## LK
Lembar Kerja Kalibrasi Photometer
Sertifikat / Surat Keterangan : 99 / ………. / …...... - ….... / E - …......... DL
Merek |  |  | :
Model/Tipe |  |  | :
No. Seri |  |  | :
Resolusi |  | Cholesterol | : | mg/dL
|  | Glucose | : | mg/dL
|  | Asam Urat | : | mg/dL
|  | Triglycerides | : | mg/dL
|  | SGOT | : | U/L
|  | SGPT | : | U/L
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  | :
Nama Ruang |  |  | :
I. | Kondisi Ruang
|  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  |  | oC
| 2. Kelembaban |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat |  |  |  | Score
| 1. Fisik |  | : Baik / Tidak baik |  | 5
| 2. Fungsi |  | : Baik / Tidak baik |  | 5
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Score
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | MΩ | > 2 | MΩ | 10
| 2 | Resistansi pembumian protektif (kabel dapat / tidak dapat dilepas) | [5 empty] | Ω | ≤ 0.2 / 0.3 | Ω | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I / II | [5 empty] | µA | ≤ 500 / 100 | µA | 20
> jika hasil pengukuran pada titik ukur yang bertanda (*) outlayer maka skor pengujian keselamatan listrik = 0
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter |  | *Setting Standar | Pembacaan Alat |  |  | Toleransi
[5 empty] | I | II | III
| 1 | Cholesterol | mg/dL | 93.6 |  |  |  | 15.0641
| 2 | Glucose | mg/dL | 105 |  |  |  | 14.2857
| 3 | Asam Urat | mg/dL | 5.02 |  |  |  | 14.9402
| 4 | Triglycerides | mg/dL | 120 |  |  |  | 15
| 5 | SGOT | U/L | 46.3 |  |  |  | -
| 6 | SGPT | U/L | 47.1 |  |  |  | -
| *note : | *Setting standar diisi sesuai nilai dari parameter yang tercantum pada inesrt kit serum kontrol yang di pakai
| > jika hasil pengukuran parameter waktu outlayer maka skor pengujian kinerja = 0 | *Pengenceran kontrol menggunakan 5mL Aquabides (diamkan selama 30 menit pada suhu ruang)
*Perbandingan Reagent terhadap kontrol 1000 : 10 uL
V. | Keterangan
Merk Reagent yang dipakai (…...............................................),Lot Number (…..............................................)
VI. | Alat ukur yang digunakan
Kontrol_Merek : ROCHE_Model : PreciControl ClinChem Multi 1_Lot : 525027 Ver.1
Electrical Safety Analyzer_Merek : FLUKE_Model : ESA 620_SN : 1834020 / 1837056
Electrical Safety Analyzer_Merek : FLUKE_Model : ESA 615_SN : 2853077 / 2853078 / 3148907 / 3148908 / 3699030 / 4669058 / 4670010
Thermohygrometer_Merek : KIMO_Model : KH-210-AO_SN : 14082463 / 15062872 / 15062873 / 15062874 / 15062875
Thermohygrometer_Merek : SEKONIC_Model : ST-50A_SN : HE 21-000669 / HE 21-000670
Thermohygrometer_Merek : Greisinger_Model : GFTB 200_SN : 34903046 / 34903051 / 34903053 / 34904091
Thermohygrometer_Merek : EXTECH_Model : SD700_SN : 100586 / 100605 / 100609 / 100611 / 100615 / 100616 / 100617 / 100618
VII. | Kesimpulan
LAIK / TIDAK LAIK
VIII. | Petugas Kalibrasi

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Nama
|  | Awal | Akhir
REV : | 4.1.2023

## ID
Input Data Kalibrasi Photometer
|  |  |  | Nomor Sertifikat : 85 / |  |  |  | 1 / 1 - 21 / E - 114.123 DL
Merek |  |  | : | Mindray
Model/Tipe |  |  | : | BA 88 A
No. Seri |  |  | : | 2019021001
Resolusi |  | Cholesterol | : | 1 | mg/dL | LOW | 79.5 | MID | 93.6 | HIGH | 107.7
|  | Glucose | : | 1 | mg/dL |  | 90 |  | 105 |  | 120
|  | Asam Urat | : | 1 | mg/dL |  | 4.27 |  | 5.02 |  | 5.77
|  | Triglycerides | : | 1 | mg/dL |  | 102 |  | 120 |  | 138
|  | SGOT | : | 1 | U/L |  | 37.9 |  | 46.3 |  | 54.7
|  | SGPT | : | 1 | U/L |  | 36.7 |  | 47.1 |  | 55.5
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2021-10-14
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2021-10-14
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK 122 - 2019
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir | Pembacaan Standar
| 1. Suhu |  | : | 26.7 | 27.7 | 27.012 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 73.3 | 72 | 71.8235 | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 220 |  | 219.61 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | OL | MΩ | 2 |  | G |  | µA | Toleransi
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | 0.322 | Ω | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 600 | µA | 500 |  | Kelas I | Input NC | 10 | 100
IV. | Pengujian Kinerja
A. Kalibrasi
| No | Parameter |  |  | Setting Standar | Pembacaan Alat |  |  | Rata | Standar Deviasi | Toleransi
[6 empty] | I | II | III
| 1 | Cholesterol | mg/dL |  | 93.6 | 80 | 81 | 82 | 81 | 1 | 15.0641
|  | ( CHO2A ) | [8 empty] | (79.5-107.7)mg/dL
| 2 | Glucose | mg/dL |  | 105 | 111 | 114 | 112 | 112.3333 | 1.5275 | 14.2857
|  | ( GLUC2 ) | [8 empty] | (90-120)mg/dL
| 3 | Asam Urat | mg/dL |  | 5.02 | 5.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 14.9402
|  | ( UA2 ) | [8 empty] | (4.27-5.77)mg/dL
| 4 | Triglycerides | mg/dL |  | 120 | 121.3 | 122 | 121.4 | 121.5667 | 0.37859 | 15
|  | ( TRIGL ) | [8 empty] | (102-138)mg/dL
| 5 | SGOT | U/L |  | 46.3 | - | - | - | - | - | -
|  | ( ASTL ) | [8 empty] | -
| 6 | SGPT | U/L |  | 47.1 | - | - | - | - | - | -
|  | ( ALTL ) | [8 empty] | -
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengujian photometer tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui ROCHE
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
Merk Reagent yang digunakan…..................
VI. | Alat ukur yang digunakan
Kontrol_Merek : Roche_Model : PreciControl ClinChem Multi 1_Lot : 525027 Ver.1
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Isra Mahensa
IX. | Tanggal Pembuatan Laporan
14 Juli 2022
Choirul Huda
Donny Martha
Rangga Setya Hantoko
Hary Ernanto
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Isra Mahensa
Hamdan Syarif
Gusti Arya Dinata
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Venna Filosofia
Fatimah Novrianisa
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Septia Khairunnisa
Wardimanul Abrar
Alpian Hadi
Taufik Priawan
Siti Fathul Jannah
Sholihatussa"diah
Azhar Alamsyah
Ryan Rama Chaesar R.
Note on L6: NOTE:Wajib Di isi
Note on C9: hamdan syarif: Pilih Parameter
Note on H13: hamdan syarif: Isi Sesuai Insert-Kit Kontrol
Note on P33: Ganti Dulu
Note on F41: Note: Di isi sesuai insert kit serum kontrol
Note on B62: Note:Di isi berdasarkan Serum Kontrol yang di bawa

## SERTIFIKAT (hidden)
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 78 / 1 / 1 - 21 / E - 114.123 DL
OA.0122-2019
Nama Alat : | Timbangan Dewasa |  | Nomor Order : |  | E - 114.123 DL
Merek |  | : | Mindray
Model / Tipe |  | : | BA 88 A
Nomor Seri |  | : | 2019021001
Kapasitas
Resolusi | Cholesterol | : | 1
| Glucose | : | 1
| Asam Urat | : | 1
| Triglycerides | : | 1
| SGOT | : | 1
| SGPT | : | 1
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Mars
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | Laboratorium
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2021-10-14
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2021-10-14
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Isra Mahensa
Lokasi Kalibrasi |  | : | Laboratorium
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | OA.0122-2019
|  |  | Banjarbaru, | 2023-12-06
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 114.123 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | Input Data Kalibrasi Photometer
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | 2022-10-14
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | 14 October 2022
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 14 October 2022
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 14 October 2022
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 14 October 2022
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal

## UB
UNCERTAINTY BUDGET
3
Parameter |  | Cholesterol | mg/dL
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
1. Repeatability | mg/dL | normal | 1 | 1.7321 | 2 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 0.33333 | 0.055556
2. Daya baca UUT | mg/dL | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Reproduksibilitas | mg/dL | normal | 0.012346 | 1.7321 | 50 | 0.0071278 | 1 | 0.0071278 | 5.0805e-05 | 5.1623e-11
Jumlah | [8 empty] | 0.41672 | 0.055694
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.64554
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 3.118
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 3.1157
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 2.0113 | mg/dL
3
Parameter |  | Glucose | mg/dL
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
1. Repeatability | mg/dL | normal | 1.5275 | 1.7321 | 2 | 0.88192 | 1 | 0.88192 | 0.77778 | 0.30247
2. Daya baca UUT | mg/dL | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Reproduksibilitas | mg/dL | rect. | 0.013598 | 1.7321 | 50 | 0.0078509 | 1 | 0.0078509 | 6.1637e-05 | 7.5981e-11
Jumlah | [8 empty] | 0.86117 | 0.30261
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.92799
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 2.4508
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 3.627
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 3.3658 | mg/dL
3
Parameter |  | Asam Urat | mg/dL
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
1. Repeatability | mg/dL | normal | 0.1 | 1.7321 | 2 | 0.057735 | 1 | 0.057735 | 0.0033333 | 5.5556e-06
2. Daya baca UUT | mg/dL | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Reproduksibilitas | mg/dL | rect. | 0.019608 | 1.7321 | 50 | 0.011321 | 1 | 0.011321 | 0.00012816 | 3.2848e-10
Jumlah | [8 empty] | 0.086795 | 0.00014444
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.29461
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 52.1538
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0065
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.59114 | mg/dL
3
Parameter |  | Triglycerides | mg/dL
Komponen | Satuan | Triglycerides | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
1. Repeatability | mg/dL | normal | 0.37859 | 1.7321 | 2 | 0.21858 | 1 | 0.21858 | 0.047778 | 0.0011414
2. Daya baca UUT | mg/dL | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Reproduksibilitas | mg/dL | rect. | 0.0031143 | 1.7321 | 50 | 0.001798 | 1 | 0.001798 | 3.2329e-06 | 2.0904e-13
Jumlah | [8 empty] | 0.13111 | 0.0012802
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.3621
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 13.4279
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.1535
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.77976 | mg/dL
3
Parameter |  | SGOT | U/L
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
1. Repeatability | U/L | normal | - | 1.7321 | 2 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2. Daya baca UUT | U/L | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Reproduksibilitas | U/L | rect. | #VALUE! | 1.7321 | 50 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Jumlah | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #VALUE!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #VALUE!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #VALUE!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #VALUE! | U/L
3
Parameter |  | SGPT | U/L
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
1. Repeatability | U/L | normal | - | 1.7321 | 2 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2. Daya baca UUT | U/L | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Reproduksibilitas | U/L | rect. | #VALUE! | 1.7321 | 50 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Jumlah | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #VALUE!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #VALUE!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #VALUE!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #VALUE! | U/L

## PENYELIA
Hasil Kalibrasi Photometer
Nomor Sertifikat : 85 / 1 / 1 - 21 / E - 114.123 DL
Merek |  |  | : | Mindray
Model/Tipe |  |  | : | BA 88 A
No. Seri |  |  | : | 2019021001
Resolusi |  | Cholesterol | : | 1 mg/dL | [13 empty] | LOW
|  | Glucose | : | 1 mg/dL
|  | Asam Urat | : | 1 mg/dL
|  | Triglycerides | : | 1 mg/dL
|  | SGOT | : | 1 U/L
|  | SGPT | : | 1 U/L
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2021-10-14 | [13 empty] | #VALUE!
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2021-10-14 | [13 empty] | ( Digital ) | 2
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium | [13 empty] | ( Analog ) | 10
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK 122 - 2019
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 27.0 ± 0.4 ) °C
| 2. Kelembaban |  | : | ( 71.8 ± 2.2 ) %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | ( 219.6 ± 2.6 ) Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [11 empty] | Score (%) |  |  |  |  | G |  | µA | Terkoreksi | Toleransi |  | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| 1. Fisik |  | : | Baik | [8 empty] | 5 | [10 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | Kelas I | Input NC | 10 | 10.34 | 100 |  | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [6 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Score (%) | [10 empty] | Resistansi pembumian protektif
| 1 | Resistansi isolasi | [6 empty] | OL |  | 2 |  | 30 | 10 |  |  |  | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
| 2 | Resistansi pembumian protektif | [6 empty] | 0.32025 |  | 0.2 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | G |  |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) |  | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | 621.76 |  | 500 |  |  | 20 |  |  |  | 10.34 | 100 |  | NG |  |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  | 500
[24 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II |  | 100
IV. | Pengujian Kinerja
A. Kalibrasi
| No | Parameter |  |  | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  | Score (%) |  |  |  |  | Score Pengujian Kinerja
[15 empty] | Atas | Bawah | Score |  |  | Abs | Parameter | U95 | Score/Parameter |  |  | if error
| 1 | Cholesterol | mg/dL | mg/dL | 93.6 | 81 | -12.6 | 15.0641 | 2.0113 |  |  |  | 50 | 8.3333 | 107.7 | 79.5 | 8.3333 |  |  | 13.4615 | Cholesterol | 2.0113 | 12.5 | Score | 12.5 | 12.5
|  | ( CHO2A ) | [5 empty] | (79.5-107.7)mg/dL | [5 empty] | 8.3333 | 120 | 90 | 8.3333 |  |  | 6.9841 | Glucose | 3.3658 | 12.5 |  | 12.5 | 12.5
| 2 | Glucose | mg/dL | mg/dL | 105 | 112.3333 | 7.3333 | 14.2857 | 3.3658 |  |  |  |  | 5.5556 | 5.77 | 4.27 | 5.5556 |  |  | 1.5936 | Asam Urat | 0.59114 | 12.5 |  | 12.5 | 12.5
|  | ( GLUC2 ) | [5 empty] | (90-120)mg/dL | [5 empty] | 5.5556 | 138 | 102 | 5.5556 |  |  | 1.3056 | Triglycerides | 0.77976 | 12.5 |  | 12.5 | 12.5
| 3 | Asam Urat | mg/dL | mg/dL | 5.02 | 5.1 | 0.08 | 14.9402 | 0.59114 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5.5556 |  |  | #VALUE! | SGOT | #VALUE! | 12.5 |  | 0 | #VALUE!
|  | ( UA2 ) | [5 empty] | (4.27-5.77)mg/dL | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 16.6667 | 50 |  | #VALUE! | SGPT | #VALUE! | 12.5 |  | 0 | #VALUE!
| 3 | Triglycerides | mg/dL | mg/dL | 120 | 121.5667 | 1.5667 | 15 | 0.77976 | [13 empty] | 50 | Total | 50
V. |  | ( TRIGL ) | [5 empty] | (102-138)mg/dL | [16 empty] | 50
| 5 | SGOT | U/L | U/L | 46.3 | - | - | - | -
|  | ( ASTL ) | [5 empty] | -
| 4 | SGPT | U/L | U/L | 47.1 | - | - | - | -
|  | ( ALTL ) | [5 empty] | -
VI. | Keterangan | [12 empty] | 4 |  | 1 | 50 |  | 1
| Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2 | [14 empty] | 2 | 25 |  | 1
| Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN) | [14 empty] | 3 | 16.6667 |  | 1
| Hasil pengujian photometer tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui ROCHE | [14 empty] | 4 | 12.5 |  | 1
| Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding | [14 empty] | 5 | 10 |  | 0
| Merk Reagent yang digunakan….................. | [14 empty] | 6 | 8.3333 |  | 0
[14 empty] | Score / titik |  | 12.5
VII. | Alat ukur yang digunakan
Kontrol_Merek : Roche_Model : PreciControl ClinChem Multi 1_Lot : 525027 Ver.1
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609
VIII.
Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Petugas Kalibrasi
Isra Mahensa
| Nama | [5 empty] | Tanggal |  | Paraf | Score Total
| Dibuat : Isra Mahensa | [5 empty] | 14 Juli 2022 |  |  | 90
Penyelia :
Baik
| Tidak Baik | [10 empty] | 1
2
Nomor Sertifikat : 85 /
Nomor Sertifikat : 85 /
Nomor Surat Keterangan : 85 / M -
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| 1 | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| 2 | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
: Dalam ambang batas yang diijinkan
: Melebihi ambang batas yang diijinkan
: Dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan
: Melebihi kesalahan maksimal yang diijinkan
Choirul Huda
Dany Firmanto
Donny Martha
Supriyanto
Rangga Setyo Hantoko
Dibuat :
: Choirul Huda
: Dany Firmanto
: Donny Martha
: Supriyanto
: Rangga Setyo Hantoko
: Choirul Huda
: Donny Martha
: Baik
: Tidak Baik
- Alat / Parameter yang diuji dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan LAIK PAKAI
- Alat / Parameter yang diuji Melebihi batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | U95 |  | 19 | KOREKSI EXTECH SD700 A.100615 |  |  |  |  | KOREKSI EXTECH SD700 A.100615 |  |  |  |  | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8 |  | Suhu |  | Tahun |  | DRIFT | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | 2020 |  |  | %RH |  | 2021 | 2020 |  |  | %RH | 2.5 |  | °C |  | 2021 | 2020 |  | %RH |  | 2021 | 2020 |  | %RH | 1.5
|  | 15 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 30 | -14.4 | -6 | 4.2 | [5 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | -1.5 | -0.4 | 0
|  | 20 | 0.1 | -0.2 | 0.15 |  |  | 40 | -11.5 | -5.8 | 2.85 | [5 empty] | 20 | 0.1 | -0.1 | 0 |  | 40 | -0.8 | -0.2 | 0
|  | 25 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 50 | -9.1 | -5.3 | 1.9 | [5 empty] | 25 | 0 | -0.2 | 0 |  | 50 | -0.2 | -0.2 | 0
|  | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 | -6.9 | -4.4 | 1.25 | [5 empty] | 30 | -0.1 | -0.2 | 0 |  | 60 | 0.2 | -0.2 | 0
|  | 35 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  |  | 70 | -5.1 | -3.2 | 0.95 | [5 empty] | 35 | -0.1 | -0.3 | 0 |  | 70 | -0.7 | -0.3 | 0
|  | 37 | -0.3 | -0.2 | 0.05 |  |  | 80 | -3.7 | -1.6 | 1.05 | [5 empty] | 37 | 0 | -0.3 | 0 |  | 80 | -0.9 | -0.5 | 0
|  | 40 | -0.4 | -0.3 | 0.05 |  |  | 90 | -2.7 | 0.3 | 1.5 | [5 empty] | 40 | 0.2 | -0.4 | 0 |  | 90 | -0.6 | -0.8 | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | 0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 35 | 0 | -1.6 | 0.8
|  | 20 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 40 | -6.2 | -1.6 | 2.3
|  | 25 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 50 | -5.3 | -1.5 | 1.9
|  | 30 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  |  | 60 | -4 | -1.3 | 1.35
|  | 35 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 70 | -2.4 | -1.1 | 0.65
|  | 37 | -0.2 | -0.3 | 0.05 |  |  | 80 | -0.5 | -0.7 | 0.1
|  | 40 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 90 | 1.7 | -0.3 | 1
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | 0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 30 | 0 | -5.7 | 2.85
|  | 20 | 1 | 0 | 0.5 |  |  | 40 | -5.9 | -5.3 | 0.3
|  | 25 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 50 | -4.5 | -4.9 | 0.2
|  | 30 | 0 | -0.3 | 0.15 |  |  | 60 | -3.2 | -4.3 | 0.55
|  | 35 | -0.3 | -0.5 | 0.1 |  |  | 70 | -2 | -3.6 | 0.8
|  | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  |  | 80 | -0.8 | -2.9 | 1.05
|  | 40 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 90 | 0.3 | -2 | 1.15
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH | 1.3
|  | 15 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  |  | 35 | -4.5 | -1.7 | 1.4
|  | 20 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 40 | -4.4 | -1.5 | 1.45
|  | 25 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 50 | -4.3 | -1 | 1.65
|  | 30 | -0.1 | -0.6 | 0.25 |  |  | 60 | -4.2 | -0.3 | 1.95
|  | 35 | -0.3 | -0.6 | 0.15 |  |  | 70 | -4 | 0.7 | 2.35
|  | 37 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |  |  | 80 | -3.8 | 1.9 | 2.85
|  | 40 | -0.5 | -0.6 | 0.05 |  |  | 90 | -3.5 | 3.3 | 3.4
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2020 |  |  | %RH |  | 2021 | 2020 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 30 | -9.7 | -7.7 | 1
|  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 40 | -9.7 | -7.2 | 1.25
|  | 25 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 50 | -9.1 | -6.2 | 1.45
|  | 30 | 0.1 | 0.6 | 0.25 |  |  | 60 | -7.9 | -5.2 | 1.35
|  | 35 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | 70 | -6.1 | -4.1 | 1
|  | 37 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | 80 | -3.8 | -3 | 0.4
|  | 40 | 0.2 | 0.7 | 0.25 |  |  | 90 | -0.8 | -1.8 | 0.5
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 30 | -1.5 | 1.7 | 1.6
|  | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 40 | -3.8 | 1.5 | 2.65
|  | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 50 | -5.4 | 1.2 | 3.3
|  | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 60 | -6.4 | 1.1 | 3.75
|  | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 70 | -6.7 | 0.9 | 3.8
|  | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 80 | -6.3 | 0.8 | 3.55
|  | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 90 | -5.2 | 0.7 | 2.95
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.4
|  | 15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 30 | -1.9 | 1.8 | 1.85
|  | 20 | 0 | 0.1 | 0.05 |  |  | 40 | -1.9 | 1.2 | 1.55
|  | 25 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -1.9 | 0.8 | 1.35
|  | 30 | 0 | -0.6 | 0.3 |  |  | 60 | -2.1 | 0.7 | 1.4
|  | 35 | 0 | -1.1 | 0.55 |  |  | 70 | -2.3 | 0.9 | 1.6
|  | 37 | 0 | -1.4 | 0.7 |  |  | 80 | -2.6 | 1.2 | 1.9
|  | 40 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  |  | 90 | -3 | 1.8 | 2.4
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 |  |  | %RH | 2.5
|  | 15 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 30 | -4 | -1.4 | 1.3
|  | 20 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 40 | -3.8 | -1.2 | 1.3
|  | 25 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  |  | 50 | -3.8 | -1.2 | 1.3
|  | 30 | -0.2 | -0.4 | 0.1 |  |  | 60 | -3.9 | -1.1 | 1.4
|  | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 70 | -4.1 | -1.2 | 1.45
|  | 37 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 80 | -4.5 | -1.2 | 1.65
|  | 40 | 0 | -0.4 | 0.2 |  |  | 90 | -4.9 | -1.3 | 1.8
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
|  | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 30 | -1.2 | - | 0
|  | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.9 | - | 0
|  | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -0.8 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.6 | - | 0
|  | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.2 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
|  | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45
|  | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55
|  | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
|  | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
|  | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
|  | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
|  | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
|  | 14.8 | 0.3 | 0.3 | 0 |  |  | 45.7 | -5.2 | -6.4 | 0.6
|  | 19.7 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  | 54.3 | -5.5 | -5.9 | 0.2
|  | 24.6 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  | 62.5 | -5.5 | -5.6 | 0.05
|  | 29.5 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  |  | 71.5 | -4.8 | -4.5 | 0.15
|  | 34.5 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  |  | 80.8 | -3.4 | -1.7 | 0.85
|  | 39.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | 88.7 | -1.4 | 2.6 | 2
|  | 40 | 0.5 | 0 | 0.25 |  |  | 90 | 1.3 | 0 | 0.65
12 | KOREKSI EXTECH SD700 A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH SD700 A.100605 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 35 | -1.4 | - | 0
|  | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -1.3 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.3 | - | 0
|  | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -1.9 | - | 0
|  | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 80 | -2.5 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | -3.2 | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH SD700 A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH SD700 A.100611 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 35 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 40 | -0.3 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.3 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.5 | - | 0
|  | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -0.8 | - | 0
|  | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 80 | -1.3 | - | 0
|  | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 90 | -2 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH SD700 A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH SD700 A.100609 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 35 | 0.6 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.3 | - | 0
|  | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 60 | -0.6 | - | 0
|  | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 70 | -0.8 | - | 0
|  | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 80 | -0.9 | - | 0
|  | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH SD700 A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH SD700 A.100586 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2
|  | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 35 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | 0 | - | 0 |  |  | 40 | -0.1 | - | 0
|  | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 50 | 0 | - | 0
|  | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 60 | 0 | - | 0
|  | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 70 | -0.1 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.9 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH SD700 A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH SD700 A.100616 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 35 | -1.6 | - | 0
|  | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1.4 | - | 0
|  | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.4 | - | 0
|  | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -1.8 | - | 0
|  | 37 | 0 | - | 0 |  |  | 80 | -2.3 | - | 0
|  | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 90 | -3 | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH SD700 A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH SD700 A.100617 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 35 | 0.1 | - | 0
|  | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.2 | - | 0
|  | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 50 | 0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | 0 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 80 | -0.8 | - | 0
|  | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 90 | -1.4 | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH SD700 A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH SD700 A.100618 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.6
|  | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 35 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | -0.2 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.2 | - | 0
|  | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH |  |  |  |  | 1 | 0.8
A | 1 | 15 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  | A | 1 | 30 | -14.4 | -6 | 4.2 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | 0 | -1.6 | 0.8 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 30 | 0 | -5.7 | 2.85 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 1.4 |  | 5 | 0.3
| 5 | 15 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 5 | 30 | -9.7 | -7.7 | 1 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 1.6 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | 1.3 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 11 | 0.3
| 11 | 14.8 | 0.3 | 0.3 | 0 |  |  | 11 | 45.7 | -5.2 | -6.4 | 0.6 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 12 | 35 | -1.4 | - | 0 |  | 13 | 0.3
| 13 | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 13 | 35 | -0.4 | - | 0 |  | 14 | 0.4
| 14 | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 35 | 0.6 | - | 0 |  | 15 | 0.3
| 15 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 15 | 35 | -0.4 | - | 0 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 35 | -1.6 | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 35 | 0.1 | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 18 | 35 | -0.4 | - | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | 35 | -1.5 | -0.4 | 0
B | 1 | 20 | 0.1 | -0.2 | 0.15 |  | B | 1 | 40 | -9.7 | -7.2 | 1.25
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | 2.3
| 3 | 20 | 1 | 0 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0.3
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 1.45
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 5 | 40 | -9.7 | -7.2 | 1.25
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 2.65
| 7 | 20 | 0 | 0.1 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | 1.55
| 8 | 20 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | 1.3
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55
| 11 | 19.7 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  | 11 | 54.3 | -5.5 | -5.9 | 0.2
| 12 | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -1.3 | - | 0
| 13 | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | -0.3 | - | 0
| 14 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | 0.3 | - | 0
| 15 | 20 | 0 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | -0.1 | - | 0
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0
| 17 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | 0
| 18 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | 0
| 19 | 20 | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | -0.2 | 0
C | 1 | 25 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | C | 1 | 50 | -9.1 | -5.3 | 1.9
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | 1.9
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0.2
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 1.65
| 5 | 25 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -9.1 | -6.2 | 1.45
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 3.3
| 7 | 25 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | 1.35
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | 1.3
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
| 11 | 24.6 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  | 11 | 62.5 | -5.5 | -5.6 | 0.05
| 12 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 12 | 50 | -1.3 | - | 0
| 13 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -0.3 | - | 0
| 14 | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 50 | -0.2 | - | 0
| 15 | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | 0 | - | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0
| 17 | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | 0 |  | U95
| 18 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | Kelembaban
| 19 | 25 | 0 | -0.2 | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | -0.2 | 0
[14 empty] | 1 | 2.5
D | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | 60 | -6.9 | -4.4 | 1.25 |  | 2 | 2.2
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | 1.35 |  | 3 | 3.1
| 3 | 30 | 0 | -0.3 | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0.55 |  | 4 | 1.3
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 1.95 |  | 5 | 3.1
| 5 | 30 | 0.1 | 0.6 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -7.9 | -5.2 | 1.35 |  | 6 | 2.6
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 3.75 |  | 7 | 2.4
| 7 | 30 | 0 | -0.6 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | 1.4 |  | 8 | 2.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | 1.4 |  | 9 | 2.4
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75 |  | 11 | 1.8
| 11 | 29.5 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  |  | 11 | 71.5 | -4.8 | -4.5 | 0.15 |  | 12 | 2.7
| 12 | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 60 | -1.5 | - | 0 |  | 13 | 2.7
| 13 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -0.5 | - | 0 |  | 14 | 2.2
| 14 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | 0 |  | 15 | 2
| 15 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | 0 | - | 0 |  | 16 | 2.2
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0 |  | 17 | 2.8
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 60 | 0 | - | 0 |  | 18 | 1.6
| 18 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | 0 |  | 19 | 1.5
| 19 | 30 | -0.1 | -0.2 | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.2 | -0.2 | 0
E | 1 | 35 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  | E | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0.65
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0.65
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | 0.8
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 2.35
| 5 | 35 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | 5 | 70 | -6.1 | -4.1 | 1
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 3.8
| 7 | 35 | 0 | -1.1 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | 1.6
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | 1.45
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
| 11 | 34.5 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  |  | 11 | 80.8 | -3.4 | -1.7 | 0.85
| 12 | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -1.9 | - | 0
| 13 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -0.8 | - | 0
| 14 | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | -0.8 | - | 0
| 15 | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.1 | - | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | 0
| 19 | 35 | -0.1 | -0.3 | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | -0.3 | 0
F | 1 | 37 | -0.3 | -0.2 | 0.05 |  | F | 1 | 80 | -3.7 | -1.6 | 1.05
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | 0.1
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | 1.05
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 2.85
| 5 | 37 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | 5 | 80 | -3.8 | -3 | 0.4
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 3.55
| 7 | 37 | 0 | -1.4 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | 1.9
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | 1.65
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
| 11 | 39.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | 11 | 88.7 | -1.4 | 2.6 | 2
| 12 | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -2.5 | - | 0
| 13 | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -1.3 | - | 0
| 14 | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | -0.9 | - | 0
| 15 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -0.5 | - | 0
| 16 | 37 | 0 | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0
| 19 | 37 | 0 | -0.3 | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | -0.5 | 0
G | 1 | 40 | -0.4 | -0.3 | 0.05 |  | G | 1 | 90 | -2.7 | 0.3 | 1.5
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | 1
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | 1.15
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 3.4
| 5 | 40 | 0.2 | 0.7 | 0.25 |  |  | 5 | 90 | -0.8 | -1.8 | 0.5
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 2.95
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 2.4
| 8 | 40 | 0 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | 1.8
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
| 11 | 40 | 0.5 | 0 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 0 | 0.65
| 12 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -3.2 | - | 0
| 13 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -2 | - | 0
| 14 | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | -0.8 | - | 0
| 15 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -0.9 | - | 0
| 16 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | 0
| 19 | 40 | 0.2 | -0.4 | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | -0.8 | 0
14 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 |  |  |  | 14 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 |  |  |  | 14 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609
Suhu | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2020 | - |  |  | %RH | 2020 | -
15 | -0.2 | - | 0 |  | 35 | 0.6 | - | 0
20 | -0.1 | - | 0 |  | 40 | 0.3 | - | 0 |  | Suhu | 27.2 | 27.012 | 0.70711 | 0.4
25 | -0.1 | - | 0 |  | 50 | -0.2 | - | 0 |  | %RH | 72.65 | 71.8235 | 0.91924 | 2.2
30 | -0.3 | - | 0 |  | 60 | -0.6 | - | 0
35 | -0.6 | - | 0 |  | 70 | -0.8 | - | 0
37 | -0.8 | - | 0 |  | 80 | -0.9 | - | 0 |  | HASIL | ( 27.0 ± 0.4 ) °C
40 | -1.1 | - | 0 |  | 90 | -0.8 | - | 0 |  |  | ( 71.8 ± 2.2 ) %RH
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN
| 25 |  | -0.1 |  |  | 70 |  | -0.8
27.2 |  | -0.188 |  |  | 72.65 |  | -0.8265
| 30 |  | -0.3 |  |  | 80 |  | -0.9
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [11 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2021 | 2020 | 1 |  | 27.0 | 0.4 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2 |  | 71.8 | 2.2 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 3 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 4
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2021 | 2020 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 11
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2020 | - | 12
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2020 | - | 13
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2020 | - | 14
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | 15
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 16
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 17
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 18
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | 2020 | 19
14

## LH
Hasil Kalibrasi Photometer
Nomor Sertifikat : 85 / 1 / 1 - 21 / E - 114.123 DL
Merek |  |  | : | Mindray
Model/Tipe |  |  | : | BA 88 A
No. Seri |  |  | : | 2019021001
Resolusi |  | Cholesterol | : | 1 | mg/dL
|  | Glucose | : | 1 | mg/dL
|  | Asam Urat | : | 1 | mg/dL
|  | Triglycerides | : | 1 | mg/dL
|  | SGOT | : | 1 | U/L
|  | SGPT | : | 1 | U/L
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2021-10-14
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2021-10-14
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK 122 - 2019
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( | 27.012 | ± | 0.4 | ) | °C
| 2. Kelembaban |  | : | ( | 71.8235 | ± | 2.2 | ) | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | ( | 219.61 | ) Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi |  |  |  |  | OL |  | 2
| 2 | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | 0.32025 | Ω | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | 621.76 | µA | 500
IV. | Pengujian Kinerja
A. Kalibrasi
| No | Parameter |  |  | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Cholesterol | mg/dL |  | 93.6 | 81 | -12.6 | 15.0641 | ± | 2.0113
|  | ( CHO2A ) | [5 empty] | (79.5-107.7)mg/dL
| 2 | Glucose | mg/dL |  | 105 | 112.3333 | 7.3333 | 14.2857 | ± | 3.3658
|  | ( GLUC2 ) | [5 empty] | (90-120)mg/dL
| 3 | Asam Urat | mg/dL |  | 5.02 | 5.1 | 0.08 | 14.9402 | ± | 0.59114
|  | ( UA2 ) | [5 empty] | (4.27-5.77)mg/dL
| 3 | Triglycerides | mg/dL |  | 120 | 121.5667 | 1.5667 | 15 | ± | 0.77976
|  | ( TRIGL ) | [5 empty] | (102-138)mg/dL
| 5 | SGOT | U/L |  | 46.3 | - | - | - | ± | -
|  | ( ASTL ) | [5 empty] | -
| 4 | SGPT | U/L |  | 47.1 | - | - | - | ± | -
|  | ( ALTL ) | [5 empty] | -
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengujian photometer tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui ROCHE
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
Merk Reagent yang digunakan…..................
VI. | Alat ukur yang digunakan
Kontrol_Merek : Roche_Model : PreciControl ClinChem Multi 1_Lot : 525027 Ver.1
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Isra Mahensa
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001

## DB Kelistrikan
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2021 | 2018
| 150 | 0.76 | 0.31 | 0.225 | 1.8 |  |  | 150 | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 1.8 |  |  | 150 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8
| 180 | -0.13 | 0.1 | 0.115 | 2.16 |  |  | 180 | -0.06 | 0.12 | 0.09 | 2.16 |  |  | 180 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.16 | -0.04 | 0.06 | 2.4 |  |  | 200 | -0.18 | 0.06 | 0.12 | 2.4 |  |  | 200 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.18 | -0.28 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 2.64 |  |  | 220 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | -0.26 | -0.2 | 0.03 | 2.76 |  |  | 230 | -10.02 | 0.05 | 5.035 | 2.76 |  |  | 230 | -2.52 | -0.23 | 1.145 | 2.76
| 250 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2021 | 2018
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
| 50 | -0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.29 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.29 |  |  | 50 | 2.1 | 2 | 0.05 | 0.59
| 100 | -0.06 | 0.2 | 0.13 | 0.29 |  |  | 100 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.29 |  |  | 100 | 2.3 | 2 | 0.15 | 0.59
| 200 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.29 |  |  | 200 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 0.29 |  |  | 200 | 2.5 | 3.6 | 0.55 | 0.59
| 500 | -0.9 | 3.8 | 2.35 | 0.29 |  |  | 500 | 20 | 0.8 | 9.6 | 0.29 |  |  | 500 | 4.3 | 2.9 | 0.7 | 0.59
| 1000 | -0.003 | 9 | 4.5015 | 0.29 |  |  | 1000 | 2 | 0.008 | 0.996 | 0.29 |  |  | 1000 | 0 | 3 | 1.5 | 0.59
| Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2015 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2021 | 2018
| 10 | - | 0 | 0 | 1.4 |  |  | 10 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.3 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.7
| 20 | - | 0 | 0 | 1.4 |  |  | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 1.3 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.7
| 50 | - | 0 | 0 | 1.4 |  |  | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 |  |  | 50 | 0.4 | 0.3 | 0.05 | 1.7
| 100 | - | -0.3 | 0 | 1.4 |  |  | 100 | 0 | 0.3 | 0.15 | 1.3 |  |  | 100 | 1.1 | 0.6 | 0.25 | 1.7
| Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2021 | 2018
| 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 0.1 | 0.002 | -0.001 | 0.0015 | 0.43 |  |  | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.0005 | 0.43 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 1 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.43 |  |  | 1 | 0.055 | 0.045 | 0.005 | 0.43 |  |  | 1 | 0.006 | 0 | 0.003 | 1.2
| 2 | 0 | 0.007 | 0.0035 | 0.43 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  |  | 2 | 0.013 | 0 | 0.0065 | 1.2
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2019
| 150 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 |  |  | 150 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 |  |  | 150 | 0.03 | -0.15 | 0.09 | 1.8
| 180 | -0.04 | 0.03 | 0.035 | 2.16 |  |  | 180 | 0.09 | 0.1 | 0.005 | 2.16 |  |  | 180 | 0 | -0.11 | 0.055 | 2.16
| 200 | -0.67 | 0.05 | 0.36 | 2.4 |  |  | 200 | 0.18 | -0.03 | 0.105 | 2.4 |  |  | 200 | 0.05 | -0.1 | 0.075 | 2.4
| 220 | 0 | 0.1 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | 0.56 | 0.38 | 0.09 | 2.64 |  |  | 220 | 0.05 | -0.13 | 0.09 | 2.64
| 230 | -0.11 | 0.368 | 0.239 | 2.76 |  |  | 230 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  |  | 230 | -0.05 | -0.15 | 0.05 | 2.76
| 250 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2019
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
| 50 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.59 |  |  | 50 | 1.2 | -0.33 | 0.765 | 0.59 |  |  | 50 | 2.1 | 2.6 | 0.25 | 0.59
| 100 | 0.4 | 0.3 | 0.05 | 0.59 |  |  | 100 | 3.9 | -0.42 | 2.16 | 0.59 |  |  | 100 | 2.3 | 2.6 | 0.15 | 0.59
| 200 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.59 |  |  | 200 | 0 | 1.3 | 0.65 | 0.59 |  |  | 200 | 0.2 | 3.1 | 1.45 | 0.59
| 500 | 1.5 | 2.8 | 0.65 | 0.59 |  |  | 500 | 9.3 | 0.7 | 4.3 | 0.59 |  |  | 500 | 2.8 | 3.9 | 0.55 | 0.59
| 1000 | 0 | 0.012 | 0.006 | 0.59 |  |  | 1000 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.59 |  |  | 1000 | 13 | 0.005 | 6.4975 | 0.59
| Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2019
| 10 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.7 |  |  | 10 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.7 |  |  | 10 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.7
| 20 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 1.7 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.7 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.7
| 50 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 1.7 |  |  | 50 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.7 |  |  | 50 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.7
| 100 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.7 |  |  | 100 | 1.5 | 0.8 | 0.35 | 1.7 |  |  | 100 | 0.9 | 0.6 | 0.15 | 1.7
| Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2019
| 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 0.1 | -0.002 | 0 | 0.001 | 0.59 |  |  | 0.1 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | 1.2 |  |  | 0.1 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 1.2
| 1 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.59 |  |  | 1 | 0.063 | 0.012 | 0.0255 | 1.2 |  |  | 1 | 0.002 | -0.001 | 0.0015 | 1.2
| 2 | -0.007 | 0 | 0.0035 | 0.59 |  |  | 2 | 0.091 | 0 | 0.0455 | 1.2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4670010) | [5 empty] | I | ESA (4669058)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2020
| 150 | 0.21 | 0.21 | 0 | 1.8 |  |  | 150 | 0 | -0.17 | 0.085 | 1.8 |  |  | 150 | 0 | -0.24 | 0.12 | 1.8
| 180 | 0.33 | 0.33 | 0 | 2.16 |  |  | 180 | 0 | -0.22 | 0.11 | 2.16 |  |  | 180 | 0 | -0.14 | 0.07 | 2.16
| 200 | 0.34 | 0.34 | 0 | 2.4 |  |  | 200 | 0 | -0.33 | 0.165 | 2.4 |  |  | 200 | 0 | -0.33 | 0.165 | 2.4
| 220 | 0.37 | 0.37 | 0 | 2.64 |  |  | 220 | 0 | -0.39 | 0.195 | 2.64 |  |  | 220 | 0 | -0.45 | 0.225 | 2.64
| 230 | 0.47 | 0.47 | 0 | 2.76 |  |  | 230 | 0 | -0.39 | 0.195 | 2.76 |  |  | 230 | 0 | -0.54 | 0.27 | 2.76
| 250 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2020
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
| 50 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 50 | 0 | 1.7 | 0.85 | 0.59 |  |  | 50 | 0 | 2.1 | 1.05 | 0.59
| 100 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 0 | 3.4 | 1.7 | 0.59 |  |  | 100 | 0 | 3.7 | 1.85 | 0.59
| 200 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 0 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 0 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 500 | 3 | 3 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 0 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 0 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 1000 | 5 | 4 | 0.5 | 0.59 |  |  | 1000 | 0 | 80 | 40 | 0.59 |  |  | 1000 | 0 | -97 | 48.5 | 0.59
|  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  | 0 |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2018 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2020
| 10 | - | 0 | 0 | 1.7 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | - | 0.1 | 0 | 1.7 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | - | 0.4 | 0 | 1.7 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | - | 1.4 | 0 | 1.7 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2020
| 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 0.1 | 0 | -0.002 | 0.001 | 1.2 |  |  | 0.1 | 0 | -0.003 | 0.0015 | 1.2
| 1 | -0.0023 | -0.0023 | 0 | 1.2 |  |  | 1 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 1.2 |  |  | 1 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 1.2
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 2 | 0 | -0.006 | 0.003 | 1.2 |  |  | 2 | 0 | -0.006 | 0.003 | 1.2
No | No urut alat | KOREKSI ESA | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [7 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.76 | 0.31 | 0.225 | 1.8 |  | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
| 2 | 150 | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
| 3 | 150 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
| 4 | 150 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
| 5 | 150 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
| 6 | 150 | 0.03 | -0.15 | 0.09 | 1.8 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
| 7 | 150 | 0.21 | 0.21 | 0 | 1.8 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
| 8 | 150 | 0 | -0.17 | 0.085 | 1.8 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
| 9 | 150 | 0 | -0.24 | 0.12 | 1.8 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
II | 1 | 180 | -0.13 | 0.1 | 0.115 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | -0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.29
| 2 | 180 | -0.06 | 0.12 | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.29
| 3 | 180 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 2.1 | 2 | 0.05 | 0.59
| 4 | 180 | -0.04 | 0.03 | 0.035 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.59
| 5 | 180 | 0.09 | 0.1 | 0.005 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 1.2 | -0.33 | 0.765 | 0.59
| 6 | 180 | 0 | -0.11 | 0.055 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 2.1 | 2.6 | 0.25 | 0.59
| 7 | 180 | 0.33 | 0.33 | 0 | 2.16 |  |  | 7 | 50 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59
| 8 | 180 | 0 | -0.22 | 0.11 | 2.16 |  |  | 8 | 50 | 0 | 1.7 | 0.85 | 0.59
| 9 | 180 | 0 | -0.14 | 0.07 | 2.16 |  |  | 9 | 50 | 0 | 2.1 | 1.05 | 0.59
III | 1 | 200 | -0.16 | -0.04 | 0.06 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | -0.06 | 0.2 | 0.13 | 0.29
| 2 | 200 | -0.18 | 0.06 | 0.12 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.29
| 3 | 200 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 2.3 | 2 | 0.15 | 0.59
| 4 | 200 | -0.67 | 0.05 | 0.36 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | 0.4 | 0.3 | 0.05 | 0.59
| 5 | 200 | 0.18 | -0.03 | 0.105 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | 3.9 | -0.42 | 2.16 | 0.59
| 6 | 200 | 0.05 | -0.1 | 0.075 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 2.3 | 2.6 | 0.15 | 0.59
| 7 | 200 | 0.34 | 0.34 | 0 | 2.4 |  |  | 7 | 100 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59
| 8 | 200 | 0 | -0.33 | 0.165 | 2.4 |  |  | 8 | 100 | 0 | 3.4 | 1.7 | 0.59
| 9 | 200 | 0 | -0.33 | 0.165 | 2.4 |  |  | 9 | 100 | 0 | 3.7 | 1.85 | 0.59
IV | 1 | 220 | -0.18 | -0.28 | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.29
| 2 | 220 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 0.29
| 3 | 220 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | 2.5 | 3.6 | 0.55 | 0.59
| 4 | 220 | 0 | 0.1 | 0.05 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.59
| 5 | 220 | 0.56 | 0.38 | 0.09 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 0 | 1.3 | 0.65 | 0.59
| 6 | 220 | 0.05 | -0.13 | 0.09 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 0.2 | 3.1 | 1.45 | 0.59
| 7 | 220 | 0.37 | 0.37 | 0 | 2.64 |  |  | 7 | 200 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.59
| 8 | 220 | 0 | -0.39 | 0.195 | 2.64 |  |  | 8 | 500 | 0 | 7.2 | 3.6 | 0.59
| 9 | 220 | 0 | -0.45 | 0.225 | 2.64 |  |  | 9 | 500 | 0 | 8.3 | 4.15 | 0.59
V | 1 | 230 | -0.26 | -0.2 | 0.03 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | -0.9 | 3.8 | 2.35 | 0.29
| 2 | 230 | -10.02 | 0.05 | 5.035 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | 20 | 0.8 | 9.6 | 0.29
| 3 | 230 | -2.52 | -0.23 | 1.145 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | 4.3 | 2.9 | 0.7 | 0.59
| 4 | 230 | -0.11 | 0.368 | 0.239 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | 1.5 | 2.8 | 0.65 | 0.59
| 5 | 230 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 9.3 | 0.7 | 4.3 | 0.59
| 6 | 230 | -0.05 | -0.15 | 0.05 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 2.8 | 3.9 | 0.55 | 0.59
| 7 | 230 | 0.47 | 0.47 | 0 | 2.76 |  |  | 7 | 500 | 3 | 3 | 0 | 0.59
| 8 | 230 | 0 | -0.39 | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | 0 | 7.2 | 3.6 | 0.59
| 9 | 230 | 0 | -0.54 | 0.27 | 2.76 |  |  | 9 | 500 | 0 | 8.3 | 4.15 | 0.59
VI | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | -0.003 | 9 | 4.5015 | 0.29
| 2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 2 | 1000 | 2 | 0.008 | 0.996 | 0.29
| 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 1000 | 0 | 3 | 1.5 | 0.59
| 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 4 | 1000 | 0 | 0.012 | 0.006 | 0.59
| 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 5 | 1000 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.59
| 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 6 | 1000 | 13 | 0.005 | 6.4975 | 0.59
| 7 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 7 | 1000 | 5 | 4 | 0.5 | 0.59
| 8 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 8 | 1000 | 0 | 80 | 40 | 0.59
| 9 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 9 | 1000 | 0 | -97 | 48.5 | 0.59
No | No urut alat | KOREKSI ESA | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [7 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | - | 0 | 0 | 1.4 |  | I | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.43
| 2 | 10 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.3 |  |  | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.43
| 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  |  | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 4 | 10 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.7 |  |  | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.59
| 5 | 10 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.7 |  |  | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 6 | 10 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.7 |  |  | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 7 | 10 | - | 0 | 0 | 1.7 |  |  | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2
II | 1 | 20 | - | 0 | 0 | 1.4 |  | II | 1 | 0.1 | 0.002 | -0.001 | 0.0015 | 0.43
| 2 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 1.3 |  |  | 2 | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.0005 | 0.43
| 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  |  | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 4 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 1.7 |  |  | 4 | 0.1 | -0.002 | 0 | 0.001 | 0.59
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.7 |  |  | 5 | 0.1 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | 1.2
| 6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.7 |  |  | 6 | 0.1 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 1.2
| 7 | 20 | - | 0.1 | 0 | 1.7 |  |  | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0.1 | 0 | -0.002 | 0.001 | 1.2
| 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.1 | 0 | -0.003 | 0.0015 | 1.2
III | 1 | 50 | - | 0 | 0 | 1.4 |  | III | 1 | 1 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.43
| 2 | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 |  |  | 2 | 1 | 0.055 | 0.045 | 0.005 | 0.43
| 3 | 50 | 0.4 | 0.3 | 0.05 | 1.7 |  |  | 3 | 1 | 0.006 | 0 | 0.003 | 1.2
| 4 | 50 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 1.7 |  |  | 4 | 1 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.59
| 5 | 50 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.7 |  |  | 5 | 1 | 0.063 | 0.012 | 0.0255 | 1.2
| 6 | 50 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.7 |  |  | 6 | 1 | 0.002 | -0.001 | 0.0015 | 1.2
| 7 | 50 | - | 0.4 | 0 | 1.7 |  |  | 7 | 1 | -0.0023 | -0.0023 | 0 | 1.2
| 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 1 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 1.2
| 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 1 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 1.2
IV | 1 | 100 | - | -0.3 | 0 | 1.4 |  | IV | 1 | 2 | 0 | 0.007 | 0.0035 | 0.43
| 2 | 100 | 0 | 0.3 | 0.15 | 1.3 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43
| 3 | 100 | 1.1 | 0.6 | 0.25 | 1.7 |  |  | 3 | 2 | 0.013 | 0 | 0.0065 | 1.2
| 4 | 100 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.7 |  |  | 4 | 2 | -0.007 | 0 | 0.0035 | 0.59
| 5 | 100 | 1.5 | 0.8 | 0.35 | 1.7 |  |  | 5 | 2 | 0.091 | 0 | 0.0455 | 1.2
| 6 | 100 | 0.9 | 0.6 | 0.15 | 1.7 |  |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 7 | 100 | - | 1.4 | 0 | 1.7 |  |  | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 2 | 0 | -0.006 | 0.003 | 1.2
| 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 2 | 0 | -0.006 | 0.003 | 1.2
8 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 |  |  |  |  | Tegangan jala-jala listrik |  |  |  |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil |  |  | HASIL | ( 219.6 ± 2.6 ) Volt
KOREKSI ESA | [6 empty] | 200 |  | -0.33
Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  | 220 |  | -0.39
( V ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 220 |  | -0.39 |  | 220 | 219.61 | 219.61 |  | : | Konversi TEXT
150 | 0 | -0.17 | 0.085 | 1.8 |  | Tahanan isolasi kabel catu daya |  |  |  |  | OL | #VALUE! | OL |  |  | 219.6 | 2.6 | Volt
180 | 0 | -0.22 | 0.11 | 2.16 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.322 | 0.32025 | 0.32025 |  |  | ( | ± | )
200 | 0 | -0.33 | 0.165 | 2.4 |  | OL |  | #VALUE! |  |  | 600 | 621.76 | 621.76
220 | 0 | -0.39 | 0.195 | 2.64 |  |  | 0 |  | 0 |  | 10 | 10.34 | 10.34
230 | 0 | -0.39 | 0.195 | 2.76 |  | Resistansi pembumian protektif
250 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0.1 |  | -0.002
Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  | 0.322 |  | -0.0017533
( uA ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 1 |  | -0.001
0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  | Arus bocor
50 | 0 | 1.7 | 0.85 | 0.59 |  |  | 500 |  | 7.2
100 | 0 | 3.4 | 1.7 | 0.59 |  | 600 |  | 21.76
500 | 0 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 1000 |  | 80
500 | 0 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  | Arus bocor
1000 | 0 | 80 | 40 | 0.59 |  |  | 0 |  | 0
Main-PE |  |  | Driff | U95 |  | 10 |  | 0.34
( MΩ ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 50 |  | 1.7
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Arus bocor
20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 |  | 0
Resistance |  |  | Driff | U95 |  | Arus bocor
( Ω ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  | 0 |  | 0
0.1 | 0 | -0.002 | 0.001 | 1.2 |  |  | 50 |  | 0
1 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 1.2 |  | Arus bocor
2 | 0 | -0.006 | 0.003 | 1.2 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 50 |  | 0
Arus bocor
[7 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 50 |  | 0
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [11 empty] | 8
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 1 |  | 1 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2017 | 2019 | 2 |  | 2 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 5 |  | 5 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 6 |  | 6 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 7 |  | 7 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 8 |  | 8 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 9 |  | 9 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
8 | [11 empty] | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)

## Data Parameter (hidden)
Kontrol_Merek : Roche_Model : PreciControl ClinChem Multi 1_Lot : 525027 Ver.1
NO | Nama | toleransi | Component | Low | Mid | High | Unit | Range | NO | Nama | toleransi | Component | Low | Mid | High | Unit | Range
1 | SGOT |  | ( ASTL ) |  |  |  | U/L | (-)U/L | 1 | Cholesterol | 15.0641 | ( CHO2A ) | 79.5 | 93.6 | 107.7 | mg/dL | (79.5-107.7)mg/dL
2 | SGPT |  | ( ALTL ) |  |  |  | U/L | (-)U/L | 2 | Glucose | 14.2857 | ( GLUC2 ) | 90 | 105 | 120 | mg/dL | (90-120)mg/dL
3 | ALP |  | ( ALP2S ) |  |  |  | U/L | (-)U/L | 3 | Asam Urat | 14.9402 | ( UA2 ) | 4.27 | 5.02 | 5.77 | mg/dL | (4.27-5.77)mg/dL
4 | GGT |  | ( GGT-2 ) |  |  |  | U/L | (-)U/L | 4 | Triglycerides | 15 | ( TRIGL ) | 102 | 120 | 138 | mg/dL | (102-138)mg/dL
5 | Billirubin |  | ( BILD2 ) |  |  |  | mg/dL | (-)mg/dL | 5 | SGOT | 18.1425 | ( ASTL ) | 37.9 | 46.3 | 54.7 | U/L | (37.9-54.7)U/L
6 | Total Billirubin |  | ( BILT3 ) |  |  |  | mg/dL | (-)mg/dL | 6 | SGPT | 22.0807 | ( ALTL ) | 36.7 | 47.1 | 55.5 | U/L | (36.7-55.5)U/L
7 | Total Protein |  | ( TP2 ) |  |  |  | g/L | (-)g/L
8 | Albumin |  | ( ALB2 ) |  |  |  | g/L | (-)g/L
9 | Creatine |  | ( CK ) |  |  |  | U/L | (-)U/L
10 | Sodium |  | ( Na-D ) |  |  |  | mg/dL | (-)mg/dL
11 | Cloride |  | ( CL-D ) |  |  |  | mg/dL | (-)mg/dL
12 | Kalium |  | ( K-D ) |  |  |  | mg/dL | (-)mg/dL
13 | Urea |  | ( Ureal ) |  |  |  | mg/dL | (-)mg/dL
14 | Cholesterol |  | ( CHO2A ) |  |  |  | mg/dL | (-)mg/dL
15 | HDL |  | ( HDLC4 ) |  |  |  | mg/dL | (-)mg/dL
16 | Triglycerides |  | ( TRIGL ) |  |  |  | mg/dL | (-)mg/dL
17 | Glucose |  | ( GLUC2 ) |  |  |  | mg/dL | (-)mg/dL
18 | Alpha Amylase |  | ( AMYL2 ) |  |  |  | U/L | (-)U/L
19 | Asam Urat |  | ( UA2 ) |  |  |  | mg/dL | (-)mg/dL
| - | - | - | - | - | - | - | -
Note on E3: hamdan syarif: Isi Sesuai Insert-Kit Kontrol