## Lembar Kerja
Lembar Kerja Kalibrasi Sterilisator Kering
Nomor Sertifikat / Nomor Surat Keterangan : 47 / / - / E - DL / Dt
| Merek |  | :
| Model/Tipe |  | :
| No. Seri |  | :
| Resolusi |  | :
| Tanggal Kalibrasi |  | :
| Tanggal Penerimaan Alat |  | :
| Tempat Kalibrasi |  | :
| Nama Ruang |  | :
I. | Kondisi Ruang |  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  |  |  | °C
| 2. Kelembaban Relatif |  |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan jala-jala |  |  |  |  | V
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [8 empty] | Skor
| 1. Fisik |  | : Baik / Tidak baik |  | (Pilih salah satu dan coret yang tidak perlu) |  |  |  |  | 5%
| 2. Fungsi |  | : Baik / Tidak baik | [6 empty] | 5%
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [6 empty] | Hasil ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan |  | Skor
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | MΩ |  | > 2 MΩ |  | 10%
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel (dapat/tidak dapat) dilepas)* | [6 empty] | Ω |  | ≤ 0.2 / 0.3Ω |  | 10%
| 4 | Arus Bocor Peralatan | [7 empty] | mA |  |  | 13.3%
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | µA |  | ≤ 500 µA |  | 20%
7
8
IV. | Pengujian Kinerja
a. Volume Enclosure
| Panjang (m) | Lebar (m) | Tinggi (m) | Volume (m3)
b. Jumlah Titik Ukur
| Δt (°C) | Ro = 2 x Δt (°C) | D = tsetting - truang |  | f = 100Ro 100 + D |  | N = 3 + 3G0.6.V0.2 ± 10%
| 5 | 10
c. Posisi Titik Uji
d. Pengukuran Suhu
(Rentang Ukur Akreditasi : 150 °C - 200 °C)
| Set-point (°C) | Posisi Termokopel | Pembacaan Alat Standar (°C) | [9 empty] | Toleransi (°C)
|  |  | t - min1 | t - max1 | t - min2 | t - max2 | t - min3 | t - max3 | t - min4 | t - max4 | t - min5 | t - max5
|  | t1 | [10 empty] | Akurasi Suhu ± 5°C Variasi Total ≤ 10°C
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
P. Indicator
Suhu ruang
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
VI. | Alat Ukur yang digunakan
Thermocouple Data Logger, Merek : Madgetech, Model : Oct Temp 2000, SN : P40270 / P41878
Thermohygrometer,Merek : KIMO, Model : KH - 210 - AO, SN : 14082463, 15062872, 15062874, 15062875
Thermohygrometer,Merek : SEKONIC, Model : ST-50A, SN : HE 21-000670, HE 21-000669
Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599
Temperature Recorder (Monitor) : Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812984, 200812985
Temperature Recorder (Monitor) : Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368322, 210368323, 210368324
Wireless Temperature Recorder (Modul) : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000, 200936001
Wireless Temperature Recorder (Modul) : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983, 210411984, 210411985
Wireless Temperature Recorder (Modul) : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054, 210746055, 210746056
Wireless Temperature Recorder (Modul) : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396, 200821397
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke Model : ESA 620 No Seri :1837056, 1834020
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, No Seri :2853077, 2853078, 3148907, 3148908,
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, No Seri :3699030, 4670010, 4669058
Thermohygrolightmeter, Merek : KIMO, KH-210-AO No Seri :14082463, 15062872, 15062873, 15062874, 15062875
Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046, 34903053, 34903051, 34904091
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586, A.100605, A.100609, A.100611, A.100616,
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617, A.100618, A.100615
VII. | Kesimpulan
| Alat yang dikalibrasi (dalam batas / melebihi)* toleransi dan dinyatakan (LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI)* | [10 empty] | (Pilih salah satu dan coret yang tidak perlu)
VIII. | Petugas Kalibrasi
Skor
| Variasi Total dan Akurasi |  | 50%

## Riwayat Revisi (hidden)
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-01-29 | Alat tidak boleh digunakan di ruangan tidak terdapat grounding | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
|  | II. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat | II. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
|  | III. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik | III. Pengujian Keselamatan Listrik
|  | IV. Hasil Pengukuran | IV. Pengujian Kinerja
|  | 'Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/5771/2018 | 'Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
|  | Hasil pengukuran suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui Pusat Penelitian Metrologi - LIPI | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui Pusat Penelitian Metrologi - LIPI
|  | MK.028-18 | MK 028-18
|  | SH.LHK - 028-18 / Rev : 0 | SH.LHK - 028-18 / Rev : 1
|  | 2. Kelembaban Relatif | 2. Kelembaban
2 | 16 Maret 2021 | Nilai NC blm masuk skoring | Sdh diperbaiki
3 | 2 Juli 2021 | Update sertifikat ESA, datalogger | Done | Fauzan
4 | 2021-07-29 | Update sertifikat ESA, datalogger, thermohygro | Done | Fauzan
5 | 10 Agustus 2021 | Penulisan sertifikat tertelusur salah untuk octtemp 878 (Lipi) Penulisan sertifikat tertelusur salah untuk ESA 620 1834020 (Caltek) | Tertelusur ke Kaliman | Venna
6 | 23-12-21 | skoring koreksi tidak abs | sudah di perbaiki | ojan
7 | 7 Januari 2021 | LK kurang Rapi | LK lebih rapi dari sebelumnya | Zaen
|  | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan (LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI)* | Alat yang dikalibrasi (dalam batas / melebihi)* toleransi dan dinyatakan (LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI)*
|  | Belum terdapat | menambah list alat HIOKI 8410 (Monitor) : 200812984, 210368323, 210368324
menambah list alat modul wireless hioki
menambanh nilai ketidakpastian pada tegangan jala-jala
8 | 11 Juli 2022 |  | Skoring Kelistrikan | Diman
| 11 Juli 2022 |  | Penambahan kolom toleransi pada LK (Rev.1) | Diman
| 11 Juli 2022 |  | Skoring Kelistrikan | Diman
9 | 25 Juli 2022 | - | Update Sertifikat HIOKI 200936001 tahun 2021 | Diman
| 27 Juli 2022 | - | Update Sertifikat KIMO 15062873, 15062875 tahun 2021 | Diman
| 27 Juli 2022 | - | Update sertifikat ESA 908, 030 tahun 2022 | Diman
10 | 28 Juli 2022 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) | Diman
11 | 29 Juli 2022 | Skoring Akhir IF(AND(ID!R16=1),O45+O34+O25,IF(AND(ID!R16=0,'Lembar Penyelia'!O33=0),50%,"cek")) | SUM(O23,O24,O34,O45) | Diman
12 | 1.8.2022 | - | Update Sertifikat HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 tahun 2022 | Diman
13 | 12.1.2023 | U95 pada sheet [Data Standar] ngelink ke nilai koreksi HLOOKUP($B$258,$B$155:$R$169,14,0) | HLOOKUP($B$258,$B$155:$R$169,14,0) | Diman
Ketidakpastian 2AP (Auto)
Koreksi mengikuti digit ketidakpastian (Auto)
Update Sertifkat Octemp 270, 878
14 | 12.4.2023 | - | Update thermohygro EXTECH (A100617), (A100616), (A100618), KIMO (14082463), (15062875), (1562874) | Diman
15 | 13.4.2023 | - | Update HIOKI (200821397), (200936001) | Diman
16 | 14.4.2023 | - | Update YOKOGAWA (S5T810599) | Diman
17 | 14.4.2023 | - | Update Thermhygro EXTECH (A100586), (A100615) | Diman
18 | 14.4.2023 | - | Update Octemp (270 dan 878) tahun 2022 | Diman
19 | 9.5.2023 | - | Update HIOKI (210411983), ( 210411984) | diMAN
20 | 9.5.2023 | - | ESA 615 (4670010), ESA 615 (3699030), ESA 615 (3148908) | Diman
21 | 25.5.2023 | - | update thermohygro 611.873.051.605.609 | Diman
update ESA 2853077, 4669058
Rev 21 : 25.5.2023

## ID
Input Data Hasil Kalibrasi Sterilisator Kering
[7 empty] | Nomor Sertifikat : 47 / | 1 / IX - 20 / E - 024.34 DL
Merek |  | : | memmert
Model/Tipe |  | : | INB 400
No. Seri |  | : | E406.0655
Resolusi |  | : | 0.5 | °C
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 20 Mei 2019
Tanggal Kalibrasi |  | : | 20 Mei 2021
Tempat Kalibrasi |  | : | Laboratorium | [12 empty] | Rata-rata | deviasi
Nama Ruang |  | : | Laboratorium | [12 empty] | 25.1 | 0.1 | °C
Metode Kerja |  | : | MK 044-18 | [12 empty] | 63.85 | 0.15 | %RH
I. | Kondisi Ruang |  | Awal | Akhir | Rata-rata | deviasi | [10 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | Nomor Sertifikat : 47 /
| 1. Suhu | : | 25 | 25.2 | 25.1 | 0.1 | °C | [15 empty] | 1 | Nomor Sertifikat : 47 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| 2. Kelembaban | : | 64 | 63.7 | 63.85 | 0.15 | %RH | [15 empty] | 2 | Nomor Surat Keterangan : 47 / M - | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| 3. Tegangan jala-jala : |  | 204.5 | Volt | [11 empty] | G |  | NC
10
Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik | : | Baik
| 2. Fungsi | : | Baik | [19 empty] | Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
[16 empty] | Baik | [6 empty] | Resistansi pembumian protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
| Pengujian Keselamatan Listrik | [14 empty] | Tidak Baik
| No | Parameter | [6 empty] | Hasil ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | OL |  | 2 | [6 empty] | G |  |  | masuk
| 2 | Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | 0.1 | Ω | 0.2 | [6 empty] | NG | 80%
| 4 | Arus Bocor Peralatan
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | - |  | 500 | [7 empty] | 0
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| Pengujian Kinerja | [16 empty] | Tidak terdapat instalasi grounding di ruangan
| a. Volume Enclosure | [16 empty] | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| Panjang (m) | Lebar (m) | Tinggi (m) | Volume (m3) |  | Vol
| 0.4 | 0.33 | 0.4 | 0.0528 |  | 0.0528 | [12 empty] | G R A D I N G F A C T O R
| b. Jumlah Titik Ukur | [17 empty] | G | fm | D = 30 | D = 100 | D = 300 | D = 1000
| Δt (°C) | Ro = 2 x Δt (°C) | D = tsetting - truang |  | f = 100Ro 100 + D |  | G | N = 3 + 3G0.6.V0.2 ± 10% | [10 empty] | 1 | 11.3 | 15 | 23 | 45 | 120
| 5 | 10 | 135 |  | 4.2553 |  | 4 | 6.8272 | [9 empty] | 9.65 | 2 | 8 | 10 | 16 | 32 | 88
| 1.5 | 3 | 12 |  | 2.6786 |  | 5 | 7.3281 | [9 empty] | 6.83 | 3 | 5.66 | 7.4 | 11 | 23 | 62
| c. Posisi Titik Uji | [16 empty] | 4.83 | 4 | 4 | 5.2 | 8 | 16 | 44
[18 empty] | 3.415 | 5 | 2.83 | 3.7 | 5.7 | 11 | 31
[18 empty] | 2.415 | 6 | 2 | 2.6 | 4 | 8 | 22
[18 empty] | 1.705 | 7 | 1.41 | 1.8 | 2.8 | 5.7 | 16
[18 empty] | 1.205 | 8 | 1 | 1.3 | 2 | 4 | 11
[18 empty] | 0.8535 | 9 | 0.707 | 0.92 | 1.4 | 2.8 | 7.8
[18 empty] | 0.6035 | 10 | 0.5 | 0.65 | 1 | 2 | 5.5
[18 empty] | 0.427 | 11 | 0.354 | 0.46 | 0.71 | 1.4 | 3.9
[18 empty] | 0.302 | 12 | 0.25 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2.8
[18 empty] | 0.2135 | 13 | 0.177 | 0.23 | 0.35 | 0.71 | 2
[18 empty] | 0.151 | 14 | 0.125 | 0.16 | 0.25 | 0.5 | 1.4
d. Pengukuran Suhu
| Set-point (°C) | Posisi Termokopel | Penunjukkan Standar (°C)
|  |  | t - min1 | t - max1 | t - min2 | t - max2 | t - min3 | t - max3 | t - min4 | t - max4 | t - min5 | t - max5
| 160 | 1 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 0.82219
|  | 2 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 0.82219
|  | 3 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 0.82219
|  | 4 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 0.82219
|  | 5 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 0.82219
|  | 6 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 0.82219
|  | 7 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 0.82219
|  | 8 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 160 | 161.56 | 0.82219
| Penunjukkan Indikator |  | 160 |  |  |  |  | 160
| Suhu Ruang |  | 25.2 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 1
37.2
| Set-point (°C) | Posisi Termokopel | Penunjukkan Standar (°C) | [9 empty] | stdev (°C) | diff (°C) | Rata-Rata (°C) |  | diff (°C) | midrange (°C) | midrange terkoreksi (°C) | Koreksi
|  |  | t - min1 | t - max1 | t - min2 | t - max2 | t - min3 | t - max3 | t - min4 | t - max4 | t - min5 | t - max5
| 160 | 1 | 160.64 | 162.2 | 160.64 | 162.2 | 160.64 | 162.2 | 160.64 | 162.2 | 160.64 | 162.2 | 0.82219 | 1.56 | 161.42 |  | 0.09 | 35.985 | 36.12
|  | 2 | 160.715 | 162.275 | 160.715 | 162.275 | 160.715 | 162.275 | 160.715 | 162.275 | 160.715 | 162.275 | 0.82219 | 1.56 | 161.495 |  | 0.15 | 36.045 | 36.19
|  | 3 | 160.652 | 162.2167 | 160.6567 | 162.2167 | 160.6567 | 162.2167 | 160.6567 | 162.2167 | 160.6567 | 162.2167 | 0.82269 | 1.5647 | 161.4362 |  | 0.12 | 36.01 | 36.15
|  | 4 | 160.7227 | 162.2827 | 160.7227 | 162.2827 | 160.7227 | 162.2827 | 160.7227 | 162.2827 | 160.7227 | 162.2827 | 0.82219 | 1.56 | 161.5027 |  | 0.12 | 36.02 | 36.16
|  | 5 | 160.724 | 162.284 | 160.724 | 162.284 | 160.724 | 162.284 | 160.724 | 162.284 | 160.724 | 162.284 | 0.82219 | 1.56 | 161.504 |  | 0.09 | 35.995 | 36.13
|  | 6 | 160.7283 | 162.2883 | 160.7283 | 162.2883 | 160.7283 | 162.2883 | 160.7283 | 162.2883 | 160.7283 | 162.2883 | 0.82219 | 1.56 | 161.5083 |  | 0.12 | 36.09 | 36.23
|  | 7 | 160.662 | 162.2243 | 160.6643 | 162.2243 | 160.6643 | 162.2243 | 160.6643 | 162.2243 | 160.6643 | 162.2243 | 0.82244 | 1.5623 | 161.4441 |  | 0.1 | 36.02 | 36.21
|  | 8 | 160.6623 | 162.2223 | 160.6623 | 162.2223 | 160.6623 | 162.2223 | 160.6623 | 162.2223 | 160.6623 | 162.2223 | 0.82219 | 1.56 | 161.4423 |  | 0.09 | 36.155 | 36.32
| Penunjukkan Indikator |  | 160 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 0.82269 | 0 | 160 |  | 0 | 37
| Suhu Ruang |  | 25.2 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 0.2 | 25.1 |  | 0.2 | 25.1
| 1 |  | Suhu Sterilisator dari penunjukkan indikator | [7 empty] | 160 |  |  |  | 0.44
| 2 |  | Suhu STERILISATOR dari pengukuran | [7 empty] | 161.4642
| 3 |  | Variasi suhu spasial | [7 empty] | 0.088333
| 4 |  | Variasi suhu temporal | [7 empty] | 1.5647
| 5 |  | Variasi Total | [7 empty] | 1.6483
| 6 |  | Suhu ruang | [7 empty] | 25.1
| 7 |  | Kestabilan | [7 empty] | 0.82417
| 8 |  | Akurasi | [7 empty] | -1.4642
V. Keterangan
| Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2 | [15 empty] | 0
| Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman | [15 empty] | 80%
| Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | [15 empty] | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| Tidak terdapat grounding di ruangan | [15 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. Alat Ukur yang digunakan
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812985
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618
VII. Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Petugas Kalibrasi
Donny Martha
IX. Tanggal pembuatan laporan
18 Oktober 2023
:
Note on Q11: ASUS: Validasi
Note on Q19: Windows User: jangan lupa diisi
Note on G37: ALIENWARE: hasil validasi
Note on B41: ASUS: Nilai dari acuan
Note on H41: ASUS: Acuan dari tabel grading factor disamping
Note on B113: SUHU- [2023]: No HIOKI, just DELETE

## Uncertainty Budget
UNCERTAINTY BUDGET
Resolusi Alat : | 0.5 | °C
Titik Ukur : | 160 | °C
Komponen Ketidakpastian |  |  | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi
1. Repeatibility |  |  | ○C | Normal | 0.82269 | 3.1623 | 0.26016 | 1 | 0.26016 | 9 | 0.067681 | 0.00050897
2. Sertifikat Standar TC-K |  |  | ○C | Normal | 0.25 | 2 | 0.125 | 1 | 0.125 | 50 | 0.015625 | 4.8828e-06
3. Drift Std. |  |  | ○C | Rect | 0.083333 | 1.7321 | 0.048113 | 1 | 0.048113 | 50 | 0.0023148 | 1.0717e-07
4. Resolusi Alat |  |  | ○C | Rect | 0.25 | 1.7321 | 0.14434 | 1 | 0.14434 | 50 | 0.020833 | 8.6806e-06
5. Variasi Spasial |  |  | ○C | Rect | 0.044167 | 1.7321 | 0.0255 | 1 | 0.0255 | 50 | 0.00065023 | 8.456e-09
6. Variasi Temporal |  |  | ○C | Rect | 0.78233 | 1.7321 | 0.45168 | 1 | 0.45168 | 50 | 0.20402 | 0.00083244
7. Variasi Penunjukkan Indikator |  |  | ○C | Rect | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0
[7 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.55778 | 0.0013551
[7 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 71.4308
[7 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9937 | Hasil U95 | Desimal | Hasil 2-SD | CMC
[7 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 1.1121 | 1.1121 | 0.0 | 1.1 | 1.1
1.1121
V A L I D A S I
Resolusi Alat : | 0.5 | °C
Titik Ukur : | 160 | °C
Komponen Ketidakpastian |  |  | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi
1. Sertifikat Standar TC-K |  |  | ○C | Normal | 0.29 | 2 | 0.145 | 1 | 0.145 | 50 | 0.021025 | 8.841e-06
2. Drift Std. |  |  | ○C | Rect | 0.04715 | 1.7321 | 0.027228 | 1 | 0.0272 | 50 | 0.00073984 | 1.0947e-08
3. Resolusi Alat |  |  | ○C | Rect | 0.25 | 1.7321 | 0.14433 | 1 | 0.1443 | 50 | 0.020822 | 8.6715e-06
4. Variasi Spasial |  |  | ○C | Normal | 0.1003 | 1.7321 | 0.057907 | 1 | 0.0579 | 50 | 0.0033524 | 2.2477e-07
5. Variasi Temporal |  |  | ○C | Normal | 0.075 | 1.7321 | 0.0433 | 1 | 0.0433 | 50 | 0.0018749 | 7.0304e-08
6. Variasi Penunjukkan Indikator |  |  | ○C | Rect | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0
[7 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.21867 | 1.7819e-05
[7 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 128.3066
[7 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9786
[7 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 0.43266

## Lembar Penyelia
Hasil Kalibrasi Sterilisator Kering
Nomor Sertifikat : 47 / 1 / IX - 20 / E - 024.34 DL
Merek |  |  | : | memmert
Model/Tipe |  |  | : | INB 400
No. Seri |  |  | : | E406.0655 | [8 empty] | NG |  | µA | Terkoreksi | Toleransi | Tidak terdapat grounding di ruangan
Resolusi |  |  | : | 0.5 | °C | [12 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 20 Mei 2019 | [8 empty] | Kelas I | Input NC | 10 | 11.82 | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 20 Mei 2021 | [13 empty] | Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik karena alat menggunakan panel
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium | [13 empty] | Resistansi pembumian protektif
Metode Kerja |  |  | : | MK 044-18 | [8 empty] | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
[16 empty] | G |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
I. | Kondisi Ruang | [11 empty] | - | 500 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
| 1. Suhu |  | : | ( 25.4 ± 0.6 ) °C | [13 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
| 2. Kelembaban |  | : | ( 61.3 ± 2.3 ) %RH
| 3. Tegangan jala-jala |  | : | ( 202.4 ± 2.4 ) Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [6 empty] | Parameter
III. | Pengujian Keselamatan Kelistrikan | [9 empty] | Fisik | 5% |  |  |  |  | MΩ
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan |  | Fungsi | 5% |  |  |  |  | Ω
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  |  | OL |  | 2 |  |  | 10% |  |  |  |  | µA
| 2 | Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | - |  | 500
IV. | Pengujian Kinerja
Parameter
[6 empty] | Panjang | 0.4 | m |  |  | 1 | 10%
[6 empty] | Lebar | 0.33 | m |  |  | 2 | 10%
[6 empty] | Tinggi | 0.4 | m |  |  | 3 | 0%
[6 empty] | Volume | 0.0528 | m3 |  |  |  | 20% |  | 20%
[6 empty] | Δt | 5 | °C
[6 empty] | R0 | 10 | °C
| Setting (°C) | Penunjukan Alat (°C) | Hasil Pengukuran (°C) |  |  |  |  | Toleransi (°C) |  | Ketidakpastian (°C) | Parameter
|  |  | Suhu Terukur | Variasi spasial | Variasi temporal | Variasi Total | Koreksi | Akurasi suhu ± 5°C Variasi total ≤ 10°C |  |  | Akurasi | 50% |  |  | Koreksi
[15 empty] | 1.4642 | 1.5
| 160 | 160 | 161.4642 | 0.088333 | 1.5647 | 1.6483 | 1.4642 |  |  | 1.1121 | Variasi Total | 50%
V. | Keterangan
| Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2 | [9 empty] | SKORING | 50%
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat Ukur yang digunakan
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812985
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618
20%
VII. | Kesimpulan | [12 empty] | Tidak dapat dilakukan pengujian keselamatan kelistrikan | 40%
| Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020 | [12 empty] | Tidak terdapat grounding | 20%
[14 empty] | Hasil Pengujian Arus Bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I melebihi toleransi | 20%
VIII. | Petugas Kalibrasi
| Donny Martha | [12 empty] | 20%
| Nama |  |  | Tanggal |  | Paraf | Skor Akhir
| Dibuat : | Donny Martha |  | 18 Oktober 2023 |  |  | 80%
Diperiksa :
Note on B52: PC-Zaen: Jika Tidak menggunakan HIOKI harap di hide

## LH
Hasil Kalibrasi Sterilisator Kering
Nomor Sertifikat : 47 / 1 / IX - 20 / E - 024.34 DL
Merek |  |  | : | memmert
Model/Tipe |  |  | : | INB 400
No. Seri |  |  | : | E406.0655
Resolusi |  |  | : | 0.5 | °C
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 20 Mei 2019
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 20 Mei 2021
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK 044-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 25.4 | ± | 0.6 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 61.3 | ± | 2.3 | %RH
| 3. Tegangan jala-jala |  | : | 202.396 | ± | 2.4288 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Kelistrikan
| No | Parameter | [6 empty] | Hasil ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | OL |  | 2
| 2 | Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | 0.1 | Ω | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | - |  | 500
IV. | Pengujian Kinerja
Dimensi Enclosure
[7 empty] | Panjang | 0.4 | m
[7 empty] | Lebar | 0.33 | m
[7 empty] | Tinggi | 0.4 | m
[7 empty] | Volume | 0.0528 | m3
[7 empty] | Δt | 5 | °C
[7 empty] | R0 = 2Δt | 10 | °C
| Setting (°C) |  | Penunjukan Alat (°C) |  | Hasil Pengukuran (°C) |  |  |  |  | Toleransi (°C) |  | Ketidakpastian Pengukuran (°C)
[5 empty] | Suhu Terukur | Variasi spasial | Variasi temporal | Variasi Total | Koreksi | Akurasi suhu ± 5°C Variasi total ≤ 10°C
| 160 |  | 160 |  | 161.4642 | 0.088333 | 1.5647 | 1.6483 | 1.4642 |  |  | ± | 1.1121
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat Ukur yang digunakan
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812985
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Donny Martha
Menyetujui ,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 Halaman
0
[14 empty] | 1 | Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031000
[14 empty] | 0 | Choirul Huda, S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001
#N/A
Note on B55: PC-Zaen: Jika Tidak menggunakan HIOKI harap di hide

## ESA
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
1 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [6 empty] | 2 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [6 empty] | 3 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2021 | 2022
| 150 | 0.76 | 0.76 | 0.31 | 0.225 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | -0.07 | -1.6 | -1.43 | 0.765 | 1.8 | 0.012
| 180 | -0.13 | -0.13 | 0.1 | 0.115 | 2.16 |  |  | 180 | -0.06 | -0.06 | 0.12 | 0.09 | 2.16 |  |  | 180 | -0.13 | -1.9 | -1.81 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.16 | -0.16 | -0.04 | 0.06 | 2.4 |  |  | 200 | -0.18 | -0.18 | 0.06 | 0.12 | 2.4 |  |  | 200 | -0.26 | -2.14 | -2.05 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.18 | -0.18 | -0.28 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | -0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 2.64 |  |  | 220 | -0.29 | -3.44 | -2.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | -0.26 | -0.26 | -0.2 | 0.03 | 2.76 |  |  | 230 | -10.02 | -10.02 | 0.05 | 5.035 | 2.76 |  |  | 230 | -0.23 | -2.52 | -11.79 | 5.78 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2021 | 2022
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | -0.06 | -0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.295 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.295 |  |  | 50 | 2 | 2.1 | 9.1 | 3.55 | 0.295
| 100 | -0.06 | -0.06 | 0.2 | 0.13 | 0.59 |  |  | 100 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.59 |  |  | 100 | 2 | 2.3 | 6 | 2 | 0.59
| 200 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.18 |  |  | 200 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 1.18 |  |  | 200 | 3.6 | 2.5 | -3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | -0.9 | -0.9 | 3.8 | 2.35 | 2.95 |  |  | 500 | 20 | 20 | 0.8 | 9.6 | 2.95 |  |  | 500 | 2.9 | 4.3 | -18.8 | 11.55 | 2.95
| 1000 | -0.003 | -0.003 | 9 | 4.5015 | 5.9 |  |  | 1000 | 2 | 2 | 0.008 | 0.996 | 5.9 |  |  | 1000 | 3 | 2 | -47 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2015 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2021 | 2022
| 10 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.059 | 0.0059 |  | 10 | 1e-06 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.017
| 20 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.118 |  |  | 20 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.34
| 50 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | 0.3 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.85
| 100 | - | - | -0.3 | 0 | 1.4 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3 | 0.15 | 0.59 |  |  | 100 | 0.6 | 0.06 | 0.1 | 0.27 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2021 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0.002 | 0.002 | -0.001 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.0005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 0.0012
| 1 | 0.012 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.012 |  |  | 1 | 0.055 | 0.055 | 0.045 | 0.005 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | 0.006 | -0.012 | 0.009 | 0.012
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0.007 | 0.0034995 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 0.013 | -0.008 | 0.0105 | 0.024
4 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [6 empty] | 5 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [6 empty] | 6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2019 | 2022
| 150 | 0.11 | 0.11 | -0.05 | 0.08 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.115 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.03 | -0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.03 | 0.03 | -0.04 | 0.035 | 2.16 |  |  | 180 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.005 | 2.16 |  |  | 180 | 0 | -0.11 | 0.17 | 0.14 | 2.16
| 200 | 0.05 | 0.05 | -0.067 | 0.0585 | 2.4 |  |  | 200 | -0.03 | -0.03 | 0.18 | 0.105 | 2.4 |  |  | 200 | 0.05 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
| 220 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0.09 | 2.64 |  |  | 220 | 0.05 | -0.13 | 0.07 | 0.1 | 2.64
| 230 | 0.368 | 0.368 | -0.11 | 0.239 | 2.76 |  |  | 230 | -0.16 | -0.16 | 0.73 | 0.445 | 2.76 |  |  | 230 | -0.05 | -0.15 | 0.08 | 0.115 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2019 | 2022
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.0059 |  | 1e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-08 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | -0.33 | -0.33 | 1.2 | 0.765 | 0.295 |  |  | 50 | 2.1 | 2.6 | 19.1 | 8.5 | 0.295
| 100 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.59 |  |  | 100 | -0.42 | -0.42 | 3.9 | 2.16 | 0.59 |  |  | 100 | 2.3 | 2.6 | 18.4 | 8.05 | 0.59
| 200 | 1.4 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 | 1.18 |  |  | 200 | 1.3 | 1.3 | 1e-06 | 0.65 | 1.18 |  |  | 200 | 0.2 | 3.1 | 14.4 | 7.1 | 1.18
| 500 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 0.65 | 2.95 |  |  | 500 | 0.7 | 0.7 | 9.3 | 4.3 | 2.95 |  |  | 500 | 2.8 | 3.9 | 6.2 | 1.7 | 2.95
| 1000 | 0.012 | 0.012 | 2 | 0.994 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | -11 | 5.5 | 5.9 |  |  | 1000 | 13 | 0.005 | -11 | 12 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2019 | 2022
| 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 | 0.017 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1.7e-08 | 0.017
| 20 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34
| 50 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.85 |  |  | 50 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.85 |  |  | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.85
| 100 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.7 |  |  | 100 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.35 | 1.7 |  |  | 100 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2019 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.001 | -0.002 | -0.003 | 0.002 | 0.0012
| 1 | -0.001 | -0.001 | -0.008 | 0.0035 | 0.012 |  |  | 1 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.003 | 0.012 |  |  | 1 | 0.002 | -0.001 | -0.007 | 0.0045 | 0.012
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.007 | 0.0035005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0.113 | 0.0565 | 0.024 |  |  | 2 | 0 | 1e-06 | -0.007 | 0.0035005 | 0.024
7 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [6 empty] | 8 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [6 empty] | 9 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2020 | 2022
| 150 | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.075 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 1e-06 | -0.17 | -0.08 | 0.085001 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 1e-06 | -0.24 | -0.17 | 0.12 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.33 | 0.33 | 0.46 | 0.065 | 2.16 |  |  | 180 | 1e-06 | -0.22 | -0.2 | 0.11 | 2.16 |  |  | 180 | 1e-06 | -0.14 | -0.39 | 0.195 | 2.16
| 200 | 0.34 | 0.34 | 0.52 | 0.09 | 2.4 |  |  | 200 | 1e-06 | -0.33 | -0.25 | 0.165 | 2.4 |  |  | 200 | 1e-06 | -0.33 | -0.23 | 0.165 | 2.4
| 220 | 0.37 | 0.37 | 0.58 | 0.105 | 2.64 |  |  | 220 | 1e-06 | -0.39 | -0.29 | 0.195 | 2.64 |  |  | 220 | 1e-06 | -0.45 | -0.16 | 0.225 | 2.64
| 230 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 2.76 |  |  | 230 | 1e-06 | -0.39 | -0.34 | 0.195 | 2.76 |  |  | 230 | 1e-06 | -0.54 | -0.15 | 0.27 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2020 | 2022
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | 1e-06 | 1.7 | 9.2 | 4.6 | 0.295 |  |  | 50 | 1e-06 | 2.1 | 5 | 2.5 | 0.295
| 100 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 3.4 | 7.7 | 3.85 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 3.7 | 0.7 | 1.85 | 0.59
| 200 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.55 | 1.18 |  |  | 500 | 1e-06 | 7.2 | -0.2 | 3.7 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | 8.3 | -31.8 | 20.05 | 2.95
| 500 | 3 | 3 | 0.9 | 1.05 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | 7.2 | -25.1 | 16.15 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | 8.3 | -31.8 | 20.05 | 2.95
| 1000 | 5 | 4 | -1 | 3 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | 80 | 66 | 40 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | -97 | -74 | 48.5 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2020 | 2022
| 10 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017
| 20 | - | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.34 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.34
| 50 | - | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.85 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 0.1 | 0.85 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 0.1 | 0.85
| 100 | - | 1.4 | 0.9 | 0.25 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0.6 | 0.3 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 0.2 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2020 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.002 | 0.0009995 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | -0.002 | 0.001 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | -0.003 | -0.001 | 0.0015005 | 0.0012
| 1 | -0.0023 | -0.0023 | 0.002 | 0.00215 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | -0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.012
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | -0.006 | 1e-06 | 0.0030005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | -0.006 | 0.005 | 0.0055 | 0.024
10 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [6 empty] | 11 | Electrical Safety Analyzer 11 | [6 empty] | 12 | Electrical Safety Analyzer 12
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020
| 150 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 1.2 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.17 | 0.085001 | 1.2 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.24 | 0.12 | 1.2
| 180 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1.2 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.22 | 0.11 | 1.2 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.14 | 0.070001 | 1.2
| 200 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | 1.2 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2
| 220 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0 | 1.2 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.45 | 0.225 | 1.2
| 230 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 1.2 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.54 | 0.27 | 1.2
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59
| 50 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7 | 0.85 | 0.59 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1 | 1.05 | 0.59
| 100 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.4 | 1.7 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.7 | 1.85 | 0.59
| 200 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 500 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 1000 | 5 | 5 | 4 | 0.5 | 0.59 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 80 | 40 | 0.59 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | -97 | 48.5 | 0.59
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2021 | 2018 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020
| 10 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.7 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 20 | - | - | 0.1 | 0 | 1.7 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 50 | - | - | 0.4 | 0 | 1.7 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 100 | - | - | 1.4 | 0 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 1.2 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.003 | 0.0015005 | 1.2
| 1 | -0.0023 | -0.0023 | -0.0023 | 0 | 1.2 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 1.2 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 1.2
| 2 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.2 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 1.2 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 1.2
3 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
| KOREKSI ESA | [17 empty] | INTERPOLASI JALA-JALA LISTRIK
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Tegangan jala-jala listrik |  |  |  |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil |  |  |  |  | 200 | -2.104 | -2.05
| ( V ) | 2018 | 2021 | 2022 |  |  |  | 204.5 |  | -2.104 | [8 empty] | 204.5 |  | -2.104
| 150 | -0.07 | -1.6 | -1.43 | 0.765 | 1.8 |  | Tahanan isolasi kabel catu daya | [11 empty] | 220 |  | -2.29
| 180 | -0.13 | -1.9 | -1.81 | 0.885 | 2.16 |  | OL |  | - |  |  | 204.5 | 202.396 | 202.396 |  |  |  | INTERPOLASI R ISO
| 200 | -0.26 | -2.14 | -2.05 | 0.94 | 2.4 |  | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | OL | - | OL |  |  |  |  | OVER | - | 0.1
| 220 | -0.29 | -3.44 | -2.29 | 1.575 | 2.64 |  | 0.1 |  | 1e-06 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | OL |  | -
| 230 | -0.23 | -2.52 | -11.79 | 5.78 | 2.76 |  | Arus bocor |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | OVER |  | OVER
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | - |  | OL |  |  | 26.7 | 31.5594 | 31.5594 |  |  |  | INTERPOLASI PEMBUMIAN PROTEKTIF
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Arus bocor |  |  |  | NC | 10 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06
| ( uA ) | 2018 | 2021 | 2022 |  |  |  | 26.7 |  | 4.8594 |  | Tegangan U 95 | 202.396 | 2.4288 | Volt |  |  |  | 0.1 |  | 1e-06
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  | Arus bocor |  |  |  |  | ( 202.4 ± 2.4 ) Volt |  | ( |  |  |  |  | 0.1 |  | 1e-06
| 50 | 2 | 2.1 | 9.1 | 3.55 | 0.295 |  | 10 |  | 1.82 |  |  |  |  | ± |  |  |  | INTERPOLASI ARUS BOCOR
| 100 | 2 | 2.3 | 6 | 2 | 0.59 | [8 empty] | ) |  |  |  |  | OVER | OL | OVER
| 200 | 3.6 | 2.5 | -3.6 | 3.6 | 1.18 | [6 empty] | 202.396 | 31.5594 | 31.5594 |  |  |  | - |  | OL
| 500 | 2.9 | 4.3 | -18.8 | 11.55 | 2.95 | [13 empty] | OVER |  | OVER
| 1000 | 3 | 2 | -47 | 25 | 5.9 | [12 empty] | INTERPOLASI ARUS BOCOR
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 | [13 empty] | 1e-06 | 4.8594 | 1e-06
| ( MΩ ) | 2018 | 2021 | 2022 | [14 empty] | 26.7 |  | 4.8594
| 10 | 1e-06 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0.17 | [13 empty] | 50 |  | 9.1
| 20 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.34 | [12 empty] | INTERPOLASI ARUS BOCOR
| 50 | 0.3 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.85 | [13 empty] | 1e-06 | 1.82 | 1e-06
| 100 | 0.6 | 0.06 | 0.1 | 0.27 | 1.7 | [12 empty] | 10 |  | 1.82
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 | [13 empty] | 50 |  | 9.1
| ( Ω ) | 2018 | 2021 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.00012
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 0.0012
| 1 | 1e-06 | 0.006 | -0.012 | 0.009 | 0.012
| 2 | 1e-06 | 0.013 | -0.008 | 0.0105 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [12 empty] | 3
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2017 | 2017 | 2019 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2018 | 2021 | 2022 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2021 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2021 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 2022 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 2022 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 2022 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 2022 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
3 | [13 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Note on N137: INPUT DISINI

## Data Standar (hidden)
DATA SERTIFIKAT | [16 empty] | DATA SERTIFIKAT
| 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021
CH 1 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 2 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | -0.77 | -0.62 | -0.58 | -1.46 | -0.03 | -0.02 | 0.4 | 0.33 | 0.53 | -1.02 | 0.53 | -1.4 | -1.5 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | -0.67 | -0.59 | -0.5 | -1.45 | 0.01 | 0.02 | 0.42 | 0.3 | 0.62 | -0.97 | 0.62 | -1.29 | -1.45 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | -0.67 | 0.52 | -0.48 | -1.26 | 0.02 | 0.01 | 0.42 | 0.35 | 1e-06 | -0.76 | 1e-06 | -1.14 | -1.24 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | -0.58 | -0.51 | -0.41 | -1.23 | 0.05 | 0.05 | 0.44 | 0.33 | 1e-06 | -0.72 | 1e-06 | -1.04 | -1.18 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | -0.58 | -0.43 | -0.4 | -1.04 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.36 | 0.5 | -0.57 | 0.5 | -0.91 | -1.01 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | -0.5 | -0.42 | -0.34 | -0.99 | 0.08 | 0.08 | 0.44 | 0.35 | 0.59 | -0.52 | 0.59 | -0.83 | -0.94 | -1.2 | -0.05 | -1.26
1e-06 | -0.39 | -0.26 | -0.26 | -0.38 | 0.02 | 0.02 | 0.38 | 0.34 | 0.48 | -0.31 | 0.48 | -0.63 | -0.6 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 1e-06 | -0.34 | -0.26 | -0.21 | -0.34 | 0.05 | 0.06 | 0.38 | 0.35 | 0.56 | -0.28 | 0.56 | -0.57 | -0.56 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | -0.35 | -0.23 | -0.24 | -0.59 | 0.05 | 0.05 | 0.41 | 0.37 | 0.48 | -0.43 | 0.48 | -0.67 | -0.65 | 0 | 0.04 | -0.7 | 2 | -0.31 | -0.23 | -0.19 | -0.62 | 0.07 | 0.08 | 0.41 | 0.36 | 0.55 | -0.41 | 0.55 | -0.58 | -0.64 | 0 | 0.04 | -0.7
8 | -0.25 | -0.13 | -0.17 | -0.33 | 0.05 | 0.04 | 0.41 | 0.36 | 0.46 | -0.16 | 0.46 | -0.4 | -0.38 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | -0.22 | -0.14 | -0.13 | -0.37 | 0.07 | 0.08 | 0.41 | 0.35 | 0.53 | -0.13 | 0.53 | -0.34 | -0.37 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 0.2 | 0.21 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.41 | 0.33 | 0.38 | 0.65 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.19 | 0.21 | 0.01 | 0.49 | 0.08 | 0.09 | 0.42 | 0.33 | 0.43 | 0.65 | 0.43 | 0.41 | 0.51 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 0.29 | 0.28 | 0.02 | 0.62 | 0.06 | 0.06 | 0.41 | 0.33 | 0.36 | 0.75 | 0.36 | 0.56 | 0.65 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.28 | 0.27 | 0.02 | 0.61 | 0.08 | 0.1 | 0.42 | 0.33 | 0.41 | 0.72 | 0.41 | 0.51 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 0.37 | 0.33 | 0.02 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 0.8 | 0.34 | 0.64 | 0.74 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.35 | 0.33 | 0.01 | 0.69 | 0.09 | 0.11 | 0.43 | 0.34 | 0.39 | 0.76 | 0.39 | 0.57 | 0.71 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 0.76 | 0.55 | -0.1 | 0.65 | 0.18 | 0.19 | 0.49 | 0.41 | 0.17 | 0.53 | 0.17 | 0.57 | 0.71 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.74 | 0.59 | -0.14 | 0.67 | 0.21 | 0.22 | 0.54 | 0.45 | 0.19 | 0.26 | 0.19 | 0.39 | 0.64 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 0.73 | 0.53 | -0.22 | -0.07 | 0.37 | 0.39 | 0.65 | 0.58 | -0.04 | -0.15 | -0.04 | -0.12 | -0.17 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.71 | 0.56 | -0.27 | -0.12 | 0.4 | 0.42 | 0.72 | 0.66 | -0.03 | -0.58 | -0.03 | -0.36 | -0.28 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | 0.2 | 0.39 | 0.06 | -0.7 | 0.61 | 0.66 | 0.9 | 0.81 | -0.28 | -0.01 | -0.28 | -0.59 | -1.27 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | 0.13 | 0.28 | 0.05 | -1.01 | 0.64 | 0.66 | 0.96 | 0.9 | -0.28 | -0.38 | -0.28 | -0.85 | -1.34 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.26 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.79 | 0.28 | 0.79 | 0.25 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77
CH 3 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 4 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | -0.6 | -0.48 | -0.47 | -1.45 | 0.05 | 0.05 | 0.43 | 0.33 | 0.58 | -0.93 | 0.58 | -1.33 | -1.47 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | -0.59 | -0.42 | -0.5 | -1.47 | 0.07 | 0.07 | 0.46 | 0.33 | 0.64 | -0.91 | 0.64 | -1.31 | -1.41 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | -0.53 | -0.41 | -0.39 | -1.23 | 0.1 | 0.09 | 0.45 | 0.36 | 1e-06 | -0.69 | 1e-06 | -1.08 | -1.22 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | -0.53 | -0.37 | -0.41 | -1.25 | 0.11 | 0.11 | 0.48 | 0.35 | 1e-06 | -0.67 | 1e-06 | -1.06 | -1.14 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | -0.46 | -0.35 | -0.32 | -0.98 | 0.13 | 0.12 | 0.46 | 0.37 | 0.55 | -0.52 | 0.55 | -0.86 | -0.99 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | -0.47 | -0.31 | -0.33 | -1 | 0.13 | 0.15 | 0.48 | 0.36 | 0.6 | -0.48 | 0.6 | -0.85 | -0.9 | -1.2 | -0.05 | -1.26
1e-06 | -0.32 | -0.23 | -0.2 | -0.32 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.37 | 0.52 | -0.26 | 0.52 | -0.59 | -0.6 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 1e-06 | -0.34 | -0.2 | -0.2 | -0.29 | 0.12 | 0.12 | 0.43 | 0.38 | 0.57 | -0.26 | 0.57 | -0.58 | -0.52 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | -0.29 | -0.2 | -0.18 | -0.56 | 0.12 | 0.12 | 0.43 | 0.37 | 0.52 | -0.35 | 0.52 | -0.57 | -0.67 | 0 | 0.04 | -0.7 | 2 | -0.32 | -0.18 | -0.18 | -0.59 | 0.14 | 0.13 | 0.45 | 0.38 | 0.56 | -0.34 | 0.56 | -0.58 | -0.63 | 0 | 0.04 | -0.7
8 | -0.2 | -0.13 | -0.13 | -0.32 | 0.11 | 0.12 | 0.42 | 0.36 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | -0.34 | -0.39 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | -0.24 | -0.12 | -0.13 | -0.34 | 0.13 | 0.12 | 0.45 | 0.36 | 0.54 | -0.08 | 0.54 | -0.32 | -0.36 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 0.19 | 0.18 | 0 | 0.49 | 0.1 | 0.12 | 0.42 | 0.32 | 0.41 | 0.66 | 0.41 | 0.43 | 0.53 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.14 | 0.17 | 0.01 | 0.54 | 0.11 | 0.14 | 0.43 | 0.33 | 0.43 | 0.67 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 0.27 | 0.25 | 0 | 0.61 | 0.1 | 0.13 | 0.42 | 0.32 | 0.39 | 0.74 | 0.39 | 0.54 | 0.66 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 0.67 | 0.11 | 0.15 | 0.43 | 0.33 | 0.4 | 0.73 | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 0.34 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.11 | 0.14 | 0.43 | 0.32 | 0.37 | 0.79 | 0.37 | 0.6 | 0.75 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.3 | 0.28 | 0.01 | 0.76 | 0.11 | 0.15 | 0.44 | 0.33 | 0.38 | 0.76 | 0.38 | 0.61 | 0.74 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 0.77 | 0.61 | -0.16 | 0.77 | 0.21 | 0.24 | 0.55 | 0.42 | 0.19 | 0.51 | 0.19 | 0.57 | 0.73 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.76 | 0.58 | -0.16 | 0.82 | 0.22 | 0.27 | 0.54 | 0.45 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.39 | 0.69 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 0.73 | 0.6 | -0.28 | 0.03 | 0.39 | 0.42 | 0.74 | 0.61 | 1e-06 | -0.2 | 1e-06 | 0 | -0.11 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.78 | 0.61 | -0.29 | 0.13 | 0.41 | 0.48 | 0.72 | 0.67 | -0.03 | -0.73 | -0.03 | -0.35 | -0.21 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | 0.02 | 0.18 | 0.05 | -1.03 | 0.61 | 0.71 | 0.96 | 0.82 | -0.22 | -0.21 | -0.22 | -0.37 | -1.05 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | 0.07 | 0.25 | 0.07 | -0.67 | 0.61 | 0.76 | 0.97 | 0.91 | -0.26 | -0.85 | -0.26 | -0.64 | -1.31 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.25 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.25 | 0.26 | 0.6 | 0.22 | 0.77
CH 5 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 6 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | -0.57 | -0.47 | -0.41 | -1.42 | 0.07 | 0.11 | 0.46 | 0.34 | 0.54 | -0.94 | 0.54 | -1.29 | -1.4 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | -0.63 | -0.43 | -0.45 | -1.37 | 0.11 | 0.15 | 0.48 | 0.35 | 0.58 | -0.91 | 0.58 | -1.27 | -1.43 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | -0.52 | -0.4 | -0.34 | -1.19 | 0.12 | 0.15 | 0.48 | 0.36 | 1e-06 | -0.7 | 1e-06 | -1.04 | -1.14 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | -0.56 | -0.37 | -0.38 | -1.14 | 0.15 | 0.18 | 0.49 | 0.38 | 1e-06 | -0.65 | 1e-06 | -1.01 | -1.17 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | -0.46 | -0.34 | -0.27 | -0.94 | 0.16 | 0.18 | 0.49 | 0.38 | 0.53 | -0.51 | 0.53 | -0.84 | -0.91 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | -0.49 | -0.31 | -0.31 | -0.9 | 0.18 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.55 | -0.46 | 0.55 | -0.8 | -0.94 | -1.2 | -0.05 | -1.26
1e-06 | -0.34 | -0.22 | -0.16 | -0.3 | 0.14 | 0.16 | 0.43 | 0.39 | 0.51 | -0.27 | 0.51 | -0.57 | -0.51 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 1e-06 | -0.35 | -0.19 | -0.21 | -0.27 | 0.16 | 0.19 | 0.45 | 0.38 | 0.52 | -0.25 | 0.52 | -0.61 | -0.53 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | -0.31 | -0.19 | -0.14 | -0.62 | 0.16 | 0.18 | 0.46 | 0.38 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | -0.56 | -0.57 | 0 | 0.04 | -0.7 | 2 | -0.32 | -0.17 | -0.19 | -0.57 | 0.2 | 0.2 | 0.48 | 0.39 | 0.51 | -0.27 | 0.51 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.04 | -0.7
8 | -0.23 | -0.12 | -0.09 | -0.34 | 0.15 | 0.17 | 0.45 | 0.37 | 0.49 | -0.06 | 0.49 | -0.3 | -0.31 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | -0.24 | -0.1 | -0.14 | -0.3 | 0.19 | 0.19 | 0.47 | 0.37 | 0.5 | -0.03 | 0.5 | -0.27 | -0.34 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 0.15 | 0.18 | 0.02 | 0.56 | 0.15 | 0.17 | 0.43 | 0.33 | 0.42 | 0.69 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.16 | 0.19 | -0.02 | 0.57 | 0.18 | 0.18 | 0.45 | 0.33 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.49 | 0.56 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 0.24 | 0.25 | 0.03 | 0.69 | 0.16 | 0.17 | 0.44 | 0.33 | 0.4 | 0.78 | 0.4 | 0.56 | 0.67 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.25 | 0.25 | -0.01 | 0.68 | 0.18 | 0.18 | 0.46 | 0.33 | 0.38 | 0.79 | 0.38 | 0.59 | 0.7 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 0.31 | 0.3 | 0.02 | 0.76 | 0.17 | 0.18 | 0.44 | 0.34 | 0.38 | 0.84 | 0.38 | 0.62 | 0.75 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.32 | 0.3 | -0.02 | 0.76 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.34 | 0.36 | 0.84 | 0.36 | 0.66 | 0.79 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 0.79 | 0.59 | -0.13 | 0.68 | 0.28 | 0.28 | 0.53 | 0.46 | 0.21 | 0.65 | 0.21 | 0.39 | 0.71 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.78 | 0.58 | -0.14 | 0.65 | 0.29 | 0.28 | 0.53 | 0.46 | 0.17 | 0.63 | 0.17 | 0.63 | 0.87 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 0.78 | 0.58 | -0.25 | -0.13 | 0.49 | 0.47 | 0.7 | 0.68 | 1e-06 | 0.06 | 1e-06 | -0.37 | -0.11 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.77 | 0.58 | -0.24 | -0.23 | 0.47 | 0.48 | 0.69 | 0.68 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.1 | 0.07 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | -0.02 | 0.19 | 0.04 | -0.84 | 0.75 | 0.76 | 0.91 | 0.9 | -0.26 | 0.09 | -0.26 | -0.74 | -1.08 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | 0.06 | 0.26 | 0.03 | -1.13 | 0.71 | 0.75 | 0.92 | 0.91 | -0.29 | -0.26 | -0.29 | -0.93 | -1.1 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.79 | 0.26 | 0.79 | 0.26 | 0.25 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.26 | 0.25 | 0.6 | 0.22 | 0.77
CH 7 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 8 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | -0.57 | -0.49 | -0.36 | -1.33 | 0.13 | 0.16 | 0.45 | 0.37 | 0.54 | -0.91 | 0.54 | -1.3 | -1.34 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | -0.65 | -0.47 | -0.43 | -1.31 | 0.19 | 0.2 | 0.46 | 0.36 | 0.52 | -0.95 | 0.52 | -1.22 | -1.36 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | -0.52 | -0.42 | -0.3 | -1.1 | 0.18 | 0.2 | 0.46 | 0.39 | 1e-06 | -0.66 | 1e-06 | -1.05 | -1.05 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | -0.57 | -0.4 | -0.37 | -1.07 | 0.23 | 0.23 | 0.47 | 0.38 | 1e-06 | -0.69 | 1e-06 | -0.97 | -1.09 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | -0.46 | -0.35 | -0.25 | -0.85 | 0.21 | 0.2 | 0.47 | 0.4 | 0.52 | -0.47 | 0.52 | -0.84 | -0.81 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | -0.5 | -0.34 | -0.31 | -0.82 | 0.26 | 0.25 | 0.48 | 0.4 | 0.5 | -0.49 | 0.5 | -0.77 | -0.85 | -1.2 | -0.05 | -1.26
1e-06 | -0.33 | -0.22 | -0.16 | -0.28 | 0.18 | 0.21 | 0.44 | 0.39 | 0.5 | -0.25 | 0.5 | -0.58 | -0.46 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 1e-06 | -0.36 | -0.21 | -0.21 | -0.29 | 0.22 | 0.21 | 0.46 | 0.39 | 0.48 | -0.27 | 0.48 | -0.56 | -0.5 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | -0.3 | -0.19 | -0.15 | -0.49 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.4 | 0.5 | -0.28 | 0.5 | -0.54 | -0.56 | 0 | 0.04 | -0.7 | 2 | -0.33 | -0.19 | -0.2 | -0.51 | 0.27 | 0.25 | 0.48 | 0.4 | 0.48 | -0.27 | 0.48 | -0.51 | -0.58 | 0 | 0.04 | -0.7
8 | -0.23 | -0.12 | -0.11 | -0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.46 | 0.38 | 0.48 | -0.04 | 0.48 | -0.3 | -0.29 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | -0.24 | -0.12 | -0.16 | -0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.48 | 0.38 | 0.46 | -0.03 | 0.46 | -0.26 | -0.3 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 0.15 | 0.2 | -0.04 | 0.55 | 0.19 | 0.21 | 0.46 | 0.33 | 0.41 | 0.7 | 0.41 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.16 | 0.19 | -0.05 | 0.58 | 0.22 | 0.23 | 0.47 | 0.33 | 0.39 | 0.72 | 0.39 | 0.49 | 0.61 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 0.24 | 0.26 | -0.04 | 0.67 | 0.2 | 0.21 | 0.47 | 0.33 | 0.39 | 0.79 | 0.39 | 0.61 | 0.72 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.25 | 0.26 | -0.04 | 0.7 | 0.21 | 0.23 | 0.48 | 0.33 | 0.37 | 0.82 | 0.37 | 0.57 | 0.73 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 0.31 | 0.31 | -0.05 | 0.75 | 0.2 | 0.22 | 0.47 | 0.33 | 0.37 | 0.84 | 0.37 | 0.68 | 0.8 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.32 | 0.31 | -0.05 | 0.79 | 0.21 | 0.23 | 0.48 | 0.34 | 0.35 | 0.87 | 0.35 | 0.62 | 0.81 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 0.77 | 0.57 | -0.19 | 0.79 | 0.29 | 0.32 | 0.58 | 0.42 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.63 | 0.68 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.75 | 0.61 | -0.17 | 0.82 | 0.28 | 0.33 | 0.58 | 0.43 | 0.19 | 0.71 | 0.19 | 0.31 | 0.66 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 0.77 | 0.55 | -0.27 | 0.06 | 0.47 | 0.52 | 0.76 | 0.62 | -0.02 | -0.1 | -0.02 | -0.07 | -0.3 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.71 | 0.57 | -0.26 | 0.09 | 0.44 | 0.51 | 0.74 | 0.62 | -0.02 | 0.09 | -0.02 | -0.57 | -0.22 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | 0.02 | 0.24 | 0.04 | -0.9 | 0.7 | 0.76 | 0.98 | 0.83 | -0.28 | -0.31 | -0.28 | -0.74 | -1.43 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | -0.06 | 0.11 | -0.03 | -0.86 | 0.67 | 0.76 | 0.96 | 0.82 | -0.26 | -0.06 | -0.26 | -1.06 | -0.93 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.26 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.26 | 0.28 | 0.6 | 0.22 | 0.77
CH 9 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 10 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | 1e-06 | 1e-06 | -0.45 | -1.4 | 0.2 | 0.19 | 0.44 | 0.36 | 0.5 | -1.11 | 0.5 | -1.26 | -1.42 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | 1e-06 | 1e-06 | -0.46 | -1.35 | 0.21 | 0.22 | 0.44 | 0.34 | 0.47 | -1.09 | 0.47 | -1.22 | -1.34 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | 1e-06 | 1e-06 | -0.38 | -1.15 | 0.24 | 0.24 | 0.45 | 0.38 | 1e-06 | -0.83 | 1e-06 | -1 | -1.14 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | -1.11 | 0.25 | 0.26 | 0.45 | 0.35 | 1e-06 | -0.81 | 1e-06 | -0.96 | -1.06 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | 1e-06 | 1e-06 | -0.32 | -0.9 | 0.27 | 0.26 | 0.46 | 0.39 | 0.48 | -0.6 | 0.48 | -0.78 | -0.89 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | 1e-06 | 1e-06 | -0.32 | -0.87 | 0.28 | 0.28 | 0.46 | 0.36 | 0.46 | -0.59 | 0.46 | -0.75 | -0.81 | -1.2 | -0.05 | -1.26
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.21 | -0.36 | 0.22 | 0.21 | 0.46 | 0.38 | 0.47 | -0.34 | 0.47 | -0.55 | -0.54 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.22 | -0.36 | 0.26 | 0.24 | 0.46 | 0.36 | 0.45 | -0.34 | 0.45 | -0.53 | -0.52 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.2 | -0.53 | 0.26 | 0.25 | 0.49 | 0.4 | 0.47 | -0.36 | 0.47 | -0.53 | -0.62 | 0 | 0.04 | -2.7 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.2 | -0.51 | 0.31 | 0.28 | 0.48 | 0.38 | 0.44 | -0.37 | 0.44 | -0.47 | -0.58 | 0 | 0.04 | -2.7
8 | 1e-06 | 1e-06 | -0.15 | -0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.49 | 0.38 | 0.46 | -0.09 | 0.46 | -0.27 | -0.34 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | 1e-06 | 1e-06 | -0.15 | -0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.49 | 0.37 | 0.43 | -0.09 | 0.43 | -0.24 | -0.31 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 1e-06 | 1e-06 | -0.04 | 0.6 | 0.24 | 0.26 | 0.51 | 0.34 | 0.4 | 0.79 | 0.4 | 0.52 | 0.57 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 1e-06 | 1e-06 | -0.03 | 0.63 | 0.27 | 0.29 | 0.52 | 0.35 | 0.37 | 0.81 | 0.37 | 0.5 | 0.57 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 1e-06 | 1e-06 | -0.04 | 0.74 | 0.24 | 0.26 | 0.51 | 0.34 | 0.38 | 0.91 | 0.38 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 1e-06 | 1e-06 | -0.03 | 0.77 | 0.27 | 0.29 | 0.53 | 0.35 | 0.36 | 0.93 | 0.36 | 0.6 | 0.68 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 1e-06 | 1e-06 | -0.04 | 0.83 | 0.24 | 0.27 | 0.52 | 0.34 | 0.37 | 0.99 | 0.37 | 0.65 | 0.77 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | -0.03 | 0.86 | 0.27 | 0.3 | 0.53 | 0.35 | 0.34 | 1.01 | 0.34 | 0.66 | 0.75 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 1e-06 | 1e-06 | -0.17 | 0.95 | 0.33 | 0.36 | 0.61 | 0.44 | 0.2 | 1.02 | 0.2 | 0.37 | 0.67 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | -0.16 | 0.99 | 0.34 | 0.38 | 0.6 | 0.44 | 0.18 | 1.06 | 0.18 | 0.54 | 0.56 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.28 | 0.34 | 0.51 | 0.54 | 0.77 | 0.62 | -0.01 | 0.63 | -0.01 | -0.35 | -0.12 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.28 | 0.28 | 0.51 | 0.54 | 0.72 | 0.61 | -0.02 | 0.62 | -0.02 | -0.15 | -0.39 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -0.41 | 0.74 | 0.81 | 1.02 | 0.83 | -0.29 | 0.8 | -0.29 | -0.36 | -0.65 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -0.8 | 0.73 | 0.81 | 0.95 | 0.84 | -0.28 | 0.66 | -0.28 | -0.66 | -1.22 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.1 | 0.1 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.79 | 0.28 | 0.79 | 0.25 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.1 | 0.1 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.25 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77
CH 11 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 12 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.2 | -0.05 | -1.26
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 6 | 0 | 0.04 | -2.7 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.04 | -2.7
8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 7 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 8 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 9 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 10 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 11 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 12 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.6 | 0.22 | 0.77
DATA STANDAR
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | CH 1 | CH 2 | CH 3 | CH 4 | CH 5 | CH 6 | CH 7 | CH 8 | CH 9 | CH 10
-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
-20 | 0.33 | 0.3 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.1
-15 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.1
-10 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.1
1e-06 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.1
2 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1
8 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.1
37 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.1
44 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.1
50 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.1
100 | 0.41 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.1
150 | 0.58 | 0.66 | 0.61 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.1
200 | 0.81 | 0.9 | 0.82 | 0.91 | 0.9 | 0.91 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.1
U95 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Drifft | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
| 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
T7 | bar: CH 1
160 | CH 1: 160
150 | CH 1: 150
200 | CH 1: 200
0.62 | CH 1: 0.61
0.83 | CH 1: 0.82
0.662 | CH 1: 0.652
INTERPOLASI MIN 1 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi | 160 | INTERPOLASI MAX 1 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi | 160
Sensor 1 | 160 | 0.64 | 160.64 | 0 | 150 | Sensor 1 | 161.56 | 0.64 | 162.2 | 0 | 150
Sensor 2 | 160 | 0.715 | 160.715 | 0 |  | Sensor 2 | 161.56 | 0.715 | 162.275 | 0
Sensor 3 | 160 | 0.652 | 160.652 | 0 | 200 | Sensor 3 | 161.56 | 0.65667 | 162.2167 | 0 | 200
Sensor 4 | 160 | 0.72267 | 160.7227 | 0 |  | Sensor 4 | 161.56 | 0.72267 | 162.2827 | 0
Sensor 5 | 160 | 0.724 | 160.724 | 0 | 0.1 | Sensor 5 | 161.56 | 0.724 | 162.284 | 0 | 0.1
Sensor 6 | 160 | 0.72833 | 160.7283 | 0 |  | Sensor 6 | 161.56 | 0.72833 | 162.2883 | 0
Sensor 7 | 160 | 0.662 | 160.662 | 0 | 0.1 | Sensor 7 | 161.56 | 0.66433 | 162.2243 | 0 | 0.1
Sensor 8 | 160 | 0.66233 | 160.6623 | 0 |  | Sensor 8 | 161.56 | 0.66233 | 162.2223 | 0
Sensor 9 | 160 | 0.669 | 160.669 | 0 | 0.1 | Sensor 9 | 160 | 0.669 | 160.669 | 0 | 0.1
Sensor 10 | 160 | 0.1 | 160.1 | 0 |  | Sensor 10 | 160 | 0.1 | 160.1 | 0
INTERPOLASI MIN 2 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi | 160 | INTERPOLASI MAX 2 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi | 160
Sensor 1 | 160 | 0.64 | 160.64 | 0 | 150 | Sensor 1 | 161.56 | 0.64 | 162.2 | 0 | 150
Sensor 2 | 160 | 0.715 | 160.715 | 0 |  | Sensor 2 | 161.56 | 0.715 | 162.275 | 0
Sensor 3 | 160 | 0.65667 | 160.6567 | 0 | 200 | Sensor 3 | 161.56 | 0.65667 | 162.2167 | 0 | 200
Sensor 4 | 160 | 0.72267 | 160.7227 | 0 |  | Sensor 4 | 161.56 | 0.72267 | 162.2827 | 0
Sensor 5 | 160 | 0.724 | 160.724 | 0 | 0.1 | Sensor 5 | 161.56 | 0.724 | 162.284 | 0 | 0.1
Sensor 6 | 160 | 0.72833 | 160.7283 | 0 |  | Sensor 6 | 161.56 | 0.72833 | 162.2883 | 0
Sensor 7 | 160 | 0.66433 | 160.6643 | 0 | 0.1 | Sensor 7 | 161.56 | 0.66433 | 162.2243 | 0 | 0.1
Sensor 8 | 160 | 0.66233 | 160.6623 | 0 |  | Sensor 8 | 161.56 | 0.66233 | 162.2223 | 0
Sensor 9 | 160 | 0.669 | 160.669 | 0 | 0.1 | Sensor 9 | 160 | 0.669 | 160.669 | 0 | 0.1
Sensor 10 | 160 | 0.1 | 160.1 | 0 |  | Sensor 10 | 160 | 0.1 | 160.1 | 0
INTERPOLASI MIN 3 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi | 160 | INTERPOLASI MAX 3 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi | 160
Sensor 1 | 160 | 0.64 | 160.64 | 0 | 150 | Sensor 1 | 161.56 | 0.64 | 162.2 | 0 | 150
Sensor 2 | 160 | 0.715 | 160.715 | 0 |  | Sensor 2 | 161.56 | 0.715 | 162.275 | 0
Sensor 3 | 160 | 0.65667 | 160.6567 | 0 | 200 | Sensor 3 | 161.56 | 0.65667 | 162.2167 | 0 | 200
Sensor 4 | 160 | 0.72267 | 160.7227 | 0 |  | Sensor 4 | 161.56 | 0.72267 | 162.2827 | 0
Sensor 5 | 160 | 0.724 | 160.724 | 0 | 0.1 | Sensor 5 | 161.56 | 0.724 | 162.284 | 0 | 0.1
Sensor 6 | 160 | 0.72833 | 160.7283 | 0 |  | Sensor 6 | 161.56 | 0.72833 | 162.2883 | 0
Sensor 7 | 160 | 0.66433 | 160.6643 | 0 | 0.1 | Sensor 7 | 161.56 | 0.66433 | 162.2243 | 0 | 0.1
Sensor 8 | 160 | 0.66233 | 160.6623 | 0 |  | Sensor 8 | 161.56 | 0.66233 | 162.2223 | 0
Sensor 9 | 160 | 0.669 | 160.669 | 0 | 0.1 | Sensor 9 | 160 | 0.669 | 160.669 | 0 | 0.1
Sensor 10 | 160 | 0.1 | 160.1 | 0 |  | Sensor 10 | 160 | 0.1 | 160.1 | 0
INTERPOLASI MIN 4 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi | 160 | INTERPOLASI MAX 4 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi | 160
Sensor 1 | 160 | 0.64 | 160.64 | 0 | 150 | Sensor 1 | 161.56 | 0.64 | 162.2 | 0 | 150
Sensor 2 | 160 | 0.715 | 160.715 | 0 |  | Sensor 2 | 161.56 | 0.715 | 162.275 | 0
Sensor 3 | 160 | 0.65667 | 160.6567 | 0 | 200 | Sensor 3 | 161.56 | 0.65667 | 162.2167 | 0 | 200
Sensor 4 | 160 | 0.72267 | 160.7227 | 0 |  | Sensor 4 | 161.56 | 0.72267 | 162.2827 | 0
Sensor 5 | 160 | 0.724 | 160.724 | 0 | 0.1 | Sensor 5 | 161.56 | 0.724 | 162.284 | 0 | 0.1
Sensor 6 | 160 | 0.72833 | 160.7283 | 0 |  | Sensor 6 | 161.56 | 0.72833 | 162.2883 | 0
Sensor 7 | 160 | 0.66433 | 160.6643 | 0 | 0.1 | Sensor 7 | 161.56 | 0.66433 | 162.2243 | 0 | 0.1
Sensor 8 | 160 | 0.66233 | 160.6623 | 0 |  | Sensor 8 | 161.56 | 0.66233 | 162.2223 | 0
Sensor 9 | 160 | 0.669 | 160.669 | 0 | 0.1 | Sensor 9 | 160 | 0.669 | 160.669 | 0 | 0.1
Sensor 10 | 160 | 0.1 | 160.1 | 0 |  | Sensor 10 | 160 | 0.1 | 160.1 | 0
INTERPOLASI MIN 5 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi | 160 | INTERPOLASI MAX 5 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi | 160
Sensor 1 | 160 | 0.64 | 160.64 | 0 | 150 | Sensor 1 | 161.56 | 0.64 | 162.2 | 0 | 150
Sensor 2 | 160 | 0.715 | 160.715 | 0 |  | Sensor 2 | 161.56 | 0.715 | 162.275 | 0
Sensor 3 | 160 | 0.65667 | 160.6567 | 0 | 200 | Sensor 3 | 161.56 | 0.65667 | 162.2167 | 0 | 200
Sensor 4 | 160 | 0.72267 | 160.7227 | 0 |  | Sensor 4 | 161.56 | 0.72267 | 162.2827 | 0
Sensor 5 | 160 | 0.724 | 160.724 | 0 | 0.1 | Sensor 5 | 161.56 | 0.724 | 162.284 | 0 | 0.1
Sensor 6 | 160 | 0.72833 | 160.7283 | 0 |  | Sensor 6 | 161.56 | 0.72833 | 162.2883 | 0
Sensor 7 | 160 | 0.66433 | 160.6643 | 0 | 0.1 | Sensor 7 | 161.56 | 0.66433 | 162.2243 | 0 | 0.1
Sensor 8 | 160 | 0.66233 | 160.6623 | 0 |  | Sensor 8 | 161.56 | 0.66233 | 162.2223 | 0
Sensor 9 | 160 | 0.669 | 160.669 | 0 | 0.1 | Sensor 9 | 160 | 0.669 | 160.669 | 0 | 0.1
Sensor 10 | 160 | 0.1 | 160.1 | 0 |  | Sensor 10 | 160 | 0.1 | 160.1 | 0

## Drift (hidden)
D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R
CH 1 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 1 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 1 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  | validasi | 161.4642 | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | validasi | 161.4642 | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | validasi | 161.4642 | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | validasi | 161.4642 | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | 161.4642 | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | 161.4642 | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | 161.4642 | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | 161.4642 | CH 1 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 1 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 1 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi | 161.4642
| 2021 | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | 2020 | DRIFT |  | 150
-20 | -0.43 | -0.77 | 0.34 | 0.12 |  | -20 | -0.69 | -0.62 | 0.07 | 0.12 |  | -20 | -0.56 | -0.58 | 0.02 | 1e-06 |  | -20 | -1.46 | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | -0.03 | -0.53 | 0.5 | 1e-06 |  | -20 | -0.02 | -0.05 | 0.03 | 1e-06 |  | -20 | 0.4 | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.33 | 0.08 | 1e-06 |  | -20 | 0.53 | 0.26333 | 1e-06 |  | -20 | -1.02 | 0.09 | 1e-06 |  | -20 | 0.53 | 0.26333 | 1e-06 |  | -20 | -1.4 | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | -1.5 | 0.09 | 1e-06 |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 |  | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 |  | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | -0.37 | -0.67 | 0.3 | 0.31 | 200 | -15 | -0.57 | 0.52 | 1.09 | 0.05 | 200 | -15 | -0.45 | -0.48 | 0.03 | 0.015 | 200 | -15 | -1.26 | 0.083333 | 0.015 | 200 | -15 | 0.02 | 1e-06 | 0.019999 | 0.015 | 200 | -15 | 0.01 | 1e-06 | 0.009999 | 0.015 | 200 | -15 | 0.42 | 0.083333 | 0.015 | 200 | -15 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 200 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.015 | 200 | -15 | -0.76 | 0.09 | 0.015 | 200 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.015 | 200 | -15 | -1.14 | 0.086667 | 0.015 | 200 | -15 | -1.24 | 0.09 | 0.015 | 200 | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.015 | 200 | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.015 | 200 | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.015 | 200
-10 | -0.32 | -0.58 | 0.26 | 0.25 |  | -10 | 1e-06 | -0.43 | 0.43 | 0.05 |  | -10 | -0.34 | -0.4 | 0.06 | 0.02 |  | -10 | -1.04 | 0.083333 | 0.02 |  | -10 | 0.05 | -0.25 | 0.3 | 0.02 |  | -10 | 0.04 | 0.17 | 0.13 | 0.02 |  | -10 | 0.43 | 0.083333 | 0.02 |  | -10 | 0.36 | 0.08 | 0.02 |  | -10 | 0.5 | 0.26333 | 0.02 |  | -10 | -0.57 | 0.09 | 0.02 |  | -10 | 0.5 | 0.26333 | 0.02 |  | -10 | -0.91 | 0.086667 | 0.02 |  | -10 | -1.01 | 0.09 | 0.02 |  | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.02 |  | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.02 |  | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.02
1e-06 | -0.23 | -0.39 | 0.16 | 0.13 | 0.65 | 1e-06 | -0.28 | -0.26 | 0.02 | 0.05 | 0.69 | 1e-06 | -0.35 | -0.26 | 0.09 | 0.03 | 0.12 | 1e-06 | -0.38 | 0.083333 | 0.03 | 0.083333 | 1e-06 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 1e-06 | 0.02 | 0.35 | 0.33 | 0.03 | 0.31 | 1e-06 | 0.38 | 0.083333 | 0.03 | 0.083333 | 1e-06 | 0.34 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 1e-06 | 0.48 | 0.26333 | 0.03 | 0.26333 | 1e-06 | -0.31 | 0.09 | 0.03 | 0.105 | 1e-06 | 0.48 | 0.26333 | 0.03 | 0.105 | 1e-06 | -0.63 | 0.086667 | 0.03 | 0.086667 | 1e-06 | -0.6 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 1e-06 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.03 | 1 | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.03 | 0.38
2 | -0.21 | -0.35 | 0.14 | 0.115 |  | 2 | -0.25 | -0.23 | 0.02 | 0.05 |  | 2 | -0.35 | -0.24 | 0.11 | 0.035 |  | 2 | -0.59 | 0.083333 | 0.035 |  | 2 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.035 |  | 2 | 0.05 | 0.38 | 0.33 | 0.035 |  | 2 | 0.41 | 0.083333 | 0.035 |  | 2 | 0.37 | 0.08 | 0.035 |  | 2 | 0.48 | 0.26333 | 0.035 |  | 2 | -0.43 | 0.09 | 0.035 |  | 2 | 0.48 | 0.26333 | 0.035 |  | 2 | -0.67 | 0.086667 | 0.035 |  | 2 | -0.65 | 0.09 | 0.035 |  | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.035 |  | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.035 |  | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.035
8 | -0.16 | -0.25 | 0.09 | 0.045 | 0.02 | 8 | -0.17 | -0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 8 | -0.15 | -0.17 | 0.02 | 0.04 | 0.25 | 8 | -0.33 | 0.083333 | 0.04 | 0.083333 | 8 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.04 | 0.77 | 8 | 0.04 | 0.47 | 0.43 | 0.04 | 1.04 | 8 | 0.41 | 0.083333 | 0.04 | 0.083333 | 8 | 0.36 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 8 | 0.46 | 0.26333 | 0.04 | 0.26333 | 8 | -0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.095 | 8 | 0.46 | 0.26333 | 0.04 | 0.095 | 8 | -0.4 | 0.086667 | 0.04 | 0.086667 | 8 | -0.38 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.04 | 0.3 | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.04 | 1.25
37 | 1e-06 | 0.2 | 0.2 | 0.215 |  | 37 | 0.04 | 0.21 | 0.17 | 0.05 |  | 37 | -0.15 | 0 | 0.093333 | 0.065 |  | 37 | 0.5 | 0.083333 | 0.065 |  | 37 | 0.05 | 0.56 | 0.51 | 0.065 |  | 37 | 0.05 | 0.72 | 0.67 | 0.065 |  | 37 | 0.41 | 0.083333 | 0.065 |  | 37 | 0.33 | 0.08 | 0.065 |  | 37 | 0.38 | 0.26333 | 0.065 |  | 37 | 0.65 | 0.09 | 0.065 |  | 37 | 0.38 | 0.26333 | 0.065 |  | 37 | 0.45 | 0.086667 | 0.065 |  | 37 | 0.52 | 0.09 | 0.065 |  | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.065 |  | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.065 |  | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.065
44 | 0.02 | 0.29 | 0.27 | 0.265 | 0.50555 | 44 | 0.06 | 0.28 | 0.22 | 0.045 | 0.55014 | 44 | -0.18 | 0.02 | 0.2 | 0.07 | 0.14981 | 44 | 0.62 | 0.083333 | 0.07 | 0.083333 | 44 | 0.06 | 0.62 | 0.56 | 0.07 | 0.23821 | 44 | 0.06 | 0.75 | 0.69 | 0.07 | 0.47738 | 44 | 0.41 | 0.083333 | 0.07 | 0.083333 | 44 | 0.33 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 44 | 0.36 | 0.26333 | 0.07 | 0.26333 | 44 | 0.75 | 0.09 | 0.07 | 0.10271 | 44 | 0.36 | 0.26333 | 0.07 | 0.10271 | 44 | 0.56 | 0.086667 | 0.07 | 0.086667 | 44 | 0.65 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.07 | 0.8395 | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.07 | 0.091464 | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.07 | 0.57948
50 | 0.04 | 0.37 | 0.33 | 0.305 |  | 50 | 0.06 | 0.33 | 0.27 | 0.03 |  | 50 | 0.36 | 0.02 | 0.34 | 0.075 |  | 50 | 0.65 | 0.083333 | 0.075 |  | 50 | 0.07 | 0.66 | 0.59 | 0.075 |  | 50 | 0.07 | 0.76 | 0.69 | 0.075 |  | 50 | 0.41 | 0.083333 | 0.075 |  | 50 | 0.33 | 0.08 | 0.075 |  | 50 | 0.34 | 0.26333 | 0.075 |  | 50 | 0.8 | 0.09 | 0.075 |  | 50 | 0.34 | 0.26333 | 0.075 |  | 50 | 0.64 | 0.086667 | 0.075 |  | 50 | 0.74 | 0.09 | 0.075 |  | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.075 |  | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.075 |  | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.075
100 | 0.08 | 0.76 | 0.68 | 0.45 |  | 100 | -0.1 | 0.55 | 0.65 | 0.03 |  | 100 | 0.15 | -0.1 | 0.25 | 0.1 |  | 100 | 0.65 | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | 0.18 | 0.66 | 0.48 | 0.1 |  | 100 | 0.19 | 0.57 | 0.38 | 0.1 |  | 100 | 0.49 | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | 0.41 | 0.08 | 0.1 |  | 100 | 0.17 | 0.26333 | 0.1 |  | 100 | 0.53 | 0.09 | 0.1 |  | 100 | 0.17 | 0.26333 | 0.1 |  | 100 | 0.57 | 0.086667 | 0.1 |  | 100 | 0.71 | 0.09 | 0.1 |  | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.1 |  | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.1 |  | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.1
150 | 0.08 | 0.73 | 0.65 | 0.23 |  | 150 | -0.16 | 0.53 | 0.69 | 0.125 |  | 150 | -0.1 | -0.22 | 0.12 | 0.105 |  | 150 | -0.07 | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | 0.37 | 0.29 | 0.08 | 0.105 |  | 150 | 0.39 | 0.08 | 0.31 | 0.105 |  | 150 | 0.65 | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | 0.58 | 0.08 | 0.105 |  | 150 | -0.04 | 0.26333 | 0.105 |  | 150 | -0.15 | 0.09 | 0.105 |  | 150 | -0.04 | 0.26333 | 0.105 |  | 150 | -0.12 | 0.086667 | 0.105 |  | 150 | -0.17 | 0.09 | 0.105 |  | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 | 0.105 |  | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.105 |  | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.105
200 | 0.22 | 0.2 | 0.02 | 0.42 |  | 200 | 0.47 | 0.39 | 0.08 | 0.265 |  | 200 | 0.31 | 0.06 | 0.25 | 0.095 |  | 200 | -0.7 | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | 0.61 | -0.16 | 0.77 | 0.095 |  | 200 | 0.66 | -0.38 | 1.04 | 0.095 |  | 200 | 0.9 | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | 0.81 | 0.08 | 0.095 |  | 200 | -0.28 | 0.26333 | 0.095 |  | 200 | -0.01 | 0.09 | 0.095 |  | 200 | -0.28 | 0.26333 | 0.095 |  | 200 | -0.59 | 0.086667 | 0.095 |  | 200 | -1.27 | 0.09 | 0.095 |  | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 | 0.095 |  | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.095 |  | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.095
CH 2 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 2 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 2 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  | validasi | 161.4642 | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | validasi | 161.4642 | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | validasi | 161.4642 | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | validasi | 161.4642 | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | 161.4642 | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | 161.4642 | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | 161.4642 | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | 161.4642 | CH 2 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi |  | CH 2 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi |  | CH 2 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2021 | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.48 | -0.67 | 0.19 | 0.12 |  | -20 | -0.69 | -0.59 | 0.1 | 0.12 |  | -20 | -0.53 | -0.5 | 0.03 | 1e-06 |  | -20 | -1.45 | 0.09 | 1e-06 |  | -20 | 0.01 | -0.54 | 0.55 | 1e-06 |  | -20 | 0.02 | -0.14 | 0.16 | 1e-06 |  | -20 | 0.42 | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.3 | 0.08 | 1e-06 |  | -20 | 0.62 | 0.26333 | 1e-06 |  | -20 | -0.97 | 0.093333 | 1e-06 |  | -20 | 0.62 | 0.26333 | 1e-06 |  | -20 | -1.29 | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | -1.45 | 0.09 | 1e-06 |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 |  | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 |  | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | -0.4 | -0.58 | 0.18 | 0.605 | 200 | -15 | -0.56 | -0.51 | 0.05 | 0.05 | 200 | -15 | -0.44 | -0.41 | 0.03 | 0.025 | 200 | -15 | -1.23 | 0.09 | 0.025 | 200 | -15 | 0.05 | 1e-06 | 0.049999 | 0.025 | 200 | -15 | 0.05 | 1e-06 | 0.049999 | 0.025 | 200 | -15 | 0.44 | 0.083333 | 0.025 | 200 | -15 | 0.33 | 0.08 | 0.025 | 200 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.025 | 200 | -15 | -0.72 | 0.093333 | 0.025 | 200 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.025 | 200 | -15 | -1.04 | 0.083333 | 0.025 | 200 | -15 | -1.18 | 0.09 | 0.025 | 200 | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.025 |  | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.025 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.025
-10 | -0.33 | -0.5 | 0.17 | 0.485 |  | -10 | 0 | -0.42 | 0.18667 | 0.05 |  | -10 | -0.34 | -0.34 | 0 | 0.03 |  | -10 | -0.99 | 0.09 | 0.03 |  | -10 | 0.08 | -0.28 | 0.36 | 0.03 |  | -10 | 0.08 | 0.1 | 0.02 | 0.03 |  | -10 | 0.44 | 0.083333 | 0.03 |  | -10 | 0.35 | 0.08 | 0.03 |  | -10 | 0.59 | 0.26333 | 0.03 |  | -10 | -0.52 | 0.093333 | 0.03 |  | -10 | 0.59 | 0.26333 | 0.03 |  | -10 | -0.83 | 0.083333 | 0.03 |  | -10 | -0.94 | 0.09 | 0.03 |  | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.03 |  | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.03 |  | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.03
1e-06 | -0.2 | -0.34 | 0.14 | 0.275 | 0.43 | 1e-06 | -0.25 | -0.26 | 0.01 | 0.05 | 0.62 | 1e-06 | -0.32 | -0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.17 | 1e-06 | -0.34 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 1e-06 | 0.05 | -0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.22 | 1e-06 | 0.06 | 0.29 | 0.23 | 0.04 | 0.42 | 1e-06 | 0.38 | 0.083333 | 0.04 | 0.083333 | 1e-06 | 0.35 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 1e-06 | 0.56 | 0.26333 | 0.04 | 0.26333 | 1e-06 | -0.28 | 0.093333 | 0.04 | 0.093333 | 1e-06 | 0.56 | 0.26333 | 0.04 | 0.26333 | 1e-06 | -0.57 | 0.083333 | 0.04 | 0.083333 | 1e-06 | -0.56 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 1e-06 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.04 |  | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.04
2 | -0.18 | -0.31 | 0.13 | 0.235 |  | 2 | -0.22 | -0.23 | 0.01 | 0.05 |  | 2 | -0.32 | -0.19 | 0.13 | 0.04 |  | 2 | -0.62 | 0.09 | 0.04 |  | 2 | 0.07 | -0.02 | 0.09 | 0.04 |  | 2 | 0.08 | 0.33 | 0.25 | 0.04 |  | 2 | 0.41 | 0.083333 | 0.04 |  | 2 | 0.36 | 0.08 | 0.04 |  | 2 | 0.55 | 0.26333 | 0.04 |  | 2 | -0.41 | 0.093333 | 0.04 |  | 2 | 0.55 | 0.26333 | 0.04 |  | 2 | -0.58 | 0.083333 | 0.04 |  | 2 | -0.64 | 0.09 | 0.04 |  | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.04 |  | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.04
8 | -0.11 | -0.22 | 0.11 | 0.125 | 0.43 | 8 | -0.13 | -0.14 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 8 | -0.18 | -0.13 | 0.05 | 0.045 | 0.15 | 8 | -0.37 | 0.09 | 0.045 | 0.09 | 8 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.045 | 0.89 | 8 | 0.08 | 0.42 | 0.34 | 0.045 | 1.13 | 8 | 0.41 | 0.083333 | 0.045 | 0.083333 | 8 | 0.35 | 0.08 | 0.045 | 0.08 | 8 | 0.53 | 0.26333 | 0.045 | 0.26333 | 8 | -0.13 | 0.093333 | 0.045 | 0.093333 | 8 | 0.53 | 0.26333 | 0.045 | 0.26333 | 8 | -0.34 | 0.083333 | 0.045 | 0.083333 | 8 | -0.37 | 0.09 | 0.045 | 0.09 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.045 |  | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.045 |  | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.045
37 | 0.11 | 0.19 | 0.08 | 0.295 |  | 37 | 0.12 | 0.21 | 0.09 | 0.05 |  | 37 | -0.17 | 0.01 | 0.18 | 0.07 |  | 37 | 0.49 | 0.09 | 0.07 |  | 37 | 0.08 | 0.47 | 0.39 | 0.07 |  | 37 | 0.09 | 0.69 | 0.6 | 0.07 |  | 37 | 0.42 | 0.083333 | 0.07 |  | 37 | 0.33 | 0.08 | 0.07 |  | 37 | 0.43 | 0.26333 | 0.07 |  | 37 | 0.65 | 0.093333 | 0.07 |  | 37 | 0.43 | 0.26333 | 0.07 |  | 37 | 0.41 | 0.083333 | 0.07 |  | 37 | 0.51 | 0.09 | 0.07 |  | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.07 |  | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.07 |  | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.07
44 | 0.14 | 0.28 | 0.14 | 0.365 | 0.43 | 44 | 0.15 | 0.27 | 0.12 | 0.035 | 0.51682 | 44 | -0.2 | 0.02 | 0.22 | 0.075 | 0.16541 | 44 | 0.61 | 0.09 | 0.075 | 0.09 | 44 | 0.08 | 0.52 | 0.44 | 0.075 | 0.37362 | 44 | 0.1 | 0.72 | 0.62 | 0.075 | 0.58279 | 44 | 0.42 | 0.083333 | 0.075 | 0.083333 | 44 | 0.33 | 0.08 | 0.075 | 0.08 | 44 | 0.41 | 0.26333 | 0.075 | 0.26333 | 44 | 0.72 | 0.093333 | 0.075 | 0.093333 | 44 | 0.41 | 0.26333 | 0.075 | 0.26333 | 44 | 0.51 | 0.083333 | 0.075 | 0.083333 | 44 | 0.63 | 0.09 | 0.075 | 0.09 | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.075 |  | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.075 |  | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.075
50 | 0.16 | 0.35 | 0.19 | 0.42 |  | 50 | 0.16 | 0.33 | 0.17 | 0.025 |  | 50 | 0.16 | 0.01 | 0.15 | 0.08 |  | 50 | 0.69 | 0.09 | 0.08 |  | 50 | 0.09 | 0.55 | 0.46 | 0.08 |  | 50 | 0.11 | 0.73 | 0.62 | 0.08 |  | 50 | 0.43 | 0.083333 | 0.08 |  | 50 | 0.34 | 0.08 | 0.08 |  | 50 | 0.39 | 0.26333 | 0.08 |  | 50 | 0.76 | 0.093333 | 0.08 |  | 50 | 0.39 | 0.26333 | 0.08 |  | 50 | 0.57 | 0.083333 | 0.08 |  | 50 | 0.71 | 0.09 | 0.08 |  | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.08 |  | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 |  | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.08
100 | 0.23 | 0.74 | 0.51 | 0.56 |  | 100 | 0.03 | 0.59 | 0.56 | 0.02 |  | 100 | -0.11 | -0.14 | 0.03 | 0.1 |  | 100 | 0.67 | 0.09 | 0.1 |  | 100 | 0.21 | 0.54 | 0.33 | 0.1 |  | 100 | 0.22 | 0.52 | 0.3 | 0.1 |  | 100 | 0.54 | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | 0.45 | 0.08 | 0.1 |  | 100 | 0.19 | 0.26333 | 0.1 |  | 100 | 0.26 | 0.093333 | 0.1 |  | 100 | 0.19 | 0.26333 | 0.1 |  | 100 | 0.39 | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | 0.64 | 0.09 | 0.1 |  | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.1 |  | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.1 |  | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.1
150 | 0.28 | 0.71 | 0.43 | 0.275 |  | 150 | -0.06 | 0.56 | 0.62 | 0.085 |  | 150 | -0.44 | -0.27 | 0.17 | 0.105 |  | 150 | -0.12 | 0.09 | 0.105 |  | 150 | 0.4 | 0.18 | 0.22 | 0.105 |  | 150 | 0.42 | 1e-06 | 0.42 | 0.105 |  | 150 | 0.72 | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | 0.66 | 0.08 | 0.105 |  | 150 | -0.03 | 0.26333 | 0.105 |  | 150 | -0.58 | 0.093333 | 0.105 |  | 150 | -0.03 | 0.26333 | 0.105 |  | 150 | -0.36 | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | -0.28 | 0.09 | 0.105 |  | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 | 0.105 |  | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.105 |  | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.105
200 | 0.56 | 0.13 | 0.43 | 0.315 |  | 200 | 0.45 | 0.28 | 0.17 | 0.16 |  | 200 | -0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.09 |  | 200 | -1.01 | 0.09 | 0.09 |  | 200 | 0.64 | -0.25 | 0.89 | 0.09 |  | 200 | 0.66 | -0.47 | 1.13 | 0.09 |  | 200 | 0.96 | 0.083333 | 0.09 |  | 200 | 0.9 | 0.08 | 0.09 |  | 200 | -0.28 | 0.26333 | 0.09 |  | 200 | -0.38 | 0.093333 | 0.09 |  | 200 | -0.28 | 0.26333 | 0.09 |  | 200 | -0.85 | 0.083333 | 0.09 |  | 200 | -1.34 | 0.09 | 0.09 |  | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 | 0.09 |  | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.09 |  | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.09
CH 3 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 3 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 3 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  | validasi | 161.4642 | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | validasi | 161.4642 | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | validasi | 161.4642 | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | validasi | 161.4642 | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | 161.4642 | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | 161.4642 | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | 161.4642 | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | 161.4642 | CH 3 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi |  | CH 3 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi |  | CH 3 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2021 | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.43 | -0.6 | 0.17 | 0.12 |  | -20 | -0.77 | -0.48 | 0.29 | 0.11 |  | -20 | -0.7 | -0.47 | 0.23 | 1e-06 |  | -20 | -1.45 | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.05 | -0.39 | 0.44 | 1e-06 |  | -20 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 |  | -20 | 0.43 | 0.08 | 1e-06 |  | -20 | 0.33 | 0.08 | 1e-06 |  | -20 | 0.58 | 0.26333 | 1e-06 |  | -20 | -0.93 | 0.09 | 1e-06 |  | -20 | 0.58 | 0.26333 | 1e-06 |  | -20 | -1.33 | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | -1.47 | 0.09 | 1e-06 |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 |  | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 |  | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | -0.34 | -0.53 | 0.19 | 0.48 | 200 | -15 | -0.63 | -0.41 | 0.22 | 0.02 | 200 | -15 | -0.56 | -0.39 | 0.17 | 0.025 | 200 | -15 | -1.23 | 0.083333 | 0.025 | 200 | -15 | 0.1 | 1e-06 | 0.099999 | 0.025 | 200 | -15 | 0.09 | 1e-06 | 0.089999 | 0.025 | 200 | -15 | 0.45 | 0.08 | 0.025 | 200 | -15 | 0.36 | 0.08 | 0.025 | 200 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.025 | 200 | -15 | -0.69 | 0.09 | 0.025 | 200 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.025 | 200 | -15 | -1.08 | 0.083333 | 0.025 | 200 | -15 | -1.22 | 0.09 | 0.025 | 200 | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.025 |  | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.025 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.025
-10 | -0.27 | -0.46 | 0.19 | 0.385 |  | -10 | 0 | -0.35 | 0.18667 | 0.015 |  | -10 | -0.46 | -0.32 | 0.14 | 0.03 |  | -10 | -0.98 | 0.083333 | 0.03 |  | -10 | 0.13 | -0.14 | 0.27 | 0.03 |  | -10 | 0.12 | 0.19 | 0.07 | 0.03 |  | -10 | 0.46 | 0.08 | 0.03 |  | -10 | 0.37 | 0.08 | 0.03 |  | -10 | 0.55 | 0.26333 | 0.03 |  | -10 | -0.52 | 0.09 | 0.03 |  | -10 | 0.55 | 0.26333 | 0.03 |  | -10 | -0.86 | 0.083333 | 0.03 |  | -10 | -0.99 | 0.09 | 0.03 |  | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.03 |  | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.03 |  | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.03
1e-06 | -0.13 | -0.32 | 0.19 | 0.205 | 0.45 | 1e-06 | -0.29 | -0.23 | 0.06 | 0.01 | 0.62 | 1e-06 | -0.38 | -0.2 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | 1e-06 | -0.32 | 0.083333 | 0.04 | 0.083333 | 1e-06 | 0.1 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 1e-06 | 0.1 | 0.34 | 0.24 | 0.04 | 0.41 | 1e-06 | 0.4 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 1e-06 | 0.37 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 1e-06 | 0.52 | 0.26333 | 0.04 | 0.26333 | 1e-06 | -0.26 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 1e-06 | 0.52 | 0.26333 | 0.04 | 0.26333 | 1e-06 | -0.59 | 0.083333 | 0.04 | 0.083333 | 1e-06 | -0.6 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 1e-06 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.04 |  | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.04
2 | -0.11 | -0.29 | 0.18 | 0.18 |  | 2 | -0.25 | -0.2 | 0.05 | 0.01 |  | 2 | -0.37 | -0.18 | 0.19 | 0.04 |  | 2 | -0.56 | 0.083333 | 0.04 |  | 2 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.04 |  | 2 | 0.12 | 0.37 | 0.25 | 0.04 |  | 2 | 0.43 | 0.08 | 0.04 |  | 2 | 0.37 | 0.08 | 0.04 |  | 2 | 0.52 | 0.26333 | 0.04 |  | 2 | -0.35 | 0.09 | 0.04 |  | 2 | 0.52 | 0.26333 | 0.04 |  | 2 | -0.57 | 0.083333 | 0.04 |  | 2 | -0.67 | 0.09 | 0.04 |  | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.04 |  | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.04
8 | -0.04 | -0.2 | 0.16 | 0.085 | 0.42 | 8 | -0.15 | -0.13 | 0.02 | 0.005 | 0.02 | 8 | -0.22 | -0.13 | 0.09 | 0.045 | 0.04 | 8 | -0.32 | 0.083333 | 0.045 | 0.083333 | 8 | 0.11 | 0.21 | 0.1 | 0.045 | 0.78 | 8 | 0.12 | 0.44 | 0.32 | 0.045 | 1.11 | 8 | 0.42 | 0.08 | 0.045 | 0.08 | 8 | 0.36 | 0.08 | 0.045 | 0.08 | 8 | 0.5 | 0.26333 | 0.045 | 0.26333 | 8 | -0.1 | 0.09 | 0.045 | 0.09 | 8 | 0.5 | 0.26333 | 0.045 | 0.26333 | 8 | -0.34 | 0.083333 | 0.045 | 0.083333 | 8 | -0.39 | 0.09 | 0.045 | 0.09 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.045 |  | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.045 |  | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.045
37 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.225 |  | 37 | 0.17 | 0.18 | 0.01 | 0 |  | 37 | -0.13 | 0 | 0.093333 | 0.07 |  | 37 | 0.49 | 0.083333 | 0.07 |  | 37 | 0.1 | 0.56 | 0.46 | 0.07 |  | 37 | 0.12 | 0.64 | 0.52 | 0.07 |  | 37 | 0.42 | 0.08 | 0.07 |  | 37 | 0.32 | 0.08 | 0.07 |  | 37 | 0.41 | 0.26333 | 0.07 |  | 37 | 0.66 | 0.09 | 0.07 |  | 37 | 0.41 | 0.26333 | 0.07 |  | 37 | 0.43 | 0.083333 | 0.07 |  | 37 | 0.53 | 0.09 | 0.07 |  | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.07 |  | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.07 |  | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.07
44 | 0.22 | 0.27 | 0.05 | 0.27 | 0.44312 | 44 | 0.21 | 0.25 | 0.04 | 0.08 | 0.48243 | 44 | -0.15 | 0 | 0.093333 | 0.075 | 0.024586 | 44 | 0.61 | 0.083333 | 0.075 | 0.083333 | 44 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.075 | 0.28674 | 44 | 0.13 | 0.65 | 0.52 | 0.075 | 0.5705 | 44 | 0.42 | 0.08 | 0.075 | 0.08 | 44 | 0.32 | 0.08 | 0.075 | 0.08 | 44 | 0.39 | 0.26333 | 0.075 | 0.26333 | 44 | 0.74 | 0.09 | 0.075 | 0.09 | 44 | 0.39 | 0.26333 | 0.075 | 0.26333 | 44 | 0.54 | 0.083333 | 0.075 | 0.083333 | 44 | 0.66 | 0.09 | 0.075 | 0.09 | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.075 |  | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.075 |  | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.075
50 | 0.25 | 0.34 | 0.09 | 0.3 |  | 50 | 0.23 | 0.3 | 0.07 | 0.125 |  | 50 | 0.2 | 0 | 0.093333 | 0.08 |  | 50 | 0.7 | 0.083333 | 0.08 |  | 50 | 0.11 | 0.64 | 0.53 | 0.08 |  | 50 | 0.14 | 0.66 | 0.52 | 0.08 |  | 50 | 0.43 | 0.08 | 0.08 |  | 50 | 0.32 | 0.08 | 0.08 |  | 50 | 0.37 | 0.26333 | 0.08 |  | 50 | 0.79 | 0.09 | 0.08 |  | 50 | 0.37 | 0.26333 | 0.08 |  | 50 | 0.6 | 0.083333 | 0.08 |  | 50 | 0.75 | 0.09 | 0.08 |  | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.08 |  | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 |  | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.08
100 | 0.3 | 0.77 | 0.47 | 0.33 |  | 100 | 0.16 | 0.61 | 0.45 | 0.125 |  | 100 | -0.01 | -0.16 | 0.15 | 0.1 |  | 100 | 0.77 | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | 0.21 | 0.61 | 0.4 | 0.1 |  | 100 | 0.24 | 0.45 | 0.21 | 0.1 |  | 100 | 0.55 | 0.08 | 0.1 |  | 100 | 0.42 | 0.08 | 0.1 |  | 100 | 0.19 | 0.26333 | 0.1 |  | 100 | 0.51 | 0.09 | 0.1 |  | 100 | 0.19 | 0.26333 | 0.1 |  | 100 | 0.57 | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | 0.73 | 0.09 | 0.1 |  | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.1 |  | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.1 |  | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.1
150 | 0.28 | 0.73 | 0.45 | 0 |  | 150 | -0.02 | 0.6 | 0.62 | 0.04 |  | 150 | -0.3 | -0.28 | 0.02 | 0.105 |  | 150 | 0.03 | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | 0.39 | 0.25 | 0.14 | 0.105 |  | 150 | 0.42 | 0.01 | 0.41 | 0.105 |  | 150 | 0.74 | 0.08 | 0.105 |  | 150 | 0.61 | 0.08 | 0.105 |  | 150 | 1e-06 | 0.26333 | 0.105 |  | 150 | -0.2 | 0.09 | 0.105 |  | 150 | 1e-06 | 0.26333 | 0.105 |  | 150 | 0 | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | -0.11 | 0.09 | 0.105 |  | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 | 0.105 |  | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.105 |  | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.105
200 | 0.44 | 0.02 | 0.42 | 0.535 |  | 200 | 0.16 | 0.18 | 0.02 | 0.37 |  | 200 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |  | 200 | -1.03 | 0.083333 | 0.09 |  | 200 | 0.61 | -0.17 | 0.78 | 0.09 |  | 200 | 0.71 | -0.4 | 1.11 | 0.09 |  | 200 | 0.96 | 0.08 | 0.09 |  | 200 | 0.82 | 0.08 | 0.09 |  | 200 | -0.22 | 0.26333 | 0.09 |  | 200 | -0.21 | 0.09 | 0.09 |  | 200 | -0.22 | 0.26333 | 0.09 |  | 200 | -0.37 | 0.083333 | 0.09 |  | 200 | -1.05 | 0.09 | 0.09 |  | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 | 0.09 |  | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.09 |  | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.09
CH 4 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 4 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 4 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  | validasi | 161.4642 | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | validasi | 161.4642 | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | validasi | 161.4642 | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | validasi | 161.4642 | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | 161.4642 | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | 161.4642 | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | 161.4642 | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | 161.4642 | CH 4 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi |  | CH 4 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi |  | CH 4 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2021 | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.37 | -0.59 | 0.22 | 0.11 |  | -20 | -0.63 | -0.42 | 0.21 | 0.06 |  | -20 | -0.64 | -0.5 | 0.14 | 1e-06 |  | -20 | -1.47 | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | 0.07 | -0.7 | 0.77 | 1e-06 |  | -20 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 1e-06 |  | -20 | 0.46 | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.33 | 0.08 | 1e-06 |  | -20 | 0.64 | 0.26333 | 1e-06 |  | -20 | -0.91 | 0.09 | 1e-06 |  | -20 | 0.64 | 0.26333 | 1e-06 |  | -20 | -1.31 | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | -1.41 | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 |  | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 |  | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | -0.31 | -0.53 | 0.22 | 0.445 | 200 | -15 | -0.51 | -0.37 | 0.14 | 0.05 | 200 | -15 | -0.52 | -0.41 | 0.11 | 0.025 | 200 | -15 | -1.25 | 0.086667 | 0.025 | 200 | -15 | 0.11 | 1e-06 | 0.11 | 0.025 | 200 | -15 | 0.11 | 1e-06 | 0.11 | 0.025 | 200 | -15 | 0.48 | 0.083333 | 0.025 | 200 | -15 | 0.35 | 0.08 | 0.025 | 200 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.025 | 200 | -15 | -0.67 | 0.09 | 0.025 | 200 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.025 | 200 | -15 | -1.06 | 0.083333 | 0.025 | 200 | -15 | -1.14 | 0.086667 | 0.025 | 200 | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.025 |  | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.025 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.025
-10 | -0.25 | -0.47 | 0.22 | 0.375 |  | -10 | 1e-06 | -0.31 | 0.31 | 0.045 |  | -10 | -0.43 | -0.33 | 0.1 | 0.03 |  | -10 | -1 | 0.086667 | 0.03 |  | -10 | 0.13 | -0.42 | 0.55 | 0.03 |  | -10 | 0.15 | 0.21 | 0.06 | 0.03 |  | -10 | 0.48 | 0.083333 | 0.03 |  | -10 | 0.36 | 0.08 | 0.03 |  | -10 | 0.6 | 0.26333 | 0.03 |  | -10 | -0.48 | 0.09 | 0.03 |  | -10 | 0.6 | 0.26333 | 0.03 |  | -10 | -0.85 | 0.083333 | 0.03 |  | -10 | -0.9 | 0.086667 | 0.03 |  | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.03 |  | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.03 |  | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.03
1e-06 | -0.16 | -0.34 | 0.18 | 0.225 | 0.64 | 1e-06 | -0.22 | -0.2 | 0.02 | 0.045 | 0.58 | 1e-06 | -0.36 | -0.2 | 0.16 | 0.04 | 0.23 | 1e-06 | -0.29 | 0.086667 | 0.04 | 0.086667 | 1e-06 | 0.12 | -0.18 | 0.3 | 0.04 | 0.15 | 1e-06 | 0.12 | 0.35 | 0.23 | 0.04 | 0.27 | 1e-06 | 0.43 | 0.083333 | 0.04 | 0.083333 | 1e-06 | 0.38 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 1e-06 | 0.57 | 0.26333 | 0.04 | 0.26333 | 1e-06 | -0.26 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 1e-06 | 0.57 | 0.26333 | 0.04 | 0.26333 | 1e-06 | -0.58 | 0.083333 | 0.04 | 0.083333 | 1e-06 | -0.52 | 0.086667 | 0.04 | 0.086667 | 1e-06 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.04 |  | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.04
2 | -0.14 | -0.32 | 0.18 | 0.19 |  | 2 | -0.19 | -0.18 | 0.01 | 0.04 |  | 2 | -0.35 | -0.18 | 0.17 | 0.04 |  | 2 | -0.59 | 0.086667 | 0.04 |  | 2 | 0.14 | -0.14 | 0.28 | 0.04 |  | 2 | 0.13 | 0.37 | 0.24 | 0.04 |  | 2 | 0.45 | 0.083333 | 0.04 |  | 2 | 0.38 | 0.08 | 0.04 |  | 2 | 0.56 | 0.26333 | 0.04 |  | 2 | -0.34 | 0.09 | 0.04 |  | 2 | 0.56 | 0.26333 | 0.04 |  | 2 | -0.58 | 0.083333 | 0.04 |  | 2 | -0.63 | 0.086667 | 0.04 |  | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.04 |  | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.04
8 | -0.09 | -0.24 | 0.15 | 0.11 | 0.31 | 8 | -0.1 | -0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 8 | -0.22 | -0.13 | 0.09 | 0.045 | 0.29 | 8 | -0.34 | 0.086667 | 0.045 | 0.086667 | 8 | 0.13 | -0.01 | 0.14 | 0.045 | 0.75 | 8 | 0.12 | 0.44 | 0.32 | 0.045 | 0.84 | 8 | 0.45 | 0.083333 | 0.045 | 0.083333 | 8 | 0.36 | 0.08 | 0.045 | 0.08 | 8 | 0.54 | 0.26333 | 0.045 | 0.26333 | 8 | -0.08 | 0.09 | 0.045 | 0.09 | 8 | 0.54 | 0.26333 | 0.045 | 0.26333 | 8 | -0.32 | 0.083333 | 0.045 | 0.083333 | 8 | -0.36 | 0.086667 | 0.045 | 0.086667 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.045 |  | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.045 |  | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.045
37 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.245 |  | 37 | 0.16 | 0.17 | 0.01 | 0.035 |  | 37 | -0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.07 |  | 37 | 0.54 | 0.086667 | 0.07 |  | 37 | 0.11 | 0.41 | 0.3 | 0.07 |  | 37 | 0.14 | 0.64 | 0.5 | 0.07 |  | 37 | 0.43 | 0.083333 | 0.07 |  | 37 | 0.33 | 0.08 | 0.07 |  | 37 | 0.43 | 0.26333 | 0.07 |  | 37 | 0.67 | 0.09 | 0.07 |  | 37 | 0.43 | 0.26333 | 0.07 |  | 37 | 0.46 | 0.083333 | 0.07 |  | 37 | 0.53 | 0.086667 | 0.07 |  | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.07 |  | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.07 |  | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.07
44 | 0.08 | 0.23 | 0.15 | 0.315 | 0.56434 | 44 | 0.19 | 0.23 | 0.04 | 0.005 | 0.46307 | 44 | -0.13 | 0.01 | 0.14 | 0.075 | 0.24376 | 44 | 0.67 | 0.086667 | 0.075 | 0.086667 | 44 | 0.11 | 0.48 | 0.37 | 0.075 | 0.28757 | 44 | 0.15 | 0.66 | 0.51 | 0.075 | 0.40069 | 44 | 0.43 | 0.083333 | 0.075 | 0.083333 | 44 | 0.33 | 0.08 | 0.075 | 0.08 | 44 | 0.4 | 0.26333 | 0.075 | 0.26333 | 44 | 0.73 | 0.09 | 0.075 | 0.09 | 44 | 0.4 | 0.26333 | 0.075 | 0.26333 | 44 | 0.55 | 0.083333 | 0.075 | 0.083333 | 44 | 0.65 | 0.086667 | 0.075 | 0.086667 | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.075 |  | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.075 |  | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.075
50 | 0.09 | 0.3 | 0.21 | 0.37 |  | 50 | 0.21 | 0.28 | 0.07 | 0.04 |  | 50 | 0.22 | 0.01 | 0.21 | 0.08 |  | 50 | 0.76 | 0.086667 | 0.08 |  | 50 | 0.11 | 0.52 | 0.41 | 0.08 |  | 50 | 0.15 | 0.67 | 0.52 | 0.08 |  | 50 | 0.44 | 0.083333 | 0.08 |  | 50 | 0.33 | 0.08 | 0.08 |  | 50 | 0.38 | 0.26333 | 0.08 |  | 50 | 0.76 | 0.09 | 0.08 |  | 50 | 0.38 | 0.26333 | 0.08 |  | 50 | 0.61 | 0.083333 | 0.08 |  | 50 | 0.74 | 0.086667 | 0.08 |  | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.08 |  | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 |  | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.08
100 | 0.12 | 0.76 | 0.64 | 0.63 |  | 100 | 0.14 | 0.58 | 0.44 | 0.105 |  | 100 | 0.12 | -0.16 | 0.28 | 0.1 |  | 100 | 0.82 | 0.086667 | 0.1 |  | 100 | 0.22 | 0.58 | 0.36 | 0.1 |  | 100 | 0.27 | 0.55 | 0.28 | 0.1 |  | 100 | 0.54 | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | 0.45 | 0.08 | 0.1 |  | 100 | 0.18 | 0.26333 | 0.1 |  | 100 | 0.24 | 0.09 | 0.1 |  | 100 | 0.18 | 0.26333 | 0.1 |  | 100 | 0.39 | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | 0.69 | 0.086667 | 0.1 |  | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.1 |  | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.1 |  | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.1
150 | 0.14 | 0.78 | 0.64 | 0.43 |  | 150 | 0.03 | 0.61 | 0.58 | 0.14 |  | 150 | -0.06 | -0.29 | 0.23 | 0.105 |  | 150 | 0.13 | 0.086667 | 0.105 |  | 150 | 0.41 | 0.26 | 0.15 | 0.105 |  | 150 | 0.48 | 0.21 | 0.27 | 0.105 |  | 150 | 0.72 | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | 0.67 | 0.08 | 0.105 |  | 150 | -0.03 | 0.26333 | 0.105 |  | 150 | -0.73 | 0.09 | 0.105 |  | 150 | -0.03 | 0.26333 | 0.105 |  | 150 | -0.35 | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | -0.21 | 0.086667 | 0.105 |  | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 | 0.105 |  | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.105 |  | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.105
200 | 0.38 | 0.07 | 0.31 | 0.175 |  | 200 | 0.32 | 0.25 | 0.07 | 0.145 |  | 200 | 0.36 | 0.07 | 0.29 | 0.09 |  | 200 | -0.67 | 0.086667 | 0.09 |  | 200 | 0.61 | -0.14 | 0.75 | 0.09 |  | 200 | 0.76 | -0.08 | 0.84 | 0.09 |  | 200 | 0.97 | 0.083333 | 0.09 |  | 200 | 0.91 | 0.08 | 0.09 |  | 200 | -0.26 | 0.26333 | 0.09 |  | 200 | -0.85 | 0.09 | 0.09 |  | 200 | -0.26 | 0.26333 | 0.09 |  | 200 | -0.64 | 0.083333 | 0.09 |  | 200 | -1.31 | 0.086667 | 0.09 |  | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 | 0.09 |  | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.09 |  | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.09
CH 5 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 5 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 5 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  | validasi | 161.4642 | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | validasi | 161.4642 | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | validasi | 161.4642 | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | validasi | 161.4642 | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | 161.4642 | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | 161.4642 | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | 161.4642 | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | 161.4642 | CH 5 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi |  | CH 5 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi |  | CH 5 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2021 | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.42 | -0.57 | 0.15 |  |  | -20 | -0.6 | -0.47 | 0.13 |  |  | -20 | -0.5 | -0.41 | 0.09 |  |  | -20 | -1.42 | 0.086667 |  |  | -20 | 0.07 | -0.57 | 0.64 |  |  | -20 | 0.11 | -0.04 | 0.15 |  |  | -20 | 0.46 | 0.083333 |  |  | -20 | 0.34 | 0.083333 |  |  | -20 | 0.54 | 0.26333 |  |  | -20 | -0.94 | 0.086667 |  |  | -20 | 0.54 | 0.26333 |  |  | -20 | -1.29 | 0.086667 |  |  | -20 | -1.4 | 0.083333 |  |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  |  | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 |  |  | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29
-15 | -0.36 | -0.52 | 0.16 | 0.605 | 200 | -15 | -0.49 | -0.4 | 0.09 | 0.02 | 200 | -15 | -0.41 | -0.34 | 0.07 | 0.015 | 200 | -15 | -1.19 | 0.086667 | 0.015 | 200 | -15 | 0.12 | -0.31 | 0.43 | 0.015 | 200 | -15 | 0.15 | 1e-06 | 0.15 | 0.015 | 200 | -15 | 0.48 | 0.083333 | 0.015 | 200 | -15 | 0.36 | 0.083333 | 0.015 | 200 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.015 | 200 | -15 | -0.7 | 0.086667 | 0.015 | 200 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.015 | 200 | -15 | -1.04 | 0.086667 | 0.015 | 200 | -15 | -1.14 | 0.083333 | 0.015 | 200 | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.015 |  | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.015 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.015
-10 | -0.3 | -0.46 | 0.16 | 0.505 |  | -10 | 1e-06 | -0.34 | 0.34 | 0.02 |  | -10 | -0.32 | -0.27 | 0.05 | 0.02 |  | -10 | -0.94 | 0.086667 | 0.02 |  | -10 | 0.16 | -0.08 | 0.24 | 0.02 |  | -10 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 0.02 |  | -10 | 0.49 | 0.083333 | 0.02 |  | -10 | 0.38 | 0.083333 | 0.02 |  | -10 | 0.53 | 0.26333 | 0.02 |  | -10 | -0.51 | 0.086667 | 0.02 |  | -10 | 0.53 | 0.26333 | 0.02 |  | -10 | -0.84 | 0.086667 | 0.02 |  | -10 | -0.91 | 0.083333 | 0.02 |  | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.02 |  | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.02 |  | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.02
1e-06 | -0.19 | -0.34 | 0.15 | 0.305 | 0.5 | 1e-06 | -0.2 | -0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.54 | 1e-06 | -0.29 | -0.16 | 0.13 | 0.03 | 0.17 | 1e-06 | -0.3 | 0.086667 | 0.03 | 0.086667 | 1e-06 | 0.14 | -0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.53 | 1e-06 | 0.16 | 0.34 | 0.18 | 0.03 | 0.37 | 1e-06 | 0.43 | 0.083333 | 0.03 | 0.083333 | 1e-06 | 0.39 | 0.083333 | 0.03 | 0.083333 | 1e-06 | 0.51 | 0.26333 | 0.03 | 0.26333 | 1e-06 | -0.27 | 0.086667 | 0.03 | 0.086667 | 1e-06 | 0.51 | 0.26333 | 0.03 | 0.26333 | 1e-06 | -0.57 | 0.086667 | 0.03 | 0.086667 | 1e-06 | -0.51 | 0.083333 | 0.03 | 0.083333 | 1e-06 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.03 |  | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.03 |  | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.03
2 | -0.17 | -0.31 | 0.14 | 0.275 |  | 2 | -0.17 | -0.19 | 0.02 | 0.02 |  | 2 | -0.27 | -0.14 | 0.13 | 0.035 |  | 2 | -0.62 | 0.086667 | 0.035 |  | 2 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.035 |  | 2 | 0.18 | 0.37 | 0.19 | 0.035 |  | 2 | 0.46 | 0.083333 | 0.035 |  | 2 | 0.38 | 0.083333 | 0.035 |  | 2 | 0.5 | 0.26333 | 0.035 |  | 2 | -0.3 | 0.086667 | 0.035 |  | 2 | 0.5 | 0.26333 | 0.035 |  | 2 | -0.56 | 0.086667 | 0.035 |  | 2 | -0.57 | 0.083333 | 0.035 |  | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.035 |  | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.035 |  | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.035
8 | -0.11 | -0.23 | 0.12 | 0.17 | 0.44 | 8 | -0.08 | -0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.24 | 8 | -0.16 | -0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 8 | -0.34 | 0.086667 | 0.04 | 0.086667 | 8 | 0.15 | 0.47 | 0.32 | 0.04 | 0.73 | 8 | 0.17 | 0.45 | 0.28 | 0.04 | 1.05 | 8 | 0.45 | 0.083333 | 0.04 | 0.083333 | 8 | 0.37 | 0.083333 | 0.04 | 0.083333 | 8 | 0.49 | 0.26333 | 0.04 | 0.26333 | 8 | -0.06 | 0.086667 | 0.04 | 0.086667 | 8 | 0.49 | 0.26333 | 0.04 | 0.26333 | 8 | -0.3 | 0.086667 | 0.04 | 0.086667 | 8 | -0.31 | 0.083333 | 0.04 | 0.083333 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.04 |  | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.04 |  | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.04
37 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.225 |  | 37 | 0.17 | 0.18 | 0.01 | 0.025 |  | 37 | -0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.065 |  | 37 | 0.56 | 0.086667 | 0.065 |  | 37 | 0.15 | 0.53 | 0.38 | 0.065 |  | 37 | 0.17 | 0.68 | 0.51 | 0.065 |  | 37 | 0.43 | 0.083333 | 0.065 |  | 37 | 0.33 | 0.083333 | 0.065 |  | 37 | 0.42 | 0.26333 | 0.065 |  | 37 | 0.69 | 0.086667 | 0.065 |  | 37 | 0.42 | 0.26333 | 0.065 |  | 37 | 0.47 | 0.086667 | 0.065 |  | 37 | 0.55 | 0.083333 | 0.065 |  | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.065 |  | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.065 |  | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.065
44 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.29 | 0.48624 | 44 | 0.19 | 0.25 | 0.06 | 0.025 | 0.47121 | 44 | -0.18 | 0.03 | 0.21 | 0.07 | 0.16083 | 44 | 0.69 | 0.086667 | 0.07 | 0.086667 | 44 | 0.16 | 0.57 | 0.41 | 0.07 | 0.57586 | 44 | 0.17 | 0.71 | 0.54 | 0.07 | 0.52591 | 44 | 0.44 | 0.083333 | 0.07 | 0.083333 | 44 | 0.33 | 0.083333 | 0.07 | 0.083333 | 44 | 0.4 | 0.26333 | 0.07 | 0.26333 | 44 | 0.78 | 0.086667 | 0.07 | 0.086667 | 44 | 0.4 | 0.26333 | 0.07 | 0.26333 | 44 | 0.56 | 0.086667 | 0.07 | 0.086667 | 44 | 0.67 | 0.083333 | 0.07 | 0.083333 | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.07 |  | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.07 |  | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.07
50 | 0.15 | 0.31 | 0.16 | 0.35 |  | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.025 |  | 50 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.075 |  | 50 | 0.76 | 0.086667 | 0.075 |  | 50 | 0.17 | 0.63 | 0.46 | 0.075 |  | 50 | 0.18 | 0.72 | 0.54 | 0.075 |  | 50 | 0.44 | 0.083333 | 0.075 |  | 50 | 0.34 | 0.083333 | 0.075 |  | 50 | 0.38 | 0.26333 | 0.075 |  | 50 | 0.84 | 0.086667 | 0.075 |  | 50 | 0.38 | 0.26333 | 0.075 |  | 50 | 0.62 | 0.086667 | 0.075 |  | 50 | 0.75 | 0.083333 | 0.075 |  | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.075 |  | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.075 |  | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.075
100 | 0.25 | 0.79 | 0.54 | 0.535 |  | 100 | 0.13 | 0.59 | 0.46 | 0.01 |  | 100 | -0.12 | -0.13 | 0.01 | 0.1 |  | 100 | 0.68 | 0.086667 | 0.1 |  | 100 | 0.28 | 0.34 | 0.06 | 0.1 |  | 100 | 0.28 | 0.54 | 0.26 | 0.1 |  | 100 | 0.53 | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | 0.46 | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | 0.21 | 0.26333 | 0.1 |  | 100 | 0.65 | 0.086667 | 0.1 |  | 100 | 0.21 | 0.26333 | 0.1 |  | 100 | 0.39 | 0.086667 | 0.1 |  | 100 | 0.71 | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.1 |  | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.1 |  | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.1
150 | 0.28 | 0.78 | 0.5 | 0.3 |  | 150 | 0.04 | 0.58 | 0.54 | 0.08 |  | 150 | -0.42 | -0.25 | 0.17 | 0.105 |  | 150 | -0.13 | 0.086667 | 0.105 |  | 150 | 0.49 | -0.04 | 0.53 | 0.105 |  | 150 | 0.47 | 0.1 | 0.37 | 0.105 |  | 150 | 0.7 | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | 0.68 | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | 1e-06 | 0.26333 | 0.105 |  | 150 | 0.06 | 0.086667 | 0.105 |  | 150 | 1e-06 | 0.26333 | 0.105 |  | 150 | -0.37 | 0.086667 | 0.105 |  | 150 | -0.11 | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 | 0.105 |  | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.105 |  | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.105
200 | 0.42 | -0.02 | 0.44 | 0.315 |  | 200 | 0.43 | 0.19 | 0.24 | 0.185 |  | 200 | -0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.095 |  | 200 | -0.84 | 0.086667 | 0.095 |  | 200 | 0.75 | 0.02 | 0.73 | 0.095 |  | 200 | 0.76 | -0.29 | 1.05 | 0.095 |  | 200 | 0.91 | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | 0.9 | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | -0.26 | 0.26333 | 0.095 |  | 200 | 0.09 | 0.086667 | 0.095 |  | 200 | -0.26 | 0.26333 | 0.095 |  | 200 | -0.74 | 0.086667 | 0.095 |  | 200 | -1.08 | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 | 0.095 |  | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.095 |  | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.095
CH 6 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 6 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 6 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  | validasi | 161.4642 | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | validasi | 161.4642 | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | validasi | 161.4642 | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | validasi | 161.4642 | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | 161.4642 | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | 161.4642 | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | 161.4642 | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | 161.4642 | CH 6 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi |  | CH 6 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi |  | CH 6 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2021 | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.32 | -0.63 | 0.31 | 0.11 |  | -20 | -0.77 | -0.43 | 0.34 | 0.09 |  | -20 | -0.62 | -0.45 | 0.17 | 1e-06 |  | -20 | -1.37 | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | 0.11 | -0.58 | 0.69 | 1e-06 |  | -20 | 0.15 | -0.07 | 0.22 | 1e-06 |  | -20 | 0.48 | 0.08 | 1e-06 |  | -20 | 0.35 | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.58 | 0.26333 | 1e-06 |  | -20 | -0.91 | 0.09 | 1e-06 |  | -20 | 0.58 | 0.26333 | 1e-06 |  | -20 | -1.27 | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | -1.43 | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 |  | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 |  | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | -0.24 | -0.56 | 0.32 | 0.6 | 200 | -15 | -0.63 | -0.37 | 0.26 | 0.035 | 200 | -15 | -0.5 | -0.38 | 0.12 | 0.025 | 200 | -15 | -1.14 | 0.086667 | 0.025 | 200 | -15 | 0.15 | 1e-06 | 0.15 | 0.025 | 200 | -15 | 0.18 | 1e-06 | 0.18 | 0.025 | 200 | -15 | 0.49 | 0.08 | 0.025 | 200 | -15 | 0.38 | 0.083333 | 0.025 | 200 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.025 | 200 | -15 | -0.65 | 0.09 | 0.025 | 200 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.025 | 200 | -15 | -1.01 | 0.086667 | 0.025 | 200 | -15 | -1.17 | 0.083333 | 0.025 | 200 | -15 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | 0.025 |  | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.025 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.025
-10 | -0.18 | -0.49 | 0.31 | 0.48 |  | -10 | 1e-06 | -0.31 | 0.31 | 0.035 |  | -10 | -0.41 | -0.31 | 0.1 | 0.03 |  | -10 | -0.9 | 0.086667 | 0.03 |  | -10 | 0.18 | -0.31 | 0.49 | 0.03 |  | -10 | 0.2 | 0.16 | 0.04 | 0.03 |  | -10 | 0.5 | 0.08 | 0.03 |  | -10 | 0.4 | 0.083333 | 0.03 |  | -10 | 0.55 | 0.26333 | 0.03 |  | -10 | -0.46 | 0.09 | 0.03 |  | -10 | 0.55 | 0.26333 | 0.03 |  | -10 | -0.8 | 0.086667 | 0.03 |  | -10 | -0.94 | 0.083333 | 0.03 |  | -10 | -1.4 | -0.7 | 0.5 | 0.03 |  | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.03 |  | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.03
1e-06 | -0.06 | -0.35 | 0.29 | 0.27 | 0.55 | 1e-06 | -0.28 | -0.19 | 0.09 | 0.035 | 0.56 | 1e-06 | -0.34 | -0.21 | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 1e-06 | -0.27 | 0.086667 | 0.04 | 0.086667 | 1e-06 | 0.16 | -0.08 | 0.24 | 0.04 | 0.17 | 1e-06 | 0.19 | 0.34 | 0.15 | 0.04 | 0.31 | 1e-06 | 0.45 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 1e-06 | 0.38 | 0.083333 | 0.04 | 0.083333 | 1e-06 | 0.52 | 0.26333 | 0.04 | 0.26333 | 1e-06 | -0.25 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 1e-06 | 0.52 | 0.26333 | 0.04 | 0.26333 | 1e-06 | -0.61 | 0.086667 | 0.04 | 0.086667 | 1e-06 | -0.53 | 0.083333 | 0.04 | 0.083333 | 1e-06 | 0 | -0.7 | 0.7 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.04 |  | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.04
2 | -0.04 | -0.32 | 0.28 | 0.225 |  | 2 | -0.25 | -0.17 | 0.08 | 0.035 |  | 2 | -0.33 | -0.19 | 0.14 | 0.04 |  | 2 | -0.57 | 0.086667 | 0.04 |  | 2 | 0.2 | -0.04 | 0.24 | 0.04 |  | 2 | 0.2 | 0.38 | 0.18 | 0.04 |  | 2 | 0.48 | 0.08 | 0.04 |  | 2 | 0.39 | 0.083333 | 0.04 |  | 2 | 0.51 | 0.26333 | 0.04 |  | 2 | -0.27 | 0.09 | 0.04 |  | 2 | 0.51 | 0.26333 | 0.04 |  | 2 | -0.5 | 0.086667 | 0.04 |  | 2 | -0.6 | 0.083333 | 0.04 |  | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.04 |  | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.04
8 | 0.01 | -0.24 | 0.25 | 0.12 | 0.41 | 8 | -0.14 | -0.1 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 8 | -0.21 | -0.14 | 0.07 | 0.045 | 0.18 | 8 | -0.3 | 0.086667 | 0.045 | 0.086667 | 8 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | 0.045 | 0.79 | 8 | 0.19 | 0.47 | 0.28 | 0.045 | 0.99 | 8 | 0.47 | 0.08 | 0.045 | 0.08 | 8 | 0.37 | 0.083333 | 0.045 | 0.083333 | 8 | 0.5 | 0.26333 | 0.045 | 0.26333 | 8 | -0.03 | 0.09 | 0.045 | 0.09 | 8 | 0.5 | 0.26333 | 0.045 | 0.26333 | 8 | -0.27 | 0.086667 | 0.045 | 0.086667 | 8 | -0.34 | 0.083333 | 0.045 | 0.083333 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.045 |  | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.045 |  | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.045
37 | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 0.275 |  | 37 | 0.18 | 0.19 | 0.01 | 0.035 |  | 37 | -0.31 | -0.02 | 0.29 | 0.07 |  | 37 | 0.57 | 0.086667 | 0.07 |  | 37 | 0.18 | 0.48 | 0.3 | 0.07 |  | 37 | 0.18 | 0.74 | 0.56 | 0.07 |  | 37 | 0.45 | 0.08 | 0.07 |  | 37 | 0.33 | 0.083333 | 0.07 |  | 37 | 0.4 | 0.26333 | 0.07 |  | 37 | 0.7 | 0.09 | 0.07 |  | 37 | 0.4 | 0.26333 | 0.07 |  | 37 | 0.49 | 0.086667 | 0.07 |  | 37 | 0.56 | 0.083333 | 0.07 |  | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.07 |  | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.07 |  | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.07
44 | 0.21 | 0.25 | 0.04 | 0.335 | 0.5179 | 44 | 0.21 | 0.25 | 0.04 | 0.045 | 0.44077 | 44 | -0.15 | -0.01 | 0.14 | 0.075 | 0.095221 | 44 | 0.68 | 0.086667 | 0.075 | 0.086667 | 44 | 0.18 | 0.54 | 0.36 | 0.075 | 0.31216 | 44 | 0.18 | 0.77 | 0.59 | 0.075 | 0.46591 | 44 | 0.46 | 0.08 | 0.075 | 0.08 | 44 | 0.33 | 0.083333 | 0.075 | 0.083333 | 44 | 0.38 | 0.26333 | 0.075 | 0.26333 | 44 | 0.79 | 0.09 | 0.075 | 0.09 | 44 | 0.38 | 0.26333 | 0.075 | 0.26333 | 44 | 0.59 | 0.086667 | 0.075 | 0.086667 | 44 | 0.7 | 0.083333 | 0.075 | 0.083333 | 44 | -1 | -0.7 | 0.2 | 0.075 |  | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.075 |  | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.075
50 | 0.22 | 0.32 | 0.1 | 0.38 |  | 50 | 0.24 | 0.3 | 0.06 | 0.04 |  | 50 | 0.2 | -0.02 | 0.22 | 0.08 |  | 50 | 0.76 | 0.086667 | 0.08 |  | 50 | 0.19 | 0.58 | 0.39 | 0.08 |  | 50 | 0.19 | 0.78 | 0.59 | 0.08 |  | 50 | 0.46 | 0.08 | 0.08 |  | 50 | 0.34 | 0.083333 | 0.08 |  | 50 | 0.36 | 0.26333 | 0.08 |  | 50 | 0.84 | 0.09 | 0.08 |  | 50 | 0.36 | 0.26333 | 0.08 |  | 50 | 0.66 | 0.086667 | 0.08 |  | 50 | 0.79 | 0.083333 | 0.08 |  | 50 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.08 |  | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 |  | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.08
100 | 0.23 | 0.78 | 0.55 | 0.465 |  | 100 | 0.17 | 0.58 | 0.41 | 0.015 |  | 100 | 0.05 | -0.14 | 0.19 | 0.1 |  | 100 | 0.65 | 0.086667 | 0.1 |  | 100 | 0.29 | 0.61 | 0.32 | 0.1 |  | 100 | 0.28 | 0.62 | 0.34 | 0.1 |  | 100 | 0.53 | 0.08 | 0.1 |  | 100 | 0.46 | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | 0.17 | 0.26333 | 0.1 |  | 100 | 0.63 | 0.09 | 0.1 |  | 100 | 0.17 | 0.26333 | 0.1 |  | 100 | 0.63 | 0.086667 | 0.1 |  | 100 | 0.87 | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | -1.7 | -0.7 | 0.9 | 0.1 |  | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.1 |  | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.1
150 | 0.22 | 0.77 | 0.55 | 0.16 |  | 150 | 0.02 | 0.58 | 0.56 | 0.14 |  | 150 | -0.17 | -0.24 | 0.07 | 0.105 |  | 150 | -0.23 | 0.086667 | 0.105 |  | 150 | 0.47 | 0.3 | 0.17 | 0.105 |  | 150 | 0.48 | 0.17 | 0.31 | 0.105 |  | 150 | 0.69 | 0.08 | 0.105 |  | 150 | 0.68 | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | -0.05 | 0.26333 | 0.105 |  | 150 | -0.04 | 0.09 | 0.105 |  | 150 | -0.05 | 0.26333 | 0.105 |  | 150 | -0.1 | 0.086667 | 0.105 |  | 150 | 0.07 | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.105 |  | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.105 |  | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.105
200 | 0.47 | 0.06 | 0.41 | 0.34 |  | 200 | 0.3 | 0.26 | 0.04 | 0.335 |  | 200 | 0.21 | 0.03 | 0.18 | 0.09 |  | 200 | -1.13 | 0.086667 | 0.09 |  | 200 | 0.71 | -0.08 | 0.79 | 0.09 |  | 200 | 0.75 | -0.24 | 0.99 | 0.09 |  | 200 | 0.92 | 0.08 | 0.09 |  | 200 | 0.91 | 0.083333 | 0.09 |  | 200 | -0.29 | 0.26333 | 0.09 |  | 200 | -0.26 | 0.09 | 0.09 |  | 200 | -0.29 | 0.26333 | 0.09 |  | 200 | -0.93 | 0.086667 | 0.09 |  | 200 | -1.1 | 0.083333 | 0.09 |  | 200 | 0 | -0.6 | 0.3 | 0.09 |  | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.09 |  | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.09
CH 7 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 7 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 7 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  | validasi | 161.4642 | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | validasi | 161.4642 | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | validasi | 161.4642 | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | validasi | 161.4642 | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | 161.4642 | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | 161.4642 | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | 161.4642 | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | 161.4642 | CH 7 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi |  | CH 7 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi |  | CH 7 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2021 | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.41 | -0.57 | 0.16 | 0.1 |  | -20 | -0.75 | -0.49 | 0.26 | 0.09 |  | -20 | -0.67 | -0.36 | 0.31 | 1e-06 |  | -20 | -1.33 | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.13 | -0.52 | 0.65 | 1e-06 |  | -20 | 0.16 | -0.09 | 0.25 | 1e-06 |  | -20 | 0.45 | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.37 | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.54 | 0.26333 | 1e-06 |  | -20 | -0.91 | 0.09 | 1e-06 |  | -20 | 0.54 | 0.26333 | 1e-06 |  | -20 | -1.3 | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | -1.34 | 0.09 | 1e-06 |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 |  | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 |  | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | -0.36 | -0.52 | 0.16 | 0.475 | 200 | -15 | -0.62 | -0.42 | 0.2 | 0.055 | 200 | -15 | -0.53 | -0.3 | 0.23 | 0.04 | 200 | -15 | -1.1 | 0.083333 | 0.04 | 200 | -15 | 0.18 | 0 | 0.086667 | 0.04 | 200 | -15 | 0.2 | 1e-06 | 0.2 | 0.04 | 200 | -15 | 0.46 | 0.083333 | 0.04 | 200 | -15 | 0.39 | 0.083333 | 0.04 | 200 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.04 | 200 | -15 | -0.66 | 0.09 | 0.04 | 200 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.04 | 200 | -15 | -1.05 | 0.086667 | 0.04 | 200 | -15 | -1.05 | 0.09 | 0.04 | 200 | -15 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | 0.04 |  | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.04 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.04
-10 | -0.31 | -0.46 | 0.15 | 0.405 |  | -10 | 1e-06 | -0.35 | 0.35 | 0.055 |  | -10 | -0.44 | -0.25 | 0.19 | 0.045 |  | -10 | -0.85 | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | 0.21 | -0.23 | 0.44 | 0.045 |  | -10 | 0.2 | 0.12 | 0.08 | 0.045 |  | -10 | 0.47 | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | 0.4 | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | 0.52 | 0.26333 | 0.045 |  | -10 | -0.47 | 0.09 | 0.045 |  | -10 | 0.52 | 0.26333 | 0.045 |  | -10 | -0.84 | 0.086667 | 0.045 |  | -10 | -0.81 | 0.09 | 0.045 |  | -10 | -1.4 | -0.7 | 0.5 | 0.045 |  | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.045 |  | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.045
1e-06 | -0.22 | -0.33 | 0.11 | 0.265 | 0.49 | 1e-06 | -0.28 | -0.22 | 0.06 | 0.055 | 0.53 | 1e-06 | -0.36 | -0.16 | 0.2 | 0.06 | 0.32 | 1e-06 | -0.28 | 0.083333 | 0.06 | 0.083333 | 1e-06 | 0.18 | 0.01 | 0.17 | 0.06 | 0.09 | 1e-06 | 0.21 | 0.29 | 0.08 | 0.06 | 0.33 | 1e-06 | 0.44 | 0.083333 | 0.06 | 0.083333 | 1e-06 | 0.39 | 0.083333 | 0.06 | 0.083333 | 1e-06 | 0.5 | 0.26333 | 0.06 | 0.26333 | 1e-06 | -0.25 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 1e-06 | 0.5 | 0.26333 | 0.06 | 0.26333 | 1e-06 | -0.58 | 0.086667 | 0.06 | 0.086667 | 1e-06 | -0.46 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 1e-06 | 0 | -0.7 | 0.7 | 0.06 |  | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.06 |  | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.06
2 | -0.21 | -0.3 | 0.09 | 0.24 |  | 2 | -0.24 | -0.19 | 0.05 | 0.055 |  | 2 | -0.33 | -0.15 | 0.18 | 0.06 |  | 2 | -0.49 | 0.083333 | 0.06 |  | 2 | 0.23 | 0.05 | 0.18 | 0.06 |  | 2 | 0.23 | 0.33 | 0.1 | 0.06 |  | 2 | 0.46 | 0.083333 | 0.06 |  | 2 | 0.4 | 0.083333 | 0.06 |  | 2 | 0.5 | 0.26333 | 0.06 |  | 2 | -0.28 | 0.09 | 0.06 |  | 2 | 0.5 | 0.26333 | 0.06 |  | 2 | -0.54 | 0.086667 | 0.06 |  | 2 | -0.56 | 0.09 | 0.06 |  | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.06 |  | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.06 |  | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.06
8 | -0.16 | -0.23 | 0.07 | 0.16 | 0.42 | 8 | -0.14 | -0.12 | 0.02 | 0.055 | 0.14 | 8 | -0.21 | -0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.47 | 8 | -0.26 | 0.083333 | 0.07 | 0.083333 | 8 | 0.22 | 0.18 | 0.04 | 0.07 | 0.74 | 8 | 0.22 | 0.41 | 0.19 | 0.07 | 0.92 | 8 | 0.46 | 0.083333 | 0.07 | 0.083333 | 8 | 0.38 | 0.083333 | 0.07 | 0.083333 | 8 | 0.48 | 0.26333 | 0.07 | 0.26333 | 8 | -0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 8 | 0.48 | 0.26333 | 0.07 | 0.26333 | 8 | -0.3 | 0.086667 | 0.07 | 0.086667 | 8 | -0.29 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.07 |  | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |  | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.07
37 | 0.01 | 0.15 | 0.14 | 0.175 |  | 37 | 0.16 | 0.2 | 0.04 | 0.055 |  | 37 | -0.09 | -0.04 | 0.05 | 0.095 |  | 37 | 0.55 | 0.083333 | 0.095 |  | 37 | 0.19 | 0.59 | 0.4 | 0.095 |  | 37 | 0.21 | 0.67 | 0.46 | 0.095 |  | 37 | 0.46 | 0.083333 | 0.095 |  | 37 | 0.33 | 0.083333 | 0.095 |  | 37 | 0.41 | 0.26333 | 0.095 |  | 37 | 0.7 | 0.09 | 0.095 |  | 37 | 0.41 | 0.26333 | 0.095 |  | 37 | 0.5 | 0.086667 | 0.095 |  | 37 | 0.6 | 0.09 | 0.095 |  | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.095 |  | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.095 |  | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.095
44 | 0.04 | 0.24 | 0.2 | 0.245 | 0.47395 | 44 | 0.19 | 0.26 | 0.07 | 0.05 | 0.44058 | 44 | -0.11 | -0.04 | 0.07 | 0.065 | 0.35439 | 44 | 0.67 | 0.083333 | 0.065 | 0.083333 | 44 | 0.2 | 0.66 | 0.46 | 0.065 | 0.23903 | 44 | 0.21 | 0.7 | 0.49 | 0.065 | 0.46528 | 44 | 0.47 | 0.083333 | 0.065 | 0.083333 | 44 | 0.33 | 0.083333 | 0.065 | 0.083333 | 44 | 0.39 | 0.26333 | 0.065 | 0.26333 | 44 | 0.79 | 0.09 | 0.065 | 0.09 | 44 | 0.39 | 0.26333 | 0.065 | 0.26333 | 44 | 0.61 | 0.086667 | 0.065 | 0.086667 | 44 | 0.72 | 0.09 | 0.065 | 0.09 | 44 | -1 | -0.7 | 0.2 | 0.065 |  | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.065 |  | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.065
50 | 0.07 | 0.31 | 0.24 | 0.305 |  | 50 | 0.21 | 0.31 | 0.1 | 0.04 |  | 50 | 0.25 | -0.05 | 0.3 | 0.105 |  | 50 | 0.75 | 0.083333 | 0.105 |  | 50 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.105 |  | 50 | 0.22 | 0.71 | 0.49 | 0.105 |  | 50 | 0.47 | 0.083333 | 0.105 |  | 50 | 0.33 | 0.083333 | 0.105 |  | 50 | 0.37 | 0.26333 | 0.105 |  | 50 | 0.84 | 0.09 | 0.105 |  | 50 | 0.37 | 0.26333 | 0.105 |  | 50 | 0.68 | 0.086667 | 0.105 |  | 50 | 0.8 | 0.09 | 0.105 |  | 50 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.105 |  | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.105 |  | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.105
100 | 0.2 | 0.77 | 0.57 | 0.55 |  | 100 | 0.14 | 0.57 | 0.43 | 0.005 |  | 100 | 0.18 | -0.19 | 0.37 | 0.13 |  | 100 | 0.79 | 0.083333 | 0.13 |  | 100 | 0.29 | 0.73 | 0.44 | 0.13 |  | 100 | 0.32 | 0.58 | 0.26 | 0.13 |  | 100 | 0.58 | 0.083333 | 0.13 |  | 100 | 0.42 | 0.083333 | 0.13 |  | 100 | 0.2 | 0.26333 | 0.13 |  | 100 | 0.6 | 0.09 | 0.13 |  | 100 | 0.2 | 0.26333 | 0.13 |  | 100 | 0.63 | 0.086667 | 0.13 |  | 100 | 0.68 | 0.09 | 0.13 |  | 100 | -1.7 | -0.7 | 0.9 | 0.13 |  | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.13 |  | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.13
150 | 0.28 | 0.77 | 0.49 | 0.33 |  | 150 | 0.02 | 0.55 | 0.53 | 0.075 |  | 150 | 0.05 | -0.27 | 0.32 | 0.125 |  | 150 | 0.06 | 0.083333 | 0.125 |  | 150 | 0.47 | 0.38 | 0.09 | 0.125 |  | 150 | 0.52 | 0.19 | 0.33 | 0.125 |  | 150 | 0.76 | 0.083333 | 0.125 |  | 150 | 0.62 | 0.083333 | 0.125 |  | 150 | -0.02 | 0.26333 | 0.125 |  | 150 | -0.1 | 0.09 | 0.125 |  | 150 | -0.02 | 0.26333 | 0.125 |  | 150 | -0.07 | 0.086667 | 0.125 |  | 150 | -0.3 | 0.09 | 0.125 |  | 150 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.125 |  | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.125 |  | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.125
200 | 0.44 | 0.02 | 0.42 | 0.51 |  | 200 | 0.38 | 0.24 | 0.14 | 0.175 |  | 200 | 0.51 | 0.04 | 0.47 | 0.095 |  | 200 | -0.9 | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | 0.7 | -0.04 | 0.74 | 0.095 |  | 200 | 0.76 | -0.16 | 0.92 | 0.095 |  | 200 | 0.98 | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | 0.83 | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | -0.28 | 0.26333 | 0.095 |  | 200 | -0.31 | 0.09 | 0.095 |  | 200 | -0.28 | 0.26333 | 0.095 |  | 200 | -0.74 | 0.086667 | 0.095 |  | 200 | -1.43 | 0.09 | 0.095 |  | 200 | 0 | -0.6 | 0.3 | 0.095 |  | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.095 |  | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.095
CH 8 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 8 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 8 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  | validasi | 161.4642 | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | validasi | 161.4642 | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | validasi | 161.4642 | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | validasi | 161.4642 | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | 161.4642 | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | 161.4642 | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | 161.4642 | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | 161.4642 | CH 8 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi |  | CH 8 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi |  | CH 8 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2021 | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.48 | -0.65 | 0.17 | 0.08 |  | -20 | -0.74 | -0.47 | 0.27 | 0.1 |  | -20 | -0.6 | -0.43 | 0.17 | 1e-06 |  | -20 | -1.31 | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | 0.19 | -0.63 | 0.82 | 1e-06 |  | -20 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 1e-06 |  | -20 | 0.46 | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.36 | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.52 | 0.26333 | 1e-06 |  | -20 | -0.95 | 0.09 | 1e-06 |  | -20 | 0.52 | 0.26333 | 1e-06 |  | -20 | -1.22 | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | -1.36 | 0.093333 | 1e-06 |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 |  | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 |  | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | -0.4 | -0.57 | 0.17 | 0.53 | 200 | -15 | -0.61 | -0.4 | 0.21 | 0.035 | 200 | -15 | -0.47 | -0.37 | 0.1 | 0.04 | 200 | -15 | -1.07 | 0.086667 | 0.04 | 200 | -15 | 0.23 | 0 | 0.086667 | 0.04 | 200 | -15 | 0.23 | 1e-06 | 0.23 | 0.04 | 200 | -15 | 0.47 | 0.083333 | 0.04 | 200 | -15 | 0.38 | 0.083333 | 0.04 | 200 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.04 | 200 | -15 | -0.69 | 0.09 | 0.04 | 200 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.04 | 200 | -15 | -0.97 | 0.086667 | 0.04 | 200 | -15 | -1.09 | 0.093333 | 0.04 | 200 | -15 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | 0.04 |  | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.04 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.04
-10 | -0.33 | -0.5 | 0.17 | 0.45 |  | -10 | 1e-06 | -0.34 | 0.34 | 0.035 |  | -10 | -0.39 | -0.31 | 0.08 | 0.045 |  | -10 | -0.82 | 0.086667 | 0.045 |  | -10 | 0.26 | -0.31 | 0.57 | 0.045 |  | -10 | 0.25 | 0.13 | 0.12 | 0.045 |  | -10 | 0.48 | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | 0.4 | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | 0.5 | 0.26333 | 0.045 |  | -10 | -0.49 | 0.09 | 0.045 |  | -10 | 0.5 | 0.26333 | 0.045 |  | -10 | -0.77 | 0.086667 | 0.045 |  | -10 | -0.85 | 0.093333 | 0.045 |  | -10 | -1.4 | -0.7 | 0.5 | 0.045 |  | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.045 |  | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.045
1e-06 | -0.2 | -0.36 | 0.16 | 0.305 | 0.43 | 1e-06 | -0.29 | -0.21 | 0.08 | 0.04 | 0.59 | 1e-06 | -0.33 | -0.21 | 0.12 | 0.055 | 0.42 | 1e-06 | -0.29 | 0.086667 | 0.055 | 0.086667 | 1e-06 | 0.22 | -0.05 | 0.27 | 0.055 | 0.1 | 1e-06 | 0.21 | 0.32 | 0.11 | 0.055 | 0.35 | 1e-06 | 0.46 | 0.083333 | 0.055 | 0.083333 | 1e-06 | 0.39 | 0.083333 | 0.055 | 0.083333 | 1e-06 | 0.48 | 0.26333 | 0.055 | 0.26333 | 1e-06 | -0.27 | 0.09 | 0.055 | 0.09 | 1e-06 | 0.48 | 0.26333 | 0.055 | 0.26333 | 1e-06 | -0.56 | 0.086667 | 0.055 | 0.086667 | 1e-06 | -0.5 | 0.093333 | 0.055 | 0.093333 | 1e-06 | 0 | -0.7 | 0.7 | 0.055 |  | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.055 |  | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.055
2 | -0.18 | -0.33 | 0.15 | 0.275 |  | 2 | -0.26 | -0.19 | 0.07 | 0.04 |  | 2 | -0.31 | -0.2 | 0.11 | 0.055 |  | 2 | -0.51 | 0.086667 | 0.055 |  | 2 | 0.27 | 0 | 0.086667 | 0.055 |  | 2 | 0.25 | 0.35 | 0.1 | 0.055 |  | 2 | 0.48 | 0.083333 | 0.055 |  | 2 | 0.4 | 0.083333 | 0.055 |  | 2 | 0.48 | 0.26333 | 0.055 |  | 2 | -0.27 | 0.09 | 0.055 |  | 2 | 0.48 | 0.26333 | 0.055 |  | 2 | -0.51 | 0.086667 | 0.055 |  | 2 | -0.58 | 0.093333 | 0.055 |  | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.055 |  | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.055 |  | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.055
8 | -0.11 | -0.24 | 0.13 | 0.19 | 0.51 | 8 | -0.16 | -0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 8 | -0.18 | -0.16 | 0.02 | 0.06 | 0.35 | 8 | -0.26 | 0.086667 | 0.06 | 0.086667 | 8 | 0.25 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.79 | 8 | 0.24 | 0.44 | 0.2 | 0.06 | 1.01 | 8 | 0.48 | 0.083333 | 0.06 | 0.083333 | 8 | 0.38 | 0.083333 | 0.06 | 0.083333 | 8 | 0.46 | 0.26333 | 0.06 | 0.26333 | 8 | -0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 8 | 0.46 | 0.26333 | 0.06 | 0.26333 | 8 | -0.26 | 0.086667 | 0.06 | 0.086667 | 8 | -0.3 | 0.093333 | 0.06 | 0.093333 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.06 |  | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |  | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.06
37 | 0.11 | 0.16 | 0.05 | 0.2 |  | 37 | 0.14 | 0.19 | 0.05 | 0.04 |  | 37 | -0.14 | -0.05 | 0.09 | 0.08 |  | 37 | 0.58 | 0.086667 | 0.08 |  | 37 | 0.22 | 0.59 | 0.37 | 0.08 |  | 37 | 0.23 | 0.72 | 0.49 | 0.08 |  | 37 | 0.47 | 0.083333 | 0.08 |  | 37 | 0.33 | 0.083333 | 0.08 |  | 37 | 0.39 | 0.26333 | 0.08 |  | 37 | 0.72 | 0.09 | 0.08 |  | 37 | 0.39 | 0.26333 | 0.08 |  | 37 | 0.49 | 0.086667 | 0.08 |  | 37 | 0.61 | 0.093333 | 0.08 |  | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.08 |  | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.08 |  | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.08
44 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 0.29 | 0.44834 | 44 | 0.18 | 0.26 | 0.08 | 0.065 | 0.47765 | 44 | -0.18 | -0.04 | 0.14 | 0.06 | 0.40395 | 44 | 0.7 | 0.086667 | 0.06 | 0.086667 | 44 | 0.21 | 0.66 | 0.45 | 0.06 | 0.25821 | 44 | 0.23 | 0.75 | 0.52 | 0.06 | 0.50133 | 44 | 0.48 | 0.083333 | 0.06 | 0.083333 | 44 | 0.33 | 0.083333 | 0.06 | 0.083333 | 44 | 0.37 | 0.26333 | 0.06 | 0.26333 | 44 | 0.82 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 44 | 0.37 | 0.26333 | 0.06 | 0.26333 | 44 | 0.57 | 0.086667 | 0.06 | 0.086667 | 44 | 0.73 | 0.093333 | 0.06 | 0.093333 | 44 | -1 | -0.7 | 0.2 | 0.06 |  | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.06 |  | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.06
50 | 0.18 | 0.32 | 0.14 | 0.355 |  | 50 | 0.2 | 0.31 | 0.11 | 0.07 |  | 50 | 0.2 | -0.05 | 0.25 | 0.09 |  | 50 | 0.79 | 0.086667 | 0.09 |  | 50 | 0.21 | 0.7 | 0.49 | 0.09 |  | 50 | 0.23 | 0.77 | 0.54 | 0.09 |  | 50 | 0.48 | 0.083333 | 0.09 |  | 50 | 0.34 | 0.083333 | 0.09 |  | 50 | 0.35 | 0.26333 | 0.09 |  | 50 | 0.87 | 0.09 | 0.09 |  | 50 | 0.35 | 0.26333 | 0.09 |  | 50 | 0.62 | 0.086667 | 0.09 |  | 50 | 0.81 | 0.093333 | 0.09 |  | 50 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.09 |  | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.09 |  | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.09
100 | 0.26 | 0.75 | 0.49 | 0.76 |  | 100 | 0.13 | 0.61 | 0.48 | 0.05 |  | 100 | -0.13 | -0.17 | 0.04 | 0.105 |  | 100 | 0.82 | 0.086667 | 0.105 |  | 100 | 0.28 | 0.72 | 0.44 | 0.105 |  | 100 | 0.33 | 0.61 | 0.28 | 0.105 |  | 100 | 0.58 | 0.083333 | 0.105 |  | 100 | 0.43 | 0.083333 | 0.105 |  | 100 | 0.19 | 0.26333 | 0.105 |  | 100 | 0.71 | 0.09 | 0.105 |  | 100 | 0.19 | 0.26333 | 0.105 |  | 100 | 0.31 | 0.086667 | 0.105 |  | 100 | 0.66 | 0.093333 | 0.105 |  | 100 | -1.7 | -0.7 | 0.9 | 0.105 |  | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.105 |  | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.105
150 | 0.28 | 0.71 | 0.43 | 0.735 |  | 150 | -0.02 | 0.57 | 0.59 | 0.035 |  | 150 | -0.68 | -0.26 | 0.42 | 0.11 |  | 150 | 0.09 | 0.086667 | 0.11 |  | 150 | 0.44 | 0.34 | 0.1 | 0.11 |  | 150 | 0.51 | 0.16 | 0.35 | 0.11 |  | 150 | 0.74 | 0.083333 | 0.11 |  | 150 | 0.62 | 0.083333 | 0.11 |  | 150 | -0.02 | 0.26333 | 0.11 |  | 150 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |  | 150 | -0.02 | 0.26333 | 0.11 |  | 150 | -0.57 | 0.086667 | 0.11 |  | 150 | -0.22 | 0.093333 | 0.11 |  | 150 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.11 |  | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.11 |  | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.11
200 | 0.45 | -0.06 | 0.51 | 0.1 |  | 200 | 0.21 | 0.11 | 0.1 | 0.18 |  | 200 | -0.38 | -0.03 | 0.35 | 0.095 |  | 200 | -0.86 | 0.086667 | 0.095 |  | 200 | 0.67 | -0.12 | 0.79 | 0.095 |  | 200 | 0.76 | -0.25 | 1.01 | 0.095 |  | 200 | 0.96 | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | 0.82 | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | -0.26 | 0.26333 | 0.095 |  | 200 | -0.06 | 0.09 | 0.095 |  | 200 | -0.26 | 0.26333 | 0.095 |  | 200 | -1.06 | 0.086667 | 0.095 |  | 200 | -0.93 | 0.093333 | 0.095 |  | 200 | 0 | -0.6 | 0.3 | 0.095 |  | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.095 |  | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.095
CH 9 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 9 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 9 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  |  | 161.4642 | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  | validasi | 161.4642 | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | validasi | 161.4642 | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | validasi | 161.4642 | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | validasi | 161.4642 | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | 161.4642 | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | 161.4642 | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | 161.4642 | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | 161.4642 | CH 9 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi |  | CH 9 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi |  | CH 9 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
|  |  | DRIFT |  | 150 |  |  |  | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 |  | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -20 | 1e-06 | -0.45 | 0.45 |  |  | -20 | -1.4 | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.2 |  | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | 0.19 |  | 0.09 | 1e-06 |  | -20 | 0.44 | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.36 | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.5 | 0.26333 | 1e-06 |  | -20 | -1.11 | 0.093333 | 1e-06 |  | -20 | 0.5 | 0.26333 | 1e-06 |  | -20 | -1.26 | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | -1.42 | 0.09 | 1e-06 |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 |  | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 |  | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 200 | -15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 200 | -15 | 1e-06 | -0.38 | 0.38 |  | 200 | -15 | -1.15 | 0.083333 | 0.04 | 200 | -15 | 0.24 |  | 0.086667 | 0.04 | 200 | -15 | 0.24 |  | 0.09 | 0.04 | 200 | -15 | 0.45 | 0.083333 | 0.04 | 200 | -15 | 0.38 | 0.083333 | 0.04 | 200 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.04 | 200 | -15 | -0.83 | 0.093333 | 0.04 | 200 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.04 | 200 | -15 | -1 | 0.083333 | 0.04 | 200 | -15 | -1.14 | 0.09 | 0.04 | 200 | -15 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | 0.04 |  | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.04 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.04
-10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -10 | 1e-06 | -0.32 | 0.32 |  |  | -10 | -0.9 | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | 0.27 |  | 0.086667 | 0.045 |  | -10 | 0.26 |  | 0.09 | 0.045 |  | -10 | 0.46 | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | 0.39 | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | 0.48 | 0.26333 | 0.045 |  | -10 | -0.6 | 0.093333 | 0.045 |  | -10 | 0.48 | 0.26333 | 0.045 |  | -10 | -0.78 | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | -0.89 | 0.09 | 0.045 |  | -10 | -1.4 | -0.7 | 0.5 | 0.045 |  | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.045 |  | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.045
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.21 | 0.21 |  | 0.28 | 1e-06 | -0.36 | 0.083333 | 0.055 | 0.083333 | 1e-06 | 0.22 |  | 0.086667 | 0.055 | 0.086667 | 1e-06 | 0.21 |  | 0.09 | 0.055 | 0.09 | 1e-06 | 0.46 | 0.083333 | 0.055 | 0.083333 | 1e-06 | 0.38 | 0.083333 | 0.055 | 0.083333 | 1e-06 | 0.47 | 0.26333 | 0.055 | 0.26333 | 1e-06 | -0.34 | 0.093333 | 0.055 | 0.093333 | 1e-06 | 0.47 | 0.26333 | 0.055 | 0.26333 | 1e-06 | -0.55 | 0.083333 | 0.055 | 0.083333 | 1e-06 | -0.54 | 0.09 | 0.055 | 0.09 | 1e-06 | 0 | -0.7 | 0.7 | 0.055 |  | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.055 |  | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.055
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 |  |  | 2 | -0.53 | 0.083333 | 0.055 |  | 2 | 0.26 |  | 0.086667 | 0.055 |  | 2 | 0.25 |  | 0.09 | 0.055 |  | 2 | 0.49 | 0.083333 | 0.055 |  | 2 | 0.4 | 0.083333 | 0.055 |  | 2 | 0.47 | 0.26333 | 0.055 |  | 2 | -0.36 | 0.093333 | 0.055 |  | 2 | 0.47 | 0.26333 | 0.055 |  | 2 | -0.53 | 0.083333 | 0.055 |  | 2 | -0.62 | 0.09 | 0.055 |  | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.055 |  | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.055 |  | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.055
8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 1e-06 | 8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 1e-06 | 8 | 1e-06 | -0.15 | 0.15 |  | 0.093333 | 8 | -0.28 | 0.083333 | 0.06 | 0.083333 | 8 | 0.25 |  | 0.086667 | 0.06 | 0.086667 | 8 | 0.25 |  | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 8 | 0.49 | 0.083333 | 0.06 | 0.083333 | 8 | 0.38 | 0.083333 | 0.06 | 0.083333 | 8 | 0.46 | 0.26333 | 0.06 | 0.26333 | 8 | -0.09 | 0.093333 | 0.06 | 0.093333 | 8 | 0.46 | 0.26333 | 0.06 | 0.26333 | 8 | -0.27 | 0.083333 | 0.06 | 0.083333 | 8 | -0.34 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.06 |  | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |  | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.06
37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 37 | 1e-06 | -0.04 | 0.040001 |  |  | 37 | 0.6 | 0.083333 | 0.08 |  | 37 | 0.24 |  | 0.086667 | 0.08 |  | 37 | 0.26 |  | 0.09 | 0.08 |  | 37 | 0.51 | 0.083333 | 0.08 |  | 37 | 0.34 | 0.083333 | 0.08 |  | 37 | 0.4 | 0.26333 | 0.08 |  | 37 | 0.79 | 0.093333 | 0.08 |  | 37 | 0.4 | 0.26333 | 0.08 |  | 37 | 0.52 | 0.083333 | 0.08 |  | 37 | 0.57 | 0.09 | 0.08 |  | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.08 |  | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.08 |  | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.08
44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 1e-06 | 44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 1e-06 | 44 | 1e-06 | -0.04 | 0.040001 |  | 0.2372 | 44 | 0.74 | 0.083333 | 0.06 | 0.083333 | 44 | 0.24 |  | 0.086667 | 0.06 | 0.086667 | 44 | 0.26 |  | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 44 | 0.51 | 0.083333 | 0.06 | 0.083333 | 44 | 0.34 | 0.083333 | 0.06 | 0.083333 | 44 | 0.38 | 0.26333 | 0.06 | 0.26333 | 44 | 0.91 | 0.093333 | 0.06 | 0.093333 | 44 | 0.38 | 0.26333 | 0.06 | 0.26333 | 44 | 0.6 | 0.083333 | 0.06 | 0.083333 | 44 | 0.7 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 44 | -1 | -0.7 | 0.2 | 0.06 |  | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.06 |  | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.06
50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 50 | 1e-06 | -0.04 | 0.040001 |  |  | 50 | 0.83 | 0.083333 | 0.09 |  | 50 | 0.24 |  | 0.086667 | 0.09 |  | 50 | 0.27 |  | 0.09 | 0.09 |  | 50 | 0.52 | 0.083333 | 0.09 |  | 50 | 0.34 | 0.083333 | 0.09 |  | 50 | 0.37 | 0.26333 | 0.09 |  | 50 | 0.99 | 0.093333 | 0.09 |  | 50 | 0.37 | 0.26333 | 0.09 |  | 50 | 0.65 | 0.083333 | 0.09 |  | 50 | 0.77 | 0.09 | 0.09 |  | 50 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.09 |  | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.09 |  | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.09
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 100 | 1e-06 | -0.17 | 0.17 |  |  | 100 | 0.95 | 0.083333 | 0.105 |  | 100 | 0.33 |  | 0.086667 | 0.105 |  | 100 | 0.36 |  | 0.09 | 0.105 |  | 100 | 0.61 | 0.083333 | 0.105 |  | 100 | 0.44 | 0.083333 | 0.105 |  | 100 | 0.2 | 0.26333 | 0.105 |  | 100 | 1.02 | 0.093333 | 0.105 |  | 100 | 0.2 | 0.26333 | 0.105 |  | 100 | 0.37 | 0.083333 | 0.105 |  | 100 | 0.67 | 0.09 | 0.105 |  | 100 | -1.7 | -0.7 | 0.9 | 0.105 |  | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.105 |  | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.105
150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 150 | 1e-06 | -0.28 | 0.28 |  |  | 150 | 0.34 | 0.083333 | 0.11 |  | 150 | 0.51 |  | 0.086667 | 0.11 |  | 150 | 0.54 |  | 0.09 | 0.11 |  | 150 | 0.77 | 0.083333 | 0.11 |  | 150 | 0.62 | 0.083333 | 0.11 |  | 150 | -0.01 | 0.26333 | 0.11 |  | 150 | 0.63 | 0.093333 | 0.11 |  | 150 | -0.01 | 0.26333 | 0.11 |  | 150 | -0.35 | 0.083333 | 0.11 |  | 150 | -0.12 | 0.09 | 0.11 |  | 150 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.11 |  | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.11 |  | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.11
200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 200 | 1e-06 | 0 | 0.093333 |  |  | 200 | -0.41 | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | 0.74 |  | 0.086667 | 0.095 |  | 200 | 0.81 |  | 0.09 | 0.095 |  | 200 | 1.02 | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | 0.83 | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | -0.29 | 0.26333 | 0.095 |  | 200 | 0.8 | 0.093333 | 0.095 |  | 200 | -0.29 | 0.26333 | 0.095 |  | 200 | -0.36 | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | -0.65 | 0.09 | 0.095 |  | 200 | 0 | -0.6 | 0.3 | 0.095 |  | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.095 |  | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.095
CH 10 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 10 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 10 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  | validasi | 161.4642 | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | 161.4642 | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | validasi | 161.4642 | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | validasi | 161.4642 | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | validasi | 161.4642 | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | 161.4642 | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | 161.4642 | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | 161.4642 | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | 161.4642 | CH 10 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi |  | CH 10 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi |  | CH 10 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
|  |  | DRIFT |  | 150 |  |  |  | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 |  | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2023 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2021 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | DRIFT |  | 150 |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -20 | 1e-06 | -0.46 | 0.46 | 1e-06 |  | -20 | -1.35 | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | 0.21 |  | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | 0.22 |  | 0.093333 | 1e-06 |  | -20 | 0.44 | 0.08 | 1e-06 |  | -20 | 0.34 | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.47 | 0.26333 | 1e-06 |  | -20 | -1.09 | 0.09 | 1e-06 |  | -20 | 0.47 | 0.26333 | 1e-06 |  | -20 | -1.22 | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | -1.34 | 0.09 | 1e-06 |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 |  | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 |  | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 200 | -15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 200 | -15 | 1e-06 | -0.39 | 0.39 | 0.04 | 200 | -15 | -1.11 | 0.086667 | 0.04 | 200 | -15 | 0.25 |  | 0.086667 | 0.04 | 200 | -15 | 0.26 |  | 0.093333 | 0.04 | 200 | -15 | 0.45 | 0.08 | 0.04 | 200 | -15 | 0.35 | 0.083333 | 0.04 | 200 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.04 | 200 | -15 | -0.81 | 0.09 | 0.04 | 200 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.04 | 200 | -15 | -0.96 | 0.083333 | 0.04 | 200 | -15 | -1.06 | 0.09 | 0.04 | 200 | -15 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | 0.04 |  | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.04 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.04
-10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -10 | 1e-06 | -0.32 | 0.32 | 0.045 |  | -10 | -0.87 | 0.086667 | 0.045 |  | -10 | 0.28 |  | 0.086667 | 0.045 |  | -10 | 0.28 |  | 0.093333 | 0.045 |  | -10 | 0.46 | 0.08 | 0.045 |  | -10 | 0.36 | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | 0.46 | 0.26333 | 0.045 |  | -10 | -0.59 | 0.09 | 0.045 |  | -10 | 0.46 | 0.26333 | 0.045 |  | -10 | -0.75 | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | -0.81 | 0.09 | 0.045 |  | -10 | -1.4 | -0.7 | 0.5 | 0.045 |  | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.045 |  | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.045
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.22 | 0.22 | 0.055 | 0.28 | 1e-06 | -0.36 | 0.086667 | 0.055 | 0.086667 | 1e-06 | 0.26 |  | 0.086667 | 0.055 | 0.086667 | 1e-06 | 0.24 |  | 0.093333 | 0.055 | 0.093333 | 1e-06 | 0.46 | 0.08 | 0.055 | 0.08 | 1e-06 | 0.36 | 0.083333 | 0.055 | 0.083333 | 1e-06 | 0.45 | 0.26333 | 0.055 | 0.26333 | 1e-06 | -0.34 | 0.09 | 0.055 | 0.09 | 1e-06 | 0.45 | 0.26333 | 0.055 | 0.26333 | 1e-06 | -0.53 | 0.083333 | 0.055 | 0.083333 | 1e-06 | -0.52 | 0.09 | 0.055 | 0.09 | 1e-06 | 0 | -0.7 | 0.7 | 0.055 |  | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.055 |  | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.055
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 | 0.055 |  | 2 | -0.51 | 0.086667 | 0.055 |  | 2 | 0.31 |  | 0.086667 | 0.055 |  | 2 | 0.28 |  | 0.093333 | 0.055 |  | 2 | 0.48 | 0.08 | 0.055 |  | 2 | 0.38 | 0.083333 | 0.055 |  | 2 | 0.44 | 0.26333 | 0.055 |  | 2 | -0.37 | 0.09 | 0.055 |  | 2 | 0.44 | 0.26333 | 0.055 |  | 2 | -0.47 | 0.083333 | 0.055 |  | 2 | -0.58 | 0.09 | 0.055 |  | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.055 |  | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.055 |  | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.055
8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 1e-06 | 8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 1e-06 | 8 | 1e-06 | -0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.093333 | 8 | -0.26 | 0.086667 | 0.06 | 0.086667 | 8 | 0.29 |  | 0.086667 | 0.06 | 0.086667 | 8 | 0.28 |  | 0.093333 | 0.06 | 0.093333 | 8 | 0.49 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 8 | 0.37 | 0.083333 | 0.06 | 0.083333 | 8 | 0.43 | 0.26333 | 0.06 | 0.26333 | 8 | -0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 8 | 0.43 | 0.26333 | 0.06 | 0.26333 | 8 | -0.24 | 0.083333 | 0.06 | 0.083333 | 8 | -0.31 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.06 |  | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |  | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.06
37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 37 | 1e-06 | -0.03 | 0.030001 | 0.08 |  | 37 | 0.63 | 0.086667 | 0.08 |  | 37 | 0.27 |  | 0.086667 | 0.08 |  | 37 | 0.29 |  | 0.093333 | 0.08 |  | 37 | 0.52 | 0.08 | 0.08 |  | 37 | 0.35 | 0.083333 | 0.08 |  | 37 | 0.37 | 0.26333 | 0.08 |  | 37 | 0.81 | 0.09 | 0.08 |  | 37 | 0.37 | 0.26333 | 0.08 |  | 37 | 0.5 | 0.083333 | 0.08 |  | 37 | 0.57 | 0.09 | 0.08 |  | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.08 |  | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.08 |  | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.08
44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 1e-06 | 44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 1e-06 | 44 | 1e-06 | -0.03 | 0.030001 | 0.06 | 0.2372 | 44 | 0.77 | 0.086667 | 0.06 | 0.086667 | 44 | 0.27 |  | 0.086667 | 0.06 | 0.086667 | 44 | 0.29 |  | 0.093333 | 0.06 | 0.093333 | 44 | 0.53 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 44 | 0.35 | 0.083333 | 0.06 | 0.083333 | 44 | 0.36 | 0.26333 | 0.06 | 0.26333 | 44 | 0.93 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 44 | 0.36 | 0.26333 | 0.06 | 0.26333 | 44 | 0.6 | 0.083333 | 0.06 | 0.083333 | 44 | 0.68 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 44 | -1 | -0.7 | 0.2 | 0.06 |  | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.06 |  | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.06
50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 50 | 1e-06 | -0.03 | 0.030001 | 0.09 |  | 50 | 0.86 | 0.086667 | 0.09 |  | 50 | 0.27 |  | 0.086667 | 0.09 |  | 50 | 0.3 |  | 0.093333 | 0.09 |  | 50 | 0.53 | 0.08 | 0.09 |  | 50 | 0.35 | 0.083333 | 0.09 |  | 50 | 0.34 | 0.26333 | 0.09 |  | 50 | 1.01 | 0.09 | 0.09 |  | 50 | 0.34 | 0.26333 | 0.09 |  | 50 | 0.66 | 0.083333 | 0.09 |  | 50 | 0.75 | 0.09 | 0.09 |  | 50 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.09 |  | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.09 |  | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.09
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 100 | 1e-06 | -0.16 | 0.16 | 0.105 |  | 100 | 0.99 | 0.086667 | 0.105 |  | 100 | 0.34 |  | 0.086667 | 0.105 |  | 100 | 0.38 |  | 0.093333 | 0.105 |  | 100 | 0.6 | 0.08 | 0.105 |  | 100 | 0.44 | 0.083333 | 0.105 |  | 100 | 0.18 | 0.26333 | 0.105 |  | 100 | 1.06 | 0.09 | 0.105 |  | 100 | 0.18 | 0.26333 | 0.105 |  | 100 | 0.54 | 0.083333 | 0.105 |  | 100 | 0.56 | 0.09 | 0.105 |  | 100 | -1.7 | -0.7 | 0.9 | 0.105 |  | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.105 |  | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.105
150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 150 | 1e-06 | -0.28 | 0.28 | 0.11 |  | 150 | 0.28 | 0.086667 | 0.11 |  | 150 | 0.51 |  | 0.086667 | 0.11 |  | 150 | 0.54 |  | 0.093333 | 0.11 |  | 150 | 0.72 | 0.08 | 0.11 |  | 150 | 0.61 | 0.083333 | 0.11 |  | 150 | -0.02 | 0.26333 | 0.11 |  | 150 | 0.62 | 0.09 | 0.11 |  | 150 | -0.02 | 0.26333 | 0.11 |  | 150 | -0.15 | 0.083333 | 0.11 |  | 150 | -0.39 | 0.09 | 0.11 |  | 150 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.11 |  | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.11 |  | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.11
200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 200 | 1e-06 | 0 | 0.093333 | 0.095 |  | 200 | -0.8 | 0.086667 | 0.095 |  | 200 | 0.73 |  | 0.086667 | 0.095 |  | 200 | 0.81 |  | 0.093333 | 0.095 |  | 200 | 0.95 | 0.08 | 0.095 |  | 200 | 0.84 | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | -0.28 | 0.26333 | 0.095 |  | 200 | 0.66 | 0.09 | 0.095 |  | 200 | -0.28 | 0.26333 | 0.095 |  | 200 | -0.66 | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | -1.22 | 0.09 | 0.095 |  | 200 | 0 | -0.6 | 0.3 | 0.095 |  | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.095 |  | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.095
D R I F T
Kumpulan DRIFT | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
CH 1 | 0.50555 | 0.55014 | 0.14981 | 0.083333 | 0.23821 | 0.47738 | 0.083333 | 0.08 | 0.26333 | 0.10271 | 0.10271 | 0.086667 | 0.09 | 0.8395 | 0.091464 | 0.57948
CH 2 | 0.43 | 0.51682 | 0.16541 | 0.09 | 0.37362 | 0.58279 | 0.083333 | 0.08 | 0.26333 | 0.093333 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0.8395 | 0.091464 | 0.57948
CH 3 | 0.44312 | 0.48243 | 0.024586 | 0.083333 | 0.28674 | 0.5705 | 0.08 | 0.08 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0.8395 | 0.091464 | 0.57948
CH 4 | 0.56434 | 0.46307 | 0.24376 | 0.086667 | 0.28757 | 0.40069 | 0.083333 | 0.08 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.083333 | 0.086667 | 0.8395 | 0.091464 | 0.57948
CH 5 | 0.48624 | 0.47121 | 0.16083 | 0.086667 | 0.57586 | 0.52591 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26333 | 0.086667 | 0.26333 | 0.086667 | 0.083333 | 0.8395 | 0.091464 | 0.57948
CH 6 | 0.5179 | 0.44077 | 0.095221 | 0.086667 | 0.31216 | 0.46591 | 0.08 | 0.083333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.083333 | 0.8395 | 0.091464 | 0.57948
CH 7 | 0.47395 | 0.44058 | 0.35439 | 0.083333 | 0.23903 | 0.46528 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.09 | 0.8395 | 0.091464 | 0.57948
CH 8 | 0.44834 | 0.47765 | 0.40395 | 0.086667 | 0.25821 | 0.50133 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.093333 | 0.8395 | 0.091464 | 0.57948
CH 9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2372 | 0.083333 | 0.086667 | 0.09 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26333 | 0.093333 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0.8395 | 0.091464 | 0.57948
CH 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2372 | 0.086667 | 0.086667 | 0.093333 | 0.08 | 0.083333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0.8395 | 0.091464 | 0.57948
161.4642
Drift Max | 0.083333
U95 max | 0.25

## DB Thermo (hidden)
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.4 |  | 1 | 30 |  | -14.4 | -6 | 4.2 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.15 |  | 2 | 40 | -5.9 | -11.5 | -5.8 | 2.85 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.6 | -9.1 | -5.3 | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.1 | 0 | 1e-06 | 0.050001 |  | 4 | 60 | -6 | -6.9 | -4.4 | 1.25 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 |  | 5 | 70 | -4 | -5.1 | -3.2 | 0.95 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.7 | -3.7 | -1.6 | 1.5 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  | 7 | 90 | 4 | -2.7 | 0.3 | 3.35 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 3.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 3 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  | 4 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  | 5 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  | 6 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  | 7 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  | 2 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  | 6 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  | 7 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 |  | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 |  | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 |  | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 |  | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 |  | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 |  | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 |  | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 |  | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 |  | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.3 |  | 1 | 35 | -10.5 | -9.7 | -7.7 | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |  | 2 | 40 | -9.6 | -9.7 | -7.2 | 1.25 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 3 | 50 | -8.8 | -9.1 | -6.2 | 1.45 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.25 |  | 4 | 60 | -8 | -7.9 | -5.2 | 1.4 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | 5 | 70 | -7.1 | -6.1 | -4.1 | 1.5 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | 6 | 80 | -6.3 | -3.8 | -3 | 1.65 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.25 |  | 7 | 90 | -5.4 | -0.8 | -1.8 | 2.3 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 |  | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | 1e-06 | 1.05 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 |  | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | 1e-06 | 0.8
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 |  | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | 1e-06 | 0.55
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 |  | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | 1e-06 | 0.45
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 |  | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 |  | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 |  | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 |  | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 |  | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 |  | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 |  | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1e-06 | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1e-06 | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 |  | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 1e-06 | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 |  | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | 1e-06 | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 |  | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 |  | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1e-06 | 1.95
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 |  | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 |  | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1e-06 | 1.9
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 |  | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 |  | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2023 | 2021 | 2019 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2019 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2019 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.4 | 0.1 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 30 |  | -4 | -1.4 | 1.3 |  | 1 | 960 | -1.5 | -4 | 1e-06 | 2 |  | hPa | 2.5
| 2 | 20 | 0.2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 |  | 2 | 40 | -4.6 | -3.8 | -1.2 | 1.7 |  | 2 | 970 | -1 | -3.9 | 1e-06 | 1.95
| 3 | 25 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.2 |  | 3 | 50 | -5 | -3.8 | -1.2 | 1.9 |  | 3 | 980 | -0.6 | -3.8 | 1e-06 | 1.9
| 4 | 30 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.15 |  | 4 | 60 | -5.6 | -3.9 | -1.1 | 2.25 |  | 4 | 990 | -0.2 | -3.6 | 1e-06 | 1.8
| 5 | 35 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -6.5 | -4.1 | -1.2 | 2.65 |  | 5 | 1000 | 0.2 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 6 | 80 | -7.6 | -4.5 | -1.2 | 3.2 |  | 6 | 1010 | 0.6 | -3.4 | 0.2 | 2
| 7 | 40 | -0.1 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  | 7 | 90 | -9.1 | -4.9 | -1.3 | 3.9 |  | 7 | 1020 |  | 0 | 1e-06 | 5e-07
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 6 | 37 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 |  | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 |  | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 |  | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 |  | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 |  | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 |  | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 |  | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 |  | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 |  | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 |  | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 |  | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 |  | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 |  | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 |  | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 |  | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 |  | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 1 | 35 | -3.1 | -0.4 |  | 1.35 |  | 1 | 960 | 4.1 | -0.4 |  | 2.25 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -3.1 | -0.1 |  | 1.5 |  | 2 | 970 | 4.1 | -0.5 |  | 2.3
| 3 | 25 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -3.2 | 1e-06 |  | 1.6 |  | 3 | 980 | 4.1 | -0.6 |  | 2.35
| 4 | 30 | 0.5 | -0.1 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -3 | 1e-06 |  | 1.5 |  | 4 | 990 | 4.1 | -0.7 |  | 2.4
| 5 | 35 | 0.7 | -0.2 |  | 0.45 |  | 5 | 70 | -2.8 | -0.1 |  | 1.35 |  | 5 | 1000 | 4.1 | -0.8 |  | 2.45
| 6 | 37 | 0.7 | -0.3 |  | 0.5 |  | 6 | 80 | -2.4 | -0.5 |  | 0.95 |  | 6 | 1010 | 4.1 | -0.8 |  | 2.45
| 7 | 40 | 0.8 | -0.4 |  | 0.6 |  | 7 | 90 | -1.8 | -0.9 |  | 0.45 |  | 7 | 1020 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 0.6 |  | 1 | 30 |  | -2.2 | -1.4 | 0.4 |  | 1 | 985 |  | 3.8 | 0.9 | 1.45 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  | 2 | 40 | -4 | -2 | -1.3 | 1.35 |  | 2 | 990 | 3.9 | 3.8 | 1 | 1.45
| 3 | 25 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.25 |  | 3 | 50 | -3.6 | -1.8 | -1.3 | 1.15 |  | 3 | 995 |  | 3.7 | 1 | 1.35
| 4 | 30 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.25 |  | 4 | 60 | -3.1 | -1.6 | -1.5 | 0.8 |  | 4 | 1000 | 4.1 | 3.7 | 1.1 | 1.5
| 5 | 35 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.35 |  | 5 | 70 | -2.3 | -1.4 | -1.9 | 0.45 |  | 5 | 1005 |  | 3.6 | 1.1 | 1.25
| 6 | 37 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  | 6 | 80 | -1.5 | -1.2 | -2.5 | 0.65 |  | 6 | 1010 | 4.3 | 3.5 | 1.1 | 1.6
| 7 | 40 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.45 |  | 7 | 90 | -0.4 | -1 | -3.2 | 1.4 |  | 7 | 1020 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 1 | 30 |  | -0.8 | 0.6 | 0.7 |  | 1 | 985 |  | 3.9 | 0.9 | 1.5 |  | hPa | 2.5
| 2 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  | 2 | 40 | -3.8 | -0.4 | 0.3 | 2.05 |  | 2 | 990 | 4 | 3.9 | 1 | 1.5
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.15 |  | 3 | 50 | -2.8 | 1e-06 | -0.2 | 1.4 |  | 3 | 995 |  | 3.8 | 1 | 1.4
| 4 | 30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  | 4 | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  | 4 | 1000 | 4.2 | 3.8 | 1.1 | 1.55
| 5 | 35 | 0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.45 |  | 5 | 70 | -0.6 | 0.7 | -0.8 | 0.75 |  | 5 | 1005 |  | 3.8 | 1.1 | 1.35
| 6 | 37 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | 0.6 |  | 6 | 80 | 0.6 | 1.1 | -0.9 | 1 |  | 6 | 1010 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 1.65
| 7 | 40 | 0.4 | -0.8 | -1.1 | 0.75 |  | 7 | 90 | 1.9 | 1.5 | -0.8 | 1.35 |  | 7 | 1020 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  | 1 | 30 | -4.1 | -2 | -0.4 | 1.85 |  | 1 | 980 | 4.1 | 4.3 | 0.9 | 1.7 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.4 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.7 | -0.3 | 1.75 |  | 2 | 990 | 4.3 | 4.2 | 1 | 1.65
| 3 | 25 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.35 |  | 3 | 50 | -3.1 | -1.4 | -0.3 | 1.4 |  | 3 | 995 |  | 4.1 | 1 | 1.55
| 4 | 30 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.3 | -1.1 | -0.5 | 0.9 |  | 4 | 1000 | 4.4 | 4.1 | 1.1 | 1.65
| 5 | 35 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.45 |  | 5 | 70 | -1.6 | -0.7 | -0.8 | 0.45 |  | 5 | 1005 |  | 4 | 1.1 | 1.45
| 6 | 37 | 0.5 | 1 | -0.1 | 0.55 |  | 6 | 80 | -0.7 | -0.4 | -1.3 | 0.45 |  | 6 | 1010 | 4.6 | 3.9 | 1.1 | 1.75
| 7 | 40 | 0.6 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 |  | 7 | 90 | 0.1 | -0.1 | -2 | 1.05 |  | 7 | 1020 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.1 |  | 0 |  | 1 | 35 | -2.5 | -1.6 |  | 0.45 |  | 1 | 960 | 4.6 | -2.9 |  | 3.75 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -2.3 | -1.4 |  | 0.45 |  | 2 | 970 | 4.5 | -2.3 |  | 3.4
| 3 | 25 | 0.5 | 0.2 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -2 | -1.4 |  | 0.3 |  | 3 | 980 | 4.5 | -1.7 |  | 3.1
| 4 | 30 | 0.6 | 0.2 |  | 0.2 |  | 4 | 60 | -1.9 | -1.5 |  | 0.2 |  | 4 | 990 | 4.4 | -1.1 |  | 2.75
| 5 | 35 | 0.6 | 0.1 |  | 0.25 |  | 5 | 70 | -2.1 | -1.8 |  | 0.15 |  | 5 | 1000 | 4.3 | -0.4 |  | 2.35
| 6 | 37 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 6 | 80 | -2.5 | -2.3 |  | 0.1 |  | 6 | 1010 | 4.3 | -0.4 |  | 2.35
| 7 | 40 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 7 | 90 | -3.1 | -3 |  | 0.05 |  | 7 | 1020 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -2.7 | 0.1 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.4 | 0.2 |  | 1.3 |  | 2 | 970 | 4.5 | -0.6 |  | 2.55
| 3 | 25 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.2 |  | 1.05 |  | 3 | 980 | 4.5 | -0.6 |  | 2.55
| 4 | 30 | 0.6 | -0.2 |  | 0.4 |  | 4 | 60 | -1.7 | 1e-06 |  | 0.85 |  | 4 | 990 | 4.4 | -0.6 |  | 2.5
| 5 | 35 | 0.7 | -0.5 |  | 0.6 |  | 5 | 70 | -1.8 | -0.3 |  | 0.75 |  | 5 | 1000 | 4.4 | -0.6 |  | 2.5
| 6 | 37 | 0.7 | -0.6 |  | 0.65 |  | 6 | 80 | -2.2 | -0.8 |  | 0.7 |  | 6 | 1010 | 4.4 | -0.6 |  | 2.5
| 7 | 40 | 0.7 | -0.8 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -2.9 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 1020 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 |  | 1 | 35 | -3.2 | -0.4 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.4 | -1.5 |  | 2.95 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.9 | -0.2 |  | 1.35 |  | 2 | 970 | 4.4 | -1.3 |  | 2.85
| 3 | 25 | 0.2 | -0.2 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -2.4 | -0.2 |  | 1.1 |  | 3 | 980 | 4.3 | -1.1 |  | 2.7
| 4 | 30 | 0.3 | -0.2 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -2.1 | -0.2 |  | 0.95 |  | 4 | 990 | 4.3 | -0.9 |  | 2.6
| 5 | 35 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 5 | 70 | -2.2 | -0.3 |  | 0.95 |  | 5 | 1000 | 4.3 | -0.8 |  | 2.55
| 6 | 37 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 6 | 80 | -2.4 | -0.5 |  | 0.95 |  | 6 | 1010 | 4.2 | -0.7 |  | 2.45
| 7 | 40 | 0.5 | -0.4 |  | 0.45 |  | 7 | 90 | -3 | -0.8 |  | 1.1 |  | 7 | 1020 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 1 | 35 | -2.2 | -1.5 |  | 0.35 |  | 1 | 750 | 4.5 | 2.5 |  | 1 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.3 | 0.1 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -2.4 | -0.8 |  | 0.8 |  | 2 | 800 | 4.5 | 2.5 |  | 1
| 3 | 25 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -2.7 | -0.2 |  | 1.25 |  | 3 | 850 | 4.4 | 2.4 |  | 1
| 4 | 30 | 0.5 | -0.1 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.7 | 0.4 |  | 1.55 |  | 4 | 900 | 4.4 | 2.3 |  | 1.05
| 5 | 35 | 0.5 | -0.1 |  | 0.3 |  | 5 | 70 | -2.6 | -0.7 |  | 0.95 |  | 5 | 950 | 4.4 | 2.4 |  | 1
| 6 | 37 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 6 | 80 | -2.2 | -0.9 |  | 0.65 |  | 6 | 1000 | 4.3 | 2.2 |  | 1.05
| 7 | 40 | 0.6 | 0.2 |  | 0.2 |  | 7 | 90 | -1.7 | -0.6 |  | 0.55 |  | 7 | 1050 | 0 | 2.3 |  | 1.15
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2017 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.5
1 | 1 | 15 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.4 |  | 1 | 1 | 30 | 0 | -14.4 | -6 | 4.2 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 0.5
| 2 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  |  | 2 | 750 | - | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 3 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  |  | 3 | 750 | - | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 0 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 0.3
| 5 | 15 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -10.5 | -9.7 | -7.7 | 1.4 |  |  | 5 | 750 | - | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 1e-06 | 1.05 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | 0 | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1e-06 | 1.6 |  | 8 | 0.8
| 8 | 15 | 0.4 | 0.1 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 8 | 30 | 0 | -4 | -1.4 | 1.3 |  |  | 8 | 960 | -1.5 | -4 | 1e-06 | 2 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 0 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 12 | 0.5
| 12 | 15 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 12 | 35 | -3.1 | -0.4 | 0 | 1.35 |  |  | 12 | 960 | 4.1 | -0.4 | 0 | 2.25 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 0.6 |  |  | 13 | 30 | 0 | -2.2 | -1.4 | 0.4 |  |  | 13 | 985 | 0 | 3.8 | 0.9 | 1.45 |  | 14 | 0.6
| 14 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 14 | 30 | 0 | -0.8 | 0.6 | 0.7 |  |  | 14 | 985 | 0 | 3.9 | 0.9 | 1.5 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.1 | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  |  | 15 | 30 | -4.1 | -2 | -0.4 | 1.85 |  |  | 15 | 980 | 4.1 | 4.3 | 0.9 | 1.7 |  | 16 | 0.5
| 16 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 16 | 35 | -2.5 | -1.6 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 960 | 4.6 | -2.9 | 0 | 3.75 |  | 17 | 0.8
| 17 | 15 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 17 | 35 | -2.7 | 0.1 | 0 | 1.4 |  |  | 17 | 960 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6 |  | 18 | 0.6
| 18 | 15 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 35 | -3.2 | -0.4 | 0 | 1.4 |  |  | 18 | 960 | 4.4 | -1.5 | 0 | 2.95 |  | 19 | 0.5
| 19 | 15 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 19 | 35 | -2.2 | -1.5 | 0 | 0.35 |  |  | 19 | 750 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
2 | 1 | 20 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.15 |  | 2 | 1 | 40 | -5.9 | -11.5 | -5.8 | 2.85 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  |  | 2 | 800 | - | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  |  | 3 | 800 | - | - | - | 0 |  | 1 | 2.6
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 0 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |  |  | 5 | 40 | -9.6 | -9.7 | -7.2 | 1.25 |  |  | 5 | 800 | - | - | - | 0 |  | 3 | 2.4
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 0 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 1e-06 | 0.8 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | 0 | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1e-06 | 1.25 |  | 5 | 2.3
| 8 | 20 | 0.2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 |  |  | 8 | 40 | -4.6 | -3.8 | -1.2 | 1.7 |  |  | 8 | 970 | -1 | -3.9 | 1e-06 | 1.95 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 0 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 8 | 2.3
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 |  |  | 12 | 40 | -3.1 | -0.1 | 0 | 1.5 |  |  | 12 | 970 | 4.1 | -0.5 | 0 | 2.3 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  |  | 13 | 40 | -4 | -2 | -1.3 | 1.35 |  |  | 13 | 990 | 3.9 | 3.8 | 1 | 1.45 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 14 | 40 | -3.8 | -0.4 | 0.3 | 2.05 |  |  | 14 | 990 | 4 | 3.9 | 1 | 1.5 |  | 12 | 2.3
| 15 | 20 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 15 | 40 | -3.8 | -1.7 | -0.3 | 1.75 |  |  | 15 | 990 | 4.3 | 4.2 | 1 | 1.65 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 40 | -2.3 | -1.4 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 970 | 4.5 | -2.3 | 0 | 3.4 |  | 14 | 2.3
| 17 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 17 | 40 | -2.4 | 0.2 | 0 | 1.3 |  |  | 17 | 970 | 4.5 | -0.6 | 0 | 2.55 |  | 15 | 2.3
| 18 | 20 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 40 | -2.9 | -0.2 | 0 | 1.35 |  |  | 18 | 970 | 4.4 | -1.3 | 0 | 2.85 |  | 16 | 2.3
| 19 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 |  |  | 19 | 40 | -2.4 | -0.8 | 0 | 0.8 |  |  | 19 | 800 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 |  | 17 | 2.3
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 18 | 2.3
[24 empty] | 19 | 2.3
3 | 1 | 25 | -0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 |  | 3 | 1 | 50 | -6.6 | -9.1 | -5.3 | 1.9 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  |  | 2 | 850 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 0 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -8.8 | -9.1 | -6.2 | 1.45 |  |  | 5 | 850 | - | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 0 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 1e-06 | 0.55 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | 0 | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 1e-06 | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 50 | -5 | -3.8 | -1.2 | 1.9 |  |  | 8 | 980 | -0.6 | -3.8 | 1e-06 | 1.9 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 0 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 |  |  | 12 | 50 | -3.2 | 1e-06 | 0 | 1.6 |  |  | 12 | 980 | 4.1 | -0.6 | 0 | 2.35 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.25 |  |  | 13 | 50 | -3.6 | -1.8 | -1.3 | 1.15 |  |  | 13 | 995 | 0 | 3.7 | 1 | 1.35 |  | 8 | 2.5
| 14 | 25 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.15 |  |  | 14 | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  |  | 14 | 995 | 0 | 3.8 | 1 | 1.4 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.35 |  |  | 15 | 50 | -3.1 | -1.4 | -0.3 | 1.4 |  |  | 15 | 995 | 0 | 4.1 | 1 | 1.55 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 50 | -2 | -1.4 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 980 | 4.5 | -1.7 | 0 | 3.1 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 17 | 50 | -1.9 | 0.2 | 0 | 1.05 |  |  | 17 | 980 | 4.5 | -0.6 | 0 | 2.55 |  | 12 | 2.1
| 18 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 18 | 50 | -2.4 | -0.2 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 980 | 4.3 | -1.1 | 0 | 2.7 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 19 | 50 | -2.7 | -0.2 | 0 | 1.25 |  |  | 19 | 850 | 4.4 | 2.4 | 0 | 1 |  | 14 | 2.5
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 15 | 2.3
[24 empty] | 16 | 2.2
4 | 1 | 30 | -0.1 | 0 | 1e-06 | 0.050001 |  | 4 | 1 | 60 | -6 | -6.9 | -4.4 | 1.25 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  |  | 2 | 900 | - | - | - | 0 |  | 18 | 2.1
| 3 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  |  | 3 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  |  | 3 | 900 | - | - | - | 0 |  | 19 | 2.1
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 0 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -8 | -7.9 | -5.2 | 1.4 |  |  | 5 | 900 | - | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 0 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | 0 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | 0 | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | 1e-06 | 0.5
| 8 | 30 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.15 |  |  | 8 | 60 | -5.6 | -3.9 | -1.1 | 2.25 |  |  | 8 | 990 | -0.2 | -3.6 | 1e-06 | 1.8
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 0 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 30 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.3 |  |  | 12 | 60 | -3 | 1e-06 | 0 | 1.5 |  |  | 12 | 990 | 4.1 | -0.7 | 0 | 2.4
| 13 | 30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  |  | 13 | 60 | -3.1 | -1.6 | -1.5 | 0.8 |  |  | 13 | 1000 | 4.1 | 3.7 | 1.1 | 1.5
| 14 | 30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  |  | 14 | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  |  | 14 | 1000 | 4.2 | 3.8 | 1.1 | 1.55
| 15 | 30 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 15 | 60 | -2.3 | -1.1 | -0.5 | 0.9 |  |  | 15 | 1000 | 4.4 | 4.1 | 1.1 | 1.65
| 16 | 30 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 60 | -1.9 | -1.5 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 990 | 4.4 | -1.1 | 0 | 2.75
| 17 | 30 | 0.6 | -0.2 | 0 | 0.4 |  |  | 17 | 60 | -1.7 | 1e-06 | 0 | 0.85 |  |  | 17 | 990 | 4.4 | -0.6 | 0 | 2.5
| 18 | 30 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.25 |  |  | 18 | 60 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 990 | 4.3 | -0.9 | 0 | 2.6
| 19 | 30 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.3 |  |  | 19 | 60 | -2.7 | 0.4 | 0 | 1.55 |  |  | 19 | 900 | 4.4 | 2.3 | 0 | 1.05
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
5 | 1 | 35 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 |  | 5 | 1 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  |  | 2 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  |  | 2 | 1000 | - | - | - | 0
| 3 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 3 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  |  | 3 | 1000 | - | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 0 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | 5 | 70 | -7.1 | -6.1 | -4.1 | 1.5 |  |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 0 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | 0 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | 0 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1e-06 | 1.95
| 8 | 35 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -6.5 | -4.1 | -1.2 | 2.65 |  |  | 8 | 1000 | 0.2 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 0 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 35 | 0.7 | -0.2 | 0 | 0.45 |  |  | 12 | 70 | -2.8 | -0.1 | 0 | 1.35 |  |  | 12 | 1000 | 4.1 | -0.8 | 0 | 2.45
| 13 | 35 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.35 |  |  | 13 | 70 | -2.3 | -1.4 | -1.9 | 0.45 |  |  | 13 | 1005 | 0 | 3.6 | 1.1 | 1.25
| 14 | 35 | 0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.45 |  |  | 14 | 70 | -0.6 | 0.7 | -0.8 | 0.75 |  |  | 14 | 1005 | 0 | 3.8 | 1.1 | 1.35
| 15 | 35 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.45 |  |  | 15 | 70 | -1.6 | -0.7 | -0.8 | 0.45 |  |  | 15 | 1005 | 0 | 4 | 1.1 | 1.45
| 16 | 35 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.25 |  |  | 16 | 70 | -2.1 | -1.8 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 1000 | 4.3 | -0.4 | 0 | 2.35
| 17 | 35 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0.6 |  |  | 17 | 70 | -1.8 | -0.3 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1000 | 4.4 | -0.6 | 0 | 2.5
| 18 | 35 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 70 | -2.2 | -0.3 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1000 | 4.3 | -0.8 | 0 | 2.55
| 19 | 35 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.3 |  |  | 19 | 70 | -2.6 | -0.7 | 0 | 0.95 |  |  | 19 | 950 | 4.4 | 2.4 | 0 | 1
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1000 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
6 | 1 | 37 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.2 |  | 6 | 1 | 80 | -0.7 | -3.7 | -1.6 | 1.5 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  |  | 2 | 1005 | - | - | - | 0
| 3 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  |  | 3 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 0 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 37 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | 5 | 80 | -6.3 | -3.8 | -3 | 1.65 |  |  | 5 | 1005 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 0 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | 0 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | 0 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1e-06 | 1.9
| 8 | 37 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -7.6 | -4.5 | -1.2 | 3.2 |  |  | 8 | 1010 | 0.6 | -3.4 | 0.2 | 2
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 0 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 0 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 37 | 0.7 | -0.3 | 0 | 0.5 |  |  | 12 | 80 | -2.4 | -0.5 | 0 | 0.95 |  |  | 12 | 1010 | 4.1 | -0.8 | 0 | 2.45
| 13 | 37 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  | 13 | 80 | -1.5 | -1.2 | -2.5 | 0.65 |  |  | 13 | 1010 | 4.3 | 3.5 | 1.1 | 1.6
| 14 | 37 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | 0.6 |  |  | 14 | 80 | 0.6 | 1.1 | -0.9 | 1 |  |  | 14 | 1010 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 1.65
| 15 | 37 | 0.5 | 1 | -0.1 | 0.55 |  |  | 15 | 80 | -0.7 | -0.4 | -1.3 | 0.45 |  |  | 15 | 1010 | 4.6 | 3.9 | 1.1 | 1.75
| 16 | 37 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 80 | -2.5 | -2.3 | 0 | 0.1 |  |  | 16 | 1010 | 4.3 | -0.4 | 0 | 2.35
| 17 | 37 | 0.7 | -0.6 | 0 | 0.65 |  |  | 17 | 80 | -2.2 | -0.8 | 0 | 0.7 |  |  | 17 | 1010 | 4.4 | -0.6 | 0 | 2.5
| 18 | 37 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 80 | -2.4 | -0.5 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1010 | 4.2 | -0.7 | 0 | 2.45
| 19 | 37 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 19 | 80 | -2.2 | -0.9 | 0 | 0.65 |  |  | 19 | 1000 | 4.3 | 2.2 | 0 | 1.05
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1005 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
7 | 1 | 40 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  | 7 | 1 | 90 | 4 | -2.7 | 0.3 | 3.35 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  |  | 3 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 0 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 40 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.25 |  |  | 5 | 90 | -5.4 | -0.8 | -1.8 | 2.3 |  |  | 5 | 1020 | - | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 0 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 0 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9
| 8 | 40 | -0.1 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -9.1 | -4.9 | -1.3 | 3.9 |  |  | 8 | 1020 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 40 | 0.8 | -0.4 | 0 | 0.6 |  |  | 12 | 90 | -1.8 | -0.9 | 0 | 0.45 |  |  | 12 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07
| 13 | 40 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.45 |  |  | 13 | 90 | -0.4 | -1 | -3.2 | 1.4 |  |  | 13 | 1020 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 14 | 40 | 0.4 | -0.8 | -1.1 | 0.75 |  |  | 14 | 90 | 1.9 | 1.5 | -0.8 | 1.35 |  |  | 14 | 1020 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 15 | 40 | 0.6 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 |  |  | 15 | 90 | 0.1 | -0.1 | -2 | 1.05 |  |  | 15 | 1020 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 16 | 40 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 90 | -3.1 | -3 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07
| 17 | 40 | 0.7 | -0.8 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 90 | -2.9 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07
| 18 | 40 | 0.5 | -0.4 | 0 | 0.45 |  |  | 18 | 90 | -3 | -0.8 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07
| 19 | 40 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 19 | 90 | -1.7 | -0.6 | 0 | 0.55 |  |  | 19 | 1050 | 0 | 2.3 | 0 | 1.15
| 20 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
18 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 |  |  |  |  | 18 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 |  |  |  |  | 18 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 |  |  |  |  | 18 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa | 2023 | 2020 | 2016
15 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 |  | 35 | -3.2 | -0.4 | 0 | 1.4 |  | 960 | 4.4 | -1.5 | 0 | 2.95
20 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  | 40 | -2.9 | -0.2 | 0 | 1.35 |  | 970 | 4.4 | -1.3 | 0 | 2.85 |  | Suhu | 25.1 | 25.3926 | 0.14142 | 0.6
25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  | 50 | -2.4 | -0.2 | 0 | 1.1 |  | 980 | 4.3 | -1.1 | 0 | 2.7 |  | %RH | 63.85 | 61.2687 | 0.21213 | 2.3
30 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.25 |  | 60 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0.95 |  | 990 | 4.3 | -0.9 | 0 | 2.6 |  | hPa | 1011.55 | 1014.2033 | 2.0506 | 2.1
35 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  | 70 | -2.2 | -0.3 | 0 | 0.95 |  | 1000 | 4.3 | -0.8 | 0 | 2.55
37 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  | 80 | -2.4 | -0.5 | 0 | 0.95 |  | 1010 | 4.2 | -0.7 | 0 | 2.45 |  | HASIL | ( 25.4 ± 0.6 ) °C
40 | 0.5 | -0.4 | 0 | 0.45 |  | 90 | -3 | -0.8 | 0 | 1.1 |  | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 |  |  | ( 61.3 ± 2.3 ) %RH
( 1014.2 ± 2.1 ) hPa
[18 empty] | Koreksi Suhu | Koreksi Kelembaban | Koreksi tekanan
[18 empty] | 0.29261 | -2.5813 | 2.6533
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2020 | 1 |  | 25.4 | 0.6 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 2 |  | 61.3 | 2.3 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 3 |  | 1014.2 | 2.1 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2020 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 2016 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2016 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2019 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 2016 | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 2016 | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | 2021 | 2016 | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 2016 | 20
18

## Data Alat
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Azhar Alamsyah
Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Choirul Huda
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Dewi Nofitasari
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Donny Martha
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Fatimah Novrianisa
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Gusti Arya Dinata
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Hamdan Syarif
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Hary Ernanto
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Isra Mahensa
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Muhammad Alpian Hadi
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Muhammad Arrizal Septiawan
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Muhammad Ihsan Ilyas
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812984 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812985 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Rangga Setya Hantoko
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368322 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Ryan Rama Chaesar R
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368323 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Septia Khairunnisa
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368324 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Sholihatussa'diah
Siti Fathul Jannah
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Vikki Akhsanudin Nurkholis
Wardimanul Abrar
Yurdha Algifari
Nomor Sertifikat : 47 /
|  | Nomor Sertifikat : 30 / / - / E - |  | 1
|  | Nomor Surat Keterangan : 30 / / - / E - |  | 2
1
1
|  | 1 | Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02 / V / 0412 / 2020
|  | 2 | Alat yang diuji melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02 / V / 0412 / 2020
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02 / V / 0412 / 2020
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | OK
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | OK
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | OK
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | OK
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | OK
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | OK
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | OK
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | OK
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | OK
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | OK
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | JOSS
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | JOSS
Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | JOSS
Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | JOSS
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | JOSS
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | JOSS
OK
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN