## LK
LEMBAR KERJA KALIBRASI THERMOMETER KLINIK
Nomor Sertifikat / Nomor Surat Keterangan : 50 / / - / E - Dt
Merek |  | :
Model / Tipe |  | :
No Seri |  | :
Tanggal Penerimaan Alat :
Tanggal Kalibrasi |  | :
Nama Ruang |  | :
Tempat Kalibrasi |  | :
Resolusi |  | : |  | °C
Metode Kerja |  | : | MK.050-18
I. | Kondisi Ruang
|  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  |  | ° C
| 2. Kelembaban Relatif |  |  |  | %
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat
| 1. Fisik | : Baik / Tidak baik |  | (Pilih salah satu dan coret yang tidak perlu)
| 2. Fungsi | : Baik / Tidak baik
III. | Hasil Pengukuran Kinerja
| Titik Ukur : | 36 | (°C) | Toleransi (°C) | Titik Ukur : | 37 | (°C)
| No | Pembacaan (°C) |  |  | No | Pembacaan (°C)
|  | Alat | Standar |  |  | Alat | Standar
| 1 |  |  | ± 0.1 | 1
| 2 |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  | 3
| 4 |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  | 5
| Titik Ukur : | 39 | (°C) | Toleransi (°C) | Titik Ukur : | 41 | (°C)
| No | Pembacaan (°C) |  |  | No | Pembacaan (°C)
|  | Alat | Standar |  |  | Alat | Standar
| 1 |  |  |  | 1
| 2 |  |  | 39 ± 0.2 | 2
| 3 |  |  | 41 ± 0.3 | 3
| 4 |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  | 5
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
V. | Alat Ukur yang digunakan
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, No Seri : 1803038, 1803037
Microbath, Merek : E - INSTRUMENT, Model : TCS 140, No Seri : BT1014/0614
Thermohygrolightmeter, Merek : KIMO, KH-210-AO No Seri :14082463, 15062872, 15062873, 15062874, 15062875
Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046, 34903053, 34903051, 34904091
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586, A.100605, A.100609, A.100611, A.100616,
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617, A.100618, A.100615
VI. | Petugas Kalibrasi

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 14.12.2021 | Garis pada LHK bold | Done | Venna

## ID
INPUT DATA HASIL KALIBRASI THERMOMETER KLINIK
Nomor Sertifikat : 50 / | [5 empty] | 2 / XII - 23 / E - 006 Dt
Nomor Sertifikat : 50 /
Merek |  |  | : | OMRON | [5 empty] | 1 | 1 | Nomor Sertifikat : 50 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/5771/2018
Model / Tipe |  |  | : | MC-245 | [6 empty] | 2 | Nomor Surat Keterangan : 50 / M - | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/5771/2018
No Seri |  |  | : | 20160509UF | [7 empty] | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/5771/2018
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 7 Desember 2021
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 7 Desember 2021
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Resolusi |  |  | : | 0.1 | °C
Metode Kerja |  |  | : | MK.050-18
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir | Rata-rata | Rata-rata terkoreksi
| 1. Suhu |  |  | 21.4 | 21.5 | 21.45 | 21.5175 |  | ° C
| 2. Kelembaban Relatif |  |  | 73.9 | 74.2 | 74.05 | 72.6774 |  | %
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik | [5 empty] | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [5 empty] | Tidak Baik
III. | Hasil Pengukuran Kinerja
| Titik ukur : | 36 |  |  |  | Titik ukur : | 37
| No | Pembacaan (°C) |  |  |  | No | Pembacaan (°C)
|  | Alat |  | Standar |  |  | Alat | Standar
| 1 | 36 |  | 36.014 |  | 1 | 37 | 37.014
| 2 | 36 |  | 36.021 |  | 2 | 37 | 37.018
| 3 | 36 |  | 36.018 |  | 3 | 37 | 37.019
| 4 | 36 |  | 36.016 |  | 4 | 37 | 37.015
| 5 | 36 |  | 36.024 |  | 5 | 37 | 37.014
| Rata-Rata | 36 |  | 36.0186 |  | Rata-Rata | 37.008 | 37.016
| Stdev | 0 |  | 0.0039749 |  | Stdev | 0 | 0.0023452
| Titik ukur : | 39 |  |  |  | Titik ukur : | 41
| No | Pembacaan (°C) |  |  |  | No | Pembacaan (°C)
|  | Alat |  | Standar |  |  | Alat | Standar
| 1 | 39 |  | 39.014 |  | 1 | 41 | 41.025
| 2 | 39 |  | 39.014 |  | 2 | 41 | 41.025
| 3 | 39 |  | 39.017 |  | 3 | 41 | 41.027
| 4 | 39 |  | 39.015 |  | 4 | 41 | 41.026
| 5 | 39 |  | 39.014 |  | 5 | 41 | 41.028
| Rata-Rata | 39 |  | 39.0148 |  | Rata-Rata | 41.0131 | 41.0262
| Stdev | 0 |  | 0.0013038 |  | Stdev | 0 | 0.0013038
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
V. | Alat Ukur yang digunakan
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
Microbath, Merek : E - INSTRUMENT, Model : TCS 140, No Seri : BT1014/0614
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/5771/2018
VII. | Petugas Kalibrasi
Fatimah Novrianisa
VIII. Tanggal Pembuatan laporan
8 Desember 2021

## UB
UNCERTAINTY BUDGET
Titik Ukur : | 36 | °C
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | °C | Normal | 0.0039749 | 2.2361 | 4 | 0.0017776 | 1 | 0.0017776 | 3.16e-06 | 2.4964e-12
2. Daya baca UUT | °C | Rect | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
3. Drift standar | °C | Rect | 0.036667 | 1.7321 | 50 | 0.02117 | 1 | 0.02117 | 0.00044815 | 4.0167e-09
4. Sertifikat Standar | °C | Normal | 0.11 | 2 | 50 | 0.055 | 1 | 0.055 | 0.003025 | 1.8301e-07
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.065648 | 2.0092e-07
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 92.4395
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 1.9861
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.13038
Titik Ukur : | 37 | °C
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | °C | Normal | 0.0023452 | 2.2361 | 4 | 0.0010488 | 1 | 0.0010488 | 1.1e-06 | 3.025e-13
2. Daya baca UUT | °C | Rect | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
3. Drift standar | °C | Rect | 0.036667 | 1.7321 | 50 | 0.02117 | 1 | 0.02117 | 0.00044815 | 4.0167e-09
4. Sertifikat Standar | °C | Normal | 0.11 | 2 | 50 | 0.055 | 1 | 0.055 | 0.003025 | 1.8301e-07
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.065632 | 2.0092e-07
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 92.3522
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 1.9861
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.13035
Titik Ukur : | 39 | °C
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | °C | Normal | 0.0013038 | 2.2361 | 4 | 0.0005831 | 1 | 0.0005831 | 3.4e-07 | 2.89e-14
2. Daya baca UUT | °C | Rect | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
3. Drift standar | °C | Rect | 0.036667 | 1.7321 | 50 | 0.02117 | 1 | 0.02117 | 0.00044815 | 4.0167e-09
4. Sertifikat Standar | °C | Normal | 0.11 | 2 | 50 | 0.055 | 1 | 0.055 | 0.003025 | 1.8301e-07
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.065626 | 2.0092e-07
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 92.3197
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 1.9861
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.13034
Titik Ukur : | 41 | °C
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | °C | Normal | 0.0013038 | 2.2361 | 4 | 0.0005831 | 1 | 0.0005831 | 3.4e-07 | 2.89e-14
2. Daya baca UUT | °C | Rect | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
3. Drift standar | °C | Rect | 0.036667 | 1.7321 | 50 | 0.02117 | 1 | 0.02117 | 0.00044815 | 4.0167e-09
4. Sertifikat Standar | °C | Normal | 0.11 | 2 | 50 | 0.055 | 1 | 0.055 | 0.003025 | 1.8301e-07
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.065626 | 2.0092e-07
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 92.3197
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 1.9861
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.13034

## LP
HASIL KALIBRASI THERMOMETER KLINIK
Nomor Sertifikat : 50 / 2 / XII - 23 / E - 006 Dt
Merek |  |  | : | OMRON
Model / Tipe |  |  | : | MC-245
No Seri |  |  | : | 20160509UF
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 7 Desember 2021
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 7 Desember 2021
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Resolusi |  |  | : | 0.1
Metode Kerja |  |  | : | MK.050-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 21.5 ± 0.5 ) °C
| 2. Kelembaban Relatif |  | : | ( 72.7 ± 2.6 ) %RH
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik | [5 empty] | 5
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [5 empty] | 5
10
III. | Hasil Pengukuran Kinerja
NO | Titik Ukur (°C) | Penunjukkan Alat (°C) |  |  | Penunjukkan Standar (°C) | Koreksi (°C) |  | Toleransi (°C) | Ketidakpastian Pengukuran (°C)
1 | 36 | 36 |  |  | 35.975 | -0.025046 |  | 0.1 | 0.13038 | 25
2 | 37 | 37.008 |  |  | 36.971 | -0.037011 |  | 0.1 | 0.13035 | 25
3 | 39 | 39 |  |  | 38.9684 | -0.031639 |  | 0.2 | 0.13034 | 25
4 | 41 | 41.0131 |  |  | 40.9783 | -0.034776 |  | 0.3 | 0.13034 | 15
90
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
V. | Alat Ukur yang digunakan
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
Microbath, Merek : E - INSTRUMENT, Model : TCS 140, No Seri : BT1014/0614
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/5771/2018
VII. | Petugas kalibrasi
Fatimah Novrianisa
| Nama |  |  |  |  | Tanggal | Paraf | Presentase
| Dibuat : | [6 empty] | 100
Diperiksa :

## Laporan
HASIL KALIBRASI THERMOMETER KLINIK
Nomor Sertifikat : 50 / 2 / XII - 23 / E - 006 Dt
Merek |  |  | : | OMRON
Model / Tipe |  |  | : | MC-245
No Seri |  |  | : | 20160509UF
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 7 Desember 2021
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 7 Desember 2021
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Resolusi |  |  | : | 0.1
Metode Kerja |  |  | : | MK.050-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 21.5 ± 0.5 ) °C
| 2. Kelembaban Relatif |  | : | ( 72.7 ± 2.6 ) %RH
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik | [5 empty] | 5
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [5 empty] | 5
10
III. | Hasil Pengukuran Kinerja
NO | Titik Ukur (°C) | Penunjukkan Alat (°C) |  |  | Penunjukkan Standar (°C) | Koreksi (°C) |  | Toleransi (°C) | Ketidakpastian Pengukuran (°C)
1 | 36 | 36 |  |  | 35.975 | -0.025046 |  | 0.1 | 0.13038 | 25
2 | 37 | 37.008 |  |  | 36.971 | -0.037011 |  | 0.1 | 0.13035 | 25
3 | 39 | 39 |  |  | 38.9684 | -0.031639 |  | 0.2 | 0.13034 | 25
4 | 41 | 41.0131 |  |  | 40.9783 | -0.034776 |  | 0.3 | 0.13034 | 15
90
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
V. | Alat Ukur yang digunakan
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
Microbath, Merek : E - INSTRUMENT, Model : TCS 140, No Seri : BT1014/0614
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/5771/2018
VII. | Petugas kalibrasi
Fatimah Novrianisa
Menyetujui,
[7 empty] | a.n | Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
[8 empty] | Farid Wajidi, SKM |  | Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
[8 empty] | NIP 196712101990031012 |  | Choirul Huda, S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001

## LH
HASIL KALIBRASI THERMOMETER KLINIK
Nomor Sertifikat : 50 / 2 / XII - 23 / E - 006 Dt
Merek |  |  | : | OMRON
Model / Tipe |  |  | : | MC-245
No Seri |  |  | : | 20160509UF
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 7 Desember 2021
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 7 Desember 2021
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Resolusi |  |  | : | 0.1 | °C
Metode Kerja |  |  | : | MK.050-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 21.5175 | ± | 0.5 | °C
| 2. Kelembaban Relatif |  | : | 72.6774 | ± | 2.6 | %RH
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik | [6 empty] | 5
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [6 empty] | 5
10
III. | Hasil Pengukuran Kinerja
NO | Titik Ukur (°C) | Penunjukkan Alat (°C) |  |  | Penunjukkan Standar (°C) | Koreksi (°C) |  | Toleransi (°C) | Ketidakpastian Pengukuran (°C)
1 | 36 | 36 |  |  | 35.975 | -0.025046 |  | 0.1 | ± | 0.13038 | 25
2 | 37 | 37.008 |  |  | 36.971 | -0.037011 |  | 0.1 | ± | 0.13035 | 25
3 | 39 | 39 |  |  | 38.9684 | -0.031639 |  | 0.2 | ± | 0.13034 | 25
4 | 41 | 41.0131 |  |  | 40.9783 | -0.034776 |  | 0.3 | ± | 0.13034 | 15
90
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
V. | Alat Ukur yang digunakan
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
Microbath, Merek : E - INSTRUMENT, Model : TCS 140, No Seri : BT1014/0614
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/5771/2018
VII. | Petugas kalibrasi
Fatimah Novrianisa
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
[8 empty] | Choirul Huda, S.Tr.Kes |  |  | Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012 | a.n
[8 empty] | NIP 198008062010121001 |  |  | Choirul Huda, S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001

## Data Alat (hidden)
Azhar Alamsyah
Choirul Huda
Dewi Nofitasari
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Alpian Hadi
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Ihsan Ilyas
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Ryan Rama Chaesar R
Septia Khairunnisa
Sholihatussa'diah
Siti Fathul Jannah
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Vikki Akhsanudin Nurkholis
Wardimanul Abrar
Yurdha Algifari
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )

## DB Standar (hidden)
D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R
CH 1 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | Interpolasi |  | CH 1 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2021 | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2019 | 2019 | DRIFT | 36.0186 | 39.0148 |  | 2021 | 2020 | DRIFT | 36.0186 | 39.0148
-20 | -0.43 | -0.77 | 0.34 | FALSE |  | -20 | -0.69 | -0.62 | 0.07 | FALSE |  | -20 | -0.56 | -0.58 | 0.02 | FALSE |  | -20 | -1.46 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | -0.03 | -0.53 | 0.5 | FALSE |  | -20 | -0.02 | -0.05 | 0.03 | FALSE |  | -20 | 0.4 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | 0.33 |  | 0.08 | FALSE |  | -20 | 0.53 |  | 0.26333 | FALSE |  | -20 | -1.02 |  | 0.09 | FALSE |  | -20 | 0.53 |  | 0.26333 | FALSE |  | -20 | -1.4 |  | 0.086667 | FALSE |  | -20 | -1.5 | 0.09 | FALSE |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | FALSE |  | -20 | -0.019 | 0 | 0.013333 | 8 | 37 | -20 | 0 | 0 | 0.036667 | 8 | 37
-15 | -0.37 | -0.67 | 0.3 | FALSE |  | -15 | -0.57 | 0.52 | 1.09 | FALSE |  | -15 | -0.45 | -0.48 | 0.03 | FALSE |  | -15 | -1.26 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | 0.02 | 1e-06 | 0.019999 | FALSE |  | -15 | 0.01 | 1e-06 | 0.009999 | FALSE |  | -15 | 0.42 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | 0.35 |  | 0.08 | FALSE |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | FALSE |  | -15 | -0.76 |  | 0.09 | FALSE |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | FALSE |  | -15 | -1.14 |  | 0.086667 | FALSE |  | -15 | -1.24 | 0.09 | FALSE |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | FALSE |  | -15 | 0.01 | 0 | 0.013333 | 37 | 44 | -15 | 0.054 | 0 | 0.036667 | 37 | 44
-10 | -0.32 | -0.58 | 0.26 | #N/A |  | -10 | 1e-06 | -0.43 | 0.43 | #N/A |  | -10 | -0.34 | -0.4 | 0.06 | #N/A |  | -10 | -1.04 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | 0.05 | -0.25 | 0.3 | #N/A |  | -10 | 0.04 | 0.17 | 0.13 | #N/A |  | -10 | 0.43 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | 0.36 |  | 0.08 | #N/A |  | -10 | 0.5 |  | 0.26333 | #N/A |  | -10 | -0.57 |  | 0.09 | #N/A |  | -10 | 0.5 |  | 0.26333 | #N/A |  | -10 | -0.91 |  | 0.086667 | #N/A |  | -10 | -1.01 | 0.09 | #N/A |  | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | #N/A |  | -10 | 0.012 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | -10 | 0.039 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
1e-06 | -0.23 | -0.39 | 0.16 | #N/A |  | 1e-06 | -0.28 | -0.26 | 0.02 | #N/A |  | 1e-06 | -0.35 | -0.26 | 0.09 | #N/A |  | 1e-06 | -0.38 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | #N/A |  | 1e-06 | 0.02 | 0.35 | 0.33 | #N/A |  | 1e-06 | 0.38 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.34 |  | 0.08 | #N/A |  | 1e-06 | 0.48 |  | 0.26333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.31 |  | 0.09 | #N/A |  | 1e-06 | 0.48 |  | 0.26333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.63 |  | 0.086667 | #N/A |  | 1e-06 | -0.6 | 0.09 | #N/A |  | 1e-06 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | #N/A |  | 1e-06 | 0.004 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 1e-06 | 0.013 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
2 | -0.21 | -0.35 | 0.14 | #N/A |  | 2 | -0.25 | -0.23 | 0.02 | #N/A |  | 2 | -0.35 | -0.24 | 0.11 | #N/A |  | 2 | -0.59 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | #N/A |  | 2 | 0.05 | 0.38 | 0.33 | #N/A |  | 2 | 0.41 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | 0.37 |  | 0.08 | #N/A |  | 2 | 0.48 |  | 0.26333 | #N/A |  | 2 | -0.43 |  | 0.09 | #N/A |  | 2 | 0.48 |  | 0.26333 | #N/A |  | 2 | -0.67 |  | 0.086667 | #N/A |  | 2 | -0.65 | 0.09 | #N/A |  | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | #N/A |  | 2 | 0.007 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 2 | 0.008 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
8 | -0.16 | -0.25 | 0.09 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.17 | -0.13 | 0.04 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.15 | -0.17 | 0.02 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.33 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.04 | 0.47 | 0.43 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.41 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.36 |  | 0.08 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.46 |  | 0.26333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.16 |  | 0.09 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.46 |  | 0.26333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.4 |  | 0.086667 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.38 | 0.09 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.008 | 0 | 0.013333 | 37.016 | 41.0262 | 8 | -0.005 | 0 | 0.036667 | 37.016 | 41.0262
37 | 1e-06 | 0.2 | 0.2 | 37 | 37 | 37 | 0.04 | 0.21 | 0.17 | 37 | 37 | 37 | -0.15 | 0 | 0.093333 | 37 | 37 | 37 | 0.5 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.05 | 0.56 | 0.51 | 37 | 37 | 37 | 0.05 | 0.72 | 0.67 | 37 | 37 | 37 | 0.41 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.33 |  | 0.08 | 37 | 37 | 37 | 0.38 |  | 0.26333 | 37 | 37 | 37 | 0.65 |  | 0.09 | 37 | 37 | 37 | 0.38 |  | 0.26333 | 37 | 37 | 37 | 0.45 |  | 0.086667 | 37 | 37 | 37 | 0.52 | 0.09 | 37 | 37 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 37 | 37 | 37 | 0.014 | 0 | 0.013333 | 37 | 37 | 37 | -0.045 | 0 | 0.036667 | 37 | 37
44 | 0.02 | 0.29 | 0.27 | 44 | 44 | 44 | 0.06 | 0.28 | 0.22 | 44 | 44 | 44 | -0.18 | 0.02 | 0.2 | 44 | 44 | 44 | 0.62 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.06 | 0.62 | 0.56 | 44 | 44 | 44 | 0.06 | 0.75 | 0.69 | 44 | 44 | 44 | 0.41 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.33 |  | 0.08 | 44 | 44 | 44 | 0.36 |  | 0.26333 | 44 | 44 | 44 | 0.75 |  | 0.09 | 44 | 44 | 44 | 0.36 |  | 0.26333 | 44 | 44 | 44 | 0.56 |  | 0.086667 | 44 | 44 | 44 | 0.65 | 0.09 | 44 | 44 | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 | 44 | 44 | 44 | 0.016 | 0 | 0.013333 | 44 | 44 | 44 | -0.05 | 0 | 0.036667 | 44 | 44
50 | 0.04 | 0.37 | 0.33 | 0.2 | 0.2 | 50 | 0.06 | 0.33 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 50 | 0.36 | 0.02 | 0.34 | 0.093333 | 0.093333 | 50 | 0.65 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.07 | 0.66 | 0.59 | 0.51 | 0.51 | 50 | 0.07 | 0.76 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 50 | 0.41 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.33 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 50 | 0.34 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.8 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.34 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.64 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 50 | 0.74 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 50 | 0.017 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 50 | -0.053 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
100 | 0.08 | 0.76 | 0.68 | 0.27 | 0.27 | 100 | -0.1 | 0.55 | 0.65 | 0.22 | 0.22 | 100 | 0.15 | -0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.65 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.18 | 0.66 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | 100 | 0.19 | 0.57 | 0.38 | 0.69 | 0.69 | 100 | 0.49 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.41 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100 | 0.17 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 100 | 0.53 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0.17 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 100 | 0.57 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 100 | 0.71 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.023 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 100 | -0.047 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
150 | 0.08 | 0.73 | 0.65 | 0.20016 | 0.22015 | 150 | -0.16 | 0.53 | 0.69 | 0.17011 | 0.18439 | 150 | -0.1 | -0.22 | 0.12 | 0.093577 | 0.12404 | 150 | -0.07 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | 0.37 | 0.29 | 0.08 | 0.51011 | 0.52439 | 150 | 0.39 | 0.08 | 0.31 | 0.67005 | 0.67576 | 150 | 0.65 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | 0.58 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 150 | -0.04 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 150 | -0.15 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 150 | -0.04 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 150 | -0.12 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 150 | -0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 | 0.2 | 0.2 | 150 | 0.023 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 150 | -0.016 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
200 | 0.22 | 0.2 | 0.02 |  |  | 200 | 0.47 | 0.39 | 0.08 |  |  | 200 | 0.31 | 0.06 | 0.25 |  |  | 200 | -0.7 |  | 0.083333 |  |  | 200 | 0.61 | -0.16 | 0.77 |  |  | 200 | 0.66 | -0.38 | 1.04 |  |  | 200 | 0.9 |  | 0.083333 |  |  | 200 | 0.81 |  | 0.08 |  |  | 200 | -0.28 |  | 0.26333 |  |  | 200 | -0.01 |  | 0.09 |  |  | 200 | -0.28 |  | 0.26333 |  |  | 200 | -0.59 |  | 0.086667 |  |  | 200 | -1.27 | 0.09 |  |  | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 |  |  | 200 | 0 | 0 | 0.013333 |  |  | 200 | -0.01 | 0 | 0.036667
CH 2 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | Interpolasi |  | CH 2 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2021 | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2019 | 2019 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT | 36.0186
-20 | -0.48 | -0.67 | 0.19 | FALSE |  | -20 | -0.69 | -0.59 | 0.1 | FALSE |  | -20 | -0.53 | -0.5 | 0.03 | FALSE |  | -20 | -1.45 |  | 0.09 | FALSE |  | -20 | 0.01 | -0.54 | 0.55 | FALSE |  | -20 | 0.02 | -0.14 | 0.16 | FALSE |  | -20 | 0.42 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | 0.3 |  | 0.08 | FALSE |  | -20 | 0.62 |  | 0.26333 | FALSE |  | -20 | -0.97 |  | 0.093333 | FALSE |  | -20 | 0.62 |  | 0.26333 | FALSE |  | -20 | -1.29 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | -1.45 | 0.09 | FALSE |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | FALSE |  | -20 | -0.019 | 0 | 0.013333 | FALSE |  | -20 | 0 | 0 | 0.036667 | FALSE
-15 | -0.4 | -0.58 | 0.18 | FALSE |  | -15 | -0.56 | -0.51 | 0.05 | FALSE |  | -15 | -0.44 | -0.41 | 0.03 | FALSE |  | -15 | -1.23 |  | 0.09 | FALSE |  | -15 | 0.05 | 1e-06 | 0.049999 | FALSE |  | -15 | 0.05 | 1e-06 | 0.049999 | FALSE |  | -15 | 0.44 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | 0.33 |  | 0.08 | FALSE |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | FALSE |  | -15 | -0.72 |  | 0.093333 | FALSE |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | FALSE |  | -15 | -1.04 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | -1.18 | 0.09 | FALSE |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | FALSE |  | -15 | 0.01 | 0 | 0.013333 | FALSE |  | -15 | 0.054 | 0 | 0.036667 | FALSE
-10 | -0.33 | -0.5 | 0.17 | #N/A |  | -10 | 0 | -0.42 | 0.18667 | #N/A |  | -10 | -0.34 | -0.34 | 0 | #N/A |  | -10 | -0.99 |  | 0.09 | #N/A |  | -10 | 0.08 | -0.28 | 0.36 | #N/A |  | -10 | 0.08 | 0.1 | 0.02 | #N/A |  | -10 | 0.44 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | 0.35 |  | 0.08 | #N/A |  | -10 | 0.59 |  | 0.26333 | #N/A |  | -10 | -0.52 |  | 0.093333 | #N/A |  | -10 | 0.59 |  | 0.26333 | #N/A |  | -10 | -0.83 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | -0.94 | 0.09 | #N/A |  | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | #N/A |  | -10 | 0.012 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | -10 | 0.039 | 0 | 0.036667 | #N/A
1e-06 | -0.2 | -0.34 | 0.14 | #N/A |  | 1e-06 | -0.25 | -0.26 | 0.01 | #N/A |  | 1e-06 | -0.32 | -0.21 | 0.11 | #N/A |  | 1e-06 | -0.34 |  | 0.09 | #N/A |  | 1e-06 | 0.05 | -0.06 | 0.11 | #N/A |  | 1e-06 | 0.06 | 0.29 | 0.23 | #N/A |  | 1e-06 | 0.38 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.35 |  | 0.08 | #N/A |  | 1e-06 | 0.56 |  | 0.26333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.28 |  | 0.093333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.56 |  | 0.26333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.57 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.56 | 0.09 | #N/A |  | 1e-06 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | #N/A |  | 1e-06 | 0.004 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.013 | 0 | 0.036667 | #N/A
2 | -0.18 | -0.31 | 0.13 | #N/A |  | 2 | -0.22 | -0.23 | 0.01 | #N/A |  | 2 | -0.32 | -0.19 | 0.13 | #N/A |  | 2 | -0.62 |  | 0.09 | #N/A |  | 2 | 0.07 | -0.02 | 0.09 | #N/A |  | 2 | 0.08 | 0.33 | 0.25 | #N/A |  | 2 | 0.41 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | 0.36 |  | 0.08 | #N/A |  | 2 | 0.55 |  | 0.26333 | #N/A |  | 2 | -0.41 |  | 0.093333 | #N/A |  | 2 | 0.55 |  | 0.26333 | #N/A |  | 2 | -0.58 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | -0.64 | 0.09 | #N/A |  | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | #N/A |  | 2 | 0.007 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | 2 | 0.008 | 0 | 0.036667 | #N/A
8 | -0.11 | -0.22 | 0.11 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.13 | -0.14 | 0.01 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.18 | -0.13 | 0.05 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.37 |  | 0.09 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.08 | 0.42 | 0.34 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.41 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.35 |  | 0.08 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.53 |  | 0.26333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.13 |  | 0.093333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.53 |  | 0.26333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.34 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.37 | 0.09 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.008 | 0 | 0.013333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.005 | 0 | 0.036667 | 37.016 | 39.0148
37 | 0.11 | 0.19 | 0.08 | 37 | 37 | 37 | 0.12 | 0.21 | 0.09 | 37 | 37 | 37 | -0.17 | 0.01 | 0.18 | 37 | 37 | 37 | 0.49 |  | 0.09 | 37 | 37 | 37 | 0.08 | 0.47 | 0.39 | 37 | 37 | 37 | 0.09 | 0.69 | 0.6 | 37 | 37 | 37 | 0.42 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.33 |  | 0.08 | 37 | 37 | 37 | 0.43 |  | 0.26333 | 37 | 37 | 37 | 0.65 |  | 0.093333 | 37 | 37 | 37 | 0.43 |  | 0.26333 | 37 | 37 | 37 | 0.41 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.51 | 0.09 | 37 | 37 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 37 | 37 | 37 | 0.014 | 0 | 0.013333 | 37 | 37 | 37 | -0.045 | 0 | 0.036667 | 37 | 37
44 | 0.14 | 0.28 | 0.14 | 44 | 44 | 44 | 0.15 | 0.27 | 0.12 | 44 | 44 | 44 | -0.2 | 0.02 | 0.22 | 44 | 44 | 44 | 0.61 |  | 0.09 | 44 | 44 | 44 | 0.08 | 0.52 | 0.44 | 44 | 44 | 44 | 0.1 | 0.72 | 0.62 | 44 | 44 | 44 | 0.42 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.33 |  | 0.08 | 44 | 44 | 44 | 0.41 |  | 0.26333 | 44 | 44 | 44 | 0.72 |  | 0.093333 | 44 | 44 | 44 | 0.41 |  | 0.26333 | 44 | 44 | 44 | 0.51 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.63 | 0.09 | 44 | 44 | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 | 44 | 44 | 44 | 0.016 | 0 | 0.013333 | 44 | 44 | 44 | -0.05 | 0 | 0.036667 | 44 | 44
50 | 0.16 | 0.35 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 50 | 0.16 | 0.33 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.16 | 0.01 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 50 | 0.69 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.09 | 0.55 | 0.46 | 0.39 | 0.39 | 50 | 0.11 | 0.73 | 0.62 | 0.6 | 0.6 | 50 | 0.43 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.34 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 50 | 0.39 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.76 |  | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 50 | 0.39 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.57 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.71 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 50 | 0.017 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 50 | -0.053 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
100 | 0.23 | 0.74 | 0.51 | 0.14 | 0.14 | 100 | 0.03 | 0.59 | 0.56 | 0.12 | 0.12 | 100 | -0.11 | -0.14 | 0.03 | 0.22 | 0.22 | 100 | 0.67 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0.21 | 0.54 | 0.33 | 0.44 | 0.44 | 100 | 0.22 | 0.52 | 0.3 | 0.62 | 0.62 | 100 | 0.54 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.45 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100 | 0.19 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 100 | 0.26 |  | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 100 | 0.19 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 100 | 0.39 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.64 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.023 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 100 | -0.047 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
150 | 0.28 | 0.71 | 0.43 | 0.080137 | 0.09727 | 150 | -0.06 | 0.56 | 0.62 | 0.090069 | 0.098635 | 150 | -0.44 | -0.27 | 0.17 | 0.18009 | 0.19151 | 150 | -0.12 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 150 | 0.4 | 0.18 | 0.22 | 0.39011 | 0.40439 | 150 | 0.42 | 1e-06 | 0.42 | 0.60005 | 0.60576 | 150 | 0.72 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | 0.66 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 150 | -0.03 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 150 | -0.58 |  | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 150 | -0.03 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 150 | -0.36 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | -0.28 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 | 0.2 | 0.2 | 150 | 0.023 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 150 | -0.016 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
200 | 0.56 | 0.13 | 0.43 |  |  | 200 | 0.45 | 0.28 | 0.17 |  |  | 200 | -0.1 | 0.05 | 0.15 |  |  | 200 | -1.01 |  | 0.09 |  |  | 200 | 0.64 | -0.25 | 0.89 |  |  | 200 | 0.66 | -0.47 | 1.13 |  |  | 200 | 0.96 |  | 0.083333 |  |  | 200 | 0.9 |  | 0.08 |  |  | 200 | -0.28 |  | 0.26333 |  |  | 200 | -0.38 |  | 0.093333 |  |  | 200 | -0.28 |  | 0.26333 |  |  | 200 | -0.85 |  | 0.083333 |  |  | 200 | -1.34 | 0.09 |  |  | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 |  |  | 200 | 0 | 0 | 0.013333 |  |  | 200 | -0.01 | 0 | 0.036667
CH 3 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | Interpolasi |  | CH 3 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2021 | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2019 | 2019 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT | 36.0186
-20 | -0.43 | -0.6 | 0.17 | FALSE |  | -20 | -0.77 | -0.48 | 0.29 | FALSE |  | -20 | -0.7 | -0.47 | 0.23 | FALSE |  | -20 | -1.45 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | 0.05 | -0.39 | 0.44 | FALSE |  | -20 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | FALSE |  | -20 | 0.43 |  | 0.08 | FALSE |  | -20 | 0.33 |  | 0.08 | FALSE |  | -20 | 0.58 |  | 0.26333 | FALSE |  | -20 | -0.93 |  | 0.09 | FALSE |  | -20 | 0.58 |  | 0.26333 | FALSE |  | -20 | -1.33 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | -1.47 | 0.09 | FALSE |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | FALSE |  | -20 | -0.019 | 0 | 0.013333 | FALSE |  | -20 | 0 | 0 | 0.036667 | FALSE
-15 | -0.34 | -0.53 | 0.19 | FALSE |  | -15 | -0.63 | -0.41 | 0.22 | FALSE |  | -15 | -0.56 | -0.39 | 0.17 | FALSE |  | -15 | -1.23 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | 0.1 | 1e-06 | 0.099999 | FALSE |  | -15 | 0.09 | 1e-06 | 0.089999 | FALSE |  | -15 | 0.45 |  | 0.08 | FALSE |  | -15 | 0.36 |  | 0.08 | FALSE |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | FALSE |  | -15 | -0.69 |  | 0.09 | FALSE |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | FALSE |  | -15 | -1.08 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | -1.22 | 0.09 | FALSE |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | FALSE |  | -15 | 0.01 | 0 | 0.013333 | FALSE |  | -15 | 0.054 | 0 | 0.036667 | FALSE
-10 | -0.27 | -0.46 | 0.19 | #N/A |  | -10 | 0 | -0.35 | 0.18667 | #N/A |  | -10 | -0.46 | -0.32 | 0.14 | #N/A |  | -10 | -0.98 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | 0.13 | -0.14 | 0.27 | #N/A |  | -10 | 0.12 | 0.19 | 0.07 | #N/A |  | -10 | 0.46 |  | 0.08 | #N/A |  | -10 | 0.37 |  | 0.08 | #N/A |  | -10 | 0.55 |  | 0.26333 | #N/A |  | -10 | -0.52 |  | 0.09 | #N/A |  | -10 | 0.55 |  | 0.26333 | #N/A |  | -10 | -0.86 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | -0.99 | 0.09 | #N/A |  | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | #N/A |  | -10 | 0.012 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | -10 | 0.039 | 0 | 0.036667 | #N/A
1e-06 | -0.13 | -0.32 | 0.19 | #N/A |  | 1e-06 | -0.29 | -0.23 | 0.06 | #N/A |  | 1e-06 | -0.38 | -0.2 | 0.18 | #N/A |  | 1e-06 | -0.32 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.1 | 0.07 | 0.03 | #N/A |  | 1e-06 | 0.1 | 0.34 | 0.24 | #N/A |  | 1e-06 | 0.4 |  | 0.08 | #N/A |  | 1e-06 | 0.37 |  | 0.08 | #N/A |  | 1e-06 | 0.52 |  | 0.26333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.26 |  | 0.09 | #N/A |  | 1e-06 | 0.52 |  | 0.26333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.59 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.6 | 0.09 | #N/A |  | 1e-06 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | #N/A |  | 1e-06 | 0.004 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.013 | 0 | 0.036667 | #N/A
2 | -0.11 | -0.29 | 0.18 | #N/A |  | 2 | -0.25 | -0.2 | 0.05 | #N/A |  | 2 | -0.37 | -0.18 | 0.19 | #N/A |  | 2 | -0.56 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | #N/A |  | 2 | 0.12 | 0.37 | 0.25 | #N/A |  | 2 | 0.43 |  | 0.08 | #N/A |  | 2 | 0.37 |  | 0.08 | #N/A |  | 2 | 0.52 |  | 0.26333 | #N/A |  | 2 | -0.35 |  | 0.09 | #N/A |  | 2 | 0.52 |  | 0.26333 | #N/A |  | 2 | -0.57 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | -0.67 | 0.09 | #N/A |  | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | #N/A |  | 2 | 0.007 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | 2 | 0.008 | 0 | 0.036667 | #N/A
8 | -0.04 | -0.2 | 0.16 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.15 | -0.13 | 0.02 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.22 | -0.13 | 0.09 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.32 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.11 | 0.21 | 0.1 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.12 | 0.44 | 0.32 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.42 |  | 0.08 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.36 |  | 0.08 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.5 |  | 0.26333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.1 |  | 0.09 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.5 |  | 0.26333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.34 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.39 | 0.09 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.008 | 0 | 0.013333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.005 | 0 | 0.036667 | 37.016 | 39.0148
37 | 0.19 | 0.19 | 0 | 37 | 37 | 37 | 0.17 | 0.18 | 0.01 | 37 | 37 | 37 | -0.13 | 0 | 0.093333 | 37 | 37 | 37 | 0.49 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.1 | 0.56 | 0.46 | 37 | 37 | 37 | 0.12 | 0.64 | 0.52 | 37 | 37 | 37 | 0.42 |  | 0.08 | 37 | 37 | 37 | 0.32 |  | 0.08 | 37 | 37 | 37 | 0.41 |  | 0.26333 | 37 | 37 | 37 | 0.66 |  | 0.09 | 37 | 37 | 37 | 0.41 |  | 0.26333 | 37 | 37 | 37 | 0.43 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.53 | 0.09 | 37 | 37 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 37 | 37 | 37 | 0.014 | 0 | 0.013333 | 37 | 37 | 37 | -0.045 | 0 | 0.036667 | 37 | 37
44 | 0.22 | 0.27 | 0.05 | 44 | 44 | 44 | 0.21 | 0.25 | 0.04 | 44 | 44 | 44 | -0.15 | 0 | 0.093333 | 44 | 44 | 44 | 0.61 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 44 | 44 | 44 | 0.13 | 0.65 | 0.52 | 44 | 44 | 44 | 0.42 |  | 0.08 | 44 | 44 | 44 | 0.32 |  | 0.08 | 44 | 44 | 44 | 0.39 |  | 0.26333 | 44 | 44 | 44 | 0.74 |  | 0.09 | 44 | 44 | 44 | 0.39 |  | 0.26333 | 44 | 44 | 44 | 0.54 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.66 | 0.09 | 44 | 44 | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 | 44 | 44 | 44 | 0.016 | 0 | 0.013333 | 44 | 44 | 44 | -0.05 | 0 | 0.036667 | 44 | 44
50 | 0.25 | 0.34 | 0.09 | 0 | 0 | 50 | 0.23 | 0.3 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 50 | 0.2 | 0 | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 50 | 0.7 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.11 | 0.64 | 0.53 | 0.46 | 0.46 | 50 | 0.14 | 0.66 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 50 | 0.43 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 50 | 0.32 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 50 | 0.37 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.79 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.37 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.6 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.75 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 50 | 0.017 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 50 | -0.053 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
100 | 0.3 | 0.77 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | 100 | 0.16 | 0.61 | 0.45 | 0.04 | 0.04 | 100 | -0.01 | -0.16 | 0.15 | 0.093333 | 0.093333 | 100 | 0.77 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.21 | 0.61 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.24 | 0.45 | 0.21 | 0.52 | 0.52 | 100 | 0.55 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100 | 0.42 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100 | 0.19 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 100 | 0.51 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0.19 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 100 | 0.57 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.73 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.023 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 100 | -0.047 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
150 | 0.28 | 0.73 | 0.45 | 0.00011429 | 0.014391 | 150 | -0.02 | 0.6 | 0.62 | 0.010069 | 0.018635 | 150 | -0.3 | -0.28 | 0.02 | 0.093333 | 0.093333 | 150 | 0.03 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | 0.39 | 0.25 | 0.14 | 0.46009 | 0.47151 | 150 | 0.42 | 0.01 | 0.41 | 0.52 | 0.52 | 150 | 0.74 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 150 | 0.61 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 150 | 1e-06 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 150 | -0.2 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 150 | 1e-06 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 150 | 0 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | -0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 | 0.2 | 0.2 | 150 | 0.023 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 150 | -0.016 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
200 | 0.44 | 0.02 | 0.42 |  |  | 200 | 0.16 | 0.18 | 0.02 |  |  | 200 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |  |  | 200 | -1.03 |  | 0.083333 |  |  | 200 | 0.61 | -0.17 | 0.78 |  |  | 200 | 0.71 | -0.4 | 1.11 |  |  | 200 | 0.96 |  | 0.08 |  |  | 200 | 0.82 |  | 0.08 |  |  | 200 | -0.22 |  | 0.26333 |  |  | 200 | -0.21 |  | 0.09 |  |  | 200 | -0.22 |  | 0.26333 |  |  | 200 | -0.37 |  | 0.083333 |  |  | 200 | -1.05 | 0.09 |  |  | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 |  |  | 200 | 0 | 0 | 0.013333 |  |  | 200 | -0.01 | 0 | 0.036667
CH 4 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | Interpolasi |  | CH 4 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2021 | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2019 | 2019 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT | 36.0186
-20 | -0.37 | -0.59 | 0.22 | FALSE |  | -20 | -0.63 | -0.42 | 0.21 | FALSE |  | -20 | -0.64 | -0.5 | 0.14 | FALSE |  | -20 | -1.47 |  | 0.086667 | FALSE |  | -20 | 0.07 | -0.7 | 0.77 | FALSE |  | -20 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | FALSE |  | -20 | 0.46 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | 0.33 |  | 0.08 | FALSE |  | -20 | 0.64 |  | 0.26333 | FALSE |  | -20 | -0.91 |  | 0.09 | FALSE |  | -20 | 0.64 |  | 0.26333 | FALSE |  | -20 | -1.31 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | -1.41 | 0.086667 | FALSE |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | FALSE |  | -20 | -0.019 | 0 | 0.013333 | FALSE |  | -20 | 0 | 0 | 0.036667 | FALSE
-15 | -0.31 | -0.53 | 0.22 | FALSE |  | -15 | -0.51 | -0.37 | 0.14 | FALSE |  | -15 | -0.52 | -0.41 | 0.11 | FALSE |  | -15 | -1.25 |  | 0.086667 | FALSE |  | -15 | 0.11 | 1e-06 | 0.11 | FALSE |  | -15 | 0.11 | 1e-06 | 0.11 | FALSE |  | -15 | 0.48 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | 0.35 |  | 0.08 | FALSE |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | FALSE |  | -15 | -0.67 |  | 0.09 | FALSE |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | FALSE |  | -15 | -1.06 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | -1.14 | 0.086667 | FALSE |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | FALSE |  | -15 | 0.01 | 0 | 0.013333 | FALSE |  | -15 | 0.054 | 0 | 0.036667 | FALSE
-10 | -0.25 | -0.47 | 0.22 | #N/A |  | -10 | 1e-06 | -0.31 | 0.31 | #N/A |  | -10 | -0.43 | -0.33 | 0.1 | #N/A |  | -10 | -1 |  | 0.086667 | #N/A |  | -10 | 0.13 | -0.42 | 0.55 | #N/A |  | -10 | 0.15 | 0.21 | 0.06 | #N/A |  | -10 | 0.48 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | 0.36 |  | 0.08 | #N/A |  | -10 | 0.6 |  | 0.26333 | #N/A |  | -10 | -0.48 |  | 0.09 | #N/A |  | -10 | 0.6 |  | 0.26333 | #N/A |  | -10 | -0.85 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | -0.9 | 0.086667 | #N/A |  | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | #N/A |  | -10 | 0.012 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | -10 | 0.039 | 0 | 0.036667 | #N/A
1e-06 | -0.16 | -0.34 | 0.18 | #N/A |  | 1e-06 | -0.22 | -0.2 | 0.02 | #N/A |  | 1e-06 | -0.36 | -0.2 | 0.16 | #N/A |  | 1e-06 | -0.29 |  | 0.086667 | #N/A |  | 1e-06 | 0.12 | -0.18 | 0.3 | #N/A |  | 1e-06 | 0.12 | 0.35 | 0.23 | #N/A |  | 1e-06 | 0.43 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.38 |  | 0.08 | #N/A |  | 1e-06 | 0.57 |  | 0.26333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.26 |  | 0.09 | #N/A |  | 1e-06 | 0.57 |  | 0.26333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.58 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.52 | 0.086667 | #N/A |  | 1e-06 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | #N/A |  | 1e-06 | 0.004 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.013 | 0 | 0.036667 | #N/A
2 | -0.14 | -0.32 | 0.18 | #N/A |  | 2 | -0.19 | -0.18 | 0.01 | #N/A |  | 2 | -0.35 | -0.18 | 0.17 | #N/A |  | 2 | -0.59 |  | 0.086667 | #N/A |  | 2 | 0.14 | -0.14 | 0.28 | #N/A |  | 2 | 0.13 | 0.37 | 0.24 | #N/A |  | 2 | 0.45 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | 0.38 |  | 0.08 | #N/A |  | 2 | 0.56 |  | 0.26333 | #N/A |  | 2 | -0.34 |  | 0.09 | #N/A |  | 2 | 0.56 |  | 0.26333 | #N/A |  | 2 | -0.58 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | -0.63 | 0.086667 | #N/A |  | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | #N/A |  | 2 | 0.007 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | 2 | 0.008 | 0 | 0.036667 | #N/A
8 | -0.09 | -0.24 | 0.15 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.1 | -0.12 | 0.02 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.22 | -0.13 | 0.09 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.34 |  | 0.086667 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.13 | -0.01 | 0.14 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.12 | 0.44 | 0.32 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.45 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.36 |  | 0.08 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.54 |  | 0.26333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.08 |  | 0.09 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.54 |  | 0.26333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.32 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.36 | 0.086667 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.008 | 0 | 0.013333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.005 | 0 | 0.036667 | 37.016 | 39.0148
37 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 37 | 37 | 37 | 0.16 | 0.17 | 0.01 | 37 | 37 | 37 | -0.11 | 0.01 | 0.12 | 37 | 37 | 37 | 0.54 |  | 0.086667 | 37 | 37 | 37 | 0.11 | 0.41 | 0.3 | 37 | 37 | 37 | 0.14 | 0.64 | 0.5 | 37 | 37 | 37 | 0.43 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.33 |  | 0.08 | 37 | 37 | 37 | 0.43 |  | 0.26333 | 37 | 37 | 37 | 0.67 |  | 0.09 | 37 | 37 | 37 | 0.43 |  | 0.26333 | 37 | 37 | 37 | 0.46 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.53 | 0.086667 | 37 | 37 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 37 | 37 | 37 | 0.014 | 0 | 0.013333 | 37 | 37 | 37 | -0.045 | 0 | 0.036667 | 37 | 37
44 | 0.08 | 0.23 | 0.15 | 44 | 44 | 44 | 0.19 | 0.23 | 0.04 | 44 | 44 | 44 | -0.13 | 0.01 | 0.14 | 44 | 44 | 44 | 0.67 |  | 0.086667 | 44 | 44 | 44 | 0.11 | 0.48 | 0.37 | 44 | 44 | 44 | 0.15 | 0.66 | 0.51 | 44 | 44 | 44 | 0.43 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.33 |  | 0.08 | 44 | 44 | 44 | 0.4 |  | 0.26333 | 44 | 44 | 44 | 0.73 |  | 0.09 | 44 | 44 | 44 | 0.4 |  | 0.26333 | 44 | 44 | 44 | 0.55 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.65 | 0.086667 | 44 | 44 | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 | 44 | 44 | 44 | 0.016 | 0 | 0.013333 | 44 | 44 | 44 | -0.05 | 0 | 0.036667 | 44 | 44
50 | 0.09 | 0.3 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 50 | 0.21 | 0.28 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 50 | 0.22 | 0.01 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 50 | 0.76 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 50 | 0.11 | 0.52 | 0.41 | 0.3 | 0.3 | 50 | 0.15 | 0.67 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 50 | 0.44 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.33 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 50 | 0.38 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.76 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.38 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.61 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.74 | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 50 | 0.017 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 50 | -0.053 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
100 | 0.12 | 0.76 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | 100 | 0.14 | 0.58 | 0.44 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0.12 | -0.16 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | 100 | 0.82 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 100 | 0.22 | 0.58 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 100 | 0.27 | 0.55 | 0.28 | 0.51 | 0.51 | 100 | 0.54 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.45 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100 | 0.18 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 100 | 0.24 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0.18 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 100 | 0.39 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.69 | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.023 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 100 | -0.047 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
150 | 0.14 | 0.78 | 0.64 | 0.08016 | 0.10015 | 150 | 0.03 | 0.61 | 0.58 | 0.010069 | 0.018635 | 150 | -0.06 | -0.29 | 0.23 | 0.12005 | 0.12576 | 150 | 0.13 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 150 | 0.41 | 0.26 | 0.15 | 0.30016 | 0.32015 | 150 | 0.48 | 0.21 | 0.27 | 0.50002 | 0.50288 | 150 | 0.72 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | 0.67 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 150 | -0.03 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 150 | -0.73 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 150 | -0.03 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 150 | -0.35 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | -0.21 | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 | 0.2 | 0.2 | 150 | 0.023 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 150 | -0.016 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
200 | 0.38 | 0.07 | 0.31 |  |  | 200 | 0.32 | 0.25 | 0.07 |  |  | 200 | 0.36 | 0.07 | 0.29 |  |  | 200 | -0.67 |  | 0.086667 |  |  | 200 | 0.61 | -0.14 | 0.75 |  |  | 200 | 0.76 | -0.08 | 0.84 |  |  | 200 | 0.97 |  | 0.083333 |  |  | 200 | 0.91 |  | 0.08 |  |  | 200 | -0.26 |  | 0.26333 |  |  | 200 | -0.85 |  | 0.09 |  |  | 200 | -0.26 |  | 0.26333 |  |  | 200 | -0.64 |  | 0.083333 |  |  | 200 | -1.31 | 0.086667 |  |  | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 |  |  | 200 | 0 | 0 | 0.013333 |  |  | 200 | -0.01 | 0 | 0.036667
CH 5 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | Interpolasi |  | CH 5 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2021 | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2019 | 2019 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT | 36.0186
-20 | -0.42 | -0.57 | 0.15 | FALSE |  | -20 | -0.6 | -0.47 | 0.13 | FALSE |  | -20 | -0.5 | -0.41 | 0.09 | FALSE |  | -20 | -1.42 |  | 0.086667 | FALSE |  | -20 | 0.07 | -0.57 | 0.64 | FALSE |  | -20 | 0.11 | -0.04 | 0.15 | FALSE |  | -20 | 0.46 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | 0.34 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | 0.54 |  | 0.26333 | FALSE |  | -20 | -0.94 |  | 0.086667 | FALSE |  | -20 | 0.54 |  | 0.26333 | FALSE |  | -20 | -1.29 |  | 0.086667 | FALSE |  | -20 | -1.4 | 0.083333 | FALSE |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | FALSE |  | -20 | -0.019 | 0 | 0.013333 | FALSE |  | -20 | 0 | 0 | 0.036667 | FALSE
-15 | -0.36 | -0.52 | 0.16 | FALSE |  | -15 | -0.49 | -0.4 | 0.09 | FALSE |  | -15 | -0.41 | -0.34 | 0.07 | FALSE |  | -15 | -1.19 |  | 0.086667 | FALSE |  | -15 | 0.12 | -0.31 | 0.43 | FALSE |  | -15 | 0.15 | 1e-06 | 0.15 | FALSE |  | -15 | 0.48 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | 0.36 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | FALSE |  | -15 | -0.7 |  | 0.086667 | FALSE |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | FALSE |  | -15 | -1.04 |  | 0.086667 | FALSE |  | -15 | -1.14 | 0.083333 | FALSE |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | FALSE |  | -15 | 0.01 | 0 | 0.013333 | FALSE |  | -15 | 0.054 | 0 | 0.036667 | FALSE
-10 | -0.3 | -0.46 | 0.16 | #N/A |  | -10 | 1e-06 | -0.34 | 0.34 | #N/A |  | -10 | -0.32 | -0.27 | 0.05 | #N/A |  | -10 | -0.94 |  | 0.086667 | #N/A |  | -10 | 0.16 | -0.08 | 0.24 | #N/A |  | -10 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | #N/A |  | -10 | 0.49 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | 0.38 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | 0.53 |  | 0.26333 | #N/A |  | -10 | -0.51 |  | 0.086667 | #N/A |  | -10 | 0.53 |  | 0.26333 | #N/A |  | -10 | -0.84 |  | 0.086667 | #N/A |  | -10 | -0.91 | 0.083333 | #N/A |  | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | #N/A |  | -10 | 0.012 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | -10 | 0.039 | 0 | 0.036667 | #N/A
1e-06 | -0.19 | -0.34 | 0.15 | #N/A |  | 1e-06 | -0.2 | -0.22 | 0.02 | #N/A |  | 1e-06 | -0.29 | -0.16 | 0.13 | #N/A |  | 1e-06 | -0.3 |  | 0.086667 | #N/A |  | 1e-06 | 0.14 | -0.04 | 0.18 | #N/A |  | 1e-06 | 0.16 | 0.34 | 0.18 | #N/A |  | 1e-06 | 0.43 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.39 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.51 |  | 0.26333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.27 |  | 0.086667 | #N/A |  | 1e-06 | 0.51 |  | 0.26333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.57 |  | 0.086667 | #N/A |  | 1e-06 | -0.51 | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | #N/A |  | 1e-06 | 0.004 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.013 | 0 | 0.036667 | #N/A
2 | -0.17 | -0.31 | 0.14 | #N/A |  | 2 | -0.17 | -0.19 | 0.02 | #N/A |  | 2 | -0.27 | -0.14 | 0.13 | #N/A |  | 2 | -0.62 |  | 0.086667 | #N/A |  | 2 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | #N/A |  | 2 | 0.18 | 0.37 | 0.19 | #N/A |  | 2 | 0.46 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | 0.38 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | 0.5 |  | 0.26333 | #N/A |  | 2 | -0.3 |  | 0.086667 | #N/A |  | 2 | 0.5 |  | 0.26333 | #N/A |  | 2 | -0.56 |  | 0.086667 | #N/A |  | 2 | -0.57 | 0.083333 | #N/A |  | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | #N/A |  | 2 | 0.007 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | 2 | 0.008 | 0 | 0.036667 | #N/A
8 | -0.11 | -0.23 | 0.12 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.08 | -0.12 | 0.04 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.16 | -0.09 | 0.07 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.34 |  | 0.086667 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.15 | 0.47 | 0.32 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.17 | 0.45 | 0.28 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.45 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.37 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.49 |  | 0.26333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.06 |  | 0.086667 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.49 |  | 0.26333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.3 |  | 0.086667 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.31 | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.008 | 0 | 0.013333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.005 | 0 | 0.036667 | 37.016 | 39.0148
37 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 37 | 37 | 37 | 0.17 | 0.18 | 0.01 | 37 | 37 | 37 | -0.13 | 0.02 | 0.15 | 37 | 37 | 37 | 0.56 |  | 0.086667 | 37 | 37 | 37 | 0.15 | 0.53 | 0.38 | 37 | 37 | 37 | 0.17 | 0.68 | 0.51 | 37 | 37 | 37 | 0.43 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.33 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.42 |  | 0.26333 | 37 | 37 | 37 | 0.69 |  | 0.086667 | 37 | 37 | 37 | 0.42 |  | 0.26333 | 37 | 37 | 37 | 0.47 |  | 0.086667 | 37 | 37 | 37 | 0.55 | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 37 | 37 | 37 | 0.014 | 0 | 0.013333 | 37 | 37 | 37 | -0.045 | 0 | 0.036667 | 37 | 37
44 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 44 | 44 | 44 | 0.19 | 0.25 | 0.06 | 44 | 44 | 44 | -0.18 | 0.03 | 0.21 | 44 | 44 | 44 | 0.69 |  | 0.086667 | 44 | 44 | 44 | 0.16 | 0.57 | 0.41 | 44 | 44 | 44 | 0.17 | 0.71 | 0.54 | 44 | 44 | 44 | 0.44 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.33 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.4 |  | 0.26333 | 44 | 44 | 44 | 0.78 |  | 0.086667 | 44 | 44 | 44 | 0.4 |  | 0.26333 | 44 | 44 | 44 | 0.56 |  | 0.086667 | 44 | 44 | 44 | 0.67 | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 | 44 | 44 | 44 | 0.016 | 0 | 0.013333 | 44 | 44 | 44 | -0.05 | 0 | 0.036667 | 44 | 44
50 | 0.15 | 0.31 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 50 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 50 | 0.76 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 50 | 0.17 | 0.63 | 0.46 | 0.38 | 0.38 | 50 | 0.18 | 0.72 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 50 | 0.44 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.34 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.38 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.84 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 50 | 0.38 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.62 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 50 | 0.75 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 50 | 0.017 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 50 | -0.053 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
100 | 0.25 | 0.79 | 0.54 | 0.12 | 0.12 | 100 | 0.13 | 0.59 | 0.46 | 0.06 | 0.06 | 100 | -0.12 | -0.13 | 0.01 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0.68 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 100 | 0.28 | 0.34 | 0.06 | 0.41 | 0.41 | 100 | 0.28 | 0.54 | 0.26 | 0.54 | 0.54 | 100 | 0.53 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.46 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.21 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 100 | 0.65 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 100 | 0.21 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 100 | 0.39 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 100 | 0.71 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.023 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 100 | -0.047 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
150 | 0.28 | 0.78 | 0.5 | 0.060137 | 0.07727 | 150 | 0.04 | 0.58 | 0.54 | 0.010114 | 0.024391 | 150 | -0.42 | -0.25 | 0.17 | 0.15014 | 0.16727 | 150 | -0.13 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 150 | 0.49 | -0.04 | 0.53 | 0.38007 | 0.38863 | 150 | 0.47 | 0.1 | 0.37 | 0.51007 | 0.51863 | 150 | 0.7 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | 0.68 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | 1e-06 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 150 | 0.06 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 150 | 1e-06 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 150 | -0.37 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 150 | -0.11 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 | 0.2 | 0.2 | 150 | 0.023 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 150 | -0.016 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
200 | 0.42 | -0.02 | 0.44 |  |  | 200 | 0.43 | 0.19 | 0.24 |  |  | 200 | -0.09 | 0.04 | 0.13 |  |  | 200 | -0.84 |  | 0.086667 |  |  | 200 | 0.75 | 0.02 | 0.73 |  |  | 200 | 0.76 | -0.29 | 1.05 |  |  | 200 | 0.91 |  | 0.083333 |  |  | 200 | 0.9 |  | 0.083333 |  |  | 200 | -0.26 |  | 0.26333 |  |  | 200 | 0.09 |  | 0.086667 |  |  | 200 | -0.26 |  | 0.26333 |  |  | 200 | -0.74 |  | 0.086667 |  |  | 200 | -1.08 | 0.083333 |  |  | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 |  |  | 200 | 0 | 0 | 0.013333 |  |  | 200 | -0.01 | 0 | 0.036667
CH 6 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | Interpolasi |  | CH 6 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2021 | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2019 | 2019 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT | 36.0186
-20 | -0.32 | -0.63 | 0.31 | FALSE |  | -20 | -0.77 | -0.43 | 0.34 | FALSE |  | -20 | -0.62 | -0.45 | 0.17 | FALSE |  | -20 | -1.37 |  | 0.086667 | FALSE |  | -20 | 0.11 | -0.58 | 0.69 | FALSE |  | -20 | 0.15 | -0.07 | 0.22 | FALSE |  | -20 | 0.48 |  | 0.08 | FALSE |  | -20 | 0.35 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | 0.58 |  | 0.26333 | FALSE |  | -20 | -0.91 |  | 0.09 | FALSE |  | -20 | 0.58 |  | 0.26333 | FALSE |  | -20 | -1.27 |  | 0.086667 | FALSE |  | -20 | -1.43 | 0.083333 | FALSE |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | FALSE |  | -20 | -0.019 | 0 | 0.013333 | FALSE |  | -20 | 0 | 0 | 0.036667 | FALSE
-15 | -0.24 | -0.56 | 0.32 | FALSE |  | -15 | -0.63 | -0.37 | 0.26 | FALSE |  | -15 | -0.5 | -0.38 | 0.12 | FALSE |  | -15 | -1.14 |  | 0.086667 | FALSE |  | -15 | 0.15 | 1e-06 | 0.15 | FALSE |  | -15 | 0.18 | 1e-06 | 0.18 | FALSE |  | -15 | 0.49 |  | 0.08 | FALSE |  | -15 | 0.38 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | FALSE |  | -15 | -0.65 |  | 0.09 | FALSE |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | FALSE |  | -15 | -1.01 |  | 0.086667 | FALSE |  | -15 | -1.17 | 0.083333 | FALSE |  | -15 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | FALSE |  | -15 | 0.01 | 0 | 0.013333 | FALSE |  | -15 | 0.054 | 0 | 0.036667 | FALSE
-10 | -0.18 | -0.49 | 0.31 | #N/A |  | -10 | 1e-06 | -0.31 | 0.31 | #N/A |  | -10 | -0.41 | -0.31 | 0.1 | #N/A |  | -10 | -0.9 |  | 0.086667 | #N/A |  | -10 | 0.18 | -0.31 | 0.49 | #N/A |  | -10 | 0.2 | 0.16 | 0.04 | #N/A |  | -10 | 0.5 |  | 0.08 | #N/A |  | -10 | 0.4 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | 0.55 |  | 0.26333 | #N/A |  | -10 | -0.46 |  | 0.09 | #N/A |  | -10 | 0.55 |  | 0.26333 | #N/A |  | -10 | -0.8 |  | 0.086667 | #N/A |  | -10 | -0.94 | 0.083333 | #N/A |  | -10 | -1.4 | -0.7 | 0.5 | #N/A |  | -10 | 0.012 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | -10 | 0.039 | 0 | 0.036667 | #N/A
1e-06 | -0.06 | -0.35 | 0.29 | #N/A |  | 1e-06 | -0.28 | -0.19 | 0.09 | #N/A |  | 1e-06 | -0.34 | -0.21 | 0.13 | #N/A |  | 1e-06 | -0.27 |  | 0.086667 | #N/A |  | 1e-06 | 0.16 | -0.08 | 0.24 | #N/A |  | 1e-06 | 0.19 | 0.34 | 0.15 | #N/A |  | 1e-06 | 0.45 |  | 0.08 | #N/A |  | 1e-06 | 0.38 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.52 |  | 0.26333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.25 |  | 0.09 | #N/A |  | 1e-06 | 0.52 |  | 0.26333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.61 |  | 0.086667 | #N/A |  | 1e-06 | -0.53 | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | 0 | -0.7 | 0.7 | #N/A |  | 1e-06 | 0.004 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.013 | 0 | 0.036667 | #N/A
2 | -0.04 | -0.32 | 0.28 | #N/A |  | 2 | -0.25 | -0.17 | 0.08 | #N/A |  | 2 | -0.33 | -0.19 | 0.14 | #N/A |  | 2 | -0.57 |  | 0.086667 | #N/A |  | 2 | 0.2 | -0.04 | 0.24 | #N/A |  | 2 | 0.2 | 0.38 | 0.18 | #N/A |  | 2 | 0.48 |  | 0.08 | #N/A |  | 2 | 0.39 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | 0.51 |  | 0.26333 | #N/A |  | 2 | -0.27 |  | 0.09 | #N/A |  | 2 | 0.51 |  | 0.26333 | #N/A |  | 2 | -0.5 |  | 0.086667 | #N/A |  | 2 | -0.6 | 0.083333 | #N/A |  | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | #N/A |  | 2 | 0.007 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | 2 | 0.008 | 0 | 0.036667 | #N/A
8 | 0.01 | -0.24 | 0.25 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.14 | -0.1 | 0.04 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.21 | -0.14 | 0.07 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.3 |  | 0.086667 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.19 | 0.47 | 0.28 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.47 |  | 0.08 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.37 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.5 |  | 0.26333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.03 |  | 0.09 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.5 |  | 0.26333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.27 |  | 0.086667 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.34 | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.008 | 0 | 0.013333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.005 | 0 | 0.036667 | 37.016 | 39.0148
37 | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 37 | 37 | 37 | 0.18 | 0.19 | 0.01 | 37 | 37 | 37 | -0.31 | -0.02 | 0.29 | 37 | 37 | 37 | 0.57 |  | 0.086667 | 37 | 37 | 37 | 0.18 | 0.48 | 0.3 | 37 | 37 | 37 | 0.18 | 0.74 | 0.56 | 37 | 37 | 37 | 0.45 |  | 0.08 | 37 | 37 | 37 | 0.33 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.4 |  | 0.26333 | 37 | 37 | 37 | 0.7 |  | 0.09 | 37 | 37 | 37 | 0.4 |  | 0.26333 | 37 | 37 | 37 | 0.49 |  | 0.086667 | 37 | 37 | 37 | 0.56 | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 37 | 37 | 37 | 0.014 | 0 | 0.013333 | 37 | 37 | 37 | -0.045 | 0 | 0.036667 | 37 | 37
44 | 0.21 | 0.25 | 0.04 | 44 | 44 | 44 | 0.21 | 0.25 | 0.04 | 44 | 44 | 44 | -0.15 | -0.01 | 0.14 | 44 | 44 | 44 | 0.68 |  | 0.086667 | 44 | 44 | 44 | 0.18 | 0.54 | 0.36 | 44 | 44 | 44 | 0.18 | 0.77 | 0.59 | 44 | 44 | 44 | 0.46 |  | 0.08 | 44 | 44 | 44 | 0.33 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.38 |  | 0.26333 | 44 | 44 | 44 | 0.79 |  | 0.09 | 44 | 44 | 44 | 0.38 |  | 0.26333 | 44 | 44 | 44 | 0.59 |  | 0.086667 | 44 | 44 | 44 | 0.7 | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | -1 | -0.7 | 0.2 | 44 | 44 | 44 | 0.016 | 0 | 0.013333 | 44 | 44 | 44 | -0.05 | 0 | 0.036667 | 44 | 44
50 | 0.22 | 0.32 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 50 | 0.24 | 0.3 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 50 | 0.2 | -0.02 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 50 | 0.76 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 50 | 0.19 | 0.58 | 0.39 | 0.3 | 0.3 | 50 | 0.19 | 0.78 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 50 | 0.46 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 50 | 0.34 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.36 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.84 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.36 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.66 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 50 | 0.79 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 50 | 0.017 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 50 | -0.053 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
100 | 0.23 | 0.78 | 0.55 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0.17 | 0.58 | 0.41 | 0.04 | 0.04 | 100 | 0.05 | -0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 100 | 0.65 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 100 | 0.29 | 0.61 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 100 | 0.28 | 0.62 | 0.34 | 0.59 | 0.59 | 100 | 0.53 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100 | 0.46 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.17 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 100 | 0.63 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0.17 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 100 | 0.63 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 100 | 0.87 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | -1.7 | -0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.023 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 100 | -0.047 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
150 | 0.22 | 0.77 | 0.55 | 0.030023 | 0.032878 | 150 | 0.02 | 0.58 | 0.56 | 0.010069 | 0.018635 | 150 | -0.17 | -0.24 | 0.07 | 0.28966 | 0.24683 | 150 | -0.23 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 150 | 0.47 | 0.3 | 0.17 | 0.30014 | 0.31727 | 150 | 0.48 | 0.17 | 0.31 | 0.56007 | 0.56863 | 150 | 0.69 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 150 | 0.68 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | -0.05 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 150 | -0.04 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 150 | -0.05 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 150 | -0.1 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 150 | 0.07 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.2 | 0.2 | 150 | 0.023 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 150 | -0.016 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
200 | 0.47 | 0.06 | 0.41 |  |  | 200 | 0.3 | 0.26 | 0.04 |  |  | 200 | 0.21 | 0.03 | 0.18 |  |  | 200 | -1.13 |  | 0.086667 |  |  | 200 | 0.71 | -0.08 | 0.79 |  |  | 200 | 0.75 | -0.24 | 0.99 |  |  | 200 | 0.92 |  | 0.08 |  |  | 200 | 0.91 |  | 0.083333 |  |  | 200 | -0.29 |  | 0.26333 |  |  | 200 | -0.26 |  | 0.09 |  |  | 200 | -0.29 |  | 0.26333 |  |  | 200 | -0.93 |  | 0.086667 |  |  | 200 | -1.1 | 0.083333 |  |  | 200 | 0 | -0.6 | 0.3 |  |  | 200 | 0 | 0 | 0.013333 |  |  | 200 | -0.01 | 0 | 0.036667
CH 7 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | Interpolasi |  | CH 7 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2021 | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2019 | 2019 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT | 36.0186
-20 | -0.41 | -0.57 | 0.16 | FALSE |  | -20 | -0.75 | -0.49 | 0.26 | FALSE |  | -20 | -0.67 | -0.36 | 0.31 | FALSE |  | -20 | -1.33 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | 0.13 | -0.52 | 0.65 | FALSE |  | -20 | 0.16 | -0.09 | 0.25 | FALSE |  | -20 | 0.45 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | 0.37 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | 0.54 |  | 0.26333 | FALSE |  | -20 | -0.91 |  | 0.09 | FALSE |  | -20 | 0.54 |  | 0.26333 | FALSE |  | -20 | -1.3 |  | 0.086667 | FALSE |  | -20 | -1.34 | 0.09 | FALSE |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | FALSE |  | -20 | -0.019 | 0 | 0.013333 | FALSE |  | -20 | 0 | 0 | 0.036667 | FALSE
-15 | -0.36 | -0.52 | 0.16 | FALSE |  | -15 | -0.62 | -0.42 | 0.2 | FALSE |  | -15 | -0.53 | -0.3 | 0.23 | FALSE |  | -15 | -1.1 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | 0.18 | 0 | 0.086667 | FALSE |  | -15 | 0.2 | 1e-06 | 0.2 | FALSE |  | -15 | 0.46 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | 0.39 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | FALSE |  | -15 | -0.66 |  | 0.09 | FALSE |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | FALSE |  | -15 | -1.05 |  | 0.086667 | FALSE |  | -15 | -1.05 | 0.09 | FALSE |  | -15 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | FALSE |  | -15 | 0.01 | 0 | 0.013333 | FALSE |  | -15 | 0.054 | 0 | 0.036667 | FALSE
-10 | -0.31 | -0.46 | 0.15 | #N/A |  | -10 | 1e-06 | -0.35 | 0.35 | #N/A |  | -10 | -0.44 | -0.25 | 0.19 | #N/A |  | -10 | -0.85 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | 0.21 | -0.23 | 0.44 | #N/A |  | -10 | 0.2 | 0.12 | 0.08 | #N/A |  | -10 | 0.47 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | 0.4 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | 0.52 |  | 0.26333 | #N/A |  | -10 | -0.47 |  | 0.09 | #N/A |  | -10 | 0.52 |  | 0.26333 | #N/A |  | -10 | -0.84 |  | 0.086667 | #N/A |  | -10 | -0.81 | 0.09 | #N/A |  | -10 | -1.4 | -0.7 | 0.5 | #N/A |  | -10 | 0.012 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | -10 | 0.039 | 0 | 0.036667 | #N/A
1e-06 | -0.22 | -0.33 | 0.11 | #N/A |  | 1e-06 | -0.28 | -0.22 | 0.06 | #N/A |  | 1e-06 | -0.36 | -0.16 | 0.2 | #N/A |  | 1e-06 | -0.28 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.18 | 0.01 | 0.17 | #N/A |  | 1e-06 | 0.21 | 0.29 | 0.08 | #N/A |  | 1e-06 | 0.44 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.39 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.5 |  | 0.26333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.25 |  | 0.09 | #N/A |  | 1e-06 | 0.5 |  | 0.26333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.58 |  | 0.086667 | #N/A |  | 1e-06 | -0.46 | 0.09 | #N/A |  | 1e-06 | 0 | -0.7 | 0.7 | #N/A |  | 1e-06 | 0.004 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.013 | 0 | 0.036667 | #N/A
2 | -0.21 | -0.3 | 0.09 | #N/A |  | 2 | -0.24 | -0.19 | 0.05 | #N/A |  | 2 | -0.33 | -0.15 | 0.18 | #N/A |  | 2 | -0.49 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | 0.23 | 0.05 | 0.18 | #N/A |  | 2 | 0.23 | 0.33 | 0.1 | #N/A |  | 2 | 0.46 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | 0.4 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | 0.5 |  | 0.26333 | #N/A |  | 2 | -0.28 |  | 0.09 | #N/A |  | 2 | 0.5 |  | 0.26333 | #N/A |  | 2 | -0.54 |  | 0.086667 | #N/A |  | 2 | -0.56 | 0.09 | #N/A |  | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | #N/A |  | 2 | 0.007 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | 2 | 0.008 | 0 | 0.036667 | #N/A
8 | -0.16 | -0.23 | 0.07 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.14 | -0.12 | 0.02 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.21 | -0.11 | 0.1 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.26 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.22 | 0.18 | 0.04 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.22 | 0.41 | 0.19 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.46 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.38 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.48 |  | 0.26333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.04 |  | 0.09 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.48 |  | 0.26333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.3 |  | 0.086667 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.29 | 0.09 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.008 | 0 | 0.013333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.005 | 0 | 0.036667 | 37.016 | 39.0148
37 | 0.01 | 0.15 | 0.14 | 37 | 37 | 37 | 0.16 | 0.2 | 0.04 | 37 | 37 | 37 | -0.09 | -0.04 | 0.05 | 37 | 37 | 37 | 0.55 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.19 | 0.59 | 0.4 | 37 | 37 | 37 | 0.21 | 0.67 | 0.46 | 37 | 37 | 37 | 0.46 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.33 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.41 |  | 0.26333 | 37 | 37 | 37 | 0.7 |  | 0.09 | 37 | 37 | 37 | 0.41 |  | 0.26333 | 37 | 37 | 37 | 0.5 |  | 0.086667 | 37 | 37 | 37 | 0.6 | 0.09 | 37 | 37 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 37 | 37 | 37 | 0.014 | 0 | 0.013333 | 37 | 37 | 37 | -0.045 | 0 | 0.036667 | 37 | 37
44 | 0.04 | 0.24 | 0.2 | 44 | 44 | 44 | 0.19 | 0.26 | 0.07 | 44 | 44 | 44 | -0.11 | -0.04 | 0.07 | 44 | 44 | 44 | 0.67 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.2 | 0.66 | 0.46 | 44 | 44 | 44 | 0.21 | 0.7 | 0.49 | 44 | 44 | 44 | 0.47 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.33 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.39 |  | 0.26333 | 44 | 44 | 44 | 0.79 |  | 0.09 | 44 | 44 | 44 | 0.39 |  | 0.26333 | 44 | 44 | 44 | 0.61 |  | 0.086667 | 44 | 44 | 44 | 0.72 | 0.09 | 44 | 44 | 44 | -1 | -0.7 | 0.2 | 44 | 44 | 44 | 0.016 | 0 | 0.013333 | 44 | 44 | 44 | -0.05 | 0 | 0.036667 | 44 | 44
50 | 0.07 | 0.31 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 50 | 0.21 | 0.31 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 50 | 0.25 | -0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 50 | 0.75 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 50 | 0.22 | 0.71 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 50 | 0.47 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.33 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.37 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.84 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.37 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.68 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 50 | 0.8 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 50 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 50 | 0.017 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 50 | -0.053 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
100 | 0.2 | 0.77 | 0.57 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.14 | 0.57 | 0.43 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0.18 | -0.19 | 0.37 | 0.07 | 0.07 | 100 | 0.79 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.29 | 0.73 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 100 | 0.32 | 0.58 | 0.26 | 0.49 | 0.49 | 100 | 0.58 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.42 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.2 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 100 | 0.6 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0.2 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 100 | 0.63 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 100 | 0.68 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100 | -1.7 | -0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.023 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 100 | -0.047 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
150 | 0.28 | 0.77 | 0.49 | 0.14014 | 0.15727 | 150 | 0.02 | 0.55 | 0.53 | 0.040069 | 0.048635 | 150 | 0.05 | -0.27 | 0.32 | 0.050046 | 0.055757 | 150 | 0.06 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | 0.47 | 0.38 | 0.09 | 0.40014 | 0.41727 | 150 | 0.52 | 0.19 | 0.33 | 0.46007 | 0.46863 | 150 | 0.76 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | 0.62 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | -0.02 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 150 | -0.1 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 150 | -0.02 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 150 | -0.07 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 150 | -0.3 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 150 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.2 | 0.2 | 150 | 0.023 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 150 | -0.016 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
200 | 0.44 | 0.02 | 0.42 |  |  | 200 | 0.38 | 0.24 | 0.14 |  |  | 200 | 0.51 | 0.04 | 0.47 |  |  | 200 | -0.9 |  | 0.083333 |  |  | 200 | 0.7 | -0.04 | 0.74 |  |  | 200 | 0.76 | -0.16 | 0.92 |  |  | 200 | 0.98 |  | 0.083333 |  |  | 200 | 0.83 |  | 0.083333 |  |  | 200 | -0.28 |  | 0.26333 |  |  | 200 | -0.31 |  | 0.09 |  |  | 200 | -0.28 |  | 0.26333 |  |  | 200 | -0.74 |  | 0.086667 |  |  | 200 | -1.43 | 0.09 |  |  | 200 | 0 | -0.6 | 0.3 |  |  | 200 | 0 | 0 | 0.013333 |  |  | 200 | -0.01 | 0 | 0.036667
CH 8 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | Interpolasi |  | CH 8 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2021 | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2019 | 2019 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT | 36.0186
-20 | -0.48 | -0.65 | 0.17 | FALSE |  | -20 | -0.74 | -0.47 | 0.27 | FALSE |  | -20 | -0.6 | -0.43 | 0.17 | FALSE |  | -20 | -1.31 |  | 0.086667 | FALSE |  | -20 | 0.19 | -0.63 | 0.82 | FALSE |  | -20 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | FALSE |  | -20 | 0.46 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | 0.36 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | 0.52 |  | 0.26333 | FALSE |  | -20 | -0.95 |  | 0.09 | FALSE |  | -20 | 0.52 |  | 0.26333 | FALSE |  | -20 | -1.22 |  | 0.086667 | FALSE |  | -20 | -1.36 | 0.093333 | FALSE |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | FALSE |  | -20 | -0.019 | 0 | 0.013333 | FALSE |  | -20 | 0 | 0 | 0.036667 | FALSE
-15 | -0.4 | -0.57 | 0.17 | FALSE |  | -15 | -0.61 | -0.4 | 0.21 | FALSE |  | -15 | -0.47 | -0.37 | 0.1 | FALSE |  | -15 | -1.07 |  | 0.086667 | FALSE |  | -15 | 0.23 | 0 | 0.086667 | FALSE |  | -15 | 0.23 | 1e-06 | 0.23 | FALSE |  | -15 | 0.47 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | 0.38 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | FALSE |  | -15 | -0.69 |  | 0.09 | FALSE |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | FALSE |  | -15 | -0.97 |  | 0.086667 | FALSE |  | -15 | -1.09 | 0.093333 | FALSE |  | -15 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | FALSE |  | -15 | 0.01 | 0 | 0.013333 | FALSE |  | -15 | 0.054 | 0 | 0.036667 | FALSE
-10 | -0.33 | -0.5 | 0.17 | #N/A |  | -10 | 1e-06 | -0.34 | 0.34 | #N/A |  | -10 | -0.39 | -0.31 | 0.08 | #N/A |  | -10 | -0.82 |  | 0.086667 | #N/A |  | -10 | 0.26 | -0.31 | 0.57 | #N/A |  | -10 | 0.25 | 0.13 | 0.12 | #N/A |  | -10 | 0.48 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | 0.4 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | 0.5 |  | 0.26333 | #N/A |  | -10 | -0.49 |  | 0.09 | #N/A |  | -10 | 0.5 |  | 0.26333 | #N/A |  | -10 | -0.77 |  | 0.086667 | #N/A |  | -10 | -0.85 | 0.093333 | #N/A |  | -10 | -1.4 | -0.7 | 0.5 | #N/A |  | -10 | 0.012 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | -10 | 0.039 | 0 | 0.036667 | #N/A
1e-06 | -0.2 | -0.36 | 0.16 | #N/A |  | 1e-06 | -0.29 | -0.21 | 0.08 | #N/A |  | 1e-06 | -0.33 | -0.21 | 0.12 | #N/A |  | 1e-06 | -0.29 |  | 0.086667 | #N/A |  | 1e-06 | 0.22 | -0.05 | 0.27 | #N/A |  | 1e-06 | 0.21 | 0.32 | 0.11 | #N/A |  | 1e-06 | 0.46 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.39 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.48 |  | 0.26333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.27 |  | 0.09 | #N/A |  | 1e-06 | 0.48 |  | 0.26333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.56 |  | 0.086667 | #N/A |  | 1e-06 | -0.5 | 0.093333 | #N/A |  | 1e-06 | 0 | -0.7 | 0.7 | #N/A |  | 1e-06 | 0.004 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.013 | 0 | 0.036667 | #N/A
2 | -0.18 | -0.33 | 0.15 | #N/A |  | 2 | -0.26 | -0.19 | 0.07 | #N/A |  | 2 | -0.31 | -0.2 | 0.11 | #N/A |  | 2 | -0.51 |  | 0.086667 | #N/A |  | 2 | 0.27 | 0 | 0.086667 | #N/A |  | 2 | 0.25 | 0.35 | 0.1 | #N/A |  | 2 | 0.48 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | 0.4 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | 0.48 |  | 0.26333 | #N/A |  | 2 | -0.27 |  | 0.09 | #N/A |  | 2 | 0.48 |  | 0.26333 | #N/A |  | 2 | -0.51 |  | 0.086667 | #N/A |  | 2 | -0.58 | 0.093333 | #N/A |  | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | #N/A |  | 2 | 0.007 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | 2 | 0.008 | 0 | 0.036667 | #N/A
8 | -0.11 | -0.24 | 0.13 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.16 | -0.12 | 0.04 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.18 | -0.16 | 0.02 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.26 |  | 0.086667 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.25 | 0.13 | 0.12 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.24 | 0.44 | 0.2 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.48 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.38 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.46 |  | 0.26333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.03 |  | 0.09 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.46 |  | 0.26333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.26 |  | 0.086667 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.3 | 0.093333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.008 | 0 | 0.013333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.005 | 0 | 0.036667 | 37.016 | 39.0148
37 | 0.11 | 0.16 | 0.05 | 37 | 37 | 37 | 0.14 | 0.19 | 0.05 | 37 | 37 | 37 | -0.14 | -0.05 | 0.09 | 37 | 37 | 37 | 0.58 |  | 0.086667 | 37 | 37 | 37 | 0.22 | 0.59 | 0.37 | 37 | 37 | 37 | 0.23 | 0.72 | 0.49 | 37 | 37 | 37 | 0.47 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.33 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.39 |  | 0.26333 | 37 | 37 | 37 | 0.72 |  | 0.09 | 37 | 37 | 37 | 0.39 |  | 0.26333 | 37 | 37 | 37 | 0.49 |  | 0.086667 | 37 | 37 | 37 | 0.61 | 0.093333 | 37 | 37 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 37 | 37 | 37 | 0.014 | 0 | 0.013333 | 37 | 37 | 37 | -0.045 | 0 | 0.036667 | 37 | 37
44 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 44 | 44 | 44 | 0.18 | 0.26 | 0.08 | 44 | 44 | 44 | -0.18 | -0.04 | 0.14 | 44 | 44 | 44 | 0.7 |  | 0.086667 | 44 | 44 | 44 | 0.21 | 0.66 | 0.45 | 44 | 44 | 44 | 0.23 | 0.75 | 0.52 | 44 | 44 | 44 | 0.48 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.33 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.37 |  | 0.26333 | 44 | 44 | 44 | 0.82 |  | 0.09 | 44 | 44 | 44 | 0.37 |  | 0.26333 | 44 | 44 | 44 | 0.57 |  | 0.086667 | 44 | 44 | 44 | 0.73 | 0.093333 | 44 | 44 | 44 | -1 | -0.7 | 0.2 | 44 | 44 | 44 | 0.016 | 0 | 0.013333 | 44 | 44 | 44 | -0.05 | 0 | 0.036667 | 44 | 44
50 | 0.18 | 0.32 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 50 | 0.2 | 0.31 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 50 | 0.2 | -0.05 | 0.25 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.79 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 50 | 0.21 | 0.7 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 50 | 0.23 | 0.77 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 50 | 0.48 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.34 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.35 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.87 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.35 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.62 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 50 | 0.81 | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 50 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 50 | 0.017 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 50 | -0.053 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
100 | 0.26 | 0.75 | 0.49 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.13 | 0.61 | 0.48 | 0.08 | 0.08 | 100 | -0.13 | -0.17 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 100 | 0.82 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 100 | 0.28 | 0.72 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 100 | 0.33 | 0.61 | 0.28 | 0.52 | 0.52 | 100 | 0.58 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.43 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.19 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 100 | 0.71 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0.19 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 100 | 0.31 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 100 | 0.66 | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 100 | -1.7 | -0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.023 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 100 | -0.047 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
150 | 0.28 | 0.71 | 0.43 | 0.050114 | 0.064391 | 150 | -0.02 | 0.57 | 0.59 | 0.050069 | 0.058635 | 150 | -0.68 | -0.26 | 0.42 | 0.090114 | 0.10439 | 150 | 0.09 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 150 | 0.44 | 0.34 | 0.1 | 0.37018 | 0.39303 | 150 | 0.51 | 0.16 | 0.35 | 0.49007 | 0.49863 | 150 | 0.74 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | 0.62 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | -0.02 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 150 | 0.09 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 150 | -0.02 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 150 | -0.57 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 150 | -0.22 | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 150 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.2 | 0.2 | 150 | 0.023 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 150 | -0.016 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
200 | 0.45 | -0.06 | 0.51 |  |  | 200 | 0.21 | 0.11 | 0.1 |  |  | 200 | -0.38 | -0.03 | 0.35 |  |  | 200 | -0.86 |  | 0.086667 |  |  | 200 | 0.67 | -0.12 | 0.79 |  |  | 200 | 0.76 | -0.25 | 1.01 |  |  | 200 | 0.96 |  | 0.083333 |  |  | 200 | 0.82 |  | 0.083333 |  |  | 200 | -0.26 |  | 0.26333 |  |  | 200 | -0.06 |  | 0.09 |  |  | 200 | -0.26 |  | 0.26333 |  |  | 200 | -1.06 |  | 0.086667 |  |  | 200 | -0.93 | 0.093333 |  |  | 200 | 0 | -0.6 | 0.3 |  |  | 200 | 0 | 0 | 0.013333 |  |  | 200 | -0.01 | 0 | 0.036667
CH 9 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | Interpolasi |  | CH 9 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
|  |  | DRIFT | 36.0186 |  |  |  |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2019 | 2019 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT | 36.0186
-20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | FALSE |  | -20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | FALSE |  | -20 | 1e-06 | -0.45 | 0.45 | FALSE |  | -20 | -1.4 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | 0.2 |  | 0.086667 | FALSE |  | -20 | 0.19 |  | 0.09 | FALSE |  | -20 | 0.44 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | 0.36 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | 0.5 |  | 0.26333 | FALSE |  | -20 | -1.11 |  | 0.093333 | FALSE |  | -20 | 0.5 |  | 0.26333 | FALSE |  | -20 | -1.26 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | -1.42 | 0.09 | FALSE |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | FALSE |  | -20 | -0.019 | 0 | 0.013333 | FALSE |  | -20 | 0 | 0 | 0.036667 | FALSE
-15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | FALSE |  | -15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | FALSE |  | -15 | 1e-06 | -0.38 | 0.38 | FALSE |  | -15 | -1.15 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | 0.24 |  | 0.086667 | FALSE |  | -15 | 0.24 |  | 0.09 | FALSE |  | -15 | 0.45 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | 0.38 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | FALSE |  | -15 | -0.83 |  | 0.093333 | FALSE |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | FALSE |  | -15 | -1 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | -1.14 | 0.09 | FALSE |  | -15 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | FALSE |  | -15 | 0.01 | 0 | 0.013333 | FALSE |  | -15 | 0.054 | 0 | 0.036667 | FALSE
-10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | #N/A |  | -10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | #N/A |  | -10 | 1e-06 | -0.32 | 0.32 | #N/A |  | -10 | -0.9 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | 0.27 |  | 0.086667 | #N/A |  | -10 | 0.26 |  | 0.09 | #N/A |  | -10 | 0.46 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | 0.39 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | 0.48 |  | 0.26333 | #N/A |  | -10 | -0.6 |  | 0.093333 | #N/A |  | -10 | 0.48 |  | 0.26333 | #N/A |  | -10 | -0.78 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | -0.89 | 0.09 | #N/A |  | -10 | -1.4 | -0.7 | 0.5 | #N/A |  | -10 | 0.012 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | -10 | 0.039 | 0 | 0.036667 | #N/A
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | #N/A |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | #N/A |  | 1e-06 | 1e-06 | -0.21 | 0.21 | #N/A |  | 1e-06 | -0.36 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.22 |  | 0.086667 | #N/A |  | 1e-06 | 0.21 |  | 0.09 | #N/A |  | 1e-06 | 0.46 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.38 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.47 |  | 0.26333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.34 |  | 0.093333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.47 |  | 0.26333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.55 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.54 | 0.09 | #N/A |  | 1e-06 | 0 | -0.7 | 0.7 | #N/A |  | 1e-06 | 0.004 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.013 | 0 | 0.036667 | #N/A
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | #N/A |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | #N/A |  | 2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 | #N/A |  | 2 | -0.53 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | 0.26 |  | 0.086667 | #N/A |  | 2 | 0.25 |  | 0.09 | #N/A |  | 2 | 0.49 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | 0.4 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | 0.47 |  | 0.26333 | #N/A |  | 2 | -0.36 |  | 0.093333 | #N/A |  | 2 | 0.47 |  | 0.26333 | #N/A |  | 2 | -0.53 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | -0.62 | 0.09 | #N/A |  | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | #N/A |  | 2 | 0.007 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | 2 | 0.008 | 0 | 0.036667 | #N/A
8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 1e-06 | -0.15 | 0.15 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.28 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.25 |  | 0.086667 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.25 |  | 0.09 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.49 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.38 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.46 |  | 0.26333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.09 |  | 0.093333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.46 |  | 0.26333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.27 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.34 | 0.09 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.008 | 0 | 0.013333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.005 | 0 | 0.036667 | 37.016 | 39.0148
37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 37 | 37 | 37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 37 | 37 | 37 | 1e-06 | -0.04 | 0.040001 | 37 | 37 | 37 | 0.6 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.24 |  | 0.086667 | 37 | 37 | 37 | 0.26 |  | 0.09 | 37 | 37 | 37 | 0.51 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.34 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.4 |  | 0.26333 | 37 | 37 | 37 | 0.79 |  | 0.093333 | 37 | 37 | 37 | 0.4 |  | 0.26333 | 37 | 37 | 37 | 0.52 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.57 | 0.09 | 37 | 37 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 37 | 37 | 37 | 0.014 | 0 | 0.013333 | 37 | 37 | 37 | -0.045 | 0 | 0.036667 | 37 | 37
44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 44 | 44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 44 | 44 | 1e-06 | -0.04 | 0.040001 | 44 | 44 | 44 | 0.74 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.24 |  | 0.086667 | 44 | 44 | 44 | 0.26 |  | 0.09 | 44 | 44 | 44 | 0.51 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.34 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.38 |  | 0.26333 | 44 | 44 | 44 | 0.91 |  | 0.093333 | 44 | 44 | 44 | 0.38 |  | 0.26333 | 44 | 44 | 44 | 0.6 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.7 | 0.09 | 44 | 44 | 44 | -1 | -0.7 | 0.2 | 44 | 44 | 44 | 0.016 | 0 | 0.013333 | 44 | 44 | 44 | -0.05 | 0 | 0.036667 | 44 | 44
50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 50 | 1e-06 | -0.04 | 0.040001 | 0.040001 | 0.040001 | 50 | 0.83 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.24 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 50 | 0.27 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.52 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.34 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.37 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.99 |  | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 50 | 0.37 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.65 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.77 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 50 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 50 | 0.017 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 50 | -0.053 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 100 | 1e-06 | -0.17 | 0.17 | 0.040001 | 0.040001 | 100 | 0.95 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.33 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 100 | 0.36 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0.61 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.44 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.2 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 100 | 1.02 |  | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 100 | 0.2 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 100 | 0.37 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.67 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100 | -1.7 | -0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.023 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 100 | -0.047 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 150 | 1e-06 | -0.28 | 0.28 | 0.040001 | 0.040001 | 150 | 0.34 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | 0.51 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 150 | 0.54 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 150 | 0.77 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | 0.62 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | -0.01 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 150 | 0.63 |  | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 150 | -0.01 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 150 | -0.35 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | -0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 150 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.2 | 0.2 | 150 | 0.023 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 150 | -0.016 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 200 | 1e-06 | 0 | 0.093333 |  |  | 200 | -0.41 |  | 0.083333 |  |  | 200 | 0.74 |  | 0.086667 |  |  | 200 | 0.81 |  | 0.09 |  |  | 200 | 1.02 |  | 0.083333 |  |  | 200 | 0.83 |  | 0.083333 |  |  | 200 | -0.29 |  | 0.26333 |  |  | 200 | 0.8 |  | 0.093333 |  |  | 200 | -0.29 |  | 0.26333 |  |  | 200 | -0.36 |  | 0.083333 |  |  | 200 | -0.65 | 0.09 |  |  | 200 | 0 | -0.6 | 0.3 |  |  | 200 | 0 | 0 | 0.013333 |  |  | 200 | -0.01 | 0 | 0.036667
CH 10 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | Interpolasi |  | CH 10 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
|  |  | DRIFT | 36.0186 |  |  |  |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2023 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 |  | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2019 | 2019 | DRIFT | 36.0186 |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT | 36.0186
-20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | FALSE |  | -20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | FALSE |  | -20 | 1e-06 | -0.46 | 0.46 | FALSE |  | -20 | -1.35 |  | 0.086667 | FALSE |  | -20 | 0.21 |  | 0.086667 | FALSE |  | -20 | 0.22 |  | 0.093333 | FALSE |  | -20 | 0.44 |  | 0.08 | FALSE |  | -20 | 0.34 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | 0.47 |  | 0.26333 | FALSE |  | -20 | -1.09 |  | 0.09 | FALSE |  | -20 | 0.47 |  | 0.26333 | FALSE |  | -20 | -1.22 |  | 0.083333 | FALSE |  | -20 | -1.34 | 0.09 | FALSE |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | FALSE |  | -20 | -0.019 | 0 | 0.013333 | FALSE |  | -20 | 0 | 0 | 0.036667 | FALSE
-15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | FALSE |  | -15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | FALSE |  | -15 | 1e-06 | -0.39 | 0.39 | FALSE |  | -15 | -1.11 |  | 0.086667 | FALSE |  | -15 | 0.25 |  | 0.086667 | FALSE |  | -15 | 0.26 |  | 0.093333 | FALSE |  | -15 | 0.45 |  | 0.08 | FALSE |  | -15 | 0.35 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | FALSE |  | -15 | -0.81 |  | 0.09 | FALSE |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | FALSE |  | -15 | -0.96 |  | 0.083333 | FALSE |  | -15 | -1.06 | 0.09 | FALSE |  | -15 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | FALSE |  | -15 | 0.01 | 0 | 0.013333 | FALSE |  | -15 | 0.054 | 0 | 0.036667 | FALSE
-10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | #N/A |  | -10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | #N/A |  | -10 | 1e-06 | -0.32 | 0.32 | #N/A |  | -10 | -0.87 |  | 0.086667 | #N/A |  | -10 | 0.28 |  | 0.086667 | #N/A |  | -10 | 0.28 |  | 0.093333 | #N/A |  | -10 | 0.46 |  | 0.08 | #N/A |  | -10 | 0.36 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | 0.46 |  | 0.26333 | #N/A |  | -10 | -0.59 |  | 0.09 | #N/A |  | -10 | 0.46 |  | 0.26333 | #N/A |  | -10 | -0.75 |  | 0.083333 | #N/A |  | -10 | -0.81 | 0.09 | #N/A |  | -10 | -1.4 | -0.7 | 0.5 | #N/A |  | -10 | 0.012 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | -10 | 0.039 | 0 | 0.036667 | #N/A
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | #N/A |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | #N/A |  | 1e-06 | 1e-06 | -0.22 | 0.22 | #N/A |  | 1e-06 | -0.36 |  | 0.086667 | #N/A |  | 1e-06 | 0.26 |  | 0.086667 | #N/A |  | 1e-06 | 0.24 |  | 0.093333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.46 |  | 0.08 | #N/A |  | 1e-06 | 0.36 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.45 |  | 0.26333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.34 |  | 0.09 | #N/A |  | 1e-06 | 0.45 |  | 0.26333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.53 |  | 0.083333 | #N/A |  | 1e-06 | -0.52 | 0.09 | #N/A |  | 1e-06 | 0 | -0.7 | 0.7 | #N/A |  | 1e-06 | 0.004 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | 1e-06 | 0.013 | 0 | 0.036667 | #N/A
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | #N/A |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | #N/A |  | 2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 | #N/A |  | 2 | -0.51 |  | 0.086667 | #N/A |  | 2 | 0.31 |  | 0.086667 | #N/A |  | 2 | 0.28 |  | 0.093333 | #N/A |  | 2 | 0.48 |  | 0.08 | #N/A |  | 2 | 0.38 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | 0.44 |  | 0.26333 | #N/A |  | 2 | -0.37 |  | 0.09 | #N/A |  | 2 | 0.44 |  | 0.26333 | #N/A |  | 2 | -0.47 |  | 0.083333 | #N/A |  | 2 | -0.58 | 0.09 | #N/A |  | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | #N/A |  | 2 | 0.007 | 0 | 0.013333 | #N/A |  | 2 | 0.008 | 0 | 0.036667 | #N/A
8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 1e-06 | -0.15 | 0.15 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.26 |  | 0.086667 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.29 |  | 0.086667 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.28 |  | 0.093333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.49 |  | 0.08 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.37 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.43 |  | 0.26333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.09 |  | 0.09 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.43 |  | 0.26333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.24 |  | 0.083333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.31 | 0.09 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 37.016 | 39.0148 | 8 | 0.008 | 0 | 0.013333 | 37.016 | 39.0148 | 8 | -0.005 | 0 | 0.036667 | 37.016 | 39.0148
37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 37 | 37 | 37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 37 | 37 | 37 | 1e-06 | -0.03 | 0.030001 | 37 | 37 | 37 | 0.63 |  | 0.086667 | 37 | 37 | 37 | 0.27 |  | 0.086667 | 37 | 37 | 37 | 0.29 |  | 0.093333 | 37 | 37 | 37 | 0.52 |  | 0.08 | 37 | 37 | 37 | 0.35 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.37 |  | 0.26333 | 37 | 37 | 37 | 0.81 |  | 0.09 | 37 | 37 | 37 | 0.37 |  | 0.26333 | 37 | 37 | 37 | 0.5 |  | 0.083333 | 37 | 37 | 37 | 0.57 | 0.09 | 37 | 37 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 37 | 37 | 37 | 0.014 | 0 | 0.013333 | 37 | 37 | 37 | -0.045 | 0 | 0.036667 | 37 | 37
44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 44 | 44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 44 | 44 | 1e-06 | -0.03 | 0.030001 | 44 | 44 | 44 | 0.77 |  | 0.086667 | 44 | 44 | 44 | 0.27 |  | 0.086667 | 44 | 44 | 44 | 0.29 |  | 0.093333 | 44 | 44 | 44 | 0.53 |  | 0.08 | 44 | 44 | 44 | 0.35 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.36 |  | 0.26333 | 44 | 44 | 44 | 0.93 |  | 0.09 | 44 | 44 | 44 | 0.36 |  | 0.26333 | 44 | 44 | 44 | 0.6 |  | 0.083333 | 44 | 44 | 44 | 0.68 | 0.09 | 44 | 44 | 44 | -1 | -0.7 | 0.2 | 44 | 44 | 44 | 0.016 | 0 | 0.013333 | 44 | 44 | 44 | -0.05 | 0 | 0.036667 | 44 | 44
50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 50 | 1e-06 | -0.03 | 0.030001 | 0.030001 | 0.030001 | 50 | 0.86 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 50 | 0.27 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 50 | 0.3 |  | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 50 | 0.53 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 50 | 0.35 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.34 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 1.01 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.34 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.66 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.75 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 50 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 50 | 0.017 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 50 | -0.053 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 100 | 1e-06 | -0.16 | 0.16 | 0.030001 | 0.030001 | 100 | 0.99 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 100 | 0.34 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 100 | 0.38 |  | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 100 | 0.6 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100 | 0.44 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.18 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 100 | 1.06 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100 | 0.18 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 100 | 0.54 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 100 | 0.56 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100 | -1.7 | -0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.023 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 100 | -0.047 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 150 | 1e-06 | -0.28 | 0.28 | 0.030001 | 0.030001 | 150 | 0.28 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 150 | 0.51 |  | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 150 | 0.54 |  | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 150 | 0.72 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 150 | 0.61 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | -0.02 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 150 | 0.62 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 150 | -0.02 |  | 0.26333 | 0.26333 | 0.26333 | 150 | -0.15 |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 150 | -0.39 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 150 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.2 | 0.2 | 150 | 0.023 | 0 | 0.013333 | 0.013333 | 0.013333 | 150 | -0.016 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667
200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 200 | 1e-06 | 0 | 0.093333 |  |  | 200 | -0.8 |  | 0.086667 |  |  | 200 | 0.73 |  | 0.086667 |  |  | 200 | 0.81 |  | 0.093333 |  |  | 200 | 0.95 |  | 0.08 |  |  | 200 | 0.84 |  | 0.083333 |  |  | 200 | -0.28 |  | 0.26333 |  |  | 200 | 0.66 |  | 0.09 |  |  | 200 | -0.28 |  | 0.26333 |  |  | 200 | -0.66 |  | 0.083333 |  |  | 200 | -1.22 | 0.09 |  |  | 200 | 0 | -0.6 | 0.3 |  |  | 200 | 0 | 0 | 0.013333 |  |  | 200 | -0.01 | 0 | 0.036667
DATA SERTIFIKAT | [17 empty] | DATA SERTIFIKAT
| 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2019 | 2021
CH 1 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  | CH 2 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-25 | -0.77 | -0.62 | -0.58 | -1.46 | -0.03 | -0.02 | 0.4 | 0.33 | 0.53 | -1.02 | 0.53 | -1.4 | -1.5 | -1.1 | -0.019 | 0 |  | -25 | -0.67 | -0.59 | -0.5 | -1.45 | 0.01 | 0.02 | 0.42 | 0.3 | 0.62 | -0.97 | 0.62 | -1.29 | -1.45 | -1.1 | -0.019 | 0
-15 | -0.67 | 0.52 | -0.48 | -1.26 | 0.02 | 0.01 | 0.42 | 0.35 | 1e-06 | -0.76 | 1e-06 | -1.14 | -1.24 | -1.1 | 0.01 | 0.054 |  | -15 | -0.58 | -0.51 | -0.41 | -1.23 | 0.05 | 0.05 | 0.44 | 0.33 | 1e-06 | -0.72 | 1e-06 | -1.04 | -1.18 | -1.1 | 0.01 | 0.054
-10 | -0.58 | -0.43 | -0.4 | -1.04 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.36 | 0.5 | -0.57 | 0.5 | -0.91 | -1.01 | -1.2 | 0.012 | 0.039 |  | -10 | -0.5 | -0.42 | -0.34 | -0.99 | 0.08 | 0.08 | 0.44 | 0.35 | 0.59 | -0.52 | 0.59 | -0.83 | -0.94 | -1.2 | 0.012 | 0.039
1e-06 | -0.39 | -0.26 | -0.26 | -0.38 | 0.02 | 0.02 | 0.38 | 0.34 | 0.48 | -0.31 | 0.48 | -0.63 | -0.6 | -1.4 | 0.004 | 0.013 |  | 1e-06 | -0.34 | -0.26 | -0.21 | -0.34 | 0.05 | 0.06 | 0.38 | 0.35 | 0.56 | -0.28 | 0.56 | -0.57 | -0.56 | -1.4 | 0.004 | 0.013
2 | -0.35 | -0.23 | -0.24 | -0.59 | 0.05 | 0.05 | 0.41 | 0.37 | 0.48 | -0.43 | 0.48 | -0.67 | -0.65 | 0 | 0.007 | 0.008 |  | 2 | -0.31 | -0.23 | -0.19 | -0.62 | 0.07 | 0.08 | 0.41 | 0.36 | 0.55 | -0.41 | 0.55 | -0.58 | -0.64 | 0 | 0.007 | 0.008
8 | -0.25 | -0.13 | -0.17 | -0.33 | 0.05 | 0.04 | 0.41 | 0.36 | 0.46 | -0.16 | 0.46 | -0.4 | -0.38 | 0 | 0.008 | -0.005 |  | 8 | -0.22 | -0.14 | -0.13 | -0.37 | 0.07 | 0.08 | 0.41 | 0.35 | 0.53 | -0.13 | 0.53 | -0.34 | -0.37 | 0 | 0.008 | -0.005
37 | 0.2 | 0.21 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.41 | 0.33 | 0.38 | 0.65 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0 | 0.014 | -0.045 |  | 37 | 0.19 | 0.21 | 0.01 | 0.49 | 0.08 | 0.09 | 0.42 | 0.33 | 0.43 | 0.65 | 0.43 | 0.41 | 0.51 | 0 | 0.014 | -0.045
44 | 0.29 | 0.28 | 0.02 | 0.62 | 0.06 | 0.06 | 0.41 | 0.33 | 0.36 | 0.75 | 0.36 | 0.56 | 0.65 | 0 | 0.016 | -0.05 |  | 44 | 0.28 | 0.27 | 0.02 | 0.61 | 0.08 | 0.1 | 0.42 | 0.33 | 0.41 | 0.72 | 0.41 | 0.51 | 0.63 | 0 | 0.016 | -0.05
50 | 0.37 | 0.33 | 0.02 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 0.8 | 0.34 | 0.64 | 0.74 | -1 | 0.017 | -0.053 |  | 50 | 0.35 | 0.33 | 0.01 | 0.69 | 0.09 | 0.11 | 0.43 | 0.34 | 0.39 | 0.76 | 0.39 | 0.57 | 0.71 | -1 | 0.017 | -0.053
100 | 0.76 | 0.55 | -0.1 | 0.65 | 0.18 | 0.19 | 0.49 | 0.41 | 0.17 | 0.53 | 0.17 | 0.57 | 0.71 | -1.6 | 0.023 | -0.047 |  | 100 | 0.74 | 0.59 | -0.14 | 0.67 | 0.21 | 0.22 | 0.54 | 0.45 | 0.19 | 0.26 | 0.19 | 0.39 | 0.64 | -1.6 | 0.023 | -0.047
150 | 0.73 | 0.53 | -0.22 | -0.07 | 0.37 | 0.39 | 0.65 | 0.58 | -0.04 | -0.15 | -0.04 | -0.12 | -0.17 | -1.7 | 0.023 | -0.016 |  | 150 | 0.71 | 0.56 | -0.27 | -0.12 | 0.4 | 0.42 | 0.72 | 0.66 | -0.03 | -0.58 | -0.03 | -0.36 | -0.28 | -1.7 | 0.023 | -0.016
200 | 0.2 | 0.39 | 0.06 | -0.7 | 0.61 | 0.66 | 0.9 | 0.81 | -0.28 | -0.01 | -0.28 | -0.59 | -1.27 | -0.9 |  | -0.01 |  | 200 | 0.13 | 0.28 | 0.05 | -1.01 | 0.64 | 0.66 | 0.96 | 0.9 | -0.28 | -0.38 | -0.28 | -0.85 | -1.34 | -0.9 |  | -0.01
U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.26 | 0.27 | 0.6 | 0.04 | 0.11 |  | U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.79 | 0.28 | 0.79 | 0.25 | 0.27 | 0.6 | 0.04 | 0.11
CH 3 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  | CH 4 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-25 | -0.6 | -0.48 | -0.47 | -1.45 | 0.05 | 0.05 | 0.43 | 0.33 | 0.58 | -0.93 | 0.58 | -1.33 | -1.47 | -1.1 | -0.019 | 0 |  | -25 | -0.59 | -0.42 | -0.5 | -1.47 | 0.07 | 0.07 | 0.46 | 0.33 | 0.64 | -0.91 | 0.64 | -1.31 | -1.41 | -1.1 | -0.019 | 0
-15 | -0.53 | -0.41 | -0.39 | -1.23 | 0.1 | 0.09 | 0.45 | 0.36 | 1e-06 | -0.69 | 1e-06 | -1.08 | -1.22 | -1.1 | 0.01 | 0.054 |  | -15 | -0.53 | -0.37 | -0.41 | -1.25 | 0.11 | 0.11 | 0.48 | 0.35 | 1e-06 | -0.67 | 1e-06 | -1.06 | -1.14 | -1.1 | 0.01 | 0.054
-10 | -0.46 | -0.35 | -0.32 | -0.98 | 0.13 | 0.12 | 0.46 | 0.37 | 0.55 | -0.52 | 0.55 | -0.86 | -0.99 | -1.2 | 0.012 | 0.039 |  | -10 | -0.47 | -0.31 | -0.33 | -1 | 0.13 | 0.15 | 0.48 | 0.36 | 0.6 | -0.48 | 0.6 | -0.85 | -0.9 | -1.2 | 0.012 | 0.039
1e-06 | -0.32 | -0.23 | -0.2 | -0.32 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.37 | 0.52 | -0.26 | 0.52 | -0.59 | -0.6 | -1.4 | 0.004 | 0.013 |  | 1e-06 | -0.34 | -0.2 | -0.2 | -0.29 | 0.12 | 0.12 | 0.43 | 0.38 | 0.57 | -0.26 | 0.57 | -0.58 | -0.52 | -1.4 | 0.004 | 0.013
2 | -0.29 | -0.2 | -0.18 | -0.56 | 0.12 | 0.12 | 0.43 | 0.37 | 0.52 | -0.35 | 0.52 | -0.57 | -0.67 | 0 | 0.007 | 0.008 |  | 2 | -0.32 | -0.18 | -0.18 | -0.59 | 0.14 | 0.13 | 0.45 | 0.38 | 0.56 | -0.34 | 0.56 | -0.58 | -0.63 | 0 | 0.007 | 0.008
8 | -0.2 | -0.13 | -0.13 | -0.32 | 0.11 | 0.12 | 0.42 | 0.36 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | -0.34 | -0.39 | 0 | 0.008 | -0.005 |  | 8 | -0.24 | -0.12 | -0.13 | -0.34 | 0.13 | 0.12 | 0.45 | 0.36 | 0.54 | -0.08 | 0.54 | -0.32 | -0.36 | 0 | 0.008 | -0.005
37 | 0.19 | 0.18 | 0 | 0.49 | 0.1 | 0.12 | 0.42 | 0.32 | 0.41 | 0.66 | 0.41 | 0.43 | 0.53 | 0 | 0.014 | -0.045 |  | 37 | 0.14 | 0.17 | 0.01 | 0.54 | 0.11 | 0.14 | 0.43 | 0.33 | 0.43 | 0.67 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0 | 0.014 | -0.045
44 | 0.27 | 0.25 | 0 | 0.61 | 0.1 | 0.13 | 0.42 | 0.32 | 0.39 | 0.74 | 0.39 | 0.54 | 0.66 | 0 | 0.016 | -0.05 |  | 44 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 0.67 | 0.11 | 0.15 | 0.43 | 0.33 | 0.4 | 0.73 | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 0 | 0.016 | -0.05
50 | 0.34 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.11 | 0.14 | 0.43 | 0.32 | 0.37 | 0.79 | 0.37 | 0.6 | 0.75 | -1 | 0.017 | -0.053 |  | 50 | 0.3 | 0.28 | 0.01 | 0.76 | 0.11 | 0.15 | 0.44 | 0.33 | 0.38 | 0.76 | 0.38 | 0.61 | 0.74 | -1 | 0.017 | -0.053
100 | 0.77 | 0.61 | -0.16 | 0.77 | 0.21 | 0.24 | 0.55 | 0.42 | 0.19 | 0.51 | 0.19 | 0.57 | 0.73 | -1.6 | 0.023 | -0.047 |  | 100 | 0.76 | 0.58 | -0.16 | 0.82 | 0.22 | 0.27 | 0.54 | 0.45 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.39 | 0.69 | -1.6 | 0.023 | -0.047
150 | 0.73 | 0.6 | -0.28 | 0.03 | 0.39 | 0.42 | 0.74 | 0.61 | 1e-06 | -0.2 | 1e-06 | 0 | -0.11 | -1.7 | 0.023 | -0.016 |  | 150 | 0.78 | 0.61 | -0.29 | 0.13 | 0.41 | 0.48 | 0.72 | 0.67 | -0.03 | -0.73 | -0.03 | -0.35 | -0.21 | -1.7 | 0.023 | -0.016
200 | 0.02 | 0.18 | 0.05 | -1.03 | 0.61 | 0.71 | 0.96 | 0.82 | -0.22 | -0.21 | -0.22 | -0.37 | -1.05 | -0.9 |  | -0.01 |  | 200 | 0.07 | 0.25 | 0.07 | -0.67 | 0.61 | 0.76 | 0.97 | 0.91 | -0.26 | -0.85 | -0.26 | -0.64 | -1.31 | -0.9 |  | -0.01
U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.25 | 0.27 | 0.6 | 0.04 | 0.11 |  | U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.25 | 0.26 | 0.6 | 0.04 | 0.11
CH 5 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  | CH 6 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-25 | -0.57 | -0.47 | -0.41 | -1.42 | 0.07 | 0.11 | 0.46 | 0.34 | 0.54 | -0.94 | 0.54 | -1.29 | -1.4 | -1.1 | -0.019 | 0 |  | -25 | -0.63 | -0.43 | -0.45 | -1.37 | 0.11 | 0.15 | 0.48 | 0.35 | 0.58 | -0.91 | 0.58 | -1.27 | -1.43 | -1.1 | -0.019 | 0
-15 | -0.52 | -0.4 | -0.34 | -1.19 | 0.12 | 0.15 | 0.48 | 0.36 | 1e-06 | -0.7 | 1e-06 | -1.04 | -1.14 | -1.1 | 0.01 | 0.054 |  | -15 | -0.56 | -0.37 | -0.38 | -1.14 | 0.15 | 0.18 | 0.49 | 0.38 | 1e-06 | -0.65 | 1e-06 | -1.01 | -1.17 | -1.1 | 0.01 | 0.054
-10 | -0.46 | -0.34 | -0.27 | -0.94 | 0.16 | 0.18 | 0.49 | 0.38 | 0.53 | -0.51 | 0.53 | -0.84 | -0.91 | -1.2 | 0.012 | 0.039 |  | -10 | -0.49 | -0.31 | -0.31 | -0.9 | 0.18 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.55 | -0.46 | 0.55 | -0.8 | -0.94 | -1.2 | 0.012 | 0.039
1e-06 | -0.34 | -0.22 | -0.16 | -0.3 | 0.14 | 0.16 | 0.43 | 0.39 | 0.51 | -0.27 | 0.51 | -0.57 | -0.51 | -1.4 | 0.004 | 0.013 |  | 1e-06 | -0.35 | -0.19 | -0.21 | -0.27 | 0.16 | 0.19 | 0.45 | 0.38 | 0.52 | -0.25 | 0.52 | -0.61 | -0.53 | -1.4 | 0.004 | 0.013
2 | -0.31 | -0.19 | -0.14 | -0.62 | 0.16 | 0.18 | 0.46 | 0.38 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | -0.56 | -0.57 | 0 | 0.007 | 0.008 |  | 2 | -0.32 | -0.17 | -0.19 | -0.57 | 0.2 | 0.2 | 0.48 | 0.39 | 0.51 | -0.27 | 0.51 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.007 | 0.008
8 | -0.23 | -0.12 | -0.09 | -0.34 | 0.15 | 0.17 | 0.45 | 0.37 | 0.49 | -0.06 | 0.49 | -0.3 | -0.31 | 0 | 0.008 | -0.005 |  | 8 | -0.24 | -0.1 | -0.14 | -0.3 | 0.19 | 0.19 | 0.47 | 0.37 | 0.5 | -0.03 | 0.5 | -0.27 | -0.34 | 0 | 0.008 | -0.005
37 | 0.15 | 0.18 | 0.02 | 0.56 | 0.15 | 0.17 | 0.43 | 0.33 | 0.42 | 0.69 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0 | 0.014 | -0.045 |  | 37 | 0.16 | 0.19 | -0.02 | 0.57 | 0.18 | 0.18 | 0.45 | 0.33 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.49 | 0.56 | 0 | 0.014 | -0.045
44 | 0.24 | 0.25 | 0.03 | 0.69 | 0.16 | 0.17 | 0.44 | 0.33 | 0.4 | 0.78 | 0.4 | 0.56 | 0.67 | 0 | 0.016 | -0.05 |  | 44 | 0.25 | 0.25 | -0.01 | 0.68 | 0.18 | 0.18 | 0.46 | 0.33 | 0.38 | 0.79 | 0.38 | 0.59 | 0.7 | 0 | 0.016 | -0.05
50 | 0.31 | 0.3 | 0.02 | 0.76 | 0.17 | 0.18 | 0.44 | 0.34 | 0.38 | 0.84 | 0.38 | 0.62 | 0.75 | -1 | 0.017 | -0.053 |  | 50 | 0.32 | 0.3 | -0.02 | 0.76 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.34 | 0.36 | 0.84 | 0.36 | 0.66 | 0.79 | -1 | 0.017 | -0.053
100 | 0.79 | 0.59 | -0.13 | 0.68 | 0.28 | 0.28 | 0.53 | 0.46 | 0.21 | 0.65 | 0.21 | 0.39 | 0.71 | -1.6 | 0.023 | -0.047 |  | 100 | 0.78 | 0.58 | -0.14 | 0.65 | 0.29 | 0.28 | 0.53 | 0.46 | 0.17 | 0.63 | 0.17 | 0.63 | 0.87 | -1.6 | 0.023 | -0.047
150 | 0.78 | 0.58 | -0.25 | -0.13 | 0.49 | 0.47 | 0.7 | 0.68 | 1e-06 | 0.06 | 1e-06 | -0.37 | -0.11 | -1.7 | 0.023 | -0.016 |  | 150 | 0.77 | 0.58 | -0.24 | -0.23 | 0.47 | 0.48 | 0.69 | 0.68 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.1 | 0.07 | -1.7 | 0.023 | -0.016
200 | -0.02 | 0.19 | 0.04 | -0.84 | 0.75 | 0.76 | 0.91 | 0.9 | -0.26 | 0.09 | -0.26 | -0.74 | -1.08 | -0.9 |  | -0.01 |  | 200 | 0.06 | 0.26 | 0.03 | -1.13 | 0.71 | 0.75 | 0.92 | 0.91 | -0.29 | -0.26 | -0.29 | -0.93 | -1.1 | -0.9 |  | -0.01
U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.79 | 0.26 | 0.79 | 0.26 | 0.25 | 0.6 | 0.04 | 0.11 |  | U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.26 | 0.25 | 0.6 | 0.04 | 0.11
CH 7 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  | CH 8 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-25 | -0.57 | -0.49 | -0.36 | -1.33 | 0.13 | 0.16 | 0.45 | 0.37 | 0.54 | -0.91 | 0.54 | -1.3 | -1.34 | -1.1 | -0.019 | 0 |  | -25 | -0.65 | -0.47 | -0.43 | -1.31 | 0.19 | 0.2 | 0.46 | 0.36 | 0.52 | -0.95 | 0.52 | -1.22 | -1.36 | -1.1 | -0.019 | 0
-15 | -0.52 | -0.42 | -0.3 | -1.1 | 0.18 | 0.2 | 0.46 | 0.39 | 1e-06 | -0.66 | 1e-06 | -1.05 | -1.05 | -1.1 | 0.01 | 0.054 |  | -15 | -0.57 | -0.4 | -0.37 | -1.07 | 0.23 | 0.23 | 0.47 | 0.38 | 1e-06 | -0.69 | 1e-06 | -0.97 | -1.09 | -1.1 | 0.01 | 0.054
-10 | -0.46 | -0.35 | -0.25 | -0.85 | 0.21 | 0.2 | 0.47 | 0.4 | 0.52 | -0.47 | 0.52 | -0.84 | -0.81 | -1.2 | 0.012 | 0.039 |  | -10 | -0.5 | -0.34 | -0.31 | -0.82 | 0.26 | 0.25 | 0.48 | 0.4 | 0.5 | -0.49 | 0.5 | -0.77 | -0.85 | -1.2 | 0.012 | 0.039
1e-06 | -0.33 | -0.22 | -0.16 | -0.28 | 0.18 | 0.21 | 0.44 | 0.39 | 0.5 | -0.25 | 0.5 | -0.58 | -0.46 | -1.4 | 0.004 | 0.013 |  | 1e-06 | -0.36 | -0.21 | -0.21 | -0.29 | 0.22 | 0.21 | 0.46 | 0.39 | 0.48 | -0.27 | 0.48 | -0.56 | -0.5 | -1.4 | 0.004 | 0.013
2 | -0.3 | -0.19 | -0.15 | -0.49 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.4 | 0.5 | -0.28 | 0.5 | -0.54 | -0.56 | 0 | 0.007 | 0.008 |  | 2 | -0.33 | -0.19 | -0.2 | -0.51 | 0.27 | 0.25 | 0.48 | 0.4 | 0.48 | -0.27 | 0.48 | -0.51 | -0.58 | 0 | 0.007 | 0.008
8 | -0.23 | -0.12 | -0.11 | -0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.46 | 0.38 | 0.48 | -0.04 | 0.48 | -0.3 | -0.29 | 0 | 0.008 | -0.005 |  | 8 | -0.24 | -0.12 | -0.16 | -0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.48 | 0.38 | 0.46 | -0.03 | 0.46 | -0.26 | -0.3 | 0 | 0.008 | -0.005
37 | 0.15 | 0.2 | -0.04 | 0.55 | 0.19 | 0.21 | 0.46 | 0.33 | 0.41 | 0.7 | 0.41 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.014 | -0.045 |  | 37 | 0.16 | 0.19 | -0.05 | 0.58 | 0.22 | 0.23 | 0.47 | 0.33 | 0.39 | 0.72 | 0.39 | 0.49 | 0.61 | 0 | 0.014 | -0.045
44 | 0.24 | 0.26 | -0.04 | 0.67 | 0.2 | 0.21 | 0.47 | 0.33 | 0.39 | 0.79 | 0.39 | 0.61 | 0.72 | 0 | 0.016 | -0.05 |  | 44 | 0.25 | 0.26 | -0.04 | 0.7 | 0.21 | 0.23 | 0.48 | 0.33 | 0.37 | 0.82 | 0.37 | 0.57 | 0.73 | 0 | 0.016 | -0.05
50 | 0.31 | 0.31 | -0.05 | 0.75 | 0.2 | 0.22 | 0.47 | 0.33 | 0.37 | 0.84 | 0.37 | 0.68 | 0.8 | -1 | 0.017 | -0.053 |  | 50 | 0.32 | 0.31 | -0.05 | 0.79 | 0.21 | 0.23 | 0.48 | 0.34 | 0.35 | 0.87 | 0.35 | 0.62 | 0.81 | -1 | 0.017 | -0.053
100 | 0.77 | 0.57 | -0.19 | 0.79 | 0.29 | 0.32 | 0.58 | 0.42 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.63 | 0.68 | -1.6 | 0.023 | -0.047 |  | 100 | 0.75 | 0.61 | -0.17 | 0.82 | 0.28 | 0.33 | 0.58 | 0.43 | 0.19 | 0.71 | 0.19 | 0.31 | 0.66 | -1.6 | 0.023 | -0.047
150 | 0.77 | 0.55 | -0.27 | 0.06 | 0.47 | 0.52 | 0.76 | 0.62 | -0.02 | -0.1 | -0.02 | -0.07 | -0.3 | -1.7 | 0.023 | -0.016 |  | 150 | 0.71 | 0.57 | -0.26 | 0.09 | 0.44 | 0.51 | 0.74 | 0.62 | -0.02 | 0.09 | -0.02 | -0.57 | -0.22 | -1.7 | 0.023 | -0.016
200 | 0.02 | 0.24 | 0.04 | -0.9 | 0.7 | 0.76 | 0.98 | 0.83 | -0.28 | -0.31 | -0.28 | -0.74 | -1.43 | -0.9 |  | -0.01 |  | 200 | -0.06 | 0.11 | -0.03 | -0.86 | 0.67 | 0.76 | 0.96 | 0.82 | -0.26 | -0.06 | -0.26 | -1.06 | -0.93 | -0.9 |  | -0.01
U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.26 | 0.27 | 0.6 | 0.04 | 0.11 |  | U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.26 | 0.28 | 0.6 | 0.04 | 0.11
CH 9 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  | CH 10 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-25 | 1e-06 | 1e-06 | -0.45 | -1.4 | 0.2 | 0.19 | 0.44 | 0.36 | 0.5 | -1.11 | 0.5 | -1.26 | -1.42 | -1.1 | -0.019 | 0 |  | -25 | 1e-06 | 1e-06 | -0.46 | -1.35 | 0.21 | 0.22 | 0.44 | 0.34 | 0.47 | -1.09 | 0.47 | -1.22 | -1.34 | -1.1 | -0.019 | 0
-15 | 1e-06 | 1e-06 | -0.38 | -1.15 | 0.24 | 0.24 | 0.45 | 0.38 | 1e-06 | -0.83 | 1e-06 | -1 | -1.14 | -1.1 | 0.01 | 0.054 |  | -15 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | -1.11 | 0.25 | 0.26 | 0.45 | 0.35 | 1e-06 | -0.81 | 1e-06 | -0.96 | -1.06 | -1.1 | 0.01 | 0.054
-10 | 1e-06 | 1e-06 | -0.32 | -0.9 | 0.27 | 0.26 | 0.46 | 0.39 | 0.48 | -0.6 | 0.48 | -0.78 | -0.89 | -1.2 | 0.012 | 0.039 |  | -10 | 1e-06 | 1e-06 | -0.32 | -0.87 | 0.28 | 0.28 | 0.46 | 0.36 | 0.46 | -0.59 | 0.46 | -0.75 | -0.81 | -1.2 | 0.012 | 0.039
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.21 | -0.36 | 0.22 | 0.21 | 0.46 | 0.38 | 0.47 | -0.34 | 0.47 | -0.55 | -0.54 | -1.4 | 0.004 | 0.013 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.22 | -0.36 | 0.26 | 0.24 | 0.46 | 0.36 | 0.45 | -0.34 | 0.45 | -0.53 | -0.52 | -1.4 | 0.004 | 0.013
2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.2 | -0.53 | 0.26 | 0.25 | 0.49 | 0.4 | 0.47 | -0.36 | 0.47 | -0.53 | -0.62 | 0 | 0.007 | 0.008 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.2 | -0.51 | 0.31 | 0.28 | 0.48 | 0.38 | 0.44 | -0.37 | 0.44 | -0.47 | -0.58 | 0 | 0.007 | 0.008
8 | 1e-06 | 1e-06 | -0.15 | -0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.49 | 0.38 | 0.46 | -0.09 | 0.46 | -0.27 | -0.34 | 0 | 0.008 | -0.005 |  | 8 | 1e-06 | 1e-06 | -0.15 | -0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.49 | 0.37 | 0.43 | -0.09 | 0.43 | -0.24 | -0.31 | 0 | 0.008 | -0.005
37 | 1e-06 | 1e-06 | -0.04 | 0.6 | 0.24 | 0.26 | 0.51 | 0.34 | 0.4 | 0.79 | 0.4 | 0.52 | 0.57 | 0 | 0.014 | -0.045 |  | 37 | 1e-06 | 1e-06 | -0.03 | 0.63 | 0.27 | 0.29 | 0.52 | 0.35 | 0.37 | 0.81 | 0.37 | 0.5 | 0.57 | 0 | 0.014 | -0.045
44 | 1e-06 | 1e-06 | -0.04 | 0.74 | 0.24 | 0.26 | 0.51 | 0.34 | 0.38 | 0.91 | 0.38 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.016 | -0.05 |  | 44 | 1e-06 | 1e-06 | -0.03 | 0.77 | 0.27 | 0.29 | 0.53 | 0.35 | 0.36 | 0.93 | 0.36 | 0.6 | 0.68 | 0 | 0.016 | -0.05
50 | 1e-06 | 1e-06 | -0.04 | 0.83 | 0.24 | 0.27 | 0.52 | 0.34 | 0.37 | 0.99 | 0.37 | 0.65 | 0.77 | -1 | 0.017 | -0.053 |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | -0.03 | 0.86 | 0.27 | 0.3 | 0.53 | 0.35 | 0.34 | 1.01 | 0.34 | 0.66 | 0.75 | -1 | 0.017 | -0.053
100 | 1e-06 | 1e-06 | -0.17 | 0.95 | 0.33 | 0.36 | 0.61 | 0.44 | 0.2 | 1.02 | 0.2 | 0.37 | 0.67 | -1.6 | 0.023 | -0.047 |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | -0.16 | 0.99 | 0.34 | 0.38 | 0.6 | 0.44 | 0.18 | 1.06 | 0.18 | 0.54 | 0.56 | -1.6 | 0.023 | -0.047
150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.28 | 0.34 | 0.51 | 0.54 | 0.77 | 0.62 | -0.01 | 0.63 | -0.01 | -0.35 | -0.12 | -1.7 | 0.023 | -0.016 |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.28 | 0.28 | 0.51 | 0.54 | 0.72 | 0.61 | -0.02 | 0.62 | -0.02 | -0.15 | -0.39 | -1.7 | 0.023 | -0.016
200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -0.41 | 0.74 | 0.81 | 1.02 | 0.83 | -0.29 | 0.8 | -0.29 | -0.36 | -0.65 | -0.9 |  | -0.01 |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -0.8 | 0.73 | 0.81 | 0.95 | 0.84 | -0.28 | 0.66 | -0.28 | -0.66 | -1.22 | -0.9 |  | -0.01
U95 | 0.1 | 0.1 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.79 | 0.28 | 0.79 | 0.25 | 0.27 | 0.6 | 0.04 | 0.11 |  | U95 | 0.1 | 0.1 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.25 | 0.27 | 0.6 | 0.04 | 0.11
CH 11 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  | CH 12 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-25 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2 | -1.1 | -0.019 | 0 |  | -25 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.1 | -0.019 | 0
-15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3 | -1.1 | 0.01 | 0.054 |  | -15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.1 | 0.01 | 0.054
-10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4 | -1.2 | 0.012 | 0.039 |  | -10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.2 | 0.012 | 0.039
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5 | -1.4 | 0.004 | 0.013 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.4 | 0.004 | 0.013
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 6 | 0 | 0.007 | 0.008 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.007 | 0.008
8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 7 | 0 | 0.008 | -0.005 |  | 8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.008 | -0.005
37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 8 | 0 | 0.014 | -0.045 |  | 37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.014 | -0.045
44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 9 | 0 | 0.016 | -0.05 |  | 44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.016 | -0.05
50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 10 | -1 | 0.017 | -0.053 |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1 | 0.017 | -0.053
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 11 | -1.6 | 0.023 | -0.047 |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.6 | 0.023 | -0.047
150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 12 | -1.7 | 0.023 | -0.016 |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.7 | 0.023 | -0.016
200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | -0.9 |  | -0.01 |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.9 |  | -0.01
U95 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.04 | 0.11 |  | U95 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.6 | 0.04 | 0.11
DATA STANDAR
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 1 | CH 2 | CH 3 | CH 4 | CH 5 | CH 6 | CH 7 | CH 8 | CH 9 | CH 10
-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-15 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
-10 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
1e-06 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
2 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
8 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005
37 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | -0.045
44 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05
50 | -0.053 | -0.053 | -0.053 | -0.053 | -0.053 | -0.053 | -0.053 | -0.053 | -0.053 | -0.053
100 | -0.047 | -0.047 | -0.047 | -0.047 | -0.047 | -0.047 | -0.047 | -0.047 | -0.047 | -0.047
150 | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016
200 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01
U95 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  | max
Drifft | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 36 | 0.036667
| 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 37 | 0.036667
| 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 39 | 0.036667
| 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 41 | 0.036667
D R I F T | [17 empty] | D R I F T | [17 empty] | D R I F T | [17 empty] | D R I F T
Kumpulan DRIFT | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  | Kumpulan DRIFT | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  | Kumpulan DRIFT | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  | Kumpulan DRIFT | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
CH 1 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 1 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 1 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 1 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667
CH 2 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 2 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 2 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 2 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667
CH 3 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 3 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 3 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 3 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667
CH 4 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 4 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 4 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 4 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667
CH 5 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 5 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 5 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 5 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667
CH 6 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 6 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 6 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 6 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667
CH 7 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 7 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 7 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 7 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667
CH 8 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 8 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 8 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 8 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667
CH 9 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 9 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 9 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 9 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667
CH 10 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 10 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 10 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667 |  | CH 10 | [14 empty] | 0.013333 | 0.036667
36.0186 | [17 empty] | 37.016 | [17 empty] | 39.0148 | [17 empty] | 41.0262
Drift Max | CH 1: 0.036667
U95 max | CH 1: 0.11
`
Setting | CH 1: Suhu Terukur; CH 2: Suhu Terkoreksi; CH 3: koreksi
36 | 36.0186 | 35.975 | -0.043646 |  |  |  | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Ch 4 | Ch 5 | Ch 6 | Ch 7 | Ch 8 | Ch 9 | Ch 10
37 | 37.016 | 36.971 | -0.045011 |  |  |  | 36.0186 | 37.016 | 39.0148 | 41.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 39.0148 | 38.9684 | -0.046439 |  |  |  | 8 | 37 | 37 | 37 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
41 | 41.0262 | 40.9783 | -0.047876 |  |  |  | 37 | 44 | 44 | 44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
[7 empty] | -0.005 | -0.045 | -0.045 | -0.045 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
[7 empty] | -0.045 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
[7 empty] | -0.043646 | -0.045011 | -0.046439 | -0.047876 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
[7 empty] | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Ch 4 | Ch 5 | Ch 6 | Ch 7 | Ch 8 | Ch 9 | Ch 10
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
[7 empty] | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
[7 empty] | -0.005 | -0.045 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
[7 empty] | -0.045 | -0.05 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
[7 empty] | -0.045 | -0.05 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
[7 empty] | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Ch 4 | Ch 5 | Ch 6 | Ch 7 | Ch 8 | Ch 9 | Ch 10
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
[7 empty] | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
[7 empty] | -0.005 | -0.045 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
[7 empty] | -0.045 | -0.05 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
[7 empty] | -0.045 | -0.05 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 79 / 1 / IV - 21 / E - 00.000 DL
MK 049-18
Nama Alat : | Thermometer Klinik |  | Nomor Order : |  | E - 00.000 DL
Merek |  | : | OMRON
Model / Tipe |  | : | MC-245
Nomor Seri |  | : | 20160509UF
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 7 Desember 2021
Tanggal |  | : | 7 Desember 2021
Penanggungjawab |  | : | Fatimah Novrianisa
Lokasi |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Metode Kerja |  | : | MK 049-18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-12-05
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA HASIL KALIBRASI THERMOMETER KLINIK
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.4 |  | 1 | 30 |  | -14.4 | -6 | 4.2 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.15 |  | 2 | 40 | -5.9 | -11.5 | -5.8 | 2.85 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.6 | -9.1 | -5.3 | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.1 | 0 | 1e-06 | 0.050001 |  | 4 | 60 | -6 | -6.9 | -4.4 | 1.25 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 |  | 5 | 70 | -4 | -5.1 | -3.2 | 0.95 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.7 | -3.7 | -1.6 | 1.5 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  | 7 | 90 | 4 | -2.7 | 0.3 | 3.35 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 3.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 3 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  | 4 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  | 5 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  | 6 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  | 7 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  | 2 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  | 6 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  | 7 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 |  | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 |  | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 |  | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 |  | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 |  | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 |  | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 |  | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 |  | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 |  | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.3 |  | 1 | 35 | -10.5 | -9.7 | -7.7 | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |  | 2 | 40 | -9.6 | -9.7 | -7.2 | 1.25 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 3 | 50 | -8.8 | -9.1 | -6.2 | 1.45 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.25 |  | 4 | 60 | -8 | -7.9 | -5.2 | 1.4 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | 5 | 70 | -7.1 | -6.1 | -4.1 | 1.5 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | 6 | 80 | -6.3 | -3.8 | -3 | 1.65 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.25 |  | 7 | 90 | -5.4 | -0.8 | -1.8 | 2.3 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 |  | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | 1e-06 | 1.05 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 |  | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | 1e-06 | 0.8
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 |  | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | 1e-06 | 0.55
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 |  | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | 1e-06 | 0.45
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 |  | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 |  | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 |  | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 |  | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 |  | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 |  | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 |  | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1e-06 | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1e-06 | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 |  | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 1e-06 | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 |  | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | 1e-06 | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 |  | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 |  | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1e-06 | 1.95
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 |  | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 |  | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1e-06 | 1.9
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 |  | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 |  | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2023 | 2021 | 2019 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2019 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2019 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.4 | 0.1 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 30 |  | -4 | -1.4 | 1.3 |  | 1 | 960 | -1.5 | -4 | 1e-06 | 2 |  | hPa | 2.5
| 2 | 20 | 0.2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 |  | 2 | 40 | -4.6 | -3.8 | -1.2 | 1.7 |  | 2 | 970 | -1 | -3.9 | 1e-06 | 1.95
| 3 | 25 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.2 |  | 3 | 50 | -5 | -3.8 | -1.2 | 1.9 |  | 3 | 980 | -0.6 | -3.8 | 1e-06 | 1.9
| 4 | 30 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.15 |  | 4 | 60 | -5.6 | -3.9 | -1.1 | 2.25 |  | 4 | 990 | -0.2 | -3.6 | 1e-06 | 1.8
| 5 | 35 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -6.5 | -4.1 | -1.2 | 2.65 |  | 5 | 1000 | 0.2 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 6 | 80 | -7.6 | -4.5 | -1.2 | 3.2 |  | 6 | 1010 | 0.6 | -3.4 | 0.2 | 2
| 7 | 40 | -0.1 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  | 7 | 90 | -9.1 | -4.9 | -1.3 | 3.9 |  | 7 | 1020 |  | 0 | 1e-06 | 5e-07
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 6 | 37 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 |  | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 |  | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 |  | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 |  | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 |  | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 |  | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 |  | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 |  | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 |  | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 |  | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 |  | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 |  | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 |  | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 |  | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 |  | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 |  | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 1 | 35 | -3.1 | -0.4 |  | 1.35 |  | 1 | 960 | 4.1 | -0.4 |  | 2.25 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -3.1 | -0.1 |  | 1.5 |  | 2 | 970 | 4.1 | -0.5 |  | 2.3
| 3 | 25 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -3.2 | 1e-06 |  | 1.6 |  | 3 | 980 | 4.1 | -0.6 |  | 2.35
| 4 | 30 | 0.5 | -0.1 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -3 | 1e-06 |  | 1.5 |  | 4 | 990 | 4.1 | -0.7 |  | 2.4
| 5 | 35 | 0.7 | -0.2 |  | 0.45 |  | 5 | 70 | -2.8 | -0.1 |  | 1.35 |  | 5 | 1000 | 4.1 | -0.8 |  | 2.45
| 6 | 37 | 0.7 | -0.3 |  | 0.5 |  | 6 | 80 | -2.4 | -0.5 |  | 0.95 |  | 6 | 1010 | 4.1 | -0.8 |  | 2.45
| 7 | 40 | 0.8 | -0.4 |  | 0.6 |  | 7 | 90 | -1.8 | -0.9 |  | 0.45 |  | 7 | 1020 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 0.6 |  | 1 | 30 |  | -2.2 | -1.4 | 0.4 |  | 1 | 985 |  | 3.8 | 0.9 | 1.45 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  | 2 | 40 | -4 | -2 | -1.3 | 1.35 |  | 2 | 990 | 3.9 | 3.8 | 1 | 1.45
| 3 | 25 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.25 |  | 3 | 50 | -3.6 | -1.8 | -1.3 | 1.15 |  | 3 | 995 |  | 3.7 | 1 | 1.35
| 4 | 30 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.25 |  | 4 | 60 | -3.1 | -1.6 | -1.5 | 0.8 |  | 4 | 1000 | 4.1 | 3.7 | 1.1 | 1.5
| 5 | 35 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.35 |  | 5 | 70 | -2.3 | -1.4 | -1.9 | 0.45 |  | 5 | 1005 |  | 3.6 | 1.1 | 1.25
| 6 | 37 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  | 6 | 80 | -1.5 | -1.2 | -2.5 | 0.65 |  | 6 | 1010 | 4.3 | 3.5 | 1.1 | 1.6
| 7 | 40 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.45 |  | 7 | 90 | -0.4 | -1 | -3.2 | 1.4 |  | 7 | 1020 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 1 | 30 |  | -0.8 | 0.6 | 0.7 |  | 1 | 985 |  | 3.9 | 0.9 | 1.5 |  | hPa | 2.5
| 2 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  | 2 | 40 | -3.8 | -0.4 | 0.3 | 2.05 |  | 2 | 990 | 4 | 3.9 | 1 | 1.5
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.15 |  | 3 | 50 | -2.8 | 1e-06 | -0.2 | 1.4 |  | 3 | 995 |  | 3.8 | 1 | 1.4
| 4 | 30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  | 4 | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  | 4 | 1000 | 4.2 | 3.8 | 1.1 | 1.55
| 5 | 35 | 0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.45 |  | 5 | 70 | -0.6 | 0.7 | -0.8 | 0.75 |  | 5 | 1005 |  | 3.8 | 1.1 | 1.35
| 6 | 37 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | 0.6 |  | 6 | 80 | 0.6 | 1.1 | -0.9 | 1 |  | 6 | 1010 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 1.65
| 7 | 40 | 0.4 | -0.8 | -1.1 | 0.75 |  | 7 | 90 | 1.9 | 1.5 | -0.8 | 1.35 |  | 7 | 1020 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  | 1 | 30 | -4.1 | -2 | -0.4 | 1.85 |  | 1 | 980 | 4.1 | 4.3 | 0.9 | 1.7 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.4 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.7 | -0.3 | 1.75 |  | 2 | 990 | 4.3 | 4.2 | 1 | 1.65
| 3 | 25 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.35 |  | 3 | 50 | -3.1 | -1.4 | -0.3 | 1.4 |  | 3 | 995 |  | 4.1 | 1 | 1.55
| 4 | 30 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.3 | -1.1 | -0.5 | 0.9 |  | 4 | 1000 | 4.4 | 4.1 | 1.1 | 1.65
| 5 | 35 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.45 |  | 5 | 70 | -1.6 | -0.7 | -0.8 | 0.45 |  | 5 | 1005 |  | 4 | 1.1 | 1.45
| 6 | 37 | 0.5 | 1 | -0.1 | 0.55 |  | 6 | 80 | -0.7 | -0.4 | -1.3 | 0.45 |  | 6 | 1010 | 4.6 | 3.9 | 1.1 | 1.75
| 7 | 40 | 0.6 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 |  | 7 | 90 | 0.1 | -0.1 | -2 | 1.05 |  | 7 | 1020 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.1 |  | 0 |  | 1 | 35 | -2.5 | -1.6 |  | 0.45 |  | 1 | 960 | 4.6 | -2.9 |  | 3.75 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -2.3 | -1.4 |  | 0.45 |  | 2 | 970 | 4.5 | -2.3 |  | 3.4
| 3 | 25 | 0.5 | 0.2 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -2 | -1.4 |  | 0.3 |  | 3 | 980 | 4.5 | -1.7 |  | 3.1
| 4 | 30 | 0.6 | 0.2 |  | 0.2 |  | 4 | 60 | -1.9 | -1.5 |  | 0.2 |  | 4 | 990 | 4.4 | -1.1 |  | 2.75
| 5 | 35 | 0.6 | 0.1 |  | 0.25 |  | 5 | 70 | -2.1 | -1.8 |  | 0.15 |  | 5 | 1000 | 4.3 | -0.4 |  | 2.35
| 6 | 37 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 6 | 80 | -2.5 | -2.3 |  | 0.1 |  | 6 | 1010 | 4.3 | -0.4 |  | 2.35
| 7 | 40 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 7 | 90 | -3.1 | -3 |  | 0.05 |  | 7 | 1020 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -2.7 | 0.1 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.4 | 0.2 |  | 1.3 |  | 2 | 970 | 4.5 | -0.6 |  | 2.55
| 3 | 25 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.2 |  | 1.05 |  | 3 | 980 | 4.5 | -0.6 |  | 2.55
| 4 | 30 | 0.6 | -0.2 |  | 0.4 |  | 4 | 60 | -1.7 | 1e-06 |  | 0.85 |  | 4 | 990 | 4.4 | -0.6 |  | 2.5
| 5 | 35 | 0.7 | -0.5 |  | 0.6 |  | 5 | 70 | -1.8 | -0.3 |  | 0.75 |  | 5 | 1000 | 4.4 | -0.6 |  | 2.5
| 6 | 37 | 0.7 | -0.6 |  | 0.65 |  | 6 | 80 | -2.2 | -0.8 |  | 0.7 |  | 6 | 1010 | 4.4 | -0.6 |  | 2.5
| 7 | 40 | 0.7 | -0.8 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -2.9 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 1020 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 |  | 1 | 35 | -3.2 | -0.4 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.4 | -1.5 |  | 2.95 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.9 | -0.2 |  | 1.35 |  | 2 | 970 | 4.4 | -1.3 |  | 2.85
| 3 | 25 | 0.2 | -0.2 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -2.4 | -0.2 |  | 1.1 |  | 3 | 980 | 4.3 | -1.1 |  | 2.7
| 4 | 30 | 0.3 | -0.2 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -2.1 | -0.2 |  | 0.95 |  | 4 | 990 | 4.3 | -0.9 |  | 2.6
| 5 | 35 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 5 | 70 | -2.2 | -0.3 |  | 0.95 |  | 5 | 1000 | 4.3 | -0.8 |  | 2.55
| 6 | 37 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 6 | 80 | -2.4 | -0.5 |  | 0.95 |  | 6 | 1010 | 4.2 | -0.7 |  | 2.45
| 7 | 40 | 0.5 | -0.4 |  | 0.45 |  | 7 | 90 | -3 | -0.8 |  | 1.1 |  | 7 | 1020 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 1 | 35 | -2.2 | -1.5 |  | 0.35 |  | 1 | 750 | 4.5 | 2.5 |  | 1 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.3 | 0.1 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -2.4 | -0.8 |  | 0.8 |  | 2 | 800 | 4.5 | 2.5 |  | 1
| 3 | 25 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -2.7 | -0.2 |  | 1.25 |  | 3 | 850 | 4.4 | 2.4 |  | 1
| 4 | 30 | 0.5 | -0.1 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.7 | 0.4 |  | 1.55 |  | 4 | 900 | 4.4 | 2.3 |  | 1.05
| 5 | 35 | 0.5 | -0.1 |  | 0.3 |  | 5 | 70 | -2.6 | -0.7 |  | 0.95 |  | 5 | 950 | 4.4 | 2.4 |  | 1
| 6 | 37 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 6 | 80 | -2.2 | -0.9 |  | 0.65 |  | 6 | 1000 | 4.3 | 2.2 |  | 1.05
| 7 | 40 | 0.6 | 0.2 |  | 0.2 |  | 7 | 90 | -1.7 | -0.6 |  | 0.55 |  | 7 | 1050 | 0 | 2.3 |  | 1.15
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2017 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.5
1 | 1 | 15 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.4 |  | 1 | 1 | 30 | 0 | -14.4 | -6 | 4.2 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 0.5
| 2 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  |  | 2 | 750 | - | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 3 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  |  | 3 | 750 | - | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 0 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 0.3
| 5 | 15 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -10.5 | -9.7 | -7.7 | 1.4 |  |  | 5 | 750 | - | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 1e-06 | 1.05 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | 0 | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1e-06 | 1.6 |  | 8 | 0.8
| 8 | 15 | 0.4 | 0.1 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 8 | 30 | 0 | -4 | -1.4 | 1.3 |  |  | 8 | 960 | -1.5 | -4 | 1e-06 | 2 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 0 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 12 | 0.5
| 12 | 15 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 12 | 35 | -3.1 | -0.4 | 0 | 1.35 |  |  | 12 | 960 | 4.1 | -0.4 | 0 | 2.25 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 0.6 |  |  | 13 | 30 | 0 | -2.2 | -1.4 | 0.4 |  |  | 13 | 985 | 0 | 3.8 | 0.9 | 1.45 |  | 14 | 0.6
| 14 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 14 | 30 | 0 | -0.8 | 0.6 | 0.7 |  |  | 14 | 985 | 0 | 3.9 | 0.9 | 1.5 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.1 | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  |  | 15 | 30 | -4.1 | -2 | -0.4 | 1.85 |  |  | 15 | 980 | 4.1 | 4.3 | 0.9 | 1.7 |  | 16 | 0.5
| 16 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 16 | 35 | -2.5 | -1.6 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 960 | 4.6 | -2.9 | 0 | 3.75 |  | 17 | 0.8
| 17 | 15 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 17 | 35 | -2.7 | 0.1 | 0 | 1.4 |  |  | 17 | 960 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6 |  | 18 | 0.6
| 18 | 15 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 35 | -3.2 | -0.4 | 0 | 1.4 |  |  | 18 | 960 | 4.4 | -1.5 | 0 | 2.95 |  | 19 | 0.5
| 19 | 15 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 19 | 35 | -2.2 | -1.5 | 0 | 0.35 |  |  | 19 | 750 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
2 | 1 | 20 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.15 |  | 2 | 1 | 40 | -5.9 | -11.5 | -5.8 | 2.85 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  |  | 2 | 800 | - | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  |  | 3 | 800 | - | - | - | 0 |  | 1 | 2.6
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 0 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |  |  | 5 | 40 | -9.6 | -9.7 | -7.2 | 1.25 |  |  | 5 | 800 | - | - | - | 0 |  | 3 | 2.4
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 0 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 1e-06 | 0.8 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | 0 | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1e-06 | 1.25 |  | 5 | 2.3
| 8 | 20 | 0.2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 |  |  | 8 | 40 | -4.6 | -3.8 | -1.2 | 1.7 |  |  | 8 | 970 | -1 | -3.9 | 1e-06 | 1.95 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 0 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 8 | 2.3
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 |  |  | 12 | 40 | -3.1 | -0.1 | 0 | 1.5 |  |  | 12 | 970 | 4.1 | -0.5 | 0 | 2.3 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  |  | 13 | 40 | -4 | -2 | -1.3 | 1.35 |  |  | 13 | 990 | 3.9 | 3.8 | 1 | 1.45 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 14 | 40 | -3.8 | -0.4 | 0.3 | 2.05 |  |  | 14 | 990 | 4 | 3.9 | 1 | 1.5 |  | 12 | 2.3
| 15 | 20 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 15 | 40 | -3.8 | -1.7 | -0.3 | 1.75 |  |  | 15 | 990 | 4.3 | 4.2 | 1 | 1.65 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 40 | -2.3 | -1.4 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 970 | 4.5 | -2.3 | 0 | 3.4 |  | 14 | 2.3
| 17 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 17 | 40 | -2.4 | 0.2 | 0 | 1.3 |  |  | 17 | 970 | 4.5 | -0.6 | 0 | 2.55 |  | 15 | 2.3
| 18 | 20 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 40 | -2.9 | -0.2 | 0 | 1.35 |  |  | 18 | 970 | 4.4 | -1.3 | 0 | 2.85 |  | 16 | 2.3
| 19 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 |  |  | 19 | 40 | -2.4 | -0.8 | 0 | 0.8 |  |  | 19 | 800 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 |  | 17 | 2.3
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 18 | 2.3
[24 empty] | 19 | 2.3
3 | 1 | 25 | -0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 |  | 3 | 1 | 50 | -6.6 | -9.1 | -5.3 | 1.9 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  |  | 2 | 850 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 0 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -8.8 | -9.1 | -6.2 | 1.45 |  |  | 5 | 850 | - | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 0 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 1e-06 | 0.55 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | 0 | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 1e-06 | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 50 | -5 | -3.8 | -1.2 | 1.9 |  |  | 8 | 980 | -0.6 | -3.8 | 1e-06 | 1.9 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 0 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 |  |  | 12 | 50 | -3.2 | 1e-06 | 0 | 1.6 |  |  | 12 | 980 | 4.1 | -0.6 | 0 | 2.35 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.25 |  |  | 13 | 50 | -3.6 | -1.8 | -1.3 | 1.15 |  |  | 13 | 995 | 0 | 3.7 | 1 | 1.35 |  | 8 | 2.5
| 14 | 25 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.15 |  |  | 14 | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  |  | 14 | 995 | 0 | 3.8 | 1 | 1.4 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.35 |  |  | 15 | 50 | -3.1 | -1.4 | -0.3 | 1.4 |  |  | 15 | 995 | 0 | 4.1 | 1 | 1.55 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 50 | -2 | -1.4 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 980 | 4.5 | -1.7 | 0 | 3.1 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 17 | 50 | -1.9 | 0.2 | 0 | 1.05 |  |  | 17 | 980 | 4.5 | -0.6 | 0 | 2.55 |  | 12 | 2.1
| 18 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 18 | 50 | -2.4 | -0.2 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 980 | 4.3 | -1.1 | 0 | 2.7 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 19 | 50 | -2.7 | -0.2 | 0 | 1.25 |  |  | 19 | 850 | 4.4 | 2.4 | 0 | 1 |  | 14 | 2.5
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 15 | 2.3
[24 empty] | 16 | 2.2
4 | 1 | 30 | -0.1 | 0 | 1e-06 | 0.050001 |  | 4 | 1 | 60 | -6 | -6.9 | -4.4 | 1.25 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  |  | 2 | 900 | - | - | - | 0 |  | 18 | 2.1
| 3 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  |  | 3 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  |  | 3 | 900 | - | - | - | 0 |  | 19 | 2.1
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 0 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -8 | -7.9 | -5.2 | 1.4 |  |  | 5 | 900 | - | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 0 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | 0 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | 0 | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | 1e-06 | 0.5
| 8 | 30 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.15 |  |  | 8 | 60 | -5.6 | -3.9 | -1.1 | 2.25 |  |  | 8 | 990 | -0.2 | -3.6 | 1e-06 | 1.8
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 0 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 30 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.3 |  |  | 12 | 60 | -3 | 1e-06 | 0 | 1.5 |  |  | 12 | 990 | 4.1 | -0.7 | 0 | 2.4
| 13 | 30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  |  | 13 | 60 | -3.1 | -1.6 | -1.5 | 0.8 |  |  | 13 | 1000 | 4.1 | 3.7 | 1.1 | 1.5
| 14 | 30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  |  | 14 | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  |  | 14 | 1000 | 4.2 | 3.8 | 1.1 | 1.55
| 15 | 30 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 15 | 60 | -2.3 | -1.1 | -0.5 | 0.9 |  |  | 15 | 1000 | 4.4 | 4.1 | 1.1 | 1.65
| 16 | 30 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 60 | -1.9 | -1.5 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 990 | 4.4 | -1.1 | 0 | 2.75
| 17 | 30 | 0.6 | -0.2 | 0 | 0.4 |  |  | 17 | 60 | -1.7 | 1e-06 | 0 | 0.85 |  |  | 17 | 990 | 4.4 | -0.6 | 0 | 2.5
| 18 | 30 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.25 |  |  | 18 | 60 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 990 | 4.3 | -0.9 | 0 | 2.6
| 19 | 30 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.3 |  |  | 19 | 60 | -2.7 | 0.4 | 0 | 1.55 |  |  | 19 | 900 | 4.4 | 2.3 | 0 | 1.05
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
5 | 1 | 35 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 |  | 5 | 1 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  |  | 2 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  |  | 2 | 1000 | - | - | - | 0
| 3 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 3 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  |  | 3 | 1000 | - | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 0 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | 5 | 70 | -7.1 | -6.1 | -4.1 | 1.5 |  |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 0 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | 0 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | 0 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1e-06 | 1.95
| 8 | 35 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -6.5 | -4.1 | -1.2 | 2.65 |  |  | 8 | 1000 | 0.2 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 0 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 35 | 0.7 | -0.2 | 0 | 0.45 |  |  | 12 | 70 | -2.8 | -0.1 | 0 | 1.35 |  |  | 12 | 1000 | 4.1 | -0.8 | 0 | 2.45
| 13 | 35 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.35 |  |  | 13 | 70 | -2.3 | -1.4 | -1.9 | 0.45 |  |  | 13 | 1005 | 0 | 3.6 | 1.1 | 1.25
| 14 | 35 | 0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.45 |  |  | 14 | 70 | -0.6 | 0.7 | -0.8 | 0.75 |  |  | 14 | 1005 | 0 | 3.8 | 1.1 | 1.35
| 15 | 35 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.45 |  |  | 15 | 70 | -1.6 | -0.7 | -0.8 | 0.45 |  |  | 15 | 1005 | 0 | 4 | 1.1 | 1.45
| 16 | 35 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.25 |  |  | 16 | 70 | -2.1 | -1.8 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 1000 | 4.3 | -0.4 | 0 | 2.35
| 17 | 35 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0.6 |  |  | 17 | 70 | -1.8 | -0.3 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1000 | 4.4 | -0.6 | 0 | 2.5
| 18 | 35 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 70 | -2.2 | -0.3 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1000 | 4.3 | -0.8 | 0 | 2.55
| 19 | 35 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.3 |  |  | 19 | 70 | -2.6 | -0.7 | 0 | 0.95 |  |  | 19 | 950 | 4.4 | 2.4 | 0 | 1
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1000 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
6 | 1 | 37 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.2 |  | 6 | 1 | 80 | -0.7 | -3.7 | -1.6 | 1.5 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  |  | 2 | 1005 | - | - | - | 0
| 3 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  |  | 3 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 0 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 37 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | 5 | 80 | -6.3 | -3.8 | -3 | 1.65 |  |  | 5 | 1005 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 0 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | 0 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | 0 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1e-06 | 1.9
| 8 | 37 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -7.6 | -4.5 | -1.2 | 3.2 |  |  | 8 | 1010 | 0.6 | -3.4 | 0.2 | 2
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 0 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 0 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 37 | 0.7 | -0.3 | 0 | 0.5 |  |  | 12 | 80 | -2.4 | -0.5 | 0 | 0.95 |  |  | 12 | 1010 | 4.1 | -0.8 | 0 | 2.45
| 13 | 37 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  | 13 | 80 | -1.5 | -1.2 | -2.5 | 0.65 |  |  | 13 | 1010 | 4.3 | 3.5 | 1.1 | 1.6
| 14 | 37 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | 0.6 |  |  | 14 | 80 | 0.6 | 1.1 | -0.9 | 1 |  |  | 14 | 1010 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 1.65
| 15 | 37 | 0.5 | 1 | -0.1 | 0.55 |  |  | 15 | 80 | -0.7 | -0.4 | -1.3 | 0.45 |  |  | 15 | 1010 | 4.6 | 3.9 | 1.1 | 1.75
| 16 | 37 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 80 | -2.5 | -2.3 | 0 | 0.1 |  |  | 16 | 1010 | 4.3 | -0.4 | 0 | 2.35
| 17 | 37 | 0.7 | -0.6 | 0 | 0.65 |  |  | 17 | 80 | -2.2 | -0.8 | 0 | 0.7 |  |  | 17 | 1010 | 4.4 | -0.6 | 0 | 2.5
| 18 | 37 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 80 | -2.4 | -0.5 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1010 | 4.2 | -0.7 | 0 | 2.45
| 19 | 37 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 19 | 80 | -2.2 | -0.9 | 0 | 0.65 |  |  | 19 | 1000 | 4.3 | 2.2 | 0 | 1.05
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1005 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
7 | 1 | 40 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  | 7 | 1 | 90 | 4 | -2.7 | 0.3 | 3.35 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  |  | 3 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 0 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 40 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.25 |  |  | 5 | 90 | -5.4 | -0.8 | -1.8 | 2.3 |  |  | 5 | 1020 | - | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 0 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 0 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9
| 8 | 40 | -0.1 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -9.1 | -4.9 | -1.3 | 3.9 |  |  | 8 | 1020 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 40 | 0.8 | -0.4 | 0 | 0.6 |  |  | 12 | 90 | -1.8 | -0.9 | 0 | 0.45 |  |  | 12 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07
| 13 | 40 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.45 |  |  | 13 | 90 | -0.4 | -1 | -3.2 | 1.4 |  |  | 13 | 1020 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 14 | 40 | 0.4 | -0.8 | -1.1 | 0.75 |  |  | 14 | 90 | 1.9 | 1.5 | -0.8 | 1.35 |  |  | 14 | 1020 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 15 | 40 | 0.6 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 |  |  | 15 | 90 | 0.1 | -0.1 | -2 | 1.05 |  |  | 15 | 1020 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 16 | 40 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 90 | -3.1 | -3 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07
| 17 | 40 | 0.7 | -0.8 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 90 | -2.9 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07
| 18 | 40 | 0.5 | -0.4 | 0 | 0.45 |  |  | 18 | 90 | -3 | -0.8 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07
| 19 | 40 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 19 | 90 | -1.7 | -0.6 | 0 | 0.55 |  |  | 19 | 1050 | 0 | 2.3 | 0 | 1.15
| 20 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
1 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 |  |  |  |  | 1 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 |  |  |  |  | 1 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 |  |  |  |  | 1 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | %RH | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | hPa | 2023 | 2021 | 2020
15 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.4 |  | 30 | 0 | -14.4 | -6 | 4.2 |  | 750 | - | - | 1e-06 | 0
20 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.15 |  | 40 | -5.9 | -11.5 | -5.8 | 2.85 |  | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | Suhu | 21.45 | 21.5175 | 0.070711 | 0.5
25 | -0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 |  | 50 | -6.6 | -9.1 | -5.3 | 1.9 |  | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | %RH | 74.05 | 72.6774 | 0.21213 | 2.6
30 | -0.1 | 0 | 1e-06 | 0.050001 |  | 60 | -6 | -6.9 | -4.4 | 1.25 |  | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 1011.55 | #DIV/0! | 2.0506 | 0
35 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 |  | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
37 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.2 |  | 80 | -0.7 | -3.7 | -1.6 | 1.5 |  | 1005 | - | - | 1e-06 | 0 |  | HASIL | ( 21.5 ± 0.5 ) °C
40 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  | 90 | 4 | -2.7 | 0.3 | 3.35 |  | 1020 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  | ( 72.7 ± 2.6 ) %RH
#DIV/0!
[18 empty] | Koreksi Suhu | Koreksi Kelembaban | Koreksi tekanan
[18 empty] | 0.067524 | -1.3726 | #DIV/0!
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2020 | 1 |  | 21.5 | 0.5 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 2 |  | 72.7 | 2.6 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 3 |  | #DIV/0! | 0.0 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2020 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 2016 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2016 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2019 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 2016 | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 2016 | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | 2021 | 2016 | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 2016 | 20
1