## Sheet1 (hidden)
Kalibrasi anak timbangan
Temperature |  | : 18,88 - 19,75 °c
Relative Humidity |  | : 61,2% - 60,9%
Pressure (mmHg) |  | : 755 - 755
Nomor seri |  | 01 - 1117309
µk (F1) |  | 100 | g
Ue |  | 0.15 | mg
Nominal | Standard | Balance Used | Unit | UUT |  | S1 | T1 | T2 | S2
|  |  |  | Class | SN/Marker
100 g | F1 | XS204 | gram | M1 | N/A | 100.0001 | 100.0421 | 100.042 | 100
[6 empty] | 99.9999 | 100.0421 | 100.042 | 100

## LK
LEMBAR KERJA KALIBRASI ANALITICAL BALANCE
Nomor Sertifikat / Nomor Surat Keterangan : 2 / / - / E -
Merek |  | :
Model/Type |  | :
No. Seri |  | :
Kapasitas |  | : |  | g
Resolusi |  | : |  | g
Tanggal Kalibrasi |  | :
Tempat Kalibrasi |  | :
Nama Ruang |  | :
Metode Kerja |  | :
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu | : | awal: | akhir:
| 2. Kelembaban | : | awal: | akhir:
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik | : | Baik / Tidak Baik
| 2. Fungsi | : | Baik / Tidak Baik
III. | Pengujian Kinerja
A. Daya Ulang Pembacaan Pembacaan
| Load Setengah Kapasitas :_____g |  |  |  | Load Kapasitas Maksimal :______g
| No. | z1 (g) | m1 (g) |  | No. | z1 (g) | m1 (g)
| 1 |  |  |  | 1
| 2 |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  | 3
| 4 |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  | 5
| 6 |  |  |  | 6
| 7 |  |  |  | 7
| 8 |  |  |  | 8
| 9 |  |  |  | 9
| 10 |  |  |  | 10
B. Penyimpangan Penunjukan
| Massa (g) | z1 | m1 | m2 | z2 | Penggunaan Standar (g)
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
| Note : | - Jangan melakukan pengeNol-an selama pengambilan data
C. Histerisis
| Reading No. | z1 | m1 | m' | m2 | z2 | Penggunaan Standar
1
2
3
PAN TIMBANGAN
| D. Efek Pembebanan Tidak di Pusat Pan |  |  | M= |  | g
| Posisi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Indication 1
Indication 2
Indication 2
III. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
IV. | Alat ukur yang digunakan
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 8.XFHM-810, SN: 8990616
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 9.XNHM-810, SN: 6580920
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 8.XFHM-810, SN: 6180321
Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO SN: 14082463, 15062872, 15062874, 15062875, 15062873
Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A SN : HE 21-000669, HE 21-000670
Thermohygrometer, Merek : Greisinger , GFTB 200 SN : 34903051, 34903053, 34903046, 34904091
| Thermohygrometer, Merek : EXTECH , SD700 SN : |  |  | A.100586 / A.100609 / A.100611 / A.100616 / A.100617 / A.100618 / A.100605
V. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam BATAS / MELEBIHI toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI
VI. | Petugas Kalibrasi
|  |  |  | Note : | - m1 = Setengah dari kapasitas
- m' = Penambahan beban mendekati kapasitas maksimum
- m2= Beban setelah m' diambil
- Jangan melakukan pengeNol-an selama pengambilan data
- Maksimal menggunakan 2 anak timbangan
0
1
2
3
4
1
0
2
1
3
4

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Nama
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-02-03 | Ketidak Pastian Pengukuran | Ketidakpastian Pengukuran | Venna
|  | Hasil Pengujian Kondisi Fisik dan Fungsi komponen alat | Pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat
|  | Hasil pengukuran kinerja timbangan analitik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU | Hasil pengujian kinerja timbangan analitik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU
|  | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil pengujian kinerja LOP kurang dari sama dengan 5 kali resolusi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/5771/2018 | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil pengujian kinerja LOP kurang dari sama dengan 5 kali resolusi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
|  | GM.LHK - 004-18 / REV : 0 | GM.LHK - 004-18 / REV : 1
2 | 2021-04-26 | Titik ukur 20,40,60,80,100,120,140,160,180,200 (g) | Titik ukur dari 0.01 - 200 (g) | Hamdan
3 | 2021-06-08 | Penambahan nama ruang di input data, penyelia dan LHK | DONE | Hamdan
4 | 2022-04-08 | Penambahan sertifikat balat baru dan penyesuaian dengan aplikasi | Done | Hamdan
5 | 19 Desember 2022 | Update Sertifikat anak timbangan | Done | Hamdan
6 | 20.12.2022 | - Pada pengujian kinerja, timbangan bayi - format Suhu kelembaban LHK terpisah | -Pada pengujian kinerja, timbangan analitik -digabung -update data alat LK | Venna
7 | 20.12.2022 | LOP Ketidakpastian maks | LOP Ketidakpastian Cmax | Hamdan
Rev 7 : 20.12.2022

## ID
INPUT DATA KALIBRASI ANALITICAL BALANCE
|  | Nomor Sertifikat : 2 / | [5 empty] | 1 / VIII - 20 / E - 011.120 DL
Merek |  | : | a
Model/Type |  | : | b
No. Seri |  | : | 122
Kapasitas |  | : | 210
Resolusi |  | : | 0.0001 | g
Tangga Penerimaan Alat |  | : | 2022-04-04
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-04-04
Tempat Kalibrasi |  | : | G
Nama Ruang |  | : | Ruang Bayi
Metode Kerja |  | : | MK.004-18
I. | Kondisi Ruang
|  |  | Awal | Akhir | Mean
| 1. Suhu | : | 23 | 33 | 28
| 2. Kelembaban | : | 60 | 63 | 61.5
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik | : | Baik
| 2. Fungsi | : | Baik
III. | Pengujian Kinerja
A. Daya Ulang Pembacaan
| Load : | 100 | g | m-z (g) |  | Load : | 200 | g | m-z (g)
| No. | z1 (g) | m1 (g) |  |  | NO. | z1 (g) | m1 (g)
| 1 | 0 | 100 | 100 |  | 1 | 0 | 200 | 200
| 2 | 0 | 100 | 100 |  | 2 | 0 | 200 | 200
| 3 | 0 | 100 | 100 |  | 3 | 0 | 200 | 200
| 4 | 0 | 100 | 100 |  | 4 | 0 | 200 | 200
| 5 | 0 | 100 | 100 |  | 5 | 0 | 200 | 200
| 6 | 0 | 100 | 100 |  | 6 | 0 | 200 | 200
| 7 | 0 | 100 | 100 |  | 7 | 0 | 200 | 200
| 8 | 0 | 100 | 100 |  | 8 | 0 | 200 | 200
| 9 | 0 | 100 | 100 |  | 9 | 0 | 200 | 200
| 10 | 0 | 100 | 100 |  | 10 | 0 | 200 | 200
|  |  | SD | 0 |  |  |  | SD | 0
B. Penyimpangan Penunjukan
| Mass (g) | z1 | m1 | m2 | z2 | Rata -rata pembacaan | Massa konvensional | Koreksi | Koreksi maksimum (g) | Koreksi
| 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 6e-06 | 5.3e-05 | 6e-06
| 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 1.2e-05 |  | 1.2e-05
| 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 2.9e-05 |  | 2.9e-05
| 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 3.5e-05 |  | 3.5e-05
| 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 1.8e-05 |  | 1.8e-05
| 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 2.4e-05 |  | 2.4e-05
| 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 | 3e-05 |  | 3e-05
| 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | 4.7e-05 |  | 4.7e-05
| 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180.0001 | 5.3e-05 |  | 5.3e-05
| 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200.0001 | 5.2e-05 |  | 5.2e-05
C. Histerisis
| Reading No. | z1 | m1 | m' | m2 | z2 | Rata - rata pembacaan m1 (g) | Rata - rata pembacaan m2 (g) | Hysterisis
| 1 | 0 | 20 | 30 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0
| 2 | 0 | 20 | 30 | 20 | 0
| 3 | 0 | 20 | 30 | 20 | 0
D. Efek Pembebanan Tidak di Pusat Pan
| Position | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
| Indication 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Indication 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Position | Indication 1 | Indication 2 | Rata rata pembacaan | Perbedaan posisi | Absolute | Maksimum
| 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
| 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
| 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
| 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
| 4 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman
-
V | Alat ukur yang digunakan
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 9.XNHM-810, SN: 6580920
| Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [8 empty] | Tidak terdapat grounding
-
VI | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil pengujian kinerja LOP kurang dari sama dengan 5 kali resolusi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VII | Petugas Kalibrasi
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
VIII | Tanggal Pembuatan Laporan
29 Juni 1993

## BUDGETING
Uncertainty Budget
Titik ukur | 20 | g
Component |  | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | g | normal | 8e-06 | 2 | 60 | 4e-06 | 1 | 4e-06 | 1.6e-11 | 4.2667e-24
Pembulatan hasil | g | rectangular | 5e-05 | 1.7321 | 1000 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 6.9444e-22
Daya Ulang Pembacaan | g | normal | 0 | 3.1623 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | g | rectangular | 1e-06 | 1 | 4 | 1e-06 | 1 | 1e-06 | 1e-12 | 2.5e-25
Jumlah | [8 empty] | 8.5033e-10 | 6.9896e-22
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 2.916e-05
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 1034.4879
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 1.9623
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 5.722e-05 | g
Titik ukur | 40 | g
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | g | normal | 1.6e-05 | 2 | 60 | 8e-06 | 1 | 8e-06 | 6.4e-11 | 6.8267e-23
Pembulatan hasil | g | rectangular | 5e-05 | 1.7321 | 1000 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 6.9444e-22
Daya Ulang Pembacaan | g | normal | 0 | 3.1623 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | g | rectangular | 2e-06 | 1 | 4 | 2e-06 | 1 | 2e-06 | 4e-12 | 4e-24
Jumlah | [8 empty] | 9.0133e-10 | 7.6671e-22
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 3.0022e-05
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 1059.5931
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 1.9622
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 5.891e-05 | g
Titik ukur | 60 | g
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | g | normal | 1.6e-05 | 2 | 60 | 8e-06 | 1 | 8e-06 | 6.4e-11 | 6.8267e-23
Pembulatan hasil | g | rectangular | 5e-05 | 1.7321 | 1000 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 6.9444e-22
Daya Ulang Pembacaan | g | normal | 0 | 3.1623 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | g | rectangular | 2e-06 | 1 | 4 | 2e-06 | 1 | 2e-06 | 4e-12 | 4e-24
Jumlah | [8 empty] | 9.0133e-10 | 7.6671e-22
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 3.0022e-05
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 1059.5931
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 1.9622
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 5.891e-05 | g
Titik ukur | 80 | g
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | g | normal | 2.4e-05 | 2 | 60 | 1.2e-05 | 1 | 1.2e-05 | 1.44e-10 | 3.456e-22
Pembulatan hasil | g | rectangular | 5e-05 | 1.7321 | 1000 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 6.9444e-22
Daya Ulang Pembacaan | g | normal | 0 | 3.1623 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | g | rectangular | 3e-06 | 1 | 4 | 3e-06 | 1 | 3e-06 | 9e-12 | 2.025e-23
Jumlah | [8 empty] | 9.8633e-10 | 1.0603e-21
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 3.1406e-05
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 917.5314
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 1.9626
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 6.1636e-05 | g
Titik ukur | 100 | g
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | g | normal | 1.6e-05 | 2 | 60 | 8e-06 | 1 | 8e-06 | 6.4e-11 | 6.8267e-23
Pembulatan hasil | g | rectangular | 5e-05 | 1.7321 | 1000 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 6.9444e-22
Daya Ulang Pembacaan | g | normal | 0 | 3.1623 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | g | rectangular | 2e-06 | 1 | 4 | 2e-06 | 1 | 2e-06 | 4e-12 | 4e-24
Jumlah | [8 empty] | 9.0133e-10 | 7.6671e-22
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 3.0022e-05
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 1059.5931
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 1.9622
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 5.891e-05 | g
Titik ukur | 120 | g
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | g | normal | 2.4e-05 | 2 | 60 | 1.2e-05 | 1 | 1.2e-05 | 1.44e-10 | 3.456e-22
Pembulatan hasil | g | rectangular | 5e-05 | 1.7321 | 1000 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 6.9444e-22
Daya Ulang Pembacaan | g | normal | 0 | 3.1623 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | g | rectangular | 3e-06 | 1 | 4 | 3e-06 | 1 | 3e-06 | 9e-12 | 2.025e-23
Jumlah | [8 empty] | 9.8633e-10 | 1.0603e-21
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 3.1406e-05
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 917.5314
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 1.9626
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 6.1636e-05 | g
Titik ukur | 140 | g
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | g | normal | 3.2e-05 | 2 | 60 | 1.6e-05 | 1 | 1.6e-05 | 2.56e-10 | 1.0923e-21
Pembulatan hasil | g | rectangular | 5e-05 | 1.7321 | 1000 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 6.9444e-22
Daya Ulang Pembacaan | g | normal | 0 | 3.1623 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | g | rectangular | 4e-06 | 1 | 4 | 4e-06 | 1 | 4e-06 | 1.6e-11 | 6.4e-23
Jumlah | [8 empty] | 1.1053e-09 | 1.8507e-21
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 3.3247e-05
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 660.158
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 1.9636
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 6.5282e-05 | g
Titik ukur | 160 | g
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | g | normal | 3.2e-05 | 2 | 60 | 1.6e-05 | 1 | 1.6e-05 | 2.56e-10 | 1.0923e-21
Pembulatan hasil | g | rectangular | 5e-05 | 1.7321 | 1000 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 6.9444e-22
Daya Ulang Pembacaan | g | normal | 0 | 3.1623 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | g | rectangular | 4e-06 | 1 | 4 | 4e-06 | 1 | 4e-06 | 1.6e-11 | 6.4e-23
Jumlah | [8 empty] | 1.1053e-09 | 1.8507e-21
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 3.3247e-05
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 660.158
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 1.9636
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 6.5282e-05 | g
Titik ukur | 180 | g
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | g | normal | 4e-05 | 2 | 60 | 2e-05 | 1 | 2e-05 | 4e-10 | 2.6667e-21
Pembulatan hasil | g | rectangular | 5e-05 | 1.7321 | 1000 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 6.9444e-22
Daya Ulang Pembacaan | g | normal | 0 | 3.1623 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | g | rectangular | 5e-06 | 1 | 4 | 5e-06 | 1 | 5e-06 | 2.5e-11 | 1.5625e-22
Jumlah | [8 empty] | 1.2583e-09 | 3.5174e-21
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 3.5473e-05
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 450.1678
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 1.9652
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 6.9713e-05 | g
Titik ukur | 200 | g
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | g | normal | 3e-05 | 2 | 60 | 1.5e-05 | 1 | 1.5e-05 | 2.25e-10 | 8.4375e-22
Pembulatan hasil | g | rectangular | 5e-05 | 1.7321 | 1000 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 6.9444e-22
Daya Ulang Pembacaan | g | normal | 0 | 3.1623 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | g | rectangular | 4e-06 | 1 | 4 | 4e-06 | 1 | 4e-06 | 1.6e-11 | 6.4e-23
Jumlah | [8 empty] | 1.0743e-09 | 1.6022e-21
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 3.2777e-05
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 720.382
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 1.9633
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 6.435e-05 | g
SD Maksimum |  | 0 | g
Koreksi maksimum |  | 5.3e-05 | g | 5e-05
Ketidak pastian maksimum |  | 6.9713e-05 | g | 5e-05
LOP |  | 0.00012271 | g

## LH
HASIL KALIBRASI ANALITICAL BALANCE
Nomor Sertifikat : 2 / 1 / VIII - 20 / E - 011.120 DL
Merek |  |  | : | a
Model/Type |  |  | : | b
No. Seri |  |  | : | 122
Kapasitas |  |  | : | 210 | g
Resolusi |  |  | : | 0.0001 | g
Tangga Penerimaan Alat |  |  | : | 2022-04-04
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2022-04-04
Tempat Kalibrasi |  |  | : | G
Nama Ruang |  |  | : | Ruang Bayi
Metode Kerja |  |  | : | MK.004-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 28.2 | ± | 0.4 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 59.6 | ± | 2.2 | %RH
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Kinerja
A. Daya Ulang Pembacaan
| Standar (g) | Pembacaan Alat (g) |  | Simpangan Baku (g) |  | Ketidakpastian Pengukuran (g)
| 100 | 100 |  | 0 |  | ± | 5.891e-05
| 200 | 200 |  | 0 |  | ± | 6.435e-05
B. Penyimpangan Penunjukan
| Standar (g) | Pembacaan Alat (g) |  | Koreksi (g) | Ketidakpastian Pengukuran (g)
| 20 | 20 |  | 6e-06 | ± | 5.722e-05
| 40 | 40 |  | 1.2e-05 | ± | 5.891e-05
| 60 | 60 |  | 2.9e-05 | ± | 5.891e-05
| 80 | 80 |  | 3.5e-05 | ± | 6.1636e-05
| 100 | 100 |  | 1.8e-05 | ± | 5.891e-05
| 120 | 120 |  | 2.4e-05 | ± | 6.1636e-05
| 140 | 140 |  | 3e-05 | ± | 6.5282e-05
| 160 | 160 |  | 4.7e-05 | ± | 6.5282e-05
| 180 | 180 |  | 5.3e-05 | ± | 6.9713e-05
| 200 | 200 |  | 5.2e-05 | ± | 6.435e-05
C. Hysterisis
| Standar | Pembacaan alat m1 (g) |  | Pembacaan alat m2 (g) |  | Hysterisis (g)
| 100 | 20 |  | 20 |  | 0
D. Efek Pembebanan Tidak di Pusat Pan
| 0 (Pusat) | 1 (Depan) | 2 (Kiri) | 3 (Belakang) | 4 (Kanan)
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20
E. Evaluasi Kinerja Timbangan Analitik Berdasarkan LOP
| Koreksi Maksimum (g) |  | Ketidakpastian Maksimum (g) |  | LOP (g) | Toleransi (g)
| 5.3e-05 |  | 6.9713e-05 |  | 0.00012271 | 0.0005
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman
V. | Alat ukur yang digunakan
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 9.XNHM-810, SN: 6580920
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil pengujian kinerja LOP kurang dari sama dengan 5 kali resolusi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Menyetujui,
[7 empty] | Kepala Instalasi Laboratorium |  | Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
[7 empty] | Pengujian dan Kalibrasi |  | Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman

## Sertifikat Anak
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 9.XNHM-810, SN: 6580920 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | Perhitungan
[6 empty] | Massa (g) | MK 2022 | Tahun |  | Drift | U95 |  |  | NO | Massa | MK | Tahun |  | Drift | U95 | Massa | MK | Tahun |  | Drift | U95 | 0.001 | no | massa | Tahun |  | 2018 | Drift | U95 | 0.002 * |  |  | MK | Tahun
2 | [7 empty] | 2022 | 2018 | [20 empty] | MK | 2022 |  |  |  |  | no | massa |  | 2022 | 2018 | Drift | U95
|  |  |  | 0.001002 | 1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 2e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 2 | 0.001 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 |  | 1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 2e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.002 * | 1 | 0.002 | 0.0019989 | -1.1e-06 | -1e-06 | 5e-08 | 1e-06
|  |  |  | 0.001999 | 1 | 0.002 | 0.0019989 | -1.1e-06 | -1e-06 | 5e-08 | 1e-06 |  |  | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.0019989 | -1.1e-06 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.0019989 | -1.1e-06 | 0 | 0 |  | 2 | 0.001 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 |  | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.0019989 | -1.1e-06 | 0 | 0
Titik Ukur | MK | Drift | U95 | 0.002004 | 1 | 0.002 | 0.0019989 | -1.1e-06 | 4e-06 | 2.55e-06 | 1e-06 |  |  | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.0019989 | -1.1e-06 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.0019989 | -0.0010011 | 0 | 0 |  | 3 | 0.001 | 0.001 | 0.001002 | 2e-06 | 0 | 2.4e-06 |  | 3 | 0.002 | 0.002 | 0.002002 | 2e-06 | 0 | 2.4e-06
20 | 20 | 1e-06 | 8e-06 | 0.004999 | 1 | 0.005 | 0.0050002 | 2e-07 | -1e-06 | 6e-07 | 1e-06 |  |  | 2 | 0.005 | 0.005 | 0.0050002 | 2e-07 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.0039978 | -2.2e-06 | 0 | 0 |  | 4 | 0.001 | [6 empty] | 4 | 0.002
40 | 40 | 2e-06 | 1.6e-05 | 0.010003 | 1 | 0.01 | 0.010009 | 8.7e-06 | 3e-06 | 2.85e-06 | 1e-06 |  |  | 2 | 0.01 | 0.0099998 | -2e-07 | 0 | 1.2e-07 | 8e-07 | 0.005 | 0.005 | 0.0050002 | 2e-07 | 0 | 0 |  | 5 | 0.001 | [6 empty] | 5 | 0.002
60 | 60 | 2e-06 | 1.6e-05 | 0.020001 | 1 | 0.02 | 0.020001 | 1.2e-06 | 1e-06 | 1e-07 | 1e-06 |  |  | 2 | 0.02 | 0.02 | -3e-07 | 0 | 1.2e-07 | 1e-06 | 0.006 | 0.006 | 0.0050002 | -0.0009998 | 0 | 0 |  | 6 | 0.001 | [6 empty] | 6 | 0.002
80 | 80 | 3e-06 | 2.4e-05 | 0.020007 | 1 | 0.02 | 0.019999 | -1.4e-06 | 7e-06 | 4.2e-06 | 1e-06 |  |  | 2 | 0.02 | 0.02 | -3e-07 | 0 | 1.2e-07 | 1e-06 | 0.007 | 0.007 | 0.0069991 | -9e-07 | 0 | 0
100 | 100 | 2e-06 | 1.6e-05 | 0.049999 | 1 | 0.05 | 0.050001 | 6e-07 | -1e-06 | 8e-07 | 1e-06 |  |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 1.6e-07 | 1.2e-06 | 0.008 | 0.008 | 0.0069991 | -0.0010009 | 0 | 0 | 0.002 |  |  |  | Tahun |  |  |  | 0.005
120 | 120 | 3e-06 | 2.4e-05 | 0.10001 | 1 | 0.1 | 0.10001 | 9.1e-06 | 7e-06 | 1.05e-06 | 2e-06 |  |  | 2 | 0.1 | 0.1 | 1.1e-06 | 0 | 2e-07 | 1.6e-06 | 0.009 | 0.009 | 0.008998 | -2e-06 | 0 | 0 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95
140 | 140 | 4e-06 | 3.2e-05 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.20001 | 6.2e-06 | 4e-06 | 1.1e-06 | 2e-06 |  |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 6e-07 | 0 | 2.4e-07 | 2e-06 | 0.01 | 0.0099998 | -2e-07 | 0 | 1.2e-07 | 8e-07 | 0.002 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.0019989 | -1.1e-06 | 4e-06 | 2.55e-06 | 0.005 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.0050002 | 2e-07 | -1e-06 | 6e-07
160 | 160 | 4e-06 | 3.2e-05 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | -2.4e-06 | -1e-06 | 7e-07 | 2e-06 |  |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 6e-07 | 0 | 2.4e-07 | 2e-06 | 0.02 | 0.02 | -3e-07 | 0 | 1.2e-07 | 1e-06 |  | 2 | 0.002 | 0.002 | 0.0019989 | -1.1e-06 | 0 | 0 |  | 2 | 0.005 | 0.005 | 0.0050002 | 2e-07 | 0 | 0
180 | 180.0001 | 5e-06 | 4e-05 | 0.50001 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.1e-06 | 7e-06 | 1.95e-06 | 2e-06 |  |  | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.8e-06 | 0 | 3.2e-07 | 2.5e-06 | 0.03 | 0.029999 | -5e-07 | 0 | 2.4e-07 | 1.8e-06 |  | 3 | 0.002 | 0.002 | 0.002002 | 2e-06 | 0 | 2.4e-06 |  | 3 | 0.005 | 0.005 | 0.005002 | 2e-06 | 0 | 3.2e-06
200 | 200.0001 | 4e-06 | 3e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.71e-05 | 2.7e-05 | 4.95e-06 | 3e-06 |  |  | 2 | 1 | 1 | 3e-06 | 0 | 2.4e-05 | 1e-05 | 0.04 | 0.039999 | -6e-07 | 0 | 2.4e-07 | 2e-06 |  | 4 | 0.002 | [6 empty] | 4 | 0.005
|  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.97e-05 | 1.2e-05 | 3.85e-06 | 4e-06 |  |  | 2 | 2 | 2 | 1e-06 | 0 | 4.8e-07 | 4e-06 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 1.6e-07 | 1.2e-06 |  | 5 | 0.002 | [6 empty] | 5 | 0.005
|  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.1e-05 | 1.5e-05 | 3e-06 | 4e-06 |  |  | 2 | 2 | 2 | 3e-06 | 0 | 4.8e-07 | 4e-06 | 0.06 | 0.06 | -2e-07 | 0 | 2.8e-07 | 2e-06 |  | 6 | 0.002 | [6 empty] | 6 | 0.005
|  |  |  | 5 | 1 | 5 | 5 | 3.09e-05 | 1.8e-05 | 6.45e-06 | 4e-06 |  |  | 2 | 5 | 5 | 1e-05 | 0 | 6.4e-07 | 5e-06 | 0.07 | 0.07 | -3e-07 | 0 | 2.8e-07 | 2.2e-06
|  |  |  | 10 | 1 | 10 | 10 | 2.88e-05 | 2.5e-05 | 1.9e-06 | 6e-06 |  |  | 2 | 10 | 10 | 1e-05 | 0 | 8e-07 | 6e-06 | 0.08 | 0.08 | -5e-07 | 0 | 4e-07 | 3e-06 | 0.01 |  |  |  | Tahun |  |  |  | 0.02 * |  |  |  | Tahun
|  |  |  | 20 | 1 | 20 | 20 | 3.35e-05 | 2.9e-05 | 2.25e-06 | 7e-06 |  |  | 2 | 20 | 20 | 6e-06 | 0 | 1e-06 | 8e-06 | 0.09 | 0.089999 | -6e-07 | 0 | 4e-07 | 3.2e-06 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95
|  |  |  | 20 | 1 | 20 | 20 | 2.1e-05 | 2.9e-05 | 4e-06 | 7e-06 |  |  | 2 | 20 | 20 | 6e-06 | 0 | 1e-06 | 8e-06 | 0.1 | 0.1 | 1.1e-06 | 0 | 2e-07 | 1.6e-06 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.010009 | 8.7e-06 | 3e-06 | 2.85e-06 | 1e-06 | 0.02 * | 1 | 0.02 | 0.020001 | 1.2e-06 | 1e-06 | 1e-07 | 1e-06
|  |  |  | 50.0001 | 1 | 50 | 50 | 4.5e-05 | 0.0001 | 2.75e-05 | 2e-05 |  |  | 2 | 50 | 50 | 1.9e-05 | 0 | 1.2e-06 | 1e-05 | 0.2 | 0.2 | 6e-07 | 0 | 2.4e-07 | 2e-06 |  | 2 | 0.01 | 0.0099998 | -2e-07 | 0 | 1.2e-07 | 8e-07 |  | 2 | 0.02 | 0.02 | -3e-07 | 0 | 1.2e-07 | 1e-06
|  |  |  | 100.0001 | 1 | 100 | 99.9999 | -5.4e-05 | 8e-05 | 6.7e-05 | 2e-05 |  |  | 2 | 100 | 100 | 1.8e-05 | 0 | 2e-06 | 1.6e-05 | 0.3 | 0.3 | 1.7e-06 | 0 | 4.4e-07 | 3.6e-06 |  | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 4e-06 | 2e-06 |  | 3 | 0.02 | 0.020002 | 2e-06 | 0 | 4.8e-06 | 3e-06
|  |  |  | 200.0002 | 1 | 200 | 200.0002 | 0.000215 | 0.00021 | 2.5e-06 | 3e-05 |  |  | 2 | 200 | 200.0001 | 5.2e-05 | 0 | 4e-06 | 3e-05 | 0.4 | 0.4 | 1.2e-06 | 0 | 4.8e-07 | 4e-06 |  | 4 | 0.01 | [6 empty] | 4 | 0.02
|  |  |  | 200.0002 | 1 | 200 | 200.0003 | 0.000261 | 0.00021 | 2.55e-05 | 3e-05 |  |  | 2 | 200 | 200.0001 | 5.2e-05 | 0 | 2e-06 | 3e-05 | 0.5 | 0.5 | 1.8e-06 | 0 | 3.2e-07 | 2.5e-06 |  | 5 | 0.01 | [6 empty] | 5 | 0.02
|  |  |  | 500.0003 | 1 | 500 | 500.0005 | 0.000497 | 0.0003 | 9.85e-05 | 6e-05 |  |  | 2 | 500 | 500.0001 | 7e-05 | 0 | 1.2e-06 | 3e-05 | 0.6 | 0.6 | 2.9e-06 | 0 | 5.2e-07 | 4.1e-06 |  | 6 | 0.01 | [6 empty] | 6 | 0.02
|  |  |  | 1000.0006 | 1 | 1000 | 1000.001 | 0.00102 | 0.00063 | 0.000195 | 0.00011 |  |  | 2 | 1000 | 1000 | 4e-05 | 0 | 1e-06 | 3e-05 | 0.7 | 0.7 | 2.4e-06 | 0 | 5.6e-07 | 4.5e-06
[5 empty] | 2 | 0.001 | 0 | -0.001 | [12 empty] | 0.8 | 0.8 | 3.5e-06 | 0 | 7.6e-07 | 6.1e-06 | 0.02 |  |  |  | Tahun |  |  |  | 0.05
[5 empty] | 2 | 0.002 | 0.0019989 | -1.1e-06 | [12 empty] | 0.9 | 0.9 | 3e-06 | 0 | 8e-07 | 6.5e-06 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95
[5 empty] | 2 | 0.002 | 0.0019989 | -1.1e-06 | [12 empty] | 1 | 1 | 3e-06 | 0 | 2.4e-05 | 1e-05 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.019999 | -1.4e-06 | 7e-06 | 4.2e-06 | 1e-06 | 0.05 | 1 | 0.05 | 0.050001 | 6e-07 | -1e-06 | 8e-07 | 1e-06
[5 empty] | 2 | 0.005 | 0.0050002 | 2e-07 | [6 empty] | Interpolasi | [5 empty] | 2 | 2 | 1e-06 | 0 | 4.8e-07 | 4e-06 |  | 2 | 0.02 | 0.02 | -3e-07 | 0 | 1.2e-07 | 1e-06 |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 1.6e-07 | 1.2e-06
[5 empty] | 2 | 0.01 | 0.0099998 | -2e-07 |  | 1.2e-07 | 8e-07 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 8e-07 | 6e-06 | 3 | 3 | 4e-06 | 0 | 2.448e-05 | 1.4e-05 |  | 3 | 0.02 | 0.020003 | 3e-06 | 0 | 6.4e-06 | 3e-06 |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 8e-06 | 4e-06
[5 empty] | 2 | 0.02 | 0.02 | -3e-07 |  | 1.2e-07 | 1e-06 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 1e-06 | 8e-06 | 4 | 4 | 4e-06 | 0 | 9.6e-07 | 8e-06 |  | 4 | 0.02 | [6 empty] | 4 | 0.05
[5 empty] | 2 | 0.02 | 0.020001 | 1.2e-06 |  | 1.2e-07 | 1e-06 |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 1e-06 | 8e-06 | 5 | 5 | 1e-05 | 0 | 6.4e-07 | 5e-06 |  | 5 | 0.02 | [6 empty] | 5 | 0.05
[5 empty] | 2 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 1.6e-07 | 1.2e-06 |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 1e-06 | 8e-06 | 6 | 6 | 1.3e-05 | 0 | 2.464e-05 | 1.5e-05 |  | 6 | 0.02 | [6 empty] | 6 | 0.05
[5 empty] | 2 | 0.1 | 0.1 | 1.1e-06 |  | 2e-07 | 1.6e-06 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 1.1333e-06 | 9.3333e-06 | 7 | 7 | 1.1e-05 | 0 | 1.12e-06 | 9e-06
[5 empty] | 2 | 0.2 | 0.2 | 6e-07 |  | 2.4e-07 | 2e-06 |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 1.2e-06 | 1e-05 | 8 | 8 | 1.4e-05 | 0 | 2.512e-05 | 1.9e-05 | 0.1 |  |  |  | Tahun |  |  |  | 0.2 * |  |  |  | Tahun
[5 empty] | 2 | 0.2 | 0.2 | 6e-07 |  | 2.4e-07 | 2e-06 |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 1.2e-06 | 1e-05 | 9 | 9 | 1.4e-05 | 0 | 1.6e-06 | 1.3e-05 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95
[5 empty] | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.8e-06 |  | 3.2e-07 | 2.5e-06 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 1.36e-06 | 1.12e-05 | 10 | 10 | 1e-05 | 0 | 8e-07 | 6e-06 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.10001 | 9.1e-06 | 7e-06 | 1.05e-06 | 2e-06 | 0.2 * | 1 | 0.2 | 0.20001 | 6.2e-06 | 4e-06 | 1.1e-06 | 2e-06
[5 empty] | 2 | 1 | 1 | 6e-06 |  | 4e-07 | 3e-06 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 2e-06 | 1.6e-05 | 11 | 11 | 1.3e-05 | 0 | 2.48e-05 | 1.6e-05 |  | 2 | 0.1 | 0.1 | 1.1e-06 | 0 | 2e-07 | 1.6e-06 |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 6e-07 | 0 | 2.4e-07 | 2e-06
[5 empty] | 2 | 2 | 2 | 1e-06 |  | 4.8e-07 | 4e-06 |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 1.2e-06 | 1e-05 | 12 | 12 | 1.1e-05 | 0 | 1.28e-06 | 1e-05 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 1e-05 | 5e-06 |  | 3 | 0.2 | 0.2 | -2e-06 | 0 | 1.2e-05 | 6e-06
[5 empty] | 2 | 2 | 2 | 3e-06 |  | 4.8e-07 | 4e-06 |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 1.68e-06 | 1.36e-05 | 13 | 13 | 1.4e-05 | 0 | 2.528e-05 | 2e-05 |  | 4 | 0.1 | [6 empty] | 4 | 0.2
[5 empty] | 2 | 5 | 5 | 1e-05 |  | 6.4e-07 | 5e-06 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 2e-06 | 1.6e-05 | 14 | 14 | 1.4e-05 | 0 | 1.76e-06 | 1.4e-05 |  | 5 | 0.1 | [6 empty] | 5 | 0.2
[5 empty] | 2 | 10 | 10 | 1e-05 |  | 8e-07 | 6e-06 |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 1.2e-06 | 1e-05 | 15 | 15 | 2e-05 | 0 | 1.44e-06 | 1.1e-05 |  | 6 | 0.1 | [6 empty] | 6 | 0.2
[5 empty] | 2 | 20 | 20 | 6e-06 |  | 1e-06 | 8e-06 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 2e-06 | 1.6e-05 | 16 | 16 | 2.3e-05 | 0 | 2.544e-05 | 2.1e-05
[5 empty] | 2 | 20 | 20 | 9e-06 |  | 1e-06 | 8e-06 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 2e-06 | 1.6e-05 | 17 | 17 | 2.1e-05 | 0 | 1.92e-06 | 1.5e-05 | 0.2 |  |  |  | Tahun |  |  |  | 0.5 |  |  |  | Tahun
[5 empty] | 2 | 50 | 50 | 1.9e-05 |  | 1.2e-06 | 1e-05 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 2e-06 | 1.6e-05 | 18 | 18 | 2.4e-05 | 0 | 2.592e-05 | 2.5e-05 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95
[5 empty] | 2 | 100 | 100 | 1.8e-05 |  | 2e-06 | 1.6e-05 |  |  | 120 |  | 120 |  |  | 2.4e-06 | 1.88e-05 | 19 | 19 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-06 | 1.9e-05 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | -2.4e-06 | -1e-06 | 7e-07 | 2e-06 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.1e-06 | 7e-06 | 1.95e-06 | 2e-06
[5 empty] | 2 | 200 | 200.0001 | 5.2e-05 |  | 4e-06 | 3e-05 |  |  |  | 200 |  | 200.0001 |  | 4e-06 | 3e-05 | 20 | 20 | 6e-06 | 0 | 1e-06 | 8e-06 |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 6e-07 | 0 | 2.4e-07 | 2e-06 |  | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.8e-06 | 0 | 3.2e-07 | 2.5e-06
[5 empty] | 2 | 200 | 200.0001 | 5.2e-05 |  | 2e-06 | 3e-05 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 2e-06 | 1.6e-05 | 21 | 21 | 9e-06 | 0 | 2.5e-05 | 1.8e-05 |  | 3 | 0.2 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 1.6e-05 | 6e-06 |  | 3 | 0.5 | 0.5 | 4e-06 | 0 | 2e-05 | 8e-06
[5 empty] | 2 | 500 | 500.0001 | 7e-05 |  | 1.2e-06 | 3e-05 |  |  | 140 |  | 140 |  |  | 2.8e-06 | 2.16e-05 | 22 | 22 | 7e-06 | 0 | 1.48e-06 | 1.2e-05 |  | 4 | 0.2 | [6 empty] | 4 | 0.5
[5 empty] | 2 | 1000 | 1000 | 4e-05 |  | 1e-06 | 3e-05 |  |  |  | 200 |  | 200.0001 |  | 4e-06 | 3e-05 | 23 | 23 | 1e-05 | 0 | 2.548e-05 | 2.2e-05 |  | 5 | 0.2 | [6 empty] | 5 | 0.5
[5 empty] | 3 | 0.001 | 0.001002 | 2e-06 |  | 2.4e-06 | 2e-06 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 2e-06 | 1.6e-05 | 24 | 24 | 1e-05 | 0 | 1.96e-06 | 1.6e-05 |  | 6 | 0.2 | [6 empty] | 6 | 0.5
[5 empty] | 3 | 0.002 | 0.002002 | 2e-06 |  | 2.4e-06 | 2e-06 |  |  | 160 |  | 160 |  |  | 3.2e-06 | 2.44e-05 | 25 | 25 | 1.6e-05 | 0 | 1.64e-06 | 1.3e-05
[5 empty] | 3 | 0.002 | 0.002002 | 2e-06 |  | 2.4e-06 | 2e-06 |  |  |  | 200 |  | 200.0001 |  | 4e-06 | 3e-05 | 26 | 26 | 1.9e-05 | 0 | 2.564e-05 | 2.3e-05 | 1 | No | massa | Tahun | Tahun |  | Drift | U95 | 2 * |  |  |  | Tahun
[5 empty] | 3 | 0.005 | 0.005002 | 2e-06 |  | 3.2e-06 | 2e-06 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 2e-06 | 1.6e-05 | 27 | 27 | 1.7e-05 | 0 | 2.12e-06 | 1.7e-05 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95
[5 empty] | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 4e-06 | 2e-06 |  |  | 180 |  | 180 |  |  | 3.6e-06 | 2.72e-05 | 28 | 28 | 2e-05 | 0 | 2.612e-05 | 2.7e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.71e-05 | 2.7e-05 | 4.95e-06 | 3e-06 | 2 * | 1 | 2 | 2 | 1.97e-05 | 1.2e-05 | 3.85e-06 | 4e-06
[5 empty] | 3 | 0.02 | 0.020002 | 2e-06 |  | 4.8e-06 | 3e-06 |  |  |  | 200 |  | 200.0001 |  | 4e-06 | 3e-05 | 29 | 29 | 2e-05 | 0 | 2.6e-06 | 2.1e-05 |  | 2 | 1 | 1 | 3e-06 | 0 | 2.4e-05 | 1e-05 |  | 2 | 2 | 2 | 1e-06 | 0 | 4.8e-07 | 4e-06
[5 empty] | 3 | 0.02 | 0.020003 | 3e-06 |  | 6.4e-06 | 3e-06 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 2e-06 | 1.6e-05 | 30 | 30 | 1.6e-05 | 0 | 1.8e-06 | 1.4e-05 |  | 3 | 1 | 1 | 3e-06 | 0 | 2.4e-05 | 1e-05 |  | 3 | 2 | 2 | 1.8e-05 | 0 | 3.2e-05 | 1.2e-05
[5 empty] | 3 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 8e-06 | 4e-06 |  |  | 200 |  | 200.0001 |  |  | 4e-06 | 3e-05 | 31 | 31 | 1.9e-05 | 0 | 2.58e-05 | 2.4e-05 |  | 4 | 1 | [6 empty] | 4 | 2
[5 empty] | 3 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 |  | 1e-05 | 5e-06 |  |  |  | 200 |  | 200.0001 |  | 4e-06 | 3e-05 | 32 | 32 | 1.7e-05 | 0 | 2.28e-06 | 1.8e-05 |  | 5 | 1 | [6 empty] | 5 | 2
[5 empty] | 3 | 0.2 | 0.2 | -2e-06 |  | 1.2e-05 | 6e-06 | [9 empty] | 33 | 33 | 2e-05 | 0 | 2.628e-05 | 2.8e-05 |  | 6 | 1 | [6 empty] | 6 | 2
[5 empty] | 3 | 0.2 | 0.2 | 1e-06 |  | 1.6e-05 | 6e-06 |  |  |  |  | 20 | 1e-06 | 8e-06 |  |  | 34 | 34 | 2e-05 | 0 | 2.76e-06 | 2.2e-05
[5 empty] | 3 | 0.5 | 0.5 | 4e-06 |  | 2e-05 | 8e-06 |  |  |  |  | 40 | 1.1333e-06 | 9.3333e-06 |  |  | 35 | 35 | 2.6e-05 | 0 | 2.44e-06 | 1.9e-05 | 2 | No | massa | Tahun | Tahun |  | Drift | U95 | 5 | No | massa | Tahun | Tahun |  | Drift | U95
[5 empty] | 3 | 1 | 1 | 3e-06 |  | 2.4e-05 | 1e-05 |  |  |  |  | 60 | 1.36e-06 | 1.12e-05 |  |  | 36 | 36 | 2.9e-05 | 0 | 2.644e-05 | 2.9e-05 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95
[5 empty] | 3 | 2 | 2 | 1.8e-05 |  | 3.2e-05 | 1.2e-05 |  |  |  |  | 80 | 1.68e-06 | 1.36e-05 |  |  | 37 | 37 | 2.7e-05 | 0 | 2.92e-06 | 2.3e-05 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.1e-05 | 1.5e-05 | 3e-06 | 4e-06 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3.09e-05 | 1.8e-05 | 6.45e-06 | 4e-06
[5 empty] | 3 | 2 | 2 | 1.2e-05 |  | 4e-05 | 1.2e-05 |  |  |  |  | 100 | 2e-06 | 1.6e-05 |  |  | 38 | 38 | 3e-05 | 0 | 2.692e-05 | 3.3e-05 |  | 2 | 2 | 2 | 3e-06 | 0 | 4.8e-07 | 4e-06 |  | 2 | 5 | 5 | 1e-05 | 0 | 6.4e-07 | 5e-06
[5 empty] | 3 | 5 | 5 | 1.4e-05 |  | 6.4e-05 | 1.6e-05 |  |  |  |  | 120 | 2.4e-06 | 1.88e-05 |  |  | 39 | 39 | 3e-05 | 0 | 3.4e-06 | 2.7e-05 |  | 3 | 2 | 2 | 1.2e-05 | 0 | 4e-05 | 1.2e-05 |  | 3 | 5 | 5 | 1.4e-05 | 0 | 6.4e-05 | 1.6e-05
[5 empty] | 3 | 10 | 10 | 1.6e-05 |  | 0.00012 | 2e-05 |  |  |  |  | 140 | 2.8e-06 | 2.16e-05 |  |  | 40 | 40 | 1.2e-05 | 0 | 2e-06 | 1.6e-05 |  | 4 | 2 | [6 empty] | 4 | 5
[5 empty] | 3 | 20 | 20 | 8e-06 |  | 0.00032 | 2.5e-05 |  |  |  |  | 160 | 3.2e-06 | 2.44e-05 |  |  | 50 | 50 | 1.9e-05 | 0 | 1.2e-06 | 1e-05 |  | 5 | 2 | [6 empty] | 5 | 5
[5 empty] | 3 | 20 | 20 | 7e-06 |  | 0.00064 | 2.5e-05 |  |  |  |  | 180 | 3.6e-06 | 2.72e-05 |  |  | 60 | 60 | 2.9e-05 | 0 | 2e-06 | 1.6e-05 |  | 6 | 2 | [6 empty] | 6 | 5
[5 empty] | 3 | 50 | 50 | 1.3e-05 |  | 0.0012 | 3e-05 |  |  |  |  | 200.0001 | 4e-06 | 3e-05 |  |  | 70 | 70 | 2.5e-05 | 0 | 2.2e-06 | 1.8e-05
[5 empty] | 3 | 100 | 100 | 1e-05 |  | 0.0032 | 5e-05 | [9 empty] | 80 | 80 | 3.5e-05 | 0 | 3e-06 | 2.4e-05 | 10 | No | massa | MK | Tahun |  | Drift | U95 | 20 * | No | massa | MK | Tahun |  | Drift | U95
[5 empty] | 3 | 200 | 200 | 5e-05 |  | 0.0064 | 0.0001 |  |  | Forecast | .Linier | [5 empty] | 90 | 90 | 3.1e-05 | 0 | 3.2e-06 | 2.6e-05 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95
[5 empty] | 3 | 200 | 200.0001 | 0.00011 |  | 0.012 | 0.0001 |  |  | 20 | 20 | 1.6723e-06 | 5.7798e-06 |  |  |  | 100 | 100 | 1.8e-05 | 0 | 2e-06 | 1.6e-05 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2.88e-05 | 2.5e-05 | 1.9e-06 | 6e-06 | 20 mg | 1 | 20 | 20 | 3.35e-05 | 2.9e-05 | 2.25e-06 | 7e-06
[5 empty] | 3 | 500 | 500.0003 | 0.00031 |  | 0.032 | 0.00025 |  |  | 40 | 40 | 1.6662e-06 | 6.5073e-06 |  |  |  | 110 | 110 | 2.8e-05 | 0 | 2.8e-06 | 2.2e-05 |  | 2 | 10 | 10 | 1e-05 | 0 | 8e-07 | 6e-06 |  | 2 | 20 | 20 | 6e-06 | 0 | 1e-06 | 8e-06
[5 empty] | 3 | 1000 | 1000.0006 | 0.0006 |  | 0.064 | 0.0005 |  |  | 60 | 60 | 1.6602e-06 | 7.2348e-06 |  |  |  | 111 | 111 | 3.1e-05 | 0 | 2.68e-05 | 3.2e-05 |  | 3 | 10 | 10 | 1.6e-05 | 0 | 0.00012 | 2e-05 |  | 3 | 20 | 20 | 8e-06 | 0 | 0.00032 | 2.5e-05
[5 empty] | 4 | 0.001 | [7 empty] | 80 | 80 | 1.6541e-06 | 7.9623e-06 |  |  |  | 112 | 112 | 2.9e-05 | 0 | 3.28e-06 | 2.6e-05 |  | 4 | 10 | [6 empty] | 4 | 20
[5 empty] | 4 | 0.002 | [7 empty] | 100 | 100 | 1.6481e-06 | 8.6898e-06 |  |  |  | 113 | 113 | 3.2e-05 | 0 | 2.728e-05 | 3.6e-05 |  | 5 | 10 | [6 empty] | 5 | 20
[5 empty] | 4 | 0.002 | [7 empty] | 120 | 120 | 1.6421e-06 | 9.4173e-06 |  |  |  | 114 | 114 | 3.2e-05 | 0 | 3.76e-06 | 3e-05 |  | 6 | 10 | [6 empty] | 6 | 20
[5 empty] | 4 | 0.005 | [7 empty] | 140 | 140 | 1.636e-06 | 1.0145e-05 |  |  |  | 115 | 115 | 3.8e-05 | 0 | 3.44e-06 | 2.7e-05
[5 empty] | 4 | 0.01 | [7 empty] | 160 | 160 | 1.63e-06 | 1.0872e-05 |  |  |  | 116 | 116 | 4.1e-05 | 0 | 2.744e-05 | 3.7e-05 | 20 | No | Massa | MK | Tahun |  | Drift | U95 | 50 | No | Massa | MK | Tahun |  | Drift | U95
[5 empty] | 4 | 0.02 | [7 empty] | 180 | 180 | 1.6239e-06 | 1.16e-05 |  |  |  | 117 | 117 | 3.9e-05 | 0 | 3.92e-06 | 3.1e-05 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95
[5 empty] | 4 | 0.02 | [7 empty] | 200 | 200 | 1.6179e-06 | 1.2327e-05 |  |  |  | 118 | 118 | 4.2e-05 | 0 | 2.792e-05 | 4.1e-05 | 20 mg | 1 | 20 | 20 | 2.1e-05 | 2.9e-05 | 4e-06 | 7e-06 | 20 mg | 1 | 50 | 50 | 4.5e-05 | 0.0001 | 2.75e-05 | 2e-05
[5 empty] | 4 | 0.05 | [14 empty] | 119 | 119 | 4.2e-05 | 0 | 4.4e-06 | 3.5e-05 |  | 2 | 20 | 20 | 9e-06 | 0 | 1e-06 | 8e-06 |  | 2 | 50 | 50 | 1.9e-05 | 0 | 1.2e-06 | 1e-05
[5 empty] | 4 | 0.1 | [7 empty] | Forecast.interpolasi linier | [6 empty] | 120 | 120 | 2.4e-05 | 0 | 3e-06 | 2.4e-05 |  | 3 | 20 | 20 | 7e-06 | 0 | 0.00064 | 2.5e-05 |  | 3 | 50 | 50 | 1.3e-05 | 0 | 0.0012 | 3e-05
[5 empty] | 4 | 0.2 | [7 empty] | 20 | 20 | 1e-06 | 8e-06 |  |  |  | 130 | 130 | 3.4e-05 | 0 | 3.8e-06 | 3e-05 |  | 4 | 20 | [6 empty] | 4 | 50
[5 empty] | 4 | 0.2 | [7 empty] | 40 | 40 | 1.1333e-06 | 9.3333e-06 |  |  |  | 140 | 140 | 3e-05 | 0 | 4e-06 | 3.2e-05 |  | 5 | 20 | [6 empty] | 5 | 50
[5 empty] | 4 | 0.5 | [7 empty] | 60 | 60 | 1.36e-06 | 1.12e-05 |  |  |  | 150 | 150 | 3.7e-05 | 0 | 3.2e-06 | 2.6e-05 |  | 6 | 20 | [6 empty] | 6 | 50
[5 empty] | 4 | 1 | [7 empty] | 80 | 80 | 1.68e-06 | 1.36e-05 |  |  |  | 160 | 160 | 4.7e-05 | 0 | 4e-06 | 3.2e-05
[5 empty] | 4 | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 2e-06 | 1.6e-05 |  |  |  | 170 | 170 | 4.3e-05 | 0 | 4.2e-06 | 3.4e-05 | 100 | No | Massa | MK | Tahun |  | Drift | U95 | 200 * | No | Massa | MK | Tahun |  | Drift | U95
[5 empty] | 4 | 2 | [7 empty] | 120 | 120 | 2.4e-06 | 1.88e-05 |  |  |  | 180 | 180.0001 | 5.3e-05 | 0 | 5e-06 | 4e-05 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95
[5 empty] | 4 | 5 | [7 empty] | 140 | 140 | 2.8e-06 | 2.16e-05 |  |  |  | 190 | 190 | 4.9e-05 | 0 | 5.2e-06 | 4.2e-05 | 20 mg | 1 | 100 | 99.9999 | -5.4e-05 | 8e-05 | 6.7e-05 | 2e-05 | 20 mg | 1 | 200 | 200.0002 | 0.000215 | 0.00021 | 2.5e-06 | 3e-05
[5 empty] | 4 | 10 | [7 empty] | 160 | 160 | 3.2e-06 | 2.44e-05 |  |  |  | 200 | 200.0001 | 5.2e-05 | 0 | 4e-06 | 3e-05 |  | 2 | 100 | 100 | 1.8e-05 | 0 | 2e-06 | 1.6e-05 |  | 2 | 200 | 200.0001 | 5.2e-05 | 0 | 4e-06 | 3e-05
[5 empty] | 4 | 20 | [7 empty] | 180 | 180 | 3.6e-06 | 2.72e-05 |  |  |  | 210 | 210.0001 | 6.2e-05 | 0 | 4.8e-06 | 3.6e-05 |  | 3 | 100 | 100 | 1e-05 | 0 | 0.0032 | 5e-05 |  | 3 | 200 | 200 | 5e-05 | 0 | 0.0064 | 0.0001
[5 empty] | 4 | 20 | [7 empty] | 200 | 200.0001 | 2e-06 |  |  |  |  | 220 | 220.0001 | 5.8e-05 | 0 | 5e-06 | 3.8e-05 |  | 4 | 100 | [6 empty] | 4 | 200
[5 empty] | 4 | 50 | [14 empty] | 230 | 230.0001 | 6.8e-05 | 0 | 5.8e-06 | 4.4e-05 |  | 5 | 100 | [6 empty] | 5 | 200
[5 empty] | 4 | 100 | [14 empty] | 240 | 240.0001 | 6.4e-05 | 0 | 6e-06 | 4.6e-05 |  | 6 | 100 | [6 empty] | 6 | 200
[5 empty] | 4 | 200 | [14 empty] | 250 | 250.0001 | 7.1e-05 | 0 | 5.2e-06 | 4e-05
[5 empty] | 4 | 200 | [14 empty] | 260 | 260.0001 | 8.1e-05 | 0 | 6e-06 | 4.6e-05 | 200 | No | Massa | MK | Tahun |  | Drift | U95 | 500 | No | Massa | MK | Tahun |  | Drift | U95
[5 empty] | 4 | 500 | [14 empty] | 270 | 270.0001 | 7.7e-05 | 0 | 6.2e-06 | 4.8e-05 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95
[5 empty] | 4 | 1000 | [14 empty] | 280 | 280.0001 | 8.7e-05 | 0 | 7e-06 | 5.4e-05 | 20 mg | 1 | 200 | 200.0003 | 0.000261 | 0.00021 | 2.55e-05 | 3e-05 | 20 mg | 1 | 500 | 500.0001 | 7e-05 | 0 | 1.2e-06 | 3e-05
[5 empty] | 5 | 0.001 | [14 empty] | 290 | 290.0001 | 8.3e-05 | 0 | 7.2e-06 | 5.6e-05 |  | 2 | 200 | 200.0001 | 5.2e-05 | 0 | 2e-06 | 3e-05 |  | 2 | 500 | 500.0001 | 7e-05 | 0 | 1.2e-06 | 3e-05
[5 empty] | 5 | 0.002 | [14 empty] | 300 | 300.0001 | 7e-05 | 0 | 6e-06 | 4.6e-05 |  | 3 | 200 | 200.0001 | 0.00011 | 0 | 0.012 | 0.0001 |  | 3 | 500 | 500.0003 | 0.00031 | 0 | 0.032 | 0.00025
[5 empty] | 5 | 0.002 | [14 empty] | 310 | 310.0001 | 8e-05 | 0 | 6.8e-06 | 5.2e-05 |  | 4 | 200 | [6 empty] | 4 | 500
[5 empty] | 5 | 0.005 | [14 empty] | 320 | 320.0001 | 7.6e-05 | 0 | 7e-06 | 5.4e-05 |  | 5 | 200 | [6 empty] | 5 | 500
[5 empty] | 5 | 0.01 | [14 empty] | 330 | 330.0001 | 8.6e-05 | 0 | 7.8e-06 | 6e-05 |  | 6 | 200 | [6 empty] | 6 | 500
[5 empty] | 5 | 0.02 | [14 empty] | 340 | 340.0001 | 8.2e-05 | 0 | 8e-06 | 6.2e-05
[5 empty] | 5 | 0.02 | [14 empty] | 350 | 350.0001 | 8.9e-05 | 0 | 7.2e-06 | 5.6e-05 | 1000 | No | Massa | MK | Tahun |  | Drift | U95
[5 empty] | 5 | 0.05 | [14 empty] | 360 | 360.0001 | 9.9e-05 | 0 | 8e-06 | 6.2e-05 |  | no | massa | MK | 2022 | 2018 | Drift | U95
[5 empty] | 5 | 0.1 | [14 empty] | 370 | 370.0001 | 9.5e-05 | 0 | 8.2e-06 | 6.4e-05 | 20 mg | 1 | 1000 | 1000.001 | 0.00102 | 0.00063 | 0.000195 | 0.00011
[5 empty] | 5 | 0.2 | [14 empty] | 380 | 380.0001 | 0.000105 | 0 | 9e-06 | 7e-05 |  | 2 | 1000 | 1000 | 4e-05 | 0 | 1e-06 | 3e-05
[5 empty] | 5 | 0.2 | [14 empty] | 390 | 390.0001 | 0.000101 | 0 | 9.2e-06 | 7.2e-05 |  | 3 | 1000 | 1000.0006 | 0.0006 | 0 | 0.064 | 0.0005
[5 empty] | 5 | 0.5 | [14 empty] | 400 | 400.0001 | 0.000104 | 0 | 6e-06 | 6e-05 |  | 4 | 1000
[5 empty] | 5 | 1 | [14 empty] | 410 | 410.0001 | 0.000114 | 0 | 6.8e-06 | 6.6e-05 |  | 5 | 1000
[5 empty] | 5 | 2 | [14 empty] | 420 | 420.0001 | 0.00011 | 0 | 7e-06 | 6.8e-05 |  | 6 | 1000
[5 empty] | 5 | 2 | [14 empty] | 430 | 430.0001 | 0.00012 | 0 | 7.8e-06 | 7.4e-05
[5 empty] | 5 | 5 | [14 empty] | 440 | 440.0001 | 0.000116 | 0 | 8e-06 | 7.6e-05
[5 empty] | 5 | 10 | [14 empty] | 450 | 450.0001 | 0.000123 | 0 | 7.2e-06 | 7e-05
[5 empty] | 5 | 20 | [14 empty] | 460 | 460.0001 | 0.000133 | 0 | 8e-06 | 7.6e-05
[5 empty] | 5 | 20 | [14 empty] | 470 | 470.0001 | 0.000129 | 0 | 8.2e-06 | 7.8e-05
[5 empty] | 5 | 50 | [14 empty] | 480 | 480.0001 | 0.000139 | 0 | 9e-06 | 8.4e-05
[5 empty] | 5 | 100 | [14 empty] | 490 | 490.0001 | 0.000135 | 0 | 9.2e-06 | 8.6e-05
[5 empty] | 5 | 200 | [14 empty] | 500 | 500.0001 | 7e-05 | 0 | 1.2e-06 | 3e-05
[5 empty] | 5 | 200 | [14 empty] | 510 | 510.0001 | 8e-05 | 0 | 2e-06 | 3.6e-05
[5 empty] | 5 | 500 | [14 empty] | 520 | 520.0001 | 7.6e-05 | 0 | 2.2e-06 | 3.8e-05
[5 empty] | 5 | 1000 | [14 empty] | 530 | 530.0001 | 8.6e-05 | 0 | 3e-06 | 4.4e-05
[5 empty] | 6 | 0.001 | [14 empty] | 540 | 540.0001 | 8.2e-05 | 0 | 3.2e-06 | 4.6e-05
[5 empty] | 6 | 0.002 | [14 empty] | 550 | 550.0001 | 8.9e-05 | 0 | 2.4e-06 | 4e-05
[5 empty] | 6 | 0.002 | [14 empty] | 560 | 560.0001 | 9.9e-05 | 0 | 3.2e-06 | 4.6e-05
[5 empty] | 6 | 0.005 | [14 empty] | 570 | 570.0001 | 9.5e-05 | 0 | 3.4e-06 | 4.8e-05
[5 empty] | 6 | 0.01 | [14 empty] | 580 | 580.0001 | 0.000105 | 0 | 4.2e-06 | 5.4e-05
[5 empty] | 6 | 0.02 | [14 empty] | 590 | 590.0001 | 0.000101 | 0 | 4.4e-06 | 5.6e-05
[5 empty] | 6 | 0.02 | [14 empty] | 600 | 600.0001 | 8.8e-05 | 0 | 3.2e-06 | 4.6e-05
[5 empty] | 6 | 0.05 | [14 empty] | 700 | 700.0001 | 0.000122 | 0 | 5.2e-06 | 6e-05
[5 empty] | 6 | 0.1 | [14 empty] | 800 | 800.0001 | 0.00014 | 0 | 7.2e-06 | 7.6e-05
[5 empty] | 6 | 0.2 | [14 empty] | 900 | 900.0002 | 0.000174 | 0 | 7.2e-06 | 9e-05
[5 empty] | 6 | 0.2 | [14 empty] | 1000 | 1000 | 4e-05 | 0 | 1e-06 | 3e-05
[5 empty] | 6 | 0.5
[5 empty] | 6 | 1
[5 empty] | 6 | 2
[5 empty] | 6 | 2
[5 empty] | 6 | 5
[5 empty] | 6 | 10
[5 empty] | 6 | 20
[5 empty] | 6 | 20
[5 empty] | 6 | 50
[5 empty] | 6 | 100
[5 empty] | 6 | 200
[5 empty] | 6 | 200
[5 empty] | 6 | 500
[5 empty] | 6 | 1000
[5 empty] | 7 | 0.001
[5 empty] | 7 | 0.002
[5 empty] | 7 | 0.002
[5 empty] | 7 | 0.005
[5 empty] | 7 | 0.01
[5 empty] | 7 | 0.02
[5 empty] | 7 | 0.02
[5 empty] | 7 | 0.05
[5 empty] | 7 | 0.1
[5 empty] | 7 | 0.2
[5 empty] | 7 | 0.2
[5 empty] | 7 | 0.5
[5 empty] | 7 | 1
[5 empty] | 7 | 2
[5 empty] | 7 | 2
[5 empty] | 7 | 5
[5 empty] | 7 | 10
[5 empty] | 7 | 20
[5 empty] | 7 | 20
[5 empty] | 7 | 50
[5 empty] | 7 | 100
[5 empty] | 7 | 200
[5 empty] | 7 | 200
[5 empty] | 7 | 500
[5 empty] | 7 | 1000
[5 empty] | 8 | Massa (g) | MK | Tahun |  | Drift | U95
[5 empty] | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, 8.XFHM-810 | 0.001
0.002
0.002
0.005
0.01
0.02
0.02
0.05
0.1
0.2
0.2
0.5
1
2
2
5
10
20
20
50
100
200
200
500
1000
[5 empty] | Alat | [6 empty] | Tahun |  | No. Urut
[5 empty] | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 8.XFHM-810, SN : 8990616 | [6 empty] | 2022 | 2018 | 1
[5 empty] | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 9.XNHM-810, SN: 6580920 | [6 empty] | 2020 |  | 2
[5 empty] | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 8.XFHM-810, SN : 6180321 | [6 empty] | 2021 |  | 3
[5 empty] | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: | [8 empty] | 4
[5 empty] | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: | [8 empty] | 5
[5 empty] | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: | [8 empty] | 6
[5 empty] | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: | [8 empty] | 7
[5 empty] | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: | [6 empty] | 0 | 0 | 8
Note on H3: hamdan syarif: Untuk MK lama atau MK sebelumnya

## Lembar Penyelia
HASIL KALIBRASI ANALITICAL BALANCE
Nomor Sertifikat : 2 / 1 / VIII - 20 / E - 011.120 DL
Merek |  | : | a
Model/Type |  | : | b
No. Seri |  | : | 122
Kapasitas |  | : | 210
Resolusi |  | : | 0.0001 | g
Tangga Penerimaan Alat |  | : | 2022-04-04
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-04-04
Tempat Kalibrasi |  | : | G
Nama Ruang |  | : | Ruang Bayi
Metode Kerja |  | : | MK.004-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu | : | 28.2 | ± | 0.4 | °C
| 2. Kelembaban | : | 59.6 | ± | 2.2 | %RH
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik | : | Baik |  |  |  |  | 5
| 2. Fungsi | : | Baik |  |  |  |  | 5 |  |  | IF(N24>=H26;0;SUM(I24:I26))
CLOSE
III. | Pengujian Kinerja
A. Daya Ulang Pembacaan
| Standar (g) | Pembacaan Alat (g) |  | Simpangan Baku (g) |  | Ketidakpastian Pengukuran (g) |  |  | Score
| 100 | 100 |  | 0 |  | ± | 5.891e-05
| 200 | 200 |  | 0 |  | ± | 6.435e-05
B. Penyimpangan Penunjukan
| Standar (g) | Pembacaan Alat (g) |  | Koreksi (g) | Ketidakpastian Pengukuran (g)
| 20 | 20 |  | 6e-06 | ± | 5.722e-05
| 40 | 40 |  | 1.2e-05 | ± | 5.891e-05
| 60 | 60 |  | 2.9e-05 | ± | 5.891e-05
| 80 | 80 |  | 3.5e-05 | ± | 6.1636e-05
| 100 | 100 |  | 1.8e-05 | ± | 5.891e-05
| 120 | 120 |  | 2.4e-05 | ± | 6.1636e-05
| 140 | 140 |  | 3e-05 | ± | 6.5282e-05
| 160 | 160 |  | 4.7e-05 | ± | 6.5282e-05
| 180 | 180 |  | 5.3e-05 | ± | 6.9713e-05
| 200 | 200 |  | 5.2e-05 | ± | 6.435e-05
C. Hysterisis
| Standar | Pembacaan alat m1 (g) |  | Pembacaan alat m2 (g) |  | Hysterisis (g)
| 100 | 20 |  | 20 |  | 0
D. Efek Pembebanan Tidak di Pusat Pan
| 0 (Pusat) | 1 (Depan) | 2 (Kiri) | 3 (Belakang) | 4 (Kanan)
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20
E. Evaluasi Kinerja Timbangan Analitik Berdasarkan LOP
| Koreksi Maksimum (g) |  | Ketidakpastian Maksimum (g) |  | LOP (g) | Toleransi (g)
| 5.3e-05 |  | 6.9713e-05 |  | 0.00012271 | ≤ 5 x Resolusi |  | 90
0.0005
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman
-
10
V. | Alat ukur yang digunakan
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 9.XNHM-810, SN: 6580920
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil pengujian kinerja LOP kurang dari sama dengan 5 kali resolusi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VII. | Petugas Kalibrasi | [5 empty] | 100 | 10
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
|  |  | Nama |  |  |  | Tanggal | Paraf
|  |  | Petugas : | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro |  |  | 29 Juni 1993
Penyelia :
| Koreksi Max | Ketidakpastian
| 6e-06 | 5.722e-05
| 1.2e-05 | 5.891e-05
| 2.9e-05 | 5.891e-05
| 3.5e-05 | 6.1636e-05
| 1.8e-05 | 5.891e-05
| 2.4e-05 | 6.1636e-05
| 3e-05 | 6.5282e-05
| 4.7e-05 | 6.5282e-05
| 5.3e-05 | 6.9713e-05
| 5.2e-05 | 6.435e-05

## SERTIFIKAT
LAIK DAN TIDAK LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 51 / 1 / VIII - 20 / E - 011.120 DL
GM.004-18
Nama Alat : | ANALITICAL BALANCE |  | Nomor Order : |  | E - 011.120 DL
Merek |  | : | a
Model / Tipe |  | : | b
Nomor Seri |  | : | 122
Kapasitas
Resolusi |  | : | 0.0001 | g
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Mars
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | Ruang Bayi
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-04-04
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-04-04
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Lokasi Kalibrasi |  | : | G
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK.004-18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-20
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 011.120 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI ANALITICAL BALANCE
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | 2023-04-04
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | 4 April 2023
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 4 April 2023
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 4 April 2023
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 4 April 2023
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 35 | -6 | -9.4 | 1.7
|  | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 40 | -5.8 | -8.6 | 1.4
|  | 25 | 0 | 0.1 | 0.05 |  |  | 50 | -5.3 | -7.2 | 0.95
|  | 30 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 60 | -4.4 | -5.2 | 0.4
|  | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 70 | -3.2 | -2.6 | 0.3
|  | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  |  | 80 | -1.6 | 0.7 | 1.15
|  | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  |  | 90 | 0.3 | 4.5 | 2.1
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.3
|  | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35
|  | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25
|  | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
|  | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
|  | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
|  | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
|  | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3
|  | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7
|  | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
|  | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
|  | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
|  | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
|  | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45
|  | 20 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3
|  | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 50 | -1 | -1 | 0
|  | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
|  | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
|  | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
|  | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 40 | -7.2 | -8 | 0.4
|  | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -6.2 | -6.2 | 0
|  | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5
|  | 35 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 70 | -4.1 | -2.1 | 1
|  | 37 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 80 | -3 | 0.2 | 1.6
|  | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 30 | -1.5 | -4.9 | 1.7
|  | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 40 | -3.8 | -3.4 | 0.2
|  | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 50 | -5.4 | -2.5 | 1.45
|  | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 60 | -6.4 | -2 | 2.2
|  | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 70 | -6.7 | -2.1 | 2.3
|  | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 80 | -6.3 | -2.6 | 1.85
|  | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 90 | -5.2 | -2.6 | 1.3
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2.3
|  | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 40 | 1.2 | 0 | 0.6
|  | 25 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
|  | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
|  | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
|  | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
|  | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 30 | -1.4 | 1 | 1.2
|  | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15
|  | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
|  | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
|  | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
|  | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
|  | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
|  | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 30 | -1.2 | - | 0
|  | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.9 | - | 0
|  | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -0.8 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.6 | - | 0
|  | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.2 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
|  | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45
|  | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55
|  | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
|  | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
|  | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
|  | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
|  | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.8
|  | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 35 | -5.2 | - | 0
|  | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -5.5 | - | 0
|  | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -5.5 | - | 0
|  | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -4.8 | - | 0
|  | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -3.4 | - | 0
|  | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -1.4 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | 1.3 | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 35 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 40 | -0.3 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.3 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.5 | - | 0
|  | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -0.8 | - | 0
|  | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 80 | -1.3 | - | 0
|  | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 90 | -2 | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 35 | 0.6 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.3 | - | 0
|  | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 60 | -0.6 | - | 0
|  | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 70 | -0.8 | - | 0
|  | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 80 | -0.9 | - | 0
|  | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 35 | -1.4 | - | 0
|  | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -1.3 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.3 | - | 0
|  | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -1.9 | - | 0
|  | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 80 | -2.5 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | -3.2 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | 0.1 | - | 0
|  | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.2 | - | 0
|  | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 50 | 0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | 0 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 80 | -0.8 | - | 0
|  | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 90 | -1.4 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | -1.6 | - | 0
|  | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1.4 | - | 0
|  | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.4 | - | 0
|  | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -1.8 | - | 0
|  | 37 | 0 | - | 0 |  |  | 80 | -2.3 | - | 0
|  | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 90 | -3 | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.6
|  | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | -0.2 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.2 | - | 0
|  | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2017 | - |  |  | %RH | 2
|  | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | 0 | - | 0 |  |  | 40 | -0.1 | - | 0
|  | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 50 | 0 | - | 0
|  | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 60 | 0 | - | 0
|  | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 70 | -0.1 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.9 | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH |  |  |  |  | 1 | 0.6
A | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | A | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 2 | 0.3
| 2 | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 2 | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35 |  | 3 | 0.3
| 3 | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | 3 | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3 |  | 4 | 0.6
| 4 | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 4 | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | -4.9 | 1.7 |  | 7 | 0.3
| 7 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 7 | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 30 | -1.4 | 1 | 1.2 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 35 | -5.2 | - | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 12 | 35 | -0.4 | - | 0 |  | 13 | 0.4
| 13 | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 35 | 0.6 | - | 0 |  | 14 | 0.3
| 14 | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 14 | 35 | -1.4 | - | 0 |  | 15 | 0.3
| 15 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 17 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 19
B | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | B | 1 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | U95
| 2 | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 2 | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | -3.4 | 0.2 |  | 4 | 2.6
| 7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 7 | 40 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 8 | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  | 7 | 2.3
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 8 | 2.6
| 11 | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.3 | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | 0.3 | - | 0 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | -1.3 | - | 0 |  | 12 | 2.7
| 15 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 13 | 2.2
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 40 | -0.2 | - | 0 |  | 15 | 2.8
| 18 | 20 | 0 | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.1 | - | 0 |  | 16 | 2.2
[14 empty] | 17 | 1.6
C | 1 | 25 | 0 | 0.1 | 0.05 |  | C | 1 | 50 | -5.3 | -7.2 | 0.95 |  | 18 | 2
| 2 | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 2 | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
| 3 | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 3 | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
| 4 | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 4 | 50 | -1 | -1 | 0
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | -2.5 | 1.45
| 7 | 25 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
| 8 | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
| 11 | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | - | 0
| 12 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 50 | -0.3 | - | 0
| 13 | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -0.2 | - | 0
| 14 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 50 | -1.3 | - | 0
| 15 | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | 0.2 | - | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0
| 17 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 50 | -0.2 | - | 0
| 18 | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 18 | 50 | 0 | - | 0
D | 1 | 30 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | D | 1 | 60 | -4.4 | -5.2 | 0.4
| 2 | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
| 3 | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 3 | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
| 4 | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 4 | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | -2 | 2.2
| 7 | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 7 | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
| 8 | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
| 11 | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | - | 0
| 12 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 12 | 60 | -0.5 | - | 0
| 13 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -0.6 | - | 0
| 14 | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -1.5 | - | 0
| 15 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | 0 | - | 0
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 60 | -0.2 | - | 0
| 18 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 18 | 60 | 0 | - | 0
E | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | E | 1 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 2 | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 2 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 3 | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 3 | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
| 4 | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 4 | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
| 5 | 35 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | -2.1 | 2.3
| 7 | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 7 | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
| 8 | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
| 11 | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | - | 0
| 12 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.8 | - | 0
| 13 | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -0.8 | - | 0
| 14 | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | -1.9 | - | 0
| 15 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.3 | - | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0
| 17 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0
| 18 | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.1 | - | 0
F | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | F | 1 | 80 | -1.6 | 0.7 | 1.15
| 2 | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 2 | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
| 3 | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 3 | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
| 4 | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 4 | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
| 5 | 37 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | -2.6 | 1.85
| 7 | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 7 | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
| 8 | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
| 11 | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | - | 0
| 12 | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -1.3 | - | 0
| 13 | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -0.9 | - | 0
| 14 | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | -2.5 | - | 0
| 15 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -0.8 | - | 0
| 16 | 37 | 0 | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0
| 17 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.5 | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0
G | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | G | 1 | 90 | 0.3 | 4.5 | 2.1
| 2 | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 2 | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
| 3 | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 3 | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
| 4 | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 4 | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | -2.6 | 1.3
| 7 | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 7 | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
| 8 | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 8 | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
| 11 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | - | 0
| 12 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -2 | - | 0
| 13 | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -0.8 | - | 0
| 14 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | -3.2 | - | 0
| 15 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -1.4 | - | 0
| 16 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0
| 17 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -0.8 | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.9 | - | 0
16 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 |  |  |  | 16 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 |  |  |  | 16 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
Suhu | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2020 | - |  |  | %RH | 2020 | -
15 | 0.1 | - | 0 |  | 30 | -1.6 | - | 0
20 | 0.2 | - | 0 |  | 40 | -1.4 | - | 0 |  | Suhu | 28 | 28.16 | 7.0711 | 0.4
25 | 0.2 | - | 0 |  | 50 | -1.4 | - | 0 |  | %RH | 61.5 | 59.6086 | 2.1213 | 2.2
30 | 0.2 | - | 0 |  | 60 | -1.5 | - | 0
35 | 0.1 | - | 0 |  | 70 | -1.8 | - | 0
37 | 0 | - | 0 |  | 80 | -2.3 | - | 0 |  | HASIL | ( 28.2 ± 0.4 ) °C
40 | 0 | - | 0 |  | 90 | -3 | - | 0 |  |  | ( 59.6 ± 2.2 ) %RH
FORECAST
[10 empty] | Suhu | 0.16
[10 empty] | Kelembaban | -1.8914
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [11 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 1 |  | 28.2 | 0.4 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 2 |  | 59.6 | 2.2 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 3 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2017 | 2015 | 4
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | - | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2020 | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2020 | - | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2020 | - | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2017 | - | 18
16

## MPE
Nominal | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M1-2 | M2 | M2-3 | M3
Value |  | ( g )
5 000 kg |  |  | 25 000 | 80 000 | 250 000 | 500 000 | 800 000 | 1 600 000 | 2 500 000 | Nominal Value (g) | E2 | Nominal Value (g) | E1
2 000 kg |  |  | 10 000 | 30 000 | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 600 000 | 1 000 000
1 000 kg |  | 1 .600 | 5 000 | 16 000 | 50 000 | 100 000 | 160 000 | 300 000 | 500 000 | 1 | 3e-05
500 kg |  | 0.8 | 2 500 | 8 000 | 25 000 | 50 000 | 80 000 | 160 000 | 250 000 | 2 | 4e-05
200 kg |  | 0.3 | 1 000 | 3 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 60 000 | 100 000 | 3 | 7e-05
100 kl |  | 0.16 | 500 | 1 600 | 5 000 | 10 000 | 16 000 | 30 000 | 50 000 | 4 | 8e-05
50 kg | 25 | 0.08 | 250 | 800 | 2 500 | 5 000 | 8 000 | 16 000 | 25 000 | 5 | 5e-05
20 kg | 10 | 0.03 | 100 | 300 | 1 000 |  | 3 000 |  | 10 000 | 6 | 8e-05
10 kg | 5 | 0.016 | 50 | 160 | 500 |  | 1 600 |  | 5 000 | 7 | 9e-05
5 kg | 2.5 | 0.008 | 25 | 80 | 250 |  | 800 |  | 2 500 | 8 | 0.00012
2 kg | 1 | 0.003 | 10 | 30 | 100 |  | 300 |  | 1 000 | 9 | 0.00013
1 kg | 0.5 | 0.0016 | 5 | 16 | 50 |  | 160 |  | 500 | 10 | 6e-05
500 | 0.00025 | 0.0008 | 2.5 | 8 | 25 |  | 80 |  | 250 | 11 | 9e-05
200 | 0.0001 | 0.0003 | 1 | 3 | 10 |  | 30 |  | 100 | 12 | 0.0001
100 | 5e-05 | 0.00016 | 0.5 | 1.6 | 5 |  | 16 |  | 50 | 13 | 0.00013
50 | 3e-05 | 0.0001 | 0.3 | 1 | 3 |  | 10 |  | 30 | 14 | 0.00014
20 | 2.5e-05 | 8e-05 | 0.25 | 0.8 | 2.5 |  | 8 |  | 25 | 15 | 0.00011 |  |  | 10 | 0.2
10 | 2e-05 | 6e-05 | 0.2 | 0.6 | 2 |  | 6 |  | 20 | 16 | 0.00014 |  |  | 20 | 0.25
5 | 1.6e-05 | 5e-05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 |  | 5 |  | 16 | 17 | 0.00015 |  |  | 50 | 0.3
2 | 1.2e-05 | 4e-05 | 0.12 | 0.4 | 1.2 |  | 4 |  | 12 | 18 | 0.00018 |  |  | 100 | 0.5
1 g | 1e-05 | 3e-05 | 0.1 | 0.3 | 1 |  | 3 |  | 10 | 19 | 0.00019 |  |  | 200 | 1
0.5 | 8e-06 | 2.5e-05 | 0.08 | 0.25 | 0.8 |  | 2.5 |  |  | 20 | 8e-05
0.2 | 6e-06 | 2e-05 | 0.06 | 0.2 | 0.6 |  | 2 |  |  | 21 | 0.00011
0.1 | 5e-06 | 1.6e-05 | 0.05 | 0.16 | 0.5 |  | 1.6 |  |  | 22 | 0.00012
0.05 | 4e-06 | 1.2e-05 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |  |  |  |  | 23 | 0.00015
0.02 | 3e-06 | 1e-05 | 0.03 | 0.1 | 0.3 |  |  |  |  | 24 | 0.00016
0.01 | 3e-06 | 8e-06 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |  |  |  |  | 25 | 0.00013
5 mg | 0.003 | 6e-06 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |  |  |  |  | 26 | 0.00016
2 mg | 0.003 | 6e-06 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |  |  |  |  | 27 | 0.00017
1 mg | 0.003 | 6e-06 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 0.0002
[10 empty] | 29 | 0.00021
[10 empty] | 30 | 0.00014
[10 empty] | 31 | 0.00017
[10 empty] | 32 | 0.00018
[10 empty] | 33 | 0.00021
Input (g) | MPE |  | Massa (g) | E1 | E2 |  |  |  |  | 34 | 0.00022
20 | 2.5e-05 |  | 20 | 2.5e-05 | 8e-05 |  |  |  |  | 35 | 0.00019
40 | 5e-05 |  | 40 | 5e-05 | 0.00016 |  |  |  |  | 36 | 0.00022
60 | 5e-05 |  | 60 | 5e-05 | 0.00016 |  |  |  |  | 37 | 0.00023 |  | 0.0002
80 | 7.5e-05 |  | 80 | 7.5e-05 | 0.00024 |  |  |  |  | 38 | 0.00026 |  | 0.00025
100 | 5e-05 |  | 100 | 5e-05 | 0.00016 |  |  |  |  | 39 | 0.00027 |  | 0.00045
120 | 7.5e-05 |  | 120 | 7.5e-05 | 0.00024 |  |  |  |  | 40 | 0.00016 |  | 0.0005
140 | 0.0001 |  | 140 | 0.0001 | 0.00032 |  |  |  |  | 41 | 0.00019 |  | 0.0003
160 | 0.0001 |  | 160 | 0.0001 | 0.00032 |  |  |  |  | 42 | 0.0002
180 | 0.000125 |  | 180 | 0.000125 | 0.0004 |  |  |  |  | 43 | 0.00023
200 | 0.0001 |  | 200 | 0.0001 | 0.0003 |  |  |  |  | 44 | 0.00024
[10 empty] | 45 | 0.00021
[10 empty] | 46 | 0.00024
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 8.XFHM-810, SN : 8990616 | [9 empty] | 47 | 0.00025
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 9.XNHM-810, SN: 6580920 | [9 empty] | 48 | 0.00028
E2 | [9 empty] | 49 | 0.00029
E1 | [9 empty] | 50 | 0.0001
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 9.XNHM-810, SN: 6580920 | [9 empty] | 51 | 0.00013
E1 | [9 empty] | 52 | 0.00014
[10 empty] | 53 | 0.00017
[10 empty] | 54 | 0.00018
[10 empty] | 55 | 0.00015
[10 empty] | 56 | 0.00018
[10 empty] | 57 | 0.00019
[10 empty] | 58 | 0.00022
[10 empty] | 59 | 0.00023
[10 empty] | 60 | 0.00016
[10 empty] | 61 | 0.00019
[10 empty] | 62 | 0.0002
[10 empty] | 63 | 0.00023
[10 empty] | 64 | 0.00024
[10 empty] | 65 | 0.00021
[10 empty] | 66 | 0.00024
[10 empty] | 67 | 0.00025
[10 empty] | 68 | 0.00028
[10 empty] | 69 | 0.00029
[10 empty] | 70 | 0.00018
[10 empty] | 71 | 0.00021
[10 empty] | 72 | 0.00022
[10 empty] | 73 | 0.00025
[10 empty] | 74 | 0.00026
[10 empty] | 75 | 0.00023
[10 empty] | 76 | 0.00026
[10 empty] | 77 | 0.00027
[10 empty] | 78 | 0.0003
[10 empty] | 79 | 0.00031
[10 empty] | 80 | 0.00024
[10 empty] | 81 | 0.00027
[10 empty] | 82 | 0.00028
[10 empty] | 83 | 0.00031
[10 empty] | 84 | 0.00032
[10 empty] | 85 | 0.00029
[10 empty] | 86 | 0.00032
[10 empty] | 87 | 0.00033
[10 empty] | 88 | 0.00036
[10 empty] | 89 | 0.00037
[10 empty] | 90 | 0.00026
[10 empty] | 91 | 0.00029
[10 empty] | 92 | 0.0003
[10 empty] | 93 | 0.00033
[10 empty] | 94 | 0.00034
[10 empty] | 95 | 0.00031
[10 empty] | 96 | 0.00034
[10 empty] | 97 | 0.00035
[10 empty] | 98 | 0.00038
[10 empty] | 99 | 0.00039
[10 empty] | 100 | 0.00016
[10 empty] | 101 | 0.00019
[10 empty] | 102 | 0.0002
[10 empty] | 103 | 0.00023
[10 empty] | 104 | 0.00024
[10 empty] | 105 | 0.00021
[10 empty] | 106 | 0.00024
[10 empty] | 107 | 0.00025
[10 empty] | 108 | 0.00028
[10 empty] | 109 | 0.00029
[10 empty] | 110 | 0.00022
[10 empty] | 111 | 0.00025
[10 empty] | 112 | 0.00026
[10 empty] | 113 | 0.00029
[10 empty] | 114 | 0.0003
[10 empty] | 115 | 0.00027
[10 empty] | 116 | 0.0003
[10 empty] | 117 | 0.00031
[10 empty] | 118 | 0.00034
[10 empty] | 119 | 0.00035
[10 empty] | 120 | 0.00024
[10 empty] | 121 | 0.00027
[10 empty] | 122 | 0.00028
[10 empty] | 123 | 0.00031
[10 empty] | 124 | 0.00032
[10 empty] | 125 | 0.00029
[10 empty] | 126 | 0.00032
[10 empty] | 127 | 0.00033
[10 empty] | 128 | 0.00036
[10 empty] | 129 | 0.00037
[10 empty] | 130 | 0.0003
[10 empty] | 131 | 0.00033
[10 empty] | 132 | 0.00034
[10 empty] | 133 | 0.00037
[10 empty] | 134 | 0.00038
[10 empty] | 135 | 0.00035
[10 empty] | 136 | 0.00038
[10 empty] | 137 | 0.00039
[10 empty] | 138 | 0.00042
[10 empty] | 139 | 0.00043
[10 empty] | 140 | 0.00032
[10 empty] | 141 | 0.00035
[10 empty] | 142 | 0.00036
[10 empty] | 143 | 0.00039
[10 empty] | 144 | 0.0004
[10 empty] | 145 | 0.00037
[10 empty] | 146 | 0.0004
[10 empty] | 147 | 0.00041
[10 empty] | 148 | 0.00044
[10 empty] | 149 | 0.00045
[10 empty] | 150 | 0.00026
[10 empty] | 151 | 0.00029
[10 empty] | 152 | 0.0003
[10 empty] | 153 | 0.00033
[10 empty] | 154 | 0.00034
[10 empty] | 155 | 0.00031
[10 empty] | 156 | 0.00034
[10 empty] | 157 | 0.00035
[10 empty] | 158 | 0.00038
[10 empty] | 159 | 0.00039
[10 empty] | 160 | 0.00032
[10 empty] | 161 | 0.00035
[10 empty] | 162 | 0.00036
[10 empty] | 163 | 0.00039
[10 empty] | 164 | 0.0004
[10 empty] | 165 | 0.00037
[10 empty] | 166 | 0.0004
[10 empty] | 167 | 0.00041
[10 empty] | 168 | 0.00044
[10 empty] | 169 | 0.00045
[10 empty] | 170 | 0.00034
[10 empty] | 171 | 0.00037
[10 empty] | 172 | 0.00038
[10 empty] | 173 | 0.00041
[10 empty] | 174 | 0.00042
[10 empty] | 175 | 0.00039
[10 empty] | 176 | 0.00042
[10 empty] | 177 | 0.00043
[10 empty] | 178 | 0.00046
[10 empty] | 179 | 0.00047
[10 empty] | 180 | 0.0004
[10 empty] | 181 | 0.00043
[10 empty] | 182 | 0.00044
[10 empty] | 183 | 0.00047
[10 empty] | 184 | 0.00048
[10 empty] | 185 | 0.00045
[10 empty] | 186 | 0.00048
[10 empty] | 187 | 0.00049
[10 empty] | 188 | 0.00052
[10 empty] | 189 | 0.00053
[10 empty] | 190 | 0.00042
[10 empty] | 191 | 0.00045
[10 empty] | 192 | 0.00046
[10 empty] | 193 | 0.00049
[10 empty] | 194 | 0.0005
[10 empty] | 195 | 0.00047
[10 empty] | 196 | 0.0005
[10 empty] | 197 | 0.00051
[10 empty] | 198 | 0.00054
[10 empty] | 199 | 0.00055
[10 empty] | 200 | 0.0003
[10 empty] | 201 | 0.00033
[10 empty] | 202 | 0.00034
[10 empty] | 203 | 0.00037
[10 empty] | 204 | 0.00038
[10 empty] | 205 | 0.00035
[10 empty] | 206 | 0.00038
[10 empty] | 207 | 0.00039
[10 empty] | 208 | 0.00042
[10 empty] | 209 | 0.00043
[10 empty] | 210 | 0.00036
[10 empty] | 211 | 0.00039
[10 empty] | 212 | 0.0004
[10 empty] | 213 | 0.00043
[10 empty] | 214 | 0.00044
[10 empty] | 215 | 0.00041
[10 empty] | 216 | 0.00044
[10 empty] | 217 | 0.00045
[10 empty] | 218 | 0.00048
[10 empty] | 219 | 0.00049
[10 empty] | 220 | 0.00038
[10 empty] | 221 | 0.00041
[10 empty] | 222 | 0.00042
[10 empty] | 223 | 0.00045
[10 empty] | 224 | 0.00046
[10 empty] | 225 | 0.00043
[10 empty] | 226 | 0.00046
[10 empty] | 227 | 0.00047
[10 empty] | 228 | 0.0005
[10 empty] | 229 | 0.00051
[10 empty] | 230 | 0.00044
[10 empty] | 231 | 0.00047
[10 empty] | 232 | 0.00048
[10 empty] | 233 | 0.00051
[10 empty] | 234 | 0.00052
[10 empty] | 235 | 0.00049
[10 empty] | 236 | 0.00052
[10 empty] | 237 | 0.00053
[10 empty] | 238 | 0.00056
[10 empty] | 239 | 0.00057
[10 empty] | 240 | 0.00046
[10 empty] | 241 | 0.00049
[10 empty] | 242 | 0.0005
[10 empty] | 243 | 0.00053
[10 empty] | 244 | 0.00054
[10 empty] | 245 | 0.00051
[10 empty] | 246 | 0.00054
[10 empty] | 247 | 0.00055
[10 empty] | 248 | 0.00058
[10 empty] | 249 | 0.00059
[10 empty] | 250 | 0.0004
[10 empty] | 251 | 0.00043
[10 empty] | 252 | 0.00044
[10 empty] | 253 | 0.00047
[10 empty] | 254 | 0.00048
[10 empty] | 255 | 0.00045
[10 empty] | 256 | 0.00048
[10 empty] | 257 | 0.00049
[10 empty] | 258 | 0.00052
[10 empty] | 259 | 0.00053
[10 empty] | 260 | 0.00046
[10 empty] | 261 | 0.00049
[10 empty] | 262 | 0.0005
[10 empty] | 263 | 0.00053
[10 empty] | 264 | 0.00054
[10 empty] | 265 | 0.00051
[10 empty] | 266 | 0.00054
[10 empty] | 267 | 0.00055
[10 empty] | 268 | 0.00058
[10 empty] | 269 | 0.00059
[10 empty] | 270 | 0.00048
[10 empty] | 271 | 0.00051
[10 empty] | 272 | 0.00052
[10 empty] | 273 | 0.00055
[10 empty] | 274 | 0.00056
[10 empty] | 275 | 0.00053
[10 empty] | 276 | 0.00056
[10 empty] | 277 | 0.00057
[10 empty] | 278 | 0.0006
[10 empty] | 279 | 0.00061
[10 empty] | 280 | 0.00054
[10 empty] | 281 | 0.00057
[10 empty] | 282 | 0.00058
[10 empty] | 283 | 0.00061
[10 empty] | 284 | 0.00062
[10 empty] | 285 | 0.00059
[10 empty] | 286 | 0.00062
[10 empty] | 287 | 0.00063
[10 empty] | 288 | 0.00066
[10 empty] | 289 | 0.00067
[10 empty] | 290 | 0.00056
[10 empty] | 291 | 0.00059
[10 empty] | 292 | 0.0006
[10 empty] | 293 | 0.00063
[10 empty] | 294 | 0.00064
[10 empty] | 295 | 0.00061
[10 empty] | 296 | 0.00064
[10 empty] | 297 | 0.00065
[10 empty] | 298 | 0.00068
[10 empty] | 299 | 0.00069
[10 empty] | 300 | 0.00046
[10 empty] | 301 | 0.00049
[10 empty] | 302 | 0.0005
[10 empty] | 303 | 0.00053
[10 empty] | 304 | 0.00054
[10 empty] | 305 | 0.00051
[10 empty] | 306 | 0.00054
[10 empty] | 307 | 0.00055
[10 empty] | 308 | 0.00058
[10 empty] | 309 | 0.00059
[10 empty] | 310 | 0.00052
[10 empty] | 311 | 0.00055
[10 empty] | 312 | 0.00056
[10 empty] | 313 | 0.00059
[10 empty] | 314 | 0.0006
[10 empty] | 315 | 0.00057
[10 empty] | 316 | 0.0006
[10 empty] | 317 | 0.00061
[10 empty] | 318 | 0.00064
[10 empty] | 319 | 0.00065
[10 empty] | 320 | 0.00054
[10 empty] | 321 | 0.00057
[10 empty] | 322 | 0.00058
[10 empty] | 323 | 0.00061
[10 empty] | 324 | 0.00062
[10 empty] | 325 | 0.00059
[10 empty] | 326 | 0.00062
[10 empty] | 327 | 0.00063
[10 empty] | 328 | 0.00066
[10 empty] | 329 | 0.00067
[10 empty] | 330 | 0.0006
[10 empty] | 331 | 0.00063
[10 empty] | 332 | 0.00064
[10 empty] | 333 | 0.00067
[10 empty] | 334 | 0.00068
[10 empty] | 335 | 0.00065
[10 empty] | 336 | 0.00068
[10 empty] | 337 | 0.00069
[10 empty] | 338 | 0.00072
[10 empty] | 339 | 0.00073
[10 empty] | 340 | 0.00062
[10 empty] | 341 | 0.00065
[10 empty] | 342 | 0.00066
[10 empty] | 343 | 0.00069
[10 empty] | 344 | 0.0007
[10 empty] | 345 | 0.00067
[10 empty] | 346 | 0.0007
[10 empty] | 347 | 0.00071
[10 empty] | 348 | 0.00074
[10 empty] | 349 | 0.00075
[10 empty] | 350 | 0.00056
[10 empty] | 351 | 0.00059
[10 empty] | 352 | 0.0006
[10 empty] | 353 | 0.00063
[10 empty] | 354 | 0.00064
[10 empty] | 355 | 0.00061
[10 empty] | 356 | 0.00064
[10 empty] | 357 | 0.00065
[10 empty] | 358 | 0.00068
[10 empty] | 359 | 0.00069
[10 empty] | 360 | 0.00062
[10 empty] | 361 | 0.00065
[10 empty] | 362 | 0.00066
[10 empty] | 363 | 0.00069
[10 empty] | 364 | 0.0007
[10 empty] | 365 | 0.00067
[10 empty] | 366 | 0.0007
[10 empty] | 367 | 0.00071
[10 empty] | 368 | 0.00074
[10 empty] | 369 | 0.00075
[10 empty] | 370 | 0.00064
[10 empty] | 371 | 0.00067
[10 empty] | 372 | 0.00068
[10 empty] | 373 | 0.00071
[10 empty] | 374 | 0.00072
[10 empty] | 375 | 0.00069
[10 empty] | 376 | 0.00072
[10 empty] | 377 | 0.00073
[10 empty] | 378 | 0.00076
[10 empty] | 379 | 0.00077
[10 empty] | 380 | 0.0007
[10 empty] | 381 | 0.00073
[10 empty] | 382 | 0.00074
[10 empty] | 383 | 0.00077
[10 empty] | 384 | 0.00078
[10 empty] | 385 | 0.00075
[10 empty] | 386 | 0.00078
[10 empty] | 387 | 0.00079
[10 empty] | 388 | 0.00082
[10 empty] | 389 | 0.00083
[10 empty] | 390 | 0.00072
[10 empty] | 391 | 0.00075
[10 empty] | 392 | 0.00076
[10 empty] | 393 | 0.00079
[10 empty] | 394 | 0.0008
[10 empty] | 395 | 0.00077
[10 empty] | 396 | 0.0008
[10 empty] | 397 | 0.00081
[10 empty] | 398 | 0.00084
[10 empty] | 399 | 0.00085
[10 empty] | 400 | 0.0006
[10 empty] | 401 | 0.00063
[10 empty] | 402 | 0.00064
[10 empty] | 403 | 0.00067
[10 empty] | 404 | 0.00068
[10 empty] | 405 | 0.00065
[10 empty] | 406 | 0.00068
[10 empty] | 407 | 0.00069
[10 empty] | 408 | 0.00072
[10 empty] | 409 | 0.00073
[10 empty] | 410 | 0.00066
[10 empty] | 411 | 0.00069
[10 empty] | 412 | 0.0007
[10 empty] | 413 | 0.00073
[10 empty] | 414 | 0.00074
[10 empty] | 415 | 0.00071
[10 empty] | 416 | 0.00074
[10 empty] | 417 | 0.00075
[10 empty] | 418 | 0.00078
[10 empty] | 419 | 0.00079
[10 empty] | 420 | 0.00068
[10 empty] | 421 | 0.00071
[10 empty] | 422 | 0.00072
[10 empty] | 423 | 0.00075
[10 empty] | 424 | 0.00076
[10 empty] | 425 | 0.00073
[10 empty] | 426 | 0.00076
[10 empty] | 427 | 0.00077
[10 empty] | 428 | 0.0008
[10 empty] | 429 | 0.00081
[10 empty] | 430 | 0.00074
[10 empty] | 431 | 0.00077
[10 empty] | 432 | 0.00078
[10 empty] | 433 | 0.00081
[10 empty] | 434 | 0.00082
[10 empty] | 435 | 0.00079
[10 empty] | 436 | 0.00082
[10 empty] | 437 | 0.00083
[10 empty] | 438 | 0.00086
[10 empty] | 439 | 0.00087
[10 empty] | 440 | 0.00076
[10 empty] | 441 | 0.00079
[10 empty] | 442 | 0.0008
[10 empty] | 443 | 0.00083
[10 empty] | 444 | 0.00084
[10 empty] | 445 | 0.00081
[10 empty] | 446 | 0.00084
[10 empty] | 447 | 0.00085
[10 empty] | 448 | 0.00088
[10 empty] | 449 | 0.00089
[10 empty] | 450 | 0.0007
[10 empty] | 451 | 0.00073
[10 empty] | 452 | 0.00074
[10 empty] | 453 | 0.00077
[10 empty] | 454 | 0.00078
[10 empty] | 455 | 0.00075
[10 empty] | 456 | 0.00078
[10 empty] | 457 | 0.00079
[10 empty] | 458 | 0.00082
[10 empty] | 459 | 0.00083
[10 empty] | 460 | 0.00076
[10 empty] | 461 | 0.00079
[10 empty] | 462 | 0.0008
[10 empty] | 463 | 0.00083
[10 empty] | 464 | 0.00084
[10 empty] | 465 | 0.00081
[10 empty] | 466 | 0.00084
[10 empty] | 467 | 0.00085
[10 empty] | 468 | 0.00088
[10 empty] | 469 | 0.00089
[10 empty] | 470 | 0.00078
[10 empty] | 471 | 0.00081
[10 empty] | 472 | 0.00082
[10 empty] | 473 | 0.00085
[10 empty] | 474 | 0.00086
[10 empty] | 475 | 0.00083
[10 empty] | 476 | 0.00086
[10 empty] | 477 | 0.00087
[10 empty] | 478 | 0.0009
[10 empty] | 479 | 0.00091
[10 empty] | 480 | 0.00084
[10 empty] | 481 | 0.00087
[10 empty] | 482 | 0.00088
[10 empty] | 483 | 0.00091
[10 empty] | 484 | 0.00092
[10 empty] | 485 | 0.00089
[10 empty] | 486 | 0.00092
[10 empty] | 487 | 0.00093
[10 empty] | 488 | 0.00096
[10 empty] | 489 | 0.00097
[10 empty] | 490 | 0.00086
[10 empty] | 491 | 0.00089
[10 empty] | 492 | 0.0009
[10 empty] | 493 | 0.00093
[10 empty] | 494 | 0.00094
[10 empty] | 495 | 0.00091
[10 empty] | 496 | 0.00094
[10 empty] | 497 | 0.00095
[10 empty] | 498 | 0.00098
[10 empty] | 499 | 0.00099
[10 empty] | 500 | 0.0008
[10 empty] | 501 | 0.00083
[10 empty] | 502 | 0.00084
[10 empty] | 503 | 0.00087
[10 empty] | 504 | 0.00088
[10 empty] | 505 | 0.00085
[10 empty] | 506 | 0.00088
[10 empty] | 507 | 0.00089
[10 empty] | 508 | 0.00092
[10 empty] | 509 | 0.00093
[10 empty] | 510 | 0.00086
[10 empty] | 511 | 0.00089
[10 empty] | 512 | 0.0009
[10 empty] | 513 | 0.00093
[10 empty] | 514 | 0.00094
[10 empty] | 515 | 0.00091
[10 empty] | 516 | 0.00094
[10 empty] | 517 | 0.00095
[10 empty] | 518 | 0.00098
[10 empty] | 519 | 0.00099
[10 empty] | 520 | 0.00088
[10 empty] | 521 | 0.00091
[10 empty] | 522 | 0.00092
[10 empty] | 523 | 0.00095
[10 empty] | 524 | 0.00096
[10 empty] | 525 | 0.00093
[10 empty] | 526 | 0.00096
[10 empty] | 527 | 0.00097
[10 empty] | 528 | 0.001
[10 empty] | 529 | 0.00101
[10 empty] | 530 | 0.00094
[10 empty] | 531 | 0.00097
[10 empty] | 532 | 0.00098
[10 empty] | 533 | 0.00101
[10 empty] | 534 | 0.00102
[10 empty] | 535 | 0.00099
[10 empty] | 536 | 0.00102
[10 empty] | 537 | 0.00103
[10 empty] | 538 | 0.00106
[10 empty] | 539 | 0.00107
[10 empty] | 540 | 0.00096
[10 empty] | 541 | 0.00099
[10 empty] | 542 | 0.001
[10 empty] | 543 | 0.00103
[10 empty] | 544 | 0.00104
[10 empty] | 545 | 0.00101
[10 empty] | 546 | 0.00104
[10 empty] | 547 | 0.00105
[10 empty] | 548 | 0.00108
[10 empty] | 549 | 0.00109
[10 empty] | 550 | 0.0009
[10 empty] | 551 | 0.00093
[10 empty] | 552 | 0.00094
[10 empty] | 553 | 0.00097
[10 empty] | 554 | 0.00098
[10 empty] | 555 | 0.00095
[10 empty] | 556 | 0.00098
[10 empty] | 557 | 0.00099
[10 empty] | 558 | 0.00102
[10 empty] | 559 | 0.00103
[10 empty] | 560 | 0.00096
[10 empty] | 561 | 0.00099
[10 empty] | 562 | 0.001
[10 empty] | 563 | 0.00103
[10 empty] | 564 | 0.00104
[10 empty] | 565 | 0.00101
[10 empty] | 566 | 0.00104
[10 empty] | 567 | 0.00105
[10 empty] | 568 | 0.00108
[10 empty] | 569 | 0.00109
[10 empty] | 570 | 0.00098
[10 empty] | 571 | 0.00101
[10 empty] | 572 | 0.00102
[10 empty] | 573 | 0.00105
[10 empty] | 574 | 0.00106
[10 empty] | 575 | 0.00103
[10 empty] | 576 | 0.00106
[10 empty] | 577 | 0.00107
[10 empty] | 578 | 0.0011
[10 empty] | 579 | 0.00111
[10 empty] | 580 | 0.00104
[10 empty] | 581 | 0.00107
[10 empty] | 582 | 0.00108
[10 empty] | 583 | 0.00111
[10 empty] | 584 | 0.00112
[10 empty] | 585 | 0.00109
[10 empty] | 586 | 0.00112
[10 empty] | 587 | 0.00113
[10 empty] | 588 | 0.00116
[10 empty] | 589 | 0.00117
[10 empty] | 590 | 0.00106
[10 empty] | 591 | 0.00109
[10 empty] | 592 | 0.0011
[10 empty] | 593 | 0.00113
[10 empty] | 594 | 0.00114
[10 empty] | 595 | 0.00111
[10 empty] | 596 | 0.00114
[10 empty] | 597 | 0.00115
[10 empty] | 598 | 0.00118
[10 empty] | 599 | 0.00119
[10 empty] | 600 | 0.00096

## Cetik Cetik (hidden)
Input
Baik
Tidak Baik
Nomor Sertifikat : 2 / |  | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 9.XNHM-810, SN: 6580920
Nomor Surat Keterangan : 2 / M - |  | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 8.XFHM-810, SN : 8990616 |  | Hasil pengujian kinerja timbangan analitik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU
|  | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 9.XNHM-810, SN: 6580920 |  | Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 8.XFHM-810, SN : 6180321 |  | Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100 | Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman
#REF!
#REF!
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil pengujian kinerja LOP kurang dari sama dengan 5 kali resolusi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil pengujian kinerja LOP lebih dari 5 kali resolusi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Azhar Alamsyah
Choirul Huda
Dewi Nofitasari
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Alpian Hadi
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Ihsan Ilyas
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Ryan Rama Chaesar R
Septia Khairunnisa
Sholihatussa'diah
Siti Fathul Jannah
Taufik Priawan
Venna Filosofia |  |  | adaad
Vikki Akhsanudin Nurkholis
Wardimanul Abrar
Yurdha Algifari