## LK
Lembar Kerja Kalibrasi Autoclave
Nomor Sertifikat / Nomor Surat Keterangan : 5 / ………… /…… - ........ / E -………… DL
| Merek |  | :
| Model/Tipe |  | :
| No. Seri |  | :
| Resolusi |  | :
Tanggal Penerimaan Alat :
| Tanggal Kalibrasi |  | :
| Tempat Kalibrasi |  | :
| Nama Ruang |  | :
| Metode Kerja |  | : | SH.MK - 01
I. | Kondisi Ruang |  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  | : |  |  | °C
| 2. Kelembaban |  | : |  |  | %RH
| 3. Tegangan jala-jala : |  |  |  |  | V
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik |  | : | Baik / Tidak Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik / Tidak baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [6 empty] | Hasil ukur |  | Ambang satas yang diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [8 empty] | > 2 MΩ
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel (dapat/tidak dapat) dilepas)* | [7 empty] | Ω | < 0.2 / 0.3 Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [7 empty] | µA | ≤ 500 µA
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Akurasi Suhu
| No. | Setting | Pembacaan Standar ( °C ) | [5 empty] | Toleransi ( °C )
|  | Alat | I | II | III | IV | V | VI
( °C )
| 1 | [7 empty] | 121°C = 118-123°C 134°C=131-137°C
b. Pengujian Waktu Sterilisasi
| No | Waktu Steril (menit) |  | Toleransi
| 1 |  |  | 121°C | ≥ 15 menit
|  |  |  | 134° C | ≥ 3 menit
V | Keterangan | [10 empty] | -0.17076
| Ketidakpastian pengujian dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2 | [10 empty] | -0.17076
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 150 TSK, No Seri : P44406, P44452, P46029, P46028, P46026
Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, No Seri : P74009, P74024, P74014, P74016, P74022
Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, No Seri : R64452, R64447, R64456, R64457, R64448, R64445
Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, No Seri : R64451, R64449, R63477, R64453
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke Model : ESA 620 No Seri :1837056, 1834020
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, No Seri :2853077, 2853078, 3148907, 3148908, 3699030, 4670010, 4669058
Thermohygrolightmeter, Merek : KIMO, KH-210-AO No Seri :14082463, 15062872, 15062873, 15062874, 15062875
Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046, 34903053, 34903051, 34904091
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586, A.100605, A.100609, A.100611, A.100616,
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617, A.100618, A.100615
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam / melebihi* toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI* (*coret salah satu)
VIII. | Petugas Kalibrasi

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-01-28 | SH.MK - 01 | ….....
|  | Terdapat space di antara tabel dengan tulisan | Space sudah dihide
|  | VIII | VIII.
|  | NO masuk NC keluar, N/A, Score 60 | Sudah diperbaiki
|  | NG diisi strip pada arus bocor,Hasil merah | Sudah diperbaiki
2 | 2021-01-28 | Update sertifikat ESA 77, 07, 78 Thermo 74, 63, 15 Incu 07, 17, 14, 29, 32, 24, 20, 49 | DONE | Fauzan
3 | 2021-07-02 | Perbaikan rumus no surat sertifikat agar otomatis | DONE | Fauzan
4 | 6 Oktober 2021 | Belum update ESA, thermohygro | DONE | Fauzan
5 | 17.12.2021 | Update list nama | Done | Fauzan
6 | 5.4.2022 | - | Update Sertifikat 2021 (P74014, P74009, P74022, P74009, P74024, P46028) | Diman
7 | 6.4.2022 | - | Update Sertifikat 2022 (P74016, P46029, R64447, R64452, R64456, R64445, R64448, R64449, R64451, R64457) | Diman
8 | 1.8.2022 | Hasil pengujian kinerja Suhu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN ) | Hasil pengujian kinerja Suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN ) | Diman
9 | 18.8.2022 |  | Skoring Kelistrikan | Diman
10 | 18.8.2022 | Skor Akhir IF(ID!O6=0,50%,LP!U22+LP!U27+LP!P35) | Skor Akhir SUM(P21,P22,U27,U36) | Diman
11 | 18.8.2022 | Ketidakpastian pengujian dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2 | Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2 | Diman
12 | 12.5.2023 | - | Update Sertifikat P74022, P74014, P44452, R63477, R64453 | diman
Update thermohygro
update ESA
Rev 11 : 18.8.2021

## ID
Input Data Kalibrasi Autoclave
Nomor Sertifikat : 5 / | [7 empty] | 1 / V - 23 / E - 033.30 DL
Nomor Sertifikat : 5 /
Merek |  | : | HIRAYAMA | [9 empty] | 1 | Nomor Sertifikat : 5 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Model/Tipe |  | : | HVA - 110 | [8 empty] | 1 | 0 | Nomor Surat Keterangan : 5 / M - | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
No. Seri |  | : | 31913090794 | [9 empty] | 2 | CEK LAGI BOSS !!!!! | CEK LAGI SLUR
Resolusi |  | : | 1 | °C
Tanggal Penerimaan Alat : |  |  | 18 Agustus 2022
Tanggal Kalibrasi |  | : | 18 Agustus 2022
Tempat Kalibrasi |  | : | CSSD
Nama Ruang |  | : | CSDD
Metode Kerja |  | : | SH.MK - 01 | [9 empty] | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2
[13 empty] | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3
I. | Kondisi Ruang
|  |  | Awal | Akhir | Rata-rata | Rata-rata Terkoreksi |  |  | `
| 1. Suhu |  | 24 | 25 | 24.5 | 24.9086 | °C
| 2. Kelembaban |  | 69 | 63 | 66 | 4.2426 | %RH |  |  |  | G |  | NC |  | 8000%
| 3. Tegangan jala-jala |  | 220 |  | Volt | [7 empty] | 60 |  | G
NG
II. | Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik | : | Baik
| 2. Fungsi | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
No | Parameter | [6 empty] | Hasil ukur |  | Ambang batas yang diijinkan |  | Baik
1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | OL | MΩ | 2 |  | Tidak Baik
2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | 0.14 | Ω | 0.2
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | - | µA | 500
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Akurasi Suhu
No. | Setting | Pembacaan Standar ( °C ) | [5 empty] | Rata-rata ( °C ) | Rata-rata terkoreksi ( °C )
| Alat | I | II | III | IV | V | VI
( °C )
1 | 121 | 121.45 | 121.3 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.425 | 121.5329
b. Pengujian Waktu Sterilisasi
No | Waktu Steril (menit) |  | Toleransi
1 | 19 |  | 121°C | ≥ 15 menit
|  |  | 134° C | ≥ 3 menit
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat Yang Digunakan
Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64453
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
VIII. | Petugas Kalibrasi
Choirul Huda
IX. | Tanggal Pembuatan Laporan
2023-09-17
Note on N18: Windows User: jangan lupa diisi

## UB
U N C E R T A I N T Y B U D G E T
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | νi | ui | ci | ui ci | (ui ci)² | (ui ci)4/vi
1. Repeatability std | ° C | normal | 0.061237 | 2.4495 | 5 | 0.025 | 1 | 0.025 | 0.000625 | 7.8125e-08
2. Daya baca alat | ° C | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Sertifikat standar | ° C | normal | 0.16 | 2 | 50 | 0.08 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
4. Drift Standar | ° C | rect. | 0.053333 | 1.7321 | 50 | 0.030792 | 1 | 0.030792 | 0.00094815 | 1.798e-08
Jumlah | [8 empty] | 0.090358 | 0.00013979
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.3006
Derajat kebebasan efektif, νeff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 58.408
Faktor cakupan, k-student's untuk derajat kebebasan efektif, νeff , pada CL = 95% | [6 empty] | k(neff) |  | 2.0017
Ketidakpastian bentangan, U = k . uc | [6 empty] | UE = k . uc |  | 0.60119

## LP
Hasil Kalibrasi Autoclave
Nomor Sertifikat : 5 / 1 / V - 23 / E - 033.30 DL
[12 empty] | NG |  | µA | Terkoreksi | Toleransi | Tidak terdapat grounding di ruangan
Merek |  | : |  | HIRAYAMA | [12 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
Model/Tipe |  | : |  | HVA - 110 | [7 empty] | Kelas I | Input NC | 60 | 61.2138 | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
No. Seri |  | : |  | 31913090794 | [12 empty] | Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik karena alat menggunakan panel
Tanggal Penerimaan Alat |  | : |  | 18 Agustus 2022
Tanggal Kalibrasi |  | : |  | 18 Agustus 2022 | [12 empty] | Resistansi pembumian protektif
Tempat Kalibrasi |  | : |  | CSSD | [7 empty] | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
Nama Ruang |  | : |  | CSDD | [10 empty] | G |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) |  | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
Metode Kerja |  | : |  | SH.MK - 01 | [7 empty] | - | 500 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  | 500
[17 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II |  | 100
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 24.9 ± 0.3 ) °C
| 2. Kelembaban |  | : | ( 63.1 ± 1.8 ) %RH
| 3. Tegangan jala-jala |  | : | ( 219.8 ± 2.6 ) Volt | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik | : |  | Baik | [6 empty] | 5%
| 2. Fungsi | : |  | Baik | [6 empty] | 5% |  |  |  | 10%
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
No | Parameter | [7 empty] | Hasil Ukur | Ambang Batas yang diijinkan
1 | Resistansi Isolasi | [7 empty] | OL | 2 | 10%
2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [7 empty] | 0.14129 | 0.2 | 10% |  |  |  | 20%
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [7 empty] | - | 500 | 0%
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Akurasi Suhu
No. | Setting Alat (°C) | Pembacaan Standar (°C) |  |  | Koreksi (°C) |  | Toleransi (°C) | Ketidakpastian Pengukuran
1 | 121 | 121.5329 |  |  | 0.53288 |  | 121°C = 118-123°C 134°C=131-137°C | 0.60119 |  |  | 50%
[12 empty] | 50% |  |  | 50%
b. Pengujian Waktu Sterilisasi
No | Setting Alat (°C) | Waktu Steril (menit) |  |  | Toleransi | [5 empty] | 50%
1 | 121 | 19 |  |  | 121°C | ≥ 15 menit
[5 empty] | 134° C | ≥ 3 menit
V | Keterangan | [16 empty] | -0.17076
| Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2 | [16 empty] | -0.17076
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64453
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
VIII. | Petugas Kalibrasi
Choirul Huda
| Nama |  |  |  | Tanggal |  | Paraf | 80
| Dibuat Oleh : | Choirul Huda |  |  | 2023-09-17
Diperiksa

## LHK
Hasil Kalibrasi Autoclave
Nomor Sertifikat : 5 / 1 / V - 23 / E - 033.30 DL
Merek |  |  |  | : | HIRAYAMA
Model/Tipe |  |  |  | : | HVA - 110
No. Seri |  |  |  | : | 31913090794
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : | 18 Agustus 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : | 18 Agustus 2022
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : | CSSD
Nama Ruang |  |  |  | : | CSDD
Metode Kerja |  |  |  | : | SH.MK - 01
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  |  | : | ( 24.9 ± 0.3 ) °C
| 2. Kelembaban |  |  | : | ( 63.1 ± 1.8 ) %RH
| 3. Tegangan jala-jala |  |  | : | ( 219.8 ± 2.6 ) Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [6 empty] | Hasil ukur | Ambang batas yang diijinkan
| 1. | Resistansi Isolasi | [6 empty] | OL | 2
| 2. | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | 0.14129 | 0.2
| 3. | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | - | 500
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Akurasi Suhu
| No. | Setting Alat (°C) |  | Pembacaan Standar (°C) |  | Koreksi (°C) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran (°C)
| 1 | 121 |  | 121.5329 |  | 0.53288 | 121°C=118-123°C 134°C=131-137°C | 0.60119
b. Pengujian Waktu Sterilisasi
| No | Setting Alat (°C) | Waktu Steril (menit) |  |  | Toleransi
| 1 | 121 | 19 |  |  | 121°C | ≥ 15 menit
[6 empty] | 134° C | ≥ 3 menit
V. | Keterangan | [13 empty] | -0.17076
| Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2 | [13 empty] | -0.17076
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan | [12 empty] | 121° C ≥ 15 menit 134° C ≥ 3 menit
Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64453
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
VIII. | Petugas Kalibrasi
Choirul Huda
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
[9 empty] | Choirul Huda, S.Tr. Kes |  |  | Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031000
[9 empty] | NIP 198008062010121001 |  |  | Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman

## LH
Hasil Kalibrasi Autoclave
Nomor Sertifikat : 5 / 1 / V - 23 / E - 033.30 DL
Merek |  |  |  | : | HIRAYAMA
Model/Tipe |  |  |  | : | HVA - 110
No. Seri |  |  |  | : | 31913090794
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : | 18 Agustus 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : | 18 Agustus 2022
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : | CSSD
Nama Ruang |  |  |  | : | CSDD
Metode Kerja |  |  |  | : | SH.MK - 01
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  |  | : | 24.9086 | ± | 0.3 | °C
| 2. Kelembaban |  |  | : | 63.1386 | ± | 1.8 | %RH
| 3. Tegangan jala-jala |  |  | : | 219.849 | ± | 2.6 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [7 empty] | Hasil ukur |  | Ambang batas yang diijinkan
| 1. | Resistansi Isolasi | [7 empty] | OL |  | > 2 | MΩ
| 2. | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [7 empty] | 0.14129 | Ω | 0.2 | Ω
| 3. | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [7 empty] | - |  | 500 | µA
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Akurasi Suhu
| No. | Setting Alat (°C) |  | Pembacaan Standar (°C) |  | Koreksi (°C) |  | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran (°C)
| 1 | 121 |  | 121.5329 |  | 0.53288 |  | 121°C=118-123°C 134°C=131-137°C | ± | 0.60119
b. Pengujian Waktu Sterilisasi
| No | Setting Alat (°C) | Waktu Steril (menit) |  |  | Toleransi
| 1 | 121 | 19 |  |  | 121°C |  | ≥ 15 menit
[6 empty] | 134° C |  | ≥ 3 menit
V. | Keterangan | [15 empty] | -0.17076
| Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2 | [15 empty] | -0.17076
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan | [14 empty] | 121° C ≥ 15 menit 134° C ≥ 3 menit
Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64453
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
VIII. | Petugas Kalibrasi
Choirul Huda
Menyetujui,
[9 empty] | a.n | Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
[10 empty] | Farid Wajidi, SKM |  |  |  | Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
[10 empty] | NIP 196712101990031012 |  |  |  | Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman

## SERTIFIKAT (hidden)
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 5 / 1 / IV - 21 / E - 00.000 DL
SH.MK - 01
Nama Alat : | Autoclave |  | Nomor Order : |  | E - 00.000 DL
Merek |  | : | HIRAYAMA
Model / Tipe |  | : | HVA - 110
Nomor Seri |  | : | 31913090794
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | CSDD
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 18 Agustus 2022
Tanggal |  | : | 18 Agustus 2022
Penanggungjawab |  | : | Choirul Huda
Lokasi |  | : | CSSD
Hasil |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | SH.MK - 01
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-17
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
KUNCI KOP SERTIFIKAT | Input Data Kalibrasi Autoclave
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
Note on D20: PC-PK: CONTOH

## Data Datalogger
| 2016 | 2021 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023
Penunjukkan Alat | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 150 TSK, SN : P44406 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 150 TSK, SN : P46026 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : P74014 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 150 TSK, SN : P44452 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : P74016 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : P74022 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : P74024 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : P74009 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 150 TSK, SN : P46028 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 150 TSK, SN : P46029 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64452 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64447 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64456 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64457 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64448 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64445 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64451 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64449 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R63477 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64453 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64453 | Penunjukkan Alat
-25 | -0.21 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -25 | 0
-20 | 0 | -0.07 | 0.34 | -0.25 | -0.11 | 0.39 | 0.14 | 0.41 | 0.04 | -0.26 | -0.16 | -0.15 | -0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.49 | 0.3 | -20 | 0.3
-15 | -0.15 | -0.06 | 0.3 | -0.21 | -0.09 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0 | -0.21 | -0.13 | -0.12 | -0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.41 | 0.25 | -15 | 0.25
-10 | -0.11 | -0.04 | 0.27 | -0.18 | -0.07 | 0.29 | 0.13 | 0.27 | 0.05 | -0.17 | -0.1 | -0.09 | -0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.34 | 0.22 | -10 | 0.22
0 | -0.03 | -0.02 | 0.21 | -0.13 | -0.03 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.05 | -0.09 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0 | 0.16
2 | -0.02 | -0.01 | 0.2 | -0.12 | -0.02 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.05 | -0.08 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 2 | 0.15
8 | 0.03 | 0 | 0.18 | -0.08 | 0 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | -0.04 | -0.01 | 0 | -0.02 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 8 | 0.13
25 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0
37 | 0.3 | 0.06 |  | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37 | 0
44 | 0.36 | 0.08 |  | 0.07 | 0 |  | 0.13 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 44 | 0
50 | 0.41 | 0.08 |  | 0.09 | 0 |  | 0.13 | 0 | 0.08 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0
75 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75 | 0
100 | 0.69 | 0.12 |  | 0.21 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0.13 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0
118 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0.28 | 0.14 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.11 | 118 | 0.11
121 | 0 | 0 | 0.15 |  | 0.28 | 0.13 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 121 | 0.11
123 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0.28 | 0.12 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.1 | 123 | 0.1
125 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 125 | 0
134 | 0 | 0 | 0.11 |  | 0.3 | 0.08 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 134 | 0.08
137 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.3 | 0.06 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 137 | 0.07
140 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 140 | 0
150 | 0.5 | 0.1 |  | 0.23 | 0 |  | 0 | 0 | 0.18 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150 | 0 | Suhu Terukur | Terkoreksi
U95 | 0.45 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | U95 | 0.16 | 121.425 | 121.5329
[12 empty] | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 150 TSK, SN : P44406 | Hasil pengujian kinerja Suhu ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
[12 empty] | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 150 TSK, SN : P44452 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
[12 empty] | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 150 TSK, SN : P46026 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
[12 empty] | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 150 TSK, SN : P46028 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
[12 empty] | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 150 TSK, SN : P46029 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
[12 empty] | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : P74009 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
[12 empty] | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : P74024 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
[12 empty] | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : P74014 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
[12 empty] | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : P74016 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
[12 empty] | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : P74022 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
[12 empty] | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64452 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
[12 empty] | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64447 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
[12 empty] | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64456 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
[12 empty] | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64457 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
[12 empty] | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64448 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
[12 empty] | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64445 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
[12 empty] | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64451 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
[12 empty] | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64449 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
[12 empty] | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R63477 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
[12 empty] | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64453 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN ( LK-032-IDN )
Azhar Alamsyah
Choirul Huda
Dewi Nofitasari
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Alpian Hadi
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Ihsan Ilyas
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Ryan Rama Chaesar R
Septia Khairunnisa
Sholihatussa'diah
Siti Fathul Jannah
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Vikki Akhsanudin Nurkholis
Wardimanul Abrar
Yurdha Algifari

## Drift (hidden)
| Titik Ukur | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 150 TSK, SN : P44406 | 2016 | 2020 | Drift |  | Titik Ukur | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 150 TSK, SN : P46026 | 2021 | 2019 | Drift |  | Titik Ukur | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : P74014 | 2021 | 2016 | Drift |  | Titik Ukur | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 150 TSK, SN : P44452 | 2023 | 2021 | Drift | Titik Ukur | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : P74016 | 2022 | 2020 | Drift | Titik Ukur | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : P74022 | 2023 | 2021 | Drift | Titik Ukur | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : P74024 | 2021 | 2020 | Drift | Titik Ukur | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : P74009 | 2021 | 2020 | Drift | Titik Ukur | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 150 TSK, SN : P46028 | 2021 | 2020 | Drift | Titik Ukur | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 150 TSK, SN : P46029 | 2022 | 2018 | Drift | Titik Ukur | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64452 | 2022 |  | Drift | Titik Ukur | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64447 | 2022 |  | Drift | Titik Ukur | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64456 | 2022 |  | Drift | Titik Ukur | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64457 | 2022 |  | Drift | Titik Ukur | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64448 | 2022 |  | Drift | Titik Ukur | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64445 | 2022 |  | Drift | Titik Ukur | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64451 | 2022 |  | Drift | Titik Ukur | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64449 | 2022 |  | Drift | Titik Ukur | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R63477 | 2022 |  | Drift | Titik Ukur | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64453 | 2022 |  | Drift
| -25 | -0.21 | -0.21 | 0 | 0.15 |  | -25 | 0 | 0 | -0.12 | 0.06 |  | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 |  | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | -25 | 0 | 0 | -0.17 | 0.05 | -25 | 0 | 0 | -0.06 | 0.06 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.053333
| -20 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | -20 | -0.07 | -0.07 | 0 | 0.06 |  | -20 | 0.34 | 0.34 | 0.1 | 0.12 |  | -20 | -0.25 | -0.25 | -0.02 | 0.115 | -20 | -0.11 | -0.11 | 0.22 | 0.165 | -20 | 0.39 | 0.39 | 0.23 | 0.08 | -20 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | -20 | 0.41 | 0.41 | -0.02 | 0.215 | -20 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.05 | -20 | -0.26 | -0.26 | 0 | 0.06 | -20 | -0.16 | -0.16 | 0 | 0.06 | -20 | -0.15 | -0.15 | 0 | 0.06 | -20 | -0.15 | -0.15 | 0 | 0.06 | -20 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.06 | -20 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.06 | -20 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.06 | -20 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.063333 | -20 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.063333 | -20 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.053333 | -20 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.053333
| -15 | -0.15 | -0.15 | 0 | 0.15 |  | -15 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | 0.01 |  | -15 | 0.3 | 0.3 | 0.12 | 0.09 |  | -15 | -0.21 | -0.21 | -0.02 | 0.095 | -15 | -0.09 | -0.09 | 0.21 | 0.15 | -15 | 0.34 | 0.34 | 0.21 | 0.065 | -15 | 0 | 0 | 0.16 | 0.046667 | -15 | 0.33 | 0.33 | 0.04 | 0.145 | -15 | 0 | 0 | -0.2 | 0.05 | -15 | -0.21 | -0.21 | -0.2 | 0.005 | -15 | -0.13 | -0.13 | 0 | 0.06 | -15 | -0.12 | -0.12 | 0 | 0.06 | -15 | -0.13 | -0.13 | 0 | 0.06 | -15 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.06 | -15 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.06 | -15 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.06 | -15 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.063333 | -15 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.063333 | -15 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.053333 | -15 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.053333
| -10 | -0.11 | -0.11 | 0 | 0.15 |  | -10 | -0.04 | -0.04 | 0 | 0.06 |  | -10 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.065 |  | -10 | -0.18 | -0.18 | -0.01 | 0.085 | -10 | -0.07 | -0.07 | 0.2 | 0.135 | -10 | 0.29 | 0.29 | 0.19 | 0.05 | -10 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.02 | -10 | 0.27 | 0.27 | 0.1 | 0.085 | -10 | 0.05 | 0.05 | -0.21 | 0.13 | -10 | -0.17 | -0.17 | -0.22 | 0.025 | -10 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.06 | -10 | -0.09 | -0.09 | 0 | 0.06 | -10 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.06 | -10 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.06 | -10 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.06 | -10 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.06 | -10 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.063333 | -10 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.063333 | -10 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0.053333 | -10 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.053333
| 0 | -0.03 | -0.03 | 0 | 0.15 |  | 0 | -0.02 | -0.02 | 0.06 | 0.04 |  | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.015 |  | 0 | -0.13 | -0.13 | 0 | 0.073333 | 0 | -0.03 | -0.03 | 0.19 | 0.11 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.035 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.005 | 0 | -0.09 | -0.09 | 0.01 | 0.05 | 0 | -0.05 | -0.05 | 0 | 0.06 | 0 | -0.04 | -0.04 | 0 | 0.06 | 0 | -0.05 | -0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.063333 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.063333 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.053333 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.053333
| 2 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0.15 |  | 2 | -0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.04 |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.005 |  | 2 | -0.12 | -0.12 | 0 | 0.073333 | 2 | -0.02 | -0.02 | 0.19 | 0.105 | 2 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.025 | 2 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.035 | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.01 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.005 | 2 | -0.08 | -0.08 | 0.02 | 0.05 | 2 | -0.04 | -0.04 | 0 | 0.06 | 2 | -0.03 | -0.03 | 0 | 0.06 | 2 | -0.04 | -0.04 | 0 | 0.06 | 2 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.06 | 2 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.06 | 2 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.06 | 2 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.063333 | 2 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.063333 | 2 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.053333 | 2 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.053333
| 8 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.15 |  | 8 | 0 | 0 | 0.09 | 0.06 |  | 8 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.015 |  | 8 | -0.08 | -0.08 | 0.01 | 0.045 | 8 | 0 | 0 | 0.19 | 0.06 | 8 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.02 | 8 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.045 | 8 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.045 | 8 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 8 | -0.04 | -0.04 | 0.06 | 0.05 | 8 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0.06 | 8 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.06 | 8 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.06 | 8 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.06 | 8 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.063333 | 8 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.063333 | 8 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.053333 | 8 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.053333
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.053333
| 37 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.15 |  | 37 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.045 |  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 |  | 37 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.005 | 37 | 0 | 0 | 0.18 | 0.06 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 37 | 0 | 0 | 0.3 | 0.046667 | 37 | 0 | 0 | 0.23 | 0.083333 | 37 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.015 | 37 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.04 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.053333
| 44 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.15 |  | 44 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.04 |  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 |  | 44 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 44 | 0 | 0 | 0.19 | 0.06 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 44 | 0.13 | 0.13 | 0.32 | 0.095 | 44 | 0 | 0 | 0.22 | 0.083333 | 44 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | 44 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.04 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.053333
| 50 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.15 |  | 50 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.04 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 |  | 50 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.015 | 50 | 0 | 0 | 0.19 | 0.06 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 50 | 0.13 | 0.13 | 0.34 | 0.105 | 50 | 0 | 0 | 0.2 | 0.083333 | 50 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | 50 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.035 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.053333
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.053333
| 100 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.15 |  | 100 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.015 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 |  | 100 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.045 | 100 | 0 | 0 | 0.29 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 100 | 0.15 | 0.15 | 0.44 | 0.145 | 100 | 0 | 0 | 0.18 | 0.083333 | 100 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.005 | 100 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.045 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.053333
| 118 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | 118 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 118 | 0.16 | 0.16 | 0.4 | 0.12 |  | 118 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | 118 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.06 | 118 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.053333 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 118 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.083333 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 118 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.06 | 118 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.06 | 118 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.06 | 118 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 118 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.06 | 118 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.06 | 118 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.063333 | 118 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.063333 | 118 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.053333 | 118 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.053333
| 121 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 121 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | 0.125 |  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | 121 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.06 | 121 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 121 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.083333 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 121 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.06 | 121 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.06 | 121 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.06 | 121 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 121 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.06 | 121 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.06 | 121 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.063333 | 121 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.063333 | 121 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.053333 | 121 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.053333
| 123 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 123 | 0.14 | 0.14 | 0.4 | 0.13 |  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | 123 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.06 | 123 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.055 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 123 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0.083333 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 123 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.06 | 123 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.06 | 123 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.06 | 123 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 123 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.06 | 123 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 123 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.063333 | 123 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.063333 | 123 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.053333 | 123 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.053333
| 125 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 |  | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.053333
| 134 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | 134 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 134 | 0.11 | 0.11 | 0.4 | 0.145 |  | 134 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | 134 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.06 | 134 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.025 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 134 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.083333 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 134 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.06 | 134 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.06 | 134 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.06 | 134 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 134 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.06 | 134 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 134 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.063333 | 134 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.063333 | 134 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.053333 | 134 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.053333
| 137 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 137 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.15 |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | 137 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.06 | 137 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 137 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.083333 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 137 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.06 | 137 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.06 | 137 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.06 | 137 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 137 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.06 | 137 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 137 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.063333 | 137 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.063333 | 137 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.053333 | 137 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.053333
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | 140 | 0 | 0 | 0.43 | 0.06 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 140 | 0.17 | 0.17 | 0.47 | 0.15 | 140 | 0 | 0 | 0.63 | 0.083333 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.053333
| 150 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.15 |  | 150 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | 0.125 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 |  | 150 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.025 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 150 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 0.1 | 150 | 0.12 | 0.12 | 0.39 | 0.135 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.053333
| U95 | 0.45 | 0.45 |  |  |  | U95 | 0.18 | 0.18 | 0.4 |  |  | U95 | 0.16 | 0.16 |  |  |  | U95 | 0.22 | 0.22 | 0.18 |  | U95 | 0.18 | 0.18 |  |  | U95 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |  | U95 | 0.14 | 0.14 |  |  | U95 | 0.25 | 0.25 |  |  | U95 | 0.15 | 0.15 |  |  | U95 | 0.18 | 0.18 |  |  | U95 | 0.18 | 0.18 |  |  | U95 | 0.18 | 0.18 |  |  | U95 | 0.18 | 0.18 |  |  | U95 | 0.18 | 0.18 |  |  | U95 | 0.18 | 0.18 |  |  | U95 | 0.18 | 0.18 |  |  | U95 | 0.19 | 0.19 |  |  | U95 | 0.19 | 0.19 |  |  | U95 | 0.16 | 0.16 |  |  | U95 | 0.16 | 0.16
121.5329 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64453 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 150 TSK, SN : P44406 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 150 TSK, SN : P46026 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : P74014 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 150 TSK, SN : P44452 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : P74016 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : P74022 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : P74024 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : P74009 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 150 TSK, SN : P46028 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 150 TSK, SN : P46029 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64452 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64447 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64456 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64457 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64448 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64445 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64451 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64449 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R63477 | Temperature Datalogger, Merek : MADGETECH, Model : HITEMP - 140, SN : R64453
| 121.5329 | 0.15 | 0.062528 | 0.090244 | 0.058385 | 0.057226 | 0.045997 | 0.069576 | 0.08033 | 0.047371 | 0.065831 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.063333 | 0.063333 | 0.053333 | 0.053333
|  | 0.15 | 0.06 | 0.12633 | 0.073333 | 0.06 | 0.058668 | 0.046667 | 0.083333 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.063333 | 0.063333 | 0.053333 | 0.053333
Drift | 0.053333

## DB Thrmhygr (hidden)
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2021 | 2020 | 2017 |  |  | hPa |  | 2021 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 1 | 30 | -14.4 | -6 | -9.4 | 4.2 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 40 | -11.5 | -5.8 | -8.6 | 2.85 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | 3 | 50 | -9.1 | -5.3 | -7.2 | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 4 | 60 | -6.9 | -4.4 | -5.2 | 1.25 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.2 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -5.1 | -3.2 | -2.6 | 1.25 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | -0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 80 | -3.7 | -1.6 | 0.7 | 2.2 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | -0.4 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | 7 | 90 | -2.7 | 0.3 | 4.5 | 3.6 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 3.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 3 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  | 4 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  | 5 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  | 6 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  | 7 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  | 2 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  | 6 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  | 7 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 |  | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 |  | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 |  | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 |  | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 |  | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 |  | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 |  | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 |  | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 |  | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.3 |  | 1 | 35 | -10.5 | -9.7 | -7.7 | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |  | 2 | 40 | -9.6 | -9.7 | -7.2 | 1.25 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 3 | 50 | -8.8 | -9.1 | -6.2 | 1.45 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.25 |  | 4 | 60 | -8 | -7.9 | -5.2 | 1.4 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | 5 | 70 | -7.1 | -6.1 | -4.1 | 1.5 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | 6 | 80 | -6.3 | -3.8 | -3 | 1.65 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.25 |  | 7 | 90 | -5.4 | -0.8 | -1.8 | 2.3 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 |  | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | 1e-06 | 1.05 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 |  | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | 1e-06 | 0.8
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 |  | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | 1e-06 | 0.55
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 |  | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | 1e-06 | 0.45
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 |  | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 |  | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 |  | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 |  | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 |  | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 |  | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 |  | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1e-06 | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1e-06 | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 |  | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 1e-06 | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 |  | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | 1e-06 | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 |  | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 |  | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1e-06 | 1.95
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 |  | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 |  | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1e-06 | 1.9
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 |  | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 |  | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 |  | 1.3 |  | 1 | 960 | -4 | 1e-06 | 1e-06 | 2 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 2 | 970 | -3.9 | 1e-06 | 1e-06 | 1.95
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 3 | 980 | -3.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 |  | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 |  | 1.4 |  | 4 | 990 | -3.6 | 1e-06 | 1e-06 | 1.8
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 |  | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1e-06 | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 |  | 1.65 |  | 6 | 1010 | -3.4 | 0.2 | 1e-06 | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 |  | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 |  | 1.8 |  | 7 | 1020 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 6 | 37 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 |  | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 |  | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 |  | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 |  | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 |  | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 |  | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 |  | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 |  | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 |  | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 |  | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 |  | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 |  | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 |  | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 |  | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 |  | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 |  | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 1 | 35 | -3.1 | -0.4 |  | 1.35 |  | 1 | 960 | 4.1 | -0.4 |  | 2.25 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -3.1 | -0.1 |  | 1.5 |  | 2 | 970 | 4.1 | -0.5 |  | 2.3
| 3 | 25 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -3.2 | 1e-06 |  | 1.6 |  | 3 | 980 | 4.1 | -0.6 |  | 2.35
| 4 | 30 | 0.5 | -0.1 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -3 | 1e-06 |  | 1.5 |  | 4 | 990 | 4.1 | -0.7 |  | 2.4
| 5 | 35 | 0.7 | -0.2 |  | 0.45 |  | 5 | 70 | -2.8 | -0.1 |  | 1.35 |  | 5 | 1000 | 4.1 | -0.8 |  | 2.45
| 6 | 37 | 0.7 | -0.3 |  | 0.5 |  | 6 | 80 | -2.4 | -0.5 |  | 0.95 |  | 6 | 1010 | 4.1 | -0.8 |  | 2.45
| 7 | 40 | 0.8 | -0.4 |  | 0.6 |  | 7 | 90 | -1.8 | -0.9 |  | 0.45 |  | 7 | 1020 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.5 | -0.7 |  | 0.6 |  | 1 | 30 | -2.2 | -1.4 |  | 0.4 |  | 1 | 985 | 3.8 | 0.9 |  | 1.45 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.4 |  | 0.3 |  | 2 | 40 | -2 | -1.3 |  | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.8 | 1 |  | 1.4
| 3 | 25 | 0.1 | -0.2 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -1.8 | -1.3 |  | 0.25 |  | 3 | 995 | 3.7 | 1 |  | 1.35
| 4 | 30 | -0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 4 | 60 | -1.6 | -1.5 |  | 0.05 |  | 4 | 1000 | 3.7 | 1.1 |  | 1.3
| 5 | 35 | -0.2 | 0.3 |  | 0.25 |  | 5 | 70 | -1.4 | -1.9 |  | 0.25 |  | 5 | 1005 | 3.6 | 1.1 |  | 1.25
| 6 | 37 | -0.2 | 0.4 |  | 0.3 |  | 6 | 80 | -1.2 | -2.5 |  | 0.65 |  | 6 | 1010 | 3.5 | 1.1 |  | 1.2
| 7 | 40 | -0.2 | 0.5 |  | 0.35 |  | 7 | 90 | -1 | -3.2 |  | 1.1 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | 0.5 | -0.2 |  | 0.35 |  | 1 | 30 | -0.8 | 0.6 |  | 0.7 |  | 1 | 985 | 3.9 | 0.9 |  | 1.5 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -0.4 | 0.3 |  | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.9 | 1 |  | 1.45
| 3 | 25 | -0.1 | -0.1 |  | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 3 | 995 | 3.8 | 1 |  | 1.4
| 4 | 30 | -0.4 | -0.3 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | 0.3 | -0.6 |  | 0.45 |  | 4 | 1000 | 3.8 | 1.1 |  | 1.35
| 5 | 35 | -0.6 | -0.6 |  | 0 |  | 5 | 70 | 0.7 | -0.8 |  | 0.75 |  | 5 | 1005 | 3.8 | 1.1 |  | 1.35
| 6 | 37 | -0.7 | -0.8 |  | 0.05 |  | 6 | 80 | 1.1 | -0.9 |  | 1 |  | 6 | 1010 | 3.7 | 1.1 |  | 1.3
| 7 | 40 | -0.8 | -1.1 |  | 0.15 |  | 7 | 90 | 1.5 | -0.8 |  | 1.15 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.6 | -0.6 |  | 0.6 |  | 1 | 30 | -2 | -0.4 |  | 0.8 |  | 1 | 985 | 4.3 | 0.9 |  | 1.7 |  | hPa | 2.6
| 2 | 20 | 0.3 | -0.5 |  | 0.4 |  | 2 | 40 | -1.7 | -0.3 |  | 0.7 |  | 2 | 990 | 4.2 | 1 |  | 1.6
| 3 | 25 | 0.2 | -0.4 |  | 0.3 |  | 3 | 50 | -1.4 | -0.3 |  | 0.55 |  | 3 | 995 | 4.1 | 1 |  | 1.55
| 4 | 30 | 0.4 | -0.2 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -1.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 4 | 1000 | 4.1 | 1.1 |  | 1.5
| 5 | 35 | 0.8 | -0.1 |  | 0.45 |  | 5 | 70 | -0.7 | -0.8 |  | 0.05 |  | 5 | 1005 | 4 | 1.1 |  | 1.45
| 6 | 37 | 1 | -0.1 |  | 0.55 |  | 6 | 80 | -0.4 | -1.3 |  | 0.45 |  | 6 | 1010 | 3.9 | 1.1 |  | 1.4
| 7 | 40 | 1.4 | 1e-06 |  | 0.7 |  | 7 | 90 | -0.1 | -2 |  | 0.95 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.1 |  | 0 |  | 1 | 35 | -2.5 | -1.6 |  | 0.45 |  | 1 | 960 | 4.6 | -2.9 |  | 3.75 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -2.3 | -1.4 |  | 0.45 |  | 2 | 970 | 4.5 | -2.3 |  | 3.4
| 3 | 25 | 0.5 | 0.2 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -2 | -1.4 |  | 0.3 |  | 3 | 980 | 4.5 | -1.7 |  | 3.1
| 4 | 30 | 0.6 | 0.2 |  | 0.2 |  | 4 | 60 | -1.9 | -1.5 |  | 0.2 |  | 4 | 990 | 4.4 | -1.1 |  | 2.75
| 5 | 35 | 0.6 | 0.1 |  | 0.25 |  | 5 | 70 | -2.1 | -1.8 |  | 0.15 |  | 5 | 1000 | 4.3 | -0.4 |  | 2.35
| 6 | 37 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 6 | 80 | -2.5 | -2.3 |  | 0.1 |  | 6 | 1010 | 4.3 | -0.4 |  | 2.35
| 7 | 40 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 7 | 90 | -3.1 | -3 |  | 0.05 |  | 7 | 1020 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -2.7 | 0.1 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.4 | 0.2 |  | 1.3 |  | 2 | 970 | 4.5 | -0.6 |  | 2.55
| 3 | 25 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.2 |  | 1.05 |  | 3 | 980 | 4.5 | -0.6 |  | 2.55
| 4 | 30 | 0.6 | -0.2 |  | 0.4 |  | 4 | 60 | -1.7 | 1e-06 |  | 0.85 |  | 4 | 990 | 4.4 | -0.6 |  | 2.5
| 5 | 35 | 0.7 | -0.5 |  | 0.6 |  | 5 | 70 | -1.8 | -0.3 |  | 0.75 |  | 5 | 1000 | 4.4 | -0.6 |  | 2.5
| 6 | 37 | 0.7 | -0.6 |  | 0.65 |  | 6 | 80 | -2.2 | -0.8 |  | 0.7 |  | 6 | 1010 | 4.4 | -0.6 |  | 2.5
| 7 | 40 | 0.7 | -0.8 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -2.9 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 1020 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 |  | 1 | 35 | -3.2 | -0.4 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.4 | -1.5 |  | 2.95 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.9 | -0.2 |  | 1.35 |  | 2 | 970 | 4.4 | -1.3 |  | 2.85
| 3 | 25 | 0.2 | -0.2 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -2.4 | -0.2 |  | 1.1 |  | 3 | 980 | 4.3 | -1.1 |  | 2.7
| 4 | 30 | 0.3 | -0.2 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -2.1 | -0.2 |  | 0.95 |  | 4 | 990 | 4.3 | -0.9 |  | 2.6
| 5 | 35 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 5 | 70 | -2.2 | -0.3 |  | 0.95 |  | 5 | 1000 | 4.3 | -0.8 |  | 2.55
| 6 | 37 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 6 | 80 | -2.4 | -0.5 |  | 0.95 |  | 6 | 1010 | 4.2 | -0.7 |  | 2.45
| 7 | 40 | 0.5 | -0.4 |  | 0.45 |  | 7 | 90 | -3 | -0.8 |  | 1.1 |  | 7 | 1020 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 1 | 35 | -2.2 | -1.5 |  | 0.35 |  | 1 | 750 | 4.5 | 2.5 |  | 1 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.3 | 0.1 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -2.4 | -0.8 |  | 0.8 |  | 2 | 800 | 4.5 | 2.5 |  | 1
| 3 | 25 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -2.7 | -0.2 |  | 1.25 |  | 3 | 850 | 4.4 | 2.4 |  | 1
| 4 | 30 | 0.5 | -0.1 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.7 | 0.4 |  | 1.55 |  | 4 | 900 | 4.4 | 2.3 |  | 1.05
| 5 | 35 | 0.5 | -0.1 |  | 0.3 |  | 5 | 70 | -2.6 | -0.7 |  | 0.95 |  | 5 | 950 | 4.4 | 2.4 |  | 1
| 6 | 37 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 6 | 80 | -2.2 | -0.9 |  | 0.65 |  | 6 | 1000 | 4.3 | 2.2 |  | 1.05
| 7 | 40 | 0.6 | 0.2 |  | 0.2 |  | 7 | 90 | -1.7 | -0.6 |  | 0.55 |  | 7 | 1050 | 0 | 2.3 |  | 1.15
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2017 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.8
1 | 1 | 15 | 0.1 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 1 | 1 | 30 | -14.4 | -6 | -9.4 | 4.2 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 0.5
| 2 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  |  | 2 | 750 | - | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 3 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  |  | 3 | 750 | - | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 0 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 0.3
| 5 | 15 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -10.5 | -9.7 | -7.7 | 1.4 |  |  | 5 | 750 | - | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 1e-06 | 1.05 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | 0 | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1e-06 | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 960 | -4 | 1e-06 | 1e-06 | 2 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 0 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 12 | 0.5
| 12 | 15 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 12 | 35 | -3.1 | -0.4 | 0 | 1.35 |  |  | 12 | 960 | 4.1 | -0.4 | 0 | 2.25 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.5 | -0.7 | 0 | 0.6 |  |  | 13 | 30 | -2.2 | -1.4 | 0 | 0.4 |  |  | 13 | 985 | 3.8 | 0.9 | 0 | 1.45 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | 0.5 | -0.2 | 0 | 0.35 |  |  | 14 | 30 | -0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 |  |  | 14 | 985 | 3.9 | 0.9 | 0 | 1.5 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.6 | -0.6 | 0 | 0.6 |  |  | 15 | 30 | -2 | -0.4 | 0 | 0.8 |  |  | 15 | 985 | 4.3 | 0.9 | 0 | 1.7 |  | 16 | 0.5
| 16 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 16 | 35 | -2.5 | -1.6 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 960 | 4.6 | -2.9 | 0 | 3.75 |  | 17 | 0.8
| 17 | 15 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 17 | 35 | -2.7 | 0.1 | 0 | 1.4 |  |  | 17 | 960 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6 |  | 18 | 0.6
| 18 | 15 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 35 | -3.2 | -0.4 | 0 | 1.4 |  |  | 18 | 960 | 4.4 | -1.5 | 0 | 2.95 |  | 19 | 0.5
| 19 | 15 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 19 | 35 | -2.2 | -1.5 | 0 | 0.35 |  |  | 19 | 750 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
2 | 1 | 20 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -11.5 | -5.8 | -8.6 | 2.85 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  |  | 2 | 800 | - | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  |  | 3 | 800 | - | - | - | 0 |  | 1 | 2.5
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 0 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |  |  | 5 | 40 | -9.6 | -9.7 | -7.2 | 1.25 |  |  | 5 | 800 | - | - | - | 0 |  | 3 | 2.4
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 0 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 1e-06 | 0.8 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | 0 | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1e-06 | 1.25 |  | 5 | 2.3
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 970 | -3.9 | 1e-06 | 1e-06 | 1.95 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 0 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 |  |  | 12 | 40 | -3.1 | -0.1 | 0 | 1.5 |  |  | 12 | 970 | 4.1 | -0.5 | 0 | 2.3 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | -0.4 | 0 | 0.3 |  |  | 13 | 40 | -2 | -1.3 | 0 | 0.35 |  |  | 13 | 990 | 3.8 | 1 | 0 | 1.4 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 14 | 40 | -0.4 | 0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 14 | 990 | 3.9 | 1 | 0 | 1.45 |  | 12 | 2.3
| 15 | 20 | 0.3 | -0.5 | 0 | 0.4 |  |  | 15 | 40 | -1.7 | -0.3 | 0 | 0.7 |  |  | 15 | 990 | 4.2 | 1 | 0 | 1.6 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 40 | -2.3 | -1.4 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 970 | 4.5 | -2.3 | 0 | 3.4 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 17 | 40 | -2.4 | 0.2 | 0 | 1.3 |  |  | 17 | 970 | 4.5 | -0.6 | 0 | 2.55 |  | 15 | 2.6
| 18 | 20 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 40 | -2.9 | -0.2 | 0 | 1.35 |  |  | 18 | 970 | 4.4 | -1.3 | 0 | 2.85 |  | 16 | 2.3
| 19 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 |  |  | 19 | 40 | -2.4 | -0.8 | 0 | 0.8 |  |  | 19 | 800 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 |  | 17 | 2.3
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 18 | 2.3
[24 empty] | 19 | 2.3
3 | 1 | 25 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -9.1 | -5.3 | -7.2 | 1.9 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  |  | 2 | 850 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 0 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -8.8 | -9.1 | -6.2 | 1.45 |  |  | 5 | 850 | - | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 0 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 1e-06 | 0.55 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | 0 | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 1e-06 | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0 | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 980 | -3.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 0 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 |  |  | 12 | 50 | -3.2 | 1e-06 | 0 | 1.6 |  |  | 12 | 980 | 4.1 | -0.6 | 0 | 2.35 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.15 |  |  | 13 | 50 | -1.8 | -1.3 | 0 | 0.25 |  |  | 13 | 995 | 3.7 | 1 | 0 | 1.35 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | 0 | 0.45 |  |  | 14 | 995 | 3.8 | 1 | 0 | 1.4 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.2 | -0.4 | 0 | 0.3 |  |  | 15 | 50 | -1.4 | -0.3 | 0 | 0.55 |  |  | 15 | 995 | 4.1 | 1 | 0 | 1.55 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 50 | -2 | -1.4 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 980 | 4.5 | -1.7 | 0 | 3.1 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 17 | 50 | -1.9 | 0.2 | 0 | 1.05 |  |  | 17 | 980 | 4.5 | -0.6 | 0 | 2.55 |  | 12 | 2.1
| 18 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 18 | 50 | -2.4 | -0.2 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 980 | 4.3 | -1.1 | 0 | 2.7 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 19 | 50 | -2.7 | -0.2 | 0 | 1.25 |  |  | 19 | 850 | 4.4 | 2.4 | 0 | 1 |  | 14 | 2.4
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 15 | 2.6
[24 empty] | 16 | 2.2
4 | 1 | 30 | 0 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -6.9 | -4.4 | -5.2 | 1.25 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  |  | 2 | 900 | - | - | - | 0 |  | 18 | 2.1
| 3 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  |  | 3 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  |  | 3 | 900 | - | - | - | 0 |  | 19 | 2.1
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 0 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -8 | -7.9 | -5.2 | 1.4 |  |  | 5 | 900 | - | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 0 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | 0 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | 0 | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | 1e-06 | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | 0 | 1.4 |  |  | 8 | 990 | -3.6 | 1e-06 | 1e-06 | 1.8
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 0 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 30 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.3 |  |  | 12 | 60 | -3 | 1e-06 | 0 | 1.5 |  |  | 12 | 990 | 4.1 | -0.7 | 0 | 2.4
| 13 | 30 | -0.4 | -0.3 | 0 | 0.05 |  |  | 13 | 60 | -1.6 | -1.5 | 0 | 0.05 |  |  | 13 | 1000 | 3.7 | 1.1 | 0 | 1.3
| 14 | 30 | -0.4 | -0.3 | 0 | 0.05 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | 0 | 0.45 |  |  | 14 | 1000 | 3.8 | 1.1 | 0 | 1.35
| 15 | 30 | 0.4 | -0.2 | 0 | 0.3 |  |  | 15 | 60 | -1.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 15 | 1000 | 4.1 | 1.1 | 0 | 1.5
| 16 | 30 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 60 | -1.9 | -1.5 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 990 | 4.4 | -1.1 | 0 | 2.75
| 17 | 30 | 0.6 | -0.2 | 0 | 0.4 |  |  | 17 | 60 | -1.7 | 1e-06 | 0 | 0.85 |  |  | 17 | 990 | 4.4 | -0.6 | 0 | 2.5
| 18 | 30 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.25 |  |  | 18 | 60 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 990 | 4.3 | -0.9 | 0 | 2.6
| 19 | 30 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.3 |  |  | 19 | 60 | -2.7 | 0.4 | 0 | 1.55 |  |  | 19 | 900 | 4.4 | 2.3 | 0 | 1.05
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
5 | 1 | 35 | -0.2 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 1 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  |  | 2 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  |  | 2 | 1000 | - | - | - | 0
| 3 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 3 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  |  | 3 | 1000 | - | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 0 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | 5 | 70 | -7.1 | -6.1 | -4.1 | 1.5 |  |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 0 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | 0 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | 0 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1e-06 | 1.95
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | 0 | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1e-06 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 0 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 35 | 0.7 | -0.2 | 0 | 0.45 |  |  | 12 | 70 | -2.8 | -0.1 | 0 | 1.35 |  |  | 12 | 1000 | 4.1 | -0.8 | 0 | 2.45
| 13 | 35 | -0.2 | 0.3 | 0 | 0.25 |  |  | 13 | 70 | -1.4 | -1.9 | 0 | 0.25 |  |  | 13 | 1005 | 3.6 | 1.1 | 0 | 1.25
| 14 | 35 | -0.6 | -0.6 | 0 | 0 |  |  | 14 | 70 | 0.7 | -0.8 | 0 | 0.75 |  |  | 14 | 1005 | 3.8 | 1.1 | 0 | 1.35
| 15 | 35 | 0.8 | -0.1 | 0 | 0.45 |  |  | 15 | 70 | -0.7 | -0.8 | 0 | 0.05 |  |  | 15 | 1005 | 4 | 1.1 | 0 | 1.45
| 16 | 35 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.25 |  |  | 16 | 70 | -2.1 | -1.8 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 1000 | 4.3 | -0.4 | 0 | 2.35
| 17 | 35 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0.6 |  |  | 17 | 70 | -1.8 | -0.3 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1000 | 4.4 | -0.6 | 0 | 2.5
| 18 | 35 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 70 | -2.2 | -0.3 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1000 | 4.3 | -0.8 | 0 | 2.55
| 19 | 35 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.3 |  |  | 19 | 70 | -2.6 | -0.7 | 0 | 0.95 |  |  | 19 | 950 | 4.4 | 2.4 | 0 | 1
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1000 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
6 | 1 | 37 | -0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 1 | 80 | -3.7 | -1.6 | 0.7 | 2.2 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  |  | 2 | 1005 | - | - | - | 0
| 3 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  |  | 3 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 0 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 37 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | 5 | 80 | -6.3 | -3.8 | -3 | 1.65 |  |  | 5 | 1005 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 0 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | 0 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | 0 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1e-06 | 1.9
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | 0 | 1.65 |  |  | 8 | 1010 | -3.4 | 0.2 | 1e-06 | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 0 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 0 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 37 | 0.7 | -0.3 | 0 | 0.5 |  |  | 12 | 80 | -2.4 | -0.5 | 0 | 0.95 |  |  | 12 | 1010 | 4.1 | -0.8 | 0 | 2.45
| 13 | 37 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 |  |  | 13 | 80 | -1.2 | -2.5 | 0 | 0.65 |  |  | 13 | 1010 | 3.5 | 1.1 | 0 | 1.2
| 14 | 37 | -0.7 | -0.8 | 0 | 0.05 |  |  | 14 | 80 | 1.1 | -0.9 | 0 | 1 |  |  | 14 | 1010 | 3.7 | 1.1 | 0 | 1.3
| 15 | 37 | 1 | -0.1 | 0 | 0.55 |  |  | 15 | 80 | -0.4 | -1.3 | 0 | 0.45 |  |  | 15 | 1010 | 3.9 | 1.1 | 0 | 1.4
| 16 | 37 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 80 | -2.5 | -2.3 | 0 | 0.1 |  |  | 16 | 1010 | 4.3 | -0.4 | 0 | 2.35
| 17 | 37 | 0.7 | -0.6 | 0 | 0.65 |  |  | 17 | 80 | -2.2 | -0.8 | 0 | 0.7 |  |  | 17 | 1010 | 4.4 | -0.6 | 0 | 2.5
| 18 | 37 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 80 | -2.4 | -0.5 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1010 | 4.2 | -0.7 | 0 | 2.45
| 19 | 37 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 19 | 80 | -2.2 | -0.9 | 0 | 0.65 |  |  | 19 | 1000 | 4.3 | 2.2 | 0 | 1.05
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1005 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
7 | 1 | 40 | -0.4 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | 7 | 1 | 90 | -2.7 | 0.3 | 4.5 | 3.6 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  |  | 3 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 0 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 40 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.25 |  |  | 5 | 90 | -5.4 | -0.8 | -1.8 | 2.3 |  |  | 5 | 1020 | - | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 0 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 0 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | 0 | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 40 | 0.8 | -0.4 | 0 | 0.6 |  |  | 12 | 90 | -1.8 | -0.9 | 0 | 0.45 |  |  | 12 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07
| 13 | 40 | -0.2 | 0.5 | 0 | 0.35 |  |  | 13 | 90 | -1 | -3.2 | 0 | 1.1 |  |  | 13 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 14 | 40 | -0.8 | -1.1 | 0 | 0.15 |  |  | 14 | 90 | 1.5 | -0.8 | 0 | 1.15 |  |  | 14 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 15 | 40 | 1.4 | 1e-06 | 0 | 0.7 |  |  | 15 | 90 | -0.1 | -2 | 0 | 0.95 |  |  | 15 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 16 | 40 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 90 | -3.1 | -3 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07
| 17 | 40 | 0.7 | -0.8 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 90 | -2.9 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07
| 18 | 40 | 0.5 | -0.4 | 0 | 0.45 |  |  | 18 | 90 | -3 | -0.8 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07
| 19 | 40 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 19 | 90 | -1.7 | -0.6 | 0 | 0.55 |  |  | 19 | 1050 | 0 | 2.3 | 0 | 1.15
| 20 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
11 | Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 |  |  |  |  | 11 | Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 |  |  |  |  | 11 | Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 |  |  |  |  | 11 | Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | hPa | 2020 | 2016 | 2016
15 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 30 | -5.2 | -6.4 | 0 | 0.6 |  | 750 | - | - | 1e-06 | 0
20 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  | 40 | -5.5 | -5.9 | 0 | 0.2 |  | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | Suhu | 24.5 | 24.9086 | 0.70711 | 0.3
25 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  | 50 | -5.5 | -5.6 | 0 | 0.05 |  | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | %RH | 66 | 63.1386 | 4.2426 | 1.8
30 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  | 60 | -4.8 | -4.5 | 0 | 0.15 |  | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 1011.55 | - | 2.0506 | 0
35 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  | 70 | -3.4 | -1.7 | 0 | 0.85 |  | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 80 | -1.4 | 2.6 | 0 | 2 |  | 1005 | - | - | 1e-06 | 0 |  | HASIL | ( 24.9 ± 0.3 ) °C
40 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  | 90 | 1.3 | 1e-06 | 0 | 0.65 |  | 1020 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  | ( 63.1 ± 1.8 ) %RH
( - ± 0.0 ) hPa
[18 empty] | Koreksi Suhu | Koreksi Kelembaban | Koreksi tekanan
[18 empty] | 0.40864 | -2.8614 | -
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2021 | 2020 | 2017 | 1 |  | 24.9 | 0.3 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 2 |  | 63.1 | 1.8 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 3 |  | - | 0.0 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2020 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 2016 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2016 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 2016 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 2016 | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 2016 | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | 2021 | 2016 | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 2016 | 20
11

## DB Klstrkn (hidden)
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2018
| 150 | 0.31 | 0.76 |  | 0.225 | 1.8 |  | 150 | 0.15 | 0.23 |  | 0.04 | 1.8 |  | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8
| 180 | 0.1 | -0.03 |  | 0.065 | 2.16 |  | 180 | 0.12 | -0.06 |  | 0.09 | 2.16 |  | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.04 | -0.16 |  | 0.06 | 2.4 |  | 200 | 0.06 | -0.18 |  | 0.12 | 2.4 |  | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.28 | -0.18 |  | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.05 | -0.03 |  | 0.04 | 2.64 |  | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | -0.2 | -0.26 |  | 0.03 | 2.76 |  | 230 | 1e-06 | 0.05 |  | 0.025 | 2.76 |  | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.32 | 1e-06 |  | 0.16 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.3 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 50 | 0.1 | -0.06 |  | 0.08 | 0.295 |  | 50 | -0.08 | 0.1 |  | 0.09 | 0.295 |  | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 100 | 0.2 | -0.06 |  | 0.13 | 0.59 |  | 100 | -0.07 | 2.2 |  | 1.135 | 0.59 |  | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 200 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 | 1.18 |  | 200 | -0.1 | 3.3 |  | 1.7 | 1.18 |  | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | 3.8 | -0.9 |  | 2.35 | 2.95 |  | 500 | 0.8 | 2 |  | 0.6 | 2.95 |  | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 1000 | 9 | 1e-06 |  | 4.5 | 5.9 |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.95 |  | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2018
| 10 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 | 0.059 |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085
| 20 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 20 | 0.2 | 0.1 |  | 0.05 | 0.118 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 50 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 50 | 0.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.295 |  | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34
| 100 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 100 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 | 0.59 |  | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012 |  | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 0.1 | -0.001 | 0.002 |  | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.006 | 0.005 |  | 0.0005 | 0.0012 |  | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 1 | 0.004 | 0.012 |  | 0.004 | 0.012 |  | 1 | 0.045 | 0.055 |  | 0.005 | 0.012 |  | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 2 | 0.007 | 1e-06 |  | 0.0034995 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2019
| 150 | -0.05 | 0.11 |  | 0.08 | 1.8 |  | 150 | 0.25 | 0.02 |  | 0.115 | 1.8 |  | 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8
| 180 | -0.04 | 0.03 |  | 0.035 | 2.16 |  | 180 | 0.09 | 0.1 |  | 0.005 | 2.16 |  | 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16
| 200 | -0.67 | 0.05 |  | 0.36 | 2.4 |  | 200 | 0.18 | -0.03 |  | 0.105 | 2.4 |  | 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4
| 220 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.56 | 0.38 |  | 0.09 | 2.64 |  | 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64
| 230 | -0.11 | 1.11 |  | 0.61 | 2.76 |  | 230 | 0.73 | -0.16 |  | 0.445 | 2.76 |  | 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 50 | 0.4 | -0.29 |  | 0.345 | 0.295 |  | 50 | 1.2 | -0.33 |  | 0.765 | 0.295 |  | 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295
| 100 | 0.4 | -0.35 |  | 0.375 | 0.59 |  | 100 | 3.9 | -0.42 |  | 2.16 | 0.59 |  | 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59
| 200 | 0 | 0.8 |  | 0.4 | 1.18 |  | 200 | 0 | 1.3 |  | 0.65 | 1.18 |  | 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 500 | 1.5 | 1.2 |  | 0.15 | 2.95 |  | 500 | 9.3 | 0.7 |  | 4.3 | 2.95 |  | 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 4.85 | 2.95
| 1000 | 2 | 2 |  | 0 | 5.9 |  | 1000 | -110 | 1e-06 |  | 55 | 5.9 |  | 1000 | -88 | -11 | 1e-06 | 44 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2019
| 10 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34
| 50 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 | 0.85 |  | 50 | 0.6 | 0.4 |  | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.85
| 100 | 1.4 | 1 |  | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 1.5 | 0.8 |  | 0.35 | 1.7 |  | 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.003 | 1e-06 | 0.0015005 | 0
| 0.1 | -0.002 | 1e-06 |  | 0.0010005 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.002 | 0.002 |  | 0.002 | 0.0012 |  | 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0015 | 0.0012
| 1 | -0.008 | -0.001 |  | 0.0035 | 0.012 |  | 1 | 0.063 | 0.012 |  | 0.0255 | 0.012 |  | 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012
| 2 | -0.007 | 1e-06 |  | 0.0035005 | 0.024 |  | 2 | 0.091 | 1e-06 |  | 0.045499 | 0.024 |  | 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4669058) | [5 empty] | I | ESA 615 (4670010)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2020
| 150 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.11 | 1.8 |  | 150 | -0.17 | -0.24 |  | 0.035 | 1.8 |  | 150 | -0.08 | -0.08 | -0.17 | 0.045 | 1.8
| 180 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.065 | 2.16 |  | 180 | -0.39 | -0.14 |  | 0.125 | 2.16 |  | 180 | -0.2 | -0.2 | -0.22 | 0.01 | 2.16
| 200 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | 2.4 |  | 200 | -0.23 | -0.33 |  | 0.05 | 2.4 |  | 200 | -0.25 | -0.25 | -0.33 | 0.04 | 2.4
| 220 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | 0.13 | 2.64 |  | 220 | -0.16 | -0.45 |  | 0.145 | 2.64 |  | 220 | -0.29 | -0.29 | -0.39 | 0.05 | 2.64
| 230 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0.045 | 2.76 |  | 230 | -0.15 | -0.54 |  | 0.195 | 2.76 |  | 230 | -0.34 | -0.34 | -0.39 | 0.025 | 2.76
| 250 | 1e-05 | 1e-05 | 0.38 | 0.18999 | 3 |  | 250 | 1e-06 | -0.49 |  | 0.245 | 3 |  | 250 | 0 | 0 | -0.39 | 0.195 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 50 | 5 | 1.9 | 1.7 | 1.65 | 0.295 |  | 20 | 6.6 | 0.9 |  | 2.85 | 0.118 |  | 25 | 3 | 4.9 | 0.8 | 2.05 | 0.1475
| 100 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 2.25 | 0.59 |  | 50 | 5 | 2.1 |  | 1.45 | 0.295 |  | 50 | 4.1 | 9.2 | 1.7 | 3.75 | 0.295
| 200 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 4.1 | 1.18 |  | 200 | -8.2 | 3.7 |  | 5.95 | 1.18 |  | 100 | 6 | 7.7 | 3.4 | 2.15 | 0.59
| 500 | 9.3 | 0.9 | 3 | 4.2 | 2.95 |  | 500 | -31.8 | 8.3 |  | 20.05 | 2.95 |  | 500 | 9.5 | -25.1 | 7.2 | 17.3 | 2.95
| 1000 | -88 | 1 | 1e-06 | 44.5 | 5.9 |  | 1000 | -74 | 1e-06 |  | 37 | 5.9 |  | 1000 | -88 | -66 | 1e-06 | 44 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020
| 10 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.34
| 50 | 0.3 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 | 0.85
| 100 | 0.8 | 0.9 | 1e-06 | 0.45 | 1.7 |  | 100 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 1.1 | 0.6 | 1e-06 | 0.55 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020
| 0.1 | 0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0014995 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.001 | -0.001 |  | 0 | 0.0012 |  | 0.001 | 0 | -0.002 | -0.001 | 0.001 | 1.2e-05
| 0.5 | 0.008 | 0.003 | 1e-06 | 0.0039995 | 0.006 |  | 0.5 | 0.004 | -0.003 |  | 0.0035 | 0.006 |  | 0.102 | 0 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 0.001224
| 1 | -0.006 | 0.002 | -0.002 | 0.004 | 0.012 |  | 1 | 0.005 | 0.001 |  | 0.002 | 0.012 |  | 0.5 | 0.002 | 0.004 | 1e-06 | 0.0019995 | 0.006
| 2 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0040005 | 0.024 |  | 2 | 0.005 | -0.001 |  | 0.003 | 0.024 |  | 1 | -0.005 | 1e-06 | -0.001 | 0.0025005 | 0.012
J | 10 | [5 empty] | K | 11 | [5 empty] | L | 12
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016
| 150 | -0.05 | - |  | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 180 | -0.04 | - |  | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | -0.67 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 220 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 230 | -0.11 | - |  | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 250 | -0.11 | - |  | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016
| 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 500 | 1.5 | - |  | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1000 | 2 | - |  | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016
| 10 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 20 | 0.1 | - |  | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 1.4 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016
| 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 0.1 | -0.002 | - |  | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1 | -0.008 | - |  | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 2 | -0.007 | - |  | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [8 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.31 | 0.76 | 0 | 0.225 | 1.8 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 2 | 150 | 0.15 | 0.23 | 0 | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.3
| 3 | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8 |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 4 | 150 | -0.05 | 0.11 | 0 | 0.08 | 1.8 |  |  | 4 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 5 | 150 | 0.25 | 0.02 | 0 | 0.115 | 1.8 |  |  | 5 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 6 | 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8 |  |  | 6 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 7 | 150 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.11 | 1.8 |  |  | 7 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 8 | 150 | -0.17 | -0.24 | 0 | 0.035 | 1.8 |  |  | 8 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 9 | 150 | -0.08 | -0.08 | -0.17 | 0.045 | 1.8 |  |  | 9 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 10 | 150 | -0.05 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 180 | 0.1 | -0.03 | 0 | 0.065 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | 0.1 | -0.06 | 0 | 0.08 | 0.295
| 2 | 180 | 0.12 | -0.06 | 0 | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | -0.08 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0.295
| 3 | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 4 | 180 | -0.04 | 0.03 | 0 | 0.035 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | 0.4 | -0.29 | 0 | 0.345 | 0.295
| 5 | 180 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0.005 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 1.2 | -0.33 | 0 | 0.765 | 0.295
| 6 | 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295
| 7 | 180 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.065 | 2.16 |  |  | 7 | 50 | 5 | 1.9 | 1.7 | 1.65 | 0.295
| 8 | 180 | -0.39 | -0.14 | 0 | 0.125 | 2.16 |  |  | 8 | 20 | 6.6 | 0.9 | 0 | 2.85 | 0.118
| 9 | 180 | -0.2 | -0.2 | -0.22 | 0.01 | 2.16 |  |  | 9 | 25 | 3 | 4.9 | 0.8 | 2.05 | 0.1475
| 10 | 180 | -0.04 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 50 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 200 | -0.04 | -0.16 | 0 | 0.06 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | 0.2 | -0.06 | 0 | 0.13 | 0.59
| 2 | 200 | 0.06 | -0.18 | 0 | 0.12 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | -0.07 | 2.2 | 0 | 1.135 | 0.59
| 3 | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 4 | 200 | -0.67 | 0.05 | 0 | 0.36 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | 0.4 | -0.35 | 0 | 0.375 | 0.59
| 5 | 200 | 0.18 | -0.03 | 0 | 0.105 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | 3.9 | -0.42 | 0 | 2.16 | 0.59
| 6 | 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59
| 7 | 200 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | 2.4 |  |  | 7 | 100 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 2.25 | 0.59
| 8 | 200 | -0.23 | -0.33 | 0 | 0.05 | 2.4 |  |  | 8 | 50 | 5 | 2.1 | 0 | 1.45 | 0.295
| 9 | 200 | -0.25 | -0.25 | -0.33 | 0.04 | 2.4 |  |  | 9 | 50 | 4.1 | 9.2 | 1.7 | 3.75 | 0.295
| 10 | 200 | -0.67 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 100 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 220 | -0.28 | -0.18 | 0 | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.18
| 2 | 220 | 0.05 | -0.03 | 0 | 0.04 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | -0.1 | 3.3 | 0 | 1.7 | 1.18
| 3 | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 4 | 220 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.18
| 5 | 220 | 0.56 | 0.38 | 0 | 0.09 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 0 | 1.3 | 0 | 0.65 | 1.18
| 6 | 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 7 | 220 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | 0.13 | 2.64 |  |  | 7 | 200 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 4.1 | 1.18
| 8 | 220 | -0.16 | -0.45 | 0 | 0.145 | 2.64 |  |  | 8 | 200 | -8.2 | 3.7 | 0 | 5.95 | 1.18
| 9 | 220 | -0.29 | -0.29 | -0.39 | 0.05 | 2.64 |  |  | 9 | 100 | 6 | 7.7 | 3.4 | 2.15 | 0.59
| 10 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 200 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
V | 1 | 230 | -0.2 | -0.26 | 0 | 0.03 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | 3.8 | -0.9 | 0 | 2.35 | 2.95
| 2 | 230 | 1e-06 | 0.05 | 0 | 0.025 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | 0.8 | 2 | 0 | 0.6 | 2.95
| 3 | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 4 | 230 | -0.11 | 1.11 | 0 | 0.61 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.15 | 2.95
| 5 | 230 | 0.73 | -0.16 | 0 | 0.445 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 9.3 | 0.7 | 0 | 4.3 | 2.95
| 6 | 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 4.85 | 2.95
| 7 | 230 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0.045 | 2.76 |  |  | 7 | 500 | 9.3 | 0.9 | 3 | 4.2 | 2.95
| 8 | 230 | -0.15 | -0.54 | 0 | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | -31.8 | 8.3 | 0 | 20.05 | 2.95
| 9 | 230 | -0.34 | -0.34 | -0.39 | 0.025 | 2.76 |  |  | 9 | 500 | 9.5 | -25.1 | 7.2 | 17.3 | 2.95
| 10 | 230 | -0.11 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 500 | 1.5 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
VI | 1 | 250 | -0.32 | 1e-06 | 0 | 0.16 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | 9 | 1e-06 | 0 | 4.5 | 5.9
| 2 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | 2 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.95
| 3 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 3 | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| 4 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 3 |  |  | 4 | 1000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.9
| 5 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 3 |  |  | 5 | 1000 | -110 | 1e-06 | 0 | 55 | 5.9
| 6 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1000 | -88 | -11 | 1e-06 | 44 | 5.9
| 7 | 250 | 1e-05 | 1e-05 | 0.38 | 0.18999 | 3 |  |  | 7 | 1000 | -88 | 1 | 1e-06 | 44.5 | 5.9
| 8 | 250 | 1e-06 | -0.49 | 0 | 0.245 | 3 |  |  | 8 | 1000 | -74 | 1e-06 | 0 | 37 | 5.9
| 9 | 250 | 0 | 0 | -0.39 | 0.195 | 3 |  |  | 9 | 1000 | -88 | -66 | 1e-06 | 44 | 5.9
| 10 | 250 | -0.11 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1000 | 2 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [8 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 2 | 10 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 | 0.059 |  |  | 2 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 3 | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085 |  |  | 3 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 4 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 4 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 5 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 5 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 6 | 10 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 6 | 0 | 0 | -0.003 | 1e-06 | 0.0015005 | 0
| 7 | 10 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  |  | 7 | 0.1 | 0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0014995 | 0.0012
| 8 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | 8 | 0.1 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0.0012
| 9 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 9 | 0.001 | 0 | -0.002 | -0.001 | 0.001 | 1.2e-05
| 10 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | II | 1 | 0.1 | -0.001 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0012
| 2 | 20 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.118 |  |  | 2 | 0.1 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0.0012
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 3 | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 4 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.34 |  |  | 4 | 0.1 | -0.002 | 1e-06 | 0 | 0.0010005 | 0.0012
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 5 | 0.1 | -0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.0012
| 6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 6 | 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0015 | 0.0012
| 7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  |  | 7 | 0.5 | 0.008 | 0.003 | 1e-06 | 0.0039995 | 0.006
| 8 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 8 | 0.5 | 0.004 | -0.003 | 0 | 0.0035 | 0.006
| 9 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.34 |  |  | 9 | 0.102 | 0 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 0.001224
| 10 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0.1 | -0.002 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | III | 1 | 1 | 0.004 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0.012
| 2 | 50 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.295 |  |  | 2 | 1 | 0.045 | 0.055 | 0 | 0.005 | 0.012
| 3 | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34 |  |  | 3 | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 4 | 50 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.85 |  |  | 4 | 1 | -0.008 | -0.001 | 0 | 0.0035 | 0.012
| 5 | 50 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.85 |  |  | 5 | 1 | 0.063 | 0.012 | 0 | 0.0255 | 0.012
| 6 | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.85 |  |  | 6 | 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012
| 7 | 50 | 0.3 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 | 0.85 |  |  | 7 | 1 | -0.006 | 0.002 | -0.002 | 0.004 | 0.012
| 8 | 50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.85 |  |  | 8 | 1 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.012
| 9 | 50 | 0.2 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 | 0.85 |  |  | 9 | 0.5 | 0.002 | 0.004 | 1e-06 | 0.0019995 | 0.006
| 10 | 50 | 0.4 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1 | -0.008 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | IV | 1 | 2 | 0.007 | 1e-06 | 0 | 0.0034995 | 0.024
| 2 | 100 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 | 0.59 |  |  | 2 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 3 | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85 |  |  | 3 | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
| 4 | 100 | 1.4 | 1 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 4 | 2 | -0.007 | 1e-06 | 0 | 0.0035005 | 0.024
| 5 | 100 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.35 | 1.7 |  |  | 5 | 2 | 0.091 | 1e-06 | 0 | 0.045499 | 0.024
| 6 | 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.7 |  |  | 6 | 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0
| 7 | 100 | 0.8 | 0.9 | 1e-06 | 0.45 | 1.7 |  |  | 7 | 2 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0040005 | 0.024
| 8 | 100 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | 0.005 | -0.001 | 0 | 0.003 | 0.024
| 9 | 100 | 1.1 | 0.6 | 1e-06 | 0.55 | 1.7 |  |  | 9 | 1 | -0.005 | 1e-06 | -0.001 | 0.0025005 | 0.012
| 10 | 100 | 1.4 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 2 | -0.007 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
8 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [5 empty] | Koreksi Tegangan Jala jala | Koreksi Resistansi Isolasi | Koreksi Resistansi Pembumian | Koreksi Arus Bocor (NO) |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | -0.15104 | OL | 0.0012936 | -
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
( V ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | Koreksi Arus bocor (NC) | U95 Jala-jala |  |  |  | 220 | 219.849 | 219.849 | ± | Volt | 2.6
150 | -0.17 | -0.24 | 0 | 0.035 | 1.8 |  | 1.2138 | 2.6382 |  |  |  | OL | - | OL
180 | -0.39 | -0.14 | 0 | 0.125 | 2.16 | [6 empty] | 0.14 | 0.14129 | 0.14129
200 | -0.23 | -0.33 | 0 | 0.05 | 2.4 |  | Konversi TEXT |  |  |  | NO | - | - | -
220 | -0.16 | -0.45 | 0 | 0.145 | 2.64 |  | 219.8 | 2.6 | Volt |  | NC | 60 | 61.2138 | 61.2138
230 | -0.15 | -0.54 | 0 | 0.195 | 2.76 |  | ( | ± | )
250 | 1e-06 | -0.49 | 0 | 0.245 | 3 |  | ( 219.8 ± 2.6 ) Volt
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
( uA ) | 2022 | 2020 | 2016
0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
20 | 6.6 | 0.9 | 0 | 2.85 | 0.118
50 | 5 | 2.1 | 0 | 1.45 | 0.295
200 | -8.2 | 3.7 | 0 | 5.95 | 1.18
500 | -31.8 | 8.3 | 0 | 20.05 | 2.95
1000 | -74 | 1e-06 | 0 | 37 | 5.9
Main-PE |  |  |  | Driff | U95
( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2016
10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17
20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.34
50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.85
100 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.7
Resistance |  |  |  | Driff | U95
( Ω ) | 2022 | 2020 | 2016
0.1 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0.0012
0.5 | 0.004 | -0.003 | 0 | 0.0035 | 0.006
1 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.012
2 | 0.005 | -0.001 | 0 | 0.003 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [12 empty] | 8
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2020 | 2019 | 2016 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 2016 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 2016 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2019 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2021 | - | 2016 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | - | - | 2016 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | - | - | 2016 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
8 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )