## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
Rev 0 : 25.9.2022

## LK
LEMBAR KERJA BPAP
Nomor Sertifikat / Nomor Surat Keterangan : 82 / ……. / …….. - …….. / E - ………………
Merek |  |  | :
Model/Tipe |  |  | :
No. Seri |  |  | :
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  | :
Nama Ruang |  |  | :
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal |  | Akhir
| 1. Suhu |  | : |  |  |  |  | °C
| 2. Kelembaban |  | : |  |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : |  |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik / Tidak baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik / Tidak baik
III. | Hasil Pengukuran Kelistrikan
| No. | Parameter |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  |  | MΩ | 2 | MΩ
| 2 | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | Ω | ≤ 0.2 | Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas ( I / II ) |  |  |  |  | µA | ≤ 500 | µA
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  |  |  | Toleransi
[5 empty] | I | II | III | IV | V
| 1 | Peak Inspirasi Pressure (PIP) / (IPAP) (mbar) | 15 | [6 empty] | 10%
| 2 | Positive End Expiratory Pressure (PEEP) / (EPAP) (mbar) | 5
| 3 | Breath Rate (BPM) | 12
V. | Keterangan
Mode yang digunakan :
VI. | Alat Ukur yang Digunakan
Gas Flow Analyzer, Merek : IMT Medical, Model : PF-300, SN (BA 120302/ BA 101580)
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN (BA 120986/ BA 120987/ BA200651)
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT 305, SN (BF100519/BF102163/BF102142)
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT Plus HF, SN (2847038)
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN (5101752-5102038/5101035-5102036)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN(1837056) / (1834020)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN(2853077/2853078/3148907/3148908/3699030/4669058)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN(4670010)
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN(15062875/ 15062874/ 14082463/ 15062872/ 15062873)
Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN(HE 21-000670/ HE 21-000669)
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN( 34903046/ 34903051/ 34903053 )
Digital Thermohygrometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB 202, SN: 34904091
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN(A.100586/A.100605/A.100609/A.100611)
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN(A.100615/A.100616/A.100617/A.100618)
VII. | Petugas Kalibrasi
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
|  | Choirul Huda |  |  |  |  | 250 |  | IPPV
|  | Dany Firmanto |  |  |  |  | 300 |  | IMV
|  | Donny Martha |  |  |  |  | 350 |  | SIMV
|  | Supriyanto |  |  |  |  | 400 |  | PSV
|  | Rangga Setyo Hantoko |  |  |  |  | 450 |  | VCV
500
|  | : Baik |  |  |  |  | 600
|  | : Tidak Baik |  |  |  |  | 700
: Baik
|  | : Tidak Baik |  |  |  |  | 3. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077)( Tertelusur ke PT. Kaliman )
3. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853078)( Tertelusur ke PT. Kaliman )
|  | Choirul Huda |  |  |  |  | 3. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1834020)( Tertelusur ke Caltek PTE LTD )
|  | Donny Martha |  |  |  |  | 3. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056)( Tertelusur ke Fluke Biomedical )
Bbraun
|  | Terumo |  |  |  |  | Baik |  | Baik
|  | Otsuka |  |  |  |  | Tidak Baik |  | Tidak Baik
Onemed
|  | Other |  |  |  |  | Baik |  | Baik
[7 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik
, 10 drops.
|  | , 20 drops. |  |  |  |  | Baik |  | Baik
|  | , 60 drops. |  |  |  |  | Tidak Baik |  | Tidak Baik
, - .
[7 empty] | Baik |  | Baik
[7 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik
[7 empty] | Baik |  | Baik
[7 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik
[7 empty] | Baik |  | Baik
[7 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik

## UB
UNCERTAINTY BUDGET
1 | Peak Inspirasi Pressure (PIP) / (IPAP) (mbar) |  | mbar
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mbar | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Sertifikat Standar | mbar | normal | 0.10197 | 2 | 50 | 0.050986 | 1 | 0.050986 | 0.0025995 | 1.3515e-07
3. Resolusi UUT | mbar | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
4. Drift Standar | mbar | rect. | 0.0014677 | 1.7321 | 50 | 0.0008474 | 1 | 0.0008474 | 7.1808e-07 | 1.0313e-14
Jumlah | [8 empty] | 0.0034336 | 1.4904e-07
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.058597
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 79.1029
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9904
Ketidakpastian bentangan, U = k.uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.11663 | mbar
2 | Positive End Expiratory Pressure (PEEP) / (EPAP) (mbar) |  | mbar
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mbar | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Sertifikat Standar | mbar | normal | 0.10197 | 2 | 50 | 0.050986 | 1 | 0.050986 | 0.0025995 | 1.3515e-07
3. Resolusi UUT | mbar | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
4. Drift Standar | mbar | rect. | 0.0034201 | 1.7321 | 50 | 0.0019746 | 1 | 0.0019746 | 3.8991e-06 | 3.0406e-13
Jumlah | [8 empty] | 0.0034368 | 1.4904e-07
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.058624
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 79.2493
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9904
Ketidakpastian bentangan, U = k.uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.11668 | mbar
3 | Breath Rate (BPM) |  | BPM
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | BPM | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Sertifikat Standar | BPM | normal | 1e-06 | 2 | 50 | 5e-07 | 1 | 5e-07 | 2.5e-13 | 1.25e-27
3. Resolusi UUT | BPM | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
4. Drift Standar | BPM | rect. | 1e-06 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-07 | 1 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27
Jumlah | [8 empty] | 0.00083333 | 1.3889e-08
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057983 | bpm

## PENYELIA
HASIL KALIBRASI BPAP
Nomor Sertifikat : 82 / 1 / IX - 22 / E - 095.139 DL
Merek |  |  | : | yuwell
Model/Tipe |  |  | : | YH-730
No. Seri |  |  | : | YH730A-V20408384
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 19 September 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 19 September 2022
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Ruang Lily
Nama Ruang |  |  | : | Ruang Anggrek
Metode Kerja |  |  | : | MK 069-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 24.5 ± 0.3 ) °C
| 2. Kelembaban |  | : | ( 71.9 ± 1.6 ) %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | ( 231.4 ± 2.8 ) Volt
II. | Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi komponen alat. | [11 empty] | Score (%)
| 1. Fisik |  | : | Baik | [8 empty] | 5
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [8 empty] | 5
[16 empty] | Kelas I |  | µA | Terkoreksi | Toleransi
III. | Hasil Pengukuran Kelistrikan | [19 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  |  |  | Score (%) |  |  | Kelas I | Input NC | 11 | 12.9574 | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  |  | OL | MΩ | 2 |  |  |  | 40 | 10
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  |  |  |  | 0.098807 | Ω | 0.2 |  |  |  |  | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II |  |  |  |  | 41.7828 | µA | 100 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | Resistansi pembumian protektif
[16 empty] | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja | [17 empty] | G |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  | Koreksi Relatif ABS | Score (%) | 50 | Score TOTAL KINERJA | 41.7828 | 100 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
[21 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
| 1 | Peak Inspirasi Pressure (PIP) / (IPAP) (mbar) | 15 |  | 13.6 | -1.4007 | -9.3381 | 10 | ± | 0.12 |  | 9.3381 | 16.666
| 2 | Positive End Expiratory Pressure (PEEP) / (EPAP) (mbar) | 5 |  | 4.8 | -0.2005 | -4.01 |  | ± | 0.12 |  | 4.01 | 16.666 |  | 50
| 3 | Breath Rate (BPM) | 12 |  | 12 | 0 | 0 |  | ± | 0.06 |  | 0 | 16.666
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Mode yang digunakan : ST
VI. | Alat ukur yang digunakan
Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF100519
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VIII. | Petugas Kalibrasi
Donny Martha
|  | Nama |  |  |  |  | Tanggal |  |  | Paraf | Score (%)
|  | Dibuat : Donny Martha |  |  |  |  | 25 September 2022 |  |  |  | 100
Diperiksa :
: Dalam ambang batas yang diijinkan
: Melebihi ambang batas yang diijinkan
: Dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan
: Melebihi kesalahan maksimal yang diijinkan
Choirul Huda
Dany Firmanto
Donny Martha
Supriyanto
Rangga Setyo Hantoko
: Choirul Huda
: Dany Firmanto
: Donny Martha
: Supriyanto
: Rangga Setyo Hantoko
: Choirul Huda
: Donny Martha
: Baik
: Tidak Baik
- Alat / Parameter yang diuji dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan LAIK PAKAI
- Alat / Parameter yang diuji Melebihi batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI

## ID
Input Data Kalibrasi BPAP
|  |  |  | Nomor Sertifikat : 82 / |  |  |  | 1 / IX - 22 / E - 095.139 DL
Merek |  |  |  | : | yuwell
Model/Tipe |  |  |  | : | YH-730
No. Seri |  |  |  | : | YH730A-V20408384
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : | 19 September 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : | 19 September 2022
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : | Ruang Lily
Nama Ruang |  |  |  | : | Ruang Anggrek
I. | Kondisi Ruang
[5 empty] | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  | : | 24.7 | 24.7 | °C
| 2. Kelembaban |  |  | : | 72.4 | 72.4 | % RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  |  | : | 231.8 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  |  | : | Baik
[12 empty] | G |  | µA | Toleransi
III. | Hasil Pengukuran Kelistrikan
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Kelas I | Input NC | 11 | 100
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | OL | MΩ | 2
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | 0.1 | Ω | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | [5 empty] | 39.8 | mA | 100
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja
| No | Parameter |  | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  |  |  | Toleransi
[6 empty] | I | II | III | IV | V
| 1 | Peak Inspirasi Pressure (PIP) / (IPAP) (mbar) |  | 15 |  | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 10%
| 2 | Positive End Expiratory Pressure (PEEP) / (EPAP) (mbar) |  | 5 |  | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
| 3 | Breath Rate (BPM) |  | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Mode yang digunakan : ST
VI. | Alat ukur yang digunakan
Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF100519
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VIII. | Petugas Kalibrasi
Donny Martha
IX. | Tanggal Pembuatan Laporan
25 September 2022
|  | Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI | [9 empty] | Choirul Huda
|  | Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI | [9 empty] | Dany Firmanto
Donny Martha
|  | Choirul Huda | [5 empty] | 250 |  | IPPV |  | Supriyanto
|  | Dany Firmanto | [5 empty] | 300 |  | IMV |  | Rangga Setyo Hantoko
|  | Donny Martha | [5 empty] | 350 |  | SIMV |  | M Zaenuri
|  | Supriyanto | [5 empty] | 400 |  | PSV |  | M Arrizal
|  | Rangga Setya Hantoko | [5 empty] | 450 |  | VCV |  | Isra M
|  | Muhammad Iqbal Saiful Rahman | [5 empty] | 500
|  | Muhammad Zainuri Sugiasmoro | [5 empty] | 600
|  | Isra Mahensa | [5 empty] | 700
Hary Ernanto
|  | : Baik | : Baik
|  | : Tidak Baik | : Tidak Baik
Choirul Huda
Donny Martha
Bbraun
|  | Terumo | [5 empty] | Baik |  | Baik
|  | Otsuka | [5 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik
Onemed
|  | Other | [5 empty] | Baik |  | Baik
[8 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik
, 10 drops.
|  | , 20 drops. | [5 empty] | Baik |  | Baik
|  | , 60 drops. | [5 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik
, - .
[8 empty] | Baik |  | Baik
[8 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik
|  | Pada titik pengukuran FiO2 melebihi toleransi | [5 empty] | Baik |  | Baik
|  | Catu daya menggunakan baterai | [5 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik
[8 empty] | Baik |  | Baik
[8 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik
Note on B39: Irfan: Automatis

## LH
HASIL KALIBRASI BPAP
Nomor Sertifikat : 82 / 1 / IX - 22 / E - 095.139 DL
Merek |  |  | : | yuwell
Model/Tipe |  |  | : | YH-730
No. Seri |  |  | : | YH730A-V20408384
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 19 September 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 19 September 2022
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Ruang Lily
Nama Ruang |  |  | : | Ruang Anggrek
Metode Kerja |  |  | : | MK 069-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 24.5448 | ± | 0.3 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 71.9444 | ± | 1.6 | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 231.405 | ± | 2.7769 | Volt
II. | Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi komponen alat.
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Hasil Pengukuran Kelistrikan
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  |  | OL | MΩ | 2
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  |  |  |  | 0.098807 | Ω | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II |  |  |  |  | 41.7828 | µA | 100
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Peak Inspirasi Pressure (PIP) / (IPAP) (mbar) | 15 |  | 13.6 | -1.4007 | -9.3381 | 10 | ± | 0.12
| 2 | Positive End Expiratory Pressure (PEEP) / (EPAP) (mbar) | 5 |  | 4.8 | -0.2005 | -4.01 |  | ± | 0.12
| 3 | Breath Rate (BPM) | 12 |  | 12 | 0 | 0 |  | ± | 0.06
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Mode yang digunakan : ST
VI. | Alat ukur yang digunakan
Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF100519
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VIII. | Petugas Kalibrasi
Donny Martha
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 3 halaman
Halaman 3 dari 3 halaman
[12 empty] | Donny Martha | NIP 198103112010121001
[12 empty] | Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001

## DB Kelistrikan
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2018
| 150 | 0.31 | 0.76 |  | 0.225 | 1.8 |  | 150 | 0.15 | 0.23 |  | 0.04 | 1.8 |  | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8
| 180 | 0.1 | -0.03 |  | 0.065 | 2.16 |  | 180 | 0.12 | -0.06 |  | 0.09 | 2.16 |  | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.04 | -0.16 |  | 0.06 | 2.4 |  | 200 | 0.06 | -0.18 |  | 0.12 | 2.4 |  | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.28 | -0.18 |  | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.05 | -0.03 |  | 0.04 | 2.64 |  | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | -0.2 | -0.26 |  | 0.03 | 2.76 |  | 230 | 1e-06 | 0.05 |  | 0.025 | 2.76 |  | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.32 | 1e-06 |  | 0.16 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.3 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 50 | 0.1 | -0.06 |  | 0.08 | 0.295 |  | 50 | -0.08 | 0.1 |  | 0.09 | 0.295 |  | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 100 | 0.2 | -0.06 |  | 0.13 | 0.59 |  | 100 | -0.07 | 2.2 |  | 1.135 | 0.59 |  | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 200 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 | 1.18 |  | 200 | -0.1 | 3.3 |  | 1.7 | 1.18 |  | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | 3.8 | -0.9 |  | 2.35 | 2.95 |  | 500 | 0.8 | 2 |  | 0.6 | 2.95 |  | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 1000 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.95 |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.95 |  | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2018
| 10 | -0.001 | 1e-06 |  | 0.0005005 | 0 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 | 0.059 |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085
| 20 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 20 | 0.2 | 0.1 |  | 0.05 | 0.118 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 50 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 50 | 0.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.295 |  | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34
| 100 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 100 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 | 0.59 |  | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012 |  | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 0.1 | -0.001 | 0.002 |  | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.006 | 0.005 |  | 0.0005 | 0.0012 |  | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 1 | 0.004 | 0.012 |  | 0.004 | 0.012 |  | 1 | 0.045 | 0.055 |  | 0.005 | 0.012 |  | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 2 | 0.007 | 1e-06 |  | 0.0034995 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2018 | 2016
| 150 | -0.05 | 0.11 |  | 0.08 | 1.8 |  | 150 | 0.25 | 0.02 |  | 0.115 | 1.8 |  | 150 | -0.15 | 0.03 |  | 0.09 | 1.8
| 180 | -0.04 | 0.03 |  | 0.035 | 2.16 |  | 180 | 0.09 | 0.1 |  | 0.005 | 2.16 |  | 180 | -0.11 | 1e-06 |  | 0.055001 | 2.16
| 200 | -0.67 | 0.05 |  | 0.36 | 2.4 |  | 200 | 0.18 | -0.03 |  | 0.105 | 2.4 |  | 200 | -0.1 | 0.05 |  | 0.075 | 2.4
| 220 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.56 | 0.38 |  | 0.09 | 2.64 |  | 220 | -0.13 | 0.05 |  | 0.09 | 2.64
| 230 | -0.11 | 1.11 |  | 0.61 | 2.76 |  | 230 | 0.73 | -0.16 |  | 0.445 | 2.76 |  | 230 | -0.15 | -0.05 |  | 0.05 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2018 | 2016
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.29
| 50 | -0.3 | -0.29 |  | 0.005 | 0.295 |  | 50 | 0.3 | -0.33 |  | 0.315 | 0.29 |  | 50 | 0.02 | -0.1 |  | 0.06 | 0.29
| 100 | -0.4 | -0.35 |  | 0.025 | 0.59 |  | 100 | -0.1 | -0.42 |  | 0.16 | 0.58 |  | 100 | 0.22 | -0.2 |  | 0.21 | 0.58
| 200 | 0.3 | 0.8 |  | 0.25 | 1.18 |  | 200 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 1.16 |  | 200 | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 1.16
| 500 | 0.2 | 1.2 |  | 0.5 | 2.95 |  | 500 | 0.7 | 0.7 |  | 0 | 2.9 |  | 500 | 1.1 | 0.6 |  | 0.25 | 2.9
| 1000 | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 850 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.9 |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2018 | 2016
| 10 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 | 0.34
| 50 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 | 0.85 |  | 50 | 0.6 | 0.4 |  | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 | 0.85
| 100 | 1.4 | 1 |  | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 1.5 | 0.8 |  | 0.35 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 0.7 |  | 0.05 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2018 | 2016
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012
| 0.1 | -0.002 | 1e-06 |  | 0.0010005 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.005 | 0.002 |  | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.002 | 0.006 |  | 0.004 | 0.0012
| 1 | -0.008 | -0.001 |  | 0.0035 | 0.012 |  | 1 | 0.018 | 0.012 |  | 0.003 | 0.012 |  | 1 | -0.001 | 0.008 |  | 0.0045 | 0.012
| 2 | -0.007 | 1e-06 |  | 0.0035005 | 0.024 |  | 2 | 0.113 | 1e-06 |  | 0.0565 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4669058) | [5 empty] | I | ESA 615 (4670010)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2020 | 2018 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2020 | - | 2016
| 150.21 | 0.21 | 0.27 |  | 0.03 | 1.8025 |  | 150 | -0.17 | -0.24 |  | 0.035 | 1.8 |  | 149.83 | -0.17 | - |  | 0 | 1.798
| 180.33 | 0.33 | 0.37 |  | 0.02 | 2.164 |  | 180 | -0.39 | -0.14 |  | 0.125 | 2.16 |  | 179.78 | -0.22 | - |  | 0 | 2.1574
| 200.35 | 0.34 | 0.4 |  | 0.03 | 2.4042 |  | 200 | -0.23 | -0.33 |  | 0.05 | 2.4 |  | 199.67 | -0.33 | - |  | 0 | 2.396
| 220.37 | 0.37 | 0.38 |  | 0.005 | 2.6444 |  | 220 | -0.16 | -0.45 |  | 0.145 | 2.64 |  | 219.61 | -0.39 | - |  | 0 | 2.6353
| 230.47 | 0.47 | 0.4 |  | 0.035 | 2.7656 |  | 230 | -0.15 | -0.54 |  | 0.195 | 2.76 |  | 229.61 | -0.39 | - |  | 0 | 2.7553
| 240.38 | 0.38 | 1e-06 |  | 0.19 | 2.8846 |  | 250 | 1e-06 | -0.49 |  | 0.245 | 3 |  | 239.61 | -0.39 | - |  | 0 | 2.8753
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2020 | 2018 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2020 | - | 2016
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | 0.12
| 50 | 1.7 | 2.1 |  | 0.2 | 0.295 |  | 20 | 6.6 | 0.9 |  | 2.85 | 0.118 |  | 20.8 | 0.8 | - |  | 0 | 0.12272
| 100 | 1.7 | 2.2 |  | 0.25 | 0.59 |  | 50 | 5 | 2.1 |  | 1.45 | 0.295 |  | 51.7 | 1.7 | - |  | 0 | 0.30503
| 200.4 | 0.4 | 2.4 |  | 1 | 1.1824 |  | 200 | -8.2 | 3.7 |  | 5.95 | 1.18 |  | 103.4 | 3.4 | - |  | 0 | 0.61006
| 500 | 3 | 3.3 |  | 0.15 | 2.95 |  | 500 | -31.8 | 8.3 |  | 20.05 | 2.95 |  | 507.2 | 7.2 | - |  | 0 | 2.9925
| 1000 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.95 |  | 1000 | -74 | 1e-06 |  | 37 | 5.9 |  | 920 | 1e-06 | - |  | 0 | 2.99
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2018 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2020 | - | 2016
| 10 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| 20 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| 50 | 1e-06 | 0.4 |  | 0.2 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| 100 | 1e-06 | 1.4 |  | 0.7 | 1.7 |  | 100 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2020 | 2018 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2020 | - | 2016
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.01 |  | 0.1 | -0.001 | -0.001 |  | 0 | 0.0012 |  | 0.001 | -0.001 | - |  | 0 | 1.2e-05
| 0.5 | 1e-06 | 0.001 |  | 0.0004995 | 0.006 |  | 0.5 | 0.004 | -0.003 |  | 0.0035 | 0.006 |  | 0.102 | -0.002 | - |  | 0 | 0.001224
| 1 | -0.002 | 0.001 |  | 0.0015 | 0.012 |  | 1 | 0.005 | 0.001 |  | 0.002 | 0.012 |  | 0.5 | 1e-06 | - |  | 0 | 0.006
| 2 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.024 |  | 2 | 0.005 | -0.001 |  | 0.003 | 0.024 |  | 1 | -0.001 | - |  | 0 | 0.012
J | 10 | [5 empty] | K | 11 | [5 empty] | L | 12
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016
| 150 | -0.05 | - |  | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 180 | -0.04 | - |  | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | -0.67 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 220 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 230 | -0.11 | - |  | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 250 | -0.11 | - |  | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016
| 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 500 | 1.5 | - |  | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1000 | 2 | - |  | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016
| 10 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 20 | 0.1 | - |  | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 1.4 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016
| 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 0.1 | -0.002 | - |  | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1 | -0.008 | - |  | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 2 | -0.007 | - |  | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [8 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.31 | 0.76 | 0 | 0.225 | 1.8 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.3
| 2 | 150 | 0.15 | 0.23 | 0 | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.3
| 3 | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8 |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 4 | 150 | -0.05 | 0.11 | 0 | 0.08 | 1.8 |  |  | 4 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.3
| 5 | 150 | 0.25 | 0.02 | 0 | 0.115 | 1.8 |  |  | 5 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 6 | 150 | -0.15 | 0.03 | 0 | 0.09 | 1.8 |  |  | 6 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.29
| 7 | 150.21 | 0.21 | 0.27 | 0 | 0.03 | 1.8025 |  |  | 7 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.3
| 8 | 150 | -0.17 | -0.24 | 0 | 0.035 | 1.8 |  |  | 8 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 9 | 149.83 | -0.17 | - | 0 | 0 | 1.798 |  |  | 9 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0.12
| 10 | 150 | -0.05 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 180 | 0.1 | -0.03 | 0 | 0.065 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | 0.1 | -0.06 | 0 | 0.08 | 0.295
| 2 | 180 | 0.12 | -0.06 | 0 | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | -0.08 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0.295
| 3 | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 4 | 180 | -0.04 | 0.03 | 0 | 0.035 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | -0.3 | -0.29 | 0 | 0.005 | 0.295
| 5 | 180 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0.005 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 0.3 | -0.33 | 0 | 0.315 | 0.29
| 6 | 180 | -0.11 | 1e-06 | 0 | 0.055001 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 0.02 | -0.1 | 0 | 0.06 | 0.29
| 7 | 180.33 | 0.33 | 0.37 | 0 | 0.02 | 2.164 |  |  | 7 | 50 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.295
| 8 | 180 | -0.39 | -0.14 | 0 | 0.125 | 2.16 |  |  | 8 | 20 | 6.6 | 0.9 | 0 | 2.85 | 0.118
| 9 | 179.78 | -0.22 | - | 0 | 0 | 2.1574 |  |  | 9 | 20.8 | 0.8 | - | 0 | 0 | 0.12272
| 10 | 180 | -0.04 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 50 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 200 | -0.04 | -0.16 | 0 | 0.06 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | 0.2 | -0.06 | 0 | 0.13 | 0.59
| 2 | 200 | 0.06 | -0.18 | 0 | 0.12 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | -0.07 | 2.2 | 0 | 1.135 | 0.59
| 3 | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 4 | 200 | -0.67 | 0.05 | 0 | 0.36 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | -0.4 | -0.35 | 0 | 0.025 | 0.59
| 5 | 200 | 0.18 | -0.03 | 0 | 0.105 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | -0.1 | -0.42 | 0 | 0.16 | 0.58
| 6 | 200 | -0.1 | 0.05 | 0 | 0.075 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 0.22 | -0.2 | 0 | 0.21 | 0.58
| 7 | 200.35 | 0.34 | 0.4 | 0 | 0.03 | 2.4042 |  |  | 7 | 100 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.25 | 0.59
| 8 | 200 | -0.23 | -0.33 | 0 | 0.05 | 2.4 |  |  | 8 | 50 | 5 | 2.1 | 0 | 1.45 | 0.295
| 9 | 199.67 | -0.33 | - | 0 | 0 | 2.396 |  |  | 9 | 51.7 | 1.7 | - | 0 | 0 | 0.30503
| 10 | 200 | -0.67 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 100 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 220 | -0.28 | -0.18 | 0 | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.18
| 2 | 220 | 0.05 | -0.03 | 0 | 0.04 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | -0.1 | 3.3 | 0 | 1.7 | 1.18
| 3 | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 4 | 220 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.25 | 1.18
| 5 | 220 | 0.56 | 0.38 | 0 | 0.09 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.16
| 6 | 220 | -0.13 | 0.05 | 0 | 0.09 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1.16
| 7 | 220.37 | 0.37 | 0.38 | 0 | 0.005 | 2.6444 |  |  | 7 | 200.4 | 0.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.1824
| 8 | 220 | -0.16 | -0.45 | 0 | 0.145 | 2.64 |  |  | 8 | 200 | -8.2 | 3.7 | 0 | 5.95 | 1.18
| 9 | 219.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.6353 |  |  | 9 | 103.4 | 3.4 | - | 0 | 0 | 0.61006
| 10 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 200 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
V | 1 | 230 | -0.2 | -0.26 | 0 | 0.03 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | 3.8 | -0.9 | 0 | 2.35 | 2.95
| 2 | 230 | 1e-06 | 0.05 | 0 | 0.025 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | 0.8 | 2 | 0 | 0.6 | 2.95
| 3 | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 4 | 230 | -0.11 | 1.11 | 0 | 0.61 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.5 | 2.95
| 5 | 230 | 0.73 | -0.16 | 0 | 0.445 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 2.9
| 6 | 230 | -0.15 | -0.05 | 0 | 0.05 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.25 | 2.9
| 7 | 230.47 | 0.47 | 0.4 | 0 | 0.035 | 2.7656 |  |  | 7 | 500 | 3 | 3.3 | 0 | 0.15 | 2.95
| 8 | 230 | -0.15 | -0.54 | 0 | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | -31.8 | 8.3 | 0 | 20.05 | 2.95
| 9 | 229.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.7553 |  |  | 9 | 507.2 | 7.2 | - | 0 | 0 | 2.9925
| 10 | 230 | -0.11 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 500 | 1.5 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
VI | 1 | 250 | -0.32 | 1e-06 | 0 | 0.16 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.95
| 2 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | 2 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.95
| 3 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 3 | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| 4 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | 4 | 1000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 5 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | 5 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.9
| 6 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.9
| 7 | 240.38 | 0.38 | 1e-06 | 0 | 0.19 | 2.8846 |  |  | 7 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.95
| 8 | 250 | 1e-06 | -0.49 | 0 | 0.245 | 3 |  |  | 8 | 1000 | -74 | 1e-06 | 0 | 37 | 5.9
| 9 | 239.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.8753 |  |  | 9 | 920 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 2.99
| 10 | 250 | -0.11 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1000 | 2 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [8 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | -0.001 | 1e-06 | 0 | 0.0005005 | 0 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 2 | 10 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 | 0.059 |  |  | 2 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 3 | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085 |  |  | 3 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 4 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 4 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 5 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 5 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 6 | 10 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 6 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 7 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | 7 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.01
| 8 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | 8 | 0.1 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0.0012
| 9 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.001 | -0.001 | - | 0 | 0 | 1.2e-05
| 10 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | II | 1 | 0.1 | -0.001 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0012
| 2 | 20 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.118 |  |  | 2 | 0.1 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0.0012
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 3 | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 4 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.34 |  |  | 4 | 0.1 | -0.002 | 1e-06 | 0 | 0.0010005 | 0.0012
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 5 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0012
| 6 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 | 0.34 |  |  | 6 | 0.1 | -0.002 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0.0012
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.34 |  |  | 7 | 0.5 | 1e-06 | 0.001 | 0 | 0.0004995 | 0.006
| 8 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 8 | 0.5 | 0.004 | -0.003 | 0 | 0.0035 | 0.006
| 9 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.102 | -0.002 | - | 0 | 0 | 0.001224
| 10 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0.1 | -0.002 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | III | 1 | 1 | 0.004 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0.012
| 2 | 50 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.295 |  |  | 2 | 1 | 0.045 | 0.055 | 0 | 0.005 | 0.012
| 3 | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34 |  |  | 3 | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 4 | 50 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.85 |  |  | 4 | 1 | -0.008 | -0.001 | 0 | 0.0035 | 0.012
| 5 | 50 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.85 |  |  | 5 | 1 | 0.018 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0.012
| 6 | 50 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.85 |  |  | 6 | 1 | -0.001 | 0.008 | 0 | 0.0045 | 0.012
| 7 | 50 | 1e-06 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.85 |  |  | 7 | 1 | -0.002 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0.012
| 8 | 50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.85 |  |  | 8 | 1 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.012
| 9 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0.006
| 10 | 50 | 0.4 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1 | -0.008 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | IV | 1 | 2 | 0.007 | 1e-06 | 0 | 0.0034995 | 0.024
| 2 | 100 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 | 0.59 |  |  | 2 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 3 | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85 |  |  | 3 | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
| 4 | 100 | 1.4 | 1 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 4 | 2 | -0.007 | 1e-06 | 0 | 0.0035005 | 0.024
| 5 | 100 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.35 | 1.7 |  |  | 5 | 2 | 0.113 | 1e-06 | 0 | 0.0565 | 0.024
| 6 | 100 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.05 | 1.7 |  |  | 6 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 7 | 100 | 1e-06 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1.7 |  |  | 7 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.024
| 8 | 100 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | 0.005 | -0.001 | 0 | 0.003 | 0.024
| 9 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 1 | -0.001 | - | 0 | 0 | 0.012
| 10 | 100 | 1.4 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 2 | -0.007 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
9 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [5 empty] | Koreksi Tegangan Jala jala | Koreksi Resistansi Isolasi | Koreksi Resistansi Pembumian | Koreksi Arus Bocor (NO) |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | -0.39503 | #VALUE! | -0.0011935 | 1.9828
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
( V ) | 2020 | - | 2016 |  |  |  | Koreksi Arus bocor (NC) | U95 Jala-jala |  |  |  | 231.8 | 231.405 | 231.405
149.83 | -0.17 | - | 0 | 0 | 1.798 |  | 1.9574 | 2.7769 |  |  |  | OL | #VALUE! | OL
179.78 | -0.22 | - | 0 | 0 | 2.1574 | [6 empty] | 0.1 | 0.098807 | 0.098807
199.67 | -0.33 | - | 0 | 0 | 2.396 |  | Konversi TEXT |  |  |  | NO | 39.8 | 41.7828 | 41.7828
219.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.6353 |  | 231.4 | 2.8 | Volt |  | NC | 11 | 12.9574 | 12.9574
229.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.7553 |  | ( | ± | )
239.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.8753 |  | ( 231.4 ± 2.8 ) Volt
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
( uA ) | 2020 | - | 2016
0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0.12
20.8 | 0.8 | - | 0 | 0 | 0.12272
51.7 | 1.7 | - | 0 | 0 | 0.30503
103.4 | 3.4 | - | 0 | 0 | 0.61006
507.2 | 7.2 | - | 0 | 0 | 2.9925
920 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 2.99
Main-PE |  |  |  | Driff | U95
( MΩ ) | 2020 | - | 2016
10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0
20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0
50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0
100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0
Resistance |  |  |  | Driff | U95
( Ω ) | 2020 | - | 2016
0.001 | -0.001 | - | 0 | 0 | 1.2e-05
0.102 | -0.002 | - | 0 | 0 | 0.001224
0.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0.006
1 | -0.001 | - | 0 | 0 | 0.012
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [12 empty] | 9
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2020 | 2019 | 2016 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 2016 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 2016 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 2016 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2020 | 2018 | 2016 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2021 | - | 2016 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | - | - | 2016 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | - | - | 2016 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
9 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)

## DB Gas Flow
INPUT SERTIFIKAT FLOW ANALYZER | [15 empty] | INPUT SERTIFIKAT PRESSURE ANALYZER
1. KOREKSI VT305 BF100519 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 3. KOREKSI PF-300 BA101580 |  |  | DRIFT | U95 STD | 5. KOREKSI VT305 BF102142 |  |  | DRIFT | U95 STD | 1. KOREKSI VT305 BF100519 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 3. KOREKSI PF-300 BA101580 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5. KOREKSI VT305 BF102142 |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  | Pressure | Tahun |  |  |  |  | Pressure | Tahun |  |  |  |  | Pressure | Tahun
( l/min ) | 2018 | 2015 |  |  |  | ( l/min ) | 2020 | 2017 |  |  | ( l/min ) | 2018 | - |  |  | cmH2O | 2018 | 2015 |  |  |  | cmH2O | 2020 | 2017 |  |  |  | cmH2O | 2018 | -
1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.019 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23143 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.022852 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06 | 0.10197 |  | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06 | 0.0385 |  | 1e-05 | 1e-05 | - | 1e-06 | 0.1824
10.02 | 0.02 | - | 0 | 0.019 |  | 19.8 | -0.16 | -0.03 | 0.065 | 0.23143 | 1.97 | -0.01 | - | 0 | 0.022852 | 50.8563 | -0.00305 | -0.009 | 0.002975 | 0.10197 |  | 76.5705 | 0.091774 | 1e-05 | 0.045882 | 0.0385 |  | 76.4991 | 0.020394 | - | 0 | 0.1824
19.96 | 0.06 | - | 0 | 0.019 |  | 86.66 | -0.39 | -0.38 | 0.005 | 0.065862 | 7.97 | 0.02 | - | 0 | 0.092452 | 101.7065 | 1e-05 | -0.006 | 0.003005 | 0.10197 |  | 152.9472 | -0.010197 | 0.071 | 0.040599 | 0.0765 |  | 152.9268 | -0.030591 | - | 0 | 0.3672
30.1 | 0.1 | - | 0 | 0.019 |  | 154.82 | -0.66 | 0.24 | 0.45 | 1.1766 | 19.83 | 0.09 | - | 0 | 0.14872 | 152.5567 | -0.007138 | -0.003 | 0.002069 | 0.10197 |  | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | 0 | -
51.11 | 0.11 | 0.31 | 0.1 | 0.019 |  | 245.23 | -1.3 | -1.78 | 0.24 | 1.8637 | 50.7 | 0.06 | - | 0 | 0.38025 | 203.4069 | -0.0040789 | 1e-05 | 0.0020444 | 0.10197 |  | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | 0 | -
103.4 | 0.11 | 0.42 | 0.155 | 0.019 |  | - | - | - | - | - | 77.42 | 0.23 | - | 0 | 0.58065 | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | 0 | -
2. KOREKSI VT Plus HF 2847038 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 4. KOREKSI PF-300 BA120302 |  |  | DRIFT | U95 STD | 6. KOREKSI VT305 BF102163 |  |  | DRIFT | U95 STD | 2. KOREKSI VT Plus HF 2847038 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 4. KOREKSI PF-300 BA120302 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6. KOREKSI VT305 BF102163 |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  | Pressure | Tahun |  |  |  |  | Pressure | Tahun |  |  |  |  | Pressure | Tahun
( l/min ) | 2018 | 2017 |  |  |  | ( l/min ) | 2018 | - |  |  | ( l/min ) | 2018 | - |  |  | cmH2O | 2018 | 2017 |  |  |  | cmH2O | 2018 | - |  |  |  | cmH2O | 2018 | -
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.02 |  | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.017 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.023432 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06 | 2.1752 |  | 1e-05 | 1e-05 | - | 1e-06 | 0.27 |  | 1e-05 | 1e-05 | - | 1e-06 | 0.1824
101.63 | 1.63 | 1.64 | 0.005 | 0.02 |  | 50.52 | 0.32 | - | 0 | 0.017 | 2.02 | 0.01 | - | 0 | 0.023432 | 1752.7524 | -2.1092 | -2.1092 | 4e-06 | 2.1752 |  | 35.5901 | -0.0020394 | - | 0 | 0.27 |  | 76.4787 | 1e-05 | - | 0 | 0.1824
202.58 | 2.48 | 2.66 | 0.09 | 0.02 |  | 100 | 0.5 | - | 0 | 0.017 | 8.14 | 0.05 | - | 0 | 0.094424 | 3505.5049 | -4.2184 | -4.2184 | 3.5e-06 | 2.1752 |  | 76.2676 | 0.007138 | - | 0 | 0.57 |  | 152.9574 | 1e-05 | - | 0 | 0.3672
302.32 | 3.32 | 3.24 | 0.04 | 0.02 |  | 150.59 | 0.49 | - | 0 | 0.017 | 19.71 | 0.18 | - | 0 | 0.14783 | 5258.2574 | -6.3276 | -6.3276 | 1e-07 | 2.1752 |  | 111.8649 | 0.0081577 | - | 0 | 0.84 |  | - | - | - | 0 | -
- | - | - | 0 | 0.02 |  | 200.82 | 0.52 | - | 0 | 0.017 | 50.06 | -0.28 | - | 0 | 0.37545 | 7011.0098 | -1.4061 | -1.4061 | 5e-08 | 2.1752 |  | 152.5444 | 0.0050986 | - | 0 | 1.1475 |  | - | - | - | 0 | -
- | - | - | 0 | 0.02 |  | 251.02 | 0.62 | - | 0 | 0.017 | 80.13 | 0.39 | - | 0 | 0.60098 | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | 0 | -
[11 empty] | 7. KOREKSI RIGEL BA120986 |  |  | DRIFT | U95 STD | [12 empty] | 7. KOREKSI RIGEL BA120986 |  |  | DRIFT | U95 STD
No | No urut alat | Setting Flow | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  | No | No urut alat | Setting Pressure | Tahun |  | DRIFT | U95 STD | [5 empty] | Pressure | Tahun
[11 empty] | ( l/min ) | 2019 | - | [14 empty] | cmH2O | 2019 | -
|  | ( l/min ) | [8 empty] | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.1482 |  |  | cmH2O | [9 empty] | 1e-05 | 1e-05 | - | 1e-06 | 0.0385
1 | 1 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.019 |  |  |  |  | 19.76 | -0.06 | - | 0 | 0.1482 | 1 | 1 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06 | 0.10197 | [5 empty] | 76.5807 | 0.10197 | - | 0 | 0.0385
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.02 |  |  |  |  | 90.96 | -0.2 | - | 0 | 0.6825 |  | 2 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06 | 2.1752 | [5 empty] | 152.988 | 0.030591 | - | 0 | 0.0765
| 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23143 |  |  |  |  | 161.02 | -0.61 | - | 0 | 1.2075 |  | 3 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06 | 0.0385 | [5 empty] | - | - | - | 0 | -
| 4 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.017 |  |  |  |  | 249.1 | -0.4 | - | 0 | 1.8675 |  | 4 | 1e-05 | 1e-05 | - | 1e-06 | 0.27 | [5 empty] | - | - | - | 0 | -
| 5 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.022852 |  |  |  |  | - | - | - | 0 | - |  | 5 | 1e-05 | 1e-05 | - | 1e-06 | 0.1824 | [5 empty] | - | - | - | 0 | -
| 6 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.023432 | [10 empty] | 6 | 1e-05 | 1e-05 | - | 1e-06 | 0.1824
| 7 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.1482 |  |  |  |  | 8. KOREKSI RIGEL BA120987 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 7 | 1e-05 | 1e-05 | - | 1e-06 | 0.0385 | [5 empty] | 8. KOREKSI RIGEL BA120987 |  |  | DRIFT | U95 STD
| 8 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.1482 |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | 8 | 1e-05 | 1e-05 | - | 1e-06 | 0.0385 | [5 empty] | Pressure | Tahun
| 9 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06 |  |  |  |  | ( l/min ) | 2019 | - |  |  |  | 9 | 1e-05 | 1e-05 | - | 1e-06 | 0.03757 | [5 empty] | cmH2O | 2019 | -
| 10 | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |  | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.1482 |  | 10 | 1e-05 | - | - | 0 | - | [5 empty] | 1e-05 | 1e-05 | - | 1e-06 | 0.0385
| 11 | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |  | 19.76 | -0.14 | - | 0 | 0.1482 |  | 11 | 1e-05 | - | - | 0 | - | [5 empty] | 76.5603 | 0.081577 | - | 0 | 0.0385
2 | 1 | 10.02 | 0.02 | - | 0 | 0.019 |  |  |  |  | 90.96 | -0.21 | - | 0 | 0.6822 | 2 | 1 | 50.8563 | -0.00305 | -0.009 | 0.002975 | 0.10197 | [5 empty] | 152.9982 | 0.040789 | - | 0 | 0.0765
| 2 | 101.63 | 1.63 | 1.64 | 0.005 | 0.02 |  |  |  |  | 161.02 | -0.12 | - | 0 | 1.2076 |  | 2 | 1752.7524 | -2.1092 | -2.1092 | 4e-06 | 2.1752 | [5 empty] | - | - | - | 0 | -
| 3 | 19.8 | -0.16 | -0.03 | 0.065 | 0.23143 |  |  |  |  | 249.1 | -0.77 | - | 0 | 1.8682 |  | 3 | 76.5705 | 0.091774 | 1e-05 | 0.045882 | 0.0385 | [5 empty] | - | - | - | 0 | -
| 4 | 50.52 | 0.32 | - | 0 | 0.017 |  |  |  |  | - | - | - | 0 | 0 |  | 4 | 35.5901 | -0.0020394 | - | 0 | 0.27 | [5 empty] | - | - | - | 0 | -
| 5 | 1.97 | -0.01 | - | 0 | 0.022852 | [10 empty] | 5 | 76.4991 | 0.020394 | - | 0 | 0.1824
| 6 | 2.02 | 0.01 | - | 0 | 0.023432 |  |  |  |  | 9. KOREKSI RIGEL BA200651 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6 | 76.4787 | 1e-05 | - | 0 | 0.1824 | [5 empty] | 9. KOREKSI RIGEL BA200651 |  |  | DRIFT | U95 STD
| 7 | 19.76 | -0.06 | - | 0 | 0.1482 |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | 7 | 76.5807 | 0.10197 | - | 0 | 0.0385 | [5 empty] | Pressure | Tahun
| 8 | 19.76 | -0.14 | - | 0 | 0.1482 |  |  |  |  | ( l/min ) | 2020 | - |  |  |  | 8 | 76.5603 | 0.081577 | - | 0 | 0.0385 | [5 empty] | cmH2O | 2020 | -
| 9 | 1.04 | 0.01 | - | 0 | 0.012285 |  |  |  |  | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06 |  | 9 | 75.14 | 0.14 | - | 0 | 0.03757 | [5 empty] | 1e-05 | 1e-05 | - | 1e-06 | 0.03757
| 10 | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |  | 1.04 | 0.01 | - | 0 | 0.012285 |  | 10 | 1e-05 | - | - | 0 | - | [5 empty] | 75.14 | 0.14 | - | 0 | 0.03757
| 11 | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |  | 8.21 | 0.02 | - | 0 | 0.096291 |  | 11 | 1e-05 | - | - | 0 | - | [5 empty] | 150.08 | 0.08 | - | 0 | 0.07504
3 | 1 | 19.96 | 0.06 | - | 0 | 0.019 |  |  |  |  | 17.92 | 0.07 | - | 0 | 0.21048 | 3 | 1 | 101.7065 | 1e-05 | -0.006 | 0.003005 | 0.10197 | [5 empty] | - | - | - | 0 | -
| 2 | 202.58 | 2.48 | 2.66 | 0.09 | 0.02 |  |  |  |  | 19.93 | 0.02 | - | 0 | 0.23342 |  | 2 | 3505.5049 | -4.2184 | -4.2184 | 3.5e-06 | 2.1752 | [5 empty] | - | - | - | 0 | -
| 3 | 86.66 | -0.39 | -0.38 | 0.005 | 0.065862 |  |  |  |  | 90.96 | 0.09 | - | 0 | 1.0653 |  | 3 | 152.9472 | -0.010197 | 0.071 | 0.040599 | 0.0765 | [5 empty] | - | - | - | 0 | -
| 4 | 100 | 0.5 | - | 0 | 0.017 | [10 empty] | 4 | 76.2676 | 0.007138 | - | 0 | 0.57
| 5 | 7.97 | 0.02 | - | 0 | 0.092452 |  |  |  |  | 10. KOREKSI VT900A 5101035-5102036 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5 | 152.9268 | -0.030591 | - | 0 | 0.3672 | [5 empty] | 10. KOREKSI VT900A 5101035-5102036 |  |  | DRIFT | U95 STD
| 6 | 8.14 | 0.05 | - | 0 | 0.094424 |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | 6 | 152.9574 | 1e-05 | - | 0 | 0.3672 | [5 empty] | Pressure | Tahun
| 7 | 90.96 | -0.2 | - | 0 | 0.6825 |  |  |  |  | ( l/min ) | - | - |  |  |  | 7 | 152.988 | 0.030591 | - | 0 | 0.0765 | [5 empty] | cmH2O | - | -
| 8 | 90.96 | -0.21 | - | 0 | 0.6822 |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - |  | 8 | 152.9982 | 0.040789 | - | 0 | 0.0765 | [5 empty] | 1e-05 | - | - | 0 | -
| 9 | 8.21 | 0.02 | - | 0 | 0.096291 |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - |  | 9 | 150.08 | 0.08 | - | 0 | 0.07504 | [5 empty] | 1e-05 | - | - | 0 | -
| 10 | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - |  | 10 | 1e-05 | - | - | 0 | - | [5 empty] | 1e-05 | - | - | 0 | -
| 11 | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - |  | 11 | 1e-05 | - | - | 0 | - | [5 empty] | 1e-05 | - | - | 0 | -
4 | 1 | 30.1 | 0.1 | - | 0 | 0.019 |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - | 4 | 1 | 152.5567 | -0.007138 | -0.003 | 0.002069 | 0.10197 | [5 empty] | 1e-05 | - | - | 0 | -
| 2 | 302.32 | 3.32 | 3.24 | 0.04 | 0.02 |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - |  | 2 | 5258.2574 | -6.3276 | -6.3276 | 1e-07 | 2.1752 | [5 empty] | 1e-05 | - | - | 0 | -
| 3 | 154.82 | -0.66 | 0.24 | 0.45 | 1.1766 | [10 empty] | 3 | - | - | - | 0 | -
| 4 | 150.59 | 0.49 | - | 0 | 0.017 |  |  |  |  | 11. KOREKSI VT900A 510175-5102038 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 4 | 111.8649 | 0.0081577 | - | 0 | 0.84 | [5 empty] | 11. KOREKSI VT900A 510175-5102038 |  |  | DRIFT | U95 STD
| 5 | 19.83 | 0.09 | - | 0 | 0.14872 |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | 5 | - | - | - | 0 | - | [5 empty] | Pressure | Tahun
| 6 | 19.71 | 0.18 | - | 0 | 0.14783 |  |  |  |  | ( l/min ) | - | - |  |  |  | 6 | - | - | - | 0 | - | [5 empty] | cmH2O | 2019 | -
| 7 | 161.02 | -0.61 | - | 0 | 1.2075 |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - |  | 7 | - | - | - | 0 | - | [5 empty] | 1e-05 | - | - | 0 | -
| 8 | 161.02 | -0.12 | - | 0 | 1.2076 |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - |  | 8 | - | - | - | 0 | - | [5 empty] | 1e-05 | - | - | 0 | -
| 9 | 17.92 | 0.07 | - | 0 | 0.21048 |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - |  | 9 | - | - | - | 0 | - | [5 empty] | 1e-05 | - | - | 0 | -
| 10 | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - |  | 10 | 1e-05 | - | - | 0 | - | [5 empty] | 1e-05 | - | - | 0 | -
| 11 | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - |  | 11 | 1e-05 | - | - | 0 | - | [5 empty] | 1e-05 | - | - | 0 | -
5 | 1 | 51.11 | 0.11 | 0.31 | 0.1 | 0.019 |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - | 5 | 1 | 203.4069 | -0.0040789 | 1e-05 | 0.0020444 | 0.10197 | [5 empty] | 1e-05 | - | - | 0 | -
| 2 | - | - | - | 0 | 0.02 | [10 empty] | 2 | 7011.0098 | -1.4061 | -1.4061 | 5e-08 | 2.1752
| 3 | 245.23 | -1.3 | -1.78 | 0.24 | 1.8637 | [10 empty] | 3 | - | - | - | 0 | -
| 4 | 200.82 | 0.52 | - | 0 | 0.017 | [10 empty] | 4 | 152.5444 | 0.0050986 | - | 0 | 1.1475
| 5 | 50.7 | 0.06 | - | 0 | 0.38025 | [10 empty] | 5 | - | - | - | 0 | -
| 6 | 50.06 | -0.28 | - | 0 | 0.37545 | [10 empty] | 6 | - | - | - | 0 | -
| 7 | 249.1 | -0.4 | - | 0 | 1.8675 | [10 empty] | 7 | - | - | - | 0 | -
| 8 | 249.1 | -0.77 | - | 0 | 1.8682 | [10 empty] | 8 | - | - | - | 0 | -
| 9 | 19.93 | 0.02 | - | 0 | 0.23342 | [10 empty] | 9 | - | - | - | 0 | -
| 10 | 0 | - | - | 0 | - | [10 empty] | 10 | 1e-05 | - | - | 0 | -
| 11 | 0 | - | - | 0 | - | [10 empty] | 11 | 1e-05 | - | - | 0 | -
6 | 1 | 103.4 | 0.11 | 0.42 | 0.155 | 0.019 | [9 empty] | 6 | 1 | - | - | - | 0 | -
| 2 | - | - | - | 0 | 0.02 | [10 empty] | 2 | - | - | - | 0 | -
| 3 | - | - | - | - | - | [10 empty] | 3 | - | - | - | 0 | -
| 4 | 251.02 | 0.62 | - | 0 | 0.017 | [10 empty] | 4 | - | - | - | 0 | -
| 5 | 77.42 | 0.23 | - | 0 | 0.58065 | [10 empty] | 5 | - | - | - | 0 | -
| 6 | 80.13 | 0.39 | - | 0 | 0.60098 | [10 empty] | 6 | - | - | - | 0 | -
| 7 | - | - | - | 0 | - | [10 empty] | 7 | - | - | - | 0 | -
| 8 | - | - | - | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | - | - | - | 0 | -
| 9 | 90.96 | 0.09 | - | 0 | 1.0653 | [10 empty] | 9 | - | - | - | 0 | -
| 10 | 0 | - | - | 0 | - | [10 empty] | 10 | 1e-05 | - | - | 0 | -
| 11 | 0 | - | - | 0 | - | [10 empty] | 11 | 1e-05 | - | - | 0 | -
1 | Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF100519 | [14 empty] | 1 | Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF100519
Setting Flow | Tahun |  | DRIFT | U95 STD | [11 empty] | Setting Pressure | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | FORECAST |  |  |  | FORECAST |  |  | FORECAST
( l/min ) | 2018 | 2015 | [13 empty] | cmH2O | 2018 | 2015 |  |  |  | TEKANAN |  | Konversi mbar |  | DRIFT |  |  | U95
1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.019 | [11 empty] | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06 | 0.10197 |  | 13.6 | -0.0007242 | -0.0007102 |  | 13.5993 | 0.0014677 |  | 13.5993 | - |  |  | 1e-05 |  | 0.10197
10.02 | 0.02 | - | 0 | 0.019 | [11 empty] | 50.8563 | -0.00305 | -0.009 | 0.002975 | 0.10197 |  | 4.8 | -0.00051194 | -0.00050204 |  | 4.7995 | 0.0034201 |  | 4.7995 | - |  | 4.7995 |  | 0.10197
19.96 | 0.06 | - | 0 | 0.019 | [11 empty] | 101.7065 | 1e-05 | -0.006 | 0.003005 | 0.10197 | [12 empty] | 50.8563 |  | 0.10197
30.1 | 0.1 | - | 0 | 0.019 | [11 empty] | 152.5567 | -0.007138 | -0.003 | 0.002069 | 0.10197 | [5 empty] | Nilai Drift Nol (0)
51.11 | 0.11 | 0.31 | 0.1 | 0.019 | [11 empty] | 203.4069 | -0.0040789 | 1e-05 | 0.0020444 | 0.10197 | [5 empty] | 0.03399 |  |  |  | 1e-05 |  | 0.10197
103.4 | 0.11 | 0.42 | 0.155 | 0.019 | [11 empty] | - | - | - | 0 | - | [8 empty] | 13.5993 |  | 0.10197
[30 empty] | 50.8563 |  | 0.10197
No | Parameter | Setting Alat | Rata-rata | Rata-rata Terkoreksi | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | STDEV | Daya Baca UUT | U95 Sertifikat | Drift | Hasil U95 | MAX | Decimal | HASIL 2-SD
1 | Peak Inspirasi Pressure (PIP) / (IPAP) (mbar) | 15 | 13.6 | 13.5993 | -1.4007 | -9.3381 | 0 | 0.05 | 0.10197 | 0.0014677 | 0.11663 | 0.11668 | 0.00 | 0.12
2 | Positive End Expiratory Pressure (PEEP) / (EPAP) (mbar) | 5 | 4.8 | 4.7995 | -0.2005 | -4.01 | 0 | 0.05 | 0.10197 | 0.0034201 | 0.11668 |  |  | 0.12
3 | Breath Rate (BPM) | 12 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1e-06 | 1e-06 | 0.057983 |  |  | 0.06
Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF100519 | [7 empty] | Baru | Lama |  | 1 | [8 empty] | 1
Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF100519 | [7 empty] | 2018 | 2015 | 1 | 1 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD | [7 empty] | 1 | Hasil kalibrasi Pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT Plus HF, SN : 2847038 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 2 | 2 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD | [7 empty] | 2 | Hasil kalibrasi Pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Flow Analyzer, Merek : IMT Medical, Model : PF-300, SN : BA101580 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 3 | 3 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IMT MEDICAL | [7 empty] | 3 | Hasil kalibrasi Pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IMT MEDICAL
Flow Analyzer, Merek : IMT Medical, Model : PF-300, SN : BA121302 | [7 empty] | 2018 | - | 4 | 4 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD | [7 empty] | 4 | Hasil kalibrasi Pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF102142 | [7 empty] | 2018 | - | 5 | 5 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui FLUKE BIOMEDICAL | [7 empty] | 5 | Hasil kalibrasi Pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui FLUKE BIOMEDICAL
Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF102163 | [7 empty] | 2018 | - | 6 | 6 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui FLUKE BIOMEDICAL | [7 empty] | 6 | Hasil kalibrasi Pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui FLUKE BIOMEDICAL
Flow Analyzer, Merek : RIGEL, Model : Ventest 800, SN : BA120986 | [7 empty] | 2019 | - | 7 | 7 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui RIGEL Medical | [7 empty] | 7 | Hasil kalibrasi Pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui RIGEL Medical
Flow Analyzer, Merek : RIGEL, Model : Ventest 800, SN : BA120987 | [7 empty] | 2019 | - | 8 | 8 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui RIGEL Medical | [7 empty] | 8 | Hasil kalibrasi Pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui RIGEL Medical
Flow Analyzer, Merek : RIGEL, Model : Ventest 800, SN : BA200651 | [7 empty] | 2020 | - | 9 | 9 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui RIGEL Medical | [7 empty] | 9 | Hasil kalibrasi Pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui RIGEL Medical
Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : VT900A, SN : 5101035-5102036 | [7 empty] | - | - | 10 | 10 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui FLUKE BIOMEDICAL | [7 empty] | 10 | Hasil kalibrasi Pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui FLUKE BIOMEDICAL
Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : VT900A, SN : 5101752-5102038 | [7 empty] | - | - | 11 | 11 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui FLUKE BIOMEDICAL | [7 empty] | 11 | Hasil kalibrasi Pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui FLUKE BIOMEDICAL
1 | [10 empty] | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD | [8 empty] | Hasil kalibrasi Pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
1
1
1 | Nomor Sertifikat : 82 / |  |  | 1
2 | Nomor Surat Keterangan : 82 / M - |  |  | 2
Nomor Sertifikat : 82 /
1
1
1 | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
2 | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
Azhar Alamsyah |  |  |  |  | Dibuat :
Choirul Huda
Dewi Nofitasari
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif |  |  |  |  | Baik
Hary Ernanto |  |  |  |  | Tidak baik
Isra Mahensa
Muhammad Alpian Hadi
Muhammad Ihsan Ilyas
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Ryan Rama Chaesar R
Septia Khairunnisa
Sholihatussa'diah
Siti Fathul Jannah
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Vikki Akhsanudin Nurkholis
Wardimanul Abrar
Yurdha Algifari
Note on G136: IRFAN: Spasi

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 3 / 1 / IX - 22 / E - 095.139 DL
FV.09
Nama Alat : | Anasthesi Ventilator |  | Nomor Order : |  | E - 095.139 DL
Merek |  | : | yuwell
Model / Tipe |  | : | YH-730
Nomor Seri |  | : | YH730A-V20408384
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | Ruang Anggrek
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 19 September 2022
Tanggal Kalibrasi |  | : | 19 September 2022
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Donny Martha
Lokasi Kalibrasi |  | : | Ruang Lily
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 19 September 2023
Metode Kerja |  | : | MK 069-18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-21
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 095.139 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | Input Data Kalibrasi BPAP
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | 2023-09-19
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | 19 September 2023
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 19 September 2023
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 19 September 2023
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 19 September 2023
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | - | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 | - | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | - | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 | - | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 | - | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 | - | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 | - | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 | - | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | - | 0.25 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 | - | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 | - | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 |  | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 |  | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 |  | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 |  | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 |  | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 |  | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 |  | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 | - |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 | - | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 | - | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 | - | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 | - | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 | - | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 | - | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 | - | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 | - | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 | - | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | - | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | - |  |  | %RH |  | 2019 | - | - |  |  | hPa |  | 2019 | - | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 | - | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 | - | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 | - | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 | - | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 | - | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 | - | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 | - | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 | - | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | - |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 | - | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 | - | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 | - | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 | - | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 | - | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 | - | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 | - | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 | - | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 | - | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0.6 |  | 1 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0.4 |  | 1 | 985 | 3.8 | 0.9 | - | 1.45 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  | 2 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.8 | 1 | - | 1.4
| 3 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0.25 |  | 3 | 995 | 3.7 | 1 | - | 1.35
| 4 | 30 | -0.1 | 0.1 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0.05 |  | 4 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 5 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0.25 |  | 5 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0.25 |  | 5 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 1.25
| 6 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0.3 |  | 6 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0.65 |  | 6 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 1.2
| 7 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0.35 |  | 7 | 90 | -1 | -3.2 | - | 1.1 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  | 1 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0.7 |  | 1 | 985 | 3.9 | 0.9 | - | 1.5 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  | 2 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.9 | 1 | - | 1.45
| 3 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 995 | 3.8 | 1 | - | 1.4
| 4 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  | 4 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 5 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0.75 |  | 5 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 6 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  | 6 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 1 |  | 6 | 1010 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 7 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0.15 |  | 7 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 1.15 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0.6 |  | 1 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0.8 |  | 1 | 985 | 4.3 | 0.9 | - | 1.7 |  | hPa | 2.6
| 2 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0.4 |  | 2 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0.7 |  | 2 | 990 | 4.2 | 1 | - | 1.6
| 3 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  | 3 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0.55 |  | 3 | 995 | 4.1 | 1 | - | 1.55
| 4 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 4 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 1.5
| 5 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0.45 |  | 5 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  | 5 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 1.45
| 6 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0.55 |  | 6 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0.45 |  | 6 | 1010 | 3.9 | 1.1 | - | 1.4
| 7 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0.7 |  | 7 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0.95 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - | - |  |  | %RH |  | 2021 | - | - |  |  | hPa |  | 2021 | - | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | - |  |  | %RH |  | 2017 | - | - |  |  | hPa |  | 2017 | - | - |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | - | - | - | 0 |  | 1 | 45.7 | - | - | - | 0 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | - | - | - | 0 |  | 2 | 54.3 | - | - | - | 0 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 24.6 | - | - | - | 0 |  | 3 | 62.5 | - | - | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 29.5 | - | - | - | 0 |  | 4 | 71.5 | - | - | - | 0 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 34.5 | - | - | - | 0 |  | 5 | 80.8 | - | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 39.5 | - | - | - | 0 |  | 6 | 88.7 | - | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | - | - | - | 0 |  | 7 | 90 | - | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | - | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | - | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | 0 | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | - | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | - | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | - | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | - | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | - | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | - | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0.6 |  |  | 13 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0.4 |  |  | 13 | 985 | 3.8 | 0.9 | - | 1.45 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  |  | 14 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0.7 |  |  | 14 | 985 | 3.9 | 0.9 | - | 1.5 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0.6 |  |  | 15 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0.8 |  |  | 15 | 985 | 4.3 | 0.9 | - | 1.7 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 45.7 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 750 | - | - | - | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | - | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | - | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | - | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0 | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | - | 0 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | - | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | - | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | - | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | - | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | - | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | - | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  |  | 13 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0.35 |  |  | 13 | 990 | 3.8 | 1 | - | 1.4 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  |  | 14 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0.35 |  |  | 14 | 990 | 3.9 | 1 | - | 1.45 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0.4 |  |  | 15 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0.7 |  |  | 15 | 990 | 4.2 | 1 | - | 1.6 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | - | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | - | 0 |  | 15 | 2.6
| 18 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | - | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | - | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 54.3 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 800 | - | - | - | 0 |  | 18 | 1.6
[24 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | - | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | - | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | - | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | - | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | - | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | - | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0.15 |  |  | 13 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0.25 |  |  | 13 | 995 | 3.7 | 1 | - | 1.35 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  |  | 14 | 995 | 3.8 | 1 | - | 1.4 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  |  | 15 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0.55 |  |  | 15 | 995 | 4.1 | 1 | - | 1.55 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | - | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | - | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | - | 0 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | - | 0 |  | 14 | 2.4
| 20 | 24.6 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 62.5 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 850 | - | - | - | 0 |  | 15 | 2.6
[24 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | - | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | - | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | - | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | - | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0 | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | - | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | - | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | - | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | - | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | - | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | - | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | - | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | - | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 13 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 13 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0.05 |  |  | 13 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 14 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  |  | 14 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 15 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0.3 |  |  | 15 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 15 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 1.5
| 16 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 29.5 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 71.5 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 900 | - | - | - | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | - | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | - | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | 0 | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | - | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | - | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | - | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | - | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | - | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | - | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | - | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0.25 |  |  | 13 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0.25 |  |  | 13 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 1.25
| 14 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0.75 |  |  | 14 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 15 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0.45 |  |  | 15 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  |  | 15 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 1.45
| 16 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 34.5 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 80.8 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 1000 | - | - | - | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | - | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | - | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | - | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | 0 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | - | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | - | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | - | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | - | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | - | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | - | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | - | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0.3 |  |  | 13 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0.65 |  |  | 13 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 1.2
| 14 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  |  | 14 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 1 |  |  | 14 | 1010 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 15 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0.55 |  |  | 15 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0.45 |  |  | 15 | 1010 | 3.9 | 1.1 | - | 1.4
| 16 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 39.5 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 88.7 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 1005 | - | - | - | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | - | 0.25 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | - | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | - | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | 0 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | - | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | - | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | - | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | - | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | - | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | - | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | - | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | - | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | - | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 13 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0.35 |  |  | 13 | 90 | -1 | -3.2 | - | 1.1 |  |  | 13 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 14 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0.15 |  |  | 14 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 1.15 |  |  | 14 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 15 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0.7 |  |  | 15 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0.95 |  |  | 15 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 40 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 90 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 1020 | - | - | - | 0
18 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 |  |  |  |  | 18 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 |  |  |  |  | 18 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 |  |  |  |  | 18 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2020 | - | - |  |  | hPa | 2020 | - | -
15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 800 | -1.5 | - | - | 0
20 | -0.1 | - | - | 0 |  | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  | 850 | -1.3 | - | - | 0 |  | Suhu | 24.7 | 24.5448 | 0 | 0.3
25 | -0.2 | - | - | 0 |  | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 900 | -1.1 | - | - | 0 |  | %RH | 72.4 | 71.9444 | 0 | 1.6
30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  | 950 | -0.9 | - | - | 0 |  | hPa | - | - | - | 2.4
35 | -0.3 | - | - | 0 |  | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 1000 | -0.8 | - | - | 0
37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 1005 | -0.7 | - | - | 0 |  | HASIL | ( 24.5 ± 0.3 ) °C
40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  | 1020 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | ( 71.9 ± 1.6 ) %RH
( - ± 2.4 ) hPa
[18 empty] | Koreksi Suhu | Koreksi Kelembaban | Koreksi tekanan
[18 empty] | -0.15523 | -0.45557 | -
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | - | 1 |  | 24.5 | 0.3 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 2 |  | 71.9 | 1.6 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 3 |  | - | 2.4 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | - | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 2016 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | - | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | - | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | - | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | - | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | - | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | - | 20
18