## DB Stopwatch (2)
INPUT SERTIFIKAT STOPWATCH
1. SN. 611Q02R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 2. SN. 510Q06R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 3. SN. 207Q01R |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2016 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2018 |  |  | No. | s | 2022 | 2018 | 2017
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | - | 0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12
20 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | - | 0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12
30 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 4 | 30 | - | 0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 4 | 30 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12
40 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 5 | 40 | - | 0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 5 | 40 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12
50 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 6 | 50 | - | 0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 6 | 50 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.006 | - | 0.04 | 0.12 | 7 | 60 | - | 0.003 | 0.01 | 0.0035 | 0.12 | 7 | 60 | - | 0.01 | 0 | 0.005 | 0.12
300 | - | -0.002 | 0 | 0.001 | 0.12 | 8 | 300 | - | 0.003 | 0.01 | 0.0035 | 0.12 | 8 | 300 | - | 0.01 | -0.002 | 0.006 | 0.12
600 | - | -0.008 | -0.01 | 0.001 | 0.12 | 9 | 600 | - | 0.004 | 0.01 | 0.003 | 0.12 | 9 | 600 | - | 0.02 | -0.003 | 0.0115 | 0.12
900 | - | -0.008 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | - | 0.002 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 600 | - | 0.02 | -0.003 | 0.0115 | 0.12
1200 | - | -0.013 | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 600 | - | 0.02 | -0.003 | 0.0115 | 0.12
4. SN. 510Q061R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5 SN. 001380 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6 SN. 001381 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2019 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 2 | 10 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 3 | 20 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 4 | 30 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 4 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 5 | 40 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 5 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 6 | 50 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 6 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 7 | 60 | - | -0.03 | 0 | 0.015 | 0.12 | 7 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
300 | - | -0.01 | 0.001 | 0.0055 | 0.12 | 8 | 300 | - | -0.02 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 8 | 300 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
600 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12 | 9 | 600 | - | -0.03 | -0.02 | 0.005 | 0.12 | 9 | 600 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
900 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12 | 10 | 900 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | - | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.12
1200 | - | 0.05 | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.12
7. SN. 001382 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 8. SN. 001383 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 9. SN. 001384 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2020 | - |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 2 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 3 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 4 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 4 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 5 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 5 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 6 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 6 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 7 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 7 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
300 | - | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12 | 8 | 300 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 8 | 300 | - | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
600 | - | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 9 | 600 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 9 | 600 | - | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
900 | - | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.12 | 10 | 900 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | - | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.12
1200 | - | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12
10. SN. 001385 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 11 SN. 001386 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 12 SN. 001387 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - | -0.07 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | - | -0.03 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
30 | - | -0.06 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | - | -0.04 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12 | 4 | 60 | - | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 4 | 30 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12 | 5 | 60 | - | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 5 | 40 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12 | 6 | 60 | - | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 6 | 50 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12 | 7 | 60 | - | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 7 | 60 | - | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12
300 | - | -0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.12 | 8 | 300 | - | -0.03 | 0.02 | 0.025 | 0.12 | 8 | 300 | - | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12
600 | - | -0.06 | -0.02 | 0.02 | 0.12 | 9 | 600 | - | -0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 9 | 600 | - | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12
900 | - | -0.06 | -0.02 | 0.02 | 0.12 | 10 | 900 | - | -0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 10 | 900 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
1200 | - | -0.05 | -0.02 | 0.015 | 0.12 | 11 | 1200 | - | -0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
13. SN. 001445 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 14. SN. 001449 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 15. SN. 001452 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12
20 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12
30 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 4 | 30 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 4 | 60 | - | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.12
40 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 5 | 40 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 | 5 | 60 | - | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.12
50 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 6 | 50 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 | 6 | 60 | - | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.12
60 | - | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12 | 7 | 60 | - | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.12 | 7 | 60 | - | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.12
300 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 8 | 300 | - | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.12 | 8 | 300 | - | 0.04 | -0.01 | 0.025 | 0.12
600 | - | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 9 | 600 | - | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12 | 9 | 600 | - | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12
900 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | - | 0.04 | -0.03 | 0.035 | 0.12
1200 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | -0.03 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.12
16. SN. 005018 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | No.
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 | 2
60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 | 3
60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 | 4
60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 | 5
60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 | 6
60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 | 7
300 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 | 8
600 | - | -0.01 | -0.02 | 0.005 | 0.12 | 9
900 | - | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.12 | 10
1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12 | 11
No Urut Titik Ukur |  | Waktu | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | No Urut Titik Ukur |  | Waktu | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
|  | s | [9 empty] | s
I | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  |  | VII | 1 | 60 | - | -0.006 | - | 0.04 | 0.12
| 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  |  |  | 2 | 60 | - | 0.003 | 0.01 | 0.0035 | 0.12
| 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 60 | - | 0.01 | 0 | 0.005 | 0.12
| 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  |  |  | 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12
| 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 60 | - | -0.03 | 0 | 0.015 | 0.12
| 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 8 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12
| 9 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
| 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 60 | - | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12
| 11 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 60 | - | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12
| 12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 60 | - | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12
| 13 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 60 | - | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12
| 14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 60 | - | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.12
| 15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 60 | - | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.12
| 16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12
II | 1 | 10 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 |  |  | VIII | 1 | 300 | - | -0.002 | 0 | 0.001 | 0.12
| 2 | 10 | - | 0.001 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 2 | 300 | - | 0.003 | 0.01 | 0.0035 | 0.12
| 3 | 10 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 300 | - | 0.01 | -0.002 | 0.006 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 300 | - | -0.01 | 0.001 | 0.0055 | 0.12
| 5 | 10 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 300 | - | -0.02 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 6 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 6 | 300 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 7 | 60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 7 | 300 | - | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12
| 8 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 300 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 9 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 9 | 300 | - | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 10 | 10 | - | -0.07 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 10 | 300 | - | -0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.12
| 11 | 10 | - | -0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 11 | 300 | - | -0.03 | 0.02 | 0.025 | 0.12
| 12 | 10 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 300 | - | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12
| 13 | 10 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 300 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 14 | 10 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 300 | - | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.12
| 15 | 10 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 15 | 300 | - | 0.04 | -0.01 | 0.025 | 0.12
| 16 | 60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 |  |  |  | 16 | 300 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12
III | 1 | 20 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 |  |  | IX | 1 | 600 | - | -0.008 | -0.01 | 0.001 | 0.12
| 2 | 20 | - | 0.001 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 2 | 600 | - | 0.004 | 0.01 | 0.003 | 0.12
| 3 | 20 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 600 | - | 0.02 | -0.003 | 0.0115 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 600 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12
| 5 | 20 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 600 | - | -0.03 | -0.02 | 0.005 | 0.12
| 6 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 6 | 600 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 7 | 60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 7 | 600 | - | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.12
| 8 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 600 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 9 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 9 | 600 | - | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 10 | 30 | - | -0.06 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 10 | 600 | - | -0.06 | -0.02 | 0.02 | 0.12
| 11 | 30 | - | -0.04 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 11 | 600 | - | -0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.12
| 12 | 20 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 600 | - | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12
| 13 | 20 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 600 | - | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12
| 14 | 20 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 600 | - | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12
| 15 | 30 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 15 | 600 | - | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12
| 16 | 60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 |  |  |  | 16 | 600 | - | -0.01 | -0.02 | 0.005 | 0.12
IV | 1 | 30 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 |  |  | X | 1 | 900 | - | -0.008 | - | 0.04 | 0.12
| 2 | 30 | - | 0.001 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 2 | 900 | - | 0.002 | - | 0.04 | 0.12
| 3 | 30 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 600 | - | 0.02 | -0.003 | 0.0115 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 900 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12
| 5 | 30 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 900 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 6 | 900 | - | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.12
| 7 | 60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 7 | 900 | - | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.12
| 8 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 900 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 9 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 9 | 900 | - | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.12
| 10 | 60 | - | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12 |  |  |  | 10 | 900 | - | -0.06 | -0.02 | 0.02 | 0.12
| 11 | 60 | - | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 |  |  |  | 11 | 900 | - | -0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12
| 12 | 30 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 900 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 13 | 30 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 900 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 14 | 30 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 900 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | - | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.12 |  |  |  | 15 | 900 | - | 0.04 | -0.03 | 0.035 | 0.12
| 16 | 60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 |  |  |  | 16 | 900 | - | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.12
V | 1 | 40 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 |  |  | XI | 1 | 1200 | - | -0.013 | - | 0.04 | 0.12
| 2 | 40 | - | 0.001 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 2 | 1200 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12
| 3 | 40 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 600 | - | 0.02 | -0.003 | 0.0115 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 1200 | - | 0.05 | - | 0.04 | 0.12
| 5 | 40 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 1200 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 6 | 1200 | - | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.12
| 7 | 60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 7 | 1200 | - | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.12
| 8 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 1200 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 9 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 9 | 1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12
| 10 | 60 | - | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12 |  |  |  | 10 | 1200 | - | -0.05 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 11 | 60 | - | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 |  |  |  | 11 | 1200 | - | -0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.12
| 12 | 40 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 1200 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 13 | 40 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 1200 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 14 | 40 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 1200 | - | - | -0.03 | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | - | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.12 |  |  |  | 15 | 1200 | - | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.12
| 16 | 60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 |  |  |  | 16 | 1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12
VI | 1 | 50 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12
| 2 | 50 | - | 0.001 | - | 0.04 | 0.12
| 3 | 50 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12
| 5 | 50 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 7 | 60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 8 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12
| 9 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
| 10 | 60 | - | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12
| 11 | 60 | - | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12
| 12 | 50 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 13 | 50 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 14 | 50 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | - | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.12
| 16 | 60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12
16 | Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018
Waktu | Tahun |  |  | KOREKSI | DRIFT |  | U95 STD
s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | 1 Tahun
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.04 | 0.12
300 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.04 | 0.12
600 | - | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.005 | 0.04 | 0.12
900 | - | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.12
1200 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.12
Setting Alat | Rata-rata standar | Interpolasi Koreksi | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Interpolasi U95 | Daya Baca UUT | Interpolasi Drift
15 | 14 | -0.010452 | 13.9895 | 0.1 | 1.0105 | 6.7363 | -1.0105 | -6.7363 | 0.10279 | 0.05 | 8.8243e-05
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018 | [8 empty] | Tahun Kalibrasi |  |  |  |  | 16
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 3, SN : 611Q02R | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2016 | 1 |  | 1 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q06R | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 2 |  | 2 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
[9 empty] | 2022 | 2018 | 2017 | 3 |  | 3 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN :510Q061R | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001380 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 5 |  | 5 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001381 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 6 |  | 6 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 7 |  | 7 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001383 | [8 empty] | 2022 | 2020 | - | 8 |  | 8 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001384 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 9 |  | 9 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001385 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 10 |  | 10 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001386 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 11 |  | 11 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001387 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 12 |  | 12 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001445 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 13 |  | 13 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001449 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 14 |  | 14 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001452 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 15 |  | 15 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 16 |  | 16 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
16 | [13 empty] | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN

## SERTIFIKAT (hidden)
TIDAK LAIK
SERTIFIKAT PENGUJIAN
Nomor : 18 / 1 / VIII - 22 / E - 008.27 DL
-
Nama Alat : | Dental Unit |  | Nomor Order : |  | E - 008.27 DL
Merek |  | : | -
Model / Tipe |  | : | -
Nomor Seri |  | : | -
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | :
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | KL.MK -16
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | -
Tanggal Pengujian |  | : | -
Penanggungjawab Pengujian |  | : | #REF!
Lokasi Pengujian |  | : | -
Hasil Pengujian |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | -
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-21
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 008.27 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI HEART RATE MONITOR
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Pengujian
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | #VALUE!
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | #VALUE!
HASIL KALIBRASI | #VALUE!
BAHAN GABUNGAN | #VALUE!
#VALUE!
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## ESA
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
1 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [6 empty] | 2 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [6 empty] | 3 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2021 | 2022
| 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | -0.07 | -1.6 | -1.43 | 0.765 | 1.8 | 0.012
| 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  |  | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  |  | 180 | -0.13 | -1.9 | -1.81 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  |  | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.135 | 2.4 |  |  | 200 | -0.26 | -2.14 | -2.05 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.28 | 2.64 |  |  | 220 | -0.29 | -3.44 | -2.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  |  | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.54 | 2.76 |  |  | 230 | -0.23 | -2.52 | -11.79 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  |  | 250 | -0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0050005 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2021 | 2022
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295 |  |  | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.54 | 0.295 |  |  | 50 | 2 | 2.1 | 9.1 | 3.55 | 0.295
| 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59 |  |  | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.55 | 0.59 |  |  | 100 | 2 | 2.3 | 6 | 2 | 0.59
| 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18 |  |  | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 4.85 | 1.18 |  |  | 200 | 3.6 | 2.5 | -3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95 |  |  | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 11.85 | 2.95 |  |  | 500 | 2.9 | 4.3 | -18.8 | 11.55 | 2.95
| 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9 |  |  | 1000 | -0.067 | 1e-06 | 1e-06 | 0.033501 | 5.9 |  |  | 1000 | 3 | 2 | -47 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2015 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2021 | 2022
| 10 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 1.4 |  |  | 10 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.059 | 0.0059 |  | 10 | 1e-06 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.017
| 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 1.4 |  |  | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.118 |  |  | 20 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.34
| 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 1.4 |  |  | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | 0.3 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.85
| 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.4 |  |  | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 0.59 |  |  | 100 | 0.6 | 0.06 | 0.1 | 0.27 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2021 | 2022
| 0.01 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 0.0012
| 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.012 |  |  | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.0065 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | 0.006 | -0.012 | 0.009 | 0.012
| 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.024 |  |  | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0565 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 0.013 | -0.008 | 0.0105 | 0.024
4 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [6 empty] | 5 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [6 empty] | 6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2019
| 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.075 | 2.16 |  |  | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  |  | 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16
| 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.39 | 2.4 |  |  | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  |  | 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4
| 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.065 | 2.64 |  |  | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  |  | 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64
| 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  |  | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  |  | 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76
| 250 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 3 |  |  | 250 | -0.31 | 1e-06 | 1e-06 | 0.155 | 3 |  |  | 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 0.0059 |  | 1e-05 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9e-08 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 2.3 | -0.3 | -0.29 | 1.3 | 0.295 |  |  | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295 |  |  | 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295
| 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 2.25 | 0.59 |  |  | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59 |  |  | 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59
| 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 2.35 | 1.18 |  |  | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18 |  |  | 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1.65 | 2.95 |  |  | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95 |  |  | 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 4.85 | 2.95
| 1000 | -1 | 2 | 2 | 1.5 | 5.9 |  |  | 1000 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.9 |  |  | 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 44 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2019
| 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 | 0.017 |  | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1.7e-08 | 0.017
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.34 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34
| 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.85 |  |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.85 |  |  | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.85
| 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1.7 |  |  | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.7 |  |  | 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0015 | 0.0012
| 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012 |  |  | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012 |  |  | 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012
| 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024 |  |  | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024 |  |  | 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024
7 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [6 empty] | 8 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [6 empty] | 9 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2022 | 2020
| 150 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.11 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | -0.17 | -0.08 | -0.17 | 0.045 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 1e-06 | -0.17 | -0.24 | 0.12 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.065 | 2.16 |  |  | 180 | -0.16 | -0.2 | -0.22 | 0.03 | 2.16 |  |  | 180 | 1e-06 | -0.39 | -0.14 | 0.195 | 2.16
| 200 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | 2.4 |  |  | 200 | 0.1 | -0.25 | -0.33 | 0.215 | 2.4 |  |  | 200 | 1e-06 | -0.23 | -0.33 | 0.165 | 2.4
| 220 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | 0.13 | 2.64 |  |  | 220 | -0.35 | -0.29 | -0.39 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | 1e-06 | -0.16 | -0.45 | 0.225 | 2.64
| 230 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0.045 | 2.76 |  |  | 230 | -0.37 | -0.34 | -0.39 | 0.025 | 2.76 |  |  | 230 | 1e-06 | -0.15 | -0.54 | 0.27 | 2.76
| 250 | 0.44 | 0 | 0.38 | 0.22 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | -0.49 | 0.245 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2022 | 2020
| 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 5 | 1.9 | 1.7 | 1.65 | 0.295 |  |  | 50 | 4.1 | 4.9 | 0.8 | 2.05 | 0.295 |  |  | 50 | 1e-06 | 6.6 | 0.9 | 3.3 | 0.295
| 100 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 2.25 | 0.59 |  |  | 100 | 6 | 9.2 | 1.7 | 3.75 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 5 | 2.1 | 2.5 | 0.59
| 200 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 4.1 | 1.18 |  |  | 500 | 9 | -0.2 | 3.4 | 4.6 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | -8.2 | 3.7 | 5.95 | 2.95
| 500 | 9.3 | 0.9 | 3 | 4.2 | 2.95 |  |  | 500 | 9.5 | -25.1 | 7.2 | 17.3 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | -31.8 | 8.3 | 20.05 | 2.95
| 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 44 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | -0.066 | 1e-06 | 0.033001 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | -74 | 1e-06 | 37 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2022 | 2020
| 10 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017
| 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  |  | 20 | 0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0004995 | 0.34 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.34
| 50 | 0.3 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 | 0.85 |  |  | 50 | 0.2 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 | 0.85 |  |  | 50 | 1e-06 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 | 0.85
| 100 | 0.8 | 0.9 | 1e-06 | 0.45 | 1.7 |  |  | 100 | 1.1 | 0.6 | 1e-06 | 0.55 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2022 | 2020
| 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | -0.001 | -0.001 | 0.0005005 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0.008 | 0.003 | 1e-06 | 0.0039995 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.001 | -0.002 | 0.001 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 0.004 | -0.003 | 0.0035 | 0.0012
| 1 | -0.006 | 0.002 | -0.002 | 0.004 | 0.012 |  |  | 1 | -0.005 | -0.001 | 1e-06 | 0.0025005 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | 0.005 | 0.001 | 0.0024995 | 0.012
| 2 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0040005 | 0.024 |  |  | 2 | -0.003 | -0.006 | 1e-06 | 0.0030005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 0.005 | -0.001 | 0.003 | 0.024
10 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 5838068 | [6 empty] | 11 | Electrical Safety Analyzer 11 | [6 empty] | 12 | Electrical Safety Analyzer 12
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020
| 150 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.17 | 0.085001 | 1.2 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.24 | 0.12 | 1.2
| 180 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.22 | 0.11 | 1.2 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.14 | 0.070001 | 1.2
| 200 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2
| 220 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.45 | 0.225 | 1.2
| 230 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.54 | 0.27 | 1.2
| 250 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020
| 1e-06 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59
| 50 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7 | 0.85 | 0.59 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1 | 1.05 | 0.59
| 100 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.4 | 1.7 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.7 | 1.85 | 0.59
| 200 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 500 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 1000 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 80 | 40 | 0.59 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | -97 | 48.5 | 0.59
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2021 | 2018 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020
| 10 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.7 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 20 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.7 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 50 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.7 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 100 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020
| 0.01 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| 0.1 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 1.2 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.003 | 0.0015005 | 1.2
| 1 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 1.2 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 1.2
| 2 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 1.2 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 1.2
6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Tegangan jala-jala listrik |  |  |  |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
| ( V ) | 2023 | 2022 | 2019 |  |  |  | 220 |  | -0.093384
| 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8 |  | Tahanan isolasi kabel catu daya
| 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16 |  | OL |  | OL |  |  | 220 | 219.9066 | 219.9066 | 219.9
| 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4 |  | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | OL | OL | OL
| 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64 |  | 0.1 |  | -0.0010456 |  |  | 0.1 | 0.098954 | 0.098954
| 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76 |  | Arus bocor |  |  |  |  | - | - | -
| 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3 |  | - |  | - |  |  | - | - | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Arus bocor |  |  |  | NC | 10 | 10.3269 | 10.3269
| ( uA ) | 2023 | 2022 | 2019 |  |  |  | - |  | - |  | Tegangan U 95 | 219.9066 | 2.6389 | Volt | 2.6
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  | Arus bocor |  |  |  |  | ( 219.9 ± 2.6 ) Volt |  | (
| 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295 |  | 10 |  | 0.32685 |  |  |  |  | ±
| 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59 | [8 empty] | )
| 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18 | [6 empty] | 219.9066 | 10.3269 | 10.3269
| 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 4.85 | 2.95
| 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 44 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1.7e-08
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34
| 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.85
| 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0015 | 0.0012
| 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012
| 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [12 empty] | 6
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2019 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2017 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2018 | 2021 | 2022 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2019 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2019 | 2022 | 2020 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 5838068 | [7 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
6 | [13 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Note on N137: INPUT DISINI

## LK
LEMBAR KERJA KALIBRASI BEDSIDE MONITOR WITH DEFIBRILLATOR
Nomor Sertifikat / No. Surat Keterangan : 70 / ...... / ...... - ...... / E - ........
Merek |  |  | : | ................................................................
Model/Tipe |  |  | : | ................................................................
No. Seri |  |  | : | ................................................................
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | ................................................................
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | ................................................................
Tempat Kalibrasi |  |  | : | ................................................................
Nama Ruang |  |  | : | ................................................................
Metode Kerja |  |  | : | MK.087-19
I. | Kondisi Ruang |  |  |  | AWAL |  | AKHIR
| 1. Suhu |  |  | : |  |  |  |  | °C
| 2. Kelembaban |  |  | : |  |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  |  | : |  |  |  |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [10 empty] | Skor
| 1. Fisik |  |  | : Baik / Tidak Baik |  |  | (Pilih salah satu dan coret yang tidak perlu) |  |  |  |  | 5
| 2. Fungsi |  |  | : Baik / Tidak Baik | [7 empty] | 5
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Skor
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | MΩ | > 2 | MΩ | 10
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas)* | [6 empty] | Ω | ≤ 0.2 | Ω | 10
| 3 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas)* | [6 empty] | Ω | ≤ 0.3 | Ω
| 4 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I** | [6 empty] | µA | ≤ 500 | µA | 10
| 5 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II** | [6 empty] | µA | ≤ 100 | µA
| 6 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [6 empty] | µA | ≤ 50 | µA | 10
[9 empty] | * | pilih salah satu
[9 empty] | ** | pilih salah satu
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Akurasi Energi
| No | Parameter | Setting Pada Alat | Pembacaan Standar |  |  | Toleransi
|  |  |  | I | II | III
| 1 | Energi ( J ) | 5 |  |  |  | ± 15% | * maximal keluar 2
| 2 |  | 10
| 3 |  | 20
| 4 |  | 30
| 5 |  | 50
| 6 |  | 100
| 7 |  | 150
| 8 |  | 200
| 9 |  | 300
b. Kalibrasi Energi Maksimum 10 kali Pengisian
| No | Parameter | Setting Pada Alat | Pembacaan Standar |  |  |  |  | Toleransi
| 1 | Energi ( J ) | 200 J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ± 15% | * Tidak ada yang keluar = hijau
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
c. Waktu Pengisian
| No. | Parameter |  | Setting pada Alat |  | Pembacaan Standar |  | Toleransi
| 1 | Waktu Charging (s) |  | 300 J |  |  |  | ± 15s | * Tidak ada yang keluar = hijau
d. Kalibrasi Heart Rate
| No | Parameter | Setting Pada Standar | Pembacaan Pada Alat | [5 empty] | Toleransi |  | Skor
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Frekuensi Heart Rate (BPM) | 30 | [6 empty] | ± 5 bpm | * maximal keluar 1 | 20
60
120
180
e. Kalibrasi Pulse Oximetri
| No | Parameter | Setting Pada Standar | Pembacaan Pada Alat | [5 empty] | Toleransi |  | Skor
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | SPO2 | 90 | [6 empty] | + 1% O2 | * maximal keluar 1 | 15
95
98
99
100
f. Kalibrasi NIBP (Non Invasive Blood Pressure)
| No | Parameter (mmHg) | Setting Pada Standar |  |  | Pembacaan Pada Alat |  |  | Toleransi
[6 empty] | I | II | III
|  |  | Dewasa | Anak | Bayi
| 1 | Sistole | 80 | 80 | 35 |  |  |  | + 5 mmHg | * maximal keluar 2
|  | Diastole | 50 | 50 | 15
| 2 | Sistole | 120 | 100 | 60
|  | Diastole | 80 | 65 | 30
| 3 | Sistole | 150 | 120 | 80
|  | Diastole | 100 | 80 | 50
| 4 | Sistole | 200
|  | Diastole | 150
| ** | Klasifikasi : | Dewasa, Anak, Bayi
g. Kalibrasi Respirasi
| No | Parameter | Setting Pada Standar | Pembacaan Pada Alat | [5 empty] | Toleransi |  | Skor
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Respirasi (BrPM) | 20 | [6 empty] | ± 5 BrPM | * maximal keluar 1 | 5
30
40
60
V. | Keterangan
1. ..............................................................................................
2. ..............................................................................................
3. ..............................................................................................
4. ..............................................................................................
VI. | Alat Yang Digunakan
□ 1. Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 DP (1837053) / (3732537)
□ 1. Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D (3100070) / (4766663) / (4796071)
□ 2. Stopwatch, Merek : Casio , Model : HS - 3 / HS - 80TW, SN : (611Q02R) / (510Q06R) / (207Q01R) / (001380) / (001381) / (001382)
/ (001383) / (001384) / (001385) / (001386) / (001387) / (001445) / (001449) / (001452) / (005018)
□ 3. Multiparameter Simulator, Merek : Fluke, Model : PS410 (21033) ; PS420 (1826055) / (1827060) ; MPS450 (184633) / (184635)
□ 3. Vital Signs Simulator, Merek : Fluke, Model : Prosim8 (3217028) / (3188428)
□ 3. Vital Signs Simulator, Merek : Fluke, Model : Prosim4 (-------) / (-------) / (-------)
□ 3. Vital Signs Simulator, Merek : RIGEL Model : UNi-SiM (05J-0804) / (11L-0293)
□ 4. SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT (2799069) / (2799009) / (2812009) / (4403084) / (4352022) (4404040) / (4589019)
□ 4. Vital Signs Simulator, Merek : Fluke, Model : Prosim8 (3217028) / (3188428)
□ 5. NIBP Simulator, Merek : Accupulse, Model/Type : AH-2 (HH12080309) / (HH12080311)
| □ 5. NIBP Simulator, Merek : Accupulse, Model/Type : AH-2 (HH12080309) / (HH12080311) | Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : (3188428), (3217028),
□ 5. Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI - SIM, SN : 05J - 0804 / (11L-0293)
□ 6. Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056) / (1834020)
□ 6. Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077) / (2853078) / (3148907) / (3148908) / (3699030)
□ 7. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (14082463) / (15062872) /(15062873) / (15062874) / (15062875)
□ 7. Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A (HE 21-000669) / (HE 21-000670)
□ 7. Thermohygrobarometer, Merek : GHM - GREISINGER, Model : GFTB.200 (34903053) / (34904091) / (34903051) / (34903046)
VII. | Petugas Kalibrasi
.................................
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
2
Ω
Ω
µA
µA
µA
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
µA
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
2

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Pelaksana | Penanggung jawab
|  | Awal | Akhir
Rev 2 : 17 Mei 2021

## ID
INPUT DATA KALIBRASI BEDSIDE MONITOR WITH DEFIBRILLATOR
[6 empty] | Nomor Surat Keterangan : 70 / | 23 / XI - 34 / E - 001.34 DL
Merek |  |  |  | : | Philips
Model/Tipe |  |  |  | : | xxx
No. Seri |  |  |  | : | 123456
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : | 2210
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : | x1
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : | x2
Nama Ruang |  |  |  | : | x3
Metode Kerja |  |  |  | : | MK.087-19
I. | Kondisi Ruang |  |  |  | Awal | Akhir | Pembacaan Standar
| 1. Suhu |  |  | : | 23.2 | 23.6 | 23.296 |  | °C
| 2. Kelembaban |  |  | : | 67.5 | 66.4 | 66.5855 |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  |  | : | 220 |  |  |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  |  | : | Baik
III. | Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [6 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | OL | M Ω | ≥ 2 | M Ω
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | [6 empty] | 0.1 | Ω | ≤ 0.3 | Ω | G
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | - | µA | ≤ 500 | µA |  | µA
| 4 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan | [6 empty] | - | µA | ≤ 50 | µA | Input NC | 10
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Akurasi Energi
| No | Parameter | Setting Pada Alat | Pembacaan Standar |  |  | Terukur Rata-Rata | Rata-Rata Terkoreksi | STDEV
|  |  |  | I | II | III
| 1 | Energi ( J ) | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.938 | 1e-05
| 2 |  | 10 | 9 | 11 | 10.5 | 10.1667 | 10.3965 | 1.0408
| 3 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.2151 | 1e-05
| 4 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.2002 | 1e-05
| 5 |  | 50 | 51 | 54 | 50 | 51.6667 | 51.8344 | 2.0817
| 6 |  | 100 | 97 | 96 | 100 | 97.6667 | 97.7656 | 2.0817
| 7 |  | 150 | 152 | 148 | 151 | 150.3333 | 150.3535 | 2.0817
| 8 |  | 200 | 210 | 206 | 200 | 205.3333 | 205.2712 | 5.0332
| 9 |  | 300 | 290 | 286 | 290 | 288.6667 | 288.4798 | 2.3094
b. Kalibrasi Energi Maksimum 10 kali Pengisian
| No | Parameter | Setting Pada Alat | Pembacaan Standar |  |  |  |  | Rata-Rata Standar | Rata - Rata Terkoreksi | STDEV
| 1 | Energi ( J ) | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 181.4 | 181.3737 | 3.4383
|  |  |  | 180 | 180 | 179 | 185 | 190
c. Waktu Pengisian
| No. | Parameter |  | Setting pada Alat |  | Pembacaan Standar |  |  | Toleransi
| 1 | Waktu Charging (s) |  | 300 J |  | 14 |  |  | ± 15s
d. Kalibrasi Heart Rate
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | [5 empty] | Terukur Rata-Rata Alat | Rata-Rata Terkoreksi | STDEV
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Heart Rate (BPM) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.0001 | 1e-05
|  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60.0001 | 1e-05
|  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120.0001 | 1e-05
|  |  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180.0001 | 1e-05
e. Kalibrasi Pulse Oximetri
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | [5 empty] | Terukur Rata-Rata Alat | Rata-Rata Terkoreksi | STDEV
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | SPO2 (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1e-05
|  |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 1e-05
|  |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 1e-05
|  |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0.0001
|  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1e-05
f. Kalibrasi NIBP (Non Invasive Blood Pressure)
| No | Parameter (mmHg) | Setting Standar | Pembacaan Alat |  |  | Terukur Rata-Rata Alat | Rata-Rata Terkoreksi | STDEV
|  |  |  | I | II | III
| 1 | Sistole | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120.2261 | 1e-05
|  | Diastole | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.1565 | 1e-05
| 2 | Sistole | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150.2783 | 1e-05
|  | Diastole | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.1913 | 1e-05
| 3 | Sistole | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200.3653 | 1e-05
|  | Diastole | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150.2783 | 1e-05
| 4 | Sistole | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.1565 | 1e-05
|  | Diastole | 150 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40.0868 | 1e-05
|  | Klasifikasi : | Dewasa
g. Kalibrasi Respirasi
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | [5 empty] | Terukur Rata-Rata Alat | Rata-Rata Terkoreksi | STDEV
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Respirasi (BrPM) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.0001 | 1e-05
|  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.0001 | 1e-05
|  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40.0001 | 1e-05
|  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60.0001 | 1e-05
V. | Keterangan :
Ketidakpastian Pengukuran Energi dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Waktu Pengisian dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Heart Rate dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja NIBP dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Pulse Oximetri menggunakan ketidakpastian tipe A dan Tipe B
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Respirasi dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi Heart Rate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi Respirasi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi Pulse Oximetri tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Hasil kalibrasi NIBP tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat Yang Digunakan :
1. Pengukuran Akurasi Energi dan Energi Maksimum 10 kali Pengisian
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 1837053
2. Waktu Pengisian
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018
3. Pengukuran ECG:
Multiparameter Simulator, Merek : RIGEL , Model : PatSim200, SN : 11L-0293
4. Pengukuran Pulse Oximetri:
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4352022
5. Pengukuran NIBP :
Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309
6. Pengukuran Keselamatan Kelistrikan :
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
7. Pengukuran Suhu & Kelembaban :
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
IX. | Tanggal Pembuatan laporan
26 September 2019
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
M Ω
M Ω
Note on O26: PILIH : "G" untuk instalasi ber grounding "NG" instalasi yang tidak bergrounding
Note on J27: BILA HASILNYA KELUAR, MAKA LAKUKAN PENGUKURAN "NC" DAN HASILNYA INPUT PADA KOLOM "NC"
Note on P28: INPUT NILAI "NC" DISINI
Note on E48: CARA PENGINPUTAN DATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Note on I48: no 5
Note on E49: No 6
Note on I49: NO 10
Note on C59: DIGANTI PULSE RATE BILA PENGUKURAN MENGGUNAKAN SPO2 / TIDAK ADA ELEKTRODA ECG
Note on B105: SILAHKAN PILIH "-" BILA DI UUT TIDAK TERDAPAT RESPIRASI RATE
Note on B108: SILAHKAN DI HIDE

## Input Data Sertifikat u NIBP (hidden)
NIBP
Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080311 | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428 | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 5144556
KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun
( mmHg ) | 2015 | 2015 | 2016 |  |  |  | ( mmHg ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020
0 | - | - | -0.1 | 1e-05 | 0.1 |  | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 5e-06 | 1.6 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.123
30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.1 |  | 50 | 0.063 | 0.063 | -0.1 | 0.0815 | 1.6 |  | 50 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177
60 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.2 |  | 60 | 0.063 | 0.063 | -0.1 | 0.0815 | 1.6 |  | 60 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177
90 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.2 |  | 65 | 0.063 | 0.063 | -0.1 | 0.0815 | 1.6 |  | 65 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177
120 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.2 |  | 80 | 0.063 | 0.063 | -0.1 | 0.0815 | 1.6 |  | 80 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177
150 | - | - | -0.1 | 1e-05 | 0.2 |  | 100 | 0.003 | 1e-05 | -0.2 | 0.1015 | 1.6 |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.138
180 | - | - | -0.1 | 1e-05 | 0.2 |  | 120 | 0.003 | 1e-05 | -0.2 | 0.1015 | 1.6 |  | 120 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.138
210 | - | - | -0.1 | 1e-05 | 0.2 |  | 150 | 0 | 1e-05 | -0.2 | 0.10001 | 1.6 |  | 150 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.135
240 | - | - | -0.1 | 1e-05 | 0.2 |  | 200 | -0.003 | 1e-05 | -0.3 | 0.15 | 1.6 |  | 200 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.133
270 | - | - | -0.1 | 1e-05 | 0.2 |  | 250 | 0.033 | 1e-05 | -0.3 | 0.1665 | 1.6 |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.154
300 | - | - | -0.1 | 1e-05 | 0.1 |  | 300 | 0 | 1e-05 | -0.3 | 0.15 | 1.6 |  | 300 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.151
Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI - SIM, SN : 05J - 0804 | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 4, SN : 4422046
KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun
( mmHg ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  | ( mmHg ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020
0 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.1 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.123 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.123
50 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.177 |  | 50 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177
60 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.1 |  | 60 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.177 |  | 60 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177
65 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.2 |  | 65 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.177 |  | 65 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177
80 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.1 |  | 80 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.177 |  | 80 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177
100 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.138 |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.138
120 | - | - | 0.2 | 1e-05 | 0.2 |  | 120 | - | - | -0.1 | 1e-05 | 0.138 |  | 120 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.138
150 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.25 | 0.1 |  | 150 | - | - | -0.1 | 1e-05 | 0.135 |  | 150 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.135
200 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |  | 200 | - | - | -0.1 | 1e-05 | 0.133 |  | 200 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.133
250 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |  | 250 | - | - | -0.4 | 1e-05 | 0.154 |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.154
300 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 |  | 300 | - | - | -0.7 | 1e-05 | 0.151 |  | 300 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.151
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028 | [6 empty] | Prosim 8 (KOSONG2) | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 4, SN : 4416070
KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun
( mmHg ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1.6 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.123 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.123
50 | -0.003 | -0.003 | 1e-05 | 0.001505 | 1.6 |  | 50 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177 |  | 50 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177
60 | -0.003 | -0.003 | -0.1 | 0.0485 | 1.6 |  | 60 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177 |  | 60 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177
65 | -0.003 | -0.003 | -0.1 | 0.0485 | 1.6 |  | 65 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177 |  | 65 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177
80 | -0.003 | -0.003 | -0.1 | 0.0485 | 1.6 |  | 80 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177 |  | 80 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177
100 | -0.007 | -0.007 | -0.2 | 0.0965 | 1.6 |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.138 |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.138
120 | -0.007 | -0.007 | -0.2 | 0.0965 | 1.6 |  | 120 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.138 |  | 120 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.138
150 | -0.007 | -0.007 | -0.2 | 0.0965 | 1.6 |  | 150 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.135 |  | 150 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.135
200 | -0.01 | -0.01 | -0.2 | 0.095 | 1.6 |  | 200 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.133 |  | 200 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.133
250 | 0.9 | 0.9 | -0.3 | 0.6 | 1.6 |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.154 |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.154
300 | 0.003 | 0.003 | -0.3 | 0.1515 | 1.6 |  | 300 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.151 |  | 300 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.151
NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 12L-0534 | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM , SN : 45K-1036 | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM , SN : 45K-1059
KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun
( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020
0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.123 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.123 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.123
50 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177 |  | 50 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177 |  | 50 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177
60 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177 |  | 60 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177 |  | 60 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177
65 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177 |  | 65 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177 |  | 65 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177
80 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177 |  | 80 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177 |  | 80 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177
100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.138 |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.138 |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.138
120 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.138 |  | 120 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.138 |  | 120 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.138
150 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.135 |  | 150 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.135 |  | 150 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.135
200 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.133 |  | 200 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.133 |  | 200 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.133
250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.154 |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.154 |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.154
300 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.151 |  | 300 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.151 |  | 300 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.151
NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 12L-0536 | [6 empty] | NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 44L-1084 | [6 empty] | NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 06L-0610
KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun
( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020
0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.123 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.123 |  | 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0.123
50 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177 |  | 50 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177 |  | 50 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177
60 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177 |  | 60 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177 |  | 60 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177
65 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177 |  | 65 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177 |  | 65 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177
80 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177 |  | 80 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177 |  | 80 | - | - | 0.063 | 1e-05 | 0.177
100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.138 |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.138 |  | 100 | - | - | 0.003 | 1e-05 | 0.138
120 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.138 |  | 120 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.138 |  | 120 | - | - | 0.003 | 1e-05 | 0.138
150 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.135 |  | 150 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.135 |  | 150 | - | - | 0 | 1e-05 | 0.135
200 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.133 |  | 200 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.133 |  | 200 | - | - | -0.003 | 1e-05 | 0.133
250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.154 |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.154 |  | 250 | - | - | 0.033 | 1e-05 | 0.154
300 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.151 |  | 300 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.151 |  | 300 | - | - | 0 | 1e-05 | 0.151
Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | [6 empty] | Setting Standar | Rata - rata Pembacaan Alat | Interpolasi koreksi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | Stdev | Pembacaan terkoreksi | Koreksi | U 95
KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 80 | 120 | 0.2261 | 0.13374 | 0.13492 | 1e-05 | 120.2261 | -40.2261 | 0.6122
Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | 50 | 80 | 0.15647 | 0.10127 | 0.12367 | 1e-05 | 80.1565 | -30.1565 | 0.60225
( mmHg ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  | 120 | 150 | 0.27832 | 0.1581 | 0.14335 | 1e-05 | 150.2783 | -30.2783 | 0.6211
0 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.1 |  | 80 | 100 | 0.19128 | 0.11751 | 0.12929 | 1e-05 | 100.1913 | -20.1913 | 0.60695
50 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 150 | 200 | 0.36535 | 0.1987 | 0.15741 | 1e-05 | 200.3653 | -50.3653 | 0.63856
60 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.1 |  | 100 | 150 | 0.27832 | 0.1581 | 0.14335 | 1e-05 | 150.2783 | -50.2783 | 0.6211
65 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.2 |  | 200 | 80 | 0.15647 | 0.10127 | 0.12367 | 1e-05 | 80.1565 | 119.8435 | 0.60225
80 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.1 |  | 150 | 40 | 0.086841 | 0.068791 | 0.11242 | 1e-05 | 40.0868 | 109.9132 | 0.59456
100 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2
120 | - | - | 0.2 | 1e-05 | 0.2
150 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.25 | 0.1
200 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.25 | 0.2
250 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2
300 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | [5 empty] | Tahun |  | Resolusi |  | Hasil kalibrasi NIBP
Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080311 | [5 empty] | 2015 | 2016 | 1 | 1 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428 | [5 empty] | 2015 | 2018 | 1 | 2 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 5144556 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 3 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | [5 empty] | 2016 | 2017 | 1 | 4 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI - SIM, SN : 05J - 0804 | [5 empty] | 2017 | 2018 | 1 | 5 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 4, SN : 4422046 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 6 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028 | [5 empty] | 2015 | 2017 | 1 | 7 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Prosim 8 (KOSONG2) | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 8 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 4, SN : 4416070 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 9 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 12L-0534 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 10 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM , SN : 45K-1036 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 11 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM , SN : 45K-1059 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 12 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 12L-0536 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 13 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 44L-1084 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 14 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 06L-0610 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 15 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
1 | [7 empty] | 1 |  | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi NIBP tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)

## Input Data ECG Sim (hidden)
ECG Simulator
PS410 | [7 empty] | PS420 (1827055) | [7 empty] | PS420 (1827060)
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Caltek | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Caltek | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Caltek
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2015 | 2015 | 2016
0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012 |  |  | 0.5 | -0.0017 | -0.0017 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0055
1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of |  |  | 1 | -0.0005 | -0.0005 | 0.0001 | 0.0003 | of
2 | -0.001 | -0.001 | 0.0001 | 0.00055 | reading |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading |  |  | 2 | -0.00167 | -0.00167 | 0.0001 | 0.000885 | reading |  |  |  | 0.5 | 0.0009
3 | -0.001 | -0.001 | 0.0001 | 0.00055 | - |  |  | 3 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | - |  |  | 3 | 0.001667 | 0.001667 | 0.0001 | 0.0007835 | - |  |  |  | 1 | 0.0008
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  |  | 2 | 0.0006
( mV ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | ( mV ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  |  | ( mV ) | 2015 | 2015 | 2016 | [5 empty] | 2.5 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.026 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.01 |  |  | 0.5 | - | - | 0.0001 | 0.00033333 | 0.001 |  |  |  | 5 | 0.001
10 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.026 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.01 |  |  | 1 | - | - | 0.0001 | 0.00033333 | 0.001 |  |  |  | 10 | -0.001
20 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.00045 | 0.026 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.01 |  |  | 2 | - | - | 0.0001 | 0.00033333 | 0.001 |  |  |  | mv | coreksi
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2016
0.125 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.026 | xx |  | 0.125 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 | xx |  | 0.125 | - | - | 0.0001 | 0 | 2.6e-05 | xx
2 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.026 | xx |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 | xx |  | 2 | - | - | 0.0001 | 0 | 2.6e-05 | xx
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2016
10 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.026 | xx |  | 10 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 | xx |  | 10 | - | - | 0.0001 | 0 | 2.6e-05 | xx
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2015 | 2015 | 2016
15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05
30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012
60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of |  |  | 60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of |  |  | 60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of
120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading |  |  | 120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading |  |  | 120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading
180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | - |  |  | 180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | - |  |  | 180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | -
MPS450 (186433) | [7 empty] | MPS450 (186435) | [7 empty] | Prosim 8 (3217028)
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2014 | 2014 | 2017 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2015 | 2015 | 2017
0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0055 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0055
1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of |  |  | 1 | - | - | 0.0001 | 0 | of
2 | -0.01 | -0.01 | 0.0001 | 0.00505 | reading |  |  | 2 | -0.00017 | -0.00017 | 0.0001 | 0.000135 | reading |  |  | 2 | - | - | 0.0001 | 0 | reading
3 | -0.01 | -0.01 | 0.0001 | 0.00505 |  |  |  | 3 | -0.00033 | -0.00033 | 0.0001 | 0.000215 |  |  |  | 3 | - | - | 0.0001 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2014 | 2014 | 2017 |  |  |  |  | ( mV ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  |  | ( mV ) | 2015 | 2015 | 2017
0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0001 | XX
1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 1 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0001 |  |  | 1 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0001 | XX
2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 2 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0001 | XX
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2014 | 2014 | 2017 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2017
0.125 | - | - | 0.0001 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 0.125 | - | - | 0.0001 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 0.125 | - | - | 0.0001 | 0 | 2.6e-05 | XX
2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 | xx |  | 2 | - | - | 0.0001 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 2 | - | - | 0.0001 | 0 | 2.6e-05 | XX
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2014 | 2014 | 2017 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2017
10 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 | xx |  | 10 | - | - | 0.0001 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 10 | - | - | 0.0001 | 0 | 2.6e-05 | XX
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2014 | 2014 | 2017 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2015 | 2015 | 2017
15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05
30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012
60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of |  |  | 60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of |  |  | 60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of
120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading |  |  | 120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading |  |  | 120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading
180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | - |  |  | 180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | - |  |  | 180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | -
Prosim 8 (3188428) | [7 empty] | RIGEL (05J-0804)*** | [7 empty] | RIGEL (45K-1036)***
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0055
1 | - | - | 0.0001 | 0 | of |  |  | 60 | - | - | 0.0001 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 0.0001 | 0 | of
2 | - | - | 0.0001 | 0 | reading |  |  | 120 | - | - | 0.0001 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 0.0001 | 0 | reading
3 | - | - | 0.0001 | 0 | - |  |  | 180 | - | - | 0.0001 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 0.0001 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | ( mV ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0001 | XX |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001
1 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0001 | XX |  | 1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001
2 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0001 | XX |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
0.125 | - | - | 0.0001 | 0 | 2.6e-05 | XX |  | 0.125 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05
2 | - | - | 0.0001 | 0 | 2.6e-05 | XX |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
10 | - | - | 0.0001 | 0 | 2.6e-05 | XX |  | 10 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019
15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05
30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012
60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of |  |  | 60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of |  |  | 60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of
120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading |  |  | 120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading |  |  | 120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading
180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | - |  |  | 180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | - |  |  | 180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | -
RIGEL (45K-1059) | [7 empty] | RIGEL PatSim200, SN : 15L-0684 | [7 empty] | RIGEL PatSim200, SN : 11L-0293
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0055
1 | - | - | 0.0001 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 0.0001 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 0.0001 | 0 | of
2 | - | - | 0.0001 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 0.0001 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 0.0001 | 0 | reading
3 | - | - | 0.0001 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 0.0001 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 0.0001 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001
1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001
2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
0.125 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05
2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
10 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019
15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05
30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012
60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of |  |  | 60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of |  |  | 60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of
120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading |  |  | 120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading |  |  | 120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading
180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | - |  |  | 180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | - |  |  | 180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | -
RIGEL 1 | [7 empty] | RIGEL 2 | [7 empty] | RIGEL 3
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0055
1 | - | - | 0.0001 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 0.0001 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 0.0001 | 0 | of
2 | - | - | 0.0001 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 0.0001 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 0.0001 | 0 | reading
3 | - | - | 0.0001 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 0.0001 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 0.0001 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001
1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001
2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
0.125 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05
2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
10 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019
15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05
30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012
60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of |  |  | 60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of |  |  | 60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of
120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading |  |  | 120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading |  |  | 120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading
180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | - |  |  | 180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | - |  |  | 180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | -
RIGEL 4 | [7 empty] | RIGEL 5 | [7 empty] | RIGEL 6
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0055
1 | - | - | 0.0001 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 0.0001 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 0.0001 | 0 | of
2 | - | - | 0.0001 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 0.0001 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 0.0001 | 0 | reading
3 | - | - | 0.0001 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 0.0001 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 0.0001 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001
1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001
2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
0.125 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05
2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
10 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019
15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05
30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012
60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of |  |  | 60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of |  |  | 60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of
120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading |  |  | 120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading |  |  | 120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading
180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | - |  |  | 180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | - |  |  | 180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | -
RIGEL 7 | [7 empty] | RIGEL 8 | [7 empty] | RIGEL 9
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0055
1 | - | - | 0.0001 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 0.0001 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 0.0001 | 0 | of
2 | - | - | 0.0001 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 0.0001 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 0.0001 | 0 | reading
3 | - | - | 0.0001 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 0.0001 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 0.0001 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001
1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001
2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
0.125 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05
2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
10 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019
15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05
30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012
60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of |  |  | 60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of |  |  | 60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of
120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading |  |  | 120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading |  |  | 120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading
180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | - |  |  | 180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | - |  |  | 180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | -
RIGEL 10 | [7 empty] | RIGEL 11 | [7 empty] | RIGEL 12
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0055
1 | - | - | 0.0001 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 0.0001 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 0.0001 | 0 | of
2 | - | - | 0.0001 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 0.0001 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 0.0001 | 0 | reading
3 | - | - | 0.0001 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 0.0001 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 0.0001 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001
1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001
2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
0.125 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05
2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
10 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019
15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05
30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012
60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of |  |  | 60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of |  |  | 60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of
120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading |  |  | 120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading |  |  | 120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading
180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | - |  |  | 180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | - |  |  | 180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | -
RIGEL PatSim200, SN : 11L-0293
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | [10 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | U95
Setting Heart Rate | Tahun | [15 empty] | 30 |  | 0.0001 |  | 30 |  | 0
( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 | [12 empty] | 30 |  | 0.0001 |  | 30.0001 |  | 0 |  | 0.165
0.5 | - | - | 0.0001 | 0 | 0.0055 | 30 | [10 empty] | 60 |  | 0.0001 |  | 60 |  | 0
1 | - | - | 0.0001 | 0 | of | 60 | [10 empty] | 30 |  | 0.0001 |  | 30 |  | 0
2 | - | - | 0.0001 | 0 | reading | 120 | [9 empty] | 60 |  | 0.0001 |  | 60 |  | 0 |  | 0.33
3 | - | - | 0.0001 | 0 | 0 | 180 | [10 empty] | 60 |  | 0.0001 |  | 60 |  | 0
Setting Amplitude | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD | [11 empty] | 60 |  | 0.0001 |  | 60 |  | 0
( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 | [12 empty] | 120 |  | 0.0001 |  | 120 |  | 0 |  | 0.66
0.5 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 | [11 empty] | 120 |  | 0.0001 |  | 120 |  | 0
1 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 | [11 empty] | 120 |  | 0.0001 |  | 120 |  | 0
2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 | [10 empty] | 180 |  | 0.0001 |  | 180 |  | 0 |  | 0.99
Setting Square | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD | [11 empty] | 180 |  | 0.0001 |  | 180 |  | 0
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 | [13 empty] | 15 |  | 0.0001 |  | 15 |  | 5e-05
0.125 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 | [10 empty] | 20 |  | 0.0001 |  | 20 |  | 5e-05 |  | 0.024
2 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 | [11 empty] | 30 |  | 0.0001 |  | 30 |  | 5e-05
Setting Sine | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD | [11 empty] | 15 |  | 0.0001 |  | 15 |  | 5e-05
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 | [12 empty] | 30 |  | 0.0001 |  | 30 |  | 5e-05 |  | 0.036
10 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.6e-05 | [11 empty] | 30 |  | 0.0001 |  | 30 |  | 5e-05
Setting Respiration | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD | [11 empty] | 30 |  | 0.0001 |  | 30 |  | 5e-05
( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 | [12 empty] | 40 |  | 0.0001 |  | 40 |  | 5e-05 |  | 0.048
15 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0 | [11 empty] | 60 |  | 0.0001 |  | 60 |  | 5e-05
30 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0012 | [11 empty] | 30 |  | 0.0001 |  | 30 |  | 5e-05
60 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | of | [10 empty] | 60 |  | 0.0001 |  | 60 |  | 5e-05 |  | 0.072
120 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | reading | [11 empty] | 60 |  | 0.0001 |  | 60 |  | 5e-05
180 | 0 | 0 | 0.0001 | 5e-05 | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HEART RATE
[16 empty] | Setting Standar (BPM) | Rata-rata Pembacaan | Rata-rata Pembacaan Terkoreksi | STDEV | Koreksi | Koreksi (%) | U95 | U95 (%)
[16 empty] | 30 | 30 | 30.0001 | 1e-05 | -0.0001 | -0.00033333 | 0.60096 | 2.0032
[16 empty] | 60 | 60 | 60.0001 | 1e-05 | -0.0001 | -0.00016667 | 0.66177 | 1.1029
[16 empty] | 120 | 120 | 120.0001 | 1e-05 | -0.0001 | -8.3333e-05 | 0.87005 | 0.72504
[16 empty] | 180 | 180 | 180.0001 | 1e-05 | -0.0001 | -5.5556e-05 | 1.1403 | 0.63348
RESPIRASI
[16 empty] | Setting Standar (BrPM) | Rata-rata Pembacaan | Rata-rata Pembacaan Terkoreksi | STDEV | Koreksi | Koreksi (%) | U95 | U95 (%)
[16 empty] | 20 | 20 | 20.0001 | 1e-05 | -0.0001 | -0.0005 | 0.58028 | 2.9014
[16 empty] | 30 | 30 | 30.0001 | 1e-05 | -0.0001 | -0.00033333 | 0.58084 | 1.9361
[16 empty] | 40 | 40 | 40.0001 | 1e-05 | -0.0001 | -0.00025 | 0.58163 | 1.4541
[16 empty] | 60 | 60 | 60.0001 | 1e-05 | -0.0001 | -0.00016667 | 0.58388 | 0.97314
Multiparameter Simulator, Merek : RIGEL , Model : PatSim200, SN : 11L-0293 | [10 empty] | Resolusi |  |  | 12
Multiparameter Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 410, SN : 21033 | [7 empty] | 2016 | 2018 | 1 | 1 |  |  | 1 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Multiparameter Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 420, SN : 1826055 | [7 empty] | 2017 | 2018 | 2 | 1 |  |  | 2 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Multiparameter Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 420, SN : 1827060 | [7 empty] | 2015 | 2016 | 3 | 1 |  |  | 3 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Multiparameter Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : MPS 450, SN : 184633 | [7 empty] | 2014 | 2017 | 4 | 1 |  |  | 4 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Multiparameter Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : MPS 450, SN : 184635 | [7 empty] | 2016 | 2017 | 5 | 1 |  |  | 5 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028 | [7 empty] | 2015 | 2017 | 6 | 1 |  |  | 6 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428 | [7 empty] | 2015 | 2018 | 7 | 1 |  |  | 7 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI-SiM, SN : 05J-0804 | [7 empty] | 2015 | 2017 | 8 | 1 |  |  | 8 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI-SiM, SN : 45K-1036 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 9 | 1 |  |  | 9 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI-SiM, SN : 45K-1059 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 10 | 1 |  |  | 10 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Multiparameter Simulator, Merek : RIGEL , Model : PatSim200, SN : 15L-0684 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 11 | 1 |  |  | 11 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Multiparameter Simulator, Merek : RIGEL , Model : PatSim200, SN : 11L-0293 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 12 | 1 |  |  | 12 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL1 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 13 | 1 |  |  | 13 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL2 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 14 | 1 |  |  | 14 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL3 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 15 | 1 |  |  | 15 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL4 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 16 | 1 |  |  | 16 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL5 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 17 | 1 |  |  | 17 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL6 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 18 | 1 |  |  | 18 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL7 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 19 | 1 |  |  | 19 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL8 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 20 | 1 |  |  | 20 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL9 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 21 | 1 |  |  | 21 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL10 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 22 | 1 |  |  | 22 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL11 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 23 | 1 |  |  | 23 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL12 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 24 | 1 |  |  | 24 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
12 | [13 empty] | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi Heart Rate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi Respirasi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi Heart Rate
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Respirasi dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2 | [13 empty] | Hasil kalibrasi Respirasi
- | [13 empty] | -

## Budget
KL.UB - 087-19 / REV : 0
UNCERTAINTY BUDGET
ECG |  | 0.5 | Hz | [7 empty] | ECG Resp |  | 0.5 | Hz | BrPM
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | bpm | normal | 1e-05 | 2.4495 | 5 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 5.5556e-23 | 1. Repeatability | BrPM | normal | 1e-05 | 2.4495 | 5 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 5.5556e-23
2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | BrPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | bpm | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3. Drift standar | BrPM | rect. | 5e-05 | 1.7321 | 50 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 1.3889e-20
4. Sertifikat Standar | bpm | normal | 0.165 | 2 | 50 | 0.0825 | 1 | 0.0825 | 0.0068063 | 9.2651e-07 | 4. Sertifikat Standar | BrPM | normal | 0.036 | 2 | 50 | 0.018 | 1 | 0.018 | 0.000324 | 2.0995e-09
Jumlah | [8 empty] | 0.09014 | 0.00013982 | Jumlah | [8 empty] | 0.083657 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.30023 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28924
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 58.1134 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.3888
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0017 | 2.0017 | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0082 | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.60096 | bpm | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58084 | BrPM
ECG |  | 1 | Hz | [7 empty] | ECG Resp |  | 0.66667 | Hz | BrPM
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | bpm | normal | 1e-05 | 2.4495 | 5 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 5.5556e-23 | 1. Repeatability | BrPM | normal | 1e-05 | 2.4495 | 5 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 5.5556e-23
2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | BrPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | bpm | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3. Drift standar | BrPM | rect. | 5e-05 | 1.7321 | 50 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 1.3889e-20
4. Sertifikat Standar | bpm | normal | 0.33 | 2 | 50 | 0.165 | 1 | 0.165 | 0.027225 | 1.4824e-05 | 4. Sertifikat Standar | BrPM | normal | 0.048 | 2 | 50 | 0.024 | 1 | 0.024 | 0.000576 | 6.6355e-09
Jumlah | [8 empty] | 0.11056 | 0.00015371 | Jumlah | [8 empty] | 0.083909 | 0.0001389
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.3325 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28967
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 79.5193 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.6912
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 1.9903 | 1.9905 | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0079 | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.66177 | bpm | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58163 | BrPM
ECG |  | 2 | Hz | bpm | [6 empty] | ECG Resp |  | 1 | Hz | BrPM
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | bpm | normal | 1e-05 | 2.4495 | 5 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 5.5556e-23 | 1. Repeatability | BrPM | normal | 1e-05 | 2.4495 | 5 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 5.5556e-23
2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | BrPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | bpm | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3. Drift standar | BrPM | rect. | 5e-05 | 1.7321 | 50 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 1.3889e-20
4. Sertifikat Standar | bpm | normal | 0.66 | 2 | 50 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.1089 | 0.00023718 | 4. Sertifikat Standar | BrPM | normal | 0.072 | 2 | 50 | 0.036 | 1 | 0.036 | 0.001296 | 3.3592e-08
Jumlah | [8 empty] | 0.19223 | 0.00037607 | Jumlah | [8 empty] | 0.084629 | 0.00013892
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.43844 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.29091
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 98.2619 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 51.5548
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 1.9844 | 1.9845 | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0071 | 2.0076
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.87005 | bpm | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58388 | BrPM
ECG |  | 3 | Hz
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | SPO2 |  | 90 | %
1. Repeatability | bpm | normal | 1e-05 | 2.4495 | 5 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 5.5556e-23 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 1. Repeatability | bpm | normal | 1e-05 | 1.7321 | 5 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-22
3. Drift standar | bpm | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
4. Sertifikat Standar | bpm | normal | 0.99 | 2 | 50 | 0.495 | 1 | 0.495 | 0.24502 | 0.0012007
[11 empty] | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.32836 | 0.0013396 | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.57303 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 80.4841 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 1.9899 | 1.9901 | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | %O2
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.1403 | bpm | Faktor cakupan | [5 empty] | k
ECG Resp |  | 0.33333 | Hz | BrPM | [6 empty] | SPO2 |  | 95 | %
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | BrPM | normal | 1e-05 | 2.4495 | 5 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 5.5556e-23 | 1. Repeatability | bpm | normal | 1e-05 | 1.7321 | 5 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-22
2. Daya baca UUT | BrPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | BrPM | rect. | 5e-05 | 1.7321 | 50 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 1.3889e-20
4. Sertifikat Standar | BrPM | normal | 0.024 | 2 | 50 | 0.012 | 1 | 0.012 | 0.000144 | 4.1472e-10 | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
[11 empty] | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Jumlah | [8 empty] | 0.083477 | 0.00013889 | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28892 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.1728 |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | %O2
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0084 | 2.0086 | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni]
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58028 | BrPM | SPO2 |  | 100 | %
[11 empty] | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
[11 empty] | 1. Repeatability | bpm | normal | 1e-05 | 1.7321 | 5 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-22
[11 empty] | 2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
[11 empty] | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
[11 empty] | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
[11 empty] | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
[11 empty] | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
[11 empty] | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | %O2
KL.UB - 087-19 / REV : 0
UNCERTAINTY BUDGET
Sistole |  | 80 | mmHg | [7 empty] | Sistole |  | 200 | mmHg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mmHg | normal | 1e-05 | 1.7321 | 2 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 5.5556e-22 | 1. Repeatability | mmHg | normal | 1e-05 | 1.7321 | 2 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 5.5556e-22
2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.13374 | 1.7321 | 50 | 0.077217 | 1 | 0.077217 | 0.0059625 | 7.1103e-07 | 3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.10127 | 1.7321 | 50 | 0.058467 | 1 | 0.058467 | 0.0034184 | 2.3371e-07
4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 0.13492 | 2 | 50 | 0.067459 | 1 | 0.067459 | 0.0045507 | 4.1417e-07 | 4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 0.12367 | 2 | 50 | 0.061835 | 1 | 0.061835 | 0.0038236 | 2.924e-07
Jumlah | [8 empty] | 0.093847 | 0.00014001 | Jumlah | [8 empty] | 0.090575 | 0.00013941
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.30634 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.30096
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 62.902 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 58.8451
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 1.9984 | 1.999 | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0011 | 2.0017
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.6122 | mmHg | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.60225 | mmHg
Diastole |  | 50 | mmHg | [7 empty] | Diastole |  | 150 | mmHg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mmHg | normal | 1e-05 | 1.7321 | 2 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 5.5556e-22 | 1. Repeatability | mmHg | normal | 1e-05 | 1.7321 | 2 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 5.5556e-22
2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.10127 | 1.7321 | 50 | 0.058467 | 1 | 0.058467 | 0.0034184 | 2.3371e-07 | 3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.068791 | 1.7321 | 50 | 0.039717 | 1 | 0.039717 | 0.0015774 | 4.9765e-08
4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 0.12367 | 2 | 50 | 0.061835 | 1 | 0.061835 | 0.0038236 | 2.924e-07 | 4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 0.11242 | 2 | 50 | 0.056212 | 1 | 0.056212 | 0.0031598 | 1.9969e-07
Jumlah | [8 empty] | 0.090575 | 0.00013941 | Jumlah | [8 empty] | 0.088071 | 0.00013914
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.30096 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.29677
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 58.8451 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 55.7461
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0011 | 2.0017 | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0035 | 2.004
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.60225 | mmHg | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.59456 | mmHg
Sistole |  | 120 | mmHg | [7 empty] | Sistole |  | 0 | mmHg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mmHg | normal | 1e-05 | 1.7321 | 2 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 5.5556e-22 | 1. Repeatability | mmHg | normal | 0 | 1.7321 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.1581 | 1.7321 | 50 | 0.09128 | 1 | 0.09128 | 0.008332 | 1.3885e-06 | 3. Drift standar | mmHg | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 0.14335 | 2 | 50 | 0.071676 | 1 | 0.071676 | 0.0051374 | 5.2787e-07 | 4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.096803 | 0.00014081 | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.31113 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 66.5514 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 1.9963 | 1.9966 | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.6211 | mmHg | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | mmHg
Diastole |  | 80 | mmHg | [7 empty] | Diastole |  | 0 | mmHg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mmHg | normal | 1e-05 | 1.7321 | 2 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 5.5556e-22 | 1. Repeatability | mmHg | normal | 0 | 1.7321 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.11751 | 1.7321 | 50 | 0.067842 | 1 | 0.067842 | 0.0046026 | 4.2367e-07 | 3. Drift standar | mmHg | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 0.12929 | 2 | 50 | 0.064647 | 1 | 0.064647 | 0.0041792 | 3.4932e-07 | 4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.092115 | 0.00013966 | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.3035 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 60.7553 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 1.9998 | 2.0003 | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.60695 | mmHg | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | mmHg
Sistole |  | 150 | mmHg | [7 empty] | Sistole |  |  | mmHg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | SPO2 |  | 98 | %
1. Repeatability | mmHg | normal | 1e-05 | 1.7321 | 2 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 5.5556e-22 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 1. Repeatability | bpm | normal | 1e-05 | 1.7321 | 5 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-22
3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.1987 | 1.7321 | 50 | 0.11472 | 1 | 0.11472 | 0.01316 | 3.4638e-06 | 2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 0.15741 | 2 | 50 | 0.078705 | 1 | 0.078705 | 0.0061945 | 7.6743e-07
[11 empty] | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.10269 | 0.00014312 | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.32045 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 73.6781 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 1.9927 | 1.993 | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | %O2
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.63856 | mmHg | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | mmHg
Diastole |  | 100 | mmHg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | SPO2 |  | 99 | %
1. Repeatability | mmHg | normal | 1e-05 | 1.7321 | 2 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 5.5556e-22 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 1. Repeatability | bpm | normal | 0.0001 | 1.7321 | 5 | 5.7735e-05 | 1 | 5.7735e-05 | 3.3333e-09 | 2.2222e-18
3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.1581 | 1.7321 | 50 | 0.09128 | 1 | 0.09128 | 0.008332 | 1.3885e-06 | 2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 0.14335 | 2 | 50 | 0.071676 | 1 | 0.071676 | 0.0051374 | 5.2787e-07
[11 empty] | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.096803 | 0.00014081 | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.31113 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 66.5514 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 1.9963 | 1.9966 | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | %O2
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.6211 | mmHg | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | mmHg
KL.UB - 087-19 / REV : 0
UNCERTAINTY BUDGET
Energi |  | 5 | Joule | [7 empty] | Energi |  | 100 | Joule
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Pengukuran Berulang | Joule | normal | 1e-05 | 1.7321 | 2 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 5.5556e-22 | 1. Pengukuran Berulang | Joule | normal | 2.0817 | 1.7321 | 2 | 1.2019 | 1 | 1.2019 | 1.4444 | 1.0432
2. Resolusi | Joule | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Resolusi | Joule | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | Joule | rect. | 0.003221 | 1.7321 | 50 | 0.0018596 | 1 | 0.0018596 | 3.4582e-06 | 2.3919e-13 | 3. Drift standar | Joule | rect. | 0.10824 | 1.7321 | 50 | 0.062494 | 1 | 0.062494 | 0.0039055 | 3.0506e-07
4. Sertifikat Standar | Joule | normal | 0.024661 | 2 | 50 | 0.01233 | 1 | 0.01233 | 0.00015204 | 4.6231e-10 | 4. Sertifikat Standar | Joule | normal | 0.46984 | 2 | 50 | 0.23492 | 1 | 0.23492 | 0.055187 | 6.0911e-05
Jumlah | [8 empty] | 0.083489 | 0.00013889 | Jumlah | [8 empty] | 1.5869 | 1.0434
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28894 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 1.2597
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.1866 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 2.4134
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0084 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 3.6686
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58031 | Joule | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 4.6213 | Joule
Energi |  | 10 | Joule | [5 empty] | 11.6063 | % | Energi |  | 150 | Joule | [5 empty] | 4.6213 | %
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Pengukuran Berulang | Joule | normal | 1.0408 | 1.7321 | 2 | 0.60093 | 1 | 0.60093 | 0.36111 | 0.065201 | 1. Pengukuran Berulang | Joule | normal | 2.0817 | 1.7321 | 2 | 1.2019 | 1 | 1.2019 | 1.4444 | 1.0432
2. Resolusi | Joule | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Resolusi | Joule | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | Joule | rect. | 0.0093965 | 1.7321 | 50 | 0.0054251 | 1 | 0.0054251 | 2.9432e-05 | 1.7324e-11 | 3. Drift standar | Joule | rect. | 0.16774 | 1.7321 | 50 | 0.096844 | 1 | 0.096844 | 0.0093788 | 1.7592e-06
4. Sertifikat Standar | Joule | normal | 0.050838 | 2 | 50 | 0.025419 | 1 | 0.025419 | 0.00064613 | 8.3496e-09 | 4. Sertifikat Standar | Joule | normal | 0.72203 | 2 | 50 | 0.36102 | 1 | 0.36102 | 0.13033 | 0.00033974
Jumlah | [8 empty] | 0.44512 | 0.06534 | Jumlah | [8 empty] | 1.6675 | 1.0437
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.66717 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 1.2913
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 3.0323 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 2.6641
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 3.1637 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 3.4223
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 2.1107 | Joule | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 4.4193 | Joule
Energi |  | 20 | Joule | [5 empty] | 21.1072 | % | Energi |  | 200 | Joule | [5 empty] | 2.9462 | %
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Pengukuran Berulang | Joule | normal | 1e-05 | 1.7321 | 2 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 5.5556e-22 | 1. Pengukuran Berulang | Joule | normal | 5.0332 | 1.7321 | 2 | 2.9059 | 1 | 2.9059 | 8.4444 | 35.6543
2. Resolusi | Joule | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Resolusi | Joule | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | Joule | rect. | 0.020505 | 1.7321 | 50 | 0.011839 | 1 | 0.011839 | 0.00014015 | 3.9285e-10 | 3. Drift standar | Joule | rect. | 0.22987 | 1.7321 | 50 | 0.13272 | 1 | 0.13272 | 0.017614 | 6.2047e-06
4. Sertifikat Standar | Joule | normal | 0.097926 | 2 | 50 | 0.048963 | 1 | 0.048963 | 0.0023974 | 1.1495e-07 | 4. Sertifikat Standar | Joule | normal | 0.98541 | 2 | 50 | 0.4927 | 1 | 0.4927 | 0.24276 | 0.0011786
Jumlah | [8 empty] | 0.085871 | 0.000139 | Jumlah | [8 empty] | 8.7881 | 35.6556
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.29304 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 2.9645
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 53.0473 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 2.166
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0057 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 4.002
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58775 | Joule | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 11.8639 | Joule
Energi |  | 30 | Joule | [5 empty] | 2.9388 | % | Energi |  | 300 | Joule | [5 empty] | 5.932 | %
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Pengukuran Berulang | Joule | normal | 1e-05 | 1.7321 | 2 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 5.5556e-22 | 1. Pengukuran Berulang | Joule | normal | 2.3094 | 1.7321 | 2 | 1.3333 | 1 | 1.3333 | 1.7778 | 1.5802
2. Resolusi | Joule | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Resolusi | Joule | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | Joule | rect. | 0.031802 | 1.7321 | 50 | 0.018361 | 1 | 0.018361 | 0.00033712 | 2.2729e-09 | 3. Drift standar | Joule | rect. | 0.32401 | 1.7321 | 50 | 0.18707 | 1 | 0.18707 | 0.034994 | 2.4492e-05
4. Sertifikat Standar | Joule | normal | 0.14581 | 2 | 50 | 0.072906 | 1 | 0.072906 | 0.0053152 | 5.6503e-07 | 4. Sertifikat Standar | Joule | normal | 1.3845 | 2 | 50 | 0.69223 | 1 | 0.69223 | 0.47918 | 0.0045922
Jumlah | [8 empty] | 0.088986 | 0.00013946 | Jumlah | [8 empty] | 2.3753 | 1.585
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.2983 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 1.5412
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 56.7809 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 3.5596
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0027 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.9176
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.5974 | Joule | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 4.4966 | Joule
Energi |  | 50 | Joule | [5 empty] | 1.9913 | % | Energi 10x |  | 200 | Joule | [5 empty] | 1.4989 | %
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Pengukuran Berulang | Joule | normal | 2.0817 | 1.7321 | 2 | 1.2019 | 1 | 1.2019 | 1.4444 | 1.0432 | 1. Pengukuran Berulang | Joule | normal | 3.4383 | 1.7321 | 2 | 1.9851 | 1 | 1.9851 | 3.9407 | 7.7647
2. Resolusi | Joule | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Resolusi | Joule | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | Joule | rect. | 0.056278 | 1.7321 | 50 | 0.032492 | 1 | 0.032492 | 0.0010557 | 2.2292e-08 | 3. Drift standar | Joule | rect. | 0.20283 | 1.7321 | 50 | 0.11711 | 1 | 0.11711 | 0.013714 | 3.7614e-06
4. Sertifikat Standar | Joule | normal | 0.24956 | 2 | 50 | 0.12478 | 1 | 0.12478 | 0.01557 | 4.8488e-06 | 4. Sertifikat Standar | Joule | normal | 0.8708 | 2 | 50 | 0.4354 | 1 | 0.4354 | 0.18957 | 0.00071876
Jumlah | [8 empty] | 1.5444 | 1.0434 | Jumlah | [8 empty] | 4.2274 | 7.7656
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 1.2427 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 2.0561
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 2.2861 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 2.3013
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 3.8262 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 3.806
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 4.755 | Joule | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 7.8253 | Joule
[9 empty] | 9.5099 | % | [9 empty] | 3.9126 | %
Waktu Pengisian |  | 14.0023 | s
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | s | normal | 14.0023 | 1.7321 | 2 | 8.0843 | 1 | 8.0843 | 65.3551 | 2135.6454
2. Drift standar | s | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. Sertifikat Standar | s | normal | 0.028005 | 2 | 50 | 0.014002 | 1 | 0.014002 | 0.00019607 | 7.6883e-10
Jumlah | [8 empty] | 65.3553 | 2135.6454
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 8.0843
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 2
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 4.3032
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 34.7878 | s

## kata-kata
| Nomor Sertifikat : 70 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| Nomor Surat Keterangan : 70 / | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
0.3
| 0.3 | ≤ 0.2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | Baik
|  | ≤ 0.3 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | [5 empty] | Tidak Baik
| 500 | ≤ 500 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I
|  | ≤ 100 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II
| Dewasa | Anak | Bayi | Dewasa | Anak | Bayi | Dewasa | d. Kalibrasi Heart Rate |  | IV | V | VI
| 80 | 80 | 35 | Anak |  |  | 120 | d. Kalibrasi Pulse Rate
| 50 | 50 | 15 | Bayi | 80 | 35 | 80 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD |  | 118 | 121 | 120
| 120 | 100 | 60 |  | 50 | 15 | 150 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN) |  | 78 | 80 | 80
| 80 | 65 | 30 |  | 100 | 60 | 100 | Pulse Rate (BPM) |  | 152 | 150 | 150
| 150 | 120 | 80 |  | 65 | 30 | 200 | Heart Rate (BPM) |  | 103 | 101 | 100
| 100 | 80 | 50 |  | 120 | 80 | 150 | Hasil kalibrasi Waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional melalui PUSKIM - LIPI |  | 197 | 200 | 200
| 200 | 150 | 100 |  | 80 | 50 | 60 | Hasil kalibrasi Waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN) |  | 149 | 152 | 153
| 150 | 100 | 70 |  | 150 | 100 | 30 |  |  | 60 | 60 | 60
| - | - | - |  | 100 | 70 | 80 |  |  | 28 | 30 | 30
| - | - | - |  |  |  | 50 | Alat tidak boleh digunakan pada ruangan yang tidak dilengkapi instalasi grounding |  | 79 | 80 | 80
|  | - | - |  |  |  | 100 | Di ruangan tidak terdapat instalasi grounding |  | 53 | 50 | 50
|  | - | - |  |  |  | 65 |  |  | 106 | 100 | 100
|  | - | - |  |  |  | 255 |  |  | 66 | 65 | 65
|  | - | - |  |  |  | 195 |  |  | 255 | 255 | 255
[10 empty] | 191 | 197 | 195
Penyelia
Achmad Fauzan Adzim
Choirul Huda
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Fikry Faradinna
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
| Isra Mahensa |  |  |  |  | 0.2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas)
| Muhammad Arrizal Septiawan |  |  |  |  | 0.3 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas)
| Muhammad Iqbal Saiful Rahman |  |  |  |  | 500 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I
| Muhammad Irfan Husnuzhzhan |  |  |  |  | 100 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II
| Muhammad Zaenuri Sugiasmoro | [5 empty] | ≤ | 0.3 | 500
Rangga Setya Hantoko
Septia Khairunnisa
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Wardimanul Abrar
M Ω
M Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

## Input Data Sertifikat u SPO2 (hidden)
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 2799069 | [5 empty] | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 2799009 | [6 empty] | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 2812009
KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting SPO2 | Tahun |  |  |  |  | Setting SPO2 | Tahun | [5 empty] | Setting SPO2 | Tahun
( % ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  | ( % ) | 2014 | 2014 | 2015 |  |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020
70 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 70 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 |  | 70 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
85 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 85 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 |  | 85 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
90 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 90 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 |  | 90 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
95 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 95 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 |  | 95 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
97 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 97 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 |  | 97 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
98 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 98 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 |  | 98 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
99 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 99 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 |  | 99 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
100 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 100 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4403084 | [5 empty] | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4352022 | [6 empty] | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4404040
KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting SPO2 | Tahun |  |  |  |  | Setting SPO2 | Tahun | [5 empty] | Setting SPO2 | Tahun
( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020
70 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 70 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 70 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
85 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 85 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 85 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
90 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 90 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 90 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
95 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 95 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 95 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
97 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 97 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 97 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
98 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 98 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 98 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
99 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 99 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 99 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4589019 | [5 empty] | SPOTLight KOSONG6 | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428
KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting SPO2 | Tahun |  |  |  |  | Setting SPO2 | Tahun | [5 empty] | Setting SPO2 | Tahun
( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( % ) | 2015 | 2015 | 2017
70 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 70 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 70 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05
85 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 85 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 85 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05
90 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 90 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 90 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05
95 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 95 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 95 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05
97 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 97 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 97 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05
98 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 98 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 98 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05
99 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 99 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 99 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05
100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 100 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028 | [5 empty] | Prosim 8 (KOSONG1) | [6 empty] | Prosim 8 (KOSONG2)
KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting SPO2 | Tahun |  |  |  |  | Setting SPO2 | Tahun | [5 empty] | Setting SPO2 | Tahun
( % ) | 2014 | 2014 | 2015 |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020
70 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 70 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 70 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
85 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 85 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 85 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
90 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 90 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 90 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
95 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 95 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 95 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
97 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 97 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 97 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
98 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 98 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 98 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
99 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 99 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 99 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
100 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 1e-05 | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
Prosim 8 (KOSONG3) | [5 empty] | RIGEL (LUPA1) | [6 empty] | RIGEL (LUPA2)
KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting SPO2 | Tahun |  |  |  |  | Setting SPO2 | Tahun | [5 empty] | Setting SPO2 | Tahun
( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020
70 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 70 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 70 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
85 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 85 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 85 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
90 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 90 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 90 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
95 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 95 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 95 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
97 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 97 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 97 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
98 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 98 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 98 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
99 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 99 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 99 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
RIGEL (LUPA3) | [5 empty] | RIGEL (KOSONG1) | [6 empty] | RIGEL (KOSONG2)
KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting SPO2 | Tahun |  |  |  |  | Setting SPO2 | Tahun | [5 empty] | Setting SPO2 | Tahun
( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020
70 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 70 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 70 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
85 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 85 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 85 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
90 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 90 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 90 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
95 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 95 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 95 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
97 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 97 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 97 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
98 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 98 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 98 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
99 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 99 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 99 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4352022 | [7 empty] | Setting Standar | Rata - rata Pembacaan Alat | Interpolasi koreksi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | Stdev | Pembacaan terkoreksi | Koreksi | U 95
KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | 90 | 90 | 9.4923e-06 | 9.4923e-06 | 9.4923e-06 | 1e-05 | 90 | -9.4923e-06 | 0.57983
Setting SPO2 | Tahun | [6 empty] | 95 | 95 | 8.6937e-06 | 8.6937e-06 | 8.6937e-06 | 1e-05 | 95 | -8.6937e-06 | 0.57983
( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 98 | 98 | 8.2144e-06 | 8.2144e-06 | 8.2144e-06 | 1e-05 | 98 | -8.2144e-06 | 0.57983
70 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  |  | 99 | 99 | 8.0547e-06 | 8.0547e-06 | 8.0547e-06 | 0.0001 | 99 | -8.0547e-06 | 0.57983
85 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  |  | 100 | 100 | 7.895e-06 | 7.895e-06 | 7.895e-06 | 1e-05 | 100 | -7.895e-06 | 0.57983
90 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
95 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
97 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
98 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
99 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4352022 | [5 empty] | Tahun |  | Resolusi |  | Hasil kalibrasi Pulse Oximetri
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 2799069 | [5 empty] | 2015 | 2017 | 1 | 1 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 2799009 | [5 empty] | 2014 | 2015 | 1 | 2 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 2812009 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 3 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4403084 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 4 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4352022 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 5 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4404040 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 6 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4589019 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 7 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
SPOTLight KOSONG6 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 8 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428 | [5 empty] | 2015 | 2017 | 1 | 9 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028 | [5 empty] | 2014 | 2015 | 1 | 10 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Prosim 8 (KOSONG1) | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 11 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Prosim 8 (KOSONG2) | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 12 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Prosim 8 (KOSONG3) | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 13 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
RIGEL (LUPA1) | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 14 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
RIGEL (LUPA2) | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 15 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
RIGEL (LUPA3) | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 16 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
RIGEL (KOSONG1) | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 17 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
RIGEL (KOSONG2) | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 18 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
5 | [7 empty] | 1 |  | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Hasil kalibrasi Pulse Oximetri tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD

## DB Suhu (hidden)
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH | 3.3
|  | 15 | 0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 35 | -9.4 | 0 | 4.7
|  | 20 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 40 | -8.6 | 0 | 4.3
|  | 25 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 50 | -7.2 | 0 | 3.6
|  | 30 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 60 | -5.2 | 0 | 2.6
|  | 35 | -0.5 | 0 | 0.25 |  |  | 70 | -2.6 | 0 | 1.3
|  | 37 | -0.6 | 0 | 0.3 |  |  | 80 | 0.7 | 0 | 0.35
|  | 40 | -0.8 | 0 | 0.4 |  |  | 90 | 4.5 | 0 | 2.25
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.3
|  | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35
|  | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25
|  | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
|  | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
|  | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
|  | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
|  | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3
|  | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7
|  | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
|  | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
|  | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
|  | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
|  | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45
|  | 20 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3
|  | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 50 | -1 | -1 | 0
|  | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
|  | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
|  | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
|  | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH | 3.2
|  | 15 | 0.3 | 0.4 | 0.05 |  |  | 35 | -9.6 | -1.6 | 4
|  | 20 | 0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 40 | -8 | -1.8 | 3.1
|  | 25 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  |  | 50 | -6.2 | -2.1 | 2.05
|  | 30 | 0.1 | -0.7 | 0.4 |  |  | 60 | -4.2 | -2 | 1.1
|  | 35 | 0 | -1.1 | 0.55 |  |  | 70 | -2.1 | -1.6 | 0.25
|  | 37 | 0 | -1.2 | 0.6 |  |  | 80 | 0.2 | -0.9 | 0.55
|  | 40 | -0.1 | -1.5 | 0.7 |  |  | 90 | 2.7 | 0.2 | 1.25
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2
|  | 15 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 30 | 1.7 | -4.9 | 3.3
|  | 20 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 40 | 1.5 | -3.4 | 2.45
|  | 25 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 50 | 1.2 | -2.5 | 1.85
|  | 30 | -0.5 | 0.13 | 0.315 |  |  | 60 | 1.1 | -2 | 1.55
|  | 35 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |  |  | 70 | 0.9 | -2.1 | 1.5
|  | 37 | -1.1 | 0 | 0.55 |  |  | 80 | 0.8 | -2.6 | 1.7
|  | 40 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 90 | 0.7 | -2.6 | 1.65
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2.3
|  | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 40 | 1.2 | 0 | 0.6
|  | 25 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
|  | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
|  | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
|  | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
|  | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 30 | -1.4 | 1 | 1.2
|  | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15
|  | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
|  | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
|  | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
|  | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
|  | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
|  | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 30 | -1.2 | - | 0
|  | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.9 | - | 0
|  | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -0.8 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.6 | - | 0
|  | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.2 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
|  | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45
|  | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55
|  | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
|  | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
|  | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
|  | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
|  | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2016 | - |  |  | %RH | 2.5
|  | 14.8 | 0.3 | - | 0 |  |  | 45.7 | -6.4 | - | 0
|  | 19.7 | 0.5 | - | 0 |  |  | 54.3 | -5.9 | - | 0
|  | 24.6 | 0.5 | - | 0 |  |  | 62.5 | -5.6 | - | 0
|  | 29.5 | 0.4 | - | 0 |  |  | 71.5 | -4.5 | - | 0
|  | 34.5 | 0.4 | - | 0 |  |  | 80.8 | -1.7 | - | 0
|  | 39.5 | 0.5 | - | 0 |  |  | 88.7 | 2.6 | - | 0
|  | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 90 | 0 | - | 0
12 | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2017 | - |  |  | %RH | 0
|  | 14.8 | 0 | - | 0 |  |  | 45.7 | 0 | - | 0
|  | 19.7 | 0 | - | 0 |  |  | 54.3 | 0 | - | 0
|  | 24.6 | 0 | - | 0 |  |  | 62.5 | 0 | - | 0
|  | 29.5 | 0 | - | 0 |  |  | 71.5 | 0 | - | 0
|  | 34.5 | 0 | - | 0 |  |  | 80.8 | 0 | - | 0
|  | 39.5 | 0 | - | 0 |  |  | 88.7 | 0 | - | 0
|  | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 90 | 0 | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH |  |  |  |  | 1 | 0.5
A | 1 | 15 | 0.3 | 0 | 0.15 |  | A | 1 | 35 | -9.4 | 0 | 4.7 |  | 2 | 0.3
| 2 | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 2 | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35 |  | 3 | 0.3
| 3 | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | 3 | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3 |  | 4 | 0.6
| 4 | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 4 | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45 |  | 5 | 0.3
| 5 | 15 | 0.3 | 0.4 | 0.05 |  |  | 5 | 35 | -9.6 | -1.6 | 4 |  | 6 | 0.5
| 6 | 15 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 6 | 30 | 1.7 | -4.9 | 3.3 |  | 7 | 0.3
| 7 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 7 | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 30 | -1.4 | 1 | 1.2 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 11 | 0.3
| 11 | 14.8 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 45.7 | -6.4 | - | 0 |  | 12 | 0
| 12 | 14.8 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 45.7 | 0 | - | 0
B | 1 | 20 | 0.2 | 0 | 0.1 |  | B | 1 | 40 | -8 | -1.8 | 3.1 |  | U95
| 2 | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 2 | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7 |  | 1 | 3.3
| 4 | 20 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 5 | 40 | -8 | -1.8 | 3.1 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 6 | 40 | 1.5 | -3.4 | 2.45 |  | 4 | 2.6
| 7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 7 | 40 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 5 | 3.2
| 8 | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 8 | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15 |  | 6 | 2
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  | 7 | 2.3
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 8 | 2.6
| 11 | 19.7 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 54.3 | -5.9 | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 19.7 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 54.3 | 0 | - | 0 |  | 10 | 1.5
[14 empty] | 11 | 2.5
C | 1 | 25 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | C | 1 | 50 | -7.2 | 0 | 3.6 |  | 12 | 0
| 2 | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 2 | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
| 3 | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 3 | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
| 4 | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 4 | 50 | -1 | -1 | 0
| 5 | 25 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -2.1 | 2.05
| 6 | 25 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 6 | 50 | 1.2 | -2.5 | 1.85
| 7 | 25 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
| 8 | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
| 11 | 24.6 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 62.5 | -5.6 | - | 0
| 12 | 24.6 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 62.5 | 0 | - | 0
D | 1 | 30 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | D | 1 | 60 | -5.2 | 0 | 2.6
| 2 | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
| 3 | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 3 | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
| 4 | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 4 | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
| 5 | 30 | 0.1 | -0.7 | 0.4 |  |  | 5 | 60 | -4.2 | -2 | 1.1
| 6 | 30 | -0.5 | 0.13 | 0.315 |  |  | 6 | 60 | 1.1 | -2 | 1.55
| 7 | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 7 | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
| 8 | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
| 11 | 29.5 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 71.5 | -4.5 | - | 0
| 12 | 29.5 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 71.5 | 0 | - | 0
E | 1 | 35 | -0.5 | 0 | 0.25 |  | E | 1 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 2 | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 2 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 3 | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 3 | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
| 4 | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 4 | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
| 5 | 35 | 0 | -1.1 | 0.55 |  |  | 5 | 70 | -2.1 | -1.6 | 0.25
| 6 | 35 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | 0.9 | -2.1 | 1.5
| 7 | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 7 | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
| 8 | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
| 11 | 34.5 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 80.8 | -1.7 | - | 0
| 12 | 34.5 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 80.8 | 0 | - | 0
F | 1 | 37 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | F | 1 | 80 | 0.7 | 0 | 0.35
| 2 | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 2 | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
| 3 | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 3 | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
| 4 | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 4 | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
| 5 | 37 | 0 | -1.2 | 0.6 |  |  | 5 | 80 | 0.2 | -0.9 | 0.55
| 6 | 37 | -1.1 | 0 | 0.55 |  |  | 6 | 80 | 0.8 | -2.6 | 1.7
| 7 | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 7 | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
| 8 | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
| 11 | 39.5 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 88.7 | 2.6 | - | 0
| 12 | 39.5 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 88.7 | 0 | - | 0
G | 1 | 40 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | G | 1 | 90 | 4.5 | 0 | 2.25
| 2 | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 2 | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
| 3 | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 3 | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
| 4 | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 4 | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
| 5 | 40 | -0.1 | -1.5 | 0.7 |  |  | 5 | 90 | 2.7 | 0.2 | 1.25
| 6 | 40 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 6 | 90 | 0.7 | -2.6 | 1.65
| 7 | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 7 | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
| 8 | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 8 | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
| 11 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 11 | 90 | 0 | - | 0
| 12 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 90 | 0 | - | 0
7 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 |  |  |  | 7 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 |  |  |  | 7 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053
Suhu | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2018 | 2017
15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95
20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 40 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | Suhu | 23.4 | 23.296 | 0.28284 | 0.3
25 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |  | %RH | 66.95 | 67.789 | 0.77782 | 2.3
30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95 |  |  | Konversi TEXT
37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6 |  |  | 23.3 | 0.3 | °C
40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3 |  |  | 67.8 | 2.3 | %RH
[11 empty] | ( | ± | )
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN
| 20 |  | 0.1 |  |  | 60 |  | 0.7
23.4 |  | -0.104 |  |  | 66.95 |  | 0.839
| 25 |  | -0.2 |  |  | 70 |  | 0.9
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2017 | 2015 | 1
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 2
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 3
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2017 | 2015 | 4
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2017 | 2015 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2016 | - | 11
12 | [7 empty] | 2017 | - | 12
7

## DB Thermohygro (hidden)
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | 0.6 | 0.6
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | 3.1 | 3.1
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 3.3
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0 | 0.1 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 0 | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 0 | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 0 | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0 | -0.3 | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | U95
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 |  |  | Suhu | 0.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | %RH | 1.3
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 0 | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 0 | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 0 | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  | 1 | 750 | 0 | 3.2 | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0 | 0.1 | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 | 1.55 |  | 2 | 800 | 0 | 2.5 | 1.25
| 3 | 25 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 | 1.35 |  | 3 | 850 | 0 | 1.7 | 0.85
| 4 | 30 | 0 | -0.6 | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 | 1.4 |  | 4 | 900 | 0 | 1 | 0.5
| 5 | 35 | 0 | -1.1 | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1.75
| 6 | 37 | 0 | -1.4 | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 0 | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 | 1.3 |  | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  | 2 | 800 | 0 | 0 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  | 3 | 850 | 0 | 0 | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 0 | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 1.8
| 7 | 40 | 0 | -0.4 | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 0 | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | hPa |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 1 | 750 | 0 | - | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - | 0 |  | 2 | 800 | 0 | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - | 0 |  | 3 | 850 | 0 | - | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - | 0 |  | 4 | 900 | 0 | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 0 | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 0 | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 0 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - | 0
| 3 | 25 | 0 | - | 0 |  | 3 | 50 | 0 | - | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0 | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | -0.7 | - | 0 |  | 1 | 35 | -1.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.4 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.9 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | 0.4 | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | - | 0 |  | 7 | 90 | -3.2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | -0.2 | - | 0 |  | 1 | 35 | 0.6 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.3 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.6 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -1.1 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | -0.6 | - | 0 |  | 1 | 35 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.5 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.1 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 0 | - | 0 |  | 7 | 90 | -2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - | 0
| 6 | 37 | 0 | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - | 0
| 7 | 40 | 0 | - | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - | 0
| 3 | 25 | 0 | - | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0 | - | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 0 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - |  |  | %RH |  | 2021 | - |  |  | hPa |  | 2021 | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - | 0
| 3 | 25 | 0 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - | 0
| 6 | 37 | 0 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - | 0
20 | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2017 | - |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 0 | - | 0 |  | 1 | 45.7 | 0 | - | 0 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 0 | - | 0 |  | 2 | 54.3 | 0 | - | 0 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 24.6 | 0 | - | 0 |  | 3 | 62.5 | 0 | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 29.5 | 0 | - | 0 |  | 4 | 71.5 | 0 | - | 0 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 34.5 | 0 | - | 0 |  | 5 | 80.8 | 0 | - | 0 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 39.5 | 0 | - | 0 |  | 6 | 88.7 | 0 | - | 0 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0 | - | 0 |  | 7 | 90 | 0 | - | 0 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH | [6 empty] | hPa |  |  |  |  | 1 | 3.1
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 0.6 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 0 | 3.2 | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  |  | 9 | 750 | 0 | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | 0 |  | 13 | 0.3
| 13 | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 13 | 35 | -1.4 | - | 0 |  |  | 13 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 14 | 0.4
| 14 | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 35 | 0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 15 | 0.3
| 15 | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 35 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 750 | - | - | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 0 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | 0 |  | 1 | 3.3
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 0 | 0.1 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 0 | 2.5 | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  |  | 9 | 800 | 0 | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 970 | 1 | - | 0 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | 0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 970 | 1 | - | 0 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 970 | 1 | - | 0 |  | 13 | 2.7
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | 0 |  | 14 | 2.2
| 17 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | 0 |  | 15 | 2.7
| 18 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 800 | - | - | 0 |  | 18 | 1.6
[21 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 0 | 0.1 | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 0 | 1.7 | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 |  |  | 9 | 850 | 0 | - | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 50 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 980 | 1 | - | 0 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 980 | 1 | - | 0 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 980 | 1 | - | 0 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | 0 |  | 13 | 1.5
| 19 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | 0 |  | 14 | 1.5
| 20 | 24.6 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 850 | - | - | 0 |  | 15 | 1.5
[21 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 0 | -0.3 | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0.1
| 7 | 30 | 0 | -0.6 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 0 | 1 | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 0 | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 |  |  | 9 | 900 | 0 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 60 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | 0
| 13 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -1.5 | - | 0 |  |  | 13 | 990 | 1.1 | - | 0
| 14 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 990 | 1.1 | - | 0
| 15 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 990 | 1.1 | - | 0
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 60 | 0 | - | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | 0
| 20 | 29.5 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 900 | - | - | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 7 | 35 | 0 | -1.1 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1.75
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 13 | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -1.9 | - | 0 |  |  | 13 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 14 | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 15 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | 0
| 20 | 34.5 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 1000 | - | - | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 7 | 37 | 0 | -1.4 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | 0
| 13 | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -2.5 | - | 0 |  |  | 13 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 14 | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | -0.9 | - | 0 |  |  | 14 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 15 | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -1.3 | - | 0 |  |  | 15 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 16 | 37 | 0 | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | 0
| 19 | 37 | 0 | - | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | 0
| 20 | 39.5 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 1005 | - | - | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 0 | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 0 | 1.9
| 8 | 40 | 0 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 0 | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 1020 | 0 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 0 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | 0 |  |  | 12 | 1020 | 0 | - | 0
| 13 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -3.2 | - | 0 |  |  | 13 | 1020 | 0 | - | 0
| 14 | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1020 | 0 | - | 0
| 15 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -2 | - | 0 |  |  | 15 | 1020 | 0 | - | 0
| 16 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0 |  |  | 16 | 1020 | 0 | - | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | 0 |  |  | 17 | 1020 | 0 | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | 0 |  |  | 18 | 1020 | 0 | - | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | 0
| 20 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 90 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 1020 | - | - | 0
19 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 |  |  |  | 19 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 |  |  |  | 19 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 |  |  |  | 19 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
Suhu | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2021 | - |  |  | %RH | 2021 | - |  |  | hPa | 2021 | -
15 | 0 | - | 0 |  | 30 | -1.5 | - | 0 |  | 750 | 2.5 | - | 0
20 | 0.1 | - | 0 |  | 40 | -0.8 | - | 0 |  | 800 | 2.5 | - | 0 |  | Suhu | 23.4 | 23.296 | 0.070711 | 0.1
25 | -0.2 | - | 0 |  | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 850 | 2.4 | - | 0 |  | %RH | 66.95 | 66.5855 | 0.35355 | 1.5
30 | -0.1 | - | 0 |  | 60 | 0.4 | - | 0 |  | 900 | 2.3 | - | 0 |  | hPa | 1011.55 | 1013.7937 | 2.0506 | 0.4
35 | -0.1 | - | 0 |  | 70 | -0.7 | - | 0 |  | 1000 | 2.2 | - | 0
37 | 0 | - | 0 |  | 80 | -0.9 | - | 0 |  | 1005 | 2.2 | - | 0 |  | HASIL | ( 23.3 ± 0.1 ) °C
40 | 0.2 | - | 0 |  | 90 | -0.6 | - | 0 |  | 1020 | 2.3 | - | 0 |  |  | ( 66.6 ± 1.5 ) %RH
( 1013.8 ± 0.4 ) hPa
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI TEKANAN
| 20 |  | 0.1 |  |  | 60 |  | 0.4 |  |  | 1005 |  | 2.2
23.4 |  | -0.104 |  |  | 66.95 |  | -0.3645 |  |  | 1011.55 |  | 2.2437
| 25 |  | -0.2 |  |  | 70 |  | -0.7 |  |  | 1020 |  | 2.3
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [11 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 1 |  | 23.3 | 0.1 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2 |  | 66.6 | 1.5 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 3 |  | 1013.8 | 0.4 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2020 | - | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2020 | - | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 20
19

## Penyelia
HASIL KALIBRASI BEDSIDE MONITOR WITH DEFIBRILLATOR
Nomor Surat Keterangan : 70 / 23 / XI - 34 / E - 001.34 DL
Merek |  |  | Philips
Model/Tipe |  |  | xxx
No. Seri |  |  | 123456
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | 2210
Tanggal Kalibrasi |  |  | x1
Tempat Kalibrasi |  |  | x2
Nama Ruang |  |  | x3
Metode Kerja |  |  | MK.087-19
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | ( 23.3 ± 0.3 ) °C
| 2. Kelembaban |  | ( 67.8 ± 2.3 ) %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | ( 219.9 ± 2.6 ) Volt
Tidak terdapat grounding di ruangan
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [20 empty] | Catu daya menggunakan baterai
| 1. Fisik |  | Baik | [9 empty] | 10 |  | 5 | [6 empty] | Tidak dilakukan pengukuran kelistrikan dikarenakan alat tidak boleh di matikan
| 2. Fungsi |  | Baik | [11 empty] | 5
[17 empty] | NG |  | µA | Terkoreksi | Toleransi
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik | [20 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan | [6 empty] | Kelas I | Input NC | 10 | 10.3269 | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | OL |  | ≥ 2 |  | û
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | [5 empty] | 0.098954 | Ω | ≤ 0.3 |  | û | [9 empty] | Resistansi pembumian protektif
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | - |  | ≤ 500 |  | û |  |  |  |  | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
| 4 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan | [5 empty] | - |  | ≤ 50 |  | û | [7 empty] | G |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
[17 empty] | - | ≤ 500 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
IV. | Pengujian Kinerja | [20 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
a. Kalibrasi Akurasi Energi
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%) |  |  | C + U95 (%)
| 1 | Energi ( J ) | 5 | 4.938 | -0.061985 | -1.2553 | 15 | 11.6063 |  | ü | 12.8615 |  | 1 | 1 | YES
| 2 |  | 10 | 10.3965 | 0.3965 | 3.8138 |  | 21.1072 |  | û | 24.921 |  |  |  | NO
| 3 |  | 20 | 20.2151 | 0.21512 | 1.0642 |  | 2.9388 |  | ü | 4.0029 |  |  |  | YES
| 4 |  | 30 | 30.2002 | 0.20016 | 0.66279 |  | 1.9913 |  | ü | 2.6541 |  |  |  | YES
| 5 |  | 50 | 51.8344 | 1.8344 | 3.539 |  | 9.5099 |  | ü | 13.0489 |  |  |  | YES
| 6 |  | 100 | 97.7656 | -2.2344 | -2.2855 |  | 4.6213 |  | ü | 6.9068 |  |  |  | YES
| 7 |  | 150 | 150.3535 | 0.35347 | 0.23509 |  | 2.9462 |  | ü | 3.1813 |  |  |  | YES
| 8 |  | 200 | 205.2712 | 5.2712 | 2.5679 |  | 5.932 |  | ü | 8.4999 |  |  |  | YES | 88.8889
| 9 |  | 300 | 288.4798 | -11.5202 | -3.9934 |  | 1.4989 |  | ü | 5.4923 |  |  |  | YES
b. Kalibrasi Energi Maksimum 10 kali Pengisian
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%) |  |  | C + U95 (%)
| 1 | Energi ( J ) | 200 | 181.3737 | -18.6263 | -10.2696 | 15 | 3.9126 |  | ü | 14.1822 |  | 1 |  | YES
c. Waktu Pengisian
| No. | Parameter | Setting Alat ( Joule ) | Pembacaan Standar |  | Toleransi |  |  |  |  | C
| 1 | Waktu Charging (s) | 300 | 13.9895 |  | ≤ 15 |  |  | 0 |  | 13.9895 |  | 1 |  | YES
d. Kalibrasi Heart Rate
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  | Koreksi + U95 |  |  |  | ü | ü
[15 empty] | û | û
20
| 1 | Heart Rate (BPM) | 30 | 30.0001 | -0.0001 | ± 5 bpm | ± | 0.60096 | ü |  | 0.60106 |  | 20 |  | YES | 100 | 20
|  |  | 60 | 60.0001 | -0.0001 |  | ± | 0.66177 | ü |  | 0.66187 |  |  |  | YES
|  |  | 120 | 120.0001 | -0.0001 |  | ± | 0.87005 | ü |  | 0.87015 |  |  |  | YES
|  |  | 180 | 180.0001 | -0.0001 |  | ± | 1.1403 | ü |  | 1.1404 |  |  |  | YES
e. Kalibrasi Pulse Oximetri
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  | Koreksi (%O2)
| 1 | SPO2 (%) | 90 | 90 | -9.4923e-06 | ± 1% O2 | ± | 0.57983 | ü |  | 9.4923e-06 |  | 15 |  | YES | 100
|  |  | 95 | 95 | -8.6937e-06 |  | ± | 0.57983 | ü |  | 8.6937e-06 |  |  |  | YES
|  |  | 98 | 98 | -8.2144e-06 |  | ± | 0.57983 | ü |  | 8.2144e-06 |  |  |  | YES
|  |  | 99 | 99 | -8.0547e-06 |  | ± | 0.57983 | ü |  | 8.0547e-06 |  |  |  | YES
|  |  | 100 | 100 | -7.895e-06 |  | ± | 0.57983 | ü |  | 7.895e-06 |  |  |  | YES
f. Kalibrasi NIBP (Non Invasive Blood Pressure)
| No | Parameter (mmHg) | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  | Koreksi + U95
| 1 | Sistole | 80 | 120.2261 | -40.2261 | ± 5 mmHg | ± | 0.6122 | û |  | 40.2261 |  | 0 |  | NO | 0
|  | Diastole | 50 | 80.1565 | -30.1565 |  | ± | 0.60225 | û |  | 30.1565 |  |  |  | NO
| 2 | Sistole | 120 | 150.2783 | -30.2783 |  | ± | 0.6211 | û |  | 30.2783 |  |  |  | NO
|  | Diastole | 80 | 100.1913 | -20.1913 |  | ± | 0.60695 | û |  | 20.1913 |  |  |  | NO
| 3 | Sistole | 150 | 200.3653 | -50.3653 |  | ± | 0.63856 | û |  | 50.3653 |  |  |  | NO
|  | Diastole | 100 | 150.2783 | -50.2783 |  | ± | 0.6211 | û |  | 50.2783 |  |  |  | NO
| 4 | Sistole | 200 | 80.1565 | 119.8435 |  | ± | 0.60225 | û |  | 119.8435 |  |  |  | NO
|  | Diastole | 150 | 40.0868 | 109.9132 |  | ± | 0.59456 | û |  | 109.9132 |  |  |  | NO
g. Kalibrasi Respirasi
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  | Koreksi + U95
| 1 | Respirasi (BrPM) | 20 | 20.0001 | -0.0001 | ± 5 BrPM | ± | 0.58028 | ü |  | 0.58038 |  | 5 |  | YES | 100
|  |  | 30 | 30.0001 | -0.0001 |  | ± | 0.58084 | ü |  | 0.58094 |  |  |  | YES | 5
|  |  | 40 | 40.0001 | -0.0001 |  | ± | 0.58163 | ü |  | 0.58173 |  |  |  | YES | 5
|  |  | 60 | 60.0001 | -0.0001 |  | ± | 0.58388 | ü |  | 0.58398 |  |  |  | YES
V. | Keterangan :
Ketidakpastian Pengukuran Energi dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Waktu Pengisian dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Heart Rate dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja NIBP dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Pulse Oximetri menggunakan ketidakpastian tipe A dan Tipe B
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Respirasi dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi Heart Rate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi Respirasi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi Pulse Oximetri tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Hasil kalibrasi NIBP tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat Yang Digunakan :
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 1837053
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018
Multiparameter Simulator, Merek : RIGEL , Model : PatSim200, SN : 11L-0293
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4352022
Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
TOTAL SKOR
50
|  | Nama |  |  |  | Tanggal |  | Paraf
|  | Dibuat Oleh | Muhammad Iqbal Saiful Rahman |  |  | 26 September 2019
Penyelia
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
M Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Note on AD69: NILAI TITIK UKUR > 70 %

## Input Data Sertifikat Defib (hidden)
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 3732537 | [6 empty] | Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 1837053 | [6 empty] | Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 3100070
KOREKSI DEFIBRILLATOR ANALYZER |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI DEFIBRILLATOR ANALYZER |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI DEFIBRILLATOR ANALYZER |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Energi | Tahun | [5 empty] | Setting Energi | Tahun | [5 empty] | Setting Energi | Tahun
( Joule ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( Joule ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  | ( Joule ) | 2015 | 2015 | 2017
0 | - | - | 1e-05 | 0.0016 | 0.0048 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.0048 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.0048
10 | - | - | 1e-05 | 0.016 | 0.048 |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.048 |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-05 | 0.049995 | 0.048
20 | - | - | 0.1 | 0.032 | 0.096 |  | 20 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.096 |  | 20 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.096
30 | - | - | 0.1 | 0.048 | 0.144 |  | 30 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.144 |  | 30 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.144
50 | - | - | 0.2 | 0.08 | 0.24 |  | 50 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.24 |  | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.24
100 | - | - | 0.3 | 0.16 | 0.48 |  | 100 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0.48 |  | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.48
150 | - | - | 1e-05 | 0.24 | 0.72 |  | 150 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.72 |  | 150 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.72
200 | - | - | 1 | 0.32 | 0.96 |  | 200 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.96 |  | 200 | - | - | 1 | 0 | 0.96
250 | - | - | 1e-05 | 0.4 | 1.2 |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.2 |  | 250 | - | - | 1e-05 | 0 | 1.2
360 | - | - | -1 | 0.576 | 1.728 |  | 360 | 0 | 0 | -1 | 0.5 | 1.728 |  | 360 | - | - | 1 | 0 | 1.728
ECG Normal Wave | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | ECG Normal Wave | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | ECG Normal Wave | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BPM ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( BPM ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  | ( BPM ) | 2017 | 2017 | 2018
0 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.0012 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.0013 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.0055
30 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.036 |  | 30 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.039 |  | 30 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.165
60 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.072 |  | 60 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.078 |  | 60 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.33
120 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.144 |  | 120 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.156 |  | 120 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.66
180 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.216 |  | 180 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.234 |  | 180 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.99
240 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.288 |  | 240 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.312 |  | 240 | - | - | 1e-05 | 0 | 1.32
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 4766663 | [6 empty] | Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 4796071 | [6 empty] | Impulse 6000 DP ( 5030040 )
KOREKSI DEFIBRILLATOR ANALYZER |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI DEFIBRILLATOR ANALYZER |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI DEFIBRILLATOR ANALYZER |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Energi | Tahun | [5 empty] | Setting Energi | Tahun | [5 empty] | Setting Energi | Tahun
( Joule ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( Joule ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( Joule ) | 2017 | 2017 | 2018
0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0048 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0048 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.0048
10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.048 |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.048 |  | 10 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.048
20 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.096 |  | 20 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.096 |  | 20 | - | - | 0.1 | 0 | 0.096
30 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.144 |  | 30 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.144 |  | 30 | - | - | 0.1 | 0 | 0.144
50 | - | - | 0.2 | 1e-05 | 0.24 |  | 50 | - | - | 0.2 | 1e-05 | 0.24 |  | 50 | - | - | 0.2 | 0 | 0.24
100 | - | - | 0.3 | 1e-05 | 0.48 |  | 100 | - | - | 0.3 | 1e-05 | 0.48 |  | 100 | - | - | 0.3 | 0 | 0.48
150 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.72 |  | 150 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.72 |  | 150 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.72
200 | - | - | 1 | 1e-05 | 0.96 |  | 200 | - | - | 1 | 1e-05 | 0.96 |  | 200 | - | - | 1 | 0 | 0.96
250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.2 |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.2 |  | 250 | - | - | 1e-05 | 0 | 1.2
360 | - | - | -1 | 1e-05 | 1.728 |  | 360 | - | - | -1 | 1e-05 | 1.728 |  | 360 | - | - | -1 | 0 | 1.728
ECG Normal Wave | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | ECG Normal Wave | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | ECG Normal Wave | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BPM ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( BPM ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( BPM ) | 2017 | 2017 | 2018
0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0012 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0012 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.0012
30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.036 |  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.036 |  | 30 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.036
60 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.072 |  | 60 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.072 |  | 60 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.072
120 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.144 |  | 120 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.144 |  | 120 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.144
180 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.216 |  | 180 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.216 |  | 180 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.216
240 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.288 |  | 240 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.288 |  | 240 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.288
Impulse 7000 DP ( KOSONG ) | [6 empty] | Impulse 7000 DP ( KOSONG ) | [6 empty] | Impulse 7000 DP ( KOSONG )
KOREKSI DEFIBRILLATOR ANALYZER |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI DEFIBRILLATOR ANALYZER |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI DEFIBRILLATOR ANALYZER |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Energi | Tahun | [5 empty] | Setting Energi | Tahun | [5 empty] | Setting Energi | Tahun
( Joule ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( Joule ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( Joule ) | 2017 | 2017 | 2018
0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0048 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.0048 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0048
10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.048 |  | 10 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.048 |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.048
20 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.096 |  | 20 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.096 |  | 20 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.096
30 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.144 |  | 30 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.144 |  | 30 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.144
50 | - | - | 0.2 | 1e-05 | 0.24 |  | 50 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.24 |  | 50 | - | - | 0.2 | 1e-05 | 0.24
100 | - | - | 0.3 | 1e-05 | 0.48 |  | 100 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.48 |  | 100 | - | - | 0.3 | 1e-05 | 0.48
150 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.72 |  | 150 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.72 |  | 150 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.72
200 | - | - | 1 | 1e-05 | 0.96 |  | 200 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.96 |  | 200 | - | - | 1 | 1e-05 | 0.96
250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.2 |  | 250 | - | - | 1e-05 | 0 | 1.2 |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.2
360 | - | - | -1 | 1e-05 | 1.728 |  | 360 | - | - | 1e-05 | 0 | 1.728 |  | 360 | - | - | -1 | 1e-05 | 1.728
ECG Normal Wave | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | ECG Normal Wave | Tahun | Tahun | DRIFT | DRIFT | U95 STD |  | ECG Normal Wave | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BPM ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( BPM ) | 2017 | 2017 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2017 | 2017 | 2018
0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0012 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.0012 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0012
30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.036 |  | 30 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.036 |  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.036
60 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.072 |  | 60 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.072 |  | 60 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.072
120 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.144 |  | 120 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.144 |  | 120 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.144
180 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.216 |  | 180 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.216 |  | 180 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.216
240 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.288 |  | 240 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.288 |  | 240 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.288
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 1837053 | [7 empty] | Pembacaan Standar | koreksi | Pembacaan terkoreksi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95
KOREKSI DEFIBRILLATOR ANALYZER |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Energi | Tahun
( Joule ) | 2016 | 2016 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 4.7 | 0.23802 | 4.938 | 0.003221 | 0.024661
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.0048 |  |  | 10.1667 | 0.22984 | 10.3965 | 0.0093965 | 0.050838
10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.048 |  |  | 20 | 0.21512 | 20.2151 | 0.020505 | 0.097926
20 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.096 |  |  | 30 | 0.20016 | 30.2002 | 0.031802 | 0.14581
30 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.144 |  |  | 51.6667 | 0.16775 | 51.8344 | 0.056278 | 0.24956
50 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.24 |  |  | 97.6667 | 0.098928 | 97.7656 | 0.10824 | 0.46984
100 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0.48 |  |  | 150.3333 | 0.020134 | 150.3535 | 0.16774 | 0.72203
150 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.72 |  |  | 205.3333 | -0.062151 | 205.2712 | 0.22987 | 0.98541
200 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.96 |  |  | 288.6667 | -0.18683 | 288.4798 | 0.32401 | 1.3845
250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.2
360 | 0 | 0 | -1 | 0.5 | 1.728 |  |  | 10 X Pengisian
ECG Normal Wave | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | 181.4 | -0.026344 | 181.3737 | 0.20283 | 0.8708
( BPM ) | 2016 | 2016 | 2018 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.0013
30 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.039
60 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.078
120 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.156
180 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.234
240 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.312
Setting Alat | Rata-rata standar | Interpolasi Koreksi | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Koreksi Relatif (%) |  | Daya Baca UUT | Drift | U95
5 | 4.7 | 0.23802 | 4.938 | 1e-05 | 0.061985 | 1.2397 | -0.061985 | -1.2553 |  | 0.5 | 0.003221 | 11.6063
10 | 10.1667 | 0.22984 | 10.3965 | 1.0408 | -0.3965 | -3.965 | 0.3965 | 3.8138 |  | 0.5 | 0.0093965 | 21.1072
20 | 20 | 0.21512 | 20.2151 | 1e-05 | -0.21512 | -1.0756 | 0.21512 | 1.0642 |  | 0.5 | 0.020505 | 2.9388
30 | 30 | 0.20016 | 30.2002 | 1e-05 | -0.20016 | -0.66721 | 0.20016 | 0.66279 |  | 0.5 | 0.031802 | 1.9913
50 | 51.6667 | 0.16775 | 51.8344 | 2.0817 | -1.8344 | -3.6688 | 1.8344 | 3.539 |  | 0.5 | 0.056278 | 9.5099
100 | 97.6667 | 0.098928 | 97.7656 | 2.0817 | 2.2344 | 2.2344 | -2.2344 | -2.2855 |  | 0.5 | 0.10824 | 4.6213
150 | 150.3333 | 0.020134 | 150.3535 | 2.0817 | -0.35347 | -0.23565 | 0.35347 | 0.23509 |  | 0.5 | 0.16774 | 2.9462
200 | 205.3333 | -0.062151 | 205.2712 | 5.0332 | -5.2712 | -2.6356 | 5.2712 | 2.5679 |  | 0.5 | 0.22987 | 5.932
300 | 288.6667 | -0.18683 | 288.4798 | 2.3094 | 11.5202 | 3.8401 | -11.5202 | -3.9934 |  | 0.5 | 0.32401 | 1.4989
10 X Pengisian
200 | 181.4 | -0.026344 | 181.3737 | 3.4383 | 18.6263 | 9.3132 | -18.6263 | -10.2696 |  | 0.5 | 0.20283 | 3.9126
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 1837053 | [7 empty] | Tahun Kalibrasi |  |  |  | 2
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 3732537 | [7 empty] | 2017 | 2018 | 1 |  | 1 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 1837053 | [7 empty] | 2016 | 2018 | 2 |  | 2 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 3100070 | [7 empty] | 2015 | 2017 | 3 |  | 3 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 4766663 | [7 empty] | 2017 | 2018 | 4 |  | 4 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 4796071 | [7 empty] | 2017 | 2018 | 5 |  | 5 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 5030040 | [7 empty] | 2017 | 2018 | 6 |  | 6 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Impulse 7000 DP ( KOSONG ) | [7 empty] | 2017 | 2018 | 7 |  | 7 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Impulse 7000 DP ( KOSONG ) | [7 empty] | 2017 | 2018 | 8 |  | 8 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Impulse 7000 DP ( KOSONG ) | [7 empty] | 2017 | 2018 | 9 |  | 9 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
2 | [11 empty] | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD

## LH
HASIL KALIBRASI BEDSIDE MONITOR WITH DEFIBRILLATOR
Nomor Surat Keterangan : 70 / 23 / XI - 34 / E - 001.34 DL
Merek |  |  | Philips
Model/Tipe |  |  | xxx
No. Seri |  |  | 123456
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | 2210
Tanggal Kalibrasi |  |  | x1
Tempat Kalibrasi |  |  | x2
Nama Ruang |  |  | x3
Metode Kerja |  |  | MK.087-19
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | 23.296 | 0.1
| 2. Kelembaban |  | 66.5855 | 1.5
| 3. Tegangan Jala-jala |  | 219.9 | 2.6
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | Baik
| 2. Fungsi |  | Baik
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | OL |  | ≥ 2
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | [5 empty] | 0.098954 | Ω | ≤ 0.3
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | - |  | ≤ 500
| 4 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan | [5 empty] | - |  | ≤ 50
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Akurasi Energi
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) |  | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Energi ( J ) | 5 | 4.938 | -0.061985 | -1.2553 | 15 |  | 11.6063
| 2 |  | 10 | 10.3965 | 0.3965 | 3.8138 |  |  | 21.1072
| 3 |  | 20 | 20.2151 | 0.21512 | 1.0642 |  |  | 2.9388
| 4 |  | 30 | 30.2002 | 0.20016 | 0.66279 |  |  | 1.9913
| 5 |  | 50 | 51.8344 | 1.8344 | 3.539 |  |  | 9.5099
| 6 |  | 100 | 97.7656 | -2.2344 | -2.2855 |  |  | 4.6213
| 7 |  | 150 | 150.3535 | 0.35347 | 0.23509 |  |  | 2.9462
| 8 |  | 200 | 205.2712 | 5.2712 | 2.5679 |  |  | 5.932
| 9 |  | 300 | 288.4798 | -11.5202 | -3.9934 |  |  | 1.4989
b. Kalibrasi Energi Maksimum 10 kali Pengisian
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) |  | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Energi ( J ) | 200 | 181.3737 | -18.6263 | -10.2696 | 15 |  | 3.9126
c. Waktu Pengisian
| No | Parameter | Setting Alat ( Joule ) | Pembacaan Standar | Toleransi
| 1 | Waktu Charging (s) | 300 | 13.9895 | ≤ 15
d. Kalibrasi Heart Rate
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Heart Rate (BPM) | 30 | 30.0001 | -0.0001 | ± 5 bpm | ± | 0.60096
| 2 |  | 60 | 60.0001 | -0.0001 |  | ± | 0.66177
| 3 |  | 120 | 120.0001 | -0.0001 |  | ± | 0.87005
| 4 |  | 180 | 180.0001 | -0.0001 |  | ± | 1.1403
e. Kalibrasi Pulse Oximetri
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | SPO2 (%) | 90 | 90 | -9.4923e-06 | ± 1% O2 | ± | 0.57983
| 2 |  | 95 | 95 | -8.6937e-06 |  | ± | 0.57983
| 3 |  | 98 | 98 | -8.2144e-06 |  | ± | 0.57983
| 4 |  | 99 | 99 | -8.0547e-06 |  | ± | 0.57983
| 5 |  | 100 | 100 | -7.895e-06 |  | ± | 0.57983
Halaman 2 dari 3 halaman
f. Kalibrasi NIBP (Non Invasive Blood Pressure)
| No | Parameter (mmHg) | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Sistole | 80 | 120.2261 | -40.2261 | ± 5 mmHg | ± | 0.6122
|  | Diastole | 50 | 80.1565 | -30.1565 |  | ± | 0.60225
| 2 | Sistole | 120 | 150.2783 | -30.2783 |  | ± | 0.6211
|  | Diastole | 80 | 100.1913 | -20.1913 |  | ± | 0.60695
| 3 | Sistole | 150 | 200.3653 | -50.3653 |  | ± | 0.63856
|  | Diastole | 100 | 150.2783 | -50.2783 |  | ± | 0.6211
| 4 | Sistole | 200 | 80.1565 | 119.8435 |  | ± | 0.60225
|  | Diastole | 150 | 40.0868 | 109.9132 |  | ± | 0.59456
g. Kalibrasi Respirasi
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Respirasi (BrPM) | 20 | 20.0001 | -0.0001 | ± 5 BrPM | ± | 0.58028
| 2 |  | 30 | 30.0001 | -0.0001 |  | ± | 0.58084
| 3 |  | 40 | 40.0001 | -0.0001 |  | ± | 0.58163
| 4 |  | 60 | 60.0001 | -0.0001 |  | ± | 0.58388
V. | Keterangan :
Ketidakpastian Pengukuran Energi dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Waktu Pengisian dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Heart Rate dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja NIBP dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Pulse Oximetri menggunakan ketidakpastian tipe A dan Tipe B
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Respirasi dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi Heart Rate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi Respirasi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi Pulse Oximetri tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Hasil kalibrasi NIBP tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat Yang Digunakan :
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 1837053
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018
Multiparameter Simulator, Merek : RIGEL , Model : PatSim200, SN : 11L-0293
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4352022
Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 3 dari 3 halaman
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
M Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Note on B121: JIKA MUNCUL TANDA "-" DIPERSILAHKAN UNTUK MENGHIDE
Note on B122: jika muncul tanda "-" dipersilahkan untuk menghide