## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-02-04 | Belum ada NO NC | Menambahkan rumus NO NC
|  | Resistansi Pembumian Protektif dapat dilepas/tdk dapat dilepas | Resistansi Pembumian Protektif
|  | tidak terlink ke LHK > Tidak terdapat grounding di ruangan dan Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding | Sudah terlink
|  | Hasil pengukuran kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI | Hasil pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
|  | Hasil pengukuran kinerja kecepatan putaran tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI | Hasil pengujian kinerja kecepatan putaran tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
|  | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020 | Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
2 | 16 Februari 2021 | Perbaikan resistansi pembumian protektif 0.2 ohm dan 0.3 ohm | sudah diperbaiki
3 | 19 Juli 2021 | Update sertifikat Tachometer, Stopwatch, ESA, & Themohygro | Done
|  | Perbaikan rumus drift Tachometer, Stopwatch, Thermodigital | Done
4 | 23 Juli 2021 | Update sertifikat Themodigital | Done
5 | 2021-07-28 | Perbaikan input sertifikat stopwatch | Done | Arya + venna
6 | 2021-08-19 | Perbaikan rumus koreksi relatif | DONE | Vena
7 | 14 Oktober 2021 | Penambahan kolom tanggal penerimaan alat | Done | Arya
|  | Penulisan tegangan beserta ktps | Done | Arya
|  | Update scoring keselamatan listrik & uji kinerja | Done | Arya
8 | 28.1.2022 | Update gelar pa huda | gelar pa huda | Venna
9 | 4.2.2022 | Update UB Tacho | Done | Arya
10 | 31.5.2023 | Rumus 2 AP di LHK dan penambahan keterangan rentang ukur di LK | Done | Arya
Rev 10 : 31.5.2023

## LK
Lembar Kerja Kalibrasi Centrifuge Refrigerator
Sertifikat / Surat Keterangan : 11 / ………. / ………. - ………. / E - ………..
Merek |  |  | :
Model/Tipe |  |  | :
No. Seri |  |  | :
Resolusi |  |  | : | RPM |  | °C | ( Digital / Analog )
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  | :
Nama Ruang |  |  | :
I. | Kondisi Ruang
|  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  |  | oC
| 2. Kelembaban |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat |  |  |  | Score
| 1. Fisik |  | : Baik / Tidak baik |  | 5
| 2. Fungsi |  | : Baik / Tidak baik |  | 5
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Score
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | MΩ | > 2 | MΩ | 10
| 2 | Resistansi pembumian protektif (kabel dapat / tidak dapat dilepas) | [5 empty] | Ω | ≤ 0.2 / 0.3 | Ω | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I / II | [5 empty] | µA | ≤ 500 / 100 | µA | 20
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | [5 empty] | Toleransi | Score
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Kecepatan Putaran (RPM) | [7 empty] | ± 10% | 11.67
| 2 | [9 empty] | 11.67
| 3 | [9 empty] | 11.67
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | [5 empty] | Toleransi | Score
|  |  |  | I |  | II |  | III
| 4 | Waktu (s) | 300 | [6 empty] | ± 10% | 7.5
| No | Parameter | Channel | Pembacaan Standar | [5 empty] | Toleransi | Score
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 5 | Suhu 2 - 6 (°C) | [7 empty] | ± 3 °C | 7.5
|  |  | Setting Alat | Pembacaan Alat
V. | Keterangan
VI. | Alat ukur yang digunakan
Digital Tachometer_Merek : Compact Instrument_Model : CT6/LSR/ERP_SN : 631339 / 631340 / 631341 / 632334
Digital Tachometer_Merek : Krisbow_Model : KW06-563_SN : 180812179 / 180812200 / 180812206
Stopwatch_Merek : Casio_Model : HS-3_SN : 611Q02R, HS-80TW_SN : 510Q06R / 510Q061R
Stopwatch_Merek : EXTECH_Model : 365535_SN : 001380 / 001381 / 001382 / 001383 / 001384 / 001385
Stopwatch_Merek : EXTECH_Model : 365535_SN : 001386 / 001387 / 001445 / 001449 / 001452 / 005018
Mobile Corder_Merek : Yokogawa_Model : GP 10_SN : S5T810599
Reference Thermometer_Merek : APPA_Model : APPA51_SN : 03002948
Reference Thermometer_Merek : FLUKE_Model : 1524_SN : 1803038 / 1803037
Thermocouple Data Logger_Merek : Madgetech_Model : Oct Temp 2000_SN : P40270 / P41878
Temperature Recorder (Monitor) : Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812984, 200812985, 210368322, 210368323, 210368324
Wireless Temperature Recorder (Modul) : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397, 210411983, 210411984, 210411985
Wireless Temperature Recorder (Modul) : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000, 200936001, 210746054, 210746055, 210746056
Electrical Safety Analyzer_Merek : FLUKE_Model : ESA 620_SN : 1834020 / 1837056
Electrical Safety Analyzer_Merek : FLUKE_Model : ESA 615_SN : 2853077 / 2853078 / 3148907 / 3148908 / 3699030 / 4669058 / 4670010
Thermohygrometer_Merek : KIMO_Model : KH-210-AO_SN : 14082463 / 15062872 / 15062873 / 15062874 / 15062875
Thermohygrometer_Merek : SEKONIC_Model : ST-50A_SN : HE 21-000669 / HE 21-000670
Thermohygrometer_Merek : Greisinger_Model : GFTB 200_SN : 34903046 / 34903051 / 34903053 / 34904091
Thermohygrometer_Merek : EXTECH_Model : SD700_SN : 100586 / 100605 / 100609 / 100611 / 100615 / 100616 / 100617 / 100618
VII. | Kesimpulan
LAIK / TIDAK LAIK
VIII. | Petugas Kalibrasi

## ID
Input Data Kalibrasi Centrifuge Refrigerator
[5 empty] | Nomor Sertifikat : 11 / |  |  | 1 / XI - 21 / E - 036.86 DL
Merek |  |  | : | Hettich
Model/Tipe |  |  | : | ROTANTA 460 R
No. Seri |  |  | : | 0002265.06
Resolusi |  |  | : | 1 | RPM | ( Digital )
|  |  | : | 0.01 | (°C)
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 19 November 2021
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 19 November 2021
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK 016-18
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir | Pembacaan Standar
| 1. Suhu |  | : | 24.8 | 24.8 | 24.8441 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 61.6 | 61.6 | 60.9971 | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 220 |  | 219.849 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [12 empty] | Nomor Sertifikat : 11 /
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [9 empty] | 100
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  |  |  | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | OL | MΩ | 2 |  |  |  | G |  | µA | Toleransi
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | 0.1 | Ω | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 600 | µA | 500 |  |  |  | Kelas I | Input NC | 20 | 100
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Kecepatan Putaran (RPM) | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000.1274 | 0.12736 | 10 |  |  |  |  | Verifikasi
| 2 |  | 4000 |  | 4014 | 4016 | 4014 | 4016 | 4014 | 4016 | 4014.9013 | 14.9013 | [5 empty] | Pembacaan standar | Pembacaan standar + Koreksi Sertifikat | Koreksi
| 3 |  | 6000 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5999.6786 | -0.32144
[18 empty] | 150 | 149.92 | -0.08 | 0.053333
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi |  |  |  |  | 200 | 199.92 | -0.08 | 0.04
[5 empty] | I |  | II |  | III | [8 empty] | 500
| 4 | Waktu (s) | 300 |  | 300 |  | 301 |  | 302 |  | 301 | 1 | 10
Pembacaan standar + koreksi sertifikat
| No | Parameter | Channel |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI | [7 empty] | 11.004
| 5 | Suhu 2 - 6 (°C) | Channel 8 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.6842 | -0.31581 | ± 3 °C
|  |  | Setting Alat |  | Pembacaan Alat
|  |  | 3 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Link to UB
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Wireless Temperature Recorder menggunakan Channel 8
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812206
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 005018
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812984
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Gusti Arya Dinata
IX. | Tanggal Pembuatan Laporan
31 Desember 2021
| Choirul Huda |  |  |  | Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812984
| Donny Martha |  |  |  | Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812985
| Rangga Setya Hantoko |  |  |  | Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368322
| Hary Ernanto |  |  |  | Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368323
| Muhammad Arrizal Septiawan |  |  |  | Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368324
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Isra Mahensa
Hamdan Syarif
Gusti Arya Dinata
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Venna Filosofia
Fatimah Novrianisa
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Septia Khairunnisa
Wardimanul Abrar
Alpian Hadi
Taufik Priawan
Siti Fathul Jannah
Sholihatussa"diah
Azhar Alamsyah
Ryan Rama Chaesar R.

## UB RPM (hidden)
UNCERTAINTY BUDGET | [13 empty] | Verifikasi
Kecepatan |  | 2000 | RPM | [10 empty] | Kecepatan |  | 2000 | RPM
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | RPM | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1. Repeatability | RPM | normal | 0.5 | 2.45 | 5 | 0.20408 | 1 | 0.20408 | 0.041649 | 0.00034693
2. Resolusi alat | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 |  |  |  | 2. Daya baca UUT | RPM | rect. | 0.5 | 1.73 | 50 | 0.28902 | 1 | 0.28902 | 0.083531 | 0.00013955
3. Drift standar | RPM | rect. | -0.047734 | 1.7321 | 50 | -0.027559 | 1 | -0.027559 | 0.00075951 | 1.1537e-08 |  |  |  | 3. Drift standar | RPM | rect. | 0 | 1.73 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat standar | RPM | normal | 0.6 | 2 | 50 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.09 | 0.000162 |  |  |  | 4. Sertifikat Standar | RPM | normal | 1 | 2 | 50 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.00125
5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  |  |  | 5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 1 | 1.73 | 50 | 0.57803 | 1 | 0.57803 | 0.33412 | 0.0022328
Jumlah | [8 empty] | 0.17493 | 0.00030091 |  |  |  | Jumlah | [8 empty] | 0.37518 | 0.0017365
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.41824 |  |  |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.61252
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 101.6873 |  |  |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 81.0606
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9836 |  |  |  |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9897
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.82961 | RPM |  |  |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.2187 | RPM
[9 empty] | 0.041481 | % | CMC LAB = | 0.01 | %
Kecepatan |  | 4000 | RPM | [10 empty] | Kecepatan |  | 4000 | RPM
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | RPM | normal | 1.0954 | 2.4495 | 5 | 0.44721 | 1 | 0.44721 | 0.2 | 0.008 |  |  |  | 1. Repeatability | RPM | normal | 0.47 | 2.45 | 5 | 0.19184 | 1 | 0.19184 | 0.036801 | 0.00027087
2. Resolusi alat | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 |  |  |  | 2. Daya baca UUT | RPM | rect. | 0.5 | 1.73 | 50 | 0.28902 | 1 | 0.28902 | 0.083531 | 0.00013955
3. Drift standar | RPM | rect. | 0.0032789 | 1.7321 | 50 | 0.0018931 | 1 | 0.0018931 | 3.5838e-06 | 2.5687e-13 |  |  |  | 3. Drift standar | RPM | rect. | 0 | 1.73 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat standar | RPM | normal | 1.2045 | 2 | 50 | 0.60225 | 1 | 0.60225 | 0.36271 | 0.0026311 |  |  |  | 4. Sertifikat Standar | RPM | normal | 1 | 2 | 50 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.00125
5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  |  |  | 5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 1 | 1.73 | 50 | 0.57803 | 1 | 0.57803 | 0.33412 | 0.0022328
Jumlah | [8 empty] | 0.64688 | 0.01077 |  |  |  | Jumlah | [8 empty] | 0.70446 | 0.0016604
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.80429 |  |  |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.83932
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 38.8531 |  |  |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 298.8762
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.023 |  |  |  |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9679
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.627 | RPM |  |  |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.6517 | RPM
[9 empty] | 0.040676 | % | CMC LAB = | 0.01 | %
Kecepatan |  | 6000 | RPM | [10 empty] | Kecepatan |  | 6000 | RPM
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | RPM | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1. Repeatability | RPM | normal | 0.47 | 2.45 | 5 | 0.19184 | 1 | 0.19184 | 0.036801 | 0.00027087
2. Resolusi alat | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 |  |  |  | 2. Daya baca UUT | RPM | rect. | 0.5 | 1.73 | 50 | 0.28902 | 1 | 0.28902 | 0.083531 | 0.00013955
3. Drift standar | RPM | rect. | 0.053532 | 1.7321 | 50 | 0.030907 | 1 | 0.030907 | 0.00095523 | 1.8249e-08 |  |  |  | 3. Drift standar | RPM | rect. | 0 | 1.73 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat standar | RPM | normal | 1.8 | 2 | 50 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.013122 |  |  |  | 4. Sertifikat Standar | RPM | normal | 1 | 2 | 50 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.00125
5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  |  |  | 5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 1 | 1.73 | 50 | 0.57803 | 1 | 0.57803 | 0.33412 | 0.0022328
Jumlah | [8 empty] | 0.89512 | 0.013261 |  |  |  | Jumlah | [8 empty] | 0.37033 | 0.0016604
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.94611 |  |  |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.60855
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 60.4214 |  |  |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 82.5974
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2 |  |  |  |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9891
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.8922 | RPM |  |  |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.2105 | RPM
[9 empty] | 0.031537 | % | CMC LAB = | 0.01 | %

## UB TIMER (hidden)
Waktu (s) |  | 300 | s | [10 empty] | Waktu (s) |  | 300 | s
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | s | normal | 1 | 2.4495 | 5 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0055556 |  |  |  | 1. Repeatability | s | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi alat | s | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  |  |  | 2. Daya baca UUT | s | rect. | 0.05 | 1.73 | 50 | 0.028902 | 1 | 0.028902 | 0.00083531 | 1.3955e-08
3. Drift standar | s | rect. | 0.0073287 | 1.7321 | 50 | 0.0042312 | 1 | 0.0042312 | 1.7903e-05 | 6.4106e-12 |  |  |  | 3. Drift standar | s | rect. | 0.004 | 1.73 | 50 | 0.0023121 | 1 | 0.0023121 | 5.346e-06 | 5.7159e-13
4. Sertifikat standar | s | normal | 0.10915 | 2 | 50 | 0.054574 | 1 | 0.054574 | 0.0029784 | 1.7741e-07 |  |  |  | 4. Sertifikat Standar | s | normal | 0.12 | 2 | 50 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.0036 | 2.592e-07
5. Daya baca alat standar | s | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 |  |  |  | 5. Daya baca alat standar | s | rect. | 0.005 | 1.73 | 50 | 0.0028902 | 1 | 0.0028902 | 8.3531e-06 | 1.3955e-12
Jumlah | [8 empty] | 0.1705 | 0.0055557 |  |  |  | Jumlah | [8 empty] | 0.004449 | 2.7316e-07
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.41292 |  |  |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.066701
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 5.2327 |  |  |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 72.4627
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.5367 |  |  |  |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9933
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.0475 | s |  |  |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.13295 | s
[9 empty] | 0.34916 | % | CMC LAB = | 0.05 | %

## UB SUHU (hidden)
Suhu 2 - 6 (°C) |  | 3 | (°C) | [7 empty] | Suhu 2 - 6 (°C) |  | 3 | (°C)
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
1. Repeatability | (°C) | normal | 0 | 2.4495 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Repeatability | (°C) | normal | 0.14 | 2.4495 | 5 | 0.057155 | 1 | 0.057155 | 0.0032667 | 2.1342e-06
2. Resolusi alat | (°C) | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | 2. Resolusi alat | (°C) | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
3. Drift standar | (°C) | rect. | 0.086667 | 1.7321 | 50 | 0.050037 | 1 | 0.050037 | 0.0025037 | 1.2537e-07 | 3. Drift standar | (°C) | rect. | 0.28 | 1.7321 | 50 | 0.16166 | 1 | 0.16166 | 0.026133 | 1.3659e-05
4. Sertifikat standar | (°C) | normal | 0.26 | 2 | 50 | 0.13 | 1 | 0.13 | 0.0169 | 5.7122e-06 | 4. Sertifikat standar | (°C) | normal | 0.84 | 2 | 50 | 0.42 | 1 | 0.42 | 0.1764 | 0.00062234
5. Daya baca alat standar | (°C) | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | 5. Daya baca alat standar | (°C) | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
6. Variasi Penunjukan Indikator | (°C) | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6. Variasi Penunjukan Indikator | (°C) | rect. | 0.125 | 1.7321 | 50 | 0.072169 | 1 | 0.072169 | 0.0052083 | 5.4253e-07
|  | 0 | [10 empty] | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.020245 | 5.8515e-06 | Jumlah | [8 empty] | 0.21185 | 0.00063869
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.14229 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.46027
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 70.0466 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 70.2696
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9944 |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9943
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.28378 | (°C) | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.91793 | (°C)
[9 empty] | 9.4593 | % | [9 empty] | 30.5976 | %
Note on C9: ismail - [2010]: diff
Note on R9: ismail - [2010]: diff

## PENYELIA
Hasil Kalibrasi Centrifuge Refrigerator
Nomor Sertifikat : 11 / 1 / XI - 21 / E - 036.86 DL
Merek |  |  | : | Hettich
Model/Tipe |  |  | : | ROTANTA 460 R | [11 empty] | ( Digital )
No. Seri |  |  | : | 0002265.06 | [11 empty] | 0.5
Resolusi |  |  | : | 1 | [11 empty] | ( Digital ) | 2
|  |  | : | 0.01 | [11 empty] | ( Analog ) | 10
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 19 November 2021
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 19 November 2021
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK 016-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 24.8 ± 0.1 ) °C
| 2. Kelembaban |  | : | ( 61.0 ± 1.5 ) %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | ( 219.8 ± 2.6 ) Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [10 empty] | Score (%) |  |  |  | G |  | µA | Terkoreksi | Toleransi | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| 1. Fisik |  | : | Baik | [7 empty] | 5 | [8 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [7 empty] | 5 |  |  |  | Kelas I | Input NC | 20 | 24.68 | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Score (%) | [8 empty] | Resistansi pembumian protektif
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | OL |  | 2 |  | 40 |  | 10 |  | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
| 2 | Resistansi pembumian protektif | [5 empty] | 0.10119 |  | 0.2 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | G |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 558.8143 |  | 500 |  |  |  | 20 |  | 24.68 | 100 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
[21 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran (%) |  | [ ¦C¦+¦U¦ ] (%) |  | Score (%) |  |  | Score Pengujian Kinerja
|  |  | (RPM) |  | (RPM) | (RPM)
| 1 | Kecepatan Putaran | 2000 |  | 2000.1274 | 0.12736 | 0.0063676 | 10 | 0.041481 |  | 0.047848 |  | 35 | 11.667
| 2 |  | 4000 |  | 4014.9013 | 14.9013 | 0.37115 |  | 0.040676 |  | 0.41183 |  |  | 11.667
| 3 |  | 6000 |  | 5999.6786 | -0.32144 | -0.0053576 |  | 0.031537 |  | 0.036895 |  |  | 11.667
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran (%) |  | [ ¦C¦+¦U¦ ] (%) |  | Score (%) |  |  | 50
|  |  | (s) |  | (s) | (s)
| 4 | Waktu | 300 |  | 301 | 1 | 0.33223 | 10 | 0.34916 |  | 0.68138 |  | 7.5
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Keseragaman Suhu | Kestabilan Suhu | Toleransi |  | KTPS | [ ¦C¦+¦U¦ ] | Score (%) | Koreksi Relatif (%)
|  |  | (°C) |  | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) |  |  | (°C)
| 5 | Suhu | 3 |  | 2.6842 | -0.31581 | 0 | 0 | 3 |  | 0.28378 | 0.59959 | 7.5 | -11.7654 | 7.5
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Wireless Temperature Recorder menggunakan Channel 8
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812206
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 005018
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812984
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Gusti Arya Dinata
| Nama |  |  |  |  | Tanggal |  | Paraf | Score Total
| Dibuat : Gusti Arya Dinata |  |  |  |  | 31 Desember 2021 |  |  | 100
Penyelia :
Baik
Tidak Baik
Nomor Sertifikat : 11 /
| Nomor Sertifikat : 11 / | [9 empty] | 1
| Nomor Surat Keterangan : 11 / M - | [9 empty] | 2
1
1
| 1 | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| 2 | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
: Dalam ambang batas yang diijinkan
: Melebihi ambang batas yang diijinkan
: Dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan
: Melebihi kesalahan maksimal yang diijinkan
Choirul Huda
Dany Firmanto
Donny Martha
Supriyanto
Rangga Setyo Hantoko
Dibuat :
: Choirul Huda
: Dany Firmanto
: Donny Martha
: Supriyanto
: Rangga Setyo Hantoko
: Choirul Huda
: Donny Martha
: Baik
: Tidak Baik
- Alat / Parameter yang diuji dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan LAIK PAKAI
- Alat / Parameter yang diuji Melebihi batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI

## LH
Hasil Kalibrasi Centrifuge Refrigerator
Nomor Sertifikat : 11 / 1 / XI - 21 / E - 036.86 DL
Merek |  |  | : | Hettich
Model/Tipe |  |  | : | ROTANTA 460 R
No. Seri |  |  | : | 0002265.06
Resolusi Kecepatan |  |  | : | 1 | RPM
Resolusi Suhu |  |  | : | 0.01 | °C
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 19 November 2021
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 19 November 2021
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium | [9 empty] | ( 24.8 ± 0.1 ) °C
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium | [9 empty] | ( 61.0 ± 1.5 ) %RH
Metode Kerja |  |  | : | MK 016-18 | [9 empty] | ( 219.8 ± 2.6 ) Volt
I. | Kondisi Ruang | [12 empty] | Konversi TEXT |  |  |  | Konversi TEXT
| 1. Suhu |  | : | 24.8 | ± | 0.1 | °C | [6 empty] | 24.8 | 0.1 | °C |  | 219.8 | 2.6 | Volt
| 2. Kelembaban |  | : | 61.0 | ± | 1.5 | %RH | [6 empty] | 61.0 | 1.5 | %RH |  | ( | ± | )
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 219.8 | ± | 2.6 | Volt | [6 empty] | ( | ± | )
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | OL |  |  | 2
| 2 | Resistansi pembumian protektif | [5 empty] | 0.10119 | Ω |  | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 558.8143 | µA |  | 500
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif |  | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | (RPM) |  | (RPM) | (RPM) | (%) |  | (%) |  | (%)
| 1 | Kecepatan Putaran | 2000 |  | 2000.1274 | 0.12736 | 0.0063676 |  | ± | 10 | ± | 0.04 | 0.041481
| 2 |  | 4000 |  | 4014.9013 | 14.9013 | 0.37115 |  |  |  | ± | 0.04 | 0.040676
| 3 |  | 6000 |  | 5999.6786 | -0.32144 | -0.0053576 |  |  |  | ± | 0.03 | 0.031537
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif |  | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | (s) |  | (s) | (s) | (%) |  | (%) |  | (%)
| 4 | Waktu | 300 |  | 301 | 1 | 0.33223 |  | ± | 10 | ± | 0.35 | 0.34916
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Keseragaman Suhu | Kestabilan Suhu | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | (°C) |  | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) |  | (°C)
| 5 | Suhu | 3 |  | 2.6842 | -0.31581 | 0 | 0 | ± | 3 | ± | 0.28 | 0.28378
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Wireless Temperature Recorder menggunakan Channel 8
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812206
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 005018
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812984
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Gusti Arya Dinata
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
[8 empty] | Choirul Huda, S.Tr.Kes | [8 empty] | Choirul Huda, S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001
[8 empty] | NIP 198008062010121001 | [8 empty] | Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
Halaman 2 dari 2 halaman
[21 empty] | Donny Martha | NIP 198103112010121001
[21 empty] | Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 11 / 1 / XI - 21 / E - 036.86 DL
WF.016-18
Nama Alat : | Centrifuge Refrigerator |  | Nomor Order : |  | E - 036.86 DL
Merek |  | : | Hettich
Model / Tipe |  | : | ROTANTA 460 R
Nomor Seri |  | : | 0002265.06
Resolusi Kecepatan |  | : | 1
Resolusi Suhu |  | : | 0.01
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | Laboratorium
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 19 November 2021
Tanggal Kalibrasi |  | : | 19 November 2021
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Gusti Arya Dinata
Lokasi Kalibrasi |  | : | Laboratorium
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK 016-18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-28
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 008.27 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | Input Data Kalibrasi Rotator
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## LAPORAN
Hasil Kalibrasi Centrifuge Refrigerator
Nomor Sertifikat : 11 / 1 / XI - 21 / E - 036.86 DL
Merek |  |  | : | Hettich
Model/Tipe |  |  | : | ROTANTA 460 R
No. Seri |  |  | : | 0002265.06
Resolusi Kecepatan |  |  | : | 1 | RPM
Resolusi Suhu |  |  | : | 0.01 | °C
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 19 November 2021
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 19 November 2021
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK 016-18
I. | Kondisi Ruang | [12 empty] | Konversi TEXT |  |  |  | Konversi TEXT
| 1. Suhu |  | : | ( 24.8 ± 0.1 ) °C | [9 empty] | 24.8 | 0.1 | °C |  | 219.8 | 2.6 | Volt
| 2. Kelembaban |  | : | ( 61.0 ± 1.5 ) %RH | [9 empty] | 61.0 | 1.5 | %RH |  | ( | ± | )
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | ( 219.8 ± 2.6 ) Volt | [9 empty] | ( | ± | )
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [12 empty] | 24.8 | ± | 0.1 | °C
| 1. Fisik |  | : | Baik | [9 empty] | 61.0 | ± | 1.5 | %RH
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [9 empty] | 219.8 | ± | 2.6 | Volt
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | OL |  |  | 2
| 2 | Resistansi pembumian protektif | [5 empty] | 0.10119 | Ω |  | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 558.8143 | µA |  | 500
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif |  | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | (RPM) |  | (RPM) | (RPM) | (%) |  | (%) |  | (%)
| 1 | Kecepatan Putaran | 2000 |  | 2000.1274 | 0.12736 | 0.0063676 |  | ± | 10 | ± | 0.04 | 0.041481
| 2 |  | 4000 |  | 4014.9013 | 14.9013 | 0.37115 |  |  |  | ± | 0.04 | 0.040676
| 3 |  | 6000 |  | 5999.6786 | -0.32144 | -0.0053576 |  |  |  | ± | 0.03 | 0.031537
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif |  | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | (s) |  | (s) | (s) | (%) |  | (%) |  | (%)
| 4 | Waktu | 300 |  | 301 | 1 | 0.33223 |  | ± | 10 | ± | 0.35 | 0.34916
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Keseragaman Suhu | Kestabilan Suhu | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | (°C) |  | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) |  | (°C)
| 5 | Suhu | 3 |  | 2.6842 | -0.31581 | 0 | 0 | ± | 3 | ± | 0.28 | 0.28378
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Wireless Temperature Recorder menggunakan Channel 8
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812206
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 005018
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812984
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Gusti Arya Dinata
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
[8 empty] | Choirul Huda, S.Tr.Kes | [8 empty] | Choirul Huda, S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001
[8 empty] | NIP 198008062010121001 | [8 empty] | Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
Halaman 2 dari 2 halaman
[21 empty] | Donny Martha | NIP 198103112010121001
[21 empty] | Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001

## DB Stopwatch
INPUT SERTIFIKAT STOPWATCH
1. SN. 611Q02R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 2. SN. 510Q06R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 3. SN. 605Q11R |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2019
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.04 | 0.01 | -0.001 | 0.0055 | 0.12 | 2 | 10 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.121 | 2 | 10 | -0.002 | 0 | - | 0.04 | 0.12
20 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 | 3 | 20 | - | - | - | 0.04 | 0.12
30 | 0.03 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0.12 | 4 | 30 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.121 | 4 | 30 | -0.003 | 0.001 | -0.005 | 0.003 | 0.12
40 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 | 5 | 40 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 | 5 | 40 | - | - | - | 0.04 | 0.12
50 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 | 6 | 50 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 | 6 | 50 | - | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0.02 | 0.01 | -0.006 | 0.008 | 0.12 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0015 | 0.121 | 7 | 60 | -0.002 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 0.12
300 | 0.02 | 0.01 | -0.002 | 0.006 | 0.12 | 8 | 300 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.121 | 8 | 300 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.12
600 | 0.03 | 0.01 | -0.008 | 0.009 | 0.12 | 9 | 600 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.0015 | 0.121 | 9 | 600 | -0.001 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.12
900 | 0.02 | 0.01 | -0.008 | 0.009 | 0.12 | 10 | 900 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.121 | 10 | 900 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.12
1200 | - | - | -0.013 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | 1e-06 | 0.040333 | 0.121 | 11 | 1200 | - | - | 0.004 | 0.04 | 0.12
4. SN. 510Q061R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5 SN. 001380 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6 SN. 001381 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2019 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021
0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 2 | 10 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 | 2 | 10 | -0.01 | 0 | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 3 | 20 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0 | 0 | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 4 | 30 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 | 4 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 5 | 40 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 5 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 6 | 50 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 7 | 60 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12 | 7 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
300 | - | -0.01 | 0.001 | 0.0055 | 0.12 | 8 | 300 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 | 8 | 300 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
600 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12 | 9 | 600 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12 | 9 | 600 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
900 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12 | 10 | 900 | 0 | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12
1200 | - | 0.05 | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
7. SN. 001382 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 8. SN. 001383 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 9. SN. 001384 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
10 | -0.05 | -0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | -0.01 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
30 | -0.04 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 | 4 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 4 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 | 5 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 5 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 | 6 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 6 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 | 7 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 7 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
300 | -0.06 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12 | 8 | 300 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 8 | 300 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
600 | -0.05 | -0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.12 | 9 | 600 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 9 | 600 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
900 | -0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 10 | 900 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12 | 10 | 900 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.12
1200 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12
10. SN. 001385 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 11 SN. 001386 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 12 SN. 001387 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
10 | -0.03 | 0.01 | -0.07 | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 2 | 10 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
30 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12 | 3 | 30 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0.02 | 0.12 | 3 | 20 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.12
60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | 4 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 4 | 30 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | 5 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 5 | 40 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | 6 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 6 | 50 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | 7 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 7 | 60 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
300 | -0.03 | 0.01 | -0.05 | 0.03 | 0.12 | 8 | 300 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 8 | 300 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12
600 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12 | 9 | 600 | -0.04 | 0.01 | -0.04 | 0.025 | 0.12 | 9 | 600 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
900 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12 | 10 | 900 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12 | 10 | 900 | 0.02 | 0 | - | 0.04 | 0.12
1200 | - | - | -0.05 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
13. SN. 001445 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 14. SN. 001449 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 15. SN. 001452 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
10 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 2 | 10 | -0.04 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 2 | 10 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12
20 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12
30 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 4 | 30 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 4 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
40 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 5 | 40 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 5 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
50 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 6 | 50 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 6 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
60 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 7 | 60 | -0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 7 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
300 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 8 | 300 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 8 | 300 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.025 | 0.12
600 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 9 | 600 | -0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.015 | 0.12 | 9 | 600 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12
900 | -0.03 | -0.05 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | -0.04 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.035 | 0.12
1200 |  | - | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.12
16. SN. 005018 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 17. SN. 207Q01R |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2018 | 2017 | -
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
10 | 0 | 0 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
30 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 4 | 30 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 5 | 40 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 6 | 50 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 7 | 60 | 0.01 | 0 | - | 0.04 | 0.12
300 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 8 | 300 | 0.01 | -0.002 | - | 0.04 | 0.12
600 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 9 | 600 | 0.02 | -0.003 | - | 0.04 | 0.12
900 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 10 | 900 | - | - | - | 0.04 | 0.12
1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
No Urut Titik Ukur |  | Waktu | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | No Urut Titik Ukur |  | Waktu | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
|  | s | [9 empty] | s
I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.12 |  |  | VII | 1 | 60 | 0.02 | 0.01 | -0.006 | 0.008 | 0.12
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.121 |  |  |  | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0015 | 0.121
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 60 | -0.002 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 0.12
| 4 | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 |  |  |  | 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 5 | 60 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 7 | 60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 8 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 9 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 10 | 60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 11 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 12 | 60 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 13 | 60 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 14 | 60 | -0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12
| 15 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 16 | 60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 60 | 0.01 | 0 | - | 0.04 | 0.12
II | 1 | 10 | 0.04 | 0.01 | -0.001 | 0.0055 | 0.12 |  |  | VIII | 1 | 300 | 0.02 | 0.01 | -0.002 | 0.006 | 0.12
| 2 | 10 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.121 |  |  |  | 2 | 300 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.121
| 3 | 10 | -0.002 | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 300 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 300 | - | -0.01 | 0.001 | 0.0055 | 0.12
| 5 | 10 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 5 | 300 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 6 | 10 | -0.01 | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 6 | 300 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 7 | 10 | -0.05 | -0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 7 | 300 | -0.06 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12
| 8 | 10 | -0.01 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 300 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 9 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 9 | 300 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 10 | 10 | -0.03 | 0.01 | -0.07 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 10 | 300 | -0.03 | 0.01 | -0.05 | 0.03 | 0.12
| 11 | 10 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 11 | 300 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12
| 12 | 10 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 12 | 300 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12
| 13 | 10 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 |  |  |  | 13 | 300 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 14 | 10 | -0.04 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 |  |  |  | 14 | 300 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12
| 15 | 10 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 15 | 300 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.025 | 0.12
| 16 | 10 | 0 | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 16 | 300 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 17 | 300 | 0.01 | -0.002 | - | 0.04 | 0.12
III | 1 | 20 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 |  |  | IX | 1 | 600 | 0.03 | 0.01 | -0.008 | 0.009 | 0.12
| 2 | 20 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 |  |  |  | 2 | 600 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.0015 | 0.121
| 3 | 20 | - | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 600 | -0.001 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 600 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12
| 5 | 20 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 600 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12
| 6 | 30 | 0 | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 6 | 600 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 7 | 30 | -0.04 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 7 | 600 | -0.05 | -0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.12
| 8 | 30 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 600 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 9 | 30 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 9 | 600 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 10 | 30 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12 |  |  |  | 10 | 600 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12
| 11 | 30 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0.02 | 0.12 |  |  |  | 11 | 600 | -0.04 | 0.01 | -0.04 | 0.025 | 0.12
| 12 | 20 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 600 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
| 13 | 20 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 600 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
| 14 | 20 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 600 | -0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.015 | 0.12
| 15 | 30 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 15 | 600 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12
| 16 | 30 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 16 | 600 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 20 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 17 | 600 | 0.02 | -0.003 | - | 0.04 | 0.12
IV | 1 | 30 | 0.03 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0.12 |  |  | X | 1 | 900 | 0.02 | 0.01 | -0.008 | 0.009 | 0.12
| 2 | 30 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.121 |  |  |  | 2 | 900 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.121
| 3 | 30 | -0.003 | 0.001 | -0.005 | 0.003 | 0.12 |  |  |  | 3 | 900 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 900 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12
| 5 | 30 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 5 | 900 | 0 | -0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 6 | 900 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12
| 7 | 60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 |  |  |  | 7 | 900 | -0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12
| 8 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 8 | 900 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12
| 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 9 | 900 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.12
| 10 | 60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 |  |  |  | 10 | 900 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12
| 11 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 11 | 900 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12
| 12 | 30 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 12 | 900 | 0.02 | 0 | - | 0.04 | 0.12
| 13 | 30 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 13 | 900 | -0.03 | -0.05 | - | 0.04 | 0.12
| 14 | 30 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 14 | 900 | -0.04 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12 |  |  |  | 15 | 900 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.035 | 0.12
| 16 | 60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 16 | 900 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 30 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 17 | 900 | - | - | - | 0.04 | 0.12
V | 1 | 40 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 |  |  | XI | 1 | 1200 | - | - | -0.013 | 0.04 | 0.12
| 2 | 40 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 |  |  |  | 2 | 1200 | - | - | 1e-06 | 0.040333 | 0.121
| 3 | 40 | - | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 1200 | - | - | 0.004 | 0.04 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 1200 | - | 0.05 | - | 0.04 | 0.12
| 5 | 40 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 6 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 7 | 60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 |  |  |  | 7 | 1200 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 8 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 8 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 9 | 1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12
| 10 | 60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 |  |  |  | 10 | 1200 | - | - | -0.05 | 0.04 | 0.12
| 11 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 11 | 1200 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12
| 12 | 40 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 13 | 40 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 1200 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
| 14 | 40 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12 |  |  |  | 15 | 1200 | - | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.12
| 16 | 60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 16 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 17 | 40 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 17 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12 | 0
VI | 1 | 50 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12
| 2 | 50 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121
| 3 | 50 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12
| 5 | 50 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 7 | 60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12
| 8 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
| 10 | 60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12
| 11 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12
| 12 | 50 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 13 | 50 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 14 | 50 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
| 16 | 60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 50 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
2 | 3 | 4 | 5 | 7
16 | Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 005018
Waktu | Tahun |  |  | U95 STD | KOREKSI | DRIFT
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  |  | 1 Tahun
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 5e-07 | 0
10 | 0 | 0 | - | 0.12 | 0 | 0 | 0.04
30 | 0 | 0.01 | - | 0.12 | 0 | 0.005 | 0.04
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.12 | 0 | 0.005 | 0.04
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.12 | 0 | 0.005 | 0.04
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.12 | 0 | 0.005 | 0.04
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.12 | 0 | 0.005 | 0.04
300 | 0 | 0 | -0.01 | 0.12 | 0 | 0.005 | 0.04
600 | 0 | 0 | -0.01 | 0.12 | 0 | 0.005 | 0.04
900 | 0 | 0 | -0.01 | 0.12 | 0 | 0.005 | 0.04
1200 | - | - | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.04
INTERPOLASI KOREKSI | [5 empty] | INTERPOLASI DRIFT
|  | 300 |  | 0 |  |  | 300 |  |  | -
301 |  |  | 0 |  |  | 301 |  |  | -
|  | 600 |  | 0 |  |  | 600 |  |  | -
Setting Alat | Rata-rata standar | Interpolasi Koreksi | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Interpolasi U95 | Daya Baca UUT | Interpolasi Drift
300 | 301 | 0 | 301 | 1 | -1 | -0.33333 | 1 | 0.33333 | 0.10915 | 0.05 | 0.0073287
0.0018474
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 005018 | [8 empty] | Tahun Kalibrasi |  |  |  |  | 16
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 3, SN : 611Q02R | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 1 |  | 1 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q06R | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 2 |  | 2 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 605Q11R | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2019 | 3 |  | 3 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q061R | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001380 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 5 |  | 5 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001381 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 6 |  | 6 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001382 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 7 |  | 7 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001383 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 8 |  | 8 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001384 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 9 |  | 9 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001385 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 10 |  | 10 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001386 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 11 |  | 11 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001387 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 12 |  | 12 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001445 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 13 |  | 13 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001449 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 14 |  | 14 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001452 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 15 |  | 15 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 005018 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 16 |  | 16 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 207Q01RR | [8 empty] | 2018 | 2017 | - | 17 |  | 17 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
16 | [13 empty] | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN

## DB Temp Record (hidden)
D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R
CH 1 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | Interpolasi | CH 1 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2019 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2020 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2018 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 |  | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | 2020 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | 2019 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | 2020 | DRIFT | 5.3553
-20 | -0.24 | -0.43 | 0.19 | 2 |  | -20 | -0.24 | -0.69 | 0.45 | 2 |  | -20 | 0.02 | 0.001 | 0.019 | 2 | -20 | -1.46 |  | 0.083333 | 2 |  | -20 | -0.53 |  | 0.28 | 2 |  | -20 | -0.05 |  | 0.30667 | 2 | -20 | 0.001 | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.001 | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.53 | 0.26333 | 2 | -20 | -1.02 | 0.09 | 2 | -20 | 0.53 | 0.26333 | 2 | -20 | -1.4 | 0.086667 | 2 | -20 | -1.5 | 0.09 | 2 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 2 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 2 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 2
-15 | -0.21 | -0.37 | 0.16 |  |  | -15 | -0.21 | -0.57 | 0.36 |  |  | -15 | 0.03 | -0.45 | 0.48 |  | -15 | -1.26 |  | 0.083333 |  |  | -15 | 1e-06 |  | 0.28 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.30667 |  | -15 | 0.001 | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 | 0.26333 |  | -15 | -0.76 | 0.09 |  | -15 | 0.001 | 0.26333 |  | -15 | -1.14 | 0.086667 |  | -15 | -1.24 | 0.09 |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13
-10 | -0.0018 | -0.32 | 0.3182 | 8 |  | -10 | -0.0018 | 0.001 | 0.0028 | 8 |  | -10 | 0.04 | -0.34 | 0.38 | 8 | -10 | -1.04 |  | 0.083333 | 8 |  | -10 | -0.25 |  | 0.28 | 8 |  | -10 | 0.17 |  | 0.30667 | 8 | -10 | 0.001 | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.001 | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.5 | 0.26333 | 8 | -10 | -0.57 | 0.09 | 8 | -10 | 0.5 | 0.26333 | 8 | -10 | -0.91 | 0.086667 | 8 | -10 | -1.01 | 0.09 | 8 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 8 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 8 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 8
0.001 | -0.0013 | -0.23 | 0.2287 |  |  | 0.001 | -0.0013 | -0.28 | 0.2787 |  |  | 0.001 | 0.06 | -0.35 | 0.41 |  | 0.001 | -0.38 |  | 0.083333 |  |  | 0.001 | -0.01 |  | 0.28 |  |  | 0.001 | 0.35 |  | 0.30667 |  | 0.001 | 0.001 | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.001 | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.48 | 0.26333 |  | 0.001 | -0.31 | 0.09 |  | 0.001 | 0.48 | 0.26333 |  | 0.001 | -0.63 | 0.086667 |  | 0.001 | -0.6 | 0.09 |  | 0.001 | -1.4 | -0.7 | 0.7 |  | 0.001 | 0.03 | -0.06 | 0.09 |  | 0.001 | -0.79 | -0.08 | 0.71
2 | -0.0012 | -0.21 | 0.2088 | 0.2088 |  | 2 | -0.0012 | -0.25 | 0.2488 | 0.2488 |  | 2 | 0.07 | -0.35 | 0.42 | 0.42 | 2 | -0.59 |  | 0.083333 | 0.083333 |  | 2 | 0.03 |  | 0.28 | 0.28 |  | 2 | 0.38 |  | 0.30667 | 0.30667 | 2 | 0.001 | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.001 | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.48 | 0.26333 | 0.26333 | 2 | -0.43 | 0.09 | 0.09 | 2 | 0.48 | 0.26333 | 0.26333 | 2 | -0.67 | 0.086667 | 0.086667 | 2 | -0.65 | 0.09 | 0.09 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.08 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.65
8 | -0.09 | -0.16 | 0.07 |  |  | 8 | -0.09 | -0.17 | 0.08 |  |  | 8 | 0.08 | -0.15 | 0.23 |  | 8 | -0.33 |  | 0.083333 |  |  | 8 | 0.15 |  | 0.28 |  |  | 8 | 0.47 |  | 0.30667 |  | 8 | 0.001 | 0.00033333 |  | 8 | 0.001 | 0.00033333 |  | 8 | 0.46 | 0.26333 |  | 8 | -0.16 | 0.09 |  | 8 | 0.46 | 0.26333 |  | 8 | -0.4 | 0.086667 |  | 8 | -0.38 | 0.09 |  | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 |  | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 |  | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52
37 | 0.02 | 0.001 | 0.019 | 0.2088 |  | 37 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.2488 |  | 37 | 0.13 | -0.15 | 0.28 | 0.42 | 37 | 0.5 |  | 0.083333 | 0.083333 |  | 37 | 0.56 |  | 0.28 | 0.28 |  | 37 | 0.72 |  | 0.30667 | 0.30667 | 37 | 0.001 | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.001 | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.38 | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.65 | 0.09 | 0.09 | 37 | 0.38 | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.45 | 0.086667 | 0.086667 | 37 | 0.52 | 0.09 | 0.09 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.65
44 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |  |  | 44 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |  |  | 44 | 0.14 | -0.18 | 0.32 |  | 44 | 0.62 |  | 0.083333 |  |  | 44 | 0.62 |  | 0.28 |  |  | 44 | 0.75 |  | 0.30667 |  | 44 | 0.001 | 0.00033333 |  | 44 | 0.001 | 0.00033333 |  | 44 | 0.36 | 0.26333 |  | 44 | 0.75 | 0.09 |  | 44 | 0.36 | 0.26333 |  | 44 | 0.56 | 0.086667 |  | 44 | 0.65 | 0.09 |  | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 |  | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 |  | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05
50 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.2088 |  | 50 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.2488 |  | 50 | 0.15 | 0.36 | 0.21 | 0.42 | 50 | 0.65 |  | 0.083333 | 0.083333 |  | 50 | 0.66 |  | 0.28 | 0.28 |  | 50 | 0.76 |  | 0.30667 | 0.30667 | 50 | 0.001 | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.001 | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.34 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.8 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.34 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.64 | 0.086667 | 0.086667 | 50 | 0.74 | 0.09 | 0.09 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.65
100 | 0.0011 | 0.08 | 0.0789 |  |  | 100 | 0.0011 | -0.1 | 0.1011 |  |  | 100 | 0.2 | 0.15 | 0.05 |  | 100 | 0.65 |  | 0.083333 |  |  | 100 | 0.66 |  | 0.28 |  |  | 100 | 0.57 |  | 0.30667 |  | 100 | 0.001 | 0.00033333 |  | 100 | 0.001 | 0.00033333 |  | 100 | 0.17 | 0.26333 |  | 100 | 0.53 | 0.09 |  | 100 | 0.17 | 0.26333 |  | 100 | 0.57 | 0.086667 |  | 100 | 0.71 | 0.09 |  | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 |  | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 |  | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14
150 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |  |  | 150 | 0.05 | -0.16 | 0.21 |  |  | 150 | 0.21 | -0.1 | 0.31 |  | 150 | -0.07 |  | 0.083333 |  |  | 150 | 0.29 |  | 0.28 |  |  | 150 | 0.08 |  | 0.30667 |  | 150 | 0.001 | 0.00033333 |  | 150 | 0.001 | 0.00033333 |  | 150 | -0.04 | 0.26333 |  | 150 | -0.15 | 0.09 |  | 150 | -0.04 | 0.26333 |  | 150 | -0.12 | 0.086667 |  | 150 | -0.17 | 0.09 |  | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 |  | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 |  | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38
200 | -0.0014 | 0.22 | 0.2214 |  |  | 200 | -0.0014 | 0.47 | 0.4714 |  |  | 200 | 0.19 | 0.31 | 0.12 |  | 200 | -0.7 |  | 0.083333 |  |  | 200 | -0.16 |  | 0.28 |  |  | 200 | -0.38 |  | 0.30667 |  | 200 | 0.001 | 0.00033333 |  | 200 | 0.001 | 0.00033333 |  | 200 | -0.28 | 0.26333 |  | 200 | -0.01 | 0.09 |  | 200 | -0.28 | 0.26333 |  | 200 | -0.59 | 0.086667 |  | 200 | -1.27 | 0.09 |  | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 |  | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 |  | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25
CH 2 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | Interpolasi | CH 2 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2019 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2020 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2018 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 |  | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2021 | 0 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | 2020 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | 2019 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | 2020 | DRIFT | 5.3553
-20 | -0.24 | -0.48 | 0.24 | 2 |  | -20 | -0.24 | -0.69 | 0.45 | 2 |  | -20 | 0.04 | 0.001 | 0.039 | 2 | -20 | -1.45 |  | 0.09 | 2 |  | -20 | -0.54 |  | 0.28 | 2 |  | -20 | -0.14 |  | 0.30667 | 2 | -20 | 0.001 | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.001 | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.62 | 0.26333 | 2 | -20 | -0.97 | 0.093333 | 2 | -20 | 0.62 | 0.26333 | 2 | -20 | -1.29 | 0.083333 | 2 | -20 | -1.45 | 0.09 | 2 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 2 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 2 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 2
-15 | -0.21 | -0.4 | 0.19 |  |  | -15 | -0.21 | -0.56 | 0.35 |  |  | -15 | 0.05 | -0.44 | 0.49 |  | -15 | -1.23 |  | 0.09 |  |  | -15 | 1e-06 |  | 0.28 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.30667 |  | -15 | 0.001 | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 | 0.26333 |  | -15 | -0.72 | 0.093333 |  | -15 | 0.001 | 0.26333 |  | -15 | -1.04 | 0.083333 |  | -15 | -1.18 | 0.09 |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13
-10 | -0.0018 | -0.33 | 0.3282 | 8 |  | -10 | -0.0019 | 0.001 | 0.0029 | 8 |  | -10 | 0.06 | -0.34 | 0.4 | 8 | -10 | -0.99 |  | 0.09 | 8 |  | -10 | -0.28 |  | 0.28 | 8 |  | -10 | 0.1 |  | 0.30667 | 8 | -10 | 0.001 | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.001 | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.59 | 0.26333 | 8 | -10 | -0.52 | 0.093333 | 8 | -10 | 0.59 | 0.26333 | 8 | -10 | -0.83 | 0.083333 | 8 | -10 | -0.94 | 0.09 | 8 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 8 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 8 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 8
0.001 | -0.0013 | -0.2 | 0.1987 |  |  | 0.001 | -0.0013 | -0.25 | 0.2487 |  |  | 0.001 | 0.08 | -0.32 | 0.4 |  | 0.001 | -0.34 |  | 0.09 |  |  | 0.001 | -0.06 |  | 0.28 |  |  | 0.001 | 0.29 |  | 0.30667 |  | 0.001 | 0.001 | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.001 | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.56 | 0.26333 |  | 0.001 | -0.28 | 0.093333 |  | 0.001 | 0.56 | 0.26333 |  | 0.001 | -0.57 | 0.083333 |  | 0.001 | -0.56 | 0.09 |  | 0.001 | -1.4 | -0.7 | 0.7 |  | 0.001 | 0.03 | -0.06 | 0.09 |  | 0.001 | -0.79 | -0.08 | 0.71
2 |  | -0.18 | 0.11333 | 0.11333 |  | 2 | -0.0012 | -0.22 | 0.2188 | 0.2188 |  | 2 | 0.08 | -0.32 | 0.4 | 0.4 | 2 | -0.62 |  | 0.09 | 0.09 |  | 2 | -0.02 |  | 0.28 | 0.28 |  | 2 | 0.33 |  | 0.30667 | 0.30667 | 2 | 0.001 | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.001 | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.55 | 0.26333 | 0.26333 | 2 | -0.41 | 0.093333 | 0.093333 | 2 | 0.55 | 0.26333 | 0.26333 | 2 | -0.58 | 0.083333 | 0.083333 | 2 | -0.64 | 0.09 | 0.09 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.08 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.65
8 | -0.09 | -0.11 | 0.02 |  |  | 8 | -0.001 | -0.13 | 0.129 |  |  | 8 | 0.1 | -0.18 | 0.28 |  | 8 | -0.37 |  | 0.09 |  |  | 8 | 0.09 |  | 0.28 |  |  | 8 | 0.42 |  | 0.30667 |  | 8 | 0.001 | 0.00033333 |  | 8 | 0.001 | 0.00033333 |  | 8 | 0.53 | 0.26333 |  | 8 | -0.13 | 0.093333 |  | 8 | 0.53 | 0.26333 |  | 8 | -0.34 | 0.083333 |  | 8 | -0.37 | 0.09 |  | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 |  | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 |  | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52
37 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.11333 |  | 37 | 0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.2188 |  | 37 | 0.14 | -0.17 | 0.31 | 0.4 | 37 | 0.49 |  | 0.09 | 0.09 |  | 37 | 0.47 |  | 0.28 | 0.28 |  | 37 | 0.69 |  | 0.30667 | 0.30667 | 37 | 0.001 | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.001 | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.43 | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.65 | 0.093333 | 0.093333 | 37 | 0.43 | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.41 | 0.083333 | 0.083333 | 37 | 0.51 | 0.09 | 0.09 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.52
44 | 0.04 | 0.14 | 0.1 |  |  | 44 | 0.03 | 0.15 | 0.12 |  |  | 44 | 0.15 | -0.2 | 0.35 |  | 44 | 0.61 |  | 0.09 |  |  | 44 | 0.52 |  | 0.28 |  |  | 44 | 0.72 |  | 0.30667 |  | 44 | 0.001 | 0.00033333 |  | 44 | 0.001 | 0.00033333 |  | 44 | 0.41 | 0.26333 |  | 44 | 0.72 | 0.093333 |  | 44 | 0.41 | 0.26333 |  | 44 | 0.51 | 0.083333 |  | 44 | 0.63 | 0.09 |  | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 |  | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 |  | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05
50 | 0.05 | 0.16 | 0.11 | 0.11333 |  | 50 | 0.05 | 0.16 | 0.11 | 0.2188 |  | 50 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.4 | 50 | 0.69 |  | 0.09 | 0.09 |  | 50 | 0.55 |  | 0.28 | 0.28 |  | 50 | 0.73 |  | 0.30667 | 0.30667 | 50 | 0.001 | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.001 | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.39 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.76 | 0.093333 | 0.093333 | 50 | 0.39 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.57 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.71 | 0.09 | 0.09 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.5773
100 | 0.0011 | 0.23 | 0.2289 |  |  | 100 | 0.0011 | 0.03 | 0.0289 |  |  | 100 | 0.2 | -0.11 | 0.31 |  | 100 | 0.67 |  | 0.09 |  |  | 100 | 0.54 |  | 0.28 |  |  | 100 | 0.52 |  | 0.30667 |  | 100 | 0.001 | 0.00033333 |  | 100 | 0.001 | 0.00033333 |  | 100 | 0.19 | 0.26333 |  | 100 | 0.26 | 0.093333 |  | 100 | 0.19 | 0.26333 |  | 100 | 0.39 | 0.083333 |  | 100 | 0.64 | 0.09 |  | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 |  | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 |  | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14
150 | 0.05 | 0.28 | 0.23 |  |  | 150 | 0.05 | -0.06 | 0.11 |  |  | 150 | 0.21 | -0.44 | 0.65 |  | 150 | -0.12 |  | 0.09 |  |  | 150 | 0.18 |  | 0.28 |  |  | 150 | 0.001 |  | 0.30667 |  | 150 | 0.001 | 0.00033333 |  | 150 | 0.001 | 0.00033333 |  | 150 | -0.03 | 0.26333 |  | 150 | -0.58 | 0.093333 |  | 150 | -0.03 | 0.26333 |  | 150 | -0.36 | 0.083333 |  | 150 | -0.28 | 0.09 |  | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 |  | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 |  | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38
200 | -0.0014 | 0.56 | 0.5614 |  |  | 200 | -0.0014 | 0.45 | 0.4514 |  |  | 200 | 0.18 | -0.1 | 0.28 |  | 200 | -1.01 |  | 0.09 |  |  | 200 | -0.25 |  | 0.28 |  |  | 200 | -0.47 |  | 0.30667 |  | 200 | 0.001 | 0.00033333 |  | 200 | 0.001 | 0.00033333 |  | 200 | -0.28 | 0.26333 |  | 200 | -0.38 | 0.093333 |  | 200 | -0.28 | 0.26333 |  | 200 | -0.85 | 0.083333 |  | 200 | -1.34 | 0.09 |  | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 |  | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 |  | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25
CH 3 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | Interpolasi | CH 3 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2019 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2020 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2018 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 |  | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2021 | 0 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | 2020 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | 2019 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | 2020 | DRIFT | 5.3553
-20 | -0.24 | -0.43 | 0.19 | 2 |  | -20 | -0.22 | -0.77 | 0.55 | 2 |  | -20 | 0.04 | 1e-06 | 0.039999 | 2 | -20 | -1.45 |  | 0.083333 | 2 |  | -20 | -0.39 |  | 0.28 | 2 |  | -20 | 0.01 |  | 0.30667 | 2 | -20 | 1e-06 | 0.033333 | 2 | -20 | 1e-06 | 0.033333 | 2 | -20 | 0.58 | 0.26333 | 2 | -20 | -0.93 | 0.09 | 2 | -20 | 0.58 | 0.26333 | 2 | -20 | -1.33 | 0.083333 | 2 | -20 | -1.47 | 0.09 | 2 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 2 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 2 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 2
-15 | -0.22 | -0.34 | 0.12 |  |  | -15 | -0.0019 | -0.63 | 0.6281 |  |  | -15 | 0.05 | -0.56 | 0.61 |  | -15 | -1.23 |  | 0.083333 |  |  | -15 | 1e-06 |  | 0.28 |  |  | -15 | 1e-06 |  | 0.30667 |  | -15 | 1e-06 | 0.033333 |  | -15 | 1e-06 | 0.033333 |  | -15 | 1e-06 | 0.26333 |  | -15 | -0.69 | 0.09 |  | -15 | 1e-06 | 0.26333 |  | -15 | -1.08 | 0.083333 |  | -15 | -1.22 | 0.09 |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13
-10 | -0.0019 | -0.27 | 0.2681 | 8 |  | -10 | -0.0017 | 0 | 0.12 | 8 |  | -10 | 0.06 | -0.46 | 0.52 | 8 | -10 | -0.98 |  | 0.083333 | 8 |  | -10 | -0.14 |  | 0.28 | 8 |  | -10 | 0.19 |  | 0.30667 | 8 | -10 | 1e-06 | 0.033333 | 8 | -10 | 1e-06 | 0.033333 | 8 | -10 | 0.55 | 0.26333 | 8 | -10 | -0.52 | 0.09 | 8 | -10 | 0.55 | 0.26333 | 8 | -10 | -0.86 | 0.083333 | 8 | -10 | -0.99 | 0.09 | 8 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 8 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 8 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 8
0.001 |  | -0.13 | 0.11333 |  |  | 0.001 | -0.0012 | -0.29 | 0.2888 |  |  | 0.001 | 0.08 | -0.38 | 0.46 |  | 0.001 | -0.32 |  | 0.083333 |  |  | 0.001 | 0.07 |  | 0.28 |  |  | 0.001 | 0.34 |  | 0.30667 |  | 0.001 | 1e-06 | 0.033333 |  | 0.001 | 1e-06 | 0.033333 |  | 0.001 | 0.52 | 0.26333 |  | 0.001 | -0.26 | 0.09 |  | 0.001 | 0.52 | 0.26333 |  | 0.001 | -0.59 | 0.083333 |  | 0.001 | -0.6 | 0.09 |  | 0.001 | -1.4 | -0.7 | 0.7 |  | 0.001 | 0.03 | -0.06 | 0.09 |  | 0.001 | -0.79 | -0.08 | 0.71
2 |  | -0.11 | 0.11333 | 0.11333 |  | 2 | -0.0011 | -0.25 | 0.2489 | 0.2489 |  | 2 | 0.08 | -0.37 | 0.45 | 0.45 | 2 | -0.56 |  | 0.083333 | 0.083333 |  | 2 | 0.11 |  | 0.28 | 0.28 |  | 2 | 0.37 |  | 0.30667 | 0.30667 | 2 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 2 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 2 | 0.52 | 0.26333 | 0.26333 | 2 | -0.35 | 0.09 | 0.09 | 2 | 0.52 | 0.26333 | 0.26333 | 2 | -0.57 | 0.083333 | 0.083333 | 2 | -0.67 | 0.09 | 0.09 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.08 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.65
8 | -0.0011 | -0.04 | 0.0389 |  |  | 8 | 0.08 | -0.15 | 0.23 |  |  | 8 | 0.09 | -0.22 | 0.31 |  | 8 | -0.32 |  | 0.083333 |  |  | 8 | 0.21 |  | 0.28 |  |  | 8 | 0.44 |  | 0.30667 |  | 8 | 1e-06 | 0.033333 |  | 8 | 1e-06 | 0.033333 |  | 8 | 0.5 | 0.26333 |  | 8 | -0.1 | 0.09 |  | 8 | 0.5 | 0.26333 |  | 8 | -0.34 | 0.083333 |  | 8 | -0.39 | 0.09 |  | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 |  | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 |  | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52
37 | -0.01 | 0.19 | 0.2 | 0.11333 |  | 37 | 0.02 | 0.17 | 0.15 | 0.2489 |  | 37 | 0.14 | -0.13 | 0.27 | 0.45 | 37 | 0.49 |  | 0.083333 | 0.083333 |  | 37 | 0.56 |  | 0.28 | 0.28 |  | 37 | 0.64 |  | 0.30667 | 0.30667 | 37 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 37 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 37 | 0.41 | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.66 | 0.09 | 0.09 | 37 | 0.41 | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.43 | 0.083333 | 0.083333 | 37 | 0.53 | 0.09 | 0.09 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.65
44 | 0.01 | 0.22 | 0.21 |  |  | 44 | 0.04 | 0.21 | 0.17 |  |  | 44 | 0.15 | -0.15 | 0.3 |  | 44 | 0.61 |  | 0.083333 |  |  | 44 | 0.6 |  | 0.28 |  |  | 44 | 0.65 |  | 0.30667 |  | 44 | 1e-06 | 0.033333 |  | 44 | 1e-06 | 0.033333 |  | 44 | 0.39 | 0.26333 |  | 44 | 0.74 | 0.09 |  | 44 | 0.39 | 0.26333 |  | 44 | 0.54 | 0.083333 |  | 44 | 0.66 | 0.09 |  | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 |  | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 |  | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05
50 | 0.03 | 0.25 | 0.22 | 0.11333 |  | 50 | 0.05 | 0.23 | 0.18 | 0.2489 |  | 50 | 0.16 | 0.2 | 0.04 | 0.45 | 50 | 0.7 |  | 0.083333 | 0.083333 |  | 50 | 0.64 |  | 0.28 | 0.28 |  | 50 | 0.66 |  | 0.30667 | 0.30667 | 50 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 0.37 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.79 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.37 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.6 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.75 | 0.09 | 0.09 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.65
100 | 0.09 | 0.3 | 0.21 |  |  | 100 | 0.0011 | 0.16 | 0.1589 |  |  | 100 | 0.2 | -0.01 | 0.21 |  | 100 | 0.77 |  | 0.083333 |  |  | 100 | 0.61 |  | 0.28 |  |  | 100 | 0.45 |  | 0.30667 |  | 100 | 1e-06 | 0.033333 |  | 100 | 1e-06 | 0.033333 |  | 100 | 0.19 | 0.26333 |  | 100 | 0.51 | 0.09 |  | 100 | 0.19 | 0.26333 |  | 100 | 0.57 | 0.083333 |  | 100 | 0.73 | 0.09 |  | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 |  | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 |  | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14
150 | 0.04 | 0.28 | 0.24 |  |  | 150 | 0.05 | -0.02 | 0.07 |  |  | 150 | 0.21 | -0.3 | 0.51 |  | 150 | 0.03 |  | 0.083333 |  |  | 150 | 0.25 |  | 0.28 |  |  | 150 | 0.01 |  | 0.30667 |  | 150 | 1e-06 | 0.033333 |  | 150 | 1e-06 | 0.033333 |  | 150 | 1e-06 | 0.26333 |  | 150 | -0.2 | 0.09 |  | 150 | 1e-06 | 0.26333 |  | 150 | 0 | 0.083333 |  | 150 | -0.11 | 0.09 |  | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 |  | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 |  | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38
200 | -0.0012 | 0.44 | 0.4412 |  |  | 200 | -0.0013 | 0.16 | 0.1613 |  |  | 200 | 0.18 | 0.09 | 0.09 |  | 200 | -1.03 |  | 0.083333 |  |  | 200 | -0.17 |  | 0.28 |  |  | 200 | -0.4 |  | 0.30667 |  | 200 | 1e-06 | 0.033333 |  | 200 | 1e-06 | 0.033333 |  | 200 | -0.22 | 0.26333 |  | 200 | -0.21 | 0.09 |  | 200 | -0.22 | 0.26333 |  | 200 | -0.37 | 0.083333 |  | 200 | -1.05 | 0.09 |  | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 |  | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 |  | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25
CH 4 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | Interpolasi | CH 4 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2019 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2020 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2018 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 |  | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2021 | 0 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | 2020 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | 2019 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | 2020 | DRIFT | 5.3553
-20 | -0.21 | -0.37 | 0.16 | 2 |  | -20 | -0.0012 | -0.63 | 0.6288 | 2 |  | -20 | 0.04 | 1e-06 | 0.039999 | 2 | -20 | -1.47 |  | 0.086667 | 2 |  | -20 | -0.7 |  | 0.28 | 2 |  | -20 | 0.04 |  | 0.30667 | 2 | -20 | 1e-06 | 0.033333 | 2 | -20 | 1e-06 | 0.033333 | 2 | -20 | 0.64 | 0.26333 | 2 | -20 | -0.91 | 0.09 | 2 | -20 | 0.64 | 0.26333 | 2 | -20 | -1.31 | 0.083333 | 2 | -20 | -1.41 | 0.086667 | 2 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 2 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 2 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 2
-15 | -0.0019 | -0.31 | 0.3081 |  |  | -15 | -0.001 | -0.51 | 0.509 |  |  | -15 | 0.05 | -0.52 | 0.57 |  | -15 | -1.25 |  | 0.086667 |  |  | -15 | 1e-06 |  | 0.28 |  |  | -15 | 1e-06 |  | 0.30667 |  | -15 | 1e-06 | 0.033333 |  | -15 | 1e-06 | 0.033333 |  | -15 | 1e-06 | 0.26333 |  | -15 | -0.67 | 0.09 |  | -15 | 1e-06 | 0.26333 |  | -15 | -1.06 | 0.083333 |  | -15 | -1.14 | 0.086667 |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13
-10 | -0.0016 | -0.25 | 0.2484 | 8 |  | -10 | -0.08 | 1e-06 | 0.080001 | 8 |  | -10 | 0.06 | -0.43 | 0.49 | 8 | -10 | -1 |  | 0.086667 | 8 |  | -10 | -0.42 |  | 0.28 | 8 |  | -10 | 0.21 |  | 0.30667 | 8 | -10 | 1e-06 | 0.033333 | 8 | -10 | 1e-06 | 0.033333 | 8 | -10 | 0.6 | 0.26333 | 8 | -10 | -0.48 | 0.09 | 8 | -10 | 0.6 | 0.26333 | 8 | -10 | -0.85 | 0.083333 | 8 | -10 | -0.9 | 0.086667 | 8 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 8 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 8 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 8
0.001 |  | -0.16 | 0.11333 |  |  | 0.001 | -0.03 | -0.22 | 0.19 |  |  | 0.001 | 0.08 | -0.36 | 0.44 |  | 0.001 | -0.29 |  | 0.086667 |  |  | 0.001 | -0.18 |  | 0.28 |  |  | 0.001 | 0.35 |  | 0.30667 |  | 0.001 | 1e-06 | 0.033333 |  | 0.001 | 1e-06 | 0.033333 |  | 0.001 | 0.57 | 0.26333 |  | 0.001 | -0.26 | 0.09 |  | 0.001 | 0.57 | 0.26333 |  | 0.001 | -0.58 | 0.083333 |  | 0.001 | -0.52 | 0.086667 |  | 0.001 | -1.4 | -0.7 | 0.7 |  | 0.001 | 0.03 | -0.06 | 0.09 |  | 0.001 | -0.79 | -0.08 | 0.71
2 | -0.0011 | -0.14 | 0.1389 | 0.1389 |  | 2 | -0.02 | -0.19 | 0.17 | 0.17 |  | 2 | 0.08 | -0.35 | 0.43 | 0.43 | 2 | -0.59 |  | 0.086667 | 0.086667 |  | 2 | -0.14 |  | 0.28 | 0.28 |  | 2 | 0.37 |  | 0.30667 | 0.30667 | 2 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 2 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 2 | 0.56 | 0.26333 | 0.26333 | 2 | -0.34 | 0.09 | 0.09 | 2 | 0.56 | 0.26333 | 0.26333 | 2 | -0.58 | 0.083333 | 0.083333 | 2 | -0.63 | 0.086667 | 0.086667 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.08 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.65
8 |  | -0.09 | 0.11333 |  |  | 8 | 0.001 | -0.1 | 0.101 |  |  | 8 | 0.09 | -0.22 | 0.31 |  | 8 | -0.34 |  | 0.086667 |  |  | 8 | -0.01 |  | 0.28 |  |  | 8 | 0.44 |  | 0.30667 |  | 8 | 1e-06 | 0.033333 |  | 8 | 1e-06 | 0.033333 |  | 8 | 0.54 | 0.26333 |  | 8 | -0.08 | 0.09 |  | 8 | 0.54 | 0.26333 |  | 8 | -0.32 | 0.083333 |  | 8 | -0.36 | 0.086667 |  | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 |  | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 |  | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52
37 | 0.001 | 0.06 | 0.059 | 0.1389 |  | 37 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.17 |  | 37 | 0.14 | -0.11 | 0.25 | 0.43 | 37 | 0.54 |  | 0.086667 | 0.086667 |  | 37 | 0.41 |  | 0.28 | 0.28 |  | 37 | 0.64 |  | 0.30667 | 0.30667 | 37 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 37 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 37 | 0.43 | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.67 | 0.09 | 0.09 | 37 | 0.43 | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.46 | 0.083333 | 0.083333 | 37 | 0.53 | 0.086667 | 0.086667 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.65
44 | 0.02 | 0.08 | 0.06 |  |  | 44 | 0.001 | 0.19 | 0.189 |  |  | 44 | 0.15 | -0.13 | 0.28 |  | 44 | 0.67 |  | 0.086667 |  |  | 44 | 0.48 |  | 0.28 |  |  | 44 | 0.66 |  | 0.30667 |  | 44 | 1e-06 | 0.033333 |  | 44 | 1e-06 | 0.033333 |  | 44 | 0.4 | 0.26333 |  | 44 | 0.73 | 0.09 |  | 44 | 0.4 | 0.26333 |  | 44 | 0.55 | 0.083333 |  | 44 | 0.65 | 0.086667 |  | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 |  | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 |  | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05
50 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.1389 |  | 50 | 0.0011 | 0.21 | 0.2089 | 0.17 |  | 50 | 0.16 | 0.22 | 0.06 | 0.43 | 50 | 0.76 |  | 0.086667 | 0.086667 |  | 50 | 0.52 |  | 0.28 | 0.28 |  | 50 | 0.67 |  | 0.30667 | 0.30667 | 50 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 0.38 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.76 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.38 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.61 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.74 | 0.086667 | 0.086667 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.65
100 | 0.09 | 0.12 | 0.03 |  |  | 100 | 0.0014 | 0.14 | 0.1386 |  |  | 100 | 0.2 | 0.12 | 0.08 |  | 100 | 0.82 |  | 0.086667 |  |  | 100 | 0.58 |  | 0.28 |  |  | 100 | 0.55 |  | 0.30667 |  | 100 | 1e-06 | 0.033333 |  | 100 | 1e-06 | 0.033333 |  | 100 | 0.18 | 0.26333 |  | 100 | 0.24 | 0.09 |  | 100 | 0.18 | 0.26333 |  | 100 | 0.39 | 0.083333 |  | 100 | 0.69 | 0.086667 |  | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 |  | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 |  | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14
150 | 0.04 | 0.14 | 0.1 |  |  | 150 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |  |  | 150 | 0.21 | -0.06 | 0.27 |  | 150 | 0.13 |  | 0.086667 |  |  | 150 | 0.26 |  | 0.28 |  |  | 150 | 0.21 |  | 0.30667 |  | 150 | 1e-06 | 0.033333 |  | 150 | 1e-06 | 0.033333 |  | 150 | -0.03 | 0.26333 |  | 150 | -0.73 | 0.09 |  | 150 | -0.03 | 0.26333 |  | 150 | -0.35 | 0.083333 |  | 150 | -0.21 | 0.086667 |  | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 |  | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 |  | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38
200 | -0.0011 | 0.38 | 0.3811 |  |  | 200 | -0.0015 | 0.32 | 0.3215 |  |  | 200 | 0.18 | 0.36 | 0.18 |  | 200 | -0.67 |  | 0.086667 |  |  | 200 | -0.14 |  | 0.28 |  |  | 200 | -0.08 |  | 0.30667 |  | 200 | 1e-06 | 0.033333 |  | 200 | 1e-06 | 0.033333 |  | 200 | -0.26 | 0.26333 |  | 200 | -0.85 | 0.09 |  | 200 | -0.26 | 0.26333 |  | 200 | -0.64 | 0.083333 |  | 200 | -1.31 | 0.086667 |  | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 |  | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 |  | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25
CH 5 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | Interpolasi | CH 5 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2019 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2020 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2018 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 |  | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2021 | 0 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | 2020 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | 2019 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | 2020 | DRIFT | 5.3553
-20 | -0.21 | -0.42 | 0.21 | 2 |  | -20 | -0.0012 | -0.6 | 0.5988 | 2 |  | -20 | 0.03 | 1e-06 | 0.029999 | 2 | -20 | -1.42 |  | 0.086667 | 2 |  | -20 | -0.57 |  | 0.28 | 2 |  | -20 | -0.04 |  | 0.30667 | 2 | -20 | 1e-06 | 0.033333 | 2 | -20 | 1e-06 | 0.033333 | 2 | -20 | 0.54 | 0.26333 | 2 | -20 | -0.94 | 0.086667 | 2 | -20 | 0.54 | 0.26333 | 2 | -20 | -1.29 | 0.086667 | 2 | -20 | -1.4 | 0.083333 | 2 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 2 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 2 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 2
-15 | -0.22 | -0.36 | 0.14 |  |  | -15 | -0.0015 | -0.49 | 0.4885 |  |  | -15 | 0.03 | -0.41 | 0.44 |  | -15 | -1.19 |  | 0.086667 |  |  | -15 | -0.31 |  | 0.28 |  |  | -15 | 1e-06 |  | 0.30667 |  | -15 | 1e-06 | 0.033333 |  | -15 | 1e-06 | 0.033333 |  | -15 | 1e-06 | 0.26333 |  | -15 | -0.7 | 0.086667 |  | -15 | 1e-06 | 0.26333 |  | -15 | -1.04 | 0.086667 |  | -15 | -1.14 | 0.083333 |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13
-10 | -0.0019 | -0.3 | 0.2981 | 8 |  | -10 | -0.0013 | 1e-06 | 0.001301 | 8 |  | -10 | 0.04 | -0.32 | 0.36 | 8 | -10 | -0.94 |  | 0.086667 | 8 |  | -10 | -0.08 |  | 0.28 | 8 |  | -10 | 0.17 |  | 0.30667 | 8 | -10 | 1e-06 | 0.033333 | 8 | -10 | 1e-06 | 0.033333 | 8 | -10 | 0.53 | 0.26333 | 8 | -10 | -0.51 | 0.086667 | 8 | -10 | 0.53 | 0.26333 | 8 | -10 | -0.84 | 0.086667 | 8 | -10 | -0.91 | 0.083333 | 8 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 8 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 8 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 8
0.001 | -0.0014 | -0.19 | 0.1886 |  |  | 0.001 | -0.08 | -0.2 | 0.12 |  |  | 0.001 | 0.06 | -0.29 | 0.35 |  | 0.001 | -0.3 |  | 0.086667 |  |  | 0.001 | -0.04 |  | 0.28 |  |  | 0.001 | 0.34 |  | 0.30667 |  | 0.001 | 1e-06 | 0.033333 |  | 0.001 | 1e-06 | 0.033333 |  | 0.001 | 0.51 | 0.26333 |  | 0.001 | -0.27 | 0.086667 |  | 0.001 | 0.51 | 0.26333 |  | 0.001 | -0.57 | 0.086667 |  | 0.001 | -0.51 | 0.083333 |  | 0.001 | -1.4 | -0.7 | 0.7 |  | 0.001 | 0.03 | -0.06 | 0.09 |  | 0.001 | -0.79 | -0.08 | 0.71
2 |  | -0.17 | 0.11333 | 0.11333 |  | 2 | -0.07 | -0.17 | 0.1 | 0.1 |  | 2 | 0.07 | -0.27 | 0.34 | 0.34 | 2 | -0.62 |  | 0.086667 | 0.086667 |  | 2 | 0.08 |  | 0.28 | 0.28 |  | 2 | 0.37 |  | 0.30667 | 0.30667 | 2 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 2 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 2 | 0.5 | 0.26333 | 0.26333 | 2 | -0.3 | 0.086667 | 0.086667 | 2 | 0.5 | 0.26333 | 0.26333 | 2 | -0.56 | 0.086667 | 0.086667 | 2 | -0.57 | 0.083333 | 0.083333 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.08 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.65
8 |  | -0.11 | 0.11333 |  |  | 8 | -0.04 | -0.08 | 0.04 |  |  | 8 | 0.08 | -0.16 | 0.24 |  | 8 | -0.34 |  | 0.086667 |  |  | 8 | 0.47 |  | 0.28 |  |  | 8 | 0.45 |  | 0.30667 |  | 8 | 1e-06 | 0.033333 |  | 8 | 1e-06 | 0.033333 |  | 8 | 0.49 | 0.26333 |  | 8 | -0.06 | 0.086667 |  | 8 | 0.49 | 0.26333 |  | 8 | -0.3 | 0.086667 |  | 8 | -0.31 | 0.083333 |  | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 |  | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 |  | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52
37 | -0.01 | 0.09 | 0.1 | 0.11333 |  | 37 | 0.06 | 0.17 | 0.11 | 0.1 |  | 37 | 0.13 | -0.13 | 0.26 | 0.34 | 37 | 0.56 |  | 0.086667 | 0.086667 |  | 37 | 0.53 |  | 0.28 | 0.28 |  | 37 | 0.68 |  | 0.30667 | 0.30667 | 37 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 37 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 37 | 0.42 | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.69 | 0.086667 | 0.086667 | 37 | 0.42 | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.47 | 0.086667 | 0.086667 | 37 | 0.55 | 0.083333 | 0.083333 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.65
44 | 0.01 | 0.12 | 0.11 |  |  | 44 | 0.07 | 0.19 | 0.12 |  |  | 44 | 0.14 | -0.18 | 0.32 |  | 44 | 0.69 |  | 0.086667 |  |  | 44 | 0.57 |  | 0.28 |  |  | 44 | 0.71 |  | 0.30667 |  | 44 | 1e-06 | 0.033333 |  | 44 | 1e-06 | 0.033333 |  | 44 | 0.4 | 0.26333 |  | 44 | 0.78 | 0.086667 |  | 44 | 0.4 | 0.26333 |  | 44 | 0.56 | 0.086667 |  | 44 | 0.67 | 0.083333 |  | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 |  | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 |  | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05
50 | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 0.11333 |  | 50 | 0.09 | 0.2 | 0.11 | 0.1 |  | 50 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.34 | 50 | 0.76 |  | 0.086667 | 0.086667 |  | 50 | 0.63 |  | 0.28 | 0.28 |  | 50 | 0.72 |  | 0.30667 | 0.30667 | 50 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 0.38 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.84 | 0.086667 | 0.086667 | 50 | 0.38 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.62 | 0.086667 | 0.086667 | 50 | 0.75 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.65
100 | 0.09 | 0.25 | 0.16 |  |  | 100 | 0.0013 | 0.13 | 0.1287 |  |  | 100 | 0.2 | -0.12 | 0.32 |  | 100 | 0.68 |  | 0.086667 |  |  | 100 | 0.34 |  | 0.28 |  |  | 100 | 0.54 |  | 0.30667 |  | 100 | 1e-06 | 0.033333 |  | 100 | 1e-06 | 0.033333 |  | 100 | 0.21 | 0.26333 |  | 100 | 0.65 | 0.086667 |  | 100 | 0.21 | 0.26333 |  | 100 | 0.39 | 0.086667 |  | 100 | 0.71 | 0.083333 |  | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 |  | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 |  | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14
150 | 0.04 | 0.28 | 0.24 |  |  | 150 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |  |  | 150 | 0.21 | -0.42 | 0.63 |  | 150 | -0.13 |  | 0.086667 |  |  | 150 | -0.04 |  | 0.28 |  |  | 150 | 0.1 |  | 0.30667 |  | 150 | 1e-06 | 0.033333 |  | 150 | 1e-06 | 0.033333 |  | 150 | 1e-06 | 0.26333 |  | 150 | 0.06 | 0.086667 |  | 150 | 1e-06 | 0.26333 |  | 150 | -0.37 | 0.086667 |  | 150 | -0.11 | 0.083333 |  | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 |  | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 |  | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38
200 | -0.0012 | 0.42 | 0.4212 |  |  | 200 | -0.0015 | 0.43 | 0.4315 |  |  | 200 | 0.19 | -0.09 | 0.28 |  | 200 | -0.84 |  | 0.086667 |  |  | 200 | 0.02 |  | 0.28 |  |  | 200 | -0.29 |  | 0.30667 |  | 200 | 1e-06 | 0.033333 |  | 200 | 1e-06 | 0.033333 |  | 200 | -0.26 | 0.26333 |  | 200 | 0.09 | 0.086667 |  | 200 | -0.26 | 0.26333 |  | 200 | -0.74 | 0.086667 |  | 200 | -1.08 | 0.083333 |  | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 |  | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 |  | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25
CH 6 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | Interpolasi | CH 6 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2019 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2020 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2018 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 |  | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2021 | 0 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | 2020 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | 2019 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | 2020 | DRIFT | 5.3553
-20 | -0.22 | -0.32 | 0.1 | 2 |  | -20 | -0.0017 | -0.77 | 0.7683 | 2 |  | -20 | 0.04 | 1e-06 | 0.039999 | 2 | -20 | -1.37 |  | 0.086667 | 2 |  | -20 | -0.58 |  | 0.28 | 2 |  | -20 | -0.07 |  | 0.30667 | 2 | -20 | 1e-06 | 0.033333 | 2 | -20 | 1e-06 | 0.033333 | 2 | -20 | 0.58 | 0.26333 | 2 | -20 | -0.91 | 0.09 | 2 | -20 | 0.58 | 0.26333 | 2 | -20 | -1.27 | 0.086667 | 2 | -20 | -1.43 | 0.083333 | 2 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 2 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 2 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 2
-15 | -0.0019 | -0.24 | 0.2381 |  |  | -15 | -0.0014 | -0.63 | 0.6286 |  |  | -15 | 0.05 | -0.5 | 0.55 |  | -15 | -1.14 |  | 0.086667 |  |  | -15 | 1e-06 |  | 0.28 |  |  | -15 | 1e-06 |  | 0.30667 |  | -15 | 1e-06 | 0.033333 |  | -15 | 1e-06 | 0.033333 |  | -15 | 1e-06 | 0.26333 |  | -15 | -0.65 | 0.09 |  | -15 | 1e-06 | 0.26333 |  | -15 | -1.01 | 0.086667 |  | -15 | -1.17 | 0.083333 |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13
-10 | -0.0016 | -0.18 | 0.1784 | 8 |  | -10 | -0.0012 | 1e-06 | 0.001201 | 8 |  | -10 | 0.06 | -0.41 | 0.47 | 8 | -10 | -0.9 |  | 0.086667 | 8 |  | -10 | -0.31 |  | 0.28 | 8 |  | -10 | 0.16 |  | 0.30667 | 8 | -10 | 1e-06 | 0.033333 | 8 | -10 | 1e-06 | 0.033333 | 8 | -10 | 0.55 | 0.26333 | 8 | -10 | -0.46 | 0.09 | 8 | -10 | 0.55 | 0.26333 | 8 | -10 | -0.8 | 0.086667 | 8 | -10 | -0.94 | 0.083333 | 8 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 8 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 8 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 8
0.001 | -0.0012 | -0.06 | 0.0588 |  |  | 0.001 | -0.07 | -0.28 | 0.21 |  |  | 0.001 | 0.08 | -0.34 | 0.42 |  | 0.001 | -0.27 |  | 0.086667 |  |  | 0.001 | -0.08 |  | 0.28 |  |  | 0.001 | 0.34 |  | 0.30667 |  | 0.001 | 1e-06 | 0.033333 |  | 0.001 | 1e-06 | 0.033333 |  | 0.001 | 0.52 | 0.26333 |  | 0.001 | -0.25 | 0.09 |  | 0.001 | 0.52 | 0.26333 |  | 0.001 | -0.61 | 0.086667 |  | 0.001 | -0.53 | 0.083333 |  | 0.001 | -1.4 | -0.7 | 0.7 |  | 0.001 | 0.03 | -0.06 | 0.09 |  | 0.001 | -0.79 | -0.08 | 0.71
2 | -0.0011 | -0.04 | 0.0389 | 0.0389 |  | 2 | -0.06 | -0.25 | 0.19 | 0.19 |  | 2 | 0.08 | -0.33 | 0.41 | 0.41 | 2 | -0.57 |  | 0.086667 | 0.086667 |  | 2 | -0.04 |  | 0.28 | 0.28 |  | 2 | 0.38 |  | 0.30667 | 0.30667 | 2 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 2 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 2 | 0.51 | 0.26333 | 0.26333 | 2 | -0.27 | 0.09 | 0.09 | 2 | 0.51 | 0.26333 | 0.26333 | 2 | -0.5 | 0.086667 | 0.086667 | 2 | -0.6 | 0.083333 | 0.083333 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.08 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.65
8 | -0.08 | 0.01 | 0.09 |  |  | 8 | -0.03 | -0.14 | 0.11 |  |  | 8 | 0.09 | -0.21 | 0.3 |  | 8 | -0.3 |  | 0.086667 |  |  | 8 | 0.08 |  | 0.28 |  |  | 8 | 0.47 |  | 0.30667 |  | 8 | 1e-06 | 0.033333 |  | 8 | 1e-06 | 0.033333 |  | 8 | 0.5 | 0.26333 |  | 8 | -0.03 | 0.09 |  | 8 | 0.5 | 0.26333 |  | 8 | -0.27 | 0.086667 |  | 8 | -0.34 | 0.083333 |  | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 |  | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 |  | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52
37 | 0.02 | 0.19 | 0.17 | 0.0389 |  | 37 | 0.07 | 0.18 | 0.11 | 0.19 |  | 37 | 0.14 | -0.31 | 0.45 | 0.41 | 37 | 0.57 |  | 0.086667 | 0.086667 |  | 37 | 0.48 |  | 0.28 | 0.28 |  | 37 | 0.74 |  | 0.30667 | 0.30667 | 37 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 37 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 37 | 0.4 | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.7 | 0.09 | 0.09 | 37 | 0.4 | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.49 | 0.086667 | 0.086667 | 37 | 0.56 | 0.083333 | 0.083333 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.65
44 | 0.04 | 0.21 | 0.17 |  |  | 44 | 0.08 | 0.21 | 0.13 |  |  | 44 | 0.15 | -0.15 | 0.3 |  | 44 | 0.68 |  | 0.086667 |  |  | 44 | 0.54 |  | 0.28 |  |  | 44 | 0.77 |  | 0.30667 |  | 44 | 1e-06 | 0.033333 |  | 44 | 1e-06 | 0.033333 |  | 44 | 0.38 | 0.26333 |  | 44 | 0.79 | 0.09 |  | 44 | 0.38 | 0.26333 |  | 44 | 0.59 | 0.086667 |  | 44 | 0.7 | 0.083333 |  | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 |  | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 |  | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05
50 | 0.06 | 0.22 | 0.16 | 0.0389 |  | 50 | 0.001 | 0.24 | 0.239 | 0.19 |  | 50 | 0.16 | 0.2 | 0.04 | 0.41 | 50 | 0.76 |  | 0.086667 | 0.086667 |  | 50 | 0.58 |  | 0.28 | 0.28 |  | 50 | 0.78 |  | 0.30667 | 0.30667 | 50 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 0.36 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.84 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.36 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.66 | 0.086667 | 0.086667 | 50 | 0.79 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.65
100 | 0.0011 | 0.23 | 0.2289 |  |  | 100 | 0.0014 | 0.17 | 0.1686 |  |  | 100 | 0.2 | 0.05 | 0.15 |  | 100 | 0.65 |  | 0.086667 |  |  | 100 | 0.61 |  | 0.28 |  |  | 100 | 0.62 |  | 0.30667 |  | 100 | 1e-06 | 0.033333 |  | 100 | 1e-06 | 0.033333 |  | 100 | 0.17 | 0.26333 |  | 100 | 0.63 | 0.09 |  | 100 | 0.17 | 0.26333 |  | 100 | 0.63 | 0.086667 |  | 100 | 0.87 | 0.083333 |  | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 |  | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 |  | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14
150 | 0.05 | 0.22 | 0.17 |  |  | 150 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |  |  | 150 | 0.21 | -0.17 | 0.38 |  | 150 | -0.23 |  | 0.086667 |  |  | 150 | 0.3 |  | 0.28 |  |  | 150 | 0.17 |  | 0.30667 |  | 150 | 1e-06 | 0.033333 |  | 150 | 1e-06 | 0.033333 |  | 150 | -0.05 | 0.26333 |  | 150 | -0.04 | 0.09 |  | 150 | -0.05 | 0.26333 |  | 150 | -0.1 | 0.086667 |  | 150 | 0.07 | 0.083333 |  | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 |  | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 |  | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38
200 | -0.0013 | 0.47 | 0.4713 |  |  | 200 | -0.0015 | 0.3 | 0.3015 |  |  | 200 | 0.18 | 0.21 | 0.03 |  | 200 | -1.13 |  | 0.086667 |  |  | 200 | -0.08 |  | 0.28 |  |  | 200 | -0.24 |  | 0.30667 |  | 200 | 1e-06 | 0.033333 |  | 200 | 1e-06 | 0.033333 |  | 200 | -0.29 | 0.26333 |  | 200 | -0.26 | 0.09 |  | 200 | -0.29 | 0.26333 |  | 200 | -0.93 | 0.086667 |  | 200 | -1.1 | 0.083333 |  | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 |  | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 |  | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25
CH 7 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | Interpolasi | CH 7 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2019 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2020 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2018 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 |  | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2021 | 0 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | 2020 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | 2019 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | 2020 | DRIFT | 5.3553
-20 | -0.0019 | -0.41 | 0.4081 | 2 |  | -20 | -0.0018 | -0.75 | 0.7482 | 2 |  | -20 | 0.07 | 1e-06 | 0.069999 | 2 | -20 | -1.33 |  | 0.083333 | 2 |  | -20 | -0.52 |  | 0.28 | 2 |  | -20 | -0.09 |  | 0.30667 | 2 | -20 | 1e-06 | 0.033333 | 2 | -20 | 1e-06 | 0.033333 | 2 | -20 | 0.54 | 0.26333 | 2 | -20 | -0.91 | 0.09 | 2 | -20 | 0.54 | 0.26333 | 2 | -20 | -1.3 | 0.086667 | 2 | -20 | -1.34 | 0.09 | 2 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 2 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 2 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 2
-15 | -0.0017 | -0.36 | 0.3583 |  |  | -15 | -0.0016 | -0.62 | 0.6184 |  |  | -15 | 0.08 | -0.53 | 0.61 |  | -15 | -1.1 |  | 0.083333 |  |  | -15 | 0 |  | 0.28 |  |  | -15 | 1e-06 |  | 0.30667 |  | -15 | 1e-06 | 0.033333 |  | -15 | 1e-06 | 0.033333 |  | -15 | 1e-06 | 0.26333 |  | -15 | -0.66 | 0.09 |  | -15 | 1e-06 | 0.26333 |  | -15 | -1.05 | 0.086667 |  | -15 | -1.05 | 0.09 |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13
-10 | -0.0014 | -0.31 | 0.3086 | 8 |  | -10 | -0.0014 | 1e-06 | 0.001401 | 8 |  | -10 | 0.09 | -0.44 | 0.53 | 8 | -10 | -0.85 |  | 0.083333 | 8 |  | -10 | -0.23 |  | 0.28 | 8 |  | -10 | 0.12 |  | 0.30667 | 8 | -10 | 1e-06 | 0.033333 | 8 | -10 | 1e-06 | 0.033333 | 8 | -10 | 0.52 | 0.26333 | 8 | -10 | -0.47 | 0.09 | 8 | -10 | 0.52 | 0.26333 | 8 | -10 | -0.84 | 0.086667 | 8 | -10 | -0.81 | 0.09 | 8 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 8 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 8 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 8
0.001 | -0.001 | -0.22 | 0.219 |  |  | 0.001 | -0.09 | -0.28 | 0.19 |  |  | 0.001 | 0.12 | -0.36 | 0.48 |  | 0.001 | -0.28 |  | 0.083333 |  |  | 0.001 | 0.01 |  | 0.28 |  |  | 0.001 | 0.29 |  | 0.30667 |  | 0.001 | 1e-06 | 0.033333 |  | 0.001 | 1e-06 | 0.033333 |  | 0.001 | 0.5 | 0.26333 |  | 0.001 | -0.25 | 0.09 |  | 0.001 | 0.5 | 0.26333 |  | 0.001 | -0.58 | 0.086667 |  | 0.001 | -0.46 | 0.09 |  | 0.001 | -1.4 | -0.7 | 0.7 |  | 0.001 | 0.03 | -0.06 | 0.09 |  | 0.001 | -0.79 | -0.08 | 0.71
2 | -0.09 | -0.21 | 0.12 | 0.12 |  | 2 | -0.08 | -0.24 | 0.16 | 0.16 |  | 2 | 0.12 | -0.33 | 0.45 | 0.45 | 2 | -0.49 |  | 0.083333 | 0.083333 |  | 2 | 0.05 |  | 0.28 | 0.28 |  | 2 | 0.33 |  | 0.30667 | 0.30667 | 2 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 2 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 2 | 0.5 | 0.26333 | 0.26333 | 2 | -0.28 | 0.09 | 0.09 | 2 | 0.5 | 0.26333 | 0.26333 | 2 | -0.54 | 0.086667 | 0.086667 | 2 | -0.56 | 0.09 | 0.09 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.08 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.65
8 | -0.07 | -0.16 | 0.09 |  |  | 8 | -0.06 | -0.14 | 0.08 |  |  | 8 | 0.14 | -0.21 | 0.35 |  | 8 | -0.26 |  | 0.083333 |  |  | 8 | 0.18 |  | 0.28 |  |  | 8 | 0.41 |  | 0.30667 |  | 8 | 1e-06 | 0.033333 |  | 8 | 1e-06 | 0.033333 |  | 8 | 0.48 | 0.26333 |  | 8 | -0.04 | 0.09 |  | 8 | 0.48 | 0.26333 |  | 8 | -0.3 | 0.086667 |  | 8 | -0.29 | 0.09 |  | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 |  | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 |  | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52
37 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 |  | 37 | 0.04 | 0.16 | 0.12 | 0.16 |  | 37 | 0.19 | -0.09 | 0.28 | 0.45 | 37 | 0.55 |  | 0.083333 | 0.083333 |  | 37 | 0.59 |  | 0.28 | 0.28 |  | 37 | 0.67 |  | 0.30667 | 0.30667 | 37 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 37 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 37 | 0.41 | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.7 | 0.09 | 0.09 | 37 | 0.41 | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.5 | 0.086667 | 0.086667 | 37 | 0.6 | 0.09 | 0.09 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.65
44 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |  |  | 44 | 0.05 | 0.19 | 0.14 |  |  | 44 | 0.13 | -0.11 | 0.24 |  | 44 | 0.67 |  | 0.083333 |  |  | 44 | 0.66 |  | 0.28 |  |  | 44 | 0.7 |  | 0.30667 |  | 44 | 1e-06 | 0.033333 |  | 44 | 1e-06 | 0.033333 |  | 44 | 0.39 | 0.26333 |  | 44 | 0.79 | 0.09 |  | 44 | 0.39 | 0.26333 |  | 44 | 0.61 | 0.086667 |  | 44 | 0.72 | 0.09 |  | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 |  | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 |  | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05
50 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.12 |  | 50 | 0.07 | 0.21 | 0.14 | 0.16 |  | 50 | 0.21 | 0.25 | 0.04 | 0.45 | 50 | 0.75 |  | 0.083333 | 0.083333 |  | 50 | 0.7 |  | 0.28 | 0.28 |  | 50 | 0.71 |  | 0.30667 | 0.30667 | 50 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 0.37 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.84 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.37 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.68 | 0.086667 | 0.086667 | 50 | 0.8 | 0.09 | 0.09 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.65
100 | 0.0011 | 0.2 | 0.1989 |  |  | 100 | 0.0011 | 0.14 | 0.1389 |  |  | 100 | 0.26 | 0.18 | 0.08 |  | 100 | 0.79 |  | 0.083333 |  |  | 100 | 0.73 |  | 0.28 |  |  | 100 | 0.58 |  | 0.30667 |  | 100 | 1e-06 | 0.033333 |  | 100 | 1e-06 | 0.033333 |  | 100 | 0.2 | 0.26333 |  | 100 | 0.6 | 0.09 |  | 100 | 0.2 | 0.26333 |  | 100 | 0.63 | 0.086667 |  | 100 | 0.68 | 0.09 |  | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 |  | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 |  | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14
150 | 0.04 | 0.28 | 0.24 |  |  | 150 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |  |  | 150 | 0.25 | 0.05 | 0.2 |  | 150 | 0.06 |  | 0.083333 |  |  | 150 | 0.38 |  | 0.28 |  |  | 150 | 0.19 |  | 0.30667 |  | 150 | 1e-06 | 0.033333 |  | 150 | 1e-06 | 0.033333 |  | 150 | -0.02 | 0.26333 |  | 150 | -0.1 | 0.09 |  | 150 | -0.02 | 0.26333 |  | 150 | -0.07 | 0.086667 |  | 150 | -0.3 | 0.09 |  | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 |  | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 |  | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38
200 | -0.0013 | 0.44 | 0.4413 |  |  | 200 | -0.0013 | 0.38 | 0.3813 |  |  | 200 | 0.19 | 0.51 | 0.32 |  | 200 | -0.9 |  | 0.083333 |  |  | 200 | -0.04 |  | 0.28 |  |  | 200 | -0.16 |  | 0.30667 |  | 200 | 1e-06 | 0.033333 |  | 200 | 1e-06 | 0.033333 |  | 200 | -0.28 | 0.26333 |  | 200 | -0.31 | 0.09 |  | 200 | -0.28 | 0.26333 |  | 200 | -0.74 | 0.086667 |  | 200 | -1.43 | 0.09 |  | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 |  | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 |  | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25
CH 8 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | Interpolasi | CH 8 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2019 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2020 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2018 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 |  | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2021 | 0 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | 2020 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | 2019 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | 2020 | DRIFT | 5.3553
-20 | -0.0015 | -0.48 | 0.4785 | 2 |  | -20 | -0.2 | -0.74 | 0.54 | 2 |  | -20 | 0.08 | 1e-06 | 0.079999 | 2 | -20 | -1.31 |  | 0.086667 | 2 |  | -20 | -0.63 |  | 0.28 | 2 |  | -20 | -0.1 |  | 0.30667 | 2 | -20 | 1e-06 | 0.033333 | 2 | -20 | 1e-06 | 0.033333 | 2 | -20 | 0.52 | 0.26333 | 2 | -20 | -0.95 | 0.09 | 2 | -20 | 0.52 | 0.26333 | 2 | -20 | -1.22 | 0.086667 | 2 | -20 | -1.36 | 0.093333 | 2 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 2 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 2 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 2
-15 | -0.0013 | -0.4 | 0.3987 |  |  | -15 | -0.0017 | -0.61 | 0.6083 |  |  | -15 | 0.08 | -0.47 | 0.55 |  | -15 | -1.07 |  | 0.086667 |  |  | -15 | 0 |  | 0.28 |  |  | -15 | 1e-06 |  | 0.30667 |  | -15 | 1e-06 | 0.033333 |  | -15 | 1e-06 | 0.033333 |  | -15 | 1e-06 | 0.26333 |  | -15 | -0.69 | 0.09 |  | -15 | 1e-06 | 0.26333 |  | -15 | -0.97 | 0.086667 |  | -15 | -1.09 | 0.093333 |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13
-10 | -0.0011 | -0.33 | 0.3289 | 8 |  | -10 | -0.0015 | 1e-06 | 0.001501 | 8 |  | -10 | 0.09 | -0.39 | 0.48 | 8 | -10 | -0.82 |  | 0.086667 | 8 |  | -10 | -0.31 |  | 0.28 | 8 |  | -10 | 0.13 |  | 0.30667 | 8 | -10 | 1e-06 | 0.033333 | 8 | -10 | 1e-06 | 0.033333 | 8 | -10 | 0.5 | 0.26333 | 8 | -10 | -0.49 | 0.09 | 8 | -10 | 0.5 | 0.26333 | 8 | -10 | -0.77 | 0.086667 | 8 | -10 | -0.85 | 0.093333 | 8 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 8 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 8 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 8
0.001 | -0.06 | -0.2 | 0.14 |  |  | 0.001 | -0.0011 | -0.29 | 0.2889 |  |  | 0.001 | 0.11 | -0.33 | 0.44 |  | 0.001 | -0.29 |  | 0.086667 |  |  | 0.001 | -0.05 |  | 0.28 |  |  | 0.001 | 0.32 |  | 0.30667 |  | 0.001 | 1e-06 | 0.033333 |  | 0.001 | 1e-06 | 0.033333 |  | 0.001 | 0.48 | 0.26333 |  | 0.001 | -0.27 | 0.09 |  | 0.001 | 0.48 | 0.26333 |  | 0.001 | -0.56 | 0.086667 |  | 0.001 | -0.5 | 0.093333 |  | 0.001 | -1.4 | -0.7 | 0.7 |  | 0.001 | 0.03 | -0.06 | 0.09 |  | 0.001 | -0.79 | -0.08 | 0.71
2 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.13 |  | 2 | -0.001 | -0.26 | 0.259 | 0.259 |  | 2 | 0.11 | -0.31 | 0.42 | 0.42 | 2 | -0.51 |  | 0.086667 | 0.086667 |  | 2 | 0 |  | 0.28 | 0.28 |  | 2 | 0.35 |  | 0.30667 | 0.30667 | 2 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 2 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 2 | 0.48 | 0.26333 | 0.26333 | 2 | -0.27 | 0.09 | 0.09 | 2 | 0.48 | 0.26333 | 0.26333 | 2 | -0.51 | 0.086667 | 0.086667 | 2 | -0.58 | 0.093333 | 0.093333 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.08 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.65
8 | -0.03 | -0.11 | 0.08 |  |  | 8 | -0.07 | -0.16 | 0.09 |  |  | 8 | 0.12 | -0.18 | 0.3 |  | 8 | -0.26 |  | 0.086667 |  |  | 8 | 0.13 |  | 0.28 |  |  | 8 | 0.44 |  | 0.30667 |  | 8 | 1e-06 | 0.033333 |  | 8 | 1e-06 | 0.033333 |  | 8 | 0.46 | 0.26333 |  | 8 | -0.03 | 0.09 |  | 8 | 0.46 | 0.26333 |  | 8 | -0.26 | 0.086667 |  | 8 | -0.3 | 0.093333 |  | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 |  | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 |  | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52
37 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.13 |  | 37 | 0.02 | 0.14 | 0.12 | 0.259 |  | 37 | 0.16 | -0.14 | 0.3 | 0.42 | 37 | 0.58 |  | 0.086667 | 0.086667 |  | 37 | 0.59 |  | 0.28 | 0.28 |  | 37 | 0.72 |  | 0.30667 | 0.30667 | 37 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 37 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 37 | 0.39 | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.72 | 0.09 | 0.09 | 37 | 0.39 | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.49 | 0.086667 | 0.086667 | 37 | 0.61 | 0.093333 | 0.093333 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.65
44 | 0.07 | 0.15 | 0.08 |  |  | 44 | 0.03 | 0.18 | 0.15 |  |  | 44 | 0.12 | -0.18 | 0.3 |  | 44 | 0.7 |  | 0.086667 |  |  | 44 | 0.66 |  | 0.28 |  |  | 44 | 0.75 |  | 0.30667 |  | 44 | 1e-06 | 0.033333 |  | 44 | 1e-06 | 0.033333 |  | 44 | 0.37 | 0.26333 |  | 44 | 0.82 | 0.09 |  | 44 | 0.37 | 0.26333 |  | 44 | 0.57 | 0.086667 |  | 44 | 0.73 | 0.093333 |  | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 |  | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 |  | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05
50 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.13 |  | 50 | 0.05 | 0.2 | 0.15 | 0.259 |  | 50 | 0.18 | 0.2 | 0.02 | 0.42 | 50 | 0.79 |  | 0.086667 | 0.086667 |  | 50 | 0.7 |  | 0.28 | 0.28 |  | 50 | 0.77 |  | 0.30667 | 0.30667 | 50 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 0.35 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.87 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.35 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.62 | 0.086667 | 0.086667 | 50 | 0.81 | 0.093333 | 0.093333 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.65
100 | 0.0012 | 0.26 | 0.2588 |  |  | 100 | 0.09 | 0.13 | 0.04 |  |  | 100 | 0.21 | -0.13 | 0.34 |  | 100 | 0.82 |  | 0.086667 |  |  | 100 | 0.72 |  | 0.28 |  |  | 100 | 0.61 |  | 0.30667 |  | 100 | 1e-06 | 0.033333 |  | 100 | 1e-06 | 0.033333 |  | 100 | 0.19 | 0.26333 |  | 100 | 0.71 | 0.09 |  | 100 | 0.19 | 0.26333 |  | 100 | 0.31 | 0.086667 |  | 100 | 0.66 | 0.093333 |  | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 |  | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 |  | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14
150 | 0.05 | 0.28 | 0.23 |  |  | 150 | 0.04 | -0.02 | 0.06 |  |  | 150 | 0.22 | -0.68 | 0.9 |  | 150 | 0.09 |  | 0.086667 |  |  | 150 | 0.34 |  | 0.28 |  |  | 150 | 0.16 |  | 0.30667 |  | 150 | 1e-06 | 0.033333 |  | 150 | 1e-06 | 0.033333 |  | 150 | -0.02 | 0.26333 |  | 150 | 0.09 | 0.09 |  | 150 | -0.02 | 0.26333 |  | 150 | -0.57 | 0.086667 |  | 150 | -0.22 | 0.093333 |  | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 |  | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 |  | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38
200 | -0.0014 | 0.45 | 0.4514 |  |  | 200 | -0.0012 | 0.21 | 0.2112 |  |  | 200 | 0.19 | -0.38 | 0.57 |  | 200 | -0.86 |  | 0.086667 |  |  | 200 | -0.12 |  | 0.28 |  |  | 200 | -0.25 |  | 0.30667 |  | 200 | 1e-06 | 0.033333 |  | 200 | 1e-06 | 0.033333 |  | 200 | -0.26 | 0.26333 |  | 200 | -0.06 | 0.09 |  | 200 | -0.26 | 0.26333 |  | 200 | -1.06 | 0.086667 |  | 200 | -0.93 | 0.093333 |  | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 |  | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 |  | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25
CH 9 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | Interpolasi | CH 9 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2019 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2020 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2018 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 |  | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2021 | 0 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | 2020 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | 2019 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | 2020 | DRIFT | 5.3553
-20 |  | 1 | 0.11333 | 2 |  | -20 |  | 0.001 | 0.1 | 2 |  | -20 | 0.001 | 1e-06 | 0.1 | 2 | -20 | -1.4 |  | 0.083333 | 2 |  | -20 | 1e-06 |  | 0.033333 | 2 |  | -20 | 0.001 |  | 0.033333 | 2 | -20 | 1e-06 | 0.033333 | 2 | -20 | 1e-06 | 0.033333 | 2 | -20 | 0.5 | 0.26333 | 2 | -20 | -1.11 | 0.093333 | 2 | -20 | 0.5 | 0.26333 | 2 | -20 | -1.26 | 0.083333 | 2 | -20 | -1.42 | 0.09 | 2 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 2 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 2 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 2
-15 |  | 2 | 0.11333 |  |  | -15 |  | 0.001 | 0.1 |  |  | -15 | 0.001 | 1e-06 | 0.1 |  | -15 | -1.15 |  | 0.083333 |  |  | -15 | 1e-06 |  | 0.033333 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.033333 |  | -15 | 1e-06 | 0.033333 |  | -15 | 1e-06 | 0.033333 |  | -15 | 1e-06 | 0.26333 |  | -15 | -0.83 | 0.093333 |  | -15 | 1e-06 | 0.26333 |  | -15 | -1 | 0.083333 |  | -15 | -1.14 | 0.09 |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13
-10 |  | 3 | 0.11333 | 8 |  | -10 |  | 0.001 | 0.1 | 8 |  | -10 | 0.001 | 1e-06 | 0.1 | 8 | -10 | -0.9 |  | 0.083333 | 8 |  | -10 | 1e-06 |  | 0.033333 | 8 |  | -10 | 0.001 |  | 0.033333 | 8 | -10 | 1e-06 | 0.033333 | 8 | -10 | 1e-06 | 0.033333 | 8 | -10 | 0.48 | 0.26333 | 8 | -10 | -0.6 | 0.093333 | 8 | -10 | 0.48 | 0.26333 | 8 | -10 | -0.78 | 0.083333 | 8 | -10 | -0.89 | 0.09 | 8 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 8 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 8 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 8
0.001 |  | 4 | 0.11333 |  |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.1 |  |  | 0.001 | 0.001 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.001 | -0.36 |  | 0.083333 |  |  | 0.001 | 1e-06 |  | 0.033333 |  |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.033333 |  | 0.001 | 1e-06 | 0.033333 |  | 0.001 | 1e-06 | 0.033333 |  | 0.001 | 0.47 | 0.26333 |  | 0.001 | -0.34 | 0.093333 |  | 0.001 | 0.47 | 0.26333 |  | 0.001 | -0.55 | 0.083333 |  | 0.001 | -0.54 | 0.09 |  | 0.001 | -1.4 | -0.7 | 0.7 |  | 0.001 | 0.03 | -0.06 | 0.09 |  | 0.001 | -0.79 | -0.08 | 0.71
2 |  | 5 | 0.11333 | 0.11333 |  | 2 |  | 0.001 | 0.1 | 0.1 |  | 2 | 0.001 | 1e-06 | 0.1 | 0.1 | 2 | -0.53 |  | 0.083333 | 0.083333 |  | 2 | 1e-06 |  | 0.033333 | 0.033333 |  | 2 | 0.001 |  | 0.033333 | 0.033333 | 2 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 2 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 2 | 0.47 | 0.26333 | 0.26333 | 2 | -0.36 | 0.093333 | 0.093333 | 2 | 0.47 | 0.26333 | 0.26333 | 2 | -0.53 | 0.083333 | 0.083333 | 2 | -0.62 | 0.09 | 0.09 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.08 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.65
8 |  | 6 | 0.11333 |  |  | 8 |  | 0.001 | 0.1 |  |  | 8 | 0.001 | 1e-06 | 0.1 |  | 8 | -0.28 |  | 0.083333 |  |  | 8 | 1e-06 |  | 0.033333 |  |  | 8 | 0.001 |  | 0.033333 |  | 8 | 1e-06 | 0.033333 |  | 8 | 1e-06 | 0.033333 |  | 8 | 0.46 | 0.26333 |  | 8 | -0.09 | 0.093333 |  | 8 | 0.46 | 0.26333 |  | 8 | -0.27 | 0.083333 |  | 8 | -0.34 | 0.09 |  | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 |  | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 |  | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52
37 |  | 7 | 0.11333 | 0.11333 |  | 37 |  | 0.001 | 0.1 | 0.1 |  | 37 | 0.001 | 1e-06 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0.6 |  | 0.083333 | 0.083333 |  | 37 | 1e-06 |  | 0.033333 | 0.033333 |  | 37 | 0.001 |  | 0.033333 | 0.033333 | 37 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 37 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 37 | 0.4 | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.79 | 0.093333 | 0.093333 | 37 | 0.4 | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.52 | 0.083333 | 0.083333 | 37 | 0.57 | 0.09 | 0.09 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.65
44 |  | 8 | 0.11333 |  |  | 44 |  | 0.001 | 0.1 |  |  | 44 | 0.001 | 1e-06 | 0.1 |  | 44 | 0.74 |  | 0.083333 |  |  | 44 | 1e-06 |  | 0.033333 |  |  | 44 | 0.001 |  | 0.033333 |  | 44 | 1e-06 | 0.033333 |  | 44 | 1e-06 | 0.033333 |  | 44 | 0.38 | 0.26333 |  | 44 | 0.91 | 0.093333 |  | 44 | 0.38 | 0.26333 |  | 44 | 0.6 | 0.083333 |  | 44 | 0.7 | 0.09 |  | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 |  | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 |  | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05
50 |  | 9 | 0.11333 | 0.11333 |  | 50 |  | 0.001 | 0.1 | 0.1 |  | 50 | 0.001 | 1e-06 | 0.1 | 0.1 | 50 | 0.83 |  | 0.083333 | 0.083333 |  | 50 | 1e-06 |  | 0.033333 | 0.033333 |  | 50 | 0.001 |  | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 0.37 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.99 | 0.093333 | 0.093333 | 50 | 0.37 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.65 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.77 | 0.09 | 0.09 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.65
100 |  | 10 | 0.11333 |  |  | 100 |  | 0.001 | 0.1 |  |  | 100 | 0.001 | 1e-06 | 0.1 |  | 100 | 0.95 |  | 0.083333 |  |  | 100 | 1e-06 |  | 0.033333 |  |  | 100 | 0.001 |  | 0.033333 |  | 100 | 1e-06 | 0.033333 |  | 100 | 1e-06 | 0.033333 |  | 100 | 0.2 | 0.26333 |  | 100 | 1.02 | 0.093333 |  | 100 | 0.2 | 0.26333 |  | 100 | 0.37 | 0.083333 |  | 100 | 0.67 | 0.09 |  | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 |  | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 |  | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14
150 |  | 11 | 0.11333 |  |  | 150 |  | 0.001 | 0.1 |  |  | 150 | 0.001 | 1e-06 | 0.1 |  | 150 | 0.34 |  | 0.083333 |  |  | 150 | 1e-06 |  | 0.033333 |  |  | 150 | 0.001 |  | 0.033333 |  | 150 | 1e-06 | 0.033333 |  | 150 | 1e-06 | 0.033333 |  | 150 | -0.01 | 0.26333 |  | 150 | 0.63 | 0.093333 |  | 150 | -0.01 | 0.26333 |  | 150 | -0.35 | 0.083333 |  | 150 | -0.12 | 0.09 |  | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 |  | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 |  | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38
200 |  | 12 | 0.11333 |  |  | 200 |  | 0.001 | 0.1 |  |  | 200 | 0.001 | 1e-06 | 0.1 |  | 200 | -0.41 |  | 0.083333 |  |  | 200 | 1e-06 |  | 0.033333 |  |  | 200 | 0.001 |  | 0.033333 |  | 200 | 1e-06 | 0.033333 |  | 200 | 1e-06 | 0.033333 |  | 200 | -0.29 | 0.26333 |  | 200 | 0.8 | 0.093333 |  | 200 | -0.29 | 0.26333 |  | 200 | -0.36 | 0.083333 |  | 200 | -0.65 | 0.09 |  | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 |  | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 |  | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25
CH 10 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | Interpolasi | CH 10 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2019 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2020 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2018 | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 |  | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 5.3553 |  |  | 2021 | 0 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | DRIFT | 5.3553 |  | 2022 | 2020 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | 2019 | DRIFT | 5.3553 |  | 2021 | 2020 | DRIFT | 5.3553
-20 |  | 1 | 0.11333 | 2 |  | -20 |  |  | 0.1 | 2 |  | -20 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 2 | -20 | -1.35 |  | 0.086667 | 2 |  | -20 | 1e-06 |  | 0.033333 | 2 |  | -20 | 0.2 |  | 0.033333 | 2 | -20 | 1e-06 | 0.033333 | 2 | -20 | 1e-06 | 0.033333 | 2 | -20 | 0.47 | 0.26333 | 2 | -20 | -1.09 | 0.09 | 2 | -20 | 0.47 | 0.26333 | 2 | -20 | -1.22 | 0.083333 | 2 | -20 | -1.34 | 0.09 | 2 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 2 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 2 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 2
-15 |  | 2 | 0.11333 |  |  | -15 |  |  | 0.1 |  |  | -15 | 0.001 | 0.001 | 0.1 |  | -15 | -1.11 |  | 0.086667 |  |  | -15 | 1e-06 |  | 0.033333 |  |  | -15 | 0.2 |  | 0.033333 |  | -15 | 1e-06 | 0.033333 |  | -15 | 1e-06 | 0.033333 |  | -15 | 1e-06 | 0.26333 |  | -15 | -0.81 | 0.09 |  | -15 | 1e-06 | 0.26333 |  | -15 | -0.96 | 0.083333 |  | -15 | -1.06 | 0.09 |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13
-10 |  | 3 | 0.11333 | 8 |  | -10 |  |  | 0.1 | 8 |  | -10 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 8 | -10 | -0.87 |  | 0.086667 | 8 |  | -10 | 1e-06 |  | 0.033333 | 8 |  | -10 | 0.2 |  | 0.033333 | 8 | -10 | 1e-06 | 0.033333 | 8 | -10 | 1e-06 | 0.033333 | 8 | -10 | 0.46 | 0.26333 | 8 | -10 | -0.59 | 0.09 | 8 | -10 | 0.46 | 0.26333 | 8 | -10 | -0.75 | 0.083333 | 8 | -10 | -0.81 | 0.09 | 8 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 8 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 8 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 8
0.001 |  | 4 | 0.11333 |  |  | 0.001 |  |  | 0.1 |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.1 |  | 0.001 | -0.36 |  | 0.086667 |  |  | 0.001 | 1e-06 |  | 0.033333 |  |  | 0.001 | 0.2 |  | 0.033333 |  | 0.001 | 1e-06 | 0.033333 |  | 0.001 | 1e-06 | 0.033333 |  | 0.001 | 0.45 | 0.26333 |  | 0.001 | -0.34 | 0.09 |  | 0.001 | 0.45 | 0.26333 |  | 0.001 | -0.53 | 0.083333 |  | 0.001 | -0.52 | 0.09 |  | 0.001 | -1.4 | -0.7 | 0.7 |  | 0.001 | 0.03 | -0.06 | 0.09 |  | 0.001 | -0.79 | -0.08 | 0.71
2 |  | 5 | 0.11333 | 0.11333 |  | 2 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 2 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 2 | -0.51 |  | 0.086667 | 0.086667 |  | 2 | 1e-06 |  | 0.033333 | 0.033333 |  | 2 | 0.2 |  | 0.033333 | 0.033333 | 2 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 2 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 2 | 0.44 | 0.26333 | 0.26333 | 2 | -0.37 | 0.09 | 0.09 | 2 | 0.44 | 0.26333 | 0.26333 | 2 | -0.47 | 0.083333 | 0.083333 | 2 | -0.58 | 0.09 | 0.09 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.08 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.65
8 |  | 6 | 0.11333 |  |  | 8 |  |  | 0.1 |  |  | 8 | 0.001 | 0.001 | 0.1 |  | 8 | -0.26 |  | 0.086667 |  |  | 8 | 1e-06 |  | 0.033333 |  |  | 8 | 0.2 |  | 0.033333 |  | 8 | 1e-06 | 0.033333 |  | 8 | 1e-06 | 0.033333 |  | 8 | 0.43 | 0.26333 |  | 8 | -0.09 | 0.09 |  | 8 | 0.43 | 0.26333 |  | 8 | -0.24 | 0.083333 |  | 8 | -0.31 | 0.09 |  | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 |  | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 |  | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52
37 |  | 7 | 0.11333 | 0.11333 |  | 37 |  |  | 0.001 | 0.1 |  | 37 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0.63 |  | 0.086667 | 0.086667 |  | 37 | 1e-06 |  | 0.033333 | 0.033333 |  | 37 | 0.2 |  | 0.033333 | 0.033333 | 37 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 37 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 37 | 0.37 | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.81 | 0.09 | 0.09 | 37 | 0.37 | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.5 | 0.083333 | 0.083333 | 37 | 0.57 | 0.09 | 0.09 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.65
44 |  | 8 | 0.11333 |  |  | 44 |  |  | 0.001 |  |  | 44 | 0.001 | 0.001 | 0.1 |  | 44 | 0.77 |  | 0.086667 |  |  | 44 | 1e-06 |  | 0.033333 |  |  | 44 | 0.2 |  | 0.033333 |  | 44 | 1e-06 | 0.033333 |  | 44 | 1e-06 | 0.033333 |  | 44 | 0.36 | 0.26333 |  | 44 | 0.93 | 0.09 |  | 44 | 0.36 | 0.26333 |  | 44 | 0.6 | 0.083333 |  | 44 | 0.68 | 0.09 |  | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 |  | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 |  | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05
50 |  | 9 | 0.11333 | 0.11333 |  | 50 |  |  | 0.001 | 0.1 |  | 50 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 50 | 0.86 |  | 0.086667 | 0.086667 |  | 50 | 1e-06 |  | 0.033333 | 0.033333 |  | 50 | 0.2 |  | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 1e-06 | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 0.34 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 1.01 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.34 | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.66 | 0.083333 | 0.083333 | 50 | 0.75 | 0.09 | 0.09 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.65
100 |  | 10 | 0.11333 |  |  | 100 |  |  | 0.001 |  |  | 100 | 0.001 | 0.001 | 0.1 |  | 100 | 0.99 |  | 0.086667 |  |  | 100 | 1e-06 |  | 0.033333 |  |  | 100 | 0.2 |  | 0.033333 |  | 100 | 1e-06 | 0.033333 |  | 100 | 1e-06 | 0.033333 |  | 100 | 0.18 | 0.26333 |  | 100 | 1.06 | 0.09 |  | 100 | 0.18 | 0.26333 |  | 100 | 0.54 | 0.083333 |  | 100 | 0.56 | 0.09 |  | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 |  | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 |  | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14
150 |  | 11 | 0.11333 |  |  | 150 |  |  | 0.001 |  |  | 150 | 0.001 | 0.001 | 0.1 |  | 150 | 0.28 |  | 0.086667 |  |  | 150 | 1e-06 |  | 0.033333 |  |  | 150 | 0.2 |  | 0.033333 |  | 150 | 1e-06 | 0.033333 |  | 150 | 1e-06 | 0.033333 |  | 150 | -0.02 | 0.26333 |  | 150 | 0.62 | 0.09 |  | 150 | -0.02 | 0.26333 |  | 150 | -0.15 | 0.083333 |  | 150 | -0.39 | 0.09 |  | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 |  | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 |  | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38
200 |  | 12 | 0.11333 |  |  | 200 |  |  | 0.001 |  |  | 200 | 0.001 | 0.001 | 0.1 |  | 200 | -0.8 |  | 0.086667 |  |  | 200 | 1e-06 |  | 0.033333 |  |  | 200 | 0.2 |  | 0.033333 |  | 200 | 1e-06 | 0.033333 |  | 200 | 1e-06 | 0.033333 |  | 200 | -0.28 | 0.26333 |  | 200 | 0.66 | 0.09 |  | 200 | -0.28 | 0.26333 |  | 200 | -0.66 | 0.083333 |  | 200 | -1.22 | 0.09 |  | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 |  | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 |  | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25
DATA SERTIFIKAT | [16 empty] | DATA SERTIFIKAT
CH 1 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 2 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | -0.43 | -0.69 | 0.001 | -1.46 | -0.53 | -0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.53 | -1.02 | 0.53 | -1.4 | -1.5 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | -0.48 | -0.69 | 0.001 | -1.45 | -0.54 | -0.14 | 0.001 | 0.001 | 0.62 | -0.97 | 0.62 | -1.29 | -1.45 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | -0.37 | -0.57 | -0.45 | -1.26 | 1e-06 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.76 | 0.001 | -1.14 | -1.24 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | -0.4 | -0.56 | -0.44 | -1.23 | 1e-06 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.72 | 0.001 | -1.04 | -1.18 | -1.1 | 0.1 | -1.52
-10 | -0.32 | 0.001 | -0.34 | -1.04 | -0.25 | 0.17 | 0.001 | 0.001 | 0.5 | -0.57 | 0.5 | -0.91 | -1.01 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | -0.33 | 0.001 | -0.34 | -0.99 | -0.28 | 0.1 | 0.001 | 0.001 | 0.59 | -0.52 | 0.59 | -0.83 | -0.94 | -1.2 | -0.05 | -1.26
0.001 | -0.23 | -0.28 | -0.35 | -0.38 | -0.01 | 0.35 | 0.001 | 0.001 | 0.48 | -0.31 | 0.48 | -0.63 | -0.6 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 0.001 | -0.2 | -0.25 | -0.32 | -0.34 | -0.06 | 0.29 | 0.001 | 0.001 | 0.56 | -0.28 | 0.56 | -0.57 | -0.56 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | -0.21 | -0.25 | -0.35 | -0.59 | 0.03 | 0.38 | 0.001 | 0.001 | 0.48 | -0.43 | 0.48 | -0.67 | -0.65 | 0 | 0.04 | -0.7 | 2 | -0.18 | -0.22 | -0.32 | -0.62 | -0.02 | 0.33 | 0.001 | 0.001 | 0.55 | -0.41 | 0.55 | -0.58 | -0.64 | 0 | 0.04 | -0.7
8 | -0.16 | -0.17 | -0.15 | -0.33 | 0.15 | 0.47 | 0.001 | 0.001 | 0.46 | -0.16 | 0.46 | -0.4 | -0.38 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | -0.11 | -0.13 | -0.18 | -0.37 | 0.09 | 0.42 | 0.001 | 0.001 | 0.53 | -0.13 | 0.53 | -0.34 | -0.37 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 0.001 | 0.04 | -0.15 | 0.5 | 0.56 | 0.72 | 0.001 | 0.001 | 0.38 | 0.65 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.11 | 0.12 | -0.17 | 0.49 | 0.47 | 0.69 | 0.001 | 0.001 | 0.43 | 0.65 | 0.43 | 0.41 | 0.51 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 0.02 | 0.06 | -0.18 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | 0.001 | 0.001 | 0.36 | 0.75 | 0.36 | 0.56 | 0.65 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.14 | 0.15 | -0.2 | 0.61 | 0.52 | 0.72 | 0.001 | 0.001 | 0.41 | 0.72 | 0.41 | 0.51 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 0.04 | 0.06 | 0.36 | 0.65 | 0.66 | 0.76 | 0.001 | 0.001 | 0.34 | 0.8 | 0.34 | 0.64 | 0.74 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.69 | 0.55 | 0.73 | 0.001 | 0.001 | 0.39 | 0.76 | 0.39 | 0.57 | 0.71 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 0.08 | -0.1 | 0.15 | 0.65 | 0.66 | 0.57 | 0.001 | 0.001 | 0.17 | 0.53 | 0.17 | 0.57 | 0.71 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.23 | 0.03 | -0.11 | 0.67 | 0.54 | 0.52 | 0.001 | 0.001 | 0.19 | 0.26 | 0.19 | 0.39 | 0.64 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 0.08 | -0.16 | -0.1 | -0.07 | 0.29 | 0.08 | 0.001 | 0.001 | -0.04 | -0.15 | -0.04 | -0.12 | -0.17 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.28 | -0.06 | -0.44 | -0.12 | 0.18 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.03 | -0.58 | -0.03 | -0.36 | -0.28 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | 0.22 | 0.47 | 0.31 | -0.7 | -0.16 | -0.38 | 0.001 | 0.001 | -0.28 | -0.01 | -0.28 | -0.59 | -1.27 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | 0.56 | 0.45 | -0.1 | -1.01 | -0.25 | -0.47 | 0.001 | 0.001 | -0.28 | -0.38 | -0.28 | -0.85 | -1.34 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.25 | 0.84 | 0.92 | 0.001 | 0.001 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.26 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.27 | 0.84 | 0.92 | 0.001 | 0.001 | 0.79 | 0.28 | 0.79 | 0.25 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77
CH 3 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 4 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | -0.43 | -0.77 | 1e-06 | -1.45 | -0.39 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0.58 | -0.93 | 0.58 | -1.33 | -1.47 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | -0.37 | -0.63 | 1e-06 | -1.47 | -0.7 | 0.04 | 1e-06 | 1e-06 | 0.64 | -0.91 | 0.64 | -1.31 | -1.41 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | -0.34 | -0.63 | -0.56 | -1.23 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.69 | 1e-06 | -1.08 | -1.22 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | -0.31 | -0.51 | -0.52 | -1.25 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.67 | 1e-06 | -1.06 | -1.14 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | -0.27 | 0 | -0.46 | -0.98 | -0.14 | 0.19 | 1e-06 | 1e-06 | 0.55 | -0.52 | 0.55 | -0.86 | -0.99 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | -0.25 | 1e-06 | -0.43 | -1 | -0.42 | 0.21 | 1e-06 | 1e-06 | 0.6 | -0.48 | 0.6 | -0.85 | -0.9 | -1.2 | -0.05 | -1.26
0.001 | -0.13 | -0.29 | -0.38 | -0.32 | 0.07 | 0.34 | 1e-06 | 1e-06 | 0.52 | -0.26 | 0.52 | -0.59 | -0.6 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 0.001 | -0.16 | -0.22 | -0.36 | -0.29 | -0.18 | 0.35 | 1e-06 | 1e-06 | 0.57 | -0.26 | 0.57 | -0.58 | -0.52 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | -0.11 | -0.25 | -0.37 | -0.56 | 0.11 | 0.37 | 1e-06 | 1e-06 | 0.52 | -0.35 | 0.52 | -0.57 | -0.67 | 0 | 0.04 | -0.7 | 2 | -0.14 | -0.19 | -0.35 | -0.59 | -0.14 | 0.37 | 1e-06 | 1e-06 | 0.56 | -0.34 | 0.56 | -0.58 | -0.63 | 0 | 0.04 | -0.7
8 | -0.04 | -0.15 | -0.22 | -0.32 | 0.21 | 0.44 | 1e-06 | 1e-06 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | -0.34 | -0.39 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | -0.09 | -0.1 | -0.22 | -0.34 | -0.01 | 0.44 | 1e-06 | 1e-06 | 0.54 | -0.08 | 0.54 | -0.32 | -0.36 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 0.19 | 0.17 | -0.13 | 0.49 | 0.56 | 0.64 | 1e-06 | 1e-06 | 0.41 | 0.66 | 0.41 | 0.43 | 0.53 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.06 | 0.16 | -0.11 | 0.54 | 0.41 | 0.64 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43 | 0.67 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 0.22 | 0.21 | -0.15 | 0.61 | 0.6 | 0.65 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39 | 0.74 | 0.39 | 0.54 | 0.66 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.08 | 0.19 | -0.13 | 0.67 | 0.48 | 0.66 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 0.73 | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.7 | 0.64 | 0.66 | 1e-06 | 1e-06 | 0.37 | 0.79 | 0.37 | 0.6 | 0.75 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.09 | 0.21 | 0.22 | 0.76 | 0.52 | 0.67 | 1e-06 | 1e-06 | 0.38 | 0.76 | 0.38 | 0.61 | 0.74 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 0.3 | 0.16 | -0.01 | 0.77 | 0.61 | 0.45 | 1e-06 | 1e-06 | 0.19 | 0.51 | 0.19 | 0.57 | 0.73 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.82 | 0.58 | 0.55 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.39 | 0.69 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 0.28 | -0.02 | -0.3 | 0.03 | 0.25 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.2 | 1e-06 | 0 | -0.11 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.14 | 0.03 | -0.06 | 0.13 | 0.26 | 0.21 | 1e-06 | 1e-06 | -0.03 | -0.73 | -0.03 | -0.35 | -0.21 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | 0.44 | 0.16 | 0.09 | -1.03 | -0.17 | -0.4 | 1e-06 | 1e-06 | -0.22 | -0.21 | -0.22 | -0.37 | -1.05 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | -0.67 | -0.14 | -0.08 | 1e-06 | 1e-06 | -0.26 | -0.85 | -0.26 | -0.64 | -1.31 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.25 | 0.84 | 0.92 | 0.1 | 0.1 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.25 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.26 | 0.84 | 0.92 | 0.1 | 0.1 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.25 | 0.26 | 0.6 | 0.22 | 0.77
CH 5 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 6 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | -0.42 | -0.6 | 1e-06 | -1.42 | -0.57 | -0.04 | 1e-06 | 1e-06 | 0.54 | -0.94 | 0.54 | -1.29 | -1.4 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | -0.32 | -0.77 | 1e-06 | -1.37 | -0.58 | -0.07 | 1e-06 | 1e-06 | 0.58 | -0.91 | 0.58 | -1.27 | -1.43 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | -0.36 | -0.49 | -0.41 | -1.19 | -0.31 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.7 | 1e-06 | -1.04 | -1.14 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | -0.24 | -0.63 | -0.5 | -1.14 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.65 | 1e-06 | -1.01 | -1.17 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | -0.3 | 1e-06 | -0.32 | -0.94 | -0.08 | 0.17 | 1e-06 | 1e-06 | 0.53 | -0.51 | 0.53 | -0.84 | -0.91 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | -0.18 | 1e-06 | -0.41 | -0.9 | -0.31 | 0.16 | 1e-06 | 1e-06 | 0.55 | -0.46 | 0.55 | -0.8 | -0.94 | -1.2 | -0.05 | -1.26
0.001 | -0.19 | -0.2 | -0.29 | -0.3 | -0.04 | 0.34 | 1e-06 | 1e-06 | 0.51 | -0.27 | 0.51 | -0.57 | -0.51 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 0.001 | -0.06 | -0.28 | -0.34 | -0.27 | -0.08 | 0.34 | 1e-06 | 1e-06 | 0.52 | -0.25 | 0.52 | -0.61 | -0.53 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | -0.17 | -0.17 | -0.27 | -0.62 | 0.08 | 0.37 | 1e-06 | 1e-06 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | -0.56 | -0.57 | 0 | 0.04 | -0.7 | 2 | -0.04 | -0.25 | -0.33 | -0.57 | -0.04 | 0.38 | 1e-06 | 1e-06 | 0.51 | -0.27 | 0.51 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.04 | -0.7
8 | -0.11 | -0.08 | -0.16 | -0.34 | 0.47 | 0.45 | 1e-06 | 1e-06 | 0.49 | -0.06 | 0.49 | -0.3 | -0.31 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | 0.01 | -0.14 | -0.21 | -0.3 | 0.08 | 0.47 | 1e-06 | 1e-06 | 0.5 | -0.03 | 0.5 | -0.27 | -0.34 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 0.09 | 0.17 | -0.13 | 0.56 | 0.53 | 0.68 | 1e-06 | 1e-06 | 0.42 | 0.69 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.19 | 0.18 | -0.31 | 0.57 | 0.48 | 0.74 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.49 | 0.56 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 0.12 | 0.19 | -0.18 | 0.69 | 0.57 | 0.71 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 0.78 | 0.4 | 0.56 | 0.67 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.21 | 0.21 | -0.15 | 0.68 | 0.54 | 0.77 | 1e-06 | 1e-06 | 0.38 | 0.79 | 0.38 | 0.59 | 0.7 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.76 | 0.63 | 0.72 | 1e-06 | 1e-06 | 0.38 | 0.84 | 0.38 | 0.62 | 0.75 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.22 | 0.24 | 0.2 | 0.76 | 0.58 | 0.78 | 1e-06 | 1e-06 | 0.36 | 0.84 | 0.36 | 0.66 | 0.79 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 0.25 | 0.13 | -0.12 | 0.68 | 0.34 | 0.54 | 1e-06 | 1e-06 | 0.21 | 0.65 | 0.21 | 0.39 | 0.71 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.23 | 0.17 | 0.05 | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17 | 0.63 | 0.17 | 0.63 | 0.87 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 0.28 | 0.04 | -0.42 | -0.13 | -0.04 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.06 | 1e-06 | -0.37 | -0.11 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.22 | 0.02 | -0.17 | -0.23 | 0.3 | 0.17 | 1e-06 | 1e-06 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.1 | 0.07 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | 0.42 | 0.43 | -0.09 | -0.84 | 0.02 | -0.29 | 1e-06 | 1e-06 | -0.26 | 0.09 | -0.26 | -0.74 | -1.08 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | 0.47 | 0.3 | 0.21 | -1.13 | -0.08 | -0.24 | 1e-06 | 1e-06 | -0.29 | -0.26 | -0.29 | -0.93 | -1.1 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.26 | 0.84 | 0.92 | 0.1 | 0.1 | 0.79 | 0.26 | 0.79 | 0.26 | 0.25 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.26 | 0.84 | 0.92 | 0.1 | 0.1 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.26 | 0.25 | 0.6 | 0.22 | 0.77
CH 7 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 8 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | -0.41 | -0.75 | 1e-06 | -1.33 | -0.52 | -0.09 | 1e-06 | 1e-06 | 0.54 | -0.91 | 0.54 | -1.3 | -1.34 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | -0.48 | -0.74 | 1e-06 | -1.31 | -0.63 | -0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.52 | -0.95 | 0.52 | -1.22 | -1.36 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | -0.36 | -0.62 | -0.53 | -1.1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.66 | 1e-06 | -1.05 | -1.05 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | -0.4 | -0.61 | -0.47 | -1.07 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.69 | 1e-06 | -0.97 | -1.09 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | -0.31 | 1e-06 | -0.44 | -0.85 | -0.23 | 0.12 | 1e-06 | 1e-06 | 0.52 | -0.47 | 0.52 | -0.84 | -0.81 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | -0.33 | 1e-06 | -0.39 | -0.82 | -0.31 | 0.13 | 1e-06 | 1e-06 | 0.5 | -0.49 | 0.5 | -0.77 | -0.85 | -1.2 | -0.05 | -1.26
0.001 | -0.22 | -0.28 | -0.36 | -0.28 | 0.01 | 0.29 | 1e-06 | 1e-06 | 0.5 | -0.25 | 0.5 | -0.58 | -0.46 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 0.001 | -0.2 | -0.29 | -0.33 | -0.29 | -0.05 | 0.32 | 1e-06 | 1e-06 | 0.48 | -0.27 | 0.48 | -0.56 | -0.5 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | -0.21 | -0.24 | -0.33 | -0.49 | 0.05 | 0.33 | 1e-06 | 1e-06 | 0.5 | -0.28 | 0.5 | -0.54 | -0.56 | 0 | 0.04 | -0.7 | 2 | -0.18 | -0.26 | -0.31 | -0.51 | 0 | 0.35 | 1e-06 | 1e-06 | 0.48 | -0.27 | 0.48 | -0.51 | -0.58 | 0 | 0.04 | -0.7
8 | -0.16 | -0.14 | -0.21 | -0.26 | 0.18 | 0.41 | 1e-06 | 1e-06 | 0.48 | -0.04 | 0.48 | -0.3 | -0.29 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | -0.11 | -0.16 | -0.18 | -0.26 | 0.13 | 0.44 | 1e-06 | 1e-06 | 0.46 | -0.03 | 0.46 | -0.26 | -0.3 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 0.01 | 0.16 | -0.09 | 0.55 | 0.59 | 0.67 | 1e-06 | 1e-06 | 0.41 | 0.7 | 0.41 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.11 | 0.14 | -0.14 | 0.58 | 0.59 | 0.72 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39 | 0.72 | 0.39 | 0.49 | 0.61 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 0.04 | 0.19 | -0.11 | 0.67 | 0.66 | 0.7 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39 | 0.79 | 0.39 | 0.61 | 0.72 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.15 | 0.18 | -0.18 | 0.7 | 0.66 | 0.75 | 1e-06 | 1e-06 | 0.37 | 0.82 | 0.37 | 0.57 | 0.73 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 0.07 | 0.21 | 0.25 | 0.75 | 0.7 | 0.71 | 1e-06 | 1e-06 | 0.37 | 0.84 | 0.37 | 0.68 | 0.8 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.79 | 0.7 | 0.77 | 1e-06 | 1e-06 | 0.35 | 0.87 | 0.35 | 0.62 | 0.81 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 0.2 | 0.14 | 0.18 | 0.79 | 0.73 | 0.58 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.63 | 0.68 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.26 | 0.13 | -0.13 | 0.82 | 0.72 | 0.61 | 1e-06 | 1e-06 | 0.19 | 0.71 | 0.19 | 0.31 | 0.66 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 0.28 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.38 | 0.19 | 1e-06 | 1e-06 | -0.02 | -0.1 | -0.02 | -0.07 | -0.3 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.28 | -0.02 | -0.68 | 0.09 | 0.34 | 0.16 | 1e-06 | 1e-06 | -0.02 | 0.09 | -0.02 | -0.57 | -0.22 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | 0.44 | 0.38 | 0.51 | -0.9 | -0.04 | -0.16 | 1e-06 | 1e-06 | -0.28 | -0.31 | -0.28 | -0.74 | -1.43 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | 0.45 | 0.21 | -0.38 | -0.86 | -0.12 | -0.25 | 1e-06 | 1e-06 | -0.26 | -0.06 | -0.26 | -1.06 | -0.93 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.25 | 0.84 | 0.92 | 0.1 | 0.1 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.26 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.26 | 0.84 | 0.92 | 0.1 | 0.1 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.26 | 0.28 | 0.6 | 0.22 | 0.77
CH 9 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 10 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.4 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.5 | -1.11 | 0.5 | -1.26 | -1.42 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.35 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.47 | -1.09 | 0.47 | -1.22 | -1.34 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.83 | 1e-06 | -1 | -1.14 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.11 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.81 | 1e-06 | -0.96 | -1.06 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.9 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.48 | -0.6 | 0.48 | -0.78 | -0.89 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.87 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.46 | -0.59 | 0.46 | -0.75 | -0.81 | -1.2 | -0.05 | -1.26
0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.36 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.47 | -0.34 | 0.47 | -0.55 | -0.54 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.36 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45 | -0.34 | 0.45 | -0.53 | -0.52 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.53 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.47 | -0.36 | 0.47 | -0.53 | -0.62 | 0 | 0.04 | -2.7 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.51 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.44 | -0.37 | 0.44 | -0.47 | -0.58 | 0 | 0.04 | -2.7
8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.28 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.46 | -0.09 | 0.46 | -0.27 | -0.34 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43 | -0.09 | 0.43 | -0.24 | -0.31 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 0.79 | 0.4 | 0.52 | 0.57 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.37 | 0.81 | 0.37 | 0.5 | 0.57 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.74 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.38 | 0.91 | 0.38 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.77 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.36 | 0.93 | 0.36 | 0.6 | 0.68 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.83 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.37 | 0.99 | 0.37 | 0.65 | 0.77 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.86 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.34 | 1.01 | 0.34 | 0.66 | 0.75 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.02 | 0.2 | 0.37 | 0.67 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18 | 1.06 | 0.18 | 0.54 | 0.56 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.34 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.63 | -0.01 | -0.35 | -0.12 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.28 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.02 | 0.62 | -0.02 | -0.15 | -0.39 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.41 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.29 | 0.8 | -0.29 | -0.36 | -0.65 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.28 | 0.66 | -0.28 | -0.66 | -1.22 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.79 | 0.28 | 0.79 | 0.25 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.26 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.25 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77
CH 11 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 12 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 2 | -0.7 | -0.0015 | -1.8 | -20 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 16 | -0.7 | -0.0015 | -1.8
-15 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 3 | -0.7 | 0.001 | -1.52 | -15 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 17 | -0.7 | 0.001 | -1.52
-10 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | -0.7 | -0.05 | -1.26 | -10 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 18 | -0.7 | -0.05 | -1.26
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 5 | -0.7 | 0.03 | -0.79 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 19 | -0.7 | 0.03 | -0.79
2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 6 | -0.7 | 0.04 | -2.7 | 2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 20 | -0.7 | 0.04 | -2.7
8 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 7 | -0.7 | 0.08 | -0.46 | 8 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 21 | -0.7 | 0.08 | -0.46
37 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 8 | -0.6 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 22 | -0.6 | 0.23 | 0.42
44 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 9 | -0.7 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 23 | -0.7 | 0.25 | 0.57
50 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 10 | -0.7 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 24 | -0.7 | 0.27 | 0.67
100 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 11 | -0.7 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 25 | -0.7 | 0.31 | 0.95
150 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 12 | -0.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 26 | -0.7 | 0.3 | 0.49
200 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 13 | -0.6 | 0.34 | -0.26 | 200 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 27 | -0.6 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.4 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 28 | 0.4 | 0.22 | 0.77
DATA STANDAR
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Channel 1 | Channel 2 | Channel 3 | Channel 4 | Channel 5 | Channel 6 | Channel 7 | Channel 8 | Channel 9 | Channel 10 | [6 empty] | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Channel 8 | Rata-Rata Standar | Interpolasi Koreksi | Rata-Rata Terkoreksi | Koreksi | U95 | Drift
-25 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | [6 empty] | -25 | 0.001 | 3 | -0.31581 | 2.6842 | -0.31581 | 0.26 | 0.086667
-20 | -1.46 | -1.45 | -1.45 | -1.47 | -1.42 | -1.37 | -1.33 | -1.31 | -1.4 | 0.001 | [6 empty] | -20 | -1.31
-15 | -1.26 | -1.23 | -1.23 | -1.25 | -1.19 | -1.14 | -1.1 | -1.07 | -1.15 | 0.001 | [6 empty] | -15 | -1.07
-10 | -1.04 | -0.99 | -0.98 | -1 | -0.94 | -0.9 | -0.85 | -0.82 | -0.9 | 0.001 | [6 empty] | -10 | -0.82
0.001 | -0.38 | -0.34 | -0.32 | -0.29 | -0.3 | -0.27 | -0.28 | -0.29 | -0.36 | 0.001 | [6 empty] | 0.001 | -0.29
2 | -0.59 | -0.62 | -0.56 | -0.59 | -0.62 | -0.57 | -0.49 | -0.51 | -0.53 | 0.01 | [6 empty] | 2 | -0.51
8 | -0.33 | -0.37 | -0.32 | -0.34 | -0.34 | -0.3 | -0.26 | -0.26 | -0.28 | 0.001 | [6 empty] | 8 | -0.26
37 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.6 | 0.001 | [6 empty] | 37 | 0.58
44 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.001 | [6 empty] | 44 | 0.7
50 | 0.65 | 0.69 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.001
100 | 0.65 | 0.67 | 0.77 | 0.82 | 0.68 | 0.65 | 0.79 | 0.82 | 0.95 | 0.001
150 | -0.07 | -0.12 | 0.03 | 0.13 | -0.13 | -0.23 | 0.06 | 0.09 | 0.34 | 0.001
200 | -0.7 | -1.01 | -1.03 | -0.67 | -0.84 | -1.13 | -0.9 | -0.86 | -0.41 | 0.001
U95 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26
Drifft | 0.083333 | 0.09 | 0.083333 | 0.086667 | 0.086667 | 0.086667 | 0.083333 | 0.086667 | 0.083333 | 0.086667
| 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
D R I F T
Kumpulan DRIFT | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | [5 empty] | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | [5 empty] | Wireless Temperature Recorder |  | Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812984 |  |  |  | Wireless Temperature Recorder menggunakan Channel 8
CH 1 | 0.14569 | 0.1702 | 0.30474 | 0.083333 | 0.28 | 0.30667 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.09 | 0.38402 | 0.095131 | 0.63939 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | [5 empty] | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) | [5 empty] | Thermocouple Data Logger
CH 2 | 0.15142 | 0.18964 | 0.30648 | 0.09 | 0.28 | 0.30667 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.093333 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0.38402 | 0.095131 | 0.63939 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | [5 empty] | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) | [5 empty] | Thermocouple Data Logger
CH 3 | 0.15167 | 0.30402 | 0.35257 | 0.083333 | 0.28 | 0.30667 | 0.033333 | 0.033333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | [5 empty] | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Certus Metrology Indonesia | [5 empty] | Mobile Corder
CH 4 | 0.13798 | 0.248 | 0.32795 | 0.086667 | 0.28 | 0.30667 | 0.033333 | 0.033333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.083333 | 0.086667 | 0 | 0 | 0 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | [5 empty] | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | [5 empty] | Reference Thermometer
CH 5 | 0.15151 | 0.19301 | 0.26943 | 0.086667 | 0.28 | 0.30667 | 0.033333 | 0.033333 | 0.26333 | 0.086667 | 0.26333 | 0.086667 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | [5 empty] | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) | [5 empty] | Reference Thermometer
CH 6 | 0.12277 | 0.28126 | 0.34373 | 0.086667 | 0.28 | 0.30667 | 0.033333 | 0.033333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | [5 empty] | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) | [5 empty] | Reference Thermometer
CH 7 | 0.18634 | 0.2575 | 0.34623 | 0.083333 | 0.28 | 0.30667 | 0.033333 | 0.033333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | [5 empty] | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | [5 empty] | Wireless Temperature Recorder
CH 8 | 0.21137 | 0.25689 | 0.32613 | 0.086667 | 0.28 | 0.30667 | 0.033333 | 0.033333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.093333 | 0 | 0 | 0 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | [5 empty] | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) | [5 empty] | Wireless Temperature Recorder
CH 9 | 0.11333 | 0.1 | 0.1 | 0.083333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.26333 | 0.093333 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | [5 empty] | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) | [5 empty] | Wireless Temperature Recorder
CH 10 | 0.11333 | 0.074563 | 0.1 | 0.086667 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | [5 empty] | - | [5 empty] | Wireless Temperature Recorder
5.3553 | [16 empty] | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | [5 empty] | - | [5 empty] | Wireless Temperature Recorder
Drift Max | 0.09 | [15 empty] | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | [5 empty] | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) | [5 empty] | Wireless Temperature Recorder
U95 max | 0.27 | [15 empty] | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | [5 empty] | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | [5 empty] | Wireless Temperature Recorder
[17 empty] | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | [5 empty] | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) | [5 empty] | Wireless Temperature Recorder
[17 empty] | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | [5 empty] | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | [5 empty] | Wireless Temperature Recorder
[17 empty] | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | [5 empty] | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | [5 empty] | Wireless Temperature Recorder
INTERPOLASI MIN 1 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi |  | INTERPOLASI MAX 1 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi
Sensor 1 | 3 | 2.4219 | -0.57813 |  |  | Sensor 1 | 3 | 2.6218 | -0.37821
Sensor 2 | 3 | 2.4174 | -0.58256 |  |  | Sensor 2 | 3 | 2.638 | -0.36203
Sensor 3 | 3 | 2.4582 | -0.54182 |  |  | Sensor 3 | 3 | 2.6583 | -0.34174
Sensor 4 | 3 | 2.4467 | -0.55332 |  |  | Sensor 4 | 3 | 2.6565 | -0.34355
Sensor 5 | 3 | 2.4467 | -0.55326 |  |  | Sensor 5 | 3 | 2.671 | -0.32901
Sensor 6 | 3 | 2.4903 | -0.50973 |  |  | Sensor 6 | 3 | 2.7037 | -0.29633
Sensor 7 | 3 | 2.5327 | -0.46729 |  |  | Sensor 7 | 3 | 2.7283 | -0.27172
Sensor 8 | 3 | 2.5301 | -0.4699 |  |  | Sensor 8 | 3 | 2.742 | -0.25799
Sensor 9 | 3 | 2.4853 | -0.51474 |  |  | Sensor 9 | 3 | 2.7066 | -0.29338
Sensor 10 | 3 | 3.0035 | 0.0035039 |  |  | Sensor 10 | 3 | 3.0019 | 0.0019082
INTERPOLASI MIN 2 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi |  | INTERPOLASI MAX 2 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi
Sensor 1 | 3 | 2.6218 | -0.37821 |  |  | Sensor 1 | 3 | 2.6218 | -0.37821
Sensor 2 | 3 | 2.638 | -0.36203 |  |  | Sensor 2 | 3 | 2.638 | -0.36203
Sensor 3 | 3 | 2.6583 | -0.34174 |  |  | Sensor 3 | 3 | 2.6583 | -0.34174
Sensor 4 | 3 | 2.6565 | -0.34355 |  |  | Sensor 4 | 3 | 2.6565 | -0.34355
Sensor 5 | 3 | 2.671 | -0.32901 |  |  | Sensor 5 | 3 | 2.671 | -0.32901
Sensor 6 | 3 | 2.7037 | -0.29633 |  |  | Sensor 6 | 3 | 2.7037 | -0.29633
Sensor 7 | 3 | 2.7283 | -0.27172 |  |  | Sensor 7 | 3 | 2.7283 | -0.27172
Sensor 8 | 3 | 2.742 | -0.25799 |  |  | Sensor 8 | 3 | 2.742 | -0.25799
Sensor 9 | 3 | 2.7066 | -0.29338 |  |  | Sensor 9 | 3 | 2.7066 | -0.29338
Sensor 10 | 3 | 3.0019 | 0.0019082 |  |  | Sensor 10 | 3 | 3.0019 | 0.0019082
INTERPOLASI MIN 3 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi |  | INTERPOLASI MAX 3 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi
Sensor 1 | 3 | 2.6218 | -0.37821 |  |  | Sensor 1 | 3 | 2.6218 | -0.37821
Sensor 2 | 3 | 2.638 | -0.36203 |  |  | Sensor 2 | 3 | 2.638 | -0.36203
Sensor 3 | 3 | 2.6583 | -0.34174 |  |  | Sensor 3 | 3 | 2.6583 | -0.34174
Sensor 4 | 3 | 2.6565 | -0.34355 |  |  | Sensor 4 | 3 | 2.6565 | -0.34355
Sensor 5 | 3 | 2.671 | -0.32901 |  |  | Sensor 5 | 3 | 2.671 | -0.32901
Sensor 6 | 3 | 2.7037 | -0.29633 |  |  | Sensor 6 | 3 | 2.7037 | -0.29633
Sensor 7 | 3 | 2.7283 | -0.27172 |  |  | Sensor 7 | 3 | 2.7283 | -0.27172
Sensor 8 | 3 | 2.742 | -0.25799 |  |  | Sensor 8 | 3 | 2.742 | -0.25799
Sensor 9 | 3 | 2.7066 | -0.29338 |  |  | Sensor 9 | 3 | 2.7066 | -0.29338
Sensor 10 | 3 | 3.0019 | 0.0019082 |  |  | Sensor 10 | 3 | 3.0019 | 0.0019082
INTERPOLASI MIN 4 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi |  | INTERPOLASI MAX 4 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi
Sensor 1 | 3 | 2.6218 | -0.37821 |  |  | Sensor 1 | 3 | 2.6218 | -0.37821
Sensor 2 | 3 | 2.638 | -0.36203 |  |  | Sensor 2 | 3 | 2.638 | -0.36203
Sensor 3 | 3 | 2.6583 | -0.34174 |  |  | Sensor 3 | 3 | 2.6583 | -0.34174
Sensor 4 | 3 | 2.6565 | -0.34355 |  |  | Sensor 4 | 3 | 2.6565 | -0.34355
Sensor 5 | 3 | 2.671 | -0.32901 |  |  | Sensor 5 | 3 | 2.671 | -0.32901
Sensor 6 | 3 | 2.7037 | -0.29633 |  |  | Sensor 6 | 3 | 2.7037 | -0.29633
Sensor 7 | 3 | 2.7283 | -0.27172 |  |  | Sensor 7 | 3 | 2.7283 | -0.27172
Sensor 8 | 3 | 2.742 | -0.25799 |  |  | Sensor 8 | 3 | 2.742 | -0.25799
Sensor 9 | 3 | 2.7066 | -0.29338 |  |  | Sensor 9 | 3 | 2.7066 | -0.29338
Sensor 10 | 3 | 3.0019 | 0.0019082 |  |  | Sensor 10 | 3 | 3.0019 | 0.0019082
INTERPOLASI MIN 5 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi |  | INTERPOLASI MAX 5 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi
Sensor 1 | 3 | 2.6218 | -0.37821 |  |  | Sensor 1 | 3 | 2.6218 | -0.37821
Sensor 2 | 3 | 2.638 | -0.36203 |  |  | Sensor 2 | 3 | 2.638 | -0.36203
Sensor 3 | 3 | 2.6583 | -0.34174 |  |  | Sensor 3 | 3 | 2.6583 | -0.34174
Sensor 4 | 3 | 2.6565 | -0.34355 |  |  | Sensor 4 | 3 | 2.6565 | -0.34355
Sensor 5 | 3 | 2.671 | -0.32901 |  |  | Sensor 5 | 3 | 2.671 | -0.32901
Sensor 6 | 3 | 2.7037 | -0.29633 |  |  | Sensor 6 | 3 | 2.7037 | -0.29633
Sensor 7 | 3 | 2.7283 | -0.27172 |  |  | Sensor 7 | 3 | 2.7283 | -0.27172
Sensor 8 | 3 | 2.742 | -0.25799 |  |  | Sensor 8 | 3 | 2.742 | -0.25799
Sensor 9 | 3 | 2.7066 | -0.29338 |  |  | Sensor 9 | 3 | 2.7066 | -0.29338
Sensor 10 | 3 | 3.0019 | 0.0019082 |  |  | Sensor 10 | 3 | 3.0019 | 0.0019082

## DB Tacho (hidden)
INPUT SERTIFIKAT TACHOMETER
1. SN. 631339 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 2. SN. 631340 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 3. SN. 631341 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan | Tahun
rpm | 2023 | 2022 | 2021 |  |  |  | rpm | 2022 | 2019 | 2018 |  |  |  | rpm | 2022 | 2021 | 2019
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.015 |  | 50 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  | 50 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015
100 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.03 |  | 100 | - | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.03 |  | 100 | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0297
200 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.06 |  | 200 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  | 200 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06
1000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.3 |  | 1000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  | 1000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3
2000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.6 |  | 2000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6 |  | 2000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6
3000 | - | 0 | - | 0.3 | 0.9 |  | 3000 | - | - | 1e-06 | 0.3 | 0.9 |  | 3000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.9
4000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.2 |  | 4000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  | 4000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
5000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.5 |  | 5000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5 |  | 5000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5
6000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.8 |  | 6000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.8 |  | 6000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.8
7000 | 0 | 0 | - | 0.7 | 2.1 |  | 7000 | - | - | 1e-06 | 0.7 | 2.1 |  | 7000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.1
8000 | 0 | 0 | - | 0.8 | 2.4 |  | 8000 | - | - | - | 0.8 | 2.4 |  | 8000 | 0 | 1e-06 | - | 0.8 | 2.4
9000 | 0 | 0 | - | 0.9 | 2.7 |  | 9000 | - | - | - | 0.9 | 2.7 |  | 9000 | 0 | 1e-06 | - | 0.9 | 2.7
10000 | 0 | 0 | - | 1 | 3 |  | 10000 | - | - | 1e-06 | 1 | 3 |  | 10000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
50000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 15 |  | 50000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15 |  | 50000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15
99000 | 2 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 29.7 |  | 95000 | - | 1e-06 | - | 9.5 | 28.5 |  | 95000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 28.5
4. SN. 632334 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5. SN. 180812179 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6. SN. 180812200 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun
rpm | 2022 | 2020 | 2018 |  |  |  | rpm | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | rpm | 2023 | 2022 | 2021
0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
50 | 1 | 1 | - | 0.0049 | 0.0147 |  | 50 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  | 50 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.015
100 | 1 | 1 | - | 0.0099 | 0.0297 |  | 100 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.03 |  | 100 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.03
200 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.0597 |  | 200 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  | 200 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.06
1000 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.2997 |  | 1000 | -0.1 | 1e-06 | -0.1 | 0.050001 | 0.30003 |  | 1000 | 0 | 0 | -0.1 | 0.05 | 0.3
2000 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.5997 |  | 2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003 |  | 2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003
3000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8997 |  | 3000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.90003 |  | 3000 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.90009
4000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1997 |  | 4000 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 1.2001 |  | 4000 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 1.2001
5000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.4997 |  | 5000 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.05 | 1.5001 |  | 5000 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.05 | 1.5001
6000 | 1 | 1 | - | 0.5999 | 1.7997 |  | 6000 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.8001 |  | 6000 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.8001
7000 | 1 | 1 | - | 0.6999 | 2.0997 |  | 7000 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 2.1001 |  | 7000 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 2.1001
8000 | 1 | 1 | - | 0.7999 | 2.3997 |  | 8000 | -0.4 | - | -0.3 | 0.80004 | 2.4001 |  | 8000 | -0.4 | -0.4 | - | 0.80004 | 2.4001
9000 | 1 | 1 | - | 0.8999 | 2.6997 |  | 9000 | -0.4 | - | -0.3 | 0.90004 | 2.7001 |  | 9000 | -0.4 | -0.5 | - | 0.90004 | 2.7001
10000 | 1 | - | 1 | 0.9999 | 2.9997 |  | 10000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | 10000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3
50000 | 1 | - | 1 | 4.9999 | 14.9997 |  | 50000 | -2 | -2 | -2 | 0 | 15.0006 |  | 50000 | -2 | 0 | -2 | 1 | 15.0006
99000 | 1 | - | - | 9.8999 | 29.6997 |  | 99000 | -5 | -4 | -4 | 0 | 29.7015 |  | 99000 | -6 | -4 | -3 | 0.5 | 29.7018
7. SN. 180812206 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 8. SN. |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 9. SN. |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun
rpm | 2023 | 2022 | 2021 |  |  |  | rpm | 8 | 8 | 8 |  |  |  | rpm | 9 | 9 | 9
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | - | - | - | - | - |  | 0 | - | - | - | - | -
50 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.015 |  | 50 | - | - | - | - | - |  | 50 | - | - | - | - | -
100 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.03 |  | 100 | - | - | - | - | - |  | 100 | - | - | - | - | -
200 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.06 |  | 200 | - | - | - | - | - |  | 200 | - | - | - | - | -
1000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.30003 |  | 1000 | - | - | - | - | - |  | 1000 | - | - | - | - | -
2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003 |  | 2000 | - | - | - | - | - |  | 2000 | - | - | - | - | -
3000 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0.90009 |  | 3000 | - | - | - | - | - |  | 3000 | - | - | - | - | -
4000 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.2001 |  | 4000 | - | - | - | - | - |  | 4000 | - | - | - | - | -
5000 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 1.5001 |  | 5000 | - | - | - | - | - |  | 5000 | - | - | - | - | -
6000 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | 0 | 1.8001 |  | 6000 | - | - | - | - | - |  | 6000 | - | - | - | - | -
7000 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | 0 | 2.1001 |  | 7000 | - | - | - | - | - |  | 7000 | - | - | - | - | -
8000 | -0.4 | -0.6 | - | 0.80004 | 2.4001 |  | 8000 | - | - | - | - | - |  | 8000 | - | - | - | - | -
9000 | -0.4 | -0.7 | - | 0.90004 | 2.7001 |  | 9000 | - | - | - | - | - |  | 9000 | - | - | - | - | -
10000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3 |  | 10000 | - | - | - | - | - |  | 10000 | - | - | - | - | -
50000 | -3 | -3 | -3 | 0 | 15.0009 |  | 50000 | - | - | - | - | - |  | 50000 | - | - | - | - | -
99000 | -12 | -7 | -6 | 0.5 | 29.7036 |  | 99000 | - | - | - | - | - |  | 99000 | - | - | - | - | -
10. SN. |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 11. SN. |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun
rpm | 10 | 10 | 10 |  |  |  | rpm | 11 | 11 | 11
0 | - | - | - | - | - |  | 0 | - | - | - | - | -
50 | - | - | - | - | - |  | 50 | - | - | - | - | -
100 | - | - | - | - | - |  | 100 | - | - | - | - | -
200 | - | - | - | - | - |  | 200 | - | - | - | - | -
1000 | - | - | - | - | - |  | 1000 | - | - | - | - | -
2000 | - | - | - | - | - |  | 2000 | - | - | - | - | -
3000 | - | - | - | - | - |  | 3000 | - | - | - | - | -
4000 | - | - | - | - | - |  | 4000 | - | - | - | - | -
5000 | - | - | - | - | - |  | 5000 | - | - | - | - | -
6000 | - | - | - | - | - |  | 6000 | - | - | - | - | -
7000 | - | - | - | - | - |  | 7000 | - | - | - | - | -
8000 | - | - | - | - | - |  | 8000 | - | - | - | - | -
9000 | - | - | - | - | - |  | 9000 | - | - | - | - | -
10000 | - | - | - | - | - |  | 10000 | - | - | - | - | -
50000 | - | - | - | - | - |  | 50000 | - | - | - | - | -
99000 | - | [5 empty] | 99000 | -
No Urut Titik Ukur |  | Kecepatan | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | No Urut Titik Ukur |  | Kecepatan | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
|  | rpm | [9 empty] | rpm
I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  | IX | 1 | 5000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.5
| 2 | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 5000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5
| 3 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 5000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5
| 4 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.4997
| 5 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 5000 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.05 | 1.5001
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 6 | 5000 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.05 | 1.5001
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 7 | 5000 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 1.5001
| 8 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 5000 | - | - | - | - | -
| 9 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 5000 | - | - | - | - | -
| 10 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 5000 | - | - | - | - | -
II | 1 | 50 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.015 |  |  | X | 1 | 6000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.8
| 2 | 50 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  |  |  | 2 | 6000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.8
| 3 | 50 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  |  |  | 3 | 6000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.8
| 4 | 50 | 1 | 1 | - | 0.0049 | 0.0147 |  |  |  | 4 | 6000 | 1 | 1 | - | 0.5999 | 1.7997
| 5 | 50 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  |  |  | 5 | 6000 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.8001
| 6 | 50 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.015 |  |  |  | 6 | 6000 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.8001
| 7 | 50 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.015 |  |  |  | 7 | 6000 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | 0 | 1.8001
| 8 | 50 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 6000 | - | - | - | - | -
| 9 | 50 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 6000 | - | - | - | - | -
| 10 | 50 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 6000 | - | - | - | - | -
III | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.03 |  |  | XI | 1 | 7000 | 0 | 0 | - | 0.7 | 2.1
| 2 | 100 | - | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.03 |  |  |  | 2 | 7000 | - | - | 1e-06 | 0.7 | 2.1
| 3 | 100 | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0297 |  |  |  | 3 | 7000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.1
| 4 | 100 | 1 | 1 | - | 0.0099 | 0.0297 |  |  |  | 4 | 7000 | 1 | 1 | - | 0.6999 | 2.0997
| 5 | 100 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.03 |  |  |  | 5 | 7000 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 2.1001
| 6 | 100 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.03 |  |  |  | 6 | 7000 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 2.1001
| 7 | 100 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.03 |  |  |  | 7 | 7000 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | 0 | 2.1001
| 8 | 100 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 7000 | - | - | - | - | -
| 9 | 100 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 7000 | - | - | - | - | -
| 10 | 100 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 7000 | - | - | - | - | -
IV | 1 | 200 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.06 |  |  | XII | 1 | 8000 | 0 | 0 | - | 0.8 | 2.4
| 2 | 200 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  |  |  | 2 | 8000 | - | - | - | 0.8 | 2.4
| 3 | 200 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  |  |  | 3 | 8000 | 0 | 1e-06 | - | 0.8 | 2.4
| 4 | 200 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.0597 |  |  |  | 4 | 8000 | 1 | 1 | - | 0.7999 | 2.3997
| 5 | 200 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  |  |  | 5 | 8000 | -0.4 | - | -0.3 | 0.80004 | 2.4001
| 6 | 200 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.06 |  |  |  | 6 | 8000 | -0.4 | -0.4 | - | 0.80004 | 2.4001
| 7 | 200 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.06 |  |  |  | 7 | 8000 | -0.4 | -0.6 | - | 0.80004 | 2.4001
| 8 | 200 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 8000 | - | - | - | - | -
| 9 | 200 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 8000 | - | - | - | - | -
| 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 8000 | - | - | - | - | -
V | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.3 |  |  | XIII | 1 | 9000 | 0 | 0 | - | 0.9 | 2.7
| 2 | 1000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  |  | 2 | 9000 | - | - | - | 0.9 | 2.7
| 3 | 1000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  |  | 3 | 9000 | 0 | 1e-06 | - | 0.9 | 2.7
| 4 | 1000 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.2997 |  |  |  | 4 | 9000 | 1 | 1 | - | 0.8999 | 2.6997
| 5 | 1000 | -0.1 | 1e-06 | -0.1 | 0.050001 | 0.30003 |  |  |  | 5 | 9000 | -0.4 | - | -0.3 | 0.90004 | 2.7001
| 6 | 1000 | 0 | 0 | -0.1 | 0.05 | 0.3 |  |  |  | 6 | 9000 | -0.4 | -0.5 | - | 0.90004 | 2.7001
| 7 | 1000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.30003 |  |  |  | 7 | 9000 | -0.4 | -0.7 | - | 0.90004 | 2.7001
| 8 | 1000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 9000 | - | - | - | - | -
| 9 | 1000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 9000 | - | - | - | - | -
| 10 | 1000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 9000 | - | - | - | - | -
VI | 1 | 2000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.6 |  |  | XIV | 1 | 10000 | 0 | 0 | - | 1 | 3
| 2 | 2000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6 |  |  |  | 2 | 10000 | - | - | 1e-06 | 1 | 3
| 3 | 2000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6 |  |  |  | 3 | 10000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| 4 | 2000 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.5997 |  |  |  | 4 | 10000 | 1 | - | 1 | 0.9999 | 2.9997
| 5 | 2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003 |  |  |  | 5 | 10000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| 6 | 2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003 |  |  |  | 6 | 10000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3
| 7 | 2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003 |  |  |  | 7 | 10000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3
| 8 | 2000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 10000 | - | - | - | - | -
| 9 | 2000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 10000 | - | - | - | - | -
| 10 | 2000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 10000 | - | - | - | - | -
VII | 1 | 3000 | - | 0 | - | 0.3 | 0.9 |  |  | XV | 1 | 50000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 15
| 2 | 3000 | - | - | 1e-06 | 0.3 | 0.9 |  |  |  | 2 | 50000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15
| 3 | 3000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.9 |  |  |  | 3 | 50000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15
| 4 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8997 |  |  |  | 4 | 50000 | 1 | - | 1 | 4.9999 | 14.9997
| 5 | 3000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.90003 |  |  |  | 5 | 50000 | -2 | -2 | -2 | 0 | 15.0006
| 6 | 3000 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.90009 |  |  |  | 6 | 50000 | -2 | 0 | -2 | 1 | 15.0006
| 7 | 3000 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0.90009 |  |  |  | 7 | 50000 | -3 | -3 | -3 | 0 | 15.0009
| 8 | 3000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 50000 | - | - | - | - | -
| 9 | 3000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 50000 | - | - | - | - | -
| 10 | 3000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 50000 | - | - | - | - | -
| 1 | 4000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.2 |  |  | XVI | 1 | 99000 | 2 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 29.7
| 2 | 4000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  |  | 2 | 95000 | - | 1e-06 | - | 9.5 | 28.5
| 3 | 4000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  |  | 3 | 95000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 28.5
| 4 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1997 |  |  |  | 4 | 99000 | 1 | - | - | 9.8999 | 29.6997
VIII | 5 | 4000 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 1.2001 |  |  |  | 5 | 99000 | -5 | -4 | -4 | 0 | 29.7015
| 6 | 4000 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 1.2001 |  |  |  | 6 | 99000 | -6 | -4 | -3 | 0.5 | 29.7018
| 7 | 4000 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.2001 |  |  |  | 7 | 99000 | -12 | -7 | -6 | 0.5 | 29.7036
| 8 | 4000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 99000 | - | - | - | - | -
| 9 | 4000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 99000 | - | - | - | - | -
| 10 | 4000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 99000 | - | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812206
Kecepatan | Tahun |  |  | KOREKSI | DRIFT |  | U95 STD
rpm | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | 1 Tahun
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.005 | 0.015
100 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.01 | 0.03
200 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.02 | 0.06
1000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.10001 | 0.30003
2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.20001 | 0.60003
3000 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.05 | 0.30003 | 0.90009
4000 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.05 | 0.40002 | 1.2001
5000 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | 0.05 | 0.50003 | 1.5001
6000 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 0.60003 | 1.8001
7000 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | 0.15 | 0.70002 | 2.1001
8000 | -0.4 | -0.6 | - | -0.4 | 0.1 | 0.80004 | 2.4001
9000 | -0.4 | -0.7 | - | -0.4 | 0.15 | 0.90004 | 2.7001
10000 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1 | 3
50000 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 5.0003 | 15.0009
99000 | -12 | -7 | -6 | -12 | 3 | 9.9012 | 29.7036
INTERPOLASI KOREKSI | [5 empty] | INTERPOLASI DRIFT
|  | 1000 |  | -0.1 |  |  | 2000 |  |  | -
2000 |  |  | -0.1 |  |  | 2000.1274 |  |  | -
|  | 2000 |  | -0.1 |  |  | 3000 |  |  | -
INTERPOLASI KOREKSI | [5 empty] | INTERPOLASI DRIFT
|  | 3000 |  | -0.2 |  |  | 3000 |  |  | -
4015 |  |  | -0.27613 |  |  | 4014.9013 |  |  | -
|  | 7000 |  | -0.5 |  |  | 7000 |  |  | -
INTERPOLASI KOREKSI | [5 empty] | INTERPOLASI DRIFT
|  | 3000 |  | -0.2 |  |  | 3000 |  |  | -
6000 |  |  | -0.425 |  |  | 5999.6786 |  |  | -
|  | 7000 |  | -0.5 |  |  | 7000 |  |  | -
INTERPOLASI KOREKSI | [5 empty] | INTERPOLASI DRIFT
|  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
- |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
Setting Alat | Rata-rata standar | Interpolasi Koreksi | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Koreksi (%) | Presisi | Interpolasi U95 | Daya Baca UUT | Interpolasi Drift
2000 | 2000 | 0.12736 | 2000.1274 | 0 | -0.12736 | -0.006368 | 0.12736 | 0.006368 | 0 | 0.6 | 0.5 | -0.047734
4000 | 4015 | -0.098723 | 4014.9013 | 1.0954 | -14.9013 | -0.37253 | 14.9013 | 0.37253 | 0.027284 | 1.2045 |  | 0.0032789
6000 | 6000 | -0.32144 | 5999.6786 | 0 | 0.32144 | 0.0053574 | -0.32144 | -0.0053574 | 0 | 1.8 |  | 0.053532
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812206 | [8 empty] | Tahun Kalibrasi |  |  |  | Resolusi Alat Standar |  |  |  |  | 7
Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 631339 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 631340 | [8 empty] | 2022 | 2019 | 2018 | 2 | 0.5 |  |  |  |  | 2 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 631341 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 3 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 632334 | [8 empty] | 2022 | 2020 | 2018 | 4 | 0.5 |  |  |  |  | 4 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812179 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 5 | 0.05 |  |  |  |  | 5 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812200 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 6 | 0.05 |  |  |  |  | 6 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812206 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 7 | 0.05 |  |  |  |  | 7 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
Digital Tachometer, Merek : | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 |  |  |  |  | 9 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
Digital Tachometer, Merek : | [8 empty] | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
7 | [12 empty] | 0.05 |  |  |  |  | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN

## DB ESA (hidden)
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2018
| 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 1.8 |  | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 |  | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8
| 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.12 | 2.4 |  | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.04 | 2.64 |  | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.025 | 2.76 |  | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  | 250 | -0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295 |  | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.295 |  | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59 |  | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.135 | 0.59 |  | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18 |  | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 1.7 | 1.18 |  | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95 |  | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 0.6 | 2.95 |  | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9 |  | 1000 | -0.067 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9 |  | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2018
| 10 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.17 |  | 10 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085
| 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.3383 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 0.8449 |  | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8466 |  | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34
| 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.6932 |  | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 1.6966 |  | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 2.4e-05 |  | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 |  | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.001188 |  | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.00114 |  | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.011952 |  | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.005 | 0.011304 |  | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.023856 |  | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.022644 |  | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2019
| 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 |  | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 |  | 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8
| 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.035 | 2.16 |  | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  | 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16
| 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.36 | 2.4 |  | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  | 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4
| 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 2.64 |  | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  | 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64
| 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  | 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76
| 250 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | 240 | -0.31 | 1e-06 | 1e-06 | 0.155 | 2.88 |  | 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 50 | 2.3 | -0.3 | -0.29 | 0.005 | 0.295 |  | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295 |  | 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295
| 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 0.025 | 0.59 |  | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59 |  | 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59
| 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 0.25 | 1.18 |  | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18 |  | 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 2.95 |  | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95 |  | 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 2.55 | 2.95
| 1000 | -1 | 2 | 2 | 0 | 5.9 |  | 1000 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.9 |  | 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2019
| 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.3383 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3383 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3383
| 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.8432 |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.8449 |  | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8483
| 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.6864 |  | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.6932 |  | 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.666
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 |  | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 |  | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 0.1 | 0 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.001272 |  | 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0005 | 0.0012
| 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012024 |  | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012024 |  | 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012072
| 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024072 |  | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024048 |  | 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024084
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4669058) | [5 empty] | I | ESA 615 (4670010)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | 2016
| 150 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.075 | 1.8 |  | 150 | -0.17 | -0.24 |  | 0.035 | 1.8 |  | 150 | -0.08 | -0.17 |  | 0.045 | 1.8
| 180 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.065 | 2.16 |  | 180 | -0.39 | -0.14 |  | 0.125 | 2.16 |  | 180 | -0.2 | -0.22 |  | 0.01 | 2.16
| 200 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | 2.4 |  | 200 | -0.23 | -0.33 |  | 0.05 | 2.4 |  | 200 | -0.25 | -0.33 |  | 0.04 | 2.4
| 220 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | 0.105 | 2.64 |  | 220 | -0.16 | -0.45 |  | 0.145 | 2.64 |  | 220 | -0.29 | -0.39 |  | 0.05 | 2.64
| 230 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0 | 2.76 |  | 230 | -0.15 | -0.54 |  | 0.195 | 2.76 |  | 230 | -0.34 | -0.39 |  | 0.025 | 2.76
| 240 | 0.44 | 0 | 0.38 | 0.19 | 2.88 |  | 250 | 1e-06 | -0.49 |  | 0.245 | 3 |  | 250 | 0 | -0.39 |  | 0.195 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | 2016
| 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07 | 0.12
| 50 | 5 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.295 |  | 20 | 6.6 | 0.9 |  | 2.85 | 0.118 |  | 20 | 4.9 | 0.8 |  | 2.05 | 0.118
| 100 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  | 50 | 5 | 2.1 |  | 1.45 | 0.295 |  | 50 | 9.2 | 1.7 |  | 3.75 | 0.295
| 200 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 0.55 | 1.18 |  | 200 | -8.2 | 3.7 |  | 5.95 | 1.18 |  | 200 | -0.2 | 3.4 |  | 1.8 | 1.18
| 500 | 9.3 | 0.9 | 3 | 1.05 | 2.95 |  | 500 | -31.8 | 8.3 |  | 20.05 | 2.95 |  | 500 | -25.1 | 7.2 |  | 16.15 | 2.95
| 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9 |  | 1000 | -74 | 1e-06 |  | 37 | 5.9 |  | 1000 | -0.066 | 1e-06 |  | 0.033001 | 2.99
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2016
| 10 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.17 |  | 10 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07 | 0
| 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.34 |  | 20 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07 | 0
| 50 | 0.3 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 | 0.8449 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 | 0
| 100 | 0.8 | 0.9 | 1e-06 | 0.45 | 1.6864 |  | 100 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2016
| 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 |  | 0.1 | -0.001 | -0.001 |  | 0 | 0.0012 |  | 0.001 | 0 | -0.001 |  | 0.0005 | 1.2e-05
| 0.5 | 0.008 | 0.003 | 1e-06 | 0.0014995 | 0.005904 |  | 0.5 | 0.004 | -0.003 |  | 0.0035 | 0.006 |  | 0.102 | 0.001 | -0.002 |  | 0.0015 | 0.001224
| 1 | -0.006 | 0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.012072 |  | 1 | 0.005 | 0.001 |  | 0.002 | 0.012 |  | 0.5 | 0.004 | 1e-06 |  | 0.0019995 | 0.006
| 2 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.024096 |  | 2 | 0.005 | -0.001 |  | 0.003 | 0.024 |  | 1 | 0 | -0.001 |  | 0.0005 | 0.012
J | 10 | [5 empty] | K | 11 | [5 empty] | L | 12
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016
| 150 | -0.05 | - |  | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 180 | -0.04 | - |  | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | -0.67 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 220 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 230 | -0.11 | - |  | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 250 | -0.11 | - |  | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016
| 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 500 | 1.5 | - |  | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1000 | 2 | - |  | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016
| 10 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 20 | 0.1 | - |  | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 1.4 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016
| 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 0.1 | -0.002 | - |  | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1 | -0.008 | - |  | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 2 | -0.007 | - |  | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [8 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 1.8 |  | I | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 2 | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 3 | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8 |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 4 | 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 |  |  | 4 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 5 | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 |  |  | 5 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 6 | 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 7 | 150 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.075 | 1.8 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 8 | 150 | -0.17 | -0.24 | 0 | 0.035 | 1.8 |  |  | 8 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 9 | 150 | -0.08 | -0.17 | 0 | 0.045 | 1.8 |  |  | 9 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.12
| 10 | 150 | -0.05 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295
| 2 | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.295
| 3 | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 4 | 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.035 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | 2.3 | -0.3 | -0.29 | 0.005 | 0.295
| 5 | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295
| 6 | 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295
| 7 | 180 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.065 | 2.16 |  |  | 7 | 50 | 5 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.295
| 8 | 180 | -0.39 | -0.14 | 0 | 0.125 | 2.16 |  |  | 8 | 20 | 6.6 | 0.9 | 0 | 2.85 | 0.118
| 9 | 180 | -0.2 | -0.22 | 0 | 0.01 | 2.16 |  |  | 9 | 20 | 4.9 | 0.8 | 0 | 2.05 | 0.118
| 10 | 180 | -0.04 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 50 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59
| 2 | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.12 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.135 | 0.59
| 3 | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 4 | 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.36 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 0.025 | 0.59
| 5 | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59
| 6 | 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59
| 7 | 200 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | 2.4 |  |  | 7 | 100 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59
| 8 | 200 | -0.23 | -0.33 | 0 | 0.05 | 2.4 |  |  | 8 | 50 | 5 | 2.1 | 0 | 1.45 | 0.295
| 9 | 200 | -0.25 | -0.33 | 0 | 0.04 | 2.4 |  |  | 9 | 50 | 9.2 | 1.7 | 0 | 3.75 | 0.295
| 10 | 200 | -0.67 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 100 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18
| 2 | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.04 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 1.7 | 1.18
| 3 | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 4 | 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 0.25 | 1.18
| 5 | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18
| 6 | 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 7 | 220 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | 0.105 | 2.64 |  |  | 7 | 200 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 0.55 | 1.18
| 8 | 220 | -0.16 | -0.45 | 0 | 0.145 | 2.64 |  |  | 8 | 200 | -8.2 | 3.7 | 0 | 5.95 | 1.18
| 9 | 220 | -0.29 | -0.39 | 0 | 0.05 | 2.64 |  |  | 9 | 200 | -0.2 | 3.4 | 0 | 1.8 | 1.18
| 10 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 200 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
V | 1 | 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95
| 2 | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.025 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 0.6 | 2.95
| 3 | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 4 | 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 2.95
| 5 | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95
| 6 | 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 2.55 | 2.95
| 7 | 230 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0 | 2.76 |  |  | 7 | 500 | 9.3 | 0.9 | 3 | 1.05 | 2.95
| 8 | 230 | -0.15 | -0.54 | 0 | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | -31.8 | 8.3 | 0 | 20.05 | 2.95
| 9 | 230 | -0.34 | -0.39 | 0 | 0.025 | 2.76 |  |  | 9 | 500 | -25.1 | 7.2 | 0 | 16.15 | 2.95
| 10 | 230 | -0.11 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 500 | 1.5 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
VI | 1 | 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9
| 2 | 250 | -0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.76 |  |  | 2 | 1000 | -0.067 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9
| 3 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 3 | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| 4 | 250 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 4 | 1000 | -1 | 2 | 2 | 0 | 5.9
| 5 | 240 | -0.31 | 1e-06 | 1e-06 | 0.155 | 2.88 |  |  | 5 | 1000 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.9
| 6 | 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  | 6 | 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9
| 7 | 240 | 0.44 | 0 | 0.38 | 0.19 | 2.88 |  |  | 7 | 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9
| 8 | 250 | 1e-06 | -0.49 | 0 | 0.245 | 3 |  |  | 8 | 1000 | -74 | 1e-06 | 0 | 37 | 5.9
| 9 | 250 | 0 | -0.39 | 0 | 0.195 | 3 |  |  | 9 | 1000 | -0.066 | 1e-06 | 0 | 0.033001 | 2.99
| 10 | 250 | -0.11 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1000 | 2 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [8 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.17 |  | I | 1 | 0 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 2.4e-05
| 2 | 10 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  |  | 2 | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 3 | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085 |  |  | 3 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 4 | 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 4 | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 5 | 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 5 | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 6 | 10 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.17 |  |  | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 7 | 10 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  |  | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 8 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | 8 | 0.1 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0.0012
| 9 | 10 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0 |  |  | 9 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0.0005 | 1.2e-05
| 10 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  | II | 1 | 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.001188
| 2 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.3383 |  |  | 2 | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.00114
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 3 | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 4 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.3383 |  |  | 4 | 0.1 | 0 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3383 |  |  | 5 | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.001272
| 6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3383 |  |  | 6 | 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0005 | 0.0012
| 7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  |  | 7 | 0.5 | 0.008 | 0.003 | 1e-06 | 0.0014995 | 0.005904
| 8 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 8 | 0.5 | 0.004 | -0.003 | 0 | 0.0035 | 0.006
| 9 | 20 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0 |  |  | 9 | 0.102 | 0.001 | -0.002 | 0 | 0.0015 | 0.001224
| 10 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0.1 | -0.002 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 0.8449 |  | III | 1 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.011952
| 2 | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8466 |  |  | 2 | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.005 | 0.011304
| 3 | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34 |  |  | 3 | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 4 | 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.8432 |  |  | 4 | 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012024
| 5 | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.8449 |  |  | 5 | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012024
| 6 | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8483 |  |  | 6 | 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012072
| 7 | 50 | 0.3 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 | 0.8449 |  |  | 7 | 1 | -0.006 | 0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.012072
| 8 | 50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.85 |  |  | 8 | 1 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.012
| 9 | 50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 9 | 0.5 | 0.004 | 1e-06 | 0 | 0.0019995 | 0.006
| 10 | 50 | 0.4 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1 | -0.008 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.6932 |  | IV | 1 | 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.023856
| 2 | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 1.6966 |  |  | 2 | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.022644
| 3 | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85 |  |  | 3 | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
| 4 | 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.6864 |  |  | 4 | 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024072
| 5 | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.6932 |  |  | 5 | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024048
| 6 | 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.666 |  |  | 6 | 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024084
| 7 | 100 | 0.8 | 0.9 | 1e-06 | 0.45 | 1.6864 |  |  | 7 | 2 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.024096
| 8 | 100 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | 0.005 | -0.001 | 0 | 0.003 | 0.024
| 9 | 100 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 9 | 1 | 0 | -0.001 | 0 | 0.0005 | 0.012
| 10 | 100 | 1.4 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 2 | -0.007 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
8 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [5 empty] | Koreksi Tegangan Jala jala | Koreksi Resistansi Isolasi | Koreksi Resistansi Pembumian | Koreksi Arus Bocor (NO) |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | -0.15104 | - | 0.0011906 | -41.1857
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
( V ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | Koreksi Arus bocor (NC) | U95 Jala-jala |  |  |  | 220 | 219.849 | 219.849
150 | -0.17 | -0.24 | 0 | 0.035 | 1.8 |  | 4.68 | 2.6382 |  |  |  | OL | - | OL
180 | -0.39 | -0.14 | 0 | 0.125 | 2.16 | [6 empty] | 0.1 | 0.10119 | 0.10119
200 | -0.23 | -0.33 | 0 | 0.05 | 2.4 |  | Konversi TEXT |  |  |  | NO | 600 | 558.8143 | 558.8143
220 | -0.16 | -0.45 | 0 | 0.145 | 2.64 |  | 219.8 | 2.6 | Volt |  | NC | 20 | 24.68 | 24.68
230 | -0.15 | -0.54 | 0 | 0.195 | 2.76 |  | ( | ± | )
250 | 1e-06 | -0.49 | 0 | 0.245 | 3 |  | ( 219.8 ± 2.6 ) Volt
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
( uA ) | 2022 | 2020 | 2016
0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
20 | 6.6 | 0.9 | 0 | 2.85 | 0.118
50 | 5 | 2.1 | 0 | 1.45 | 0.295
200 | -8.2 | 3.7 | 0 | 5.95 | 1.18
500 | -31.8 | 8.3 | 0 | 20.05 | 2.95
1000 | -74 | 1e-06 | 0 | 37 | 5.9
Main-PE |  |  |  | Driff | U95
( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2016
10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17
20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.34
50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.85
100 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.7
Resistance |  |  |  | Driff | U95
( Ω ) | 2022 | 2020 | 2016
0.1 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0.0012
0.5 | 0.004 | -0.003 | 0 | 0.0035 | 0.006
1 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.012
2 | 0.005 | -0.001 | 0 | 0.003 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [12 empty] | 8
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2019 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2017 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2019 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2021 | - | 2016 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | - | - | 2016 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | - | - | 2016 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
8 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)

## DB Suhu (hidden)
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 |  | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 |  | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 |  | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 |  | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.25 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 |  | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 |  | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 |  | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 3.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 3 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  | 4 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  | 5 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  | 6 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  | 7 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  | 2 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  | 6 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  | 7 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 |  | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 |  | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 |  | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 |  | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 |  | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 |  | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 |  | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 |  | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 |  | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1 | 35 | -10.5 | -7.7 | -9.6 | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.15 |  | 2 | 40 | -9.6 | -7.2 | -8 | 1.2 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -8.8 | -6.2 | -6.2 | 1.3 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  | 4 | 60 | -8 | -5.2 | -4.2 | 1.9 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  | 5 | 70 | -7.1 | -4.1 | -2.1 | 2.5 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.03 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  | 6 | 80 | -6.3 | -3 | 0.2 | 3.25 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 7 | 90 | -5.4 | -1.8 | 2.7 | 4.05 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 |  | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 |  | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 |  | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 |  | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 |  | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 |  | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 |  | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 |  | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 |  | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 |  | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 |  | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 |  | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 |  | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 |  | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 |  | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 |  | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.7 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  | 1 | 960 | 0.7 | - | - | 0 |  | hPa | 2
| 2 | 20 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | 2 | 40 | -2 | -1.9 | 1.2 | 1.6 |  | 2 | 970 | 0.6 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -2.1 | -1.9 | 0.8 | 1.45 |  | 3 | 980 | 0.5 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | 1e-06 | -0.6 | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.2 | -2.1 | 0.7 | 1.45 |  | 4 | 990 | 0.5 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.4 | 1e-06 | -1.1 | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.1 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  | 5 | 1000 | 0.4 | -3.9 | -0.4 | 2.15
| 6 | 37 | -0.4 | 1e-06 | -1.4 | 0.7 |  | 6 | 80 | -1.9 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  | 6 | 1005 | - | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 7 | 40 | -0.5 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  | 7 | 90 | -1.6 | -3 | 1.8 | 2.4 |  | 7 | 1020 | 0.3 | -3.8 | 1e-06 | 2.05
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 |  | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 |  | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 |  | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 |  | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 |  | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 |  | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 |  | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 |  | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 |  | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 |  | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 |  | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - |  | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - |  | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 |  | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 |  | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 |  | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 |  | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 |  | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 |  | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 |  | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 |  | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 |  | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 |  | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 |  | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 |  | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 |  | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 |  | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 |  | 2 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 |  | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - |  | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - |  | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  | 2 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | 0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0 |  | 7 | 90 | -1 | -3.2 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | 0 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0 |  | 4 | 990 | 3.9 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0 |  | 7 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.7 | 1e-06 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4.5 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.6
| 2 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4.5 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 4.3 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 4.2 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.9 | 1e-06 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.1 |  | 0 |  | 1 | 35 | -2.5 | -1.6 |  | 0.45 |  | 1 | 960 | 4.6 | - |  | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -2.3 | -1.4 |  | 0.45 |  | 2 | 970 | 4.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.5 | 0.2 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -2 | -1.4 |  | 0.3 |  | 3 | 980 | 4.5 | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.2 |  | 0.2 |  | 4 | 60 | -1.9 | -1.5 |  | 0.2 |  | 4 | 990 | 4.4 | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.6 | 0.1 |  | 0.25 |  | 5 | 70 | -2.1 | -1.8 |  | 0.15 |  | 5 | 1000 | 4.3 | -0.4 |  | 2.35
| 6 | 37 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 6 | 80 | -2.5 | -2.3 |  | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | -0.4 |  | 0
| 7 | 40 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 7 | 90 | -3.1 | -3 |  | 0.05 |  | 7 | 1010 | 4.3 | 1e-06 |  | 2.15
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -2.7 | 0.1 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.4 | 0.2 |  | 1.3 |  | 2 | 970 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6
| 3 | 25 | 0.5 | 0 |  | 0.25 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.2 |  | 1.05 |  | 3 | 980 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6
| 4 | 30 | 0.6 | -0.2 |  | 0.4 |  | 4 | 60 | -1.7 | 0 |  | 0.85 |  | 4 | 990 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6
| 5 | 35 | 0.7 | -0.5 |  | 0.6 |  | 5 | 70 | -1.8 | -0.3 |  | 0.75 |  | 5 | 1000 | 4.5 | -0.6 |  | 2.55
| 6 | 37 | 0.7 | -0.6 |  | 0.65 |  | 6 | 80 | -2.2 | -0.8 |  | 0.7 |  | 6 | 1005 | - | -0.6 |  | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.8 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -2.9 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 1020 | 4.5 | 1e-06 |  | 2.25
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 |  | 1 | 35 | -3.2 | -0.4 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.6 | - |  | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.9 | -0.2 |  | 1.35 |  | 2 | 970 | 4.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.2 | -0.2 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -2.4 | -0.2 |  | 1.1 |  | 3 | 980 | 4.5 | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.3 | -0.2 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -2.1 | -0.2 |  | 0.95 |  | 4 | 990 | 4.5 | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 5 | 70 | -2.2 | -0.3 |  | 0.95 |  | 5 | 1000 | 4.4 | -0.8 |  | 2.6
| 6 | 37 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 6 | 80 | -2.4 | -0.5 |  | 0.95 |  | 6 | 1005 | - | -0.7 |  | 0
| 7 | 40 | 0.5 | -0.4 |  | 0.45 |  | 7 | 90 | -3 | -0.8 |  | 1.1 |  | 7 | 1010 | 4.4 | 1e-06 |  | 2.2
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - |  | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - |  | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - |  | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2017 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 0 | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 2 | 0.5
| 2 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  |  | 2 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 3 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  |  | 3 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 0 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 5 | 0.5
| 5 | 15 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -10.5 | -7.7 | -9.6 | 1.4 |  |  | 5 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 7 | 0.5
| 7 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.7 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  |  | 7 | 960 | 0.7 | - | - | 0 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 0 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | 0 | 0 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0 |  |  | 13 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0 |  |  | 13 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 960 | 4.5 | 0.9 | - | 0 |  | 16 | 0.5
| 16 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 16 | 35 | -2.5 | -1.6 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 960 | 4.6 | - | 0 | 0 |  | 17 | 0.8
| 17 | 15 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 17 | 35 | -2.7 | 0.1 | 0 | 1.4 |  |  | 17 | 960 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6 |  | 18 | 0.6
| 18 | 15 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 35 | -3.2 | -0.4 | 0 | 1.4 |  |  | 18 | 960 | 4.6 | - | 0 | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 750 | - | - | 0 | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | 0 | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  |  | 2 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  |  | 3 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 0 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.15 |  |  | 5 | 40 | -9.6 | -7.2 | -8 | 1.2 |  |  | 5 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 3 | 2.4
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 0 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -2 | -1.9 | 1.2 | 1.6 |  |  | 7 | 970 | 0.6 | - | - | 0 |  | 5 | 2.3
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 7 | 2.3
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 0 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | 0 | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 970 | 4 | 1 | - | 0 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 970 | 4 | 1 | - | 0 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 970 | 4.5 | 1 | - | 0 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 40 | -2.3 | -1.4 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 970 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 17 | 40 | -2.4 | 0.2 | 0 | 1.3 |  |  | 17 | 970 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6 |  | 15 | 2.6
| 18 | 20 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 40 | -2.9 | -0.2 | 0 | 1.35 |  |  | 18 | 970 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | 16 | 2.3
| 19 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | 17 | 2.3
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 18 | 2.3
[24 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0 | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  |  | 2 | 850 | - | - | 0 | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  |  | 3 | 850 | - | - | 0 | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 0 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -8.8 | -6.2 | -6.2 | 1.3 |  |  | 5 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 0 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | -0.1 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -2.1 | -1.9 | 0.8 | 1.45 |  |  | 7 | 980 | 0.5 | - | - | 0 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0 | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 0 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 7 | 2
| 13 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 980 | 4.3 | 1 | - | 0 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 50 | -2 | -1.4 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 980 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 17 | 50 | -1.9 | 0.2 | 0 | 1.05 |  |  | 17 | 980 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 18 | 50 | -2.4 | -0.2 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 980 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | 0 | 0 |  | 14 | 2.4
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 15 | 2.6
[24 empty] | 16 | 2.2
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0 | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  |  | 2 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 18 | 2.1
| 3 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  |  | 3 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  |  | 3 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 0 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -8 | -5.2 | -4.2 | 1.9 |  |  | 5 | 900 | - | - | 0 | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 0 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1
| 7 | 30 | -0.2 | 1e-06 | -0.6 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.2 | -2.1 | 0.7 | 1.45 |  |  | 7 | 990 | 0.5 | - | - | 0
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | 0 | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | 0 | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 0 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 0 | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 0 | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | 0 | 0
| 13 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0 |  |  | 13 | 990 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 14 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 990 | 3.9 | 1.1 | - | 0
| 15 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 990 | 4.2 | 1.1 | - | 0
| 16 | 30 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 60 | -1.9 | -1.5 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 990 | 4.4 | - | 0 | 0
| 17 | 30 | 0.6 | -0.2 | 0 | 0.4 |  |  | 17 | 60 | -1.7 | 0 | 0 | 0.85 |  |  | 17 | 990 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6
| 18 | 30 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.25 |  |  | 18 | 60 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 990 | 4.5 | - | 0 | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | 0 | 0
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 900 | - | - | 0 | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.25 |  | 5 | 1 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 2 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  |  | 2 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  |  | 2 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 3 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 3 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  |  | 3 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 0 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -7.1 | -4.1 | -2.1 | 2.5 |  |  | 5 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 0 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 0 | 0.6
| 7 | 35 | -0.4 | 1e-06 | -1.1 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.1 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | 0.4 | -3.9 | -0.4 | 2.15
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | 0 | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 0 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 0 | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 0 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | 0 | 0
| 13 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0 |  |  | 13 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 0
| 14 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 15 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 0
| 16 | 35 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.25 |  |  | 16 | 70 | -2.1 | -1.8 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 1000 | 4.3 | -0.4 | 0 | 2.35
| 17 | 35 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0.6 |  |  | 17 | 70 | -1.8 | -0.3 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1000 | 4.5 | -0.6 | 0 | 2.55
| 18 | 35 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 70 | -2.2 | -0.3 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1000 | 4.4 | -0.8 | 0 | 2.6
| 19 | 35 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | 0 | 0
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1000 | - | - | 0 | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | 0 | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 2 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  |  | 2 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 3 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  |  | 3 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 0 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 5 | 37 | 0.03 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -6.3 | -3 | 0.2 | 3.25 |  |  | 5 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 0 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 0 | 0.6
| 7 | 37 | -0.4 | 1e-06 | -1.4 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -1.9 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | - | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | 0 | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 0 | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 0 | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 0 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 0 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | 0 | 0
| 13 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0 |  |  | 13 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 0
| 14 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 0 |  |  | 14 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 15 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0 |  |  | 15 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 0
| 16 | 37 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 80 | -2.5 | -2.3 | 0 | 0.1 |  |  | 16 | 1005 | - | -0.4 | 0 | 0
| 17 | 37 | 0.7 | -0.6 | 0 | 0.65 |  |  | 17 | 80 | -2.2 | -0.8 | 0 | 0.7 |  |  | 17 | 1005 | - | -0.6 | 0 | 0
| 18 | 37 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 80 | -2.4 | -0.5 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1005 | - | -0.7 | 0 | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | 0 | 0
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1005 | - | - | 0 | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | 0 | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 2 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 3 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  |  | 3 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 0 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 5 | 40 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -5.4 | -1.8 | 2.7 | 4.05 |  |  | 5 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 0 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 0 | 0.45
| 7 | 40 | -0.5 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -1.6 | -3 | 1.8 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | 0.3 | -3.8 | 1e-06 | 2.05
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | 0 | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | 0 | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 13 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -1 | -3.2 | - | 0 |  |  | 13 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 0
| 14 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1010 | 3.7 | 1e-06 | - | 0
| 15 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0 |  |  | 15 | 1010 | 3.9 | 1e-06 | - | 0
| 16 | 40 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 90 | -3.1 | -3 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 1010 | 4.3 | 1e-06 | 0 | 2.15
| 17 | 40 | 0.7 | -0.8 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 90 | -2.9 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1020 | 4.5 | 1e-06 | 0 | 2.25
| 18 | 40 | 0.5 | -0.4 | 0 | 0.45 |  |  | 18 | 90 | -3 | -0.8 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 1010 | 4.4 | 1e-06 | 0 | 2.2
| 19 | 40 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | 0 | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1020 | - | - | 0 | 0
19 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 |  |  |  |  | 19 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 |  |  |  |  | 19 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 |  |  |  |  | 19 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH | 2021 | - | 2016 |  |  | hPa | 2021 | - | 2016
15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 30 | -1.5 | - | 0 | 0 |  | 750 | 2.5 | - | 0 | 0
20 | 0.1 | - | 0 | 0 |  | 40 | -0.8 | - | 0 | 0 |  | 800 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | Suhu | 24.8 | 24.8441 | 0 | 0.1
25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  | 50 | -0.2 | - | 0 | 0 |  | 850 | 2.4 | - | 0 | 0 |  | %RH | 61.6 | 60.9971 | 0 | 1.5
30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  | 60 | 0.4 | - | 0 | 0 |  | 900 | 2.3 | - | 0 | 0 |  | hPa | 1000 | 1002.2379 | - | 0.4
35 | -0.1 | - | 0 | 0 |  | 70 | -0.7 | - | 0 | 0 |  | 1000 | 2.2 | - | 0 | 0
37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 80 | -0.9 | - | 0 | 0 |  | 1005 | 2.2 | - | 0 | 0 |  | HASIL | ( 24.8 ± 0.1 ) °C
40 | 0.2 | - | 0 | 0 |  | 90 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 1020 | 2.3 | - | 0 | 0 |  |  | ( 61.0 ± 1.5 ) %RH
( 1002.2 ± 0.4 ) hPa
[18 empty] | KOREKSI SUHU | KOREKSI KELEMBABAN | KOREKSI TEKANAN
[18 empty] | 0.044096 | -0.60286 | 2.2379
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 2016 | 1 |  | 24.8 | 0.1 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 2 |  | 61.0 | 1.5 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 3 |  | 1002.2 | 0.4 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2017 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 2016 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 2016 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 2016 | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 2016 | 11
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 12
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 13
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 14
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 15
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 16
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 17
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 18
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | 2016 | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 2016 | 20
19