## DB Stopwatch (2)
INPUT SERTIFIKAT STOPWATCH
1. SN. 611Q02R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 2. SN. 510Q06R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 3. SN. 207Q01R |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2016 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2018 |  |  | No. | s | 2022 | 2018 | 2017
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | - | 0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12
20 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | - | 0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12
30 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 4 | 30 | - | 0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 4 | 30 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12
40 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 5 | 40 | - | 0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 5 | 40 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12
50 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 6 | 50 | - | 0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 6 | 50 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.006 | - | 0.04 | 0.12 | 7 | 60 | - | 0.003 | 0.01 | 0.0035 | 0.12 | 7 | 60 | - | 0.01 | 0 | 0.005 | 0.12
300 | - | -0.002 | 0 | 0.001 | 0.12 | 8 | 300 | - | 0.003 | 0.01 | 0.0035 | 0.12 | 8 | 300 | - | 0.01 | -0.002 | 0.006 | 0.12
600 | - | -0.008 | -0.01 | 0.001 | 0.12 | 9 | 600 | - | 0.004 | 0.01 | 0.003 | 0.12 | 9 | 600 | - | 0.02 | -0.003 | 0.0115 | 0.12
900 | - | -0.008 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | - | 0.002 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 600 | - | 0.02 | -0.003 | 0.0115 | 0.12
1200 | - | -0.013 | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 600 | - | 0.02 | -0.003 | 0.0115 | 0.12
4. SN. 510Q061R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5 SN. 001380 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6 SN. 001381 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2019 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 2 | 10 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 3 | 20 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 4 | 30 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 4 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 5 | 40 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 5 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 6 | 50 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 6 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 7 | 60 | - | -0.03 | 0 | 0.015 | 0.12 | 7 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
300 | - | -0.01 | 0.001 | 0.0055 | 0.12 | 8 | 300 | - | -0.02 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 8 | 300 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
600 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12 | 9 | 600 | - | -0.03 | -0.02 | 0.005 | 0.12 | 9 | 600 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
900 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12 | 10 | 900 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | - | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.12
1200 | - | 0.05 | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.12
7. SN. 001382 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 8. SN. 001383 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 9. SN. 001384 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2020 | - |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 2 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 3 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 4 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 4 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 5 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 5 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 6 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 6 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 7 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 7 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
300 | - | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12 | 8 | 300 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 8 | 300 | - | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
600 | - | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 9 | 600 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 9 | 600 | - | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
900 | - | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.12 | 10 | 900 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | - | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.12
1200 | - | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12
10. SN. 001385 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 11 SN. 001386 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 12 SN. 001387 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - | -0.07 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | - | -0.03 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
30 | - | -0.06 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | - | -0.04 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12 | 4 | 60 | - | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 4 | 30 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12 | 5 | 60 | - | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 5 | 40 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12 | 6 | 60 | - | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 6 | 50 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12 | 7 | 60 | - | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 7 | 60 | - | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12
300 | - | -0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.12 | 8 | 300 | - | -0.03 | 0.02 | 0.025 | 0.12 | 8 | 300 | - | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12
600 | - | -0.06 | -0.02 | 0.02 | 0.12 | 9 | 600 | - | -0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 9 | 600 | - | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12
900 | - | -0.06 | -0.02 | 0.02 | 0.12 | 10 | 900 | - | -0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 10 | 900 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
1200 | - | -0.05 | -0.02 | 0.015 | 0.12 | 11 | 1200 | - | -0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
13. SN. 001445 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 14. SN. 001449 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 15. SN. 001452 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12
20 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12
30 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 4 | 30 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 4 | 60 | - | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.12
40 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 5 | 40 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 | 5 | 60 | - | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.12
50 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 6 | 50 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 | 6 | 60 | - | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.12
60 | - | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12 | 7 | 60 | - | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.12 | 7 | 60 | - | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.12
300 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 8 | 300 | - | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.12 | 8 | 300 | - | 0.04 | -0.01 | 0.025 | 0.12
600 | - | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 9 | 600 | - | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12 | 9 | 600 | - | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12
900 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | - | 0.04 | -0.03 | 0.035 | 0.12
1200 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | -0.03 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.12
16. SN. 005018 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | No.
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 | 2
60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 | 3
60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 | 4
60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 | 5
60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 | 6
60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 | 7
300 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 | 8
600 | - | -0.01 | -0.02 | 0.005 | 0.12 | 9
900 | - | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.12 | 10
1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12 | 11
No Urut Titik Ukur |  | Waktu | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | No Urut Titik Ukur |  | Waktu | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
|  | s | [9 empty] | s
I | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  |  | VII | 1 | 60 | - | -0.006 | - | 0.04 | 0.12
| 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  |  |  | 2 | 60 | - | 0.003 | 0.01 | 0.0035 | 0.12
| 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 60 | - | 0.01 | 0 | 0.005 | 0.12
| 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  |  |  | 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12
| 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 60 | - | -0.03 | 0 | 0.015 | 0.12
| 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 8 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12
| 9 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
| 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 60 | - | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12
| 11 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 60 | - | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12
| 12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 60 | - | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12
| 13 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 60 | - | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12
| 14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 60 | - | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.12
| 15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 60 | - | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.12
| 16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12
II | 1 | 10 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 |  |  | VIII | 1 | 300 | - | -0.002 | 0 | 0.001 | 0.12
| 2 | 10 | - | 0.001 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 2 | 300 | - | 0.003 | 0.01 | 0.0035 | 0.12
| 3 | 10 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 300 | - | 0.01 | -0.002 | 0.006 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 300 | - | -0.01 | 0.001 | 0.0055 | 0.12
| 5 | 10 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 300 | - | -0.02 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 6 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 6 | 300 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 7 | 60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 7 | 300 | - | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12
| 8 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 300 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 9 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 9 | 300 | - | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 10 | 10 | - | -0.07 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 10 | 300 | - | -0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.12
| 11 | 10 | - | -0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 11 | 300 | - | -0.03 | 0.02 | 0.025 | 0.12
| 12 | 10 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 300 | - | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12
| 13 | 10 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 300 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 14 | 10 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 300 | - | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.12
| 15 | 10 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 15 | 300 | - | 0.04 | -0.01 | 0.025 | 0.12
| 16 | 60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 |  |  |  | 16 | 300 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12
III | 1 | 20 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 |  |  | IX | 1 | 600 | - | -0.008 | -0.01 | 0.001 | 0.12
| 2 | 20 | - | 0.001 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 2 | 600 | - | 0.004 | 0.01 | 0.003 | 0.12
| 3 | 20 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 600 | - | 0.02 | -0.003 | 0.0115 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 600 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12
| 5 | 20 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 600 | - | -0.03 | -0.02 | 0.005 | 0.12
| 6 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 6 | 600 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 7 | 60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 7 | 600 | - | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.12
| 8 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 600 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 9 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 9 | 600 | - | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 10 | 30 | - | -0.06 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 10 | 600 | - | -0.06 | -0.02 | 0.02 | 0.12
| 11 | 30 | - | -0.04 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 11 | 600 | - | -0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.12
| 12 | 20 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 600 | - | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12
| 13 | 20 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 600 | - | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12
| 14 | 20 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 600 | - | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12
| 15 | 30 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 15 | 600 | - | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12
| 16 | 60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 |  |  |  | 16 | 600 | - | -0.01 | -0.02 | 0.005 | 0.12
IV | 1 | 30 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 |  |  | X | 1 | 900 | - | -0.008 | - | 0.04 | 0.12
| 2 | 30 | - | 0.001 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 2 | 900 | - | 0.002 | - | 0.04 | 0.12
| 3 | 30 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 600 | - | 0.02 | -0.003 | 0.0115 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 900 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12
| 5 | 30 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 900 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 6 | 900 | - | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.12
| 7 | 60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 7 | 900 | - | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.12
| 8 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 900 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 9 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 9 | 900 | - | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.12
| 10 | 60 | - | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12 |  |  |  | 10 | 900 | - | -0.06 | -0.02 | 0.02 | 0.12
| 11 | 60 | - | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 |  |  |  | 11 | 900 | - | -0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12
| 12 | 30 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 900 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 13 | 30 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 900 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 14 | 30 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 900 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | - | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.12 |  |  |  | 15 | 900 | - | 0.04 | -0.03 | 0.035 | 0.12
| 16 | 60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 |  |  |  | 16 | 900 | - | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.12
V | 1 | 40 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 |  |  | XI | 1 | 1200 | - | -0.013 | - | 0.04 | 0.12
| 2 | 40 | - | 0.001 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 2 | 1200 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12
| 3 | 40 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 600 | - | 0.02 | -0.003 | 0.0115 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 1200 | - | 0.05 | - | 0.04 | 0.12
| 5 | 40 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 1200 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 6 | 1200 | - | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.12
| 7 | 60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 7 | 1200 | - | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.12
| 8 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 1200 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 9 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 9 | 1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12
| 10 | 60 | - | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12 |  |  |  | 10 | 1200 | - | -0.05 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 11 | 60 | - | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 |  |  |  | 11 | 1200 | - | -0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.12
| 12 | 40 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 1200 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 13 | 40 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 1200 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 14 | 40 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 1200 | - | - | -0.03 | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | - | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.12 |  |  |  | 15 | 1200 | - | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.12
| 16 | 60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 |  |  |  | 16 | 1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12
VI | 1 | 50 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12
| 2 | 50 | - | 0.001 | - | 0.04 | 0.12
| 3 | 50 | - | 0 | - | 0.04 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12
| 5 | 50 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | - | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 7 | 60 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 8 | 60 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12
| 9 | 60 | - | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
| 10 | 60 | - | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12
| 11 | 60 | - | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12
| 12 | 50 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 13 | 50 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 14 | 50 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | - | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.12
| 16 | 60 | - | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12
16 | Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018
Waktu | Tahun |  |  | KOREKSI | DRIFT |  | U95 STD
s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | 1 Tahun
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.04 | 0.12
300 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.04 | 0.12
600 | - | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.005 | 0.04 | 0.12
900 | - | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.12
1200 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.12
Setting Alat | Rata-rata standar | Interpolasi Koreksi | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Interpolasi U95 | Daya Baca UUT | Interpolasi Drift
15 | 7 | -0.01055 | 6.9894 | 0.1 | 8.0106 | 53.4037 | -8.0106 | -53.4037 | 0.10264 | 0.05 | 5.7611e-05
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018 | [8 empty] | Tahun Kalibrasi |  |  |  |  | 16
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 3, SN : 611Q02R | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2016 | 1 |  | 1 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q06R | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 2 |  | 2 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
[9 empty] | 2022 | 2018 | 2017 | 3 |  | 3 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN :510Q061R | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001380 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 5 |  | 5 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001381 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 6 |  | 6 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 7 |  | 7 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001383 | [8 empty] | 2022 | 2020 | - | 8 |  | 8 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001384 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 9 |  | 9 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001385 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 10 |  | 10 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001386 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 11 |  | 11 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001387 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 12 |  | 12 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001445 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 13 |  | 13 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001449 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 14 |  | 14 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001452 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 15 |  | 15 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 16 |  | 16 |  | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
16 | [13 empty] | Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN

## SERTIFIKAT (hidden)
LAIK
SERTIFIKAT PENGUJIAN
Nomor : 18 / 1 / VIII - 22 / E - 008.27 DL
-
Nama Alat : | Dental Unit |  | Nomor Order : |  | E - 008.27 DL
Merek |  | : | -
Model / Tipe |  | : | -
Nomor Seri |  | : | -
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | :
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | KL.MK -16
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | -
Tanggal Pengujian |  | : | -
Penanggungjawab Pengujian |  | : | #REF!
Lokasi Pengujian |  | : | -
Hasil Pengujian |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | -
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-26
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 008.27 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI HEART RATE MONITOR
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Pengujian
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | #VALUE!
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | #VALUE!
HASIL KALIBRASI | #VALUE!
BAHAN GABUNGAN | #VALUE!
#VALUE!
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## ESA
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
1 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [6 empty] | 2 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [6 empty] | 3 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2021 | 2022
| 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | -0.07 | -1.6 | -1.43 | 0.765 | 1.8 | 0.012
| 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  |  | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  |  | 180 | -0.13 | -1.9 | -1.81 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  |  | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.135 | 2.4 |  |  | 200 | -0.26 | -2.14 | -2.05 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.28 | 2.64 |  |  | 220 | -0.29 | -3.44 | -2.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  |  | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.54 | 2.76 |  |  | 230 | -0.23 | -2.52 | -11.79 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  |  | 250 | -0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0050005 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2021 | 2022
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295 |  |  | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.54 | 0.295 |  |  | 50 | 2 | 2.1 | 9.1 | 3.55 | 0.295
| 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59 |  |  | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.55 | 0.59 |  |  | 100 | 2 | 2.3 | 6 | 2 | 0.59
| 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18 |  |  | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 4.85 | 1.18 |  |  | 200 | 3.6 | 2.5 | -3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95 |  |  | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 11.85 | 2.95 |  |  | 500 | 2.9 | 4.3 | -18.8 | 11.55 | 2.95
| 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9 |  |  | 1000 | -0.067 | 1e-06 | 1e-06 | 0.033501 | 5.9 |  |  | 1000 | 3 | 2 | -47 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2015 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2021 | 2022
| 10 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 1.4 |  |  | 10 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.059 | 0.0059 |  | 10 | 1e-06 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.017
| 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 1.4 |  |  | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.118 |  |  | 20 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.34
| 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 1.4 |  |  | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | 0.3 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.85
| 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.4 |  |  | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 0.59 |  |  | 100 | 0.6 | 0.06 | 0.1 | 0.27 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2021 | 2022
| 0.01 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 0.0012
| 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.012 |  |  | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.0065 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | 0.006 | -0.012 | 0.009 | 0.012
| 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.024 |  |  | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0565 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 0.013 | -0.008 | 0.0105 | 0.024
4 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [6 empty] | 5 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [6 empty] | 6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2019
| 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.075 | 2.16 |  |  | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  |  | 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16
| 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.39 | 2.4 |  |  | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  |  | 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4
| 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.065 | 2.64 |  |  | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  |  | 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64
| 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  |  | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  |  | 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76
| 250 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 3 |  |  | 250 | -0.31 | 1e-06 | 1e-06 | 0.155 | 3 |  |  | 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 0.0059 |  | 1e-05 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9e-08 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 2.3 | -0.3 | -0.29 | 1.3 | 0.295 |  |  | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295 |  |  | 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295
| 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 2.25 | 0.59 |  |  | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59 |  |  | 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59
| 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 2.35 | 1.18 |  |  | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18 |  |  | 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1.65 | 2.95 |  |  | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95 |  |  | 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 4.85 | 2.95
| 1000 | -1 | 2 | 2 | 1.5 | 5.9 |  |  | 1000 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.9 |  |  | 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 44 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2019
| 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 | 0.017 |  | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1.7e-08 | 0.017
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.34 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34
| 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.85 |  |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.85 |  |  | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.85
| 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1.7 |  |  | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.7 |  |  | 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0015 | 0.0012
| 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012 |  |  | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012 |  |  | 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012
| 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024 |  |  | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024 |  |  | 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024
7 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [6 empty] | 8 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [6 empty] | 9 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2022 | 2020
| 150 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.11 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | -0.17 | -0.08 | -0.17 | 0.045 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 1e-06 | -0.17 | -0.24 | 0.12 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.065 | 2.16 |  |  | 180 | -0.16 | -0.2 | -0.22 | 0.03 | 2.16 |  |  | 180 | 1e-06 | -0.39 | -0.14 | 0.195 | 2.16
| 200 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | 2.4 |  |  | 200 | 0.1 | -0.25 | -0.33 | 0.215 | 2.4 |  |  | 200 | 1e-06 | -0.23 | -0.33 | 0.165 | 2.4
| 220 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | 0.13 | 2.64 |  |  | 220 | -0.35 | -0.29 | -0.39 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | 1e-06 | -0.16 | -0.45 | 0.225 | 2.64
| 230 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0.045 | 2.76 |  |  | 230 | -0.37 | -0.34 | -0.39 | 0.025 | 2.76 |  |  | 230 | 1e-06 | -0.15 | -0.54 | 0.27 | 2.76
| 250 | 0.44 | 0 | 0.38 | 0.22 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | -0.49 | 0.245 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2022 | 2020
| 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 5 | 1.9 | 1.7 | 1.65 | 0.295 |  |  | 50 | 4.1 | 4.9 | 0.8 | 2.05 | 0.295 |  |  | 50 | 1e-06 | 6.6 | 0.9 | 3.3 | 0.295
| 100 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 2.25 | 0.59 |  |  | 100 | 6 | 9.2 | 1.7 | 3.75 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 5 | 2.1 | 2.5 | 0.59
| 200 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 4.1 | 1.18 |  |  | 500 | 9 | -0.2 | 3.4 | 4.6 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | -8.2 | 3.7 | 5.95 | 2.95
| 500 | 9.3 | 0.9 | 3 | 4.2 | 2.95 |  |  | 500 | 9.5 | -25.1 | 7.2 | 17.3 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | -31.8 | 8.3 | 20.05 | 2.95
| 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 44 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | -0.066 | 1e-06 | 0.033001 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | -74 | 1e-06 | 37 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2022 | 2020
| 10 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017
| 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  |  | 20 | 0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0004995 | 0.34 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.34
| 50 | 0.3 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 | 0.85 |  |  | 50 | 0.2 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 | 0.85 |  |  | 50 | 1e-06 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 | 0.85
| 100 | 0.8 | 0.9 | 1e-06 | 0.45 | 1.7 |  |  | 100 | 1.1 | 0.6 | 1e-06 | 0.55 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2022 | 2020
| 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | -0.001 | -0.001 | 0.0005005 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0.008 | 0.003 | 1e-06 | 0.0039995 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.001 | -0.002 | 0.001 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 0.004 | -0.003 | 0.0035 | 0.0012
| 1 | -0.006 | 0.002 | -0.002 | 0.004 | 0.012 |  |  | 1 | -0.005 | -0.001 | 1e-06 | 0.0025005 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | 0.005 | 0.001 | 0.0024995 | 0.012
| 2 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0040005 | 0.024 |  |  | 2 | -0.003 | -0.006 | 1e-06 | 0.0030005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 0.005 | -0.001 | 0.003 | 0.024
10 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 5838068 | [6 empty] | 11 | Electrical Safety Analyzer 11 | [6 empty] | 12 | Electrical Safety Analyzer 12
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020
| 150 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.17 | 0.085001 | 1.2 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.24 | 0.12 | 1.2
| 180 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.22 | 0.11 | 1.2 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.14 | 0.070001 | 1.2
| 200 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2
| 220 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.45 | 0.225 | 1.2
| 230 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.54 | 0.27 | 1.2
| 250 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020
| 1e-06 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59
| 50 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7 | 0.85 | 0.59 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1 | 1.05 | 0.59
| 100 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.4 | 1.7 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.7 | 1.85 | 0.59
| 200 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 500 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 1000 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 80 | 40 | 0.59 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | -97 | 48.5 | 0.59
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2021 | 2018 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020
| 10 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.7 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 20 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.7 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 50 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.7 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 100 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020
| 0.01 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| 0.1 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 1.2 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.003 | 0.0015005 | 1.2
| 1 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 1.2 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 1.2
| 2 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 1.2 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 1.2
6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Tegangan jala-jala listrik |  |  |  |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
| ( V ) | 2023 | 2022 | 2019 |  |  |  | 220 |  | -0.093384
| 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8 |  | Tahanan isolasi kabel catu daya
| 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16 |  | OL |  | OL |  |  | 220 | 219.9066 | 219.9066 | 219.9
| 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4 |  | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | OL | OL | OL
| 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64 |  | 0.1 |  | -0.0010456 |  |  | 0.1 | 0.098954 | 0.098954
| 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76 |  | Arus bocor |  |  |  |  | 600 | 600.3858 | 600.3858
| 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3 |  | 600 |  | 0.38582 |  |  | 34 | 34.3292 | 34.3292
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Arus bocor |  |  |  | NC | 10 | 10.3269 | 10.3269
| ( uA ) | 2023 | 2022 | 2019 |  |  |  | 34 |  | 0.32925 |  | Tegangan U 95 | 219.9066 | 2.6389 | Volt | 2.6
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  | Arus bocor |  |  |  |  | ( 219.9 ± 2.6 ) Volt |  | (
| 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295 |  | 10 |  | 0.32685 |  |  |  |  | ±
| 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59 | [8 empty] | )
| 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18 | [6 empty] | 600 | 600.3858 | 600.3858
| 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 4.85 | 2.95
| 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 44 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1.7e-08
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34
| 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.85
| 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0015 | 0.0012
| 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012
| 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [12 empty] | 6
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2019 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2017 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2018 | 2021 | 2022 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2019 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2019 | 2022 | 2020 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 5838068 | [7 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
6 | [13 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Note on N137: INPUT DISINI

## LK
LEMBAR KERJA KALIBRASI DEFIBRILLATOR WITH ECG
Nomor Sertifikat / No. Surat Keterangan : 14 / ...... / ...... - ...... / E - ........
Merek |  |  | : | ................................................................
Model/Tipe |  |  | : | ................................................................
No. Seri |  |  | : | ................................................................
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | ................................................................
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | ................................................................
Tempat Kalibrasi |  |  | : | ................................................................
Nama Ruang |  |  | : | ................................................................
Metode Kerja |  |  | : | MK.087-19
I. | Kondisi Ruang |  |  |  | AWAL |  | AKHIR
| 1. Suhu |  |  | : |  |  |  |  | °C
| 2. Kelembaban |  |  | : |  |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  |  | : |  |  |  |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [10 empty] | Skor
| 1. Fisik |  |  | : Baik / Tidak Baik |  |  | (Pilih salah satu dan coret yang tidak perlu) |  |  |  |  | 5
| 2. Fungsi |  |  | : Baik / Tidak Baik | [7 empty] | 5
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Skor
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | MΩ | > 2 | MΩ | 10
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas)* | [6 empty] | Ω | ≤ 0.2 | Ω | 10
| 3 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas)* | [6 empty] | Ω | ≤ 0.3 | Ω
| 4 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I** | [6 empty] | µA | ≤ 500 | µA | 10
| 5 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II** | [6 empty] | µA | ≤ 100 | µA
| 6 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [6 empty] | µA | ≤ 50 | µA | 10
[9 empty] | * | pilih salah satu
[9 empty] | ** | pilih salah satu
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Akurasi Energi
| No | Parameter | Setting Pada Alat | Pembacaan Standar |  |  | Toleransi
|  |  |  | I | II | III
| 1 | Energi ( J ) | 5 |  |  |  | ± 15% | * maximal keluar 2
| 2 |  | 10
| 3 |  | 20
| 4 |  | 30
| 5 |  | 50
| 6 |  | 100
| 7 |  | 150
| 8 |  | 200
| 9 |  | 300
b. Kalibrasi Energi Maksimum 10 kali Pengisian
| No | Parameter | Setting Pada Alat | Pembacaan Standar |  |  |  |  | Toleransi
| 1 | Energi ( J ) | 200 J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ± 15% | * Tidak ada yang keluar = hijau
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
c. Waktu Pengisian
| No. | Parameter |  | Setting pada Alat |  | Pembacaan Standar |  | Toleransi
| 1 | Waktu Charging (s) |  | 300 J |  |  |  | ± 15s | * Tidak ada yang keluar = hijau
V. | Keterangan
1. ..............................................................................................
2. ..............................................................................................
VI. | Alat Yang Digunakan
□ 1. Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 DP (1837053) / (3732537)
□ 1. Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D (3100070) / (4766663) / (4796071)
□ 2. Stopwatch, Merek : Casio , Model : HS - 3 / HS - 80TW, SN : (611Q02R) / (510Q06R) / (207Q01R) / (001380) / (001381) / (001382)
/ (001383) / (001384) / (001385) / (001386) / (001387) / (001445) / (001449) / (001452) / (005018)
□ 3. Multiparameter Simulator, Merek : Fluke, Model : PS410 (21033) ; PS420 (1826055) / (1827060) ; MPS450 (184633) / (184635)
□ 3. Vital Signs Simulator, Merek : Fluke, Model : Prosim8 (3217028) / (3188428)
□ 3. Vital Signs Simulator, Merek : Fluke, Model : Prosim4 (-------) / (-------) / (-------)
□ 3. Vital Signs Simulator, Merek : RIGEL Model : UNi-SiM (05J-0804) / (11L-0293)
□ 4. Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056) / (1834020)
□ 4. Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077) / (2853078) / (3148907) / (3148908) / (3699030)
□ 7. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (14082463) / (15062872) /(15062873) / (15062874) / (15062875)
□ 7. Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A (HE 21-000669) / (HE 21-000670)
□ 7. Thermohygrobarometer, Merek : GHM - GREISINGER, Model : GFTB.200 (34903053) / (34904091) / (34903051) / (34903046)
VII. | Petugas Kalibrasi
.................................
Ω
Ω
Ω
2
Ω
2

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Pelaksana | Penanggung jawab
|  | Awal | Akhir
Rev 2 : 17 Mei 2021

## ID
INPUT DATA KALIBRASI DEFIBRILLATOR WITH ECG
[7 empty] | Nomor Sertifikat : 14 / | 23 / XI - 34 / E - 001.34 DL
Merek |  |  |  | : | Philips
Model/Tipe |  |  |  | : | xxx
No. Seri |  |  |  | : | 123456
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : | 2210
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : | x1
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : | x2
Nama Ruang |  |  |  | : | x3
Metode Kerja |  |  |  | : | MK.087-19
I. | Kondisi Ruang |  |  |  | Awal | Akhir | Pembacaan Standar
| 1. Suhu |  |  | : | 23.2 | 23.6 | 23.9 |  | °C
| 2. Kelembaban |  |  | : | 67.5 | 66.4 | 61.8939 |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  |  | : | 220 |  |  |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  |  | : | Baik
III. | Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [6 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | OL | M Ω | ≥ 2 | M Ω
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | [6 empty] | 0.1 | Ω | ≤ 0.3 | Ω | G
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | 600 | µA | ≤ 500 | µA |  | µA
| 4 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan | [6 empty] | 34 | µA | ≤ 50 | µA | Input NC | 10
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Akurasi Energi
| No | Parameter | Setting Pada Alat | Pembacaan Standar |  |  | Terukur Rata-Rata | Rata-Rata Terkoreksi | STDEV
|  |  |  | I | II | III
| 1 | Energi ( J ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.2376 | 1e-05
| 2 |  | 10 | 10 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10.7293 | 0.5
| 3 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.2151 | 1e-05
| 4 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.2002 | 1e-05
| 5 |  | 50 | 50 | 54 | 50 | 51.3333 | 51.5016 | 2.3094
| 6 |  | 100 | 100 | 96 | 100 | 98.6667 | 98.7641 | 2.3094
| 7 |  | 150 | 150 | 148 | 151 | 149.6667 | 149.6878 | 1.5275
| 8 |  | 200 | 200 | 206 | 200 | 202 | 201.9428 | 3.4641
| 9 |  | 300 | 300 | 286 | 290 | 292 | 291.8082 | 7.2111
b. Kalibrasi Energi Maksimum 10 kali Pengisian
| No | Parameter | Setting Pada Alat | Pembacaan Standar |  |  |  |  | Rata-Rata Standar | Rata - Rata Terkoreksi | STDEV
| 1 | Energi ( J ) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 199.9458 | 1e-05
|  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
c. Waktu Pengisian
| No. | Parameter |  | Setting pada Alat |  | Pembacaan Standar |  |  | Toleransi
| 1 | Waktu Charging (s) |  | 300 J |  | 7 |  |  | ± 15s
V. | Keterangan :
Ketidakpastian Pengukuran Energi dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Waktu Pengisian dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Yang Digunakan :
1. Pengukuran Akurasi Energi dan Energi Maksimum 10 kali Pengisian
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 1837053
2. Waktu Pengisian
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018
3. Pengukuran Keselamatan Kelistrikan :
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
4. Pengukuran Suhu & Kelembaban :
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
IX. | Tanggal Pembuatan laporan
26 September 2019
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
M Ω
M Ω
M Ω
Note on O26: PILIH : "G" untuk instalasi ber grounding "NG" instalasi yang tidak bergrounding
Note on J27: BILA HASILNYA KELUAR, MAKA LAKUKAN PENGUKURAN "NC" DAN HASILNYA INPUT PADA KOLOM "NC"
Note on P28: INPUT NILAI "NC" DISINI

## Budget
KL.UB - 087-19 / REV : 0
UNCERTAINTY BUDGET
Energi |  | 5 | Joule | [7 empty] | Energi |  | 100 | Joule
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Pengukuran Berulang | Joule | normal | 1e-05 | 1.7321 | 2 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 5.5556e-22 | 1. Pengukuran Berulang | Joule | normal | 2.3094 | 1.7321 | 2 | 1.3333 | 1 | 1.3333 | 1.7778 | 1.5802
2. Resolusi | Joule | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Resolusi | Joule | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | Joule | rect. | 0.0035599 | 1.7321 | 50 | 0.0020553 | 1 | 0.0020553 | 4.2242e-06 | 3.5688e-13 | 3. Drift standar | Joule | rect. | 0.10937 | 1.7321 | 50 | 0.063146 | 1 | 0.063146 | 0.0039875 | 3.18e-07
4. Sertifikat Standar | Joule | normal | 0.026097 | 2 | 50 | 0.013049 | 1 | 0.013049 | 0.00017027 | 5.7981e-10 | 4. Sertifikat Standar | Joule | normal | 0.47463 | 2 | 50 | 0.23731 | 1 | 0.23731 | 0.056317 | 6.3433e-05
Jumlah | [8 empty] | 0.083508 | 0.00013889 | Jumlah | [8 empty] | 1.9214 | 1.5804
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28898 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 1.3862
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.2094 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 2.3359
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0084 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 3.7613
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58037 | Joule | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 5.2137 | Joule
Energi |  | 10 | Joule | [5 empty] | 11.6075 | % | Energi |  | 150 | Joule | [5 empty] | 5.2137 | %
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Pengukuran Berulang | Joule | normal | 0.5 | 1.7321 | 2 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.0034722 | 1. Pengukuran Berulang | Joule | normal | 1.5275 | 1.7321 | 2 | 0.88192 | 1 | 0.88192 | 0.77778 | 0.30247
2. Resolusi | Joule | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Resolusi | Joule | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | Joule | rect. | 0.0097731 | 1.7321 | 50 | 0.0056425 | 1 | 0.0056425 | 3.1838e-05 | 2.0273e-11 | 3. Drift standar | Joule | rect. | 0.16699 | 1.7321 | 50 | 0.096409 | 1 | 0.096409 | 0.0092948 | 1.7278e-06
4. Sertifikat Standar | Joule | normal | 0.052434 | 2 | 50 | 0.026217 | 1 | 0.026217 | 0.00068734 | 9.4487e-09 | 4. Sertifikat Standar | Joule | normal | 0.71884 | 2 | 50 | 0.35942 | 1 | 0.35942 | 0.12918 | 0.00033377
Jumlah | [8 empty] | 0.16739 | 0.0036111 | Jumlah | [8 empty] | 0.99959 | 0.30294
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.40913 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.99979
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 7.7588 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 3.2982
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.3187 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 3.026
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.94863 | Joule | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 3.0254 | Joule
Energi |  | 20 | Joule | [5 empty] | 9.4863 | % | Energi |  | 200 | Joule | [5 empty] | 2.0169 | %
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Pengukuran Berulang | Joule | normal | 1e-05 | 1.7321 | 2 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 5.5556e-22 | 1. Pengukuran Berulang | Joule | normal | 3.4641 | 1.7321 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8
2. Resolusi | Joule | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Resolusi | Joule | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | Joule | rect. | 0.020505 | 1.7321 | 50 | 0.011839 | 1 | 0.011839 | 0.00014015 | 3.9285e-10 | 3. Drift standar | Joule | rect. | 0.22611 | 1.7321 | 50 | 0.13054 | 1 | 0.13054 | 0.017041 | 5.8081e-06
4. Sertifikat Standar | Joule | normal | 0.097926 | 2 | 50 | 0.048963 | 1 | 0.048963 | 0.0023974 | 1.1495e-07 | 4. Sertifikat Standar | Joule | normal | 0.96944 | 2 | 50 | 0.48472 | 1 | 0.48472 | 0.23496 | 0.0011041
Jumlah | [8 empty] | 0.085871 | 0.000139 | Jumlah | [8 empty] | 4.3353 | 8.0012
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.29304 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 2.0821
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 53.0473 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 2.349
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0057 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 3.745
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58775 | Joule | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 7.7976 | Joule
Energi |  | 30 | Joule | [5 empty] | 2.9388 | % | Energi |  | 300 | Joule | [5 empty] | 3.8988 | %
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Pengukuran Berulang | Joule | normal | 1e-05 | 1.7321 | 2 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 5.5556e-22 | 1. Pengukuran Berulang | Joule | normal | 7.2111 | 1.7321 | 2 | 4.1633 | 1 | 4.1633 | 17.3333 | 150.2222
2. Resolusi | Joule | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Resolusi | Joule | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | Joule | rect. | 0.031802 | 1.7321 | 50 | 0.018361 | 1 | 0.018361 | 0.00033712 | 2.2729e-09 | 3. Drift standar | Joule | rect. | 0.32778 | 1.7321 | 50 | 0.18924 | 1 | 0.18924 | 0.035812 | 2.565e-05
4. Sertifikat Standar | Joule | normal | 0.14581 | 2 | 50 | 0.072906 | 1 | 0.072906 | 0.0053152 | 5.6503e-07 | 4. Sertifikat Standar | Joule | normal | 1.4004 | 2 | 50 | 0.70021 | 1 | 0.70021 | 0.49029 | 0.0048077
Jumlah | [8 empty] | 0.088986 | 0.00013946 | Jumlah | [8 empty] | 17.9428 | 150.2272
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.2983 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 4.2359
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 56.7809 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 2.143
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0027 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 4.0393
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.5974 | Joule | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 17.1101 | Joule
Energi |  | 50 | Joule | [5 empty] | 1.9913 | % | Energi 10x |  | 200 | Joule | [5 empty] | 5.7034 | %
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Pengukuran Berulang | Joule | normal | 2.3094 | 1.7321 | 2 | 1.3333 | 1 | 1.3333 | 1.7778 | 1.5802 | 1. Pengukuran Berulang | Joule | normal | 1e-05 | 1.7321 | 2 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 5.5556e-22
2. Resolusi | Joule | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Resolusi | Joule | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | Joule | rect. | 0.055901 | 1.7321 | 50 | 0.032275 | 1 | 0.032275 | 0.0010417 | 2.1701e-08 | 3. Drift standar | Joule | rect. | 0.22385 | 1.7321 | 50 | 0.12924 | 1 | 0.12924 | 0.016702 | 5.5794e-06
4. Sertifikat Standar | Joule | normal | 0.24797 | 2 | 50 | 0.12398 | 1 | 0.12398 | 0.015372 | 4.7259e-06 | 4. Sertifikat Standar | Joule | normal | 0.95987 | 2 | 50 | 0.47993 | 1 | 0.47993 | 0.23034 | 0.0010611
Jumlah | [8 empty] | 1.8775 | 1.5804 | Jumlah | [8 empty] | 0.33037 | 0.0012056
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 1.3702 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.57478
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 2.2305 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 90.535
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 3.9039 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 1.9865
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 5.3492 | Joule | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.1418 | Joule
[9 empty] | 10.6984 | % | [9 empty] | 0.57091 | %
Waktu Pengisian |  | 14.0023 | s
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | s | normal | 14.0023 | 1.7321 | 2 | 8.0843 | 1 | 8.0843 | 65.3551 | 2135.6454
2. Drift standar | s | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. Sertifikat Standar | s | normal | 0.028005 | 2 | 50 | 0.014002 | 1 | 0.014002 | 0.00019607 | 7.6883e-10
Jumlah | [8 empty] | 65.3553 | 2135.6454
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 8.0843
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 2
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 4.3032
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 34.7878 | s

## kata-kata
| Nomor Sertifikat : 14 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| Nomor Surat Keterangan : 14 / | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
0.3
| 0.3 | ≤ 0.2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  |  |  | Baik
|  | ≤ 0.3 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) |  |  |  | Tidak Baik
| 500 | ≤ 500 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I
|  | ≤ 100 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II
d. Kalibrasi Heart Rate
d. Kalibrasi Pulse Rate
Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Pulse Rate (BPM)
Heart Rate (BPM)
Hasil kalibrasi Waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional melalui PUSKIM - LIPI
Hasil kalibrasi Waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
Alat tidak boleh digunakan pada ruangan yang tidak dilengkapi instalasi grounding
Di ruangan tidak terdapat instalasi grounding
Penyelia
Achmad Fauzan Adzim
Choirul Huda
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Fikry Faradinna
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
| Isra Mahensa |  |  | 0.2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas)
| Muhammad Arrizal Septiawan |  |  | 0.3 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas)
| Muhammad Iqbal Saiful Rahman |  |  | 500 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I
| Muhammad Irfan Husnuzhzhan |  |  | 100 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II
| Muhammad Zaenuri Sugiasmoro |  |  |  | ≤ | 0.3 | 500
Rangga Setya Hantoko
Septia Khairunnisa
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Wardimanul Abrar
M Ω
M Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

## DB Suhu
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH | 3.3
|  | 15 | 0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 35 | -9.4 | 0 | 4.7
|  | 20 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 40 | -8.6 | 0 | 4.3
|  | 25 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 50 | -7.2 | 0 | 3.6
|  | 30 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 60 | -5.2 | 0 | 2.6
|  | 35 | -0.5 | 0 | 0.25 |  |  | 70 | -2.6 | 0 | 1.3
|  | 37 | -0.6 | 0 | 0.3 |  |  | 80 | 0.7 | 0 | 0.35
|  | 40 | -0.8 | 0 | 0.4 |  |  | 90 | 4.5 | 0 | 2.25
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.3
|  | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35
|  | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25
|  | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
|  | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
|  | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
|  | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
|  | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3
|  | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7
|  | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
|  | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
|  | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
|  | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
|  | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45
|  | 20 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3
|  | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 50 | -1 | -1 | 0
|  | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
|  | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
|  | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
|  | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH | 3.2
|  | 15 | 0.3 | 0.4 | 0.05 |  |  | 35 | -9.6 | -1.6 | 4
|  | 20 | 0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 40 | -8 | -1.8 | 3.1
|  | 25 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  |  | 50 | -6.2 | -2.1 | 2.05
|  | 30 | 0.1 | -0.7 | 0.4 |  |  | 60 | -4.2 | -2 | 1.1
|  | 35 | 0 | -1.1 | 0.55 |  |  | 70 | -2.1 | -1.6 | 0.25
|  | 37 | 0 | -1.2 | 0.6 |  |  | 80 | 0.2 | -0.9 | 0.55
|  | 40 | -0.1 | -1.5 | 0.7 |  |  | 90 | 2.7 | 0.2 | 1.25
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2
|  | 15 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 30 | 1.7 | -4.9 | 3.3
|  | 20 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 40 | 1.5 | -3.4 | 2.45
|  | 25 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 50 | 1.2 | -2.5 | 1.85
|  | 30 | -0.5 | 0.13 | 0.315 |  |  | 60 | 1.1 | -2 | 1.55
|  | 35 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |  |  | 70 | 0.9 | -2.1 | 1.5
|  | 37 | -1.1 | 0 | 0.55 |  |  | 80 | 0.8 | -2.6 | 1.7
|  | 40 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 90 | 0.7 | -2.6 | 1.65
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2.3
|  | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 40 | 1.2 | 0 | 0.6
|  | 25 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
|  | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
|  | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
|  | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
|  | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 30 | -1.4 | 1 | 1.2
|  | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15
|  | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
|  | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
|  | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
|  | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
|  | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
|  | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 30 | -1.2 | - | 0
|  | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.9 | - | 0
|  | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -0.8 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.6 | - | 0
|  | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.2 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
|  | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45
|  | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55
|  | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
|  | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
|  | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
|  | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
|  | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2016 | - |  |  | %RH | 2.5
|  | 14.8 | 0.3 | - | 0 |  |  | 45.7 | -6.4 | - | 0
|  | 19.7 | 0.5 | - | 0 |  |  | 54.3 | -5.9 | - | 0
|  | 24.6 | 0.5 | - | 0 |  |  | 62.5 | -5.6 | - | 0
|  | 29.5 | 0.4 | - | 0 |  |  | 71.5 | -4.5 | - | 0
|  | 34.5 | 0.4 | - | 0 |  |  | 80.8 | -1.7 | - | 0
|  | 39.5 | 0.5 | - | 0 |  |  | 88.7 | 2.6 | - | 0
|  | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 90 | 0 | - | 0
12 | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2017 | - |  |  | %RH | 0
|  | 14.8 | 0 | - | 0 |  |  | 45.7 | 0 | - | 0
|  | 19.7 | 0 | - | 0 |  |  | 54.3 | 0 | - | 0
|  | 24.6 | 0 | - | 0 |  |  | 62.5 | 0 | - | 0
|  | 29.5 | 0 | - | 0 |  |  | 71.5 | 0 | - | 0
|  | 34.5 | 0 | - | 0 |  |  | 80.8 | 0 | - | 0
|  | 39.5 | 0 | - | 0 |  |  | 88.7 | 0 | - | 0
|  | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 90 | 0 | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH |  |  |  |  | 1 | 0.5
A | 1 | 15 | 0.3 | 0 | 0.15 |  | A | 1 | 35 | -9.4 | 0 | 4.7 |  | 2 | 0.3
| 2 | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 2 | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35 |  | 3 | 0.3
| 3 | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | 3 | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3 |  | 4 | 0.6
| 4 | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 4 | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45 |  | 5 | 0.3
| 5 | 15 | 0.3 | 0.4 | 0.05 |  |  | 5 | 35 | -9.6 | -1.6 | 4 |  | 6 | 0.5
| 6 | 15 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 6 | 30 | 1.7 | -4.9 | 3.3 |  | 7 | 0.3
| 7 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 7 | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 30 | -1.4 | 1 | 1.2 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 11 | 0.3
| 11 | 14.8 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 45.7 | -6.4 | - | 0 |  | 12 | 0
| 12 | 14.8 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 45.7 | 0 | - | 0
B | 1 | 20 | 0.2 | 0 | 0.1 |  | B | 1 | 40 | -8 | -1.8 | 3.1 |  | U95
| 2 | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 2 | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7 |  | 1 | 3.3
| 4 | 20 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 5 | 40 | -8 | -1.8 | 3.1 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 6 | 40 | 1.5 | -3.4 | 2.45 |  | 4 | 2.6
| 7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 7 | 40 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 5 | 3.2
| 8 | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 8 | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15 |  | 6 | 2
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  | 7 | 2.3
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 8 | 2.6
| 11 | 19.7 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 54.3 | -5.9 | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 19.7 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 54.3 | 0 | - | 0 |  | 10 | 1.5
[14 empty] | 11 | 2.5
C | 1 | 25 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | C | 1 | 50 | -7.2 | 0 | 3.6 |  | 12 | 0
| 2 | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 2 | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
| 3 | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 3 | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
| 4 | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 4 | 50 | -1 | -1 | 0
| 5 | 25 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -2.1 | 2.05
| 6 | 25 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 6 | 50 | 1.2 | -2.5 | 1.85
| 7 | 25 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
| 8 | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
| 11 | 24.6 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 62.5 | -5.6 | - | 0
| 12 | 24.6 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 62.5 | 0 | - | 0
D | 1 | 30 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | D | 1 | 60 | -5.2 | 0 | 2.6
| 2 | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
| 3 | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 3 | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
| 4 | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 4 | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
| 5 | 30 | 0.1 | -0.7 | 0.4 |  |  | 5 | 60 | -4.2 | -2 | 1.1
| 6 | 30 | -0.5 | 0.13 | 0.315 |  |  | 6 | 60 | 1.1 | -2 | 1.55
| 7 | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 7 | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
| 8 | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
| 11 | 29.5 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 71.5 | -4.5 | - | 0
| 12 | 29.5 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 71.5 | 0 | - | 0
E | 1 | 35 | -0.5 | 0 | 0.25 |  | E | 1 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 2 | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 2 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 3 | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 3 | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
| 4 | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 4 | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
| 5 | 35 | 0 | -1.1 | 0.55 |  |  | 5 | 70 | -2.1 | -1.6 | 0.25
| 6 | 35 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | 0.9 | -2.1 | 1.5
| 7 | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 7 | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
| 8 | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
| 11 | 34.5 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 80.8 | -1.7 | - | 0
| 12 | 34.5 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 80.8 | 0 | - | 0
F | 1 | 37 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | F | 1 | 80 | 0.7 | 0 | 0.35
| 2 | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 2 | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
| 3 | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 3 | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
| 4 | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 4 | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
| 5 | 37 | 0 | -1.2 | 0.6 |  |  | 5 | 80 | 0.2 | -0.9 | 0.55
| 6 | 37 | -1.1 | 0 | 0.55 |  |  | 6 | 80 | 0.8 | -2.6 | 1.7
| 7 | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 7 | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
| 8 | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
| 11 | 39.5 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 88.7 | 2.6 | - | 0
| 12 | 39.5 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 88.7 | 0 | - | 0
G | 1 | 40 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | G | 1 | 90 | 4.5 | 0 | 2.25
| 2 | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 2 | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
| 3 | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 3 | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
| 4 | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 4 | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
| 5 | 40 | -0.1 | -1.5 | 0.7 |  |  | 5 | 90 | 2.7 | 0.2 | 1.25
| 6 | 40 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 6 | 90 | 0.7 | -2.6 | 1.65
| 7 | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 7 | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
| 8 | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 8 | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
| 11 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 11 | 90 | 0 | - | 0
| 12 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 90 | 0 | - | 0
11 | Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 |  |  |  | 11 | Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 |  |  |  | 11 | Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670
Suhu | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2016 | - |  |  | %RH | 2016 | -
14.8 | 0.3 | - | 0 |  | 45.7 | -6.4 | - | 0
19.7 | 0.5 | - | 0 |  | 54.3 | -5.9 | - | 0 |  | Suhu | 23.4 | 23.9 | 0.28284 | 0.3
24.6 | 0.5 | - | 0 |  | 62.5 | -5.6 | - | 0 |  | %RH | 66.95 | 61.8939 | 0.77782 | 2.5
29.5 | 0.4 | - | 0 |  | 71.5 | -4.5 | - | 0
34.5 | 0.4 | - | 0 |  | 80.8 | -1.7 | - | 0 |  |  | Konversi TEXT
39.5 | 0.5 | - | 0 |  | 88.7 | 2.6 | - | 0 |  |  | 23.9 | 0.3 | °C
40 | 0 | - | 0 |  | 90 | 0 | - | 0 |  |  | 61.9 | 2.5 | %RH
[11 empty] | ( | ± | )
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN
| 19.7 |  | 0.5 |  |  | 62.5 |  | -5.6
23.4 |  | 0.5 |  |  | 66.95 |  | -5.0561
| 24.6 |  | 0.5 |  |  | 71.5 |  | -4.5
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2017 | 2015 | 1
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 2
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 3
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2017 | 2015 | 4
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2017 | 2015 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2016 | - | 11
12 | [7 empty] | 2017 | - | 12
11

## Penyelia
HASIL KALIBRASI DEFIBRILLATOR WITH ECG
Nomor Sertifikat : 14 / 23 / XI - 34 / E - 001.34 DL
Merek |  |  | Philips
Model/Tipe |  |  | xxx
No. Seri |  |  | 123456
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | 2210
Tanggal Kalibrasi |  |  | x1
Tempat Kalibrasi |  |  | x2
Nama Ruang |  |  | x3
Metode Kerja |  |  | MK.087-19
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | ( 23.9 ± 0.3 °C )
| 2. Kelembaban |  | ( 61.9 ± 2.5 %RH )
| 3. Tegangan Jala-jala |  | ( 219.9 ± 2.6 ) Volt
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [19 empty] | Catu daya menggunakan baterai
| 1. Fisik |  | Baik | [8 empty] | 10 |  | 5 | [6 empty] | Tidak dilakukan pengukuran kelistrikan dikarenakan alat tidak boleh di matikan
| 2. Fungsi |  | Baik | [10 empty] | 5
[16 empty] | G |  | µA | Terkoreksi | Toleransi
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik | [19 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan | [5 empty] | Kelas I | Input NC | 10 | 10.3269 | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | OL |  | ≥ 2 |  | 30 | 10
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | [5 empty] | 0.098954 | Ω | ≤ 0.3 |  |  | 10 | [7 empty] | Resistansi pembumian protektif
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 600.3858 | µA | ≤ 500 |  |  | 0 |  |  | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
| 4 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan | [5 empty] | 34.3292 | µA | ≤ 50 |  |  | 10 | [5 empty] | G |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
[16 empty] | 10.3269 | 100 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
IV. | Pengujian Kinerja | [19 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
a. Kalibrasi Akurasi Energi
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%) |  |  | C + U95 (%)
| 1 | Energi ( J ) | 5 | 5.2376 | 0.23757 | 4.5358 | 15 | 11.6075 |  |  | 16.1433 | 1 | 50 | NO
| 2 |  | 10 | 10.7293 | 0.72934 | 6.7976 |  | 9.4863 |  |  | 16.2839 |  |  | NO
| 3 |  | 20 | 20.2151 | 0.21512 | 1.0642 |  | 2.9388 |  |  | 4.0029 |  |  | YES
| 4 |  | 30 | 30.2002 | 0.20016 | 0.66279 |  | 1.9913 |  |  | 2.6541 |  |  | YES
| 5 |  | 50 | 51.5016 | 1.5016 | 2.9156 |  | 10.6984 |  |  | 13.614 |  |  | YES
| 6 |  | 100 | 98.7641 | -1.2359 | -1.2514 |  | 5.2137 |  |  | 6.4651 |  |  | YES
| 7 |  | 150 | 149.6878 | -0.3122 | -0.20857 |  | 2.0169 |  |  | 2.2255 |  |  | YES
| 8 |  | 200 | 201.9428 | 1.9428 | 0.96207 |  | 3.8988 |  |  | 4.8609 |  |  | YES | 77.7778
| 9 |  | 300 | 291.8082 | -8.1918 | -2.8073 |  | 5.7034 |  |  | 8.5106 |  |  | YES | 1
b. Kalibrasi Energi Maksimum 10 kali Pengisian
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%) |  |  | C + U95 (%)
| 1 | Energi ( J ) | 200 | 199.9458 | -0.054172 | -0.027093 | 15 | 0.57091 |  |  | 0.598 | 1 |  | YES
c. Waktu Pengisian
| No. | Parameter | Setting Alat ( Joule ) | Pembacaan Standar |  | Toleransi |  |  |  |  | C
| 1 | Waktu Charging (s) | 300 | 6.9894 |  | ≤ 15 |  |  | 0 |  | 6.9894 | 1 |  | YES
V. | Keterangan :
Ketidakpastian Pengukuran Energi dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Waktu Pengisian dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Yang Digunakan :
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 1837053
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
TOTAL SKOR
90
|  | Nama |  |  |  | Tanggal |  | Paraf
|  | Dibuat Oleh | Muhammad Iqbal Saiful Rahman |  |  | 26 September 2019
Penyelia
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
M Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω

## Input Data Sertifikat Defib (hidden)
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 3732537 | [6 empty] | Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 1837053 | [6 empty] | Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 3100070
KOREKSI DEFIBRILLATOR ANALYZER |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI DEFIBRILLATOR ANALYZER |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI DEFIBRILLATOR ANALYZER |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Energi | Tahun | [5 empty] | Setting Energi | Tahun | [5 empty] | Setting Energi | Tahun
( Joule ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( Joule ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  | ( Joule ) | 2015 | 2015 | 2017
0 | - | - | 1e-05 | 0.0016 | 0.0048 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.0048 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.0048
10 | - | - | 1e-05 | 0.016 | 0.048 |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.048 |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-05 | 0.049995 | 0.048
20 | - | - | 0.1 | 0.032 | 0.096 |  | 20 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.096 |  | 20 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.096
30 | - | - | 0.1 | 0.048 | 0.144 |  | 30 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.144 |  | 30 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.144
50 | - | - | 0.2 | 0.08 | 0.24 |  | 50 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.24 |  | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.24
100 | - | - | 0.3 | 0.16 | 0.48 |  | 100 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0.48 |  | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.48
150 | - | - | 1e-05 | 0.24 | 0.72 |  | 150 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.72 |  | 150 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.72
200 | - | - | 1 | 0.32 | 0.96 |  | 200 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.96 |  | 200 | - | - | 1 | 0 | 0.96
250 | - | - | 1e-05 | 0.4 | 1.2 |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.2 |  | 250 | - | - | 1e-05 | 0 | 1.2
360 | - | - | -1 | 0.576 | 1.728 |  | 360 | 0 | 0 | -1 | 0.5 | 1.728 |  | 360 | - | - | 1 | 0 | 1.728
ECG Normal Wave | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | ECG Normal Wave | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | ECG Normal Wave | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BPM ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( BPM ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  | ( BPM ) | 2017 | 2017 | 2018
0 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.0012 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.0013 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.0055
30 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.036 |  | 30 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.039 |  | 30 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.165
60 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.072 |  | 60 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.078 |  | 60 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.33
120 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.144 |  | 120 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.156 |  | 120 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.66
180 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.216 |  | 180 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.234 |  | 180 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.99
240 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.288 |  | 240 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.312 |  | 240 | - | - | 1e-05 | 0 | 1.32
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 4766663 | [6 empty] | Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 4796071 | [6 empty] | Impulse 6000 DP ( 5030040 )
KOREKSI DEFIBRILLATOR ANALYZER |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI DEFIBRILLATOR ANALYZER |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI DEFIBRILLATOR ANALYZER |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Energi | Tahun | [5 empty] | Setting Energi | Tahun | [5 empty] | Setting Energi | Tahun
( Joule ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( Joule ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( Joule ) | 2017 | 2017 | 2018
0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0048 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0048 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.0048
10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.048 |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.048 |  | 10 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.048
20 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.096 |  | 20 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.096 |  | 20 | - | - | 0.1 | 0 | 0.096
30 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.144 |  | 30 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.144 |  | 30 | - | - | 0.1 | 0 | 0.144
50 | - | - | 0.2 | 1e-05 | 0.24 |  | 50 | - | - | 0.2 | 1e-05 | 0.24 |  | 50 | - | - | 0.2 | 0 | 0.24
100 | - | - | 0.3 | 1e-05 | 0.48 |  | 100 | - | - | 0.3 | 1e-05 | 0.48 |  | 100 | - | - | 0.3 | 0 | 0.48
150 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.72 |  | 150 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.72 |  | 150 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.72
200 | - | - | 1 | 1e-05 | 0.96 |  | 200 | - | - | 1 | 1e-05 | 0.96 |  | 200 | - | - | 1 | 0 | 0.96
250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.2 |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.2 |  | 250 | - | - | 1e-05 | 0 | 1.2
360 | - | - | -1 | 1e-05 | 1.728 |  | 360 | - | - | -1 | 1e-05 | 1.728 |  | 360 | - | - | -1 | 0 | 1.728
ECG Normal Wave | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | ECG Normal Wave | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | ECG Normal Wave | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BPM ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( BPM ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( BPM ) | 2017 | 2017 | 2018
0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0012 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0012 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.0012
30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.036 |  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.036 |  | 30 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.036
60 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.072 |  | 60 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.072 |  | 60 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.072
120 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.144 |  | 120 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.144 |  | 120 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.144
180 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.216 |  | 180 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.216 |  | 180 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.216
240 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.288 |  | 240 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.288 |  | 240 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.288
Impulse 7000 DP ( KOSONG ) | [6 empty] | Impulse 7000 DP ( KOSONG ) | [6 empty] | Impulse 7000 DP ( KOSONG )
KOREKSI DEFIBRILLATOR ANALYZER |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI DEFIBRILLATOR ANALYZER |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI DEFIBRILLATOR ANALYZER |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Energi | Tahun | [5 empty] | Setting Energi | Tahun | [5 empty] | Setting Energi | Tahun
( Joule ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( Joule ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( Joule ) | 2017 | 2017 | 2018
0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0048 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.0048 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0048
10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.048 |  | 10 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.048 |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.048
20 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.096 |  | 20 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.096 |  | 20 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.096
30 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.144 |  | 30 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.144 |  | 30 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.144
50 | - | - | 0.2 | 1e-05 | 0.24 |  | 50 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.24 |  | 50 | - | - | 0.2 | 1e-05 | 0.24
100 | - | - | 0.3 | 1e-05 | 0.48 |  | 100 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.48 |  | 100 | - | - | 0.3 | 1e-05 | 0.48
150 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.72 |  | 150 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.72 |  | 150 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.72
200 | - | - | 1 | 1e-05 | 0.96 |  | 200 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.96 |  | 200 | - | - | 1 | 1e-05 | 0.96
250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.2 |  | 250 | - | - | 1e-05 | 0 | 1.2 |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.2
360 | - | - | -1 | 1e-05 | 1.728 |  | 360 | - | - | 1e-05 | 0 | 1.728 |  | 360 | - | - | -1 | 1e-05 | 1.728
ECG Normal Wave | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | ECG Normal Wave | Tahun | Tahun | DRIFT | DRIFT | U95 STD |  | ECG Normal Wave | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BPM ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( BPM ) | 2017 | 2017 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2017 | 2017 | 2018
0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0012 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.0012 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0012
30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.036 |  | 30 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.036 |  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.036
60 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.072 |  | 60 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.072 |  | 60 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.072
120 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.144 |  | 120 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.144 |  | 120 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.144
180 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.216 |  | 180 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.216 |  | 180 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.216
240 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.288 |  | 240 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.288 |  | 240 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.288
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 1837053 | [7 empty] | Pembacaan Standar | koreksi | Pembacaan terkoreksi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95
KOREKSI DEFIBRILLATOR ANALYZER |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Energi | Tahun
( Joule ) | 2016 | 2016 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0.23757 | 5.2376 | 0.0035599 | 0.026097
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.0048 |  |  | 10.5 | 0.22934 | 10.7293 | 0.0097731 | 0.052434
10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.048 |  |  | 20 | 0.21512 | 20.2151 | 0.020505 | 0.097926
20 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.096 |  |  | 30 | 0.20016 | 30.2002 | 0.031802 | 0.14581
30 | - | - | 0.1 | 1e-05 | 0.144 |  |  | 51.3333 | 0.16825 | 51.5016 | 0.055901 | 0.24797
50 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.24 |  |  | 98.6667 | 0.097432 | 98.7641 | 0.10937 | 0.47463
100 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0.48 |  |  | 149.6667 | 0.021132 | 149.6878 | 0.16699 | 0.71884
150 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.72 |  |  | 202 | -0.057164 | 201.9428 | 0.22611 | 0.96944
200 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.96 |  |  | 292 | -0.19181 | 291.8082 | 0.32778 | 1.4004
250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.2
360 | 0 | 0 | -1 | 0.5 | 1.728 |  |  | 10 X Pengisian
ECG Normal Wave | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | 200 | -0.054172 | 199.9458 | 0.22385 | 0.95987
( BPM ) | 2016 | 2016 | 2018 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.0013
30 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.039
60 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.078
120 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.156
180 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.234
240 | 0 | 0 | 1e-05 | 5e-06 | 0.312
Setting Alat | Rata-rata standar | Interpolasi Koreksi | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Koreksi Relatif (%) |  | Daya Baca UUT | Drift | U95
5 | 5 | 0.23757 | 5.2376 | 1e-05 | -0.23757 | -4.7513 | 0.23757 | 4.5358 |  | 0.5 | 0.0035599 | 11.6075
10 | 10.5 | 0.22934 | 10.7293 | 0.5 | -0.72934 | -7.2934 | 0.72934 | 6.7976 |  | 0.5 | 0.0097731 | 9.4863
20 | 20 | 0.21512 | 20.2151 | 1e-05 | -0.21512 | -1.0756 | 0.21512 | 1.0642 |  | 0.5 | 0.020505 | 2.9388
30 | 30 | 0.20016 | 30.2002 | 1e-05 | -0.20016 | -0.66721 | 0.20016 | 0.66279 |  | 0.5 | 0.031802 | 1.9913
50 | 51.3333 | 0.16825 | 51.5016 | 2.3094 | -1.5016 | -3.0032 | 1.5016 | 2.9156 |  | 0.5 | 0.055901 | 10.6984
100 | 98.6667 | 0.097432 | 98.7641 | 2.3094 | 1.2359 | 1.2359 | -1.2359 | -1.2514 |  | 0.5 | 0.10937 | 5.2137
150 | 149.6667 | 0.021132 | 149.6878 | 1.5275 | 0.3122 | 0.20813 | -0.3122 | -0.20857 |  | 0.5 | 0.16699 | 2.0169
200 | 202 | -0.057164 | 201.9428 | 3.4641 | -1.9428 | -0.97142 | 1.9428 | 0.96207 |  | 0.5 | 0.22611 | 3.8988
300 | 292 | -0.19181 | 291.8082 | 7.2111 | 8.1918 | 2.7306 | -8.1918 | -2.8073 |  | 0.5 | 0.32778 | 5.7034
10 X Pengisian
200 | 200 | -0.054172 | 199.9458 | 1e-05 | 0.054172 | 0.027086 | -0.054172 | -0.027093 |  | 0.5 | 0.22385 | 0.57091
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 1837053 | [7 empty] | Tahun Kalibrasi |  |  |  | 2
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 3732537 | [7 empty] | 2017 | 2018 | 1 |  | 1 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 1837053 | [7 empty] | 2016 | 2018 | 2 |  | 2 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 3100070 | [7 empty] | 2015 | 2017 | 3 |  | 3 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 4766663 | [7 empty] | 2017 | 2018 | 4 |  | 4 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 4796071 | [7 empty] | 2017 | 2018 | 5 |  | 5 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 5030040 | [7 empty] | 2017 | 2018 | 6 |  | 6 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Impulse 7000 DP ( KOSONG ) | [7 empty] | 2017 | 2018 | 7 |  | 7 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Impulse 7000 DP ( KOSONG ) | [7 empty] | 2017 | 2018 | 8 |  | 8 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Impulse 7000 DP ( KOSONG ) | [7 empty] | 2017 | 2018 | 9 |  | 9 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
2 | [11 empty] | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD

## LH
HASIL KALIBRASI DEFIBRILLATOR WITH ECG
Nomor Sertifikat : 14 / 23 / XI - 34 / E - 001.34 DL
Merek |  |  | Philips
Model/Tipe |  |  | xxx
No. Seri |  |  | 123456
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | 2210
Tanggal Kalibrasi |  |  | x1
Tempat Kalibrasi |  |  | x2
Nama Ruang |  |  | x3
Metode Kerja |  |  | MK.087-19
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | 23.9 | 0.3
| 2. Kelembaban |  | 61.9 | 2.5
| 3. Tegangan Jala-jala |  | 219.9 | 2.6
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | Baik
| 2. Fungsi |  | Baik
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | OL |  | ≥ 2
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | [5 empty] | 0.098954 | Ω | ≤ 0.3
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 600.3858 | µA | ≤ 500
| 4 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan | [5 empty] | 34.3292 | µA | ≤ 50
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Akurasi Energi
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) |  | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Energi ( J ) | 5 | 5.2376 | 0.23757 | 4.5358 | 15 |  | 11.6075
| 2 |  | 10 | 10.7293 | 0.72934 | 6.7976 |  |  | 9.4863
| 3 |  | 20 | 20.2151 | 0.21512 | 1.0642 |  |  | 2.9388
| 4 |  | 30 | 30.2002 | 0.20016 | 0.66279 |  |  | 1.9913
| 5 |  | 50 | 51.5016 | 1.5016 | 2.9156 |  |  | 10.6984
| 6 |  | 100 | 98.7641 | -1.2359 | -1.2514 |  |  | 5.2137
| 7 |  | 150 | 149.6878 | -0.3122 | -0.20857 |  |  | 2.0169
| 8 |  | 200 | 201.9428 | 1.9428 | 0.96207 |  |  | 3.8988
| 9 |  | 300 | 291.8082 | -8.1918 | -2.8073 |  |  | 5.7034
b. Kalibrasi Energi Maksimum 10 kali Pengisian
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) |  | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Energi ( J ) | 200 | 199.9458 | -0.054172 | -0.027093 | 15 |  | 0.57091
c. Waktu Pengisian
| No | Parameter | Setting Alat ( Joule ) | Pembacaan Standar | Toleransi
| 1 | Waktu Charging (s) | 300 | 6.9894 | ≤ 15
V. | Keterangan :
Ketidakpastian Pengukuran Energi dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Waktu Pengisian dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Hasil pengujian waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Yang Digunakan :
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 1837053
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 3 dari 3 halaman
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
M Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω