## DB ESA
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
1 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [6 empty] | 2 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [6 empty] | 3 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2021 | 2022
| 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | -0.07 | -1.6 | -1.43 | 0.765 | 1.8 | 0.012
| 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  |  | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  |  | 180 | -0.13 | -1.9 | -1.81 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  |  | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.135 | 2.4 |  |  | 200 | -0.26 | -2.14 | -2.05 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.28 | 2.64 |  |  | 220 | -0.29 | -3.44 | -2.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  |  | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.54 | 2.76 |  |  | 230 | -0.23 | -2.52 | -11.79 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  |  | 250 | -0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0050005 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2021 | 2022
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295 |  |  | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.54 | 0.295 |  |  | 50 | 2 | 2.1 | 9.1 | 3.55 | 0.295
| 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59 |  |  | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.55 | 0.59 |  |  | 100 | 2 | 2.3 | 6 | 2 | 0.59
| 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18 |  |  | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 4.85 | 1.18 |  |  | 200 | 3.6 | 2.5 | -3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95 |  |  | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 11.85 | 2.95 |  |  | 500 | 2.9 | 4.3 | -18.8 | 11.55 | 2.95
| 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9 |  |  | 1000 | -0.067 | 1e-06 | 1e-06 | 0.033501 | 5.9 |  |  | 1000 | 3 | 2 | -47 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2015 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2021 | 2022
| 10 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.06 |  |  | 10 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.06 | 0.0059 |  | 10 | 1e-06 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0.06 | 0.017
| 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.12 |  |  | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.12 |  |  | 20 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.12
| 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 0.3 |  |  | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  |  | 50 | 0.3 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.3
| 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 0.59 |  |  | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 0.59 |  |  | 100 | 0.6 | 0.06 | 0.1 | 0.27 | 0.59
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2021 | 2022
| 0.01 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 0.0012
| 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.012 |  |  | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.0065 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | 0.006 | -0.012 | 0.009 | 0.012
| 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.024 |  |  | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0565 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 0.013 | -0.008 | 0.0105 | 0.024
4 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [6 empty] | 5 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [6 empty] | 6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2019
| 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.075 | 2.16 |  |  | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  |  | 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16
| 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.39 | 2.4 |  |  | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  |  | 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4
| 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.065 | 2.64 |  |  | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  |  | 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64
| 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  |  | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  |  | 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76
| 250 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 3 |  |  | 250 | -0.31 | 1e-06 | 1e-06 | 0.155 | 3 |  |  | 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-05 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 2.3 | -0.3 | -0.29 | 1.3 | 0.295 |  |  | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295 |  |  | 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295
| 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 2.25 | 0.59 |  |  | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59 |  |  | 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59
| 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 2.35 | 1.18 |  |  | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18 |  |  | 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1.65 | 2.95 |  |  | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95 |  |  | 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 4.85 | 2.95
| 1000 | -1 | 2 | 2 | 1.5 | 5.9 |  |  | 1000 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.9 |  |  | 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 44 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2019
| 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.017 |  | 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.017 |  | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.017
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.12 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.12 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.12
| 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.3 |  |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.3 |  |  | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3
| 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.59 |  |  | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 0.59 |  |  | 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.59
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0015 | 0.0012
| 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012 |  |  | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012 |  |  | 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012
| 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024 |  |  | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024 |  |  | 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024
7 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [6 empty] | 8 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [6 empty] | 9 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2022 | 2020
| 150 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.11 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | -0.17 | -0.08 | -0.17 | 0.045 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 1e-06 | -0.17 | -0.24 | 0.12 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.065 | 2.16 |  |  | 180 | -0.16 | -0.2 | -0.22 | 0.03 | 2.16 |  |  | 180 | 1e-06 | -0.39 | -0.14 | 0.195 | 2.16
| 200 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | 2.4 |  |  | 200 | 0.1 | -0.25 | -0.33 | 0.215 | 2.4 |  |  | 200 | 1e-06 | -0.23 | -0.33 | 0.165 | 2.4
| 220 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | 0.13 | 2.64 |  |  | 220 | -0.35 | -0.29 | -0.39 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | 1e-06 | -0.16 | -0.45 | 0.225 | 2.64
| 230 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0.045 | 2.76 |  |  | 230 | -0.37 | -0.34 | -0.39 | 0.025 | 2.76 |  |  | 230 | 1e-06 | -0.15 | -0.54 | 0.27 | 2.76
| 250 | 0.44 | 0 | 0.38 | 0.22 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | -0.49 | 0.245 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2022 | 2020
| 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 5 | 1.9 | 1.7 | 1.65 | 0.295 |  |  | 50 | 4.1 | 4.9 | 0.8 | 2.05 | 0.295 |  |  | 50 | 1e-06 | 6.6 | 0.9 | 3.3 | 0.295
| 100 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 2.25 | 0.59 |  |  | 100 | 6 | 9.2 | 1.7 | 3.75 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 5 | 2.1 | 2.5 | 0.59
| 200 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 4.1 | 1.18 |  |  | 500 | 9 | -0.2 | 3.4 | 4.6 | 1.18 |  |  | 500 | 1e-06 | -8.2 | 3.7 | 5.95 | 1.18
| 500 | 9.3 | 0.9 | 3 | 4.2 | 2.95 |  |  | 500 | 9.5 | -25.1 | 7.2 | 17.3 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | -31.8 | 8.3 | 20.05 | 2.95
| 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 44 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | -0.066 | 1e-06 | 0.033001 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | -74 | 1e-06 | 37 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2022 | 2020
| 10 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.06 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 | 0.017
| 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.12 |  |  | 20 | 0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0004995 | 0.12 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 50 | 0.3 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 | 0.3 |  |  | 50 | 0.2 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 | 0.3 |  |  | 50 | 1e-06 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 | 0.3
| 100 | 0.8 | 0.9 | 1e-06 | 0.45 | 0.59 |  |  | 100 | 1.1 | 0.6 | 1e-06 | 0.55 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 | 0.59
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2022 | 2020
| 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | -0.001 | -0.001 | 0.0005005 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0.008 | 0.003 | 1e-06 | 0.0039995 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.001 | -0.002 | 0.001 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 0.004 | -0.003 | 0.0035 | 0.0012
| 1 | -0.006 | 0.002 | -0.002 | 0.004 | 0.012 |  |  | 1 | -0.005 | -0.001 | 1e-06 | 0.0025005 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | 0.005 | 0.001 | 0.0024995 | 0.012
| 2 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0040005 | 0.024 |  |  | 2 | -0.003 | -0.006 | 1e-06 | 0.0030005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 0.005 | -0.001 | 0.003 | 0.024
10 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 5838068 | [6 empty] | 11 | Electrical Safety Analyzer 11 | [6 empty] | 12 | Electrical Safety Analyzer 12
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020
| 150 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.8 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.17 | 0.085001 | 1.8 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.24 | 0.12 | 1.8
| 180 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 2.16 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.22 | 0.11 | 2.16 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.14 | 0.070001 | 2.16
| 200 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 2.4 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 2.4 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 2.4
| 220 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 2.64 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 2.64 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.45 | 0.225 | 2.64
| 230 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 2.76 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 2.76 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.54 | 0.27 | 2.76
| 250 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020
| 1e-06 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 5.9e-09 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 50 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.295 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7 | 0.85 | 0.295 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1 | 1.05 | 0.295
| 100 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.4 | 1.7 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.7 | 1.85 | 0.59
| 200 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.18 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 1.18 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 1.18
| 500 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 2.95
| 1000 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 80 | 40 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | -97 | 48.5 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2021 | 2018 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020
| 10 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.06 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06
| 20 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.12 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 50 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.3 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3
| 100 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020
| 0.01 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.00012 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 0.1 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.003 | 0.0015005 | 0.0012
| 1 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 0.012
| 2 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 0.024
6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Tegangan jala-jala listrik |  |  |  |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
| ( V ) | 2023 | 2022 | 2019 |  |  |  | - |  | -
| 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8 |  | Tahanan isolasi kabel catu daya
| 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16 |  | - |  | - |  |  | - | - | -
| 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4 |  | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | - | - | -
| 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64 |  | - |  | - |  |  | - | - | -
| 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76 |  | Arus bocor |  |  |  |  | - | - | -
| 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3 |  | - |  | - |  |  | - | - | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Arus bocor |  |  |  | NC | 10 | 10.3269 | 10.3269
| ( uA ) | 2023 | 2022 | 2019 |  |  |  | - |  | - |  | Tegangan U 95 | - | - | Volt
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  | Arus bocor |  |  |  |  | : - |  | (
| 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295 |  | 10 |  | 0.32685 |  |  |  |  | ±
| 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59 | [8 empty] | )
| 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18 | [6 empty] | 10 | 10.3269 | :
| 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 4.85 | 2.95
| 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 44 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2019
| 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.06
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.12
| 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3
| 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.59
| Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0015 | 0.0012
| 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012
| 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [12 empty] | 6
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2019 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2017 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2018 | 2021 | 2022 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2019 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2019 | 2022 | 2020 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 5838068 | [7 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
6 | [13 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Note on N137: INPUT DISINI

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.3 | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | U95
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 |  |  | Suhu | 0.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | %RH | 1.3
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1.75
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | hPa |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 0 | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | -0.7 | - | 0 |  | 1 | 35 | -1.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.4 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.9 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | 0.4 | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | - | 0 |  | 7 | 90 | -3.2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | -0.2 | - | 0 |  | 1 | 35 | 0.6 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.3 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.6 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -1.1 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | -0.6 | - | 0 |  | 1 | 35 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.5 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.1 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 90 | -2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - |  |  | %RH |  | 2021 | - |  |  | hPa |  | 2021 | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - | 0
20 | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2017 | - |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH | [6 empty] | hPa |  |  |  |  | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 0.6 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | 0 |  | 13 | 0.3
| 13 | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 13 | 35 | -1.4 | - | 0 |  |  | 13 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 14 | 0.4
| 14 | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 35 | 0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 15 | 0.3
| 15 | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 35 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 750 | - | - | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | 0 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 970 | 1 | - | 0 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | 0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 970 | 1 | - | 0 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 970 | 1 | - | 0 |  | 13 | 2.7
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | 0 |  | 14 | 2.2
| 17 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | 0 |  | 15 | 2.7
| 18 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 800 | - | - | 0 |  | 18 | 1.6
[21 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 980 | 1 | - | 0 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 980 | 1 | - | 0 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 980 | 1 | - | 0 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | 0 |  | 13 | 1.5
| 19 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | 0 |  | 14 | 1.5
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 850 | - | - | 0 |  | 15 | 1.5
[21 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 1e-06 | -0.3 | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0.1
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | 0
| 13 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -1.5 | - | 0 |  |  | 13 | 990 | 1.1 | - | 0
| 14 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 990 | 1.1 | - | 0
| 15 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 990 | 1.1 | - | 0
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 60 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | 0
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 900 | - | - | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1.75
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 13 | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -1.9 | - | 0 |  |  | 13 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 14 | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 15 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | 0
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 1000 | - | - | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | 0
| 13 | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -2.5 | - | 0 |  |  | 13 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 14 | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | -0.9 | - | 0 |  |  | 14 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 15 | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -1.3 | - | 0 |  |  | 15 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 16 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | 0
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 1005 | - | - | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1.9
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 13 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -3.2 | - | 0 |  |  | 13 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 14 | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 15 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -2 | - | 0 |  |  | 15 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0 |  |  | 16 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | 0 |  |  | 17 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | 0 |  |  | 18 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 1020 | - | - | 0
5 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 |  |  |  | 5 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 |  |  |  | 5 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 |  |  |  | 5 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875
Suhu | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2020 | 2017 |  |  | hPa | 2020 | 2017
15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  | 750 | - | - | 0
20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | 800 | - | - | 0 |  | Suhu | 26.6 | 26.9257 |  | 0.4
25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | 50 | -6.2 | -6.2 | 0 |  | 850 | - | - | 0 |  | %RH | 67.05 | 62.6965 |  | 2.8
30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5 |  | 900 | - | - | 0 |  | hPa |  | 0 |  | 0
35 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  | 70 | -4.1 | -2.1 | 1 |  | 1000 | - | - | 0
37 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  | 80 | -3 | 0.2 | 1.6 |  | 1005 | - | - | 0 |  | HASIL | : ( 26.9 ± 0.4 ) °C
40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25 |  | 1020 | - | - | 0 |  |  | : ( 62.7 ± 2.8 ) %RH
( 0.0 ± 0.0 ) hPa
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI TEKANAN
26.6 |  |  |  | 0.32567 | 67.05 |  |  |  | -4.3535 | 0
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [11 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 1 |  | 26.9 | 0.4 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2 |  | 62.7 | 2.8 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 3 |  | 0.0 | 0.0 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 5 |  |  | :
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2020 | - | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2020 | - | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 20
5

## LK
LEMBAR KERJA PENGUJIAN AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATOR (AED)
Nomor Sertifikat / No. Surat Keterangan : 15 / ...... / ...... - ...... / E - ........
Merek |  |  | : | ................................................................
Model/Tipe |  |  | : | ................................................................
No. Seri |  |  | : | ................................................................
Resolusi |  |  | : | ............. J
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | ................................................................
Tanggal Pengujian |  |  | : | ................................................................
Tempat Pengujian |  |  | : | ................................................................
Nama Ruang |  |  | : | ................................................................
I. | Kondisi Ruang |  |  |  | AWAL |  | AKHIR
| 1. Suhu |  |  | : |  |  |  | °C
| 2. Kelembaban |  |  | : |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  |  | : |  |  |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [11 empty] | Skor
| 1. Fisik |  |  | : Baik / Tidak Baik |  |  | (Pilih salah satu dan coret yang tidak perlu) | [5 empty] | 5%
| 2. Fungsi |  |  | : Baik / Tidak Baik | [8 empty] | 5%
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik
No | Parameter | [7 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Skor
1 | Resistansi Isolasi | [8 empty] | MΩ | ≥ 2 | MΩ | 10%
2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas)* | [8 empty] | Ω | ≤ 0.2 | Ω | 10%
3 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas)* | [8 empty] | Ω | ≤ 0.3 | Ω
4 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I** | [8 empty] | µA | ≤ 500 | µA | 10%
5 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II** | [8 empty] | µA | ≤ 100 | µA
6 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [8 empty] | µA | ≤ 50 | µA | 10%
[10 empty] | * | pilih salah satu
[10 empty] | ** | pilih salah satu
IV. | Hasil Kalibrasi Akurasi Energi / Pengukuran Kestabilan Energi Maksimal
No | Parameter | Setting Pada Alat | Hasil Pembacaan Standar (Joule) | [5 empty] | Toleransi |  |  |  | Skor
|  |  | I |  |  | II |  | III
1 | Energi ( J ) | Maksimal | [6 empty] | ± 15% |  |  |  | 50%
V. | Pengukuran Energi Maksimum 10 kali Pengisian
No | Parameter | Setting Pada Alat | Hasil Pembacaan Standar (Joule) | [7 empty] | Toleransi |  | Skor
1 | Energi ( J ) | 200 J | [8 empty] | ± 15% |  | 4.5%
VI. | Pengukuran Waktu Pengisian
No. | Parameter | Setting pada Alat | Hasil Pembacaan Standar ( s ) |  |  |  | Toleransi | [5 empty] | Skor
1 | Waktu Charging (s) | 300 J |  |  |  |  | ≤ 15 s | [5 empty] | 5%
VII. | Keterangan :
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
VIII. | Alat Yang Digunakan :
□ | 1. Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 DP (1837053) / (3732537)
□ | 1. Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D (3100070)
□ | 2. Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056) / (1834020)
□ | 2. Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077)/(2853078)/(3148907)/(3148908)/(3699030)/(4670010)/(4669058)
□
□ | 3. Stopwatch, Merek : Casio , Model : HS - 3 / HS - 80TW, SN : (611Q02R) / (510Q06R) / (207Q01R)
□ | 3. Stopwatch, Merek : Extech , Model : 365535, SN : (001385) / (001384) / (005018) / (001452) / (001386) / (001381) / (001387) / (001382)
□ | / (001380) / (001383) / (001445) / (001449)
□ | 4. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (14082463) / (15062872) / (15062873) / (15062874) / (15062875)
□ | 4. Thermo/hygro/barometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB.200, SN : (34903053) / (34904091) / (34903051) / (34903046)
□ | 4. Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : (A.100611) / (A.100609) / (A.100605) / (A.100617)
□ | 4. Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : ( A.100615 / A.100616 / A.100617 / A.100618 )
□ | 4. Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, Model : ST-50 A, SN : (HE21-000669) / (HE21-000670)
IX. | Petugas Pengujian
..........................................
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
2
Ω
Ω

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
Rev 0 : 22.9.2023

## DB Defib
INPUT SERTIFIKAT DEFIBRILATOR ANALYZER
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 3732537 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 4796071 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | [6 empty] | DRIFT | U95 STD
Setting Energi (Joule) | Tahun | [6 empty] | Setting Flow (l/min) | Tahun | [6 empty] | Setting Flow (l/min) | Tahun
| 2022 | 2020 | 2019 | [5 empty] | 2022 | 2020 | 2018 | [5 empty] | 2020 | - | -
0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0016 | 0.0048 |  |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0016 | 0.0048 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 0.0016 | 0.0048
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.016 | 0.048 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.016 | 0.048 |  |  | 1.04 | 0.01 | - | - | 0.016 | 0.048
20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 8.21 | 0.02 | - | - | 0.033333 | 0.1
30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.046667 | 0.14 |  |  | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.046667 | 0.14 |  |  | 17.92 | 0.07 | - | - | 0.046667 | 0.14
50 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.24 |  |  | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.24 |  |  | 17.92 | 0.07 | - | - | 0.08 | 0.24
100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.48 |  |  | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.48 |  |  | 17.92 | 0.07 | - | - | 0.16 | 0.48
150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24 | 0.72 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24 | 0.72 |  |  | 17.92 | 0.07 | - | - | 0.24 | 0.72
200 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 0.96 |  |  | 200 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 0.96 |  |  | 17.92 | 0.07 | - | - | 0.32 | 0.96
250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 1.2 |  |  | 17.92 | 0.07 | - | - | 0.4 | 1.2
360 | -1 | -1 | -1 | 0.56667 | 1.7 |  |  | 360 | -1 | -1 | -1 | 0.56667 | 1.7 |  |  | 17.92 | 0.07 | - | - | 0.56667 | 1.7
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 1837053 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 5030040 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | [6 empty] | DRIFT | U95 STD
Setting Flow (l/min) | Tahun | [6 empty] | Setting Flow (l/min) | Tahun | [6 empty] | Setting Flow (l/min) | Tahun
| 2018 | - | - | [5 empty] | 2018 | - | - | [5 empty] | - | - | -
0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0016 | 0.0048 |  |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0016 | 0.0048 |  |  | 1e-06 | - | - | - | 0.0016 | 0.0048
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.016 | 0.048 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.016 | 0.048 |  |  | 1e-06 | - | - | - | 0.016 | 0.048
20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 1e-06 | - | - | - | 0.033333 | 0.1
30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.046667 | 0.14 |  |  | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.046667 | 0.14 |  |  | 1e-06 | - | - | - | 0.046667 | 0.14
50 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.24 |  |  | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.24 |  |  | 1 | - | - | - | 0.08 | 0.24
100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.48 |  |  | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.48 |  |  | 2 | - | - | - | 0.16 | 0.48
150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24 | 0.72 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24 | 0.72 |  |  | 3 | - | - | - | 0.24 | 0.72
200 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 0.96 |  |  | 200 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 0.96 |  |  | 4 | - | - | - | 0.32 | 0.96
250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 1.2 |  |  | 5 | - | - | - | 0.4 | 1.2
360 | -1 | -1 | -1 | 0.56667 | 1.7 |  |  | 360 | -1 | -1 | -1 | 0.56667 | 1.7 |  |  | 6 | - | - | - | 0.56667 | 1.7
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 3100070 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 5872004 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | [6 empty] | DRIFT | U95 STD
Setting Flow (l/min) | Tahun | [6 empty] | Setting Flow (l/min) | Tahun | [6 empty] | Setting Flow (l/min) | Tahun
| 2018 | - | - | [5 empty] | 2019 | - | - | [5 empty] | - | - | -
0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0016 | 0.0048 |  |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0016 | 0.0048 |  |  | 1e-06 | - | - | - | 0.0016 | 0.0048
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.016 | 0.048 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.016 | 0.048 |  |  | 1e-06 | - | - | - | 0.016 | 0.048
20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 1e-06 | - | - | - | 0.033333 | 0.1
30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.046667 | 0.14 |  |  | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.046667 | 0.14 |  |  | 1e-06 | - | - | - | 0.046667 | 0.14
50 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.24 |  |  | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.24 |  |  | 1 | - | - | - | 0.08 | 0.24
100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.48 |  |  | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.48 |  |  | 2 | - | - | - | 0.16 | 0.48
150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24 | 0.72 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24 | 0.72 |  |  | 3 | - | - | - | 0.24 | 0.72
200 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 0.96 |  |  | 200 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 0.96 |  |  | 4 | - | - | - | 0.32 | 0.96
250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 1.2 |  |  | 5 | - | - | - | 0.4 | 1.2
360 | -1 | -1 | -1 | 0.56667 | 1.7 |  |  | 360 | -1 | -1 | -1 | 0.56667 | 1.7 |  |  | 6 | - | - | - | 0.56667 | 1.7
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 4766663 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | [6 empty] | DRIFT | U95 STD
Setting Flow (l/min) | Tahun | [6 empty] | Setting Flow (l/min) | Tahun
| 2017 | - | - | [5 empty] | 2019 | - | -
0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0016 | 0.0048 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 0.0016 | 0.0048
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.016 | 0.048 |  |  | 1.02 | 1e-06 | - | - | 0.016 | 0.048
20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 8.1 | 0.01 | - | - | 0.033333 | 0.1
30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.046667 | 0.14 |  |  | 17.76 | 0.01 | - | - | 0.046667 | 0.14
50 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.24 |  |  | 17.76 | 0.01 | - | - | 0.08 | 0.24
100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.48 |  |  | 17.76 | 0.01 | - | - | 0.16 | 0.48
150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24 | 0.72 |  |  | 17.76 | 0.01 | - | - | 0.24 | 0.72
200 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 0.96 |  |  | 17.76 | 0.01 | - | - | 0.32 | 0.96
250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 1.2 |  |  | 17.76 | 0.01 | - | - | 0.4 | 1.2
360 | -1 | -1 | -1 | 0.56667 | 1.7 |  |  | 17.76 | 0.01 | - | - | 0.56667 | 1.7
No | No urut alat | Setting Energy | Sertifikat |  |  | DRIFT | U95 STD
|  | ( l/min ) | New | Mid | Old
1 | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0016 | 0.0048
| 2 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0016 | 0.0048
| 3 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0016 | 0.0048
| 4 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0016 | 0.0048
| 5 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0016 | 0.0048
| 6 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0016 | 0.0048
| 7 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0016 | 0.0048
| 8 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 0.0016 | 0.0048
| 9 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 0.0016 | 0.0048
| 10 | 1e-06 | - | - | - | 0.0016 | 0.0048
| 11 | 1e-06 | - | - | - | 0.0016 | 0.0048
2 | 1 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.016 | 0.048
| 2 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.016 | 0.048
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.016 | 0.048
| 4 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.016 | 0.048
| 5 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.016 | 0.048
| 6 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.016 | 0.048
| 7 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.016 | 0.048
| 8 | 1.02 | 1e-06 | - | - | 0.016 | 0.048
| 9 | 1.04 | 0.01 | - | - | 0.016 | 0.048
| 10 | 1e-06 | - | - | - | 0.016 | 0.048
| 11 | 1e-06 | - | - | - | 0.016 | 0.048
3 | 1 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.033333 | 0.1
| 2 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.033333 | 0.1
| 3 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.033333 | 0.1
| 4 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.033333 | 0.1
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.033333 | 0.1
| 6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.033333 | 0.1
| 7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.033333 | 0.1
| 8 | 8.1 | 0.01 | - | - | 0.033333 | 0.1
| 9 | 8.21 | 0.02 | - | - | 0.033333 | 0.1
| 10 | 1e-06 | - | - | - | 0.033333 | 0.1
| 11 | 1e-06 | - | - | - | 0.033333 | 0.1
4 | 1 | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.046667 | 0.14
| 2 | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.046667 | 0.14
| 3 | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.046667 | 0.14
| 4 | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.046667 | 0.14
| 5 | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.046667 | 0.14
| 6 | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.046667 | 0.14
| 7 | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.046667 | 0.14
| 8 | 17.76 | 0.01 | - | - | 0.046667 | 0.14
| 9 | 17.92 | 0.07 | - | - | 0.046667 | 0.14
| 10 | 1e-06 | - | - | - | 0.046667 | 0.14
| 11 | 1e-06 | - | - | - | 0.046667 | 0.14
5 | 1 | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.24
| 2 | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.24
| 3 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.046667 | 0.14
| 4 | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.24
| 5 | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.24
| 6 | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.24
| 7 | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.24
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1e-06 | - | - | - | 0.016 | 0.048
| 10 | 1e-06 | - | - | - | 0.016 | 0.048
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.48
| 2 | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.48
| 3 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.24
| 4 | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.48
| 5 | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.48
| 6 | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.48
| 7 | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.48
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 | Tahun | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24 | 0.72
| 2 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24 | 0.72
| 3 | 150 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.48
| 4 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24 | 0.72
| 5 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24 | 0.72
| 6 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24 | 0.72
| 7 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24 | 0.72
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 5 | - | - | - | 0.4 | 1.2
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 200 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 0.96
| 2 | 200 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 0.96
| 3 | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24 | 0.72
| 4 | 200 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 0.96
| 5 | 200 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 0.96
| 6 | 200 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 0.96
| 7 | 200 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 0.96
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 1.2
| 2 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 1.2
| 3 | 250 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 0.96
| 4 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 1.2
| 5 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 1.2
| 6 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 1.2
| 7 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 1.2
| 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 360 | -1 | -1 | -1 | 0.56667 | 1.7
| 2 | 360 | -1 | -1 | -1 | 0.56667 | 1.7
| 3 | 360 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 1.2
| 4 | 360 | -1 | -1 | -1 | 0.56667 | 1.7
| 5 | 360 | -1 | -1 | -1 | 0.56667 | 1.7
| 6 | 360 | -1 | -1 | -1 | 0.56667 | 1.7
| 7 | 360 | -1 | -1 | -1 | 0.56667 | 1.7
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 5872004
Flow | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  |  | Interpolasi flow
( l/min ) | 2019 | - | - | [6 empty] | 196 |  | 0.3
0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0016 | 0.0048 |  |  |  | 122.3333 |  | -0.18043
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.016 | 0.048 |  |  |  |  | 150 |  | 1e-06
20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.033333 | 0.1 |  |  |  |  | Interpolasi drift
30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.046667 | 0.14 |  |  |  |  | 196 |  | 0.16
50 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.24 |  |  |  | 122.1529 |  | 0.28843
100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.48 |  |  |  |  | 150 |  | 0.24
150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24 | 0.72 |  |  |  |  | Interpolasi u95
200 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 0.96 |  |  |  |  | 196 |  | 0.48
250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 1.2 | [5 empty] | 0.86529
360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 150 |  | 0.72
Parameter | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Presisi (%) | U 95 Sert | Drift | Jika Drift Nol
Energi ( J ) | 122.3333 | 122.1529 | 2.5166 | 2.0602 | 0.86529 | 0.28843 | 0.28843
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 5872004 | [17 empty] | 7
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 3732537 | [9 empty] | 2022 | 2019 | 2020 | 1 |  |  |  |  | 1 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 1837053 | [9 empty] | 2018 | - | - | 2 |  |  |  |  | 2 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 3100070 | [9 empty] | 2018 | - | - | 3 |  |  |  |  | 3 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 4766663 | [9 empty] | 2017 | - | - | 4 |  |  |  |  | 4 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 4796071 | [9 empty] | 2022 | 2020 | 2018 | 5 |  |  |  |  | 5 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 6000 D, SN : 5030040 | [9 empty] | 2018 | - | - | 6 |  |  |  |  | 6 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 5872004 | [9 empty] | 2019 | - | - | 7 |  |  |  |  | 7 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Impulse 7000 DP ( KOSONG ) | [9 empty] | - | - | - | 8 |  |  |  |  | 8 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Impulse 7000 DP ( KOSONG ) | [9 empty] | - | - | - | 9 |  |  |  |  | 9 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Impulse 7000 DP ( KOSONG ) | [9 empty] | - | - | - | 10 |  |  |  |  | 10 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Impulse 7000 DP ( KOSONG ) | [9 empty] | - | - | - | 11 |  |  |  |  | 11 | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
7 | [17 empty] | Hasil kalibrasi Akurasi dan Energi Maksimum tertelusurke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Azhar Alamsyah
Choirul Huda
Dewi Nofitasari
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Alpian Hadi
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Ihsan Ilyas
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Ryan Rama Chaesar R
Septia Khairunnisa
Sholihatussa'diah
Siti Fathul Jannah
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Vikki Akhsanudin Nurkholis
Wardimanul Abrar
Yurdha Algifari
Baik
Tidak Baik
`
Dibuat :
Pembulatan toleransi Nebulizer Compressor
122.1529
Score
[5 empty] | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Pembacaan Standar |  |  | Pembacaan Standar |  |  | 122.1529 | Pembacaan Standar
Flow (L/min) (Ultrasonic) |  |  |  |  | ± 10 % |  | Flow (L/min) (Ultrasonic) |  |  |  |  | 2 |  | 2 | Pembacaan Standar. |  |  | Pembacaan Standar. |  |  | 122.1529 | Pembacaan Standar. | 50
#N/A | [6 empty] | 1 | [6 empty] | Pembacaan Standar |  |  |  | 122.1529 |  |  |  | 0

## ID
INPUT DATA PENGUJIAN AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATOR (AED)
[5 empty] | Nomor Sertifikat : 15 / | 23 / XI - 13 / E - 013.13 DL
Merek |  |  |  | : | Philips
Model/Tipe |  |  |  | : | CARDIOSAVE+
No. Seri |  |  |  | : | 23214354
Resolusi |  |  |  | : | 1 | J | [6 empty] | 1 J
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : | 7 September 2016
Tanggal Pengujian |  |  |  | : | 7 September 2016
Tempat Pengujian |  |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Ruang |  |  |  | : | IGD
Metode Kerja |  |  |  | : | MK.078-19
I. | Kondisi Ruang |  |  |  | Awal | Akhir | Pembacaan Standar
| 1. Suhu |  |  | : | 26.5 | 26.7 | 26.9257 |  | °C
| 2. Kelembaban |  |  | : | 66.4 | 67.7 | 62.6965 |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  |  | : | - |  | - |  | V
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  |  | : | Baik
III. | Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [6 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | - | M Ω | ≥ 2 | MΩ
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | - | Ω | ≤ 0.2 | Ω |  |  | 10 |  | 0
| 4 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | - | µA | ≤ 500 | µA
| 6 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [6 empty] | - | µA | ≤ 50 | µA
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar |  |  |  |  | Terukur Rata-Rata Standar | Presisi | STDEV
|  |  |  | I |  | II |  | III
| 1 | Energi ( J ) | Maksimal | 122 |  | 125 |  | 120 | 122.3333 | 2.0572 | 2.5166
V. | Keterangan :
Ketidakpastian Pengukuran Energi dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengujian Akurasi dan Pengukuran Energi Maksimum tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Catu Daya menggunakan baterai
VI. | Alat Yang Digunakan :
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 5872004
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Pengujian
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
IX. | Tanggal Pembuatan laporan
2023-09-22
Hasil kalibrasi Waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional melalui PUSKIM - LIPI
Catu Daya menggunakan baterai
Baik
[10 empty] | 0.2 | [5 empty] | Tidak Baik
[9 empty] | 0.2 | ≤ 0.2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas)
[10 empty] | ≤ 0.3 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas)
[9 empty] | 500 | ≤ 500 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I
[10 empty] | ≤ 100 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II
[9 empty] | Choirul Huda |  |  |  | Nomor Sertifikat : 15 / | Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
[9 empty] | Dany Firmanto |  |  |  | Nomor Surat Keterangan : 15 / M- | Alat yang diuji melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Donny Martha
[9 empty] | Fatimah Novrianisa |  |  |  | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
|  | Stopwatch, Merek : Casio , Model : HS - 3 (611Q02R) | [6 empty] | Ryan Rama Chaesar R
|  | Stopwatch, Merek : Casio , Model : HS - 80TW (510Q06R) | [6 empty] | Septia Khairunnisa |  |  |  |  | Alat tidak boleh digunakan pada ruangan yang tidak dilengkapi instalasi grounding
|  | Stopwatch, Merek : Casio , Model : HS - 80TW (207Q01R) | [6 empty] | Siti Fathul Jannah |  |  |  |  | Di ruangan tidak terdapat instalasi grounding
|  | Stopwatch, Merek : Casio , Model :365535, SN : (001385) | [6 empty] | Sholihatussa'diah |  |  |  |  | -
|  | Stopwatch, Merek : Casio , Model :365535, SN : (001384) | [6 empty] | Taufik Priawan
|  | Stopwatch, Merek : Casio , Model :365535, SN : (001452) | [6 empty] | Venna Filosofia
|  | Stopwatch, Merek : Casio , Model :365535, SN : (001386) | [6 empty] | Wardimanul Abrar
Stopwatch, Merek : Casio , Model :365535, SN : (001381)
Stopwatch, Merek : Casio , Model :365535, SN : (001387)
Stopwatch, Merek : Casio , Model :365535, SN : (001382)
Stopwatch, Merek : Casio , Model :365535, SN : (001380)
Stopwatch, Merek : Casio , Model :365535, SN : (001383)
Stopwatch, Merek : Casio , Model :365535, SN : (001445)
Stopwatch, Merek : Casio , Model :365535, SN : (001449)
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670
12
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
M Ω
M Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Note on J27: Baris warna merah bisa dipilih
Note on P27: NC = NORMAL CLOSE
Note on Q27: INPUT NILAI "NC" DISINI

## Budget
KLUB.078-19 / REV : 0
UNCERTAINTY BUDGET
Energi |  | Maksimal | Joule
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | Joule | normal | 2.5166 | 1.7321 | 2 | 1.453 | 1 | 1.453 | 2.1111 | 2.2284
2. Daya baca UUT | Joule | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Drift standar | Joule | rect. | 0.28843 | 1.7321 | 50 | 0.16652 | 1 | 0.16652 | 0.027731 | 1.538e-05
3. Sertifikat Standar | Joule | normal | 0.86529 | 2 | 50 | 0.43264 | 1 | 0.43264 | 0.18718 | 0.00070074
Jumlah | [8 empty] | 2.326 | 2.2291
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 1.5251
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 2.4271
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 3.653
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 5.5714 | Joule
[9 empty] | 4.561 | %

## Penyelia
HASIL PENGUJIAN AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATOR (AED)
Nomor Sertifikat : 15 / 23 / XI - 13 / E - 013.13 DL
Merek |  |  |  | Philips
Model/Tipe |  |  |  | CARDIOSAVE+
No. Seri |  |  |  | 23214354
Resolusi |  |  |  | 1 J
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | 7 September 2016
Tanggal Pengujian |  |  |  | 7 September 2016
Tempat Pengujian |  |  |  | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Ruang |  |  |  | IGD
Metode Kerja |  |  |  | : MK.078-19 | [9 empty] | :
[15 empty] | RH |  | ( | ±
I. | Kondisi Ruang | [15 empty] | ) | °C
| 1. Suhu |  |  | 26.9257 | 0.4 | °C | [11 empty] | %
| 2. Kelembaban |  |  | 62.6965 | 2.8 | %RH | [11 empty] | V
| 3. Tegangan Jala-jala |  |  | : - | [10 empty] | Score |  |  | :
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [13 empty] | Pemeriksaan Fisik
| 1. Fisik |  |  | : Baik | [10 empty] | 5
| 2. Fungsi |  |  | : Baik | [10 empty] | 5
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
Pengujian Keselamaatan Listrik
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | - |  | ≥ 2 | MΩ | ü |  |  | 10 |  | 40 | 50
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | - |  | ≤ 0.2 | Ω | ü |  |  | 10
| 3 | Arus bocor peralatan | [5 empty] | - |  | ≤ 500 | µA | ü |  |  | 10
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [5 empty] | - |  | ≤ 50 | µA | ü |  |  | 10
IV. | Pengujian Kinerja | [11 empty] | ü
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Presisi (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%) | [5 empty] | û
100
| 1 | Energi ( J ) | Maksimal | 122.1529 | 2.0572 | ± 15% | ± | 4.561 | ü
V. | Keterangan :
Ketidakpastian Pengukuran Energi dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengujian Akurasi dan Pengukuran Energi Maksimum tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Catu Daya menggunakan baterai
0
VI. | Alat Yang Digunakan :
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 5872004
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875
VII. | Kesimpulan | [14 empty] | TOTAL SKOR
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Pengujian
| Muhammad Iqbal Saiful Rahman | [8 empty] | TOTAL SKOR
100
|  | Nama |  |  | Tanggal |  | Paraf
|  | Dibuat Oleh : | Muhammad Iqbal Saiful Rahman |  | 45191
Penyelia :
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
M Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

## LH
HASIL PENGUJIAN AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATOR (AED)
Nomor Sertifikat : 15 / 23 / XI - 13 / E - 013.13 DL
Merek |  |  | Philips
Model/Tipe |  |  | CARDIOSAVE+
No. Seri |  |  | 23214354
Resolusi |  |  | 1 J
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | 7 September 2016
Tanggal Pengujian |  |  | 7 September 2016
Tempat Pengujian |  |  | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Ruang |  |  | IGD
Metode Kerja |  |  | : MK.078-19
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | 26.9257 | 0.4 | °C
| 2. Kelembaban |  | 62.6965 | 2.8 | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : -
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : Baik
| 2. Fungsi |  | : Baik
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | - |  | ≥ 2 | MΩ
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | - |  | ≤ 0.2 | Ω
| 3 | Arus bocor peralatan | [5 empty] | - |  | ≤ 500 | µA
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [5 empty] | - |  | ≤ 50 | µA
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Presisi (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Energi ( J ) | Maksimal | 122.1529 | 2.0572 | ± 15 | ± | 4.561
V. | Keterangan :
Ketidakpastian Pengukuran Energi dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengujian Akurasi dan Pengukuran Energi Maksimum tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Catu Daya menggunakan baterai
VI. | Alat Yang Digunakan :
Defibrillator Analyzer, Merek : Fluke, Model : Impulse 7000 D, SN : 5872004
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Pengujian
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
M Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
M Ω
M Ω

## Input Data Sertifikat Stopwatch (hidden)
Stopwatch
HS - 3 (611Q02R) |  |  | LIPI
KOREKSI STOPWATCH |  |  | DRIFT | U95
Setting Waktu | Tahun
detik | 2015 | 2016
0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.04
600 | 0.002 | 0.01 | 0.004 | 0.04
HS - 80TW (510Q06R) |  |  | KALIMAN
KOREKSI STOPWATCH |  |  | DRIFT | U95
Setting Waktu | Tahun
detik | 2017 | 2018
0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0.007 | 0.01 | 0.0015 | 0.12
600 | 0.004 | 0.01 | 0.003 | 0.12
HS - 80TW (207Q01R) |  |  | KALIMAN
KOREKSI STOPWATCH |  |  | DRIFT | U95
Setting Waktu | Tahun
detik | 2017 | 2018
0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0.002 | 0.01 | 0.004 | 0.12
600 | 0.003 | 0.02 | 0.0085 | 0.12
KOSONG1 |  |  | LIPI
KOREKSI STOPWATCH |  |  | DRIFT | U95
Setting Waktu | Tahun
detik | 2015 | 2016
0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.04
600 | 0.002 | 0.01 | 0.004 | 0.04
KOSONG2 |  |  | KALIMAN
KOREKSI STOPWATCH |  |  | DRIFT | U95
Setting Waktu | Tahun
detik | 2017 | 2018
0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0.007 | 0.01 | 0.0015 | 0.12
600 | 0.004 | 0.01 | 0.003 | 0.12
KOSONG3 |  |  | KALIMAN
KOREKSI STOPWATCH |  |  | DRIFT | U95
Setting Waktu | Tahun
detik | 2017 | 2018
0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0.002 | 0.01 | 0.004 | 0.12
600 | 0.003 | 0.02 | 0.0085 | 0.12
KOSONG4 |  |  | KALIMAN
KOREKSI STOPWATCH |  |  | DRIFT | U95
Setting Waktu | Tahun
detik | 2017 | 2018
0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0.002 | 0.01 | 0.004 | 0.12
600 | 0.003 | 0.02 | 0.0085 | 0.12
KOSONG5 |  |  | KALIMAN
KOREKSI STOPWATCH |  |  | DRIFT | U95
Setting Waktu | Tahun
detik | 2017 | 2018
0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0.002 | 0.01 | 0.004 | 0.12
600 | 0.003 | 0.02 | 0.0085 | 0.12

## Input Data Sertifikat Thermo (hidden)
Thermohygrometer
KIMO (14082463) |  |  |  |  | KIMO (15062872) |  |  |  |  | KIMO (15062873) |  |  |  |  | KIMO (15062874) |  |  |  |  | KIMO (15062875) |  |  |  |  | SEKONIC (HE 21-000669) |  |  |  |  | SEKONIC (HE 21-000670) |  |  |  |  | GHM - GREISINGER, Model : GFTB.200 (34903051) |  |  |  |  | GHM - GREISINGER, Model : GFTB.200 (34903053) |  |  |  |  | GHM - GREISINGER, Model : GFTB.200 (34903046) |  |  |  |  | GHM - GREISINGER, Model : GFTB.200 (34904091) |  |  |  |  | GHM - GREISINGER, Model : KOSONG1 |  |  |  |  | GHM - GREISINGER, Model : KOSONG2 |  |  |  |  | GHM - GREISINGER, Model : KOSONG3 |  |  |  |  | GHM - GREISINGER, Model : KOSONG4
KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Suhu | Tahun |  |  |  | Setting Suhu | Tahun |  |  |  | Setting Suhu | Tahun |  |  |  | Setting Suhu | Tahun |  |  |  | Setting Suhu | Tahun |  |  |  | Setting Suhu | Tahun |  |  |  | Setting Suhu | Tahun |  |  |  | Setting Suhu | Tahun |  |  |  | Setting Suhu | Tahun |  |  |  | Setting Suhu | Tahun |  |  |  | Setting Suhu | Tahun |  |  |  | Setting Suhu | Tahun |  |  |  | Setting Suhu | Tahun |  |  |  | Setting Suhu | Tahun |  |  |  | Setting Suhu | Tahun
( C ) | 2017 | 2018 |  |  | ( C ) | 2015 | 2017 |  |  | ( C ) | 2015 | 2017 |  |  | ( C ) | 2017 | 2018 |  |  | ( C ) | 2015 | 2017 |  |  | ( C ) | 2015 | 2019 |  |  | ( C ) | 2015 | 2016 |  |  | ( C ) | 2017 | 2019 |  |  | ( C ) | 2017 | 2018 |  |  | ( C ) | 2017 | 2018 |  |  | ( C ) | 2017 | 2018 |  |  | ( C ) | 2017 | 2019 |  |  | ( C ) | 2017 | 2018 |  |  | ( C ) | 2017 | 2018 |  |  | ( C ) | 2017 | 2018
15 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.3 | 15 | 0.4 | -0.1 | 0.25 | 0.6 | 15 | - | 0.3 | 0 | 0.5 | 15 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 15 | 0.4 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 15 | 0.4 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 15 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.3 | 15 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 15 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 15 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 15 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.3 | 15 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 15 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 15 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.5
20 | 0.3 | 0 | 0.15 |  | 20 | 0 | -0.3 | 0.15 |  | 20 | - | 0.2 | 0 |  | 20 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  | 20 | 0 | 0.3 | 0.15 |  | 20 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  | 20 | 0.3 | -0.2 | 0.25 |  | 20 | -0.3 | 0.1 | 0.2 |  | 20 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 20 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 20 | 0.3 | -0.2 | 0.25 |  | 20 | -0.3 | 0.1 | 0.2 |  | 20 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 20 | 0.2 | 0.2 | 0
25 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  | 25 | - | 0.1 | 0 |  | 25 | 0.1 | -0.2 | 0.15 |  | 25 | -0.3 | 0.2 | 0.25 |  | 25 | -0.2 | 0.1 | 0.15 |  | 25 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |  | 25 | 0.1 | -0.4 | 0.25 |  | 25 | -0.5 | -0.2 | 0.15 |  | 25 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  | 25 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  | 25 | 0.1 | -0.4 | 0.25 |  | 25 | -0.5 | -0.2 | 0.15 |  | 25 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  | 25 | 0.1 | -0.1 | 0.1
30 | 0 | -0.3 | 0.15 |  | 30 | -1 | -0.6 | 0.2 |  | 30 | - | -0.2 | 0 |  | 30 | 0 | -0.3 | 0.15 |  | 30 | -0.7 | 0.1 | 0.4 |  | 30 | -0.3 | 0.1 | 0.2 |  | 30 | 0.1 | 0.4 | 0.15 |  | 30 | 0 | -0.4 | 0.2 |  | 30 | -0.6 | -0.6 | 0 |  | 30 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  | 30 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  | 30 | 0 | -0.4 | 0.2 |  | 30 | -0.6 | -0.6 | 0 |  | 30 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  | 30 | -0.2 | -0.5 | 0.15
35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 35 | -1.5 | -0.6 | 0.45 |  | 35 | - | -0.5 | 0 |  | 35 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 35 | -1.1 | 0 | 0.55 |  | 35 | -0.4 | 0.2 | 0.3 |  | 35 | -0.3 | 0.4 | 0.35 |  | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 35 | -0.6 | -1.1 | 0.25 |  | 35 | -0.5 | -0.9 | 0.2 |  | 35 | -0.5 | -0.9 | 0.2 |  | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 35 | -0.6 | -1.1 | 0.25 |  | 35 | -0.5 | -0.9 | 0.2 |  | 35 | -0.5 | -0.9 | 0.2
37 | -0.1 | -0.6 | 0.25 |  | 37 | -1.8 | -0.6 | 0.6 |  | 37 | - | -0.6 | 0 |  | 37 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 37 | -1.2 | 0 | 0.6 |  | 37 | -0.5 | 0.2 | 0.35 |  | 37 | -0.4 | 0.5 | 0.45 |  | 37 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 37 | -0.6 | -1.4 | 0.4 |  | 37 | -0.6 | -1.1 | 0.25 |  | 37 | -0.6 | -1.1 | 0.25 |  | 37 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 37 | -0.6 | -1.4 | 0.4 |  | 37 | -0.6 | -1.1 | 0.25 |  | 37 | -0.6 | -1.1 | 0.25
40 | -0.1 | -0.7 | 0.3 |  | 40 | -2.1 | -0.6 | 0.75 |  | 40 | - | -0.8 | 0 |  | 40 | -0.2 | -0.3 | 0.05 |  | 40 | -1.5 | -0.1 | 0.7 |  | 40 | -0.5 | 0.2 | 0.35 |  | 40 | -0.7 | 0 | 0.35 |  | 40 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  | 40 | -0.6 | -1.7 | 0.55 |  | 40 | -0.8 | -1.4 | 0.3 |  | 40 | -0.8 | -1.4 | 0.3 |  | 40 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  | 40 | -0.6 | -1.7 | 0.55 |  | 40 | -0.8 | -1.4 | 0.3 |  | 40 | -0.8 | -1.4 | 0.3
KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting RH | Tahun |  |  |  | Setting RH | Tahun |  |  |  | Setting RH | Tahun |  |  |  | Setting RH | Tahun |  |  |  | Setting RH | Tahun |  |  |  | Setting RH | Tahun |  |  |  | Setting RH | Tahun |  |  |  | Setting RH | Tahun |  |  |  | Setting RH | Tahun |  |  |  | Setting RH | Tahun |  |  |  | Setting RH | Tahun |  |  |  | Setting RH | Tahun |  |  |  | Setting RH | Tahun |  |  |  | Setting RH | Tahun |  |  |  | Setting RH | Tahun
%RH | 2017 | 2018 |  |  | %RH | 2015 | 2017 |  |  | %RH | 2015 | 2017 |  |  | %RH | 2017 | 2018 |  |  | %RH | 2014 | 2015 |  |  | %RH | 2015 | 2019 |  |  | %RH | 2015 | 2016 |  |  | %RH | 2017 | 2019 |  |  | %RH | 2017 | 2018 |  |  | %RH | 2017 | 2018 |  |  | %RH | 2017 | 2018 |  |  | %RH | 2017 | 2019 |  |  | %RH | 2017 | 2018 |  |  | %RH | 2017 | 2018 |  |  | %RH | 2017 | 2018
30 | -9.1 | -5.7 | 1.7 | 3.1 | 30 | -0.8 | -1.7 | 0.45 | 2.6 | 30 | - | -9.4 | 0 | 3.3 | 30 | -4.1 | -1.6 | 1.25 | 3.3 | 30 | -1.6 | -9.6 | 4 | 3.2 | 30 | -1.1 | -2.9 | 0.9 | 1.5 | 30 | -3.9 | -6.4 | 1.25 | 2.5 | 30 | -9.1 | -1.4 | 3.85 | 2.6 | 30 | -1.7 | 1.8 | 1.75 | 2.3 | 30 | -9.4 | 1.7 | 5.55 | 2 | 30 | -9.4 | 1.7 | 5.55 | 2 | 30 | -9.1 | -1.4 | 3.85 | 2.6 | 30 | -1.7 | 1.8 | 1.75 | 2.3 | 30 | -9.4 | 1.7 | 5.55 | 2 | 30 | -9.4 | 1.7 | 5.55 | 2
40 | -7.1 | -5.3 | 0.9 |  | 40 | -0.9 | -1.5 | 0.3 |  | 40 | - | -8.6 | 0 |  | 40 | -3.9 | -1.6 | 1.15 |  | 40 | -1.8 | -8 | 3.1 |  | 40 | -1.9 | -3.3 | 0.7 |  | 40 | -4.4 | -5.9 | 0.75 |  | 40 | -7.1 | -1.2 | 2.95 |  | 40 | -1.5 | 1.2 | 1.35 |  | 40 | -8.6 | 1.5 | 5.05 |  | 40 | -8.6 | 1.5 | 5.05 |  | 40 | -7.1 | -1.2 | 2.95 |  | 40 | -1.5 | 1.2 | 1.35 |  | 40 | -8.6 | 1.5 | 5.05 |  | 40 | -8.6 | 1.5 | 5.05
50 | -5.4 | -4.9 | 0.25 |  | 50 | -1 | -1 | 0 |  | 50 | - | -7.2 | 0 |  | 50 | -3.5 | -1.5 | 1 |  | 50 | -2.1 | -6.2 | 2.05 |  | 50 | -2.3 | -3.1 | 0.4 |  | 50 | -4.5 | -5.6 | 0.55 |  | 50 | -5.4 | -1.2 | 2.1 |  | 50 | -1 | 0.8 | 0.9 |  | 50 | -7.2 | 1.2 | 4.2 |  | 50 | -7.2 | 1.2 | 4.2 |  | 50 | -5.4 | -1.2 | 2.1 |  | 50 | -1 | 0.8 | 0.9 |  | 50 | -7.2 | 1.2 | 4.2 |  | 50 | -7.2 | 1.2 | 4.2
60 | -4.2 | -4.3 | 0.05 |  | 60 | -0.9 | -0.3 | 0.3 |  | 60 | - | -5.2 | 0 |  | 60 | -2.8 | -1.3 | 0.75 |  | 60 | -2 | -4.2 | 1.1 |  | 60 | -2.2 | -2.1 | 0.05 |  | 60 | -4.4 | -4.5 | 0.05 |  | 60 | -4.2 | -1.1 | 1.55 |  | 60 | -0.3 | 0.7 | 0.5 |  | 60 | -5.2 | 1.1 | 3.15 |  | 60 | -5.2 | 1.1 | 3.15 |  | 60 | -4.2 | -1.1 | 1.55 |  | 60 | -0.3 | 0.7 | 0.5 |  | 60 | -5.2 | 1.1 | 3.15 |  | 60 | -5.2 | 1.1 | 3.15
70 | -3.3 | -3.6 | 0.15 |  | 70 | -0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 70 | - | -2.6 | 0 |  | 70 | -1.9 | -1.1 | 0.4 |  | 70 | -1.6 | -2.1 | 0.25 |  | 70 | -1.6 | -0.3 | 0.65 |  | 70 | -3.9 | -1.7 | 1.1 |  | 70 | -3.3 | -1.2 | 1.05 |  | 70 | 0.7 | 0.9 | 0.1 |  | 70 | -2.6 | 0.9 | 1.75 |  | 70 | -2.6 | 0.9 | 1.75 |  | 70 | -3.3 | -1.2 | 1.05 |  | 70 | 0.7 | 0.9 | 0.1 |  | 70 | -2.6 | 0.9 | 1.75 |  | 70 | -2.6 | 0.9 | 1.75
80 | -2.8 | -2.9 | 0.05 |  | 80 | -0.4 | 1.9 | 1.15 |  | 80 | - | 0.7 | 0 |  | 80 | -0.8 | -0.7 | 0.05 |  | 80 | -0.9 | 0.2 | 0.55 |  | 80 | -0.6 | 2.2 | 1.4 |  | 80 | -3.1 | 2.6 | 2.85 |  | 80 | -2.8 | -1.2 | 0.8 |  | 80 | 1.9 | 1.2 | 0.35 |  | 80 | 0.7 | 0.8 | 0.05 |  | 80 | 0.7 | 0.8 | 0.05 |  | 80 | -2.8 | -1.2 | 0.8 |  | 80 | 1.9 | 1.2 | 0.35 |  | 80 | 0.7 | 0.8 | 0.05 |  | 80 | 0.7 | 0.8 | 0.05
90 | -2.6 | -2 | 0.3 |  | 90 | 0.2 | 3.3 | 1.55 |  | 90 | - | 4.5 | 0 |  | 90 | 0.6 | -0.3 | 0.45 |  | 90 | 0.2 | 2.7 | 1.25 |  | 90 | 0.9 | 5.4 | 2.25 |  | 90 | -2 | 0 | 1 |  | 90 | -2.6 | -1.3 | 0.65 |  | 90 | 3.3 | 1.8 | 0.75 |  | 90 | 4.5 | 0.7 | 1.9 |  | 90 | 4.5 | 0.7 | 1.9 |  | 90 | -2.6 | -1.3 | 0.65 |  | 90 | 3.3 | 1.8 | 0.75 |  | 90 | 4.5 | 0.7 | 1.9 |  | 90 | 4.5 | 0.7 | 1.9