## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-08-18 | Perbaikan rumus koreksi relatif | DONE | Venna
2 | 17 Oktober 2021 | Penambahan kolom tanggal penerimaan alat | Done | Arya
|  | Penulisan tegangan beserta ktps | Done | Arya
|  | Update scoring keselamatan listrik & uji kinerja | Done | Arya
3 | 28.1.2022 | - | Penambahan gelar pa huda | Venna
4 | 4.2.2022 | Rumus Koreksi | Perbaikan rumus koreksi | Arya
5 | 13.7.2022 | Update sertifikat | Done | Arya
Rev 5: 13.7.2022

## LK
LEMBAR KERJA KALIBRASI ELEKTROENCEPHALOGRAPH
Nomor Sertifikat / No. Surat Keterangan : 20 / ...... / ...... - ….. / E - ........
Merek |  |  | : | ................................................................
Model/Tipe |  |  | : | ................................................................
No. Seri |  |  | : | ................................................................
Resolusi |  |  | : | ............. Hz……………...µv
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | ................................................................
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | ................................................................
Tempat Kalibrasi |  |  | : | ................................................................
Nama Ruang |  |  | : | ................................................................
I. | Kondisi Ruang |  |  | AWAL |  | AKHIR
| 1. Suhu | [6 empty] | °C
| 2. Kelembaban | [6 empty] | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala | [6 empty] | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [11 empty] | Skor
| 1. Fisik |  | : | Baik / Tidak Baik |  |  | (Pilih salah satu dan coret yang tidak perlu) | [5 empty] | 5%
| 2. Fungsi |  | : | Baik / Tidak Baik | [8 empty] | 5%
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
No | Parameter | [7 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Skor
1 | Resistansi Isolasi | [8 empty] | MΩ | > 2 | M Ω | 10% | 40%
2 | Resistensi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas)* | [8 empty] | Ω | ≤ 0.2 | Ω | 10%
| Resistensi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas)* | [8 empty] | Ω | ≤ 0.3 | Ω
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I** | [8 empty] | µA | ≤ 500 | µA | 10%
| Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II** | [8 empty] | µA | ≤ 100 | µA
4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [8 empty] | µA | ≤ 50 | µA | 10%
[11 empty] | * / ** | pilih salah satu
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kualitas Elektroda
| No | Parameter |  | Setting Alat | Hasil Pengamatan (coret salah satu) |  |  | Toleransi
Skor
| 1 | Impedansi |  | Threshold ≤ ….. KΩ | Baik / Tidak baik |  |  | nilai impedansi antar elektrode mendekati sama (nilai 0,..)
| 2 | Noise |  |  | Baik / Tidak baik |  |  | nilai impedansi antar elektrode mendekati sama
| 3 | Kalibrasi Internal Amplitudo |  | 50 µv | Baik / Tidak baik |  |  | ± 10 %
b. Kalibrasi Frekuensi
| No | Parameter | Set Standar (Sinusoida) | Setting Montage Alat | Hasil Pengukuran (Hz) |  |  |  |  | Toleransi |  |  | Skor
[5 empty] | I | II | III | IV | V
| 1 | Frekuensi (Hz) | 100 µv, 0.1 Hz | [6 empty] | ± 10 % |  |  | 5%
|  |  | 100 µv, 2 Hz | [9 empty] | 5%
|  |  | 100 µv, 5 Hz | [9 empty] | 5%
|  |  | 100 µv, 50 Hz | [9 empty] | 5%
|  |  | 100 µv, 60 Hz | [9 empty] | 5%
c. Kalibrasi Amplitudo
| No | Parameter | Set Standar (Square) | Setting Montage Alat | Hasil Pengukuran (µV) |  |  |  |  | Toleransi |  |  | Skor
[5 empty] | I | II | III | IV | V
| 1 | Amplitudo (µv) | 10 µv, 5 Hz | Fp2 (+) & Fp1 (-) | [5 empty] | ± 10 % |  |  | 5%
30 µv, 5 Hz
50 µv, 5 Hz
100 µv, 5 Hz
| 2 |  | 10 µv, 5 Hz | F8 (+) & F7 (-) | [8 empty] | 5%
30 µv, 5 Hz
50 µv, 5 Hz
100 µv, 5 Hz
| 3 |  | 10 µv, 5 Hz | T4 (+) & T3 (-) | [8 empty] | 5%
30 µv, 5 Hz
50 µv, 5 Hz
100 µv, 5 Hz
| No | Parameter | Set Standar (Square) | Setting Montage Alat | Hasil Pengukuran (µV) |  |  |  |  | Toleransi |  |  | Skor
[5 empty] | I | II | III | IV | V
| 4 | Amplitudo (µv) | 10 µv, 5 Hz | T6 (+) & T5 (-) | [5 empty] | ± 10 % |  |  | 5%
30 µv, 5 Hz
50 µv, 5 Hz
100 µv, 5 Hz
| 5 |  | 10 µv, 5 Hz | O2 (+) & O1 (-) | [8 empty] | 5%
30 µv, 5 Hz
50 µv, 5 Hz
100 µv, 5 Hz
** Pada pengujian kinerja amplitudo, jumlah titik pengukuran harus lebih / sama dengan tiga (HIJAU)
*** Pada pengujian kinerja frekuensi, jumlah titik pengukuran harus lebih / sama dengan empat dan seluruh parameter kinerja masuk dalam batas toleransi (HIJAU)
VIII. | Keterangan :
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
IX. | Alat Yang Digunakan :
□ | EEG Simulator_Merek : NETECH_Model : 330_SN : 31487 / 31488
□ | Electrical Safety Analyzer_Merek : FLUKE_Model : ESA 620_SN : 1834020 / 1837056
□ | Electrical Safety Analyzer_Merek : FLUKE_Model : ESA 615_SN : 2853077 / 2853078 / 3148907 / 3148908 / 3699030 / 4669058 / 4670010
□ | Thermohygrometer_Merek : KIMO_Model : KH-210-AO_SN : 14082463 / 15062872 / 15062873 / 15062874 / 15062875
□ | Thermohygrometer_Merek : SEKONIC_Model : ST-50A_SN : HE 21-000669 / HE 21-000670
□ | Thermohygrometer_Merek : Greisinger_Model : GFTB 200_SN : 34903046 / 34903051 / 34903053 / 34904091
□ | Thermohygrometer_Merek : EXTECH_Model : SD700_SN : 100586 / 100605 / 100609 / 100611 / 100615 / 100616 / 100617 / 100618
X. | Petugas Kalibrasi
..........................................
Ω
Ω
Ω

## ID
INPUT DATA KALIBRASI ELEKTROENCEPHALOGRAPH
[7 empty] | Nomor Sertifikat : 20 / | 1 / VIII - 22 / E - 008.27 DL
Merek |  |  | : | NIHON KOHDEN
Model/Tipe |  |  | : | NEUROFAX
No. Seri |  |  | : | 20827
Resolusi |  |  | : | 0.01 | Hz | 0.01 | µv
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2 Agustus 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2 Agustus 2022
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Ruang EEG
Nama Ruang |  |  | : | Ruang EEG
Metode Kerja |  |  | : | MK 021-18
I. | Kondisi Ruang |  |  | Awal | Akhir | Pembacaan Standar
| 1. Suhu |  | : | 22.6 | 22.5 | 22.5948 |  |  | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 52.3 | 52.2 | 51.5804 |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | 220 |  | 219.8016 |  |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik | [18 empty] | 0.2
| No. | Parameter | [6 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas | [7 empty] | 0.2 | ≤ 0.2 | Resistensi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas)
[11 empty] | Yang Diijinkan | [8 empty] | ≤ 0.3 | Resistensi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas)
| 1 | Resistensi Isolasi | [6 empty] | OL | MΩ | 2 | M Ω |  |  | G |  | µA | Toleransi | 500 | ≤ 500 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | 0.1 | Ω | 0.2 | Ω | [7 empty] | ≤ 100 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | 600 | µA | 500 | µA |  |  | Kelas I | Input NC | 10 | 100
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [6 empty] | 40 | µA | 50 | µA
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kualitas Elektroda
| No | Parameter | Setting Alat |  | Hasil Pengamatan
| 1 | Impedansi | Threshold |  | Baik | [15 empty] | Baik
| 2 | Noise | 5 |  | Baik | [13 empty] | 1 | 0.1 | Tidak Baik
| 3 | Amplitudo | 50 µv |  | Baik
10
b. Kalibrasi Frekuensi
| No | Parameter | Set Standar (Sinusoida) |  | Setting Montage Alat |  | Hasil Pengukuran (Hz) |  |  |  |  | Rata - rata | Rata - Rata Terkoreksi | STDEV |  |  |  |  | Pembacaan Pada Standar (T) |  |  |  |  | Rata - rata | Rata - Rata Terkoreksi | STDEV
|  |  | µv | Hz |  |  | I | II | III | IV | V | [7 empty] | I | II | III | IV | V
| 1 | Frekuensi (Hz) | 100 | 0.1 | Fp2 - Fp1 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11001 | 1.5516e-17 |  |  |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1.5516e-17
|  |  | 100 | 2 |  |  | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.9902 | 2.4825e-16 |  |  |  |  | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.4825e-16
|  |  | 100 | 5 |  |  | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.0205 | 0 |  |  |  |  | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 0
|  |  | 100 | 50 |  |  | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2051 | 0 |  |  |  |  | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 0
|  |  | 100 | 60 |  |  | 56.89 | 56.89 | 56.89 | 56.89 | 56.89 | 56.89 | 56.8957 | 0 |  |  |  |  | 56.89 | 56.89 | 56.89 | 56.89 | 56.89 | 56.89 | 56.89 | 0
c. Kalibrasi Amplitudo
| No | Parameter | Set Standar (Square) |  | Setting Montage Alat |  | Hasil Pengukuran (µV) |  |  |  |  | Rata - rata | Rata - Rata Terkoreksi | STDEV
|  |  | µv | Hz |  |  | I | II | III | IV | V
| 1 | Amplitudo (µv) | 10 | 5 | Fp2 - Fp1 |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.101 | 0
|  |  | 30 | 5 |  |  | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9031 | 0
|  |  | 50 | 5 |  |  | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.6351 | 0
|  |  | 100 | 5 |  |  | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.7203 | 0
| 2 |  | 10 | 5 | F8 - F7 |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.101 | 0
|  |  | 30 | 5 |  |  | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9031 | 0
|  |  | 50 | 5 |  |  | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.6351 | 0
|  |  | 100 | 5 |  |  | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.7203 | 0
| 3 |  | 10 | 5 | T4 - T3 |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.101 | 0
|  |  | 30 | 5 |  |  | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9031 | 0
|  |  | 50 | 5 |  |  | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.6351 | 0
|  |  | 100 | 5 |  |  | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.7203 | 0
| 4 |  | 10 | 5 | T6 - T5 |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.101 | 0
|  |  | 30 | 5 |  |  | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9031 | 0
|  |  | 50 | 5 |  |  | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.6351 | 0
|  |  | 100 | 5 |  |  | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.7203 | 0
| 5 |  | 10 | 5 | O2 - O1 |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.101 | 0
|  |  | 30 | 5 |  |  | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9031 | 0
|  |  | 50 | 5 |  |  | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.6351 | 0
|  |  | 100 | 5 |  |  | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.71 | 102.7203 | 0
V. | Keterangan
| Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2 | [17 empty] | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
| Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN) | [17 empty] | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui CALTEK PTE LTD (LA-2003-0292-C)
| Hasil kalibrasi Frekuensi dan Amplitudo tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD | [17 empty] | Tidak terdapat grounding
| Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding | [17 empty] | -
VI. | Alat Yang Digunakan
EEG Simulator, Merek : NETECH, Model : 330, SN : 31487
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Gusti Arya Dinata
IX. | Tanggal Pembuatan Laporan
7/8/2022
[12 empty] | Nomor Sertifikat : 20 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
[12 empty] | Nomor Surat Keterangan : 20 / | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
LOOKUP(A2,M103:M104,N103:N104)
Choirul Huda
Donny Martha
Rangga Setya Hantoko
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Hamdan Syarif
Gusti Arya Dinata
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Venna Filosofia
Fatimah Novrianisa
Septia Khairunnisa
Dewi Nofitasari
Sholihatussa"diah
Siti Fathul Jannah
Taufik Priawan
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Alpian Hadi
Wardimanul Abrar
Ryan Rama Chaesar R.
Azhar Alamsyah
Vikki Akhsanudin N.
Muhammad Ihsan Ilyas
Yurdha Algifari
Baik
Tidak Baik
µA
µA
𝑓=1/𝑇
Note on J28: BILA HASILNYA KELUAR, MAKA LAKUKAN PENGUKURAN "NC" DAN HASILNYA INPUT PADA KOLOM "NC"

## PENYELIA
HASIL KALIBRASI ELEKTROENCEPHALOGRAPH
Nomor Sertifikat : 20 / 1 / VIII - 22 / E - 008.27 DL
Merek |  |  | NIHON KOHDEN
Model/Tipe |  |  | NEUROFAX
No. Seri |  |  | 20827
Resolusi |  |  | 0.01 Hz 0.01 µv
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | 2 Agustus 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  | 2 Agustus 2022
Tempat Kalibrasi |  |  | Ruang EEG
Nama Ruang |  |  | Ruang EEG
Metode Kerja |  |  | MK 021-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | ( 22.6 ± 0.1 ) °C
| 2. Kelembaban |  | ( 51.6 ± 1.5 ) %RH | [10 empty] | Volt
| 3. Tegangan Jala-jala |  | ( 219.8 ± 2.6 ) Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [10 empty] | Score (%) |  | G |  | µA | Terkoreksi | Toleransi | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| 1. Fisik |  | Baik | [8 empty] | 5 | 10 | [5 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
| 2. Fungsi |  | Baik | [8 empty] | 5 |  | Kelas I | Input NC | 10 | 11.3669 | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas Yang Diijinkan |  | Score (%) | [6 empty] | Resistansi pembumian protektif | TOLERANSI
| 1 | Resistensi Isolasi | [5 empty] | OL |  | 2 |  | 40 | 10 | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
| 2 | Resistansi pembumian protektif | [5 empty] | 0.1012 |  | 0.2 |  |  | 10 |  |  |  | G |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 594.6501 |  | 500 |  |  | 10 | 11.3669 | 100 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [5 empty] | 41.0254 |  | 50 |  |  | 10 | [5 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kualitas Elektroda
| No | Parameter | Setting Alat | Hasil Pengamatan
| 1 | Impedansi | Threshold | Baik
| 2 | Noise | 5 | Baik
| 3 | Amplitudo | 50 µv | Baik
b. Kalibrasi Frekuensi
| No | Parameter | Setting Standar | Setting Montage Alat | Hasil Pengukuran (Hz) | Koreksi (Hz) | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%) | [ ¦C¦+¦U¦ ] (%) |  | Score (%)
Frekuensi
| 1 | Frekuensi (Hz) | 100 µv, 0.1 Hz | Fp2 - Fp1 | 0.11001 | -0.010011 | 9.1 | 10 | 5.7985 | 14.8985 |  | 25 | 0 | 0.1
|  |  | 100 µv, 2 Hz |  | 1.9902 | 0.009801 | 0.49246 |  | 0.14499 | 0.63745 |  |  | 5 | 2
|  |  | 100 µv, 5 Hz |  | 5.0205 | -0.020502 | 0.40837 |  | 0.14513 | 0.55349 |  |  | 5 | 5
|  |  | 100 µv, 50 Hz |  | 51.2051 | -1.2051 | 2.3535 |  | 0.012923 | 2.3664 |  |  | 5 | 50
|  |  | 100 µv, 60 Hz |  | 56.8957 | 3.1043 | 5.4561 |  | 0.011018 | 5.4672 |  |  | 5 | 60
c. Kalibrasi Amplitudo
| No | Parameter | Setting Standar | Setting Montage Alat | Hasil Pengukuran (µV) | Koreksi (µV) | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%) | [ ¦C¦+¦U¦ ] (%) |  | Score (%)
Amplitudo
| 1 | Amplitudo (µv) | 10 µv, 5 Hz | Fp2 - Fp1 | 10.101 | -0.10101 | 1 | 10 | 1.0203 | 2.0203 |  | 25 | 1.25 | 10
|  |  | 30 µv, 5 Hz |  | 30.9031 | -0.90309 | 2.9223 |  | 1.0351 | 3.9574 |  |  | 1.25 | 30
|  |  | 50 µv, 5 Hz |  | 50.6351 | -0.63506 | 1.2542 |  | 1.0172 | 2.2714 |  |  | 1.25 | 50
|  |  | 100 µv, 5 Hz |  | 102.7203 | -2.7203 | 2.6482 |  | 1.0316 | 3.6798 |  |  | 1.25 | 100
| 2 |  | 10 µv, 5 Hz | F8 - F7 | 10.101 | -0.10101 | 1 |  | 1.0203 | 2.0203 |  |  | 1.25 | 10
|  |  | 30 µv, 5 Hz |  | 30.9031 | -0.90309 | 2.9223 |  | 1.0351 | 3.9574 |  |  | 1.25 | 30
|  |  | 50 µv, 5 Hz |  | 50.6351 | -0.63506 | 1.2542 |  | 1.0172 | 2.2714 |  |  | 1.25 | 50
|  |  | 100 µv, 5 Hz |  | 102.7203 | -2.7203 | 2.6482 |  | 1.0316 | 3.6798 |  |  | 1.25 | 100
| 3 |  | 10 µv, 5 Hz | T4 - T3 | 10.101 | -0.10101 | 1 |  | 1.0203 | 2.0203 |  |  | 1.25 | 10
|  |  | 30 µv, 5 Hz |  | 30.9031 | -0.90309 | 2.9223 |  | 1.0351 | 3.9574 |  |  | 1.25 | 30
|  |  | 50 µv, 5 Hz |  | 50.6351 | -0.63506 | 1.2542 |  | 1.0172 | 2.2714 |  |  | 1.25 | 50
|  |  | 100 µv, 5 Hz |  | 102.7203 | -2.7203 | 2.6482 |  | 1.0316 | 3.6798 |  |  | 1.25 | 100
| 4 |  | 10 µv, 5 Hz | T6 - T5 | 10.101 | -0.10101 | 1 |  | 1.0203 | 2.0203 |  |  | 1.25 | 10
|  |  | 30 µv, 5 Hz |  | 30.9031 | -0.90309 | 2.9223 |  | 1.0351 | 3.9574 |  |  | 1.25 | 30
|  |  | 50 µv, 5 Hz |  | 50.6351 | -0.63506 | 1.2542 |  | 1.0172 | 2.2714 |  |  | 1.25 | 50
|  |  | 100 µv, 5 Hz |  | 102.7203 | -2.7203 | 2.6482 |  | 1.0316 | 3.6798 |  |  | 1.25 | 100
| 5 |  | 10 µv, 5 Hz | O2 - O1 | 10.101 | -0.10101 | 1 |  | 1.0203 | 2.0203 |  |  | 1.25 | 10
|  |  | 30 µv, 5 Hz |  | 30.9031 | -0.90309 | 2.9223 |  | 1.0351 | 3.9574 |  |  | 1.25 | 30
|  |  | 50 µv, 5 Hz |  | 50.6351 | -0.63506 | 1.2542 |  | 1.0172 | 2.2714 |  |  | 1.25 | 50
|  |  | 100 µv, 5 Hz |  | 102.7203 | -2.7203 | 2.6482 |  | 1.0316 | 3.6798 |  |  | 1.25 | 100
50
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Frekuensi dan Amplitudo tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Yang Digunakan
EEG Simulator, Merek : NETECH, Model : 330, SN : 31487
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
| Gusti Arya Dinata | [7 empty] | TOTAL SKOR
100
| Nama |  |  |  | Tanggal |  | Paraf
| Dibuat Oleh : |  | Gusti Arya Dinata |  | 7/8/2022
Diperiksa :
Baik
Tidak Baik
Nomor Sertifikat : 20 /
| Nomor Sertifikat : 20 / | [9 empty] | 1
| Nomor Surat Keterangan : 20 / M - | [9 empty] | 2
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| 1 | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| 2 | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
µA
µA
µA
Ω
Ω
Ω
Ω

## LH
HASIL KALIBRASI ELEKTROENCEPHALOGRAPH
Nomor Sertifikat : 20 / 1 / VIII - 22 / E - 008.27 DL
Merek |  |  | : | NIHON KOHDEN
Model/Tipe |  |  | : | NEUROFAX
No. Seri |  |  | : | 20827
Resolusi Frekuensi |  |  | : | 0.01 | Hz
Resolusi Amplitudo |  |  | : | 0.01 | µv
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2 Agustus 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2 Agustus 2022
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Ruang EEG | [10 empty] | ( 22.6 ± 0.1 ) °C
Nama Ruang |  |  | : | Ruang EEG | [10 empty] | ( 51.6 ± 1.5 ) %RH
Metode Kerja |  |  | : | MK 021-18 | [10 empty] | ( 219.8 ± 2.6 ) Volt
I. | Kondisi Ruang | [13 empty] | Konversi TEXT |  |  | Konversi TEXT
| 1. Suhu |  | : | 22.6 | ± | 0.1 | °C | [7 empty] | 22.6 | 0.1 | °C | 219.8 | 2.6 | Volt
| 2. Kelembaban |  | : | 51.6 | ± | 1.5 | %RH | [7 empty] | 51.6 | 1.5 | %RH | ( | ± | )
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | 219.8 | ± | 2.6 | Volt | [7 empty] | ( | ± | )
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengukuran Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas Yang Diijinkan
| 1 | Resistensi Isolasi | [5 empty] | OL |  | 2
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | 0.1012 | Ω | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 594.6501 | µA | 500
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [5 empty] | 41.0254 | µA | 50
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kualitas Elektroda
| No | Parameter |  | Setting Alat | Hasil Pengamatan
| 1 | Impedansi |  | Threshold | Baik
| 2 | Noise |  | 5 | Baik
| 3 | Amplitudo |  | 50 µv | Baik
b. Kalibrasi Frekuensi
| No | Parameter |  | Setting Standar | Setting Montage Alat | Hasil Pengukuran (Hz) | Koreksi (Hz) | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) |  | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Frekuensi (Hz) |  | 100 µv, 0.1 Hz | Fp2 - Fp1 | 0.11001 | -0.010011 | 9.1 | ± | 10 | ± | 5.8 |  | 5.7985
|  |  |  | 100 µv, 2 Hz |  | 1.9902 | 0.009801 | 0.49246 |  |  | ± | 0.14 |  | 0.14499
|  |  |  | 100 µv, 5 Hz |  | 5.0205 | -0.020502 | 0.40837 |  |  | ± | 0.15 |  | 0.14513
|  |  |  | 100 µv, 50 Hz |  | 51.2051 | -1.2051 | 2.3535 |  |  | ± | 0.01 |  | 0.012923
|  |  |  | 100 µv, 60 Hz |  | 56.8957 | 3.1043 | 5.4561 |  |  | ± | 0.01 |  | 0.011018
c. Kalibrasi Amplitudo
| No | Parameter |  | Setting Standar | Setting Montage Alat | Hasil Pengukuran (µV) | Koreksi (µV) | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) |  | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Amplitudo (µv) |  | 10 µv, 5 Hz | Fp2 - Fp1 | 10.101 | -0.10101 | 1 | ± | 10 | ± | 1.0 |  | 1.0203
|  |  |  | 30 µv, 5 Hz |  | 30.9031 | -0.90309 | 2.9223 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0351
|  |  |  | 50 µv, 5 Hz |  | 50.6351 | -0.63506 | 1.2542 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0172
|  |  |  | 100 µv, 5 Hz |  | 102.7203 | -2.7203 | 2.6482 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0316
| 2 |  |  | 10 µv, 5 Hz | F8 - F7 | 10.101 | -0.10101 | 1 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0203
|  |  |  | 30 µv, 5 Hz |  | 30.9031 | -0.90309 | 2.9223 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0351
|  |  |  | 50 µv, 5 Hz |  | 50.6351 | -0.63506 | 1.2542 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0172
|  |  |  | 100 µv, 5 Hz |  | 102.7203 | -2.7203 | 2.6482 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0316
| 3 |  |  | 10 µv, 5 Hz | T4 - T3 | 10.101 | -0.10101 | 1 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0203
|  |  |  | 30 µv, 5 Hz |  | 30.9031 | -0.90309 | 2.9223 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0351
|  |  |  | 50 µv, 5 Hz |  | 50.6351 | -0.63506 | 1.2542 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0172
|  |  |  | 100 µv, 5 Hz |  | 102.7203 | -2.7203 | 2.6482 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0316
| 4 |  |  | 10 µv, 5 Hz | T6 - T5 | 10.101 | -0.10101 | 1 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0203
|  |  |  | 30 µv, 5 Hz |  | 30.9031 | -0.90309 | 2.9223 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0351
|  |  |  | 50 µv, 5 Hz |  | 50.6351 | -0.63506 | 1.2542 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0172
|  |  |  | 100 µv, 5 Hz |  | 102.7203 | -2.7203 | 2.6482 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0316
| 5 |  |  | 10 µv, 5 Hz | O2 - O1 | 10.101 | -0.10101 | 1 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0203
|  |  |  | 30 µv, 5 Hz |  | 30.9031 | -0.90309 | 2.9223 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0351
|  |  |  | 50 µv, 5 Hz |  | 50.6351 | -0.63506 | 1.2542 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0172
|  |  |  | 100 µv, 5 Hz |  | 102.7203 | -2.7203 | 2.6482 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0316
Halaman 2 dari 3 halaman
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Frekuensi dan Amplitudo tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Yang Digunakan
EEG Simulator, Merek : NETECH, Model : 330, SN : 31487
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Gusti Arya Dinata
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
[15 empty] | Choirul Huda, S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001
[8 empty] | Choirul Huda, S.Tr.Kes | [6 empty] | Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
NIP 198008062010121001
Halaman 3 dari 3 halaman
µA
µA
Ω

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 20 / 1 / VIII - 22 / E - 008.27 DL
WF.016-18
Nama Alat : | EEG |  | Nomor Order : |  | E - 008.27 DL
Merek |  | : | NIHON KOHDEN
Model / Tipe |  | : | NEUROFAX
Nomor Seri |  | : | 20827
Resolusi Frekuensi |  | : | 0.01 | Hz
Resolusi Amplitudo |  | : | 0.01 | µv
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | Ruang EEG
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2 Agustus 2022
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2 Agustus 2022
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Gusti Arya Dinata
Lokasi Kalibrasi |  | : | Ruang EEG
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK 021-18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-29
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 008.27 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | Input Data Kalibrasi Centrifuge
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## LAPORAN
HASIL KALIBRASI ELEKTROENCEPHALOGRAPH
Nomor Sertifikat : 20 / 1 / VIII - 22 / E - 008.27 DL
Merek |  |  | : | NIHON KOHDEN
Model/Tipe |  |  | : | NEUROFAX
No. Seri |  |  | : | 20827
Resolusi Frekuensi |  |  | : | 0.01
Resolusi Amplitudo |  |  | : | 0.01
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2 Agustus 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2 Agustus 2022
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Ruang EEG
Nama Ruang |  |  | : | Ruang EEG
Metode Kerja |  |  | : | MK 021-18
I. | Kondisi Ruang | [13 empty] | Konversi TEXT |  |  |  | Konversi TEXT
| 1. Suhu |  | : | ( 22.6 ± 0.1 ) °C | [10 empty] | 22.6 | 0.1 | °C |  | 219.8 | 2.6 | Volt
| 2. Kelembaban |  | : | ( 51.6 ± 1.5 ) %RH | [10 empty] | 51.6 | 1.5 | %RH |  | ( | ± | )
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | ( 219.8 ± 2.6 ) Volt | [10 empty] | ( | ± | )
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat | [13 empty] | 22.6 | ± | 0.1 | °C
| 1. Fisik |  | : | Baik | [10 empty] | 51.6 | ± | 1.5 | %RH
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [10 empty] | 219.8 | ± | 2.6 | Volt
III. | Pengukuran Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas Yang Diijinkan
| 1 | Resistensi Isolasi | [5 empty] | OL |  | 2
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | 0.1012 | Ω | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 594.6501 | µA | 500
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [5 empty] | 41.0254 | µA | 50
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kualitas Elektroda
| No | Parameter |  | Setting Alat | Hasil Pengamatan
| 1 | Impedansi |  | Threshold | Baik
| 2 | Noise |  | 5 | Baik
| 3 | Amplitudo |  | 50 µv | Baik
b. Kalibrasi Frekuensi
| No | Parameter |  | Setting Standar | Setting Montage Alat | Hasil Pengukuran (Hz) | Koreksi (Hz) | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) |  | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Frekuensi (Hz) |  | 100 | Fp2 - Fp1 | 0.11001 | -0.010011 | 9.1 | ± | 10 | ± | 5.8 |  | 5.7985
|  |  |  | 100 |  | 1.9902 | 0.009801 | 0.49246 |  |  | ± | 0.14 |  | 0.14499
|  |  |  | 100 |  | 5.0205 | -0.020502 | 0.40837 |  |  | ± | 0.15 |  | 0.14513
|  |  |  | 100 |  | 51.2051 | -1.2051 | 2.3535 |  |  | ± | 0.01 |  | 0.012923
|  |  |  | 100 |  | 56.8957 | 3.1043 | 5.4561 |  |  | ± | 0.01 |  | 0.011018
c. Kalibrasi Amplitudo
| No | Parameter |  | Setting Standar | Setting Montage Alat | Hasil Pengukuran (µV) | Koreksi (µV) | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) |  | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Amplitudo (µv) |  | 10 µv, 5 Hz | Fp2 - Fp1 | 10.101 | -0.10101 | 1 | ± | 10 | ± | 1.0 |  | 1.0203
|  |  |  | 30 µv, 5 Hz |  | 30.9031 | -0.90309 | 2.9223 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0351
|  |  |  | 50 µv, 5 Hz |  | 50.6351 | -0.63506 | 1.2542 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0172
|  |  |  | 100 µv, 5 Hz |  | 102.7203 | -2.7203 | 2.6482 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0316
| 2 |  |  | 10 µv, 5 Hz | F8 - F7 | 10.101 | -0.10101 | 1 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0203
|  |  |  | 30 µv, 5 Hz |  | 30.9031 | -0.90309 | 2.9223 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0351
|  |  |  | 50 µv, 5 Hz |  | 50.6351 | -0.63506 | 1.2542 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0172
|  |  |  | 100 µv, 5 Hz |  | 102.7203 | -2.7203 | 2.6482 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0316
| 3 |  |  | 10 µv, 5 Hz | T4 - T3 | 10.101 | -0.10101 | 1 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0203
|  |  |  | 30 µv, 5 Hz |  | 30.9031 | -0.90309 | 2.9223 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0351
|  |  |  | 50 µv, 5 Hz |  | 50.6351 | -0.63506 | 1.2542 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0172
|  |  |  | 100 µv, 5 Hz |  | 102.7203 | -2.7203 | 2.6482 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0316
| 4 |  |  | 10 µv, 5 Hz | T6 - T5 | 10.101 | -0.10101 | 1 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0203
|  |  |  | 30 µv, 5 Hz |  | 30.9031 | -0.90309 | 2.9223 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0351
|  |  |  | 50 µv, 5 Hz |  | 50.6351 | -0.63506 | 1.2542 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0172
|  |  |  | 100 µv, 5 Hz |  | 102.7203 | -2.7203 | 2.6482 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0316
| 5 |  |  | 10 µv, 5 Hz | O2 - O1 | 10.101 | -0.10101 | 1 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0203
|  |  |  | 30 µv, 5 Hz |  | 30.9031 | -0.90309 | 2.9223 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0351
|  |  |  | 50 µv, 5 Hz |  | 50.6351 | -0.63506 | 1.2542 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0172
|  |  |  | 100 µv, 5 Hz |  | 102.7203 | -2.7203 | 2.6482 |  |  | ± | 1.0 |  | 1.0316
Halaman 2 dari 3 halaman
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Frekuensi dan Amplitudo tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Yang Digunakan
EEG Simulator, Merek : NETECH, Model : 330, SN : 31487
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Gusti Arya Dinata
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
[15 empty] | Choirul Huda, S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001
[8 empty] | Choirul Huda, S.Tr.Kes | [6 empty] | Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
NIP 198008062010121001
Halaman 3 dari 3 halaman
µA
µA
Ω

## DB SUHU (hidden)
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 |  | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 |  | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 |  | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 |  | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.25 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 |  | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 |  | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 |  | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 3.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 3 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  | 4 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  | 5 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  | 6 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  | 7 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  | 2 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  | 6 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  | 7 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 |  | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 |  | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 |  | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 |  | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 |  | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 |  | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 |  | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 |  | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 |  | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1 | 35 | -10.5 | -7.7 | -9.6 | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.15 |  | 2 | 40 | -9.6 | -7.2 | -8 | 1.2 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -8.8 | -6.2 | -6.2 | 1.3 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  | 4 | 60 | -8 | -5.2 | -4.2 | 1.9 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  | 5 | 70 | -7.1 | -4.1 | -2.1 | 2.5 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.03 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  | 6 | 80 | -6.3 | -3 | 0.2 | 3.25 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 7 | 90 | -5.4 | -1.8 | 2.7 | 4.05 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 |  | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 |  | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 |  | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 |  | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 |  | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 |  | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 |  | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 |  | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 |  | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 |  | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 |  | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 |  | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 |  | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 |  | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 |  | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 |  | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.7 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  | 1 | 960 | 0.7 | - | - | 0 |  | hPa | 2
| 2 | 20 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | 2 | 40 | -2 | -1.9 | 1.2 | 1.6 |  | 2 | 970 | 0.6 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -2.1 | -1.9 | 0.8 | 1.45 |  | 3 | 980 | 0.5 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | 1e-06 | -0.6 | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.2 | -2.1 | 0.7 | 1.45 |  | 4 | 990 | 0.5 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.4 | 1e-06 | -1.1 | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.1 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  | 5 | 1000 | 0.4 | -3.9 | -0.4 | 2.15
| 6 | 37 | -0.4 | 1e-06 | -1.4 | 0.7 |  | 6 | 80 | -1.9 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  | 6 | 1005 | - | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 7 | 40 | -0.5 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  | 7 | 90 | -1.6 | -3 | 1.8 | 2.4 |  | 7 | 1020 | 0.3 | -3.8 | 1e-06 | 2.05
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 |  | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 |  | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 |  | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 |  | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 |  | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 |  | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 |  | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 |  | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 |  | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 |  | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 |  | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - |  | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - |  | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 |  | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 |  | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 |  | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 |  | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 |  | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 |  | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 |  | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 |  | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 |  | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 |  | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 |  | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 |  | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 |  | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 |  | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 |  | 2 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 |  | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - |  | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - |  | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  | 2 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | 0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0 |  | 7 | 90 | -1 | -3.2 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | 0 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0 |  | 4 | 990 | 3.9 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0 |  | 7 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.7 | 1e-06 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4.5 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.6
| 2 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4.5 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 4.3 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 4.2 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.9 | 1e-06 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.1 |  | 0 |  | 1 | 35 | -2.5 | -1.6 |  | 0.45 |  | 1 | 960 | 4.6 | - |  | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -2.3 | -1.4 |  | 0.45 |  | 2 | 970 | 4.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.5 | 0.2 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -2 | -1.4 |  | 0.3 |  | 3 | 980 | 4.5 | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.2 |  | 0.2 |  | 4 | 60 | -1.9 | -1.5 |  | 0.2 |  | 4 | 990 | 4.4 | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.6 | 0.1 |  | 0.25 |  | 5 | 70 | -2.1 | -1.8 |  | 0.15 |  | 5 | 1000 | 4.3 | -0.4 |  | 2.35
| 6 | 37 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 6 | 80 | -2.5 | -2.3 |  | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | -0.4 |  | 0
| 7 | 40 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 7 | 90 | -3.1 | -3 |  | 0.05 |  | 7 | 1010 | 4.3 | 1e-06 |  | 2.15
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -2.7 | 0.1 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.4 | 0.2 |  | 1.3 |  | 2 | 970 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6
| 3 | 25 | 0.5 | 0 |  | 0.25 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.2 |  | 1.05 |  | 3 | 980 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6
| 4 | 30 | 0.6 | -0.2 |  | 0.4 |  | 4 | 60 | -1.7 | 0 |  | 0.85 |  | 4 | 990 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6
| 5 | 35 | 0.7 | -0.5 |  | 0.6 |  | 5 | 70 | -1.8 | -0.3 |  | 0.75 |  | 5 | 1000 | 4.5 | -0.6 |  | 2.55
| 6 | 37 | 0.7 | -0.6 |  | 0.65 |  | 6 | 80 | -2.2 | -0.8 |  | 0.7 |  | 6 | 1005 | - | -0.6 |  | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.8 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -2.9 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 1020 | 4.5 | 1e-06 |  | 2.25
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 |  | 1 | 35 | -3.2 | -0.4 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.6 | - |  | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.9 | -0.2 |  | 1.35 |  | 2 | 970 | 4.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.2 | -0.2 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -2.4 | -0.2 |  | 1.1 |  | 3 | 980 | 4.5 | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.3 | -0.2 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -2.1 | -0.2 |  | 0.95 |  | 4 | 990 | 4.5 | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 5 | 70 | -2.2 | -0.3 |  | 0.95 |  | 5 | 1000 | 4.4 | -0.8 |  | 2.6
| 6 | 37 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 6 | 80 | -2.4 | -0.5 |  | 0.95 |  | 6 | 1005 | - | -0.7 |  | 0
| 7 | 40 | 0.5 | -0.4 |  | 0.45 |  | 7 | 90 | -3 | -0.8 |  | 1.1 |  | 7 | 1010 | 4.4 | 1e-06 |  | 2.2
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - |  | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - |  | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - |  | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2017 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 0 | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 2 | 0.5
| 2 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  |  | 2 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 3 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  |  | 3 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 0 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 5 | 0.5
| 5 | 15 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -10.5 | -7.7 | -9.6 | 1.4 |  |  | 5 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 7 | 0.5
| 7 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.7 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  |  | 7 | 960 | 0.7 | - | - | 0 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 0 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | 0 | 0 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0 |  |  | 13 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0 |  |  | 13 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 960 | 4.5 | 0.9 | - | 0 |  | 16 | 0.5
| 16 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 16 | 35 | -2.5 | -1.6 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 960 | 4.6 | - | 0 | 0 |  | 17 | 0.8
| 17 | 15 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 17 | 35 | -2.7 | 0.1 | 0 | 1.4 |  |  | 17 | 960 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6 |  | 18 | 0.6
| 18 | 15 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 35 | -3.2 | -0.4 | 0 | 1.4 |  |  | 18 | 960 | 4.6 | - | 0 | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 750 | - | - | 0 | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | 0 | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  |  | 2 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  |  | 3 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 0 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.15 |  |  | 5 | 40 | -9.6 | -7.2 | -8 | 1.2 |  |  | 5 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 3 | 2.4
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 0 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -2 | -1.9 | 1.2 | 1.6 |  |  | 7 | 970 | 0.6 | - | - | 0 |  | 5 | 2.3
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 7 | 2.3
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 0 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | 0 | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 970 | 4 | 1 | - | 0 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 970 | 4 | 1 | - | 0 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 970 | 4.5 | 1 | - | 0 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 40 | -2.3 | -1.4 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 970 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 17 | 40 | -2.4 | 0.2 | 0 | 1.3 |  |  | 17 | 970 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6 |  | 15 | 2.6
| 18 | 20 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 40 | -2.9 | -0.2 | 0 | 1.35 |  |  | 18 | 970 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | 16 | 2.3
| 19 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | 17 | 2.3
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 18 | 2.3
[24 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0 | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  |  | 2 | 850 | - | - | 0 | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  |  | 3 | 850 | - | - | 0 | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 0 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -8.8 | -6.2 | -6.2 | 1.3 |  |  | 5 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 0 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | -0.1 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -2.1 | -1.9 | 0.8 | 1.45 |  |  | 7 | 980 | 0.5 | - | - | 0 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0 | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 0 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 7 | 2
| 13 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 980 | 4.3 | 1 | - | 0 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 50 | -2 | -1.4 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 980 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 17 | 50 | -1.9 | 0.2 | 0 | 1.05 |  |  | 17 | 980 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 18 | 50 | -2.4 | -0.2 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 980 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | 0 | 0 |  | 14 | 2.4
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 15 | 2.6
[24 empty] | 16 | 2.2
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0 | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  |  | 2 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 18 | 2.1
| 3 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  |  | 3 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  |  | 3 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 0 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -8 | -5.2 | -4.2 | 1.9 |  |  | 5 | 900 | - | - | 0 | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 0 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1
| 7 | 30 | -0.2 | 1e-06 | -0.6 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.2 | -2.1 | 0.7 | 1.45 |  |  | 7 | 990 | 0.5 | - | - | 0
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | 0 | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | 0 | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 0 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 0 | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 0 | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | 0 | 0
| 13 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0 |  |  | 13 | 990 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 14 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 990 | 3.9 | 1.1 | - | 0
| 15 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 990 | 4.2 | 1.1 | - | 0
| 16 | 30 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 60 | -1.9 | -1.5 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 990 | 4.4 | - | 0 | 0
| 17 | 30 | 0.6 | -0.2 | 0 | 0.4 |  |  | 17 | 60 | -1.7 | 0 | 0 | 0.85 |  |  | 17 | 990 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6
| 18 | 30 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.25 |  |  | 18 | 60 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 990 | 4.5 | - | 0 | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | 0 | 0
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 900 | - | - | 0 | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.25 |  | 5 | 1 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 2 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  |  | 2 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  |  | 2 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 3 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 3 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  |  | 3 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 0 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -7.1 | -4.1 | -2.1 | 2.5 |  |  | 5 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 0 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 0 | 0.6
| 7 | 35 | -0.4 | 1e-06 | -1.1 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.1 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | 0.4 | -3.9 | -0.4 | 2.15
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | 0 | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 0 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 0 | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 0 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | 0 | 0
| 13 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0 |  |  | 13 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 0
| 14 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 15 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 0
| 16 | 35 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.25 |  |  | 16 | 70 | -2.1 | -1.8 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 1000 | 4.3 | -0.4 | 0 | 2.35
| 17 | 35 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0.6 |  |  | 17 | 70 | -1.8 | -0.3 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1000 | 4.5 | -0.6 | 0 | 2.55
| 18 | 35 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 70 | -2.2 | -0.3 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1000 | 4.4 | -0.8 | 0 | 2.6
| 19 | 35 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | 0 | 0
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1000 | - | - | 0 | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | 0 | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 2 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  |  | 2 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 3 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  |  | 3 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 0 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 5 | 37 | 0.03 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -6.3 | -3 | 0.2 | 3.25 |  |  | 5 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 0 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 0 | 0.6
| 7 | 37 | -0.4 | 1e-06 | -1.4 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -1.9 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | - | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | 0 | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 0 | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 0 | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 0 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 0 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | 0 | 0
| 13 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0 |  |  | 13 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 0
| 14 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 0 |  |  | 14 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 15 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0 |  |  | 15 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 0
| 16 | 37 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 80 | -2.5 | -2.3 | 0 | 0.1 |  |  | 16 | 1005 | - | -0.4 | 0 | 0
| 17 | 37 | 0.7 | -0.6 | 0 | 0.65 |  |  | 17 | 80 | -2.2 | -0.8 | 0 | 0.7 |  |  | 17 | 1005 | - | -0.6 | 0 | 0
| 18 | 37 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 80 | -2.4 | -0.5 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1005 | - | -0.7 | 0 | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | 0 | 0
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1005 | - | - | 0 | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | 0 | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 2 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 3 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  |  | 3 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 0 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 5 | 40 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -5.4 | -1.8 | 2.7 | 4.05 |  |  | 5 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 0 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 0 | 0.45
| 7 | 40 | -0.5 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -1.6 | -3 | 1.8 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | 0.3 | -3.8 | 1e-06 | 2.05
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | 0 | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | 0 | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 13 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -1 | -3.2 | - | 0 |  |  | 13 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 0
| 14 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1010 | 3.7 | 1e-06 | - | 0
| 15 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0 |  |  | 15 | 1010 | 3.9 | 1e-06 | - | 0
| 16 | 40 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 90 | -3.1 | -3 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 1010 | 4.3 | 1e-06 | 0 | 2.15
| 17 | 40 | 0.7 | -0.8 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 90 | -2.9 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1020 | 4.5 | 1e-06 | 0 | 2.25
| 18 | 40 | 0.5 | -0.4 | 0 | 0.45 |  |  | 18 | 90 | -3 | -0.8 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 1010 | 4.4 | 1e-06 | 0 | 2.2
| 19 | 40 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | 0 | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1020 | - | - | 0 | 0
19 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 |  |  |  |  | 19 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 |  |  |  |  | 19 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 |  |  |  |  | 19 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH | 2021 | - | 2016 |  |  | hPa | 2021 | - | 2016
15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 30 | -1.5 | - | 0 | 0 |  | 750 | 2.5 | - | 0 | 0
20 | 0.1 | - | 0 | 0 |  | 40 | -0.8 | - | 0 | 0 |  | 800 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | Suhu | 22.55 | 22.5948 | 0.070711 | 0.1
25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  | 50 | -0.2 | - | 0 | 0 |  | 850 | 2.4 | - | 0 | 0 |  | %RH | 52.25 | 51.5804 | 0.070711 | 1.5
30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  | 60 | 0.4 | - | 0 | 0 |  | 900 | 2.3 | - | 0 | 0 |  | hPa | 1000 | 1002.2379 | - | 0.4
35 | -0.1 | - | 0 | 0 |  | 70 | -0.7 | - | 0 | 0 |  | 1000 | 2.2 | - | 0 | 0
37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 80 | -0.9 | - | 0 | 0 |  | 1005 | 2.2 | - | 0 | 0 |  | HASIL | ( 22.6 ± 0.1 ) °C
40 | 0.2 | - | 0 | 0 |  | 90 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 1020 | 2.3 | - | 0 | 0 |  |  | ( 51.6 ± 1.5 ) %RH
( 1002.2 ± 0.4 ) hPa
[18 empty] | KOREKSI SUHU | KOREKSI KELEMBABAN | KOREKSI TEKANAN
[18 empty] | 0.044783 | -0.66964 | 2.2379
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 2016 | 1 |  | 22.6 | 0.1 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 2 |  | 51.6 | 1.5 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 3 |  | 1002.2 | 0.4 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2017 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 2016 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 2016 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 2016 | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 2016 | 11
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 12
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 13
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 14
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 15
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 16
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 17
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 18
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | 2016 | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 2016 | 20
19

## Input Data EEG Sim (hidden)
EEG Simulator
31488 |  |  |  | 0.55% | 31487 |  |  |  | 0.55%
KOREKSI EEG SIMULATOR |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI EEG SIMULATOR |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Frekuensi | Tahun |  |  |  | Setting Frekuensi | Tahun
SINE WAVE (µv) | 2015 | 2017 |  |  | SINE WAVE (µv) | 2015 | 2017
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00055
2 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.011
5 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0275
50 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.275
60 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.33
70 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | Setting Frekuensi | Tahun |  | DRIFT
SQUARE WAVE (µv) | 2015 | 2017 | DRIFT |  | SQUARE WAVE (µv) | 2015 | 2017
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0
60 | 0 | -0.01 | 0.005 |  | 60 | 0 | 0 | 0
Setting Frekuensi | Tahun |  | DRIFT |  | Setting Frekuensi | Tahun |  | DRIFT
TRIANGLE WAVE (µv) | 2016 | 2018 |  |  | TRIANGLE WAVE (µv) | 2016 | 2018
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 0
Setting Sine | Tahun |  | DRIFT | U95 STD | Setting Sine | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2016 | 2018 |  |  | ( Hz ) | 2016 | 2018
0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
10 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
30 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
50 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
100 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
500 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5e-05

## DB ESA (hidden)
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2018
| 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 1.8 |  | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 |  | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8
| 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.12 | 2.4 |  | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.04 | 2.64 |  | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.025 | 2.76 |  | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  | 250 | -0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295 |  | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.295 |  | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59 |  | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.135 | 0.59 |  | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18 |  | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 1.7 | 1.18 |  | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95 |  | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 0.6 | 2.95 |  | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9 |  | 1000 | -0.067 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9 |  | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2018
| 10 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.17 |  | 10 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085
| 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.3383 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 0.8449 |  | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8466 |  | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34
| 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.6932 |  | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 1.6966 |  | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 2.4e-05 |  | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 |  | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.001188 |  | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.00114 |  | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.011952 |  | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.005 | 0.011304 |  | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.023856 |  | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.022644 |  | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2019
| 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 |  | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 |  | 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8
| 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.035 | 2.16 |  | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  | 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16
| 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.36 | 2.4 |  | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  | 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4
| 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 2.64 |  | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  | 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64
| 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  | 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76
| 250 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | 240 | -0.31 | 1e-06 | 1e-06 | 0.155 | 2.88 |  | 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 50 | 2.3 | -0.3 | -0.29 | 0.005 | 0.295 |  | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295 |  | 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295
| 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 0.025 | 0.59 |  | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59 |  | 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59
| 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 0.25 | 1.18 |  | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18 |  | 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 2.95 |  | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95 |  | 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 2.55 | 2.95
| 1000 | -1 | 2 | 2 | 0 | 5.9 |  | 1000 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.9 |  | 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2019
| 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.3383 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3383 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3383
| 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.8432 |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.8449 |  | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8483
| 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.6864 |  | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.6932 |  | 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.666
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 |  | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 |  | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 0.1 | 0 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.001272 |  | 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0005 | 0.0012
| 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012024 |  | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012024 |  | 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012072
| 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024072 |  | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024048 |  | 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024084
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4669058) | [5 empty] | I | ESA 615 (4670010)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | 2016
| 150 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.075 | 1.8 |  | 150 | -0.17 | -0.24 |  | 0.035 | 1.8 |  | 150 | -0.08 | -0.17 |  | 0.045 | 1.8
| 180 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.065 | 2.16 |  | 180 | -0.39 | -0.14 |  | 0.125 | 2.16 |  | 180 | -0.2 | -0.22 |  | 0.01 | 2.16
| 200 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | 2.4 |  | 200 | -0.23 | -0.33 |  | 0.05 | 2.4 |  | 200 | -0.25 | -0.33 |  | 0.04 | 2.4
| 220 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | 0.105 | 2.64 |  | 220 | -0.16 | -0.45 |  | 0.145 | 2.64 |  | 220 | -0.29 | -0.39 |  | 0.05 | 2.64
| 230 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0 | 2.76 |  | 230 | -0.15 | -0.54 |  | 0.195 | 2.76 |  | 230 | -0.34 | -0.39 |  | 0.025 | 2.76
| 240 | 0.44 | 0 | 0.38 | 0.19 | 2.88 |  | 250 | 1e-06 | -0.49 |  | 0.245 | 3 |  | 250 | 0 | -0.39 |  | 0.195 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | 2016
| 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07 | 0.12
| 50 | 5 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.295 |  | 20 | 6.6 | 0.9 |  | 2.85 | 0.118 |  | 20 | 4.9 | 0.8 |  | 2.05 | 0.118
| 100 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  | 50 | 5 | 2.1 |  | 1.45 | 0.295 |  | 50 | 9.2 | 1.7 |  | 3.75 | 0.295
| 200 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 0.55 | 1.18 |  | 200 | -8.2 | 3.7 |  | 5.95 | 1.18 |  | 200 | -0.2 | 3.4 |  | 1.8 | 1.18
| 500 | 9.3 | 0.9 | 3 | 1.05 | 2.95 |  | 500 | -31.8 | 8.3 |  | 20.05 | 2.95 |  | 500 | -25.1 | 7.2 |  | 16.15 | 2.95
| 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9 |  | 1000 | -74 | 1e-06 |  | 37 | 5.9 |  | 1000 | -0.066 | 1e-06 |  | 0.033001 | 2.99
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2016
| 10 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.17 |  | 10 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07 | 0
| 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.34 |  | 20 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07 | 0
| 50 | 0.3 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 | 0.8449 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 | 0
| 100 | 0.8 | 0.9 | 1e-06 | 0.45 | 1.6864 |  | 100 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2016
| 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 |  | 0.1 | -0.001 | -0.001 |  | 0 | 0.0012 |  | 0.001 | 0 | -0.001 |  | 0.0005 | 1.2e-05
| 0.5 | 0.008 | 0.003 | 1e-06 | 0.0014995 | 0.005904 |  | 0.5 | 0.004 | -0.003 |  | 0.0035 | 0.006 |  | 0.102 | 0.001 | -0.002 |  | 0.0015 | 0.001224
| 1 | -0.006 | 0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.012072 |  | 1 | 0.005 | 0.001 |  | 0.002 | 0.012 |  | 0.5 | 0.004 | 1e-06 |  | 0.0019995 | 0.006
| 2 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.024096 |  | 2 | 0.005 | -0.001 |  | 0.003 | 0.024 |  | 1 | 0 | -0.001 |  | 0.0005 | 0.012
J | 10 | [5 empty] | K | 11 | [5 empty] | L | 12
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016
| 150 | -0.05 | - |  | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 180 | -0.04 | - |  | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | -0.67 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 220 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 230 | -0.11 | - |  | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 250 | -0.11 | - |  | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016
| 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 500 | 1.5 | - |  | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1000 | 2 | - |  | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016
| 10 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 20 | 0.1 | - |  | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 1.4 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016
| 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 0.1 | -0.002 | - |  | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1 | -0.008 | - |  | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 2 | -0.007 | - |  | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [8 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 1.8 |  | I | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 2 | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 3 | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8 |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 4 | 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 |  |  | 4 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 5 | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 |  |  | 5 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 6 | 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 7 | 150 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.075 | 1.8 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 8 | 150 | -0.17 | -0.24 | 0 | 0.035 | 1.8 |  |  | 8 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 9 | 150 | -0.08 | -0.17 | 0 | 0.045 | 1.8 |  |  | 9 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.12
| 10 | 150 | -0.05 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295
| 2 | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.295
| 3 | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 4 | 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.035 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | 2.3 | -0.3 | -0.29 | 0.005 | 0.295
| 5 | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295
| 6 | 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295
| 7 | 180 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.065 | 2.16 |  |  | 7 | 50 | 5 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.295
| 8 | 180 | -0.39 | -0.14 | 0 | 0.125 | 2.16 |  |  | 8 | 20 | 6.6 | 0.9 | 0 | 2.85 | 0.118
| 9 | 180 | -0.2 | -0.22 | 0 | 0.01 | 2.16 |  |  | 9 | 20 | 4.9 | 0.8 | 0 | 2.05 | 0.118
| 10 | 180 | -0.04 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 50 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59
| 2 | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.12 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.135 | 0.59
| 3 | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 4 | 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.36 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 0.025 | 0.59
| 5 | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59
| 6 | 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59
| 7 | 200 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | 2.4 |  |  | 7 | 100 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59
| 8 | 200 | -0.23 | -0.33 | 0 | 0.05 | 2.4 |  |  | 8 | 50 | 5 | 2.1 | 0 | 1.45 | 0.295
| 9 | 200 | -0.25 | -0.33 | 0 | 0.04 | 2.4 |  |  | 9 | 50 | 9.2 | 1.7 | 0 | 3.75 | 0.295
| 10 | 200 | -0.67 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 100 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18
| 2 | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.04 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 1.7 | 1.18
| 3 | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 4 | 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 0.25 | 1.18
| 5 | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18
| 6 | 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 7 | 220 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | 0.105 | 2.64 |  |  | 7 | 200 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 0.55 | 1.18
| 8 | 220 | -0.16 | -0.45 | 0 | 0.145 | 2.64 |  |  | 8 | 200 | -8.2 | 3.7 | 0 | 5.95 | 1.18
| 9 | 220 | -0.29 | -0.39 | 0 | 0.05 | 2.64 |  |  | 9 | 200 | -0.2 | 3.4 | 0 | 1.8 | 1.18
| 10 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 200 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
V | 1 | 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95
| 2 | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.025 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 0.6 | 2.95
| 3 | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 4 | 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 2.95
| 5 | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95
| 6 | 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 2.55 | 2.95
| 7 | 230 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0 | 2.76 |  |  | 7 | 500 | 9.3 | 0.9 | 3 | 1.05 | 2.95
| 8 | 230 | -0.15 | -0.54 | 0 | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | -31.8 | 8.3 | 0 | 20.05 | 2.95
| 9 | 230 | -0.34 | -0.39 | 0 | 0.025 | 2.76 |  |  | 9 | 500 | -25.1 | 7.2 | 0 | 16.15 | 2.95
| 10 | 230 | -0.11 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 500 | 1.5 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
VI | 1 | 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9
| 2 | 250 | -0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.76 |  |  | 2 | 1000 | -0.067 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9
| 3 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 3 | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| 4 | 250 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 4 | 1000 | -1 | 2 | 2 | 0 | 5.9
| 5 | 240 | -0.31 | 1e-06 | 1e-06 | 0.155 | 2.88 |  |  | 5 | 1000 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.9
| 6 | 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  | 6 | 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9
| 7 | 240 | 0.44 | 0 | 0.38 | 0.19 | 2.88 |  |  | 7 | 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9
| 8 | 250 | 1e-06 | -0.49 | 0 | 0.245 | 3 |  |  | 8 | 1000 | -74 | 1e-06 | 0 | 37 | 5.9
| 9 | 250 | 0 | -0.39 | 0 | 0.195 | 3 |  |  | 9 | 1000 | -0.066 | 1e-06 | 0 | 0.033001 | 2.99
| 10 | 250 | -0.11 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1000 | 2 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [8 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.17 |  | I | 1 | 0 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 2.4e-05
| 2 | 10 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  |  | 2 | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 3 | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085 |  |  | 3 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 4 | 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 4 | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 5 | 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 5 | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 6 | 10 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.17 |  |  | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 7 | 10 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  |  | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 8 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | 8 | 0.1 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0.0012
| 9 | 10 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0 |  |  | 9 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0.0005 | 1.2e-05
| 10 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  | II | 1 | 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.001188
| 2 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.3383 |  |  | 2 | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.00114
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 3 | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 4 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.3383 |  |  | 4 | 0.1 | 0 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3383 |  |  | 5 | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.001272
| 6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3383 |  |  | 6 | 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0005 | 0.0012
| 7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  |  | 7 | 0.5 | 0.008 | 0.003 | 1e-06 | 0.0014995 | 0.005904
| 8 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 8 | 0.5 | 0.004 | -0.003 | 0 | 0.0035 | 0.006
| 9 | 20 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0 |  |  | 9 | 0.102 | 0.001 | -0.002 | 0 | 0.0015 | 0.001224
| 10 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0.1 | -0.002 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 0.8449 |  | III | 1 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.011952
| 2 | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8466 |  |  | 2 | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.005 | 0.011304
| 3 | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34 |  |  | 3 | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 4 | 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.8432 |  |  | 4 | 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012024
| 5 | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.8449 |  |  | 5 | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012024
| 6 | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8483 |  |  | 6 | 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012072
| 7 | 50 | 0.3 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 | 0.8449 |  |  | 7 | 1 | -0.006 | 0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.012072
| 8 | 50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.85 |  |  | 8 | 1 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.012
| 9 | 50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 9 | 0.5 | 0.004 | 1e-06 | 0 | 0.0019995 | 0.006
| 10 | 50 | 0.4 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1 | -0.008 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.6932 |  | IV | 1 | 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.023856
| 2 | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 1.6966 |  |  | 2 | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.022644
| 3 | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85 |  |  | 3 | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
| 4 | 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.6864 |  |  | 4 | 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024072
| 5 | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.6932 |  |  | 5 | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024048
| 6 | 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.666 |  |  | 6 | 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024084
| 7 | 100 | 0.8 | 0.9 | 1e-06 | 0.45 | 1.6864 |  |  | 7 | 2 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.024096
| 8 | 100 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | 0.005 | -0.001 | 0 | 0.003 | 0.024
| 9 | 100 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 9 | 1 | 0 | -0.001 | 0 | 0.0005 | 0.012
| 10 | 100 | 1.4 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 2 | -0.007 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
9 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [5 empty] | Koreksi Tegangan Jala jala | Koreksi Resistansi Isolasi | Koreksi Resistansi Pembumian | Koreksi Arus Bocor (NO) |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | -0.19837 | - | 0.0012022 | -5.3499
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
( V ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | Koreksi Arus bocor (NC) | U95 Jala-jala | Koreksi Arus bocor Applied Part |  |  | 220 | 219.8016 | 219.8016
150 | -0.08 | -0.17 | 0 | 0.045 | 1.8 |  | 1.3669 | 2.6376 | 1.0254 |  |  | OL | - | OL
180 | -0.2 | -0.22 | 0 | 0.01 | 2.16 | [6 empty] | 0.1 | 0.1012 | 0.1012
200 | -0.25 | -0.33 | 0 | 0.04 | 2.4 |  | Konversi TEXT |  |  |  | NO | 600 | 594.6501 | 594.6501
220 | -0.29 | -0.39 | 0 | 0.05 | 2.64 |  | 219.8 | 2.6 | Volt |  | NC | 10 | 11.3669 | 11.3669
230 | -0.34 | -0.39 | 0 | 0.025 | 2.76 |  | ( | ± | ) |  |  | 40 | 41.0254 | 41.0254
250 | 0 | -0.39 | 0 | 0.195 | 3 |  | ( 219.8 ± 2.6 ) Volt
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
( uA ) | 2022 | 2020 | 2016
0 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.12
20 | 4.9 | 0.8 | 0 | 2.05 | 0.118
50 | 9.2 | 1.7 | 0 | 3.75 | 0.295
200 | -0.2 | 3.4 | 0 | 1.8 | 1.18
500 | -25.1 | 7.2 | 0 | 16.15 | 2.95
1000 | -0.066 | 1e-06 | 0 | 0.033001 | 2.99
Main-PE |  |  |  | Driff | U95
( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2016
10 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0
20 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0
50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0
100 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 | 0
Resistance |  |  |  | Driff | U95
( Ω ) | 2022 | 2020 | 2016
0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0.0005 | 1.2e-05
0.102 | 0.001 | -0.002 | 0 | 0.0015 | 0.001224
0.5 | 0.004 | 1e-06 | 0 | 0.0019995 | 0.006
1 | 0 | -0.001 | 0 | 0.0005 | 0.012
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [12 empty] | 9
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2019 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2017 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2019 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2021 | - | 2016 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | - | - | 2016 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | - | - | 2016 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
9 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)

## DB EEG (hidden)
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | EEG Sim 31488 | [5 empty] | B | EEG Sim 31487 | [5 empty] | C | -
| SERTIFIKAT | [6 empty] | SERTIFIKAT | [6 empty] | SERTIFIKAT
| SINE WAVE (Hz) |  |  |  | Driff | U95 |  | SINE WAVE (Hz) |  |  |  | Driff | U95 |  | SINE WAVE (Hz) |  |  |  | Driff | U95
| ( Hz ) | 2018 | 2016 | - |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2016 | - |  |  |  | ( Hz ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5e-05 |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5e-05 |  | - | - | - | - | - | -
| 10 | 0.001 | 0 | - | 0.0005 | 5e-05 |  | 10 | 0.001 | 0 | - | 0.0005 | 5e-05 |  | - | - | - | - | - | -
| 30 | 0.003 | 0 | - | 0.0015 | 5e-05 |  | 30 | 0.003 | 0 | - | 0.0015 | 5e-05 |  | - | - | - | - | - | -
| 50 | 0.005 | 0 | - | 0.0025 | 5e-05 |  | 50 | 0.005 | 0 | - | 0.0025 | 5e-05 |  | - | - | - | - | - | -
| 100 | 0.01 | 0 | - | 0.005 | 5e-05 |  | 100 | 0.01 | 0 | - | 0.005 | 5e-05 |  | - | - | - | - | - | -
| 500 | 0.05 | 0 | - | 0.025 | 5e-05 |  | 500 | 0.05 | 0 | - | 0.025 | 5e-05 |  | - | - | - | - | - | -
| SQUARE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95 |  | SQUARE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95 |  | SQUARE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95
| (µv) | 2017 | 2015 | - |  |  |  | (µv) | 2017 | 2015 | - |  |  |  | (µv) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | -
| 0.1 | 1e-05 | 0 | - | 5e-06 | 0.001 |  | 0.1 | 1e-05 | 0 | - | 5e-06 | 0.001 |  | - | - | - | - | - | -
| 2 | 0.0002 | 0 | - | 0.0001 | 0.02 |  | 2 | 0.0002 | 0 | - | 0.0001 | 0.02 |  | - | - | - | - | - | -
| 5 | 0.0005 | 0 | - | 0.00025 | 0.05 |  | 5 | 0.0005 | 0 | - | 0.00025 | 0.05 |  | - | - | - | - | - | -
| 50 | 0.005 | 0 | - | 0.0025 | 0.5 |  | 50 | 0.005 | 0 | - | 0.0025 | 0.5 |  | - | - | - | - | - | -
| 60 | 0.006 | 0 | - | 0.003 | 0.6 |  | 60 | 0.006 | 0 | - | 0.003 | 0.6 |  | - | - | - | - | - | -
| TRIANGLE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95 |  | TRIANGLE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95 |  | TRIANGLE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95
| (µv) | 2017 | 2015 | - |  |  |  | (µv) | 2017 | 2015 | - |  |  |  | (µv) | 2022 | 2021 | 2018
| - | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
| SINE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95 |  | SINE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95 |  | SINE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95
| (µv) | 2017 | 2015 | - |  |  |  | (µv) | 2017 | 2015 | - |  |  |  | (µv) | 2022 | 2021 | 2018
| - | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | - | - | -
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| SERTIFIKAT | [6 empty] | SERTIFIKAT | [6 empty] | SERTIFIKAT
| SINE WAVE (Hz) |  |  |  | Driff | U95 |  | SINE WAVE (Hz) |  |  |  | Driff | U95 |  | SINE WAVE (Hz) |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2019
| - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| SQUARE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95 |  | SQUARE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95 |  | SQUARE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2019
| - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| TRIANGLE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95 |  | TRIANGLE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95 |  | TRIANGLE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2019
| - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| SINE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95 |  | SINE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95 |  | SINE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2019
| - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
No. Urut |  | SERTIFIKAT | [6 empty] | No. Urut |  | SERTIFIKAT
|  | SINE WAVE (Hz) |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | SQUARE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95
|  | ( Hz ) | [8 empty] | (µv)
I | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5e-05 |  | I | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 3 | - | - | - | - | - | - |  |  | 3 | - | - | - | - | - | -
| 4 | - | - | - | - | - | - |  |  | 4 | - | - | - | - | - | -
| 5 | - | - | - | - | - | - |  |  | 5 | - | - | - | - | - | -
| 6 | - | - | - | - | - | - |  |  | 6 | - | - | - | - | - | -
II | 1 | 10 | 0.001 | 0 | - | 0.0005 | 5e-05 |  | II | 1 | 0.1 | 1e-05 | 0 | - | 5e-06 | 0.001
| 2 | 10 | 0.001 | 0 | - | 0.0005 | 5e-05 |  |  | 2 | 0.1 | 1e-05 | 0 | - | 5e-06 | 0.001
| 3 | - | - | - | - | - | - |  |  | 3 | - | - | - | - | - | -
| 4 | - | - | - | - | - | - |  |  | 4 | - | - | - | - | - | -
| 5 | - | - | - | - | - | - |  |  | 5 | - | - | - | - | - | -
| 6 | - | - | - | - | - | - |  |  | 6 | - | - | - | - | - | -
III | 1 | 30 | 0.003 | 0 | - | 0.0015 | 5e-05 |  | III | 1 | 2 | 0.0002 | 0 | - | 0.0001 | 0.02
| 2 | 30 | 0.003 | 0 | - | 0.0015 | 5e-05 |  |  | 2 | 2 | 0.0002 | 0 | - | 0.0001 | 0.02
| 3 | - | - | - | - | - | - |  |  | 3 | - | - | - | - | - | -
| 4 | - | - | - | - | - | - |  |  | 4 | - | - | - | - | - | -
| 5 | - | - | - | - | - | - |  |  | 5 | - | - | - | - | - | -
| 6 | - | - | - | - | - | - |  |  | 6 | - | - | - | - | - | -
IV | 1 | 50 | 0.005 | 0 | - | 0.0025 | 5e-05 |  | IV | 1 | 5 | 0.0005 | 0 | - | 0.00025 | 0.05
| 2 | 50 | 0.005 | 0 | - | 0.0025 | 5e-05 |  |  | 2 | 5 | 0.0005 | 0 | - | 0.00025 | 0.05
| 3 | - | - | - | - | - | - |  |  | 3 | - | - | - | - | - | -
| 4 | - | - | - | - | - | - |  |  | 4 | - | - | - | - | - | -
| 5 | - | - | - | - | - | - |  |  | 5 | - | - | - | - | - | -
| 6 | - | - | - | - | - | - |  |  | 6 | - | - | - | - | - | -
V | 1 | 100 | 0.01 | 0 | - | 0.005 | 5e-05 |  | V | 1 | 50 | 0.005 | 0 | - | 0.0025 | 0.5
| 2 | 100 | 0.01 | 0 | - | 0.005 | 5e-05 |  |  | 2 | 50 | 0.005 | 0 | - | 0.0025 | 0.5
| 3 | - | - | - | - | - | - |  |  | 3 | - | - | - | - | - | -
| 4 | - | - | - | - | - | - |  |  | 4 | - | - | - | - | - | -
| 5 | - | - | - | - | - | - |  |  | 5 | - | - | - | - | - | -
| 6 | - | - | - | - | - | - |  |  | 6 | - | - | - | - | - | -
VI | 1 | 500 | 0.05 | 0 | - | 0.025 | 5e-05 |  | VI | 1 | 60 | 0.006 | 0 | - | 0.003 | 0.6
| 2 | 500 | 0.05 | 0 | - | 0.025 | 5e-05 |  |  | 2 | 60 | 0.006 | 0 | - | 0.003 | 0.6
| 3 | [8 empty] | 3 | - | - | - | - | - | -
| 4 | - | - | - | - | - | - |  |  | 4 | - | - | - | - | - | -
| 5 | - | - | - | - | - | - |  |  | 5 | - | - | - | - | - | -
| 6 | - | - | - | - | - | - |  |  | 6 | - | - | - | - | - | -
No. Urut |  | SERTIFIKAT | [6 empty] | No. Urut |  | SERTIFIKAT
|  | TRIANGLE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | SINE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95
|  | (µv) | [8 empty] | (µv)
I | 1 | - | - | - | - | 0 | - |  | I | 1 | - | - | - | - | 0 | -
| 2 | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 2 | - | - | - | - | 0 | -
| 3 | - | - | - | - | - | - |  |  | 3 | - | - | - | - | - | -
| 4 | - | - | - | - | - | - |  |  | 4 | - | - | - | - | - | -
| 5 | - | - | - | - | - | - |  |  | 5 | - | - | - | - | - | -
| 6 | - | - | - | - | - | - |  |  | 6 | - | - | - | - | - | -
II | 1 | - | - | - | - | 0 | - |  | II | 1 | - | - | - | - | 0 | -
| 2 | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 2 | - | - | - | - | 0 | -
| 3 | - | - | - | - | - | - |  |  | 3 | - | - | - | - | - | -
| 4 | - | - | - | - | - | - |  |  | 4 | - | - | - | - | - | -
| 5 | - | - | - | - | - | - |  |  | 5 | - | - | - | - | - | -
| 6 | - | - | - | - | - | - |  |  | 6 | - | - | - | - | - | -
III | 1 | - | - | - | - | 0 | - |  | III | 1 | - | - | - | - | 0 | -
| 2 | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 2 | - | - | - | - | 0 | -
| 3 | - | - | - | - | - | - |  |  | 3 | - | - | - | - | - | -
| 4 | - | - | - | - | - | - |  |  | 4 | - | - | - | - | - | -
| 5 | - | - | - | - | - | - |  |  | 5 | - | - | - | - | - | -
| 6 | - | - | - | - | - | - |  |  | 6 | - | - | - | - | - | -
IV | 1 | - | - | - | - | 0 | - |  | IV | 1 | - | - | - | - | 0 | -
| 2 | - | - | - | - | 0 | - |  |  | 2 | - | - | - | - | 0 | -
| 3 | - | - | - | - | - | - |  |  | 3 | - | - | - | - | - | -
| 4 | - | - | - | - | - | - |  |  | 4 | - | - | - | - | - | -
| 5 | - | - | - | - | - | - |  |  | 5 | - | - | - | - | - | -
| 6 | - | - | - | - | - | - |  |  | 6 | - | - | - | - | - | -
2 | EEG Simulator, Merek : NETECH, Model : 330, SN : 31487
SERTIFIKAT
SINE WAVE (Hz) |  |  |  | Driff | U95
( V ) | 2018 | 2016 | -
0 | 0 | 0 | - | 0 | 5e-05
10 | 0.001 | 0 | - | 0.0005 | 5e-05
30 | 0.003 | 0 | - | 0.0015 | 5e-05
50 | 0.005 | 0 | - | 0.0025 | 5e-05
100 | 0.01 | 0 | - | 0.005 | 5e-05
500 | 0.05 | 0 | - | 0.025 | 5e-05
SQUARE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95
( uA ) | 2018 | 2016 | -
0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
0.1 | 1e-05 | 0 | - | 5e-06 | 0.001
2 | 0.0002 | 0 | - | 0.0001 | 0.02
5 | 0.0005 | 0 | - | 0.00025 | 0.05
50 | 0.005 | 0 | - | 0.0025 | 0.5
60 | 0.006 | 0 | - | 0.003 | 0.6
TRIANGLE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95
( MΩ ) | 2018 | 2016 | -
- | - | - | - | 0 | -
- | - | - | - | 0 | -
- | - | - | - | 0 | - |  | EEG Simulator, Merek : NETECH, Model : 330, SN : 31487 | [12 empty] | 2
- | - | - | - | 0 | - |  | EEG Simulator, Merek : NETECH, Model : 330, SN : 31488 | [7 empty] | 2018 | 2016 | - | 1 |  | 1 | Hasil kalibrasi Frekuensi dan Amplitudo tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
SINE WAVE (µv) |  |  |  | Driff | U95 |  | EEG Simulator, Merek : NETECH, Model : 330, SN : 31487 | [7 empty] | 2018 | 2016 | - | 2 |  | 2 | Hasil kalibrasi Frekuensi dan Amplitudo tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
( Ω ) | 2018 | 2016 | - | [11 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil kalibrasi Frekuensi dan Amplitudo tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
- | - | - | - | 0 | - | [9 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 | Hasil kalibrasi Frekuensi dan Amplitudo tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
- | - | - | - | 0 | - | [9 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 5 |  | 5 | Hasil kalibrasi Frekuensi dan Amplitudo tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
- | - | - | - | 0 | - | [9 empty] | 2023 | 2022 | 2019 | 6 |  | 6 | Hasil kalibrasi Frekuensi dan Amplitudo tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
- | - | - | - | 0 | - |  | 2 | [12 empty] | Hasil kalibrasi Frekuensi dan Amplitudo tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Frekuensi (Hz)
Rata-Rata Standar | Correction | Drift | U95 | Rata2 Terkoreksi
0.11 | 1.1e-05 | 5.5e-06 | 5e-05 | 0.11001
1.99 | 0.000199 | 9.95e-05 | 5e-05 | 1.9902
5.02 | 0.000502 | 0.000251 | 5e-05 | 5.0205
51.2 | 0.00512 | 0.00256 | 5e-05 | 51.2051
56.89 | 0.005689 | 0.0028445 | 5e-05 | 56.8957
Ampitude (µv) |  | FP1-FP2
Rata-Rata Standar | Correction | Drift | U95 | Rata2 Terkoreksi
10.1 | 0.00101 | 0.000505 | 0.101 | 10.101
30.9 | 0.00309 | 0.001545 | 0.309 | 30.9031
50.63 | 0.005063 | 0.0025315 | 0.5063 | 50.6351
102.71 | 0.010271 | 0.0051355 | 1.0271 | 102.7203
Ampitude (µv) |  | F8-F7
Rata-Rata Standar | Correction | Drift | U95 | Rata2 Terkoreksi
10.1 | 0.00101 | 0.000505 | 0.101 | 10.101
30.9 | 0.00309 | 0.001545 | 0.309 | 30.9031
50.63 | 0.005063 | 0.0025315 | 0.5063 | 50.6351
102.71 | 0.010271 | 0.0051355 | 1.0271 | 102.7203
Ampitude (µv) |  | T4 - T3
Rata-Rata Standar | Correction | Drift | U95 | Rata2 Terkoreksi
10.1 | 0.00101 | 0.000505 | 0.101 | 10.101
30.9 | 0.00309 | 0.001545 | 0.309 | 30.9031
50.63 | 0.005063 | 0.0025315 | 0.5063 | 50.6351
102.71 | 0.010271 | 0.0051355 | 1.0271 | 102.7203
Ampitude (µv) |  | T6 - T5
Rata-Rata Standar | Correction | Drift | U95 | Rata2 Terkoreksi
10.1 | 0.00101 | 0.000505 | 0.101 | 10.101
30.9 | 0.00309 | 0.001545 | 0.309 | 30.9031
50.63 | 0.005063 | 0.0025315 | 0.5063 | 50.6351
102.71 | 0.010271 | 0.0051355 | 1.0271 | 102.7203
Ampitude (µv) |  | O2 - O1
Rata-Rata Standar | Correction | Drift | U95 | Rata2 Terkoreksi
10.1 | 0.00101 | 0.000505 | 0.101 | 10.101
30.9 | 0.00309 | 0.001545 | 0.309 | 30.9031
50.63 | 0.005063 | 0.0025315 | 0.5063 | 50.6351
102.71 | 0.010271 | 0.0051355 | 1.0271 | 102.7203

## UB Amplitudo (hidden)
AMPLITUDO
10 | µv | 0.01 |  | FP2 - FP1 |  | 10 | [6 empty] | 30 | µv | 0.01 |  | FP2 - FP1 |  | 30
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | µv | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 1. Repeatability | µv | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
2. Daya baca | µv | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | Hz | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11 |  | 2. Daya baca | µv | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | Hz | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11
3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Drift standar EEG Sim | µv | rect. | 0.000505 | 1.7321 | 50 | 0.00029156 | 1 | Hz | 0.00029156 | 8.5008e-08 | 1.4453e-16 |  | 4. Drift standar EEG Sim | µv | rect. | 0.001545 | 1.7321 | 50 | 0.00089201 | 1 | Hz | 0.00089201 | 7.9567e-07 | 1.2662e-14
5. Sertifikat EEG Sim | µv | normal | 0.101 | 2 | 50 | 0.0505 | 1 | Hz | 0.0505 | 0.0025502 | 1.3008e-07 |  | 5. Sertifikat EEG Sim | µv | normal | 0.309 | 2 | 50 | 0.1545 | 1 | Hz | 0.1545 | 0.02387 | 1.1396e-05
Jumlah | [9 empty] | 0.0025837 | 1.301e-07 |  | Jumlah | [9 empty] | 0.023904 | 1.1396e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.05083 |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.15461
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 51.3102 |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 50.143
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0073 |  |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0084
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.10203 | µv |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.31053 | µv
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 5.2352 | 52.3524 |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 15.5707 | 51.9022
[10 empty] | 1.0203 | % | [11 empty] | 1.0351 | %
50 | µv | 0.01 |  | FP2 - FP1 |  | 50 | [6 empty] | 100 | µv | 0.01 |  | FP2 - FP1 |  | 100
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | µv | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 1. Repeatability | µv | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
2. Daya baca | µv | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | Hz | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11 |  | 2. Daya baca | µv | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | Hz | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11
3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Drift standar EEG Sim | µv | rect. | 0.0025315 | 1.7321 | 50 | 0.0014616 | 1 | Hz | 0.0014616 | 2.1362e-06 | 9.1264e-14 |  | 4. Drift standar EEG Sim | µv | rect. | 0.0051355 | 1.7321 | 50 | 0.002965 | 1 | Hz | 0.002965 | 8.7911e-06 | 1.5457e-12
5. Sertifikat EEG Sim | µv | normal | 0.5063 | 2 | 50 | 0.25315 | 1 | Hz | 0.25315 | 0.064085 | 8.2138e-05 |  | 5. Sertifikat EEG Sim | µv | normal | 1.0271 | 2 | 50 | 0.51355 | 1 | Hz | 0.51355 | 0.26373 | 0.0013911
Jumlah | [9 empty] | 0.06412 | 8.2138e-05 |  | Jumlah | [9 empty] | 0.26378 | 0.0013911
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.25322 |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.51359
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 50.0553 |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 50.016
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0085 |  |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.5086 | µv |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 1.0316 | µv
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 25.4581 | 50.9162 |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 51.5955 | 51.5955
[10 empty] | 1.0172 | % | [11 empty] | 1.0316 | %
10 | µv | 0.01 |  | F8-F7 |  | 10 | [6 empty] | 30 | µv | 0.01 |  | F8-F7 |  | 30
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | µv | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 1. Repeatability | µv | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
2. Daya baca | µv | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | Hz | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11 |  | 2. Daya baca | µv | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | Hz | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11
3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Drift standar EEG Sim | µv | rect. | 0.000505 | 1.7321 | 50 | 0.00029156 | 1 | Hz | 0.00029156 | 8.5008e-08 | 1.4453e-16 |  | 4. Drift standar EEG Sim | µv | rect. | 0.001545 | 1.7321 | 50 | 0.00089201 | 1 | Hz | 0.00089201 | 7.9567e-07 | 1.2662e-14
5. Sertifikat EEG Sim | µv | normal | 0.101 | 2 | 50 | 0.0505 | 1 | Hz | 0.0505 | 0.0025502 | 1.3008e-07 |  | 5. Sertifikat EEG Sim | µv | normal | 0.309 | 2 | 50 | 0.1545 | 1 | Hz | 0.1545 | 0.02387 | 1.1396e-05
Jumlah | [9 empty] | 0.0025837 | 1.301e-07 |  | Jumlah | [9 empty] | 0.023904 | 1.1396e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.05083 |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.15461
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 51.3102 |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 50.143
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0073 |  |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0084
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.10203 | µv |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.31053 | µv
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 5.2352 | 52.3524 |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 15.5707 | 51.9022
[10 empty] | 1.0203 | % | [11 empty] | 1.0351 | %
50 | µv | 0.01 |  | F8-F7 |  | 50 | [6 empty] | 100 | µv | 0.01 |  | F8-F7 |  | 100
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | µv | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 1. Repeatability | µv | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
2. Daya baca | µv | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | Hz | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11 |  | 2. Daya baca | µv | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | Hz | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11
3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Drift standar EEG Sim | µv | rect. | 0.0025315 | 1.7321 | 50 | 0.0014616 | 1 | Hz | 0.0014616 | 2.1362e-06 | 9.1264e-14 |  | 4. Drift standar EEG Sim | µv | rect. | 0.0051355 | 1.7321 | 50 | 0.002965 | 1 | Hz | 0.002965 | 8.7911e-06 | 1.5457e-12
5. Sertifikat EEG Sim | µv | normal | 0.5063 | 2 | 50 | 0.25315 | 1 | Hz | 0.25315 | 0.064085 | 8.2138e-05 |  | 5. Sertifikat EEG Sim | µv | normal | 1.0271 | 2 | 50 | 0.51355 | 1 | Hz | 0.51355 | 0.26373 | 0.0013911
Jumlah | [9 empty] | 0.06412 | 8.2138e-05 |  | Jumlah | [9 empty] | 0.26378 | 0.0013911
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.25322 |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.51359
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 50.0553 |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 50.016
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0085 |  |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.5086 | µv |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 1.0316 | µv
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 25.4581 | 50.9162 |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 51.5955 | 51.5955
[10 empty] | 1.0172 | % | [11 empty] | 1.0316 | %
10 | µv | 0.01 |  | T4 - T3 |  | 10 | [6 empty] | 30 | µv | 0.01 |  | T4 - T3 |  | 30
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | µv | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 1. Repeatability | µv | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
2. Daya baca | µv | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | Hz | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11 |  | 2. Daya baca | µv | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | Hz | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11
3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Drift standar EEG Sim | µv | rect. | 0.000505 | 1.7321 | 50 | 0.00029156 | 1 | Hz | 0.00029156 | 8.5008e-08 | 1.4453e-16 |  | 4. Drift standar EEG Sim | µv | rect. | 0.001545 | 1.7321 | 50 | 0.00089201 | 1 | Hz | 0.00089201 | 7.9567e-07 | 1.2662e-14
5. Sertifikat EEG Sim | µv | normal | 0.101 | 2 | 50 | 0.0505 | 1 | Hz | 0.0505 | 0.0025502 | 1.3008e-07 |  | 5. Sertifikat EEG Sim | µv | normal | 0.309 | 2 | 50 | 0.1545 | 1 | Hz | 0.1545 | 0.02387 | 1.1396e-05
Jumlah | [9 empty] | 0.0025837 | 1.301e-07 |  | Jumlah | [9 empty] | 0.023904 | 1.1396e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.05083 |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.15461
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 51.3102 |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 50.143
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0073 |  |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0084
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.10203 | µv |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.31053 | µv
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 5.2352 | 52.3524 | 0.01 | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.01 | 15.5707 | 51.9022
[10 empty] | 1.0203 | % | [11 empty] | 1.0351 | %
50 | µv | 0.01 |  | T4 - T3 |  | 50 | [6 empty] | 100 | µv | 0.01 |  | T4 - T3 |  | 100
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | µv | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 1. Repeatability | µv | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
2. Daya baca | µv | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | Hz | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11 |  | 2. Daya baca | µv | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | Hz | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11
3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Drift standar EEG Sim | µv | rect. | 0.0025315 | 1.7321 | 50 | 0.0014616 | 1 | Hz | 0.0014616 | 2.1362e-06 | 9.1264e-14 |  | 4. Drift standar EEG Sim | µv | rect. | 0.0051355 | 1.7321 | 50 | 0.002965 | 1 | Hz | 0.002965 | 8.7911e-06 | 1.5457e-12
5. Sertifikat EEG Sim | µv | normal | 0.5063 | 2 | 50 | 0.25315 | 1 | Hz | 0.25315 | 0.064085 | 8.2138e-05 |  | 5. Sertifikat EEG Sim | µv | normal | 1.0271 | 2 | 50 | 0.51355 | 1 | Hz | 0.51355 | 0.26373 | 0.0013911
Jumlah | [9 empty] | 0.06412 | 8.2138e-05 |  | Jumlah | [9 empty] | 0.26378 | 0.0013911
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.25322 |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.51359
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 50.0553 |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 50.016
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0085 |  |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.5086 | µv |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 1.0316 | µv
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 25.4581 | 50.9162 | 0.01 | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.01 | 51.5955 | 51.5955
[10 empty] | 1.0172 | % | [11 empty] | 1.0316 | %
10 | µv | 0.01 |  | T6 - T5 |  | 10 | [6 empty] | 30 | µv | 0.01 |  | T6 - T5 |  | 30
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | µv | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 1. Repeatability | µv | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
2. Daya baca | µv | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | Hz | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11 |  | 2. Daya baca | µv | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | Hz | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11
3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Drift standar EEG Sim | µv | rect. | 0.000505 | 1.7321 | 50 | 0.00029156 | 1 | Hz | 0.00029156 | 8.5008e-08 | 1.4453e-16 |  | 4. Drift standar EEG Sim | µv | rect. | 0.001545 | 1.7321 | 50 | 0.00089201 | 1 | Hz | 0.00089201 | 7.9567e-07 | 1.2662e-14
5. Sertifikat EEG Sim | µv | normal | 0.101 | 2 | 50 | 0.0505 | 1 | Hz | 0.0505 | 0.0025502 | 1.3008e-07 |  | 5. Sertifikat EEG Sim | µv | normal | 0.309 | 2 | 50 | 0.1545 | 1 | Hz | 0.1545 | 0.02387 | 1.1396e-05
Jumlah | [9 empty] | 0.0025837 | 1.301e-07 |  | Jumlah | [9 empty] | 0.023904 | 1.1396e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.05083 |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.15461
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 51.3102 |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 50.143
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0073 |  |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0084
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.10203 | µv |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.31053 | µv
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 5.2352 | 52.3524 | 0.01 | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.01 | 15.5707 | 51.9022
[10 empty] | 1.0203 | % | [11 empty] | 1.0351 | %
50 | µv | 0.01 |  | T6 - T5 |  | 50 | [6 empty] | 100 | µv | 0.01 |  | T6 - T5 |  | 100
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | µv | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 1. Repeatability | µv | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
2. Daya baca | µv | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | Hz | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11 |  | 2. Daya baca | µv | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | Hz | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11
3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Drift standar EEG Sim | µv | rect. | 0.0025315 | 1.7321 | 50 | 0.0014616 | 1 | Hz | 0.0014616 | 2.1362e-06 | 9.1264e-14 |  | 4. Drift standar EEG Sim | µv | rect. | 0.0051355 | 1.7321 | 50 | 0.002965 | 1 | Hz | 0.002965 | 8.7911e-06 | 1.5457e-12
5. Sertifikat EEG Sim | µv | normal | 0.5063 | 2 | 50 | 0.25315 | 1 | Hz | 0.25315 | 0.064085 | 8.2138e-05 |  | 5. Sertifikat EEG Sim | µv | normal | 1.0271 | 2 | 50 | 0.51355 | 1 | Hz | 0.51355 | 0.26373 | 0.0013911
Jumlah | [9 empty] | 0.06412 | 8.2138e-05 |  | Jumlah | [9 empty] | 0.26378 | 0.0013911
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.25322 |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.51359
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 50.0553 |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 50.016
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0085 |  |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.5086 | µv |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 1.0316 | µv
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 25.4581 | 50.9162 | 0.01 | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.01 | 51.5955 | 51.5955
[10 empty] | 1.0172 | % | [11 empty] | 1.0316 | %
10 | µv | 0.01 |  | O2 - O1 |  | 10 | [6 empty] | 30 | µv | 0.01 |  | O2 - O1 |  | 30
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | µv | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 1. Repeatability | µv | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
2. Daya baca | µv | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | Hz | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11 |  | 2. Daya baca | µv | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | Hz | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11
3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Drift standar EEG Sim | µv | rect. | 0.000505 | 1.7321 | 50 | 0.00029156 | 1 | Hz | 0.00029156 | 8.5008e-08 | 1.4453e-16 |  | 4. Drift standar EEG Sim | µv | rect. | 0.001545 | 1.7321 | 50 | 0.00089201 | 1 | Hz | 0.00089201 | 7.9567e-07 | 1.2662e-14
5. Sertifikat EEG Sim | µv | normal | 0.101 | 2 | 50 | 0.0505 | 1 | Hz | 0.0505 | 0.0025502 | 1.3008e-07 |  | 5. Sertifikat EEG Sim | µv | normal | 0.309 | 2 | 50 | 0.1545 | 1 | Hz | 0.1545 | 0.02387 | 1.1396e-05
Jumlah | [9 empty] | 0.0025837 | 1.301e-07 |  | Jumlah | [9 empty] | 0.023904 | 1.1396e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.05083 |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.15461
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 51.3102 |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 50.143
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0073 |  |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0084
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.10203 | µv |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.31053 | µv
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 5.2352 | 52.3524 | 0.01 | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.01 | 15.5707 | 51.9022
[10 empty] | 1.0203 | % | [11 empty] | 1.0351 | %
50 | µv | 0.01 |  | O2 - O1 |  | 50 | [6 empty] | 100 | µv | 0.01 |  | O2 - O1 |  | 100
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | µv | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 1. Repeatability | µv | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
2. Daya baca | µv | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | Hz | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11 |  | 2. Daya baca | µv | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | Hz | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11
3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 |  | 4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Drift standar EEG Sim | µv | rect. | 0.0025315 | 1.7321 | 50 | 0.0014616 | 1 | Hz | 0.0014616 | 2.1362e-06 | 9.1264e-14 |  | 4. Drift standar EEG Sim | µv | rect. | 0.0051355 | 1.7321 | 50 | 0.002965 | 1 | Hz | 0.002965 | 8.7911e-06 | 1.5457e-12
5. Sertifikat EEG Sim | µv | normal | 0.5063 | 2 | 50 | 0.25315 | 1 | Hz | 0.25315 | 0.064085 | 8.2138e-05 |  | 5. Sertifikat EEG Sim | µv | normal | 1.0271 | 2 | 50 | 0.51355 | 1 | Hz | 0.51355 | 0.26373 | 0.0013911
Jumlah | [9 empty] | 0.06412 | 8.2138e-05 |  | Jumlah | [9 empty] | 0.26378 | 0.0013911
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.25322 |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.51359
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 50.0553 |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 50.016
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0085 |  |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.5086 | µv |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 1.0316 | µv
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 25.4581 | 50.9162 | 0.01 | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.01 | 51.5955 | 51.5955
[10 empty] | 1.0172 | % | [11 empty] | 1.0316 | %

## UB Hz (hidden)
KL.UB - 021-18 / REV : 0
UNCERTAINTY BUDGET
FREKUENSI
0.1 | Hz | [10 empty] | 50 | Hz
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | KOREKSI CALIPER |  |  | DRIFT | U95 STD
1. Repeatability | Hz | normal | 1.5516e-17 | 2.4495 | 4 | 6.3343e-18 | 1 | Hz | 6.3343e-18 | 4.0124e-35 | 4.0247e-70 | 1. Repeatability | Hz | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 | Setting Panjang | Tahun
2. Daya baca | Hz | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | Hz | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | 2. Daya baca | Hz | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | Hz | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | ( mm ) | 2015 | 2018
3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 | 3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 | 4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
4. Drift standar EEG Sim | Hz | rect. | 5.5e-06 | 1.7321 | 50 | 3.1754e-06 | 1 | Hz | 3.1754e-06 | 1.0083e-11 | 2.0335e-24 | 4. Drift standar EEG Sim | Hz | rect. | 0.00256 | 1.7321 | 50 | 0.001478 | 1 | Hz | 0.001478 | 2.1845e-06 | 9.5444e-14 | 50 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
5. Sertifikat EEG Sim | Hz | normal | 5e-05 | 2 | 50 | 2.5e-05 | 1 | Hz | 2.5e-05 | 6.25e-10 | 7.8125e-21 | 5. Sertifikat EEG Sim | Hz | normal | 5e-05 | 2 | 50 | 2.5e-05 | 1 | Hz | 2.5e-05 | 6.25e-10 | 7.8125e-21 | 70 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
Jumlah | [9 empty] | 8.334e-06 | 1.3889e-12 | [12 empty] | 100 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.0028869 |  | Jumlah | [9 empty] | 1.0518e-05 | 1.4843e-12 | 120 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 50.0076 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.0032432 |  | 150 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0086 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 74.5377
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.0057985 | Hz | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 1.9923
[10 empty] | 5.7985 | % | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.0064615 | Hz
2 | Hz | [20 empty] | 0.012923 | %
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | 60 | Hz
1. Repeatability | Hz | normal | 2.4825e-16 | 2.4495 | 4 | 1.0135e-16 | 1 | Hz | 1.0135e-16 | 1.0272e-32 | 2.6377e-65 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
2. Daya baca | Hz | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | Hz | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | 1. Repeatability | Hz | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 | 2. Daya baca | Hz | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | Hz | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0 | 3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Drift standar EEG Sim | Hz | rect. | 9.95e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7446e-05 | 1 | Hz | 5.7446e-05 | 3.3001e-09 | 2.1781e-19 | 4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
5. Sertifikat EEG Sim | Hz | normal | 5e-05 | 2 | 50 | 2.5e-05 | 1 | Hz | 2.5e-05 | 6.25e-10 | 7.8125e-21 | 4. Drift standar EEG Sim | Hz | rect. | 0.0028445 | 1.7321 | 50 | 0.0016423 | 1 | Hz | 0.0016423 | 2.6971e-06 | 1.4548e-13
Jumlah | [9 empty] | 8.3373e-06 | 1.3889e-12 | 5. Sertifikat EEG Sim | Hz | normal | 5e-05 | 2 | 50 | 2.5e-05 | 1 | Hz | 2.5e-05 | 6.25e-10 | 7.8125e-21
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.0028874
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 50.0471 |  | Jumlah | [9 empty] | 1.1031e-05 | 1.5344e-12
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0085 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.0033213
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.0057995 | Hz | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 79.305
[10 empty] | 0.14499 | % | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 1.9903
5 | Hz | [10 empty] | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.0066105 | Hz
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | [10 empty] | 0.011018 | %
1. Repeatability | Hz | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
2. Daya baca | Hz | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | Hz | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
3. Drift standar Caliper | Hz | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Caliper | Hz | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | Hz | 0 | 0 | 0
4. Drift standar EEG Sim | Hz | rect. | 0.000251 | 1.7321 | 50 | 0.00014491 | 1 | Hz | 0.00014491 | 2.1e-08 | 8.8203e-18
5. Sertifikat EEG Sim | Hz | normal | 5e-05 | 2 | 50 | 2.5e-05 | 1 | Hz | 2.5e-05 | 6.25e-10 | 7.8125e-21
Jumlah | [9 empty] | 8.355e-06 | 1.3889e-12
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.0028905
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 50.2595
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0083
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.005805 | Hz
[10 empty] | 0.14513 | %

## Input Data Caliper (hidden)
Digital Caliper
CD-6"PSX (11011858)
KOREKSI CALIPER |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Panjang | Tahun
( mm ) | 2015 | 2018
1 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
20 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
50 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
70 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
100 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
120 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
150 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
CD-6"PSX (11015608)
KOREKSI CALIPER |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Panjang | Tahun
( mm ) | 2015 | 2016
0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
20 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
50 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
70 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
100 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
120 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
150 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
CD-6"CSX (07414369) ***
KOREKSI CALIPER |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Panjang | Tahun
( mm ) | 2018 | 2019
0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
20 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
50 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
70 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
100 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
120 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
150 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
CD-6"CSX (07414785) ***
KOREKSI CALIPER |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Panjang | Tahun
( mm ) | 2018 | 2019
0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
20 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
50 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
70 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
100 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
120 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
150 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
CD-6"CSX (07414362) ***
KOREKSI CALIPER |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Panjang | Tahun
( mm ) | 2018 | 2019
0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
20 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
50 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
70 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
100 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
120 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
150 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
CD-6"CSX (07414353) ***
KOREKSI CALIPER |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Panjang | Tahun
( mm ) | 2018 | 2019
0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
20 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
50 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
70 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
100 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
120 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
150 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
KOSONG
KOREKSI CALIPER |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Panjang | Tahun
( mm ) | 2018 | 2019
0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
20 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
50 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
70 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
100 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
120 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
150 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
KOSONG
KOREKSI CALIPER |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Panjang | Tahun
( mm ) | 2018 | 2019
0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
20 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
50 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
70 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
100 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
120 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
150 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
KOSONG
KOREKSI CALIPER |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Panjang | Tahun
( mm ) | 2018 | 2019
0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
20 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
50 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
70 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
100 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
120 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02
150 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.02