## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT PENGUJIAN
Nomor : 18 / 1 / VIII - 22 / E - 008.27 DL
-
Nama Alat : | Dental Unit |  | Nomor Order : |  | E - 008.27 DL
Merek |  | : | Philips
Model / Tipe |  | : | xxx
Nomor Seri |  | : | 123456
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | :
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | x3
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 1900-01-20
Tanggal Pengujian |  | : | x1
Penanggungjawab Pengujian |  | : | #REF!
Lokasi Pengujian |  | : | x2
Hasil Pengujian |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK.087-19
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-19
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 008.27 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI HEART RATE MONITOR
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Pengujian
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | #VALUE!
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | #VALUE!
HASIL KALIBRASI | #VALUE!
BAHAN GABUNGAN | #VALUE!
#VALUE!
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2022-02-02 | Update Kelistriksan | Sudah | Iqbal
2 | 2022-02-18 | Update Kelistikan dan Load | Sudah | Iqbal
3 | 2.3.2022 | Penambahan penyelia dan LHU pengujian | Done | Iqbal
4 | 9.3.2022 | Perbaikan Kelistrikan | Done | Hary
5 | 2022-03-12 | Perbaikan rumus scoring C+U | Done | Hary
Rev 5 : 12.3.2022

## LK
LEMBAR KERJA KALIBRASI / PENGUJIAN ELECTROSURGERY UNIT
Nomor Sertifikat / No. Surat Keterangan : 22 / / - / E -
Merek |  |  |  | : | ................................................................
Model/Type |  |  |  | : | ................................................................
No. Seri |  |  |  | : | ................................................................
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : | ................................................................
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : | ................................................................
Nama Ruang |  |  |  | : | ................................................................
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : | ................................................................
Metode Kerja |  |  |  | : | KL.MK - 06
I. | Kondisi Ruang |  |  |  | AWAL |  | AKHIR
| 1. Suhu |  |  | : |  |  |  |  | °C
| 2. Kelembaban Relatif |  |  | : |  |  |  |  | %
| 3. Tegangan Jala-jala |  |  | : |  |  |  |  | V
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi komponen alat
| 1. Fisik |  |  | : | Baik / Tidak Baik |  |  |  | (Pilih salah satu dan coret yang tidak perlu)
| 2. Fungsi |  |  | : | Baik / Tidak Baik
III. | Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik
No | Parameter | [7 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
1 | Resistansi Isolasi | [8 empty] | MΩ | > 2 | MΩ
2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas)* | [8 empty] | Ω | ≤ 0.2 | Ω
3 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas)* | [8 empty] | Ω | ≤ 0.3 | Ω
4 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I** | [8 empty] | µA | ≤ 500 | µA
5 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II** | [8 empty] | µA | ≤ 100 | µA
6 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [8 empty] | µA | ≤ 50 | µA
[11 empty] | * | pilih salah satu
[11 empty] | ** | pilih salah satu
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja Electrosurgery Unit
No. | Parameter | Setting | Pembacaan Standar | [8 empty] | Toleransi
|  | Pada | I | II |  | III |  | IV |  | V
Alat
1 | Energy Cutting (Watt) | [10 empty] | 20%
2
3
4
5
1 | Energy Coagulasi (Watt) | [10 empty] | 20%
2
3
4
5
V. | Keterangan :
1. Load Cut ……………Ω, Coag…………Ω
2. ..............................................................................................
VI. | Alat Yang Digunakan
□ 1. Electrosurgical Analyzer, Merek : Fluke, Model : QA-ESII (201027) / (201033) QA-ESIII (440245) / ( 4639004)
□ 1. Electrosurgical Analyzer, Merek : Rigel, Model : Uni-Therm (40L-0755)
□ 1. Electrosurgical Analyzer, Merek : SPL, Model : HF-400 (1549HF400)
□ 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056) / (1834020)
□ 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077)/(2853078)/(3148907)/(3148908)
/(3699030)/(4670010)/(4669058)
□ 2. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (14082463) / (15062872) / (15062874) / (15062875)
□ 2. Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A (HE 21-000669) / (HE 21-000670)
□ 2. Thermohygrobarometer, Merek : GHM - GREISINGER, Model : GFTB.200 (34903051) / (34903053) / (34903046)
□ 2. Thermohygrobarometer, Merek : Extech, Model : SD700 (A. 100609) / (A. 100611) / (A. 100605) / (A. 100615)
/ (A. 100586) / (A. 100617) / (A. 100618) / (A. 100616) / (A. 100616)
VII. | Petugas Kalibrasi
……………………..
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

## ID
INPUT DATA KALIBRASI ELEKTROSURGERY UNIT | [17 empty] | INPUT DATA KALIBRASI ELEKTROSURGERY UNIT
[7 empty] | Nomor Sertifikat : 22 / | 2 / I - 22 / E - 002.3 DL | [9 empty] | INPUT DATA PENGUJIAN ELEKTROSURGERY UNIT
Merek |  |  |  | : | ZERONE
Model/Type |  |  |  | : | DOCTANZ 400
No. Seri |  |  |  | : | ZA0A13O3010
Resolusi |  |  |  | : | 1 | W
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : | 12 Januari 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : | 12 Januari 2022
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : | OK 2
Nama Ruang |  |  |  | : | OK 2
Metode Kerja |  |  |  | : | MK.23-18
I. | Kondisi Ruang |  |  |  | Awal | Akhir | Pembacaan Standar
| 1. Suhu |  |  | : | 23.2 | 23.2 | 22.872 |  | °C
| 2. Kelembaban Relatif |  |  | : | 67.6 | 67.6 | 66.424 |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  |  | : | 226.4 |  |  |  | Volt
II. | Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi komponen alat
| 1. Fisik |  |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  |  | : | Baik | [11 empty] | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik | [15 empty] | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| No | Parameter | [8 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan |  |  |  | Nomor Sertifikat : 22 /
| 1 | Resistansi Isolasi | [8 empty] | 2 | MΩ | 2 | MΩ | G |  | µA | Toleransi
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif | [8 empty] | 0.23 | Ω | 0.2 | Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [8 empty] | 600 | µA | 500 | µA | Kelas I | Input NC | 10 | 100
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [8 empty] | 10 | µA | 50 | µA
IV. | Pengujian Kinerja
| No. | Parameter |  | Setting Alat ( W ) |  | Setting Load ( Ω ) |  | Pembacaan Standar ( mA ) |  | Pembacaan Terkoreksi ( mA )
| 1 | Arus Bocor mode Cutting |  | 250 |  | 200 |  | 144 |  | 144
| 2 | Arus Bocor mode Coagulating |  | 80 |  |  |  | 80 |  | 80
b. Pengujian Contact Quality Monitoring / REM
| No. | Parameter | Pembacaan Alat ( Ω ) |  |  | Pembacaan Terkoreksi (Ω) | [12 empty] | 250 | 220
[18 empty] | 0.15 | 30
| 1 | Contact Quality Monitoring / REM | 75 |  |  | 75
a. Kalibrasi Daya Keluaran Cutting
| No. | Parameter | Setting Alat | Setting Load ( Ω ) |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Terukur Rata-rata | Rata-rata Terkoreksi | STDEV
[6 empty] | I | II | III | IV | V
| 1 | Daya Keluaran Cutting ( W ) | 20 | 250 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 1e-05
| 2 |  | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 1e-05
| 3 |  | 80 |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 80 | 80 | 1e-05
| 4 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 1e-05
| 5 |  | 150 |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 150 | 150 | 1e-05
| 6 |  | 240 |  |  | 232 |  | 232 |  | 232 |  | 232 | 232 | 0
| 7 |  | 280 |  |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 | 280 | 0
| 8 |  | 320 |  |  | 311 |  | 311 |  | 311 |  | 311 | 311 | 0
b. Kalibrasi Daya Keluaran Coagulating
| No. | Parameter | Setting Alat | Setting Load ( Ω ) |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Terukur Rata-rata | Rata-rata Terkoreksi | STDEV
[6 empty] | I | II | III | IV | V
| 1 | Daya Keluaran Coagulating ( W ) | 20 | 250 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 1e-05
| 2 |  | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 1e-05
| 3 |  | 80 |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 80 | 80 | 1e-05
| 4 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 1e-05
| 5 |  | 150 |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 150 | 150 | 1e-05
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil pengujian arus bocor karena frekuensi tinggi tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE. LTD.
Hasil pengujian contact quality monitoring / REM tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE. LTD.
Hasil Kalibrasi daya keluaran tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE. LTD.
Pengaturan load cutting pada 250Ω
Pengaturan load coagulating pada 250Ω
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Yang Digunakan
Electrosurgical Analyzer, Merek : Fluke, Model : QA-ES III, SN : 4639004
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
IX. | Tanggal Pembuatan Laporan
3 2 22
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
𝑃=𝐴.𝑉^
𝑃=𝑅.𝐴^2
Note on L26: Baris warna hijau bisa dipilih
Note on L27: BILA HASILNYA KELUAR, MAKA LAKUKAN PENGUKURAN "NC" DAN HASILNYA INPUT PADA KOLOM "NC"
Note on L28: BILA HASILNYA KELUAR, MAKA LAKUKAN PENGUKURAN "NC" DAN HASILNYA INPUT PADA KOLOM "NC"
Note on B70: pilih salah satu tapi jangan di delete, hide pada lhk bila terdapat ground

## Kata-kata (hidden)
Nomor Sertifikat : 22 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Nomor Surat Keterangan : 22 / M - | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
3. Hasil Kalibrasi daya keluaran tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE. LTD.
Choirul Huda |  |  | 0.2 | Resistansi Pembumian Protektif | 0.2
Donny Martha |  |  | 0.3 | Resistansi Pembumian Protektif | 0.3
Fatimah Novrianisa |  |  | 500 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
Wardimanul Abrar |  |  | 100 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
Gusti Arya Dinata |  | 50
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa |  | Pengaturan load cutting pada | 250 | Ω
Muhammad Arrizal Septiawan |  | Pengaturan load coagulating pada | 250 | Ω
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Septia Khairunnisa
Taufik Priawan
Venna Filosofia

## BUDGET
KL. 023-18
UNCERTAINTY BUDGET
Intensitas Cutting ( W) | 20 | [9 empty] | Intensitas Coagulating ( W) | 20
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | W | normal | 1e-05 | 2.4495 | 4 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 6.9444e-23 | 1. Repeatability | W | normal | 1e-05 | 2.4495 | 4 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 6.9444e-23
2. Daya baca | W | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca | W | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Sertifikat ESU Analyzer | W | normal | 1e-05 | 2 | 50 | 5e-06 | 1 | 5e-06 | 2.5e-11 | 1.25e-23 | 3. Sertifikat ESU Analyzer | W | normal | 1e-05 | 2 | 50 | 5e-06 | 1 | 5e-06 | 2.5e-11 | 1.25e-23
4. Drift Standar ESU Analyzer | W | rect. | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23 | 4. Drift Standar ESU Analyzer | W | rect. | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889 | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | W | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | W
Intensitas Cutting ( W) | 50 | [9 empty] | Intensitas Coagulating ( W) | 50
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | W | normal | 1e-05 | 2.4495 | 4 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 6.9444e-23 | 1. Repeatability | W | normal | 1e-05 | 2.4495 | 4 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 6.9444e-23
2. Daya baca | W | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca | W | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Sertifikat ESU Analyzer | W | normal | 1e-05 | 2 | 50 | 5e-06 | 1 | 5e-06 | 2.5e-11 | 1.25e-23 | 3. Sertifikat ESU Analyzer | W | normal | 1e-05 | 2 | 50 | 5e-06 | 1 | 5e-06 | 2.5e-11 | 1.25e-23
4. Drift Standar ESU Analyzer | W | rect. | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23 | 4. Drift Standar ESU Analyzer | W | rect. | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889 | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | W | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | W
Intensitas Cutting ( W) | 80 | [9 empty] | Intensitas Coagulating ( W) | 80
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | W | normal | 1e-05 | 2.4495 | 4 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 6.9444e-23 | 1. Repeatability | W | normal | 1e-05 | 2.4495 | 4 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 6.9444e-23
2. Daya baca | W | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca | W | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Sertifikat ESU Analyzer | W | normal | 1e-05 | 2 | 50 | 5e-06 | 1 | 5e-06 | 2.5e-11 | 1.25e-23 | 3. Sertifikat ESU Analyzer | W | normal | 1e-05 | 2 | 50 | 5e-06 | 1 | 5e-06 | 2.5e-11 | 1.25e-23
4. Drift Standar ESU Analyzer | W | rect. | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23 | 4. Drift Standar ESU Analyzer | W | rect. | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889 | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | W | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | W
Intensitas Cutting ( W) | 100 | [9 empty] | Intensitas Coagulating ( W) | 100
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | W | normal | 1e-05 | 2.4495 | 4 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 6.9444e-23 | 1. Repeatability | W | normal | 1e-05 | 2.4495 | 4 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 6.9444e-23
2. Daya baca | W | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca | W | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Sertifikat ESU Analyzer | W | normal | 1e-05 | 2 | 50 | 5e-06 | 1 | 5e-06 | 2.5e-11 | 1.25e-23 | 3. Sertifikat ESU Analyzer | W | normal | 1e-05 | 2 | 50 | 5e-06 | 1 | 5e-06 | 2.5e-11 | 1.25e-23
4. Drift Standar ESU Analyzer | W | rect. | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23 | 4. Drift Standar ESU Analyzer | W | rect. | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889 | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | W | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | W
Intensitas Cutting ( W) | 150 | [9 empty] | Intensitas Coagulating ( W) | 150
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | W | normal | 1e-05 | 2.4495 | 4 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 6.9444e-23 | 1. Repeatability | W | normal | 1e-05 | 2.4495 | 4 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 6.9444e-23
2. Daya baca | W | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca | W | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Sertifikat ESU Analyzer | W | normal | 1e-05 | 2 | 50 | 5e-06 | 1 | 5e-06 | 2.5e-11 | 1.25e-23 | 3. Sertifikat ESU Analyzer | W | normal | 1e-05 | 2 | 50 | 5e-06 | 1 | 5e-06 | 2.5e-11 | 1.25e-23
4. Drift Standar ESU Analyzer | W | rect. | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23 | 4. Drift Standar ESU Analyzer | W | rect. | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889 | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | W | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | W

## Penyelia Kalibrasi
HASIL KALIBRASI ELEKTROSURGERY UNIT
Nomor Sertifikat : 22 / 2 / I - 22 / E - 002.3 DL
Merek |  |  | : ZERONE
Model/Type |  |  | : DOCTANZ 400
No. Seri |  |  | : ZA0A13O3010
Resolusi |  |  | : 1 W
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : 12 Januari 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  | : 12 Januari 2022
Tempat Kalibrasi |  |  | : OK 2
Nama Ruang |  |  | : OK 2
Metode Kerja |  |  | : MK.23-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : ( 22.9 ± 0.3 ) °C
| 2. Kelembaban |  | : ( 66.4 ± 2.6 ) %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : ( 226.1 ± 2.7 ) Volt
II. | Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi komponen alat | [9 empty] | :
| 1. Fisik |  | : Baik | [7 empty] | 5 |  | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| 2. Fungsi |  | : Baik | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | G |  | Tidak terdapat grounding di ruangan
[11 empty] | 10 |  | 26.4316 | 100 |  | NG |  | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  |  | 2 | MΩ | 2 | M Ω | 10 | [6 empty] | Resistansi pembumian protektif
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif |  |  |  |  | 0.22867 | Ω | 0.2 | Ω | 0 |  | G |  | µA | Terkoreksi | Toleransi | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | 567.5408 | µA | 500 | µA | 10 |  | Kelas I | Input NC | 10 | 26.4316 | 100 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan |  |  |  |  | 26.4316 | µA | 50 | µA | 10 | [6 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
[11 empty] | 30 | [6 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Daya Keluaran Cutting
| No. | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%) |  |  | C+U (%)
| 1 | Daya Keluaran Cutting ( W ) | 20 | 20 | 5e-05 | ± 20 | ± | 2.8991 |  | 2.8992 | 100 | YES
| 2 |  | 50 | 50 | 2e-05 |  | ± | 1.1597 |  | 1.1597 |  | YES
| 3 |  | 80 | 80 | 1.25e-05 |  | ± | 0.72478 |  | 0.7248 |  | YES
| 4 |  | 100 | 100 | 1e-05 |  | ± | 0.57983 |  | 0.57984 |  | YES
| 5 |  | 150 | 150 | 6.6667e-06 |  | ± | 0.38655 |  | 0.38656 |  | YES
1
| b. Kalibrasi Daya Keluaran Coagulating | [9 empty] | 1
| No. | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%) |  |  | C+U (%) | 2
50
| 1 | Daya Keluaran Coagulating ( W ) | 20 | 20 | 5e-05 | ± 20 | ± | 2.8991 |  | 2.8992 | 100 | YES
| 2 |  | 50 | 50 | 2e-05 |  | ± | 1.1597 |  | 1.1597 |  | YES
| 3 |  | 80 | 80 | 1.25e-05 |  | ± | 0.72478 |  | 0.7248 |  | YES
| 4 |  | 100 | 100 | 1e-05 |  | ± | 0.57983 |  | 0.57984 |  | YES
| 5 |  | 150 | 150 | 6.6667e-06 |  | ± | 0.38655 |  | 0.38656 |  | YES
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil pengujian arus bocor karena frekuensi tinggi tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE. LTD.
Hasil pengujian contact quality monitoring / REM tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE. LTD.
Hasil Kalibrasi daya keluaran tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE. LTD.
Pengaturan load cutting pada 250Ω
Pengaturan load coagulating pada 250Ω
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VII. | Alat Yang Digunakan
Electrosurgical Analyzer, Merek : Fluke, Model : QA-ES III, SN : 4639004
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
VIII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
IX. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
TOTAL SKOR
90
|  | Nama |  |  |  |  | Tanggal |  |  | Paraf
|  | Dibuat Oleh : | Muhammad Iqbal Saiful Rahman |  |  |  | 3 2 22
Diperiksa :
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

## LH
HASIL KALIBRASI ELEKTROSURGERY UNIT
Nomor Sertifikat : 22 / 2 / I - 22 / E - 002.3 DL
Merek |  |  | : | ZERONE
Model/Type |  |  | : | DOCTANZ 400
No. Seri |  |  | : | ZA0A13O3010
Resolusi |  |  | : | 1
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 12 Januari 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 12 Januari 2022
Tempat Kalibrasi |  |  | : | OK 2
Nama Ruang |  |  | : | OK 2
Metode Kerja |  |  | : | MK.23-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 22.9 | 0.3
| 2. Kelembaban Relatif |  | : | 66.4 | 2.6
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | 226.1 | 2.7
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi komponen alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | 2 | MΩ | 2 | M Ω
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif | [5 empty] | 0.22867 | Ω | 0.2 | Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 567.5408 | µA | 500 | µA
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [5 empty] | 26.4316 | µA | 50 | µA
IV. | Pengujian Kinerja
a. Pengujian Arus Bocor Karena Frekuensi Tinggi
a. Kalibrasi Daya Keluaran Cutting
| No. | Parameter |  | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif ( % ) | Toleransi ( % ) |  | Ketidakpastian Pengukuran ( % )
| 1 | Daya Keluaran Cutting ( W ) |  | 20 | 20 | 1e-05 | 5e-05 | ± 20 |  | ± | 2.8991
| 2 |  |  | 50 | 50 | 1e-05 | 2e-05 |  |  | ± | 1.1597
| 3 |  |  | 80 | 80 | 1e-05 | 1.25e-05 |  |  | ± | 0.72478
| 4 |  |  | 100 | 100 | 1e-05 | 1e-05 |  |  | ± | 0.57983
| 5 |  |  | 150 | 150 | 1e-05 | 6.6667e-06 |  |  | ± | 0.38655
b. Kalibrasi Daya Keluaran Coagulating
| No. | Parameter |  | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) |  | Ketidakpastian Pengukuran ( % )
| 1 | Daya Keluaran Coagulating ( W ) |  | 20 | 20 | 1e-05 | 5e-05 | ± 20 |  | ± | 2.8991
| 2 |  |  | 50 | 50 | 1e-05 | 2e-05 |  |  | ± | 1.1597
| 3 |  |  | 80 | 80 | 1e-05 | 1.25e-05 |  |  | ± | 0.72478
| 4 |  |  | 100 | 100 | 1e-05 | 1e-05 |  |  | ± | 0.57983
| 5 |  |  | 150 | 150 | 1e-05 | 6.6667e-06 |  |  | ± | 0.38655
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil pengujian arus bocor karena frekuensi tinggi tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE. LTD.
Hasil pengujian contact quality monitoring / REM tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE. LTD.
Hasil Kalibrasi daya keluaran tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE. LTD.
Pengaturan load cutting pada 250Ω
Pengaturan load coagulating pada 250Ω
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VII. | Alat Yang Digunakan
Electrosurgical Analyzer, Merek : Fluke, Model : QA-ES III, SN : 4639004
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
VIII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
IX. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

## Penyelia Pengujian
HASIL PENGUJIAN ELEKTROSURGERY UNIT
Nomor Sertifikat : 22 / 2 / I - 22 / E - 002.3 DL
Merek |  |  | : ZERONE
Model/Type |  |  | : DOCTANZ 400
No. Seri |  |  | : ZA0A13O3010
Resolusi |  |  | : 1 W
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : 12 Januari 2022
Tanggal Pengujian |  |  | : 12 Januari 2022
Tempat Pengujian |  |  | : OK 2
Nama Ruang |  |  | : OK 2
Metode Kerja |  |  | : MK.23-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : ( 22.9 ± 0.3 ) °C
| 2. Kelembaban |  | : ( 66.4 ± 2.6 ) %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : ( 226.1 ± 2.7 ) Volt
II. | Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi komponen alat
| 1. Fisik |  | : Baik
| 2. Fungsi |  | : Baik
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  |  | 2 | MΩ | 2 | M Ω
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif |  |  |  |  | 0.22867 | Ω | 0.2 | Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | 567.5408 | µA | 500 | µA
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan |  |  |  |  | 26.4316 | µA | 50 | µA
IV. | Pengujian Kinerja
a. Pengujian Daya Keluaran Cutting
| No. | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Presisi (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Daya Keluaran Cutting ( W ) | 20 | 20 | 5e-05 | ± 20 | ± | 2.8991
| 2 |  | 50 | 50 | 2e-05 |  | ± | 1.1597
| 3 |  | 80 | 80 | 1.25e-05 |  | ± | 0.72478
| 4 |  | 100 | 100 | 1e-05 |  | ± | 0.57983
| 5 |  | 150 | 150 | 6.6667e-06 |  | ± | 0.38655
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
b. Pengujian Daya Keluaran Coagulating
| No. | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Presisi (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Daya Keluaran Coagulating ( W ) | 20 | 20 | 5e-05 | ± 20 | ± | 2.8991
| 2 |  | 50 | 50 | 2e-05 |  | ± | 1.1597
| 3 |  | 80 | 80 | 1.25e-05 |  | ± | 0.72478
| 4 |  | 100 | 100 | 1e-05 |  | ± | 0.57983
| 5 |  | 150 | 150 | 6.6667e-06 |  | ± | 0.38655
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil pengujian daya keluaran tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE. LTD.
Pengaturan load cutting pada 250Ω
Pengaturan load coagulating pada 250Ω
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VII. | Alat Yang Digunakan
Electrosurgical Analyzer, Merek : Fluke, Model : QA-ES III, SN : 4639004
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
VIII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
IX. | Petugas Pengujian
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Nomor Sertifikat : 22 / |  |  | Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Nomor Surat Keterangan : 22 / M - |  |  | Alat yang diuji melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020

## LHP
HASIL PENGUJIAN ELEKTROSURGERY UNIT
Nomor Sertifikat : 22 / 2 / I - 22 / E - 002.3 DL
Merek |  |  | : | ZERONE
Model/Type |  |  | : | DOCTANZ 400
No. Seri |  |  | : | ZA0A13O3010
Resolusi |  |  | : | 1
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 12 Januari 2022
Tanggal Pengujian |  |  | : | 12 Januari 2022
Tempat Pengujian |  |  | : | OK 2
Nama Ruang |  |  | : | OK 2
Metode Kerja |  |  | : | MK.23-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | :
| 2. Kelembaban |  | :
| 3. Tegangan Jala-jala |  | :
II. | Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi komponen alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | 2 | MΩ | 2 | M Ω
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif | [5 empty] | 0.22867 | Ω | 0.2 | Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 567.5408 | µA | 500 | µA
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [5 empty] | 26.4316 | µA | 50 | µA
IV. | Pengujian Kinerja
a. Pengujian Daya Keluaran Cutting
| No. | Parameter |  | Setting Alat | Pembacaan Standar | Presisi (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Daya Keluaran Cutting ( W ) |  | 20 | 20 | 5e-05 | ± 20 | ± | 2.8991
| 2 |  |  | 50 | 50 | 2e-05 |  | ± | 1.1597
| 3 |  |  | 80 | 80 | 1.25e-05 |  | ± | 0.72478
| 4 |  |  | 100 | 100 | 1e-05 |  | ± | 0.57983
| 5 |  |  | 150 | 150 | 6.6667e-06 |  | ± | 0.38655
| #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
b. Pengujian Daya Keluaran Coagulating
| No. | Parameter |  | Setting Alat | Pembacaan Standar | Presisi (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Daya Keluaran Coagulating ( W ) |  | 20 | 20 | 5e-05 | ± 20 | ± | 2.8991
| 2 |  |  | 50 | 50 | 2e-05 |  | ± | 1.1597
| 3 |  |  | 80 | 80 | 1.25e-05 |  | ± | 0.72478
| 4 |  |  | 100 | 100 | 1e-05 |  | ± | 0.57983
| 5 |  |  | 150 | 150 | 6.6667e-06 |  | ± | 0.38655
| #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil pengujian daya keluaran tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE. LTD.
Pengaturan load cutting pada 250Ω
Pengaturan load coagulating pada 250Ω
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VII. | Alat Yang Digunakan
Electrosurgical Analyzer, Merek : Fluke, Model : QA-ES III, SN : 4639004
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
VIII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
IX. | Petugas Pengujian
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 35 | -6 | -9.4 | 1.7
|  | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 40 | -5.8 | -8.6 | 1.4
|  | 25 | 0 | 0.1 | 0.05 |  |  | 50 | -5.3 | -7.2 | 0.95
|  | 30 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 60 | -4.4 | -5.2 | 0.4
|  | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 70 | -3.2 | -2.6 | 0.3
|  | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  |  | 80 | -1.6 | 0.7 | 1.15
|  | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  |  | 90 | 0.3 | 4.5 | 2.1
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.3
|  | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35
|  | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25
|  | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
|  | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
|  | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
|  | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
|  | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3
|  | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7
|  | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
|  | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
|  | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
|  | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
|  | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45
|  | 20 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3
|  | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 50 | -1 | -1 | 0
|  | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
|  | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
|  | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
|  | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 40 | -7.2 | -8 | 0.4
|  | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -6.2 | -6.2 | 0
|  | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5
|  | 35 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 70 | -4.1 | -2.1 | 1
|  | 37 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 80 | -3 | 0.2 | 1.6
|  | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 30 | -1.5 | -4.9 | 1.7
|  | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 40 | -3.8 | -3.4 | 0.2
|  | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 50 | -5.4 | -2.5 | 1.45
|  | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 60 | -6.4 | -2 | 2.2
|  | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 70 | -6.7 | -2.1 | 2.3
|  | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 80 | -6.3 | -2.6 | 1.85
|  | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 90 | -5.2 | -2.6 | 1.3
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2.3
|  | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 40 | 1.2 | 0 | 0.6
|  | 25 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
|  | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
|  | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
|  | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
|  | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 30 | -1.4 | 1 | 1.2
|  | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15
|  | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
|  | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
|  | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
|  | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
|  | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
|  | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 30 | -1.2 | - | 0
|  | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.9 | - | 0
|  | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -0.8 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.6 | - | 0
|  | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.2 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
|  | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45
|  | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55
|  | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
|  | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
|  | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
|  | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
|  | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.8
|  | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 35 | -5.2 | - | 0
|  | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -5.5 | - | 0
|  | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -5.5 | - | 0
|  | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -4.8 | - | 0
|  | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -3.4 | - | 0
|  | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -1.4 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | 1.3 | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 35 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 40 | -0.3 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.3 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.5 | - | 0
|  | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -0.8 | - | 0
|  | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 80 | -1.3 | - | 0
|  | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 90 | -2 | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 35 | 0.6 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.3 | - | 0
|  | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 60 | -0.6 | - | 0
|  | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 70 | -0.8 | - | 0
|  | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 80 | -0.9 | - | 0
|  | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 35 | -1.4 | - | 0
|  | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -1.3 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.3 | - | 0
|  | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -1.9 | - | 0
|  | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 80 | -2.5 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | -3.2 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | 0.1 | - | 0
|  | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.2 | - | 0
|  | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 50 | 0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | 0 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 80 | -0.8 | - | 0
|  | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 90 | -1.4 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | -1.6 | - | 0
|  | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1.4 | - | 0
|  | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.4 | - | 0
|  | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -1.8 | - | 0
|  | 37 | 0 | - | 0 |  |  | 80 | -2.3 | - | 0
|  | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 90 | -3 | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.6
|  | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | -0.2 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.2 | - | 0
|  | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2017 | - |  |  | %RH | 2
|  | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | 0 | - | 0 |  |  | 40 | -0.1 | - | 0
|  | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 50 | 0 | - | 0
|  | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 60 | 0 | - | 0
|  | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 70 | -0.1 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.9 | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH |  |  |  |  | 1 | 0.6
A | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | A | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 2 | 0.3
| 2 | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 2 | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35 |  | 3 | 0.3
| 3 | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | 3 | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3 |  | 4 | 0.6
| 4 | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 4 | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | -4.9 | 1.7 |  | 7 | 0.3
| 7 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 7 | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 30 | -1.4 | 1 | 1.2 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 35 | -5.2 | - | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 12 | 35 | -0.4 | - | 0 |  | 13 | 0.4
| 13 | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 35 | 0.6 | - | 0 |  | 14 | 0.3
| 14 | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 14 | 35 | -1.4 | - | 0 |  | 15 | 0.3
| 15 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 17 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 19
B | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | B | 1 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | U95
| 2 | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 2 | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | -3.4 | 0.2 |  | 4 | 2.6
| 7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 7 | 40 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 8 | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  | 7 | 2.3
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 8 | 2.6
| 11 | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.3 | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | 0.3 | - | 0 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | -1.3 | - | 0 |  | 12 | 2.7
| 15 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 13 | 2.2
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 40 | -0.2 | - | 0 |  | 15 | 2.8
| 18 | 20 | 0 | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.1 | - | 0 |  | 16 | 2.2
[14 empty] | 17 | 1.6
C | 1 | 25 | 0 | 0.1 | 0.05 |  | C | 1 | 50 | -5.3 | -7.2 | 0.95 |  | 18 | 2
| 2 | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 2 | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
| 3 | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 3 | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
| 4 | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 4 | 50 | -1 | -1 | 0
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | -2.5 | 1.45
| 7 | 25 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
| 8 | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
| 11 | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | - | 0
| 12 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 50 | -0.3 | - | 0
| 13 | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -0.2 | - | 0
| 14 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 50 | -1.3 | - | 0
| 15 | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | 0.2 | - | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0
| 17 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 50 | -0.2 | - | 0
| 18 | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 18 | 50 | 0 | - | 0
D | 1 | 30 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | D | 1 | 60 | -4.4 | -5.2 | 0.4
| 2 | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
| 3 | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 3 | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
| 4 | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 4 | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | -2 | 2.2
| 7 | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 7 | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
| 8 | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
| 11 | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | - | 0
| 12 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 12 | 60 | -0.5 | - | 0
| 13 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -0.6 | - | 0
| 14 | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -1.5 | - | 0
| 15 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | 0 | - | 0
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 60 | -0.2 | - | 0
| 18 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 18 | 60 | 0 | - | 0
E | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | E | 1 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 2 | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 2 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 3 | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 3 | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
| 4 | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 4 | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
| 5 | 35 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | -2.1 | 2.3
| 7 | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 7 | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
| 8 | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
| 11 | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | - | 0
| 12 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.8 | - | 0
| 13 | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -0.8 | - | 0
| 14 | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | -1.9 | - | 0
| 15 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.3 | - | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0
| 17 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0
| 18 | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.1 | - | 0
F | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | F | 1 | 80 | -1.6 | 0.7 | 1.15
| 2 | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 2 | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
| 3 | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 3 | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
| 4 | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 4 | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
| 5 | 37 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | -2.6 | 1.85
| 7 | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 7 | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
| 8 | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
| 11 | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | - | 0
| 12 | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -1.3 | - | 0
| 13 | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -0.9 | - | 0
| 14 | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | -2.5 | - | 0
| 15 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -0.8 | - | 0
| 16 | 37 | 0 | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0
| 17 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.5 | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0
G | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | G | 1 | 90 | 0.3 | 4.5 | 2.1
| 2 | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 2 | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
| 3 | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 3 | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
| 4 | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 4 | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | -2.6 | 1.3
| 7 | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 7 | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
| 8 | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 8 | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
| 11 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | - | 0
| 12 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -2 | - | 0
| 13 | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -0.8 | - | 0
| 14 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | -3.2 | - | 0
| 15 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -1.4 | - | 0
| 16 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0
| 17 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -0.8 | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.9 | - | 0
8 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 |  |  |  | 8 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 |  |  |  | 8 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051
Suhu | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2019 | 2017 |  |  | %RH | 2019 | 2017
15 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | 30 | -1.4 | 1 | 1.2
20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15 |  | Suhu | 23.2 | 22.872 | 0 | 0.3
25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25 |  | %RH | 67.6 | 66.424 | 0 | 2.6
30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9 |  | HASIL | ( 22.9 ± 0.3 ) °C
40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95 |  |  | ( 66.4 ± 2.6 ) %RH
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN
| 20 |  | -0.2 |  |  | 60 |  | -1.1
23.2 |  | -0.328 |  |  | 67.6 |  | -1.176
| 25 |  | -0.4 |  |  | 70 |  | -1.2
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [11 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 1 |  | 22.9 | 0.3 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 2 |  | 66.4 | 2.6 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 3 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2017 | 2015 | 4
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | - | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2020 | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2020 | - | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2020 | - | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2017 | - | 18
8

## Input Data Sertifikat ESU
Electrosurgical Analyzer, Merek : Fluke, Model : QA-ES II, SN : 201027 | [5 empty] | Electrosurgical Analyzer, Merek : Fluke, Model : QA-ES II, SN : 201033 | [5 empty] | Electrosurgical Analyzer, Merek : Fluke, Model : QA-ES III, SN : 440245
KOREKSI RESISTANCE |  |  |  | DRIFT | U95 | KOREKSI RESISTANCE |  |  |  | DRIFT | U95 | KOREKSI RESISTANCE |  |  |  | DRIFT | U95
Setting | Tahun |  |  |  |  | Setting | Tahun |  |  |  |  | Setting | Tahun
Ω | 2010 | 2010 | 2011 |  |  | Ω | 2010 | 2010 | 2011 |  |  | Ω | 2017 | 2017 | 2018
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07
9.8 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1e-07 | 9.8 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 1e-07 | 10.11 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07
49 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 1e-07 | 49 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 1e-07 | 50.28 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07
102 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 1e-07 | 102 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 1e-07 | 100.24 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07
202 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 1e-07 | 202 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 1e-07 | 200.21 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07
502 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 1e-07 | 502 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 1e-07 | 470.96 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07
KOREKSI Arus |  |  |  | DRIFT | U95 | KOREKSI Arus |  |  |  | DRIFT | U95 | KOREKSI Arus |  |  |  | DRIFT | U95
Terbaca UUT | Tahun |  |  |  |  | Terbaca UUT | Tahun |  |  |  |  | Terbaca UUT | Tahun
mA | 2010 | 2010 | 2011 |  |  | mA | 2010 | 2010 | 2011 |  |  | mA | 2017 | 2017 | 2018
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07
237 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1e-07 | 222 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07
317 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1e-07 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07
408 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1e-07 | 420 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07
562 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1e-07 | 564 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07
694 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1e-07 | 710 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07
984 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1e-06 | 1018 | 0 | 0 | -6 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-06
KOREKSI WATT |  |  |  | DRIFT | U95 | KOREKSI WATT |  |  |  | DRIFT | U95 | KOREKSI WATT |  |  |  | DRIFT | U95
Terbaca UUT | Tahun |  |  |  |  | Terbaca UUT | Tahun |  |  |  |  | Terbaca UUT | Tahun
W | 2010 | 2010 | 2011 |  |  | W | 2010 | 2010 | 2011 |  |  | W | 2017 | 2017 | 2018
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06
50.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1e-06 | 75 | 0 | 0 | -4.4 | 0 | 1e-06 | 70.6 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06
95.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1e-06 | 150 | 0 | 0 | -1.7 | 0 | 1e-06 | 137.1 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06
146.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1e-06 | 152.7 | 0 | 0 | -1.7 | 0 | 1e-06 | 271.5 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06
194.6 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 1e-06 | 207.6 | 0 | 0 | -0.6 | 0 | 1e-06 | 500 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06
293.7 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 1e-06 | 313.9 | 0 | 0 | -2.9 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06
400 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 1e-06 | 400 | 0 | 0 | -2.9 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06
500 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 1e-06 | 500 | 0 | 0 | -2.9 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06
Electrosurgical Analyzer, Merek : Fluke, Model : QA-ES III, SN : 4639004 | [5 empty] | Electrosurgical Analyzer, Merek : S.P.L Elektronik, Model : HF-400, SN : 1549HF400 | [5 empty] | Electrosurgical Analyzer, Merek : RIGEL, Model : Uni-Therm, SN : 40L-0755
KOREKSI RESISTANCE |  |  |  | DRIFT | U95 | KOREKSI RESISTANCE |  |  |  | DRIFT | U95 | KOREKSI RESISTANCE |  |  |  | DRIFT | U95
Setting | Tahun |  |  |  |  | Setting | Tahun |  |  |  |  | Setting | Tahun
Ω | 2017 | 2017 | 2018 |  |  | Ω | 2010 | 2010 | 2011 |  |  | Ω | 2010 | 2010 | 2011
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 1e-07
10.11 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | 9.8 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 1e-07 | 9.8 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 1e-07
50.28 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | 49 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 1e-07 | 49 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 1e-07
100.24 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | 102 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 1e-07 | 102 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 1e-07
200.21 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | 202 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 1e-07 | 202 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 1e-07
470.96 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | 502 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 1e-07 | 502 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 1e-07
KOREKSI Arus |  |  |  | DRIFT | U95 | KOREKSI Arus |  |  |  | DRIFT | U95 | KOREKSI Arus |  |  |  | DRIFT | U95
Terbaca UUT | Tahun |  |  |  |  | Terbaca UUT | Tahun |  |  |  |  | Terbaca UUT | Tahun
mA | 2017 | 2017 | 2018 |  |  | mA | 2010 | 2010 | 2011 |  |  | mA | 2010 | 2010 | 2011
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-06
KOREKSI WATT |  |  |  | DRIFT | U95 | KOREKSI WATT |  |  |  | DRIFT | U95 | KOREKSI WATT |  |  |  | DRIFT | U95
Terbaca UUT | Tahun |  |  |  |  | Terbaca UUT | Tahun |  |  |  |  | Terbaca UUT | Tahun
W | 2017 | 2017 | 2018 |  |  | W | 2010 | 2010 | 2011 |  |  | W | 2010 | 2010 | 2011
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-05 | 1e-06
70.6 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 50 | 0 | 0 | 3.4 | 1e-05 | 1e-06 | 50 | 0 | 0 | 3.4 | 1e-05 | 1e-06
137.1 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 100 | 0 | 0 | 4.7 | 1e-05 | 1e-06 | 100 | 0 | 0 | 4.7 | 1e-05 | 1e-06
271.5 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 150 | 0 | 0 | 2.7 | 1e-05 | 1e-06 | 150 | 0 | 0 | 2.7 | 1e-05 | 1e-06
500 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 200 | 0 | 0 | 7.6 | 1e-05 | 1e-06 | 200 | 0 | 0 | 7.6 | 1e-05 | 1e-06
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 300 | 0 | 0 | 13.9 | 1e-05 | 1e-06 | 300 | 0 | 0 | 13.9 | 1e-05 | 1e-06
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 400 | 0 | 0 | 13.9 | 1e-05 | 1e-06 | 400 | 0 | 0 | 13.9 | 1e-05 | 1e-06
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 500 | 0 | 0 | 13.9 | 1e-05 | 1e-06 | 500 | 0 | 0 | 13.9 | 1e-05 | 1e-06
Electrosurgical Analyzer, Merek : Fluke, Model : QA-ES III, SN : 4639004 | [11 empty] | INTERPOLASI KOREKSI Resistance
KOREKSI RESISTANCE |  |  |  | DRIFT | U95
Setting | Tahun
Ω | 2017 | 2017 | 2018
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07
10.11 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07
50.28 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | [6 empty] | INTERPOLASI KOREKSI WATT CUT |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  | INTERPOLASI U95
100.24 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | [6 empty] | 20 |  | 1e-05 |  | 20 |  | 1e-05 | 20 | 1e-05
200.21 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | [6 empty] | 50 |  | 1e-05 |  | 50 |  | 1e-05 | 50 | 1e-05
470.96 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | [6 empty] | 80 |  | 1e-05 |  | 80 |  | 1e-05 | 80 | 1e-05
KOREKSI Arus |  |  |  | DRIFT | U95 | [6 empty] | 100 |  | 1e-05 |  | 100 |  | 1e-05 | 100 | 1e-05
Terbaca UUT | Tahun | [10 empty] | 150 |  | 1e-05 |  | 150 |  | 1e-05 | 150 | 1e-05
mA | 2017 | 2017 | 2018 | [8 empty] | 232 |  | 1e-05 |  | 232 |  | 1e-05 | 232 | 1e-05
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | [6 empty] | 280 |  | 1e-05 |  | 280 |  | 1e-05 | 280 | 1e-05
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | [6 empty] | 311 |  | 1e-05 |  | 311 |  | 1e-05 | 311 | 1e-05
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | [6 empty] | INTERPOLASI KOREKSI WATT COAGULASI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  | INTERPOLASI U95
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | [6 empty] | 20 |  | 1e-05 |  | 20 |  | 1e-05 | 20 | 1e-05
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-07 | [6 empty] | 50 |  | 1e-05 |  | 50 |  | 1e-05 | 50 | 1e-05
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-06 | [6 empty] | 80 |  | 1e-05 |  | 80 |  | 1e-05 | 80 | 1e-05
KOREKSI WATT |  |  |  | DRIFT | U95 | [6 empty] | 100 |  | 1e-05 |  | 100 |  | 1e-05 | 100 | 1e-05
Terbaca UUT | Tahun | [10 empty] | 150 |  | 1e-05 |  | 150 |  | 1e-05 | 150 | 1e-05
W | 2017 | 2017 | 2018 | [8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
70.6 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
137.1 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
271.5 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
500 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
0 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
Electrosurgical Analyzer, Merek : Fluke, Model : QA-ES III, SN : 4639004
Electrosurgical Analyzer, Merek : Fluke, Model : QA-ES II, SN : 201027 | [6 empty] | 2010 | 2011 | 1
Electrosurgical Analyzer, Merek : Fluke, Model : QA-ES II, SN : 201033 | [6 empty] | 2010 | 2011 | 2
Electrosurgical Analyzer, Merek : Fluke, Model : QA-ES III, SN : 440245 | [6 empty] | 2017 | 2018 | 3
Electrosurgical Analyzer, Merek : Fluke, Model : QA-ES III, SN : 4639004 | [6 empty] | 2017 | 2018 | 4
Electrosurgical Analyzer, Merek : S.P.L Elektronik, Model : HF-400, SN : 1549HF400 | [6 empty] | 2010 | 2011 | 5
Electrosurgical Analyzer, Merek : RIGEL, Model : Uni-Therm, SN : 40L-0755 | [6 empty] | 2010 | 2011 | 6
4

## DB Kelistrikan
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [6 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [6 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2018 | 2021
| 150 | 0.76 | 0.76 | 0.31 | 0.225 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | -0.07 | -0.07 | -1.6 | 0.765 | 1.8 | 0.012
| 180 | -0.13 | -0.13 | 0.1 | 0.115 | 2.16 |  |  | 180 | -0.06 | -0.06 | 0.12 | 0.09 | 2.16 |  |  | 180 | -0.13 | -0.13 | -1.9 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.16 | -0.16 | -0.04 | 0.06 | 2.4 |  |  | 200 | -0.18 | -0.18 | 0.06 | 0.12 | 2.4 |  |  | 200 | -0.26 | -0.26 | -2.14 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.18 | -0.18 | -0.28 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | -0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 2.64 |  |  | 220 | -0.29 | -0.29 | -3.44 | 1.575 | 2.64
| 230 | -0.26 | -0.26 | -0.2 | 0.03 | 2.76 |  |  | 230 | -10.02 | -10.02 | 0.05 | 5.035 | 2.76 |  |  | 230 | -0.23 | -0.23 | -2.52 | 1.145 | 2.76
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2018 | 2021
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 0.0059 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 0.0059
| 50 | -0.06 | -0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.295 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.295 |  |  | 50 | 2 | 2 | 2.1 | 0.05 | 0.295
| 100 | -0.06 | -0.06 | 0.2 | 0.13 | 0.59 |  |  | 100 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.59 |  |  | 100 | 2 | 2 | 2.3 | 0.15 | 0.59
| 200 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.18 |  |  | 200 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 1.18 |  |  | 200 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 0.55 | 1.18
| 500 | -0.9 | -0.9 | 3.8 | 2.35 | 2.95 |  |  | 500 | 20 | 20 | 0.8 | 9.6 | 2.95 |  |  | 500 | 2.9 | 2.9 | 4.3 | 0.7 | 2.95
| 1000 | -0.003 | -0.003 | 9 | 4.5015 | 5.9 |  |  | 1000 | 2 | 2 | 0.008 | 0.996 | 5.9 |  |  | 1000 | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2015 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2018 | 2021
| 10 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.059 | 0.0059 |  | 10 | 0 | 0 | 0.26 | 0.13 | 0.17 | 0.017
| 20 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.118 |  |  | 20 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.34
| 50 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.07 | 0.85
| 100 | - | - | -0.3 | 0 | 1.4 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0.59 |  |  | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | 0.27 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2018 | 2021
| 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0.002 | 0.002 | -0.001 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.0005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.0012
| 1 | 0.012 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.012 |  |  | 1 | 0.055 | 0.055 | 0.045 | 0.005 | 0.012 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.006 | 0.003 | 0.012
| 2 | 0 | 0 | 0.007 | 0.0035 | 0.024 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.024 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.013 | 0.0065 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [6 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [6 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2018 | 2019
| 150 | 0.11 | 0.11 | -0.05 | 0.08 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.115 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.03 | 0.03 | -0.15 | 0.09 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.03 | 0.03 | -0.04 | 0.035 | 2.16 |  |  | 180 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.005 | 2.16 |  |  | 180 | 0 | 0 | -0.11 | 0.055 | 2.16
| 200 | 0.05 | 0.05 | -0.067 | 0.0585 | 2.4 |  |  | 200 | -0.03 | -0.03 | 0.18 | 0.105 | 2.4 |  |  | 200 | 0.05 | 0.05 | -0.1 | 0.075 | 2.4
| 220 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0.09 | 2.64 |  |  | 220 | 0.05 | 0.05 | -0.13 | 0.09 | 2.64
| 230 | 0.368 | 0.368 | -0.11 | 0.239 | 2.76 |  |  | 230 | -0.16 | -0.16 | 0.73 | 0.445 | 2.76 |  |  | 230 | -0.05 | -0.05 | -0.15 | 0.05 | 2.76
| 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2018 | 2019
| 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 0.0059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059
| 50 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | -0.33 | -0.33 | 1.2 | 0.765 | 0.295 |  |  | 50 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0.25 | 0.295
| 100 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.59 |  |  | 100 | -0.42 | -0.42 | 3.9 | 2.16 | 0.59 |  |  | 100 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 0.15 | 0.59
| 200 | 1.4 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 | 1.18 |  |  | 200 | 1.3 | 1.3 | 1e-06 | 0.65 | 1.18 |  |  | 200 | 0.2 | 0.2 | 3.1 | 1.45 | 1.18
| 500 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 0.65 | 2.95 |  |  | 500 | 0.7 | 0.7 | 9.3 | 4.3 | 2.95 |  |  | 500 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 0.55 | 2.95
| 1000 | 0.012 | 0.012 | 2 | 0.994 | 5.9 |  |  | 1000 | 0.002 | 0.002 | -110 | 55.001 | 5.9 |  |  | 1000 | 13 | 13 | 0.005 | 6.4975 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2018 | 2019
| 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.17 | 0.017
| 20 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34
| 50 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.85 |  |  | 50 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.85 |  |  | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.85
| 100 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.7 |  |  | 100 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.35 | 1.7 |  |  | 100 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.15 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2018 | 2019
| 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0 | 0 | -0.002 | 0.001 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.001 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 0.0012
| 1 | -0.001 | -0.001 | -0.008 | 0.0035 | 0.012 |  |  | 1 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.003 | 0.012 |  |  | 1 | 0.002 | 0.002 | -0.001 | 0.0015 | 0.012
| 2 | 0 | 0 | -0.007 | 0.0035 | 0.024 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.113 | 0.0565 | 0.024 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.024
G | ESA 615 (3699030) | [6 empty] | H | ESA 615 (4670010) | [6 empty] | I | ESA (4669058)
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020
| 150 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0 | 0 | -0.17 | 0.085 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0 | 0 | -0.24 | 0.12 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 2.16 |  |  | 180 | 0 | 0 | -0.22 | 0.11 | 2.16 |  |  | 180 | 0 | 0 | -0.14 | 0.07 | 2.16
| 200 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | 2.4 |  |  | 200 | 0 | 0 | -0.33 | 0.165 | 2.4 |  |  | 200 | 0 | 0 | -0.33 | 0.165 | 2.4
| 220 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0 | 2.64 |  |  | 220 | 0 | 0 | -0.39 | 0.195 | 2.64 |  |  | 220 | 0 | 0 | -0.45 | 0.225 | 2.64
| 230 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 2.76 |  |  | 230 | 0 | 0 | -0.39 | 0.195 | 2.76 |  |  | 230 | 0 | 0 | -0.54 | 0.27 | 2.76
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 0.0059 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 0.0059
| 50 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.295 |  |  | 50 | 0 | 0 | 1.7 | 0.85 | 0.295 |  |  | 50 | 0 | 0 | 2.1 | 1.05 | 0.295
| 100 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 0 | 0 | 3.4 | 1.7 | 0.59 |  |  | 100 | 0 | 0 | 3.7 | 1.85 | 0.59
| 200 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.18 |  |  | 500 | 0 | 0 | 7.2 | 3.6 | 2.95 |  |  | 500 | 0 | 0 | 8.3 | 4.15 | 2.95
| 500 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.95 |  |  | 500 | 0 | 0 | 7.2 | 3.6 | 2.95 |  |  | 500 | 0 | 0 | 8.3 | 4.15 | 2.95
| 1000 | 5 | 5 | 4 | 0.5 | 5.9 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 80 | 40 | 5.9 |  |  | 1000 | 0 | 0 | -97 | 48.5 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2021 | 2018 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020
| 10 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 20 | - | - | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 20 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | - | - | 0.4 | 0 | 0.85 |  |  | 50 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | - | - | 1.4 | 0 | 1.7 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020
| 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | -0.002 | 0.001 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | -0.003 | 0.0015 | 0.0012
| 1 | -0.0023 | -0.0023 | -0.0023 | 0 | 0.012 |  |  | 1 | 0 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0.012 |  |  | 1 | 0 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0.012
| 2 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.024 |  |  | 2 | 0 | 0 | -0.006 | 0.003 | 0.024 |  |  | 2 | 0 | 0 | -0.006 | 0.003 | 0.024
J | ESA 615 | [6 empty] | K | ESA 615 | [6 empty] | L | ESA
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020
| 150 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 1.2 |  |  | 150 | 0 | 0 | -0.17 | 0.085 | 1.2 |  |  | 150 | 0 | 0 | -0.24 | 0.12 | 1.2
| 180 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1.2 |  |  | 180 | 0 | 0 | -0.22 | 0.11 | 1.2 |  |  | 180 | 0 | 0 | -0.14 | 0.07 | 1.2
| 200 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | 1.2 |  |  | 200 | 0 | 0 | -0.33 | 0.165 | 1.2 |  |  | 200 | 0 | 0 | -0.33 | 0.165 | 1.2
| 220 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0 | 1.2 |  |  | 220 | 0 | 0 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 220 | 0 | 0 | -0.45 | 0.225 | 1.2
| 230 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 1.2 |  |  | 230 | 0 | 0 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 230 | 0 | 0 | -0.54 | 0.27 | 1.2
| 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.2 |  |  | 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.2 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020
| 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.59
| 50 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 50 | 0 | 0 | 1.7 | 0.85 | 0.59 |  |  | 50 | 0 | 0 | 2.1 | 1.05 | 0.59
| 100 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 0 | 0 | 3.4 | 1.7 | 0.59 |  |  | 100 | 0 | 0 | 3.7 | 1.85 | 0.59
| 200 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 0 | 0 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 0 | 0 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 500 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 0 | 0 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 0 | 0 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 1000 | 5 | 5 | 4 | 0.5 | 0.59 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 80 | 40 | 0.59 |  |  | 1000 | 0 | 0 | -97 | 48.5 | 0.59
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2021 | 2018 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020
| 10 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.7 |  |  | 10 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 20 | - | - | 0.1 | 0 | 1.7 |  |  | 20 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 50 | - | - | 0.4 | 0 | 1.7 |  |  | 50 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 100 | - | - | 1.4 | 0 | 1.7 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020
| 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.2 |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.2 |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.2
| 0.1 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.2 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | -0.002 | 0.001 | 1.2 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | -0.003 | 0.0015 | 1.2
| 1 | -0.0023 | -0.0023 | -0.0023 | 0 | 1.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 1.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 1.2
| 2 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.2 |  |  | 2 | 0 | 0 | -0.006 | 0.003 | 1.2 |  |  | 2 | 0 | 0 | -0.006 | 0.003 | 1.2
ESA (4669058)
KOREKSI ESA
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Tegangan jala-jala listrik |  |  |  |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | 226.4 |  | -0.28954
150 | 0 | 0 | -0.24 | 0.12 | 1.8 |  | Tahanan isolasi kabel catu daya
180 | 0 | 0 | -0.14 | 0.07 | 2.16 |  | 2 |  | 5.5714e-07 |  |  | 226.4 | 226.1105 | 226.1105 | 226.1105
200 | 0 | 0 | -0.33 | 0.165 | 2.4 |  | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
220 | 0 | 0 | -0.45 | 0.225 | 2.64 |  | 0.23 |  | -0.0013326 |  |  | 0.23 | 0.22867 | 0.22867
230 | 0 | 0 | -0.54 | 0.27 | 2.76 |  | Arus bocor |  |  |  |  | 600 | 567.5408 | 567.5408
250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 600 |  | -32.4592 |  |  | 10 | 26.4316 | 26.4316
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Arus bocor |  |  |  | NC | 10 | 26.4316 | 26.4316
( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | 10 |  | 16.4316 |  | Tegangan U 95 | 226.1105 | 2.7133 | Volt | 2.7133
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | Arus bocor |  |  |  |  | ( 226.1 ± 2.7 ) Volt |  | (
50 | 0 | 0 | 2.1 | 1.05 | 0.295 |  | 10 |  | 16.4316 |  |  |  |  | ±
100 | 0 | 0 | 3.7 | 1.85 | 0.59 | [8 empty] | )
500 | 0 | 0 | 8.3 | 4.15 | 2.95 | [6 empty] | 600 | 567.5408 | 567.5408
500 | 0 | 0 | 8.3 | 4.15 | 2.95
1000 | 0 | 0 | -97 | 48.5 | 5.9
Main-PE |  |  |  | Driff | U95
( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020
10 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resistance |  |  |  | Driff | U95
( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020
0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
0.1 | 0 | 0 | -0.003 | 0.0015 | 0.0012
1 | 0 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0.012
2 | 0 | 0 | -0.006 | 0.003 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [12 empty] | 9
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 1 |  |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2017 | 2019 | 2 |  |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2018 | 2021 | 3 |  |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2019 | 2021 | 4 |  |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2019 | 2021 | 5 |  |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 6 |  |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 7 |  |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 8 |  |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 9 |  |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2019 | 2020 | 10 |  |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 11 |  |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 12 |  |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
9 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman