## Sert Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | 0.6 | 0.6
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | 3.1 | 3.1
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 3.3
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0 | 0.1 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 0 | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 0 | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 0 | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0 | -0.3 | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | U95
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 |  |  | Suhu | 0.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | %RH | 1.3
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 0 | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 0 | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 0 | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  | 1 | 750 | 0 | 3.2 | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0 | 0.1 | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 | 1.55 |  | 2 | 800 | 0 | 2.5 | 1.25
| 3 | 25 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 | 1.35 |  | 3 | 850 | 0 | 1.7 | 0.85
| 4 | 30 | 0 | -0.6 | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 | 1.4 |  | 4 | 900 | 0 | 1 | 0.5
| 5 | 35 | 0 | -1.1 | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1.75
| 6 | 37 | 0 | -1.4 | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 0 | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 | 1.3 |  | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  | 2 | 800 | 0 | 0 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  | 3 | 850 | 0 | 0 | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 0 | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 1.8
| 7 | 40 | 0 | -0.4 | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 0 | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | hPa |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 1 | 750 | 0 | - | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - | 0 |  | 2 | 800 | 0 | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - | 0 |  | 3 | 850 | 0 | - | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - | 0 |  | 4 | 900 | 0 | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 0 | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 0 | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 0 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - | 0
| 3 | 25 | 0 | - | 0 |  | 3 | 50 | 0 | - | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0 | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | -0.7 | - | 0 |  | 1 | 35 | -1.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.4 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.9 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | 0.4 | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | - | 0 |  | 7 | 90 | -3.2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | -0.2 | - | 0 |  | 1 | 35 | 0.6 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.3 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.6 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -1.1 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | -0.6 | - | 0 |  | 1 | 35 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.5 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.1 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 0 | - | 0 |  | 7 | 90 | -2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - | 0
| 6 | 37 | 0 | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - | 0
| 7 | 40 | 0 | - | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - | 0
| 3 | 25 | 0 | - | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0 | - | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 0 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - |  |  | %RH |  | 2021 | - |  |  | hPa |  | 2021 | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - | 0
| 3 | 25 | 0 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - | 0
| 6 | 37 | 0 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - | 0
20 | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2017 | - |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 0 | - | 0 |  | 1 | 45.7 | 0 | - | 0 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 0 | - | 0 |  | 2 | 54.3 | 0 | - | 0 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 24.6 | 0 | - | 0 |  | 3 | 62.5 | 0 | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 29.5 | 0 | - | 0 |  | 4 | 71.5 | 0 | - | 0 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 34.5 | 0 | - | 0 |  | 5 | 80.8 | 0 | - | 0 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 39.5 | 0 | - | 0 |  | 6 | 88.7 | 0 | - | 0 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0 | - | 0 |  | 7 | 90 | 0 | - | 0 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH | [6 empty] | hPa |  |  |  |  | 1 | 3.1
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 0.6 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 0 | 3.2 | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  |  | 9 | 750 | 0 | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | 0 |  | 13 | 0.3
| 13 | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 13 | 35 | -1.4 | - | 0 |  |  | 13 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 14 | 0.4
| 14 | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 35 | 0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 15 | 0.3
| 15 | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 35 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 750 | - | - | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 0 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | 0 |  | 1 | 3.3
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 0 | 0.1 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 0 | 2.5 | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  |  | 9 | 800 | 0 | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 970 | 1 | - | 0 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | 0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 970 | 1 | - | 0 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 970 | 1 | - | 0 |  | 13 | 2.7
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | 0 |  | 14 | 2.2
| 17 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | 0 |  | 15 | 2.7
| 18 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 800 | - | - | 0 |  | 18 | 1.6
[21 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 0 | 0.1 | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 0 | 1.7 | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 |  |  | 9 | 850 | 0 | - | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 50 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 980 | 1 | - | 0 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 980 | 1 | - | 0 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 980 | 1 | - | 0 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | 0 |  | 13 | 1.5
| 19 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | 0 |  | 14 | 1.5
| 20 | 24.6 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 850 | - | - | 0 |  | 15 | 1.5
[21 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 0 | -0.3 | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0.1
| 7 | 30 | 0 | -0.6 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 0 | 1 | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 0 | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 |  |  | 9 | 900 | 0 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 60 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | 0
| 13 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -1.5 | - | 0 |  |  | 13 | 990 | 1.1 | - | 0
| 14 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 990 | 1.1 | - | 0
| 15 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 990 | 1.1 | - | 0
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 60 | 0 | - | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | 0
| 20 | 29.5 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 900 | - | - | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 7 | 35 | 0 | -1.1 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1.75
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 13 | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -1.9 | - | 0 |  |  | 13 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 14 | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 15 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | 0
| 20 | 34.5 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 1000 | - | - | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 7 | 37 | 0 | -1.4 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | 0
| 13 | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -2.5 | - | 0 |  |  | 13 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 14 | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | -0.9 | - | 0 |  |  | 14 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 15 | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -1.3 | - | 0 |  |  | 15 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 16 | 37 | 0 | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | 0
| 19 | 37 | 0 | - | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | 0
| 20 | 39.5 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 1005 | - | - | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 0 | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 0 | 1.9
| 8 | 40 | 0 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 0 | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 1020 | 0 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 0 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | 0 |  |  | 12 | 1020 | 0 | - | 0
| 13 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -3.2 | - | 0 |  |  | 13 | 1020 | 0 | - | 0
| 14 | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1020 | 0 | - | 0
| 15 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -2 | - | 0 |  |  | 15 | 1020 | 0 | - | 0
| 16 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0 |  |  | 16 | 1020 | 0 | - | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | 0 |  |  | 17 | 1020 | 0 | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | 0 |  |  | 18 | 1020 | 0 | - | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | 0
| 20 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 90 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 1020 | - | - | 0
3 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 |  |  |  | 3 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 |  |  |  | 3 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 |  |  |  | 3 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463
Suhu | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2021 | 2018 |  |  | hPa | 2021 | 2018
15 | 0.4 | 0 | 0.2 |  | 30 | -7.3 | -5.7 | 0.8 |  | 750 | - | - | 0
20 | 1 | 0 | 0.5 |  | 40 | -5.9 | -5.3 | 0.3 |  | 800 | - | - | 0 |  | Suhu | 20 | 21 |  | 0.5
25 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 50 | -4.5 | -4.9 | 0.2 |  | 850 | - | - | 0 |  | %RH | 59.6 | 56.348 |  | 3.1
30 | 0 | -0.3 | 0.15 |  | 60 | -3.2 | -4.3 | 0.55 |  | 900 | - | - | 0 |  | hPa
35 | -0.3 | -0.5 | 0.1 |  | 70 | -2 | -3.6 | 0.8 |  | 1000 | - | - | 0
37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 80 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  | 1005 | - | - | 0 |  | HASIL | ( 21.0 ± 0.5 ) °C
40 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  | 90 | 0.3 | -2 | 1.15 |  | 1020 | - | - | 0 |  |  | ( 56.3 ± 3.1 ) %RH
( ± )
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN
| 15 |  | 0.4 |  |  | 50 |  | -4.5
20 |  | 1 |  |  | 59.6 |  | -3.252
| 20 |  | 1 |  |  | 60 |  | -3.2
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [11 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 1 |  | 21.0 | 0.5 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2 |  | 56.3 | 3.1 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 3
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2020 | - | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2020 | - | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 20
3

## Sert Insulation
TEMP 20 ± 1 HUMIDITY 50 ± 10 %RH
1 | A | [5 empty] | 2 | B | [5 empty] | 3 | C
| KOREKSI RESISTANCE BOX |  |  |  | DRIFT | U 95 |  | KOREKSI RESISTANCE BOX |  |  |  | DRIFT | U 95 |  | KOREKSI RESISTANCE BOX |  |  |  | DRIFT | U 95
| Resistance | [6 empty] | Resistance | [6 empty] | Resistance
| ( MΩ ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( MΩ ) | 2017 | 2017 | 2020 |  |  |  | ( MΩ ) | 2017 | 2017 | 2020
| 0 | - | - | 0.007151 | 0 | 1.6e-05
| 0.01 | - | - | 0.006901 | 0 | 1.8e-05 |  | 0.01 | - | - | -0.0004 | 0 | 0.00052 |  | 0.01 | - | - | -0.0003 | 0 | 0.00052
| 0.1 | - | - | 0.007484 | 0 | 2.1e-05 |  | 0.1 | - | - | -0.0002 | 0 | 0.00052 |  | 0.1 | - | - | 0 | 0 | 0.00052
| 1 | - | - | 0.00675 | 0 | 4e-05 |  | 1 | - | - | 0 | 0 | 0.00052 |  | 1 | - | - | 0.0003 | 0 | 0.00052
| 2 | - | - | 0.00656 | 0 | 0.00012 |  | 2 | - | - | 0.0003 | 0 | 0.00052 |  | 2 | - | - | 0.0003 | 0 | 0.00052
| 3 | - | - | 0.00711 | 0 | 0.00013 |  | 3 | - | - | 0.0006 | 0 | 0.00052 |  | 3 | - | - | -0.0001 | 0 | 0.00052
| 500 | - | - | 0.009 | 0 | 0.013 |  | 500 | - | - | -0.001 | 0 | 0.00052 |  | 500 | - | - | -0.016 | 0 | 0.00052
| 1000 | - | - | 0.04 | 0 | 0.02 |  | 1000 | - | - | 0.028 | 0 | 0.00052 |  | 1000 | - | - | -0.003 | 0 | 0.00052
[8 empty] | (20 ppm + 0.5 mΩ) | 0.00052
4 | D | [5 empty] | 5 | E | [5 empty] | 6 | F
| KOREKSI RESISTANCE BOX |  |  |  | DRIFT | U 95 |  | KOREKSI RESISTANCE BOX |  |  |  | DRIFT | U 95 |  | KOREKSI RESISTANCE BOX |  |  |  | DRIFT | U 95
| Resistance | [6 empty] | Resistance | [6 empty] | Resistance
| ( MΩ ) | 2017 | 2017 | 2020 |  |  |  | ( MΩ ) | 2017 | 2017 | 2020 |  |  |  | ( MΩ ) | 2017 | 2017 | 2021
| 0.01 | - | - | -0.0002 | 0 | 0.00052 |  | 0.01 | - | - | 0 | 0 | 0.00052 |  | 0.01 | - | - | -0.0002 | 0 | 0.00052 | 0.0098 | -0.0002 | 2e-05 | 0.0005
| 0.1 | - | - | -0.0001 | 0 | 0.00052 |  | 0.1 | - | - | -0.0003 | 0 | 0.00052 |  | 0.1 | - | - | 0.0004 | 0 | 0.00052 | 0.1004 | 0.0004 |  | 0.00052
| 1 | - | - | 0.0002 | 0 | 0.00052 |  | 1 | - | - | 0.0004 | 0 | 0.00052 |  | 1 | - | - | 0.0005 | 0 | 0.00052 | 1.0005 | 0.0005
| 2 | - | - | 0 | 0 | 0.00052 |  | 2 | - | - | 0.0008 | 0 | 0.00052 |  | 2 | - | - | 0.0009 | 0 | 0.00052 | 2.0009 | 0.0009
| 3 | - | - | -0.0003 | 0 | 0.00052 |  | 3 | - | - | -0.0002 | 0 | 0.00052 |  | 3 | - | - | -0.0002 | 0 | 0.00052 | 2.9998 | -0.0002
| 500 | - | - | -0.008 | 0 | 0.00052 |  | 500 | - | - | -0.013 | 0 | 0.00052 |  | 500 | - | - | 0.014 | 0 | 0.00052
| 1000 | - | - | -0.017 | 0 | 0.00052 |  | 1000 | - | - | -0.024 | 0 | 0.00052 |  | 1000 | - | - | 0.011 | 0 | 0.00052
|  | 0.017 | [7 empty] | 0.024
#REF!
6 | F | [6 empty] | Rekal | 1 | [12 empty] | No | Satuan | Setting Standar | Penunjukan Std Terkoreksi | Rata-rata Pembacaan Alat | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Alat Terkoreksi | Koreksi | STDEV | Resolusi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | U95
| KOREKSI RESISTANCE BOX |  |  |  | DRIFT | U 95 |  | 1 | > 2 | [12 empty] | 1 | Kalibrasi Earth Resistance | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| Resistance | [20 empty] | 2 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| ( MΩ ) | 2017 | 2017 | 2021 | [17 empty] | 3 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 0.01 | - | - | -0.0002 | 0.00017333 | 0.00052 | [15 empty] | 4 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 0.1 | - | - | 0.0004 | 0.00017333 | 0.00052
| 1 | - | - | 0.0005 | 0.00017333 | 0.00052
| 2 | - | - | 0.0009 | 0.00017333 | 0.00052
| 3 | - | - | -0.0002 | 0.00017333 | 0.00052
| 500 | - | - | 0.014 | 0.00017333 | 0.00052
| 1000 | - | - | 0.011 | 0.00017333 | 0.00052
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Rekalibrasi | 1
| F | [9 empty] | Tahun Kalibrasi |  | 6
| A | [8 empty] | 2017 | 2017 | 2018 | 1 |  | Hasil Kalibrasi Earth Resistance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui LIPI
| B | [8 empty] | 2017 | 2017 | 2020 | 2 |  | Hasil Kalibrasi Earth Resistance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
| C | [8 empty] | 2017 | 2017 | 2020 | 3 |  | Hasil Kalibrasi Earth Resistance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
| D | [8 empty] | 2017 | 2017 | 2020 | 4 |  | Hasil Kalibrasi Earth Resistance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
| E | [8 empty] | 2017 | 2017 | 2020 | 5 |  | Hasil Kalibrasi Earth Resistance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
| F | [8 empty] | 2017 | 2017 | 2021 | 6 |  | Hasil Kalibrasi Earth Resistance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
| Hasil Kalibrasi Earth Resistance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS | [13 empty] | Hasil Kalibrasi Earth Resistance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
Ketidakpastian Kalibrasi Earth Resistance dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2

## LK
LEMBAR KERJA KALIBRASI ELECTRICAL SAFETY ANALYZER ( ESA )
Nomor Sertifikat : 87 /
Merek |  |  | :
Model/Type |  |  | :
No. Seri |  |  | :
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  | :
Nama Ruang |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  | :
Metode Kerja |  |  | : | MK.093-19
I. | Kondisi Ruang |  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  | : |  |  | °C
| 2. Kelembaban |  | : |  |  | %RH
II. | Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik |  | :
| 2. Fungsi |  | :
III. | Pengujian Kinerja
| 1. | Kalibrasi Dual Lead Voltage
|  | No | Penunjukan Standar |  | Penunjukan Standar | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Resolusi
[6 empty] | I | II | III | IV | V
( Volt )
|  | 1 | 0
|  | 2 | 100
|  | 3 | 120
|  | 4 | 200
|  | 5 | 220
|  | 6 | 250
| 2. | Kalibrasi Earth Resistance
|  | No | Setting Standar |  | Penunjukan Standar | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Resolusi
[6 empty] | I | II | III | IV | V
( Ω )
|  | 1 | 0.01
|  | 2 | 0.1
|  | 3 | 1
|  | 4 | 1.5
|  | 5 | 2
Resistansi Kabel
|  |  | Tampilan Awal : |  |  |  | Ω
Point to Point
|  | 1 | 0.01
|  | 2 | 0.1
|  | 3 | 1
|  | 4 | 1.5
|  | 5 | 2
Resistansi Kabel
|  |  | Tampilan Awal : |  |  |  | Ω
| 3. | Kalibrasi Enclosure (Chassis) Leakage Current
|  | No | Penunjukan Standar |  | Penunjukan Standar | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Resolusi
[6 empty] | I | II | III | IV | V
Range ( µA )
|  | 1 | 0
|  | 2 | 1
|  | 3 | 50
|  | 4 | 100
|  | 5 | 500
|  | 6 | 1000
| 4. | Kalibrasi Patient / Electroda Leakage Current
|  | No | Penunjukan Standar |  | Penunjukan Standar | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Resolusi
[6 empty] | I | II | III | IV | V
Range ( µA )
R Terhadap Pembumian
|  | 1 | 0
|  | 2 | 1
|  | 3 | 50
|  | 4 | 100
|  | 5 | 500
|  | 6 | 1000
F Terhadap Pembumian
|  | 1 | 0
|  | 2 | 1
|  | 3 | 50
|  | 4 | 100
|  | 5 | 500
|  | 6 | 1000
L Terhadap Pembumian
|  | 1 | 0
|  | 2 | 1
|  | 3 | 50
|  | 4 | 100
|  | 5 | 500
|  | 6 | 1000
N Terhadap Pembumian
|  | 1 | 0
|  | 2 | 1
|  | 3 | 50
|  | 4 | 100
|  | 5 | 500
|  | 6 | 1000
V1 - V6 Terhadap Pembumian
|  | 1 | 0
|  | 2 | 1
|  | 3 | 50
|  | 4 | 100
|  | 5 | 500
|  | 6 | 1000
| 5. | Kalibrasi Dual Lead Leakage Current
|  | No | Penunjukan Standar |  | Penunjukan Standar | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Resolusi
[6 empty] | I | II | III | IV | V
Range ( µA - AC )
|  | 1 | 0
|  | 2 | 1
|  | 3 | 50
|  | 4 | 100
|  | 5 | 500
|  | 6 | 1000
| 6. | Kalibrasi Patient Auxillary Leakage Current
|  | No | Penunjukan Standar |  | Penunjukan Standar | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Resolusi
[6 empty] | I | II | III | IV | V
Range ( µA )
R Terhadap Semua Elektroda
|  | 1 | 0
|  | 2 | 1
|  | 3 | 50
|  | 4 | 100
|  | 5 | 500
|  | 6 | 1000
F Terhadap Semua Elektroda
|  | 1 | 0
|  | 2 | 1
|  | 3 | 50
|  | 4 | 100
|  | 5 | 500
|  | 6 | 1000
L Terhadap Semua Elektroda
|  | 1 | 0
|  | 2 | 1
|  | 3 | 50
|  | 4 | 100
|  | 5 | 500
|  | 6 | 1000
N Terhadap Semua Elektroda
|  | 1 | 0
|  | 2 | 1
|  | 3 | 50
|  | 4 | 100
|  | 5 | 500
|  | 6 | 1000
V1 - V6 Terhadap Semua Elektroda
|  | 1 | 0
|  | 2 | 1
|  | 3 | 50
|  | 4 | 100
|  | 5 | 500
|  | 6 | 1000
IV. | Keterangan
V. | Alat Yang Digunakan
Multifunction Calibration System, Merek : Time Electronics, Model : 5051, SN: 1188D21
Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 1968F15, 2258J20
2255J20, 2257J20, 2256J20
Thermohygrolightmeter, Merek : KIMO, KH-210-AO No Seri :14082463, 15062872, 15062873, 15062874, 15062875
Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046, 34903053, 34903051, 34904091
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586, A.100605, A.100609, A.100611, A.100616
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617, A.100618, A.100615
VI. | Petugas Kalibrasi
VII. | Tanggal Pembuatan laporan
Note on H2: sisipkan " spasi " untuk memberi jeda antara "no sertifikat dengan kode unik"

## ID
INPUT DATA KALIBRASI ELECTRICAL SAFETY ANALYZER ( ESA )
Nomor Sertifikat : 87 / | [7 empty] | 1 / VIII - 22 / E - 099 Dt
Merek |  |  | : | Fluke
Model/Type |  |  | : | ESA 615
No. Seri |  |  | : | 4669058
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 3 Agustus 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 3 Agustus 2022
Nama Ruang |  |  | : | -
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Metode Kerja |  |  | : | MK.093-19
I. | Kondisi Ruang |  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  | : | 19.9 | 20.1 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 58.9 | 60.3 | %RH
II. | Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Kinerja
| 1. | Kalibrasi Dual Lead Voltage
|  | No | Setting Standar |  | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Resolusi
[5 empty] | I | II | III | IV | V
( Volt )
|  | 1 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.1
|  | 2 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.1
|  | 3 | 120 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0.1
|  | 4 | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0.1
|  | 5 | 220 |  | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0.1
|  | 6 | 250 |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0.1
| 2. | Kalibrasi Earth Resistance
|  | No | Setting Standar |  | Pembacan Alat |  |  |  |  | Resolusi
[5 empty] | I | II | III | IV | V
( Ω )
|  | 1 | 0.01 |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.001 | 0.00899 | 0.00899 | 0.00899 | 0.00899 | 0.00899
|  | 2 | 0.1 |  | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.001 | 0.15299 | 0.15299 | 0.15299 | 0.15299 | 0.15299
|  | 3 | 1 |  | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 0.001 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058
|  | 4 | 1.5 |  | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 0.001 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559
|  | 5 | 2 |  | 2.061 | 2.061 | 2.061 | 2.061 | 2.061 | 0.001 | 2.061 | 2.061 | 2.061 | 2.061 | 2.061
|  |  | Resistansi Kabel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Resistansi Kabel |  | 1e-05 | 1e-05 | Ω | Tampilan Awal : | 0 | Ω
Point to Point
|  | 1 | 0.01 |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.001 | 0.00899 | 0.00899 | 0.00899 | 0.00899 | 0.00899
|  | 2 | 0.1 |  | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.001 | 0.14099 | 0.14099 | 0.14099 | 0.14099 | 0.14099
|  | 3 | 1 |  | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.001 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
|  | 4 | 1.5 |  | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0.001 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54
|  | 5 | 2 |  | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 0.001 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.042
|  |  | Resistansi Kabel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Resistansi Kabel |  | 1e-05 | 1e-05 | Ω | Tampilan Awal : | 0 | Ω
| 3. | Kalibrasi Enclosure (Chassis) Leakage Current
|  | No | Setting Standar |  | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Resolusi
[5 empty] | I | II | III | IV | V
Range ( µA )
|  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 2 | 1 |  | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.1
|  | 3 | 50 |  | 50.1 | 49.4 | 50 | 50.1 | 50.1 | 0.1
|  | 4 | 100 |  | 99.9 | 100 | 100.3 | 100 | 99.6 | 0.1
|  | 5 | 500 |  | 499 | 500 | 499 | 499 | 499 | 1
|  | 6 | 1000 |  | 998 | 998 | 998 | 999 | 999 | 1
| 4. | Kalibrasi Patient / Electroda Leakage Current
|  | No | Setting Standar |  | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Resolusi
[5 empty] | I | II | III | IV | V
Range ( µA )
R Terhadap Pembumian
|  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 2 | 1 |  | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.1
|  | 3 | 50 |  | 49.9 | 50.2 | 50.3 | 50.2 | 50 | 0.1
|  | 4 | 100 |  | 99.8 | 100.2 | 99.8 | 99.6 | 100.1 | 0.1
|  | 5 | 500 |  | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 1
|  | 6 | 1000 |  | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1
F Terhadap Pembumian
|  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 2 | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 0.1
|  | 3 | 50 |  | 50.1 | 49.4 | 50 | 50.1 | 50 | 0.1
|  | 4 | 100 |  | 99.8 | 100.2 | 99.8 | 99.6 | 100.1 | 0.1
|  | 5 | 500 |  | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 1
|  | 6 | 1000 |  | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1
L Terhadap Pembumian
|  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 2 | 1 |  | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.1
|  | 3 | 50 |  | 50 | 50.2 | 50.1 | 49.9 | 49.8 | 0.1
|  | 4 | 100 |  | 100.1 | 100.3 | 100.2 | 100 | 99.5 | 0.1
|  | 5 | 500 |  | 499 | 500 | 499 | 500 | 499 | 1
|  | 6 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 1000 | 1
N Terhadap Pembumian
|  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 2 | 1 |  | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.1
|  | 3 | 50 |  | 50 | 50.2 | 50.1 | 49.9 | 49.8 | 0.1
|  | 4 | 100 |  | 100.1 | 100.3 | 100.2 | 100 | 99.5 | 0.1
|  | 5 | 500 |  | 499 | 500 | 499 | 500 | 499 | 1
|  | 6 | 1000 |  | 998 | 998 | 999 | 999 | 999 | 1
V1 - V6 Terhadap Pembumian
|  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 2 | 1 |  | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.1
|  | 3 | 50 |  | 50 | 50.2 | 50.1 | 49.9 | 49.8 | 0.1
|  | 4 | 100 |  | 100.1 | 100.3 | 100.2 | 100 | 99.5 | 0.1
|  | 5 | 500 |  | 499 | 500 | 499 | 500 | 499 | 1
|  | 6 | 1000 |  | 999 | 999 | 998 | 999 | 999 | 1
| 5. | Kalibrasi Dual Lead Leakage Current
|  | No | Setting Standar |  | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Resolusi
[5 empty] | I | II | III | IV | V
Range ( µA - AC )
|  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1
|  | 3 | 50 |  | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 0.1
|  | 4 | 100 |  | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 0.1
|  | 5 | 500 |  | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 1
|  | 6 | 1000 |  | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 1
| 6. | Kalibrasi Patient Auxillary Leakage Current
|  | No | Setting Standar |  | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Resolusi
[5 empty] | I | II | III | IV | V
Range ( µA )
R Terhadap Semua Elektroda
|  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 2 | 1 |  | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.1
|  | 3 | 50 |  | 50 | 49.6 | 49.9 | 49.9 | 50.1 | 0.1
|  | 4 | 100 |  | 99.8 | 100.1 | 100.3 | 99.9 | 99.8 | 0.1
|  | 5 | 500 |  | 499 | 499 | 499 | 498 | 498 | 1
|  | 6 | 1000 |  | 998 | 999 | 999 | 998 | 998 | 1
F Terhadap Semua Elektroda
|  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 2 | 1 |  | 1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 0.1
|  | 3 | 50 |  | 50.6 | 50.7 | 50 | 49.6 | 48.9 | 0.1
|  | 4 | 100 |  | 99.7 | 100.7 | 100.1 | 99.5 | 99.9 | 0.1
|  | 5 | 500 |  | 500 | 501 | 498 | 499 | 500 | 1
|  | 6 | 1000 |  | 1000 | 998 | 1000 | 999 | 998 | 1
L Terhadap Semua Elektroda
|  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 2 | 1 |  | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1
|  | 3 | 50 |  | 49.9 | 49.9 | 50 | 50.1 | 50.3 | 0.1
|  | 4 | 100 |  | 99.6 | 99.9 | 100 | 100.1 | 100.3 | 0.1
|  | 5 | 500 |  | 499 | 499 | 499 | 498 | 498 | 1
|  | 6 | 1000 |  | 999 | 999 | 998 | 999 | 999 | 1
N Terhadap Semua Elektroda
|  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.1
|  | 3 | 50 |  | 49.6 | 49.9 | 50.1 | 50.3 | 50.2 | 0.1
|  | 4 | 100 |  | 99.6 | 99.9 | 100 | 100.1 | 100.3 | 0.1
|  | 5 | 500 |  | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 1
|  | 6 | 1000 |  | 999 | 999 | 998 | 998 | 999 | 1
V1 - V6 Terhadap Semua Elektroda
|  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 2 | 1 |  | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.1
|  | 3 | 50 |  | 50 | 50.2 | 50.3 | 50 | 49.7 | 0.1
|  | 4 | 100 |  | 99.7 | 100 | 100.3 | 100.2 | 99.9 | 0.1
|  | 5 | 500 |  | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 1
|  | 6 | 1000 |  | 999 | 999 | 998 | 999 | 999 | 1
IV. | Keterangan
Ketidakpastian Kalibrasi Dual Lead Voltage dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 %
dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Kalibrasi Earth Resistance dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Kalibrasi Enclosure (Chassis) Leakage Current, Patient / Electroda Leakage Current, Dual Lead, Leakage
Current, Patient Auxillary Leakage Current dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil Kalibrasi Dual Lead Voltage tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
Hasil Kalibrasi Earth Resistance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
Hasil Kalibrasi Enclosure (Chassis) Leakage Current, Patient / Electroda Leakage Current, Dual Lead
Leakage Current, Patient Auxillary Leakage Current tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
Metode Kalibrasi yang digunakan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Nomor : HK.02.02/V/0412/2020 Nomor MK : 093-19
V. | Alat Yang Digunakan
Multifunction Calibration System, Merek : Time Electronics, Model : 5051, SN: 1188D21
F
Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 2258J20
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463
VI. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Alpian Hadi
VII. | Tanggal Pembuatan laporan
10 Agustus 2022
Note on I2: sisipkan " spasi " untuk memberi jeda antara "no sertifikat dengan kode unik"
Note on B173: INSULATION RESISTANCE
Note on B174: EARTH RESISTANCE

## KTPS
UNCERTAINTY BUDGET
1. | Kalibrasi Dual Lead Voltage
| Setting Std | 50 | Volt
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang tegangan UUT dengan Std | Volt | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22
| Sertifikat Standar | Volt | normal | 0.00067453 | 2 | 50 | 0.00033726 | 1 | 0.00033726 | 1.1375e-07 | 2.5876e-16
| resolusi UUT | Volt | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | Volt | Segi 4 | 0.00022484 | 1.7321 | 50 | 0.00012981 | 1 | 0.00012981 | 1.6851e-08 | 5.6793e-18
| Jumlah | [8 empty] | 0.00083346 | 1.3889e-08
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.02887
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0157
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057987 | Volt
[10 empty] | 0.11597 | %
| Setting Std | 100 | Volt
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang tegangan UUT dengan Std | Volt | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22
| Sertifikat Standar | Volt | normal | 0.0012535 | 2 | 50 | 0.00062676 | 1 | 0.00062676 | 3.9283e-07 | 3.0864e-15
| resolusi UUT | Volt | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | Volt | Segi 4 | 0.00041784 | 1.7321 | 50 | 0.00024124 | 1 | 0.00024124 | 5.8197e-08 | 6.7739e-17
| Jumlah | [8 empty] | 0.00083378 | 1.3889e-08
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028875
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0541
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0085 | 2.0086
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057997 | Volt
[10 empty] | 0.057997 | %
| Setting Std | 120 | Volt
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang tegangan UUT dengan Std | Volt | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22
| Sertifikat Standar | Volt | normal | 0.0014851 | 2 | 50 | 0.00074256 | 1 | 0.00074256 | 5.514e-07 | 6.0809e-15
| resolusi UUT | Volt | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | Volt | Segi 4 | 0.00049504 | 1.7321 | 50 | 0.00028581 | 1 | 0.00028581 | 8.1689e-08 | 1.3346e-16
| Jumlah | [8 empty] | 0.00083397 | 1.3889e-08
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028878
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.076
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0085 | 2.0086
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.058003 | Volt
[10 empty] | 0.048335 | %
| Setting Std | 200 | Volt
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang tegangan UUT dengan Std | Volt | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22
| Sertifikat Standar | Volt | normal | 0.0024257 | 2 | 50 | 0.0012129 | 1 | 0.0012129 | 1.4711e-06 | 4.328e-14
| resolusi UUT | Volt | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | Volt | Segi 4 | 0.00080858 | 1.7321 | 50 | 0.00046684 | 1 | 0.00046684 | 2.1794e-07 | 9.4991e-16
| Jumlah | [8 empty] | 0.00083502 | 1.3889e-08
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028897
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.2027
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0084 | 2.0086
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.058036 | Volt
[10 empty] | 0.029018 | %
| Setting Std | 220 | Volt
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang tegangan UUT dengan Std | Volt | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22
| Sertifikat Standar | Volt | normal | 0.0029428 | 2 | 50 | 0.0014714 | 1 | 0.0014714 | 2.165e-06 | 9.3741e-14
| resolusi UUT | Volt | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | Volt | Segi 4 | 0.00098092 | 1.7321 | 50 | 0.00056633 | 1 | 0.00056633 | 3.2074e-07 | 2.0574e-15
| Jumlah | [8 empty] | 0.00083582 | 1.3889e-08
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028911
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.2984
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0083 | 2.0086
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.058061 | Volt
[10 empty] | 0.026391 | %
| Setting Std | 250 | Volt
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang tegangan UUT dengan Std | Volt | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22
| Sertifikat Standar | Volt | normal | 0.0037183 | 2 | 50 | 0.0018591 | 1 | 0.0018591 | 3.4564e-06 | 2.3894e-13
| resolusi UUT | Volt | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | Volt | Segi 4 | 0.0012394 | 1.7321 | 50 | 0.00071558 | 1 | 0.00071558 | 5.1206e-07 | 5.2441e-15
| Jumlah | [8 empty] | 0.0008373 | 1.3889e-08
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028936
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.4765
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0081 | 2.0086
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.058107 | Volt
[10 empty] | 0.023243 | %
2. | Kalibrasi Earth Resistance | [10 empty] | Point to Point
| Setting Std | 0.01 | Ω | [8 empty] | Setting Std | 0.01 | Ω
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang resistansi kabel probe | Ω | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22 | Pembacaan berulang resistansi kabel probe | Ω | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22
| Pembacaan berulang resistansi UUT dengan Std | Ω | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22 | Pembacaan berulang resistansi UUT dengan Std | Ω | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22
| Sertifikat Standar | Ω | normal | 0.00043609 | 2 | 50 | 0.00021805 | 1 | 0.00021805 | 4.7544e-08 | 4.5209e-17 | Sertifikat Standar | Ω | normal | 0.00043609 | 2 | 50 | 0.00021805 | 1 | 0.00021805 | 4.7544e-08 | 4.5209e-17
| resolusi UUT | Ω | Segi 4 | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16 | resolusi UUT | Ω | Segi 4 | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
| Drift alat standar | Ω | Segi 4 | 0.00014536 | 1.7321 | 50 | 8.3926e-05 | 1 | 8.3926e-05 | 7.0436e-09 | 9.9224e-19 | Drift alat standar | Ω | Segi 4 | 0.00014536 | 1.7321 | 50 | 8.3926e-05 | 1 | 8.3926e-05 | 7.0436e-09 | 9.9224e-19
| Jumlah | [8 empty] | 1.3796e-07 | 1.8509e-16 | Jumlah | [8 empty] | 1.3796e-07 | 1.8509e-16
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.00037143 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.00037143
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 102.8323 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 102.8323
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9833 | 1.9835 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9833 | 1.9835
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.00073666 | Ω | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.00073666 | Ω
[10 empty] | 7.3666 | % | [9 empty] | 7.3666 | %
| Setting Std | 0.1 | Ω | [8 empty] | Setting Std | 0.1 | Ω
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang resistansi kabel probe | Ω | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22 | Pembacaan berulang resistansi kabel probe | Ω | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22
| Pembacaan berulang resistansi UUT dengan Std | Ω | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22 | Pembacaan berulang resistansi UUT dengan Std | Ω | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22
| Sertifikat Standar | Ω | normal | 0.00043611 | 2 | 50 | 0.00021805 | 1 | 0.00021805 | 4.7547e-08 | 4.5215e-17 | Sertifikat Standar | Ω | normal | 0.00043611 | 2 | 50 | 0.00021805 | 1 | 0.00021805 | 4.7547e-08 | 4.5215e-17
| resolusi UUT | Ω | Segi 4 | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16 | resolusi UUT | Ω | Segi 4 | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
| Drift alat standar | Ω | Segi 4 | 0.00014537 | 1.7321 | 50 | 8.3929e-05 | 1 | 8.3929e-05 | 7.0441e-09 | 9.9237e-19 | Drift alat standar | Ω | Segi 4 | 0.00014537 | 1.7321 | 50 | 8.3929e-05 | 1 | 8.3929e-05 | 7.044e-09 | 9.9236e-19
| Jumlah | [8 empty] | 1.3796e-07 | 1.851e-16 | Jumlah | [8 empty] | 1.3796e-07 | 1.851e-16
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.00037144 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.00037144
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 102.8343 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 102.8342
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9833 | 1.9835 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9833 | 1.9835
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.00073667 | Ω | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.00073667 | Ω
[10 empty] | 0.73667 | % | [9 empty] | 0.73667 | %
| Setting Std | 1 | Ω | [8 empty] | Setting Std | 1 | Ω
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang resistansi kabel probe | Ω | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22 | Pembacaan berulang resistansi kabel probe | Ω | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22
| Pembacaan berulang resistansi UUT dengan Std | Ω | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pembacaan berulang resistansi UUT dengan Std | Ω | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22
| Sertifikat Standar | Ω | normal | 0.0004362 | 2 | 50 | 0.0002181 | 1 | 0.0002181 | 4.7567e-08 | 4.5253e-17 | Sertifikat Standar | Ω | normal | 0.0004362 | 2 | 50 | 0.0002181 | 1 | 0.0002181 | 4.7567e-08 | 4.5252e-17
| resolusi UUT | Ω | Segi 4 | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16 | resolusi UUT | Ω | Segi 4 | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
| Drift alat standar | Ω | Segi 4 | 0.0001454 | 1.7321 | 50 | 8.3946e-05 | 1 | 8.3946e-05 | 7.047e-09 | 9.9321e-19 | Drift alat standar | Ω | Segi 4 | 0.0001454 | 1.7321 | 50 | 8.3946e-05 | 1 | 8.3946e-05 | 7.047e-09 | 9.9319e-19
| Jumlah | [8 empty] | 1.3797e-07 | 1.8514e-16 | Jumlah | [8 empty] | 1.3799e-07 | 1.8513e-16
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.00037144 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.00037147
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 102.8172 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 102.8467
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9833 | 1.9835 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9833 | 1.9835
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.00073668 | Ω | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.00073673 | Ω
[10 empty] | 0.073668 | % | [9 empty] | 0.073673 | %
| Setting Std | 1.5 | Ω | [8 empty] | Setting Std | 1.5 | Ω
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang resistansi kabel probe | Ω | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22 | Pembacaan berulang resistansi kabel probe | Ω | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22
| Pembacaan berulang resistansi UUT dengan Std | Ω | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22 | Pembacaan berulang resistansi UUT dengan Std | Ω | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22
| Sertifikat Standar | Ω | normal | 0.00043625 | 2 | 50 | 0.00021812 | 1 | 0.00021812 | 4.7578e-08 | 4.5274e-17 | Sertifikat Standar | Ω | normal | 0.00043625 | 2 | 50 | 0.00021812 | 1 | 0.00021812 | 4.7578e-08 | 4.5273e-17
| resolusi UUT | Ω | Segi 4 | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16 | resolusi UUT | Ω | Segi 4 | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
| Drift alat standar | Ω | Segi 4 | 0.00014542 | 1.7321 | 50 | 8.3956e-05 | 1 | 8.3956e-05 | 7.0486e-09 | 9.9367e-19 | Drift alat standar | Ω | Segi 4 | 0.00014542 | 1.7321 | 50 | 8.3956e-05 | 1 | 8.3956e-05 | 7.0486e-09 | 9.9365e-19
| Jumlah | [8 empty] | 1.38e-07 | 1.8516e-16 | Jumlah | [8 empty] | 1.38e-07 | 1.8516e-16
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.00037148 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.00037148
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 102.8539 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 102.8536
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9833 | 1.9835 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9833 | 1.9835
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.00073677 | Ω | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.00073677 | Ω
[10 empty] | 0.049118 | % | [9 empty] | 0.049118 | %
| Setting Std | 2 | Ω | [8 empty] | Setting Std | 2 | Ω
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang resistansi kabel probe | Ω | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22 | Pembacaan berulang resistansi kabel probe | Ω | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22
| Pembacaan berulang resistansi UUT dengan Std | Ω | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22 | Pembacaan berulang resistansi UUT dengan Std | Ω | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22
| Sertifikat Standar | Ω | normal | 0.0004363 | 2 | 50 | 0.00021815 | 1 | 0.00021815 | 4.7589e-08 | 4.5295e-17 | Sertifikat Standar | Ω | normal | 0.0004363 | 2 | 50 | 0.00021815 | 1 | 0.00021815 | 4.7589e-08 | 4.5294e-17
| resolusi UUT | Ω | Segi 4 | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16 | resolusi UUT | Ω | Segi 4 | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
| Drift alat standar | Ω | Segi 4 | 0.00014543 | 1.7321 | 50 | 8.3966e-05 | 1 | 8.3966e-05 | 7.0503e-09 | 9.9413e-19 | Drift alat standar | Ω | Segi 4 | 0.00014543 | 1.7321 | 50 | 8.3966e-05 | 1 | 8.3966e-05 | 7.0502e-09 | 9.9411e-19
| Jumlah | [8 empty] | 1.3801e-07 | 1.8518e-16 | Jumlah | [8 empty] | 1.3801e-07 | 1.8518e-16
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.0003715 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.0003715
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 102.8609 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 102.8606
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9833 | 1.9835 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9833 | 1.9835
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.0007368 | Ω | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.0007368 | Ω
[10 empty] | 0.03684 | % | [9 empty] | 0.03684 | %
3. | Kalibrasi Enclosure (Chassis) Leakage Current
| Setting Std | 0 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Sertifikat Standar | µA | normal | 0.00051932 | 2 | 50 | 0.00025966 | 1 | 0.00025966 | 6.7424e-08 | 9.0919e-17
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00017311 | 1.7321 | 50 | 9.9944e-05 | 1 | 9.9944e-05 | 9.9887e-09 | 1.9955e-18
| Jumlah | [8 empty] | 0.00083341 | 1.3889e-08
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028869
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0093
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057985 | µA
%
| Setting Std | 1 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.18166 | 2.2361 | 4 | 0.08124 | 1 | 0.08124 | 0.0066 | 1.089e-05
| Sertifikat Standar | µA | normal | 0.0020581 | 2 | 50 | 0.001029 | 1 | 0.001029 | 1.0589e-06 | 2.2426e-14
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00068602 | 1.7321 | 50 | 0.00039608 | 1 | 0.00039608 | 1.5688e-07 | 4.922e-16
| Jumlah | [8 empty] | 0.0074345 | 1.0904e-05
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.086224
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 5.0691
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.5603 | 2.5706
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.22076 | µA
[10 empty] | 22.0755 | %
| Setting Std | 50 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.30496 | 2.2361 | 4 | 0.13638 | 1 | 0.13638 | 0.0186 | 8.649e-05
| Sertifikat Standar | µA | normal | 0.073015 | 2 | 50 | 0.036507 | 1 | 0.036507 | 0.0013328 | 3.5526e-08
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.024338 | 1.7321 | 50 | 0.014052 | 1 | 0.014052 | 0.00019745 | 7.7972e-10
| Jumlah | [8 empty] | 0.020964 | 8.654e-05
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.14479
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 5.0782
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.5589 | 2.5706
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.3705 | µA
[10 empty] | 0.74099 | %
| Setting Std | 100 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.251 | 2.2361 | 4 | 0.11225 | 1 | 0.11225 | 0.0126 | 3.969e-05
| Sertifikat Standar | µA | normal | 0.14563 | 2 | 50 | 0.072813 | 1 | 0.072813 | 0.0053017 | 5.6216e-07
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.048542 | 1.7321 | 50 | 0.028026 | 1 | 0.028026 | 0.00078544 | 1.2338e-08
| Jumlah | [8 empty] | 0.01952 | 4.0278e-05
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.13972
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 9.4604
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.2456 | 2.2622
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.31374 | µA
[10 empty] | 0.31374 | %
| Setting Std | 500 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.44721 | 2.2361 | 4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.04 | 0.0004
| Sertifikat Standar | µA | normal | 0.72518 | 2 | 50 | 0.36259 | 1 | 0.36259 | 0.13147 | 0.0003457
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.24173 | 1.7321 | 50 | 0.13956 | 1 | 0.13956 | 0.019477 | 7.5873e-06
| Jumlah | [8 empty] | 0.27428 | 0.00089217
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.52372
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 84.3232
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9885 | 1.9886
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.0414 | µA
[10 empty] | 0.20828 | %
| Setting Std | 1000 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.54772 | 2.2361 | 4 | 0.24495 | 1 | 0.24495 | 0.06 | 0.0009
| Sertifikat Standar | µA | normal | 1.4498 | 2 | 50 | 0.72492 | 1 | 0.72492 | 0.52551 | 0.0055232
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.48328 | 1.7321 | 50 | 0.27902 | 1 | 0.27902 | 0.077853 | 0.00012122
| Jumlah | [8 empty] | 0.7467 | 0.0066833
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.86412
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 83.4249
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9888 | 1.989
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.7186 | µA
[10 empty] | 0.17186 | %
4. | Kalibrasi Patient / Electroda Leakage Current
| R Terhadap Pembumian | [10 empty] | F Terhadap Pembumian | [10 empty] | L Terhadap Pembumian | [10 empty] | N Terhadap Pembumian | [10 empty] | V1 - V6 Terhadap Pembumian
| Setting Std | 0 | µA | [8 empty] | Setting Std | 0 | µA | [8 empty] | Setting Std | 0 | µA | [8 empty] | Setting Std | 0 | µA | [8 empty] | Setting Std | 0 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Sertifikat Standar | µA | normal | 0.00051932 | 2 | 50 | 0.00025966 | 1 | 0.00025966 | 6.7424e-08 | 9.0919e-17 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.00051932 | 2 | 50 | 0.00025966 | 1 | 0.00025966 | 6.7424e-08 | 9.0919e-17 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.00051932 | 2 | 50 | 0.00025966 | 1 | 0.00025966 | 6.7424e-08 | 9.0919e-17 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.00051932 | 2 | 50 | 0.00025966 | 1 | 0.00025966 | 6.7424e-08 | 9.0919e-17 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.00051932 | 2 | 50 | 0.00025966 | 1 | 0.00025966 | 6.7424e-08 | 9.0919e-17
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00017311 | 1.7321 | 50 | 9.9944e-05 | 1 | 9.9944e-05 | 9.9887e-09 | 1.9955e-18 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00017311 | 1.7321 | 50 | 9.9944e-05 | 1 | 9.9944e-05 | 9.9887e-09 | 1.9955e-18 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00017311 | 1.7321 | 50 | 9.9944e-05 | 1 | 9.9944e-05 | 9.9887e-09 | 1.9955e-18 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00017311 | 1.7321 | 50 | 9.9944e-05 | 1 | 9.9944e-05 | 9.9887e-09 | 1.9955e-18 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00017311 | 1.7321 | 50 | 9.9944e-05 | 1 | 9.9944e-05 | 9.9887e-09 | 1.9955e-18
| Jumlah | [8 empty] | 0.00083341 | 1.3889e-08 | Jumlah | [8 empty] | 0.00083341 | 1.3889e-08 | Jumlah | [8 empty] | 0.00083341 | 1.3889e-08 | Jumlah | [8 empty] | 0.00083341 | 1.3889e-08 | Jumlah | [8 empty] | 0.00083341 | 1.3889e-08
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028869 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028869 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028869 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028869 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028869
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0093 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0093 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0093 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0093 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0093
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057985 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057985 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057985 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057985 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057985 | µA
[11 empty] | % | [10 empty] | % | [10 empty] | % | [10 empty] | % | [10 empty] | %
| Setting Std | 1 | µA | [8 empty] | Setting Std | 1 | µA | [8 empty] | Setting Std | 1 | µA | [8 empty] | Setting Std | 1 | µA | [8 empty] | Setting Std | 1 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.19494 | 2.2361 | 4 | 0.087178 | 1 | 0.087178 | 0.0076 | 1.444e-05 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.32711 | 2.2361 | 4 | 0.14629 | 1 | 0.14629 | 0.0214 | 0.00011449 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.19235 | 2.2361 | 4 | 0.086023 | 1 | 0.086023 | 0.0074 | 1.369e-05 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.19235 | 2.2361 | 4 | 0.086023 | 1 | 0.086023 | 0.0074 | 1.369e-05 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.19235 | 2.2361 | 4 | 0.086023 | 1 | 0.086023 | 0.0074 | 1.369e-05
| Sertifikat Standar | µA | normal | 0.0021742 | 2 | 50 | 0.0010871 | 1 | 0.0010871 | 1.1818e-06 | 2.7932e-14 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.002 | 2 | 50 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1e-06 | 2e-14 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.002 | 2 | 50 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1e-06 | 2e-14 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.002 | 2 | 50 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1e-06 | 2e-14 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.002 | 2 | 50 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1e-06 | 2e-14
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00072473 | 1.7321 | 50 | 0.00041842 | 1 | 0.00041842 | 1.7508e-07 | 6.1305e-16 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00066667 | 1.7321 | 50 | 0.0003849 | 1 | 0.0003849 | 1.4815e-07 | 4.3896e-16 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00066667 | 1.7321 | 50 | 0.0003849 | 1 | 0.0003849 | 1.4815e-07 | 4.3896e-16 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00066667 | 1.7321 | 50 | 0.0003849 | 1 | 0.0003849 | 1.4815e-07 | 4.3896e-16 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00066667 | 1.7321 | 50 | 0.0003849 | 1 | 0.0003849 | 1.4815e-07 | 4.3896e-16
| Jumlah | [8 empty] | 0.0084347 | 1.4454e-05 | Jumlah | [8 empty] | 0.022234 | 0.0001145 | Jumlah | [8 empty] | 0.0082345 | 1.3704e-05 | Jumlah | [8 empty] | 0.0082345 | 1.3704e-05 | Jumlah | [8 empty] | 0.0082345 | 1.3704e-05
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.091841 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.14911 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.090744 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.090744 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.090744
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 4.9221 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 4.3175 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 4.948 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 4.948 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 4.948
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.583 | 2.7764 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.698 | 2.7764 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.5789 | 2.7764 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.5789 | 2.7764 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.5789 | 2.7764
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.23723 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.4023 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.23402 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.23402 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.23402 | µA
[10 empty] | 23.7228 | % | [9 empty] | 40.2298 | % | [9 empty] | 23.402 | % | [9 empty] | 23.402 | % | [9 empty] | 23.402 | %
| Setting Std | 50 | µA | [8 empty] | Setting Std | 50 | µA | [8 empty] | Setting Std | 50 | µA | [8 empty] | Setting Std | 50 | µA | [8 empty] | Setting Std | 50 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.16432 | 2.2361 | 4 | 0.073485 | 1 | 0.073485 | 0.0054 | 7.29e-06 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.29496 | 2.2361 | 4 | 0.13191 | 1 | 0.13191 | 0.0174 | 7.569e-05 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.15811 | 2.2361 | 4 | 0.070711 | 1 | 0.070711 | 0.005 | 6.25e-06 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.15811 | 2.2361 | 4 | 0.070711 | 1 | 0.070711 | 0.005 | 6.25e-06 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.15811 | 2.2361 | 4 | 0.070711 | 1 | 0.070711 | 0.005 | 6.25e-06
| Sertifikat Standar | µA | normal | 0.073276 | 2 | 50 | 0.036638 | 1 | 0.036638 | 0.0013423 | 3.6037e-08 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.072985 | 2 | 50 | 0.036493 | 1 | 0.036493 | 0.0013317 | 3.547e-08 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.073102 | 2 | 50 | 0.036551 | 1 | 0.036551 | 0.001336 | 3.5696e-08 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.073102 | 2 | 50 | 0.036551 | 1 | 0.036551 | 0.001336 | 3.5696e-08 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.073102 | 2 | 50 | 0.036551 | 1 | 0.036551 | 0.001336 | 3.5696e-08
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.024425 | 1.7321 | 50 | 0.014102 | 1 | 0.014102 | 0.00019886 | 7.9094e-10 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.024328 | 1.7321 | 50 | 0.014046 | 1 | 0.014046 | 0.00019729 | 7.7848e-10 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.024367 | 1.7321 | 50 | 0.014068 | 1 | 0.014068 | 0.00019792 | 7.8345e-10 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.024367 | 1.7321 | 50 | 0.014068 | 1 | 0.014068 | 0.00019792 | 7.8345e-10 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.024367 | 1.7321 | 50 | 0.014068 | 1 | 0.014068 | 0.00019792 | 7.8345e-10
| Jumlah | [8 empty] | 0.0077745 | 7.3407e-06 | Jumlah | [8 empty] | 0.019762 | 7.574e-05 | Jumlah | [8 empty] | 0.0073672 | 6.3004e-06 | Jumlah | [8 empty] | 0.0073672 | 6.3004e-06 | Jumlah | [8 empty] | 0.0073672 | 6.3004e-06
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.088173 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.14058 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.085832 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.085832 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.085832
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 8.234 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 5.1565 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 8.6147 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 8.6147 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 8.6147
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.2948 | 2.306 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.5475 | 2.5706 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.2778 | 2.306 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.2778 | 2.306 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.2778 | 2.306
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.20234 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.35812 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.19551 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.19551 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.19551 | µA
[10 empty] | 0.40467 | % | [9 empty] | 0.71624 | % | [9 empty] | 0.39101 | % | [9 empty] | 0.39101 | % | [9 empty] | 0.39101 | %
| Setting Std | 100 | µA | [8 empty] | Setting Std | 100 | µA | [8 empty] | Setting Std | 100 | µA | [8 empty] | Setting Std | 100 | µA | [8 empty] | Setting Std | 100 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.24495 | 2.2361 | 4 | 0.10954 | 1 | 0.10954 | 0.012 | 3.6e-05 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.24495 | 2.2361 | 4 | 0.10954 | 1 | 0.10954 | 0.012 | 3.6e-05 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.31145 | 2.2361 | 4 | 0.13928 | 1 | 0.13928 | 0.0194 | 9.409e-05 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.31145 | 2.2361 | 4 | 0.13928 | 1 | 0.13928 | 0.0194 | 9.409e-05 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.31145 | 2.2361 | 4 | 0.13928 | 1 | 0.13928 | 0.0194 | 9.409e-05
| Sertifikat Standar | µA | normal | 0.14554 | 2 | 50 | 0.072769 | 1 | 0.072769 | 0.0052954 | 5.6082e-07 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.14554 | 2 | 50 | 0.072769 | 1 | 0.072769 | 0.0052954 | 5.6082e-07 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.14571 | 2 | 50 | 0.072856 | 1 | 0.072856 | 0.0053081 | 5.6351e-07 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.14571 | 2 | 50 | 0.072856 | 1 | 0.072856 | 0.0053081 | 5.6351e-07 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.14571 | 2 | 50 | 0.072856 | 1 | 0.072856 | 0.0053081 | 5.6351e-07
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.048513 | 1.7321 | 50 | 0.028009 | 1 | 0.028009 | 0.0007845 | 1.2309e-08 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.048513 | 1.7321 | 50 | 0.028009 | 1 | 0.028009 | 0.0007845 | 1.2309e-08 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.048571 | 1.7321 | 50 | 0.028042 | 1 | 0.028042 | 0.00078638 | 1.2368e-08 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.048571 | 1.7321 | 50 | 0.028042 | 1 | 0.028042 | 0.00078638 | 1.2368e-08 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.048571 | 1.7321 | 50 | 0.028042 | 1 | 0.028042 | 0.00078638 | 1.2368e-08
| Jumlah | [8 empty] | 0.018913 | 3.6587e-05 | Jumlah | [8 empty] | 0.018913 | 3.6587e-05 | Jumlah | [8 empty] | 0.026328 | 9.468e-05 | Jumlah | [8 empty] | 0.026328 | 9.468e-05 | Jumlah | [8 empty] | 0.026328 | 9.468e-05
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.13753 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.13753 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.16226 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.16226 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.16226
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 9.777 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 9.777 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 7.321 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 7.321 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 7.321
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.2351 | 2.2622 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.2351 | 2.2622 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.3439 | 2.3646 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.3439 | 2.3646 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.3439 | 2.3646
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.30739 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.30739 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.38031 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.38031 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.38031 | µA
[10 empty] | 0.30739 | % | [9 empty] | 0.30739 | % | [9 empty] | 0.38031 | % | [9 empty] | 0.38031 | % | [9 empty] | 0.38031 | %
| Setting Std | 500 | µA | [8 empty] | Setting Std | 500 | µA | [8 empty] | Setting Std | 500 | µA | [8 empty] | Setting Std | 500 | µA | [8 empty] | Setting Std | 500 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.54772 | 2.2361 | 4 | 0.24495 | 1 | 0.24495 | 0.06 | 0.0009 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.54772 | 2.2361 | 4 | 0.24495 | 1 | 0.24495 | 0.06 | 0.0009 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.54772 | 2.2361 | 4 | 0.24495 | 1 | 0.24495 | 0.06 | 0.0009
| Sertifikat Standar | µA | normal | 0.72489 | 2 | 50 | 0.36245 | 1 | 0.36245 | 0.13137 | 0.00034514 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.72489 | 2 | 50 | 0.36245 | 1 | 0.36245 | 0.13137 | 0.00034514 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.72547 | 2 | 50 | 0.36274 | 1 | 0.36274 | 0.13158 | 0.00034625 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.72547 | 2 | 50 | 0.36274 | 1 | 0.36274 | 0.13158 | 0.00034625 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.72547 | 2 | 50 | 0.36274 | 1 | 0.36274 | 0.13158 | 0.00034625
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.24163 | 1.7321 | 50 | 0.13951 | 1 | 0.13951 | 0.019462 | 7.5752e-06 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.24163 | 1.7321 | 50 | 0.13951 | 1 | 0.13951 | 0.019462 | 7.5752e-06 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.24182 | 1.7321 | 50 | 0.13962 | 1 | 0.13962 | 0.019493 | 7.5995e-06 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.24182 | 1.7321 | 50 | 0.13962 | 1 | 0.13962 | 0.019493 | 7.5995e-06 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.24182 | 1.7321 | 50 | 0.13962 | 1 | 0.13962 | 0.019493 | 7.5995e-06
| Jumlah | [8 empty] | 0.23416 | 0.00049161 | Jumlah | [8 empty] | 0.23416 | 0.00049161 | Jumlah | [8 empty] | 0.2944 | 0.0013927 | Jumlah | [8 empty] | 0.2944 | 0.0013927 | Jumlah | [8 empty] | 0.2944 | 0.0013927
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.4839 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.4839 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.54259 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.54259 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.54259
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 111.5354 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 111.5354 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 62.2323 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 62.2323 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 62.2323
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9815 | 1.9816 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9815 | 1.9816 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9988 | 1.999 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9988 | 1.999 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9988 | 1.999
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.95884 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.95884 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.0845 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.0845 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.0845 | µA
[10 empty] | 0.19177 | % | [9 empty] | 0.19177 | % | [9 empty] | 0.21691 | % | [9 empty] | 0.21691 | % | [9 empty] | 0.21691 | %
| Setting Std | 1000 | µA | [8 empty] | Setting Std | 1000 | µA | [8 empty] | Setting Std | 1000 | µA | [8 empty] | Setting Std | 1000 | µA | [8 empty] | Setting Std | 1000 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.54772 | 2.2361 | 4 | 0.24495 | 1 | 0.24495 | 0.06 | 0.0009 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.54772 | 2.2361 | 4 | 0.24495 | 1 | 0.24495 | 0.06 | 0.0009 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.44721 | 2.2361 | 4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.04 | 0.0004
| Sertifikat Standar | µA | normal | 1.4507 | 2 | 50 | 0.72536 | 1 | 0.72536 | 0.52614 | 0.0055365 | Sertifikat Standar | µA | normal | 1.4507 | 2 | 50 | 0.72536 | 1 | 0.72536 | 0.52614 | 0.0055365 | Sertifikat Standar | µA | normal | 1.4516 | 2 | 50 | 0.72579 | 1 | 0.72579 | 0.52677 | 0.0055498 | Sertifikat Standar | µA | normal | 1.4501 | 2 | 50 | 0.72507 | 1 | 0.72507 | 0.52572 | 0.0055277 | Sertifikat Standar | µA | normal | 1.4504 | 2 | 50 | 0.72521 | 1 | 0.72521 | 0.52593 | 0.0055321
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.48357 | 1.7321 | 50 | 0.27919 | 1 | 0.27919 | 0.077947 | 0.00012151 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.48357 | 1.7321 | 50 | 0.27919 | 1 | 0.27919 | 0.077947 | 0.00012151 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.48386 | 1.7321 | 50 | 0.27936 | 1 | 0.27936 | 0.078041 | 0.00012181 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.48338 | 1.7321 | 50 | 0.27908 | 1 | 0.27908 | 0.077885 | 0.00012132 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.48347 | 1.7321 | 50 | 0.27913 | 1 | 0.27913 | 0.077916 | 0.00012142
| Jumlah | [8 empty] | 0.68742 | 0.0057969 | Jumlah | [8 empty] | 0.68742 | 0.0057969 | Jumlah | [8 empty] | 0.74815 | 0.0067105 | Jumlah | [8 empty] | 0.74694 | 0.0066879 | Jumlah | [8 empty] | 0.72718 | 0.0061924
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.82911 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.82911 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.86496 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.86426 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.85275
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 81.5174 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 81.5174 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 83.4102 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 83.4225 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 85.3938
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9895 | 1.9897 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9895 | 1.9897 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9888 | 1.989 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9888 | 1.989 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9881 | 1.9883
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.6495 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.6495 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.7202 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.7189 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.6954 | µA
[10 empty] | 0.16495 | % | [9 empty] | 0.16495 | % | [9 empty] | 0.17202 | % | [9 empty] | 0.17189 | % | [9 empty] | 0.16954 | %
5. | Kalibrasi Dual Lead Leakage Current
| Setting Std | 0 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Sertifikat Standar | µA | normal | 0.00051932 | 2 | 50 | 0.00025966 | 1 | 0.00025966 | 6.7424e-08 | 9.0919e-17
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00017311 | 1.7321 | 50 | 9.9944e-05 | 1 | 9.9944e-05 | 9.9887e-09 | 1.9955e-18
| Jumlah | [8 empty] | 0.00083341 | 1.3889e-08
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028869
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0093
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057985 | µA
%
| Setting Std | 1 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Sertifikat Standar | µA | normal | 0.0011 | 2 | 50 | 0.00054999 | 1 | 0.00054999 | 3.0249e-07 | 1.83e-15
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00036666 | 1.7321 | 50 | 0.00021169 | 1 | 0.00021169 | 4.4813e-08 | 4.0164e-17
| Jumlah | [8 empty] | 0.00083368 | 1.3889e-08
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028874
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0417
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0085 | 2.0086
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057994 | µA
[10 empty] | 5.7994 | %
| Setting Std | 50 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Sertifikat Standar | µA | normal | 0.071505 | 2 | 50 | 0.035752 | 1 | 0.035752 | 0.0012782 | 3.2678e-08
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.023835 | 1.7321 | 50 | 0.013761 | 1 | 0.013761 | 0.00018937 | 7.172e-10
| Jumlah | [8 empty] | 0.0023009 | 4.7284e-08
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.047968
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 111.9688
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9814 | 1.9816
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.095043 | µA
[10 empty] | 0.19009 | %
| Setting Std | 100 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Sertifikat Standar | µA | normal | 0.14293 | 2 | 50 | 0.071463 | 1 | 0.071463 | 0.0051069 | 5.2162e-07
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.047642 | 1.7321 | 50 | 0.027506 | 1 | 0.027506 | 0.00075658 | 1.1448e-08
| Jumlah | [8 empty] | 0.0066969 | 5.4695e-07
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.081834
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 81.9957
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9893 | 1.9897
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.1628 | µA
[10 empty] | 0.1628 | %
| Setting Std | 500 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Sertifikat Standar | µA | normal | 0.71183 | 2 | 50 | 0.35591 | 1 | 0.35591 | 0.12667 | 0.00032093
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.47486 | 1.7321 | 50 | 0.27416 | 1 | 0.27416 | 0.075164 | 0.00011299
| Jumlah | [8 empty] | 0.28517 | 0.00057281
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.53401
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 141.9722
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9768 | 1.9769
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.0557 | µA
[10 empty] | 0.21113 | %
| Setting Std | 1000 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Sertifikat Standar | µA | normal | 1.4246 | 2 | 50 | 0.71229 | 1 | 0.71229 | 0.50736 | 0.0051483
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.47486 | 1.7321 | 50 | 0.27416 | 1 | 0.27416 | 0.075164 | 0.00011299
| Jumlah | [8 empty] | 0.66586 | 0.0054002
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.816
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 82.1024
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9893 | 1.9893
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.6233 | µA
[10 empty] | 0.16233 | %
6. | Kalibrasi Patient Auxillary Leakage Current
| R Terhadap Semua Elektroda | [10 empty] | F Terhadap Semua Elektroda | [10 empty] | L Terhadap Semua Elektroda | [10 empty] | N Terhadap Semua Elektroda | [10 empty] | V1 - V6 Terhadap Semua Elektroda
| Setting Std | 0 | µA | [8 empty] | Setting Std | 0 | µA | [8 empty] | Setting Std | 0 | µA | [8 empty] | Setting Std | 0 | µA | [8 empty] | Setting Std | 0 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Sertifikat Standar | µA | normal | 0.00051932 | 2 | 50 | 0.00025966 | 1 | 0.00025966 | 6.7424e-08 | 9.0919e-17 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.00051932 | 2 | 50 | 0.00025966 | 1 | 0.00025966 | 6.7424e-08 | 9.0919e-17 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.00051932 | 2 | 50 | 0.00025966 | 1 | 0.00025966 | 6.7424e-08 | 9.0919e-17 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.00051932 | 2 | 50 | 0.00025966 | 1 | 0.00025966 | 6.7424e-08 | 9.0919e-17 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.00051932 | 2 | 50 | 0.00025966 | 1 | 0.00025966 | 6.7424e-08 | 9.0919e-17
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00017311 | 1.7321 | 50 | 9.9944e-05 | 1 | 9.9944e-05 | 9.9887e-09 | 1.9955e-18 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00017311 | 1.7321 | 50 | 9.9944e-05 | 1 | 9.9944e-05 | 9.9887e-09 | 1.9955e-18 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00017311 | 1.7321 | 50 | 9.9944e-05 | 1 | 9.9944e-05 | 9.9887e-09 | 1.9955e-18 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00017311 | 1.7321 | 50 | 9.9944e-05 | 1 | 9.9944e-05 | 9.9887e-09 | 1.9955e-18 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00017311 | 1.7321 | 50 | 9.9944e-05 | 1 | 9.9944e-05 | 9.9887e-09 | 1.9955e-18
| Jumlah | [8 empty] | 0.00083341 | 1.3889e-08 | Jumlah | [8 empty] | 0.00083341 | 1.3889e-08 | Jumlah | [8 empty] | 0.00083341 | 1.3889e-08 | Jumlah | [8 empty] | 0.00083341 | 1.3889e-08 | Jumlah | [8 empty] | 0.00083341 | 1.3889e-08
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028869 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028869 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028869 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028869 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028869
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0093 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0093 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0093 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0093 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0093
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057985 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057985 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057985 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057985 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057985 | µA
[11 empty] | % | [10 empty] | % | [10 empty] | % | [10 empty] | % | [10 empty] | %
| Setting Std | 1 | µA | [8 empty] | Setting Std | 1 | µA | [8 empty] | Setting Std | 1 | µA | [8 empty] | Setting Std | 1 | µA | [8 empty] | Setting Std | 1 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.22361 | 2.2361 | 4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.01 | 2.5e-05 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.66708 | 2.2361 | 4 | 0.29833 | 1 | 0.29833 | 0.089 | 0.0019803 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.20736 | 2.2361 | 4 | 0.092736 | 1 | 0.092736 | 0.0086 | 1.849e-05 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.23875 | 2.2361 | 4 | 0.10677 | 1 | 0.10677 | 0.0114 | 3.249e-05 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.19235 | 2.2361 | 4 | 0.086023 | 1 | 0.086023 | 0.0074 | 1.369e-05
| Sertifikat Standar | µA | normal | 0.001971 | 2 | 50 | 0.00098548 | 1 | 0.00098548 | 9.7118e-07 | 1.8864e-14 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.0031323 | 2 | 50 | 0.0015661 | 1 | 0.0015661 | 2.4528e-06 | 1.2032e-13 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.0020581 | 2 | 50 | 0.001029 | 1 | 0.001029 | 1.0589e-06 | 2.2426e-14 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.0019419 | 2 | 50 | 0.00097097 | 1 | 0.00097097 | 9.4278e-07 | 1.7777e-14 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.0020871 | 2 | 50 | 0.0010435 | 1 | 0.0010435 | 1.089e-06 | 2.3718e-14
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00065699 | 1.7321 | 50 | 0.00037931 | 1 | 0.00037931 | 1.4388e-07 | 4.1402e-16 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.0010441 | 1.7321 | 50 | 0.00060281 | 1 | 0.00060281 | 3.6338e-07 | 2.6409e-15 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00068602 | 1.7321 | 50 | 0.00039608 | 1 | 0.00039608 | 1.5688e-07 | 4.922e-16 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.00064731 | 1.7321 | 50 | 0.00037373 | 1 | 0.00037373 | 1.3967e-07 | 3.9016e-16 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.0006957 | 1.7321 | 50 | 0.00040166 | 1 | 0.00040166 | 1.6133e-07 | 5.2056e-16
| Jumlah | [8 empty] | 0.010834 | 2.5014e-05 | Jumlah | [8 empty] | 0.089836 | 0.0019803 | Jumlah | [8 empty] | 0.0094345 | 1.8504e-05 | Jumlah | [8 empty] | 0.012234 | 3.2504e-05 | Jumlah | [8 empty] | 0.0082346 | 1.3704e-05
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.10409 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.29973 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.097132 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.11061 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.090745
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 4.6928 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 4.0755 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 4.8104 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 4.605 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 4.9481
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.6222 | 2.7764 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.7565 | 2.7764 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.6015 | 2.7764 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.6385 | 2.7764 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.5789 | 2.7764
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.27294 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.8262 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.25269 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.29185 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.23402 | µA
[10 empty] | 27.2943 | % | [9 empty] | 82.62 | % | [9 empty] | 25.2692 | % | [9 empty] | 29.1846 | % | [9 empty] | 23.402 | %
| Setting Std | 50 | µA | [8 empty] | Setting Std | 50 | µA | [8 empty] | Setting Std | 50 | µA | [8 empty] | Setting Std | 50 | µA | [8 empty] | Setting Std | 50 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.18708 | 2.2361 | 4 | 0.083666 | 1 | 0.083666 | 0.007 | 1.225e-05 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.74364 | 2.2361 | 4 | 0.33257 | 1 | 0.33257 | 0.1106 | 0.0030581 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.16733 | 2.2361 | 4 | 0.074833 | 1 | 0.074833 | 0.0056 | 7.84e-06 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.27749 | 2.2361 | 4 | 0.1241 | 1 | 0.1241 | 0.0154 | 5.929e-05 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.23022 | 2.2361 | 4 | 0.10296 | 1 | 0.10296 | 0.0106 | 2.809e-05
| Sertifikat Standar | µA | normal | 0.072956 | 2 | 50 | 0.036478 | 1 | 0.036478 | 0.0013307 | 3.5413e-08 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.073044 | 2 | 50 | 0.036522 | 1 | 0.036522 | 0.0013338 | 3.5583e-08 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.07316 | 2 | 50 | 0.03658 | 1 | 0.03658 | 0.0013381 | 3.5809e-08 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.073131 | 2 | 50 | 0.036565 | 1 | 0.036565 | 0.001337 | 3.5753e-08 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.07316 | 2 | 50 | 0.03658 | 1 | 0.03658 | 0.0013381 | 3.5809e-08
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.024319 | 1.7321 | 50 | 0.01404 | 1 | 0.01404 | 0.00019713 | 7.7724e-10 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.024348 | 1.7321 | 50 | 0.014057 | 1 | 0.014057 | 0.00019761 | 7.8096e-10 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.024387 | 1.7321 | 50 | 0.01408 | 1 | 0.01408 | 0.00019823 | 7.8594e-10 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.024377 | 1.7321 | 50 | 0.014074 | 1 | 0.014074 | 0.00019808 | 7.8469e-10 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.024387 | 1.7321 | 50 | 0.01408 | 1 | 0.01408 | 0.00019823 | 7.8594e-10
| Jumlah | [8 empty] | 0.0093611 | 1.23e-05 | Jumlah | [8 empty] | 0.11296 | 0.0030581 | Jumlah | [8 empty] | 0.0079697 | 7.8905e-06 | Jumlah | [8 empty] | 0.017768 | 5.934e-05 | Jumlah | [8 empty] | 0.01297 | 2.814e-05
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.096753 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.3361 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.089273 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.1333 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.11388
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 7.1244 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 4.1728 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 8.0496 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 5.3204 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 5.9776
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.3564 | 2.3646 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.7319 | 2.7764 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.3036 | 2.306 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.5249 | 2.5706 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.4493 | 2.5706
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.22799 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.9182 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.20565 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.33656 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.27893 | µA
[10 empty] | 0.45598 | % | [9 empty] | 1.8364 | % | [9 empty] | 0.41131 | % | [9 empty] | 0.67312 | % | [9 empty] | 0.55787 | %
| Setting Std | 100 | µA | [8 empty] | Setting Std | 100 | µA | [8 empty] | Setting Std | 100 | µA | [8 empty] | Setting Std | 100 | µA | [8 empty] | Setting Std | 100 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.21679 | 2.2361 | 4 | 0.096954 | 1 | 0.096954 | 0.0094 | 2.209e-05 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.46043 | 2.2361 | 4 | 0.20591 | 1 | 0.20591 | 0.0424 | 0.00044944 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.25884 | 2.2361 | 4 | 0.11576 | 1 | 0.11576 | 0.0134 | 4.489e-05 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.25884 | 2.2361 | 4 | 0.11576 | 1 | 0.11576 | 0.0134 | 4.489e-05 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.23875 | 2.2361 | 4 | 0.10677 | 1 | 0.10677 | 0.0114 | 3.249e-05
| Sertifikat Standar | µA | normal | 0.14565 | 2 | 50 | 0.072827 | 1 | 0.072827 | 0.0053038 | 5.6261e-07 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.14565 | 2 | 50 | 0.072827 | 1 | 0.072827 | 0.0053038 | 5.6261e-07 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.14565 | 2 | 50 | 0.072827 | 1 | 0.072827 | 0.0053038 | 5.6261e-07 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.14565 | 2 | 50 | 0.072827 | 1 | 0.072827 | 0.0053038 | 5.6261e-07 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.14571 | 2 | 50 | 0.072856 | 1 | 0.072856 | 0.0053081 | 5.6351e-07
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.048552 | 1.7321 | 50 | 0.028031 | 1 | 0.028031 | 0.00078575 | 1.2348e-08 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.048552 | 1.7321 | 50 | 0.028031 | 1 | 0.028031 | 0.00078575 | 1.2348e-08 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.048552 | 1.7321 | 50 | 0.028031 | 1 | 0.028031 | 0.00078575 | 1.2348e-08 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.048552 | 1.7321 | 50 | 0.028031 | 1 | 0.028031 | 0.00078575 | 1.2348e-08 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.048571 | 1.7321 | 50 | 0.028042 | 1 | 0.028042 | 0.00078638 | 1.2368e-08
| Jumlah | [8 empty] | 0.016323 | 2.2679e-05 | Jumlah | [8 empty] | 0.049323 | 0.00045003 | Jumlah | [8 empty] | 0.020323 | 4.5479e-05 | Jumlah | [8 empty] | 0.020323 | 4.5479e-05 | Jumlah | [8 empty] | 0.018328 | 3.308e-05
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.12776 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.22209 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.14256 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.14256 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.13538
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 11.7483 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 5.4058 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 9.0816 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 9.0816 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 10.1545
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.1841 | 2.201 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.5138 | 2.5706 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.2592 | 2.2622 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.2592 | 2.2622 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.2236 | 2.2281
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.27904 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.55828 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.32206 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.32206 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.30104 | µA
[10 empty] | 0.27904 | % | [9 empty] | 0.55828 | % | [9 empty] | 0.32206 | % | [9 empty] | 0.32206 | % | [9 empty] | 0.30104 | %
| Setting Std | 500 | µA | [8 empty] | Setting Std | 500 | µA | [8 empty] | Setting Std | 500 | µA | [8 empty] | Setting Std | 500 | µA | [8 empty] | Setting Std | 500 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.54772 | 2.2361 | 4 | 0.24495 | 1 | 0.24495 | 0.06 | 0.0009 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 1.1402 | 2.2361 | 4 | 0.5099 | 1 | 0.5099 | 0.26 | 0.0169 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.54772 | 2.2361 | 4 | 0.24495 | 1 | 0.24495 | 0.06 | 0.0009 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Sertifikat Standar | µA | normal | 0.72431 | 2 | 50 | 0.36215 | 1 | 0.36215 | 0.13116 | 0.00034404 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.72576 | 2 | 50 | 0.36288 | 1 | 0.36288 | 0.13168 | 0.00034681 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.72431 | 2 | 50 | 0.36215 | 1 | 0.36215 | 0.13116 | 0.00034404 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.72489 | 2 | 50 | 0.36245 | 1 | 0.36245 | 0.13137 | 0.00034514 | Sertifikat Standar | µA | normal | 0.72489 | 2 | 50 | 0.36245 | 1 | 0.36245 | 0.13137 | 0.00034514
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.24144 | 1.7321 | 50 | 0.13939 | 1 | 0.13939 | 0.019431 | 7.5509e-06 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.24192 | 1.7321 | 50 | 0.13967 | 1 | 0.13967 | 0.019509 | 7.6116e-06 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.24144 | 1.7321 | 50 | 0.13939 | 1 | 0.13939 | 0.019431 | 7.5509e-06 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.24163 | 1.7321 | 50 | 0.13951 | 1 | 0.13951 | 0.019462 | 7.5752e-06 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.24163 | 1.7321 | 50 | 0.13951 | 1 | 0.13951 | 0.019462 | 7.5752e-06
| Jumlah | [8 empty] | 0.29392 | 0.0013905 | Jumlah | [8 empty] | 0.49452 | 0.017393 | Jumlah | [8 empty] | 0.29392 | 0.0013905 | Jumlah | [8 empty] | 0.23416 | 0.00049161 | Jumlah | [8 empty] | 0.23416 | 0.00049161
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.54214 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.70322 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.54214 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.4839 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.4839
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 62.129 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 14.0603 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 62.129 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 111.5354 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 111.5354
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9989 | 1.999 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.144 | 2.1448 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9989 | 1.999 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9815 | 1.9816 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9815 | 1.9816
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.0837 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.5077 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.0837 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.95884 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.95884 | µA
[10 empty] | 0.21674 | % | [9 empty] | 0.30154 | % | [9 empty] | 0.21674 | % | [9 empty] | 0.19177 | % | [9 empty] | 0.19177 | %
| Setting Std | 1000 | µA | [8 empty] | Setting Std | 1000 | µA | [8 empty] | Setting Std | 1000 | µA | [8 empty] | Setting Std | 1000 | µA | [8 empty] | Setting Std | 1000 | µA
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.54772 | 2.2361 | 4 | 0.24495 | 1 | 0.24495 | 0.06 | 0.0009 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 1 | 2.2361 | 4 | 0.44721 | 1 | 0.44721 | 0.2 | 0.01 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.44721 | 2.2361 | 4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.04 | 0.0004 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.54772 | 2.2361 | 4 | 0.24495 | 1 | 0.24495 | 0.06 | 0.0009 | Pembacaan berulang nilai arus UUT dengan Std | µA | normal | 0.44721 | 2.2361 | 4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.04 | 0.0004
| Sertifikat Standar | µA | normal | 1.4498 | 2 | 50 | 0.72492 | 1 | 0.72492 | 0.52551 | 0.0055232 | Sertifikat Standar | µA | normal | 1.4507 | 2 | 50 | 0.72536 | 1 | 0.72536 | 0.52614 | 0.0055365 | Sertifikat Standar | µA | normal | 1.4504 | 2 | 50 | 0.72521 | 1 | 0.72521 | 0.52593 | 0.0055321 | Sertifikat Standar | µA | normal | 1.4501 | 2 | 50 | 0.72507 | 1 | 0.72507 | 0.52572 | 0.0055277 | Sertifikat Standar | µA | normal | 1.4504 | 2 | 50 | 0.72521 | 1 | 0.72521 | 0.52593 | 0.0055321
| resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | resolusi UUT | µA | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
| Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.48328 | 1.7321 | 50 | 0.27902 | 1 | 0.27902 | 0.077853 | 0.00012122 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.48357 | 1.7321 | 50 | 0.27919 | 1 | 0.27919 | 0.077947 | 0.00012151 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.48347 | 1.7321 | 50 | 0.27913 | 1 | 0.27913 | 0.077916 | 0.00012142 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.48338 | 1.7321 | 50 | 0.27908 | 1 | 0.27908 | 0.077885 | 0.00012132 | Drift alat standar | µA | Segi 4 | 0.48347 | 1.7321 | 50 | 0.27913 | 1 | 0.27913 | 0.077916 | 0.00012142
| Jumlah | [8 empty] | 0.7467 | 0.0066833 | Jumlah | [8 empty] | 0.88742 | 0.015797 | Jumlah | [8 empty] | 0.72718 | 0.0061924 | Jumlah | [8 empty] | 0.74694 | 0.0066879 | Jumlah | [8 empty] | 0.72718 | 0.0061924
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.86412 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.94203 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.85275 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.86426 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.85275
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 83.4249 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 49.8527 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 85.3938 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 83.4225 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 85.3938
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9888 | 1.989 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0087 | 2.0096 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9881 | 1.9883 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9888 | 1.989 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9881 | 1.9883
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.7186 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.8923 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.6954 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.7189 | µA | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.6954 | µA
[10 empty] | 0.17186 | % | [9 empty] | 0.18923 | % | [9 empty] | 0.16954 | % | [9 empty] | 0.17189 | % | [9 empty] | 0.16954 | %

## Sert Resistor
TEMP 20 ± 1 HUMIDITY 50 ± 10 %RH
1 | Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 1968F15 | [5 empty] | 2 | Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 2258J20 | [5 empty] | 3 | Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 2255J20
| KOREKSI RESISTANCE BOX |  |  |  | DRIFT | U 95 |  | KOREKSI RESISTANCE BOX |  |  |  | DRIFT | U 95 |  | KOREKSI RESISTANCE BOX |  |  |  | DRIFT | U 95
| Resistance | [6 empty] | Resistance | [6 empty] | Resistance
| ( Ω ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2017 | 2020 |  |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2017 | 2020
| 0 | 0.006168 | 0.006168 | 0.007151 | 0.0004915 | 1.6e-05 |  | 0 |  |  | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06 |  | 0 |  |  | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06
| 0.01 | 0.005924 | 0.005924 | 0.006901 | 0.0004885 | 1.8e-05 |  | 0.01 | - | - | -0.0004 | 1e-05 | 0.00052 |  | 0.01 | - | - | -0.0003 | 1e-05 | 0.00052
| 0.1 | 0.006522 | 0.006522 | 0.007484 | 0.000481 | 2.1e-05 |  | 0.1 | - | - | -0.0002 | 1e-05 | 0.00052 |  | 0.1 | - | - | 0 | 1e-05 | 0.00052
| 1 | 0.00577 | 0.00577 | 0.00675 | 0.00049 | 4e-05 |  | 1 | - | - | 0 | 1e-05 | 0.00052 |  | 1 | - | - | 0.0003 | 1e-05 | 0.00052
| 2 | 0.00567 | 0.00567 | 0.00656 | 0.000445 | 0.00012 |  | 2 | - | - | 0.0003 | 1e-05 | 0.00052 |  | 2 | - | - | 0.0003 | 1e-05 | 0.00052
| 3 | 0.00618 | 0.00618 | 0.00711 | 0.000465 | 0.00013 |  | 3 | - | - | 0.0006 | 1e-05 | 0.00052 |  | 3 | - | - | -0.0001 | 1e-05 | 0.00052
| 500 | -0.002 | -0.002 | 0.009 | 0.0055 | 0.013 |  | 500 | - | - | -0.001 | 1e-05 | 0.00052 |  | 500 | - | - | -0.016 | 1e-05 | 0.00052
| 1000 | -0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |  | 1000 | - | - | 0.028 | 1e-05 | 0.00052 |  | 1000 | - | - | -0.003 | 1e-05 | 0.00052
[8 empty] | (20 ppm + 0.5 mΩ) | 0.00052
4 | Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 2257J20 | [5 empty] | 5 | Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 2256J20 | [5 empty] | 6 | Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 2272B21
| KOREKSI RESISTANCE BOX |  |  |  | DRIFT | U 95 |  | KOREKSI RESISTANCE BOX |  |  |  | DRIFT | U 95 |  | KOREKSI RESISTANCE BOX |  |  |  | DRIFT | U 95
| Resistance | [6 empty] | Resistance | [6 empty] | Resistance
| ( Ω ) | 2017 | 2017 | 2020 |  |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2017 | 2020 |  |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2017 | 2021
| 0.01 | - | - | -0.0002 | 1e-05 | 0.00052 |  | 0.01 | - | - | 1e-06 | 1e-05 | 0.00052 |  | 0.01 | - | - | -0.0002 | 1e-05 | 0.00052 | 0.0098 | -0.0002 | 2e-05 | 0.0005
| 0.1 | - | - | -0.0001 | 1e-05 | 0.00052 |  | 0.1 | - | - | -0.0003 | 1e-05 | 0.00052 |  | 0.1 | - | - | 0.0004 | 1e-05 | 0.00052 | 0.1004 | 0.0004 |  | 0.00052
| 1 | - | - | 0.0002 | 1e-05 | 0.00052 |  | 1 | - | - | 0.0004 | 1e-05 | 0.00052 |  | 1 | - | - | 0.0005 | 1e-05 | 0.00052 | 1.0005 | 0.0005
| 2 | - | - | 1e-06 | 1e-05 | 0.00052 |  | 2 | - | - | 0.0008 | 1e-05 | 0.00052 |  | 2 | - | - | 0.0009 | 1e-05 | 0.00052 | 2.0009 | 0.0009
| 3 | - | - | -0.0003 | 1e-05 | 0.00052 |  | 3 | - | - | -0.0002 | 1e-05 | 0.00052 |  | 3 | - | - | -0.0002 | 1e-05 | 0.00052 | 2.9998 | -0.0002
| 500 | - | - | -0.008 | 1e-05 | 0.00052 |  | 500 | - | - | -0.013 | 1e-05 | 0.00052 |  | 500 | - | - | 0.014 | 1e-05 | 0.00052
| 1000 | - | - | -0.017 | 1e-05 | 0.00052 |  | 1000 | - | - | -0.024 | 1e-05 | 0.00052 |  | 1000 | - | - | 0.011 | 1e-05 | 0.00052
|  | 0.017 | [7 empty] | 0.024
Kalibrasi Earth Resistance
2 | Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 2258J20 | [20 empty] | No | Satuan | Setting Standar | Penunjukan Std Terkoreksi | Rata-rata Pembacaan Alat | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Alat Terkoreksi | Koreksi | STDEV | Resolusi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | U95
| KOREKSI RESISTANCE BOX |  |  |  | DRIFT | U 95 |  | Resolusi | [13 empty] | 1 | Kalibrasi Earth Resistance | 0.01 |  | 0.00899 | -0.00094185 | 0.0080482 | 0.0017965 | 1e-05 | 0.0005 | 0.00014536 | 0.00043609 | 0.00073666
| Resistance | [20 empty] | 2 |  | 0.1 |  | 0.15299 | -0.00093851 | 0.15205 | -0.052207 | 1e-05 | 0.0005 | 0.00014537 | 0.00043611 | 0.00073667
| ( Ω ) | 2017 | 2017 | 2020 | [17 empty] | 3 |  | 1 |  | 1.058 | -0.00091758 | 1.0571 | -0.057228 | 0 | 0.0005 | 0.0001454 | 0.0004362 | 0.00073668
| 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 3.3333e-07 | 1e-06 | [15 empty] | 4 |  | 1.5 |  | 1.559 | -0.00090598 | 1.5581 | -0.058239 | 1e-05 | 0.0005 | 0.00014542 | 0.00043625 | 0.00073677
| 0.01 | - | - | -0.0004 | 0.00017333 | 0.00052 | [15 empty] | 5 |  | 2 |  | 2.061 | -0.00089437 | 2.0601 | -0.060251 | 1e-05 | 0.0005 | 0.00014543 | 0.0004363 | 0.0007368
| 0.1 | - | - | -0.0002 | 0.00017333 | 0.00052
| 1 | - | - | 0 | 0.00017333 | 0.00052
| 2 | - | - | 0.0003 | 0.00017333 | 0.00052
| 3 | - | - | 0.0006 | 0.00017333 | 0.00052
| 500 | - | - | -0.001 | 0.00017333 | 0.00052
| 1000 | - | - | 0.028 | 0.00017333 | 0.00052
Point to Point
[22 empty] | No | Satuan | Setting Standar | Penunjukan Std Terkoreksi | Rata-rata Pembacaan Alat | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Alat Terkoreksi | Koreksi | STDEV | Resolusi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | U95
[8 empty] | Rekalibrasi | 1 | [12 empty] | 1 | Kalibrasi Earth Resistance | 0.01 | 0.0096 | 0.00899 | -0.00035859 | 0.0086314 | 0.0012132 | 1e-05 | 0.0005 | 0.00014536 | 0.00043609 | 0.00073666
| Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 2258J20 | [9 empty] | Tahun Kalibrasi |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 0.1 | 0.0998 | 0.14099 | -0.00019089 | 0.1408 | -0.040954 | 1e-05 | 0.0005 | 0.00014537 | 0.00043611 | 0.00073667
| Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 1968F15 | [8 empty] | 2017 | 2017 | 2018 | 1 |  | Hasil Kalibrasi Earth Resistance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui LIPI | [6 empty] | 3 |  | 1 | 1 | 1.04 | 1.1997e-05 | 1.04 | -0.040157 | 1e-05 | 0.0005 | 0.0001454 | 0.0004362 | 0.00073673
| Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 2258J20 | [8 empty] | 2017 | 2017 | 2020 | 2 |  | Hasil Kalibrasi Earth Resistance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS | [6 empty] | 4 |  | 1.5 | 1.5003 | 1.54 | 0.000162 | 1.5402 | -0.040307 | 1e-05 | 0.0005 | 0.00014542 | 0.00043625 | 0.00073677
| Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 2255J20 | [8 empty] | 2017 | 2017 | 2020 | 3 |  | Hasil Kalibrasi Earth Resistance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS | [6 empty] | 5 |  | 2 | 2.0006 | 2.042 | 0.0003126 | 2.0423 | -0.042458 | 1e-05 | 0.0005 | 0.00014543 | 0.0004363 | 0.0007368
| Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 2257J20 | [8 empty] | 2017 | 2017 | 2020 | 4 |  | Hasil Kalibrasi Earth Resistance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
| Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067,SN : 2256J20 | [8 empty] | 2017 | 2017 | 2020 | 5 |  | Hasil Kalibrasi Earth Resistance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
| Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 2272B21 | [8 empty] | 2017 | 2017 | 2021 | 6 |  | Hasil Kalibrasi Earth Resistance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
| Hasil Kalibrasi Earth Resistance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS | [13 empty] | Hasil Kalibrasi Earth Resistance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
Ketidakpastian Kalibrasi Earth Resistance dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Note on AG49: dibuat beda, evaluasi di tahap 2

## LP
HASIL KALIBRASI ELECTRICAL SAFETY ANALYZER ( ESA )
Nomor Sertifikat : 87 / 1 / VIII - 22 / E - 099 Dt
Merek |  |  |  | : | Fluke
Model/Type |  |  |  | : | ESA 615
No. Seri |  |  |  | : | 4669058
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : | 3 Agustus 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : | 3 Agustus 2022
Nama Ruang |  |  |  | : | -
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Metode Kerja |  |  |  | : | MK.093-19
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  |  | : | ( 21.0 ± 0.5 ) °C
| 2. Kelembaban |  |  | : | ( 56.3 ± 3.1 ) %RH
II. | Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik |  |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  |  | : | Baik
III. | Pengujian Kinerja
| 1. | Kalibrasi Dual Lead Voltage
|  | No | Setting | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat | Koreksi | Ketidakpastian
Pengukuran
|  |  | ( V ) | ( V ) |  | ( V ) | ( V ) | ( V )
|  | 1 | 50 | 50 |  | 49.9968 | 0.0029432 | 0.057987
|  | 2 | 100 | 100 |  | 99.9966 | 0.0030294 | 0.057997
|  | 3 | 120 | 120 |  | 119.9964 | 0.0030639 | 0.058003
|  | 4 | 200 | 200 |  | 199.996 | 0.0031702 | 0.058036
|  | 5 | 220 | 220 |  | 219.9964 | 0.0025734 | 0.058061
|  | 6 | 250 | 250 |  | 249.9971 | 0.0016782 | 0.058107
| 2. | Kalibrasi Earth Resistance
|  | No | Setting | Penunjukan Standar |  | Pembacan Alat | Koreksi | Ketidakpastian
Pengukuran
|  |  | ( Ω ) | ( Ω ) |  | ( Ω ) | ( Ω ) | ( Ω )
|  | 1 | 0.01 | 0.01 |  | 0.0080482 | 0.0017965 | 0.00073666
|  | 2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.15205 | -0.052207 | 0.00073667
|  | 3 | 1 | 1 |  | 1.0571 | -0.057228 | 0.00073668
|  | 4 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5581 | -0.058239 | 0.00073677
|  | 5 | 2 | 2 |  | 2.0601 | -0.060251 | 0.0007368
Point to Point
|  | 1 | 0.01 | 0.01 |  | 0.00899 | 0.0012132 | 0.00073666
|  | 2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.14099 | -0.040954 | 0.00073667
|  | 3 | 1 | 1 |  | 1.04 | -0.040157 | 0.00073673
|  | 4 | 1.5 | 1.5 |  | 1.54 | -0.040307 | 0.00073677
|  | 5 | 2 | 2 |  | 2.042 | -0.042458 | 0.0007368
| 3. | Kalibrasi Enclosure (Chassis) Leakage Current
|  | No | Setting | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat | Koreksi | Ketidakpastian
Pengukuran
|  |  | ( µA ) | ( µA ) |  | ( µA ) | ( µA ) | ( µA )
|  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  | 2 | 1 | 1 |  | 1.0618 | -0.062448 | 0.22076
|  | 3 | 50 | 50 |  | 49.9443 | 0.031385 | 0.3705
|  | 4 | 100 | 100 |  | 99.9668 | -0.015391 | 0.31374
|  | 5 | 500 | 500 |  | 499.2274 | 0.53089 | 1.0414
|  | 6 | 1000 | 1000 |  | 998.4531 | 1.0637 | 1.7186
| 4. | Kalibrasi Patient / Electroda Leakage Current
|  | No | Setting | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat | Koreksi | Ketidakpastian
Pengukuran
|  |  | ( µA ) | ( µA ) |  | ( µA ) | ( µA ) | ( µA )
R Terhadap Pembumian
|  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  | 2 | 1 | 1 |  | 1.1418 | -0.14249 | 0.23723
|  | 3 | 50 | 50 |  | 50.1243 | -0.14871 | 0.20234
|  | 4 | 100 | 100 |  | 99.9068 | 0.044641 | 0.30739
|  | 5 | 500 | 500 |  | 499.0274 | 0.73099 | 0.95884
|  | 6 | 1000 | 1000 |  | 999.0531 | 0.46333 | 1.6495
F Terhadap Pembumian
|  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  | 2 | 1 | 1 |  | 1.0218 | -0.022426 | 0.4023
|  | 3 | 50 | 50 |  | 49.9243 | 0.051396 | 0.35812
|  | 4 | 100 | 100 |  | 99.9068 | 0.044641 | 0.30739
|  | 5 | 500 | 500 |  | 499.0274 | 0.73099 | 0.95884
|  | 6 | 1000 | 1000 |  | 999.0531 | 0.46333 | 1.6495
L Terhadap Pembumian
|  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  | 2 | 1 | 1 |  | 1.0218 | -0.022426 | 0.23402
|  | 3 | 50 | 50 |  | 50.0043 | -0.028647 | 0.19551
|  | 4 | 100 | 100 |  | 100.0269 | -0.075424 | 0.38031
|  | 5 | 500 | 500 |  | 499.4274 | 0.33078 | 1.0845
|  | 6 | 1000 | 1000 |  | 999.6531 | -0.13699 | 1.7202
N Terhadap Pembumian
|  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  | 2 | 1 | 1 |  | 1.0218 | -0.022426 | 0.23402
|  | 3 | 50 | 50 |  | 50.0043 | -0.028647 | 0.19551
|  | 4 | 100 | 100 |  | 100.0269 | -0.075424 | 0.38031
|  | 5 | 500 | 500 |  | 499.4274 | 0.33078 | 1.0845
|  | 6 | 1000 | 1000 |  | 998.6531 | 0.86354 | 1.7189
V1 - V6 Terhadap Pembumian
|  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  | 2 | 1 | 1 |  | 1.0218 | -0.022426 | 0.23402
|  | 3 | 50 | 50 |  | 50.0043 | -0.028647 | 0.19551
|  | 4 | 100 | 100 |  | 100.0269 | -0.075424 | 0.38031
|  | 5 | 500 | 500 |  | 499.4274 | 0.33078 | 1.0845
|  | 6 | 1000 | 1000 |  | 998.8531 | 0.66344 | 1.6954
| 5. | Kalibrasi Dual Lead Leakage Current
|  | No | Setting | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat | Koreksi | Ketidakpastian
Pengukuran
|  |  | ( µA ) | ( µA ) |  | ( µA ) | ( µA ) | ( µA )
|  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  | 2 | 1 | 1 |  | 0.40173 | 0.59791 | 0.057994
|  | 3 | 50 | 50 |  | 48.9042 | 1.0719 | 0.095043
|  | 4 | 100 | 100 |  | 98.1068 | 1.8456 | 0.1628
|  | 5 | 500 | 500 |  | 490.0269 | 9.7358 | 1.0557
|  | 6 | 1000 | 1000 |  | 981.0522 | 18.473 | 1.6233
| 6. | Kalibrasi Patient Auxillary Leakage Current
|  | No | Setting | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat | Koreksi | Ketidakpastian
Pengukuran
|  |  | ( µA ) | ( µA ) |  | ( µA ) | ( µA ) | ( µA )
R Terhadap Semua Elektroda
|  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  | 2 | 1 | 1 |  | 1.0018 | -0.0024158 | 0.27294
|  | 3 | 50 | 50 |  | 49.9043 | 0.071407 | 0.22799
|  | 4 | 100 | 100 |  | 99.9869 | -0.035402 | 0.27904
|  | 5 | 500 | 500 |  | 498.6274 | 1.1312 | 1.0837
|  | 6 | 1000 | 1000 |  | 998.4531 | 1.0637 | 1.7186
F Terhadap Semua Elektroda
|  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  | 2 | 1 | 1 |  | 1.8018 | -0.80284 | 0.8262
|  | 3 | 50 | 50 |  | 49.9643 | 0.011375 | 0.9182
|  | 4 | 100 | 100 |  | 99.9869 | -0.035402 | 0.55828
|  | 5 | 500 | 500 |  | 499.6274 | 0.13067 | 1.5077
|  | 6 | 1000 | 1000 |  | 999.0531 | 0.46333 | 1.8923
L Terhadap Semua Elektroda
|  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  | 2 | 1 | 1 |  | 1.0618 | -0.062448 | 0.25269
|  | 3 | 50 | 50 |  | 50.0443 | -0.068668 | 0.20565
|  | 4 | 100 | 100 |  | 99.9869 | -0.035402 | 0.32206
|  | 5 | 500 | 500 |  | 498.6274 | 1.1312 | 1.0837
|  | 6 | 1000 | 1000 |  | 998.8531 | 0.66344 | 1.6954
N Terhadap Semua Elektroda
|  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  | 2 | 1 | 1 |  | 0.98176 | 0.017595 | 0.29185
|  | 3 | 50 | 50 |  | 50.0243 | -0.048657 | 0.33656
|  | 4 | 100 | 100 |  | 99.9869 | -0.035402 | 0.32206
|  | 5 | 500 | 500 |  | 499.0274 | 0.73099 | 0.95884
|  | 6 | 1000 | 1000 |  | 998.6531 | 0.86354 | 1.7189
V1 - V6 Terhadap Semua Elektroda
|  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  | 2 | 1 | 1 |  | 1.0818 | -0.082459 | 0.23402
|  | 3 | 50 | 50 |  | 50.0443 | -0.068668 | 0.27893
|  | 4 | 100 | 100 |  | 100.0269 | -0.075424 | 0.30104
|  | 5 | 500 | 500 |  | 499.0274 | 0.73099 | 0.95884
|  | 6 | 1000 | 1000 |  | 998.8531 | 0.66344 | 1.6954
IV. | Keterangan
Ketidakpastian Kalibrasi Dual Lead Voltage dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 %
dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Kalibrasi Earth Resistance dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Kalibrasi Enclosure (Chassis) Leakage Current, Patient / Electroda Leakage Current, Dual Lead, Leakage
Current, Patient Auxillary Leakage Current dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil Kalibrasi Dual Lead Voltage tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
Hasil Kalibrasi Earth Resistance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
Hasil Kalibrasi Enclosure (Chassis) Leakage Current, Patient / Electroda Leakage Current, Dual Lead
Leakage Current, Patient Auxillary Leakage Current tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
Metode Kalibrasi yang digunakan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Nomor : HK.02.02/V/0412/2020 Nomor MK : 093-19
V. | Alat Yang Digunakan
Multifunction Calibration System, Merek : Time Electronics, Model : 5051, SN: 1188D21
F
Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 1968F15
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463
VI. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
|  |  | Nama |  |  |  | Tanggal | Paraf
|  |  | Dibuat |  | Muhammad Alpian Hadi |  | 10 Agustus 2022
Diperiksa

## LH
HASIL KALIBRASI ELECTRICAL SAFETY ANALYZER ( ESA )
Nomor Sertifikat : 87 / 1 / VIII - 22 / E - 099 Dt
Merek |  |  |  |  | : | Fluke
Model/Type |  |  |  |  | : | ESA 615
No. Seri |  |  |  |  | : | 4669058
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  |  | : | 3 Agustus 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  |  |  | : | 3 Agustus 2022
Nama Ruang |  |  |  |  | : | -
Tempat Kalibrasi |  |  |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Metode Kerja |  |  |  |  | : | MK.093-19
I. |  | Kondisi Ruang
|  | 1. Suhu |  |  | : | 21.0 | 0.5
|  | 2. Kelembaban |  |  | : | 56.3 | 3.1
II. |  | Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
|  | 1. Fisik |  |  | : | Baik
|  | 2. Fungsi |  |  | : | Baik
III. |  | Pengujian Kinerja
|  | 1. | Kalibrasi Dual Lead Voltage
|  |  | No | Setting | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat | Koreksi | Ketidakpastian
Pengukuran
|  |  |  | ( V ) | ( V ) |  | ( V ) | ( V ) | ( V )
|  |  | 1 | 50 | 50 |  | 49.9968 | 0.0029432 | 0.057987
|  |  | 2 | 100 | 100 |  | 99.9966 | 0.0030294 | 0.057997
|  |  | 3 | 120 | 120 |  | 119.9964 | 0.0030639 | 0.058003
|  |  | 4 | 200 | 200 |  | 199.996 | 0.0031702 | 0.058036
|  |  | 5 | 220 | 220 |  | 219.9964 | 0.0025734 | 0.058061
|  |  | 6 | 250 | 250 |  | 249.9971 | 0.0016782 | 0.058107
|  | 2. | Kalibrasi Earth Resistance
|  |  | No | Setting | Penunjukan Standar |  | Pembacan Alat | Koreksi | Ketidakpastian
Pengukuran
|  |  |  | ( Ω ) | ( Ω ) |  | ( Ω ) | ( Ω ) | ( Ω )
|  |  | 1 | 0.01 | 0.01 |  | 0.0080482 | 0.0017965 | 0.00073666
|  |  | 2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.15205 | -0.052207 | 0.00073667
|  |  | 3 | 1 | 1 |  | 1.0571 | -0.057228 | 0.00073668
|  |  | 4 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5581 | -0.058239 | 0.00073677
|  |  | 5 | 2 | 2 |  | 2.0601 | -0.060251 | 0.0007368
Point to Point
|  |  | 1 | 0.01 | 0.01 |  | 0.00899 | 0.0012132 | 0.00073666
|  |  | 2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.14099 | -0.040954 | 0.00073667
|  |  | 3 | 1 | 1 |  | 1.04 | -0.040157 | 0.00073673
|  |  | 4 | 1.5 | 1.5 |  | 1.54 | -0.040307 | 0.00073677
|  |  | 5 | 2 | 2 |  | 2.042 | -0.042458 | 0.0007368
|  | 3. | Kalibrasi Enclosure (Chassis) Leakage Current
|  |  | No | Setting | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat | Koreksi | Ketidakpastian
Pengukuran
|  |  |  | ( µA ) | ( µA ) |  | ( µA ) | ( µA ) | ( µA )
|  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1.0618 | -0.062448 | 0.22076
|  |  | 3 | 50 | 50 |  | 49.9443 | 0.031385 | 0.3705
|  |  | 4 | 100 | 100 |  | 99.9668 | -0.015391 | 0.31374
|  |  | 5 | 500 | 500 |  | 499.2274 | 0.53089 | 1.0414
|  |  | 6 | 1000 | 1000 |  | 998.4531 | 1.0637 | 1.7186
|  | 4. | Kalibrasi Patient / Electroda Leakage Current
|  |  | No | Setting | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat | Koreksi | Ketidakpastian
Pengukuran
|  |  |  | ( µA ) | ( µA ) |  | ( µA ) | ( µA ) | ( µA )
R Terhadap Pembumian
|  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1.1418 | -0.14249 | 0.23723
|  |  | 3 | 50 | 50 |  | 50.1243 | -0.14871 | 0.20234
|  |  | 4 | 100 | 100 |  | 99.9068 | 0.044641 | 0.30739
|  |  | 5 | 500 | 500 |  | 499.0274 | 0.73099 | 0.95884
|  |  | 6 | 1000 | 1000 |  | 999.0531 | 0.46333 | 1.6495
F Terhadap Pembumian
|  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1.0218 | -0.022426 | 0.4023
|  |  | 3 | 50 | 50 |  | 49.9243 | 0.051396 | 0.35812
|  |  | 4 | 100 | 100 |  | 99.9068 | 0.044641 | 0.30739
|  |  | 5 | 500 | 500 |  | 499.0274 | 0.73099 | 0.95884
|  |  | 6 | 1000 | 1000 |  | 999.0531 | 0.46333 | 1.6495
L Terhadap Pembumian
|  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1.0218 | -0.022426 | 0.23402
|  |  | 3 | 50 | 50 |  | 50.0043 | -0.028647 | 0.19551
|  |  | 4 | 100 | 100 |  | 100.0269 | -0.075424 | 0.38031
|  |  | 5 | 500 | 500 |  | 499.4274 | 0.33078 | 1.0845
|  |  | 6 | 1000 | 1000 |  | 999.6531 | -0.13699 | 1.7202
N Terhadap Pembumian
|  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1.0218 | -0.022426 | 0.23402
|  |  | 3 | 50 | 50 |  | 50.0043 | -0.028647 | 0.19551
|  |  | 4 | 100 | 100 |  | 100.0269 | -0.075424 | 0.38031
|  |  | 5 | 500 | 500 |  | 499.4274 | 0.33078 | 1.0845
|  |  | 6 | 1000 | 1000 |  | 998.6531 | 0.86354 | 1.7189
V1 - V6 Terhadap Pembumian
|  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1.0218 | -0.022426 | 0.23402
|  |  | 3 | 50 | 50 |  | 50.0043 | -0.028647 | 0.19551
|  |  | 4 | 100 | 100 |  | 100.0269 | -0.075424 | 0.38031
|  |  | 5 | 500 | 500 |  | 499.4274 | 0.33078 | 1.0845
|  |  | 6 | 1000 | 1000 |  | 998.8531 | 0.66344 | 1.6954
|  | 5. | Kalibrasi Dual Lead Leakage Current
|  |  | No | Setting | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat | Koreksi | Ketidakpastian
Pengukuran
|  |  |  | ( µA ) | ( µA ) |  | ( µA ) | ( µA ) | ( µA )
|  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  |  | 2 | 1 | 1 |  | 0.40173 | 0.59791 | 0.057994
|  |  | 3 | 50 | 50 |  | 48.9042 | 1.0719 | 0.095043
|  |  | 4 | 100 | 100 |  | 98.1068 | 1.8456 | 0.1628
|  |  | 5 | 500 | 500 |  | 490.0269 | 9.7358 | 1.0557
|  |  | 6 | 1000 | 1000 |  | 981.0522 | 18.473 | 1.6233
|  | 6. | Kalibrasi Patient Auxillary Leakage Current
|  |  | No | Setting | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat | Koreksi | Ketidakpastian
Pengukuran
|  |  |  | ( µA ) | ( µA ) |  | ( µA ) | ( µA ) | ( µA )
R Terhadap Semua Elektroda
|  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1.0018 | -0.0024158 | 0.27294
|  |  | 3 | 50 | 50 |  | 49.9043 | 0.071407 | 0.22799
|  |  | 4 | 100 | 100 |  | 99.9869 | -0.035402 | 0.27904
|  |  | 5 | 500 | 500 |  | 498.6274 | 1.1312 | 1.0837
|  |  | 6 | 1000 | 1000 |  | 998.4531 | 1.0637 | 1.7186
F Terhadap Semua Elektroda
|  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1.8018 | -0.80284 | 0.8262
|  |  | 3 | 50 | 50 |  | 49.9643 | 0.011375 | 0.9182
|  |  | 4 | 100 | 100 |  | 99.9869 | -0.035402 | 0.55828
|  |  | 5 | 500 | 500 |  | 499.6274 | 0.13067 | 1.5077
|  |  | 6 | 1000 | 1000 |  | 999.0531 | 0.46333 | 1.8923
L Terhadap Semua Elektroda
|  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1.0618 | -0.062448 | 0.25269
|  |  | 3 | 50 | 50 |  | 50.0443 | -0.068668 | 0.20565
|  |  | 4 | 100 | 100 |  | 99.9869 | -0.035402 | 0.32206
|  |  | 5 | 500 | 500 |  | 498.6274 | 1.1312 | 1.0837
|  |  | 6 | 1000 | 1000 |  | 998.8531 | 0.66344 | 1.6954
N Terhadap Semua Elektroda
|  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  |  | 2 | 1 | 1 |  | 0.98176 | 0.017595 | 0.29185
|  |  | 3 | 50 | 50 |  | 50.0243 | -0.048657 | 0.33656
|  |  | 4 | 100 | 100 |  | 99.9869 | -0.035402 | 0.32206
|  |  | 5 | 500 | 500 |  | 499.0274 | 0.73099 | 0.95884
|  |  | 6 | 1000 | 1000 |  | 998.6531 | 0.86354 | 1.7189
V1 - V6 Terhadap Semua Elektroda
|  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0.0017073 | -0.0018805 | 0.057985
|  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1.0818 | -0.082459 | 0.23402
|  |  | 3 | 50 | 50 |  | 50.0443 | -0.068668 | 0.27893
|  |  | 4 | 100 | 100 |  | 100.0269 | -0.075424 | 0.30104
|  |  | 5 | 500 | 500 |  | 499.0274 | 0.73099 | 0.95884
|  |  | 6 | 1000 | 1000 |  | 998.8531 | 0.66344 | 1.6954
IV. |  | Keterangan
Ketidakpastian Kalibrasi Dual Lead Voltage dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 %
dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Kalibrasi Earth Resistance dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Kalibrasi Enclosure (Chassis) Leakage Current, Patient / Electroda Leakage Current, Dual Lead, Leakage
Current, Patient Auxillary Leakage Current dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil Kalibrasi Dual Lead Voltage tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
Hasil Kalibrasi Earth Resistance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
Hasil Kalibrasi Enclosure (Chassis) Leakage Current, Patient / Electroda Leakage Current, Dual Lead
Leakage Current, Patient Auxillary Leakage Current tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
Metode Kalibrasi yang digunakan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Nomor : HK.02.02/V/0412/2020 Nomor MK : 093-19
V. |  | Alat Yang Digunakan
Multifunction Calibration System, Merek : Time Electronics, Model : 5051, SN: 1188D21
F
Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 2258J20
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463
VI. |  | Petugas Kalibrasi
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
Choirul Huda, S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001

## Sert Time Electronics
[12 empty] | Rekal | 1
[12 empty] | 1 | > 2
| 1 | Multifunction Calibration System, Merek : Time Electronics, Model : 5051, SN: 1188D21
|  | KOREKSI TEGANGAN (AC) |  |  |  | Drift | U95 | KOREKSI TEGANGAN (AC) |  |  |  | Drift | U95 |  |  | Input Sertifikat
|  | Voltage (50 Hz) | [5 empty] | Voltage (50 Hz) | [7 empty] | Set Value (uA) | Measured(uA) | Koreksi(uA) | U95 (uA) |  |  | uA
|  | ( mVolt ) | 2019 | 2020 | 2021 |  |  | ( Volt ) | 2019 | 2020 | 2021
|  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 20 | - | - | -0.0022 | 0.0015767 | 0.00473 | 1.99 | - | - | -0.00019 | 3.9667e-05 | 0.000119 |  | V | 1.99 | 1.9898 | -0.00019 | 0.000119 | 23 | uV | 2.3e-05 | V
|  | 199 | - | - | -0.0068 | 0.0015767 | 0.00473 | 19.9 | - | - | -0.003 | 0.00010867 | 0.000326 |  | V | 19.9 | 19.897 | -0.003 | 0.000326 | 230 | uV | 0.00023 | V
[8 empty] | 199 | - | - | -0.004 | 0.0008 | 0.0024 |  | V | 199 | 198.996 | -0.004 | 0.0024 | 2.3 | mV | 0.0023 | V
[8 empty] | 1000 | - | - | 0.013 | 0.007702 | 0.023106 |  |  | 1000 | 1000.013 | 0.013 | 0.023106 | 23 | mV | 0.023
|  | ( Volt ) | 2019 | 2020 | 2021
|  | 1.99 | - | - | -0.00019 | 3.9667e-05 | 0.000119 |  | 9.6e-05 | 2.3e-05 | 0.000119
|  | 19.9 | - | - | -0.003 | 0.00010867 | 0.000326 |  |  | 0.00023 | 0.000326
|  | 199 | - | - | -0.004 | 0.0008 | 0.0024 |  | 0.0001 | 0.0023 | 0.0024
|  | 1000 | - | - | 0.013 | 0.007702 | 0.023106 |  | 0.000106 | 0.023 | 0.023106
|  | KOREKSI TEGANGAN (DC) |  |  |  | Drift | U95
Voltage
|  | ( mVolt ) | 2019 | 2020 | 2021
|  | -19000 | - | - | -7e-05 | 2.9667e-06 | 8.9e-06 |  |  |  |  | -7e-05
|  | -2210 | - | - | -1e-06 | 2.9667e-06 | 8.9e-06 |  |  | 4.8e-06 | 8.9e-06 | -1e-06
|  | -221 | - | - | 0.0022 | 0.00040133 | 0.001204 |  | 4.1e-06 | 0.0012 | 0.0012041 | 0.0022
|  | -199 | - | - | -0.0053 | 0.00053533 | 0.001606 |  | 5.8e-06 | 0.0016 | 0.0016058 | -0.0053
|  | -22.1 | - | - | -0.0006 | 0.00053533 | 0.001606 |  |  |  |  | -0.0006
|  | -20 | - | - | -0.00061 | 0.00053533 | 0.001606 |  |  |  |  | -0.00061
|  | -2 | - | - | -0.00013 | 0.00053533 | 0.001606 |  |  |  |  | -0.00013
|  | 0 | - | - | -0.00016 | 0.00053533 | 0.001606 |  |  |  |  | -0.16
|  | 2 |  |  | -7e-05 | 0.00053533 | 0.001606 |  |  |  |  | -7e-05
|  | 20 |  |  | 0.00068 | 0.00053533 | 0.001606 |  |  |  | 0.00068
|  | 22.1 |  |  | 0.00095 | 0.00053533 | 0.001606 |  |  |  | 0.00095
|  | 199 |  |  | 0.0076 | 0.00053533 | 0.001606 |  |  |  | 0.0076
|  | 221 |  |  | 0.0047 | 0.00040133 | 0.001204 |  |  |  | 0.0047
|  | ( Volt ) | 2019 | 2020 | 2021
|  | 1.99 | - | - | 1.7e-05 | 1.7667e-06 | 5.3e-06 |  | 4.1e-06 | 1.2e-06 | 5.3e-06
|  | 19 | - | - | 8e-05 | 2.9667e-06 | 8.9e-06 |  | 4.1e-06 | 4.8e-06 | 8.9e-06
|  | 22.1 | - | - | 0.00068 | 1.7333e-05 | 5.2e-05 |  | 5.8e-06 | 4.62e-05 | 5.2e-05
|  | 199 | - | - | -0.0011 | 1.7333e-05 | 5.2e-05 |  | 5.8e-06 | 4.62e-05 | 5.2e-05
|  | 221 | - | - | -0.0013 | 4.66e-06 | 1.398e-05 |  | 1.34e-05 | 5.8e-07 | 1.398e-05
|  | 1000 | - | - | -0.0216 | 4.66e-06 | 1.398e-05 |  | 4.1e-06 | 1.2e-06 | 5.3e-06
|  | KOREKSI RESISTANCE |  |  |  | Drift | U95
Resistance
|  | ( Ω ) | 2019 | 2020 | 2021
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | - | - | 0.0022 | 5.8667e-06 | 1.76e-05 |  |  | 1.3e-05 | 4.6e-06 | 1.76e-05
|  | 10 | - | - | 0.0042 | 8.6667e-06 | 2.6e-05 |  |  | 9e-06 | 1.7e-05 | 2.6e-05
|  | 19 | - | - | 0.0023 | 8.6667e-06 | 2.6e-05
|  | 20 | - | - | 0.0037 | 2.3667e-05 | 7.1e-05 |  |  | 9e-06 | 6.2e-05 | 7.1e-05
|  | 50 | - | - | 0.0024 | 2.3667e-05 | 7.1e-05
|  | 90 | - | - | 0.0009 | 2.3667e-05 | 7.1e-05
|  | 110 | - | - | 0.0024 | 2.3667e-05 | 7.1e-05
|  | 500 | - | - | -0.011 | 0.00020967 | 0.000629 |  |  | 9e-06 | 0.00062 | 0.000629
|  | 900 | - | - | -0.047 | 0.00020967 | 0.000629
|  | ( KΩ ) | 2019 | 2020 | 2021
|  | 1.1 | - | - | 0.00012 | 3.2067e-06 | 9.62e-06 |  | 0.00012 | 9e-06 | 6.2e-07 | 9.62e-06
|  | 5 | - | - | -0.00021 | 5.0667e-06 | 1.52e-05 |  | -0.00021 | 9e-06 | 6.2e-06 | 1.52e-05
|  | 9 | - | - | -0.00056 | 5.0667e-06 | 1.52e-05 |  | -0.00056
|  | 10.1 | - | - | 0.00014 | 7.6667e-06 | 2.3e-05 |  |  | 8e-06 | 1.5e-05 | 2.3e-05
|  | 50 | - | - | 0.0009 | 5.2667e-05 | 0.000158 |  |  | 8e-06 | 0.00015 | 0.000158
|  | 90 | - | - | 0.0009 | 5.2667e-05 | 0.000158
|  | 110 | - | - | 0.0012 | 5.2667e-05 | 0.000158
|  | 500 | - | - | 0.004 | 3.6667e-06 | 1.1e-05 |  |  | 9e-06 | 2e-06 | 1.1e-05
|  | 900 | - | - | 0.008 | 3.6667e-06 | 1.1e-05
|  | ( MΩ ) | 2019 | 2020 | 2021
|  | 1.1 | - | - | -2e-05 | 3.6667e-06 | 1.1e-05
|  | 5 | - | - | -0.0001 | 7.6667e-05 | 0.00023 |  |  | 0.00012 | 0.00011 | 0.00023
|  | 9 | - | - | -0.0004 | 7.6667e-05 | 0.00023
|  | 10 | - | - | -0.0004 | 7.6667e-05 | 0.00023
|  | 50 | - | - | -0.0029 | 0.0034067 | 0.01022 |  |  | 0.00012 | 0.0101 | 0.01022
|  | 90 | - | - | -0.009 | 0.0034067 | 0.01022
|  | 120 | - | - | -0.0106 | 0.0034067 | 0.01022
|  | KOREKSI CURRENT (DC) |  |  |  | Drift | U95
Arus
|  | ( µA ) | 2019 | 2020 | 2021
|  | 0 | - | - | -0.00197 | 0 | 0
|  | 20 | - | - | -0.00206 | 1.6667e-05 | 5e-05
|  | 199 | - | - | -0.00206 | 1.6667e-05 | 5e-05 |  | -0.004
|  | ( mA ) | 2019 | 2020 | 2021
|  | 0.221 | - | - | -1.43e-05 | 1.6667e-05 | 5e-05
|  | 1.99 | - | - | -1.4e-05 | 1.6667e-05 | 5e-05 |  | 2e-05
|  | 2.21 | - | - | -0.000203 | 1.6667e-05 | 5e-05
|  | 19.9 | - | - | -0.0002 | 1.6667e-05 | 5e-05
|  | 199 | - | - | -0.0039 | 1.6667e-05 | 5e-05 |  | -0.0071
|  | ( A ) | 2019 | 2020 | 2021
|  | 221 | - | - | 1.97e-05 | 3.3333e-05 | 0.0001 |  | -4.3e-05
|  | 1.99 | - | - | 5.1e-05 | 3.3333e-05 | 0.0001 |  | -0.00043
|  | 2.21 | - | - | 1.4e-05 | 3.3333e-05 | 0.0001 |  | 0.00063
|  | 19.9 | - | - | 0.0034 | 3.3333e-05 | 0.0001 |  | -0.0105
|  | KOREKSI CURRENT (AC) |  |  |  | Drift | U95
|  | Arus (50 Hz) | [10 empty] | Input Sertifikat
|  | ( µA ) | 2019 | 2020 | 2021 | [7 empty] | Set Value (uA) | Measured(uA) | Koreksi(uA) | U95 (uA) |  |  | uA
|  | 0 | - | - | 1e-06 | 0.00026667 | 0.0008 |  | 0.0003 | 0.0023 | 0.0026
|  | 20 | - | - | 0.007 | 0.0085667 | 0.0257 |  |  |  |  | uA | 20 | 20.007 | 0.007 | 0.0257 | 25 | nA | 0.025 | uA
|  | 190 | - | - | -0.004 | 0.10023 | 0.3007 |  |  |  |  | uA | 190 | 189.996 | -0.004 | 0.3007 | 0.3 | uA | 0.3 | uA
|  | 221 | - | - | 0.026 | 0.10023 | 0.3007 |  |  |  |  | uA | 221 | 221.026 | 0.026 | 0.3007 | 0.3 | uA | 0.3 | uA
|  | 1.99 | - | - | 2e-05 | 0.0010667 | 0.0032 | MA | 1990 |  |  | mA | 1.99 | 1.99 | 2e-05 | 0.0032 | 2.5 | uA | 0.0025 | mA
|  | 2.21 | - | - | 0.00037 | 0.0010667 | 0.0032 | [5 empty] | 2.21 |  | -2.21
|  | 19.9 | - | - | 0.0005 | 0.00086667 | 0.0026 |  |  | 0.0005 |  |  | 19.9 |  | -19.9
|  | 22.1 | - | - | 0 | 0.076767 | 0.2303 |  | 0.0007 | 0.23 | 0.2307 |  | 22.1 |  | -22.1
|  | 199 | - | - | -0.0071 | 0.076767 | 0.2303 |  | -0.0071 |  |  |  | 199 |  | -199
|  | ( A ) | 2019 | 2020 | 2021
|  | 221 | - | - | -4.3e-05 | 0.0769 | 0.2307
|  | 1.99 | - | - | -0.00043 | 0.0769 | 0.2307
|  | 2.21 | - | - | 0.00063 | 0.0010667 | 0.0032 |  | 0.0009 | 0.0023 | 0.0032
|  | 19.9 | - | - | -0.0105 | 0.0010667 | 0.0032
1. | No | Satuan | Penunjukan Standar | Penunjukan Std Terkoreksi | Rata-rata Pembacaan Alat | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Alat Terkoreksi | Koreksi | STDEV | Resolusi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | U95 | 3. | No | Satuan | Setting Standar | Penunjukan Std Terkoreksi | Rata-rata Pembacaan Alat | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Alat Terkoreksi | Koreksi | STDEV | Resolusi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | U95
| 1 | Kalibrasi Dual Lead Voltage | 50 | 49.9968 | 50 | -0.0031681 | 49.9968 | 0.0029432 | 1e-05 | 0.05 | 0.00022484 | 0.00067453 | 0.057987 |  | 1 | Kalibrasi Enclosure (Chassis) Leakage Current | 0 | 0.0017073 | 0 | 0.0017073 | 0.0017073 | -0.0018805 | 0 | 0.05 | 0.00017311 | 0.00051932 | 0.057985
| 2 |  | 100 | 99.9966 | 100 | -0.0034472 | 99.9966 | 0.0030294 | 1e-05 | 0.05 | 0.00041784 | 0.0012535 | 0.057997 |  | 2 |  | 1 | 1.0018 | 1.06 | 0.0017619 | 1.0618 | -0.062448 | 0.18166 | 0.05 | 0.00068602 | 0.0020581 | 0.22076
| 3 |  | 120 | 119.9964 | 120 | -0.0035589 | 119.9964 | 0.0030639 | 1e-05 | 0.05 | 0.00049504 | 0.0014851 | 0.058003 |  | 3 |  | 50 | 50.0043 | 49.94 | 0.0042764 | 49.9443 | 0.031385 | 0.30496 | 0.05 | 0.024338 | 0.073015 | 0.3705
| 4 |  | 200 | 199.996 | 200 | -0.0039788 | 199.996 | 0.0031702 | 1e-05 | 0.05 | 0.00080858 | 0.0024257 | 0.058036 |  | 4 |  | 100 | 100.0068 | 99.96 | 0.0068495 | 99.9668 | -0.015391 | 0.251 | 0.05 | 0.048542 | 0.14563 | 0.31374
| 5 |  | 220 | 219.9964 | 220 | -0.0035543 | 219.9964 | 0.0025734 | 1e-05 | 0.05 | 0.00098092 | 0.0029428 | 0.058061 |  | 5 |  | 500 | 500.0274 | 499.2 | 0.027387 | 499.2274 | 0.53089 | 0.44721 | 0.5 | 0.24173 | 0.72518 | 1.0414
| 6 |  | 250 | 249.9971 | 250 | -0.0029176 | 249.9971 | 0.0016782 | 1e-05 | 0.05 | 0.0012394 | 0.0037183 | 0.058107 |  | 6 |  | 1000 | 1000.0531 | 998.4 | 0.053067 | 998.4531 | 1.0637 | 0.54772 | 0.5 | 0.48328 | 1.4498 | 1.7186
[14 empty] | 4. | R Terhadap Pembumian
[15 empty] | No | Satuan | Setting Standar | Penunjukan Std Terkoreksi | Rata-rata Pembacaan Alat | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Alat Terkoreksi | Koreksi | STDEV | Resolusi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | U95
[15 empty] | 1 | Kalibrasi Patient / Electroda Leakage Current | 0 | 0.0017073 | 0 | 0.0017073 | 0.0017073 | -0.0018805 | 0 | 0.05 | 0.00017311 | 0.00051932 | 0.057985
[15 empty] | 2 |  | 1 | 1.0018 | 1.14 | 0.001766 | 1.1418 | -0.14249 | 0.19494 | 0.05 | 0.00072473 | 0.0021742 | 0.23723
[15 empty] | 3 |  | 50 | 50.0043 | 50.12 | 0.0042856 | 50.1243 | -0.14871 | 0.16432 | 0.05 | 0.024425 | 0.073276 | 0.20234
[15 empty] | 4 |  | 100 | 100.0068 | 99.9 | 0.0068464 | 99.9068 | 0.044641 | 0.24495 | 0.05 | 0.048513 | 0.14554 | 0.30739
[15 empty] | 5 |  | 500 | 500.0274 | 499 | 0.027377 | 499.0274 | 0.73099 | 0 | 0.5 | 0.24163 | 0.72489 | 0.95884
[15 empty] | 6 |  | 1000 | 1000.0531 | 999 | 0.053098 | 999.0531 | 0.46333 | 0 | 0.5 | 0.48357 | 1.4507 | 1.6495
F Terhadap Pembumian
[15 empty] | No | Satuan | Setting Standar | Penunjukan Std Terkoreksi | Rata-rata Pembacaan Alat | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Alat Terkoreksi | Koreksi | STDEV | Resolusi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | U95
[15 empty] | 1 | Kalibrasi Patient / Electroda Leakage Current | 0 | 0.0017073 | 0 | 0.0017073 | 0.0017073 | -0.0018805 | 0 | 0.05 | 0.00017311 | 0.00051932 | 0.057985
[15 empty] | 2 |  | 1 | 1.0018 | 1.02 | 0.0017598 | 1.0218 | -0.022426 | 0.32711 | 0.05 | 0.00066667 | 0.002 | 0.4023
[15 empty] | 3 |  | 50 | 50.0043 | 49.92 | 0.0042753 | 49.9243 | 0.051396 | 0.29496 | 0.05 | 0.024328 | 0.072985 | 0.35812
[15 empty] | 4 |  | 100 | 100.0068 | 99.9 | 0.0068464 | 99.9068 | 0.044641 | 0.24495 | 0.05 | 0.048513 | 0.14554 | 0.30739
[15 empty] | 5 |  | 500 | 500.0274 | 499 | 0.027377 | 499.0274 | 0.73099 | 0 | 0.5 | 0.24163 | 0.72489 | 0.95884
[15 empty] | 6 |  | 1000 | 1000.0531 | 999 | 0.053098 | 999.0531 | 0.46333 | 0 | 0.5 | 0.48357 | 1.4507 | 1.6495
L Terhadap Pembumian
[15 empty] | No | Satuan | Setting Standar | Penunjukan Std Terkoreksi | Rata-rata Pembacaan Alat | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Alat Terkoreksi | Koreksi | STDEV | Resolusi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | U95
[15 empty] | 1 | Kalibrasi Patient / Electroda Leakage Current | 0 | 0.0017073 | 0 | 0.0017073 | 0.0017073 | -0.0018805 | 0 | 0.05 | 0.00017311 | 0.00051932 | 0.057985
[15 empty] | 2 |  | 1 | 1.0018 | 1.02 | 0.0017598 | 1.0218 | -0.022426 | 0.19235 | 0.05 | 0.00066667 | 0.002 | 0.23402
[15 empty] | 3 |  | 50 | 50.0043 | 50 | 0.0042795 | 50.0043 | -0.028647 | 0.15811 | 0.05 | 0.024367 | 0.073102 | 0.19551
[15 empty] | 4 |  | 100 | 100.0069 | 100.02 | 0.0068526 | 100.0269 | -0.075424 | 0.31145 | 0.05 | 0.048571 | 0.14571 | 0.38031
[15 empty] | 5 |  | 500 | 500.0274 | 499.4 | 0.027398 | 499.4274 | 0.33078 | 0.54772 | 0.5 | 0.24182 | 0.72547 | 1.0845
[15 empty] | 6 |  | 1000 | 1000.0531 | 999.6 | 0.053129 | 999.6531 | -0.13699 | 0.54772 | 0.5 | 0.48386 | 1.4516 | 1.7202
N Terhadap Pembumian
[15 empty] | No | Satuan | Setting Standar | Penunjukan Std Terkoreksi | Rata-rata Pembacaan Alat | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Alat Terkoreksi | Koreksi | STDEV | Resolusi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | U95
[15 empty] | 1 | Kalibrasi Patient / Electroda Leakage Current | 0 | 0.0017073 | 0 | 0.0017073 | 0.0017073 | -0.0018805 | 0 | 0.05 | 0.00017311 | 0.00051932 | 0.057985
[15 empty] | 2 |  | 1 | 1.0018 | 1.02 | 0.0017598 | 1.0218 | -0.022426 | 0.19235 | 0.05 | 0.00066667 | 0.002 | 0.23402
[15 empty] | 3 |  | 50 | 50.0043 | 50 | 0.0042795 | 50.0043 | -0.028647 | 0.15811 | 0.05 | 0.024367 | 0.073102 | 0.19551
[15 empty] | 4 |  | 100 | 100.0069 | 100.02 | 0.0068526 | 100.0269 | -0.075424 | 0.31145 | 0.05 | 0.048571 | 0.14571 | 0.38031
[15 empty] | 5 |  | 500 | 500.0274 | 499.4 | 0.027398 | 499.4274 | 0.33078 | 0.54772 | 0.5 | 0.24182 | 0.72547 | 1.0845
[15 empty] | 6 |  | 1000 | 1000.0531 | 998.6 | 0.053078 | 998.6531 | 0.86354 | 0.54772 | 0.5 | 0.48338 | 1.4501 | 1.7189
V1 - V6 Terhadap Pembumian
[15 empty] | No | Satuan | Setting Standar | Penunjukan Std Terkoreksi | Rata-rata Pembacaan Alat | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Alat Terkoreksi | Koreksi | STDEV | Resolusi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | U95
[15 empty] | 1 | Kalibrasi Patient / Electroda Leakage Current | 0 | 0.0017073 | 0 | 0.0017073 | 0.0017073 | -0.0018805 | 0 | 0.05 | 0.00017311 | 0.00051932 | 0.057985
[15 empty] | 2 |  | 1 | 1.0018 | 1.02 | 0.0017598 | 1.0218 | -0.022426 | 0.19235 | 0.05 | 0.00066667 | 0.002 | 0.23402
[15 empty] | 3 |  | 50 | 50.0043 | 50 | 0.0042795 | 50.0043 | -0.028647 | 0.15811 | 0.05 | 0.024367 | 0.073102 | 0.19551
[15 empty] | 4 |  | 100 | 100.0069 | 100.02 | 0.0068526 | 100.0269 | -0.075424 | 0.31145 | 0.05 | 0.048571 | 0.14571 | 0.38031
[15 empty] | 5 |  | 500 | 500.0274 | 499.4 | 0.027398 | 499.4274 | 0.33078 | 0.54772 | 0.5 | 0.24182 | 0.72547 | 1.0845
[15 empty] | 6 |  | 1000 | 1000.0531 | 998.8 | 0.053088 | 998.8531 | 0.66344 | 0.44721 | 0.5 | 0.48347 | 1.4504 | 1.6954
[14 empty] | 5. | No | Satuan | Setting Standar | Penunjukan Std Terkoreksi | Rata-rata Pembacaan Alat | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Alat Terkoreksi | Koreksi | STDEV | Resolusi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | U95
[15 empty] | 1 | Kalibrasi Dual Lead Leakage Current | 0 | 0.0017073 | 0 | 0.0017073 | 0.0017073 | -0.0018805 | 0 | 0.05 | 0.00017311 | 0.00051932 | 0.057985
[15 empty] | 2 |  | 1 | 1.0017 | 0.4 | 0.0017279 | 0.40173 | 0.59791 | 0 | 0.05 | 0.00036666 | 0.0011 | 0.057994
[15 empty] | 3 |  | 50 | 50.0042 | 48.9 | 0.0042229 | 48.9042 | 1.0719 | 0 | 0.05 | 0.023835 | 0.071505 | 0.095043
[15 empty] | 4 |  | 100 | 100.0068 | 98.1 | 0.0067538 | 98.1068 | 1.8456 | 0 | 0.05 | 0.047642 | 0.14293 | 0.1628
[15 empty] | 5 |  | 500 | 500.0269 | 490 | 0.026914 | 490.0269 | 9.7358 | 0 | 0.5 | 0.23728 | 0.71183 | 1.0557
[15 empty] | 6 |  | 1000 | 1000.0522 | 981 | 0.052172 | 981.0522 | 18.473 | 0 | 0.5 | 0.47486 | 1.4246 | 1.6233
[14 empty] | 6. | R Terhadap Semua Elektroda
[15 empty] | No | Satuan | Setting Standar | Penunjukan Std Terkoreksi | Rata-rata Pembacaan Alat | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Alat Terkoreksi | Koreksi | STDEV | Resolusi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | U95
[15 empty] | 1 | Kalibrasi Patient Auxillary Leakage Current | 0 | 0.0017073 | 0 | 0.0017073 | 0.0017073 | -0.0018805 | 0 | 0.05 | 0.00017311 | 0.00051932 | 0.057985
[15 empty] | 2 |  | 1 | 1.0018 | 1 | 0.0017588 | 1.0018 | -0.0024158 | 0.22361 | 0.05 | 0.00065699 | 0.001971 | 0.27294
[15 empty] | 3 |  | 50 | 50.0043 | 49.9 | 0.0042743 | 49.9043 | 0.071407 | 0.18708 | 0.05 | 0.024319 | 0.072956 | 0.22799
[15 empty] | 4 |  | 100 | 100.0069 | 99.98 | 0.0068505 | 99.9869 | -0.035402 | 0.21679 | 0.05 | 0.048552 | 0.14565 | 0.27904
[15 empty] | 5 |  | 500 | 500.0274 | 498.6 | 0.027356 | 498.6274 | 1.1312 | 0.54772 | 0.5 | 0.24144 | 0.72431 | 1.0837
[15 empty] | 6 |  | 1000 | 1000.0531 | 998.4 | 0.053067 | 998.4531 | 1.0637 | 0.54772 | 0.5 | 0.48328 | 1.4498 | 1.7186
F Terhadap Semua Elektroda
[15 empty] | No | Satuan | Setting Standar | Penunjukan Std Terkoreksi | Rata-rata Pembacaan Alat | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Alat Terkoreksi | Koreksi | STDEV | Resolusi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | U95
[15 empty] | 1 | Kalibrasi Patient Auxillary Leakage Current | 0 | 0.0017073 | 0 | 0.0017073 | 0.0017073 | -0.0018805 | 0 | 0.05 | 0.00017311 | 0.00051932 | 0.057985
[15 empty] | 2 |  | 1 | 1.0018 | 1.8 | 0.0017999 | 1.8018 | -0.80284 | 0.66708 | 0.05 | 0.0010441 | 0.0031323 | 0.8262
[15 empty] | 3 |  | 50 | 50.0043 | 49.96 | 0.0042774 | 49.9643 | 0.011375 | 0.74364 | 0.05 | 0.024348 | 0.073044 | 0.9182
[15 empty] | 4 |  | 100 | 100.0069 | 99.98 | 0.0068505 | 99.9869 | -0.035402 | 0.46043 | 0.05 | 0.048552 | 0.14565 | 0.55828
[15 empty] | 5 |  | 500 | 500.0274 | 499.6 | 0.027408 | 499.6274 | 0.13067 | 1.1402 | 0.5 | 0.24192 | 0.72576 | 1.5077
[15 empty] | 6 |  | 1000 | 1000.0531 | 999 | 0.053098 | 999.0531 | 0.46333 | 1 | 0.5 | 0.48357 | 1.4507 | 1.8923
L Terhadap Semua Elektroda
[15 empty] | No | Satuan | Setting Standar | Penunjukan Std Terkoreksi | Rata-rata Pembacaan Alat | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Alat Terkoreksi | Koreksi | STDEV | Resolusi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | U95
[15 empty] | 1 | Kalibrasi Patient Auxillary Leakage Current | 0 | 0.0017073 | 0 | 0.0017073 | 0.0017073 | -0.0018805 | 0 | 0.05 | 0.00017311 | 0.00051932 | 0.057985
[15 empty] | 2 |  | 1 | 1.0018 | 1.06 | 0.0017619 | 1.0618 | -0.062448 | 0.20736 | 0.05 | 0.00068602 | 0.0020581 | 0.25269
[15 empty] | 3 |  | 50 | 50.0043 | 50.04 | 0.0042815 | 50.0443 | -0.068668 | 0.16733 | 0.05 | 0.024387 | 0.07316 | 0.20565
[15 empty] | 4 |  | 100 | 100.0069 | 99.98 | 0.0068505 | 99.9869 | -0.035402 | 0.25884 | 0.05 | 0.048552 | 0.14565 | 0.32206
[15 empty] | 5 |  | 500 | 500.0274 | 498.6 | 0.027356 | 498.6274 | 1.1312 | 0.54772 | 0.5 | 0.24144 | 0.72431 | 1.0837
[15 empty] | 6 |  | 1000 | 1000.0531 | 998.8 | 0.053088 | 998.8531 | 0.66344 | 0.44721 | 0.5 | 0.48347 | 1.4504 | 1.6954
N Terhadap Semua Elektroda
[15 empty] | No | Satuan | Setting Standar | Penunjukan Std Terkoreksi | Rata-rata Pembacaan Alat | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Alat Terkoreksi | Koreksi | STDEV | Resolusi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | U95
[15 empty] | 1 | Kalibrasi Patient Auxillary Leakage Current | 0 | 0.0017073 | 0 | 0.0017073 | 0.0017073 | -0.0018805 | 0 | 0.05 | 0.00017311 | 0.00051932 | 0.057985
[15 empty] | 2 |  | 1 | 1.0018 | 0.98 | 0.0017578 | 0.98176 | 0.017595 | 0.23875 | 0.05 | 0.00064731 | 0.0019419 | 0.29185
[15 empty] | 3 |  | 50 | 50.0043 | 50.02 | 0.0042805 | 50.0243 | -0.048657 | 0.27749 | 0.05 | 0.024377 | 0.073131 | 0.33656
[15 empty] | 4 |  | 100 | 100.0069 | 99.98 | 0.0068505 | 99.9869 | -0.035402 | 0.25884 | 0.05 | 0.048552 | 0.14565 | 0.32206
[15 empty] | 5 |  | 500 | 500.0274 | 499 | 0.027377 | 499.0274 | 0.73099 | 0 | 0.5 | 0.24163 | 0.72489 | 0.95884
[15 empty] | 6 |  | 1000 | 1000.0531 | 998.6 | 0.053078 | 998.6531 | 0.86354 | 0.54772 | 0.5 | 0.48338 | 1.4501 | 1.7189
V1 - V6 Terhadap Semua Elektroda
[15 empty] | No | Satuan | Setting Standar | Penunjukan Std Terkoreksi | Rata-rata Pembacaan Alat | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Alat Terkoreksi | Koreksi | STDEV | Resolusi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | U95
[15 empty] | 1 | Kalibrasi Patient Auxillary Leakage Current | 0 | 0.0017073 | 0 | 0.0017073 | 0.0017073 | -0.0018805 | 0 | 0.05 | 0.00017311 | 0.00051932 | 0.057985
[15 empty] | 2 |  | 1 | 1.0018 | 1.08 | 0.0017629 | 1.0818 | -0.082459 | 0.19235 | 0.05 | 0.0006957 | 0.0020871 | 0.23402
[15 empty] | 3 |  | 50 | 50.0043 | 50.04 | 0.0042815 | 50.0443 | -0.068668 | 0.23022 | 0.05 | 0.024387 | 0.07316 | 0.27893
[15 empty] | 4 |  | 100 | 100.0069 | 100.02 | 0.0068526 | 100.0269 | -0.075424 | 0.23875 | 0.05 | 0.048571 | 0.14571 | 0.30104
[15 empty] | 5 |  | 500 | 500.0274 | 499 | 0.027377 | 499.0274 | 0.73099 | 0 | 0.5 | 0.24163 | 0.72489 | 0.95884
[15 empty] | 6 |  | 1000 | 1000.0531 | 998.8 | 0.053088 | 998.8531 | 0.66344 | 0.44721 | 0.5 | 0.48347 | 1.4504 | 1.6954

## Kata-kata
Setting Standar | Penunjukan Standar | Baik
Setting Alat | Penunjukan Alat | Tidak Baik
Pembacaan Standar
Pembacan Alat
Azhar Alamsyah
Choirul Huda
Dewi Nofitasari
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Alpian Hadi
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Ihsan Ilyas
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Ryan Rama Chaesar R
Septia Khairunnisa
Sholihatussa'diah
Siti Fathul Jannah
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Vikki Akhsanudin Nurkholis
Wardimanul Abrar
Yurdha Algifari