## SERTIFIKAT (hidden)
LAIK
SERTIFIKAT PENGUJIAN
Nomor : 18 / 19 / III - 25 / E - 009.678 DL
KL.MK 13
Nama Alat : | Dental Unit |  | Nomor Order : |  | E - 009.678 DL
Merek |  | : | x
Model / Tipe |  | : | s
Nomor Seri |  | : | d
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | :
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | g
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | s
Tanggal Pengujian |  | : | d
Penanggungjawab Pengujian |  | : | #REF!
Lokasi Pengujian |  | : | f
Hasil Pengujian |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | KL.MK 13
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-20
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 009.678 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI KALIBRASI SHORT WAVE DIATHERMY
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Pengujian
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | #VALUE!
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | #VALUE!
HASIL KALIBRASI | #VALUE!
BAHAN GABUNGAN | #VALUE!
#VALUE!
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## LK (2)
LEMBAR KERJA KALIBRASI ELECTRO STIMULATOR
No. Sertifikat / No. Surat Keterangan : 21 / ………. / ……. - ...... / E-…….
Merek |  |  | : | ................................................................
Model/Type |  |  | : | ................................................................
No. Seri |  |  | : | ................................................................
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | ................................................................
Nama Ruang |  |  | : | ................................................................
Tempat Kalibrasi |  |  | : | ................................................................
Metode Kerja |  |  | : | KL.MK - 11
I. | Kondisi Ruang |  |  | AWAL |  | AKHIR
| 1. Suhu |  | : |  |  |  |  | °C
| 2. Kelembaban Relatif |  | : |  |  |  |  | %
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : |  |  |  |  | V
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi komponen alat
| 1. Fisik |  | : | Baik / Tidak Baik |  | (Pilih salah satu dan coret yang tidak perlu)
| 2. Fungsi |  | : | Baik / Tidak Baik
III. | Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik
No | Parameter | [7 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan
1 | Resistansi Isolasi | [8 empty] | MΩ | ≥ 20 | M Ω
2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [8 empty] | Ω | ≤ 0.2 | Ω
| Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | [8 empty] | Ω | ≤ 0.3 | Ω
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [8 empty] | µA | ≤ 500 | µA
| Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | [8 empty] | µA | ≤ 100 | µA
4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [8 empty] | µA | ≤ 50 | µA
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja Electro Stimulator Channel .........
No. | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar (V) | [5 empty] | Toleransi
|  |  | I | II | III | IV | V | VI
1 | Intensitas Therapy (mA) | [7 empty] | ±30%
2
3
4
5
6 | Frekuensi (Hz) | [7 empty] | ±30%
V. | Hasil Pengukuran Kinerja Electro Stimulator Channel ........
No. | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar (V) | [5 empty] | Toleransi
|  |  | I | II | III | IV | V | VI
1 | Intensitas Therapy (mA) | [7 empty] | ±30%
2
3
4
5
6 | Frekuensi (Hz) | [7 empty] | ±30%
VI. | Hasil Pengukuran Durasi Therapy
No. | Parameter | Setting Alat | I |  | II |  | III |  | Toleransi
1 | Durasi Therapy (s) | [7 empty] | ± 10%
VII. | Keterangan :
1. ..............................................................................................
2. ..............................................................................................
VIII. | Alat Yang Digunakan
□ | 1. Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067 (1968F15)
□ | 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056) / (1834020)
□ | 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077) / (2853078) / (3148907) / (3148908)
□ | 3. Stopwatch, Merek : Casio , Model : HS - 3 / HS - 80TW, SN : (611Q02R) / (510Q06R) / (207Q01R)
□ | 4. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (14082463) / (15062872) / (15062874) / (15062875)
□ | 4. Thermohygrometer, Merek : ………………………, Model : ………………………... (……………………………..)
IX. | Petugas Kalibrasi
………………………………………………………
M Ω
Ω

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 35 | -6 | -9.4 | 1.7
|  | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 40 | -5.8 | -8.6 | 1.4
|  | 25 | 0 | 0.1 | 0.05 |  |  | 50 | -5.3 | -7.2 | 0.95
|  | 30 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 60 | -4.4 | -5.2 | 0.4
|  | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 70 | -3.2 | -2.6 | 0.3
|  | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  |  | 80 | -1.6 | 0.7 | 1.15
|  | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  |  | 90 | 0.3 | 4.5 | 2.1
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.3
|  | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35
|  | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25
|  | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
|  | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
|  | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
|  | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
|  | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3
|  | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7
|  | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
|  | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
|  | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
|  | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
|  | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45
|  | 20 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3
|  | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 50 | -1 | -1 | 0
|  | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
|  | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
|  | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
|  | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 40 | -7.2 | -8 | 0.4
|  | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -6.2 | -6.2 | 0
|  | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5
|  | 35 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 70 | -4.1 | -2.1 | 1
|  | 37 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 80 | -3 | 0.2 | 1.6
|  | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 30 | -1.5 | -4.9 | 1.7
|  | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 40 | -3.8 | -3.4 | 0.2
|  | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 50 | -5.4 | -2.5 | 1.45
|  | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 60 | -6.4 | -2 | 2.2
|  | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 70 | -6.7 | -2.1 | 2.3
|  | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 80 | -6.3 | -2.6 | 1.85
|  | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 90 | -5.2 | -2.6 | 1.3
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2.3
|  | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 40 | 1.2 | 0 | 0.6
|  | 25 | -0.2 | 1e-06 | 0.1 |  |  | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
|  | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
|  | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
|  | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
|  | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 30 | -1.4 | 1 | 1.2
|  | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15
|  | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
|  | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
|  | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
|  | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
|  | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
|  | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 30 | -1.2 | - | 0
|  | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.9 | - | 0
|  | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -0.8 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.6 | - | 0
|  | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.2 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
|  | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45
|  | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55
|  | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
|  | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
|  | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
|  | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
|  | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.8
|  | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 35 | -5.2 | - | 0
|  | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -5.5 | - | 0
|  | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -5.5 | - | 0
|  | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -4.8 | - | 0
|  | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -3.4 | - | 0
|  | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -1.4 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | 1.3 | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 35 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 40 | -0.3 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.3 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.5 | - | 0
|  | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -0.8 | - | 0
|  | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 80 | -1.3 | - | 0
|  | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 90 | -2 | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 35 | 0.6 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.3 | - | 0
|  | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 60 | -0.6 | - | 0
|  | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 70 | -0.8 | - | 0
|  | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 80 | -0.9 | - | 0
|  | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 35 | -1.4 | - | 0
|  | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -1.3 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.3 | - | 0
|  | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -1.9 | - | 0
|  | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 80 | -2.5 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | -3.2 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | 0.1 | - | 0
|  | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.2 | - | 0
|  | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 50 | 0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | 0 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 80 | -0.8 | - | 0
|  | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 90 | -1.4 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | -1.6 | - | 0
|  | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1.4 | - | 0
|  | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.4 | - | 0
|  | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -1.8 | - | 0
|  | 37 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 80 | -2.3 | - | 0
|  | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 90 | -3 | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.6
|  | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | -0.2 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.2 | - | 0
|  | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2017 | - |  |  | %RH | 2
|  | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 40 | -0.1 | - | 0
|  | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 50 | 0 | - | 0
|  | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 60 | 0 | - | 0
|  | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 70 | -0.1 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.9 | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH |  |  |  |  | 1 | 0.6 | 3.1
A | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | A | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 2 | 0.3 | 3.3
| 2 | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 2 | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35 |  | 3 | 0.3 | 3.1
| 3 | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | 3 | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3 |  | 4 | 0.6 | 2.6
| 4 | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 4 | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45 |  | 5 | 0.4 | 2.8
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  | 6 | 0.8 | 2.6
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | -4.9 | 1.7 |  | 7 | 0.3 | 2.3
| 7 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 7 | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95 |  | 8 | 0.3 | 2.6
| 8 | 15 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 30 | -1.4 | 1 | 1.2 |  | 9 | 0.3 | 2.4
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 10 | 0.3 | 1.5
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 11 | 0.3 | 1.8
| 11 | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 35 | -5.2 | - | 0 |  | 12 | 0.3 | 2.7
| 12 | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 12 | 35 | -0.4 | - | 0 |  | 13 | 0.4 | 2.2
| 13 | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 35 | 0.6 | - | 0 |  | 14 | 0.3 | 2.7
| 14 | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 14 | 35 | -1.4 | - | 0 |  | 15 | 0.3 | 2.8
| 15 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 16 | 0.4 | 2.2
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 |  | 17 | 0.3 | 1.6
| 17 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 17 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 18 | 0.3 | 2
| 18 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 19
B | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | B | 1 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | U95
| 2 | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 2 | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7 |  | 1
| 4 | 20 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3 |  | 2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | 3
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | -3.4 | 0.2 |  | 4
| 7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 7 | 40 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 5
| 8 | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 8 | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15 |  | 6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  | 7
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 8
| 11 | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | - | 0 |  | 9
| 12 | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.3 | - | 0 |  | 10
| 13 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | 0.3 | - | 0 |  | 11
| 14 | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | -1.3 | - | 0 |  | 12
| 15 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 13
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 |  | 14
| 17 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 40 | -0.2 | - | 0 |  | 15
| 18 | 20 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.1 | - | 0 |  | 16
17
C | 1 | 25 | 0 | 0.1 | 0.05 |  | C | 1 | 50 | -5.3 | -7.2 | 0.95 |  | 18
| 2 | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 2 | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
| 3 | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 3 | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
| 4 | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 4 | 50 | -1 | -1 | 0
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | -2.5 | 1.45
| 7 | 25 | -0.2 | 1e-06 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
| 8 | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
| 11 | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | - | 0
| 12 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 50 | -0.3 | - | 0
| 13 | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -0.2 | - | 0
| 14 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 50 | -1.3 | - | 0
| 15 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | 0.2 | - | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0
| 17 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 50 | -0.2 | - | 0
| 18 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 18 | 50 | 0 | - | 0
D | 1 | 30 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | D | 1 | 60 | -4.4 | -5.2 | 0.4
| 2 | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
| 3 | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 3 | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
| 4 | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 4 | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | -2 | 2.2
| 7 | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 7 | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
| 8 | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
| 11 | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | - | 0
| 12 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 12 | 60 | -0.5 | - | 0
| 13 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -0.6 | - | 0
| 14 | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -1.5 | - | 0
| 15 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | 0 | - | 0
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 60 | -0.2 | - | 0
| 18 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 18 | 60 | 0 | - | 0
E | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | E | 1 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 2 | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 2 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 3 | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 3 | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
| 4 | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 4 | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
| 5 | 35 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | -2.1 | 2.3
| 7 | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 7 | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
| 8 | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
| 11 | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | - | 0
| 12 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.8 | - | 0
| 13 | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -0.8 | - | 0
| 14 | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | -1.9 | - | 0
| 15 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.3 | - | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0
| 17 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0
| 18 | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.1 | - | 0
F | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | F | 1 | 80 | -1.6 | 0.7 | 1.15
| 2 | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 2 | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
| 3 | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 3 | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
| 4 | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 4 | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
| 5 | 37 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | -2.6 | 1.85
| 7 | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 7 | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
| 8 | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
| 11 | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | - | 0
| 12 | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -1.3 | - | 0
| 13 | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -0.9 | - | 0
| 14 | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | -2.5 | - | 0
| 15 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -0.8 | - | 0
| 16 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0
| 17 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.5 | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0
G | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | G | 1 | 90 | 0.3 | 4.5 | 2.1
| 2 | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 2 | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
| 3 | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 3 | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
| 4 | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 4 | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | -2.6 | 1.3
| 7 | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 7 | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
| 8 | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 8 | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
| 11 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | - | 0
| 12 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -2 | - | 0
| 13 | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -0.8 | - | 0
| 14 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | -3.2 | - | 0
| 15 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -1.4 | - | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0
| 17 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -0.8 | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.9 | - | 0
3 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 |  |  |  | 3 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 |  |  |  | 3 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463
Suhu | Tahun |  | DRIFT | U95 | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT | U95 |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2018 | 2017
15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3
20 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7 |  | Suhu | 24.0 | 23.8 | 0.84853 | 0.3
25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3 |  | %RH | 53.1 | 48.6 | 4.0305 | 3.1
30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15 |  | HASIL | 23.8
40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  | 90 | -2 | 0.9 | 1.45 |  |  | 48.6
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN
24.0 |  |  |  | -0.16604 | 53.1 |  |  |  | -4.5239
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [11 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 1 |  | 23.8 | 0.3 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 2 |  | 48.6 | 3.1 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 3 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2017 | 2015 | 4
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 8 |  | ( 23.8 ± 0.3 ) °C
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9 |  | ( 48.6 ± 3.1 ) %RH
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | - | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2020 | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2020 | - | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2020 | - | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2017 | - | 18
3

## SCOPE (hidden)
1 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-2, SN : 27782606 CH : A | [6 empty] | 2 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-2, SN : 27782606 CH : B | [6 empty] | 3 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : A
| KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95
| Setting Volt | Tahun | [6 empty] | Setting Volt | Tahun | [6 empty] | Setting Volt | Tahun
| V | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | V | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | V | 2016 | 2016 | 2021
| 0 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 0.1 |  |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.1 |  |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029
| 5 | -0.2 |  | 1e-05 | 0.10001 | 0.1 |  |  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.1 |  |  | 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0029
| 10 | -0.2 |  | 1e-05 | 0.10001 | 0.2 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.2 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029
| 15 | -0.2 |  | 1e-05 | 0.10001 | 0.2 |  |  | 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.2 |  |  | 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0435
| 20 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 0.3 |  |  | 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.3 |  |  | 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.058
| 30 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 0 |  |  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 |  |  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.087
| 50 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 1 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145
| 100 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 1 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29
| KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95
| Setting Time | Tahun | [6 empty] | Setting Time | Tahun | [6 empty] | Setting Time | Tahun
| us | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | us | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | us | 2016 | 2016 | 2021
| 0 | 0 |  | 0 | 1e-05 | 0 |  |  | 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 |  |  | 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0023
| 50 | 0.1 |  | 0 | 0.05 | 0.6 |  |  | 50 | - | - | 0 | 1e-05 | 0.6 |  |  | 50 | - | - | 0 | 1e-05 | 0.115
| 100 | 0.2 |  | 0.2 | 1e-05 | 1.2 |  |  | 100 | - | - | 0.2 | 1e-05 | 1.2 |  |  | 100 | - | - | 0.4 | 1e-05 | 0.23
| 200 | 0.3 |  | -1.2 | 0.75 | 2.4 |  |  | 200 | - | - | -1.2 | 1e-05 | 2.4 |  |  | 200 | - | - | 1.2 | 1e-05 | 0.46
| 500 | 0 |  | -1 | 0.5 | 6 |  |  | 500 | - | - | -1 | 1e-05 | 6 |  |  | 500 | - | - | 4 | 1e-05 | 1.15
| 1000 | 0 |  | 1 | 0.5 | 12 |  |  | 1000 | - | - | 1 | 1e-05 | 12 |  |  | 1000 | - | - | 10 | 1e-05 | 2.3
| 1200 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  |  | 1200 | - | - | 2 | 1e-05 | 14 |  |  | 1200 | - | - | 10 | 1e-05 | 2.76
| KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95
| Setting Frequency | Tahun | [6 empty] | Setting Frequency | Tahun | [6 empty] | Setting Frequency | Tahun
| Hz | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | Hz | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | Hz | 2016 | 2016 | 2021
| 0 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 0 |  |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 |  |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029
| 5 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 0.015 |  |  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.015 |  |  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145
| 10 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 0.03 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.03 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029
| 25 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 0.07 |  |  | 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.07 |  |  | 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725
| 50 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 0.15 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.15 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145
| 100 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 0.3 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.3 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29
| 250 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 0.7 |  |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.7 |  |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725
| 500 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 1.5 |  |  | 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.5 |  |  | 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45
| 1000 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 3 |  |  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 3 |  |  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9
4 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : B | [6 empty] | 5 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : C | [6 empty] | 6 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : D
| KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95
| Setting Volt | Tahun | [6 empty] | Setting Volt | Tahun | [6 empty] | Setting Volt | Tahun
| V | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | V | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | V | 2016 | 2016 | 2021
| 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029
| 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0029 |  |  | 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0029 |  |  | 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0029
| 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029
| 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0435 |  |  | 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0435 |  |  | 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0435
| 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.058 |  |  | 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.058 |  |  | 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.058
| 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.087 |  |  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.087 |  |  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.087
| 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145
| 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29
| KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95
| Setting Time | Tahun | [6 empty] | Setting Time | Tahun | [6 empty] | Setting Time | Tahun
| us | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | us | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | us | 2016 | 2016 | 2021
| 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0023 |  | 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0023 |  | 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0023
| 50 | - | - | 0.4 | 1e-05 | 0.115 |  |  | 50 | - | - | 0.4 | 1e-05 | 0.115 |  |  | 50 | - | - | 0 | 1e-05 | 0.115
| 100 | - | - | 1 | 1e-05 | 0.23 |  |  | 100 | - | - | -0.2 | 1e-05 | 0.23 |  |  | 100 | - | - | -0.4 | 1e-05 | 0.23
| 200 | - | - | 1.2 | 1e-05 | 0.46 |  |  | 200 | - | - | 2.8 | 1e-05 | 0.46 |  |  | 200 | - | - | 1.8 | 1e-05 | 0.46
| 500 | - | - | 6 | 1e-05 | 1.15 |  |  | 500 | - | - | 2 | 1e-05 | 1.15 |  |  | 500 | - | - | 2 | 1e-05 | 1.15
| 1000 | - | - | 6 | 1e-05 | 2.3 |  |  | 1000 | - | - | 8 | 1e-05 | 2.3 |  |  | 1000 | - | - | 10 | 1e-05 | 2.3
| 1200 | - | - | 0 | 1e-05 | 2.76 |  |  | 1200 | - | - | 14 | 1e-05 | 2.76 |  |  | 1200 | - | - | 9 | 1e-05 | 2.76
| KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95
| Setting Frequency | Tahun | [6 empty] | Setting Frequency | Tahun | [6 empty] | Setting Frequency | Tahun
| Hz | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | Hz | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | Hz | 2016 | 2016 | 2021
| 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029
| 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145 |  |  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145 |  |  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145
| 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029
| 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725 |  |  | 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725 |  |  | 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725
| 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145
| 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29
| 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725 |  |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725 |  |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725
| 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45 |  |  | 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45 |  |  | 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45
| 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9 |  |  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9 |  |  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9
7 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48762901 CH : A | [6 empty] | 8 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48762901 CH : B | [6 empty] | 9 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48762901 CH : C
| KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95
| Setting Volt | Tahun | [6 empty] | Setting Volt | Tahun | [6 empty] | Setting Volt | Tahun
| V | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | V | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | V | 2016 | 2016 | 2021
| 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.003 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 0 | 0 | 0.003 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.003
| 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0029 |  |  | 1 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.0029 |  |  | 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0029
| 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029
| 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0435 |  |  | 15 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.0435 |  |  | 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0435
| 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.058 |  |  | 20 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.058 |  |  | 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.058
| 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.087 |  |  | 30 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.087 |  |  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.087
| 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145
| 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29
| KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95
| Setting Time | Tahun | [6 empty] | Setting Time | Tahun | [6 empty] | Setting Time | Tahun
| us | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | us | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | us | 2016 | 2016 | 2021
| 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0023 |  | 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0023 |  | 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0023
| 50 | - | - | 0 | 1e-05 | 0.115 |  |  | 50 | - | - | 0.3 | 1e-05 | 0.115 |  |  | 50 | - | - | 0 | 1e-05 | 0.115
| 100 | - | - | 1 | 1e-05 | 0.23 |  |  | 100 | - | - | -1 | 1e-05 | 0.23 |  |  | 100 | - | - | 1.6 | 1e-05 | 0.23
| 200 | - | - | 2 | 1e-05 | 0.46 |  |  | 200 | - | - | 2 | 1e-05 | 0.46 |  |  | 200 | - | - | 2 | 1e-05 | 0.46
| 500 | - | - | 0 | 1e-05 | 1.15 |  |  | 500 | - | - | 2 | 1e-05 | 1.15 |  |  | 500 | - | - | 4 | 1e-05 | 1.15
| 1000 | - | - | 0 | 1e-05 | 2.3 |  |  | 1000 | - | - | 0 | 1e-05 | 2.3 |  |  | 1000 | - | - | 10 | 1e-05 | 2.3
| 2000 | - | - | 0 | 1e-05 | 4.6 |  |  | 2000 | - | - | -10 | 1e-05 | 4.6 |  |  | 2000 | - | - | 10 | 1e-05 | 4.6
| KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95
| Setting Frequency | Tahun | [6 empty] | Setting Frequency | Tahun | [6 empty] | Setting Frequency | Tahun
| Hz | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | Hz | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | Hz | 2016 | 2016 | 2021
| 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029
| 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145 |  |  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145 |  |  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145
| 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029
| 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725 |  |  | 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725 |  |  | 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725
| 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145
| 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29
| 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725 |  |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725 |  |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725
| 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45 |  |  | 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45 |  |  | 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45
| 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9 |  |  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9 |  |  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9
10 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48762901 CH : D | [6 empty] | 11 | X | [6 empty] | 12 | Y
| KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95
| Setting Volt | Tahun | [6 empty] | Setting Volt | Tahun | [6 empty] | Setting Volt | Tahun
| V | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | V | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | V | 2016 | 2016 | 2021
| 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.003 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.003 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.003
| 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0029 |  |  | 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0029 |  |  | 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0029
| 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029
| 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0435 |  |  | 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0435 |  |  | 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0435
| 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.058 |  |  | 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.058 |  |  | 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.058
| 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.087 |  |  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.087 |  |  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.087
| 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145
| 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29
| KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95
| Setting Time | Tahun | [6 empty] | Setting Time | Tahun | [6 empty] | Setting Time | Tahun
| us | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | us | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | us | 2016 | 2016 | 2021
| 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0023 |  | 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0023 |  | 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0023
| 50 | - | - | 0 | 1e-05 | 0.115 |  |  | 50 | - | - | 0.4 | 1e-05 | 0.115 |  |  | 50 | - | - | 0 | 1e-05 | 0.115
| 100 | - | - | 1.6 | 1e-05 | 0.23 |  |  | 100 | - | - | -0.2 | 1e-05 | 0.23 |  |  | 100 | - | - | -0.4 | 1e-05 | 0.23
| 200 | - | - | 2 | 1e-05 | 0.46 |  |  | 200 | - | - | 2.8 | 1e-05 | 0.46 |  |  | 200 | - | - | 1.8 | 1e-05 | 0.46
| 500 | - | - | 4 | 1e-05 | 1.15 |  |  | 500 | - | - | 2 | 1e-05 | 1.15 |  |  | 500 | - | - | 2 | 1e-05 | 1.15
| 1000 | - | - | 10 | 1e-05 | 2.3 |  |  | 1000 | - | - | 8 | 1e-05 | 2.3 |  |  | 1000 | - | - | 10 | 1e-05 | 2.3
| 2000 | - | - | 10 | 1e-05 | 4.6 |  |  | 1200 | - | - | 14 | 1e-05 | 2.76 |  |  | 1200 | - | - | 9 | 1e-05 | 2.76
| KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95
| Setting Frequency | Tahun | [6 empty] | Setting Frequency | Tahun | [6 empty] | Setting Frequency | Tahun
| Hz | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | Hz | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | Hz | 2016 | 2016 | 2021
| 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029
| 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145 |  |  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145 |  |  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145
| 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029
| 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725 |  |  | 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725 |  |  | 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725
| 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145
| 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29
| 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725 |  |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725 |  |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725
| 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45 |  |  | 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45 |  |  | 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45
| 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9 |  |  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9 |  |  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9
4 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : B
| KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95
| Setting Volt | Tahun
| V | 2016 | 2016 | 2021
| 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0
| 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0029
| 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029
| 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0435
| 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.058
| 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.087
| 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  |  | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : B | [8 empty] | Tahun Kalibrasi |  |  |  | 4
| 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  |  | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-2, SN : 27782606 CH : A | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2018 | 1 | 1 | Hasil kalibrasi Intensitas Therapy dan Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
| KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  |  | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-2, SN : 27782606 CH : B | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2018 | 2 | 2 | Hasil kalibrasi Intensitas Therapy dan Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
| Setting Time | Tahun | [7 empty] | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : A | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2021 | 3 | 3 | Hasil kalibrasi Intensitas Therapy dan Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
| us | 2016 | 2016 | 2021 | [5 empty] | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : B | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2021 | 4 | 4 | Hasil kalibrasi Intensitas Therapy dan Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
| 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 |  |  |  | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : C | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2021 | 5 | 5 | Hasil kalibrasi Intensitas Therapy dan Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
| 50 | - | - | 0.4 | 1e-05 | 0.115 |  |  |  | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : D | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2021 | 6 | 6 | Hasil kalibrasi Intensitas Therapy dan Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
| 100 | - | - | 1 | 1e-05 | 0.23 |  |  |  | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48762901 CH : A | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2021 | 7 | 7 | Hasil kalibrasi Intensitas Therapy dan Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
| 200 | - | - | 1.2 | 1e-05 | 0.46 |  |  |  | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48762901 CH : B | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2021 | 8 | 8 | Hasil kalibrasi Intensitas Therapy dan Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
| 500 | - | - | 6 | 1e-05 | 1.15 |  |  |  | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48762901 CH : C | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2021 | 9 | 9 | Hasil kalibrasi Intensitas Therapy dan Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
| 1000 | - | - | 6 | 1e-05 | 2.3 |  |  |  | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48762901 CH : D | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2021 | 10 | 10 | Hasil kalibrasi Intensitas Therapy dan Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
| 1200 | - | - | 0 | 1e-05 | 2.76 |  |  |  | X | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2021 | 11 | 11 | Hasil kalibrasi Intensitas Therapy dan Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
| KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  |  | Y | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2021 | 12 | 12 | Hasil kalibrasi Intensitas Therapy dan Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
| Setting Frequency | Tahun | [7 empty] | 4 | [12 empty] | Hasil kalibrasi Intensitas Therapy dan Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
| Hz | 2016 | 2016 | 2021
| 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0
| 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145
| 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  |  | Pembacaan Standar | koreksi | Pembacaan terkoreksi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95
| 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725
| 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145
| 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  |  | 10 | 1e-05 | 10.0001 | 1e-05 | 0.029
| 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725 |  |  |  | 19.9999 | 1e-05 | 19.9999 | 1e-05 | 0.058
| 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45 |  |  |  | 29.9999 | 1e-05 | 29.9999 | 1e-05 | 0.087
| 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9 |  |  |  | 39.9998 | 1e-05 | 39.9998 | 1e-05 | 0.116
[10 empty] | 49.9998 | 1e-05 | 49.9998 | 1e-05 | 0.145
[10 empty] | 60 | 1e-05 | 60 | 1e-05 | 0.174
CH1
| Setting Alat | Pembacaan standar | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Terkoreksi | STDEV | Resolusi | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Drift | U95 (%)
| 10 | 10 | 1e-05 | 10.0001 | 1e-05 | 0.05 | -5e-05 | -0.0005 | 5e-05 | 0.0005 | 1e-05
| 20 | 19.9999 | 1e-05 | 19.9999 | 1e-05 | 0.05 | 7.6665e-05 | 0.00038332 | -7.6665e-05 | -0.00038332 | 1e-05
| 30 | 29.9999 | 1e-05 | 29.9999 | 1e-05 | 0.05 | 0.00012 | 0.00039999 | -0.00012 | -0.00039999 | 1e-05
| 40 | 39.9998 | 1e-05 | 39.9998 | 1e-05 | 0.05 | 0.00016333 | 0.00040832 | -0.00016333 | -0.00040832 | 1e-05
| 50 | 49.9998 | 1e-05 | 49.9998 | 1e-05 | 0.05 | 0.00020666 | 0.00041332 | -0.00020666 | -0.00041332 | 1e-05
| 60 | 60 | 1e-05 | 60 | 1e-05 | 0.05 | -1e-05 | -1.6667e-05 | 1e-05 | 1.6667e-05 | 1e-05
[10 empty] | Pembacaan Standar | koreksi | Pembacaan terkoreksi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95
[10 empty] | 10 | 1e-05 | 10.0001 | 1e-05 | 0.029
[10 empty] | 20.0001 | 1e-05 | 20.0001 | 1e-05 | 0.058
[10 empty] | 30.0001 | 1e-05 | 30.0001 | 1e-05 | 0.087
[10 empty] | 40.0002 | 1e-05 | 40.0002 | 1e-05 | 0.116
[10 empty] | 50.0002 | 1e-05 | 50.0002 | 1e-05 | 0.145
[10 empty] | 60 | 1e-05 | 60 | 1e-05 | 0.174
CH2
| Setting Alat | Pembacaan standar | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Terkoreksi | STDEV | Resolusi | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Drift | U95
| 10 | 10 | 1e-05 | 10.0001 | 0 | 0.05 | -5e-05 | -0.0005 | 5e-05 | 0.0005 | 1e-05
| 20 | 20.0001 | 1e-05 | 20.0001 | 0 | 0.05 | -9e-05 | -0.00045 | 9e-05 | 0.00045 | 1e-05
| 30 | 30.0001 | 1e-05 | 30.0001 | 0 | 0.05 | -0.00013 | -0.00043333 | 0.00013 | 0.00043333 | 1e-05
| 40 | 40.0002 | 1e-05 | 40.0002 | 0 | 0.05 | -0.00017 | -0.000425 | 0.00017 | 0.000425 | 1e-05
| 50 | 50.0002 | 1e-05 | 50.0002 | 0 | 0.05 | -0.00021 | -0.00042 | 0.00021 | 0.00042 | 1e-05
| 60 | 60 | 1e-05 | 60 | 0 | 0.05 | -1e-05 | -1.6667e-05 | 1e-05 | 1.6667e-05 | 1e-05

## DB Stopwatch (hidden)
INPUT SERTIFIKAT STOPWATCH
1. SN. 611Q02R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 2. SN. 510Q06R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 3. SN. 605Q11R |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2019
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.04 | 0.01 | -0.001 | 0.0055 | 0.12 | 2 | 10 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.121 | 2 | 10 | -0.002 | 0 | - | 0.04 | 0.12
20 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 | 3 | 20 | - | - | - | 0.04 | 0.12
30 | 0.03 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0.12 | 4 | 30 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.121 | 4 | 30 | -0.003 | 0.001 | -0.005 | 0.003 | 0.12
40 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 | 5 | 40 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 | 5 | 40 | - | - | - | 0.04 | 0.12
50 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 | 6 | 50 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 | 6 | 50 | - | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0.02 | 0.01 | -0.006 | 0.008 | 0.12 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0015 | 0.121 | 7 | 60 | -0.002 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 0.12
300 | 0.02 | 0.01 | -0.002 | 0.006 | 0.12 | 8 | 300 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.121 | 8 | 300 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.12
600 | 0.03 | 0.01 | -0.008 | 0.009 | 0.12 | 9 | 600 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.0015 | 0.121 | 9 | 600 | -0.001 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.12
900 | 0.02 | 0.01 | -0.008 | 0.009 | 0.12 | 10 | 900 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.121 | 10 | 900 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.12
1200 | - | - | -0.013 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | 1e-06 | 0.040333 | 0.121 | 11 | 1200 | - | - | 0.004 | 0.04 | 0.12
4. SN. 510Q061R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5 SN. 001380 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6 SN. 001381 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2019 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021
0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 2 | 10 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 | 2 | 10 | -0.01 | 0 | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 3 | 20 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0 | 0 | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 4 | 30 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 | 4 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 5 | 40 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 5 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 6 | 50 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 7 | 60 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12 | 7 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
300 | - | -0.01 | 0.001 | 0.0055 | 0.12 | 8 | 300 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 | 8 | 300 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
600 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12 | 9 | 600 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12 | 9 | 600 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
900 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12 | 10 | 900 | 0 | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12
1200 | - | 0.05 | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
7. SN. 001382 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 8. SN. 001383 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 9. SN. 001384 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
10 | -0.05 | -0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | -0.01 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
30 | -0.04 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 | 4 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 4 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 | 5 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 5 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 | 6 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 6 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 | 7 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 7 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
300 | -0.06 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12 | 8 | 300 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 8 | 300 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
600 | -0.05 | -0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.12 | 9 | 600 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 9 | 600 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
900 | -0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 10 | 900 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12 | 10 | 900 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.12
1200 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12
10. SN. 001385 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 11 SN. 001386 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 12 SN. 001387 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
10 | -0.03 | 0.01 | -0.07 | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 2 | 10 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
30 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12 | 3 | 30 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0.02 | 0.12 | 3 | 20 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.12
60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | 4 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 4 | 30 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | 5 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 5 | 40 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | 6 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 6 | 50 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | 7 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 7 | 60 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
300 | -0.03 | 0.01 | -0.05 | 0.03 | 0.12 | 8 | 300 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 8 | 300 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12
600 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12 | 9 | 600 | -0.04 | 0.01 | -0.04 | 0.025 | 0.12 | 9 | 600 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
900 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12 | 10 | 900 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12 | 10 | 900 | 0.02 | 0 | - | 0.04 | 0.12
1200 | - | - | -0.05 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
13. SN. 001445 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 14. SN. 001449 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 15. SN. 001452 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
10 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 2 | 10 | -0.04 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 2 | 10 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12
20 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12
30 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 4 | 30 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 4 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
40 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 5 | 40 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 5 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
50 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 6 | 50 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 6 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
60 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 7 | 60 | -0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 7 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
300 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 8 | 300 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 8 | 300 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.025 | 0.12
600 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 9 | 600 | -0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.015 | 0.12 | 9 | 600 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12
900 | -0.03 | -0.05 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | -0.04 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.035 | 0.12
1200 |  | - | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.12
16. SN. 005018 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 17. SN. 207Q01R |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2018 | 2017 | -
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
10 | 0 | 0 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
30 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 4 | 30 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 5 | 40 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 6 | 50 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 7 | 60 | 0.01 | 0 | - | 0.04 | 0.12
300 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 8 | 300 | 0.01 | -0.002 | - | 0.04 | 0.12
600 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 9 | 600 | 0.02 | -0.003 | - | 0.04 | 0.12
900 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 10 | 900 | - | - | - | 0.04 | 0.12
1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
No Urut Titik Ukur |  | Waktu | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | No Urut Titik Ukur |  | Waktu | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
|  | s | [9 empty] | s
I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.12 |  |  | VII | 1 | 60 | 0.02 | 0.01 | -0.006 | 0.008 | 0.12
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.121 |  |  |  | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0015 | 0.121
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 60 | -0.002 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 0.12
| 4 | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 |  |  |  | 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 5 | 60 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 7 | 60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 8 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 9 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 10 | 60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 11 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 12 | 60 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 13 | 60 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 14 | 60 | -0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12
| 15 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 16 | 60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 60 | 0.01 | 0 | - | 0.04 | 0.12
II | 1 | 10 | 0.04 | 0.01 | -0.001 | 0.0055 | 0.12 |  |  | VIII | 1 | 300 | 0.02 | 0.01 | -0.002 | 0.006 | 0.12
| 2 | 10 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.121 |  |  |  | 2 | 300 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.121
| 3 | 10 | -0.002 | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 300 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 300 | - | -0.01 | 0.001 | 0.0055 | 0.12
| 5 | 10 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 5 | 300 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 6 | 10 | -0.01 | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 6 | 300 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 7 | 10 | -0.05 | -0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 7 | 300 | -0.06 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12
| 8 | 10 | -0.01 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 300 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 9 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 9 | 300 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 10 | 10 | -0.03 | 0.01 | -0.07 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 10 | 300 | -0.03 | 0.01 | -0.05 | 0.03 | 0.12
| 11 | 10 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 11 | 300 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12
| 12 | 10 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 12 | 300 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12
| 13 | 10 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 |  |  |  | 13 | 300 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 14 | 10 | -0.04 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 |  |  |  | 14 | 300 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12
| 15 | 10 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 15 | 300 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.025 | 0.12
| 16 | 10 | 0 | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 16 | 300 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 17 | 300 | 0.01 | -0.002 | - | 0.04 | 0.12
III | 1 | 20 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 |  |  | IX | 1 | 600 | 0.03 | 0.01 | -0.008 | 0.009 | 0.12
| 2 | 20 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 |  |  |  | 2 | 600 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.0015 | 0.121
| 3 | 20 | - | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 600 | -0.001 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 600 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12
| 5 | 20 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 600 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12
| 6 | 30 | 0 | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 6 | 600 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 7 | 30 | -0.04 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 7 | 600 | -0.05 | -0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.12
| 8 | 30 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 600 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 9 | 30 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 9 | 600 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 10 | 30 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12 |  |  |  | 10 | 600 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12
| 11 | 30 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0.02 | 0.12 |  |  |  | 11 | 600 | -0.04 | 0.01 | -0.04 | 0.025 | 0.12
| 12 | 20 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 600 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
| 13 | 20 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 600 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
| 14 | 20 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 600 | -0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.015 | 0.12
| 15 | 30 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 15 | 600 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12
| 16 | 30 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 16 | 600 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 20 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 17 | 600 | 0.02 | -0.003 | - | 0.04 | 0.12
IV | 1 | 30 | 0.03 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0.12 |  |  | X | 1 | 900 | 0.02 | 0.01 | -0.008 | 0.009 | 0.12
| 2 | 30 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.121 |  |  |  | 2 | 900 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.121
| 3 | 30 | -0.003 | 0.001 | -0.005 | 0.003 | 0.12 |  |  |  | 3 | 900 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 900 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12
| 5 | 30 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 5 | 900 | 0 | -0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 6 | 900 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12
| 7 | 60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 |  |  |  | 7 | 900 | -0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12
| 8 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 8 | 900 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12
| 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 9 | 900 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.12
| 10 | 60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 |  |  |  | 10 | 900 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12
| 11 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 11 | 900 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12
| 12 | 30 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 12 | 900 | 0.02 | 0 | - | 0.04 | 0.12
| 13 | 30 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 13 | 900 | -0.03 | -0.05 | - | 0.04 | 0.12
| 14 | 30 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 14 | 900 | -0.04 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12 |  |  |  | 15 | 900 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.035 | 0.12
| 16 | 60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 16 | 900 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 30 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 17 | 900 | - | - | - | 0.04 | 0.12
V | 1 | 40 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 |  |  | XI | 1 | 1200 | - | - | -0.013 | 0.04 | 0.12
| 2 | 40 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 |  |  |  | 2 | 1200 | - | - | 1e-06 | 0.040333 | 0.121
| 3 | 40 | - | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 1200 | - | - | 0.004 | 0.04 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 1200 | - | 0.05 | - | 0.04 | 0.12
| 5 | 40 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 6 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 7 | 60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 |  |  |  | 7 | 1200 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 8 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 8 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 9 | 1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12
| 10 | 60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 |  |  |  | 10 | 1200 | - | - | -0.05 | 0.04 | 0.12
| 11 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 11 | 1200 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12
| 12 | 40 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 13 | 40 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 1200 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
| 14 | 40 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12 |  |  |  | 15 | 1200 | - | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.12
| 16 | 60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 16 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 17 | 40 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 17 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12 | 0
VI | 1 | 50 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12
| 2 | 50 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121
| 3 | 50 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12
| 5 | 50 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 7 | 60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12
| 8 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
| 10 | 60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12
| 11 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12
| 12 | 50 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 13 | 50 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 14 | 50 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
| 16 | 60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 50 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
7 | Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382
Waktu | Tahun |  |  | KOREKSI | DRIFT |  | U95 STD
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | 1 Tahun
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0 | 0
10 | -0.05 | -0.01 | - | -0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.12
30 | -0.04 | 0.01 | - | -0.04 | 0.025 | 0.04 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | -0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | -0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | -0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | -0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.12
300 | -0.06 | -0.01 | 0.02 | -0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.12
600 | -0.05 | -0.03 | 0.04 | -0.05 | 0.045 | 0.04 | 0.12
900 | -0.05 | -0.02 | 0.02 | -0.05 | 0.035 | 0.04 | 0.12
1200 | - | - | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.12
Setting Alat | Rata-rata standar | Interpolasi Koreksi | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Interpolasi U95 | Daya Baca UUT | Interpolasi Drift
300 | 300 | -0.04643 | 299.9536 | 0 | 0.04643 | 0.015477 | -0.04643 | -0.015477 | 0.10913 | 0.05 | 0.033202
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382 | [8 empty] | Tahun Kalibrasi |  |  |  |  | 7
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 3, SN : 611Q02R | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 1 |  | 1 |  | Hasil kalibrasi Durasi Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q06R | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 2 |  | 2 |  | Hasil kalibrasi Durasi Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 605Q11R | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2019 | 3 |  | 3 |  | Hasil kalibrasi Durasi Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN :510Q061R | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 |  | Hasil kalibrasi Durasi Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001380 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 5 |  | 5 |  | Hasil kalibrasi Durasi Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001381 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 6 |  | 6 |  | Hasil kalibrasi Durasi Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 7 |  | 7 |  | Hasil kalibrasi Durasi Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001383 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 8 |  | 8 |  | Hasil kalibrasi Durasi Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001384 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 9 |  | 9 |  | Hasil kalibrasi Durasi Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001385 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 10 |  | 10 |  | Hasil kalibrasi Durasi Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001386 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 11 |  | 11 |  | Hasil kalibrasi Durasi Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001387 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 12 |  | 12 |  | Hasil kalibrasi Durasi Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001445 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 13 |  | 13 |  | Hasil kalibrasi Durasi Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001449 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 14 |  | 14 |  | Hasil kalibrasi Durasi Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001452 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 15 |  | 15 |  | Hasil kalibrasi Durasi Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 16 |  | 16 |  | Hasil kalibrasi Durasi Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 207Q01RR | [8 empty] | 2018 | 2017 | - | 17 |  | 17 |  | Hasil kalibrasi Durasi Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
7 | [13 empty] | Hasil kalibrasi Durasi Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN

## ESA (hidden)
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
1 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [6 empty] | 2 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [6 empty] | 3 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2021 | 2022
| 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | -0.07 | -1.6 | -1.43 | 0.765 | 1.8 | 0.012
| 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  |  | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  |  | 180 | -0.13 | -1.9 | -1.81 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  |  | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.135 | 2.4 |  |  | 200 | -0.26 | -2.14 | -2.05 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.28 | 2.64 |  |  | 220 | -0.29 | -3.44 | -2.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  |  | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.54 | 2.76 |  |  | 230 | -0.23 | -2.52 | -11.79 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  |  | 250 | -0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0050005 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2021 | 2022
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295 |  |  | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.54 | 0.295 |  |  | 50 | 2 | 2.1 | 9.1 | 3.55 | 0.295
| 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59 |  |  | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.55 | 0.59 |  |  | 100 | 2 | 2.3 | 6 | 2 | 0.59
| 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18 |  |  | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 4.85 | 1.18 |  |  | 200 | 3.6 | 2.5 | -3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95 |  |  | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 11.85 | 2.95 |  |  | 500 | 2.9 | 4.3 | -18.8 | 11.55 | 2.95
| 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9 |  |  | 1000 | -0.067 | 1e-06 | 1e-06 | 0.033501 | 5.9 |  |  | 1000 | 3 | 2 | -47 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2015 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2021 | 2022
| 10 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 1.4 |  |  | 10 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.059 | 0.0059 |  | 10 | 1e-06 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.017
| 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 1.4 |  |  | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.118 |  |  | 20 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.34
| 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 1.4 |  |  | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | 0.3 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.85
| 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.4 |  |  | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 0.59 |  |  | 100 | 0.6 | 0.06 | 0.1 | 0.27 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2021 | 2022
| 0.01 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 0.0012
| 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.012 |  |  | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.0065 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | 0.006 | -0.012 | 0.009 | 0.012
| 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.024 |  |  | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0565 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 0.013 | -0.008 | 0.0105 | 0.024
4 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [6 empty] | 5 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [6 empty] | 6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2019
| 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.075 | 2.16 |  |  | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  |  | 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16
| 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.39 | 2.4 |  |  | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  |  | 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4
| 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.065 | 2.64 |  |  | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  |  | 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64
| 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  |  | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  |  | 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76
| 250 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 3 |  |  | 250 | -0.31 | 1e-06 | 1e-06 | 0.155 | 3 |  |  | 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 0.0059 |  | 1e-05 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9e-08 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 2.3 | -0.3 | -0.29 | 1.3 | 0.295 |  |  | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295 |  |  | 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295
| 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 2.25 | 0.59 |  |  | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59 |  |  | 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59
| 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 2.35 | 1.18 |  |  | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18 |  |  | 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1.65 | 2.95 |  |  | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95 |  |  | 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 4.85 | 2.95
| 1000 | -1 | 2 | 2 | 1.5 | 5.9 |  |  | 1000 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.9 |  |  | 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 44 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2019
| 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 | 0.017 |  | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1.7e-08 | 0.017
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.34 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34
| 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.85 |  |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.85 |  |  | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.85
| 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1.7 |  |  | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.7 |  |  | 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0015 | 0.0012
| 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012 |  |  | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012 |  |  | 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012
| 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024 |  |  | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024 |  |  | 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024
7 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [6 empty] | 8 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [6 empty] | 9 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2022 | 2020
| 150 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.11 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | -0.17 | -0.08 | -0.17 | 0.045 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 1e-06 | -0.17 | -0.24 | 0.12 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.065 | 2.16 |  |  | 180 | -0.16 | -0.2 | -0.22 | 0.03 | 2.16 |  |  | 180 | 1e-06 | -0.39 | -0.14 | 0.195 | 2.16
| 200 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | 2.4 |  |  | 200 | 0.1 | -0.25 | -0.33 | 0.215 | 2.4 |  |  | 200 | 1e-06 | -0.23 | -0.33 | 0.165 | 2.4
| 220 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | 0.13 | 2.64 |  |  | 220 | -0.35 | -0.29 | -0.39 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | 1e-06 | -0.16 | -0.45 | 0.225 | 2.64
| 230 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0.045 | 2.76 |  |  | 230 | -0.37 | -0.34 | -0.39 | 0.025 | 2.76 |  |  | 230 | 1e-06 | -0.15 | -0.54 | 0.27 | 2.76
| 250 | 0.44 | 0 | 0.38 | 0.22 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | -0.49 | 0.245 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2022 | 2020
| 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 5 | 1.9 | 1.7 | 1.65 | 0.295 |  |  | 50 | 4.1 | 4.9 | 0.8 | 2.05 | 0.295 |  |  | 50 | 1e-06 | 6.6 | 0.9 | 3.3 | 0.295
| 100 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 2.25 | 0.59 |  |  | 100 | 6 | 9.2 | 1.7 | 3.75 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 5 | 2.1 | 2.5 | 0.59
| 200 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 4.1 | 1.18 |  |  | 500 | 9 | -0.2 | 3.4 | 4.6 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | -8.2 | 3.7 | 5.95 | 2.95
| 500 | 9.3 | 0.9 | 3 | 4.2 | 2.95 |  |  | 500 | 9.5 | -25.1 | 7.2 | 17.3 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | -31.8 | 8.3 | 20.05 | 2.95
| 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 44 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | -0.066 | 1e-06 | 0.033001 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | -74 | 1e-06 | 37 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2022 | 2020
| 10 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017
| 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  |  | 20 | 0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0004995 | 0.34 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.34
| 50 | 0.3 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 | 0.85 |  |  | 50 | 0.2 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 | 0.85 |  |  | 50 | 1e-06 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 | 0.85
| 100 | 0.8 | 0.9 | 1e-06 | 0.45 | 1.7 |  |  | 100 | 1.1 | 0.6 | 1e-06 | 0.55 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2022 | 2020
| 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | -0.001 | -0.001 | 0.0005005 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0.008 | 0.003 | 1e-06 | 0.0039995 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.001 | -0.002 | 0.001 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 0.004 | -0.003 | 0.0035 | 0.0012
| 1 | -0.006 | 0.002 | -0.002 | 0.004 | 0.012 |  |  | 1 | -0.005 | -0.001 | 1e-06 | 0.0025005 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | 0.005 | 0.001 | 0.0024995 | 0.012
| 2 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0040005 | 0.024 |  |  | 2 | -0.003 | -0.006 | 1e-06 | 0.0030005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 0.005 | -0.001 | 0.003 | 0.024
10 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 5838068 | [6 empty] | 11 | Electrical Safety Analyzer 11 | [6 empty] | 12 | Electrical Safety Analyzer 12
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020
| 150 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.17 | 0.085001 | 1.2 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.24 | 0.12 | 1.2
| 180 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.22 | 0.11 | 1.2 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.14 | 0.070001 | 1.2
| 200 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2
| 220 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.45 | 0.225 | 1.2
| 230 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.54 | 0.27 | 1.2
| 250 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020
| 1e-06 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59
| 50 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7 | 0.85 | 0.59 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1 | 1.05 | 0.59
| 100 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.4 | 1.7 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.7 | 1.85 | 0.59
| 200 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 500 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 1000 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 80 | 40 | 0.59 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | -97 | 48.5 | 0.59
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2021 | 2018 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020
| 10 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.7 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 20 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.7 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 50 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.7 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 100 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020
| 0.01 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| 0.1 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 1.2 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.003 | 0.0015005 | 1.2
| 1 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 1.2 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 1.2
| 2 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 1.2 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 1.2
5 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907
KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Tegangan jala-jala listrik |  |  |  |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
| ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | 220 |  | 0.047659
| 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 |  | Tahanan isolasi kabel catu daya
| 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  | OL |  | OL |  |  | 220 | 220.0477 | 220.0477 | 220.0
| 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | OL | OL | OL
| 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  | 0.1 |  | 0.0031567 |  |  | 0.1 | 0.10316 | 0.10316
| 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  | Arus bocor |  |  |  |  | - | - | -
| 250 | -0.31 | 1e-06 | 1e-06 | 0.155 | 3 |  | - |  | - |  |  | - | - | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Arus bocor |  |  |  | NC | 3 | 3.1391 | 3.1391
| ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | - |  | - |  | Tegangan U 95 | 220.0477 | 2.6406 | Volt | 2.6
| 1e-05 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9e-08 |  | Arus bocor |  |  |  |  | ( 220.0 ± 2.6 ) Volt |  | (
| 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295 |  | 3 |  | 0.13906 |  |  |  |  | ±
| 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59 | [8 empty] | )
| 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18 | [6 empty] | 220.0477 | 3.1391 | 3.1391
| 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95
| 1000 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34
| 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.85
| 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019
| 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.0012
| 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012
| 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [12 empty] | 5
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2019 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2017 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2018 | 2021 | 2022 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2019 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2019 | 2022 | 2020 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 5838068 | [7 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
5 | [13 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Note on N137: INPUT DISINI

## ID
Input Data Kalibrasi Electro Stimulator
Nomor Sertifikat : 21 / | [7 empty] | 1 / X - 23 / E - 45
Merek |  |  | : | ITO
Model/Type |  |  | : | EU-940
No. Seri |  |  | : | 200610430008
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 22 April 2017
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 22 April 2017
Nama Ruang |  |  | : | Fisiotherapy
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Fisiotherapy
Metode Kerja |  |  | : | KL.MK - 11
I. | Kondisi Ruang |  |  | Awal | Akhir | Rata2
| 1. Suhu |  | : | 24.6 | 23.4 | 24 | °C
| 2. Kelembaban Relatif |  | : | 55.9 | 50.2 | 53.05 | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | 220 |  | V
II. | Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi komponen alat
| 1. Fisik |  | : | Baik | [11 empty] | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [11 empty] | Tidak Baik
III. | Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik
No | Parameter | [8 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan |  |  |  | NG |  | µA
1 | Resistansi Isolasi | [8 empty] | OL |  | ≥ 2 | M Ω
2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | [8 empty] | 0.1 | Ω | ≤ 0.3 | Ω |  |  | Kelas I | Input NC | 3
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [8 empty] | - |  | ≤ 500 | µA
4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [8 empty] | - |  | ≤ 50 | µA
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja Electro Stimulator pada Channel 1
No. | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar (V) | [5 empty] | Terukur Rata-rata | Rata-rata Terkoreksi | STDEV
|  |  | I | II | III | IV | V | VI
1 | Intensitas Therapy (mA) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10.0001 | 1e-05
2 |  | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19.9999 | 19.9999 | 1e-05
3 |  | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29.9999 | 29.9999 | 1e-05
4 |  | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 39.9998 | 39.9998 | 1e-05 |  |  |  | 0.2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas)
5 |  | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 49.9998 | 49.9998 | 1e-05 |  |  |  | 0.3 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas)
6 | Frekuensi (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1e-05 |  |  |  | 500 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I
[15 empty] | 100 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II
V. | Hasil Pengukuran Kinerja Electro Stimulator pada Channel 2 | [14 empty] | ≤ | 0.3 | 500
No. | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar (V) | [5 empty] | Terukur Rata-rata | Rata-rata Terkoreksi | STDEV
|  |  | I | II | III | IV | V | VI
1 | Intensitas Therapy (mA) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10.0001 | 1e-05
2 |  | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.0001 | 20.0001 | 1e-05
3 |  | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30.0001 | 30.0001 | 1e-05
4 |  | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40.0002 | 40.0002 | 1e-05
5 |  | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50.0002 | 50.0002 | 1e-05
6 | Frekuensi (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1e-05
VI. | Hasil Pengukuran Durasi Therapy
No. | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | [5 empty] | Terukur Rata-rata Standar | Rata-rata terkoreksi | STDEV
|  |  | I |  | II |  | III
1 | Durasi Therapy (s) | 300 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 | 299.9536 | 1e-05
VII. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Intensitas Therapy dan Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Durasi Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Setting Precission Resistance Box pada 500 Ω
Tidak terdapat grounding di ruangan
VIII. | Alat Yang Digunakan
Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 1968F15
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907
Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-2, SN : 27782606 CH : B
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463
IX. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
X. | Petugas Kalibrasi
Sholihatussa'diah
XI. | Tanggal Pembuatan Laporan
27 April 2017
[15 empty] | Nomor Sertifikat : 21 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
[15 empty] | Nomor Surat Keterangan : 21 / | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Choirul Huda
Siti Fathul Jannah
Donny Martha
Rangga Setya Hantoko
Hamdan Syarif
Isra Mahensa
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Sholihatussa'diah
Hary Ernanto
Gusti Arya Dinata
9 | [18 empty] | Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Fatimah Novrianisa
Taufik Priawan
Septia Khairunnisa
Sertifikat ini sah bila dibubuhi cap LPFK Banjarbaru dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang | [18 empty] | Muhammad Iqbal Saiful Rahman
| Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 1968F15 | [12 empty] | Hasil Pengukuran Kinerja Electro Stimulator pada Channel 1 |  |  |  |  | Wardimanul Abrar
[14 empty] | Hasil Pengukuran Kinerja Electro Stimulator pada Channel 2 |  |  |  |  | Venna Filosofia
[14 empty] | Hasil Pengukuran Kinerja Electro Stimulator pada Channel 3 |  |  |  |  | Muhammad Alpian Hadi
[14 empty] | Hasil Pengukuran Kinerja Electro Stimulator pada Channel 4 |  |  |  |  | Azhar Alamsyah
[14 empty] | Hasil Pengukuran Kinerja Electro Stimulator pada Channel 5 |  |  |  |  | Ahmad Ghazali
Ryan Rama Chaesar R
Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-2 (27782606)
Digital Multimeter, Merk : Fluke, Model : 117 (18750929)
Digital Multimeter, Merk : Fluke, Model : 117 (18750930)
4. Stopwatch, Merek : Casio , Model : HS - 3 (611Q02R)
4. Stopwatch, Merek : Casio , Model : HS - 80TW (510Q06R)
4. Stopwatch, Merek : Casio , Model : HS - 80TW (207Q01R)
5. Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO (14082463)
5. Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO (15062872)
5. Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO (15062874)
5. Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO (15062875)
5. Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, Model : ST-50A (HE 21-000669)
5. Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, Model : ST-50A (HE 21-00067)
5. Thermohygrobarometer, Merek : GHM - GREISINGER, Model : GFTB.200 (34903051)
5. Thermohygrobarometer, Merek : GHM - GREISINGER, Model : GFTB.200 (34903053)
5. Thermohygrobarometer, Merek : GHM - GREISINGER, Model : GFTB.200 (34903046)

## BUDGET
KL.UB - 11 / REV : 0
UNCERTAINTY BUDGET
|  |  |  | Channel 1 | [5 empty] | mΩ | = | 499998 |  |  |  | Channel 2
Intensitas Therapy (mA) | 10 | mV | = | 5000 | [7 empty] | Intensitas Therapy (mA) | 10 | mV | = | 5000
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mV | normal | 0.01 | 2.4495 | 5 | 0.0040825 | 2e-06 | 8.165e-09 | 6.6667e-17 | 8.889e-34 |  | 1. Repeatability | mV | normal | 0.01 | 2.4495 | 5 | 0.0040825 | 2e-06 | 8.165e-09 | 6.6667e-17 | 8.889e-34
2. Daya baca | mA | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | 2. Daya baca | mA | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
3. Sertifikat Resistance Box | mΩ | normal | 12 | 2 | 50 | 6 | 2e-08 | 1.2e-07 | 1.44e-14 | 4.1473e-30 |  | 3. Sertifikat Resistance Box | mΩ | normal | 12 | 2 | 50 | 6 | 2e-08 | 1.2e-07 | 1.44e-14 | 4.1473e-30
4. Drift Standar Resistance Box | mΩ | rect. | 3 | 1.7321 | 50 | 1.7321 | 2e-08 | 3.4641e-08 | 1.2e-15 | 2.8801e-32 |  | 4. Drift Standar Resistance Box | mΩ | rect. | 3 | 1.7321 | 50 | 1.7321 | 2e-08 | 3.4641e-08 | 1.2e-15 | 2.8801e-32
5. Sertifikat Scope Meter | mV | normal | 29.0001 | 2 | 50 | 14.5001 | 2e-06 | 2.9e-05 | 8.4102e-10 | 1.4146e-20 |  | 5. Sertifikat Scope Meter | mV | normal | 29.0001 | 2 | 50 | 14.5001 | 2e-06 | 2.9e-05 | 8.4102e-10 | 1.4146e-20
6. Drift Standar Scope Meter | mV | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 2e-06 | 1.1547e-08 | 1.3333e-16 | 3.5556e-34 |  | 6. Drift Standar Scope Meter | mV | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 2e-06 | 1.1547e-08 | 1.3333e-16 | 3.5556e-34
Jumlah | [8 empty] | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | Jumlah | [8 empty] | 0.00083333 | 1.3889e-08
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028868 |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0001 |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0001
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 |  |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057983 | mA |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057983 | mA
Intensitas Therapy (mA) | 20 | mV | = | 10000 |  |  |  |  | 0.57983 | % |  | Intensitas Therapy (mA) | 20 | mV | = | 10000 |  |  |  |  | 0.57983 | %
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mV | normal | 0.01 | 2.4495 | 5 | 0.0040825 | 2e-06 | 8.165e-09 | 6.6667e-17 | 8.889e-34 |  | 1. Repeatability | mV | normal | 0.01 | 2.4495 | 5 | 0.0040825 | 2e-06 | 8.165e-09 | 6.6667e-17 | 8.889e-34
2. Daya baca | mA | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | 2. Daya baca | mA | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
3. Sertifikat Resistance Box | mΩ | normal | 12 | 2 | 50 | 6 | 4e-08 | 2.4e-07 | 5.7601e-14 | 6.6357e-29 |  | 3. Sertifikat Resistance Box | mΩ | normal | 12 | 2 | 50 | 6 | 4e-08 | 2.4e-07 | 5.7601e-14 | 6.6357e-29
4. Drift Standar Resistance Box | mΩ | rect. | 3 | 1.7321 | 50 | 1.7321 | 4e-08 | 6.9283e-08 | 4.8001e-15 | 4.6081e-31 |  | 4. Drift Standar Resistance Box | mΩ | rect. | 3 | 1.7321 | 50 | 1.7321 | 4e-08 | 6.9283e-08 | 4.8001e-15 | 4.6081e-31
5. Sertifikat Scope Meter | mV | normal | 57.9998 | 2 | 50 | 28.9999 | 2e-06 | 5.8e-05 | 3.364e-09 | 2.2633e-19 |  | 5. Sertifikat Scope Meter | mV | normal | 58.0003 | 2 | 50 | 29.0001 | 2e-06 | 5.8e-05 | 3.3641e-09 | 2.2634e-19
6. Drift Standar Scope Meter | mV | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 2e-06 | 1.1547e-08 | 1.3333e-16 | 3.5556e-34 |  | 6. Drift Standar Scope Meter | mV | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 2e-06 | 1.1547e-08 | 1.3333e-16 | 3.5556e-34
Jumlah | [8 empty] | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | Jumlah | [8 empty] | 0.00083333 | 1.3889e-08
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028868 |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50 |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 |  |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057983 | mA |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057983 | mA
Intensitas Therapy (mA) | 30 | mV | = | 15000 |  |  |  |  | 0.28991 | % |  | Intensitas Therapy (mA) | 30 | mV | = | 15000 |  |  |  |  | 0.28991 | %
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mV | normal | 0.01 | 2.4495 | 5 | 0.0040825 | 2e-06 | 8.165e-09 | 6.6667e-17 | 8.889e-34 |  | 1. Repeatability | mV | normal | 0.01 | 2.4495 | 5 | 0.0040825 | 2e-06 | 8.165e-09 | 6.6667e-17 | 8.889e-34
2. Daya baca | mA | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | 2. Daya baca | mA | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
3. Sertifikat Resistance Box | mΩ | normal | 12 | 2 | 50 | 6 | 6e-08 | 3.6e-07 | 1.296e-13 | 3.3593e-28 |  | 3. Sertifikat Resistance Box | mΩ | normal | 12 | 2 | 50 | 6 | 6e-08 | 3.6e-07 | 1.296e-13 | 3.3593e-28
4. Drift Standar Resistance Box | mΩ | rect. | 3 | 1.7321 | 50 | 1.7321 | 6e-08 | 1.0392e-07 | 1.08e-14 | 2.3329e-30 |  | 4. Drift Standar Resistance Box | mΩ | rect. | 3 | 1.7321 | 50 | 1.7321 | 6e-08 | 1.0392e-07 | 1.08e-14 | 2.3329e-30
5. Sertifikat Scope Meter | mV | normal | 86.9997 | 2 | 50 | 43.4998 | 2e-06 | 8.7e-05 | 7.569e-09 | 1.1458e-18 |  | 5. Sertifikat Scope Meter | mV | normal | 87.0004 | 2 | 50 | 43.5002 | 2e-06 | 8.7001e-05 | 7.5691e-09 | 1.1458e-18
6. Drift Standar Scope Meter | mV | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 2e-06 | 1.1547e-08 | 1.3333e-16 | 3.5556e-34 |  | 6. Drift Standar Scope Meter | mV | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 2e-06 | 1.1547e-08 | 1.3333e-16 | 3.5556e-34
Jumlah | [8 empty] | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | Jumlah | [8 empty] | 0.00083333 | 1.3889e-08
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028868 |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50 |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 |  |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057983 | mA |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057983 | mA
Intensitas Therapy (mA) | 40 | mV | = | 20000 |  |  |  |  | 0.19328 | % |  | Intensitas Therapy (mA) | 40 | mV | = | 20000 |  |  |  |  | 0.19328 | %
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mV | normal | 0.01 | 2.4495 | 5 | 0.0040825 | 2e-06 | 8.165e-09 | 6.6667e-17 | 8.889e-34 |  | 1. Repeatability | mV | normal | 0.01 | 2.4495 | 5 | 0.0040825 | 2e-06 | 8.165e-09 | 6.6667e-17 | 8.889e-34
2. Daya baca | mA | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | 2. Daya baca | mA | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
3. Sertifikat Resistance Box | mΩ | normal | 12 | 2 | 50 | 6 | 8.0001e-08 | 4.8e-07 | 2.304e-13 | 1.0617e-27 |  | 3. Sertifikat Resistance Box | mΩ | normal | 12 | 2 | 50 | 6 | 8.0001e-08 | 4.8e-07 | 2.304e-13 | 1.0617e-27
4. Drift Standar Resistance Box | mΩ | rect. | 3 | 1.7321 | 50 | 1.7321 | 8.0001e-08 | 1.3857e-07 | 1.92e-14 | 7.373e-30 |  | 4. Drift Standar Resistance Box | mΩ | rect. | 3 | 1.7321 | 50 | 1.7321 | 8.0001e-08 | 1.3857e-07 | 1.92e-14 | 7.373e-30
5. Sertifikat Scope Meter | mV | normal | 115.9995 | 2 | 50 | 57.9998 | 2e-06 | 0.000116 | 1.3456e-08 | 3.6213e-18 |  | 5. Sertifikat Scope Meter | mV | normal | 116.0005 | 2 | 50 | 58.0002 | 2e-06 | 0.000116 | 1.3456e-08 | 3.6214e-18
6. Drift Standar Scope Meter | mV | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 2e-06 | 1.1547e-08 | 1.3333e-16 | 3.5556e-34 |  | 6. Drift Standar Scope Meter | mV | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 2e-06 | 1.1547e-08 | 1.3333e-16 | 3.5556e-34
Jumlah | [8 empty] | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | Jumlah | [8 empty] | 0.00083333 | 1.3889e-08
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028868 |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50 |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 |  |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057983 | mA |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057983 | mA
Intensitas Therapy (mA) | 50 | mV | = | 25000 |  |  |  |  | 0.14496 | % |  | Intensitas Therapy (mA) | 50 | mV | = | 25000 |  |  |  |  | 0.14496 | %
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mV | normal | 0.01 | 2.4495 | 5 | 0.0040825 | 2e-06 | 8.165e-09 | 6.6667e-17 | 8.889e-34 |  | 1. Repeatability | mV | normal | 0.01 | 2.4495 | 5 | 0.0040825 | 2e-06 | 8.165e-09 | 6.6667e-17 | 8.889e-34
2. Daya baca | mA | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | 2. Daya baca | mA | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
3. Sertifikat Resistance Box | mΩ | normal | 12 | 2 | 50 | 6 | 1e-07 | 6e-07 | 3.6001e-13 | 2.5921e-27 |  | 3. Sertifikat Resistance Box | mΩ | normal | 12 | 2 | 50 | 6 | 1e-07 | 6e-07 | 3.6001e-13 | 2.5921e-27
4. Drift Standar Resistance Box | mΩ | rect. | 3 | 1.7321 | 50 | 1.7321 | 1e-07 | 1.7321e-07 | 3e-14 | 1.8001e-29 |  | 4. Drift Standar Resistance Box | mΩ | rect. | 3 | 1.7321 | 50 | 1.7321 | 1e-07 | 1.7321e-07 | 3e-14 | 1.8001e-29
5. Sertifikat Scope Meter | mV | normal | 144.9994 | 2 | 50 | 72.4997 | 2e-06 | 0.000145 | 2.1025e-08 | 8.841e-18 |  | 5. Sertifikat Scope Meter | mV | normal | 145.0006 | 2 | 50 | 72.5003 | 2e-06 | 0.000145 | 2.1025e-08 | 8.8413e-18
6. Drift Standar Scope Meter | mV | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 2e-06 | 1.1547e-08 | 1.3333e-16 | 3.5556e-34 |  | 6. Drift Standar Scope Meter | mV | rect. | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 2e-06 | 1.1547e-08 | 1.3333e-16 | 3.5556e-34
Jumlah | [8 empty] | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | Jumlah | [8 empty] | 0.00083333 | 1.3889e-08
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028868 |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50 |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 |  |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057983 | mA |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057983 | mA
[9 empty] | 0.11597 | % | [10 empty] | 0.11597 | %
KL.UB - 11 / REV : 0
|  |  |  | Channel 1 | [11 empty] | Channel 2
Frekuensi (Hz) | 60 | [10 empty] | Frekuensi (Hz) | 60
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | Hz | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1. Repeatability | Hz | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca | Hz | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 |  | 2. Daya baca | Hz | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
3. Sertifikat Scope Meter | Hz | normal | 0.174 | 2 | 50 | 0.087 | 1 | 0.087 | 0.007569 | 1.1458e-06 |  | 3. Sertifikat Scope Meter | Hz | normal | 0.174 | 2 | 50 | 0.087 | 1 | 0.087 | 0.007569 | 1.1458e-06
4. Drift Standar Scope Meter | Hz | rect. | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23 |  | 4. Drift Standar Scope Meter | Hz | rect. | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23
Jumlah | [8 empty] | 0.0075773 | 1.1458e-06 |  | Jumlah | [8 empty] | 0.0075773 | 1.1458e-06
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.087048 |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.087048
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.1101 |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.1101
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0085 |  |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0085
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.17483 | Hz |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.17483 | Hz
[9 empty] | 0.29139 | % | [10 empty] | 0.29139 | %
Durasi Therapy |  | 300 | s
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | s | normal | 1e-05 | 1.7321 | 2 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 5.5556e-22
2. Daya baca UUT | s | rect. | 0.025 | 1.7321 | 50 | 0.014434 | 1 | 0.014434 | 0.00020833 | 8.6806e-10
3. Sertifikat Stopwatch | s | normal | 0.10913 | 2.4495 | 50 | 0.044551 | 1 | 0.044551 | 0.0019848 | 7.8788e-08
4. Drift Standar Stopwatch | s | rect. | 0.033202 | 1.7321 | 50 | 0.019169 | 1 | 0.019169 | 0.00036747 | 2.7007e-09
Jumlah | [8 empty] | 0.00020833 | 8.6806e-10
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.014434
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.028991 | s
[9 empty] | 0.0096638 | %
[12 empty] | KOREKSI RESISTANCE BOX |  |  |  | DRIFT | U 95
Resistance
[12 empty] | ( Ω ) |  | 2016 | 2017
[12 empty] | 500 |  | -0.008 | -0.002 | 0.003 | 0.012
[12 empty] | CHANNEL 1 | [10 empty] | CHANNEL 2

## Penyelia
Hasil Kalibrasi Electro Stimulator
Nomor Sertifikat : 21 / 1 / X - 23 / E - 45
Merek |  |  | : | ITO
Model/Type |  |  | : | EU-940 | [10 empty] | ±
No. Seri |  |  | : | 200610430008 | [10 empty] | °C
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 22 April 2017
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 22 April 2017 | [10 empty] | %
Nama Ruang |  |  | : | Fisiotherapy | [10 empty] | V
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Fisiotherapy | [10 empty] | :
Metode Kerja |  |  | : | KL.MK - 11
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 23.8 ± 0.3 ) °C | [17 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
| 2. Kelembaban Relatif |  | : | ( 48.6 ± 3.1 ) %RH | [17 empty] | Catu daya menggunakan baterai
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | ( 220.0 ± 2.6 ) Volt | [17 empty] | Tidak dilakukan pengukuran kelistrikan dikarenakan alat tidak boleh di matikan
II. | Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi komponen alat | [14 empty] | NG |  | µA | Terkoreksi | Toleransi
| 1. Fisik |  | : | Baik | [8 empty] | 5 | [8 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [8 empty] | 5 |  |  | Kelas I | Input NC | 3 | 3.1391 | 100 |  | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
III. | Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik
No | Parameter | [7 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan | [10 empty] | Resistansi pembumian protektif
1 | Resistansi Isolasi | [7 empty] | OL |  | ≥ 2 | M Ω | 10 |  |  | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | [7 empty] | 0.10316 | Ω | ≤ 0.2 | Ω | 10 | [5 empty] | G |  |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [7 empty] | - |  | ≤ 500 | µA | 0 |  |  | - | ≤ 500 |  | NG |  |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [7 empty] | - |  | ≤ 500 | µA | 0 | [8 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
20
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja Electro Stimulator pada Channel 1
No. | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Kesalahan Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran | [8 empty] | Pembacaan pada Standar
[16 empty] | I | II | III | IV | V | VI
50
1 | Intensitas Therapy (mA) | 10 | 10.0001 | 5e-05 | -0.0005 | + 30% | ± | 0.57983 |  |  |  | 0.57933 | YES |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2 |  | 20 | 19.9999 | -7.6665e-05 | 0.00038332 |  | ± | 0.28991 |  |  |  | 0.2903 | YES |  |  | 20.0001 | 19.9999 | 19.9995 | 20 | 20 | 20
3 |  | 30 | 29.9999 | -0.00012 | 0.00039999 |  | ± | 0.19328 |  |  |  | 0.19368 | YES |  |  | 30.0001 | 29.9998 | 29.9993 | 30 | 30 | 30
4 |  | 40 | 39.9998 | -0.00016333 | 0.00040832 |  | ± | 0.14496 |  |  |  | 0.14537 | YES |  |  | 40.0002 | 39.9998 | 39.999 | 40 | 40 | 40
5 |  | 50 | 49.9998 | -0.00020666 | 0.00041332 |  | ± | 0.11597 |  |  |  | 0.11638 | YES |  |  | 50.0002 | 49.9997 | 49.9988 | 50 | 50 | 50
6 | Frekuensi (Hz) | 60 | 60 | 0 | 0 | ± 30% | ± | 0.29139 |  |  |  | 0.29139 | YES |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
V. | Hasil Pengukuran Kinerja Electro Stimulator pada Channel 2
No. | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Kesalahan Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran | [8 empty] | Pembacaan pada Standar (V)
[16 empty] | I | II | III | IV | V | VI
1 | Intensitas Therapy (mA) | 10 | 10 | 4e-05 | -0.0004 | + 30% | ± | 0.57983 |  |  |  | 0.57943 | YES |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2 |  | 20 | 20.0001 | 8e-05 | -0.0004 |  | ± | 0.28991 |  |  |  | 0.28951 | YES |  |  | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001 | 20.0001
3 |  | 30 | 30.0001 | 0.00012 | -0.0004 |  | ± | 0.19328 |  |  |  | 0.19288 | YES |  |  | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001 | 30.0001
4 |  | 40 | 40.0002 | 0.00016 | -0.0004 |  | ± | 0.14496 |  |  |  | 0.14456 | YES |  |  | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002 | 40.0002
5 |  | 50 | 50.0002 | 0.0002 | -0.0004 |  | ± | 0.11597 |  |  |  | 0.11557 | YES |  |  | 50.0002 | 50.0002 | 50.0002 | 50.0002 | 50.0002 | 50.0002
6 | Frekuensi (Hz) | 60 | 60 | 0 | 0 | ± 30% | ± | 0.29139 |  |  |  | 0.29139 | YES |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
VI. | Hasil Pengukuran Durasi Therapy
No. | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Kesalahan Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran | [8 empty] | Pembacaan pada standar
[16 empty] | I |  | II |  | III
7 | Durasi Therapy (s) | 300 | 299.9536 | -0.04643 | 0.015477 | ± 10% | ± | 0.0096638 | [7 empty] | 300 |  | 300 |  | 300
VII. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Intensitas Therapy dan Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Durasi Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Setting Precission Resistance Box pada 500 Ω
Tidak terdapat grounding di ruangan
VIII. | Alat Yang Digunakan
Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 1968F15
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907
Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-2, SN : 27782606 CH : B
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382
IX. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
X. | Petugas Kalibrasi
Sholihatussa'diah
| Nama |  |  |  |  | Tanggal |  |  | Paraf | Score
| Dibuat Oleh : | Sholihatussa'diah |  |  |  | 27 April 2017 |  |  |  | 80
Diperiksa :

## LH
Hasil Kalibrasi Electro Stimulator
Nomor Sertifikat : 21 / 1 / X - 23 / E - 45
Merek |  |  | : | ITO
Model/Type |  |  | : | EU-940
No. Seri |  |  | : | 200610430008
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 22 April 2017
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 22 April 2017
Nama Ruang |  |  | : | Fisiotherapy
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Fisiotherapy
Metode Kerja |  |  | : | KL.MK - 11
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 23.8 | 0.3
| 2. Kelembaban Relatif |  | : | 48.6 | 3.1
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | 220.0 | 2.6
II. | Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi komponen alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik
No | Parameter | [7 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan
1 | Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya | [7 empty] | OL |  | ≥ 2 | M Ω
2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | [7 empty] | 0.10316 | Ω | ≤ 0.2 | Ω
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [7 empty] | - |  | ≤ 500 | µA
4 | Arus bocor kabel pentanahan polaritas terbalik | [7 empty] | - |  | ≤ 50 | µA
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja Electro Stimulator pada Channel 1
No. | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Kesalahan Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
1 | Intensitas Therapy (mA) | 10 | 10.0001 | 5e-05 | -0.0005 | + 30% | ± | 0.57983
2 |  | 20 | 19.9999 | -7.6665e-05 | 0.00038332 |  | ± | 0.28991
3 |  | 30 | 29.9999 | -0.00012 | 0.00039999 |  | ± | 0.19328
4 |  | 40 | 39.9998 | -0.00016333 | 0.00040832 |  | ± | 0.14496
5 |  | 50 | 49.9998 | -0.00020666 | 0.00041332 |  | ± | 0.11597
6 | Frekuensi (Hz) | 60 | 60 | 0 | 0 | ± 30% | ± | 0.29139
V. | Hasil Pengukuran Kinerja Electro Stimulator pada Channel 2
No. | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Kesalahan Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
1 | Intensitas Therapy (mA) | 10 | 10 | 4e-05 | -0.0004 | + 30% | ± | 0.57983
2 |  | 20 | 20.0001 | 8e-05 | -0.0004 |  | ± | 0.28991
3 |  | 30 | 30.0001 | 0.00012 | -0.0004 |  | ± | 0.19328
4 |  | 40 | 40.0002 | 0.00016 | -0.0004 |  | ± | 0.14496
5 |  | 50 | 50.0002 | 0.0002 | -0.0004 |  | ± | 0.11597
6 | Frekuensi (Hz) | 60 | 60 | 0 | 0 | ± 30% | ± | 0.29139
VI. | Hasil Pengukuran Durasi Therapy
No. | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Kesalahan Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
7 | Durasi Therapy (s) | 300 | 299.9536 | -0.04643 | 0.015477 | ± 10% | ± | 0.0096638
Halaman 2 dari 3 halaman
VII. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Intensitas Therapy dan Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Durasi Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Setting Precission Resistance Box pada 500 Ω
Tidak terdapat grounding di ruangan
VIII. | Alat Yang Digunakan
Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 1968F15
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907
Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-2, SN : 27782606 CH : B
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382
IX. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
X. | Petugas Kalibrasi
Sholihatussa'diah
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
[14 empty] | Donny Martha | NIP 198103112010121001
[14 empty] | Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001
Halaman 3 dari 3 halaman