## LK
Lembar Kerja Kalibrasi Hemodialisa
Sertifikat / Surat Keterangan : 25 / ……. / …….. - …….. / E - ………………
Merek |  |  |  | :
Model/Tipe |  |  |  | :
No. Seri |  |  |  | :
Resolusi Conductivity |  |  |  | :
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  |  | :
Nama Ruang |  |  |  | :
I. | Kondisi Ruang
[5 empty] | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  | : |  |  |  | °C
| 2. Kelembaban |  |  | : |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  |  | : |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [13 empty] | Score (%)
| 1. Fisik |  |  | : | Baik / Tidak baik | [9 empty] | 5
| 2. Fungsi |  |  | : | Baik / Tidak baik | [9 empty] | 5
III. | Hasil Pengukuran Kelistrikan
| No. | Parameter | [6 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  |  |  | Score (%)
| 1 | Resistansi Isolasi | [7 empty] | MΩ | 2 |  | MΩ |  | 9.6
| 2 | Resistansi pembumian protektif (Kabel dapat dilepas / tidak dapat dilepas) | [7 empty] | Ω | (≤ 0.2 / ≤ 0.3) |  | Ω |  | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas (I / II) | [7 empty] | µA | (≤ 500 / ≤ 100) |  | µA |  | 20.4
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja
A. Kalibrasi Akurasi Temperatur
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | [8 empty] | Toleransi | Score (%)
[5 empty] | I | II |  | III |  | IV |  | V
| 1 | Temperatur (°C) (Set Flowrate 500 ml/min) | 37 | [10 empty] | 0.5 | 12.5
B. Kalibrasi Akurasi Conductivity
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | [8 empty] | Toleransi | Score (%)
[5 empty] | I | II |  | III |  | IV |  | V
| 2 | Conductivity (mS/cm) | [11 empty] | 1% | 15
C. Kalibrasi Akurasi Dialysate
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | [8 empty] | Toleransi | Score (%)
[5 empty] | I | II |  | III |  | IV |  | V
| 3 | Dialysate Flowrate (mL/min) | Low : | [10 empty] | 10% | 4.1666
|  |  | Medium : | [11 empty] | 4.1666
|  |  | High : | [11 empty] | 4.1666
D. Kalibrasi Akurasi Blood Pump
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | [8 empty] | Toleransi | Score (%)
[5 empty] | I | II |  | III |  | IV |  | V
| 4 | Blood Pump Flowrate (mL/min) | 200 | [10 empty] | 10% | 5
|  |  | 250 | [11 empty] | 5
V. | Keterangan
Kondisi instalasi pada ruangan ( Ada Grounding / Tidak Ada Grounding )*
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik (NC) :…..........................µA*
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Dialysis Reference Analyzer, Merek : IBP Medical, Model : HDM99XP SN(3120310006002270)
Dialysis Reference Analyzer, Merek : IBP Medical, Model : HDC84, SN(3620310320000053/3620310320000054)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN(1837056) / (1834020)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN(2853077/2853078/3148907/3148908/3699030/4669058)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN(4670010)
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN(15062875/ 15062874/ 14082463/ 15062872/ 15062873)
Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN(HE 21-000670/ HE 21-000669)
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN( 34903046/ 34903051/ 34903053 )
Digital Thermohygrometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB 202, SN: 34904091
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN(A.100586/A.100605/A.100609/A.100611)
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN(A.100615/A.100616/A.100617/A.100618)
VIII. | Petugas Kalibrasi
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
|  | Choirul Huda |  |  |  |  | 250 |  | IPPV
|  | Dany Firmanto |  |  |  |  | 300 |  | IMV
|  | Donny Martha |  |  |  |  | 350 |  | SIMV
|  | Supriyanto |  |  |  |  | 400 |  | PSV
|  | Rangga Setyo Hantoko |  |  |  |  | 450 |  | VCV
500
|  | : Baik |  |  |  |  | 600
|  | : Tidak Baik |  |  |  |  | 700
: Baik
|  | : Tidak Baik |  |  |  |  | 3. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077)( Tertelusur ke PT. Kaliman )
3. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853078)( Tertelusur ke PT. Kaliman )
|  | Choirul Huda |  |  |  |  | 3. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1834020)( Tertelusur ke Caltek PTE LTD )
|  | Donny Martha |  |  |  |  | 3. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056)( Tertelusur ke Fluke Biomedical )
Bbraun
|  | Terumo |  |  |  |  | Baik |  | Baik
|  | Otsuka |  |  |  |  | Tidak Baik |  | Tidak Baik
Onemed
|  | Other |  |  |  |  | Baik |  | Baik
[7 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik
, 10 drops.
|  | , 20 drops. |  |  |  |  | Baik |  | Baik
|  | , 60 drops. |  |  |  |  | Tidak Baik |  | Tidak Baik
, - .
[7 empty] | Baik |  | Baik
[7 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik
[7 empty] | Baik |  | Baik
[7 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik
[7 empty] | Baik |  | Baik
[7 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 11.8.2023 | belum ada resolusi dan tgl penerimaan alat di lhk | Done | Venna
REV.1 : 11.8.2023

## UB
UNCERTAINTY BUDGET | [10 empty] | Validasi
Temperature |  | 37 | °C | [7 empty] | Flow |  | 37 | ml/h
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | °C | normal | 0.016733 | 2.2361 | 4 | 0.0074833 | 1 | 0.0074833 | 5.6e-05 | 7.84e-10 | 1. Repeatability | ml/h | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | °C | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | 2. Daya baca UUT | ml/h | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | °C | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3. Drift standar | ml/h | rect. | 0.22925 | 1.7321 | 50 | 0.13236 | 1 | 0.13236 | 0.017519 | 6.138e-06
4. Sertifikat Standar | °C | normal | 0.08 | 2 | 50 | 0.04 | 1 | 0.04 | 0.0016 | 5.12e-08 | 4. Sertifikat Standar | ml/h | normal | 0.3 | 2 | 50 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0.0225 | 1.0125e-05
Jumlah | [8 empty] | 0.0024893 | 6.5873e-08 | Jumlah | [8 empty] | 0.12335 | 0.00015515
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.049893 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.35121
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 94.0718 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 98.0696
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9855 |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9845
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.099064 | °C | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.69697 | ml/h
Conductivity |  | 14 | mS/cm | [7 empty] | Flow |  | 14 | ml/h
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mS/cm | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Repeatability | ml/h | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | mS/cm | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | 2. Daya baca UUT | ml/h | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | mS/cm | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3. Drift standar | ml/h | rect. | 0.2 | 1.7321 | 50 | 0.11547 | 1 | 0.11547 | 0.013333 | 3.5556e-06
4. Sertifikat Standar | mS/cm | normal | 0.06 | 2 | 50 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.0009 | 1.62e-08 | 4. Sertifikat Standar | ml/h | normal | 0.3 | 2 | 50 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0.0225 | 1.0125e-05
Jumlah | [8 empty] | 0.0017333 | 3.0089e-08 | Jumlah | [8 empty] | 0.11917 | 0.00015257
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.041633 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.34521
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 99.8523 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 93.0769
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.984 |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9858
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.082601 | mS/cm | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.68551 | ml/h
Dialyzer Flowrate |  | 300 | ml/min | [7 empty] | Flow |  | 300 | ml/h
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | ml/min | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Repeatability | ml/h | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | ml/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | ml/h | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | ml/min | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2. Drift standar | ml/h | rect. | 0.16 | 1.7321 | 50 | 0.092376 | 1 | 0.092376 | 0.0085333 | 1.4564e-06
4. Sertifikat Standar | ml/min | normal | 2.994 | 2 | 50 | 1.497 | 1 | 1.497 | 2.241 | 0.10044 | 3. Sertifikat Standar | ml/h | normal | 0.3 | 2 | 50 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0.0225 | 1.0125e-05
Jumlah | [8 empty] | 2.3244 | 0.10058 | Jumlah | [8 empty] | 0.11437 | 0.00015047
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 1.5246 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.33818
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 53.7134 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 86.9257
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0051 |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9876
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 3.057 | ml/min | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.67218 | ml/h
Dialyzer Flowrate |  | 500 | ml/min | [7 empty] | Flow |  | 500 | ml/h
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | ml/min | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Repeatability | ml/h | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | ml/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | ml/h | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
2. Drift standar | ml/min | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2. Drift standar | ml/h | rect. | 0.02 | 1.7321 | 50 | 0.011547 | 1 | 0.011547 | 0.00013333 | 3.5556e-10
3. Sertifikat Standar | ml/min | normal | 5.006 | 2 | 50 | 2.503 | 1 | 2.503 | 6.265 | 0.785 | 3. Sertifikat Standar | ml/h | normal | 0.3 | 2 | 50 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0.0225 | 1.0125e-05
Jumlah | [8 empty] | 6.3483 | 0.78514 | Jumlah | [8 empty] | 0.10597 | 0.00014901
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 2.5196 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.32553
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 51.3299 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 75.3548
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0073 |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.992
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 5.0575 | ml/min | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.64843 | ml/h
Dialyzer Flowrate |  | 700 | ml/min | [7 empty] | Dialyzer Flowrate |  | 700 | Psi
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | ml/min | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Repeatability | Psi | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | ml/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | Psi | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | ml/min | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3. Drift standar | Psi | rect. | 0.035 | 1.7321 | 50 | 0.020207 | 1 | 0.020207 | 0.00040833 | 3.3347e-09
4. Sertifikat Standar | ml/min | normal | 7.0044 | 2 | 50 | 3.5022 | 1 | 3.5022 | 12.2654 | 3.0088 | 4. Sertifikat Standar | Psi | normal | 0.02 | 2 | 50 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 2e-10
Jumlah | [8 empty] | 12.3487 | 3.0089 | Jumlah | [8 empty] | 0.083842 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 3.5141 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28955
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.6794 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.6106
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0079 |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.008
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 7.056 | ml/min | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58142 | Psi
Blood pump Flowrate |  | 200 | ml/min
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
1. Repeatability | ml/min | normal | 1.6432 | 2.2361 | 4 | 0.73485 | 1 | 0.73485 | 0.54 | 0.0729
2. Daya baca UUT | ml/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | ml/min | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Standar | ml/min | normal | 1.9485 | 2 | 50 | 0.97423 | 1 | 0.97423 | 0.94913 | 0.018017
Jumlah | [8 empty] | 1.5725 | 0.091056
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 1.254
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 27.1553
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0513
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 2.5723 | ml/min
Blood pump Flowrate |  | 250 | ml/min
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
1. Repeatability | ml/min | normal | 1 | 2.2361 | 4 | 0.44721 | 1 | 0.44721 | 0.2 | 0.01
2. Daya baca UUT | ml/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | ml/min | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Standar | ml/min | normal | 2.4811 | 2 | 50 | 1.2406 | 1 | 1.2406 | 1.539 | 0.047368
Jumlah | [8 empty] | 1.8223 | 0.057507
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 1.3499
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 57.7454
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0019
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 2.7024 | ml/min

## PENYELIA
Hasil Kalibrasi Hemodialisa
Nomor Sertifikat : 25 / 1 / X - 22 / E - 118.163 DL
Merek |  |  | : | Baxter
Model/Tipe |  |  | : | AK98
No. Seri |  |  | : | AK057577
Resolusi Conductivity |  |  | : | 0.1
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 28 Oktober 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 28 Oktober 2022
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Ruang Hemodialisa
Nama Ruang |  |  | : | Ruang Hemodialisa
Metode Kerja |  |  | : | MK 104 - 19
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 28.1 ± 0.4 ) °C
| 2. Kelembaban |  | : | ( 68.7 ± 2.2 ) %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | ( 225.4 ± 1.8 ) Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [10 empty] | Score (%)
| 1. Fisik |  | : | Baik | [7 empty] | 5
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [7 empty] | 5 |  |  | G |  | µA | Terkoreksi | Toleransi
Tidak terdapat grounding di ruangan
III. | Hasil Pengukuran Kelistrikan | [13 empty] | Kelas I | Input NC | 10 | 10.3269 | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Score (%)
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | OL |  | 2 |  | 40 | 10
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | 0.098954 |  | 0.2 |  |  | 10 | [6 empty] | Resistansi pembumian protektif
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 40.3298 |  | 500 |  |  | 20 |  | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
[18 empty] | G |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja | [13 empty] | 40.3298 | 500 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
| A. Kalibrasi Akurasi Temperatur | [18 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  | ¦C¦ | Score |  |  | 49.9998 | TOTAL
50
| 1 | Temperatur (°C) | 37 |  | 37.1409 | 0.14087 | 0.5 | ± | 0.10 |  | 0.14087 | 12.5
B. Kalibrasi Akurasi Conductivity
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  | ¦C¦ % | Score
| 2 | Conductivity (mS/cm) | 14 |  | 14.01 | 0.01 | 0.071378 | 1% | ± | 0.08 | 0.071378 | 15
C. Kalibrasi Akurasi Dialysate
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  | ¦C¦ % | Score
| 3 | Dialysate Flowrate (mL/min) | 300 |  | 299.3006 | -0.6994 | 0.23368 | 10% | ± | 3.1 | 0.23368 | 4.1666 | 12.4998 | 12.4998
|  |  | 500 |  | 500.5 | 0.49996 | 0.099892 |  | ± | 5.1 | 0.099892 | 4.1666
|  |  | 700 |  | 700.42 | 0.41999 | 0.059963 |  | ± | 7.1 | 0.059963 | 4.1666
D. Kalibrasi Akurasi Blood Pump
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  | ¦C¦ % | Score
| 4 | Blood Pump Flowrate (mL/min) | 200 |  | 194.6734 | -5.3266 | 2.7362 | 10% | ± | 2.6 | 2.7362 | 5 | 10 | 10
|  |  | 250 |  | 248.0078 | -1.9922 | 0.80329 |  | ± | 2.7 | 0.80329 | 5
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengukuran pengujian kinerja tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IBP MEDICAL
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Dialysis Reference Analyzer, Merek : IBP Medical, Model : HDC84, SN : 3620310320000054
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VIII. | Petugas Kalibrasi
Donny Martha
| Nama |  |  |  |  | Tanggal |  | Paraf | Score
| Dibuat oleh : Donny Martha |  |  |  |  | 28 Oktober 2022 |  |  | 100
Penyelia :
: Dalam ambang batas yang diijinkan
: Melebihi ambang batas yang diijinkan
: Dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan
: Melebihi kesalahan maksimal yang diijinkan
Choirul Huda
Dany Firmanto
Donny Martha
Supriyanto
Rangga Setyo Hantoko
: Choirul Huda
: Dany Firmanto
: Donny Martha
: Supriyanto
: Rangga Setyo Hantoko
: Choirul Huda
: Donny Martha
: Baik
: Tidak Baik
- Alat / Parameter yang diuji dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan LAIK PAKAI
- Alat / Parameter yang diuji Melebihi batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI

## ID
Input Data Kalibrasi Hemodialisa
[6 empty] | Nomor Sertifikat : 25 / |  | 1 / X - 22 / E - 118.163 DL
Merek |  |  | : | Baxter
Model/Tipe |  |  | : | AK98
No. Seri |  |  | : | AK057577
Resolusi Conductivity |  |  | : | 0.1 | mS/cm
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 28 Oktober 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 28 Oktober 2022
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Ruang Hemodialisa
Nama Ruang |  |  | : | Ruang Hemodialisa
Metode Kerja |  |  | : | MK 104 - 19
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir | Pembacaan Standar
| 1. Suhu |  | : | 27.9 | 28 | 28.0697 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 71.2 | 70.4 | 68.696 | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 225.5 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Hasil Pengukuran Kelistrikan | [9 empty] | G |  | µA | Toleransi
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | OL | M Ω | 2 | Kelas I | Input NC | 10 | 100
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | 0.1 | Ω | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 40 | µA | 500
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja
A. Kalibrasi Akurasi Temperatur
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  |  |  | Pembacaan Standar
[5 empty] | I | II | III | IV | V
| 1 | Temperatur (°C) | 37 |  | 37.13 | 37.13 | 37.14 | 37.15 | 37.17 | 37.1409
B. Kalibrasi Akurasi Conductivity
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  |  |  | Pembacaan Standar
[5 empty] | I | II | III | IV | V
| 2 | Conductivity (mS/cm) | 14 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.01
C. Kalibrasi Akurasi Dialysate
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  |  |  | Pembacaan Standar
[5 empty] | I | II | III | IV | V
| 3 | Dialysate Flowrate (mL/min) | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 299.3006
|  |  | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500.5
|  |  | 700 |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700.42
D. Kalibrasi Akurasi Blood Pump
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  |  |  | Pembacaan Standar
[5 empty] | I | II | III | IV | V
| 4 | Blood Pump Flowrate (mL/min) | 200 |  | 195 | 194 | 194 | 198 | 195 | 194.6734
|  |  | 250 |  | 250 | 248 | 248 | 249 | 250 | 248.0078
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengukuran pengujian kinerja tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IBP MEDICAL
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Dialysis Reference Analyzer, Merek : IBP Medical, Model : HDC84, SN : 3620310320000054
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VIII. | Petugas Kalibrasi
Donny Martha
IX. | Tanggal Pembuatan Laporan
28 Oktober 2022

## LH
Hasil Kalibrasi Hemodialisa
Nomor Sertifikat : 25 / 1 / X - 22 / E - 118.163 DL
Merek |  |  | : | Baxter
Model/Tipe |  |  | : | AK98
No. Seri |  |  | : | AK057577
Resolusi Conductivity |  |  | : | 0.1
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 28 Oktober 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 28 Oktober 2022
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Ruang Hemodialisa
Nama Ruang |  |  | : | Ruang Hemodialisa
Metode Kerja |  |  | : | MK 104 - 19
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 28.0697 | ± | 0.4 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 68.696 | ± | 2.2 | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 225.4115 | ± | 1.7842 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Hasil Pengukuran Kelistrikan
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  |  | OL | 2
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  |  |  |  | 0.098954 | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | 40.3298 | 500
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja
A. Kalibrasi Akurasi Temperatur
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Temperatur (°C) | 37 |  | 37.1409 | 0.14087 | 0.5 | ± | 0.10
B. Kalibrasi Akurasi Conductivity
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 2 | Conductivity (mS/cm) | 14 |  | 14.01 | 0.01 | 0.071378 | 1% | ± | 0.08
C. Kalibrasi Akurasi Dialysate
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 3 | Dialysate Flowrate (mL/min) | 300 |  | 299.3006 | -0.6994 | 0.23368 | 10% | ± | 3.1
|  |  | 500 |  | 500.5 | 0.49996 | 0.099892 |  | ± | 5.1
|  |  | 700 |  | 700.42 | 0.41999 | 0.059963 |  | ± | 7.1
D. Kalibrasi Akurasi Blood Pump
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 4 | Blood Pump Flowrate (mL/min) | 200 |  | 194.6734 | -5.3266 | 2.7362 | 10% | ± | 2.6
|  |  | 250 |  | 248.0078 | -1.9922 | 0.80329 |  | ± | 2.7
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengukuran pengujian kinerja tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IBP MEDICAL
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Dialysis Reference Analyzer, Merek : IBP Medical, Model : HDC84, SN : 3620310320000054
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VIII. | Petugas Kalibrasi
Donny Martha
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman

## DB Kelistrikan
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2018
| 150 | 0.31 | 0.76 | - | 0.225 | 1.8 |  | 150 | 0.15 | 0.23 | - | 0.04 | 1.8 |  | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8
| 180 | 0.1 | -0.03 | - | 0.065 | 2.16 |  | 180 | 0.12 | -0.06 | - | 0.09 | 2.16 |  | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.04 | -0.16 | - | 0.06 | 2.4 |  | 200 | 0.06 | -0.18 | - | 0.12 | 2.4 |  | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.28 | -0.18 | - | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.05 | -0.03 | - | 0.04 | 2.64 |  | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | -0.2 | -0.26 | - | 0.03 | 2.76 |  | 230 | 1e-06 | 0.05 | - | 0.025 | 2.76 |  | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.32 | 1e-06 | - | 0.16 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.3 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 50 | 0.1 | -0.06 | - | 0.08 | 0.295 |  | 50 | -0.08 | 0.1 | - | 0.09 | 0.295 |  | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 100 | 0.2 | -0.06 | - | 0.13 | 0.59 |  | 100 | -0.07 | 2.2 | - | 1.135 | 0.59 |  | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 200 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.18 |  | 200 | -0.1 | 3.3 | - | 1.7 | 1.18 |  | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | 3.8 | -0.9 | - | 2.35 | 2.95 |  | 500 | 0.8 | 2 | - | 0.6 | 2.95 |  | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95 |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95 |  | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2018
| 10 | -0.001 | 1e-06 | - | 0.0005005 | 0 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.059 |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085
| 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 20 | 0.2 | 0.1 | - | 0.05 | 0.118 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 50 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 50 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | 0.295 |  | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34
| 100 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 100 | 0.3 | 1e-06 | - | 0.15 | 0.59 |  | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012 |  | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 0.1 | -0.001 | 0.002 | - | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.006 | 0.005 |  | 0.0005 | 0.0012 |  | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 1 | 0.004 | 0.012 | - | 0.004 | 0.012 |  | 1 | 0.045 | 0.055 |  | 0.005 | 0.012 |  | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 2 | 0.007 | 1e-06 | - | 0.0034995 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( V ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2018 | -
| 150 | -0.05 | 0.11 | - | 0.08 | 1.8 |  | 150 | 0.25 | 0.02 | - | 0.115 | 1.8 |  | 150 | -0.15 | 0.03 | - | 0.09 | 1.8
| 180 | -0.04 | 0.03 | - | 0.035 | 2.16 |  | 180 | 0.09 | 0.1 | - | 0.005 | 2.16 |  | 180 | -0.11 | 1e-06 | - | 0.055001 | 2.16
| 200 | -0.67 | 0.05 | - | 0.36 | 2.4 |  | 200 | 0.18 | -0.03 | - | 0.105 | 2.4 |  | 200 | -0.1 | 0.05 | - | 0.075 | 2.4
| 220 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.56 | 0.38 | - | 0.09 | 2.64 |  | 220 | -0.13 | 0.05 | - | 0.09 | 2.64
| 230 | -0.11 | 1.11 | - | 0.61 | 2.76 |  | 230 | 0.73 | -0.16 | - | 0.445 | 2.76 |  | 230 | -0.15 | -0.05 | - | 0.05 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( uA ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2018 | -
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.29
| 50 | -0.3 | -0.29 | - | 0.005 | 0.295 |  | 50 | 0.3 | -0.33 | - | 0.315 | 0.29 |  | 50 | 0.02 | -0.1 | - | 0.06 | 0.29
| 100 | -0.4 | -0.35 | - | 0.025 | 0.59 |  | 100 | -0.1 | -0.42 | - | 0.16 | 0.58 |  | 100 | 0.22 | -0.2 | - | 0.21 | 0.58
| 200 | 0.3 | 0.8 | - | 0.25 | 1.18 |  | 200 | 1.3 | 1.3 | - | 0 | 1.16 |  | 200 | 0.8 | 0.8 | - | 0 | 1.16
| 500 | 0.2 | 1.2 | - | 0.5 | 2.95 |  | 500 | 0.7 | 0.7 | - | 0 | 2.9 |  | 500 | 1.1 | 0.6 | - | 0.25 | 2.9
| 1000 | 2 | 2 | - | 0 | 0 |  | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.9 |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2018 | -
| 10 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | - | 0 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.34
| 50 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 | 0.85 |  | 50 | 0.6 | 0.4 | - | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 | 0.85
| 100 | 1.4 | 1 | - | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 1.5 | 0.8 | - | 0.35 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 0.7 | - | 0.05 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2018 | -
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.00012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.00012
| 0.1 | -0.002 | 1e-06 | - | 0.0010005 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.005 | 0.002 | - | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.002 | 0.006 | - | 0.004 | 0.0012
| 1 | -0.008 | -0.001 | - | 0.0035 | 0.012 |  | 1 | 0.018 | 0.012 | - | 0.003 | 0.012 |  | 1 | -0.001 | 0.008 | - | 0.0045 | 0.012
| 2 | -0.007 | 1e-06 | - | 0.0035005 | 0.024 |  | 2 | 0.113 | 1e-06 | - | 0.0565 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4669058) | [5 empty] | I | ESA 615 (4670010)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( V ) | 2020 | - | -
| 150.21 | 0.21 | 0.27 | - | 0.03 | 1.8025 |  | 150 | -0.17 | -0.24 | - | 0.035 | 1.8 |  | 149.83 | -0.17 | - | - | 0 | 1.798
| 180.33 | 0.33 | 0.37 | - | 0.02 | 2.164 |  | 180 | -0.39 | -0.14 | - | 0.125 | 2.16 |  | 179.78 | -0.22 | - | - | 0 | 2.1574
| 200.35 | 0.34 | 0.4 | - | 0.03 | 2.4042 |  | 200 | -0.23 | -0.33 | - | 0.05 | 2.4 |  | 199.67 | -0.33 | - | - | 0 | 2.396
| 220.37 | 0.37 | 0.38 | - | 0.005 | 2.6444 |  | 220 | -0.16 | -0.45 | - | 0.145 | 2.64 |  | 219.61 | -0.39 | - | - | 0 | 2.6353
| 230.47 | 0.47 | 0.4 | - | 0.035 | 2.7656 |  | 230 | -0.15 | -0.54 | - | 0.195 | 2.76 |  | 229.61 | -0.39 | - | - | 0 | 2.7553
| 240.38 | 0.38 | 1e-06 | - | 0.19 | 2.8846 |  | 250 | 1e-06 | -0.49 | - | 0.245 | 3 |  | 239.61 | -0.39 | - | - | 0 | 2.8753
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( uA ) | 2020 | - | -
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.12
| 50 | 1.7 | 2.1 | - | 0.2 | 0.295 |  | 20 | 6.6 | 0.9 | - | 2.85 | 0.118 |  | 20.8 | 0.8 | - | - | 0 | 0.12272
| 100 | 1.7 | 2.2 | - | 0.25 | 0.59 |  | 50 | 5 | 2.1 | - | 1.45 | 0.295 |  | 51.7 | 1.7 | - | - | 0 | 0.30503
| 200.4 | 0.4 | 2.4 | - | 1 | 1.1824 |  | 200 | -8.2 | 3.7 | - | 5.95 | 1.18 |  | 103.4 | 3.4 | - | - | 0 | 0.61006
| 500 | 3 | 3.3 | - | 0.15 | 2.95 |  | 500 | -31.8 | 8.3 | - | 20.05 | 2.95 |  | 507.2 | 7.2 | - | - | 0 | 2.9925
| 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95 |  | 1000 | -74 | 1e-06 | - | 37 | 5.9 |  | 920 | 1e-06 | - | - | 0 | 2.99
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2020 | - | -
| 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | 0
| 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | 0
| 50 | 1e-06 | 0.4 | - | 0.2 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | 0
| 100 | 1e-06 | 1.4 | - | 0.7 | 1.7 |  | 100 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2020 | - | -
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.01 |  | 0.1 | -0.001 | -0.001 | - | 0 | 0.0012 |  | 0.001 | -0.001 | - | - | 0 | 1.2e-05
| 0.5 | 1e-06 | 0.001 | - | 0.0004995 | 0.006 |  | 0.5 | 0.004 | -0.003 | - | 0.0035 | 0.006 |  | 0.102 | -0.002 | - | - | 0 | 0.001224
| 1 | -0.002 | 0.001 | - | 0.0015 | 0.012 |  | 1 | 0.005 | 0.001 | - | 0.002 | 0.012 |  | 0.5 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.006
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.024 |  | 2 | 0.005 | -0.001 | - | 0.003 | 0.024 |  | 1 | -0.001 | - | - | 0 | 0.012
J | 10 | [5 empty] | K | 11 | [5 empty] | L | 12
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( V ) | - | - | - |  |  |  | ( V ) | - | - | -
| 150 | -0.05 | - | - | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 180 | -0.04 | - | - | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 200 | -0.67 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 230 | -0.11 | - | - | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 250 | -0.11 | - | - | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( uA ) | - | - | - |  |  |  | ( uA ) | - | - | -
| 0 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 50 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 100 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 200 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 500 | 1.5 | - | - | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 1000 | 2 | - | - | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | - |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | -
| 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 20 | 0.1 | - | - | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 50 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 100 | 1.4 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( Ω ) | - | - | - |  |  |  | ( Ω ) | - | - | -
| 0 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 0.1 | -0.002 | - | - | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 1 | -0.008 | - | - | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 2 | -0.007 | - | - | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [8 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.31 | 0.76 | - | 0.225 | 1.8 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.3
| 2 | 150 | 0.15 | 0.23 | - | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.3
| 3 | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8 |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 4 | 150 | -0.05 | 0.11 | - | 0.08 | 1.8 |  |  | 4 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.3
| 5 | 150 | 0.25 | 0.02 | - | 0.115 | 1.8 |  |  | 5 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 6 | 150 | -0.15 | 0.03 | - | 0.09 | 1.8 |  |  | 6 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.29
| 7 | 150.21 | 0.21 | 0.27 | - | 0.03 | 1.8025 |  |  | 7 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.3
| 8 | 150 | -0.17 | -0.24 | - | 0.035 | 1.8 |  |  | 8 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 9 | 149.83 | -0.17 | - | - | 0 | 1.798 |  |  | 9 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.12
| 10 | 150 | -0.05 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 11 | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
II | 1 | 180 | 0.1 | -0.03 | - | 0.065 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | 0.1 | -0.06 | - | 0.08 | 0.295
| 2 | 180 | 0.12 | -0.06 | - | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | -0.08 | 0.1 | - | 0.09 | 0.295
| 3 | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 4 | 180 | -0.04 | 0.03 | - | 0.035 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | -0.3 | -0.29 | - | 0.005 | 0.295
| 5 | 180 | 0.09 | 0.1 | - | 0.005 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 0.3 | -0.33 | - | 0.315 | 0.29
| 6 | 180 | -0.11 | 1e-06 | - | 0.055001 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 0.02 | -0.1 | - | 0.06 | 0.29
| 7 | 180.33 | 0.33 | 0.37 | - | 0.02 | 2.164 |  |  | 7 | 50 | 1.7 | 2.1 | - | 0.2 | 0.295
| 8 | 180 | -0.39 | -0.14 | - | 0.125 | 2.16 |  |  | 8 | 20 | 6.6 | 0.9 | - | 2.85 | 0.118
| 9 | 179.78 | -0.22 | - | - | 0 | 2.1574 |  |  | 9 | 20.8 | 0.8 | - | - | 0 | 0.12272
| 10 | 180 | -0.04 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 50 | 0.4 | - | - | 0 | -
| 11 | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
III | 1 | 200 | -0.04 | -0.16 | - | 0.06 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | 0.2 | -0.06 | - | 0.13 | 0.59
| 2 | 200 | 0.06 | -0.18 | - | 0.12 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | -0.07 | 2.2 | - | 1.135 | 0.59
| 3 | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 4 | 200 | -0.67 | 0.05 | - | 0.36 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | -0.4 | -0.35 | - | 0.025 | 0.59
| 5 | 200 | 0.18 | -0.03 | - | 0.105 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | -0.1 | -0.42 | - | 0.16 | 0.58
| 6 | 200 | -0.1 | 0.05 | - | 0.075 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 0.22 | -0.2 | - | 0.21 | 0.58
| 7 | 200.35 | 0.34 | 0.4 | - | 0.03 | 2.4042 |  |  | 7 | 100 | 1.7 | 2.2 | - | 0.25 | 0.59
| 8 | 200 | -0.23 | -0.33 | - | 0.05 | 2.4 |  |  | 8 | 50 | 5 | 2.1 | - | 1.45 | 0.295
| 9 | 199.67 | -0.33 | - | - | 0 | 2.396 |  |  | 9 | 51.7 | 1.7 | - | - | 0 | 0.30503
| 10 | 200 | -0.67 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 100 | 0.4 | - | - | 0 | -
| 11 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
IV | 1 | 220 | -0.28 | -0.18 | - | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.18
| 2 | 220 | 0.05 | -0.03 | - | 0.04 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | -0.1 | 3.3 | - | 1.7 | 1.18
| 3 | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 4 | 220 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 0.3 | 0.8 | - | 0.25 | 1.18
| 5 | 220 | 0.56 | 0.38 | - | 0.09 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 1.3 | 1.3 | - | 0 | 1.16
| 6 | 220 | -0.13 | 0.05 | - | 0.09 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 0.8 | 0.8 | - | 0 | 1.16
| 7 | 220.37 | 0.37 | 0.38 | - | 0.005 | 2.6444 |  |  | 7 | 200.4 | 0.4 | 2.4 | - | 1 | 1.1824
| 8 | 220 | -0.16 | -0.45 | - | 0.145 | 2.64 |  |  | 8 | 200 | -8.2 | 3.7 | - | 5.95 | 1.18
| 9 | 219.61 | -0.39 | - | - | 0 | 2.6353 |  |  | 9 | 103.4 | 3.4 | - | - | 0 | 0.61006
| 10 | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 200 | 0.4 | - | - | 0 | -
| 11 | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
V | 1 | 230 | -0.2 | -0.26 | - | 0.03 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | 3.8 | -0.9 | - | 2.35 | 2.95
| 2 | 230 | 1e-06 | 0.05 | - | 0.025 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | 0.8 | 2 | - | 0.6 | 2.95
| 3 | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 4 | 230 | -0.11 | 1.11 | - | 0.61 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | 0.2 | 1.2 | - | 0.5 | 2.95
| 5 | 230 | 0.73 | -0.16 | - | 0.445 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 0.7 | 0.7 | - | 0 | 2.9
| 6 | 230 | -0.15 | -0.05 | - | 0.05 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 1.1 | 0.6 | - | 0.25 | 2.9
| 7 | 230.47 | 0.47 | 0.4 | - | 0.035 | 2.7656 |  |  | 7 | 500 | 3 | 3.3 | - | 0.15 | 2.95
| 8 | 230 | -0.15 | -0.54 | - | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | -31.8 | 8.3 | - | 20.05 | 2.95
| 9 | 229.61 | -0.39 | - | - | 0 | 2.7553 |  |  | 9 | 507.2 | 7.2 | - | - | 0 | 2.9925
| 10 | 230 | -0.11 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 500 | 1.5 | - | - | 0 | -
| 11 | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | -
VI | 1 | 250 | -0.32 | 1e-06 | - | 0.16 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95
| 2 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.76 |  |  | 2 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95
| 3 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 3 | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| 4 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.76 |  |  | 4 | 1000 | 2 | 2 | - | 0 | 0
| 5 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.76 |  |  | 5 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.9
| 6 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 6 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.9
| 7 | 240.38 | 0.38 | 1e-06 | - | 0.19 | 2.8846 |  |  | 7 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95
| 8 | 250 | 1e-06 | -0.49 | - | 0.245 | 3 |  |  | 8 | 1000 | -74 | 1e-06 | - | 37 | 5.9
| 9 | 239.61 | -0.39 | - | - | 0 | 2.8753 |  |  | 9 | 920 | 1e-06 | - | - | 0 | 2.99
| 10 | 250 | -0.11 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 1000 | 2 | - | - | 0 | -
| 11 | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [8 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | -0.001 | 1e-06 | - | 0.0005005 | 0 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 2 | 10 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.059 |  |  | 2 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 3 | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085 |  |  | 3 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 4 | 10 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 0.17 |  |  | 4 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 5 | 10 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 0.17 |  |  | 5 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.00012
| 6 | 10 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.17 |  |  | 6 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.00012
| 7 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.17 |  |  | 7 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.01
| 8 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.17 |  |  | 8 | 0.1 | -0.001 | -0.001 | - | 0 | 0.0012
| 9 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.001 | -0.001 | - | - | 0 | 1.2e-05
| 10 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 11 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | -
II | 1 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | II | 1 | 0.1 | -0.001 | 0.002 | - | 0.0015 | 0.0012
| 2 | 20 | 0.2 | 0.1 | - | 0.05 | 0.118 |  |  | 2 | 0.1 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0.0012
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 3 | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 4 | 20 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 | 0.34 |  |  | 4 | 0.1 | -0.002 | 1e-06 | - | 0.0010005 | 0.0012
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | - | 0 | 0.34 |  |  | 5 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | - | 0.0015 | 0.0012
| 6 | 20 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.34 |  |  | 6 | 0.1 | -0.002 | 0.006 | - | 0.004 | 0.0012
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 0.34 |  |  | 7 | 0.5 | 1e-06 | 0.001 | - | 0.0004995 | 0.006
| 8 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.34 |  |  | 8 | 0.5 | 0.004 | -0.003 | - | 0.0035 | 0.006
| 9 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.102 | -0.002 | - | - | 0 | 0.001224
| 10 | 20 | 0.1 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0.1 | -0.002 | - | - | 0 | -
| 11 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
III | 1 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | III | 1 | 1 | 0.004 | 0.012 | - | 0.004 | 0.012
| 2 | 50 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | 0.295 |  |  | 2 | 1 | 0.045 | 0.055 | 0 | 0.005 | 0.012
| 3 | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34 |  |  | 3 | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 4 | 50 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 | 0.85 |  |  | 4 | 1 | -0.008 | -0.001 | - | 0.0035 | 0.012
| 5 | 50 | 0.6 | 0.4 | - | 0.1 | 0.85 |  |  | 5 | 1 | 0.018 | 0.012 | - | 0.003 | 0.012
| 6 | 50 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 | 0.85 |  |  | 6 | 1 | -0.001 | 0.008 | - | 0.0045 | 0.012
| 7 | 50 | 1e-06 | 0.4 | - | 0.2 | 0.85 |  |  | 7 | 1 | -0.002 | 0.001 | - | 0.0015 | 0.012
| 8 | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85 |  |  | 8 | 1 | 0.005 | 0.001 | - | 0.002 | 0.012
| 9 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.5 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.006
| 10 | 50 | 0.4 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 1 | -0.008 | - | - | 0 | -
| 11 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
IV | 1 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | IV | 1 | 2 | 0.007 | 1e-06 | - | 0.0034995 | 0.024
| 2 | 100 | 0.3 | 1e-06 | - | 0.15 | 0.59 |  |  | 2 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 3 | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85 |  |  | 3 | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
| 4 | 100 | 1.4 | 1 | - | 0.2 | 1.7 |  |  | 4 | 2 | -0.007 | 1e-06 | - | 0.0035005 | 0.024
| 5 | 100 | 1.5 | 0.8 | - | 0.35 | 1.7 |  |  | 5 | 2 | 0.113 | 1e-06 | - | 0.0565 | 0.024
| 6 | 100 | 0.6 | 0.7 | - | 0.05 | 1.7 |  |  | 6 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 7 | 100 | 1e-06 | 1.4 | - | 0.7 | 1.7 |  |  | 7 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.024
| 8 | 100 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | 0.005 | -0.001 | - | 0.003 | 0.024
| 9 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1 | -0.001 | - | - | 0 | 0.012
| 10 | 100 | 1.4 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 2 | -0.007 | - | - | 0 | -
| 11 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | -
6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [5 empty] | Koreksi Tegangan Jala jala | Koreksi Resistansi Isolasi | Koreksi Resistansi Pembumian | Koreksi Arus Bocor (NO) |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | -0.088514 | #VALUE! | -0.0010456 | 0.32985
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
( V ) | 2019 | 2018 | - |  |  |  | Koreksi Arus bocor (NC) | U95 Jala-jala |  |  |  | 225.5 | 225.4115 | 225.4115
150 | -0.15 | 0.03 | - | 0.09 | 1.8 |  | 0.32685 | 1.7842 |  |  |  | OL | #VALUE! | OL
180 | -0.11 | 1e-06 | - | 0.055001 | 2.16 | [6 empty] | 0.1 | 0.098954 | 0.098954
200 | -0.1 | 0.05 | - | 0.075 | 2.4 |  | Konversi TEXT |  |  |  | NO | 40 | 40.3298 | 40.3298
220 | -0.13 | 0.05 | - | 0.09 | 2.64 |  | 225.4 | 1.8 | Volt |  | NC | 10 | 10.3269 | 10.3269
230 | -0.15 | -0.05 | - | 0.05 | 2.76 |  | ( | ± | )
250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | ( 225.4 ± 1.8 ) Volt
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
( uA ) | 2019 | 2018 | -
0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.29
50 | 0.02 | -0.1 | - | 0.06 | 0.29
100 | 0.22 | -0.2 | - | 0.21 | 0.58
200 | 0.8 | 0.8 | - | 0 | 1.16
500 | 1.1 | 0.6 | - | 0.25 | 2.9
1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.9
Main-PE |  |  |  | Driff | U95
( MΩ ) | 2019 | 2018 | -
10 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.17
20 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.34
50 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 | 0.85
100 | 0.6 | 0.7 | - | 0.05 | 1.7
Resistance |  |  |  | Driff | U95
( Ω ) | 2019 | 2018 | -
0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.00012
0.1 | -0.002 | 0.006 | - | 0.004 | 0.0012
1 | -0.001 | 0.008 | - | 0.0045 | 0.012
2 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [12 empty] | 6
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2020 | 2019 | - | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2019 | 2017 | - | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2019 | 2018 | - | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2020 | 2018 | - | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2020 | - | - | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2021 | - | - | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | - | - | - | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | - | - | - | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
6 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | - | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 | - | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | - | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 | - | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 | - | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 | - | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 | - | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 | - | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | - | 0.25 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 | - | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 | - | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 | - | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 | - | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | - | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 | - | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 | - | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 | - | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 | - | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 | - |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 | - | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 | - | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 | - | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 | - | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 | - | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 | - | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 | - | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 | - | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 | - | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | - | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | - |  |  | %RH |  | 2019 | - | - |  |  | hPa |  | 2019 | - | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 | - | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 | - | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 | - | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 | - | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 | - | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 | - | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 | - | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 | - | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | - |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 | - | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 | - | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 | - | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 | - | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 | - | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 | - | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 | - | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 | - | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 | - | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0.6 |  | 1 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0.4 |  | 1 | 985 | 3.8 | 0.9 | - | 1.45 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  | 2 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.8 | 1 | - | 1.4
| 3 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0.25 |  | 3 | 995 | 3.7 | 1 | - | 1.35
| 4 | 30 | -0.1 | 0.1 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0.05 |  | 4 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 5 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0.25 |  | 5 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0.25 |  | 5 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 1.25
| 6 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0.3 |  | 6 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0.65 |  | 6 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 1.2
| 7 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0.35 |  | 7 | 90 | -1 | -3.2 | - | 1.1 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  | 1 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0.7 |  | 1 | 985 | 3.9 | 0.9 | - | 1.5 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  | 2 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.9 | 1 | - | 1.45
| 3 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 995 | 3.8 | 1 | - | 1.4
| 4 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  | 4 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 5 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0.75 |  | 5 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 6 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  | 6 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 1 |  | 6 | 1010 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 7 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0.15 |  | 7 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 1.15 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0.6 |  | 1 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0.8 |  | 1 | 985 | 4.3 | 0.9 | - | 1.7 |  | hPa | 2.6
| 2 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0.4 |  | 2 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0.7 |  | 2 | 990 | 4.2 | 1 | - | 1.6
| 3 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  | 3 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0.55 |  | 3 | 995 | 4.1 | 1 | - | 1.55
| 4 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 4 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 1.5
| 5 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0.45 |  | 5 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  | 5 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 1.45
| 6 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0.55 |  | 6 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0.45 |  | 6 | 1010 | 3.9 | 1.1 | - | 1.4
| 7 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0.7 |  | 7 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0.95 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - | - |  |  | %RH |  | 2021 | - | - |  |  | hPa |  | 2021 | - | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | - |  |  | %RH |  | 2017 | - | - |  |  | hPa |  | 2017 | - | - |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | - | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | - | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1e-06 | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | - | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | - | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | - | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | - | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | - | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | - | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | - | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | - | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | - | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0.6 |  |  | 13 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0.4 |  |  | 13 | 985 | 3.8 | 0.9 | - | 1.45 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  |  | 14 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0.7 |  |  | 14 | 985 | 3.9 | 0.9 | - | 1.5 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0.6 |  |  | 15 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0.8 |  |  | 15 | 985 | 4.3 | 0.9 | - | 1.7 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 750 | 1e-06 | - | - | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | - | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | - | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | - | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | - | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | - | 0 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | - | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | - | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | - | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | - | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | - | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | - | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  |  | 13 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0.35 |  |  | 13 | 990 | 3.8 | 1 | - | 1.4 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  |  | 14 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0.35 |  |  | 14 | 990 | 3.9 | 1 | - | 1.45 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0.4 |  |  | 15 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0.7 |  |  | 15 | 990 | 4.2 | 1 | - | 1.6 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | - | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | - | 0 |  | 15 | 2.6
| 18 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | - | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | - | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 800 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 18 | 1.6
[24 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | - | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | - | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | - | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | - | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | - | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | - | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | - | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0.15 |  |  | 13 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0.25 |  |  | 13 | 995 | 3.7 | 1 | - | 1.35 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  |  | 14 | 995 | 3.8 | 1 | - | 1.4 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  |  | 15 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0.55 |  |  | 15 | 995 | 4.1 | 1 | - | 1.55 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | - | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | - | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | - | 0 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | - | 0 |  | 14 | 2.4
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 850 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 15 | 2.6
[24 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | - | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | - | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | - | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | - | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | - | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | - | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | - | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | - | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | - | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | - | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | - | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | - | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | - | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 13 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 13 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0.05 |  |  | 13 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 14 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  |  | 14 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 15 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0.3 |  |  | 15 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 15 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 1.5
| 16 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | - | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | - | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | - | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | - | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | - | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | - | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | - | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | - | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | - | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | - | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0.25 |  |  | 13 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0.25 |  |  | 13 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 1.25
| 14 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0.75 |  |  | 14 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 15 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0.45 |  |  | 15 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  |  | 15 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 1.45
| 16 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | - | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | - | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | - | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | - | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | - | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | - | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | - | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | - | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | - | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | - | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | - | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0.3 |  |  | 13 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0.65 |  |  | 13 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 1.2
| 14 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  |  | 14 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 1 |  |  | 14 | 1010 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 15 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0.55 |  |  | 15 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0.45 |  |  | 15 | 1010 | 3.9 | 1.1 | - | 1.4
| 16 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 1005 | 1e-06 | - | - | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | - | 0.25 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | - | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | - | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | - | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | - | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | - | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | - | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | - | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | - | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | - | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | - | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | - | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | - | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 13 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0.35 |  |  | 13 | 90 | -1 | -3.2 | - | 1.1 |  |  | 13 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 14 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0.15 |  |  | 14 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 1.15 |  |  | 14 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 15 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0.7 |  |  | 15 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0.95 |  |  | 15 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
16 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 |  |  |  |  | 16 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 |  |  |  |  | 16 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 |  |  |  |  | 16 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2020 | - | - |  |  | hPa | 2020 | - | -
15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  | 800 | -2.9 | - | - | 0
20 | 0.2 | - | - | 0 |  | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  | 850 | -2.3 | - | - | 0 |  | Suhu | 27.95 | 28.0697 | 0.070711 | 0.4
25 | 0.2 | - | - | 0 |  | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  | 900 | -1.7 | - | - | 0 |  | %RH | 70.8 | 68.696 | 0.56569 | 2.2
30 | 0.2 | - | - | 0 |  | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  | 950 | -1.1 | - | - | 0 |  | hPa |  | - |  | 2.3
35 | 0.1 | - | - | 0 |  | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  | 1000 | -0.4 | - | - | 0
37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  | 1005 | -0.4 | - | - | 0 |  | HASIL | ( 28.1 ± 0.4 ) °C
40 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 90 | -3 | - | - | 0 |  | 1020 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | ( 68.7 ± 2.2 ) %RH
( - ± 2.3 ) hPa
[18 empty] | Koreksi Suhu | Koreksi Kelembaban | Koreksi tekanan
[18 empty] | 0.11972 | -2.104 | -
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | - | 1 |  | 28.1 | 0.4 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 2 |  | 68.7 | 2.2 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 3 |  | - | 2.3 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | - | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | - | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | - | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | - | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | - | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | - | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | - | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | - | 20
16

## DB IBP Dialyzer
INPUT SERTIFIKAT IBP Medical, Model : HDM99XP (3120310006002270) | [11 empty] | INPUT SERTIFIKAT IBP Medical, Model : HDC84 (3620310320000053)
Temperature |  |  | DRIFT | U95 STD | 1 | Laju Aliran |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Temperature |  |  | DRIFT | U95 STD | 2 | Laju Aliran |  |  | DRIFT | U95 STD
Suhu | Tahun |  |  |  |  | Flowrate | Tahun |  |  |  |  | Suhu | Tahun |  |  |  |  | Flowrate | Tahun
°C | 2020 | 2014 |  |  |  | ( ml/min ) | 2020 | 2014 |  |  |  | °C | 2020 | - |  |  |  | ( ml/min ) | 2020 | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
20 | -0.014 | -0.01 | 0.002 | 0.08 |  | 500 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 |  | 19.997 | -0.013 | - | 0 | 0.08 |  | 99.9 | 1 | - | 0 | 1
25 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.08 |  | 1000 | 0.2 | 0 | 0.1 | 10.6 |  | 25.019 | -0.001 | - | 0 | 0.08 |  | 250.1 | 0.3 | - | 0 | 2.5
34.03 | -0.012 | 0.01 | 0.011 | 0.08 |  | - | - | - | 0 | 0 |  | 34.014 | 0.004 | - | 0 | 0.08 |  | 499.9 | -1.2 | - | 0 | 5
37.01 | -0.001 | 0.01 | 0.0055 | 0.08 |  | - | - | - | 0 | 0 |  | 37.017 | -0.003 | - | 0 | 0.08 |  | 750.1 | -0.3 | - | 0 | 7.5
39.97 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0.08 |  | - | - | - | 0 | 0 |  | 40.014 | -0.006 | - | 0 | 0.08 |  | 999.9 | 2 | - | 0 | 10
54.99 | -0.003 | 0.01 | 0.0065 | 0.08 |  | - | - | - | 0 | 0 |  | 55.006 | -0.004 | - | 0 | 0.08 |  | 1250 | 0.4 | - | 0 | 12.5
80.02 | -0.024 | 0.03 | 0.027 | 0 |  | - | - | - | 0 | 0 |  | 80.013 | 0.003 | - | 0 | 0.08 |  | 1500.2 | 2.6 | - | 0 | 15
- | - | - | 0 | 0 |  | - | - | - | 0 | 0 |  | - | - | - | 0 | 0.08 |  | 1749.7 | 1.4 | - | 0 | 17.5
Conductivity |  |  | DRIFT | U95 STD |  | (….) |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Conductivity |  |  | DRIFT | U95 STD |  | (….) |  |  | DRIFT | U95 STD
Conduct | Tahun |  |  |  |  | (…) | Tahun |  |  |  |  | Conduct | Tahun |  |  |  |  | (…) | Tahun
mS/cm | 2020 | 2014 |  |  |  | (…) | 2020 | 2014 |  |  |  | mS/cm | 2020 | - |  |  |  | (…) | 2020 | -
2.77 | 0.002 | -0.01 | 0.006 | 0.06 |  | 1 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 5 | - | 0 | 5
6.701 | 0.004 | -0.003 | 0.0035 | 0.06 |  | 2 | 0 | - | 0 | 0 |  | 2.772 | -0.001 | - | 0 | 0.06 |  | 5 | 5 | - | 0 | 5
14 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0.06 |  | 3 | 0 | - | 0 | 0 |  | 6.703 | 0.001 | - | 0 | 0.06 |  | 10 | 5 | - | 0 | 5
16.001 | 0.016 | 0.001 | 0.0075 | 0.06 |  | 4 | 0 | - | 0 | 0 |  | 14 | 0 | - | 0 | 0.06 |  | 20 | 5 | - | 0 | 5
19.503 | 0.017 | 0.003 | 0.007 | 0.06 |  | 5 | 0 | - | 0 | 0 |  | 16 | -0.01 | - | 0 | 0.06 |  | 50 | 5 | - | 0 | 5
74.9 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 1.2 |  | 6 | 0 | - | 0 | 0 |  | 19.501 | -0.019 | - | 0 | 0.06 |  | 100 | 5 | - | 0 | 5
147.8 | 0 | -0.3 | 0.15 | 1.2 |  | 7 | 0 | - | 0 | 0 |  | 30 | -0.01 | - | 0 | 0.06 |  | 200 | 5 | - | 0 | 5
722.5 | -0.1 | -1.3 | 0.6 | 12 |  | 8 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | 0 | 0 |  | 500 | 5 | - | 0 | 5
1410 | 0 | -2 | 1 | 12 |  | 9 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | - | - | 0 | 0 |  | 600 | 5 | - | 0 | 5
No Urut Titik Ukur |  | Temperature | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | No Urut Titik Ukur |  | Laju Aliran | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | INPUT SERTIFIKAT IBP Medical, Model : HDC84 (3620310320000054)
[16 empty] | Temperature |  |  | DRIFT | U95 STD | 3 | Laju Aliran |  |  | DRIFT | U95 STD
|  | °C | [7 empty] | ( ml/min ) | [5 empty] | Suhu | Tahun |  |  |  |  | Flowrate | Tahun
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | °C | 2020 | - |  |  |  | ( ml/min ) | 2020 | -
| 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 19.997 | -0.003 | - | 0 | 0.08 |  | 99.7 | 0.3 | - | 0 | 1
2 | 1 | 20 | -0.014 | -0.01 | 0.002 | 0.08 |  | 2 | 1 | 500 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 |  | 25.019 | 0.009 | - | 0 | 0.08 |  | 249.9 | -1 | - | 0 | 2.5
| 2 | 19.997 | -0.013 | - | 0 | 0.08 |  |  | 2 | 99.9 | 1 | - | 0 | 1 |  | 34.014 | -0.006 | - | 0 | 0.08 |  | 499.9 | 0.5 | - | 0 | 5
| 3 | 19.997 | -0.003 | - | 0 | 0.08 |  |  | 3 | 99.7 | 0.3 | - | 0 | 1 |  | 37.017 | -0.003 | - | 0 | 0.08 |  | 750 | 0.4 | - | 0 | 7.5
3 | 1 | 25 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.08 |  | 3 | 1 | 1000 | 0.2 | 0 | 0.1 | 10.6 |  | 40.014 | -0.006 | - | 0 | 0.08 |  | 1000 | 0.1 | - | 0 | 10
| 2 | 25.019 | -0.001 | - | 0 | 0.08 |  |  | 2 | 250.1 | 0.3 | - | 0 | 2.5 |  | 55.006 | -0.004 | - | 0 | 0.08 |  | 1250 | -1.1 | - | 0 | 12.5
| 3 | 25.019 | 0.009 | - | 0 | 0.08 |  |  | 3 | 249.9 | -1 | - | 0 | 2.5 |  | 80.013 | 0.003 | - | 0 | 0.08 |  | 1499.9 | -1.8 | - | 0 | 15
4 | 1 | 34.03 | -0.012 | 0.01 | 0.011 | 0.08 |  | 4 | 1 | - | - | - | 0 | 0 |  | - | - | - | 0 | 0 |  | 1750.3 | -0.2 | - | 0 | 17.5
| 2 | 34.014 | 0.004 | - | 0 | 0.08 |  |  | 2 | 499.9 | -1.2 | - | 0 | 5
| 3 | 34.014 | -0.006 | - | 0 | 0.08 |  |  | 3 | 499.9 | 0.5 | - | 0 | 5 |  | Conductivity |  |  | DRIFT | U95 STD |  | (….) |  |  | DRIFT | U95 STD
5 | 1 | 37.01 | -0.001 | 0.01 | 0.0055 | 0.08 |  | 5 | 1 | - | - | - | 0 | 0 |  | Conduct | Tahun |  |  |  |  | (…) | Tahun
| 2 | 37.017 | -0.003 | - | 0 | 0.08 |  |  | 2 | 750.1 | -0.3 | - | 0 | 7.5 |  | mS/cm | 2020 | - |  |  |  | (…) | 2020 | -
| 3 | 37.017 | -0.003 | - | 0 | 0.08 |  |  | 3 | 750 | 0.4 | - | 0 | 7.5 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 5 | - | 0 | 5
6 | 1 | 39.97 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0.08 |  | 6 | 1 | - | - | - | 0 | 0 |  | 2.773 | 0.001 | - | 0 | 0.06 |  | 5 | 5 | - | 0 | 5
| 2 | 40.014 | -0.006 | - | 0 | 0.08 |  |  | 2 | 999.9 | 2 | - | 0 | 10 |  | 6.703 | 0.008 | - | 0 | 0.06 |  | 10 | 5 | - | 0 | 5
| 3 | 40.014 | -0.006 | - | 0 | 0.08 |  |  | 3 | 1000 | 0.1 | - | 0 | 10 |  | 14 | 0.01 | - | 0 | 0.06 |  | 20 | 5 | - | 0 | 5
7 | 1 | 54.99 | -0.003 | 0.01 | 0.0065 | 0.08 |  | 7 | 1 | - | - | - | 0 | 0 |  | 16 | 0 | - | 0 | 0.06 |  | 50 | 5 | - | 0 | 5
| 2 | 55.006 | -0.004 | - | 0 | 0.08 |  |  | 2 | 1250 | 0.4 | - | 0 | 12.5 |  | 19.501 | 0.001 | - | 0 | 0.06 |  | 100 | 5 | - | 0 | 5
| 3 | 55.006 | -0.004 | - | 0 | 0.08 |  |  | 3 | 1250 | -1.1 | - | 0 | 12.5 |  | 30 | 0.01 | - | 0 | 0.06 |  | 200 | 5 | - | 0 | 5
8 | 1 | 80.02 | -0.024 | 0.03 | 0.027 | 0 |  | 8 | 1 | - | - | - | 0 | 0 |  | - | - | - | 0 | 0 |  | 500 | 5 | - | 0 | 5
| 2 | 80.013 | 0.003 | - | 0 | 0.08 |  |  | 2 | 1500.2 | 2.6 | - | 0 | 15 |  | - | - | - | 0 | 0 |  | 600 | 5 | - | 0 | 5
| 3 | 80.013 | 0.003 | - | 0 | 0.08 |  |  | 3 | 1499.9 | -1.8 | - | 0 | 15
9 | 1 | - | - | - | 0 | 0 |  | 9 | 1 | - | - | - | 0 | 0
| 2 | - | - | - | 0 | 0.08 |  |  | 2 | 1749.7 | 1.4 | - | 0 | 17.5
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |  |  | 3 | 1750.3 | -0.2 | - | 0 | 17.5
No Urut Titik Ukur |  | Conductivity | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | No Urut Titik Ukur |  | (….) | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
|  | mS/cm | [7 empty] | (…)
1 | 1 | 2.77 | 0.002 | -0.01 | 0.006 | 0.06 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 5 | - | 0 | 5
| 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 5 | - | 0 | 5
2 | 1 | 6.701 | 0.004 | -0.003 | 0.0035 | 0.06 |  | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0
| 2 | 2.772 | -0.001 | - | 0 | 0.06 |  |  | 2 | 5 | 5 | - | 0 | 5
| 3 | 2.773 | 0.001 | - | 0 | 0.06 |  |  | 3 | 5 | 5 | - | 0 | 5
3 | 1 | 14 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0.06 |  | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 0
| 2 | 6.703 | 0.001 | - | 0 | 0.06 |  |  | 2 | 10 | 5 | - | 0 | 5
| 3 | 6.703 | 0.008 | - | 0 | 0.06 |  |  | 3 | 10 | 5 | - | 0 | 5
4 | 1 | 16.001 | 0.016 | 0.001 | 0.0075 | 0.06 |  | 4 | 1 | 4 | 0 | - | 0 | 0
| 2 | 14 | 0 | - | 0 | 0.06 |  |  | 2 | 20 | 5 | - | 0 | 5
| 3 | 14 | 0.01 | - | 0 | 0.06 |  |  | 3 | 20 | 5 | - | 0 | 5
5 | 1 | 19.503 | 0.017 | 0.003 | 0.007 | 0.06 |  | 5 | 1 | 5 | 0 | - | 0 | 0
| 2 | 16 | -0.01 | - | 0 | 0.06 |  |  | 2 | 50 | 5 | - | 0 | 5
| 3 | 16 | 0 | - | 0 | 0.06 |  |  | 3 | 50 | 5 | - | 0 | 5
6 | 1 | 74.9 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 1.2 |  | 6 | 1 | 6 | 0 | - | 0 | 0
| 2 | 19.501 | -0.019 | - | 0 | 0.06 |  |  | 2 | 100 | 5 | - | 0 | 5
| 3 | 19.501 | 0.001 | - | 0 | 0.06 |  |  | 3 | 100 | 5 | - | 0 | 5
7 | 1 | 147.8 | 0 | -0.3 | 0.15 | 1.2 |  | 7 | 1 | 7 | 0 | - | 0 | 0
| 2 | 30 | -0.01 | - | 0 | 0.06 |  |  | 2 | 200 | 5 | - | 0 | 5
| 3 | 30 | 0.01 | - | 0 | 0.06 |  |  | 3 | 200 | 5 | - | 0 | 5
8 | 1 | 722.5 | -0.1 | -1.3 | 0.6 | 12 |  | 8 | 1 | 8 | 0 | - | 0 | 0
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |  |  | 2 | 500 | 5 | - | 0 | 5
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |  |  | 3 | 500 | 5 | - | 0 | 5
9 | 1 | 1410 | 0 | -2 | 1 | 12 |  | 9 | 1 | 9 | 0 | - | 0 | 0
| 2 | - | - | - | 0 | 0 |  |  | 2 | 600 | 5 | - | 0 | 5
| 3 | - | - | - | 0 | 0 |  |  | 3 | 600 | 5 | - | 0 | 5
3 | Dialysis Reference Analyzer, Merek : IBP Medical, Model : HDC84, SN : 3620310320000054 |  |  |  |  | 3 | Dialysis Reference Analyzer, Merek : IBP Medical, Model : HDC84, SN : 3620310320000054
Suhu | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Flowrate | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
°C | 2020 | - |  |  |  | ( ml/min ) | 2020 | -
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
19.997 | -0.003 | - | 0 | 0.08 |  | 99.7 | 0.3 | - | 0 | 1
25.019 | 0.009 | - | 0 | 0.08 |  | 249.9 | -1 | - | 0 | 2.5
34.014 | -0.006 | - | 0 | 0.08 |  | 499.9 | 0.5 | - | 0 | 5
37.017 | -0.003 | - | 0 | 0.08 |  | 750 | 0.4 | - | 0 | 7.5
40.014 | -0.006 | - | 0 | 0.08 |  | 1000 | 0.1 | - | 0 | 10
55.006 | -0.004 | - | 0 | 0.08 |  | 1250 | -1.1 | - | 0 | 12.5
80.013 | 0.003 | - | 0 | 0.08 |  | 1499.9 | -1.8 | - | 0 | 15
- | - | - | 0 | 0 |  | 1750.3 | -0.2 | - | 0 | 17.5
3 | Dialysis Reference Analyzer, Merek : IBP Medical, Model : HDC84, SN : 3620310320000054 |  |  |  |  | 3 | Dialysis Reference Analyzer, Merek : IBP Medical, Model : HDC84, SN : 3620310320000054
Conduct | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | (…) | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
mS/cm | 2020 | - |  |  |  | (…) | 2020 | -
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 5 | - | 0 | 5
2.773 | 0.001 | - | 0 | 0.06 |  | 5 | 5 | - | 0 | 5
6.703 | 0.008 | - | 0 | 0.06 |  | 10 | 5 | - | 0 | 5
14 | 0.01 | - | 0 | 0.06 |  | 20 | 5 | - | 0 | 5
16 | 0 | - | 0 | 0.06 |  | 50 | 5 | - | 0 | 5
19.501 | 0.001 | - | 0 | 0.06 |  | 100 | 5 | - | 0 | 5
30 | 0.01 | - | 0 | 0.06 |  | 200 | 5 | - | 0 | 5
- | - | - | 0 | 0 |  | 500 | 5 | - | 0 | 5
- | - | - | 0 | 0 |  | 600 | 5 | - | 0 | 5
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI U95 SUHU
| 37.017 |  | -0.003 |  |  | 37.017 |  | 0 |  |  | 37.017 |  | 0.08
37.144 |  | -0.0031271 |  |  | 37.1409 |  | 0 |  |  | 37.1409 |  | 0.08
| 40.014 |  | -0.006 |  |  | 40.014 |  | 0 |  |  | 40.014 |  | 0.08
INTERPOLASI KOREKSI CONDUCTIVITY |  |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT CONDUCTIVITY |  |  |  |  | INTERPOLASI U95 CONDUCTIVITY
| 6.703 |  | 0.008 |  |  | 14 |  | 0 |  |  | 14 |  | 0.06
14 |  | 0.01 |  |  | 14.01 |  | 0 |  |  | 14.01 |  | 0.06
| 14 |  | 0.01 |  |  | 16 |  | 0 |  |  | 16 |  | 0.06
INTERPOLASI KOREKSI DIALYZER FLOW |  |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT DIALYZER FLOW |  |  |  |  | INTERPOLASI U95 DIALYZER FLOW
| 249.9 |  | -1 |  |  | 249.9 |  | 0 |  |  | 249.9 |  | 2.5
300 |  | -0.6994 |  |  | 299.3006 |  | 0 |  |  | 299.3006 |  | 2.994
| 499.9 |  | 0.5 |  |  | 499.9 |  | 0 |  |  | 499.9 |  | 5
| 499.9 |  | 0.5 |  |  | 499.9 |  | 0 |  |  | 499.9 |  | 5
500 |  | 0.49996 |  |  | 500.5 |  | 0 |  |  | 500.5 |  | 5.006
| 750 |  | 0.4 |  |  | 750 |  | 0 |  |  | 750 |  | 7.5
| 499.9 |  | 0.5 |  |  | 499.9 |  | 0 |  |  | 499.9 |  | 5
700 |  | 0.41999 |  |  | 700.42 |  | 0 |  |  | 700.42 |  | 7.0044
| 750 |  | 0.4 |  |  | 750 |  | 0 |  |  | 750 |  | 7.5
INTERPOLASI KOREKSI BLOOD FLOW |  |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT BLOOD FLOW |  |  |  |  | INTERPOLASI U95 BLOOD FLOW
| 99.7 |  | 0.3 |  |  | 99.7 |  | 0 |  |  | 99.7 |  | 1
195.2 |  | -0.52656 |  |  | 194.6734 |  | 0 |  |  | 194.6734 |  | 1.9485
| 249.9 |  | -1 |  |  | 249.9 |  | 0 |  |  | 249.9 |  | 2.5
| 99.7 |  | 0.3 |  |  | 99.7 |  | 0 |  |  | 99.7 |  | 1
249 |  | -0.99221 |  |  | 248.0078 |  | 0 |  |  | 248.0078 |  | 2.4811
| 249.9 |  | -1 |  |  | 249.9 |  | 0 |  |  | 249.9 |  | 2.5
Setting Alat | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Koreksi | ¦C¦(%) | ¦U¦(%) | ¦C¦+¦U¦ % | U95 standar | Daya Baca UUT | Drift |  |  |  |  | Hasil U95 | MAX | Decimal | HASIL 2-SD
37 | 37.144 | 37.1409 | 0.016733 | 0.14087 | 0.37929 |  |  | 0.08 | 0.05 | 0 |  |  |  |  | 0.099064 | 0.099064 | 0.00 | 0.10
14 | 14 | 14.01 | 0 | 0.01 | 0.071378 |  |  | 0.06 | 0.05 | 0 |  |  |  |  | 0.082601 |  |  | 0.08
300 | 300 | 299.3006 | 0 | -0.6994 | 0.23368 |  |  | 2.994 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 3.057 | 7.056 | 0.0 | 3.1
500 | 500 | 500.5 | 0 | 0.49996 | 0.099892 |  |  | 5.006 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 5.0575 |  |  | 5.1
700 | 700 | 700.42 | 0 | 0.41999 | 0.059963 |  |  | 7.0044 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 7.056 |  |  | 7.1
200 | 195.2 | 194.6734 | 1.6432 | -5.3266 | 2.7362 |  |  | 1.9485 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 2.5723 |  |  | 2.6
250 | 249 | 248.0078 | 1 | -1.9922 | 0.80329 |  |  | 2.4811 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 2.7024 |  |  | 2.7
Dialysis Reference Analyzer, Merek : IBP Medical, Model : HDC84, SN : 3620310320000054 | [7 empty] | Tahun Kalibrasi |  |  |  | 3
Dialysis Reference Analyzer, Merek : IBP Medical, Model : HDM99XP, SN : 3120310006002270 | [7 empty] | 2020 | 2014 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran pengujian kinerja tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IBP MEDICAL
Dialysis Reference Analyzer, Merek : IBP Medical, Model : HDC84, SN : 3620310320000053 | [7 empty] | 2020 | - | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran pengujian kinerja tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IBP MEDICAL
Dialysis Reference Analyzer, Merek : IBP Medical, Model : HDC84, SN : 3620310320000054 | [7 empty] | 2020 | - | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran pengujian kinerja tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IBP MEDICAL
3 | [11 empty] | Hasil pengukuran pengujian kinerja tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IBP MEDICAL
Choirul Huda
Dany Firmanto
Donny Martha
Rangga Setya Hantoko
Hary Ernanto
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Isra Mahensa
Hamdan Syarif
Gusti Arya Dinata
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Venna Filosofia
Fatimah Novrianisa
Baik |  |  |  |  | Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Tidak Baik |  |  |  |  | Taufik Priawan
Wardimanul Abrar
Baik |  |  |  |  | Achmad Fauzan Adzim
Tidak Baik |  |  |  |  | Septia Khairunnisa
Muhammad Alpian Hadi
Ahmad Ghazali
1 |  |  |  |  | Ryan Rama Chaesar R
Siti Fathul Jannah
1
1 | Nomor Sertifikat : 25 / |  |  | 1
2 | Nomor Surat Keterangan : 25 / M - |  |  | 2
Nomor Sertifikat : 25 /
1
1
1 | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
2 | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
Dibuat oleh :

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 39 / 1 / III - 22 / E - 046.123 DL
FV.037-18
Nama Alat : | Oxygen Concentrator |  | Nomor Order : |  | E - 046.123 DL
Merek |  | : | AIRSEP
Model / Tipe |  | : | NEWLIFE
Nomor Seri |  | : | N5081292
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | :
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | Ruang Perinatologi
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-03-20
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-03-20
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Lokasi Kalibrasi |  | : | Ruang Perinatologi
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 20 March 2023
Metode Kerja |  | : | MK 037-18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-22
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 046.123 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | Input Data Kalibrasi Oxygen Concentrator
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | 2023-03-20
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | 20 March 2023
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 20 March 2023
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 20 March 2023
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 20 March 2023
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D20: PC-PK: CONTOH

## SCORING (hidden)
Parameter | Nilai | Score |  | Status
1 | 100 | 12.5 | 12.5 | PASS
2 | 120 | 15 | 15 | PASS
4 | 99.9984 | 12.4998 | 12.4998 | PASS
5 | 80 | 10 | 10 | PASS
KESIMPULAN PENGUKURAN KINERJA
Score Total |  | Kesimpulan
49.9998 | 49.9998 | PASS