## LK
Lembar Kerja Kalibrasi HFNC
Sertifikat / Surat Keterangan : 76 / ………. / ………. - ………. / E - ……….
Merek |  |  | :
Model/Tipe |  |  | :
No. Seri |  |  | :
Resolusi Flow |  |  | : | L/min
Tanggal Kalibrasi |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  | :
Nama Ruang |  |  | :
I. | Kondisi Ruang
|  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  |  | oC
| 2. Kelembaban |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat. | [9 empty] | Score (%)
| 1. Fisik |  | : Baik / Tidak Baik | [7 empty] | 5
| 2. Fungsi |  | : Baik / Tidak Baik | [7 empty] | 5
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Score (%)
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | M Ω | 2 | M Ω | 10
| 2 | Resistansi pembumian protektif (Kabel dapat dilepas / tidak dapat dilepas) | [5 empty] | Ω | (≤ 0.2 / ≤ 0.3) | Ω | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas (I / II) (NO) | [5 empty] | µA | (≤ 500 / ≤ 100) | µA | 20
IV. | Pengujian Kinerja
A. Kalibrasi Akurasi Konsentrasi Oksigen
| No | Parameter | Setting Pada Alat | Pembacaan pada Standar |  |  |  |  | Toleransi |  | Score (%)
|  |  |  | I | II | III | IV | V
| 1 | Konsentrasi Oksigen (%) | 21% | [5 empty] | ± 3 % |  | 12.5
|  |  | 60% | [7 empty] | 12.5
B. Kalibrasi Akurasi Laju Aliran
| No | Parameter | Setting Pada Alat | Pembacaan pada Standar (L/min) |  |  |  |  | Toleransi |  | Score (%)
|  |  |  | I | II | III | IV | V
| 2 | Flowmeter (L/min) | [6 empty] | 10 |  | 5
5
5
5
[11 empty] | 5 | 25
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber ketidakpastian tipe A dan tipe B untuk konsentrasi O2
Kondisi instalasi pada ruangan ( Ada Grounding / Tidak Ada Grounding )*
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik (NC) :…..........................µA*
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2 (ZE92799014/AD26699010/FJ32099002/FJ32099004/FJ34299001)
Gas Flow Analyzer, Merek : IMT Medical, Model : PF-300 SN (BA 120302/ BA 101580)
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800 SN (BA 120986/ BA 120987/ BA200651)
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT 305 SN (BF100519/BF102163/BF102142)
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT Plus HF, SN (2847038)
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN (5101752-5102038/5101035-5102036)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN(1837056) / (1834020)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN(2853077/2853078/3148907/3148908/3699030/4669058/4670010)
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN(15062875/ 15062874/ 14082463/ 15062872/ 15062873)
Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN(HE 21-000670/ HE 21-000669)
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN( 34903046/ 34903051/ 34903053 )
Digital Thermohygrometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB 202, SN: 34904091
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN(A.100586/A.100605/A.100609/A.100611)
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN(A.100616/A.100617/A.100618)
VII. | Kesimpulan
( LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI )
VIII. | Petugas Kalibrasi

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-01-27 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN) | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
|  | Hasil pengujian Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui IMT Medical | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui IMT Medical
2 | 23 Agustus 2023 | Update Sertifikat VT900 SN 752 & 035 | Sudah Ter Update | Donny
Rev 2: | 30.8.2023

## UB
UNCERTAINTY BUDGET
Konsentrasi Oksigen (%) |  | 21 | %
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Tipe A | % | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi | % | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Daya baca standar | % | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
4. Drift standar | % | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. Sertifikat Standar | % | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.084167 | 0.0001389
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.29011
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.9999
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0076
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58244 | %
Konsentrasi Oksigen (%) |  | 60 | %
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Tipe A | % | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi | % | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Daya baca standar | % | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
4. Drift standar | % | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. Sertifikat Standar | % | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.084167 | 0.0001389
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.29011
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.9999
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0076
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58244 | %
Flow |  | 10 | l/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatibility | l/min | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi | l/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Daya baca standar | l/min | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
4. Drift standar | l/min | rect. | 0.033305 | 1.7321 | 50 | 0.019229 | 1 | 0.019229 | 0.00036974 | 2.7341e-09
5. Sertifikat Standar | l/min | normal | 0.099914 | 2 | 50 | 0.049957 | 1 | 0.049957 | 0.0024957 | 1.2457e-07
Jumlah | [8 empty] | 0.086207 | 0.00013902
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.29361
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 53.459
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0054
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.5888 | l/min
[9 empty] | 5.888 | %
Flow |  | 15 | l/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatibility | l/min | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi | l/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Daya baca standar | l/min | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
4. Drift standar | l/min | rect. | 0.045384 | 1.7321 | 50 | 0.026202 | 1 | 0.026202 | 0.00068656 | 9.4274e-09
5. Sertifikat Standar | l/min | normal | 0.13615 | 2 | 50 | 0.068076 | 1 | 0.068076 | 0.0046343 | 4.2954e-07
Jumlah | [8 empty] | 0.088663 | 0.00013933
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.29776
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 56.4212
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0029
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.5964 | l/min
[9 empty] | 3.976 | %
Flow |  | 20 | l/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatibility | l/min | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi | l/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Daya baca standar | l/min | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
4. Drift standar | l/min | rect. | 0.057463 | 1.7321 | 50 | 0.033176 | 1 | 0.033176 | 0.0011007 | 2.4229e-08
5. Sertifikat Standar | l/min | normal | 0.17239 | 2 | 50 | 0.086194 | 1 | 0.086194 | 0.0074295 | 1.1039e-06
Jumlah | [8 empty] | 0.091872 | 0.00014002
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.3031
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 60.2814
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0001
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.60624 | l/min
[9 empty] | 3.0312 | %
Flow |  | 25 | l/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatibility | l/min | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi | l/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Daya baca standar | l/min | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
4. Drift standar | l/min | rect. | 0.069542 | 1.7321 | 50 | 0.04015 | 1 | 0.04015 | 0.001612 | 5.1973e-08
5. Sertifikat Standar | l/min | normal | 0.20863 | 2 | 50 | 0.10431 | 1 | 0.10431 | 0.010881 | 2.368e-06
Jumlah | [8 empty] | 0.095835 | 0.00014131
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.30957
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 64.9947
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9972
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.61826 | l/min
[9 empty] | 2.4731 | %
Flow |  | 30 | l/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatibility | l/min | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi | l/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Daya baca standar | l/min | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
4. Drift standar | l/min | rect. | 0.081621 | 1.7321 | 50 | 0.047124 | 1 | 0.047124 | 0.0022207 | 9.8626e-08
5. Sertifikat Standar | l/min | normal | 0.24486 | 2 | 50 | 0.12243 | 1 | 0.12243 | 0.014989 | 4.4937e-06
Jumlah | [8 empty] | 0.10055 | 0.00014348
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.3171
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 70.4668
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9942
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.63236 | l/min
[9 empty] | 2.1079 | %

## PENYELIA
Hasil Kalibrasi HFNC
Nomor Sertifikat : 76 / 1 / I - 23 / E - 001.01 DL
Merek |  |  | : | SECHRIST
Model/Tipe |  |  | : | 3500 HL
No. Seri |  |  | : | H73459
Resolusi Flow |  |  | : | 1
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2023-01-03
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2023-01-04
Tempat Kalibrasi |  |  | : | PICU
Nama Ruang |  |  | : | NICU
Metode Kerja |  |  | : | FV.MK 14
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 24.3 ± 0.5 ) °C
| 2. Kelembaban |  | : | ( 56.6 ± 2.7 ) %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | ( 217.3 ± 2.6 ) Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [10 empty] | Score (%)
| 1. Fisik |  | : | Baik | [7 empty] | 5
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [7 empty] | 5
III. | Pengujian Keselamatan Listrik | [11 empty] | G |  | µA | Terkoreksi | Toleransi
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur | Ambang Batas yang Diijinkan |  |  | Score (%) | [6 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  |  | 4.9867 | 2 | MΩ |  | 40 | 10 | Kelas I | Input NC | 10 | 16.9744 | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  |  |  |  | 0.11831 | 0.2 |  |  |  | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | 137.64 | 500 |  |  |  | 20
Resistansi pembumian protektif
IV. | Pengujian Kinerja | [11 empty] | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
| A. Kalibrasi Akurasi Konsentrasi Oksigen | [14 empty] | G |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  | (¦ C ¦) | Score (%) | 137.64 | 500 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
[18 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
| 1 | Konsentrasi Oksigen (%) | 21 |  | 21.3 | 0.3 | 3 | 0.58244 |  |  | 0.3 | 7.5
|  |  | 60 |  | 60.2 | 0.2 |  | 0.58244 |  |  | 0.2 | 17.5
B. Kalibrasi Akurasi Laju Aliran
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  | (¦ C ¦) (%) | Score (%) | KESIMPULAN PENGUJIAN KINERJA
| 2 | Flowmeter (L/min) | 10 |  | 10.0231 | 0.023091 | 10 | ± | 0.5888 |  | 0.23091 | 5 | Score Akhir | Status Akhir
|  |  | 15 |  | 15.0359 | 0.035935 |  | ± | 0.5964 |  | 0.23956 | 5 | 50 | PASS
|  |  | 20 |  | 20.0488 | 0.048778 |  | ± | 0.60624 |  | 0.24389 | 5
|  |  | 25 |  | 25.0616 | 0.061622 |  | ± | 0.61826 |  | 0.24649 | 5
|  |  | 30 |  | 30.0745 | 0.074466 |  | ± | 0.63236 |  | 0.24822 | 5
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber ketidakpastian tipe A dan tipe B untuk konsentrasi O2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Fluke Biomedical
Pembacaan skala ditengah bola
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF102142
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2, SN : FJ32099002
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
|  | Nama |  |  |  |  | Tanggal |  | Paraf | Score
|  | Dibuat : Muhammad Irfan Husnuzhzhan |  |  |  |  | 04/01/2023 |  |  | 100
Penyelia :

## ID
Input Data Kalibrasi HFNC
[5 empty] | Nomor Sertifikat : 76 / |  |  | 1 / I - 23 / E - 001.01 DL
Merek |  |  | : | SECHRIST
Model/Tipe |  |  | : | 3500 HL
No. Seri |  |  | : | H73459
Resolusi Flow |  |  | : | 1 | L/min
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2023-01-03
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2023-01-04
Tempat Kalibrasi |  |  | : | PICU
Nama Ruang |  |  | : | NICU
Metode Kerja |  |  | : | FV.MK 14
I. | Kondisi Ruang |  |  | Awal | Akhir | Pembacaan Standar
| 1. Suhu |  | : | 24.3 | 24.3 | 24.2682 | oC
| 2. Kelembaban |  | : | 56.2 | 56.7 | 56.6464 | % RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | 219.6 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | 5 | MΩ | 2 | MΩ | G |  | µA | Toleransi
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | 0.121 | Ω | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 135 | µA | 500 |  | Kelas I | Input NC | 10 | 100
IV. | Pengujian Kinerja
A. Kalibrasi Akurasi Konsentrasi Oksigen
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Pada Standar |  |  |  |  | Toleransi
[5 empty] | I | II | III | IV | V
| 1 | Konsentrasi Oksigen (%) | 21 |  | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 3
|  |  | 60 |  | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2
B. Kalibrasi Akurasi Laju Aliran
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan pada Standar (L/min) |  |  |  |  | Toleransi
[5 empty] | I | II | III | IV | V
| 2 | Flowmeter (L/min) | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber ketidakpastian tipe A dan tipe B untuk konsentrasi O2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Fluke Biomedical
Pembacaan skala ditengah bola
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF102142
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2, SN : FJ32099002
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
IX. | Pembuatan Laporan
04/01/2023

## LH
Hasil Kalibrasi HFNC
Nomor Sertifikat : 76 / 1 / I - 23 / E - 001.01 DL
Merek |  |  | : | SECHRIST
Model/Tipe |  |  | : | 3500 HL
No. Seri |  |  | : | H73459
Resolusi Flow |  |  | : | 1 | L/min
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2023-01-03
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2023-01-04
Tempat Kalibrasi |  |  | : | PICU
Nama Ruang |  |  | : | NICU
Metode Kerja |  |  | : | FV.MK 14
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 24.2682 | ± | 0.5 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 56.6464 | ± | 2.7 | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | 217.3148 | ± | 2.6078 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  |  | 4.9867 | MΩ | 2 | MΩ
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  |  |  |  | 0.11831 | Ω | 0.2 | Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | 137.64 | µA | 500 | µA
IV. | Pengujian Kinerja
A. Kalibrasi Akurasi Konsentrasi Oksigen
| No | Parameter |  | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Konsentrasi Oksigen (%) |  | 21 | 21.3 | 0.3 | 3 | ± | 0.58244
|  |  |  | 60 | 60.2 | 0.2 |  | ± | 0.58244
B. Kalibrasi Akurasi Laju Aliran
| No | Parameter |  | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 2 | Flowmeter (L/min) |  | 10 | 10.0231 | 0.023091 | 10 | ± | 0.5888
|  |  |  | 15 | 15.0359 | 0.035935 |  | ± | 0.5964
|  |  |  | 20 | 20.0488 | 0.048778 |  | ± | 0.60624
|  |  |  | 25 | 25.0616 | 0.061622 |  | ± | 0.61826
|  |  |  | 30 | 30.0745 | 0.074466 |  | ± | 0.63236
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber ketidakpastian tipe A dan tipe B untuk konsentrasi O2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Fluke Biomedical
Pembacaan skala ditengah bola
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF102142
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2, SN : FJ32099002
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Koordinator Laboratorium
Flow dan Volume

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 76 / 1 / I - 23 / E - 001.01 DL
FV.047-18
Nama Alat : | HIGH FLOW NASAL CANNULA |  | Nomor Order : |  | E - 001.01 DL
Merek |  | : | SECHRIST
Model / Tipe |  | : | 3500 HL
Nomor Seri |  | : | H73459
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | NICU
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2023-01-03
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2023-01-04
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Lokasi Kalibrasi |  | : | ICU
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 4 January 2024
Metode Kerja |  | : | MK 047-18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-20
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 001.01 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | Input Data Kalibrasi HFNC
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | 2024-01-04
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | 4 January 2024
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 4 January 2024
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 4 January 2024
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 4 January 2024
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D20: PC-PK: CONTOH

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | - | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 | - | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | - | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 | - | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 | - | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 | - | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 | - | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 | - | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | - | 0.25 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 | - | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 | - | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 | - | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 | - | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | - | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 | - | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 | - | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 | - | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 | - | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 | - |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 | - | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 | - | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 | - | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 | - | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 | - | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 | - | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 | - | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 | - | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 | - | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | - | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | - |  |  | %RH |  | 2019 | - | - |  |  | hPa |  | 2019 | - | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2022 | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2022 | 2019 | 2016 |  |  | hPa |  | 2022 | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |  | 1 | 30 | -5.1 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.2 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.4 |  | 3 | 50 | -5 | -3.1 | -6.1 | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -2.1 | -5.6 | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  | 5 | 70 | -2 | -0.3 | -5.1 | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 6 | 80 | 0.7 | 2.2 | -4.7 | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.4 | 0.2 | 1e-06 | 0.2 |  | 7 | 90 | 4.2 | 5.4 | 1e-06 | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 |  | 1 | 30 | -9.7 | -5.2 | -6.4 | 2.25 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |  | 2 | 40 | -8.6 | -5.5 | -5.9 | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 50 | -6.4 | -5.5 | -5.6 | 0.45 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.15 |  | 4 | 60 | -4.3 | -4.8 | -4.5 | 0.25 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |  | 5 | 70 | -2.2 | -3.4 | -1.7 | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |  | 6 | 80 | -0.2 | -1.4 | 2.6 | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.5 | 0.5 | 1e-06 | 0.5 |  | 7 | 90 | 1.7 | 1.3 | 1e-06 | 0.85 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0.6 |  | 1 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0.4 |  | 1 | 985 | 3.8 | 0.9 | - | 1.45 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  | 2 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.8 | 1 | - | 1.4
| 3 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0.25 |  | 3 | 995 | 3.7 | 1 | - | 1.35
| 4 | 30 | -0.1 | 0.1 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0.05 |  | 4 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 5 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0.25 |  | 5 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0.25 |  | 5 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 1.25
| 6 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0.3 |  | 6 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0.65 |  | 6 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 1.2
| 7 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0.35 |  | 7 | 90 | -1 | -3.2 | - | 1.1 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  | 1 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0.7 |  | 1 | 985 | 3.9 | 0.9 | - | 1.5 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  | 2 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.9 | 1 | - | 1.45
| 3 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 995 | 3.8 | 1 | - | 1.4
| 4 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  | 4 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 5 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0.75 |  | 5 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 6 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  | 6 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 1 |  | 6 | 1010 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 7 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0.15 |  | 7 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 1.15 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0.6 |  | 1 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0.8 |  | 1 | 985 | 4.3 | 0.9 | - | 1.7 |  | hPa | 2.6
| 2 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0.4 |  | 2 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0.7 |  | 2 | 990 | 4.2 | 1 | - | 1.6
| 3 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  | 3 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0.55 |  | 3 | 995 | 4.1 | 1 | - | 1.55
| 4 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 4 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 1.5
| 5 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0.45 |  | 5 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  | 5 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 1.45
| 6 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0.55 |  | 6 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0.45 |  | 6 | 1010 | 3.9 | 1.1 | - | 1.4
| 7 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0.7 |  | 7 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0.95 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - | - |  |  | %RH |  | 2021 | - | - |  |  | hPa |  | 2021 | - | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | - |  |  | %RH |  | 2017 | - | - |  |  | hPa |  | 2017 | - | - |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | - | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | - | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1e-06 | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | - | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | - | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | - | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | - | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 30 | -5.1 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | - | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 |  |  | 11 | 30 | -9.7 | -5.2 | -6.4 | 2.25 |  |  | 11 | 750 | - | - | - | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0.6 |  |  | 13 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0.4 |  |  | 13 | 985 | 3.8 | 0.9 | - | 1.45 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  |  | 14 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0.7 |  |  | 14 | 985 | 3.9 | 0.9 | - | 1.5 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0.6 |  |  | 15 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0.8 |  |  | 15 | 985 | 4.3 | 0.9 | - | 1.7 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 750 | 1e-06 | - | - | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | - | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | - | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | - | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | - | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | - | 0 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | - | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | - | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | - | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  |  | 10 | 40 | -5.2 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | - | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |  |  | 11 | 40 | -8.6 | -5.5 | -5.9 | 1.55 |  |  | 11 | 800 | - | - | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  |  | 13 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0.35 |  |  | 13 | 990 | 3.8 | 1 | - | 1.4 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  |  | 14 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0.35 |  |  | 14 | 990 | 3.9 | 1 | - | 1.45 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0.4 |  |  | 15 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0.7 |  |  | 15 | 990 | 4.2 | 1 | - | 1.6 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | - | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | - | 0 |  | 15 | 2.6
| 18 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | - | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | - | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 800 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 18 | 1.6
[24 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | - | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | - | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | - | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | - | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.4 |  |  | 10 | 50 | -5 | -3.1 | -6.1 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -6.4 | -5.5 | -5.6 | 0.45 |  |  | 11 | 850 | - | - | - | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0.15 |  |  | 13 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0.25 |  |  | 13 | 995 | 3.7 | 1 | - | 1.35 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  |  | 14 | 995 | 3.8 | 1 | - | 1.4 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  |  | 15 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0.55 |  |  | 15 | 995 | 4.1 | 1 | - | 1.55 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | - | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | - | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | - | 0 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | - | 0 |  | 14 | 2.4
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 850 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 15 | 2.6
[24 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | - | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | - | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | - | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | - | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | - | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | - | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | - | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | - | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | - | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 30 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  |  | 10 | 60 | -3.9 | -2.1 | -5.6 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | - | 0
| 11 | 30 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.15 |  |  | 11 | 60 | -4.3 | -4.8 | -4.5 | 0.25 |  |  | 11 | 900 | - | - | - | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 13 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 13 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0.05 |  |  | 13 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 14 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  |  | 14 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 15 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0.3 |  |  | 15 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 15 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 1.5
| 16 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | - | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | - | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | - | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | - | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | - | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 35 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -2 | -0.3 | -5.1 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | - | 0
| 11 | 35 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |  |  | 11 | 70 | -2.2 | -3.4 | -1.7 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | - | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0.25 |  |  | 13 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0.25 |  |  | 13 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 1.25
| 14 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0.75 |  |  | 14 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 15 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0.45 |  |  | 15 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  |  | 15 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 1.45
| 16 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | - | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | - | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | - | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | - | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | - | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | - | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | - | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 37 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 0.7 | 2.2 | -4.7 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | - | 0
| 11 | 37 | -0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |  |  | 11 | 80 | -0.2 | -1.4 | 2.6 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | - | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0.3 |  |  | 13 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0.65 |  |  | 13 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 1.2
| 14 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  |  | 14 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 1 |  |  | 14 | 1010 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 15 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0.55 |  |  | 15 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0.45 |  |  | 15 | 1010 | 3.9 | 1.1 | - | 1.4
| 16 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 1005 | 1e-06 | - | - | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | - | 0.25 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | - | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | - | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | - | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | - | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | - | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | - | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | - | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 40 | 0.4 | 0.2 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 10 | 90 | 4.2 | 5.4 | 1e-06 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | - | 0
| 11 | 40 | -0.5 | 0.5 | 1e-06 | 0.5 |  |  | 11 | 90 | 1.7 | 1.3 | 1e-06 | 0.85 |  |  | 11 | 1020 | - | - | - | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 13 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0.35 |  |  | 13 | 90 | -1 | -3.2 | - | 1.1 |  |  | 13 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 14 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0.15 |  |  | 14 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 1.15 |  |  | 14 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 15 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0.7 |  |  | 15 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0.95 |  |  | 15 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
14 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 |  |  |  |  | 14 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 |  |  |  |  | 14 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 |  |  |  |  | 14 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa | 2022 | 2020 | -
15 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0.7 |  | 985 | 3.9 | 0.9 | - | 1.5
20 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0.35 |  | 990 | 3.9 | 1 | - | 1.45 |  | Suhu | 24.3 | 24.2682 | 0 | 0.5
25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  | 995 | 3.8 | 1 | - | 1.4 |  | %RH | 56.45 | 56.6464 | 0.35355 | 2.7
30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35 |  | hPa | 1e-06 | 91.5311 |  | 2.4
35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0.75 |  | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
37 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 1 |  | 1010 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3 |  | HASIL | ( 24.3 ± 0.5 ) °C
40 | -0.8 | -1.1 | - | 0.15 |  | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 1.15 |  | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  |  | ( 56.6 ± 2.7 ) %RH
( 91.5 ± 2.4 ) hPa
[18 empty] | Koreksi Suhu | Koreksi Kelembaban | Koreksi tekanan
[18 empty] | -0.031812 | 0.19637 | 91.5311
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | - | 1 |  | 24.3 | 0.5 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 2 |  | 56.6 | 2.7 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 3 |  | 91.5 | 2.4 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | - | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | - | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | - | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | - | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | - | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | - | 20
14

## DB Kelistrikan
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2018
| 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 0.012 |  | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 |  | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8
| 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.135 | 2.4 |  | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.28 | 2.64 |  | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.54 | 2.76 |  | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2018
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295 |  | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.54 | 0.295 |  | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59 |  | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.55 | 0.59 |  | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18 |  | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 4.85 | 1.18 |  | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95 |  | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 11.85 | 2.95 |  | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9 |  | 1000 | -67 | 1e-06 | 1e-06 | 33.5 | 5.9 |  | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2018
| 10 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.085
| 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17
| 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.85 |  | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34
| 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 1.7 |  | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2018
| 1e-06 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 1.2e-08 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00012 |  | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 1.2e-08
| 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.0012 |  | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.012 |  | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.0065 | 0.012 |  | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.024 |  | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0565 | 0.024 |  | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2019 | 2018
| 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 |  | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 |  | 150 | 0.15 | -0.15 | 0.03 | 0.15 | 1.8
| 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.075 | 2.16 |  | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  | 180 | 0.17 | -0.11 | 1e-06 | 0.14 | 2.16
| 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.39 | 2.4 |  | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  | 200 | 0.1 | -0.1 | 0.05 | 0.1 | 2.4
| 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.065 | 2.64 |  | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  | 220 | 0.07 | -0.13 | 0.05 | 0.1 | 2.64
| 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  | 230 | 0.08 | -0.15 | -0.05 | 0.115 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2019 | 2018
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 50 | 1e-06 | -0.3 | -0.29 | 0.15 | 0.295 |  | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295 |  | 50 | 19.1 | 0.02 | -0.1 | 9.6 | 0.295
| 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 2.25 | 0.59 |  | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59 |  | 100 | 18.4 | 0.22 | -0.2 | 9.3 | 0.59
| 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 2.35 | 1.18 |  | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18 |  | 200 | 14.4 | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1.65 | 2.95 |  | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95 |  | 500 | 6.2 | 1.1 | 0.6 | 2.8 | 2.95
| 1000 | -100 | 2 | 2 | 51 | 5.9 |  | 850 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.015 |  | 1000 | -11 | 1e-06 | 1e-06 | 5.5 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2019 | 2018
| 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.34
| 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.85 |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.85 |  | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.85
| 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1.7 |  | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.05 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2019 | 2018
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00012
| 0.1 | 1e-06 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.003 | -0.002 | 0.006 | 0.0045 | 0.0012
| 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012 |  | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012 |  | 1 | -0.007 | -0.001 | 0.008 | 0.0075 | 0.012
| 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024 |  | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024 |  | 2 | -0.007 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4669058) | [5 empty] | I | ESA 615 (4670010)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2020 | 2018 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | -
| 150.21 | 0.36 | 0.21 | 0.27 | 0.075 | 1.8025 |  | 150 | -0.17 | -0.24 | - | 0.035 | 1.8 |  | 149.83 | -0.08 | -0.17 | - | 0.045 | 1.798
| 180.33 | 0.46 | 0.33 | 0.37 | 0.065 | 2.164 |  | 180 | -0.39 | -0.14 | - | 0.125 | 2.16 |  | 179.78 | -0.2 | -0.22 | - | 0.01 | 2.1574
| 200.35 | 0.52 | 0.34 | 0.4 | 0.09 | 2.4042 |  | 200 | -0.23 | -0.33 | - | 0.05 | 2.4 |  | 199.67 | -0.25 | -0.33 | - | 0.04 | 2.396
| 220.37 | 0.58 | 0.37 | 0.38 | 0.105 | 2.6444 |  | 220 | -0.16 | -0.45 | - | 0.145 | 2.64 |  | 219.61 | -0.29 | -0.39 | - | 0.05 | 2.6353
| 230.47 | 0.47 | 0.47 | 0.4 | 0.035 | 2.7656 |  | 230 | -0.15 | -0.54 | - | 0.195 | 2.76 |  | 229.61 | -0.34 | -0.39 | - | 0.025 | 2.7553
| 240.38 | 1e-06 | 0.38 | 1e-06 | 0.19 | 2.8846 |  | 250 | 1e-06 | -0.49 | - | 0.245 | 3 |  | 239.61 | 1e-06 | -0.39 | - | 0.195 | 2.8753
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2020 | 2018 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | -
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 5.9e-09
| 50 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 0.295 |  | 20 | 6.6 | 0.9 | - | 2.85 | 0.118 |  | 20.8 | 4.9 | 0.8 | - | 2.05 | 0.12272
| 100 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0.25 | 0.59 |  | 50 | 5 | 2.1 | - | 1.45 | 0.295 |  | 51.7 | 9.2 | 1.7 | - | 3.75 | 0.30503
| 200.4 | 1.5 | 0.4 | 2.4 | 1 | 1.1824 |  | 200 | -8.2 | 3.7 | - | 5.95 | 1.18 |  | 103.4 | 7.7 | 3.4 | - | 2.15 | 0.61006
| 500 | 0.9 | 3 | 3.3 | 1.2 | 2.95 |  | 500 | -31.8 | 8.3 | - | 20.05 | 2.95 |  | 507.2 | -0.2 | 7.2 | - | 3.7 | 2.9925
| 1000 | -10 | 1e-06 | 1e-06 | 5 | 5.9 |  | 1000 | -74 | 1e-06 | - | 37 | 5.9 |  | 920 | -66 | 1e-06 | - | 33 | 5.428
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2018 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | -
| 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.17
| 20 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.34
| 50 | 0.5 | 1e-06 | 0.4 | 0.25 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85
| 100 | 0.9 | 1e-06 | 1.4 | 0.7 | 1.7 |  | 100 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 1e-06 | - | 0.3 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2018 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | -
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00012 |  | 0.1 | -0.001 | -0.001 | - | 1e-06 | 0.0012 |  | 0.001 | -0.002 | -0.001 | - | 0.0005 | 1.2e-05
| 0.5 | 0.003 | 1e-06 | 0.001 | 0.0014995 | 0.006 |  | 0.5 | 0.004 | -0.003 | - | 0.0035 | 0.006 |  | 0.102 | 0.001 | -0.002 | - | 0.0015 | 0.001224
| 1 | 0.002 | -0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.012 |  | 1 | 0.005 | 0.001 | - | 0.002 | 0.012 |  | 0.5 | 0.004 | 1e-06 | - | 0.0019995 | 0.006
| 2 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.024 |  | 2 | 0.005 | -0.001 | - | 0.003 | 0.024 |  | 1 | 1e-06 | -0.001 | - | 0.0005005 | 0.012
J | 10 | [5 empty] | K | 11 | [5 empty] | L | 12
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( V ) | - | - | - |  |  |  | ( V ) | - | - | -
| 150 | -0.05 | - | - | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 180 | -0.04 | - | - | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 200 | -0.67 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 230 | -0.11 | - | - | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 250 | -0.11 | - | - | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( uA ) | - | - | - |  |  |  | ( uA ) | - | - | -
| 0 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 50 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 100 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 200 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 500 | 1.5 | - | - | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 1000 | 2 | - | - | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | - |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | -
| 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 20 | 0.1 | - | - | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 50 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 100 | 1.4 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( Ω ) | - | - | - |  |  |  | ( Ω ) | - | - | -
| 0 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 0.1 | -0.002 | - | - | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 1 | -0.008 | - | - | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 2 | -0.007 | - | - | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [8 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 0.012 |  | I | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 2 | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 3 | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8 |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 4 | 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 |  |  | 4 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 5 | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 |  |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 6 | 150 | 0.15 | -0.15 | 0.03 | 0.15 | 1.8 |  |  | 6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 7 | 150.21 | 0.36 | 0.21 | 0.27 | 0.075 | 1.8025 |  |  | 7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 8 | 150 | -0.17 | -0.24 | - | 0.035 | 1.8 |  |  | 8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 5.9e-09
| 9 | 149.83 | -0.08 | -0.17 | - | 0.045 | 1.798 |  |  | 9 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 5.9e-09
| 10 | 150 | -0.05 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 11 | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
II | 1 | 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295
| 2 | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.54 | 0.295
| 3 | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 4 | 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.075 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | 1e-06 | -0.3 | -0.29 | 0.15 | 0.295
| 5 | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295
| 6 | 180 | 0.17 | -0.11 | 1e-06 | 0.14 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 19.1 | 0.02 | -0.1 | 9.6 | 0.295
| 7 | 180.33 | 0.46 | 0.33 | 0.37 | 0.065 | 2.164 |  |  | 7 | 50 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 0.295
| 8 | 180 | -0.39 | -0.14 | - | 0.125 | 2.16 |  |  | 8 | 20 | 6.6 | 0.9 | - | 2.85 | 0.118
| 9 | 179.78 | -0.2 | -0.22 | - | 0.01 | 2.1574 |  |  | 9 | 20.8 | 4.9 | 0.8 | - | 2.05 | 0.12272
| 10 | 180 | -0.04 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 50 | 0.4 | - | - | 0 | -
| 11 | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
III | 1 | 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59
| 2 | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.135 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.55 | 0.59
| 3 | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 4 | 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.39 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 2.25 | 0.59
| 5 | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59
| 6 | 200 | 0.1 | -0.1 | 0.05 | 0.1 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 18.4 | 0.22 | -0.2 | 9.3 | 0.59
| 7 | 200.35 | 0.52 | 0.34 | 0.4 | 0.09 | 2.4042 |  |  | 7 | 100 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0.25 | 0.59
| 8 | 200 | -0.23 | -0.33 | - | 0.05 | 2.4 |  |  | 8 | 50 | 5 | 2.1 | - | 1.45 | 0.295
| 9 | 199.67 | -0.25 | -0.33 | - | 0.04 | 2.396 |  |  | 9 | 51.7 | 9.2 | 1.7 | - | 3.75 | 0.30503
| 10 | 200 | -0.67 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 100 | 0.4 | - | - | 0 | -
| 11 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
IV | 1 | 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18
| 2 | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.28 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 4.85 | 1.18
| 3 | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 4 | 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.065 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 2.35 | 1.18
| 5 | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18
| 6 | 220 | 0.07 | -0.13 | 0.05 | 0.1 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 14.4 | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 7 | 220.37 | 0.58 | 0.37 | 0.38 | 0.105 | 2.6444 |  |  | 7 | 200.4 | 1.5 | 0.4 | 2.4 | 1 | 1.1824
| 8 | 220 | -0.16 | -0.45 | - | 0.145 | 2.64 |  |  | 8 | 200 | -8.2 | 3.7 | - | 5.95 | 1.18
| 9 | 219.61 | -0.29 | -0.39 | - | 0.05 | 2.6353 |  |  | 9 | 103.4 | 7.7 | 3.4 | - | 2.15 | 0.61006
| 10 | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 200 | 0.4 | - | - | 0 | -
| 11 | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
V | 1 | 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95
| 2 | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.54 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 11.85 | 2.95
| 3 | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 4 | 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1.65 | 2.95
| 5 | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95
| 6 | 230 | 0.08 | -0.15 | -0.05 | 0.115 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 6.2 | 1.1 | 0.6 | 2.8 | 2.95
| 7 | 230.47 | 0.47 | 0.47 | 0.4 | 0.035 | 2.7656 |  |  | 7 | 500 | 0.9 | 3 | 3.3 | 1.2 | 2.95
| 8 | 230 | -0.15 | -0.54 | - | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | -31.8 | 8.3 | - | 20.05 | 2.95
| 9 | 229.61 | -0.34 | -0.39 | - | 0.025 | 2.7553 |  |  | 9 | 507.2 | -0.2 | 7.2 | - | 3.7 | 2.9925
| 10 | 230 | -0.11 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 500 | 1.5 | - | - | 0 | -
| 11 | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | -
VI | 1 | 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9
| 2 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3 |  |  | 2 | 1000 | -67 | 1e-06 | 1e-06 | 33.5 | 5.9
| 3 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 3 | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| 4 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3 |  |  | 4 | 1000 | -100 | 2 | 2 | 51 | 5.9
| 5 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3 |  |  | 5 | 850 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.015
| 6 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 6 | 1000 | -11 | 1e-06 | 1e-06 | 5.5 | 5.9
| 7 | 240.38 | 1e-06 | 0.38 | 1e-06 | 0.19 | 2.8846 |  |  | 7 | 1000 | -10 | 1e-06 | 1e-06 | 5 | 5.9
| 8 | 250 | 1e-06 | -0.49 | - | 0.245 | 3 |  |  | 8 | 1000 | -74 | 1e-06 | - | 37 | 5.9
| 9 | 239.61 | 1e-06 | -0.39 | - | 0.195 | 2.8753 |  |  | 9 | 920 | -66 | 1e-06 | - | 33 | 5.428
| 10 | 250 | -0.11 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 1000 | 2 | - | - | 0 | -
| 11 | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [8 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.17 |  | I | 1 | 1e-06 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 1.2e-08
| 2 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  |  | 2 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00012
| 3 | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.085 |  |  | 3 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 1.2e-08
| 4 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 4 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00012
| 5 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 5 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00012
| 6 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  |  | 6 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00012
| 7 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17 |  |  | 7 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00012
| 8 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.17 |  |  | 8 | 0.1 | -0.001 | -0.001 | - | 1e-06 | 0.0012
| 9 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.17 |  |  | 9 | 0.001 | -0.002 | -0.001 | - | 0.0005 | 1.2e-05
| 10 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 11 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | -
II | 1 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  | II | 1 | 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.0012
| 2 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  |  | 2 | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.0012
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17 |  |  | 3 | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 4 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.34 |  |  | 4 | 0.1 | 1e-06 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 5 | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.0012
| 6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  |  | 6 | 0.1 | -0.003 | -0.002 | 0.006 | 0.0045 | 0.0012
| 7 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  |  | 7 | 0.5 | 0.003 | 1e-06 | 0.001 | 0.0014995 | 0.006
| 8 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.34 |  |  | 8 | 0.5 | 0.004 | -0.003 | - | 0.0035 | 0.006
| 9 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.34 |  |  | 9 | 0.102 | 0.001 | -0.002 | - | 0.0015 | 0.001224
| 10 | 20 | 0.1 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0.1 | -0.002 | - | - | 0 | -
| 11 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
III | 1 | 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 0.85 |  | III | 1 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.012
| 2 | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.85 |  |  | 2 | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.0065 | 0.012
| 3 | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34 |  |  | 3 | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 4 | 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.85 |  |  | 4 | 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012
| 5 | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.85 |  |  | 5 | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012
| 6 | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.85 |  |  | 6 | 1 | -0.007 | -0.001 | 0.008 | 0.0075 | 0.012
| 7 | 50 | 0.5 | 1e-06 | 0.4 | 0.25 | 0.85 |  |  | 7 | 1 | 0.002 | -0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.012
| 8 | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85 |  |  | 8 | 1 | 0.005 | 0.001 | - | 0.002 | 0.012
| 9 | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85 |  |  | 9 | 0.5 | 0.004 | 1e-06 | - | 0.0019995 | 0.006
| 10 | 50 | 0.4 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 1 | -0.008 | - | - | 0 | -
| 11 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
IV | 1 | 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.7 |  | IV | 1 | 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.024
| 2 | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 1.7 |  |  | 2 | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0565 | 0.024
| 3 | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85 |  |  | 3 | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
| 4 | 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1.7 |  |  | 4 | 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024
| 5 | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.7 |  |  | 5 | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024
| 6 | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.05 | 1.7 |  |  | 6 | 2 | -0.007 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024
| 7 | 100 | 0.9 | 1e-06 | 1.4 | 0.7 | 1.7 |  |  | 7 | 2 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.024
| 8 | 100 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | 0.005 | -0.001 | - | 0.003 | 0.024
| 9 | 100 | 0.6 | 1e-06 | - | 0.3 | 1.7 |  |  | 9 | 1 | 1e-06 | -0.001 | - | 0.0005005 | 0.012
| 10 | 100 | 1.4 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 2 | -0.007 | - | - | 0 | -
| 11 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | -
3 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [5 empty] | Koreksi Tegangan Jala jala | Koreksi Resistansi Isolasi | Koreksi Resistansi Pembumian | Koreksi Arus Bocor (NO) |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | -3.6629 | -0.013332 | -0.0026909 | 0.26028
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
( V ) | 2022 | 2021 | 2018 |  |  |  | Koreksi Arus bocor (NC) | U95 Jala-jala |  |  |  | 219.6 | 217.3148 | 217.3148
150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1 |  | 6.9744 | 2.5572 |  |  |  | 5 | 4.9867 | 4.9867
180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 | [6 empty] | 0.121 | 0.11831 | 0.11831
200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  | Konversi TEXT |  |  |  | NO | 135 | 137.64 | 137.64
220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  | 217.3 | 2.6 | Volt |  | NC | 10 | 16.9744 | 16.9744
230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76 |  | ( | ± | )
250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | ( 217.3 ± 2.6 ) Volt |  |  |  |  | Forecast Interpolasi
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 | [6 empty] | 1e-06 | 5
( uA ) | 2022 | 2021 | 2018 |  |  |  | Tegangan Jala-Jala
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09 |  |  | 200 |  | -2.05
50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295 |  | 219.6 |  | -2.2852
100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59 |  |  | 220 |  | -2.29
200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18 |  | Arus Bocor (NO)
500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95 |  |  | 100 |  | 6
1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9 |  | 135 |  | 2.64
Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | 200 |  | -3.6
( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2018 |  |  |  | U95 Jala-Jala
5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.085 |  |  | 200 |  | 2.4
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17 |  | 217.3148 |  | 2.6078
20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34 |  |  | 220 |  | 2.64
50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85
Resistance |  |  |  | Driff | U95
( Ω ) | 2022 | 2021 | 2018
1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 1.2e-08
0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [12 empty] | 3
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2019 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2017 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2018 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2018 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2021 | - | - | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | - | - | - | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | - | - | - | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
3 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)

## DB Gas Flow Analyzer
INPUT SERTIFIKAT FLOW ANALYZER
1. KOREKSI VT305 BF100519 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5. KOREKSI VT305 BF102163 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 9. KOREKSI RIGEL BA200651 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 13 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow | Tahun | [5 empty] | Setting Flow | Tahun | [5 empty] | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun
( l/min ) | 2018 | 2015 | - |  |  |  | ( l/min ) | 2019 | - | - |  |  |  | ( l/min ) | 2020 | - | - |  |  | ( l/min ) | - | - | -
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.019 |  | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 | - | - | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06
10.02 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 0.019 |  | 1.97 | -0.01 | - | - | 0 | 0.022736 |  | 1.04 | 0.01 | - | - | 0 | 0.012285 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
19.96 | 0.06 | 1e-06 | - | 0.029999 | 0.019 |  | 7.97 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.092452 |  | 8.21 | 0.02 | - | - | 0 | 0.096291 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
30.1 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.019 |  | 19.83 | 0.06 | - | - | 0 | 0.23072 |  | 17.92 | 0.07 | - | - | 0 | 0.21048 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
51.11 | 0.11 | 0.31 | - | 0.1 | 0.019 |  | 50.06 | -0.28 | - | - | 0 | 0.37545 |  | 19.93 | 0.02 | - | - | 0 | 0.23342 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
103.4 | 0 | 0 | - | 0 | 0.019 |  | 80.13 | 0 | - | - | 0 | 0.60098 |  | 90.96 | 0.09 | - | - | 0 | 1.0653 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06
2. KOREKSI VT Plus HF 2847038 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6. KOREKSI VT305 BF102142 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 10. KOREKSI VT900A 5101035-5102036 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 14 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow | Tahun | [5 empty] | Setting Flow | Tahun | [5 empty] | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun
( l/min ) | 2017 | - | - |  |  |  | ( l/min ) | 2019 | - | - |  |  |  | ( l/min ) | 2022 | - | - |  |  | ( l/min ) | - | - | -
1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.02 |  | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 1e-06 |  | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.08 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06
10.14 | 0.04 | - | - | 0 | 0.02 |  | 1.97 | -0.01 | - | - | 0 | 0.022736 |  | 1.98 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.11 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
15.22 | 0.12 | - | - | 0 | 0.02 |  | 7.97 | 0.02 | - | - | 0 | 0.092452 |  | 2.97 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.12 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
20.44 | 0.24 | - | - | 0 | 0.02 |  | 19.83 | 0.09 | - | - | 0 | 0.23003 |  | 4.95 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.16 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
25.02 | 0.32 | - | - | 0 | 0.02 |  | 50.7 | 0.06 | - | - | 0 | 0.38025 |  | 9.88 | -0.01 | - | - | 0 | 0.26 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
49.82 | 0.72 | - | - | 0 | 0.02 |  | 77.42 | 0.23 | - | - | 0 | 0.58065 |  | 19.78 | -0.01 | - | - | 0 | 1.6 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06
3. KOREKSI PF-300 BA101580 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 7. KOREKSI RIGEL BA120986 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 11. KOREKSI VT900A 5101752-5102038 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 15 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow | Tahun | [5 empty] | Setting Flow | Tahun | [5 empty] | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun
( l/min ) | 2020 | 2017 | - |  |  |  | ( l/min ) | 2019 | - | - |  |  |  | ( l/min ) | 2022 | - | - |  |  | ( l/min ) | - | - | -
1e-06 | 1e-06 | 0 | - | 1e-06 | 0.011583 |  | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.011832 |  | 1e-06 | 1e-05 | - | - | 1e-06 | 0.08 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06
1 | 1e-06 | -0.01 | - | 0.0050005 | 0.011583 |  | 1.02 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.01183 |  | 1.95 | -0.02 | - | - | 0 | 0.11 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
8.13 | 0.02 | 0.02 | - | 0 | 0.093717 |  | 8.1 | -0.02 | - | - | 0 | 0.093728 |  | 2.96 | -0.03 | - | - | 0 | 0.12 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
17.81 | 0 | -0.04 | - | 0.02 | 0.21002 |  | 17.76 | -0.02 | - | - | 0 | 0.20578 |  | 4.94 | -0.04 | - | - | 0 | 0.16 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
19.8 | -0.16 | -0.03 | - | 0.065 | 0.23143 |  | 19.76 | -0.06 | - | - | 0 | 0.1482 |  | 9.87 | -0.05 | - | - | 0 | 0.26 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
86.66 | -0.39 | -0.38 | - | 0.005 | 0.065862 |  | 90.96 | -0.2 | - | - | 0 | 0.6825 |  | 19.78 | -0.03 | - | - | 0 | 1.6 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06
4. KOREKSI PF-300 BA120302 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 8. KOREKSI RIGEL BA120987 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 12 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 16 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow | Tahun | [5 empty] | Setting Flow | Tahun | [5 empty] | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun
( l/min ) | 2018 | - | - |  |  |  | ( l/min ) | 2019 | - | - |  |  |  | ( l/min ) | - | - | - |  |  | ( l/min ) | - | - | -
1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.102 |  | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.011832 |  | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06
5.1 | 0.08 | - | - | 0 | 0.102 |  | 1.02 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.01183 |  | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
10.1 | 0.1 | - | - | 0 | 0.202 |  | 8.1 | 0.01 | - | - | 0 | 0.094076 |  | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
50.52 | 0.32 | - | - | 0 | 0.017 |  | 17.76 | 0 | - | - | 0 | 0.20602 |  | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
100 | 0.5 | - | - | 0 | 0.017 |  | 19.76 | -0.14 | - | - | 0 | 0.1482 |  | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
150.59 | 0.49 | - | - | 0 | 0.017 |  | 90.96 | -0.21 | - | - | 0 | 0.6822 |  | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06
No | No urut alat | Setting Flow | Sertifikat |  |  | DRIFT | U95 STD
|  | ( l/min ) | new | mid | old
1 | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.019
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.02
| 3 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - | 1e-06 | 0.011583
| 4 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.102
| 5 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 1e-06
| 6 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 1e-06
| 7 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.011832
| 8 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.011832
| 9 | 0 | 0 | - | - | 1e-06 | 1e-06
| 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.08
| 11 | 1e-06 | 1e-05 | - | - | 1e-06 | 0.08
| 12 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06
| 13 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06
| 14 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06
| 15 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06
| 16 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06
2 | 1 | 10.02 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 0.019
| 2 | 10.14 | 0.04 | - | - | 0 | 0.02
| 3 | 1 | 1e-06 | -0.01 | - | 0.0050005 | 0.011583
| 4 | 5.1 | 0.08 | - | - | 0 | 0.102
| 5 | 1.97 | -0.01 | - | - | 0 | 0.022736
| 6 | 1.97 | -0.01 | - | - | 0 | 0.022736
| 7 | 1.02 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.01183
| 8 | 1.02 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.01183
| 9 | 1.04 | 0.01 | - | - | 0 | 0.012285
| 10 | 1.98 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.11
| 11 | 1.95 | -0.02 | - | - | 0 | 0.11
| 12 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 13 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 14 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 15 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 16 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
3 | 1 | 19.96 | 0.06 | 1e-06 | - | 0.029999 | 0.019
| 2 | 15.22 | 0.12 | - | - | 0 | 0.02
| 3 | 8.13 | 0.02 | 0.02 | - | 0 | 0.093717
| 4 | 10.1 | 0.1 | - | - | 0 | 0.202
| 5 | 7.97 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.092452
| 6 | 7.97 | 0.02 | - | - | 0 | 0.092452
| 7 | 8.1 | -0.02 | - | - | 0 | 0.093728
| 8 | 8.1 | 0.01 | - | - | 0 | 0.094076
| 9 | 8.21 | 0.02 | - | - | 0 | 0.096291
| 10 | 2.97 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.12
| 11 | 2.96 | -0.03 | - | - | 0 | 0.12
| 12 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 13 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 14 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 15 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 16 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
4 | 1 | 30.1 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.019
| 2 | 20.44 | 0.24 | - | - | 0 | 0.02
| 3 | 17.81 | 0 | -0.04 | - | 0.02 | 0.21002
| 4 | 50.52 | 0.32 | - | - | 0 | 0.017
| 5 | 19.83 | 0.06 | - | - | 0 | 0.23072
| 6 | 19.83 | 0.09 | - | - | 0 | 0.23003
| 7 | 17.76 | -0.02 | - | - | 0 | 0.20578
| 8 | 17.76 | 0 | - | - | 0 | 0.20602
| 9 | 17.92 | 0.07 | - | - | 0 | 0.21048
| 10 | 4.95 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.16
| 11 | 4.94 | -0.04 | - | - | 0 | 0.16
| 12 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 13 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 14 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 15 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 16 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
5 | 1 | 51.11 | 0.11 | 0.31 | - | 0.1 | 0.019
| 2 | 25.02 | 0.32 | - | - | 0 | 0.02
| 3 | 19.8 | -0.16 | -0.03 | - | 0.065 | 0.23143
| 4 | 100 | 0.5 | - | - | 0 | 0.017
| 5 | 50.06 | -0.28 | - | - | 0 | 0.37545
| 6 | 50.7 | 0.06 | - | - | 0 | 0.38025
| 7 | 19.76 | -0.06 | - | - | 0 | 0.1482
| 8 | 19.76 | -0.14 | - | - | 0 | 0.1482
| 9 | 19.93 | 0.02 | - | - | 0 | 0.23342
| 10 | 9.88 | -0.01 | - | - | 0 | 0.26
| 11 | 9.87 | -0.05 | - | - | 0 | 0.26
| 12 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 13 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 14 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 15 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 16 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
6 | 1 | 103.4 | 0 | 0 | - | 0 | 0.019
| 2 | 49.82 | 0.72 | - | - | 0 | 0.02
| 3 | 86.66 | -0.39 | -0.38 | - | 0.005 | 0.065862
| 4 | 150.59 | 0.49 | - | - | 0 | 0.017
| 5 | 80.13 | 0 | - | - | 0 | 0.60098
| 6 | 77.42 | 0.23 | - | - | 0 | 0.58065
| 7 | 90.96 | -0.2 | - | - | 0 | 0.6825
| 8 | 90.96 | -0.21 | - | - | 0 | 0.6822
| 9 | 90.96 | 0.09 | - | - | 0 | 1.0653
| 10 | 19.78 | -0.01 | - | - | 0 | 1.6
| 11 | 19.78 | -0.03 | - | - | 0 | 1.6
| 12 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 13 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 14 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 15 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 16 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06
Konversi mL/min to L/min
Setting | I | II | III | IV | V
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
6 | Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF102142 | [6 empty] | FORECAST
Setting Flow | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting | Koreksi Flow | Drift | U95 STD | Jika drift nol |  | Hasil U95 | MAX | Decimal | HASIL 2-SD
( l/min ) | 2019 | - | - |  |  |  |  | 10 | 0.023091 | 2.547e-07 | 0.099914 | 0.033305 |  | 0.5888 | 0.5888 | 0.00 | 0.59
1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 15 | 0.035935 | 2.2761e-07 | 0.13615 | 0.045384 |  | 0.58182 |  |  | 0.58
1.97 | -0.01 | - | - | 0 | 0.022736 |  |  | 20 | 0.048778 | 2.0053e-07 | 0.17239 | 0.057463 |  | 0.58256 |  |  | 0.58
7.97 | 0.02 | - | - | 0 | 0.092452 |  |  | 25 | 0.061622 | 1.7344e-07 | 0.20863 | 0.069542 |  | 0.58342 |  |  | 0.58
19.83 | 0.09 | - | - | 0 | 0.23003 |  |  | 30 | 0.074466 | 1.4635e-07 | 0.24486 | 0.081621 |  | 0.58441 |  |  | 0.58
50.7 | 0.06 | - | - | 0 | 0.38025 | [11 empty] | 0.00
77.42 | 0.23 | - | - | 0 | 0.58065 | [11 empty] | 0.00
Setting Alat | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | (¦ C ¦) (%) | (¦ U ¦) (%) | (¦ C ¦+¦ U ¦) (%) | U95 Standar | Daya baca UUT | Drift | Resolusi Standar
10 | 10 | 10.0231 | 0 | -0.023091 | -0.23091 | 0.023091 | 0.23091 | 5.888 | 6.1189 | 0.099914 | 0.5 | 0.033305 | 0.005
15 | 15 | 15.0359 | 0 | -0.035935 | -0.23956 | 0.035935 | 0.23956 | 3.976 | 4.2155 | 0.13615 |  | 0.045384
20 | 20 | 20.0488 | 0 | -0.048778 | -0.24389 | 0.048778 | 0.24389 | 3.0312 | 3.2751 | 0.17239 |  | 0.057463
25 | 25 | 25.0616 | 0 | -0.061622 | -0.24649 | 0.061622 | 0.24649 | 2.4731 | 2.7195 | 0.20863 |  | 0.069542
30 | 30 | 30.0745 | 0 | -0.074466 | -0.24822 | 0.074466 | 0.24822 | 2.1079 | 2.3561 | 0.24486 |  | 0.081621
Azhar Alamsyah
Choirul Huda
Dewi Nofitasari
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Alpian Hadi
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Ihsan Ilyas
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Ryan Rama Chaesar R
Septia Khairunnisa
Sholihatussa'diah
Siti Fathul Jannah
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Vikki Akhsanudin Nurkholis
Wardimanul Abrar
Yurdha Algifari
Baik
Tidak Baik
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Pembacaan skala diatas bola
Pembacaan skala ditengah bola
Pembacaan skala dibawah bola
Dibuat :
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF102142 | [13 empty] | 6
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF100519 | [8 empty] | 2018 | 2015 | - | 1 |  | 1 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT Plus HF, SN : 2847038 | [8 empty] | 2017 | - | - | 2 |  | 2 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Gas Flow Analyzer, Merek : IMT Medical, Model : PF-300, SN : BA101580 | [8 empty] | 2020 | 2017 | - | 3 |  | 3 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IMT Medical
Gas Flow Analyzer, Merek : IMT Medical, Model : PF-300, SN : BA120302 | [8 empty] | 2018 | - | - | 4 |  | 4 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF102163 | [8 empty] | 2019 | - | - | 5 |  | 5 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Fluke Biomedical
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF102142 | [8 empty] | 2019 | - | - | 6 |  | 6 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Fluke Biomedical
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN : BA120986 | [8 empty] | 2019 | - | - | 7 |  | 7 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IMT Medical
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN : BA120987 | [8 empty] | 2019 | - | - | 8 |  | 8 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IMT Medical
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN : BA200651 | [8 empty] | 2020 | - | - | 9 |  | 9 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IMT Medical
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN : 5101035-5102036 | [8 empty] | 2022 | - | - | 10 |  | 10 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Fluke Biomedical
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN : 5101752-5102038 | [8 empty] | 2022 | - | - | 11 |  | 11 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Fluke Biomedical
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model :-, SN : - | [8 empty] | - | - | - | 12 |  | 12
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model :-, SN : - | [8 empty] | - | - | - | 13 |  | 13
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model :-, SN : - | [8 empty] | - | - | - | 14 |  | 14
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model :-, SN : - | [8 empty] | - | - | - | 15 |  | 15
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model :-, SN : - | [8 empty] | - | - | - | 16 |  | 16
6 | [13 empty] | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Fluke Biomedical
1
1
1 | Nomor Sertifikat : 76 / |  |  |  | 1
2 | Nomor Surat Keterangan : 76 / M - |  |  |  | 2
Nomor Sertifikat : 76 /
1
1
1 | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
2 | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.

## DB MAXTEC
Setting Alat | Rata-rata standar | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Daya baca UUT | Daya baca standar
21 | 21.3 | 0 | -0.3 | -1.4286 | 0.3 | 0.5 | 0.05
60 | 60.2 | 0 | -0.2 | -0.33333 | 0.2
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2, SN : FJ32099002
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2, SN : ZE92799014 | [7 empty] | 1
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2, SN : AD26699010 | [7 empty] | 2
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2, SN : FJ32099002 | [7 empty] | 3
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2, SN : FJ32099004 | [7 empty] | 4
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2, SN : FJ34299001 | [7 empty] | 5
3

## SCORING (hidden)
Parameter | Nilai | Score |  | Status
Konsentrasi Oksigen (%) | 100 | 25 | 25 | PASS
Flowmeter (L/min) | 100 | 25 | 25 | PASS
KESIMPULAN PENGUJIAN KINERJA
Score Total |  | Kesimpulan
50 | 50 | PASS