## LK
Lembar Kerja Kalibrasi Infusion Pump
Sertifikat / Surat Keterangan : 29 / ………. / ………. - ………. / E - ………..
Merek |  |  | :
Model/Tipe |  |  | :
No. Seri |  |  | :
Resolusi |  | 1. (….............................) | : |  | ml/h
|  | 2. (….............................) | : |  | ml/h
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  | :
Nama Ruang |  |  | :
I. | Kondisi Ruang
|  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  |  | oC
| 2. Kelembaban |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : |  | Volt
Score (%)
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : Baik / Tidak baik | [7 empty] | 5
| 2. Fungsi |  | : Baik / Tidak baik | [7 empty] | 5
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Score (%)
| 1 | Resitansi Isolasi | [5 empty] | MΩ | 2 | MΩ | 10
| 2 | Resistansi pembumian protektif | [5 empty] | Ω | ≤ 0.2 | Ω | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas ( I / II ) | [5 empty] | µA | (≤ 500 / ≤ 100) | µA | 20
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | [5 empty] | Toleransi | Score (%)
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Flowrate (ml/h) | 10,…. | [6 empty] | ± 10% | 6.25
| 2 |  | 50,…. | [7 empty] | 6.25
| 3 |  | 100,…. | [7 empty] | 6.25
| 4 |  | 500,…. | [7 empty] | 6.25
| 5 | Occlusion ( PSI ) | [7 empty] | < 20 PSI | 25
*Pengukuran Occlusion di setting 100 ml/h
V. | Keterangan
Infusion Device Analyzer menggunakan channel
| Infusion set merek : |  | , | drops
Kondisi instalasi pada ruangan ( Ada Grounding / Tidak Ada Grounding )*
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik (NC) :…..........................µA*
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Infusion Device Analyzer, Merek : Fluke, Model : 1S (3157903)
Infusion Device Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 4 Plus (14813)
Infusion Device Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5 (3216902/4429017/5157004/5157005/5321078)
Infusion Device Analyzer, Merek : Rigel, Model : Multi-Flo (05J-0015)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN(1837056) / (1834020)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN(2853077/2853078/3148907/3148908/3699030/4669058)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN(4670010)
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN(15062875/ 15062874/ 14082463/ 15062872/ 15062873)
Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN(HE 21-000670/ HE 21-000669)
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN( 34903046/ 34903051/ 34903053 )
Digital Thermohygrometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB 202, SN: 34904091
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN(A.100586/A.100605/A.100609/A.100611)
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN(A.100615/A.100616/A.100617/A.100618)
VII. | Petugas Kalibrasi

## Riwayat Revisi (hidden)
No. | Tanggal | Revisi |  | Nama
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-01-27 | Resitansi (vena) | Resistansi (vena) | Venna
2 | 28 Januari 2021 | Drift = 0.00 ( huda ) | Drift 1 sertifikat menggunakan nilai 1/3 U95 (donny) | Huda, Donny
3 | 2021-04-12 | Tidak ada alat SN 5157004 dan 5157005 (donny) | Ditambah kan alat tersebut dan nilai sertifikat (donny) | Donny
4 | 2021-04-12 | Pada Kesimpulan HK 02.02/V/5771/2018 (donny) | Pada Kesimpulan HK 02.02/V/0412/2020 (donny) | Donny
5 | 2021-04-12 | Belum Update sertifikat th.2020 ESA 56 Kimo 73 Kimo 75 Kimo 72 (2019) Sekonic 670 | Sudah Update sertifikat th.2020 ESA 56 Kimo 73 Kimo 75 Kimo 72 (2019) Sekonic 670 | Donny
6 | 18 Mei 2021 | Belum Update sertifikat th.2021 ESA 615 (2853078) Greisinger 3051 Greisinger 3053 IDA5 4429017 | Sudah Update sertifikat th.2021 ESA 615 (2853078) Greisinger 3051 Greisinger 3053 IDA5 4429017 | Donny
7 | 10 Juli 2021 | Belum Update Sertifikat th. 2021 IDA5 (3216902) Kimo (14082463) Kimo (15062874) ESA 615 (3148907) ESA 615 (2853077) | Sudah Update Sertifikat th. 2021 IDA5 (3216902) Kimo (14082463) Kimo (15062874) ESA 615 (3148907) ESA 615 (2853077) | Irfan
8 | 2021-10-14 | Penambahan Tanggal Penerimaan Alat Update ESA | Sudah ditambahkan dan diupdate | Irfan
9 | 2022-04-05 | Update sertifikat ESA 077,058 | Sudah ditambahkan dan diupdate | Tim flow
Thermohygro 605,609,611
IDA 903,7005,7004,14813,1078
10 | 7 Juli 2022 | Belum terlink koreksi pressure | Done | Tim flow
Update Rev 10 : 7.7.2022

## UB
UNCERTAINTY BUDGET | [10 empty] | Validasi
Flowrate |  | 10 | ml/h | [7 empty] | Flow |  | 10 | ml/h
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | ml/h | normal | 0.013663 | 2.4495 | 5 | 0.0055777 | 1 | 0.0055777 | 3.1111e-05 | 1.9358e-10 | 1. Repeatability | ml/h | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | ml/h | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | 2. Daya baca UUT | ml/h | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | ml/h | rect. | 0.21178 | 1.7321 | 50 | 0.12227 | 1 | 0.12227 | 0.014951 | 4.4705e-06 | 3. Drift standar | ml/h | rect. | 0.22925 | 1.7321 | 50 | 0.13236 | 1 | 0.13236 | 0.017519 | 6.138e-06
4. Sertifikat Standar | ml/h | normal | 0.58 | 2 | 50 | 0.29 | 1 | 0.29 | 0.0841 | 0.00014146 | 4. Sertifikat Standar | ml/h | normal | 0.3 | 2 | 50 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0.0225 | 1.0125e-05
Jumlah | [8 empty] | 0.09909 | 0.00014593 | Jumlah | [8 empty] | 0.12335 | 0.00015515
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.31479 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.35121
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 67.2863 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 98.0696
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9959 |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9845
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.62827 | ml/h | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.69697 | ml/h
Flowrate |  | 50 | ml/h | [7 empty] | Flow |  | 50 | ml/h
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | ml/h | normal | 0.013663 | 2.4495 | 5 | 0.0055777 | 1 | 0.0055777 | 3.1111e-05 | 1.9358e-10 | 1. Repeatability | ml/h | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | ml/h | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | 2. Daya baca UUT | ml/h | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | ml/h | rect. | 0.2448 | 1.7321 | 50 | 0.14134 | 1 | 0.14134 | 0.019976 | 7.9811e-06 | 3. Drift standar | ml/h | rect. | 0.2 | 1.7321 | 50 | 0.11547 | 1 | 0.11547 | 0.013333 | 3.5556e-06
4. Sertifikat Standar | ml/h | normal | 0.58 | 2 | 50 | 0.29 | 1 | 0.29 | 0.0841 | 0.00014146 | 4. Sertifikat Standar | ml/h | normal | 0.3 | 2 | 50 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0.0225 | 1.0125e-05
Jumlah | [8 empty] | 0.10412 | 0.00014944 | Jumlah | [8 empty] | 0.11917 | 0.00015257
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.32267 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.34521
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 72.5393 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 93.0769
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9932 |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9858
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.64315 | ml/h | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.68551 | ml/h
Flowrate |  | 100 | ml/h | [7 empty] | Flow |  | 100 | ml/h
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | ml/h | normal | 0.018619 | 2.4495 | 5 | 0.0076012 | 1 | 0.0076012 | 5.7778e-05 | 6.6765e-10 | 1. Repeatability | ml/h | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | ml/h | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | 2. Daya baca UUT | ml/h | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
2. Drift standar | ml/h | rect. | 0.27469 | 1.7321 | 50 | 0.15859 | 1 | 0.15859 | 0.025152 | 1.2652e-05 | 2. Drift standar | ml/h | rect. | 0.16 | 1.7321 | 50 | 0.092376 | 1 | 0.092376 | 0.0085333 | 1.4564e-06
3. Sertifikat Standar | ml/h | normal | 0.58 | 2 | 50 | 0.29 | 1 | 0.29 | 0.0841 | 0.00014146 | 3. Sertifikat Standar | ml/h | normal | 0.3 | 2 | 50 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0.0225 | 1.0125e-05
Jumlah | [8 empty] | 0.11014 | 0.00015412 | Jumlah | [8 empty] | 0.11437 | 0.00015047
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.33188 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.33818
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 78.7126 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 86.9257
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9906 |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9876
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.66063 | ml/h | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.67218 | ml/h
Flowrate |  | 500 | ml/h | [7 empty] | Flow |  | 500 | ml/h
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | ml/h | normal | 0.0089443 | 2.4495 | 5 | 0.0036515 | 1 | 0.0036515 | 1.3333e-05 | 3.5556e-11 | 1. Repeatability | ml/h | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | ml/h | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | 2. Daya baca UUT | ml/h | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
2. Drift standar | ml/h | rect. | 0.5695 | 1.7321 | 50 | 0.3288 | 1 | 0.3288 | 0.10811 | 0.00023375 | 2. Drift standar | ml/h | rect. | 0.02 | 1.7321 | 50 | 0.011547 | 1 | 0.011547 | 0.00013333 | 3.5556e-10
3. Sertifikat Standar | ml/h | normal | 0.58 | 2 | 50 | 0.29 | 1 | 0.29 | 0.0841 | 0.00014146 | 3. Sertifikat Standar | ml/h | normal | 0.3 | 2 | 50 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0.0225 | 1.0125e-05
Jumlah | [8 empty] | 0.19306 | 0.00037522 | Jumlah | [8 empty] | 0.10597 | 0.00014901
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.43938 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.32553
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 99.3294 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 75.3548
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9841 |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.992
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.87179 | ml/h | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.64843 | ml/h
Occlusion (PSI) |  | #REF! | Psi | [7 empty] | Occlusion (PSI) |  | #REF! | Psi
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | Psi | normal | #REF! | 2.4495 | 5 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1. Repeatability | Psi | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | Psi | rect. | #REF! | 1.7321 | 50 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 2. Daya baca UUT | Psi | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | Psi | rect. | #REF! | 1.7321 | 50 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 3. Drift standar | Psi | rect. | 0.035 | 1.7321 | 50 | 0.020207 | 1 | 0.020207 | 0.00040833 | 3.3347e-09
4. Sertifikat Standar | Psi | normal | #REF! | 2 | 50 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 4. Sertifikat Standar | Psi | normal | 0.02 | 2 | 50 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 2e-10
Jumlah | [8 empty] | #REF! | #REF! | Jumlah | [8 empty] | 0.083842 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #REF! |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28955
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #REF! |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.6106
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #REF! |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.008
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #REF! | Psi | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58142 | Psi

## PENYELIA
Hasil Kalibrasi Infusion Pump
Nomor Sertifikat : 29 / 9 / III - 22 / E - 000.01 DL
Merek |  |  | : | Bbraun
Model/Tipe |  |  | : | B
No. Seri |  |  | : | C
Resolusi |  | (10 - 50) mL/h | : | 0.01 | ml/h
|  | (100 - 500) mL/h | : | 0.1 | ml/h
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2021-10-14
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2021-10-14
Tempat Kalibrasi |  |  | : | D
Nama Ruang |  |  | : | E
Metode Kerja |  |  | : | MK 027-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 21.389 | ± | 0.5 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 68.957 | ± | 2.3 | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 219.6 | ± | 2.6 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [11 empty] | Score (%)
| 1. Fisik |  | : | Baik | [8 empty] | 5
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [8 empty] | 5
[15 empty] | G |  | µA | Terkoreksi | Toleransi |  | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik | [19 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
| No. | Parameter | [6 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Score (%) |  | Kelas I | Input NC | 10 | 10.3846 | 100 |  | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | OL | MΩ | 2 | MΩ | 40 | 10
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | 0.12 | Ω | 0.2 | Ω |  | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | 555 | µA | 500 | µA |  | 20 | [6 empty] | Resistansi pembumian protektif
[15 empty] | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | 0.2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja | [16 empty] | G |  |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  | [ ¦C¦+¦U¦ ] (%) | Score (%) |  | 10.3846 | 100 |  | NG |  | 500 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
[21 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
| 1 | Flowrate (ml/h) | 10.00 |  | 9.6265 | -0.37346 | 10 | ± | 0.63 |  |  | 10.0173 | 0 | 18.75
| 2 |  | 50.00 |  | 49.6864 | -0.31356 |  | ± | 0.64 |  |  | 1.9134 | 6.25 |  | KESIMPULAN PENGUKURAN KINERJA
| 3 |  | 100.0 |  | 99.4833 | -0.51673 |  | ± | 0.66 |  |  | 1.1774 | 6.25 |  | Score Akhir | Status Akhir
| 4 |  | 500.0 |  | 499.3497 | -0.65027 |  | ± | 0.87 |  |  | 0.30441 | 6.25 |  | 50 | PASS
| No | Parameter | Pembacaan Standar |  |  | Toleransi | [6 empty] | Score (%)
| 5 | Occlusion (PSI) | 9.9442 |  |  | 20 | [6 empty] | 25
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Infusion device analyzer menggunakan channel 3
Infusion set merek : Terumo, 20 drops
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 5157005
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VIII. | Petugas Kalibrasi
Donny Martha
| Nama |  |  |  |  | Tanggal |  | Paraf | Score Total
| Dibuat : Donny Martha |  |  |  |  | 14 Maret 2022 |  |  | 100
Penyelia :
: Dalam ambang batas yang diijinkan
: Melebihi ambang batas yang diijinkan
: Dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan
: Melebihi kesalahan maksimal yang diijinkan
Choirul Huda
Dany Firmanto
Donny Martha
Supriyanto
Rangga Setyo Hantoko
: Choirul Huda
: Dany Firmanto
: Donny Martha
: Supriyanto
: Rangga Setyo Hantoko
: Choirul Huda
: Donny Martha
: Baik
: Tidak Baik
- Alat / Parameter yang diuji dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan LAIK PAKAI
- Alat / Parameter yang diuji Melebihi batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI

## ID
Input Data Kalibrasi Infusion Pump
[5 empty] | Nomor Sertifikat : 29 / |  |  | 9 / III - 22 / E - 000.01 DL
Merek |  |  | : | Bbraun
Model/Tipe |  |  | : | B
No. Seri |  |  | : | C
Resolusi |  | (10 - 50) mL/h | : | 0.01 | ml/h
|  | (100 - 500) mL/h | : | 0.1 | ml/h
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2021-10-14
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2021-10-14
Tempat Kalibrasi |  |  | : | D
Nama Ruang |  |  | : | E
Metode Kerja |  |  | : | MK 027-18
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  | : | 21 | 21.4 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 70 | 70.7 | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 220 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [6 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | G |  | µA | Toleransi
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | OL | MΩ | 2 | MΩ
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | 0.12 | Ω | 0.2 | Ω | Kelas I | Input NC | 10 | 100
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | 555 | µA | 500 | µA
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja | [13 empty] | Validasi
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Toleransi |  |  |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Rata2 | Rata2 Terkoreksi | Koreksi
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Flowrate (ml/h) | 10 |  | 10.11 | 10.11 | 10.13 | 10.13 | 10.14 | 10.14 | 10 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.98 | 0.98
| 2 |  | 50 |  | 50.21 | 50.21 | 50.24 | 50.24 | 50.23 | 50.23 |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.98 | -0.02
| 3 |  | 100 |  | 100.09 | 100.09 | 100.08 | 100.08 | 100.05 | 100.05 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | -0.01
| 4 |  | 500 |  | 500.3 | 500.3 | 500.31 | 500.31 | 500.29 | 500.29 |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500.04 | 0.04
| No | Parameter |  |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Toleransi |  |  |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Rata2 | Rata2 Terkoreksi
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 5 | Occlusion (PSI) |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.92
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Infusion device analyzer menggunakan channel 3 (IDA 5, SN : 5157005)
| Infusion set merek : |  | Terumo, 20 drops
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 5157005
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VIII. | Petugas Kalibrasi
Donny Martha
IX. | Tanggal Pembuatan Laporan
14 Maret 2022
REV : 3 Desember 2020

## LH
Hasil Kalibrasi Infusion Pump
Nomor Sertifikat : 29 / 9 / III - 22 / E - 000.01 DL
Merek |  |  | : | Bbraun
Model/Tipe |  |  | : | B
No. Seri |  |  | : | C
Resolusi |  | (10 - 50) mL/h | : | 0.01 | ml/h
|  | (100 - 500) mL/h |  | 0.1 | ml/h
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2021-10-14
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2021-10-14
Tempat Kalibrasi |  |  | : | D
Nama Ruang |  |  | : | E
Metode Kerja |  |  | : | MK 027-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 21.389 | ± | 0.5 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 68.957 | ± | 2.3 | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 219.6 | ± | 2.6 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  |  | OL | MΩ | 2 | MΩ
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  |  |  |  | 0.12 | Ω | 0.2 | Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | 555 | µA | 500 | µA
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Flowrate (ml/h) | 10.00 |  | 9.6265 | -0.37346 | 10 | ± | 0.63
| 2 |  | 50.00 |  | 49.6864 | -0.31356 |  | ± | 0.64
| 3 |  | 100.0 |  | 99.4833 | -0.51673 |  | ± | 0.66
| 4 |  | 500.0 |  | 499.3497 | -0.65027 |  | ± | 0.87
| No | Parameter | Pembacaan Standar |  |  | Toleransi
| 5 | Occlusion (PSI) | 9.9442 |  |  | 20
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Infusion device analyzer menggunakan channel 3
Infusion set merek : Terumo, 20 drops
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 5157005
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VIII. | Petugas Kalibrasi
Donny Martha
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
[12 empty] | Donny Martha | NIP 198103112010121001
[12 empty] | Choirul Huda, S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Koordinator Laboratorium
Flow dan Volume

## DB Kelistrikan
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2018
| 150 | 0.31 | 0.76 | - | 0.225 | 1.8 |  | 150 | 0.15 | 0.23 | - | 0.04 | 1.8 |  | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8
| 180 | 0.1 | -0.03 | - | 0.065 | 2.16 |  | 180 | 0.12 | -0.06 | - | 0.09 | 2.16 |  | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.04 | -0.16 | - | 0.06 | 2.4 |  | 200 | 0.06 | -0.18 | - | 0.12 | 2.4 |  | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.28 | -0.18 | - | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.05 | -0.03 | - | 0.04 | 2.64 |  | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | -0.2 | -0.26 | - | 0.03 | 2.76 |  | 230 | 1e-06 | 0.05 | - | 0.025 | 2.76 |  | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.32 | 1e-06 | - | 0.16 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.3 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 50 | 0.1 | -0.06 | - | 0.08 | 0.295 |  | 50 | -0.08 | 0.1 | - | 0.09 | 0.295 |  | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 100 | 0.2 | -0.06 | - | 0.13 | 0.59 |  | 100 | -0.07 | 2.2 | - | 1.135 | 0.59 |  | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 200 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.18 |  | 200 | -0.1 | 3.3 | - | 1.7 | 1.18 |  | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | 3.8 | -0.9 | - | 2.35 | 2.95 |  | 500 | 0.8 | 2 | - | 0.6 | 2.95 |  | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95 |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95 |  | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2018
| 10 | -0.001 | 1e-06 | - | 0.0005005 | 0 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.059 |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085
| 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 20 | 0.2 | 0.1 | - | 0.05 | 0.118 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 50 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 50 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | 0.295 |  | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34
| 100 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 100 | 0.3 | 1e-06 | - | 0.15 | 0.59 |  | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.00012 |  | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 1.2e-08
| 0.1 | -0.001 | 0.002 | - | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.006 | 0.005 | - | 0.0005 | 0.0012 |  | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 1 | 0.004 | 0.012 | - | 0.004 | 0.012 |  | 1 | 0.045 | 0.055 | - | 0.005 | 0.012 |  | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 2 | 0.007 | 1e-06 | - | 0.0034995 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( V ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2018 | -
| 150 | -0.05 | 0.11 |  | 0.08 | 1.8 |  | 150 | 0.25 | 0.02 |  | 0.115 | 1.8 |  | 150 | -0.15 | 0.03 |  | 0.09 | 1.8
| 180 | -0.04 | 0.03 |  | 0.035 | 2.16 |  | 180 | 0.09 | 0.1 |  | 0.005 | 2.16 |  | 180 | -0.11 | 1e-06 |  | 0.055001 | 2.16
| 200 | -0.67 | 0.05 |  | 0.36 | 2.4 |  | 200 | 0.18 | -0.03 |  | 0.105 | 2.4 |  | 200 | -0.1 | 0.05 |  | 0.075 | 2.4
| 220 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.56 | 0.38 |  | 0.09 | 2.64 |  | 220 | -0.13 | 0.05 |  | 0.09 | 2.64
| 230 | -0.11 | 1.11 |  | 0.61 | 2.76 |  | 230 | 0.73 | -0.16 |  | 0.445 | 2.76 |  | 230 | -0.15 | -0.05 |  | 0.05 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( uA ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2018 | -
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.29
| 50 | -0.3 | -0.29 |  | 0.005 | 0.295 |  | 50 | 0.3 | -0.33 |  | 0.315 | 0.29 |  | 50 | 0.02 | -0.1 |  | 0.06 | 0.29
| 100 | -0.4 | -0.35 |  | 0.025 | 0.59 |  | 100 | -0.1 | -0.42 |  | 0.16 | 0.58 |  | 100 | 0.22 | -0.2 |  | 0.21 | 0.58
| 200 | 0.3 | 0.8 |  | 0.25 | 1.18 |  | 200 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 1.16 |  | 200 | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 1.16
| 500 | 0.2 | 1.2 |  | 0.5 | 2.95 |  | 500 | 0.7 | 0.7 |  | 0 | 2.9 |  | 500 | 1.1 | 0.6 |  | 0.25 | 2.9
| 1000 | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 850 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.9 |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2018 | -
| 10 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 | 0.34
| 50 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 | 0.85 |  | 50 | 0.6 | 0.4 |  | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 | 0.85
| 100 | 1.4 | 1 |  | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 1.5 | 0.8 |  | 0.35 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 0.7 |  | 0.05 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2018 | -
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012
| 0.1 | -0.002 | 1e-06 |  | 0.0010005 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.005 | 0.002 |  | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.002 | 0.006 |  | 0.004 | 0.0012
| 1 | -0.008 | -0.001 |  | 0.0035 | 0.012 |  | 1 | 0.018 | 0.012 |  | 0.003 | 0.012 |  | 1 | -0.001 | 0.008 |  | 0.0045 | 0.012
| 2 | -0.007 | 1e-06 |  | 0.0035005 | 0.024 |  | 2 | 0.113 | 1e-06 |  | 0.0565 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4669058) | [5 empty] | I | ESA 615 (4670010)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( V ) | 2020 | - | -
| 150.21 | 0.21 | 0.27 |  | 0.03 | 1.8025 |  | 150 | -0.17 | -0.24 |  | 0.035 | 1.8 |  | 149.83 | -0.17 | - |  | 0 | 1.798
| 180.33 | 0.33 | 0.37 |  | 0.02 | 2.164 |  | 180 | -0.39 | -0.14 |  | 0.125 | 2.16 |  | 179.78 | -0.22 | - |  | 0 | 2.1574
| 200.35 | 0.34 | 0.4 |  | 0.03 | 2.4042 |  | 200 | -0.23 | -0.33 |  | 0.05 | 2.4 |  | 199.67 | -0.33 | - |  | 0 | 2.396
| 220.37 | 0.37 | 0.38 |  | 0.005 | 2.6444 |  | 220 | -0.16 | -0.45 |  | 0.145 | 2.64 |  | 219.61 | -0.39 | - |  | 0 | 2.6353
| 230.47 | 0.47 | 0.4 |  | 0.035 | 2.7656 |  | 230 | -0.15 | -0.54 |  | 0.195 | 2.76 |  | 229.61 | -0.39 | - |  | 0 | 2.7553
| 240.38 | 0.38 | 1e-06 |  | 0.19 | 2.8846 |  | 250 | 1e-06 | -0.49 |  | 0.245 | 3 |  | 239.61 | -0.39 | - |  | 0 | 2.8753
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( uA ) | 2020 | - | -
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | 0.12
| 50 | 1.7 | 2.1 |  | 0.2 | 0.295 |  | 20 | 6.6 | 0.9 |  | 2.85 | 0.118 |  | 20.8 | 0.8 | - |  | 0 | 0.12272
| 100 | 1.7 | 2.2 |  | 0.25 | 0.59 |  | 50 | 5 | 2.1 |  | 1.45 | 0.295 |  | 51.7 | 1.7 | - |  | 0 | 0.30503
| 200.4 | 0.4 | 2.4 |  | 1 | 1.1824 |  | 200 | -8.2 | 3.7 |  | 5.95 | 1.18 |  | 103.4 | 3.4 | - |  | 0 | 0.61006
| 500 | 3 | 3.3 |  | 0.15 | 2.95 |  | 500 | -31.8 | 8.3 |  | 20.05 | 2.95 |  | 507.2 | 7.2 | - |  | 0 | 2.9925
| 1000 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.95 |  | 1000 | -74 | 1e-06 |  | 37 | 5.9 |  | 920 | 1e-06 | - |  | 0 | 2.99
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2020 | - | -
| 10 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| 20 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| 50 | 1e-06 | 0.4 |  | 0.2 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| 100 | 1e-06 | 1.4 |  | 0.7 | 1.7 |  | 100 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2020 | - | -
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.01 |  | 0.1 | -0.001 | -0.001 |  | 0 | 0.0012 |  | 0.001 | -0.001 | - |  | 0 | 1.2e-05
| 0.5 | 1e-06 | 0.001 |  | 0.0004995 | 0.006 |  | 0.5 | 0.004 | -0.003 |  | 0.0035 | 0.006 |  | 0.102 | -0.002 | - |  | 0 | 0.001224
| 1 | -0.002 | 0.001 |  | 0.0015 | 0.012 |  | 1 | 0.005 | 0.001 |  | 0.002 | 0.012 |  | 0.5 | 1e-06 | - |  | 0 | 0.006
| 2 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.024 |  | 2 | 0.005 | -0.001 |  | 0.003 | 0.024 |  | 1 | -0.001 | - |  | 0 | 0.012
J | 10 | [5 empty] | K | 11 | [5 empty] | L | 12
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | - | - | - |  |  |  | ( V ) | - | - | - |  |  |  | ( V ) | - | - | -
| 150 | - | - | - | 0 | - |  | 150 | - | - |  | 0 | - |  | 150 | - | - |  | 0 | -
| 180 | - | - | - | 0 | - |  | 180 | - | - |  | 0 | - |  | 180 | - | - |  | 0 | -
| 200 | - | - | - | 0 | - |  | 200 | - | - |  | 0 | - |  | 200 | - | - |  | 0 | -
| 220 | - | - | - | 0 | - |  | 220 | - | - |  | 0 | - |  | 220 | - | - |  | 0 | -
| 230 | - | - | - | 0 | - |  | 230 | - | - |  | 0 | - |  | 230 | - | - |  | 0 | -
| 250 | - | - | - | 0 | - |  | 250 | - | - |  | 0 | - |  | 250 | - | - |  | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | - | - | - |  |  |  | ( uA ) | - | - | - |  |  |  | ( uA ) | - | - | -
| 0 | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - | - |  | 0 | -
| 50 | - | - |  | 0 | - |  | 50 | - | - |  | 0 | - |  | 50 | - | - |  | 0 | -
| 100 | - | - |  | 0 | - |  | 100 | - | - |  | 0 | - |  | 100 | - | - |  | 0 | -
| 200 | - | - |  | 0 | - |  | 200 | - | - |  | 0 | - |  | 200 | - | - |  | 0 | -
| 500 | - | - |  | 0 | - |  | 500 | - | - |  | 0 | - |  | 500 | - | - |  | 0 | -
| 1000 | - | - |  | 0 | - |  | 1000 | - | - |  | 0 | - |  | 1000 | - | - |  | 0 | -
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | - | - | - |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | - |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | -
| 10 | - | - |  | 0 | - |  | 10 | - | - |  | 0 | - |  | 10 | - | - |  | 0 | -
| 20 | - | - |  | 0 | - |  | 20 | - | - |  | 0 | - |  | 20 | - | - |  | 0 | -
| 50 | - | - |  | 0 | - |  | 50 | - | - |  | 0 | - |  | 50 | - | - |  | 0 | -
| 100 | - | - |  | 0 | - |  | 100 | - | - |  | 0 | - |  | 100 | - | - |  | 0 | -
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | - | - | - |  |  |  | ( Ω ) | - | - | - |  |  |  | ( Ω ) | - | - | -
| 0 | - | - |  | 0 | - |  | 0.01 | - | - |  | 0 | - |  | 0.01 | - | - |  | 0 | -
| 0.1 | - | - |  | 0 | - |  | 0.1 | - | - |  | 0 | - |  | 0.1 | - | - |  | 0 | -
| 1 | - | - |  | 0 | - |  | 1 | - | - |  | 0 | - |  | 1 | - | - |  | 0 | -
| 2 | - | - |  | 0 | - |  | 2 | - | - |  | 0 | - |  | 2 | - | - |  | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [8 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.31 | 0.76 | - | 0.225 | 1.8 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.3
| 2 | 150 | 0.15 | 0.23 | - | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.3
| 3 | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8 |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 4 | 150 | -0.05 | 0.11 | 0 | 0.08 | 1.8 |  |  | 4 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.3
| 5 | 150 | 0.25 | 0.02 | 0 | 0.115 | 1.8 |  |  | 5 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 6 | 150 | -0.15 | 0.03 | 0 | 0.09 | 1.8 |  |  | 6 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.29
| 7 | 150.21 | 0.21 | 0.27 | 0 | 0.03 | 1.8025 |  |  | 7 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.3
| 8 | 150 | -0.17 | -0.24 | 0 | 0.035 | 1.8 |  |  | 8 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 9 | 149.83 | -0.17 | - | 0 | 0 | 1.798 |  |  | 9 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0.12
| 10 | 150 | - | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 150 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 150 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0 | - | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 180 | 0.1 | -0.03 | - | 0.065 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | 0.1 | -0.06 | - | 0.08 | 0.295
| 2 | 180 | 0.12 | -0.06 | - | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | -0.08 | 0.1 | - | 0.09 | 0.295
| 3 | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 4 | 180 | -0.04 | 0.03 | 0 | 0.035 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | -0.3 | -0.29 | 0 | 0.005 | 0.295
| 5 | 180 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0.005 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 0.3 | -0.33 | 0 | 0.315 | 0.29
| 6 | 180 | -0.11 | 1e-06 | 0 | 0.055001 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 0.02 | -0.1 | 0 | 0.06 | 0.29
| 7 | 180.33 | 0.33 | 0.37 | 0 | 0.02 | 2.164 |  |  | 7 | 50 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.295
| 8 | 180 | -0.39 | -0.14 | 0 | 0.125 | 2.16 |  |  | 8 | 20 | 6.6 | 0.9 | 0 | 2.85 | 0.118
| 9 | 179.78 | -0.22 | - | 0 | 0 | 2.1574 |  |  | 9 | 20.8 | 0.8 | - | 0 | 0 | 0.12272
| 10 | 180 | - | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 50 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 180 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 50 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 180 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 50 | - | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 200 | -0.04 | -0.16 | - | 0.06 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | 0.2 | -0.06 | - | 0.13 | 0.59
| 2 | 200 | 0.06 | -0.18 | - | 0.12 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | -0.07 | 2.2 | - | 1.135 | 0.59
| 3 | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 4 | 200 | -0.67 | 0.05 | 0 | 0.36 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | -0.4 | -0.35 | 0 | 0.025 | 0.59
| 5 | 200 | 0.18 | -0.03 | 0 | 0.105 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | -0.1 | -0.42 | 0 | 0.16 | 0.58
| 6 | 200 | -0.1 | 0.05 | 0 | 0.075 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 0.22 | -0.2 | 0 | 0.21 | 0.58
| 7 | 200.35 | 0.34 | 0.4 | 0 | 0.03 | 2.4042 |  |  | 7 | 100 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.25 | 0.59
| 8 | 200 | -0.23 | -0.33 | 0 | 0.05 | 2.4 |  |  | 8 | 50 | 5 | 2.1 | 0 | 1.45 | 0.295
| 9 | 199.67 | -0.33 | - | 0 | 0 | 2.396 |  |  | 9 | 51.7 | 1.7 | - | 0 | 0 | 0.30503
| 10 | 200 | - | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 100 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 200 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 100 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 200 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 100 | - | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 220 | -0.28 | -0.18 | - | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.18
| 2 | 220 | 0.05 | -0.03 | - | 0.04 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | -0.1 | 3.3 | - | 1.7 | 1.18
| 3 | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 4 | 220 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.25 | 1.18
| 5 | 220 | 0.56 | 0.38 | 0 | 0.09 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.16
| 6 | 220 | -0.13 | 0.05 | 0 | 0.09 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1.16
| 7 | 220.37 | 0.37 | 0.38 | 0 | 0.005 | 2.6444 |  |  | 7 | 200.4 | 0.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.1824
| 8 | 220 | -0.16 | -0.45 | 0 | 0.145 | 2.64 |  |  | 8 | 200 | -8.2 | 3.7 | 0 | 5.95 | 1.18
| 9 | 219.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.6353 |  |  | 9 | 103.4 | 3.4 | - | 0 | 0 | 0.61006
| 10 | 220 | - | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 200 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 220 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 200 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 220 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 200 | - | - | 0 | 0 | -
V | 1 | 230 | -0.2 | -0.26 | - | 0.03 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | 3.8 | -0.9 | - | 2.35 | 2.95
| 2 | 230 | 1e-06 | 0.05 | - | 0.025 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | 0.8 | 2 | - | 0.6 | 2.95
| 3 | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 4 | 230 | -0.11 | 1.11 | 0 | 0.61 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.5 | 2.95
| 5 | 230 | 0.73 | -0.16 | 0 | 0.445 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 2.9
| 6 | 230 | -0.15 | -0.05 | 0 | 0.05 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.25 | 2.9
| 7 | 230.47 | 0.47 | 0.4 | 0 | 0.035 | 2.7656 |  |  | 7 | 500 | 3 | 3.3 | 0 | 0.15 | 2.95
| 8 | 230 | -0.15 | -0.54 | 0 | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | -31.8 | 8.3 | 0 | 20.05 | 2.95
| 9 | 229.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.7553 |  |  | 9 | 507.2 | 7.2 | - | 0 | 0 | 2.9925
| 10 | 230 | - | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 500 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 230 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 500 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 230 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 500 | - | - | 0 | 0 | -
VI | 1 | 250 | -0.32 | 1e-06 | - | 0.16 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95
| 2 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.76 |  |  | 2 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95
| 3 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 3 | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| 4 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | 4 | 1000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 5 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | 5 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.9
| 6 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.9
| 7 | 240.38 | 0.38 | 1e-06 | 0 | 0.19 | 2.8846 |  |  | 7 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.95
| 8 | 250 | 1e-06 | -0.49 | 0 | 0.245 | 3 |  |  | 8 | 1000 | -74 | 1e-06 | 0 | 37 | 5.9
| 9 | 239.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.8753 |  |  | 9 | 920 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 2.99
| 10 | 250 | - | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 1000 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 250 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1000 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 250 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1000 | - | - | 0 | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [8 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | -0.001 | 1e-06 | - | 0.0005005 | 0 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 2 | 10 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.059 |  |  | 2 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.00012
| 3 | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085 |  |  | 3 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 1.2e-08
| 4 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 4 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 5 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 5 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 6 | 10 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 6 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 7 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | 7 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.01
| 8 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | 8 | 0.1 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0.0012
| 9 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.001 | -0.001 | - | 0 | 0 | 1.2e-05
| 10 | 10 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 10 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.01 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 10 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.01 | - | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | II | 1 | 0.1 | -0.001 | 0.002 | - | 0.0015 | 0.0012
| 2 | 20 | 0.2 | 0.1 | - | 0.05 | 0.118 |  |  | 2 | 0.1 | 0.006 | 0.005 | - | 0.0005 | 0.0012
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 3 | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 4 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.34 |  |  | 4 | 0.1 | -0.002 | 1e-06 | 0 | 0.0010005 | 0.0012
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 5 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0012
| 6 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 | 0.34 |  |  | 6 | 0.1 | -0.002 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0.0012
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.34 |  |  | 7 | 0.5 | 1e-06 | 0.001 | 0 | 0.0004995 | 0.006
| 8 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 8 | 0.5 | 0.004 | -0.003 | 0 | 0.0035 | 0.006
| 9 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.102 | -0.002 | - | 0 | 0 | 0.001224
| 10 | 20 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0.1 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 20 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.1 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 20 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.1 | - | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | III | 1 | 1 | 0.004 | 0.012 | - | 0.004 | 0.012
| 2 | 50 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | 0.295 |  |  | 2 | 1 | 0.045 | 0.055 | - | 0.005 | 0.012
| 3 | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34 |  |  | 3 | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 4 | 50 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.85 |  |  | 4 | 1 | -0.008 | -0.001 | 0 | 0.0035 | 0.012
| 5 | 50 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.85 |  |  | 5 | 1 | 0.018 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0.012
| 6 | 50 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.85 |  |  | 6 | 1 | -0.001 | 0.008 | 0 | 0.0045 | 0.012
| 7 | 50 | 1e-06 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.85 |  |  | 7 | 1 | -0.002 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0.012
| 8 | 50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.85 |  |  | 8 | 1 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.012
| 9 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0.006
| 10 | 50 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 50 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 50 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1 | - | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | IV | 1 | 2 | 0.007 | 1e-06 | - | 0.0034995 | 0.024
| 2 | 100 | 0.3 | 1e-06 | - | 0.15 | 0.59 |  |  | 2 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 3 | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85 |  |  | 3 | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
| 4 | 100 | 1.4 | 1 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 4 | 2 | -0.007 | 1e-06 | 0 | 0.0035005 | 0.024
| 5 | 100 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.35 | 1.7 |  |  | 5 | 2 | 0.113 | 1e-06 | 0 | 0.0565 | 0.024
| 6 | 100 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.05 | 1.7 |  |  | 6 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 7 | 100 | 1e-06 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1.7 |  |  | 7 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.024
| 8 | 100 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | 0.005 | -0.001 | 0 | 0.003 | 0.024
| 9 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 1 | -0.001 | - | 0 | 0 | 0.012
| 10 | 100 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 2 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 100 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 2 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 100 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 2 | - | - | 0 | 0 | -
9 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [5 empty] | Konversi TEXT |  |  |  |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | 219.6 | 2.6 | Volt
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | ( | ± | )
( V ) | 2020 | - | - |  |  |  | ( 219.6 ± 2.6 ) Volt |  |  |  |  | 220 | 219.61 | 219.61
149.83 | -0.17 | - | 0 | 0 | 1.798 | [6 empty] | OL | #VALUE! | OL
179.78 | -0.22 | - | 0 | 0 | 2.1574 | [6 empty] | 0.12 | 0.11809 | 0.11809
199.67 | -0.33 | - | 0 | 0 | 2.396 |  | Tegangan jala-jala listrik |  |  |  | NO | 555 | 561.3663 | 561.3663
219.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.6353 |  |  | 219.61 |  | -0.39 | NC | 10 | 10.3846 | 10.3846
229.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.7553 |  | 220 |  | -0.39
239.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.8753 |  |  | 229.61 |  | -0.39
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Tahanan isolasi kabel catu daya
( uA ) | 2020 | - | - |  |  |  |  | 50 |  | 1e-06
0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0.12 |  | OL |  | #VALUE!
20.8 | 0.8 | - | 0 | 0 | 0.12272 |  |  | 100 |  | 1e-06
51.7 | 1.7 | - | 0 | 0 | 0.30503 |  | Resistansi pembumian protektif
103.4 | 3.4 | - | 0 | 0 | 0.61006 |  |  | 0.102 |  | -0.002
507.2 | 7.2 | - | 0 | 0 | 2.9925 |  | 0.12 |  | -0.0019095
920 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 2.99 |  |  | 0.5 |  | 1e-06
Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Arus bocor
( MΩ ) | 2020 | - | - |  |  |  |  | 507.2 |  | 7.2
10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  | 555 |  | 6.3663
20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 920 |  | 1e-06
50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  | Arus bocor
100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1e-06
Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | 10 |  | 0.38462
( Ω ) | 2020 | - | - |  |  |  |  | 20.8 |  | 0.8
0.001 | -0.001 | - | 0 | 0 | 1.2e-05 |  | U95
0.102 | -0.002 | - | 0 | 0 | 0.001224 |  |  | 219.61 |  | 2.6353
0.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0.006 |  | 219.61 |  | 2.6353
1 | -0.001 | - | 0 | 0 | 0.012 |  |  | 229.61 |  | 2.7553
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [12 empty] | 9
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2020 | 2019 | - | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2019 | 2017 | - | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2019 | 2018 | - | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2020 | 2018 | - | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2020 | - | - | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | - | - | - | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | - | - | - | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | - | - | - | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
9 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)

## DB IDA
INPUT SERTIFIKAT IDA 5 2316902 (Flow) | [13 empty] | INPUT SERTIFIKAT IDA 1S 3157903 (Flow) | [6 empty] | INPUT SERTIFIKAT IDA 4 14813 (Flow) | [12 empty] | INPUT SERTIFIKAT IDA 5.. 5157004 (Flow) | [12 empty] | INPUT SERTIFIKAT IDA 5.. 5321078 (Flow)
Channel 1 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 1 | Channel 3 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Single Channel |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Channel 1 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 3 | Channel 3 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | Channel 1 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 7 | Channel 3 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | Channel 1 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 9 | Channel 3 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Flowrate | Tahun | [5 empty] | Flowrate | Tahun | [5 empty] | Flowrate | Tahun | [5 empty] | Flowrate | Tahun | [5 empty] | Flowrate | Tahun |  |  |  |  | Flowrate | Tahun | [5 empty] | Flowrate | Tahun |  |  |  |  | Flowrate | Tahun | [5 empty] | Flowrate | Tahun
( ml/h ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( ml/h ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( ml/h ) | 2022 | 2019 | 2018 |  |  |  | ( ml/h ) | 2022 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( ml/h ) | 2022 | 2019 | 2016 |  |  | ( ml/h ) | 2022 | 2021 | - |  |  |  | ( ml/h ) | 2022 | 2021 | - |  |  | ( ml/h ) | 2022 | - | - |  |  |  | ( ml/h ) | 2022 | - | -
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.19 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.32 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.71 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.52 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.62 | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.58 |  | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.37
10 | -0.01 | -0.3 | - | 0.145 | 0.19 |  | 10 | -0.15 | -0.07 | - | 0.04 | 0.32 |  | 10 | 0.06 | -0.02 | 0.44 | 0.23 | 0.71 |  | 10 | 0.03 | -0.15 | 1e-06 | 0.09 | 0.11 |  | 10 | 0.1 | 0.01 | 1e-06 | 0.049999 | 0.3 | 10 | -0.05 | -0.04 | - | 0.005 | 0.52 |  | 10 | -0.14 | 0.01 | - | 0.075 | 0.62 | 10 | -0.14 | - | - | 0 | 0.58 |  | 10 | -0.07 | - | - | 0 | 0.37
50 | 1e-06 | -0.25 | - | 0.125 | 0.19 |  | 50 | -0.11 | -0.05 | - | 0.03 | 0.32 |  | 50 | -0.02 | -0.02 | 0.38 | 0.2 | 0.71 |  | 50 | 0.03 | -0.15 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |  | 50 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.3 | 50 | -0.15 | -0.02 | - | 0.065 | 0.52 |  | 50 | -0.18 | 0.02 | - | 0.1 | 0.62 | 50 | -0.12 | - | - | 0 | 0.58 |  | 50 | -0.14 | - | - | 0 | 0.37
100 | 0.01 | -0.19 | - | 0.1 | 0.19 |  | 100 | -0.05 | -0.03 | - | 0.01 | 0.32 |  | 100 | -0.12 | -0.01 | 0.31 | 0.215 | 0.71 |  | 100 | 0.03 | -0.15 | 1e-06 | 0.09 | 0.11 |  | 100 | 0.08 | 0.01 | 1e-06 | 0.039999 | 0.3 | 100 | -0.28 | -0.01 | - | 0.135 | 0.52 |  | 100 | -0.22 | 0.03 | - | 0.125 | 0.62 | 100 | -0.1 | - | - | 0 | 0.58 |  | 100 | -0.22 | - | - | 0 | 0.37
150 | 0.02 | -0.13 | - | 0.075 | 0.19 |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.32 |  | 150 | -0.22 | 1e-06 | 0.24 | 0.23 | 0.71 |  | 150 | 0.02 | -0.14 | 0.31 | 0.225 | 0.11 |  | 150 | 0.07 | 0.01 | 0.41 | 0.2 | 0.3 | 150 | -0.4 | 0.01 | - | 0.205 | 0.52 |  | 150 | -0.27 | 0.05 | - | 0.16 | 0.62 | 150 | -0.07 | - | - | 0 | 0.58 |  | 150 | -0.3 | - | - | 0 | 0.37
200 | 0.04 | -0.07 | - | 0.055 | 0.19 |  | 200 | 0.05 | 0.03 | - | 0.01 | 0.32 |  | 200 | -0.32 | 1e-06 | 0.17 | 0.245 | 0.71 |  | 200 | 0.02 | -0.14 | 0.34 | 0.24 | 0.11 |  | 200 | 0.06 | 0.01 | 0.3 | 0.145 | 0.3 | 200 | -0.53 | 0.03 | - | 0.28 | 0.52 |  | 200 | -0.32 | 0.06 | - | 0.19 | 0.62 | 200 | -0.05 | - | - | 0 | 0.58 |  | 200 | -0.38 | - | - | 0 | 0.37
250 | 0.05 | -0.01 | - | 0.03 | 0.19 |  | 250 | 0.11 | 0.06 | - | 0.025 | 0.32 |  | 250 | -0.42 | 0.01 | 0.09 | 0.255 | 0.71 |  | 250 | 0.02 | -0.12 | 0.52 | 0.32 | 0.11 |  | 250 | 0.05 | 0.02 | 0.52 | 0.25 | 0.3 | 250 | -0.66 | 0.05 | - | 0.355 | 0.52 |  | 250 | -0.37 | 0.07 | - | 0.22 | 0.62 | 250 | -0.02 | - | - | 0 | 0.58 |  | 250 | -0.46 | - | - | 0 | 0.37
300 | 0.06 | 0.05 | - | 0.005 | 0.19 |  | 300 | 0.16 | 0.08 | - | 0.04 | 0.32 |  | 300 | -0.52 | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0.71 |  | 300 | 0.02 | -0.1 | 0.61 | 0.355 | 0.11 |  | 300 | 0.03 | 0.02 | 0.61 | 0.295 | 0.3 | 300 | -0.78 | 0.07 | - | 0.425 | 0.52 |  | 300 | -0.42 | 0.08 | - | 0.25 | 0.62 | 300 | 0 | - | - | 0 | 0.58 |  | 300 | -0.54 | - | - | 0 | 0.37
500 | 0.11 | 0.29 | - | 0.09 | 0.19 |  | 500 | 0.38 | 0.19 | - | 0.095 | 0.32 |  | 500 | -0.92 | 0.04 | 1e-06 | 0.48 | 0.71 |  | 500 | 0.01 | -0.1 | 1e-06 | 0.055 | 0.11 |  | 500 | -0.01 | 0.02 | 1e-06 | 0.015 | 0.3 | 500 | -1.29 | 0.14 | - | 0.715 | 0.52 |  | 500 | -0.61 | 0.13 | - | 0.37 | 0.62 | 500 | 0.1 | - | - | 0 | 0.58 |  | 500 | -0.86 | - | - | 0 | 0.37
600 | 0.11 | 0.29 | - | 0.09 | 0.19 |  | 600 | 0.38 | 0.19 | - | 0.095 | 0.32 |  | 600 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.71 |  | 600 | 1e-06 | -0.1 | 1e-06 | 0.050001 | 0.11 |  | 600 | -0.04 | 0.02 | 1e-06 | 0.03 | 0.3 | 600 | -1.54 | 0.14 | - | 0.84 | 0.52 |  | 600 | -0.71 | 1e-06 | - | 0.355 | 0.62 | 600 | 0.15 | - | - | 0 | 0.58 |  | 600 | -1.02 |  | - | 0 | 0.37
Channel 2 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Channel 4 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 2 | [6 empty] | Channel 2 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Channel 4 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | Channel 2 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Channel 4 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | Channel 2 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Channel 4 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Flowrate | Tahun | [5 empty] | Flowrate | Tahun | [12 empty] | Flowrate | Tahun | [5 empty] | Flowrate | Tahun |  |  |  |  | Flowrate | Tahun | [5 empty] | Flowrate | Tahun |  |  |  |  | Flowrate | Tahun | [5 empty] | Flowrate | Tahun
( ml/h ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( ml/h ) | 2021 | 2019 | - | [10 empty] | ( ml/h ) | 2022 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( ml/h ) | 2022 | 2019 | 2016 |  |  | ( ml/h ) | 2022 | 2021 | - |  |  |  | ( ml/h ) | 2022 | 2021 | - |  |  | ( ml/h ) | 2022 | - | - |  |  |  | ( ml/h ) | 2022 | - | -
0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.41 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.29 | [8 empty] | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.33 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.54 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.27 | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.65 |  | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.74
10 | 0.11 | 0.05 | - | 0.03 | 0.41 |  | 10 | -0.08 | -0.17 | - | 0.045 | 0.29 | [8 empty] | 10 | 0.15 | 0.01 | 1e-06 | 0.075 | 0.33 |  | 10 | 0.01 | 0.01 | 1e-06 | 0.0049995 | 0.14 | 10 | -0.08 | -0.05 | - | 0.015 | 0.54 |  | 10 | -0.08 | -0.02 | - | 0.03 | 0.27 | 10 | -0.75 | - | - | 0 | 0.65 |  | 10 | -0.32 | - | - | 0 | 0.74
50 | 0.1 | 0.05 | - | 0.025 | 0.41 |  | 50 | -0.06 | -0.12 | - | 0.03 | 0.29 | [8 empty] | 50 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.33 |  | 50 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.035 | 0.14 | 50 | -0.13 | -0.04 | - | 0.045 | 0.54 |  | 50 | -0.07 | -0.01 | - | 0.03 | 0.27 | 50 | -0.71 | - | - | 0 | 0.65 |  | 50 | -0.33 | - | - | 0 | 0.74
100 | 0.09 | 0.06 | - | 0.015 | 0.41 |  | 100 | -0.04 | -0.09 | - | 0.025 | 0.29 | [8 empty] | 100 | 0.11 | 0.01 | 1e-06 | 0.054999 | 0.33 |  | 100 | 0.01 | 0.01 | 1e-06 | 0.0049995 | 0.14 | 100 | -0.2 | -0.03 | - | 0.085 | 0.54 |  | 100 | -0.05 | 1e-06 | - | 0.025 | 0.27 | 100 | -0.65 | - | - | 0 | 0.65 |  | 100 | -0.35 | - | - | 0 | 0.74
150 | 0.09 | 0.07 | - | 0.01 | 0.41 |  | 150 | -0.01 | -0.04 | - | 0.015 | 0.29 | [8 empty] | 150 | 0.09 | 0.01 | 0.3 | 0.145 | 0.33 |  | 150 | 0.01 | 0.01 | 0.31 | 0.15 | 0.14 | 150 | -0.27 | -0.01 | - | 0.13 | 0.54 |  | 150 | -0.03 | 0.02 | - | 0.025 | 0.27 | 150 | -0.59 | - | - | 0 | 0.65 |  | 150 | -0.37 | - | - | 0 | 0.74
200 | 0.08 | 0.07 | - | 0.005 | 0.41 |  | 200 | 0.01 | 0.01 | - | 0 | 0.29 | [8 empty] | 200 | 0.07 | 0.01 | 0.29 | 0.14 | 0.33 |  | 200 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.165 | 0.14 | 200 | -0.34 | 1e-06 | - | 0.17 | 0.54 |  | 200 | -0.01 | 0.03 | - | 0.02 | 0.27 | 200 | -0.53 | - | - | 0 | 0.65 |  | 200 | -0.39 | - | - | 0 | 0.74
250 | 0.07 | 0.08 | - | 0.005 | 0.41 |  | 250 | 0.03 | 0.06 | - | 0.015 | 0.29 | [8 empty] | 250 | 0.06 | 0.01 | 0.52 | 0.255 | 0.33 |  | 250 | 0.01 | 0.01 | 0.52 | 0.255 | 0.14 | 250 | -0.41 | 0.01 | - | 0.21 | 0.54 |  | 250 | 0.01 | 0.05 | - | 0.02 | 0.27 | 250 | -0.47 | - | - | 0 | 0.65 |  | 250 | -0.41 | - | - | 0 | 0.74
300 | 0.07 | 0.09 | - | 0.01 | 0.41 |  | 300 | 0.06 | 0.11 | - | 0.025 | 0.29 | [8 empty] | 300 | 0.04 | 0.01 | 0.5 | 0.245 | 0.33 |  | 300 | 0.01 | 0.01 | 0.61 | 0.3 | 0.14 | 300 | -0.47 | 0.03 | - | 0.25 | 0.54 |  | 300 | 0.03 | 0.06 | - | 0.015 | 0.27 | 300 | -0.42 | - | - | 0 | 0.65 |  | 300 | -0.43 | - | - | 0 | 0.74
500 | 0.04 | 0.12 | - | 0.04 | 0.41 |  | 500 | 0.15 | 0.31 | - | 0.08 | 0.29 | [8 empty] | 500 | -0.04 | 0.01 | 1e-06 | 0.025 | 0.33 |  | 500 | 0.01 | 0.01 | 1e-06 | 0.0049995 | 0.14 | 500 | -0.74 | 0.08 | - | 0.41 | 0.54 |  | 500 | 0.11 | 0.12 | - | 0.005 | 0.27 | 500 | -0.18 | - | - | 0 | 0.65 |  | 500 | -0.51 | - | - | 0 | 0.74
600 | 0.04 | 0.12 | - | 0.04 | 0.41 |  | 600 | 0.15 | 0.31 | - | 0.08 | 0.29 | [8 empty] | 600 | -0.08 | 0.01 | 1e-06 | 0.045 | 0.33 |  | 600 | 0.01 | 0.01 | 1e-06 | 0.0049995 | 0.14 | 600 | -0.88 | 0.08 | - | 0.48 | 0.54 |  | 600 | 0.15 | 0.12 | - | 0.015 | 0.27 | 600 | -0.07 | - | - | 0 | 0.65 |  | 600 | -0.55 | - | - | 0 | 0.74
INPUT SERTIFIKAT IDA 5 3216902 (Pressure) | [13 empty] | INPUT SERTIFIKAT IDA 1S 3157903 (Pressure) | [6 empty] | INPUT SERTIFIKAT IDA 4 14813 (Pressure) | [12 empty] | INPUT SERTIFIKAT IDA 5.. 5157004 (Pressure) | [12 empty] | INPUT SERTIFIKAT IDA 5.. 5321078 (Pressure)
Channel 1 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 1 | Channel 3 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Single Channel |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Channel 1 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 3 | Channel 3 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | Channel 1 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 7 | Channel 3 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | Channel 1 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 9 | Channel 3 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Pressure | Tahun | [5 empty] | Pressure | Tahun | [5 empty] | Pressure | Tahun | [5 empty] | Pressure | Tahun | [5 empty] | Pressure | Tahun |  |  |  |  | Pressure | Tahun | [5 empty] | Pressure | Tahun |  |  |  |  | Pressure | Tahun | [5 empty] | Pressure | Tahun
( Psi ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( Psi ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( Psi ) | 2022 | 2019 | 2018 |  |  |  | ( Psi ) | 2022 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( Psi ) | 2022 | 2019 | 2016 |  |  | ( Psi ) | 2022 | 2021 | - |  |  |  | ( Psi ) | 2022 | 2021 | - |  |  | ( Psi ) | 2022 | - | - |  |  |  | ( Psi ) | 2022 | - | -
5 | -0.05 | -0.03 | - | 0.01 | 0.02 |  | 5 | 0.01 | -0.02 | - | 0.015 | 0.02 |  | 5 | -0.09 | 0.01 | 1e-06 | 0.05 | 0.05 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.05 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.05 | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.05 |  | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.06
10 | -0.05 | -0.04 | - | 0.005 | 0.02 |  | 10 | 0.01 | -0.04 | - | 0.025 | 0.02 |  | 10 | -0.07 | -0.08 | -0.01 | 0.035 | 0.05 |  | 5 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0.05 |  | 5 | -0.02 | 1e-06 | -0.02 | 0.010001 | 0.05 | 5 | 0.02 | -0.02 | - | 0.02 | 0.05 |  | 5 | -0.06 | -0.04 | - | 0.01 | 0.05 | 10 | -0.11 | - | - | 0 | 0.05 |  | 10 | -0.15 | - | - | 0 | 0.06
15 | -0.06 | -0.07 | - | 0.005 | 0.02 |  | 15 | 0.01 | -0.04 | - | 0.025 | 0.02 |  | 15 | -0.05 | -0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |  | 10 | -0.02 | -0.14 | -0.02 | 0.06 | 0.05 |  | 10 | -0.02 | -0.1 | -0.02 | 0.04 | 0.05 | 10 | -0.01 | -0.02 | - | 0.005 | 0.05 |  | 10 | -0.08 | -0.09 | - | 0.005 | 0.05 | 20 | -0.16 | - | - | 0 | 0.05 |  | 20 | -0.17 | - | - | 0 | 0.06
20 | -0.06 | -0.12 | - | 0.03 | 0.02 |  | 20 | -0.02 | -0.04 | - | 0.01 | 0.02 |  | 20 | -0.13 | -0.11 | 0.04 | 0.085 | 0.05 |  | 15 | -0.04 | -0.18 | -0.02 | 0.08 | 0.05 |  | 15 | -0.1 | -0.13 | -0.02 | 0.055 | 0.05 | 15 | -0.03 | -0.03 | - | 0 | 0.05 |  | 15 | -0.11 | -0.12 | - | 0.005 | 0.05 | 30 | -0.22 | - | - | 0 | 0.05 |  | 30 | -0.16 | - | - | 0 | 0.06
25 | -0.06 | -0.13 | - | 0.035 | 0.02 |  | 25 | 0.01 | -0.03 | - | 0.02 | 0.02 |  | 25 | -0.11 | -0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |  | 25 | -0.14 | -0.27 | -0.02 | 0.125 | 0.05 |  | 25 | -0.19 | -0.15 | -0.02 | 0.085 | 0.05 | 20 | -0.07 | -0.03 | - | 0.02 | 0.05 |  | 20 | -0.12 | -0.14 | - | 0.01 | 0.05 | 35 | -0.18 | - | - | 0 | 0.05 |  | 35 | -0.16 | - | - | 0 | 0.06
30 | -0.02 | -0.09 | - | 0.035 | 0.02 |  | 30 | 0.01 | -0.01 | - | 0.01 | 0.02 |  | 30 | -0.16 | -0.08 | 1e-06 | 0.080001 | 0.05 |  | 30 | -0.18 | -0.27 | 1e-06 | 0.135 | 0.05 |  | 30 | -0.23 | -0.15 | 1e-06 | 0.115 | 0.05 | 25 | -0.09 | -0.03 | - | 0.03 | 0.05 |  | 25 | -0.12 | -0.17 | - | 0.025 | 0.05 | 40 | -0.16 | - | - | 0 | 0.05 |  | 40 | -0.14 | - | - | 0 | 0.06
Channel 2 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Channel 4 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | [8 empty] | Channel 2 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Channel 4 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | Channel 2 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Channel 4 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | Channel 2 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Channel 4 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Pressure | Tahun | [5 empty] | Pressure | Tahun | [12 empty] | Pressure | Tahun | [5 empty] | Pressure | Tahun |  |  |  |  | Pressure | Tahun | [5 empty] | Pressure | Tahun |  |  |  |  | Pressure | Tahun | [5 empty] | Pressure | Tahun
( Psi ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( Psi ) | 2021 | 2019 | - | [10 empty] | ( Psi ) | 2022 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( Psi ) | 2022 | 2019 | 2016 |  |  | ( Psi ) | 2022 | 2021 | - |  |  |  | ( Psi ) | 2022 | 2021 | - |  |  | ( Psi ) | 2022 | - | - |  |  |  | ( Psi ) | 2022 | - | -
5 | 1e-06 | -0.02 | - | 0.010001 | 0.02 |  | 5 | -0.01 | -0.02 | - | 0.005 | 0.02 | [8 empty] | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.06 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.06 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.05 |  | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.06
10 | 1e-06 | -0.02 | - | 0.010001 | 0.02 |  | 10 | -0.06 | -0.04 | - | 0.01 | 0.02 | [8 empty] | 5 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.05 |  | 5 | 0.05 | 0.07 | -0.02 | 0.045 | 0.05 | 5 | -0.05 | -0.05 | - | 0 | 0.06 |  | 5 | -0.04 | -0.03 | - | 0.005 | 0.06 | 10 | -0.1 | - | - | 0 | 0.05 |  | 10 | -0.09 | - | - | 0 | 0.06
15 | -0.02 | -0.01 | - | 0.005 | 0.02 |  | 15 | -0.08 | -0.04 | - | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | 10 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.05 |  | 10 | 0.08 | 0.09 | -0.02 | 0.055 | 0.05 | 10 | -0.09 | -0.08 | - | 0.005 | 0.06 |  | 10 | -0.06 | -0.06 | - | 0 | 0.06 | 20 | -0.19 | - | - | 0 | 0.05 |  | 20 | -0.11 | - | - | 0 | 0.06
20 | -0.05 | -0.02 | - | 0.015 | 0.02 |  | 20 | -0.1 | -0.05 | - | 0.025 | 0.02 | [8 empty] | 15 | -0.1 | -0.01 | -0.02 | 0.045 | 0.05 |  | 15 | 0.09 | 0.14 | -0.02 | 0.08 | 0.05 | 15 | -0.12 | -0.11 | - | 0.005 | 0.06 |  | 15 | -0.08 | -0.1 | - | 0.01 | 0.06 | 30 | -0.24 | - | - | 0 | 0.05 |  | 30 | -0.12 | - | - | 0 | 0.06
25 | -0.07 | -0.01 | - | 0.03 | 0.02 |  | 25 | -0.09 | -0.02 | - | 0.035 | 0.02 | [8 empty] | 25 | -0.23 | 0.03 | -0.02 | 0.13 | 0.05 |  | 25 | -0.02 | 0.12 | -0.01 | 0.07 | 0.05 | 20 | -0.11 | -0.14 | - | 0.015 | 0.06 |  | 20 | -0.1 | -0.13 | - | 0.015 | 0.06 | 35 | -0.23 | - | - | 0 | 0.05 |  | 35 | -0.11 | - | - | 0 | 0.06
30 | -0.07 | -0.02 | - | 0.025 | 0.02 |  | 30 | -0.07 | 1e-06 | - | 0.035001 | 0.02 | [8 empty] | 30 | -0.45 | 0.03 | 1e-06 | 0.24 | 0.05 |  | 30 | -0.05 | 0.12 | 1e-06 | 0.085 | 0.05 | 25 | -0.12 | -0.17 | - | 0.025 | 0.06 |  | 25 | -0.09 | -0.16 | - | 0.035 | 0.06 | 40 | -0.25 | - | - | 0 | 0.05 |  | 40 | -0.09 | - | - | 0 | 0.06
INPUT SERTIFIKAT Rigel 05J-0015(Flow) | [13 empty] | INPUT SERTIFIKAT (Kosong) (Flow) | [6 empty] | INPUT SERTIFIKAT IDA 5.1 4429017 (Flow) | [12 empty] | INPUT SERTIFIKAT IDA 5… 5157005 (Flow) | [12 empty] | 2
Channel 1 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 4 | Channel 3 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Single Channel |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Channel 1 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 6 | Channel 3 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | Channel 1 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 8 | Channel 3 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | Channel 1 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 10 | Channel 3 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Flowrate | Tahun | [5 empty] | Flowrate | Tahun | [5 empty] | Flowrate | Tahun | [5 empty] | Flowrate | Tahun | [5 empty] | Flowrate | Tahun |  |  |  |  | Flowrate | Tahun | [5 empty] | Flowrate | Tahun |  |  |  |  | Flowrate | Tahun | [5 empty] | Flowrate | Tahun
( ml/h ) | 2018 | - | - |  |  |  | ( ml/h ) | 2018 | - | - |  |  |  | ( ml/h ) | - | - | - |  |  |  | ( ml/h ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( ml/h ) | 2021 | 2019 | - |  |  | ( ml/h ) | 2022 | 2021 | - |  |  |  | ( ml/h ) | 2022 | 2021 | - |  |  | ( ml/h ) | - | - | - |  |  |  | ( ml/h ) | - | - | -
0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.32 |  | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.48 |  | 0 | - | - | - | 1e-06 | 0.02 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.1 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.18 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.65 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.58 | 0 | - | - | - | 1e-06 | 0 |  | 0 | - | - | - | 1e-06 | 0
10 | -0.07 | - | - | 0 | 0.32 |  | 10 | -0.13 | - | - | 0 | 0.48 |  | 0 | - | - | - | 0 | 0.02 |  | 10 | -0.03 | -0.16 | - | 0.065 | 0.1 |  | 10 | -0.1 | 1e-06 | - | 0.050001 | 0.18 | 10 | -0.11 | -0.02 | - | 0.045 | 0.65 |  | 10 | -0.5 | -0.06 | - | 0.22 | 0.58 | 5 | - | - | - | 0 | 0 |  | 5 | - | - | - | 0 | 0
50 | -0.07 | - | - | 0 | 0.32 |  | 50 | -0.11 | - | - | 0 | 0.48 |  | 0 | - | - | - | 0 | 0.02 |  | 50 | -0.01 | -0.16 | - | 0.075 | 0.1 |  | 50 | -0.08 | 1e-06 | - | 0.040001 | 0.18 | 50 | -0.18 | -0.02 | - | 0.08 | 0.65 |  | 50 | -0.54 | -0.05 | - | 0.245 | 0.58 | 10 | - | - | - | 0 | 0 |  | 10 | - | - | - | 0 | 0
100 | -0.07 | - | - | 0 | 0.32 |  | 100 | -0.08 | - | - | 0 | 0.48 |  | 0 | - | - | - | 0 | 0.02 |  | 100 | 0.02 | -0.16 | - | 0.09 | 0.1 |  | 100 | -0.05 | 1e-06 | - | 0.025001 | 0.18 | 100 | -0.26 | -0.01 | - | 0.125 | 0.65 |  | 100 | -0.59 | -0.04 | - | 0.275 | 0.58 | 20 | - | - | - | 0 | 0 |  | 20 | - | - | - | 0 | 0
150 | -0.08 | - | - | 0 | 0.32 |  | 150 | -0.05 | - | - | 0 | 0.48 |  | 0 | - | - | - | 0 | 0.02 |  | 150 | 0.06 | -0.14 | - | 0.1 | 0.1 |  | 150 | -0.03 | 1e-06 | - | 0.015 | 0.18 | 150 | -0.34 | -0.01 | - | 0.165 | 0.65 |  | 150 | -0.63 | -0.02 | - | 0.305 | 0.58 | 50 | - | - | - | 0 | 0 |  | 50 | - | - | - | 0 | 0
200 | -0.08 | - | - | 0 | 0.32 |  | 200 | -0.03 | - | - | 0 | 0.48 |  | 0 | - | - | - | 0 | 0.02 |  | 200 | 0.09 | -0.12 | - | 0.105 | 0.1 |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.18 | 200 | -0.43 | 1e-06 | - | 0.215 | 0.65 |  | 200 | -0.68 | -0.01 | - | 0.335 | 0.58 | 100 | - | - | - | 0 | 0 |  | 100 | - | - | - | 0 | 0
250 | -0.09 | - | - | 0 | 0.32 |  | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.48 |  | 0 | - | - | - | 0 | 0.02 |  | 250 | 0.12 | -0.07 | - | 0.095 | 0.1 |  | 250 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 0.18 | 250 | -0.51 | 1e-06 | - | 0.255 | 0.65 |  | 250 | -0.72 | 0.03 | - | 0.375 | 0.58 | 200 | - | - | - | 0 | 0 |  | 200 | - | - | - | 0 | 0
300 | -0.09 | - | - | 0 | 0.32 |  | 300 | 0.03 | - | - | 0 | 0.48 |  | 0 | - | - | - | 0 | 0.02 |  | 300 | 0.15 | 0.07 | - | 0.04 | 0.1 |  | 300 | 0.05 | 0.01 | - | 0.02 | 0.18 | 300 | -0.59 | 0.01 | - | 0.3 | 0.65 |  | 300 | -0.77 | 0.06 | - | 0.415 | 0.58 | 500 | - | - | - | 0 | 0 |  | 500 | - | - | - | 0 | 0
600 | -0.09 | - | - | 0 | 0.32 |  | 600 | 0.03 | - | - | 0 | 0.48 |  | 0 | - | - | - | 0 | 0.02 |  | 500 | 0.27 | 0.07 | - | 0.1 | 0.1 |  | 500 | 0.14 | 0.01 | - | 0.065 | 0.18 | 500 | -0.92 | 0.03 | - | 0.475 | 0.65 |  | 500 | -0.95 | 0.19 | - | 0.57 | 0.58 | 600 | - | - | - | 0 | 0 |  | 600 | - | - | - | 0 | 0
650 | -0.09 | - | - | 0 | 0.32 |  | 650 | 0.03 | - | - | 0 | 0.48 |  | 0 | - | - | - | 0 | 0.02 |  | 600 | 0.27 | 0.07 | - | 0.1 | 0.1 |  | 600 | 0.14 | 0.01 | - | 0.065 | 0.18 | 600 | -1.09 | 0.03 | - | 0.56 | 0.65 |  | 600 | -1.04 | 1e-06 | - | 0.52 | 0.58 | 650 | - | - | - | 0 | 0 |  | 650 | - | - | - | 0 | 0
Channel 2 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Channel 4 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5 | [6 empty] | Channel 2 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Channel 4 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | Channel 2 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Channel 4 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | Channel 2 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Channel 4 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Flowrate | Tahun | [5 empty] | Flowrate | Tahun | [12 empty] | Flowrate | Tahun | [5 empty] | Flowrate | Tahun |  |  |  |  | Flowrate | Tahun | [5 empty] | Flowrate | Tahun |  |  |  |  | Flowrate | Tahun | [5 empty] | Flowrate | Tahun
( ml/h ) | 2018 | - | - |  |  |  | ( ml/h ) | 2018 | - | - | [10 empty] | ( ml/h ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( ml/h ) | 2021 | 2019 | - |  |  | ( ml/h ) | 2022 | 2021 | - |  |  |  | ( ml/h ) | 2022 | 2021 | - |  |  | ( ml/h ) | - | - | - |  |  |  | ( ml/h ) | - | - | -
0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.23 |  | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.43 | [8 empty] | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.21 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.19 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.38 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.39 | 0 | - | - | - | 1e-06 | 0 |  | 0 | - | - | - | 1e-06 | 0
10 | -0.06 | - | - | 0 | 0.23 |  | 10 | -0.15 | - | - | 0 | 0.43 | [8 empty] | 10 | -0.02 | -0.02 | - | 0 | 0.21 |  | 10 | 0.01 | -0.04 | - | 0.025 | 0.19 | 10 | -0.61 | 0.04 | - | 0.325 | 0.38 |  | 10 | -0.36 | -0.11 | - | 0.125 | 0.39 | 5 | - | - | - | 0 | 0 |  | 5 | - | - | - | 0 | 0
50 | -0.03 | - | - | 0 | 0.23 |  | 50 | -0.11 | - | - | 0 | 0.43 | [8 empty] | 50 | -0.01 | -0.02 | - | 0.005 | 0.21 |  | 50 | 0.01 | -0.04 | - | 0.025 | 0.19 | 50 | -0.67 | 0.03 | - | 0.35 | 0.38 |  | 50 | -0.46 | -0.09 | - | 0.185 | 0.39 | 10 | - | - | - | 0 | 0 |  | 10 | - | - | - | 0 | 0
100 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.23 |  | 100 | -0.06 | - | - | 0 | 0.43 | [8 empty] | 100 | 0.02 | -0.01 | - | 0.015 | 0.21 |  | 100 | 0.02 | -0.03 | - | 0.025 | 0.19 | 100 | -0.75 | 0.02 | - | 0.385 | 0.38 |  | 100 | -0.19 | -0.06 | - | 0.065 | 0.39 | 20 | - | - | - | 0 | 0 |  | 20 | - | - | - | 0 | 0
150 | 0.03 | - | - | 0 | 0.23 |  | 150 | -0.01 | - | - | 0 | 0.43 | [8 empty] | 150 | 0.05 | 1e-06 | - | 0.025 | 0.21 |  | 150 | 0.03 | -0.03 | - | 0.03 | 0.19 | 150 | -0.83 | 0.01 | - | 0.42 | 0.38 |  | 150 | -0.71 | -0.03 | - | 0.34 | 0.39 | 50 | - | - | - | 0 | 0 |  | 50 | - | - | - | 0 | 0
200 | 0.06 | - | - | 0 | 0.23 |  | 200 | 0.04 | - | - | 0 | 0.43 | [8 empty] | 200 | 0.08 | 0.03 | - | 0.025 | 0.21 |  | 200 | 0.04 | -0.01 | - | 0.025 | 0.19 | 200 | -0.91 | -0.01 | - | 0.45 | 0.38 |  | 200 | -0.84 | 1e-06 | - | 0.42 | 0.39 | 100 | - | - | - | 0 | 0 |  | 100 | - | - | - | 0 | 0
250 | 0.09 | - | - | 0 | 0.23 |  | 250 | 0.09 | - | - | 0 | 0.43 | [8 empty] | 250 | 0.11 | 0.08 | - | 0.015 | 0.21 |  | 250 | 0.04 | 0.02 | - | 0.01 | 0.19 | 250 | -0.98 | -0.02 | - | 0.48 | 0.38 |  | 250 | -0.97 | 0.03 | - | 0.5 | 0.39 | 200 | - | - | - | 0 | 0 |  | 200 | - | - | - | 0 | 0
300 | 0.12 | - | - | 0 | 0.23 |  | 300 | 0.14 | - | - | 0 | 0.43 | [8 empty] | 300 | 0.14 | 0.23 | - | 0.045 | 0.21 |  | 300 | 0.05 | 0.1 | - | 0.025 | 0.19 | 300 | -1.06 | -0.04 | - | 0.51 | 0.38 |  | 300 | -1.09 | 0.06 | - | 0.575 | 0.39 | 500 | - | - | - | 0 | 0 |  | 500 | - | - | - | 0 | 0
600 | 0.12 | - | - | 0 | 0.23 |  | 600 | 0.14 | - | - | 0 | 0.43 | [8 empty] | 500 | 0.25 | 0.23 | - | 0.01 | 0.21 |  | 500 | 0.08 | 0.1 | - | 0.01 | 0.19 | 500 | -1.37 | -0.09 | - | 0.64 | 0.38 |  | 500 | -1.6 | 0.19 | - | 0.895 | 0.39 | 600 | - | - | - | 0 | 0 |  | 600 | - | - | - | 0 | 0
650 | 0.12 | - | - | 0 | 0.23 |  | 650 | 0.14 | - | - | 0 | 0.43 | [8 empty] | 600 | 0.25 | 0.23 | - | 0.01 | 0.21 |  | 600 | 0.08 | 0.1 | - | 0.01 | 0.19 | 600 | -1.53 | -0.09 | - | 0.72 | 0.38 |  | 600 | -1.85 | 1e-06 | - | 0.925 | 0.39 | 650 | - | - | - | 0 | 0 |  | 650 | - | - | - | 0 | 0
INPUT SERTIFIKAT Rigel 05J-0015(Pressure) | [13 empty] | INPUT SERTIFIKAT (kosong) (Pressure) | [6 empty] | INPUT SERTIFIKAT IDA 5.1 4429017 (Pressure) | [12 empty] | INPUT SERTIFIKAT IDA 5… 5157005 (Pressure) | [12 empty] | 2
Channel 1 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 4 | Channel 3 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Single Channel |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Channel 1 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 6 | Channel 3 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | Channel 1 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 8 | Channel 3 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | Channel 1 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 10 | Channel 3 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Pressure | Tahun | [5 empty] | Pressure | Tahun | [5 empty] | Pressure | Tahun | [5 empty] | Pressure | Tahun | [5 empty] | Pressure | Tahun |  |  |  |  | Pressure | Tahun | [5 empty] | Pressure | Tahun |  |  |  |  | Pressure | Tahun | [5 empty] | Pressure | Tahun
( Psi ) | 2018 | - | - |  |  |  | ( Psi ) | 2018 | - | - |  |  |  | ( Psi ) | - | - | - |  |  |  | ( Psi ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( Psi ) | 2021 | 2019 | - |  |  | ( Psi ) | 2022 | 2021 | - |  |  |  | ( Psi ) | 2022 | 2021 | - |  |  | ( Psi ) | - | - | - |  |  |  | ( Psi ) | - | - | -
0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.02 |  | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.02 |  | 0 | - | - |  | 1e-06 | 0.11 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.02 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.02 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.05 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.05 | 0 | - | - | - | 1e-06 | 0 |  | 0 | - | - | - | 1e-06 | 0
5 | 0.01 | - | - | 0 | 0.02 |  | 5 | 0.02 | - | - | 0 | 0.02 |  | 0 | - | - |  | 0 | 0.11 |  | 5 | 0.09 | -0.01 | - | 0.05 | 0.02 |  | 5 | 0.01 | -0.03 | - | 0.02 | 0.02 | 5 | -0.08 | -0.01 | - | 0.035 | 0.05 |  | 5 | -0.03 | -0.05 | - | 0.01 | 0.05 | 10 | - | - | - | 0 | 0 |  | 10 | - | - | - | 0 | 0
10 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.02 |  | 10 | 0.01 | - | - | 0 | 0.02 |  | 0 | - | - |  | 0 | 0.11 |  | 10 | 0.07 | -0.03 | - | 0.05 | 0.02 |  | 10 | 1e-06 | -0.01 | - | 0.0050005 | 0.02 | 10 | -0.12 | -0.07 | - | 0.025 | 0.05 |  | 10 | -0.07 | -0.08 | - | 0.005 | 0.05 | 20 | - | - | - | 0 | 0 |  | 20 | - | - | - | 0 | 0
20 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.02 |  | 20 | 0.02 | - | - | 0 | 0.02 |  | 0 | - | - |  | 0 | 0.11 |  | 15 | 0.04 | -0.03 | - | 0.035 | 0.02 |  | 15 | -0.02 | -0.01 | - | 0.005 | 0.02 | 15 | -0.12 | -0.06 | - | 0.03 | 0.05 |  | 15 | -0.09 | -0.12 | - | 0.015 | 0.05 | 30 | - | - | - | 0 | 0 |  | 30 | - | - | - | 0 | 0
25 | 0.03 | - | - | 0 | 0.02 |  | 25 | 0.02 | - | - | 0 | 0.02 |  | 0 | - | - |  | 0 | 0.011 |  | 20 | 0.06 | 0.03 | - | 0.015 | 0.02 |  | 20 | -0.03 | -0.01 | - | 0.01 | 0.02 | 20 | -0.13 | -0.07 | - | 0.03 | 0.05 |  | 20 | -0.11 | -0.14 | - | 0.015 | 0.05 | 40 | - | - | - | 0 | 0 |  | 40 | - | - | - | 0 | 0
30 | 0.03 | - | - | 0 | 0.02 |  | 30 | 0.02 | - | - | 0 | 0.02 |  | 0 | - | - |  | 0 | 0.011 |  | 30 | 0.06 | 0.03 | - | 0.015 | 0.02 |  | 30 | -0.02 | -0.01 | - | 0.005 | 0.02 | 25 | -0.14 | -0.09 | - | 0.025 | 0.05 |  | 25 | -0.1 | -0.16 | - | 0.03 | 0.05 | 50 | - | - | - | 0 | 0 |  | 50 | - | - | - | 0 | 0
Channel 2 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Channel 4 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | [8 empty] | Channel 2 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Channel 4 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | Channel 2 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Channel 4 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | Channel 2 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Channel 4 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Pressure | Tahun | [5 empty] | Pressure | Tahun | [12 empty] | Pressure | Tahun | [5 empty] | Pressure | Tahun |  |  |  |  | Pressure | Tahun | [5 empty] | Pressure | Tahun |  |  |  |  | Pressure | Tahun | [5 empty] | Pressure | Tahun
( Psi ) | 2018 | - | - |  |  |  | ( Psi ) | 2018 | - | - | [10 empty] | ( Psi ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( Psi ) | 2021 | 2019 | - |  |  | ( Psi ) | 2022 | 2021 | - |  |  |  | ( Psi ) | 2022 | 2021 | - |  |  | ( Psi ) | - | - | - |  |  |  | ( Psi ) | - | - | -
0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.02 |  | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.03 | [8 empty] | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.02 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.02 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.05 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.05 | 0 | - | - | - | 1e-06 | 0 |  | 0 | - | - | - | 1e-06 | 0
5 | -0.03 | - | - | 0 | 0.02 |  | 5 | 0.03 | - | - | 0 | 0.03 | [8 empty] | 5 | 0.04 | -0.04 | - | 0.04 | 0.02 |  | 5 | -0.05 | -0.03 | - | 0.01 | 0.02 | 5 | -0.05 | -0.04 | - | 0.005 | 0.05 |  | 5 | -0.02 | 0.01 | - | 0.015 | 0.05 | 10 | - | - | - | 0 | 0 |  | 10 | - | - | - | 0 | 0
10 | -0.04 | - | - | 0 | 0.02 |  | 15 | 0.02 | - | - | 0 | 0.03 | [8 empty] | 10 | 0.02 | -0.02 | - | 0.02 | 0.02 |  | 10 | -0.08 | -0.01 | - | 0.035 | 0.02 | 10 | -0.06 | -0.07 | - | 0.005 | 0.05 |  | 10 | -0.05 | -0.04 | - | 0.005 | 0.05 | 20 | - | - | - | 0 | 0 |  | 20 | - | - | - | 0 | 0
20 | -0.03 | - | - | 0 | 0.02 |  | 20 | 0.02 | - | - | 0 | 0.03 | [8 empty] | 15 | 0.02 | -0.01 | - | 0.015 | 0.02 |  | 15 | -0.07 | -0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 15 | -0.08 | -0.09 | - | 0.005 | 0.05 |  | 15 | -0.08 | -0.06 | - | 0.01 | 0.05 | 30 | - | - | - | 0 | 0 |  | 30 | - | - | - | 0 | 0
25 | -0.03 | - | - | 0 | 0.02 |  | 25 | 0.03 | - | - | 0 | 0.03 | [8 empty] | 20 | 0.04 | -0.01 | - | 0.025 | 0.02 |  | 20 | -0.07 | -0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 20 | -0.09 | -0.1 | - | 0.005 | 0.05 |  | 20 | -0.09 | -0.09 | - | 0 | 0.05 | 40 | - | - | - | 0 | 0 |  | 40 | - | - | - | 0 | 0
30 | -0.03 | - | - | 0 | 0.02 |  | 30 | 0.03 | - | - | 0 | 0.03 | [8 empty] | 30 | 0.05 | -0.01 | - | 0.03 | 0.02 |  | 30 | -0.07 | -0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 | 0.05 |  | 25 | -0.06 | -0.12 | - | 0.03 | 0.05 | 50 | - | - | - | 0 | 0 |  | 50 | - | - | - | 0 | 0
No Urut Titik Ukur |  | Setting Flowrate | Sertifikat |  |  | DRIFT | U95 STD | No Urut IDA |  | No Urut Titik Ukur |  | Setting Flowrate | Sertifikat |  |  | DRIFT | U95 STD | No Urut IDA
|  | (ml/h ) | New | Mid | Old | [6 empty] | (ml/h ) | New | Mid | Old
I | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.19 | 1 |  | VI | 1 | 200 | 0.04 | -0.07 | - | 0.055 | 0.19 | 1
| 2 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.41 |  |  |  | 2 | 200 | 0.08 | 0.07 | - | 0.005 | 0.41
| 3 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.32 |  |  |  | 3 | 200 | 0.05 | 0.03 | - | 0.01 | 0.32
| 4 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.29 |  |  |  | 4 | 200 | 0.01 | 0.01 | - | 0 | 0.29
| 5 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.71 | 2 |  |  | 5 | 200 | -0.32 | 1e-06 | 0.17 | 0.245 | 0.71 | 2
| 6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11 | 3 |  |  | 6 | 200 | 0.02 | -0.14 | 0.34 | 0.24 | 0.11 | 3
| 7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.33 |  |  |  | 7 | 200 | 0.07 | 0.01 | 0.29 | 0.14 | 0.33
| 8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3 |  |  |  | 8 | 200 | 0.06 | 0.01 | 0.3 | 0.145 | 0.3
| 9 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14 |  |  |  | 9 | 200 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.165 | 0.14
| 10 | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.32 | 4 |  |  | 10 | 200 | -0.08 | - | - | 0 | 0.32 | 4
| 11 | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.23 |  |  |  | 11 | 200 | 0.06 | - | - | 0 | 0.23
| 12 | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.48 |  |  |  | 12 | 200 | -0.03 | - | - | 0 | 0.48
| 13 | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.43 |  |  |  | 13 | 200 | 0.04 | - | - | 0 | 0.43
| 14 | 0 | - | - | - | 1e-06 | 0.02 | 5 |  |  | 14 | 0 | - | - | - | 0 | 0.02 | 5
| 15 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.1 | 6 |  |  | 15 | 200 | 0.09 | -0.12 | - | 0.105 | 0.1 | 6
| 16 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.21 |  |  |  | 16 | 200 | 0.08 | 0.03 | - | 0.025 | 0.21
| 17 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.18 |  |  |  | 17 | 200 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.18
| 18 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.19 |  |  |  | 18 | 200 | 0.04 | -0.01 | - | 0.025 | 0.19
| 19 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.52 | 7 |  |  | 19 | 200 | -0.53 | 0.03 | - | 0.28 | 0.52 | 7
| 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.54 |  |  |  | 20 | 200 | -0.34 | 1e-06 | - | 0.17 | 0.54
| 21 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.62 |  |  |  | 21 | 200 | -0.32 | 0.06 | - | 0.19 | 0.62
| 22 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.27 |  |  |  | 22 | 200 | -0.01 | 0.03 | - | 0.02 | 0.27
| 23 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.65 | 8 |  |  | 23 | 200 | -0.43 | 1e-06 | - | 0.215 | 0.65 | 8
| 24 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.38 |  |  |  | 24 | 200 | -0.91 | -0.01 | - | 0.45 | 0.38
| 25 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.58 |  |  |  | 25 | 200 | -0.68 | -0.01 | - | 0.335 | 0.58
| 26 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.39 |  |  |  | 26 | 200 | -0.84 | 1e-06 | - | 0.42 | 0.39
| 27 | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.58 | 9 |  |  | 27 | 200 | -0.05 | - | - | 0 | 0.58 | 9
| 28 | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.65 |  |  |  | 28 | 200 | -0.53 | - | - | 0 | 0.65
| 29 | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.37 |  |  |  | 29 | 200 | -0.38 | - | - | 0 | 0.37
| 30 | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.74 |  |  |  | 30 | 200 | -0.39 | - | - | 0 | 0.74
| 31 | 0 | - | - | - | 1e-06 | 0 | 10 |  |  | 31 | 100 | - | - | - | 0 | 0 | 10
| 32 | 0 | - | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 32 | 100 | - | - | - | 0 | 0
| 33 | 0 | - | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 33 | 100 | - | - | - | 0 | 0
| 34 | 0 | - | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 34 | 100 | - | - | - | 0 | 0
II | 1 | 10 | -0.01 | -0.3 | - | 0.145 | 0.19 | 1 |  | VII | 1 | 250 | 0.05 | -0.01 | - | 0.03 | 0.19 | 1
| 2 | 10 | 0.11 | 0.05 | - | 0.03 | 0.41 |  |  |  | 2 | 250 | 0.07 | 0.08 | - | 0.005 | 0.41
| 3 | 10 | -0.15 | -0.07 | - | 0.04 | 0.32 |  |  |  | 3 | 250 | 0.11 | 0.06 | - | 0.025 | 0.32
| 4 | 10 | -0.08 | -0.17 | - | 0.045 | 0.29 |  |  |  | 4 | 250 | 0.03 | 0.06 | - | 0.015 | 0.29
| 5 | 10 | 0.06 | -0.02 | 0.44 | 0.23 | 0.71 | 2 |  |  | 5 | 250 | -0.42 | 0.01 | 0.09 | 0.255 | 0.71 | 2
| 6 | 10 | 0.03 | -0.15 | 1e-06 | 0.09 | 0.11 | 3 |  |  | 6 | 250 | 0.02 | -0.12 | 0.52 | 0.32 | 0.11 | 3
| 7 | 10 | 0.15 | 0.01 | 1e-06 | 0.075 | 0.33 |  |  |  | 7 | 250 | 0.06 | 0.01 | 0.52 | 0.255 | 0.33
| 8 | 10 | 0.1 | 0.01 | 1e-06 | 0.049999 | 0.3 |  |  |  | 8 | 250 | 0.05 | 0.02 | 0.52 | 0.25 | 0.3
| 9 | 10 | 0.01 | 0.01 | 1e-06 | 0.0049995 | 0.14 |  |  |  | 9 | 250 | 0.01 | 0.01 | 0.52 | 0.255 | 0.14
| 10 | 10 | -0.07 | - | - | 0 | 0.32 | 4 |  |  | 10 | 250 | -0.09 | - | - | 0 | 0.32 | 4
| 11 | 10 | -0.06 | - | - | 0 | 0.23 |  |  |  | 11 | 250 | 0.09 | - | - | 0 | 0.23
| 12 | 10 | -0.13 | - | - | 0 | 0.48 |  |  |  | 12 | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.48
| 13 | 10 | -0.15 | - | - | 0 | 0.43 |  |  |  | 13 | 250 | 0.09 | - | - | 0 | 0.43
| 14 | 0 | - | - | - | 0 | 0.02 | 5 |  |  | 14 | 0 | - | - | - | 0 | 0.02 | 5
| 15 | 10 | -0.03 | -0.16 | - | 0.065 | 0.1 | 6 |  |  | 15 | 250 | 0.12 | -0.07 | - | 0.095 | 0.1 | 6
| 16 | 10 | -0.02 | -0.02 | - | 0 | 0.21 |  |  |  | 16 | 250 | 0.11 | 0.08 | - | 0.015 | 0.21
| 17 | 10 | -0.1 | 1e-06 | - | 0.050001 | 0.18 |  |  |  | 17 | 250 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 0.18
| 18 | 10 | 0.01 | -0.04 | - | 0.025 | 0.19 |  |  |  | 18 | 250 | 0.04 | 0.02 | - | 0.01 | 0.19
| 19 | 10 | -0.05 | -0.04 | - | 0.005 | 0.52 | 7 |  |  | 19 | 250 | -0.66 | 0.05 | - | 0.355 | 0.52 | 7
| 20 | 10 | -0.08 | -0.05 | - | 0.015 | 0.54 |  |  |  | 20 | 250 | -0.41 | 0.01 | - | 0.21 | 0.54
| 21 | 10 | -0.14 | 0.01 | - | 0.075 | 0.62 |  |  |  | 21 | 250 | -0.37 | 0.07 | - | 0.22 | 0.62
| 22 | 10 | -0.08 | -0.02 | - | 0.03 | 0.27 |  |  |  | 22 | 250 | 0.01 | 0.05 | - | 0.02 | 0.27
| 23 | 10 | -0.11 | -0.02 | - | 0.045 | 0.65 | 8 |  |  | 23 | 250 | -0.51 | 1e-06 | - | 0.255 | 0.65 | 8
| 24 | 10 | -0.61 | 0.04 | - | 0.325 | 0.38 |  |  |  | 24 | 250 | -0.98 | -0.02 | - | 0.48 | 0.38
| 25 | 10 | -0.5 | -0.06 | - | 0.22 | 0.58 |  |  |  | 25 | 250 | -0.72 | 0.03 | - | 0.375 | 0.58
| 26 | 10 | -0.36 | -0.11 | - | 0.125 | 0.39 |  |  |  | 26 | 250 | -0.97 | 0.03 | - | 0.5 | 0.39
| 27 | 10 | -0.14 | - | - | 0 | 0.58 | 9 |  |  | 27 | 250 | -0.02 | - | - | 0 | 0.58 | 9
| 28 | 10 | -0.75 | - | - | 0 | 0.65 |  |  |  | 28 | 250 | -0.47 | - | - | 0 | 0.65
| 29 | 10 | -0.07 | - | - | 0 | 0.37 |  |  |  | 29 | 250 | -0.46 | - | - | 0 | 0.37
| 30 | 10 | -0.32 | - | - | 0 | 0.74 |  |  |  | 30 | 250 | -0.41 | - | - | 0 | 0.74
| 31 | 5 | - | - | - | 0 | 0 | 10 |  |  | 31 | 200 | - | - | - | 0 | 0 | 10
| 32 | 5 | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 32 | 200 | - | - | - | 0 | 0
| 33 | 5 | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 33 | 200 | - | - | - | 0 | 0
| 34 | 5 | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 34 | 200 | - | - | - | 0 | 0
III | 1 | 50 | 1e-06 | -0.25 | - | 0.125 | 0.19 | 1 |  | VIII | 1 | 300 | 0.06 | 0.05 | - | 0.005 | 0.19 | 1
| 2 | 50 | 0.1 | 0.05 | - | 0.025 | 0.41 |  |  |  | 2 | 300 | 0.07 | 0.09 | - | 0.01 | 0.41
| 3 | 50 | -0.11 | -0.05 | - | 0.03 | 0.32 |  |  |  | 3 | 300 | 0.16 | 0.08 | - | 0.04 | 0.32
| 4 | 50 | -0.06 | -0.12 | - | 0.03 | 0.29 |  |  |  | 4 | 300 | 0.06 | 0.11 | - | 0.025 | 0.29
| 5 | 50 | -0.02 | -0.02 | 0.38 | 0.2 | 0.71 | 2 |  |  | 5 | 300 | -0.52 | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0.71 | 2
| 6 | 50 | 0.03 | -0.15 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 3 |  |  | 6 | 300 | 0.02 | -0.1 | 0.61 | 0.355 | 0.11 | 3
| 7 | 50 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.33 |  |  |  | 7 | 300 | 0.04 | 0.01 | 0.5 | 0.245 | 0.33
| 8 | 50 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.3 |  |  |  | 8 | 300 | 0.03 | 0.02 | 0.61 | 0.295 | 0.3
| 9 | 50 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.035 | 0.14 |  |  |  | 9 | 300 | 0.01 | 0.01 | 0.61 | 0.3 | 0.14
| 10 | 50 | -0.07 | - | - | 0 | 0.32 | 4 |  |  | 10 | 300 | -0.09 | - | - | 0 | 0.32 | 4
| 11 | 50 | -0.03 | - | - | 0 | 0.23 |  |  |  | 11 | 300 | 0.12 | - | - | 0 | 0.23
| 12 | 50 | -0.11 | - | - | 0 | 0.48 |  |  |  | 12 | 300 | 0.03 | - | - | 0 | 0.48
| 13 | 50 | -0.11 | - | - | 0 | 0.43 |  |  |  | 13 | 300 | 0.14 | - | - | 0 | 0.43
| 14 | 0 | - | - | - | 0 | 0.02 | 5 |  |  | 14 | 0 | - | - | - | 0 | 0.02 | 5
| 15 | 50 | -0.01 | -0.16 | - | 0.075 | 0.1 | 6 |  |  | 15 | 300 | 0.15 | 0.07 | - | 0.04 | 0.1 | 6
| 16 | 50 | -0.01 | -0.02 | - | 0.005 | 0.21 |  |  |  | 16 | 300 | 0.14 | 0.23 | - | 0.045 | 0.21
| 17 | 50 | -0.08 | 1e-06 | - | 0.040001 | 0.18 |  |  |  | 17 | 300 | 0.05 | 0.01 | - | 0.02 | 0.18
| 18 | 50 | 0.01 | -0.04 | - | 0.025 | 0.19 |  |  |  | 18 | 300 | 0.05 | 0.1 | - | 0.025 | 0.19
| 19 | 50 | -0.15 | -0.02 | - | 0.065 | 0.52 | 7 |  |  | 19 | 300 | -0.78 | 0.07 | - | 0.425 | 0.52 | 7
| 20 | 50 | -0.13 | -0.04 | - | 0.045 | 0.54 |  |  |  | 20 | 300 | -0.47 | 0.03 | - | 0.25 | 0.54
| 21 | 50 | -0.18 | 0.02 | - | 0.1 | 0.62 |  |  |  | 21 | 300 | -0.42 | 0.08 | - | 0.25 | 0.62
| 22 | 50 | -0.07 | -0.01 | - | 0.03 | 0.27 |  |  |  | 22 | 300 | 0.03 | 0.06 | - | 0.015 | 0.27
| 23 | 50 | -0.18 | -0.02 | - | 0.08 | 0.65 | 8 |  |  | 23 | 300 | -0.59 | 0.01 | - | 0.3 | 0.65 | 8
| 24 | 50 | -0.67 | 0.03 | - | 0.35 | 0.38 |  |  |  | 24 | 300 | -1.06 | -0.04 | - | 0.51 | 0.38
| 25 | 50 | -0.54 | -0.05 | - | 0.245 | 0.58 |  |  |  | 25 | 300 | -0.77 | 0.06 | - | 0.415 | 0.58
| 26 | 50 | -0.46 | -0.09 | - | 0.185 | 0.39 |  |  |  | 26 | 300 | -1.09 | 0.06 | - | 0.575 | 0.39
| 27 | 50 | -0.12 | - | - | 0 | 0.58 | 9 |  |  | 27 | 300 | 0 | - | - | 0 | 0.58 | 9
| 28 | 50 | -0.71 | - | - | 0 | 0.65 |  |  |  | 28 | 300 | -0.42 | - | - | 0 | 0.65
| 29 | 50 | -0.14 | - | - | 0 | 0.37 |  |  |  | 29 | 300 | -0.54 | - | - | 0 | 0.37
| 30 | 50 | -0.33 | - | - | 0 | 0.74 |  |  |  | 30 | 300 | -0.43 | - | - | 0 | 0.74
| 31 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 10 |  |  | 31 | 500 | - | - | - | 0 | 0 | 10
| 32 | 10 | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 32 | 500 | - | - | - | 0 | 0
| 33 | 10 | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 33 | 500 | - | - | - | 0 | 0
| 34 | 10 | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 34 | 500 | - | - | - | 0 | 0
IV | 1 | 100 | 0.01 | -0.19 | - | 0.1 | 0.19 | 1 |  | IX | 1 | 500 | 0.11 | 0.29 | - | 0.09 | 0.19 | 1
| 2 | 100 | 0.09 | 0.06 | - | 0.015 | 0.41 |  |  |  | 2 | 500 | 0.04 | 0.12 | - | 0.04 | 0.41
| 3 | 100 | -0.05 | -0.03 | - | 0.01 | 0.32 |  |  |  | 3 | 500 | 0.38 | 0.19 | - | 0.095 | 0.32
| 4 | 100 | -0.04 | -0.09 | - | 0.025 | 0.29 |  |  |  | 4 | 500 | 0.15 | 0.31 | - | 0.08 | 0.29
| 5 | 100 | -0.12 | -0.01 | 0.31 | 0.215 | 0.71 | 2 |  |  | 5 | 500 | -0.92 | 0.04 | 1e-06 | 0.48 | 0.71 | 2
| 6 | 100 | 0.03 | -0.15 | 1e-06 | 0.09 | 0.11 | 3 |  |  | 6 | 500 | 0.01 | -0.1 | 1e-06 | 0.055 | 0.11 | 3
| 7 | 100 | 0.11 | 0.01 | 1e-06 | 0.054999 | 0.33 |  |  |  | 7 | 500 | -0.04 | 0.01 | 1e-06 | 0.025 | 0.33
| 8 | 100 | 0.08 | 0.01 | 1e-06 | 0.039999 | 0.3 |  |  |  | 8 | 500 | -0.01 | 0.02 | 1e-06 | 0.015 | 0.3
| 9 | 100 | 0.01 | 0.01 | 1e-06 | 0.0049995 | 0.14 |  |  |  | 9 | 500 | 0.01 | 0.01 | 1e-06 | 0.0049995 | 0.14
| 10 | 100 | -0.07 | - | - | 0 | 0.32 | 4 |  |  | 10 | 600 | -0.09 | - | - | 0 | 0.32 | 4
| 11 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.23 |  |  |  | 11 | 600 | 0.12 | - | - | 0 | 0.23
| 12 | 100 | -0.08 | - | - | 0 | 0.48 |  |  |  | 12 | 600 | 0.03 | - | - | 0 | 0.48
| 13 | 100 | -0.06 | - | - | 0 | 0.43 |  |  |  | 13 | 600 | 0.14 | - | - | 0 | 0.43
| 14 | 0 | - | - | - | 0 | 0.02 | 5 |  |  | 14 | 0 | - | - | - | 0 | 0.02 | 5
| 15 | 100 | 0.02 | -0.16 | - | 0.09 | 0.1 | 6 |  |  | 15 | 500 | 0.27 | 0.07 | - | 0.1 | 0.1 | 6
| 16 | 100 | 0.02 | -0.01 | - | 0.015 | 0.21 |  |  |  | 16 | 500 | 0.25 | 0.23 | - | 0.01 | 0.21
| 17 | 100 | -0.05 | 1e-06 | - | 0.025001 | 0.18 |  |  |  | 17 | 500 | 0.14 | 0.01 | - | 0.065 | 0.18
| 18 | 100 | 0.02 | -0.03 | - | 0.025 | 0.19 |  |  |  | 18 | 500 | 0.08 | 0.1 | - | 0.01 | 0.19
| 19 | 100 | -0.28 | -0.01 | - | 0.135 | 0.52 | 7 |  |  | 19 | 500 | -1.29 | 0.14 | - | 0.715 | 0.52 | 7
| 20 | 100 | -0.2 | -0.03 | - | 0.085 | 0.54 |  |  |  | 20 | 500 | -0.74 | 0.08 | - | 0.41 | 0.54
| 21 | 100 | -0.22 | 0.03 | - | 0.125 | 0.62 |  |  |  | 21 | 500 | -0.61 | 0.13 | - | 0.37 | 0.62
| 22 | 100 | -0.05 | 1e-06 | - | 0.025 | 0.27 |  |  |  | 22 | 500 | 0.11 | 0.12 | - | 0.005 | 0.27
| 23 | 100 | -0.26 | -0.01 | - | 0.125 | 0.65 | 8 |  |  | 23 | 500 | -0.92 | 0.03 | - | 0.475 | 0.65 | 8
| 24 | 100 | -0.75 | 0.02 | - | 0.385 | 0.38 |  |  |  | 24 | 500 | -1.37 | -0.09 | - | 0.64 | 0.38
| 25 | 100 | -0.59 | -0.04 | - | 0.275 | 0.58 |  |  |  | 25 | 500 | -0.95 | 0.19 | - | 0.57 | 0.58
| 26 | 100 | -0.19 | -0.06 | - | 0.065 | 0.39 |  |  |  | 26 | 500 | -1.6 | 0.19 | - | 0.895 | 0.39
| 27 | 100 | -0.1 | - | - | 0 | 0.58 | 9 |  |  | 27 | 500 | 0.1 | - | - | 0 | 0.58 | 9
| 28 | 100 | -0.65 | - | - | 0 | 0.65 |  |  |  | 28 | 500 | -0.18 | - | - | 0 | 0.65
| 29 | 100 | -0.22 | - | - | 0 | 0.37 |  |  |  | 29 | 500 | -0.86 | - | - | 0 | 0.37
| 30 | 100 | -0.35 | - | - | 0 | 0.74 |  |  |  | 30 | 500 | -0.51 | - | - | 0 | 0.74
| 31 | 20 | - | - | - | 0 | 0 | 10 |  |  | 31 | 600 | - | - | - | 0 | 0 | 10
| 32 | 20 | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 32 | 600 | - | - | - | 0 | 0
| 33 | 20 | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 33 | 600 | - | - | - | 0 | 0
| 34 | 20 | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 34 | 600 | - | - | - | 0 | 0
V | 1 | 150 | 0.02 | -0.13 | - | 0.075 | 0.19 | 1 |  | X | 1 | 600 | 0.11 | 0.29 | - | 0.09 | 0.19 | 1
| 2 | 150 | 0.09 | 0.07 | - | 0.01 | 0.41 |  |  |  | 2 | 600 | 0.04 | 0.12 | - | 0.04 | 0.41
| 3 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.32 |  |  |  | 3 | 600 | 0.38 | 0.19 | - | 0.095 | 0.32
| 4 | 150 | -0.01 | -0.04 | - | 0.015 | 0.29 |  |  |  | 4 | 600 | 0.15 | 0.31 | - | 0.08 | 0.29
| 5 | 150 | -0.22 | 1e-06 | 0.24 | 0.23 | 0.71 | 2 |  |  | 5 | 600 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.71 | 2
| 6 | 150 | 0.02 | -0.14 | 0.31 | 0.225 | 0.11 | 3 |  |  | 6 | 600 | 1e-06 | -0.1 | 1e-06 | 0.050001 | 0.11 | 3
| 7 | 150 | 0.09 | 0.01 | 0.3 | 0.145 | 0.33 |  |  |  | 7 | 600 | -0.08 | 0.01 | 1e-06 | 0.045 | 0.33
| 8 | 150 | 0.07 | 0.01 | 0.41 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 8 | 600 | -0.04 | 0.02 | 1e-06 | 0.03 | 0.3
| 9 | 150 | 0.01 | 0.01 | 0.31 | 0.15 | 0.14 |  |  |  | 9 | 600 | 0.01 | 0.01 | 1e-06 | 0.0049995 | 0.14
| 10 | 150 | -0.08 | - | - | 0 | 0.32 | 4 |  |  | 10 | 650 | -0.09 | - | - | 0 | 0.32 | 4
| 11 | 150 | 0.03 | - | - | 0 | 0.23 |  |  |  | 11 | 650 | 0.12 | - | - | 0 | 0.23
| 12 | 150 | -0.05 | - | - | 0 | 0.48 |  |  |  | 12 | 650 | 0.03 | - | - | 0 | 0.48
| 13 | 150 | -0.01 | - | - | 0 | 0.43 |  |  |  | 13 | 650 | 0.14 | - | - | 0 | 0.43
| 14 | 0 | - | - | - | 0 | 0.02 | 5 |  |  | 14 | 0 | - | - | - | 0 | 0.02 | 5
| 15 | 150 | 0.06 | -0.14 | - | 0.1 | 0.1 | 6 |  |  | 15 | 600 | 0.27 | 0.07 | - | 0.1 | 0.1 | 6
| 16 | 150 | 0.05 | 1e-06 | - | 0.025 | 0.21 |  |  |  | 16 | 600 | 0.25 | 0.23 | - | 0.01 | 0.21
| 17 | 150 | -0.03 | 1e-06 | - | 0.015 | 0.18 |  |  |  | 17 | 600 | 0.14 | 0.01 | - | 0.065 | 0.18
| 18 | 150 | 0.03 | -0.03 | - | 0.03 | 0.19 |  |  |  | 18 | 600 | 0.08 | 0.1 | - | 0.01 | 0.19
| 19 | 150 | -0.4 | 0.01 | - | 0.205 | 0.52 | 7 |  |  | 19 | 600 | -1.54 | 0.14 | - | 0.84 | 0.52 | 7
| 20 | 150 | -0.27 | -0.01 | - | 0.13 | 0.54 |  |  |  | 20 | 600 | -0.88 | 0.08 | - | 0.48 | 0.54
| 21 | 150 | -0.27 | 0.05 | - | 0.16 | 0.62 |  |  |  | 21 | 600 | -0.71 | 1e-06 | - | 0.355 | 0.62
| 22 | 150 | -0.03 | 0.02 | - | 0.025 | 0.27 |  |  |  | 22 | 600 | 0.15 | 0.12 | - | 0.015 | 0.27
| 23 | 150 | -0.34 | -0.01 | - | 0.165 | 0.65 | 8 |  |  | 23 | 600 | -1.09 | 0.03 | - | 0.56 | 0.65 | 8
| 24 | 150 | -0.83 | 0.01 | - | 0.42 | 0.38 |  |  |  | 24 | 600 | -1.53 | -0.09 | - | 0.72 | 0.38
| 25 | 150 | -0.63 | -0.02 | - | 0.305 | 0.58 |  |  |  | 25 | 600 | -1.04 | 1e-06 | - | 0.52 | 0.58
| 26 | 150 | -0.71 | -0.03 | - | 0.34 | 0.39 |  |  |  | 26 | 600 | -1.85 | 1e-06 | - | 0.925 | 0.39
| 27 | 150 | -0.07 | - | - | 0 | 0.58 | 9 |  |  | 27 | 600 | 0.15 | - | - | 0 | 0.58 | 9
| 28 | 150 | -0.59 | - | - | 0 | 0.65 |  |  |  | 28 | 600 | -0.07 | - | - | 0 | 0.65
| 29 | 150 | -0.3 | - | - | 0 | 0.37 |  |  |  | 29 | 600 | -1.02 | 0 | - | 0 | 0.37
| 30 | 150 | -0.37 | - | - | 0 | 0.74 |  |  |  | 30 | 600 | -0.55 | - | - | 0 | 0.74
| 31 | 50 | - | - | - | 0 | 0 | 10 |  |  | 31 | 650 | - | - | - | 0 | 0 | 10
| 32 | 50 | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 32 | 650 | - | - | - | 0 | 0
| 33 | 50 | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 33 | 650 | - | - | - | 0 | 0
| 34 | 50 | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 34 | 650 | - | - | - | 0 | 0
No Urut Titik Ukur |  | Setting Pressure | Sertifikat |  |  | DRIFT | U95 STD | No Urut IDA |  | No Urut Titik Ukur |  | Setting Pressure | Sertifikat |  |  | DRIFT | U95 STD | No Urut IDA
|  | ( Psi ) | New | Mid | Old | [6 empty] | ( Psi ) | New | Mid | Old
I | 1 | 5 | -0.05 | -0.03 | - | 0.01 | 0.02 | 1 |  | IV | 1 | 20 | -0.06 | -0.12 | - | 0.03 | 0.02 | 1
| 2 | 5 | 1e-06 | -0.02 | - | 0.010001 | 0.02 |  |  |  | 2 | 20 | -0.05 | -0.02 | - | 0.015 | 0.02
| 3 | 5 | 0.01 | -0.02 | - | 0.015 | 0.02 |  |  |  | 3 | 20 | -0.02 | -0.04 | - | 0.01 | 0.02
| 4 | 5 | -0.01 | -0.02 | - | 0.005 | 0.02 |  |  |  | 4 | 20 | -0.1 | -0.05 | - | 0.025 | 0.02
| 5 | 5 | -0.09 | 0.01 | 1e-06 | 0.05 | 0.05 | 2 |  |  | 5 | 20 | -0.13 | -0.11 | 0.04 | 0.085 | 0.05 | 2
| 6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 3 |  |  | 6 | 15 | -0.04 | -0.18 | -0.02 | 0.08 | 0.05 | 3
| 7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 |  |  |  | 7 | 15 | -0.1 | -0.01 | -0.02 | 0.045 | 0.05
| 8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 |  |  |  | 8 | 15 | -0.1 | -0.13 | -0.02 | 0.055 | 0.05
| 9 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 |  |  |  | 9 | 15 | 0.09 | 0.14 | -0.02 | 0.08 | 0.05
| 10 | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.02 | 4 |  |  | 10 | 25 | 0.03 | - | - | 0 | 0.02 | 4
| 11 | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.02 |  |  |  | 11 | 25 | -0.03 | - | - | 0 | 0.02
| 12 | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.02 |  |  |  | 12 | 25 | 0.02 | - | - | 0 | 0.02
| 13 | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.03 |  |  |  | 13 | 25 | 0.03 | - | - | 0 | 0.03
| 14 | 0 | - | - | 0 | 1e-06 | 0.11 | 5 |  |  | 14 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.11 | 5
| 15 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.02 | 6 |  |  | 15 | 15 | 0.04 | -0.03 | - | 0.035 | 0.02 | 6
| 16 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.02 |  |  |  | 16 | 15 | 0.02 | -0.01 | - | 0.015 | 0.02
| 17 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.02 |  |  |  | 17 | 15 | -0.02 | -0.01 | - | 0.005 | 0.02
| 18 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.02 |  |  |  | 18 | 15 | -0.07 | -0.01 | - | 0.03 | 0.02
| 19 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.05 | 7 |  |  | 19 | 15 | -0.03 | -0.03 | - | 0 | 0.05 | 7
| 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.06 |  |  |  | 20 | 15 | -0.12 | -0.11 | - | 0.005 | 0.06
| 21 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.05 |  |  |  | 21 | 15 | -0.11 | -0.12 | - | 0.005 | 0.05
| 22 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.06 |  |  |  | 22 | 15 | -0.08 | -0.1 | - | 0.01 | 0.06
| 23 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.05 | 8 |  |  | 23 | 15 | -0.12 | -0.06 | - | 0.03 | 0.05 | 8
| 24 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.05 |  |  |  | 24 | 15 | -0.08 | -0.09 | - | 0.005 | 0.05
| 25 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.05 |  |  |  | 25 | 15 | -0.09 | -0.12 | - | 0.015 | 0.05
| 26 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.05 |  |  |  | 26 | 15 | -0.08 | -0.06 | - | 0.01 | 0.05
| 27 | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.05 | 9 |  |  | 27 | 30 | -0.22 | - | - | 0 | 0.05 | 9
| 28 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.05 |  |  |  | 28 | 30 | -0.24 | - | - | 0 | 0.05
| 29 | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.06 |  |  |  | 29 | 30 | -0.16 | - | - | 0 | 0.06
| 30 | 0 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.06 |  |  |  | 30 | 30 | -0.12 | - | - | 0 | 0.06
| 31 | 0 | - | - | - | 1e-06 | 0 | 10 |  |  | 31 | 30 | - | - | - | 0 | 0 | 10
| 32 | 0 | - | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 32 | 30 | - | - | - | 0 | 0
| 33 | 0 | - | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 33 | 30 | - | - | - | 0 | 0
| 34 | 0 | - | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 34 | 30 | - | - | - | 0 | 0
II | 1 | 10 | -0.05 | -0.04 | - | 0.005 | 0.02 | 1 |  | V | 1 | 25 | -0.06 | -0.13 | - | 0.035 | 0.02 | 1
| 2 | 10 | 1e-06 | -0.02 | - | 0.010001 | 0.02 |  |  |  | 2 | 25 | -0.07 | -0.01 | - | 0.03 | 0.02
| 3 | 10 | 0.01 | -0.04 | - | 0.025 | 0.02 |  |  |  | 3 | 25 | 0.01 | -0.03 | - | 0.02 | 0.02
| 4 | 10 | -0.06 | -0.04 | - | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 4 | 25 | -0.09 | -0.02 | - | 0.035 | 0.02
| 5 | 10 | -0.07 | -0.08 | -0.01 | 0.035 | 0.05 | 2 |  |  | 5 | 25 | -0.11 | -0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 2
| 6 | 5 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0.05 | 3 |  |  | 6 | 25 | -0.14 | -0.27 | -0.02 | 0.125 | 0.05 | 3
| 7 | 5 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.05 |  |  |  | 7 | 25 | -0.23 | 0.03 | -0.02 | 0.13 | 0.05
| 8 | 5 | -0.02 | 1e-06 | -0.02 | 0.010001 | 0.05 |  |  |  | 8 | 25 | -0.19 | -0.15 | -0.02 | 0.085 | 0.05
| 9 | 5 | 0.05 | 0.07 | -0.02 | 0.045 | 0.05 |  |  |  | 9 | 25 | -0.02 | 0.12 | -0.01 | 0.07 | 0.05
| 10 | 5 | 0.01 | - | - | 0 | 0.02 | 4 |  |  | 10 | 25 | 0.03 | - | - | 0 | 0.02 | 4
| 11 | 5 | -0.03 | - | - | 0 | 0.02 |  |  |  | 11 | 25 | -0.03 | - | - | 0 | 0.02
| 12 | 5 | 0.02 | - | - | 0 | 0.02 |  |  |  | 12 | 25 | 0.02 | - | - | 0 | 0.02
| 13 | 5 | 0.03 | - | - | 0 | 0.03 |  |  |  | 13 | 25 | 0.03 | - | - | 0 | 0.03
| 14 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.11 | 5 |  |  | 14 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.011 | 5
| 15 | 5 | 0.09 | -0.01 | - | 0.05 | 0.02 | 6 |  |  | 15 | 20 | 0.06 | 0.03 | - | 0.015 | 0.02 | 6
| 16 | 5 | 0.04 | -0.04 | - | 0.04 | 0.02 |  |  |  | 16 | 20 | 0.04 | -0.01 | - | 0.025 | 0.02
| 17 | 5 | 0.01 | -0.03 | - | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 17 | 20 | -0.03 | -0.01 | - | 0.01 | 0.02
| 18 | 5 | -0.05 | -0.03 | - | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 18 | 20 | -0.07 | -0.01 | - | 0.03 | 0.02
| 19 | 5 | 0.02 | -0.02 | - | 0.02 | 0.05 | 7 |  |  | 19 | 20 | -0.07 | -0.03 | - | 0.02 | 0.05 | 7
| 20 | 5 | -0.05 | -0.05 | - | 0 | 0.06 |  |  |  | 20 | 20 | -0.11 | -0.14 | - | 0.015 | 0.06
| 21 | 5 | -0.06 | -0.04 | - | 0.01 | 0.05 |  |  |  | 21 | 20 | -0.12 | -0.14 | - | 0.01 | 0.05
| 22 | 5 | -0.04 | -0.03 | - | 0.005 | 0.06 |  |  |  | 22 | 20 | -0.1 | -0.13 | - | 0.015 | 0.06
| 23 | 5 | -0.08 | -0.01 | - | 0.035 | 0.05 | 8 |  |  | 23 | 20 | -0.13 | -0.07 | - | 0.03 | 0.05 | 8
| 24 | 5 | -0.05 | -0.04 | - | 0.005 | 0.05 |  |  |  | 24 | 20 | -0.09 | -0.1 | - | 0.005 | 0.05
| 25 | 5 | -0.03 | -0.05 | - | 0.01 | 0.05 |  |  |  | 25 | 20 | -0.11 | -0.14 | - | 0.015 | 0.05
| 26 | 5 | -0.02 | 0.01 | - | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 26 | 20 | -0.09 | -0.09 | - | 0 | 0.05
| 27 | 10 | -0.11 | - | - | 0 | 0.05 | 9 |  |  | 27 | 35 | -0.18 | - | - | 0 | 0.05 | 9
| 28 | 10 | -0.1 | - | - | 0 | 0.05 |  |  |  | 28 | 35 | -0.23 | - | - | 0 | 0.05
| 29 | 10 | -0.15 | - | - | 0 | 0.06 |  |  |  | 29 | 35 | -0.16 | - | - | 0 | 0.06
| 30 | 10 | -0.09 | - | - | 0 | 0.06 |  |  |  | 30 | 35 | -0.11 | - | - | 0 | 0.06
| 31 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 10 |  |  | 31 | 40 | - | - | - | 0 | 0 | 10
| 32 | 10 | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 32 | 40 | - | - | - | 0 | 0
| 33 | 10 | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 33 | 40 | - | - | - | 0 | 0
| 34 | 10 | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 34 | 40 | - | - | - | 0 | 0
III | 1 | 15 | -0.06 | -0.07 | - | 0.005 | 0.02 | 1 |  | VI | 1 | 30 | -0.02 | -0.09 | - | 0.035 | 0.02 | 1
| 2 | 15 | -0.02 | -0.01 | - | 0.005 | 0.02 |  |  |  | 2 | 30 | -0.07 | -0.02 | - | 0.025 | 0.02
| 3 | 15 | 0.01 | -0.04 | - | 0.025 | 0.02 |  |  |  | 3 | 30 | 0.01 | -0.01 | - | 0.01 | 0.02
| 4 | 15 | -0.08 | -0.04 | - | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 4 | 30 | -0.07 | 1e-06 | - | 0.035001 | 0.02
| 5 | 15 | -0.05 | -0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 2 |  |  | 5 | 30 | -0.16 | -0.08 | 1e-06 | 0.080001 | 0.05 | 2
| 6 | 10 | -0.02 | -0.14 | -0.02 | 0.06 | 0.05 | 3 |  |  | 6 | 30 | -0.18 | -0.27 | 1e-06 | 0.135 | 0.05 | 3
| 7 | 10 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.05 |  |  |  | 7 | 30 | -0.45 | 0.03 | 1e-06 | 0.24 | 0.05
| 8 | 10 | -0.02 | -0.1 | -0.02 | 0.04 | 0.05 |  |  |  | 8 | 30 | -0.23 | -0.15 | 1e-06 | 0.115 | 0.05
| 9 | 10 | 0.08 | 0.09 | -0.02 | 0.055 | 0.05 |  |  |  | 9 | 30 | -0.05 | 0.12 | 1e-06 | 0.085 | 0.05
| 10 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.02 | 4 |  |  | 10 | 30 | 0.03 | - | - | 0 | 0.02 | 4
| 11 | 20 | -0.03 | - | - | 0 | 0.02 |  |  |  | 11 | 30 | -0.03 | - | - | 0 | 0.02
| 12 | 20 | 0.02 | - | - | 0 | 0.02 |  |  |  | 12 | 30 | 0.02 | - | - | 0 | 0.02
| 13 | 20 | 0.02 | - | - | 0 | 0.03 |  |  |  | 13 | 30 | 0.03 | - | - | 0 | 0.03
| 14 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.11 | 5 |  |  | 14 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.011 | 5
| 15 | 10 | 0.07 | -0.03 | - | 0.05 | 0.02 | 6 |  |  | 15 | 30 | 0.06 | 0.03 | - | 0.015 | 0.02 | 6
| 16 | 10 | 0.02 | -0.02 | - | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 16 | 30 | 0.05 | -0.01 | - | 0.03 | 0.02
| 17 | 10 | 1e-06 | -0.01 | - | 0.0050005 | 0.02 |  |  |  | 17 | 30 | -0.02 | -0.01 | - | 0.005 | 0.02
| 18 | 10 | -0.08 | -0.01 | - | 0.035 | 0.02 |  |  |  | 18 | 30 | -0.07 | -0.01 | - | 0.03 | 0.02
| 19 | 10 | -0.01 | -0.02 | - | 0.005 | 0.05 | 7 |  |  | 19 | 25 | -0.09 | -0.03 | - | 0.03 | 0.05 | 7
| 20 | 10 | -0.09 | -0.08 | - | 0.005 | 0.06 |  |  |  | 20 | 25 | -0.12 | -0.17 | - | 0.025 | 0.06
| 21 | 10 | -0.08 | -0.09 | - | 0.005 | 0.05 |  |  |  | 21 | 25 | -0.12 | -0.17 | - | 0.025 | 0.05
| 22 | 10 | -0.06 | -0.06 | - | 0 | 0.06 |  |  |  | 22 | 25 | -0.09 | -0.16 | - | 0.035 | 0.06
| 23 | 10 | -0.12 | -0.07 | - | 0.025 | 0.05 | 8 |  |  | 23 | 25 | -0.14 | -0.09 | - | 0.025 | 0.05 | 8
| 24 | 10 | -0.06 | -0.07 | - | 0.005 | 0.05 |  |  |  | 24 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 | 0.05
| 25 | 10 | -0.07 | -0.08 | - | 0.005 | 0.05 |  |  |  | 25 | 25 | -0.1 | -0.16 | - | 0.03 | 0.05
| 26 | 10 | -0.05 | -0.04 | - | 0.005 | 0.05 |  |  |  | 26 | 25 | -0.06 | -0.12 | - | 0.03 | 0.05
| 27 | 20 | -0.16 | - | - | 0 | 0.05 | 9 |  |  | 27 | 40 | -0.16 | - | - | 0 | 0.05 | 9
| 28 | 20 | -0.19 | - | - | 0 | 0.05 |  |  |  | 28 | 40 | -0.25 | - | - | 0 | 0.05
| 29 | 20 | -0.17 | - | - | 0 | 0.06 |  |  |  | 29 | 40 | -0.14 | - | - | 0 | 0.06
| 30 | 20 | -0.11 | - | - | 0 | 0.06 |  |  |  | 30 | 40 | -0.09 | - | - | 0 | 0.06
| 31 | 20 | - | - | - | 0 | 0 | 10 |  |  | 31 | 50 | - | - | - | 0 | 0 | 10
| 32 | 20 | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 32 | 50 | - | - | - | 0 | 0
| 33 | 20 | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 33 | 50 | - | - | - | 0 | 0
| 34 | 20 | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 34 | 50 | - | - | - | 0 | 0
25 | Infusion device analyzer menggunakan channel 3 (IDA 5, SN : 5157005) | [6 empty] | 25 | Infusion device analyzer menggunakan channel 3 (IDA 5, SN : 5157005)
Flow | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Pressure | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
( l/min ) | 2022 | 2021 | - |  |  |  |  | ( Psi ) | 2022 | 2021 | -
0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.58 |  |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.05
10 | -0.5 | -0.06 | - | 0.22 | 0.58 |  |  | 5 | -0.03 | -0.05 | - | 0.01 | 0.05 |  |  | INTERPOLASI U95
50 | -0.54 | -0.05 | - | 0.245 | 0.58 |  |  | 10 | -0.07 | -0.08 | - | 0.005 | 0.05
100 | -0.59 | -0.04 | - | 0.275 | 0.58 |  |  | 15 | -0.09 | -0.12 | - | 0.015 | 0.05
150 | -0.63 | -0.02 | - | 0.305 | 0.58 |  |  | 20 | -0.11 | -0.14 | - | 0.015 | 0.05 |  |  |  | 0 |  | 0.58 |  | 50 |  | 0.58
200 | -0.68 | -0.01 | - | 0.335 | 0.58 |  |  | 25 | -0.1 | -0.16 | - | 0.03 | 0.05 |  |  | 9.6265 |  | 0.58 |  | 99.4833 |  | 0.58
250 | -0.72 | 0.03 | - | 0.375 | 0.58 | [11 empty] | 10 |  | 0.58 |  | 100 |  | 0.58
300 | -0.77 | 0.06 | - | 0.415 | 0.58 | [11 empty] | 10 |  | 0.58 |  | 300 |  | 0.58
500 | -0.95 | 0.19 | - | 0.57 | 0.58 | [10 empty] | 49.6864 |  | 0.58 |  | 499.3497 |  | 0.58
600 | -1.04 | 1e-06 | - | 0.52 | 0.58 | [11 empty] | 50 |  | 0.58 |  | 500 |  | 0.58
Seting | Koreksi Flowrate | Drift | U95 | Jika Drift Nol |  |  | INTERPOLASI FLOWRATE | [8 empty] | INTERPOLASI DRIFT
10 | -0.39521 | 0.17817 | 0.58 | 0.19333 |  |  |  | 10 |  | -0.5 |  | 100 |  | -0.59 |  |  | 0 |  | 1e-06 |  | 50 |  | 0.245
50 | -0.5405 | 0.20686 | 0.58 | 0.19333 |  |  | 10.1267 |  | -0.50013 |  | 100.0733 |  | -0.59006 |  |  | 9.6265 |  | 0.21178 |  | 99.4833 |  | 0.27469
100 | -0.58703 | 0.24253 | 0.58 | 0.19333 |  |  |  | 50 |  | -0.54 |  | 150 |  | -0.63 |  |  | 10 |  | 0.22 |  | 100 |  | 0.275
500 | -0.95985 | 0.52897 | 0.58 | 0.19333 |  |  |  | 50 |  | -0.54 |  | 500 |  | -0.95 |  |  | 10 |  | 0.22 |  | 300 |  | 0.415
[7 empty] | 50.2267 |  | -0.54023 |  | 500.3 |  | -0.95027 |  |  | 49.6864 |  | 0.2448 |  | 499.3497 |  | 0.5695
| Koreksi Pressure | Drift | U95 | Jika Drift Nol |  |  |  | 100 |  | -0.59 |  | 600 |  | -1.04 |  |  | 50 |  | 0.245 |  | 500 |  | 0.57
| -0.055809 | 0.0099444 | 0.05 | 0.016667
Setting Alat | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | ¦C¦% | ¦U¦% | ¦C¦+¦U¦ % | U95 standar | Daya Baca UUT | Drift |  | Resolusi UUT |  |  | Hasil U95 | MAX | Decimal | HASIL 2-SD
10 | 10.1267 | 9.6265 | 0.013663 | 0.37346 | 3.7346 | -0.37346 | 3.7346 | 6.2827 | 10.0173 | 0.58 | 0.005 | 0.21178 |  | 1 | 0.005 |  | 0.62827 | 0.87179 | 0.00 | 0.63
50 | 50.2267 | 49.6864 | 0.013663 | 0.31356 | 0.62712 | -0.31356 | 0.62712 | 1.2863 | 1.9134 | 0.58 |  | 0.2448 |  | 2 | 0.05 |  | 0.64315 |  |  | 0.64
100 | 100.0733 | 99.4833 | 0.018619 | 0.51673 | 0.51673 | -0.51673 | 0.51673 | 0.66063 | 1.1774 | 0.58 | 0.05 | 0.27469 |  |  |  |  | 0.66063 |  |  | 0.66
500 | 500.3 | 499.3497 | 0.0089443 | 0.65027 | 0.13005 | -0.65027 | 0.13005 | 0.17436 | 0.30441 | 0.58 |  | 0.5695 |  |  |  |  | 0.87179 |  |  | 0.87
- | 10 | 9.9442 | 0 | - | - | - |  |  |  | 0.05 |  | 0.0099444
Infusion device analyzer menggunakan channel 3 (IDA 5, SN : 5157005) | [7 empty] | Tahun Kalibrasi |  |  |  |  | 25
Infusion device analyzer menggunakan channel 1 (IDA 5, SN : 3216902) | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 1 |  | 1 | Infusion device analyzer menggunakan channel 1
Infusion device analyzer menggunakan channel 2 (IDA 5, SN : 3216902) | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 2 |  | 2 | Infusion device analyzer menggunakan channel 2
Infusion device analyzer menggunakan channel 3 (IDA 5, SN : 3216902) | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 3 |  | 3 | Infusion device analyzer menggunakan channel 3
Infusion device analyzer menggunakan channel 4 (IDA 5, SN : 3216902) | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 4 |  | 4 | Infusion device analyzer menggunakan channel 4
Infusion device analyzer menggunakan single channel (1S, SN : 3157903) | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2018 | 5 |  | 5 | Infusion device analyzer menggunakan single channel
Infusion device analyzer menggunakan channel 1 (IDA 4, SN : 14813) | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2016 | 6 |  | 6 | Infusion device analyzer menggunakan channel 1
Infusion device analyzer menggunakan channel 2 (IDA 4, SN : 14813) | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2016 | 7 |  | 7 | Infusion device analyzer menggunakan channel 2
Infusion device analyzer menggunakan channel 3 (IDA 4, SN : 14813) | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2016 | 8 |  | 8 | Infusion device analyzer menggunakan channel 3
Infusion device analyzer menggunakan channel 4 (IDA 4, SN : 14813) | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2016 | 9 |  | 9 | Infusion device analyzer menggunakan channel 4
Infusion device analyzer menggunakan channel 1 (RGL, SN : 05J-0015) | [7 empty] | 2018 | - | - | 10 |  | 10 | Infusion device analyzer menggunakan channel 1
Infusion device analyzer menggunakan channel 2 (RGL, SN : 05J-0015) | [7 empty] | 2018 | - | - | 11 |  | 11 | Infusion device analyzer menggunakan channel 2
Infusion device analyzer menggunakan channel 3 (RGL, SN : 05J-0015) | [7 empty] | 2018 | - | - | 12 |  | 12 | Infusion device analyzer menggunakan channel 3
Infusion device analyzer menggunakan channel 4 (RGL, SN : 05J-0015) | [7 empty] | 2018 | - | - | 13 |  | 13 | Infusion device analyzer menggunakan channel 4
Infusion device analyzer menggunakan single channel (kosong) | [7 empty] | - | - | - | 14 |  | 14 | Infusion device analyzer menggunakan single channel
Infusion device analyzer menggunakan channel 1 (IDA 5, SN : 4429017) | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 15 |  | 15 | Infusion device analyzer menggunakan channel 1
Infusion device analyzer menggunakan channel 2 (IDA 5, SN : 4429017) | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 16 |  | 16 | Infusion device analyzer menggunakan channel 2
Infusion device analyzer menggunakan channel 3 (IDA 5, SN : 4429017) | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 17 |  | 17 | Infusion device analyzer menggunakan channel 3
Infusion device analyzer menggunakan channel 4 (IDA 5, SN : 4429017) | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 18 |  | 18 | Infusion device analyzer menggunakan channel 4
Infusion device analyzer menggunakan channel 1 (IDA 5, SN : 5157004) | [7 empty] | 2022 | 2021 | - | 19 |  | 19 | Infusion device analyzer menggunakan channel 1
Infusion device analyzer menggunakan channel 2 (IDA 5, SN : 5157004) | [7 empty] | 2022 | 2021 | - | 20 |  | 20 | Infusion device analyzer menggunakan channel 2
Infusion device analyzer menggunakan channel 3 (IDA 5, SN : 5157004) | [7 empty] | 2022 | - | - | 21 |  | 21 | Infusion device analyzer menggunakan channel 3
Infusion device analyzer menggunakan channel 4 (IDA 5, SN : 5157004) | [7 empty] | 2022 | 2021 | - | 22 |  | 22 | Infusion device analyzer menggunakan channel 4
Infusion device analyzer menggunakan channel 1 (IDA 5, SN : 5157005) | [7 empty] | 2022 | 2021 | - | 23 |  | 23 | Infusion device analyzer menggunakan channel 1
Infusion device analyzer menggunakan channel 2 (IDA 5, SN : 5157005) | [7 empty] | 2022 | 2021 | - | 24 |  | 24 | Infusion device analyzer menggunakan channel 2
Infusion device analyzer menggunakan channel 3 (IDA 5, SN : 5157005) | [7 empty] | 2022 | 2021 | - | 25 |  | 25 | Infusion device analyzer menggunakan channel 3
Infusion device analyzer menggunakan channel 4 (IDA 5, SN : 5157005) | [7 empty] | 2022 | 2021 | - | 26 |  | 26 | Infusion device analyzer menggunakan channel 4
Infusion device analyzer menggunakan channel 1 (IDA 5, SN : 5321078) | [7 empty] | 2022 | - | - | 27 |  | 27 | Infusion device analyzer menggunakan channel 1
Infusion device analyzer menggunakan channel 2 (IDA 5, SN : 5321078) | [7 empty] | 2022 | - | - | 28 |  | 28 | Infusion device analyzer menggunakan channel 2
Infusion device analyzer menggunakan channel 3 (IDA 5, SN : 5321078) | [7 empty] | 2022 | - | - | 29 |  | 29 | Infusion device analyzer menggunakan channel 3
Infusion device analyzer menggunakan channel 4 (IDA 5, SN : 5321078) | [7 empty] | 2022 | - | - | 30 |  | 30 | Infusion device analyzer menggunakan channel 4
Infusion device analyzer menggunakan channel 1 (IDA 5, SN : -) | [7 empty] | - | - | - | 31 |  | 31 | Infusion device analyzer menggunakan channel 1
Infusion device analyzer menggunakan channel 2 (IDA 5, SN : -) | [7 empty] | - | - | - | 32 |  | 32 | Infusion device analyzer menggunakan channel 2
Infusion device analyzer menggunakan channel 3 (IDA 5, SN : -) | [7 empty] | - | - | - | 33 |  | 33 | Infusion device analyzer menggunakan channel 3
Infusion device analyzer menggunakan channel 4 (IDA 5, SN : -) | [7 empty] | - | - | - | 34 |  | 34 | Infusion device analyzer menggunakan channel 4
25 | [12 empty] | Infusion device analyzer menggunakan channel 3
Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 5157005 | [12 empty] | 25
1 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 3216902 | [11 empty] | 1 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
2 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 3216902 | [11 empty] | 2 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
3 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 3216902 | [11 empty] | 3 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
4 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 3216902 | [11 empty] | 4 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
5 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 1S, SN : 3157903 | [11 empty] | 5 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
6 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 4 Plus, SN : 14813 | [11 empty] | 6 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
7 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 4 Plus, SN : 14813 | [11 empty] | 7 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
8 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 4 Plus, SN : 14813 | [11 empty] | 8 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
9 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 4 Plus, SN : 14813 | [11 empty] | 9 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
10 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Rigel, Model : Multi-Flo, SN : 05J-0015 | [11 empty] | 10 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
11 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Rigel, Model : Multi-Flo, SN : 05J-0015 | [11 empty] | 11 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
12 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Rigel, Model : Multi-Flo, SN : 05J-0015 | [11 empty] | 12 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
13 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Rigel, Model : Multi-Flo, SN : 05J-0015 | [11 empty] | 13 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
14 | Infusion Devices Analyzer, Merek : 5, Model : - , SN : - (tertelusur ke -) | [11 empty] | 14 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui ……………………
15 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 4429017 | [11 empty] | 15 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
16 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 4429017 | [11 empty] | 16 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
17 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 4429017 | [11 empty] | 17 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
18 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 4429017 | [11 empty] | 18 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
19 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 5157004 | [11 empty] | 19 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
20 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 5157004 | [11 empty] | 20 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
21 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 5157004 | [11 empty] | 21 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
22 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 5157004 | [11 empty] | 22 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
23 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 5157005 | [11 empty] | 23 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
24 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 5157005 | [11 empty] | 24 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
25 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 5157005 | [11 empty] | 25 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
26 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 5157005 | [11 empty] | 26 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
27 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 5321078 | [11 empty] | 27 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
28 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 5321078 | [11 empty] | 28 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
29 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 5321078 | [11 empty] | 29 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
30 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : 5321078 | [11 empty] | 30 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
31 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : - | [11 empty] | 31 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
32 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : - | [11 empty] | 32 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
33 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : - | [11 empty] | 33 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
34 | Infusion Devices Analyzer, Merek : Fluke, Model : IDA 5, SN : - | [11 empty] | 34 | Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengukuran flowrate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Azhar Alamsyah
[5 empty] | Choirul Huda | [7 empty] | 25
[5 empty] | Dewi Nofitasari | [7 empty] | 1 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
[5 empty] | Donny Martha | [7 empty] | 2 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
[5 empty] | Fatimah Novrianisa | [7 empty] | 3 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
[5 empty] | Gusti Arya Dinata | [7 empty] | 4 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
[5 empty] | Hamdan Syarif | [7 empty] | 5 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
[5 empty] | Hary Ernanto | [7 empty] | 6 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
[5 empty] | Isra Mahensa | [7 empty] | 7 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
[5 empty] | Muhammad Alpian Hadi | [7 empty] | 8 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
[5 empty] | Muhammad Arrizal Septiawan | [7 empty] | 9 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
[5 empty] | Muhammad Ihsan Ilyas | [7 empty] | 10 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
[5 empty] | Muhammad Iqbal Saiful Rahman | [7 empty] | 11 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Baik |  |  |  |  | Muhammad Irfan Husnuzhzhan | [7 empty] | 12 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Tidak Baik |  |  |  |  | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro | [7 empty] | 13 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
[5 empty] | Rangga Setya Hantoko | [7 empty] | 14 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui …………………
Baik |  |  |  |  | Ryan Rama Chaesar R | [7 empty] | 15 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Tidak Baik |  |  |  |  | Septia Khairunnisa | [7 empty] | 16 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
[5 empty] | Sholihatussa'diah | [7 empty] | 17 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Bbraun, 20 drops |  |  |  |  | Siti Fathul Jannah | [7 empty] | 18 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Bbraun, 60 drops |  |  |  |  | Taufik Priawan | [7 empty] | 19 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Terumo, 20 drops |  |  |  |  | Venna Filosofia | [7 empty] | 20 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Terumo, 60 drops |  |  |  |  | Vikki Akhsanudin Nurkholis | [7 empty] | 21 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Otsuka, 20 drops |  |  |  |  | Wardimanul Abrar | [7 empty] | 22 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Otsuka, 60 drops |  |  |  |  | Yurdha Algifari | [7 empty] | 23 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Onemed, 20 drops | [12 empty] | 24 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Onemed, 60 drops | [12 empty] | 25 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
GEA, 20 drops | [12 empty] | 26 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
GEA, 60 drops | [12 empty] | 27 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Mindray, 20 drops | [12 empty] | 28 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Mindray, 60 drops | [12 empty] | 29 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Fresenius, 20 drops | [12 empty] | 30 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Fresenius, 60 drops | [12 empty] | 31 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
- | [12 empty] | 32 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
[13 empty] | 33 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Dibuat : | [12 empty] | 34 | Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengukuran Occlusion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
1
1
1 | Nomor Sertifikat : 29 / |  |  | 1
2 | Nomor Surat Keterangan : 29 / M - |  |  | 2
Nomor Sertifikat : 29 /
1
1
1 | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
2 | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
1 |  |  | 2 |  |  | Setting |  |  | 10.00 | 50.00
- | - |  | - | - |  | 10 | 0.01 | - | - | -
(0 - 9.9) mL/h | 1 |  | (100 - 500) mL/h |  |  | 50 |  | 1 | 10 | 50
(0 - 50) mL/h | 0.1 |  | (100 - 300) mL/h |  |  |  |  | 0.1 | 10.0 | 50.0
(0 - 500) mL/h | 0.05 | [6 empty] | 0.05 | 10.00 | 50.00
(10 - 50) mL/h | 0.01 | [6 empty] | 0.01 | 10.00 | 50.00
[6 empty] | Setting |  |  | 100.0 | 500.0
[6 empty] | 100 | 0.1 | - | - | -
[6 empty] | 500 |  | 1 | 100 | 500
[8 empty] | 0.1 | 100.0 | 500.0
[8 empty] | 0.05 | 100.00 | 500.00
[8 empty] | 0.01 | 100.00 | 500.00

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 29 / 9 / III - 22 / E - 000.01 DL
FV.027-18
Nama Alat : | Infusion Pump |  | Nomor Order : |  | E - 000.01 DL
Merek |  | : | Bbraun
Model / Tipe |  | : | B
Nomor Seri |  | : | C
Kapasitas |  | :
Resolusi |  | :
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | E
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2021-10-14
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2021-10-14
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Donny Martha
Lokasi Kalibrasi |  | : | D
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 14 October 2022
Metode Kerja |  | : | MK 027-18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-17
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 000.01 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | Input Data Kalibrasi Infusion Pump
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | 2022-10-14
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | 14 October 2022
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 14 October 2022
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 14 October 2022
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 14 October 2022
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | - | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 | - | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | - | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 | - | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 | - | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 | - | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 | - | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 | - | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | - | 0.25 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 | - | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 | - | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 | - | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 | - | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | - | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 | - | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 | - | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 | - | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 | - | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 | - |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 | - | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 | - | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 | - | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 | - | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 | - | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 | - | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 | - | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 | - | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 | - | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | - | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | - |  |  | %RH |  | 2019 | - | - |  |  | hPa |  | 2019 | - | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 | - | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 | - | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 | - | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 | - | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 | - | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 | - | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 | - | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 | - | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | - |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 | - | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 | - | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 | - | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 | - | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 | - | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 | - | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 | - | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 | - | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 | - | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0.6 |  | 1 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0.4 |  | 1 | 985 | 3.8 | 0.9 | - | 1.45 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  | 2 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.8 | 1 | - | 1.4
| 3 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0.25 |  | 3 | 995 | 3.7 | 1 | - | 1.35
| 4 | 30 | -0.1 | 0.1 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0.05 |  | 4 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 5 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0.25 |  | 5 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0.25 |  | 5 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 1.25
| 6 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0.3 |  | 6 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0.65 |  | 6 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 1.2
| 7 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0.35 |  | 7 | 90 | -1 | -3.2 | - | 1.1 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  | 1 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0.7 |  | 1 | 985 | 3.9 | 0.9 | - | 1.5 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  | 2 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.9 | 1 | - | 1.45
| 3 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 995 | 3.8 | 1 | - | 1.4
| 4 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  | 4 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 5 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0.75 |  | 5 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 6 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  | 6 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 1 |  | 6 | 1010 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 7 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0.15 |  | 7 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 1.15 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0.6 |  | 1 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0.8 |  | 1 | 985 | 4.3 | 0.9 | - | 1.7 |  | hPa | 2.6
| 2 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0.4 |  | 2 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0.7 |  | 2 | 990 | 4.2 | 1 | - | 1.6
| 3 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  | 3 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0.55 |  | 3 | 995 | 4.1 | 1 | - | 1.55
| 4 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 4 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 1.5
| 5 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0.45 |  | 5 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  | 5 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 1.45
| 6 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0.55 |  | 6 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0.45 |  | 6 | 1010 | 3.9 | 1.1 | - | 1.4
| 7 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0.7 |  | 7 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0.95 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - | - |  |  | %RH |  | 2021 | - | - |  |  | hPa |  | 2021 | - | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | - |  |  | %RH |  | 2017 | - | - |  |  | hPa |  | 2017 | - | - |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | - | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | - | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1e-06 | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | - | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | - | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | - | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | - | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | - | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | - | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | - | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | - | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | - | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0.6 |  |  | 13 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0.4 |  |  | 13 | 985 | 3.8 | 0.9 | - | 1.45 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  |  | 14 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0.7 |  |  | 14 | 985 | 3.9 | 0.9 | - | 1.5 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0.6 |  |  | 15 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0.8 |  |  | 15 | 985 | 4.3 | 0.9 | - | 1.7 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 750 | 1e-06 | - | - | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | - | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | - | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | - | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | - | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | - | 0 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | - | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | - | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | - | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | - | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | - | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | - | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  |  | 13 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0.35 |  |  | 13 | 990 | 3.8 | 1 | - | 1.4 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  |  | 14 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0.35 |  |  | 14 | 990 | 3.9 | 1 | - | 1.45 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0.4 |  |  | 15 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0.7 |  |  | 15 | 990 | 4.2 | 1 | - | 1.6 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | - | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | - | 0 |  | 15 | 2.6
| 18 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | - | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | - | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 800 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 18 | 1.6
[24 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | - | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | - | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | - | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | - | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | - | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | - | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | - | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0.15 |  |  | 13 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0.25 |  |  | 13 | 995 | 3.7 | 1 | - | 1.35 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  |  | 14 | 995 | 3.8 | 1 | - | 1.4 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  |  | 15 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0.55 |  |  | 15 | 995 | 4.1 | 1 | - | 1.55 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | - | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | - | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | - | 0 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | - | 0 |  | 14 | 2.4
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 850 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 15 | 2.6
[24 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | - | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | - | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | - | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | - | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | - | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | - | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | - | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | - | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | - | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | - | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | - | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | - | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | - | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 13 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 13 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0.05 |  |  | 13 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 14 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  |  | 14 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 15 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0.3 |  |  | 15 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 15 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 1.5
| 16 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | - | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | - | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | - | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | - | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | - | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | - | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | - | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | - | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | - | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | - | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0.25 |  |  | 13 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0.25 |  |  | 13 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 1.25
| 14 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0.75 |  |  | 14 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 15 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0.45 |  |  | 15 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  |  | 15 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 1.45
| 16 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | - | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | - | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | - | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | - | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | - | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | - | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | - | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | - | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | - | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | - | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | - | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0.3 |  |  | 13 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0.65 |  |  | 13 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 1.2
| 14 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  |  | 14 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 1 |  |  | 14 | 1010 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 15 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0.55 |  |  | 15 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0.45 |  |  | 15 | 1010 | 3.9 | 1.1 | - | 1.4
| 16 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 1005 | 1e-06 | - | - | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | - | 0.25 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | - | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | - | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | - | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | - | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | - | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | - | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | - | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | - | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | - | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | - | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | - | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | - | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 13 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0.35 |  |  | 13 | 90 | -1 | -3.2 | - | 1.1 |  |  | 13 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 14 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0.15 |  |  | 14 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 1.15 |  |  | 14 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 15 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0.7 |  |  | 15 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0.95 |  |  | 15 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
13 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 |  |  |  |  | 13 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 |  |  |  |  | 13 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 |  |  |  |  | 13 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa | 2022 | 2020 | -
15 | 0.5 | -0.7 | - | 0.6 |  | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0.4 |  | 985 | 3.8 | 0.9 | - | 1.45
20 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  | 40 | -2 | -1.3 | - | 0.35 |  | 990 | 3.8 | 1 | - | 1.4 |  | Suhu | 21.2 | 21.389 | 0.28284 | 0.5
25 | 0.1 | -0.2 | - | 0.15 |  | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0.25 |  | 995 | 3.7 | 1 | - | 1.35 |  | %RH | 70.35 | 68.957 | 0.49497 | 2.3
30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0.05 |  | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3 |  | hPa | 1011.55 | 1013.7586 | 2.0506 | 2.4
35 | -0.2 | 0.3 | - | 0.25 |  | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0.25 |  | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 1.25
37 | -0.2 | 0.4 | - | 0.3 |  | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0.65 |  | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 1.2 |  | HASIL | ( 21.4 ± 0.5 ) °C
40 | -0.2 | 0.5 | - | 0.35 |  | 90 | -1 | -3.2 | - | 1.1 |  | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  |  | ( 69.0 ± 2.3 ) %RH
( 1013.8 ± 2.4 ) hPa
[18 empty] | Koreksi Suhu | Koreksi Kelembaban | Koreksi tekanan
[18 empty] | 0.18899 | -1.393 | 2.2086
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | - | 1 |  | 21.4 | 0.5 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 2 |  | 69.0 | 2.3 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 3 |  | 1013.8 | 2.4 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | - | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | - | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | - | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | - | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | - | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | - | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | - | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | - | 20
13

## SCORING
SCORING
Hasil Pengukuran Kinerja
Parameter | Nilai | Score |  | Status
Flowrate (ml/h) | 75 | 18.75 | 18.75 | PASS
Occlusion (PSI) | 100 | 25 | 25 | PASS
KESIMPULAN PENGUKURAN KINERJA
Score Total |  | Kesimpulan
43.75 | 50 | PASS