## ID
INPUT DATA PENGUJIAN LAMPU OPERASI (CEILING TYPE)
|  |  |  | Nomor Sertifikat : 33 / |  |  |  | 2 / VII - 23 / E - 074.111 DL
Merek |  | : | Brandon
Model/Tipe |  | : | Quasar elite
No. Seri |  | : | 1557214
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2 Juli 2023
Tanggal Pengujian |  | : | 2 Juli 2023
Tempat Pengujian |  | : | OK 4
Nama Ruang |  | : | OK 4
Metode Kerja |  | : | MK.029 - 18
I. | Kondisi Ruang |  | Awal | Akhir | Rata-rata
| 1. Suhu | : | 26.6 | 26.7 | 26.65 | 0C
| 2. Kelembaban | : | 66.6 | 66.7 | 66.65 | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala | : | 223.4 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [11 empty] | Resistansi pembumian protektif ( kabel catu daya dapat dilepas ) | ≤ 0.2 Ώ
| 1. Fisik | : | Baik | [9 empty] | Resistansi pembumian protektif ( kabel catu daya tidak dapat dilepas ) | ≤ 0.2 Ώ
| 2. Fungsi | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik | [11 empty] | Baik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan |  |  | Tidak Baik
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | - | MΩ | > 2 MΩ
| 2 | Resistansi pembumian protektif ( kabel catu daya tidak dapat dilepas ) | [5 empty] | - | Ω | ≤ 0.2 Ώ | [5 empty] | Tidak terdapat grounding diruangan |  | 0 | Tidak terdapat grounding diruangan
| 3 | Arus bocor peralatan untuk perangkat elektromedik kelas I | [5 empty] | 200 | µA | ≤ 500 |  | 500 |  |  |  | Pengukuran keselamatan listrik menggunakan Point to Point |  | 1 | Tidak terdapat grounding diruangan
[12 empty] | NC | 0 |  |  | V | 1 | 2 | Pengukuran keselamatan listrik menggunakan Point to Point
IV. | Pengujian Kinerja | [14 empty] | MΩ | 0 | 3 | Pengukuran keselamatan listrik menggunakan Point to Point
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | [5 empty] | Rata - rata Pembacaan Standar | STDEV |  |  |  |  | Ω | 0 | 4
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | [6 empty] | µA | 1
| 1 | Color Temperature (K) | Maksimal | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2001 | 2000.1667 | 0.40825 |  |  |  |  | SUM | 2 |  | Pengukuran keselamatan listrik menggunakan Point to Point
| 2 | Color Rendering Index (Ra) |  | 71 | 70 | 71 | 70 | 70 | 71 | 70.5 | 0.54772
| 3 | Central Iluminance (KLux) |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 50.1667 | 0.40825 | [7 empty] | Pengukuran keselamatan listrik menggunakan Point to Point
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber kesalahan tipe A dan tipe B
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengujian kinerja Color Temperatur tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA
Hasil pengujian kinerja Color Rendering tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA
Hasil pengujian kinerja Central Illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA
Pengukuran keselamatan listrik menggunakan Point to Point
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi yang tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Ukur yang digunakan
CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002458
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618
VII. | Kesimpulan | [11 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
| Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020 | [11 empty] | -
VIII. | Petugas Pengujian | [13 empty] | Hasil Skor
| Donny Martha | [11 empty] | Tidak terdapat grounding diruangan | 30 | 20
30
IX. | Tanggal pembuatan laporan | [11 empty] | Pengukuran keselamatan listrik menggunakan Point to Point | 20
| 2 Juli 2023 | [10 empty] | 211.0357 | 211.0357
[12 empty] | 500 | 13.5325
[12 empty] | 0 | 30
30
30
Azhar Alamsyah
| Choirul Huda | [11 empty] | 0
| Dewi Nofitasari | [10 empty] | 30 | 10 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi yang tanpa dilengkapi grounding
| Donny Martha | [11 empty] | 20
| Fatimah Novrianisa | [11 empty] | 30 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi yang tanpa dilengkapi grounding
40
| Gusti Arya Dinata | [10 empty] | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi yang tanpa dilengkapi grounding
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Alpian Hadi
Muhammad Ihsan Ilyas
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Ryan Rama Chaesar R
Septia Khairunnisa
Sholihatussa'diah
Siti Fathul Jannah
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Vikki Akhsanudin Nurkholis
Wardimanul Abrar
Yurdha Algifari
|  | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002445 | Hasil pengujian kinerja Color Temperatur tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA | [6 empty] | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002445 | Hasil pengujian kinerja Color Rendering tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA | [5 empty] | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002445 | Hasil pengujian kinerja Central Illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA
|  | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002448 | Hasil pengujian kinerja Color Temperatur tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA | [6 empty] | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002448 | Hasil pengujian kinerja Color Rendering tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA | [5 empty] | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002448 | Hasil pengujian kinerja Central Illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA
|  | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002447 | Hasil pengujian kinerja Color Temperatur tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA | [6 empty] | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002447 | Hasil pengujian kinerja Color Rendering tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA | [5 empty] | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002447 | Hasil pengujian kinerja Central Illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA
|  | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002444 | Hasil pengujian kinerja Color Temperatur tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA | [6 empty] | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002444 | Hasil pengujian kinerja Color Rendering tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA | [5 empty] | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002444 | Hasil pengujian kinerja Central Illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA
|  | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002458 | Hasil pengujian kinerja Color Temperatur tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA | [6 empty] | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002458 | Hasil pengujian kinerja Color Rendering tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA | [5 empty] | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002458 | Hasil pengujian kinerja Central Illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA
|  | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002446 | Hasil pengujian kinerja Color Temperatur tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA | [6 empty] | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002446 | Hasil pengujian kinerja Color Rendering tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA | [5 empty] | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002446 | Hasil pengujian kinerja Central Illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA

## LH
HASIL PENGUJIAN LAMPU OPERASI (CEILING TYPE)
Nomor Sertifikat : 33 / 2 / VII - 23 / E - 074.111 DL
Merek |  |  | : | Brandon
Model/Tipe |  |  | : | Quasar elite
No. Seri |  |  | : | 1557214
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2 Juli 2023
Tanggal Pengujian |  |  | : | 2 Juli 2023
Tempat Pengujian |  |  | : | OK 4
Nama Ruang |  |  | : | OK 4
Metode Kerja |  |  | : | MK.029 - 18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( | 26.9574 | ± | 0.6 | ) | °C
| 2. Kelembaban |  | : | ( | 64.0853 | ± | 2.3 | ) | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | ( | 223.4523 | ± | 1.8011 | ) | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil ukur |  | Ambang Batas Yang Diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi |  |  |  |  | - |  | > 2 | MΩ
| 2 | Resistansi pembumian protektif ( kabel catu daya tidak dapat dilepas ) |  |  |  |  | - |  | ≤ 0.2 | Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk perangkat elektromedik kelas I |  |  |  |  | 211.0357 | µA | ≤ 500 | µA
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Color Temperature (K) | Maksimal | 2000.1667 | 3000 - 6700 (K) | ± | 0.42843
| 2 | Color Rendering Index (Ra) |  | 70.5 | 85 - 100 (Ra) | ± | 0.5748
| 3 | Central Iluminance (KLux) |  | 50.1667 | 40 - 160 (KLux) | ± | 0.43375
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber kesalahan tipe A dan tipe B
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengujian kinerja Color Temperatur tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA
Hasil pengujian kinerja Color Rendering tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA
Hasil pengujian kinerja Central Illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA
Pengukuran keselamatan listrik menggunakan Point to Point
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002458
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Pengujian
Donny Martha
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 Halaman
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Farid Wajidi, SKM
NIP 196712101990031012
a.n

## UB
UNCERTAINTY
Color Temperature
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0.40825 | K | normal | 2.4495 | 0.16667 | 5 | 1 | 0.16667 | 0.027778 | 0.00015432
Sertifikat Standart | 1e-05 | K | normal | 2 | 5e-06 | 50 | 1 | 5e-06 | 2.5e-11 | 1.25e-23
Drift Standart | 1e-05 | K | rect. | 1.7321 | 5.7735e-06 | 50 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23
Jumlah | [8 empty] | 0.027778 | 0.00015432
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.16667
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 5
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.5706
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.42843 | K
Color Rendering
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0.54772 | Ra | normal | 2.4495 | 0.22361 | 5 | 1 | 0.22361 | 0.05 | 0.0005
Sertifikat Standart | 1e-05 | Ra | normal | 2 | 5e-06 | 50 | 1 | 5e-06 | 2.5e-11 | 1.25e-23
Drift Standart | 0.0001 | Ra | rect. | 1.7321 | 5.7735e-05 | 50 | 1 | 5.7735e-05 | 3.3333e-09 | 2.2222e-19
Jumlah | [8 empty] | 0.05 | 0.0005
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.22361
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 5
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.5706
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.5748 | Ra
Central Illuminance
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0.40825 | Klux | normal | 2.4495 | 0.16667 | 5 | 1 | 0.16667 | 0.027778 | 0.00015432
Sertifikat Standart | 0.052675 | Klux | normal | 2 | 0.026338 | 50 | 1 | 0.026338 | 0.00069366 | 9.6234e-09
Drift Standart | 1e-05 | Klux | rect. | 1.7321 | 5.7735e-06 | 50 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23
Jumlah | [8 empty] | 0.028471 | 0.00015433
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.16873
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 5.2525
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.5706
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.43375 | KLux

## Data LUX Meter
Ra | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F | [10 empty] | Ra | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002458 |  |  |  | E
| CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002445 |  | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002448 |  | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002447 |  | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002444 |  | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002458 |  | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002446 | [11 empty] | 2022 | 2021 | drift | U95
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | [9 empty] | 70 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
70 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | [9 empty] | 80 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
80 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | [9 empty] | 90 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
90 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | [9 empty] | 100 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
100 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
U95 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
K | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F | [10 empty] | K | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002458 |  |  |  | E
| CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002445 |  | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002448 |  | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002447 |  | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002444 |  | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002458 |  | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002446 | [11 empty] | 2022 | 2021 | drift | U95
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | [9 empty] | 2000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
2000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | [9 empty] | 3000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
3000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | [9 empty] | 4000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
4000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | [9 empty] | 5000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
5000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | [9 empty] | 6000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
6000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | [9 empty] | 7000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
7000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
U95 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
Lx | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F | [10 empty] | Lx | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002458 |  |  |  | E
| CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002445 |  | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002448 |  | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002447 |  | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002444 |  | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002458 |  | CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002446 | [11 empty] | 2022 | 2021 | drift | U95 | Accuracy
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | [9 empty] | 1000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.05
1000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | [9 empty] | 5000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
5000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | [9 empty] | 10000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
10000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | [9 empty] | 50000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
50000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | [9 empty] | 100000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
100000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | [9 empty] | 200000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
200000 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
Akurasi |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05
[7 empty] | Lx | Code | 2021 | 2022 |  | Code | 2021 | 2022 |  | Code | 2021 | 2022 | K | Code | 2021 | 2022 |  | Code | 2021 | 2022 |  | Code | 2021 | 2022 | Ra | Code | 2021 | 2022 |  | Code | 2021 | 2022 |  | Code | 2021 | 2022
[7 empty] | 1000 | A | 1e-05 | 1e-05 | 50000 | A | 1e-05 | 1e-05 | U95 | A | 0 | 5% | 1000 | A | 1e-05 | 1e-05 | 4000 | A | 1e-05 | 1e-05 | U95 | A | 1e-05 | 1e-05 | 70 | A | 1e-05 | 1e-05 | 100 | A | 1e-05 | 1e-05 | U95 | A | 1e-05 | 1e-05
[8 empty] | B | 1e-05 | 1e-05 |  | B | 1e-05 | 1e-05 |  | B | 0 | 5% |  | B | 1e-05 | 1e-05 |  | B | 1e-05 | 1e-05 |  | B | 1e-05 | 1e-05 |  | B | 1e-05 | 1e-05 |  | B | 1e-05 | 1e-05 |  | B | 1e-05 | 1e-05
[8 empty] | C | 1e-05 | 1e-05 |  | C | 1e-05 | 1e-05 |  | C | 0 | 5% |  | C | 1e-05 | 1e-05 |  | C | 1e-05 | 1e-05 |  | C | 1e-05 | 1e-05 |  | C | 1e-05 | 1e-05 |  | C | 1e-05 | 1e-05 |  | C | 1e-05 | 1e-05
[8 empty] | D | 1e-05 | 1e-05 |  | D | 1e-05 | 1e-05 |  | D | 0 | 5% |  | D | 1e-05 | 1e-05 |  | D | 1e-05 | 1e-05 |  | D | 1e-05 | 1e-05 |  | D | 1e-05 | 1e-05 |  | D | 1e-05 | 1e-05 |  | D | 1e-05 | 1e-05
[8 empty] | E | 1e-05 | 1e-05 |  | E | 1e-05 | 1e-05 |  | E | 0 | 5% |  | E | 1e-05 | 1e-05 |  | E | 1e-05 | 1e-05 |  | E | 1e-05 | 1e-05 |  | E | 1e-05 | 1e-05 |  | E | 1e-05 | 1e-05 |  | E | 1e-05 | 1e-05
[8 empty] | F | 1e-05 | 1e-05 |  | F | 1e-05 | 1e-05 |  | F | 0 | 5% |  | F | 1e-05 | 1e-05 |  | F | 1e-05 | 1e-05 |  | F | 1e-05 | 1e-05 |  | F | 1e-05 | 1e-05 |  | F | 1e-05 | 1e-05 |  | F | 1e-05 | 1e-05
[8 empty] | G |  |  |  | G |  |  |  | G |  |  |  | G |  |  |  | G |  |  |  | G |  |  |  | G |  |  |  | G |  |  |  | G
[8 empty] | H |  |  |  | H |  |  |  | H |  |  |  | H |  |  |  | H |  |  |  | H |  |  |  | H |  |  |  | H |  |  |  | H
INTERPOLASI | [7 empty] | I |  |  |  | I |  |  |  | I |  |  |  | I |  |  |  | I |  |  |  | I |  |  |  | I |  |  |  | I |  |  |  | I
[8 empty] | J |  |  |  | J |  |  |  | J |  |  |  | J |  |  |  | J |  |  |  | J |  |  |  | J |  |  |  | J |  |  |  | J
Hasil | Koreksi | Hsil terkoreksi | Drift | U95 | Accuracy |  |  | K |  |  |  | K |  |  |  | K |  |  |  | K |  |  |  | K |  |  |  | K |  |  |  | K |  |  |  | K |  |  |  | K
2000.1667 | 1e-05 | 2000.1667 | 1e-05 | 1e-05 | 0.05 |  |  | L |  |  |  | L |  |  |  | L |  |  |  | L |  |  |  | L |  |  |  | L |  |  |  | L |  |  |  | L |  |  |  | L
70.5 | 1e-05 | 70.5 | 1e-05 | 1e-05 |  |  |  | M |  |  |  | M |  |  |  | M |  |  |  | M |  |  |  | M |  |  |  | M |  |  |  | M |  |  |  | M |  |  |  | M
50.1667 | 1e-05 | 50.1667 | 1e-05 | 1e-05 |  |  | 5000 | A | 1e-05 | 1e-05 | 100000 | A | 1e-05 | 1e-05 |  |  |  |  | 2000 | A | 1e-05 | 1e-05 | 5000 | A | 1e-05 | 1e-05 |  |  |  |  | 80 | A | 1e-05 | 1e-05 | 5000 | A
[8 empty] | B | 1e-05 | 1e-05 |  | B | 1e-05 | 1e-05 | [5 empty] | B | 1e-05 | 1e-05 |  | B | 1e-05 | 1e-05 | [5 empty] | B | 1e-05 | 1e-05 |  | B
[8 empty] | C | 1e-05 | 1e-05 |  | C | 1e-05 | 1e-05 | [5 empty] | C | 1e-05 | 1e-05 |  | C | 1e-05 | 1e-05 | [5 empty] | C | 1e-05 | 1e-05 |  | C
[8 empty] | D | 1e-05 | 1e-05 |  | D | 1e-05 | 1e-05 | [5 empty] | D | 1e-05 | 1e-05 |  | D | 1e-05 | 1e-05 | [5 empty] | D | 1e-05 | 1e-05 |  | D
| Accu | Ui | Ui |  |  |  |  | E | 1e-05 | 1e-05 |  | E | 1e-05 | 1e-05 | [5 empty] | E | 1e-05 | 1e-05 |  | E | 1e-05 | 1e-05 | [5 empty] | E | 1e-05 | 1e-05 |  | E
A | 0.05 | 0.052675 | 0.052675 |  |  |  |  | F | 1e-05 | 1e-05 |  | F | 1e-05 | 1e-05 | [5 empty] | F | 1e-05 | 1e-05 |  | F | 1e-05 | 1e-05 | [5 empty] | F | 1e-05 | 1e-05 |  | F
B | 0.05 | 0.052675 | [5 empty] | G |  |  |  | G | [7 empty] | G |  |  |  | G | [7 empty] | G |  |  |  | G
C | 0.05 | 0.052675 | [5 empty] | H |  |  |  | H | [7 empty] | H |  |  |  | H | [7 empty] | H |  |  |  | H
D | 0.05 | 0.052675 | [5 empty] | I |  |  |  | I | [7 empty] | I |  |  |  | I | [7 empty] | I |  |  |  | I
E | 0.05 | 0.052675 | [5 empty] | J |  |  |  | J | [7 empty] | J |  |  |  | J | [7 empty] | J |  |  |  | J
F | 0.05 | 0.052675 | [5 empty] | K |  |  |  | K | [7 empty] | K |  |  |  | K | [7 empty] | K |  |  |  | K
[8 empty] | L |  |  |  | L | [7 empty] | L |  |  |  | L | [7 empty] | L |  |  |  | L
[8 empty] | M |  |  |  | M | [7 empty] | M |  |  |  | M | [7 empty] | M |  |  |  | M
[7 empty] | 10000 | A | 1e-05 | 1e-05 | 200000 | A | 1e-05 | 1e-05 |  |  |  |  | 3000 | A | 1e-05 | 1e-05 | 6000 | A | 1e-05 | 1e-05 |  |  |  |  | 90 | A | 1e-05 | 1e-05 | 6000 | A
[8 empty] | B | 1e-05 | 1e-05 |  | B | 1e-05 | 1e-05 | [5 empty] | B | 1e-05 | 1e-05 |  | B | 1e-05 | 1e-05 | [5 empty] | B | 1e-05 | 1e-05 |  | B
[8 empty] | C | 1e-05 | 1e-05 |  | C | 1e-05 | 1e-05 | [5 empty] | C | 1e-05 | 1e-05 |  | C | 1e-05 | 1e-05 | [5 empty] | C | 1e-05 | 1e-05 |  | C
[8 empty] | D | 1e-05 | 1e-05 |  | D | 1e-05 | 1e-05 | [5 empty] | D | 1e-05 | 1e-05 |  | D | 1e-05 | 1e-05 | [5 empty] | D | 1e-05 | 1e-05 |  | D
[8 empty] | E | 1e-05 | 1e-05 |  | E | 1e-05 | 1e-05 | [5 empty] | E | 1e-05 | 1e-05 |  | E | 1e-05 | 1e-05 | [5 empty] | E | 1e-05 | 1e-05 |  | E
[8 empty] | F | 1e-05 | 1e-05 |  | F | 1e-05 | 1e-05 | [5 empty] | F | 1e-05 | 1e-05 |  | F | 1e-05 | 1e-05 | [5 empty] | F | 1e-05 | 1e-05 |  | F
[8 empty] | G |  |  |  | G | [7 empty] | G |  |  |  | G | [7 empty] | G |  |  |  | G
[8 empty] | H |  |  |  | H | [7 empty] | H |  |  |  | H | [7 empty] | H |  |  |  | H
[8 empty] | I |  |  |  | I | [7 empty] | I |  |  |  | I | [7 empty] | I |  |  |  | I
[8 empty] | J |  |  |  | J | [7 empty] | J |  |  |  | J | [7 empty] | J |  |  |  | J
[8 empty] | K |  |  |  | K | [7 empty] | K |  |  |  | K | [7 empty] | K |  |  |  | K
[8 empty] | L |  |  |  | L | [7 empty] | L |  |  |  | L | [7 empty] | L |  |  |  | L
[8 empty] | M |  |  |  | M | [7 empty] | M |  |  |  | M | [7 empty] | M |  |  |  | M
| CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002458 | [6 empty] | E
| CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002445 | [6 empty] | A
| CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002448 | [6 empty] | B
| CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002447 | [6 empty] | C
| CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002444 | [6 empty] | D
| CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002458 | [6 empty] | E
| CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002446 | [6 empty] | F
G
H
I
J
K
L
M

## DB ESA 2023
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2018
| 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 1.8 |  | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 |  | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8
| 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.12 | 2.4 |  | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.04 | 2.64 |  | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.025 | 2.76 |  | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  | 250 | -0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295 |  | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.295 |  | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59 |  | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.135 | 0.59 |  | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18 |  | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 1.7 | 1.18 |  | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95 |  | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 0.6 | 2.95 |  | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9 |  | 1000 | -0.067 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9 |  | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2018
| 10 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.17 |  | 10 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085
| 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.3383 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 0.8449 |  | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8466 |  | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34
| 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.6932 |  | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 1.6966 |  | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 2.4e-05 |  | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 |  | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.001188 |  | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.00114 |  | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.011952 |  | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.005 | 0.011304 |  | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.023856 |  | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.022644 |  | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2019
| 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 |  | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 |  | 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8
| 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.035 | 2.16 |  | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  | 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16
| 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.36 | 2.4 |  | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  | 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4
| 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 2.64 |  | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  | 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64
| 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  | 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76
| 250 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | 240 | -0.31 | 1e-06 | 1e-06 | 0.155 | 2.88 |  | 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 50 | 2.3 | -0.3 | -0.29 | 0.005 | 0.295 |  | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295 |  | 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295
| 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 0.025 | 0.59 |  | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59 |  | 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59
| 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 0.25 | 1.18 |  | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18 |  | 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 2.95 |  | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95 |  | 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 2.55 | 2.95
| 1000 | -1 | 2 | 2 | 0 | 5.9 |  | 1000 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.9 |  | 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2019
| 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.3383 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3383 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3383
| 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.8432 |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.8449 |  | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8483
| 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.6864 |  | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.6932 |  | 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.666
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 |  | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 |  | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 0.1 | 0 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.001272 |  | 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0005 | 0.0012
| 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012024 |  | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012024 |  | 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012072
| 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024072 |  | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024048 |  | 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024084
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4669058) | [5 empty] | I | ESA 615 (4670010)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | 2016
| 150 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.075 | 1.8 |  | 150 | -0.17 | -0.24 |  | 0.035 | 1.8 |  | 150 | -0.08 | -0.17 |  | 0.045 | 1.8
| 180 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.065 | 2.16 |  | 180 | -0.39 | -0.14 |  | 0.125 | 2.16 |  | 180 | -0.2 | -0.22 |  | 0.01 | 2.16
| 200 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | 2.4 |  | 200 | -0.23 | -0.33 |  | 0.05 | 2.4 |  | 200 | -0.25 | -0.33 |  | 0.04 | 2.4
| 220 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | 0.105 | 2.64 |  | 220 | -0.16 | -0.45 |  | 0.145 | 2.64 |  | 220 | -0.29 | -0.39 |  | 0.05 | 2.64
| 230 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0 | 2.76 |  | 230 | -0.15 | -0.54 |  | 0.195 | 2.76 |  | 230 | -0.34 | -0.39 |  | 0.025 | 2.76
| 240 | 0.44 | 0 | 0.38 | 0.19 | 2.88 |  | 250 | 1e-06 | -0.49 |  | 0.245 | 3 |  | 250 | 0 | -0.39 |  | 0.195 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | 2016
| 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07 | 0.12
| 50 | 5 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.295 |  | 20 | 6.6 | 0.9 |  | 2.85 | 0.118 |  | 20 | 4.9 | 0.8 |  | 2.05 | 0.118
| 100 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  | 50 | 5 | 2.1 |  | 1.45 | 0.295 |  | 50 | 9.2 | 1.7 |  | 3.75 | 0.295
| 200 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 0.55 | 1.18 |  | 200 | -8.2 | 3.7 |  | 5.95 | 1.18 |  | 200 | -0.2 | 3.4 |  | 1.8 | 1.18
| 500 | 9.3 | 0.9 | 3 | 1.05 | 2.95 |  | 500 | -31.8 | 8.3 |  | 20.05 | 2.95 |  | 500 | -25.1 | 7.2 |  | 16.15 | 2.95
| 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9 |  | 1000 | -74 | 1e-06 |  | 37 | 5.9 |  | 1000 | -0.066 | 1e-06 |  | 0.033001 | 2.99
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2016
| 10 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.17 |  | 10 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07 | 0
| 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.34 |  | 20 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07 | 0
| 50 | 0.3 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 | 0.8449 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 | 0
| 100 | 0.8 | 0.9 | 1e-06 | 0.45 | 1.6864 |  | 100 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2016
| 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 |  | 0.1 | -0.001 | -0.001 |  | 0 | 0.0012 |  | 0.001 | 0 | -0.001 |  | 0.0005 | 1.2e-05
| 0.5 | 0.008 | 0.003 | 1e-06 | 0.0014995 | 0.005904 |  | 0.5 | 0.004 | -0.003 |  | 0.0035 | 0.006 |  | 0.102 | 0.001 | -0.002 |  | 0.0015 | 0.001224
| 1 | -0.006 | 0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.012072 |  | 1 | 0.005 | 0.001 |  | 0.002 | 0.012 |  | 0.5 | 0.004 | 1e-06 |  | 0.0019995 | 0.006
| 2 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.024096 |  | 2 | 0.005 | -0.001 |  | 0.003 | 0.024 |  | 1 | 0 | -0.001 |  | 0.0005 | 0.012
J | 10 | [5 empty] | K | 11 | [5 empty] | L | 12
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016
| 150 | -0.05 | - |  | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 180 | -0.04 | - |  | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | -0.67 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 220 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 230 | -0.11 | - |  | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 250 | -0.11 | - |  | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016
| 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 500 | 1.5 | - |  | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1000 | 2 | - |  | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016
| 10 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 20 | 0.1 | - |  | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 1.4 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016
| 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 0.1 | -0.002 | - |  | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1 | -0.008 | - |  | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 2 | -0.007 | - |  | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [8 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 1.8 |  | I | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 2 | 150 | 0.15 | 0.23 | 1e-06 | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 3 | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8 |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 4 | 150 | -0.05 | 0.11 | 1e-06 | 0.08 | 1.8 |  |  | 4 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 5 | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 |  |  | 5 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 6 | 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8 |  |  | 6 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 7 | 150 | 0.36 | 0.21 | 1e-06 | 0.075 | 1.8 |  |  | 7 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 8 | 150 | -0.17 | -0.24 | 0 | 0.035 | 1.8 |  |  | 8 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 9 | 150 | -0.08 | -0.17 | 0 | 0.045 | 1.8 |  |  | 9 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.12
| 10 | 150 | -0.05 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295
| 2 | 180 | 0.12 | -0.06 | 1e-06 | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | -0.08 | 0.1 | 1e-06 | 0.09 | 0.295
| 3 | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 4 | 180 | -0.04 | 0.03 | 1e-06 | 0.035 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | -0.3 | -0.29 | 1e-06 | 0.005 | 0.295
| 5 | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295
| 6 | 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 19.1 | 0.02 | 1e-06 | 9.54 | 0.295
| 7 | 180 | 0.46 | 0.33 | 1e-06 | 0.065 | 2.16 |  |  | 7 | 50 | 1.9 | 1.7 | 1e-06 | 0.1 | 0.295
| 8 | 180 | -0.39 | -0.14 | 0 | 0.125 | 2.16 |  |  | 8 | 20 | 6.6 | 0.9 | 0 | 2.85 | 0.118
| 9 | 180 | -0.2 | -0.22 | 0 | 0.01 | 2.16 |  |  | 9 | 20 | 4.9 | 0.8 | 0 | 2.05 | 0.118
| 10 | 180 | -0.04 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 50 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59
| 2 | 200 | 0.06 | -0.18 | 1e-06 | 0.12 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | -0.07 | 2.2 | 1e-06 | 1.135 | 0.59
| 3 | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 4 | 200 | -0.67 | 0.05 | 1e-06 | 0.36 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | -0.4 | -0.35 | 1e-06 | 0.025 | 0.59
| 5 | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59
| 6 | 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 18.4 | 0.22 | 1e-06 | 9.09 | 0.59
| 7 | 200 | 0.52 | 0.34 | 1e-06 | 0.09 | 2.4 |  |  | 7 | 100 | 1.7 | 1.7 | 1e-06 | 0 | 0.59
| 8 | 200 | -0.23 | -0.33 | 0 | 0.05 | 2.4 |  |  | 8 | 50 | 5 | 2.1 | 0 | 1.45 | 0.295
| 9 | 200 | -0.25 | -0.33 | 0 | 0.04 | 2.4 |  |  | 9 | 50 | 9.2 | 1.7 | 0 | 3.75 | 0.295
| 10 | 200 | -0.67 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 100 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18
| 2 | 220 | 0.05 | -0.03 | 1e-06 | 0.04 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | -0.1 | 3.3 | 1e-06 | 1.7 | 1.18
| 3 | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 4 | 220 | 1e-06 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 0.3 | 0.8 | 1e-06 | 0.25 | 1.18
| 5 | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18
| 6 | 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 14.4 | 0.8 | 1e-06 | 6.8 | 1.18
| 7 | 220 | 0.58 | 0.37 | 1e-06 | 0.105 | 2.64 |  |  | 7 | 200 | 1.5 | 0.4 | 1e-06 | 0.55 | 1.18
| 8 | 220 | -0.16 | -0.45 | 0 | 0.145 | 2.64 |  |  | 8 | 200 | -8.2 | 3.7 | 0 | 5.95 | 1.18
| 9 | 220 | -0.29 | -0.39 | 0 | 0.05 | 2.64 |  |  | 9 | 200 | -0.2 | 3.4 | 0 | 1.8 | 1.18
| 10 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 200 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
V | 1 | 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95
| 2 | 230 | 1e-06 | 0.05 | 1e-06 | 0.025 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | 0.8 | 2 | 1e-06 | 0.6 | 2.95
| 3 | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 4 | 230 | -0.11 | 1.11 | 1e-06 | 0.61 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | 0.2 | 1.2 | 1e-06 | 0.5 | 2.95
| 5 | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95
| 6 | 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 6.2 | 1.1 | 1e-06 | 2.55 | 2.95
| 7 | 230 | 0.47 | 0.47 | 1e-06 | 0 | 2.76 |  |  | 7 | 500 | 0.9 | 3 | 1e-06 | 1.05 | 2.95
| 8 | 230 | -0.15 | -0.54 | 0 | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | -31.8 | 8.3 | 0 | 20.05 | 2.95
| 9 | 230 | -0.34 | -0.39 | 0 | 0.025 | 2.76 |  |  | 9 | 500 | -25.1 | 7.2 | 0 | 16.15 | 2.95
| 10 | 230 | -0.11 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 500 | 1.5 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
VI | 1 | 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9
| 2 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.76 |  |  | 2 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9
| 3 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 3 | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| 4 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 4 | 1000 | 2 | 2 | 1e-06 | 0 | 5.9
| 5 | 240 | -0.31 | 1e-06 | 1e-06 | 0.155 | 2.88 |  |  | 5 | 1000 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.9
| 6 | 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  | 6 | 1000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9
| 7 | 240 | 0 | 0.38 | 1e-06 | 0.19 | 2.88 |  |  | 7 | 1000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9
| 8 | 250 | 1e-06 | -0.49 | 0 | 0.245 | 3 |  |  | 8 | 1000 | -74 | 1e-06 | 0 | 37 | 5.9
| 9 | 250 | 0 | -0.39 | 0 | 0.195 | 3 |  |  | 9 | 1000 | -0.066 | 1e-06 | 0 | 0.033001 | 2.99
| 10 | 250 | -0.11 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1000 | 2 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [8 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.17 |  | I | 1 | 0 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 2.4e-05
| 2 | 10 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  |  | 2 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 3 | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085 |  |  | 3 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 4 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  |  | 4 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 5 | 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 5 | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 6 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 6 | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 7 | 10 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  |  | 7 | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 8 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | 8 | 0.1 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0.0012
| 9 | 10 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0 |  |  | 9 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0.0005 | 1.2e-05
| 10 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  | II | 1 | 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.001188
| 2 | 20 | 0.2 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  |  | 2 | 0.1 | 0.006 | 0.005 | 1e-06 | 0.0005 | 0.00114
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 3 | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 4 | 20 | 0.1 | 0.2 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  |  | 4 | 0.1 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3383 |  |  | 5 | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.001272
| 6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.3383 |  |  | 6 | 0.1 | -0.003 | -0.002 | 1e-06 | 0.0005 | 0.0012
| 7 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  |  | 7 | 0.5 | 0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0014995 | 0.005904
| 8 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 8 | 0.5 | 0.004 | -0.003 | 0 | 0.0035 | 0.006
| 9 | 20 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0 |  |  | 9 | 0.102 | 0.001 | -0.002 | 0 | 0.0015 | 0.001224
| 10 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0.1 | -0.002 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 0.8449 |  | III | 1 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.011952
| 2 | 50 | 0.3 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 | 0.8466 |  |  | 2 | 1 | 0.045 | 0.055 | 1e-06 | 0.005 | 0.011304
| 3 | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34 |  |  | 3 | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 4 | 50 | 0.4 | 0.5 | 1e-06 | 0.05 | 0.8432 |  |  | 4 | 1 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0035 | 0.012024
| 5 | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.8449 |  |  | 5 | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012024
| 6 | 50 | 0.3 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.8483 |  |  | 6 | 1 | -0.007 | -0.001 | 1e-06 | 0.003 | 0.012072
| 7 | 50 | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 0.25 | 0.8449 |  |  | 7 | 1 | 0.002 | -0.002 | 1e-06 | 0.002 | 0.012072
| 8 | 50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.85 |  |  | 8 | 1 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.012
| 9 | 50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 9 | 0.5 | 0.004 | 1e-06 | 0 | 0.0019995 | 0.006
| 10 | 50 | 0.4 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1 | -0.008 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.6932 |  | IV | 1 | 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.023856
| 2 | 100 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 1.6966 |  |  | 2 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.022644
| 3 | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85 |  |  | 3 | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
| 4 | 100 | 1.4 | 1 | 1e-06 | 0.2 | 1.6864 |  |  | 4 | 2 | -0.007 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024072
| 5 | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.6932 |  |  | 5 | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024048
| 6 | 100 | 0.6 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 1.666 |  |  | 6 | 2 | -0.007 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024084
| 7 | 100 | 0.9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45 | 1.6864 |  |  | 7 | 2 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.024096
| 8 | 100 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | 0.005 | -0.001 | 0 | 0.003 | 0.024
| 9 | 100 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 9 | 1 | 0 | -0.001 | 0 | 0.0005 | 0.012
| 10 | 100 | 1.4 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 2 | -0.007 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [5 empty] | Koreksi Tegangan Jala jala | Koreksi Resistansi Isolasi | Koreksi Resistansi Pembumian | Koreksi Arus Bocor (NO) |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | 0.052311 | #VALUE! | #VALUE! | 11.0357
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  |  | 13.2416
( V ) | 2023 | 2022 | 2019 |  |  |  | Koreksi Arus bocor (NC) | U95 Jala-jala |  |  |  | 223.4 | 223.4523 | 223.4523
150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8 |  | 13.5325 | 1.8011 |  |  |  | - | #VALUE! | -
180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16 | [6 empty] | - | #VALUE! | -
200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4 |  | Konversi TEXT |  |  |  | NO | 200 | 211.0357 | 211.0357
220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64 |  | 223.5 | 1.8 | Volt |  | NC | 0 | 13.5325 | 13.5325
230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76 |  | ( | ± | ) |  |  | 23.3 | 36.5416 | 36.5416
250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | ( 223.5 ± 1.8 ) Volt
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
( uA ) | 2023 | 2022 | 2019 | [11 empty] | ( | 223.4523 | ± | 1.8011 | ) | Volt
0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0
50 | 19.1 | 0.02 | 1e-06 | 9.54 | 0.295
100 | 18.4 | 0.22 | 1e-06 | 9.09 | 0.59
200 | 14.4 | 0.8 | 1e-06 | 6.8 | 1.18
500 | 6.2 | 1.1 | 1e-06 | 2.55 | 2.95
1000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9
Main-PE |  |  |  | Driff | U95
( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2019
10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.17
20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.3383
50 | 0.3 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.8483
100 | 0.6 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 1.666
Resistance |  |  |  | Driff | U95
( Ω ) | 2023 | 2022 | 2019
0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
0.1 | -0.003 | -0.002 | 1e-06 | 0.0005 | 0.0012
1 | -0.007 | -0.001 | 1e-06 | 0.003 | 0.012072
2 | -0.007 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024084
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [12 empty] | 6
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2019 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2017 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2019 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2021 | - | 2016 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | - | - | 2016 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | - | - | 2016 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
6 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 |  | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 |  | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 |  | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 |  | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.25 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 |  | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 |  | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 |  | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 3.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 3 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  | 4 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  | 5 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  | 6 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  | 7 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  | 2 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  | 6 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  | 7 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 |  | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 |  | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 |  | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 |  | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 |  | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 |  | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 |  | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 |  | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 |  | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1 | 35 | -10.5 | -7.7 | -9.6 | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.15 |  | 2 | 40 | -9.6 | -7.2 | -8 | 1.2 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -8.8 | -6.2 | -6.2 | 1.3 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  | 4 | 60 | -8 | -5.2 | -4.2 | 1.9 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  | 5 | 70 | -7.1 | -4.1 | -2.1 | 2.5 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.03 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  | 6 | 80 | -6.3 | -3 | 0.2 | 3.25 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 7 | 90 | -5.4 | -1.8 | 2.7 | 4.05 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 |  | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 |  | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 |  | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 |  | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 |  | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 |  | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 |  | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 |  | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 |  | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 |  | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 |  | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 |  | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 |  | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 |  | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 |  | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 |  | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.7 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  | 1 | 960 | 0.7 | - | - | 0 |  | hPa | 2
| 2 | 20 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | 2 | 40 | -2 | -1.9 | 1.2 | 1.6 |  | 2 | 970 | 0.6 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -2.1 | -1.9 | 0.8 | 1.45 |  | 3 | 980 | 0.5 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | 1e-06 | -0.6 | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.2 | -2.1 | 0.7 | 1.45 |  | 4 | 990 | 0.5 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.4 | 1e-06 | -1.1 | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.1 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  | 5 | 1000 | 0.4 | -3.9 | -0.4 | 2.15
| 6 | 37 | -0.4 | 1e-06 | -1.4 | 0.7 |  | 6 | 80 | -1.9 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  | 6 | 1005 | - | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 7 | 40 | -0.5 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  | 7 | 90 | -1.6 | -3 | 1.8 | 2.4 |  | 7 | 1020 | 0.3 | -3.8 | 1e-06 | 2.05
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 |  | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 |  | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 |  | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 |  | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 |  | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 |  | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 |  | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 |  | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 |  | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 |  | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 |  | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - |  | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - |  | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 |  | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 |  | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 |  | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 |  | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 |  | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 |  | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 |  | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 |  | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 |  | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 |  | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 |  | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 |  | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 |  | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 |  | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 |  | 2 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 |  | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - |  | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - |  | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  | 2 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | 0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0 |  | 7 | 90 | -1 | -3.2 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | 0 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0 |  | 4 | 990 | 3.9 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0 |  | 7 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.7 | 1e-06 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4.5 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.6
| 2 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4.5 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 4.3 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 4.2 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.9 | 1e-06 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.1 |  | 0 |  | 1 | 35 | -2.5 | -1.6 |  | 0.45 |  | 1 | 960 | 4.6 | - |  | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -2.3 | -1.4 |  | 0.45 |  | 2 | 970 | 4.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.5 | 0.2 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -2 | -1.4 |  | 0.3 |  | 3 | 980 | 4.5 | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.2 |  | 0.2 |  | 4 | 60 | -1.9 | -1.5 |  | 0.2 |  | 4 | 990 | 4.4 | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.6 | 0.1 |  | 0.25 |  | 5 | 70 | -2.1 | -1.8 |  | 0.15 |  | 5 | 1000 | 4.3 | -0.4 |  | 2.35
| 6 | 37 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 6 | 80 | -2.5 | -2.3 |  | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | -0.4 |  | 0
| 7 | 40 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 7 | 90 | -3.1 | -3 |  | 0.05 |  | 7 | 1010 | 4.3 | 1e-06 |  | 2.15
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -2.7 | 0.1 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.4 | 0.2 |  | 1.3 |  | 2 | 970 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6
| 3 | 25 | 0.5 | 0 |  | 0.25 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.2 |  | 1.05 |  | 3 | 980 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6
| 4 | 30 | 0.6 | -0.2 |  | 0.4 |  | 4 | 60 | -1.7 | 0 |  | 0.85 |  | 4 | 990 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6
| 5 | 35 | 0.7 | -0.5 |  | 0.6 |  | 5 | 70 | -1.8 | -0.3 |  | 0.75 |  | 5 | 1000 | 4.5 | -0.6 |  | 2.55
| 6 | 37 | 0.7 | -0.6 |  | 0.65 |  | 6 | 80 | -2.2 | -0.8 |  | 0.7 |  | 6 | 1005 | - | -0.6 |  | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.8 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -2.9 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 1020 | 4.5 | 1e-06 |  | 2.25
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 |  | 1 | 35 | -3.2 | -0.4 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.6 | - |  | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.9 | -0.2 |  | 1.35 |  | 2 | 970 | 4.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.2 | -0.2 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -2.4 | -0.2 |  | 1.1 |  | 3 | 980 | 4.5 | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.3 | -0.2 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -2.1 | -0.2 |  | 0.95 |  | 4 | 990 | 4.5 | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 5 | 70 | -2.2 | -0.3 |  | 0.95 |  | 5 | 1000 | 4.4 | -0.8 |  | 2.6
| 6 | 37 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 6 | 80 | -2.4 | -0.5 |  | 0.95 |  | 6 | 1005 | - | -0.7 |  | 0
| 7 | 40 | 0.5 | -0.4 |  | 0.45 |  | 7 | 90 | -3 | -0.8 |  | 1.1 |  | 7 | 1010 | 4.4 | 1e-06 |  | 2.2
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - |  | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - |  | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - |  | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2017 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 0 | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 2 | 0.5
| 2 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  |  | 2 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 3 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  |  | 3 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 0 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 5 | 0.5
| 5 | 15 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -10.5 | -7.7 | -9.6 | 1.4 |  |  | 5 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 7 | 0.5
| 7 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.7 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  |  | 7 | 960 | 0.7 | - | - | 0 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 0 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | 0 | 0 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | -0.7 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 13 | 30 | -1.4 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 13 | 960 | 0.9 | - | 1e-06 | 0 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | -0.2 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 14 | 30 | 0.6 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 14 | 960 | 0.9 | - | 1e-06 | 0 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | -0.6 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 15 | 30 | -0.4 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 15 | 960 | 0.9 | - | 1e-06 | 0 |  | 16 | 0.5
| 16 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 16 | 35 | -2.5 | -1.6 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 960 | 4.6 | - | 0 | 0 |  | 17 | 0.8
| 17 | 15 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 17 | 35 | -2.7 | 0.1 | 0 | 1.4 |  |  | 17 | 960 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6 |  | 18 | 0.6
| 18 | 15 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 35 | -3.2 | -0.4 | 0 | 1.4 |  |  | 18 | 960 | 4.6 | - | 0 | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 750 | - | - | 0 | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | 0 | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  |  | 2 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  |  | 3 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 0 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.15 |  |  | 5 | 40 | -9.6 | -7.2 | -8 | 1.2 |  |  | 5 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 3 | 2.4
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 0 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -2 | -1.9 | 1.2 | 1.6 |  |  | 7 | 970 | 0.6 | - | - | 0 |  | 5 | 2.3
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 7 | 2.3
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 0 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | 0 | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | -0.4 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 13 | 40 | -1.3 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 13 | 970 | 1 | - | 1e-06 | 0 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | -0.1 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 14 | 40 | 0.3 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 14 | 970 | 1 | - | 1e-06 | 0 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | -0.5 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 15 | 40 | -0.3 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 15 | 970 | 1 | - | 1e-06 | 0 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 40 | -2.3 | -1.4 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 970 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 17 | 40 | -2.4 | 0.2 | 0 | 1.3 |  |  | 17 | 970 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6 |  | 15 | 2.6
| 18 | 20 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 40 | -2.9 | -0.2 | 0 | 1.35 |  |  | 18 | 970 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | 16 | 2.3
| 19 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | 17 | 2.3
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 18 | 2.3
[24 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0 | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  |  | 2 | 850 | - | - | 0 | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  |  | 3 | 850 | - | - | 0 | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 0 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -8.8 | -6.2 | -6.2 | 1.3 |  |  | 5 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 0 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | -0.1 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -2.1 | -1.9 | 0.8 | 1.45 |  |  | 7 | 980 | 0.5 | - | - | 0 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0 | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 0 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 7 | 2
| 13 | 25 | -0.2 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 13 | 50 | -1.3 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 13 | 980 | 1 | - | 1e-06 | 0 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 14 | 980 | 1 | - | 1e-06 | 0 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | -0.4 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 15 | 50 | -0.3 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 15 | 980 | 1 | - | 1e-06 | 0 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 50 | -2 | -1.4 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 980 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 17 | 50 | -1.9 | 0.2 | 0 | 1.05 |  |  | 17 | 980 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 18 | 50 | -2.4 | -0.2 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 980 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | 0 | 0 |  | 14 | 2.4
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 15 | 2.6
[24 empty] | 16 | 2.2
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0 | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  |  | 2 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 18 | 2.1
| 3 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  |  | 3 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  |  | 3 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 0 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -8 | -5.2 | -4.2 | 1.9 |  |  | 5 | 900 | - | - | 0 | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 0 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1
| 7 | 30 | -0.2 | 1e-06 | -0.6 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.2 | -2.1 | 0.7 | 1.45 |  |  | 7 | 990 | 0.5 | - | - | 0
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | 0 | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | 0 | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 0 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 0 | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 0 | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | 0 | 0
| 13 | 30 | -0.3 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 13 | 60 | -1.5 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 13 | 990 | 1.1 | - | 1e-06 | 0
| 14 | 30 | -0.3 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 14 | 990 | 1.1 | - | 1e-06 | 0
| 15 | 30 | -0.2 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 15 | 60 | -0.5 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 15 | 990 | 1.1 | - | 1e-06 | 0
| 16 | 30 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 60 | -1.9 | -1.5 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 990 | 4.4 | - | 0 | 0
| 17 | 30 | 0.6 | -0.2 | 0 | 0.4 |  |  | 17 | 60 | -1.7 | 0 | 0 | 0.85 |  |  | 17 | 990 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6
| 18 | 30 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.25 |  |  | 18 | 60 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 990 | 4.5 | - | 0 | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | 0 | 0
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 900 | - | - | 0 | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.25 |  | 5 | 1 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 2 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  |  | 2 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  |  | 2 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 3 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 3 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  |  | 3 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 0 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -7.1 | -4.1 | -2.1 | 2.5 |  |  | 5 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 0 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 0 | 0.6
| 7 | 35 | -0.4 | 1e-06 | -1.1 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.1 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | 0.4 | -3.9 | -0.4 | 2.15
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | 0 | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 0 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 0 | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 0 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | 0 | 0
| 13 | 35 | 0.3 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 13 | 70 | -1.9 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 13 | 1000 | 1.1 | - | 1e-06 | 0
| 14 | 35 | -0.6 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 14 | 70 | -0.8 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 14 | 1000 | 1.1 | - | 1e-06 | 0
| 15 | 35 | -0.1 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.8 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 15 | 1000 | 1.1 | - | 1e-06 | 0
| 16 | 35 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.25 |  |  | 16 | 70 | -2.1 | -1.8 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 1000 | 4.3 | -0.4 | 0 | 2.35
| 17 | 35 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0.6 |  |  | 17 | 70 | -1.8 | -0.3 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1000 | 4.5 | -0.6 | 0 | 2.55
| 18 | 35 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 70 | -2.2 | -0.3 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1000 | 4.4 | -0.8 | 0 | 2.6
| 19 | 35 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | 0 | 0
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1000 | - | - | 0 | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | 0 | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 2 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  |  | 2 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 3 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  |  | 3 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 0 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 5 | 37 | 0.03 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -6.3 | -3 | 0.2 | 3.25 |  |  | 5 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 0 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 0 | 0.6
| 7 | 37 | -0.4 | 1e-06 | -1.4 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -1.9 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | - | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | 0 | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 0 | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 0 | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 0 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 0 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | 0 | 0
| 13 | 37 | 0.4 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 13 | 80 | -2.5 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 13 | 1005 | 1.1 | - | 1e-06 | 0
| 14 | 37 | -0.8 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 14 | 80 | -0.9 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 14 | 1005 | 1.1 | - | 1e-06 | 0
| 15 | 37 | -0.1 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 15 | 80 | -1.3 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 15 | 1005 | 1.1 | - | 1e-06 | 0
| 16 | 37 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 80 | -2.5 | -2.3 | 0 | 0.1 |  |  | 16 | 1005 | - | -0.4 | 0 | 0
| 17 | 37 | 0.7 | -0.6 | 0 | 0.65 |  |  | 17 | 80 | -2.2 | -0.8 | 0 | 0.7 |  |  | 17 | 1005 | - | -0.6 | 0 | 0
| 18 | 37 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 80 | -2.4 | -0.5 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1005 | - | -0.7 | 0 | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | 0 | 0
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1005 | - | - | 0 | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | 0 | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 2 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 3 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  |  | 3 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 0 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 5 | 40 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -5.4 | -1.8 | 2.7 | 4.05 |  |  | 5 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 0 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 0 | 0.45
| 7 | 40 | -0.5 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -1.6 | -3 | 1.8 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | 0.3 | -3.8 | 1e-06 | 2.05
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | 0 | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | 0 | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 13 | 40 | 0.5 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 13 | 90 | -3.2 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 13 | 1010 | 1.1 | - | 1e-06 | 0
| 14 | 40 | -1.1 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 14 | 90 | -0.8 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 14 | 1010 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 15 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 15 | 90 | -2 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 15 | 1010 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 16 | 40 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 90 | -3.1 | -3 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 1010 | 4.3 | 1e-06 | 0 | 2.15
| 17 | 40 | 0.7 | -0.8 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 90 | -2.9 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1020 | 4.5 | 1e-06 | 0 | 2.25
| 18 | 40 | 0.5 | -0.4 | 0 | 0.45 |  |  | 18 | 90 | -3 | -0.8 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 1010 | 4.4 | 1e-06 | 0 | 2.2
| 19 | 40 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | 0 | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1020 | - | - | 0 | 0
18 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 |  |  |  |  | 18 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 |  |  |  |  | 18 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 |  |  |  |  | 18 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa | 2023 | 2020 | 2016
15 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 |  | 35 | -3.2 | -0.4 | 0 | 1.4 |  | 960 | 4.6 | - | 0 | 0
20 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  | 40 | -2.9 | -0.2 | 0 | 1.35 |  | 970 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | Suhu | 26.65 | 26.9574 | 0.070711 | 0.6
25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  | 50 | -2.4 | -0.2 | 0 | 1.1 |  | 980 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | %RH | 66.65 | 64.0853 | 0.070711 | 2.3
30 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.25 |  | 60 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0.95 |  | 990 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | hPa |  | 8.1419 |  | 2.1
35 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  | 70 | -2.2 | -0.3 | 0 | 0.95 |  | 1000 | 4.4 | -0.8 | 0 | 2.6
37 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  | 80 | -2.4 | -0.5 | 0 | 0.95 |  | 1005 | - | -0.7 | 0 | 0 |  | HASIL | ( 27.0 ± 0.6 ) °C |  | ( | 26.9574 | ± | 0.6 | ) | °C
40 | 0.5 | -0.4 | 0 | 0.45 |  | 90 | -3 | -0.8 | 0 | 1.1 |  | 1010 | 4.4 | 1e-06 | 0 | 2.2 |  |  | ( 64.1 ± 2.3 ) %RH |  | ( | 64.0853 | ± | 2.3 | ) | %RH
( 8.1 ± 2.1 ) hPa
[18 empty] | KOREKSI SUHU | KOREKSI KELEMBABAN | KOREKSI TEKANAN
[18 empty] | 0.30744 | -2.5647 | 8.1419
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 2016 | 1 |  | 27.0 | 0.6 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 2 |  | 64.1 | 2.3 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 3 |  | 8.1 | 2.1 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2017 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 2016 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 2016 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 2016 | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 2016 | 11
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 12
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 13
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 14
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 15
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 16
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 17
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 18
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | 2016 | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 2016 | 20
18

## Cetik - Cetik
| Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056) | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
| Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 ( 1834020 ) | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
| Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077) | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN ) | Arus bocor peralatan untuk perangkat elektromedik kelas I | ≤ 500 | 500
| Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853078) | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN ) | Arus bocor peralatan untuk perangkat elektromedik kelas II | ≤ 100 | 100
| Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3148907) | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN )
| Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3148908) | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN )
| Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3699030) | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN )
Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056) | Digital Light Meter, Merek : EXTECH , Model : Easy View 30, SN: 110705875 | Hasil pengujian kinerja illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Pusat Penelitian Metrologi - LIPI
Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 ( 1834020 ) | Digital Light Meter, Merek : EXTECH , Model : Easy View 30, SN : 110705877 | Hasil pengujian kinerja illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. DELTA INSTRUMENTASI
Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077) | Digital Light Meter, Merek : KIMO , Model :LX200, SN : 13100251 | Hasil pengujian kinerja illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KIMO
Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853078) | Digital Light Meter, Merek : EXTECH , Model : Easy View 30, SN : 190102378 | Hasil pengujian kinerja illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui EXTECH INSTRUMENTS
Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3148907) | Digital Light Meter, Merek : EXTECH , Model : Easy View 30, SN : 190102372 | Hasil pengujian kinerja illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui EXTECH INSTRUMENTS
Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3148908) | Digital Light Meter, Merek : EXTECH , Model : HD450, SN : 190412114 | Hasil pengujian kinerja illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui EXTECH INSTRUMENTS
Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3699030) | Digital Light Meter, Merek : EXTECH , Model : HD450, SN : 190509514 | Hasil pengujian kinerja illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui EXTECH INSTRUMENTS
3. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (14082463)
3. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (15062872)
3. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO ( 15062874 )
3. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (15062875)
3. Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A (HE 21-000670)
3. Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A (HE 21-000669)
3. Thermohygrometer, Merek : GREISINGER,GFTB 200 (34903053)
3. Thermohygrometer, Merek : GREISINGER,GFTB 200 (34903046)
4. Tidak terdapat grounding
Choirul Huda
Dany Firmanto
Donny Martha
Rangga Setya Hantoko
Hamdan Syarif
Isra Mahensa
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Muhammad Arrizal Septiawan
Hary Ernanto
Gusti Arya Dinata
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Fatimah Novrianisa
Taufik Priawan
Septia Khairunnisa
Muhammad Iqbal Saiful Rahman | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
Wardimanul Abrar | 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056) |  |  |  | 1
Venna Filosofia | 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 ( 1834020 ) |  |  |  | 2
Muhammad Alpian Hadi | 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077) |  |  |  | 3
Achmad Fauzan Adzim | 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853078) |  |  |  | 4
Ahmad Ghazali | 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3148907) |  |  |  | 5
Ryan Rama Chaesar R | 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3148908) |  |  |  | 6
Siti Fathul Jannah | 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3699030) |  |  |  | 7
| 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (,,,,,) |  |  |  | 8
| 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (,,,,) |  |  |  | 9
#N/A

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor Sertifikat : 33 / 2 / VII - 23 / E - 074.111 DL
MK.029 - 18
Nama Alat : | Lampu Operasi Ceiling Type |  | Nomor Order : |  | E - 074.111 DL
Merek |  | : | Brandon
Model / Tipe |  | : | Quasar elite
Nomor Seri |  | : | 1557214
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | : | 1
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | OK 4
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2 Juli 2023
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2 Juli 2023
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Donny Martha
Lokasi Kalibrasi |  | : | OK 4
Hasil Kalibrasi |  | : | Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Metode Kerja |  | : | MK.029 - 18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-21
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 003.30 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI ELECTROCARDIOGRAPH
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | #VALUE!
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | #VALUE!
HASIL KALIBRASI | #VALUE!
BAHAN GABUNGAN | #VALUE!
#VALUE!
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## Riwayat Revisi (hidden)
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 13 Juli 2023 | Perubahan Scoring Kinerja | Selesei(untuk parameter illuminance dan Color rendering jika salah satu parameter keluar tetap hijau,jika keduanya keluar maka merah) | Isra
|  | Update Sertifikat ESA | selesai | Isra
|  | Update Sertifikat Thermohygro | selesai | Isra
2 | 18.7.2023 | Daftar ESA tidak link | Done | Isra
Rev 2 : 18.7.2023

## Lembar Kerja
Lembar Kerja Pengujian Lampu Operasi (Ceiling Type)
Nomor Sertifikat / Nomor Surat Keterangan : 33 / ………… /…… - ........ / E -………… DL / Dt
Merek |  |  | :
Model/Tipe |  |  | :
No. Seri |  |  | :
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | :
Tanggal Pengujian |  |  | :
Tempat Pengujian |  |  | :
Nama Ruang |  |  | :
I. | Kondisi Ruang |  |  | Awal | Akhir
|  | 1. Suhu | : |  |  | 0C
|  | 2. Kelembaban | : |  |  | %RH
|  | 3. Tegangan Jala - jala | : |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [10 empty] | Score
|  | 1. Fisik | : Baik / Tidak baik | [8 empty] | 5
|  | 2. Fungsi | : Baik / Tidak baik | [8 empty] | 5
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil ukur | Ambang Batas yang diijinkan |  |  |  | Score
| 1 | Resistansi isolasi |  |  |  |  | MΏ | > 2 MΩ |  |  |  | 10
| 2 | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | Ώ | ≤ 0.2 Ω |  |  |  | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas ( I / II ) |  |  |  |  | µA | ≤ 500 / 100 µA |  |  |  | 20
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | [5 empty] | Toleransi | Score
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Color Temperature (K) | Maksimal | [6 empty] | 3000 - 6700 (K)
| 2 | Color Rendering Index (Ra) | [7 empty] | 85 - 100 (Ra)
| 3 | Central Iluminance (KLux) | [7 empty] | 40 - 160 (KLux)
V. | Keterangan
…......................................................
.........................................................
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002445, JT70 - 002448
, JT70 - 002447, JT70 - 002444, JT70 - 002458, JT70 - 002446
Digital Thermohygrometer,Merek : KIMO, Model : KH - 210 - AO, SN : 14082463, 15062872, 15062874, 15062875, 15062873
Digital Thermohygrometer,Merek : SEKONIC, Model : ST-50A, SN : HE 21-000670, HE 21-000669
Digital Thermohygrometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB 200, SN: 34903046, 34903053, 34904091, 34903051
Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100609, A.100605, A.100611, A.100616, A.100617
A.100618, A.100586
Electrycal Safety Analyzer, Merek : Fluke Model : ESA 620 No Seri :1837056, 1834020
Electrycal Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, No Seri :2853077, 2853078, 3148907, 3148908, 3699030
Electrycal Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, No Seri :4670010, 4669058
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dinyatakan LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI
VIII. | Petugas Pengujian
……………………………………………

## LP
HASIL PENGUJIAN LAMPU OPERASI (CEILING TYPE)
Nomor Sertifikat : 33 / 2 / VII - 23 / E - 074.111 DL
Merek |  |  | : | Brandon
Model/Tipe |  |  | : | Quasar elite
No. Seri |  |  | : | 1557214
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2 Juli 2023
Tanggal Pengujian |  |  | : | 2 Juli 2023
Tempat Pengujian |  |  | : | OK 4
Nama Ruang |  |  | : | OK 4
Metode Kerja |  |  | : | MK.029 - 18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 27.0 ± 0.6 ) °C
| 2. Kelembaban |  | : | ( 64.1 ± 2.3 ) %RH
| 3. Tegangan Jala - jala : |  | : | ( 223.5 ± 1.8 ) Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [7 empty] | Score
| 1. Fisik |  | : | Baik |  |  |  |  | 5
| 2. Fungsi |  | : | Baik |  |  |  |  | 5
III. | Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil ukur | Ambang Batas Yang Diijinkan | Score
| 1 | Resistansi isolasi |  |  |  |  | - | > 2 MΩ | 10
| 2 | Resistansi pembumian protektif ( kabel catu daya tidak dapat dilepas ) |  |  |  |  | - | ≤ 0.2 Ώ | 0
| 3 | Arus bocor peralatan untuk perangkat elektromedik kelas I |  |  |  |  | 211.0357 | ≤ 500 | 20
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja
| No | Parameter |  | Setting Alat | Pembacaan Standar | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  | Score
| 1 | Color Temperature (K) |  | Maksimal | 2000.1667 | 3000 - 6700 (K) | 0.42843 |  | 50 |  | 0 | 0
| 2 | Color Rendering Index (Ra) |  |  | 70.5 | 85 - 100 (Ra) | 0.5748 |  |  | 80 | 0 | 0
| 3 | Central Iluminance (KLux) |  |  | 50.1667 | 40 - 160 (KLux) | 0.43375 |  |  |  | 80 | 1
1
V. | Keterangan | [9 empty] | 1 | 0
| Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber kesalahan tipe A dan tipe B | [9 empty] | 2 | 50
| Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN) | [9 empty] | 3 | 50
| Hasil pengujian kinerja Color Temperatur tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA | [8 empty] | 50 | 0
Hasil pengujian kinerja Color Rendering tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA
Hasil pengujian kinerja Central Illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KONICA MINOLTA
Pengukuran keselamatan listrik menggunakan Point to Point
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi yang tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
CRI Illuminance Meter, Merek : KONICA MINOLTA , Model : CL - 70F, SN: JT70 - 002458
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Pengujian
Donny Martha
[11 empty] | Kondisi | 10
|  | Nama |  |  |  | Tanggal | Paraf | Total |  |  | Listrik | 30
|  | Dibuat | : | Donny Martha |  | 2 Juli 2023 |  | 90 |  |  | Lux | 50
|  | Diperiksa | :

## SURAT KETERANGAN (hidden)
#REF!
SURAT KETERANGAN
Nomor : 33 / M - 2 / VII - 23 / E - 074.111 DL
Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah dilakukan pengujian / kalibrasi alat kesehatan oleh tim Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru,
Nama Pemilik Alat |  | : | #REF!
Alamat |  | : | #REF!
Nomor Order |  | : | #REF!
Bahwa alat kesehatan tersebut dibawah ini :
No. | Nama Alat | Merk |  | Model | Serial Number | Tanggal Kalibrasi
1. | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Dinyatakan tidak aman untuk pelayanan dikarenakan pembacaan alat melebihi batas toleransi maksimal yang diijinkan (Hasil Terlampir).
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan bilamana diperlukan.
[5 empty] | Banjarbaru, | 2023-09-21
Kepala LPFK Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001

## DB SERTIFIKAT (hidden)
No | Nama Alat | Kode Alat | Kode MK | Bulan
1 | Suction Pump | T.S - 046 - 18 / REV : 1 | MK 046 - 18 | Januari
2 | Analitical Balance | GM.S - 004-18 / REV : 1 | MK 004 - 18 | Februari
3 | Anasthesi Ventilator | FV. S - 09 / REV : 0 | FV.MK - 09 | Maret
4 | Audiometer | OA.S - 007-18 / REV : 1 | MK 007 - 18 | April
5 | Autoclave | SH.S - 01 / REV : 0 | SH.MK - 01 | Mei
6 | Baby Incubator | SH.S - 02 / REV : 0 | SH.MK - 02 | Juni
7 | Patient Monitor | KL.S - 05 / REV : 0 | KL.MK - 05 | Juli
8 | Blood Bank | SH.S - 03 / REV : 0 | SH.MK - 03 | Agustus
9 | Blood Pressure Monitor | T.S 014-18 / REV : 1 | MK 014 - 18 | September
10 | Centrifuge | WF.S - 016-18 / REV : 0 | MK 016 - 18 | Oktober
11 | Centrifuge Refrigerator | WF.S - 016-18 / REV : 0 | MK 016 - 18 | November
12 | CPAP | FV.S 017-18 / REV : 0 | MK 017-18 | Desember
13 | CTG | OA.S - 015-18 / REV : 1 | MK 015 - 18
14 | Defibrillator | KL.S - 03 / REV : 0 | KL.MK - 03
15 | Defibrillator Monitor | KL.S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
16 | Defibrillator with ECG | KL.S - 03 / REV : 0 | KL.MK - 03
17 | Dental Unit | GM.S - 03 / REV : 0 | GM.MK - 03
18 | Fetal Doppler | OA.S - 024 - 18 / REV : 1 | MK 024 - 18
19 | Electrocardiograph | KL.S - 020-18 / REV : 0 | MK 020 - 18
20 | EEG | KL.S - 021-18 / REV : 1 | MK 021 - 18
21 | Elektro Stimulator | KL.S - 11 / REV : 0 | KL.MK - 11
22 | Electrosurgery Unit | KL.S - 06 / REV : 0 | KL.MK - 06
23 | Examination Lamp | OA.S - 04 / REV : 0 | OA.MK - 04
24 | Flowmeter | FV.S - 025-18 / REV : 0 | MK 025 - 18
25 | Hemodialisa | FV.S - 12 / REV : 0 | FV.MK - 12
26 | Head Lamp | OA.S - 011 / REV : 0 | OA.MK - 011
27 | Heart Rate Monitor
28 | Infant Warmer | SH.S - 04 / REV : 0 | SH.MK - 04
29 | Infusion Pump | FV.S - 027-18 / REV : 0 | MK 027-18
30 | Inkubator Laboratorium | SH.S - 028 - 18 / REV : 1 | MK 028 - 18
31 | Laboratorium Refrigerator | SH.S - 07 / REV : 0 | SH.MK - 07
32 | Rotator | WF.S - 040-18 / REV : 1 | MK 040-18
33 | Lampu Operasi (Ceiling Type) | OA.S - 029-18 / REV : 1 | MK 029 - 18
34 | Lampu Operasi (Mobile Type) | OA.S - 029-18 / REV : 1 | MK 029 - 18
35 | Anesthesi Unit | FV.S - 07 / REV : 0 | FV.MK - 07
36 | Mikropipet Fixed | FV.S - 114-19 / REV : 0 | MK 114 - 2019
37 | Mikropipet Variable | FV.S - 13 / REV : 0 | FV.MK - 13
38 | Nebulizer | FV.S - 035-18 / REV : 0 | MK 035 - 18
39 | Oxygen Concentrator | FV.S - 037-18 / REV : 0 | MK 037 - 18
40 | Oven | SH.S - 036-18 /REV : 0 | MK 036 - 18
41 | Phototherapy | OA.S - 038-18 / REV : 0 | MK 038 - 18
42 | Pulse Oxymeter | OA.S - 041-18 / REV : 1 | MK 041-18
43 | Short Wave Diathermi
44 | Sphygmomanometer | T.S - 042 - 18 / REV : 1 | MK 042 - 18
45 | Spirometer | FV.S - 04 / REV : 0 | FV.MK - 04
46 | Sterilisator Basah | SH.LHU - 08 / REV.0 | SH.MK - 08
47 | Sterilisator Kering | SH.S - 044-18 / REV : 1 | MK 044 - 18
48 | Suction Thorax
49 | Syringe Pump | FV.S - 047-18 / REV : 0 | MK 047 - 18
50 | Thermometer Klinik | SH.S - 11 / REV : 0 | SH.MK - 11
51 | Timbangan Bayi | GM.S - 051-18 / REV : 0 | MK 051-18
52 | Traction Unit | GM.S - 07 / REV : 1 | GM.MK - 07
53 | Treadmill | WF.S - 054-18 / REV : 1 | MK 054 - 18
54 | Treadmill with ECG | WF.S - 054-18 / REV : 1 | MK 054 - 18
55 | Ultrasound Therapy | KL.S - 11 / REV : 0 | KL.MK - 10
56 | USG | OA.S - 065 - 18 / REV : 0 | MK 065 - 18
57 | UV Lamp
58 | UV Sterilizer | OA.S - 067 - 18 / REV : 0 | MK 067 - 18
59 | Vacuum Extractor
60 | Vaporizer | FV.S - 08 / REV : 0 | FV.MK - 08 (ECRI 436 - 20010301)
61 | Ventilator | FV.S - 10 / REV : 0 | FV.MK - 10
62 | Wall Suction | T.S - 04 / REV : 0 | T.MK - 04 (ECRI 459 - 20010301)
63 | Water Bath | SH.S - 09 / REV : 0 | SK.MK - 09
64 | Mikropipet Multi Channel
65 | Parafin Bath
66 | Stirrer
67 | Medical Freezer
68 | Blood Warmer | SH.S - 081 - 2019 / REV :0 | MK 081 - 2019
71 | Defibrillator with ECG with SPO₂ | KL.S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
70 | Bedside Monitor with Defibrillator | KL. S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
76 | HFNC | FV.S - 14 / REV : 0 | FV.MK - 14
78 | Timbangan Dewasa | GM.S - 141-2019 / REV : 0 | MK 141 - 19

## KESIMPULAN
Kesimpulan :
| KESIMPULAN | SIMBOL | Serti
| Nomor Sertifikat : 33 / | Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020 | LAIK
| Nomor Surat Keterangan : 33 / M - | Alat yang diuji melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020 | TIDAK LAIK