## Lembar Kerja
LEMBAR KERJA MEDICAL FREEZER
Nomor Sertifikat / Nomor Surat Keterangan : 67 / ………… / …........ - 23 / E - …................DL
Merek |  | :
Model/Tipe |  | :
No. Seri |  | :
Resolusi |  | : |  | ( Digital / Analog )
Tanggal penerimaan alat |  | :
Tanggal kalibrasi |  | :
Tempat kalibrasi |  | :
Nama ruang |  | :
I.Kondisi ruang |  |  | Awal | Akhir |  |  |  | Skor
| 1. Suhu | : |  |  | °C |  |  | 5%
| 2. Kelembaban | : |  |  | %RH |  |  | 5%
3. Tegangan jala-jala
II. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat
| 1. Fisik | : Baik / Tidak baik |  | (Pilih salah satu dan coret yang tidak perlu)
| 2. Fungsi | : Baik / Tidak baik
III. Hasil Pengujian Keselamatan Listrik
No | Parameter | [5 empty] | Hasil ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan |  | Skor
1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | MΩ | ≥ 2 MΩ |  | 10%
2 | Resistansi Pembumian Protektif | [6 empty] | Ω | ≤ 0.2 Ω |  | 10%
4 | Arus Bocor Peralatan | [6 empty] | mA |  |  | 13.3%
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | µA | ≤ 500 µA |  | 20%
7
8
IV. Hasil Pengukuran
a. Tipe Medical Freezer : |  | ( Single Opening Unit / Double Opening Unit )
b. Kalibrasi Akurasi Suhu
Set-point (°C) | Posisi Termokopel | Pembacaan Alat Standar (°C) | [9 empty] | Toleransi
|  | t - min1 | t - max1 | t - min2 | t - max2 | t - min3 | t - max3 | t - min4 | t - max4 | t - min5 | t - max5
| t1 | [10 empty] | Akurasi ≤ -25°C Variasi Spasial ≤ 2°C
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
P. Indicator
Suhu ruang
V. Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
VI. Alat Ukur yang digunakan
Thermocouple Data Logger, Merek : Madgetech, Model : Oct Temp 2000, SN : P40270 / P41878
Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599
Temperature Recorder (Monitor) : Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812984, 200812985
Temperature Recorder (Monitor) : Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368322, 210368323, 210368324
Wireless Temperature Recorder (Modul) : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000, 200936001
Wireless Temperature Recorder (Modul) : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983, 210411984, 210411985
Wireless Temperature Recorder (Modul) : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054, 210746055, 210746056
Wireless Temperature Recorder (Modul) : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396, 200821397
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke Model : ESA 620 No Seri :1837056, 1834020
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, No Seri :2853077, 2853078, 3148907, 3148908,
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, No Seri :3699030, 4670010, 4669058
Thermohygrolightmeter, Merek : KIMO, KH-210-AO No Seri :14082463, 15062872, 15062873, 15062874, 15062875
Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046, 34903053, 34903051, 34904091
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586, A.100605, A.100609, A.100611, A.100616,
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617, A.100618, A.100615
VII. Petugas Pengujian
……………………………………………
Akurasi suhu ≥ -25 °C Variasi Spasial ≤ 2 °C

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Nama
|  | Awal | Akhir
1 | 28.12.2022 | Update Sertifkat dan drift (APPA 948, HIKOI 396) | Done | Diman
|  | Suhu terkoreksi (di sheet Data Standar) FORECAST(C313,$C$273:$C$281,$B$273:$B$281)+C313 | (FORECAST(C313,OFFSET($C$274:$C$281,MATCH(C313,$B$274:$B$281,1)-1,0,2),OFFSET($B$274:$B$281,MATCH(C313,$B$274:$B$281,1)-1,0,2)))+C313
|  |  | 2 AP auto pada ketidakpastian LHK | diman
|  |  | Koreksi auto mengikuti digit ketidakpastian | diman
2 | 12.6.2023 | - | Update Sertifikat, standar, ESA, Thermo | dimna
|  |  | gambar tipe | diman
Rev 2 : | 3.7.2023

## ID
INPUT DATA MEDICAL FREEZER
[7 empty] | Nomor Sertifikat : 67 / | 1 / VI - 23 / E - 123 DL
Merek | : | GEA
Model/Tipe | : | AB - 375 LT | [14 empty] | Nomor Sertifikat : 67 /
No. Seri | : | 110663750217 | [14 empty] | 1 | Nomor Sertifikat : 67 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/5771/2018
Resolusi | : | 1 | °C | Digital |  |  |  | res | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | Nomor Surat Keterangan : 67 / | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/5771/2018
Tanggal penerimaan alat |  | 21 Desember 2022 | [5 empty] | penunjukan alat | -25 | [5 empty] | Digital
Tanggal kalibrasi | : | 21 Desember 2022 | [12 empty] | Analog |  | 2 | CEK LAGI BOSS !!!!!
Tempat kalibrasi | : | Laboratorium Mikrobiologi
Nama Ruang | : | Laboratorium Mikrobiologi
Metode Kerja | : | MK.031-18
I. Kondisi Ruang |  | Awal | Akhir | Rata-rata | deviasi | [10 empty] | 1
1. Suhu | : | 26.3 | 26.2 | 26.25 | 0.05 | °C
2. Kelembaban | : | 60.4 | 61.3 | 60.85 | 0.45 | %RH
3. Tegangan jala-jala | : | 233.2 | Volt | [11 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500 | [6 empty] | Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2
[15 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100 | [6 empty] | Resistansi pembumian protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3
II. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
1. Fisik | : | Baik | [12 empty] | G |  |  |  | Baik
2. Fungsi | : | Baik | [12 empty] | NG |  |  |  | Tidak Baik
III. Pengujian Keselamatan Listrik | [14 empty] | G
No | Parameter | [6 empty] | Hasil ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan |  |  |  |  | NC
1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | - |  | > 2 MΩ |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | masuk
2 | Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | - |  | 0.2
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | [6 empty] | - |  | 100
IV. Pengujian Kinerja | [14 empty] | Nomor Sertifikat : 67 /
a. Volume Enclosure | [14 empty] | Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik karena alat tidak boleh dalam kondisi off
Panjang (m) | Lebar (m) | Tinggi (m) | Volume (m3) |  | Vol | [9 empty] | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
1.46 | 0.51 | 1.34 | 0.99776 |  | 0.0528 | [12 empty] | G R A D I N G F A C T O R
b. Jumlah Titik Ukur | [17 empty] | G | fm | D = 30 | D = 100 | D = 300 | D = 1000
Δt (°C) | Ro = 2 x Δt (°C) | D = tsetting - truang |  | f = 100Ro 100 + D |  | G | N = 3 + 3G0.6.V0.2 ± 10% | [10 empty] | 1 | 11.3 | 15 | 23 | 45 | 120
2 | 4 | -59.3 |  | 9.828 |  | 1 | 5.9987 | [9 empty] | 9.65 | 2 | 8 | 10 | 16 | 32 | 88
1.5 | 3 | 12 |  | 2.6786 |  | 5 | 7.3281 | [9 empty] | 6.83 | 3 | 5.66 | 7.4 | 11 | 23 | 62
c. Posisi Titik Uji | [16 empty] | 4.83 | 4 | 4 | 5.2 | 8 | 16 | 44
a. Tipe Medical Freezer : |  | Single Opening Unit | [14 empty] | 3.415 | 5 | 2.83 | 3.7 | 5.7 | 11 | 31
[17 empty] | 2.415 | 6 | 2 | 2.6 | 4 | 8 | 22
[17 empty] | 1.705 | 7 | 1.41 | 1.8 | 2.8 | 5.7 | 16
[17 empty] | 1.205 | 8 | 1 | 1.3 | 2 | 4 | 11
[17 empty] | 0.8535 | 9 | 0.707 | 0.92 | 1.4 | 2.8 | 7.8
[17 empty] | 0.6035 | 10 | 0.5 | 0.65 | 1 | 2 | 5.5
[17 empty] | 0.427 | 11 | 0.354 | 0.46 | 0.71 | 1.4 | 3.9
[17 empty] | 0.302 | 12 | 0.25 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2.8
[17 empty] | 0.2135 | 13 | 0.177 | 0.23 | 0.35 | 0.71 | 2
[17 empty] | 0.151 | 14 | 0.125 | 0.16 | 0.25 | 0.5 | 1.4
b. Kalibrasi Akurasi Suhu
Setting | Posisi Termokopel | Penunjukkan Standar (°C)
|  | t - min1 | t - max1 | t - min2 | t - max2 | t - min3 | t - max3 | t - min4 | t - max4 | t - min5 | t - max5
-33 | 1 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27
| 2 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27
| 3 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27
| 4 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27
| 5 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27
| 6 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27
| 7 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27
| 8 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27
Penunjukkan Indikator |  | -25 |  |  |  |  | -25
Suhu Ruang |  | 26.3 |  |  |  |  | 26.2
Setting | Posisi Termokopel | Penunjukkan Standar (°C) | [9 empty] | stdev (°C) | diff (°C) | Rata-Rata (°C) |  | diff (°C) | midrange (°C) | midrange terkoreksi (°C) | Koreksi
|  | t - min1 | t - max1 | t - min2 | t - max2 | t - min3 | t - max3 | t - min4 | t - max4 | t - min5 | t - max5
-33 | 1 | -26.698 | -26.698 | -26.698 | -26.698 | -26.698 | -26.698 | -26.698 | -26.698 | -26.698 | -26.698 | 0 | 0 | -26.698 |  | 0.09 | 35.985 | 36.12
| 2 | -26.728 | -26.728 | -26.728 | -26.728 | -26.728 | -26.728 | -26.728 | -26.728 | -26.728 | -26.728 | 0 | 0 | -26.728 |  | 0.15 | 36.045 | 36.19
| 3 | -26.694 | -26.694 | -26.694 | -26.694 | -26.694 | -26.694 | -26.694 | -26.694 | -26.694 | -26.694 | 3.7449e-15 | 0 | -26.694 |  | 0.12 | 36.01 | 36.15
| 4 | -26.688 | -26.688 | -26.688 | -26.688 | -26.688 | -26.688 | -26.688 | -26.688 | -26.688 | -26.688 | 3.7449e-15 | 0 | -26.688 |  | 0.12 | 36.02 | 36.16
| 5 | -26.684 | -26.684 | -26.684 | -26.684 | -26.684 | -26.684 | -26.684 | -26.684 | -26.684 | -26.684 | 3.7449e-15 | 0 | -26.684 |  | 0.09 | 35.995 | 36.13
| 6 | -26.682 | -26.682 | -26.682 | -26.682 | -26.682 | -26.682 | -26.682 | -26.682 | -26.682 | -26.682 | 3.7449e-15 | 0 | -26.682 |  | 0.12 | 36.09 | 36.23
| 7 | -26.658 | -26.658 | -26.658 | -26.658 | -26.658 | -26.658 | -26.658 | -26.658 | -26.658 | -26.658 | 7.4898e-15 | 0 | -26.658 |  | 0.1 | 36.02 | 36.21
| 8 | -26.664 | -26.664 | -26.664 | -26.664 | -26.664 | -26.664 | -26.664 | -26.664 | -26.664 | -26.664 | 7.4898e-15 | 0 | -26.664
Penunjukkan Indikator |  | -25 |  |  |  |  | -25 |  |  |  |  | 7.4898e-15 | 0 | -25 |  | 0 | 37
Suhu Ruang |  | 26.3 |  |  |  |  | 26.2 | [5 empty] | 0.1 | 26.25 |  | 0.2 | 25.1
1 |  | Suhu refrigerator dari penunjukkan indikator | [7 empty] | -25
2 |  | Suhu refrigerator dari pengukuran | [7 empty] | -26.693
3 |  | Variasi suhu spasial | [7 empty] | 0.07
4 |  | Variasi suhu temporal | [7 empty] | 0
5 |  | Variasi Total | [7 empty] | 0.07
6 |  | Suhu ruang | [7 empty] | 26.25
7 |  | Kestabilan | [7 empty] | 0.035
8 |  | Akurasi | [7 empty] | -6.307
V. Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik karena alat tidak boleh dalam kondisi off
VI. Alat Ukur yang digunakan | [15 empty] | Tidak terdapat grounding
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | [15 empty] | Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik karena alat tidak boleh dalam kondisi off
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368322 | [15 empty] | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
VII. Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Petugas kalibrasi
Choirul Huda
IX. Tanggal pembuatan laporan
30 September 2023
Double Opening Unit
Single Opening Unit
:
Note on H16: ASUS: Validasi
Note on N27: Windows User: jangan lupa diisi
Note on P27: NC isi disini
Note on F37: ALIENWARE: hasil validasi
Note on A41: ASUS: Nilai dari acuan
Note on G41: ASUS: Acuan dari tabel grading factor disamping
Note on A114: SUHU 2023: No HIOKI, just DELETE
Note on N118: Windows 8.1: tolong diganti rumusnya

## Uncertainty Budget
UNCERTAINTY BUDGET
Resolusi Alat : | 1 | °C
Titik Ukur : | -33 | °C
Komponen Ketidakpastian |  |  | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi
1. Sertifikat Standar TC-K |  |  | ○C | Normal | 0.11 | 2 | 0.055 | 1 | 0.055 | 50 | 0.003025 | 1.8301e-07
2. Drift Std. |  |  | ○C | Rect | 0.036667 | 1.7321 | 0.02117 | 1 | 0.02117 | 50 | 0.00044815 | 4.0167e-09
3. Resolusi Alat |  |  | ○C | Rect | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 50 | 0.083333 | 0.00013889
4. Variasi Spasial |  |  | ○C | Rect | 0.035 | 1.7321 | 0.020207 | 1 | 0.020207 | 50 | 0.00040833 | 3.3347e-09
5. Variasi Temporal |  |  | ○C | Rect | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0
6. Variasi Total |  |  | ○C | Rect | 0.035 | 1.7321 | 0.020207 | 1 | 0.020207 | 50 | 0.00040833 | 3.3347e-09
6. Variasi Penunjukkan Indikator |  |  | ○C | Rect | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0
[7 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.29601 | 0.00013908
[7 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 55.2033
[7 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 2.0039 | Hasil U95 | Desimal | Hasil 2-SD
[7 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 0.59318 | 0.59318 | 0.00 | 0.59
V A L I D A S I
Resolusi Alat : | 1 | °C
Titik Ukur : | -33 | °C
Komponen Ketidakpastian |  |  | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi
1. Sertifikat Standar TC-K |  |  | ○C | Normal
2. Drift Std. |  |  | ○C | Rect
3. Resolusi Alat |  |  | ○C | Rect
4. Variasi Spasial |  |  | ○C | Normal
5. Variasi Temporal |  |  | ○C | Normal
6. Variasi Penunjukkan Indikator |  |  | ○C | Rect
KTP Gabungan Uc
Derajat kebebasan effektif
Faktor cakupan pada veff dan 95%
KTP U(95) = k x uc

## Lembar Penyelia
Hasil Kalibrasi Medical Freezer | [8 empty] | Hasil Pengujian Medical Freezer
Nomor Sertifikat : 67 / 1 / VI - 23 / E - 123 DL | [8 empty] | Hasil Kalibrasi Medical Freezer
Merek |  |  | : | GEA
Model/Tipe |  |  | : | AB - 375 LT
No. Seri |  |  | : | 110663750217 | [7 empty] | NG |  | µA | Terkoreksi | Toleransi |  | Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik karena alat tidak boleh dalam kondisi off
Resolusi |  |  | : | 1 | °C | [12 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
Tanggal penerimaan alat |  |  | : | 21 Desember 2022 | [7 empty] | Kelas I | Input NC | 20 | 23.4534 | 100 |  | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
Tanggal kalibrasi |  |  | : | 21 Desember 2022 | [13 empty] | Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik karena alat tidak boleh dalam kondisi off
Tempat kalibrasi |  |  | : | Laboratorium Mikrobiologi
Nama ruang |  |  | : | Laboratorium Mikrobiologi | [13 empty] | Resistansi pembumian protektif
Metode Kerja |  |  | : | MK.031-18 | [7 empty] | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
[15 empty] | G |  |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
I. | Kondisi ruang | [10 empty] | - | 100 |  | NG |  |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
| 1. Suhu |  | : | ( 26.7 ± 0.5 ) °C | [13 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
| 2. Kelembaban Relatif |  | : | ( 58.5 ± 2.3 ) %RH
| 3. Tegangan jala-jala |  | : | ( 233.2 ± 1.7 ) Volt
II. | Pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [5 empty] | Parameter
III. | Pengujian keselamatan listrik | [8 empty] | Fisik | 5%
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil ukur | Ambang Batas yang diijinkan |  | Fungsi | 5% |  |  |  | kalibrasi | Tanggal | Tanggal kalibrasi
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  |  | - | > 2 MΩ |  |  | 10% |  |  |  |  | Tempat | Tempat kalibrasi
| 2 | Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) |  |  |  |  | - | 0.2 | [7 empty] | Petugas | Petugas kalibrasi
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II |  |  |  |  | - | 100
IV. | Pengujian kinerja
| a. Tipe Medical Freezer : |  | Single Opening Unit | [6 empty] | Parameter
|  | 0 | [7 empty] | 1 | 10%
[10 empty] | 2 | 10%
[10 empty] | 3 | 0%
20%
10%
b. Kalibrasi Akurasi Suhu
Setting | Penunjukan Alat (°C) | Penunjukan Standar (°C) | Hasil Pengukuran (°C) |  |  | Koreksi (°C) | Toleransi (°C) | Ketidakpastian Pengukuran (°C) |  | Parameter
|  |  | Variasi spasial | Variasi temporal | Variasi Total |  | Akurasi Suhu ≤ -25°C Variasi Spasial ≤ 2 °C |  |  | Akurasi | 50%
-33 | -25 | -26.693 | 0.07 | 0 | 0.07 | -1.693 |  | 0.59318 |  | Variasi Spasial | 50%
V. | Keterangan
| Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2 | [8 empty] | SKORING | 50%
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
| Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik karena alat tidak boleh dalam kondisi off | [9 empty] | -25
[10 empty] | koreksi | -1.693 | -1.69
[10 empty] | Alat | -25
VI. | Alat ukur yang digunakan
| Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | [8 empty] | Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik karena alat tidak boleh dalam kondisi off
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368322
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas kalibrasi
Choirul Huda
| Nama |  |  | Tanggal |  | Paraf | Presentase
| Dibuat : | Choirul Huda |  | 30 September 2023 |  |  | 80
Diperiksa :
Note on B67: PC-Zaen: Jika Tidak menggunakan HIOKI harap di hide

## Laporan
Hasil Kalibrasi Medical Freezer
Nomor Sertifikat : 67 / 1 / VI - 23 / E - 123 DL
Merek |  |  | : | GEA
Model/Tipe |  |  | : | AB - 375 LT
No. Seri |  |  | : | 110663750217
Resolusi |  |  | : | 1°C
Tanggal penerimaan alat |  |  | : | 21 Desember 2022
Tanggal Pengujian |  |  | : | 21 Desember 2022
Tempat Pengujian |  |  | : | Laboratorium Mikrobiologi
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium Mikrobiologi
Metode Kerja |  |  | : | MK.031-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 26.7 ± 0.5 ) °C | [7 empty] | Ω
| 2. Kelembaban |  | : | ( 58.5 ± 2.3 ) %RH | [7 empty] | µ
| 3. Tegangan jala-jala |  | : | ( 233.2 ± 1.7 ) Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian keselamatan listrik
| No | Parameter | [6 empty] | Hasil ukur | Ambang Batas yang diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | - | > 2 MΩ
| 2 | Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | - | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | [6 empty] | - | 100
IV. | Pengujian kinerja
Dimensi Enclosure
[7 empty] | Panjang | 0 | m
[7 empty] | Lebar | 0 | m
[7 empty] | Tinggi | 0 | m
[7 empty] | Volume | 0 | m3
[7 empty] | Δt | 0 | °C
[7 empty] | R0 = 2Δt | 0 | °C
| a. Tipe Medical Freezer : |  |  | Single Opening Unit
b. Kalibrasi Akurasi Suhu
| Penunjukan Alat (°C) |  | Penunjukkan Standar (°C) |  | Hasil Pengukuran (°C) |  |  | Koreksi (°C) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran (°C)
[5 empty] | Variasi spasial | Variasi temporal | Variasi Total |  | Akurasi Suhu ≤ -25°C Variasi Spasial ≤ 2 °C
| -25 |  | -26.693 |  | 0.07 | 0 | 0.07 | -1.69 |  | 0.59
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik karena alat tidak boleh dalam kondisi off
VI. | Alat Ukur yang digunakan
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368322
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas kalibrasi
Choirul Huda
Menyetujui ,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
[9 empty] | Choirul Huda, S.Tr. Kes |  |  | Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
[9 empty] | NIP 198008062010121001 |  |  | Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 Halaman
Note on B71: PC-Zaen: Jika Tidak menggunakan HIOKI harap di hide

## LH
Hasil Kalibrasi Medical Freezer
Nomor Sertifikat : 67 / 1 / VI - 23 / E - 123 DL
Merek |  |  | : | GEA
Model/Tipe |  |  | : | AB - 375 LT
No. Seri |  |  | : | 110663750217
Resolusi |  |  | : | 1 | °C
Tanggal penerimaan alat |  |  | : | 21 Desember 2022
Tanggal kalibrasi |  |  | : | 21 Desember 2022
Tempat kalibrasi |  |  | : | Laboratorium Mikrobiologi
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium Mikrobiologi
Metode Kerja |  |  | : | MK.031-18
I. | Kondisi ruang
| 1. Suhu |  | : | 26.6709 | ± | 0.5 | °C | [5 empty] | Ω
| 2. Kelembaban |  | : | 58.5059 | ± | 2.3 | %RH | [5 empty] | µ
| 3. Tegangan jala-jala |  | : | 233.2367 | ± | 1.7 | Volt
II. | Pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi komponen alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian keselamatan listrik
| No | Parameter | [6 empty] | Hasil ukur | Ambang Batas yang diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | - | > 2 | MΩ
| 2 | Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | - | 0.2 | Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | [6 empty] | - | 100 | µA
IV. | Pengujian kinerja
Dimensi Enclosure
[7 empty] | Panjang | 0 | m
[7 empty] | Lebar | 0 | m
[7 empty] | Tinggi | 0 | m
[7 empty] | Volume | 0 | m3
[7 empty] | Δt | 0 | °C
[7 empty] | R0 = 2Δt | 0 | °C
| a. Tipe Medical Freezer : |  |  | Single Opening Unit
b. Kalibrasi Akurasi Suhu
| Setting | Penunjukan Alat (°C) | Penunjukkan Standar (°C) |  | Hasil Pengukuran (°C) |  |  | Koreksi (°C) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran (°C)
[5 empty] | Variasi spasial | Variasi temporal | Variasi Total |  | Akurasi Suhu ≤ -25°C Variasi Spasial ≤ 2 °C
| -33 | -25 | -26.693 |  | 0.07 | 0 | 0.07 | -1.69 |  | ± | 0.59
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik karena alat tidak boleh dalam kondisi off
VI. | Alat ukur yang digunakan
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368322
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas kalibrasi
Choirul Huda
Menyetujui ,
[8 empty] | a.n | Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
[9 empty] | Farid Wajidi, SKM |  |  |  | Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
[9 empty] | NIP 196712101990031012 |  |  |  | Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 Halaman
Note on B71: PC-Zaen: Jika Tidak menggunakan HIOKI harap di hide

## LH2 (hidden)
Hasil Kalibrasi Medical Freezer
Nomor Sertifikat : 67 / 1 / VI - 23 / E - 123 DL
Merek |  |  | : | GEA
Model/Tipe |  |  | : | AB - 375 LT
No. Seri |  |  | : | 110663750217
Resolusi |  |  | : | 1 | °C
Tanggal penerimaan alat |  |  | : | 21 Desember 2022
Tanggal Pengujian |  |  | : | 21 Desember 2022
Tempat Pengujian |  |  | : | Laboratorium Mikrobiologi
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium Mikrobiologi
Metode Kerja |  |  | : | MK.031-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 26.7 | ± | 0.5 | °C |  |  |  |  | Ω
| 2. Kelembaban |  | : | 58.5 | ± | 2.3 | %RH |  |  |  |  | µ
| 3. Tegangan jala-jala |  | : | 233.2 | ± | 1.7 | V
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian keselamatan listrik
| No | Parameter | [6 empty] | Hasil ukur | Ambang Batas yang diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | - | > 2 MΩ
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif | [6 empty] | - | ≤ 0.2 Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | - | ≤ 500 µA
IV. | Pengujian kinerja
Dimensi Enclosure
[7 empty] | Panjang | 0 | m
[7 empty] | Lebar | 0 | m
[7 empty] | Tinggi | 0 | m
[7 empty] | Volume | 0 | m3
[7 empty] | Δt | 0 | °C
[7 empty] | R0 = 2Δt | 0 | °C
| Penunjukan Alat (°C) |  | Penunjukan Standar (°C) |  | Hasil Pengukuran (°C) |  |  | Koreksi (°C) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran (°C)
[5 empty] | Variasi spasial | Variasi temporal | Variasi Total |  | Akurasi suhu ≥ -25 °C Variasi Spasial ≤ 2 °C
| -25 |  | -26.693 |  | 0.07 | 0 | 0.07 | -1.693 |  | 0.59
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik karena alat tidak boleh dalam kondisi off
VI. | Alat Ukur yang digunakan
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368322
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas kalibrasi
Choirul Huda
Menyetujui ,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 Halaman
Note on B56: PC-Zaen: Jika tidak menggunakan HIOKI harap di hide

## Data Standar
D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R
CH 1 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2022 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2021 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2022 | DRIFT | -26.693 |  | 2022 | 2020 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2019 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2020 | DRIFT | -26.693
-40 |  | 0 | 0.11333 | -30 |  | -40 |  | 0 | 0.18667 | -30 |  | -40 | 0 | 0 | 0.093333 | -30 | -40 |  | -2.67 | 0.053333 | -30 |  | -40 | 0 | -0.06 | 0.033333 | -30 |  | -40 | 0 | -0.07 | 0.033333 | -30 | -40 |  | 0.38 | 0.023333 | -30 | -40 |  | 0.32 | 0.03 | -30 | -40 |  | 0 | 0.26333 | -30 | -40 |  | -2.98 | 0.03 | -30 | -40 |  | 0 | 0.26333 | -30 | -40 |  | -2.52 | 0.026667 | -30 | -40 |  | -2.7 | 0.033333 | -30 | -40 | -1.7 |  | 0.066667 | -30 | -40 | 0 |  | 0.073333 | -30 | -40 | 0 |  | 0.25667 | -30
-35 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -35 |  | 0 | 0.18667 |  |  | -35 | 0 | 0 | 0.093333 |  | -35 |  | 0 | 0.053333 |  |  | -35 | 0 | -0.1 | 0.033333 |  |  | -35 | 0 | -0.1 | 0.033333 |  | -35 |  | 0.36 | 0.023333 |  | -35 |  | 0.3 | 0.03 |  | -35 |  | 0 | 0.26333 |  | -35 |  | 0 | 0.03 |  | -35 |  | 0 | 0.26333 |  | -35 |  | 0 | 0.026667 |  | -35 |  | 0 | 0.033333 |  | -35 | -1.4 |  | 0.066667 |  | -35 | 0 |  | 0.073333 |  | -35 | 0 |  | 0.25667
-30 |  | 0 | 0.11333 | -25 |  | -30 |  | 0 | 0.18667 | -25 |  | -30 | 0 | 0 | 0.093333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.053333 | -25 |  | -30 | 0 | -0.1 | 0.033333 | -25 |  | -30 | 0 | -0.09 | 0.033333 | -25 | -30 |  | 0.36 | 0.023333 | -25 | -30 |  | 0.3 | 0.03 | -25 | -30 |  | 0 | 0.26333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.03 | -25 | -30 |  | 0 | 0.26333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.026667 | -25 | -30 |  | 0 | 0.033333 | -25 | -30 | -1.2 |  | 0.066667 | -25 | -30 | 0 |  | 0.073333 | -25 | -30 | 0 |  | 0.25667 | -25
-25 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -25 |  | 0 | 0.18667 |  |  | -25 | -0.56 | 0 | 0.093333 |  | -25 |  | -1.67 | 0.053333 |  |  | -25 | 0 | -0.07 | 0.033333 |  |  | -25 | 0 | -0.06 | 0.033333 |  | -25 |  | 0.38 | 0.023333 |  | -25 |  | 0.31 | 0.03 |  | -25 |  | 0 | 0.26333 |  | -25 |  | -1.36 | 0.03 |  | -25 |  | 0 | 0.26333 |  | -25 |  | -1.68 | 0.026667 |  | -25 |  | -1.77 | 0.033333 |  | -25 | -1.1 |  | 0.066667 |  | -25 | 0 | -0.019 | 0.073333 |  | -25 | 0 |  | 0.25667
-20 | -0.43 | -0.77 | 0.34 | 0.11333 |  | -20 | -0.69 | -0.62 | 0.07 | 0.18667 |  | -20 | 0 | -0.58 | 0.093333 | 0.093333 | -20 |  | -1.46 | 0.053333 | 0.053333 |  | -20 | -0.53 | -0.03 | 0.5 | 0.033333 |  | -20 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.033333 | -20 |  | 0.4 | 0.023333 | 0.023333 | -20 |  | 0.33 | 0.03 | 0.03 | -20 |  | 0.53 | 0.26333 | 0.26333 | -20 |  | -1.02 | 0.03 | 0.03 | -20 |  | 0.53 | 0.26333 | 0.26333 | -20 |  | -1.4 | 0.026667 | 0.026667 | -20 |  | -1.5 | 0.033333 | 0.033333 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.066667 | -20 | -0.15 |  | 0.073333 | 0.073333 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 0.25667
-15 | -0.37 | -0.67 | 0.3 |  |  | -15 | -0.57 | -0.52 | 0.05 |  |  | -15 | -0.45 | -0.48 | 0.03 |  | -15 |  | -1.26 | 0.053333 |  |  | -15 | 0 | 0.02 | 0.033333 |  |  | -15 | 0 | 0.01 | 0.033333 |  | -15 |  | 0.42 | 0.023333 |  | -15 |  | 0.36 | 0.03 |  | -15 |  | 0 | 0.26333 |  | -15 |  | -0.76 | 0.03 |  | -15 |  | 0 | 0.26333 |  | -15 |  | -1.14 | 0.026667 |  | -15 |  | -1.24 | 0.033333 |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -15 | -0.1 | -0.01 | 0.09 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13
-10 | -0.32 | -0.58 | 0.26 | 0.11333 |  | -10 |  | -0.43 | 0.18667 | 0.18667 |  | -10 | -0.34 | -0.4 | 0.06 | 0.093333 | -10 |  | -1.04 | 0.053333 | 0.053333 |  | -10 | -0.25 | 0.05 | 0.3 | 0.033333 |  | -10 | 0.17 | 0.04 | 0.13 | 0.033333 | -10 |  | 0.43 | 0.023333 | 0.023333 | -10 |  | 0.37 | 0.03 | 0.03 | -10 |  | 0.5 | 0.26333 | 0.26333 | -10 |  | -0.57 | 0.03 | 0.03 | -10 |  | 0.5 | 0.26333 | 0.26333 | -10 |  | -0.91 | 0.026667 | 0.026667 | -10 |  | -1.01 | 0.033333 | 0.033333 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.066667 | -10 | -0.05 | 0.012 | 0.062 | 0.073333 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.25667
-5 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -5 | [5 empty] | -5 | 0 | 0 |  |  | -5 | [5 empty] | -5 | 0 | 0.05 | 0.033333 |  |  | -5 | 0 | 0.04 | 0.033333 |  | -5 |  | 0.42 | 0.023333 |  | -5 |  | 0.38 | 0.03 |  | -5 |  | 0 | 0.26333 |  | -5 |  | 0 | 0.03 |  | -5 |  | 0 | 0.26333 |  | -5 |  | 0 | 0.026667 |  | -5 |  | 0 | 0.033333 |  | -5 | 0 |  | 0.066667 |  | -5 | 0 |  | 0.073333 |  | -5 | 0
0 | -0.23 | -0.39 | 0.16 | 0.11333 |  | 0 | -0.28 | -0.26 | 0.02 | 0.18667 |  | 0 | -0.35 | -0.26 | 0.09 | 0.093333 | 0 |  | -0.38 | 0.053333 | 0.053333 |  | 0 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.033333 |  | 0 | 0.35 | 0.02 | 0.33 | 0.033333 | 0 |  | 0.38 | 0.023333 | 0.023333 | 0 |  | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 0 |  | 0.48 | 0.26333 | 0.26333 | 0 |  | -0.31 | 0.03 | 0.03 | 0 |  | 0.48 | 0.26333 | 0.26333 | 0 |  | -0.63 | 0.026667 | 0.026667 | 0 |  | -0.6 | 0.033333 | 0.033333 | 0 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.066667 | 0 | 0.03 | 0.004 | 0.026 | 0.073333 | 0 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.25667
CH 2 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2021 | DRIFT | -26.693 |  | 0 |  | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2021 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  | 2022 | 2020 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2019 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2020 | DRIFT | -26.693
-40 |  | 0 | 0.11333 | -30 |  | -40 |  | 0 | 0.18667 | -30 |  | -40 | 0 | 0 | 0.093333 | -30 | -40 |  | -2.65 | 0.046667 | -30 |  | -40 | 0 | -0.04 | 0.03 | -30 |  | -40 | 0 | -0.02 | 0.036667 | -30 | -40 |  | 0.38 | 0.026667 | -30 | -40 |  | 0.29 | 0.03 | -30 | -40 |  | 0 | 0.26333 | -30 | -40 |  | -2.59 | 0.02 | -30 | -40 |  | 0 | 0.26333 | -30 | -40 |  | -2.33 | 0.026667 | -30 | -40 |  | -2.75 | 0.033333 | -30 | -40 | -1.7 |  | 0.066667 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0.073333 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0.25667 | -30
-35 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -35 |  | 0 | 0.18667 |  |  | -35 | 0 | 0 | 0.093333 |  | -35 |  | 0 | 0.046667 |  |  | -35 | 0 | -0.07 | 0.03 |  |  | -35 | 0 | -0.04 | 0.036667 |  | -35 |  | 0.37 | 0.026667 |  | -35 |  | 0.26 | 0.03 |  | -35 |  | 0 | 0.26333 |  | -35 |  | 0 | 0.02 |  | -35 |  | 0 | 0.26333 |  | -35 |  | 0 | 0.026667 |  | -35 |  | 0 | 0.033333 |  | -35 | -1.4 |  | 0.066667 |  | -35 | 0 | 0 | 0.073333 |  | -35 | 0 | 0 | 0.25667
-30 |  | 0 | 0.11333 | -25 |  | -30 |  | 0 | 0.18667 | -25 |  | -30 | 0 | 0 | 0.093333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.046667 | -25 |  | -30 | 0 | -0.06 | 0.03 | -25 |  | -30 | 0 | -0.04 | 0.036667 | -25 | -30 |  | 0.38 | 0.026667 | -25 | -30 |  | 0.26 | 0.03 | -25 | -30 |  | 0 | 0.26333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.02 | -25 | -30 |  | 0 | 0.26333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.026667 | -25 | -30 |  | 0 | 0.033333 | -25 | -30 | -1.2 |  | 0.066667 | -25 | -30 | 0 | 0 | 0.073333 | -25 | -30 | 0 | 0 | 0.25667 | -25
-25 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -25 |  | 0 | 0.18667 |  |  | -25 | -0.53 | 0 | 0.093333 |  | -25 |  | -1.67 | 0.046667 |  |  | -25 | 0 | -0.03 | 0.03 |  |  | -25 | 0 | -0.01 | 0.036667 |  | -25 |  | 0.4 | 0.026667 |  | -25 |  | 0.28 | 0.03 |  | -25 |  | 0 | 0.26333 |  | -25 |  | -1.28 | 0.02 |  | -25 |  | 0 | 0.26333 |  | -25 |  | -1.55 | 0.026667 |  | -25 |  | -1.74 | 0.033333 |  | -25 | -1.1 |  | 0.066667 |  | -25 | 0 | -0.019 | 0.073333 |  | -25 | 0 | 0 | 0.25667
-20 | -0.48 | -0.67 | 0.19 | 0.11333 |  | -20 | -0.69 | -0.59 | 0.1 | 0.18667 |  | -20 | 0 | -0.5 | 0.093333 | 0.093333 | -20 |  | -1.45 | 0.046667 | 0.046667 |  | -20 | -0.54 | 0.01 | 0.55 | 0.03 |  | -20 | -0.14 | 0.02 | 0.16 | 0.036667 | -20 |  | 0.42 | 0.026667 | 0.026667 | -20 |  | 0.3 | 0.03 | 0.03 | -20 |  | 0.62 | 0.26333 | 0.26333 | -20 |  | -0.97 | 0.02 | 0.02 | -20 |  | 0.62 | 0.26333 | 0.26333 | -20 |  | -1.29 | 0.026667 | 0.026667 | -20 |  | -1.45 | 0.033333 | 0.033333 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.066667 | -20 | -0.15 | 0 | 0.073333 | 0.073333 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 0.25667
-15 | -0.4 | -0.58 | 0.18 |  |  | -15 | -0.56 | -0.51 | 0.05 |  |  | -15 | -0.44 | -0.41 | 0.03 |  | -15 |  | -1.23 | 0.046667 |  |  | -15 | 0 | 0.05 | 0.03 |  |  | -15 | 0 | 0.05 | 0.036667 |  | -15 |  | 0.44 | 0.026667 |  | -15 |  | 0.33 | 0.03 |  | -15 |  | 0 | 0.26333 |  | -15 |  | -0.72 | 0.02 |  | -15 |  | 0 | 0.26333 |  | -15 |  | -1.04 | 0.026667 |  | -15 |  | -1.18 | 0.033333 |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -15 | -0.1 | -0.01 | 0.09 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13
-10 | -0.33 | -0.5 | 0.17 | 0.11333 |  | -10 |  | -0.42 | 0.18667 | 0.18667 |  | -10 | -0.34 | -0.34 | 0 | 0.093333 | -10 |  | -0.99 | 0.046667 | 0.046667 |  | -10 | -0.28 | 0.08 | 0.36 | 0.03 |  | -10 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.036667 | -10 |  | 0.44 | 0.026667 | 0.026667 | -10 |  | 0.35 | 0.03 | 0.03 | -10 |  | 0.59 | 0.26333 | 0.26333 | -10 |  | -0.52 | 0.02 | 0.02 | -10 |  | 0.59 | 0.26333 | 0.26333 | -10 |  | -0.83 | 0.026667 | 0.026667 | -10 |  | -0.94 | 0.033333 | 0.033333 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.066667 | -10 | -0.05 | 0.012 | 0.062 | 0.073333 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.25667
-5 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -5 | [5 empty] | -5 | 0 | 0 |  |  | -5 | [5 empty] | -5 | 0 | 0.08 | 0.03 |  |  | -5 | 0 | 0.08 | 0.036667 |  | -5 |  | 0.42 | 0.026667 |  | -5 |  | 0.36 | 0.03 |  | -5 |  | 0 | 0.26333 |  | -5 |  | 0 | 0.02 |  | -5 |  | 0 | 0.26333 |  | -5 |  | 0 | 0.026667 |  | -5 |  | 0 | 0.033333 |  | -5 | 0 |  | 0.066667 |  | -5 | 0 | 0 | 0.073333 |  | -5 | 0
0 | -0.2 | -0.34 | 0.14 | 0.11333 |  | 0 | -0.25 | -0.26 | 0.01 | 0.18667 |  | 0 | -0.32 | -0.21 | 0.11 | 0.093333 | 0 |  | -0.34 | 0.046667 | 0.046667 |  | 0 | -0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.03 |  | 0 | 0.29 | 0.06 | 0.23 | 0.036667 | 0 |  | 0.38 | 0.026667 | 0.026667 | 0 |  | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0 |  | 0.56 | 0.26333 | 0.26333 | 0 |  | -0.28 | 0.02 | 0.02 | 0 |  | 0.56 | 0.26333 | 0.26333 | 0 |  | -0.57 | 0.026667 | 0.026667 | 0 |  | -0.56 | 0.033333 | 0.033333 | 0 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.066667 | 0 | 0.03 | 0.004 | 0.026 | 0.073333 | 0 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.25667
CH 3 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2021 | DRIFT | -26.693 |  | 0 |  | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2021 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  | 2022 | 2020 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2019 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2020 | DRIFT | -26.693
-40 |  | 0 | 0.11333 | -30 |  | -40 |  | 0 | 0.18667 | -30 |  | -40 | 0 | 0 | 0.093333 | -30 | -40 |  | -2.67 | 0.046667 | -30 |  | -40 | 0 | 0.05 | 0.026667 | -30 |  | -40 | 0 | 0.02 | 0.043333 | -30 | -40 |  | 0.4 | 0.03 | -30 | -40 |  | 0.32 | 0.03 | -30 | -40 |  | 0 | 0.26333 | -30 | -40 |  | -3.34 | 0.026667 | -30 | -40 |  | 0 | 0.26333 | -30 | -40 |  | -2.44 | 0.023333 | -30 | -40 |  | -2.71 | 0.033333 | -30 | -40 | -1.7 |  | 0.066667 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0.073333 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0.25667 | -30
-35 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -35 |  | 0 | 0.18667 |  |  | -35 | 0 | 0 | 0.093333 |  | -35 |  | 0 | 0.046667 |  |  | -35 | 0 | -0.01 | 0.026667 |  |  | -35 | 0 | -0.01 | 0.043333 |  | -35 |  | 0.38 | 0.03 |  | -35 |  | 0.3 | 0.03 |  | -35 |  | 0 | 0.26333 |  | -35 |  | 0 | 0.026667 |  | -35 |  | 0 | 0.26333 |  | -35 |  | 0 | 0.023333 |  | -35 |  | 0 | 0.033333 |  | -35 | -1.4 |  | 0.066667 |  | -35 | 0 | 0 | 0.073333 |  | -35 | 0 | 0 | 0.25667
-30 |  | 0 | 0.11333 | -25 |  | -30 |  | 0 | 0.18667 | -25 |  | -30 | 0 | 0 | 0.093333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.046667 | -25 |  | -30 | 0 | -0.02 | 0.026667 | -25 |  | -30 | 0 | -0.01 | 0.043333 | -25 | -30 |  | 0.38 | 0.03 | -25 | -30 |  | 0.3 | 0.03 | -25 | -30 |  | 0 | 0.26333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.026667 | -25 | -30 |  | 0 | 0.26333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.023333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.033333 | -25 | -30 | -1.2 |  | 0.066667 | -25 | -30 | 0 | 0 | 0.073333 | -25 | -30 | 0 | 0 | 0.25667 | -25
-25 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -25 |  | 0 | 0.18667 |  |  | -25 | -0.7 | 0 | 0.093333 |  | -25 |  | -1.68 | 0.046667 |  |  | -25 | 0 | 0 | 0.026667 |  |  | -25 | 0 | 0.01 | 0.043333 |  | -25 |  | 0.4 | 0.03 |  | -25 |  | 0.31 | 0.03 |  | -25 |  | 0 | 0.26333 |  | -25 |  | -1.28 | 0.026667 |  | -25 |  | 0 | 0.26333 |  | -25 |  | -1.6 | 0.023333 |  | -25 |  | -1.75 | 0.033333 |  | -25 | -1.1 |  | 0.066667 |  | -25 | 0 | -0.019 | 0.073333 |  | -25 | 0 | 0 | 0.25667
-20 | -0.43 | -0.6 | 0.17 | 0.11333 |  | -20 | -0.77 | -0.48 | 0.29 | 0.18667 |  | -20 | 0 | -0.47 | 0.093333 | 0.093333 | -20 |  | -1.45 | 0.046667 | 0.046667 |  | -20 | -0.39 | 0.05 | 0.44 | 0.026667 |  | -20 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.043333 | -20 |  | 0.43 | 0.03 | 0.03 | -20 |  | 0.33 | 0.03 | 0.03 | -20 |  | 0.58 | 0.26333 | 0.26333 | -20 |  | -0.93 | 0.026667 | 0.026667 | -20 |  | 0.58 | 0.26333 | 0.26333 | -20 |  | -1.33 | 0.023333 | 0.023333 | -20 |  | -1.47 | 0.033333 | 0.033333 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.066667 | -20 | -0.15 | 0 | 0.073333 | 0.073333 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 0.25667
-15 | -0.34 | -0.53 | 0.19 |  |  | -15 | -0.63 | -0.41 | 0.22 |  |  | -15 | -0.56 | -0.38 | 0.18 |  | -15 |  | -1.23 | 0.046667 |  |  | -15 | 0 | 0.1 | 0.026667 |  |  | -15 | 0 | 0.09 | 0.043333 |  | -15 |  | 0.45 | 0.03 |  | -15 |  | 0.36 | 0.03 |  | -15 |  | 0 | 0.26333 |  | -15 |  | -0.69 | 0.026667 |  | -15 |  | 0 | 0.26333 |  | -15 |  | -1.08 | 0.023333 |  | -15 |  | -1.22 | 0.033333 |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -15 | -0.1 | -0.01 | 0.09 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13
-10 | -0.27 | -0.46 | 0.19 | 0.11333 |  | -10 |  | -0.35 | 0.18667 | 0.18667 |  | -10 | -0.46 | -0.32 | 0.14 | 0.093333 | -10 |  | -0.98 | 0.046667 | 0.046667 |  | -10 | -0.14 | 0.13 | 0.27 | 0.026667 |  | -10 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.043333 | -10 |  | 0.46 | 0.03 | 0.03 | -10 |  | 0.37 | 0.03 | 0.03 | -10 |  | 0.55 | 0.26333 | 0.26333 | -10 |  | -0.52 | 0.026667 | 0.026667 | -10 |  | 0.55 | 0.26333 | 0.26333 | -10 |  | -0.86 | 0.023333 | 0.023333 | -10 |  | -0.99 | 0.033333 | 0.033333 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.066667 | -10 | -0.05 | 0.012 | 0.062 | 0.073333 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.25667
-5 |  |  | 0.11333 |  |  | -5 | [5 empty] | -5 | 0 | 0 |  |  | -5 | [5 empty] | -5 | 0 | 0.14 | 0.026667 |  |  | -5 | 0 | 0.13 | 0.043333 |  | -5 |  | 0.44 | 0.03 |  | -5 |  | 0.38 | 0.03 |  | -5 |  | 0 | 0.26333 |  | -5 |  | 0 | 0.026667 |  | -5 |  | 0 | 0.26333 |  | -5 |  | 0 | 0.023333 |  | -5 |  | 0 | 0.033333 |  | -5 | 0 |  | 0.066667 |  | -5 | 0 |  | 0.073333 |  | -5 | 0
0 | -0.13 | -0.32 | 0.19 | 0.11333 |  | 0 | -0.29 | -0.23 | 0.06 | 0.18667 |  | 0 | -0.38 | -0.2 | 0.18 | 0.093333 | 0 |  | -0.32 | 0.046667 | 0.046667 |  | 0 | 0.07 | 0.1 | 0.03 | 0.026667 |  | 0 | 0.34 | 0.1 | 0.24 | 0.043333 | 0 |  | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 0 |  | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 0 |  | 0.52 | 0.26333 | 0.26333 | 0 |  | -0.26 | 0.026667 | 0.026667 | 0 |  | 0.52 | 0.26333 | 0.26333 | 0 |  | -0.59 | 0.023333 | 0.023333 | 0 |  | -0.6 | 0.033333 | 0.033333 | 0 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.066667 | 0 | 0.03 | 0.004 | 0.026 | 0.073333 | 0 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.25667
CH 4 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2021 | DRIFT | -26.693 |  | 0 |  | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2021 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  | 2022 | 2020 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2019 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2020 | DRIFT | -26.693
-40 |  | 0 | 0.11333 | -30 |  | -40 |  | 0 | 0.18667 | -30 |  | -40 | 0 | 0 | 0.093333 | -30 | -40 |  | -2.61 | 0.036667 | -30 |  | -40 | 0 | 0.06 | 0.026667 | -30 |  | -40 | 0 | 0.07 | 0.04 | -30 | -40 |  | 0.4 | 0.03 | -30 | -40 |  | 0.27 | 0.033333 | -30 | -40 |  | 0 | 0.26333 | -30 | -40 |  | -2.34 | 0.026667 | -30 | -40 |  | 0 | 0.26333 | -30 | -40 |  | -2.45 | 0.023333 | -30 | -40 |  | -2.71 | 0.033333 | -30 | -40 | -1.7 |  | 0.066667 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0.073333 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0.25667 | -30
-35 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -35 |  | 0 | 0.18667 |  |  | -35 | 0 | 0 | 0.093333 |  | -35 |  | 0 | 0.036667 |  |  | -35 | 0 | 0.03 | 0.026667 |  |  | -35 | 0 | 0.02 | 0.04 |  | -35 |  | 0.4 | 0.03 |  | -35 |  | 0.29 | 0.033333 |  | -35 |  | 0 | 0.26333 |  | -35 |  | 0 | 0.026667 |  | -35 |  | 0 | 0.26333 |  | -35 |  | 0 | 0.023333 |  | -35 |  | 0 | 0.033333 |  | -35 | -1.4 |  | 0.066667 |  | -35 | 0 | 0 | 0.073333 |  | -35 | 0 | 0 | 0.25667
-30 |  | 0 | 0.11333 | -25 |  | -30 |  | 0 | 0.18667 | -25 |  | -30 | 0 | 0 | 0.093333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.036667 | -25 |  | -30 | 0 | 0.02 | 0.026667 | -25 |  | -30 | 0 | 0.01 | 0.04 | -25 | -30 |  | 0.41 | 0.03 | -25 | -30 |  | 0.3 | 0.033333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.26333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.026667 | -25 | -30 |  | 0 | 0.26333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.023333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.033333 | -25 | -30 | -1.2 |  | 0.066667 | -25 | -30 | 0 | 0 | 0.073333 | -25 | -30 | 0 | 0 | 0.25667 | -25
-25 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -25 |  | 0 | 0.18667 |  |  | -25 | -0.64 | 0 | 0.093333 |  | -25 |  | -1.69 | 0.036667 |  |  | -25 | 0 | 0.04 | 0.026667 |  |  | -25 | 0 | 0.03 | 0.04 |  | -25 |  | 0.43 | 0.03 |  | -25 |  | 0.32 | 0.033333 |  | -25 |  | 0 | 0.26333 |  | -25 |  | -1.2 | 0.026667 |  | -25 |  | 0 | 0.26333 |  | -25 |  | -1.57 | 0.023333 |  | -25 |  | -1.71 | 0.033333 |  | -25 | -1.1 |  | 0.066667 |  | -25 | 0 | -0.019 | 0.073333 |  | -25 | 0 | 0 | 0.25667
-20 | -0.37 | -0.59 | 0.22 | 0.11333 |  | -20 | -0.63 | -0.42 | 0.21 | 0.18667 |  | -20 | 0 | -0.5 | 0.093333 | 0.093333 | -20 |  | -1.47 | 0.036667 | 0.036667 |  | -20 | -0.7 | 0.07 | 0.77 | 0.026667 |  | -20 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | -20 |  | 0.46 | 0.03 | 0.03 | -20 |  | 0.33 | 0.033333 | 0.033333 | -20 |  | 0.64 | 0.26333 | 0.26333 | -20 |  | -0.91 | 0.026667 | 0.026667 | -20 |  | 0.58 | 0.26333 | 0.26333 | -20 |  | -1.29 | 0.023333 | 0.023333 | -20 |  | -1.41 | 0.033333 | 0.033333 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.066667 | -20 | -0.15 | 0 | 0.073333 | 0.073333 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 0.25667
-15 | -0.31 | -0.53 | 0.22 |  |  | -15 | -0.51 | -0.37 | 0.14 |  |  | -15 | -0.52 | -0.41 | 0.11 |  | -15 |  | -1.25 | 0.036667 |  |  | -15 | 0 | 0.11 | 0.026667 |  |  | -15 | 0 | 0.11 | 0.04 |  | -15 |  | 0.48 | 0.03 |  | -15 |  | 0.35 | 0.033333 |  | -15 |  | 0 | 0.26333 |  | -15 |  | -0.67 | 0.026667 |  | -15 |  | 0 | 0.26333 |  | -15 |  | -1.04 | 0.023333 |  | -15 |  | -1.14 | 0.033333 |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -15 | -0.1 | -0.01 | 0.09 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13
-10 | -0.25 | -0.47 | 0.22 | 0.11333 |  | -10 |  | -0.31 | 0.18667 | 0.18667 |  | -10 | -0.43 | -0.33 | 0.1 | 0.093333 | -10 |  | -1 | 0.036667 | 0.036667 |  | -10 | -0.42 | 0.13 | 0.55 | 0.026667 |  | -10 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | -10 |  | 0.48 | 0.03 | 0.03 | -10 |  | 0.36 | 0.033333 | 0.033333 | -10 |  | 0.6 | 0.26333 | 0.26333 | -10 |  | -0.48 | 0.026667 | 0.026667 | -10 |  | 0.55 | 0.26333 | 0.26333 | -10 |  | -0.84 | 0.023333 | 0.023333 | -10 |  | -0.9 | 0.033333 | 0.033333 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.066667 | -10 | -0.05 | 0.012 | 0.062 | 0.073333 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.25667
-5 |  |  | 0.11333 |  |  | -5 | [5 empty] | -5 | 0 | 0 |  |  | -5 | [5 empty] | -5 | 0 | 0.14 | 0.026667 |  |  | -5 | 0 | 0.15 | 0.04 |  | -5 |  | 0.47 | 0.03 |  | -5 |  | 0.37 | 0.033333 |  | -5 |  | 0 | 0.26333 |  | -5 |  | 0 | 0.026667 |  | -5 |  | 0 | 0.26333 |  | -5 |  | 0 | 0.023333 |  | -5 |  | 0 | 0.033333 |  | -5 | 0 |  | 0.066667 |  | -5 | 0 |  | 0.073333 |  | -5 | 0
0 | -0.16 | -0.34 | 0.18 | 0.11333 |  | 0 | -0.22 | -0.2 | 0.02 | 0.18667 |  | 0 | -0.36 | -0.2 | 0.16 | 0.093333 | 0 |  | -0.29 | 0.036667 | 0.036667 |  | 0 | -0.18 | 0.12 | 0.3 | 0.026667 |  | 0 | 0.35 | 0.12 | 0.23 | 0.04 | 0 |  | 0.43 | 0.03 | 0.03 | 0 |  | 0.38 | 0.033333 | 0.033333 | 0 |  | 0.57 | 0.26333 | 0.26333 | 0 |  | -0.26 | 0.026667 | 0.026667 | 0 |  | 0.52 | 0.26333 | 0.26333 | 0 |  | -0.57 | 0.023333 | 0.023333 | 0 |  | -0.52 | 0.033333 | 0.033333 | 0 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.066667 | 0 | 0.03 | 0.004 | 0.026 | 0.073333 | 0 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.25667
CH 5 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2021 | DRIFT | -26.693 |  | 0 |  | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2021 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  | 2022 | 2020 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2019 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2020 | DRIFT | -26.693
-40 |  | 0 | 0.11333 | -30 |  | -40 |  | 0 | 0.18667 | -30 |  | -40 | 0 | 0 | 0.093333 | -30 | -40 |  | -2.58 | 0.03 | -30 |  | -40 | 0 | 0.06 | 0.043333 | -30 |  | -40 | 0 | 0.11 | 0.033333 | -30 | -40 |  | 0.42 | 0.033333 | -30 | -40 |  | 0.29 | 0.03 | -30 | -40 |  | 0 | 0.26333 | -30 | -40 |  | -2.62 | 0.03 | -30 | -40 |  | 0 | 0.26333 | -30 | -40 |  | -2.46 | 0.023333 | -30 | -40 |  | -2.71 | 0.026667 | -30 | -40 | -1.7 |  | 0.066667 | -30 | -40 | 0 |  | 0.073333 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0.25667 | -30
-35 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -35 |  | 0 | 0.18667 |  |  | -35 | 0 | 0 | 0.093333 |  | -35 |  | 0 | 0.03 |  |  | -35 | 0 | 0 | 0.043333 |  |  | -35 | 0 | 0.06 | 0.033333 |  | -35 |  | 0.41 | 0.033333 |  | -35 |  | 0.29 | 0.03 |  | -35 |  | 0 | 0.26333 |  | -35 |  | 0 | 0.03 |  | -35 |  | 0 | 0.26333 |  | -35 |  | 0 | 0.023333 |  | -35 |  | 0 | 0.026667 |  | -35 | -1.4 |  | 0.066667 |  | -35 | 0 |  | 0.073333 |  | -35 | 0 | 0 | 0.25667
-30 |  | 0 | 0.11333 | -25 |  | -30 |  | 0 | 0.18667 | -25 |  | -30 | 0 | 0 | 0.093333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.03 | -25 |  | -30 | 0 | -0.01 | 0.043333 | -25 |  | -30 | 0 | 0.06 | 0.033333 | -25 | -30 |  | 0.42 | 0.033333 | -25 | -30 |  | 0.31 | 0.03 | -25 | -30 |  | 0 | 0.26333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.03 | -25 | -30 |  | 0 | 0.26333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.023333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.026667 | -25 | -30 | -1.2 |  | 0.066667 | -25 | -30 | 0 |  | 0.073333 | -25 | -30 | 0 | 0 | 0.25667 | -25
-25 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -25 |  | 0 | 0.18667 |  |  | -25 | -0.5 | 0 | 0.093333 |  | -25 |  | -1.65 | 0.03 |  |  | -25 | 0 | 0.02 | 0.043333 |  |  | -25 | 0 | 0.08 | 0.033333 |  | -25 |  | 0.44 | 0.033333 |  | -25 |  | 0.32 | 0.03 |  | -25 |  | 0 | 0.26333 |  | -25 |  | -1.25 | 0.03 |  | -25 |  | 0 | 0.26333 |  | -25 |  | -1.57 | 0.023333 |  | -25 |  | -1.69 | 0.026667 |  | -25 | -1.1 |  | 0.066667 |  | -25 | 0 |  | 0.073333 |  | -25 | 0 | 0 | 0.25667
-20 | -0.42 | -0.57 | 0.15 | 0.11333 |  | -20 | -0.6 | -0.47 | 0.13 | 0.18667 |  | -20 | 0 | -0.41 | 0.093333 | 0.093333 | -20 |  | -1.42 | 0.03 | 0.03 |  | -20 | -0.57 | 0.07 | 0.64 | 0.043333 |  | -20 | -0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.033333 | -20 |  | 0.46 | 0.033333 | 0.033333 | -20 |  | 0.34 | 0.03 | 0.03 | -20 |  | 0.54 | 0.26333 | 0.26333 | -20 |  | -0.94 | 0.03 | 0.03 | -20 |  | 0.54 | 0.26333 | 0.26333 | -20 |  | -1.29 | 0.023333 | 0.023333 | -20 |  | -1.4 | 0.026667 | 0.026667 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.066667 | -20 | -0.15 |  | 0.073333 | 0.073333 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 0.25667
-15 | -0.36 | -0.52 | 0.16 |  |  | -15 | -0.49 | -0.4 | 0.09 |  |  | -15 | -0.41 | -0.34 | 0.07 |  | -15 |  | -1.19 | 0.03 |  |  | -15 | 0 | 0.12 | 0.043333 |  |  | -15 | 0 | 0.15 | 0.033333 |  | -15 |  | 0.48 | 0.033333 |  | -15 |  | 0.36 | 0.03 |  | -15 |  | 0 | 0.26333 |  | -15 |  | -0.7 | 0.03 |  | -15 |  | 0 | 0.26333 |  | -15 |  | -1.04 | 0.023333 |  | -15 |  | -1.14 | 0.026667 |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -15 | -0.1 |  | 0.09 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13
-10 | -0.3 | -0.46 | 0.16 | 0.11333 |  | -10 |  | -0.34 | 0.18667 | 0.18667 |  | -10 | -0.32 | -0.27 | 0.05 | 0.093333 | -10 |  | -0.94 | 0.03 | 0.03 |  | -10 | -0.31 | 0.16 | 0.47 | 0.043333 |  | -10 | 0.17 | 0.18 | 0.01 | 0.033333 | -10 |  | 0.49 | 0.033333 | 0.033333 | -10 |  | 0.38 | 0.03 | 0.03 | -10 |  | 0.53 | 0.26333 | 0.26333 | -10 |  | -0.51 | 0.03 | 0.03 | -10 |  | 0.53 | 0.26333 | 0.26333 | -10 |  | -0.84 | 0.023333 | 0.023333 | -10 |  | -0.91 | 0.026667 | 0.026667 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.066667 | -10 | -0.05 |  | 0.062 | 0.073333 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.25667
-5 |  |  | 0.11333 |  |  | -5 | [5 empty] | -5 | 0 | 0 |  |  | -5 | [5 empty] | -5 | 0 | 0.17 | 0.043333 |  |  | -5 | 0 | 0.18 | 0.033333 |  | -5 |  | 0.47 | 0.033333 |  | -5 |  | 0.39 | 0.03 |  | -5 |  | 0 | 0.26333 |  | -5 |  | 0 | 0.03 |  | -5 |  | 0 | 0.26333 |  | -5 |  | 0 | 0.023333 |  | -5 |  | 0 | 0.026667 |  | -5 | 0 |  | 0.066667 |  | -5 | 0 |  | 0.073333 |  | -5 | 0
0 | -0.19 | -0.34 | 0.15 | 0.11333 |  | 0 | -0.2 | -0.22 | 0.02 | 0.18667 |  | 0 | -0.29 | -0.16 | 0.13 | 0.093333 | 0 |  | -0.3 | 0.03 | 0.03 |  | 0 | -0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.043333 |  | 0 | 0.34 | 0.16 | 0.18 | 0.033333 | 0 |  | 0.43 | 0.033333 | 0.033333 | 0 |  | 0.39 | 0.03 | 0.03 | 0 |  | 0.51 | 0.26333 | 0.26333 | 0 |  | -0.27 | 0.03 | 0.03 | 0 |  | 0.51 | 0.26333 | 0.26333 | 0 |  | -0.57 | 0.023333 | 0.023333 | 0 |  | -0.51 | 0.026667 | 0.026667 | 0 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.066667 | 0 | 0.03 |  | 0.026 | 0.073333 | 0 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.25667
CH 6 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2021 | DRIFT | -26.693 |  | 0 |  | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2021 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  | 2022 | 2020 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2019 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2020 | DRIFT | -26.693
-40 |  | 0 | 0.11333 | -30 |  | -40 |  | 0 | 0.18667 | -30 |  | -40 | 0 | 0 | 0.093333 | -30 | -40 |  | -2.54 | 0.033333 | -30 |  | -40 | 0 | 0.11 | 0.033333 | -30 |  | -40 | 0 | 0.11 | 0.033333 | -30 | -40 |  | 0.42 | 0.04 | -30 | -40 |  | 0.31 | 0.03 | -30 | -40 |  | 0 | 0.26333 | -30 | -40 |  | -2.41 | 0.033333 | -30 | -40 |  | 0 | 0.26333 | -30 | -40 |  | -2.44 | 0.023333 | -30 | -40 |  | -2.68 | 0.026667 | -30 | -40 | -1.7 |  | 0.066667 | -30 | -40 | 0 |  | 0.073333 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0.25667 | -30
-35 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -35 |  | 0 | 0.18667 |  |  | -35 | 0 | 0 | 0.093333 |  | -35 |  | 0 | 0.033333 |  |  | -35 | 0 | 0.06 | 0.033333 |  |  | -35 | 0 | 0.1 | 0.033333 |  | -35 |  | 0.42 | 0.04 |  | -35 |  | 0.3 | 0.03 |  | -35 |  | 0 | 0.26333 |  | -35 |  | 0 | 0.033333 |  | -35 |  | 0 | 0.26333 |  | -35 |  | 0 | 0.023333 |  | -35 |  | 0 | 0.026667 |  | -35 | -1.4 |  | 0.066667 |  | -35 | 0 |  | 0.073333 |  | -35 | 0 | 0 | 0.25667
-30 |  | 0 | 0.11333 | -25 |  | -30 |  | 0 | 0.18667 | -25 |  | -30 | 0 | 0 | 0.093333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.033333 | -25 |  | -30 | 0 | 0.05 | 0.033333 | -25 |  | -30 | 0 | 0.1 | 0.033333 | -25 | -30 |  | 0.44 | 0.04 | -25 | -30 |  | 0.3 | 0.03 | -25 | -30 |  | 0 | 0.26333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.033333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.26333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.023333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.026667 | -25 | -30 | -1.2 |  | 0.066667 | -25 | -30 | 0 |  | 0.073333 | -25 | -30 | 0 | 0 | 0.25667 | -25
-25 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -25 |  | 0 | 0.18667 |  |  | -25 | -0.62 | 0 | 0.093333 |  | -25 |  | -1.6 | 0.033333 |  |  | -25 | 0 | 0.07 | 0.033333 |  |  | -25 | 0 | 0.12 | 0.033333 |  | -25 |  | 0.46 | 0.04 |  | -25 |  | 0.33 | 0.03 |  | -25 |  | 0 | 0.26333 |  | -25 |  | -1.21 | 0.033333 |  | -25 |  | 0 | 0.26333 |  | -25 |  | -1.56 | 0.023333 |  | -25 |  | -1.71 | 0.026667 |  | -25 | -1.1 |  | 0.066667 |  | -25 | 0 |  | 0.073333 |  | -25 | 0 | 0 | 0.25667
-20 | -0.32 | -0.63 | 0.31 | 0.11333 |  | -20 | -0.77 | -0.43 | 0.34 | 0.18667 |  | -20 | 0 | -0.45 | 0.093333 | 0.093333 | -20 |  | -1.37 | 0.033333 | 0.033333 |  | -20 | -0.58 | 0.011 | 0.591 | 0.033333 |  | -20 | -0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.033333 | -20 |  | 0.48 | 0.04 | 0.04 | -20 |  | 0.35 | 0.03 | 0.03 | -20 |  | 0.58 | 0.26333 | 0.26333 | -20 |  | -0.91 | 0.033333 | 0.033333 | -20 |  | 0.58 | 0.26333 | 0.26333 | -20 |  | -1.27 | 0.023333 | 0.023333 | -20 |  | -1.43 | 0.026667 | 0.026667 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.066667 | -20 | -0.15 |  | 0.073333 | 0.073333 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 0.25667
-15 | -0.24 | -0.56 | 0.32 |  |  | -15 | -0.63 | -0.37 | 0.26 |  |  | -15 | -0.5 | -0.35 | 0.15 |  | -15 |  | -1.14 | 0.033333 |  |  | -15 | 0 | 0.15 | 0.033333 |  |  | -15 | 0 | 0.18 | 0.033333 |  | -15 |  | 0.49 | 0.04 |  | -15 |  | 0.38 | 0.03 |  | -15 |  | 0 | 0.26333 |  | -15 |  | -0.65 | 0.033333 |  | -15 |  | 0 | 0.26333 |  | -15 |  | -1.01 | 0.023333 |  | -15 |  | -1.17 | 0.026667 |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -15 | -0.1 |  | 0.09 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13
-10 | -0.18 | -0.49 | 0.31 | 0.11333 |  | -10 |  | -0.31 | 0.18667 | 0.18667 |  | -10 | -0.41 | -0.31 | 0.1 | 0.093333 | -10 |  | -0.9 | 0.033333 | 0.033333 |  | -10 | -0.31 | 0.18 | 0.49 | 0.033333 |  | -10 | 0.16 | 0.2 | 0.04 | 0.033333 | -10 |  | 0.5 | 0.04 | 0.04 | -10 |  | 0.4 | 0.03 | 0.03 | -10 |  | 0.55 | 0.26333 | 0.26333 | -10 |  | -0.46 | 0.033333 | 0.033333 | -10 |  | 0.55 | 0.26333 | 0.26333 | -10 |  | -0.8 | 0.023333 | 0.023333 | -10 |  | -0.94 | 0.026667 | 0.026667 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.066667 | -10 | -0.05 |  | 0.062 | 0.073333 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.25667
-5 |  |  | 0.11333 |  |  | -5 | [5 empty] | -5 | 0 | 0 |  |  | -5 | [5 empty] | -5 | 0 | 0.19 | 0.033333 |  |  | -5 | 0 | 0.2 | 0.033333 |  | -5 |  | 0.49 | 0.04 |  | -5 |  | 0.4 | 0.03 |  | -5 |  | 0 | 0.26333 |  | -5 |  | 0 | 0.033333 |  | -5 |  | 0 | 0.26333 |  | -5 |  | 0 | 0.023333 |  | -5 |  | 0 | 0.026667 |  | -5 | 0 |  | 0.066667 |  | -5 | 0 |  | 0.073333 |  | -5 | 0
0 | -0.06 | -0.35 | 0.29 | 0.11333 |  | 0 | -0.28 | -0.19 | 0.09 | 0.18667 |  | 0 | -0.34 | -0.21 | 0.13 | 0.093333 | 0 |  | -0.27 | 0.033333 | 0.033333 |  | 0 | -0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.033333 |  | 0 | 0.34 | 0.19 | 0.15 | 0.033333 | 0 |  | 0.45 | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0.38 | 0.03 | 0.03 | 0 |  | 0.52 | 0.26333 | 0.26333 | 0 |  | -0.25 | 0.033333 | 0.033333 | 0 |  | 0.52 | 0.26333 | 0.26333 | 0 |  | -0.61 | 0.023333 | 0.023333 | 0 |  | -0.53 | 0.026667 | 0.026667 | 0 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.066667 | 0 | 0.03 |  | 0.026 | 0.073333 | 0 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.25667
CH 7 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2021 | DRIFT | -26.693 |  | 0 |  | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2021 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  | 2022 | 2020 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2019 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2020 | DRIFT | -26.693
-40 |  | 0 | 0.093333 | -30 |  | -40 |  | 0 | 0.18667 | -30 |  | -40 | 0 | 0 | 0.13 | -30 | -40 |  | -2.53 | 0.043333 | -30 |  | -40 | 0 | 0.12 | 0.03 | -30 |  | -40 | 0 | 0.15 | 0.036667 | -30 | -40 |  | 0.44 | 0.033333 | -30 | -40 |  | 0.32 | 0.03 | -30 | -40 |  | 0 | 0.26333 | -30 | -40 |  | -2.36 | 0.033333 | -30 | -40 |  | 0 | 0.26333 | -30 | -40 |  | -2.36 | 0.023333 | -30 | -40 |  | -2.54 | 0.023333 | -30 | -40 | -1.7 |  | 0.066667 | -30 | -40 | 0 |  | 0.073333 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0.25667 | -30
-35 |  | 0 | 0.093333 |  |  | -35 |  | 0 | 0.18667 |  |  | -35 | 0 | 0 | 0.13 |  | -35 |  | 0 | 0.043333 |  |  | -35 | 0 | 0.07 | 0.03 |  |  | -35 | 0 | 0.12 | 0.036667 |  | -35 |  | 0.43 | 0.033333 |  | -35 |  | 0.32 | 0.03 |  | -35 |  | 0 | 0.26333 |  | -35 |  | 0 | 0.033333 |  | -35 |  | 0 | 0.26333 |  | -35 |  | 0 | 0.023333 |  | -35 |  | 0 | 0.023333 |  | -35 | -1.4 |  | 0.066667 |  | -35 | 0 |  | 0.073333 |  | -35 | 0 | 0 | 0.25667
-30 |  | 0 | 0.093333 | -25 |  | -30 |  | 0 | 0.18667 | -25 |  | -30 | 0 | 0 | 0.13 | -25 | -30 |  | 0 | 0.043333 | -25 |  | -30 | 0 | 0.06 | 0.03 | -25 |  | -30 | 0 | 0.12 | 0.036667 | -25 | -30 |  | 0.43 | 0.033333 | -25 | -30 |  | 0.33 | 0.03 | -25 | -30 |  | 0 | 0.26333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.033333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.26333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.023333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.023333 | -25 | -30 | -1.2 |  | 0.066667 | -25 | -30 | 0 |  | 0.073333 | -25 | -30 | 0 | 0 | 0.25667 | -25
-25 |  | 0 | 0.093333 |  |  | -25 |  | 0 | 0.18667 |  |  | -25 | -0.67 | -0.67 | 0 |  | -25 |  | -1.58 | 0.043333 |  |  | -25 | 0 | 0.09 | 0.03 |  |  | -25 | 0 | 0.13 | 0.036667 |  | -25 |  | 0.44 | 0.033333 |  | -25 |  | 0.35 | 0.03 |  | -25 |  | 0 | 0.26333 |  | -25 |  | -1.2 | 0.033333 |  | -25 |  | 0 | 0.26333 |  | -25 |  | -1.57 | 0.023333 |  | -25 |  | -1.64 | 0.023333 |  | -25 | -1.1 |  | 0.066667 |  | -25 | 0 |  | 0.073333 |  | -25 | 0 | 0 | 0.25667
-20 | -0.41 | -0.36 | 0.05 | 0.093333 |  | -20 | -0.75 | -0.49 | 0.26 | 0.18667 |  | -20 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | -20 |  | -1.33 | 0.043333 | 0.043333 |  | -20 | -0.52 | 0.13 | 0.65 | 0.03 |  | -20 | -0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.036667 | -20 |  | 0.46 | 0.033333 | 0.033333 | -20 |  | 0.37 | 0.03 | 0.03 | -20 |  | 0.54 | 0.26333 | 0.26333 | -20 |  | -0.91 | 0.033333 | 0.033333 | -20 |  | 0.54 | 0.26333 | 0.26333 | -20 |  | -1.3 | 0.023333 | 0.023333 | -20 |  | -1.34 | 0.023333 | 0.023333 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.066667 | -20 | -0.15 |  | 0.073333 | 0.073333 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 0.25667
-15 | -0.36 | -0.3 | 0.06 |  |  | -15 | -0.62 | -0.42 | 0.2 |  |  | -15 | -0.53 | -0.53 | 0 |  | -15 |  | -1.1 | 0.043333 |  |  | -15 | 0 | 0.18 | 0.03 |  |  | -15 | 0 | 0.2 | 0.036667 |  | -15 |  | 0.47 | 0.033333 |  | -15 |  | 0.39 | 0.03 |  | -15 |  | 0 | 0.26333 |  | -15 |  | -0.66 | 0.033333 |  | -15 |  | 0 | 0.26333 |  | -15 |  | -1.05 | 0.023333 |  | -15 |  | -1.05 | 0.023333 |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -15 | -0.1 |  | 0.09 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13
-10 | -0.31 | -0.25 | 0.06 | 0.093333 |  | -10 |  | -0.35 | 0.18667 | 0.18667 |  | -10 | -0.44 | -0.44 | 0 | 0 | -10 |  | -0.85 | 0.043333 | 0.043333 |  | -10 | -0.23 | 0.21 | 0.44 | 0.03 |  | -10 | 0.12 | 0.22 | 0.1 | 0.036667 | -10 |  | 0.48 | 0.033333 | 0.033333 | -10 |  | 0.4 | 0.03 | 0.03 | -10 |  | 0.52 | 0.26333 | 0.26333 | -10 |  | -0.47 | 0.033333 | 0.033333 | -10 |  | 0.52 | 0.26333 | 0.26333 | -10 |  | -0.84 | 0.023333 | 0.023333 | -10 |  | -0.81 | 0.023333 | 0.023333 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.066667 | -10 | -0.05 |  | 0.062 | 0.073333 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.25667
-5 | [5 empty] | -5 | [5 empty] | -5 | 0 | 0 |  |  | -5 | [5 empty] | -5 | 0 | 0.22 | 0.03 |  |  | -5 | 0 | 0.23 | 0.036667 |  | -5 |  | 0.48 | 0.033333 |  | -5 |  | 0.4 | 0.03 |  | -5 |  | 0 | 0.26333 |  | -5 |  | 0 | 0.033333 |  | -5 |  | 0 | 0.26333 |  | -5 |  | 0 | 0.023333 |  | -5 |  | 0 | 0.023333 |  | -5 | 0 |  | 0.066667 |  | -5 | 0 |  | 0.073333 |  | -5 | 0
0 | -0.22 | -0.16 | 0.06 | 0.093333 |  | 0 | -0.28 | -0.22 | 0.06 | 0.18667 |  | 0 | -0.36 | -0.36 | 0 | 0.044018 | 0 |  | -0.28 | 0.043333 | 0.043333 |  | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.17 | 0.03 |  | 0 | 0.29 | 0.21 | 0.08 | 0.036667 | 0 |  | 0.46 | 0.033333 | 0.033333 | 0 |  | 0.39 | 0.03 | 0.03 | 0 |  | 0.5 | 0.26333 | 0.26333 | 0 |  | -0.25 | 0.033333 | 0.033333 | 0 |  | 0.5 | 0.26333 | 0.26333 | 0 |  | -0.58 | 0.023333 | 0.023333 | 0 |  | -0.46 | 0.023333 | 0.023333 | 0 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.066667 | 0 | 0.03 |  | 0.026 | 0.073333 | 0 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.25667
CH 8 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2021 | DRIFT | -26.693 |  | 0 |  | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2021 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  | 2022 | 2020 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2019 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2020 | DRIFT | -26.693
-40 |  | 0 | 0.11333 | -30 |  | -40 |  | 0 | 0.18667 | -30 |  | -40 | 0 | 0 | 0.093333 | -30 | -40 |  | -2.54 | 0.043333 | -30 |  | -40 | 0 | 0.19 | 0.033333 | -30 |  | -40 | 0 | 0.19 | 0.043333 | -30 | -40 |  | 0.44 | 0.033333 | -30 | -40 |  | 0.32 | 0.036667 | -30 | -40 |  | 0 | 0.26333 | -30 | -40 |  | -2.39 | 0.033333 | -30 | -40 |  | 0 | 0.26333 | -30 | -40 |  | -2.28 | 0.02 | -30 | -40 |  | -2.75 | 0.03 | -30 | -40 | -1.7 |  | 0.066667 | -30 | -40 | 0 |  | 0.073333 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0.25667 | -30
-35 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -35 |  | 0 | 0.18667 |  |  | -35 | 0 | 0 | 0.093333 |  | -35 |  | 0 | 0.043333 |  |  | -35 | 0 | 0.14 | 0.033333 |  |  | -35 | 0 | 0.16 | 0.043333 |  | -35 |  | 0.43 | 0.033333 |  | -35 |  | 0.32 | 0.036667 |  | -35 |  | 0 | 0.26333 |  | -35 |  | 0 | 0.033333 |  | -35 |  | 0 | 0.26333 |  | -35 |  | 0 | 0.02 |  | -35 |  | 0 | 0.03 |  | -35 | -1.4 |  | 0.066667 |  | -35 | 0 |  | 0.073333 |  | -35 | 0 | 0 | 0.25667
-30 |  | 0 | 0.11333 | -25 |  | -30 |  | 0 | 0.18667 | -25 |  | -30 | 0 | 0 | 0.093333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.043333 | -25 |  | -30 | 0 | 0.14 | 0.033333 | -25 |  | -30 | 0 | 0.15 | 0.043333 | -25 | -30 |  | 0.43 | 0.033333 | -25 | -30 |  | 0.33 | 0.036667 | -25 | -30 |  | 0 | 0.26333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.033333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.26333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.02 | -25 | -30 |  | 0 | 0.03 | -25 | -30 | -1.2 |  | 0.066667 | -25 | -30 | 0 |  | 0.073333 | -25 | -30 | 0 | 0 | 0.25667 | -25
-25 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -25 |  | 0 | 0.18667 |  |  | -25 | -0.6 | 0 | 0.093333 |  | -25 |  | -1.57 | 0.043333 |  |  | -25 | 0 | 0.16 | 0.033333 |  |  | -25 | 0 | 0.17 | 0.043333 |  | -25 |  | 0.44 | 0.033333 |  | -25 |  | 0.34 | 0.036667 |  | -25 |  | 0 | 0.26333 |  | -25 |  | -1.25 | 0.033333 |  | -25 |  | 0 | 0.26333 |  | -25 |  | -1.49 | 0.02 |  | -25 |  | -1.67 | 0.03 |  | -25 | -1.1 |  | 0.066667 |  | -25 | 0 |  | 0.073333 |  | -25 | 0 | 0 | 0.25667
-20 | -0.48 | -0.65 | 0.17 | 0.11333 |  | -20 | -0.74 | -0.47 | 0.27 | 0.18667 |  | -20 | 0 | -0.43 | 0.093333 | 0.093333 | -20 |  | -1.31 | 0.043333 | 0.043333 |  | -20 | -0.63 | 0.19 | 0.82 | 0.033333 |  | -20 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.043333 | -20 |  | 0.46 | 0.033333 | 0.033333 | -20 |  | 0.36 | 0.036667 | 0.036667 | -20 |  | 0.52 | 0.26333 | 0.26333 | -20 |  | -0.95 | 0.033333 | 0.033333 | -20 |  | 0.54 | 0.26333 | 0.26333 | -20 |  | -1.22 | 0.02 | 0.02 | -20 |  | -1.36 | 0.03 | 0.03 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.066667 | -20 | -0.15 |  | 0.073333 | 0.073333 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 0.25667
-15 | -0.4 | -0.57 | 0.17 |  |  | -15 | -0.61 | -0.4 | 0.21 |  |  | -15 | -0.47 | -0.37 | 0.1 |  | -15 |  | -1.07 | 0.043333 |  |  | -15 | 0 | 0.23 | 0.033333 |  |  | -15 | 0 | 0.23 | 0.043333 |  | -15 |  | 0.47 | 0.033333 |  | -15 |  | 0.38 | 0.036667 |  | -15 |  | 0 | 0.26333 |  | -15 |  | -0.69 | 0.033333 |  | -15 |  | 0 | 0.26333 |  | -15 |  | -0.97 | 0.02 |  | -15 |  | -1.09 | 0.03 |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -15 | -0.1 |  | 0.09 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13
-10 | -0.33 | -0.5 | 0.17 | 0.11333 |  | -10 |  | -0.34 | 0.18667 | 0.18667 |  | -10 | -0.39 | -0.31 | 0.08 | 0.093333 | -10 |  | -0.82 | 0.043333 | 0.043333 |  | -10 | -0.31 | 0.26 | 0.57 | 0.033333 |  | -10 | 0.13 | 0.25 | 0.12 | 0.043333 | -10 |  | 0.48 | 0.033333 | 0.033333 | -10 |  | 0.4 | 0.036667 | 0.036667 | -10 |  | 0.5 | 0.26333 | 0.26333 | -10 |  | -0.49 | 0.033333 | 0.033333 | -10 |  | 0.53 | 0.26333 | 0.26333 | -10 |  | -0.77 | 0.02 | 0.02 | -10 |  | -0.85 | 0.03 | 0.03 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.066667 | -10 | -0.05 |  | 0.062 | 0.073333 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.25667
-5 | [5 empty] | -5 | [5 empty] | -5 | 0 | 0 |  |  | -5 | [5 empty] | -5 | 0 | 0.26 | 0.033333 |  |  | -5 | 0 | 0.25 | 0.043333 |  | -5 |  | 0.48 | 0.033333 |  | -5 |  | 0.4 | 0.036667 |  | -5 |  | 0 | 0.26333 |  | -5 |  | 0 | 0.033333 |  | -5 |  | 0 | 0.26333 |  | -5 |  | 0 | 0.02 |  | -5 |  | 0 | 0.03 |  | -5 | 0 |  | 0.066667 |  | -5 | 0 |  | 0.073333 |  | -5 | 0
0 | -0.2 | -0.36 | 0.16 | 0.11333 |  | 0 | -0.29 | -0.21 | 0.08 | 0.18667 |  | 0 | -0.33 | -0.21 | 0.12 | 0.093333 | 0 |  | -0.29 | 0.043333 | 0.043333 |  | 0 | -0.05 | 0.22 | 0.27 | 0.033333 |  | 0 | 0.32 | 0.21 | 0.11 | 0.043333 | 0 |  | 0.46 | 0.033333 | 0.033333 | 0 |  | 0.39 | 0.036667 | 0.036667 | 0 |  | 0.48 | 0.26333 | 0.26333 | 0 |  | -0.27 | 0.033333 | 0.033333 | 0 |  | 0.51 | 0.26333 | 0.26333 | 0 |  | -0.56 | 0.02 | 0.02 | 0 |  | -0.46 | 0.03 | 0.03 | 0 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.066667 | 0 | 0.03 |  | 0.026 | 0.073333 | 0 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.25667
CH 9 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2021 | DRIFT | -26.693 |  | 0 |  | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2021 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  | 2022 | 2020 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2019 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2020 | DRIFT | -26.693
-40 |  | 0 | 0.11333 | -30 |  | -40 |  | 0.001 | 0.1 | -30 |  | -40 | 0 | 0 | 0.1 | -30 | -40 |  | -2.64 | 0.04 | -30 |  | -40 | 0 | 0.17 | 0.036667 | -30 |  | -40 | 0 | 0.2 | 0.046667 | -30 | -40 |  | 0.39 | 0.03 | -30 | -40 |  | 0.28 | 0.033333 | -30 | -40 |  | 0 | 0.26333 | -30 | -40 |  | -2.87 | 0.033333 | -30 | -40 |  | 0 | 0.26333 | -30 | -40 |  | -2.31 | 0.023333 | -30 | -40 |  | -2.67 | 0.03 | -30 | -40 | -1.7 |  | 0.066667 | -30 | -40 | 0 |  | 0.073333 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0.25667 | -30
-35 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -35 |  | 0.001 | 0.1 |  |  | -35 | 0 | 0 | 0.1 |  | -35 |  | 0 | 0.04 |  |  | -35 | 0 | 0.13 | 0.036667 |  |  | -35 | 0 | 0.14 | 0.046667 |  | -35 |  | 0.39 | 0.03 |  | -35 |  | 0.3 | 0.033333 |  | -35 |  | 0 | 0.26333 |  | -35 |  | 0 | 0.033333 |  | -35 |  | 0 | 0.26333 |  | -35 |  | 0 | 0.023333 |  | -35 |  | 0 | 0.03 |  | -35 | -1.4 |  | 0.066667 |  | -35 | 0 |  | 0.073333 |  | -35 | 0 | 0 | 0.25667
-30 |  | 0 | 0.11333 | -25 |  | -30 |  | 0.001 | 0.1 | -25 |  | -30 | 0 | 0 | 0.1 | -25 | -30 |  | 0 | 0.04 | -25 |  | -30 | 0 | 0.12 | 0.036667 | -25 |  | -30 | 0 | 0.13 | 0.046667 | -25 | -30 |  | 0.41 | 0.03 | -25 | -30 |  | 0.31 | 0.033333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.26333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.033333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.26333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.023333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.03 | -25 | -30 | -1.2 |  | 0.066667 | -25 | -30 | 0 |  | 0.073333 | -25 | -30 | 0 | 0 | 0.25667 | -25
-25 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -25 |  | 0.001 | 0.1 |  |  | -25 | 0 | 0 | 0.1 |  | -25 |  | -1.65 | 0.04 |  |  | -25 | 0 | 0.15 | 0.036667 |  |  | -25 | 0 | 0.15 | 0.046667 |  | -25 |  | 0.42 | 0.03 |  | -25 |  | 0.33 | 0.033333 |  | -25 |  | 0 | 0.26333 |  | -25 |  | -1.46 | 0.033333 |  | -25 |  | 0 | 0.26333 |  | -25 |  | -1.54 | 0.023333 |  | -25 |  | -1.73 | 0.03 |  | -25 | -1.1 |  | 0.066667 |  | -25 | 0 |  | 0.073333 |  | -25 | 0 | 0 | 0.25667
-20 |  | 0 | 0.11333 | 0.11333 |  | -20 |  | 0.001 | 0.1 | 0.1 |  | -20 | 0 | -0.45 | 0.1 | 0.1 | -20 |  | -1.4 | 0.04 | 0.04 |  | -20 | 0 | 0.2 | 0.036667 | 0.036667 |  | -20 | 0 | 0.19 | 0.046667 | 0.046667 | -20 |  | 0.44 | 0.03 | 0.03 | -20 |  | 0.34 | 0.033333 | 0.033333 | -20 |  | 0.5 | 0.26333 | 0.26333 | -20 |  | -1.11 | 0.033333 | 0.033333 | -20 |  | 0.5 | 0.26333 | 0.26333 | -20 |  | -1.26 | 0.023333 | 0.023333 | -20 |  | -1.42 | 0.03 | 0.03 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.066667 | -20 | -0.15 |  | 0.073333 | 0.073333 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 0.25667
-15 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -15 |  | 0.001 | 0.1 |  |  | -15 | 0 | -0.38 | 0.1 |  | -15 |  | -1.15 | 0.04 |  |  | -15 | 0 | 0.24 | 0.036667 |  |  | -15 | 0 | 0.24 | 0.046667 |  | -15 |  | 0.45 | 0.03 |  | -15 |  | 0.35 | 0.033333 |  | -15 |  | 0 | 0.26333 |  | -15 |  | -0.83 | 0.033333 |  | -15 |  | 0 | 0.26333 |  | -15 |  | -1 | 0.023333 |  | -15 |  | -1.14 | 0.03 |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -15 | -0.1 |  | 0.09 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13
-10 |  | 0 | 0.11333 | 0.11333 |  | -10 |  | 0.001 | 0.1 | 0.1 |  | -10 | 0 | -0.32 | 0.1 | 0.1 | -10 |  | -0.9 | 0.04 | 0.04 |  | -10 | 0 | 0.27 | 0.036667 | 0.036667 |  | -10 | 0 | 0.26 | 0.046667 | 0.046667 | -10 |  | 0.46 | 0.03 | 0.03 | -10 |  | 0.36 | 0.033333 | 0.033333 | -10 |  | 0.48 | 0.26333 | 0.26333 | -10 |  | -0.6 | 0.033333 | 0.033333 | -10 |  | 0.48 | 0.26333 | 0.26333 | -10 |  | -0.78 | 0.023333 | 0.023333 | -10 |  | -0.89 | 0.03 | 0.03 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.066667 | -10 | -0.05 |  | 0.062 | 0.073333 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.25667
-5 | [5 empty] | -5 | [5 empty] | -5 | 0 | 0 |  |  | -5 | [5 empty] | -5 | 0 | 0.27 | 0.036667 |  |  | -5 | 0 | 0.26 | 0.046667 |  | -5 |  | 0.47 | 0.03 |  | -5 |  | 0.36 | 0.033333 |  | -5 |  | 0 | 0.26333 |  | -5 |  | 0 | 0.033333 |  | -5 |  | 0 | 0.26333 |  | -5 |  | 0 | 0.023333 |  | -5 |  | 0 | 0.03 |  | -5 | 0 |  | 0.066667 |  | -5 | 0 |  |  |  | -5 | 0
0 |  | 0 | 0.11333 | 0.11333 |  | 0 |  | 0.001 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.21 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | -0.36 | 0.04 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0.22 | 0.036667 | 0.036667 |  | 0 | 0 | 0.21 | 0.046667 | 0.046667 | 0 |  | 0.46 | 0.03 | 0.03 | 0 |  | 0.36 | 0.033333 | 0.033333 | 0 |  | 0.47 | 0.26333 | 0.26333 | 0 |  | -0.34 | 0.033333 | 0.033333 | 0 |  | 0.47 | 0.26333 | 0.26333 | 0 |  | -0.55 | 0.023333 | 0.023333 | 0 |  | -0.54 | 0.03 | 0.03 | 0 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.066667 | 0 | 0.03 |  | 0.026 | 0.073333 | 0 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.25667
CH 10 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | Interpolasi
| 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2023 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2021 | DRIFT | -26.693 |  | 0 |  | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2021 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  | 0 | 2022 | DRIFT | -26.693 |  | 2022 | 2020 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2019 | DRIFT | -26.693 |  | 2021 | 2020 | DRIFT | -26.693
-40 |  | 0 | 0.11333 | -30 |  | -40 |  |  | 0.1 | -30 |  | -40 | 0 | 0 | 0.1 | -30 | -40 |  | -2.62 | 0.086667 | -30 |  | -40 | 0 | 0.21 | 0.026667 | -30 |  | -40 | 0 | 0.21 | 0.046667 | -30 | -40 |  | 0.39 | 0.026667 | -30 | -40 |  | 0.28 | 0.036667 | -30 | -40 |  | 0 | 0.26333 | -30 | -40 |  | -2.64 | 0.03 | -30 | -40 |  | 0 | 0.26333 | -30 | -40 |  | -2.24 | 0.023333 | -30 | -40 |  | -2.46 | 0.033333 | -30 | -40 | -1.7 |  | 0.066667 | -30 | -40 | 0 |  | 0.073333 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0.25667 | -30
-35 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -35 |  |  | 0.1 |  |  | -35 | 0 | 0 | 0.1 |  | -35 |  | 0 | 0.086667 |  |  | -35 | 0 | 0.15 | 0.026667 |  |  | -35 | 0 | 0.16 | 0.046667 |  | -35 |  | 0.4 | 0.026667 |  | -35 |  | 0.3 | 0.036667 |  | -35 |  | 0 | 0.26333 |  | -35 |  | 0 | 0.03 |  | -35 |  | 0 | 0.26333 |  | -35 |  | 0 | 0.023333 |  | -35 |  | 0 | 0.033333 |  | -35 | -1.4 |  | 0.066667 |  | -35 | 0 |  | 0.073333 |  | -35 | 0 | 0 | 0.25667
-30 |  | 0 | 0.11333 | -25 |  | -30 |  |  | 0.1 | -25 |  | -30 | 0 | 0 | 0.1 | -25 | -30 |  | 0 | 0.086667 | -25 |  | -30 | 0 | 0.14 | 0.026667 | -25 |  | -30 | 0 | 0.16 | 0.046667 | -25 | -30 |  | 0.41 | 0.026667 | -25 | -30 |  | 0.31 | 0.036667 | -25 | -30 |  | 0 | 0.26333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.03 | -25 | -30 |  | 0 | 0.26333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.023333 | -25 | -30 |  | 0 | 0.033333 | -25 | -30 | -1.2 |  | 0.066667 | -25 | -30 | 0 |  | 0.073333 | -25 | -30 | 0 | 0 | 0.25667 | -25
-25 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -25 |  |  | 0.1 |  |  | -25 | 0 | 0 | 0.1 |  | -25 |  | -1.61 | 0.086667 |  |  | -25 | 0 | 0.16 | 0.026667 |  |  | -25 | 0 | 0.18 | 0.046667 |  | -25 |  | 0.42 | 0.026667 |  | -25 |  | 0.33 | 0.036667 |  | -25 |  | 0 | 0.26333 |  | -25 |  | -1.43 | 0.03 |  | -25 |  | 0 | 0.26333 |  | -25 |  | -1.5 | 0.023333 |  | -25 |  | -1.64 | 0.033333 |  | -25 | -1.1 |  | 0.066667 |  | -25 | 0 |  | 0.073333 |  | -25 | 0 | 0 | 0.25667
-20 |  | 0 | 0.11333 | 0.11333 |  | -20 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | -20 | 0 | -0.46 | 0.1 | 0.1 | -20 |  | -1.35 | 0.086667 | 0.086667 |  | -20 | 0 | 0.21 | 0.026667 | 0.026667 |  | -20 | 0 | 0.22 | 0.046667 | 0.046667 | -20 |  | 0.44 | 0.026667 | 0.026667 | -20 |  | 0.34 | 0.036667 | 0.036667 | -20 |  | 0.47 | 0.26333 | 0.26333 | -20 |  | -1.09 | 0.03 | 0.03 | -20 |  | 0.47 | 0.26333 | 0.26333 | -20 |  | -1.22 | 0.023333 | 0.023333 | -20 |  | -1.34 | 0.033333 | 0.033333 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.066667 | -20 | -0.15 |  | 0.073333 | 0.073333 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 0.25667
-15 |  | 0 | 0.11333 |  |  | -15 |  |  | 0.1 |  |  | -15 | 0 | -0.39 | 0.1 |  | -15 |  | -1.11 | 0.086667 |  |  | -15 | 0 | 0.25 | 0.026667 |  |  | -15 | 0 | 0.26 | 0.046667 |  | -15 |  | 0.45 | 0.026667 |  | -15 |  | 0.35 | 0.036667 |  | -15 |  | 0 | 0.26333 |  | -15 |  | -0.81 | 0.03 |  | -15 |  | 0 | 0.26333 |  | -15 |  | -0.96 | 0.023333 |  | -15 |  | -1.06 | 0.033333 |  | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -15 | -0.1 |  | 0.09 |  | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13
-10 |  | 0 | 0.11333 | 0.11333 |  | -10 |  |  | 0.001 | 0.1 |  | -10 | 0 | -0.32 | 0.1 | 0.1 | -10 |  | -0.87 | 0.086667 | 0.086667 |  | -10 | 0 | 0.28 | 0.026667 | 0.026667 |  | -10 | 0 | 0.28 | 0.046667 | 0.046667 | -10 |  | 0.46 | 0.026667 | 0.026667 | -10 |  | 0.36 | 0.036667 | 0.036667 | -10 |  | 0.46 | 0.26333 | 0.26333 | -10 |  | -0.59 | 0.03 | 0.03 | -10 |  | 0.46 | 0.26333 | 0.26333 | -10 |  | -0.75 | 0.023333 | 0.023333 | -10 |  | -0.81 | 0.033333 | 0.033333 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.066667 | -10 | -0.05 |  | 0.062 | 0.073333 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.25667
-5 | [5 empty] | -5 | [5 empty] | -5 | 0 | 0 |  |  | -5 | [5 empty] | -5 | 0 | 0.29 | 0.026667 |  |  | -5 | 0 | 0.28 | 0.046667 |  | -5 |  | 0.47 | 0.026667 |  | -5 |  | 0.36 | 0.036667 |  | -5 |  | 0 | 0.26333 |  | -5 |  | 0 | 0.03 |  | -5 |  | 0 | 0.26333 |  | -5 |  | 0 | 0.023333 |  | -5 |  | 0 | 0.033333 |  | -5 | 0 |  | 0.066667 |  | -5 | 0 |  |  |  | -5 | 0
0 |  | 0 | 0.11333 | 0.11333 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.22 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | -0.36 | 0.086667 | 0.086667 |  | 0 | 0 | 0.26 | 0.026667 | 0.026667 |  | 0 | 0 | 0.24 | 0.046667 | 0.046667 | 0 |  | 0.46 | 0.026667 | 0.026667 | 0 |  | 0.36 | 0.036667 | 0.036667 | 0 |  | 0.45 | 0.26333 | 0.26333 | 0 |  | -0.34 | 0.03 | 0.03 | 0 |  | 0.45 | 0.26333 | 0.26333 | 0 |  | -0.53 | 0.023333 | 0.023333 | 0 |  | -0.52 | 0.033333 | 0.033333 | 0 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.066667 | 0 | 0.03 |  | 0.026 | 0.073333 | 0 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.25667
DATA SERTIFIKAT | [16 empty] | DATA SERTIFIKAT
| 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021
CH 1 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 2 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-40 |  |  |  | -2.67 | -0.06 | -0.07 | 0.38 | 0.29 |  | -2.98 |  | -2.52 | -2.7 | -1.7 |  |  | -40 |  |  |  | -2.65 | -0.04 | -0.02 | 0.38 | 0.29 |  | -2.59 |  | -2.33 | -2.75 | -1.7
-35 |  |  |  |  | -0.1 | -0.1 | 0.36 | 0.28 | [5 empty] | -1.4 |  |  | -35 |  |  |  |  | -0.07 | -0.04 | 0.37 | 0.26 | [5 empty] | -1.4
-30 |  |  |  |  | -0.1 | -0.09 | 0.36 | 0.29 | [5 empty] | -1.2 |  |  | -30 |  |  |  |  | -0.06 | -0.04 | 0.38 | 0.26 | [5 empty] | -1.2
-25 |  |  |  | -1.67 | -0.07 | -0.06 | 0.38 | 0.31 |  | -1.36 |  | -1.68 | -1.77 | -1.1 |  |  | -25 |  |  |  | -1.67 | -0.03 | -0.01 | 0.4 | 0.28 |  | -1.28 |  | -1.55 | -1.74 | -1.1
-20 | -0.77 | -0.62 | -0.58 | -1.46 | -0.03 | -0.02 | 0.4 | 0.33 | 0.53 | -1.02 | 0.53 | -1.4 | -1.5 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | -0.67 | -0.59 | -0.5 | -1.45 | 0.01 | 0.02 | 0.42 | 0.3 | 0.62 | -0.97 | 0.62 | -1.29 | -1.45 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | -0.67 | -0.52 | -0.48 | -1.26 | 0.02 | 0.01 | 0.42 | 0.35 |  | -0.76 |  | -1.14 | -1.24 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | -0.58 | -0.51 | -0.41 | -1.23 | 0.05 | 0.05 | 0.44 | 0.33 |  | -0.72 |  | -1.04 | -1.18 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | -0.58 | -0.43 | -0.4 | -1.04 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.36 | 0.5 | -0.57 | 0.5 | -0.91 | -1.01 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | -0.5 | -0.42 | -0.34 | -0.99 | 0.08 | 0.08 | 0.44 | 0.35 | 0.59 | -0.52 | 0.59 | -0.83 | -0.94 | -1.2 | -0.05 | -1.26
-5 |  |  |  |  | 0.05 | 0.04 | 0.42 | 0.36 | [8 empty] | -5 |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.42 | 0.36
0 | -0.39 | -0.26 | -0.26 | -0.38 | 0.02 | 0.02 | 0.38 | 0.34 | 0.48 | -0.31 | 0.48 | -0.63 | -0.6 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 0 | -0.34 | -0.26 | -0.21 | -0.34 | 0.05 | 0.06 | 0.38 | 0.35 | 0.56 | -0.28 | 0.56 | -0.57 | -0.56 | -1.4 | 0.03 | -0.79
U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.79 | 0.09 | 0.79 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.79 | 0.06 | 0.79 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.22 | 0.77
CH 3 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 4 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-40 |  |  |  | -2.67 | 0.05 | 0.02 | 0.4 | 0.32 |  | -3.34 |  | -2.44 | -2.71 | -1.7 |  |  | -40 |  |  |  | -2.61 | 0.06 | 0.07 | 0.4 | 0.27 |  | -2.34 |  | -2.45 | -2.71 | -1.7
-35 |  |  |  |  | -0.01 | -0.01 | 0.38 | 0.3 | [5 empty] | -1.4 |  |  | -35 |  |  |  |  | 0.03 | 0.02 | 0.4 | 0.29 | [5 empty] | -1.4
-30 |  |  |  |  | -0.02 | -0.01 | 0.38 | 0.3 | [5 empty] | -1.2 |  |  | -30 |  |  |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.41 | 0.3 | [5 empty] | -1.2
-25 |  |  |  | -1.68 | 0 | 0.01 | 0.4 | 0.31 |  | -1.28 |  | -1.6 | -1.75 | -1.1 |  |  | -25 |  |  |  | -1.69 | 0.04 | 0.03 | 0.43 | 0.32 |  | -1.2 |  | -1.57 | -1.71 | -1.1
-20 | -0.6 | -0.48 | -0.47 | -1.45 | 0.05 | 0.05 | 0.43 | 0.33 | 0.58 | -0.93 | 0.58 | -1.33 | -1.47 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | -0.59 | -0.42 | -0.5 | -1.47 | 0.07 | 0.07 | 0.46 | 0.33 | 0.64 | -0.91 | 0.64 | -1.29 | -1.41 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | -0.53 | -0.41 | -0.38 | -1.23 | 0.1 | 0.09 | 0.45 | 0.36 |  | -0.69 |  | -1.08 | -1.22 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | -0.53 | -0.37 | -0.41 | -1.25 | 0.11 | 0.11 | 0.48 | 0.35 |  | -0.67 |  | -1.04 | -1.14 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | -0.46 | -0.35 | -0.32 | -0.98 | 0.13 | 0.12 | 0.46 | 0.37 | 0.55 | -0.52 | 0.55 | -0.86 | -0.99 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | -0.47 | -0.31 | -0.33 | -1 | 0.13 | 0.15 | 0.48 | 0.36 | 0.6 | -0.48 | 0.6 | -0.84 | -0.9 | -1.2 | -0.05 | -1.26
-5 |  |  |  |  | 0.14 | 0.13 | 0.44 | 0.38 | [8 empty] | -5 |  |  |  |  | 0.14 | 0.15 | 0.47 | 0.37
0 | -0.32 | -0.23 | -0.2 | -0.32 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.37 | 0.52 | -0.26 | 0.52 | -0.59 | -0.6 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 0 | -0.34 | -0.2 | -0.2 | -0.29 | 0.12 | 0.12 | 0.43 | 0.38 | 0.57 | -0.26 | 0.57 | -0.57 | -0.52 | -1.4 | 0.03 | -0.79
U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.79 | 0.08 | 0.79 | 0.07 | 0.1 | 0.2 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.79 | 0.08 | 0.79 | 0.07 | 0.1 | 0.2 | 0.22 | 0.77
CH 5 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 6 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-40 |  |  |  | -2.58 | 0.06 | 0.11 | 0.42 | 0.29 |  | -2.62 |  | -2.46 | -2.71 | -1.7 |  |  | -40 |  |  |  | -2.54 | 0.11 | 0.11 | 0.42 | 0.31 |  | -2.41 |  | -2.44 | -2.68 | -1.7
-35 |  |  |  |  | 0 | 0.06 | 0.41 | 0.29 | [5 empty] | -1.4 |  |  | -35 |  |  |  |  | 0.06 | 0.1 | 0.42 | 0.3 | [5 empty] | -1.4
-30 |  |  |  |  | -0.01 | 0.06 | 0.42 | 0.31 | [5 empty] | -1.2 |  |  | -30 |  |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.44 | 0.3 | [5 empty] | -1.2
-25 |  |  |  | -1.65 | 0.02 | 0.08 | 0.44 | 0.32 |  | -1.25 |  | -1.57 | -1.69 | -1.1 |  |  | -25 |  |  |  | -1.6 | 0.07 | 0.12 | 0.46 | 0.33 |  | -1.21 |  | -1.56 | -1.71 | -1.1
-20 | -0.57 | -0.47 | -0.41 | -1.42 | 0.07 | 0.11 | 0.46 | 0.34 | 0.54 | -0.94 | 0.54 | -1.29 | -1.4 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | -0.63 | -0.43 | -0.45 | -1.37 | 0.011 | 0.15 | 0.48 | 0.35 | 0.58 | -0.91 | 0.58 | -1.27 | -1.43 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | -0.52 | -0.4 | -0.34 | -1.19 | 0.12 | 0.15 | 0.48 | 0.36 |  | -0.7 |  | -1.04 | -1.14 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | -0.56 | -0.37 | -0.35 | -1.14 | 0.15 | 0.18 | 0.49 | 0.38 |  | -0.65 |  | -1.01 | -1.17 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | -0.46 | -0.34 | -0.27 | -0.94 | 0.16 | 0.18 | 0.49 | 0.38 | 0.53 | -0.51 | 0.53 | -0.84 | -0.91 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | -0.49 | -0.31 | -0.31 | -0.9 | 0.18 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.55 | -0.46 | 0.55 | -0.8 | -0.94 | -1.2 | -0.05 | -1.26
-5 |  |  |  |  | 0.17 | 0.18 | 0.47 | 0.39 | [8 empty] | -5 |  |  |  |  | 0.19 | 0.2 | 0.49 | 0.4
0 | -0.34 | -0.22 | -0.16 | -0.3 | 0.14 | 0.16 | 0.43 | 0.39 | 0.51 | -0.27 | 0.51 | -0.57 | -0.51 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 0 | -0.35 | -0.19 | -0.21 | -0.27 | 0.16 | 0.19 | 0.45 | 0.38 | 0.52 | -0.25 | 0.52 | -0.61 | -0.53 | -1.4 | 0.03 | -0.79
U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.09 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.79 | 0.09 | 0.79 | 0.07 | 0.08 | 0.2 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.79 | 0.1 | 0.79 | 0.07 | 0.08 | 0.2 | 0.22 | 0.77
CH 7 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 8 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-40 |  |  |  | -2.53 | 0.12 | 0.15 | 0.39 | 0.32 |  | -2.36 |  | -2.36 | -2.54 | -1.7 |  |  | -40 |  |  |  | -2.54 | 0.19 | 0.19 | 0.44 | 0.32 |  | -2.39 |  | -2.28 | -2.75 | -1.7
-35 |  |  |  |  | 0.07 | 0.12 | 0.4 | 0.32 | [5 empty] | -1.4 |  |  | -35 |  |  |  |  | 0.14 | 0.16 | 0.43 | 0.32 | [5 empty] | -1.4
-30 |  |  |  |  | 0.06 | 0.12 | 0.41 | 0.33 | [5 empty] | -1.2 |  |  | -30 |  |  |  |  | 0.14 | 0.15 | 0.43 | 0.33 | [5 empty] | -1.2
-25 |  |  | -0.67 | -1.58 | 0.09 | 0.13 | 0.43 | 0.35 |  | -1.2 |  | -1.57 | -1.64 | -1.1 |  |  | -25 |  |  |  | -1.57 | 0.16 | 0.17 | 0.44 | 0.34 |  | -1.25 |  | -1.49 | -1.67 | -1.1
-20 | -0.36 | -0.49 |  | -1.33 | 0.13 | 0.16 | 0.45 | 0.37 | 0.54 | -0.91 | 0.54 | -1.3 | -1.34 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | -0.65 | -0.47 | -0.43 | -1.31 | 0.19 | 0.2 | 0.46 | 0.36 | 0.52 | -0.95 | 0.52 | -1.22 | -1.36 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | -0.3 | -0.42 | -0.53 | -1.1 | 0.18 | 0.2 | 0.46 | 0.39 |  | -0.66 |  | -1.05 | -1.05 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | -0.57 | -0.4 | -0.37 | -1.07 | 0.23 | 0.23 | 0.47 | 0.38 |  | -0.69 |  | -0.97 | -1.09 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | -0.25 | -0.35 | -0.44 | -0.85 | 0.21 | 0.22 | 0.47 | 0.4 | 0.52 | -0.47 | 0.52 | -0.84 | -0.81 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | -0.5 | -0.34 | -0.31 | -0.82 | 0.26 | 0.25 | 0.48 | 0.4 | 0.5 | -0.49 | 0.5 | -0.77 | -0.85 | -1.2 | -0.05 | -1.26
-5 |  |  |  |  | 0.22 | 0.23 | 0.46 | 0.4 | [8 empty] | -5 |  |  |  |  | 0.26 | 0.25 | 0.48 | 0.4
0 | -0.16 | -0.22 | -0.36 | -0.28 | 0.18 | 0.21 | 0.44 | 0.39 | 0.5 | -0.25 | 0.5 | -0.58 | -0.46 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 0 | -0.36 | -0.21 | -0.21 | -0.29 | 0.22 | 0.21 | 0.46 | 0.39 | 0.48 | -0.27 | 0.48 | -0.56 | -0.46 | -1.4 | 0.03 | -0.79
U95 | 0.28 | 0.56 | 0.39 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.79 | 0.1 | 0.79 | 0.07 | 0.07 | 0.2 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.79 | 0.1 | 0.79 | 0.06 | 0.09 | 0.2 | 0.22 | 0.77
CH 9 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 10 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-40 |  |  |  | -2.64 | 0.17 | 0.2 | 0.39 | 0.3 |  | -2.87 |  | -2.31 | -2.67 | -1.7 |  |  | -40 |  |  |  | -2.62 | 0.21 | 0.21 | 0.39 | 0.28 |  | -2.64 |  | -2.24 | -2.46 | -1.7
-35 |  |  |  |  | 0.13 | 0.14 | 0.39 | 0.3 | [5 empty] | -1.4 |  |  | -35 |  |  |  |  | 0.15 | 0.16 | 0.4 | 0.3 | [5 empty] | -1.4
-30 |  |  |  |  | 0.12 | 0.13 | 0.41 | 0.32 | [5 empty] | -1.2 |  |  | -30 |  |  |  |  | 0.14 | 0.16 | 0.41 | 0.31 | [5 empty] | -1.2
-25 |  |  |  | -1.65 | 0.15 | 0.15 | 0.42 | 0.34 |  | -1.46 |  | -1.54 | -1.73 | -1.1 |  |  | -25 |  |  |  | -1.61 | 0.16 | 0.18 | 0.42 | 0.33 |  | -1.43 |  | -1.5 | -1.64 | -1.1
-20 |  |  | -0.45 | -1.4 | 0.2 | 0.19 | 0.44 | 0.36 | 0.5 | -1.11 | 0.5 | -1.26 | -1.42 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 |  |  | -0.46 | -1.35 | 0.21 | 0.22 | 0.44 | 0.34 | 0.47 | -1.09 | 0.47 | -1.22 | -1.34 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 |  |  | -0.38 | -1.15 | 0.24 | 0.24 | 0.45 | 0.38 |  | -0.83 |  | -1 | -1.14 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 |  |  | -0.39 | -1.11 | 0.25 | 0.26 | 0.45 | 0.35 |  | -0.81 |  | -0.96 | -1.06 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 |  |  | -0.32 | -0.9 | 0.27 | 0.26 | 0.46 | 0.39 | 0.48 | -0.6 | 0.48 | -0.78 | -0.89 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 |  |  | -0.32 | -0.87 | 0.28 | 0.28 | 0.46 | 0.36 | 0.46 | -0.59 | 0.46 | -0.75 | -0.81 | -1.2 | -0.05 | -1.26
-5 |  |  |  |  | 0.27 | 0.26 | 0.47 | 0.4 | [8 empty] | -5 |  |  |  |  | 0.29 | 0.28 | 0.47 | 0.36
0 |  |  | -0.21 | -0.36 | 0.22 | 0.21 | 0.46 | 0.38 | 0.47 | -0.34 | 0.47 | -0.55 | -0.54 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 0 |  |  | -0.22 | -0.36 | 0.26 | 0.24 | 0.46 | 0.36 | 0.45 | -0.34 | 0.45 | -0.53 | -0.52 | -1.4 | 0.03 | -0.79
U95 |  |  | 0.28 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.79 | 0.1 | 0.79 | 0.07 | 0.09 | 0.2 | 0.22 | 0.77 | U95 |  |  | 0.28 | 0.26 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.79 | 0.09 | 0.79 | 0.07 | 0.1 | 0.2 | 0.22 | 0.77
CH 11 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 12 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-40 | [13 empty] | -1.7 |  |  | -40 | [13 empty] | -1.7
-35 | [13 empty] | -1.4 |  |  | -35 | [13 empty] | -1.4
-30 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | -1.2 |  |  | -30 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | -1.2
-25 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | -1.1 |  |  | -25 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | -1.1
-20 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | -1.2 | -0.05 | -1.26
0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | -1.4 | 0.03 | -0.79
U95 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.2 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.4 | 0.22 | 0.77
DATA STANDAR
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | CH 1 | CH 2 | CH 3 | CH 4 | CH 5 | CH 6 | CH 7 | CH 8 | CH 9 | CH 10
-40 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.28
-35 | 0.28 | 0.26 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3
-30 | 0.29 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31
-25 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33
-20 | 0.33 | 0.3 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.34
-15 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.35
-10 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.36
0.001 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.36
U95 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.11
Drifft | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.033333 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.036667 | 0.033333 | 0.036667
| 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
D R I F T
Kumpulan DRIFT | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
CH 1 | 0.11333 | 0.18667 | 0.093333 | 0.053333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.023333 | 0.03 | 0.26333 | 0.03 | 0.26333 | 0.026667 | 0.033333 | 0.066667 | 0.073333 | 0.25667
CH 2 | 0.11333 | 0.18667 | 0.093333 | 0.046667 | 0.03 | 0.036667 | 0.026667 | 0.03 | 0.26333 | 0.02 | 0.26333 | 0.026667 | 0.033333 | 0.066667 | 0.073333 | 0.25667
CH 3 | 0.11333 | 0.18667 | 0.093333 | 0.046667 | 0.026667 | 0.043333 | 0.03 | 0.03 | 0.26333 | 0.026667 | 0.26333 | 0.023333 | 0.033333 | 0.066667 | 0.073333 | 0.25667
CH 4 | 0.11333 | 0.18667 | 0.093333 | 0.036667 | 0.026667 | 0.04 | 0.03 | 0.033333 | 0.26333 | 0.026667 | 0.26333 | 0.023333 | 0.033333 | 0.066667 | 0.073333 | 0.25667
CH 5 | 0.11333 | 0.18667 | 0.093333 | 0.03 | 0.043333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.03 | 0.26333 | 0.03 | 0.26333 | 0.023333 | 0.026667 | 0.066667 | 0.073333 | 0.25667
CH 6 | 0.11333 | 0.18667 | 0.093333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.04 | 0.03 | 0.26333 | 0.033333 | 0.26333 | 0.023333 | 0.026667 | 0.066667 | 0.073333 | 0.25667
CH 7 | 0.093333 | 0.18667 | 0.044018 | 0.043333 | 0.03 | 0.036667 | 0.033333 | 0.03 | 0.26333 | 0.033333 | 0.26333 | 0.023333 | 0.023333 | 0.066667 | 0.073333 | 0.25667
CH 8 | 0.11333 | 0.18667 | 0.093333 | 0.043333 | 0.033333 | 0.043333 | 0.033333 | 0.036667 | 0.26333 | 0.033333 | 0.26333 | 0.02 | 0.03 | 0.066667 | 0.073333 | 0.25667
CH 9 | 0.11333 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.036667 | 0.046667 | 0.03 | 0.033333 | 0.26333 | 0.033333 | 0.26333 | 0.023333 | 0.03 | 0.066667 | 0.073333 | 0.25667
CH 10 | 0.11333 | 0.1 | 0.1 | 0.086667 | 0.026667 | 0.046667 | 0.026667 | 0.036667 | 0.26333 | 0.03 | 0.26333 | 0.023333 | 0.033333 | 0.066667 | 0.073333 | 0.25667
-26.693
Drift Max | CH 1: 0.036667
U95 max | CH 1: 0.11
INTERPOLASI MIN 1 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi |  | INTERPOLASI MAX 1 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi
Sensor 1 | -27 | -26.698 | 0.302 |  |  | Sensor 1 | -27 | -26.698 | 0.302 |  |  |  | x | -23
Sensor 2 | -27 | -26.728 | 0.272 |  |  | Sensor 2 | -27 | -26.728 | 0.272 |  |  |  | y | -0.72
Sensor 3 | -27 | -26.694 | 0.306 |  |  | Sensor 3 | -27 | -26.694 | 0.306 |  |  |  | x1 | -20
Sensor 4 | -27 | -26.688 | 0.312 |  |  | Sensor 4 | -27 | -26.688 | 0.312 |  |  |  | x2 | -25 |  | -5
Sensor 5 | -27 | -26.684 | 0.316 |  |  | Sensor 5 | -27 | -26.684 | 0.316 |  |  |  | y1 | -1.8
Sensor 6 | -27 | -26.682 | 0.318 |  |  | Sensor 6 | -27 | -26.682 | 0.318 |  |  |  | y2 | 0 |  | 1.8
Sensor 7 | -27 | -26.658 | 0.342 |  |  | Sensor 7 | -27 | -26.658 | 0.342
Sensor 8 | -27 | -26.664 | 0.336 |  |  | Sensor 8 | -27 | -26.664 | 0.336
Sensor 9 | - | - | - |  |  | Sensor 9 | - | - | -
Sensor 10 | - | - | - |  |  | Sensor 10 | - | - | -
INTERPOLASI MIN 2 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi |  | INTERPOLASI MAX 2 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi
Sensor 1 | -27 | -26.698 | 0.302 |  |  | Sensor 1 | -27 | -26.698 | 0.302
Sensor 2 | -27 | -26.728 | 0.272 |  |  | Sensor 2 | -27 | -26.728 | 0.272
Sensor 3 | -27 | -26.694 | 0.306 |  |  | Sensor 3 | -27 | -26.694 | 0.306
Sensor 4 | -27 | -26.688 | 0.312 |  |  | Sensor 4 | -27 | -26.688 | 0.312
Sensor 5 | -27 | -26.684 | 0.316 |  |  | Sensor 5 | -27 | -26.684 | 0.316
Sensor 6 | -27 | -26.682 | 0.318 |  |  | Sensor 6 | -27 | -26.682 | 0.318
Sensor 7 | -27 | -26.658 | 0.342 |  |  | Sensor 7 | -27 | -26.658 | 0.342
Sensor 8 | -27 | -26.664 | 0.336 |  |  | Sensor 8 | -27 | -26.664 | 0.336
Sensor 9 | - | - | - |  |  | Sensor 9 | - | - | -
Sensor 10 | - | - | - |  |  | Sensor 10 | - | - | -
INTERPOLASI MIN 3 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi |  | INTERPOLASI MAX 3 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi
Sensor 1 | -27 | -26.698 | 0.302 |  |  | Sensor 1 | -27 | -26.698 | 0.302
Sensor 2 | -27 | -26.728 | 0.272 |  |  | Sensor 2 | -27 | -26.728 | 0.272
Sensor 3 | -27 | -26.694 | 0.306 |  |  | Sensor 3 | -27 | -26.694 | 0.306
Sensor 4 | -27 | -26.688 | 0.312 |  |  | Sensor 4 | -27 | -26.688 | 0.312
Sensor 5 | -27 | -26.684 | 0.316 |  |  | Sensor 5 | -27 | -26.684 | 0.316
Sensor 6 | -27 | -26.682 | 0.318 |  |  | Sensor 6 | -27 | -26.682 | 0.318
Sensor 7 | -27 | -26.658 | 0.342 |  |  | Sensor 7 | -27 | -26.658 | 0.342
Sensor 8 | -27 | -26.664 | 0.336 |  |  | Sensor 8 | -27 | -26.664 | 0.336
Sensor 9 | - | - | - |  |  | Sensor 9 | - | - | -
Sensor 10 | - | - | - |  |  | Sensor 10 | - | - | -
INTERPOLASI MIN 4 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi |  | INTERPOLASI MAX 4 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi
Sensor 1 | -27 | -26.698 | 0.302 |  |  | Sensor 1 | -27 | -26.698 | 0.302
Sensor 2 | -27 | -26.728 | 0.272 |  |  | Sensor 2 | -27 | -26.728 | 0.272
Sensor 3 | -27 | -26.694 | 0.306 |  |  | Sensor 3 | -27 | -26.694 | 0.306
Sensor 4 | -27 | -26.688 | 0.312 |  |  | Sensor 4 | -27 | -26.688 | 0.312
Sensor 5 | -27 | -26.684 | 0.316 |  |  | Sensor 5 | -27 | -26.684 | 0.316
Sensor 6 | -27 | -26.682 | 0.318 |  |  | Sensor 6 | -27 | -26.682 | 0.318
Sensor 7 | -27 | -26.658 | 0.342 |  |  | Sensor 7 | -27 | -26.658 | 0.342
Sensor 8 | -27 | -26.664 | 0.336 |  |  | Sensor 8 | -27 | -26.664 | 0.336
Sensor 9 | - | - | - |  |  | Sensor 9 | - | - | -
Sensor 10 | - | - | - |  |  | Sensor 10 | - | - | -
INTERPOLASI MIN 5 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi |  | INTERPOLASI MAX 5 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi
Sensor 1 | -27 | -26.698 | 0.302 |  |  | Sensor 1 | -27 | -26.698 | 0.302
Sensor 2 | -27 | -26.728 | 0.272 |  |  | Sensor 2 | -27 | -26.728 | 0.272
Sensor 3 | -27 | -26.694 | 0.306 |  |  | Sensor 3 | -27 | -26.694 | 0.306
Sensor 4 | -27 | -26.688 | 0.312 |  |  | Sensor 4 | -27 | -26.688 | 0.312
Sensor 5 | -27 | -26.684 | 0.316 |  |  | Sensor 5 | -27 | -26.684 | 0.316
Sensor 6 | -27 | -26.682 | 0.318 |  |  | Sensor 6 | -27 | -26.682 | 0.318
Sensor 7 | -27 | -26.658 | 0.342 |  |  | Sensor 7 | -27 | -26.658 | 0.342
Sensor 8 | -27 | -26.664 | 0.336 |  |  | Sensor 8 | -27 | -26.664 | 0.336
Sensor 9 | - | - | - |  |  | Sensor 9 | - | - | -
Sensor 10 | - | - | - |  |  | Sensor 10 | [- | - | -

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 30 / 1 / IV - 21 / E - 00.000 DL
MK.031-18
Nama Alat : | Medical Freezer |  | Nomor Order : |  | E - 00.000 DL
Merek |  | : | GEA
Model / Tipe |  | : | AB - 375 LT
Nomor Seri |  | : | 110663750217
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | Laboratorium Mikrobiologi
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 21 Desember 2022
Tanggal |  | : | 21 Desember 2022
Penanggungjawab |  | : | Choirul Huda
Lokasi |  | : | Laboratorium Mikrobiologi
Hasil |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK.031-18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-10-01
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
KUNCI KOP SERTIFIKAT | Hasil Kalibrasi Medical Freezer
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
Note on D20: PC-PK: CONTOH

## Data Alat
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Azhar Alamsyah
Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Choirul Huda
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Dewi Nofitasari
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Donny Martha
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Fatimah Novrianisa
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Gusti Arya Dinata
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Hamdan Syarif
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Hary Ernanto
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Isra Mahensa
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Muhammad Alpian Hadi
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Muhammad Arrizal Septiawan
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Muhammad Ihsan Ilyas
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812984 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812985 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Rangga Setya Hantoko
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368322 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Ryan Rama Chaesar R
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368323 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Septia Khairunnisa
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368324 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Sholihatussa'diah
- |  |  |  |  | Siti Fathul Jannah
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Vikki Akhsanudin Nurkholis
Wardimanul Abrar
Yurdha Algifari
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Nomor Sertifikat : 67 /
|  | Nomor Sertifikat : 30 / / - / E - |  | 1
|  | Nomor Surat Keterangan : 30 / / - / E - |  | 2
1
1
|  | 1 | Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
|  | 2 | Alat yang diuji melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020 |  | Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
|  | 1 | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
|  | 2 | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | OK
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | OK
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | OK
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | OK
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | OK
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | OK
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | OK
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | OK
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | OK
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | OK
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | JOSS
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | JOSS
Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | JOSS
Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | JOSS
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | JOSS
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | JOSS
OK

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.4 |  | 1 | 30 |  | -14.4 | -6 | 4.2 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.15 |  | 2 | 40 | -5.9 | -11.5 | -5.8 | 2.85 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.6 | -9.1 | -5.3 | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.1 | 0 | 1e-06 | 0.050001 |  | 4 | 60 | -6 | -6.9 | -4.4 | 1.25 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 |  | 5 | 70 | -4 | -5.1 | -3.2 | 0.95 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.7 | -3.7 | -1.6 | 1.5 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  | 7 | 90 | 4 | -2.7 | 0.3 | 3.35 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 3.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 3 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  | 4 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  | 5 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  | 6 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  | 7 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  | 2 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  | 6 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  | 7 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 |  | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 |  | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 |  | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 |  | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 |  | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 |  | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 |  | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 |  | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 |  | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.3 |  | 1 | 35 | -10.5 | -9.7 | -7.7 | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |  | 2 | 40 | -9.6 | -9.7 | -7.2 | 1.25 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 3 | 50 | -8.8 | -9.1 | -6.2 | 1.45 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.25 |  | 4 | 60 | -8 | -7.9 | -5.2 | 1.4 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | 5 | 70 | -7.1 | -6.1 | -4.1 | 1.5 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | 6 | 80 | -6.3 | -3.8 | -3 | 1.65 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.25 |  | 7 | 90 | -5.4 | -0.8 | -1.8 | 2.3 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 |  | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | 1e-06 | 1.05 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 |  | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | 1e-06 | 0.8
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 |  | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | 1e-06 | 0.55
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 |  | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | 1e-06 | 0.45
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 |  | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 |  | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 |  | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 |  | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 |  | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 |  | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 |  | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1e-06 | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1e-06 | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 |  | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 1e-06 | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 |  | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | 1e-06 | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 |  | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 |  | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1e-06 | 1.95
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 |  | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 |  | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1e-06 | 1.9
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 |  | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 |  | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2023 | 2021 | 2019 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2019 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2019 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.4 | 0.1 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 30 |  | -4 | -1.4 | 1.3 |  | 1 | 960 | -1.5 | -4 | 1e-06 | 2 |  | hPa | 2.5
| 2 | 20 | 0.2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 |  | 2 | 40 | -4.6 | -3.8 | -1.2 | 1.7 |  | 2 | 970 | -1 | -3.9 | 1e-06 | 1.95
| 3 | 25 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.2 |  | 3 | 50 | -5 | -3.8 | -1.2 | 1.9 |  | 3 | 980 | -0.6 | -3.8 | 1e-06 | 1.9
| 4 | 30 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.15 |  | 4 | 60 | -5.6 | -3.9 | -1.1 | 2.25 |  | 4 | 990 | -0.2 | -3.6 | 1e-06 | 1.8
| 5 | 35 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -6.5 | -4.1 | -1.2 | 2.65 |  | 5 | 1000 | 0.2 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 6 | 80 | -7.6 | -4.5 | -1.2 | 3.2 |  | 6 | 1010 | 0.6 | -3.4 | 0.2 | 2
| 7 | 40 | -0.1 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  | 7 | 90 | -9.1 | -4.9 | -1.3 | 3.9 |  | 7 | 1020 |  | 0 | 1e-06 | 5e-07
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 6 | 37 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 |  | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 |  | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 |  | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 |  | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 |  | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 |  | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 |  | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 |  | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 |  | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 |  | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 |  | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 |  | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 |  | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 |  | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 |  | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 |  | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 1 | 35 | -3.1 | -0.4 |  | 1.35 |  | 1 | 960 | 4.1 | -0.4 |  | 2.25 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -3.1 | -0.1 |  | 1.5 |  | 2 | 970 | 4.1 | -0.5 |  | 2.3
| 3 | 25 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -3.2 | 1e-06 |  | 1.6 |  | 3 | 980 | 4.1 | -0.6 |  | 2.35
| 4 | 30 | 0.5 | -0.1 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -3 | 1e-06 |  | 1.5 |  | 4 | 990 | 4.1 | -0.7 |  | 2.4
| 5 | 35 | 0.7 | -0.2 |  | 0.45 |  | 5 | 70 | -2.8 | -0.1 |  | 1.35 |  | 5 | 1000 | 4.1 | -0.8 |  | 2.45
| 6 | 37 | 0.7 | -0.3 |  | 0.5 |  | 6 | 80 | -2.4 | -0.5 |  | 0.95 |  | 6 | 1010 | 4.1 | -0.8 |  | 2.45
| 7 | 40 | 0.8 | -0.4 |  | 0.6 |  | 7 | 90 | -1.8 | -0.9 |  | 0.45 |  | 7 | 1020 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 0.6 |  | 1 | 30 |  | -2.2 | -1.4 | 0.4 |  | 1 | 985 |  | 3.8 | 0.9 | 1.45 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  | 2 | 40 | -4 | -2 | -1.3 | 1.35 |  | 2 | 990 | 3.9 | 3.8 | 1 | 1.45
| 3 | 25 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.25 |  | 3 | 50 | -3.6 | -1.8 | -1.3 | 1.15 |  | 3 | 995 |  | 3.7 | 1 | 1.35
| 4 | 30 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.25 |  | 4 | 60 | -3.1 | -1.6 | -1.5 | 0.8 |  | 4 | 1000 | 4.1 | 3.7 | 1.1 | 1.5
| 5 | 35 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.35 |  | 5 | 70 | -2.3 | -1.4 | -1.9 | 0.45 |  | 5 | 1005 |  | 3.6 | 1.1 | 1.25
| 6 | 37 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  | 6 | 80 | -1.5 | -1.2 | -2.5 | 0.65 |  | 6 | 1010 | 4.3 | 3.5 | 1.1 | 1.6
| 7 | 40 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.45 |  | 7 | 90 | -0.4 | -1 | -3.2 | 1.4 |  | 7 | 1020 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 1 | 30 |  | -0.8 | 0.6 | 0.7 |  | 1 | 985 |  | 3.9 | 0.9 | 1.5 |  | hPa | 2.5
| 2 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  | 2 | 40 | -3.8 | -0.4 | 0.3 | 2.05 |  | 2 | 990 | 4 | 3.9 | 1 | 1.5
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.15 |  | 3 | 50 | -2.8 | 1e-06 | -0.2 | 1.4 |  | 3 | 995 |  | 3.8 | 1 | 1.4
| 4 | 30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  | 4 | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  | 4 | 1000 | 4.2 | 3.8 | 1.1 | 1.55
| 5 | 35 | 0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.45 |  | 5 | 70 | -0.6 | 0.7 | -0.8 | 0.75 |  | 5 | 1005 |  | 3.8 | 1.1 | 1.35
| 6 | 37 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | 0.6 |  | 6 | 80 | 0.6 | 1.1 | -0.9 | 1 |  | 6 | 1010 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 1.65
| 7 | 40 | 0.4 | -0.8 | -1.1 | 0.75 |  | 7 | 90 | 1.9 | 1.5 | -0.8 | 1.35 |  | 7 | 1020 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  | 1 | 30 | -4.1 | -2 | -0.4 | 1.85 |  | 1 | 980 | 4.1 | 4.3 | 0.9 | 1.7 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.4 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.7 | -0.3 | 1.75 |  | 2 | 990 | 4.3 | 4.2 | 1 | 1.65
| 3 | 25 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.35 |  | 3 | 50 | -3.1 | -1.4 | -0.3 | 1.4 |  | 3 | 995 |  | 4.1 | 1 | 1.55
| 4 | 30 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.3 | -1.1 | -0.5 | 0.9 |  | 4 | 1000 | 4.4 | 4.1 | 1.1 | 1.65
| 5 | 35 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.45 |  | 5 | 70 | -1.6 | -0.7 | -0.8 | 0.45 |  | 5 | 1005 |  | 4 | 1.1 | 1.45
| 6 | 37 | 0.5 | 1 | -0.1 | 0.55 |  | 6 | 80 | -0.7 | -0.4 | -1.3 | 0.45 |  | 6 | 1010 | 4.6 | 3.9 | 1.1 | 1.75
| 7 | 40 | 0.6 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 |  | 7 | 90 | 0.1 | -0.1 | -2 | 1.05 |  | 7 | 1020 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.1 |  | 0 |  | 1 | 35 | -2.5 | -1.6 |  | 0.45 |  | 1 | 960 | 4.6 | -2.9 |  | 3.75 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -2.3 | -1.4 |  | 0.45 |  | 2 | 970 | 4.5 | -2.3 |  | 3.4
| 3 | 25 | 0.5 | 0.2 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -2 | -1.4 |  | 0.3 |  | 3 | 980 | 4.5 | -1.7 |  | 3.1
| 4 | 30 | 0.6 | 0.2 |  | 0.2 |  | 4 | 60 | -1.9 | -1.5 |  | 0.2 |  | 4 | 990 | 4.4 | -1.1 |  | 2.75
| 5 | 35 | 0.6 | 0.1 |  | 0.25 |  | 5 | 70 | -2.1 | -1.8 |  | 0.15 |  | 5 | 1000 | 4.3 | -0.4 |  | 2.35
| 6 | 37 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 6 | 80 | -2.5 | -2.3 |  | 0.1 |  | 6 | 1010 | 4.3 | -0.4 |  | 2.35
| 7 | 40 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 7 | 90 | -3.1 | -3 |  | 0.05 |  | 7 | 1020 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -2.7 | 0.1 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.4 | 0.2 |  | 1.3 |  | 2 | 970 | 4.5 | -0.6 |  | 2.55
| 3 | 25 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.2 |  | 1.05 |  | 3 | 980 | 4.5 | -0.6 |  | 2.55
| 4 | 30 | 0.6 | -0.2 |  | 0.4 |  | 4 | 60 | -1.7 | 1e-06 |  | 0.85 |  | 4 | 990 | 4.4 | -0.6 |  | 2.5
| 5 | 35 | 0.7 | -0.5 |  | 0.6 |  | 5 | 70 | -1.8 | -0.3 |  | 0.75 |  | 5 | 1000 | 4.4 | -0.6 |  | 2.5
| 6 | 37 | 0.7 | -0.6 |  | 0.65 |  | 6 | 80 | -2.2 | -0.8 |  | 0.7 |  | 6 | 1010 | 4.4 | -0.6 |  | 2.5
| 7 | 40 | 0.7 | -0.8 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -2.9 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 1020 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 |  | 1 | 35 | -3.2 | -0.4 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.4 | -1.5 |  | 2.95 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.9 | -0.2 |  | 1.35 |  | 2 | 970 | 4.4 | -1.3 |  | 2.85
| 3 | 25 | 0.2 | -0.2 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -2.4 | -0.2 |  | 1.1 |  | 3 | 980 | 4.3 | -1.1 |  | 2.7
| 4 | 30 | 0.3 | -0.2 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -2.1 | -0.2 |  | 0.95 |  | 4 | 990 | 4.3 | -0.9 |  | 2.6
| 5 | 35 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 5 | 70 | -2.2 | -0.3 |  | 0.95 |  | 5 | 1000 | 4.3 | -0.8 |  | 2.55
| 6 | 37 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 6 | 80 | -2.4 | -0.5 |  | 0.95 |  | 6 | 1010 | 4.2 | -0.7 |  | 2.45
| 7 | 40 | 0.5 | -0.4 |  | 0.45 |  | 7 | 90 | -3 | -0.8 |  | 1.1 |  | 7 | 1020 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 1 | 35 | -2.2 | -1.5 |  | 0.35 |  | 1 | 750 | 4.5 | 2.5 |  | 1 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.3 | 0.1 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -2.4 | -0.8 |  | 0.8 |  | 2 | 800 | 4.5 | 2.5 |  | 1
| 3 | 25 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -2.7 | -0.2 |  | 1.25 |  | 3 | 850 | 4.4 | 2.4 |  | 1
| 4 | 30 | 0.5 | -0.1 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.7 | 0.4 |  | 1.55 |  | 4 | 900 | 4.4 | 2.3 |  | 1.05
| 5 | 35 | 0.5 | -0.1 |  | 0.3 |  | 5 | 70 | -2.6 | -0.7 |  | 0.95 |  | 5 | 950 | 4.4 | 2.4 |  | 1
| 6 | 37 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 6 | 80 | -2.2 | -0.9 |  | 0.65 |  | 6 | 1000 | 4.3 | 2.2 |  | 1.05
| 7 | 40 | 0.6 | 0.2 |  | 0.2 |  | 7 | 90 | -1.7 | -0.6 |  | 0.55 |  | 7 | 1050 | 0 | 2.3 |  | 1.15
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2017 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.5
1 | 1 | 15 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.4 |  | 1 | 1 | 30 | 0 | -14.4 | -6 | 4.2 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 0.5
| 2 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  |  | 2 | 750 | - | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 3 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  |  | 3 | 750 | - | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 0 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 0.3
| 5 | 15 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -10.5 | -9.7 | -7.7 | 1.4 |  |  | 5 | 750 | - | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 1e-06 | 1.05 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | 0 | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1e-06 | 1.6 |  | 8 | 0.8
| 8 | 15 | 0.4 | 0.1 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 8 | 30 | 0 | -4 | -1.4 | 1.3 |  |  | 8 | 960 | -1.5 | -4 | 1e-06 | 2 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 0 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 12 | 0.5
| 12 | 15 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 12 | 35 | -3.1 | -0.4 | 0 | 1.35 |  |  | 12 | 960 | 4.1 | -0.4 | 0 | 2.25 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 0.6 |  |  | 13 | 30 | 0 | -2.2 | -1.4 | 0.4 |  |  | 13 | 985 | 0 | 3.8 | 0.9 | 1.45 |  | 14 | 0.6
| 14 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 14 | 30 | 0 | -0.8 | 0.6 | 0.7 |  |  | 14 | 985 | 0 | 3.9 | 0.9 | 1.5 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.1 | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  |  | 15 | 30 | -4.1 | -2 | -0.4 | 1.85 |  |  | 15 | 980 | 4.1 | 4.3 | 0.9 | 1.7 |  | 16 | 0.5
| 16 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 16 | 35 | -2.5 | -1.6 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 960 | 4.6 | -2.9 | 0 | 3.75 |  | 17 | 0.8
| 17 | 15 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 17 | 35 | -2.7 | 0.1 | 0 | 1.4 |  |  | 17 | 960 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6 |  | 18 | 0.6
| 18 | 15 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 35 | -3.2 | -0.4 | 0 | 1.4 |  |  | 18 | 960 | 4.4 | -1.5 | 0 | 2.95 |  | 19 | 0.5
| 19 | 15 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 19 | 35 | -2.2 | -1.5 | 0 | 0.35 |  |  | 19 | 750 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
2 | 1 | 20 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.15 |  | 2 | 1 | 40 | -5.9 | -11.5 | -5.8 | 2.85 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  |  | 2 | 800 | - | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  |  | 3 | 800 | - | - | - | 0 |  | 1 | 2.6
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 0 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |  |  | 5 | 40 | -9.6 | -9.7 | -7.2 | 1.25 |  |  | 5 | 800 | - | - | - | 0 |  | 3 | 2.4
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 0 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 1e-06 | 0.8 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | 0 | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1e-06 | 1.25 |  | 5 | 2.3
| 8 | 20 | 0.2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 |  |  | 8 | 40 | -4.6 | -3.8 | -1.2 | 1.7 |  |  | 8 | 970 | -1 | -3.9 | 1e-06 | 1.95 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 0 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 8 | 2.3
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 |  |  | 12 | 40 | -3.1 | -0.1 | 0 | 1.5 |  |  | 12 | 970 | 4.1 | -0.5 | 0 | 2.3 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  |  | 13 | 40 | -4 | -2 | -1.3 | 1.35 |  |  | 13 | 990 | 3.9 | 3.8 | 1 | 1.45 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 14 | 40 | -3.8 | -0.4 | 0.3 | 2.05 |  |  | 14 | 990 | 4 | 3.9 | 1 | 1.5 |  | 12 | 2.3
| 15 | 20 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 15 | 40 | -3.8 | -1.7 | -0.3 | 1.75 |  |  | 15 | 990 | 4.3 | 4.2 | 1 | 1.65 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 40 | -2.3 | -1.4 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 970 | 4.5 | -2.3 | 0 | 3.4 |  | 14 | 2.3
| 17 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 17 | 40 | -2.4 | 0.2 | 0 | 1.3 |  |  | 17 | 970 | 4.5 | -0.6 | 0 | 2.55 |  | 15 | 2.3
| 18 | 20 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 40 | -2.9 | -0.2 | 0 | 1.35 |  |  | 18 | 970 | 4.4 | -1.3 | 0 | 2.85 |  | 16 | 2.3
| 19 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 |  |  | 19 | 40 | -2.4 | -0.8 | 0 | 0.8 |  |  | 19 | 800 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 |  | 17 | 2.3
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 18 | 2.3
[24 empty] | 19 | 2.3
3 | 1 | 25 | -0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 |  | 3 | 1 | 50 | -6.6 | -9.1 | -5.3 | 1.9 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  |  | 2 | 850 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 0 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -8.8 | -9.1 | -6.2 | 1.45 |  |  | 5 | 850 | - | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 0 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 1e-06 | 0.55 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | 0 | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 1e-06 | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 50 | -5 | -3.8 | -1.2 | 1.9 |  |  | 8 | 980 | -0.6 | -3.8 | 1e-06 | 1.9 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 0 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 |  |  | 12 | 50 | -3.2 | 1e-06 | 0 | 1.6 |  |  | 12 | 980 | 4.1 | -0.6 | 0 | 2.35 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.25 |  |  | 13 | 50 | -3.6 | -1.8 | -1.3 | 1.15 |  |  | 13 | 995 | 0 | 3.7 | 1 | 1.35 |  | 8 | 2.5
| 14 | 25 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.15 |  |  | 14 | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  |  | 14 | 995 | 0 | 3.8 | 1 | 1.4 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.35 |  |  | 15 | 50 | -3.1 | -1.4 | -0.3 | 1.4 |  |  | 15 | 995 | 0 | 4.1 | 1 | 1.55 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 50 | -2 | -1.4 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 980 | 4.5 | -1.7 | 0 | 3.1 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 17 | 50 | -1.9 | 0.2 | 0 | 1.05 |  |  | 17 | 980 | 4.5 | -0.6 | 0 | 2.55 |  | 12 | 2.1
| 18 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 18 | 50 | -2.4 | -0.2 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 980 | 4.3 | -1.1 | 0 | 2.7 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 19 | 50 | -2.7 | -0.2 | 0 | 1.25 |  |  | 19 | 850 | 4.4 | 2.4 | 0 | 1 |  | 14 | 2.5
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 15 | 2.3
[24 empty] | 16 | 2.2
4 | 1 | 30 | -0.1 | 0 | 1e-06 | 0.050001 |  | 4 | 1 | 60 | -6 | -6.9 | -4.4 | 1.25 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  |  | 2 | 900 | - | - | - | 0 |  | 18 | 2.1
| 3 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  |  | 3 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  |  | 3 | 900 | - | - | - | 0 |  | 19 | 2.1
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 0 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -8 | -7.9 | -5.2 | 1.4 |  |  | 5 | 900 | - | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 0 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | 0 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | 0 | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | 1e-06 | 0.5
| 8 | 30 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.15 |  |  | 8 | 60 | -5.6 | -3.9 | -1.1 | 2.25 |  |  | 8 | 990 | -0.2 | -3.6 | 1e-06 | 1.8
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 0 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 30 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.3 |  |  | 12 | 60 | -3 | 1e-06 | 0 | 1.5 |  |  | 12 | 990 | 4.1 | -0.7 | 0 | 2.4
| 13 | 30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  |  | 13 | 60 | -3.1 | -1.6 | -1.5 | 0.8 |  |  | 13 | 1000 | 4.1 | 3.7 | 1.1 | 1.5
| 14 | 30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  |  | 14 | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  |  | 14 | 1000 | 4.2 | 3.8 | 1.1 | 1.55
| 15 | 30 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 15 | 60 | -2.3 | -1.1 | -0.5 | 0.9 |  |  | 15 | 1000 | 4.4 | 4.1 | 1.1 | 1.65
| 16 | 30 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 60 | -1.9 | -1.5 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 990 | 4.4 | -1.1 | 0 | 2.75
| 17 | 30 | 0.6 | -0.2 | 0 | 0.4 |  |  | 17 | 60 | -1.7 | 1e-06 | 0 | 0.85 |  |  | 17 | 990 | 4.4 | -0.6 | 0 | 2.5
| 18 | 30 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.25 |  |  | 18 | 60 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 990 | 4.3 | -0.9 | 0 | 2.6
| 19 | 30 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.3 |  |  | 19 | 60 | -2.7 | 0.4 | 0 | 1.55 |  |  | 19 | 900 | 4.4 | 2.3 | 0 | 1.05
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
5 | 1 | 35 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 |  | 5 | 1 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  |  | 2 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  |  | 2 | 1000 | - | - | - | 0
| 3 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 3 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  |  | 3 | 1000 | - | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 0 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | 5 | 70 | -7.1 | -6.1 | -4.1 | 1.5 |  |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 0 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | 0 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | 0 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1e-06 | 1.95
| 8 | 35 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -6.5 | -4.1 | -1.2 | 2.65 |  |  | 8 | 1000 | 0.2 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 0 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 35 | 0.7 | -0.2 | 0 | 0.45 |  |  | 12 | 70 | -2.8 | -0.1 | 0 | 1.35 |  |  | 12 | 1000 | 4.1 | -0.8 | 0 | 2.45
| 13 | 35 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.35 |  |  | 13 | 70 | -2.3 | -1.4 | -1.9 | 0.45 |  |  | 13 | 1005 | 0 | 3.6 | 1.1 | 1.25
| 14 | 35 | 0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.45 |  |  | 14 | 70 | -0.6 | 0.7 | -0.8 | 0.75 |  |  | 14 | 1005 | 0 | 3.8 | 1.1 | 1.35
| 15 | 35 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.45 |  |  | 15 | 70 | -1.6 | -0.7 | -0.8 | 0.45 |  |  | 15 | 1005 | 0 | 4 | 1.1 | 1.45
| 16 | 35 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.25 |  |  | 16 | 70 | -2.1 | -1.8 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 1000 | 4.3 | -0.4 | 0 | 2.35
| 17 | 35 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0.6 |  |  | 17 | 70 | -1.8 | -0.3 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1000 | 4.4 | -0.6 | 0 | 2.5
| 18 | 35 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 70 | -2.2 | -0.3 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1000 | 4.3 | -0.8 | 0 | 2.55
| 19 | 35 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.3 |  |  | 19 | 70 | -2.6 | -0.7 | 0 | 0.95 |  |  | 19 | 950 | 4.4 | 2.4 | 0 | 1
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1000 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
6 | 1 | 37 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.2 |  | 6 | 1 | 80 | -0.7 | -3.7 | -1.6 | 1.5 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  |  | 2 | 1005 | - | - | - | 0
| 3 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  |  | 3 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 0 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 37 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | 5 | 80 | -6.3 | -3.8 | -3 | 1.65 |  |  | 5 | 1005 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 0 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | 0 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | 0 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1e-06 | 1.9
| 8 | 37 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -7.6 | -4.5 | -1.2 | 3.2 |  |  | 8 | 1010 | 0.6 | -3.4 | 0.2 | 2
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 0 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 0 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 37 | 0.7 | -0.3 | 0 | 0.5 |  |  | 12 | 80 | -2.4 | -0.5 | 0 | 0.95 |  |  | 12 | 1010 | 4.1 | -0.8 | 0 | 2.45
| 13 | 37 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  | 13 | 80 | -1.5 | -1.2 | -2.5 | 0.65 |  |  | 13 | 1010 | 4.3 | 3.5 | 1.1 | 1.6
| 14 | 37 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | 0.6 |  |  | 14 | 80 | 0.6 | 1.1 | -0.9 | 1 |  |  | 14 | 1010 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 1.65
| 15 | 37 | 0.5 | 1 | -0.1 | 0.55 |  |  | 15 | 80 | -0.7 | -0.4 | -1.3 | 0.45 |  |  | 15 | 1010 | 4.6 | 3.9 | 1.1 | 1.75
| 16 | 37 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 80 | -2.5 | -2.3 | 0 | 0.1 |  |  | 16 | 1010 | 4.3 | -0.4 | 0 | 2.35
| 17 | 37 | 0.7 | -0.6 | 0 | 0.65 |  |  | 17 | 80 | -2.2 | -0.8 | 0 | 0.7 |  |  | 17 | 1010 | 4.4 | -0.6 | 0 | 2.5
| 18 | 37 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 80 | -2.4 | -0.5 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1010 | 4.2 | -0.7 | 0 | 2.45
| 19 | 37 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 19 | 80 | -2.2 | -0.9 | 0 | 0.65 |  |  | 19 | 1000 | 4.3 | 2.2 | 0 | 1.05
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1005 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
7 | 1 | 40 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  | 7 | 1 | 90 | 4 | -2.7 | 0.3 | 3.35 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  |  | 3 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 0 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 40 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.25 |  |  | 5 | 90 | -5.4 | -0.8 | -1.8 | 2.3 |  |  | 5 | 1020 | - | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 0 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 0 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9
| 8 | 40 | -0.1 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -9.1 | -4.9 | -1.3 | 3.9 |  |  | 8 | 1020 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 40 | 0.8 | -0.4 | 0 | 0.6 |  |  | 12 | 90 | -1.8 | -0.9 | 0 | 0.45 |  |  | 12 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07
| 13 | 40 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.45 |  |  | 13 | 90 | -0.4 | -1 | -3.2 | 1.4 |  |  | 13 | 1020 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 14 | 40 | 0.4 | -0.8 | -1.1 | 0.75 |  |  | 14 | 90 | 1.9 | 1.5 | -0.8 | 1.35 |  |  | 14 | 1020 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 15 | 40 | 0.6 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 |  |  | 15 | 90 | 0.1 | -0.1 | -2 | 1.05 |  |  | 15 | 1020 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 16 | 40 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 90 | -3.1 | -3 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07
| 17 | 40 | 0.7 | -0.8 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 90 | -2.9 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07
| 18 | 40 | 0.5 | -0.4 | 0 | 0.45 |  |  | 18 | 90 | -3 | -0.8 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07
| 19 | 40 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 19 | 90 | -1.7 | -0.6 | 0 | 0.55 |  |  | 19 | 1050 | 0 | 2.3 | 0 | 1.15
| 20 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
16 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 |  |  |  |  | 16 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 |  |  |  |  | 16 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 |  |  |  |  | 16 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa | 2023 | 2020 | 2016
15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | 35 | -2.5 | -1.6 | 0 | 0.45 |  | 960 | 4.6 | -2.9 | 0 | 3.75
20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  | 40 | -2.3 | -1.4 | 0 | 0.45 |  | 970 | 4.5 | -2.3 | 0 | 3.4 |  | Suhu | 26.25 | 26.6709 | 0.070711 | 0.5
25 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.15 |  | 50 | -2 | -1.4 | 0 | 0.3 |  | 980 | 4.5 | -1.7 | 0 | 3.1 |  | %RH | 60.85 | 58.5059 | 0.6364 | 2.3
30 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 60 | -1.9 | -1.5 | 0 | 0.2 |  | 990 | 4.4 | -1.1 | 0 | 2.75 |  | hPa | 1011.55 | 1014.2417 | 2.0506 | 2.2
35 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.25 |  | 70 | -2.1 | -1.8 | 0 | 0.15 |  | 1000 | 4.3 | -0.4 | 0 | 2.35
37 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  | 80 | -2.5 | -2.3 | 0 | 0.1 |  | 1010 | 4.3 | -0.4 | 0 | 2.35 |  | HASIL | ( 26.7 ± 0.5 ) °C
40 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  | 90 | -3.1 | -3 | 0 | 0.05 |  | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 |  |  | ( 58.5 ± 2.3 ) %RH
( 1014.2 ± 2.2 ) hPa
[18 empty] | Koreksi Suhu | Koreksi Kelembaban | Koreksi tekanan
[18 empty] | 0.42094 | -2.3441 | 2.6917
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2020 | 1 |  | 26.7 | 0.5 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 2 |  | 58.5 | 2.3 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 3 |  | 1014.2 | 2.2 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2020 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 2016 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2016 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2019 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 2016 | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 2016 | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | 2021 | 2016 | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 2016 | 20
16

## DB Kelistrikan
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2021
| 150 | 0.31 | 0.76 |  | 0.225 | 1.8 |  | 150 | 0.15 | 0.23 |  | 0.04 | 1.8 |  | 150 | 0.06 | -1.43 | -1.6 | 0.83 | 1.8
| 180 | 0.1 | -0.03 |  | 0.065 | 2.16 |  | 180 | 0.12 | -0.06 |  | 0.09 | 2.16 |  | 180 | -1.94 | -1.81 | -1.9 | 0.065 | 2.16
| 200 | -0.04 | -0.16 |  | 0.06 | 2.4 |  | 200 | 0.06 | -0.18 |  | 0.12 | 2.4 |  | 200 | -1.95 | -2.05 | -2.14 | 0.095 | 2.4
| 220 | -0.28 | -0.18 |  | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.05 | -0.03 |  | 0.04 | 2.64 |  | 220 | -2.31 | -2.29 | -3.44 | 0.575 | 2.64
| 230 | -0.2 | -0.26 |  | 0.03 | 2.76 |  | 230 | 1e-06 | 0.05 |  | 0.025 | 2.76 |  | 230 | -2.38 | -11.79 | -2.52 | 4.705 | 2.76
| 250 | -0.32 | 1e-06 |  | 0.16 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.76 |  | 250 | -2.56 | 1e-06 | 1e-06 | 1.28 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2021
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.3 |  | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9e-09
| 50 | 0.1 | -0.06 |  | 0.08 | 0.295 |  | 50 | -0.08 | 0.1 |  | 0.09 | 0.295 |  | 50 | 2.7 | 9.1 | -0.62 | 4.86 | 0.295
| 100 | 0.2 | -0.06 |  | 0.13 | 0.59 |  | 100 | -0.07 | 2.2 |  | 1.135 | 0.59 |  | 100 | 2.4 | 6 | -0.22 | 3.11 | 0.59
| 200 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 | 1.18 |  | 200 | -0.1 | 3.3 |  | 1.7 | 1.18 |  | 200 | 2.7 | -3.6 | -0.1 | 3.15 | 1.18
| 500 | 3.8 | -0.9 |  | 2.35 | 2.95 |  | 500 | 0.8 | 2 |  | 0.6 | 2.95 |  | 500 | 3 | -18.8 | -1.1 | 10.9 | 2.95
| 1000 | 9 | 1e-06 |  | 4.5 | 5.9 |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.95 |  | 1000 | -88 | -47 | 3 | 45.5 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2021
| 10 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 | 0.059 |  | 5 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.085
| 20 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 20 | 0.2 | 0.1 |  | 0.05 | 0.118 |  | 10 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17
| 50 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 50 | 0.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.295 |  | 20 | 0.2 | 1e-06 | 0.4 | 0.2 | 0.34
| 100 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 100 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 | 0.59 |  | 50 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.85
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2021
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012 |  | 0 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 0.1 | -0.001 | 0.002 |  | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.006 | 0.005 |  | 0.0005 | 0.0012 |  | 0.5 | 0.005 | -0.002 | -0.001 | 0.0035 | 0.006
| 1 | 0.004 | 0.012 |  | 0.004 | 0.012 |  | 1 | 0.045 | 0.055 |  | 0.005 | 0.012 |  | 1 | 0.008 | -0.012 | 0.005 | 0.01 | 0.012
| 2 | 0.007 | 1e-06 |  | 0.0034995 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0.014 | -0.008 | 0.014 | 0.011 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2019
| 150 | -0.05 | 0.11 |  | 0.08 | 1.8 |  | 150 | 0.25 | 0.02 |  | 0.115 | 1.8 |  | 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8
| 180 | -0.04 | 0.03 |  | 0.035 | 2.16 |  | 180 | 0.09 | 0.1 |  | 0.005 | 2.16 |  | 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16
| 200 | -0.67 | 0.05 |  | 0.36 | 2.4 |  | 200 | 0.18 | -0.03 |  | 0.105 | 2.4 |  | 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4
| 220 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.56 | 0.38 |  | 0.09 | 2.64 |  | 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64
| 230 | -0.11 | 1.11 |  | 0.61 | 2.76 |  | 230 | 0.73 | -0.16 |  | 0.445 | 2.76 |  | 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 50 | 0.4 | -0.29 |  | 0.345 | 0.295 |  | 50 | 1.2 | -0.33 |  | 0.765 | 0.295 |  | 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295
| 100 | 0.4 | -0.35 |  | 0.375 | 0.59 |  | 100 | 3.9 | -0.42 |  | 2.16 | 0.59 |  | 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59
| 200 | 0 | 0.8 |  | 0.4 | 1.18 |  | 200 | 0 | 1.3 |  | 0.65 | 1.18 |  | 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 500 | 1.5 | 1.2 |  | 0.15 | 2.95 |  | 500 | 9.3 | 0.7 |  | 4.3 | 2.95 |  | 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 4.85 | 2.95
| 1000 | 2 | 2 |  | 0 | 5.9 |  | 1000 | -110 | 1e-06 |  | 55 | 5.9 |  | 1000 | -88 | -11 | 1e-06 | 44 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2019
| 10 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34
| 50 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 | 0.85 |  | 50 | 0.6 | 0.4 |  | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.85
| 100 | 1.4 | 1 |  | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 1.5 | 0.8 |  | 0.35 | 1.7 |  | 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.003 | 1e-06 | 0.0015005 | 0
| 0.1 | -0.002 | 1e-06 |  | 0.0010005 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.002 | 0.002 |  | 0.002 | 0.0012 |  | 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0015 | 0.0012
| 1 | -0.008 | -0.001 |  | 0.0035 | 0.012 |  | 1 | 0.063 | 0.012 |  | 0.0255 | 0.012 |  | 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012
| 2 | -0.007 | 1e-06 |  | 0.0035005 | 0.024 |  | 2 | 0.091 | 1e-06 |  | 0.045499 | 0.024 |  | 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4669058) | [5 empty] | I | ESA 615 (4670010)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2020
| 150 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.11 | 1.8 |  | 150 | -0.5 | -0.17 | -0.24 | 0.165 | 1.8 |  | 150 | -0.08 | -0.08 | -0.17 | 0.045 | 1.8
| 180 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.065 | 2.16 |  | 180 | -0.19 | -0.39 | -0.14 | 0.125 | 2.16 |  | 180 | -0.2 | -0.2 | -0.22 | 0.01 | 2.16
| 200 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | 2.4 |  | 200 | -0.07 | -0.23 | -0.33 | 0.13 | 2.4 |  | 200 | -0.25 | -0.25 | -0.33 | 0.04 | 2.4
| 220 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | 0.13 | 2.64 |  | 220 | -0.39 | -0.16 | -0.45 | 0.145 | 2.64 |  | 220 | -0.29 | -0.29 | -0.39 | 0.05 | 2.64
| 230 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0.045 | 2.76 |  | 230 | -0.3 | -0.15 | -0.54 | 0.195 | 2.76 |  | 230 | -0.34 | -0.34 | -0.39 | 0.025 | 2.76
| 250 | 1e-05 | 1e-05 | 0.38 | 0.18999 | 3 |  | 250 | 0 | 1e-06 | -0.49 | 0.245 | 3 |  | 250 | 0 | 0 | -0.39 | 0.195 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 50 | 5 | 1.9 | 1.7 | 1.65 | 0.295 |  | 20 | 4.7 | 6.6 | 0.9 | 2.85 | 0.118 |  | 25 | 3 | 4.9 | 0.8 | 2.05 | 0.1475
| 100 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 2.25 | 0.59 |  | 50 | 4.7 | 5 | 2.1 | 1.45 | 0.295 |  | 50 | 4.1 | 9.2 | 1.7 | 3.75 | 0.295
| 200 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 4.1 | 1.18 |  | 200 | 7.7 | -8.2 | 3.7 | 7.95 | 1.18 |  | 100 | 6 | 7.7 | 3.4 | 2.15 | 0.59
| 500 | 9.3 | 0.9 | 3 | 4.2 | 2.95 |  | 500 | 6 | -31.8 | 8.3 | 20.05 | 2.95 |  | 500 | 9.5 | -25.1 | 7.2 | 17.3 | 2.95
| 1000 | -88 | 1 | 1e-06 | 44.5 | 5.9 |  | 1000 | -88 | -74 | 1e-06 | 44 | 5.9 |  | 1000 | -88 | -66 | 1e-06 | 44 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020
| 10 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  | 10 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.34
| 50 | 0.3 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 | 0.85 |  | 50 | 0.3 | 0.2 | 1e-06 | 0.15 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 | 0.85
| 100 | 0.8 | 0.9 | 1e-06 | 0.45 | 1.7 |  | 100 | 0.7 | 0.4 | 1e-06 | 0.35 | 1.7 |  | 100 | 1.1 | 0.6 | 1e-06 | 0.55 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020
| 0.1 | 0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0014995 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.003 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | 0.0012 |  | 0.001 | 0 | -0.002 | -0.001 | 0.001 | 1.2e-05
| 0.5 | 0.008 | 0.003 | 1e-06 | 0.0039995 | 0.006 |  | 0.5 | 0.001 | 0.004 | -0.003 | 0.0035 | 0.006 |  | 0.102 | 0 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 0.001224
| 1 | -0.006 | 0.002 | -0.002 | 0.004 | 0.012 |  | 1 | -0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.012 |  | 0.5 | 0.002 | 0.004 | 1e-06 | 0.0019995 | 0.006
| 2 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0040005 | 0.024 |  | 2 | -0.006 | 0.005 | -0.001 | 0.0055 | 0.024 |  | 1 | -0.005 | 1e-06 | -0.001 | 0.0025005 | 0.012
J | 10 | [5 empty] | K | 11 | [5 empty] | L | 12
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016
| 150 | -0.05 | - |  | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 180 | -0.04 | - |  | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | -0.67 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 220 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 230 | -0.11 | - |  | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 250 | -0.11 | - |  | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016
| 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 500 | 1.5 | - |  | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1000 | 2 | - |  | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016
| 10 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 20 | 0.1 | - |  | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 1.4 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016
| 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 0.1 | -0.002 | - |  | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1 | -0.008 | - |  | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 2 | -0.007 | - |  | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [8 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.31 | 0.76 | 0 | 0.225 | 1.8 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 2 | 150 | 0.15 | 0.23 | 0 | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.3
| 3 | 150 | 0.06 | -1.43 | -1.6 | 0.83 | 1.8 |  |  | 3 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9e-09
| 4 | 150 | -0.05 | 0.11 | 0 | 0.08 | 1.8 |  |  | 4 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 5 | 150 | 0.25 | 0.02 | 0 | 0.115 | 1.8 |  |  | 5 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 6 | 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8 |  |  | 6 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 7 | 150 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.11 | 1.8 |  |  | 7 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 8 | 150 | -0.5 | -0.17 | -0.24 | 0.165 | 1.8 |  |  | 8 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 9 | 150 | -0.08 | -0.08 | -0.17 | 0.045 | 1.8 |  |  | 9 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 10 | 150 | -0.05 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 180 | 0.1 | -0.03 | 0 | 0.065 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | 0.1 | -0.06 | 0 | 0.08 | 0.295
| 2 | 180 | 0.12 | -0.06 | 0 | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | -0.08 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0.295
| 3 | 180 | -1.94 | -1.81 | -1.9 | 0.065 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 2.7 | 9.1 | -0.62 | 4.86 | 0.295
| 4 | 180 | -0.04 | 0.03 | 0 | 0.035 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | 0.4 | -0.29 | 0 | 0.345 | 0.295
| 5 | 180 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0.005 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 1.2 | -0.33 | 0 | 0.765 | 0.295
| 6 | 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295
| 7 | 180 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.065 | 2.16 |  |  | 7 | 50 | 5 | 1.9 | 1.7 | 1.65 | 0.295
| 8 | 180 | -0.19 | -0.39 | -0.14 | 0.125 | 2.16 |  |  | 8 | 20 | 4.7 | 6.6 | 0.9 | 2.85 | 0.118
| 9 | 180 | -0.2 | -0.2 | -0.22 | 0.01 | 2.16 |  |  | 9 | 25 | 3 | 4.9 | 0.8 | 2.05 | 0.1475
| 10 | 180 | -0.04 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 50 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 200 | -0.04 | -0.16 | 0 | 0.06 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | 0.2 | -0.06 | 0 | 0.13 | 0.59
| 2 | 200 | 0.06 | -0.18 | 0 | 0.12 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | -0.07 | 2.2 | 0 | 1.135 | 0.59
| 3 | 200 | -1.95 | -2.05 | -2.14 | 0.095 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 2.4 | 6 | -0.22 | 3.11 | 0.59
| 4 | 200 | -0.67 | 0.05 | 0 | 0.36 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | 0.4 | -0.35 | 0 | 0.375 | 0.59
| 5 | 200 | 0.18 | -0.03 | 0 | 0.105 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | 3.9 | -0.42 | 0 | 2.16 | 0.59
| 6 | 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59
| 7 | 200 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | 2.4 |  |  | 7 | 100 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 2.25 | 0.59
| 8 | 200 | -0.07 | -0.23 | -0.33 | 0.13 | 2.4 |  |  | 8 | 50 | 4.7 | 5 | 2.1 | 1.45 | 0.295
| 9 | 200 | -0.25 | -0.25 | -0.33 | 0.04 | 2.4 |  |  | 9 | 50 | 4.1 | 9.2 | 1.7 | 3.75 | 0.295
| 10 | 200 | -0.67 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 100 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 220 | -0.28 | -0.18 | 0 | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.18
| 2 | 220 | 0.05 | -0.03 | 0 | 0.04 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | -0.1 | 3.3 | 0 | 1.7 | 1.18
| 3 | 220 | -2.31 | -2.29 | -3.44 | 0.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | 2.7 | -3.6 | -0.1 | 3.15 | 1.18
| 4 | 220 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.18
| 5 | 220 | 0.56 | 0.38 | 0 | 0.09 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 0 | 1.3 | 0 | 0.65 | 1.18
| 6 | 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 7 | 220 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | 0.13 | 2.64 |  |  | 7 | 200 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 4.1 | 1.18
| 8 | 220 | -0.39 | -0.16 | -0.45 | 0.145 | 2.64 |  |  | 8 | 200 | 7.7 | -8.2 | 3.7 | 7.95 | 1.18
| 9 | 220 | -0.29 | -0.29 | -0.39 | 0.05 | 2.64 |  |  | 9 | 100 | 6 | 7.7 | 3.4 | 2.15 | 0.59
| 10 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 200 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
V | 1 | 230 | -0.2 | -0.26 | 0 | 0.03 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | 3.8 | -0.9 | 0 | 2.35 | 2.95
| 2 | 230 | 1e-06 | 0.05 | 0 | 0.025 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | 0.8 | 2 | 0 | 0.6 | 2.95
| 3 | 230 | -2.38 | -11.79 | -2.52 | 4.705 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | 3 | -18.8 | -1.1 | 10.9 | 2.95
| 4 | 230 | -0.11 | 1.11 | 0 | 0.61 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.15 | 2.95
| 5 | 230 | 0.73 | -0.16 | 0 | 0.445 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 9.3 | 0.7 | 0 | 4.3 | 2.95
| 6 | 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 4.85 | 2.95
| 7 | 230 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0.045 | 2.76 |  |  | 7 | 500 | 9.3 | 0.9 | 3 | 4.2 | 2.95
| 8 | 230 | -0.3 | -0.15 | -0.54 | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | 6 | -31.8 | 8.3 | 20.05 | 2.95
| 9 | 230 | -0.34 | -0.34 | -0.39 | 0.025 | 2.76 |  |  | 9 | 500 | 9.5 | -25.1 | 7.2 | 17.3 | 2.95
| 10 | 230 | -0.11 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 500 | 1.5 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
VI | 1 | 250 | -0.32 | 1e-06 | 0 | 0.16 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | 9 | 1e-06 | 0 | 4.5 | 5.9
| 2 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | 2 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.95
| 3 | 250 | -2.56 | 1e-06 | 1e-06 | 1.28 | 3 |  |  | 3 | 1000 | -88 | -47 | 3 | 45.5 | 5.9
| 4 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 3 |  |  | 4 | 1000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.9
| 5 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 3 |  |  | 5 | 1000 | -110 | 1e-06 | 0 | 55 | 5.9
| 6 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1000 | -88 | -11 | 1e-06 | 44 | 5.9
| 7 | 250 | 1e-05 | 1e-05 | 0.38 | 0.18999 | 3 |  |  | 7 | 1000 | -88 | 1 | 1e-06 | 44.5 | 5.9
| 8 | 250 | 0 | 1e-06 | -0.49 | 0.245 | 3 |  |  | 8 | 1000 | -88 | -74 | 1e-06 | 44 | 5.9
| 9 | 250 | 0 | 0 | -0.39 | 0.195 | 3 |  |  | 9 | 1000 | -88 | -66 | 1e-06 | 44 | 5.9
| 10 | 250 | -0.11 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1000 | 2 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [8 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 2 | 10 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 | 0.059 |  |  | 2 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 3 | 5 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.085 |  |  | 3 | 0 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 4 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 4 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 5 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 5 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 6 | 10 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 6 | 0 | 0 | -0.003 | 1e-06 | 0.0015005 | 0
| 7 | 10 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  |  | 7 | 0.1 | 0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0014995 | 0.0012
| 8 | 10 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  |  | 8 | 0.1 | -0.003 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | 0.0012
| 9 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 9 | 0.001 | 0 | -0.002 | -0.001 | 0.001 | 1.2e-05
| 10 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | II | 1 | 0.1 | -0.001 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0012
| 2 | 20 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.118 |  |  | 2 | 0.1 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0.0012
| 3 | 10 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  |  | 3 | 0.5 | 0.005 | -0.002 | -0.001 | 0.0035 | 0.006
| 4 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.34 |  |  | 4 | 0.1 | -0.002 | 1e-06 | 0 | 0.0010005 | 0.0012
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 5 | 0.1 | -0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.0012
| 6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 6 | 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0015 | 0.0012
| 7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  |  | 7 | 0.5 | 0.008 | 0.003 | 1e-06 | 0.0039995 | 0.006
| 8 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  |  | 8 | 0.5 | 0.001 | 0.004 | -0.003 | 0.0035 | 0.006
| 9 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.34 |  |  | 9 | 0.102 | 0 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 0.001224
| 10 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0.1 | -0.002 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | III | 1 | 1 | 0.004 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0.012
| 2 | 50 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.295 |  |  | 2 | 1 | 0.045 | 0.055 | 0 | 0.005 | 0.012
| 3 | 20 | 0.2 | 1e-06 | 0.4 | 0.2 | 0.34 |  |  | 3 | 1 | 0.008 | -0.012 | 0.005 | 0.01 | 0.012
| 4 | 50 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.85 |  |  | 4 | 1 | -0.008 | -0.001 | 0 | 0.0035 | 0.012
| 5 | 50 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.85 |  |  | 5 | 1 | 0.063 | 0.012 | 0 | 0.0255 | 0.012
| 6 | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.85 |  |  | 6 | 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012
| 7 | 50 | 0.3 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 | 0.85 |  |  | 7 | 1 | -0.006 | 0.002 | -0.002 | 0.004 | 0.012
| 8 | 50 | 0.3 | 0.2 | 1e-06 | 0.15 | 0.85 |  |  | 8 | 1 | -0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.012
| 9 | 50 | 0.2 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 | 0.85 |  |  | 9 | 0.5 | 0.002 | 0.004 | 1e-06 | 0.0019995 | 0.006
| 10 | 50 | 0.4 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1 | -0.008 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | IV | 1 | 2 | 0.007 | 1e-06 | 0 | 0.0034995 | 0.024
| 2 | 100 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 | 0.59 |  |  | 2 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 3 | 50 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.85 |  |  | 3 | 2 | 0.014 | -0.008 | 0.014 | 0.011 | 0.024
| 4 | 100 | 1.4 | 1 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 4 | 2 | -0.007 | 1e-06 | 0 | 0.0035005 | 0.024
| 5 | 100 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.35 | 1.7 |  |  | 5 | 2 | 0.091 | 1e-06 | 0 | 0.045499 | 0.024
| 6 | 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.7 |  |  | 6 | 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0
| 7 | 100 | 0.8 | 0.9 | 1e-06 | 0.45 | 1.7 |  |  | 7 | 2 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0040005 | 0.024
| 8 | 100 | 0.7 | 0.4 | 1e-06 | 0.35 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | -0.006 | 0.005 | -0.001 | 0.0055 | 0.024
| 9 | 100 | 1.1 | 0.6 | 1e-06 | 0.55 | 1.7 |  |  | 9 | 1 | -0.005 | 1e-06 | -0.001 | 0.0025005 | 0.012
| 10 | 100 | 1.4 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 2 | -0.007 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [5 empty] | Koreksi Tegangan Jala jala | Koreksi Resistansi Isolasi | Koreksi Resistansi Pembumian | Koreksi Arus Bocor (NO) |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | 0.036676 | - | - | -
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
( V ) | 2023 | 2022 | 2019 |  |  |  | Koreksi Arus bocor (NC) | U95 Jala-jala |  |  |  | 233.2 | 233.2367 | 233.2367 | ± | Volt | 1.7
150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8 |  | 3.4534 | 1.7169 |  |  |  | - | - | -
180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16 | [6 empty] | - | - | -
200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4 |  | Konversi TEXT |  |  |  | NO | - | - | -
220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64 |  | 233.2 | 1.7 | Volt |  | NC | 20 | 23.4534 | 23.4534
230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76 |  | ( | ± | )
250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | ( 233.2 ± 1.7 ) Volt
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
( uA ) | 2023 | 2022 | 2019
0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295
100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59
200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18
500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 4.85 | 2.95
1000 | -88 | -11 | 1e-06 | 44 | 5.9
Main-PE |  |  |  | Driff | U95
( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2019
10 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.17
20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34
50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.85
100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.7
Resistance |  |  |  | Driff | U95
( Ω ) | 2023 | 2022 | 2019
0 | 0 | -0.003 | 1e-06 | 0.0015005 | 0
0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0015 | 0.0012
1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012
2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [12 empty] | 6
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2020 | 2019 | 2016 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 2016 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 2016 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2019 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2021 | - | 2016 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | - | - | 2016 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | - | - | 2016 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
6 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )