## LK
Lembar Kerja Kalibrasi Anesthesi Unit
Sertifikat / Surat Keterangan : 35 / …… …. / ………. - ………. / E - ……….
Merek |  |  |  | :
Model/Tipe |  |  |  | :
No. Seri |  |  |  | :
Resolusi |  |  |  | : |  | LPM
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  |  | :
Nama Ruang |  |  |  | :
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  |  |  | oC
| 2. Kelembaban |  |  |  |  | % RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  |  | : | Volt
Score (%)
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat.
| 1. Fisik |  |  | : Baik / Tidak baik | [7 empty] | 5
| 2. Fungsi |  |  | : Baik / Tidak baik | [7 empty] | 5
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil ukur |  | Ambang batas yang diijinkan |  | Score (%)
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | M Ω | 2 | M Ω | 10
| 2 | Resistansi pembumian protektif (Kabel dapat dilepas / tidak dapat dilepas) | [6 empty] | Ω | (≤ 0.2 / ≤ 0.3) | Ω | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas (I / II) | [6 empty] | µA | (≤ 500 / ≤ 100) | µA | 20
IV. | Pengujian Kinerja
A. Pengujian Oxygen Flush
| No | Parameter | Pembacaan standar |  | Toleransi | [6 empty] | Score (%)
| 1 | Oxygen Flush |  |  | 35 - 75 LPM |  | *Setting flowmeter pada posisi 2 L/min |  |  |  |  | 25
B. Kalibrasi Akurasi Laju Aliran
| No | Parameter | Setting alat | Pembacaan pada standar (mL/min) |  |  |  |  | Toleransi |  |  | Score (%)
|  |  |  | I | II | III | IV | V
| 2 | Flowmeter (L/min) | [6 empty] | + 10% |  |  | 3.571
3.571
3.571
3.571
3.571
3.571
3.571
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
| Kondisi instalasi pada ruangan ( Ada Grounding / Tidak Ada Grounding )* | [11 empty] | 99.997
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik (NC) :…..........................µA*
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Gas Flow Analyzer, Merek : IMT Medical, Model : PF-300 SN (BA 120302/ BA 101580)
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800 SN (BA 120986/ BA 120987/ BA200651)
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT 305 SN (BF100519/BF102163/BF102142)
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT Plus HF, SN (2847038)
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN (5101752-5102038/5101035-5102036)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN(1837056) / (1834020)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN(2853077/2853078/3148907/3148908/3699030/4669058/4670010)
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN(15062875/ 15062874/ 14082463/ 15062872/ 15062873)
Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN(HE 21-000670/ HE 21-000669)
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN( 34903046/ 34903051/ 34903053 )
Digital Thermohygrometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB 202, SN: 34904091
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN(A.100586/A.100605/A.100609/A.100611)
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN(A.100616/A.100617/A.100618)
VII. | Kesimpulan
( LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI )
VIII. | Petugas Kalibrasi

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-01-27 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN) | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
|  | Hasil pengujian Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui IMT Medical | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui IMT Medical
2 | 23 Agustus 2023 | Update Sertifikat VT900 SN 752 & 035 | Sudah Ter Update | Donny
Rev 2 : 30.8.2023

## UB
UNCERTAINTY BUDGET
Flow |  | 0.99501 | l/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | l/min | normal | 0.0022361 | 2.2361 | 4 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1e-06 | 2.5e-13
2. Resolusi | l/min | rect. | 0.25 | 1.7321 | 50 | 0.14434 | 1 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
3. Daya Baca Standar | l/min | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
4. Drift standar | l/min | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. Sertifikat Standar | l/min | normal | 0.096081 | 2 | 50 | 0.04804 | 1 | 0.04804 | 0.0023079 | 1.0653e-07
Jumlah | [8 empty] | 0.023151 | 8.7871e-06
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.15215
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 60.9927
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9996
Ketidakpastian bentangan, U = k.uc | [5 empty] | U = k. uc |  |  | 0.30425 | l/min
[9 empty] | 30.5778 | %
Flow |  | 2.0968 | l/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | l/min | normal | 0.00044721 | 2.2361 | 4 | 0.0002 | 1 | 0.0002 | 4e-08 | 4e-16
2. Resolusi | l/min | rect. | 0.25 | 1.7321 | 50 | 0.14434 | 1 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
3. Daya Baca Standar | l/min | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
4. Drift standar | l/min | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. Sertifikat Standar | l/min | normal | 0.11389 | 2 | 50 | 0.056944 | 1 | 0.056944 | 0.0032426 | 2.1029e-07
Jumlah | [8 empty] | 0.024084 | 8.8908e-06
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.15519
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 65.2417
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.997
Ketidakpastian bentangan, U = k.uc | [5 empty] | U = k. uc |  |  | 0.30992 | l/min
[9 empty] | 14.7805 | %
Flow |  | 3.1532 | l/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | l/min | normal | 0.085681 | 2.2361 | 4 | 0.038318 | 1 | 0.038318 | 0.0014682 | 5.3893e-07
2. Resolusi | l/min | rect. | 0.25 | 1.7321 | 50 | 0.14434 | 1 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
3. Daya Baca Standar | l/min | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
4. Drift standar | l/min | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. Sertifikat Standar | l/min | normal | 0.13096 | 2 | 50 | 0.06548 | 1 | 0.06548 | 0.0042877 | 3.6769e-07
Jumlah | [8 empty] | 0.026598 | 9.5872e-06
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.16309
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 73.7894
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9927
Ketidakpastian bentangan, U = k.uc | [5 empty] | U = k. uc |  |  | 0.32498 | l/min
[9 empty] | 10.3062 | %
Flow |  | 4.3604 | l/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | l/min | normal | 0.00054772 | 2.2361 | 4 | 0.00024495 | 1 | 0.00024495 | 6e-08 | 9e-16
2. Resolusi | l/min | rect. | 0.25 | 1.7321 | 50 | 0.14434 | 1 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
3. Daya Baca Standar | l/min | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
4. Drift standar | l/min | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. Sertifikat Standar | l/min | normal | 0.15047 | 2 | 50 | 0.075236 | 1 | 0.075236 | 0.0056604 | 6.408e-07
Jumlah | [8 empty] | 0.026502 | 9.3214e-06
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.16279
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 75.3498
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.992
Ketidakpastian bentangan, U = k.uc | [5 empty] | U = k. uc |  |  | 0.32428 | l/min
[9 empty] | 7.4369 | %
Flow |  | 5.492 | l/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | l/min | normal | 0.0027386 | 2.2361 | 4 | 0.0012247 | 1 | 0.0012247 | 1.5e-06 | 5.625e-13
2. Resolusi | l/min | rect. | 0.25 | 1.7321 | 50 | 0.14434 | 1 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
3. Daya Baca Standar | l/min | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
4. Drift standar | l/min | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. Sertifikat Standar | l/min | normal | 0.17099 | 2 | 50 | 0.085497 | 1 | 0.085497 | 0.0073097 | 1.0686e-06
Jumlah | [8 empty] | 0.028153 | 9.7492e-06
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.16779
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 81.2976
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9896
Ketidakpastian bentangan, U = k.uc | [5 empty] | U = k. uc |  |  | 0.33383 | l/min
[9 empty] | 6.0785 | %
Flow |  | 6 | l/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | l/min | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi | l/min | rect. | 0.25 | 1.7321 | 50 | 0.14434 | 1 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
3. Daya Baca Standar | l/min | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
4. Drift standar | l/min | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. Sertifikat Standar | l/min | normal | 0.1813 | 2 | 50 | 0.090649 | 1 | 0.090649 | 0.0082173 | 1.3505e-06
Jumlah | [8 empty] | 0.029059 | 1.0031e-05
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.17047
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 84.181
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9886
Ketidakpastian bentangan, U = k.uc | [5 empty] | U = k. uc |  |  | 0.33898 | l/min
[9 empty] | 5.6497 | %
Flow |  | 7 | l/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | l/min | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi | l/min | rect. | 0.25 | 1.7321 | 50 | 0.14434 | 1 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
3. Daya Baca Standar | l/min | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
4. Drift standar | l/min | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5. Sertifikat Standar | l/min | normal | 0.20158 | 2 | 50 | 0.10079 | 1 | 0.10079 | 0.010159 | 2.064e-06
Jumlah | [8 empty] | 0.031001 | 1.0745e-05
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.17607
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 89.4433
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9869
Ketidakpastian bentangan, U = k.uc | [5 empty] | U = k. uc |  |  | 0.34982 | l/min
[9 empty] | 4.9975 | %

## PENYELIA
Hasil Kalibrasi Anesthesi Unit
Nomor Sertifikat : 35 / 1 / III - 17 / E - 002. 22 DL
Merek |  |  | : | Datex-Ohmeda
Model/Tipe |  |  | : | Aespire
No. Seri |  |  | : | AMXM00250
Resolusi |  |  | : | 0.5
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 12 November 2023
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 12 November 2023
Tempat Kalibrasi |  |  | : | IBS
Nama Ruang |  |  | : | OK 6
Metode Kerja |  |  | : | MK 006 - 18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 19.8 ± 0.3 ) °C
| 2. Kelembaban |  | : | ( 48.8 ± 2.6 ) %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | ( 210.0 ± 2.5 ) Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat. | [9 empty] | Score (%)
| 1. Fisik |  | : | Baik | [6 empty] | 5
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [6 empty] | 5
[12 empty] | G |  | µA | Terkoreksi | Toleransi
III. | Pengujian Keselamatan Listrik | [15 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil ukur | Ambang batas yang diijinkan |  | Score (%) |  | Kelas I | Input NC | 10 | 15.2752 | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  |  | OL | 2 |  | 40 | 10
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  |  |  |  | 0.0089165 | 0.2 |  |  | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | 24.0245 | 500 |  |  | 20 | [5 empty] | Resistansi pembumian protektif
[12 empty] | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
IV. | Pengujian Kinerja | [13 empty] | G |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
| A. Pengujian Oxygen Flush | [10 empty] | 24.0245 | 500 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
| No | Parameter | Pembacaan standar |  | Toleransi | [5 empty] | Score (%) | [5 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
| 1 | Oxygen Flush Valve ( L/min ) | 69.99 |  | 35 - 75 L/min | [5 empty] | 25
B. Kalibrasi Akurasi Laju Aliran
| No | Parameter | Setting alat | Pembacaan standar | Koreksi |  | Toleransi | Ketidakpastian pengukuran |  | (¦ C ¦) (%) | Score (%) |  | KESIMPULAN PENGUJIAN KINERJA
| 2 | Flow (L/min) | 1 | 0.99501 | -0.00499 |  | + 10 % | ± | 0.30425 | 0.5015 | 3.571 |  | Score Akhir | Status Akhir
|  |  | 2 | 2.0968 | 0.09681 |  |  | ± | 0.30992 | 4.617 | 3.571 |  | 50 | PASS
|  |  | 3 | 3.1532 | 0.15321 |  |  | ± | 0.32498 | 4.8589 | 3.571
|  |  | 4 | 4.3604 | 0.36041 |  |  | ± | 0.32428 | 8.2655 | 3.571
|  |  | 5 | 5.492 | 0.49201 |  |  | ± | 0.33383 | 8.9587 | 3.571
|  |  | 6 | 6 | 1e-05 |  |  | ± | 0.33898 | 0.00016667 | 3.571
|  |  | 7 | 7 | 1e-05 |  |  | ± | 0.34982 | 0.00014286 | 3.571
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui PT. CALTEK PTE LTD
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN : 5101035-5102036
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VIII. | Petugas Kalibrasi
Gusti Arya Dinata
|  | Nama |  |  |  | Tanggal |  | Paraf | Score Total
|  | Dibuat : Gusti Arya Dinata |  |  |  | 7 September 2020 |  |  | 100
Penyelia :

## ID
Input Data Kalibrasi Anesthesi Unit
|  | Nomor Sertifikat : 35 / | [5 empty] | 1 / III - 17 / E - 002. 22 DL
Merek |  |  | : | Datex-Ohmeda
Model/Tipe |  |  | : | Aespire
No. Seri |  |  | : | AMXM00250
Resolusi |  |  | : | 0.5 | LPM
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 12 November 2023
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 12 November 2023
Tempat Kalibrasi |  |  | : | IBS
Nama Ruang |  |  | : | OK 6
Metode Kerja |  |  | : | MK 006 - 18
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir | Pembacaan Standar
| 1. Suhu |  | : | 20 | 20 | 19.8 | oC
| 2. Kelembaban |  | : | 50 | 50 | 48.8 | % RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 210 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat.
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik | [9 empty] | G |  | µA | Toleransi
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil ukur |  | Ambang batas yang diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | OL | MΩ | 2 | Kelas I | Input NC | 10 | 100
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | 0.01 | Ω | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 19 | µA | 500
IV. | Pengujian Kinerja
A. Pengujian Oxygen Flush
| No | Parameter | Pembacaan standar
| 1 | Oxygen Flush Valve ( L/min ) | 70
B. Kalibrasi Akurasi Laju Aliran
| No | Parameter | Setting alat |  | Pembacaan standar (mL/min) |  |  |  |  | Pembacaan standar
[5 empty] | I | II | III | IV | V
| 2 | Flow (L/min) | 1 |  | 994 | 994 | 999 | 994 | 994 | 0.99501
|  |  | 2 |  | 2097 | 2097 | 2096 | 2097 | 2097 | 2.0968
|  |  | 3 |  | 3000 | 3190 | 3196 | 3190 | 3190 | 3.1532
|  |  | 4 |  | 4361 | 4360 | 4361 | 4360 | 4360 | 4.3604
|  |  | 5 |  | 5495 | 5490 | 5495 | 5490 | 5490 | 5.492
|  |  | 6 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6
|  |  | 7 |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui PT. CALTEK PTE LTD
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN : 5101035-5102036
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VIII. | Petugas Kalibrasi
Gusti Arya Dinata
IX. | Tanggal pembuatan laporan
7 September 2020
|  | Baik |  | Baik
|  | Tidak Baik |  | Tidak Baik
|  | Baik |  | Baik
|  | Tidak Baik |  | Tidak Baik
|  | Baik |  | Baik
|  | Tidak Baik |  | Tidak Baik
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
4. Pada pengukuran flowmeter pembacaan skala diatas bola
4. Pada pengukuran flowmeter pembacaan skala ditengah bola
4. Pada pengukuran flowmeter pembacaan skala dibawah bola
-
1. Hygro-Thermograph, Merek : Sekonic, Model : ST-50A (HE21.000669)(tertelusur ke Direktorat Metrologi Bandung)
1. Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO (14082463)(tertelusur ke PT. Kaliman)
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN: 2853077 (tertelusur ke PT. Kaliman)
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN: 2853078 (tertelusur ke PT. Kaliman)
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN: 1834020 (tertelusur ke Caltek PTE LTD)
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN: 1837056 (tertelusur ke BPFK Jakarta)
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN: 3148907 (tertelusur ke PT. Kaliman)
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN: 3148908 (tertelusur ke PT. Kaliman)
Note on C29: Dipilih Sesuai Kelas nya

## LH
Hasil Kalibrasi Anesthesi Unit
Nomor Sertifikat : 35 / 1 / III - 17 / E - 002. 22 DL
Merek |  |  | : | Datex-Ohmeda
Model/Tipe |  |  | : | Aespire
No. Seri |  |  | : | AMXM00250
Resolusi |  |  | : | 0.5
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 12 November 2023
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 12 November 2023
Tempat Kalibrasi |  |  | : | IBS
Nama Ruang |  |  | : | OK 6
Metode Kerja |  |  | : | MK 006 - 18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 19.8 | ± | 0.3 | oC
| 2. Kelembaban |  | : | 48.8 | ± | 2.6 | % RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 209.9996 | ± | 2.52 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat.
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil ukur |  | Ambang batas yang diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  |  | OL | MΩ | 2
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  |  |  |  | 0.0089165 | Ω | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | 24.0245 | µA | 500
IV. | Pengujian Kinerja
A. Pengujian Oxygen Flush
| No | Parameter | Pembacaan standar |  | Toleransi
| 1 | Oxygen Flush Valve ( L/min ) | 69.99 |  | 35 - 75 L/min
B. Kalibrasi Akurasi Laju Aliran
| No | Parameter | Setting alat |  | Pembacaan standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian pengukuran
| 2 | Flow (L/min) | 1 |  | 0.99501 | -0.00499 | + 10 % | ± | 0.30425
|  |  | 2 |  | 2.0968 | 0.09681 |  | ± | 0.30992
|  |  | 3 |  | 3.1532 | 0.15321 |  | ± | 0.32498
|  |  | 4 |  | 4.3604 | 0.36041 |  | ± | 0.32428
|  |  | 5 |  | 5.492 | 0.49201 |  | ± | 0.33383
|  |  | 6 |  | 6 | 1e-05 |  | ± | 0.33898
|  |  | 7 |  | 7 | 1e-05 |  | ± | 0.34982
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui PT. CALTEK PTE LTD
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN : 5101035-5102036
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VIII. | Petugas Kalibrasi
Gusti Arya Dinata
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Koordinator Laboratorium
Flow dan Volume

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 60 / 1 / V - 22 / E - 001.46 DL
FV. 068-18
Nama Alat : | Vaporizer |  | Nomor Order : |  | E - 001.46 DL
Merek |  | : | Penlon
Model / Tipe |  | : | Sigma Delta
Nomor Seri |  | : | D10100103
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | :
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | OK
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 9 Mei 2023
Tanggal Kalibrasi |  | : | 9 Mei 2023
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Lokasi Kalibrasi |  | : | OK
Hasil Kalibrasi |  | : | 0
Metode Kerja |  | : | MK 068-18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-21
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 001.46 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | Input Data Kalibrasi Vaporizer
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF
HASIL KALIBRASI
BAHAN GABUNGAN
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D20: PC-PK: CONTOH

## DB Kelistrikan
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2018
| 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 1.8 |  | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 |  | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8
| 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.135 | 2.4 |  | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.28 | 2.64 |  | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.54 | 2.76 |  | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2018
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295 |  | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.54 | 0.295 |  | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59 |  | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.55 | 0.59 |  | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18 |  | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 4.85 | 1.18 |  | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95 |  | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 11.85 | 2.95 |  | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9 |  | 1000 | -67 | 1e-06 | 1e-06 | 33.5 | 5.9 |  | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2018
| 10 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085
| 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.85 |  | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34
| 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 1.7 |  | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2018
| 1e-06 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 1.2e-08 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 |  | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 1.2e-08
| 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.0012 |  | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.012 |  | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.0065 | 0.012 |  | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.024 |  | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0565 | 0.024 |  | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2019 | 2018
| 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 |  | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 |  | 150 | 0.15 | -0.15 | 0.03 | 0.15 | 1.8
| 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.075 | 2.16 |  | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  | 180 | 0.17 | -0.11 | 1e-06 | 0.14 | 2.16
| 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.39 | 2.4 |  | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  | 200 | 0.1 | -0.1 | 0.05 | 0.1 | 2.4
| 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.065 | 2.64 |  | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  | 220 | 0.07 | -0.13 | 0.05 | 0.1 | 2.64
| 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  | 230 | 0.08 | -0.15 | -0.05 | 0.115 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2019 | 2018
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 50 | 1e-06 | -0.3 | -0.29 | 0.15 | 0.295 |  | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295 |  | 50 | 19.1 | 0.02 | -0.1 | 9.6 | 0.295
| 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 2.25 | 0.59 |  | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59 |  | 100 | 18.4 | 0.22 | -0.2 | 9.3 | 0.59
| 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 2.35 | 1.18 |  | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18 |  | 200 | 14.4 | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1.65 | 2.95 |  | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95 |  | 500 | 6.2 | 1.1 | 0.6 | 2.8 | 2.95
| 1000 | -100 | 2 | 2 | 51 | 5.9 |  | 850 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.015 |  | 1000 | -11 | 1e-06 | 1e-06 | 5.5 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2019 | 2018
| 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.34
| 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.85 |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.85 |  | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.85
| 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1.7 |  | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.05 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2019 | 2018
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 0.1 | 1e-06 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.003 | -0.002 | 0.006 | 0.0045 | 0.0012
| 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012 |  | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012 |  | 1 | -0.007 | -0.001 | 0.008 | 0.0075 | 0.012
| 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024 |  | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024 |  | 2 | -0.007 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4669058) | [5 empty] | I | ESA 615 (4670010)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2020 | 2018 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | -
| 150.21 | 0.36 | 0.21 | 0.27 | 0.075 | 1.8025 |  | 150 | -0.17 | -0.24 | - | 0.035 | 1.8 |  | 149.83 | -0.08 | -0.17 | - | 0.045 | 1.798
| 180.33 | 0.46 | 0.33 | 0.37 | 0.065 | 2.164 |  | 180 | -0.39 | -0.14 | - | 0.125 | 2.16 |  | 179.78 | -0.2 | -0.22 | - | 0.01 | 2.1574
| 200.35 | 0.52 | 0.34 | 0.4 | 0.09 | 2.4042 |  | 200 | -0.23 | -0.33 | - | 0.05 | 2.4 |  | 199.67 | -0.25 | -0.33 | - | 0.04 | 2.396
| 220.37 | 0.58 | 0.37 | 0.38 | 0.105 | 2.6444 |  | 220 | -0.16 | -0.45 | - | 0.145 | 2.64 |  | 219.61 | -0.29 | -0.39 | - | 0.05 | 2.6353
| 230.47 | 0.47 | 0.47 | 0.4 | 0.035 | 2.7656 |  | 230 | -0.15 | -0.54 | - | 0.195 | 2.76 |  | 229.61 | -0.34 | -0.39 | - | 0.025 | 2.7553
| 240.38 | 1e-06 | 0.38 | 1e-06 | 0.19 | 2.8846 |  | 250 | 1e-06 | -0.49 | - | 0.245 | 3 |  | 239.61 | 1e-06 | -0.39 | - | 0.195 | 2.8753
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2020 | 2018 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | -
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 5.9e-09
| 50 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 0.295 |  | 20 | 6.6 | 0.9 | - | 2.85 | 0.118 |  | 20.8 | 4.9 | 0.8 | - | 2.05 | 0.12272
| 100 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0.25 | 0.59 |  | 50 | 5 | 2.1 | - | 1.45 | 0.295 |  | 51.7 | 9.2 | 1.7 | - | 3.75 | 0.30503
| 200.4 | 1.5 | 0.4 | 2.4 | 1 | 1.1824 |  | 200 | -8.2 | 3.7 | - | 5.95 | 1.18 |  | 103.4 | 7.7 | 3.4 | - | 2.15 | 0.61006
| 500 | 0.9 | 3 | 3.3 | 1.2 | 2.95 |  | 500 | -31.8 | 8.3 | - | 20.05 | 2.95 |  | 507.2 | -0.2 | 7.2 | - | 3.7 | 2.9925
| 1000 | -10 | 1e-06 | 1e-06 | 5 | 5.9 |  | 1000 | -74 | 1e-06 | - | 37 | 5.9 |  | 920 | -66 | 1e-06 | - | 33 | 5.428
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2018 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | -
| 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.17
| 20 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.34
| 50 | 0.5 | 1e-06 | 0.4 | 0.25 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85
| 100 | 0.9 | 1e-06 | 1.4 | 0.7 | 1.7 |  | 100 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 1e-06 | - | 0.3 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2018 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | -
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 |  | 0.1 | -0.001 | -0.001 | - | 0 | 0.0012 |  | 0.001 | -0.002 | -0.001 | - | 0.0005 | 1.2e-05
| 0.5 | 0.003 | 1e-06 | 0.001 | 0.0014995 | 0.006 |  | 0.5 | 0.004 | -0.003 | - | 0.0035 | 0.006 |  | 0.102 | 0.001 | -0.002 | - | 0.0015 | 0.001224
| 1 | 0.002 | -0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.012 |  | 1 | 0.005 | 0.001 | - | 0.002 | 0.012 |  | 0.5 | 0.004 | 1e-06 | - | 0.0019995 | 0.006
| 2 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.024 |  | 2 | 0.005 | -0.001 | - | 0.003 | 0.024 |  | 1 | 1e-06 | -0.001 | - | 0.0005005 | 0.012
J | 10 | [5 empty] | K | 11 | [5 empty] | L | 12
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( V ) | - | - | - |  |  |  | ( V ) | - | - | -
| 150 | -0.05 | - | - | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 180 | -0.04 | - | - | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 200 | -0.67 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 230 | -0.11 | - | - | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 250 | -0.11 | - | - | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( uA ) | - | - | - |  |  |  | ( uA ) | - | - | -
| 0 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 50 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 100 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 200 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 500 | 1.5 | - | - | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 1000 | 2 | - | - | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | - |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | -
| 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 20 | 0.1 | - | - | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 50 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 100 | 1.4 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( Ω ) | - | - | - |  |  |  | ( Ω ) | - | - | -
| 0 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 0.1 | -0.002 | - | - | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 1 | -0.008 | - | - | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 2 | -0.007 | - | - | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [8 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 1.8 |  | I | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 2 | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 3 | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8 |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 4 | 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 |  |  | 4 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 5 | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 |  |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 6 | 150 | 0.15 | -0.15 | 0.03 | 0.15 | 1.8 |  |  | 6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 7 | 150.21 | 0.36 | 0.21 | 0.27 | 0.075 | 1.8025 |  |  | 7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 8 | 150 | -0.17 | -0.24 | - | 0.035 | 1.8 |  |  | 8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 5.9e-09
| 9 | 149.83 | -0.08 | -0.17 | - | 0.045 | 1.798 |  |  | 9 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 5.9e-09
| 10 | 150 | -0.05 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 11 | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
II | 1 | 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295
| 2 | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.54 | 0.295
| 3 | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 4 | 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.075 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | 1e-06 | -0.3 | -0.29 | 0.15 | 0.295
| 5 | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295
| 6 | 180 | 0.17 | -0.11 | 1e-06 | 0.14 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 19.1 | 0.02 | -0.1 | 9.6 | 0.295
| 7 | 180.33 | 0.46 | 0.33 | 0.37 | 0.065 | 2.164 |  |  | 7 | 50 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 0.295
| 8 | 180 | -0.39 | -0.14 | - | 0.125 | 2.16 |  |  | 8 | 20 | 6.6 | 0.9 | - | 2.85 | 0.118
| 9 | 179.78 | -0.2 | -0.22 | - | 0.01 | 2.1574 |  |  | 9 | 20.8 | 4.9 | 0.8 | - | 2.05 | 0.12272
| 10 | 180 | -0.04 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 50 | 0.4 | - | - | 0 | -
| 11 | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
III | 1 | 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59
| 2 | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.135 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.55 | 0.59
| 3 | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 4 | 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.39 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 2.25 | 0.59
| 5 | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59
| 6 | 200 | 0.1 | -0.1 | 0.05 | 0.1 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 18.4 | 0.22 | -0.2 | 9.3 | 0.59
| 7 | 200.35 | 0.52 | 0.34 | 0.4 | 0.09 | 2.4042 |  |  | 7 | 100 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0.25 | 0.59
| 8 | 200 | -0.23 | -0.33 | - | 0.05 | 2.4 |  |  | 8 | 50 | 5 | 2.1 | - | 1.45 | 0.295
| 9 | 199.67 | -0.25 | -0.33 | - | 0.04 | 2.396 |  |  | 9 | 51.7 | 9.2 | 1.7 | - | 3.75 | 0.30503
| 10 | 200 | -0.67 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 100 | 0.4 | - | - | 0 | -
| 11 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
IV | 1 | 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18
| 2 | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.28 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 4.85 | 1.18
| 3 | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 4 | 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.065 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 2.35 | 1.18
| 5 | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18
| 6 | 220 | 0.07 | -0.13 | 0.05 | 0.1 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 14.4 | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 7 | 220.37 | 0.58 | 0.37 | 0.38 | 0.105 | 2.6444 |  |  | 7 | 200.4 | 1.5 | 0.4 | 2.4 | 1 | 1.1824
| 8 | 220 | -0.16 | -0.45 | - | 0.145 | 2.64 |  |  | 8 | 200 | -8.2 | 3.7 | - | 5.95 | 1.18
| 9 | 219.61 | -0.29 | -0.39 | - | 0.05 | 2.6353 |  |  | 9 | 103.4 | 7.7 | 3.4 | - | 2.15 | 0.61006
| 10 | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 200 | 0.4 | - | - | 0 | -
| 11 | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
V | 1 | 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95
| 2 | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.54 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 11.85 | 2.95
| 3 | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 4 | 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1.65 | 2.95
| 5 | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95
| 6 | 230 | 0.08 | -0.15 | -0.05 | 0.115 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 6.2 | 1.1 | 0.6 | 2.8 | 2.95
| 7 | 230.47 | 0.47 | 0.47 | 0.4 | 0.035 | 2.7656 |  |  | 7 | 500 | 0.9 | 3 | 3.3 | 1.2 | 2.95
| 8 | 230 | -0.15 | -0.54 | - | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | -31.8 | 8.3 | - | 20.05 | 2.95
| 9 | 229.61 | -0.34 | -0.39 | - | 0.025 | 2.7553 |  |  | 9 | 507.2 | -0.2 | 7.2 | - | 3.7 | 2.9925
| 10 | 230 | -0.11 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 500 | 1.5 | - | - | 0 | -
| 11 | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | -
VI | 1 | 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9
| 2 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 2 | 1000 | -67 | 1e-06 | 1e-06 | 33.5 | 5.9
| 3 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 3 | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| 4 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 4 | 1000 | -100 | 2 | 2 | 51 | 5.9
| 5 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 5 | 850 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.015
| 6 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 6 | 1000 | -11 | 1e-06 | 1e-06 | 5.5 | 5.9
| 7 | 240.38 | 1e-06 | 0.38 | 1e-06 | 0.19 | 2.8846 |  |  | 7 | 1000 | -10 | 1e-06 | 1e-06 | 5 | 5.9
| 8 | 250 | 1e-06 | -0.49 | - | 0.245 | 3 |  |  | 8 | 1000 | -74 | 1e-06 | - | 37 | 5.9
| 9 | 239.61 | 1e-06 | -0.39 | - | 0.195 | 2.8753 |  |  | 9 | 920 | -66 | 1e-06 | - | 33 | 5.428
| 10 | 250 | -0.11 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 1000 | 2 | - | - | 0 | -
| 11 | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [8 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.17 |  | I | 1 | 1e-06 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 1.2e-08
| 2 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  |  | 2 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 3 | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085 |  |  | 3 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 1.2e-08
| 4 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 4 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 5 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 5 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 6 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  |  | 6 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 7 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 7 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 8 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.17 |  |  | 8 | 0.1 | -0.001 | -0.001 | - | 0 | 0.0012
| 9 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.17 |  |  | 9 | 0.001 | -0.002 | -0.001 | - | 0.0005 | 1.2e-05
| 10 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 11 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | -
II | 1 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  | II | 1 | 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.0012
| 2 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  |  | 2 | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.0012
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 3 | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 4 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.34 |  |  | 4 | 0.1 | 1e-06 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 5 | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.0012
| 6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  |  | 6 | 0.1 | -0.003 | -0.002 | 0.006 | 0.0045 | 0.0012
| 7 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  |  | 7 | 0.5 | 0.003 | 1e-06 | 0.001 | 0.0014995 | 0.006
| 8 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.34 |  |  | 8 | 0.5 | 0.004 | -0.003 | - | 0.0035 | 0.006
| 9 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.34 |  |  | 9 | 0.102 | 0.001 | -0.002 | - | 0.0015 | 0.001224
| 10 | 20 | 0.1 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0.1 | -0.002 | - | - | 0 | -
| 11 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
III | 1 | 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 0.85 |  | III | 1 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.012
| 2 | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.85 |  |  | 2 | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.0065 | 0.012
| 3 | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34 |  |  | 3 | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 4 | 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.85 |  |  | 4 | 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012
| 5 | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.85 |  |  | 5 | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012
| 6 | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.85 |  |  | 6 | 1 | -0.007 | -0.001 | 0.008 | 0.0075 | 0.012
| 7 | 50 | 0.5 | 1e-06 | 0.4 | 0.25 | 0.85 |  |  | 7 | 1 | 0.002 | -0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.012
| 8 | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85 |  |  | 8 | 1 | 0.005 | 0.001 | - | 0.002 | 0.012
| 9 | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85 |  |  | 9 | 0.5 | 0.004 | 1e-06 | - | 0.0019995 | 0.006
| 10 | 50 | 0.4 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 1 | -0.008 | - | - | 0 | -
| 11 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
IV | 1 | 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.7 |  | IV | 1 | 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.024
| 2 | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 1.7 |  |  | 2 | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0565 | 0.024
| 3 | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85 |  |  | 3 | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
| 4 | 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1.7 |  |  | 4 | 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024
| 5 | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.7 |  |  | 5 | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024
| 6 | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.05 | 1.7 |  |  | 6 | 2 | -0.007 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024
| 7 | 100 | 0.9 | 1e-06 | 1.4 | 0.7 | 1.7 |  |  | 7 | 2 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.024
| 8 | 100 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | 0.005 | -0.001 | - | 0.003 | 0.024
| 9 | 100 | 0.6 | 1e-06 | - | 0.3 | 1.7 |  |  | 9 | 1 | 1e-06 | -0.001 | - | 0.0005005 | 0.012
| 10 | 100 | 1.4 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 2 | -0.007 | - | - | 0 | -
| 11 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | -
1 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [5 empty] | Koreksi Tegangan Jala jala | Koreksi Resistansi Isolasi | Koreksi Resistansi Pembumian | Koreksi Arus Bocor (NO) |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | -0.00038168 | #VALUE! | -0.0010835 | 5.0245
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
( V ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | Koreksi Arus bocor (NC) | U95 Jala-jala |  |  |  | 210 | 209.9996 | 209.9996
150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 1.8 |  | 5.2752 | 2.52 |  |  |  | OL | #VALUE! | OL
180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 | [6 empty] | 0.01 | 0.0089165 | 0.0089165
200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  | Konversi TEXT |  |  |  | NO | 19 | 24.0245 | 24.0245
220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  | 210.0 | 2.5 | Volt |  | NC | 10 | 15.2752 | 15.2752
230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  | ( | ± | )
250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  | ( 210.0 ± 2.5 ) Volt
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
( uA ) | 2022 | 2020 | 2019
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295
100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59
200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18
500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95
1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9
Main-PE |  |  |  | Driff | U95
( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2019
10 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.17
20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.34
50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 0.85
100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.7
Resistance |  |  |  | Driff | U95
( Ω ) | 2022 | 2020 | 2019
1e-06 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 1.2e-08
0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.0012
1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.012
2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [12 empty] | 1
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2019 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2017 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2018 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2018 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2021 | - | - | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | - | - | - | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | - | - | - | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
1 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)

## DB GAS FLOW
INPUT SERTIFIKAT FLOW ANALYZER
1. KOREKSI VT305 BF100519 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 3. KOREKSI PF-300 BA101580 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5. KOREKSI VT305 BF102163 |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun
( l/min ) | 2018 | - |  |  |  | ( l/min ) | 2020 | 2017 |  |  |  | ( l/min ) | 2019 | -
1e-05 | 1e-05 | - | 0 | 0.2004 |  | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.011583 |  | 1e-05 | 1e-05 | - | 0 | 0
10.02 | 0.02 | - | 0 | 0.2004 |  | 0.99 | 1e-05 | -0.01 | 0.005005 | 0.011583 |  | 1.97 | -0.01 | - | 0 | 0.022736
19.96 | 0.06 | - | 0 | 0.3992 |  | 8.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.093717 |  | 7.97 | 1e-05 | - | 0 | 0.092452
30.1 | 0.1 | - | 0 | 0.602 |  | 17.95 | 1e-05 | -0.04 | 0.020005 | 0.21002 |  | 19.83 | 0.06 | - | 0 | 0.23072
51.11 | 0.11 | - | 0 | 1.0222 |  | 19.78 | -0.16 | -0.1 | 0.03 | 0.23143 |  | 50.7 | 0.09 | - | 0 | 0.38093
103.4 | 0.11 | - | 0 | 2.06 |  | 86.66 | -0.39 | -0.6 | 0.105 | 0.65862 |  | 77.42 | -0.29 | - | 0 | 0.57847
2. KOREKSI VT Plus HF 2847038 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 4. KOREKSI PF-300 BA120302 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6. KOREKSI VT305 BF102142 |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun
( l/min ) | 2017 | - |  |  |  | ( l/min ) | 2018 | - |  |  |  | ( l/min ) | 2019 | -
1e-05 | 1e-05 | - | 0 | 0.3044 |  | 1e-05 | 1e-05 | - | 0 | 0.202 |  | 1e-05 | 1e-05 | - | 0 | 0
15.22 | 0.12 | - | 0 | 0.3044 |  | 10.1 | 0.1 | - | 0 | 0.202 |  | 1.97 | -0.01 | - | 0 | 0.022736
20.44 | 0.24 | - | 0 | 0.4088 |  | 15.1 | 0.12 | - | 0 | 0.302 |  | 7.97 | 0.02 | - | 0 | 0.092452
25.02 | 0.32 | - | 0 | 0.5004 |  | 19.9 | 0.2 | - | 0 | 0.398 |  | 19.83 | 0.09 | - | 0 | 0.23003
49.82 | 0.72 | - | 0 | 0.9964 |  | 50.52 | 0.32 | - | 0 | 1.0104 |  | 50.7 | 0.06 | - | 0 | 0.58812
101.74 | 1.64 | - | 0 | 2.0348 |  | 100 | 0.5 | - | 0 | 2 |  | 77.42 | 0.23 | - | 0 | 0.58237
No | No urut alat | Setting Flow | Tahun |  | DRIFT | U95 STD | [5 empty] | 7. KOREKSI RIGEL BA120986 |  |  | DRIFT | U95 STD
[12 empty] | Setting Flow | Tahun
|  | ( l/min ) | [9 empty] | ( l/min ) | 2019 | -
1 | 1 | 1e-05 | 1e-05 | - | 0 | 0.2004 | [5 empty] | 1e-05 | 1e-05 | - | 0 | 0.011832
| 2 | 1e-05 | 1e-05 | - | 0 | 0.3044 | [5 empty] | 1.02 | 1e-05 | - | 0 | 0.011832
| 3 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.011583 | [5 empty] | 8.1 | -0.02 | - | 0 | 0.09396
| 4 | 1e-05 | 1e-05 | - | 0 | 0.202 | [5 empty] | 17.76 | -0.02 | - | 0 | 0.20602
| 5 | 1e-05 | 1e-05 | - | 0 | 0 | [5 empty] | 19.76 | -0.06 | - | 0 | 0.22922
| 6 | 1e-05 | 1e-05 | - | 0 | 0 | [5 empty] | 90.96 | -0.2 | - | 0 | 0.6822
| 7 | 1e-05 | 1e-05 | - | 0 | 0.011832
| 8 | 1e-05 | 1e-05 | - | 0 | 0.011832 | [5 empty] | 8. KOREKSI RIGEL BA120987 |  |  | DRIFT | U95 STD
| 9 | 1e-05 | 1e-05 | - | 0 | 0 | [5 empty] | Setting Flow | Tahun
| 10 | 1e-05 | 1e-05 | - | 0 | 0.08 | [5 empty] | ( l/min ) | 2019 | -
| 11 | 1e-05 | 1e-05 | - | 0 | 0.08 | [5 empty] | 1e-05 | 1e-05 | - | 0 | 0.011832
2 | 1 | 10.02 | 0.02 | - | 0 | 0.2004 | [5 empty] | 1.02 | 1e-05 | - | 0 | 0.011832
| 2 | 15.22 | 0.12 | - | 0 | 0.3044 | [5 empty] | 8.1 | 0.01 | - | 0 | 0.09396
| 3 | 0.99 | 1e-05 | -0.01 | 0.005005 | 0.011583 | [5 empty] | 17.76 | 1e-05 | - | 0 | 0.20602
| 4 | 10.1 | 0.1 | - | 0 | 0.202 | [5 empty] | 19.76 | -0.14 | - | 0 | 0.22922
| 5 | 1.97 | -0.01 | - | 0 | 0.022736 | [5 empty] | 90.96 | -0.21 | - | 0 | 0.6822
| 6 | 1.97 | -0.01 | - | 0 | 0.022736
| 7 | 1.02 | 1e-05 | - | 0 | 0.011832 | [5 empty] | 9. KOREKSI RIGEL BA200651 |  |  | DRIFT | U95 STD
| 8 | 1.02 | 1e-05 | - | 0 | 0.011832 | [5 empty] | Setting Flow | Tahun
| 9 | 1.04 | 0.01 | - | 0 | 0.012285 | [5 empty] | ( l/min ) | 2020 | -
| 10 | 4.95 | 1e-05 | - | 0 | 0.16 | [5 empty] | 1e-05 | 1e-05 | - | 0 | 0
| 11 | 4.94 | -0.02 | - | 0 | 0.16 | [5 empty] | 1.04 | 0.01 | - | 0 | 0.012285
3 | 1 | 19.96 | 0.06 | - | 0 | 0.3992 | [5 empty] | 8.21 | 0.02 | - | 0 | 0.096291
| 2 | 20.44 | 0.24 | - | 0 | 0.4088 | [5 empty] | 17.92 | 0.07 | - | 0 | 0.21048
| 3 | 8.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.093717 | [5 empty] | 19.93 | 0.02 | - | 0 | 0.23342
| 4 | 15.1 | 0.12 | - | 0 | 0.302 | [5 empty] | 90.96 | 0.09 | - | 0 | 1.0653
| 5 | 7.97 | 1e-05 | - | 0 | 0.092452
| 6 | 7.97 | 0.02 | - | 0 | 0.092452 | [5 empty] | 10. KOREKSI VT900A 5101035-5102036 |  |  | DRIFT | U95 STD
| 7 | 8.1 | -0.02 | - | 0 | 0.09396 | [5 empty] | Setting Flow | Tahun
| 8 | 8.1 | 0.01 | - | 0 | 0.09396 | [5 empty] | ( l/min ) | 2022 | -
| 9 | 8.21 | 0.02 | - | 0 | 0.096291 | [5 empty] | 1e-05 | 1e-05 | - | 0 | 0.08
| 10 | 9.88 | 1e-05 | - | 0 | 0.26 | [5 empty] | 4.95 | 1e-05 | - | 0 | 0.16
| 11 | 9.87 | -0.03 | - | 0 | 0.26 | [5 empty] | 9.88 | 1e-05 | - | 0 | 0.26
4 | 1 | 30.1 | 0.1 | - | 0 | 0.602 | [5 empty] | 19.78 | 1e-05 | - | 0 | 1.6
| 2 | 25.02 | 0.32 | - | 0 | 0.5004 | [5 empty] | 49.46 | -0.01 | - | 0 | 3.2
| 3 | 17.95 | 1e-05 | -0.04 | 0.020005 | 0.21002 | [5 empty] | 98.9 | -0.01 | - | 0 | 3.7
| 4 | 19.9 | 0.2 | - | 0 | 0.398
| 5 | 19.83 | 0.06 | - | 0 | 0.23072 | [5 empty] | 11. KOREKSI VT900A 5101752-5102038 |  |  | DRIFT | U95 STD
| 6 | 19.83 | 0.09 | - | 0 | 0.23003 | [5 empty] | Setting Flow | Tahun
| 7 | 17.76 | -0.02 | - | 0 | 0.20602 | [5 empty] | ( l/min ) | 2022 | -
| 8 | 17.76 | 1e-05 | - | 0 | 0.20602 | [5 empty] | 1e-05 | 1e-05 | - | 0 | 0.08
| 9 | 17.92 | 0.07 | - | 0 | 0.21048 | [5 empty] | 4.94 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 10 | 19.78 | 1e-05 | - | 0 | 1.6 | [5 empty] | 9.87 | -0.03 | - | 0 | 0.26
| 11 | 19.78 | -0.04 | - | 0 | 1.6 | [5 empty] | 19.78 | -0.04 | - | 0 | 1.6
5 | 1 | 51.11 | 0.11 | - | 0 | 1.0222 | [5 empty] | 49.5 | -0.05 | - | 0 | 3.2
| 2 | 49.82 | 0.72 | - | 0 | 0.9964 | [5 empty] | 98.9 | -0.03 | - | 0 | 3.7
| 3 | 19.78 | -0.16 | -0.1 | 0.03 | 0.23143
| 4 | 50.52 | 0.32 | - | 0 | 1.0104
| 5 | 50.7 | 0.09 | - | 0 | 0.38093
| 6 | 50.7 | 0.06 | - | 0 | 0.58812
| 7 | 19.76 | -0.06 | - | 0 | 0.22922
| 8 | 19.76 | -0.14 | - | 0 | 0.22922
| 9 | 19.93 | 0.02 | - | 0 | 0.23342
| 10 | 49.46 | -0.01 | - | 0 | 3.2
| 11 | 49.5 | -0.05 | - | 0 | 3.2
6 | 1 | 103.4 | 0.11 | - | 0 | 2.06
| 2 | 101.74 | 1.64 | - | 0 | 2.0348
| 3 | 86.66 | -0.39 | -0.6 | 0.105 | 0.65862
| 4 | 100 | 0.5 | - | 0 | 2
| 5 | 77.42 | -0.29 | - | 0 | 0.57847
| 6 | 77.42 | 0.23 | - | 0 | 0.58237
| 7 | 90.96 | -0.2 | - | 0 | 0.6822
| 8 | 90.96 | -0.21 | - | 0 | 0.6822
| 9 | 90.96 | 0.09 | - | 0 | 1.0653
| 10 | 98.9 | -0.01 | - | 0 | 3.7
| 11 | 98.9 | -0.03 | - | 0 | 3.7
10 | Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN : 5101035-5102036
Setting Flow | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( l/min ) | 2022 | -
1e-05 | 1e-05 | - | 0 | 0.08
4.95 | 1e-05 | - | 0 | 0.16
9.88 | 1e-05 | - | 0 | 0.26
19.78 | 1e-05 | - | 0 | 1.6
49.46 | -0.01 | - | 0 | 3.2
98.9 | -0.01 | - | 0 | 3.7
INTERPOLASI KOREKSI FLOW |  |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT FLOW |  |  |  |  | INTERPOLASI U95
| 1e-05 |  | 1e-05 |  |  | 1e-05 |  | 0 |  |  | 1e-05 |  | 0.08
0.995 |  | 1e-05 |  |  | 0.99501 |  | 0 |  |  | 0.99501 |  | 0.096081
| 4.95 |  | 1e-05 |  |  | 4.95 |  | 0 |  |  | 4.95 |  | 0.16
INTERPOLASI KOREKSI FLOW |  |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT FLOW |  |  |  |  | INTERPOLASI U95
| 1e-05 |  | 1e-05 |  |  | 1e-05 |  | 0 |  |  | 1e-05 |  | 0.08
2.0968 |  | 1e-05 |  |  | 2.0968 |  | 0 |  |  | 2.0968 |  | 0.11389
| 4.95 |  | 1e-05 |  |  | 4.95 |  | 0 |  |  | 4.95 |  | 0.16
INTERPOLASI KOREKSI FLOW |  |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT FLOW |  |  |  |  | INTERPOLASI U95
| 1e-05 |  | 1e-05 |  |  | 1e-05 |  | 0 |  |  | 1e-05 |  | 0.08
3.1532 |  | 1e-05 |  |  | 3.1532 |  | 0 |  |  | 3.1532 |  | 0.13096
| 4.95 |  | 1e-05 |  |  | 4.95 |  | 0 |  |  | 4.95 |  | 0.16
INTERPOLASI KOREKSI FLOW |  |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT FLOW |  |  |  |  | INTERPOLASI U95
| 1e-05 |  | 1e-05 |  |  | 1e-05 |  | 0 |  |  | 1e-05 |  | 0.08
4.3604 |  | 1e-05 |  |  | 4.3604 |  | 0 |  |  | 4.3604 |  | 0.15047
| 4.95 |  | 1e-05 |  |  | 4.95 |  | 0 |  |  | 4.95 |  | 0.16
INTERPOLASI KOREKSI FLOW |  |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT FLOW |  |  |  |  | INTERPOLASI U95
| 4.95 |  | 1e-05 |  |  | 4.95 |  | 0 |  |  | 4.95 |  | 0.16
5.492 |  | 1e-05 |  |  | 5.492 |  | 0 |  |  | 5.492 |  | 0.17099
| 9.88 |  | 1e-05 |  |  | 9.88 |  | 0 |  |  | 9.88 |  | 0.26
INTERPOLASI KOREKSI FLOW |  |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT FLOW |  |  |  |  | INTERPOLASI U95
| 4.95 |  | 1e-05 |  |  | 4.95 |  | 0 |  |  | 4.95 |  | 0.16
6 |  | 1e-05 |  |  | 6 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0.1813
| 9.88 |  | 1e-05 |  |  | 9.88 |  | 0 |  |  | 9.88 |  | 0.26
INTERPOLASI KOREKSI FLOW |  |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT FLOW |  |  |  |  | INTERPOLASI U95
| 4.95 |  | 1e-05 |  |  | 4.95 |  | 0 |  |  | 4.95 |  | 0.16
7 |  | 1e-05 |  |  | 7 |  | 0 |  |  | 7 |  | 0.20158
| 9.88 |  | 1e-05 |  |  | 9.88 |  | 0 |  |  | 9.88 |  | 0.26
INTERPOLASI KOREKSI FLOW FLUSH |  |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT FLOW FLUSH |  |  |  |  | INTERPOLASI U95 FLUSH
| 49.46 |  | -0.01 |  |  | 49.46 |  | 0 |  |  | 49.46 |  | 3.2
70 |  | -0.01 |  |  | 69.99 |  | 0 |  |  | 69.99 |  | 3.4076
| 98.9 |  | -0.01 |  |  | 98.9 |  | 0 |  |  | 98.9 |  | 3.7
Setting alat | Konversi mL/min ke L/min
1 | 0.994 | 0.994 | 0.999 | 0.994 | 0.994
2 | 2.097 | 2.097 | 2.096 | 2.097 | 2.097
3 | 3 | 3.19 | 3.196 | 3.19 | 3.19
4 | 4.361 | 4.36 | 4.361 | 4.36 | 4.36
5 | 5.495 | 5.49 | 5.495 | 5.49 | 5.49
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Pembacaan standar |  | Pembacaan terkoreksi
70 |  | 69.99
Setting Alat | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | (¦ C ¦) (%) | (¦ U ¦) (%) | (¦ C ¦+ ¦ U ¦) (%) | Drift | ¦U¦standar | Resolusi | Daya Baca Standar
1 | 0.995 | 0.99501 | 0.0022361 | 0.00499 | 0.5015 | -0.00499 | 0.5015 | 30.5778 | 31.0793 | 0 | 0.096081 | 0.25 | 0.005
2 | 2.0968 | 2.0968 | 0.00044721 | -0.09681 | -4.617 | 0.09681 | 4.617 | 14.7805 | 19.3975 | 0 | 0.11389
3 | 3.1532 | 3.1532 | 0.085681 | -0.15321 | -4.8589 | 0.15321 | 4.8589 | 10.3062 | 15.1651 | 0 | 0.13096
4 | 4.3604 | 4.3604 | 0.00054772 | -0.36041 | -8.2655 | 0.36041 | 8.2655 | 7.4369 | 15.7024 | 0 | 0.15047
5 | 5.492 | 5.492 | 0.0027386 | -0.49201 | -8.9587 | 0.49201 | 8.9587 | 6.0785 | 15.0371 | 0 | 0.17099
6 | 6 | 6 | 0 | -1e-05 | -0.00016667 | 1e-05 | 0.00016667 | 5.6497 | 5.6499 | 0 | 0.1813
7 | 7 | 7 | 0 | -1e-05 | -0.00014286 | 1e-05 | 0.00014286 | 4.9975 | 4.9976 | 0 | 0.20158
Choirul Huda
Dany Firmanto
Donny Martha
Rangga Setya Hantoko
Hamdan Syarif
Isra Mahensa
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Muhammad Arrizal Septiawan
Hary Ernanto
Gusti Arya Dinata
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Fatimah Novrianisa
Taufik Priawan
Septia Khairunnisa
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Wardimanul Abrar
Venna Filosofia
Muhammad Alpian Hadi
Achmad Fauzan Adzim
Ahmad Ghazali
Ryan Rama Chaesar R
Siti Fathul Jannah
Baik |  | Baik |  | Dibuat :
Tidak Baik |  | Tidak Baik
Baik |  | Baik
Tidak Baik |  | Tidak Baik
Baik |  | Baik
Tidak Baik |  | Tidak Baik
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN : 5101035-5102036 | [11 empty] | 10
Gas Flow Analyzer, Merek : IMT Medical, Model : PF-300, SN : BA101580 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 1 |  | 1 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui IMT Medical
Gas Flow Analyzer, Merek : IMT Medical, Model : PF-300, SN : BA120302 | [7 empty] | 2018 | - | 2 |  | 2 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF100519 | [7 empty] | 2018 | - | 3 |  | 3 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT Plus HF, SN : 2847038 | [7 empty] | 2017 | - | 4 |  | 4 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF102163 | [7 empty] | 2019 | - | 5 |  | 5 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui Fluke Biomedical
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF102142 | [7 empty] | 2019 | - | 6 |  | 6 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui Fluke Biomedical
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN : BA120986 | [7 empty] | 2019 | - | 7 |  | 7 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui IMT Medical
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN : BA120987 | [7 empty] | 2019 | - | 8 |  | 8 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui RIGEL Medical
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN : BA200651 | [7 empty] | 2020 | - | 9 |  | 9 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui RIGEL Medical
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN : 5101035-5102036 | [7 empty] | 2022 | - | 10 |  | 10 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN : 5101752-5102038 | [7 empty] | 2022 | - | 11 |  | 11 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui PT. CALTEK PTE LTD
10 | [11 empty] | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui PT. CALTEK PTE LTD
1
1
1 | Nomor Sertifikat : 35 / |  |  | 1
2 | Nomor Surat Keterangan : 35 / M - |  |  | 2
Nomor Sertifikat : 35 /
1
1
1 | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
2 | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH |  | 2017 | 2015 |  |  | hPa |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH | 3.3
| 1 | 15 | 0.3 | 0 | 0.15 |  | 1 | 35 | -9.4 | 0 | 4.7 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 0 | 0.1 |  | 2 | 40 | -8.6 | 0 | 4.3 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 3 | 50 | -7.2 | 0 | 3.6 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.2 | 0 | 2.6 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | 0 | 0.25 |  | 5 | 70 | -2.6 | 0 | 1.3 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | 6 | 80 | 0.7 | 0 | 0.35 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | 7 | 90 | 4.5 | 0 | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | hPa |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.3
| 1 | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  | 1 | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  | 3 | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  | 4 | 60 | -1.3 | -1.3 | 0 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  | 5 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  | 6 | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  | 7 | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | hPa |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 1 | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  | 3 | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  | 4 | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.6 | -1.6 | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  | 6 | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  | 7 | 90 | -2 | 0.9 | 1.45 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | U95
| °C |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH |  | 2017 | 2015 |  |  | hPa |  | 2017 | 2015 |  |  | Suhu | 0.6
| 1 | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  | 1 | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | %RH | 2.6
| 2 | 20 | -0.3 | 0 | 0.15 |  | 2 | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 3 | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  | 3 | 50 | -1 | -1 | 0 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  | 4 | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  | 5 | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  | 6 | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  | 7 | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH |  | 2017 | 2015 |  |  | hPa |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH | 3.2
| 1 | 15 | 0.3 | 0.4 | 0.05 |  | 1 | 35 | -9.6 | -1.6 | 4 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.3 | 0 | 0.15 |  | 2 | 40 | -8 | -1.8 | 3.1 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  | 3 | 50 | -6.2 | -2.1 | 2.05 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | -0.7 | 0.4 |  | 4 | 60 | -4.2 | -2 | 1.1 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0 | -1.1 | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.1 | -1.6 | 0.25 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0 | -1.2 | 0.6 |  | 6 | 80 | 0.2 | -0.9 | 0.55 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -1.5 | 0.7 |  | 7 | 90 | 2.7 | 0.2 | 1.25 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | hPa |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  | 1 | 30 | 1.7 | -4.9 | 3.3 |  | 1 | 750 | 2.1 | - | 0 |  | hPa | 1.8
| 2 | 20 | 0.2 | 0 | 0.1 |  | 2 | 40 | 1.5 | -3.4 | 2.45 |  | 2 | 800 | 1.6 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 3 | 50 | 1.2 | -2.5 | 1.85 |  | 3 | 850 | 1.1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.5 | 0.13 | 0.315 |  | 4 | 60 | 1.1 | -2 | 1.55 |  | 4 | 900 | 0.7 | - | 0
| 5 | 35 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |  | 5 | 70 | 0.9 | -2.1 | 1.5 |  | 5 | 1000 | -0.3 | - | 0
| 6 | 37 | -1.1 | 0 | 0.55 |  | 6 | 80 | 0.8 | -2.6 | 1.7 |  | 6 | 1005 | -0.3 | - | 0
| 7 | 40 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  | 7 | 90 | 0.7 | -2.6 | 1.65 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | hPa |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  | 1 | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95 |  | 1 | 750 | 3.2 | - | 0 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 2 | 40 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 2 | 800 | 2.5 | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 3 | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |  | 3 | 850 | 1.7 | - | 0
| 4 | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  | 4 | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4 |  | 4 | 900 | 1 | - | 0
| 5 | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  | 5 | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95 |  | 5 | 1000 | -0.4 | -1.6 | 0.6
| 6 | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  | 6 | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6 |  | 6 | 1005 | -0.5 | -1.6 | 0.55
| 7 | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  | 7 | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3 |  | 7 | 1020 | 0 | -1.5 | 0.75
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.4 | 1 | 1.2 |  | 1 | 750 | 0 | - | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  | 2 | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15 |  | 2 | 800 | 0 | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25 |  | 3 | 850 | 0 | - | 0
| 4 | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  | 4 | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4 |  | 4 | 900 | 0 | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  | 5 | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | 0
| 6 | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  | 6 | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  | 7 | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | hPa |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 1 | 750 | 0 | - | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - | 0 |  | 2 | 800 | 0 | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - | 0 |  | 3 | 850 | 0 | - | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - | 0 |  | 4 | 900 | 0 | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2016 | - |  |  | hPa |  | 2016 | - |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 14.8 | 0.3 | - | 0 |  | 1 | 45.7 | -6.4 | - | 0 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 0.5 | - | 0 |  | 2 | 54.3 | -5.9 | - | 0 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 24.6 | 0.5 | - | 0 |  | 3 | 62.5 | -5.6 | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 29.5 | 0.4 | - | 0 |  | 4 | 71.5 | -4.5 | - | 0 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 34.5 | 0.4 | - | 0 |  | 5 | 80.8 | -1.7 | - | 0 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 39.5 | 0.5 | - | 0 |  | 6 | 88.7 | 2.6 | - | 0 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0 | - | 0 |  | 7 | 90 | 0 | - | 0 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 0 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - | 0
| 3 | 25 | 0 | - | 0 |  | 3 | 50 | 0 | - | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0 | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | -0.7 | - | 0 |  | 1 | 35 | -1.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.4 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.9 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | 0.4 | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | - | 0 |  | 7 | 90 | -3.2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | -0.2 | - | 0 |  | 1 | 35 | 0.6 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.3 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.6 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -1.1 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | -0.6 | - | 0 |  | 1 | 35 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.5 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.1 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 0 | - | 0 |  | 7 | 90 | -2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - | 0
| 6 | 37 | 0 | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - | 0
| 7 | 40 | 0 | - | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - | 0
| 3 | 25 | 0 | - | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0 | - | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 0 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
19 | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2017 | - |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 0 | - | 0 |  | 1 | 45.7 | 0 | - | 0 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 0 | - | 0 |  | 2 | 54.3 | 0 | - | 0 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 24.6 | 0 | - | 0 |  | 3 | 62.5 | 0 | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 29.5 | 0 | - | 0 |  | 4 | 71.5 | 0 | - | 0 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 34.5 | 0 | - | 0 |  | 5 | 80.8 | 0 | - | 0 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 39.5 | 0 | - | 0 |  | 6 | 88.7 | 0 | - | 0 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0 | - | 0 |  | 7 | 90 | 0 | - | 0 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
20 | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2017 | - |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 0 | - | 0 |  | 1 | 45.7 | 0 | - | 0 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 0 | - | 0 |  | 2 | 54.3 | 0 | - | 0 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 24.6 | 0 | - | 0 |  | 3 | 62.5 | 0 | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 29.5 | 0 | - | 0 |  | 4 | 71.5 | 0 | - | 0 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 34.5 | 0 | - | 0 |  | 5 | 80.8 | 0 | - | 0 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 39.5 | 0 | - | 0 |  | 6 | 88.7 | 0 | - | 0 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0 | - | 0 |  | 7 | 90 | 0 | - | 0 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH | [6 empty] | hPa |  |  |  |  | 1 | 0.5
1 | 1 | 15 | 0.3 | 0 | 0.15 |  | 1 | 1 | 35 | -9.4 | 0 | 4.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 0 |  | 2 | 0.3
| 2 | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 2 | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35 |  |  | 2 | 750 | - | - | 0 |  | 3 | 0.3
| 3 | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | 3 | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3 |  |  | 3 | 750 | - | - | 0 |  | 4 | 0.6
| 4 | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 4 | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45 |  |  | 4 | 750 | - | - | 0 |  | 5 | 0.3
| 5 | 15 | 0.3 | 0.4 | 0.05 |  |  | 5 | 35 | -9.6 | -1.6 | 4 |  |  | 5 | 750 | - | - | 0 |  | 6 | 0.5
| 6 | 15 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 6 | 30 | 1.7 | -4.9 | 3.3 |  |  | 6 | 750 | 2.1 | - | 0 |  | 7 | 0.3
| 7 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 7 | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95 |  |  | 7 | 750 | 3.2 | - | 0 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 30 | -1.4 | 1 | 1.2 |  |  | 8 | 750 | 0 | - | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  |  | 9 | 750 | 0 | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 14.8 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 45.7 | -6.4 | - | 0 |  |  | 11 | 750 | - | - | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | 0 |  | 13 | 0.3
| 13 | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 13 | 35 | -1.4 | - | 0 |  |  | 13 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 14 | 0.4
| 14 | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 35 | 0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 15 | 0.3
| 15 | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 35 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | 0 |  | 19 | 0
| 19 | 14.8 | 0 | - | 0 |  |  | 19 | 45.7 | 0 | - | 0 |  |  | 19 | 750 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 750 | - | - | 0
2 | 1 | 20 | 0.2 | 0 | 0.1 |  | 2 | 1 | 40 | -8.6 | 0 | 4.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 0 |  | U95
| 2 | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 2 | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25 |  |  | 2 | 800 | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7 |  |  | 3 | 800 | - | - | 0 |  | 1 | 3.3
| 4 | 20 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3 |  |  | 4 | 800 | - | - | 0 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 5 | 40 | -8 | -1.8 | 3.1 |  |  | 5 | 800 | - | - | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 6 | 40 | 1.5 | -3.4 | 2.45 |  |  | 6 | 800 | 1.6 | - | 0 |  | 4 | 2.6
| 7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 7 | 40 | 1.2 | 0 | 0.6 |  |  | 7 | 800 | 2.5 | - | 0 |  | 5 | 3.2
| 8 | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 8 | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15 |  |  | 8 | 800 | 0 | - | 0 |  | 6 | 2
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  |  | 9 | 800 | 0 | - | 0 |  | 7 | 2.3
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 0 |  | 8 | 2.6
| 11 | 19.7 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 54.3 | -5.9 | - | 0 |  |  | 11 | 800 | - | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 970 | 1 | - | 0 |  | 11 | 2.5
| 14 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | 0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 970 | 1 | - | 0 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 970 | 1 | - | 0 |  | 13 | 2.7
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | 0 |  | 14 | 2.2
| 17 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | 0 |  | 15 | 2.7
| 18 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 19.7 | 0 | - | 0 |  |  | 19 | 54.3 | 0 | - | 0 |  |  | 19 | 800 | - | - | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 800 | - | - | 0 |  | 18 | 1.6
[21 empty] | 19 | 0
3 | 1 | 25 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -7.2 | 0 | 3.6 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 2 | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05 |  |  | 2 | 850 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 3 | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3 |  |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 4 | 50 | -1 | -1 | 0 |  |  | 4 | 850 | - | - | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -2.1 | 2.05 |  |  | 5 | 850 | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 6 | 50 | 1.2 | -2.5 | 1.85 |  |  | 6 | 850 | 1.1 | - | 0 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |  |  | 7 | 850 | 1.7 | - | 0 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25 |  |  | 8 | 850 | 0 | - | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 |  |  | 9 | 850 | 0 | - | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 24.6 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 62.5 | -5.6 | - | 0 |  |  | 11 | 850 | - | - | 0 |  | 6 | 1.8
| 12 | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 50 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | 0 |  | 7 | 1.6
| 13 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 980 | 1 | - | 0 |  | 8 | 2.2
| 14 | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 980 | 1 | - | 0 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 980 | 1 | - | 0 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | 0 |  | 13 | 1.5
| 19 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 62.5 | 0 | - | 0 |  |  | 19 | 850 | - | - | 0 |  | 14 | 1.5
| 20 | 24.6 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 850 | - | - | 0 |  | 15 | 1.5
[21 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.2 | 0 | 2.6 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -1.3 | -1.3 | 0 |  |  | 2 | 900 | - | - | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 3 | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05 |  |  | 3 | 900 | - | - | 0 |  | 19 | 0
| 4 | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 4 | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3 |  |  | 4 | 900 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.1 | -0.7 | 0.4 |  |  | 5 | 60 | -4.2 | -2 | 1.1 |  |  | 5 | 900 | - | - | 0
| 6 | 30 | -0.5 | 0.13 | 0.315 |  |  | 6 | 60 | 1.1 | -2 | 1.55 |  |  | 6 | 900 | 0.7 | - | 0
| 7 | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 7 | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4 |  |  | 7 | 900 | 1 | - | 0
| 8 | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4 |  |  | 8 | 900 | 0 | - | 0
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 |  |  | 9 | 900 | 0 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 0
| 11 | 29.5 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 71.5 | -4.5 | - | 0 |  |  | 11 | 900 | - | - | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 60 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | 0
| 13 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -1.5 | - | 0 |  |  | 13 | 990 | 1.1 | - | 0
| 14 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 990 | 1.1 | - | 0
| 15 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 990 | 1.1 | - | 0
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 60 | 0 | - | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | 0
| 19 | 29.5 | 0 | - | 0 |  |  | 19 | 71.5 | 0 | - | 0 |  |  | 19 | 900 | - | - | 0
| 20 | 29.5 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 900 | - | - | 0
5 | 1 | 35 | -0.5 | 0 | 0.25 |  | 5 | 1 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 0
| 2 | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 2 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05 |  |  | 2 | 1000 | - | - | 0
| 3 | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 3 | 70 | -3.6 | -1.6 | 1 |  |  | 3 | 1000 | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 4 | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0 | -1.1 | 0.55 |  |  | 5 | 70 | -2.1 | -1.6 | 0.25 |  |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 35 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | 0.9 | -2.1 | 1.5 |  |  | 6 | 1000 | -0.3 | - | 0
| 7 | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 7 | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95 |  |  | 7 | 1000 | -0.4 | -1.6 | 0.6
| 8 | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65 |  |  | 8 | 1000 | 0.2 | - | 0
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 0
| 11 | 34.5 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 80.8 | -1.7 | - | 0 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 13 | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -1.9 | - | 0 |  |  | 13 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 14 | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 15 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 19 | 34.5 | 0 | - | 0 |  |  | 19 | 80.8 | 0 | - | 0 |  |  | 19 | 1000 | - | - | 0
| 20 | 34.5 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 1000 | - | - | 0
6 | 1 | 37 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | 6 | 1 | 80 | 0.7 | 0 | 0.35 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 0
| 2 | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 2 | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15 |  |  | 2 | 1005 | - | - | 0
| 3 | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 3 | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15 |  |  | 3 | 1005 | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 4 | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 0
| 5 | 37 | 0 | -1.2 | 0.6 |  |  | 5 | 80 | 0.2 | -0.9 | 0.55 |  |  | 5 | 1005 | - | - | 0
| 6 | 37 | -1.1 | 0 | 0.55 |  |  | 6 | 80 | 0.8 | -2.6 | 1.7 |  |  | 6 | 1005 | -0.3 | - | 0
| 7 | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 7 | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6 |  |  | 7 | 1005 | -0.5 | -1.6 | 0.55
| 8 | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9 |  |  | 8 | 1005 | 0.2 | - | 0
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 0
| 11 | 39.5 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 88.7 | 2.6 | - | 0 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | 0
| 13 | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -2.5 | - | 0 |  |  | 13 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 14 | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | -0.9 | - | 0 |  |  | 14 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 15 | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -1.3 | - | 0 |  |  | 15 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 16 | 37 | 0 | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | 0
| 19 | 39.5 | 0 | - | 0 |  |  | 19 | 88.7 | 0 | - | 0 |  |  | 19 | 1005 | - | - | 0
| 20 | 39.5 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 1005 | - | - | 0
7 | 1 | 40 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | 7 | 1 | 90 | 4.5 | 0 | 2.25 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 0
| 2 | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 2 | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45 |  |  | 2 | 1020 | - | - | 0
| 3 | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 3 | 90 | -2 | 0.9 | 1.45 |  |  | 3 | 1020 | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 4 | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 0
| 5 | 40 | -0.1 | -1.5 | 0.7 |  |  | 5 | 90 | 2.7 | 0.2 | 1.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | 0
| 6 | 40 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 6 | 90 | 0.7 | -2.6 | 1.65 |  |  | 6 | 1020 | 0 | - | 0
| 7 | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 7 | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3 |  |  | 7 | 1020 | 0 | -1.5 | 0.75
| 8 | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 8 | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95 |  |  | 8 | 1020 | 0 | - | 0
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 1020 | 0 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 0
| 11 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 11 | 90 | 0 | - | 0 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | 0 |  |  | 12 | 1020 | 0 | - | 0
| 13 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -3.2 | - | 0 |  |  | 13 | 1020 | 0 | - | 0
| 14 | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1020 | 0 | - | 0
| 15 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -2 | - | 0 |  |  | 15 | 1020 | 0 | - | 0
| 16 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0 |  |  | 16 | 1020 | 0 | - | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | 0 |  |  | 17 | 1020 | 0 | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | 0 |  |  | 18 | 1020 | 0 | - | 0
| 19 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 19 | 90 | 0 | - | 0 |  |  | 19 | 1020 | - | - | 0
| 20 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 90 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 1020 | - | - | 0
8 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 |  |  |  | 8 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 |  |  |  | 8 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 |  |  |  | 8 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051
Suhu | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2019 | 2017 |  |  | %RH | 2019 | 2017 |  |  | hPa | 2019 | 2017
15 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | 30 | -1.4 | 1 | 1.2 |  | 750 | 0 | - | 0
20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15 |  | 800 | 0 | - | 0 |  | Suhu | 20 | 19.8 | 0 | 0.3
25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25 |  | 850 | 0 | - | 0 |  | %RH | 50 | 48.8 | 0 | 2.6
30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4 |  | 900 | 0 | - | 0 |  | hPa |  | 0 |  | 2.2
35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65 |  | 1000 | 0.2 | - | 0
37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9 |  | 1005 | 0.2 | - | 0 |  | HASIL | ( 19.8 ± 0.3 ) °C
40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95 |  | 1020 | 0 | - | 0 |  |  | ( 48.8 ± 2.6 ) %RH
( 0.0 ± 2.2 ) hPa
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI TEKANAN
| 15 |  | 0 |  |  | 40 |  | -1.2 |  |  | 750 |  | 0
20 |  | -0.2 |  |  | 50 |  | -1.2 |  |  | 0 |  | 0
| 20 |  | -0.2 |  |  | 50 |  | -1.2 |  |  | 800 |  | 0
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [11 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2017 | 2015 | 1 |  | 19.8 | 0.3 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 2 |  | 48.8 | 2.6 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 3 |  | 0.0 | 2.2 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2017 | 2015 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2017 | 2015 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2016 | - | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2020 | - | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2020 | - | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 18
19 | [7 empty] | 2017 | - | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 20
8

## SCORING (hidden)
Parameter | Nilai | Score |  | Status
Oxygen Flush Valve ( L/min ) | 100 | 25 | 25 | PASS
Flow (L/min) | 99.988 | 24.997 | 24.997 | PASS
KESIMPULAN PENGUJIAN KINERJA
Score Total |  | Kesimpulan
49.997 | 50 | PASS