## LK
Lembar Kerja Pengujian Nebulizer
Sertifikat / Surat Keterangan : 38 / ………. / …......... - …......... / E -
Merek |  |  | :
Model/Tipe |  |  | :
No. Seri |  |  | :
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | :
Tanggal Pengujian |  |  | :
Tempat Pengujian |  |  | :
Nama Ruang |  |  | :
I. | Kondisi Ruang
|  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  |  | oC
| 2. Kelembaban |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala -jala |  | : | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [7 empty] | Score (%)
| 1. Fisik |  | : Baik / Tidak Baik | [5 empty] | 5
| 2. Fungsi |  | : Baik / Tidak Baik | [5 empty] | 5
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  | Hasil Ukur | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Score (%)
| 1 | Resitansi Isolasi |  |  |  | MΩ | 2 | MΩ | 9.6
| 2 | Resistansi pembumian protektif (Kabel dapat dilepas / tidak dapat dilepas) |  |  |  | Ω | (≤ 0.2 / ≤ 0.3) | Ω | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas (I / II) |  |  |  | µA | (≤ 500 / ≤ 100) | µA | 20.4
IV. | Pengujian Laju Aliran
| No | Parameter | Pembacaan Standar (L/min) |  |  | Toleransi
|  |  | I | II | III |  |  |  | Score (%)
| 1 | Flow (L/min) ( Compressor / Ultrasonic ) |  |  |  | ( (≥ 4 L/min) / (10 %) ) |  |  | 50
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Kondisi instalasi pada ruangan ( Ada Grounding / Tidak Ada Grounding )*
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik (NC) :…..........................µA*
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Gas Flow Analyzer, Merek : IMT Medical, Model : PF-300 (BA 120302/ BA 101580)
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800 (BA 120986 / BA 120987 / BA200651)
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT 305 (BF100519/BF102163/BF102142)
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT Plus HF (2847038)
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN (5101752-5102038/5101035-5102036)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN(1837056) / (1834020)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN(2853077/2853078/3148907/3148908/3699030/4669058/4670010)
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN(15062875/ 15062874/ 14082463/ 15062872/ 15062873)
Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN(HE 21-000670/ HE 21-000669)
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN( 34903046/ 34903051/ 34903053 )
Digital Thermohygrometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB 202, SN: 34904091
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN(A.100586/A.100605/A.100609/A.100611)
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN(A.100615/A.100616/A.100617/A.100618)
VII. | Kesimpulan
( LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI )
VIII. | Petugas Pengujian

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Nama
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-01-27 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN) | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN) | Venna
|  | Resitansi | Resistansi | Venna
|  | Pengujian laju aliran | pengujian kinerja | Venna
2 | 2021-04-13 | Pembacaan standar. | Pembacaan Standar | Irfan

## UB
UNCERTAINTY BUDGET
Flow |  |  | l/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | l/min | normal | 0.057735 | 1.7321 | 2 | 0.033333 | 1 | 0.033333 | 0.0011111 | 6.1728e-07
2. Resolusi | l/min | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
3. Drift standar | l/min | rect. | 0.019752 | 1.7321 | 50 | 0.011404 | 1 | 0.011404 | 0.00013004 | 3.3821e-10
4. Sertifikat Standar | l/min | normal | 0.059255 | 2 | 50 | 0.029627 | 1 | 0.029627 | 0.00087778 | 1.541e-08
Jumlah | [8 empty] | 0.0029523 | 6.4692e-07
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.054335
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 13.4728
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.1528
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.11697 | l/min

## PENYELIA
Hasil Pengujian Nebulizer
Nomor Sertifikat : 38 / 8 / X - 22 / E - 100.99 DL
Merek |  |  | : | OMRON
Model/Tipe |  |  | : | CX 4
No. Seri |  |  | : | 1946
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2022-05-14
Tanggal Pengujian |  |  | : | 2022-05-14
Tempat Pengujian |  |  | : | Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Ruang |  |  | : | P2M
Metode Kerja |  |  | : | MK 035-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 25.55 | ± | 0.4 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 68.7225 | ± | 2.2 | %RH
| 3. Tegangan jala-jala |  | : | 224.51 | ± | 2.7 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [8 empty] | Score (%)
| 1. Fisik |  | : | Baik | [5 empty] | 5
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [5 empty] | 5
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Score (%) |  |  |  | G |  | µA | Terkoreksi | Toleransi | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  | OL | MΩ | 2 | MΩ | 40 | 10 | [7 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) |  |  |  | 0.1191 | Ω | 0.3 | Ω |  | 10 |  |  | Kelas I | Input NC | 50 | 51.6505 | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  | 561.3663 | µA | 500 | µA |  | 20
III. | Pengujian Kinerja | [17 empty] | Resistansi pembumian protektif
| No | Parameter |  | Pembacaan Standar. | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  | Score (%) Compressor |  | KESIMPULAN PENGUKURAN KINERJA |  | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
| 1 | Flow (L/min) (Ultrasonic) |  | 5.0489 | ± 10 % | ± | 0.11697 |  |  | 50 |  | Score Akhir | Status Akhir |  |  |  | G |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
[12 empty] | 50 | PASS | 51.6505 | 100 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
V. | Keterangan | [17 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengujian Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui RIGEL Medical
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN : BA200651
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VIII. | Petugas Pengujian
Ryan Rama Chaesar R
| Nama |  |  |  | Tanggal | Paraf | Score Total
| Dibuat : Ryan Rama Chaesar R |  |  |  | 7 Maret 2022 |  | 100
Penyelia :
: Dalam ambang batas yang diijinkan
: Melebihi ambang batas yang diijinkan
: Dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan
: Melebihi kesalahan maksimal yang diijinkan
Choirul Huda
Dany Firmanto
Donny Martha
Supriyanto
Rangga Setyo Hantoko
: Choirul Huda
: Dany Firmanto
: Donny Martha
: Supriyanto
: Rangga Setyo Hantoko
: Choirul Huda
: Donny Martha
: Baik
: Tidak Baik
- Alat / Parameter yang diuji dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan LAIK PAKAI
- Alat / Parameter yang diuji Melebihi batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI

## ID
Input Data Pengujian Nebulizer
|  |  |  | Nomor Sertifikat : 38 / |  |  |  | 8 / X - 22 / E - 100.99 DL
Merek |  |  | : | OMRON
Model/Tipe |  |  | : | CX 4
No. Seri |  |  | : | 1946
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2022-05-14
Tanggal Pengujian |  |  | : | 2022-05-14
Tempat Pengujian |  |  | : | Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Ruang |  |  | : | P2M
Metode Kerja |  |  | : | MK 035-18
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  | 25.3 | 25.4 | oC
| 2. Kelembaban |  |  | 70.5 | 70.6 | % RH
| 3. Tegangan jala-jala |  | : | 224.9 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | G |  | µA | Toleransi
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | OL | MΩ | 2 | MΩ
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | [5 empty] | 0.121 | Ω | 0.3 | Ω | Kelas I | Input NC | 50 | 100
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 555 | µA | 500 | µA
III. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter |  | Pembacaan Standar (L/min) |  |  | Toleransi
|  |  |  | I | II | III
| 1 | Flow (L/min) (Ultrasonic) |  | 5 | 5.1 | 5 | ± 10 %
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengujian Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui RIGEL Medical
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN : BA200651
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VIII. | Petugas Pengujian
Ryan Rama Chaesar R
IX. | Tanggal Pembuatan Laporan
7 Maret 2022
Rev : 27 Oktober 2020
Note on C32: Dipilih

## LH
Hasil Pengujian Nebulizer
Nomor Sertifikat : 38 / 8 / X - 22 / E - 100.99 DL
Merek |  |  | : | OMRON
Model/Tipe |  |  | : | CX 4
No. Seri |  |  | : | 1946
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2022-05-14
Tanggal Pengujian |  |  | : | 2022-05-14
Tempat Pengujian |  |  | : | Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Ruang |  |  | : | P2M
Metode Kerja |  |  | : | MK 035-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 25.55 | ± | 0.4 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 68.7225 | ± | 2.2 | % RH
| 3. Tegangan jala-jala |  | : | 224.51 | ± | 2.7 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  | OL | MΩ | 2 | MΩ
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) |  |  |  | 0.1191 | Ω | 0.3 | Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  | 561.3663 | µA | 500 | µA
III. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter |  | Pembacaan Standar. | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Flow (L/min) (Ultrasonic) |  | 5.0489 | ± 10 % | ± | 0.11697
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengujian Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui RIGEL Medical
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN : BA200651
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VIII. | Petugas Pengujian
Ryan Rama Chaesar R
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
Donny Martha | NIP 198103112010121001
Choirul Huda, S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Koordinator Laboratorium
Flow dan Volume

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT PENGUJIAN
Nomor : 38 / 8 / X - 22 / E - 100.99 DL
FV.035-18
Nama Alat : | Nebulizer |  | Nomor Order : |  | E - 100.99 DL
Merek |  | : | OMRON
Model / Tipe |  | : | CX 4
Nomor Seri |  | : | 1946
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | :
Nama Ruang Pengujian |  | : | P2M
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-05-14
Tanggal Pengujian |  | : | 2022-05-14
Penanggungjawab Pengujian |  | : | Ryan Rama Chaesar R
Lokasi Pengujian |  | : | Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Hasil Pengujian |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 14 Mei 2023
Metode Kerja |  | : | MK 035-18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-16
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 100.99 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | Input Data Pengujian Nebulizer
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Pengujian
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | 2023-05-14
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | 14 Mei 2023
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 14 Mei 2023
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 14 Mei 2023
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 14 Mei 2023
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 1e-06 | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 |  | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | 1e-06 | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 |  | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 |  | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 1e-06 | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 |  | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 1e-06 | 0.25 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 |  | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 1e-06 | 0.3 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 |  | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | 1e-06 | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 |  | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 |  | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 |  | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 |  | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 |  | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 |  | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 |  | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 |  | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 |  | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 |  | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 |  | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 |  | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 5e-07 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 1e-06 |  | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 |  | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 |  | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 |  | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.3 |  | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 |  | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 |  | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 |  | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 |  | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 |  | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 |  | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 |  | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 5e-07
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 |  | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 |  | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 |  | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 |  | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 |  | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 |  | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 |  | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 |  | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 |  | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 |  | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 |  | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 |  | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 |  | 0 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 |  | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 |  | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 |  | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 1e-06 |  | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 |  | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 |  | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 |  | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 |  | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | 1e-06 | 1.05 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 |  | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | 1e-06 | 0.8
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 |  | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | 1e-06 | 0.55
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 |  | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | 1e-06 | 0.45
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 |  | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 |  | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 |  | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 |  | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 |  | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 |  | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 |  | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1e-06 | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1e-06 | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 |  | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 1e-06 | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 |  | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | 1e-06 | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 |  | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 |  | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1e-06 | 1.95
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 |  | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 |  | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1e-06 | 1.9
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 |  | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 |  | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 | - |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 |  | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 |  | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 |  | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 | 1e-06 | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 |  | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1e-06 | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 |  | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 1e-06 | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 |  | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 |  | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | - |  |  | %RH |  | 2019 | - | - |  |  | hPa |  | 2019 | - | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 6 | 37 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 |  | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 |  | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 |  | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 |  | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 |  | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 |  | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 |  | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 |  | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | - |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 |  | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 |  | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 |  | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 |  | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 |  | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 |  | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 |  | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 |  | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - |  | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - |  | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.5 | -0.7 |  | 0.6 |  | 1 | 30 | -2.2 | -1.4 |  | 0.4 |  | 1 | 985 | 3.8 | 0.9 |  | 1.45 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.4 |  | 0.3 |  | 2 | 40 | -2 | -1.3 |  | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.8 | 1 |  | 1.4
| 3 | 25 | 0.1 | -0.2 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -1.8 | -1.3 |  | 0.25 |  | 3 | 995 | 3.7 | 1 |  | 1.35
| 4 | 30 | -0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 4 | 60 | -1.6 | -1.5 |  | 0.05 |  | 4 | 1000 | 3.7 | 1.1 |  | 1.3
| 5 | 35 | -0.2 | 0.3 |  | 0.25 |  | 5 | 70 | -1.4 | -1.9 |  | 0.25 |  | 5 | 1005 | 3.6 | 1.1 |  | 1.25
| 6 | 37 | -0.2 | 0.4 |  | 0.3 |  | 6 | 80 | -1.2 | -2.5 |  | 0.65 |  | 6 | 1010 | 3.5 | 1.1 |  | 1.2
| 7 | 40 | -0.2 | 0.5 |  | 0.35 |  | 7 | 90 | -1 | -3.2 |  | 1.1 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | 0.5 | -0.2 |  | 0.35 |  | 1 | 30 | -0.8 | 0.6 |  | 0.7 |  | 1 | 985 | 3.9 | 0.9 |  | 1.5 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -0.4 | 0.3 |  | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.9 | 1 |  | 1.45
| 3 | 25 | -0.1 | -0.1 |  | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 3 | 995 | 3.8 | 1 |  | 1.4
| 4 | 30 | -0.4 | -0.3 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | 0.3 | -0.6 |  | 0.45 |  | 4 | 1000 | 3.8 | 1.1 |  | 1.35
| 5 | 35 | -0.6 | -0.6 |  | 0 |  | 5 | 70 | 0.7 | -0.8 |  | 0.75 |  | 5 | 1005 | 3.8 | 1.1 |  | 1.35
| 6 | 37 | -0.7 | -0.8 |  | 0.05 |  | 6 | 80 | 1.1 | -0.9 |  | 1 |  | 6 | 1010 | 3.7 | 1.1 |  | 1.3
| 7 | 40 | -0.8 | -1.1 |  | 0.15 |  | 7 | 90 | 1.5 | -0.8 |  | 1.15 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.6 | -0.6 |  | 0.6 |  | 1 | 30 | -2 | -0.4 |  | 0.8 |  | 1 | 985 | 4.3 | 0.9 |  | 1.7 |  | hPa | 2.6
| 2 | 20 | 0.3 | -0.5 |  | 0.4 |  | 2 | 40 | -1.7 | -0.3 |  | 0.7 |  | 2 | 990 | 4.2 | 1 |  | 1.6
| 3 | 25 | 0.2 | -0.4 |  | 0.3 |  | 3 | 50 | -1.4 | -0.3 |  | 0.55 |  | 3 | 995 | 4.1 | 1 |  | 1.55
| 4 | 30 | 0.4 | -0.2 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -1.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 4 | 1000 | 4.1 | 1.1 |  | 1.5
| 5 | 35 | 0.8 | -0.1 |  | 0.45 |  | 5 | 70 | -0.7 | -0.8 |  | 0.05 |  | 5 | 1005 | 4 | 1.1 |  | 1.45
| 6 | 37 | 1 | -0.1 |  | 0.55 |  | 6 | 80 | -0.4 | -1.3 |  | 0.45 |  | 6 | 1010 | 3.9 | 1.1 |  | 1.4
| 7 | 40 | 1.4 | 1e-06 |  | 0.7 |  | 7 | 90 | -0.1 | -2 |  | 0.95 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - |  | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - |  | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - |  | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - |  | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - |  | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - |  | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - |  | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - |  | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - |  | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - |  | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - |  | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - |  | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - |  | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - | - |  |  | %RH |  | 2021 | - | - |  |  | hPa |  | 2021 | - | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - |  | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - |  | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - |  | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | - |  |  | %RH |  | 2017 | - | - |  |  | hPa |  | 2017 | - | - |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 1e-06 | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 0 | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | 0 | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | 0 | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | 1e-06 | 5e-07 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 0 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0 | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 1e-06 | 1.05 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | 0 | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1e-06 | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 0 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | 0 | 0 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.5 | -0.7 | 0 | 0.6 |  |  | 13 | 30 | -2.2 | -1.4 | 0 | 0.4 |  |  | 13 | 985 | 3.8 | 0.9 | 0 | 1.45 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | 0.5 | -0.2 | 0 | 0.35 |  |  | 14 | 30 | -0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 |  |  | 14 | 985 | 3.9 | 0.9 | 0 | 1.5 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.6 | -0.6 | 0 | 0.6 |  |  | 15 | 30 | -2 | -0.4 | 0 | 0.8 |  |  | 15 | 985 | 4.3 | 0.9 | 0 | 1.7 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | 0 | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | 0 | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 1e-06 | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | 0 | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | 0 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | 0 | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 1e-06 | 0 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0 | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | 1e-06 | 5e-07 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 0 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0 | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 0 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 1e-06 | 0.8 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | 0 | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1e-06 | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 0 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | 0 | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | -0.4 | 0 | 0.3 |  |  | 13 | 40 | -2 | -1.3 | 0 | 0.35 |  |  | 13 | 990 | 3.8 | 1 | 0 | 1.4 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 14 | 40 | -0.4 | 0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 14 | 990 | 3.9 | 1 | 0 | 1.45 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | 0.3 | -0.5 | 0 | 0.4 |  |  | 15 | 40 | -1.7 | -0.3 | 0 | 0.7 |  |  | 15 | 990 | 4.2 | 1 | 0 | 1.6 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | 0 | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 15 | 2.6
| 18 | 20 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | 0 | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 18 | 1.6
[24 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0 | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | 0 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | 0 | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | 0 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 0 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0 | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 0 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 1e-06 | 0.55 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | 0 | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 1e-06 | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0 | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 0 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.15 |  |  | 13 | 50 | -1.8 | -1.3 | 0 | 0.25 |  |  | 13 | 995 | 3.7 | 1 | 0 | 1.35 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | 0 | 0.45 |  |  | 14 | 995 | 3.8 | 1 | 0 | 1.4 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.2 | -0.4 | 0 | 0.3 |  |  | 15 | 50 | -1.4 | -0.3 | 0 | 0.55 |  |  | 15 | 995 | 4.1 | 1 | 0 | 1.55 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | 0 | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | 0 | 0 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | 0 | 0 |  | 14 | 2.4
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 15 | 2.6
[24 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 1e-06 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0 | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | 0 | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 1e-06 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0 | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | 1e-06 | 5e-07 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 0 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0 | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 0 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | 0 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | 0 | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | 1e-06 | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | 0 | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | 1e-06 | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 0 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | 0 | 0
| 13 | 30 | -0.4 | -0.3 | 0 | 0.05 |  |  | 13 | 60 | -1.6 | -1.5 | 0 | 0.05 |  |  | 13 | 1000 | 3.7 | 1.1 | 0 | 1.3
| 14 | 30 | -0.4 | -0.3 | 0 | 0.05 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | 0 | 0.45 |  |  | 14 | 1000 | 3.8 | 1.1 | 0 | 1.35
| 15 | 30 | 0.4 | -0.2 | 0 | 0.3 |  |  | 15 | 60 | -1.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 15 | 1000 | 4.1 | 1.1 | 0 | 1.5
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | 0 | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 60 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | 0 | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | 0 | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | 0 | 0
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 1e-06 | 0.25 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0 | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0 | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | 0 | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | 0 | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 0 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 0 | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 0 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | 0 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | 0 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1e-06 | 1.95
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | 0 | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1e-06 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 0 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | 0 | 0
| 13 | 35 | -0.2 | 0.3 | 0 | 0.25 |  |  | 13 | 70 | -1.4 | -1.9 | 0 | 0.25 |  |  | 13 | 1005 | 3.6 | 1.1 | 0 | 1.25
| 14 | 35 | -0.6 | -0.6 | 0 | 0 |  |  | 14 | 70 | 0.7 | -0.8 | 0 | 0.75 |  |  | 14 | 1005 | 3.8 | 1.1 | 0 | 1.35
| 15 | 35 | 0.8 | -0.1 | 0 | 0.45 |  |  | 15 | 70 | -0.7 | -0.8 | 0 | 0.05 |  |  | 15 | 1005 | 4 | 1.1 | 0 | 1.45
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | 0 | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | 0 | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | 0 | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | 0 | 0
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1000 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 1e-06 | 0.3 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | 0 | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | 0 | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | 0 | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | 0 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 0 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 0 | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 0 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | 0 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | 0 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1e-06 | 1.9
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | 0 | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 1e-06 | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 0 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 0 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | 0 | 0
| 13 | 37 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 |  |  | 13 | 80 | -1.2 | -2.5 | 0 | 0.65 |  |  | 13 | 1010 | 3.5 | 1.1 | 0 | 1.2
| 14 | 37 | -0.7 | -0.8 | 0 | 0.05 |  |  | 14 | 80 | 1.1 | -0.9 | 0 | 1 |  |  | 14 | 1010 | 3.7 | 1.1 | 0 | 1.3
| 15 | 37 | 1 | -0.1 | 0 | 0.55 |  |  | 15 | 80 | -0.4 | -1.3 | 0 | 0.45 |  |  | 15 | 1010 | 3.9 | 1.1 | 0 | 1.4
| 16 | 37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | 0 | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | 0 | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | 0 | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | 0 | 0
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1005 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 1e-06 | 0.4 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | 0 | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | 0 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | 0 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 0 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 0 | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 0 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 0 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | 0 | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 13 | 40 | -0.2 | 0.5 | 0 | 0.35 |  |  | 13 | 90 | -1 | -3.2 | 0 | 1.1 |  |  | 13 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 14 | 40 | -0.8 | -1.1 | 0 | 0.15 |  |  | 14 | 90 | 1.5 | -0.8 | 0 | 1.15 |  |  | 14 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 15 | 40 | 1.4 | 1e-06 | 0 | 0.7 |  |  | 15 | 90 | -0.1 | -2 | 0 | 0.95 |  |  | 15 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | 0 | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
16 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 |  |  |  |  | 16 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 |  |  |  |  | 16 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 |  |  |  |  | 16 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2020 | - | - |  |  | hPa | 2020 | - | -
15 | 0.1 | - | 0 | 0 |  | 30 | -1.6 | - | 0 | 0 |  | 800 | -2.9 | - | 0 | 0
20 | 0.2 | - | 0 | 0 |  | 40 | -1.4 | - | 0 | 0 |  | 850 | -2.3 | - | 0 | 0 |  | Suhu | 25.35 | 25.55 | 0.070711 | 0.4
25 | 0.2 | - | 0 | 0 |  | 50 | -1.4 | - | 0 | 0 |  | 900 | -1.7 | - | 0 | 0 |  | %RH | 70.55 | 68.7225 | 0.070711 | 2.2
30 | 0.2 | - | 0 | 0 |  | 60 | -1.5 | - | 0 | 0 |  | 950 | -1.1 | - | 0 | 0 |  | hPa | 1011.55 | 1011.3247 | 2.0506 | 2.3
35 | 0.1 | - | 0 | 0 |  | 70 | -1.8 | - | 0 | 0 |  | 1000 | -0.4 | - | 0 | 0
37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 80 | -2.3 | - | 0 | 0 |  | 1005 | -0.4 | - | 0 | 0 |  | Konversi TEXT
40 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 90 | -3 | - | 0 | 0 |  | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 25.6 | 0.4 | °C
[18 empty] | 68.7 | 2.2 | %RH
INTERPOLASI KOREKSI SUHU | [5 empty] | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN | [5 empty] | INTERPOLASI KOREKSI TEKANAN | [5 empty] | 1011.3 | 2.3 | hPa
| 25 |  | 0.2 |  |  |  | 70 |  | -1.8 |  |  |  | 1005 |  | -0.4 |  |  | ( | ± | )
25.35 |  | 0.2 |  |  |  | 70.55 |  | -1.8275 |  |  |  | 1011.55 |  | -0.22533
| 30 |  | 0.2 |  |  |  | 80 |  | -2.3 |  |  |  | 1020 |  | 1e-06 |  |  | HASIL | ( 25.6 ± 0.4 ) °C
( 68.7 ± 2.2 ) %RH
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [18 empty] | ( 1011.3 ± 2.3 ) hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | - | 1
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 2
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 3
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | - | 4
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | - | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | - | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | - | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | - | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | - | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | - | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | - | 20
16

## DB Kelistrikan
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2018
| 150 | 0.31 | 0.76 | - | 0.225 | 1.8 |  | 150 | 0.15 | 0.23 | - | 0.04 | 1.8 |  | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8
| 180 | 0.1 | -0.03 | - | 0.065 | 2.16 |  | 180 | 0.12 | -0.06 | - | 0.09 | 2.16 |  | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.04 | -0.16 | - | 0.06 | 2.4 |  | 200 | 0.06 | -0.18 | - | 0.12 | 2.4 |  | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.28 | -0.18 | - | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.05 | -0.03 | - | 0.04 | 2.64 |  | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | -0.2 | -0.26 | - | 0.03 | 2.76 |  | 230 | 1e-06 | 0.05 | - | 0.025 | 2.76 |  | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.32 | 1e-06 | - | 0.16 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.3 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 50 | 0.1 | -0.06 | - | 0.08 | 0.295 |  | 50 | -0.08 | 0.1 | - | 0.09 | 0.295 |  | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 100 | 0.2 | -0.06 | - | 0.13 | 0.59 |  | 100 | -0.07 | 2.2 | - | 1.135 | 0.59 |  | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 200 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.18 |  | 200 | -0.1 | 3.3 | - | 1.7 | 1.18 |  | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | 3.8 | -0.9 | - | 2.35 | 2.95 |  | 500 | 0.8 | 2 | - | 0.6 | 2.95 |  | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95 |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95 |  | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2018
| 10 | -0.001 | 1e-06 | - | 0.0005005 | 0 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.059 |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085
| 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 20 | 0.2 | 0.1 | - | 0.05 | 0.118 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 50 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 50 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | 0.295 |  | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34
| 100 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 100 | 0.3 | 1e-06 | - | 0.15 | 0.59 |  | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.00012 |  | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 1.2e-08
| 0.1 | -0.001 | 0.002 | - | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.006 | 0.005 | - | 0.0005 | 0.0012 |  | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 1 | 0.004 | 0.012 | - | 0.004 | 0.012 |  | 1 | 0.045 | 0.055 | - | 0.005 | 0.012 |  | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 2 | 0.007 | 1e-06 | - | 0.0034995 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( V ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2018 | -
| 150 | -0.05 | 0.11 |  | 0.08 | 1.8 |  | 150 | 0.25 | 0.02 |  | 0.115 | 1.8 |  | 150 | -0.15 | 0.03 |  | 0.09 | 1.8
| 180 | -0.04 | 0.03 |  | 0.035 | 2.16 |  | 180 | 0.09 | 0.1 |  | 0.005 | 2.16 |  | 180 | -0.11 | 1e-06 |  | 0.055001 | 2.16
| 200 | -0.67 | 0.05 |  | 0.36 | 2.4 |  | 200 | 0.18 | -0.03 |  | 0.105 | 2.4 |  | 200 | -0.1 | 0.05 |  | 0.075 | 2.4
| 220 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.56 | 0.38 |  | 0.09 | 2.64 |  | 220 | -0.13 | 0.05 |  | 0.09 | 2.64
| 230 | -0.11 | 1.11 |  | 0.61 | 2.76 |  | 230 | 0.73 | -0.16 |  | 0.445 | 2.76 |  | 230 | -0.15 | -0.05 |  | 0.05 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( uA ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2018 | -
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.29
| 50 | -0.3 | -0.29 |  | 0.005 | 0.295 |  | 50 | 0.3 | -0.33 |  | 0.315 | 0.29 |  | 50 | 0.02 | -0.1 |  | 0.06 | 0.29
| 100 | -0.4 | -0.35 |  | 0.025 | 0.59 |  | 100 | -0.1 | -0.42 |  | 0.16 | 0.58 |  | 100 | 0.22 | -0.2 |  | 0.21 | 0.58
| 200 | 0.3 | 0.8 |  | 0.25 | 1.18 |  | 200 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 1.16 |  | 200 | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 1.16
| 500 | 0.2 | 1.2 |  | 0.5 | 2.95 |  | 500 | 0.7 | 0.7 |  | 0 | 2.9 |  | 500 | 1.1 | 0.6 |  | 0.25 | 2.9
| 1000 | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 850 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.9 |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2018 | -
| 10 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 | 0.34
| 50 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 | 0.85 |  | 50 | 0.6 | 0.4 |  | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 | 0.85
| 100 | 1.4 | 1 |  | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 1.5 | 0.8 |  | 0.35 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 0.7 |  | 0.05 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2018 | -
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012
| 0.1 | -0.002 | 1e-06 |  | 0.0010005 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.005 | 0.002 |  | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.002 | 0.006 |  | 0.004 | 0.0012
| 1 | -0.008 | -0.001 |  | 0.0035 | 0.012 |  | 1 | 0.018 | 0.012 |  | 0.003 | 0.012 |  | 1 | -0.001 | 0.008 |  | 0.0045 | 0.012
| 2 | -0.007 | 1e-06 |  | 0.0035005 | 0.024 |  | 2 | 0.113 | 1e-06 |  | 0.0565 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4669058) | [5 empty] | I | ESA 615 (4670010)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( V ) | 2020 | - | -
| 150.21 | 0.21 | 0.27 |  | 0.03 | 1.8025 |  | 150 | -0.17 | -0.24 |  | 0.035 | 1.8 |  | 149.83 | -0.17 | - |  | 0 | 1.798
| 180.33 | 0.33 | 0.37 |  | 0.02 | 2.164 |  | 180 | -0.39 | -0.14 |  | 0.125 | 2.16 |  | 179.78 | -0.22 | - |  | 0 | 2.1574
| 200.35 | 0.34 | 0.4 |  | 0.03 | 2.4042 |  | 200 | -0.23 | -0.33 |  | 0.05 | 2.4 |  | 199.67 | -0.33 | - |  | 0 | 2.396
| 220.37 | 0.37 | 0.38 |  | 0.005 | 2.6444 |  | 220 | -0.16 | -0.45 |  | 0.145 | 2.64 |  | 219.61 | -0.39 | - |  | 0 | 2.6353
| 230.47 | 0.47 | 0.4 |  | 0.035 | 2.7656 |  | 230 | -0.15 | -0.54 |  | 0.195 | 2.76 |  | 229.61 | -0.39 | - |  | 0 | 2.7553
| 240.38 | 0.38 | 1e-06 |  | 0.19 | 2.8846 |  | 250 | 1e-06 | -0.49 |  | 0.245 | 3 |  | 239.61 | -0.39 | - |  | 0 | 2.8753
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( uA ) | 2020 | - | -
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | 0.12
| 50 | 1.7 | 2.1 |  | 0.2 | 0.295 |  | 20 | 6.6 | 0.9 |  | 2.85 | 0.118 |  | 20.8 | 0.8 | - |  | 0 | 0.12272
| 100 | 1.7 | 2.2 |  | 0.25 | 0.59 |  | 50 | 5 | 2.1 |  | 1.45 | 0.295 |  | 51.7 | 1.7 | - |  | 0 | 0.30503
| 200.4 | 0.4 | 2.4 |  | 1 | 1.1824 |  | 200 | -8.2 | 3.7 |  | 5.95 | 1.18 |  | 103.4 | 3.4 | - |  | 0 | 0.61006
| 500 | 3 | 3.3 |  | 0.15 | 2.95 |  | 500 | -31.8 | 8.3 |  | 20.05 | 2.95 |  | 507.2 | 7.2 | - |  | 0 | 2.9925
| 1000 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.95 |  | 1000 | -74 | 1e-06 |  | 37 | 5.9 |  | 920 | 1e-06 | - |  | 0 | 2.99
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2020 | - | -
| 10 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| 20 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| 50 | 1e-06 | 0.4 |  | 0.2 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| 100 | 1e-06 | 1.4 |  | 0.7 | 1.7 |  | 100 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2020 | - | -
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.01 |  | 0.1 | -0.001 | -0.001 |  | 0 | 0.0012 |  | 0.001 | -0.001 | - |  | 0 | 1.2e-05
| 0.5 | 1e-06 | 0.001 |  | 0.0004995 | 0.006 |  | 0.5 | 0.004 | -0.003 |  | 0.0035 | 0.006 |  | 0.102 | -0.002 | - |  | 0 | 0.001224
| 1 | -0.002 | 0.001 |  | 0.0015 | 0.012 |  | 1 | 0.005 | 0.001 |  | 0.002 | 0.012 |  | 0.5 | 1e-06 | - |  | 0 | 0.006
| 2 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.024 |  | 2 | 0.005 | -0.001 |  | 0.003 | 0.024 |  | 1 | -0.001 | - |  | 0 | 0.012
J | 10 | [5 empty] | K | 11 | [5 empty] | L | 12
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | - | - | - |  |  |  | ( V ) | - | - | - |  |  |  | ( V ) | - | - | -
| 150 | - | - | - | 0 | - |  | 150 | - | - |  | 0 | - |  | 150 | - | - |  | 0 | -
| 180 | - | - | - | 0 | - |  | 180 | - | - |  | 0 | - |  | 180 | - | - |  | 0 | -
| 200 | - | - | - | 0 | - |  | 200 | - | - |  | 0 | - |  | 200 | - | - |  | 0 | -
| 220 | - | - | - | 0 | - |  | 220 | - | - |  | 0 | - |  | 220 | - | - |  | 0 | -
| 230 | - | - | - | 0 | - |  | 230 | - | - |  | 0 | - |  | 230 | - | - |  | 0 | -
| 250 | - | - | - | 0 | - |  | 250 | - | - |  | 0 | - |  | 250 | - | - |  | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | - | - | - |  |  |  | ( uA ) | - | - | - |  |  |  | ( uA ) | - | - | -
| 0 | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - | - |  | 0 | -
| 50 | - | - |  | 0 | - |  | 50 | - | - |  | 0 | - |  | 50 | - | - |  | 0 | -
| 100 | - | - |  | 0 | - |  | 100 | - | - |  | 0 | - |  | 100 | - | - |  | 0 | -
| 200 | - | - |  | 0 | - |  | 200 | - | - |  | 0 | - |  | 200 | - | - |  | 0 | -
| 500 | - | - |  | 0 | - |  | 500 | - | - |  | 0 | - |  | 500 | - | - |  | 0 | -
| 1000 | - | - |  | 0 | - |  | 1000 | - | - |  | 0 | - |  | 1000 | - | - |  | 0 | -
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | - | - | - |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | - |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | -
| 10 | - | - |  | 0 | - |  | 10 | - | - |  | 0 | - |  | 10 | - | - |  | 0 | -
| 20 | - | - |  | 0 | - |  | 20 | - | - |  | 0 | - |  | 20 | - | - |  | 0 | -
| 50 | - | - |  | 0 | - |  | 50 | - | - |  | 0 | - |  | 50 | - | - |  | 0 | -
| 100 | - | - |  | 0 | - |  | 100 | - | - |  | 0 | - |  | 100 | - | - |  | 0 | -
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | - | - | - |  |  |  | ( Ω ) | - | - | - |  |  |  | ( Ω ) | - | - | -
| 0 | - | - |  | 0 | - |  | 0.01 | - | - |  | 0 | - |  | 0.01 | - | - |  | 0 | -
| 0.1 | - | - |  | 0 | - |  | 0.1 | - | - |  | 0 | - |  | 0.1 | - | - |  | 0 | -
| 1 | - | - |  | 0 | - |  | 1 | - | - |  | 0 | - |  | 1 | - | - |  | 0 | -
| 2 | - | - |  | 0 | - |  | 2 | - | - |  | 0 | - |  | 2 | - | - |  | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [8 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.31 | 0.76 | - | 0.225 | 1.8 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.3
| 2 | 150 | 0.15 | 0.23 | - | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.3
| 3 | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8 |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 4 | 150 | -0.05 | 0.11 | 0 | 0.08 | 1.8 |  |  | 4 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.3
| 5 | 150 | 0.25 | 0.02 | 0 | 0.115 | 1.8 |  |  | 5 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 6 | 150 | -0.15 | 0.03 | 0 | 0.09 | 1.8 |  |  | 6 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.29
| 7 | 150.21 | 0.21 | 0.27 | 0 | 0.03 | 1.8025 |  |  | 7 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.3
| 8 | 150 | -0.17 | -0.24 | 0 | 0.035 | 1.8 |  |  | 8 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 9 | 149.83 | -0.17 | - | 0 | 0 | 1.798 |  |  | 9 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0.12
| 10 | 150 | - | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 150 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 150 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0 | - | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 180 | 0.1 | -0.03 | - | 0.065 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | 0.1 | -0.06 | - | 0.08 | 0.295
| 2 | 180 | 0.12 | -0.06 | - | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | -0.08 | 0.1 | - | 0.09 | 0.295
| 3 | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 4 | 180 | -0.04 | 0.03 | 0 | 0.035 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | -0.3 | -0.29 | 0 | 0.005 | 0.295
| 5 | 180 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0.005 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 0.3 | -0.33 | 0 | 0.315 | 0.29
| 6 | 180 | -0.11 | 1e-06 | 0 | 0.055001 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 0.02 | -0.1 | 0 | 0.06 | 0.29
| 7 | 180.33 | 0.33 | 0.37 | 0 | 0.02 | 2.164 |  |  | 7 | 50 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.295
| 8 | 180 | -0.39 | -0.14 | 0 | 0.125 | 2.16 |  |  | 8 | 20 | 6.6 | 0.9 | 0 | 2.85 | 0.118
| 9 | 179.78 | -0.22 | - | 0 | 0 | 2.1574 |  |  | 9 | 20.8 | 0.8 | - | 0 | 0 | 0.12272
| 10 | 180 | - | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 50 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 180 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 50 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 180 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 50 | - | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 200 | -0.04 | -0.16 | - | 0.06 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | 0.2 | -0.06 | - | 0.13 | 0.59
| 2 | 200 | 0.06 | -0.18 | - | 0.12 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | -0.07 | 2.2 | - | 1.135 | 0.59
| 3 | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 4 | 200 | -0.67 | 0.05 | 0 | 0.36 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | -0.4 | -0.35 | 0 | 0.025 | 0.59
| 5 | 200 | 0.18 | -0.03 | 0 | 0.105 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | -0.1 | -0.42 | 0 | 0.16 | 0.58
| 6 | 200 | -0.1 | 0.05 | 0 | 0.075 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 0.22 | -0.2 | 0 | 0.21 | 0.58
| 7 | 200.35 | 0.34 | 0.4 | 0 | 0.03 | 2.4042 |  |  | 7 | 100 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.25 | 0.59
| 8 | 200 | -0.23 | -0.33 | 0 | 0.05 | 2.4 |  |  | 8 | 50 | 5 | 2.1 | 0 | 1.45 | 0.295
| 9 | 199.67 | -0.33 | - | 0 | 0 | 2.396 |  |  | 9 | 51.7 | 1.7 | - | 0 | 0 | 0.30503
| 10 | 200 | - | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 100 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 200 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 100 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 200 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 100 | - | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 220 | -0.28 | -0.18 | - | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.18
| 2 | 220 | 0.05 | -0.03 | - | 0.04 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | -0.1 | 3.3 | - | 1.7 | 1.18
| 3 | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 4 | 220 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.25 | 1.18
| 5 | 220 | 0.56 | 0.38 | 0 | 0.09 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.16
| 6 | 220 | -0.13 | 0.05 | 0 | 0.09 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1.16
| 7 | 220.37 | 0.37 | 0.38 | 0 | 0.005 | 2.6444 |  |  | 7 | 200.4 | 0.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.1824
| 8 | 220 | -0.16 | -0.45 | 0 | 0.145 | 2.64 |  |  | 8 | 200 | -8.2 | 3.7 | 0 | 5.95 | 1.18
| 9 | 219.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.6353 |  |  | 9 | 103.4 | 3.4 | - | 0 | 0 | 0.61006
| 10 | 220 | - | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 200 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 220 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 200 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 220 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 200 | - | - | 0 | 0 | -
V | 1 | 230 | -0.2 | -0.26 | - | 0.03 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | 3.8 | -0.9 | - | 2.35 | 2.95
| 2 | 230 | 1e-06 | 0.05 | - | 0.025 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | 0.8 | 2 | - | 0.6 | 2.95
| 3 | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 4 | 230 | -0.11 | 1.11 | 0 | 0.61 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.5 | 2.95
| 5 | 230 | 0.73 | -0.16 | 0 | 0.445 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 2.9
| 6 | 230 | -0.15 | -0.05 | 0 | 0.05 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.25 | 2.9
| 7 | 230.47 | 0.47 | 0.4 | 0 | 0.035 | 2.7656 |  |  | 7 | 500 | 3 | 3.3 | 0 | 0.15 | 2.95
| 8 | 230 | -0.15 | -0.54 | 0 | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | -31.8 | 8.3 | 0 | 20.05 | 2.95
| 9 | 229.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.7553 |  |  | 9 | 507.2 | 7.2 | - | 0 | 0 | 2.9925
| 10 | 230 | - | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 500 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 230 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 500 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 230 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 500 | - | - | 0 | 0 | -
VI | 1 | 250 | -0.32 | 1e-06 | - | 0.16 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95
| 2 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.76 |  |  | 2 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95
| 3 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 3 | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| 4 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | 4 | 1000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 5 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | 5 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.9
| 6 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.9
| 7 | 240.38 | 0.38 | 1e-06 | 0 | 0.19 | 2.8846 |  |  | 7 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.95
| 8 | 250 | 1e-06 | -0.49 | 0 | 0.245 | 3 |  |  | 8 | 1000 | -74 | 1e-06 | 0 | 37 | 5.9
| 9 | 239.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.8753 |  |  | 9 | 920 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 2.99
| 10 | 250 | - | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 1000 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 250 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1000 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 250 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1000 | - | - | 0 | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [8 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | -0.001 | 1e-06 | - | 0.0005005 | 0 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 2 | 10 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.059 |  |  | 2 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.00012
| 3 | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085 |  |  | 3 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 1.2e-08
| 4 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 4 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 5 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 5 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 6 | 10 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 6 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 7 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | 7 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.01
| 8 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | 8 | 0.1 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0.0012
| 9 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.001 | -0.001 | - | 0 | 0 | 1.2e-05
| 10 | 10 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 10 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.01 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 10 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.01 | - | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | II | 1 | 0.1 | -0.001 | 0.002 | - | 0.0015 | 0.0012
| 2 | 20 | 0.2 | 0.1 | - | 0.05 | 0.118 |  |  | 2 | 0.1 | 0.006 | 0.005 | - | 0.0005 | 0.0012
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 3 | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 4 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.34 |  |  | 4 | 0.1 | -0.002 | 1e-06 | 0 | 0.0010005 | 0.0012
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 5 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0012
| 6 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 | 0.34 |  |  | 6 | 0.1 | -0.002 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0.0012
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.34 |  |  | 7 | 0.5 | 1e-06 | 0.001 | 0 | 0.0004995 | 0.006
| 8 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 8 | 0.5 | 0.004 | -0.003 | 0 | 0.0035 | 0.006
| 9 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.102 | -0.002 | - | 0 | 0 | 0.001224
| 10 | 20 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0.1 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 20 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.1 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 20 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.1 | - | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | III | 1 | 1 | 0.004 | 0.012 | - | 0.004 | 0.012
| 2 | 50 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | 0.295 |  |  | 2 | 1 | 0.045 | 0.055 | - | 0.005 | 0.012
| 3 | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34 |  |  | 3 | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 4 | 50 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.85 |  |  | 4 | 1 | -0.008 | -0.001 | 0 | 0.0035 | 0.012
| 5 | 50 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.85 |  |  | 5 | 1 | 0.018 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0.012
| 6 | 50 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.85 |  |  | 6 | 1 | -0.001 | 0.008 | 0 | 0.0045 | 0.012
| 7 | 50 | 1e-06 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.85 |  |  | 7 | 1 | -0.002 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0.012
| 8 | 50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.85 |  |  | 8 | 1 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.012
| 9 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0.006
| 10 | 50 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 50 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 50 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1 | - | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | IV | 1 | 2 | 0.007 | 1e-06 | - | 0.0034995 | 0.024
| 2 | 100 | 0.3 | 1e-06 | - | 0.15 | 0.59 |  |  | 2 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 3 | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85 |  |  | 3 | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
| 4 | 100 | 1.4 | 1 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 4 | 2 | -0.007 | 1e-06 | 0 | 0.0035005 | 0.024
| 5 | 100 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.35 | 1.7 |  |  | 5 | 2 | 0.113 | 1e-06 | 0 | 0.0565 | 0.024
| 6 | 100 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.05 | 1.7 |  |  | 6 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 7 | 100 | 1e-06 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1.7 |  |  | 7 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.024
| 8 | 100 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | 0.005 | -0.001 | 0 | 0.003 | 0.024
| 9 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 1 | -0.001 | - | 0 | 0 | 0.012
| 10 | 100 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 2 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 100 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 2 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 100 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 2 | - | - | 0 | 0 | -
9 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [5 empty] | Konversi TEXT |  |  |  |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | 224.5 | 2.7 | Volt
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | ( | ± | )
( V ) | 2020 | - | - |  |  |  | ( 224.5 ± 2.7 ) Volt |  |  |  |  | 224.9 | 224.51 | 224.51
149.83 | -0.17 | - | 0 | 0 | 1.798 | [6 empty] | OL | #VALUE! | OL
179.78 | -0.22 | - | 0 | 0 | 2.1574 | [6 empty] | 0.121 | 0.1191 | 0.1191
199.67 | -0.33 | - | 0 | 0 | 2.396 |  | Tegangan jala-jala listrik |  |  |  | NO | 555 | 561.3663 | 561.3663
219.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.6353 |  |  | 219.61 |  | -0.39 | NC | 50 | 51.6505 | 51.6505
229.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.7553 |  | 224.9 |  | -0.39
239.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.8753 |  |  | 229.61 |  | -0.39
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Tahanan isolasi kabel catu daya
( uA ) | 2020 | - | - |  |  |  |  | 50 |  | 1e-06
0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0.12 |  | OL |  | #VALUE!
20.8 | 0.8 | - | 0 | 0 | 0.12272 |  |  | 100 |  | 1e-06
51.7 | 1.7 | - | 0 | 0 | 0.30503 |  | Resistansi pembumian protektif
103.4 | 3.4 | - | 0 | 0 | 0.61006 |  |  | 0.102 |  | -0.002
507.2 | 7.2 | - | 0 | 0 | 2.9925 |  | 0.121 |  | -0.0019045
920 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 2.99 |  |  | 0.5 |  | 1e-06
Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Arus bocor
( MΩ ) | 2020 | - | - |  |  |  |  | 507.2 |  | 7.2
10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  | 555 |  | 6.3663
20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 920 |  | 1e-06
50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  | Arus bocor
100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 20.8 |  | 0.8
Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | 50 |  | 1.6505
( Ω ) | 2020 | - | - |  |  |  |  | 51.7 |  | 1.7
0.001 | -0.001 | - | 0 | 0 | 1.2e-05 |  | U95
0.102 | -0.002 | - | 0 | 0 | 0.001224 |  |  | 219.61 |  | 2.6353
0.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0.006 |  | 224.51 |  | 2.6941
1 | -0.001 | - | 0 | 0 | 0.012 |  |  | 229.61 |  | 2.7553
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [12 empty] | 9
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2020 | 2019 | - | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2019 | 2017 | - | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2019 | 2018 | - | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2020 | 2018 | - | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2020 | - | - | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | - | - | - | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | - | - | - | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | - | - | - | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
9 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)

## DB Flow Analyzer
INPUT SERTIFIKAT FLOW ANALYZER
1. KOREKSI IMT BA101580 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | 5. KOREKSI VT305 BF102163 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | 9. KOREKSI Rigel BA200651 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow (l/min) | Tahun | [6 empty] | Setting Flow (l/min) | Tahun | [6 empty] | Setting Flow (l/min) | Tahun
| 2020 | 2017 | - | [5 empty] | 2018 | - | - | [5 empty] | 2020 | - | -
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.011583 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.022736 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 0 | 0
1 | 1e-06 | -0.01 | - | 0.0050005 | 0.011583 |  |  | 1.97 | -0.01 | - | - | 0 | 0.022736 |  |  | 1.04 | 0.01 | - | - | 0 | 0.012285
8.13 | 0.02 | 0.02 | - | 0 | 0.093717 |  |  | 7.97 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.092452 |  |  | 8.21 | 0.02 | - | - | 0 | 0.096291
17.85 | 0.02 | -0.04 | - | 0.03 | 0.21002 |  |  | 19.83 | 0.06 | - | - | 0 | 0.23072 |  |  | 17.92 | 0.07 | - | - | 0 | 0.21048
2. KOREKSI IMT BA120302 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | 6. KOREKSI VT305 BF102142 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | 10. KOREKSI VT 900A 5102036 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow (l/min) | Tahun | [6 empty] | Setting Flow (l/min) | Tahun | [6 empty] | Setting Flow (l/min) | Tahun
| 2018 | - | - | [5 empty] | 2018 | - | - | [5 empty] | - | - | -
1e-06 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.102 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.022736 |  |  | 1e-06 | - | - | - | 0 | 0
5.1 | 0.08 | - | - | 0 | 0.102 |  |  | 1.97 | -0.01 | - | - | 0 | 0.022736 |  |  | 1e-06 | - | - | - | 0 | 0
10.1 | 0.1 | - | - | 0 | 0.202 |  |  | 7.97 | 0.02 | - | - | 0 | 0.092452 |  |  | 1e-06 | - | - | - | 0 | 0
10.11 | 0.1 | - | - | 0 | 0 |  |  | 19.83 | 0.09 | - | - | 0 | 0.23003 |  |  | 1e-06 | - | - | - | 0 | 0
3. KOREKSI VT305 BF100519 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | 7. KOREKSI Rigel BA120986 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | 11. KOREKSI VT 900A 5102038 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow (l/min) | Tahun | [6 empty] | Setting Flow (l/min) | Tahun | [6 empty] | Setting Flow (l/min) | Tahun
| 2018 | - | - | [5 empty] | 2019 | - | - | [5 empty] | - | - | -
1e-06 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.2004 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.011832 |  |  | 1e-06 | - | - | - | 0 | 0
10.02 | 0.02 | - | - | 0 | 0.2004 |  |  | 1.02 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.01183 |  |  | 1e-06 | - | - | - | 0 | 0
19.96 | 0.06 | - | - | 0 | 0.3992 |  |  | 8.1 | -0.02 | - | - | 0 | 0.093728 |  |  | 1e-06 | - | - | - | 0 | 0
19.97 | 0.06 | - | - | 0 | 0 |  |  | 17.76 | -0.02 | - | - | 0 | 0.20578 |  |  | 1e-06 | - | - | - | 0 | 0
4. KOREKSI VT Plus HF |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | 8. KOREKSI Rigel BA120987 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow (l/min) | Tahun | [6 empty] | Setting Flow (l/min) | Tahun
| 2017 | - | - | [5 empty] | 2019 | - | -
0 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.2028 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.011832
10.14 | 0.04 | - | - | 0 | 0.2028 |  |  | 1.02 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.01183
15.22 | 0.12 | - | - | 0 | 0.3044 |  |  | 8.1 | 0.01 | - | - | 0 | 0.094076
20.44 | 0.24 | - | - | 0 | 0.4088 |  |  | 17.76 | 0.01 | - | - | 0 | 0.20602
No | No urut alat | Setting Flow | Sertifikat |  |  | DRIFT | U95 STD
|  | ( l/min ) | New | Mid | Old
1 | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.011583
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.102
| 3 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.2004
| 4 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.2028
| 5 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.022736
| 6 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.022736
| 7 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.011832
| 8 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.011832
| 9 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 0 | 0
| 10 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 0
| 11 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 1e-06 | -0.01 | - | 0.0050005 | 0.011583
| 2 | 5.1 | 0.08 | - | - | 0 | 0.102
| 3 | 10.02 | 0.02 | - | - | 0 | 0.2004
| 4 | 10.14 | 0.04 | - | - | 0 | 0.2028
| 5 | 1.97 | -0.01 | - | - | 0 | 0.022736
| 6 | 1.97 | -0.01 | - | - | 0 | 0.022736
| 7 | 1.02 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.01183
| 8 | 1.02 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.01183
| 9 | 1.04 | 0.01 | - | - | 0 | 0.012285
| 10 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 0
| 11 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 0
3 | 1 | 8.13 | 0.02 | 0.02 | - | 0 | 0.093717
| 2 | 10.1 | 0.1 | - | - | 0 | 0.202
| 3 | 19.96 | 0.06 | - | - | 0 | 0.3992
| 4 | 15.22 | 0.12 | - | - | 0 | 0.3044
| 5 | 7.97 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.092452
| 6 | 7.97 | 0.02 | - | - | 0 | 0.092452
| 7 | 8.1 | -0.02 | - | - | 0 | 0.093728
| 8 | 8.1 | 0.01 | - | - | 0 | 0.094076
| 9 | 8.21 | 0.02 | - | - | 0 | 0.096291
| 10 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 0
| 11 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 0
4 | 1 | 17.85 | 0.02 | -0.04 | - | 0.03 | 0.21002
| 2 | 10.11 | 0.1 | - | - | 0 | 0
| 3 | 19.97 | 0.06 | - | - | 0 | 0
| 4 | 20.44 | 0.24 | - | - | 0 | 0.4088
| 5 | 19.83 | 0.06 | - | - | 0 | 0.23072
| 6 | 19.83 | 0.09 | - | - | 0 | 0.23003
| 7 | 17.76 | -0.02 | - | - | 0 | 0.20578
| 8 | 17.76 | 0.01 | - | - | 0 | 0.20602
| 9 | 17.92 | 0.07 | - | - | 0 | 0.21048
| 10 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 0
| 11 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 0
9 | Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN : BA200651 | [8 empty] | Interpolasi flow
Flow | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD | [5 empty] | 1.04 |  | 0.01
( l/min ) | 2020 | - | - | [6 empty] | 5.0333 |  | 0.01557
1e-06 | 1e-06 | - | - | 0 | 0 | [5 empty] | 8.21 |  | 0.02
1.04 | 0.01 | - | - | 0 | 0.012285 |  |  |  |  | Interpolasi drift
8.21 | 0.02 | - | - | 0 | 0.096291 | [5 empty] | 1.04 |  | 0
17.92 | 0.07 | - | - | 0 | 0.21048 |  |  |  |  | 5.0489 |  | 0
[11 empty] | 8.21 |  | 0
Parameter | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Presisi (%) | U 95 Sert | Drift | Jika Drift Nol |  |  | Interpolasi u95
[11 empty] | 1.04 |  | 0.012285
Flow (L/min) (Ultrasonic) | 5.0333 | 5.0489 | 0.057735 | 1.1435 | 0.059255 | 0.019752 | 0.019752 |  |  | 5.0489 |  | 0.059255
[11 empty] | 8.21 |  | 0.096291
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN : BA200651 | [17 empty] | 9
Gas Flow Analyzer, Merek : IMT Medical, Model : PF-300, SN : BA101580 | [9 empty] | 2020 | - | 2017 | 1 |  |  |  |  | 1 | Hasil pengujian Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui IMT Medical
Gas Flow Analyzer, Merek : IMT Medical, Model : PF-300, SN : BA120302 | [9 empty] | 2018 | - | - | 2 |  |  |  |  | 2 | Hasil pengujian Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF100519 | [9 empty] | 2018 | - | - | 3 |  |  |  |  | 3 | Hasil pengujian Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT Plus HF, SN : 2847038 | [9 empty] | 2017 | - | - | 4 |  |  |  |  | 4 | Hasil pengujian Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF102163 | [9 empty] | 2018 | - | - | 5 |  |  |  |  | 5 | Hasil pengujian Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui Fluke Biomedical
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF102142 | [9 empty] | 2018 | - | - | 6 |  |  |  |  | 6 | Hasil pengujian Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui Fluke Biomedical
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN : BA120986 | [9 empty] | 2019 | - | - | 7 |  |  |  |  | 7 | Hasil pengujian Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui RIGEL Medical
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN : BA120987 | [9 empty] | 2019 | - | - | 8 |  |  |  |  | 8 | Hasil pengujian Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui RIGEL Medical
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN : BA200651 | [9 empty] | 2020 | - | - | 9 |  |  |  |  | 9 | Hasil pengujian Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui RIGEL Medical
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN : 5101035-5102036 | [9 empty] | - | - | - | 10 |  |  |  |  | 10 | Hasil pengujian Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui FLUKE BIOMEDICAL
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN : 5101752-5102038 | [9 empty] | - | - | - | 11 |  |  |  |  | 11 | Hasil pengujian Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui FLUKE BIOMEDICAL
9 | [17 empty] | Hasil pengujian Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui RIGEL Medical
Azhar Alamsyah
Choirul Huda
Dewi Nofitasari
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Alpian Hadi
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Ihsan Ilyas
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Ryan Rama Chaesar R
Septia Khairunnisa
Sholihatussa'diah
Siti Fathul Jannah
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Vikki Akhsanudin Nurkholis
Wardimanul Abrar
Yurdha Algifari
Baik
Tidak Baik
`
Dibuat :
1
1
1 | Nomor Sertifikat : 38 / |  |  |  |  | 1
2 | Nomor Surat Keterangan : 38 / M - |  |  |  |  | 2
Nomor Sertifikat : 38 /
1
1
1 | Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
2 | Alat yang diuji melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
Pembulatan toleransi Nebulizer Compressor
5.0489
Flow (L/min) (Ultrasonic) | [21 empty] | Score
Flow (L/min) (Compressor) |  |  |  |  | ≥ 4 l/min |  | Flow (L/min) (Compressor) |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Pembacaan Standar |  |  | Pembacaan Standar |  |  | 5.0489 | Pembacaan Standar | 50
Flow (L/min) (Ultrasonic) |  |  |  |  | ± 10 % |  | Flow (L/min) (Ultrasonic) |  |  |  |  | 2 |  | 2 | Pembacaan Standar. |  |  | Pembacaan Standar. |  |  | 5.0489 | Pembacaan Standar. | 50
± 10 % | [6 empty] | 2 | [6 empty] | Pembacaan Standar. |  |  |  | 5.0489 |  |  |  | 50

## SCORING
Parameter | Nilai | Score | Status
1 | 100 | 50 | PASS
KESIMPULAN PENGUKURAN KINERJA
Score Total |  | Kesimpulan
50 |  | PASS