## LK
Lembar Kerja Kalibrasi Oxygen Concentrator
Sertifikat / Surat Keterangan : 39 / ………. / ………. - ………. / E - ………..
Merek |  |  |  | :
Model/Tipe |  |  |  | :
No. Seri |  |  |  | :
Resolusi |  |  |  | : | L/min
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  |  | :
Nama Ruang |  |  |  | :
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  |  |  | oC
| 2. Kelembaban |  |  |  |  | % RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  |  | : |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [8 empty] | Score (%)
| 1. Fisik |  |  | : Baik / Tidak Baik | [5 empty] | 5
| 2. Fungsi |  |  | : Baik / Tidak Baik | [5 empty] | 5
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Score (%)
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  |  | MΩ | 2 | MΩ | 10
| 2 | Resistansi pembumian protektif (Kabel dapat dilepas / tidak dapat dilepas) |  |  |  |  | Ω | (≤ 0.2 / ≤ 0.3) | Ω | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas (I / II) |  |  |  |  | µA | (≤ 500 / ≤ 100) | µA | 20
IV. | Pengujian Kinerja
A. Pengujian Konsentrasi Oksigen
| No | Parameter |  | Pembacaan standar |  |  |  |  | Toleransi | Score (%)
|  |  |  | I | II | III | IV | V
| 1 | Konsentrasi Oksigen (%) | [6 empty] | > 90 % | 25
*Setting flowmeter di titik 5 L/min
B. Kalibrasi Akurasi Laju Aliran
| No | Parameter | Setting alat | Pembacaan standar (mL/min) |  |  |  |  | Toleransi | Score (%)
|  |  |  | I | II | III | IV | V
| 2 | Flowmeter (L/min) | 1 | [5 empty] | + 0.5 L/min | 5
|  |  | 2 | [6 empty] | 5
|  |  | 3 | [6 empty] | 5
|  |  | 4 | [6 empty] | 5
|  |  | 5 | [6 empty] | 5
V. | Keterangan | [9 empty] | 100
Ketidakpastian pengukuran laju aliran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Ketidakpastian pengukuran konsentrasi oksigen diperoleh dari sumber ketidakpastian tipe A dan tipe B
Pembacaan skala …………………bola
Kondisi instalasi pada ruangan ( Ada Grounding / Tidak Ada Grounding )*
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik (NC) :…..........................µA*
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2 (ZE92799014/AD26699010/FJ32099002/FJ32099004/FJ34299001)
Gas Flow Analyzer, Merek : IMT Medical, Model : PF-300, SN ( BA120302 / BA101580 )
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN ( BA120986 / BA120987 / BA200651 )
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT 305, SN ( BF100519 / BF102163 / BF102142 )
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT Plus HF, SN ( 2847038 )
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN ( 5101752-5102038 / 5101035-5102036 )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN (1837056) / (1834020)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN ( 2853077 / 2853078 / 3148907 / 3148908 / 3699030 / 4669058 / 4670010 )
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN ( 15062875 / 15062874 / 14082463 / 15062872 / 15062873 )
Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN (HE 21-000670 / HE 21-000669 )
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN ( 34903046 / 34903051 / 34903053 )
Digital Thermohygrometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB 202, SN: 34904091
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN ( A.100586 / A.100605 / A.100609 / A.100611 )
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN ( A.100616 / A.100617 / A.100618)
VII. | Kesimpulan
( LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI )
VIII. | Petugas Kalibrasi

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-01-27 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN) | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
|  | Hasil pengujian Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui RIGEL Medical | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui RIGEL Medical
|  | Judul pada penyelia & LHK "Oxigen" | Judul pada penyelia & LHK "Oxygen"
2 | 9.5.2022 | Update sertifikat | Done |  | jika no ground scoring masih 100
3 | 5.9.2022 | Saat OL atau - masih muncul satuan MΩ, dan Ω | Saat OL atau - satuan dihilangkan | Venna
4 | 24 Agustus 2023 | Update Sertifikat VT900 SN 752 & 035 | Sudah Ter Update | Donny
Rev 4 : 29.8.2023

## UB
UNCERTAINTY BUDGET
Konsentrasi O2 |  |  | %
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | % | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | % | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | % | rect. | 1e-06 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-07 | 1 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27
4. Sertifikat Standar | % | normal | 1e-06 | 2 | 50 | 5e-07 | 1 | 5e-07 | 2.5e-13 | 1.25e-27
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.uc | [5 empty] | U = k. uc |  |  | 0.57983 | %
Flow |  | 1 | L/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | L/min | normal | 0.0010954 | 2.2361 | 4 | 0.0004899 | 1 | 0.0004899 | 2.4e-07 | 1.44e-14
2. Daya baca UUT | L/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | L/min | rect. | 0.011071 | 1.7321 | 50 | 0.0063917 | 1 | 0.0063917 | 4.0854e-05 | 3.338e-11
4. Sertifikat Standar | L/min | normal | -0.03914 | 2 | 50 | -0.01957 | 1 | -0.01957 | 0.00038298 | 2.9335e-09
Jumlah | [8 empty] | 0.083757 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28941
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.5091
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0081
Ketidakpastian bentangan, U = k.uc | [5 empty] | U = k. uc |  |  | 0.58116 | L/min
Flow |  | 2 | L/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | L/min | normal | 0.89152 | 2.2361 | 4 | 0.3987 | 1 | 0.3987 | 0.15896 | 0.0063172
2. Daya baca UUT | L/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | L/min | rect. | 0.011402 | 1.7321 | 50 | 0.0065829 | 1 | 0.0065829 | 4.3335e-05 | 3.7559e-11
4. Sertifikat Standar | L/min | normal | 0.0065992 | 2 | 50 | 0.0032996 | 1 | 0.0032996 | 1.0887e-05 | 2.3706e-12
Jumlah | [8 empty] | 0.24235 | 0.0064561
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.49229
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 9.0973
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.2586
Ketidakpastian bentangan, U = k.uc | [5 empty] | U = k. uc |  |  | 1.1119 | L/min
Flow |  | 3 | L/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | L/min | normal | 1.3395 | 2.2361 | 4 | 0.59905 | 1 | 0.59905 | 0.35886 | 0.032195
2. Daya baca UUT | L/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
2. Drift standar | L/min | rect. | 0.011844 | 1.7321 | 50 | 0.006838 | 1 | 0.006838 | 4.6758e-05 | 4.3726e-11
3. Sertifikat Standar | L/min | normal | 0.06759 | 2 | 50 | 0.033795 | 1 | 0.033795 | 0.0011421 | 2.6087e-08
Jumlah | [8 empty] | 0.44338 | 0.032334
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.66587
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 6.0799
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.4393
Ketidakpastian bentangan, U = k.uc | [5 empty] | U = k. uc |  |  | 1.6242 | L/min
Flow |  | 4 | L/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | L/min | normal | 0.0054772 | 2.2361 | 4 | 0.0024495 | 1 | 0.0024495 | 6e-06 | 9e-12
2. Daya baca UUT | L/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | L/min | rect. | 0.012724 | 1.7321 | 50 | 0.0073462 | 1 | 0.0073462 | 5.3966e-05 | 5.8247e-11
4. Sertifikat Standar | L/min | normal | 0.18911 | 2 | 50 | 0.094557 | 1 | 0.094557 | 0.008941 | 1.5988e-06
Jumlah | [8 empty] | 0.092334 | 0.00014049
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.30387
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 60.6859
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9998
Ketidakpastian bentangan, U = k.uc | [5 empty] | U = k. uc |  |  | 0.60769 | L/min
Flow |  | 5 | L/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | L/min | normal | 0.0054772 | 2.2361 | 4 | 0.0024495 | 1 | 0.0024495 | 6e-06 | 9e-12
2. Daya baca UUT | L/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | L/min | rect. | 0.013275 | 1.7321 | 50 | 0.0076644 | 1 | 0.0076644 | 5.8743e-05 | 6.9015e-11
4. Sertifikat Standar | L/min | normal | 0.26522 | 2 | 50 | 0.13261 | 1 | 0.13261 | 0.017585 | 6.1848e-06
Jumlah | [8 empty] | 0.10098 | 0.00014507
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.31778
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 70.2927
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9943
Ketidakpastian bentangan, U = k.uc | [5 empty] | U = k. uc |  |  | 0.63375 | L/min

## PENYELIA
Hasil Kalibrasi Oxygen Concentrator
Nomor Sertifikat : 39 / 1 / III - 22 / E - 046.123 DL
Merek |  |  | : | AIRSEP
Model / Tipe |  |  | : | NEWLIFE
No. Seri |  |  | : | N5081292
Resolusi |  |  | : | 1 | L/min
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2022-03-20
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2022-03-20
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Ruang Perinatologi
Nama Ruang |  |  | : | Ruang Perinatologi
Metode Kerja |  |  | : | MK 037-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 21.5 | ± | 0.8 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 67.3 | ± | 2.6 | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | 221.4195 | ± | 2.657 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat. | [11 empty] | Score (%) | Score (%)
| 1. Fisik |  | : | Baik | [8 empty] | 5 | 40 | 40
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [8 empty] | 5
III. | Pengujian Keselamatan Listrik | [12 empty] | NG |  | µA | Terkoreksi | Toleransi | Tidak terdapat grounding di ruangan
| No | Parameter | [6 empty] | Hasil ukur |  | Ambang batas yang diijinkan |  | Score (%) | [5 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | OL |  | 2 |  | 10 | Kelas I | Input NC | 10 | 10.4984 | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | 0.099873 | Ω | 0.2 |  | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | 120.5911 | µA | 500 |  | 20
Resistansi pembumian protektif
IV. | Pengujian Kinerja | [12 empty] | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
| A. Pengujian Konsentrasi Oksigen | [15 empty] | G |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
| No | Parameter |  | Pembacaan standar |  |  | Toleransi | [5 empty] | Score (%) | 120.5911 | 500 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
[19 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
| 1 | Konsentrasi O2 (%) |  | 95 |  |  | 90 | [5 empty] | 25
| B. Kalibrasi Akurasi Laju Aliran | [12 empty] | KESIMPULAN PENGUJIAN KINERJA
| No | Parameter | Setting alat | Pembacaan standar |  | Koreksi |  | Toleransi |  | Ketidakpastian pengukuran |  | ¦C¦ | Score (%)
[14 empty] | Score Akhir | Status Akhir
| 2 | Flow ( L/min ) | 1 | 0.97264 |  | -0.027362 |  | 0.5 |  | ± | 0.6 | 0.027362 | 5 | 45 | PASS
|  |  | 2 | 1.573 |  | -0.42703 |  |  |  | ± | 1.1 | 0.42703 | 5
|  |  | 3 | 2.3735 |  | -0.62651 |  |  |  | ± | 1.6 | 0.62651 | 0
|  |  | 4 | 3.9685 |  | -0.031473 |  |  |  | ± | 0.6 | 0.031473 | 5
|  |  | 5 | 4.9674 |  | -0.032577 |  |  |  | ± | 0.6 | 0.032577 | 5
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran laju aliran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian pengukuran konsentrasi oksigen diperoleh dari sumber ketidakpastian tipe A dan tipe B
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Pada pengukuran flowmeter pembacaan skala ditengah bola
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN : 5101752-5102038
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2, SN : ZE92799014
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
|  | Nama | [5 empty] | Tanggal |  |  | Paraf | Score Total
|  | Dibuat : Muhammad Irfan Husnuzhzhan | [5 empty] | 2023-09-19 |  |  |  | 95
Penyelia :

## ID
Input Data Kalibrasi Oxygen Concentrator
[5 empty] | Nomor Sertifikat : 39 / |  |  | 1 / III - 22 / E - 046.123 DL
Merek |  |  | : | AIRSEP
Model / Tipe |  |  | : | NEWLIFE
No. Seri |  |  | : | N5081292
Resolusi |  |  | : | 1 | L/min
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2022-03-20
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2022-03-20
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Ruang Perinatologi
Nama Ruang |  |  | : | Ruang Perinatologi
Metode Kerja |  |  | : | MK 037-18
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  | : | 21.4 | 21.6
| 2. Kelembaban |  | : | 66.2 | 68.4
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | 221.6 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat.
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan | NG |  | µA | Toleransi
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | OL | MΩ | 2
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | 0.1 | Ω | 0.2 | Kelas I | Input NC | 10 | 100
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 120 | µA | 500 |  |  | .
IV. | Pengujian Kinerja
A. Pengujian Konsentrasi Oksigen
| No | Parameter |  | Pembacaan standar |  |  |  |  | Toleransi
|  |  |  | I | II | III | IV | V
| 1 | Konsentrasi O2 (%) |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ≥ 90%
B. Kalibrasi Akurasi Laju Aliran
| No | Parameter | Setting alat | Pembacaan standar (mL/min) |  |  |  |  | Toleransi
|  |  |  | I | II | III | IV | V
| 2 | Flow (L/min) | 1 | 994 | 996 | 996 | 994 | 994 | ± 0.5 L/Min
|  |  | 2 | 1 | 1994 | 1994 | 1995 | 1995
|  |  | 3 | 1 | 3000 | 2995 | 2995 | 2995
|  |  | 4 | 4000 | 4000 | 3990 | 3990 | 3990
|  |  | 5 | 5000 | 5000 | 4990 | 4990 | 4990
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran laju aliran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian pengukuran konsentrasi oksigen diperoleh dari sumber ketidakpastian tipe A dan tipe B
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Pada pengukuran flowmeter pembacaan skala ditengah bola
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2, SN : ZE92799014
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN : 5101752-5102038
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
IX. | Tanggal Pembuatan Laporan
7 September 2020
Rev : 27 Oktober 2020
Note on B51: IRFAN: Auto

## LH
Hasil Kalibrasi Oxygen Concentrator
Nomor Sertifikat : 39 / 1 / III - 22 / E - 046.123 DL
Merek |  |  | : | AIRSEP
Model / Tipe |  |  | : | NEWLIFE
No. Seri |  |  | : | N5081292
Resolusi |  |  | : | 1 | L/min
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2022-03-20
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2022-03-20
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Ruang Perinatologi
Nama Ruang |  |  | : | Ruang Perinatologi
Metode Kerja |  |  | : | MK 037-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 21.7759 | ± | 0.8 | oC
| 2. Kelembaban |  | : | 61.8035 | ± | 2.6 | % RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | 221.4195 | ± | 2.657 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat.
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil ukur |  | Ambang batas yang diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | OL |  | 2
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | 0.099873 | Ω | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 120.5911 | µA | 500 |  |  | µA
IV. | Pengujian Kinerja
A. Pengujian Konsentrasi Oksigen
| No | Parameter |  | Pembacaan Standar |  |  | Toleransi
| 1 | Konsentrasi O2 (%) |  | 95 |  |  | ≥ 90%
B. Kalibrasi Akurasi Laju Aliran
| No | Parameter | Setting alat |  | Pembacaan standar |  | Koreksi | Toleransi |  | Ketidakpastian pengukuran
| 2 | Flow ( L/min ) | 1 |  | 0.97264 |  | -0.027362 | 0.5 |  | ± | 0.6
|  |  | 2 |  | 1.573 |  | -0.42703 |  |  | ± | 1.1
|  |  | 3 |  | 2.3735 |  | -0.62651 |  |  | ± | 1.6
|  |  | 4 |  | 3.9685 |  | -0.031473 |  |  | ± | 0.6
|  |  | 5 |  | 4.9674 |  | -0.032577 |  |  | ± | 0.6
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran laju aliran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian pengukuran konsentrasi oksigen diperoleh dari sumber ketidakpastian tipe A dan tipe B
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Pada pengukuran flowmeter pembacaan skala ditengah bola
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN : 5101752-5102038
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2, SN : ZE92799014
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Koordinator Laboratorium
Flow dan Volume
Dibuat oleh :

## DB Kelistrikan
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2018
| 150 | 0.31 | 0.76 | - | 0.225 | 1.8 |  | 150 | 0.15 | 0.23 | - | 0.04 | 1.8 |  | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8
| 180 | 0.1 | -0.03 | - | 0.065 | 2.16 |  | 180 | 0.12 | -0.06 | - | 0.09 | 2.16 |  | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.04 | -0.16 | - | 0.06 | 2.4 |  | 200 | 0.06 | -0.18 | - | 0.12 | 2.4 |  | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.28 | -0.18 | - | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.05 | -0.03 | - | 0.04 | 2.64 |  | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | -0.2 | -0.26 | - | 0.03 | 2.76 |  | 230 | 1e-06 | 0.05 | - | 0.025 | 2.76 |  | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.32 | 1e-06 | - | 0.16 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 50 | 0.1 | -0.06 | - | 0.08 | 0.295 |  | 50 | -0.08 | 0.1 | - | 0.09 | 0.295 |  | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 100 | 0.2 | -0.06 | - | 0.13 | 0.59 |  | 100 | -0.07 | 2.2 | - | 1.135 | 0.59 |  | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 200 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.18 |  | 200 | -0.1 | 3.3 | - | 1.7 | 1.18 |  | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | 3.8 | -0.9 | - | 2.35 | 2.95 |  | 500 | 0.8 | 2 | - | 0.6 | 2.95 |  | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 1000 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 5.9 |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95 |  | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2018
| 10 | -0.001 | 1e-06 | - | 0.0005005 | 0.059 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.059 |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085
| 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.118 |  | 20 | 0.2 | 0.1 | - | 0.05 | 0.118 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 50 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.295 |  | 50 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | 0.295 |  | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34
| 100 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.59 |  | 100 | 0.3 | 1e-06 | - | 0.15 | 0.59 |  | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012 |  | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 0.1 | -0.001 | 0.002 | - | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.006 | 0.005 |  | 0.0005 | 0.0012 |  | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 1 | 0.004 | 0.012 | - | 0.004 | 0.012 |  | 1 | 0.045 | 0.055 |  | 0.005 | 0.012 |  | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 2 | 0.007 | 1e-06 | - | 0.0034995 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.024 |  | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( V ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2018 | -
| 150 | -0.05 | 0.11 | - | 0.08 | 1.8 |  | 150 | 0.25 | 0.02 | - | 0.115 | 1.8 |  | 150 | -0.15 | 0.03 | - | 0.09 | 1.8
| 180 | -0.04 | 0.03 | - | 0.035 | 2.16 |  | 180 | 0.09 | 0.1 | - | 0.005 | 2.16 |  | 180 | -0.11 | 1e-06 | - | 0.055001 | 2.16
| 200 | -0.67 | 0.05 | - | 0.36 | 2.4 |  | 200 | 0.18 | -0.03 | - | 0.105 | 2.4 |  | 200 | -0.1 | 0.05 | - | 0.075 | 2.4
| 220 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.56 | 0.38 | - | 0.09 | 2.64 |  | 220 | -0.13 | 0.05 | - | 0.09 | 2.64
| 230 | -0.11 | 1.11 | - | 0.61 | 2.76 |  | 230 | 0.73 | -0.16 | - | 0.445 | 2.76 |  | 230 | -0.15 | -0.05 | - | 0.05 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 4e-06 | - | 1.5e-06 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( uA ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2018 | -
| 0 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 1e-06 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.29
| 50 | -0.3 | -0.29 | - | 0.005 | 0.295 |  | 50 | 0.3 | -0.33 | - | 0.315 | 0.29 |  | 50 | 0.02 | -0.1 | - | 0.06 | 0.29
| 100 | -0.4 | -0.35 | - | 0.025 | 0.59 |  | 100 | -0.1 | -0.42 | - | 0.16 | 0.58 |  | 100 | 0.22 | -0.2 | - | 0.21 | 0.58
| 200 | 0.3 | 0.8 | - | 0.25 | 1.18 |  | 200 | 1.3 | 1.3 | - | 0 | 1.16 |  | 200 | 0.8 | 0.8 | - | 0 | 1.16
| 500 | 0.2 | 1.2 | - | 0.5 | 2.95 |  | 500 | 0.7 | 0.7 | - | 0 | 2.9 |  | 500 | 1.1 | 0.6 | - | 0.25 | 2.9
| 1000 | 2 | 1.99 | - | 0.005 | 5.9 |  | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.9 |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2018 | -
| 10 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | - | 0 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.34
| 50 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 | 0.85 |  | 50 | 0.6 | 0.4 | - | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 | 0.85
| 100 | 1.4 | 1 | - | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 1.5 | 0.8 | - | 0.35 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 0.7 | - | 0.05 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2018 | -
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.00012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.00012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.00012
| 0.1 | -0.002 | 1e-06 | - | 0.0010005 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.005 | 0.002 | - | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.002 | 0.006 | - | 0.004 | 0.0012
| 1 | -0.008 | -0.001 | - | 0.0035 | 0.012 |  | 1 | 0.018 | 0.012 | - | 0.003 | 0.012 |  | 1 | -0.001 | 0.008 | - | 0.0045 | 0.012
| 2 | -0.007 | 1e-06 | - | 0.0035005 | 0.024 |  | 2 | 0.113 | 1e-06 | - | 0.0565 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4669058) | [5 empty] | I | ESA 615 (4670010)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( V ) | 2020 | - | -
| 150.21 | 0.21 | 0.27 | - | 0.03 | 1.8025 |  | 150 | -0.17 | -0.24 | - | 0.035 | 1.8 |  | 149.83 | -0.17 | - | - | 0 | 1.798
| 180.33 | 0.33 | 0.37 | - | 0.02 | 2.164 |  | 180 | -0.39 | -0.14 | - | 0.125 | 2.16 |  | 179.78 | -0.22 | - | - | 0 | 2.1574
| 200.35 | 0.34 | 0.4 | - | 0.03 | 2.4042 |  | 200 | -0.23 | -0.33 | - | 0.05 | 2.4 |  | 199.67 | -0.33 | - | - | 0 | 2.396
| 220.37 | 0.37 | 0.38 | - | 0.005 | 2.6444 |  | 220 | -0.16 | -0.45 | - | 0.145 | 2.64 |  | 219.61 | -0.39 | - | - | 0 | 2.6353
| 230.47 | 0.47 | 0.4 | - | 0.035 | 2.7656 |  | 230 | -0.15 | -0.54 | - | 0.195 | 2.76 |  | 229.61 | -0.39 | - | - | 0 | 2.7553
| 240.38 | 0.38 | 1e-06 | - | 0.19 | 2.8846 |  | 250 | 1e-06 | -0.49 | - | 0.245 | 3 |  | 239.61 | -0.39 | - | - | 0 | 2.8753
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( uA ) | 2020 | - | -
| 0 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.12
| 50 | 1.7 | 2.1 | - | 0.2 | 0.295 |  | 20 | 6.6 | 0.9 | - | 2.85 | 0.118 |  | 20.8 | 0.8 | - | - | 0 | 0.12272
| 100 | 1.7 | 2.2 | - | 0.25 | 0.59 |  | 50 | 5 | 2.1 | - | 1.45 | 0.295 |  | 51.7 | 1.7 | - | - | 0 | 0.30503
| 200.4 | 0.4 | 2.4 | - | 1 | 1.1824 |  | 200 | -8.2 | 3.7 | - | 5.95 | 1.18 |  | 103.4 | 3.4 | - | - | 0 | 0.61006
| 500 | 3 | 3.3 | - | 0.15 | 2.95 |  | 500 | -31.8 | 8.3 | - | 20.05 | 2.95 |  | 507.2 | 7.2 | - | - | 0 | 2.9925
| 1000 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 2.95 |  | 1000 | -74 | 1e-06 | - | 37 | 5.9 |  | 920 | 1e-06 | - | - | 0 | 2.99
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2020 | - | -
| 10 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | 0
| 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | 0
| 50 | 1e-06 | 0.4 | - | 0.2 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | 0
| 100 | 1e-06 | 1.4 | - | 0.7 | 1.7 |  | 100 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2020 | - | -
| 0.01 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.01 |  | 0.1 | -0.001 | -0.001 | - | 0 | 0.0012 |  | 0.001 | -0.001 | - | - | 0 | 1.2e-05
| 0.5 | 1e-06 | 0.001 | - | 0.0004995 | 0.006 |  | 0.5 | 0.004 | -0.003 | - | 0.0035 | 0.006 |  | 0.102 | -0.002 | - | - | 0 | 0.001224
| 1 | -0.002 | 0.001 | - | 0.0015 | 0.012 |  | 1 | 0.005 | 0.001 | - | 0.002 | 0.012 |  | 0.5 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.006
| 2 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.024 |  | 2 | 0.005 | -0.001 | - | 0.003 | 0.024 |  | 1 | -0.001 | - | - | 0 | 0.012
J | 10 | [5 empty] | K | 11 | [5 empty] | L | 12
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( V ) | - | - | - |  |  |  | ( V ) | - | - | -
| 150 | -0.05 | - | - | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 180 | -0.04 | - | - | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 200 | -0.67 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 230 | -0.11 | - | - | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 250 | -0.11 | - | - | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( uA ) | - | - | - |  |  |  | ( uA ) | - | - | -
| 0 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 50 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 100 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 200 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 500 | 1.5 | - | - | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 1000 | 2 | - | - | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | - |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | -
| 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 20 | 0.1 | - | - | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 50 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 100 | 1.4 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( Ω ) | - | - | - |  |  |  | ( Ω ) | - | - | -
| 0 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 0.1 | -0.002 | - | - | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 1 | -0.008 | - | - | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 2 | -0.007 | - | - | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [8 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.31 | 0.76 | - | 0.225 | 1.8 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06
| 2 | 150 | 0.15 | 0.23 | - | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06
| 3 | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8 |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 4 | 150 | -0.05 | 0.11 | - | 0.08 | 1.8 |  |  | 4 | 0 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 1e-06
| 5 | 150 | 0.25 | 0.02 | - | 0.115 | 1.8 |  |  | 5 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 6 | 150 | -0.15 | 0.03 | - | 0.09 | 1.8 |  |  | 6 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.29
| 7 | 150.21 | 0.21 | 0.27 | - | 0.03 | 1.8025 |  |  | 7 | 0 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.3
| 8 | 150 | -0.17 | -0.24 | - | 0.035 | 1.8 |  |  | 8 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 9 | 149.83 | -0.17 | - | - | 0 | 1.798 |  |  | 9 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.12
| 10 | 150 | -0.05 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 11 | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
II | 1 | 180 | 0.1 | -0.03 | - | 0.065 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | 0.1 | -0.06 | - | 0.08 | 0.295
| 2 | 180 | 0.12 | -0.06 | - | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | -0.08 | 0.1 | - | 0.09 | 0.295
| 3 | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 4 | 180 | -0.04 | 0.03 | - | 0.035 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | -0.3 | -0.29 | - | 0.005 | 0.295
| 5 | 180 | 0.09 | 0.1 | - | 0.005 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 0.3 | -0.33 | - | 0.315 | 0.29
| 6 | 180 | -0.11 | 1e-06 | - | 0.055001 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 0.02 | -0.1 | - | 0.06 | 0.29
| 7 | 180.33 | 0.33 | 0.37 | - | 0.02 | 2.164 |  |  | 7 | 50 | 1.7 | 2.1 | - | 0.2 | 0.295
| 8 | 180 | -0.39 | -0.14 | - | 0.125 | 2.16 |  |  | 8 | 20 | 6.6 | 0.9 | - | 2.85 | 0.118
| 9 | 179.78 | -0.22 | - | - | 0 | 2.1574 |  |  | 9 | 20.8 | 0.8 | - | - | 0 | 0.12272
| 10 | 180 | -0.04 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 50 | 0.4 | - | - | 0 | -
| 11 | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
III | 1 | 200 | -0.04 | -0.16 | - | 0.06 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | 0.2 | -0.06 | - | 0.13 | 0.59
| 2 | 200 | 0.06 | -0.18 | - | 0.12 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | -0.07 | 2.2 | - | 1.135 | 0.59
| 3 | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 4 | 200 | -0.67 | 0.05 | - | 0.36 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | -0.4 | -0.35 | - | 0.025 | 0.59
| 5 | 200 | 0.18 | -0.03 | - | 0.105 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | -0.1 | -0.42 | - | 0.16 | 0.58
| 6 | 200 | -0.1 | 0.05 | - | 0.075 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 0.22 | -0.2 | - | 0.21 | 0.58
| 7 | 200.35 | 0.34 | 0.4 | - | 0.03 | 2.4042 |  |  | 7 | 100 | 1.7 | 2.2 | - | 0.25 | 0.59
| 8 | 200 | -0.23 | -0.33 | - | 0.05 | 2.4 |  |  | 8 | 50 | 5 | 2.1 | - | 1.45 | 0.295
| 9 | 199.67 | -0.33 | - | - | 0 | 2.396 |  |  | 9 | 51.7 | 1.7 | - | - | 0 | 0.30503
| 10 | 200 | -0.67 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 100 | 0.4 | - | - | 0 | -
| 11 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
IV | 1 | 220 | -0.28 | -0.18 | - | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.18
| 2 | 220 | 0.05 | -0.03 | - | 0.04 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | -0.1 | 3.3 | - | 1.7 | 1.18
| 3 | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 4 | 220 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 0.3 | 0.8 | - | 0.25 | 1.18
| 5 | 220 | 0.56 | 0.38 | - | 0.09 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 1.3 | 1.3 | - | 0 | 1.16
| 6 | 220 | -0.13 | 0.05 | - | 0.09 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 0.8 | 0.8 | - | 0 | 1.16
| 7 | 220.37 | 0.37 | 0.38 | - | 0.005 | 2.6444 |  |  | 7 | 200.4 | 0.4 | 2.4 | - | 1 | 1.1824
| 8 | 220 | -0.16 | -0.45 | - | 0.145 | 2.64 |  |  | 8 | 200 | -8.2 | 3.7 | - | 5.95 | 1.18
| 9 | 219.61 | -0.39 | - | - | 0 | 2.6353 |  |  | 9 | 103.4 | 3.4 | - | - | 0 | 0.61006
| 10 | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 200 | 0.4 | - | - | 0 | -
| 11 | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
V | 1 | 230 | -0.2 | -0.26 | - | 0.03 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | 3.8 | -0.9 | - | 2.35 | 2.95
| 2 | 230 | 1e-06 | 0.05 | - | 0.025 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | 0.8 | 2 | - | 0.6 | 2.95
| 3 | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 4 | 230 | -0.11 | 1.11 | - | 0.61 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | 0.2 | 1.2 | - | 0.5 | 2.95
| 5 | 230 | 0.73 | -0.16 | - | 0.445 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 0.7 | 0.7 | - | 0 | 2.9
| 6 | 230 | -0.15 | -0.05 | - | 0.05 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 1.1 | 0.6 | - | 0.25 | 2.9
| 7 | 230.47 | 0.47 | 0.4 | - | 0.035 | 2.7656 |  |  | 7 | 500 | 3 | 3.3 | - | 0.15 | 2.95
| 8 | 230 | -0.15 | -0.54 | - | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | -31.8 | 8.3 | - | 20.05 | 2.95
| 9 | 229.61 | -0.39 | - | - | 0 | 2.7553 |  |  | 9 | 507.2 | 7.2 | - | - | 0 | 2.9925
| 10 | 230 | -0.11 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 500 | 1.5 | - | - | 0 | -
| 11 | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | -
VI | 1 | 250 | -0.32 | 1e-06 | - | 0.16 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 5.9
| 2 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.76 |  |  | 2 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95
| 3 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 3 | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| 4 | 250 | 1e-06 | 4e-06 | - | 1.5e-06 | 2.76 |  |  | 4 | 1000 | 2 | 1.99 | - | 0.005 | 5.9
| 5 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.76 |  |  | 5 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.9
| 6 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 6 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.9
| 7 | 240.38 | 0.38 | 1e-06 | - | 0.19 | 2.8846 |  |  | 7 | 1000 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 2.95
| 8 | 250 | 1e-06 | -0.49 | - | 0.245 | 3 |  |  | 8 | 1000 | -74 | 1e-06 | - | 37 | 5.9
| 9 | 239.61 | -0.39 | - | - | 0 | 2.8753 |  |  | 9 | 920 | 1e-06 | - | - | 0 | 2.99
| 10 | 250 | -0.11 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 1000 | 2 | - | - | 0 | -
| 11 | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [8 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | -0.001 | 1e-06 | - | 0.0005005 | 0.059 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06
| 2 | 10 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.059 |  |  | 2 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 3 | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085 |  |  | 3 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 4 | 10 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 0.17 |  |  | 4 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.00012
| 5 | 10 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 0.17 |  |  | 5 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.00012
| 6 | 10 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.17 |  |  | 6 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.00012
| 7 | 10 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.17 |  |  | 7 | 0.01 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.01
| 8 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.17 |  |  | 8 | 0.1 | -0.001 | -0.001 | - | 0 | 0.0012
| 9 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.001 | -0.001 | - | - | 0 | 1.2e-05
| 10 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 11 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | -
II | 1 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.118 |  | II | 1 | 0.1 | -0.001 | 0.002 | - | 0.0015 | 0.0012
| 2 | 20 | 0.2 | 0.1 | - | 0.05 | 0.118 |  |  | 2 | 0.1 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0.0012
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 3 | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 4 | 20 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 | 0.34 |  |  | 4 | 0.1 | -0.002 | 1e-06 | - | 0.0010005 | 0.0012
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | - | 0 | 0.34 |  |  | 5 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | - | 0.0015 | 0.0012
| 6 | 20 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.34 |  |  | 6 | 0.1 | -0.002 | 0.006 | - | 0.004 | 0.0012
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 0.34 |  |  | 7 | 0.5 | 1e-06 | 0.001 | - | 0.0004995 | 0.006
| 8 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.34 |  |  | 8 | 0.5 | 0.004 | -0.003 | - | 0.0035 | 0.006
| 9 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.102 | -0.002 | - | - | 0 | 0.001224
| 10 | 20 | 0.1 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0.1 | -0.002 | - | - | 0 | -
| 11 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
III | 1 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.295 |  | III | 1 | 1 | 0.004 | 0.012 | - | 0.004 | 0.012
| 2 | 50 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | 0.295 |  |  | 2 | 1 | 0.045 | 0.055 | 0 | 0.005 | 0.012
| 3 | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34 |  |  | 3 | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 4 | 50 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 | 0.85 |  |  | 4 | 1 | -0.008 | -0.001 | - | 0.0035 | 0.012
| 5 | 50 | 0.6 | 0.4 | - | 0.1 | 0.85 |  |  | 5 | 1 | 0.018 | 0.012 | - | 0.003 | 0.012
| 6 | 50 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 | 0.85 |  |  | 6 | 1 | -0.001 | 0.008 | - | 0.0045 | 0.012
| 7 | 50 | 1e-06 | 0.4 | - | 0.2 | 0.85 |  |  | 7 | 1 | -0.002 | 0.001 | - | 0.0015 | 0.012
| 8 | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85 |  |  | 8 | 1 | 0.005 | 0.001 | - | 0.002 | 0.012
| 9 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.5 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.006
| 10 | 50 | 0.4 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 1 | -0.008 | - | - | 0 | -
| 11 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
IV | 1 | 100 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.59 |  | IV | 1 | 2 | 0.007 | 1e-06 | - | 0.0034995 | 0.024
| 2 | 100 | 0.3 | 1e-06 | - | 0.15 | 0.59 |  |  | 2 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.024
| 3 | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85 |  |  | 3 | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
| 4 | 100 | 1.4 | 1 | - | 0.2 | 1.7 |  |  | 4 | 2 | -0.007 | 1e-06 | - | 0.0035005 | 0.024
| 5 | 100 | 1.5 | 0.8 | - | 0.35 | 1.7 |  |  | 5 | 2 | 0.113 | 1e-06 | - | 0.0565 | 0.024
| 6 | 100 | 0.6 | 0.7 | - | 0.05 | 1.7 |  |  | 6 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 7 | 100 | 1e-06 | 1.4 | - | 0.7 | 1.7 |  |  | 7 | 2 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.024
| 8 | 100 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | 0.005 | -0.001 | - | 0.003 | 0.024
| 9 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1 | -0.001 | - | - | 0 | 0.012
| 10 | 100 | 1.4 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 2 | -0.007 | - | - | 0 | -
| 11 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | -
1 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [5 empty] | Koreksi Tegangan Jala jala | Koreksi Resistansi Isolasi | Koreksi Resistansi Pembumian | Koreksi Arus Bocor (NO) |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | -0.18052 | #VALUE! | -0.00012707 | 0.59114
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
( V ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | Koreksi Arus bocor (NC) | U95 Jala-jala |  |  |  | 221.6 | 221.4195 | 221.4195
150 | 0.31 | 0.76 | - | 0.225 | 1.8 |  | 0.49836 | 2.657 |  |  |  | OL | #VALUE! | OL
180 | 0.1 | -0.03 | - | 0.065 | 2.16 | [6 empty] | 0.1 | 0.099873 | 0.099873
200 | -0.04 | -0.16 | - | 0.06 | 2.4 |  | Konversi TEXT |  |  |  | NO | 120 | 120.5911 | 120.5911
220 | -0.28 | -0.18 | - | 0.05 | 2.64 |  | 221.4 | 2.7 | Volt |  | NC | 10 | 10.4984 | 10.4984
230 | -0.2 | -0.26 | - | 0.03 | 2.76 |  | ( | ± | )
250 | -0.32 | 1e-06 | - | 0.16 | 3 |  | ( 221.4 ± 2.7 ) Volt
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
( uA ) | 2020 | 2019 | -
0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06
50 | 0.1 | -0.06 | - | 0.08 | 0.295
100 | 0.2 | -0.06 | - | 0.13 | 0.59
200 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.18
500 | 3.8 | -0.9 | - | 2.35 | 2.95
1000 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 5.9
Main-PE |  |  |  | Driff | U95
( MΩ ) | 2020 | 2019 | -
10 | -0.001 | 1e-06 | - | 0.0005005 | 0.059
20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.118
50 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.295
100 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.59
Resistance |  |  |  | Driff | U95
( Ω ) | 2020 | 2019 | -
0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06
0.1 | -0.001 | 0.002 | - | 0.0015 | 0.0012
1 | 0.004 | 0.012 | - | 0.004 | 0.012
2 | 0.007 | 1e-06 | - | 0.0034995 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [12 empty] | 1
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2020 | 2019 | - | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2019 | 2017 | - | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2019 | 2018 | - | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2020 | 2018 | - | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2020 | - | - | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2021 | - | - | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | - | - | - | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | - | - | - | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
1 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | - | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 | - | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | - | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 | - | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 | - | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 | - | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 | - | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 | - | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | - | 0.25 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 | - | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 | - | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 | - | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 | - | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | - | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 | - | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 | - | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 | - | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 | - | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 | - |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 | - | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 | - | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 | - | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 | - | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 | - | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 | - | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 | - | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 | - | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 | - | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | - | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | - |  |  | %RH |  | 2019 | - | - |  |  | hPa |  | 2019 | - | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 | - | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 | - | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 | - | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 | - | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 | - | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 | - | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 | - | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 | - | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | - |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 | - | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 | - | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 | - | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 | - | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 | - | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 | - | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 | - | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 | - | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 | - | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0.6 |  | 1 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0.4 |  | 1 | 985 | 3.8 | 0.9 | - | 1.45 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  | 2 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.8 | 1 | - | 1.4
| 3 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0.25 |  | 3 | 995 | 3.7 | 1 | - | 1.35
| 4 | 30 | -0.1 | 0.1 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0.05 |  | 4 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 5 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0.25 |  | 5 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0.25 |  | 5 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 1.25
| 6 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0.3 |  | 6 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0.65 |  | 6 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 1.2
| 7 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0.35 |  | 7 | 90 | -1 | -3.2 | - | 1.1 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  | 1 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0.7 |  | 1 | 985 | 3.9 | 0.9 | - | 1.5 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  | 2 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.9 | 1 | - | 1.45
| 3 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 995 | 3.8 | 1 | - | 1.4
| 4 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  | 4 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 5 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0.75 |  | 5 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 6 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  | 6 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 1 |  | 6 | 1010 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 7 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0.15 |  | 7 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 1.15 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0.6 |  | 1 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0.8 |  | 1 | 985 | 4.3 | 0.9 | - | 1.7 |  | hPa | 2.6
| 2 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0.4 |  | 2 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0.7 |  | 2 | 990 | 4.2 | 1 | - | 1.6
| 3 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  | 3 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0.55 |  | 3 | 995 | 4.1 | 1 | - | 1.55
| 4 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 4 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 1.5
| 5 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0.45 |  | 5 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  | 5 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 1.45
| 6 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0.55 |  | 6 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0.45 |  | 6 | 1010 | 3.9 | 1.1 | - | 1.4
| 7 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0.7 |  | 7 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0.95 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - | - |  |  | %RH |  | 2021 | - | - |  |  | hPa |  | 2021 | - | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | - |  |  | %RH |  | 2017 | - | - |  |  | hPa |  | 2017 | - | - |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | - | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | - | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1e-06 | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | - | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | - | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | - | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | - | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | - | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | - | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | - | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | - | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | - | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0.6 |  |  | 13 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0.4 |  |  | 13 | 985 | 3.8 | 0.9 | - | 1.45 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  |  | 14 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0.7 |  |  | 14 | 985 | 3.9 | 0.9 | - | 1.5 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0.6 |  |  | 15 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0.8 |  |  | 15 | 985 | 4.3 | 0.9 | - | 1.7 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 750 | 1e-06 | - | - | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | - | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | - | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | - | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | - | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | - | 0 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | - | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | - | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | - | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | - | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | - | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | - | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  |  | 13 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0.35 |  |  | 13 | 990 | 3.8 | 1 | - | 1.4 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  |  | 14 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0.35 |  |  | 14 | 990 | 3.9 | 1 | - | 1.45 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0.4 |  |  | 15 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0.7 |  |  | 15 | 990 | 4.2 | 1 | - | 1.6 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | - | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | - | 0 |  | 15 | 2.6
| 18 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | - | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | - | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 800 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 18 | 1.6
[24 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | - | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | - | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | - | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | - | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | - | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | - | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | - | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0.15 |  |  | 13 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0.25 |  |  | 13 | 995 | 3.7 | 1 | - | 1.35 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  |  | 14 | 995 | 3.8 | 1 | - | 1.4 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  |  | 15 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0.55 |  |  | 15 | 995 | 4.1 | 1 | - | 1.55 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | - | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | - | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | - | 0 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | - | 0 |  | 14 | 2.4
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 850 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 15 | 2.6
[24 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | - | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | - | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | - | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | - | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | - | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | - | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | - | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | - | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | - | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | - | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | - | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | - | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | - | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 13 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 13 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0.05 |  |  | 13 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 14 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  |  | 14 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 15 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0.3 |  |  | 15 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 15 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 1.5
| 16 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | - | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | - | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | - | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | - | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | - | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | - | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | - | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | - | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | - | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | - | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0.25 |  |  | 13 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0.25 |  |  | 13 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 1.25
| 14 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0.75 |  |  | 14 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 15 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0.45 |  |  | 15 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  |  | 15 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 1.45
| 16 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | - | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | - | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | - | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | - | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | - | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | - | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | - | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | - | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | - | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | - | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | - | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0.3 |  |  | 13 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0.65 |  |  | 13 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 1.2
| 14 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  |  | 14 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 1 |  |  | 14 | 1010 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 15 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0.55 |  |  | 15 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0.45 |  |  | 15 | 1010 | 3.9 | 1.1 | - | 1.4
| 16 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 1005 | 1e-06 | - | - | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | - | 0.25 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | - | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | - | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | - | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | - | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | - | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | - | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | - | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | - | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | - | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | - | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | - | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | - | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 13 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0.35 |  |  | 13 | 90 | -1 | -3.2 | - | 1.1 |  |  | 13 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 14 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0.15 |  |  | 14 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 1.15 |  |  | 14 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 15 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0.7 |  |  | 15 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0.95 |  |  | 15 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
6 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 |  |  |  |  | 6 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 |  |  |  |  | 6 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 |  |  |  |  | 6 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH | 2019 | 2018 | - |  |  | hPa | 2019 | 2018 | -
15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6
20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35 |  | Suhu | 21.5 | 21.7759 | 0.14142 | 0.8
25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1 |  | %RH | 67.3 | 61.8035 | 1.5556 | 2.6
30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1 |  | hPa |  | 0.9 |  | 1.6
35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6 |  | HASIL | ( 21.8 ± 0.8 ) °C
40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45 |  |  | ( 61.8 ± 2.6 ) %RH
( 0.9 ± 1.6 ) hPa
[18 empty] | Koreksi Suhu | Koreksi Kelembaban | Koreksi tekanan
[18 empty] | 0.27594 | -5.4965 | 0.9
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | - | 1 |  | 21.8 | 0.8 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 2 |  | 61.8 | 2.6 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 3 |  | 0.9 | 1.6 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | - | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | - | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | - | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | - | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | - | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | - | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | - | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | - | 20
6

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 39 / 1 / III - 22 / E - 046.123 DL
FV.037-18
Nama Alat : | Oxygen Concentrator |  | Nomor Order : |  | E - 046.123 DL
Merek |  | : | AIRSEP
Model / Tipe |  | : | NEWLIFE
Nomor Seri |  | : | N5081292
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | :
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | Ruang Perinatologi
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-03-20
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-03-20
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Lokasi Kalibrasi |  | : | Ruang Perinatologi
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 20 March 2023
Metode Kerja |  | : | MK 037-18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-19
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 046.123 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | Input Data Kalibrasi Oxygen Concentrator
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | 2023-03-20
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | 20 March 2023
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 20 March 2023
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 20 March 2023
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 20 March 2023
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D20: PC-PK: CONTOH

## DB Gas Flow Analyzer
INPUT SERTIFIKAT FLOW ANALYZER
1. KOREKSI VT305 BF100519 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5. KOREKSI VT305 BF102163 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 9. KOREKSI RIGEL BA200651 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 13 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow | Tahun | [5 empty] | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun
( l/min ) | 2018 | 2015 | - |  |  |  | ( l/min ) | 2019 | - | - |  |  | ( l/min ) | 2020 | - | - |  |  | ( l/min ) | - | - | -
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.019 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | - | 5e-07 | 1e-06
10.02 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 0.19038 |  | 1.97 | -0.01 | 1e-06 | - | 0.0050005 | 0.022736 | 1.04 | 0.01 | 1e-06 | - | 0.0049995 | 0.012285 | 1e-06 | 0.01 | 1e-06 | - | 0.0049995 | 1e-06
19.96 | 0.06 | 1e-06 | - | 0.029999 | 0.37924 |  | 7.97 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.092452 | 8.21 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 0.096291 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 1e-06
30.1 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.5719 |  | 19.83 | 0.06 | 1e-06 | - | 0.029999 | 0.23072 | 17.92 | 0.07 | 1e-06 | - | 0.035 | 0.21048 | 1e-06 | 0.07 | 1e-06 | - | 0.035 | 1e-06
51.11 | 0.11 | 0.31 | - | 0.1 | 0.97109 |  | 50.06 | -0.28 | 1e-06 | - | 0.14 | 0.37545 | 19.93 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 0.23342 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 1e-06
103.4 | 0 | 0 | - | 0 | 1.9646 |  | 80.13 | 0 | 0 | - | 0 | 0.60098 | 90.96 | 0 | 0 | - | 0 | 1.0653 | 1e-06 | 0.09 | 1e-06 | - | 0.044999 | 1e-06
2. KOREKSI VT Plus HF 2847038 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6. KOREKSI VT305 BF102142 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 10. KOREKSI VT900A 5101035-5102036 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 14 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow | Tahun | [5 empty] | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun
( l/min ) | 2017 | - | - |  |  |  | ( l/min ) | 2019 | - | - |  |  | ( l/min ) | 2022 | - | - |  |  | ( l/min ) | - | - | -
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.02 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - | 1e-06 | 0.08 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 1e-06
10.14 | 0.04 | 1e-06 | - | 0.019999 | 0.02 |  | 1.97 | -0.01 | 1e-06 | - | 0.0050005 | 0.022736 | 1.98 | 1e-06 | 0 | - | 5e-07 | 0.11 | 1e-06 | 0.01 | 1e-06 | - | 0.0049995 | 1e-06
15.22 | 0.12 | 1e-06 | - | 0.059999 | 0.02 |  | 7.97 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 0.092452 | 2.97 | 1e-06 | 0 | - | 5e-07 | 0.12 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 1e-06
20.44 | 0.24 | 1e-06 | - | 0.12 | 0.02 |  | 19.83 | 0.09 | 1e-06 | - | 0.044999 | 0.23003 | 4.95 | 1e-06 | 0 | - | 5e-07 | 0.16 | 1e-06 | 0.07 | 1e-06 | - | 0.035 | 1e-06
25.02 | 0.32 | 1e-06 | - | 0.16 | 0.02 |  | 50.7 | 0.06 | 1e-06 | - | 0.029999 | 0.38025 | 9.88 | -0.01 | 0 | - | 0.005 | 0.26 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 1e-06
49.82 | 0 | 1e-06 | - | 5e-07 | 0.02 |  | 77.42 | 0 | 1e-06 | - | 5e-07 | 0.58065 | 19.78 | -0.01 | 0 | - | 0.005 | 1.6 | 1e-06 | 0.09 | 1e-06 | - | 0.044999 | 1e-06
3. KOREKSI PF-300 BA101580 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 7. KOREKSI RIGEL BA120986 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 11. KOREKSI VT900A 5101752-5102038 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 15 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow | Tahun | [5 empty] | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun
( l/min ) | 2020 | 2017 | - |  |  |  | ( l/min ) | 2019 | - | - |  |  | ( l/min ) | 2022 | - | - |  |  | ( l/min ) | - | - | -
1e-06 | 1e-06 | 0 | - | 1e-06 | 0.011583 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.011832 | 1e-06 | 1e-05 | 0 | - | 1e-06 | 0.08 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 1e-06
1 | 1e-06 | -0.01 | - | 0.0050005 | 0.011583 |  | 1.02 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.01183 | 1.95 | -0.02 | 0 | - | 0.01 | 0.11 | 1e-06 | 0.01 | 1e-06 | - | 0.0049995 | 1e-06
8.13 | 0.02 | 0.02 | - | 0 | 0.093717 |  | 8.1 | -0.02 | 1e-06 | - | 0.010001 | 0.093728 | 2.96 | -0.03 | 0 | - | 0.015 | 0.12 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 1e-06
17.81 | 1e-06 | -0.04 | - | 0.020001 | 0.21002 |  | 17.76 | -0.02 | 1e-06 | - | 0.010001 | 0.20578 | 4.94 | -0.04 | 0 | - | 0.02 | 0.16 | 1e-06 | 0.07 | 1e-06 | - | 0.035 | 1e-06
19.8 | -0.16 | -0.03 | - | 0.065 | 0.23143 |  | 19.76 | -0.06 | 1e-06 | - | 0.03 | 0.1482 | 9.87 | -0.05 | 0 | - | 0.025 | 0.26 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 1e-06
86.66 | 0 | 0 | - | 0 | 0.065862 |  | 90.96 | 0 | 1e-06 | - | 5e-07 | 0.6825 | 19.78 | -0.03 | 0 | - | 0.015 | 1.6 | 1e-06 | 0.09 | 1e-06 | - | 0.044999 | 1e-06
4. KOREKSI PF-300 BA120302 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 8. KOREKSI RIGEL BA120987 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 12 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 16 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow | Tahun | [5 empty] | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun
( l/min ) | 2018 | - | - |  |  |  | ( l/min ) | 2019 | - | - |  |  | ( l/min ) | - | - | - |  |  | ( l/min ) | - | - | -
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.102 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.011832 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 1e-06
5.1 | 0.08 | 1e-06 | - | 0.04 | 0.102 |  | 1.02 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.01183 | 1e-06 | 0.01 | 1e-06 | - | 0.0049995 | 1e-06 | 1e-06 | 0.01 | 1e-06 | - | 0.0049995 | 1e-06
10.1 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.202 |  | 8.1 | 0.01 | 1e-06 | - | 0.0049995 | 0.094076 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 1e-06 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 1e-06
50.52 | 0.32 | 1e-06 | - | 0.16 | 0.017 |  | 17.76 | 0 | 1e-06 | - | 5e-07 | 0.20602 | 1e-06 | 0.07 | 1e-06 | - | 0.035 | 1e-06 | 1e-06 | 0.07 | 1e-06 | - | 0.035 | 1e-06
100 | 0 | 1e-06 | - | 5e-07 | 0.017 |  | 19.76 | -0.14 | 1e-06 | - | 0.070001 | 0.1482 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 1e-06 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 1e-06
150.59 | 0 | 1e-06 | - | 5e-07 | 0.017 |  | 90.96 | 0 | 1e-06 | - | 5e-07 | 0.6822 | 1e-06 | 0.09 | 1e-06 | - | 0.044999 | 1e-06 | 1e-06 | 0.09 | 1e-06 | - | 0.044999 | 1e-06
No | No urut alat | Setting Flow | Sertifikat |  |  | DRIFT | U95 STD
|  | ( l/min ) | new | mid | old
1 | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.019
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.02
| 3 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - | 1e-06 | 0.011583
| 4 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.102
| 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06
| 6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06
| 7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.011832
| 8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.011832
| 9 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06
| 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - | 1e-06 | 0.08
| 11 | 1e-06 | 1e-05 | 0 | - | 1e-06 | 0.08
| 12 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 1e-06
| 13 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | - | 5e-07 | 1e-06
| 14 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 1e-06
| 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 1e-06
| 16 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 1e-06
2 | 1 | 10.02 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 0.19038
| 2 | 10.14 | 0.04 | 1e-06 | - | 0.019999 | 0.02
| 3 | 1 | 1e-06 | -0.01 | - | 0.0050005 | 0.011583
| 4 | 5.1 | 0.08 | 1e-06 | - | 0.04 | 0.102
| 5 | 1.97 | -0.01 | 1e-06 | - | 0.0050005 | 0.022736
| 6 | 1.97 | -0.01 | 1e-06 | - | 0.0050005 | 0.022736
| 7 | 1.02 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.01183
| 8 | 1.02 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.01183
| 9 | 1.04 | 0.01 | 1e-06 | - | 0.0049995 | 0.012285
| 10 | 1.98 | 1e-06 | 0 | - | 5e-07 | 0.11
| 11 | 1.95 | -0.02 | 0 | - | 0.01 | 0.11
| 12 | 1e-06 | 0.01 | 1e-06 | - | 0.0049995 | 1e-06
| 13 | 1e-06 | 0.01 | 1e-06 | - | 0.0049995 | 1e-06
| 14 | 1e-06 | 0.01 | 1e-06 | - | 0.0049995 | 1e-06
| 15 | 1e-06 | 0.01 | 1e-06 | - | 0.0049995 | 1e-06
| 16 | 1e-06 | 0.01 | 1e-06 | - | 0.0049995 | 1e-06
3 | 1 | 19.96 | 0.06 | 1e-06 | - | 0.029999 | 0.37924
| 2 | 15.22 | 0.12 | 1e-06 | - | 0.059999 | 0.02
| 3 | 8.13 | 0.02 | 0.02 | - | 0 | 0.093717
| 4 | 10.1 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.202
| 5 | 7.97 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.092452
| 6 | 7.97 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 0.092452
| 7 | 8.1 | -0.02 | 1e-06 | - | 0.010001 | 0.093728
| 8 | 8.1 | 0.01 | 1e-06 | - | 0.0049995 | 0.094076
| 9 | 8.21 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 0.096291
| 10 | 2.97 | 1e-06 | 0 | - | 5e-07 | 0.12
| 11 | 2.96 | -0.03 | 0 | - | 0.015 | 0.12
| 12 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 1e-06
| 13 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 1e-06
| 14 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 1e-06
| 15 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 1e-06
| 16 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 1e-06
4 | 1 | 30.1 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.5719
| 2 | 20.44 | 0.24 | 1e-06 | - | 0.12 | 0.02
| 3 | 17.81 | 1e-06 | -0.04 | - | 0.020001 | 0.21002
| 4 | 50.52 | 0.32 | 1e-06 | - | 0.16 | 0.017
| 5 | 19.83 | 0.06 | 1e-06 | - | 0.029999 | 0.23072
| 6 | 19.83 | 0.09 | 1e-06 | - | 0.044999 | 0.23003
| 7 | 17.76 | -0.02 | 1e-06 | - | 0.010001 | 0.20578
| 8 | 17.76 | 0 | 1e-06 | - | 5e-07 | 0.20602
| 9 | 17.92 | 0.07 | 1e-06 | - | 0.035 | 0.21048
| 10 | 4.95 | 1e-06 | 0 | - | 5e-07 | 0.16
| 11 | 4.94 | -0.04 | 0 | - | 0.02 | 0.16
| 12 | 1e-06 | 0.07 | 1e-06 | - | 0.035 | 1e-06
| 13 | 1e-06 | 0.07 | 1e-06 | - | 0.035 | 1e-06
| 14 | 1e-06 | 0.07 | 1e-06 | - | 0.035 | 1e-06
| 15 | 1e-06 | 0.07 | 1e-06 | - | 0.035 | 1e-06
| 16 | 1e-06 | 0.07 | 1e-06 | - | 0.035 | 1e-06
5 | 1 | 51.11 | 0.11 | 0.31 | - | 0.1 | 0.97109
| 2 | 25.02 | 0.32 | 1e-06 | - | 0.16 | 0.02
| 3 | 19.8 | -0.16 | -0.03 | - | 0.065 | 0.23143
| 4 | 100 | 0 | 1e-06 | - | 5e-07 | 0.017
| 5 | 50.06 | -0.28 | 1e-06 | - | 0.14 | 0.37545
| 6 | 50.7 | 0.06 | 1e-06 | - | 0.029999 | 0.38025
| 7 | 19.76 | -0.06 | 1e-06 | - | 0.03 | 0.1482
| 8 | 19.76 | -0.14 | 1e-06 | - | 0.070001 | 0.1482
| 9 | 19.93 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 0.23342
| 10 | 9.88 | -0.01 | 0 | - | 0.005 | 0.26
| 11 | 9.87 | -0.05 | 0 | - | 0.025 | 0.26
| 12 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 1e-06
| 13 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 1e-06
| 14 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 1e-06
| 15 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 1e-06
| 16 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 1e-06
6 | 1 | 103.4 | 0 | 0 | - | 0 | 1.9646
| 2 | 49.82 | 0 | 1e-06 | - | 5e-07 | 0.02
| 3 | 86.66 | 0 | 0 | - | 0 | 0.065862
| 4 | 150.59 | 0 | 1e-06 | - | 5e-07 | 0.017
| 5 | 80.13 | 0 | 0 | - | 0 | 0.60098
| 6 | 77.42 | 0 | 1e-06 | - | 5e-07 | 0.58065
| 7 | 90.96 | 0 | 1e-06 | - | 5e-07 | 0.6825
| 8 | 90.96 | 0 | 1e-06 | - | 5e-07 | 0.6822
| 9 | 90.96 | 0 | 0 | - | 0 | 1.0653
| 10 | 19.78 | -0.01 | 0 | - | 0.005 | 1.6
| 11 | 19.78 | -0.03 | 0 | - | 0.015 | 1.6
| 12 | 1e-06 | 0.09 | 1e-06 | - | 0.044999 | 1e-06
| 13 | 1e-06 | 0.09 | 1e-06 | - | 0.044999 | 1e-06
| 14 | 1e-06 | 0.09 | 1e-06 | - | 0.044999 | 1e-06
| 15 | 1e-06 | 0.09 | 1e-06 | - | 0.044999 | 1e-06
| 16 | 1e-06 | 0.09 | 1e-06 | - | 0.044999 | 1e-06
Konversi mL/min to L/min
Setting | I | II | III | IV | V
1 | 0.994 | 0.996 | 0.996 | 0.994 | 0.994
2 | 0.001 | 1.994 | 1.994 | 1.995 | 1.995
3 | 0.001 | 3 | 2.995 | 2.995 | 2.995
4 | 4 | 4 | 3.99 | 3.99 | 3.99
5 | 5 | 5 | 4.99 | 4.99 | 4.99
11 | Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN : 5101752-5102038
Setting Flow | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD |  | FORECAST
( l/min ) | 2022 | - | - |  |  |  | Setting | Koreksi Flow | Drift | U95 STD | Jika drift nol
1e-06 | 1e-05 | 0 | - | 1e-06 | 0.08 |  | 1 | -0.022162 | 0.011071 | -0.03914 | -0.013047
1.95 | -0.02 | 0 | - | 0.01 | 0.11 |  | 2 | -0.022826 | 0.011402 | 0.0065992 | 0.0021997
2.96 | -0.03 | 0 | - | 0.015 | 0.12 |  | 3 | -0.02371 | 0.011844 | 0.06759 | 0.02253
4.94 | -0.04 | 0 | - | 0.02 | 0.16 |  | 4 | -0.025473 | 0.012724 | 0.18911 | 0.063038
9.87 | -0.05 | 0 | - | 0.025 | 0.26 |  | 5 | -0.026577 | 0.013275 | 0.26522 | 0.088406
19.78 | -0.03 | 0 | - | 0.015 | 1.6
Setting Alat | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | (¦ C ¦) (%) | (¦ U ¦) (%) | (¦ C ¦+¦ U ¦) (%) | U95 Standar | Daya baca UUT | Drift
[13 empty] | Hasil U95 | MAX | Decimal | HASIL 2-SD
1 | 0.9948 | 0.97264 | 0.0010954 | 0.027362 | 2.7362 | -0.027362 | 2.7362 | 0 | 2.7362 | -0.03914 | 0.5 | 0.011071 | 0.58116 | 1.6242 | 0.0 | 0.6
2 | 1.5958 | 1.573 | 0.89152 | 0.42703 | 21.3513 | -0.42703 | 21.3513 | 0 | 21.3513 | 0.0065992 | 0.5 | 0.011402 | 1.1119 |  |  | 1.1
3 | 2.3972 | 2.3735 | 1.3395 | 0.62651 | 20.8837 | -0.62651 | 20.8837 | 0 | 20.8837 | 0.06759 | 0.5 | 0.011844 | 1.6242 |  |  | 1.6
4 | 3.994 | 3.9685 | 0.0054772 | 0.031473 | 0.78683 | -0.031473 | 0.78683 | 0 | 0.78683 | 0.18911 | 0.5 | 0.012724 | 0.60769 |  |  | 0.6
5 | 4.994 | 4.9674 | 0.0054772 | 0.032577 | 0.65154 | -0.032577 | 0.65154 | 0 | 0.65154 | 0.26522 | 0.5 | 0.013275 | 0.63375 |  |  | 0.6
NAMA PETUGAS
Azhar Alamsyah
Choirul Huda
Dewi Nofitasari
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Alpian Hadi
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Ihsan Ilyas
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Ryan Rama Chaesar R
Septia Khairunnisa
Sholihatussa'diah
Siti Fathul Jannah
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Vikki Akhsanudin Nurkholis
Wardimanul Abrar
Yurdha Algifari
Baik
Tidak Baik
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Pada pengukuran flowmeter pembacaan skala diatas bola
Pada pengukuran flowmeter pembacaan skala ditengah bola
Pada pengukuran flowmeter pembacaan skala dibawah bola
Dibuat :
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN : 5101752-5102038 | [12 empty] | 11
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF100519 | [8 empty] | 2018 | 2015 | - | 1 | 1 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT Plus HF, SN : 2847038 | [8 empty] | 2017 | - | - | 2 | 2 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Gas Flow Analyzer, Merek : IMT Medical, Model : PF-300, SN : BA101580 | [8 empty] | 2020 | 2017 | - | 3 | 3 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IMT Medical
Gas Flow Analyzer, Merek : IMT Medical, Model : PF-300, SN : BA120302 | [8 empty] | 2018 | - | - | 4 | 4 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF102163 | [8 empty] | 2019 | - | - | 5 | 5 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Fluke Biomedical
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF102142 | [8 empty] | 2019 | - | - | 6 | 6 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Fluke Biomedical
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN : BA120986 | [8 empty] | 2019 | - | - | 7 | 7 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IMT Medical
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN : BA120987 | [8 empty] | 2019 | - | - | 8 | 8 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IMT Medical
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN : BA200651 | [8 empty] | 2020 | - | - | 9 | 9 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IMT Medical
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN : 5101035-5102036 | [8 empty] | 2022 | - | - | 10 | 10 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN : 5101752-5102038 | [8 empty] | 2022 | - | - | 11 | 11 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model :-, SN : - | [8 empty] | - | - | - | 12 | 12
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model :-, SN : - | [8 empty] | - | - | - | 13 | 13
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model :-, SN : - | [8 empty] | - | - | - | 14 | 14
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model :-, SN : - | [8 empty] | - | - | - | 15 | 15
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model :-, SN : - | [8 empty] | - | - | - | 16 | 16
11 | [12 empty] | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
1
1
1 | Nomor Sertifikat : 39 / |  |  |  | 1
2 | Nomor Surat Keterangan : 39 / M - |  |  |  | 2
Nomor Sertifikat : 39 /
1
1
1 | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
2 | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
Note on B213: IRFAN: SPASI

## DB MAXTEC
Setting Alat | Rata-rata standar (%) | STDEV | Daya baca UUT
- | 95 | 0 | 0.5
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2, SN : ZE92799014
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2, SN : ZE92799014 |  |  |  | 1
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2, SN : AD26699010 |  |  |  | 2
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2, SN : FJ32099002 |  |  |  | 3
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2, SN : FJ32099004 |  |  |  | 4
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2, SN : FJ34299001 |  |  |  | 5
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2, SN : GC95799015 |  |  |  | 6
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2, SN : GC95799009 |  |  |  | 7
Oxygen Analyzer, Merek : Maxtec, Model : Max O2, SN : GC95799002 |  |  |  | 8
1

## SCORING (hidden)
Parameter | Nilai | Score |  | Status
Konsentrasi O2 (%) | 100 | 25 | 25 | PASS
Flow ( L/min ) | 80 | 20 | 20 | PASS
KESIMPULAN PENGUJIAN KINERJA
Score Total |  | Kesimpulan
45 | 45 | PASS