## ESA (hidden)
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
1 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [6 empty] | 2 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [6 empty] | 3 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2021 | 2022
| 150 | 0.76 | 0.76 | 0.31 | 0.225 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | -0.07 | -1.6 | -1.43 | 0.765 | 1.8 | 0.012
| 180 | -0.13 | -0.13 | 0.1 | 0.115 | 2.16 |  |  | 180 | -0.06 | -0.06 | 0.12 | 0.09 | 2.16 |  |  | 180 | -0.13 | -1.9 | -1.81 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.16 | -0.16 | -0.04 | 0.06 | 2.4 |  |  | 200 | -0.18 | -0.18 | 0.06 | 0.12 | 2.4 |  |  | 200 | -0.26 | -2.14 | -2.05 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.18 | -0.18 | -0.28 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | -0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 2.64 |  |  | 220 | -0.29 | -3.44 | -2.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | -0.26 | -0.26 | -0.2 | 0.03 | 2.763 |  |  | 230 | -10.02 | -10.02 | 0.05 | 5.035 | 2.763 |  |  | 230 | -0.23 | -2.52 | -11.79 | 5.78 | 2.763
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2021 | 2022
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | -0.06 | -0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.295 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.295 |  |  | 50 | 2 | 2.1 | 9.1 | 3.55 | 0.295
| 100 | -0.06 | -0.06 | 0.2 | 0.13 | 0.59 |  |  | 100 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.59 |  |  | 100 | 2 | 2.3 | 6 | 2 | 0.59
| 200 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.18 |  |  | 200 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 1.18 |  |  | 200 | 3.6 | 2.5 | -3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | -0.9 | -0.9 | 3.8 | 2.35 | 2.95 |  |  | 500 | 20 | 20 | 0.8 | 9.6 | 2.95 |  |  | 500 | 2.9 | 4.3 | -18.8 | 11.55 | 2.95
| 1000 | -0.003 | -0.003 | 9 | 4.5015 | 5.9 |  |  | 1000 | 2 | 2 | 0.008 | 0.996 | 5.9 |  |  | 1000 | 3 | 2 | -47 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2015 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2021 | 2022
| 10 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.06 | 0.0059 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.0059 |  | 10 | 1e-06 | 0.26 | 1e-06 | 0.13 | 0.06 | 0.017
| 20 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.12 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.12 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 50 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |  |  | 50 | 0.3 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.3
| 100 | - | - | -0.3 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3 | 0.15 | 0.59 |  |  | 100 | 0.6 | 0.06 | 0.1 | 0.27 | 0.59
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2021 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0.002 | 0.002 | -0.001 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.0005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 0.0012
| 1 | 0.012 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.012 |  |  | 1 | 0.055 | 0.055 | 0.045 | 0.005 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | 0.006 | -0.012 | 0.009 | 0.012
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0.007 | 0.0034995 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 0.013 | -0.008 | 0.0105 | 0.024
4 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [6 empty] | 5 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [6 empty] | 6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2021 | 2022 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2019 | 2022
| 150 | 0.11 | -0.05 | 0.08 | 0.08 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.115 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.03 | -0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.03 | -0.04 | 0.11 | 0.075 | 2.16 |  |  | 180 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.005 | 2.16 |  |  | 180 | 0 | -0.11 | 0.17 | 0.14 | 2.16
| 200 | 0.05 | -0.067 | 0.11 | 0.0885 | 2.4 |  |  | 200 | -0.03 | -0.03 | 0.18 | 0.105 | 2.4 |  |  | 200 | 0.05 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
| 220 | 0.1 | 1e-06 | 0.13 | 0.065 | 2.64 |  |  | 220 | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0.09 | 2.64 |  |  | 220 | 0.05 | -0.13 | 0.07 | 0.1 | 2.64
| 230 | 0.368 | -0.11 | 0.11 | 0.239 | 2.763 |  |  | 230 | -0.16 | -0.16 | 0.73 | 0.445 | 2.763 |  |  | 230 | -0.05 | -0.15 | 0.08 | 0.115 | 2.763
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2021 | 2022 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2019 | 2022
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 | 0.295 |  |  | 50 | -0.33 | -0.33 | 1.2 | 0.765 | 0.295 |  |  | 50 | 2.1 | 2.6 | 19.1 | 8.5 | 0.295
| 100 | 0.3 | 0.4 | 4.1 | 1.9 | 0.59 |  |  | 100 | -0.42 | -0.42 | 3.9 | 2.16 | 0.59 |  |  | 100 | 2.3 | 2.6 | 18.4 | 8.05 | 0.59
| 200 | 1.4 | 1e-06 | 5 | 2.5 | 1.18 |  |  | 200 | 1.3 | 1.3 | 1e-06 | 0.65 | 1.18 |  |  | 200 | 0.2 | 3.1 | 14.4 | 7.1 | 1.18
| 500 | 2.8 | 1.5 | 3.5 | 1 | 2.95 |  |  | 500 | 0.7 | 0.7 | 9.3 | 4.3 | 2.95 |  |  | 500 | 2.8 | 3.9 | 6.2 | 1.7 | 2.95
| 1000 | 0.012 | 2 | 10 | 4.994 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | -110 | 55 | 5.9 |  |  | 1000 | 13 | 0.005 | -11 | 12 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2021 | 2022 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2019 | 2022
| 10 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.06 | 0.017 |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.06 | 0.017 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.017
| 20 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.12 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.12 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.12
| 50 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | 0.3 |  |  | 50 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |  |  | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3
| 100 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.59 |  |  | 100 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.35 | 0.59 |  |  | 100 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.59
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2021 | 2022 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2019 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 1e-06 | -0.002 | 0.001 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.001 | -0.002 | -0.003 | 0.002 | 0.0012
| 1 | -0.001 | -0.008 | 0.002 | 0.005 | 0.012 |  |  | 1 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.003 | 0.012 |  |  | 1 | 0.002 | -0.001 | -0.007 | 0.0045 | 0.012
| 2 | 1e-06 | -0.007 | -0.005 | 0.0035005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0.113 | 0.0565 | 0.024 |  |  | 2 | 0 | 1e-06 | -0.007 | 0.0035005 | 0.024
7 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [6 empty] | 8 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [6 empty] | 9 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2020 | 2022
| 150 | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.075 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 1e-06 | -0.17 | -0.08 | 0.085001 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 1e-06 | -0.24 | -0.17 | 0.12 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.33 | 0.33 | 0.46 | 0.065 | 2.16 |  |  | 180 | 1e-06 | -0.22 | -0.2 | 0.11 | 2.16 |  |  | 180 | 1e-06 | -0.14 | -0.39 | 0.195 | 2.16
| 200 | 0.34 | 0.34 | 0.52 | 0.09 | 2.4 |  |  | 200 | 1e-06 | -0.33 | -0.25 | 0.165 | 2.4 |  |  | 200 | 1e-06 | -0.33 | -0.23 | 0.165 | 2.4
| 220 | 0.37 | 0.37 | 0.58 | 0.105 | 2.64 |  |  | 220 | 1e-06 | -0.39 | -0.29 | 0.195 | 2.64 |  |  | 220 | 1e-06 | -0.45 | -0.16 | 0.225 | 2.64
| 230 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 2.763 |  |  | 230 | 1e-06 | -0.39 | -0.34 | 0.195 | 2.763 |  |  | 230 | 1e-06 | -0.54 | -0.15 | 0.27 | 2.763
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2020 | 2022
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | 1e-06 | 1.7 | 9.2 | 4.6 | 0.295 |  |  | 50 | 1e-06 | 2.1 | 5 | 2.5 | 0.295
| 100 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 3.4 | 7.7 | 3.85 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 3.7 | 0.7 | 1.85 | 0.59
| 200 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.55 | 1.18 |  |  | 500 | 1e-06 | 7.2 | -0.2 | 3.7 | 1.18 |  |  | 500 | 1e-06 | 8.3 | -31.8 | 20.05 | 1.18
| 500 | 3 | 3 | 0.9 | 1.05 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | 7.2 | -25.1 | 16.15 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | 8.3 | -31.8 | 20.05 | 2.95
| 1000 | 5 | 4 | -1 | 3 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | 80 | 66 | 40 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | -97 | -74 | 48.5 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2020 | 2022
| 10 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 | 0.017
| 20 | - | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.12 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 50 | - | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.3 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 0.1 | 0.3
| 100 | - | 1.4 | 0.9 | 0.25 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0.6 | 0.3 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 0.2 | 0.59
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2020 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.002 | 0.0009995 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | -0.002 | 0.001 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | -0.003 | -0.001 | 0.0015005 | 0.0012
| 1 | -0.0023 | -0.0023 | 0.002 | 0.00215 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | -0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.012
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | -0.006 | 1e-06 | 0.0030005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | -0.006 | 0.005 | 0.0055 | 0.024
10 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [6 empty] | 11 | Electrical Safety Analyzer 11 | [6 empty] | 12 | Electrical Safety Analyzer 12
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020
| 150 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 1.8 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.17 | 0.085001 | 1.8 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.24 | 0.12 | 1.8
| 180 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 2.16 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.22 | 0.11 | 2.16 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.14 | 0.070001 | 2.16
| 200 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | 2.4 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 2.4 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 2.4
| 220 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0 | 2.64 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 2.64 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.45 | 0.225 | 2.64
| 230 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 2.763 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 2.763 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.54 | 0.27 | 2.763
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 50 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.295 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7 | 0.85 | 0.295 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1 | 1.05 | 0.295
| 100 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.4 | 1.7 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.7 | 1.85 | 0.59
| 200 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.18 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 1.18 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 1.18
| 500 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 2.95
| 1000 | 5 | 5 | 4 | 0.5 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 80 | 40 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | -97 | 48.5 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2021 | 2018 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020
| 10 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.06 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06
| 20 | - | - | 0.1 | 0 | 0.12 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 50 | - | - | 0.4 | 0 | 0.3 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3
| 100 | - | - | 1.4 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.003 | 0.0015005 | 0.0012
| 1 | -0.0023 | -0.0023 | -0.0023 | 0 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 0.012
| 2 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 0.024
3 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Tegangan jala-jala listrik |  |  |  |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
| ( V ) | 2018 | 2021 | 2022 |  |  |  | 213.2 |  | -3.4724
| 150 | -0.07 | -1.6 | -1.43 | 0.765 | 1.8 |  | Tahanan isolasi kabel catu daya
| 180 | -0.13 | -1.9 | -1.81 | 0.885 | 2.16 |  | 12 |  | 1e-06 |  |  | 213.2 | 209.7276 | 209.7276
| 200 | -0.26 | -2.14 | -2.05 | 0.94 | 2.4 |  | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | 12 | 12 | 12
| 220 | -0.29 | -3.44 | -2.29 | 1.575 | 2.64 |  | 0.223 |  | -0.0031265 |  |  | 0.223 | 0.21987 | 0.21987
| 230 | -0.23 | -2.52 | -11.79 | 5.78 | 2.763 |  | Arus bocor |  |  |  |  | 670 | 641.5237 | 641.5237
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | 670 |  | -28.4763 |  |  | 34 | 39.6853 | 39.6853
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Arus bocor |  |  |  | NC | 67 | 70.9128 | 70.9128
| ( uA ) | 2018 | 2021 | 2022 |  |  |  | 34 |  | 5.6853 |  | Tegangan U 95 | 209.7276 | 2.5173 | Volt
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  | Arus bocor |  |  |  |  | ( 209.7 ± 2.5 ) Volt |  | (
| 50 | 2 | 2.1 | 9.1 | 3.55 | 0.295 |  | 67 |  | 3.9128 |  |  |  |  | ±
| 100 | 2 | 2.3 | 6 | 2 | 0.59 | [8 empty] | )
| 200 | 3.6 | 2.5 | -3.6 | 3.6 | 1.18 | [6 empty] | 670 | 641.5237 | 641.5237
| 500 | 2.9 | 4.3 | -18.8 | 11.55 | 2.95
| 1000 | 3 | 2 | -47 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | 10 |  | 1e-06
| ( MΩ ) | 2018 | 2021 | 2022 |  |  |  | 12 |  | 1e-06
| 10 | 1e-06 | 0.26 | 1e-06 | 0.13 | 0.06 |  |  | 20 |  | 1e-06
| 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 50 | 0.3 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.3
| 100 | 0.6 | 0.06 | 0.1 | 0.27 | 0.59
| Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2018 | 2021 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.00012
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 0.0012
| 1 | 1e-06 | 0.006 | -0.012 | 0.009 | 0.012
| 2 | 1e-06 | 0.013 | -0.008 | 0.0105 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [12 empty] | 3
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2017 | 2017 | 2019 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2018 | 2021 | 2022 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2019 | 2021 | 2022 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2021 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 2022 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 2022 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 2022 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 2022 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
3 | [13 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Note on N137: INPUT DISINI

## Riwayat Revisi (hidden)
No. | Tanggal | Revisi |  | Pelaksana | Penanggung jawab
|  | Awal | Akhir
1 | 24 2 2022 | Tehrmohygro | Sudah | Iqbal
2 | 2 3 22 | Forecast INTERPOLASI | SUDAH | HARY
3 | 2 3 22 | V LOOK UP ESA | Sudah | IQBAL
4 | 2 3 22 | skoring kelistrikan | sudah | iqbal
5 | 5.4.2022 | Tambah sheet sertifikat | done | Iqbal
Rev 5 : 5.4.2022

## DB Thermohygro (hidden)
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.3 | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | U95
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 |  |  | Suhu | 0.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | %RH | 1.3
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1.75
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | hPa |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 0 | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | -0.7 | - | 0 |  | 1 | 35 | -1.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.4 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.9 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | 0.4 | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | - | 0 |  | 7 | 90 | -3.2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | -0.2 | - | 0 |  | 1 | 35 | 0.6 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.3 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.6 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -1.1 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | -0.6 | - | 0 |  | 1 | 35 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.5 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.1 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 90 | -2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - |  |  | %RH |  | 2021 | - |  |  | hPa |  | 2021 | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - | 0
20 | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2017 | - |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH | [6 empty] | hPa |  |  |  |  | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 0.6 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | 0 |  | 13 | 0.3
| 13 | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 13 | 35 | -1.4 | - | 0 |  |  | 13 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 14 | 0.4
| 14 | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 35 | 0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 15 | 0.3
| 15 | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 35 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 750 | - | - | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | 0 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 970 | 1 | - | 0 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | 0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 970 | 1 | - | 0 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 970 | 1 | - | 0 |  | 13 | 2.7
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | 0 |  | 14 | 2.2
| 17 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | 0 |  | 15 | 2.7
| 18 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 800 | - | - | 0 |  | 18 | 1.6
[21 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 980 | 1 | - | 0 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 980 | 1 | - | 0 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 980 | 1 | - | 0 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | 0 |  | 13 | 1.5
| 19 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | 0 |  | 14 | 1.5
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 850 | - | - | 0 |  | 15 | 1.5
[21 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 1e-06 | -0.3 | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0.1
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | 0
| 13 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -1.5 | - | 0 |  |  | 13 | 990 | 1.1 | - | 0
| 14 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 990 | 1.1 | - | 0
| 15 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 990 | 1.1 | - | 0
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 60 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | 0
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 900 | - | - | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1.75
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 13 | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -1.9 | - | 0 |  |  | 13 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 14 | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 15 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | 0
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 1000 | - | - | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | 0
| 13 | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -2.5 | - | 0 |  |  | 13 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 14 | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | -0.9 | - | 0 |  |  | 14 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 15 | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -1.3 | - | 0 |  |  | 15 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 16 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | 0
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 1005 | - | - | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1.9
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 13 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -3.2 | - | 0 |  |  | 13 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 14 | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 15 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -2 | - | 0 |  |  | 15 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0 |  |  | 16 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | 0 |  |  | 17 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | 0 |  |  | 18 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 1020 | - | - | 0
3 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 |  |  |  | 3 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 |  |  |  | 3 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 |  |  |  | 3 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463
Suhu | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2021 | 2018 |  |  | hPa | 2021 | 2018
15 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 30 | -7.3 | -5.7 | 0.8 |  | 750 | - | - | 0
20 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  | 40 | -5.9 | -5.3 | 0.3 |  | 800 | - | - | 0 |  | Suhu | 26.55 | 26.8893 |  | 0.5
25 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 50 | -4.5 | -4.9 | 0.2 |  | 850 | - | - | 0 |  | %RH | 68.5 | 66.2348 |  | 3.1
30 | 1e-06 | -0.3 | 0.15 |  | 60 | -3.2 | -4.3 | 0.55 |  | 900 | - | - | 0 |  | hPa |  | 0 |  | FALSE
35 | -0.3 | -0.5 | 0.1 |  | 70 | -2 | -3.6 | 0.8 |  | 1000 | - | - | 0
37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 80 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  | 1005 | - | - | 0 |  | HASIL | ( 26.9 ± 0.5 ) °C
40 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  | 90 | 0.3 | -2 | 1.15 |  | 1020 | - | - | 0 |  |  | ( 66.2 ± 3.1 ) %RH
( 0.0 ± FALSE ) hPa
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI TEKANAN
26.55 |  |  |  | 0.33934 | 68.5 |  |  |  | -2.2652 | 0
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [11 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 1 |  | 26.9 | 0.5 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2 |  | 66.2 | 3.1 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 3 |  | 0.0 | FALSE | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2020 | - | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2020 | - | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 20
3

## DB NIBP (hidden)
NIBP
Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080311 | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428 | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 5144556
KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun
( mmHg ) | 2015 | 2015 | 2016 |  |  |  | ( mmHg ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020
0 | - | - | -0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.6 |  | 0 | - |  | 1e-06 | 1e-06 | 0.123
30 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.1 |  | 50 | 0.063 | 0.063 | -0.1 | 0.0815 | 1.6 |  | 50 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
60 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.2 |  | 60 | 0.063 | 0.063 | -0.1 | 0.0815 | 1.6 |  | 60 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
90 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.2 |  | 65 | 0.063 | 0.063 | -0.1 | 0.0815 | 1.6 |  | 65 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
120 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.2 |  | 80 | 0.063 | 0.063 | -0.1 | 0.0815 | 1.6 |  | 80 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
150 | - | - | -0.1 | 0 | 0.2 |  | 100 | 0.003 | 0.003 | -0.2 | 0.1015 | 1.6 |  | 100 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138
180 | - | - | -0.1 | 0 | 0.2 |  | 120 | 0.003 | 0.003 | -0.2 | 0.1015 | 1.6 |  | 120 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138
210 | - | - | -0.1 | 0 | 0.2 |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 1.6 |  | 150 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.135
240 | - | - | -0.1 | 0 | 0.2 |  | 200 | -0.003 | -0.003 | -0.3 | 0.1485 | 1.6 |  | 200 | - | - | -0.003 | 0 | 0.133
270 | - | - | -0.1 | 0 | 0.2 |  | 250 | 0.033 | 0.033 | -0.3 | 0.1665 | 1.6 |  | 250 | - | - | 0.033 | 0 | 0.154
300 | - | - | -0.1 | 0 | 0.1 |  | 300 | 1e-06 | 1e-06 | -0.3 | 0.15 | 1.6 |  | 300 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.151
Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI - SIM, SN : 05J - 0804 | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 4, SN : 4422046
KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun
( mmHg ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  | ( mmHg ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020
0 | - | - | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.123 |  | 0 | - | - | 1e-06 | 1e-06 | 0.123
50 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 50 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.177 |  | 50 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
60 | - | - | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 60 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.177 |  | 60 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
65 | - | - | 0.1 | 0 | 0.2 |  | 65 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.177 |  | 65 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
80 | - | - | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 80 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.177 |  | 80 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
100 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 100 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.138 |  | 100 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138
120 | - | - | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 120 | - | - | -0.1 | 0 | 0.138 |  | 120 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138
150 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.25 | 0.1 |  | 150 | - | - | -0.1 | 0 | 0.135 |  | 150 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.135
200 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |  | 200 | - | - | -0.1 | 0 | 0.133 |  | 200 | - | - | -0.003 | 0 | 0.133
250 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |  | 250 | - | - | -0.4 | 0 | 0.154 |  | 250 | - | - | 0.033 | 0 | 0.154
300 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 |  | 300 | - | - | -0.7 | 0 | 0.151 |  | 300 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.151
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028 | [6 empty] | Prosim 8 (KOSONG2) | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 4, SN : 4416070
KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun
( mmHg ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020
0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.6 |  | 0 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.123 |  | 0 | - | - | 1e-06 | 1e-06 | 0.123
50 | -0.003 | -0.003 | 1e-06 | 0.0015005 | 1.6 |  | 50 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 50 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
60 | -0.003 | -0.003 | -0.1 | 0.0485 | 1.6 |  | 60 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 60 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
65 | -0.003 | -0.003 | -0.1 | 0.0485 | 1.6 |  | 65 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 65 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
80 | -0.003 | -0.003 | -0.1 | 0.0485 | 1.6 |  | 80 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 80 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
100 | -0.007 | -0.007 | -0.2 | 0.0965 | 1.6 |  | 100 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138 |  | 100 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138
120 | -0.007 | -0.007 | -0.2 | 0.0965 | 1.6 |  | 120 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138 |  | 120 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138
150 | -0.007 | -0.007 | -0.2 | 0.0965 | 1.6 |  | 150 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.135 |  | 150 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.135
200 | -0.01 | -0.01 | -0.2 | 0.095 | 1.6 |  | 200 | - | - | -0.003 | 0 | 0.133 |  | 200 | - | - | -0.003 | 0 | 0.133
250 | 0.9 | 0.9 | -0.3 | 0.6 | 1.6 |  | 250 | - | - | 0.033 | 0 | 0.154 |  | 250 | - | - | 0.033 | 0 | 0.154
300 | 0.003 | 0.003 | -0.3 | 0.1515 | 1.6 |  | 300 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.151 |  | 300 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.151
NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 12L-0534 | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM , SN : 45K-1036 | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM , SN : 45K-1059
KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun
( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020
0 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.123 |  | 0 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.123 |  | 0 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.123
50 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 50 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 50 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
60 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 60 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 60 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
65 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 65 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 65 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
80 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 80 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 80 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
100 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138 |  | 100 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138 |  | 100 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138
120 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138 |  | 120 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138 |  | 120 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138
150 | - | - | 0 | 0 | 0.135 |  | 150 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.135 |  | 150 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.135
200 | - | - | -0.003 | 0 | 0.133 |  | 200 | - | - | -0.003 | 0 | 0.133 |  | 200 | - | - | -0.003 | 0 | 0.133
250 | - | - | 0.033 | 0 | 0.154 |  | 250 | - | - | 0.033 | 0 | 0.154 |  | 250 | - | - | 0.033 | 0 | 0.154
300 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.151 |  | 300 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.151 |  | 300 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.151
NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 12L-0536 | [6 empty] | NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 44L-1084 | [6 empty] | NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 06L-0610
KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun
( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020
0 | - | - | 1e-06 | 1e-06 | 0.123 |  | 0 | - | - | 1e-06 | 1e-06 | 0.123 |  | 0 | - | - | 1e-06 | 1e-06 | 0.123
50 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 50 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 50 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
60 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 60 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 60 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
65 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 65 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 65 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
80 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 80 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 80 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
100 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138 |  | 100 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138 |  | 100 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138
120 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138 |  | 120 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138 |  | 120 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138
150 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.135 |  | 150 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.135 |  | 150 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.135
200 | - | - | -0.003 | 0 | 0.133 |  | 200 | - | - | -0.003 | 0 | 0.133 |  | 200 | - | - | -0.003 | 0 | 0.133
250 | - | - | 0.033 | 0 | 0.154 |  | 250 | - | - | 0.033 | 0 | 0.154 |  | 250 | - | - | 0.033 | 0 | 0.154
300 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.151 |  | 300 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.151 |  | 300 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.151
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028 | [6 empty] | Setting Standar | Rata - rata Pembacaan Alat | Interpolasi koreksi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | Stdev | Pembacaan terkoreksi | Koreksi | U 95
KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 120 | 120 | -0.14742 | 0.11297 | 1.4765 | 0 | 119.8526 | 0.14742 | 1.5881
Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | 80 | 79.6667 | -0.10458 | 0.066712 | 1.4015 | 0.57735 | 79.5621 | 0.43791 | 1.6723
( mmHg ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  | 150 | 149.6667 | -0.17893 | 0.14699 | 1.5316 | 0.57735 | 149.4877 | 0.51227 | 1.7858
0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.6 |  | 100 | 99.6667 | -0.12582 | 0.089648 | 1.4387 | 0.57735 | 99.5408 | 0.45915 | 1.7039
50 | -0.003 | -0.003 | 1e-06 | 0.0015005 | 1.6 |  | 200 | 199.6667 | -0.23205 | 0.20433 | 1.6245 | 0.57735 | 199.4346 | 0.56538 | 1.8713
60 | -0.003 | -0.003 | -0.1 | 0.0485 | 1.6 |  | 150 | 149.6667 | -0.17893 | 0.14699 | 1.5316 | 0.57735 | 149.4877 | 0.51227 | 1.7858
65 | -0.003 | -0.003 | -0.1 | 0.0485 | 1.6 |  | 80 | 80.6667 | -0.10564 | 0.067859 | 1.4034 | 1.5275 | 80.561 | -0.56103 | 2.8518
80 | -0.003 | -0.003 | -0.1 | 0.0485 | 1.6 |  | 50 | 52.6667 | -0.075896 | 0.035749 | 1.3514 | 0.57735 | 52.5908 | -2.5908 | 1.6306
100 | -0.007 | -0.007 | -0.2 | 0.0965 | 1.6
120 | -0.007 | -0.007 | -0.2 | 0.0965 | 1.6
150 | -0.007 | -0.007 | -0.2 | 0.0965 | 1.6
200 | -0.01 | -0.01 | -0.2 | 0.095 | 1.6
250 | 0.9 | 0.9 | -0.3 | 0.6 | 1.6
300 | 0.003 | 0.003 | -0.3 | 0.1515 | 1.6
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028 | [5 empty] | Tahun |  | Resolusi |  | Hasil kalibrasi NIBP
Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080311 | [5 empty] | 2015 | 2016 | 1 | 1 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428 | [5 empty] | 2015 | 2018 | 1 | 2 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 5144556 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 3 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | [5 empty] | 2016 | 2017 | 1 | 4 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI-SiM, SN : 05J-0804 | [5 empty] | 2017 | 2018 | 1 | 5 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 4, SN : 4422046 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 6 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028 | [5 empty] | 2015 | 2017 | 1 | 7 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Prosim 8 (KOSONG2) | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 8 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 4, SN : 4416070 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 9 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 12L-0534 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 10 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI-SiM, SN : 45K-1036 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 11 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI-SiM, SN : 45K-1059 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 12 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 12L-0536 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 13 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 44L-1084 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 14 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 06L-0610 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 15 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
7 | [7 empty] | 1 |  | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi NIBP tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman

## DB ECG SIM (hidden)
ECG Simulator
PS410 | [7 empty] | PS420 (1827055) | [7 empty] | PS420 (1827060)
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Caltek | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Caltek | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Caltek
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2015 | 2015 | 2016 | [5 empty] | 3
0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 0.5 | -0.0017 | -0.0017 | 0 | 0.00085 | 0.0055 |  |  |  | 3.0017
1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | -0.0005 | -0.0005 | 0 | 0.00025 | of |  |  |  | 0.0016667
2 | -0.001 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | reading |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | -0.00167 | -0.00167 | -0.001 | 0.000335 | reading |  |  |  |  | 0.5 | 0.0009
3 | -0.001 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | - |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 3 | 0.001667 | 0.001667 | 0 | 0.0008335 | - |  |  |  |  | 1 | 0.0008
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  |  |  | 2 | 0.0006
( mV ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | ( mV ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  |  | ( mV ) | 2015 | 2015 | 2016 | [6 empty] | 2.5 | 0
5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.026 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.01 |  |  | 0.5 | - | - | 0.0009 | 0.00033333 | 0.001 |  |  |  |  | 5 | 0.001
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.026 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.01 |  |  | 1 | - | - | 0.0008 | 0.00033333 | 0.001 |  |  |  |  | 10 | -0.001
20 | 0.001 | 0.001 | 1e-06 | 0.0004995 | 0.026 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.01 |  |  | 2 | - | - | 0.0006 | 0.00033333 | 0.001 |  |  |  |  | mv | coreksi
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2016
0.125 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.026 | xx |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 0.125 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | xx
2 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.026 | xx |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 2 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | xx
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2016
10 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.026 | xx |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 10 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | xx
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2015 | 2015 | 2016
15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012
60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | of
120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | reading
180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
MPS450 (186433) | [7 empty] | MPS450 (186435) | [7 empty] | Prosim 8 (3217028)
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2014 | 2014 | 2017 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2015 | 2015 | 2017
0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 0 | 0 | 0.0055
1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 0 | 0 | of
2 | -0.01 | -0.01 | 1e-06 | 0.0050005 | reading |  |  | 2 | -0.00017 | -0.00017 | 1e-06 | 8.55e-05 | reading |  |  | 2 | - | - | 0 | 0 | reading
3 | -0.01 | -0.01 | 1e-06 | 0.0050005 |  |  |  | 3 | -0.00033 | -0.00033 | 1e-06 | 0.0001655 |  |  |  | 3 | - | - | 0 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2014 | 2014 | 2017 |  |  |  |  | ( mV ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  |  | ( mV ) | 2015 | 2015 | 2017
0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.5 | - | - | 0 | 0 | 0.0001 | XX
1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1 | - | - | 0 | 0 | 0.0001 | XX
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 | - | - | 0 | 0 | 0.0001 | XX
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2014 | 2014 | 2017 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2017
0.125 | - | - | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 0.125 | - | - | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 0.125 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | XX
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 2 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | XX
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2014 | 2014 | 2017 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2017
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 10 | - | - | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 10 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | XX
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2014 | 2014 | 2017 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2015 | 2015 | 2017
15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012
60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | of
120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | reading
180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Prosim 8 (3188428) | [7 empty] | RIGEL (05J-0804)*** | [7 empty] | RIGEL (45K-1036)***
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055
1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of
2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading
3 | - | - | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | ( mV ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0001 | XX |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
1 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0001 | XX |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
2 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0001 | XX |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
0.125 | - | - | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | XX |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
2 | - | - | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | XX |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
10 | - | - | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | XX |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019
15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0
30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012
60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of
120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading
180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -
RIGEL (45K-1059) | [7 empty] | RIGEL PatSim200, SN : 15L-0684 | [7 empty] | RIGEL PatSim200, SN : 11L-0293
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055
1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of
2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading
3 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019
15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0
30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012
60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of
120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading
180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -
RIGEL 1 | [7 empty] | RIGEL 2 | [7 empty] | RIGEL 3
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055
1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of
2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading
3 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019
15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0
30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012
60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of
120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading
180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -
RIGEL 4 | [7 empty] | RIGEL 5 | [7 empty] | RIGEL 6
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055
1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of
2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading
3 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019
15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0
30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012
60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of
120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading
180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -
RIGEL 7 | [7 empty] | RIGEL 8 | [7 empty] | RIGEL 9
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055
1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of
2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading
3 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019
15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0
30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012
60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of
120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading
180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -
RIGEL 10 | [7 empty] | RIGEL 11 | [7 empty] | RIGEL 12
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055
1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of
2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading
3 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019
15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0
30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012
60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of
120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading
180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -
RIGEL PatSim200, SN : 15L-0684
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | drift | [7 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | U95
Setting Heart Rate | Tahun |  |  |  | 0
( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | [10 empty] | 28.6667 |  | 1.1583e-06 |  | 28.6667 |  | 1e-06 |  | 0.15767
0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 | 30 |  | 1e-06
1 | - | - | 1e-06 | 0 | of | 60 |  | 1e-06
2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading | 120 |  | 1e-06 | [7 empty] | 59.8333 |  | 1.05e-06 |  | 59.8333 |  | 1e-06 |  | 0.32908
3 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 | 180 |  | 1e-06
4 | 0 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 240 |  | 1e-06
Setting Amplitude | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | [10 empty] | 119.8333 |  | 8.4143e-07 |  | 119.8333 |  | 1e-06 |  | 0.65908
0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1e-06
1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1e-06
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1e-06 | [7 empty] | 181.6667 |  | 6.2652e-07 |  | 181.6667 |  | 1e-06 |  | 0.99917
Setting Square | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 |  |  | 1e-06
0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 1e-06 | [7 empty] | 19.3333 |  | 1.1907e-06 |  | 19.3333 |  | 1e-06 |  | 0.0232
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 1e-06
Setting Sine | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 |  |  | 1e-06 | [7 empty] | 30 |  | 1.1537e-06 |  | 30 |  | 1e-06 |  | 0.036
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 1e-06
Setting Respiration | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 | 0 | 0 |  |  | 1e-06 | [7 empty] | 41 |  | 1.1154e-06 |  | 41 |  | 1e-06 |  | 0.0492
15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 1e-06
30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 1e-06
60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1e-06 | [7 empty] | 60 |  | 1.0494e-06 |  | 60 |  | 1e-06 |  | 0.072
120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 1e-06
180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 1e-06
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1e-06
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1e-06
HEART RATE
[16 empty] | Setting Standar (BPM) | Rata-rata Pembacaan | Rata-rata Pembacaan Terkoreksi | STDEV | Koreksi | Koreksi (%) | U95 | U95 (%)
[16 empty] | 30 | 28.6667 | 28.6667 | 1.0328 | 1.3333 | 4.4444 | 1.1373 | 3.7909
[16 empty] | 60 | 59.8333 | 59.8333 | 0.40825 | 0.16667 | 0.27778 | 0.74308 | 1.2385
[16 empty] | 120 | 119.8333 | 119.8333 | 0.40825 | 0.16667 | 0.13889 | 0.93105 | 0.77587
[16 empty] | 180 | 181.6667 | 181.6667 | 1.9664 | -1.6667 | -0.92593 | 2.1687 | 1.2048
RESPIRASI
[16 empty] | Setting Standar (BrPM) | Rata-rata Pembacaan | Rata-rata Pembacaan Terkoreksi | STDEV | Koreksi | Koreksi (%) | U95 | U95 (%)
[16 empty] | 20 | 19.3333 | 19.3333 | 0.5164 | 0.66667 | 3.3333 | 0.72979 | 3.6489
[16 empty] | 30 | 30 | 30 | 0 | -1.1537e-06 | -3.8455e-06 | 0.58084 | 1.9361
[16 empty] | 40 | 41 | 41 | 1.0954 | -1 | -2.5 | 1.1889 | 2.9722
[16 empty] | 60 | 60 | 60 | 0 | -1.0494e-06 | -1.749e-06 | 0.58388 | 0.97314
Multiparameter Simulator, Merek : RIGEL , Model : PatSim200, SN : 15L-0684 | [10 empty] | Resolusi |  |  |  |  | 11
Multiparameter Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 410, SN : 21033 | [7 empty] | 2016 | 2018 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Multiparameter Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 420, SN : 1826055 | [7 empty] | 2017 | 2018 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Multiparameter Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 420, SN : 1827060 | [7 empty] | 2015 | 2016 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Multiparameter Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : MPS 450, SN : 184633 | [7 empty] | 2014 | 2017 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Multiparameter Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : MPS 450, SN : 184635 | [7 empty] | 2016 | 2017 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028 | [7 empty] | 2015 | 2017 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428 | [7 empty] | 2015 | 2018 | 7 | 1 |  |  |  |  | 7 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI-SiM, SN : 05J-0804 | [7 empty] | 2015 | 2017 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI-SiM, SN : 45K-1036 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 9 | 1 |  |  |  |  | 9 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI-SiM, SN : 45K-1059 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Multiparameter Simulator, Merek : RIGEL , Model : PatSim200, SN : 15L-0684 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 11 | 1 |  |  |  |  | 11 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Multiparameter Simulator, Merek : RIGEL , Model : PatSim200, SN : 11L-0293 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 12 | 1 |  |  |  |  | 12 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL1 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 13 | 1 |  |  |  |  | 13 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL2 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 14 | 1 |  |  |  |  | 14 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL3 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 15 | 1 |  |  |  |  | 15 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL4 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |  | 16 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL5 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 17 | 1 |  |  |  |  | 17 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL6 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 18 | 1 |  |  |  |  | 18 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL7 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 19 | 1 |  |  |  |  | 19 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL8 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 20 | 1 |  |  |  |  | 20 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL9 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 21 | 1 |  |  |  |  | 21 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL10 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 22 | 1 |  |  |  |  | 22 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL11 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 23 | 1 |  |  |  |  | 23 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL12 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 24 | 1 |  |  |  |  | 24 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
11 | [15 empty] | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi Heart Rate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi Respirasi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi Heart Rate
Hasil kalibrasi Respirasi

## DB SPO2 (hidden)
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 2799069 | [5 empty] | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 2799009 | [6 empty] | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 2812009
KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting SPO2 | Tahun |  |  |  |  | Setting SPO2 | Tahun | [5 empty] | Setting SPO2 | Tahun
( % ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  | ( % ) | 2014 | 2014 | 2015 |  |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020
70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4403084 | [5 empty] | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4352022 | [6 empty] | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4404040
KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting SPO2 | Tahun |  |  |  |  | Setting SPO2 | Tahun | [5 empty] | Setting SPO2 | Tahun
( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020
70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4589019 | [5 empty] | SPOTLight KOSONG6 | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428
KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting SPO2 | Tahun |  |  |  |  | Setting SPO2 | Tahun | [5 empty] | Setting SPO2 | Tahun
( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( % ) | 2015 | 2015 | 2017
70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 70 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06 |  | 70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06 |  | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06 |  | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06 |  | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06 |  | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06 |  | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06 |  | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06 |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028 | [5 empty] | Prosim 8 (KOSONG1) | [6 empty] | Prosim 8 (KOSONG2)
KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting SPO2 | Tahun |  |  |  |  | Setting SPO2 | Tahun | [5 empty] | Setting SPO2 | Tahun
( % ) | 2014 | 2014 | 2015 |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020
70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 70 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06 |  | 70 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06
85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06 |  | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06
90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06 |  | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06
95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06 |  | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06
97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06 |  | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06
98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06 |  | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06
99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06 |  | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06 |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1e-06
Prosim 8 (KOSONG3) | [5 empty] | RIGEL (LUPA1) | [6 empty] | RIGEL (LUPA2)
KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting SPO2 | Tahun |  |  |  |  | Setting SPO2 | Tahun | [5 empty] | Setting SPO2 | Tahun
( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020
70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
RIGEL (LUPA3) | [5 empty] | RIGEL (KOSONG1) | [6 empty] | RIGEL (KOSONG2)
KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting SPO2 | Tahun |  |  |  |  | Setting SPO2 | Tahun | [5 empty] | Setting SPO2 | Tahun
( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020
70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
Interpolasi koreksi
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028 | [8 empty] | Setting Standar | Rata - rata Pembacaan Alat | Interpolasi koreksi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | Stdev | Pembacaan terkoreksi | Koreksi | U 95 |  |  | 0 |  | 1e-06
KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  |  | 90 | 90 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 90 | -1e-06 | 0.57983 |  | 90 |  | 1e-06
Setting SPO2 | Tahun | [7 empty] | 95 | 95 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 95 | -1e-06 | 0.57983 |  |  | 90 |  | 1e-06
( % ) | 2014 | 2014 | 2015 | [5 empty] | 98 | 98 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 98 | -1e-06 | 0.57983
70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  |  |  | 99 | 99 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 99 | 0 | 0.57983 |  |  | 0 |  | 1e-06
85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 |  |  |  | 100 | 100 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 100 | -1e-06 | 0.57983 |  | 95 |  | 1e-06
90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | 95 |  | 1e-06
95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | 0 |  | 1e-06
98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | [13 empty] | 98 |  | 1e-06
99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | [14 empty] | 98 |  | 1e-06
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 1e-06
[19 empty] | 99 |  | 1e-06
[20 empty] | 99 |  | 1e-06
[20 empty] | 0 |  | 1e-06
[19 empty] | 100 |  | 1e-06
[20 empty] | 100 |  | 1e-06
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028 | [6 empty] | Tahun |  | Resolusi |  | Hasil kalibrasi Pulse Oximetri
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 2799069 | [6 empty] | 2015 | 2017 | 1 | 1 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 2799009 | [6 empty] | 2014 | 2015 | 1 | 2 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 2812009 | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 3 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4403084 | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 4 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4352022 | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 5 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4404040 | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 6 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4589019 | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 7 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
SPOTLight KOSONG6 | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 8 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428 | [6 empty] | 2015 | 2017 | 1 | 9 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028 | [6 empty] | 2014 | 2015 | 1 | 10 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
Prosim 8 (KOSONG1) | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 11 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
Prosim 8 (KOSONG2) | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 12 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
Prosim 8 (KOSONG3) | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 13 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
RIGEL (LUPA1) | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 14 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
RIGEL (LUPA2) | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 15 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
RIGEL (LUPA3) | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 16 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
RIGEL (KOSONG1) | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 17 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
RIGEL (KOSONG2) | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 18 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
1 | [8 empty] | 2015 |  | tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi Pulse Oximetri tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD

## LK (hidden)
LEMBAR KERJA KALIBRASI PATIENT MONITOR
Nomor Sertifikat / No. Surat Keterangan : 7 / ...... / ...... - ...... / E - ........
Merek |  |  | : | ................................................................
Model/Tipe |  |  | : | ................................................................
No. Seri |  |  | : | ................................................................
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | ................................................................
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | ................................................................
Tempat Kalibrasi |  |  | : | ................................................................
Nama Ruang |  |  | : | ................................................................
Metode Kerja |  |  | : | MK.012-18
I. | Kondisi Ruang |  |  |  | AWAL |  | AKHIR
| 1. Suhu |  |  | : |  |  |  |  | °C
| 2. Kelembaban |  |  | : |  |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  |  | : |  |  |  |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [10 empty] | Skor
| 1. Fisik |  |  | : Baik / Tidak Baik |  |  | (Pilih salah satu dan coret yang tidak perlu) |  |  |  |  | 5
| 2. Fungsi |  |  | : Baik / Tidak Baik | [7 empty] | 5
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Skor
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | MΩ | > 2 | MΩ | 10
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas)* | [6 empty] | Ω | ≤ 0.2 | Ω | 10
| 3 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas)* | [6 empty] | Ω | ≤ 0.3 | Ω
| 4 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I** | [6 empty] | µA | ≤ 500 | µA | 10
| 5 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II** | [6 empty] | µA | ≤ 100 | µA
| 6 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [6 empty] | µA | ≤ 50 | µA | 10
[9 empty] | * | pilih salah satu
[9 empty] | ** | pilih salah satu
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Heart Rate
| No | Parameter | Setting Pada Standar | Pembacaan Pada Alat | [5 empty] | Toleransi |  | Skor
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Frekuensi Heart Rate (BPM) | 30 | [6 empty] | ± 5 bpm | * maximal keluar 1 | 20
60
120
180
b. Kalibrasi Pulse Oximetri
| No | Parameter | Setting Pada Standar | Pembacaan Pada Alat | [5 empty] | Toleransi |  | Skor
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | SPO2 | 90 | [6 empty] | + 1% O2 | * maximal keluar 1 | 15
95
98
99
100
c. Kalibrasi NIBP (Non Invasive Blood Pressure)
| No | Parameter (mmHg) | Setting Pada Standar |  |  | Pembacaan Pada Alat |  |  | Toleransi
[6 empty] | I | II | III
|  |  | Dewasa | Anak | Bayi
| 1 | Sistole | 120 | 80 | 35 |  |  |  | + 5 mmHg | * maximal keluar 2
|  | Diastole | 80 | 50 | 15
| 2 | Sistole | 150 | 100 | 60
|  | Diastole | 100 | 65 | 30
| 3 | Sistole | 200 | 120 | 80
|  | Diastole | 150 | 80 | 50
| 4 | Sistole | 80 | 150 | 100
|  | Diastole | 50 | 100 | 70
| ** | Klasifikasi : | Dewasa, Anak, Bayi
d. Kalibrasi Respirasi
| No | Parameter | Setting Pada Standar | Pembacaan Pada Alat | [5 empty] | Toleransi |  | Skor
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Respirasi (BrPM) | 20 | [6 empty] | ± 5 BrPM | * maximal keluar 1 | 5
30
40
60
V. | Keterangan
1. ..............................................................................................
2. ..............................................................................................
3. ..............................................................................................
4. ..............................................................................................
VI. | Alat Yang Digunakan
□ 1. Multiparameter Simulator, Merek : Fluke, Model : PS410 (21033) ; PS420 (1826055) / (1827060) ; MPS450 (184633) / (184635)
□ 1. Vital Signs Simulator, Merek : Fluke, Model : Prosim8 (3217028) / (3188428)
□ 1. Vital Signs Simulator, Merek : Fluke, Model : Prosim4 (-------) / (-------) / (-------)
□ 1. Vital Signs Simulator, Merek : RIGEL Model : UNi-SiM (05J-0804) / (11L-0293)
□ 2. SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT (2799069) / (2799009) / (2812009) / (4403084) / (4352022) (4404040) / (4589019)
□ 2. Vital Signs Simulator, Merek : Fluke, Model : Prosim8 (3217028) / (3188428)
□ 3. NIBP Simulator, Merek : Accupulse, Model/Type : AH-2 (HH12080309) / (HH12080311)
□ 3. Vital Signs Simulator, Merek : Fluke, Model : Prosim8 (3217028) / (3188428)
□ 3. Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI - SIM, SN : 05J - 0804 / (11L-0293)
□ 4. Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056) / (1834020)
□ 4. Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077) / (2853078) / (3148907) / (3148908) / (3699030)
□ 5. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (14082463) / (15062872) /(15062873) / (15062874) / (15062875)
□ 5. Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A (HE 21-000669) / (HE 21-000670)
□ 5. Thermohygrobarometer, Merek : GHM - GREISINGER, Model : GFTB.200 (34903053) / (34904091) / (34903051) / (34903046)
VII. | Petugas Kalibrasi
.................................
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
2
Ω
Ω
µA
µA
µA
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
µA
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

## ID
INPUT DATA KALIBRASI PATIENT MONITOR
[7 empty] | Nomor Sertifikat : 7 / | 1 / I - 22 / E - 060.26 DL
Merek |  |  |  | : | Medi Globe
Model/Tipe |  |  |  | : | Garuda 12
No. Seri |  |  |  | : | G122008063
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : | 19 Januari 2020
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : | 20 Januari 2020
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : | OK
Nama Ruang |  |  |  | : | OK
Metode Kerja |  |  |  | : | MK.012-18
I. | Kondisi Ruang |  |  |  | Awal | Akhir | Pembacaan Standar
| 1. Suhu |  |  | : | 26.6 | 26.5 | 26.9 |  | °C
| 2. Kelembaban |  |  | : | 68.3 | 68.7 | 66.2 |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  |  | : | 213.2
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  |  | : | Baik
III. | Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [6 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | 12 | MΩ | 2 | MΩ
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | [6 empty] | 0.223 | Ω | 0.3 | Ω | G |  | µA | Toleransi
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | 670 | µA | 500 | µA
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [6 empty] | 34 | µA | 50 | µA | Kelas I | Input NC | 67 | 100
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Heart Rate
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | [5 empty] | Terukur Rata-Rata Alat | Rata-Rata Terkoreksi | STDEV
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Heart Rate (BPM) | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28.6667 | 28.6667 | 1.0328
|  |  | 60 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59.8333 | 59.8333 | 0.40825
|  |  | 120 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119.8333 | 119.8333 | 0.40825
|  |  | 180 | 182 | 184 | 180 | 184 | 180 | 180 | 181.6667 | 181.6667 | 1.9664
b. Kalibrasi Pulse Oximetri
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | [5 empty] | Terukur Rata-Rata Alat | Rata-Rata Terkoreksi | STDEV
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | SPO2 (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0
|  |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0
|  |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0
|  |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0
|  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
c. Kalibrasi NIBP (Non Invasive Blood Pressure)
| No | Parameter (mmHg) | Setting Standar | Pembacaan Alat |  |  | Terukur Rata-Rata Alat | Rata-Rata Terkoreksi | STDEV
|  |  |  | I | II | III
| 1 | Sistole | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119.8526 | 0
|  | Diastole | 80 | 79 | 80 | 80 | 79.6667 | 79.5621 | 0.57735
| 2 | Sistole | 150 | 149 | 150 | 150 | 149.6667 | 149.4877 | 0.57735
|  | Diastole | 100 | 99 | 100 | 100 | 99.6667 | 99.5408 | 0.57735
| 3 | Sistole | 200 | 199 | 200 | 200 | 199.6667 | 199.4346 | 0.57735
|  | Diastole | 150 | 149 | 150 | 150 | 149.6667 | 149.4877 | 0.57735
| 4 | Sistole | 80 | 79 | 82 | 81 | 80.6667 | 80.561 | 1.5275
|  | Diastole | 50 | 53 | 53 | 52 | 52.6667 | 52.5908 | 0.57735
|  | Klasifikasi : | Dewasa
d. Kalibrasi Respirasi
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | [5 empty] | Terukur Rata-Rata Alat | Rata-Rata Terkoreksi | STDEV
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Respirasi (BrPM) | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19.3333 | 19.3333 | 0.5164
|  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0
|  |  | 40 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 1.0954
|  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0
V. | Keterangan :
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Heart Rate dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Pulse Oxymetri dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja NIBP dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Respirasi dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi Heart Rate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi Pulse Oximetri tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi NIBP tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi Respirasi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Yang Digunakan :
1. Pengukuran ECG:
Multiparameter Simulator, Merek : RIGEL , Model : PatSim200, SN : 15L-0684
2. Pengukuran Pulse Oximetri:
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028
3. Pengukuran NIBP :
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028
4. Pengukuran Keselamatan Kelistrikan :
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
5. Pengukuran Suhu & Kelembaban :
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
IX. | Tanggal Pembuatan laporan
4 2 22
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Note on I2: TAMBAHKAN SPASI PADA WAKTU INPUT
Note on J27: BILA HASILNYA KELUAR, MAKA LAKUKAN PENGUKURAN "NC" DAN HASILNYA INPUT PADA KOLOM "NC"
Note on T28: INPUT NC DISINI
Note on C35: DIGANTI PULSE RATE BILA PENGUKURAN MENGGUNAKAN SPO2 / TIDAK ADA ELEKTRODA ECG
Note on B96: INPUT ESA YANG DIGUNAKAN

## kata-kata
| Nomor Sertifikat : 7 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| Nomor Surat Keterangan : 7 / M - | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
0.3
| 0.3 | 0.2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | Baik
|  | 0.3 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | [6 empty] | Tidak Baik
| 500 | 500 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I
|  | 100 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II
| Dewasa | Anak | Bayi |  | Dewasa | Anak | Bayi | Dewasa | a. Kalibrasi Heart Rate |  |  |  | IV | V | VI | 5 | Sistole | - | 185 | 188 | 189
| 120 | 80 | 35 |  | Anak |  |  | 120 | a. Kalibrasi Pulse Rate | [7 empty] | Diastole | - | 147 | 147 | 147
| 80 | 50 | 15 |  | Bayi | 80 | 35 | 80 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD |  |  |  | 118 | 121 | 120 | 6 | Sistole | 0 | 101 | 101 | 103
| 150 | 100 | 60 |  |  | 50 | 15 | 150 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN) |  |  |  | 78 | 80 | 80 |  | Diastole | 0 | 64 | 64 | 63
| 100 | 65 | 30 |  |  | 100 | 60 | 100 | Pulse Rate (BPM) |  |  |  | 152 | 150 | 150 | 7 | Sistole | 0 | 253 | 252 | 256
| 200 | 120 | 80 |  |  | 65 | 30 | 200 | Heart Rate (BPM) |  |  |  | 103 | 101 | 100 |  | Diastole | 0 | 193 | 193 | 192
| 150 | 80 | 50 |  |  | 120 | 80 | 150 | Hasil kalibrasi Waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional melalui PUSKIM - LIPI |  |  |  | 197 | 200 | 200
| 80 | 150 | 100 |  |  | 80 | 50 | 60 | Hasil kalibrasi Waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN) |  |  |  | 149 | 152 | 153
| 50 | 100 | 70 |  |  | 150 | 100 | 30 |  |  |  |  | 60 | 60 | 60
| - | - | - |  |  | 100 | 70 | 80 |  |  |  |  | 28 | 30 | 30
| - | - | - |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 79 | 80 | 80
|  | - | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 53 | 50 | 50
|  | - | - |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 106 | 100 | 100
|  | - | - |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 66 | 65 | 65
|  | - | - |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 255 | 255 | 255
[13 empty] | 191 | 197 | 195
Penyelia | 6 | Sistole | 0 | 0 |  |  | ± | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Diastole | 0 | 0 |  |  | ± | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 7 | Sistole | 0 | 0 |  |  |  | - |  |  | #VALUE! | 0 | 0
|  | Diastole | 0 | 0 |  |  |  | - |  |  | #VALUE! | 0 | 0
| 5 | Sistole | - | 0 |  |  | ± | 0.57983 |  |  | 0
|  | Diastole | - | 0 |  |  | ± | 0.57983 |  |  | 0
Venna Filosofia
Choirul Huda
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Fikry Faradinna
| Gusti Arya Dinata | Aksesoris Lead EKG tidak tersedia
| Hamdan Syarif | Aksesoris NIBP tidak tersedia
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Wardimanul Abrar
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Septia Khairunnisa
Taufik Priawan
Alat Yang Digunakan :
| Nama | Merek | Model | SN
| Multiparameter Simulator | Fluke Biomedical | PS 410 | 21033
| Multiparameter Simulator | Fluke Biomedical | PS 420 | 1826055
| Multiparameter Simulator | Fluke Biomedical | PS 420 | 1827060
| Multiparameter Simulator | Fluke Biomedical | MPS 450 | 184633
| Multiparameter Simulator | Fluke Biomedical | MPS 450 | 184635
| Vital Sign Simulator | Fluke Biomedical | Prosim 8 | 3217028
| Vital Sign Simulator | Fluke Biomedical | Prosim 8 | 3188428
| Vital Sign Simulator | RIGEL | UNI-SiM | 05J-0804
| Vital Sign Simulator | RIGEL | UNI-SiM | 45K-1036
| Vital Sign Simulator | RIGEL | UNI-SiM | 45K-1059
| Multiparameter Simulator | RIGEL | PatSim200 | 15L-0684
| Multiparameter Simulator | RIGEL | PatSim200 | 11L-0293
| SPO₂ Simulator | Fluke | SPOTLIGHT | 2799069
| SPO₂ Simulator | Fluke | SPOTLIGHT | 2799009
| SPO₂ Simulator | Fluke | SPOTLIGHT | 2812009
| SPO₂ Simulator | Fluke | SPOTLIGHT | 4403084
| SPO₂ Simulator | Fluke | SPOTLIGHT | 4352022
| SPO₂ Simulator | Fluke | SPOTLIGHT | 4404040
| SPO₂ Simulator | Fluke | SPOTLIGHT | 4589019
| Multiparameter Simulator | Fluke Biomedical | Prosim 8 | 3188428
| Multiparameter Simulator | Fluke Biomedical | Prosim 8 | 3217028
| Handheld NIBP Simulator |  |  | HH12080311
| Vital Sign Simulator | Fluke Biomedical | Prosim 8 | 3188428
| Vital Sign Simulator | Fluke Biomedical | Prosim 8 | 3217028
| Handheld NIBP Simulator | ACCUPULSE PLUS | AH-2 | HH12080309
| Vital Sign Simulator | RIGEL | UNI-SiM | 05J-0804
| Vital Sign Simulator | Fluke Biomedical | Prosim 4 | 4422046
| Vital Sign Simulator | Fluke Biomedical | Prosim 4 | 4416070
| NIBP Simulator | RIGEL | BP - SIM | 12L-0534
| Vital Sign Simulator | RIGEL | UNI-SiM | 45K-1036
| Vital Sign Simulator | RIGEL | UNI-SiM | 45K-1059
| NIBP Simulator | RIGEL | BP - SIM | 12L-0536
| NIBP Simulator | RIGEL | BP - SIM | 44L-1084
| NIBP Simulator | RIGEL | BP - SIM | 06L-0610
| Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 620 | 1837056
| Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 621 | 1834020
| Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 615 | 2853077
| Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 616 | 2853078
| Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 617 | 3148907
| Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 618 | 3148908
| Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 619 | 3699030
| Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 620 | 4670010
| Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 621 | 4669058
| Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 15062873
| Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 15062874
| Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 14082463
| Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 15062872
| Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 15062875
| Thermohygrolight | Greisinger | GFTB 200 | 34903046
| Thermohygrolight | Greisinger | GFTB 201 | 34903053
| Thermohygrolight | Greisinger | GFTB 202 | 34903051
| Thermohygrolight | Greisinger | GFTB 203 | 34904091
| Thermohygrolight | Sekonic | ST-50A | HE-21.000669
| Thermohygrolight | Sekonic | ST-50A | HE-21.000670
| Thermohygrolight | EXTECH | SD700 | A.100611
| Thermohygrolight | EXTECH | SD701 | A.100609
| Thermohygrolight | EXTECH | SD702 | A.100605
| Thermohygrolight | EXTECH | SD703 | A.100617
| Thermohygrolight | EXTECH | SD704 | A.100616
| Thermohygrolight | EXTECH | SD705 | A.100618
| Thermohygrolight | EXTECH | SD706 | A.100586
M Ω
M Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

## Budget
KL. 012-18
UNCERTAINTY BUDGET
ECG |  | 0.47778 | Hz | [7 empty] | ECG Resp |  | 0.5 | Hz | BrPM
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | bpm | normal | 1.0328 | 2.4495 | 5 | 0.42164 | 1 | 0.42164 | 0.17778 | 0.006321 | 1. Repeatability | BrPM | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | BrPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | bpm | rect. | 1e-06 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-07 | 1 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27 | 3. Drift standar | BrPM | rect. | 1e-06 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-07 | 1 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27
4. Sertifikat Standar | bpm | normal | 0.15767 | 2 | 50 | 0.078833 | 1 | 0.078833 | 0.0062147 | 7.7245e-07 | 4. Sertifikat Standar | BrPM | normal | 0.036 | 2 | 50 | 0.018 | 1 | 0.018 | 0.000324 | 2.0995e-09
Jumlah | [8 empty] | 0.26733 | 0.0064606 | Jumlah | [8 empty] | 0.083657 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.51704 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28924
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 11.0613 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.3888
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.1996 | 2.201 | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0082 | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.1373 | bpm | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58084 | BrPM
ECG |  | 0.99722 | Hz | [7 empty] | ECG Resp |  | 0.68333 | Hz | BrPM
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | bpm | normal | 0.40825 | 2.4495 | 5 | 0.16667 | 1 | 0.16667 | 0.027778 | 0.00015432 | 1. Repeatability | BrPM | normal | 1.0954 | 2.4495 | 5 | 0.44721 | 1 | 0.44721 | 0.2 | 0.008
2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | BrPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | bpm | rect. | 1e-06 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-07 | 1 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27 | 3. Drift standar | BrPM | rect. | 1e-06 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-07 | 1 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27
4. Sertifikat Standar | bpm | normal | 0.32908 | 2 | 50 | 0.16454 | 1 | 0.16454 | 0.027074 | 1.466e-05 | 4. Sertifikat Standar | BrPM | normal | 0.0492 | 2 | 50 | 0.0246 | 1 | 0.0246 | 0.00060516 | 7.3244e-09
Jumlah | [8 empty] | 0.13819 | 0.00030787 | Jumlah | [8 empty] | 0.28394 | 0.0081389
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.37173 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.53286
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 62.0233 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 9.9057
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 1.999 | 1.999 | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.2311 | 2.2622
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.74308 | bpm | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.1889 | BrPM
ECG |  | 1.9972 | Hz | bpm | [6 empty] | ECG Resp |  | 1 | Hz | BrPM
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | bpm | normal | 0.40825 | 2.4495 | 5 | 0.16667 | 1 | 0.16667 | 0.027778 | 0.00015432 | 1. Repeatability | BrPM | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | BrPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | bpm | rect. | 1e-06 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-07 | 1 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27 | 3. Drift standar | BrPM | rect. | 1e-06 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-07 | 1 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27
4. Sertifikat Standar | bpm | normal | 0.65908 | 2 | 50 | 0.32954 | 1 | 0.32954 | 0.1086 | 0.00023587 | 4. Sertifikat Standar | BrPM | normal | 0.072 | 2 | 50 | 0.036 | 1 | 0.036 | 0.001296 | 3.3592e-08
Jumlah | [8 empty] | 0.21971 | 0.00052908 | Jumlah | [8 empty] | 0.084629 | 0.00013892
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.46873 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.29091
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 91.2377 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 51.5548
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 1.9863 | 1.9864 | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0071 | 2.0076
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.93105 | bpm | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58388 | BrPM
ECG |  | 3.0278 | Hz
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | SPO2 |  | 90 | %
1. Repeatability | bpm | normal | 1.9664 | 2.4495 | 5 | 0.80277 | 1 | 0.80277 | 0.64444 | 0.083062 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 1. Repeatability | bpm | normal | 0 | 1.7321 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. Drift standar | bpm | rect. | 1e-06 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-07 | 1 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27 | 2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
4. Sertifikat Standar | bpm | normal | 0.99917 | 2 | 50 | 0.49958 | 1 | 0.49958 | 0.24958 | 0.0012458
[11 empty] | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.97736 | 0.084446 | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.98862 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 11.3117 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.1937 | 2.201 | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | %O2
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 2.1687 | bpm | Faktor cakupan | [5 empty] | k
ECG Resp |  | 0.32222 | Hz | BrPM | [6 empty] | SPO2 |  | 95 | %
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | BrPM | normal | 0.5164 | 2.4495 | 5 | 0.21082 | 1 | 0.21082 | 0.044444 | 0.00039506 | 1. Repeatability | bpm | normal | 0 | 1.7321 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | BrPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | BrPM | rect. | 1e-06 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-07 | 1 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27
4. Sertifikat Standar | BrPM | normal | 0.0232 | 2 | 50 | 0.0116 | 1 | 0.0116 | 0.00013456 | 3.6213e-10 | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
[11 empty] | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Jumlah | [8 empty] | 0.12791 | 0.00053395 | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.35765 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 30.6424 |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | %O2
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0405 | 2.0423 | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni]
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.72979 | BrPM | SPO2 |  | 100 | %
[11 empty] | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
[11 empty] | 1. Repeatability | bpm | normal | 0 | 1.7321 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
[11 empty] | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
[11 empty] | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
[11 empty] | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
[11 empty] | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
[11 empty] | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | %O2
KL.UB - 012-18 / REV : 0
UNCERTAINTY BUDGET
Sistole |  | 120 | mmHg | [7 empty] | Sistole |  | 80 | mmHg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mmHg | normal | 0 | 1.7321 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Repeatability | mmHg | normal | 1.5275 | 1.7321 | 2 | 0.88192 | 1 | 0.88192 | 0.77778 | 0.30247
2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.11297 | 1.7321 | 50 | 0.065221 | 1 | 0.065221 | 0.0042538 | 3.6189e-07 | 3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.067859 | 1.7321 | 50 | 0.039178 | 1 | 0.039178 | 0.0015349 | 4.7121e-08
4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 1.4765 | 2 | 50 | 0.73823 | 1 | 0.73823 | 0.54499 | 0.0059403 | 4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 1.4034 | 2 | 50 | 0.70169 | 1 | 0.70169 | 0.49238 | 0.0048487
Jumlah | [8 empty] | 0.63258 | 0.0060795 | Jumlah | [8 empty] | 1.355 | 0.30746
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.79535 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 1.1641
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 65.8199 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 5.9718
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 1.9967 | 1.9971 | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.4499 | 2.5706
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.5881 | mmHg | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 2.8518 | mmHg
Diastole |  | 80 | mmHg | [7 empty] | Diastole |  | 50 | mmHg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mmHg | normal | 0.57735 | 1.7321 | 2 | 0.33333 | 1 | 0.33333 | 0.11111 | 0.0061728 | 1. Repeatability | mmHg | normal | 0.57735 | 1.7321 | 2 | 0.33333 | 1 | 0.33333 | 0.11111 | 0.0061728
2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.066712 | 1.7321 | 50 | 0.038516 | 1 | 0.038516 | 0.0014835 | 4.4016e-08 | 3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.035749 | 1.7321 | 50 | 0.02064 | 1 | 0.02064 | 0.000426 | 3.6295e-09
4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 1.4015 | 2 | 50 | 0.70077 | 1 | 0.70077 | 0.49107 | 0.004823 | 4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 1.3514 | 2 | 50 | 0.67568 | 1 | 0.67568 | 0.45655 | 0.0041687
Jumlah | [8 empty] | 0.687 | 0.011135 | Jumlah | [8 empty] | 0.65142 | 0.01048
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.82885 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.80711
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 42.3868 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 40.4893
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0176 | 2.0181 | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0203 | 2.0211
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.6723 | mmHg | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.6306 | mmHg
Sistole |  | 150 | mmHg | [7 empty] | Sistole |  | - | mmHg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mmHg | normal | 0.57735 | 1.7321 | 2 | 0.33333 | 1 | 0.33333 | 0.11111 | 0.0061728 | 1. Repeatability | mmHg | normal | 0 | 1.7321 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.14699 | 1.7321 | 50 | 0.084863 | 1 | 0.084863 | 0.0072017 | 1.0373e-06 | 3. Drift standar | mmHg | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 1.5316 | 2 | 50 | 0.76579 | 1 | 0.76579 | 0.58644 | 0.0068782 | 4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.78808 | 0.013191 | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.88774 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 47.0835 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0117 | 2.0117 | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.7858 | mmHg | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | mmHg
Diastole |  | 100 | mmHg | [7 empty] | Diastole |  | - | mmHg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mmHg | normal | 0.57735 | 1.7321 | 2 | 0.33333 | 1 | 0.33333 | 0.11111 | 0.0061728 | 1. Repeatability | mmHg | normal | 0 | 1.7321 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.089648 | 1.7321 | 50 | 0.051758 | 1 | 0.051758 | 0.0026789 | 1.4353e-07 | 3. Drift standar | mmHg | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 1.4387 | 2 | 50 | 0.71934 | 1 | 0.71934 | 0.51746 | 0.0053552 | 4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.71458 | 0.011667 | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.84533 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 43.7662 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0157 | 2.0167 | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.7039 | mmHg | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | mmHg
Sistole |  | 200 | mmHg | [7 empty] | Sistole |  | 0 | mmHg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | SPO2 |  | 98 | %
1. Repeatability | mmHg | normal | 0.57735 | 1.7321 | 2 | 0.33333 | 1 | 0.33333 | 0.11111 | 0.0061728 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 1. Repeatability | bpm | normal | 0 | 1.7321 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.20433 | 1.7321 | 50 | 0.11797 | 1 | 0.11797 | 0.013916 | 3.8733e-06 | 2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 1.6245 | 2 | 50 | 0.81224 | 1 | 0.81224 | 0.65973 | 0.008705
[11 empty] | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.86809 | 0.015021 | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.93172 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.1704 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0084 | 2.0086 | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | %O2
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.8713 | mmHg | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | mmHg
Diastole |  | 150 | mmHg | [7 empty] | Diastole |  | 0 | mmHg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | SPO2 |  | 99 | %
1. Repeatability | mmHg | normal | 0.57735 | 1.7321 | 2 | 0.33333 | 1 | 0.33333 | 0.11111 | 0.0061728 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 1. Repeatability | bpm | normal | 0 | 1.7321 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.14699 | 1.7321 | 50 | 0.084863 | 1 | 0.084863 | 0.0072017 | 1.0373e-06 | 2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 1.5316 | 2 | 50 | 0.76579 | 1 | 0.76579 | 0.58644 | 0.0068782
[11 empty] | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.78808 | 0.013191 | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.88774 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 47.0835 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0117 | 2.0117 | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | %O2
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.7858 | mmHg | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | mmHg
[22 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 90 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0
[23 empty] | 105 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
[22 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 95 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 80 |  | 0
[23 empty] | 105 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
[22 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 98 |  | 0 |  | 150 |  | 0 |  | 150 |  | 0 |  | 150 |  | 0
[23 empty] | 105 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
[22 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 99 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[23 empty] | 105 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
[22 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 100 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 200 |  | 0
[23 empty] | 105 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
[22 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 100 |  | 0 |  | 150 |  | 0 |  | 150 |  | 0 |  | 150 |  | 0
[23 empty] | 105 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
[22 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 100 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 80 |  | 0
[23 empty] | 105 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
[26 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[27 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[26 empty] | 50 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | 50 |  | 0
[27 empty] | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
[26 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[27 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[26 empty] | 20 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 20 |  | 0
[27 empty] | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
[26 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[27 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[26 empty] | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 0
[27 empty] | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
[26 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[27 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[26 empty] | 40 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 40 |  | 0
[27 empty] | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0

## Penyelia
HASIL KALIBRASI PATIENT MONITOR
Nomor Sertifikat : 7 / 1 / I - 22 / E - 060.26 DL
Merek |  |  | Medi Globe
Model/Tipe |  |  | Garuda 12
No. Seri |  |  | G122008063
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | 19 Januari 2020
Tanggal Kalibrasi |  |  | 20 Januari 2020
Tempat Kalibrasi |  |  | OK
Nama Ruang |  |  | OK
Metode Kerja |  |  | MK.012-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | ( 26.9 ± 0.5 ) °C
| 2. Kelembaban |  | ( 66.2 ± 3.1 ) %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | ( 209.7 ± 2.5 ) Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | Baik | [9 empty] | 10 | 5
| 2. Fungsi |  | Baik | [10 empty] | 5 | G |  | µA | Terkoreksi | Toleransi | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
[14 empty] | 10 | [5 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik | [13 empty] | Kelas I | Input NC | 67 | 70.9128 | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan | [9 empty] | Catu daya menggunakan baterai
Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | 12 | MΩ | 2 | MΩ | û | 30 | 10 | [5 empty] | Resistansi pembumian protektif
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | [5 empty] | 0.21987 | Ω | 0.3 | Ω | û |  | 10 | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  |  | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 641.5237 | µA | 500 | µA | û |  | 0 |  |  |  | G |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) |  |  | 0.3
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [5 empty] | 39.6853 | µA | 50 | µA | û |  | 10 | 70.9128 | 100 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  | 500
IV. | Pengujian Kinerja | [12 empty] | 30 | [5 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II |  |  | 100
a. Kalibrasi Heart Rate
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  | Koreksi + U95 | [9 empty] | ü
û
0
| 1 | Heart Rate (BPM) | 30 | 28.6667 | 1.3333 | ± 5 bpm | ± | 1.1373 |  |  | 2.4706 |  | 40 | [7 empty] | YES | 100
|  |  | 60 | 59.8333 | 0.16667 |  | ± | 0.74308 |  |  | 0.90975 | [9 empty] | YES | 40
|  |  | 120 | 119.8333 | 0.16667 |  | ± | 0.93105 |  |  | 1.0977 | [9 empty] | YES | 45
|  |  | 180 | 181.6667 | -1.6667 |  | ± | 2.1687 |  |  | 3.8354 | [9 empty] | YES
b. Kalibrasi Pulse Oximetri
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  | Koreksi (%O2)
| 1 | SPO2 (%) | 90 | 90 | -1e-06 | ± 1% O2 | ± | 0.6 |  |  | 1e-06 |  | 5 | [7 empty] | YES | 100
|  |  | 95 | 95 | -1e-06 |  | ± | 0.6 |  |  | 1e-06 | [9 empty] | YES
|  |  | 98 | 98 | -1e-06 |  | ± | 0.6 |  |  | 1e-06 | [9 empty] | YES
|  |  | 99 | 99 | 0 |  | ± | 0.6 |  |  | 0 | [9 empty] | YES
|  |  | 100 | 100 | -1e-06 |  | ± | 0.6 |  |  | 1e-06 | [9 empty] | YES
c. Kalibrasi NIBP (Non Invasive Blood Pressure)
| No | Parameter (mmHg) | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  | Koreksi + U95
| 1 | Sistole | 120 | 119.8526 | 0.14742 | ± 5 mmHg | ± | 1.6 |  |  | 0.14742 | [9 empty] | YES | 100
|  | Diastole | 80 | 79.5621 | 0.43791 |  | ± | 1.7 |  |  | 0.43791 | [9 empty] | YES
| 2 | Sistole | 150 | 149.4877 | 0.51227 |  | ± | 1.8 |  |  | 0.51227 | [9 empty] | YES
|  | Diastole | 100 | 99.5408 | 0.45915 |  | ± | 1.7 |  |  | 0.45915 | [9 empty] | YES
| 3 | Sistole | 200 | 199.4346 | 0.56538 |  | ± | 1.9 |  |  | 0.56538 | [9 empty] | YES
|  | Diastole | 150 | 149.4877 | 0.51227 |  | ± | 1.8 |  |  | 0.51227 | [9 empty] | YES
| 4 | Sistole | 80 | 80.561 | -0.56103 |  | ± | 2.9 |  |  | 0.56103 | [9 empty] | YES
|  | Diastole | 50 | 52.5908 | -2.5908 |  | ± | 1.6 |  |  | 2.5908 | [9 empty] | YES
d. Kalibrasi Respirasi
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  | Koreksi + U95
| 1 | Respirasi (BrPM) | 20 | 19.3333 | 0.66667 | ± 5 BrPM | ± | 0.7 |  |  | 1.3667 |  | 5 | [7 empty] | YES | 100
|  |  | 30 | 30 | -1.1537e-06 |  | ± | 0.6 |  |  | 0.6 | [9 empty] | YES | 5
|  |  | 40 | 41 | -1 |  | ± | 1.2 |  |  | 2.2 | [9 empty] | YES
|  |  | 60 | 60 | -1.0494e-06 |  | ± | 0.6 |  |  | 0.6 | [9 empty] | YES
V. | Keterangan :
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Heart Rate dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Pulse Oxymetri dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja NIBP dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Respirasi dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi Heart Rate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi NIBP tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi Pulse Oximetri tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi Respirasi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Yang Digunakan :
Multiparameter Simulator, Merek : RIGEL , Model : PatSim200, SN : 15L-0684
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
|  | Nama |  |  |  | Tanggal |  | Paraf | TOTAL SKOR
|  | Dibuat Oleh | Muhammad Iqbal Saiful Rahman |  |  | 4 2 22 |  |  | 90
Penyelia
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
M Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
M Ω
M Ω
M Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Note on B92: JIKA TANDA "-" SILAHKAN DI HIDE
Note on B93: JIKA ADA TANDA "-" SILAHKAN DI HIDE

## LH
HASIL KALIBRASI PATIENT MONITOR
Nomor Sertifikat : 7 / 1 / I - 22 / E - 060.26 DL
KL. 012-18
Merek |  |  | Medi Globe
Model/Tipe |  |  | Garuda 12
No. Seri |  |  | G122008063
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | 19 Januari 2020
Tanggal Kalibrasi |  |  | 20 Januari 2020
Tempat Kalibrasi |  |  | OK
Nama Ruang |  |  | OK
Metode Kerja |  |  | MK.012-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | 26.9 | ± | 0.5 | °C
| 2. Kelembaban |  | 66.2 | ± | 3.1 | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | 209.7276 | ± | 2.5173 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | Baik
| 2. Fungsi |  | Baik
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | 12 | MΩ | 2 | MΩ
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | [5 empty] | 0.21987 | Ω | 0.3 | Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 641.5237 | µA | 500 | µA
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [5 empty] | 39.6853 | µA | 50 | µA
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Heart Rate
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Heart Rate (BPM) | 30 | 28.6667 | 1.3333 | ± 5 bpm | ± | 1.1
| 2 |  | 60 | 59.8333 | 0.16667 |  | ± | 0.7
| 3 |  | 120 | 119.8333 | 0.16667 |  | ± | 0.9
| 4 |  | 180 | 181.6667 | -1.6667 |  | ± | 2.2
b. Kalibrasi Pulse Oximetri
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | SPO2 (%) | 90 | 90 | -1e-06 | ± 1% O2 | ± | 0.6
| 2 |  | 95 | 95 | -1e-06 |  | ± | 0.6
| 3 |  | 98 | 98 | -1e-06 |  | ± | 0.6
| 4 |  | 99 | 99 | 0 |  | ± | 0.6
| 5 |  | 100 | 100 | -1e-06 |  | ± | 0.6
c. Kalibrasi NIBP (Non Invasive Blood Pressure)
| No | Parameter (mmHg) | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Sistole | 120 | 119.8526 | 0.14742 | ± 5 mmHg | ± | 1.6
|  | Diastole | 80 | 79.5621 | 0.43791 |  | ± | 1.7
| 2 | Sistole | 150 | 149.4877 | 0.51227 |  | ± | 1.8
|  | Diastole | 100 | 99.5408 | 0.45915 |  | ± | 1.7
| 3 | Sistole | 200 | 199.4346 | 0.56538 |  | ± | 1.9
|  | Diastole | 150 | 149.4877 | 0.51227 |  | ± | 1.8
| 4 | Sistole | 80 | 80.561 | -0.56103 |  | ± | 2.9
|  | Diastole | 50 | 52.5908 | -2.5908 |  | ± | 1.6
d. Kalibrasi Respirasi
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Respirasi (BrPM) | 20 | 19.3333 | 0.66667 | ± 5 BrPM | ± | 0.7
| 2 |  | 30 | 30 | -1.1537e-06 |  | ± | 0.6
| 3 |  | 40 | 41 | -1 |  | ± | 1.2
| 4 |  | 60 | 60 | -1.0494e-06 |  | ± | 0.6
Halaman 2 dari 3 halaman
V. | Keterangan :
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Heart Rate dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Pulse Oxymetri dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja NIBP dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Respirasi dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi Heart Rate tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi NIBP tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi Pulse Oximetri tertelusur ke Satuan Internasional melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi Respirasi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Yang Digunakan :
Multiparameter Simulator, Merek : RIGEL , Model : PatSim200, SN : 15L-0684
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 3 dari 3 halaman
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
M Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Note on B97: JIKA MUNCUL TANDA "-" DIPERSILAHKAN UNTUK MENGHIDE
Note on B98: jika muncul tanda "-" dipersilahkan untuk menghide

## SERTIFIKAT (hidden)
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 7 / 1 / I - 22 / E - 060.26 DL
KL. 012-18
Nama Alat : | Patient Monitor |  | Nomor Order : |  | E - 060.26 DL
Merek |  | : | Medi Globe
Model / Tipe |  | : | Garuda 12
Nomor Seri |  | : | G122008063
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | :
Nama Ruang |  | : | OK
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 19 Januari 2020
Tanggal |  | : | 20 Januari 2020
Penanggungjawab |  | : | Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Lokasi |  | : | OK
Hasil |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK.012-18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-17
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 060.26 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI PATIENT MONITOR
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## Surat Keterangan (hidden)
KL. 012-18
SURAT KETERANGAN
Nomor : 7 / M - 1 / I - 22 / E - 060.26 DL
Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah dilakukan pengujian / kalibrasi alat kesehatan oleh tim Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru,
Nama Pemilik Alat |  | : | 0
Alamat |  | : | 0
Nomor Order |  | : | E - 060.26 DL
Bahwa alat kesehatan tersebut dibawah ini :
No. | Nama Alat | Merk |  | Model | Serial Number | Tanggal Kalibrasi
1. | Patient Monitor | Medi Globe |  | Garuda 12 | G122008063 | 20 Januari 2020
Dinyatakan tidak aman untuk pelayanan dikarenakan pembacaan alat melebihi batas toleransi maksimal yang diijinkan (Hasil Terlampir).
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan bilamana diperlukan.
[5 empty] | Banjarbaru, | 2023-09-17
Kepala LPFK Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001