## LK
LEMBAR KERJA PENGUJIAN PHOTOTHERAPY
Nomor Sertifikat / Nomor Surat Keterangan : 41 / / - /E - DL/Dt
Merek |  |  |  | :
Model/Tipe |  |  |  | :
No. Seri |  |  |  | :
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | :
Tanggal Pengujian |  |  |  | :
Tempat Pengujian |  |  |  | :
Nama Ruang |  |  |  | :
I. | Kondisi Ruang |  |  |  | Awal | Akhir |  |  |  |  | Score
|  | 1. Suhu |  | : |  |  | oC |  |  |  | 5
|  | 2. Kelembaban |  | : |  |  | % RH |  |  |  | 5
|  | 3. Tegangan jala - jala |  | : |  |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
|  | 1. Fisik |  | : | Baik / Tidak Baik
|  | 2. Fungsi |  | : | Baik / Tidak Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas
[10 empty] | yang diijinkan | Score
| 1 | Resistansi isolasi | [6 empty] | MΩ | > 2 MΩ | 10
| 2 | Resistansi pembumian protektif | [6 empty] | Ω | ≤ 0.2 Ω | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas ( I / II ) | [6 empty] | µA | ≤ 500 / 100 µA | 20
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | [5 empty] | Toleransi | Score
|  |  |  | I |  | II | III | IV | V
| 1 | Spectral Radiance (µW/cm2) Spectral Efektif Standar = 44nm | Maksimal (jarak 50 cm) | [6 empty] | ≥ 176 µW/cm² (≥ 4 µW/cm²/nm) | 50
V. | Keterangan
...............................................................................................
...............................................................................................
VI. | Alat Yang Digunakan
Phototherapy Radiometer, Merek : Dale Fluke, Model : Dale 40, SN : 2911025
Phototherapy Radiometer, Merek : IRRADIAN, Model : PR2013 (D020/0023)
Phototherapy Radiometer, Merek : Dale Technology, Model : Dale 40, SN : 3220102, 4683043, 4769005, 5038033
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA 615, SN : 2853077, 2853078, 3148907, 3148908, 3699030
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA 615, SN : 4670010, 4669058
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE Model : ESA 620 SN :1837056, 1834020
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210 , SN: 15062875, 15062874, 14082463, 15062872, 15062873
Digital Thermohygrometer,Merek : SEKONIC, Model : ST-50A, SN : HE 21-000670, HE 21-000669
Digital Thermohygrometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB 200, SN: 34903046, 34903053, 34903051, 34904091
Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100609, A.100605, A.100611, A.100616, A.100617
A.100618, A.100586
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dinyatakan LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI
VIII. | Petugas Pengujian

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-01-29 | - | Revisi NC kelas II
|  | ada sama dengan | > 20 MΩ
|  | - | Penambahan Alat tidak boleh digunakan pada instalasi yang tanpa dilengkapi grounding pada LHK dan penyelia
|  | tidak terdapat grounding | tidak terdapat grounding di ruangan
|  | - | Perbaikan rumus NC
|  | Rev 0 | Rev 1
2 | 2021-04-30 | List SN Thermohygro pd LK tidak lengkap | DONE | Arya
|  | Pemilihan no. sertifikat / surat ket masih manual | DONE | Arya
|  | STDEV DB Suhu masih manual | DONE | Arya
3 | 2021-05-27 | arus diberi strip error | DONE | Venna
4 | 11 Juni 2021 | Ganti Nama dari Phototerapi jadi Phototherapy | DONE | Septi
5 | 10 Februari 2022 | Menambahkan sheet cetak sertifikat | DONE | Septi
6 | 4.10.2022 | Merubah Sumber ketidakpastian | Memasukkan akurasi standar sebagai sumber ketidakpastian | Isra
| 4.10.2022 | Update Sertifikat | DONE | Isra
| 6.10.2022 | ketelusuran esa 020 masih caltek | Menjadi Kaliman | Venna
| 7.10.2022 | update sertifikat 005 dan 033 | DONE | Venna
Rev 6 : 7.10.2022

## ID
INPUT DATA PENGUJIAN PHOTOTHERAPY
[7 empty] | Nomor Sertifikat : 42 / | 1 / X - 22 / E - 00.000 DL
Merek |  |  | : | GEA - MEDICAL
Model/Tipe |  |  | : | XHZ - 90 | [8 empty] | KESIMPULAN | SIMBOL
No. Seri |  |  | : | 42140204033 | [8 empty] | Nomor Sertifikat : 42 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 12 Mei 2022 | [8 empty] | Nomor Surat Keterangan : 42 / M - | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Tanggal Pengujian |  |  | : | 12 Mei 2022
Tempat Pengujian |  |  | : | Ruang Perinatologi
Nama Ruang |  |  | : | Ruang Perinatologi
Metode Kerja |  |  | : | MK 038 - 18
I. | Kondisi Ruang |  |  | Awal | Akhir | Rata2
|  | 1. Suhu | : | 29 | 29 | 29 | oC
|  | 2. Kelembaban | : | 68 | 68 | 68 | % RH
|  | 3. Tegangan jala - jala | : | 223 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
|  | 1. Fisik | : | Baik
|  | 2. Fungsi | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas Yang Dijinkan
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | OL | MΩ | > 2 MΩ
| 2 | Resistansi pembumian protektif | [5 empty] | 0.1 | Ω | ≤ 0.2 Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 2.3 | µA | ≤ 500 µA | 500 | NC | 20
IV. | Pengujian Kinerja | [10 empty] | Tidak terdapat grounding diruangan
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar |  |  |  |  | STDEV
|  |  |  | I | II | III | IV | V |  |  |  | NG
| 1 | Spectral Radiance (µW/cm2 ) | Maksimal | 130 | 132 | 130 | 132 | 130 | 1.0954
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber kesalalahan tipe A dan tipe B
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
| Hasil pengujian kinerja spectral radiance tertelusur ke Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran, Badan Standarisasi Nasional (SNSU-BSN) | [11 empty] | NG
| - | [11 empty] | G
-
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
| Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 4769005 | [13 empty] | Hasil Skor
| Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [11 empty] | NG | 40 | 40
| Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100586 | [11 empty] | G | 40
VII. | Kesimpulan | [10 empty] | 120.5911 | 120.5911
| Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020 | [10 empty] | 500 | 10.4984
[12 empty] | 20 | 40
VIII. | Petugas Pengujian | [10 empty] | 40
| Isra Mahensa | [10 empty] | 40
IX. | Tanggal Pembuatan Laporan | [11 empty] | 0 | -
| 11 Maret 2020 | [10 empty] | 40 | 20 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi yang tanpa dilengkapi grounding
[13 empty] | 40 | -
-
[10 empty] | Phototherapy Radiometer, Merek : Fluke, Model : DALE 40, SN : 2911025 | Spectral Radiance (µW/cm2 ) | ≥ 176 µW/cm² | µW/cm² | 5% | Sertifikat Standar
[10 empty] | Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 3220102 | Spectral Radiance (µW/cm2 ) | ≥ 176 µW/cm² | µW/cm² | 5% | Sertifikat Standar
[10 empty] | Phototherapy Radiometer, Merek : IRRADIAN, Model : PR203, SN : D020/0023 | Spectral Radiance (µW/cm2/nm ) | ≥ 4 µW/cm²/nm | µW/cm²/nm | 1% | Sertifikat Standar
[10 empty] | Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 4683043 | Spectral Radiance (µW/cm2 ) | ≥ 176 µW/cm² | µW/cm² | 5% | Sertifikat Standar
[10 empty] | Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 4769005 | Spectral Radiance (µW/cm2 ) | ≥ 176 µW/cm² | µW/cm² | 5% | Sertifikat Standar
[10 empty] | Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 5038033 | Spectral Radiance (µW/cm2 ) | ≥ 176 µW/cm² | µW/cm² | 5% | Sertifikat Standar
[9 empty] | Toleransi | ≥ 176 µW/cm²
[9 empty] | Satuan | µW/cm²
[9 empty] | UB | Sertifikat Standar

## PENYELIA
HASIL PENGUJIAN PHOTOTHERAPY
Nomor Sertifikat : 42 / 1 / X - 22 / E - 00.000 DL
Merek |  |  | : | GEA - MEDICAL
Model/Tipe |  |  | : | XHZ - 90
No. Seri |  |  | : | 42140204033
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 12 Mei 2022
Tanggal Pengujian |  |  | : | 12 Mei 2022
Tempat Pengujian |  |  | : | Ruang Perinatologi
Nama Ruang |  |  | : | Ruang Perinatologi
Metode Kerja |  |  | : | MK 038 - 18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 28.92 | ± | 0.3 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 67.92 | ± | 2 | %RH
| 3. Tegangan jala - jala |  | : | 221.4195 |  |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [11 empty] | Score
| 1. Fisik |  | : | Baik | [5 empty] | 5 |  |  | 5
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [5 empty] | 5 |  |  | 5
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas
[9 empty] | yang diijinkan |  |  |  | Score
| 1 | Resistansi isolasi |  |  |  |  | OL | MΩ | > 2 MΩ | 10 |  |  | 10
| 2 | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | 0.099873 | Ω | ≤ 0.2 Ω | 10 |  |  | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | 120.5911 | µA | ≤ 500 µA | 20 |  |  | 20
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
[13 empty] | score | Phototherapy Radiometer, Merek : Fluke, Model : DALE 40, SN : 2911025 | Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 3220102 | Phototherapy Radiometer, Merek : IRRADIAN, Model : PR203, SN : D020/0023 | Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 4683043 | Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 4769005 | Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 5038033
| 1 | Spectral Radiance (µW/cm2 ) | Maksimal | 186.273 | ≥ 176 µW/cm² |  | 1.2596 |  |  | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber kesalalahan tipe A dan tipe B
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengujian kinerja spectral radiance tertelusur ke Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran, Badan Standarisasi Nasional (SNSU-BSN)
-
-
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 4769005
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Pengujian
Isra Mahensa
[11 empty] | Kondisi | 10
|  | NAMA |  |  | Tanggal | Paraf | Total |  |  |  | Listrik | 40
|  | Dibuat : | Isra Mahensa |  | 11 Maret 2020 |  | 100 |  |  |  | radiasi | 50
Diperiksa:

## LH
HASIL PENGUJIAN PHOTOTHERAPY
Nomor Sertifikat : 42 / 1 / X - 22 / E - 00.000 DL
Merek |  |  | : | GEA - MEDICAL
Model/Tipe |  |  | : | XHZ - 90
No. Seri |  |  | : | 42140204033
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 12 Mei 2022
Tanggal Pengujian |  |  | : | 12 Mei 2022
Tempat Pengujian |  |  | : | Ruang Perinatologi
Nama Ruang |  |  | : | Ruang Perinatologi
Metode Kerja |  |  | : | MK 038 - 18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 28.92 | ± | 0.3 | oC
| 2. Kelembaban |  | : | 67.92 | ± | 2 | % RH
| 3. Tegangan jala - jala |  | : | 221.4195 |  |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas
yang diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi |  |  |  |  | OL |  | > 2 MΩ
| 2 | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | 0.099873 | Ω | ≤ 0.2 Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | 120.5911 | µA | ≤ 500 µA
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Spectral Radiance (µW/cm2 ) | Maksimal | 186.273 | ≥ 176 µW/cm² |  | ± | 1.2596
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber kesalalahan tipe A dan tipe B
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengujian kinerja spectral radiance tertelusur ke Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran, Badan Standarisasi Nasional (SNSU-BSN)
-
-
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 4769005
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Pengujian
Isra Mahensa
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
| Choirul Huda, S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001
| Donny Martha | NIP 198103112010121001

## DB ESA
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2018
| 150 | 0.31 | 0.76 | - | 0.225 | 1.8 |  | 150 | 0.15 | 0.23 | - | 0.04 | 1.8 |  | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8
| 180 | 0.1 | -0.03 | - | 0.065 | 2.16 |  | 180 | 0.12 | -0.06 | - | 0.09 | 2.16 |  | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.04 | -0.16 | - | 0.06 | 2.4 |  | 200 | 0.06 | -0.18 | - | 0.12 | 2.4 |  | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.28 | -0.18 | - | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.05 | -0.03 | - | 0.04 | 2.64 |  | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | -0.2 | -0.26 | - | 0.03 | 2.76 |  | 230 | 1e-06 | 0.05 | - | 0.025 | 2.76 |  | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.32 | 1e-06 | - | 0.16 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 50 | 0.1 | -0.06 | - | 0.08 | 0.295 |  | 50 | -0.08 | 0.1 | - | 0.09 | 0.295 |  | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 100 | 0.2 | -0.06 | - | 0.13 | 0.59 |  | 100 | -0.07 | 2.2 | - | 1.135 | 0.59 |  | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 200 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.18 |  | 200 | -0.1 | 3.3 | - | 1.7 | 1.18 |  | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | 3.8 | -0.9 | - | 2.35 | 2.95 |  | 500 | 0.8 | 2 | - | 0.6 | 2.95 |  | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 1000 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 5.9 |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95 |  | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2018
| 10 | -0.001 | 1e-06 | - | 0.0005005 | 0.059 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.059 |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085
| 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.118 |  | 20 | 0.2 | 0.1 | - | 0.05 | 0.118 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 50 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.295 |  | 50 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | 0.295 |  | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34
| 100 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.59 |  | 100 | 0.3 | 1e-06 | - | 0.15 | 0.59 |  | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012 |  | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 0.1 | -0.001 | 0.002 | - | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.006 | 0.005 |  | 0.0005 | 0.0012 |  | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 1 | 0.004 | 0.012 | - | 0.004 | 0.012 |  | 1 | 0.045 | 0.055 |  | 0.005 | 0.012 |  | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 2 | 0.007 | 1e-06 | - | 0.0034995 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.024 |  | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( V ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2018 | -
| 150 | -0.05 | 0.11 | - | 0.08 | 1.8 |  | 150 | 0.25 | 0.02 | - | 0.115 | 1.8 |  | 150 | -0.15 | 0.03 | - | 0.09 | 1.8
| 180 | -0.04 | 0.03 | - | 0.035 | 2.16 |  | 180 | 0.09 | 0.1 | - | 0.005 | 2.16 |  | 180 | -0.11 | 1e-06 | - | 0.055001 | 2.16
| 200 | -0.67 | 0.05 | - | 0.36 | 2.4 |  | 200 | 0.18 | -0.03 | - | 0.105 | 2.4 |  | 200 | -0.1 | 0.05 | - | 0.075 | 2.4
| 220 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.56 | 0.38 | - | 0.09 | 2.64 |  | 220 | -0.13 | 0.05 | - | 0.09 | 2.64
| 230 | -0.11 | 1.11 | - | 0.61 | 2.76 |  | 230 | 0.73 | -0.16 | - | 0.445 | 2.76 |  | 230 | -0.15 | -0.05 | - | 0.05 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 4e-06 | - | 1.5e-06 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( uA ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2018 | -
| 0 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 1e-06 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.29
| 50 | -0.3 | -0.29 | - | 0.005 | 0.295 |  | 50 | 0.3 | -0.33 | - | 0.315 | 0.29 |  | 50 | 0.02 | -0.1 | - | 0.06 | 0.29
| 100 | -0.4 | -0.35 | - | 0.025 | 0.59 |  | 100 | -0.1 | -0.42 | - | 0.16 | 0.58 |  | 100 | 0.22 | -0.2 | - | 0.21 | 0.58
| 200 | 0.3 | 0.8 | - | 0.25 | 1.18 |  | 200 | 1.3 | 1.3 | - | 0 | 1.16 |  | 200 | 0.8 | 0.8 | - | 0 | 1.16
| 500 | 0.2 | 1.2 | - | 0.5 | 2.95 |  | 500 | 0.7 | 0.7 | - | 0 | 2.9 |  | 500 | 1.1 | 0.6 | - | 0.25 | 2.9
| 1000 | 2 | 1.99 | - | 0.005 | 5.9 |  | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.9 |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2018 | -
| 10 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | - | 0 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.34
| 50 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 | 0.85 |  | 50 | 0.6 | 0.4 | - | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 | 0.85
| 100 | 1.4 | 1 | - | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 1.5 | 0.8 | - | 0.35 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 0.7 | - | 0.05 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2018 | -
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.00012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.00012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.00012
| 0.1 | -0.002 | 1e-06 | - | 0.0010005 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.005 | 0.002 | - | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.002 | 0.006 | - | 0.004 | 0.0012
| 1 | -0.008 | -0.001 | - | 0.0035 | 0.012 |  | 1 | 0.018 | 0.012 | - | 0.003 | 0.012 |  | 1 | -0.001 | 0.008 | - | 0.0045 | 0.012
| 2 | -0.007 | 1e-06 | - | 0.0035005 | 0.024 |  | 2 | 0.113 | 1e-06 | - | 0.0565 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4669058) | [5 empty] | I | ESA 615 (4670010)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( V ) | 2020 | - | -
| 150.21 | 0.21 | 0.27 | - | 0.03 | 1.8025 |  | 150 | -0.17 | -0.24 | - | 0.035 | 1.8 |  | 149.83 | -0.17 | - | - | 0 | 1.798
| 180.33 | 0.33 | 0.37 | - | 0.02 | 2.164 |  | 180 | -0.39 | -0.14 | - | 0.125 | 2.16 |  | 179.78 | -0.22 | - | - | 0 | 2.1574
| 200.35 | 0.34 | 0.4 | - | 0.03 | 2.4042 |  | 200 | -0.23 | -0.33 | - | 0.05 | 2.4 |  | 199.67 | -0.33 | - | - | 0 | 2.396
| 220.37 | 0.37 | 0.38 | - | 0.005 | 2.6444 |  | 220 | -0.16 | -0.45 | - | 0.145 | 2.64 |  | 219.61 | -0.39 | - | - | 0 | 2.6353
| 230.47 | 0.47 | 0.4 | - | 0.035 | 2.7656 |  | 230 | -0.15 | -0.54 | - | 0.195 | 2.76 |  | 229.61 | -0.39 | - | - | 0 | 2.7553
| 240.38 | 0.38 | 1e-06 | - | 0.19 | 2.8846 |  | 250 | 1e-06 | -0.49 | - | 0.245 | 3 |  | 239.61 | -0.39 | - | - | 0 | 2.8753
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( uA ) | 2020 | - | -
| 0 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.12
| 50 | 1.7 | 2.1 | - | 0.2 | 0.295 |  | 20 | 6.6 | 0.9 | - | 2.85 | 0.118 |  | 20.8 | 0.8 | - | - | 0 | 0.12272
| 100 | 1.7 | 2.2 | - | 0.25 | 0.59 |  | 50 | 5 | 2.1 | - | 1.45 | 0.295 |  | 51.7 | 1.7 | - | - | 0 | 0.30503
| 200.4 | 0.4 | 2.4 | - | 1 | 1.1824 |  | 200 | -8.2 | 3.7 | - | 5.95 | 1.18 |  | 103.4 | 3.4 | - | - | 0 | 0.61006
| 500 | 3 | 3.3 | - | 0.15 | 2.95 |  | 500 | -31.8 | 8.3 | - | 20.05 | 2.95 |  | 507.2 | 7.2 | - | - | 0 | 2.9925
| 1000 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 2.95 |  | 1000 | -74 | 1e-06 | - | 37 | 5.9 |  | 920 | 1e-06 | - | - | 0 | 2.99
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2020 | - | -
| 10 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | 0
| 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | 0
| 50 | 1e-06 | 0.4 | - | 0.2 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | 0
| 100 | 1e-06 | 1.4 | - | 0.7 | 1.7 |  | 100 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2020 | - | -
| 0.01 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.01 |  | 0.1 | -0.001 | -0.001 | - | 0 | 0.0012 |  | 0.001 | -0.001 | - | - | 0 | 1.2e-05
| 0.5 | 1e-06 | 0.001 | - | 0.0004995 | 0.006 |  | 0.5 | 0.004 | -0.003 | - | 0.0035 | 0.006 |  | 0.102 | -0.002 | - | - | 0 | 0.001224
| 1 | -0.002 | 0.001 | - | 0.0015 | 0.012 |  | 1 | 0.005 | 0.001 | - | 0.002 | 0.012 |  | 0.5 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.006
| 2 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.024 |  | 2 | 0.005 | -0.001 | - | 0.003 | 0.024 |  | 1 | -0.001 | - | - | 0 | 0.012
J | 10 | [5 empty] | K | 11 | [5 empty] | L | 12
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( V ) | - | - | - |  |  |  | ( V ) | - | - | -
| 150 | -0.05 | - | - | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 180 | -0.04 | - | - | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 200 | -0.67 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 230 | -0.11 | - | - | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 250 | -0.11 | - | - | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( uA ) | - | - | - |  |  |  | ( uA ) | - | - | -
| 0 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 50 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 100 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 200 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 500 | 1.5 | - | - | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 1000 | 2 | - | - | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | - |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | -
| 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 20 | 0.1 | - | - | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 50 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 100 | 1.4 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( Ω ) | - | - | - |  |  |  | ( Ω ) | - | - | -
| 0 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 0.1 | -0.002 | - | - | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 1 | -0.008 | - | - | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 2 | -0.007 | - | - | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [8 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.31 | 0.76 | - | 0.225 | 1.8 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06
| 2 | 150 | 0.15 | 0.23 | - | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06
| 3 | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8 |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 4 | 150 | -0.05 | 0.11 | - | 0.08 | 1.8 |  |  | 4 | 0 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 1e-06
| 5 | 150 | 0.25 | 0.02 | - | 0.115 | 1.8 |  |  | 5 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 6 | 150 | -0.15 | 0.03 | - | 0.09 | 1.8 |  |  | 6 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.29
| 7 | 150.21 | 0.21 | 0.27 | - | 0.03 | 1.8025 |  |  | 7 | 0 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.3
| 8 | 150 | -0.17 | -0.24 | - | 0.035 | 1.8 |  |  | 8 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 9 | 149.83 | -0.17 | - | - | 0 | 1.798 |  |  | 9 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.12
| 10 | 150 | -0.05 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 11 | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
II | 1 | 180 | 0.1 | -0.03 | - | 0.065 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | 0.1 | -0.06 | - | 0.08 | 0.295
| 2 | 180 | 0.12 | -0.06 | - | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | -0.08 | 0.1 | - | 0.09 | 0.295
| 3 | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 4 | 180 | -0.04 | 0.03 | - | 0.035 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | -0.3 | -0.29 | - | 0.005 | 0.295
| 5 | 180 | 0.09 | 0.1 | - | 0.005 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 0.3 | -0.33 | - | 0.315 | 0.29
| 6 | 180 | -0.11 | 1e-06 | - | 0.055001 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 0.02 | -0.1 | - | 0.06 | 0.29
| 7 | 180.33 | 0.33 | 0.37 | - | 0.02 | 2.164 |  |  | 7 | 50 | 1.7 | 2.1 | - | 0.2 | 0.295
| 8 | 180 | -0.39 | -0.14 | - | 0.125 | 2.16 |  |  | 8 | 20 | 6.6 | 0.9 | - | 2.85 | 0.118
| 9 | 179.78 | -0.22 | - | - | 0 | 2.1574 |  |  | 9 | 20.8 | 0.8 | - | - | 0 | 0.12272
| 10 | 180 | -0.04 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 50 | 0.4 | - | - | 0 | -
| 11 | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
III | 1 | 200 | -0.04 | -0.16 | - | 0.06 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | 0.2 | -0.06 | - | 0.13 | 0.59
| 2 | 200 | 0.06 | -0.18 | - | 0.12 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | -0.07 | 2.2 | - | 1.135 | 0.59
| 3 | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 4 | 200 | -0.67 | 0.05 | - | 0.36 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | -0.4 | -0.35 | - | 0.025 | 0.59
| 5 | 200 | 0.18 | -0.03 | - | 0.105 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | -0.1 | -0.42 | - | 0.16 | 0.58
| 6 | 200 | -0.1 | 0.05 | - | 0.075 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 0.22 | -0.2 | - | 0.21 | 0.58
| 7 | 200.35 | 0.34 | 0.4 | - | 0.03 | 2.4042 |  |  | 7 | 100 | 1.7 | 2.2 | - | 0.25 | 0.59
| 8 | 200 | -0.23 | -0.33 | - | 0.05 | 2.4 |  |  | 8 | 50 | 5 | 2.1 | - | 1.45 | 0.295
| 9 | 199.67 | -0.33 | - | - | 0 | 2.396 |  |  | 9 | 51.7 | 1.7 | - | - | 0 | 0.30503
| 10 | 200 | -0.67 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 100 | 0.4 | - | - | 0 | -
| 11 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
IV | 1 | 220 | -0.28 | -0.18 | - | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.18
| 2 | 220 | 0.05 | -0.03 | - | 0.04 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | -0.1 | 3.3 | - | 1.7 | 1.18
| 3 | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 4 | 220 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 0.3 | 0.8 | - | 0.25 | 1.18
| 5 | 220 | 0.56 | 0.38 | - | 0.09 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 1.3 | 1.3 | - | 0 | 1.16
| 6 | 220 | -0.13 | 0.05 | - | 0.09 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 0.8 | 0.8 | - | 0 | 1.16
| 7 | 220.37 | 0.37 | 0.38 | - | 0.005 | 2.6444 |  |  | 7 | 200.4 | 0.4 | 2.4 | - | 1 | 1.1824
| 8 | 220 | -0.16 | -0.45 | - | 0.145 | 2.64 |  |  | 8 | 200 | -8.2 | 3.7 | - | 5.95 | 1.18
| 9 | 219.61 | -0.39 | - | - | 0 | 2.6353 |  |  | 9 | 103.4 | 3.4 | - | - | 0 | 0.61006
| 10 | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 200 | 0.4 | - | - | 0 | -
| 11 | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
V | 1 | 230 | -0.2 | -0.26 | - | 0.03 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | 3.8 | -0.9 | - | 2.35 | 2.95
| 2 | 230 | 1e-06 | 0.05 | - | 0.025 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | 0.8 | 2 | - | 0.6 | 2.95
| 3 | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 4 | 230 | -0.11 | 1.11 | - | 0.61 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | 0.2 | 1.2 | - | 0.5 | 2.95
| 5 | 230 | 0.73 | -0.16 | - | 0.445 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 0.7 | 0.7 | - | 0 | 2.9
| 6 | 230 | -0.15 | -0.05 | - | 0.05 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 1.1 | 0.6 | - | 0.25 | 2.9
| 7 | 230.47 | 0.47 | 0.4 | - | 0.035 | 2.7656 |  |  | 7 | 500 | 3 | 3.3 | - | 0.15 | 2.95
| 8 | 230 | -0.15 | -0.54 | - | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | -31.8 | 8.3 | - | 20.05 | 2.95
| 9 | 229.61 | -0.39 | - | - | 0 | 2.7553 |  |  | 9 | 507.2 | 7.2 | - | - | 0 | 2.9925
| 10 | 230 | -0.11 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 500 | 1.5 | - | - | 0 | -
| 11 | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | -
VI | 1 | 250 | -0.32 | 1e-06 | - | 0.16 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 5.9
| 2 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.76 |  |  | 2 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95
| 3 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 3 | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| 4 | 250 | 1e-06 | 4e-06 | - | 1.5e-06 | 2.76 |  |  | 4 | 1000 | 2 | 1.99 | - | 0.005 | 5.9
| 5 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.76 |  |  | 5 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.9
| 6 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 6 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.9
| 7 | 240.38 | 0.38 | 1e-06 | - | 0.19 | 2.8846 |  |  | 7 | 1000 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 2.95
| 8 | 250 | 1e-06 | -0.49 | - | 0.245 | 3 |  |  | 8 | 1000 | -74 | 1e-06 | - | 37 | 5.9
| 9 | 239.61 | -0.39 | - | - | 0 | 2.8753 |  |  | 9 | 920 | 1e-06 | - | - | 0 | 2.99
| 10 | 250 | -0.11 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 1000 | 2 | - | - | 0 | -
| 11 | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [8 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | -0.001 | 1e-06 | - | 0.0005005 | 0.059 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06
| 2 | 10 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.059 |  |  | 2 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 3 | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085 |  |  | 3 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 4 | 10 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 0.17 |  |  | 4 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.00012
| 5 | 10 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 0.17 |  |  | 5 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.00012
| 6 | 10 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.17 |  |  | 6 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.00012
| 7 | 10 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.17 |  |  | 7 | 0.01 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.01
| 8 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.17 |  |  | 8 | 0.1 | -0.001 | -0.001 | - | 0 | 0.0012
| 9 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.001 | -0.001 | - | - | 0 | 1.2e-05
| 10 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 11 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | -
II | 1 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.118 |  | II | 1 | 0.1 | -0.001 | 0.002 | - | 0.0015 | 0.0012
| 2 | 20 | 0.2 | 0.1 | - | 0.05 | 0.118 |  |  | 2 | 0.1 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0.0012
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 3 | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 4 | 20 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 | 0.34 |  |  | 4 | 0.1 | -0.002 | 1e-06 | - | 0.0010005 | 0.0012
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | - | 0 | 0.34 |  |  | 5 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | - | 0.0015 | 0.0012
| 6 | 20 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.34 |  |  | 6 | 0.1 | -0.002 | 0.006 | - | 0.004 | 0.0012
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 | 0.34 |  |  | 7 | 0.5 | 1e-06 | 0.001 | - | 0.0004995 | 0.006
| 8 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.34 |  |  | 8 | 0.5 | 0.004 | -0.003 | - | 0.0035 | 0.006
| 9 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.102 | -0.002 | - | - | 0 | 0.001224
| 10 | 20 | 0.1 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0.1 | -0.002 | - | - | 0 | -
| 11 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
III | 1 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.295 |  | III | 1 | 1 | 0.004 | 0.012 | - | 0.004 | 0.012
| 2 | 50 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | 0.295 |  |  | 2 | 1 | 0.045 | 0.055 | 0 | 0.005 | 0.012
| 3 | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34 |  |  | 3 | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 4 | 50 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 | 0.85 |  |  | 4 | 1 | -0.008 | -0.001 | - | 0.0035 | 0.012
| 5 | 50 | 0.6 | 0.4 | - | 0.1 | 0.85 |  |  | 5 | 1 | 0.018 | 0.012 | - | 0.003 | 0.012
| 6 | 50 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 | 0.85 |  |  | 6 | 1 | -0.001 | 0.008 | - | 0.0045 | 0.012
| 7 | 50 | 1e-06 | 0.4 | - | 0.2 | 0.85 |  |  | 7 | 1 | -0.002 | 0.001 | - | 0.0015 | 0.012
| 8 | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85 |  |  | 8 | 1 | 0.005 | 0.001 | - | 0.002 | 0.012
| 9 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.5 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.006
| 10 | 50 | 0.4 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 1 | -0.008 | - | - | 0 | -
| 11 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
IV | 1 | 100 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.59 |  | IV | 1 | 2 | 0.007 | 1e-06 | - | 0.0034995 | 0.024
| 2 | 100 | 0.3 | 1e-06 | - | 0.15 | 0.59 |  |  | 2 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.024
| 3 | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85 |  |  | 3 | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
| 4 | 100 | 1.4 | 1 | - | 0.2 | 1.7 |  |  | 4 | 2 | -0.007 | 1e-06 | - | 0.0035005 | 0.024
| 5 | 100 | 1.5 | 0.8 | - | 0.35 | 1.7 |  |  | 5 | 2 | 0.113 | 1e-06 | - | 0.0565 | 0.024
| 6 | 100 | 0.6 | 0.7 | - | 0.05 | 1.7 |  |  | 6 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 7 | 100 | 1e-06 | 1.4 | - | 0.7 | 1.7 |  |  | 7 | 2 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.024
| 8 | 100 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | 0.005 | -0.001 | - | 0.003 | 0.024
| 9 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1 | -0.001 | - | - | 0 | 0.012
| 10 | 100 | 1.4 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 2 | -0.007 | - | - | 0 | -
| 11 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | -
1 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [5 empty] | Koreksi Tegangan Jala jala | Koreksi Resistansi Isolasi | Koreksi Resistansi Pembumian | Koreksi Arus Bocor (NO) |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | -0.18052 | OL | -0.00012707 | 0.59114
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
( V ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | Koreksi Arus bocor (NC) | U95 Jala-jala |  |  |  | 221.6 | 221.4195 | 221.4195
150 | 0.31 | 0.76 | - | 0.225 | 1.8 |  | 0.49836 | 2.657 |  |  |  | OL | OL | OL
180 | 0.1 | -0.03 | - | 0.065 | 2.16 | [6 empty] | 0.1 | 0.099873 | 0.099873
200 | -0.04 | -0.16 | - | 0.06 | 2.4 |  | Konversi TEXT |  |  |  | NO | 120 | 120.5911 | 120.5911
220 | -0.28 | -0.18 | - | 0.05 | 2.64 |  | 221.4 | 2.7 | Volt |  | NC | 10 | 10.4984 | 10.4984
230 | -0.2 | -0.26 | - | 0.03 | 2.76 |  | ( | ± | )
250 | -0.32 | 1e-06 | - | 0.16 | 3 |  | ( 221.4 ± 2.7 ) Volt
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
( uA ) | 2020 | 2019 | -
0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06
50 | 0.1 | -0.06 | - | 0.08 | 0.295
100 | 0.2 | -0.06 | - | 0.13 | 0.59
200 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.18
500 | 3.8 | -0.9 | - | 2.35 | 2.95
1000 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 5.9
Main-PE |  |  |  | Driff | U95
( MΩ ) | 2020 | 2019 | -
10 | -0.001 | 1e-06 | - | 0.0005005 | 0.059
20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.118
50 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.295
100 | 1e-06 | 2e-06 | - | 5e-07 | 0.59
Resistance |  |  |  | Driff | U95
( Ω ) | 2020 | 2019 | -
0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06
0.1 | -0.001 | 0.002 | - | 0.0015 | 0.0012
1 | 0.004 | 0.012 | - | 0.004 | 0.012
2 | 0.007 | 1e-06 | - | 0.0034995 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [12 empty] | 1
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2020 | 2019 | - | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2019 | 2017 | - | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2019 | 2018 | - | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2020 | 2018 | - | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2020 | - | - | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2021 | - | - | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | - | - | - | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | - | - | - | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
1 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)

## Data Sertifikat
| Phototherapy Radiometer, Merek : Fluke, Model : DALE 40, SN : 2911025 | [5 empty] | Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 3220102 | [6 empty] | Phototherapy Radiometer, Merek : IRRADIAN, Model : PR203, SN : D020/0023
| Titik | Koreksi |  |  | drift | U95 | Titik | Koreksi |  |  | drift | U95 |  | Titik | Koreksi |  |  | drift | U95
|  | 2022 | - | - |  |  |  | 2022 | - | - |  |  |  |  | 2022 | - | -
| 1e-05 | 1e-05 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | - | - | 1e-05 | 1e-05 |  | 1e-05 | 1e-05 | - | - | 1e-05 | 1e-05
| 100 | 37 | - | - | 0 | 2% | 100 | 29.2 | - | - | 1e-05 | 2% |  | 100 | 1e-05 | - | - | 0 | 1.308
| 500 | 171 | - | - | 0 | 2% | 500 | 139.1 | - | - | 1e-05 | 2% |  | 500 | 1e-05 | - | - | 0 | 0.02
| 1000 | 332.1 | - | - | 0 | 2% | 1000 | 2.66 | - | - | 1e-05 | 2% |  | 1000 | 1e-05 | - | - | 0 | 0.02
| 2000 | 625.4 | - | - | 0 | 2% | 2000 | 405.4 | - | - | 1e-05 | 2% |  | 2000 | 1e-05 | - | - | 0 | 0.02
| Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 4683043 | [5 empty] | Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 4769005 | [6 empty] | Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 5038033
| Titik | Koreksi |  |  | drift | U95 | Titik | Koreksi |  |  | drift | U95 |  | Titik | Koreksi |  |  | drift | U95
|  | 2022 | - | - |  |  |  | 2021 | - | - |  |  |  |  | 2021 | - | -
| 1e-05 | 1e-05 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | - | - | 1e-05 | 1e-05 |  | 1e-05 | 1e-05 | - | - | 1e-05 | 1e-05
| 100 | 1e-05 | - | - | 0 | 6.54 | 100 | 44 | - | - | 0 | 2% |  | 100 | 44 | - | - | 0 | 2%
| 500 | 1e-05 | - | - | 0 | 6.54 | 500 | 193 | - | - | 0 | 2% |  | 500 | 197 | - | - | 0 | 2%
| 1000 | 1e-05 | - | - | 0 | 6.54 | 1000 | 353 | - | - | 0 | 2% |  | 1000 | 363 | - | - | 0 | 2%
| 2000 | 1e-05 | - | - | 0 | 6.54 | 2000 | 499 | - | - | 0 | 2% |  | 2000 | 511 | - | - | 0 | 2%
| Nomor Urut Alat | Koreksi |  |  | drift | U95 |  | Nomor Urut Alat | Koreksi |  |  | drift | U95
|  | 2022 | - | - |  |  |  |  | 2022 | - | -
100 | 1 | 37 | - | - | 0 | 0.02 | 1000 | 1 | 332.1 | - | - | 0 | 0.02
| 2 | 29.2 | - | - | 1e-05 | 0.02 |  | 2 | 2.66 | - | - | 1e-05 | 0.02
| 3 | 1e-05 | - | - | 0 | 1.308 |  | 3 | 1e-05 | - | - | 0 | 0.02
| 4 | 1e-05 | - | - | 0 | 6.54 |  | 4 | 1e-05 | - | - | 0 | 6.54
| 5 | 44 | - | - | 0 | 0.02 |  | 5 | 353 | - | - | 0 | 0.02
| 6 | 44 | - | - | 0 | 0.02 |  | 6 | 363 | - | - | 0 | 0.02
| Nomor Urut Alat | Koreksi |  |  | drift | U95 |  | Nomor Urut Alat | Koreksi |  |  | drift | U95
|  | 2022 | - | - |  |  |  |  | 2022 | - | -
500 | 1 | 171 | - | - | 0 | 0.02 | 2000 | 1 | 625.4 | - | - | 0 | 0.02
| 2 | 139.1 | - | - | 1e-05 | 0.02 |  | 2 | 405.4 | - | - | 1e-05 | 0.02
| 3 | 1e-05 | - | - | 0 | 0.02 |  | 3 | 1e-05 | - | - | 0 | 0.02
| 4 | 1e-05 | - | - | 0 | 6.54 |  | 4 | 1e-05 | - | - | 0 | 6.54
| 5 | 193 | - | - | 0 | 0.02 |  | 5 | 499 | - | - | 0 | 0.02
| 6 | 197 | - | - | 0 | 0.02 |  | 6 | 511 | - | - | 0 | 0.02
5 | Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 4769005 | [5 empty] | Rata-rata | Koreksi | Hasil terkoreksi | U95 | Driff | Interpolasi
| Titik | Koreksi |  |  | drift | U95 | 130.8 | 55.473 | 186.273 | 0.02 | 0 | Koreksi |  |  |  |  | U95 |  |  |  | Driff
|  | 2022 | - | - | [8 empty] | 100 |  | 44 |  |  | 100 |  | 0.02 |  | 100 |  | 0
| 1e-05 | 1e-05 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | [5 empty] | 130.8 |  | 55.473 |  |  | 130.8 |  | 0.02 |  | 130.8 |  | 0
| 100 | 44 | - | - | 0 | 0.02 | [6 empty] | 500 |  | 193 |  |  | 500 |  | 0.02 |  | 500 |  | 0
| 500 | 193 | - | - | 0 | 0.02
| 1000 | 353 | - | - | 0 | 0.02
| 2000 | 499 | - | - | 0 | 0.02
| Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 4769005 | [13 empty] | 5
| Phototherapy Radiometer, Merek : Fluke, Model : DALE 40, SN : 2911025 | [10 empty] | 1 |  | 1 | Hasil pengujian kinerja spectral radiance tertelusur ke Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran, Badan Standarisasi Nasional (SNSU-BSN)
| Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 3220102 | [10 empty] | 2 |  | 2 | Hasil pengujian kinerja spectral radiance tertelusur ke Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran, Badan Standarisasi Nasional (SNSU-BSN)
| Phototherapy Radiometer, Merek : IRRADIAN, Model : PR203, SN : D020/0023 | [10 empty] | 3 |  | 3 | Hasil pengujian kinerja spectral radiance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IRRADIAN
| Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 4683043 | [10 empty] | 4 |  | 4 | Hasil pengujian kinerja spectral radiance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui DALE Technology
| Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 4769005 | [10 empty] | 5 |  | 5 | Hasil pengujian kinerja spectral radiance tertelusur ke Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran, Badan Standarisasi Nasional (SNSU-BSN)
| Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 5038033 | [10 empty] | 6 |  | 6 | Hasil pengujian kinerja spectral radiance tertelusur ke Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran, Badan Standarisasi Nasional (SNSU-BSN)
| 5 | [13 empty] | Hasil pengujian kinerja spectral radiance tertelusur ke Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran, Badan Standarisasi Nasional (SNSU-BSN)
5
[14 empty] | 1 | Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
[14 empty] | 2 | Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
[14 empty] | 3 | Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber kesalalahan tipe A dan tipe B
[14 empty] | 4 | Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber kesalalahan tipe A dan tipe B
[14 empty] | 5 | Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber kesalalahan tipe A dan tipe B
[14 empty] | 6 | Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber kesalalahan tipe A dan tipe B
Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber kesalalahan tipe A dan tipe B

## UB
UNCERTAINTY | [10 empty] | Validasi
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi | Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 1.0954 | µW/cm² | normal | 2.2361 | 0.4899 | 5 | 1 | 0.4899 | 0.24 | 0.01152 | Repeatibility | 1.0954 | µW/cm² | normal | 2.4495 | 0.44721 | 5 | 1 | 0.44721 | 0.2 | 0.008
Sertifikat Standar | 0.02 | µW/cm² | normal | 2 | 0.01 | 50 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 2e-10 | Sertifikat Standart | 0.02 | µW/cm² | normal | 2 | 0.01 | 50 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 2e-10
Drift Standart | 0 | µW/cm² | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | Drift Standart | 0 | µW/cm² | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0.2401 | 0.01152 | [9 empty] | 0.2001 | 0.008
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.49 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.44733
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 5.0042 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 80.08
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.5706 |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.99
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.2596 | µW/cm² | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.8902 | µW/cm²

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT PENGUJIAN
Nomor : 41 / 1 / X - 22 / E - 00.000 DL
MK 038 - 18
Nama Alat : | PHOTOTHERAPY |  | Nomor Order : |  | E - 00.000 DL
Merek |  | : | GEA - MEDICAL
Model / Tipe |  | : | XHZ - 90
Nomor Seri |  | : | 42140204033
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | :
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan Brigjend Hasan Basri
Nama Ruang |  | : | Ruang Perinatologi
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 12 Mei 2022
Tanggal |  | : | 12 Mei 2022
Penanggungjawab |  | : | Isra Mahensa
Lokasi |  | : | Ruang Perinatologi
Hasil |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK 038 - 18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-29
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 003.30 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA PENGUJIAN PHOTOTHERAPY
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Pengujian
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF
HASIL KALIBRASI
BAHAN GABUNGAN
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D12: yanteklabpklpfkbjb@gmail.com: UBAH SATUANNYA SESUAI DENGAN SATUAN ALATNYA
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## SURAT KETERANGAN (hidden)
OA.S - 038-18 / REV : 1
SURAT KETERANGAN
Nomor : 41 / M - 1 / X - 22 / E - 00.000 DL
Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah dilakukan pengujian / kalibrasi alat kesehatan oleh tim Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru,
Nama Pemilik Alat |  | : | 0
Alamat |  | : | Jalan Brigjend Hasan Basri
Nomor Order |  | : | E - 00.000 DL
Bahwa alat kesehatan tersebut dibawah ini :
No. | Nama Alat | Merk |  | Model | Serial Number | Tanggal Kalibrasi
1. | PHOTOTHERAPY | GEA - MEDICAL |  | XHZ - 90 | 42140204033 | 12 Mei 2022
Dinyatakan tidak aman untuk pelayanan dikarenakan pembacaan alat melebihi batas toleransi maksimal yang diijinkan (Hasil Terlampir).
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan bilamana diperlukan.
[5 empty] | Banjarbaru, | 2023-09-29
Kepala LPFK Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001

## DB SERTIFIKAT (hidden)
No | Nama Alat | Kode Alat | Kode MK | Bulan
1 | Suction Pump | T.S - 046 - 18 / REV : 1 | MK 046 - 18 | Januari
2 | Analitical Balance | GM.S - 004-18 / REV : 1 | MK 004 - 18 | Februari
3 | Anasthesi Ventilator | FV. S - 09 / REV : 0 | FV.MK - 09 | Maret
4 | Audiometer | OA.S - 007-18 / REV : 1 | MK 007 - 18 | April
5 | Autoclave | SH.S - 01 / REV : 0 | SH.MK - 01 | Mei
6 | Baby Incubator | SH.S - 02 / REV : 0 | SH.MK - 02 | Juni
7 | Patient Monitor | KL.S - 05 / REV : 0 | KL.MK - 05 | Juli
8 | Blood Bank | SH.S - 03 / REV : 0 | SH.MK - 03 | Agustus
9 | Blood Pressure Monitor | T.S 014-18 / REV : 1 | MK 014 - 18 | September
10 | Centrifuge | WF.S - 016-18 / REV : 0 | MK 016 - 18 | Oktober
11 | Centrifuge Refrigerator | WF.S - 016-18 / REV : 0 | MK 016 - 18 | November
12 | CPAP | FV.S 017-18 / REV : 0 | MK 017-18 | Desember
13 | CTG | OA.S - 015-18 / REV : 1 | MK 015 - 18
14 | Defibrillator | KL.S - 03 / REV : 0 | KL.MK - 03
15 | Defibrillator Monitor | KL.S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
16 | Defibrillator with ECG | KL.S - 03 / REV : 0 | KL.MK - 03
17 | Dental Unit | GM.S - 03 / REV : 0 | GM.MK - 03
18 | Fetal Doppler | OA.S - 024 - 18 / REV : 1 | MK 024 - 18
19 | Electrocardiograph | KL.S - 020-18 / REV : 0 | MK 020 - 18
20 | EEG | KL.S - 021-18 / REV : 1 | MK 021 - 18
21 | Elektro Stimulator | KL.S - 11 / REV : 0 | KL.MK - 11
22 | Electrosurgery Unit | KL.S - 06 / REV : 0 | KL.MK - 06
23 | Examination Lamp | OA.S - 04 / REV : 0 | OA.MK - 04
24 | Flowmeter | FV.S - 025-18 / REV : 0 | MK 025 - 18
25 | Hemodialisa | FV.S - 12 / REV : 0 | FV.MK - 12
26 | Head Lamp | OA.S - 011 / REV : 0 | OA.MK - 011
27 | Heart Rate Monitor
28 | Infant Warmer | SH.S - 04 / REV : 0 | SH.MK - 04
29 | Infusion Pump | FV.S - 027-18 / REV : 0 | MK 027-18
30 | Inkubator Laboratorium | SH.S - 028 - 18 / REV : 1 | MK 028 - 18
31 | Laboratorium Refrigerator | SH.S - 07 / REV : 0 | SH.MK - 07
32 | Rotator | WF.S - 040-18 / REV : 1 | MK 040-18
33 | Lampu Operasi (Ceiling Type) | OA.S - 029-18 / REV : 1 | MK 029 - 18
34 | Lampu Operasi (Mobile Type) | OA.S - 029-18 / REV : 1 | MK 029 - 18
35 | Anesthesi Unit | FV.S - 07 / REV : 0 | FV.MK - 07
36 | Mikropipet Fixed | FV.S - 114-19 / REV : 0 | MK 114 - 2019
37 | Mikropipet Variable | FV.S - 13 / REV : 0 | FV.MK - 13
38 | Nebulizer | FV.S - 035-18 / REV : 0 | MK 035 - 18
39 | Oxygen Concentrator | FV.S - 037-18 / REV : 0 | MK 037 - 18
40 | Oven | SH.S - 036-18 /REV : 0 | MK 036 - 18
41 | Phototherapy | OA.S - 038-18 / REV : 1 | MK 038 - 18
42 | Pulse Oxymeter | OA.S - 041-18 / REV : 1 | MK 041-18
43 | Short Wave Diathermi
44 | Sphygmomanometer | T.S - 042 - 18 / REV : 1 | MK 042 - 18
45 | Spirometer | FV.S - 04 / REV : 0 | FV.MK - 04
46 | Sterilisator Basah | SH.LHU - 08 / REV.0 | SH.MK - 08
47 | Sterilisator Kering | SH.S - 044-18 / REV : 1 | MK 044 - 18
48 | Suction Thorax
49 | Syringe Pump | FV.S - 047-18 / REV : 0 | MK 047 - 18
50 | Thermometer Klinik | SH.S - 11 / REV : 0 | SH.MK - 11
51 | Timbangan Bayi | GM.S - 051-18 / REV : 0 | MK 051-18
52 | Traction Unit | GM.S - 07 / REV : 1 | GM.MK - 07
53 | Treadmill | WF.S - 054-18 / REV : 1 | MK 054 - 18
54 | Treadmill with ECG | WF.S - 054-18 / REV : 1 | MK 054 - 18
55 | Ultrasound Therapy | KL.S - 11 / REV : 0 | KL.MK - 10
56 | USG | OA.S - 065 - 18 / REV : 0 | MK 065 - 18
57 | UV Lamp
58 | UV Sterilizer | OA.S - 067 - 18 / REV : 0 | MK 067 - 18
59 | Vacuum Extractor
60 | Vaporizer | FV.S - 08 / REV : 0 | FV.MK - 08 (ECRI 436 - 20010301)
61 | Ventilator | FV.S - 10 / REV : 0 | FV.MK - 10
62 | Wall Suction | T.S - 04 / REV : 0 | T.MK - 04 (ECRI 459 - 20010301)
63 | Water Bath | SH.S - 09 / REV : 0 | SK.MK - 09
64 | Mikropipet Multi Channel
65 | Parafin Bath
66 | Stirrer
67 | Medical Freezer
68 | Blood Warmer | SH.S - 081 - 2019 / REV :0 | MK 081 - 2019
71 | Defibrillator with ECG with SPO₂ | KL.S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
70 | Bedside Monitor with Defibrillator | KL. S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
76 | HFNC | FV.S - 14 / REV : 0 | FV.MK - 14
78 | Timbangan Dewasa | GM.S - 141-2019 / REV : 0 | MK 141 - 19

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2021 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 35 | -6 | 1e-05 | 3
|  | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 40 | -5.8 | 1e-05 | 2.9
|  | 25 | 1e-05 | 0.1 | 0.049995 |  |  | 50 | -5.3 | 1e-05 | 2.65
|  | 30 | 1e-05 | -0.2 | 0.10001 |  |  | 60 | -4.4 | 1e-05 | 2.2
|  | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 70 | -3.2 | 1e-05 | 1.6
|  | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  |  | 80 | -1.6 | 1e-05 | 0.80001
|  | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  |  | 90 | 0.3 | 1e-05 | 0.14999
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.3
|  | 15 | 1e-05 | 0.5 | 0.24999 |  |  | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35
|  | 20 | -0.1 | 1e-05 | 0.050005 |  |  | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25
|  | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
|  | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
|  | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
|  | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
|  | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | 1e-05 | 0.2 | 0.099995 |  |  | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3
|  | 20 | 1e-05 | 1e-05 | 0 |  |  | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7
|  | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
|  | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
|  | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
|  | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
|  | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45
|  | 20 | -0.3 | 1e-05 | 0.15 |  |  | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3
|  | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 50 | -1 | -1 | 0
|  | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
|  | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
|  | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
|  | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH | 3.2
|  | 15 | 0.3 | 0.4 | 0.05 |  |  | 35 | -9.6 | -1.6 | 4
|  | 20 | 0.3 | 1e-05 | 0.14999 |  |  | 40 | -8 | -1.8 | 3.1
|  | 25 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  |  | 50 | -6.2 | -2.1 | 2.05
|  | 30 | 0.1 | -0.7 | 0.4 |  |  | 60 | -4.2 | -2 | 1.1
|  | 35 | 1e-05 | -1.1 | 0.55001 |  |  | 70 | -2.1 | -1.6 | 0.25
|  | 37 | 1e-05 | -1.2 | 0.60001 |  |  | 80 | 0.2 | -0.9 | 0.55
|  | 40 | -0.1 | -1.5 | 0.7 |  |  | 90 | 2.7 | 0.2 | 1.25
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2
|  | 15 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 30 | 1.7 | -4.9 | 3.3
|  | 20 | 0.2 | 1e-05 | 0.099995 |  |  | 40 | 1.5 | -3.4 | 2.45
|  | 25 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 50 | 1.2 | -2.5 | 1.85
|  | 30 | -0.5 | 0.13 | 0.315 |  |  | 60 | 1.1 | -2 | 1.55
|  | 35 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |  |  | 70 | 0.9 | -2.1 | 1.5
|  | 37 | -1.1 | 1e-05 | 0.55001 |  |  | 80 | 0.8 | -2.6 | 1.7
|  | 40 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 90 | 0.7 | -2.6 | 1.65
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2.3
|  | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 40 | 1.2 | 1e-05 | 0.59999
|  | 25 | -0.2 | 1e-05 | 0.10001 |  |  | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
|  | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
|  | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
|  | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
|  | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 1e-05 | -0.2 | 0.10001 |  |  | 30 | -1.4 | 1 | 1.2
|  | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15
|  | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
|  | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
|  | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
|  | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
|  | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
|  | 15 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 30 | -1.2 | - | 0
|  | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.9 | - | 0
|  | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -0.8 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.6 | - | 0
|  | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.2 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
|  | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45
|  | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55
|  | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
|  | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
|  | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
|  | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
|  | 40 | 0.2 | 1e-05 | 0.099995 |  |  | 90 | 5.4 | 1e-05 | 2.7
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.8
|  | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 30 | -5.2 | - | 0
|  | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -5.5 | - | 0
|  | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -5.5 | - | 0
|  | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -4.8 | - | 0
|  | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -3.4 | - | 0
|  | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -1.4 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | 1.3 | - | 0
12 | KOREKSI Extech SD700/A.100609 | [5 empty] | KOREKSI Extech SD700/A.100609 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | -2 | - | 0 |  |  | 30 | 1 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.3 | - | 0
|  | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 60 | -0.6 | - | 0
|  | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 70 | -0.8 | - | 0
|  | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 80 | -0.9 | - | 0
|  | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
13 | KOREKSI Extech SD700/A.100605 | [5 empty] | KOREKSI Extech SD700/A.100605 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 30 | -1.5 | - | 0
|  | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -1.3 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.3 | - | 0
|  | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -1.9 | - | 0
|  | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 80 | -2.5 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | -3.2 | - | 0
14 | KOREKSI Extech SD700/A.100611 | [5 empty] | KOREKSI Extech SD700/A.100611 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2017 | - |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 30 | -0.5 | - | 0
|  | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 40 | -0.3 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.3 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.5 | - | 0
|  | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -0.8 | - | 0
|  | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 80 | -1.3 | - | 0
|  | 40 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 90 | -2 | - | 0
15 | KOREKSI Extech SD700/A.100616 | [5 empty] | KOREKSI Extech SD700/A.100616 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | -1.6 | - | 0
|  | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1.4 | - | 0
|  | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.4 | - | 0
|  | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -1.8 | - | 0
|  | 37 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 80 | -2.3 | - | 0
|  | 40 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 90 | -3 | - | 0
16 | KOREKSI Extech SD700/A.100617 | [5 empty] | KOREKSI Extech SD700/A.100617 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | 0.1 | - | 0
|  | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.2 | - | 0
|  | 25 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 50 | 0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | 1e-05 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 80 | -0.8 | - | 0
|  | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 90 | -1.4 | - | 0
17 | KOREKSI Extech SD700/A.100618 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.6
|  | 15 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | -0.2 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.2 | - | 0
|  | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
18 | KOREKSI Extech SD700/A.100586 | [5 empty] | KOREKSI Extech SD700/A.100586 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2
|  | 15 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 40 | -0.1 | - | 0
|  | 25 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 50 | 1e-05 | - | 0
|  | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 60 | 1e-05 | - | 0
|  | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 70 | -0.1 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.9 | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH |  |  |  |  | 1 | 0.6
A | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | A | 1 | 35 | -6 | 1e-05 | 3 |  | 2 | 0.3
| 2 | 15 | 1e-05 | 0.5 | 0.24999 |  |  | 2 | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35 |  | 3 | 0.3
| 3 | 15 | 1e-05 | 0.2 | 0.099995 |  |  | 3 | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3 |  | 4 | 0.6
| 4 | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 4 | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45 |  | 5 | 0.3
| 5 | 15 | 0.3 | 0.4 | 0.05 |  |  | 5 | 35 | -9.6 | -1.6 | 4 |  | 6 | 0.5
| 6 | 15 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 6 | 30 | 1.7 | -4.9 | 3.3 |  | 7 | 0.3
| 7 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 7 | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 1e-05 | -0.2 | 0.10001 |  |  | 8 | 30 | -1.4 | 1 | 1.2 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | - | 0 |  | 12 | 0.4
| 12 | 15 | -2 | - | 0 |  |  | 12 | 30 | 1 | - | 0 |  | 13 | 0.3
| 13 | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 13 | 30 | -1.5 | - | 0 |  | 14 | 0.3
| 14 | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 30 | -0.5 | - | 0 |  | 15 | 0.4
| 15 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 30 | -1.6 | - | 0 |  | 16 | 0.3
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 17 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0
B | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | B | 1 | 40 | -8 | -1.8 | 3.1 |  | U95
| 2 | 20 | -0.1 | 1e-05 | 0.050005 |  |  | 2 | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1e-05 | 1e-05 | 0 |  |  | 3 | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.3 | 1e-05 | 0.15 |  |  | 4 | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.3 | 1e-05 | 0.14999 |  |  | 5 | 40 | -8 | -1.8 | 3.1 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.2 | 1e-05 | 0.099995 |  |  | 6 | 40 | 1.5 | -3.4 | 2.45 |  | 4 | 2.6
| 7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 7 | 40 | 1.2 | 1e-05 | 0.59999 |  | 5 | 3.2
| 8 | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 8 | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15 |  | 6 | 2
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  | 7 | 2.3
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 8 | 2.6
| 11 | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 40 | 0.3 | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | -1.3 | - | 0 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | -0.3 | - | 0 |  | 12 | 2.2
| 15 | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | -1.4 | - | 0 |  | 13 | 2.7
| 16 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 40 | -0.2 | - | 0 |  | 15 | 2.2
| 18 | 20 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.1 | - | 0 |  | 16 | 2.8
[14 empty] | 17 | 1.6
C | 1 | 25 | 1e-05 | 0.1 | 0.049995 |  | C | 1 | 50 | -5.3 | 1e-05 | 2.65 |  | 18 | 2
| 2 | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 2 | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
| 3 | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 3 | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
| 4 | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 4 | 50 | -1 | -1 | 0
| 5 | 25 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -2.1 | 2.05
| 6 | 25 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 6 | 50 | 1.2 | -2.5 | 1.85
| 7 | 25 | -0.2 | 1e-05 | 0.10001 |  |  | 7 | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
| 8 | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
| 11 | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | - | 0
| 12 | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 50 | -0.2 | - | 0
| 13 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -1.3 | - | 0
| 14 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 14 | 50 | -0.3 | - | 0
| 15 | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | -1.4 | - | 0
| 16 | 25 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 16 | 50 | 0.2 | - | 0
| 17 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 50 | -0.2 | - | 0
| 18 | 25 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 18 | 50 | 1e-05 | - | 0
D | 1 | 30 | 1e-05 | -0.2 | 0.10001 |  | D | 1 | 60 | -4.4 | 1e-05 | 2.2
| 2 | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
| 3 | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 3 | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
| 4 | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 4 | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
| 5 | 30 | 0.1 | -0.7 | 0.4 |  |  | 5 | 60 | -4.2 | -2 | 1.1
| 6 | 30 | -0.5 | 0.13 | 0.315 |  |  | 6 | 60 | 1.1 | -2 | 1.55
| 7 | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 7 | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
| 8 | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
| 11 | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | - | 0
| 12 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 12 | 60 | -0.6 | - | 0
| 13 | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -1.5 | - | 0
| 14 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.5 | - | 0
| 15 | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | -1.5 | - | 0
| 16 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 60 | 1e-05 | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 60 | -0.2 | - | 0
| 18 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 18 | 60 | 1e-05 | - | 0
E | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | E | 1 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 2 | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 2 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 3 | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 3 | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
| 4 | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 4 | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
| 5 | 35 | 1e-05 | -1.1 | 0.55001 |  |  | 5 | 70 | -2.1 | -1.6 | 0.25
| 6 | 35 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | 0.9 | -2.1 | 1.5
| 7 | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 7 | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
| 8 | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
| 11 | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | - | 0
| 12 | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.8 | - | 0
| 13 | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -1.9 | - | 0
| 14 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | -0.8 | - | 0
| 15 | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -1.8 | - | 0
| 16 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -0.3 | - | 0
| 17 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0
| 18 | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.1 | - | 0
F | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | F | 1 | 80 | -1.6 | 1e-05 | 0.80001
| 2 | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 2 | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
| 3 | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 3 | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
| 4 | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 4 | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
| 5 | 37 | 1e-05 | -1.2 | 0.60001 |  |  | 5 | 80 | 0.2 | -0.9 | 0.55
| 6 | 37 | -1.1 | 1e-05 | 0.55001 |  |  | 6 | 80 | 0.8 | -2.6 | 1.7
| 7 | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 7 | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
| 8 | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
| 11 | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | - | 0
| 12 | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.9 | - | 0
| 13 | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -2.5 | - | 0
| 14 | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | -1.3 | - | 0
| 15 | 37 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -2.3 | - | 0
| 16 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -0.8 | - | 0
| 17 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.5 | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0
G | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | G | 1 | 90 | 0.3 | 1e-05 | 0.14999
| 2 | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 2 | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
| 3 | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 3 | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
| 4 | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 4 | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
| 5 | 40 | -0.1 | -1.5 | 0.7 |  |  | 5 | 90 | 2.7 | 0.2 | 1.25
| 6 | 40 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 6 | 90 | 0.7 | -2.6 | 1.65
| 7 | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 7 | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
| 8 | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 8 | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-05 | 0.099995 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-05 | 2.7
| 11 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | - | 0
| 12 | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.8 | - | 0
| 13 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -3.2 | - | 0
| 14 | 40 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | -2 | - | 0
| 15 | 40 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -3 | - | 0
| 16 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -1.4 | - | 0
| 17 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -0.8 | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.9 | - | 0
18 | Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100586 |  |  |  | 18 | Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100586 |  |  |  | 18 | Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100586
Suhu | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2020 | - |  |  | %RH | 2020 | -
15 | 1e-05 | - | 0 |  | 30 | -0.4 | - | 0
20 | 1e-05 | - | 0 |  | 40 | -0.1 | - | 0 |  | Suhu | 29 | 28.92 | 0 | 0.3
25 | 1e-05 | - | 0 |  | 50 | 1e-05 | - | 0 |  | %RH | 68 | 67.92 | 0 | 2
30 | -0.1 | - | 0 |  | 60 | 1e-05 | - | 0
35 | -0.2 | - | 0 |  | 70 | -0.1 | - | 0 |  |  | Konversi TEXT
37 | -0.3 | - | 0 |  | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 28.9 | 0.3 | °C
40 | -0.4 | - | 0 |  | 90 | -0.9 | - | 0 |  |  | 67.9 | 2.0 | %RH
[11 empty] | ( | ± | )
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN
| 25 |  | 1e-05 |  |  | 60 |  | 1e-05
29 |  | -0.079998 |  |  | 68 |  | -0.079998 |  |  | ( 28.9 ± 0.3 ) °C
| 30 |  | -0.1 |  |  | 70 |  | -0.1 |  | ( 67.9 ± 2.0 ) %RH
Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100586
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 1
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 2
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 3
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2017 | 2015 | 4
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2017 | 2015 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | - | 11
Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2020 | - | 12
Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2020 | - | 13
Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2020 | - | 14
Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 15
Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 16
Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 17
Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | 18
18
Note on L338: HP: dari input data

## List cetik - cetik
|  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | ≤ 500 µA | 500
|  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | ≤ 100 µA | 100
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056)
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 ( 1834020 )
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077)
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853078)
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3148907)
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3148908)
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3699030)
Dany Firmanto
Donny Martha
Choirul Huda
Rangga Setya Hantoko
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Muhammad Arrizal Septiawan
Supriyanto
Isra Mahensa
Hary Ernanto
Hamdan Syarif
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber ketidakpastian tipe A dan tipe B
1. Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber ketidakpastian tipe A dan tipe B
Baik | Baik
Tidak Baik | Tidak Baik
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056) | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1834020) | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077) | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN )
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853078) | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN )
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3148907) | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN )
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3148908) | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN )
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3699030) | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN )
3. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (14082463)
3. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (15062872)
3. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO ( 15062874 )
3. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (15062875)
3. Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A (HE 21-000670)
3. Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A (HE 21-000669)
3. Thermohygrometer, Merek : GREISINGER,GFTB 200 (34903053)
3. Thermohygrometer, Merek : GREISINGER,GFTB 200 (34903046)
2. Tidak terdapat grounding
2. Catu daya menngunakan Baterai
3. Tidak terdapat grounding
3. Catu daya menngunakan Baterai
Phototherapy Radiometer, Merek : Fluke, Model : DALE 40, SN : 2911025 | Hasil pengujian kinerja spectral radiance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui FLUKE
Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 3220102 | Hasil pengujian kinerja spectral radiance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui DALE Technology
Phototherapy Radiometer, Merek : IRRADIAN, Model : PR203, SN : D020/0023 | Hasil pengujian kinerja spectral radiance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IRRADIAN
Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 4683043 | Hasil pengujian kinerja spectral radiance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui DALE Technology
Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 4769005 | Hasil pengujian kinerja spectral radiance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui DALE Technology
Phototherapy Radiometer, Merek : DALE Technology, Model : DALE 40, SN : 5038033 | Hasil pengujian kinerja spectral radiance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui DALE Technology
Dibuat Oleh : | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056
| 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056) | 1
| 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 ( 1834020 ) | 2
| 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077) | 3
| 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853078) | 4
| 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3148907) | 5
| 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3148908) | 6
| 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3699030) | 7
| 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (,,,,,) | 8
| 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (,,,,) | 9
9
Choirul Huda
Dany Firmanto
Donny Martha
Rangga Setya Hantoko
Hamdan Syarif
Isra Mahensa
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Muhammad Arrizal Septiawan
Hary Ernanto
Gusti Arya Dinata
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Fatimah Novrianisa
Taufik Priawan
Septia Khairunnisa
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Wardimanul Abrar
Venna Filosofia
Muhammad Alpian Hadi
Achmad Fauzan Adzim
Ahmad Ghazali
Ryan Rama Chaesar R
Siti Fathul Jannah
Vikki Akhsanudin Nurkholis
Dewi Nofitasari

## Kesimpulan
Kesimpulan :
| KESIMPULAN | SIMBOL
| Nomor Sertifikat : 41 / | Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| Nomor Surat Keterangan : 41 / M - | Alat yang diuji melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020