## DB ESA
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2022
| 150 | 0.76 | 0.31 | 0.225 | 0.47 |  |  | 150 | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 0.47 |  |  | 150 | -0.07 | -1.43 | 0.68 | 1.2
| 180 | -0.13 | 0.1 | 0.115 | 0.47 |  |  | 180 | -0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.47 |  |  | 180 | -0.13 | -1.81 | 0.84 | 1.2
| 200 | -0.16 | -0.04 | 0.06 | 0.47 |  |  | 200 | -0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.47 |  |  | 200 | -0.26 | -2.05 | 0.895 | 1.2
| 220 | -0.18 | -0.28 | 0.05 | 0.47 |  |  | 220 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.47 |  |  | 220 | -0.29 | -2.29 | 1 | 1.2
| 230 | -0.26 | -0.2 | 0.03 | 0.47 |  |  | 230 | -10.02 | 0.05 | 5.035 | 0.47 |  |  | 230 | -0.23 | -11.79 | 5.78 | 1.2
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.47 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.47 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2
| Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2022
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.59
| 50 | -0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.29 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.29 |  |  | 50 | 2 | 9.1 | 3.55 | 0.59
| 100 | -0.06 | 0.2 | 0.13 | 0.29 |  |  | 100 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.29 |  |  | 100 | 2 | 6 | 2 | 0.59
| 200 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.29 |  |  | 200 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 0.29 |  |  | 200 | 3.6 | -3.6 | 3.6 | 0.59
| 500 | -0.9 | 3.8 | 2.35 | 0.29 |  |  | 500 | 20 | 0.8 | 9.6 | 0.29 |  |  | 500 | 2.9 | -18.8 | 10.85 | 0.59
| 1000 | -0.003 | 9 | 4.5015 | 0.29 |  |  | 1000 | 2 | 0.008 | 0.996 | 0.29 |  |  | 1000 | 3 | -47 | 25 | 0.59
| Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2015 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2022
| 10 | - | 1e-06 | 1e-06 | 1.4 |  |  | 10 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.3 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.051
| 20 | - | 1e-06 | 1e-06 | 1.4 |  |  | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 1.3 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.051
| 50 | - | 1e-06 | 1e-06 | 1.4 |  |  | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 |  |  | 50 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.051
| 100 | - | -0.3 | 1e-06 | 1.4 |  |  | 100 | 1e-06 | 0.3 | 0.15 | 1.3 |  |  | 100 | 0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.051
| Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2
| 0.1 | 0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.43 |  |  | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 1e-06 | 0.43 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2
| 1 | 0.012 | 0.004 | 1e-06 | 0.43 |  |  | 1 | 0.055 | 0.045 | 0.005 | 0.43 |  |  | 1 | 1e-06 | 0.003 | 1e-06 | 1.2
| 2 | 1e-06 | 0.007 | 1e-06 | 0.43 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43 |  |  | 2 | 1e-06 | 0.004 | 1e-06 | 1.2
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2019
| 150 | -0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.47 |  |  | 150 | -0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.47 |  |  | 150 | 0.03 | -0.15 | 0.09 | 1.2
| 180 | -0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.47 |  |  | 180 | -0.11 | 0.1 | 0.105 | 0.47 |  |  | 180 | 1e-06 | -0.11 | 0.055001 | 1.2
| 200 | -0.14 | 0.05 | 0.095 | 0.47 |  |  | 200 | -0.17 | -0.03 | 0.07 | 0.47 |  |  | 200 | 0.05 | -0.1 | 0.075 | 1.2
| 220 | -0.19 | 0.1 | 0.145 | 0.47 |  |  | 220 | -0.25 | 0.38 | 0.315 | 0.47 |  |  | 220 | 0.05 | -0.13 | 0.09 | 1.2
| 230 | -0.2 | 0.368 | 0.284 | 0.47 |  |  | 230 | -0.23 | -0.16 | 0.035 | 0.47 |  |  | 230 | -0.05 | -0.15 | 0.05 | 1.2
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.47 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.47 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2
| Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2019
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29 |  |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.59
| 50 | -0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.29 |  |  | 50 | 4.7 | -0.33 | 2.515 | 0.29 |  |  | 50 | 2.1 | 2.6 | 0.25 | 0.59
| 100 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.29 |  |  | 100 | 4.4 | -0.42 | 2.41 | 0.29 |  |  | 100 | 2.3 | 2.6 | 0.15 | 0.59
| 200 | 1.1 | 1.4 | 0.15 | 0.29 |  |  | 200 | 15.6 | 1.3 | 7.15 | 0.29 |  |  | 200 | 0.2 | 3.1 | 1.45 | 0.59
| 500 | 0.9 | 2.8 | 0.95 | 0.29 |  |  | 500 | 14.3 | 0.7 | 6.8 | 0.29 |  |  | 500 | 2.8 | 3.9 | 0.55 | 0.59
| 1000 | 2 | 0.012 | 0.994 | 0.29 |  |  | 1000 | 15 | 0.002 | 7.499 | 0.29 |  |  | 1000 | 13 | 0.005 | 6.4975 | 0.59
| Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2019
| 10 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 1.3 |  |  | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 1.3 |  |  | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 1.7
| 20 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 1.3 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 1.3 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 1.7
| 50 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.3 |  |  | 50 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 1.3 |  |  | 50 | 0.3 | 0.3 | 1e-06 | 1.7
| 100 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1.3 |  |  | 100 | 1.3 | 0.8 | 0.25 | 1.3 |  |  | 100 | 0.9 | 0.6 | 0.15 | 1.7
| Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2019
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2
| 0.1 | 0.006 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43 |  |  | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 1e-06 | 0.43 |  |  | 0.1 | 0.001 | -0.002 | 1e-06 | 1.2
| 1 | 0.007 | -0.001 | 1e-06 | 0.43 |  |  | 1 | 0.003 | 0.012 | 1e-06 | 0.43 |  |  | 1 | 0.002 | -0.001 | 1e-06 | 1.2
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4670010) | [5 empty] | I | ESA (4669058)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2020 | 2022
| 150 | 0.21 | 0.21 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 150 | 1e-06 | -0.17 | 0.085001 | 1.2 |  |  | 150 | -0.24 | -0.17 | 0.035 | 1.2
| 180 | 0.33 | 0.33 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 180 | 1e-06 | -0.22 | 0.11 | 1.2 |  |  | 180 | -0.14 | -0.39 | 0.125 | 1.2
| 200 | 0.34 | 0.34 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 200 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2 |  |  | 200 | -0.33 | -0.23 | 0.05 | 1.2
| 220 | 0.37 | 0.37 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 220 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 220 | -0.45 | -0.45 | 1e-06 | 1.2
| 230 | 0.47 | 0.47 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 230 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 230 | -0.54 | -0.16 | 0.19 | 1.2
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | -0.15 | 0.075 | 1.2
| Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2020 | 2022
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.59 |  |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.59 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.59
| 50 | 1.7 | 1.7 | 1e-06 | 0.59 |  |  | 50 | 1e-06 | 1.7 | 0.85 | 0.59 |  |  | 50 | 2.1 | 5 | 1.45 | 0.59
| 100 | 1.7 | 1.7 | 1e-06 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 3.4 | 1.7 | 0.59 |  |  | 100 | 3.7 | 0.7 | 1.5 | 0.59
| 200 | 0.4 | 0.4 | 1e-06 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 200 | 8.3 | -8.2 | 8.25 | 0.59
| 500 | 3 | 3 | 1e-06 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 8.3 | -31.8 | 20.05 | 0.59
| 1000 | 5 | 4 | 0.5 | 0.59 |  |  | 1000 | 1e-06 | 80 | 40 | 0.59 |  |  | 1000 | -97 | -74 | 11.5 | 0.59
|  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2018 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2020 | 2022
| 10 | - | 1e-06 | 1e-05 | 1.7 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7
| 20 | - | 0.1 | 1e-05 | 1.7 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7
| 50 | - | 0.4 | 1e-05 | 1.7 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  | 50 | 1e-06 | 0.2 | 0.1 | 1.7
| 100 | - | 1.4 | 1e-05 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  | 100 | 1e-06 | 0.4 | 0.2 | 1.7
| Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2020 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 0.1 | 1e-06 | -0.002 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 0.1 | -0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2
| 1 | -0.0023 | -0.0023 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 1 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 1 | -0.001 | 0.003 | 1e-06 | 1.2
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 2 | 1e-06 | -0.006 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 2 | -0.006 | 0.004 | 0.005 | 1.2
No | No urut alat | KOREKSI ESA | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [7 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.76 | 0.31 | 0.225 | 0.47 |  | I | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29
| 2 | 150 | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 0.47 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29
| 3 | 150 | -0.07 | -1.43 | 0.68 | 1.2 |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.59
| 4 | 150 | -0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.47 |  |  | 4 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29
| 5 | 150 | -0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.47 |  |  | 5 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29
| 6 | 150 | 0.03 | -0.15 | 0.09 | 1.2 |  |  | 6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.59
| 7 | 150 | 0.21 | 0.21 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 7 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.59
| 8 | 150 | 1e-06 | -0.17 | 0.085001 | 1.2 |  |  | 8 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.59
| 9 | 150 | -0.24 | -0.17 | 0.035 | 1.2 |  |  | 9 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.59
II | 1 | 180 | -0.13 | 0.1 | 0.115 | 0.47 |  | II | 1 | 50 | -0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.29
| 2 | 180 | -0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.47 |  |  | 2 | 50 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.29
| 3 | 180 | -0.13 | -1.81 | 0.84 | 1.2 |  |  | 3 | 50 | 2 | 9.1 | 3.55 | 0.59
| 4 | 180 | -0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.47 |  |  | 4 | 50 | -0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.29
| 5 | 180 | -0.11 | 0.1 | 0.105 | 0.47 |  |  | 5 | 50 | 4.7 | -0.33 | 2.515 | 0.29
| 6 | 180 | 1e-06 | -0.11 | 0.055001 | 1.2 |  |  | 6 | 50 | 2.1 | 2.6 | 0.25 | 0.59
| 7 | 180 | 0.33 | 0.33 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 7 | 50 | 1.7 | 1.7 | 1e-06 | 0.59
| 8 | 180 | 1e-06 | -0.22 | 0.11 | 1.2 |  |  | 8 | 50 | 1e-06 | 1.7 | 0.85 | 0.59
| 9 | 180 | -0.14 | -0.39 | 0.125 | 1.2 |  |  | 9 | 50 | 2.1 | 5 | 1.45 | 0.59
III | 1 | 200 | -0.16 | -0.04 | 0.06 | 0.47 |  | III | 1 | 100 | -0.06 | 0.2 | 0.13 | 0.29
| 2 | 200 | -0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.47 |  |  | 2 | 100 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.29
| 3 | 200 | -0.26 | -2.05 | 0.895 | 1.2 |  |  | 3 | 100 | 2 | 6 | 2 | 0.59
| 4 | 200 | -0.14 | 0.05 | 0.095 | 0.47 |  |  | 4 | 100 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.29
| 5 | 200 | -0.17 | -0.03 | 0.07 | 0.47 |  |  | 5 | 100 | 4.4 | -0.42 | 2.41 | 0.29
| 6 | 200 | 0.05 | -0.1 | 0.075 | 1.2 |  |  | 6 | 100 | 2.3 | 2.6 | 0.15 | 0.59
| 7 | 200 | 0.34 | 0.34 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 7 | 100 | 1.7 | 1.7 | 1e-06 | 0.59
| 8 | 200 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2 |  |  | 8 | 100 | 1e-06 | 3.4 | 1.7 | 0.59
| 9 | 200 | -0.33 | -0.23 | 0.05 | 1.2 |  |  | 9 | 100 | 3.7 | 0.7 | 1.5 | 0.59
IV | 1 | 220 | -0.18 | -0.28 | 0.05 | 0.47 |  | IV | 1 | 200 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.29
| 2 | 220 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.47 |  |  | 2 | 200 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 0.29
| 3 | 220 | -0.29 | -2.29 | 1 | 1.2 |  |  | 3 | 200 | 3.6 | -3.6 | 3.6 | 0.59
| 4 | 220 | -0.19 | 0.1 | 0.145 | 0.47 |  |  | 4 | 200 | 1.1 | 1.4 | 0.15 | 0.29
| 5 | 220 | -0.25 | 0.38 | 0.315 | 0.47 |  |  | 5 | 200 | 15.6 | 1.3 | 7.15 | 0.29
| 6 | 220 | 0.05 | -0.13 | 0.09 | 1.2 |  |  | 6 | 200 | 0.2 | 3.1 | 1.45 | 0.59
| 7 | 220 | 0.37 | 0.37 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 7 | 200 | 0.4 | 0.4 | 1e-06 | 0.59
| 8 | 220 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 8 | 500 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59
| 9 | 220 | -0.45 | -0.45 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 9 | 200 | 8.3 | -8.2 | 8.25 | 0.59
V | 1 | 230 | -0.26 | -0.2 | 0.03 | 0.47 |  | V | 1 | 500 | -0.9 | 3.8 | 2.35 | 0.29
| 2 | 230 | -10.02 | 0.05 | 5.035 | 0.47 |  |  | 2 | 500 | 20 | 0.8 | 9.6 | 0.29
| 3 | 230 | -0.23 | -11.79 | 5.78 | 1.2 |  |  | 3 | 500 | 2.9 | -18.8 | 10.85 | 0.59
| 4 | 230 | -0.2 | 0.368 | 0.284 | 0.47 |  |  | 4 | 500 | 0.9 | 2.8 | 0.95 | 0.29
| 5 | 230 | -0.23 | -0.16 | 0.035 | 0.47 |  |  | 5 | 500 | 14.3 | 0.7 | 6.8 | 0.29
| 6 | 230 | -0.05 | -0.15 | 0.05 | 1.2 |  |  | 6 | 500 | 2.8 | 3.9 | 0.55 | 0.59
| 7 | 230 | 0.47 | 0.47 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 7 | 500 | 3 | 3 | 1e-06 | 0.59
| 8 | 230 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 8 | 500 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59
| 9 | 230 | -0.54 | -0.16 | 0.19 | 1.2 |  |  | 9 | 500 | 8.3 | -31.8 | 20.05 | 0.59
VI | 1 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.47 |  | VI | 1 | 1000 | -0.003 | 9 | 4.5015 | 0.29
| 2 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.47 |  |  | 2 | 1000 | 2 | 0.008 | 0.996 | 0.29
| 3 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 3 | 1000 | 3 | -47 | 25 | 0.59
| 4 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.47 |  |  | 4 | 1000 | 2 | 0.012 | 0.994 | 0.29
| 5 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.47 |  |  | 5 | 1000 | 15 | 0.002 | 7.499 | 0.29
| 6 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 6 | 1000 | 13 | 0.005 | 6.4975 | 0.59
| 7 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 7 | 1000 | 5 | 4 | 0.5 | 0.59
| 8 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2 |  |  | 8 | 1000 | 1e-06 | 80 | 40 | 0.59
| 9 | 250 | 1e-06 | -0.15 | 0.075 | 1.2 |  |  | 9 | 1000 | -97 | -74 | 11.5 | 0.59
No | No urut alat | KOREKSI ESA | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [7 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | - | 1e-06 | 1e-06 | 1.4 |  | I | 1 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43
| 2 | 10 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.3 |  |  | 2 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.051 |  |  | 3 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2
| 4 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 1.3 |  |  | 4 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43
| 5 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 1.3 |  |  | 5 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43
| 6 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 1.7 |  |  | 6 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2
| 7 | 10 | - | 1e-06 | 1e-05 | 1.7 |  |  | 7 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2
| 8 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  | 8 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2
| 9 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7 |  |  | 9 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2
II | 1 | 20 | - | 1e-06 | 1e-06 | 1.4 |  | II | 1 | 0.1 | 0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.43
| 2 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 1.3 |  |  | 2 | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 1e-06 | 0.43
| 3 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.051 |  |  | 3 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2
| 4 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 1.3 |  |  | 4 | 0.1 | 0.006 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 1.3 |  |  | 5 | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 1e-06 | 0.43
| 6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 1.7 |  |  | 6 | 0.1 | 0.001 | -0.002 | 1e-06 | 1.2
| 7 | 20 | - | 0.1 | 1e-05 | 1.7 |  |  | 7 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2
| 8 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  | 8 | 0.1 | 1e-06 | -0.002 | 1e-06 | 1.2
| 9 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7 |  |  | 9 | 0.1 | -0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2
III | 1 | 50 | - | 1e-06 | 1e-06 | 1.4 |  | III | 1 | 1 | 0.012 | 0.004 | 1e-06 | 0.43
| 2 | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 |  |  | 2 | 1 | 0.055 | 0.045 | 0.005 | 0.43
| 3 | 50 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.051 |  |  | 3 | 1 | 1e-06 | 0.003 | 1e-06 | 1.2
| 4 | 50 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.3 |  |  | 4 | 1 | 0.007 | -0.001 | 1e-06 | 0.43
| 5 | 50 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 1.3 |  |  | 5 | 1 | 0.003 | 0.012 | 1e-06 | 0.43
| 6 | 50 | 0.3 | 0.3 | 1e-06 | 1.7 |  |  | 6 | 1 | 0.002 | -0.001 | 1e-06 | 1.2
| 7 | 50 | - | 0.4 | 1e-05 | 1.7 |  |  | 7 | 1 | -0.0023 | -0.0023 | 1e-06 | 1.2
| 8 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  | 8 | 1 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 1.2
| 9 | 50 | 1e-06 | 0.2 | 0.1 | 1.7 |  |  | 9 | 1 | -0.001 | 0.003 | 1e-06 | 1.2
IV | 1 | 100 | - | -0.3 | 1e-06 | 1.4 |  | IV | 1 | 2 | 1e-06 | 0.007 | 1e-06 | 0.43
| 2 | 100 | 1e-06 | 0.3 | 0.15 | 1.3 |  |  | 2 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43
| 3 | 100 | 0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.051 |  |  | 3 | 2 | 1e-06 | 0.004 | 1e-06 | 1.2
| 4 | 100 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1.3 |  |  | 4 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43
| 5 | 100 | 1.3 | 0.8 | 0.25 | 1.3 |  |  | 5 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43
| 6 | 100 | 0.9 | 0.6 | 0.15 | 1.7 |  |  | 6 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2
| 7 | 100 | - | 1.4 | 1e-05 | 1.7 |  |  | 7 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2
| 8 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  | 8 | 2 | 1e-06 | -0.006 | 1e-06 | 1.2
| 9 | 100 | 1e-06 | 0.4 | 0.2 | 1.7 |  |  | 9 | 2 | -0.006 | 0.004 | 0.005 | 1.2
4 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [9 empty] | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA
Setting VAC |  |  | Driff | U95
( V ) | 2017 | 2019 | [8 empty] | 220.2 |  |  |  | :
150 | -0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.47 | [6 empty] | OL
180 | -0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.47 | [6 empty] | 0.122
200 | -0.14 | 0.05 | 0.095 | 0.47 | [5 empty] | NO | 14
220 | -0.19 | 0.1 | 0.145 | 0.47 | [5 empty] | NC | 12
230 | -0.2 | 0.368 | 0.284 | 0.47 | [8 empty] | 0.47
250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.47
Current Leakage |  |  | Driff | U95
( uA ) | 2017 | 2019
0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29
50 | -0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.29
100 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.29
200 | 1.1 | 1.4 | 0.15 | 0.29
500 | 0.9 | 2.8 | 0.95 | 0.29
1000 | 2 | 0.012 | 0.994 | 0.29
Main-PE |  |  | Driff | U95
( MΩ ) | 2017 | 2019
10 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 1.3
20 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 1.3
50 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.3
100 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1.3
Resistance |  |  | Driff | U95
( Ω ) | 2017 | 2019
0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43
0.1 | 0.006 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43
1 | 0.007 | -0.001 | 1e-06 | 0.43
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [11 empty] | 4
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 1 |  | 1 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2017 | 2019 | 2 |  | 2 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2018 | 2022 | 3 |  | 3 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2017 | 2019 | 4 |  | 4 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2017 | 2019 | 5 |  | 5 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 6 |  | 6 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 7 |  | 7 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 8 |  | 8 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2020 | 2022 | 9 |  | 9 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
4 | [11 empty] | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)

## ID
INPUT DATA KALIBRASI PULSE OXYMETER
[7 empty] | Nomor Sertifikat : 42 / | 1 / IV - 21 / E - 050.000 DL
Merek |  |  | : | Acare | [10 empty] | KESIMPULAN | SIMBOL
Model/Tipe |  |  | : | - | [10 empty] | Nomor Sertifikat : 42 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
No. Seri |  |  | : | - | [10 empty] | Nomor Surat Keterangan : 42 / M - | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2019-06-14
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 14 Juni 2019
Tempat Kalibrasi |  |  | : | UGD
Nama Ruang |  |  | : | UGD
Metode Kerja |  |  | : | MK 041 - 18
I. | Kondisi Ruang | [12 empty] | Rata2 | Rata2 Terkoreksi
|  |  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  | : | 36.6 | 36.7 | °C |  |  |  | oC |  |  |  | 36.65
| 2. Kelembaban |  | : | 60 | 59 | %RH |  |  |  | % RH |  |  |  | 59.5
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 220.5 | Volt
`
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [7 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas
yang diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi | [7 empty] | OL | MΩ | > 2 MΩ
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif | [7 empty] | 0.123 | Ω | ≤ 0.2 Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk perangkat elektromedik kelas I | [7 empty] | 120 | µA | ≤ 100 µA |  |  | Arus bocor peralatan untuk perangkat elektromedik kelas I | 500
[15 empty] | Arus bocor peralatan untuk perangkat elektromedik kelas II | 100
IV. | Pengujian Kinerja | [13 empty] | 500
A. Kalibrasi Akurasi Saturasi Oksigen
| No | Parameter | Setting Pada Standar | Pembacaan Alat | [10 empty] | NC | 0
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1. | Saturasi O₂ (%) | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
| 2. |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
| 3. |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
| 4. |  | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
| 5. |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
| 6. |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 7. |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
B. Kalibrasi Akurasi Heart Rate
| No | Parameter | Setting Pada Standar | Pembacaan Alat
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1. | Heart Rate (BPM) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 2. |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 3. |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| 4. |  | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber kesalahan tipe A dan tipe B
Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil Kalibrasi Saturasi Oksigen tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
| Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD | [14 empty] | VAC | 1 | 0 | Catu daya menggunakan baterai
| - | [14 empty] | Ua | 1 | 1 | Tidak terdapat grounding diruangan
[16 empty] | sum | 2 | 2 | -
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan | [16 empty] | -
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOT LIGHT, SN : 4404040
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Tidak terdapat grounding di ruangan
-
VIII. | Petugas Kalibrasi
Septia Khairunnisa
IX. | Tanggal Pembuatan Laporan | [16 empty] | Hasil Skor
| 2022-03-11 | [14 empty] | Catu daya menggunakan baterai | 40 | 40
[16 empty] | Tidak terdapat grounding diruangan | 40
[16 empty] | - | 40
[15 empty] | 120 | 120
[15 empty] | 500 | 120
[15 empty] | 0 | 40
[15 empty] | 40 |  |  | 0 | -
[15 empty] | 40 |  | 40 | 20 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi yang tanpa dilengkapi grounding
[18 empty] | 40 | -
| No | Parameter | Setting Pada Standar | Pembacaan UUT Terkoreksi | [5 empty] | Rata - Rata | Koreksi | Standar deviasi | Koreksi Relatif % | U95 |  |  | -
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Frekuensi Heart Rate (BPM) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1.9328 | 0.57983
| 2 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0.96638 | 0.57983
| 4 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0.48319 | 0.57983
| 6 |  | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0.24159 | 0.57983
| No | Parameter | Setting Pada Standar | Pembacaan UUT | [5 empty] | Rata - Rata | Rata - Rata terkoreksi | Koreksi | Standar deviasi | Kesalahan | U95
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |  | Relatif
| 1. | Saturasi O₂ (%) | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0.57983
| 2. |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.57983
| 3. |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0.57983
| 4. |  | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0.57983
| 5. |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0.57983
| 6. |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.57983
| 7. |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.57983
Baik
Tidak Baik
2. Tidak terdapat grounding
2. Catu daya menggunakan genset
2. Catu daya menngunakan baterai
2. Catu daya menggunakan adaptor
Dany Firmanto
Donny Martha
Choirul Huda
Rangga Prasetya Hantoko
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Muhammad Arrizal Septiawan
Supriyanto
Isra Mahensa
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Tidak terdapat grounding
Catu daya menggunakan baterai
-

## LH
HASIL KALIBRASI PULSE OXYMETER
Nomor Sertifikat : 42 / 1 / IV - 21 / E - 050.000 DL
Merek |  |  | : | Acare
Model/Tipe |  |  | : | -
No. Seri |  |  | : | -
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2019-06-14
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 14 Juni 2019
Tempat Kalibrasi |  |  | : | UGD
Nama Ruang |  |  | : | UGD
Metode Kerja |  |  | : | MK 041 - 18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 36.7176 | ± | 0.4 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 57.6543 | ± | 2.2 | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 220.6183 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas
yang diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | OL |  | > 2 MΩ
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif | [5 empty] | 0.12281 | Ω | ≤ 0.2 Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk perangkat elektromedik kelas I | [5 empty] | 120.7135 | µA | ≤ 100 µA
IV. | Pengujian Kinerja
A. Kalibrasi Akurasi Saturasi Oksigen
| No. | Parameter | Setting Standar |  | Pambacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1. | Saturasi O₂ (%) | 100 |  | 99 | -0.99999 | ± 1 % O₂ | ± | 0.57983
| 2. |  | 99 |  | 99 | 1e-05 |  | ± | 0.57983
| 3. |  | 98 |  | 98 | 1e-05 |  | ± | 0.57983
| 4. |  | 97 |  | 97 | 1e-05 |  | ± | 0.57983
| 5. |  | 95 |  | 95 | 1e-05 |  | ± | 0.57983
| 6. |  | 90 |  | 90 | 1e-05 |  | ± | 0.57983
| 7. |  | 85 |  | 85 | 1e-05 |  | ± | 0.57983
B. Kalibrasi Akurasi Heart Rate
| No | Parameter | Setting Standar |  | Pambacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1. | Heart Rate (BPM) | 30 |  | 30 | 1e-05 | ± 5 % | ± | 0.57983
| 2. |  | 60 |  | 60 | 1e-05 |  | ± | 0.57983
| 3. |  | 120 |  | 120 | 1e-05 |  | ± | 0.57983
| 4. |  | 240 |  | 240 | 1e-05 |  | ± | 0.57983
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber kesalahan tipe A dan tipe B
Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil Kalibrasi Saturasi Oksigen tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
-
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOT LIGHT, SN : 4404040
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Septia Khairunnisa
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda,S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
Choirul Huda,S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001
Donny Martha | NIP 198103112010121001

## Penyelia
HASIL KALIBRASI PULSE OXYMETER
Nomor Sertifikat : 42 / 1 / IV - 21 / E - 050.000 DL
Merek |  |  | : | Acare
Model/Tipe |  |  | : | -
No. Seri |  |  | : | -
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 43630
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 14 Juni 2019
Tempat Kalibrasi |  |  | : | UGD
Nama Ruang |  |  | : | UGD
Metode Kerja |  |  | : | MK 041 - 18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 36.7176 | ± | 0.4 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 57.6543 | ± | 2.2 | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 220.6183 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [8 empty] | Score
| 1. Fisik |  | : | Baik | [5 empty] | 5
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [5 empty] | 5
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur | Ambang Batas | Score
yang diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | OL | > 2 MΩ | 10 |  | Arus bocor peralatan untuk perangkat elektromedik kelas I | 500
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif | [5 empty] | 0.12281 | ≤ 0.2 Ω | 10 |  | Arus bocor peralatan untuk perangkat elektromedik kelas II | 100
| 3 | Arus bocor peralatan untuk perangkat elektromedik kelas I | [5 empty] | 120.7135 | ≤ 100 µA | 20 |  |  | 500
IV. | Pengujian Kinerja
A. Kalibrasi Akurasi Saturasi Oksigen
| No. | Parameter | Setting Standar |  | Pambacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  | score
| 1. | Saturasi O₂ (%) | 100 |  | 99 | -0.99999 | ± 1 % O₂ | 0.57983 |  | 35 | 100 | 14.2857 | 0.99999
| 2. |  | 99 |  | 99 | 1e-05 |  | 0.57983 |  |  |  | 14.2857 | 1e-05
| 3. |  | 98 |  | 98 | 1e-05 |  | 0.57983 |  |  |  | 14.2857 | 1e-05
| 4. |  | 97 |  | 97 | 1e-05 |  | 0.57983 |  |  |  | 14.2857 | 1e-05
| 5. |  | 95 |  | 95 | 1e-05 |  | 0.57983 |  |  |  | 14.2857 | 1e-05
| 6. |  | 90 |  | 90 | 1e-05 |  | 0.57983 |  |  |  | 14.2857 | 1e-05
| 7. |  | 85 |  | 85 | 1e-05 |  | 0.57983 |  |  |  | 14.2857 | 1e-05
B. Kalibrasi Akurasi Heart Rate
| No | Parameter | Setting Standar |  | Pambacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  | score |  | score | Koreksi Relatif ( % )
| 1. | Heart Rate (BPM) | 30 |  | 30 | 1e-05 | ± 5 % | 0.57983 |  | 15 | 100 | 25 | 1.9328
| 2. |  | 60 |  | 60 | 1e-05 |  | 0.57983 |  |  |  | 25 | 0.96638
| 3. |  | 120 |  | 120 | 1e-05 |  | 0.57983 |  |  |  | 25 | 0.48319
| 4. |  | 240 |  | 240 | 1e-05 |  | 0.57983 |  |  |  | 25 | 0.24159
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber kesalahan tipe A dan tipe B
Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil Kalibrasi Saturasi Oksigen tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
-
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOT LIGHT, SN : 4404040
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Septia Khairunnisa
|  | Dibuat Oleh : | Septia Khairunnisa |  |  | 2022-03-11 | Paraf:….. | TOTAL
|  | Penyelia : |  |  |  |  | Paraf:….. | 80
50
[11 empty] | Kondisi | 10 | 10
[11 empty] | Listrik | 40 | 20
[11 empty] | Kinerja | 50 | 50

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER | [15 empty] | INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | U95 |  |  | 19 | KOREKSI EXTECH SD700 A.100615 |  |  |  |  | KOREKSI EXTECH SD700 A.100615 |  |  |  |  | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6 |  |  | Suhu |  | Tahun |  | DRIFT | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT | Suhu | 0.1
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 3.1 |  |  | °C |  | 2020 | 2021 |  | %RH |  | 2020 | 2021 |  | %RH | 1.5
|  | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 | [6 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | -0.4 | -1.5 | 0.55
|  | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 40 | -5.8 | -8.6 | 1.4 | [6 empty] | 20 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 40 | -0.2 | -0.8 | 0.3
|  | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  |  | 50 | -5.3 | -7.2 | 0.95 | [6 empty] | 25 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 50 | -0.2 | -0.2 | 0
|  | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 60 | -4.4 | -5.2 | 0.4 | [6 empty] | 30 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  | 60 | -0.2 | 0.2 | 0.2
|  | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 70 | -3.2 | -2.6 | 0.3 | [6 empty] | 35 | -0.3 | -0.1 | 0.1 |  | 70 | -0.3 | -0.7 | 0.2
|  | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  |  | 80 | -1.6 | 0.7 | 1.15 | [6 empty] | 37 | -0.3 | 0 | 0.15 |  | 80 | -0.5 | -0.9 | 0.2
|  | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  |  | 90 | 0.3 | 4.5 | 2.1 | [6 empty] | 40 | -0.4 | 0.2 | 0.3 |  | 90 | -0.8 | -0.6 | 0.1
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 3.3
|  | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0 |  |  | 35 | 1e-06 | -1.6 | 0
|  | 20 | 0.7 | -0.1 | 0 |  |  | 40 | -6.2 | -1.6 | 0
|  | 25 | 0.5 | -0.2 | 0 |  |  | 50 | -5.3 | -1.5 | 0
|  | 30 | 0.2 | -0.3 | 0 |  |  | 60 | -4 | -1.3 | 0
|  | 35 | -0.1 | -0.3 | 0 |  |  | 70 | -2.4 | -1.1 | 0
|  | 37 | -0.2 | -0.3 | 0 |  |  | 80 | -0.5 | -0.7 | 0
|  | 40 | -0.1 | -0.3 | 0 |  |  | 90 | 1.7 | -0.3 | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0 |  |  | 30 | 1e-06 | -5.7 | 0
|  | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  | 40 | -5.9 | -5.3 | 0
|  | 25 | 0.7 | -0.1 | 0 |  |  | 50 | -4.5 | -4.9 | 0
|  | 30 | 1e-06 | -0.3 | 0 |  |  | 60 | -3.2 | -4.3 | 0
|  | 35 | -0.3 | -0.5 | 0 |  |  | 70 | -2 | -3.6 | 0
|  | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 |  |  | 80 | -0.8 | -2.9 | 0
|  | 40 | 0.2 | -0.7 | 0 |  |  | 90 | 0.3 | -2 | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | -0.2 | -0.1 | 0 |  |  | 35 | -4.5 | -1.7 | 0
|  | 20 | -0.1 | -0.3 | 0 |  |  | 40 | -4.4 | -1.5 | 0
|  | 25 | -0.1 | -0.5 | 0 |  |  | 50 | -4.3 | -1 | 0
|  | 30 | -0.1 | -0.6 | 0 |  |  | 60 | -4.2 | -0.3 | 0
|  | 35 | -0.3 | -0.6 | 0 |  |  | 70 | -4 | 0.7 | 0
|  | 37 | -0.4 | -0.6 | 0 |  |  | 80 | -3.8 | 1.9 | 0
|  | 40 | -0.5 | -0.6 | 0 |  |  | 90 | -3.5 | 3.3 | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 40 | -7.2 | -8 | 0.4
|  | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -6.2 | -6.2 | 0
|  | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5
|  | 35 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 70 | -4.1 | -2.1 | 1
|  | 37 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 80 | -3 | 0.2 | 1.6
|  | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 30 | -1.5 | -4.9 | 1.7
|  | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 40 | -3.8 | -3.4 | 0.2
|  | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 50 | -5.4 | -2.5 | 1.45
|  | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 60 | -6.4 | -2 | 2.2
|  | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 70 | -6.7 | -2.1 | 2.3
|  | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 80 | -6.3 | -2.6 | 1.85
|  | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 90 | -5.2 | -2.6 | 1.3
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.3
|  | 15 | 0.1 | 0.3 | 0 |  |  | 30 | -1.9 | 1.8 | 0
|  | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0 |  |  | 40 | -1.9 | 1.2 | 0
|  | 25 | 1e-06 | -0.2 | 0 |  |  | 50 | -1.9 | 0.8 | 0
|  | 30 | 1e-06 | -0.6 | 0 |  |  | 60 | -2.1 | 0.7 | 0
|  | 35 | 1e-06 | -1.1 | 0 |  |  | 70 | -2.3 | 0.9 | 0
|  | 37 | 1e-06 | -1.4 | 0 |  |  | 80 | -2.6 | 1.2 | 0
|  | 40 | 0.1 | -1.7 | 0 |  |  | 90 | -3 | 1.8 | 0
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 30 | -4 | -1.4 | 0
|  | 20 | 0 | -0.2 | 0 |  |  | 40 | -3.8 | -1.2 | 0
|  | 25 | -0.1 | -0.4 | 0 |  |  | 50 | -3.8 | -1.2 | 0
|  | 30 | -0.2 | -0.4 | 0 |  |  | 60 | -3.9 | -1.1 | 0
|  | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 |  |  | 70 | -4.1 | -1.2 | 0
|  | 37 | -0.1 | -0.5 | 0 |  |  | 80 | -4.5 | -1.2 | 0
|  | 40 | 0 | -0.4 | 0 |  |  | 90 | -4.9 | -1.3 | 0
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
|  | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 30 | -1.2 | - | 0
|  | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.9 | - | 0
|  | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -0.8 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.6 | - | 0
|  | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.2 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
|  | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45
|  | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55
|  | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
|  | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
|  | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
|  | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
|  | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.8
|  | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 35 | -5.2 | - | 0
|  | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -5.5 | - | 0
|  | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -5.5 | - | 0
|  | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -4.8 | - | 0
|  | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -3.4 | - | 0
|  | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -1.4 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | 1.3 | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 35 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 40 | -0.3 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.3 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.5 | - | 0
|  | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -0.8 | - | 0
|  | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 80 | -1.3 | - | 0
|  | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 90 | -2 | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 35 | 0.6 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.3 | - | 0
|  | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 60 | -0.6 | - | 0
|  | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 70 | -0.8 | - | 0
|  | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 80 | -0.9 | - | 0
|  | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 35 | -1.4 | - | 0
|  | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -1.3 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.3 | - | 0
|  | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -1.9 | - | 0
|  | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 80 | -2.5 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | -3.2 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | 0.1 | - | 0
|  | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.2 | - | 0
|  | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 50 | 0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | 1e-06 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 80 | -0.8 | - | 0
|  | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 90 | -1.4 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | -1.6 | - | 0
|  | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1.4 | - | 0
|  | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.4 | - | 0
|  | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -1.8 | - | 0
|  | 37 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 80 | -2.3 | - | 0
|  | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 90 | -3 | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.6
|  | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | -0.2 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.2 | - | 0
|  | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2
|  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  | 30 | -0.4 | -0.4 | 0
|  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  | 40 | -0.1 | -0.1 | 0
|  | 25 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0
|  | 30 | -0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0
|  | 35 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 70 | -0.1 | -0.1 | 0
|  | 37 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 80 | -0.5 | -0.5 | 0
|  | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 90 | -0.9 | -0.9 | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH |  |  |  |  | 1 | 0.6 | 3.1
A | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | A | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 2 | 0.3 | 3.3
| 2 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 2 | 35 | -1.6 | - | 0 |  | 3 | 0.3 | 3.1
| 3 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 3 | 30 | -5.7 | - | 0 |  | 4 | 0.6 | 2.6
| 4 | 15 | -0.1 | - | 0 |  |  | 4 | 35 | -1.7 | - | 0 |  | 5 | 0.4 | 2.8
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  | 6 | 0.8 | 2.6
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | -4.9 | 1.7 |  | 7 | 0.3 | 2.3
| 7 | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 7 | 30 | 1.8 | - | 0 |  | 8 | 0.3 | 2.6
| 8 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 8 | 30 | -1.4 | - | 0 |  | 9 | 0.3 | 2.4
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 10 | 0.3 | 1.5
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 11 | 0.3 | 1.8
| 11 | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 35 | -5.2 | - | 0 |  | 12 | 0.3 | 2.7
| 12 | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 12 | 35 | -0.4 | - | 0 |  | 13 | 0.4 | 2.2
| 13 | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 35 | 0.6 | - | 0 |  | 14 | 0.3 | 2.7
| 14 | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 14 | 35 | -1.4 | - | 0 |  | 15 | 0.3 | 2.8
| 15 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 16 | 0.4 | 2.2
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 |  | 17 | 0.3 | 1.6
| 17 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 17 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 18 | 0.3 | 2
| 18 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 19 | 0.1 | 1.5
| 19 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | 35 | -0.4 | -1.5 | 0.55
B | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | B | 1 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | U95
| 2 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 2 | 40 | -1.6 | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0 | - | 0 |  |  | 3 | 40 | -5.3 | - | 0 |  | 1
| 4 | 20 | -0.3 | - | 0 |  |  | 4 | 40 | -1.5 | - | 0 |  | 2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | 3
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | -3.4 | 0.2 |  | 4
| 7 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 7 | 40 | 1.2 | - | 0 |  | 5
| 8 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 8 | 40 | -1.2 | - | 0 |  | 6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  | 7
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 8
| 11 | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | - | 0 |  | 9
| 12 | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.3 | - | 0 |  | 10
| 13 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | 0.3 | - | 0 |  | 11
| 14 | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | -1.3 | - | 0 |  | 12
| 15 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 13
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 |  | 14
| 17 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 40 | -0.2 | - | 0 |  | 15
| 18 | 20 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.1 | - | 0 |  | 16
| 19 | 20 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 19 | 40 | -0.2 | -0.8 | 0.3
17
C | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | C | 1 | 50 | -5.3 | -7.2 | 0.95 |  | 18
| 2 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 2 | 50 | -1.5 | - | 0 |  | 19
| 3 | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 3 | 50 | -4.9 | - | 0
| 4 | 25 | -0.5 | - | 0 |  |  | 4 | 50 | -1 | - | 0
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | -2.5 | 1.45
| 7 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 7 | 50 | 0.8 | - | 0
| 8 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 8 | 50 | -1.2 | - | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
| 11 | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | - | 0
| 12 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 50 | -0.3 | - | 0
| 13 | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -0.2 | - | 0
| 14 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 50 | -1.3 | - | 0
| 15 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | 0.2 | - | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0
| 17 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 50 | -0.2 | - | 0
| 18 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 18 | 50 | 1e-06 | - | 0
| 19 | 25 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | -0.2 | 0
D | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | D | 1 | 60 | -4.4 | -5.2 | 0.4
| 2 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 2 | 60 | -1.3 | - | 0
| 3 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 3 | 60 | -4.3 | - | 0
| 4 | 30 | -0.6 | - | 0 |  |  | 4 | 60 | -0.3 | - | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | -2 | 2.2
| 7 | 30 | -0.6 | - | 0 |  |  | 7 | 60 | 0.7 | - | 0
| 8 | 30 | -0.4 | - | 0 |  |  | 8 | 60 | -1.1 | - | 0
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
| 11 | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | - | 0
| 12 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 12 | 60 | -0.5 | - | 0
| 13 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -0.6 | - | 0
| 14 | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -1.5 | - | 0
| 15 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | 1e-06 | - | 0
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 60 | -0.2 | - | 0
| 18 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 18 | 60 | 1e-06 | - | 0
| 19 | 30 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  |  | 19 | 60 | -0.2 | 0.2 | 0.2
E | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | E | 1 | 70 | -1.1 | - | 0
| 2 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 2 | 70 | -1.1 | - | 0
| 3 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 3 | 70 | -3.6 | - | 0
| 4 | 35 | -0.6 | 0 | 0 |  |  | 4 | 70 | 0.7 | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | -2.1 | 2.3
| 7 | 35 | -1.1 | - | 0 |  |  | 7 | 70 | 0.9 | - | 0
| 8 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 8 | 70 | -1.2 | - | 0
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
| 11 | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | - | 0
| 12 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.8 | - | 0
| 13 | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -0.8 | - | 0
| 14 | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | -1.9 | - | 0
| 15 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.3 | - | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0
| 17 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0
| 18 | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.1 | - | 0
| 19 | 35 | -0.3 | -0.1 | 0.1 |  |  | 19 | 70 | -0.3 | -0.7 | 0.2
F | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | F | 1 | 80 | -1.6 | 0.7 | 1.15
| 2 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 2 | 80 | -0.7 | - | 0
| 3 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 3 | 80 | -2.9 | - | 0
| 4 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 4 | 80 | 1.9 | - | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | -2.6 | 1.85
| 7 | 37 | -1.4 | - | 0 |  |  | 7 | 80 | 1.2 | - | 0
| 8 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 8 | 80 | -1.2 | - | 0
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
| 11 | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | - | 0
| 12 | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -1.3 | - | 0
| 13 | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -0.9 | - | 0
| 14 | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | -2.5 | - | 0
| 15 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -0.8 | - | 0
| 16 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0
| 17 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.5 | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0
| 19 | 37 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 19 | 80 | -0.5 | -0.9 | 0.2
G | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | G | 1 | 90 | 0.3 | 4.5 | 2.1
| 2 | 40 | -0.3 | - | 0 |  |  | 2 | 90 | -0.3 | - | 0
| 3 | 40 | -0.7 | - | 0 |  |  | 3 | 90 | -2 | - | 0
| 4 | 40 | -0.6 | - | 0 |  |  | 4 | 90 | 3.3 | - | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | -2.6 | 1.3
| 7 | 40 | -1.7 | - | 0 |  |  | 7 | 90 | 1.8 | - | 0
| 8 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 8 | 90 | -1.3 | - | 0
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
| 11 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | - | 0
| 12 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -2 | - | 0
| 13 | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -0.8 | - | 0
| 14 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | -3.2 | - | 0
| 15 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -1.4 | - | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0
| 17 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -0.8 | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.9 | - | 0
| 19 | 40 | -0.4 | 0.2 | 0.3 |  |  | 19 | 90 | -0.8 | -0.6 | 0.1
16 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 |  |  |  | 16 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 |  |  |  | 16 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
Suhu | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2020 | - |  |  | %RH | 2020 | -
15 | 0.1 | - | 0 |  | 30 | -1.6 | - | 0
20 | 0.2 | - | 0 |  | 40 | -1.4 | - | 0 |  | Suhu | 36.65 | 36.7176 | 0.21213 | 0.4
25 | 0.2 | - | 0 |  | 50 | -1.4 | - | 0 |  | %RH | 59.5 | 57.6543 | 0.070711 | 2.2
30 | 0.2 | - | 0 |  | 60 | -1.5 | - | 0
35 | 0.1 | - | 0 |  | 70 | -1.8 | - | 0
37 | 1e-06 | - | 0 |  | 80 | -2.3 | - | 0 |  | HASIL | ( 36.7 ± 0.4 ) °C |  | :
40 | 1e-06 | - | 0 |  | 90 | -3 | - | 0 |  |  | ( 57.7 ± 2.2 ) %RH
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN
36.65 |  | 0.067581 |  |  | 59.5 |  | -1.8457
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [11 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 1 |  | 36.7 | 0.4 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2 |  | 57.7 | 2.2 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 3 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 4
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | - | 11
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2020 | - | 12
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2020 | - | 13
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2020 | - | 14
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 15
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 16
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 17
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 18
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | 2020 | 19
16

## SERTIFIKAT
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor Sertifikat : 42 / 1 / IV - 21 / E - 050.000 DL
MK 041 - 18
Nama Alat : | PULSE OXYMETER |  | Nomor Order : |  | E - 050.000 DL
Merek |  | : | Acare
Model / Tipe |  | : | -
Nomor Seri |  | : | -
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | : | 1
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | UGD
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2019-06-14
Tanggal Kalibrasi |  | : | 14 Juni 2019
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Septia Khairunnisa
Lokasi Kalibrasi |  | : | UGD
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK 041 - 18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-17
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 003.30 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI ELECTROCARDIOGRAPH
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | #VALUE!
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | #VALUE!
HASIL KALIBRASI | #VALUE!
BAHAN GABUNGAN | #VALUE!
#VALUE!
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## FORECAST
PS320
5 | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOT LIGHT, SN : 4404040 |  |  |  |  | HASIL FORECAST
| BPM | Koreksi
| 1e-05 | 1e-05
| 30 | 1e-05
| 60 | 1e-05 |  |  |  | Pembacaan Alat
| 120 | 1e-05 |  |  |  | BPM | Rata Rata | Koreksi | Hasil | Koreksi
| 240 | 1e-05 |  |  |  | 30 | 30 | 1e-05 | 30 | 1e-05
| 250 | 1e-05 |  |  |  | 60 | 60 | 1e-05 | 60 | 1e-05
[6 empty] | 120 | 120 | 1e-05 | 120 | 1e-05
| SPO2 | Koreksi |  |  |  | 240 | 240 | 1e-05 | 240 | 1e-05
| 101 | 1e-05
| 100 | 1e-05
| 99 | 1e-05 |  |  |  | SPO2 | Rata rata | Koreksi | Hasil | Koreksi
| 98 | 1e-05 |  |  |  | 100 | 99 | 1e-05 | 99 | -0.99999
| 97 | 1e-05 |  |  |  | 99 | 99 | 1e-05 | 99 | 1e-05
| 95 | 1e-05 |  |  |  | 98 | 98 | 1e-05 | 98 | 1e-05
| 90 | 1e-05 |  |  |  | 97 | 97 | 1e-05 | 97 | 1e-05
| 85 | 1e-05 |  |  |  | 95 | 95 | 1e-05 | 95 | 1e-05
| 80 | 1e-05 |  |  |  | 90 | 90 | 1e-05 | 90 | 1e-05
[6 empty] | 85 | 85 | 1e-05 | 85 | 1e-05
Pengujian Keselamatan Listrik
4 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 |  |  |  | HASIL FORECAST
| VAC | Koreksi | U95 |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Terkoreksi | Hasil
| 150 | 0.11 | 0.47 |  | 220.5 | 0.1183 | 220.6183 | 220.6183
| 180 | 0.03 | 0.47 |  | OL | #VALUE! | #VALUE! | OL
| 200 | 0.05 | 0.47 |  | 0.123 | -0.00019301 | 0.12281 | 0.12281
| 220 | 0.1 | 0.47 | NO | 120 | 0.71352 | 120.7135 | 120.7135
| 230 | 0.368 | 0.47 | NC | 0 | -0.0005491 | -0.0005491 | -0.0005491
| 250 | 1e-06 | 0.47
| MAIN - PE | Koreksi | U95
| 10 | 0.1
| 20 | 0.2
| 50 | 0.5
| 100 | 1
| Resistance | Koreksi | U95
| 0.01 | 1e-06
| 0.1 | 1e-06
| 1 | -0.001
| 2 | 1e-06
| Current Leakage | Koreksi | U95
| 0 | 1e-06
| 50 | 0.2
| 100 | 0.3
| 200 | 1.4
| 500 | 2.8
| 1000 | 0.012

## Lembar Kerja
LEMBAR KERJA KALIBRASI PULSE OXYMETER
Nomor Sertifikat / Nomor Surat Keterangan : 42 / / VI - 21 / E - 032.48 DL
Merek |  |  |  | :
Model/Tipe |  |  |  | :
No. Seri |  |  |  | :
Resolusi |  |  |  | : (…….) | % & (…...) | BPM
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  |  | :
Nama Ruang |  |  |  | :
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  |  |  | oC
| 2. Kelembaban |  |  |  |  | % RH
| 3. Tegangan jala - jala |  |  | : | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [10 empty] | Score
| 1. Fisik |  |  | : Baik / Tidak Baik | [7 empty] | 5
| 2. Fungsi |  |  | : Baik / Tidak Baik | [7 empty] | 5
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [7 empty] | Hasil Ukur | Ambang Batas
[11 empty] | yang diijinkan | Score
| 1 | Resistansi isolasi | [7 empty] | MΩ | > 2 MΩ | 10
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif | [7 empty] | Ω | ≤ 0.2 Ω | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I / II | [7 empty] | µA | ≤ 500 / 100 µA | 20
'
IV. | Pengujian Kinerja
A. Kalibrasi Akurasi Saturasi Oksigen
| No | Parameter | Setting Pada Standar | Pembacaan pada Alat | [5 empty] | Toleransi
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI |  | Batas
| 1 | Saturasi O₂ (%) | 100 | [6 empty] | ± 1 % O₂ | maksimal 3 titik keluar
| 2. |  | 99
| 3. |  | 98
| 4. |  | 97
| 5. |  | 95
| 6. |  | 90
| 7. |  | 85
B. Kalibrasi Akurasi Heart Rate
| No | Parameter | Setting Pada Standar | Pembacaan pada Alat | [5 empty] | Toleransi | Batas
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI |  | maksimal 2 titik keluar
| 1 | Heart Rate (BPM) | 30 | [6 empty] | + 5%
| 2. |  | 60
| 3. |  | 120
| 4. |  | 240
V. | Keterangan
...............................................................................................
...............................................................................................
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
| □ | SpO2 Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLight SN : 2799069, 2799009, 4403084, 4352022, 4404040, 4589019
| □ | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA 615, SN : 2853077, 2853078, 3148907, 3148908, 3699030
| □ | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA 615, SN : 4670010, 4669058
| □ | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE Model : ESA 620 SN :1837056, 1834020
| □ | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210 , SN: 15062875, 15062874, 14082463, 15062872, 15062873
| □ | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN: HE 21-000670, HE 21-000669
| □ | Digital Thermohygrometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB 200, SN: 34903046, 34903053, 34903051, 34904091
| □ | Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100609, A.100605, A.100611, A.100616, A.100617
A.100618, A.100586
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dinyatakan LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI
VIII. | Petugas Kalibrasi
..............................

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-01-29 | - | Revisi NC kelas II
|  | ada sama dengan | > 20 MΩ
|  | - | Penambahan Alat tidak boleh digunakan pada instalasi yang tanpa dilengkapi grounding pada LHK dan penyelia
|  | tidak terdapat grounding | tidak terdapat grounding di ruangan
|  | - | Perbaikan rumus NC
|  | Kelembaban relatif | kelembaban
|  | Kesimpulan tidak otomatis | Kesimpulan otomatis
2 | 2021-04-30 | Pemilihan no. sertifikat / surat ket masih manual | DONE | Arya
|  | STDEV DB Suhu masih manual | DONE | Arya
3 | 2021-05-07 | Scoring oksigen 30 dan bpm 20 | Scoring oksigen 35 dan bpm 15 | Venna
4 | 28 Juni 2021 | Koreksi di penyelia Absolut | DONE | Septi
5 | 5 Januari 2022 | Perbaikan scoring total | DONE | Isra
6 | 7 Januari 2022 | Perbaikan scoring Saturasi | DONE | Isra
7 | 2022-04-05 | Menambahkan Sheet Cetak Sertifikat | DONE | Septia
| 8.4.2022 | Perbaikan error pada aplikasi error internal forecast, error internal saat kelistrikan OL | Done | Isra
Rev 7 : 5 April 2022

## UBBPM
UNCERTAINTY
BPM 30
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | bpm | normal | 2.4495 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Resolusi | 0.5 | bpm | rect. | 1.7321 | 0.28868 | 50 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | BPM
BPM 60
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | bpm | normal | 2.4495 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | 0.5 | bpm | rect. | 1.7321 | 0.28868 | 50 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | BPM
BPM 120
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | bpm | normal | 2.4495 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | 0.5 | bpm | rect. | 1.7321 | 0.28868 | 50 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | BPM
BPM 240
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | bpm | normal | 2.4495 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | 0.5 | bpm | rect. | 1.7321 | 0.28868 | 50 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | BPM

## UBSPO2
UNCERTAINTY
SPO2 100%
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | % O₂ | normal | 2.4495 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | 0.5 | % O₂ | rect. | 1.7321 | 0.28868 | 50 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | % O₂
SPO2 99%
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | % O₂ | normal | 2.4495 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | 0.5 | % O₂ | rect. | 1.7321 | 0.28868 | 50 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | % O₂
SPO2 98%
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | % O₂ | normal | 2.4495 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | 0.5 | % O₂ | rect. | 1.7321 | 0.28868 | 50 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | % O₂
SPO2 97%
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | % O₂ | normal | 2.4495 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | 0.5 | % O₂ | rect. | 1.7321 | 0.28868 | 50 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | % O₂
SPO2 95%
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | % O₂ | normal | 2.4495 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | 0.5 | % O₂ | rect. | 1.7321 | 0.28868 | 50 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | % O₂
SPO2 90%
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | % O₂ | normal | 2.4495 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | 0.5 | % O₂ | rect. | 1.7321 | 0.28868 | 50 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | % O₂
SPO2 85%
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | % O₂ | normal | 2.4495 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | 0.5 | % O₂ | rect. | 1.7321 | 0.28868 | 50 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | % O₂

## cetik
Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber ketidakpastian tipe A dan tipe B | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOT LIGHT, SN : 4404040 | 5 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | #N/A |  | Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (14082463) | Choirul Huda | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | ≤ 500 µA | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOT LIGHT, SN : 2799069 | Hasil Kalibrasi Saturasi Oksigen tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD | Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOT LIGHT, SN : 4404040
1. Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber ketidakpastian tipe A dan tipe B | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOT LIGHT, SN : 2799069 | 1 | Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056) | 1 | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD | Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (15062872) | Dany Firmanto | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | ≤ 100 µA | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOT LIGHT, SN : 2812009 | Hasil Kalibrasi Saturasi Oksigen tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD | Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD | Hasil Kalibrasi Saturasi Oksigen tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
| SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOT LIGHT, SN : 2812009 | 2 | Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 ( 1834020 ) | 2 | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD | Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (15062874) | Donny Martha |  |  | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOT LIGHT, SN : 4403084 | Hasil Kalibrasi Saturasi Oksigen tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD | Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD | Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
| SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOT LIGHT, SN : 4403084 | 3 | Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077) | 3 | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN ) | Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (15062875) | Rangga Setya Hantoko |  |  | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOT LIGHT, SN : 4352022 | Hasil Kalibrasi Saturasi Oksigen tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD | Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
| SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOT LIGHT, SN : 4352022 | 4 | Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853078) | 4 | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN ) | Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A (HE 21-000670) | Hamdan Syarif |  |  | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOT LIGHT, SN : 4404040 | Hasil Kalibrasi Saturasi Oksigen tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD | Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
| SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOT LIGHT, SN : 4404040 | 5 | Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3148907) | 5 | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN ) | Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A (HE 21-000669) | Isra Mahensa |  |  | Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 8, SN : 3217028 | Hasil Kalibrasi Saturasi Oksigen tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD | Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
| Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 8, SN : 3217028 | 6 | Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3148908) | 6 | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN ) | Thermohygrometer, Merek : GREISINGER,GFTB 200 (34903053) | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro |  |  | Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 8, SN : 3188428 | Hasil Kalibrasi Saturasi Oksigen tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD | Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
| Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 8, SN : 3188428 | 7 | Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3699030) | 7 | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN ) | Thermohygrometer, Merek : GREISINGER,GFTB 200 (34903046) | Muhammad Arrizal Septiawan |  |  | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOT LIGHT, SN : 4589019 | Hasil Kalibrasi Saturasi Oksigen tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD | Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
| SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOT LIGHT, SN : 4589019 | 8 | Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (,,,,,) | 8 | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN ) | Thermohygrometer, Merek : GREISINGER,GFTB 200 (34903051) | Hary Ernanto |  |  | Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI-SIM, SN : 45K-1036 | Hasil Kalibrasi Saturasi Oksigen tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui RIGEL | Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui RIGEL
| Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI-SIM, SN : 45K-1036 | 9 | Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (,,,,) | 9 | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN ) | Thermohygrometer, Merek : GREISINGER,GFTB 202 (34904091) | Gusti Arya Dinata |  |  | Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI-SIM, SN : 45K1059 | Hasil Kalibrasi Saturasi Oksigen tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui RIGEL | Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui RIGEL
| Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI-SIM, SN : 45K1059 | 10 |  |  |  |  | Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Fatimah Novrianisa
Taufik Priawan
Septia Khairunnisa
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Wardimanul Abrar
Venna Filosofia
Muhammad Alpian Hadi
Yurdha Algifari
Azhar Alamsyah
Ryan Rama Chaesar R
Siti Fathul Jannah

## kesimpulan (hidden)
KESIMPULAN | SIMBOL
Nomor Sertifikat : 42 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Nomor Surat Keterangan : 42 / M - | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020

## DATA SERTIFIKAT(BPM)
| SPOT LIGHT (2799069) | [5 empty] | SPOT LIGHT (2812009) |  |  |  |  | SPOT LIGHT (4403084)
| Koreksi | [5 empty] | Koreksi |  |  |  |  | Koreksi
| Setting BPM |  |  | Driff | U95 |  | Setting BPM |  |  | Driff | U95 | Setting BPM |  |  | Driff | U95
| BPM | 2017 | 2019 |  |  |  | BPM | 2018 | 2019 |  |  | BPM | 2018 | 2019
| 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 30 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 |  | 30 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 | 30 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 60 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 |  | 60 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 | 60 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 120 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 |  | 120 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 | 120 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 240 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 |  | 240 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 | 240 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| SPOT LIGHT (4352022) | [5 empty] | SPOT LIGHT (4404040) |  |  |  |  | PROSIM 8 ( 3217028 )
| Koreksi | [5 empty] | Koreksi |  |  |  |  | Koreksi
| Setting BPM |  |  | Driff | U95 |  | Setting BPM |  |  | Driff | U95 | Setting BPM |  |  | Driff | U95
| BPM | 2018 | 2019 |  |  |  | BPM | 2018 | 2019 |  |  | BPM | 2017 | 2018
| 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 30 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 |  | 30 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 | 30 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 60 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 |  | 60 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 | 60 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 120 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 |  | 120 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 | 120 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 240 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 |  | 240 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 | 240 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| PROSIM 8 ( 3188428 ) | [5 empty] | SPOT LIGHT ( 4589019 ) |  |  |  |  | UNI-SIM ( 45K-1036 )
| Koreksi | [5 empty] | Koreksi |  |  |  |  | Koreksi
| Setting BPM |  |  | Driff | U95 |  | Setting BPM |  |  | Driff | U95 | Setting BPM |  |  | Driff | U95
| BPM | 2017 | 2018 |  |  |  | BPM | 2017 | 2018 |  |  | BPM | 2017 | 2018
| 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 30 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 |  | 30 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 | 30 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 60 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 |  | 60 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 | 60 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 120 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 |  | 120 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 | 120 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 240 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 |  | 240 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001 | 240 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
UNI-SIM ( 45K1059 )
Koreksi
| Setting BPM |  |  | Driff | U95
| BPM | 2017 | 2018
| 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 30 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 60 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 120 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 240 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
30 | No | KOREKSI SPTLIGHT
|  | Setting BPM |  |  | Driff | U95
|  | BPM | 2017 | 2018
| 1 | 30 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 2 | 30 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 3 | 30 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 4 | 30 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 5 | 30 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 6 | 30 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 7 | 30 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 8 | 30 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 9 | 30 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 10 | 30 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
60 | 1 | 60 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 2 | 60 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 3 | 60 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 4 | 60 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 5 | 60 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 6 | 60 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 7 | 60 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 8 | 60 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 9 | 60 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 10 | 60 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
120 | 1 | 120 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 2 | 120 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 3 | 120 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 4 | 120 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 5 | 120 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 6 | 120 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 7 | 120 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 8 | 120 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 9 | 120 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 10 | 120 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
240 | 1 | 240 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 2 | 240 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 3 | 240 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 4 | 240 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 5 | 240 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 6 | 240 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 7 | 240 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 8 | 240 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 9 | 240 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
| 10 | 240 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.001
5 | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOT LIGHT, SN : 4404040
Koreksi
Setting BPM |  |  | Driff | U95
BPM | 2018 | 2019
30 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00033333 | 0.001
60 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00033333 | 0.001
120 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00033333 | 0.001
240 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00033333 | 0.001

## DATA SERTIFIKAT(O2)
| SPOT LIGHT (2799069) | [5 empty] | SPOT LIGHT (2812009) |  |  |  |  | SPOT LIGHT (4403084)
| Koreksi | [5 empty] | Koreksi |  |  |  |  | Koreksi
| Setting O2% |  |  | Driff | U95 |  | Setting O2% |  |  | Driff | U95 | Setting O2% |  |  | Driff | U95
| O2 | 2017 | 2019 |  |  |  | O2 | 2018 | 2019 |  |  | O2 | 2018 | 2019
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 0 | 0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 85 | 0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 90 | 0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 95 | 0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 97 | 0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 98 | 0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 99 | 0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 100 | 0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| SPOT LIGHT (4352022) | [5 empty] | SPOT LIGHT (4404040) |  |  |  |  | PROSIM 8 ( 3217028 )
| Koreksi | [5 empty] | Koreksi |  |  |  |  | Koreksi
| Setting O2% |  |  | Driff | U95 |  | Setting O2% |  |  | Driff | U95 | Setting O2% |  |  | Driff | U95
| O2 | 2018 | 2019 |  |  |  | O2 | 2018 | 2019 |  |  | O2 | 2017 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| PROSIM 8 ( 3188428 ) | [5 empty] | UNI-SIM ( 05J-0804 ) |  |  |  |  | UNI-SIM ( 45K-1036 )
| Koreksi | [5 empty] | Koreksi |  |  |  |  | Koreksi
| Setting O2% |  |  | Driff | U95 |  | Setting O2% |  |  | Driff | U95 | Setting O2% |  |  | Driff | U95
| O2 | 2017 | 2018 |  |  |  | O2 | 2017 | 2018 |  |  | O2 | 2017 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
UNI-SIM ( 45K1059 )
Koreksi
| Setting O2% |  |  | Driff | U95
| O2 | 2017 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
85 | No | KOREKSI SPTLIGHT
|  | Setting O2% |  |  | Driff | U95
|  | O2 | 2017 | 2018
| 1 | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 2 | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 3 | 85 | 0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 4 | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 5 | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 6 | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 7 | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 8 | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 9 | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 10 | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
90 | 1 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 2 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 3 | 90 | 0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 4 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 5 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 6 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 7 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 8 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 9 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 10 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
95 | 1 | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 2 | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 3 | 95 | 0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 4 | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 5 | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 6 | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 7 | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 8 | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 9 | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 10 | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
97 | 1 | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 2 | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 3 | 97 | 0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 4 | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 5 | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 6 | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 7 | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 8 | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 9 | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 10 | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
98 | 1 | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 2 | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 3 | 98 | 0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 4 | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 5 | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 6 | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 7 | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 8 | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 9 | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 10 | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
99 | 1 | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 2 | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 3 | 99 | 0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 4 | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 5 | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 6 | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 7 | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 8 | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 9 | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 10 | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
100 | 1 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 2 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 3 | 100 | 0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 4 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 5 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 6 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 7 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 8 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 9 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
| 10 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001
5 | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOT LIGHT, SN : 4404040
Koreksi
Setting O2% |  |  | Driff | U95
O2 | 2018 | 2019
85 | 1e-06 | 1e-06 | 3.3333e-05 | 0.0001
90 | 1e-06 | 1e-06 | 3.3333e-05 | 0.0001
95 | 1e-06 | 1e-06 | 3.3333e-05 | 0.0001
97 | 1e-06 | 1e-06 | 3.3333e-05 | 0.0001
98 | 1e-06 | 1e-06 | 3.3333e-05 | 0.0001
99 | 1e-06 | 1e-06 | 3.3333e-05 | 0.0001
100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.3333e-05 | 0.0001