## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 21.1.2023 | Resusitasi Paru | Pulmonary Resuscitator Neopuff | Donny
Rev 1 : 21.1.2023

## LK
Lembar Kerja Kalibrasi Pulmonary Resuscitator / Neopuff
Nomor Sertifikat / Nomor Surat Keterangan : 83 / ……. / VIII - 23 / E - 100.135 DL
Merek |  |  | :
Model/Tipe |  |  | :
No. Seri |  |  | :
Resolusi |  |  | : |  |  | (mbar/cmH2O)
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  | :
Nama Ruang |  |  | :
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal |  | Akhir
| 1. Suhu |  | : |  |  |  |  | °C
| 2. Kelembaban |  | : |  |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : |  |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik / Tidak baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik / Tidak baik
III. | Hasil Pengukuran Kelistrikan
| No. | Parameter |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  |  | MΩ | 2 | MΩ
| 2 | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | Ω | ≤ 0.2 | Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas ( I / II ) |  |  |  |  | µA | ≤ 500 | µA
III. | Hasil Pengukuran Kinerja
A. Pengukuran Tekanan Maksimum
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  | Toleransi
[5 empty] | I | II | III
| 1 | Tekanan Maksimum (mbar / cmH2O) | 60 |  |  |  |  | ± 5 mbar/cmh2O
*(Set Flow 10 LPM, Set PIP ke Maksimal)
B. Kalibrasi Akurasi PIP
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  |  |  | Toleransi
[5 empty] | I | II | III | IV | V
| 2 | Peak Inspiratory Pressure (PIP) (mbar / cmH2O) | 10 | [6 empty] | 20%
20
|  | *(Set Flow 10 LPM, Set tekanan relief/limit 60, Atur PIP) | 30
IV. | Keterangan
V. | Alat Ukur yang Digunakan
Gas Flow Analyzer, Merek : IMT Medical, Model : PF-300, SN (BA 120302/ BA 101580)
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN (BA 120986/ BA 120987/ BA200651)
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT 305, SN (BF100519/BF102163/BF102142)
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT Plus HF, SN (2847038)
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN (5101752-5102038/5101035-5102036)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN(1837056) / (1834020)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN(2853077/2853078/3148907/3148908/3699030/4669058)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN(4670010)
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN(15062875/ 15062874/ 14082463/ 15062872/ 15062873)
Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN(HE 21-000670/ HE 21-000669)
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN( 34903046/ 34903051/ 34903053 )
Digital Thermohygrometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB 202, SN: 34904091
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN(A.100586/A.100605/A.100609/A.100611)
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN(A.100615/A.100616/A.100617/A.100618)
VI. | Petugas Kalibrasi
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
|  | Choirul Huda |  |  |  |  | 250 |  | IPPV
|  | Dany Firmanto |  |  |  |  | 300 |  | IMV
|  | Donny Martha |  |  |  |  | 350 |  | SIMV
|  | Supriyanto |  |  |  |  | 400 |  | PSV
|  | Rangga Setyo Hantoko |  |  |  |  | 450 |  | VCV
500
|  | : Baik |  |  |  |  | 600
|  | : Tidak Baik |  |  |  |  | 700
: Baik
|  | : Tidak Baik |  |  |  |  | 3. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077)( Tertelusur ke PT. Kaliman )
3. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853078)( Tertelusur ke PT. Kaliman )
|  | Choirul Huda |  |  |  |  | 3. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1834020)( Tertelusur ke Caltek PTE LTD )
|  | Donny Martha |  |  |  |  | 3. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056)( Tertelusur ke Fluke Biomedical )
Bbraun
|  | Terumo |  |  |  |  | Baik |  | Baik
|  | Otsuka |  |  |  |  | Tidak Baik |  | Tidak Baik
Onemed
|  | Other |  |  |  |  | Baik |  | Baik
[7 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik
, 10 drops.
|  | , 20 drops. |  |  |  |  | Baik |  | Baik
|  | , 60 drops. |  |  |  |  | Tidak Baik |  | Tidak Baik
, - .
[7 empty] | Baik |  | Baik
[7 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik
[7 empty] | Baik |  | Baik
[7 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik
[7 empty] | Baik |  | Baik
[7 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik

## UB
UNCERTAINTY BUDGET
60 | Tekanan Maksimum (cmH2O) |  | cmH2O
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | cmH2O | normal | 0 | 1.7321 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Sertifikat Standar | cmH2O | normal | 0.046222 | 2 | 50 | 0.023111 | 1 | 0.023111 | 0.00053412 | 5.7058e-09
3. Resolusi UUT | cmH2O | rect. | 0.2 | 1.7321 | 50 | 0.11547 | 1 | 0.11547 | 0.013333 | 3.5556e-06
4. Drift Standar | cmH2O | rect. | 4.3585e-07 | 1.7321 | 50 | 2.5164e-07 | 1 | 2.5164e-07 | 6.3321e-14 | 8.019e-29
Jumlah | [8 empty] | 0.013867 | 3.5613e-06
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.11776
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 53.9995
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0049
Ketidakpastian bentangan, U = k.uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.2361 | cmH2O
10 | Peak Inspirasi Pressure (PIP) (cmH2O) |  | cmH2O
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | cmH2O | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22
2. Sertifikat Standar | cmH2O | normal | 0.033948 | 2 | 50 | 0.016974 | 1 | 0.016974 | 0.00028811 | 1.6601e-09
3. Resolusi UUT | cmH2O | rect. | 0.2 | 1.7321 | 50 | 0.11547 | 1 | 0.11547 | 0.013333 | 3.5556e-06
4. Drift Standar | cmH2O | rect. | 7.6372e-07 | 1.7321 | 50 | 4.4094e-07 | 1 | 4.4094e-07 | 1.9443e-13 | 7.5602e-28
Jumlah | [8 empty] | 0.013621 | 3.5572e-06
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.11671
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 52.1598
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0065
Ketidakpastian bentangan, U = k.uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.23418 | cmH2O
20 | Peak Inspirasi Pressure (PIP) (cmH2O) |  | cmH2O
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | cmH2O | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22
2. Sertifikat Standar | cmH2O | normal | 0.0364 | 2 | 50 | 0.0182 | 1 | 0.0182 | 0.00033123 | 2.1943e-09
3. Resolusi UUT | cmH2O | rect. | 0.2 | 1.7321 | 50 | 0.11547 | 1 | 0.11547 | 0.013333 | 3.5556e-06
4. Drift Standar | cmH2O | rect. | 6.9823e-07 | 1.7321 | 50 | 4.0312e-07 | 1 | 4.0312e-07 | 1.6251e-13 | 5.2818e-28
Jumlah | [8 empty] | 0.013665 | 3.5577e-06
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.1169
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 52.4827
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0062
Ketidakpastian bentangan, U = k.uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.23452 | cmH2O
30 | Peak Inspirasi Pressure (PIP) (cmH2O) |  | cmH2O
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | cmH2O | normal | 1e-05 | 2.2361 | 4 | 4.4721e-06 | 1 | 4.4721e-06 | 2e-11 | 1e-22
2. Sertifikat Standar | cmH2O | normal | 0.038826 | 2 | 50 | 0.019413 | 1 | 0.019413 | 0.00037687 | 2.8407e-09
3. Resolusi UUT | cmH2O | rect. | 0.2 | 1.7321 | 50 | 0.11547 | 1 | 0.11547 | 0.013333 | 3.5556e-06
4. Drift Standar | cmH2O | rect. | 6.334e-07 | 1.7321 | 50 | 3.6569e-07 | 1 | 3.6569e-07 | 1.3373e-13 | 3.5768e-28
Jumlah | [8 empty] | 0.01371 | 3.5584e-06
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.11709
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 52.8243
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0059
Ketidakpastian bentangan, U = k.uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.23487 | cmH2O

## ID
Input Data Kalibrasi Pulmonary Resuscitator / Neopuff
|  |  |  | Nomor Sertifikat : 83 / |  |  |  | 3 / VIII - 23 / E - 100.135 DL
Merek |  |  |  | : | Fyrom International
Model/Tipe |  |  |  | : | MIXSAFE FORTE
No. Seri |  |  |  | : | 02102312200003
Resolusi |  |  |  | : | 1 | cmH2O
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : | 22 Agustus 2023
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : | 22 Agustus 2023
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : | IGD
Nama Ruang |  |  |  | : | IGD
I. | Kondisi Ruang
[5 empty] | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  | : | 25.6 | 25.7 | °C
| 2. Kelembaban |  |  | : | 65.6 | 65.9 | % RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  |  | : | - | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  |  | : | Baik
[12 empty] | G |  | µA | Toleransi
III. | Hasil Pengukuran Kelistrikan
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Kelas I | Input NC | 11 | 100
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | 5 | MΩ | 2
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | 0.1 | Ω | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 600 | mA | 500
III. | Hasil Pengukuran Kinerja
A. Pengukuran Tekanan Maksimum
| No | Parameter |  | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  | Toleransi
[6 empty] | I | II | III | (cmH2O)
| 1 | Tekanan Maksimum (cmH2O) |  | 60 |  | 59.63 | 59.63 | 59.63 | 5
B. Kalibrasi Akurasi PIP
| No | Parameter |  | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  |  |  | Toleransi
[6 empty] | I | II | III | IV | V
| 2 | Peak Inspirasi Pressure (PIP) (cmH2O) |  | 10 |  | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 20%
|  |  |  | 20 |  | 20.29 | 20.29 | 20.29 | 20.29 | 20.29
|  |  |  | 30 |  | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil kalibrasi pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui RIGEL Medical
V. | Alat ukur yang digunakan
Flow Analyzer, Merek : RIGEL, Model : Ventest 800, SN : BA200651
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VII. | Petugas Kalibrasi
Ryan Rama Chaesar R
VIII. | Tanggal Pembuatan Laporan
22 Agustus 2023
|  | Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI | [9 empty] | Choirul Huda
|  | Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI | [9 empty] | Dany Firmanto
Donny Martha
|  | Choirul Huda | [5 empty] | 250 |  | IPPV |  | Supriyanto
|  | Dany Firmanto | [5 empty] | 300 |  | IMV |  | Rangga Setyo Hantoko
|  | Donny Martha | [5 empty] | 350 |  | SIMV |  | M Zaenuri
|  | Supriyanto | [5 empty] | 400 |  | PSV |  | M Arrizal
|  | Rangga Setya Hantoko | [5 empty] | 450 |  | VCV |  | Isra M
|  | Muhammad Iqbal Saiful Rahman | [5 empty] | 500
|  | Muhammad Zainuri Sugiasmoro | [5 empty] | 600
|  | Isra Mahensa | [5 empty] | 700
Hary Ernanto
|  | : Baik | : Baik
|  | : Tidak Baik | : Tidak Baik
Choirul Huda
Donny Martha
Bbraun
|  | Terumo | [5 empty] | Baik |  | Baik
|  | Otsuka | [5 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik
Onemed
|  | Other | [5 empty] | Baik |  | Baik
[8 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik
, 10 drops.
|  | , 20 drops. | [5 empty] | Baik |  | Baik
|  | , 60 drops. | [5 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik
, - .
[8 empty] | Baik |  | Baik
[8 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik
|  | Pada titik pengukuran FiO2 melebihi toleransi | [5 empty] | Baik |  | Baik
|  | Catu daya menggunakan baterai | [5 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik
[8 empty] | Baik |  | Baik
[8 empty] | Tidak Baik |  | Tidak Baik
Note on B46: Irfan: Automatis

## PENYELIA
Hasil Kalibrasi Pulmonary Resuscitator / Neopuff
Nomor Sertifikat : 83 / 3 / VIII - 23 / E - 100.135 DL
Merek |  |  | : | Fyrom International
Model/Tipe |  |  | : | MIXSAFE FORTE
No. Seri |  |  | : | 02102312200003
Resolusi |  |  | : | 1 | cmH2O
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 22 Agustus 2023
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 22 Agustus 2023
Tempat Kalibrasi |  |  | : | IGD
Nama Ruang |  |  | : | IGD
Metode Kerja |  |  | : | MK 127-2019
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 25.6 ± 0.3 ) °C
| 2. Kelembaban |  | : | ( 65.4 ± 2.0 ) %RH
II. | Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi | [11 empty] | Score (%)
| 1. Fisik |  | : | Baik | [8 empty] | 5
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [8 empty] | 5
[16 empty] | Kelas I |  | µA | Terkoreksi | Toleransi
Tidak terdapat grounding di ruangan
[16 empty] | Kelas I | Input NC | 11 | - | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
0
10
[14 empty] | 20 | [6 empty] | Resistansi pembumian protektif
[16 empty] | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
III. | Hasil Pengukuran Kinerja | [17 empty] | G |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
| A. Pengukuran Tekanan Maksimum | [14 empty] | 0 | 0 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  | Koreksi Relatif ABS | Score (%) | 50 | [6 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
(cmH2O)
| 1 | Tekanan Maksimum (cmH2O) | 60 |  | 59.6951 | -0.30491 | 5 | ± | 0.24 |  |  | 0.30491 | 45
B. Kalibrasi Akurasi PIP
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  | Koreksi Relatif ABS | Score (%) | 50 | Score TOTAL KINERJA
| 2 | Peak Inspirasi Pressure (PIP) (cmH2O) | 10 |  | 10.5089 | 0.50886 | 4.8422 | 20 | ± | 0.23 |  | 4.8422 | 15
|  |  | 20 |  | 20.3341 | 0.3341 | 1.643 |  | ± | 0.23 |  | 1.643 | 15 |  | 90
|  |  | 30 |  | 30.0593 | 0.059286 | 0.19723 |  | ± | 0.23 |  | 0.19723 | 15
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil kalibrasi pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui RIGEL Medical
V. | Alat ukur yang digunakan
Flow Analyzer, Merek : RIGEL, Model : Ventest 800, SN : BA200651
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VII. | Petugas Kalibrasi
Ryan Rama Chaesar R
|  | Nama |  |  |  |  | Tanggal |  |  | Paraf | Score (%)
|  | Dibuat : Ryan Rama Chaesar R |  |  |  |  | 22 Agustus 2023 |  |  |  | 100
Diperiksa :
: Dalam ambang batas yang diijinkan
: Melebihi ambang batas yang diijinkan
: Dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan
: Melebihi kesalahan maksimal yang diijinkan
Choirul Huda
Dany Firmanto
Donny Martha
Supriyanto
Rangga Setyo Hantoko
: Choirul Huda
: Dany Firmanto
: Donny Martha
: Supriyanto
: Rangga Setyo Hantoko
: Choirul Huda
: Donny Martha
: Baik
: Tidak Baik
- Alat / Parameter yang diuji dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan LAIK PAKAI
- Alat / Parameter yang diuji Melebihi batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI

## LH
Hasil Kalibrasi Pulmonary Resuscitator / Neopuff
Nomor Sertifikat : 83 / 3 / VIII - 23 / E - 100.135 DL
Merek |  |  | : | Fyrom International
Model/Tipe |  |  | : | MIXSAFE FORTE
No. Seri |  |  | : | 02102312200003
Resolusi |  |  | : | 1 | cmH2O
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 22 Agustus 2023
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 22 Agustus 2023
Tempat Kalibrasi |  |  | : | IGD
Nama Ruang |  |  | : | IGD
Metode Kerja |  |  | : | MK 127-2019
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 25.5585 | ± | 0.3 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 65.415 | ± | 2 | % RH
II. | Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Hasil Pengukuran Kinerja
A. Pengukuran Tekanan Maksimum
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
(cmH2O)
| 1 | Tekanan Maksimum (cmH2O) | 60 |  | 59.6951 | -0.30491 | 5 | ± | 0.24
B. Kalibrasi Akurasi PIP
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 2 | Peak Inspirasi Pressure (PIP) (cmH2O) | 10 |  | 10.5089 | 0.50886 | 4.8422 | 20 | ± | 0.23
|  |  | 20 |  | 20.3341 | 0.3341 | 1.643 |  | ± | 0.23
|  |  | 30 |  | 30.0593 | 0.059286 | 0.19723 |  | ± | 0.23
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil kalibrasi pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui RIGEL Medical
0
V. | Alat ukur yang digunakan
Flow Analyzer, Merek : RIGEL, Model : Ventest 800, SN : BA200651
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VII. | Petugas Kalibrasi
Ryan Rama Chaesar R
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
Choirul Huda, S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001
Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
Halaman 3 dari 3 halaman
[12 empty] | Donny Martha | NIP 198103112010121001
[12 empty] | Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001

## DB Gas Flow
INPUT SERTIFIKAT FLOW ANALYZER | [15 empty] | INPUT SERTIFIKAT PRESSURE ANALYZER
1. KOREKSI VT305 BF100519 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 3. KOREKSI PF-300 BA101580 |  |  | DRIFT | U95 STD | 5. KOREKSI VT305 BF102142 |  |  | DRIFT | U95 STD | 1. KOREKSI VT305 BF100519 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 3. KOREKSI PF-300 BA101580 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5. KOREKSI VT305 BF102142 |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  | Pressure | Tahun |  |  |  |  | Pressure | Tahun |  |  |  |  | Pressure | Tahun
( l/min ) | 2018 | 2015 |  |  |  | ( l/min ) | 2020 | 2017 |  |  | ( l/min ) | 2018 | - |  |  | cmH2O | 2018 | 2015 |  |  |  | cmH2O | 2020 | 2017 |  |  |  | cmH2O | 2018 | -
1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.019 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23143 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.022852 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10197 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0385 |  | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.1824
10.02 | 0.02 | - | 0 | 0.019 |  | 19.8 | -0.16 | -0.03 | 0.065 | 0.23143 | 1.97 | -0.01 | - | 0 | 0.022852 | 50.8563 | -0.00305 | -0.009 | 0.002975 | 0.10197 |  | 76.5705 | 0.091774 | 0 | 0.045887 | 0.0385 |  | 76.4991 | 0.020394 | - | 0 | 0.1824
19.96 | 0.06 | - | 0 | 0.019 |  | 86.66 | -0.39 | -0.38 | 0.005 | 0.065862 | 7.97 | 0.02 | - | 0 | 0.092452 | 101.7065 | 0 | -0.006 | 0.003 | 0.10197 |  | 152.9472 | -0.010197 | 0.071 | 0.040599 | 0.0765 |  | 152.9268 | -0.030591 | - | 0 | 0.3672
30.1 | 0.1 | - | 0 | 0.019 |  | 154.82 | -0.66 | 0.24 | 0.45 | 1.1766 | 19.83 | 0.09 | - | 0 | 0.14872 | 152.5567 | -0.007138 | -0.003 | 0.002069 | 0.10197 |  | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | 0 | -
51.11 | 0.11 | 0.31 | 0.1 | 0.019 |  | 245.23 | -1.3 | -1.78 | 0.24 | 1.8637 | 50.7 | 0.06 | - | 0 | 0.38025 | 203.4069 | -0.0040789 | 0 | 0.0020394 | 0.10197 |  | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | 0 | -
103.4 | 0.11 | 0.42 | 0.155 | 0.019 |  | - | - | - | - | - | 77.42 | 0.23 | - | 0 | 0.58065 | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | 0 | -
2. KOREKSI VT Plus HF 2847038 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 4. KOREKSI PF-300 BA120302 |  |  | DRIFT | U95 STD | 6. KOREKSI VT305 BF102163 |  |  | DRIFT | U95 STD | 2. KOREKSI VT Plus HF 2847038 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 4. KOREKSI PF-300 BA120302 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6. KOREKSI VT305 BF102163 |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  | Pressure | Tahun |  |  |  |  | Pressure | Tahun |  |  |  |  | Pressure | Tahun
( l/min ) | 2018 | 2017 |  |  |  | ( l/min ) | 2018 | - |  |  | ( l/min ) | 2018 | - |  |  | cmH2O | 2018 | 2017 |  |  |  | cmH2O | 2018 | - |  |  |  | cmH2O | 2018 | -
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.02 |  | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.017 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.023432 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1752 |  | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.27 |  | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.1824
101.63 | 1.63 | 1.64 | 0.005 | 0.02 |  | 50.52 | 0.32 | - | 0 | 0.017 | 2.02 | 0.01 | - | 0 | 0.023432 | 1752.7524 | -2.1092 | -2.1092 | 4e-06 | 2.1752 |  | 35.5901 | -0.0020394 | - | 0 | 0.27 |  | 76.4787 | 0 | - | 0 | 0.1824
202.58 | 2.48 | 2.66 | 0.09 | 0.02 |  | 100 | 0.5 | - | 0 | 0.017 | 8.14 | 0.05 | - | 0 | 0.094424 | 3505.5049 | -4.2184 | -4.2184 | 3.5e-06 | 2.1752 |  | 76.2676 | 0.007138 | - | 0 | 0.57 |  | 152.9574 | 0 | - | 0 | 0.3672
302.32 | 3.32 | 3.24 | 0.04 | 0.02 |  | 150.59 | 0.49 | - | 0 | 0.017 | 19.71 | 0.18 | - | 0 | 0.14783 | 5258.2574 | -6.3276 | -6.3276 | 1e-07 | 2.1752 |  | 111.8649 | 0.0081577 | - | 0 | 0.84 |  | - | - | - | 0 | -
- | - | - | 0 | 0.02 |  | 200.82 | 0.52 | - | 0 | 0.017 | 50.06 | -0.28 | - | 0 | 0.37545 | 7011.0098 | -1.4061 | -1.4061 | 5e-08 | 2.1752 |  | 152.5444 | 0.0050986 | - | 0 | 1.1475 |  | - | - | - | 0 | -
- | - | - | 0 | 0.02 |  | 251.02 | 0.62 | - | 0 | 0.017 | 80.13 | 0.39 | - | 0 | 0.60098 | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | 0 | -
[11 empty] | 7. KOREKSI RIGEL BA120986 |  |  | DRIFT | U95 STD | [12 empty] | 7. KOREKSI RIGEL BA120986 |  |  | DRIFT | U95 STD
No | No urut alat | Setting Flow | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  | No | No urut alat | Setting Pressure | Tahun |  | DRIFT | U95 STD | [5 empty] | Pressure | Tahun
[11 empty] | ( l/min ) | 2019 | - | [14 empty] | cmH2O | 2019 | -
|  | ( l/min ) | [8 empty] | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.1482 |  |  | cmH2O | [9 empty] | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.0385
1 | 1 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.019 |  |  |  |  | 19.76 | -0.06 | - | 0 | 0.1482 | 1 | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10197 | [5 empty] | 76.5807 | 0.10197 | - | 0 | 0.0385
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.02 |  |  |  |  | 90.96 | -0.2 | - | 0 | 0.6825 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1752 | [5 empty] | 152.988 | 0.030591 | - | 0 | 0.0765
| 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23143 |  |  |  |  | 161.02 | -0.61 | - | 0 | 1.2075 |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0385 | [5 empty] | - | - | - | 0 | -
| 4 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.017 |  |  |  |  | 249.1 | -0.4 | - | 0 | 1.8675 |  | 4 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.27 | [5 empty] | - | - | - | 0 | -
| 5 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.022852 |  |  |  |  | - | - | - | 0 | - |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.1824 | [5 empty] | - | - | - | 0 | -
| 6 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.023432 | [10 empty] | 6 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.1824
| 7 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.1482 |  |  |  |  | 8. KOREKSI RIGEL BA120987 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 7 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.0385 | [5 empty] | 8. KOREKSI RIGEL BA120987 |  |  | DRIFT | U95 STD
| 8 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.1482 |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | 8 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.0385 | [5 empty] | Pressure | Tahun
| 9 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06 |  |  |  |  | ( l/min ) | 2019 | - |  |  |  | 9 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.03757 | [5 empty] | cmH2O | 2019 | -
| 10 | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |  | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.1482 |  | 10 | 0 | - | - | 0 | - | [5 empty] | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.0385
| 11 | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |  | 19.76 | -0.14 | - | 0 | 0.1482 |  | 11 | 0 | - | - | 0 | - | [5 empty] | 76.5603 | 0.081577 | - | 0 | 0.0385
2 | 1 | 10.02 | 0.02 | - | 0 | 0.019 |  |  |  |  | 90.96 | -0.21 | - | 0 | 0.6822 | 2 | 1 | 50.8563 | -0.00305 | -0.009 | 0.002975 | 0.10197 | [5 empty] | 152.9982 | 0.040789 | - | 0 | 0.0765
| 2 | 101.63 | 1.63 | 1.64 | 0.005 | 0.02 |  |  |  |  | 161.02 | -0.12 | - | 0 | 1.2076 |  | 2 | 1752.7524 | -2.1092 | -2.1092 | 4e-06 | 2.1752 | [5 empty] | - | - | - | 0 | -
| 3 | 19.8 | -0.16 | -0.03 | 0.065 | 0.23143 |  |  |  |  | 249.1 | -0.77 | - | 0 | 1.8682 |  | 3 | 76.5705 | 0.091774 | 0 | 0.045887 | 0.0385 | [5 empty] | - | - | - | 0 | -
| 4 | 50.52 | 0.32 | - | 0 | 0.017 |  |  |  |  | - | - | - | 0 | 0 |  | 4 | 35.5901 | -0.0020394 | - | 0 | 0.27 | [5 empty] | - | - | - | 0 | -
| 5 | 1.97 | -0.01 | - | 0 | 0.022852 | [10 empty] | 5 | 76.4991 | 0.020394 | - | 0 | 0.1824
| 6 | 2.02 | 0.01 | - | 0 | 0.023432 |  |  |  |  | 9. KOREKSI RIGEL BA200651 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6 | 76.4787 | 0 | - | 0 | 0.1824 | [5 empty] | 9. KOREKSI RIGEL BA200651 |  |  | DRIFT | U95 STD
| 7 | 19.76 | -0.06 | - | 0 | 0.1482 |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | 7 | 76.5807 | 0.10197 | - | 0 | 0.0385 | [5 empty] | Pressure | Tahun
| 8 | 19.76 | -0.14 | - | 0 | 0.1482 |  |  |  |  | ( l/min ) | 2020 | - |  |  |  | 8 | 76.5603 | 0.081577 | - | 0 | 0.0385 | [5 empty] | cmH2O | 2020 | -
| 9 | 1.04 | 0.01 | - | 0 | 0.012285 |  |  |  |  | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06 |  | 9 | 75.14 | 0.14 | - | 0 | 0.03757 | [5 empty] | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.03757
| 10 | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |  | 1.04 | 0.01 | - | 0 | 0.012285 |  | 10 | 0 | - | - | 0 | - | [5 empty] | 75.14 | 0.14 | - | 0 | 0.03757
| 11 | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |  | 8.21 | 0.02 | - | 0 | 0.096291 |  | 11 | 0 | - | - | 0 | - | [5 empty] | 150.08 | 0.08 | - | 0 | 0.07504
3 | 1 | 19.96 | 0.06 | - | 0 | 0.019 |  |  |  |  | 17.92 | 0.07 | - | 0 | 0.21048 | 3 | 1 | 101.7065 | 0 | -0.006 | 0.003 | 0.10197 | [5 empty] | - | - | - | 0 | -
| 2 | 202.58 | 2.48 | 2.66 | 0.09 | 0.02 |  |  |  |  | 19.93 | 0.02 | - | 0 | 0.23342 |  | 2 | 3505.5049 | -4.2184 | -4.2184 | 3.5e-06 | 2.1752 | [5 empty] | - | - | - | 0 | -
| 3 | 86.66 | -0.39 | -0.38 | 0.005 | 0.065862 |  |  |  |  | 90.96 | 0.09 | - | 0 | 1.0653 |  | 3 | 152.9472 | -0.010197 | 0.071 | 0.040599 | 0.0765 | [5 empty] | - | - | - | 0 | -
| 4 | 100 | 0.5 | - | 0 | 0.017 | [10 empty] | 4 | 76.2676 | 0.007138 | - | 0 | 0.57
| 5 | 7.97 | 0.02 | - | 0 | 0.092452 |  |  |  |  | 10. KOREKSI VT900A 5101035-5102036 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5 | 152.9268 | -0.030591 | - | 0 | 0.3672 | [5 empty] | 10. KOREKSI VT900A 5101035-5102036 |  |  | DRIFT | U95 STD
| 6 | 8.14 | 0.05 | - | 0 | 0.094424 |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | 6 | 152.9574 | 0 | - | 0 | 0.3672 | [5 empty] | Pressure | Tahun
| 7 | 90.96 | -0.2 | - | 0 | 0.6825 |  |  |  |  | ( l/min ) | - | - |  |  |  | 7 | 152.988 | 0.030591 | - | 0 | 0.0765 | [5 empty] | cmH2O | - | -
| 8 | 90.96 | -0.21 | - | 0 | 0.6822 |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - |  | 8 | 152.9982 | 0.040789 | - | 0 | 0.0765 | [5 empty] | 0 | - | - | 0 | -
| 9 | 8.21 | 0.02 | - | 0 | 0.096291 |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - |  | 9 | 150.08 | 0.08 | - | 0 | 0.07504 | [5 empty] | 0 | - | - | 0 | -
| 10 | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - |  | 10 | 0 | - | - | 0 | - | [5 empty] | 0 | - | - | 0 | -
| 11 | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - |  | 11 | 0 | - | - | 0 | - | [5 empty] | 0 | - | - | 0 | -
4 | 1 | 30.1 | 0.1 | - | 0 | 0.019 |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - | 4 | 1 | 152.5567 | -0.007138 | -0.003 | 0.002069 | 0.10197 | [5 empty] | 0 | - | - | 0 | -
| 2 | 302.32 | 3.32 | 3.24 | 0.04 | 0.02 |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - |  | 2 | 5258.2574 | -6.3276 | -6.3276 | 1e-07 | 2.1752 | [5 empty] | 0 | - | - | 0 | -
| 3 | 154.82 | -0.66 | 0.24 | 0.45 | 1.1766 | [10 empty] | 3 | - | - | - | 0 | -
| 4 | 150.59 | 0.49 | - | 0 | 0.017 |  |  |  |  | 11. KOREKSI VT900A 510175-5102038 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 4 | 111.8649 | 0.0081577 | - | 0 | 0.84 | [5 empty] | 11. KOREKSI VT900A 510175-5102038 |  |  | DRIFT | U95 STD
| 5 | 19.83 | 0.09 | - | 0 | 0.14872 |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | 5 | - | - | - | 0 | - | [5 empty] | Pressure | Tahun
| 6 | 19.71 | 0.18 | - | 0 | 0.14783 |  |  |  |  | ( l/min ) | - | - |  |  |  | 6 | - | - | - | 0 | - | [5 empty] | cmH2O | 2019 | -
| 7 | 161.02 | -0.61 | - | 0 | 1.2075 |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - |  | 7 | - | - | - | 0 | - | [5 empty] | 0 | - | - | 0 | -
| 8 | 161.02 | -0.12 | - | 0 | 1.2076 |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - |  | 8 | - | - | - | 0 | - | [5 empty] | 0 | - | - | 0 | -
| 9 | 17.92 | 0.07 | - | 0 | 0.21048 |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - |  | 9 | - | - | - | 0 | - | [5 empty] | 0 | - | - | 0 | -
| 10 | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - |  | 10 | 0 | - | - | 0 | - | [5 empty] | 0 | - | - | 0 | -
| 11 | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - |  | 11 | 0 | - | - | 0 | - | [5 empty] | 0 | - | - | 0 | -
5 | 1 | 51.11 | 0.11 | 0.31 | 0.1 | 0.019 |  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | - | 5 | 1 | 203.4069 | -0.0040789 | 0 | 0.0020394 | 0.10197 | [5 empty] | 0 | - | - | 0 | -
| 2 | - | - | - | 0 | 0.02 | [10 empty] | 2 | 7011.0098 | -1.4061 | -1.4061 | 5e-08 | 2.1752
| 3 | 245.23 | -1.3 | -1.78 | 0.24 | 1.8637 | [10 empty] | 3 | - | - | - | 0 | -
| 4 | 200.82 | 0.52 | - | 0 | 0.017 | [10 empty] | 4 | 152.5444 | 0.0050986 | - | 0 | 1.1475
| 5 | 50.7 | 0.06 | - | 0 | 0.38025 | [10 empty] | 5 | - | - | - | 0 | -
| 6 | 50.06 | -0.28 | - | 0 | 0.37545 | [10 empty] | 6 | - | - | - | 0 | -
| 7 | 249.1 | -0.4 | - | 0 | 1.8675 | [10 empty] | 7 | - | - | - | 0 | -
| 8 | 249.1 | -0.77 | - | 0 | 1.8682 | [10 empty] | 8 | - | - | - | 0 | -
| 9 | 19.93 | 0.02 | - | 0 | 0.23342 | [10 empty] | 9 | - | - | - | 0 | -
| 10 | 0 | - | - | 0 | - | [10 empty] | 10 | 0 | - | - | 0 | -
| 11 | 0 | - | - | 0 | - | [10 empty] | 11 | 0 | - | - | 0 | -
6 | 1 | 103.4 | 0.11 | 0.42 | 0.155 | 0.019 | [9 empty] | 6 | 1 | - | - | - | 0 | -
| 2 | - | - | - | 0 | 0.02 | [10 empty] | 2 | - | - | - | 0 | -
| 3 | - | - | - | - | - | [10 empty] | 3 | - | - | - | 0 | -
| 4 | 251.02 | 0.62 | - | 0 | 0.017 | [10 empty] | 4 | - | - | - | 0 | -
| 5 | 77.42 | 0.23 | - | 0 | 0.58065 | [10 empty] | 5 | - | - | - | 0 | -
| 6 | 80.13 | 0.39 | - | 0 | 0.60098 | [10 empty] | 6 | - | - | - | 0 | -
| 7 | - | - | - | 0 | - | [10 empty] | 7 | - | - | - | 0 | -
| 8 | - | - | - | 0 | 0 | [10 empty] | 8 | - | - | - | 0 | - |  |  | Satuan | Parameter
| 9 | 90.96 | 0.09 | - | 0 | 1.0653 | [10 empty] | 9 | - | - | - | 0 | - |  |  | mbar | Tekanan Maksimum | cmH2O | ( | ) | Tekanan Maksimum (cmH2O)
| 10 | 0 | - | - | 0 | - | [10 empty] | 10 | 0 | - | - | 0 | - |  |  | cmH2O | Peak Inspirasi Pressure (PIP) | cmH2O | ( | ) | Peak Inspirasi Pressure (PIP) (cmH2O)
| 11 | 0 | - | - | 0 | - | [10 empty] | 11 | 0 | - | - | 0 | -
9 | Flow Analyzer, Merek : RIGEL, Model : Ventest 800, SN : BA200651 | [14 empty] | 9 | Flow Analyzer, Merek : RIGEL, Model : Ventest 800, SN : BA200651 |  |  |  |  | 9 | Flow Analyzer, Merek : RIGEL, Model : Ventest 800, SN : BA200651 |  |  |  |  | 9 | Flow Analyzer, Merek : RIGEL, Model : Ventest 800, SN : BA200651
Setting Flow | Tahun |  | DRIFT | U95 STD | [11 empty] | Setting Pressure | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Pressure | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Pressure | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( l/min ) | 2020 | - | [13 empty] | cmH2O | 2020 | - |  |  |  | mbar | 2020 | - |  |  |  | cmH2O | 2020 | -
1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 1e-06 | [11 empty] | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.03757 |  | 9.8066e-07 | 9.8066e-07 | - | 9.8066e-07 | 0.036844 |  | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.03757
1.04 | 0.01 | - | 0 | 0.012285 | [11 empty] | 75.14 | 0.14 | - | 0 | 0.03757 |  | 73.6872 | 0.13729 | - | 0 | 0.036844 |  | 75.14 | 0.14 | - | 0 | 0.03757
8.21 | 0.02 | - | 0 | 0.096291 | [11 empty] | 150.08 | 0.08 | - | 0 | 0.07504 |  | 147.1782 | 0.078453 | - | 0 | 0.073589 |  | 150.08 | 0.08 | - | 0 | 0.07504
17.92 | 0.07 | - | 0 | 0.21048 | [11 empty] | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | 0 | -
19.93 | 0.02 | - | 0 | 0.23342 | [11 empty] | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | 0 | -
90.96 | 0.09 | - | 0 | 1.0653 | [11 empty] | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - | 0 | -
No | Parameter | Setting Alat | Rata-rata | Rata-rata Terkoreksi | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | STDEV | Daya Baca UUT | U95 Sertifikat | Drift | Hasil U95 | MAX | Decimal | HASIL 2-SD |  | FORECAST
1 | Tekanan Maksimum (cmH2O) | 60 | 59.63 | 59.6951 | -0.30491 |  | 0 | 0.2 | 0.046222 | 4.3585e-07 | 0.2361 | 0.2361 | 0.00 | 0.24 |  | TEKANAN |  | DRIFT |  | U95
2 | Peak Inspirasi Pressure (PIP) (cmH2O) | 10 | 10.47 | 10.5089 | 0.50886 | 4.8422 | 1e-05 | 0.2 | 0.033948 | 7.6372e-07 | 0.23418 |  |  | 0.23 |  | 59.63 | 0.065093 | 59.6951 | 4.3585e-07 | 59.6951 | 0.046222
|  | 20 | 20.29 | 20.3341 | 0.3341 | 1.643 | 1e-05 | 0.2 | 0.0364 | 6.9823e-07 | 0.23452 |  |  | 0.23 |  | 10.47 | 0.038859 | 10.5089 | 7.6372e-07 | 10.5089 | 0.033948
|  | 30 | 30.01 | 30.0593 | 0.059286 | 0.19723 | 1e-05 | 0.2 | 0.038826 | 6.334e-07 | 0.23487 |  |  | 0.23 |  | 20.29 | 0.044099 | 20.3341 | 6.9823e-07 | 20.3341 | 0.0364
[16 empty] | 30.01 | 0.049286 | 30.0593 | 6.334e-07 | 30.0593 | 0.038826
[16 empty] | Nilai Drift Nol (0) |  | cmh2O to mbar
[16 empty] | 0.012523 |  | 0.98067
Flow Analyzer, Merek : RIGEL, Model : Ventest 800, SN : BA200651 | [7 empty] | Baru | Lama |  | 9 | [8 empty] | 9
Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF100519 | [7 empty] | 2018 | 2015 | 1 | 1 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD | [7 empty] | 1 | Hasil kalibrasi pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT Plus HF, SN : 2847038 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 2 | 2 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD | [7 empty] | 2 | Hasil kalibrasi pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Flow Analyzer, Merek : IMT Medical, Model : PF-300, SN : BA101580 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 3 | 3 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IMT MEDICAL | [7 empty] | 3 | Hasil kalibrasi pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IMT MEDICAL
Flow Analyzer, Merek : IMT Medical, Model : PF-300, SN : BA121302 | [7 empty] | 2018 | - | 4 | 4 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD | [7 empty] | 4 | Hasil kalibrasi pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF102142 | [7 empty] | 2018 | - | 5 | 5 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui FLUKE BIOMEDICAL | [7 empty] | 5 | Hasil kalibrasi pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui FLUKE BIOMEDICAL
Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF102163 | [7 empty] | 2018 | - | 6 | 6 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui FLUKE BIOMEDICAL | [7 empty] | 6 | Hasil kalibrasi pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui FLUKE BIOMEDICAL
Flow Analyzer, Merek : RIGEL, Model : Ventest 800, SN : BA120986 | [7 empty] | 2019 | - | 7 | 7 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui RIGEL Medical | [7 empty] | 7 | Hasil kalibrasi pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui RIGEL Medical
Flow Analyzer, Merek : RIGEL, Model : Ventest 800, SN : BA120987 | [7 empty] | 2019 | - | 8 | 8 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui RIGEL Medical | [7 empty] | 8 | Hasil kalibrasi pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui RIGEL Medical
Flow Analyzer, Merek : RIGEL, Model : Ventest 800, SN : BA200651 | [7 empty] | 2020 | - | 9 | 9 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui RIGEL Medical | [7 empty] | 9 | Hasil kalibrasi pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui RIGEL Medical
Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : VT900A, SN : 5101035-5102036 | [7 empty] | - | - | 10 | 10 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui FLUKE BIOMEDICAL | [7 empty] | 10 | Hasil kalibrasi pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui FLUKE BIOMEDICAL
Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : VT900A, SN : 5101752-5102038 | [7 empty] | - | - | 11 | 11 | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui FLUKE BIOMEDICAL | [7 empty] | 11 | Hasil kalibrasi pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui FLUKE BIOMEDICAL
9 | [10 empty] | Hasil kalibrasi Flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui RIGEL Medical | [8 empty] | Hasil kalibrasi pressure tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui RIGEL Medical
1
Satuan
1
1 | Nomor Sertifikat : 83 / |  |  | 1
2 | Nomor Surat Keterangan : 83 / M - |  |  | 2
Nomor Sertifikat : 83 /
1
1
1 | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
2 | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
Azhar Alamsyah |  |  |  |  | Dibuat :
Choirul Huda
Dewi Nofitasari
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif |  |  |  |  | Baik
Hary Ernanto |  |  |  |  | Tidak baik
Isra Mahensa
Muhammad Alpian Hadi
Muhammad Ihsan Ilyas
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Ryan Rama Chaesar R
Septia Khairunnisa
Sholihatussa'diah
Siti Fathul Jannah
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Vikki Akhsanudin Nurkholis
Wardimanul Abrar
Yurdha Algifari
Note on G142: IRFAN: Spasi

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | - | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 | - | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | - | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 | - | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 | - | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 | - | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 | - | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 | - | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | - | 0.25 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 | - | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 | - | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 |  | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 |  | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 |  | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 |  | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 |  | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 |  | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 |  | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 | - |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 | - | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 | - | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 | - | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 | - | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 | - | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 | - | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 | - | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 | - | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 | - | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | - | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | - |  |  | %RH |  | 2019 | - | - |  |  | hPa |  | 2019 | - | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 | - | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 | - | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 | - | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 | - | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 | - | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 | - | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 | - | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 | - | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | - |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 | - | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 | - | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 | - | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 | - | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 | - | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 | - | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 | - | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 | - | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 | - | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0.6 |  | 1 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0.4 |  | 1 | 985 | 3.8 | 0.9 | - | 1.45 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  | 2 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.8 | 1 | - | 1.4
| 3 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0.25 |  | 3 | 995 | 3.7 | 1 | - | 1.35
| 4 | 30 | -0.1 | 0.1 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0.05 |  | 4 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 5 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0.25 |  | 5 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0.25 |  | 5 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 1.25
| 6 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0.3 |  | 6 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0.65 |  | 6 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 1.2
| 7 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0.35 |  | 7 | 90 | -1 | -3.2 | - | 1.1 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  | 1 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0.7 |  | 1 | 985 | 3.9 | 0.9 | - | 1.5 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  | 2 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.9 | 1 | - | 1.45
| 3 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 995 | 3.8 | 1 | - | 1.4
| 4 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  | 4 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 5 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0.75 |  | 5 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 6 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  | 6 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 1 |  | 6 | 1010 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 7 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0.15 |  | 7 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 1.15 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0.6 |  | 1 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0.8 |  | 1 | 985 | 4.3 | 0.9 | - | 1.7 |  | hPa | 2.6
| 2 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0.4 |  | 2 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0.7 |  | 2 | 990 | 4.2 | 1 | - | 1.6
| 3 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  | 3 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0.55 |  | 3 | 995 | 4.1 | 1 | - | 1.55
| 4 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 4 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 1.5
| 5 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0.45 |  | 5 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  | 5 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 1.45
| 6 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0.55 |  | 6 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0.45 |  | 6 | 1010 | 3.9 | 1.1 | - | 1.4
| 7 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0.7 |  | 7 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0.95 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - | - |  |  | %RH |  | 2021 | - | - |  |  | hPa |  | 2021 | - | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | - |  |  | %RH |  | 2017 | - | - |  |  | hPa |  | 2017 | - | - |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | - | - | - | 0 |  | 1 | 45.7 | - | - | - | 0 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | - | - | - | 0 |  | 2 | 54.3 | - | - | - | 0 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 24.6 | - | - | - | 0 |  | 3 | 62.5 | - | - | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 29.5 | - | - | - | 0 |  | 4 | 71.5 | - | - | - | 0 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 34.5 | - | - | - | 0 |  | 5 | 80.8 | - | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 39.5 | - | - | - | 0 |  | 6 | 88.7 | - | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | - | - | - | 0 |  | 7 | 90 | - | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | - | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | - | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | 0 | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | - | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | - | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | - | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | - | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | - | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | - | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0.6 |  |  | 13 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0.4 |  |  | 13 | 985 | 3.8 | 0.9 | - | 1.45 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  |  | 14 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0.7 |  |  | 14 | 985 | 3.9 | 0.9 | - | 1.5 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0.6 |  |  | 15 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0.8 |  |  | 15 | 985 | 4.3 | 0.9 | - | 1.7 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 45.7 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 750 | - | - | - | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | - | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | - | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | - | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0 | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | - | 0 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | - | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | - | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | - | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | - | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | - | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | - | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  |  | 13 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0.35 |  |  | 13 | 990 | 3.8 | 1 | - | 1.4 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  |  | 14 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0.35 |  |  | 14 | 990 | 3.9 | 1 | - | 1.45 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0.4 |  |  | 15 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0.7 |  |  | 15 | 990 | 4.2 | 1 | - | 1.6 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | - | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | - | 0 |  | 15 | 2.6
| 18 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | - | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | - | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 54.3 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 800 | - | - | - | 0 |  | 18 | 1.6
[24 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | - | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | - | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | - | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | - | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | - | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | - | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0.15 |  |  | 13 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0.25 |  |  | 13 | 995 | 3.7 | 1 | - | 1.35 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  |  | 14 | 995 | 3.8 | 1 | - | 1.4 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  |  | 15 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0.55 |  |  | 15 | 995 | 4.1 | 1 | - | 1.55 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | - | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | - | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | - | 0 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | - | 0 |  | 14 | 2.4
| 20 | 24.6 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 62.5 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 850 | - | - | - | 0 |  | 15 | 2.6
[24 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | - | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | - | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | - | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | - | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0 | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | - | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | - | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | - | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | - | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | - | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | - | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | - | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | - | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 13 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 13 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0.05 |  |  | 13 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 14 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  |  | 14 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 15 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0.3 |  |  | 15 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 15 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 1.5
| 16 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 29.5 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 71.5 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 900 | - | - | - | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | - | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | - | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | 0 | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | - | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | - | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | - | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | - | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | - | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | - | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | - | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0.25 |  |  | 13 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0.25 |  |  | 13 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 1.25
| 14 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0.75 |  |  | 14 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 15 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0.45 |  |  | 15 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  |  | 15 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 1.45
| 16 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 34.5 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 80.8 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 1000 | - | - | - | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | - | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | - | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | - | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | 0 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | - | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | - | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | - | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | - | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | - | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | - | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | - | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0.3 |  |  | 13 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0.65 |  |  | 13 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 1.2
| 14 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  |  | 14 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 1 |  |  | 14 | 1010 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 15 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0.55 |  |  | 15 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0.45 |  |  | 15 | 1010 | 3.9 | 1.1 | - | 1.4
| 16 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 39.5 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 88.7 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 1005 | - | - | - | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | - | 0.25 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | - | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | - | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | 0 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | - | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | - | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | - | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | - | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | - | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | - | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | - | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | - | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | - | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 13 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0.35 |  |  | 13 | 90 | -1 | -3.2 | - | 1.1 |  |  | 13 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 14 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0.15 |  |  | 14 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 1.15 |  |  | 14 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 15 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0.7 |  |  | 15 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0.95 |  |  | 15 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 40 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 90 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 1020 | - | - | - | 0
12 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 |  |  |  |  | 12 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 |  |  |  |  | 12 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 |  |  |  |  | 12 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2020 | - | - |  |  | hPa | 2020 | - | -
15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 800 | -0.4 | - | - | 0
20 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  | 850 | -0.5 | - | - | 0 |  | Suhu | 25.65 | 25.5585 | 0.070711 | 0.3
25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 900 | -0.6 | - | - | 0 |  | %RH | 65.75 | 65.415 | 0.21213 | 2
30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 950 | -0.7 | - | - | 0 |  | hPa | - | - | - | 2.4
35 | -0.2 | - | - | 0 |  | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  | 1000 | -0.8 | - | - | 0
37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 1005 | -0.8 | - | - | 0 |  | HASIL | ( 25.6 ± 0.3 ) °C
40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  | 1020 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | ( 65.4 ± 2.0 ) %RH
( - ± 2.4 ) hPa
[18 empty] | Koreksi Suhu | Koreksi Kelembaban | Koreksi tekanan
[18 empty] | -0.09151 | -0.335 | -
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | - | 1 |  | 25.6 | 0.3 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 2 |  | 65.4 | 2.0 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 3 |  | - | 2.4 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | - | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 2016 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | - | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | - | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | - | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | - | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | - | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | - | 20
12

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 3 / 3 / VIII - 23 / E - 100.135 DL
FV.09
Nama Alat : | Anasthesi Ventilator |  | Nomor Order : |  | E - 100.135 DL
Merek |  | : | Fyrom International
Model / Tipe |  | : | MIXSAFE FORTE
Nomor Seri |  | : | 02102312200003
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | IGD
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 22 Agustus 2023
Tanggal Kalibrasi |  | : | 22 Agustus 2023
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Ryan Rama Chaesar R
Lokasi Kalibrasi |  | : | IGD
Hasil Kalibrasi |  | : | 0
Metode Kerja |  | : | MK 127-2019
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-19
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 100.135 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | Input Data Kalibrasi Pulmonary Resuscitator / Neopuff
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF
HASIL KALIBRASI
BAHAN GABUNGAN
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal