## SERT RESISTOR (hidden)
Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 1968F15 |  |  |  |  | Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : A |  |  |  |  | Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : B
KOREKSI RESISTANCE BOX |  |  | DRIFT | U 95 | KOREKSI RESISTANCE BOX |  |  | DRIFT | U 95 | KOREKSI RESISTANCE BOX |  |  | DRIFT | U 95
Resistance |  |  |  |  | Resistance |  |  |  |  | Resistance
( Ω ) | 2017 | 2018 |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2018 |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2018
500 | -0.002 | 0.009 | 0.0055 | 0.013 | 500 | -0.002 | 0.009 | 0.0055 | 0.013 | 500 | -0.002 | 0.009 | 0.0055 | 0.013
1000 | -0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 1000 | -0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 1000 | -0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02
Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : C |  |  |  |  | Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067,SN : D |  |  |  |  | Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : E
KOREKSI RESISTANCE BOX |  |  | DRIFT | U 95 | KOREKSI RESISTANCE BOX |  |  | DRIFT | U 95 | KOREKSI RESISTANCE BOX |  |  | DRIFT | U 95
Resistance |  |  |  |  | Resistance |  |  |  |  | Resistance
( Ω ) | 2017 | 2018 |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2018 |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2018
500 | -0.002 | 0.009 | 0.0055 | 0.013 | 500 | -0.002 | 0.009 | 0.0055 | 0.013 | 500 | -0.002 | 0.009 | 0.0055 | 0.013
1000 | -0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 1000 | -0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 1000 | -0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02
#REF! |  |  |  |  | Pembacaan Standar | koreksi | Pembacaan terkoreksi | Drift | U95
#REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | [6 empty] | Tahun Kalibrasi
Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : 1968F15 | [6 empty] | 2017 | 2018 | 1
Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : A | [6 empty] | 2017 | 2018 | 2
Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : B | [6 empty] | 2017 | 2018 | 3
Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : C | [6 empty] | 2017 | 2018 | 4
Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067,SN : D | [6 empty] | 2017 | 2018 | 5
Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067, SN : E | [6 empty] | 2017 | 2018 | 6
#REF!

## Sert Stopwatch
INPUT SERTIFIKAT STOPWATCH
1. SN. 611Q02R |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 2. SN. 510Q06R |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 3. SN. 207Q01R |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun |  |  |  |  | Timer | Tahun |  |  |  |  | Timer | Tahun
s | 2016 | 2015 |  |  |  | s | 2018 | 2017 |  |  |  | s | 2018 | 2017
0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.04 |  | 60 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0.12 |  | 60 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0.12
300 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.04 |  | 300 | 0.01 | 0.007 | 0.0015 | 0.12 |  | 300 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.12
600 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.04 |  | 600 | 0.01 | 0.004 | 0.003 | 0.12 |  | 600 | 0.02 | 0.003 | 0.0085 | 0.12
700 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4. SN. 510Q061R |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5 SN. 001380 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6 SN. 001381 |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun |  |  |  |  | Timer | Tahun |  |  |  |  | Timer | Tahun
s | 2019 | 2018 |  |  |  | s | 2020 | - |  |  |  | s | 2020 | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
60 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.038 |  | 60 | 0 | - | 0 | 0.12 |  | 60 | 0.02 | - | 0 | 0.12
300 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.038 |  | 300 | 0.01 | - | 0 | 0.12 |  | 300 | 0.02 | - | 0 | 0.12
600 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0.038 |  | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12
700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 900 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 900 | 0.03 | - | 0 | 0.12
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 1200 | 0.03 | - | 0 | 0.12
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ;- | 0 | 0
7. SN. 001382 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 8. SN. 001383 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 9. SN. 001384 |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun |  |  |  |  | Timer | Tahun |  |  |  |  | Timer | Tahun
s | 2020 | - |  |  |  | s | 2020 | - |  |  |  | s | 2020 | -
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
60 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 60 | 0.01 | - | 0 | 0.12 |  | 60 | 0.01 | - | 0 | 0.12
300 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 300 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 300 | 0.02 | - | 0 | 0.12
600 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12
900 | 0.03 | - | 0 | 0.12 |  | 900 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 900 | 0.02 | - | 0 | 0.12
1200 | 0.03 | - | 0 | 0.12 |  | 1200 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 1200 | 0.03 | - | 0 | 0.12
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
10. SN. 001385 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 11 SN. 001386 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 12 SN. 001387 |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun |  |  |  |  | Timer | Tahun |  |  |  |  | Timer | Tahun
s | 2020 | - |  |  |  | s | 2020 | - |  |  |  | s | 2020 | -
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
60 | 0.01 | - | 0 | 0.12 |  | 60 | -0.01 | - | 0 | 0.12 |  | 60 | 0.02 | - | 0 | 0.12
300 | 0.01 | - | 0 | 0.12 |  | 300 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 300 | 0.02 | - | 0 | 0.12
600 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 600 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 600 | 0.03 | - | 0 | 0.12
900 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 900 | -0.03 | - | 0 | 0.12 |  | 900 | 0.03 | - | 0 | 0.12
1200 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 1200 | -0.04 | - | 0 | 0.12 |  | 1200 | 0.03 | - | 0 | 0.12
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
13. SN. 001445 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 14. SN. 001449 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 15. SN. 001452 |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun |  |  |  |  | Timer | Tahun |  |  |  |  | Timer | Tahun
s | 2020 | - |  |  |  | s | 2020 | - |  |  |  | s | 2020 | -
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
60 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 60 | -0.01 | - | 0 | 0.12 |  | 60 | 0 | - | 0 | 0.12
300 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 300 | -0.01 | - | 0 | 0.12 |  | 300 | 0.01 | - | 0 | 0.12
600 | 0.03 | - | 0 | 0.12 |  | 600 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12
900 | 0.03 | - | 0 | 0.12 |  | 900 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 900 | 0.03 | - | 0 | 0.12
1200 | 0.03 | - | 0 | 0.12 |  | 1200 | -0.03 | - | 0 | 0.12 |  | 1200 | 0.04 | - | 0 | 0.12
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
16. SN. 005018 |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun
s | 2020 | -
0 | 0 | - | 0 | 0
60 | 0.01 | - | 0 | 0.12
300 | 0.01 | - | 0 | 0.12
600 | 0.02 | - | 0 | 0.12
900 | 0.03 | - | 0 | 0.12
1200 | 0.03 | - | 0 | 0.12
0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | 0 | 0
No Urut Titik Ukur |  | Timer | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | No Urut Titik Ukur |  | Timer | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
|  | s | [8 empty] | s
I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  |  | VI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 1200 | 0.02 | - | 0 | 0.12
| 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 1200 | 0.03 | - | 0 | 0.12
| 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 1200 | 0.03 | - | 0 | 0.12
| 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 1200 | 0.02 | - | 0 | 0.12
| 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 1200 | 0.02 | - | 0 | 0.12
| 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 1200 | -0.04 | - | 0 | 0.12
| 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 1200 | -0.04 | - | 0 | 0.12
| 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 1200 | 0.03 | - | 0 | 0.12
| 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 1200 | 0.03 | - | 0 | 0.12
| 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 1200 | -0.03 | - | 0 | 0.12
| 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 1200 | 0.04 | - | 0 | 0.12
| 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 1200 | 0.03 | - | 0 | 0.12
II | 1 | 60 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.04 |  |  | VII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 60 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 60 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.038 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 60 | 0 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 6 | 60 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 7 | 60 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 8 | 60 | 0.01 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 9 | 60 | 0.01 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 10 | 60 | 0.01 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 11 | 60 | -0.01 | - | 0 | 0.12
| 12 | 60 | 0.02 | - | 0 | 0.12
| 13 | 60 | 0.02 | - | 0 | 0.12
| 14 | 60 | -0.01 | - | 0 | 0.12
| 15 | 60 | 0 | - | 0 | 0.12
| 16 | 60 | 0.01 | - | 0 | 0.12
III | 1 | 300 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.04 |  |  | VIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 300 | 0.01 | 0.007 | 0.0015 | 0.12 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 300 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.12 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 300 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.038 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 300 | 0.01 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 6 | 300 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 7 | 300 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 8 | 300 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 9 | 300 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 10 | 300 | 0.01 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 11 | 300 | -0.02 | - | 0 | 0.12
| 12 | 300 | 0.02 | - | 0 | 0.12
| 13 | 300 | 0.02 | - | 0 | 0.12
| 14 | 300 | -0.01 | - | 0 | 0.12
| 15 | 300 | 0.01 | - | 0 | 0.12
| 16 | 300 | 0.01 | - | 0 | 0.12
IV | 1 | 600 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.04 |  |  | IX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 600 | 0.01 | 0.004 | 0.003 | 0.12 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 600 | 0.02 | 0.003 | 0.0085 | 0.12 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 600 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0.038 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 6 | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | ;- | 0 | 0
| 7 | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 8 | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 9 | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 10 | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 11 | 600 | -0.02 | - | 0 | 0.12
| 12 | 600 | 0.03 | - | 0 | 0.12
| 13 | 600 | 0.03 | - | 0 | 0.12
| 14 | 600 | -0.02 | - | 0 | 0.12
| 15 | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12
| 16 | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12
V | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0.04
| 2 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0.12
| 3 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 900 | 0.02 | - | 0 | 0.12
| 6 | 900 | 0.03 | - | 0 | 0.12
| 7 | 900 | 0.03 | - | 0 | 0.12
| 8 | 900 | 0.02 | - | 0 | 0.12
| 9 | 900 | 0.02 | - | 0 | 0.12
| 10 | 900 | 0.02 | - | 0 | 0.12
| 11 | 900 | -0.03 | - | 0 | 0.12
| 12 | 900 | 0.03 | - | 0 | 0.12
| 13 | 900 | 0.03 | - | 0 | 0.12
| 14 | 900 | -0.02 | - | 0 | 0.12
| 15 | 900 | 0.03 | - | 0 | 0.12
| 16 | 900 | 0.03 | - | 0 | 0.12
7 | Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382 | [6 empty] | Pembacaan Standar | koreksi | Pembacaan terkoreksi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95
Timer | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
s | 2020 | -
0 | 0 | - | 1e-05 | 0 |  |  |  | 300.99 | 0.01616 | 301.0062 | 9.595e-06 | 0.08881
60 | 0.02 | - | 1e-05 | 0.12 |  |  |  | 600 | 0.021654 | 600.0217 | 9.595e-06 | 0.10482
300 | 0.02 | - | 1e-05 | 0.12
600 | 0.02 | - | 1e-05 | 0.12
900 | 0.03 | - | 1e-05 | 0.12
1200 | 0.03 | - | 0 | 0.12
0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | 0 | 0
INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT
| 300 |  | 0.02 |  |  | 300 |  | 1e-05
300.99 |  | 0.02 |  |  | 301.0062 |  | 1e-05
| 600 |  | 0.02 |  |  | 600 |  | 1e-05
Setting Alat | Pembacaan standar | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Daya Baca UUT | U95 (%)
300 | 300.99 | 0.01616 | 301.0062 | 0.011547 | -1.0062 | -0.33539 | 1.0062 | 0.33539 | 0.005 | 0.029971
600 | 600 | 0.021654 | 600.0217 | 0 | -0.021654 | -0.0036089 | 0.021654 | 0.0036089 | 0.005 | 0.017569 | 9.595e-06
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382 | [7 empty] | Tahun Kalibrasi |  |  | Resolusi | 7
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 3, SN : 611Q02R | [7 empty] | 2016 | 2015 | 1 | 0.01 | 1 | Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q06R | [7 empty] | 2018 | 2017 | 2 | 0.01 | 2 | Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
[8 empty] | 2018 | 2017 | 3 | 0.01 | 3 | Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN :510Q061R | [7 empty] | 2019 | 2018 | 4 | 0.01 | 4 | Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001380 | [7 empty] | 2020 | - | 5 | 0.01 | 5 | Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN (LK-032-IDN)
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001381 | [7 empty] | 2020 | - | 6 | 0.01 | 6 | Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN (LK-032-IDN)
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382 | [7 empty] | 2020 | - | 7 | 0.01 | 7 | Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN (LK-032-IDN)
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001383 | [7 empty] | 2020 | - | 8 | 0.01 | 8 | Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN (LK-032-IDN)
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001384 | [7 empty] | 2020 | - | 9 | 0.01 | 9 | Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN (LK-032-IDN)
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001385 | [7 empty] | 2020 | - | 10 | 0.01 | 10 | Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN (LK-032-IDN)
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001386 | [7 empty] | 2020 | - | 11 | 0.01 | 11 | Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN (LK-032-IDN)
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001387 | [7 empty] | 2020 | - | 12 | 0.01 | 12 | Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN (LK-032-IDN)
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001445 | [7 empty] | 2020 | - | 13 | 0.01 | 13 | Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN (LK-032-IDN)
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001449 | [7 empty] | 2020 | - | 14 | 0.01 | 14 | Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN (LK-032-IDN)
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001452 | [7 empty] | 2020 | - | 15 | 0.01 | 15 | Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN (LK-032-IDN)
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018 | [7 empty] | 2020 | - | 16 | 0.01 | 16 | Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN (LK-032-IDN)
7 | [10 empty] | 0.01 | Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN (LK-032-IDN)

## LK
LEMBAR KERJA KALIBRASI SHORT WAVE DIATHERMY
Nomor Sertifikat / Nomor Surat Keterangan : 43 /…......./ …….... - ............. / E - ..........
Merek |  |  | :
Model/Tipe |  |  | :
No. Seri |  |  | :
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | :
Tanggal Pengujian |  |  | :
Tempat Pengujian |  |  | :
Nama Ruang |  |  | :
Metode Kerja |  |  | : KL.MK 13
I. | Kondisi Ruang
|  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  |  | °C
| 2. Kelembaban |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : Baik / Tidak Baik
| 2. Fungsi |  | : Baik / Tidak Baik
III. | Pengujian keselamatan listrik
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas Yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | MΩ | > 2 | M Ω
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas)* | [5 empty] | Ω | ≤ 0.2 | Ω
| 3 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas)* | [5 empty] | Ω | ≤ 0.3 | Ω
| 4 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I** | [5 empty] | µA | ≤ 500 | µA
| 5 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II** | [5 empty] | µA | ≤ 100 | µA
| 6 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [6 empty] | µA | ≤ 50 | µA
IV. | Pengujian Kinerja
| a. | Pengamatan Transmisi Energi Gelombang Pendek
| Pengamatan |  | Setting Alat |  |  | Penunjukan
| Lampu / Tabung Flourosen |  | 0 - 50 Watt / 0.5 dari nilai lampu / tabung flourosen |  |  | Menyala | Mati
| b. | Kalibrasi
|  | - Frekuensi Output | [6 empty] | Resolusi Std :
| Nilai Pengenal |  | Pembacaan Standar (MHz) | [5 empty] | Toleransi
| (MHz) |  | I | II | III | IV | V | VI
| 27.12 | [7 empty] | 26.96 - 27.28
- Pulse Frekuensi (Hz)
| No | Setting Alat | Pembacaan Standar (Hz) | [5 empty] | Toleransi
|  | (Hz) | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | 10 | [6 empty] | ± 30 %
| 2 | 50
| 3 | 100
| 4 | 150
| 5 | 200
|  | - Pulse Width (µs) | [6 empty] | Resolusi Std :
| No | Setting Alat | Pembacaan Standar (Hz) | [5 empty] | Toleransi
|  | (µs) | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | 50 | [6 empty] | ± 30 %
| 2 | 100
| 3 | 200
| 4 | 300
| 5 | 400
| * | Titik Pada Setting Alat mewakili nilai minimal, medium, maksimal
| * | Setting pada kalibrasi SWD di nilai yang kecil (dalam Watt)
- Waktu Therapy
| Setting Alat |  |  |  | Pembacaan Standar (detik) |  |  | Toleransi
| (detik) |  |  |  | I | II | III | ± 10 %
300
600
V. | Keterangan
1. Apakah di ruangan terdapat instalasi grounding ? Ya / Tidak
2. Apakah hasil arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik keluar ? Ya / Tidak, "Ya" ukur NC = ……...…….?
3. ...................................................................
4. ...................................................................
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
1. Medical Scope Meter, Merek : Fluke, Model : 190M-2 (27782606) / (48832901) / (48762901)
1. Electrostimulator Equipment Tester, Model : BK PRECISION, Model : 2567-MSO (497K19104)
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056) / (1834020)
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077) / (2853078) / (3148907) / (3148908)
/ (3699030)
3. Stopwatch, Merek : Casio , Model : HS - 3 / HS - 80TW, SN : (611Q02R) / (510Q06R) / (207Q01R)
4. Precision resistance Box, Merek : Time Electronics, Model : 1067 (1968F15)
5. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (14082463) / (15062872) / (15062873) / (15062874) / (15062875)
5. Thermo/hygro/barometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB.200, SN : (34903053) / (34904091)
(34903051) / (34903046)
5. Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, Model : ST-50 A, SN : (HE21-000669) / (HE21-000670)
VII. | Kesimpulan
LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI
VIII. | Petugas Pengujian
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

## Riwayat Revisi (hidden)
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2022-01-19 | Update serti Tacho | Sudah | Iqbal
2 | 2022-02-02 | Update DPM | Sudah | Iqbal
3 | 2022-02-02 | update kelistrikan | sudah | Iqbal
4 | 7 Maret 2022 | Update scoring arus | Done | Iqbal
5 | 12 Maret | Update 1/1000000 | Done | Iqbal
6 | 13 Maret | Update Sertifikat ESA | Done | Iqbal
7 | 1.9.2023 | Link formula tidak terconnect | Done | Venna
Rev 1 : 1.9.2023

## ID
INPUT DATA KALIBRASI KALIBRASI SHORT WAVE DIATHERMY
[5 empty] | Nomor Sertifikat : 43 / |  |  | 19 / III - 25 / E - 009.678 DL
Merek |  |  | : | x
Model/Tipe |  |  | : | s
No. Seri |  |  | : | d
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | s
Tanggal Pengujian |  |  | : | d
Tempat Pengujian |  |  | : | f
Nama Ruang |  |  | : | g
Metode Kerja |  |  | : | KL.MK 13
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir | Terkoreksi
| 1. Suhu |  | : | 23.5 | 23.4 | 23.199 |  | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 57.4 | 23.4 | 39.1504 |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | 220 |  |  |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian keselamatan listrik
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas Yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  |  | - | MΩ | 2 | M Ω |  | G |  | µA | Toleransi
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  |  |  |  | - | Ω | 0.2 | Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | - | µA | 500 | µA |  | Kelas I | Input NC | 10 | 100
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan |  |  |  |  | - | µA | ≤ 50 | µA
IV. | Pengujian Kinerja
| a. | Pengamatan Transmisi Energi Gelombang Pendek
| Pengamatan |  | Setting Alat |  |  | Penunjukan |  | Hasil
| Lampu / Tabung Flourosen |  | 0 - 50 Watt / 0.5 dari nilai lampu / tabung flourosen |  |  | Menyala |  | Baik
| b. | Kalibrasi
|  | - Frekuensi Output | [7 empty] | Resolusi Std : | 0.001
| Nilai Pengenal |  | Pembacaan Standar (Hz) | [6 empty] | Rata-rata | Stdev
| (MHz) |  | I |  | II | III | IV | V | VI
| 27.12 |  | 27.12 |  | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 0
|  | - Pulse Frekuensi (Hz) | [7 empty] | Resolusi Std : | 0.001
| No | Setting Alat | Pembacaan Standar (Hz) | [6 empty] | Rata-rata | Stdev
|  | (Hz) | I |  | II | III | IV | V | VI
| 1 | 1 | 1 |  | 1.008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0013 | 0.003266
| 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | - Pulse Width (µs) | [7 empty] | Resolusi Std : | 0.1
| No | Setting Alat | Pembacaan Standar (µs) | [6 empty] | Rata-rata | Stdev
|  | (µs) | I |  | II | III | IV | V | VI
| 1 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
| 2 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
| 3 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
| 4 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
| 5 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0
- Waktu Therapy
| Setting Alat |  | Pembacaan Standar (detik) | [6 empty] | Rata-rata | Stdev
| (detik) |  | I |  |  | II |  | III
| 300 |  | 301 |  |  | 301 |  | 300.98 |  | 300.99 | 0.011547
| 600 |  | 600 |  |  | 600 |  | 600 |  | 600 | 0
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengujian kinerja dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan (k) = 2
Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Pulse Frekuensi dan Pulse Width tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN (LK-032-IDN)
Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : B
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
VIII. | Petugas Pengujian
Azhar Alamsyah
| Tanggal |  | 5 Januari 2023
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Note on H30: BILA HASILNYA KELUAR, MAKA LAKUKAN PENGUKURAN "NC" DAN HASILNYA INPUT PADA KOLOM "NC"
Note on H31: BILA HASILNYA KELUAR, MAKA LAKUKAN PENGUKURAN "NC" DAN HASILNYA INPUT PADA KOLOM "NC"

## Ktps
KL.UB.13 / REV : 0
- Pulse Frekuensi (Hz) | [10 empty] | - Pulse Width (µs)
Titik ukur | 1 | Hz | [8 empty] | Titik ukur | 10 | µs
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pembacaan berulang | Hz | normal | 0.003266 | 2.4495 | 5 | 0.0013333 | 1 | 0.0013333 | 1.7778e-06 | 6.321e-13 | Pembacaan berulang | µs | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standar | Hz | normal | 0.0029039 | 2 | 50 | 0.0014519 | 1 | 0.0014519 | 2.1082e-06 | 8.8886e-14 | Sertifikat Standar | µs | normal | 0.02572 | 2 | 50 | 0.01286 | 1 | 0.01286 | 0.00016538 | 5.4702e-10
Drift alat standar | Hz | Segi 4 | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23 | Drift alat standar | µs | Segi 4 | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23
resolusi UUT | Hz | Segi 4 | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16 | resolusi UUT | µs | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Jumlah | [8 empty] | 3.9693e-06 | 7.2112e-13 | Jumlah | [8 empty] | 0.00099871 | 1.4436e-08
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [6 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  | 0.0019923 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [6 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  | 0.031602
Derajat kebebasan efektif, V eff | [6 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  | 21.8483 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [6 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  | 69.0937
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [6 empty] | k |  | 2.0748 | 2.0796 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [6 empty] | k |  | 1.9949 | 1.9949
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [6 empty] | U = k. Uc |  | 0.0041336 | Hz | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [6 empty] | U = k. Uc |  | 0.063044 | µs
[9 empty] | 0.41336 | % | [9 empty] | 0.63044 | %
Titik ukur | 2 | Hz | [8 empty] | Titik ukur | 50 | µs
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pembacaan berulang | Hz | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pembacaan berulang | µs | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standar | Hz | normal | 0.0058 | 2 | 50 | 0.0029 | 1 | 0.0029 | 8.4101e-06 | 1.4146e-12 | Sertifikat Standar | µs | normal | 0.11792 | 2 | 50 | 0.058958 | 1 | 0.058958 | 0.003476 | 2.4165e-07
Drift alat standar | Hz | Segi 4 | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23 | Drift alat standar | µs | Segi 4 | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23
resolusi UUT | Hz | Segi 4 | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16 | resolusi UUT | µs | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Jumlah | [8 empty] | 8.4935e-06 | 1.4147e-12 | Jumlah | [8 empty] | 0.0043093 | 2.5554e-07
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [6 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  | 0.0029144 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [6 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  | 0.065646
Derajat kebebasan efektif, V eff | [6 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  | 50.9912 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [6 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  | 72.6709
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [6 empty] | k |  | 2.0076 | 2.0086 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [6 empty] | k |  | 1.9932 | 1.9935
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [6 empty] | U = k. Uc |  | 0.0058509 | Hz | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [6 empty] | U = k. Uc |  | 0.13084 | µs
[9 empty] | 0.29254 | % | [9 empty] | 0.26168 | %
Titik ukur | 3 | Hz | [8 empty] | Titik ukur | 100 | µs
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pembacaan berulang | Hz | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pembacaan berulang | µs | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standar | Hz | normal | 0.0087 | 2 | 50 | 0.00435 | 1 | 0.00435 | 1.8923e-05 | 7.1613e-12 | Sertifikat Standar | µs | normal | 0.23316 | 2 | 50 | 0.11658 | 1 | 0.11658 | 0.013591 | 3.6942e-06
Drift alat standar | Hz | Segi 4 | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23 | Drift alat standar | µs | Segi 4 | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23
resolusi UUT | Hz | Segi 4 | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16 | resolusi UUT | µs | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Jumlah | [8 empty] | 1.9006e-05 | 7.1615e-12 | Jumlah | [8 empty] | 0.014424 | 3.7081e-06
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [6 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  | 0.0043596 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [6 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  | 0.1201
Derajat kebebasan efektif, V eff | [6 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  | 50.4406 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [6 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  | 56.1086
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [6 empty] | k |  | 2.0081 | 2.0086 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [6 empty] | k |  | 2.0032 | 2.0032
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [6 empty] | U = k. Uc |  | 0.0087547 | Hz | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [6 empty] | U = k. Uc |  | 0.24058 | µs
[9 empty] | 0.29182 | % | [9 empty] | 0.24058 | %
Titik ukur | 4 | Hz | [8 empty] | Titik ukur | 500 | µs
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pembacaan berulang | Hz | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pembacaan berulang | µs | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standar | Hz | normal | 0.0116 | 2 | 50 | 0.0058 | 1 | 0.0058 | 3.364e-05 | 2.2633e-11 | Sertifikat Standar | µs | normal | 1.1551 | 2 | 50 | 0.57756 | 1 | 0.57756 | 0.33357 | 0.0022254
Drift alat standar | Hz | Segi 4 | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23 | Drift alat standar | µs | Segi 4 | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23
resolusi UUT | Hz | Segi 4 | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16 | resolusi UUT | µs | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Jumlah | [8 empty] | 3.3724e-05 | 2.2633e-11 | Jumlah | [8 empty] | 0.3344 | 0.0022254
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [6 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  | 0.0058072 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [6 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  | 0.57828
Derajat kebebasan efektif, V eff | [6 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  | 50.2478 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [6 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  | 50.2498
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [6 empty] | k |  | 2.0083 | 2.0086 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [6 empty] | k |  | 2.0083 | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [6 empty] | U = k. Uc |  | 0.011663 | Hz | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [6 empty] | U = k. Uc |  | 1.1614 | µs
[9 empty] | 0.29157 | % | [9 empty] | 0.23227 | %
Titik ukur | 5 | Hz | [8 empty] | Titik ukur | 300 | µs
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pembacaan berulang | Hz | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pembacaan berulang | µs | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standar | Hz | normal | 0.0145 | 2 | 50 | 0.00725 | 1 | 0.00725 | 5.2563e-05 | 5.5257e-11 | Sertifikat Standar | µs | normal | 0.69414 | 2 | 50 | 0.34707 | 1 | 0.34707 | 0.12046 | 0.00029019
Drift alat standar | Hz | Segi 4 | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23 | Drift alat standar | µs | Segi 4 | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23
resolusi UUT | Hz | Segi 4 | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16 | resolusi UUT | µs | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Jumlah | [8 empty] | 5.2646e-05 | 5.5257e-11 | Jumlah | [8 empty] | 0.12129 | 0.00029021
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [6 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  | 0.0072558 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [6 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  | 0.34827
Derajat kebebasan efektif, V eff | [6 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  | 50.1586 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [6 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  | 50.6918
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [6 empty] | k |  | 2.0084 | 2.0086 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [6 empty] | k |  | 2.0079 | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [6 empty] | U = k. Uc |  | 0.014573 | Hz | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [6 empty] | U = k. Uc |  | 0.69928 | µs
[9 empty] | 0.29145 | % | [9 empty] | 0.23309 | %
Kalibrasi Waktu Therapy
Titik ukur | 300 | s | [8 empty] | Titik ukur | 600 | s
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pembacaan berulang | µs | normal | 0.011547 | 2.2361 | 2 | 0.005164 | 1 | 0.005164 | 2.6667e-05 | 3.5556e-10 | Pembacaan berulang | µs | normal | 0 | 2.2361 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standar | µs | normal | 0.08881 | 2 | 50 | 0.044405 | 1 | 0.044405 | 0.0019718 | 7.7759e-08 | Sertifikat Standar | µs | normal | 0.10482 | 2 | 50 | 0.05241 | 1 | 0.05241 | 0.0027468 | 1.509e-07
Drift alat standar | µs | Segi 4 | 9.595e-06 | 1.7321 | 50 | 5.5397e-06 | 1 | 5.5397e-06 | 3.0688e-11 | 1.8835e-23 | Drift alat standar | µs | Segi 4 | 9.595e-06 | 1.7321 | 50 | 5.5397e-06 | 1 | 5.5397e-06 | 3.0688e-11 | 1.8835e-23
resolusi UUT | µs | Segi 4 | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | resolusi UUT | µs | Segi 4 | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Jumlah | [8 empty] | 0.0020068 | 7.8116e-08 | Jumlah | [8 empty] | 0.0027551 | 1.509e-07
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [6 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  | 0.044797 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [6 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  | 0.052489
Derajat kebebasan efektif, V eff | [6 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  | 51.5541 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [6 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  | 50.3034
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [6 empty] | k |  | 2.0071 | 2.0076 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [6 empty] | k |  | 2.0083 | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [6 empty] | U = k. Uc |  | 0.089912 | s | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [6 empty] | U = k. Uc |  | 0.10541 | s
[9 empty] | 0.029971 | % | [9 empty] | 0.017569 | %
FREQUENCE OUTPUT
Titik ukur | 27.12 | Hz
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pembacaan berulang | Hz | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standar | Hz | normal | 0.078648 | 2 | 50 | 0.039324 | 1 | 0.039324 | 0.0015464 | 4.7826e-08
Drift alat standar | Hz | Segi 4 | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23
resolusi UUT | Hz | Segi 4 | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Jumlah | [8 empty] | 0.0015465 | 4.7826e-08
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [6 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  | 0.039325
Derajat kebebasan efektif, V eff | [6 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  | 50.0054
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [6 empty] | k |  | 2.0086 | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [6 empty] | U = k. Uc |  | 0.078987 | Hz
[9 empty] | 0.29125 | %

## PENYELIA
HASIL KALIBRASI KALIBRASI SHORT WAVE DIATHERMY
Nomor Sertifikat : 43 / 19 / III - 25 / E - 009.678 DL
Merek |  |  | : | x
Model/Tipe |  |  | : | s
No. Seri |  |  | : | d
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | s | [8 empty] | NG |  | µA | Terkoreksi | Toleransi | Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | d | [13 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
Tempat Kalibrasi |  |  | : | f | [8 empty] | Kelas I | Input NC | 10 | 24.6748 | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
Nama Ruang |  |  | : | g | [13 empty] | Catu daya menggunakan baterai
Metode Kerja |  |  | : | KL.MK 13 | [13 empty] | Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik
Resistansi pembumian protektif
I. | Kondisi Ruang | [9 empty] | ( |  | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
| 1. Suhu |  | : | ( 23.2 ± 0.3 ) | [6 empty] | ) |  |  |  |  | G |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
| 2. Kelembaban |  | : | ( 39.2 ± 2.6 ) | [6 empty] | ± |  | - | 500 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | ( 220.1 ± 2.6 ) Volt | [13 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik | [10 empty] | 5
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [7 empty] | 0 |  |  | 5 | 10
III. | Pengujian keselamatan listrik
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas Yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  |  | - |  | 2 | M Ω |  |  |  |  | 10
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  |  |  |  | - |  | 0.2 | Ω |  |  |  |  | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | - |  | 500 | µA |  |  |  |  | 0
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan |  |  |  |  | - |  | ≤ 50 | µA |  |  |  |  | 0 | 20
IV. | Pengujian Kinerja
| a. | Pengamatan Transmisi Energi Gelombang Pendek
| Pengamatan |  | Setting Alat |  | Penunjukan | Hasil
| Lampu / Tabung Flourosen |  | 0 - 50 Watt / 0.5 dari nilai lampu / tabung flourosen |  | Menyala | Baik | [5 empty] | 1
| b. | Kalibrasi
- Frekuensi Output
| Nilai Pengenal |  |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
(MHz)
| 27.12 |  |  | 27.12 | 1e-05 | 26.96 - 27.28 | 0.078987 |  |  |  |  | 0.078997 | Oke
- Pulse Frekuensi (Hz)
| No | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif ( % ) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran ( % )
|  | (Hz) | [11 empty] | 1 | 1
| 1 | 1 |  | 1.0013 | 0.0013433 | 0.13433 | ± 30 % | 0.41336 |  |  |  | 0.54769 | Oke | 100 | 1
| 2 | 2 |  | 2 | 1e-05 | 0.0005 |  | 0.29254 |  |  |  | 0.29304 | Oke |  | 5 | 50
| 3 | 3 |  | 3 | 1e-05 | 0.00033333 |  | 0.29182 |  |  |  | 0.29216 | Oke | 100 | 1
| 4 | 4 |  | 4 | 1e-05 | 0.00025 |  | 0.29157 |  |  |  | 0.29182 | Oke
| 5 | 5 |  | 5 | 1e-05 | 0.0002 |  | 0.29145 |  |  |  | 0.29165 | Oke | 100 | 1
- Pulse Width (µs)
| No | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif ( % ) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran ( % )
(µs)
| 1 | 10 |  | 11.1827 | 1.1827 | 11.8266 | ± 30 % | 0.63044 |  |  |  | 12.457 | Oke
| 2 | 50 |  | 51.2675 | 1.2675 | 2.535 |  | 0.26168 |  |  |  | 2.7967 | Oke
| 3 | 100 |  | 101.3736 | 1.3736 | 1.3736 |  | 0.24058 |  |  |  | 1.6142 | Oke
| 4 | 300 |  | 301.7978 | 1.7978 | 0.59928 |  | 0.23309 |  |  |  | 0.83237 | Oke
| 5 | 500 |  | 502.2221 | 2.2221 | 0.44442 |  | 0.23227 |  |  |  | 0.67669 | Oke
- Waktu Therapy
| Setting Alat |  |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif ( % ) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran ( % )
(detik)
| 300 |  |  | 301.0062 | 1.0062 | 0.33539 | ± 10 % | 0.029971 |  |  |  | 0.36536 | Oke
| 600 |  |  | 600.0217 | 0.021654 | 0.0036089 |  | 0.017569 |  |  |  | 0.021178 | Oke
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengujian kinerja dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan (k) = 2
Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Pulse Frekuensi dan Pulse Width tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN (LK-032-IDN)
Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : B
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382
#REF!
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
VIII. | Petugas Pengujian
Azhar Alamsyah
NILAI
| Nama |  |  |  |  | Tanggal | Paraf |  | 80
| Dibuat : |  | Azhar Alamsyah |  |  | 5 Januari 2023
Penyelia :
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

## LH
HASIL KALIBRASI KALIBRASI SHORT WAVE DIATHERMY
Nomor Sertifikat : 43 / 19 / III - 25 / E - 009.678 DL
Merek |  |  | : | x
Model/Tipe |  |  | : | s
No. Seri |  |  | : | d
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | s
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | d
Tempat Kalibrasi |  |  | : | f
Nama Ruang |  |  | : | g
Metode Kerja |  |  | : | KL.MK 13
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 23.2 |  | 0.3 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 39.2 |  | 2.6 | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | 220.1 |  | 2.6 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian keselamatan listrik
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas Yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  |  | - |  | 2
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  |  |  |  | - |  | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | - |  | 500
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan |  |  |  |  | - |  | ≤ 50 µA
IV. | Pengujian Kinerja
| a. | Pengamatan Transmisi Energi Gelombang Pendek
| Pengamatan |  | Setting Alat |  |  | Penunjukan | Hasil
| Lampu / Tabung Flourosen |  | 0 - 50 Watt / 0.5 dari nilai lampu / tabung flourosen |  |  | Menyala | Baik
| b. | Kalibrasi
- Frekuensi Output
| No | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
(MHz)
| 1 | 27.12 |  | 27.12 | 1e-05 | 26.96 - 27.28 | ± | 0.078987
- Pulse Frekuensi (Hz)
| No | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif ( % ) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran ( % )
(Hz)
| 1 | 1 |  | 1.0013 | 0.0013433 | 0.13433 | ± 30 % | ± | 0.41336
| 2 | 2 |  | 2 | 1e-05 | 0.0005 |  | ± | 0.29254
| 3 | 3 |  | 3 | 1e-05 | 0.00033333 |  | ± | 0.29182
| 4 | 4 |  | 4 | 1e-05 | 0.00025 |  | ± | 0.29157
| 5 | 5 |  | 5 | 1e-05 | 0.0002 |  | ± | 0.29145
- Pulse Width (µs)
| No | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif ( % ) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran ( % )
(µs)
| 1 | 10 |  | 11.1827 | 1.1827 | 11.8266 | ± 30 % | ± | 0.63044
| 2 | 50 |  | 51.2675 | 1.2675 | 2.535 |  | ± | 0.26168
| 3 | 100 |  | 101.3736 | 1.3736 | 1.3736 |  | ± | 0.24058
| 4 | 300 |  | 301.7978 | 1.7978 | 0.59928 |  | ± | 0.23309
| 5 | 500 |  | 502.2221 | 2.2221 | 0.44442 |  | ± | 0.23227
- Waktu Therapy
| No | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif ( % ) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran ( % )
(detik)
| 1 | 300 |  | 301.01 | 1.01 | 0.335 | ± 20 % | ± | 0.030
| 2 | 600 |  | 600.02 | 0.02 | 0.004 |  | ± | 0.018
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengujian kinerja dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan (k) = 2
Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Pulse Frekuensi dan Pulse Width tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN (LK-032-IDN)
Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : B
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
VIII. | Petugas Kalibrasi
Azhar Alamsyah
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
=Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

## ESA (hidden)
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
1 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [6 empty] | 2 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [6 empty] | 3 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2021 | 2022
| 150 | 0.76 | 0.76 | 0.31 | 0.225 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | -0.07 | -1.6 | -1.43 | 0.765 | 1.8 | 0.012
| 180 | -0.13 | -0.13 | 0.1 | 0.115 | 2.16 |  |  | 180 | -0.06 | -0.06 | 0.12 | 0.09 | 2.16 |  |  | 180 | -0.13 | -1.9 | -1.81 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.16 | -0.16 | -0.04 | 0.06 | 2.4 |  |  | 200 | -0.18 | -0.18 | 0.06 | 0.12 | 2.4 |  |  | 200 | -0.26 | -2.14 | -2.05 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.18 | -0.18 | -0.28 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | -0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 2.64 |  |  | 220 | -0.29 | -3.44 | -2.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | -0.26 | -0.26 | -0.2 | 0.03 | 2.76 |  |  | 230 | -10.02 | -10.02 | 0.05 | 5.035 | 2.76 |  |  | 230 | -0.23 | -2.52 | -11.79 | 5.78 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2021 | 2022
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | -0.06 | -0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.295 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.295 |  |  | 50 | 2 | 2.1 | 9.1 | 3.55 | 0.295
| 100 | -0.06 | -0.06 | 0.2 | 0.13 | 0.59 |  |  | 100 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.59 |  |  | 100 | 2 | 2.3 | 6 | 2 | 0.59
| 200 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.18 |  |  | 200 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 1.18 |  |  | 200 | 3.6 | 2.5 | -3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | -0.9 | -0.9 | 3.8 | 2.35 | 2.95 |  |  | 500 | 20 | 20 | 0.8 | 9.6 | 2.95 |  |  | 500 | 2.9 | 4.3 | -18.8 | 11.55 | 2.95
| 1000 | -0.003 | -0.003 | 9 | 4.5015 | 5.9 |  |  | 1000 | 2 | 2 | 0.008 | 0.996 | 5.9 |  |  | 1000 | 3 | 2 | -47 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2015 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2021 | 2022
| 10 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.059 | 0.0059 |  | 10 | 1e-06 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.017
| 20 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.118 |  |  | 20 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.34
| 50 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | 0.3 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.85
| 100 | - | - | -0.3 | 0 | 1.4 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3 | 0.15 | 0.59 |  |  | 100 | 0.6 | 0.06 | 0.1 | 0.27 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2021 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0.002 | 0.002 | -0.001 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.0005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 0.0012
| 1 | 0.012 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.012 |  |  | 1 | 0.055 | 0.055 | 0.045 | 0.005 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | 0.006 | -0.012 | 0.009 | 0.012
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0.007 | 0.0034995 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 0.013 | -0.008 | 0.0105 | 0.024
4 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [6 empty] | 5 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [6 empty] | 6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2019 | 2022
| 150 | 0.11 | 0.11 | -0.05 | 0.08 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.115 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.03 | -0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.03 | 0.03 | -0.04 | 0.035 | 2.16 |  |  | 180 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.005 | 2.16 |  |  | 180 | 0 | -0.11 | 0.17 | 0.14 | 2.16
| 200 | 0.05 | 0.05 | -0.067 | 0.0585 | 2.4 |  |  | 200 | -0.03 | -0.03 | 0.18 | 0.105 | 2.4 |  |  | 200 | 0.05 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
| 220 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0.09 | 2.64 |  |  | 220 | 0.05 | -0.13 | 0.07 | 0.1 | 2.64
| 230 | 0.368 | 0.368 | -0.11 | 0.239 | 2.76 |  |  | 230 | -0.16 | -0.16 | 0.73 | 0.445 | 2.76 |  |  | 230 | -0.05 | -0.15 | 0.08 | 0.115 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2019 | 2022
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.0059 |  | 1e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-08 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | -0.33 | -0.33 | 1.2 | 0.765 | 0.295 |  |  | 50 | 2.1 | 2.6 | 19.1 | 8.5 | 0.295
| 100 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.59 |  |  | 100 | -0.42 | -0.42 | 3.9 | 2.16 | 0.59 |  |  | 100 | 2.3 | 2.6 | 18.4 | 8.05 | 0.59
| 200 | 1.4 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 | 1.18 |  |  | 200 | 1.3 | 1.3 | 1e-06 | 0.65 | 1.18 |  |  | 200 | 0.2 | 3.1 | 14.4 | 7.1 | 1.18
| 500 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 0.65 | 2.95 |  |  | 500 | 0.7 | 0.7 | 9.3 | 4.3 | 2.95 |  |  | 500 | 2.8 | 3.9 | 6.2 | 1.7 | 2.95
| 1000 | 0.012 | 0.012 | 2 | 0.994 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | -110 | 55 | 5.9 |  |  | 1000 | 13 | 0.005 | -11 | 12 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2019 | 2022
| 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 | 0.017 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1.7e-08 | 0.017
| 20 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34
| 50 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.85 |  |  | 50 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.85 |  |  | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.85
| 100 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.7 |  |  | 100 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.35 | 1.7 |  |  | 100 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2019 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.001 | -0.002 | -0.003 | 0.002 | 0.0012
| 1 | -0.001 | -0.001 | -0.008 | 0.0035 | 0.012 |  |  | 1 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.003 | 0.012 |  |  | 1 | 0.002 | -0.001 | -0.007 | 0.0045 | 0.012
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.007 | 0.0035005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0.113 | 0.0565 | 0.024 |  |  | 2 | 0 | 1e-06 | -0.007 | 0.0035005 | 0.024
7 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [6 empty] | 8 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [6 empty] | 9 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2020 | 2022
| 150 | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.075 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 1e-06 | -0.17 | -0.08 | 0.085001 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 1e-06 | -0.24 | -0.17 | 0.12 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.33 | 0.33 | 0.46 | 0.065 | 2.16 |  |  | 180 | 1e-06 | -0.22 | -0.2 | 0.11 | 2.16 |  |  | 180 | 1e-06 | -0.14 | -0.39 | 0.195 | 2.16
| 200 | 0.34 | 0.34 | 0.52 | 0.09 | 2.4 |  |  | 200 | 1e-06 | -0.33 | -0.25 | 0.165 | 2.4 |  |  | 200 | 1e-06 | -0.33 | -0.23 | 0.165 | 2.4
| 220 | 0.37 | 0.37 | 0.58 | 0.105 | 2.64 |  |  | 220 | 1e-06 | -0.39 | -0.29 | 0.195 | 2.64 |  |  | 220 | 1e-06 | -0.45 | -0.16 | 0.225 | 2.64
| 230 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 2.76 |  |  | 230 | 1e-06 | -0.39 | -0.34 | 0.195 | 2.76 |  |  | 230 | 1e-06 | -0.54 | -0.15 | 0.27 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2020 | 2022
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | 1e-06 | 1.7 | 9.2 | 4.6 | 0.295 |  |  | 50 | 1e-06 | 2.1 | 5 | 2.5 | 0.295
| 100 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 3.4 | 7.7 | 3.85 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 3.7 | 0.7 | 1.85 | 0.59
| 200 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.55 | 1.18 |  |  | 500 | 1e-06 | 7.2 | -0.2 | 3.7 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | 8.3 | -31.8 | 20.05 | 2.95
| 500 | 3 | 3 | 0.9 | 1.05 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | 7.2 | -25.1 | 16.15 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | 8.3 | -31.8 | 20.05 | 2.95
| 1000 | 5 | 4 | -1 | 3 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | 80 | 66 | 40 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | -97 | -74 | 48.5 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2020 | 2022
| 10 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017
| 20 | - | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.34 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.34
| 50 | - | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.85 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 0.1 | 0.85 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 0.1 | 0.85
| 100 | - | 1.4 | 0.9 | 0.25 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0.6 | 0.3 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 0.2 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2020 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.002 | 0.0009995 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | -0.002 | 0.001 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | -0.003 | -0.001 | 0.0015005 | 0.0012
| 1 | -0.0023 | -0.0023 | 0.002 | 0.00215 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | -0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.012
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | -0.006 | 1e-06 | 0.0030005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | -0.006 | 0.005 | 0.0055 | 0.024
10 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [6 empty] | 11 | Electrical Safety Analyzer 11 | [6 empty] | 12 | Electrical Safety Analyzer 12
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020
| 150 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 1.2 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.17 | 0.085001 | 1.2 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.24 | 0.12 | 1.2
| 180 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1.2 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.22 | 0.11 | 1.2 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.14 | 0.070001 | 1.2
| 200 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | 1.2 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2
| 220 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0 | 1.2 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.45 | 0.225 | 1.2
| 230 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 1.2 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.54 | 0.27 | 1.2
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59
| 50 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7 | 0.85 | 0.59 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1 | 1.05 | 0.59
| 100 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.4 | 1.7 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.7 | 1.85 | 0.59
| 200 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 500 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 1000 | 5 | 5 | 4 | 0.5 | 0.59 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 80 | 40 | 0.59 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | -97 | 48.5 | 0.59
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2021 | 2018 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020
| 10 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.7 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 20 | - | - | 0.1 | 0 | 1.7 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 50 | - | - | 0.4 | 0 | 1.7 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 100 | - | - | 1.4 | 0 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 1.2 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.003 | 0.0015005 | 1.2
| 1 | -0.0023 | -0.0023 | -0.0023 | 0 | 1.2 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 1.2 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 1.2
| 2 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.2 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 1.2 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 1.2
6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Tegangan jala-jala listrik |  |  |  |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
| ( V ) | 2018 | 2019 | 2022 |  |  |  | 220 |  | 0.072214
| 150 | 0.03 | -0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.8 |  | Tahanan isolasi kabel catu daya
| 180 | 0 | -0.11 | 0.17 | 0.14 | 2.16 |  | - |  | - |  |  | 220 | 220.0722 | 220.0722 | 220.1
| 200 | 0.05 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4 |  | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | - | - | -
| 220 | 0.05 | -0.13 | 0.07 | 0.1 | 2.64 |  | - |  | - |  |  | - | - | -
| 230 | -0.05 | -0.15 | 0.08 | 0.115 | 2.76 |  | Arus bocor |  |  |  |  | - | - | -
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | - |  | - |  |  | - | - | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Arus bocor |  |  |  | NC | 10 | 24.6748 | 24.6748
| ( uA ) | 2018 | 2019 | 2022 |  |  |  | - |  | - |  | Tegangan U 95 | 220.0722 | 2.6409 | Volt | 2.6
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  | Arus bocor |  |  |  |  | ( 220.1 ± 2.6 ) Volt |  | (
| 50 | 2.1 | 2.6 | 19.1 | 8.5 | 0.295 |  | 10 |  | 14.6748 |  |  |  |  | ±
| 100 | 2.3 | 2.6 | 18.4 | 8.05 | 0.59 | [8 empty] | )
| 200 | 0.2 | 3.1 | 14.4 | 7.1 | 1.18 | [6 empty] | 220.0722 | 24.6748 | 24.6748
| 500 | 2.8 | 3.9 | 6.2 | 1.7 | 2.95
| 1000 | 13 | 0.005 | -11 | 12 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2018 | 2019 | 2022
| 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1.7e-08
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34
| 50 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.85
| 100 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2018 | 2019 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 0.1 | 0.001 | -0.002 | -0.003 | 0.002 | 0.0012
| 1 | 0.002 | -0.001 | -0.007 | 0.0045 | 0.012
| 2 | 0 | 1e-06 | -0.007 | 0.0035005 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [12 empty] | 6
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2017 | 2017 | 2019 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2018 | 2021 | 2022 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2021 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2021 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 2022 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 2022 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 2022 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 2022 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
6 | [13 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Note on N137: INPUT DISINI

## LH Laragon (hidden)
HASIL KALIBRASI KALIBRASI SHORT WAVE DIATHERMY
Nomor Sertifikat : 43 / 19 / III - 25 / E - 009.678 DL
Merek |  |  | : | x
Model/Tipe |  |  | : | s
No. Seri |  |  | : | d
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | s
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | d
Tempat Kalibrasi |  |  | : | f
Nama Ruang |  |  | : | g
Metode Kerja |  |  | : | KL.MK 13
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 23.2 ± 0.3 )
| 2. Kelembaban |  | : | ( 39.2 ± 2.6 )
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | ( 220.1 ± 2.6 ) Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian keselamatan listrik
| No | Parameter |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas Yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  | - |  | 2 | M Ω
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  |  |  | - |  | 0.2 | Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  | - |  | 500 | µA
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan |  |  |  | - |  | ≤ 50 | µA
IV. | Pengujian Kinerja
| a. | Pengamatan Transmisi Energi Gelombang Pendek
| Pengamatan |  | Setting Alat |  |  | 0
| Lampu / Tabung Flourosen |  | 0 - 50 Watt / 0.5 dari nilai lampu / tabung flourosen |  |  | 0
- Frekuensi Output
| (MHz) |  | 0 |  |  | #REF!
| 27.12 |  | 0 |  |  | 0
| #REF! | #REF!
- Pulse Frekuensi (Hz)
| No | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif ( % ) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran ( % )
(Hz)
| 1 | 1 |  | 1.0013 | 0.0013433 | 0.13433 | ± 20 % | 0.41336
| 2 | 2 |  | 2 | 1e-05 | 0.0005 |  | 0.29254
| 3 | 3 |  | 3 | 1e-05 | 0.00033333 |  | 0.29182
| 4 | 4 |  | 4 | 1e-05 | 0.00025 |  | 0.29157
| 5 | 5 |  | 5 | 1e-05 | 0.0002 |  | 0.29145
- Pulse Width (µs)
| No | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif ( % ) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran ( % )
(µs)
| 1 | 10 |  | 11.1827 | 1.1827 | 11.8266 | ± 20 % | 0.63044
| 2 | 50 |  | 51.2675 | 1.2675 | 2.535 |  | 0.26168
| 3 | 100 |  | 101.3736 | 1.3736 | 1.3736 |  | 0.24058
| 4 | 300 |  | 301.7978 | 1.7978 | 0.59928 |  | 0.23309
| 5 | 500 |  | 502.2221 | 2.2221 | 0.44442 |  | 0.23227
| 0 | - Waktu Therapy
| No | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif ( % ) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran ( % )
(detik)
| 1 | 300 |  | 0 | 0 | 2016 | ± 20 % | 1
| 2 | 600 |  | 0 | 0 | 2018 |  | 2
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengujian kinerja dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan (k) = 2
Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Pulse Frekuensi dan Pulse Width tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN (LK-032-IDN)
Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : B
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382
#REF!
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
VIII. | Petugas Kalibrasi
Azhar Alamsyah
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

## kata-kata (hidden)
| Baik | Nomor Sertifikat : 43 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
| Tidak Baik | Nomor Surat Keterangan : 43 / M - | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
| Alat tidak boleh digunakan pada ruangan yang tidak dilengkapi instalasi grounding | [7 empty] | Tidak terdapat instalasi grounding di ruangan |  |  |  | ≤ 0.2 | Resistensi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas)
| Di ruangan tidak terdapat instalasi grounding | [7 empty] | Alat tidak boleh digunakan pada ruangan tidak dilengkapi instalasi grounding |  |  | FALSE | ≤ 0.3 | Resistensi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas)
[6 empty] | Max | Min |  |  |  |  | 500 | 500 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I
[5 empty] | 0.16272 | 27.2827 | 26.9573 | Baik | 27.12 |  |  |  | 100 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II
[12 empty] | √ |  | 80
[11 empty] | Choirul Huda | -
| 0.2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  |  | ≤ 0.2 | 0.2 | ≤ |  |  |  | Siti Fathul Jannah
| 0.3 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) |  |  | ≤ 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | Donny Martha
| 500 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  | ≤ 500 |  | 500 |  | Baterai | Rangga Setya Hantoko
| 100 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II |  |  |  | ≤ 100 |  | 100 |  | Adaptor | Hamdan Syarif
[10 empty] | - | Isra Mahensa
[10 empty] | - | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
| Kalibrasi Frekuensi (Hz) (Nerve Stimulator) |  | #REF! | [7 empty] | Sholihatussa'diah
| Kalibrasi Frekuensi (Hz) (Muscle Stimulator) |  | #REF! | [7 empty] | Hary Ernanto
| Kalibrasi Pulse Duration (µs) (Nerve Stimulator) | [9 empty] | Gusti Arya Dinata
| Kalibrasi Pulse Duration (µs) (Muscle Stimulator) | [9 empty] | Muhammad Irfan Husnuzhzhan
| Kalibrasi Intensitas Therapy (mA) (Nerve Stimulator) | [9 empty] | Fatimah Novrianisa
| Kalibrasi Intensitas Therapy (mA) (Muscle Stimulator) | [9 empty] | Taufik Priawan
Septia Khairunnisa
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Wardimanul Abrar
Venna Filosofia
Muhammad Alpian Hadi
Azhar Alamsyah
Ahmad Ghazali
Ryan Rama Chaesar R
Alat Ukur Yang Digunakan
| Nama | Merek | Model | SN
1 | Digital Tachometer | Compact Instrument | CT6/LSR/ER | 631339
2 | Digital Tachometer | Compact Instrument | CT6/LSR/ER | 631340
3 | Digital Tachometer | Compact Instrument | CT6/LSR/ER | 631341
4 | Digital Tachometer | Compact Instrument | CT6/LSR/ER | 632334
5 | Digital Tachometer | Krisbow | KW06-563 | 180812179
6 | Digital Tachometer | Krisbow | KW06-564 | 180812200
7 | Digital Tachometer | Krisbow | KW06-565 | 180812206
8 | Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 620 | 1837056
9 | Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 621 | 1834020
10 | Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 615 | 2853077
11 | Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 616 | 2853078
12 | Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 617 | 3148907
13 | Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 618 | 3148908
14 | Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 619 | 3699030
15 | Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 620 | 4670010
16 | Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 621 | 4669058
17 | Lux HI Tester | HIOKI | 3421 | 90130606
18 | Digital Lux Meter | KIMO | LX200 | 13100251
19 | Digital Lux Meter | EXTECH | Easy View 30 | 110705877
20 | Digital Lux Meter | EXTECH | Easy View 31 | 110705875
21 | Digital Lux Meter | EXTECH | Easy View 32 | 110705875
22 | Digital Lux Meter | EXTECH | Easy View 33 | 190102372
23 | Digital Lux Meter | EXTECH | Easy View 34 | 190412114
24 | Digital Lux Meter | EXTECH | Easy View 35 | 190509514
25 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM 4 2G | 1831021
26 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM 4 2G | 1831023
27 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM 4 2G | 4414016
28 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM 4 2G | 4414018
29 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM 4 2G | 4821027
30 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM 4 2G | 4600002
31 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM 4 2G | 484821028
32 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM 4 2G | 4819018
33 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM 4 2G | 4813009
34 | Universal Biometer | Biotek Instrument | DPM III | 126143
35 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM4 2H | 3191005
36 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM4 2H | 66111021
37 | Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 15062873
38 | Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 15062874
39 | Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 14082463
40 | Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 15062872
41 | Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 15062875
42 | Thermohygrolight | Greisinger | GFTB 200 | 34903046
43 | Thermohygrolight | Greisinger | GFTB 201 | 34903053
44 | Thermohygrolight | Greisinger | GFTB 202 | 34903051
45 | Thermohygrolight | Greisinger | GFTB 203 | 34904091
46 | Thermohygrolight | Sekonic | ST-50A | HE-21.000669
47 | Thermohygrolight | Sekonic | ST-50A | HE-21.000670
48 | Thermohygrolight | EXTECH | SD700 | A.100611
49 | Thermohygrolight | EXTECH | SD701 | A.100609
50 | Thermohygrolight | EXTECH | SD702 | A.100605
51 | Thermohygrolight | EXTECH | SD703 | A.100617
52 | Thermohygrolight | EXTECH | SD704 | A.100616
53 | Thermohygrolight | EXTECH | SD705 | A.100618
54 | Thermohygrolight | EXTECH | SD706 | A.100586
Ω
Ω
Ω
Ω

## SCOPE (hidden)
| 1 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-2, SN : 27782606 CH : A | [6 empty] | 2 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-2, SN : 27782606 CH : B | [6 empty] | 3 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : A
|  | KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95
|  | Setting Volt | Tahun | [6 empty] | Setting Volt | Tahun | [6 empty] | Setting Volt | Tahun
|  | V | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | V | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | V | 2016 | 2016 | 2021
|  | 0 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 0.1 |  |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.1 |  |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029
|  | 5 | -0.2 |  | 1e-05 | 0.10001 | 0.1 |  |  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.1 |  |  | 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0029
|  | 10 | -0.2 |  | 1e-05 | 0.10001 | 0.2 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.2 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029
|  | 15 | -0.2 |  | 1e-05 | 0.10001 | 0.2 |  |  | 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.2 |  |  | 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0435
|  | 20 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 0.3 |  |  | 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.3 |  |  | 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.058
|  | 30 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 0 |  |  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 |  |  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.087
|  | 50 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 1 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145
|  | 100 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 1 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29
|  | KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95
|  | Setting Time | Tahun | [6 empty] | Setting Time | Tahun | [6 empty] | Setting Time | Tahun
|  | us | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | us | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | us | 2016 | 2016 | 2021
|  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-05 | 0 |  |  | 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 |  |  | 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0023
|  | 50 | 0.1 |  | 0 | 0.05 | 0.6 |  |  | 50 | - | - | 0 | 1e-05 | 0.6 |  |  | 50 | - | - | 0 | 1e-05 | 0.115
|  | 100 | 0.2 |  | 0.2 | 1e-05 | 1.2 |  |  | 100 | - | - | 0.2 | 1e-05 | 1.2 |  |  | 100 | - | - | 0.4 | 1e-05 | 0.23
|  | 200 | 0.3 |  | -1.2 | 0.75 | 2.4 |  |  | 200 | - | - | -1.2 | 1e-05 | 2.4 |  |  | 200 | - | - | 1.2 | 1e-05 | 0.46
|  | 500 | 0 |  | -1 | 0.5 | 6 |  |  | 500 | - | - | -1 | 1e-05 | 6 |  |  | 500 | - | - | 4 | 1e-05 | 1.15
|  | 1000 | 0 |  | 1 | 0.5 | 12 |  |  | 1000 | - | - | 1 | 1e-05 | 12 |  |  | 1000 | - | - | 10 | 1e-05 | 2.3
|  | 1200 | 0 |  | 2 | 1 | 14 |  |  | 1200 | - | - | 2 | 1e-05 | 14 |  |  | 1200 | - | - | 10 | 1e-05 | 2.76
|  | KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95
|  | Setting Frequency | Tahun | [6 empty] | Setting Frequency | Tahun | [6 empty] | Setting Frequency | Tahun
|  | Hz | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | Hz | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | Hz | 2016 | 2016 | 2021
|  | 0 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 0 |  |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 |  |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029
|  | 5 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 0.015 |  |  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.015 |  |  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145
|  | 10 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 0.03 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.03 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029
|  | 25 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 0.07 |  |  | 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.07 |  |  | 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725
|  | 50 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 0.15 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.15 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145
|  | 100 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 0.3 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.3 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29
|  | 250 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 0.7 |  |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.7 |  |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725
|  | 500 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 1.5 |  |  | 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.5 |  |  | 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45
|  | 1000 | 0 |  | 1e-05 | 5e-06 | 3 |  |  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 3 |  |  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9
| 4 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : B | [6 empty] | 5 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : C | [6 empty] | 6 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : D
|  | KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95
|  | Setting Volt | Tahun | [6 empty] | Setting Volt | Tahun | [6 empty] | Setting Volt | Tahun
|  | V | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | V | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | V | 2016 | 2016 | 2021
|  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029
|  | 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0029 |  |  | 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0029 |  |  | 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0029
|  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029
|  | 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0435 |  |  | 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0435 |  |  | 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0435
|  | 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.058 |  |  | 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.058 |  |  | 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.058
|  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.087 |  |  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.087 |  |  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.087
|  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145
|  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29
|  | KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95
|  | Setting Time | Tahun | [6 empty] | Setting Time | Tahun | [6 empty] | Setting Time | Tahun
|  | us | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | us | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | us | 2016 | 2016 | 2021
|  | 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0023 |  | 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0023 |  | 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0023
|  | 50 | - | - | 0.4 | 1e-05 | 0.115 |  |  | 50 | - | - | 0.4 | 1e-05 | 0.115 |  |  | 50 | - | - | 0 | 1e-05 | 0.115
|  | 100 | - | - | 1 | 1e-05 | 0.23 |  |  | 100 | - | - | -0.2 | 1e-05 | 0.23 |  |  | 100 | - | - | -0.4 | 1e-05 | 0.23
|  | 200 | - | - | 1.2 | 1e-05 | 0.46 |  |  | 200 | - | - | 2.8 | 1e-05 | 0.46 |  |  | 200 | - | - | 1.8 | 1e-05 | 0.46
|  | 500 | - | - | 6 | 1e-05 | 1.15 |  |  | 500 | - | - | 2 | 1e-05 | 1.15 |  |  | 500 | - | - | 2 | 1e-05 | 1.15
|  | 1000 | - | - | 6 | 1e-05 | 2.3 |  |  | 1000 | - | - | 8 | 1e-05 | 2.3 |  |  | 1000 | - | - | 10 | 1e-05 | 2.3
|  | 1200 | - | - | 0 | 1e-05 | 2.76 |  |  | 1200 | - | - | 14 | 1e-05 | 2.76 |  |  | 1200 | - | - | 9 | 1e-05 | 2.76
|  | KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95
|  | Setting Frequency | Tahun | [6 empty] | Setting Frequency | Tahun | [6 empty] | Setting Frequency | Tahun
|  | Hz | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | Hz | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | Hz | 2016 | 2016 | 2021
|  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029
|  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145 |  |  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145 |  |  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145
|  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029
|  | 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725 |  |  | 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725 |  |  | 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725
|  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145
|  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29
|  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725 |  |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725 |  |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725
|  | 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45 |  |  | 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45 |  |  | 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45
|  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9 |  |  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9 |  |  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9
| 7 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48762901 CH : A | [6 empty] | 8 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48762901 CH : B | [6 empty] | 9 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48762901 CH : C
|  | KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95
|  | Setting Volt | Tahun | [6 empty] | Setting Volt | Tahun | [6 empty] | Setting Volt | Tahun
|  | V | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | V | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | V | 2016 | 2016 | 2021
|  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.003 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 0 | 0 | 0.003 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.003
|  | 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0029 |  |  | 1 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.0029 |  |  | 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0029
|  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029
|  | 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0435 |  |  | 15 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.0435 |  |  | 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0435
|  | 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.058 |  |  | 20 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.058 |  |  | 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.058
|  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.087 |  |  | 30 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.087 |  |  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.087
|  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145
|  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 0 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29
|  | KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95
|  | Setting Time | Tahun | [6 empty] | Setting Time | Tahun | [6 empty] | Setting Time | Tahun
|  | us | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | us | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | us | 2016 | 2016 | 2021
|  | 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0023 |  | 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0023 |  | 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0023
|  | 50 | - | - | 0 | 1e-05 | 0.115 |  |  | 50 | - | - | 0.3 | 1e-05 | 0.115 |  |  | 50 | - | - | 0 | 1e-05 | 0.115
|  | 100 | - | - | 1 | 1e-05 | 0.23 |  |  | 100 | - | - | -1 | 1e-05 | 0.23 |  |  | 100 | - | - | 1.6 | 1e-05 | 0.23
|  | 200 | - | - | 2 | 1e-05 | 0.46 |  |  | 200 | - | - | 2 | 1e-05 | 0.46 |  |  | 200 | - | - | 2 | 1e-05 | 0.46
|  | 500 | - | - | 0 | 1e-05 | 1.15 |  |  | 500 | - | - | 2 | 1e-05 | 1.15 |  |  | 500 | - | - | 4 | 1e-05 | 1.15
|  | 1000 | - | - | 0 | 1e-05 | 2.3 |  |  | 1000 | - | - | 0 | 1e-05 | 2.3 |  |  | 1000 | - | - | 10 | 1e-05 | 2.3
|  | 2000 | - | - | 0 | 1e-05 | 4.6 |  |  | 2000 | - | - | -10 | 1e-05 | 4.6 |  |  | 2000 | - | - | 10 | 1e-05 | 4.6
|  | KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95
|  | Setting Frequency | Tahun | [6 empty] | Setting Frequency | Tahun | [6 empty] | Setting Frequency | Tahun
|  | Hz | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | Hz | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | Hz | 2016 | 2016 | 2021
|  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029
|  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145 |  |  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145 |  |  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145
|  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029
|  | 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725 |  |  | 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725 |  |  | 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725
|  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145
|  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29
|  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725 |  |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725 |  |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725
|  | 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45 |  |  | 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45 |  |  | 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45
|  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9 |  |  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9 |  |  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9
| 10 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48762901 CH : D | [6 empty] | 11 | X | [6 empty] | 12 | Y
|  | KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95
|  | Setting Volt | Tahun | [6 empty] | Setting Volt | Tahun | [6 empty] | Setting Volt | Tahun
|  | V | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | V | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | V | 2016 | 2016 | 2021
|  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.003 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.003 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.003
|  | 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0029 |  |  | 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0029 |  |  | 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0029
|  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029
|  | 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0435 |  |  | 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0435 |  |  | 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0435
|  | 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.058 |  |  | 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.058 |  |  | 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.058
|  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.087 |  |  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.087 |  |  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.087
|  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145
|  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29
|  | KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95
|  | Setting Time | Tahun | [6 empty] | Setting Time | Tahun | [6 empty] | Setting Time | Tahun
|  | us | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | us | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | us | 2016 | 2016 | 2021
|  | 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0023 |  | 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0023 |  | 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0023
|  | 50 | - | - | 0 | 1e-05 | 0.115 |  |  | 50 | - | - | 0.4 | 1e-05 | 0.115 |  |  | 50 | - | - | 0 | 1e-05 | 0.115
|  | 100 | - | - | 1.6 | 1e-05 | 0.23 |  |  | 100 | - | - | -0.2 | 1e-05 | 0.23 |  |  | 100 | - | - | -0.4 | 1e-05 | 0.23
|  | 200 | - | - | 2 | 1e-05 | 0.46 |  |  | 200 | - | - | 2.8 | 1e-05 | 0.46 |  |  | 200 | - | - | 1.8 | 1e-05 | 0.46
|  | 500 | - | - | 4 | 1e-05 | 1.15 |  |  | 500 | - | - | 2 | 1e-05 | 1.15 |  |  | 500 | - | - | 2 | 1e-05 | 1.15
|  | 1000 | - | - | 10 | 1e-05 | 2.3 |  |  | 1000 | - | - | 8 | 1e-05 | 2.3 |  |  | 1000 | - | - | 10 | 1e-05 | 2.3
|  | 2000 | - | - | 10 | 1e-05 | 4.6 |  |  | 1200 | - | - | 14 | 1e-05 | 2.76 |  |  | 1200 | - | - | 9 | 1e-05 | 2.76
|  | KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  | KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95
|  | Setting Frequency | Tahun | [6 empty] | Setting Frequency | Tahun | [6 empty] | Setting Frequency | Tahun
|  | Hz | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | Hz | 2016 | 2016 | 2021 |  |  |  |  | Hz | 2016 | 2016 | 2021
|  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029 |  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.0029
|  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145 |  |  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145 |  |  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145
|  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029
|  | 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725 |  |  | 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725 |  |  | 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725
|  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145
|  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29
|  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725 |  |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725 |  |  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725
|  | 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45 |  |  | 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45 |  |  | 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45
|  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9 |  |  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9 |  |  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9
| 4 | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : B
|  | KOREKSI VOLT/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95
|  | Setting Volt | Tahun
|  | V | 2016 | 2016 | 2021
|  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0
|  | 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0029
|  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029
|  | 15 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0435
|  | 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.058
|  | 30 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.087
|  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145 |  |  |  | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : B | [8 empty] | Tahun Kalibrasi |  |  |  | 4
|  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  |  | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-2, SN : 27782606 CH : A | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2018 | 1 | 1 | Hasil kalibrasi Pulse Frekuensi dan Pulse Width tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
|  | KOREKSI TIME/DIVISION |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  |  | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-2, SN : 27782606 CH : B | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2018 | 2 | 2 | Hasil kalibrasi Pulse Frekuensi dan Pulse Width tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
|  | Setting Time | Tahun | [7 empty] | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : A | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2021 | 3 | 3 | Hasil kalibrasi Pulse Frekuensi dan Pulse Width tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
|  | us | 2016 | 2016 | 2021 | [5 empty] | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : B | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2021 | 4 | 4 | Hasil kalibrasi Pulse Frekuensi dan Pulse Width tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
|  | 0 | - | - | 0 | 1e-05 | 0 |  |  |  | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : C | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2021 | 5 | 5 | Hasil kalibrasi Pulse Frekuensi dan Pulse Width tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
|  | 50 | - | - | 0.4 | 1e-05 | 0.115 |  |  |  | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48832901 CH : D | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2021 | 6 | 6 | Hasil kalibrasi Pulse Frekuensi dan Pulse Width tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
|  | 100 | - | - | 1 | 1e-05 | 0.23 |  |  |  | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48762901 CH : A | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2021 | 7 | 7 | Hasil kalibrasi Pulse Frekuensi dan Pulse Width tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
|  | 200 | - | - | 1.2 | 1e-05 | 0.46 |  |  |  | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48762901 CH : B | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2021 | 8 | 8 | Hasil kalibrasi Pulse Frekuensi dan Pulse Width tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
|  | 500 | - | - | 6 | 1e-05 | 1.15 |  |  |  | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48762901 CH : C | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2021 | 9 | 9 | Hasil kalibrasi Pulse Frekuensi dan Pulse Width tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
|  | 1000 | - | - | 6 | 1e-05 | 2.3 |  |  |  | Medical Scope Meter, Merk : Fluke, Model 190M-4, SN : 48762901 CH : D | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2021 | 10 | 10 | Hasil kalibrasi Pulse Frekuensi dan Pulse Width tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
|  | 1200 | - | - | 0 | 1e-05 | 2.76 |  |  |  | X | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2021 | 11 | 11 | Hasil kalibrasi Pulse Frekuensi dan Pulse Width tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
|  | KOREKSI FREQUENCY |  |  |  | DRIFT | U95 |  |  |  | Y | [8 empty] | 2016 | 2016 | 2021 | 12 | 12 | Hasil kalibrasi Pulse Frekuensi dan Pulse Width tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
|  | Setting Frequency | Tahun | [7 empty] | 4 | [12 empty] | Hasil kalibrasi Pulse Frekuensi dan Pulse Width tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
|  | Hz | 2016 | 2016 | 2021
|  | 0 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0
|  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0145
|  | 10 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.029 |  |  |  | Pembacaan Standar | koreksi | Pembacaan terkoreksi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95
|  | 25 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.0725
|  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.145
|  | 100 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.29 |  |  |  | 1 | 1e-05 | 1.0013 | 1e-05 | 0.0029039
|  | 250 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 0.725 |  |  |  | 2 | 1e-05 | 2 | 1e-05 | 0.0058
|  | 500 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1.45 |  |  |  | 3 | 1e-05 | 3 | 1e-05 | 0.0087
|  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 2.9 |  |  |  | 4 | 1e-05 | 4 | 1e-05 | 0.0116
[11 empty] | 5 | 1e-05 | 5 | 1e-05 | 0.0145
[11 empty] | 27.12 | 1e-05 | 27.12 | 1e-05 | 0.078648
- Pulse Frekuensi (Hz)
|  | Setting Alat | Pembacaan standar | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Terkoreksi | STDEV | Resolusi | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Drift | U95 (%)
|  | 1 | 1.0013 | 1e-05 | 1.0013 | 0.003266 | 0.0005 | -0.0013433 | -0.13433 | 0.0013433 | 0.13433 | 1e-05 | 0.41336
|  | 2 | 2 | 1e-05 | 2 | 0 | 0.0005 | -1e-05 | -0.0005 | 1e-05 | 0.0005 | 1e-05 | 0.29254
|  | 3 | 3 | 1e-05 | 3 | 0 | 0.0005 | -1e-05 | -0.00033333 | 1e-05 | 0.00033333 | 1e-05 | 0.29182
|  | 4 | 4 | 1e-05 | 4 | 0 | 0.0005 | -1e-05 | -0.00025 | 1e-05 | 0.00025 | 1e-05 | 0.29157
|  | 5 | 5 | 1e-05 | 5 | 0 | 0.0005 | -1e-05 | -0.0002 | 1e-05 | 0.0002 | 1e-05 | 0.29145
Frekuensi Output |  | 27.12 | 27.12 | 1e-05 | 27.12 | 0 | 0.0005 | -1e-05 | -3.6873e-05 | 1e-05 | 3.6873e-05 | 1e-05 | 0.078987 | no persen
[11 empty] | Pembacaan Standar | koreksi | Pembacaan terkoreksi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95
[11 empty] | 10 | 1.1827 | 11.1827 | 1e-05 | 0.02572
[11 empty] | 50 | 1.2675 | 51.2675 | 1e-05 | 0.11792
[11 empty] | 100 | 1.3736 | 101.3736 | 1e-05 | 0.23316
[11 empty] | 300 | 1.7978 | 301.7978 | 1e-05 | 0.69414
[11 empty] | 500 | 2.2221 | 502.2221 | 1e-05 | 1.1551
- Pulse Width (µs)
|  | Setting Alat | Pembacaan standar | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Terkoreksi | STDEV | Resolusi | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Drift | U95
|  | 10 | 10 | 1.1827 | 11.1827 | 0 | 0.05 | -1.1827 | -11.8266 | 1.1827 | 11.8266 | 1e-05 | 0.63044
|  | 50 | 50 | 1.2675 | 51.2675 | 0 | 0.05 | -1.2675 | -2.535 | 1.2675 | 2.535 | 1e-05 | 0.26168
|  | 100 | 100 | 1.3736 | 101.3736 | 0 | 0.05 | -1.3736 | -1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1e-05 | 0.24058
|  | 300 | 300 | 1.7978 | 301.7978 | 0 | 0.05 | -1.7978 | -0.59928 | 1.7978 | 0.59928 | 1e-05 | 0.23309
|  | 500 | 500 | 2.2221 | 502.2221 | 0 | 0.05 | -2.2221 | -0.44442 | 2.2221 | 0.44442 | 1e-05 | 0.23227

## Sheet1 (hidden)
ENRAF NONIUS |  | ITO
Enraf Nonius Curaplus 670

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT PENGUJIAN
Nomor : 18 / 19 / III - 25 / E - 009.678 DL
KL.MK 13
Nama Alat : | Dental Unit |  | Nomor Order : |  | E - 009.678 DL
Merek |  | : | x
Model / Tipe |  | : | s
Nomor Seri |  | : | d
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | :
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | g
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | s
Tanggal Pengujian |  | : | d
Penanggungjawab Pengujian |  | : | #REF!
Lokasi Pengujian |  | : | f
Hasil Pengujian |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | KL.MK 13
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-19
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 009.678 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI KALIBRASI SHORT WAVE DIATHERMY
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Pengujian
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | #VALUE!
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | #VALUE!
HASIL KALIBRASI | #VALUE!
BAHAN GABUNGAN | #VALUE!
#VALUE!
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## Surat Keterangan (hidden)
KL.MK 13
SURAT KETERANGAN | [6 empty] | NOMOR ORDER | E - 009.678 DL
Nomor : 18 / 19 / III - 25 / E - 009.678 DL
Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah dilakukan pengujian / kalibrasi alat kesehatan oleh tim Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru,
Nama Pemilik Alat |  | : | 0
Alamat |  | : | Jalan ABC
Nomor Order |  | : | E - 009.678 DL
Bahwa alat kesehatan tersebut dibawah ini :
No. | Nama Alat | Merk |  | Model | Serial Number | Tanggal Pengujian
1. | Dental Unit | x |  | s | d | d
Dinyatakan tidak aman untuk pelayanan dikarenakan pembacaan alat melebihi batas toleransi maksimal yang diijinkan (Hasil Terlampir).
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan bilamana diperlukan.
[5 empty] | Banjarbaru, | 2023-09-19
Kepala LPFK Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001

## DB Thermohygro (hidden)
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 35 | -6 | -9.4 | 1.7
|  | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 40 | -5.8 | -8.6 | 1.4
|  | 25 | 0 | 0.1 | 0.05 |  |  | 50 | -5.3 | -7.2 | 0.95
|  | 30 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 60 | -4.4 | -5.2 | 0.4
|  | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 70 | -3.2 | -2.6 | 0.3
|  | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  |  | 80 | -1.6 | 0.7 | 1.15
|  | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  |  | 90 | 0.3 | 4.5 | 2.1
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.3
|  | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35
|  | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25
|  | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
|  | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
|  | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
|  | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
|  | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3
|  | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7
|  | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
|  | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
|  | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
|  | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
|  | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45
|  | 20 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3
|  | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 50 | -1 | -1 | 0
|  | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
|  | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
|  | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
|  | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 40 | -7.2 | -8 | 0.4
|  | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -6.2 | -6.2 | 0
|  | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5
|  | 35 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 70 | -4.1 | -2.1 | 1
|  | 37 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 80 | -3 | 0.2 | 1.6
|  | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 30 | -1.5 | -4.9 | 1.7
|  | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 40 | -3.8 | -3.4 | 0.2
|  | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 50 | -5.4 | -2.5 | 1.45
|  | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 60 | -6.4 | -2 | 2.2
|  | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 70 | -6.7 | -2.1 | 2.3
|  | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 80 | -6.3 | -2.6 | 1.85
|  | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 90 | -5.2 | -2.6 | 1.3
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2.3
|  | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 40 | 1.2 | 0 | 0.6
|  | 25 | -0.2 | 1e-06 | 0.1 |  |  | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
|  | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
|  | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
|  | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
|  | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 30 | -1.4 | 1 | 1.2
|  | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15
|  | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
|  | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
|  | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
|  | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
|  | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
|  | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 30 | -1.2 | - | 0
|  | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.9 | - | 0
|  | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -0.8 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.6 | - | 0
|  | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.2 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
|  | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45
|  | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55
|  | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
|  | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
|  | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
|  | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
|  | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.8
|  | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 35 | -5.2 | - | 0
|  | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -5.5 | - | 0
|  | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -5.5 | - | 0
|  | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -4.8 | - | 0
|  | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -3.4 | - | 0
|  | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -1.4 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | 1.3 | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 35 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 40 | -0.3 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.3 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.5 | - | 0
|  | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -0.8 | - | 0
|  | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 80 | -1.3 | - | 0
|  | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 90 | -2 | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 35 | 0.6 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.3 | - | 0
|  | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 60 | -0.6 | - | 0
|  | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 70 | -0.8 | - | 0
|  | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 80 | -0.9 | - | 0
|  | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 35 | -1.4 | - | 0
|  | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -1.3 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.3 | - | 0
|  | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -1.9 | - | 0
|  | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 80 | -2.5 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | -3.2 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | 0.1 | - | 0
|  | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.2 | - | 0
|  | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 50 | 0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | 0 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 80 | -0.8 | - | 0
|  | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 90 | -1.4 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | -1.6 | - | 0
|  | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1.4 | - | 0
|  | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.4 | - | 0
|  | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -1.8 | - | 0
|  | 37 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 80 | -2.3 | - | 0
|  | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 90 | -3 | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.6
|  | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | -0.2 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.2 | - | 0
|  | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2017 | - |  |  | %RH | 2
|  | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 40 | -0.1 | - | 0
|  | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 50 | 0 | - | 0
|  | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 60 | 0 | - | 0
|  | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 70 | -0.1 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.9 | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH |  |  |  |  | 1 | 0.6 | 3.1
A | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | A | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 2 | 0.3 | 3.3
| 2 | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 2 | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35 |  | 3 | 0.3 | 3.1
| 3 | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | 3 | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3 |  | 4 | 0.6 | 2.6
| 4 | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 4 | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45 |  | 5 | 0.4 | 2.8
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  | 6 | 0.8 | 2.6
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | -4.9 | 1.7 |  | 7 | 0.3 | 2.3
| 7 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 7 | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95 |  | 8 | 0.3 | 2.6
| 8 | 15 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 30 | -1.4 | 1 | 1.2 |  | 9 | 0.3 | 2.4
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 10 | 0.3 | 1.5
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 11 | 0.3 | 1.8
| 11 | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 35 | -5.2 | - | 0 |  | 12 | 0.3 | 2.7
| 12 | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 12 | 35 | -0.4 | - | 0 |  | 13 | 0.4 | 2.2
| 13 | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 35 | 0.6 | - | 0 |  | 14 | 0.3 | 2.7
| 14 | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 14 | 35 | -1.4 | - | 0 |  | 15 | 0.3 | 2.8
| 15 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 16 | 0.4 | 2.2
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 |  | 17 | 0.3 | 1.6
| 17 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 17 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 18 | 0.3 | 2
| 18 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 19
B | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | B | 1 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | U95
| 2 | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 2 | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7 |  | 1
| 4 | 20 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3 |  | 2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | 3
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | -3.4 | 0.2 |  | 4
| 7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 7 | 40 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 5
| 8 | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 8 | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15 |  | 6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  | 7
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 8
| 11 | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | - | 0 |  | 9
| 12 | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.3 | - | 0 |  | 10
| 13 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | 0.3 | - | 0 |  | 11
| 14 | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | -1.3 | - | 0 |  | 12
| 15 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 13
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 |  | 14
| 17 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 40 | -0.2 | - | 0 |  | 15
| 18 | 20 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.1 | - | 0 |  | 16
17
C | 1 | 25 | 0 | 0.1 | 0.05 |  | C | 1 | 50 | -5.3 | -7.2 | 0.95 |  | 18
| 2 | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 2 | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
| 3 | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 3 | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
| 4 | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 4 | 50 | -1 | -1 | 0
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | -2.5 | 1.45
| 7 | 25 | -0.2 | 1e-06 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
| 8 | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
| 11 | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | - | 0
| 12 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 50 | -0.3 | - | 0
| 13 | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -0.2 | - | 0
| 14 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 50 | -1.3 | - | 0
| 15 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | 0.2 | - | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0
| 17 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 50 | -0.2 | - | 0
| 18 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 18 | 50 | 0 | - | 0
D | 1 | 30 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | D | 1 | 60 | -4.4 | -5.2 | 0.4
| 2 | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
| 3 | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 3 | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
| 4 | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 4 | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | -2 | 2.2
| 7 | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 7 | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
| 8 | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
| 11 | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | - | 0
| 12 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 12 | 60 | -0.5 | - | 0
| 13 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -0.6 | - | 0
| 14 | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -1.5 | - | 0
| 15 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | 0 | - | 0
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 60 | -0.2 | - | 0
| 18 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 18 | 60 | 0 | - | 0
E | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | E | 1 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 2 | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 2 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 3 | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 3 | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
| 4 | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 4 | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
| 5 | 35 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | -2.1 | 2.3
| 7 | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 7 | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
| 8 | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
| 11 | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | - | 0
| 12 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.8 | - | 0
| 13 | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -0.8 | - | 0
| 14 | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | -1.9 | - | 0
| 15 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.3 | - | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0
| 17 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0
| 18 | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.1 | - | 0
F | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | F | 1 | 80 | -1.6 | 0.7 | 1.15
| 2 | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 2 | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
| 3 | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 3 | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
| 4 | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 4 | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
| 5 | 37 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | -2.6 | 1.85
| 7 | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 7 | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
| 8 | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
| 11 | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | - | 0
| 12 | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -1.3 | - | 0
| 13 | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -0.9 | - | 0
| 14 | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | -2.5 | - | 0
| 15 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -0.8 | - | 0
| 16 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0
| 17 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.5 | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0
G | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | G | 1 | 90 | 0.3 | 4.5 | 2.1
| 2 | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 2 | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
| 3 | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 3 | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
| 4 | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 4 | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | -2.6 | 1.3
| 7 | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 7 | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
| 8 | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 8 | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
| 11 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | - | 0
| 12 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -2 | - | 0
| 13 | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -0.8 | - | 0
| 14 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | -3.2 | - | 0
| 15 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -1.4 | - | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0
| 17 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -0.8 | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.9 | - | 0
8 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 |  |  |  | 8 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 |  |  |  | 8 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051
Suhu | Tahun |  | DRIFT | U95 | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT | U95 |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2019 | 2017 |  |  | %RH | 2019 | 2017
15 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 30 | -1.4 | 1 | 1.2
20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15 |  | Suhu | 23.45 | 23.199 | 0.070711 | 0.3
25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25 |  | %RH | 40.4 | 39.1504 | 24.0416 | 2.6
30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9 |  | HASIL | 23.2
40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95 |  |  | 39.2
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN
23.45 |  |  |  | -0.25104 | 40.4 |  |  |  | -1.2496
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [11 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 1 |  | 23.2 | 0.3 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 2 |  | 39.2 | 2.6 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 3
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2017 | 2015 | 4
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | - | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2020 | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2020 | - | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2020 | - | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2017 | - | 18
8