## LK
LEMBAR KERJA KALIBRASI SPIROMETER
Sertifikat / Surat Keterangan : 45 / ………. / ………. - ………. / E - ……….
Merek |  |  | :
Model/Tipe |  |  | :
No. Seri |  |  | :
Resolusi |  |  | :
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  | :
Nama Ruang |  |  | :
I. | Kondisi Ruang
|  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  |  | oC
| 2. Kelembaban |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat
| 1. Fisik |  | : Baik / Tidak Baik
| 2. Fungsi |  | : Baik / Tidak Baik
III. | Hasil Pengukuran Kelistrikan
| No. | Parameter |  |  |  | Hasil Ukur | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resitansi Isolasi |  |  |  | MΩ | 2 | MΩ
| 2 | Resistansi pembumian protektif (Kabel dapat dilepas / tidak dapat dilepas) |  |  |  | Ω | (≤ 0.2 / ≤ 0.3) | Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas (I / II) |  |  |  | µA | (≤ 500 / ≤ 100) | µA
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat |  |  | Toleransi
|  |  |  | I | II | III
| 1 | Vital Capacity (Liter) | 0.5 |  |  |  | + 10 %
| 2 |  | 0.8
| 3 |  | 1
| 4 | Forced Vital Capacity (Liter) | 0.5
| 5 |  | 0.8
| 6 |  | 1
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k= 2
………………………………………….........................................................................................................
VI. | Alat ukur yang digunakan
Syringe Calibrator, Merek : Hans Rudolph, Model : 5530, SN : ( 553-56230 / 553-56231 / 553-56232 / 553-37661 / 553-37663 )
Syringe Calibrator, Merek : Hans Rudolph, Model : 5530, SN : ( 553-53765 / 553-53766 )
Syringe Calibrator, Merek : Hans Rudolph, Model : 5540, SN : ( 554-2364 )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : ( 1837056 ) / ( 1834020 )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : ( 2853077 / 2853078 / 3148907 / 3148908 / 3699030 / 4669058 / 4670010 )
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : ( 15062875 / 15062874 / 14082463 / 15062872 / 15062873 )
Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : ( HE 21-000670 / HE 21-000669 )
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : ( 34903046 / 34903051 / 34903053 )
Digital Thermohygrometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB 202, SN : ( 34904091 )
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : ( A.100586 / A.100605 / A.100609 / A.100611 )
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : ( A.100615 / A.100616 / A.100617 / A.100618 )
VII. | Kesimpulan
( LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI )
VIII. | Petugas Kalibrasi
...

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Nama
|  | Awal | Akhir
1 | 25.5.2022 | - | Tambah data alat syringe calibrator Update sertifikat thermohygro Perbaikan rumus koreksi relatif | Donny
Rev 1 : 25.5.2022

## UB
UNCERTAINTY BUDGET
Volume | VC | 0.5 | Liter
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | Liter | normal | 0.01 | 1.7321 | 2 | 0.0057735 | 1 | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 5.5556e-10
2. Daya baca UUT | Liter | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
3. Drift standar | Liter | rect. | 0.0010138 | 1.7321 | 50 | 0.00058534 | 1 | 0.00058534 | 3.4262e-07 | 2.3478e-15
4. Sertifikat Standar | Liter | normal | 0.006 | 2 | 50 | 0.003 | 1 | 0.003 | 9e-06 | 1.62e-12
Jumlah | [8 empty] | 5.1009e-05 | 5.5857e-10
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.0071421
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 4.6583
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.6285
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.018773 | Liter
Volume | VC | 0.8 | Liter
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | Liter | normal | 0.01 | 1.7321 | 2 | 0.0057735 | 1 | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 5.5556e-10
2. Daya baca UUT | Liter | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
3. Drift standar | Liter | rect. | 0.001483 | 1.7321 | 50 | 0.00085621 | 1 | 0.00085621 | 7.331e-07 | 1.0749e-14
4. Sertifikat Standar | Liter | normal | 0.006 | 2 | 50 | 0.003 | 1 | 0.003 | 9e-06 | 1.62e-12
Jumlah | [8 empty] | 5.14e-05 | 5.5858e-10
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.0071694
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 4.7298
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.6156
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.018752 | Liter
Volume | VC | 1 | Liter
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | Liter | normal | 0.01 | 1.7321 | 2 | 0.0057735 | 1 | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 5.5556e-10
2. Daya baca UUT | Liter | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
2. Drift standar | Liter | rect. | 0.0010245 | 1.7321 | 50 | 0.00059149 | 1 | 0.00059149 | 3.4986e-07 | 2.448e-15
3. Sertifikat Standar | Liter | normal | 0.006 | 2 | 50 | 0.003 | 1 | 0.003 | 9e-06 | 1.62e-12
Jumlah | [8 empty] | 5.1017e-05 | 5.5857e-10
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.0071426
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 4.6596
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.6283
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.018773 | Liter
Volume | FVC | 0.5 | Liter
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | Liter | normal | 0.01 | 1.7321 | 2 | 0.0057735 | 1 | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 5.5556e-10
2. Daya baca UUT | Liter | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
3. Drift standar | Liter | rect. | 0.0010138 | 1.7321 | 50 | 0.00058534 | 1 | 0.00058534 | 3.4262e-07 | 2.3478e-15
4. Sertifikat Standar | Liter | normal | 0.006 | 2 | 50 | 0.003 | 1 | 0.003 | 9e-06 | 1.62e-12
Jumlah | [8 empty] | 5.1009e-05 | 5.5857e-10
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.0071421
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 4.6583
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.6285
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.018773 | Liter
Volume | FVC | 0.8 | Liter
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | Liter | normal | 0.01 | 1.7321 | 2 | 0.0057735 | 1 | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 5.5556e-10
2. Daya baca UUT | Liter | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
3. Drift standar | Liter | rect. | 0.001483 | 1.7321 | 50 | 0.00085621 | 1 | 0.00085621 | 7.331e-07 | 1.0749e-14
4. Sertifikat Standar | Liter | normal | 0.006 | 2 | 50 | 0.003 | 1 | 0.003 | 9e-06 | 1.62e-12
Jumlah | [8 empty] | 5.14e-05 | 5.5858e-10
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.0071694
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 4.7298
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.6156
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.018752 | Liter
Volume | FVC | 1 | Liter
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | Liter | normal | 0.01 | 1.7321 | 2 | 0.0057735 | 1 | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 5.5556e-10
2. Daya baca UUT | Liter | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
3. Drift standar | Liter | rect. | 0.0010245 | 1.7321 | 50 | 0.00059149 | 1 | 0.00059149 | 3.4986e-07 | 2.448e-15
4. Sertifikat Standar | Liter | normal | 0.006 | 2 | 50 | 0.003 | 1 | 0.003 | 9e-06 | 1.62e-12
Jumlah | [8 empty] | 5.1017e-05 | 5.5857e-10
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.0071426
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 4.6596
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.6283
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.018773 | Liter

## ID
INPUT DATA KALIBRASI SPIROMETER
[5 empty] | Nomor Sertifikat : 45 / |  |  | 1 / V - 23 / E - 012.13 DL
Merek |  |  | : | Medet Padsy
Model/Tipe |  |  | : | SpiroSound
No. Seri |  |  | : | 1234
Resolusi |  |  | : | 0.01 | Liter
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2023-05-24
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2023-05-24
Tempat Kalibrasi |  |  | : | MCU
Nama Ruang |  |  | : | MCU
Metode Kerja |  |  | : | FV. MK - 04
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  | : | 30 | 30.2 | oC
| 2. Kelembaban |  | : | 72.1 | 72.4 | % RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 221 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Hasil Pengukuran Kelistrikan
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan | G |  | µA | Toleransi
| 1 | Resitansi Isolasi | [5 empty] | OL | MΩ | 2
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | 0.12 | Ω | 0.2 | Kelas I | Input NC | 10 | 100
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 142 | µA | 500
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja
| No | Parameter |  | Setting Standar | Pembacaan Alat |  |  | Toleransi
[5 empty] | I | II | III
| 1 | Vital Capacity (Liter) |  | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.5 | ± 10%
| 2 |  |  | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.8
| 3 |  |  | 1 | 1.01 | 1.02 | 1
| 4 | Forced Vital Capacity (Liter) |  | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.5
| 5 |  |  | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.8
| 6 |  |  | 1 | 1.01 | 1.02 | 1
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k= 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Volume tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
VI. | Alat ukur yang digunakan
Syringe Calibrator 3 Liter, Merek : Hans Rudolph, Model : 5530, SN : 553-56232
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
VIII. | Petugas Kalibrasi
Donny Martha
IX. | Tanggal Pembuatan Laporan
2022-04-24

## PENYELIA
HASIL KALIBRASI SPIROMETER
Nomor Sertifikat : 45 / 1 / V - 23 / E - 012.13 DL
Merek |  |  |  | : | Medet Padsy
Model/Tipe |  |  |  | : | SpiroSound
No. Seri |  |  |  | : | 1234
Resolusi |  |  |  | : | 0.01 | Liter
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : | 2023-05-24
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : | 2023-05-24
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : | MCU
Nama Ruang |  |  |  | : | MCU
Metode Kerja |  |  |  | : | FV. MK - 04
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  |  | : | 30.8134 | ± | 0.5 | °C
| 2. Kelembaban |  |  | : | 71.5866 | ± | 2.6 | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  |  | : | 221.071 | ± | 2.6529 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [12 empty] | Score (%)
| 1. Fisik |  |  | : | Baik | [8 empty] | 5
| 2. Fungsi |  |  | : | Baik | [8 empty] | 5
III. | Hasil Pengukuran Kelistrikan
| No. | Parameter | [6 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  |  | Score (%) |  | G |  | µA | Terkoreksi | Toleransi
| 1 | Resitansi Isolasi | [6 empty] | OL | MΩ | 2 |  |  | 40 | 10 | [5 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | 0.1178 | Ω | 0.2 |  |  |  | 10 | Kelas I | Input NC | 10 | 24.6748 | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | 158.72 | µA | 500 |  |  |  | 20
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja | [19 empty] | Resistansi pembumian protektif
| No | Parameter | Setting Standar |  | Pembacaan Alat | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  | (¦ C ¦) (%) | Score (%) |  | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
[19 empty] | G |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
| 1 | Vital Capacity (Liter) | 0.5 |  | 0.508 | -0.008 | 1.6 | ± 10% | ± | 0.02 |  |  | 1.6 | 8.333 |  | 158.72 | 500 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
| 2 |  | 0.8 |  | 0.807 | -0.007 | 0.875 |  | ± | 0.02 |  |  | 0.875 | 8.333 | [6 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
| 3 |  | 1 |  | 1.008 | -0.008 | 0.8 |  | ± | 0.02 |  |  | 0.8 | 8.333 |  | KESIMPULAN PENGUJIAN KINERJA
| 4 | Forced Vital Capacity (Liter) | 0.5 |  | 0.508 | -0.008 | 1.6 |  | ± | 0.02 |  |  | 1.6 | 8.333
| 5 |  | 0.8 |  | 0.807 | -0.007 | 0.875 |  | ± | 0.02 |  |  | 0.875 | 8.333 |  | Score Akhir | Status Akhir
| 6 |  | 1 |  | 1.008 | -0.008 | 0.8 |  | ± | 0.02 |  |  | 0.8 | 8.333 |  | 50 | PASS
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k= 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Volume tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
VI. | Alat ukur yang digunakan
Syringe Calibrator 3 Liter, Merek : Hans Rudolph, Model : 5530, SN : 553-56232
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
VIII. | Petugas Kalibrasi
Donny Martha
[5 empty] | Nama |  |  |  | Tanggal |  | Paraf | Total (%)
[5 empty] | Dibuat : Donny Martha |  |  |  | 2022-04-24 |  |  | 100
Diperiksa :
: Dalam ambang batas yang diijinkan
: Melebihi ambang batas yang diijinkan
: Dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan
: Melebihi kesalahan maksimal yang diijinkan
Choirul Huda
Dany Firmanto
Donny Martha
Supriyanto
Rangga Setyo Hantoko
: Choirul Huda
: Dany Firmanto
: Donny Martha
: Supriyanto
: Rangga Setyo Hantoko
: Choirul Huda
: Donny Martha
: Baik
: Tidak Baik
- Alat / Parameter yang diuji dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan LAIK PAKAI
- Alat / Parameter yang diuji Melebihi batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI

## LH
HASIL KALIBRASI SPIROMETER
Nomor Sertifikat : 45 / 1 / V - 23 / E - 012.13 DL
Merek |  |  |  | : | Medet Padsy
Model/Tipe |  |  |  | : | SpiroSound
No. Seri |  |  |  | : | 1234
Resolusi |  |  |  | : | 0.01 | Liter
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : | 2023-05-24
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : | 2023-05-24
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : | MCU
Nama Ruang |  |  |  | : | MCU
Metode Kerja |  |  |  | : | FV. MK - 04
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  |  | : | 30.8134 | ± | 0.5 | °C
| 2. Kelembaban |  |  | : | 71.5866 | ± | 2.6 | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  |  | : | 221.071 | ± | 2.6529 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  |  | : | Baik
III. | Hasil Pengukuran Kelistrikan
| No. | Parameter | [6 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resitansi Isolasi | [6 empty] | OL | MΩ | 2
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | 0.1178 | Ω | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | 158.72 | µA | 500
IV. | Hasil Pengukuran Kinerja
| No | Parameter | Setting Standar |  | Pembacaan Alat | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Vital Capacity (Liter) | 0.5 |  | 0.508 | -0.008 | 1.6 | ± 10% | ± | 0.018773
| 2 |  | 0.8 |  | 0.807 | -0.007 | 0.875 |  | ± | 0.018752
| 3 |  | 1 |  | 1.008 | -0.008 | 0.8 |  | ± | 0.018773
| 4 | Forced Vital Capacity (Liter) | 0.5 |  | 0.508 | -0.008 | 1.6 |  | ± | 0.018773
| 5 |  | 0.8 |  | 0.807 | -0.007 | 0.875 |  | ± | 0.018752
| 6 |  | 1 |  | 1.008 | -0.008 | 0.8 |  | ± | 0.018773
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k= 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi Volume tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
VI. | Alat ukur yang digunakan
Syringe Calibrator 3 Liter, Merek : Hans Rudolph, Model : 5530, SN : 553-56232
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
VIII. | Petugas Kalibrasi
Donny Martha
Menyetujui ,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
[13 empty] | Donny Martha | NIP 198103112010121001
[13 empty] | Choirul Huda | NIP 198008062010121001

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 45 / 1 / V - 23 / E - 012.13 DL
FV.MK - 04
Nama Alat : | Spirometer |  | Nomor Order : |  | E - 012.13 DL
Merek |  | : | Medet Padsy
Model / Tipe |  | : | SpiroSound
Nomor Seri |  | : | 1234
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | : | 1
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | :
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | MCU
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2023-05-24
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2023-05-24
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Donny Martha
Lokasi Kalibrasi |  | : | MCU
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 24 May 2024
Metode Kerja |  | : | FV. MK - 04
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-29
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 012.13 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI SPIROMETER
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | 2024-05-24
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | 24 May 2024
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 24 May 2024
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 24 May 2024
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 24 May 2024
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## DB Syringe Calibrator
INPUT SERTIFIKAT SYRINGE CALIBRATOR
KOREKSI Syringe Calibrator 553-37661 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 1 | KOREKSI Syringe Calibrator 553-37663 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 2 | KOREKSI Syringe Calibrator 554-2364 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 3
Setting Volume (L) | Tahun | [5 empty] | Setting Volume (L) | Tahun | [5 empty] | Setting Volume (L) | Tahun
| 2015 | - | - |  |  |  |  | 2018 | - | - |  |  |  |  | 2018 | - | -
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001 | 0.006 |  | 0.5 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.029 |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001 | 0.015
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001 | 0.006 |  | 0.8 | -0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0015005 | 0.029 |  | 0.8 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.015
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001 | 0.006 |  | 1 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.029 |  | 1 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.015
3 | 0.008 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0039995 | 0.006 |  | 1.5 | 0.005 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0024995 | 0.029 |  | 1.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001 | 0.015
KOREKSI Syringe Calibrator 553-56230 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 4 | KOREKSI Syringe Calibrator 553-56231 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 5 | KOREKSI Syringe Calibrator 553-56232 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 6
Setting Volume (L) | Tahun | [5 empty] | Setting Volume (L) | Tahun | [5 empty] | Setting Volume (L) | Tahun
| 2015 | - | - |  |  |  |  | 2015 | - | - |  |  |  |  | 2015 | - | -
0.5 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 1e-06 |  | 0.5 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006 |  | 0.5 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
0.8 | -0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0015005 | 1e-06 |  | 0.8 | -0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0015005 | 0.006 |  | 0.8 | -0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0015005 | 0.006
1 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 1e-06 |  | 1 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006 |  | 1 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
1.5 | 0.005 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0024995 | 1e-06 |  | 1.5 | 0.005 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0024995 | 0.006 |  | 1.5 | 0.005 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0024995 | 0.006
KOREKSI Syringe Calibrator 553-53765 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 7 | KOREKSI Syringe Calibrator 553-53766 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 8
Setting Volume (L) | Tahun | [5 empty] | Setting Volume (L) | Tahun
| 2015 | - | - |  |  |  |  | 2015 | - | -
0.5 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006 |  | 0.5 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
0.8 | -0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0015005 | 0.006 |  | 0.8 | -0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0015005 | 0.006
1 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006 |  | 1 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
1.5 | 0.005 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0024995 | 0.006 |  | 1.5 | 0.005 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0024995 | 0.006
No | No urut alat | KOREKSI SYRINGE CALIBRATOR |  |  |  |  | U95 STD
|  | Volume | Tahun |  |  | DRIFT
|  | (L) | New | Mid | Old
A | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001 | 0.006
| 2 | 0.5 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.029
| 3 | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001 | 0.015
| 4 | 0.5 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 1e-06
| 5 | 0.5 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 6 | 0.5 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 7 | 0.5 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 8 | 0.5 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
B | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001 | 0.006
| 2 | 0.8 | -0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0015005 | 0.029
| 3 | 0.8 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.015
| 4 | 0.8 | -0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0015005 | 1e-06
| 5 | 0.8 | -0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0015005 | 0.006
| 6 | 0.8 | -0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0015005 | 0.006
| 7 | 0.8 | -0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0015005 | 0.006
| 8 | 0.8 | -0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0015005 | 0.006
C | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001 | 0.006
| 2 | 1 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.029
| 3 | 1 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.015
| 4 | 1 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 1e-06
| 5 | 1 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 6 | 1 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 7 | 1 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 8 | 1 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
D | 1 | 3 | 0.008 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0039995 | 0.006
| 2 | 1.5 | 0.005 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0024995 | 0.029
| 3 | 1.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.000001 | 0.015
| 4 | 1.5 | 0.005 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0024995 | 1e-06
| 5 | 1.5 | 0.005 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0024995 | 0.006
| 6 | 1.5 | 0.005 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0024995 | 0.006
| 7 | 1.5 | 0.005 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0024995 | 0.006
| 8 | 1.5 | 0.005 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0024995 | 0.006
5 | Syringe Calibrator 3 Liter, Merek : Hans Rudolph, Model : 5530, SN : 553-56232 | [5 empty] | Koreksi |  |  |  | Drift |  |  |  | U95 STD |  |  |  | Jika Drift Nol
Volume (L) | Tahun |  |  | DRIFT | U95 |  |  | 0.5 |  | -0.002 |  | 0.5 |  | 0.0010005 |  | 0.5 |  | 0.006 | 0.002
| 2015 | - | - |  |  |  | 0.5 |  | -0.002 |  | 0.508 |  | 0.0010138 |  | 0.508 |  | 0.006 |  | 0.002
0.5 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006 |  |  | 0.8 |  | -0.003 |  | 0.8 |  | 0.0015005 |  | 0.8 |  | 0.006 | 0.002
0.8 | -0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0015005 | 0.006 |  |  | 0.5 |  | -0.002 |  | 0.8 |  | 0.0015005 |  | 0.8 |  | 0.006 | 0.002
1 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006 |  | 0.8 |  | -0.003 |  | 0.807 |  | 0.001483 |  | 0.807 |  | 0.006 |  | 0.002
1.5 | 0.005 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0024995 | 0.006 |  |  | 0.8 |  | -0.003 |  | 1 |  | 0.0010005 |  | 1 |  | 0.006 | 0.002
[8 empty] | 0.8 |  | -0.003 |  | 1 |  | 0.0010005 |  | 1 |  | 0.006
[7 empty] | 1 |  | -0.002 |  | 1.008 |  | 0.0010245 |  | 1.008 |  | 0.006
[8 empty] | 1 |  | -0.002 |  | 1.5 |  | 0.0024995 |  | 1.5 |  | 0.006
Setting Standar | Rata-rata Alat | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | ¦C¦ (%) | Daya Baca UUT | Drift |  | Hasil U95 | MAX | Decimal | HASIL 2-SD
0.5 | 0.51 | 0.508 | 0.01 | 0.008 | 1.5748 | -0.008 | 1.6 | 0.005 | 0.0010138 |  | 0.018773 | 0.018773 | 0.00 | 0.02
0.8 | 0.81 | 0.807 | 0.01 | 0.007 | 0.86741 | -0.007 | 0.875 |  | 0.001483 |  | 0.018752 |  |  | 0.02
1 | 1.01 | 1.008 | 0.01 | 0.008 | 0.79365 | -0.008 | 0.8 |  | 0.0010245 |  | 0.018773 |  |  | 0.02
0.5 | 0.51 | 0.508 | 0.01 | 0.008 | 1.5748 | -0.008 | 1.6 |  | 0.0010138 |  | 0.018773 |  |  | 0.02
0.8 | 0.81 | 0.807 | 0.01 | 0.007 | 0.86741 | -0.007 | 0.875 |  | 0.001483 |  | 0.018752 |  |  | 0.02
1 | 1.01 | 1.008 | 0.01 | 0.008 | 0.79365 | -0.008 | 0.8 |  | 0.0010245 |  | 0.018773 |  |  | 0.02
Catu daya menggunakan baterai
Hasil pengukuran kinerja Vital Capacity (VC) melebihi toleransi
Hasil pengukuran kinerja Forced Vital Capacity (FVC) melebihi toleransi
Hasil pengukuran tegangan jala jala melebihi toleransi
Hasil pengukuran tahanan isolasi kabel melebihi toleransi
Hasil pengukuran hubungan pentanahan melebihi toleransi
SPASI
Baik
Tidak Baik
Dibuat :
Azhar Alamsyah
Choirul Huda
Dewi Nofitasari
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Alpian Hadi
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Ihsan Ilyas
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Ryan Rama Chaesar R
Septia Khairunnisa
Sholihatussa'diah
Siti Fathul Jannah
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Vikki Akhsanudin Nurkholis
Wardimanul Abrar
Yurdha Algifari
Syringe Calibrator 3 Liter, Merek : Hans Rudolph, Model : 5530, SN : 553-56232 | [13 empty] | 5
Syringe Calibrator 3 Liter, Merek : Hans Rudolph, Model : 5530, SN : 553-37661 | [8 empty] | 2015 | - | - | 1 |  | 1 | Hasil kalibrasi Volume tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK LTE PTD
Syringe Calibrator 3 Liter, Merek : Hans Rudolph, Model : 5530, SN : 553-37663 | [8 empty] | 2018 | - | - | 2 |  | 2 | Hasil kalibrasi Volume tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Syringe Calibrator 3 Liter, Merek : Hans Rudolph, Model : 5530, SN : 553-56230 | [8 empty] | 2015 | - | - | 3 |  | 3 | Hasil kalibrasi Volume tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Syringe Calibrator 3 Liter, Merek : Hans Rudolph, Model : 5530, SN : 553-56231 | [8 empty] | 2015 | - | - | 4 |  | 4 | Hasil kalibrasi Volume tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Syringe Calibrator 3 Liter, Merek : Hans Rudolph, Model : 5530, SN : 553-56232 | [8 empty] | 2015 | - | - | 5 |  | 5 | Hasil kalibrasi Volume tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Syringe Calibrator 3 Liter, Merek : Hans Rudolph, Model : 5530, SN : 553-53765 | [8 empty] | 2015 | - | - | 6 |  | 6 | Hasil kalibrasi Volume tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Syringe Calibrator 3 Liter, Merek : Hans Rudolph, Model : 5530, SN : 553-53766 | [8 empty] | 2015 | - | - | 7 |  | 7 | Hasil kalibrasi Volume tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Syringe Calibrator 1 Liter, Merek : Hans Rudolph, Model : 5540, SN : 554-2364 | [8 empty] | 2018 | - | - | 8 |  | 8 | Hasil kalibrasi Volume tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
5 | [13 empty] | Hasil kalibrasi Volume tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
1
1
1 | Nomor Sertifikat : 45 / |  |  |  | 1
2 | Nomor Surat Keterangan : 45 / M - |  |  |  | 2
Nomor Sertifikat : 45 /
1
1
1 | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
2 | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | - | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 | - | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | - | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 | - | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 | - | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 | - | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 | - | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 | - | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | - | 0.25 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 | - | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 | - | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 | - | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 | - | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | - | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 | - | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 | - | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 | - | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 | - | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 | - |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 | - | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 | - | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 | - | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 | - | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 | - | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 | - | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 | - | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 | - | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 | - | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | - | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | - |  |  | %RH |  | 2019 | - | - |  |  | hPa |  | 2019 | - | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 | - | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 | - | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 | - | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 | - | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 | - | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 | - | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 | - | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 | - | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | - |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 | - | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 | - | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 | - | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 | - | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 | - | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 | - | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 | - | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 | - | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 | - | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0.6 |  | 1 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0.4 |  | 1 | 985 | 3.8 | 0.9 | - | 1.45 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  | 2 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.8 | 1 | - | 1.4
| 3 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0.25 |  | 3 | 995 | 3.7 | 1 | - | 1.35
| 4 | 30 | -0.1 | 0.1 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0.05 |  | 4 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 5 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0.25 |  | 5 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0.25 |  | 5 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 1.25
| 6 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0.3 |  | 6 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0.65 |  | 6 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 1.2
| 7 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0.35 |  | 7 | 90 | -1 | -3.2 | - | 1.1 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  | 1 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0.7 |  | 1 | 985 | 3.9 | 0.9 | - | 1.5 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  | 2 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.9 | 1 | - | 1.45
| 3 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 995 | 3.8 | 1 | - | 1.4
| 4 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  | 4 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 5 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0.75 |  | 5 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 6 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  | 6 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 1 |  | 6 | 1010 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 7 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0.15 |  | 7 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 1.15 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0.6 |  | 1 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0.8 |  | 1 | 985 | 4.3 | 0.9 | - | 1.7 |  | hPa | 2.6
| 2 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0.4 |  | 2 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0.7 |  | 2 | 990 | 4.2 | 1 | - | 1.6
| 3 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  | 3 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0.55 |  | 3 | 995 | 4.1 | 1 | - | 1.55
| 4 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 4 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 1.5
| 5 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0.45 |  | 5 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  | 5 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 1.45
| 6 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0.55 |  | 6 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0.45 |  | 6 | 1010 | 3.9 | 1.1 | - | 1.4
| 7 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0.7 |  | 7 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0.95 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - | - |  |  | %RH |  | 2021 | - | - |  |  | hPa |  | 2021 | - | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | - |  |  | %RH |  | 2017 | - | - |  |  | hPa |  | 2017 | - | - |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | - | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | - | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1e-06 | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | - | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | - | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | - | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | - | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | - | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | - | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | - | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | - | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | - | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0.6 |  |  | 13 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0.4 |  |  | 13 | 985 | 3.8 | 0.9 | - | 1.45 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  |  | 14 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0.7 |  |  | 14 | 985 | 3.9 | 0.9 | - | 1.5 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0.6 |  |  | 15 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0.8 |  |  | 15 | 985 | 4.3 | 0.9 | - | 1.7 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 750 | 1e-06 | - | - | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | - | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | - | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | - | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | - | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | - | 0 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | - | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | - | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | - | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | - | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | - | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | - | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  |  | 13 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0.35 |  |  | 13 | 990 | 3.8 | 1 | - | 1.4 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  |  | 14 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0.35 |  |  | 14 | 990 | 3.9 | 1 | - | 1.45 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0.4 |  |  | 15 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0.7 |  |  | 15 | 990 | 4.2 | 1 | - | 1.6 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | - | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | - | 0 |  | 15 | 2.6
| 18 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | - | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | - | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 800 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 18 | 1.6
[24 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | - | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | - | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | - | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | - | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | - | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | - | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | - | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0.15 |  |  | 13 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0.25 |  |  | 13 | 995 | 3.7 | 1 | - | 1.35 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  |  | 14 | 995 | 3.8 | 1 | - | 1.4 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  |  | 15 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0.55 |  |  | 15 | 995 | 4.1 | 1 | - | 1.55 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | - | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | - | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | - | 0 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | - | 0 |  | 14 | 2.4
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 850 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 15 | 2.6
[24 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | - | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | - | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | - | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | - | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | - | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | - | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | - | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | - | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | - | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | - | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | - | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | - | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | - | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 13 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 13 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0.05 |  |  | 13 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 14 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  |  | 14 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 15 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0.3 |  |  | 15 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 15 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 1.5
| 16 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | - | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | - | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | - | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | - | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | - | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | - | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | - | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | - | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | - | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | - | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0.25 |  |  | 13 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0.25 |  |  | 13 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 1.25
| 14 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0.75 |  |  | 14 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 15 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0.45 |  |  | 15 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  |  | 15 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 1.45
| 16 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | - | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | - | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | - | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | - | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | - | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | - | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | - | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | - | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | - | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | - | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | - | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0.3 |  |  | 13 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0.65 |  |  | 13 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 1.2
| 14 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  |  | 14 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 1 |  |  | 14 | 1010 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 15 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0.55 |  |  | 15 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0.45 |  |  | 15 | 1010 | 3.9 | 1.1 | - | 1.4
| 16 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 1005 | 1e-06 | - | - | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | - | 0.25 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | - | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | - | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | - | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | - | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | - | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | - | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | - | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | - | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | - | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | - | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | - | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | - | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 13 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0.35 |  |  | 13 | 90 | -1 | -3.2 | - | 1.1 |  |  | 13 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 14 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0.15 |  |  | 14 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 1.15 |  |  | 14 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 15 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0.7 |  |  | 15 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0.95 |  |  | 15 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
15 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 |  |  |  |  | 15 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 |  |  |  |  | 15 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 |  |  |  |  | 15 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa | 2022 | 2020 | -
15 | 0.6 | -0.6 | - | 0.6 |  | 30 | -2 | -0.4 | - | 0.8 |  | 985 | 4.3 | 0.9 | - | 1.7
20 | 0.3 | -0.5 | - | 0.4 |  | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0.7 |  | 990 | 4.2 | 1 | - | 1.6 |  | Suhu | 30.1 | 30.8134 | 0.070711 | 0.5
25 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0.55 |  | 995 | 4.1 | 1 | - | 1.55 |  | %RH | 72.25 | 71.5866 | 0.21213 | 2.6
30 | 0.4 | -0.2 | - | 0.3 |  | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 1.5 |  | hPa | 1e-06 | 101.7811 |  | 2.6
35 | 0.8 | -0.1 | - | 0.45 |  | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  | 1005 | 4 | 1.1 | - | 1.45
37 | 1 | -0.1 | - | 0.55 |  | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0.45 |  | 1010 | 3.9 | 1.1 | - | 1.4 |  | HASIL | ( 30.8 ± 0.5 ) °C
40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0.7 |  | 90 | -0.1 | -2 | - | 0.95 |  | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  |  | ( 71.6 ± 2.6 ) %RH
( 101.8 ± 2.6 ) hPa
[18 empty] | Koreksi Suhu | Koreksi Kelembaban | Koreksi tekanan
[18 empty] | 0.71336 | -0.66339 | 101.7811
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | - | 1 |  | 30.8 | 0.5 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 2 |  | 71.6 | 2.6 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 3 |  | 101.8 | 2.6 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | - | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | - | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | - | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | - | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | - | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | - | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | - | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | - | 20
15

## DB Kelistrikan
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2018
| 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 0.012 |  | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 |  | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8
| 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.135 | 2.4 |  | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.28 | 2.64 |  | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.54 | 2.76 |  | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2018
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295 |  | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.54 | 0.295 |  | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59 |  | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.55 | 0.59 |  | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18 |  | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 4.85 | 1.18 |  | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95 |  | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 11.85 | 2.95 |  | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9 |  | 1000 | -67 | 1e-06 | 1e-06 | 33.5 | 5.9 |  | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2018
| 10 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.085
| 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17
| 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.85 |  | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34
| 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 1.7 |  | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2018
| 1e-06 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 1.2e-08 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00012 |  | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 1.2e-08
| 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.0012 |  | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.012 |  | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.0065 | 0.012 |  | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.024 |  | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0565 | 0.024 |  | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2019 | 2018
| 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 |  | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 |  | 150 | 0.15 | -0.15 | 0.03 | 0.15 | 1.8
| 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.075 | 2.16 |  | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  | 180 | 0.17 | -0.11 | 1e-06 | 0.14 | 2.16
| 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.39 | 2.4 |  | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  | 200 | 0.1 | -0.1 | 0.05 | 0.1 | 2.4
| 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.065 | 2.64 |  | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  | 220 | 0.07 | -0.13 | 0.05 | 0.1 | 2.64
| 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  | 230 | 0.08 | -0.15 | -0.05 | 0.115 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2019 | 2018
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 50 | 1e-06 | -0.3 | -0.29 | 0.15 | 0.295 |  | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295 |  | 50 | 19.1 | 0.02 | -0.1 | 9.6 | 0.295
| 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 2.25 | 0.59 |  | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59 |  | 100 | 18.4 | 0.22 | -0.2 | 9.3 | 0.59
| 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 2.35 | 1.18 |  | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18 |  | 200 | 14.4 | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1.65 | 2.95 |  | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95 |  | 500 | 6.2 | 1.1 | 0.6 | 2.8 | 2.95
| 1000 | -100 | 2 | 2 | 51 | 5.9 |  | 850 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.015 |  | 1000 | -11 | 1e-06 | 1e-06 | 5.5 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2019 | 2018
| 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.34
| 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.85 |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.85 |  | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.85
| 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1.7 |  | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.05 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2019 | 2018
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00012
| 0.1 | 1e-06 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.003 | -0.002 | 0.006 | 0.0045 | 0.0012
| 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012 |  | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012 |  | 1 | -0.007 | -0.001 | 0.008 | 0.0075 | 0.012
| 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024 |  | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024 |  | 2 | -0.007 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4669058) | [5 empty] | I | ESA 615 (4670010)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2020 | 2018 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | -
| 150.21 | 0.36 | 0.21 | 0.27 | 0.075 | 1.8025 |  | 150 | -0.17 | -0.24 | - | 0.035 | 1.8 |  | 149.83 | -0.08 | -0.17 | - | 0.045 | 1.798
| 180.33 | 0.46 | 0.33 | 0.37 | 0.065 | 2.164 |  | 180 | -0.39 | -0.14 | - | 0.125 | 2.16 |  | 179.78 | -0.2 | -0.22 | - | 0.01 | 2.1574
| 200.35 | 0.52 | 0.34 | 0.4 | 0.09 | 2.4042 |  | 200 | -0.23 | -0.33 | - | 0.05 | 2.4 |  | 199.67 | -0.25 | -0.33 | - | 0.04 | 2.396
| 220.37 | 0.58 | 0.37 | 0.38 | 0.105 | 2.6444 |  | 220 | -0.16 | -0.45 | - | 0.145 | 2.64 |  | 219.61 | -0.29 | -0.39 | - | 0.05 | 2.6353
| 230.47 | 0.47 | 0.47 | 0.4 | 0.035 | 2.7656 |  | 230 | -0.15 | -0.54 | - | 0.195 | 2.76 |  | 229.61 | -0.34 | -0.39 | - | 0.025 | 2.7553
| 240.38 | 1e-06 | 0.38 | 1e-06 | 0.19 | 2.8846 |  | 250 | 1e-06 | -0.49 | - | 0.245 | 3 |  | 239.61 | 1e-06 | -0.39 | - | 0.195 | 2.8753
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2020 | 2018 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | -
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 5.9e-09
| 50 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 0.295 |  | 20 | 6.6 | 0.9 | - | 2.85 | 0.118 |  | 20.8 | 4.9 | 0.8 | - | 2.05 | 0.12272
| 100 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0.25 | 0.59 |  | 50 | 5 | 2.1 | - | 1.45 | 0.295 |  | 51.7 | 9.2 | 1.7 | - | 3.75 | 0.30503
| 200.4 | 1.5 | 0.4 | 2.4 | 1 | 1.1824 |  | 200 | -8.2 | 3.7 | - | 5.95 | 1.18 |  | 103.4 | 7.7 | 3.4 | - | 2.15 | 0.61006
| 500 | 0.9 | 3 | 3.3 | 1.2 | 2.95 |  | 500 | -31.8 | 8.3 | - | 20.05 | 2.95 |  | 507.2 | -0.2 | 7.2 | - | 3.7 | 2.9925
| 1000 | -10 | 1e-06 | 1e-06 | 5 | 5.9 |  | 1000 | -74 | 1e-06 | - | 37 | 5.9 |  | 920 | -66 | 1e-06 | - | 33 | 5.428
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2018 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | -
| 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.17
| 20 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.34
| 50 | 0.5 | 1e-06 | 0.4 | 0.25 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85
| 100 | 0.9 | 1e-06 | 1.4 | 0.7 | 1.7 |  | 100 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 1e-06 | - | 0.3 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2018 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | -
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00012 |  | 0.1 | -0.001 | -0.001 | - | 1e-06 | 0.0012 |  | 0.001 | -0.002 | -0.001 | - | 0.0005 | 1.2e-05
| 0.5 | 0.003 | 1e-06 | 0.001 | 0.0014995 | 0.006 |  | 0.5 | 0.004 | -0.003 | - | 0.0035 | 0.006 |  | 0.102 | 0.001 | -0.002 | - | 0.0015 | 0.001224
| 1 | 0.002 | -0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.012 |  | 1 | 0.005 | 0.001 | - | 0.002 | 0.012 |  | 0.5 | 0.004 | 1e-06 | - | 0.0019995 | 0.006
| 2 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.024 |  | 2 | 0.005 | -0.001 | - | 0.003 | 0.024 |  | 1 | 1e-06 | -0.001 | - | 0.0005005 | 0.012
J | 10 | [5 empty] | K | 11 | [5 empty] | L | 12
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( V ) | - | - | - |  |  |  | ( V ) | - | - | -
| 150 | -0.05 | - | - | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 180 | -0.04 | - | - | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 200 | -0.67 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 230 | -0.11 | - | - | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 250 | -0.11 | - | - | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( uA ) | - | - | - |  |  |  | ( uA ) | - | - | -
| 0 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 50 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 100 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 200 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 500 | 1.5 | - | - | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 1000 | 2 | - | - | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | - |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | -
| 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 20 | 0.1 | - | - | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 50 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 100 | 1.4 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( Ω ) | - | - | - |  |  |  | ( Ω ) | - | - | -
| 0 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 0.1 | -0.002 | - | - | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 1 | -0.008 | - | - | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 2 | -0.007 | - | - | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [8 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 0.012 |  | I | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 2 | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 3 | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8 |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 4 | 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 |  |  | 4 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 5 | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 |  |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 6 | 150 | 0.15 | -0.15 | 0.03 | 0.15 | 1.8 |  |  | 6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 7 | 150.21 | 0.36 | 0.21 | 0.27 | 0.075 | 1.8025 |  |  | 7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09
| 8 | 150 | -0.17 | -0.24 | - | 0.035 | 1.8 |  |  | 8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 5.9e-09
| 9 | 149.83 | -0.08 | -0.17 | - | 0.045 | 1.798 |  |  | 9 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 5.9e-09
| 10 | 150 | -0.05 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 11 | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
II | 1 | 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295
| 2 | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.54 | 0.295
| 3 | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 4 | 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.075 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | 1e-06 | -0.3 | -0.29 | 0.15 | 0.295
| 5 | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295
| 6 | 180 | 0.17 | -0.11 | 1e-06 | 0.14 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 19.1 | 0.02 | -0.1 | 9.6 | 0.295
| 7 | 180.33 | 0.46 | 0.33 | 0.37 | 0.065 | 2.164 |  |  | 7 | 50 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 0.295
| 8 | 180 | -0.39 | -0.14 | - | 0.125 | 2.16 |  |  | 8 | 20 | 6.6 | 0.9 | - | 2.85 | 0.118
| 9 | 179.78 | -0.2 | -0.22 | - | 0.01 | 2.1574 |  |  | 9 | 20.8 | 4.9 | 0.8 | - | 2.05 | 0.12272
| 10 | 180 | -0.04 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 50 | 0.4 | - | - | 0 | -
| 11 | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
III | 1 | 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59
| 2 | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.135 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.55 | 0.59
| 3 | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 4 | 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.39 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 2.25 | 0.59
| 5 | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59
| 6 | 200 | 0.1 | -0.1 | 0.05 | 0.1 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 18.4 | 0.22 | -0.2 | 9.3 | 0.59
| 7 | 200.35 | 0.52 | 0.34 | 0.4 | 0.09 | 2.4042 |  |  | 7 | 100 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0.25 | 0.59
| 8 | 200 | -0.23 | -0.33 | - | 0.05 | 2.4 |  |  | 8 | 50 | 5 | 2.1 | - | 1.45 | 0.295
| 9 | 199.67 | -0.25 | -0.33 | - | 0.04 | 2.396 |  |  | 9 | 51.7 | 9.2 | 1.7 | - | 3.75 | 0.30503
| 10 | 200 | -0.67 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 100 | 0.4 | - | - | 0 | -
| 11 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
IV | 1 | 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18
| 2 | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.28 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 4.85 | 1.18
| 3 | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 4 | 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.065 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 2.35 | 1.18
| 5 | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18
| 6 | 220 | 0.07 | -0.13 | 0.05 | 0.1 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 14.4 | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 7 | 220.37 | 0.58 | 0.37 | 0.38 | 0.105 | 2.6444 |  |  | 7 | 200.4 | 1.5 | 0.4 | 2.4 | 1 | 1.1824
| 8 | 220 | -0.16 | -0.45 | - | 0.145 | 2.64 |  |  | 8 | 200 | -8.2 | 3.7 | - | 5.95 | 1.18
| 9 | 219.61 | -0.29 | -0.39 | - | 0.05 | 2.6353 |  |  | 9 | 103.4 | 7.7 | 3.4 | - | 2.15 | 0.61006
| 10 | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 200 | 0.4 | - | - | 0 | -
| 11 | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
V | 1 | 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95
| 2 | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.54 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 11.85 | 2.95
| 3 | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 4 | 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1.65 | 2.95
| 5 | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95
| 6 | 230 | 0.08 | -0.15 | -0.05 | 0.115 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 6.2 | 1.1 | 0.6 | 2.8 | 2.95
| 7 | 230.47 | 0.47 | 0.47 | 0.4 | 0.035 | 2.7656 |  |  | 7 | 500 | 0.9 | 3 | 3.3 | 1.2 | 2.95
| 8 | 230 | -0.15 | -0.54 | - | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | -31.8 | 8.3 | - | 20.05 | 2.95
| 9 | 229.61 | -0.34 | -0.39 | - | 0.025 | 2.7553 |  |  | 9 | 507.2 | -0.2 | 7.2 | - | 3.7 | 2.9925
| 10 | 230 | -0.11 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 500 | 1.5 | - | - | 0 | -
| 11 | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | -
VI | 1 | 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9
| 2 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3 |  |  | 2 | 1000 | -67 | 1e-06 | 1e-06 | 33.5 | 5.9
| 3 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 3 | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| 4 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3 |  |  | 4 | 1000 | -100 | 2 | 2 | 51 | 5.9
| 5 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3 |  |  | 5 | 850 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.015
| 6 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 6 | 1000 | -11 | 1e-06 | 1e-06 | 5.5 | 5.9
| 7 | 240.38 | 1e-06 | 0.38 | 1e-06 | 0.19 | 2.8846 |  |  | 7 | 1000 | -10 | 1e-06 | 1e-06 | 5 | 5.9
| 8 | 250 | 1e-06 | -0.49 | - | 0.245 | 3 |  |  | 8 | 1000 | -74 | 1e-06 | - | 37 | 5.9
| 9 | 239.61 | 1e-06 | -0.39 | - | 0.195 | 2.8753 |  |  | 9 | 920 | -66 | 1e-06 | - | 33 | 5.428
| 10 | 250 | -0.11 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 1000 | 2 | - | - | 0 | -
| 11 | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [8 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.17 |  | I | 1 | 1e-06 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 1.2e-08
| 2 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  |  | 2 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00012
| 3 | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.085 |  |  | 3 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 1.2e-08
| 4 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 4 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00012
| 5 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 5 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00012
| 6 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  |  | 6 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00012
| 7 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17 |  |  | 7 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00012
| 8 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.17 |  |  | 8 | 0.1 | -0.001 | -0.001 | - | 1e-06 | 0.0012
| 9 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.17 |  |  | 9 | 0.001 | -0.002 | -0.001 | - | 0.0005 | 1.2e-05
| 10 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 11 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | -
II | 1 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  | II | 1 | 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.0012
| 2 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  |  | 2 | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.0012
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17 |  |  | 3 | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 4 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.34 |  |  | 4 | 0.1 | 1e-06 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 5 | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.0012
| 6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  |  | 6 | 0.1 | -0.003 | -0.002 | 0.006 | 0.0045 | 0.0012
| 7 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  |  | 7 | 0.5 | 0.003 | 1e-06 | 0.001 | 0.0014995 | 0.006
| 8 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.34 |  |  | 8 | 0.5 | 0.004 | -0.003 | - | 0.0035 | 0.006
| 9 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.34 |  |  | 9 | 0.102 | 0.001 | -0.002 | - | 0.0015 | 0.001224
| 10 | 20 | 0.1 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0.1 | -0.002 | - | - | 0 | -
| 11 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
III | 1 | 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 0.85 |  | III | 1 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.012
| 2 | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.85 |  |  | 2 | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.0065 | 0.012
| 3 | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34 |  |  | 3 | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 4 | 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.85 |  |  | 4 | 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012
| 5 | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.85 |  |  | 5 | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012
| 6 | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.85 |  |  | 6 | 1 | -0.007 | -0.001 | 0.008 | 0.0075 | 0.012
| 7 | 50 | 0.5 | 1e-06 | 0.4 | 0.25 | 0.85 |  |  | 7 | 1 | 0.002 | -0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.012
| 8 | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85 |  |  | 8 | 1 | 0.005 | 0.001 | - | 0.002 | 0.012
| 9 | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85 |  |  | 9 | 0.5 | 0.004 | 1e-06 | - | 0.0019995 | 0.006
| 10 | 50 | 0.4 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 1 | -0.008 | - | - | 0 | -
| 11 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
IV | 1 | 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.7 |  | IV | 1 | 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.024
| 2 | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 1.7 |  |  | 2 | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0565 | 0.024
| 3 | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85 |  |  | 3 | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
| 4 | 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1.7 |  |  | 4 | 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024
| 5 | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.7 |  |  | 5 | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024
| 6 | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.05 | 1.7 |  |  | 6 | 2 | -0.007 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024
| 7 | 100 | 0.9 | 1e-06 | 1.4 | 0.7 | 1.7 |  |  | 7 | 2 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.024
| 8 | 100 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | 0.005 | -0.001 | - | 0.003 | 0.024
| 9 | 100 | 0.6 | 1e-06 | - | 0.3 | 1.7 |  |  | 9 | 1 | 1e-06 | -0.001 | - | 0.0005005 | 0.012
| 10 | 100 | 1.4 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 2 | -0.007 | - | - | 0 | -
| 11 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | -
6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [5 empty] | Koreksi Tegangan Jala jala | Koreksi Resistansi Isolasi | Koreksi Resistansi Pembumian | Koreksi Arus Bocor (NO) |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | 0.070695 | OL | -0.0021994 | 11.6551
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
( V ) | 2022 | 2019 | 2018 |  |  |  | Koreksi Arus bocor (NC) | U95 Jala-jala |  |  |  | 221 | 221.071 | 221.071
150 | 0.15 | -0.15 | 0.03 | 0.15 | 1 |  | 14.6748 | 2.6275 |  |  |  | OL | OL | OL
180 | 0.17 | -0.11 | 1e-06 | 0.14 | 2.16 | [6 empty] | 0.12 | 0.1178 | 0.1178
200 | 0.1 | -0.1 | 0.05 | 0.1 | 2.4 |  | Konversi TEXT |  |  |  | NO | 142 | 158.72 | 158.72
220 | 0.07 | -0.13 | 0.05 | 0.1 | 2.64 |  | 221.1 | 2.6 | Volt |  | NC | 10 | 24.6748 | 24.6748
230 | 0.08 | -0.15 | -0.05 | 0.115 | 2.76 |  | ( | ± | )
250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | ( 221.1 ± 2.6 ) Volt
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
( uA ) | 2022 | 2019 | 2018 |  |  |  | Tegangan Jala-Jala
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9e-09 |  |  | 220 |  | 0.07
50 | 19.1 | 0.02 | -0.1 | 9.6 | 0.295 |  | 221 |  | 0.071
100 | 18.4 | 0.22 | -0.2 | 9.3 | 0.59 |  |  | 230 |  | 0.08
200 | 14.4 | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 1.18 |  | Arus Bocor (NO)
500 | 6.2 | 1.1 | 0.6 | 2.8 | 2.95 |  |  | 100 |  | 18.4
1000 | -11 | 1e-06 | 1e-06 | 5.5 | 5.9 |  | 142 |  | 16.72
Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | 200 |  | 14.4
( MΩ ) | 2022 | 2019 | 2018 |  |  |  | U95 Jala-Jala
10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  |  | 220 |  | 2.64
20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  | 221.071 |  | 2.6529
50 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.85 |  |  | 230 |  | 2.76
100 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.05 | 1.7
Resistance |  |  |  | Driff | U95
( Ω ) | 2022 | 2019 | 2018
0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00012
0.1 | -0.003 | -0.002 | 0.006 | 0.0045 | 0.0012
1 | -0.007 | -0.001 | 0.008 | 0.0075 | 0.012
2 | -0.007 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [12 empty] | 6
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2019 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2017 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2018 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2018 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2021 | - | - | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | - | - | - | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | - | - | - | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
6 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)

## SCORING (hidden)
Parameter | Nilai | Score | Status
1 | 99.996 | 49.998 | PASS
KESIMPULAN PENGUJIAN KINERJA
Score Total |  | Kesimpulan
50 |  | PASS