## PE MOhm (hidden)
ALAT YANG DIGUNAKAN
2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620 (1837056)
2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620 (1837056)
2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620 (1834020)
2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615 (2853077)
PA ( MΩ ) | koreksi | TAHUN : | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3 | PA ( MΩ ) | koreksi | TAHUN : | 2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615 (2853078)
0 | 0 | 2020 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 1 |  | 85 | 0 | 0 | 2022 | 2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615 (3148907)
1 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 2 |  | 86 | 1 | 0 | 0 | 2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615 (3148908)
2 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 3 |  | 87 | 2 | 0 | 0
5 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 4 |  | 88 | 5 | 0 | 0
10 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 5 |  | 89 | 10 | 0 | 0
20 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 6 |  | 90 | 20 | 0 | 0
50 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 7 |  | 91 | 49.8 | 0.2 | 0
100 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 8 |  | 92 | 99.4 | 0.6 | 0
200 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 9 |  | 93 | 200 | 0.6 | 0
10
0 | 0 | 2019 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 11
1 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 12
2 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 13
5 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 14
9.9 | 0.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 15
19.8 | 0.2 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 16
49.7 | 0.3 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 17
99.7 | 0.3 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 18
200 | 0.3 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 19
PA ( MΩ ) | koreksi | TAHUN : |  | 20
0 | 0 | 2022 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 21
1 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 22
2 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 23
5 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 24
10 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 25
20 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 26
49.9 | 0.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 27
99.9 | 0.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 28
200 | 0.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 29
PA ( μA ) | koreksi | TAHUN : |  | 30
0 | 0 | 2021 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 31
1 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 32
2 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 33
5 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 34
10 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 35
19.9 | 0.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 36
49.6 | 0.4 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 37
98.6 | 1.4 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 38
200 | 1.4 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 39
40
0 | 0 | 2021 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 41
1 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 42
2 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 43
5 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 44
10 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 45
19.9 | 0.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 46
49.4 | 0.6 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 47
98.5 | 1.5 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 48
200 | 1.5 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 49
PA ( MΩ ) | koreksi | TAHUN : |  | 50
0 | 0 | 2022 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 51
1 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 52
2 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 53
5 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 54
9.9 | 0.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 55
19.9 | 0.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 56
49.7 | 0.3 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 57
99.4 | 0.6 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 58
200 | 0.6 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 59
60
61
PA ( MΩ ) | koreksi | TAHUN : |  | 62
0 | 0 | 2022 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 63
1 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 64
2 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 65
5 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 66
10 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 67
19.9 | 0.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 68
49.5 | 0.5 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 69
99.1 | 0.9 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 70
200 | 0.9 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 71
72
PA ( MΩ ) | koreksi | TAHUN : |  | 73
0 | 0 | 2022 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 74
1 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 75
2 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 76
5 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 77
10 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 78
20 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 79
50 | 0.2 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 80
100 | 0.4 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 81
200 | 0.4 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 82
83
PA ( MΩ ) | koreksi | TAHUN : |  | 84
0 | 0 | 2022 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 85 | 85
1 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 86 | 86
2 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 87 | 87
5 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 88 | 88
10 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 89 | 89
20 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 90 | 90
49.8 | 0.2 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 91 | 91
99.4 | 0.6 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 92 | 92
200 | 0.6 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 93 | 93
94
95
0 | 0 | 2021 |  | 96
1 | 0 |  |  | 97
2 | 0 |  |  | 98
5 | 0 |  |  | 99
10 | 0 |  |  | 100
19.9 | 0.1 |  |  | 101
49.6 | 0.4 |  |  | 102
98.6 | 1.4 |  |  | 103
200 | 1.4 |  |  | 104
105
106

## RESISTANCE Ohm (hidden)
ALAT YANG DIGUNAKAN
PA ( Ω ) | koreksi | TAHUN : | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3 | PA ( Ω ) | koreksi | TAHUN :
0 | 0 | 2020 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 1 |  | 87 | 0 | 0 | 2022
0.101 | -0.001 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 2 |  | 88 | 0.002 | -0.002
0.199 | 0.001 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 3 |  | 89 | 0.099 | 0.001
0.497 | 0.003 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 4 |  | 90 | 0.197 | 0.003
0.996 | 0.004 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 5 |  | 91 | 0.496 | 0.004
1.993 | 0.007 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 6 |  | 92 | 1 | 0
10 | 0.007 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 7 |  | 93 | 2 | 0
8
9
0 | 0 | 2019 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 10
0.01 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 11
0.094 | 0.006 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 12
0.955 | 0.045 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 13
10 | 0.045 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 14
15
16
17
18
19
PA ( Ω ) | koreksi | TAHUN : |  | 20
0.001 | -0.001 | 2022 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 21
0.102 | -0.002 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 22
0.203 | -0.003 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 23
0.502 | -0.002 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 24
1.012 | -0.012 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 25
2.008 | -0.008 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 26
10 | -0.008 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 27
28
29
PA ( μA ) | koreksi | TAHUN : |  | 30
0 | 0 | 2021 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 31
0.102 | -0.002 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 32
0.199 | 0.001 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 33
0.499 | 0.001 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 34
1.008 | -0.008 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 35
2.007 | -0.007 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 36
10 | -0.007 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 37
38
39
0 | 0 | 2021 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 40
0.102 | -0.002 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 41
0.205 | -0.005 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 42
0.506 | -0.006 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 43
0.938 | 0.063 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 44
1.909 | 0.091 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 45
10 | 0.091 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 46
47
48
49
0 | 0 | 2022 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 50
0.003 | -0.003 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 51
0.103 | -0.003 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 52
0.198 | 0.002 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 53
0.507 | -0.007 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 54
1.007 | -0.007 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 55
2.007 | -0.007 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 56
10 | -0.007 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 57
58
59
60
61
62
63
PA ( Ω ) | koreksi | TAHUN : |  | 64
0 | 0 | 2022 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 65
0.002 | -0.002 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 66
0.098 | 0.002 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 67
0.199 | 0.001 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 68
0.497 | 0.003 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 69
0.998 | 0.002 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 70
2.001 | -0.001 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 71
10 | -0.001 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 72
73
74
75
PA ( Ω ) | koreksi | TAHUN : |  | 76
0 | 0 | 2022 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 77
0.002 | -0.002 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 78
0.101 | -0.001 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 79
0.198 | 0.002 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 80
0.496 | 0.004 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 81
0.995 | 0.005 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 82
1.995 | 0.005 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 83
10 | 0.005 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 84
85
PA ( Ω ) | koreksi | TAHUN : |  | 86
0 | 0 | 2022 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 87 | 87
0.002 | -0.002 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 88 | 88
0.099 | 0.001 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 89 | 89
0.197 | 0.003 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 90 | 90
0.496 | 0.004 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 91 | 91
1 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 92 | 92
2 | 0 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 93 | 93
10 | 0 |  |  | 94
95
96
0 | 0 | 2021 |  | 97
0.102 | -0.002 |  |  | 98
0.199 | 0.001 |  |  | 99
0.499 | 0.001 |  |  | 100
1.008 | -0.008 |  |  | 101
2.007 | -0.007 |  |  | 102
10 | -0.007 |  |  | 103
104
105
106
107
108

## EARTH LEAKAGE (hidden)
ALAT YANG DIGUNAKAN
PA ( μA ) | koreksi | TAHUN : | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3 | PA ( uA ) | koreksi | TAHUN :
0 | 0 | 2020 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 1 |  | 80 | 0 | 0 | 2022
50 | 0.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 2 |  | 81 | 15 | 4.9 | 0
100 | 0.2 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 3 |  | 82 | 50 | 9.2 | 0
200 | 0.4 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 4 |  | 83 | 100 | 7.7 | 0
500 | 3.8 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 5 |  | 84 | 200 | -0.2 | 0
700 | 3.8 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 6 |  | 85 | 500 | -25.1 | 0
|  |  |  | 7 |  | 86 | 700 | -25.1 | 0
8
9
10
0 | 0.3 | 2019 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 11
50 | 0.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 12
100 | 0.4 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 13
200 | 0.7 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 14
500 | 0.8 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 15
700 | 0.8 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 16
17
18
19
PA ( μA ) | koreksi | TAHUN : |  | 20
0 | 0 | 2022 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 21
20 | 5.2 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 22
50 | 9.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 23
100 | 6 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 24
200 | -3.6 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 25
500 | -18.8 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 26
700 | -18.8 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 27
28
PA ( μA ) | koreksi | TAHUN : |  | 29
0 | 0 | 2021 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 30
20 | 0.3 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 31
50 | 0.4 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 32
100 | 0.4 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 33
500 | 1.5 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 34
700 | 1.5 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 35
36
37
38
0 | 0 | 2021 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 39
50 | 1.2 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 40
100 | 3.9 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 41
500 | 9.3 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 42
700 | 9.3 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 43
44
45
46
47
PA ( μA ) | koreksi | TAHUN : |  | 48
0 | 0 | 2022 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 49
15 | 7.9 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 50
50 | 19.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 51
100 | 18.4 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 52
200 | 14.4 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 53
500 | 6.2 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 54
700 | 6.2 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 55
56
57
PA ( μA ) | koreksi | TAHUN : |  | 58
0 | 0 | 2022 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 59
50 | 1.9 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 60
100 | 1.7 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 61
200 | 1.5 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 62
500 | 0.9 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 63
700 | 0.9 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 64
65
66
67
PA ( μA ) | koreksi | TAHUN : |  | 68
0 | 6.6 | 2022 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 69
20 | 5 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 70
50 | 0.7 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 71
100 | -8.2 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 72
500 | -31.8 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 73
700 | -31.8 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 74
75
76
77
78
PA ( μA ) | koreksi | TAHUN : |  | 79
0 | 0 | 2022 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 80 | 80
15 | 4.9 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 81 | 81
50 | 9.2 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 82 | 82
100 | 7.7 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 83 | 83
200 | -0.2 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 84 | 84
500 | -25.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 85 | 85
700 | -25.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 86 | 86
87
88
89
90
0 | 0 | 2021 |  | 91
20 | 0.3 |  |  | 92
50 | 0.4 |  |  | 93
100 | 0.4 |  |  | 94
500 | 1.5 |  |  | 95
700 | 1.5 |  |  | 96
97
98

## ESA VOLT (hidden)
LARAGON
ALAT YANG DIGUNAKAN
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077
PA VAC | koreksi | U95 | TAHUN : | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3 | PA VAC | koreksi | U95 | TAHUN : | KETELUSURAN | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078
0 | 0 | 0 | 27.7.2020 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 1 |  | 74 | 0 | 0 | 0 | 11.2.2022 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907
150 | 0.31 | 1.8 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 2 |  | 75 | 150 | -0.08 | 1.8 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908
180 | 0.1 | 2.16 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 3 |  | 76 | 180 | -0.2 | 2.16 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030
200 | -0.04 | 2.4 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 4 |  | 77 | 200 | -0.25 | 2.4 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058
220 | -0.28 | 2.64 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 5 |  | 78 | 220 | -0.29 | 2.64 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010
230 | -0.2 | 2.76 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 6 |  | 79 | 230 | -0.34 | 2.76
240 | -0.32 | 2.88 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 7 |  | 80 | 240 | -0.34 | 2.88
250 | -0.32 | 3 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10 |  |  |  |  | 2.88
0 | 0 | 0 | 27.3.2019 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 11
150 | 0.15 | 1.8 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 12
180 | 0.12 | 2.16 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 13
200 | 0.06 | 2.4 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 14
220 | 0.05 | 2.64 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 15
230 | 0.05 | 2.76 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 16
250 | 0.05 | 3 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 17
18
PA VAC | koreksi | U95 | TAHUN : |  |  | 19
0 | 0 | 0 | 2022 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 20
150 | -1.43 | 1.8 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 21
180 | -1.81 | 2.16 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 22
200 | -2.05 | 2.4 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 23
220 | -2.29 | 2.64 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 24
230 | -11.79 | 2.76 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 25
250 | -11.79 | 2.76 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 26
27
PA VAC | koreksi | U95 | TAHUN : |  |  | 28
0 | 0 | 0 | 31.5.2021 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 29
150 | -0.05 | 1.8 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 30
180 | -0.04 | 2.16 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 31
200 | -0.67 | 2.4 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 32
220 | 0 | 2.64 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 33
230 | -0.11 | 2.76 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 34
250 | -0.11 | 3 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 35
36
PA VAC | koreksi | U95 | TAHUN : |  |  | 37
0 | 0 | 0 | 8.6.2021 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 38
150 | 0.25 | 1.8 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 39
180 | 0.09 | 2.16 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 40
200 | 0.18 | 2.4 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 41
220 | 0.56 | 2.64 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 42
230 | 0.73 | 2.76 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 43
250 | 0.73 | 3 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 44
45
PA VAC | koreksi | U95 | TAHUN : |  |  | 46
0 | 0 | 0 | 11.2.2022 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 47
150 | 0.15 | 1.8 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 48
180 | 0.17 | 2.16 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 49
200 | 0.1 | 2.4 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 50
220 | 0.07 | 2.64 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 51
230 | 0.08 | 2.76 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 52
250 | 0.08 | 3 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 53
54
PA VAC | koreksi | U95 | TAHUN : |  |  | 55
0 | 0 | 0 | 11.2.2022 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 56
150 | 0.36 | 1.8 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 57
180 | 0.46 | 2.16 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 58
200 | 0.52 | 2.4 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 59
220 | 0.58 | 2.64 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 60
230 | 0.47 | 2.76 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 61
250 | 0.47 | 3 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 62
|  | 0 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 63
PA VAC | koreksi | U95 | TAHUN : |  |  | 64
0 | 0 | 0 | 9.3.2022 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 65
150 | -0.17 | 1.8 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 66
180 | -0.39 | 2.16 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 67
200 | -0.23 | 2.4 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 68
220 | -0.16 | 2.64 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 69
230 | -0.15 | 2.76 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 70
240 | -0.15 | 2.88 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 71
72
PA VAC | koreksi | U95 | TAHUN : |  |  | 73
0 | 0 | 0 | 11.2.2022 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 74 | 74
150 | -0.08 | 1.8 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 75 | 75
180 | -0.2 | 2.16 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 76 | 76
200 | -0.25 | 2.4 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 77 | 77
220 | -0.29 | 2.64 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 78 | 78
230 | -0.34 | 2.76 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 79 | 79
240 | -0.34 | 2.88 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 80 | 80
81
82
0 | 0 | 0 | 6.4.2021 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman |  | 83
150 | -0.05 | 1.8 |  |  |  | 84
180 | -0.04 | 2.16 |  |  |  | 85
200 | -0.67 | 2.4 |  |  |  | 86
220 | 0 | 2.64 |  |  |  | 87
230 | -0.11 | 2.76 |  |  |  | 88
250 | -0.11 | 3 |  |  |  | 89
90
91

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Nama
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-02-02 | Belum ada NC NO |  | Venna
Arus bocor out masih hijau
2 | 6.4.2021 | - | Sertifikat 5.2.2021 SN: 1831021, 1831023 | Rangga
3 | 16.4.2021 | - | Sertifikat SN : 1357056, 3699030, 3148907 | Rangga
4 | 4.5.2021 | Satuan resolusi terlalu jauh (LHK) | Sudah diperbaiki | Iqbal + Venna
5 | 28.7.2021 | Update Sertifikat Dpm, thermohygro | DONE | Rangga
6 | 9.12.2021 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum kalibrasi tertelusur ke Satuan SI melalui | Rangga
7 | 3.1.2022 | - | Tanggal Penerimaan Alat | Diman
8 | 5.1.2022 | Kesalahan formula pada nilai rata-rata terkoreksi turun (linknya pada koreksi naik) AD26 | DONE (AH26) | Diman
9 | 27.1.2022 | tidak ada max U95 pada tegangan jala jala | ditambahkan max U95 | Rangga
10 | 27.1.2022 | mucul jenis error : value pada sertifikat dpm pada kolom konversi | jenis error value dirapikan menjadi "-" pada rumus if error | Rangga
11 | 27.1.2022 | 2 buah koreksi setifikat (sertifikat terbaru dan sertifikat sebelumnya) | penambahan 1 buah koreksi sertifikat ( sertifikat lama) sehingga saat ini muncul 3 buah koreksi sertifikat berbeda ( sertifikat baru, tengah dan lama) pada tahun berbeda guna keperluan drift | Rangga
12 | 27.1.2022 | posisi NG (arus bocor (-) nilai 20) + Resistansi isolasi nilai 10 + Resistansi pembumian protektif nilai 10 sehingga total nilai 40 | posisi NG (arus bocor (-) nilai 0) + Resistansi isolasi nilai 10 + Resistansi pembumian protektif nilai 10 sehingga total nilai 20 | Rangga
13 | 27.1.2022 | posisi G (arus bocor (>=500) nilai 0) + Resistansi isolasi nilai 10 + Resistansi pembumian protektif nilai 10 sehingga total nilai 20 | posisi G (arus bocor (>=500) nilai 0) + Resistansi isolasi nilai 10 + Resistansi pembumian protektif nilai 10 sehingga total nilai 0 | Rangga
14 | 3.2.2022 | Validasi rumus excell setelah perubahan | sudah divalidasi rumus excell | Rangga
15 | 4.2.2022 | Koreksi 0 Leakage ESA 615 3699030 = 1.7 | Koreksi 0 Leakage ESA 615 3699030 = 0 | Diman
16 | 11.2.2022 |  | Menambahkan sheet Sertifikat | Diman
17 | 14.2.2022 | tegangan jala jala pada maksimal U95 tidak bisa (-) | sudah bisa (-) pada maksimal U95 | Rangga
18 | 2.3.2022 | Misal : T.UB - 046-18/ REV : 1 | menjadi :T.046-18 pada semua sheet | Rangga
19 | 2.3.2022 | Resistansi pembumian protektif | Menjadi : Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) ≤ 0.2 Ω dan Resistansi pembumian protektif (kabel tidak dapat dilepas) ≤ 0.3 Ω | Rangga
20 | 2.3.2022 | Hasil ukur pada input data misal 3 µA dalam satu cell | menjadi 3 µA terpisah menjadi 1 cell untuk 3 dan µA | Rangga
21 | 2.3.2022 | kolom keterangan : catu daya baterai dan tidak terdapat grounding ruangan | Menjadi : Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding, Tidak terdapat grounding di ruangan, Catu daya menggunakan baterai | Rangga
22 | 2.3.2022 | Catu daya menggunakan baterai | Penggunaan Catu daya menggunakan baterai ketika aktif akan menghilangkan keterangan diatasnya | Rangga
23 | 4.3.2022 | Satuan pada hasil ukur LH : MΩ, Ω, µa | berubah menjadi otomatis contoh : IF(Q24="-","",IF(Q24="NC","",IF(Q24="OL","",IF(Q24="OR",""," MΩ")))) | Rangga
24 | 7.3.2022 | skor ARUS BOCOR KELAS II kondisi "-" dan kondisi melebihi MPE | ARUS BOCOR KELAS II kondisi "-" skor 20dan kondisi melebihi MPE skor 0 | Rangga dan alphian
23 | 6.4.2022 |  | update sertifikat suction pump 4600002 (27.2.2022), 4821028 (27.2.2022), 4821027 (27.2.2022), 4819018 (27.2.2022), 4813009 (27.2.2022), 4611021 (27.2.2022), 4669058 (9.3.2022), 2853077 (9.3.2022), 4670010 (11.2.2022), 3699030 (11.2.2022), 3148908 (11.2.2022), 3148907 (8.6.2021), A.100605 (2.3.2022). A.100611 (4.3.2022), A.100609 (4.3.2022) | Rangga
25 | 12.4.2022 | - | update interpolasi | Rangga
26 | 18.5.2022 | - | revisi interpolasi tekanan hisap | Rangga
27 | 18.5.2022 | - | revisi T.LHK, LP, UB, ID, LK | Rangga
28 | 18.5.2022 | - | update konversi di sheet ID (input data) untuk satuan inHg | Rangga
29 | 18.5.2022 | - | revisi pembacaan alat terkonversi pada sheet ID input data untuk tidak dikalikan hasil konversi satuan standar atau pada cell L59 | Rangga
30 | 18.5.2022 | - | revisi jarak suhu dan kelembaban LH dan memperbesar ukuran page menjadi 69% | Rangga
31 | 14.7.2022 | sheet ID dan budget belum divalidasi | sheet ID dan budget sudah divalidasi | Liha
32 | 2.8.2022 | - | validasi excell | Rangga
33 | 4.10.2022 | sheet budget naik dan turun pada Coverage factor, k, for for CL 95 % RUMUS TINV(0.05;L85) bikin error software laragon milik janawi | sheet budget naik dan turun pada Coverage factor, k, for for CL 95 % RUMUS : 1.95996+2.37356/v+2.818745/v 2 +2.546662/v3 +1.761829/v4+0.245458/v5 +1.000764/v6 | Rangga
34 | 4.10.2022 | sheet ESA VOLT Kolom M8 PA VAC : IFERROR(@INDEX($B$8:$F$98;$J8;COLUMNS(L$8:$L8));"") bikin error software laragon milik janawi | sheet ESA VOLT Kolom M8 PA VAC : IFERROR(INDEX($B7:$F98;2;1);"") | Rangga
35 | 4.10.2022 | sheet sertifikat DPM rumus aj18:au22 bikin error software Laragon milik janawi | sheet sertifikat DPM delette rumus aj18:au22 | Rangga
36 | 4.10.2022 | sheet sertifikat thermohygrometer rumus t15:ae21 bikin error software Laragon milik janawi | sheet sertifikat thermohygrometer delette rumus t15:ae21 | Rangga
37 | 4.10.2022 | sheet ESA VOLT Kolom M8 PA VAC : IFERROR(INDEX($B7:$F98;2;1);"") TIDAK BEKERJA MAKSIMAL ketika berganti jenis alat pada input data. | sheet ESA VOLT Kolom M8 PA VAC : INDEX(B8:B165;MATCH(ID!$A$92;$G$8:$G$98;0)) | Rangga
Rev 25 : 12.4.2022

## LK
LEMBAR KERJA KALIBRASI SUCTION PUMP | [10 empty] | Baik
Nomor Sertifikat / Nomor Surat keterangan : 1 / …....... / .......... - .......... / E - ………...………………. DL / Dt | [10 empty] | Tidak Baik
Merek | : | .............................................
Model | : | .............................................
No. Seri | : | .............................................
Resolusi | : | ( - ..............) | satuan :...........
Tanggal Penerimaan Alat | : | .............................................
Tanggal Kalibrasi | : | .............................................
Tempat Kalibrasi | : | .............................................
Nama Ruang | : | .............................................
Tanggal Pembuatan laporan | : | 9
Daya Baca Operator UUT | : |  | 0
Klasifikasi Suction Pump | : | ( Thoracic, low volume ) / (Surgical, Tracheal, Uterine)
I. Kondisi Ruang
Parameter | Penunjukan Standar | Penunjukan Standar
akhir
Suhu ( °C ) | Awal : | .................. | Akhir : | ..................
Kelembaban (% RH) | Awal : | .................. | Akhir : | ..................
Tegangan Jala-jala (Volt) | : | ..................
Tekanan udara (hPa) | : | ..................
II. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [8 empty] | SKOR
Pemeriksaan Fisik | : | Baik / Tidak Baik | [6 empty] | 5
Pemeriksaan Fungsi | : | Baik / Tidak Baik | [6 empty] | 5
III. Pengujian Keselamatan Listrik
Parameter |  |  |  | Hasil Ukur | Ambang Batas yang Diijinkan |  |  |  | SKOR
Resistansi isolasi |  |  |  | MΩ | > 2 MΩ |  |  |  | 10
Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) |  |  |  | Ω | ≤ 0.2 Ω |  |  |  | 10
Resistansi pembumian protektif (kabel tidak dapat dilepas) |  |  |  | Ω | ≤ 0.3 Ω
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  | μA | ≤ 500 µA |  |  |  | 20
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II |  |  |  | μA | ≤ 100 µA
IV. PENGUJIAN KINERJA
II. Hasil Pengukuran Keselamatan Kelistrikan
Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Hasil Ukur Terkoreksi | Toleransi | interpolasi hasil ukur terkoreksi+PS
1. Tahanan Hubungan Pentanahan dengan selungkup | [5 empty] | 0.1 | Ω | 0.10102 | ≤ 0.5 Ω | 0.10102
2. Arus bocor pada selungkup dengan pembumian unit off polaritas normal | [5 empty] | 1 | µA | 1.3267 | < 500 µA | 1.3267
3. Arus bocor pada selungkup tanpa pembumian unit off polaritas normal | [5 empty] | 2 | µA | 2.6533 | < 500 µA | 2.6533
4. Arus bocor pada selungkup dengan pembumian unit standby polaritas normal | [5 empty] | 3 | µA | 3.98 | < 500 µA | 3.98
5. Arus bocor pada selungkup tanpa pembumian unit standby polaritas normal | [5 empty] | 4 | µA | 5.3067 | < 500 µA | 5.3067
6. Arus bocor pada selungkup dengan pembumian unit on polaritas normal | [5 empty] | 5 | µA | 6.6333 | < 500 µA | 6.6333
7. Arus bocor pada selungkup tanpa pembumian unit on polaritas normal | [5 empty] | 6 | µA | 7.96 | < 500 µA | 7.96
III. Hasil Pengukuran Kinerja Akurasi Vacuum Gauge
A. PENGUKURAN AKURASI VACUUM GAUGE
IV. Pengujian Kinerja
A. Pengukuran Akurasi Vacuum Gauge
Pembacaan Alat (Satuan : ......................) | Pembacaan Standar ( Satuan : ...................................) | [5 empty] | Toleransi (%) |  | SKOR
| NAIK | TURUN | NAIK | TURUN | NAIK | TURUN
20% : - | - | - | - | - | - | - | 10 |  | 45
40% : - | - | - | - | - | - | -
60% : - | - | - | - | - | - | -
80% : - | - | - | - | - | - | -
100% : - | - | - | - | - | - | -
B. Pengukuran Tekanan Hisap Maksimum
Parameter | Hasil Ukur (Satuan : ......................) |  |  | Toleransi (mmHg) |  |  |  |  | SKOR
Tekanan Hisap Maksimum (mmHg) | - |  |  | Thoracic, low volume ≥ 40 Surgical, Tracheal, Uterine ≥ 300 |  |  |  |  | 5
Alat Ukur Yang Digunakan :
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021, 1831023, 4414016, 4414018, 4611021, 4821027
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002, 4821028, 4819018, 4813009
Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056, 1834020
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077, 2853078, 3148907, 3148908, 3699030, 4669058, 4670010, 3263027
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051, 34903053 , 34904091
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609, A.100611, A.100605
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615, A.100618, A.100617, A.100616, A.100586
Keterangan : ...................................................................................................................................................
Petugas Kalibrasi : .....................................................
Konversi satuan :
mmHg ke mmHg | 1 | Psi ke mmHg | 51.7149 | mmHg ke mmHg |  | 1 | mmHg ke Psi | 0.019337
CmHg ke MmHg | 10 | kPa ke kPa | 1 | mmHg ke cmHg |  | 0.1 | kPa ke kPa | 1
kPa ke mmHg | 7.5006 | MPa ke kPa | 1000 | mmHg ke kPa |  | 0.13332 | kPa ke Mpa | 0.001
Mpa ke mmHg | 7500.6168 | mBar ke mBar | 1 | mmHg ke Mpa |  | 0.00013332 | mBar ke mBar | 1
mBar ke mmHg | 0.75006 | Bar ke mBar | 1000 | mmHg ke mBar |  | 1.3332 | mBar ke Bar | 0.001
Bar ke mmHg | 750.0617 | Psi ke Psi | 1 | mmHg ke Bar |  | 0.0013332 | Psi ke Psi | 1
|  | cmH20 ke cmH20 | 1 | mmhg ke cmH20 |  | 1.3595 | mmHg ke inHg | 0.03937

## ID
INPUT DATA KALIBRASI SUCTION PUMP | [20 empty] | Baik
[5 empty] | Nomor Sertifikat : 1 / |  |  | 6 / II - 21 / E - 012.12 DL | [12 empty] | Tidak Baik
Merek | : | SMAF
Model | : | YX980D
No. Seri | : | D11-18-047
Resolusi | : | -0.05 | (mmHg)
Tanggal Penerimaan Alat | : | 2022-03-11 | [9 empty] | (Thoracic, low volume)
Tanggal Kalibrasi | : | 11 Maret 2022 | [9 empty] | (Surgical, Tracheal, Uterine)
Tempat Kalibrasi | : | Ruang Bersalin
Nama Ruang | : | Ruang Bersalin
Klasifikasi Suction Pump | : | (Surgical, Tracheal, Uterine)
:
:
:
Tanggal Pembuatan laporan | : | 9
Daya Baca Operator UUT | : | -0.005 | (mmHg)
:
I. Kondisi Ruang
Parameter | Penunjukan Standar | Penunjukan Standar | Penunjukan Standar Awal | Penunjukan Standar Akhir | Nilai Rata - Rata
[13 empty] | 24.6 | 24.8 | 24.7 | 20 | 0.1 | 25 | 0 | 0.006 | 24.706 | 24.7
| awal | akhir | terkoreksi | terkoreksi | terkoreksi | [7 empty] | 82.3 | 82.5 | 82.4 | 80 | -0.8 | 90 | -1.4 | -0.944 | 81.456 | 81.456
Suhu ( °C ) | 24.6 | 24.8 | 24.6 | 24.8 | 24.7 | ˚C | [18 empty] | 34903051, 1.4.2021 | suhu | 24.6 | 24.8 | 24.7 | 20 | 0 | 25 | -0.1 | -0.094 | 24.606
Kelembaban (% RH) | 82.3 | 82.5 | 81.362 | 81.55 | 81.456 | % RH | [19 empty] | kelembaban | 82.3 | 82.5 | 82.4 | 80 | -4.5 | 90 | -4.9 | -4.596 | 77.804
Tegangan Jala-jala : | 200 | Tegangan Jala-jala terkoreksi : |  |  | 199.75 | Volt | [6 empty] | 199.75 | [11 empty] | 3148908, 28.1.2019 | Tegangan | 220-230 |  | 220 | 220 | -0.13 | 230 | -0.15 | -0.13 | 219.87
Tekanan udara | 1007.5 | Tekanan udara terkoreksi : |  |  | 1006.9 | hPa | [18 empty] | 34903051, 1.4.2021 | Tekanan Udara | 1000-1010 |  | 1007.5 | 1000 | -3.5 | 1010 | -3.4 | -3.425 | 1004.075
II. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
Pemeriksaan Fisik | : | Baik
Pemeriksaan Fungsi | : | Baik
III. Pengujian Keselamatan Listrik | [23 empty] | PENTING
Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Hasil Ukur Terkoreksi |  | Ambang Batas yang Diijinkan | [5 empty] | NO | 120 | [6 empty] | 20
Resistansi isolasi (MΩ) | [5 empty] | OL | MΩ | OL | MΩ | > 2 MΩ |  | 10 | OL |  |  |  |  | TERKOREKSI | [6 empty] | 3148908, 28.1.2019 | Resistansi |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) (Ω) | [5 empty] | 0.1 | Ω | 0.1 | Ω | ≤ 0.2 Ω |  | 10 | 0.10102 |  | Kelas I | Input NC | 10 | 13.2667 | 100 |  |  | NC | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding |  | PE | 0.1-1 |  | 0.199 | 0.1 | -0.002 | 1 | -0.001 | -0.00189 | 0.19711
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I (µA) | [5 empty] | 120 | μA | 120 | μA | ≤ 500 µA |  | 20 | 126.12 |  | KETERANGAN : | [8 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan |  | Leakage | 200-500 |  | 500 | 200 | 3.1 | 500 | 3.9 | 3.9 | 503.9
Catu daya menggunakan baterai
IV. PENGUJIAN KINERJA
A. Pengukuran Akurasi Vacuum Gauge
II. Hasil Pengukuran Keselamatan Kelistrikan
Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Hasil Ukur Terkoreksi | Toleransi |  |  | interpolasi hasil ukur terkoreksi+PS
1. Tahanan Hubungan Pentanahan dengan selungkup | [5 empty] | 0.1 | Ω | 0.10102 | ≤ 0.5 Ω |  |  | 0.10102
2. Arus bocor pada selungkup dengan pembumian unit off polaritas normal | [5 empty] | 1 | µA | 1.3267 | < 500 µA |  |  | 1.3267
3. Arus bocor pada selungkup tanpa pembumian unit off polaritas normal | [5 empty] | 2 | µA | 2.6533 | < 500 µA |  |  | 2.6533
4. Arus bocor pada selungkup dengan pembumian unit standby polaritas normal | [5 empty] | 3 | µA | 3.98 | < 500 µA |  |  | 3.98
5. Arus bocor pada selungkup tanpa pembumian unit standby polaritas normal | [5 empty] | 4 | µA | 5.3067 | < 500 µA |  |  | 5.3067
6. Arus bocor pada selungkup dengan pembumian unit on polaritas normal | [5 empty] | 5 | µA | 6.6333 | < 500 µA |  |  | 6.6333
7. Arus bocor pada selungkup tanpa pembumian unit on polaritas normal | [5 empty] | 6 | µA | 7.96 | < 500 µA |  |  | 7.96
III. Hasil Pengukuran Kinerja Akurasi Vacuum Gauge
A. PENGUKURAN AKURASI VACUUM GAUGE
IV. Pengujian Kinerja | [22 empty] | PA | koreksi
MASUKKAN HASIL PENGUKURAN ( ketik tanpa tanda (-) : | [5 empty] | Daya Baca Alat Standar | [10 empty] | Koreksi Relatif (%) + U95 | Koreksi Relatif (%) + U95
Digit Desimal Penyelia & LH: | 0.00 | Satuan Standar : | mmHg ke mmHg | Konversi sertifikat : | mmHg ke mmHg | Koversi DBAL : | mmHg ke mmHg |  | Hasil Konversi Satuan Standar : |  | 1
Pembacaan Alat | Pembacaan Standar | [7 empty] | Satuan Akhir Standar : |  | (mmHg)
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | Satuan U95 : |  | (%) | [5 empty] | -0.15 | -0.2
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | Hasil Konversi sertifikat: |  | 1 | [5 empty] | -0.066667 | -0.1
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  | Satuan Akhir sertifikat : |  | (mmHg) | [5 empty] | 0 | -2.5e-07
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | Hasil Koversi DBAL : |  | 1 | [5 empty] | -0.08 | -0.08
600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  | Satuan Akhir DBAL : |  | (mmHg) | [5 empty] | -0.083333 | -0.1
Pembacaan Alat ( Terkonversi ) | Pembacaan Standar | [5 empty] | Nilai rata- rata | Nilai rata- rata | Nilai rata- rata terkoreksi | Nilai rata- rata terkoreksi |  |  | Repeatability | Repeatability | koreksi | koreksi | Koreksi Relatif (%) | Koreksi Relatif (%)
|  |  | Pengali : | -1 | Satuan : | (mmHg)
| NAIK | TURUN | NAIK | TURUN | NAIK | TURUN | NAIK | TURUN | NAIK | TURUN
-200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -199.7 | -199.6 |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | -0.15023 | -0.2004 | [6 empty] | 1831023, 5.2.2021 | vacuum gauge | -100 s.d -200 |  | -190 | -100 | -0.6 | -200 | -0.3 | -0.33 | -190.33
-300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -299.8 | -299.7 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | -0.066711 | -0.1001 | [8 empty] | -200 s.d -300 |  | -280 | -200 | -0.3 | -300 | -0.1 | -0.14 | -280.14
-400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | -2.5e-07 | [8 empty] | -300 s.d -400 |  | -370 | -300 | -0.1 | -400 | 0.3 | 0.18 | -369.82
-500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -499.6 | -499.6 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.080064 | -0.080064 | [8 empty] | -300 s.d -400 |  | -307 | -300 | -0.1 | -400 | 0.3 | -0.072 | -307.072
-600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -599.5 | -599.4 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.083403 | -0.1001 | [8 empty] | 0 s.d -100 |  | -1 | 0 | 0 | -100 | -0.6 | -0.006 | -1.006
[27 empty] | -100 s.d -200 |  | -190 | -100 | -0.5 | -200 | -0.3 | -0.32 | -190.32
B. Pengukuran Tekanan Hisap Maksimum | [14 empty] | average naik | [11 empty] | -200 s.d -300 |  | -280 | -200 | -0.3 | -300 | 0 | -0.06 | -280.06
MASUKKAN HASIL PENGUKURAN ( ketik tanpa tanda (-) : | [12 empty] | nilai rata-rata terkoreksi (naik) |  | -200 | -200 | 0.3 | -300 | 0.2 | 0.3 | -199.7 | -199.7 |  |  |  |  | -300 s.d -400 |  | -370 | -300 | 0 | -400 | 0.5 | 0.35 | -369.65
Parameter | Hasil Ukur | Hasil Ukur terkonversi | Hasil Ukur terkoreksi | Toleransi (mmHg) |  |  |  | Konversi satuan : |  | mmHg ke mmHg |  |  |  |  | -300 | -300 | 0.2 | -400 | 0 | 0.2 | -299.8 | -299.8 |  |  |  |  | -300 s.d -400 |  | -307 | -300 | 0 | -400 | 0.5 | 0.035 | -306.965
Tekanan Hisap Maksimum (mmHg) | 500 | -500 | -499.6 | Thoracic, low volume ≥ 40 Surgical, Tracheal, Uterine ≥ 300 |  |  |  | Hasil Konversi satuan: |  | 1 |  |  |  |  | -400 | -400 | 0 | -500 | 0.4 | 0 | -400 | -400 |  |  |  |  | 0 s.d -100 |  | -1 | 0 | 0 | -100 | -0.5 | -0.005 | -1.005
Petugas Kalibrasi | : | Hamdan Syarif | [12 empty] | -500 | -500 | 0.4 | -600 | 0.5 | 0.4 | -499.6 | -499.6
[15 empty] | -600 | [6 empty] | -599.5
[15 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Keterangan : | [11 empty] | LABEL | BOBOT (%) |  | -600 | -600 | 0.5 | -700 | 0.5 | 0.5 | -599.5 | -599.5 |  |  | 1831023, 5.2.2021 | Tekanan hisap maksimal | -500 s.d -600 |  | -500 | -500 | 0.7 | -600 | 0.7 | 0.7 | -499.3
[12 empty] | HIJAU | 100
[13 empty] | nilai rata-rata terkoreksi (turun) |  | -200 | -200 | 0.4 | -300 | 0.3 | 0.4 | -199.6 | -199.6
Alat Ukur Yang Digunakan : | [14 empty] | -300 | -300 | 0.3 | -400 | 0 | 0.3 | -299.7 | -299.7
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | [14 empty] | -400 | -400 | 0 | -500 | 0.4 | 0 | -400 | -400
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | [14 empty] | -500 | -500 | 0.4 | -600 | 0.6 | 0.4 | -499.6 | -499.6
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [14 empty] | -600 | -600 | 0.6 | -700 | 0.6 | 0.6 | -599.4 | -599.4
[13 empty] | tekanan hisap maksimum |  | -500 | -500 | 0.4 | -600 | 0.5 | 0.4 | -499.6 | -499.6
26.2.2020
Note on Y34: A: MENENTUKAN NILAI SCORING UNTUK MENENTUKAN KETERANGAN DIBAWAH INI
Note on S36: A: rumus mirip arus bocor
Note on Y36: A: digunakan jika input NC nilai arus terkoreksinya <= 100 mikro ampere
Note on Y37: A: digunakan jika tidak ada grounding ruangan dan arus bocor posisi "-"
Note on B59: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jangan dihilangkan tanda = dan "
Note on A60: Rangga - [2022]: penulisan disesuaikan dengan yang tertera pada UUT
Note on B60: Rangga - [2022]: penulisan disesuaikan dengan hasil baca pada standar
Note on A87: A: jika keterangan catu daya menggunakan baterai aktif maka akan menghapus seluruh keterangan diatasnya

## DATA 1 (hidden)
[9 empty] | SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER | [9 empty] | SERTIFIKAT KELISTRIKAN
KONVERSI DARI SERTIFIKAT DPM TERKONVERSI
[10 empty] | SUHU |  |  | KELEMBABABAN |  |  | TEKANAN UDARA |  |  |  | VAC |  |  | PE |  | RISISTANCE |  | EARTH LEAKAGE
| PA | Koreksi Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Koreksi Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb) | PA(hPa) | Naik(hPa) | U(hPa) |  | PA VAC | koreksi | U95 | PA ( MΩ ) | koreksi | PA ( Ω ) | koreksi | PA ( uA ) | koreksi
| 0 | 0 | 0.15 | 1.5 | 0 | 0.15 | 1.5 |  |  | 15 | 0.1 | 0.3 | 30 | 0.1 | 2.8 | 990 | -0.6 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -100 | 0.3 | 0.15 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 1.5 |  |  | 20 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0.2 | 2.8 | 1000 | -0.6 | 2.1 |  | 150 | -0.08 | 1.8 | 1 | 0 | 0.002 | -0.002 | 15 | 4.9
| -200 | 0.3 | 0.15 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 1.5 |  |  | 25 | 0 | 0.3 | 50 | 0.2 | 2.8 | 1005 | -0.6 | 2.1 |  | 180 | -0.2 | 2.16 | 2 | 0 | 0.099 | 0.001 | 50 | 9.2
| -300 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.15 | 1.5 |  |  | 30 | -0.2 | 0.3 | 60 | 0 | 2.8 | 1015 | -0.6 | 2.1 |  | 200 | -0.25 | 2.4 | 5 | 0 | 0.197 | 0.003 | 100 | 7.7
| -400 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.5 |  |  | 35 | -0.5 | 0.3 | 70 | -0.3 | 2.8 | - | - | - |  | 220 | -0.29 | 2.64 | 10 | 0 | 0.496 | 0.004 | 200 | -0.2
| -500 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 1.5 |  |  | 37 | -0.6 | 0.3 | 80 | -0.8 | 2.8 | - | - | - |  | 230 | -0.34 | 2.76 | 20 | 0 | 1 | 0 | 500 | -25.1
| -600 | 0.5 | 0.25 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |  |  | 40 | -0.8 | 0.3 | 90 | -1.4 | 2.8 | - | - | - |  | 240 | -0.34 | 2.88 | 49.8 | 0.2 | 2 | 0 | 700 | -25.1
| -700 | 0.5 | 0.25 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0.6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONVERSI DARI SERTIFIKAT DPM UNTUK TEKANAN HISAP MAKSIMUM | [6 empty] | mmHg
| PA | Koreksi Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Koreksi Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | 1
| 0 | 0 | 0.15 | 1.5 | 0 | 0.15
| -100 | 0.3 | 0.15 | 1.5 | 0.4 | 0.2
| -200 | 0.3 | 0.15 | 1.5 | 0.4 | 0.2
| -300 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.15
| -400 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.1
| -500 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2
| -600 | 0.5 | 0.25 | 1.5 | 0.6 | 0.3
| -700 | 0.5 | 0.25 | 1.5 | 0.6 | 0.3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## INTERPOLASI
KUNCI : | H68+(FORECAST(H68,INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)):INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1),INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)):INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1)))
|  | BAB : INTERPOLASI PENGHASIL NILAI RATA RATA TERKOREKSI AKURASI VACUUM GAUGE | [12 empty] | BAB : INTERPOLASI PENGHASIL NILAI RATA RATA TERKOREKSI TEKANAN HISAP MAKSIMUM | [6 empty] | UNCERTAINTY BUDGET (SERTIFIKAT STANDAR) | [12 empty] | UNCERTAINTY BUDGET (DRIFT) | [12 empty] | BAB : SUHU KELEMBABABAN TEKANAN | [18 empty] | BAB : KELISTRIKAN
|  |  | INTERPOLASI KOREKSI NAIK | [6 empty] | INTERPOLASI KOREKSI TURUN | [5 empty] | INTERPOLASI KOREKSI NAIK | [6 empty] | INTERPOLASI U95 NAIK | [5 empty] | INTERPOLASI U95 TURUN | [7 empty] | DRIFT NAIK | [5 empty] | DRIFT TURUN | [5 empty] | KOREKSI SUHU AWAL | [5 empty] | KOREKSI KELEMBABABAN AWAL | [5 empty] | KOREKSI TEKANAN UDARA | [6 empty] | KOREKSI TEGANGAN JALA JALA (Volt) | [5 empty] | KOREKSI RESISTANCE ( Ω ) | [5 empty] | KOREKSI EARTH LEAKAGE ( uA ) UNTUK INPUT NC
|  |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y)
|  |  | -200 | 0.3 | 0.2 | -200 | -300 | 0.3 | -200 | 0.4 | 0.3 | -200 | -300 | 0.4 |  | -500 | 0.4 | 0.5 | -500 | -600 | 0.4 |  | -200 | 1.5 | 1.5 | -200 | -300 | 1.5 | -200 | 1.5 | 1.5 | -200 | -300 | 1.5 |  | -200 | 0.15 | 0.1 | -200 | -300 | 0.15 | -200 | 0.2 | 0.15 | -200 | -300 | 0.2 |  | 24.6 | 1e-06 | 1e-06 | 20 | 25 | 1e-06 | 82.3 | -0.8 | -1.4 | 80 | 90 | -0.938 | 1007.5 | -0.6 | -0.6 | 1005 | 1015 | -0.6 |  | 200 | -0.25 | -0.29 | 200 | 220 | -0.25 | 0.1 | 0.001 | 0.003 | 0.099 | 0.197 | 0.0010204 | 10 | 0 | 4.9 | 0 | 15 | 3.2667
|  |  | -300 | 0.2 | 1e-06 | -300 | -400 | 0.2 | -300 | 0.3 | 1e-06 | -300 | -400 | 0.3 | [8 empty] | -300 | 1.5 | 1.5 | -300 | -400 | 1.5 | -300 | 1.5 | 1.5 | -300 | -400 | 1.5 |  | -300 | 0.1 | 0.1 | -300 | -400 | 0.1 | -300 | 0.15 | 0.1 | -300 | -400 | 0.15
|  |  | -400 | 0 | 0.4 | -400 | -500 | 0 | -400 | 1e-06 | 0.4 | -400 | -500 | 1e-06 | [8 empty] | -400 | 1.5 | 1.5 | -400 | -500 | 1.5 | -400 | 1.5 | 1.5 | -400 | -500 | 1.5 |  | -400 | 0.1 | 0.2 | -400 | -500 | 0.1 | -400 | 0.1 | 0.2 | -400 | -500 | 0.1
|  |  | -500 | 0.4 | 0.5 | -500 | -600 | 0.4 | -500 | 0.4 | 0.6 | -500 | -600 | 0.4 | [8 empty] | -500 | 1.5 | 1.5 | -500 | -600 | 1.5 | -500 | 1.5 | 1.5 | -500 | -600 | 1.5 |  | -500 | 0.2 | 0.25 | -500 | -600 | 0.2 | -500 | 0.2 | 0.3 | -500 | -600 | 0.2 |  | KOREKSI SUHU AKHIR | [5 empty] | KOREKSI KELEMBABABAN AKHIR | [12 empty] | KOREKSI PROTECTIVE EARTH (PE) ( MΩ ) | [5 empty] | KOREKSI EARTH LEAKAGE ( uA )
|  |  | -600 | 0.5 | 0.5 | -600 | -700 | 0.5 | -600 | 0.6 | 0.6 | -600 | -700 | 0.6 | [8 empty] | -600 | 1.5 | 1.5 | -600 | -700 | 1.5 | -600 | 1.5 | 1.5 | -600 | -700 | 1.5 |  | -600 | 0.25 | 0.25 | -600 | -700 | 0.25 | -600 | 0.3 | 0.3 | -600 | -700 | 0.3 |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | [7 empty] | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y)
[49 empty] | 24.8 | 1e-06 | 1e-06 | 20 | 25 | 1e-06 | 82.5 | -0.8 | -1.4 | 80 | 90 | -0.95 | [7 empty] | OL | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | OL | 120 | 7.7 | -0.2 | 100 | 200 | 6.12
|  | BERASAL DARI SERTIFIKAT DPM TERKONVERSI | [12 empty] | BERASAL DARI SERTIFIKAT DPM SATUAN mmHg | [6 empty] | BERASAL DARI SERTIFIKAT DPM TERKONVERSI | [12 empty] | BERASAL DARI SERTIFIKAT DPM TERKONVERSI
[48 empty] | BERASAL DARI SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER | [18 empty] | BERASAL DARI SERTIFIKAT KELISTRIKAN
Note on G18: A: copy cell di LH untuk membuat sama karakter huruf agar terintegrasi ke program mr. janawi

## SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER (hidden)
ALAT YANG DIGUNAKAN
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605
SUHU |  |  | KELEMBABABN |  |  | TEKANAN UDARA | [9 empty] | SUHU |  |  | KELEMBABABN |  |  | TEKANAN UDARA |  |  |  |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586
PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb) | PA(hPa) | Naik(hPa) |  |  | U(hPa) | TAHUN : | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3 | PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb) | PA(hPa) | Naik(hPa) |  | U(hPa) | TAHUN : | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
[13 empty] | 1 |  | 219 | 15 | 0.1 | 0.3 | 30 | 0.1 | 2.8 | 990 | -0.6 |  | 2.1 | 12.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617
[13 empty] | 2 |  | 220 | 20 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0.2 | 2.8 | 1000 | -0.6 |  | 2.1 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618
[13 empty] | 3 |  | 221 | 25 | 0 | 0.3 | 50 | 0.2 | 2.8 | 1005 | -0.6 |  | 2.1 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
[13 empty] | 4 |  | 222 | 30 | -0.2 | 0.3 | 60 | 0 | 2.8 | 1015 | -0.6 |  | 2.1 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046
[13 empty] | 5 |  | 223 | 35 | -0.5 | 0.3 | 70 | -0.3 | 2.8 | - | - |  | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051
[13 empty] | 6 |  | 224 | 37 | -0.6 | 0.3 | 80 | -0.8 | 2.8 | - | - |  | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053
[13 empty] | 7 |  | 225 | 40 | -0.8 | 0.3 | 90 | -1.4 | 2.8 | - | - |  | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091
8
9
10
11
12
13
14
[13 empty] | 15 |  |  |  | max : | 0.3 |  | max : | 2.8 |  |  | max : | 2.1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
15 | 0.4 | 0.8 | 30 | -1.5 | 2.6 | 995 | 0.9 |  |  | 1.6 | 9.9.2019 |  | 71
20 | 0.3 | 0.8 | 40 | -3.8 | 2.6 | 1000 | 0.9 |  |  | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 72
25 | 0.2 | 0.8 | 50 | -5.4 | 2.6 | 1005 | 0.9 |  |  | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 73
30 | 0.1 | 0.8 | 60 | -6.4 | 2.6 | 1015 | 0.9 |  |  | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 74
35 | 0.1 | 0.8 | 70 | -6.7 | 2.6 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 75
37 | 0.1 | 0.8 | 80 | -6.3 | 2.6 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 76
40 | 0.1 | 0.8 | 90 | -5.2 | 2.6 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 77
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 78
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 79
80
81
82
83
84
85
86
15 | 0.1 | 0.3 | 30 | -4 | 2.5 | 990 | -3.6 |  |  | 2.1 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 87
20 | 0 | 0.3 | 40 | -3.8 | 2.5 | 1000 | -3.5 |  |  | 2.1 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 88
25 | -0.1 | 0.3 | 50 | -3.8 | 2.5 | 1010 | -3.4 |  |  | 2.1 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 89
30 | -0.2 | 0.3 | 60 | -3.9 | 2.5 | 1015 | -3.4 |  |  | 2.1 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 90
35 | -0.1 | 0.3 | 70 | -4.1 | 2.5 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 91
37 | -0.1 | 0.3 | 80 | -4.5 | 2.5 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 92
40 | 0 | 0.3 | 90 | -4.9 | 2.5 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 93
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 94
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 95
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 96
97
98
99
100
101
15 | 0.1 | 0.2 | 30 | -1.9 | 2.4 | 990 | -4 |  |  | 2.4 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 102
20 | 0 | 0.2 | 40 | -1.9 | 2.4 | 1000 | -3.9 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 103
25 | 0 | 0.2 | 50 | -1.9 | 2.4 | 1010 | -3.8 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 104
30 | 0 | 0.2 | 60 | -2.1 | 2.4 | 1015 | -3.8 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 105
35 | 0 | 0.2 | 70 | -2.3 | 2.4 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 106
37 | 0 | 0.2 | 80 | -2.6 | 2.4 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 107
40 | 0.1 | 0.2 | 90 | -3 | 2.4 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 108
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 109
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 110
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 111
112
113
114
115
116
117
118
15 | 0 | 0.3 | 30 | -1.2 | 2.4 | 995 | 0.2 |  |  | 2.2 | 27.3.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 119
20 | -0.2 | 0.3 | 40 | -1 | 2.4 | 1000 | 0.2 |  |  | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 120
25 | -0.4 | 0.3 | 50 | -0.9 | 2.4 | 1005 | 0.2 |  |  | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 121
30 | -0.5 | 0.3 | 60 | -0.8 | 2.4 | 1010 | 0.2 |  |  | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 122
35 | -0.5 | 0.3 | 70 | -0.6 | 2.4 | 1015 | 0.2 |  |  | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 123
37 | -0.5 | 0.3 | 80 | -0.5 | 2.4 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 124
40 | -0.4 | 0.3 | 90 | -0.2 | 2.4 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 125
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 126
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 127
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 128
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
SUHU |  |  | KELEMBABABN |  |  | TEKANAN UDARA | [6 empty] | 155
PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb) | PA(hPa) | Naik(hPa) |  |  | U(hPa) | TAHUN : |  | 156
15 | 0.5 | 0.5 | 30 | -0.8 | 2.7 | 990 | 3.9 |  |  | 2.4 | 4.3.2022 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 157
20 | 0.2 | 0.5 | 40 | -0.4 | 2.7 | 995 | 3.8 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 158
25 | -0.1 | 0.5 | 50 | 0 | 2.7 | 1000 | 3.8 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 159
30 | -0.4 | 0.5 | 60 | 0.3 | 2.7 | 1005 | 3.8 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 160
35 | -0.6 | 0.5 | 70 | 0.7 | 2.7 | 1010 | 3.7 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 161
37 | -0.7 | 0.5 | 80 | 1.1 | 2.7 | 1015 | 3.7 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 162
40 | -0.8 | 0.5 | 90 | 1.5 | 2.7 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 163
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 164
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 165
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 166
167
SUHU |  |  | KELEMBABABN |  |  | TEKANAN UDARA | [6 empty] | 168
PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb) | PA(hPa) | Naik(hPa) |  |  | U(hPa) | TAHUN : |  | 169
15 | 0.6 | 0.5 | 30 | -2 | 2.6 | 990 | 4.2 |  |  | 2.6 | 4.3.2022 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 170
20 | 0.3 | 0.5 | 40 | -1.7 | 2.6 | 995 | 4.1 |  |  | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 171
25 | 0.2 | 0.5 | 50 | -1.4 | 2.6 | 1000 | 4.1 |  |  | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 172
30 | 0.4 | 0.5 | 60 | -1.1 | 2.6 | 1005 | 4 |  |  | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 173
35 | 0.8 | 0.5 | 70 | -0.7 | 2.6 | 1010 | 3.9 |  |  | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 174
37 | 1 | 0.5 | 80 | -0.4 | 2.6 | 1015 | 3.9 |  |  | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 175
40 | 1.4 | 0.5 | 90 | -0.1 | 2.6 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 176
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 177
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 178
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 179
180
SUHU |  |  | KELEMBABABN |  |  | TEKANAN UDARA | [6 empty] | 181
PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb) | PA(hPa) | Naik(hPa) |  |  | U(hPa) | TAHUN : |  | 182
15 | 0.5 | 0.5 | 30 | -2.2 | 2.3 | 990 | 3.8 |  |  | 2.4 | 2.3.2022 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 183
20 | 0.2 | 0.5 | 40 | -2 | 2.3 | 995 | 3.7 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 184
25 | 0.1 | 0.5 | 50 | -1.8 | 2.3 | 1000 | 3.7 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 185
30 | -0.1 | 0.5 | 60 | -1.6 | 2.3 | 1005 | 3.6 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 186
35 | -0.2 | 0.5 | 70 | -1.4 | 2.3 | 1010 | 3.5 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 187
37 | -0.2 | 0.5 | 80 | -1.2 | 2.3 | 1015 | 3.5 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 188
40 | -0.2 | 0.5 | 90 | -1 | 2.3 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 189
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 190
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 191
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 192
193
194
15 | 0 | 0.3 | 30 | -0.4 | 2 | 950 | -0.7 |  |  | 2.4 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 195
20 | 0 | 0.3 | 40 | -0.1 | 2 | 1000 | -0.8 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 196
25 | 0 | 0.3 | 50 | 0 | 2 | 1005 | -0.8 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 197
30 | -0.1 | 0.3 | 60 | 0 | 2 | 1015 | -0.8 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 198
35 | -0.2 | 0.3 | 70 | -0.1 | 2 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 199
37 | -0.3 | 0.3 | 80 | -0.5 | 2 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 200
40 | -0.4 | 0.3 | 90 | -0.9 | 2 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 201
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 202
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 203
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 204
205
206
15 | 0.1 | 0.4 | 30 | -1.6 | 2.2 | 950 | -1.1 |  |  | 2.3 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 207
20 | 0.2 | 0.4 | 40 | -1.4 | 2.2 | 1000 | -0.4 |  |  | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 208
25 | 0.2 | 0.4 | 50 | -1.4 | 2.2 | 1005 | -0.4 |  |  | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 209
30 | 0.2 | 0.4 | 60 | -1.5 | 2.2 | 1015 | -0.4 |  |  | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 210
35 | 0.1 | 0.4 | 70 | -1.8 | 2.2 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 211
37 | 0 | 0.4 | 80 | -2.3 | 2.2 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 212
40 | 0 | 0.4 | 90 | -3 | 2.2 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 213
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 214
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 215
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 216
217
218
15 | 0.1 | 0.3 | 30 | 0.1 | 2.8 | 990 | -0.6 |  |  | 2.1 | 12.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 219 | 219
20 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0.2 | 2.8 | 1000 | -0.6 |  |  | 2.1 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 220 | 220
25 | 0 | 0.3 | 50 | 0.2 | 2.8 | 1005 | -0.6 |  |  | 2.1 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 221 | 221
30 | -0.2 | 0.3 | 60 | 0 | 2.8 | 1015 | -0.6 |  |  | 2.1 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 222 | 222
35 | -0.5 | 0.3 | 70 | -0.3 | 2.8 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 223 | 223
37 | -0.6 | 0.3 | 80 | -0.8 | 2.8 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 224 | 224
40 | -0.8 | 0.3 | 90 | -1.4 | 2.8 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 225 | 225
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 226
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 227
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 228
229
230
15 | 0 | 0.3 | 30 | -0.4 | 1.6 | 990 | -0.9 |  |  | 2.4 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 231
20 | -0.1 | 0.3 | 40 | -0.2 | 1.6 | 1000 | -0.8 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 232
25 | -0.2 | 0.3 | 50 | -0.2 | 1.6 | 1005 | -0.7 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 233
30 | -0.2 | 0.3 | 60 | -0.2 | 1.6 | 1015 | -0.7 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 234
35 | -0.3 | 0.3 | 70 | -0.3 | 1.6 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 235
37 | -0.3 | 0.3 | 80 | -0.5 | 1.6 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 236
40 | -0.4 | 0.3 | 90 | -0.8 | 1.6 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 237
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 238
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 239
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 240
241
242
15.1 | 0 | 0.1 | 36.3 | -1.5 | 1.5 | 997 | 2.2 |  |  | 0.4 | 29.3.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 243
20.2 | 0.1 | 0.1 | 40.5 | -0.8 | 1.5 | 1047 | 2.3 |  |  | 0.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 244
25 | 0 | 0.1 | 49.8 | -0.2 | 1.5 | 1096.9 | 2.4 |  |  | 0.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 245
30.5 | -0.1 | 0.1 | 59.2 | 0.4 | 1.5 | 1100 | 2.4 | - | - | 0.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 246
35.5 | -0.1 | 0.1 | 70.6 | -0.7 | 1.5 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 247
37.2 | 0 | 0.1 | 80.9 | -0.9 | 1.5 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 248
39.7 | 0.2 | 0.1 | 90.4 | -0.6 | 1.5 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 249
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 250
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 251
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 252

## KONVERSI SATUAN (hidden)
£ Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G (1831021), (1831023)
£ Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3 (126143)
£ Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200 ( 34903046 ), ( 34903051 ), ( 34903053 ), ( 34904091 )
£ Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056) / (1834020)
£ Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077) / (2853078) / (3148907) / (3148908) / (3699030)
mmHg | 1 |  | mmHg
cmHg | 10 |  | mmHg
kPa | 7.5006 |  | mmHg
Bar | 750.0617 |  | mmHg
mBar | 0.75006 |  | mmHg
Mpa | 7500.6168 |  | mmHg
Psi | 51.7149 |  | mmHg
| Hasil Koversi DBAL : | Satuan Akhir sertifikat :
| Hasil Konversi sertifikat: | Satuan Akhir DBAL :
Konversi satuan : | Hasil Konversi Satuan Standar : | Satuan Akhir Standar : | Satuan Kalibrator : | Satuan U95 :
mmHg ke mmHg | 1 | (mmHg) | mmHg | ± (mmHg)
mmHg ke cmHg | 0.1 | (cmHg) | kPa | ± (cmHg)
mmHg ke kPa | 0.13332 | (kPa) | mBar | ± (kPa)
mmHg ke Mpa | 0.00013332 | (Mpa) | Psi | ± (Mpa)
mmHg ke mBar | 1.3332 | (mBar) | cmH20 | ± (mBar)
mmHg ke Bar | 0.0013332 | (Bar) |  | ± (Bar)
mmHg ke Psi | 0.019337 | (Psi) |  | ± (Psi)
mmhg ke cmH20 | 1.3595 | (cmH20) |  | ± (cmH20)
mmHg ke inHg | 0.03937 | (inHg) |  | ± (inHg)
kPa ke kPa | 1 | (kPa) |  | ± (kPa)
kPa ke Mpa | 0.001 | (Mpa) |  | ± (Mpa)
mBar ke mBar | 1 | (mBar) |  | ± (mBar)
mBar ke Bar | 0.001 | (Bar) |  | ± (Bar)
Psi ke Psi | 1 | (Psi) |  | ± (Psi)
cmH20 ke cmH20 | 1 | (cmH20) |  | ± (cmH20)
Hasil Konversi satuan:
Konversi satuan : | Hasil Konversi :
mmHg ke mmHg | 1
CmHg ke MmHg | 10
kPa ke mmHg | 7.5006
Mpa ke mmHg | 7500.6168
mBar ke mmHg | 0.75006
Bar ke mmHg | 750.0617
Psi ke mmHg | 51.7149
|  |  | kPa ke kPa | 1
|  |  | MPa ke kPa | 1000
|  |  | mBar ke mBar | 1
|  |  | Bar ke mBar | 1000
|  |  | Psi ke Psi | 1

## KETERANGAN (hidden)
KESIMPULAN :
|  |  |  | KESIMPULAN | SIMBOL
|  |  |  | Nomor Sertifikat : 1 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
|  |  |  | Nomor Surat Keterangan : 1 / M - | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
RANGGA |  | CHAIRUL HUDA
Jenis tensimeter : |  | JENIS TENSIMETER : |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I (µA) | ≤ 500 µA
200 | DEWASA | TENSIMETER DEWASA | 60, 120, 150 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II (µA) | ≤ 100 µA
120 | DEWASA | TENSIMETER ANAK | 50, 120, 150
60 | DEWASA | TENSIMETER BAYI | 30, 60, 80
150 | ANAK
120 | ANAK
60 | ANAK
80 | BAYI
60 | BAYI
50 | BAYI
KOLOM KETERANGAN :
Catu daya menggunakan baterai
Tidak terdapat grounding
Hamdan Syarif
Gusti Arya Dinata
|  |  |  | Muhammad Irfan Husnuzhzhan | Dany Firmanto
|  |  |  | Fatimah Novrianisa | Muhammad Arrizal Septiawan
|  |  |  | Muhammad Iqbal Saiful Rahman | Taufik Priawan
|  |  |  | Venna Filosofia | Septia Khairunnisa
Choirul Huda
Donny Martha
Rangga Setya Hantoko
Isra Mahensa
|  |  |  | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro | Achmad Fauzan Adzim
|  |  |  | Hary Ernanto | Muhammad Arrizal Septiawan
Septia Khairunnisa
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Wardimanul Abrar
Fatimah Novrianisa
Fikry Faradinna
Muhammad Alpian Hadi
Achmad Fauzan Adzim
Ahmad Ghazali
Ryan Rama Chaesar R
Siti Fathul Jannah
Azhar Alamsyah
Sholihatussa'diah
Wardimanul Abrar
G
NG
KELAS 1
KELAS 1 (KABEL)
|  |  |  | Resistansi isolasi | > 2 MΩ
|  |  |  | Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) (Ω) | ≤ 0.2 Ω
|  |  |  | Resistansi pembumian protektif (kabel tidak dapat dilepas) (Ω) | ≤ 0.3 Ω
MΩ
Ω
µa

## SERTIFIKAT DPM (hidden)
Choirul Huda
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
[41 empty] | ALAT YANG DIGUNAKAN |  | Muhammad Arrizal Septiawan
[41 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 |  | Isra Mahensa
[41 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 |  | Hary Ernanto
[41 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143 | Rangga Setya Hantoko
[41 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 |  | Donny Martha
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [7 empty] | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  |  | 0.5*(MAX-MIN) | [18 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 |  | Dany Firmanto
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 5.2.2021 | PA | K. Naik | K.Turun | 21.2.2018 | PA | K. Naik | K.Turun | 9.3.2017 | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3 | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027
0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002
-100 | 0.3 | 0.4 | 1.5 |  | -100 | 0.2 | 0.2 |  | -100 | 0 | 0 |  | -100 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.15 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 2 | 2 | 2 | -100 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.15 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028
-200 | 0.3 | 0.4 | 1.5 |  | -200 | 0.2 | 0.2 |  | -200 | 0 | 0 |  | -200 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.15 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 3 | 3 | 3 | -200 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.15 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018
-300 | 0.2 | 0.3 | 1.5 |  | -300 | 0.1 | 0.1 |  | -300 | 0 | 0 |  | -300 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.15 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 4 | 4 | 4 | -300 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.15 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009
-400 | 0 | 0 | 1.5 |  | -400 | 0.2 | 0.2 |  | -400 | 0 | 0 |  | -400 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 5 | 5 | 5 | -400 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN
-500 | 0.4 | 0.4 | 1.5 |  | -500 | 0.2 | 0.2 |  | -500 | 0 | 0 |  | -500 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 6 | 6 | 6 | -500 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN
-600 | 0.5 | 0.6 | 1.5 |  | -600 | 0.2 | 0.2 |  | -600 | 0 | 0 |  | -600 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 7 | 7 | 7 | -600 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN
-700 | 0.5 | 0.6 | 1.5 |  | -700 | 0.3 | 0.3 |  | -700 | 0 | 0 |  | -700 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 8 | 8 | 8 | -700 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN
9
10
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [7 empty] | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  |  | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  | 11
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 5.2.2021 | PA | K. Naik | K.Turun | 21.2.2018 | PA | K. Naik | K.Turun | 9.3.2017 | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | 12
0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | -0.1 | -0.1 |  | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 13
-100 | -0.6 | -0.5 | 1.5 |  | -100 | -0.1 | -0.1 |  | -100 | -0.4 | -0.4 |  | -100 | -0.6 | -0.1 | -0.4 | 0.25 | 1.5 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | 0.2 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 14
-200 | -0.3 | -0.3 | 1.5 |  | -200 | -0.3 | -0.3 |  | -200 | -0.6 | -0.6 |  | -200 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | 0.15 | 1.5 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | 0.15 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 15 |  |  | KONVERSI
-300 | -0.1 | 0 | 1.5 |  | -300 | -0.3 | -0.3 |  | -300 | -0.6 | -0.6 |  | -300 | -0.1 | -0.3 | -0.6 | 0.25 | 1.5 | 0 | -0.3 | -0.6 | 0.3 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 16 |  |  | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru
-400 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |  | -400 | -0.2 | -0.2 |  | -400 | -0.5 | -0.5 |  | -400 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | -0.2 | -0.5 | 0.5 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 1.5
-500 | 0.7 | 0.7 | 1.5 |  | -500 | -0.1 | -0.1 |  | -500 | -0.2 | -0.2 |  | -500 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | 0.45 | 1.5 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | 0.45 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 18 |  |  | -100 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.15 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.5
-600 | 0.7 | 0.8 | 1.5 |  | -600 | 0.2 | 0.2 |  | -600 | 0.2 | 0.2 |  | -600 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 19 |  |  | -200 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.15 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.5
-700 | 0.7 | 0.8 | 1.5 |  | -700 | 0.2 | 0.2 |  | -700 | 0.8 | 0.8 |  | -700 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 20 |  |  | -300 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.15 | 1.5
[26 empty] | 21 |  |  | -400 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.5
[26 empty] | 22 |  |  | -500 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.5
[26 empty] | 23 |  |  | -600 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.5
[26 empty] | 24 |  |  | -700 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [7 empty] | 1/3*u95 |  |  |  |  | 1/3*u95 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 21.2.2018 | PA | K. Naik | K.Turun | - | PA | K. Naik | K.Turun | - | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | - | - |  | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-50 | 0 | 0 | 2 |  | -50 | - | - |  | -50 | - | - |  | -50 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-100 | 0 | 0 | 2 |  | -100 | - | - |  | -100 | - | - |  | -100 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 29 | [11 empty] | max : | 1.5 |  | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-200 | 0 | 0 | 2 |  | -200 | - | - |  | -200 | - | - |  | -200 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 30 | [14 empty] | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-250 | 0 | 0 | 2 |  | -250 | - | - |  | -250 | - | - |  | -250 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 31 | [14 empty] | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-300 | 0 | 0 | 2 |  | -300 | - | - |  | -300 | - | - |  | -300 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 32 | [14 empty] | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-350 | 0 | 0 | 2 |  | -350 | - | - |  | -350 | - | - |  | -350 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 33 | [14 empty] | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-400 | 0 | 0 | 2 |  | -400 | - | - |  | -400 | - | - |  | -400 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 34 | [14 empty] | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-500 | 0 | 0 | 2 |  | -500 | - | - |  | -500 | - | - |  | -500 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 35 | [14 empty] | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-600 | 0 | 0 | 2 |  | -600 | - | - |  | -600 | - | - |  | -600 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 36 | [14 empty] | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-700 | 0 | 0 | 2 |  | -700 | - | - |  | -700 | - | - |  | -700 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 37 | [14 empty] | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-1000 | 0 | 0 | 2 |  | -1000 | - | - |  | -1000 | - | - |  | -1000 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 38 | [14 empty] | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
39
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [7 empty] | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  |  | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  | 40
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 16.6.2021 | PA | K. Naik | K.Turun | 17.7.2019 | PA | K. Naik | K.Turun | - | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | 41
0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.3 | -0.3 |  | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | - | 0.15 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 42
-100 | 1 | 1.1 | 0.5 |  | -100 | 0 | 0 |  | -100 | - | - |  | -100 | 1 | 1.1 | 0 | - | 0.55 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 43
-200 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -200 | -0.4 | -0.4 |  | -200 | - | - |  | -200 | 0 | 0.1 | -0.4 | - | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 44
-300 | -0.6 | -0.5 | 0.5 |  | -300 | -1 | -1 |  | -300 | - | - |  | -300 | -0.6 | -0.5 | -1 | - | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 45
-400 | -1.9 | -1.8 | 0.5 |  | -400 | -1.6 | -1.6 |  | -400 | - | - |  | -400 | -1.9 | -1.8 | -1.6 | - | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 46
-500 | -2.5 | -2.4 | 0.5 |  | -500 | -2.4 | -2.4 |  | -500 | - | - |  | -500 | -2.5 | -2.4 | -2.4 | - | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 47
-600 | -3.4 | -3.2 | 0.5 |  | -600 | -3.3 | -3.3 |  | -600 | - | - |  | -600 | -3.4 | -3.2 | -3.3 | - | 0.05 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 48
-700 | -3.4 | -3.2 | 0.5 |  | -700 | -4.3 | -4.3 |  | -700 | - | - |  | -700 | -3.4 | -3.2 | -4.3 | - | 0.55 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 49
50
51
52
53
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [7 empty] | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  |  | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  | 54
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 1.4.2021 | PA | K. Naik | K.Turun | 12.7.2019 | PA | K. Naik | K.Turun | - | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | 55
0 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 0 | 0.7 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 56
-100 | -1.3 | -1 | 0.7 |  | -100 | -0.9 | -0.9 |  | -100 | - | - |  | -100 | -1.3 | -0.9 | - | 0.2 | 0.7 | -1 | -0.9 | - | 0.05 | 0.7 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 57
-200 | -1.5 | -1.2 | 0.7 |  | -200 | -1.7 | -1.7 |  | -200 | - | - |  | -200 | -1.5 | -1.7 | - | 0.1 | 0.7 | -1.2 | -1.7 | - | 0.25 | 0.7 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 58
-300 | -2 | -1.7 | 0.7 |  | -300 | -2.4 | -2.4 |  | -300 | - | - |  | -300 | -2 | -2.4 | - | 0.2 | 0.7 | -1.7 | -2.4 | - | 0.35 | 0.7 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 59
-400 | -3 | -2.7 | 0.7 |  | -400 | -3 | -3 |  | -400 | - | - |  | -400 | -3 | -3 | - | 0 | 0.7 | -2.7 | -3 | - | 0.15 | 0.7 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 60
-500 | -3.2 | -2.9 | 0.7 |  | -500 | -3.6 | -3.6 |  | -500 | - | - |  | -500 | -3.2 | -3.6 | - | 0.2 | 0.7 | -2.9 | -3.6 | - | 0.35 | 0.7 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 61
-600 | -3.5 | -3.2 | 0.7 |  | -600 | -4 | -4 |  | -600 | - | - |  | -600 | -3.5 | -4 | - | 0.25 | 0.7 | -3.2 | -4 | - | 0.4 | 0.7 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 62
-700 | -3.5 | -3.2 | 0.7 |  | -700 | -4.5 | -4.5 |  | -700 | - | - |  | -700 | -3.5 | -4.5 | - | 0.5 | 0.7 | -3.2 | -4.5 | - | 0.65 | 0.7 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 63
64
65
66
67
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [16 empty] | 68
[17 empty] | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  |  | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  | 69
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 27.2.2022 | PA | K. Naik | K.Turun | 23.7.2020 | PA | K. Naik | K.Turun | - | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | 70
0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 0 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 71
-100 | 0 | 0 | 0.6 |  | -100 | 0 | 0 |  | -100 | - | - |  | -100 | 0 | 0 | - | 0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 0 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 72
-200 | 0 | 0 | 0.6 |  | -200 | -0.3 | -0.1 |  | -200 | - | - |  | -200 | 0 | -0.3 | - | 0.15 | 0.6 | 0 | -0.1 | - | 0.05 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 73
-300 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |  | -300 | -0.5 | -0.5 |  | -300 | - | - |  | -300 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 | 0.6 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 74
-400 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |  | -400 | -0.5 | -0.5 |  | -400 | - | - |  | -400 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 | 0.6 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 75
-500 | -0.3 | -0.3 | 0.6 |  | -500 | -0.5 | -0.5 |  | -500 | - | - |  | -500 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 | 0.6 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 76
-600 | -0.4 | -0.4 | 0.6 |  | -600 | -0.4 | -0.4 |  | -600 | - | - |  | -600 | -0.4 | -0.4 | - | 0 | 0.6 | -0.4 | -0.4 | - | 0 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 77
-700 | -0.6 | -0.6 | 0.6 |  | -700 | -0.4 | -0.4 |  | -700 | - | - |  | -700 | -0.6 | -0.4 | - | 0.1 | 0.6 | -0.6 | -0.4 | - | 0.1 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 78
79
80
81
82
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [16 empty] | 83
[17 empty] | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  |  | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  | 84
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 27.2.2022 | PA | K. Naik | K.Turun | 23.7.2020 | PA | K. Naik | K.Turun | - | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | 85
0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 0 | 0.1 | 0 | - | 0.05 | 0.6 | 0.1 | 0 | - | 0.05 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 86
-100 | 0 | 0 | 0.6 |  | -100 | -0.3 | -0.3 |  | -100 | - | - |  | -100 | 0 | -0.3 | - | 0.15 | 0.6 | 0 | -0.3 | - | 0.15 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 87
-200 | -0.2 | -0.2 | 0.6 |  | -200 | 0 | -0.5 |  | -200 | - | - |  | -200 | -0.2 | 0 | - | 0.1 | 0.6 | -0.2 | -0.5 | - | 0.15 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 88
-300 | -0.3 | -0.3 | 0.6 |  | -300 | -0.5 | -0.5 |  | -300 | - | - |  | -300 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 | 0.6 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 89
-400 | -0.5 | -0.5 | 0.6 |  | -400 | -1.5 | -1.5 |  | -400 | - | - |  | -400 | -0.5 | -1.5 | - | 0.5 | 0.6 | -0.5 | -1.5 | - | 0.5 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 90
-500 | -0.6 | -0.6 | 0.6 |  | -500 | -1.5 | -1.5 |  | -500 | - | - |  | -500 | -0.6 | -1.5 | - | 0.45 | 0.6 | -0.6 | -1.5 | - | 0.45 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 91
-600 | -0.8 | -0.8 | 0.6 |  | -600 | -1.9 | -1.9 |  | -600 | - | - |  | -600 | -0.8 | -1.9 | - | 0.55 | 0.6 | -0.8 | -1.9 | - | 0.55 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 92
-700 | -1.1 | -1.1 | 0.6 |  | -700 | -1.9 | -1.9 |  | -700 | - | - |  | -700 | -1.1 | -1.9 | - | 0.4 | 0.6 | -1.1 | -1.9 | - | 0.4 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 93
94
95
96
97
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [16 empty] | 98
[17 empty] | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  |  | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  | 99
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 27.2.2022 | PA | K. Naik | K.Turun | 16.11.2020 | PA | K. Naik | K.Turun | - | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | 100
0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 0 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 101
-100 | -0.2 | -0.2 | 0.6 |  | -100 | -0.2 | 0 |  | -100 | - | - |  | -100 | -0.2 | -0.2 | - | 0 | 0.6 | -0.2 | 0 | - | 0.1 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 102
-200 | -0.5 | -0.5 | 0.6 |  | -200 | -0.8 | -0.5 |  | -200 | - | - |  | -200 | -0.5 | -0.8 | - | 0.15 | 0.6 | -0.5 | -0.5 | - | 0 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 103
-300 | -0.7 | -0.7 | 0.6 |  | -300 | -1.2 | -0.9 |  | -300 | - | - |  | -300 | -0.7 | -1.2 | - | 0.25 | 0.6 | -0.7 | -0.9 | - | 0.1 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 104
-400 | -0.9 | -0.9 | 0.6 |  | -400 | -1.3 | -1 |  | -400 | - | - |  | -400 | -0.9 | -1.3 | - | 0.2 | 0.6 | -0.9 | -1 | - | 0.05 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 105
-500 | -1.1 | -1.1 | 0.6 |  | -500 | -1.6 | -1.4 |  | -500 | - | - |  | -500 | -1.1 | -1.6 | - | 0.25 | 0.6 | -1.1 | -1.4 | - | 0.15 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 106
-600 | -1.2 | -1.2 | 0.6 |  | -600 | -1.8 | -1.5 |  | -600 | - | - |  | -600 | -1.2 | -1.8 | - | 0.3 | 0.6 | -1.2 | -1.5 | - | 0.15 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 107
-700 | -1.3 | -1.3 | 0.6 |  | -700 | -1.8 | -1.5 |  | -700 | - | - |  | -700 | -1.3 | -1.8 | - | 0.25 | 0.6 | -1.3 | -1.5 | - | 0.1 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 108
109
110
111
112
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [16 empty] | 113
[17 empty] | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  |  | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  | 114
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 27.2.2022 | PA | K. Naik | K.Turun | 16.11.2020 | PA | K. Naik | K.Turun | - | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | 115
0 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 0 | -0.1 | 0 | - | 0.05 | 0.6 | -0.1 | 0 | - | 0.05 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 116
-100 | -0.3 | -0.3 | 0.6 |  | -100 | -0.8 | -0.5 |  | -100 | - | - |  | -100 | -0.3 | -0.8 | - | 0.25 | 0.6 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 117
-200 | -0.4 | -0.4 | 0.6 |  | -200 | -0.4 | -0.3 |  | -200 | - | - |  | -200 | -0.4 | -0.4 | - | 0 | 0.6 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 118
-300 | -0.5 | -0.5 | 0.6 |  | -300 | -0.3 | -0.1 |  | -300 | - | - |  | -300 | -0.5 | -0.3 | - | 0.1 | 0.6 | -0.5 | -0.1 | - | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 119
-400 | -0.5 | -0.5 | 0.6 |  | -400 | -0.4 | -0.3 |  | -400 | - | - |  | -400 | -0.5 | -0.4 | - | 0.05 | 0.6 | -0.5 | -0.3 | - | 0.1 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 120
-500 | -0.5 | -0.5 | 0.6 |  | -500 | -0.3 | -0.1 |  | -500 | - | - |  | -500 | -0.5 | -0.3 | - | 0.1 | 0.6 | -0.5 | -0.1 | - | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 121
-600 | -0.5 | -0.5 | 0.6 |  | -600 | -0.3 | 0 |  | -600 | - | - |  | -600 | -0.5 | -0.3 | - | 0.1 | 0.6 | -0.5 | 0 | - | 0.25 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 122
-700 | -0.5 | -0.5 | 0.6 |  | -700 | -0.3 | 0 |  | -700 | - | - |  | -700 | -0.5 | -0.3 | - | 0.1 | 0.6 | -0.5 | 0 | - | 0.25 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 123
124
125
126
127
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [16 empty] | 128
[17 empty] | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  |  | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  | 129
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 27.2.2022 | PA | K. Naik | K.Turun | 16.11.2020 | PA | K. Naik | K.Turun | - | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | 130
0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 0 | 0.1 | 0 | - | 0.05 | 0.6 | 0.1 | 0 | - | 0.05 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 131
-100 | 0 | 0 | 0.6 |  | -100 | 0.4 | 0.7 |  | -100 | - | - |  | -100 | 0 | 0.4 | - | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | - | 0.35 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 132
-200 | -0.2 | -0.2 | 0.6 |  | -200 | 0.8 | 1 |  | -200 | - | - |  | -200 | -0.2 | 0.8 | - | 0.5 | 0.6 | -0.2 | 1 | - | 0.6 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 133
-300 | -0.3 | -0.3 | 0.6 |  | -300 | 0.1 | 0.3 |  | -300 | - | - |  | -300 | -0.3 | 0.1 | - | 0.2 | 0.6 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 134
-400 | -0.5 | -0.5 | 0.6 |  | -400 | -0.2 | 0 |  | -400 | - | - |  | -400 | -0.5 | -0.2 | - | 0.15 | 0.6 | -0.5 | 0 | - | 0.25 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 135
-500 | -0.6 | -0.6 | 0.6 |  | -500 | -0.2 | 0 |  | -500 | - | - |  | -500 | -0.6 | -0.2 | - | 0.2 | 0.6 | -0.6 | 0 | - | 0.3 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 136
-600 | -0.8 | -0.8 | 0.6 |  | -600 | -0.3 | -0.1 |  | -600 | - | - |  | -600 | -0.8 | -0.3 | - | 0.25 | 0.6 | -0.8 | -0.1 | - | 0.35 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 137
-700 | -1.1 | -1.1 | 0.6 |  | -700 | -0.3 | -0.1 |  | -700 | - | - |  | -700 | -1.1 | -0.3 | - | 0.4 | 0.6 | -1.1 | -0.1 | - | 0.5 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 138
139
140
141
142
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [16 empty] | 143
[17 empty] | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  |  | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  | 144
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 27.2.2022 | PA | K. Naik | K.Turun | 16.11.2020 | PA | K. Naik | K.Turun | - | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | 145
0 | -0.3 | -0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 0 | -0.3 | 0 | - | 0.15 | 0.6 | -0.3 | 0 | - | 0.15 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 146
-100 | -0.5 | -0.5 | 0.6 |  | -100 | 0.8 | 0.9 |  | -100 | - | - |  | -100 | -0.5 | 0.8 | - | 0.65 | 0.6 | -0.5 | 0.9 | - | 0.7 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 147
-200 | 0 | 0 | 0.6 |  | -200 | 0.7 | 0.8 |  | -200 | - | - |  | -200 | 0 | 0.7 | - | 0.35 | 0.6 | 0 | 0.8 | - | 0.4 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 148
-300 | 1.1 | 1.1 | 0.6 |  | -300 | 0.8 | 0.9 |  | -300 | - | - |  | -300 | 1.1 | 0.8 | - | 0.15 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | - | 0.1 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 149
-400 | 2.9 | 2.9 | 0.6 |  | -400 | 0.9 | 1 |  | -400 | - | - |  | -400 | 2.9 | 0.9 | - | 1 | 0.6 | 2.9 | 1 | - | 0.95 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 150
-500 | 5.2 | 5.2 | 0.6 |  | -500 | 1 | 1.2 |  | -500 | - | - |  | -500 | 5.2 | 1 | - | 2.1 | 0.6 | 5.2 | 1.2 | - | 2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 151
-600 | 8.2 | 8.2 | 0.6 |  | -600 | 1 | 1.2 |  | -600 | - | - |  | -600 | 8.2 | 1 | - | 3.6 | 0.6 | 8.2 | 1.2 | - | 3.5 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 152
-700 | 11.7 | 11.7 | 0.6 |  | -700 | 1 | 1.2 |  | -700 | - | - |  | -700 | 11.7 | 1 | - | 5.35 | 0.6 | 11.7 | 1.2 | - | 5.25 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 153
154
155
156
Note on AJ26: A: tambahan rumus if error untuk menghilangkan value; if error(rumus asli;"-")

## LH
HASIL KALIBRASI SUCTION PUMP
Nomor Sertifikat : 1 / 6 / II - 21 / E - 012.12 DL | [16 empty] | Dani Firmanto
| Merek |  | : | : | SMAF
| Model |  | : | : | YX980D | [11 empty] | Supriyanto
| No. Seri |  | : | : | D11-18-047
| Resolusi |  |  | : | -0.05 | (mmHg)
| Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2022-03-11
| Tanggal Kalibrasi |  | : | : | 11 Maret 2022
| Tempat Kalibrasi |  | : | : | Ruang Bersalin
| Nama Ruang |  |  | : | Ruang Bersalin
| Metode Kerja |  |  | : | MK 046-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | : | 24.7 | ± | 0.3 | ˚C
| 2. Kelembaban |  | : | : | 81.456 | ± | 2.8 | % RH
| 3. Tekanan udara |  |  | : | 1006.9 | ± | 2.1 | hPa
| 4. Tegangan jala jala |  |  | : | 199.75 | ± | 2.88 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : BAIK | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : BAIK | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| Parameter | [7 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| Resistansi isolasi (MΩ) | [7 empty] | OL |  | > 2 MΩ |  |  |  |  | OL
| Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) (Ω) | [7 empty] | 0.1 |  | ≤ 0.2 Ω |  |  |  |  | 0.1
| Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I (µA) | [7 empty] | 120 |  | ≤ 500 µA |  |  |  |  | 120
| No | Parameter | [9 empty] | Hasil Ukur | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Tahanan Hubungan Pentanahan dengan selungkup | [9 empty] | 0.10102 | ≤ 0.5 Ω
| 2 | Arus bocor pada selungkup | [9 empty] | #REF! | ≤ 500 µA
III. | Hasil Uji Kebocoran Tekanan
| Parameter | [6 empty] | Laju Kebocoran tekanan dalam 1 menit |  |  | Toleransi
| (mmHg) | [6 empty] | (mmHg) |  |  | (mmHg)
| Kebocoran Tekanan | [6 empty] | #REF! |  |  | < 15
IV. | Pengujian Kinerja
A. Pengukuran Akurasi Vacuum Gauge
| No. | Pembacaan Alat |  |  | Pembacaan Standar |  |  |  | Koreksi |  | Koreksi Relatif |  | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
[5 empty] | Naik |  | Turun |  | Naik | Turun | Naik | Turun | (%) | Naik | Turun
|  | (mmHg) |  |  | (mmHg) |  | (mmHg) |  | (mmHg) | (mmHg) | (%) | (%) |  | (%) | (%)
| 1 | -200.00 |  |  | -199.70 |  | -199.60 |  | 0.30 | 0.40 | -0.15 | -0.20 | + 10 | 0.77 | 0.78
| 2 | -300.00 |  |  | -299.80 |  | -299.70 |  | 0.20 | 0.30 | -0.07 | -0.10 |  | 0.51 | 0.51
| 3 | -400.00 |  |  | -400.00 |  | -400.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.48 | 0.48
| 4 | -500.00 |  |  | -499.60 |  | -499.60 |  | 0.40 | 0.40 | -0.08 | -0.08 |  | 0.48 | 0.48
| 5 | -600.00 |  |  | -599.50 |  | -599.40 |  | 0.50 | 0.60 | -0.08 | -0.10 |  | 0.48 | 0.48
B. Pengukuran Tekanan Hisap Maksimum
| Parameter |  |  |  | Hasil Ukur |  | Toleransi (mmHg)
| Tekanan Hisap Maksimum (mmHg) |  |  |  | -499.6 |  | Thoracic, low volume ≥ 40
Surgical, Tracheal, Uterine ≥ 300
V. | Keterangan
Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman
Ketidakpastian pengukuran pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN
VI. | Alat ukur Yang Digunakan
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Hamdan Syarif
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
FIX | [14 empty] | Halaman 2 dari 2 halaman

## PENYELIA
HASIL KALIBRASI SUCTION PUMP
Nomor Sertifikat : 1 / 6 / II - 21 / E - 012.12 DL | [26 empty] | Dani Firmanto
Merek |  |  | : | : | SMAF
Model |  |  | : | : | YX980D | [21 empty] | Supriyanto
No. Seri |  |  | : | : | D11-18-047
Resolusi |  |  |  | : | -0.05 | (mmHg)
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : | 2022-03-11
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | : | 11 Maret 2022
Tempat Kalibrasi |  |  | : | : | Ruang Bersalin
Nama Ruang |  |  |  | : | Ruang Bersalin
Metode Kerja |  |  |  | : | MK 046-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | : | 24.7 | ± | 0.3 | ˚C
| 2. Kelembaban |  | : | : | 81.456 | ± | 2.8 | % RH
| 3. Tekanan udara |  |  | : | 1006.9 | ± | 2.1 | hPa
| 4. Tegangan jala jala |  |  | : | 199.75 | ± | 2.88 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : BAIK | : | Baik | [8 empty] | 5
| 2. Fungsi |  | : BAIK | : | Baik | [8 empty] | 5
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| Parameter | [6 empty] | Hasil Ukur | Ambang Batas yang Diijinkan | [8 empty] | skor kelas 1 dan 2
| Resistansi isolasi (MΩ) | [6 empty] | OL | > 2 MΩ |  |  |  |  | 40 |  | 2 |  | 10 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I (µA) |  |  |  | 40
| Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) (Ω) | [6 empty] | 0.1 | ≤ 0.2 Ω | [6 empty] | 0.2 |  | 10 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II (µA) |  |  |  | 40
| Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I (µA) | [6 empty] | 120 | ≤ 500 µA | [6 empty] | 500 |  | 20 |  |  |  |  | 40
0
0
0
0
0
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur | Ambang Batas yang Diijinkan |  |  |  | 10
[13 empty] | 0 | [5 empty] | pengolah data max (peralihan)
| 1 | Tahanan Hubungan Pentanahan dengan selungkup | [5 empty] | 0.10102 | ≤ 0.5 Ω |  |  |  | 0 |  |  | Max arus bocor selungkup (peralihan) |  |  | 7.96
| 2 | Arus bocor pada selungkup | [5 empty] | 7.96 | ≤ 500 µA |  |  |  | 10 |  |  | 7.96
0
III. | Hasil Uji Kebocoran Tekanan | [11 empty] | 0
| Parameter |  |  |  | Laju Kebocoran tekanan dalam 1 menit |  | Toleransi | [5 empty] | 0
0
| (mmHg) |  |  |  | (mmHg) |  | (mmHg) | [5 empty] | 0
[13 empty] | 0 | [5 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II |  |  |  | 2
IV. | Pengujian Kinerja
A. Pengukuran Akurasi Vacuum Gauge
| No. | Pembacaan |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Koreksi Relatif |  | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  | Ketidakpastian Pengukuran relatif
|  | Alat | [16 empty] | ¦KOREKSI RELATIF¦+¦U95 RELATIF¦
|  | (mmHg) |  |  | Naik | Turun | Naik | Turun | Naik | Turun |  | Naik | Turun |  |  | Naik | Turun
[5 empty] | (mmHg) | (mmHg) | (mmHg) | (mmHg) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |  |  | (%) | (%) |  | NAIK | TURUN
| 1 | -200.00 |  |  | -199.70 | -199.60 | 0.30 | 0.40 | -0.15 | -0.20 | + 10 | 0.77 | 0.78 | 45 |  | 0.77136 | 0.77521 |  | 0.92 | 0.98 | 4.5 | 4.5 | 9 | 45 | 0 | 45
| 2 | -300.00 |  |  | -299.80 | -299.70 | 0.20 | 0.30 | -0.07 | -0.10 |  | 0.51 | 0.51 |  |  | 0.51216 | 0.51398 |  | 0.58 | 0.61 | 4.5 | 4.5 | 9
| 3 | -400.00 |  |  | -400.00 | -400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.48 | 0.48 |  |  | 0.38386 | 0.38386 |  | 0.48 | 0.48 | 4.5 | 4.5 | 9
| 4 | -500.00 |  |  | -499.60 | -499.60 | 0.40 | 0.40 | -0.08 | -0.08 |  | 0.48 | 0.48 |  |  | 0.30971 | 0.30971 |  | 0.56 | 0.56 | 4.5 | 4.5 | 9
| 5 | -600.00 |  |  | -599.50 | -599.40 | 0.50 | 0.60 | -0.08 | -0.10 |  | 0.48 | 0.48 |  |  | 0.25958 | 0.26143 |  | 0.56 | 0.58 | 4.5 | 4.5 | 9
B. Pengukuran Tekanan Hisap Maksimum
| Parameter |  |  |  | Hasil Ukur | Toleransi (mmHg)
| Tekanan Hisap Maksimum (mmHg) |  |  |  | -499.6 | Thoracic, low volume ≥ 40 Surgical, Tracheal, Uterine ≥ 300 | [7 empty] | 5
V. | Keterangan
| Ketidakpastian pengukuran pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2 | [13 empty] | 300
Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman
Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN
PENTING
VI. | Alat ukur Yang Digunakan | [14 empty] | 0
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Hamdan Syarif
|  | NAMA |  |  |  |  | TANGGAL | PARAF | LABEL | BOBOT (%)
|  | Dibuat Oleh |  | : | Hamdan Syarif |  | 2023-09-17 |  | HIJAU | 100 | P
|  | Penyelia |  | :
Achmad Fauzan Adzim
Choirul Huda
Dany Firmanto
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Septia Khairunnisa
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Wardimanul Abrar
Note on R66: A: Menentukan ketika kosong

## BUDGET NAIK
T.UB 046-18/REV:1
UNCERTAINTY BUDGET NAIK
6 / II - 21 / E - 012.12 DL
-200 | (mmHg)
-199.7
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | (mmHg) | Normal | 0 | 2.4495 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | (mmHg) | Normal | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 50 | 0.75 | 0.5625 | 0.0063281 | 1831023, 5.2.2021 | sertifikat standar | -100 s.d -200 | -199.7 | -199.7 | -100 | 1.5 | -200 | 1.5 | 1.5
Resolusi Alat | (mmHg) | Rectangular | -0.005 | 1.7321 | -0.0028868 | 1 | 50 | -0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Daya Baca Alat standar | (mmHg) | Rectangular | 0.25 | 1.7321 | 0.14434 | 1 | 50 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
Drift | (mmHg) | Rectangular | 0.15 | 1.7321 | 0.086603 | 1 | 50 | 0.086603 | 0.0075 | 1.125e-06 | 1831023, 5.2.2021 | drift | -100 s.d -200 | -199.7 | -199.7 | -100 | 0.15 | -200 | 0.15 | 0.15
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.59084 | 0.0063379
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.76866
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 55.0801
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.004
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, |  |  |  | (mmHg) | 1.5404
[9 empty] | 0.77136 | %
-300 | (mmHg)
-299.8 | (mmHg)
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | (mmHg) | Normal | 0 | 2.4495 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | (mmHg) | Normal | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 50 | 0.75 | 0.5625 | 0.0063281 | 1831023, 5.2.2021 | sertifikat standar | -200 s.d -300 | -299.8 | -299.8 | -200 | 1.5 | -300 | 1.5 | 1.5
Resolusi Alat | (mmHg) | Rectangular | -0.005 | 1.7321 | -0.0028868 | 1 | 50 | -0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Daya Baca Alat standar | (mmHg) | Rectangular | 0.25 | 1.7321 | 0.14434 | 1 | 50 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
Drift | (mmHg) | Rectangular | 0.1 | 1.7321 | 0.057735 | 1 | 50 | 0.057735 | 0.0033333 | 2.2222e-07 | 1831023, 5.2.2021 | drift | -200 s.d -300 | -299.8 | -299.8 | -200 | 0.15 | -300 | 0.1 | 0.1001
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.58668 | 0.006337
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.76595
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 54.3137
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0046 | 2.0046
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, |  |  |  | (mmHg) | 1.5354
[9 empty] | 0.51216 | %
-400 | (mmHg)
-400 | (mmHg)
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | (mmHg) | Normal | 0 | 2.4495 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | (mmHg) | Normal | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 50 | 0.75 | 0.5625 | 0.0063281 | 1831023, 5.2.2021 | sertifikat standar | -300 s.d -400 | -400 | -400 | -300 | 1.5 | -400 | 1.5 | 1.5
Resolusi Alat | (mmHg) | Rectangular | -0.005 | 1.7321 | -0.0028868 | 1 | 50 | -0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Daya Baca Alat standar | (mmHg) | Rectangular | 0.25 | 1.7321 | 0.14434 | 1 | 50 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
Drift | (mmHg) | Rectangular | 0.1 | 1.7321 | 0.057735 | 1 | 50 | 0.057735 | 0.0033333 | 2.2222e-07 | 1831023, 5.2.2021 | drift | -300 s.d -400 | -400 | -400 | -400 | 0.1 | -500 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.58667 | 0.006337
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.76595
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 54.3137
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0046
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, |  |  |  | (mmHg) | 1.5354
[9 empty] | 0.38386 | %
-500 | (mmHg)
-499.6 | (mmHg)
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | (mmHg) | Normal | 0 | 2.4495 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | (mmHg) | Normal | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 50 | 0.75 | 0.5625 | 0.0063281 | 1831023, 5.2.2021 | sertifikat standar | -300 s.d -400 | -499.6 | -499.6 | -400 | 1.5 | -500 | 1.5 | 1.5
Resolusi Alat | (mmHg) | Rectangular | -0.005 | 1.7321 | -0.0028868 | 1 | 50 | -0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Daya Baca Alat standar | (mmHg) | Rectangular | 0.25 | 1.7321 | 0.14434 | 1 | 50 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
Drift | (mmHg) | Rectangular | 0.2 | 1.7321 | 0.11547 | 1 | 50 | 0.11547 | 0.013333 | 3.5556e-06 | 1831023, 5.2.2021 | drift | -300 s.d -400 | -499.6 | -499.6 | -400 | 0.1 | -500 | 0.2 | 0.1996
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.59668 | 0.0063404
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.77245
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 56.1515
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0031
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, |  |  |  | (mmHg) | 1.5473
[9 empty] | 0.30971 | %
-600 | (mmHg)
-599.5 | (mmHg)
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | (mmHg) | Normal | 0 | 2.4495 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | (mmHg) | Normal | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 50 | 0.75 | 0.5625 | 0.0063281 | 1831023, 5.2.2021 | sertifikat standar | 0 s.d -100 | -599.5 | -599.5 | -500 | 1.5 | -600 | 1.5 | 1.5
Resolusi Alat | (mmHg) | Rectangular | -0.005 | 1.7321 | -0.0028868 | 1 | 50 | -0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Daya Baca Alat standar | (mmHg) | Rectangular | 0.25 | 1.7321 | 0.14434 | 1 | 50 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
Drift | (mmHg) | Rectangular | 0.25 | 1.7321 | 0.14434 | 1 | 50 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06 | 1831023, 5.2.2021 | drift | 0 s.d -100 | -599.5 | -599.5 | -500 | 0.2 | -600 | 0.25 | 0.24975
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.60418 | 0.0063455
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.77729
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 57.5255
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0021
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, |  |  |  | (mmHg) | 1.5562
[9 empty] | 0.25958 | %

## BUDGET TURUN
T.UB 046-18/REV:1
UNCERTAINTY BUDGET TURUN
6 / II - 21 / E - 012.12 DL
-200 | (mmHg)
-199.6
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | (mmHg) | Normal | 0 | 2.4495 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | (mmHg) | Normal | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 50 | 0.75 | 0.5625 | 0.0063281 | 1831023, 5.2.2021 | sertifikat standar | -100 s.d -200 | -199.6 | -199.6 | -100 | 1.5 | -200 | 1.5 | 1.5
Resolusi Alat | (mmHg) | Rectangular | -0.005 | 1.7321 | -0.0028868 | 1 | 50 | -0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Daya Baca Alat standar | (mmHg) | Rectangular | 0.25 | 1.7321 | 0.14434 | 1 | 50 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
Drift | (mmHg) | Rectangular | 0.2 | 1.7321 | 0.11547 | 1 | 50 | 0.11547 | 0.013333 | 3.5556e-06 | 1831023, 5.2.2021 | drift | -100 s.d -200 | -199.6 | -199.6 | -100 | 0.2 | -200 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.59668 | 0.0063404
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.77245
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 56.1515
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0031
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, |  |  |  | (mmHg) | 1.5473
[9 empty] | 0.77521 | %
-300 | (mmHg)
-299.7 | (mmHg)
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | (mmHg) | Normal | 0 | 2.4495 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | (mmHg) | Normal | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 50 | 0.75 | 0.5625 | 0.0063281 | 1831023, 5.2.2021 | sertifikat standar | -200 s.d -300 | -299.7 | -299.7 | -200 | 1.5 | -300 | 1.5 | 1.5
Resolusi Alat | (mmHg) | Rectangular | -0.005 | 1.7321 | -0.0028868 | 1 | 50 | -0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Daya Baca Alat standar | (mmHg) | Rectangular | 0.25 | 1.7321 | 0.14434 | 1 | 50 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
Drift | (mmHg) | Rectangular | 0.15 | 1.7321 | 0.086603 | 1 | 50 | 0.086603 | 0.0075 | 1.125e-06 | 1831023, 5.2.2021 | drift | -200 s.d -300 | -299.7 | -299.7 | -200 | 0.2 | -300 | 0.15 | 0.15015
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.59084 | 0.0063379
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.76866
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 55.0801
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.004 | 2.004
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, |  |  |  | (mmHg) | 1.5404
[9 empty] | 0.51398 | %
-400 | (mmHg)
-400 | (mmHg)
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | (mmHg) | Normal | 0 | 2.4495 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | (mmHg) | Normal | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 50 | 0.75 | 0.5625 | 0.0063281 | 1831023, 5.2.2021 | sertifikat standar | -300 s.d -400 | -400 | -400 | -400 | 1.5 | -500 | 1.5 | 1.5
Resolusi Alat | (mmHg) | Rectangular | -0.005 | 1.7321 | -0.0028868 | 1 | 50 | -0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Daya Baca Alat standar | (mmHg) | Rectangular | 0.25 | 1.7321 | 0.14434 | 1 | 50 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
Drift | (mmHg) | Rectangular | 0.1 | 1.7321 | 0.057735 | 1 | 50 | 0.057735 | 0.0033333 | 2.2222e-07 | 1831023, 5.2.2021 | drift | -300 s.d -400 | -400 | -400 | -400 | 0.1 | -500 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.58667 | 0.006337
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.76595
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 54.3137
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0046
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, |  |  |  | (mmHg) | 1.5354
[9 empty] | 0.38386 | %
-500 | (mmHg)
-499.6 | (mmHg)
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | (mmHg) | Normal | 0 | 2.4495 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | (mmHg) | Normal | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 50 | 0.75 | 0.5625 | 0.0063281 | 1831023, 5.2.2021 | sertifikat standar | -300 s.d -400 | -499.6 | -499.6 | -400 | 1.5 | -500 | 1.5 | 1.5
Resolusi Alat | (mmHg) | Rectangular | -0.005 | 1.7321 | -0.0028868 | 1 | 50 | -0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Daya Baca Alat standar | (mmHg) | Rectangular | 0.25 | 1.7321 | 0.14434 | 1 | 50 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
Drift | (mmHg) | Rectangular | 0.2 | 1.7321 | 0.11547 | 1 | 50 | 0.11547 | 0.013333 | 3.5556e-06 | 1831023, 5.2.2021 | drift | -300 s.d -400 | -499.6 | -499.6 | -400 | 0.1 | -500 | 0.2 | 0.1996
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.59668 | 0.0063404
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.77245
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 56.1515
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0031
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, |  |  |  | (mmHg) | 1.5473
-600 | (mmHg) | [7 empty] | 0.30971 | %
-599.4 | (mmHg)
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | (mmHg) | Normal | 0 | 2.4495 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | (mmHg) | Normal | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 50 | 0.75 | 0.5625 | 0.0063281 | 1831023, 5.2.2021 | sertifikat standar | 0 s.d -100 | -599.4 | -599.4 | -500 | 1.5 | -600 | 1.5 | 1.5
Resolusi Alat | (mmHg) | Rectangular | -0.005 | 1.7321 | -0.0028868 | 1 | 50 | -0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Daya Baca Alat standar | (mmHg) | Rectangular | 0.25 | 1.7321 | 0.14434 | 1 | 50 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
Drift | (mmHg) | Rectangular | 0.3 | 1.7321 | 0.17321 | 1 | 50 | 0.17321 | 0.03 | 1.8e-05 | 1831023, 5.2.2021 | drift | 0 s.d -100 | -599.4 | -599.4 | -500 | 0.2 | -600 | 0.3 | 0.2994
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.61334 | 0.0063548
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.78316
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 59.1974
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0009
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, |  |  |  | (mmHg) | 1.567
[9 empty] | 0.26143 | %

## SERTIFIKAT NA (hidden)
13
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 1 / 6 / II - 21 / E - 012.12 DL | [6 empty] | Tanggal kalibrasi alat | Bulan | Tahun
|  |  | T.S - 046 - 18 / REV : 1 |  |  |  | 5 | Agustus | 2022
ISI DATA DISINI ^^
Nama Alat : | Suction Pump |  | Nomor Order : |  |  | E - 012.12 DL
Merek |  | : | SMAF
Model / Tipe |  | : | YX980D
Nomor Seri |  | : | D11-18-047
Kapasitas |  | : |  |  |  | 0
Resolusi |  | : | -0.05 | (mmHg)
Nama Pemilik : | RSUD Datu Sanggul |  | Identitas Pemilik : |  |  | Negeri
Alamat Pemilik |  | : | Jalan Brigjend Hasan Basri
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | Ruang Bersalin
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 44631
Tanggal Kalibrasi |  | : | 11 Maret 2022
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Hamdan Syarif |  |  |  | Kalibrasi
Lokasi Kalibrasi |  | : | Ruang Bersalin |  |  |  | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 5 Agustus 2023 |  |  |  | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 5 Agustus 2023
Metode Kerja |  | : | MK 046-18 |  |  |  | Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 5 Agustus2023
|  |  | Banjarbaru, |  | 2023-09-17
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001

## DB SERTIFIKAT NA (hidden)
No | Nama Alat | Kode Alat | Kode MK | Bulan
1 | Suction Pump | T.S - 046 - 18 / REV : 1 | MK 046 - 18 | Januari
2 | Analitical Balance | GM.S - 004-18 / REV : 1 | MK 004 - 18 | Februari
3 | Anasthesi Ventilator | FV. S - 09 / REV : 0 | FV.MK - 09 | Maret
4 | Audiometer | OA.S - 007-18 / REV : 1 | MK 007 - 18 | April
5 | Autoclave | SH.S - 01 / REV : 0 | SH.MK - 01 | Mei
6 | Baby Incubator | SH.S - 02 / REV : 0 | SH.MK - 02 | Juni
7 | Patient Monitor | KL.S - 05 / REV : 0 | KL.MK - 05 | Juli
8 | Blood Bank | SH.S - 03 / REV : 0 | SH.MK - 03 | Agustus
9 | Blood Pressure Monitor | T.S 014-18 / REV : 1 | MK 014 - 18 | September
10 | Centrifuge | WF.S - 016-18 / REV : 0 | MK 016 - 18 | Oktober
11 | Centrifuge Refrigerator | WF.S - 016-18 / REV : 0 | MK 016 - 18 | November
12 | CPAP | FV.S 017-18 / REV : 0 | MK 017-18 | Desember
13 | CTG | OA.S - 015-18 / REV : 1 | MK 015 - 18
14 | Defibrillator | KL.S - 03 / REV : 0 | KL.MK - 03
15 | Defibrillator Monitor | KL.S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
16 | Defibrillator with ECG | KL.S - 03 / REV : 0 | KL.MK - 03
17 | Dental Unit | GM.S - 03 / REV : 0 | GM.MK - 03
18 | Fetal Doppler | OA.S - 024 - 18 / REV : 1 | MK 024 - 18
19 | Electrocardiograph | KL.S - 020-18 / REV : 0 | MK 020 - 18
20 | EEG | KL.S - 021-18 / REV : 1 | MK 021 - 18
21 | Elektro Stimulator | KL.S - 11 / REV : 0 | KL.MK - 11
22 | Electrosurgery Unit | KL.S - 06 / REV : 0 | KL.MK - 06
23 | Examination Lamp | OA.S - 04 / REV : 0 | OA.MK - 04
24 | Flowmeter | FV.S - 025-18 / REV : 0 | MK 025 - 18
25 | Hemodialisa | FV.S - 12 / REV : 0 | FV.MK - 12
26 | Head Lamp | OA.S - 011 / REV : 0 | OA.MK - 011
27 | Heart Rate Monitor
28 | Infant Warmer | SH.S - 04 / REV : 0 | SH.MK - 04
29 | Infusion Pump | FV.S - 027-18 / REV : 0 | MK 027-18
30 | Inkubator Laboratorium | SH.S - 028 - 18 / REV : 1 | MK 028 - 18
31 | Laboratorium Refrigerator | SH.S - 07 / REV : 0 | SH.MK - 07
32 | Rotator | WF.S - 040-18 / REV : 1 | MK 040-18
33 | Lampu Operasi (Ceiling Type) | OA.S - 029-18 / REV : 0 | MK 029 - 18
34 | Lampu Operasi (Mobile Type) | OA.S - 06 / REV : 0 | OA.MK - 06 (IEC 60601 - 2 41)
35 | Anesthesi Unit | FV.S - 07 / REV : 0 | FV.MK - 07
36 | Mikropipet Fixed | FV.S - 114-19 / REV : 0 | MK 114 - 2019
37 | Mikropipet Variable | FV.S - 13 / REV : 0 | FV.MK - 13
38 | Nebulizer | FV.S - 035-18 / REV : 0 | MK 035 - 18
39 | Oxygen Concentrator | FV.S - 037-18 / REV : 0 | MK 037 - 18
40 | Oven | SH.S - 036-18 /REV : 0 | MK 036 - 18
41 | Phototherapy | OA.S - 038-18 / REV : 0 | MK 038 - 18
42 | Pulse Oxymeter | OA.S - 041-18 / REV : 1 | MK 041-18
43 | Short Wave Diathermi
44 | Sphygmomanometer | T.S - 042 - 18 / REV : 1 | MK 042 - 18
45 | Spirometer | FV.S - 04 / REV : 0 | FV.MK - 04
46 | Sterilisator Basah | SH.LHU - 08 / REV.0 | SH.MK - 08
47 | Sterilisator Kering | SH.S - 044-18 / REV : 1 | MK 044 - 18
48 | Suction Thorax
49 | Syringe Pump | FV.S - 047-18 / REV : 0 | MK 047 - 18
50 | Thermometer Klinik | SH.S - 11 / REV : 0 | SH.MK - 11
51 | Timbangan Bayi | GM.S - 051-18 / REV : 0 | MK 051-18
52 | Traction Unit | GM.S - 07 / REV : 1 | GM.MK - 07
53 | Treadmill | WF.S - 054-18 / REV : 1 | MK 054 - 18
54 | Treadmill with ECG | WF.S - 054-18 / REV : 1 | MK 054 - 18
55 | Ultrasound Therapy | KL.S - 11 / REV : 0 | KL.MK - 10
56 | USG | OA.S - 065 - 18 / REV : 0 | MK 065 - 18
57 | UV Lamp
58 | UV Sterilizer | OA.S - 067 - 18 / REV : 0 | MK 067 - 18
59 | Vacuum Extractor
60 | Vaporizer | FV.S - 08 / REV : 0 | FV.MK - 08 (ECRI 436 - 20010301)
61 | Ventilator | FV.S - 10 / REV : 0 | FV.MK - 10
62 | Wall Suction | T.S - 04 / REV : 0 | T.MK - 04 (ECRI 459 - 20010301)
63 | Water Bath | SH.S - 09 / REV : 0 | SK.MK - 09
64 | Mikropipet Multi Channel
65 | Parafin Bath
66 | Stirrer
67 | Medical Freezer
68 | Blood Warmer | SH.S - 081 - 2019 / REV :0 | MK 081 - 2019
71 | Defibrillator with ECG with SPO₂ | KL.S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
70 | Bedside Monitor with Defibrillator | KL. S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
76 | HFNC | FV.S - 14 / REV : 0 | FV.MK - 14
78 | Timbangan Dewasa | GM.S - 141-2019 / REV : 0 | MK 141 - 19

## SERTIFIKAT (hidden)
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 1 / 6 / II - 21 / E - 012.12 DL
OA.046-18
Nama Alat : | Suction Pump |  | Nomor Order : |  | E - 012.12 DL
Merek |  | : | SMAF
Model / Tipe |  | : | YX980D
Nomor Seri |  | : | D11-18-047
Resolusi |  | : | -0.05 | (mmHg)
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | Ruang Bersalin
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-03-11
Tanggal Kalibrasi |  | : | 11 Maret 2022
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Hamdan Syarif
Lokasi Kalibrasi |  | : | Ruang Bersalin
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Metode Kerja |  | : | MK 046-18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-17
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 012.12 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI SUCTION PUMP
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH