## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Pelaksana | Penanggung jawab
|  | Awal | Akhir
Rev 0 : 4.8.2022

## LK
LEMBAR KERJA KALIBRASI TACHOMETER
Nomor Sertifikat : 80 /
Merek |  |  | :
Model/Type |  |  | :
No. Seri |  |  | :
Resolusi | ( …...................... ) |  | : |  | RPM
| ( …...................... ) |  | : |  | RPM
| ( …...................... ) |  | : |  | RPM
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  | :
Nama Ruang |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  | :
Metode Kerja |  |  | : | MK.048-18
I. | Kondisi Ruang |  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  | : |  |  | °C |  | * Suhu ruang : 23 ± 2 °C
| 2. Kelembaban |  | : |  |  | %RH |  | * Kelembaban : 55 ± 10 % RH
II. | Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik |  | :
| 2. Fungsi |  | :
III. | Pengujian Kinerja
Kalibrasi Akurasi Kecepatan Putar
| No | Parameter | Setting Standar |  |  | Pembacaan Alat
|  |  | Hz |  | RPM | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Kecepatan Putaran ( RPM ) | 10 |  | 600
| 2 |  | 15 |  | 900
| 3 |  | 25 |  | 1500
| 4 |  | 50 |  | 3000
| 5 |  | 100 |  | 6000
| 6 |  | 150 |  | 9000
| 7 |  | 200 |  | 12000
| 8 |  | 250 |  | 15000
| 9 |  | 350 |  | 21000
| 10 |  | 500 |  | 30000
| 11 |  | 750 |  | 45000
| 12 |  | 1250 |  | 75000
| 13 |  | 1650 |  | 99000
| 14 |  | - |  | -
| 15 |  | - |  | -
| * | 7 Titik pengujian sesuai MK Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan Nomor : HK.02.02/V/0412/2020 Nomor MK : 049-18
| * | U/ tacho yang memiliki 2 / multi range, pengukuran paling tidak 3 titik setting pengukuran pada setiap range
IV. | Keterangan
V. | Alat Yang Digunakan
□ 1. Multifunction Calibration System, Merek : Time Electronics, Model : 5051, SN: 1188D21
□ 2. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (14082463) / (15062872) /(15062873)
/ (15062874) / (15062875)
□ 2. Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A (HE 21-000669) / (HE 21-000670)
□ 2. Thermohygrobarometer, Merek : GHM - GREISINGER, Model : GFTB.200 (34903053)
/ (34904091) / (34903051) / (34903046)
VI. | Petugas Kalibrasi
VII. | Tanggal Pembuatan laporan
Note on F29: INPUT RPM YANG DIINGINKAN

## ID
INPUT DATA KALIBRASI TACHOMETER
Nomor Sertifikat : 80 / | [5 empty] | 1 / V - 22 / E - 001.01 Dt
Merek |  |  | : | Compact
Model/Type |  |  | : | CT6/LSR/ERP
No. Seri |  |  | : | 631339
Resolusi |  | ( > 1000 ) | : | 0.1 | RPM
|  | ( < 10000 ) | : | 1 | RPM
|  | ( < 100000 ) | : | 1 | RPM
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 19 Mei 2020 | [7 empty] | Resolusi
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 20 Mei 2020 | [7 empty] | Input range resolusi | Tampilan | Resolusi
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium | [7 empty] | ( 0 - 99999 ) | ( > 1000 ) | 0.1
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Lab Kal LPFK Banjarbaru | [7 empty] | ( < 10000 ) | ( < 10000 ) | 1
Metode Kerja |  |  | : | MK.048-18 | [7 empty] | ( < 100000 ) | ( < 100000 ) | 1
( > 1000 )
I. | Kondisi Ruang |  |  | Awal | Akhir | Rata - rata | [5 empty] | ( > 10000 )
| 1. Suhu |  | : | 20.9 | 20.8 | 20.85 |  | °C |  |  |  | ( 1000 - 100000 )
| 2. Kelembaban |  | : | 59.7 | 60.9 | 60.3 |  | %RH
II. | Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Kinerja
Kalibrasi Akurasi Kecepatan Putar
| No | Parameter |  | Setting Standar | Pembacaan Alat | [5 empty] | Rata-rata |  |  |  | Valid
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |  | Rata-rata | Stdev
| 1 | Kecepatan Putaran ( RPM ) |  | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
| 2 |  |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
| 3 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| 4 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| 5 |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
| 6 |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
| 7 |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
| 8 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| 9 |  |  | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000
| 10 |  |  | 30000 | 30001 | 30001 | 30001 | 30001 | 30001 | 30001 | 30001
| 11 |  |  | 45000 | 45001 | 45001 | 45001 | 45001 | 45001 | 45001 | 45001
| 12 |  |  | 75000 | 75003 | 75003 | 75003 | 75003 | 75003 | 75003 | 75003
| 13 |  |  | 99000 | 99004 | 99004 | 99004 | 99004 | 99004 | 99004 | 99004
IV. | Keterangan
Ketidakpastian Kalibrasi Akurasi Kecepatan Putar dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengujian kinerja akurasi kecepatan putar tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
Metode Kalibrasi yang digunakan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Nomor : HK.02.02/V/0412/2020 Nomor MK : 048-18
V. | Alat Yang Digunakan
Osiloskop, Merek : BK. Precision, Model : 2567-MSO, SN: 497K19104 (Spare)
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611
VI. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
VII. | Tanggal Pembuatan laporan
19 Mei 2022
𝑆=√(1/(𝑁−1) ∑129_(1=1)^𝑁▒(𝑥_𝑖−𝑥 ̅ )^2 )
Note on G2: sisipkan " spasi " untuk memberi jeda antara "no sertifikat dengan kode unik"
Note on C8: Silahkan pilih untuk range pengukuran untuk pengisian resolusi
Note on E8: beri tanda " - / 0 / kosongi " bila tidak digunakan
Note on F8: Tiap Range mewakili 3 titik pengukuran, jika lebih dari 3 maka input juga di sertifikat RPM
Note on C9: Silahkan pilih untuk range pengukuran untuk pengisian resolusi, hide dan kosongkan bila tidak di gunakan
Note on E9: beri tanda " - / 0 / kosongi " bila tidak digunakan
Note on F9: Tiap Range mewakili 3 titik pengukuran, jika lebih dari 3 maka input juga di sertifikat RPM
Note on C10: Silahkan pilih untuk range pengukuran untuk pengisian resolusi, hide dan kosongkan bila tidak di gunakan
Note on E10: beri tanda " - / 0 / kosongi " bila tidak digunakan
Note on F10: Tiap Range mewakili 3 titik pengukuran, jika lebih dari 3 maka input juga di sertifikat RPM
Note on Q12: input range resolusi
Note on Q13: Silahkan isi sesuai range pada spesifikasi tachometer
Note on AA27: 𝑆=√(1/(𝑁−1) ∑129_(1=1)^𝑁▒(𝑥_𝑖−𝑥 ̅ )^2 )

## UB
BUDGET KETIDAKPASTIAN
TACHOMETER
Set | 600 | RPM | [8 empty] | Set | 3000 | RPM
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pembacaan berulang | RPM | normal | 1e-05 | 2.4495 | 5 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 5.5556e-23 | Pembacaan berulang | RPM | normal | 1e-05 | 2.4495 | 5 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 5.5556e-23
Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.0006 | 2 | 50 | 0.0003 | 1 | 0.0003 | 9e-08 | 1.62e-16 | Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.0006 | 2 | 50 | 0.0003 | 1 | 0.0003 | 9e-08 | 1.62e-16
resolusi UUT | RPM | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | RPM | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift alat standar | RPM | Segi 4 | 0.0002 | 1.7321 | 50 | 0.00011547 | 1 | 0.00011547 | 1.3333e-08 | 3.5556e-18 | Drift alat standar | RPM | Segi 4 | 0.0002 | 1.7321 | 50 | 0.00011547 | 1 | 0.00011547 | 1.3333e-08 | 3.5556e-18
Jumlah | [8 empty] | 0.00083344 | 1.3889e-08 | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028869 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0124 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0001
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057986 | RPM | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | RPM
[9 empty] | 0.0096643 | % | [9 empty] | 0.019328 | %
Set | 900 | RPM | [8 empty] | Set | 6000 | RPM
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pembacaan berulang | RPM | normal | 1e-05 | 2.4495 | 5 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 5.5556e-23 | Pembacaan berulang | RPM | normal | 1e-05 | 2.4495 | 5 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 5.5556e-23
Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.0006 | 2 | 50 | 0.0003 | 1 | 0.0003 | 9e-08 | 1.62e-16 | Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.0006 | 2 | 50 | 0.0003 | 1 | 0.0003 | 9e-08 | 1.62e-16
resolusi UUT | RPM | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | RPM | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift alat standar | RPM | Segi 4 | 0.0002 | 1.7321 | 50 | 0.00011547 | 1 | 0.00011547 | 1.3333e-08 | 3.5556e-18 | Drift alat standar | RPM | Segi 4 | 0.0002 | 1.7321 | 50 | 0.00011547 | 1 | 0.00011547 | 1.3333e-08 | 3.5556e-18
Jumlah | [8 empty] | 0.00083344 | 1.3889e-08 | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028869 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0124 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0001
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057986 | RPM | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | RPM
[9 empty] | 0.0064429 | % | [9 empty] | 0.0096638 | %
Set | 1500 | RPM | [8 empty] | Set | 9000 | RPM
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pembacaan berulang | RPM | normal | 1e-05 | 2.4495 | 5 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 5.5556e-23 | Pembacaan berulang | RPM | normal | 1e-05 | 2.4495 | 5 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 5.5556e-23
Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.0006 | 2 | 50 | 0.0003 | 1 | 0.0003 | 9e-08 | 1.62e-16 | Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.0006 | 2 | 50 | 0.0003 | 1 | 0.0003 | 9e-08 | 1.62e-16
resolusi UUT | RPM | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | resolusi UUT | RPM | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift alat standar | RPM | Segi 4 | 0.0002 | 1.7321 | 50 | 0.00011547 | 1 | 0.00011547 | 1.3333e-08 | 3.5556e-18 | Drift alat standar | RPM | Segi 4 | 0.0002 | 1.7321 | 50 | 0.00011547 | 1 | 0.00011547 | 1.3333e-08 | 3.5556e-18
Jumlah | [8 empty] | 0.00083344 | 1.3889e-08 | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028869 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0124 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0001
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057986 | RPM | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | RPM
[9 empty] | 0.0038657 | % | [9 empty] | 0.0064425 | %
[11 empty] | Set | 12000 | RPM
[11 empty] | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
[11 empty] | Pembacaan berulang | RPM | normal | 1e-05 | 2.4495 | 5 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 5.5556e-23
[11 empty] | Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.0006 | 2 | 50 | 0.0003 | 1 | 0.0003 | 9e-08 | 1.62e-16
[11 empty] | resolusi UUT | RPM | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
[11 empty] | Drift alat standar | RPM | Segi 4 | 0.0002 | 1.7321 | 50 | 0.00011547 | 1 | 0.00011547 | 1.3333e-08 | 3.5556e-18
[11 empty] | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
[11 empty] | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
[11 empty] | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0001
[11 empty] | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086
[11 empty] | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | RPM
[20 empty] | 0.0048319 | %
Set | 15000 | RPM | [8 empty] | Set | 45000 | RPM
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pembacaan berulang | RPM | normal | 1e-05 | 2.4495 | 5 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 5.5556e-23 | Pembacaan berulang | RPM | normal | 1e-05 | 2.4495 | 5 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 5.5556e-23
Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.0006 | 2 | 50 | 0.0003 | 1 | 0.0003 | 9e-08 | 1.62e-16 | Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.0006 | 2 | 50 | 0.0003 | 1 | 0.0003 | 9e-08 | 1.62e-16
resolusi UUT | RPM | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | resolusi UUT | RPM | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift alat standar | RPM | Segi 4 | 0.0002 | 1.7321 | 50 | 0.00011547 | 1 | 0.00011547 | 1.3333e-08 | 3.5556e-18 | Drift alat standar | RPM | Segi 4 | 0.0002 | 1.7321 | 50 | 0.00011547 | 1 | 0.00011547 | 1.3333e-08 | 3.5556e-18
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889 | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0001 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0001
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | RPM | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | RPM
[9 empty] | 0.0038655 | % | [9 empty] | 0.0012885 | %
Set | 21000 | RPM | [8 empty] | Set | 75000 | RPM
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pembacaan berulang | RPM | normal | 1e-05 | 2.4495 | 5 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 5.5556e-23 | Pembacaan berulang | RPM | normal | 1e-05 | 2.4495 | 5 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 5.5556e-23
Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.0006 | 2 | 50 | 0.0003 | 1 | 0.0003 | 9e-08 | 1.62e-16 | Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.0006 | 2 | 50 | 0.0003 | 1 | 0.0003 | 9e-08 | 1.62e-16
resolusi UUT | RPM | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | resolusi UUT | RPM | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift alat standar | RPM | Segi 4 | 0.0002 | 1.7321 | 50 | 0.00011547 | 1 | 0.00011547 | 1.3333e-08 | 3.5556e-18 | Drift alat standar | RPM | Segi 4 | 0.0002 | 1.7321 | 50 | 0.00011547 | 1 | 0.00011547 | 1.3333e-08 | 3.5556e-18
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889 | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0001 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0001
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | RPM | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | RPM
[9 empty] | 0.0027611 | % | [9 empty] | 0.0007731 | %
Set | 30000 | RPM | [8 empty] | Set | 99000 | RPM
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
Pembacaan berulang | RPM | normal | 1e-05 | 2.4495 | 5 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 5.5556e-23 | Pembacaan berulang | RPM | normal | 1e-05 | 2.4495 | 5 | 4.0825e-06 | 1 | 4.0825e-06 | 1.6667e-11 | 5.5556e-23
Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.0006 | 2 | 50 | 0.0003 | 1 | 0.0003 | 9e-08 | 1.62e-16 | Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.0006 | 2 | 50 | 0.0003 | 1 | 0.0003 | 9e-08 | 1.62e-16
resolusi UUT | RPM | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | resolusi UUT | RPM | Segi 4 | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift alat standar | RPM | Segi 4 | 0.0002 | 1.7321 | 50 | 0.00011547 | 1 | 0.00011547 | 1.3333e-08 | 3.5556e-18 | Drift alat standar | RPM | Segi 4 | 0.0002 | 1.7321 | 50 | 0.00011547 | 1 | 0.00011547 | 1.3333e-08 | 3.5556e-18
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889 | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0001 |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0001
Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086 | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | RPM | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | RPM
[9 empty] | 0.0019328 | % | [9 empty] | 0.00058568 | %
PILIHAN REKAL
1 | 1
2

## LP
HASIL KALIBRASI TACHOMETER
Nomor Sertifikat : 80 / 1 / V - 22 / E - 001.01 Dt
Merek |  |  | : | Compact
Model/Type |  |  | : | CT6/LSR/ERP
No. Seri |  |  | : | 631339
Resolusi ( > 1000 ) |  |  | : | 0.1 | RPM
| ( < 10000 ) |  | : | 1 | RPM
| ( < 100000 ) |  | : | 1 | RPM
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 19 Mei 2020
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 20 Mei 2020
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Lab Kal LPFK Banjarbaru
Metode Kerja |  |  | : | MK.048-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 20.4 ± 0.5 ) °C
| 2. Kelembaban |  | : | ( 59.5 ± 2.6 ) %RH
II. | Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Kinerja
Kalibrasi Akurasi Kecepatan Putar
| No | Parameter |  | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Kecepatan Putaran ( RPM ) |  | 600 | 550.0006 | 49.9994 | 0.057986
| 2 |  |  | 900 | 900.0006 | -0.0006 | 0.057986
| 3 |  |  | 1500 | 1500.0006 | -0.0006 | 0.057986
| 4 |  |  | 3000 | 3000.0006 | -0.0006 | 0.57983
| 5 |  |  | 6000 | 6000.0006 | -0.0006 | 0.57983
| 6 |  |  | 9000 | 9000.0006 | -0.0006 | 0.57983
| 7 |  |  | 12000 | 12000.0006 | -0.0006 | 0.57983
| 8 |  |  | 15000 | 15000.0006 | -0.0006 | 0.57983
| 9 |  |  | 21000 | 21000.0006 | -0.0006 | 0.57983
| 10 |  |  | 30000 | 30001.0006 | -1.0006 | 0.57983
| 11 |  |  | 45000 | 45001.0006 | -1.0006 | 0.57983
| 12 |  |  | 75000 | 75003.0006 | -3.0006 | 0.57983
| 13 |  |  | 99000 | 99004.0006 | -4.0006 | 0.57983
| 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
IV. | Keterangan
Ketidakpastian Kalibrasi Akurasi Kecepatan Putar dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 %
dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengujian kinerja akurasi kecepatan putar tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
Metode Kalibrasi yang digunakan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Nomor : HK.02.02/V/0412/2020 Nomor MK : 048-18
V. | Alat Yang Digunakan
Osiloskop, Merek : BK. Precision, Model : 2567-MSO, SN: 497K19104 (Spare)
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611
VI. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
| Nama |  |  |  |  | Tanggal | Paraf
| Dibuat Oleh |  | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro |  |  | 19 Mei 2022
Penyelia
Note on B9: di hide jangan di delete
Note on E9: di hide jangan di delete
Note on B10: Silahkan di hide jangan di delete
Note on E10: dihide jangan di delete

## LH
HASIL KALIBRASI TACHOMETER
Nomor Sertifikat : 80 / 1 / V - 22 / E - 001.01 Dt
Merek |  |  | : | Compact
Model/Type |  |  | : | CT6/LSR/ERP
No. Seri |  |  | : | 631339
Resolusi |  | ( > 1000 ) | : | 0.1 | RPM
|  | ( < 10000 ) | : | 1 | RPM
|  | ( < 100000 ) | : | 1 | RPM
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 19 Mei 2020
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 20 Mei 2020
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Lab Kal LPFK Banjarbaru
Metode Kerja |  |  | : | MK 048-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 20.4 |  | 0.5
| 2. Kelembaban |  | : | 59.5 |  | 2.6
II. | Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Kinerja
Kalibrasi Akurasi Kecepatan Putar
| No | Parameter |  | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Kecepatan Putaran ( RPM ) |  | 600 | 550.0006 | 49.9994 | 0.057986
| 2 |  |  | 900 | 900.0006 | -0.0006 | 0.057986
| 3 |  |  | 1500 | 1500.0006 | -0.0006 | 0.057986
| 4 |  |  | 3000 | 3000.0006 | -0.0006 | 0.57983
| 5 |  |  | 6000 | 6000.0006 | -0.0006 | 0.57983
| 6 |  |  | 9000 | 9000.0006 | -0.0006 | 0.57983
| 7 |  |  | 12000 | 12000.0006 | -0.0006 | 0.57983
| 8 |  |  | 15000 | 15000.0006 | -0.0006 | 0.57983
| 9 |  |  | 21000 | 21000.0006 | -0.0006 | 0.57983
| 10 |  |  | 30000 | 30001.0006 | -1.0006 | 0.57983
| 11 |  |  | 45000 | 45001.0006 | -1.0006 | 0.57983
| 12 |  |  | 75000 | 75003.0006 | -3.0006 | 0.57983
| 13 |  |  | 99000 | 99004.0006 | -4.0006 | 0.57983
| 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
IV. | Keterangan
Ketidakpastian Kalibrasi Akurasi Kecepatan Putar dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 %
dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengujian kinerja akurasi kecepatan putar tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
Metode Kalibrasi yang digunakan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Nomor : HK.02.02/V/0412/2020 Nomor MK : 048-18
V. | Alat Yang Digunakan
Osiloskop, Merek : BK. Precision, Model : 2567-MSO, SN: 497K19104 (Spare)
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611
VI. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
Note on C9: PC-PK: HIDE JIKA TIDAK DIGUNAKAN
Note on C10: PC-PK: HIDE JIKA TIDAK DIGUNAKAN

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 | - | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 | - | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 | - | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 | - | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.25 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 | - | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 | - | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 | - | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 |  | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 |  | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 |  | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 | - | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 | - | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | - | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 | - | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 | - | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 | - | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 | - | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 | - | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 | - | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 | - | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 | - | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 | - | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 | - | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 | - | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 | - | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 | - | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | - | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
-
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 | - | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 | - | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 | - | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 | - | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 | - | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 | - | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 | - | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 | - | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 | - | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 | - | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 | - | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 | - | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 | - | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 | - | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 | - | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 | - | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 | - | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  | 2 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | 0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0 |  | 7 | 90 | -1 | -3.2 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | 0 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0 |  | 4 | 990 | 3.9 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0 |  | 7 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.7 | 1e-06 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4.5 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.6
| 2 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4.5 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 4.3 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 4.2 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.9 | 1e-06 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 0 | - | - | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2017 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | - | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | - | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | - | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | - | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | - | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | - | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | - | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | - | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | -0.7 | - | - | 0 |  |  | 13 | 30 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 13 | 960 | 0.9 | - | - | 0 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 14 | 30 | 0.6 | - | - | 0 |  |  | 14 | 960 | 0.9 | - | - | 0 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 15 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 15 | 960 | 0.9 | - | - | 0 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 750 | - | - | - | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | - | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | - | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | 0 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | - | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | - | 0 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | - | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | - | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | - | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | - | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | - | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | - | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 13 | 40 | -1.3 | - | - | 0 |  |  | 13 | 970 | 1 | - | - | 0 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 14 | 40 | 0.3 | - | - | 0 |  |  | 14 | 970 | 1 | - | - | 0 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 15 | 40 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 15 | 970 | 1 | - | - | 0 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | - | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | - | 0 |  | 15 | 2.6
| 18 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | - | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | - | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 800 | - | - | - | 0 |  | 18 | 1.6
[24 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | - | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | 0 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | - | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | - | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | - | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | - | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | - | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | - | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -1.3 | - | - | 0 |  |  | 13 | 980 | 1 | - | - | 0 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 14 | 980 | 1 | - | - | 0 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 15 | 50 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 15 | 980 | 1 | - | - | 0 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | - | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 0 | - | - | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | - | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | - | 0 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | - | 0 |  | 14 | 2.4
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 850 | - | - | - | 0 |  | 15 | 2.6
[24 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | - | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | - | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | - | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | - | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | - | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | - | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | - | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | - | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | - | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | - | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | - | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | - | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 13 | 30 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 13 | 990 | 1.1 | - | - | 0
| 14 | 30 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 14 | 990 | 1.1 | - | - | 0
| 15 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 15 | 60 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 15 | 990 | 1.1 | - | - | 0
| 16 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 60 | 0 | - | - | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 900 | - | - | - | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.25 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | - | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | - | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | - | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | - | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | - | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | - | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | - | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | - | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | - | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | - | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 35 | 0.3 | - | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -1.9 | - | - | 0 |  |  | 13 | 1000 | 1.1 | - | - | 0
| 14 | 35 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 14 | 70 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 14 | 1000 | 1.1 | - | - | 0
| 15 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 15 | 1000 | 1.1 | - | - | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 1000 | - | - | - | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | - | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | - | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | 0 | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | - | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | - | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | - | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | - | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | - | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | - | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | - | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | - | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | - | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 37 | 0.4 | - | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -2.5 | - | - | 0 |  |  | 13 | 1005 | 1.1 | - | - | 0
| 14 | 37 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 14 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 14 | 1005 | 1.1 | - | - | 0
| 15 | 37 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -1.3 | - | - | 0 |  |  | 15 | 1005 | 1.1 | - | - | 0
| 16 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 1005 | - | - | - | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | - | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | - | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | - | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | - | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | - | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | - | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | - | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | - | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | - | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | - | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | - | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | - | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 13 | 40 | 0.5 | - | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -3.2 | - | - | 0 |  |  | 13 | 1010 | 1.1 | - | - | 0
| 14 | 40 | -1.1 | - | - | 0 |  |  | 14 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 14 | 1010 | 1e-06 | - | - | 0
| 15 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -2 | - | - | 0 |  |  | 15 | 1010 | 1e-06 | - | - | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 1020 | - | - | - | 0
15 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 |  |  |  |  | 15 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 |  |  |  |  | 15 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 |  |  |  |  | 15 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa | 2022 | 2020 | -
15 | -0.6 | - | - | 0 |  | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 960 | 0.9 | - | - | 0
20 | -0.5 | - | - | 0 |  | 40 | -0.3 | - | - | 0 |  | 970 | 1 | - | - | 0 |  | Suhu | 20.85 | 20.3822 | 0.070711 | 0.5
25 | -0.4 | - | - | 0 |  | 50 | -0.3 | - | - | 0 |  | 980 | 1 | - | - | 0 |  | %RH | 60.3 | 59.4922 | 0.84853 | 2.6
30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 60 | -0.5 | - | - | 0 |  | 990 | 1.1 | - | - | 0 |  | hPa |  |  |  | 2.6
35 | -0.1 | - | - | 0 |  | 70 | -0.8 | - | - | 0 |  | 1000 | 1.1 | - | - | 0
37 | -0.1 | - | - | 0 |  | 80 | -1.3 | - | - | 0 |  | 1005 | 1.1 | - | - | 0 |  | HASIL | ( 20.4 ± 0.5 ) °C
40 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 90 | -2 | - | - | 0 |  | 1010 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | ( 59.5 ± 2.6 ) %RH
( ± )
[18 empty] | KOREKSI SUHU | KOREKSI KELEMBABAN | KOREKSI TEKANAN
[18 empty] | -0.46783 | -0.80782
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 2016 | 1 |  | 20.4 | 0.5 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2016 | 2 |  | 59.5 | 2.6 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2016 | 3
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 2016 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 2016 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2016 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 2016 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 2016 | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 2016 | 11
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 12
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 13
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 14
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 15
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 16
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 17
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 18
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | 2016 | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 2016 | 20
15

## Sert RPM
1 | Multifunction Calibration System, Merek : Time Electronics, Model : 5051, SN: 1188D21 | [5 empty] | 2 | Osiloskop, Merek : BK. Precision, Model : 2567-MSO, SN: 497K19104 (Spare)
| KOREKSI FREKUENSI |  |  |  | Driff | U95 |  | KOREKSI FREKUENSI |  |  |  | Driff | U95
| HZ | [6 empty] | HZ
| ( HZ ) | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  | ( HZ ) | 2019 | 2020 | 2021
| 0.5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06 |  | 0.5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06 |  | 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06 |  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06 |  | 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06 |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| 200 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06 |  | 200 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06 |  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| 10000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-06 |  | 10000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
3 | Osiloskop, Merek : BK. Precision, Model : 2567-MSO, SN: 497K19105 (Spare) | [5 empty] | 4 | Osiloskop, Merek : BK. Precision, Model : 2567-MSO, SN: 497K19106 (Spare)
| KOREKSI FREKUENSI |  |  |  | Driff | U95 |  | KOREKSI FREKUENSI |  |  |  | Driff | U95
| HZ | [6 empty] | HZ
| ( HZ ) | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  | ( HZ ) | 2019 | 2020 | 2021
| 0.5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 0.5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| 200 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 200 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
| 10000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 10000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
Osiloskop, Merek : BK. Precision, Model : 2567-MSO, SN: 497K19104 (Spare)
2 | Osiloskop, Merek : BK. Precision, Model : 2567-MSO, SN: 497K19104 (Spare) | [5 empty] | 2 | Osiloskop, Merek : BK. Precision, Model : 2567-MSO, SN: 497K19104 (Spare) | [8 empty] | No | Satuan | Setting Standar | Rata-rata Pembacaan Alat | Interpolasi Koreksi | Pembacaan Alat Terkoreksi | Koreksi | STDEV | Resolusi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | U95 | SERT REKAL 1/2
| KOREKSI FREKUENSI |  |  |  | Driff | U95 |  | KOREKSI JUMLAH PUTARAN |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | 1 | (RPM) | 600 | 550 | 0.0006 | 550.0006 | 49.9994 | 1e-05 | 0.05 | 0.0006 | 0.0006 | 0.057986 | 0.0002
| HZ | [6 empty] | RPM | [8 empty] | 2 |  | 900 | 900 | 0.0006 | 900.0006 | -0.0006 | 1e-05 | 0.05 | 0.0006 | 0.0006 | 0.057986 | 0.0002
| ( HZ ) | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  | ( RPM ) | 2019 | 2020 | 2021 | [5 empty] | 3 |  | 1500 | 1500 | 0.0006 | 1500.0006 | -0.0006 | 1e-05 | 0.05 | 0.0006 | 0.0006 | 0.057986 | 0.0002
| 0.5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 30 | - | - | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |  |  |  | 4 |  | 3000 | 3000 | 0.0006 | 3000.0006 | -0.0006 | 1e-05 | 0.5 | 0.0006 | 0.0006 | 0.57983 | 0.0002
| 1 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 60 | - | - | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |  |  |  | 5 |  | 6000 | 6000 | 0.0006 | 6000.0006 | -0.0006 | 1e-05 | 0.5 | 0.0006 | 0.0006 | 0.57983 | 0.0002
| 5 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 300 | - | - | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |  |  |  | 6 |  | 9000 | 9000 | 0.0006 | 9000.0006 | -0.0006 | 1e-05 | 0.5 | 0.0006 | 0.0006 | 0.57983 | 0.0002
| 20 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 1200 | - | - | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |  |  |  | 7 |  | 12000 | 12000 | 0.0006 | 12000.0006 | -0.0006 | 1e-05 | 0.5 | 0.0006 | 0.0006 | 0.57983 | 0.0002
| 50 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 3000 | - | - | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |  |  |  | 8 |  | 15000 | 15000 | 0.0006 | 15000.0006 | -0.0006 | 1e-05 | 0.5 | 0.0006 | 0.0006 | 0.57983 | 0.0002
| 200 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 12000 | - | - | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |  |  |  | 9 |  | 21000 | 21000 | 0.0006 | 21000.0006 | -0.0006 | 1e-05 | 0.5 | 0.0006 | 0.0006 | 0.57983 | 0.0002
| 1000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 60000 | - | - | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |  |  |  | 10 |  | 30000 | 30001 | 0.0006 | 30001.0006 | -1.0006 | 1e-05 | 0.5 | 0.0006 | 0.0006 | 0.57983 | 0.0002
| 10000 | - | - | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 |  | 600000 | - | - | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |  |  |  | 11 |  | 45000 | 45001 | 0.0006 | 45001.0006 | -1.0006 | 1e-05 | 0.5 | 0.0006 | 0.0006 | 0.57983 | 0.0002
[17 empty] | 12 |  | 75000 | 75003 | 0.0006 | 75003.0006 | -3.0006 | 1e-05 | 0.5 | 0.0006 | 0.0006 | 0.57983 | 0.0002
[17 empty] | 13 |  | 99000 | 99004 | 0.0006 | 99004.0006 | -4.0006 | 1e-05 | 0.5 | 0.0006 | 0.0006 | 0.57983 | 0.0002
[17 empty] | 14 | [11 empty] | 0
Osiloskop, Merek : BK. Precision, Model : 2567-MSO, SN: 497K19104 (Spare) | [7 empty] | Ketertelusuran | [5 empty] | Tahun |  |  | 15 | [11 empty] | 0
Multifunction Calibration System, Merek : Time Electronics, Model : 5051, SN: 1188D21 | [6 empty] | 1 | Hasil pengujian kinerja akurasi kecepatan putar tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS | [5 empty] | 2019 | 2020 | 2021
Osiloskop, Merek : BK. Precision, Model : 2567-MSO, SN: 497K19104 (Spare) | [6 empty] | 2 | Hasil pengujian kinerja akurasi kecepatan putar tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS | [5 empty] | 2019 | 2020 | 2021
Osiloskop, Merek : BK. Precision, Model : 2567-MSO, SN: 497K19105 (Spare) | [6 empty] | 3 | Hasil pengujian kinerja akurasi kecepatan putar tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS | [5 empty] | 2019 | 2020 | 2021
Osiloskop, Merek : BK. Precision, Model : 2567-MSO, SN: 497K19106 (Spare) | [6 empty] | 4 | Hasil pengujian kinerja akurasi kecepatan putar tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS | [5 empty] | 2019 | 2020 | 2021
2 | [7 empty] | Hasil pengujian kinerja akurasi kecepatan putar tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui UKAS
Note on AN32: 1 X REKAL = 1/3 *U > X REKAL = 1/2*(MAX-MIN)

## Kata-kata (hidden)
Baik
Tidak Baik
Choirul Huda
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Fikry Faradinna
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Septia Khairunnisa
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Wardimanul Abrar