## Lembar Kerja
LEMBAR KERJA KALIBRASI THERMOHYGROMETER
Nomor Sertifikat : 79 / / - / E - Dt
| Merek |  | :
| Model/Tipe |  | :
| No. Seri |  | :
| Resolusi : | Suhu | : | °C
|  | Kelembaban Relatif : |  | %RH
| Tanggal Penerimaan Alat |  | :
| Tanggal Kalibrasi |  | :
| Tempat Kalibrasi |  | :
| Nama Ruang |  | :
| Metode Kerja |  | : | 049-18
I. | Kondisi Ruang |  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  | : |  |  | 0C
| 2. Kelembaban |  | : |  |  | %RH
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  |  | : Baik / Tidak baik
| 2. Fungsi |  |  | : Baik / Tidak baik |  |  | (Pilih salah satu dan coret yang tidak perlu)
III. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Suhu pada kelembaban relatif 50% RH
No | Titik Ukur (°C) | Data
|  | Pembacaan (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  | Standar
2 |  | Alat
No | Titik Ukur (°C) | Data
|  | Pembacaan (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  | Standar
2 |  | Alat
No | Titik Ukur (°C) | Data
|  | Pembacaan (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  | Standar
2 |  | Alat
No | Titik Ukur (°C) | Data
|  | Pembacaan (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  | Standar
2 |  | Alat
b. Kalibrasi Kelembaban pada suhu 25°C
No | Titik Ukur (%RH) | Data
|  | Pembacaan (%RH) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 40 | Standar (Naik)
2 |  | Alat (Naik)
3 |  | Standar (Turun)
4 |  | Alat (Turun)
No | Titik Ukur (%RH) | Data
|  | Pembacaan (%RH) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 50 | Standar (Naik)
2 |  | Alat (Naik)
3 |  | Standar (Turun)
4 |  | Alat (Turun)
No | Titik Ukur (%RH) | Data
|  | Pembacaan (%RH) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 60 | Standar (Naik)
2 |  | Alat (Naik)
3 |  | Standar (Turun)
4 |  | Alat (Turun)
No | Titik Ukur (%RH) | Data
|  | Pembacaan (%RH) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 70 | Standar (Naik)
2 |  | Alat (Naik)
3 |  | Standar (Turun)
4 |  | Alat (Turun)
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
V. | Alat Ukur yang digunakan
Thermohygrometer,Merek : KIMO, Model : KH - 210 - AO, SN : 14082463, 15062872, 15062874, 15062875
Thermohygrometer,Merek : SEKONIC, Model : ST-50A, SN : HE 21-000670, HE 21-000669
Climatic Chamber, Merek : Kambic, Model : KK-190, SN : 21026844
Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 20490964
Thermohygrometer Reference, Merek : Fluke, Model : 1620A, SN : C12703
Thermohygro Sensor, SN : C12703, C13549
Thermohygrolightmeter, Merek : KIMO, KH-210-AO No Seri :14082463, 15062872, 15062873, 15062874, 15062875
Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046, 34903053, 34903051, 34904091
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586, A.100605, A.100609, A.100611, A.100616,
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617, A.100618, A.100615
VI. | Petugas Kalibrasi
……………………………………………

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Nama
|  | Awal | Akhir
1 | 22.8.2022 | SN Rotronic 20490964 | 72064154 | diman
| 22.8.2022 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui Laboratorium SNSU | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | diman
| 22.8.2022 | Hasil pengujian kinerja kelembaban relatif ke Sistem Internasional ( SI ) melalui Laboratorium SNSU | Hasil pengujian kinerja kelembaban relatif tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | diman
2 | 25.8.2022 | Kolom pembacaan alat berada di F dan kolom pembacaan standar di kolom D | Kolom pembacaan alat berada di D dan kolom pembacaan standar di kolom F | venna
|  | Rumus koreksi naik kolom H-D | Rumus koreksi naik kolom G-D | venna
3 | 21.12.2022 | Belum otomatis thermohygrometer digital dan analog | Done | Venna
4 | 20.1.2023 | Link UB Resolusi Thermohygro ada yg belum terlink | Done | Venna
5 |  | Link repeat ub terlink dengan stdev uut | Done | Venna
6 | 14.4.2023 | Temuan PRL : Jika distribusi resolusi analog maka Triang, Jika digital maka React. |  | Diman
|  | UB u Resolusi : IF('Input Data.'!G7="Analog",B5*0.2,B5*0.5) | IF('Input Data.'!G7="Analog",B5*1,B5*0.5)
|  | UB pembagi Resolusi : SQRT(3) | IF('Input Data.'!G7="Analog",SQRT(6),SQRT(3))
7 | 14.4.2023 | Temuan PRL : Interpolasi 80%RH Chamber untuk nilai kestabilan dan keseragaman |  | Diman
|  | 0 | FORECAST(I39,K37:K38,I37:I38) FORECAST(I39,L37:L38,I37:I38)
8 | 14.4.2023 | - | Update sertifikat thermohygro | Diman
9 | 4.7.2023 | - | tambahan optional titik ukur 2,5,8 °C | diman
Rev 5 : 7.7.2023

## ID
INPUT DATA KALIBRASI THERMOHYGROMETER DIGITAL
Nomor Sertifikat : 79 / | [7 empty] | 1 / VII - 23 / E - 001 Dt | [5 empty] | Nomor Sertifikat : 79 / |  | INPUT DATA KALIBRASI THERMOHYGROMETER DIGITAL
[14 empty] | Nomor Sertifikat : 84 / |  | INPUT DATA KALIBRASI THERMOHYGROMETER ANALOG
| Merek |  | : | Extech
| Model/Tipe |  | : | SD 700
| No. Seri |  | : | A.100611
| Resolusi Suhu |  | : | 0.1 | °C | Digital | [7 empty] | Digital
| Resolusi Kelembaban relatif |  | : | 0.1 | %RH
| Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 4 Januari 2023 | [9 empty] | Analog
| Tanggal Kalibrasi |  | : | 4 Januari 2023
| Tempat Kalibrasi |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
| Nama Ruang |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
| Metode Kerja |  | : | MK 049-18
I. | Kondisi Ruang |  |  | Awal | Akhir | Rata-rata
| 1. Suhu |  | : | 19.8 | 19.5 | 19.65 | °C |  | 19.65
| 2. Kelembaban |  | : | 59.7 | 59.1 | 59.4 | %RH |  | 59.4 |  |  |  |  | Baik
Tidak Baik
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Suhu
No | Titik Ukur (°C) | Jumlah Data (°C) | [6 empty] | Rata-Rata (°C) | Rata-Rata Terkoreksi (°C) | Koreksi (°C) | Stdev (°C) | Rata-rata | Terkoreksi | Koreksi |  | Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 72064154
|  | Pembacaan (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [8 empty] | (x) | x1 | y1 | x2 | y2
1 | 2* | Standar | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6685 |  | 2.4324e-16 | 20.065 | 20.1649 | -0.04 |  | 1.9 | 20 | 0.1 | 25 | 0.09 | 0.1362 | 2.0362
2 |  | Alat | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | -0.8315 | 0 | 20.2
No | Titik Ukur (°C) | Jumlah Data (°C) | [6 empty] | Rata-Rata (°C) | Rata-Rata Terkoreksi (°C) | Koreksi (°C) | Stdev (°C) | Rata-rata | Terkoreksi | Koreksi |  | Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 72064154
|  | Pembacaan (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [8 empty] | (x) | x1 | y1 | x2 | y2
1 | 5* | Standar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.755 |  | 0 | 25.045 | 25.134 | 0.03 |  | 5 | 25 | 0.09 | 30 | 0.08 | 0.13 | 5.13
2 |  | Alat | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  | -0.345 | 9.7295e-16 | 25.1
No | Titik Ukur (°C) | Jumlah Data (°C) | [6 empty] | Rata-Rata (°C) | Rata-Rata Terkoreksi (°C) | Koreksi (°C) | Stdev (°C) | Rata-rata | Terkoreksi | Koreksi |  | Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 72064154
|  | Pembacaan (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [8 empty] | (x) | x1 | y1 | x2 | y2
1 | 8* | Standar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.74 |  | 0 | 30.0067 | 30.09 | 0.09 |  | 8 | 30 | 0.08 | 35 | 0.07 | 0.124 | 8.124
2 |  | Alat | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  | -0.36 | 0 | 30
No | Titik Ukur (°C) | Jumlah Data (°C) | [6 empty] | Rata-Rata (°C) | Rata-Rata Terkoreksi (°C) | Koreksi (°C) | Stdev (°C) | Rata-rata | Terkoreksi | Koreksi |  | Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 72064154
|  | Pembacaan (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [8 empty] | (x) | x1 | y1 | x2 | y2
1 | 25 | Standar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25.09 |  | 0 | 34.9967 | 35.07 | 0.7 |  | 34.9967 | 35 | 0.07 | 45 | 0.05 | 0.070007 | 35.0667
2 |  | Alat | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 |  | -0.01 | 3.8918e-15 | 35
b. Kalibrasi Kelembaban pada suhu 25°C
No | Titik Ukur (%RH) | Jumlah Data (%RH) | [6 empty] | Rata-Rata (%RH) | Rata-Rata Terkoreksi (%RH) | Koreksi (%RH) | Stdev (%RH) | Rata-rata | Terkoreksi | Koreksi |  | Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 72064154 | [6 empty] | Upscale |  | Downscale |  | Up-Down (ABS) | Histerisis
|  | Pembacaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [8 empty] | (x) | x1 | y1 | x2 | y2 |  |  | 40 | 42.4 | 40 | 42.4 | 0 | 0.3
1 | 40 | Standar (Naik) | 43.41 | 43.41 | 43.41 | 43.41 | 43.41 | 43.41 | 43.41 | 42.2798 |  | 0 | 43.4067 | 42.28 | -0.12 |  | 43.4067 | 40 | -1.27 | 50 | -0.86 | -1.1303 | 42.2763 | 50 | 51.6 | 50 | 51.6 | 0
2 |  | Alat (Naik) | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |  | -0.12019 | 0 | 42.4 |  |  |  | 43.5133 | 40 | -1.27 | 50 | -0.86 | -1.126 | 42.3874 | 60 | 59.9333 | 60 | 59.8 | 0.13333
|  | Standar (Turun) | 43.52 | 43.52 | 43.52 | 43.52 | 43.5 | 43.5 | 43.5133 | 42.3874 |  | 0.010328 | 43.5133 | 42.38 | -0.02 | [8 empty] | 70 | 70.5 | 70 | 70.8 | 0.3
|  | Alat (Turun) | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |  | -0.01262 | 0 | 42.4
No | Titik Ukur (%RH) | Jumlah Data (%RH) | [6 empty] | Rata-Rata (%RH) | Rata-Rata Terkoreksi (%RH) | Koreksi (%RH) | Stdev (%RH) | Rata-rata | Terkoreksi | Koreksi |  | Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 72064154
|  | Pembacaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [8 empty] | (x) | x1 | y1 | x2 | y2
1 | 50 | Standar (Naik) | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.715 | 51.9473 |  | 0.016432 | 52.715 | 51.95 | 0.35 |  | 52.715 | 50 | -0.86 | 60 | -0.52 | -0.76769 | 51.9473
2 |  | Alat (Naik) | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 |  | 0.34731 | 0 | 51.6 |  |  |  | 52.59 | 50 | -0.86 | 60 | -0.52 | -0.77194 | 51.8181
|  | Standar (Turun) | 52.59 | 52.59 | 52.59 | 52.59 | 52.59 | 52.59 | 52.59 | 51.8181 |  | 7.7836e-15 | 52.59 | 51.82 | 0.22
|  | Alat (Turun) | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 |  | 0.21806 | 0 | 51.6
No | Titik Ukur (%RH) | Jumlah Data (%RH) | [6 empty] | Rata-Rata (%RH) | Rata-Rata Terkoreksi (%RH) | Koreksi (%RH) | Stdev (%RH) | Rata-rata | Terkoreksi | Koreksi |  | Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 72064154
|  | Pembacaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [8 empty] | (x) | x1 | y1 | x2 | y2
1 | 60 | Standar (Naik) | 61.74 | 61.75 | 61.75 | 61.75 | 61.75 | 61.75 | 61.7483 | 61.2773 |  | 0.0040825 | 61.7483 | 61.28 | 1.38 |  | 61.7483 | 60 | -0.52 | 70 | -0.24 | -0.47105 | 61.2773
2 |  | Alat (Naik) | 60.1 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9333 |  | 1.344 | 0.08165 | 59.9333 |  |  |  | 61.38 | 60 | -0.52 | 70 | -0.24 | -0.48136 | 60.8986
|  | Standar (Turun) | 61.37 | 61.37 | 61.4 | 61.4 | 61.37 | 61.37 | 61.38 | 60.8986 |  | 0.015492 | 61.38 | 60.9 | 1.1
|  | Alat (Turun) | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 |  | 1.0986 | 7.7836e-15 | 59.8
No | Titik Ukur (%RH) | Jumlah Data (%RH) | [6 empty] | Rata-Rata (%RH) | Rata-Rata Terkoreksi (%RH) | Koreksi (%RH) | Stdev (%RH) | Rata-rata | Terkoreksi | Koreksi |  | Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 72064154
|  | Pembacaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [8 empty] | (x) | x1 | y1 | x2 | y2
1 | 70 | Standar (Naik) | 71.08 | 71.08 | 71.08 | 71.08 | 71.09 | 71.09 | 71.0833 | 70.8672 |  | 0.005164 | 70.3583 | 70.13 | 0.23 |  | 70.3583 | 70 | -0.24 | 80 | -0.02 | -0.23212 | 70.1262
2 |  | Alat (Naik) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |  | 0.36717 | 0 | 69.9 |  |  |  | 70.3033 | 70 | -0.24 | 80 | -0.02 | -0.23333 | 70.07
|  | Standar (Turun) | 71.56 | 71.56 | 71.56 | 71.56 | 71.56 | 71.55 | 71.5583 | 71.3526 |  | 0.0040825 | 70.3033 | 70.07 | 0.17
|  | Alat (Turun) | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 |  | 0.55262 | 0 | 69.9
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Hasil pengujian kinerja kelembaban relatif tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Metode Kalibrasi yang digunakan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/V/0412/2020 Nomor MK : 049-18
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 1
Titik ukur yang diberikan symbol (*) tidak termasuk dalam lingkup akreditasi
V. | Alat Ukur yang digunakan
Thermohygrometer,Merek : KIMO, Model : KH - 210 - AO, SN : 14082463, 15062872, 15062874, 15062875
Thermohygrometer,Merek : SEKONIC, Model : ST-50A, SN : HE 21-000670, HE 21-000669
Climatic Chamber, Merek : Kambic, Model : KK-190, SN : 21026844
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878
Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 72064154
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609
VI. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
VII. | Tanggal Pembuatan Laporan
16 September 2023
Note on G7: dipilih slur
Note on B89: Silahkan pilih channel untuk titik ukur (2,5,8 °C) Jika tidak, delete saja
Note on B96: Silahkan pilih standar untuk titik ukur (2,5,8 °C) Jika tidak, delete saja

## Uncertainty Budget
UNCERTAINTY BUDGET
S U H U | [13 empty] | V A L I D A S I
Resolusi Alat : | 0.1 | °C
Titik Ukur : | 2* | °C
Komponen Ketidakpastian |  |  | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi |  | Komponen Ketidakpastian | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi
1. Repeatibility |  |  | ○C | Normal | 2.4324e-16 | 2.4495 | 9.9301e-17 | 1 | 9.9301e-17 | 5 | 9.8608e-33 | 1.9447e-65 |  | 1. Repeatibility | ○C | Normal | 0.0152 | 2.4495 | 0.0062053 | 1 | 0.0062 | 5 | 3.844e-05 | 2.9553e-10
2. Sertifikat Standar |  |  | ○C | Normal | 0.56 | 2 | 0.28 | 1 | 0.28 | 50 | 0.0784 | 0.00012293 |  | 2. Sertifikat Standar | ○C | Normal | 0.07 | 2 | 0.035 | 1 | 0.035 | 50 | 0.001225 | 3.0013e-08
3. Drift Std. |  |  | ○C | Rect | 0.2951 | 1.7321 | 0.17037 | 1 | 0.17037 | 50 | 0.029028 | 1.6852e-05 |  | 3. Drift Std. | ○C | Rect | 0.023333 | 1.7321 | 0.013452 | 1 | 0.0135 | 50 | 0.00018225 | 6.643e-10
4. Resolusi Alat |  |  | ○C | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 50 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | 4. Resolusi Alat | ○C | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028867 | 1 | 0.028867 | 50 | 0.00083521 | 1.3952e-08
5. Keseragaman |  |  | ○C | Rect | -0.0648 | 1.7321 | -0.037412 | 1 | -0.037412 | 50 | 0.0013997 | 3.9182e-08 |  | 5. Keseragaman | ○C | Rect | 0.1 | 1.7321 | 0.057733 | 1 | 0.057733 | 50 | 0.0033293 | 2.2168e-07
6. Stabilitas |  |  | ○C | Rect | 0.0276 | 1.7321 | 0.015935 | 1 | 0.015935 | 50 | 0.00025392 | 1.2895e-09 |  | 6. Stabilitas | ○C | Rect | 0.1 | 1.7321 | 0.057733 | 1 | 0.0577 | 50 | 0.0033293 | 2.2168e-07
[7 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.33153 | 0.00013984 | [6 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.094604 | 4.8829e-07
[7 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 86.3945 | [6 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 163.4438
[7 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9878 | [6 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9746
[7 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 0.65903 | [6 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 0.18636
Resolusi Alat : | 0.1 | °C
Titik Ukur : | 5* | °C
Komponen Ketidakpastian |  |  | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi |  | Komponen Ketidakpastian | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi
1. Repeatibility |  |  | ○C | Normal | 0 | 2.4495 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 1. Repeatibility | ○C | Normal | 0.0055 | 2.4495 | 0.0022454 | 1 | 0.0022454 | 5 | 4.84e-06 | 4.6851e-12
2. Sertifikat Standar |  |  | ○C | Normal | 0.56 | 2 | 0.28 | 1 | 0.28 | 50 | 0.0784 | 0.00012293 |  | 2. Sertifikat Standar | ○C | Normal | 0.07 | 2 | 0.035 | 1 | 0.035 | 50 | 0.001225 | 3.0013e-08
3. Drift Std. |  |  | ○C | Rect | 0.29634 | 1.7321 | 0.17109 | 1 | 0.17109 | 50 | 0.029272 | 1.7136e-05 |  | 3. Drift Std. | ○C | Rect | 0.0233 | 1.7321 | 0.013452 | 1 | 0.013452 | 50 | 0.00018225 | 6.643e-10
4. Resolusi Alat |  |  | ○C | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 50 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | 4. Resolusi Alat | ○C | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028867 | 1 | 0.028867 | 50 | 0.00083521 | 1.3952e-08
5. Keseragaman |  |  | ○C | Rect | -0.04 | 1.7321 | -0.023094 | 1 | -0.023094 | 50 | 0.00053333 | 5.6889e-09 |  | 5. Keseragaman | ○C | Rect | 0.1 | 1.7321 | 0.057733 | 1 | 0.057733 | 50 | 0.0033293 | 2.2168e-07
6. Stabilitas |  |  | ○C | Rect | 0.04 | 1.7321 | 0.023094 | 1 | 0.023094 | 50 | 0.00053333 | 5.6889e-09 |  | 6. Stabilitas | ○C | Rect | 0.1 | 1.7321 | 0.057733 | 1 | 0.057733 | 50 | 0.0033293 | 2.2168e-07
[7 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.33102 | 0.00014009 | [6 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.094371 | 4.88e-07
[7 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 85.6997 | [6 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 162.066
[7 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.988 | [6 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9747
[7 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 0.65807 | CMC | [5 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 0.18597
Resolusi Alat : | 0.1 | °C
Titik Ukur : | 8* | °C
Komponen Ketidakpastian |  |  | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi |  | Komponen Ketidakpastian | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi
1. Repeatibility |  |  | ○C | Normal | 0 | 2.4495 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 1. Repeatibility | ○C | Normal | 0.01 | 2.4495 | 0.0040825 | 1 | 0.0040825 | 5 | 1.681e-05 | 5.6515e-11
2. Sertifikat Standar |  |  | ○C | Normal | 0.56 | 2 | 0.28 | 1 | 0.28 | 50 | 0.0784 | 0.00012293 |  | 2. Sertifikat Standar | ○C | Normal | 0.07 | 2 | 0.035 | 1 | 0.035 | 50 | 0.001225 | 3.0013e-08
3. Drift Std. |  |  | ○C | Rect | 0.29753 | 1.7321 | 0.17178 | 1 | 0.17178 | 50 | 0.029509 | 1.7415e-05 |  | 3. Drift Std. | ○C | Rect | 0.02 | 1.7321 | 0.011547 | 1 | 0.011547 | 50 | 0.00013225 | 3.498e-10
4. Resolusi Alat |  |  | ○C | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 50 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | 4. Resolusi Alat | ○C | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028867 | 1 | 0.028867 | 50 | 0.00083521 | 1.3952e-08
5. Keseragaman |  |  | ○C | Rect | -0.016 | 1.7321 | -0.0092376 | 1 | -0.0092376 | 50 | 8.5333e-05 | 1.4564e-10 |  | 5. Keseragaman | ○C | Rect | 0.1003 | 1.7321 | 0.057907 | 1 | 0.057907 | 50 | 0.0033524 | 2.2477e-07
6. Stabilitas |  |  | ○C | Rect | 0.052 | 1.7321 | 0.030022 | 1 | 0.030022 | 50 | 0.00090133 | 1.6248e-08 |  | 6. Stabilitas | ○C | Rect | 0.1003 | 1.7321 | 0.057907 | 1 | 0.057907 | 50 | 0.0033524 | 2.2477e-07
[7 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.33125 | 0.00014038 | [6 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.094414 | 4.9392e-07
[7 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 85.7718 | [6 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 162.066
[7 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.988 | [6 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9747
[7 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 0.65854 | [6 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 0.18597
Resolusi Alat : | 0.1 | °C
Titik Ukur : | 25 | °C
Komponen Ketidakpastian |  |  | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi |  | Komponen Ketidakpastian | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi
1. Repeatibility |  |  | ○C | Normal | 0 | 2.4495 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 1. Repeatibility | ○C | Normal | 0.0052 | 2.4495 | 0.0021229 | 1 | 0.0021229 | 5 | 4.41e-06 | 3.8896e-12
2. Sertifikat Standar |  |  | ○C | Normal | 0.56 | 2 | 0.28 | 1 | 0.28 | 50 | 0.0784 | 0.00012293 |  | 2. Sertifikat Standar | ○C | Normal | 0.07 | 2 | 0.035 | 1 | 0.035 | 50 | 0.001225 | 3.0013e-08
3. Drift Std. |  |  | ○C | Rect | 0.29753 | 1.7321 | 0.17178 | 1 | 0.17178 | 50 | 0.029509 | 1.7415e-05 |  | 3. Drift Std. | ○C | Rect | 0.0233 | 1.7321 | 0.013452 | 1 | 0.013452 | 50 | 0.00018225 | 6.643e-10
4. Resolusi Alat |  |  | ○C | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 50 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | 4. Resolusi Alat | ○C | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028867 | 1 | 0.028867 | 50 | 0.00083521 | 1.3952e-08
5. Keseragaman |  |  | ○C | Rect | -0.07904 | 1.7321 | -0.045634 | 1 | -0.045634 | 50 | 0.0020824 | 8.6731e-08 |  | 5. Keseragaman | ○C | Rect | 0.2999 | 1.7321 | 0.17314 | 1 | 0.17314 | 50 | 0.029964 | 1.7956e-05
6. Stabilitas |  |  | ○C | Rect | 0.12 | 1.7321 | 0.069282 | 1 | 0.069282 | 50 | 0.0048 | 4.608e-07 |  | 6. Stabilitas | ○C | Rect | 0.2999 | 1.7321 | 0.17314 | 1 | 0.17314 | 50 | 0.029964 | 1.7956e-05
[7 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.34004 | 0.00014091 | [6 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.24935 | 3.5957e-05
[7 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 94.8776 | [6 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 107.4161
[7 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9853 | [6 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9823
[7 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 0.67507 | [6 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 0.49361
K E L E M B A B A N R E L A T I F ( N A I K )
Resolusi Alat : | 0.1 | %RH
Titik Ukur : | 40 | %RH
Komponen Ketidakpastian |  |  | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi |  | Komponen Ketidakpastian | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi
1. Repeatibility |  |  | %RH | Normal | 0 | 3.4641 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 1. Repeatibility | %RH | Normal | 0.0052 | 3.4641 | 0.0015011 | 1 | 0.0015011 | 11 | 2.25e-06 | 4.6023e-13
2. Sertifikat Standar |  |  | %RH | Normal | 0.95 | 2 | 0.475 | 1 | 0.475 | 50 | 0.22562 | 0.0010181 |  | 2. Sertifikat Standar | %RH | Normal | 0.95 | 2 | 0.475 | 1 | 0.475 | 50 | 0.22562 | 0.0010181
3. Drift Std. |  |  | %RH | Rect | 0.31667 | 1.7321 | 0.18283 | 1 | 0.18283 | 50 | 0.033426 | 2.2346e-05 |  | 3. Drift Std. | %RH | Rect | 0.3167 | 1.7321 | 0.18284 | 1 | 0.18284 | 50 | 0.033416 | 2.2332e-05
4. Resolusi Alat |  |  | %RH | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 50 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | 4. Resolusi Alat | %RH | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028867 | 1 | 0.028867 | 50 | 0.00083521 | 1.3952e-08
5. Keseragaman |  |  | %RH | Rect | 0.5341 | 1.7321 | 0.30836 | 1 | 0.30836 | 50 | 0.095088 | 0.00018083 |  | 5. Keseragaman | %RH | Rect | 0.5341 | 1.7321 | 0.30835 | 1 | 0.30835 | 50 | 0.095111 | 0.00018092
6. Stabilitas |  |  | %RH | Rect | 0.24138 | 1.7321 | 0.13936 | 1 | 0.13936 | 50 | 0.019421 | 7.5438e-06 |  | 6. Stabilitas | %RH | Rect | 0.3 | 1.7321 | 0.1732 | 1 | 0.1732 | 50 | 0.029998 | 1.7998e-05
7. Hysterisis |  |  | %RH | Rect | 0.15 | 1.7321 | 0.086603 | 1 | 0.086603 | 50 | 0.0075 | 1.125e-06 |  | 7. Hysterisis | %RH | Rect | 0.0667 | 1.7321 | 0.038508 | 1 | 0.038508 | 50 | 0.0014823 | 4.3941e-08
[7 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.61798 | 0.00123 | [6 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.62167 | 0.0012394
[7 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 118.5717 | [6 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 120.5308
[7 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9802 | [6 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9798
[7 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 1.2237 | CMC | [5 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 1.231
Resolusi Alat : | 0.1 | %RH
Titik Ukur : | 50 | %RH
Komponen Ketidakpastian |  |  | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi |  | Komponen Ketidakpastian | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi
1. Repeatibility |  |  | %RH | Normal | 0.016432 | 3.4641 | 0.0047434 | 1 | 0.0047434 | 11 | 2.25e-05 | 4.6023e-11 |  | 1. Repeatibility | %RH | Normal | 0.0164 | 3.4641 | 0.0047343 | 1 | 0.0047343 | 11 | 2.209e-05 | 4.4361e-11
2. Sertifikat Standar |  |  | %RH | Normal | 0.95 | 2 | 0.475 | 1 | 0.475 | 50 | 0.22562 | 0.0010181 |  | 2. Sertifikat Standar | %RH | Normal | 0.95 | 2 | 0.475 | 1 | 0.475 | 50 | 0.22562 | 0.0010181
3. Drift Std. |  |  | %RH | Rect | 0.31667 | 1.7321 | 0.18283 | 1 | 0.18283 | 50 | 0.033426 | 2.2346e-05 |  | 3. Drift Std. | %RH | Rect | 0.3167 | 1.7321 | 0.18284 | 1 | 0.18284 | 50 | 0.033416 | 2.2332e-05
4. Resolusi Alat |  |  | %RH | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 50 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | 4. Resolusi Alat | %RH | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028867 | 1 | 0.028867 | 50 | 0.00083521 | 1.3952e-08
5. Keseragaman |  |  | %RH | Rect | 0.62715 | 1.7321 | 0.36209 | 1 | 0.36209 | 50 | 0.13111 | 0.00034377 |  | 5. Keseragaman | %RH | Rect | 0.6272 | 1.7321 | 0.3621 | 1 | 0.3621 | 50 | 0.13112 | 0.00034383
6. Stabilitas |  |  | %RH | Rect | 0.32715 | 1.7321 | 0.18888 | 1 | 0.18888 | 50 | 0.035676 | 2.5455e-05 |  | 6. Stabilitas | %RH | Rect | 0.3272 | 1.7321 | 0.1889 | 1 | 0.1889 | 50 | 0.035683 | 2.5466e-05
7. Hysterisis |  |  | %RH | Rect | 0.15 | 1.7321 | 0.086603 | 1 | 0.086603 | 50 | 0.0075 | 1.125e-06 |  | 7. Hysterisis | %RH | Rect | 0.0667 | 1.7321 | 0.038508 | 1 | 0.038508 | 50 | 0.0014823 | 4.3941e-08
[7 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.65893 | 0.0014108 | [6 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.65435 | 0.0014098
[7 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 133.6214 | [6 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 130.0797
[7 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9779 | [6 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9784
[7 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 1.3033 | [6 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 1.2957
Resolusi Alat : | 0.1 | %RH
Titik Ukur : | 60 | %RH
Komponen Ketidakpastian |  |  | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi |  | Komponen Ketidakpastian | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi
1. Repeatibility |  |  | %RH | Normal | 0.0040825 | 3.4641 | 0.0011785 | 1 | 0.0011785 | 11 | 1.3889e-06 | 1.7536e-13 |  | 1. Repeatibility | %RH | Normal | 0.0041 | 3.4641 | 0.0011836 | 1 | 0.0011836 | 11 | 1.44e-06 | 1.8851e-13
2. Sertifikat Standar |  |  | %RH | Normal | 0.95 | 2 | 0.475 | 1 | 0.475 | 50 | 0.22562 | 0.0010181 |  | 2. Sertifikat Standar | %RH | Normal | 0.95 | 2 | 0.475 | 1 | 0.475 | 50 | 0.22562 | 0.0010181
3. Drift Std. |  |  | %RH | Rect | 0.31667 | 1.7321 | 0.18283 | 1 | 0.18283 | 50 | 0.033426 | 2.2346e-05 |  | 3. Drift Std. | %RH | Rect | 0.3167 | 1.7321 | 0.18284 | 1 | 0.18284 | 50 | 0.033416 | 2.2332e-05
4. Resolusi Alat |  |  | %RH | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 50 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | 4. Resolusi Alat | %RH | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028867 | 1 | 0.028867 | 50 | 0.00083521 | 1.3952e-08
5. Keseragaman |  |  | %RH | Rect | 0.73497 | 1.7321 | 0.42433 | 1 | 0.42433 | 50 | 0.18006 | 0.00064842 |  | 5. Keseragaman | %RH | Rect | 0.735 | 1.7321 | 0.42434 | 1 | 0.42434 | 50 | 0.18003 | 0.00064822
6. Stabilitas |  |  | %RH | Rect | 0.45245 | 1.7321 | 0.26122 | 1 | 0.26122 | 50 | 0.068237 | 9.3126e-05 |  | 6. Stabilitas | %RH | Rect | 0.4525 | 1.7321 | 0.26124 | 1 | 0.26124 | 50 | 0.068225 | 2.8057e-07
7. Hysterisis |  |  | %RH | Rect | 0.15 | 1.7321 | 0.086603 | 1 | 0.086603 | 50 | 0.0075 | 1.125e-06 |  | 7. Hysterisis | %RH | Rect | 0.0667 | 1.7321 | 0.038508 | 1 | 0.038508 | 50 | 0.0014823 | 4.3941e-08
[7 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.71811 | 0.0017832 | [6 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.71387 | 0.001689
[7 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 149.1321 | [6 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 153.7853
[7 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.976 | [6 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9755
[7 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 1.419 | [6 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 1.4135
Resolusi Alat : | 0.1 | %RH
Titik Ukur : | 70 | %RH
Komponen Ketidakpastian |  |  | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi |  | Komponen Ketidakpastian | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi
1. Repeatibility |  |  | %RH | Normal | 0.005164 | 3.4641 | 0.0014907 | 1 | 0.0014907 | 11 | 2.2222e-06 | 4.4893e-13 |  | 1. Repeatibility | %RH | Normal | 0.0204 | 3.4641 | 0.005889 | 1 | 0.005889 | 11 | 3.481e-05 | 1.1016e-10
2. Sertifikat Standar |  |  | %RH | Normal | 0.95 | 2 | 0.475 | 1 | 0.475 | 50 | 0.22562 | 0.0010181 |  | 2. Sertifikat Standar | %RH | Normal | 0.95 | 2 | 0.475 | 1 | 0.475 | 50 | 0.22562 | 0.0010181
3. Drift Std. |  |  | %RH | Rect | 0.31667 | 1.7321 | 0.18283 | 1 | 0.18283 | 50 | 0.033426 | 2.2346e-05 |  | 3. Drift Std. | %RH | Rect | 0.3167 | 1.7321 | 0.18284 | 1 | 0.18284 | 50 | 0.033416 | 2.2332e-05
4. Resolusi Alat |  |  | %RH | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 50 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | 4. Resolusi Alat | %RH | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028867 | 1 | 0.028867 | 50 | 0.00083521 | 1.3952e-08
5. Keseragaman |  |  | %RH | Rect | 0.92167 | 1.7321 | 0.53212 | 1 | 0.53212 | 50 | 0.28316 | 0.0016036 |  | 5. Keseragaman | %RH | Rect | 0.8678 | 1.7321 | 0.50101 | 1 | 0.50101 | 50 | 0.251 | 0.00126
6. Stabilitas |  |  | %RH | Rect | 0.7325 | 1.7321 | 0.42291 | 1 | 0.42291 | 50 | 0.17885 | 0.00063976 |  | 6. Stabilitas | %RH | Rect | 0.6749 | 1.7321 | 0.38964 | 1 | 0.38964 | 50 | 0.15179 | 0.00050487
7. Hysterisis |  |  | %RH | Rect | 0.15 | 1.7321 | 0.086603 | 1 | 0.086603 | 50 | 0.0075 | 1.125e-06 |  | 7. Hysterisis | %RH | Rect | 0.0667 | 1.7321 | 0.038508 | 1 | 0.038508 | 50 | 0.0014823 | 4.3941e-08
[7 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.85405 | 0.0032849 | [6 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.81497 | 0.0028054
[7 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 161.9569 | [6 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 157.2652
[7 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9747 | [6 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9752
[7 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 1.6865 | [6 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 1.6284
K E L E M B A B A N R E L A T I F ( T U R U N )
Resolusi Alat : | 0.1 | %RH
Titik Ukur : | 40 | %RH
Komponen Ketidakpastian |  |  | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi |  | Komponen Ketidakpastian | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi
1. Repeatibility |  |  | %RH | Normal | 0.010328 | 3.4641 | 0.0029814 | 1 | 0.0029814 | 11 | 8.8889e-06 | 7.1829e-12 |  | 1. Repeatibility | %RH | Normal | 0.0103 | 3.4641 | 0.0029734 | 1 | 0.0029734 | 11 | 9e-06 | 7.3636e-12
2. Sertifikat Standar |  |  | %RH | Normal | 0.95 | 2 | 0.475 | 1 | 0.475 | 50 | 0.22562 | 0.0010181 |  | 2. Sertifikat Standar | %RH | Normal | 0.95 | 2 | 0.475 | 1 | 0.475 | 50 | 0.22562 | 0.0010181
3. Drift Std. |  |  | %RH | Rect | 0.31667 | 1.7321 | 0.18283 | 1 | 0.18283 | 50 | 0.033426 | 2.2346e-05 |  | 3. Drift Std. | %RH | Rect | 0.3167 | 1.7321 | 0.18284 | 1 | 0.18284 | 50 | 0.033416 | 2.2332e-05
4. Resolusi Alat |  |  | %RH | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 50 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | 4. Resolusi Alat | %RH | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028867 | 1 | 0.028867 | 50 | 0.00083521 | 1.3952e-08
5. Keseragaman |  |  | %RH | Rect | 0.53513 | 1.7321 | 0.30896 | 1 | 0.30896 | 50 | 0.095456 | 0.00018224 |  | 5. Keseragaman | %RH | Rect | 0.5351 | 1.7321 | 0.30893 | 1 | 0.30893 | 50 | 0.095419 | 0.0001821
6. Stabilitas |  |  | %RH | Rect | 0.24324 | 1.7321 | 0.14043 | 1 | 0.14043 | 50 | 0.019722 | 7.7791e-06 |  | 6. Stabilitas | %RH | Rect | 0.3 | 1.7321 | 0.1732 | 1 | 0.1732 | 50 | 0.029998 | 1.7998e-05
7. Hysterisis |  |  | %RH | Rect | 0.15 | 1.7321 | 0.086603 | 1 | 0.086603 | 50 | 0.0075 | 1.125e-06 |  | 7. Hysterisis | %RH | Rect | 0.0667 | 1.7321 | 0.38508 | 1 | 0.38508 | 50 | 0.1483 | 0.00043987
[7 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.61852 | 0.0012316 | [6 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.73048 | 0.0016804
[7 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 118.8345 | [6 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 169.4564
[7 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9801 | [6 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9741
[7 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 1.2248 | [6 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 1.4391
Resolusi Alat : | 0.1 | %RH
Titik Ukur : | 50 | %RH
Komponen Ketidakpastian |  |  | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi |  | Komponen Ketidakpastian | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi
1. Repeatibility |  |  | %RH | Normal | 7.7836e-15 | 3.4641 | 2.2469e-15 | 1 | 2.2469e-15 | 11 | 5.0487e-30 | 2.3172e-60 |  | 1. Repeatibility | %RH | Normal | 0 | 3.4641 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0
2. Sertifikat Standar |  |  | %RH | Normal | 0.95 | 2 | 0.475 | 1 | 0.475 | 50 | 0.22562 | 0.0010181 |  | 2. Sertifikat Standar | %RH | Normal | 0.95 | 2 | 0.475 | 1 | 0.475 | 50 | 0.22562 | 0.0010181
3. Drift Std. |  |  | %RH | Rect | 0.31667 | 1.7321 | 0.18283 | 1 | 0.18283 | 50 | 0.033426 | 2.2346e-05 |  | 3. Drift Std. | %RH | Rect | 0.3167 | 1.7321 | 0.18284 | 1 | 0.18284 | 50 | 0.033416 | 2.2332e-05
4. Resolusi Alat |  |  | %RH | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 50 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | 4. Resolusi Alat | %RH | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028867 | 1 | 0.028867 | 50 | 0.00083521 | 1.3952e-08
5. Keseragaman |  |  | %RH | Rect | 0.6259 | 1.7321 | 0.36136 | 1 | 0.36136 | 50 | 0.13058 | 0.00034104 |  | 5. Keseragaman | %RH | Rect | 0.6259 | 1.7321 | 0.36135 | 1 | 0.36135 | 50 | 0.13061 | 0.00034118
6. Stabilitas |  |  | %RH | Rect | 0.3259 | 1.7321 | 0.18816 | 1 | 0.18816 | 50 | 0.035404 | 2.5068e-05 |  | 6. Stabilitas | %RH | Rect | 0.3259 | 1.7321 | 0.18815 | 1 | 0.18815 | 50 | 0.035419 | 2.509e-05
7. Hysterisis |  |  | %RH | Rect | 0.15 | 1.7321 | 0.086603 | 1 | 0.086603 | 50 | 0.0075 | 1.125e-06 |  | 7. Hysterisis | %RH | Rect | 0.0667 | 1.7321 | 0.038508 | 1 | 0.038508 | 50 | 0.0014823 | 4.3941e-08
[7 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.65831 | 0.0014077 | [6 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.65375 | 0.0014068
[7 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 133.4142 | [6 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 129.803
[7 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9779 | [6 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9784
[7 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 1.3021 | [6 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 1.2943
Resolusi Alat : | 0.1 | %RH
Titik Ukur : | 60 | %RH
Komponen Ketidakpastian |  |  | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi |  | Komponen Ketidakpastian | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi
1. Repeatibility |  |  | %RH | Normal | 0.015492 | 3.4641 | 0.0044721 | 1 | 0.0044721 | 11 | 2e-05 | 3.6364e-11 |  | 1. Repeatibility | %RH | Normal | 0.0155 | 3.4641 | 0.0044745 | 1 | 0.0044745 | 11 | 2.025e-05 | 3.7278e-11
2. Sertifikat Standar |  |  | %RH | Normal | 0.95 | 2 | 0.475 | 1 | 0.475 | 50 | 0.22562 | 0.0010181 |  | 2. Sertifikat Standar | %RH | Normal | 0.95 | 2 | 0.475 | 1 | 0.475 | 50 | 0.22562 | 0.0010181
3. Drift Std. |  |  | %RH | Rect | 0.31667 | 1.7321 | 0.18283 | 1 | 0.18283 | 50 | 0.033426 | 2.2346e-05 |  | 3. Drift Std. | %RH | Rect | 0.3167 | 1.7321 | 0.18284 | 1 | 0.18284 | 50 | 0.033416 | 2.2332e-05
4. Resolusi Alat |  |  | %RH | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 50 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | 4. Resolusi Alat | %RH | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028867 | 1 | 0.028867 | 50 | 0.00083521 | 1.3952e-08
5. Keseragaman |  |  | %RH | Rect | 0.7276 | 1.7321 | 0.42008 | 1 | 0.42008 | 50 | 0.17647 | 0.00062281 |  | 5. Keseragaman | %RH | Rect | 0.7276 | 1.7321 | 0.42007 | 1 | 0.42007 | 50 | 0.17648 | 0.00062293
6. Stabilitas |  |  | %RH | Rect | 0.4414 | 1.7321 | 0.25484 | 1 | 0.25484 | 50 | 0.064945 | 8.4356e-05 |  | 6. Stabilitas | %RH | Rect | 0.4414 | 1.7321 | 0.25484 | 1 | 0.25484 | 50 | 0.064923 | 8.43e-05
7. Hysterisis |  |  | %RH | Rect | 0.15 | 1.7321 | 0.086603 | 1 | 0.086603 | 50 | 0.0075 | 1.125e-06 |  | 7. Hysterisis | %RH | Rect | 0.0667 | 1.7321 | 0.038508 | 1 | 0.038508 | 50 | 0.0014823 | 4.3941e-08
[7 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.71331 | 0.0017488 | [6 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.70907 | 0.0017478
[7 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 148.0419 | [6 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 144.6599
[7 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9761 | [6 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9765
[7 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 1.4096 | [6 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 1.404
Resolusi Alat : | 0.1 | %RH
Titik Ukur : | 70 | %RH
Komponen Ketidakpastian |  |  | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi |  | Komponen Ketidakpastian | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi
1. Repeatibility |  |  | %RH | Normal | 0.0040825 | 3.4641 | 0.0011785 | 1 | 0.0011785 | 11 | 1.3889e-06 | 1.7536e-13 |  | 1. Repeatibility | %RH | Normal | 0.0225 | 3.4641 | 0.0061796 | 1 | 0.0061796 | 11 | 3.844e-05 | 1.3433e-10
2. Sertifikat Standar |  |  | %RH | Normal | 0.95 | 2 | 0.475 | 1 | 0.475 | 50 | 0.22562 | 0.0010181 |  | 2. Sertifikat Standar | %RH | Normal | 0.95 | 2 | 0.475 | 1 | 0.475 | 50 | 0.22562 | 0.0010181
3. Drift Std. |  |  | %RH | Rect | 0.31667 | 1.7321 | 0.18283 | 1 | 0.18283 | 50 | 0.033426 | 2.2346e-05 |  | 3. Drift Std. | %RH | Rect | 0.3167 | 1.7321 | 0.18284 | 1 | 0.18284 | 50 | 0.033416 | 2.2332e-05
4. Resolusi Alat |  |  | %RH | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 50 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  | 4. Resolusi Alat | %RH | Rect | 0.05 | 1.7321 | 0.028867 | 1 | 0.028867 | 50 | 0.00083521 | 1.3952e-08
5. Keseragaman |  |  | %RH | Rect | 0.93117 | 1.7321 | 0.53761 | 1 | 0.53761 | 50 | 0.28902 | 0.0016707 |  | 5. Keseragaman | %RH | Rect | 0.8727 | 1.7321 | 0.50384 | 1 | 0.50384 | 50 | 0.25381 | 0.0012884
6. Stabilitas |  |  | %RH | Rect | 0.74675 | 1.7321 | 0.43114 | 1 | 0.43114 | 50 | 0.18588 | 0.00069102 |  | 6. Stabilitas | %RH | Rect | 0.6788 | 1.7321 | 0.39189 | 1 | 0.39189 | 50 | 0.15359 | 0.00047177
7. Hysterisis |  |  | %RH | Rect | 0.15 | 1.7321 | 0.086603 | 1 | 0.086603 | 50 | 0.0075 | 1.125e-06 |  | 7. Hysterisis | %RH | Rect | 0.0667 | 1.7321 | 0.038508 | 1 | 0.038508 | 50 | 0.0014823 | 4.3941e-08
[7 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.86156 | 0.0034033 | [6 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.8178 | 0.0028007
[7 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 161.8978 | [6 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 159.7045
[7 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9747 | [6 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9749
[7 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 1.7014 | [6 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 1.6111

## Lembar Penyelia
HASIL KALIBRASI THERMOHYGROMETER DIGITAL | [13 empty] | HASIL KALIBRASI THERMOHYGROMETER DIGITAL
Nomor Sertifikat : 79 / 1 / VII - 23 / E - 001 Dt | [13 empty] | HASIL KALIBRASI THERMOHYGROMETER ANALOG
| Merek |  |  | : | Extech
| Model/Tipe |  |  | : | SD 700
| No. Seri |  |  | : | A.100611
| Resolusi Suhu |  |  | : | 0.1
| Resolusi Kelembaban Relatif |  |  | : | 0.1 | [6 empty] | 0.1
| Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 4 Januari 2023 | [6 empty] | % | RH
| Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 4 Januari 2023
| Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
| Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
| Metode Kerja |  |  | : | MK 049-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  |  | : | ( 19.8 ± 0.6 ) °C
| 2. Kelembaban |  |  | : | ( 57.7 ± 2.3 ) %RH
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  |  | : | Baik
III. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Akurasi Suhu
| No | Titik Ukur (°C) | Pembacaan Alat (°C) |  | Pembacaan Standar (°C) | Koreksi (°C) | Ketidakpastian Pengukuran (°C)
| 1 | 2* | 2.5 |  | 1.6685 | -0.8315 | 0.65903
| 2 | 5* | 5.1 |  | 4.755 | -0.345 | 0.65807
| 3 | 8* | 8.1 |  | 7.74 | -0.36 | 0.65854
| 4 | 25 | 25.1 |  | 25.09 | -0.01 | 0.67507
b. Kalibrasi Akurasi Kelembaban Relatif
| No | Titik Ukur (%RH) | Pembacaan Alat (%RH) |  |  | Pembacaan Standar (%RH) |  | Koreksi (%RH) |  | Ketidakpastian Pengukuran ( %RH )
|  |  | Naik |  | Turun | Naik | Turun | Naik | Turun | Naik | Turun
| 1 | 40 | 42.4 |  | 42.4 | 42.2798 | 42.3874 | -0.12019 | -0.01262 | 1.2237 | 1.2248
| 2 | 50 | 51.6 |  | 51.6 | 51.9473 | 51.8181 | 0.34731 | 0.21806 | 1.3033 | 1.3021
| 3 | 60 | 59.9333 |  | 59.8 | 61.2773 | 60.8986 | 1.344 | 1.0986 | 1.419 | 1.4096
| 4 | 70 | 70.5 |  | 70.8 | 70.8672 | 71.3526 | 0.36717 | 0.55262 | 1.6865 | 1.7014
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Hasil pengujian kinerja kelembaban relatif tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Metode Kalibrasi yang digunakan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/V/0412/2020 Nomor MK : 049-18
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 1
Titik ukur yang diberikan symbol (*) tidak termasuk dalam lingkup akreditasi
V. | Alat Ukur yang digunakan
Climatic Chamber, Merek : Kambic, Model : KK-190, SN : 21026844
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878
Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 72064154
VI. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
|  | Nama |  |  |  | Tanggal |  | Paraf
|  | Dibuat : | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro |  |  | 16 September 2023
Diperiksa :

## Laporan.
HASIL KALIBRASI THERMOHYGROMETER DIGITAL
Nomor Sertifikat : 79 / 1 / VII - 23 / E - 001 Dt
| Merek |  |  | : | Extech
| Model/Tipe |  |  | : | SD 700
| No. Seri |  |  | : | A.100611
| Resolusi Suhu |  |  | : | 0.1
| Resolusi Kelembaban Relatif |  |  | : | 0.1
| Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 4 Januari 2023
| Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 4 Januari 2023
| Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
| Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
| Metode Kerja |  |  | : | MK 049-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  |  | : | ( 19.8 ± 0.6 ) °C
| 2. Kelembaban |  |  | : | ( 57.7 ± 2.3 ) %RH
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  |  | : | Baik
III. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Akurasi Suhu
| No | Titik Ukur | Pembacaan Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Ketidakpastian Pengukuran
|  | (°C) | (°C) |  | (°C) | (°C) | (°C)
| 1 | 2* | 2.5 |  | 1.6685 | -0.8315 | 0.65903
| 2 | 5* | 5.1 |  | 4.755 | -0.345 | 0.65807
| 3 | 8* | 8.1 |  | 7.74 | -0.36 | 0.65854
| 4 | 25 | 25.1 |  | 25.09 | -0.01 | 0.67507
b. Kalibrasi Akurasi Kelembaban Relatif
| No | Titik Ukur (%RH) | Pembacaan Alat (%RH) |  |  | Pembacaan Standar (%RH) |  | Koreksi (%RH) |  | Ketidakpastian Pengukuran (%RH)
|  |  | Naik |  | Turun | Naik | Turun | Naik | Turun | Naik | Turun
| 1 | 40 | 42.4 |  | 42.4 | 42.2798 | 42.3874 | -0.12019 | -0.01262 | 1.2237 | 1.2248
| 2 | 50 | 51.6 |  | 51.6 | 51.9473 | 51.8181 | 0.34731 | 0.21806 | 1.3033 | 1.3021
| 3 | 60 | 59.9333 |  | 59.8 | 61.2773 | 60.8986 | 1.344 | 1.0986 | 1.419 | 1.4096
| 4 | 70 | 70.5 |  | 70.8 | 70.8672 | 71.3526 | 0.36717 | 0.55262 | 1.6865 | 1.7014
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Hasil pengujian kinerja kelembaban relatif tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Metode Kalibrasi yang digunakan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/V/0412/2020 Nomor MK : 049-18
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 1
Titik ukur yang diberikan symbol (*) tidak termasuk dalam lingkup akreditasi
V. | Alat Ukur yang digunakan
Climatic Chamber, Merek : Kambic, Model : KK-190, SN : 21026844
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878
Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 72064154
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609
VI. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Menyetujui ,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 Halaman

## LH
HASIL KALIBRASI THERMOHYGROMETER DIGITAL
Nomor Sertifikat : 79 / 1 / VII - 23 / E - 001 Dt
| Merek |  |  | : | Extech
| Model/Tipe |  |  | : | SD 700
| No. Seri |  |  | : | A.100611
| Resolusi Suhu |  |  | : | 0.1 | °C
| Resolusi Kelembaban Relatif |  |  | : | 0.1 | %RH
| Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 4 Januari 2023
| Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 4 Januari 2023
| Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
| Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
| Metode Kerja |  |  | : | MK 049-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  |  | : | 19.8146 | ± | 0.6 | °C
| 2. Kelembaban |  |  | : | 57.6508 | ± | 2.3 | %RH
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  |  | : | Baik
III. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Akurasi Suhu
| No | Titik Ukur | Pembacaan Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Ketidakpastian Pengukuran
|  | (°C) | (°C) |  | (°C) | (°C) | (°C)
| 1 | 2* | 2.5 |  | 1.6685 | -0.8315 | ± | 0.65903
| 2 | 5* | 5.1 |  | 4.755 | -0.345 | ± | 0.65807
| 3 | 8* | 8.1 |  | 7.74 | -0.36 | ± | 0.65854
| 4 | 25 | 25.1 |  | 25.09 | -0.01 | ± | 0.67507
b. Kalibrasi Akurasi Kelembaban Relatif
| No | Titik Ukur (%RH) | Pembacaan Alat (%RH) |  |  | Pembacaan Standar (%RH) |  | Koreksi (%RH) |  | Ketidakpastian Pengukuran (%RH)
|  |  | Naik |  | Turun | Naik | Turun | Naik | Turun | Naik |  | Turun
| 1 | 40 | 42.4 |  | 42.4 | 42.2798 | 42.3874 | -0.12019 | -0.01262 | ± | 1.2237 | ± | 1.2248
| 2 | 50 | 51.6 |  | 51.6 | 51.9473 | 51.8181 | 0.34731 | 0.21806 | ± | 1.3033 | ± | 1.3021
| 3 | 60 | 59.9333 |  | 59.8 | 61.2773 | 60.8986 | 1.344 | 1.0986 | ± | 1.419 | ± | 1.4096
| 4 | 70 | 70.5 |  | 70.8 | 70.8672 | 71.3526 | 0.36717 | 0.55262 | ± | 1.6865 | ± | 1.7014
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Hasil pengujian kinerja kelembaban relatif tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Metode Kalibrasi yang digunakan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/V/0412/2020 Nomor MK : 049-18
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 1
Titik ukur yang diberikan symbol (*) tidak termasuk dalam lingkup akreditasi
V. | Alat Ukur yang digunakan
Climatic Chamber, Merek : Kambic, Model : KK-190, SN : 21026844
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878
Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 72064154
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609
VI. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Menyetujui ,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 Halaman

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 79 / 1 / IV - 21 / E - 00.000 DL
MK 049-18
Nama Alat : | Thermohygrometer |  | Nomor Order : |  | E - 00.000 DL
Merek |  | : | Extech
Model / Tipe |  | : | SD 700
Nomor Seri |  | : | A.100611
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 4 Januari 2023
Tanggal |  | : | 4 Januari 2023
Penanggungjawab |  | : | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Lokasi |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Metode Kerja |  | : | MK 049-18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-16
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI THERMOHYGROMETER DIGITAL
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN

## DB Tipe K
D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R
CH 1 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi |  | CH 1 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi |  | CH 1 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | validasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | validasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | validasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | validasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | CH 1 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi | CH 1 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi | CH 1 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2021 | 2022 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  |  | 2022 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2021 |  | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.43 | -0.77 | 0.34 | 0.12 |  | -20 | -0.69 | -0.62 | 0.07 | 0.12 |  | -20 | -0.56 | -0.58 | 0.02 | 1e-06 | -20 | -1.46 |  | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | -0.03 | -0.53 | 0.5 | 1e-06 |  | -20 | -0.02 | -0.05 | 0.03 | 1e-06 | -20 | 0.4 |  | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.33 |  | 0.08 | 1e-06 |  | -20 | 0.53 |  | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.02 | 0.09 | 1e-06 | -20 | 0.53 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.4 | 0.086667 | 1e-06 | -20 | -1.5 | 0.09 | 1e-06 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | -0.37 | -0.67 | 0.3 | 0.31 |  | -15 | -0.57 | 0.52 | 1.09 | 0.05 |  | -15 | -0.45 | -0.48 | 0.03 | 0.015 | -15 | -1.26 |  | 0.083333 | 0.015 |  | -15 | 0.02 | 1e-06 | 0.019999 | 0.015 |  | -15 | 0.01 | 1e-06 | 0.009999 | 0.015 | -15 | 0.42 |  | 0.083333 | 0.015 |  | -15 | 0.35 |  | 0.08 | 0.015 |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | 0.015 | -15 | -0.76 | 0.09 | 0.015 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.015 | -15 | -1.14 | 0.086667 | 0.015 | -15 | -1.24 | 0.09 | 0.015 | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.015 | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.015 | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.015
-10 | -0.32 | -0.58 | 0.26 | 0.25 |  | -10 | 1e-06 | -0.43 | 0.43 | 0.05 |  | -10 | -0.34 | -0.4 | 0.06 | 0.02 | -10 | -1.04 |  | 0.083333 | 0.02 |  | -10 | 0.05 | -0.25 | 0.3 | 0.02 |  | -10 | 0.04 | 0.17 | 0.13 | 0.02 | -10 | 0.43 |  | 0.083333 | 0.02 |  | -10 | 0.36 |  | 0.08 | 0.02 |  | -10 | 0.5 |  | 0.26333 | 0.02 | -10 | -0.57 | 0.09 | 0.02 | -10 | 0.5 | 0.26333 | 0.02 | -10 | -0.91 | 0.086667 | 0.02 | -10 | -1.01 | 0.09 | 0.02 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.02 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.02 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.02
1e-06 | -0.23 | -0.39 | 0.16 | 0.13 |  | 1e-06 | -0.28 | -0.26 | 0.02 | 0.05 |  | 1e-06 | -0.35 | -0.26 | 0.09 | 0.03 | 1e-06 | -0.38 |  | 0.083333 | 0.03 |  | 1e-06 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.03 |  | 1e-06 | 0.02 | 0.35 | 0.33 | 0.03 | 1e-06 | 0.38 |  | 0.083333 | 0.03 |  | 1e-06 | 0.34 |  | 0.08 | 0.03 |  | 1e-06 | 0.48 |  | 0.26333 | 0.03 | 1e-06 | -0.31 | 0.09 | 0.03 | 1e-06 | 0.48 | 0.26333 | 0.03 | 1e-06 | -0.63 | 0.086667 | 0.03 | 1e-06 | -0.6 | 0.09 | 0.03 | 1e-06 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.03 | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.03 | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.03
2 | -0.21 | -0.35 | 0.14 | 0.115 |  | 2 | -0.25 | -0.23 | 0.02 | 0.05 |  | 2 | -0.35 | -0.24 | 0.11 | 0.035 | 2 | -0.59 |  | 0.083333 | 0.035 |  | 2 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.035 |  | 2 | 0.05 | 0.38 | 0.33 | 0.035 | 2 | 0.41 |  | 0.083333 | 0.035 |  | 2 | 0.37 |  | 0.08 | 0.035 |  | 2 | 0.48 |  | 0.26333 | 0.035 | 2 | -0.43 | 0.09 | 0.035 | 2 | 0.48 | 0.26333 | 0.035 | 2 | -0.67 | 0.086667 | 0.035 | 2 | -0.65 | 0.09 | 0.035 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.035 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.035 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.035
8 | -0.16 | -0.25 | 0.09 | 0.045 |  | 8 | -0.17 | -0.13 | 0.04 | 0.05 |  | 8 | -0.15 | -0.17 | 0.02 | 0.04 | 8 | -0.33 |  | 0.083333 | 0.04 |  | 8 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.04 |  | 8 | 0.04 | 0.47 | 0.43 | 0.04 | 8 | 0.41 |  | 0.083333 | 0.04 |  | 8 | 0.36 |  | 0.08 | 0.04 |  | 8 | 0.46 |  | 0.26333 | 0.04 | 8 | -0.16 | 0.09 | 0.04 | 8 | 0.46 | 0.26333 | 0.04 | 8 | -0.4 | 0.086667 | 0.04 | 8 | -0.38 | 0.09 | 0.04 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.04 | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.04
37 | 1e-06 | 0.2 | 0.2 | 0.215 |  | 37 | 0.04 | 0.21 | 0.17 | 0.05 |  | 37 | -0.15 | 0 | 0.093333 | 0.065 | 37 | 0.5 |  | 0.083333 | 0.065 |  | 37 | 0.05 | 0.56 | 0.51 | 0.065 |  | 37 | 0.05 | 0.72 | 0.67 | 0.065 | 37 | 0.41 |  | 0.083333 | 0.065 |  | 37 | 0.33 |  | 0.08 | 0.065 |  | 37 | 0.38 |  | 0.26333 | 0.065 | 37 | 0.65 | 0.09 | 0.065 | 37 | 0.38 | 0.26333 | 0.065 | 37 | 0.45 | 0.086667 | 0.065 | 37 | 0.52 | 0.09 | 0.065 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.065 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.065 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.065
44 | 0.02 | 0.29 | 0.27 | 0.265 |  | 44 | 0.06 | 0.28 | 0.22 | 0.045 |  | 44 | -0.18 | 0.02 | 0.2 | 0.07 | 44 | 0.62 |  | 0.083333 | 0.07 |  | 44 | 0.06 | 0.62 | 0.56 | 0.07 |  | 44 | 0.06 | 0.75 | 0.69 | 0.07 | 44 | 0.41 |  | 0.083333 | 0.07 |  | 44 | 0.33 |  | 0.08 | 0.07 |  | 44 | 0.36 |  | 0.26333 | 0.07 | 44 | 0.75 | 0.09 | 0.07 | 44 | 0.36 | 0.26333 | 0.07 | 44 | 0.56 | 0.086667 | 0.07 | 44 | 0.65 | 0.09 | 0.07 | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.07 | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.07 | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.07
50 | 0.04 | 0.37 | 0.33 | 0.305 |  | 50 | 0.06 | 0.33 | 0.27 | 0.03 |  | 50 | 0.36 | 0.02 | 0.34 | 0.075 | 50 | 0.65 |  | 0.083333 | 0.075 |  | 50 | 0.07 | 0.66 | 0.59 | 0.075 |  | 50 | 0.07 | 0.76 | 0.69 | 0.075 | 50 | 0.41 |  | 0.083333 | 0.075 |  | 50 | 0.33 |  | 0.08 | 0.075 |  | 50 | 0.34 |  | 0.26333 | 0.075 | 50 | 0.8 | 0.09 | 0.075 | 50 | 0.34 | 0.26333 | 0.075 | 50 | 0.64 | 0.086667 | 0.075 | 50 | 0.74 | 0.09 | 0.075 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.075 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.075 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.075
100 | 0.08 | 0.76 | 0.68 | 0.45 |  | 100 | -0.1 | 0.55 | 0.65 | 0.03 |  | 100 | 0.15 | -0.1 | 0.25 | 0.1 | 100 | 0.65 |  | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | 0.18 | 0.66 | 0.48 | 0.1 |  | 100 | 0.19 | 0.57 | 0.38 | 0.1 | 100 | 0.49 |  | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | 0.41 |  | 0.08 | 0.1 |  | 100 | 0.17 |  | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.53 | 0.09 | 0.1 | 100 | 0.17 | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.57 | 0.086667 | 0.1 | 100 | 0.71 | 0.09 | 0.1 | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.1 | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.1 | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.1
150 | 0.08 | 0.73 | 0.65 | 0.23 |  | 150 | -0.16 | 0.53 | 0.69 | 0.125 |  | 150 | -0.1 | -0.22 | 0.12 | 0.105 | 150 | -0.07 |  | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | 0.37 | 0.29 | 0.08 | 0.105 |  | 150 | 0.39 | 0.08 | 0.31 | 0.105 | 150 | 0.65 |  | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | 0.58 |  | 0.08 | 0.105 |  | 150 | -0.04 |  | 0.26333 | 0.105 | 150 | -0.15 | 0.09 | 0.105 | 150 | -0.04 | 0.26333 | 0.105 | 150 | -0.12 | 0.086667 | 0.105 | 150 | -0.17 | 0.09 | 0.105 | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 | 0.105 | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.105 | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.105
200 | 0.22 | 0.2 | 0.02 | 0.42 |  | 200 | 0.47 | 0.39 | 0.08 | 0.265 |  | 200 | 0.31 | 0.06 | 0.25 | 0.095 | 200 | -0.7 |  | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | 0.61 | -0.16 | 0.77 | 0.095 |  | 200 | 0.66 | -0.38 | 1.04 | 0.095 | 200 | 0.9 |  | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | 0.81 |  | 0.08 | 0.095 |  | 200 | -0.28 |  | 0.26333 | 0.095 | 200 | -0.01 | 0.09 | 0.095 | 200 | -0.28 | 0.26333 | 0.095 | 200 | -0.59 | 0.086667 | 0.095 | 200 | -1.27 | 0.09 | 0.095 | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 | 0.095 | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.095 | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.095
CH 2 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi |  | CH 2 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi |  | CH 2 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | validasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | validasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | validasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | validasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | CH 2 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi | CH 2 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi | CH 2 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2021 | 2022 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  |  | 2022 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2021 |  | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT | 1.9 |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.48 | -0.67 | 0.19 | 0.12 |  | -20 | -0.69 | -0.59 | 0.1 | 0.12 |  | -20 | -0.53 | -0.5 | 0.03 | 1e-06 | -20 | -1.45 |  | 0.09 | 1e-06 |  | -20 | 0.01 | -0.54 | 0.55 | 1e-06 |  | -20 | 0.02 | -0.14 | 0.16 | 1e-06 | -20 | 0.42 |  | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.3 |  | 0.08 | 1e-06 |  | -20 | 0.62 |  | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -0.97 | 0.093333 | 1e-06 | -20 | 0.62 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.29 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | -1.45 | 0.09 | 1e-06 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | -0.4 | -0.58 | 0.18 | 0.605 |  | -15 | -0.56 | -0.51 | 0.05 | 0.05 |  | -15 | -0.44 | -0.41 | 0.03 | 0.025 | -15 | -1.23 |  | 0.09 | 0.025 |  | -15 | 0.05 | 1e-06 | 0.049999 | 0.025 |  | -15 | 0.05 | 1e-06 | 0.049999 | 0.025 | -15 | 0.44 |  | 0.083333 | 0.025 |  | -15 | 0.33 |  | 0.08 | 0.025 |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | 0.025 | -15 | -0.72 | 0.093333 |  | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.025 | -15 | -1.04 | 0.083333 | 0.025 | -15 | -1.18 | 0.09 | 0.025 | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.025 | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.025 | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.025
-10 | -0.33 | -0.5 | 0.17 | 0.485 |  | -10 | 0 | -0.42 | 0.18667 | 0.05 |  | -10 | -0.34 | -0.34 | 0 | 0.03 | -10 | -0.99 |  | 0.09 | 0.03 |  | -10 | 0.08 | -0.28 | 0.36 | 0.03 |  | -10 | 0.08 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | -10 | 0.44 |  | 0.083333 | 0.03 |  | -10 | 0.35 |  | 0.08 | 0.03 |  | -10 | 0.59 |  | 0.26333 | 0.03 | -10 | -0.52 | 0.093333 | 2 | -10 | 0.59 | 0.26333 | 0.03 | -10 | -0.83 | 0.083333 | 0.03 | -10 | -0.94 | 0.09 | 0.03 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.03 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.03 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.03
1e-06 | -0.2 | -0.34 | 0.14 | 0.275 |  | 1e-06 | -0.25 | -0.26 | 0.01 | 0.05 |  | 1e-06 | -0.32 | -0.21 | 0.11 | 0.04 | 1e-06 | -0.34 |  | 0.09 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.05 | -0.06 | 0.11 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.06 | 0.29 | 0.23 | 0.04 | 1e-06 | 0.38 |  | 0.083333 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.35 |  | 0.08 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.56 |  | 0.26333 | 0.04 | 1e-06 | -0.28 | 0.093333 |  | 1e-06 | 0.56 | 0.26333 | 0.04 | 1e-06 | -0.57 | 0.083333 | 0.04 | 1e-06 | -0.56 | 0.09 | 0.04 | 1e-06 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.04 | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.04 | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.04
2 | -0.18 | -0.31 | 0.13 | 0.235 |  | 2 | -0.22 | -0.23 | 0.01 | 0.05 |  | 2 | -0.32 | -0.19 | 0.13 | 0.04 | 2 | -0.62 |  | 0.09 | 0.04 |  | 2 | 0.07 | -0.02 | 0.09 | 0.04 |  | 2 | 0.08 | 0.33 | 0.25 | 0.04 | 2 | 0.41 |  | 0.083333 | 0.04 |  | 2 | 0.36 |  | 0.08 | 0.04 |  | 2 | 0.55 |  | 0.26333 | 0.04 | 2 | -0.41 | 0.093333 | 0.093333 | 2 | 0.55 | 0.26333 | 0.04 | 2 | -0.58 | 0.083333 | 0.04 | 2 | -0.64 | 0.09 | 0.04 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.04 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.04 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.04
8 | -0.11 | -0.22 | 0.11 | 0.125 |  | 8 | -0.13 | -0.14 | 0.01 | 0.05 |  | 8 | -0.18 | -0.13 | 0.05 | 0.045 | 8 | -0.37 |  | 0.09 | 0.045 |  | 8 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.045 |  | 8 | 0.08 | 0.42 | 0.34 | 0.045 | 8 | 0.41 |  | 0.083333 | 0.045 |  | 8 | 0.35 |  | 0.08 | 0.045 |  | 8 | 0.53 |  | 0.26333 | 0.045 | 8 | -0.13 | 0.093333 |  | 8 | 0.53 | 0.26333 | 0.045 | 8 | -0.34 | 0.083333 | 0.045 | 8 | -0.37 | 0.09 | 0.045 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.045 | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.045 | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.045
37 | 0.11 | 0.19 | 0.08 | 0.295 |  | 37 | 0.12 | 0.21 | 0.09 | 0.05 |  | 37 | -0.17 | 0.01 | 0.18 | 0.07 | 37 | 0.49 |  | 0.09 | 0.07 |  | 37 | 0.08 | 0.47 | 0.39 | 0.07 |  | 37 | 0.09 | 0.69 | 0.6 | 0.07 | 37 | 0.42 |  | 0.083333 | 0.07 |  | 37 | 0.33 |  | 0.08 | 0.07 |  | 37 | 0.43 |  | 0.26333 | 0.07 | 37 | 0.65 | 0.093333 | 0.093333 | 37 | 0.43 | 0.26333 | 0.07 | 37 | 0.41 | 0.083333 | 0.07 | 37 | 0.51 | 0.09 | 0.07 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.07 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.07 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.07
44 | 0.14 | 0.28 | 0.14 | 0.365 |  | 44 | 0.15 | 0.27 | 0.12 | 0.035 |  | 44 | -0.2 | 0.02 | 0.22 | 0.075 | 44 | 0.61 |  | 0.09 | 0.075 |  | 44 | 0.08 | 0.52 | 0.44 | 0.075 |  | 44 | 0.1 | 0.72 | 0.62 | 0.075 | 44 | 0.42 |  | 0.083333 | 0.075 |  | 44 | 0.33 |  | 0.08 | 0.075 |  | 44 | 0.41 |  | 0.26333 | 0.075 | 44 | 0.72 | 0.093333 |  | 44 | 0.41 | 0.26333 | 0.075 | 44 | 0.51 | 0.083333 | 0.075 | 44 | 0.63 | 0.09 | 0.075 | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.075 | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.075 | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.075
50 | 0.16 | 0.35 | 0.19 | 0.42 |  | 50 | 0.16 | 0.33 | 0.17 | 0.025 |  | 50 | 0.16 | 0.01 | 0.15 | 0.08 | 50 | 0.69 |  | 0.09 | 0.08 |  | 50 | 0.09 | 0.55 | 0.46 | 0.08 |  | 50 | 0.11 | 0.73 | 0.62 | 0.08 | 50 | 0.43 |  | 0.083333 | 0.08 |  | 50 | 0.34 |  | 0.08 | 0.08 |  | 50 | 0.39 |  | 0.26333 | 0.08 | 50 | 0.76 | 0.093333 | 0.093333 | 50 | 0.39 | 0.26333 | 0.08 | 50 | 0.57 | 0.083333 | 0.08 | 50 | 0.71 | 0.09 | 0.08 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.08 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.08
100 | 0.23 | 0.74 | 0.51 | 0.56 |  | 100 | 0.03 | 0.59 | 0.56 | 0.02 |  | 100 | -0.11 | -0.14 | 0.03 | 0.1 | 100 | 0.67 |  | 0.09 | 0.1 |  | 100 | 0.21 | 0.54 | 0.33 | 0.1 |  | 100 | 0.22 | 0.52 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0.54 |  | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | 0.45 |  | 0.08 | 0.1 |  | 100 | 0.19 |  | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.26 | 0.093333 |  | 100 | 0.19 | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.39 | 0.083333 | 0.1 | 100 | 0.64 | 0.09 | 0.1 | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.1 | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.1 | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.1
150 | 0.28 | 0.71 | 0.43 | 0.275 |  | 150 | -0.06 | 0.56 | 0.62 | 0.085 |  | 150 | -0.44 | -0.27 | 0.17 | 0.105 | 150 | -0.12 |  | 0.09 | 0.105 |  | 150 | 0.4 | 0.18 | 0.22 | 0.105 |  | 150 | 0.42 | 1e-06 | 0.42 | 0.105 | 150 | 0.72 |  | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | 0.66 |  | 0.08 | 0.105 |  | 150 | -0.03 |  | 0.26333 | 0.105 | 150 | -0.58 | 0.093333 |  | 150 | -0.03 | 0.26333 | 0.105 | 150 | -0.36 | 0.083333 | 0.105 | 150 | -0.28 | 0.09 | 0.105 | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 | 0.105 | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.105 | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.105
200 | 0.56 | 0.13 | 0.43 | 0.315 |  | 200 | 0.45 | 0.28 | 0.17 | 0.16 |  | 200 | -0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.09 | 200 | -1.01 |  | 0.09 | 0.09 |  | 200 | 0.64 | -0.25 | 0.89 | 0.09 |  | 200 | 0.66 | -0.47 | 1.13 | 0.09 | 200 | 0.96 |  | 0.083333 | 0.09 |  | 200 | 0.9 |  | 0.08 | 0.09 |  | 200 | -0.28 |  | 0.26333 | 0.09 | 200 | -0.38 | 0.093333 |  | 200 | -0.28 | 0.26333 | 0.09 | 200 | -0.85 | 0.083333 | 0.09 | 200 | -1.34 | 0.09 | 0.09 | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 | 0.09 | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.09 | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.09
CH 3 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi |  | CH 3 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi |  | CH 3 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | validasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | validasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | validasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | validasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | CH 3 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi | CH 3 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi | CH 3 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2021 | 2022 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  |  | 2022 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2021 |  | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.43 | -0.6 | 0.17 | 0.12 |  | -20 | -0.77 | -0.48 | 0.29 | 0.11 |  | -20 | -0.7 | -0.47 | 0.23 | 1e-06 | -20 | -1.45 |  | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.05 | -0.39 | 0.44 | 1e-06 |  | -20 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | -20 | 0.43 |  | 0.08 | 1e-06 |  | -20 | 0.33 |  | 0.08 | 1e-06 |  | -20 | 0.58 |  | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -0.93 | 0.09 | 1e-06 | -20 | 0.58 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.33 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | -1.47 | 0.09 | 1e-06 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | -0.34 | -0.53 | 0.19 | 0.48 |  | -15 | -0.63 | -0.41 | 0.22 | 0.02 |  | -15 | -0.56 | -0.39 | 0.17 | 0.025 | -15 | -1.23 |  | 0.083333 | 0.025 |  | -15 | 0.1 | 1e-06 | 0.099999 | 0.025 |  | -15 | 0.09 | 1e-06 | 0.089999 | 0.025 | -15 | 0.45 |  | 0.08 | 0.025 |  | -15 | 0.36 |  | 0.08 | 0.025 |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | 0.025 | -15 | -0.69 | 0.09 | 0.025 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.025 | -15 | -1.08 | 0.083333 | 0.025 | -15 | -1.22 | 0.09 | 0.025 | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.025 | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.025 | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.025
-10 | -0.27 | -0.46 | 0.19 | 0.385 |  | -10 | 0 | -0.35 | 0.18667 | 0.015 |  | -10 | -0.46 | -0.32 | 0.14 | 0.03 | -10 | -0.98 |  | 0.083333 | 0.03 |  | -10 | 0.13 | -0.14 | 0.27 | 0.03 |  | -10 | 0.12 | 0.19 | 0.07 | 0.03 | -10 | 0.46 |  | 0.08 | 0.03 |  | -10 | 0.37 |  | 0.08 | 0.03 |  | -10 | 0.55 |  | 0.26333 | 0.03 | -10 | -0.52 | 0.09 | 0.03 | -10 | 0.55 | 0.26333 | 0.03 | -10 | -0.86 | 0.083333 | 0.03 | -10 | -0.99 | 0.09 | 0.03 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.03 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.03 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.03
1e-06 | -0.13 | -0.32 | 0.19 | 0.205 |  | 1e-06 | -0.29 | -0.23 | 0.06 | 0.01 |  | 1e-06 | -0.38 | -0.2 | 0.18 | 0.04 | 1e-06 | -0.32 |  | 0.083333 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.1 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.1 | 0.34 | 0.24 | 0.04 | 1e-06 | 0.4 |  | 0.08 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.37 |  | 0.08 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.52 |  | 0.26333 | 0.04 | 1e-06 | -0.26 | 0.09 | 0.04 | 1e-06 | 0.52 | 0.26333 | 0.04 | 1e-06 | -0.59 | 0.083333 | 0.04 | 1e-06 | -0.6 | 0.09 | 0.04 | 1e-06 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.04 | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.04 | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.04
2 | -0.11 | -0.29 | 0.18 | 0.18 |  | 2 | -0.25 | -0.2 | 0.05 | 0.01 |  | 2 | -0.37 | -0.18 | 0.19 | 0.04 | 2 | -0.56 |  | 0.083333 | 0.04 |  | 2 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.04 |  | 2 | 0.12 | 0.37 | 0.25 | 0.04 | 2 | 0.43 |  | 0.08 | 0.04 |  | 2 | 0.37 |  | 0.08 | 0.04 |  | 2 | 0.52 |  | 0.26333 | 0.04 | 2 | -0.35 | 0.09 | 0.04 | 2 | 0.52 | 0.26333 | 0.04 | 2 | -0.57 | 0.083333 | 0.04 | 2 | -0.67 | 0.09 | 0.04 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.04 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.04 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.04
8 | -0.04 | -0.2 | 0.16 | 0.085 |  | 8 | -0.15 | -0.13 | 0.02 | 0.005 |  | 8 | -0.22 | -0.13 | 0.09 | 0.045 | 8 | -0.32 |  | 0.083333 | 0.045 |  | 8 | 0.11 | 0.21 | 0.1 | 0.045 |  | 8 | 0.12 | 0.44 | 0.32 | 0.045 | 8 | 0.42 |  | 0.08 | 0.045 |  | 8 | 0.36 |  | 0.08 | 0.045 |  | 8 | 0.5 |  | 0.26333 | 0.045 | 8 | -0.1 | 0.09 | 0.045 | 8 | 0.5 | 0.26333 | 0.045 | 8 | -0.34 | 0.083333 | 0.045 | 8 | -0.39 | 0.09 | 0.045 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.045 | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.045 | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.045
37 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.225 |  | 37 | 0.17 | 0.18 | 0.01 | 0 |  | 37 | -0.13 | 0 | 0.093333 | 0.07 | 37 | 0.49 |  | 0.083333 | 0.07 |  | 37 | 0.1 | 0.56 | 0.46 | 0.07 |  | 37 | 0.12 | 0.64 | 0.52 | 0.07 | 37 | 0.42 |  | 0.08 | 0.07 |  | 37 | 0.32 |  | 0.08 | 0.07 |  | 37 | 0.41 |  | 0.26333 | 0.07 | 37 | 0.66 | 0.09 | 0.07 | 37 | 0.41 | 0.26333 | 0.07 | 37 | 0.43 | 0.083333 | 0.07 | 37 | 0.53 | 0.09 | 0.07 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.07 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.07 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.07
44 | 0.22 | 0.27 | 0.05 | 0.27 |  | 44 | 0.21 | 0.25 | 0.04 | 0.08 |  | 44 | -0.15 | 0 | 0.093333 | 0.075 | 44 | 0.61 |  | 0.083333 | 0.075 |  | 44 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.075 |  | 44 | 0.13 | 0.65 | 0.52 | 0.075 | 44 | 0.42 |  | 0.08 | 0.075 |  | 44 | 0.32 |  | 0.08 | 0.075 |  | 44 | 0.39 |  | 0.26333 | 0.075 | 44 | 0.74 | 0.09 | 0.075 | 44 | 0.39 | 0.26333 | 0.075 | 44 | 0.54 | 0.083333 | 0.075 | 44 | 0.66 | 0.09 | 0.075 | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.075 | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.075 | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.075
50 | 0.25 | 0.34 | 0.09 | 0.3 |  | 50 | 0.23 | 0.3 | 0.07 | 0.125 |  | 50 | 0.2 | 0 | 0.093333 | 0.08 | 50 | 0.7 |  | 0.083333 | 0.08 |  | 50 | 0.11 | 0.64 | 0.53 | 0.08 |  | 50 | 0.14 | 0.66 | 0.52 | 0.08 | 50 | 0.43 |  | 0.08 | 0.08 |  | 50 | 0.32 |  | 0.08 | 0.08 |  | 50 | 0.37 |  | 0.26333 | 0.08 | 50 | 0.79 | 0.09 | 0.08 | 50 | 0.37 | 0.26333 | 0.08 | 50 | 0.6 | 0.083333 | 0.08 | 50 | 0.75 | 0.09 | 0.08 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.08 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.08
100 | 0.3 | 0.77 | 0.47 | 0.33 |  | 100 | 0.16 | 0.61 | 0.45 | 0.125 |  | 100 | -0.01 | -0.16 | 0.15 | 0.1 | 100 | 0.77 |  | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | 0.21 | 0.61 | 0.4 | 0.1 |  | 100 | 0.24 | 0.45 | 0.21 | 0.1 | 100 | 0.55 |  | 0.08 | 0.1 |  | 100 | 0.42 |  | 0.08 | 0.1 |  | 100 | 0.19 |  | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.51 | 0.09 | 0.1 | 100 | 0.19 | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.57 | 0.083333 | 0.1 | 100 | 0.73 | 0.09 | 0.1 | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.1 | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.1 | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.1
150 | 0.28 | 0.73 | 0.45 | 0 |  | 150 | -0.02 | 0.6 | 0.62 | 0.04 |  | 150 | -0.3 | -0.28 | 0.02 | 0.105 | 150 | 0.03 |  | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | 0.39 | 0.25 | 0.14 | 0.105 |  | 150 | 0.42 | 0.01 | 0.41 | 0.105 | 150 | 0.74 |  | 0.08 | 0.105 |  | 150 | 0.61 |  | 0.08 | 0.105 |  | 150 | 1e-06 |  | 0.26333 | 0.105 | 150 | -0.2 | 0.09 | 0.105 | 150 | 1e-06 | 0.26333 | 0.105 | 150 | 0 | 0.083333 | 0.105 | 150 | -0.11 | 0.09 | 0.105 | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 | 0.105 | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.105 | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.105
200 | 0.44 | 0.02 | 0.42 | 0.535 |  | 200 | 0.16 | 0.18 | 0.02 | 0.37 |  | 200 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 200 | -1.03 |  | 0.083333 | 0.09 |  | 200 | 0.61 | -0.17 | 0.78 | 0.09 |  | 200 | 0.71 | -0.4 | 1.11 | 0.09 | 200 | 0.96 |  | 0.08 | 0.09 |  | 200 | 0.82 |  | 0.08 | 0.09 |  | 200 | -0.22 |  | 0.26333 | 0.09 | 200 | -0.21 | 0.09 | 0.09 | 200 | -0.22 | 0.26333 | 0.09 | 200 | -0.37 | 0.083333 | 0.09 | 200 | -1.05 | 0.09 | 0.09 | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 | 0.09 | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.09 | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.09
CH 4 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi |  | CH 4 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi |  | CH 4 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | validasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | validasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | validasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | validasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | CH 4 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi | CH 4 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi | CH 4 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2021 | 2022 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  |  | 2022 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2021 |  | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.37 | -0.59 | 0.22 | 0.11 |  | -20 | -0.63 | -0.42 | 0.21 | 0.06 |  | -20 | -0.64 | -0.5 | 0.14 | 1e-06 | -20 | -1.47 |  | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | 0.07 | -0.7 | 0.77 | 1e-06 |  | -20 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 1e-06 | -20 | 0.46 |  | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.33 |  | 0.08 | 1e-06 |  | -20 | 0.64 |  | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -0.91 | 0.09 | 1e-06 | -20 | 0.64 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.31 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | -1.41 | 0.086667 | 1e-06 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | -0.31 | -0.53 | 0.22 | 0.445 |  | -15 | -0.51 | -0.37 | 0.14 | 0.05 |  | -15 | -0.52 | -0.41 | 0.11 | 0.025 | -15 | -1.25 |  | 0.086667 | 0.025 |  | -15 | 0.11 | 1e-06 | 0.11 | 0.025 |  | -15 | 0.11 | 1e-06 | 0.11 | 0.025 | -15 | 0.48 |  | 0.083333 | 0.025 |  | -15 | 0.35 |  | 0.08 | 0.025 |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | 0.025 | -15 | -0.67 | 0.09 | 0.025 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.025 | -15 | -1.06 | 0.083333 | 0.025 | -15 | -1.14 | 0.086667 | 0.025 | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.025 | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.025 | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.025
-10 | -0.25 | -0.47 | 0.22 | 0.375 |  | -10 | 1e-06 | -0.31 | 0.31 | 0.045 |  | -10 | -0.43 | -0.33 | 0.1 | 0.03 | -10 | -1 |  | 0.086667 | 0.03 |  | -10 | 0.13 | -0.42 | 0.55 | 0.03 |  | -10 | 0.15 | 0.21 | 0.06 | 0.03 | -10 | 0.48 |  | 0.083333 | 0.03 |  | -10 | 0.36 |  | 0.08 | 0.03 |  | -10 | 0.6 |  | 0.26333 | 0.03 | -10 | -0.48 | 0.09 | 0.03 | -10 | 0.6 | 0.26333 | 0.03 | -10 | -0.85 | 0.083333 | 0.03 | -10 | -0.9 | 0.086667 | 0.03 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.03 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.03 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.03
1e-06 | -0.16 | -0.34 | 0.18 | 0.225 |  | 1e-06 | -0.22 | -0.2 | 0.02 | 0.045 |  | 1e-06 | -0.36 | -0.2 | 0.16 | 0.04 | 1e-06 | -0.29 |  | 0.086667 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.12 | -0.18 | 0.3 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.12 | 0.35 | 0.23 | 0.04 | 1e-06 | 0.43 |  | 0.083333 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.38 |  | 0.08 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.57 |  | 0.26333 | 0.04 | 1e-06 | -0.26 | 0.09 | 0.04 | 1e-06 | 0.57 | 0.26333 | 0.04 | 1e-06 | -0.58 | 0.083333 | 0.04 | 1e-06 | -0.52 | 0.086667 | 0.04 | 1e-06 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.04 | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.04 | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.04
2 | -0.14 | -0.32 | 0.18 | 0.19 |  | 2 | -0.19 | -0.18 | 0.01 | 0.04 |  | 2 | -0.35 | -0.18 | 0.17 | 0.04 | 2 | -0.59 |  | 0.086667 | 0.04 |  | 2 | 0.14 | -0.14 | 0.28 | 0.04 |  | 2 | 0.13 | 0.37 | 0.24 | 0.04 | 2 | 0.45 |  | 0.083333 | 0.04 |  | 2 | 0.38 |  | 0.08 | 0.04 |  | 2 | 0.56 |  | 0.26333 | 0.04 | 2 | -0.34 | 0.09 | 0.04 | 2 | 0.56 | 0.26333 | 0.04 | 2 | -0.58 | 0.083333 | 0.04 | 2 | -0.63 | 0.086667 | 0.04 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.04 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.04 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.04
8 | -0.09 | -0.24 | 0.15 | 0.11 |  | 8 | -0.1 | -0.12 | 0.02 | 0.04 |  | 8 | -0.22 | -0.13 | 0.09 | 0.045 | 8 | -0.34 |  | 0.086667 | 0.045 |  | 8 | 0.13 | -0.01 | 0.14 | 0.045 |  | 8 | 0.12 | 0.44 | 0.32 | 0.045 | 8 | 0.45 |  | 0.083333 | 0.045 |  | 8 | 0.36 |  | 0.08 | 0.045 |  | 8 | 0.54 |  | 0.26333 | 0.045 | 8 | -0.08 | 0.09 | 0.045 | 8 | 0.54 | 0.26333 | 0.045 | 8 | -0.32 | 0.083333 | 0.045 | 8 | -0.36 | 0.086667 | 0.045 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.045 | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.045 | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.045
37 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.245 |  | 37 | 0.16 | 0.17 | 0.01 | 0.035 |  | 37 | -0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.07 | 37 | 0.54 |  | 0.086667 | 0.07 |  | 37 | 0.11 | 0.41 | 0.3 | 0.07 |  | 37 | 0.14 | 0.64 | 0.5 | 0.07 | 37 | 0.43 |  | 0.083333 | 0.07 |  | 37 | 0.33 |  | 0.08 | 0.07 |  | 37 | 0.43 |  | 0.26333 | 0.07 | 37 | 0.67 | 0.09 | 0.07 | 37 | 0.43 | 0.26333 | 0.07 | 37 | 0.46 | 0.083333 | 0.07 | 37 | 0.53 | 0.086667 | 0.07 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.07 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.07 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.07
44 | 0.08 | 0.23 | 0.15 | 0.315 |  | 44 | 0.19 | 0.23 | 0.04 | 0.005 |  | 44 | -0.13 | 0.01 | 0.14 | 0.075 | 44 | 0.67 |  | 0.086667 | 0.075 |  | 44 | 0.11 | 0.48 | 0.37 | 0.075 |  | 44 | 0.15 | 0.66 | 0.51 | 0.075 | 44 | 0.43 |  | 0.083333 | 0.075 |  | 44 | 0.33 |  | 0.08 | 0.075 |  | 44 | 0.4 |  | 0.26333 | 0.075 | 44 | 0.73 | 0.09 | 0.075 | 44 | 0.4 | 0.26333 | 0.075 | 44 | 0.55 | 0.083333 | 0.075 | 44 | 0.65 | 0.086667 | 0.075 | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.075 | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.075 | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.075
50 | 0.09 | 0.3 | 0.21 | 0.37 |  | 50 | 0.21 | 0.28 | 0.07 | 0.04 |  | 50 | 0.22 | 0.01 | 0.21 | 0.08 | 50 | 0.76 |  | 0.086667 | 0.08 |  | 50 | 0.11 | 0.52 | 0.41 | 0.08 |  | 50 | 0.15 | 0.67 | 0.52 | 0.08 | 50 | 0.44 |  | 0.083333 | 0.08 |  | 50 | 0.33 |  | 0.08 | 0.08 |  | 50 | 0.38 |  | 0.26333 | 0.08 | 50 | 0.76 | 0.09 | 0.08 | 50 | 0.38 | 0.26333 | 0.08 | 50 | 0.61 | 0.083333 | 0.08 | 50 | 0.74 | 0.086667 | 0.08 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.08 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.08
100 | 0.12 | 0.76 | 0.64 | 0.63 |  | 100 | 0.14 | 0.58 | 0.44 | 0.105 |  | 100 | 0.12 | -0.16 | 0.28 | 0.1 | 100 | 0.82 |  | 0.086667 | 0.1 |  | 100 | 0.22 | 0.58 | 0.36 | 0.1 |  | 100 | 0.27 | 0.55 | 0.28 | 0.1 | 100 | 0.54 |  | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | 0.45 |  | 0.08 | 0.1 |  | 100 | 0.18 |  | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.24 | 0.09 | 0.1 | 100 | 0.18 | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.39 | 0.083333 | 0.1 | 100 | 0.69 | 0.086667 | 0.1 | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.1 | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.1 | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.1
150 | 0.14 | 0.78 | 0.64 | 0.43 |  | 150 | 0.03 | 0.61 | 0.58 | 0.14 |  | 150 | -0.06 | -0.29 | 0.23 | 0.105 | 150 | 0.13 |  | 0.086667 | 0.105 |  | 150 | 0.41 | 0.26 | 0.15 | 0.105 |  | 150 | 0.48 | 0.21 | 0.27 | 0.105 | 150 | 0.72 |  | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | 0.67 |  | 0.08 | 0.105 |  | 150 | -0.03 |  | 0.26333 | 0.105 | 150 | -0.73 | 0.09 | 0.105 | 150 | -0.03 | 0.26333 | 0.105 | 150 | -0.35 | 0.083333 | 0.105 | 150 | -0.21 | 0.086667 | 0.105 | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 | 0.105 | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.105 | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.105
200 | 0.38 | 0.07 | 0.31 | 0.175 |  | 200 | 0.32 | 0.25 | 0.07 | 0.145 |  | 200 | 0.36 | 0.07 | 0.29 | 0.09 | 200 | -0.67 |  | 0.086667 | 0.09 |  | 200 | 0.61 | -0.14 | 0.75 | 0.09 |  | 200 | 0.76 | -0.08 | 0.84 | 0.09 | 200 | 0.97 |  | 0.083333 | 0.09 |  | 200 | 0.91 |  | 0.08 | 0.09 |  | 200 | -0.26 |  | 0.26333 | 0.09 | 200 | -0.85 | 0.09 | 0.09 | 200 | -0.26 | 0.26333 | 0.09 | 200 | -0.64 | 0.083333 | 0.09 | 200 | -1.31 | 0.086667 | 0.09 | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 | 0.09 | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.09 | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.09
CH 5 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi |  | CH 5 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi |  | CH 5 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | validasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | validasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | validasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | validasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | CH 5 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi | CH 5 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi | CH 5 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2021 | 2022 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  |  | 2022 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2021 |  | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.42 | -0.57 | 0.15 |  |  | -20 | -0.6 | -0.47 | 0.13 |  |  | -20 | -0.5 | -0.41 | 0.09 |  | -20 | -1.42 |  | 0.086667 |  |  | -20 | 0.07 | -0.57 | 0.64 |  |  | -20 | 0.11 | -0.04 | 0.15 |  | -20 | 0.46 |  | 0.083333 |  |  | -20 | 0.34 |  | 0.083333 |  |  | -20 | 0.54 |  | 0.26333 |  | -20 | -0.94 | 0.086667 |  | -20 | 0.54 | 0.26333 |  | -20 | -1.29 | 0.086667 |  | -20 | -1.4 | 0.083333 |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 |  | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29
-15 | -0.36 | -0.52 | 0.16 | 0.605 |  | -15 | -0.49 | -0.4 | 0.09 | 0.02 |  | -15 | -0.41 | -0.34 | 0.07 | 0.015 | -15 | -1.19 |  | 0.086667 | 0.015 |  | -15 | 0.12 | -0.31 | 0.43 | 0.015 |  | -15 | 0.15 | 1e-06 | 0.15 | 0.015 | -15 | 0.48 |  | 0.083333 | 0.015 |  | -15 | 0.36 |  | 0.083333 | 0.015 |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | 0.015 | -15 | -0.7 | 0.086667 | 0.015 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.015 | -15 | -1.04 | 0.086667 | 0.015 | -15 | -1.14 | 0.083333 | 0.015 | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.015 | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.015 | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.015
-10 | -0.3 | -0.46 | 0.16 | 0.505 |  | -10 | 1e-06 | -0.34 | 0.34 | 0.02 |  | -10 | -0.32 | -0.27 | 0.05 | 0.02 | -10 | -0.94 |  | 0.086667 | 0.02 |  | -10 | 0.16 | -0.08 | 0.24 | 0.02 |  | -10 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 0.02 | -10 | 0.49 |  | 0.083333 | 0.02 |  | -10 | 0.38 |  | 0.083333 | 0.02 |  | -10 | 0.53 |  | 0.26333 | 0.02 | -10 | -0.51 | 0.086667 | 0.02 | -10 | 0.53 | 0.26333 | 0.02 | -10 | -0.84 | 0.086667 | 0.02 | -10 | -0.91 | 0.083333 | 0.02 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.02 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.02 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.02
1e-06 | -0.19 | -0.34 | 0.15 | 0.305 |  | 1e-06 | -0.2 | -0.22 | 0.02 | 0.02 |  | 1e-06 | -0.29 | -0.16 | 0.13 | 0.03 | 1e-06 | -0.3 |  | 0.086667 | 0.03 |  | 1e-06 | 0.14 | -0.04 | 0.18 | 0.03 |  | 1e-06 | 0.16 | 0.34 | 0.18 | 0.03 | 1e-06 | 0.43 |  | 0.083333 | 0.03 |  | 1e-06 | 0.39 |  | 0.083333 | 0.03 |  | 1e-06 | 0.51 |  | 0.26333 | 0.03 | 1e-06 | -0.27 | 0.086667 | 0.03 | 1e-06 | 0.51 | 0.26333 | 0.03 | 1e-06 | -0.57 | 0.086667 | 0.03 | 1e-06 | -0.51 | 0.083333 | 0.03 | 1e-06 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.03 | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.03 | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.03
2 | -0.17 | -0.31 | 0.14 | 0.275 |  | 2 | -0.17 | -0.19 | 0.02 | 0.02 |  | 2 | -0.27 | -0.14 | 0.13 | 0.035 | 2 | -0.62 |  | 0.086667 | 0.035 |  | 2 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.035 |  | 2 | 0.18 | 0.37 | 0.19 | 0.035 | 2 | 0.46 |  | 0.083333 | 0.035 |  | 2 | 0.38 |  | 0.083333 | 0.035 |  | 2 | 0.5 |  | 0.26333 | 0.035 | 2 | -0.3 | 0.086667 | 0.035 | 2 | 0.5 | 0.26333 | 0.035 | 2 | -0.56 | 0.086667 | 0.035 | 2 | -0.57 | 0.083333 | 0.035 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.035 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.035 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.035
8 | -0.11 | -0.23 | 0.12 | 0.17 |  | 8 | -0.08 | -0.12 | 0.04 | 0.02 |  | 8 | -0.16 | -0.09 | 0.07 | 0.04 | 8 | -0.34 |  | 0.086667 | 0.04 |  | 8 | 0.15 | 0.47 | 0.32 | 0.04 |  | 8 | 0.17 | 0.45 | 0.28 | 0.04 | 8 | 0.45 |  | 0.083333 | 0.04 |  | 8 | 0.37 |  | 0.083333 | 0.04 |  | 8 | 0.49 |  | 0.26333 | 0.04 | 8 | -0.06 | 0.086667 | 0.04 | 8 | 0.49 | 0.26333 | 0.04 | 8 | -0.3 | 0.086667 | 0.04 | 8 | -0.31 | 0.083333 | 0.04 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.04 | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.04
37 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.225 |  | 37 | 0.17 | 0.18 | 0.01 | 0.025 |  | 37 | -0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.065 | 37 | 0.56 |  | 0.086667 | 0.065 |  | 37 | 0.15 | 0.53 | 0.38 | 0.065 |  | 37 | 0.17 | 0.68 | 0.51 | 0.065 | 37 | 0.43 |  | 0.083333 | 0.065 |  | 37 | 0.33 |  | 0.083333 | 0.065 |  | 37 | 0.42 |  | 0.26333 | 0.065 | 37 | 0.69 | 0.086667 | 0.065 | 37 | 0.42 | 0.26333 | 0.065 | 37 | 0.47 | 0.086667 | 0.065 | 37 | 0.55 | 0.083333 | 0.065 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.065 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.065 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.065
44 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.29 |  | 44 | 0.19 | 0.25 | 0.06 | 0.025 |  | 44 | -0.18 | 0.03 | 0.21 | 0.07 | 44 | 0.69 |  | 0.086667 | 0.07 |  | 44 | 0.16 | 0.57 | 0.41 | 0.07 |  | 44 | 0.17 | 0.71 | 0.54 | 0.07 | 44 | 0.44 |  | 0.083333 | 0.07 |  | 44 | 0.33 |  | 0.083333 | 0.07 |  | 44 | 0.4 |  | 0.26333 | 0.07 | 44 | 0.78 | 0.086667 | 0.07 | 44 | 0.4 | 0.26333 | 0.07 | 44 | 0.56 | 0.086667 | 0.07 | 44 | 0.67 | 0.083333 | 0.07 | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.07 | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.07 | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.07
50 | 0.15 | 0.31 | 0.16 | 0.35 |  | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.025 |  | 50 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.075 | 50 | 0.76 |  | 0.086667 | 0.075 |  | 50 | 0.17 | 0.63 | 0.46 | 0.075 |  | 50 | 0.18 | 0.72 | 0.54 | 0.075 | 50 | 0.44 |  | 0.083333 | 0.075 |  | 50 | 0.34 |  | 0.083333 | 0.075 |  | 50 | 0.38 |  | 0.26333 | 0.075 | 50 | 0.84 | 0.086667 | 0.075 | 50 | 0.38 | 0.26333 | 0.075 | 50 | 0.62 | 0.086667 | 0.075 | 50 | 0.75 | 0.083333 | 0.075 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.075 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.075 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.075
100 | 0.25 | 0.79 | 0.54 | 0.535 |  | 100 | 0.13 | 0.59 | 0.46 | 0.01 |  | 100 | -0.12 | -0.13 | 0.01 | 0.1 | 100 | 0.68 |  | 0.086667 | 0.1 |  | 100 | 0.28 | 0.34 | 0.06 | 0.1 |  | 100 | 0.28 | 0.54 | 0.26 | 0.1 | 100 | 0.53 |  | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | 0.46 |  | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | 0.21 |  | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.65 | 0.086667 | 0.1 | 100 | 0.21 | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.39 | 0.086667 | 0.1 | 100 | 0.71 | 0.083333 | 0.1 | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.1 | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.1 | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.1
150 | 0.28 | 0.78 | 0.5 | 0.3 |  | 150 | 0.04 | 0.58 | 0.54 | 0.08 |  | 150 | -0.42 | -0.25 | 0.17 | 0.105 | 150 | -0.13 |  | 0.086667 | 0.105 |  | 150 | 0.49 | -0.04 | 0.53 | 0.105 |  | 150 | 0.47 | 0.1 | 0.37 | 0.105 | 150 | 0.7 |  | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | 0.68 |  | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | 1e-06 |  | 0.26333 | 0.105 | 150 | 0.06 | 0.086667 | 0.105 | 150 | 1e-06 | 0.26333 | 0.105 | 150 | -0.37 | 0.086667 | 0.105 | 150 | -0.11 | 0.083333 | 0.105 | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 | 0.105 | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.105 | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.105
200 | 0.42 | -0.02 | 0.44 | 0.315 |  | 200 | 0.43 | 0.19 | 0.24 | 0.185 |  | 200 | -0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.095 | 200 | -0.84 |  | 0.086667 | 0.095 |  | 200 | 0.75 | 0.02 | 0.73 | 0.095 |  | 200 | 0.76 | -0.29 | 1.05 | 0.095 | 200 | 0.91 |  | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | 0.9 |  | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | -0.26 |  | 0.26333 | 0.095 | 200 | 0.09 | 0.086667 | 0.095 | 200 | -0.26 | 0.26333 | 0.095 | 200 | -0.74 | 0.086667 | 0.095 | 200 | -1.08 | 0.083333 | 0.095 | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 | 0.095 | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.095 | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.095
CH 6 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi |  | CH 6 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi |  | CH 6 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | validasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | validasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | validasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | validasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | CH 6 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi | CH 6 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi | CH 6 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2021 | 2022 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  |  | 2022 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2021 |  | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.32 | -0.63 | 0.31 | 0.11 |  | -20 | -0.77 | -0.43 | 0.34 | 0.09 |  | -20 | -0.62 | -0.45 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.37 |  | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | 0.11 | -0.58 | 0.69 | 1e-06 |  | -20 | 0.15 | -0.07 | 0.22 | 1e-06 | -20 | 0.48 |  | 0.08 | 1e-06 |  | -20 | 0.35 |  | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.58 |  | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -0.91 | 0.09 | 1e-06 | -20 | 0.58 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.27 | 0.086667 | 1e-06 | -20 | -1.43 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | -0.24 | -0.56 | 0.32 | 0.6 |  | -15 | -0.63 | -0.37 | 0.26 | 0.035 |  | -15 | -0.5 | -0.38 | 0.12 | 0.025 | -15 | -1.14 |  | 0.086667 | 0.025 |  | -15 | 0.15 | 1e-06 | 0.15 | 0.025 |  | -15 | 0.18 | 1e-06 | 0.18 | 0.025 | -15 | 0.49 |  | 0.08 | 0.025 |  | -15 | 0.38 |  | 0.083333 | 0.025 |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | 0.025 | -15 | -0.65 | 0.09 | 0.025 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.025 | -15 | -1.01 | 0.086667 | 0.025 | -15 | -1.17 | 0.083333 | 0.025 | -15 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | 0.025 | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.025 | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.025
-10 | -0.18 | -0.49 | 0.31 | 0.48 |  | -10 | 1e-06 | -0.31 | 0.31 | 0.035 |  | -10 | -0.41 | -0.31 | 0.1 | 0.03 | -10 | -0.9 |  | 0.086667 | 0.03 |  | -10 | 0.18 | -0.31 | 0.49 | 0.03 |  | -10 | 0.2 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | -10 | 0.5 |  | 0.08 | 0.03 |  | -10 | 0.4 |  | 0.083333 | 0.03 |  | -10 | 0.55 |  | 0.26333 | 0.03 | -10 | -0.46 | 0.09 | 0.03 | -10 | 0.55 | 0.26333 | 0.03 | -10 | -0.8 | 0.086667 | 0.03 | -10 | -0.94 | 0.083333 | 0.03 | -10 | -1.4 | -0.7 | 0.5 | 0.03 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.03 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.03
1e-06 | -0.06 | -0.35 | 0.29 | 0.27 |  | 1e-06 | -0.28 | -0.19 | 0.09 | 0.035 |  | 1e-06 | -0.34 | -0.21 | 0.13 | 0.04 | 1e-06 | -0.27 |  | 0.086667 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.16 | -0.08 | 0.24 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.19 | 0.34 | 0.15 | 0.04 | 1e-06 | 0.45 |  | 0.08 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.38 |  | 0.083333 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.52 |  | 0.26333 | 0.04 | 1e-06 | -0.25 | 0.09 | 0.04 | 1e-06 | 0.52 | 0.26333 | 0.04 | 1e-06 | -0.61 | 0.086667 | 0.04 | 1e-06 | -0.53 | 0.083333 | 0.04 | 1e-06 | 0 | -0.7 | 0.7 | 0.04 | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.04 | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.04
2 | -0.04 | -0.32 | 0.28 | 0.225 |  | 2 | -0.25 | -0.17 | 0.08 | 0.035 |  | 2 | -0.33 | -0.19 | 0.14 | 0.04 | 2 | -0.57 |  | 0.086667 | 0.04 |  | 2 | 0.2 | -0.04 | 0.24 | 0.04 |  | 2 | 0.2 | 0.38 | 0.18 | 0.04 | 2 | 0.48 |  | 0.08 | 0.04 |  | 2 | 0.39 |  | 0.083333 | 0.04 |  | 2 | 0.51 |  | 0.26333 | 0.04 | 2 | -0.27 | 0.09 | 0.04 | 2 | 0.51 | 0.26333 | 0.04 | 2 | -0.5 | 0.086667 | 0.04 | 2 | -0.6 | 0.083333 | 0.04 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.04 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.04 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.04
8 | 0.01 | -0.24 | 0.25 | 0.12 |  | 8 | -0.14 | -0.1 | 0.04 | 0.035 |  | 8 | -0.21 | -0.14 | 0.07 | 0.045 | 8 | -0.3 |  | 0.086667 | 0.045 |  | 8 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | 0.045 |  | 8 | 0.19 | 0.47 | 0.28 | 0.045 | 8 | 0.47 |  | 0.08 | 0.045 |  | 8 | 0.37 |  | 0.083333 | 0.045 |  | 8 | 0.5 |  | 0.26333 | 0.045 | 8 | -0.03 | 0.09 | 0.045 | 8 | 0.5 | 0.26333 | 0.045 | 8 | -0.27 | 0.086667 | 0.045 | 8 | -0.34 | 0.083333 | 0.045 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.045 | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.045 | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.045
37 | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 0.275 |  | 37 | 0.18 | 0.19 | 0.01 | 0.035 |  | 37 | -0.31 | -0.02 | 0.29 | 0.07 | 37 | 0.57 |  | 0.086667 | 0.07 |  | 37 | 0.18 | 0.48 | 0.3 | 0.07 |  | 37 | 0.18 | 0.74 | 0.56 | 0.07 | 37 | 0.45 |  | 0.08 | 0.07 |  | 37 | 0.33 |  | 0.083333 | 0.07 |  | 37 | 0.4 |  | 0.26333 | 0.07 | 37 | 0.7 | 0.09 | 0.07 | 37 | 0.4 | 0.26333 | 0.07 | 37 | 0.49 | 0.086667 | 0.07 | 37 | 0.56 | 0.083333 | 0.07 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.07 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.07 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.07
44 | 0.21 | 0.25 | 0.04 | 0.335 |  | 44 | 0.21 | 0.25 | 0.04 | 0.045 |  | 44 | -0.15 | -0.01 | 0.14 | 0.075 | 44 | 0.68 |  | 0.086667 | 0.075 |  | 44 | 0.18 | 0.54 | 0.36 | 0.075 |  | 44 | 0.18 | 0.77 | 0.59 | 0.075 | 44 | 0.46 |  | 0.08 | 0.075 |  | 44 | 0.33 |  | 0.083333 | 0.075 |  | 44 | 0.38 |  | 0.26333 | 0.075 | 44 | 0.79 | 0.09 | 0.075 | 44 | 0.38 | 0.26333 | 0.075 | 44 | 0.59 | 0.086667 | 0.075 | 44 | 0.7 | 0.083333 | 0.075 | 44 | -1 | -0.7 | 0.2 | 0.075 | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.075 | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.075
50 | 0.22 | 0.32 | 0.1 | 0.38 |  | 50 | 0.24 | 0.3 | 0.06 | 0.04 |  | 50 | 0.2 | -0.02 | 0.22 | 0.08 | 50 | 0.76 |  | 0.086667 | 0.08 |  | 50 | 0.19 | 0.58 | 0.39 | 0.08 |  | 50 | 0.19 | 0.78 | 0.59 | 0.08 | 50 | 0.46 |  | 0.08 | 0.08 |  | 50 | 0.34 |  | 0.083333 | 0.08 |  | 50 | 0.36 |  | 0.26333 | 0.08 | 50 | 0.84 | 0.09 | 0.08 | 50 | 0.36 | 0.26333 | 0.08 | 50 | 0.66 | 0.086667 | 0.08 | 50 | 0.79 | 0.083333 | 0.08 | 50 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.08 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.08
100 | 0.23 | 0.78 | 0.55 | 0.465 |  | 100 | 0.17 | 0.58 | 0.41 | 0.015 |  | 100 | 0.05 | -0.14 | 0.19 | 0.1 | 100 | 0.65 |  | 0.086667 | 0.1 |  | 100 | 0.29 | 0.61 | 0.32 | 0.1 |  | 100 | 0.28 | 0.62 | 0.34 | 0.1 | 100 | 0.53 |  | 0.08 | 0.1 |  | 100 | 0.46 |  | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | 0.17 |  | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.63 | 0.09 | 0.1 | 100 | 0.17 | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.63 | 0.086667 | 0.1 | 100 | 0.87 | 0.083333 | 0.1 | 100 | -1.7 | -0.7 | 0.9 | 0.1 | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.1 | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.1
150 | 0.22 | 0.77 | 0.55 | 0.16 |  | 150 | 0.02 | 0.58 | 0.56 | 0.14 |  | 150 | -0.17 | -0.24 | 0.07 | 0.105 | 150 | -0.23 |  | 0.086667 | 0.105 |  | 150 | 0.47 | 0.3 | 0.17 | 0.105 |  | 150 | 0.48 | 0.17 | 0.31 | 0.105 | 150 | 0.69 |  | 0.08 | 0.105 |  | 150 | 0.68 |  | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | -0.05 |  | 0.26333 | 0.105 | 150 | -0.04 | 0.09 | 0.105 | 150 | -0.05 | 0.26333 | 0.105 | 150 | -0.1 | 0.086667 | 0.105 | 150 | 0.07 | 0.083333 | 0.105 | 150 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.105 | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.105 | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.105
200 | 0.47 | 0.06 | 0.41 | 0.34 |  | 200 | 0.3 | 0.26 | 0.04 | 0.335 |  | 200 | 0.21 | 0.03 | 0.18 | 0.09 | 200 | -1.13 |  | 0.086667 | 0.09 |  | 200 | 0.71 | -0.08 | 0.79 | 0.09 |  | 200 | 0.75 | -0.24 | 0.99 | 0.09 | 200 | 0.92 |  | 0.08 | 0.09 |  | 200 | 0.91 |  | 0.083333 | 0.09 |  | 200 | -0.29 |  | 0.26333 | 0.09 | 200 | -0.26 | 0.09 | 0.09 | 200 | -0.29 | 0.26333 | 0.09 | 200 | -0.93 | 0.086667 | 0.09 | 200 | -1.1 | 0.083333 | 0.09 | 200 | 0 | -0.6 | 0.3 | 0.09 | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.09 | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.09
CH 7 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi |  | CH 7 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi |  | CH 7 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | validasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | validasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | validasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | validasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | CH 7 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi | CH 7 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi | CH 7 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2021 | 2022 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  |  | 2022 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2021 |  | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.41 | -0.57 | 0.16 | 0.1 |  | -20 | -0.75 | -0.49 | 0.26 | 0.09 |  | -20 | -0.67 | -0.36 | 0.31 | 1e-06 | -20 | -1.33 |  | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.13 | -0.52 | 0.65 | 1e-06 |  | -20 | 0.16 | -0.09 | 0.25 | 1e-06 | -20 | 0.45 |  | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.37 |  | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.54 |  | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -0.91 | 0.09 | 1e-06 | -20 | 0.54 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.3 | 0.086667 | 1e-06 | -20 | -1.34 | 0.09 | 1e-06 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | -0.36 | -0.52 | 0.16 | 0.475 |  | -15 | -0.62 | -0.42 | 0.2 | 0.055 |  | -15 | -0.53 | -0.3 | 0.23 | 0.04 | -15 | -1.1 |  | 0.083333 | 0.04 |  | -15 | 0.18 | 0 | 0.086667 | 0.04 |  | -15 | 0.2 | 1e-06 | 0.2 | 0.04 | -15 | 0.46 |  | 0.083333 | 0.04 |  | -15 | 0.39 |  | 0.083333 | 0.04 |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | 0.04 | -15 | -0.66 | 0.09 | 0.04 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.04 | -15 | -1.05 | 0.086667 | 0.04 | -15 | -1.05 | 0.09 | 0.04 | -15 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | 0.04 | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.04 | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.04
-10 | -0.31 | -0.46 | 0.15 | 0.405 |  | -10 | 1e-06 | -0.35 | 0.35 | 0.055 |  | -10 | -0.44 | -0.25 | 0.19 | 0.045 | -10 | -0.85 |  | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | 0.21 | -0.23 | 0.44 | 0.045 |  | -10 | 0.2 | 0.12 | 0.08 | 0.045 | -10 | 0.47 |  | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | 0.4 |  | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | 0.52 |  | 0.26333 | 0.045 | -10 | -0.47 | 0.09 | 0.045 | -10 | 0.52 | 0.26333 | 0.045 | -10 | -0.84 | 0.086667 | 0.045 | -10 | -0.81 | 0.09 | 0.045 | -10 | -1.4 | -0.7 | 0.5 | 0.045 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.045 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.045
1e-06 | -0.22 | -0.33 | 0.11 | 0.265 |  | 1e-06 | -0.28 | -0.22 | 0.06 | 0.055 |  | 1e-06 | -0.36 | -0.16 | 0.2 | 0.06 | 1e-06 | -0.28 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 1e-06 | 0.18 | 0.01 | 0.17 | 0.06 |  | 1e-06 | 0.21 | 0.29 | 0.08 | 0.06 | 1e-06 | 0.44 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 1e-06 | 0.39 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 1e-06 | 0.5 |  | 0.26333 | 0.06 | 1e-06 | -0.25 | 0.09 | 0.06 | 1e-06 | 0.5 | 0.26333 | 0.06 | 1e-06 | -0.58 | 0.086667 | 0.06 | 1e-06 | -0.46 | 0.09 | 0.06 | 1e-06 | 0 | -0.7 | 0.7 | 0.06 | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.06 | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.06
2 | -0.21 | -0.3 | 0.09 | 0.24 |  | 2 | -0.24 | -0.19 | 0.05 | 0.055 |  | 2 | -0.33 | -0.15 | 0.18 | 0.06 | 2 | -0.49 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 2 | 0.23 | 0.05 | 0.18 | 0.06 |  | 2 | 0.23 | 0.33 | 0.1 | 0.06 | 2 | 0.46 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 2 | 0.4 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 2 | 0.5 |  | 0.26333 | 0.06 | 2 | -0.28 | 0.09 | 0.06 | 2 | 0.5 | 0.26333 | 0.06 | 2 | -0.54 | 0.086667 | 0.06 | 2 | -0.56 | 0.09 | 0.06 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.06 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.06 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.06
8 | -0.16 | -0.23 | 0.07 | 0.16 |  | 8 | -0.14 | -0.12 | 0.02 | 0.055 |  | 8 | -0.21 | -0.11 | 0.1 | 0.07 | 8 | -0.26 |  | 0.083333 | 0.07 |  | 8 | 0.22 | 0.18 | 0.04 | 0.07 |  | 8 | 0.22 | 0.41 | 0.19 | 0.07 | 8 | 0.46 |  | 0.083333 | 0.07 |  | 8 | 0.38 |  | 0.083333 | 0.07 |  | 8 | 0.48 |  | 0.26333 | 0.07 | 8 | -0.04 | 0.09 | 0.07 | 8 | 0.48 | 0.26333 | 0.07 | 8 | -0.3 | 0.086667 | 0.07 | 8 | -0.29 | 0.09 | 0.07 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.07 | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.07
37 | 0.01 | 0.15 | 0.14 | 0.175 |  | 37 | 0.16 | 0.2 | 0.04 | 0.055 |  | 37 | -0.09 | -0.04 | 0.05 | 0.095 | 37 | 0.55 |  | 0.083333 | 0.095 |  | 37 | 0.19 | 0.59 | 0.4 | 0.095 |  | 37 | 0.21 | 0.67 | 0.46 | 0.095 | 37 | 0.46 |  | 0.083333 | 0.095 |  | 37 | 0.33 |  | 0.083333 | 0.095 |  | 37 | 0.41 |  | 0.26333 | 0.095 | 37 | 0.7 | 0.09 | 0.095 | 37 | 0.41 | 0.26333 | 0.095 | 37 | 0.5 | 0.086667 | 0.095 | 37 | 0.6 | 0.09 | 0.095 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.095 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.095 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.095
44 | 0.04 | 0.24 | 0.2 | 0.245 |  | 44 | 0.19 | 0.26 | 0.07 | 0.05 |  | 44 | -0.11 | -0.04 | 0.07 | 0.065 | 44 | 0.67 |  | 0.083333 | 0.065 |  | 44 | 0.2 | 0.66 | 0.46 | 0.065 |  | 44 | 0.21 | 0.7 | 0.49 | 0.065 | 44 | 0.47 |  | 0.083333 | 0.065 |  | 44 | 0.33 |  | 0.083333 | 0.065 |  | 44 | 0.39 |  | 0.26333 | 0.065 | 44 | 0.79 | 0.09 | 0.065 | 44 | 0.39 | 0.26333 | 0.065 | 44 | 0.61 | 0.086667 | 0.065 | 44 | 0.72 | 0.09 | 0.065 | 44 | -1 | -0.7 | 0.2 | 0.065 | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.065 | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.065
50 | 0.07 | 0.31 | 0.24 | 0.305 |  | 50 | 0.21 | 0.31 | 0.1 | 0.04 |  | 50 | 0.25 | -0.05 | 0.3 | 0.105 | 50 | 0.75 |  | 0.083333 | 0.105 |  | 50 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.105 |  | 50 | 0.22 | 0.71 | 0.49 | 0.105 | 50 | 0.47 |  | 0.083333 | 0.105 |  | 50 | 0.33 |  | 0.083333 | 0.105 |  | 50 | 0.37 |  | 0.26333 | 0.105 | 50 | 0.84 | 0.09 | 0.105 | 50 | 0.37 | 0.26333 | 0.105 | 50 | 0.68 | 0.086667 | 0.105 | 50 | 0.8 | 0.09 | 0.105 | 50 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.105 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.105 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.105
100 | 0.2 | 0.77 | 0.57 | 0.55 |  | 100 | 0.14 | 0.57 | 0.43 | 0.005 |  | 100 | 0.18 | -0.19 | 0.37 | 0.13 | 100 | 0.79 |  | 0.083333 | 0.13 |  | 100 | 0.29 | 0.73 | 0.44 | 0.13 |  | 100 | 0.32 | 0.58 | 0.26 | 0.13 | 100 | 0.58 |  | 0.083333 | 0.13 |  | 100 | 0.42 |  | 0.083333 | 0.13 |  | 100 | 0.2 |  | 0.26333 | 0.13 | 100 | 0.6 | 0.09 | 0.13 | 100 | 0.2 | 0.26333 | 0.13 | 100 | 0.63 | 0.086667 | 0.13 | 100 | 0.68 | 0.09 | 0.13 | 100 | -1.7 | -0.7 | 0.9 | 0.13 | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.13 | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.13
150 | 0.28 | 0.77 | 0.49 | 0.33 |  | 150 | 0.02 | 0.55 | 0.53 | 0.075 |  | 150 | 0.05 | -0.27 | 0.32 | 0.125 | 150 | 0.06 |  | 0.083333 | 0.125 |  | 150 | 0.47 | 0.38 | 0.09 | 0.125 |  | 150 | 0.52 | 0.19 | 0.33 | 0.125 | 150 | 0.76 |  | 0.083333 | 0.125 |  | 150 | 0.62 |  | 0.083333 | 0.125 |  | 150 | -0.02 |  | 0.26333 | 0.125 | 150 | -0.1 | 0.09 | 0.125 | 150 | -0.02 | 0.26333 | 0.125 | 150 | -0.07 | 0.086667 | 0.125 | 150 | -0.3 | 0.09 | 0.125 | 150 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.125 | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.125 | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.125
200 | 0.44 | 0.02 | 0.42 | 0.51 |  | 200 | 0.38 | 0.24 | 0.14 | 0.175 |  | 200 | 0.51 | 0.04 | 0.47 | 0.095 | 200 | -0.9 |  | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | 0.7 | -0.04 | 0.74 | 0.095 |  | 200 | 0.76 | -0.16 | 0.92 | 0.095 | 200 | 0.98 |  | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | 0.83 |  | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | -0.28 |  | 0.26333 | 0.095 | 200 | -0.31 | 0.09 | 0.095 | 200 | -0.28 | 0.26333 | 0.095 | 200 | -0.74 | 0.086667 | 0.095 | 200 | -1.43 | 0.09 | 0.095 | 200 | 0 | -0.6 | 0.3 | 0.095 | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.095 | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.095
CH 8 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi |  | CH 8 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi |  | CH 8 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | validasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | validasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | validasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | validasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | CH 8 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi | CH 8 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi | CH 8 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2021 | 2022 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2022 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  |  | 2022 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2021 |  | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT | 1.9 |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.48 | -0.65 | 0.17 | 0.08 |  | -20 | -0.74 | -0.47 | 0.27 | 0.1 |  | -20 | -0.6 | -0.43 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.31 |  | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | 0.19 | -0.63 | 0.82 | 1e-06 |  | -20 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 1e-06 | -20 | 0.46 |  | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.36 |  | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.52 |  | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -0.95 | 0.09 | 1e-06 | -20 | 0.52 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.22 | 0.086667 | 1e-06 | -20 | -1.36 | 0.093333 | 1e-06 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | -0.4 | -0.57 | 0.17 | 0.53 |  | -15 | -0.61 | -0.4 | 0.21 | 0.035 |  | -15 | -0.47 | -0.37 | 0.1 | 0.04 | -15 | -1.07 |  | 0.086667 | 0.04 |  | -15 | 0.23 | 0 | 0.086667 | 0.04 |  | -15 | 0.23 | 1e-06 | 0.23 | 0.04 | -15 | 0.47 |  | 0.083333 | 0.04 |  | -15 | 0.38 |  | 0.083333 | 0.04 |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | 0.04 | -15 | -0.69 | 0.09 | 0.04 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.04 | -15 | -0.97 | 0.086667 | 0.04 | -15 | -1.09 | 0.093333 |  | -15 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | 0.04 | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.04 | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.04
-10 | -0.33 | -0.5 | 0.17 | 0.45 |  | -10 | 1e-06 | -0.34 | 0.34 | 0.035 |  | -10 | -0.39 | -0.31 | 0.08 | 0.045 | -10 | -0.82 |  | 0.086667 | 0.045 |  | -10 | 0.26 | -0.31 | 0.57 | 0.045 |  | -10 | 0.25 | 0.13 | 0.12 | 0.045 | -10 | 0.48 |  | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | 0.4 |  | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | 0.5 |  | 0.26333 | 0.045 | -10 | -0.49 | 0.09 | 0.045 | -10 | 0.5 | 0.26333 | 0.045 | -10 | -0.77 | 0.086667 | 0.045 | -10 | -0.85 | 0.093333 | 2 | -10 | -1.4 | -0.7 | 0.5 | 0.045 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.045 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.045
1e-06 | -0.2 | -0.36 | 0.16 | 0.305 |  | 1e-06 | -0.29 | -0.21 | 0.08 | 0.04 |  | 1e-06 | -0.33 | -0.21 | 0.12 | 0.055 | 1e-06 | -0.29 |  | 0.086667 | 0.055 |  | 1e-06 | 0.22 | -0.05 | 0.27 | 0.055 |  | 1e-06 | 0.21 | 0.32 | 0.11 | 0.055 | 1e-06 | 0.46 |  | 0.083333 | 0.055 |  | 1e-06 | 0.39 |  | 0.083333 | 0.055 |  | 1e-06 | 0.48 |  | 0.26333 | 0.055 | 1e-06 | -0.27 | 0.09 | 0.055 | 1e-06 | 0.48 | 0.26333 | 0.055 | 1e-06 | -0.56 | 0.086667 | 0.055 | 1e-06 | -0.5 | 0.093333 |  | 1e-06 | 0 | -0.7 | 0.7 | 0.055 | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.055 | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.055
2 | -0.18 | -0.33 | 0.15 | 0.275 |  | 2 | -0.26 | -0.19 | 0.07 | 0.04 |  | 2 | -0.31 | -0.2 | 0.11 | 0.055 | 2 | -0.51 |  | 0.086667 | 0.055 |  | 2 | 0.27 | 0 | 0.086667 | 0.055 |  | 2 | 0.25 | 0.35 | 0.1 | 0.055 | 2 | 0.48 |  | 0.083333 | 0.055 |  | 2 | 0.4 |  | 0.083333 | 0.055 |  | 2 | 0.48 |  | 0.26333 | 0.055 | 2 | -0.27 | 0.09 | 0.055 | 2 | 0.48 | 0.26333 | 0.055 | 2 | -0.51 | 0.086667 | 0.055 | 2 | -0.58 | 0.093333 | 0.093333 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.055 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.055 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.055
8 | -0.11 | -0.24 | 0.13 | 0.19 |  | 8 | -0.16 | -0.12 | 0.04 | 0.04 |  | 8 | -0.18 | -0.16 | 0.02 | 0.06 | 8 | -0.26 |  | 0.086667 | 0.06 |  | 8 | 0.25 | 0.13 | 0.12 | 0.06 |  | 8 | 0.24 | 0.44 | 0.2 | 0.06 | 8 | 0.48 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 8 | 0.38 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 8 | 0.46 |  | 0.26333 | 0.06 | 8 | -0.03 | 0.09 | 0.06 | 8 | 0.46 | 0.26333 | 0.06 | 8 | -0.26 | 0.086667 | 0.06 | 8 | -0.3 | 0.093333 |  | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.06 | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.06
37 | 0.11 | 0.16 | 0.05 | 0.2 |  | 37 | 0.14 | 0.19 | 0.05 | 0.04 |  | 37 | -0.14 | -0.05 | 0.09 | 0.08 | 37 | 0.58 |  | 0.086667 | 0.08 |  | 37 | 0.22 | 0.59 | 0.37 | 0.08 |  | 37 | 0.23 | 0.72 | 0.49 | 0.08 | 37 | 0.47 |  | 0.083333 | 0.08 |  | 37 | 0.33 |  | 0.083333 | 0.08 |  | 37 | 0.39 |  | 0.26333 | 0.08 | 37 | 0.72 | 0.09 | 0.08 | 37 | 0.39 | 0.26333 | 0.08 | 37 | 0.49 | 0.086667 | 0.08 | 37 | 0.61 | 0.093333 | 0.093333 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.08 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.08
44 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 0.29 |  | 44 | 0.18 | 0.26 | 0.08 | 0.065 |  | 44 | -0.18 | -0.04 | 0.14 | 0.06 | 44 | 0.7 |  | 0.086667 | 0.06 |  | 44 | 0.21 | 0.66 | 0.45 | 0.06 |  | 44 | 0.23 | 0.75 | 0.52 | 0.06 | 44 | 0.48 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 44 | 0.33 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 44 | 0.37 |  | 0.26333 | 0.06 | 44 | 0.82 | 0.09 | 0.06 | 44 | 0.37 | 0.26333 | 0.06 | 44 | 0.57 | 0.086667 | 0.06 | 44 | 0.73 | 0.093333 |  | 44 | -1 | -0.7 | 0.2 | 0.06 | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.06 | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.06
50 | 0.18 | 0.32 | 0.14 | 0.355 |  | 50 | 0.2 | 0.31 | 0.11 | 0.07 |  | 50 | 0.2 | -0.05 | 0.25 | 0.09 | 50 | 0.79 |  | 0.086667 | 0.09 |  | 50 | 0.21 | 0.7 | 0.49 | 0.09 |  | 50 | 0.23 | 0.77 | 0.54 | 0.09 | 50 | 0.48 |  | 0.083333 | 0.09 |  | 50 | 0.34 |  | 0.083333 | 0.09 |  | 50 | 0.35 |  | 0.26333 | 0.09 | 50 | 0.87 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.35 | 0.26333 | 0.09 | 50 | 0.62 | 0.086667 | 0.09 | 50 | 0.81 | 0.093333 | 0.093333 | 50 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.09 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.09 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.09
100 | 0.26 | 0.75 | 0.49 | 0.76 |  | 100 | 0.13 | 0.61 | 0.48 | 0.05 |  | 100 | -0.13 | -0.17 | 0.04 | 0.105 | 100 | 0.82 |  | 0.086667 | 0.105 |  | 100 | 0.28 | 0.72 | 0.44 | 0.105 |  | 100 | 0.33 | 0.61 | 0.28 | 0.105 | 100 | 0.58 |  | 0.083333 | 0.105 |  | 100 | 0.43 |  | 0.083333 | 0.105 |  | 100 | 0.19 |  | 0.26333 | 0.105 | 100 | 0.71 | 0.09 | 0.105 | 100 | 0.19 | 0.26333 | 0.105 | 100 | 0.31 | 0.086667 | 0.105 | 100 | 0.66 | 0.093333 |  | 100 | -1.7 | -0.7 | 0.9 | 0.105 | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.105 | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.105
150 | 0.28 | 0.71 | 0.43 | 0.735 |  | 150 | -0.02 | 0.57 | 0.59 | 0.035 |  | 150 | -0.68 | -0.26 | 0.42 | 0.11 | 150 | 0.09 |  | 0.086667 | 0.11 |  | 150 | 0.44 | 0.34 | 0.1 | 0.11 |  | 150 | 0.51 | 0.16 | 0.35 | 0.11 | 150 | 0.74 |  | 0.083333 | 0.11 |  | 150 | 0.62 |  | 0.083333 | 0.11 |  | 150 | -0.02 |  | 0.26333 | 0.11 | 150 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 150 | -0.02 | 0.26333 | 0.11 | 150 | -0.57 | 0.086667 | 0.11 | 150 | -0.22 | 0.093333 |  | 150 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.11 | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.11 | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.11
200 | 0.45 | -0.06 | 0.51 | 0.1 |  | 200 | 0.21 | 0.11 | 0.1 | 0.18 |  | 200 | -0.38 | -0.03 | 0.35 | 0.095 | 200 | -0.86 |  | 0.086667 | 0.095 |  | 200 | 0.67 | -0.12 | 0.79 | 0.095 |  | 200 | 0.76 | -0.25 | 1.01 | 0.095 | 200 | 0.96 |  | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | 0.82 |  | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | -0.26 |  | 0.26333 | 0.095 | 200 | -0.06 | 0.09 | 0.095 | 200 | -0.26 | 0.26333 | 0.095 | 200 | -1.06 | 0.086667 | 0.095 | 200 | -0.93 | 0.093333 |  | 200 | 0 | -0.6 | 0.3 | 0.095 | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.095 | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.095
CH 9 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi |  | CH 9 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi |  | CH 9 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | validasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | validasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | validasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | validasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | CH 9 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi | CH 9 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi | CH 9 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
|  |  | DRIFT | [5 empty] | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  |  | 2022 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2021 |  | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT | 1.9 |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -20 | 1e-06 | -0.45 | 0.45 |  | -20 | -1.4 |  | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.2 |  | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | 0.19 |  | 0.09 | 1e-06 | -20 | 0.44 |  | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.36 |  | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.5 |  | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.11 | 0.093333 | 1e-06 | -20 | 0.5 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.26 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | -1.42 | 0.09 | 1e-06 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -15 | 1e-06 | -0.38 | 0.38 |  | -15 | -1.15 |  | 0.083333 | 0.04 |  | -15 | 0.24 |  | 0.086667 | 0.04 |  | -15 | 0.24 |  | 0.09 | 0.04 | -15 | 0.45 |  | 0.083333 | 0.04 |  | -15 | 0.38 |  | 0.083333 | 0.04 |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | 0.04 | -15 | -0.83 | 0.093333 |  | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.04 | -15 | -1 | 0.083333 | 0.04 | -15 | -1.14 | 0.09 | 0.04 | -15 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | 0.04 | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.04 | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.04
-10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -10 | 1e-06 | -0.32 | 0.32 |  | -10 | -0.9 |  | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | 0.27 |  | 0.086667 | 0.045 |  | -10 | 0.26 |  | 0.09 | 0.045 | -10 | 0.46 |  | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | 0.39 |  | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | 0.48 |  | 0.26333 | 0.045 | -10 | -0.6 | 0.093333 | 2 | -10 | 0.48 | 0.26333 | 0.045 | -10 | -0.78 | 0.083333 | 0.045 | -10 | -0.89 | 0.09 | 0.045 | -10 | -1.4 | -0.7 | 0.5 | 0.045 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.045 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.045
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | -0.21 | 0.21 |  | 1e-06 | -0.36 |  | 0.083333 | 0.055 |  | 1e-06 | 0.22 |  | 0.086667 | 0.055 |  | 1e-06 | 0.21 |  | 0.09 | 0.055 | 1e-06 | 0.46 |  | 0.083333 | 0.055 |  | 1e-06 | 0.38 |  | 0.083333 | 0.055 |  | 1e-06 | 0.47 |  | 0.26333 | 0.055 | 1e-06 | -0.34 | 0.093333 |  | 1e-06 | 0.47 | 0.26333 | 0.055 | 1e-06 | -0.55 | 0.083333 | 0.055 | 1e-06 | -0.54 | 0.09 | 0.055 | 1e-06 | 0 | -0.7 | 0.7 | 0.055 | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.055 | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.055
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 |  | 2 | -0.53 |  | 0.083333 | 0.055 |  | 2 | 0.26 |  | 0.086667 | 0.055 |  | 2 | 0.25 |  | 0.09 | 0.055 | 2 | 0.49 |  | 0.083333 | 0.055 |  | 2 | 0.4 |  | 0.083333 | 0.055 |  | 2 | 0.47 |  | 0.26333 | 0.055 | 2 | -0.36 | 0.093333 | 0.093333 | 2 | 0.47 | 0.26333 | 0.055 | 2 | -0.53 | 0.083333 | 0.055 | 2 | -0.62 | 0.09 | 0.055 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.055 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.055 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.055
8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 8 | 1e-06 | -0.15 | 0.15 |  | 8 | -0.28 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 8 | 0.25 |  | 0.086667 | 0.06 |  | 8 | 0.25 |  | 0.09 | 0.06 | 8 | 0.49 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 8 | 0.38 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 8 | 0.46 |  | 0.26333 | 0.06 | 8 | -0.09 | 0.093333 |  | 8 | 0.46 | 0.26333 | 0.06 | 8 | -0.27 | 0.083333 | 0.06 | 8 | -0.34 | 0.09 | 0.06 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.06 | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.06
37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 37 | 1e-06 | -0.04 | 0.040001 |  | 37 | 0.6 |  | 0.083333 | 0.08 |  | 37 | 0.24 |  | 0.086667 | 0.08 |  | 37 | 0.26 |  | 0.09 | 0.08 | 37 | 0.51 |  | 0.083333 | 0.08 |  | 37 | 0.34 |  | 0.083333 | 0.08 |  | 37 | 0.4 |  | 0.26333 | 0.08 | 37 | 0.79 | 0.093333 | 0.093333 | 37 | 0.4 | 0.26333 | 0.08 | 37 | 0.52 | 0.083333 | 0.08 | 37 | 0.57 | 0.09 | 0.08 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.08 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.08
44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 44 | 1e-06 | -0.04 | 0.040001 |  | 44 | 0.74 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 44 | 0.24 |  | 0.086667 | 0.06 |  | 44 | 0.26 |  | 0.09 | 0.06 | 44 | 0.51 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 44 | 0.34 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 44 | 0.38 |  | 0.26333 | 0.06 | 44 | 0.91 | 0.093333 |  | 44 | 0.38 | 0.26333 | 0.06 | 44 | 0.6 | 0.083333 | 0.06 | 44 | 0.7 | 0.09 | 0.06 | 44 | -1 | -0.7 | 0.2 | 0.06 | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.06 | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.06
50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 50 | 1e-06 | -0.04 | 0.040001 |  | 50 | 0.83 |  | 0.083333 | 0.09 |  | 50 | 0.24 |  | 0.086667 | 0.09 |  | 50 | 0.27 |  | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.52 |  | 0.083333 | 0.09 |  | 50 | 0.34 |  | 0.083333 | 0.09 |  | 50 | 0.37 |  | 0.26333 | 0.09 | 50 | 0.99 | 0.093333 | 0.093333 | 50 | 0.37 | 0.26333 | 0.09 | 50 | 0.65 | 0.083333 | 0.09 | 50 | 0.77 | 0.09 | 0.09 | 50 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.09 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.09 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.09
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 100 | 1e-06 | -0.17 | 0.17 |  | 100 | 0.95 |  | 0.083333 | 0.105 |  | 100 | 0.33 |  | 0.086667 | 0.105 |  | 100 | 0.36 |  | 0.09 | 0.105 | 100 | 0.61 |  | 0.083333 | 0.105 |  | 100 | 0.44 |  | 0.083333 | 0.105 |  | 100 | 0.2 |  | 0.26333 | 0.105 | 100 | 1.02 | 0.093333 |  | 100 | 0.2 | 0.26333 | 0.105 | 100 | 0.37 | 0.083333 | 0.105 | 100 | 0.67 | 0.09 | 0.105 | 100 | -1.7 | -0.7 | 0.9 | 0.105 | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.105 | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.105
150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 150 | 1e-06 | -0.28 | 0.28 |  | 150 | 0.34 |  | 0.083333 | 0.11 |  | 150 | 0.51 |  | 0.086667 | 0.11 |  | 150 | 0.54 |  | 0.09 | 0.11 | 150 | 0.77 |  | 0.083333 | 0.11 |  | 150 | 0.62 |  | 0.083333 | 0.11 |  | 150 | -0.01 |  | 0.26333 | 0.11 | 150 | 0.63 | 0.093333 |  | 150 | -0.01 | 0.26333 | 0.11 | 150 | -0.35 | 0.083333 | 0.11 | 150 | -0.12 | 0.09 | 0.11 | 150 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.11 | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.11 | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.11
200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 200 | 1e-06 | 0 | 0.093333 |  | 200 | -0.41 |  | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | 0.74 |  | 0.086667 | 0.095 |  | 200 | 0.81 |  | 0.09 | 0.095 | 200 | 1.02 |  | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | 0.83 |  | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | -0.29 |  | 0.26333 | 0.095 | 200 | 0.8 | 0.093333 |  | 200 | -0.29 | 0.26333 | 0.095 | 200 | -0.36 | 0.083333 | 0.095 | 200 | -0.65 | 0.09 | 0.095 | 200 | 0 | -0.6 | 0.3 | 0.095 | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.095 | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.095
CH 10 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi |  | CH 10 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi |  | CH 10 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | validasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | validasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | validasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | validasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | CH 10 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi | CH 10 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi | CH 10 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
|  |  | DRIFT | [5 empty] | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  |  | 2022 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT | 1.9 |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2021 |  | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -20 | 1e-06 | -0.46 | 0.46 | 1e-06 | -20 | -1.35 |  | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | 0.21 |  | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | 0.22 |  | 0.093333 | 1e-06 | -20 | 0.44 |  | 0.08 | 1e-06 |  | -20 | 0.34 |  | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.47 |  | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.09 | 0.09 | 1e-06 | -20 | 0.47 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.22 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | -1.34 | 0.09 | 1e-06 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -15 | 1e-06 | -0.39 | 0.39 | 0.04 | -15 | -1.11 |  | 0.086667 | 0.04 |  | -15 | 0.25 |  | 0.086667 | 0.04 |  | -15 | 0.26 |  | 0.093333 |  | -15 | 0.45 |  | 0.08 | 0.04 |  | -15 | 0.35 |  | 0.083333 | 0.04 |  | -15 | 1e-06 |  | 0.26333 | 0.04 | -15 | -0.81 | 0.09 | 0.04 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.04 | -15 | -0.96 | 0.083333 | 0.04 | -15 | -1.06 | 0.09 | 0.04 | -15 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | 0.04 | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.04 | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.04
-10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -10 | 1e-06 | -0.32 | 0.32 | 0.045 | -10 | -0.87 |  | 0.086667 | 0.045 |  | -10 | 0.28 |  | 0.086667 | 0.045 |  | -10 | 0.28 |  | 0.093333 | 2 | -10 | 0.46 |  | 0.08 | 0.045 |  | -10 | 0.36 |  | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | 0.46 |  | 0.26333 | 0.045 | -10 | -0.59 | 0.09 | 0.045 | -10 | 0.46 | 0.26333 | 0.045 | -10 | -0.75 | 0.083333 | 0.045 | -10 | -0.81 | 0.09 | 0.045 | -10 | -1.4 | -0.7 | 0.5 | 0.045 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.045 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.045
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | -0.22 | 0.22 | 0.055 | 1e-06 | -0.36 |  | 0.086667 | 0.055 |  | 1e-06 | 0.26 |  | 0.086667 | 0.055 |  | 1e-06 | 0.24 |  | 0.093333 |  | 1e-06 | 0.46 |  | 0.08 | 0.055 |  | 1e-06 | 0.36 |  | 0.083333 | 0.055 |  | 1e-06 | 0.45 |  | 0.26333 | 0.055 | 1e-06 | -0.34 | 0.09 | 0.055 | 1e-06 | 0.45 | 0.26333 | 0.055 | 1e-06 | -0.53 | 0.083333 | 0.055 | 1e-06 | -0.52 | 0.09 | 0.055 | 1e-06 | 0 | -0.7 | 0.7 | 0.055 | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.055 | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.055
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 | 0.055 | 2 | -0.51 |  | 0.086667 | 0.055 |  | 2 | 0.31 |  | 0.086667 | 0.055 |  | 2 | 0.28 |  | 0.093333 | 0.093333 | 2 | 0.48 |  | 0.08 | 0.055 |  | 2 | 0.38 |  | 0.083333 | 0.055 |  | 2 | 0.44 |  | 0.26333 | 0.055 | 2 | -0.37 | 0.09 | 0.055 | 2 | 0.44 | 0.26333 | 0.055 | 2 | -0.47 | 0.083333 | 0.055 | 2 | -0.58 | 0.09 | 0.055 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.055 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.055 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.055
8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 8 | 1e-06 | -0.15 | 0.15 | 0.06 | 8 | -0.26 |  | 0.086667 | 0.06 |  | 8 | 0.29 |  | 0.086667 | 0.06 |  | 8 | 0.28 |  | 0.093333 |  | 8 | 0.49 |  | 0.08 | 0.06 |  | 8 | 0.37 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 8 | 0.43 |  | 0.26333 | 0.06 | 8 | -0.09 | 0.09 | 0.06 | 8 | 0.43 | 0.26333 | 0.06 | 8 | -0.24 | 0.083333 | 0.06 | 8 | -0.31 | 0.09 | 0.06 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.06 | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.06
37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 37 | 1e-06 | -0.03 | 0.030001 | 0.08 | 37 | 0.63 |  | 0.086667 | 0.08 |  | 37 | 0.27 |  | 0.086667 | 0.08 |  | 37 | 0.29 |  | 0.093333 | 0.093333 | 37 | 0.52 |  | 0.08 | 0.08 |  | 37 | 0.35 |  | 0.083333 | 0.08 |  | 37 | 0.37 |  | 0.26333 | 0.08 | 37 | 0.81 | 0.09 | 0.08 | 37 | 0.37 | 0.26333 | 0.08 | 37 | 0.5 | 0.083333 | 0.08 | 37 | 0.57 | 0.09 | 0.08 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.08 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.08
44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 44 | 1e-06 | -0.03 | 0.030001 | 0.06 | 44 | 0.77 |  | 0.086667 | 0.06 |  | 44 | 0.27 |  | 0.086667 | 0.06 |  | 44 | 0.29 |  | 0.093333 |  | 44 | 0.53 |  | 0.08 | 0.06 |  | 44 | 0.35 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 44 | 0.36 |  | 0.26333 | 0.06 | 44 | 0.93 | 0.09 | 0.06 | 44 | 0.36 | 0.26333 | 0.06 | 44 | 0.6 | 0.083333 | 0.06 | 44 | 0.68 | 0.09 | 0.06 | 44 | -1 | -0.7 | 0.2 | 0.06 | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.06 | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.06
50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 50 | 1e-06 | -0.03 | 0.030001 | 0.09 | 50 | 0.86 |  | 0.086667 | 0.09 |  | 50 | 0.27 |  | 0.086667 | 0.09 |  | 50 | 0.3 |  | 0.093333 | 0.093333 | 50 | 0.53 |  | 0.08 | 0.09 |  | 50 | 0.35 |  | 0.083333 | 0.09 |  | 50 | 0.34 |  | 0.26333 | 0.09 | 50 | 1.01 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.34 | 0.26333 | 0.09 | 50 | 0.66 | 0.083333 | 0.09 | 50 | 0.75 | 0.09 | 0.09 | 50 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.09 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.09 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.09
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 100 | 1e-06 | -0.16 | 0.16 | 0.105 | 100 | 0.99 |  | 0.086667 | 0.105 |  | 100 | 0.34 |  | 0.086667 | 0.105 |  | 100 | 0.38 |  | 0.093333 |  | 100 | 0.6 |  | 0.08 | 0.105 |  | 100 | 0.44 |  | 0.083333 | 0.105 |  | 100 | 0.18 |  | 0.26333 | 0.105 | 100 | 1.06 | 0.09 | 0.105 | 100 | 0.18 | 0.26333 | 0.105 | 100 | 0.54 | 0.083333 | 0.105 | 100 | 0.56 | 0.09 | 0.105 | 100 | -1.7 | -0.7 | 0.9 | 0.105 | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.105 | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.105
150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 150 | 1e-06 | -0.28 | 0.28 | 0.11 | 150 | 0.28 |  | 0.086667 | 0.11 |  | 150 | 0.51 |  | 0.086667 | 0.11 |  | 150 | 0.54 |  | 0.093333 |  | 150 | 0.72 |  | 0.08 | 0.11 |  | 150 | 0.61 |  | 0.083333 | 0.11 |  | 150 | -0.02 |  | 0.26333 | 0.11 | 150 | 0.62 | 0.09 | 0.11 | 150 | -0.02 | 0.26333 | 0.11 | 150 | -0.15 | 0.083333 | 0.11 | 150 | -0.39 | 0.09 | 0.11 | 150 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.11 | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.11 | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.11
200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 200 | 1e-06 | 0 | 0.093333 | 0.095 | 200 | -0.8 |  | 0.086667 | 0.095 |  | 200 | 0.73 |  | 0.086667 | 0.095 |  | 200 | 0.81 |  | 0.093333 |  | 200 | 0.95 |  | 0.08 | 0.095 |  | 200 | 0.84 |  | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | -0.28 |  | 0.26333 | 0.095 | 200 | 0.66 | 0.09 | 0.095 | 200 | -0.28 | 0.26333 | 0.095 | 200 | -0.66 | 0.083333 | 0.095 | 200 | -1.22 | 0.09 | 0.095 | 200 | 0 | -0.6 | 0.3 | 0.095 | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.095 | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.095
DATA SERTIFIKAT | [16 empty] | DATA SERTIFIKAT
| 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | [34 empty] | ch 2 |  | ch 9
CH 1 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 2 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | 5 | 8 | [15 empty] | 5 | 8 | 5 | 8
-20 | -0.77 | -0.62 | -0.58 | -1.46 | -0.03 | -0.02 | 0.4 | 0.33 | 0.53 | -1.02 | 0.53 | -1.4 | -1.5 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | -0.67 | -0.59 | -0.5 | -1.45 | 0.01 | 0.02 | 0.42 | 0.3 | 0.62 | -0.97 | 0.62 | -1.29 | -1.45 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | validasi | validasi | [15 empty] | 5 | 8 | 5 | 8 | [8 empty] | 5 | 8
-15 | -0.67 | 0.52 | -0.48 | -1.26 | 0.02 | 0.01 | 0.42 | 0.35 | 1e-06 | -0.76 | 1e-06 | -1.14 | -1.24 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | -0.58 | -0.51 | -0.41 | -1.23 | 0.05 | 0.05 | 0.44 | 0.33 | 1e-06 | -0.72 | 1e-06 | -1.04 | -1.18 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | 5 | 8 | [15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 2 | 2
-10 | -0.58 | -0.43 | -0.4 | -1.04 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.36 | 0.5 | -0.57 | 0.5 | -0.91 | -1.01 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | -0.5 | -0.42 | -0.34 | -0.99 | 0.08 | 0.08 | 0.44 | 0.35 | 0.59 | -0.52 | 0.59 | -0.83 | -0.94 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | 2 | 2
1e-06 | -0.39 | -0.26 | -0.26 | -0.38 | 0.02 | 0.02 | 0.38 | 0.34 | 0.48 | -0.31 | 0.48 | -0.63 | -0.6 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 1e-06 | -0.34 | -0.26 | -0.21 | -0.34 | 0.05 | 0.06 | 0.38 | 0.35 | 0.56 | -0.28 | 0.56 | -0.57 | -0.56 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | [17 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | [8 empty] | 8 | 8
2 | -0.35 | -0.23 | -0.24 | -0.59 | 0.05 | 0.05 | 0.41 | 0.37 | 0.48 | -0.43 | 0.48 | -0.67 | -0.65 | 0 | 0.04 | -0.7 | 2 | -0.31 | -0.23 | -0.19 | -0.62 | 0.07 | 0.08 | 0.41 | 0.36 | 0.55 | -0.41 | 0.55 | -0.58 | -0.64 | 0 | 0.04 | -0.7 | 8 | 8
8 | -0.25 | -0.13 | -0.17 | -0.33 | 0.05 | 0.04 | 0.41 | 0.36 | 0.46 | -0.16 | 0.46 | -0.4 | -0.38 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | -0.22 | -0.14 | -0.13 | -0.37 | 0.07 | 0.08 | 0.41 | 0.35 | 0.53 | -0.13 | 0.53 | -0.34 | -0.37 | 0 | 0.08 | -0.46 | [17 empty] | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | [8 empty] | 0.093333 | 0.093333
37 | 0.2 | 0.21 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.41 | 0.33 | 0.38 | 0.65 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.19 | 0.21 | 0.01 | 0.49 | 0.08 | 0.09 | 0.42 | 0.33 | 0.43 | 0.65 | 0.43 | 0.41 | 0.51 | 0 | 0.23 | 0.42 | 0.093333 | 0.093333
44 | 0.29 | 0.28 | 0.02 | 0.62 | 0.06 | 0.06 | 0.41 | 0.33 | 0.36 | 0.75 | 0.36 | 0.56 | 0.65 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.28 | 0.27 | 0.02 | 0.61 | 0.08 | 0.1 | 0.42 | 0.33 | 0.41 | 0.72 | 0.41 | 0.51 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0.57 | [17 empty] | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | [8 empty] | 0.093333 | 0.093333
50 | 0.37 | 0.33 | 0.02 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 0.8 | 0.34 | 0.64 | 0.74 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.35 | 0.33 | 0.01 | 0.69 | 0.09 | 0.11 | 0.43 | 0.34 | 0.39 | 0.76 | 0.39 | 0.57 | 0.71 | -1 | 0.27 | 0.67 | 0.093333 | 0.093333
100 | 0.76 | 0.55 | -0.1 | 0.65 | 0.18 | 0.19 | 0.49 | 0.41 | 0.17 | 0.53 | 0.17 | 0.57 | 0.71 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.74 | 0.59 | -0.14 | 0.67 | 0.21 | 0.22 | 0.54 | 0.45 | 0.19 | 0.26 | 0.19 | 0.39 | 0.64 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | [17 empty] | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | [8 empty] | 0.093333 | 0.093333
150 | 0.73 | 0.53 | -0.22 | -0.07 | 0.37 | 0.39 | 0.65 | 0.58 | -0.04 | -0.15 | -0.04 | -0.12 | -0.17 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.71 | 0.56 | -0.27 | -0.12 | 0.4 | 0.42 | 0.72 | 0.66 | -0.03 | -0.58 | -0.03 | -0.36 | -0.28 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 0.093333 | 0.093333
200 | 0.2 | 0.39 | 0.06 | -0.7 | 0.61 | 0.66 | 0.9 | 0.81 | -0.28 | -0.01 | -0.28 | -0.59 | -1.27 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | 0.13 | 0.28 | 0.05 | -1.01 | 0.64 | 0.66 | 0.96 | 0.9 | -0.28 | -0.38 | -0.28 | -0.85 | -1.34 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.26 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.79 | 0.28 | 0.79 | 0.25 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77
CH 3 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 4 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | -0.6 | -0.48 | -0.47 | -1.45 | 0.05 | 0.05 | 0.43 | 0.33 | 0.58 | -0.93 | 0.58 | -1.33 | -1.47 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | -0.59 | -0.42 | -0.5 | -1.47 | 0.07 | 0.07 | 0.46 | 0.33 | 0.64 | -0.91 | 0.64 | -1.31 | -1.41 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | -0.53 | -0.41 | -0.39 | -1.23 | 0.1 | 0.09 | 0.45 | 0.36 | 1e-06 | -0.69 | 1e-06 | -1.08 | -1.22 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | -0.53 | -0.37 | -0.41 | -1.25 | 0.11 | 0.11 | 0.48 | 0.35 | 1e-06 | -0.67 | 1e-06 | -1.06 | -1.14 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | -0.46 | -0.35 | -0.32 | -0.98 | 0.13 | 0.12 | 0.46 | 0.37 | 0.55 | -0.52 | 0.55 | -0.86 | -0.99 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | -0.47 | -0.31 | -0.33 | -1 | 0.13 | 0.15 | 0.48 | 0.36 | 0.6 | -0.48 | 0.6 | -0.85 | -0.9 | -1.2 | -0.05 | -1.26
1e-06 | -0.32 | -0.23 | -0.2 | -0.32 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.37 | 0.52 | -0.26 | 0.52 | -0.59 | -0.6 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 1e-06 | -0.34 | -0.2 | -0.2 | -0.29 | 0.12 | 0.12 | 0.43 | 0.38 | 0.57 | -0.26 | 0.57 | -0.58 | -0.52 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | -0.29 | -0.2 | -0.18 | -0.56 | 0.12 | 0.12 | 0.43 | 0.37 | 0.52 | -0.35 | 0.52 | -0.57 | -0.67 | 0 | 0.04 | -0.7 | 2 | -0.32 | -0.18 | -0.18 | -0.59 | 0.14 | 0.13 | 0.45 | 0.38 | 0.56 | -0.34 | 0.56 | -0.58 | -0.63 | 0 | 0.04 | -0.7
8 | -0.2 | -0.13 | -0.13 | -0.32 | 0.11 | 0.12 | 0.42 | 0.36 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | -0.34 | -0.39 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | -0.24 | -0.12 | -0.13 | -0.34 | 0.13 | 0.12 | 0.45 | 0.36 | 0.54 | -0.08 | 0.54 | -0.32 | -0.36 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 0.19 | 0.18 | 0 | 0.49 | 0.1 | 0.12 | 0.42 | 0.32 | 0.41 | 0.66 | 0.41 | 0.43 | 0.53 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.14 | 0.17 | 0.01 | 0.54 | 0.11 | 0.14 | 0.43 | 0.33 | 0.43 | 0.67 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 0.27 | 0.25 | 0 | 0.61 | 0.1 | 0.13 | 0.42 | 0.32 | 0.39 | 0.74 | 0.39 | 0.54 | 0.66 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 0.67 | 0.11 | 0.15 | 0.43 | 0.33 | 0.4 | 0.73 | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 0.34 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.11 | 0.14 | 0.43 | 0.32 | 0.37 | 0.79 | 0.37 | 0.6 | 0.75 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.3 | 0.28 | 0.01 | 0.76 | 0.11 | 0.15 | 0.44 | 0.33 | 0.38 | 0.76 | 0.38 | 0.61 | 0.74 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 0.77 | 0.61 | -0.16 | 0.77 | 0.21 | 0.24 | 0.55 | 0.42 | 0.19 | 0.51 | 0.19 | 0.57 | 0.73 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.76 | 0.58 | -0.16 | 0.82 | 0.22 | 0.27 | 0.54 | 0.45 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.39 | 0.69 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 0.73 | 0.6 | -0.28 | 0.03 | 0.39 | 0.42 | 0.74 | 0.61 | 1e-06 | -0.2 | 1e-06 | 0 | -0.11 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.78 | 0.61 | -0.29 | 0.13 | 0.41 | 0.48 | 0.72 | 0.67 | -0.03 | -0.73 | -0.03 | -0.35 | -0.21 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | 0.02 | 0.18 | 0.05 | -1.03 | 0.61 | 0.71 | 0.96 | 0.82 | -0.22 | -0.21 | -0.22 | -0.37 | -1.05 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | 0.07 | 0.25 | 0.07 | -0.67 | 0.61 | 0.76 | 0.97 | 0.91 | -0.26 | -0.85 | -0.26 | -0.64 | -1.31 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.25 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.25 | 0.26 | 0.6 | 0.22 | 0.77
CH 5 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 6 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | -0.57 | -0.47 | -0.41 | -1.42 | 0.07 | 0.11 | 0.46 | 0.34 | 0.54 | -0.94 | 0.54 | -1.29 | -1.4 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | -0.63 | -0.43 | -0.45 | -1.37 | 0.11 | 0.15 | 0.48 | 0.35 | 0.58 | -0.91 | 0.58 | -1.27 | -1.43 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | -0.52 | -0.4 | -0.34 | -1.19 | 0.12 | 0.15 | 0.48 | 0.36 | 1e-06 | -0.7 | 1e-06 | -1.04 | -1.14 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | -0.56 | -0.37 | -0.38 | -1.14 | 0.15 | 0.18 | 0.49 | 0.38 | 1e-06 | -0.65 | 1e-06 | -1.01 | -1.17 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | -0.46 | -0.34 | -0.27 | -0.94 | 0.16 | 0.18 | 0.49 | 0.38 | 0.53 | -0.51 | 0.53 | -0.84 | -0.91 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | -0.49 | -0.31 | -0.31 | -0.9 | 0.18 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.55 | -0.46 | 0.55 | -0.8 | -0.94 | -1.2 | -0.05 | -1.26
1e-06 | -0.34 | -0.22 | -0.16 | -0.3 | 0.14 | 0.16 | 0.43 | 0.39 | 0.51 | -0.27 | 0.51 | -0.57 | -0.51 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 1e-06 | -0.35 | -0.19 | -0.21 | -0.27 | 0.16 | 0.19 | 0.45 | 0.38 | 0.52 | -0.25 | 0.52 | -0.61 | -0.53 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | -0.31 | -0.19 | -0.14 | -0.62 | 0.16 | 0.18 | 0.46 | 0.38 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | -0.56 | -0.57 | 0 | 0.04 | -0.7 | 2 | -0.32 | -0.17 | -0.19 | -0.57 | 0.2 | 0.2 | 0.48 | 0.39 | 0.51 | -0.27 | 0.51 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.04 | -0.7
8 | -0.23 | -0.12 | -0.09 | -0.34 | 0.15 | 0.17 | 0.45 | 0.37 | 0.49 | -0.06 | 0.49 | -0.3 | -0.31 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | -0.24 | -0.1 | -0.14 | -0.3 | 0.19 | 0.19 | 0.47 | 0.37 | 0.5 | -0.03 | 0.5 | -0.27 | -0.34 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 0.15 | 0.18 | 0.02 | 0.56 | 0.15 | 0.17 | 0.43 | 0.33 | 0.42 | 0.69 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.16 | 0.19 | -0.02 | 0.57 | 0.18 | 0.18 | 0.45 | 0.33 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.49 | 0.56 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 0.24 | 0.25 | 0.03 | 0.69 | 0.16 | 0.17 | 0.44 | 0.33 | 0.4 | 0.78 | 0.4 | 0.56 | 0.67 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.25 | 0.25 | -0.01 | 0.68 | 0.18 | 0.18 | 0.46 | 0.33 | 0.38 | 0.79 | 0.38 | 0.59 | 0.7 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 0.31 | 0.3 | 0.02 | 0.76 | 0.17 | 0.18 | 0.44 | 0.34 | 0.38 | 0.84 | 0.38 | 0.62 | 0.75 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.32 | 0.3 | -0.02 | 0.76 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.34 | 0.36 | 0.84 | 0.36 | 0.66 | 0.79 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 0.79 | 0.59 | -0.13 | 0.68 | 0.28 | 0.28 | 0.53 | 0.46 | 0.21 | 0.65 | 0.21 | 0.39 | 0.71 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.78 | 0.58 | -0.14 | 0.65 | 0.29 | 0.28 | 0.53 | 0.46 | 0.17 | 0.63 | 0.17 | 0.63 | 0.87 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 0.78 | 0.58 | -0.25 | -0.13 | 0.49 | 0.47 | 0.7 | 0.68 | 1e-06 | 0.06 | 1e-06 | -0.37 | -0.11 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.77 | 0.58 | -0.24 | -0.23 | 0.47 | 0.48 | 0.69 | 0.68 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.1 | 0.07 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | -0.02 | 0.19 | 0.04 | -0.84 | 0.75 | 0.76 | 0.91 | 0.9 | -0.26 | 0.09 | -0.26 | -0.74 | -1.08 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | 0.06 | 0.26 | 0.03 | -1.13 | 0.71 | 0.75 | 0.92 | 0.91 | -0.29 | -0.26 | -0.29 | -0.93 | -1.1 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.79 | 0.26 | 0.79 | 0.26 | 0.25 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.26 | 0.25 | 0.6 | 0.22 | 0.77
CH 7 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 8 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | -0.57 | -0.49 | -0.36 | -1.33 | 0.13 | 0.16 | 0.45 | 0.37 | 0.54 | -0.91 | 0.54 | -1.3 | -1.34 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | -0.65 | -0.47 | -0.43 | -1.31 | 0.19 | 0.2 | 0.46 | 0.36 | 0.52 | -0.95 | 0.52 | -1.22 | -1.36 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | -0.52 | -0.42 | -0.3 | -1.1 | 0.18 | 0.2 | 0.46 | 0.39 | 1e-06 | -0.66 | 1e-06 | -1.05 | -1.05 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | -0.57 | -0.4 | -0.37 | -1.07 | 0.23 | 0.23 | 0.47 | 0.38 | 1e-06 | -0.69 | 1e-06 | -0.97 | -1.09 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | -0.46 | -0.35 | -0.25 | -0.85 | 0.21 | 0.2 | 0.47 | 0.4 | 0.52 | -0.47 | 0.52 | -0.84 | -0.81 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | -0.5 | -0.34 | -0.31 | -0.82 | 0.26 | 0.25 | 0.48 | 0.4 | 0.5 | -0.49 | 0.5 | -0.77 | -0.85 | -1.2 | -0.05 | -1.26
1e-06 | -0.33 | -0.22 | -0.16 | -0.28 | 0.18 | 0.21 | 0.44 | 0.39 | 0.5 | -0.25 | 0.5 | -0.58 | -0.46 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 1e-06 | -0.36 | -0.21 | -0.21 | -0.29 | 0.22 | 0.21 | 0.46 | 0.39 | 0.48 | -0.27 | 0.48 | -0.56 | -0.5 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | -0.3 | -0.19 | -0.15 | -0.49 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.4 | 0.5 | -0.28 | 0.5 | -0.54 | -0.56 | 0 | 0.04 | -0.7 | 2 | -0.33 | -0.19 | -0.2 | -0.51 | 0.27 | 0.25 | 0.48 | 0.4 | 0.48 | -0.27 | 0.48 | -0.51 | -0.58 | 0 | 0.04 | -0.7
8 | -0.23 | -0.12 | -0.11 | -0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.46 | 0.38 | 0.48 | -0.04 | 0.48 | -0.3 | -0.29 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | -0.24 | -0.12 | -0.16 | -0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.48 | 0.38 | 0.46 | -0.03 | 0.46 | -0.26 | -0.3 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 0.15 | 0.2 | -0.04 | 0.55 | 0.19 | 0.21 | 0.46 | 0.33 | 0.41 | 0.7 | 0.41 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.16 | 0.19 | -0.05 | 0.58 | 0.22 | 0.23 | 0.47 | 0.33 | 0.39 | 0.72 | 0.39 | 0.49 | 0.61 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 0.24 | 0.26 | -0.04 | 0.67 | 0.2 | 0.21 | 0.47 | 0.33 | 0.39 | 0.79 | 0.39 | 0.61 | 0.72 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.25 | 0.26 | -0.04 | 0.7 | 0.21 | 0.23 | 0.48 | 0.33 | 0.37 | 0.82 | 0.37 | 0.57 | 0.73 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 0.31 | 0.31 | -0.05 | 0.75 | 0.2 | 0.22 | 0.47 | 0.33 | 0.37 | 0.84 | 0.37 | 0.68 | 0.8 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.32 | 0.31 | -0.05 | 0.79 | 0.21 | 0.23 | 0.48 | 0.34 | 0.35 | 0.87 | 0.35 | 0.62 | 0.81 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 0.77 | 0.57 | -0.19 | 0.79 | 0.29 | 0.32 | 0.58 | 0.42 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.63 | 0.68 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.75 | 0.61 | -0.17 | 0.82 | 0.28 | 0.33 | 0.58 | 0.43 | 0.19 | 0.71 | 0.19 | 0.31 | 0.66 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 0.77 | 0.55 | -0.27 | 0.06 | 0.47 | 0.52 | 0.76 | 0.62 | -0.02 | -0.1 | -0.02 | -0.07 | -0.3 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.71 | 0.57 | -0.26 | 0.09 | 0.44 | 0.51 | 0.74 | 0.62 | -0.02 | 0.09 | -0.02 | -0.57 | -0.22 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | 0.02 | 0.24 | 0.04 | -0.9 | 0.7 | 0.76 | 0.98 | 0.83 | -0.28 | -0.31 | -0.28 | -0.74 | -1.43 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | -0.06 | 0.11 | -0.03 | -0.86 | 0.67 | 0.76 | 0.96 | 0.82 | -0.26 | -0.06 | -0.26 | -1.06 | -0.93 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.26 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.26 | 0.28 | 0.6 | 0.22 | 0.77
CH 9 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 10 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | 1e-06 | 1e-06 | -0.45 | -1.4 | 0.2 | 0.19 | 0.44 | 0.36 | 0.5 | -1.11 | 0.5 | -1.26 | -1.42 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | 1e-06 | 1e-06 | -0.46 | -1.35 | 0.21 | 0.22 | 0.44 | 0.34 | 0.47 | -1.09 | 0.47 | -1.22 | -1.34 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | 1e-06 | 1e-06 | -0.38 | -1.15 | 0.24 | 0.24 | 0.45 | 0.38 | 1e-06 | -0.83 | 1e-06 | -1 | -1.14 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | -1.11 | 0.25 | 0.26 | 0.45 | 0.35 | 1e-06 | -0.81 | 1e-06 | -0.96 | -1.06 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | 1e-06 | 1e-06 | -0.32 | -0.9 | 0.27 | 0.26 | 0.46 | 0.39 | 0.48 | -0.6 | 0.48 | -0.78 | -0.89 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | 1e-06 | 1e-06 | -0.32 | -0.87 | 0.28 | 0.28 | 0.46 | 0.36 | 0.46 | -0.59 | 0.46 | -0.75 | -0.81 | -1.2 | -0.05 | -1.26
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.21 | -0.36 | 0.22 | 0.21 | 0.46 | 0.38 | 0.47 | -0.34 | 0.47 | -0.55 | -0.54 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.22 | -0.36 | 0.26 | 0.24 | 0.46 | 0.36 | 0.45 | -0.34 | 0.45 | -0.53 | -0.52 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.2 | -0.53 | 0.26 | 0.25 | 0.49 | 0.4 | 0.47 | -0.36 | 0.47 | -0.53 | -0.62 | 0 | 0.04 | -2.7 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.2 | -0.51 | 0.31 | 0.28 | 0.48 | 0.38 | 0.44 | -0.37 | 0.44 | -0.47 | -0.58 | 0 | 0.04 | -2.7
8 | 1e-06 | 1e-06 | -0.15 | -0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.49 | 0.38 | 0.46 | -0.09 | 0.46 | -0.27 | -0.34 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | 1e-06 | 1e-06 | -0.15 | -0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.49 | 0.37 | 0.43 | -0.09 | 0.43 | -0.24 | -0.31 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 1e-06 | 1e-06 | -0.04 | 0.6 | 0.24 | 0.26 | 0.51 | 0.34 | 0.4 | 0.79 | 0.4 | 0.52 | 0.57 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 1e-06 | 1e-06 | -0.03 | 0.63 | 0.27 | 0.29 | 0.52 | 0.35 | 0.37 | 0.81 | 0.37 | 0.5 | 0.57 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 1e-06 | 1e-06 | -0.04 | 0.74 | 0.24 | 0.26 | 0.51 | 0.34 | 0.38 | 0.91 | 0.38 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 1e-06 | 1e-06 | -0.03 | 0.77 | 0.27 | 0.29 | 0.53 | 0.35 | 0.36 | 0.93 | 0.36 | 0.6 | 0.68 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 1e-06 | 1e-06 | -0.04 | 0.83 | 0.24 | 0.27 | 0.52 | 0.34 | 0.37 | 0.99 | 0.37 | 0.65 | 0.77 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | -0.03 | 0.86 | 0.27 | 0.3 | 0.53 | 0.35 | 0.34 | 1.01 | 0.34 | 0.66 | 0.75 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 1e-06 | 1e-06 | -0.17 | 0.95 | 0.33 | 0.36 | 0.61 | 0.44 | 0.2 | 1.02 | 0.2 | 0.37 | 0.67 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | -0.16 | 0.99 | 0.34 | 0.38 | 0.6 | 0.44 | 0.18 | 1.06 | 0.18 | 0.54 | 0.56 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.28 | 0.34 | 0.51 | 0.54 | 0.77 | 0.62 | -0.01 | 0.63 | -0.01 | -0.35 | -0.12 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.28 | 0.28 | 0.51 | 0.54 | 0.72 | 0.61 | -0.02 | 0.62 | -0.02 | -0.15 | -0.39 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -0.41 | 0.74 | 0.81 | 1.02 | 0.83 | -0.29 | 0.8 | -0.29 | -0.36 | -0.65 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -0.8 | 0.73 | 0.81 | 0.95 | 0.84 | -0.28 | 0.66 | -0.28 | -0.66 | -1.22 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.1 | 0.1 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.79 | 0.28 | 0.79 | 0.25 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.1 | 0.1 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.25 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77
CH 11 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 12 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.2 | -0.05 | -1.26
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 6 | 0 | 0.04 | -2.7 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.04 | -2.7
8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 7 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 8 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 9 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 10 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 11 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 12 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.6 | 0.22 | 0.77
DATA STANDAR
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | CH 1 | CH 2 | CH 3 | CH 4 | CH 5 | CH 6 | CH 7 | CH 8 | CH 9 | CH 10
-20 | -0.62 | -0.59 | -0.48 | -0.42 | -0.47 | -0.43 | -0.49 | -0.47 | 1e-06 | 1e-06
-15 | 0.52 | -0.51 | -0.41 | -0.37 | -0.4 | -0.37 | -0.42 | -0.4 | 1e-06 | 1e-06
-10 | -0.43 | -0.42 | -0.35 | -0.31 | -0.34 | -0.31 | -0.35 | -0.34 | 1e-06 | 1e-06
1e-06 | -0.26 | -0.26 | -0.23 | -0.2 | -0.22 | -0.19 | -0.22 | -0.21 | 1e-06 | 1e-06
2 | -0.23 | -0.23 | -0.2 | -0.18 | -0.19 | -0.17 | -0.19 | -0.19 | 1e-06 | 1e-06
8 | -0.13 | -0.14 | -0.13 | -0.12 | -0.12 | -0.1 | -0.12 | -0.12 | 1e-06 | 1e-06
37 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 1e-06 | 1e-06
44 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 1e-06 | 1e-06
50 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 1e-06 | 1e-06
100 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.61 | 1e-06 | 1e-06
150 | 0.53 | 0.56 | 0.6 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 1e-06 | 1e-06
200 | 0.39 | 0.28 | 0.18 | 0.25 | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 0.11 | 1e-06 | 1e-06
U95 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.1 | 0.1 |  | max
Drifft | 0.2951 | 0.094204 | 0.13416 | 0.11656 | 0.10434 | 0.16827 | 0.15034 | 0.16489 | 1e-06 | 1e-06 | 2 | 0.2951
| 0.29634 | 0.099929 | 0.13669 | 0.11965 | 0.10907 | 0.16958 | 0.15298 | 0.1675 | 1e-06 | 1e-06 | 5 | 0.29634
| 0.29753 | 0.10547 | 0.13913 | 0.12264 | 0.11364 | 0.17085 | 0.15554 | 0.17003 | 1e-06 | 1e-06 | 8 | 0.29753
D R I F T | [16 empty] | D R I F T | [16 empty] | D R I F T
Kumpulan DRIFT | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | Kumpulan DRIFT | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | Kumpulan DRIFT | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
CH 1 | 0.25785 | 0.2951 | 0.092454 | 0.083333 | 0.25416 | 0.29554 | 0.083333 | 0.08 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.09 | 0.38296 | 0.095195 | 0.64006 | CH 1 | 0.2599 | 0.29634 | 0.095261 | 0.083333 | 0.25956 | 0.30439 | 0.083333 | 0.08 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.09 | 0.38714 | 0.094944 | 0.63739 | CH 1 | 0.26188 | 0.29753 | 0.097979 | 0.083333 | 0.26477 | 0.31295 | 0.083333 | 0.08 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.09 | 0.39118 | 0.094701 | 0.63481
CH 2 | 0.15251 | 0.094204 | 0.084016 | 0.09 | 0.23914 | 0.24804 | 0.083333 | 0.08 | 0.26333 | 0.093333 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0.38296 | 0.095195 | 0.64006 | CH 2 | 0.15766 | 0.099929 | 0.085449 | 0.09 | 0.24531 | 0.25848 | 0.083333 | 0.08 | 0.26333 | 0.093333 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0.38714 | 0.094944 | 0.63739 | CH 2 | 0.16265 | 0.10547 | 0.086835 | 0.09 | 0.25127 | 0.2686 | 0.083333 | 0.08 | 0.26333 | 0.093333 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0.39118 | 0.094701 | 0.63481
CH 3 | 0.14727 | 0.13416 | 0.15392 | 0.083333 | 0.23357 | 0.21595 | 0.08 | 0.08 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0.38296 | 0.095195 | 0.64006 | CH 3 | 0.15197 | 0.13669 | 0.1518 | 0.083333 | 0.23924 | 0.22607 | 0.08 | 0.08 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0.38714 | 0.094944 | 0.63739 | CH 3 | 0.15651 | 0.13913 | 0.14975 | 0.083333 | 0.24473 | 0.23587 | 0.08 | 0.08 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0.39118 | 0.094701 | 0.63481
CH 4 | 0.19585 | 0.11656 | 0.13433 | 0.086667 | 0.34908 | 0.2248 | 0.083333 | 0.08 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.083333 | 0.086667 | 0.38296 | 0.095195 | 0.64006 | CH 4 | 0.20089 | 0.11965 | 0.13686 | 0.086667 | 0.35087 | 0.23198 | 0.083333 | 0.08 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.083333 | 0.086667 | 0.38714 | 0.094944 | 0.63739 | CH 4 | 0.20576 | 0.12264 | 0.13932 | 0.086667 | 0.35259 | 0.23893 | 0.083333 | 0.08 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.083333 | 0.086667 | 0.39118 | 0.094701 | 0.63481
CH 5 | 0.14151 | 0.10434 | 0.1034 | 0.086667 | 0.31964 | 0.21915 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26333 | 0.086667 | 0.26333 | 0.086667 | 0.083333 | 0.38296 | 0.095195 | 0.64006 | CH 5 | 0.14745 | 0.10907 | 0.10399 | 0.086667 | 0.32334 | 0.22863 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26333 | 0.086667 | 0.26333 | 0.086667 | 0.083333 | 0.38714 | 0.094944 | 0.63739 | CH 5 | 0.15319 | 0.11364 | 0.10455 | 0.086667 | 0.32692 | 0.23781 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26333 | 0.086667 | 0.26333 | 0.086667 | 0.083333 | 0.39118 | 0.094701 | 0.63481
CH 6 | 0.239 | 0.16827 | 0.14747 | 0.086667 | 0.31481 | 0.25006 | 0.08 | 0.083333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.083333 | 0.38296 | 0.095195 | 0.64006 | CH 6 | 0.24239 | 0.16958 | 0.14777 | 0.086667 | 0.31761 | 0.25853 | 0.08 | 0.083333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.083333 | 0.38714 | 0.094944 | 0.63739 | CH 6 | 0.24567 | 0.17085 | 0.14806 | 0.086667 | 0.32032 | 0.26672 | 0.08 | 0.083333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.083333 | 0.39118 | 0.094701 | 0.63481
CH 7 | 0.14757 | 0.15034 | 0.183 | 0.083333 | 0.30426 | 0.20807 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.09 | 0.38296 | 0.095195 | 0.64006 | CH 7 | 0.15367 | 0.15298 | 0.18652 | 0.083333 | 0.30749 | 0.21608 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.09 | 0.38714 | 0.094944 | 0.63739 | CH 7 | 0.15957 | 0.15554 | 0.18993 | 0.083333 | 0.31062 | 0.22384 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.09 | 0.39118 | 0.094701 | 0.63481
CH 8 | 0.14137 | 0.16489 | 0.10312 | 0.086667 | 0.34764 | 0.235 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.093333 | 0.38296 | 0.095195 | 0.64006 | CH 8 | 0.14714 | 0.1675 | 0.10698 | 0.086667 | 0.35014 | 0.24348 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.093333 | 0.38714 | 0.094944 | 0.63739 | CH 8 | 0.15272 | 0.17003 | 0.11072 | 0.086667 | 0.35255 | 0.25167 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.093333 | 0.39118 | 0.094701 | 0.63481
CH 9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23103 | 0.083333 | 0.086667 | 0.09 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26333 | 0.093333 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0.38296 | 0.095195 | 0.64006 | CH 9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22867 | 0.083333 | 0.086667 | 0.09 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26333 | 0.093333 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0.38714 | 0.094944 | 0.63739 | CH 9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22638 | 0.083333 | 0.086667 | 0.09 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26333 | 0.093333 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0.39118 | 0.094701 | 0.63481
CH 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23197 | 0.086667 | 0.086667 | 0.093333 | 0.08 | 0.083333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0.38296 | 0.095195 | 0.64006 | CH 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22948 | 0.086667 | 0.086667 | 0.093333 | 0.08 | 0.083333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0.38714 | 0.094944 | 0.63739 | CH 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22707 | 0.086667 | 0.086667 | 0.093333 | 0.08 | 0.083333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0.39118 | 0.094701 | 0.63481
1.9 | [16 empty] | 5 | [16 empty] | 8
Drift Max | CH 1: 0.2951
U95 max | CH 1: 0.56
`
SUHU 2
Channel | CH 1: Suhu Terukur; CH 2: Suhu Terkoreksi; CH 3: koreksi; CH 4: Validasi
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 1 | CH 1: 1.9; CH 2: 1.6685; CH 3: -0.2315; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 2 | CH 1: 1.9; CH 2: 1.6685; CH 3: -0.2315; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 3 | CH 1: 1.9; CH 2: 1.6985; CH 3: -0.2015; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 4 | CH 1: 1.9; CH 2: 1.719; CH 3: -0.181; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 5 | CH 1: 1.9; CH 2: 1.7085; CH 3: -0.1915; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 6 | CH 1: 1.9; CH 2: 1.729; CH 3: -0.171; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 7 | CH 1: 1.9; CH 2: 1.7085; CH 3: -0.1915; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 8 | CH 1: 1.9; CH 2: 1.709; CH 3: -0.191; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 9 | CH 1: 1.9; CH 2: 1.9; CH 3: 1e-06; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 10 | CH 1: 1.9; CH 2: 1.9; CH 3: 1e-06; CH 4: 0
SUHU 5 | bar: CH 1
Channel | CH 1: Suhu Terukur; CH 2: Suhu Terkoreksi; CH 3: koreksi; CH 4: Validasi
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 1 | CH 1: 5; CH 2: 4.755; CH 3: -0.245; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 2 | CH 1: 5; CH 2: 4.755; CH 3: -0.245; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 3 | CH 1: 5; CH 2: 4.835; CH 3: -0.165; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 4 | CH 1: 5; CH 2: 4.85; CH 3: -0.15; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 5 | CH 1: 5; CH 2: 4.845; CH 3: -0.155; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 6 | CH 1: 5; CH 2: 4.865; CH 3: -0.135; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 7 | CH 1: 5; CH 2: 4.845; CH 3: -0.155; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 8 | CH 1: 5; CH 2: 4.845; CH 3: -0.155; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 9 | CH 1: 5; CH 2: 5; CH 3: 1e-06; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 10 | CH 1: 5; CH 2: 5; CH 3: 1e-06; CH 4: 0
SUHU 8 | bar: CH 1
Channel | CH 1: Suhu Terukur; CH 2: Suhu Terkoreksi; CH 3: koreksi; CH 4: Validasi
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 1 | CH 1: 8; CH 2: 7.74; CH 3: -0.26; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 2 | CH 1: 8; CH 2: 7.74; CH 3: -0.26; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 3 | CH 1: 8; CH 2: 7.87; CH 3: -0.13; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 4 | CH 1: 8; CH 2: 7.88; CH 3: -0.12; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 5 | CH 1: 8; CH 2: 7.88; CH 3: -0.12; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 6 | CH 1: 8; CH 2: 7.9; CH 3: -0.1; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 7 | CH 1: 8; CH 2: 7.88; CH 3: -0.12; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 8 | CH 1: 8; CH 2: 7.88; CH 3: -0.12; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 9 | CH 1: 8; CH 2: 8; CH 3: 1e-06; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 10 | CH 1: 8; CH 2: 8; CH 3: 1e-06; CH 4: 0

## DB Standar
STANDAR | [7 empty] | CHAMBER
Suhu | Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 72064154 | Thermohygrometer Reference,Merek : Fluke, Model : 1620A, SN : C12703 (C13548) | Thermohygrometer Reference,Merek : Fluke, Model : 1620A, SN : C12703 (C13549) |  |  |  |  | Kelembaban |  |  |  |  | Suhu
10 | 0.12 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | Set Point | Koreksi | Kestabilan | Keseragaman | U95 | Set Point | Koreksi | Kestabilan | Keseragaman | U95
15 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | [9 empty] | 2 |  | 0.028 | -0.064
20 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | [9 empty] | 5 |  | 0.04 | -0.04
25 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | [9 empty] | 8 |  | 0.052 | -0.016
30 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 40 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 20 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.4
35 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 25 | 0.23 | 0.1 | 0.1 | 0.4
45 | 0.05 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  | 60 | -0.4 | 0.4 | 0.7 | 2.3 | 30 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4
50 | 0.03 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  | 70 | -0.9 | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 35 | 0.38 | 0.3 | 0.3 | 0.5
U95 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  | 80 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 40 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.4
[5 empty] | Kelembaban Naik |  |  |  | Kelembaban Turun |  |  |  | Suhu
[5 empty] | Standar | Kestabilan | Keseragaman |  | Standar | Kestabilan | Keseragaman |  | Standar | Kestabilan | Keseragaman
[5 empty] | 43.41 | 0.24138 | 0.5341 |  | 43.5133 | 0.24324 | 0.53513 |  | 1.9 | 0.0276 | -0.0648
[5 empty] | 52.715 | 0.32715 | 0.62715 |  | 52.59 | 0.3259 | 0.6259 |  | 5 | 0.04 | -0.04
[5 empty] | 61.7483 | 0.45245 | 0.73497 |  | 61.38 | 0.4414 | 0.7276 |  | 8 | 0.052 | -0.016
[5 empty] | 71.0833 | 0.7325 | 0.92167 |  | 71.5583 | 0.74675 | 0.93117 |  | 25 | 0.12 | -0.07904
Kelembaban | Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 20490964 | Thermohygrometer Reference,Merek : Fluke, Model : 1620A, SN : C12703 (C13548) | Thermohygrometer Reference,Merek : Fluke, Model : 1620A, SN : C12703 (C13549) |  |  |  | (FORECAST(F46,OFFSET(L38:L42,MATCH(F46,I38:I42,1)-1,0,2),OFFSET(I38:I42,MATCH(F46,I38:I42,1)-1,0,2)))
15 | 1e-05 | -0.41 | -0.41 |  |  |  | (FORECAST(F46,OFFSET(K38:K42,MATCH(F46,I38:I42,1)-1,0,2),OFFSET(I38:I42,MATCH(F46,I38:I42,1)-1,0,2)))
20 | -2.16 | -0.61 | -0.61
30 | -1.74 | -0.83 | -0.83
40 | -1.27 | -0.89 | -0.89
50 | -0.86 | -0.77 | -0.77
60 | -0.52 | -0.48 | -0.48
70 | -0.24 | -0.02 | -0.02
80 | -0.02 | 0.62 | 0.62
90 | 0.14 | 1.61 | 1.61
95 | 0.19 | 1e-05 | 1e-05
U95 | 0.95 | 1.6 | 1.6
S U H U |  |  | R H
Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 72064154 | Suhu |  | Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 72064154 | Kelembaban
10 | 0.12 |  | 15 | 1e-05
15 | 0.11 |  | 20 | -2.16
20 | 0.1 |  | 30 | -1.74
25 | 0.09 |  | 40 | -1.27
30 | 0.08 |  | 50 | -0.86
35 | 0.07 |  | 60 | -0.52
45 | 0.05 |  | 70 | -0.24
50 | 0.03 |  | 80 | -0.02
U95 | 0.07 |  | 90 | 0.14
|  |  | 95 | 0.19
|  |  | U95 | 0.95
SUHU | TERKOREKSI | KOREKSI
1.9 | 2.0391 | 0.13906
5 | 5.1324 | 0.13239
8 | 8.1259 | 0.12593
25 | 25.09 | 0.09
KELEMBABAN NAIK | TERKOREKSI | KOREKSI
43.41 | 42.2798 | -1.1302
52.715 | 51.9473 | -0.76769
61.7483 | 61.2773 | -0.47105
71.0833 | 70.8672 | -0.21617
KELEMBABAN TURUN | TERKOREKSI | KOREKSI
43.5133 | 42.3874 | -1.126
52.59 | 51.8181 | -0.77194
61.38 | 60.8986 | -0.48136
71.5583 | 71.3526 | -0.20572

## List (hidden)
Climatic Chamber, Merek : Kambic, Model : KK-190, SN : 21026844
Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 72064154
Thermohygrometer Reference,Merek : Fluke, Model : 1620A, SN : C12703 (C13548)
Thermohygrometer Reference,Merek : Fluke, Model : 1620A, SN : C12703 (C13549)
Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 72064154
Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 72064154 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Thermohygrometer Reference,Merek : Fluke, Model : 1620A, SN : C12703 (C13548) | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Thermohygrometer Reference,Merek : Fluke, Model : 1620A, SN : C12703 (C13549) | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 72064154
Thermohygrometer Reference, Merek : Rotronic, Model : HC2A - SH Hygro Clip 2, SN : 72064154 | Hasil pengujian kinerja kelembaban relatif tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Thermohygrometer Reference,Merek : Fluke, Model : 1620A, SN : C12703 (C13548) | Hasil pengujian kinerja kelembaban relatif tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Thermohygrometer Reference,Merek : Fluke, Model : 1620A, SN : C12703 (C13549) | Hasil pengujian kinerja kelembaban relatif tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Hasil pengujian kinerja kelembaban relatif tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Azhar Alamsyah
Choirul Huda
Dewi Nofitasari
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Alpian Hadi
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Ihsan Ilyas
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Ryan Rama Chaesar R
Septia Khairunnisa
Sholihatussa'diah
Siti Fathul Jannah
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Vikki Akhsanudin Nurkholis
Wardimanul Abrar
Yurdha Algifari

## Db Thermohygro (hidden)
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.4 |  | 1 | 30 |  | -14.4 | -6 | 4.2 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.15 |  | 2 | 40 | -5.9 | -11.5 | -5.8 | 2.85 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.6 | -9.1 | -5.3 | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.1 | 0 | 1e-06 | 0.050001 |  | 4 | 60 | -6 | -6.9 | -4.4 | 1.25 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 |  | 5 | 70 | -4 | -5.1 | -3.2 | 0.95 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.7 | -3.7 | -1.6 | 1.5 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  | 7 | 90 | 4 | -2.7 | 0.3 | 3.35 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 3.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 3 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  | 4 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  | 5 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  | 6 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  | 7 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  | 2 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  | 6 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  | 7 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 |  | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 |  | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 |  | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 |  | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 |  | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 |  | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 |  | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 |  | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 |  | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.3 |  | 1 | 35 | -10.5 | -9.7 | -7.7 | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |  | 2 | 40 | -9.6 | -9.7 | -7.2 | 1.25 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 3 | 50 | -8.8 | -9.1 | -6.2 | 1.45 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.25 |  | 4 | 60 | -8 | -7.9 | -5.2 | 1.4 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | 5 | 70 | -7.1 | -6.1 | -4.1 | 1.5 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | 6 | 80 | -6.3 | -3.8 | -3 | 1.65 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.25 |  | 7 | 90 | -5.4 | -0.8 | -1.8 | 2.3 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 |  | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | 1e-06 | 1.05 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 |  | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | 1e-06 | 0.8
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 |  | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | 1e-06 | 0.55
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 |  | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | 1e-06 | 0.45
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 |  | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 |  | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 |  | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 |  | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 |  | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 |  | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 |  | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1e-06 | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1e-06 | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 |  | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 1e-06 | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 |  | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | 1e-06 | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 |  | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 |  | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1e-06 | 1.95
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 |  | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 |  | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1e-06 | 1.9
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 |  | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 |  | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2023 | 2021 | 2019 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2019 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2019 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.4 | 0.1 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 30 |  | -4 | -1.4 | 1.3 |  | 1 | 960 | -1.5 | -4 | 1e-06 | 2 |  | hPa | 2.5
| 2 | 20 | 0.2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 |  | 2 | 40 | -4.6 | -3.8 | -1.2 | 1.7 |  | 2 | 970 | -1 | -3.9 | 1e-06 | 1.95
| 3 | 25 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.2 |  | 3 | 50 | -5 | -3.8 | -1.2 | 1.9 |  | 3 | 980 | -0.6 | -3.8 | 1e-06 | 1.9
| 4 | 30 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.15 |  | 4 | 60 | -5.6 | -3.9 | -1.1 | 2.25 |  | 4 | 990 | -0.2 | -3.6 | 1e-06 | 1.8
| 5 | 35 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -6.5 | -4.1 | -1.2 | 2.65 |  | 5 | 1000 | 0.2 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 6 | 80 | -7.6 | -4.5 | -1.2 | 3.2 |  | 6 | 1010 | 0.6 | -3.4 | 0.2 | 2
| 7 | 40 | -0.1 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  | 7 | 90 | -9.1 | -4.9 | -1.3 | 3.9 |  | 7 | 1020 |  | 0 | 1e-06 | 5e-07
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 6 | 37 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 |  | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 |  | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 |  | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 |  | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 |  | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 |  | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 |  | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 |  | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 |  | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 |  | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 |  | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 |  | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 |  | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 |  | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 |  | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 |  | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 1 | 35 | -3.1 | -0.4 |  | 1.35 |  | 1 | 960 | 4.1 | -0.4 |  | 2.25 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -3.1 | -0.1 |  | 1.5 |  | 2 | 970 | 4.1 | -0.5 |  | 2.3
| 3 | 25 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -3.2 | 1e-06 |  | 1.6 |  | 3 | 980 | 4.1 | -0.6 |  | 2.35
| 4 | 30 | 0.5 | -0.1 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -3 | 1e-06 |  | 1.5 |  | 4 | 990 | 4.1 | -0.7 |  | 2.4
| 5 | 35 | 0.7 | -0.2 |  | 0.45 |  | 5 | 70 | -2.8 | -0.1 |  | 1.35 |  | 5 | 1000 | 4.1 | -0.8 |  | 2.45
| 6 | 37 | 0.7 | -0.3 |  | 0.5 |  | 6 | 80 | -2.4 | -0.5 |  | 0.95 |  | 6 | 1010 | 4.1 | -0.8 |  | 2.45
| 7 | 40 | 0.8 | -0.4 |  | 0.6 |  | 7 | 90 | -1.8 | -0.9 |  | 0.45 |  | 7 | 1020 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 0.6 |  | 1 | 30 |  | -2.2 | -1.4 | 0.4 |  | 1 | 985 |  | 3.8 | 0.9 | 1.45 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  | 2 | 40 | -4 | -2 | -1.3 | 1.35 |  | 2 | 990 | 3.9 | 3.8 | 1 | 1.45
| 3 | 25 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.25 |  | 3 | 50 | -3.6 | -1.8 | -1.3 | 1.15 |  | 3 | 995 |  | 3.7 | 1 | 1.35
| 4 | 30 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.25 |  | 4 | 60 | -3.1 | -1.6 | -1.5 | 0.8 |  | 4 | 1000 | 4.1 | 3.7 | 1.1 | 1.5
| 5 | 35 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.35 |  | 5 | 70 | -2.3 | -1.4 | -1.9 | 0.45 |  | 5 | 1005 |  | 3.6 | 1.1 | 1.25
| 6 | 37 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  | 6 | 80 | -1.5 | -1.2 | -2.5 | 0.65 |  | 6 | 1010 | 4.3 | 3.5 | 1.1 | 1.6
| 7 | 40 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.45 |  | 7 | 90 | -0.4 | -1 | -3.2 | 1.4 |  | 7 | 1020 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 1 | 30 |  | -0.8 | 0.6 | 0.7 |  | 1 | 985 |  | 3.9 | 0.9 | 1.5 |  | hPa | 2.5
| 2 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  | 2 | 40 | -3.8 | -0.4 | 0.3 | 2.05 |  | 2 | 990 | 4 | 3.9 | 1 | 1.5
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.15 |  | 3 | 50 | -2.8 | 1e-06 | -0.2 | 1.4 |  | 3 | 995 |  | 3.8 | 1 | 1.4
| 4 | 30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  | 4 | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  | 4 | 1000 | 4.2 | 3.8 | 1.1 | 1.55
| 5 | 35 | 0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.45 |  | 5 | 70 | -0.6 | 0.7 | -0.8 | 0.75 |  | 5 | 1005 |  | 3.8 | 1.1 | 1.35
| 6 | 37 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | 0.6 |  | 6 | 80 | 0.6 | 1.1 | -0.9 | 1 |  | 6 | 1010 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 1.65
| 7 | 40 | 0.4 | -0.8 | -1.1 | 0.75 |  | 7 | 90 | 1.9 | 1.5 | -0.8 | 1.35 |  | 7 | 1020 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  | 1 | 30 | -4.1 | -2 | -0.4 | 1.85 |  | 1 | 980 | 4.1 | 4.3 | 0.9 | 1.7 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.4 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.7 | -0.3 | 1.75 |  | 2 | 990 | 4.3 | 4.2 | 1 | 1.65
| 3 | 25 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.35 |  | 3 | 50 | -3.1 | -1.4 | -0.3 | 1.4 |  | 3 | 995 |  | 4.1 | 1 | 1.55
| 4 | 30 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.3 | -1.1 | -0.5 | 0.9 |  | 4 | 1000 | 4.4 | 4.1 | 1.1 | 1.65
| 5 | 35 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.45 |  | 5 | 70 | -1.6 | -0.7 | -0.8 | 0.45 |  | 5 | 1005 |  | 4 | 1.1 | 1.45
| 6 | 37 | 0.5 | 1 | -0.1 | 0.55 |  | 6 | 80 | -0.7 | -0.4 | -1.3 | 0.45 |  | 6 | 1010 | 4.6 | 3.9 | 1.1 | 1.75
| 7 | 40 | 0.6 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 |  | 7 | 90 | 0.1 | -0.1 | -2 | 1.05 |  | 7 | 1020 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.1 |  | 0 |  | 1 | 35 | -2.5 | -1.6 |  | 0.45 |  | 1 | 960 | 4.6 | -2.9 |  | 3.75 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -2.3 | -1.4 |  | 0.45 |  | 2 | 970 | 4.5 | -2.3 |  | 3.4
| 3 | 25 | 0.5 | 0.2 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -2 | -1.4 |  | 0.3 |  | 3 | 980 | 4.5 | -1.7 |  | 3.1
| 4 | 30 | 0.6 | 0.2 |  | 0.2 |  | 4 | 60 | -1.9 | -1.5 |  | 0.2 |  | 4 | 990 | 4.4 | -1.1 |  | 2.75
| 5 | 35 | 0.6 | 0.1 |  | 0.25 |  | 5 | 70 | -2.1 | -1.8 |  | 0.15 |  | 5 | 1000 | 4.3 | -0.4 |  | 2.35
| 6 | 37 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 6 | 80 | -2.5 | -2.3 |  | 0.1 |  | 6 | 1010 | 4.3 | -0.4 |  | 2.35
| 7 | 40 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 7 | 90 | -3.1 | -3 |  | 0.05 |  | 7 | 1020 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -2.7 | 0.1 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.4 | 0.2 |  | 1.3 |  | 2 | 970 | 4.5 | -0.6 |  | 2.55
| 3 | 25 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.2 |  | 1.05 |  | 3 | 980 | 4.5 | -0.6 |  | 2.55
| 4 | 30 | 0.6 | -0.2 |  | 0.4 |  | 4 | 60 | -1.7 | 1e-06 |  | 0.85 |  | 4 | 990 | 4.4 | -0.6 |  | 2.5
| 5 | 35 | 0.7 | -0.5 |  | 0.6 |  | 5 | 70 | -1.8 | -0.3 |  | 0.75 |  | 5 | 1000 | 4.4 | -0.6 |  | 2.5
| 6 | 37 | 0.7 | -0.6 |  | 0.65 |  | 6 | 80 | -2.2 | -0.8 |  | 0.7 |  | 6 | 1010 | 4.4 | -0.6 |  | 2.5
| 7 | 40 | 0.7 | -0.8 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -2.9 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 1020 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 |  | 1 | 35 | -3.2 | -0.4 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.4 | -1.5 |  | 2.95 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.9 | -0.2 |  | 1.35 |  | 2 | 970 | 4.4 | -1.3 |  | 2.85
| 3 | 25 | 0.2 | -0.2 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -2.4 | -0.2 |  | 1.1 |  | 3 | 980 | 4.3 | -1.1 |  | 2.7
| 4 | 30 | 0.3 | -0.2 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -2.1 | -0.2 |  | 0.95 |  | 4 | 990 | 4.3 | -0.9 |  | 2.6
| 5 | 35 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 5 | 70 | -2.2 | -0.3 |  | 0.95 |  | 5 | 1000 | 4.3 | -0.8 |  | 2.55
| 6 | 37 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 6 | 80 | -2.4 | -0.5 |  | 0.95 |  | 6 | 1010 | 4.2 | -0.7 |  | 2.45
| 7 | 40 | 0.5 | -0.4 |  | 0.45 |  | 7 | 90 | -3 | -0.8 |  | 1.1 |  | 7 | 1020 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 1 | 35 | -2.2 | -1.5 |  | 0.35 |  | 1 | 750 | 4.5 | 2.5 |  | 1 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.3 | 0.1 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -2.4 | -0.8 |  | 0.8 |  | 2 | 800 | 4.5 | 2.5 |  | 1
| 3 | 25 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -2.7 | -0.2 |  | 1.25 |  | 3 | 850 | 4.4 | 2.4 |  | 1
| 4 | 30 | 0.5 | -0.1 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.7 | 0.4 |  | 1.55 |  | 4 | 900 | 4.4 | 2.3 |  | 1.05
| 5 | 35 | 0.5 | -0.1 |  | 0.3 |  | 5 | 70 | -2.6 | -0.7 |  | 0.95 |  | 5 | 950 | 4.4 | 2.4 |  | 1
| 6 | 37 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 6 | 80 | -2.2 | -0.9 |  | 0.65 |  | 6 | 1000 | 4.3 | 2.2 |  | 1.05
| 7 | 40 | 0.6 | 0.2 |  | 0.2 |  | 7 | 90 | -1.7 | -0.6 |  | 0.55 |  | 7 | 1050 | 0 | 2.3 |  | 1.15
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2017 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.5
1 | 1 | 15 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.4 |  | 1 | 1 | 30 | 0 | -14.4 | -6 | 4.2 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 0.5
| 2 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  |  | 2 | 750 | - | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 3 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  |  | 3 | 750 | - | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 0 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 0.3
| 5 | 15 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -10.5 | -9.7 | -7.7 | 1.4 |  |  | 5 | 750 | - | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 1e-06 | 1.05 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | 0 | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1e-06 | 1.6 |  | 8 | 0.8
| 8 | 15 | 0.4 | 0.1 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 8 | 30 | 0 | -4 | -1.4 | 1.3 |  |  | 8 | 960 | -1.5 | -4 | 1e-06 | 2 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 0 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 12 | 0.5
| 12 | 15 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 12 | 35 | -3.1 | -0.4 | 0 | 1.35 |  |  | 12 | 960 | 4.1 | -0.4 | 0 | 2.25 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 0.6 |  |  | 13 | 30 | 0 | -2.2 | -1.4 | 0.4 |  |  | 13 | 985 | 0 | 3.8 | 0.9 | 1.45 |  | 14 | 0.6
| 14 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 14 | 30 | 0 | -0.8 | 0.6 | 0.7 |  |  | 14 | 985 | 0 | 3.9 | 0.9 | 1.5 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.1 | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  |  | 15 | 30 | -4.1 | -2 | -0.4 | 1.85 |  |  | 15 | 980 | 4.1 | 4.3 | 0.9 | 1.7 |  | 16 | 0.5
| 16 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 16 | 35 | -2.5 | -1.6 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 960 | 4.6 | -2.9 | 0 | 3.75 |  | 17 | 0.8
| 17 | 15 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 17 | 35 | -2.7 | 0.1 | 0 | 1.4 |  |  | 17 | 960 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6 |  | 18 | 0.6
| 18 | 15 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 35 | -3.2 | -0.4 | 0 | 1.4 |  |  | 18 | 960 | 4.4 | -1.5 | 0 | 2.95 |  | 19 | 0.5
| 19 | 15 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 19 | 35 | -2.2 | -1.5 | 0 | 0.35 |  |  | 19 | 750 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
2 | 1 | 20 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.15 |  | 2 | 1 | 40 | -5.9 | -11.5 | -5.8 | 2.85 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  |  | 2 | 800 | - | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  |  | 3 | 800 | - | - | - | 0 |  | 1 | 2.6
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 0 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |  |  | 5 | 40 | -9.6 | -9.7 | -7.2 | 1.25 |  |  | 5 | 800 | - | - | - | 0 |  | 3 | 2.4
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 0 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 1e-06 | 0.8 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | 0 | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1e-06 | 1.25 |  | 5 | 2.3
| 8 | 20 | 0.2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 |  |  | 8 | 40 | -4.6 | -3.8 | -1.2 | 1.7 |  |  | 8 | 970 | -1 | -3.9 | 1e-06 | 1.95 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 0 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 8 | 2.3
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 |  |  | 12 | 40 | -3.1 | -0.1 | 0 | 1.5 |  |  | 12 | 970 | 4.1 | -0.5 | 0 | 2.3 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  |  | 13 | 40 | -4 | -2 | -1.3 | 1.35 |  |  | 13 | 990 | 3.9 | 3.8 | 1 | 1.45 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 14 | 40 | -3.8 | -0.4 | 0.3 | 2.05 |  |  | 14 | 990 | 4 | 3.9 | 1 | 1.5 |  | 12 | 2.3
| 15 | 20 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 15 | 40 | -3.8 | -1.7 | -0.3 | 1.75 |  |  | 15 | 990 | 4.3 | 4.2 | 1 | 1.65 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 40 | -2.3 | -1.4 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 970 | 4.5 | -2.3 | 0 | 3.4 |  | 14 | 2.3
| 17 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 17 | 40 | -2.4 | 0.2 | 0 | 1.3 |  |  | 17 | 970 | 4.5 | -0.6 | 0 | 2.55 |  | 15 | 2.3
| 18 | 20 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 40 | -2.9 | -0.2 | 0 | 1.35 |  |  | 18 | 970 | 4.4 | -1.3 | 0 | 2.85 |  | 16 | 2.3
| 19 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 |  |  | 19 | 40 | -2.4 | -0.8 | 0 | 0.8 |  |  | 19 | 800 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 |  | 17 | 2.3
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 18 | 2.3
[24 empty] | 19 | 2.3
3 | 1 | 25 | -0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 |  | 3 | 1 | 50 | -6.6 | -9.1 | -5.3 | 1.9 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  |  | 2 | 850 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 0 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -8.8 | -9.1 | -6.2 | 1.45 |  |  | 5 | 850 | - | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 0 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 1e-06 | 0.55 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | 0 | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 1e-06 | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 50 | -5 | -3.8 | -1.2 | 1.9 |  |  | 8 | 980 | -0.6 | -3.8 | 1e-06 | 1.9 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 0 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 |  |  | 12 | 50 | -3.2 | 1e-06 | 0 | 1.6 |  |  | 12 | 980 | 4.1 | -0.6 | 0 | 2.35 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.25 |  |  | 13 | 50 | -3.6 | -1.8 | -1.3 | 1.15 |  |  | 13 | 995 | 0 | 3.7 | 1 | 1.35 |  | 8 | 2.5
| 14 | 25 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.15 |  |  | 14 | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  |  | 14 | 995 | 0 | 3.8 | 1 | 1.4 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.35 |  |  | 15 | 50 | -3.1 | -1.4 | -0.3 | 1.4 |  |  | 15 | 995 | 0 | 4.1 | 1 | 1.55 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 50 | -2 | -1.4 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 980 | 4.5 | -1.7 | 0 | 3.1 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 17 | 50 | -1.9 | 0.2 | 0 | 1.05 |  |  | 17 | 980 | 4.5 | -0.6 | 0 | 2.55 |  | 12 | 2.1
| 18 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 18 | 50 | -2.4 | -0.2 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 980 | 4.3 | -1.1 | 0 | 2.7 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 19 | 50 | -2.7 | -0.2 | 0 | 1.25 |  |  | 19 | 850 | 4.4 | 2.4 | 0 | 1 |  | 14 | 2.5
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 15 | 2.3
[24 empty] | 16 | 2.2
4 | 1 | 30 | -0.1 | 0 | 1e-06 | 0.050001 |  | 4 | 1 | 60 | -6 | -6.9 | -4.4 | 1.25 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  |  | 2 | 900 | - | - | - | 0 |  | 18 | 2.1
| 3 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  |  | 3 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  |  | 3 | 900 | - | - | - | 0 |  | 19 | 2.1
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 0 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -8 | -7.9 | -5.2 | 1.4 |  |  | 5 | 900 | - | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 0 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | 0 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | 0 | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | 1e-06 | 0.5
| 8 | 30 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.15 |  |  | 8 | 60 | -5.6 | -3.9 | -1.1 | 2.25 |  |  | 8 | 990 | -0.2 | -3.6 | 1e-06 | 1.8
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 0 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 30 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.3 |  |  | 12 | 60 | -3 | 1e-06 | 0 | 1.5 |  |  | 12 | 990 | 4.1 | -0.7 | 0 | 2.4
| 13 | 30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  |  | 13 | 60 | -3.1 | -1.6 | -1.5 | 0.8 |  |  | 13 | 1000 | 4.1 | 3.7 | 1.1 | 1.5
| 14 | 30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  |  | 14 | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  |  | 14 | 1000 | 4.2 | 3.8 | 1.1 | 1.55
| 15 | 30 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 15 | 60 | -2.3 | -1.1 | -0.5 | 0.9 |  |  | 15 | 1000 | 4.4 | 4.1 | 1.1 | 1.65
| 16 | 30 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 60 | -1.9 | -1.5 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 990 | 4.4 | -1.1 | 0 | 2.75
| 17 | 30 | 0.6 | -0.2 | 0 | 0.4 |  |  | 17 | 60 | -1.7 | 1e-06 | 0 | 0.85 |  |  | 17 | 990 | 4.4 | -0.6 | 0 | 2.5
| 18 | 30 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.25 |  |  | 18 | 60 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 990 | 4.3 | -0.9 | 0 | 2.6
| 19 | 30 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.3 |  |  | 19 | 60 | -2.7 | 0.4 | 0 | 1.55 |  |  | 19 | 900 | 4.4 | 2.3 | 0 | 1.05
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
5 | 1 | 35 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 |  | 5 | 1 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  |  | 2 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  |  | 2 | 1000 | - | - | - | 0
| 3 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 3 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  |  | 3 | 1000 | - | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 0 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | 5 | 70 | -7.1 | -6.1 | -4.1 | 1.5 |  |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 0 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | 0 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | 0 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1e-06 | 1.95
| 8 | 35 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -6.5 | -4.1 | -1.2 | 2.65 |  |  | 8 | 1000 | 0.2 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 0 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 35 | 0.7 | -0.2 | 0 | 0.45 |  |  | 12 | 70 | -2.8 | -0.1 | 0 | 1.35 |  |  | 12 | 1000 | 4.1 | -0.8 | 0 | 2.45
| 13 | 35 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.35 |  |  | 13 | 70 | -2.3 | -1.4 | -1.9 | 0.45 |  |  | 13 | 1005 | 0 | 3.6 | 1.1 | 1.25
| 14 | 35 | 0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.45 |  |  | 14 | 70 | -0.6 | 0.7 | -0.8 | 0.75 |  |  | 14 | 1005 | 0 | 3.8 | 1.1 | 1.35
| 15 | 35 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.45 |  |  | 15 | 70 | -1.6 | -0.7 | -0.8 | 0.45 |  |  | 15 | 1005 | 0 | 4 | 1.1 | 1.45
| 16 | 35 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.25 |  |  | 16 | 70 | -2.1 | -1.8 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 1000 | 4.3 | -0.4 | 0 | 2.35
| 17 | 35 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0.6 |  |  | 17 | 70 | -1.8 | -0.3 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1000 | 4.4 | -0.6 | 0 | 2.5
| 18 | 35 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 70 | -2.2 | -0.3 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1000 | 4.3 | -0.8 | 0 | 2.55
| 19 | 35 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.3 |  |  | 19 | 70 | -2.6 | -0.7 | 0 | 0.95 |  |  | 19 | 950 | 4.4 | 2.4 | 0 | 1
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1000 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
6 | 1 | 37 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.2 |  | 6 | 1 | 80 | -0.7 | -3.7 | -1.6 | 1.5 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  |  | 2 | 1005 | - | - | - | 0
| 3 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  |  | 3 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 0 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 37 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | 5 | 80 | -6.3 | -3.8 | -3 | 1.65 |  |  | 5 | 1005 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 0 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | 0 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | 0 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1e-06 | 1.9
| 8 | 37 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -7.6 | -4.5 | -1.2 | 3.2 |  |  | 8 | 1010 | 0.6 | -3.4 | 0.2 | 2
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 0 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 0 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 37 | 0.7 | -0.3 | 0 | 0.5 |  |  | 12 | 80 | -2.4 | -0.5 | 0 | 0.95 |  |  | 12 | 1010 | 4.1 | -0.8 | 0 | 2.45
| 13 | 37 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  | 13 | 80 | -1.5 | -1.2 | -2.5 | 0.65 |  |  | 13 | 1010 | 4.3 | 3.5 | 1.1 | 1.6
| 14 | 37 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | 0.6 |  |  | 14 | 80 | 0.6 | 1.1 | -0.9 | 1 |  |  | 14 | 1010 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 1.65
| 15 | 37 | 0.5 | 1 | -0.1 | 0.55 |  |  | 15 | 80 | -0.7 | -0.4 | -1.3 | 0.45 |  |  | 15 | 1010 | 4.6 | 3.9 | 1.1 | 1.75
| 16 | 37 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 80 | -2.5 | -2.3 | 0 | 0.1 |  |  | 16 | 1010 | 4.3 | -0.4 | 0 | 2.35
| 17 | 37 | 0.7 | -0.6 | 0 | 0.65 |  |  | 17 | 80 | -2.2 | -0.8 | 0 | 0.7 |  |  | 17 | 1010 | 4.4 | -0.6 | 0 | 2.5
| 18 | 37 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 80 | -2.4 | -0.5 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1010 | 4.2 | -0.7 | 0 | 2.45
| 19 | 37 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 19 | 80 | -2.2 | -0.9 | 0 | 0.65 |  |  | 19 | 1000 | 4.3 | 2.2 | 0 | 1.05
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1005 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
7 | 1 | 40 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  | 7 | 1 | 90 | 4 | -2.7 | 0.3 | 3.35 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  |  | 3 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 0 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 40 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.25 |  |  | 5 | 90 | -5.4 | -0.8 | -1.8 | 2.3 |  |  | 5 | 1020 | - | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 0 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 0 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9
| 8 | 40 | -0.1 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -9.1 | -4.9 | -1.3 | 3.9 |  |  | 8 | 1020 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 40 | 0.8 | -0.4 | 0 | 0.6 |  |  | 12 | 90 | -1.8 | -0.9 | 0 | 0.45 |  |  | 12 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07
| 13 | 40 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.45 |  |  | 13 | 90 | -0.4 | -1 | -3.2 | 1.4 |  |  | 13 | 1020 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 14 | 40 | 0.4 | -0.8 | -1.1 | 0.75 |  |  | 14 | 90 | 1.9 | 1.5 | -0.8 | 1.35 |  |  | 14 | 1020 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 15 | 40 | 0.6 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 |  |  | 15 | 90 | 0.1 | -0.1 | -2 | 1.05 |  |  | 15 | 1020 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 16 | 40 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 90 | -3.1 | -3 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07
| 17 | 40 | 0.7 | -0.8 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 90 | -2.9 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07
| 18 | 40 | 0.5 | -0.4 | 0 | 0.45 |  |  | 18 | 90 | -3 | -0.8 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07
| 19 | 40 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 19 | 90 | -1.7 | -0.6 | 0 | 0.55 |  |  | 19 | 1050 | 0 | 2.3 | 0 | 1.15
| 20 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
14 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 |  |  |  |  | 14 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 |  |  |  |  | 14 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 |  |  |  |  | 14 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa | 2023 | 2022 | 2020
15 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 30 | 0 | -0.8 | 0.6 | 0.7 |  | 985 | 0 | 3.9 | 0.9 | 1.5
20 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  | 40 | -3.8 | -0.4 | 0.3 | 2.05 |  | 990 | 4 | 3.9 | 1 | 1.5 |  | Suhu | 19.65 | 19.8146 | 0.21213 | 0.6
25 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.15 |  | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  | 995 | 0 | 3.8 | 1 | 1.4 |  | %RH | 59.4 | 57.6508 | 0.42426 | 2.3
30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  | 1000 | 4.2 | 3.8 | 1.1 | 1.55 |  | hPa | 1011.55 | 1013.2878 | 2.0506 | 2.5
35 | 0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.45 |  | 70 | -0.6 | 0.7 | -0.8 | 0.75 |  | 1005 | 0 | 3.8 | 1.1 | 1.35
37 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | 0.6 |  | 80 | 0.6 | 1.1 | -0.9 | 1 |  | 1010 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 1.65 |  | HASIL | ( 19.8 ± 0.6 ) °C
40 | 0.4 | -0.8 | -1.1 | 0.75 |  | 90 | 1.9 | 1.5 | -0.8 | 1.35 |  | 1020 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  | ( 57.7 ± 2.3 ) %RH
( 1013.3 ± 2.5 ) hPa
[18 empty] | Koreksi Suhu | Koreksi Kelembaban | Koreksi tekanan
[18 empty] | 0.16464 | -1.7492 | 1.7378
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2020 | 1 |  | 19.8 | 0.6 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 2 |  | 57.7 | 2.3 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 3 |  | 1013.3 | 2.5 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2020 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 2016 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2016 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2019 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 2016 | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 2016 | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | 2021 | 2016 | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 2016 | 20
14