## Sheet1 (hidden)
Kalibrasi anak timbangan
Temperature |  | : 18,88 - 19,75 °c
Relative Humidity |  | : 61,2% - 60,9%
Pressure (mmHg) |  | : 755 - 755
Nomor seri |  | 01 - 1117309
µk (F1) |  | 100 | g
Ue |  | 0.15 | mg
Nominal | Standard | Balance Used | Unit | UUT |  | S1 | T1 | T2 | S2
|  |  |  | Class | SN/Marker
100 g | F1 | XS204 | gram | M1 | N/A | 100.0001 | 100.0421 | 100.042 | 100
[6 empty] | 99.9999 | 100.0421 | 100.042 | 100

## LK
LEMBAR KERJA TIMBANGAN BAYI
Nomor Sertifikat / Surat Keterangan : 51 /…………/…………-…………/ E -
Merek |  | :
Model/Type |  | :
No. Seri |  | :
Resolusi |  | : |  | kg |  | ( Digital / Analog )
Tanggal Kalibrasi |  | :
Tempat Kalibrasi |  | :
Nama Ruang |  | :
Metode Kerja |  | :
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu | : | awal: | akhir:
| 2. Kelembaban | : | awal: | akhir:
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik | : | Baik / Tidak Baik
| 2. Fungsi | : | Baik / Tidak Baik
III. | Pengujian Kinerja
A. Daya Ulang Pembacaan Pembacaan
| Reading No. | Load : 5 kg |  | Load : 10 kg |  |  | Toleransi
|  | z1 (kg) | m1 (kg) | z1 (kg) | m1 (kg) |  | LOP ≤ 10 x Resolusi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B. Penyimpangan Penunjukan
| Massa (kg) | z1 | m1 | m2 | z2 | Penggunaan Standar
| 1 |  |  |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  |  | 2 + 1
| 5 |  |  |  |  | 5
| 10 |  |  |  |  | 5 + 2 + 2 + 1
| C. Efek Pembebanan Tidak di Pusat Pan |  |  | M= | 5 | kg | PAN TIMBANGAN BAYI
| Posisi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Indication 1
Indication 2
IV. | Keterangan
-
-
V. | Alat ukur yang digunakan
| [1Kg] Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM 210 |  |  |  |  | : (2790715 / 1060716 / 1840819A / 1850819B / 4490920 / 4470920 / 4480920/ 6190321)
| [2Kg] Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM 220 |  |  |  |  | : (2800715 / 1030716 / 1920819A / 1910819B / 4420920 / 4450920 / 4380920 / 6230321 ) *
| [2Kg] Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM 220 |  |  |  |  | : (2810715 / 1020716 / 1930819A / 1900819B / 4460920 / 4400920 / 4370920 / 6240321)
| [5Kg] Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM 230 |  |  |  |  | (2710715 / 6340716 / 1770819A / 1780819B / 4250920 / 4270920 / 4260920 / 6140321 )
Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO SN: 14082463 / 15062872 / 15062874 / 15062875 / 15062873
Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A SN : HE 21-000669 / HE 21-000670
Thermohygrometer, Merek : Greisinger , GFTB 200 SN : 34903051 / 34903053 / 34903046 / 34904091
| Thermohygrometer, Merek : EXTECH , SD700 SN |  |  |  | : A.100586 / A.100609 / A.100611 / A.100616 / A.100617 / A.100618 / A.100605
[Note : Untuk pengujian 2 Kg & 3 Kg menggunakan anak timbangan 2 Kg yang ada label ( * ) ]
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam BATAS / MELEBIHI toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI
VII. | Petugas Kalibrasi
0
2
1
3
4
1
0
2
4
3

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-01-28 | Kesimpulan HK terhide | HK sudah tertampil
|  | Hasil pengukuran kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU | Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU
|  | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil pengujian kinerja LOP kurang dari sama dengan 5 kali resolusi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/5771/2018 | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil pengujian kinerja LOP kurang dari sama dengan 5 kali resolusi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
2 | 2021-06-08 | Penyesuaian dengan sertifikat terbaru | DONE | Hamdan
3 | 2021-11-30 | Budget ketidakpastian maksimum | Done | Iqbal
4 | 22 Desember 2021 | Urutan alat input data tidak sesuai dengan LK | Done | Hamdan
5 | 2022-04-05 | Penyesuaian dengan sertifikat terbaru ( anak timbang 4470920 dan thermohygro) | Done | Taufik
6 | 2 Februari 2023 | Perbaikan di titik ukur ( bisa di rubah 1-10 ), LOP, ( input, budget , penyelia ) | Done | Hamdan
7 | 25 Mei 2023 | Penambahan sertifikat anak timbang SN (…61) | Done | Hamdan
8 | 26 Mei 2023 | Update sertifikat Suhu ruang dan kelembaban | Done | Hamdan
9 | 27 mei 2023 | LOP | Done | Hamdan
10 | 12.6.2023 | - | Cell Stdev di lock | Venna
11 | 6.7.2023 | update sertifikat anak timbangan bayi (sn 15,20,21) | done | Taufik
12 | 8.9.2023 | - | Update data alat di lembar kerja | Venna
Rev 11 : 8.9.2023

## ID
INPUT DATA TIMBANGAN BAYI
|  | Nomor Sertifikat : 51 / | [5 empty] | 1 / IX - 23 / E - 108.145 DLA
Merek |  | : | Serenity
Model/Type |  | : | -
No. Seri |  | : | 1871160551
Resolusi |  | : | 0.05 | kg | Analog
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2023-09-11
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2023-09-11
Tempat Kalibrasi |  | : | Aula
Nama Ruang |  | : | Ruang KIA
Metode Kerja |  | : | MK 051-18
I. | Kondisi Ruang | [9 empty] | Nomor Sertifikat : 51 /
|  |  | awal | akhir | mean | [5 empty] | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| 1. Suhu | : | 27 | 27 | 27 | [5 empty] | 100
| 2. Kelembaban | : | 69 | 69 | 69
| 3. Tekanan Ruangan | : | 1000 | 1002 | 1001
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik | : | Baik
| 2. Fungsi | : | Baik | [6 empty] | Resolusi | Distribusi | Divisor
[10 empty] | Analog | segi 3 | 2.4495
[10 empty] | Digital | segi 4 | 1.7321
III. | Pengujian Kinerja | [9 empty] | Baik
| A. Daya Ulang Pembacaan | [9 empty] | Tidak Baik
|  | Load: | 5 | Kg | Load : | 10 | Kg
| Reading No. | z1 (kg) | m1 (kg) | m-z (kg) | z1 (kg) | m1 (kg) | m-z (kg)
| 1 | 0 | 5.05 | 5.05 | 0 | 10 | 10
| 2 | 0 | 5.05 | 5.05 | 0 | 10 | 10
| 3 | 0 | 5.05 | 5.05 | 0 | 10 | 10
| 4 | 0 | 5.05 | 5.05 | 0 | 10 | 10
| 5 | 0 | 5.05 | 5.05 | 0 | 10 | 10
| 6 | 0 | 5.05 | 5.05 | 0 | 10 | 10
| 7 | 0 | 5.05 | 5.05 | 0 | 10 | 10
| 8 | 0 | 5.05 | 5.05 | 0 | 10 | 10
| 9 | 0 | 5.05 | 5.05 | 0 | 10 | 10
| 10 | 0 | 5.05 | 5.05 | 0 | 10 | 10
|  |  | SD | 9.3622e-16 |  | SD | 0
B. Penyimpangan Penunjukan
| Mass (kg) | z1 | m1 | m2 | z2 | Rata -rata pembacaan ((m1-z1)+(m2-z2))/2 | Massa konvensional | Koreksi (mc-rata rata pembacaan) | Koreksi maksimum (kg) |  | Absolute koreksi
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.050007 |  | 1e-06
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1e-06 |  |  | 1e-06
| 3 | 0 | 3.05 | 3.05 | 0 | 3.05 | 3 | -0.049998 |  |  | 0.049998
| 5 | 0 | 5.05 | 5.05 | 0 | 5.05 | 5 | -0.050007 |  |  | 0.050007
| 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | -4e-06 |  |  | 4e-06
| C. Efek Pembebanan Tidak di Pusat Pan |  |  | M | 5 | kg
| Position | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
| Indication 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Indication 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Position | Indication 1 | Indication 2 | Rata rata pembacaan | Perbedaan Posisi | Absolute | Maksimum
| 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
| 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
| 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
| 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
V. | Alat ukur yang digunakan
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4490920
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4420920
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4460920
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4250920
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VII. | Petugas Kalibrasi
| Muhammad Ihsan Ilyas |  |  | Tanggal |  | 2023-09-11

## Cetik Cetik (hidden)
Nomor Sertifikat : 51 / / I - 17 / E - 000.00 DL
Nomor Surat Keterangan : 51 / M - / I - 17 / E - 000.00 DL
Nomor Sertifikat : 10 / / I - 17 / E - 000.00 DL
Nomor Surat Keterangan : 10 / M - / I - 17 / E - 000.00 DL
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Nomor Sertifikat : 51 /
Nomor Surat Keterangan : 51 / M -
Achmad Fauzan Adzim
Choirul Huda
Dany Firmanto
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Fikry Faradinna
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Septia Khairunnisa
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Wardimanul Abrar
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 2790715 | 1
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 1060716 | 2
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 1840819 | 3
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 1850819 | 4
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4490920 | 5
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4470920 | 6
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4480920 | 7
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 6190321 | 8
1 | Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU
2 | Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN
3 | Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman
4 | Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman
5 | Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman
6 | Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman
7 | Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman
8 | Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4490920 | 5
Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4420920
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4460920
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4250920
1 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 2790715 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 2800715 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 2810715 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 2710715
2 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 1060716 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1030716 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1020716 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 6340716
3 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 1840819 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1920819 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1930819 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 1770819
4 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 1850819 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1910819 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1900819 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 1780819
5 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4490920 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4420920 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4460920 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4250920
6 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4470920 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4450920 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4400920 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4270920
7 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4480920 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4380920 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4370920 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4260920
8 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 6190321 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 6230321 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 6240321 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 6140321

## Sertifikat (hidden)
1 | Massa (kg) | Tahun |  | Drift | U95 | MK | 3 | Massa (kg) | Tahun |  | Drift | U95 | MK
|  | 2023 | 2021 | [5 empty] | Recall 1 | Recall 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210 (2790715) | 1 | 0 | -3.2e-06 | 1.6e-06 | 1.8e-06 | 1 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210 (1840819) | 1 | 6e-07 |  | 2e-06 | 1.6e-06 | 1
| 2* | -5e-06 | 2e-06 | 3.5e-06 | 3e-06 | 2 |  | 2* | 3.1e-06 |  | 4e-06 | 3e-06 | 2
| 2 | -2e-06 | 0 | 1e-06 | 3e-06 | 2 |  | 2 | 1.9e-06 |  | 4e-06 | 3e-06 | 2
| 5 | -1.7e-05 | -6e-06 | 5.5e-06 | 7e-06 | 5 |  | 5 | 9e-06 |  | 1e-05 | 8e-06 | 5
2 | Massa (kg) | Tahun |  | Drift | U95 | MK | 4 | Massa (kg) | Tahun |  | Drift | U95 | MK
|  | 2020 | 2018 | [5 empty] | Recall 1 | Recall 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210 (2790716) | 1 | 0 | 6.2e-07 | 3.1e-07 | 2e-06 | 1 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210 (1850819) | 1 | 1.1e-06 |  | 2e-06 | 1.6e-06 | 1
| 2* | 0 | 2e-06 | 1e-06 | 3e-06 | 2 |  | 2* | 1.8e-06 |  | 4e-06 | 3e-06 | 2
| 2 | 6e-06 | 3e-06 | 1.5e-06 | 3e-06 | 2 |  | 2 | 1.9e-06 |  | 4e-06 | 3e-06 | 2
| 5 | -7e-06 | 2e-06 | 4.5e-06 | 7e-06 | 5 |  | 5 | 3.5e-06 |  | 1e-05 | 8e-06 | 5
5 | Massa (kg) | Tahun |  | Drift | U95 | MK | 6 | Massa (kg) | Tahun |  | Drift | U95 | MK
|  | 2023 | 2020 | [5 empty] | 2022 | 2020
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210 (4490920) | 1 | 1e-06 | 9e-07 | 2e-06 | 1.6e-06 | 1 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210 (4470920) | 1 | 2e-06 | 6e-07 | 2e-06 | 2e-06 | 1
| 2* | 1e-06 | 1e-07 | 4e-06 | 3e-06 | 2 |  | 2* | 2e-06 | 8e-07 | 4e-06 | 4e-06 | 2
| 2 | 1e-06 | -1e-07 | 4e-06 | 3e-06 | 2 |  | 2 | 4e-06 | 8e-07 | 4e-06 | 4e-06 | 2
| 5 | -7e-06 | 3.7e-06 | 1e-05 | 8e-06 | 5 |  | 5 | 5e-06 | 3.5e-06 | 1e-05 | 8e-06 | 5
7 | Massa (kg) | Tahun |  | Drift | U95 | MK
|  | 2020 | 2016
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210 (4480920) | 1 | 2e-07 | 0 | 2e-06 | 1.6e-06 | 1
| 2* | 1.6e-06 | 0 | 4e-06 | 3e-06 | 2
| 2 | 5e-07 | 0 | 4e-06 | 3e-06 | 2
| 5 | 3.6e-06 | 0 | 1e-05 | 8e-06 | 5
8 | Massa (kg) | Tahun |  | Drift | U95 | MK
|  | 2023 | 2021
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210 (6190321) | 1 | 4e-06 | 4e-06 | 5.3511e-17 | 2e-06 | 1
| 2* | 1e-05 | 1e-05 | 3.2756e-17 | 4e-06 | 2
| 2 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 9.0267e-17 | 4e-06 | 2
| 5 | -1e-05 | -1e-05 | 1.8929e-16 | 8e-06 | 5
1KG | Recall 1 | Recall 2 | Drift | U95 | MK
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 2790715 | 0 | -3.2e-06 | 1.6e-06 | 1.8e-06 | 1
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 1060716 | 0 | 6.2e-07 | 3.1e-07 | 2e-06 | 1
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 1840819 | 6e-07 | 0 | 2e-06 | 1.6e-06 | 1
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 1850819 | 1.1e-06 | 0 | 2e-06 | 1.6e-06 | 1
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4490920 | 1e-06 | 9e-07 | 2e-06 | 1.6e-06 | 1
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4470920 | 2e-06 | 6e-07 | 2e-06 | 2e-06 | 1
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4480920 | 2e-07 | 0 | 2e-06 | 1.6e-06 | 1
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 6190321 | 4e-06 | 4e-06 | 5.3511e-17 | 2e-06 | 1
2KG * | Recall 1 | Recall 2 | Drift | U95 | MK
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 2800715 | -5e-06 | 2e-06 | 1e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1030716 | 0 | 2e-06 | 1e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1920819 | 3.1e-06 | 0 | 1e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1910819 | 1.8e-06 | 0 | 1e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4420920 | 1e-06 | 1e-07 | 4e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4450920 | 2e-06 | 8e-07 | 4e-06 | 4e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4380920 | 1.6e-06 | 0 | 4e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 6230321 | 1e-05 | 1e-05 | 3.2756e-17 | 4e-06 | 2
2KG | Recall 1 | Recall 2 | Drift | U95 | MK
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 2810715 | -2e-06 | 0 | 1e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1020716 | 6e-06 | 3e-06 | 1.5e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1930819 | 1.9e-06 | 0 | 4e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1900819 | 1.9e-06 | 0 | 4e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4460920 | 1e-06 | -1e-07 | 4e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4400920 | 4e-06 | 8e-07 | 4e-06 | 4e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4370920 | 5e-07 | 0 | 4e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 6240321 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 9.0267e-17 | 4e-06 | 2
5KG | Recall 1 | Recall 2 | Drift | U95 | MK
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 2710715 | -1.7e-05 | -6e-06 | 5.5e-06 | 7e-06 | 5
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 6340716 | -7e-06 | 2e-06 | 4.5e-06 | 7e-06 | 5
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 1770819 | 9e-06 | 0 | 1e-05 | 8e-06 | 5
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 1780819 | 3.5e-06 | 0 | 1e-05 | 8e-06 | 5
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4250920 | -7e-06 | 3.7e-06 | 1e-05 | 8e-06 | 5
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4270920 | 5e-06 | 3.5e-06 | 1e-05 | 8e-06 | 5
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4260920 | 3.6e-06 | 0 | 1e-05 | 8e-06 | 5
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 6140321 | -1e-05 | -1e-05 | 1.8929e-16 | 8e-06 | 5
Serial Number | Massa ( kg ) | Recall 1 | Recall 2 | Drift | U95 | MK
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4490920 | 1 | 1e-06 | 9e-07 | 2e-06 | 1.6e-06 | 1
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4420920 | 2 | 1e-06 | 1e-07 | 4e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4460920 | 2* | 1e-06 | -1e-07 | 4e-06 | 3e-06 | 2
| 3 | - | - | 7.6667e-07 | 2.3e-06 | 3
| 4 | - | - | 1e-06 | 3e-06 | 4
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4250920 | 5 | -7e-06 | 3.7e-06 | 1e-05 | 8e-06 | 5
| 6 | - | - | 1.6e-06 | 4.8e-06 | 6
| 7 | - | - | 1.8333e-06 | 5.5e-06 | 7
| 8 | - | - | 1.4e-06 | 4.2e-06 | 8
| 9 | - | - | 1.5556e-06 | 4.6667e-06 | 9
| 10 | - | - | 1.3e-06 | 3.9e-06 | 10
Note on A80: MyBook PRO K5: 1 kg
Note on A81: MyBook PRO K5: 2* kg
Note on A82: MyBook PRO K5: 2 kg
Note on A85: MyBook PRO K5: 5 kg

## BUDGETING
Uncertainty Budget
Titik ukur | 1 | kg
Component |  | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | 1.6e-06 | 2 | 60 | 8e-07 | 1 | 8e-07 | 6.4e-13 | 6.8267e-27
Resolusi | kg | rectangular | 0.035355 | 2.4495 | 50 | 0.014434 | 1 | 0.014434 | 0.00020833 | 8.6806e-10
Daya Ulang Pembacaan | kg | Normal | 9.3622e-16 | 1.4142 | 9 | 6.6201e-16 | 1 | 6.6201e-16 | 4.3826e-31 | 2.1341e-62
Instability / Drif | kg | rectangular | 2e-06 | 1.7321 | 50 | 1.1547e-06 | 1 | 1.1547e-06 | 1.3333e-12 | 3.5556e-26
Efek Pembebanan tidak dipusat | kg | rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Buoyancy | kg | rectangular | 1e-06 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-07 | 1 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27
Jumlah | [8 empty] | 0.00020833 | 8.6806e-10
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 0.014434
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 50
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 2.0086
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 0.028991 | kg
Titik ukur | 2 | kg
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | 3e-06 | 2 | 60 | 1.5e-06 | 1 | 1.5e-06 | 2.25e-12 | 8.4375e-26
Resolusi | kg | rectangular | 0.035355 | 2.4495 | 50 | 0.014434 | 1 | 0.014434 | 0.00020833 | 8.6806e-10
Daya Ulang Pembacaan | kg | normal | 9.3622e-16 | 1.4142 | 9 | 6.6201e-16 | 1 | 6.6201e-16 | 4.3826e-31 | 2.1341e-62
Instability / Drif | kg | rectangular | 4e-06 | 1.7321 | 50 | 2.3094e-06 | 1 | 2.3094e-06 | 5.3333e-12 | 5.6889e-25
Efek Pembebanan tidak dipusat | kg | rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Buoyancy | kg | rectangular | 2e-06 | 1.7321 | 50 | 1.1547e-06 | 1 | 1.1547e-06 | 1.3333e-12 | 3.5556e-26
Jumlah | [8 empty] | 0.00020833 | 8.6806e-10
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 0.014434
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 50
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 2.0086
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 0.028991 | kg
Titik ukur | 3 | kg
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | 2.3e-06 | 2 | 60 | 1.15e-06 | 1 | 1.15e-06 | 1.3225e-12 | 2.915e-26
Resolusi | kg | rectangular | 0.035355 | 2.4495 | 50 | 0.014434 | 1 | 0.014434 | 0.00020833 | 8.6806e-10
Daya Ulang Pembacaan | kg | normal | 9.3622e-16 | 1.4142 | 9 | 6.6201e-16 | 1 | 6.6201e-16 | 4.3826e-31 | 2.1341e-62
Instability / Drif | kg | rectangular | 7.6667e-07 | 1.7321 | 50 | 4.4264e-07 | 1 | 4.4264e-07 | 1.9593e-13 | 7.6774e-28
Efek Pembebanan tidak dipusat | kg | rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Buoyancy | kg | rectangular | 3e-06 | 1.7321 | 50 | 1.7321e-06 | 1 | 1.7321e-06 | 3e-12 | 1.8e-25
Jumlah | [8 empty] | 0.00020833 | 8.6806e-10
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 0.014434
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 50
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 2.0086
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 0.028991 | kg
Titik ukur | 5 | kg
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | 8e-06 | 2 | 60 | 4e-06 | 1 | 4e-06 | 1.6e-11 | 4.2667e-24
Resolusi | kg | rectangular | 0.035355 | 2.4495 | 50 | 0.014434 | 1 | 0.014434 | 0.00020833 | 8.6806e-10
Daya Ulang Pembacaan | kg | normal | 9.3622e-16 | 1.4142 | 9 | 6.6201e-16 | 1 | 6.6201e-16 | 4.3826e-31 | 2.1341e-62
Instability / Drif | kg | rectangular | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23
Efek Pembebanan tidak dipusat | kg | rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Buoyancy | kg | rectangular | 5e-06 | 1.7321 | 50 | 2.8868e-06 | 1 | 2.8868e-06 | 8.3333e-12 | 1.3889e-24
Jumlah | [8 empty] | 0.00020833 | 8.6806e-10
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 0.014434
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 50
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 2.0086
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 0.028991 | kg
Titik ukur | 10 | kg
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | 3.9e-06 | 2 | 60 | 1.95e-06 | 1 | 1.95e-06 | 3.8025e-12 | 2.4098e-25
Resolusi | kg | rectangular | 0.035355 | 2.4495 | 50 | 0.014434 | 1 | 0.014434 | 0.00020833 | 8.6806e-10
Daya Ulang Pembacaan | kg | normal | 9.3622e-16 | 1.4142 | 9 | 6.6201e-16 | 1 | 6.6201e-16 | 4.3826e-31 | 2.1341e-62
Instability / Drif | kg | rectangular | 1.3e-06 | 1.7321 | 50 | 7.5056e-07 | 1 | 7.5056e-07 | 5.6333e-13 | 6.3469e-27
Efek Pembebanan tidak dipusat | kg | rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Buoyancy | kg | rectangular | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23
Jumlah | [8 empty] | 0.00020833 | 8.6806e-10
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 0.014434
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 50
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 2.0086
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 0.028991 | kg
stdev MAX |  | 9.3622e-16 | kg
Koreksi maksimum |  | 0.050007 | kg
Ketidak pastian maksimum pada koreksi maksimum |  | 0.028991 | kg
LOP |  | 0.078998 | kg
Note on A81: penunjukkan di timbangan

## PENYELIA
HASIL KALIBRASI TIMBANGAN BAYI
Nomor Sertifikat : 51 / 1 / IX - 23 / E - 108.145 DLA
Merek |  | : | Serenity
Model/Type |  | : | -
No. Seri |  | : | 1871160551
Resolusi |  | : | 0.05
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 45180
Tanggal Kalibrasi |  | : | 45180
Tempat Kalibrasi |  | : | Aula
Nama Ruang |  | : | Ruang KIA
Metode Kerja |  | : | MK 051-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu | : | ( 26.6 ± 0.3 ) °C
| 2. Kelembaban | : | ( 68.4 ± 2.4 ) %RH
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat | [7 empty] | Score
| 1. Fisik | : | Baik | [5 empty] | 5
| 2. Fungsi | : | Baik | [5 empty] | 5
III. | Pengujian Kinerja
A. Daya Ulang Pembacaan
| Standar (kg) | Pembacaan Alat (kg) |  |  | Simpangan Baku |  | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  |  | Score
| 1 | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.028991 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 5.05 |  |  | 9.3622e-16 |  | 0.028991 |  |  |  |  | #REF!
| 10 | 10 |  |  | 0 |  | 0.028991 |  |  |  |  | #REF!
B. Penyimpangan Penunjukan
| Standar (kg) | Pembacaan Alat (kg) |  |  | Koreksi |  | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  |  | Secore | ABS Koreksi | Ketidak pastian pengukuan
| 1 | 1 |  |  | 1e-06 |  | 0.028991 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1e-06 | 0.028991
| 2 | 2 |  |  | 1e-06 |  | 0.028991 |  |  |  |  | #REF! | 1e-06 | 0.028991
| 3 | 3.05 |  |  | -0.049998 |  | 0.028991 |  |  |  |  | #REF! | 0.049998 | 0.028991
| 5 | 5.05 |  |  | -0.050007 |  | 0.028991 |  |  |  |  | #REF! | 0.050007 | 0.028991
| 10 | 10 |  |  | -4e-06 |  | 0.028991 |  |  |  |  | #REF! | 4e-06 | 0.028991
C. Efek Pembebanan Tidak di Pusat Pan
| 0 (Pusat) | 1 (Depan) |  | 2 (Kiri) |  | 3 (Belakang) | 4 (Kanan) | Score Kinerja |  |  | #REF!
| 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  |  | 90
90
| D. Limit Of Performance | [9 empty] | 0.5
| Koreksi maksimum (kg) | Ketidakpastian maksimum (kg) |  |  | Limit of Perfomance (kg) |  | Toleransi (kg) ≤ 10 kali resolusi (kg)
| 0.050007 | 0.028991 |  |  | 0.078998 |  | 0.5 |  |  |  | Bagus |  | 3 | 0.15
[11 empty] | Rata - Rata Bagus |  | 5 | 0.25
IV. | Keterangan | [9 empty] | Cukup |  | 7 | 0.35
| Ketidakpastian pengukuran pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2 | [9 empty] | Buruk |  | 10 | 0.5
| Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman | [9 empty] | Sangat buruk
Hasil pengukuran timbangan bayi berdasarkan LOP ( Limit Of Perfomance ) 1x s/d 2x resolusi
Hasil pengukuran timbangan bayi berdasarkan LOP ( Limit Of Perfomance ) 1x s/d 2x resolusi
V. | Alat ukur yang digunakan | [9 empty] | Hasil pengukuran timbangan bayi berdasarkan LOP ( Limit Of Perfomance ) 2x s/d 3x resolusi
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4490920 | [9 empty] | Hasil pengukuran timbangan bayi berdasarkan LOP ( Limit Of Perfomance ) 3x s/d 5x resolusi
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4420920 | [9 empty] | Hasil pengukuran timbangan bayi berdasarkan LOP ( Limit Of Perfomance ) 5x s/d 7x resolusi
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4460920 | [9 empty] | Hasil pengukuran timbangan bayi berdasarkan LOP ( Limit Of Perfomance ) 7x s/d 10x resolusi
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4250920 | [9 empty] | Hasil pengukuran timbangan bayi berdasarkan LOP ( Limit Of Perfomance ) ≥10x resolusi
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Ihsan Ilyas
| Nama |  |  | Tanggal |  | Paraf | Score
| Dibuat : | Muhammad Ihsan Ilyas |  | 2023-09-11 |  |  | 100
Diperiksa :

## LH
HASIL KALIBRASI TIMBANGAN BAYI
Nomor Sertifikat : 51 / 1 / IX - 23 / E - 108.145 DLA
Merek |  | : | Serenity
Model/Type |  | : | -
No. Seri |  | : | 1871160551
Resolusi |  | : | 0.05
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2023-09-11
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2023-09-11
Tempat Kalibrasi |  | : | Aula
Nama Ruang |  | : | Ruang KIA
Metode Kerja |  | : | MK 051-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu | : | ( | 27 | ± | 0.3 | )
| 2. Kelembaban | : | ( | 69 | ± | 2.4 | )
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik | : | Baik
| 2. Fungsi | : | Baik
III. | Pengujian Kinerja
A. Daya Ulang Pembacaan
| Standar (kg) | Pembacaan Alat (kg) |  |  |  | Simpangan Baku |  | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0.028991
| 5 | 5.05 |  |  |  | 9.3622e-16 |  | ± | 0.028991
| 10 | 10 |  |  |  | 0 |  | ± | 0.028991
B. Penyimpangan Penunjukan
| Standar (kg) | Pembacaan Alat (kg) |  |  |  | Koreksi |  | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | 1 |  |  |  | 1e-06 |  | ± | 0.028991
| 2 | 2 |  |  |  | 1e-06 |  | ± | 0.028991
| 3 | 3.05 |  |  |  | -0.049998 |  | ± | 0.028991
| 5 | 5.05 |  |  |  | -0.050007 |  | ± | 0.028991
| 10 | 10 |  |  |  | -4e-06 |  | ± | 0.028991
C. Efek Pembebanan Tidak di Pusat Pan
| 0 (Pusat) | 1 (Depan) |  |  |  | 2 (Kiri) |  | 3 (Belakang) |  | 4 (Kanan)
| 5 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5
D. Evaluasi Kinerja Timbangan Bayi Berdasarkan LOP
| Koreksi maksimum (kg) | Ketidakpastian maksimum (kg) |  |  |  | Limit of Perfomance (kg) |  | Toleransi (kg) ≤ 10 kali resolusi (kg)
| 0.050007 | 0.028991 |  |  |  | 0.078998 |  | 0.5
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman
Hasil pengukuran timbangan bayi berdasarkan LOP ( Limit Of Perfomance ) 1x s/d 2x resolusi
V. | Alat ukur yang digunakan
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4490920
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4420920
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4460920
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4250920
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Ihsan Ilyas
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
[12 empty] | Choirul Huda, S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001
[12 empty] | Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012

## SERTIFIKAT (hidden)
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 78 / 3 / I - 17 / E - 015.36 DL
GM.141-19
Nama Alat : | Timbangan Dewasa |  | Nomor Order : |  | E - 015.36 DL
Merek |  | : | -
Model / Tipe |  | : | -
Nomor Seri |  | : | -
Kapasitas
Resolusi |  | : | 0.1
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Mars
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | laboratorium kalibrasi lpfk banjarbaru
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-06-29
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-06-30
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Siti Fathul Jannah
Lokasi Kalibrasi |  | : | laboratorium kalibrasi lpfk banjarbaru
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | GM.141-19
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-14
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 015.36 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA TIMBANGAN DEWASA
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | 2023-06-30
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | 30 June 2023
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 30 June 2023
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 30 June 2023
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 30 June 2023
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 35 | -5 | -6 | 0.5
|  | 20 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 40 | -5.9 | -5.8 | 0.05
|  | 25 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 50 | -6.6 | -5.3 | 0.65
|  | 30 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 60 | -6 | -4.4 | 0.8
|  | 35 | 0 | -0.1 | 0.05 |  |  | 70 | -4 | -3.2 | 0.4
|  | 37 | 0.1 | -0.2 | 0.15 |  |  | 80 | -0.7 | -1.6 | 0.45
|  | 40 | 0.3 | -0.3 | 0.3 |  |  | 90 | 4 | 0.3 | 1.85
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.3
|  | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35
|  | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25
|  | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
|  | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
|  | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
|  | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
|  | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3
|  | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7
|  | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
|  | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
|  | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
|  | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
|  | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45
|  | 20 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3
|  | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 50 | -1 | -1 | 0
|  | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
|  | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
|  | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
|  | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 40 | -7.2 | -8 | 0.4
|  | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -6.2 | -6.2 | 0
|  | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5
|  | 35 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 70 | -4.1 | -2.1 | 1
|  | 37 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 80 | -3 | 0.2 | 1.6
|  | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 30 | -1.5 | -4.9 | 1.7
|  | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 40 | -3.8 | -3.4 | 0.2
|  | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 50 | -5.4 | -2.5 | 1.45
|  | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 60 | -6.4 | -2 | 2.2
|  | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 70 | -6.7 | -2.1 | 2.3
|  | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 80 | -6.3 | -2.6 | 1.85
|  | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 90 | -5.2 | -2.6 | 1.3
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2.3
|  | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 40 | 1.2 | 0 | 0.6
|  | 25 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
|  | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
|  | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
|  | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
|  | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH | 2.3
|  | 15 | 0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 30 | -4.6 | -1.4 | 1.6
|  | 20 | 0.2 | -0.2 | 0.2 |  |  | 40 | -4.6 | -1.2 | 1.7
|  | 25 | 0 | -0.4 | 0.2 |  |  | 50 | -5 | -1.2 | 1.9
|  | 30 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  |  | 60 | -5.6 | -1.1 | 2.25
|  | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 70 | -6.5 | -1.2 | 2.65
|  | 37 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 80 | -7.6 | -1.2 | 3.2
|  | 40 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  |  | 90 | -9.1 | -1.3 | 3.9
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
|  | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 30 | -1.2 | - | 0
|  | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.9 | - | 0
|  | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -0.8 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.6 | - | 0
|  | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.2 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
|  | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45
|  | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55
|  | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
|  | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
|  | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
|  | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
|  | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.8
|  | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 35 | -5.2 | - | 0
|  | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -5.5 | - | 0
|  | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -5.5 | - | 0
|  | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -4.8 | - | 0
|  | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -3.4 | - | 0
|  | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -1.4 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | 1.3 | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2022 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 |  |  | %RH | 2.3
|  | 15 | 0.1 | 0.6 | 0.25 |  |  | 35 | -4.1 | -2 | 1.05
|  | 20 | 0.2 | 0.3 | 0.05 |  |  | 40 | -3.8 | -1.7 | 1.05
|  | 25 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 50 | -3.1 | -1.4 | 0.85
|  | 30 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 60 | -2.3 | -1.1 | 0.6
|  | 35 | 0.5 | 0.8 | 0.15 |  |  | 70 | -1.6 | -0.7 | 0.45
|  | 37 | 0.5 | 1 | 0.25 |  |  | 80 | -0.07 | -0.4 | 0.165
|  | 40 | 0.6 | 1.4 | 0.4 |  |  | 90 | 0.1 | -0.1 | 0.1
13 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2023 | 2022 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 |  |  | %RH | 2.3
|  | 15 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | 35 | -4.2 | -0.8 | 1.7
|  | 20 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 40 | -3.8 | -0.4 | 1.7
|  | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 50 | -2.8 | 0 | 1.4
|  | 30 | 0.3 | -0.4 | 0.35 |  |  | 60 | -1.8 | 0.3 | 1.05
|  | 35 | 0.3 | -0.6 | 0.45 |  |  | 70 | -0.6 | 0.7 | 0.65
|  | 37 | 0.4 | -0.7 | 0.55 |  |  | 80 | 0.6 | 1.1 | 0.25
|  | 40 | 0.4 | -0.8 | 0.6 |  |  | 90 | 1.9 | 1.5 | 0.2
14 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2022 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 |  |  | %RH | 2.3
|  | 15 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | 30 | -2.2 | -4.1 | 0.95
|  | 20 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 40 | -2 | -4 | 1
|  | 25 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |  |  | 50 | -1.8 | -3.6 | 0.9
|  | 30 | 0.4 | -0.1 | 0.25 |  |  | 60 | -1.6 | -3.1 | 0.75
|  | 35 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 70 | -1.4 | -2.3 | 0.45
|  | 37 | 0.6 | -0.2 | 0.4 |  |  | 80 | -1.2 | -1.5 | 0.15
|  | 40 | 0.7 | -0.2 | 0.45 |  |  | 90 | -1 | -0.4 | 0.3
15 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | 0.1 | - | 0
|  | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.2 | - | 0
|  | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 50 | 0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | 0 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 80 | -0.8 | - | 0
|  | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 90 | -1.4 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | -1.6 | - | 0
|  | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1.4 | - | 0
|  | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.4 | - | 0
|  | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -1.8 | - | 0
|  | 37 | 0 | - | 0 |  |  | 80 | -2.3 | - | 0
|  | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 90 | -3 | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.6
|  | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | -0.2 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.2 | - | 0
|  | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2017 | - |  |  | %RH | 2
|  | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | 0 | - | 0 |  |  | 40 | -0.1 | - | 0
|  | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 50 | 0 | - | 0
|  | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 60 | 0 | - | 0
|  | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 70 | -0.1 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.9 | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH |  |  |  |  | 1 | 0.5
A | 1 | 15 | 0.3 | -0.5 | 0.4 |  | A | 1 | 35 | -5 | -6 | 0.5 |  | 2 | 0.3
| 2 | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 2 | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35 |  | 3 | 0.3
| 3 | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | 3 | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3 |  | 4 | 0.6
| 4 | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 4 | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | -4.9 | 1.7 |  | 7 | 0.3
| 7 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 7 | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95 |  | 8 | 0.8
| 8 | 15 | 0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 30 | -4.6 | -1.4 | 1.6 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 35 | -5.2 | - | 0 |  | 12 | 0.5
| 12 | 15 | 0.1 | 0.6 | 0.25 |  |  | 12 | 35 | -4.1 | -2 | 1.05 |  | 13 | 0.6
| 13 | 15 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | 13 | 35 | -4.2 | -0.8 | 1.7 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | 14 | 30 | -2.2 | -4.1 | 0.95 |  | 15 | 0.3
| 15 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 17 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 19
B | 1 | 20 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | B | 1 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | U95
| 2 | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 2 | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7 |  | 1 | 2.6
| 4 | 20 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | -3.4 | 0.2 |  | 4 | 2.6
| 7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 7 | 40 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 0.2 | -0.2 | 0.2 |  |  | 8 | 40 | -4.6 | -1.2 | 1.7 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  | 7 | 2.3
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 8 | 2.3
| 11 | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 0.2 | 0.3 | 0.05 |  |  | 12 | 40 | -3.8 | -1.7 | 1.05 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 13 | 40 | -3.8 | -0.4 | 1.7 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 14 | 40 | -2 | -4 | 1 |  | 12 | 2.3
| 15 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 |  | 14 | 2.3
| 17 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 40 | -0.2 | - | 0 |  | 15 | 2.8
| 18 | 20 | 0 | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.1 | - | 0 |  | 16 | 2.2
[14 empty] | 17 | 1.6
C | 1 | 25 | -0.1 | 0 | 0.05 |  | C | 1 | 50 | -6.6 | -5.3 | 0.65 |  | 18 | 2
| 2 | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 2 | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
| 3 | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 3 | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
| 4 | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 4 | 50 | -1 | -1 | 0
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | -2.5 | 1.45
| 7 | 25 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
| 8 | 25 | 0 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 50 | -5 | -1.2 | 1.9
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
| 11 | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | - | 0
| 12 | 25 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 12 | 50 | -3.1 | -1.4 | 0.85
| 13 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 13 | 50 | -2.8 | 0 | 1.4
| 14 | 25 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |  |  | 14 | 50 | -1.8 | -3.6 | 0.9
| 15 | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | 0.2 | - | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0
| 17 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 50 | -0.2 | - | 0
| 18 | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 18 | 50 | 0 | - | 0
D | 1 | 30 | -0.1 | 0 | 0.05 |  | D | 1 | 60 | -6 | -4.4 | 0.8
| 2 | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
| 3 | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 3 | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
| 4 | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 4 | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | -2 | 2.2
| 7 | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 7 | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
| 8 | 30 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  |  | 8 | 60 | -5.6 | -1.1 | 2.25
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
| 11 | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | - | 0
| 12 | 30 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 12 | 60 | -2.3 | -1.1 | 0.6
| 13 | 30 | 0.3 | -0.4 | 0.35 |  |  | 13 | 60 | -1.8 | 0.3 | 1.05
| 14 | 30 | 0.4 | -0.1 | 0.25 |  |  | 14 | 60 | -1.6 | -3.1 | 0.75
| 15 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | 0 | - | 0
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 60 | -0.2 | - | 0
| 18 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 18 | 60 | 0 | - | 0
E | 1 | 35 | 0 | -0.1 | 0.05 |  | E | 1 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 2 | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 2 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 3 | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 3 | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
| 4 | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 4 | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
| 5 | 35 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | -2.1 | 2.3
| 7 | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 7 | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -6.5 | -1.2 | 2.65
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
| 11 | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | - | 0
| 12 | 35 | 0.5 | 0.8 | 0.15 |  |  | 12 | 70 | -1.6 | -0.7 | 0.45
| 13 | 35 | 0.3 | -0.6 | 0.45 |  |  | 13 | 70 | -0.6 | 0.7 | 0.65
| 14 | 35 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 14 | 70 | -1.4 | -2.3 | 0.45
| 15 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.3 | - | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0
| 17 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0
| 18 | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.1 | - | 0
F | 1 | 37 | 0.1 | -0.2 | 0.15 |  | F | 1 | 80 | -0.7 | -1.6 | 0.45
| 2 | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 2 | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
| 3 | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 3 | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
| 4 | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 4 | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
| 5 | 37 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | -2.6 | 1.85
| 7 | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 7 | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -7.6 | -1.2 | 3.2
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
| 11 | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | - | 0
| 12 | 37 | 0.5 | 1 | 0.25 |  |  | 12 | 80 | -0.07 | -0.4 | 0.165
| 13 | 37 | 0.4 | -0.7 | 0.55 |  |  | 13 | 80 | 0.6 | 1.1 | 0.25
| 14 | 37 | 0.6 | -0.2 | 0.4 |  |  | 14 | 80 | -1.2 | -1.5 | 0.15
| 15 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -0.8 | - | 0
| 16 | 37 | 0 | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0
| 17 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.5 | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0
G | 1 | 40 | 0.3 | -0.3 | 0.3 |  | G | 1 | 90 | 4 | 0.3 | 1.85
| 2 | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 2 | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
| 3 | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 3 | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
| 4 | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 4 | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | -2.6 | 1.3
| 7 | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 7 | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
| 8 | 40 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  |  | 8 | 90 | -9.1 | -1.3 | 3.9
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
| 11 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | - | 0
| 12 | 40 | 0.6 | 1.4 | 0.4 |  |  | 12 | 90 | 0.1 | -0.1 | 0.1
| 13 | 40 | 0.4 | -0.8 | 0.6 |  |  | 13 | 90 | 1.9 | 1.5 | 0.2
| 14 | 40 | 0.7 | -0.2 | 0.45 |  |  | 14 | 90 | -1 | -0.4 | 0.3
| 15 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -1.4 | - | 0
| 16 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0
| 17 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -0.8 | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.9 | - | 0
9 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 |  |  |  | 9 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 |  |  |  | 9 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091
Suhu | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2019 | - |  |  | %RH | 2019 | -
15 | 0 | - | 0 |  | 30 | -1.2 | - | 0
20 | -0.2 | - | 0 |  | 40 | -1 | - | 0 |  | Suhu | 27 | 26.56 | 0.70711 | 0.3
25 | -0.4 | - | 0 |  | 50 | -0.9 | - | 0 |  | %RH | 69 | 68.38 | 0.91924 | 2.4
30 | -0.5 | - | 0 |  | 60 | -0.8 | - | 0
35 | -0.5 | - | 0 |  | 70 | -0.6 | - | 0
37 | -0.5 | - | 0 |  | 80 | -0.5 | - | 0 |  | HASIL | ( 26.6 ± 0.3 ) °C
40 | -0.4 | - | 0 |  | 90 | -0.2 | - | 0 |  |  | ( 68.4 ± 2.4 ) %RH
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN
| 25 |  | -0.4 |  |  | 60 |  | -0.8
27 |  | -0.44 |  |  | 69 |  | -0.62
| 30 |  | -0.5 |  |  | 70 |  | -0.6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [11 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 1 |  | 26.6 | 0.3 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 2 |  | 68.4 | 2.4 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 3 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2017 | 2015 | 4
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | - | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2017 | - | 18
9