## LK
LEMBAR KERJA KALIBRASI TRACTION UNIT
Nomor Sertifikat / Nomor Surat Keterangan : 52 / / - / E - DL
Merek |  |  | :
Model/Tipe |  |  | :
No. Seri |  |  | :
Resolusi |  |  | :
Resolusi |  |  | : | Kg
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  | :
Nama Ruang |  |  | :
I. | Kondisi Ruang
|  |  | AWAL | AKHIR
| 1. Suhu |  |  |  | °C
| 2. Kelembaban |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  |  | : Baik / Tidak Baik
| 2. Fungsi |  |  | : Baik / Tidak Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Score
1 | Resistansi isolasi |  |  |  |  | MΩ | 2 | MΩ | 10
2 | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | Ω | 0.2 | Ω | 10
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas ( I / II ) |  |  |  |  | µA | ≤ 500 / 100 | µA | 20
IV. | Pengujian Kinerja
A. Tekanan traksi
No | Parameter | Setting Alat | Hasil Pembacaan Standar |  |  |  |  | Toleransi |  | 13.3333
|  |  | I | II | III | IV | V
1 | Traction Control ( Kg ) | 10 | [5 empty] | ± 10%
2 |  | 20
3 |  | 30
4 |  | 40
B. Waktu Traksi
No | Paremeter | Setting Alat | Hasil Pembacaan Standar | [5 empty] | Toleransi
|  |  | I |  | II |  | III
1 | Waktu Terapy (s) | 300 | [6 empty] | ± 10%
2 | Waktu Hold (s) | 20 | [6 empty] | ± 10%
3 | Waktu Rest (s) | 20 | [6 empty] | ± 10%
Keterangan : Setting waktu hold dan rest 20 detik
V. | Keterangan |  |  | Score Pengukuran Kinerja |  | 50%
......................................................................................................
......................................................................................................
VI. | Alat ukur yang digunakan
Digital Force Gauge, Merek : ANDILOG, Model : CENTOR FIRST SN : N 160229, N 1400223, N 160230
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE Model : ESA 620 SN :1837056, 1834020
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE Model : ESA 615 SN : 2853077, 2853078, 3148907, 3148908, 3699030
Stopwatch, Merek : Casio Model : HS - 3 SN : 611Q02R, HS - 80TW SN : 510Q06R, HS -80TW SN : 207Q01R
Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO SN: 14082463, 15062872, 15062874, 15062875, 15062873
Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A SN : HE 21-000669, HE 21-000670
Thermohygrometer, Merek : Greisinger , GFTB 200 SN : 34903051, 34903053, 34903046, 34904091
Thermohygrometer, Merek : EXTECH , SD700 SN : A.100586, A.100609, A.100611, A.100616, A.100617, A.100618,A.100605
VII. | Kesimpulan
LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI
VIII. | Petugas Kalibrasi
Ω
Ω

## Revisi
No | Riwayat Revisi | Tanggal | Hasil | Petugas
1 | Pada budget , resolusi belum dikalikan 0.5 | 22 Desember 2021 | Done | Hamdan
2 | Perubahan titik ukur dari, 5 10 20 40, menjadi 10 20 30 40 | 22 Desember 2021 | Done | Hamdan
3 | Keluar lebih 2 dan 3 titik pada pengukuran tidak melebihi toleransi | 30 Desember 2021 | Done | Hamdan
4 | update sertifikat themohygro | 2022-04-06 | done | taufik

## Riwayat Revisi (hidden)
No. | Tanggal | Revisi
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-01-28 | GM.LHK - 053.18 / REV : 0 | GM.LHK - 053.18 / REV : 1
|  | Hasil Pengujian Kondisi Fisik dan Fungsi komponen alat | Pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat
|  | Hasil pengukuran kinerja traction control tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU | Hasil pengujian kinerja traction control tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU
|  | Hasil pengukuran keselamatan listrik | Pengujian keselamatan listrik
|  | Hasil pengukuran kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui METRIX PRECISION PTE LTD | Hasil Pengujian precision control tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui METRIX PRECISION PTE LTD
|  | Hasil Pengukuran kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN | Hasil Pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
|  | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
|  | Resistansi pembumian protektif 0 | Resistansi pembumian protektif 0.2
2 | 16 Maret 2021 | Nilai NC belum masuk skoring | Sudah diperbaiki

## UNCERT
UNCERTAINTY BUDGET
Tekanan Traction |  | 10 | kg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | kg | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi | kg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | kg | rect. | 0.0093852 | 1.7321 | 50 | 0.0054186 | 1 | 0.0054186 | 2.9361e-05 | 1.7241e-11
4. Sertifikat Standar | kg | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.083363 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28873
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0352
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0085
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57992 | kg
[9 empty] | 5.7992 | %
Tekanan Traction |  | 20 | kg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | kg | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi | kg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | kg | rect. | 0.01071 | 1.7321 | 50 | 0.0061833 | 1 | 0.0061833 | 3.8233e-05 | 2.9235e-11
4. Sertifikat Standar | kg | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.083372 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28874
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0459
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0085
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57995 | kg
[9 empty] | 2.8997 | %
Tekanan Traction |  | 30 | kg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | kg | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi | kg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | kg | rect. | 0.01123 | 1.7321 | 50 | 0.0064835 | 1 | 0.0064835 | 4.2035e-05 | 3.5339e-11
4. Sertifikat Standar | kg | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.083375 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28875
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.0504
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0085
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57996 | kg
[9 empty] | 1.9332 | %
Tekanan Traction |  | 40 | kg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | kg | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi | kg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | kg | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Standar | kg | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | kg
[9 empty] | 1.4496 | %
Ketidakpastian Waktu | Terapy | 300
Sumber Ketidakpastian |  |  | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | u | c | uc | (uc)^2 | (uc)^4/vi
Repeatibility (Ua) |  |  | detik | Normal | 1 | 2.4495 | 2 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.013889
Sertifikat Standar/ Stopwatch (Ub1) |  |  | detik | Normal | 0.12 | 2 | 50 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.0036 | 2.592e-07
Daya baca UUT (Ub2) |  |  | detik | rect | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Drift Alat Standar (Ub3) |  |  | detik | rect | 0.04 | 1.7321 | 50 | 0.023094 | 1 | 0.023094 | 0.00053333 | 5.6889e-09
Sums | [10 empty] | 0.17163 | 0.013889
Combined Standard Uncertainty, Uc | [10 empty] | 0.41429
Effective degree of Freedom, Veff | [10 empty] | 2.1209
Coverage Factor , k-student's for veff and CL 95% | [10 empty] | 4.0764
Expanded Uncertainty, U = k.Uc | [10 empty] | 1.6888 | detik
[11 empty] | 0.56293 | %
Ketidakpastian Waktu | Hold | 20
Sumber Ketidakpastian |  |  | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | u | c | uc | (uc)^2 | (uc)^4/vi
Repeatibility (Ua) |  |  | detik | Normal | 0.068069 | 2.4495 | 2 | 0.027789 | 1 | 0.027789 | 0.00077222 | 2.9816e-07
Sertifikat Standar/ Stopwatch (Ub1) |  |  | detik | Normal | 0.12 | 2 | 50 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.0036 | 2.592e-07
Daya baca UUT (Ub2) |  |  | detik | rect | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Drift Alat Standar (Ub3) |  |  | detik | rect | 0.04 | 1.7321 | 50 | 0.023094 | 1 | 0.023094 | 0.00053333 | 5.6889e-09
Sums | [10 empty] | 0.0057389 | 5.7694e-07
Combined Standard Uncertainty, Uc | [10 empty] | 0.075755
Effective degree of Freedom, Veff | [10 empty] | 57.0853
Coverage Factor , k-student's for veff and CL 95% | [10 empty] | 2.0024
Expanded Uncertainty, U = k.Uc | [10 empty] | 0.15169 | detik
[11 empty] | 0.75847 | %
Ketidakpastian Waktu | Rest | 20
Sumber Ketidakpastian |  |  | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | u | c | uc | (uc)^2 | (uc)^4/vi
Repeatibility (Ua) |  |  | detik | Normal | 0.055076 | 2.4495 | 2 | 0.022485 | 1 | 0.022485 | 0.00050556 | 1.2779e-07
Sertifikat Standar/ Stopwatch (Ub1) |  |  | detik | Normal | 0.12 | 2 | 50 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.0036 | 2.592e-07
Daya baca UUT (Ub2) |  |  | detik | rect | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Drift Alat Standar (Ub3) |  |  | detik | rect | 0.04 | 1.7321 | 50 | 0.023094 | 1 | 0.023094 | 0.00053333 | 5.6889e-09
Sums | [10 empty] | 0.0054722 | 4.0657e-07
Combined Standard Uncertainty, Uc | [10 empty] | 0.073974
Effective degree of Freedom, Veff | [10 empty] | 73.6531
Coverage Factor , k-student's for veff and CL 95% | [10 empty] | 1.9927
Expanded Uncertainty, U = k.Uc | [10 empty] | 0.14741 | detik
[11 empty] | 0.73705 | %

## DB ANDILOG
INPUT SERTIFIKAT TACHOMETER
ANDILOG 160229 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | ANDILOG 140223 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | ANDILOG 160230 |  |  | DRIFT | U95 STD
Massa | Tahun |  |  |  |  | Massa | Tahun |  |  |  |  | Massa | Tahun
kg | 2017 | 2018 |  |  |  | kg | 2015 | 2020 |  |  |  | kg | 2017 | 2018
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003399 | 0.010197 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.972 | -0.04449 | -0.025727 | 0.0093815 | 0 |  | 10.1972 | 0 | 0.020394 | 0.003399 | 0.010197 |  | 9.972 | -0.043981 | -0.048875 | 0.0024473 | 0
19.944 | -0.041095 | -0.019681 | 0.010707 | 0 |  | 20.3944 | 0 | -0.15296 | 0.003399 | 0.010197 |  | 19.944 | -0.067607 | -0.047213 | 0.010197 | 0
29.9159 | -0.052414 | -0.02998 | 0.011217 | 0 |  | 30.5916 | 0 | -0.16315 | 0.003399 | 0.010197 |  | 29.9159 | -0.072094 | -0.044256 | 0.013919 | 0
39.8879 | -0.047417 | -0.021924 | 0.012746 | 0 |  | 40.7888 | 0 | -0.14276 | 0.003399 | 0.010197 |  | 39.8879 | -0.061693 | -0.0362 | 0.012746 | 0
49.8599 | -0.05272 | -0.021108 | 0.015806 | 0 |  | 50.986 | 0 | -0.10197 | 0.003399 | 0.010197 |  | 49.8599 | -0.076173 | -0.045581 | 0.015296 | 0
59.8319 | -0.051802 | -0.039565 | 0.0061183 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003399 | 0.010197 |  | 59.8319 | -0.064038 | -0.033447 | 0.015296 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003399 | 0.010197 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No Urut Titik Ukur |  | Massa | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | No Urut Titik Ukur |  | Massa | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
|  | kg | [8 empty] | kg
I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VI | 1 | 49.8599 | -0.05272 | -0.021108 | 0.015806 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.003399 | 0.010197 |  |  |  | 2 | 50.986 | 0 | -0.10197 | 0.003399 | 0.010197
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 49.8599 | -0.076173 | -0.045581 | 0.015296 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | 1 | 9.972 | -0.04449 | -0.025727 | 0.0093815 | 0 |  |  | VII | 1 | 59.8319 | -0.051802 | -0.039565 | 0.0061183 | 0
| 2 | 10.1972 | 0 | 0.020394 | 0.003399 | 0.010197 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.003399 | 0.010197
| 3 | 9.972 | -0.043981 | -0.048875 | 0.0024473 | 0 |  |  |  | 3 | 59.8319 | -0.064038 | -0.033447 | 0.015296 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | 1 | 19.944 | -0.041095 | -0.019681 | 0.010707 | 0 |  |  | VIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 20.3944 | 0 | -0.15296 | 0.003399 | 0.010197 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.003399 | 0.010197
| 3 | 19.944 | -0.067607 | -0.047213 | 0.010197 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | 1 | 29.9159 | -0.052414 | -0.02998 | 0.011217 | 0 |  |  | IX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 30.5916 | 0 | -0.16315 | 0.003399 | 0.010197 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 29.9159 | -0.072094 | -0.044256 | 0.013919 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | 1 | 39.8879 | -0.047417 | -0.021924 | 0.012746 | 0
| 2 | 40.7888 | 0 | -0.14276 | 0.003399 | 0.010197
| 3 | 39.8879 | -0.061693 | -0.0362 | 0.012746 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Digital Force Gauge, Merek : ANDILOG, Model : CENTOR FIRST SN : N 160229
Massa | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
Kg | 2017 | 2018
0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.972 | -0.04449 | -0.025727 | 0.0093815 | 0
19.944 | -0.041095 | -0.019681 | 0.010707 | 0
29.9159 | -0.052414 | -0.02998 | 0.011217 | 0
39.8879 | -0.047417 | -0.021924 | 0.012746 | 0
49.8599 | -0.05272 | -0.021108 | 0.015806 | 0
59.8319 | -0.051802 | -0.039565 | 0.0061183 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT
| 9.972 |  | -0.04449 |  |  | 9.972 |  | 0.0093815
10 |  | -0.044481 |  |  | 10 |  | 0.0093852
| 19.944 |  | -0.041095 |  |  | 19.944 |  | 0.010707
INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT
| 19.944 |  | -0.041095 |  |  | 19.944 |  | 0.010707
20 |  | -0.041158 |  |  | 20 |  | 0.01071
| 29.9159 |  | -0.052414 |  |  | 29.9159 |  | 0.011217
INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT
| 29.9159 |  | -0.052414 |  |  | 29.9159 |  | 0.011217
30 |  | -0.052371 |  |  | 30 |  | 0.01123
| 39.8879 |  | -0.047417 |  |  | 39.8879 |  | 0.012746
INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT
| 39.8879 |  | -0.047417 |  |  | 39.8879 |  | 0.012746
40 |  | -0.047477 |  |  | 40 |  | 0.012781
| 49.8599 |  | -0.05272 |  |  | 49.8599 |  | 0.015806
Setting Alat | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Koreksi (%) | U95 standar | Daya Baca UUT | Interpolasi Drift | U Drift
10 | 10 | 9.9555 | 0 | 0.044481 | 0.44481 | -0.044481 | -0.44481 | 0 | 1 | 0.0093852 | 0.0093852
20 | 20 | 19.9588 | 0 | 0.041158 | 0.20579 | -0.041158 | -0.20579 | 0 |  | 0.01071 | 0.01071
30 | 30 | 29.9476 | 0 | 0.052371 | 0.17457 | -0.052371 | -0.17457 | 0 |  | 0.01123 | 0.01123
40 | 40 | 39.9525 | 0 | 0.047477 | 0.11869 | -0.047477 | -0.11869 | 0 |  | 0 | 0
Digital Force Gauge, Merek : ANDILOG, Model : CENTOR FIRST SN : N 160229 | [7 empty] | Tahun Kalibrasi |  |  | Resolusi Alat Standar |  |  |  | 1
Digital Force Gauge, Merek : ANDILOG, Model : CENTOR FIRST SN : N 160229 | [7 empty] | 2017 | 2018 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1 | Hasil pengujian kinerja traction control tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui METRIX PRECISION PTE LTD
Digital Force Gauge, Merek : ANDILOG, Model : CENTOR FIRST SN : N 1400223 | [7 empty] | 2015 | 2020 | 2 | 0.5 |  |  |  | 2 | Hasil pengujian kinerja traction control tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Force Gauge, Merek : ANDILOG, Model : CENTOR FIRST SN : N 160230 | [7 empty] | 2017 | 2018 | 3 | 0.5 |  |  |  | 3 | Hasil pengujian kinerja traction control tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui METRIX PRECISION PTE LTD
Digital Force Gauge, Merek : ANDILOG, Model : CENTOR FIRST SN : | [7 empty] | 0 | 0 | 4 | 0.5 |  |  |  | 4 | -
Digital Force Gauge, Merek : ANDILOG, Model : CENTOR FIRST SN : | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 0.05 |  |  |  | 5
Digital Force Gauge, Merek : ANDILOG, Model : CENTOR FIRST SN : | [7 empty] | 0 | 0 | 6 | 0.05 |  |  |  | 6
Digital Force Gauge, Merek : ANDILOG, Model : CENTOR FIRST SN : | [7 empty] | 0 | 0 | 7 | 0.05 |  |  |  | 7
Digital Tachometer, Merek : | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 8
Digital Tachometer, Merek : | [7 empty] | 0 | 0 | 9 | 0 |  |  |  | 9
Digital Tachometer, Merek : | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | Hasil pengujian kinerja traction control tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui METRIX PRECISION PTE LTD
1 | [10 empty] | 0.5
Achmad Fauzan Adzim
Choirul Huda
Dany Firmanto
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Fikry Faradinna
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Baik |  |  |  |  | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Tidak Baik |  |  |  |  | Rangga Setya Hantoko
Septia Khairunnisa
Baik |  |  |  |  | Taufik Priawan
Tidak Baik |  |  |  |  | Venna Filosofia
Wardimanul Abrar
Nomor Sertifikat : 10 /
Nomor Sertifikat : 10 / | [9 empty] | 1
Nomor Surat Keterangan : 10 / M - | [9 empty] | 2
1
1
1 | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/5771/2018
2 | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/5771/2018
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/5771/2018
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Dibuat oleh :
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 500
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | [5 empty] | 100
100

## PENYELIA
HASIL KALIBRASI TRACTION UNIT
Nomor Sertifikat : 52 / 1 / III - 20 / E - 00-00 DL
Merek |  |  | : | BTL
Model/Tipe |  |  | : | BTL - 16 Plus
No. Seri |  |  | : | IC3121005
Resolusi |  |  | : | 1
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2022-01-11
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2022-01-11
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Disini
Nama Ruang |  |  | : | Disana
Metode Kalibrasi |  |  | : | MK 053 - 18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 27.3 ± 0.5 ) °C
| 2. Kelembaban |  | : | ( 58.9 ± 2.6 ) %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | 199.99 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [10 empty] | Score
| 1. Fisik |  | : | Baik | [7 empty] | 5
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [7 empty] | 5
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  |  | Score
| 1 | Resistansi isolasi |  |  |  |  | 5.0474 | MΩ | 2 |  |  | 10 |  |  |  |  | 40 |  |  | Tidak terdapat grounding | Open | 20 | 40
| 2 | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | 0.10541 | Ω | 0.2 |  |  | 10 | [8 empty] | close | 20 |  | 1 | APA
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | 20.4 | µA | 500 |  |  | 20 | [7 empty] | - | open | 20 | 40 | 1
[21 empty] | close | 20
IV. | Pengujian Kinerja
A. Tekanan traksi
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar (Kg) |  | Koreksi | Kesalahan Relatif ( % ) |  | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran (%) | [7 empty] | Score | ABS
| 1 | Traction Control ( Kg ) | 10 | 10 |  | 0 | 0 |  | 10 | ± | 5.7992 |  |  |  | 40 | 0 | 4 | 1 | 0
| 2 |  | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  |  | ± | 2.8997 | [6 empty] | 1 | 0
| 3 |  | 30 | 30 |  | 0 | 0 |  |  | ± | 1.9332 | [6 empty] | 1 | 0
| 4 |  | 40 | 40 |  | 0 | 0 |  |  | ± | 1.4496 | [6 empty] | 1 | 0
Score
| B. Waktu Traksi | [10 empty] | 50
| No | Parameter Waktu (s) | Setting Alat | Pembacaan Standar |  | Koreksi | Kesalahan Relatif ( % ) |  | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran (%) |  |  |  |  | 10 |  | 1 | Score | ABS
| 1 | Terapy | 300 | 300.98 |  | 1 | -0.32667 |  | 10 | ± | 0.56293 | [6 empty] | 1 | 0.8896
| 2 | Hold | 20 | 20.0867 |  | -0.0066956 | -0.43333 |  | 10 | ± | 0.75847 |  | 2 | 1.1918
| 3 | Rest | 20 | 20.2467 |  | -0.0067489 | -1.2333 |  | 10 | ± | 0.73705 |  | 2 | 1.9704
V. | Keterangan | [13 empty] | 50
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k= 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengujian kinerja traction control tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui METRIX PRECISION PTE LTD
Hasil pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
-
-
VI. | Alat ukur yang digunakan
Digital Force Gauge, Merek : ANDILOG, Model : CENTOR FIRST SN : N 160229
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Rangga Setya Hantoko
| Nama |  |  |  |  | Tanggal | Paraf | SCORE
| Dibuat : Rangga Setya Hantoko |  |  |  |  | 29 Agustus 2020 |  | 100
Penyelia :
Dibuat :

## ID
INPUT DATA KALIBRASI TRACTION UNIT
|  | Nomor Sertifikat : 52 / | [5 empty] | 1 / III - 20 / E - 00-00 DL
Merek |  |  | : | BTL
Model/Tipe |  |  | : | BTL - 16 Plus
No. Seri |  |  | : | IC3121005
Resolusi |  |  | : | 1 | Kg
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2022-01-11
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2022-01-11
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Disini
Nama Ruang |  |  | : | Disana
Metode Kalibrasi |  |  | : | MK 053 - 18
I. | Kondisi Ruang |  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  | : | 27 | 27 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 65 | 55 | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | 199.9 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [11 empty] | 100
| 1. Fisik |  | : | Baik | [8 empty] | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [8 empty] | Nomor Sertifikat : 52 / |  |  |  | OPEN | 20
-
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | 5 | MΩ | 2
| 2 | Resistansi pembumian protektif | [5 empty] | 0.1 | Ω | 0.2 |  |  | CLOSE |  |  | 20
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 20 | µA | 500
IV. | Pengujian Kinerja
A. Tekanan traksi
| No | Parameter | Setting Pada Alat | Hasil Pembacaan Standar ( Kg ) |  |  |  |  | Pembacaan Standar | Koreksi | STDEV
|  |  |  | I | II | III | IV | V
| 1 | Traction Control ( Kg ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -0.044481 | 0
| 2 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -0.041158 | 0
| 3 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -0.052371 | 0
| 4 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | -0.047477 | 0
4
B. Waktu Traksi
| No | Parameter Waktu (s) | Setting Pada Alat | Pembacaan pada standar | [5 empty] | Pembacaan Standar | Koreksi | STDEV
|  |  |  | I |  | II |  | III
| 1 | Terapy | 300 | 300 |  | 301 |  | 302 |  | 301 | 1 | 1
| 2 | Hold | 20 | 20.11 |  | 20.14 |  | 20.01 |  | 20.0867 | -0.0066956 | 0.068069
| 3 | Rest | 20 | 20.31 |  | 20.21 |  | 20.22 |  | 20.2467 | -0.0067489 | 0.055076
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k= 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengujian kinerja traction control tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui METRIX PRECISION PTE LTD
Hasil pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
| - | [12 empty] | Tidak terdapat grounding
| - | [12 empty] | -
VI. | Alat ukur yang digunakan
Digital Force Gauge, Merek : ANDILOG, Model : CENTOR FIRST SN : N 160229
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Rangga Setya Hantoko
IX. | Tanggal Pembuatan Laporan
29 Agustus 2020
[14 empty] | 0 | -
[14 empty] | 10 | -
[13 empty] | 40 | 20 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
[14 empty] | 30 | -
[14 empty] | 40 | -
-
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II
Ω
Ω
Note on A37: DANNY: JANGAN DI DELETE EFEK KE INTERPOLASI

## DB Stopwatch
INPUT SERTIFIKAT STOPWATCH
1. SN. 611Q02R |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 2. SN. 510Q06R |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 3. SN. 207Q01R |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun |  |  |  |  | Timer | Tahun |  |  |  |  | Timer | Tahun
s | 2016 | 2015 |  |  |  | s | 2018 | 2017 |  |  |  | s | 2018 | 2017
0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.04 |  | 60 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0.12 |  | 60 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0.12
300 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.04 |  | 300 | 0.01 | 0.007 | 0.0015 | 0.12 |  | 300 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.12
600 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.04 |  | 600 | 0.01 | 0.004 | 0.003 | 0.12 |  | 600 | 0.02 | 0.003 | 0.0085 | 0.12
700 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4. SN. 510Q061R |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5 SN. 001380 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6 SN. 001381 |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun |  |  |  |  | Timer | Tahun |  |  |  |  | Timer | Tahun
s | 2019 | 2018 |  |  |  | s | 2020 | - |  |  |  | s | 2020 | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
60 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.038 |  | 60 | 0 | - | 0 | 0.12 |  | 60 | -0.02 | - | 0 | 0.12
300 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.038 |  | 300 | 0.01 | - | 0 | 0.12 |  | 300 | -0.02 | - | 0 | 0.12
600 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0.038 |  | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 600 | -0.02 | - | 0 | 0.12
700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 900 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 900 | -0.03 | - | 0 | 0.12
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 1200 | -0.03 | - | 0 | 0.12
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ;- | 0 | 0
7. SN. 001382 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 8. SN. 001383 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 9. SN. 001384 |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun |  |  |  |  | Timer | Tahun |  |  |  |  | Timer | Tahun
s | 2020 | - |  |  |  | s | 2020 | - |  |  |  | s | 2020 | -
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
60 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 60 | -0.01 | - | 0 | 0.12 |  | 60 | 0.01 | - | 0 | 0.12
300 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 300 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 300 | 0.02 | - | 0 | 0.12
600 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 600 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12
900 | -0.03 | - | 0 | 0.12 |  | 900 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 900 | 0.02 | - | 0 | 0.12
1200 | -0.03 | - | 0 | 0.12 |  | 1200 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 1200 | 0.03 | - | 0 | 0.12
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0.03 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
10. SN. 001385 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 11 SN. 001386 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 12 SN. 001387 |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun |  |  |  |  | Timer | Tahun |  |  |  |  | Timer | Tahun
s | 2020 | - |  |  |  | s | 2020 | - |  |  |  | s | 2020 | -
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
60 | 0.01 | - | 0 | 0.12 |  | 60 | -0.01 | - | 0 | 0.12 |  | 60 | -0.02 | - | 0 | 0.12
300 | 0.01 | - | 0 | 0.12 |  | 300 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 300 | -0.02 | - | 0 | 0.12
600 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 600 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 600 | -0.03 | - | 0 | 0.12
900 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 900 | -0.03 | - | 0 | 0.12 |  | 900 | -0.03 | - | 0 | 0.12
1200 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 1200 | -0.04 | - | 0 | 0.12 |  | 1200 | -0.03 | - | 0 | 0.12
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
13. SN. 001445 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 14. SN. 001452 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 15. SN. 005018 |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun |  |  |  |  | Timer | Tahun |  |  |  |  | Timer | Tahun
s | 2020 | - |  |  |  | s | 2020 | - |  |  |  | s | 2020 | -
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
60 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 60 | 0 | - | 0 | 0.12 |  | 60 | 0.01 | - | 0 | 0.12
300 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 300 | 0.01 | - | 0 | 0.12 |  | 300 | 0.01 | - | 0 | 0.12
600 | -0.03 | - | 0 | 0.12 |  | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12
900 | -0.03 | - | 0 | 0.12 |  | 900 | 0.03 | - | 0 | 0.12 |  | 900 | 0.03 | - | 0 | 0.12
1200 | -0.03 | - | 0 | 0.12 |  | 1200 | 0.04 | - | 0 | 0.12 |  | 1200 | 0.03 | - | 0 | 0.12
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0
No Urut Titik Ukur |  | Kecepatan | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | No Urut Titik Ukur |  | Kecepatan | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
|  | rpm | [8 empty] | rpm
I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  |  | VI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 1200 | 0.02 | - | 0 | 0.12
| 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 1200 | -0.03 | - | 0 | 0.12
| 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 1200 | -0.03 | - | 0 | 0.12
| 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 1200 | -0.02 | - | 0 | 0.12
| 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 1200 | 0.02 | - | 0 | 0.12
| 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 1200 | -0.04 | - | 0 | 0.12
| 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 1200 | -0.04 | - | 0 | 0.12
| 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 1200 | -0.03 | - | 0 | 0.12
| 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 1200 | -0.03 | - | 0 | 0.12
| 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 1200 | 0.04 | - | 0 | 0.12
| 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 1200 | 0.03 | - | 0 | 0.12
II | 1 | 60 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.04 |  |  | VII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 60 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 60 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.038 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 60 | 0 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 6 | 60 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 7 | 60 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 8 | 60 | -0.01 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 9 | 60 | 0.01 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 10 | 60 | 0.01 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 11 | 60 | -0.01 | - | 0 | 0.12
| 12 | 60 | -0.02 | - | 0 | 0.12
| 13 | 60 | -0.02 | - | 0 | 0.12
| 14 | 60 | 0 | - | 0 | 0.12
| 15 | 60 | 0.01 | - | 0 | 0.12
III | 1 | 300 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.04 |  |  | VIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 300 | 0.01 | 0.007 | 0.0015 | 0.12 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 300 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.12 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 300 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.038 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 300 | 0.01 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 6 | 300 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 7 | 300 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 8 | 300 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 8 | 0 | 0.03 | - | 0 | 0
| 9 | 300 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 10 | 300 | 0.01 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 11 | 300 | -0.02 | - | 0 | 0.12
| 12 | 300 | -0.02 | - | 0 | 0.12
| 13 | 300 | -0.02 | - | 0 | 0.12
| 14 | 300 | 0.01 | - | 0 | 0.12
| 15 | 300 | 0.01 | - | 0 | 0.12
IV | 1 | 600 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.04 |  |  | IX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 600 | 0.01 | 0.004 | 0.003 | 0.12 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 600 | 0.02 | 0.003 | 0.0085 | 0.12 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 600 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0.038 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 6 | 600 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | ;- | 0 | 0
| 7 | 600 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 8 | 600 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 9 | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 10 | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 11 | 600 | -0.02 | - | 0 | 0.12
| 12 | 600 | -0.03 | - | 0 | 0.12
| 13 | 600 | -0.03 | - | 0 | 0.12
| 14 | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12
| 15 | 600 | 0.02 | - | 0 | 0.12
V | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0.04
| 2 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0.12
| 3 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 900 | 0.02 | - | 0 | 0.12
| 6 | 900 | -0.03 | - | 0 | 0.12
| 7 | 900 | -0.03 | - | 0 | 0.12
| 8 | 900 | -0.02 | - | 0 | 0.12
| 9 | 900 | 0.02 | - | 0 | 0.12
| 10 | 900 | 0.02 | - | 0 | 0.12
| 11 | 900 | -0.03 | - | 0 | 0.12
| 12 | 900 | -0.03 | - | 0 | 0.12
| 13 | 900 | -0.03 | - | 0 | 0.12
| 14 | 900 | 0.03 | - | 0 | 0.12
| 15 | 900 | 0.03 | - | 0 | 0.12
7 | Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382
Kecepatan | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | INTERPOLASI DRIFT (HOLD)
rpm | 2020 | - |  |  |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 20 |  | 0
60 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  |  | 60 |  | 0
300 | -0.02 | - | 0 | 0.12
600 | -0.02 | - | 0 | 0.12 |  | INTERPOLASI DRIFT REST
900 | -0.03 | - | 0 | 0.12 |  |  | 0 |  | 0
1200 | -0.03 | - | 0 | 0.12 |  | 20 |  | 0
0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | 60 |  | 0
0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | 0 | 0 |  | INTERPOLASI DRIFT (Therapy)
[7 empty] | 300 |  | 0
INTERPOLASI KOREKSI (THERAPY) | [5 empty] | 301 |  | 0
| 300 |  | -0.02 |  |  |  | 600 |  | 0
301 |  | -0.02
| 600 |  | -0.02
INTERPOLASI KOREKSI(HOLD) | [5 empty] | INTERPOLASI KOREKSI(REST)
| 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
20.0867 |  | -0.0066956 |  |  |  | 20.2467 |  | -0.0067489
| 60 |  | -0.02 |  |  |  | 60 |  | -0.02
Setting Alat | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | U95 standar | Daya Baca UUT | U Drift
300 | 301 | 300.98 | 1 | -0.98 | -0.32667 | 0.98 | 0.32667 | 0.12 | 0.05 | 0.04
20 | 20.0867 | 20.0867 | 0.068069 | -0.086667 | -0.43333 | 0 | 0.43333 | 0.12 | 0.05 | 0.04
20 | 20.2467 | 20.2467 | 0.055076 | -0.24667 | -1.2333 | 0 | 1.2333 | 0.12 | 0.05 | 0.04
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382 | [7 empty] | Tahun Kalibrasi |  |  |  | 7
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 3, SN : 611Q02R | [7 empty] | 2016 | 2015 | 1 |  | 1 | Hasil pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q06R | [7 empty] | 2018 | 2017 | 2 |  | 2 | Hasil pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN :207Q01R | [7 empty] | 2018 | 2017 | 3 |  | 3 | Hasil pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN :510Q061R | [7 empty] | 2019 | 2018 | 4 |  | 4 | Hasil pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001380 | [7 empty] | 2020 | - | 5 |  | 5 | Hasil pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001381 | [7 empty] | 2020 | - | 6 |  | 6 | Hasil pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382 | [7 empty] | 2020 | - | 7 |  | 7 | Hasil pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001383 | [7 empty] | 2020 | - | 8 |  | 8 | Hasil pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001384 | [7 empty] | 2020 | - | 9 |  | 9 | Hasil pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001385 | [7 empty] | 2020 | - | 10 |  | 10 | Hasil pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001386 | [7 empty] | 2020 | - | 11 |  | 11 | Hasil pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001387 | [7 empty] | 2020 | - | 12 |  | 12 | Hasil pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001445 | [7 empty] | 2020 | - | 13 |  | 13 | Hasil pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001452 | [7 empty] | 2020 | - | 14 |  | 14 | Hasil pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018 | [7 empty] | 2020 | - | 15 |  | 15 | Hasil pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
7 | [11 empty] | Hasil pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN

## LH
HASIL KALIBRASI TRACTION UNIT
Nomor Sertifikat : 52 / 1 / III - 20 / E - 00-00 DL
Merek |  |  | : | BTL
Model/Tipe |  |  | : | BTL - 16 Plus
No. Seri |  |  | : | IC3121005
Resolusi |  |  | : | 1 | kg
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2022-01-11
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2022-01-11
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Disini
Nama Ruang |  |  | : | Disana
Metode Kalibrasi |  |  | : | MK 053 - 18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( | 27 | ± | 0.5 | )
| 2. Kelembaban |  | : | ( | 60 | ± | 2.6 | )
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | 199.99 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | 5.0474 | MΩ | 2
| 2 | Resistansi pembumian protektif | [5 empty] | 0.10541 | Ω | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 20.4 | µA | 500
IV. | Pengujian Kinerja
A. Tekanan traksi
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar (Kg) |  |  | Koreksi | Kesalahan Relatif ( % ) | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Traction Control ( Kg ) | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | ± 10 % |  | ± | 5.7992
| 2 |  | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 |  |  | ± | 2.8997
| 3 |  | 30 | 30 |  |  | 0 | 0 |  |  | ± | 1.9332
| 4 |  | 40 | 40 |  |  | 0 | 0 |  |  | ± | 1.4496
-
B. Waktu Traksi
| No | Parameter Waktu (s) | Setting Alat | Pembacaan Standar |  |  | Koreksi | Kesalahan Relatif ( % ) | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Terapy | 300 | 300.98 |  |  | 1 | -0.32667 | ± 10 % |  | ± | 0.56293
| 2 | Hold | 20 | 20.0867 |  |  | -0.0066956 | -0.43333 | ± 10 % |  | ± | 0.75847
| 3 | Rest | 20 | 20.2467 |  |  | -0.0067489 | -1.2333 | ± 10 % |  | ± | 0.73705
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k= 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengujian kinerja traction control tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui METRIX PRECISION PTE LTD
Hasil pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
-
-
VI. | Alat ukur yang digunakan
Digital Force Gauge, Merek : ANDILOG, Model : CENTOR FIRST SN : N 160229
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Rangga Setya Hantoko
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
[14 empty] | Donny Martha | NIP 198103112010121001
[14 empty] | Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001
Ω
Ω

## DB Kelistrikan
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2018
| 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 0.012 |  | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 |  | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8
| 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.135 | 2.4 |  | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.28 | 2.64 |  | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.54 | 2.76 |  | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2018
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295 |  | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.54 | 0.295 |  | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59 |  | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.55 | 0.59 |  | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18 |  | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 4.85 | 1.18 |  | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95 |  | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 11.85 | 2.95 |  | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9 |  | 1000 | -67 | 1e-06 | 1e-06 | 33.5 | 5.9 |  | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2018
| 10 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085
| 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.85 |  | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34
| 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 1.7 |  | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2018
| 1e-06 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 1.2e-08 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 |  | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 1.2e-08
| 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.0012 |  | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.012 |  | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.0065 | 0.012 |  | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.024 |  | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0565 | 0.024 |  | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2019 | 2018
| 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 |  | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 |  | 150 | 0.15 | -0.15 | 0.03 | 0.15 | 1.8
| 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.075 | 2.16 |  | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  | 180 | 0.17 | -0.11 | 1e-06 | 0.14 | 2.16
| 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.39 | 2.4 |  | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  | 200 | 0.1 | -0.1 | 0.05 | 0.1 | 2.4
| 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.065 | 2.64 |  | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  | 220 | 0.07 | -0.13 | 0.05 | 0.1 | 2.64
| 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  | 230 | 0.08 | -0.15 | -0.05 | 0.115 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2019 | 2018
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 50 | 1e-06 | -0.3 | -0.29 | 0.15 | 0.295 |  | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295 |  | 50 | 19.1 | 0.02 | -0.1 | 9.6 | 0.295
| 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 2.25 | 0.59 |  | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59 |  | 100 | 18.4 | 0.22 | -0.2 | 9.3 | 0.59
| 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 2.35 | 1.18 |  | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18 |  | 200 | 14.4 | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1.65 | 2.95 |  | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95 |  | 500 | 6.2 | 1.1 | 0.6 | 2.8 | 2.95
| 1000 | -100 | 2 | 2 | 51 | 5.9 |  | 850 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.015 |  | 1000 | -11 | 1e-06 | 1e-06 | 5.5 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2019 | 2018
| 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.34
| 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.85 |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.85 |  | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.85
| 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1.7 |  | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.05 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2019 | 2018
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 0.1 | 1e-06 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.003 | -0.002 | 0.006 | 0.0045 | 0.0012
| 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012 |  | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012 |  | 1 | -0.007 | -0.001 | 0.008 | 0.0075 | 0.012
| 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024 |  | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024 |  | 2 | -0.007 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4669058) | [5 empty] | I | ESA 615 (4670010)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2020 | 2018 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | -
| 150.21 | 0.36 | 0.21 | 0.27 | 0.075 | 1.8025 |  | 150 | -0.17 | -0.24 | - | 0.035 | 1.8 |  | 149.83 | -0.08 | -0.17 | - | 0.045 | 1.798
| 180.33 | 0.46 | 0.33 | 0.37 | 0.065 | 2.164 |  | 180 | -0.39 | -0.14 | - | 0.125 | 2.16 |  | 179.78 | -0.2 | -0.22 | - | 0.01 | 2.1574
| 200.35 | 0.52 | 0.34 | 0.4 | 0.09 | 2.4042 |  | 200 | -0.23 | -0.33 | - | 0.05 | 2.4 |  | 199.67 | -0.25 | -0.33 | - | 0.04 | 2.396
| 220.37 | 0.58 | 0.37 | 0.38 | 0.105 | 2.6444 |  | 220 | -0.16 | -0.45 | - | 0.145 | 2.64 |  | 219.61 | -0.29 | -0.39 | - | 0.05 | 2.6353
| 230.47 | 0.47 | 0.47 | 0.4 | 0.035 | 2.7656 |  | 230 | -0.15 | -0.54 | - | 0.195 | 2.76 |  | 229.61 | -0.34 | -0.39 | - | 0.025 | 2.7553
| 240.38 | 1e-06 | 0.38 | 1e-06 | 0.19 | 2.8846 |  | 250 | 1e-06 | -0.49 | - | 0.245 | 3 |  | 239.61 | 1e-06 | -0.39 | - | 0.195 | 2.8753
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2020 | 2018 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | -
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 5.9e-09 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 5.9e-09
| 50 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 0.295 |  | 20 | 6.6 | 0.9 | - | 2.85 | 0.118 |  | 20.8 | 4.9 | 0.8 | - | 2.05 | 0.12272
| 100 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0.25 | 0.59 |  | 50 | 5 | 2.1 | - | 1.45 | 0.295 |  | 51.7 | 9.2 | 1.7 | - | 3.75 | 0.30503
| 200.4 | 1.5 | 0.4 | 2.4 | 1 | 1.1824 |  | 200 | -8.2 | 3.7 | - | 5.95 | 1.18 |  | 103.4 | 7.7 | 3.4 | - | 2.15 | 0.61006
| 500 | 0.9 | 3 | 3.3 | 1.2 | 2.95 |  | 500 | -31.8 | 8.3 | - | 20.05 | 2.95 |  | 507.2 | -0.2 | 7.2 | - | 3.7 | 2.9925
| 1000 | -10 | 1e-06 | 1e-06 | 5 | 5.9 |  | 1000 | -74 | 1e-06 | - | 37 | 5.9 |  | 920 | -66 | 1e-06 | - | 33 | 5.428
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2018 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | -
| 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.17
| 20 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.34
| 50 | 0.5 | 1e-06 | 0.4 | 0.25 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85
| 100 | 0.9 | 1e-06 | 1.4 | 0.7 | 1.7 |  | 100 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 1e-06 | - | 0.3 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2018 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | -
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 |  | 0.1 | -0.001 | -0.001 | - | 0 | 0.0012 |  | 0.001 | -0.002 | -0.001 | - | 0.0005 | 1.2e-05
| 0.5 | 0.003 | 1e-06 | 0.001 | 0.0014995 | 0.006 |  | 0.5 | 0.004 | -0.003 | - | 0.0035 | 0.006 |  | 0.102 | 0.001 | -0.002 | - | 0.0015 | 0.001224
| 1 | 0.002 | -0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.012 |  | 1 | 0.005 | 0.001 | - | 0.002 | 0.012 |  | 0.5 | 0.004 | 1e-06 | - | 0.0019995 | 0.006
| 2 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.024 |  | 2 | 0.005 | -0.001 | - | 0.003 | 0.024 |  | 1 | 1e-06 | -0.001 | - | 0.0005005 | 0.012
J | 10 | [5 empty] | K | 11 | [5 empty] | L | 12
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( V ) | - | - | - |  |  |  | ( V ) | - | - | -
| 150 | -0.05 | - | - | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 180 | -0.04 | - | - | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 200 | -0.67 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 230 | -0.11 | - | - | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 250 | -0.11 | - | - | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( uA ) | - | - | - |  |  |  | ( uA ) | - | - | -
| 0 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 50 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 100 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 200 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 500 | 1.5 | - | - | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 1000 | 2 | - | - | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | - |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | -
| 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 20 | 0.1 | - | - | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 50 | 0.4 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 100 | 1.4 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | - | - |  |  |  | ( Ω ) | - | - | - |  |  |  | ( Ω ) | - | - | -
| 0 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 0.1 | -0.002 | - | - | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 1 | -0.008 | - | - | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 2 | -0.007 | - | - | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [8 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 0.012 |  | I | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 2 | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 3 | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8 |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 4 | 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 |  |  | 4 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 5 | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 |  |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 6 | 150 | 0.15 | -0.15 | 0.03 | 0.15 | 1.8 |  |  | 6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 7 | 150.21 | 0.36 | 0.21 | 0.27 | 0.075 | 1.8025 |  |  | 7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 8 | 150 | -0.17 | -0.24 | - | 0.035 | 1.8 |  |  | 8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 5.9e-09
| 9 | 149.83 | -0.08 | -0.17 | - | 0.045 | 1.798 |  |  | 9 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 5.9e-09
| 10 | 150 | -0.05 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 11 | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 150 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
II | 1 | 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295
| 2 | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.54 | 0.295
| 3 | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 4 | 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.075 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | 1e-06 | -0.3 | -0.29 | 0.15 | 0.295
| 5 | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295
| 6 | 180 | 0.17 | -0.11 | 1e-06 | 0.14 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 19.1 | 0.02 | -0.1 | 9.6 | 0.295
| 7 | 180.33 | 0.46 | 0.33 | 0.37 | 0.065 | 2.164 |  |  | 7 | 50 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 0.295
| 8 | 180 | -0.39 | -0.14 | - | 0.125 | 2.16 |  |  | 8 | 20 | 6.6 | 0.9 | - | 2.85 | 0.118
| 9 | 179.78 | -0.2 | -0.22 | - | 0.01 | 2.1574 |  |  | 9 | 20.8 | 4.9 | 0.8 | - | 2.05 | 0.12272
| 10 | 180 | -0.04 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 50 | 0.4 | - | - | 0 | -
| 11 | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 180 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | -
III | 1 | 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59
| 2 | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.135 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.55 | 0.59
| 3 | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 4 | 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.39 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 2.25 | 0.59
| 5 | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59
| 6 | 200 | 0.1 | -0.1 | 0.05 | 0.1 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 18.4 | 0.22 | -0.2 | 9.3 | 0.59
| 7 | 200.35 | 0.52 | 0.34 | 0.4 | 0.09 | 2.4042 |  |  | 7 | 100 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0.25 | 0.59
| 8 | 200 | -0.23 | -0.33 | - | 0.05 | 2.4 |  |  | 8 | 50 | 5 | 2.1 | - | 1.45 | 0.295
| 9 | 199.67 | -0.25 | -0.33 | - | 0.04 | 2.396 |  |  | 9 | 51.7 | 9.2 | 1.7 | - | 3.75 | 0.30503
| 10 | 200 | -0.67 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 100 | 0.4 | - | - | 0 | -
| 11 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | -
IV | 1 | 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18
| 2 | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.28 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 4.85 | 1.18
| 3 | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 4 | 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.065 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 2.35 | 1.18
| 5 | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18
| 6 | 220 | 0.07 | -0.13 | 0.05 | 0.1 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 14.4 | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 7 | 220.37 | 0.58 | 0.37 | 0.38 | 0.105 | 2.6444 |  |  | 7 | 200.4 | 1.5 | 0.4 | 2.4 | 1 | 1.1824
| 8 | 220 | -0.16 | -0.45 | - | 0.145 | 2.64 |  |  | 8 | 200 | -8.2 | 3.7 | - | 5.95 | 1.18
| 9 | 219.61 | -0.29 | -0.39 | - | 0.05 | 2.6353 |  |  | 9 | 103.4 | 7.7 | 3.4 | - | 2.15 | 0.61006
| 10 | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 200 | 0.4 | - | - | 0 | -
| 11 | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 220 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 200 | 1e-06 | - | - | 0 | -
V | 1 | 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95
| 2 | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.54 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 11.85 | 2.95
| 3 | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 4 | 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1.65 | 2.95
| 5 | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95
| 6 | 230 | 0.08 | -0.15 | -0.05 | 0.115 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 6.2 | 1.1 | 0.6 | 2.8 | 2.95
| 7 | 230.47 | 0.47 | 0.47 | 0.4 | 0.035 | 2.7656 |  |  | 7 | 500 | 0.9 | 3 | 3.3 | 1.2 | 2.95
| 8 | 230 | -0.15 | -0.54 | - | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | -31.8 | 8.3 | - | 20.05 | 2.95
| 9 | 229.61 | -0.34 | -0.39 | - | 0.025 | 2.7553 |  |  | 9 | 507.2 | -0.2 | 7.2 | - | 3.7 | 2.9925
| 10 | 230 | -0.11 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 500 | 1.5 | - | - | 0 | -
| 11 | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 230 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 500 | 1e-06 | - | - | 0 | -
VI | 1 | 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9
| 2 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 2 | 1000 | -67 | 1e-06 | 1e-06 | 33.5 | 5.9
| 3 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 3 | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| 4 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 4 | 1000 | -100 | 2 | 2 | 51 | 5.9
| 5 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 5 | 850 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.015
| 6 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 6 | 1000 | -11 | 1e-06 | 1e-06 | 5.5 | 5.9
| 7 | 240.38 | 1e-06 | 0.38 | 1e-06 | 0.19 | 2.8846 |  |  | 7 | 1000 | -10 | 1e-06 | 1e-06 | 5 | 5.9
| 8 | 250 | 1e-06 | -0.49 | - | 0.245 | 3 |  |  | 8 | 1000 | -74 | 1e-06 | - | 37 | 5.9
| 9 | 239.61 | 1e-06 | -0.39 | - | 0.195 | 2.8753 |  |  | 9 | 920 | -66 | 1e-06 | - | 33 | 5.428
| 10 | 250 | -0.11 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 1000 | 2 | - | - | 0 | -
| 11 | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 250 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [8 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.17 |  | I | 1 | 1e-06 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 1.2e-08
| 2 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  |  | 2 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 3 | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085 |  |  | 3 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 1.2e-08
| 4 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 4 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 5 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 5 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 6 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  |  | 6 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 7 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 7 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 8 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.17 |  |  | 8 | 0.1 | -0.001 | -0.001 | - | 0 | 0.0012
| 9 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.17 |  |  | 9 | 0.001 | -0.002 | -0.001 | - | 0.0005 | 1.2e-05
| 10 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 11 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 10 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 0.01 | 1e-06 | - | - | 0 | -
II | 1 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  | II | 1 | 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.0012
| 2 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  |  | 2 | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.0012
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 3 | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 4 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.34 |  |  | 4 | 0.1 | 1e-06 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 5 | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.0012
| 6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  |  | 6 | 0.1 | -0.003 | -0.002 | 0.006 | 0.0045 | 0.0012
| 7 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  |  | 7 | 0.5 | 0.003 | 1e-06 | 0.001 | 0.0014995 | 0.006
| 8 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.34 |  |  | 8 | 0.5 | 0.004 | -0.003 | - | 0.0035 | 0.006
| 9 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.34 |  |  | 9 | 0.102 | 0.001 | -0.002 | - | 0.0015 | 0.001224
| 10 | 20 | 0.1 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0.1 | -0.002 | - | - | 0 | -
| 11 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 0.1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
III | 1 | 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 0.85 |  | III | 1 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.012
| 2 | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.85 |  |  | 2 | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.0065 | 0.012
| 3 | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34 |  |  | 3 | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 4 | 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.85 |  |  | 4 | 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012
| 5 | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.85 |  |  | 5 | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012
| 6 | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.85 |  |  | 6 | 1 | -0.007 | -0.001 | 0.008 | 0.0075 | 0.012
| 7 | 50 | 0.5 | 1e-06 | 0.4 | 0.25 | 0.85 |  |  | 7 | 1 | 0.002 | -0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.012
| 8 | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85 |  |  | 8 | 1 | 0.005 | 0.001 | - | 0.002 | 0.012
| 9 | 50 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 | 0.85 |  |  | 9 | 0.5 | 0.004 | 1e-06 | - | 0.0019995 | 0.006
| 10 | 50 | 0.4 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 1 | -0.008 | - | - | 0 | -
| 11 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 1 | 1e-06 | - | - | 0 | -
IV | 1 | 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.7 |  | IV | 1 | 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.024
| 2 | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 1.7 |  |  | 2 | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0565 | 0.024
| 3 | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85 |  |  | 3 | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
| 4 | 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1.7 |  |  | 4 | 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024
| 5 | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.7 |  |  | 5 | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024
| 6 | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.05 | 1.7 |  |  | 6 | 2 | -0.007 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024
| 7 | 100 | 0.9 | 1e-06 | 1.4 | 0.7 | 1.7 |  |  | 7 | 2 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.024
| 8 | 100 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | 0.005 | -0.001 | - | 0.003 | 0.024
| 9 | 100 | 0.6 | 1e-06 | - | 0.3 | 1.7 |  |  | 9 | 1 | 1e-06 | -0.001 | - | 0.0005005 | 0.012
| 10 | 100 | 1.4 | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 2 | -0.007 | - | - | 0 | -
| 11 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 11 | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | -
| 12 | 100 | 1e-06 | - | - | 0 | - |  |  | 12 | 2 | 1e-06 | - | - | 0 | -
2 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [5 empty] | Koreksi Tegangan Jala jala | Koreksi Resistansi Isolasi | Koreksi Resistansi Pembumian | Koreksi Arus Bocor (NO) |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | 0.32117 | 0.04745 | 0.005406 | 3.8114
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
( V ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | Koreksi Arus bocor (NC) | U95 Jala-jala |  |  |  | 199.9 | 199.99 | 199.99
150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1 |  | 3.8114 | 2.2329 |  |  |  | 5 | 5.0474 | 5.0474
180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 | [6 empty] | 0.1 | 0.10541 | 0.10541
200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.135 | 2.4 |  | Konversi TEXT |  |  |  | NO | 20 | 20.4 | 20.4
220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.28 | 2.64 |  | 200.0 | 2.2 | Volt |  | NC | 20 | 23.8114 | 23.8114
230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.54 | 2.76 |  | ( | ± | )
250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | ( 200.0 ± 2.2 ) Volt
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
( uA ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | Tegangan Jala-Jala
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  |  | 180 |  | 0.1
50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.54 | 0.295 |  | 199.9 |  | 0.09005
100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.55 | 0.59 |  |  | 200 |  | 0.09
200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 4.85 | 1.18 |  | Arus Bocor (NO)
500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 11.85 | 2.95 |  |  | 1e-06 |  | 1e-06
1000 | -67 | 1e-06 | 1e-06 | 33.5 | 5.9 |  | 20 |  | 0.4
Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | 50 |  | 1
( MΩ ) | 2022 | 2019 | 2017
10 | 1e-06 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  |  | 180 |  | 2.16
20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  | 199.99 |  | 2.3999
50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.85 |  |  | 200 |  | 2.4
100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 1.7
Resistance |  |  |  | Driff | U95
( Ω ) | 2022 | 2019 | 2017
0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.0012
1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.0065 | 0.012
2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0565 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [12 empty] | 2
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2019 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2017 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2018 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2018 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2021 | - | - | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | - | - | - | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | - | - | - | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
2 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)

## DB Thermohygro (2)
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 35 | -6 | -9.4 | 1.7
|  | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 40 | -5.8 | -8.6 | 1.4
|  | 25 | 0 | 0.1 | 0.05 |  |  | 50 | -5.3 | -7.2 | 0.95
|  | 30 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 60 | -4.4 | -5.2 | 0.4
|  | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 70 | -3.2 | -2.6 | 0.3
|  | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  |  | 80 | -1.6 | 0.7 | 1.15
|  | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  |  | 90 | 0.3 | 4.5 | 2.1
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.3
|  | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35
|  | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25
|  | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
|  | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
|  | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
|  | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
|  | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3
|  | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7
|  | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
|  | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
|  | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
|  | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
|  | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45
|  | 20 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3
|  | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 50 | -1 | -1 | 0
|  | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
|  | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
|  | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
|  | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 40 | -7.2 | -8 | 0.4
|  | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -6.2 | -6.2 | 0
|  | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5
|  | 35 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 70 | -4.1 | -2.1 | 1
|  | 37 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 80 | -3 | 0.2 | 1.6
|  | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 30 | -1.5 | -4.9 | 1.7
|  | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 40 | -3.8 | -3.4 | 0.2
|  | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 50 | -5.4 | -2.5 | 1.45
|  | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 60 | -6.4 | -2 | 2.2
|  | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 70 | -6.7 | -2.1 | 2.3
|  | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 80 | -6.3 | -2.6 | 1.85
|  | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 90 | -5.2 | -2.6 | 1.3
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2.3
|  | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 40 | 1.2 | 0 | 0.6
|  | 25 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
|  | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
|  | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
|  | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
|  | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 30 | -1.4 | 1 | 1.2
|  | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15
|  | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
|  | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
|  | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
|  | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
|  | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
|  | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 30 | -1.2 | - | 0
|  | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.9 | - | 0
|  | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -0.8 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.6 | - | 0
|  | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.2 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
|  | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45
|  | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55
|  | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
|  | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
|  | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
|  | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
|  | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.8
|  | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 35 | -5.2 | - | 0
|  | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -5.5 | - | 0
|  | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -5.5 | - | 0
|  | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -4.8 | - | 0
|  | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -3.4 | - | 0
|  | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -1.4 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | 1.3 | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  |  | 35 | -2 | -0.4 | 0.8
|  | 20 | 0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 40 | -1.7 | -0.3 | 0.7
|  | 25 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  |  | 50 | -1.4 | -0.3 | 0.55
|  | 30 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 60 | -1.1 | -0.5 | 0.3
|  | 35 | 0.8 | -0.1 | 0.45 |  |  | 70 | -0.7 | -0.8 | 0.05
|  | 37 | 1 | -0.1 | 0.55 |  |  | 80 | -0.4 | -1.3 | 0.45
|  | 40 | 1.4 | 0 | 0.7 |  |  | 90 | -0.1 | -2 | 0.95
13 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 35 | -0.8 | 0.6 | 0.7
|  | 20 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 40 | -0.4 | 0.3 | 0.35
|  | 25 | -0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 50 | 0 | -0.2 | 0.1
|  | 30 | -0.4 | -0.3 | 0.05 |  |  | 60 | 0.3 | -0.6 | 0.45
|  | 35 | -0.6 | -0.6 | 0 |  |  | 70 | 0.7 | -0.8 | 0.75
|  | 37 | -0.7 | -0.8 | 0.05 |  |  | 80 | 1.1 | -0.9 | 1
|  | 40 | -0.8 | -1.1 | 0.15 |  |  | 90 | 1.5 | -0.8 | 1.15
14 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
|  | 15 | 0.5 | -0.7 | 0.6 |  |  | 35 | -2.2 | -1.4 | 0.4
|  | 20 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  |  | 40 | -0.2 | -1.3 | 0.55
|  | 25 | 0.1 | -0.2 | 0.15 |  |  | 50 | -1.8 | -1.3 | 0.25
|  | 30 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 60 | -1.6 | -1.5 | 0.05
|  | 35 | -0.2 | 0.3 | 0.25 |  |  | 70 | -1.4 | -1.9 | 0.25
|  | 37 | -0.2 | 0.4 | 0.3 |  |  | 80 | -1.2 | -2.5 | 0.65
|  | 40 | -0.2 | 0.5 | 0.35 |  |  | 90 | -1 | -3.2 | 1.1
15 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | 0.1 | - | 0
|  | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.2 | - | 0
|  | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 50 | 0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | 0 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 80 | -0.8 | - | 0
|  | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 90 | -1.4 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | -1.6 | - | 0
|  | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1.4 | - | 0
|  | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.4 | - | 0
|  | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -1.8 | - | 0
|  | 37 | 0 | - | 0 |  |  | 80 | -2.3 | - | 0
|  | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 90 | -3 | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.6
|  | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | -0.2 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.2 | - | 0
|  | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2017 | - |  |  | %RH | 2
|  | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | 0 | - | 0 |  |  | 40 | -0.1 | - | 0
|  | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 50 | 0 | - | 0
|  | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 60 | 0 | - | 0
|  | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 70 | -0.1 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.9 | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH |  |  |  |  | 1 | 0.6
A | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | A | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 2 | 0.3
| 2 | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 2 | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35 |  | 3 | 0.3
| 3 | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | 3 | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3 |  | 4 | 0.6
| 4 | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 4 | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | -4.9 | 1.7 |  | 7 | 0.3
| 7 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 7 | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 30 | -1.4 | 1 | 1.2 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 35 | -5.2 | - | 0 |  | 12 | 0.5
| 12 | 15 | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  |  | 12 | 35 | -2 | -0.4 | 0.8 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 13 | 35 | -0.8 | 0.6 | 0.7 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | 0.5 | -0.7 | 0.6 |  |  | 14 | 35 | -2.2 | -1.4 | 0.4 |  | 15 | 0.3
| 15 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 17 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 19
B | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | B | 1 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | U95
| 2 | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 2 | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | -3.4 | 0.2 |  | 4 | 2.6
| 7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 7 | 40 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 8 | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  | 7 | 2.3
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 8 | 2.6
| 11 | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 12 | 40 | -1.7 | -0.3 | 0.7 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 13 | 40 | -0.4 | 0.3 | 0.35 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  |  | 14 | 40 | -0.2 | -1.3 | 0.55 |  | 12 | 2.6
| 15 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 13 | 2.7
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 |  | 14 | 2.3
| 17 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 40 | -0.2 | - | 0 |  | 15 | 2.8
| 18 | 20 | 0 | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.1 | - | 0 |  | 16 | 2.2
[14 empty] | 17 | 1.6
C | 1 | 25 | 0 | 0.1 | 0.05 |  | C | 1 | 50 | -5.3 | -7.2 | 0.95 |  | 18 | 2
| 2 | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 2 | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
| 3 | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 3 | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
| 4 | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 4 | 50 | -1 | -1 | 0
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | -2.5 | 1.45
| 7 | 25 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
| 8 | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
| 11 | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | - | 0
| 12 | 25 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  |  | 12 | 50 | -1.4 | -0.3 | 0.55
| 13 | 25 | -0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 13 | 50 | 0 | -0.2 | 0.1
| 14 | 25 | 0.1 | -0.2 | 0.15 |  |  | 14 | 50 | -1.8 | -1.3 | 0.25
| 15 | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | 0.2 | - | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0
| 17 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 50 | -0.2 | - | 0
| 18 | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 18 | 50 | 0 | - | 0
D | 1 | 30 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | D | 1 | 60 | -4.4 | -5.2 | 0.4
| 2 | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
| 3 | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 3 | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
| 4 | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 4 | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | -2 | 2.2
| 7 | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 7 | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
| 8 | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
| 11 | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | - | 0
| 12 | 30 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 12 | 60 | -1.1 | -0.5 | 0.3
| 13 | 30 | -0.4 | -0.3 | 0.05 |  |  | 13 | 60 | 0.3 | -0.6 | 0.45
| 14 | 30 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 14 | 60 | -1.6 | -1.5 | 0.05
| 15 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | 0 | - | 0
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 60 | -0.2 | - | 0
| 18 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 18 | 60 | 0 | - | 0
E | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | E | 1 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 2 | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 2 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 3 | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 3 | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
| 4 | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 4 | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
| 5 | 35 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | -2.1 | 2.3
| 7 | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 7 | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
| 8 | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
| 11 | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | - | 0
| 12 | 35 | 0.8 | -0.1 | 0.45 |  |  | 12 | 70 | -0.7 | -0.8 | 0.05
| 13 | 35 | -0.6 | -0.6 | 0 |  |  | 13 | 70 | 0.7 | -0.8 | 0.75
| 14 | 35 | -0.2 | 0.3 | 0.25 |  |  | 14 | 70 | -1.4 | -1.9 | 0.25
| 15 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.3 | - | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0
| 17 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0
| 18 | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.1 | - | 0
F | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | F | 1 | 80 | -1.6 | 0.7 | 1.15
| 2 | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 2 | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
| 3 | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 3 | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
| 4 | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 4 | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
| 5 | 37 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | -2.6 | 1.85
| 7 | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 7 | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
| 8 | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
| 11 | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | - | 0
| 12 | 37 | 1 | -0.1 | 0.55 |  |  | 12 | 80 | -0.4 | -1.3 | 0.45
| 13 | 37 | -0.7 | -0.8 | 0.05 |  |  | 13 | 80 | 1.1 | -0.9 | 1
| 14 | 37 | -0.2 | 0.4 | 0.3 |  |  | 14 | 80 | -1.2 | -2.5 | 0.65
| 15 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -0.8 | - | 0
| 16 | 37 | 0 | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0
| 17 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.5 | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0
G | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | G | 1 | 90 | 0.3 | 4.5 | 2.1
| 2 | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 2 | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
| 3 | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 3 | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
| 4 | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 4 | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | -2.6 | 1.3
| 7 | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 7 | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
| 8 | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 8 | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
| 11 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | - | 0
| 12 | 40 | 1.4 | 0 | 0.7 |  |  | 12 | 90 | -0.1 | -2 | 0.95
| 13 | 40 | -0.8 | -1.1 | 0.15 |  |  | 13 | 90 | 1.5 | -0.8 | 1.15
| 14 | 40 | -0.2 | 0.5 | 0.35 |  |  | 14 | 90 | -1 | -3.2 | 1.1
| 15 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -1.4 | - | 0
| 16 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0
| 17 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -0.8 | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.9 | - | 0
12 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 |  |  |  | 12 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 |  |  |  | 12 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611
Suhu | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2022 | 2020
15 | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  | 35 | -2 | -0.4 | 0.8
20 | 0.3 | -0.5 | 0.4 |  | 40 | -1.7 | -0.3 | 0.7 |  | Suhu | 27 | 27.28 | 0.70711 | 0.5
25 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  | 50 | -1.4 | -0.3 | 0.55 |  | %RH | 60 | 58.9 | 0.91924 | 2.6
30 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  | 60 | -1.1 | -0.5 | 0.3
35 | 0.8 | -0.1 | 0.45 |  | 70 | -0.7 | -0.8 | 0.05
37 | 1 | -0.1 | 0.55 |  | 80 | -0.4 | -1.3 | 0.45 |  | HASIL | ( 27.3 ± 0.5 ) °C
40 | 1.4 | 0 | 0.7 |  | 90 | -0.1 | -2 | 0.95 |  |  | ( 58.9 ± 2.6 ) %RH
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN
| 25 |  | 0.2 |  |  | 50 |  | -1.4
27 |  | 0.28 |  |  | 60 |  | -1.1
| 30 |  | 0.4 |  |  | 60 |  | -1.1
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [11 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 1 |  | 27.3 | 0.5 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 2 |  | 58.9 | 2.6 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 3 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2017 | 2015 | 4
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | - | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2017 | - | 18
12

## SERTIFIKAT (hidden)
Laik
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 52 / 1 / III - 20 / E - 00-00 DL
GM.053-18
Nama Alat : | Timbangan Bayi |  | Nomor Order : |  | E - 00-00 DL
Merek |  | : | BTL
Model / Tipe |  | : | BTL - 16 Plus
Nomor Seri |  | : | IC3121005
Kapasitas
Resolusi |  | : | 1 | Kg
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Mars
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | Disana
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-01-11
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-01-11
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Rangga Setya Hantoko
Lokasi Kalibrasi |  | : | Disini
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK 053 - 18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-21
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 00-00 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI TRACTION UNIT
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | 2023-01-11
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | 11 January 2023
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 11 January 2023
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 11 January 2023
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 11 January 2023
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal

## Cetik - Cetik
500 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I
100 | 500
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II
Nomor Sertifikat : 52 /
Nomor Surat Keterangan : 52 / M -
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Achmad Fauzan Adzim |  | Hasil Pembacaan Standar ( Kg )
Choirul Huda |  | Hasil Pembacaan Standar ( N )
Dany Firmanto
Donny Martha |  | Traction Control ( Kg )
Fatimah Novrianisa |  | Traction Control ( N )
Fikry Faradinna
Gusti Arya Dinata |  | Pembacaan Standar (Kg)
Hamdan Syarif |  | Pembacaan Standar (N)
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Septia Khairunnisa
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Wardimanul Abrar
Muhammad Alpian Hadi