## DB Stopwatch
INPUT SERTIFIKAT STOPWATCH
1. SN. 611Q02R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 2. SN. 510Q06R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 3. SN. 605Q11R |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2019
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.04 | 0.01 | -0.001 | 0.0055 | 0.12 | 2 | 10 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.121 | 2 | 10 | -0.002 | 0 | - | 0.04 | 0.12
20 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 | 3 | 20 | - | - | - | 0.04 | 0.12
30 | 0.03 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0.12 | 4 | 30 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.121 | 4 | 30 | -0.003 | 0.001 | -0.005 | 0.003 | 0.12
40 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 | 5 | 40 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 | 5 | 40 | - | - | - | 0.04 | 0.12
50 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 | 6 | 50 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 | 6 | 50 | - | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0.02 | 0.01 | -0.006 | 0.008 | 0.12 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0015 | 0.121 | 7 | 60 | -0.002 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 0.12
300 | 0.02 | 0.01 | -0.002 | 0.006 | 0.12 | 8 | 300 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.121 | 8 | 300 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.12
600 | 0.03 | 0.01 | -0.008 | 0.009 | 0.12 | 9 | 600 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.0015 | 0.121 | 9 | 600 | -0.001 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.12
900 | 0.02 | 0.01 | -0.008 | 0.009 | 0.12 | 10 | 900 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.121 | 10 | 900 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.12
1200 | - | - | -0.013 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | 1e-06 | 0.040333 | 0.121 | 11 | 1200 | - | - | 0.004 | 0.04 | 0.12
4. SN. 510Q061R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5 SN. 001380 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6 SN. 001381 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2019 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021
0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 2 | 10 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 | 2 | 10 | -0.01 | 0 | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 3 | 20 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0 | 0 | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 4 | 30 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 | 4 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 5 | 40 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 5 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 6 | 50 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 7 | 60 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12 | 7 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
300 | - | -0.01 | 0.001 | 0.0055 | 0.12 | 8 | 300 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 | 8 | 300 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
600 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12 | 9 | 600 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12 | 9 | 600 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
900 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12 | 10 | 900 | 0 | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12
1200 | - | 0.05 | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
7. SN. 001382 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 8. SN. 001383 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 9. SN. 001384 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
10 | -0.05 | -0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | -0.01 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
30 | -0.04 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 | 4 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 4 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 | 5 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 5 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 | 6 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 6 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 | 7 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 7 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
300 | -0.06 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12 | 8 | 300 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 8 | 300 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
600 | -0.05 | -0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.12 | 9 | 600 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 9 | 600 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
900 | -0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 10 | 900 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12 | 10 | 900 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.12
1200 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12
10. SN. 001385 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 11 SN. 001386 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 12 SN. 001387 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
10 | -0.03 | 0.01 | -0.07 | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 2 | 10 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
30 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12 | 3 | 30 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0.02 | 0.12 | 3 | 20 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.12
60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | 4 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 4 | 30 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | 5 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 5 | 40 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | 6 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 6 | 50 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | 7 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 7 | 60 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
300 | -0.03 | 0.01 | -0.05 | 0.03 | 0.12 | 8 | 300 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 8 | 300 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12
600 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12 | 9 | 600 | -0.04 | 0.01 | -0.04 | 0.025 | 0.12 | 9 | 600 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
900 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12 | 10 | 900 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12 | 10 | 900 | 0.02 | 0 | - | 0.04 | 0.12
1200 | - | - | -0.05 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
13. SN. 001445 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 14. SN. 001449 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 15. SN. 001452 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
10 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 2 | 10 | -0.04 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 2 | 10 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12
20 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12
30 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 4 | 30 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 4 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
40 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 5 | 40 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 5 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
50 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 6 | 50 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 6 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
60 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 7 | 60 | -0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 7 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
300 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 8 | 300 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 8 | 300 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.025 | 0.12
600 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 9 | 600 | -0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.015 | 0.12 | 9 | 600 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12
900 | -0.03 | -0.05 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | -0.04 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.035 | 0.12
1200 |  | - | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.12
16. SN. 005018 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 17. SN. 207Q01R |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2018 | 2017 | -
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
10 | 0 | 0 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
30 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 4 | 30 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 5 | 40 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 6 | 50 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 7 | 60 | 0.01 | 0 | - | 0.04 | 0.12
300 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 8 | 300 | 0.01 | -0.002 | - | 0.04 | 0.12
600 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 9 | 600 | 0.02 | -0.003 | - | 0.04 | 0.12
900 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 10 | 900 | - | - | - | 0.04 | 0.12
1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
No Urut Titik Ukur |  | Waktu | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | No Urut Titik Ukur |  | Waktu | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
|  | s | [9 empty] | s
I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.12 |  |  | VII | 1 | 60 | 0.02 | 0.01 | -0.006 | 0.008 | 0.12
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.121 |  |  |  | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0015 | 0.121
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 60 | -0.002 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 0.12
| 4 | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 |  |  |  | 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 5 | 60 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 7 | 60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 8 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 9 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 10 | 60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 11 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 12 | 60 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 13 | 60 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 14 | 60 | -0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12
| 15 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 16 | 60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 60 | 0.01 | 0 | - | 0.04 | 0.12
II | 1 | 10 | 0.04 | 0.01 | -0.001 | 0.0055 | 0.12 |  |  | VIII | 1 | 300 | 0.02 | 0.01 | -0.002 | 0.006 | 0.12
| 2 | 10 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.121 |  |  |  | 2 | 300 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.121
| 3 | 10 | -0.002 | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 300 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 300 | - | -0.01 | 0.001 | 0.0055 | 0.12
| 5 | 10 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 5 | 300 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 6 | 10 | -0.01 | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 6 | 300 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 7 | 10 | -0.05 | -0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 7 | 300 | -0.06 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12
| 8 | 10 | -0.01 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 300 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 9 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 9 | 300 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 10 | 10 | -0.03 | 0.01 | -0.07 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 10 | 300 | -0.03 | 0.01 | -0.05 | 0.03 | 0.12
| 11 | 10 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 11 | 300 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12
| 12 | 10 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 12 | 300 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12
| 13 | 10 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 |  |  |  | 13 | 300 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 14 | 10 | -0.04 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 |  |  |  | 14 | 300 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12
| 15 | 10 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 15 | 300 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.025 | 0.12
| 16 | 10 | 0 | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 16 | 300 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 17 | 300 | 0.01 | -0.002 | - | 0.04 | 0.12
III | 1 | 20 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 |  |  | IX | 1 | 600 | 0.03 | 0.01 | -0.008 | 0.009 | 0.12
| 2 | 20 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 |  |  |  | 2 | 600 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.0015 | 0.121
| 3 | 20 | - | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 600 | -0.001 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 600 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12
| 5 | 20 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 600 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12
| 6 | 30 | 0 | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 6 | 600 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 7 | 30 | -0.04 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 7 | 600 | -0.05 | -0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.12
| 8 | 30 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 600 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 9 | 30 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 9 | 600 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 10 | 30 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12 |  |  |  | 10 | 600 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12
| 11 | 30 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0.02 | 0.12 |  |  |  | 11 | 600 | -0.04 | 0.01 | -0.04 | 0.025 | 0.12
| 12 | 20 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 600 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
| 13 | 20 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 600 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
| 14 | 20 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 600 | -0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.015 | 0.12
| 15 | 30 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 15 | 600 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12
| 16 | 30 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 16 | 600 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 20 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 17 | 600 | 0.02 | -0.003 | - | 0.04 | 0.12
IV | 1 | 30 | 0.03 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0.12 |  |  | X | 1 | 900 | 0.02 | 0.01 | -0.008 | 0.009 | 0.12
| 2 | 30 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.121 |  |  |  | 2 | 900 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.121
| 3 | 30 | -0.003 | 0.001 | -0.005 | 0.003 | 0.12 |  |  |  | 3 | 900 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 900 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12
| 5 | 30 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 5 | 900 | 0 | -0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 6 | 900 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12
| 7 | 60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 |  |  |  | 7 | 900 | -0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12
| 8 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 8 | 900 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12
| 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 9 | 900 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.12
| 10 | 60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 |  |  |  | 10 | 900 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12
| 11 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 11 | 900 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12
| 12 | 30 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 12 | 900 | 0.02 | 0 | - | 0.04 | 0.12
| 13 | 30 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 13 | 900 | -0.03 | -0.05 | - | 0.04 | 0.12
| 14 | 30 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 14 | 900 | -0.04 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12 |  |  |  | 15 | 900 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.035 | 0.12
| 16 | 60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 16 | 900 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 30 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 17 | 900 | - | - | - | 0.04 | 0.12
V | 1 | 40 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 |  |  | XI | 1 | 1200 | - | - | -0.013 | 0.04 | 0.12
| 2 | 40 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 |  |  |  | 2 | 1200 | - | - | 1e-06 | 0.040333 | 0.121
| 3 | 40 | - | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 1200 | - | - | 0.004 | 0.04 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 1200 | - | 0.05 | - | 0.04 | 0.12
| 5 | 40 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 6 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 7 | 60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 |  |  |  | 7 | 1200 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 8 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 8 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 9 | 1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12
| 10 | 60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 |  |  |  | 10 | 1200 | - | - | -0.05 | 0.04 | 0.12
| 11 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 11 | 1200 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12
| 12 | 40 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 13 | 40 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 1200 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
| 14 | 40 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12 |  |  |  | 15 | 1200 | - | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.12
| 16 | 60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 16 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 17 | 40 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 17 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12 | 0
VI | 1 | 50 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12
| 2 | 50 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121
| 3 | 50 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12
| 5 | 50 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 7 | 60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12
| 8 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
| 10 | 60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12
| 11 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12
| 12 | 50 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 13 | 50 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 14 | 50 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
| 16 | 60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 50 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
4 | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN :510Q061R
Waktu | Tahun |  |  | KOREKSI | DRIFT |  | U95 STD
s | 2022 | 2021 | 2019 |  |  | 1 Tahun
0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | -0.01 | 0.006 | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | -0.01 | 0.006 | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | -0.01 | 0.006 | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | -0.01 | 0.006 | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | -0.01 | 0.006 | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | -0.01 | 0.006 | 0.04 | 0.12
300 | - | -0.01 | 0.001 | -0.01 | 0.0055 | 0.04 | 0.12
600 | - | 0.03 | 0.006 | 0.03 | 0.012 | 0.04 | 0.12
900 | - | 0.03 | 0.006 | 0.03 | 0.012 | 0.04 | 0.12
1200 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.12
Setting Alat | Rata-rata standar | Interpolasi Koreksi | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Interpolasi U95 | Daya Baca UUT | Interpolasi Drift
300 | 350 | 0.005901 | 350.0059 | 0 | -50.0059 | -16.6686 | 50.0059 | 16.6686 | 0.12 | 0.05 | 0.0060019
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN :510Q061R | [8 empty] | Tahun Kalibrasi |  |  |  |  | 4
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 3, SN : 611Q02R | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 1 |  | 1 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q06R | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 2 |  | 2 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 605Q11R | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2019 | 3 |  | 3 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN :510Q061R | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001380 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 5 |  | 5 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001381 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 6 |  | 6 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 7 |  | 7 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001383 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 8 |  | 8 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001384 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 9 |  | 9 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001385 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 10 |  | 10 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001386 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 11 |  | 11 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001387 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 12 |  | 12 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001445 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 13 |  | 13 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001449 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 14 |  | 14 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001452 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 15 |  | 15 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 16 |  | 16 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 207Q01RR | [8 empty] | 2018 | 2017 | - | 17 |  | 17 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
4 | [13 empty] | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT PENGUJIAN
Nomor : 18 / 1 / VIII - 22 / E - 008.27 DL
-
Nama Alat : | Dental Unit |  | Nomor Order : |  | E - 008.27 DL
Merek |  | : | Philips
Model / Tipe |  | : | xxx
Nomor Seri |  | : | 123456
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | :
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | x3
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 1900-01-20
Tanggal Pengujian |  | : | x1
Penanggungjawab Pengujian |  | : | #REF!
Lokasi Pengujian |  | : | x2
Hasil Pengujian |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK.087-19
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-19
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 008.27 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI HEART RATE MONITOR
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Pengujian
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | #VALUE!
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | #VALUE!
HASIL KALIBRASI | #VALUE!
BAHAN GABUNGAN | #VALUE!
#VALUE!
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## ESA
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
1 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [6 empty] | 2 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [6 empty] | 3 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2021 | 2022
| 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | -0.07 | -1.6 | -1.43 | 0.765 | 1.8 | 0.012
| 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  |  | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  |  | 180 | -0.13 | -1.9 | -1.81 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  |  | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.135 | 2.4 |  |  | 200 | -0.26 | -2.14 | -2.05 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.28 | 2.64 |  |  | 220 | -0.29 | -3.44 | -2.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  |  | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.54 | 2.76 |  |  | 230 | -0.23 | -2.52 | -11.79 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  |  | 250 | -0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0050005 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2021 | 2022
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295 |  |  | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.54 | 0.295 |  |  | 50 | 2 | 2.1 | 9.1 | 3.55 | 0.295
| 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59 |  |  | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.55 | 0.59 |  |  | 100 | 2 | 2.3 | 6 | 2 | 0.59
| 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18 |  |  | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 4.85 | 1.18 |  |  | 200 | 3.6 | 2.5 | -3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95 |  |  | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 11.85 | 2.95 |  |  | 500 | 2.9 | 4.3 | -18.8 | 11.55 | 2.95
| 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9 |  |  | 1000 | -0.067 | 1e-06 | 1e-06 | 0.033501 | 5.9 |  |  | 1000 | 3 | 2 | -47 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2015 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2021 | 2022
| 10 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 1.4 |  |  | 10 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.059 | 0.0059 |  | 10 | 1e-06 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.017
| 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 1.4 |  |  | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.118 |  |  | 20 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.34
| 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 1.4 |  |  | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | 0.3 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.85
| 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.4 |  |  | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 0.59 |  |  | 100 | 0.6 | 0.06 | 0.1 | 0.27 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2021 | 2022
| 0.01 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 0.0012
| 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.012 |  |  | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.0065 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | 0.006 | -0.012 | 0.009 | 0.012
| 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.024 |  |  | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0565 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 0.013 | -0.008 | 0.0105 | 0.024
4 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [6 empty] | 5 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [6 empty] | 6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2019
| 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.075 | 2.16 |  |  | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  |  | 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16
| 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.39 | 2.4 |  |  | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  |  | 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4
| 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.065 | 2.64 |  |  | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  |  | 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64
| 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  |  | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  |  | 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76
| 250 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 3 |  |  | 250 | -0.31 | 1e-06 | 1e-06 | 0.155 | 3 |  |  | 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 0.0059 |  | 1e-05 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9e-08 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 2.3 | -0.3 | -0.29 | 1.3 | 0.295 |  |  | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295 |  |  | 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295
| 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 2.25 | 0.59 |  |  | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59 |  |  | 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59
| 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 2.35 | 1.18 |  |  | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18 |  |  | 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1.65 | 2.95 |  |  | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95 |  |  | 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 4.85 | 2.95
| 1000 | -1 | 2 | 2 | 1.5 | 5.9 |  |  | 1000 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.9 |  |  | 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 44 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2019
| 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 | 0.017 |  | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1.7e-08 | 0.017
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.34 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34
| 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.85 |  |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.85 |  |  | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.85
| 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1.7 |  |  | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.7 |  |  | 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0015 | 0.0012
| 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012 |  |  | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012 |  |  | 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012
| 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024 |  |  | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024 |  |  | 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024
7 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [6 empty] | 8 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [6 empty] | 9 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2022 | 2020
| 150 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.11 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | -0.17 | -0.08 | -0.17 | 0.045 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 1e-06 | -0.17 | -0.24 | 0.12 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.065 | 2.16 |  |  | 180 | -0.16 | -0.2 | -0.22 | 0.03 | 2.16 |  |  | 180 | 1e-06 | -0.39 | -0.14 | 0.195 | 2.16
| 200 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | 2.4 |  |  | 200 | 0.1 | -0.25 | -0.33 | 0.215 | 2.4 |  |  | 200 | 1e-06 | -0.23 | -0.33 | 0.165 | 2.4
| 220 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | 0.13 | 2.64 |  |  | 220 | -0.35 | -0.29 | -0.39 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | 1e-06 | -0.16 | -0.45 | 0.225 | 2.64
| 230 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0.045 | 2.76 |  |  | 230 | -0.37 | -0.34 | -0.39 | 0.025 | 2.76 |  |  | 230 | 1e-06 | -0.15 | -0.54 | 0.27 | 2.76
| 250 | 0.44 | 0 | 0.38 | 0.22 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | -0.49 | 0.245 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2022 | 2020
| 1e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 5 | 1.9 | 1.7 | 1.65 | 0.295 |  |  | 50 | 4.1 | 4.9 | 0.8 | 2.05 | 0.295 |  |  | 50 | 1e-06 | 6.6 | 0.9 | 3.3 | 0.295
| 100 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 2.25 | 0.59 |  |  | 100 | 6 | 9.2 | 1.7 | 3.75 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 5 | 2.1 | 2.5 | 0.59
| 200 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 4.1 | 1.18 |  |  | 500 | 9 | -0.2 | 3.4 | 4.6 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | -8.2 | 3.7 | 5.95 | 2.95
| 500 | 9.3 | 0.9 | 3 | 4.2 | 2.95 |  |  | 500 | 9.5 | -25.1 | 7.2 | 17.3 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | -31.8 | 8.3 | 20.05 | 2.95
| 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 44 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | -0.066 | 1e-06 | 0.033001 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | -74 | 1e-06 | 37 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2022 | 2020
| 10 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017
| 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  |  | 20 | 0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0004995 | 0.34 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.34
| 50 | 0.3 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 | 0.85 |  |  | 50 | 0.2 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 | 0.85 |  |  | 50 | 1e-06 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 | 0.85
| 100 | 0.8 | 0.9 | 1e-06 | 0.45 | 1.7 |  |  | 100 | 1.1 | 0.6 | 1e-06 | 0.55 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2022 | 2020
| 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | -0.001 | -0.001 | 0.0005005 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0.008 | 0.003 | 1e-06 | 0.0039995 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.001 | -0.002 | 0.001 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 0.004 | -0.003 | 0.0035 | 0.0012
| 1 | -0.006 | 0.002 | -0.002 | 0.004 | 0.012 |  |  | 1 | -0.005 | -0.001 | 1e-06 | 0.0025005 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | 0.005 | 0.001 | 0.0024995 | 0.012
| 2 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0040005 | 0.024 |  |  | 2 | -0.003 | -0.006 | 1e-06 | 0.0030005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 0.005 | -0.001 | 0.003 | 0.024
10 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 5838068 | [6 empty] | 11 | Electrical Safety Analyzer 11 | [6 empty] | 12 | Electrical Safety Analyzer 12
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020
| 150 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.17 | 0.085001 | 1.2 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.24 | 0.12 | 1.2
| 180 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.22 | 0.11 | 1.2 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.14 | 0.070001 | 1.2
| 200 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2
| 220 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.45 | 0.225 | 1.2
| 230 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.54 | 0.27 | 1.2
| 250 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020
| 1e-06 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59
| 50 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7 | 0.85 | 0.59 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1 | 1.05 | 0.59
| 100 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.4 | 1.7 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.7 | 1.85 | 0.59
| 200 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 500 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 1000 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 0.59 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 80 | 40 | 0.59 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | -97 | 48.5 | 0.59
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2021 | 2018 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020
| 10 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.7 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 20 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.7 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 50 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.7 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 100 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020
| 0.01 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| 0.1 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 1.2 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.003 | 0.0015005 | 1.2
| 1 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 1.2 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 1.2
| 2 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.2 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 1.2 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 1.2
1 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056
KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Tegangan jala-jala listrik |  |  |  |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
| ( V ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | 224 |  | -0.12178
| 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 1.8 |  | Tahanan isolasi kabel catu daya
| 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  | 11 |  | 6.6196e-07 |  |  | 224 | 223.8782 | 223.8782 | 223.9
| 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | 11 | 11 | 11
| 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  | 0.122 |  | 0.0031678 |  |  | 0.122 | 0.122 | 0.122
| 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  | Arus bocor |  |  |  |  | 660 | 660 | 660
| 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  | 660 |  | -0.23941 |  |  | - | - | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Arus bocor |  |  |  | NC | 10 | 10 | 10
| ( uA ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | - |  | - |  | Tegangan U 95 | 223.8782 | 2.6865 | Volt | 2.7
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 5.9e-09 |  | Arus bocor |  |  |  |  | ( 223.9 ± 2.7 ) Volt |  | (
| 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295 |  | 10 |  | -0.11111 |  |  |  |  | ±
| 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59 | [8 empty] | )
| 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18 | [6 empty] | 660 | 660 | 660
| 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95
| 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2015
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 1.4
| 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 1.4
| 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 1.4
| 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.4
| Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2019
| 0.01 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.00012
| 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.0012
| 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.012
| 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [12 empty] | 1
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2019 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2017 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2018 | 2021 | 2022 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2019 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2019 | 2022 | 2020 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 5838068 | [7 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
1 | [13 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Note on N137: INPUT DISINI

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 6 September 2023 | Soft Lama | Soft Baru | Iqbal
2 | 2023-09-07 |  | Update Alat + Sertifikat Esa Dan Hygro | Iqbal
Rev 2 : 7.9.2023

## LK
LEMBAR KERJA PENGUJIAN ULTRASOUND THERAPY
Nomor Sertifikat / No. Surat Keterangan : 55 / ...... / ...... - ...... / E - ........
Merek |  |  |  | : | ................................................................
Model/Tipe |  |  |  | : | ................................................................
No. Seri |  |  |  | : | ................................................................
Resolusi |  |  |  | : | ............. W
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : | ................................................................
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : | ................................................................
Nama Ruang |  |  |  | : | ................................................................
Metode Kerja |  |  |  | : | MK.066-18
I. | Kondisi Ruang |  |  |  |  | AWAL | AKHIR
| 1. Suhu |  |  |  | : |  |  |  | °C
| 2. Kelembaban Relatif |  |  |  | : |  |  |  | %
| 3. Tegangan Jala-jala |  |  |  | :
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [12 empty] | Skor
| 1. Fisik |  |  |  | : Baik / Tidak Baik |  |  | (Pilih salah satu dan coret yang tidak perlu) | [5 empty] | 5%
| 2. Fungsi |  |  |  | : Baik / Tidak Baik | [8 empty] | 5%
III. | Pengujian keselamatan listrik
| No | Parameter | [7 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Skor
| 1 | Resistensi Isolasi | [8 empty] | MΩ | > 2 | MΩ | 10%
| 2 | Resistensi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas)* | [8 empty] | Ω | ≤ 0.2 | Ω | 10%
| 3 | Resistensi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas)* | [8 empty] | Ω | ≤ 0.3 | Ω
| 4 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I** | [8 empty] | µA | ≤ 500 | µA | 10%
| 5 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II** | [8 empty] | µA | ≤ 100 | µA
| 6 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [8 empty] | µA | ≤ 5000 | µA | 10%
[11 empty] | * | pilih salah satu
[11 empty] | ** | pilih salah satu
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Energi
1. Frekuensi …….. MHz dengan satuan Watt / W/cm²
| No | Parameter | Setting Pada Alat |  |  | Hasil Pembacaan Standar (Watt) | [5 empty] | Toleransi |  | Skor
|  |  | Satuan |  |  | I | II |  | III | IV | V
|  |  | W/cm² | Watt
| 1 | Ultrsound Power | 1 | 1 | [7 empty] | ± 20% |  | 40%
| 2 |  | 1.5 | 2
| 3 |  | 2 | 6
| 4 |  | 2.5 | 8
| 5 |  | 3 | 10
b. Kalibrasi Waktu Therapy
| No. | Parameter | Setting pada Alat | I |  | II | III |  | IV | V | Toleransi |  |  | Skor
| 1 | Waktu Therapy (s) | 300 | [7 empty] | ± 60 s |  |  | 10%
** Pada pengujian kinerja frekuensi, jumlah titik pengukuran harus lebih dari empat dan seluruh parameter kinerja masuk dalam batas toleransi (HIJAU)
V. | Keterangan :
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
VI. | Alat Yang Digunakan :
| □ | 1. Ultrsound Power Meter, Merek : OHMiC, Model : UPM-DT-10AV ( B432907943 ), UPM-DT-10PA ( 9013PA1131 )
| □ | 1. Ultrsound Power Meter, Merek : GOSSEN, Model : SCULIFE ( 90129911017 Rev B ) ( 90129911018 Rev B )
| □ | 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056) / (1834020)
| □ | 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077) / (2853078) / (3148907) / (3148908) / (3699030)
(464670010) / (4669058) / (5838068)
| □ | 3. Stopwatch, Merek : Casio , Model : HS - 3 / HS - 80TW, SN : (611Q02R) / (510Q06R) / (207Q01R)
| □ | 3. Stopwatch, Merek : EXTECH Model : 365535 SN : 001380 / 001381 / 001382 / 001383 / 001384 / 001385 / 365535 SN : 001386
001387 / 001445 / 001452 / 005018
| □ | 4. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (14082463) / (15062872) / (15062873) / (15062874) / (15062875)
| □ | 4. Thermo/hygro/barometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB.200, SN : (34903053) / (34904091) / (34903051) / (34903046)
| □ | 4. Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, Model : ST-50 A, SN : (HE21-000669) / (HE21-000670)
| □ | 4. Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : (100605) / (100609) / (100611) / (100615) / (100617)
(A.100616) / (A.100618) / (A.100686)
VII. | Kesimpulan
LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI
VII. | Petugas Kalibrasi
..........................................
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

## ID
INPUT DATA PENGUJIAN ULTRASOUND THERAPY
[5 empty] | Nomor Sertifikat : 55 / |  |  | 12 / XI - 12 / E - 067.001 DL
Merek |  |  |  | : | PHYSIOMED
Model/Tipe |  |  |  | : | PHYSISON Expert
No. Seri |  |  |  | : | PSE-0810207 gb
Resolusi |  |  |  | : | 0.1 | W
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : | 9 September 2023
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : | 9 September 2023
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Ruang |  |  |  | : | Ruang Fisiotherapy
Metode Kerja |  |  |  | : | MK.066-18
I. | Kondisi Ruang |  |  |  | Awal | Akhir | Pembacaan Standar
| 1. Suhu |  |  | : | 26.7 | 26.7 | 26.7 |  | °C
| 2. Kelembaban |  |  | : | 66.4 | 66.4 | 66.4 |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  |  | : | 224 |  | 223.8782 |  | V
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  |  | : | Baik
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [6 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | 11 | M Ω | > 2 | MΩ |  | G | PUTIH
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | 0.122 | Ω | ≤ 0.2 | Ω |  | NC | 10 |  | ( SILAHKAN DIINPUT "NC" )
| 4 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | 660 | µA | ≤ 500 | µA
| 6 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [6 empty] | - | µA | ≤ 50 | µA
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Energi
1. Frekuensi 1 MHz dengan satuan Watt
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar |  |  |  |  | Terukur Rata-Rata Standar | Rata-Rata Terkoreksi | STDEV | [5 empty] | Rata-Rata Terkoreksi
|  |  |  | I | II | III | IV | V
| 1 | Ultrsound Power | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [5 empty] | 1
| 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | [5 empty] | 2
| 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | [5 empty] | 3
| 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
| 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | [5 empty] | 5
b. Kalibrasi Waktu Therapy
| No. | Parameter | Setting Alat | I | II | III | IV | V | Terukur Rata-rata Standar | Rata-Rata Terkoreksi | STDEV | [5 empty] | Rata-Rata Terkoreksi
| 1 | Waktu Therapy (s) | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350.0059 | 0 | [5 empty] | 350.0059
V. | Keterangan :
Ketidakpastian pengukuran Ultrasound Power dari ketidakpastian tipe A dan Tipe B
Ketidakpastian pengukuran Waktu Therapy dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi Ultrasound Therapy tertelusur ke Satuan Internasional melalui OHMiC Instrument
Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
-
Alat tidak boleh digunakan pada ruangan yang tidak dilengkapi instalasi grounding
VI. | Alat Yang Digunakan :
Ultrsound Power Meter, Merek : OHMiC, Model : UPM-DT-10AV, SN : B432907943
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN :510Q061R
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Ultrsound Power Meter, Merek : OHMiC, Model : UPM-DT-10AV, SN : B432907943
|  | Ultrsound Power Meter, Merek : OHMiC, Model : UPM-DT-10PA, SN : 9013PA1131 | [8 empty] | Tidak terdapat grounding
|  | Ultrsound Power Meter, Merek : GOSSEN, Model : SCULIFE (90129911017 Rev B) | [8 empty] | -
Ultrsound Power Meter, Merek : GOSSEN, Model : SCULIFE (90129911018 Rev B)
|  | Ultrsound Power Meter, Merek : OHMiC, Model : UPM-DT-10AV (…...........) | [8 empty] | Nomor Sertifikat : 55 / | Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
|  | Ultrsound Power Meter, Merek : OHMiC, Model : UPM-DT-10AV (…...........) | [8 empty] | Nomor Surat Keterangan : 55 / | Alat yang diuji melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Ultrsound Power Meter, Merek : OHMiC, Model : UPM-DT-10AV (…...........)
|  | Ultrsound Power Meter, Merek : OHMiC, Model : UPM-DT-10AV (…...........) | [8 empty] | Baik
Tidak Baik
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056
|  | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [8 empty] | 0.2
|  | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 0.2 | ≤ 0.2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | Achmad Fauzan Adzim
|  | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [15 empty] | Choirul Huda
|  | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [8 empty] | ≤ 0.3 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | [5 empty] | Dany Firmanto
|  | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 500 | ≤ 500 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | Donny Martha
|  | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [8 empty] | ≤ 100 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | [5 empty] | Fatimah Novrianisa
|  | Electrical Safety Analyzer 8 | [15 empty] | Fikry Faradinna
|  | Electrical Safety Analyzer 9 | [15 empty] | Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
|  | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 3, SN : 611Q02R | [15 empty] | Isra Mahensa
|  | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q06R | [15 empty] | Muhammad Arrizal Septiawan
|  | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN :207Q01R | [7 empty] | Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI | [7 empty] | Muhammad Iqbal Saiful Rahman
|  | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN :510Q061R | [7 empty] | Hasil kalibrasi Waktu Therapy tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU | [7 empty] | Muhammad Irfan Husnuzhzhan
|  | Stopwatch, Merek : | [15 empty] | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
|  | Stopwatch, Merek : | [15 empty] | Rangga Setya Hantoko
|  | Stopwatch, Merek : | [8 empty] | Hasil Pengukuran Kinerja Ultrasound Therapy | [6 empty] | Septia Khairunnisa
|  | Stopwatch, Merek : | [8 empty] | Hasil Pengukuran Kinerja Ultrasound Therapy pada Probe Small | [6 empty] | Taufik Priawan
|  | Stopwatch, Merek : | [8 empty] | Hasil Pengukuran Kinerja Ultrasound Therapy pada Probe 1 | [6 empty] | Venna Filosofia
|  | Stopwatch, Merek : | [8 empty] | Hasil Pengukuran Kinerja Ultrasound Therapy pada Probe 2 | [6 empty] | Wardimanul Abrar
TIDAK TERDAPAT PROBE 2
|  | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [8 empty] | 1. Frekuensi 1 MHz dengan satuan Watt |  |  |  | W/cm² | Watt
|  | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [8 empty] | 1. Frekuensi 1 MHz dengan satuan Watt/cm² |  |  |  | 1 | 1
|  | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [8 empty] | 2. Frekuensi 3 MHz dengan satuan Watt |  |  |  | 1.5 | 2
|  | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [8 empty] | 2. Frekuensi 3 MHz dengan satuan Watt/cm² |  |  |  | 2 | 6
|  | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [12 empty] | 2.5 | 8
|  | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [12 empty] | 3 | 10
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053
|  | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [8 empty] | Tidak terdapat grounding
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670
12
[11 empty] | G | 4 | ( SILAHKAN DIINPUT "NC" )
[11 empty] | NG |  | ( KASIH TANDA "-" )
[11 empty] | 660 | 0 | PUTIH
[11 empty] | 500 | NO | MERAH
|  | Alat tidak boleh digunakan pada ruangan yang tidak dilengkapi instalasi grounding | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | NG
|  | Tidak terdapat instalasi grounding di ruangan | [8 empty] | 1 | 1 | G
|  | - | [8 empty] | 100 | YES | NO
[11 empty] | 1 |  | YES
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
M Ω
M Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Note on P26: INPUT "G" & "NG"
Note on J27: Baris warna hijau bisa dipilih
Note on P27: NC = NORMAL CLOSE
Note on Q27: INPUT NILAI "NC" DISINI
Note on J28: BILA HASILNYA KELUAR, MAKA LAKUKAN PENGUKURAN "NC" DAN HASILNYA INPUT PADA KOLOM "NC"
Note on J29: BILA HASILNYA KELUAR, MAKA LAKUKAN PENGUKURAN "NC" DAN HASILNYA INPUT PADA KOLOM "NC"
Note on D37: Pada setting alat diisi sesuai setting di lembar kerja

## Budget
KL.UB - 066-18 / REV : 0
UNCERTAINTY BUDGET
FREKUENSI
Ultrasound Power |  | 1 | [8 empty] | Ultrasound Power |  | 4
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | W | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Repeatability | W | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | W | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | 2. Daya baca UUT | W | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Jumlah | [8 empty] | 0.00083333 | 1.3889e-08 | Jumlah | [8 empty] | 0.00083333 | 1.3889e-08
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028868 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057983 | W | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057983 | W
Ultrasound Power |  | 2 | [8 empty] | Ultrasound Power |  | 5
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | W | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Repeatability | W | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | W | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | 2. Daya baca UUT | W | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Jumlah | [8 empty] | 0.00083333 | 1.3889e-08 | Jumlah | [8 empty] | 0.00083333 | 1.3889e-08
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028868 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028868
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057983 | W | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057983 | W
Ultrasound Power |  | 3 | [8 empty] | Ultrasound Power |  | #REF!
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | W | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Repeatability | W | normal | #REF! | 2.2361 | 4 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
2. Daya baca UUT | W | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | 2. Daya baca UUT | W | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Jumlah | [8 empty] | 0.00083333 | 1.3889e-08 | Jumlah | [8 empty] | #REF! | #REF!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.028868 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #REF!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #REF!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #REF!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.057983 | W | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #REF! | W
Waktu Therapy |  | 300 | s
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | s | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | s | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Serifikat Stopwatch | s | normal | 0.12 | 2.4495 | 50 | 0.04899 | 1 | 0.04899 | 0.0024 | 1.152e-07
4. Drift Standar Stopwatch | s | rect. | 0.0060019 | 1.7321 | 50 | 0.0034652 | 1 | 0.0034652 | 1.2008e-05 | 2.8837e-12
Jumlah | [8 empty] | 0.085745 | 0.000139
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.29282
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 52.8924
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0059
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58736 | s

## Penyelia
HASIL KALIBRASI ULTRASOUND THERAPY
Nomor Sertifikat : 55 / 12 / XI - 12 / E - 067.001 DL
Merek |  |  |  | : PHYSIOMED
Model/Tipe |  |  |  | : PHYSISON Expert
No. Seri |  |  |  | : PSE-0810207 gb
Resolusi |  |  | : | 0.1 | W
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : 9 September 2023
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : 9 September 2023
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Ruang |  |  |  | : Ruang Fisiotherapy
Metode Kerja |  |  |  | : MK.066-18
[16 empty] | ( | ±
I. | Kondisi Ruang | [14 empty] | ) | °C
| 1. Suhu |  |  | : ( 26.5 ± 0.3 ) °C | [12 empty] | %RH
| 2. Kelembaban |  |  | : ( 62.4 ± 1.3 ) %RH | [12 empty] | Volt
| 3. Tegangan Jala-jala |  |  | : ( 223.9 ± 2.7 ) Volt | [12 empty] | :
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [13 empty] | Pemeriksaan Fisik
| 1. Fisik |  |  | : Baik | [10 empty] | 5
| 2. Fungsi |  |  | : Baik | [10 empty] | 5
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik | [13 empty] | 10
| No | Parameter | [6 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
Pengujian Keselamaatan Listrik
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | 11 | MΩ | > 2 | M Ω |  |  | 10
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | 0.122 | Ω | ≤ 0.2 | Ω |  |  | 10 |  |  |  | - | Tidak terdapat grounding
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | 660 | µA | ≤ 500 | µA |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [6 empty] | - |  | ≤ 50 | µA |  |  | 0 |  |  | MERAH | 20
0
IV. | Pengujian Kinerja | [13 empty] | 20
| a. Kalibrasi Energi | [11 empty] | ü
| 1. Frekuensi 1 MHz dengan satuan Watt | [11 empty] | û
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%) |  |  |  | Koreksi + U95 (%)
Kalibrasi
| 1 | Ultrsound Power ( W ) | 1 | 1 | 0 | 0 | ± 20 | ± | 5.7983 | ü |  | 5.7983 |  |  | 100 | 1 |  |  |  |  | YES | 8 | yes | 1 | 5 | 0 | 0
| 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | ± | 2.8991 | ü |  | 2.8991 | [8 empty] | YES | 8 | yes | 1
| 3 |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | ± | 1.9328 | ü |  | 1.9328 | [8 empty] | YES | 8 | yes | 1
| 4 |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | ± | 1.4496 | ü |  | 1.4496 | [8 empty] | YES | 8 | yes | 1
| 5 |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  | ± | 1.1597 | ü |  | 1.1597 | [8 empty] | YES | 8 | yes | 1
40
| b. Kalibrasi Waktu Therapy | [14 empty] | 2 | 50
| No. | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  | Koreksi + U95 (s)
| 1 | Durasi Therapy (s) | 300 | 350.0059 | 50.0059 | ± 70 s | ± | 0.58736 | ü |  | 50.5933 |  |  |  | 100 | 1 |  |  |  |  | YES |  | 10
V. | Keterangan : | [19 empty] | 8
Ketidakpastian pengukuran Ultrasound Power dari ketidakpastian tipe A dan Tipe B
| Ketidakpastian pengukuran Waktu Therapy dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2 | [19 empty] | 50
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi Ultrasound Therapy tertelusur ke Satuan Internasional melalui OHMiC Instrument
Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
-
Alat tidak boleh digunakan pada ruangan yang tidak dilengkapi instalasi grounding
TOTAL SKOR
VI. | Alat Yang Digunakan : | [12 empty] | 80
Ultrsound Power Meter, Merek : OHMiC, Model : UPM-DT-10AV, SN : B432907943
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN :510Q061R
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
| Muhammad Iqbal Saiful Rahman | [8 empty] | TOTAL SKOR
80
|  | Nama |  |  | Tanggal |  | Paraf
|  | Dibuat Oleh : | Muhammad Iqbal Saiful Rahman |  | 2023-09-19
Penyelia :
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
M Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

## LH
HASIL KALIBRASI ULTRASOUND THERAPY
Nomor Sertifikat : 55 / 12 / XI - 12 / E - 067.001 DL
Merek |  |  | : PHYSIOMED
Model/Tipe |  |  | : PHYSISON Expert
No. Seri |  |  | : PSE-0810207 gb
Resolusi |  | : | 0.1 | W
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : 9 September 2023
Tanggal Kalibrasi |  |  | : 9 September 2023
Tempat Kalibrasi |  |  | : Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Ruang |  |  | : Ruang Fisiotherapy
Metode Kerja |  |  | : MK.066-18
±
I. | Kondisi Ruang | [10 empty] | °C
| 1. Suhu |  | : | 26.5 | 0.3 | [6 empty] | %
| 2. Kelembaban Relatif |  | : | 62.4 | 1.3 | [6 empty] | V
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | 223.9 | 2.7 | [6 empty] | :
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  | 11 | MΩ | > 2 | MΩ
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  |  |  | 0.122 | Ω | ≤ 0.2 | Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  | 660 | µA | ≤ 500 | µA
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan |  |  |  | - |  | ≤ 50 | µA
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Energi
1. Frekuensi 1 MHz dengan satuan Watt
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) |  | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Ultrsound Power ( W ) | 1 | 1 | 0 | 0 | ± 20 |  | ± | 5.7983
| 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | ± | 2.8991
| 3 |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | ± | 1.9328
| 4 |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | ± | 1.4496
| 5 |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | ± | 1.1597
b. Kalibrasi Waktu Therapy
| No. | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Durasi Therapy (s) | 300 | 350.0059 | 50.0059 | ± 70 s | ± | 0.58736
VI. | Keterangan :
Ketidakpastian pengukuran Ultrasound Power dari ketidakpastian tipe A dan Tipe B
Ketidakpastian pengukuran Waktu Therapy dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi Ultrasound Therapy tertelusur ke Satuan Internasional melalui OHMiC Instrument
Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
-
Alat tidak boleh digunakan pada ruangan yang tidak dilengkapi instalasi grounding
Halaman 2 dari 3 halaman
VII. | Alat Yang Digunakan :
Ultrsound Power Meter, Merek : OHMiC, Model : UPM-DT-10AV, SN : B432907943
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN :510Q061R
VIII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
IX. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 3 dari 3 halaman
Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
M Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.3 | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | U95
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 |  |  | Suhu | 0.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | %RH | 1.3
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1.75
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | hPa |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 0 | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | -0.7 | - | 0 |  | 1 | 35 | -1.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.4 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.9 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | 0.4 | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | - | 0 |  | 7 | 90 | -3.2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | -0.2 | - | 0 |  | 1 | 35 | 0.6 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.3 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.6 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -1.1 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | -0.6 | - | 0 |  | 1 | 35 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.5 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.1 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 90 | -2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - |  |  | %RH |  | 2021 | - |  |  | hPa |  | 2021 | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - | 0
20 | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2017 | - |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH | [6 empty] | hPa |  |  |  |  | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 0.6 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | 0 |  | 13 | 0.3
| 13 | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 13 | 35 | -1.4 | - | 0 |  |  | 13 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 14 | 0.4
| 14 | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 35 | 0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 15 | 0.3
| 15 | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 35 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 750 | - | - | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | 0 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 970 | 1 | - | 0 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | 0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 970 | 1 | - | 0 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 970 | 1 | - | 0 |  | 13 | 2.7
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | 0 |  | 14 | 2.2
| 17 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | 0 |  | 15 | 2.7
| 18 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 800 | - | - | 0 |  | 18 | 1.6
[21 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 980 | 1 | - | 0 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 980 | 1 | - | 0 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 980 | 1 | - | 0 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | 0 |  | 13 | 1.5
| 19 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | 0 |  | 14 | 1.5
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 850 | - | - | 0 |  | 15 | 1.5
[21 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 1e-06 | -0.3 | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0.1
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | 0
| 13 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -1.5 | - | 0 |  |  | 13 | 990 | 1.1 | - | 0
| 14 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 990 | 1.1 | - | 0
| 15 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 990 | 1.1 | - | 0
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 60 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | 0
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 900 | - | - | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1.75
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 13 | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -1.9 | - | 0 |  |  | 13 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 14 | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 15 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | 0
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 1000 | - | - | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | 0
| 13 | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -2.5 | - | 0 |  |  | 13 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 14 | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | -0.9 | - | 0 |  |  | 14 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 15 | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -1.3 | - | 0 |  |  | 15 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 16 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | 0
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 1005 | - | - | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1.9
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 13 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -3.2 | - | 0 |  |  | 13 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 14 | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 15 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -2 | - | 0 |  |  | 15 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0 |  |  | 16 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | 0 |  |  | 17 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | 0 |  |  | 18 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 1020 | - | - | 0
4 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 |  |  |  | 4 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 |  |  |  | 4 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 |  |  |  | 4 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872
Suhu | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2019 | 2017 |  |  | %RH | 2019 | 2017 |  |  | hPa | 2019 | 2017
15 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  | 35 | -4.5 | -1.7 | 1.4 |  | 750 | - | - | 0
20 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 40 | -4.4 | -1.5 | 1.45 |  | 800 | - | - | 0 |  | Suhu | 26.7 | 26.4854 |  | 0.3
25 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 50 | -4.3 | -1 | 1.65 |  | 850 | - | - | 0 |  | %RH | 66.4 | 62.397 |  | 1.3
30 | -0.1 | -0.6 | 0.25 |  | 60 | -4.2 | -0.3 | 1.95 |  | 900 | - | - | 0 |  | hPa |  | 0 |  | 0
35 | -0.3 | -0.6 | 0.15 |  | 70 | -4 | 0.7 | 2.35 |  | 1000 | - | - | 0
37 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |  | 80 | -3.8 | 1.9 | 2.85 |  | 1005 | - | - | 0 |  | HASIL | ( 26.5 ± 0.3 ) °C
40 | -0.5 | -0.6 | 0.05 |  | 90 | -3.5 | 3.3 | 3.4 |  | 1020 | - | - | 0 |  |  | ( 62.4 ± 1.3 ) %RH
( 0.0 ± 0.0 ) hPa
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI TEKANAN
26.7 |  |  |  | -0.21461 | 66.4 |  |  |  | -4.003 | 0
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [11 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 1 |  | 26.5 | 0.3 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2 |  | 62.4 | 1.3 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 3 |  | 0.0 | 0.0 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2020 | - | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2020 | - | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 20
4