## RIWAYAT REVISI
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-02-02 | HASIL Kalibrasi | Hasil Kalibrasi Wall Suction
|  | Hasil Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
2 | 2021-07-29 | Update sertifikat DPM, Thermohygro | DONE | Rangga
3 | 2021-08-10 | Update sertifikat DPM, Thermohygro, LK REV 0 jadi rev 1 | DONE | Rangga
4 | 9.12.2021 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge tertelusur ke Satuan SI melalui | Rangga
5 | 3 Januari 2022 | Pada pengujian kinerja belum ada parameter tekanan hisap maksimum | Menambahkan pengukuran tekanan hisap maksimum | Diman
6 | 3 Januari 2022 |  | Tanggal Penerimaan Alat | Diman
7 | 27.1.2022 | koreksi pada dpm terdiri dari 2 sertifikat | sekarang koreksinya menjadi sertifikat dari 3 tahun terakhir guna kepentingan drift | Rangga
8 | 27.1.2022 | muncul error value pada sertifikat kalibrator tekanan terkonversi | dirapikan menggunakan if error(-) terlihat rapi | Rangga
9 | 4.2.2022 | validasi rumus excell setelah perubahan | sudah di validasi rumus excell | Rangga
10 | 10.2.2022 | Update sertifikat DPM4_2G | sudah update | Rangga
11 | 10.2.2022 | Update sertifikat thermohygrometer | sudah update | Diman
12 | 11.2.2022 | sheet sertifikat dan surat keterangan | update rumus pada sheet sertifikat | Rangga
13 | 11.2.2022 | sheet input | update data faskes untuk kepentingan sertifikat | Rangga
14 | 14.2.2022 | sheet input kolom tanggal kalibrasi dan penerimaan alat ngga bisa menggunakan format tanggal indonesia sebab menggunakan regional english | penulisan menggunakan bulan inggris melalui format cells; date. Untuk mengakomodir tahun dapat di tambahkan 1 tahun sebelumnya value () pada sertifikat tanggal kalibrasi pada sheet rumus sertifikat secara otomatis menggunakan rumus date dg kelemahan muncul value dan diatasi dengan rumus text, CONTOH PENULISAN : 22dec2024 atau 22 dec 2024 | Rangga | PR REGIONAL
15 | 14.2.2022 | sheet rumus sertifikat memiliki kelemahan pada baris MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF yang cenderung berubah ke bulan inggris disebabkan regional english. | sudah diatasi dengan rumus [$-id] beralih ke bulan indonesia | Rangga
16 | 2.3.2022 | Hasil Kalibrasi Wall Suction | menjadi kapital HASIL KALIBRASI WALL SUCTION | Rangga
16 | 2.3.2022 | misal setiap sheet : T.LK-04/REV:1 | menjadi misal : T.04 | Rangga
17 | 13.7.2022 | Update sertifikat DPM4_2G | sudah update | Liha
17 | 13.7.2022 | sheet ID belum memiliki validasi | Sudah dibuat validasi | Liha
18 | 14.7.2022 | validasi budget pada titik -300 s.d -400 tidak sesuai | validasi budget pada titik -300 s.d -400 sudah sesuai | Liha
19 | 15.7.2022 | Update sertifikat thermohygrometer | sudah update | Liha
20 | 9.8.2022 | - | merapikan tanggal dan drift pada sheet osertifikat naik terkini | Rangga
21 | 5.2.2023 | Update sertifikat DPM 2G | update SN 1831021 (27.9.2022), 1831023 (27.9.2022), 4414016 (27.9.2022), 4414018 (27.9.2022) | Ilyas
22 | 5.2.2023 | validasi ID dan budget | sudah divalidasi | Ilyas
Rev 20 : 9.8.2022

## LK
LEMBAR KERJA KALIBRASI WALL SUCTION
Nomor Sertifikat / Nomor Surat keterangan : 62 / …....... / .......... - .......... / E - ………...………………. DL / Dt
Merek |  | : | ......................................
Model/Tipe |  | : | ......................................
No. Seri |  | : | ......................................
Kapasitas |  | : | (……………) s/d (………….) |  | satuan : .................
Resolusi |  | : | ...................................... |  | satuan : .................
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | ......................................
Tanggal Kalibrasi |  | : | ......................................
Tempat Kalibrasi |  | : | ......................................
Nama Ruang |  | : | ......................................
Petugas Pengujian |  | : | ...................................... | [5 empty] | Skor
Pemeriksaan Fisik |  | : | Baik / Tidak Baik | [5 empty] | 25
Pemeriksaan Fungsi |  | : | Baik / Tidak Baik | [5 empty] | 25
Parameter | Penunjukan standar awal | Penunjukan standar akhir
Suhu ( °C )
Kelembaban (% RH)
Tegangan Jala-jala |  | Volt
Parameter | Laju kebocoran tekanan dalam 1 menit |  |  | Toleransi
Kebocoran tekanan |  |  |  | < 15 mmHg
Pembacaan Alat | Pembacaan Standar ( Satuan Pada Standar: .......................................) | [7 empty] | Skor
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | Toleransi
| NAIK | NAIK |  | NAIK | NAIK | NAIK | NAIK
- | - | - |  | - | - | - | - | + 10 % | 50
- | - | - |  | - | - | - | -
- | - | - |  | - | - | - | -
- | - | - |  | - | - | - | -
- | - | - |  | - | - | - | -
Parameter | Hasil Ukur (Satuan : ......................) |  |  | Toleransi (mmHg)
Tekanan Hisap Maksimum (mmHg) |  |  |  | Thoracic, low volume > 40 mmHg Surgical, tracheal > 300 mmHg
Keterangan : ……………………………………………………………………………………………………..
Alat Ukur Yang Digunakan :
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021, 1831023, 4414016, 4414018, 4611021, 4821027
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002, 4821028, 4819018, 4813009
Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875, 15062874, 14082463, 15062872, 15062873
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051, 34903053, 34904091, 34903334, 34903050
Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670, HE 21-000669, HE 01 - 203004
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609, A.100611, A.100605, A.100586, A.100616, A.100618
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617, A.100615
Konversi satuan :
[5 empty] | mmHg ke mmHg | 1 | mmHg ke Psi | 0.019337
[5 empty] | mmHg ke cmHg | 0.1 | kPa ke kPa | 1
[5 empty] | mmHg ke kPa | 0.13332 | kPa ke Mpa | 0.001
[5 empty] | mmHg ke Mpa | 0.00013332 | mBar ke mBar | 1
[5 empty] | mmHg ke mBar | 1.3332 | mBar ke Bar | 0.001
[5 empty] | mmHg ke Bar | 0.0013332 | Psi ke Psi | 1

## KONVERSI SATUAN (hidden)
mmHg | 1 |  | mmHg
cmHg | 10 |  | mmHg
kPa | 7.5006 |  | mmHg
Bar | 750.0617 |  | mmHg
mBar | 0.75006 |  | mmHg
Mpa | 7500.6168 |  | mmHg
Psi | 51.7149 |  | mmHg
Hasil Koversi DBAL :
| Hasil Konversi sertifikat: | Satuan Akhir DBAL :
Satuan Standar : | Hasil Satuan Standar : | Satuan Akhir : | Satuan Kalibrator : | Satuan U95 :
mmHg ke mmHg | 1 | (mmHg) | mmHg | ± (mmHg)
mmHg ke cmHg | 0.1 | (cmHg) | kPa | ± (cmHg)
mmHg ke kPa | 0.13332 | (kPa) | mBar | ± (kPa)
mmHg ke Mpa | 0.00013332 | (Mpa) | Psi | ± (Mpa)
mmHg ke mBar | 1.3332 | (mBar) |  | ± (mBar)
mmHg ke Bar | 0.0013332 | (Bar) |  | ± (Bar)
mmHg ke Psi | 0.019337 | (Psi) |  | ± (Psi)
kPa ke kPa | 1 | (kPa) |  | ± (kPa)
kPa ke Mpa | 0.001 | (Mpa) |  | ± (Mpa)
mBar ke mBar | 1 | (mBar) |  | ± (mBar)
mBar ke Bar | 0.001 | (Bar) |  | ± (Bar)
Psi ke Psi | 1 | (Psi) |  | ± (Psi)
%
Hasil Konversi satuan:
Konversi satuan : | Hasil Konversi :
mmHg ke mmHg | 1
CmHg ke MmHg | 10
kPa ke mmHg | 7.5006
Mpa ke mmHg | 7500.6168
mBar ke mmHg | 0.75006
Bar ke mmHg | 750.0617
Psi ke mmHg | 51.7149

## BUDGET
T.UB-04/Rev.0
UNCERTAINTY BUDGET
0
-200 | (mmHg)
-200 | (mmHg)
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | (mmHg) | Normal | 0 | 2.4495 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | (mmHg) | Normal | 0.05 | 2 | 0.025 | 1 | 50 | 0.025 | 0.000625 | 7.8125e-09
Resolusi Alat | (mmHg) | Rectangular | -2 | 1.7321 | -1.1547 | 1 | 50 | -1.1547 | 1.3333 | 0.035556
Daya baca alat standar | (mmHg) | Rectangular | 0.25 | 1.7321 | 0.14434 | 1 | 50 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
Drift | (mmHg) | Rectangular | #VALUE! | 1.7321 | #VALUE! | 1 | 50 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, |  |  |  | (mmHg) | #VALUE!
#VALUE!
-300 | (mmHg)
-300.6 | (mmHg)
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | (mmHg) | Normal | 0 | 2.4495 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | (mmHg) | Normal | 1e-06 | 2 | 5e-07 | 1 | 50 | 5e-07 | 2.5e-13 | 1.25e-27
Resolusi Alat | (mmHg) | Rectangular | -2 | 1.7321 | -1.1547 | 1 | 50 | -1.1547 | 1.3333 | 0.035556
Daya baca alat standar | (mmHg) | Rectangular | 0.25 | 1.7321 | 0.14434 | 1 | 50 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
Drift | (mmHg) | Rectangular | 1e-06 | 1.7321 | 5.7735e-07 | 1 | 50 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 1.3542 | 0.035564
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 1.1637
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 51.5621
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0076 | 2.0071
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, |  |  |  | (mmHg) | 2.3362
0.77718
-400 | (mmHg)
-402.906 | (mmHg)
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | (mmHg) | Normal | 0 | 2.4495 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | (mmHg) | Normal | 1e-06 | 2 | 5e-07 | 1 | 50 | 5e-07 | 2.5e-13 | 1.25e-27
Resolusi Alat | (mmHg) | Rectangular | -2 | 1.7321 | -1.1547 | 1 | 50 | -1.1547 | 1.3333 | 0.035556
Daya baca alat standar | (mmHg) | Rectangular | 0.25 | 1.7321 | 0.14434 | 1 | 50 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
Drift | (mmHg) | Rectangular | 1e-06 | 1.7321 | 5.7735e-07 | 1 | 50 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 1.3542 | 0.035564
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 1.1637
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 51.5621
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0076
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, |  |  |  | (mmHg) | 2.3362
0.57984
-500 | (mmHg)
-505.527 | (mmHg)
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | (mmHg) | Normal | 0 | 2.4495 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | (mmHg) | Normal | 1e-06 | 2 | 5e-07 | 1 | 50 | 5e-07 | 2.5e-13 | 1.25e-27
Resolusi Alat | (mmHg) | Rectangular | -2 | 1.7321 | -1.1547 | 1 | 50 | -1.1547 | 1.3333 | 0.035556
Daya baca alat standar | (mmHg) | Rectangular | 0.25 | 1.7321 | 0.14434 | 1 | 50 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
Drift | (mmHg) | Rectangular | 1e-06 | 1.7321 | 5.7735e-07 | 1 | 50 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 1.3542 | 0.035564
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 1.1637
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 51.5621
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0076
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, |  |  |  | (mmHg) | 2.3362
0.46213
-600 | (mmHg)
-604.4 | (mmHg)
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | (mmHg) | Normal | 0 | 2.4495 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | (mmHg) | Normal | 1e-06 | 2 | 5e-07 | 1 | 50 | 5e-07 | 2.5e-13 | 1.25e-27
Resolusi Alat | (mmHg) | Rectangular | -2 | 1.7321 | -1.1547 | 1 | 50 | -1.1547 | 1.3333 | 0.035556
Daya baca alat standar | (mmHg) | Rectangular | 0.25 | 1.7321 | 0.14434 | 1 | 50 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
Drift | (mmHg) | Rectangular | 1e-06 | 1.7321 | 5.7735e-07 | 1 | 50 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 1.3542 | 0.035564
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 1.1637
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 51.5621
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0076
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, |  |  |  | (mmHg) | 2.3362
0.38653

## PENYELIA
HASIL KALIBRASI WALL SUCTION
Nomor Sertifikat : 62 / 1 / IX - 23 / E - 110.112 DL | [15 empty] | Dani Firmanto
Merek |  |  | : | : | SME | [10 empty] | Supriyanto
Model/Tipe |  |  | : | : | SME - BD11 - 7000
No. Seri |  |  | : | : | D13110159
Kapasitas |  |  |  | : | 0 - (-760) | (mmHg)
Resolusi |  |  |  | : | -20 | (mmHg)
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : | 15 Mei 2019
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | : | 15 Mei 2019
Tempat Kalibrasi |  |  | : | : | Ruang Anggrek Lantai 3
Nama Ruang |  |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Metode Kerja |  |  |  | : | T.MK - 04 ( ECRI 459-20010301)
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | : | 24.8 | ± | 0.3 | ˚C
| 2. Kelembaban |  | : | : | 65.74 | ± | 1.6 | % RH
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [9 empty] | Skor | FUNGSI | SUM
| 1. Fisik |  | : BAIK | : | Baik | [5 empty] | 50 | 25 | 50
| 2. Fungsi |  | : BAIK | : | Baik | [6 empty] | 25
III. | Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik
| Parameter | [6 empty] | Hasil Ukur | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1. Tahanan Hubungan Pentanahan dengan selungkup | [6 empty] | 0 | ≤ 0.5 Ω
| 2. Arus bocor pada selungkup | [6 empty] | 0 | ≤ 500 µA
III. | Hasil Uji Kebocoran Tekanan
III. | Pengujian Kinerja
A. Pengukuran Akurasi Vacuum Gauge
| No. | Pembacaan |  |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  | Skor
Alat
|  | (mmHg) |  |  | (mmHg) | (mmHg) | (%) | (%) | 0 |  |  | ¦K¦+¦U95¦ | Fungsi | SUM | Fungsi
| 1 | -200 |  |  | -200 | 1e-06 | -5e-07 | + 10 | 1.2 |  | 50 | 1.2 | 10 | 50 | 50
| 2 | -300 |  |  | -300.6 | -0.6 | 0.1996 |  | 1.2 |  |  | 1.3996 | 10
| 3 | -400 |  |  | -402.906 | -2.906 | 0.72126 |  | 1.2 |  |  | 1.9213 | 10
| 4 | -500 |  |  | -505.527 | -5.527 | 1.0933 |  | 1.2 |  |  | 2.2933 | 10
| 5 | -600 |  |  | -604.4 | -4.4 | 0.72799 |  | 1.2 |  |  | 1.928 | 10
B. Pengukuran Tekanan Hisap Maksimum
| Parameter |  |  |  | Hasil Ukur | Toleransi (mmHg)
| Tekanan Hisap Maksimum (mmHg) |  |  |  | -565.732 | Thoracic, low volume > 40 mmHg Surgical, tracheal > 300 mmHg
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
0
V. | Alat Ukur Yang Digunakan
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016
2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615 (3699030)
VI. | Kesimpulan
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana koreksi ditambah ketidakpastian pengukuran tidak melebihi atau sama dengan 10 % nilai setting sesuai dengan standar acuan ECRI Procedure 459 - 20010301:2001 Suction Regulators
VII. | Petugas Kalibrasi
Rangga Setya Hantoko
|  | Nama |  |  |  |  | Tanggal | Paraf | BOBOT (%)
|  | Dibuat Oleh |  | : | Rangga Setya Hantoko |  | 2023-09-18 |  | 100 | P
|  | Penyelia |  | :

## LH
HASIL KALIBRASI WALL SUCTION | [10 empty] | Choirul Huda
Nomor Sertifikat : 62 / 1 / IX - 23 / E - 110.112 DL | [10 empty] | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Merek |  |  | : | : | SME | [5 empty] | Isra Mahensa
Model/Tipe |  |  | : | : | SME - BD11 - 7000 | [5 empty] | Supriyanto
No. Seri |  |  | : | : | D13110159 | [5 empty] | Rangga Setya Hantoko
Kapasitas |  |  |  | : | 0 - (-760) | (mmHg)
Resolusi |  |  |  | : | -20 | (mmHg)
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : | 15 Mei 2019
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | : | 15 Mei 2019 | [5 empty] | Donny Marta
Tempat Kalibrasi |  |  | : | : | Ruang Anggrek Lantai 3 | [5 empty] | Dany Firnanto
Nama Ruang |  |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Metode Kerja |  |  |  | : | T.MK - 04 ( ECRI 459-20010301)
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | : | 24.8 | ± | 0.3 | ˚C
| 2. Kelembaban |  | : | : | 65.74 | ± | 1.6 | % RH
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : BAIK | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : BAIK | : | Baik
III. | Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik
| Parameter | [6 empty] | Hasil Ukur | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1. Tahanan Hubungan Pentanahan dengan selungkup | [6 empty] | 0 | ≤ 0.5 Ω
| 2. Arus bocor pada selungkup | [6 empty] | 0 | ≤ 500 µA
III. | Pengujian Kinerja
A. Pengukuran Akurasi Vacuum Gauge
| No. | Pembacaan Alat |  |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
|  | (mmHg) |  |  | (mmHg) | (mmHg) | (%) | (%) | (%)
| 1 | -200 |  |  | -200 | 1e-06 | -5e-07 | + 10 | 1.2
| 2 | -300 |  |  | -300.6 | -0.6 | 0.1996 |  | 1.2
| 3 | -400 |  |  | -402.906 | -2.906 | 0.72126 |  | 1.2
| 4 | -500 |  |  | -505.527 | -5.527 | 1.0933 |  | 1.2
| 5 | -600 |  |  | -604.4 | -4.4 | 0.72799 |  | 1.2
B. Pengukuran Tekanan Hisap Maksimum
| Parameter |  |  |  | Hasil Ukur | Toleransi (mmHg)
| Tekanan Hisap Maksimum (mmHg) |  |  |  | -565.732 | Thoracic, low volume > 40 mmHg Surgical, tracheal > 300 mmHg
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
0
V. | Alat Ukur Yang Digunakan
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016
2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615 (3699030)
VI. | Kesimpulan
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana koreksi ditambah ketidakpastian pengukuran tidak melebihi atau sama dengan 10 % nilai setting sesuai dengan standar acuan ECRI Procedure 459 - 20010301:2001 Suction Regulators
VII. | Petugas Kalibrasi
Rangga Setya Hantoko
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman

## DB SERTIFIKAT (hidden)
No | Nama Alat | Kode Alat | Kode MK | Bulan
1 | Suction Pump | T.S - 046 - 18 / REV : 1 | MK 046 - 18 | Januari
2 | Analitical Balance | GM.S - 004-18 / REV : 1 | MK 004 - 18 | Februari
3 | Anasthesi Ventilator | FV. S - 09 / REV : 0 | FV.MK - 09 | Maret
4 | Audiometer | OA.S - 007-18 / REV : 1 | MK 007 - 18 | April
5 | Autoclave | SH.S - 01 / REV : 0 | SH.MK - 01 | Mei
6 | Baby Incubator | SH.S - 02 / REV : 0 | SH.MK - 02 | Juni
7 | Patient Monitor | KL.S - 05 / REV : 0 | KL.MK - 05 | Juli
8 | Blood Bank | SH.S - 03 / REV : 0 | SH.MK - 03 | Agustus
9 | Blood Pressure Monitor | T.S 014-18 / REV : 1 | MK 014 - 18 | September
10 | Centrifuge | WF.S - 016-18 / REV : 0 | MK 016 - 18 | Oktober
11 | Centrifuge Refrigerator | WF.S - 016-18 / REV : 0 | MK 016 - 18 | November
12 | CPAP | FV.S 017-18 / REV : 0 | MK 017-18 | Desember
13 | CTG | OA.S - 015-18 / REV : 1 | MK 015 - 18
14 | Defibrillator | KL.S - 03 / REV : 0 | KL.MK - 03
15 | Defibrillator Monitor | KL.S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
16 | Defibrillator with ECG | KL.S - 03 / REV : 0 | KL.MK - 03
17 | Dental Unit | GM.S - 03 / REV : 0 | GM.MK - 03
18 | Fetal Doppler | OA.S - 024 - 18 / REV : 1 | MK 024 - 18
19 | Electrocardiograph | KL.S - 020-18 / REV : 0 | MK 020 - 18
20 | EEG | KL.S - 021-18 / REV : 1 | MK 021 - 18
21 | Elektro Stimulator | KL.S - 11 / REV : 0 | KL.MK - 11
22 | Electrosurgery Unit | KL.S - 06 / REV : 0 | KL.MK - 06
23 | Examination Lamp | OA.S - 04 / REV : 0 | OA.MK - 04
24 | Flowmeter | FV.S - 025-18 / REV : 0 | MK 025 - 18
25 | Hemodialisa | FV.S - 12 / REV : 0 | FV.MK - 12
26 | Head Lamp | OA.S - 011 / REV : 0 | OA.MK - 011
27 | Heart Rate Monitor
28 | Infant Warmer | SH.S - 04 / REV : 0 | SH.MK - 04
29 | Infusion Pump | FV.S - 027-18 / REV : 0 | MK 027-18
30 | Inkubator Laboratorium | SH.S - 028 - 18 / REV : 1 | MK 028 - 18
31 | Laboratorium Refrigerator | SH.S - 07 / REV : 0 | SH.MK - 07
32 | Rotator | WF.S - 040-18 / REV : 1 | MK 040-18
33 | Lampu Operasi (Ceiling Type) | OA.S - 029-18 / REV : 0 | MK 029 - 18
34 | Lampu Operasi (Mobile Type) | OA.S - 06 / REV : 0 | OA.MK - 06 (IEC 60601 - 2 41)
35 | Anesthesi Unit | FV.S - 07 / REV : 0 | FV.MK - 07
36 | Mikropipet Fixed | FV.S - 114-19 / REV : 0 | MK 114 - 2019
37 | Mikropipet Variable | FV.S - 13 / REV : 0 | FV.MK - 13
38 | Nebulizer | FV.S - 035-18 / REV : 0 | MK 035 - 18
39 | Oxygen Concentrator | FV.S - 037-18 / REV : 0 | MK 037 - 18
40 | Oven | SH.S - 036-18 /REV : 0 | MK 036 - 18
41 | Phototherapy | OA.S - 038-18 / REV : 0 | MK 038 - 18
42 | Pulse Oxymeter | OA.S - 041-18 / REV : 1 | MK 041-18
43 | Short Wave Diathermi
44 | Sphygmomanometer | T.S - 042 - 18 / REV : 1 | MK 042 - 18
45 | Spirometer | FV.S - 04 / REV : 0 | FV.MK - 04
46 | Sterilisator Basah | SH.LHU - 08 / REV.0 | SH.MK - 08
47 | Sterilisator Kering | SH.S - 044-18 / REV : 1 | MK 044 - 18
48 | Suction Thorax
49 | Syringe Pump | FV.S - 047-18 / REV : 0 | MK 047 - 18
50 | Thermometer Klinik | SH.S - 11 / REV : 0 | SH.MK - 11
51 | Timbangan Bayi | GM.S - 051-18 / REV : 0 | MK 051-18
52 | Traction Unit | GM.S - 07 / REV : 1 | GM.MK - 07
53 | Treadmill | WF.S - 054-18 / REV : 1 | MK 054 - 18
54 | Treadmill with ECG | WF.S - 054-18 / REV : 1 | MK 054 - 18
55 | Ultrasound Therapy | KL.S - 11 / REV : 0 | KL.MK - 10
56 | USG | OA.S - 065 - 18 / REV : 0 | MK 065 - 18
57 | UV Lamp
58 | UV Sterilizer | OA.S - 067 - 18 / REV : 0 | MK 067 - 18
59 | Vacuum Extractor
60 | Vaporizer | FV.S - 08 / REV : 0 | FV.MK - 08 (ECRI 436 - 20010301)
61 | Ventilator | FV.S - 10 / REV : 0 | FV.MK - 10
62 | Wall Suction | T.S - 04 / REV : 0 | T.MK - 04 (ECRI 459 - 20010301)
63 | Water Bath | SH.S - 09 / REV : 0 | SK.MK - 09
64 | Mikropipet Multi Channel
65 | Parafin Bath
66 | Stirrer
67 | Medical Freezer
68 | Blood Warmer | SH.S - 081 - 2019 / REV :0 | MK 081 - 2019
71 | Defibrillator with ECG with SPO₂ | KL.S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
70 | Bedside Monitor with Defibrillator | KL. S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
76 | HFNC | FV.S - 14 / REV : 0 | FV.MK - 14
78 | Timbangan Dewasa | GM.S - 141-2019 / REV : 0 | MK 141 - 19

## RUMUS SERTIFIKAT (hidden)
NOMOR ORDER | #VALUE!
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI WALL SUCTION
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | #REF!
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | #REF! | #REF!
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | #REF!
HASIL KALIBRASI | #REF!
BAHAN GABUNGAN | #REF!
#REF!
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal

## KESIMPULAN (hidden)
KESIMPULAN :
|  |  |  | KESIMPULAN | SIMBOL
|  |  |  | Nomor Sertifikat : 62 / | Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana koreksi ditambah ketidakpastian pengukuran tidak melebihi atau sama dengan 10 % nilai setting sesuai dengan standar acuan ECRI Procedure 459 - 20010301:2001 Suction Regulators
|  |  |  | Nomor Surat Keterangan : 62 / M - | Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana koreksi ditambah ketidakpastian pengukuran melebihi 10 % nilai setting sesuai dengan standar acuan ECRI Procedure 459 - 20010301:2001 Suction Regulators
RANGGA |  | CHAIRUL HUDA
Jenis tensimeter : |  | JENIS TENSIMETER :
200 | DEWASA | TENSIMETER DEWASA | 60, 120, 150
120 | DEWASA | TENSIMETER ANAK | 50, 120, 150
60 | DEWASA | TENSIMETER BAYI | 30, 60, 80
150 | ANAK
120 | ANAK
60 | ANAK
80 | BAYI
60 | BAYI
50 | BAYI
KOLOM KETERANGAN :
Hamdan Syarif
Gusti Arya Dinata
|  |  |  | Muhammad Irfan Husnuzhzhan | Muhammad Arrizal Septiawan
|  |  |  | Fatimah Novrianisa | Taufik Priawan
|  |  |  | Muhammad Iqbal Saiful Rahman | Septia Khairunnisa
|  |  |  | Venna Filosofia | Wardimanul Abrar
|  |  |  | Choirul Huda | Muhammad Alpian Hadi
|  |  |  | Dany Firmanto | Achmad Fauzan Adzim
|  |  |  | Donny Martha | Ahmad Ghazali
|  |  |  | Rangga Setya Hantoko | Ryan Rama Chaesar R
|  |  |  | Isra Mahensa | Siti Fathul Jannah
|  |  |  | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro | Azhar Alamsyah
|  |  |  | Hary Ernanto | Sholihatussa'diah

## SERTIFIKAT NAIK TERKINI (hidden)
[20 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 |  | Choirul Huda
[20 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 |  | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
[19 empty] | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2 (HH12080309) | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 |  | Muhammad Arrizal Septiawan
[19 empty] | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2 (HH12080311) | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 |  | Isra Mahensa
[19 empty] | Digital Pressure, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H (3505042) | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 |  | Hary Ernanto
|  | baru | tengah | lama | [14 empty] | Digital Pressure, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H (3534043) | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 |  | Rangga Setya Hantoko
[19 empty] | Digital Pressure, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H (3506049) | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 |  | Donny Martha
|  |  | 21.7.2023 |  |  | 0.5*MAX-MIN | SKG | [11 empty] | Digital Pressure, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H (3505041) | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 |  | Dany Firmanto
PA | 27.9.2023 | K. Naik | K. Naik | K. Naik | 21.2.2018 | drift | U95 | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3 | PA |  | koreksi Naik sekarang | koreksi naik Tengah | koreksi naik Lama | drift | U Naik | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018
0 |  | 0.8 | 0.9 | 0 |  | 0.45 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 1 | [9 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009
-99.5 |  | 0.3 | 0.5 | 0.3 |  | 0.1 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 2 | [10 empty] | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-199.5 |  | 0.2 | 0.6 | 0.3 |  | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 3
-299.5 |  | 0.2 | 0.6 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 4
-399.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0 |  | 0.25 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 5
-499.5 |  | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | 0.1 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 6
-600 |  | 0.7 | 0.3 | 0.5 |  | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 7
-700.5 |  | 1.2 | 0.5 | 0.5 |  | 0.35 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 8
9
10
|  |  | 21.7.2023 |  |  | 0.5*MAX-MIN |  |  |  | 11
PA | 27.9.2023 | K. Naik | K. Naik | K. Naik | 21.2.2018 | drift | U95 |  |  | 12
0 |  | 0.8 | 0.9 | 0 |  | 0.45 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 13
-99.5 |  | 0.3 | 0 | -0.6 |  | 0.45 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 14
-199.5 |  | -0.3 | -0.9 | -0.3 |  | 0.3 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 15
-299.5 |  | 0.2 | 0.6 | -0.1 |  | 0.35 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 16
-399.5 |  | 0.2 | 1.5 | 0.3 |  | 0.65 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 17
-500 |  | 0.7 | 1.4 | 0.7 |  | 0.35 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 18
-600.5 |  | 1.2 | 1.3 | 0.7 |  | 0.3 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 19
-700.5 |  | 1.2 | 1.3 | 0.7 |  | 0.3 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 20
21
[10 empty] | 22 |  |  |  |  | Konversi
[10 empty] | 23 |  |  |  | Pa | Koreksi
[10 empty] | 24 |  |  |  | - | -
[6 empty] | 1/3*U95 |  |  |  | 25 |  |  |  | - | -
PA | 21.2.2018 | K. Naik | K. Naik | K. Naik | - | drift | U95 |  |  | 26 |  |  |  | - | -
0 |  | 0 | - |  |  | 0.66667 | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143 | 27 |  |  |  | - | -
-50 |  | 0 | - |  |  | 0.66667 | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143 | 28 |  |  |  | - | -
-100 |  | 0 | - |  |  | 0.66667 | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143 | 29 |  |  |  | - | -
-200 |  | 0 | - |  |  | 0.66667 | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143 | 30 |  |  |  | - | -
-250 |  | 0 | - |  |  | 0.66667 | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143 | 31 |  |  |  | - | -
-300 |  | 0 | - |  |  | 0.66667 | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143 | 32
-350 |  | 0 | - |  |  | 0.66667 | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143 | 33
-400 |  | 0 | - |  |  | 0.66667 | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143 | 34
-500 |  | 0 | - |  |  | 0.66667 | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143 | 35
-600 |  | 0 | - |  |  | 0.66667 | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143 | 36
-700 |  | 0 | - |  |  | 0.66667 | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143 | 37
-1000 |  | 0 | - |  |  | 0.66667 | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143 | 38
39
|  |  | 25.7.2023 |  |  | 0.5*MAX-MIN |  |  |  | 40
PA | 27.9.2023 | K. Naik | K. Naik | K. Naik | 17.7.2019 | drift | U95 |  |  | 41
0 |  | 0.8 | 0.9 | 0 |  | 0.45 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 42
-100 |  | 0.8 | 0.5 | 1 |  | 0.25 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 43
-199.5 |  | 0.2 | 0.7 | 0 |  | 0.35 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 44
-299 |  | -0.3 | -0.1 | -0.6 |  | 0.25 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 45
-397.5 |  | -1.8 | -1.5 | -1.9 |  | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 46
-497.5 |  | -1.8 | -2.1 | -2.5 |  | 0.35 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 47
-596.5 |  | -2.8 | -3.2 | -3.4 |  | 0.3 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 48
-695.5 |  | -3.8 | -4 | -3.4 |  | 0.3 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 49
50
51
52
53
|  |  | 21.7.2023 |  |  | 0.5*MAX-MIN |  |  |  | 54
PA | 27.9.2023 | K. Naik | K. Naik | K. Naik | 12.7.2019 | drift | U95 |  |  | 55
0 |  | 0.8 | 0.9 | 0 |  | 0.45 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 56
-99 |  | -0.2 | 0 | -1.3 |  | 0.65 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 57
-198 |  | -1.3 | -0.4 | -1.5 |  | 0.55 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 58
-298 |  | -1.3 | -1.4 | -2 |  | 0.35 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 59
-397 |  | -2.3 | -2 | -3 |  | 0.5 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 60
-496.5 |  | -2.8 | -3.1 | -3.2 |  | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 61
-596 |  | -3.3 | -3.7 | -3.5 |  | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 62
-695.5 |  | -3.8 | -5 | -3.5 |  | 0.75 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 63
64
65
66
67
68
|  |  | 25.7.2023 |  |  | 0.5*MAX-MIN |  |  |  | 69
PA | 27.2.2022 | K. Naik | K. Naik | K. Naik |  | drift | U95 |  |  | 70
0 |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0.45 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 71
-100 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 72
-199.9 |  | 1 | 0 | -0.3 |  | 0.65 | 1 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 73
-299.9 |  | 1 | -0.1 | -0.5 |  | 0.75 | 1 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 74
-399.8 |  | 0.9 | -0.1 | -0.5 |  | 0.7 | 1 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 75
-499.8 |  | 0 | -0.3 | -0.5 |  | 0.25 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 76
-599.6 |  | 0.3 | -0.4 | -0.4 |  | 0.35 | 0.8 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 77
-699.5 |  | 0 | -0.6 | -0.4 |  | 0.3 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 78
79
80
81
82
83
|  |  | 15.3.2023 |  |  | 1/3.U95 |  |  |  | 84
PA | 23.7.2020 | K. Naik | K. Naik | K. Naik | - | drift | U95 |  |  | 85
0 |  | 0.9 | 0 | - |  | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 86
-99.9 |  | 0.9 | -0.3 | - |  | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 87
-199.9 |  | 1 | 0 | - |  | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 88
-299.6 |  | 0.7 | -0.5 | - |  | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 89
-399.7 |  | 0.7 | -1.5 | - |  | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 90
-499.7 |  | 0.6 | -1.5 | - |  | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 91
-599.1 |  | -0.2 | -1.9 | - |  | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 92
-698.8 |  | -0.6 | -1.9 | - |  | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 93
94
95
96
97
98
|  |  | 26.6.2023 |  |  | 1/3.U95 |  |  |  | 99
PA | 16.11.2020 | K. Naik | K. Naik | K. Naik | - | drift | U95 |  |  | 100
0 |  | 0.7 | 0 | - |  | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 101
-100 |  | 0.8 | -0.2 | - |  | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 102
-200 |  | 0.8 | -0.8 | - |  | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 103
-299.8 |  | 0.6 | -1.2 | - |  | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 104
-399.5 |  | 0.3 | -1.3 | - |  | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 105
-499.5 |  | 0.2 | -1.6 | - |  | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 106
-599 |  | -0.4 | -1.8 | - |  | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 107
-699 |  | -0.6 | -1.8 | - |  | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 108
109
110
111
112
113
|  |  | 21.3.2023 |  |  | 0.5*MAX-MIN |  |  |  | 114
PA | 27.2.2022 | K. Naik | K. Naik | K. Naik |  | drift | U95 |  |  | 115
0 |  | 0.9 | -0.1 | 0 |  | 0.5 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 116
-99.5 |  | 0.5 | -0.3 | -0.8 |  | 0.65 | 1.1 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 117
-199.5 |  | 0.6 | -0.4 | -0.4 |  | 0.5 | 1.1 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 118
-299.5 |  | 0.6 | -0.5 | -0.3 |  | 0.55 | 1.1 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 119
-399.5 |  | 0.5 | -0.5 | -0.4 |  | 0.5 | 1.1 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 120
-499.5 |  | 0.4 | -0.5 | -0.3 |  | 0.45 | 1.1 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 121
-599.6 |  | 0.3 | -0.5 | -0.3 |  | 0.4 | 1.1 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 122
-699.7 |  | 0.2 | -0.5 | -0.3 |  | 0.35 | 1.1 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 123
124
125
126
127
128
|  |  | 15.3.2023 |  |  | 0.5*MAX-MIN |  |  |  | 129
PA | 27.2.2022 | K. Naik | K. Naik | K. Naik |  | drift | U95 |  |  | 130
0.3 |  | 0.6 | 0.1 | 0 |  | 0.3 | 0.9 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 131
-100.3 |  | 1.3 | 0 | 0.4 |  | 0.65 | 0.8 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 132
-200 |  | 1.1 | -0.2 | 0.8 |  | 0.65 | 0.8 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 133
-299.5 |  | 0.6 | -0.3 | 0.1 |  | 0.45 | 1 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 134
-399.5 |  | 0.5 | -0.5 | -0.2 |  | 0.5 | 1 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 135
-499.8 |  | 0.7 | -0.6 | -0.2 |  | 0.65 | 0.8 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 136
-599.5 |  | 0.3 | -0.8 | -0.3 |  | 0.55 | 0.8 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 137
-699 |  | -0.5 | -1.1 | -0.3 |  | 0.4 | 0.8 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 138
139
140
141
142
143
|  |  | 31.3.2023 |  |  | 0.5*MAX-MIN |  |  |  | 144
PA | 16.11.2020 | K. Naik | K. Naik | K. Naik |  | drift | U95 |  |  | 145
0.1 |  | 0 | -0.3 | 0 |  | 0.15 | 0.8 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 146
-100.3 |  | 1.3 | -0.5 | 0.8 |  | 0.9 | 1.1 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 147
-200.3 |  | 1.4 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.1 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 148
-300.3 |  | 1.3 | 1.1 | 0.8 |  | 0.25 | 1.1 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 149
-400.2 |  | 1.2 | 2.9 | 0.9 |  | 1 | 1.1 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 150
-500.2 |  | 1.1 | 5.2 | 1 |  | 2.1 | 1.1 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 151
-600.1 |  | 0.8 | 8.2 | 1 |  | 3.7 | 1.1 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 152
-700.2 |  | 0.7 | 11.7 | 1 |  | 5.5 | 1.1 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

## DATA 1
[9 empty] | SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER | [9 empty] | SERTIFIKAT KELISTRIKAN
KONVERSI DARI SERTIFIKAT DPM TERKONVERSI
[10 empty] | SUHU |  |  | KELEMBABABAN |  |  | TEKANAN UDARA |  |  |  | VAC |  |  | PE |  | RISISTANCE |  | EARTH LEAKAGE
| PA | Koreksi Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Koreksi Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb) | PA(hPa) | Naik(hPa) | U(hPa) |  | PA VAC | koreksi | U95 | PA ( MΩ ) | koreksi | PA ( Ω ) | koreksi | PA ( uA ) | koreksi
| 0 | 0 | - | 0.1 | [5 empty] | 15 | 0 | 0.3 | 30 | -0.4 | 1.6 | 990 | -0.6 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -100 | 1 | - | 0 | [5 empty] | 20 | -0.1 | 0.3 | 40 | -0.2 | 1.6 | 1000 | -0.6 | 2.1 |  | 150 | -0.08 | 1.8 | 1 | 0 | 0.002 | -0.002 | 15 | 4.9
| -200 | 0 | - | 0.05 | [5 empty] | 25 | -0.2 | 0.3 | 50 | -0.2 | 1.6 | 1005 | -0.6 | 2.1 |  | 180 | -0.2 | 2.16 | 2 | 0 | 0.099 | 0.001 | 50 | 9.2
| -300 | -0.6 | - | 0.55 | [5 empty] | 30 | -0.2 | 0.3 | 60 | -0.2 | 1.6 | 1015 | -0.6 | 2.1 |  | 200 | -0.25 | 2.4 | 5 | 0 | 0.197 | 0.003 | 100 | 7.7
| -400 | -1.9 | 0 | 0 | [5 empty] | 35 | -0.3 | 0.3 | 70 | -0.3 | 1.6 | - | - | - |  | 220 | -0.29 | 2.64 | 10 | 0 | 0.496 | 0.004 | 200 | -0.2
| -500 | -2.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 37 | -0.3 | 0.3 | 80 | -0.5 | 1.6 | - | - | - |  | 230 | -0.34 | 2.76 | 20 | 0 | 1 | 0 | 500 | -25.1
| -600 | -3.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 40 | -0.4 | 0.3 | 90 | -0.8 | 1.6 | - | - | - |  | 240 | -0.34 | 2.88 | 49.8 | 0.2 | 2 | 0 | 700 | -25.1
| -700 | -3.4 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0.6
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.6
KONVERSI DARI SERTIFIKAT DPM UNTUK TEKANAN HISAP MAKSIMUM | [6 empty] | mmHg
| PA | Koreksi Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Koreksi Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | 1
| 0 | 0 | 0.15 | 1.5 | 0 | 0.15
| -100 | 0.3 | 0.15 | 1.5 | 0.4 | 0.2
| -200 | 0.3 | 0.15 | 1.5 | 0.4 | 0.2
| -300 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.15
| -400 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.1
| -500 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2
| -600 | 0.5 | 0.25 | 1.5 | 0.6 | 0.3
| -700 | 0.5 | 0.25 | 1.5 | 0.6 | 0.3

## INTERPOLASI (hidden)
KUNCI : | H68+(FORECAST(H68,INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)):INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1),INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)):INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1)))
|  | BAB : INTERPOLASI PENGHASIL NILAI RATA RATA TERKOREKSI AKURASI VACUUM GAUGE | [6 empty] | BAB : INTERPOLASI PENGHASIL NILAI RATA RATA TERKOREKSI TEKANAN HISAP MAKSIMUM | [6 empty] | UNCERTAINTY BUDGET (SERTIFIKAT STANDAR) | [6 empty] | UNCERTAINTY BUDGET (DRIFT) | [6 empty] | BAB : SUHU KELEMBABABAN TEKANAN
|  |  | INTERPOLASI KOREKSI NAIK | [6 empty] | INTERPOLASI KOREKSI NAIK | [6 empty] | INTERPOLASI U95 NAIK | [7 empty] | DRIFT NAIK | [5 empty] | KOREKSI SUHU AWAL | [5 empty] | KOREKSI KELEMBABABAN AWAL
|  |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y)
|  |  | -200 | 1e-06 | -0.6 | -200 | -300 | 1e-06 |  | -566 | 0.4 | 0.2 | -500 | -600 | 0.268 |  | -200 | 0.05 | 0.55 | -200 | -300 | 0.05 |  | -200 | - | - | -200 | -300 | #VALUE! |  | 25 | -0.2 | -0.2 | 25 | 30 | -0.2 | 66 | -0.2 | -0.3 | 60 | 70 | -0.26
|  |  | -300 | -0.6 | -1.9 | -300 | -400 | -0.6 | [8 empty] | -300 | 1e-06 | 1e-06 | -300 | -400 | 1e-06 |  | -300 | 1e-06 | 1e-06 | -300 | -400 | 1e-06
|  |  | -401 | -1.9 | -2.5 | -400 | -500 | -1.906 |  | IF(INDEX('DATA 1'!$H$36:$H$43;MATCH(AE18;'DATA 1'!$G$36:$G$43;-1)+1)=0;0.000001;INDEX('DATA 1'!$H$36:$H$43;MATCH(AE18;'DATA 1'!$G$36:$G$43;-1 | [6 empty] | -400 | 1e-06 | 1e-06 | -400 | -500 | 1e-06 |  | -400 | 1e-06 | 1e-06 | -400 | -500 | 1e-06
|  |  | -503 | -2.5 | -3.4 | -500 | -600 | -2.527 | [8 empty] | -500 | 1e-06 | 1e-06 | -500 | -600 | 1e-06 |  | -500 | 1e-06 | 1e-06 | -500 | -600 | 1e-06
|  |  | -601 | -3.4 | -3.4 | -600 | -700 | -3.4 | [8 empty] | -600 | 1e-06 | 1e-06 | -600 | -700 | 1e-06 |  | -600 | 1e-06 | 1e-06 | -600 | -700 | 1e-06
IF(INDEX('DATA 1'!$J$14:$J$21;MATCH(BK18;'DATA 1'!$G$14:$G$21;-1)+1)=0;0.000001;INDEX('DATA 1'!$J$14:$J$21;MATCH(BK18;'DATA 1'!$G$14:$G$21;-1)))
|  | BERASAL DARI SERTIFIKAT DPM TERKONVERSI | [6 empty] | BERASAL DARI SERTIFIKAT DPM SATUAN mmHg | [6 empty] | BERASAL DARI SERTIFIKAT DPM TERKONVERSI | [6 empty] | BERASAL DARI SERTIFIKAT DPM TERKONVERSI
[30 empty] | BERASAL DARI SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER | [12 empty] | BERASAL DARI SERTIFIKAT KELISTRIKAN
Note on G18: A: copy cell di LH untuk membuat sama karakter huruf agar terintegrasi ke program mr. janawi

## ID
INPUT DATA KALIBRASI WALL SUCTION | [13 empty] | Baik
[5 empty] | Nomor Sertifikat : 62 / |  |  | 1 / IX - 23 / E - 110.112 DL |  |  |  | Nomor Sertifikat : 1 / |  | Tidak Baik
Merek | : | SME
Model/Tipe | : | SME - BD11 - 7000
No. Seri | : | D13110159
Kapasitas | : | 0 - (-760) | (mmHg)
Resolusi | : | -20 | (mmHg)
Tanggal Penerimaan Alat | : | 15 Mei 2019 |  | 2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615 (3699030)
Tanggal Kalibrasi | : | 15 Mei 2019
Tempat Kalibrasi | : | Ruang Anggrek Lantai 3
Nama Ruang | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Petugas Kalibrasi | : | Rangga Setya Hantoko
Pemeriksaan Fisik | : | Baik
Pemeriksaan Fungsi | : | Baik
I. Kondisi Ruang
Parameter | Penunjukan Standar | Penunjukan Standar | Penunjukan Standar Awal |  | Nilai Rata - Rata
| awal | akhir | terkoreksi |  | terkoreksi
1. Suhu ( °C ) | 25 | 25 | 25 |  | 24.8 | [9 empty] | 15062874, 2.6.2021 | 24.6 | 24.8 | 24.7 | 20 | 0.7 | 25 | 0.5 | 0.512 | 25.212
2. Kelembaban (% RH) | 66 | 66 | 66 |  | 65.74 | [10 empty] | 82.3 | 82.5 | 82.4 | 80 | -0.5 | 90 | 1.7 | 0.028 | 82.428
III. Pengujian Kinerja
A. Pengukuran Kinerja Akurasi Vacuum Gauge
MASUKKAN HASIL PENGUKURAN ( ketik tanpa tanda (-) : | [5 empty] | Daya Baca Alat Standar
|  | Satuan Standar : | mmHg ke mmHg | Konversi sertifikat : | mmHg ke mmHg | Koversi DBAL : | mmHg ke mmHg |  | Hasil Satuan Standar : |  | 1
Pembacaan Alat | Pembacaan Standar | [7 empty] | Satuan Akhir : |  | (mmHg)
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | Satuan U95 : |  | (%)
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | Hasil Konversi sertifikat: |  | 1
400 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |  |  | Hasil Koversi DBAL : |  | 1
500 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |  |  | Satuan Akhir DBAL : |  | (mmHg)
600 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601
Pembacaan Alat ( Terkonversi ) | Pembacaan Standar | [5 empty] | Nilai rata- rata | Nilai rata- rata terkoreksi | Koreksi
|  |  | Pengali : | -1 | Satuan : | (mmHg)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (mmHg) | (mmHg) | (mmHg)
-200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 1e-06 |  |  |  | -5e-07 |  | 1831023, 5.2.2021 | vacuum gauge | -100 s.d -200 |  | -200 | -100 | -0.6 | -200 | -0.3 | -0.3 | -200.3
-300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300.6 | -0.6 |  |  |  | 0.1996 |  |  |  | -200 s.d -300 |  | -300 | -200 | -0.3 | -300 | -0.1 | -0.1 | -300.1
-400 | -401 | -401 | -401 | -401 | -401 | -401 | -401 | -402.906 | -2.906 |  |  |  | 0.72126 |  |  |  | -300 s.d -400 |  | -400 | -300 | -0.1 | -400 | 0.3 | 0.3 | -399.7
-500 | -503 | -503 | -503 | -503 | -503 | -503 | -503 | -505.527 | -5.527 |  |  |  | 1.0933 |  |  |  | -500 s.d -600 |  | -560 | -500 | 0.7 | -600 | 0.7 | 0.7 | -559.3
-600 | -601 | -601 | -601 | -601 | -601 | -601 | -601 | -604.4 | -4.4 |  |  |  | 0.72799 |  |  |  | -500 s.d -600 |  | -552 | -500 | 0.7 | -600 | 0.7 | 0.7 | -551.3
B. Pengukuran Tekanan Hisap Maksimum
MASUKKAN HASIL PENGUKURAN ( ketik tanpa tanda (-) :
Parameter | Hasil Ukur | Hasil Ukur Terkonversi | Hasil Ukur Terkoreksi | Toleransi (mmHg) |  |  |  | Konversi satuan : |  | mmHg ke mmHg
Tekanan Hisap Maksimum (mmHg) | 566 | -566 | -565.732 | Thoracic, low volume > 40 mmHg Surgical, tracheal > 300 mmHg |  |  |  | Hasil Konversi satuan: |  | 1 |  |  |  |  | 1831023, 5.2.2021 | Tekanan Hisap maksimum | -500 s.d -600 |  | -600 | -500 | 0.7 | -600 | 0.7 | 0.7 | -599.3
Alat Ukur Yang Digunakan :
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618
No. Order | Nama Fasyankes |  | Alamat | [6 empty] | Identitas Pemilik
E - 007.07 DL | RSUD Datu Sanggul |  | Jalan Brigjen H. Hasan Basri KM 1, Kel. Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan | [6 empty] | Negeri
Note on Z21: A: ditambah if error
Note on A42: Rangga - [2022]: penulisan disesuaikan dengan yang tertera pada UUT
Note on B42: Rangga - [2022]: penulisan disesuaikan dengan hasil baca pada standar

## SERTIFIKAT DPM (hidden)
Choirul Huda
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
[41 empty] | ALAT YANG DIGUNAKAN |  | Muhammad Arrizal Septiawan
[41 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 |  | Isra Mahensa
[41 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 |  | Hary Ernanto
[41 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143 | Rangga Setya Hantoko
[41 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 |  | Donny Martha
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [7 empty] | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  |  | 0.5*(MAX-MIN) | [18 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 |  | Dany Firmanto
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 5.2.2021 | PA | K. Naik | K.Turun | 21.2.2018 | PA | K. Naik | K.Turun | 9.3.2017 | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3 | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027
0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 1 |  | 42 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | - | 0.15 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002
-100 | 0.3 | 0.4 | 1.5 |  | -100 | 0.2 | 0.2 |  | -100 | 0 | 0 |  | -100 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.15 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 2 |  | 43 | -100 | 1 | 1.1 | 0 | - | 0.55 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028
-200 | 0.3 | 0.4 | 1.5 |  | -200 | 0.2 | 0.2 |  | -200 | 0 | 0 |  | -200 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.15 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 3 |  | 44 | -200 | 0 | 0.1 | -0.4 | - | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018
-300 | 0.2 | 0.3 | 1.5 |  | -300 | 0.1 | 0.1 |  | -300 | 0 | 0 |  | -300 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.15 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 4 |  | 45 | -300 | -0.6 | -0.5 | -1 | - | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009
-400 | 0 | 0 | 1.5 |  | -400 | 0.2 | 0.2 |  | -400 | 0 | 0 |  | -400 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 5 |  | 46 | -400 | -1.9 | -1.8 | -1.6 | - | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0
-500 | 0.4 | 0.4 | 1.5 |  | -500 | 0.2 | 0.2 |  | -500 | 0 | 0 |  | -500 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 6 |  | 47 | -500 | -2.5 | -2.4 | -2.4 | - | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0
-600 | 0.5 | 0.6 | 1.5 |  | -600 | 0.2 | 0.2 |  | -600 | 0 | 0 |  | -600 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 7 |  | 48 | -600 | -3.4 | -3.2 | -3.3 | - | 0.05 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0
-700 | 0.5 | 0.6 | 1.5 |  | -700 | 0.3 | 0.3 |  | -700 | 0 | 0 |  | -700 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 8 |  | 49 | -700 | -3.4 | -3.2 | -4.3 | - | 0.55 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0
9
10
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [7 empty] | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  |  | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  | 11
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 5.2.2021 | PA | K. Naik | K.Turun | 21.2.2018 | PA | K. Naik | K.Turun | 9.3.2017 | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | 12
0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | -0.1 | -0.1 |  | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 13
-100 | -0.6 | -0.5 | 1.5 |  | -100 | -0.1 | -0.1 |  | -100 | -0.4 | -0.4 |  | -100 | -0.6 | -0.1 | -0.4 | 0.25 | 1.5 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | 0.2 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 14
-200 | -0.3 | -0.3 | 1.5 |  | -200 | -0.3 | -0.3 |  | -200 | -0.6 | -0.6 |  | -200 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | 0.15 | 1.5 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | 0.15 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 15 |  |  | KONVERSI
-300 | -0.1 | 0 | 1.5 |  | -300 | -0.3 | -0.3 |  | -300 | -0.6 | -0.6 |  | -300 | -0.1 | -0.3 | -0.6 | 0.25 | 1.5 | 0 | -0.3 | -0.6 | 0.3 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 16 |  |  | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru
-400 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |  | -400 | -0.2 | -0.2 |  | -400 | -0.5 | -0.5 |  | -400 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | -0.2 | -0.5 | 0.5 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | - | 0.15 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25
-500 | 0.7 | 0.7 | 1.5 |  | -500 | -0.1 | -0.1 |  | -500 | -0.2 | -0.2 |  | -500 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | 0.45 | 1.5 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | 0.45 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 18 |  |  | -100 | 1 | 1.1 | 0 | - | 0.55 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25
-600 | 0.7 | 0.8 | 1.5 |  | -600 | 0.2 | 0.2 |  | -600 | 0.2 | 0.2 |  | -600 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 19 |  |  | -200 | 0 | 0.1 | -0.4 | - | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25
-700 | 0.7 | 0.8 | 1.5 |  | -700 | 0.2 | 0.2 |  | -700 | 0.8 | 0.8 |  | -700 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 20 |  |  | -300 | -0.6 | -0.5 | -1 | - | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25
[26 empty] | 21 |  |  | -400 | -1.9 | -1.8 | -1.6 | - | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25
[26 empty] | 22 |  |  | -500 | -2.5 | -2.4 | -2.4 | - | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25
[26 empty] | 23 |  |  | -600 | -3.4 | -3.2 | -3.3 | - | 0.05 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25
[26 empty] | 24 |  |  | -700 | -3.4 | -3.2 | -4.3 | - | 0.55 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [7 empty] | 1/3*u95 |  |  |  |  | 1/3*u95 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 21.2.2018 | PA | K. Naik | K.Turun | - | PA | K. Naik | K.Turun | - | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | - | - |  | 0 | - | - |  | 0 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-50 | 0 | 0 | 2 |  | -50 | - | - |  | -50 | - | - |  | -50 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-100 | 0 | 0 | 2 |  | -100 | - | - |  | -100 | - | - |  | -100 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 29 | [11 empty] | max : | 0.25 |  | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-200 | 0 | 0 | 2 |  | -200 | - | - |  | -200 | - | - |  | -200 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 30 | [14 empty] | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-250 | 0 | 0 | 2 |  | -250 | - | - |  | -250 | - | - |  | -250 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 31 | [14 empty] | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-300 | 0 | 0 | 2 |  | -300 | - | - |  | -300 | - | - |  | -300 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 32 | [14 empty] | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-350 | 0 | 0 | 2 |  | -350 | - | - |  | -350 | - | - |  | -350 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 33 | [14 empty] | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-400 | 0 | 0 | 2 |  | -400 | - | - |  | -400 | - | - |  | -400 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 34 | [14 empty] | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-500 | 0 | 0 | 2 |  | -500 | - | - |  | -500 | - | - |  | -500 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 35 | [14 empty] | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-600 | 0 | 0 | 2 |  | -600 | - | - |  | -600 | - | - |  | -600 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 36 | [14 empty] | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-700 | 0 | 0 | 2 |  | -700 | - | - |  | -700 | - | - |  | -700 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 37 | [14 empty] | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
-1000 | 0 | 0 | 2 |  | -1000 | - | - |  | -1000 | - | - |  | -1000 | 0 | - | - | 0.66667 | 2 | 0 | - | - |  | 2 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 38 | [14 empty] | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3, SN : 126143
39
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [7 empty] | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  |  | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  | 40
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 16.6.2021 | PA | K. Naik | K.Turun | 17.7.2019 | PA | K. Naik | K.Turun | - | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | 41
0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.3 | -0.3 |  | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | - | 0.15 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 42 | 42
-100 | 1 | 1.1 | 0.5 |  | -100 | 0 | 0 |  | -100 | - | - |  | -100 | 1 | 1.1 | 0 | - | 0.55 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 43 | 43
-200 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -200 | -0.4 | -0.4 |  | -200 | - | - |  | -200 | 0 | 0.1 | -0.4 | - | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 44 | 44
-300 | -0.6 | -0.5 | 0.5 |  | -300 | -1 | -1 |  | -300 | - | - |  | -300 | -0.6 | -0.5 | -1 | - | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 45 | 45
-400 | -1.9 | -1.8 | 0.5 |  | -400 | -1.6 | -1.6 |  | -400 | - | - |  | -400 | -1.9 | -1.8 | -1.6 | - | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 46 | 46
-500 | -2.5 | -2.4 | 0.5 |  | -500 | -2.4 | -2.4 |  | -500 | - | - |  | -500 | -2.5 | -2.4 | -2.4 | - | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 47 | 47
-600 | -3.4 | -3.2 | 0.5 |  | -600 | -3.3 | -3.3 |  | -600 | - | - |  | -600 | -3.4 | -3.2 | -3.3 | - | 0.05 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 48 | 48
-700 | -3.4 | -3.2 | 0.5 |  | -700 | -4.3 | -4.3 |  | -700 | - | - |  | -700 | -3.4 | -3.2 | -4.3 | - | 0.55 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 49 | 49
50
51
52
53
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [7 empty] | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  |  | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  | 54
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 1.4.2021 | PA | K. Naik | K.Turun | 12.7.2019 | PA | K. Naik | K.Turun | - | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | 55
0 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 0 | 0.7 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 56
-100 | -1.3 | -1 | 0.7 |  | -100 | -0.9 | -0.9 |  | -100 | - | - |  | -100 | -1.3 | -0.9 | - | 0.2 | 0.7 | -1 | -0.9 | - | 0.05 | 0.7 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 57
-200 | -1.5 | -1.2 | 0.7 |  | -200 | -1.7 | -1.7 |  | -200 | - | - |  | -200 | -1.5 | -1.7 | - | 0.1 | 0.7 | -1.2 | -1.7 | - | 0.25 | 0.7 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 58
-300 | -2 | -1.7 | 0.7 |  | -300 | -2.4 | -2.4 |  | -300 | - | - |  | -300 | -2 | -2.4 | - | 0.2 | 0.7 | -1.7 | -2.4 | - | 0.35 | 0.7 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 59
-400 | -3 | -2.7 | 0.7 |  | -400 | -3 | -3 |  | -400 | - | - |  | -400 | -3 | -3 | - | 0 | 0.7 | -2.7 | -3 | - | 0.15 | 0.7 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 60
-500 | -3.2 | -2.9 | 0.7 |  | -500 | -3.6 | -3.6 |  | -500 | - | - |  | -500 | -3.2 | -3.6 | - | 0.2 | 0.7 | -2.9 | -3.6 | - | 0.35 | 0.7 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 61
-600 | -3.5 | -3.2 | 0.7 |  | -600 | -4 | -4 |  | -600 | - | - |  | -600 | -3.5 | -4 | - | 0.25 | 0.7 | -3.2 | -4 | - | 0.4 | 0.7 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 62
-700 | -3.5 | -3.2 | 0.7 |  | -700 | -4.5 | -4.5 |  | -700 | - | - |  | -700 | -3.5 | -4.5 | - | 0.5 | 0.7 | -3.2 | -4.5 | - | 0.65 | 0.7 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 63
64
65
66
67
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [16 empty] | 68
[17 empty] | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  |  | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  | 69
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 27.2.2022 | PA | K. Naik | K.Turun | 23.7.2020 | PA | K. Naik | K.Turun | - | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | 70
0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 0 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 71
-100 | 0 | 0 | 0.6 |  | -100 | 0 | 0 |  | -100 | - | - |  | -100 | 0 | 0 | - | 0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 0 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 72
-200 | 0 | 0 | 0.6 |  | -200 | -0.3 | -0.1 |  | -200 | - | - |  | -200 | 0 | -0.3 | - | 0.15 | 0.6 | 0 | -0.1 | - | 0.05 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 73
-300 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |  | -300 | -0.5 | -0.5 |  | -300 | - | - |  | -300 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 | 0.6 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 74
-400 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |  | -400 | -0.5 | -0.5 |  | -400 | - | - |  | -400 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 | 0.6 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 75
-500 | -0.3 | -0.3 | 0.6 |  | -500 | -0.5 | -0.5 |  | -500 | - | - |  | -500 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 | 0.6 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 76
-600 | -0.4 | -0.4 | 0.6 |  | -600 | -0.4 | -0.4 |  | -600 | - | - |  | -600 | -0.4 | -0.4 | - | 0 | 0.6 | -0.4 | -0.4 | - | 0 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 77
-700 | -0.6 | -0.6 | 0.6 |  | -700 | -0.4 | -0.4 |  | -700 | - | - |  | -700 | -0.6 | -0.4 | - | 0.1 | 0.6 | -0.6 | -0.4 | - | 0.1 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 78
79
80
81
82
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [16 empty] | 83
[17 empty] | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  |  | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  | 84
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 27.2.2022 | PA | K. Naik | K.Turun | 23.7.2020 | PA | K. Naik | K.Turun | - | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | 85
0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 0 | 0.1 | 0 | - | 0.05 | 0.6 | 0.1 | 0 | - | 0.05 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 86
-100 | 0 | 0 | 0.6 |  | -100 | -0.3 | -0.3 |  | -100 | - | - |  | -100 | 0 | -0.3 | - | 0.15 | 0.6 | 0 | -0.3 | - | 0.15 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 87
-200 | -0.2 | -0.2 | 0.6 |  | -200 | 0 | -0.5 |  | -200 | - | - |  | -200 | -0.2 | 0 | - | 0.1 | 0.6 | -0.2 | -0.5 | - | 0.15 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 88
-300 | -0.3 | -0.3 | 0.6 |  | -300 | -0.5 | -0.5 |  | -300 | - | - |  | -300 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 | 0.6 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 89
-400 | -0.5 | -0.5 | 0.6 |  | -400 | -1.5 | -1.5 |  | -400 | - | - |  | -400 | -0.5 | -1.5 | - | 0.5 | 0.6 | -0.5 | -1.5 | - | 0.5 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 90
-500 | -0.6 | -0.6 | 0.6 |  | -500 | -1.5 | -1.5 |  | -500 | - | - |  | -500 | -0.6 | -1.5 | - | 0.45 | 0.6 | -0.6 | -1.5 | - | 0.45 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 91
-600 | -0.8 | -0.8 | 0.6 |  | -600 | -1.9 | -1.9 |  | -600 | - | - |  | -600 | -0.8 | -1.9 | - | 0.55 | 0.6 | -0.8 | -1.9 | - | 0.55 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 92
-700 | -1.1 | -1.1 | 0.6 |  | -700 | -1.9 | -1.9 |  | -700 | - | - |  | -700 | -1.1 | -1.9 | - | 0.4 | 0.6 | -1.1 | -1.9 | - | 0.4 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 93
94
95
96
97
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [16 empty] | 98
[17 empty] | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  |  | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  | 99
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 27.2.2022 | PA | K. Naik | K.Turun | 16.11.2020 | PA | K. Naik | K.Turun | - | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | 100
0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.6 | 0 | 0 | - | 0 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 101
-100 | -0.2 | -0.2 | 0.6 |  | -100 | -0.2 | 0 |  | -100 | - | - |  | -100 | -0.2 | -0.2 | - | 0 | 0.6 | -0.2 | 0 | - | 0.1 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 102
-200 | -0.5 | -0.5 | 0.6 |  | -200 | -0.8 | -0.5 |  | -200 | - | - |  | -200 | -0.5 | -0.8 | - | 0.15 | 0.6 | -0.5 | -0.5 | - | 0 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 103
-300 | -0.7 | -0.7 | 0.6 |  | -300 | -1.2 | -0.9 |  | -300 | - | - |  | -300 | -0.7 | -1.2 | - | 0.25 | 0.6 | -0.7 | -0.9 | - | 0.1 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 104
-400 | -0.9 | -0.9 | 0.6 |  | -400 | -1.3 | -1 |  | -400 | - | - |  | -400 | -0.9 | -1.3 | - | 0.2 | 0.6 | -0.9 | -1 | - | 0.05 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 105
-500 | -1.1 | -1.1 | 0.6 |  | -500 | -1.6 | -1.4 |  | -500 | - | - |  | -500 | -1.1 | -1.6 | - | 0.25 | 0.6 | -1.1 | -1.4 | - | 0.15 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 106
-600 | -1.2 | -1.2 | 0.6 |  | -600 | -1.8 | -1.5 |  | -600 | - | - |  | -600 | -1.2 | -1.8 | - | 0.3 | 0.6 | -1.2 | -1.5 | - | 0.15 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 107
-700 | -1.3 | -1.3 | 0.6 |  | -700 | -1.8 | -1.5 |  | -700 | - | - |  | -700 | -1.3 | -1.8 | - | 0.25 | 0.6 | -1.3 | -1.5 | - | 0.1 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 108
109
110
111
112
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [16 empty] | 113
[17 empty] | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  |  | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  | 114
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 27.2.2022 | PA | K. Naik | K.Turun | 16.11.2020 | PA | K. Naik | K.Turun | - | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | 115
0 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 0 | -0.1 | 0 | - | 0.05 | 0.6 | -0.1 | 0 | - | 0.05 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 116
-100 | -0.3 | -0.3 | 0.6 |  | -100 | -0.8 | -0.5 |  | -100 | - | - |  | -100 | -0.3 | -0.8 | - | 0.25 | 0.6 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 117
-200 | -0.4 | -0.4 | 0.6 |  | -200 | -0.4 | -0.3 |  | -200 | - | - |  | -200 | -0.4 | -0.4 | - | 0 | 0.6 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 118
-300 | -0.5 | -0.5 | 0.6 |  | -300 | -0.3 | -0.1 |  | -300 | - | - |  | -300 | -0.5 | -0.3 | - | 0.1 | 0.6 | -0.5 | -0.1 | - | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 119
-400 | -0.5 | -0.5 | 0.6 |  | -400 | -0.4 | -0.3 |  | -400 | - | - |  | -400 | -0.5 | -0.4 | - | 0.05 | 0.6 | -0.5 | -0.3 | - | 0.1 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 120
-500 | -0.5 | -0.5 | 0.6 |  | -500 | -0.3 | -0.1 |  | -500 | - | - |  | -500 | -0.5 | -0.3 | - | 0.1 | 0.6 | -0.5 | -0.1 | - | 0.2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 121
-600 | -0.5 | -0.5 | 0.6 |  | -600 | -0.3 | 0 |  | -600 | - | - |  | -600 | -0.5 | -0.3 | - | 0.1 | 0.6 | -0.5 | 0 | - | 0.25 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 122
-700 | -0.5 | -0.5 | 0.6 |  | -700 | -0.3 | 0 |  | -700 | - | - |  | -700 | -0.5 | -0.3 | - | 0.1 | 0.6 | -0.5 | 0 | - | 0.25 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 123
124
125
126
127
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [16 empty] | 128
[17 empty] | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  |  | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  | 129
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 27.2.2022 | PA | K. Naik | K.Turun | 16.11.2020 | PA | K. Naik | K.Turun | - | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | 130
0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 0 | 0.1 | 0 | - | 0.05 | 0.6 | 0.1 | 0 | - | 0.05 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 131
-100 | 0 | 0 | 0.6 |  | -100 | 0.4 | 0.7 |  | -100 | - | - |  | -100 | 0 | 0.4 | - | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | - | 0.35 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 132
-200 | -0.2 | -0.2 | 0.6 |  | -200 | 0.8 | 1 |  | -200 | - | - |  | -200 | -0.2 | 0.8 | - | 0.5 | 0.6 | -0.2 | 1 | - | 0.6 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 133
-300 | -0.3 | -0.3 | 0.6 |  | -300 | 0.1 | 0.3 |  | -300 | - | - |  | -300 | -0.3 | 0.1 | - | 0.2 | 0.6 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 134
-400 | -0.5 | -0.5 | 0.6 |  | -400 | -0.2 | 0 |  | -400 | - | - |  | -400 | -0.5 | -0.2 | - | 0.15 | 0.6 | -0.5 | 0 | - | 0.25 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 135
-500 | -0.6 | -0.6 | 0.6 |  | -500 | -0.2 | 0 |  | -500 | - | - |  | -500 | -0.6 | -0.2 | - | 0.2 | 0.6 | -0.6 | 0 | - | 0.3 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 136
-600 | -0.8 | -0.8 | 0.6 |  | -600 | -0.3 | -0.1 |  | -600 | - | - |  | -600 | -0.8 | -0.3 | - | 0.25 | 0.6 | -0.8 | -0.1 | - | 0.35 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 137
-700 | -1.1 | -1.1 | 0.6 |  | -700 | -0.3 | -0.1 |  | -700 | - | - |  | -700 | -1.1 | -0.3 | - | 0.4 | 0.6 | -1.1 | -0.1 | - | 0.5 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 138
139
140
141
142
TERBARU |  |  |  |  | TENGAH |  |  |  | LAMA | [16 empty] | 143
[17 empty] | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  |  | 0.5*(MAX-MIN) |  |  |  | 144
PA | K. Naik | K. Turun | U95 | 27.2.2022 | PA | K. Naik | K.Turun | 16.11.2020 | PA | K. Naik | K.Turun | - | PA | Naik terbaru | Naik Tengah | Naik Lama | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Terbaru | Turun Tengah | Turun Lama | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | 145
0 | -0.3 | -0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 0 | -0.3 | 0 | - | 0.15 | 0.6 | -0.3 | 0 | - | 0.15 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 146
-100 | -0.5 | -0.5 | 0.6 |  | -100 | 0.8 | 0.9 |  | -100 | - | - |  | -100 | -0.5 | 0.8 | - | 0.65 | 0.6 | -0.5 | 0.9 | - | 0.7 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 147
-200 | 0 | 0 | 0.6 |  | -200 | 0.7 | 0.8 |  | -200 | - | - |  | -200 | 0 | 0.7 | - | 0.35 | 0.6 | 0 | 0.8 | - | 0.4 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 148
-300 | 1.1 | 1.1 | 0.6 |  | -300 | 0.8 | 0.9 |  | -300 | - | - |  | -300 | 1.1 | 0.8 | - | 0.15 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | - | 0.1 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 149
-400 | 2.9 | 2.9 | 0.6 |  | -400 | 0.9 | 1 |  | -400 | - | - |  | -400 | 2.9 | 0.9 | - | 1 | 0.6 | 2.9 | 1 | - | 0.95 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 150
-500 | 5.2 | 5.2 | 0.6 |  | -500 | 1 | 1.2 |  | -500 | - | - |  | -500 | 5.2 | 1 | - | 2.1 | 0.6 | 5.2 | 1.2 | - | 2 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 151
-600 | 8.2 | 8.2 | 0.6 |  | -600 | 1 | 1.2 |  | -600 | - | - |  | -600 | 8.2 | 1 | - | 3.6 | 0.6 | 8.2 | 1.2 | - | 3.5 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 152
-700 | 11.7 | 11.7 | 0.6 |  | -700 | 1 | 1.2 |  | -700 | - | - |  | -700 | 11.7 | 1 | - | 5.35 | 0.6 | 11.7 | 1.2 | - | 5.25 | 0.6 | Hasil pengukuran akurasi vacuum gauge dan tekanan hisap maksimum tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 153
154
155
156
Note on AJ26: A: tambahan rumus if error untuk menghilangkan value; if error(rumus asli;"-")

## SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER (2) (hidden)
ALAT YANG DIGUNAKAN
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605
SUHU |  |  | KELEMBABABN |  |  | TEKANAN UDARA | [9 empty] | SUHU |  |  | KELEMBABABN |  |  | TEKANAN UDARA |  |  |  |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586
PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb) | PA(hPa) | Naik(hPa) |  |  | U(hPa) | TAHUN : | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3 | PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb) | PA(hPa) | Naik(hPa) |  | U(hPa) | TAHUN : | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
[13 empty] | 1 |  | 231 | 15 | 0 | 0.3 | 30 | -0.4 | 1.6 | 990 | -0.9 |  | 2.4 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617
[13 empty] | 2 |  | 232 | 20 | -0.1 | 0.3 | 40 | -0.2 | 1.6 | 1000 | -0.8 |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618
[13 empty] | 3 |  | 233 | 25 | -0.2 | 0.3 | 50 | -0.2 | 1.6 | 1005 | -0.7 |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
[13 empty] | 4 |  | 234 | 30 | -0.2 | 0.3 | 60 | -0.2 | 1.6 | 1015 | -0.7 |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046
[13 empty] | 5 |  | 235 | 35 | -0.3 | 0.3 | 70 | -0.3 | 1.6 | - | - |  | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051
[13 empty] | 6 |  | 236 | 37 | -0.3 | 0.3 | 80 | -0.5 | 1.6 | - | - |  | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053
[13 empty] | 7 |  | 237 | 40 | -0.4 | 0.3 | 90 | -0.8 | 1.6 | - | - |  | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091
8
9
10
11
12
13
14
[13 empty] | 15 |  |  |  | max : | 0.3 |  | max : | 1.6 |  |  | max : | 2.4
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
15 | 0.4 | 0.8 | 30 | -1.5 | 2.6 | 995 | 0.9 |  |  | 1.6 | 9.9.2019 |  | 71
20 | 0.3 | 0.8 | 40 | -3.8 | 2.6 | 1000 | 0.9 |  |  | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 72
25 | 0.2 | 0.8 | 50 | -5.4 | 2.6 | 1005 | 0.9 |  |  | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 73
30 | 0.1 | 0.8 | 60 | -6.4 | 2.6 | 1015 | 0.9 |  |  | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 74
35 | 0.1 | 0.8 | 70 | -6.7 | 2.6 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 75
37 | 0.1 | 0.8 | 80 | -6.3 | 2.6 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 76
40 | 0.1 | 0.8 | 90 | -5.2 | 2.6 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 77
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 78
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 79
80
81
82
83
84
85
86
15 | 0.1 | 0.3 | 30 | -4 | 2.5 | 990 | -3.6 |  |  | 2.1 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 87
20 | 0 | 0.3 | 40 | -3.8 | 2.5 | 1000 | -3.5 |  |  | 2.1 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 88
25 | -0.1 | 0.3 | 50 | -3.8 | 2.5 | 1010 | -3.4 |  |  | 2.1 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 89
30 | -0.2 | 0.3 | 60 | -3.9 | 2.5 | 1015 | -3.4 |  |  | 2.1 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 90
35 | -0.1 | 0.3 | 70 | -4.1 | 2.5 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 91
37 | -0.1 | 0.3 | 80 | -4.5 | 2.5 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 92
40 | 0 | 0.3 | 90 | -4.9 | 2.5 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 93
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 94
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 95
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 96
97
98
99
100
101
15 | 0.1 | 0.2 | 30 | -1.9 | 2.4 | 990 | -4 |  |  | 2.4 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 102
20 | 0 | 0.2 | 40 | -1.9 | 2.4 | 1000 | -3.9 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 103
25 | 0 | 0.2 | 50 | -1.9 | 2.4 | 1010 | -3.8 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 104
30 | 0 | 0.2 | 60 | -2.1 | 2.4 | 1015 | -3.8 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 105
35 | 0 | 0.2 | 70 | -2.3 | 2.4 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 106
37 | 0 | 0.2 | 80 | -2.6 | 2.4 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 107
40 | 0.1 | 0.2 | 90 | -3 | 2.4 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 108
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 109
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 110
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 111
112
113
114
115
116
117
118
15 | 0 | 0.3 | 30 | -1.2 | 2.4 | 995 | 0.2 |  |  | 2.2 | 27.3.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 119
20 | -0.2 | 0.3 | 40 | -1 | 2.4 | 1000 | 0.2 |  |  | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 120
25 | -0.4 | 0.3 | 50 | -0.9 | 2.4 | 1005 | 0.2 |  |  | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 121
30 | -0.5 | 0.3 | 60 | -0.8 | 2.4 | 1010 | 0.2 |  |  | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 122
35 | -0.5 | 0.3 | 70 | -0.6 | 2.4 | 1015 | 0.2 |  |  | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 123
37 | -0.5 | 0.3 | 80 | -0.5 | 2.4 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 124
40 | -0.4 | 0.3 | 90 | -0.2 | 2.4 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 125
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 126
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 127
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 128
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
SUHU |  |  | KELEMBABABN |  |  | TEKANAN UDARA | [6 empty] | 155
PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb) | PA(hPa) | Naik(hPa) |  |  | U(hPa) | TAHUN : |  | 156
15 | 0.5 | 0.5 | 30 | -0.8 | 2.7 | 990 | 3.9 |  |  | 2.4 | 4.3.2022 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 157
20 | 0.2 | 0.5 | 40 | -0.4 | 2.7 | 995 | 3.8 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 158
25 | -0.1 | 0.5 | 50 | 0 | 2.7 | 1000 | 3.8 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 159
30 | -0.4 | 0.5 | 60 | 0.3 | 2.7 | 1005 | 3.8 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 160
35 | -0.6 | 0.5 | 70 | 0.7 | 2.7 | 1010 | 3.7 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 161
37 | -0.7 | 0.5 | 80 | 1.1 | 2.7 | 1015 | 3.7 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 162
40 | -0.8 | 0.5 | 90 | 1.5 | 2.7 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 163
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 164
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 165
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 166
167
SUHU |  |  | KELEMBABABN |  |  | TEKANAN UDARA | [6 empty] | 168
PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb) | PA(hPa) | Naik(hPa) |  |  | U(hPa) | TAHUN : |  | 169
15 | 0.6 | 0.5 | 30 | -2 | 2.6 | 990 | 4.2 |  |  | 2.6 | 4.3.2022 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 170
20 | 0.3 | 0.5 | 40 | -1.7 | 2.6 | 995 | 4.1 |  |  | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 171
25 | 0.2 | 0.5 | 50 | -1.4 | 2.6 | 1000 | 4.1 |  |  | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 172
30 | 0.4 | 0.5 | 60 | -1.1 | 2.6 | 1005 | 4 |  |  | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 173
35 | 0.8 | 0.5 | 70 | -0.7 | 2.6 | 1010 | 3.9 |  |  | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 174
37 | 1 | 0.5 | 80 | -0.4 | 2.6 | 1015 | 3.9 |  |  | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 175
40 | 1.4 | 0.5 | 90 | -0.1 | 2.6 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 176
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 177
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 178
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 179
180
SUHU |  |  | KELEMBABABN |  |  | TEKANAN UDARA | [6 empty] | 181
PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb) | PA(hPa) | Naik(hPa) |  |  | U(hPa) | TAHUN : |  | 182
15 | 0.5 | 0.5 | 30 | -2.2 | 2.3 | 990 | 3.8 |  |  | 2.4 | 2.3.2022 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 183
20 | 0.2 | 0.5 | 40 | -2 | 2.3 | 995 | 3.7 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 184
25 | 0.1 | 0.5 | 50 | -1.8 | 2.3 | 1000 | 3.7 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 185
30 | -0.1 | 0.5 | 60 | -1.6 | 2.3 | 1005 | 3.6 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 186
35 | -0.2 | 0.5 | 70 | -1.4 | 2.3 | 1010 | 3.5 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 187
37 | -0.2 | 0.5 | 80 | -1.2 | 2.3 | 1015 | 3.5 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 188
40 | -0.2 | 0.5 | 90 | -1 | 2.3 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 189
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 190
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 191
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 192
193
194
15 | 0 | 0.3 | 30 | -0.4 | 2 | 950 | -0.7 |  |  | 2.4 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 195
20 | 0 | 0.3 | 40 | -0.1 | 2 | 1000 | -0.8 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 196
25 | 0 | 0.3 | 50 | 0 | 2 | 1005 | -0.8 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 197
30 | -0.1 | 0.3 | 60 | 0 | 2 | 1015 | -0.8 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 198
35 | -0.2 | 0.3 | 70 | -0.1 | 2 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 199
37 | -0.3 | 0.3 | 80 | -0.5 | 2 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 200
40 | -0.4 | 0.3 | 90 | -0.9 | 2 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 201
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 202
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 203
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 204
205
206
15 | 0.1 | 0.4 | 30 | -1.6 | 2.2 | 950 | -1.1 |  |  | 2.3 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 207
20 | 0.2 | 0.4 | 40 | -1.4 | 2.2 | 1000 | -0.4 |  |  | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 208
25 | 0.2 | 0.4 | 50 | -1.4 | 2.2 | 1005 | -0.4 |  |  | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 209
30 | 0.2 | 0.4 | 60 | -1.5 | 2.2 | 1015 | -0.4 |  |  | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 210
35 | 0.1 | 0.4 | 70 | -1.8 | 2.2 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 211
37 | 0 | 0.4 | 80 | -2.3 | 2.2 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 212
40 | 0 | 0.4 | 90 | -3 | 2.2 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 213
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 214
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 215
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 216
217
218
15 | 0.1 | 0.3 | 30 | 0.1 | 2.8 | 990 | -0.6 |  |  | 2.1 | 12.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 219
20 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0.2 | 2.8 | 1000 | -0.6 |  |  | 2.1 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 220
25 | 0 | 0.3 | 50 | 0.2 | 2.8 | 1005 | -0.6 |  |  | 2.1 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 221
30 | -0.2 | 0.3 | 60 | 0 | 2.8 | 1015 | -0.6 |  |  | 2.1 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 222
35 | -0.5 | 0.3 | 70 | -0.3 | 2.8 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 223
37 | -0.6 | 0.3 | 80 | -0.8 | 2.8 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 224
40 | -0.8 | 0.3 | 90 | -1.4 | 2.8 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 225
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 226
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 227
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 228
229
230
15 | 0 | 0.3 | 30 | -0.4 | 1.6 | 990 | -0.9 |  |  | 2.4 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 231 | 231
20 | -0.1 | 0.3 | 40 | -0.2 | 1.6 | 1000 | -0.8 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 232 | 232
25 | -0.2 | 0.3 | 50 | -0.2 | 1.6 | 1005 | -0.7 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 233 | 233
30 | -0.2 | 0.3 | 60 | -0.2 | 1.6 | 1015 | -0.7 |  |  | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 234 | 234
35 | -0.3 | 0.3 | 70 | -0.3 | 1.6 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 235 | 235
37 | -0.3 | 0.3 | 80 | -0.5 | 1.6 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 236 | 236
40 | -0.4 | 0.3 | 90 | -0.8 | 1.6 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 237 | 237
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 238
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 239
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 240
241
242
15.1 | 0 | 0.1 | 36.3 | -1.5 | 1.5 | 997 | 2.2 |  |  | 0.4 | 29.3.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 243
20.2 | 0.1 | 0.1 | 40.5 | -0.8 | 1.5 | 1047 | 2.3 |  |  | 0.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 244
25 | 0 | 0.1 | 49.8 | -0.2 | 1.5 | 1096.9 | 2.4 |  |  | 0.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 245
30.5 | -0.1 | 0.1 | 59.2 | 0.4 | 1.5 | 1100 | 2.4 | - | - | 0.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 246
35.5 | -0.1 | 0.1 | 70.6 | -0.7 | 1.5 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 247
37.2 | 0 | 0.1 | 80.9 | -0.9 | 1.5 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 248
39.7 | 0.2 | 0.1 | 90.4 | -0.6 | 1.5 | - | - | - | - | - |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 249
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 250
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 251
[6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 252

## SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER (hidden)
ALAT YANG DIGUNAKAN
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872
PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb) | TAHUN : | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3 | PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb) | TAHUN : | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873
15 | -0.1 | 0.3 | 30 | -9.7 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | 1 |  | 191 | 15 | 0 | 0.3 | 30 | -0.4 | 1.6 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046
20 | 0.1 | 0.3 | 40 | -9.7 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | 2 |  | 192 | 20 | -0.1 | 0.3 | 40 | -0.2 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051
25 | 0.2 | 0.3 | 50 | -9.1 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | 3 |  | 193 | 25 | -0.2 | 0.3 | 50 | -0.2 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053
30 | 0.1 | 0.3 | 60 | -7.9 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | 4 |  | 194 | 30 | -0.2 | 0.3 | 60 | -0.2 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091
35 | 0.1 | 0.3 | 70 | -6.1 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | 5 |  | 195 | 35 | -0.3 | 0.3 | 70 | -0.3 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334
37 | 0.1 | 0.3 | 80 | -3.8 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | 6 |  | 196 | 37 | -0.3 | 0.3 | 80 | -0.5 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050
40 | 0.2 | 0.3 | 90 | -0.8 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | 7 |  | 197 | 40 | -0.4 | 0.3 | 90 | -0.8 | 1.6 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670
[8 empty] | 8 |  |  |  | max = | 0.3 |  | max = | 1.6 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669
[8 empty] | 9 | [9 empty] | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01 - 203004
[8 empty] | 10 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609
15 | 0.4 | 0.8 | 30 | -6.9 | 2.2 | 2.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | 11 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611
20 | 0.7 | 0.8 | 40 | -6.2 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | 12 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605
25 | 0.5 | 0.8 | 50 | -5.3 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | 13 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586
30 | 0.2 | 0.8 | 60 | -4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | 14 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
35 | -0.1 | 0.8 | 70 | -2.4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | 15 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618
37 | -0.2 | 0.8 | 80 | -0.5 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | 16 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617
40 | -0.1 | 0.8 | 90 | 1.7 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | 17 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
18
19
20
15 | 0.3 | 0.3 | 35 | -5.2 | 1.8 | 10.2.2020 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670 | 21
20 | 0.4 | 0.3 | 40 | -5.5 | 1.8 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670 | 22
25 | 0.4 | 0.3 | 50 | -5.5 | 1.8 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670 | 23
30 | 0.5 | 0.3 | 60 | -4.8 | 1.8 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670 | 24
35 | 0.5 | 0.3 | 70 | -3.4 | 1.8 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670 | 25
37 | 0.5 | 0.3 | 80 | -1.4 | 1.8 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670 | 26
40 | 0.5 | 0.3 | 90 | 1.3 | 1.8 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670 | 27
28
29
30
15 | 0.4 | 0.5 | 30 | -7.3 | 3.1 | 2.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | 31
20 | 1 | 0.5 | 40 | -5.9 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | 32
25 | 0.7 | 0.5 | 50 | -4.5 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | 33
30 | 0 | 0.5 | 60 | -3.2 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | 34
35 | -0.3 | 0.5 | 70 | -2 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | 35
37 | -0.2 | 0.5 | 80 | -0.8 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | 36
40 | 0.2 | 0.5 | 90 | 0.3 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | 37
38
39
40
15 | 0.2 | 0.3 | 30 | -2.9 | 1.5 | 25.3.2019 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 | 41
20 | 0.2 | 0.3 | 40 | -3.3 | 1.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 | 42
25 | 0.1 | 0.3 | 50 | -3.1 | 1.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 | 43
30 | 0.1 | 0.3 | 60 | -2.1 | 1.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 | 44
35 | 0.2 | 0.3 | 70 | -0.3 | 1.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 | 45
37 | 0.2 | 0.3 | 80 | 2.2 | 1.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 | 46
40 | 0.2 | 0.3 | 90 | 5.4 | 1.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 | 47
48
49
50
15 | -0.2 | 0.3 | 30 | -4.5 | 1.3 | 9.9.2019 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 51
20 | -0.1 | 0.3 | 40 | -4.4 | 1.3 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 52
25 | -0.1 | 0.3 | 50 | -4.3 | 1.3 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 53
30 | -0.1 | 0.3 | 60 | -4.2 | 1.3 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 54
35 | -0.3 | 0.3 | 70 | -4 | 1.3 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 55
37 | -0.4 | 0.3 | 80 | -3.8 | 1.3 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 56
40 | -0.5 | 0.3 | 90 | -3.5 | 1.3 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 57
58
59
60
15 | 0.1 | 0.8 | 30 | -14.4 | 2.5 | 31.8.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 61
20 | 0.1 | 0.8 | 40 | -11.5 | 2.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 62
25 | 0.1 | 0.8 | 50 | -9.1 | 2.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 63
30 | 0 | 0.8 | 60 | -6.9 | 2.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 64
35 | -0.2 | 0.8 | 70 | -5.1 | 2.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 65
37 | -0.3 | 0.8 | 80 | -3.7 | 2.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 66
40 | -0.4 | 0.8 | 90 | -2.7 | 2.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 67
68
69
70
15 | 0.4 | 0.8 | 30 | -1.5 | 2.6 | 9.9.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 71
20 | 0.3 | 0.8 | 40 | -3.8 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 72
25 | 0.2 | 0.8 | 50 | -5.4 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 73
30 | 0.1 | 0.8 | 60 | -6.4 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 74
35 | 0.1 | 0.8 | 70 | -6.7 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 75
37 | 0.1 | 0.8 | 80 | -6.3 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 76
40 | 0.1 | 0.8 | 90 | -5.2 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 77
78
79
80
15 | 0.1 | 0.3 | 30 | -4 | 2.5 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 81
20 | 0 | 0.3 | 40 | -3.8 | 2.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 82
25 | -0.1 | 0.3 | 50 | -3.8 | 2.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 83
30 | -0.2 | 0.3 | 60 | -3.9 | 2.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 84
35 | -0.1 | 0.3 | 70 | -4.1 | 2.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 85
37 | -0.1 | 0.3 | 80 | -4.5 | 2.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 86
40 | 0 | 0.3 | 90 | -4.9 | 2.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 87
88
89
90
15 | 0.1 | 0.2 | 30 | -1.9 | 2.4 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 202, SN : 34903053 | 91
20 | 0 | 0.2 | 40 | -1.9 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 202, SN : 34903053 | 92
25 | 0 | 0.2 | 50 | -1.9 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 202, SN : 34903053 | 93
30 | 0 | 0.2 | 60 | -2.1 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 202, SN : 34903053 | 94
35 | 0 | 0.2 | 70 | -2.3 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 202, SN : 34903053 | 95
37 | 0 | 0.2 | 80 | -2.6 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 202, SN : 34903053 | 96
40 | 0.1 | 0.2 | 90 | -3 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 202, SN : 34903053 | 97
98
99
100
15 | 0 | 0.3 | 30 | -1.2 | 2.4 | 27.3.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 101
20 | -0.2 | 0.3 | 40 | -1 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 102
25 | -0.4 | 0.3 | 50 | -0.9 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 103
30 | -0.5 | 0.3 | 60 | -0.8 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 104
35 | -0.5 | 0.3 | 70 | -0.6 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 105
37 | -0.5 | 0.3 | 80 | -0.5 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 106
40 | -0.4 | 0.3 | 90 | -0.2 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 107
108
109
110
15 | 0.5 | 0.5 | 30 | -0.8 | 2.7 | 4.3.2022 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 111
20 | 0.2 | 0.5 | 40 | -0.4 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 112
25 | -0.1 | 0.5 | 50 | 0 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 113
30 | -0.4 | 0.5 | 60 | 0.3 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 114
35 | -0.6 | 0.5 | 70 | 0.7 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 115
37 | -0.7 | 0.5 | 80 | 1.1 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 116
40 | -0.8 | 0.5 | 90 | 1.5 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 117
118
119
120
15 | 0.6 | 0.5 | 30 | -2 | 2.6 | 4.3.2022 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 121
20 | 0.3 | 0.5 | 40 | -1.7 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 122
25 | 0.2 | 0.5 | 50 | -1.4 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 123
30 | 0.4 | 0.5 | 60 | -1.1 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 124
35 | 0.8 | 0.5 | 70 | -0.7 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 125
37 | 1 | 0.5 | 80 | -0.4 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 126
40 | 1.4 | 0.5 | 90 | -0.1 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 127
128
129
130
15 | 0.5 | 0.5 | 30 | -2.2 | 2.3 | 2.3.2022 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 131
20 | 0.2 | 0.5 | 40 | -2 | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 132
25 | 0.1 | 0.5 | 50 | -1.8 | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 133
30 | -0.1 | 0.5 | 60 | -1.6 | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 134
35 | -0.2 | 0.5 | 70 | -1.4 | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 135
37 | -0.2 | 0.5 | 80 | -1.2 | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 136
40 | -0.2 | 0.5 | 90 | -1 | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 137
138
139
140
15 | 0.4 | 0.5 | 30 | -6.6 | 2.9 | 22.7.2020 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01 - 203004 | 141
20 | 0.4 | 0.5 | 40 | -5.8 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01 - 203004 | 142
25 | 0.4 | 0.5 | 50 | -5.1 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01 - 203004 | 143
30 | 0.3 | 0.5 | 60 | -4.4 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01 - 203004 | 144
35 | 0.2 | 0.5 | 70 | -3.6 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01 - 203004 | 145
37 | 0.2 | 0.5 | 80 | -2.9 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01 - 203004 | 146
40 | 0.1 | 0.5 | 90 | -2.3 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01 - 203004 | 147
148
149
150
15 | 0.2 | 0.7 | 30 | -6.2 | 2.7 | 22.7.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 151
20 | 0.2 | 0.7 | 40 | -5.7 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 152
25 | 0.1 | 0.7 | 50 | -5.2 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 153
30 | 0.2 | 0.7 | 60 | -4.6 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 154
35 | 0.3 | 0.7 | 70 | -3.9 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 155
37 | 0.4 | 0.7 | 80 | -3.2 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 156
40 | 0.5 | 0.7 | 90 | -2.4 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 157
158
159
160
15 | 0.2 | 0.5 | 30 | -3.8 | 2.2 | 22.7.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 161
20 | 0.2 | 0.5 | 40 | -4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 162
25 | 0.1 | 0.5 | 50 | -4.1 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 163
30 | -0.1 | 0.5 | 60 | -4.1 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 164
35 | -0.3 | 0.5 | 70 | -4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 165
37 | -0.4 | 0.5 | 80 | -3.9 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 166
40 | -0.5 | 0.5 | 90 | -3.7 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 167
168
169
170
15 | 0 | 0.3 | 30 | -0.4 | 2 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 171
20 | 0 | 0.3 | 40 | -0.1 | 2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 172
25 | 0 | 0.3 | 50 | 0 | 2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 173
30 | -0.1 | 0.3 | 60 | 0 | 2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 174
35 | -0.2 | 0.3 | 70 | -0.1 | 2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 175
37 | -0.3 | 0.3 | 80 | -0.5 | 2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 176
40 | -0.4 | 0.3 | 90 | -0.9 | 2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 177
178
179
180
15 | 0.1 | 0.4 | 30 | -1.6 | 2.2 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 181
20 | 0.2 | 0.4 | 40 | -1.4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 182
25 | 0.2 | 0.4 | 50 | -1.4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 183
30 | 0.2 | 0.4 | 60 | -1.5 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 184
35 | 0.1 | 0.4 | 70 | -1.8 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 185
37 | 0 | 0.4 | 80 | -2.3 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 186
40 | 0 | 0.4 | 90 | -3 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 187
188
189
190
15 | 0 | 0.3 | 30 | -0.4 | 1.6 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 191 | 191
20 | -0.1 | 0.3 | 40 | -0.2 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 192 | 192
25 | -0.2 | 0.3 | 50 | -0.2 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 193 | 193
30 | -0.2 | 0.3 | 60 | -0.2 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 194 | 194
35 | -0.3 | 0.3 | 70 | -0.3 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 195 | 195
37 | -0.3 | 0.3 | 80 | -0.5 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 196 | 196
40 | -0.4 | 0.3 | 90 | -0.8 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 197 | 197
198
199
200
15 | 0.1 | 0.3 | 30 | 0.1 | 2.8 | 12.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 201
20 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0.2 | 2.8 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 202
25 | 0 | 0.3 | 50 | 0.2 | 2.8 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 203
30 | -0.2 | 0.3 | 60 | 0 | 2.8 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 204
35 | -0.5 | 0.3 | 70 | -0.3 | 2.8 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 205
37 | -0.6 | 0.3 | 80 | -0.8 | 2.8 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 206
40 | -0.8 | 0.3 | 90 | -1.4 | 2.8 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 207
208
209
210
15.1 | 0 | 0.1 | 36.3 | -1.5 | 1.5 | 29.3.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 211
20.2 | 0.1 | 0.1 | 40.5 | -0.8 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 212
25 | 0 | 0.1 | 49.8 | -0.2 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 213
30.5 | -0.1 | 0.1 | 59.2 | 0.4 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 214
35.5 | -0.1 | 0.1 | 70.6 | -0.7 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 215
37.2 | 0 | 0.1 | 80.9 | -0.9 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 216
39.7 | 0.2 | 0.1 | 90.4 | -0.6 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 217