## Lembar Kerja
LEMBAR KERJA KALIBRASI AUDIOMETER
Nomor Sertifikat / Nomor Surat Keterangan : 4 / ………… /…….… - ........ / E -……….…… Dt / DL
Merek |  | :
Model/Tipe |  | :
No. Seri |  | :
Tanggal Penerimaan Alat |  | :
Tanggal Kalibrasi |  | :
Tempat Kalibrasi |  | :
Nama Ruang |  | :
I. Kondisi Ruang
|  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  |  | 0C
| 2. Kelembaban |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala : |  |  |  | Volt
II. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [7 empty] | Score
| 1. Fisik | : Baik / Tidak baik | [5 empty] | 5
| 2. Fungsi | : Baik / Tidak baik | [5 empty] | 5
III. Pengujian Keselamatan Listrik
No | Parameter |  |  |  |  | Hasil ukur | Ambang Batas yang diijinkan | Score
1 | Resistansi isolasi |  |  |  |  | MΏ | > 2 MΏ | 10 | v
2 | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | Ώ | < 0.2 / 0.4 Ώ | 10
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I / II |  |  |  |  | µA | < 500 / 100 µA | 20
IV. Pengujian Kinerja
A. Earphone Kanan, SN(...............................)
1. Kalibrasi Hearing Level
| Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  | Toleransi | Batas
|  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) | I | II | III
| Hearing Level (dB) | 125 | 70 |  |  |  | ± 5 dBHL | maksimal 3 titik keluar
|  | 250 | 90
|  | 500 | 120
|  | 750 | 120
|  | 1000 | 120
|  | 1500 | 120
|  | 2000 | 120
|  | 3000 | 120
|  | 4000 | 120
|  | 6000 | 110 |  |  |  | ± 8 dBHL
|  | 8000 | 100
2. Kalibrasi Akurasi Frekuensi
| Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  | Toleransi | Batas
|  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) | I | II | III
| Frekuensi (Hz) | 125 | *MAX |  |  |  | 1.9 | maksimal 3 titik keluar
|  | 250 | *MAX |  |  |  | 4
|  | 500 | *MAX |  |  |  | 8
|  | 750 | *MAX |  |  |  | 11
|  | 1000 | *MAX |  |  |  | 15
|  | 1500 | *MAX |  |  |  | 23
|  | 2000 | *MAX |  |  |  | 30
|  | 3000 | *MAX |  |  |  | 45
|  | 4000 | *MAX |  |  |  | 60
|  | 6000 | *MAX |  |  |  | 90
|  | 8000 | *MAX |  |  |  | 120
*nilai MAX dari alat
3. Kalibrasi Total Harmonic Distortion
| Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  | Toleransi
|  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) | I | II | III |  | Batas
| Total Harmonic Distortion (%) | 125 | 75 |  |  |  | 3 | minimal 3 keluar
|  | 250 | 90
|  | 500 | 110
|  | 750 | 110
|  | 1000 | 110
| Air Conduction | 1500 | 110
|  | 2000 | 110
|  | 3000 | 110
|  | 4000 | 110
|  | 6000 | 110
|  | 8000 | 110
B. Earphone Kiri, SN(...............................)
1. Kalibrasi Hearing Level
| Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  | Toleransi | Batas
|  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) | I | II | III
| Hearing Level (dB) | 125 | 70 |  |  |  | ± 5 dBHL | maksimal 3 keluar
|  | 250 | 90
|  | 500 | 120
|  | 750 | 120
|  | 1000 | 120
|  | 1500 | 120
|  | 2000 | 120
|  | 3000 | 120
|  | 4000 | 120
|  | 6000 | 110 |  |  |  | ± 8 dBHL
|  | 8000 | 100
2. Kalibrasi Akurasi Frekuensi
| Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  | Toleransi | Batas
|  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) | I | II | III
| Frekuensi (Hz) | 125 | *MAX |  |  |  | 1.9 | maksimal 3 keluar
|  | 250 | *MAX |  |  |  | 4
|  | 500 | *MAX |  |  |  | 8
|  | 750 | *MAX |  |  |  | 11
|  | 1000 | *MAX |  |  |  | 15
|  | 1500 | *MAX |  |  |  | 23
|  | 2000 | *MAX |  |  |  | 30
|  | 3000 | *MAX |  |  |  | 45
|  | 4000 | *MAX |  |  |  | 60
|  | 6000 | *MAX |  |  |  | 90
|  | 8000 | *MAX |  |  |  | 120
*nilai MAX dari alat
3. Kalibrasi Total Harmonic Distortion
| Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  | Toleransi
|  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) | I | II | III |  | Batas
| Total Harmonic Distortion (%) | 125 | 75 |  |  |  | 3 | minimal 3 keluar
|  | 250 | 90
|  | 500 | 110
|  | 750 | 110
|  | 1000 | 110
| Air Conduction | 1500 | 110
|  | 2000 | 110
|  | 3000 | 110
|  | 4000 | 110
|  | 6000 | 110
|  | 8000 | 110
C. Bone Conduction
| Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  | Toleransi
|  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) | I | II | III |  | Batas
| Total Harmonic Distortion (Hz) | 250 | 20 |  |  |  | 6 | minimal 2 keluar
|  | 500 | 50
|  | 750 | 50
|  | 1000 | 60
| Bone Conduction | 1500 | 60
|  | 2000 | 60
|  | 3000 | 60
|  | 4000 | 60
V. Keterangan
1. Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
2 Type earphone :
3 …………………………………………………………………………………………………………………………
VI. Alat Ukur Yang Digunakan
Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : System 824, SN : A4488, A4563
Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : 831C, SN : 11318, 11319, 11418
Electrycal Safety Analyzer, Merek : Fluke Model : ESA 620 No Seri :1837056, 1834020
Electrycal Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, No Seri :2853077, 2853078, 3148907, 3148908
3699030, 4670010, 4669058
Thermohygrometer,Merek : KIMO, Model : KH - 210 - AO, SN : 14082463, 15062872, 15062874, 15062875, 15062873
Thermohygrometer,Merek : SEKONIC, Model : ST-50A, SN : HE 21-000670, HE 21-000669
Digital Thermohygrometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB 200, SN: 34903046, 34903053, 34903051
34904091
Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100609, A.100605, A.100611, A.100616, A.100617
A.100618, A.100586
VII. Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dinyatakan LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI
VIII. Petugas Kalibrasi
……………………………………………

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-01-29 | MK - 007 - 18 | MK 007 - 18
|  | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat | Pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat
|  | Hasil pengukuran keselamatan listrik | Hasil pengujian keselamatan listrik
2 | 2021-04-15 | Rumus STDEV DB Thermohyro masih manual | DONE | Arya
|  | List SN Thermohygro KIMO di LK belum lengkap | DONE | Arya
|  | Pemilihan no. sertifikat / surat ket masih manual | DONE | Arya
3 | 11 Mei 2021 | Rumus koreksi terbalik | DONE | Arya
4 | 10 Februari 2022 | Menambahkan Sheet Cetak Sertifikat | DONE | Septi
5 | 30 Mei 2022 | penambahan alat standart | DONE | Isra
6 | 25.1.2023 | Error kesimpulan saat tidak terdapat grounding | Done | Arya
7 |  | keterangan tidak terdapat grounding belum otomatis | Done | Venna
Rev 7 : 25.1.2023

## ID
INPUT DATA KALIBRASI AUDIOMETER
|  |  | Nomor Sertifikat : 4 / |  |  |  |  | 1 / V - 21 / E - 061 Dt
[11 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | ≤ 500 µA | 500
Merek |  | : | gsi | [7 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | ≤ 100 µA | 100
Model/Tipe |  | : | GSI 18
No. Seri |  | : | 650051202 | [7 empty] | Resistansi pembumian protektif ( kabel catu daya dapat dilepas ) | ≤ 0.2 Ω
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 12 Mei 2022
Tanggal Kalibrasi |  | : | 12 Mei 2022 | [7 empty] | Resistansi pembumian protektif ( kabel catu daya tidak dapat dilepas ) | ≤ 0.3 Ω
Tempat Kalibrasi |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Ruang |  | : | - | [7 empty] | 500
Metode Kerja |  | : | MK 007 - 18
I.Kondisi Ruang
|  |  | Awal | Akhir
1. Suhu |  | : | 22.8 | 22.8 | 0C
2. Kelembaban |  | : | 60.4 | 58.7 | %RH
3. Tegangan Jala - jala : |  | : | 224.13 | Volt
II. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
1. Fisik |  | : | Baik
2. Fungsi |  | : | Baik
III. Pengujian Keselamatan Listrik
No | Parameter |  |  |  |  | Hasil ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan
1 | Resistansi isolasi |  |  |  |  | OL | MΩ | > 2 MΩ
2 | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | 0.1 | Ω | ≤ 0.2 Ω
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | - | µA | ≤ 500 µA | NC | 20
IV. Pengujian Kinerja
A. Earphone Kanan, SN : |  | - | [8 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
| 1. Kalibrasi Hearing Level | [9 empty] | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  | Rata - rata | STDV |  |  | 75
|  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) | I | II | III |  |  |  |  | Tidak terdapat grounding di ruangan
| Hearing Level (dB) | 125 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0
|  | 250 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0
|  | 500 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0
|  | 750 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0
|  | 1000 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0
|  | 1500 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0
|  | 2000 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0
|  | 3000 | 120 | 120.6 | 120.6 | 120.6 | 120.6 | 1.7405e-14
|  | 4000 | 120 | 120.6 | 120.6 | 120.6 | 120.6 | 1.7405e-14
|  | 6000 | 110 | 110.2 | 110.2 | 110.2 | 110.2 | 0
|  | 8000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
2. Kalibrasi Akurasi Frekuensi
| Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  | Rata - rata | STDV
|  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) | I | II | III
| Frekuensi (Hz) | 125 | MAX | 125 | 125 | 125 | 125 | 0
|  | 250 | MAX | 250 | 250 | 250 | 250 | 0
|  | 500 | MAX | 500 | 500 | 500 | 500 | 0
|  | 750 | MAX | 750 | 750 | 750 | 750 | 0
|  | 1000 | MAX | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
|  | 1500 | MAX | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0
|  | 2000 | MAX | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0
|  | 3000 | MAX | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0
|  | 4000 | MAX | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0
|  | 6000 | MAX | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0
|  | 8000 | MAX | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0
3. Kalibrasi Total Harmonic Distortion
| Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  | Rata - rata | STDV
|  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) | I | II | III
| Total Harmonic Distortion (%) | 125 | 75 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 250 | 90 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 500 | 110 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 750 | 110 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1000 | 110 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
| Air Conduction | 1500 | 110 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2000 | 110 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 3000 | 110 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 4000 | 110 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 6000 | 110 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 8000 | 110 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
B. Earphone Kiri, SN : |  | -
1. Kalibrasi Hearing Level
| Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  | Rata - rata | STDV
|  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) | I | II | III
| Hearing Level (dB) | 125 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0
|  | 250 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0
|  | 500 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0
|  | 750 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0
|  | 1000 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0
|  | 1500 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0
|  | 2000 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0
|  | 3000 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0
|  | 4000 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0
|  | 6000 | 110 | 110 | 110 | 109.8 | 109.9333 | 0.11547
|  | 8000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
2. Kalibrasi Akurasi Frekuensi
| Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  | Rata - rata | STDV
|  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) | I | II | III
| Frekuensi (Hz) | 125 | MAX | 125 | 125 | 125 | 125 | 0
|  | 250 | MAX | 250 | 250 | 250 | 250 | 0
|  | 500 | MAX | 500 | 500 | 500 | 500 | 0
|  | 750 | MAX | 750 | 750 | 750 | 750 | 0
|  | 1000 | MAX | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
|  | 1500 | MAX | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0
|  | 2000 | MAX | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0
|  | 3000 | MAX | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0
|  | 4000 | MAX | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 0
|  | 6000 | MAX | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0
|  | 8000 | MAX | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0
3. Kalibrasi Total Harmonic Distortion
| Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  | Rata - rata | STDV
|  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) | I | II | III
| Total Harmonic Distortion (Hz) | 125 | 75 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 250 | 90 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 500 | 110 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 750 | 110 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1000 | 110 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1500 | 110 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
| Air Conduction | 2000 | 110 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 3000 | 110 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 4000 | 110 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 6000 | 110 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 8000 | 110 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
C. Bone Conduction
| Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar |  |  | Rata - rata | STDV
|  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) | I | II | III
| Total Harmonic Distortion (Hz) | 250 | 20 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 500 | 50 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 750 | 50 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1000 | 60 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
| Bone Conduction | 1500 | 60 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2000 | 60 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 3000 | 60 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 4000 | 60 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
V. Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil Kalibrasi Hearing tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
Hasil Kalibrasi Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
Hasil Kalibrasi Total Harmonic Distortion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
Type earphone : DD 45 | [12 empty] | Hasil Skor
- | [10 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan | 15 | 15
Tidak terdapat grounding di ruangan | [10 empty] | - | 15
VI. Alat Ukur yang digunakan
Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : 831C, SN : 11418 | [8 empty] | NO | 20.68
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [8 empty] | Toleransi | 500
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [8 empty] | NC | -
20.68
VII. Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020 | [8 empty] | Score | 15
15
VIII. Petugas Kalibrasi | [9 empty] | 15
Gusti Arya Dinata | [9 empty] | 0 | -
[10 empty] | 15 | Tidak terdapat grounding di ruangan
IX. Tanggal pembuatan laporan | [8 empty] | 15 | 20 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi yang tanpa dilengkapi grounding
30 Mei 2022 | [9 empty] | 30 | -
[10 empty] | 40 | -
Tidak terdapat grounding di ruangan
Achmad Fauzan Adzim |  |  | Baik
Choirul Huda |  |  | Tidak Baik
Dany Firmanto
Donny Martha
Fikry Faradinna
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Septia Khairunnisa
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Wardimanul Abrar
Fatimah Novrianisa
Note on G27: inputkan nilai Arus bocor (closed) ke kolom sebelah jika nilai ini keluar

## LH
HASIL KALIBRASI AUDIOMETER
Nomor Sertifikat : 4 / 1 / V - 21 / E - 061 Dt
Merek |  |  | : | gsi
Model/Tipe |  |  | : | GSI 18
No. Seri |  |  | : | 650051202
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 12 Mei 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 12 Mei 2022
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Ruang |  |  | : | -
Metode Kerja |  |  | : | MK 007 - 18
I. | Kondisi Ruang
| 1. | Suhu | : | 22.944 | ± | 0.3 | °C
| 2. | Kelembaban | : | 57.405 | ± | 1.5 | %RH
| 3. | Tegangan Jala - jala | : | 224.5413 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat
| 1. | Fisik | : | Baik
| 2. | Fungsi | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi |  |  |  |  | OL | MΩ | > 2 MΩ
| 2 | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | 0.1 | Ω | ≤ 0.2 Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | - | µA | ≤ 500 µA
IV. | Pengujian Kinerja
| A. Earphone Kanan, SN : |  | -
1. Kalibrasi Hearing Level
|  | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) |  |  | (dBHL)
|  | Hearing Level (dB) | 125 | 70 | 69.98 | -0.02 | ± | 5 | ± | 0.53381
|  |  | 250 | 90 | 90.04 | 0.04 |  |  | ± | 0.53381
|  |  | 500 | 120 | 120.0376 | 0.0376 |  |  | ± | 0.53381
|  |  | 750 | 120 | 120.04 | 0.04 |  |  | ± | 0.62906
|  |  | 1000 | 120 | 120.04 | 0.04 |  |  | ± | 0.62906
|  |  | 1500 | 120 | 120.04 | 0.04 |  |  | ± | 0.21138
|  |  | 2000 | 120 | 120.04 | 0.04 |  |  | ± | 0.82361
|  |  | 3000 | 120 | 120.6376 | 0.6376 |  |  | ± | 0.72588
|  |  | 4000 | 120 | 120.6376 | 0.6376 |  |  | ± | 1.1198
|  |  | 6000 | 110 | 110.2106 | 0.2106 | ± | 8 | ± | 1.318
|  |  | 8000 | 100 | 99.99 | -0.01 |  |  | ± | 1.1198
2. Kalibrasi Akurasi Frekuensi
|  | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) |  |  | (Hz)
|  | Frekuensi (Hz) | 125 | MAX | 125 | 0 | ± | 1.9 | ± | 0.50214
|  |  | 250 | MAX | 250 | 0 | ± | 4 | ± | 0.50214
|  |  | 500 | MAX | 500 | 0 | ± | 8 | ± | 0.50214
|  |  | 750 | MAX | 750 | 0 | ± | 11 | ± | 0.50214
|  |  | 1000 | MAX | 1000 | 0 | ± | 15 | ± | 0.50214
|  |  | 1500 | MAX | 1500 | 0 | ± | 23 | ± | 0.50214
|  |  | 2000 | MAX | 2000 | 0 | ± | 30 | ± | 0.50214
|  |  | 3000 | MAX | 3000 | 0 | ± | 45 | ± | 0.50214
|  |  | 4000 | MAX | 4000 | 0 | ± | 60 | ± | 0.50214
|  |  | 6000 | MAX | 6000 | 0 | ± | 90 | ± | 0.50214
|  |  | 8000 | MAX | 8000 | 0 | ± | 120 | ± | 0.50214
Halaman 2 dari 3 halaman
3. Kalibrasi Total Harmonic Distortion
|  | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Kesalahan Relatif (%) |  | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB)
|  | Total Harmonic Distortion (Hz) | 125 | 75 | - | - | #DIV/0! |  | 3 | -
|  |  | 250 | 90 | - | - | #DIV/0! |  |  | -
|  |  | 500 | 110 | - | - | #DIV/0! |  |  | -
|  |  | 750 | 110 | - | - | #DIV/0! |  |  | -
|  |  | 1000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  |  | -
|  | Air Conduction | 1500 | 110 | - | - | #DIV/0! |  |  | -
|  |  | 2000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  |  | -
|  |  | 3000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  |  | -
|  |  | 4000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  |  | -
|  |  | 6000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  |  | -
|  |  | 8000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  |  | -
| B. Earphone Kiri, SN : |  | -
1. Kalibrasi Hearing Level
|  | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) |  |  | (dBHL)
|  | Hearing Level (dB) | 125 | 70 | 69.98 | -0.02 | ± | 5 | ± | 0.53381
|  |  | 250 | 90 | 89.98 | -0.02 |  |  | ± | 0.53381
|  |  | 500 | 120 | 120.04 | 0.04 |  |  | ± | 0.53381
|  |  | 750 | 120 | 120.04 | 0.04 |  |  | ± | 0.62906
|  |  | 1000 | 120 | 120.04 | 0.04 |  |  | ± | 0.62906
|  |  | 1500 | 120 | 120.04 | 0.04 |  |  | ± | 0.21138
|  |  | 2000 | 120 | 120.04 | 0.04 |  |  | ± | 0.82361
|  |  | 3000 | 120 | 120.04 | 0.04 |  |  | ± | 0.72588
|  |  | 4000 | 120 | 120.04 | 0.04 |  |  | ± | 1.1198
|  |  | 6000 | 110 | 109.9432 | -0.0568 | ± | 8 | ± | 1.3242
|  |  | 8000 | 100 | 99.99 | -0.01 |  |  | ± | 1.1198
2. Kalibrasi Akurasi Frekuensi
|  | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) |  |  | (Hz)
|  | Frekuensi (Hz) | 125 | MAX | 125 | 0 | ± | 1.9 | ± | 0.50214
|  |  | 250 | MAX | 250 | 0 | ± | 4 | ± | 0.50214
|  |  | 500 | MAX | 500 | 0 | ± | 8 | ± | 0.50214
|  |  | 750 | MAX | 750 | 0 | ± | 11 | ± | 0.50214
|  |  | 1000 | MAX | 1000 | 0 | ± | 15 | ± | 0.50214
|  |  | 1500 | MAX | 1500 | 0 | ± | 23 | ± | 0.50214
|  |  | 2000 | MAX | 2000 | 0 | ± | 30 | ± | 0.50214
|  |  | 3000 | MAX | 3000 | 0 | ± | 45 | ± | 0.50214
|  |  | 4000 | MAX | 3999 | -1 | ± | 60 | ± | 0.50214
|  |  | 6000 | MAX | 6000 | 0 | ± | 90 | ± | 0.50214
|  |  | 8000 | MAX | 8000 | 0 | ± | 120 | ± | 0.50214
3. Kalibrasi Total Harmonic Distortion
|  | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Kesalahan Relatif (%) |  | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB)
|  | Total Harmonic Distortion (Hz) | 125 | 75 | - | - | #DIV/0! |  | 3 | -
|  |  | 250 | 90 | - | - | #DIV/0! |  |  | -
|  |  | 500 | 110 | - | - | #DIV/0! |  |  | -
|  |  | 750 | 110 | - | - | #DIV/0! |  |  | -
|  |  | 1000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  |  | -
|  | Air Conduction | 1500 | 110 | - | - | #DIV/0! |  |  | -
|  |  | 2000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  |  | -
|  |  | 3000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  |  | -
|  |  | 4000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  |  | -
|  |  | 6000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  |  | -
|  |  | 8000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  |  | -
C. Bone Conduction
|  | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Kesalahan Relatif (%) |  | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB)
|  | Total Harmonic Distortion (Hz) | 250 | 20 | - | - | - |  | 6 | -
|  |  | 500 | 50 | - | - | - |  |  | -
|  |  | 750 | 50 | - | - | - |  |  | -
|  |  | 1000 | 60 | - | - | - |  |  | -
|  | Bone Conduction | 1500 | 60 | - | - | - |  |  | -
|  |  | 2000 | 60 | - | - | - |  |  | -
|  |  | 3000 | 60 | - | - | - |  |  | -
|  |  | 4000 | 60 | - | - | - |  |  | -
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil Kalibrasi Hearing tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
Hasil Kalibrasi Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
Hasil Kalibrasi Total Harmonic Distortion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
Type earphone : DD 45
-
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat Ukur yang digunakan
Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : 831C, SN : 11418
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Gusti Arya Dinata
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 3 dari 3 halaman
Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001

## DB ESA
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2017 | 2018
| 150 | 0.76 | 0.31 | 0.225 | 0.47 |  |  | 150 | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 0.47 |  |  | 150 | -0.24 | -0.07 | 0.085 | 1.2
| 180 | -0.13 | 0.1 | 0.115 | 0.47 |  |  | 180 | -0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.47 |  |  | 180 | -0.3 | -0.13 | 0.085 | 1.2
| 200 | -0.16 | -0.04 | 0.06 | 0.47 |  |  | 200 | -0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.47 |  |  | 200 | -0.24 | -0.26 | 0.01 | 1.2
| 220 | -0.18 | -0.28 | 0.05 | 0.47 |  |  | 220 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.47 |  |  | 220 | -0.28 | -0.29 | 0.005 | 1.2
| 230 | -0.26 | -0.2 | 0.03 | 0.47 |  |  | 230 | -10.02 | 0.05 | 5.035 | 0.47 |  |  | 230 | -0.15 | -0.23 | 0.04 | 1.2
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2017 | 2018
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
| 50 | -0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.29 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.29 |  |  | 50 | 0.4 | 2 | 0.8 | 0.59
| 100 | -0.06 | 0.2 | 0.13 | 0.29 |  |  | 100 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.29 |  |  | 100 | 0.4 | 2 | 0.8 | 0.59
| 200 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.29 |  |  | 200 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 0.29 |  |  | 200 | 1.3 | 3.6 | 1.15 | 0.59
| 500 | -0.9 | 3.8 | 2.35 | 0.29 |  |  | 500 | 20 | 0.8 | 9.6 | 0.29 |  |  | 500 | -0.3 | 2.9 | 1.6 | 0.59
| 1000 | -0.003 | 9 | 4.5015 | 0.29 |  |  | 1000 | 2 | 0.008 | 0.996 | 0.29 |  |  | 1000 | 9 | 3 | 3 | 0.59
| Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2015 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2017 | 2018
| 10 | - | 0 | 0 | 1.4 |  |  | 10 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.3 |  |  | 10 | 0.1 | 0 | 0.05 | 1.7
| 20 | - | 0 | 0 | 1.4 |  |  | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 1.3 |  |  | 20 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.7
| 50 | - | 0 | 0 | 1.4 |  |  | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 |  |  | 50 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.7
| 100 | - | -0.3 | 0 | 1.4 |  |  | 100 | 0 | 0.3 | 0.15 | 1.3 |  |  | 100 | 1.7 | 0.6 | 0.55 | 1.7
| Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2018
| 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 0.1 | 0.002 | -0.001 | 0.0015 | 0.43 |  |  | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.0005 | 0.43 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 1 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.43 |  |  | 1 | 0.055 | 0.045 | 0.005 | 0.43 |  |  | 1 | -0.002 | 0 | 0.001 | 1.2
| 2 | 0 | 0.007 | 0.0035 | 0.43 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2019
| 150 | -0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.47 |  |  | 150 | -0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.47 |  |  | 150 | 0.03 | -0.15 | 0.09 | 1.2
| 180 | -0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.47 |  |  | 180 | -0.11 | 0.1 | 0.105 | 0.47 |  |  | 180 | 0 | -0.11 | 0.055 | 1.2
| 200 | -0.14 | 0.05 | 0.095 | 0.47 |  |  | 200 | -0.17 | -0.03 | 0.07 | 0.47 |  |  | 200 | 0.05 | -0.1 | 0.075 | 1.2
| 220 | -0.19 | 0.1 | 0.145 | 0.47 |  |  | 220 | -0.25 | 0.38 | 0.315 | 0.47 |  |  | 220 | 0.05 | -0.13 | 0.09 | 1.2
| 230 | -0.2 | 0.368 | 0.284 | 0.47 |  |  | 230 | -0.23 | -0.16 | 0.035 | 0.47 |  |  | 230 | -0.05 | -0.15 | 0.05 | 1.2
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2019
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
| 50 | -0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.29 |  |  | 50 | 4.7 | -0.33 | 2.515 | 0.29 |  |  | 50 | 2.1 | 2.6 | 0.25 | 0.59
| 100 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.29 |  |  | 100 | 4.4 | -0.42 | 2.41 | 0.29 |  |  | 100 | 2.3 | 2.6 | 0.15 | 0.59
| 200 | 1.1 | 1.4 | 0.15 | 0.29 |  |  | 200 | 15.6 | 1.3 | 7.15 | 0.29 |  |  | 200 | 0.2 | 3.1 | 1.45 | 0.59
| 500 | 0.9 | 2.8 | 0.95 | 0.29 |  |  | 500 | 14.3 | 0.7 | 6.8 | 0.29 |  |  | 500 | 2.8 | 3.9 | 0.55 | 0.59
| 1000 | 2 | 0.012 | 0.994 | 0.29 |  |  | 1000 | 15 | 0.002 | 7.499 | 0.29 |  |  | 1000 | 13 | 0.005 | 6.4975 | 0.59
| Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2019
| 10 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.3 |  |  | 10 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.3 |  |  | 10 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.7
| 20 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 1.3 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.3 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.7
| 50 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.3 |  |  | 50 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 1.3 |  |  | 50 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.7
| 100 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1.3 |  |  | 100 | 1.3 | 0.8 | 0.25 | 1.3 |  |  | 100 | 0.9 | 0.6 | 0.15 | 1.7
| Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2019
| 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 0.1 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0.43 |  |  | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.43 |  |  | 0.1 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 1.2
| 1 | 0.007 | -0.001 | 0.004 | 0.43 |  |  | 1 | 0.003 | 0.012 | 0.0045 | 0.43 |  |  | 1 | 0.002 | -0.001 | 0.0015 | 1.2
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4670010) | [5 empty] | I | ESA (4669058)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2020
| 150 | 0.21 | 0.21 | 0 | 1.2 |  |  | 150 | 0 | -0.17 | 0.085 | 1.2 |  |  | 150 | 0 | -0.24 | 0.12 | 1.2
| 180 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1.2 |  |  | 180 | 0 | -0.22 | 0.11 | 1.2 |  |  | 180 | 0 | -0.14 | 0.07 | 1.2
| 200 | 0.34 | 0.34 | 0 | 1.2 |  |  | 200 | 0 | -0.33 | 0.165 | 1.2 |  |  | 200 | 0 | -0.33 | 0.165 | 1.2
| 220 | 0.37 | 0.37 | 0 | 1.2 |  |  | 220 | 0 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 220 | 0 | -0.45 | 0.225 | 1.2
| 230 | 0.47 | 0.47 | 0 | 1.2 |  |  | 230 | 0 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 230 | 0 | -0.54 | 0.27 | 1.2
| 250 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | -
| Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2020
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
| 50 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 50 | 0 | 1.7 | 0.85 | 0.59 |  |  | 50 | 0 | 2.1 | 1.05 | 0.59
| 100 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 0 | 3.4 | 1.7 | 0.59 |  |  | 100 | 0 | 3.7 | 1.85 | 0.59
| 200 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 0 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 0 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 500 | 3 | 3 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 0 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 0 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 1000 | 5 | 4 | 0.5 | 0.59 |  |  | 1000 | 0 | 80 | 40 | 0.59 |  |  | 1000 | 0 | -97 | 48.5 | 0.59
|  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  | 0 |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2018 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2020
| 10 | - | 0 | 0 | 1.7 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | - | 0.1 | 0 | 1.7 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | - | 0.4 | 0 | 1.7 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | - | 1.4 | 0 | 1.7 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2020
| 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 0.1 | 0 | -0.002 | 0.001 | 1.2 |  |  | 0.1 | 0 | -0.003 | 0.0015 | 1.2
| 1 | -0.0023 | -0.0023 | 0 | 1.2 |  |  | 1 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 1.2 |  |  | 1 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 1.2
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 2 | 0 | -0.006 | 0.003 | 1.2 |  |  | 2 | 0 | -0.006 | 0.003 | 1.2
No | No urut alat | KOREKSI ESA | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [7 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.76 | 0.31 | 0.225 | 0.47 |  | I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
| 2 | 150 | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 0.47 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
| 3 | 150 | -0.24 | -0.07 | 0.085 | 1.2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
| 4 | 150 | -0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.47 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
| 5 | 150 | -0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.47 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
| 6 | 150 | 0.03 | -0.15 | 0.09 | 1.2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
| 7 | 150 | 0.21 | 0.21 | 0 | 1.2 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
| 8 | 150 | 0 | -0.17 | 0.085 | 1.2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
| 9 | 150 | 0 | -0.24 | 0.12 | 1.2 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
II | 1 | 180 | -0.13 | 0.1 | 0.115 | 0.47 |  | II | 1 | 50 | -0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.29
| 2 | 180 | -0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.47 |  |  | 2 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.29
| 3 | 180 | -0.3 | -0.13 | 0.085 | 1.2 |  |  | 3 | 50 | 0.4 | 2 | 0.8 | 0.59
| 4 | 180 | -0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.47 |  |  | 4 | 50 | -0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.29
| 5 | 180 | -0.11 | 0.1 | 0.105 | 0.47 |  |  | 5 | 50 | 4.7 | -0.33 | 2.515 | 0.29
| 6 | 180 | 0 | -0.11 | 0.055 | 1.2 |  |  | 6 | 50 | 2.1 | 2.6 | 0.25 | 0.59
| 7 | 180 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1.2 |  |  | 7 | 50 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59
| 8 | 180 | 0 | -0.22 | 0.11 | 1.2 |  |  | 8 | 50 | 0 | 1.7 | 0.85 | 0.59
| 9 | 180 | 0 | -0.14 | 0.07 | 1.2 |  |  | 9 | 50 | 0 | 2.1 | 1.05 | 0.59
III | 1 | 200 | -0.16 | -0.04 | 0.06 | 0.47 |  | III | 1 | 100 | -0.06 | 0.2 | 0.13 | 0.29
| 2 | 200 | -0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.47 |  |  | 2 | 100 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.29
| 3 | 200 | -0.24 | -0.26 | 0.01 | 1.2 |  |  | 3 | 100 | 0.4 | 2 | 0.8 | 0.59
| 4 | 200 | -0.14 | 0.05 | 0.095 | 0.47 |  |  | 4 | 100 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.29
| 5 | 200 | -0.17 | -0.03 | 0.07 | 0.47 |  |  | 5 | 100 | 4.4 | -0.42 | 2.41 | 0.29
| 6 | 200 | 0.05 | -0.1 | 0.075 | 1.2 |  |  | 6 | 100 | 2.3 | 2.6 | 0.15 | 0.59
| 7 | 200 | 0.34 | 0.34 | 0 | 1.2 |  |  | 7 | 100 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59
| 8 | 200 | 0 | -0.33 | 0.165 | 1.2 |  |  | 8 | 100 | 0 | 3.4 | 1.7 | 0.59
| 9 | 200 | 0 | -0.33 | 0.165 | 1.2 |  |  | 9 | 100 | 0 | 3.7 | 1.85 | 0.59
IV | 1 | 220 | -0.18 | -0.28 | 0.05 | 0.47 |  | IV | 1 | 200 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.29
| 2 | 220 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.47 |  |  | 2 | 200 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 0.29
| 3 | 220 | -0.28 | -0.29 | 0.005 | 1.2 |  |  | 3 | 200 | 1.3 | 3.6 | 1.15 | 0.59
| 4 | 220 | -0.19 | 0.1 | 0.145 | 0.47 |  |  | 4 | 200 | 1.1 | 1.4 | 0.15 | 0.29
| 5 | 220 | -0.25 | 0.38 | 0.315 | 0.47 |  |  | 5 | 200 | 15.6 | 1.3 | 7.15 | 0.29
| 6 | 220 | 0.05 | -0.13 | 0.09 | 1.2 |  |  | 6 | 200 | 0.2 | 3.1 | 1.45 | 0.59
| 7 | 220 | 0.37 | 0.37 | 0 | 1.2 |  |  | 7 | 200 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.59
| 8 | 220 | 0 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 8 | 500 | 0 | 7.2 | 3.6 | 0.59
| 9 | 220 | 0 | -0.45 | 0.225 | 1.2 |  |  | 9 | 500 | 0 | 8.3 | 4.15 | 0.59
V | 1 | 230 | -0.26 | -0.2 | 0.03 | 0.47 |  | V | 1 | 500 | -0.9 | 3.8 | 2.35 | 0.29
| 2 | 230 | -10.02 | 0.05 | 5.035 | 0.47 |  |  | 2 | 500 | 20 | 0.8 | 9.6 | 0.29
| 3 | 230 | -0.15 | -0.23 | 0.04 | 1.2 |  |  | 3 | 500 | -0.3 | 2.9 | 1.6 | 0.59
| 4 | 230 | -0.2 | 0.368 | 0.284 | 0.47 |  |  | 4 | 500 | 0.9 | 2.8 | 0.95 | 0.29
| 5 | 230 | -0.23 | -0.16 | 0.035 | 0.47 |  |  | 5 | 500 | 14.3 | 0.7 | 6.8 | 0.29
| 6 | 230 | -0.05 | -0.15 | 0.05 | 1.2 |  |  | 6 | 500 | 2.8 | 3.9 | 0.55 | 0.59
| 7 | 230 | 0.47 | 0.47 | 0 | 1.2 |  |  | 7 | 500 | 3 | 3 | 0 | 0.59
| 8 | 230 | 0 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 8 | 500 | 0 | 7.2 | 3.6 | 0.59
| 9 | 230 | 0 | -0.54 | 0.27 | 1.2 |  |  | 9 | 500 | 0 | 8.3 | 4.15 | 0.59
VI | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  | VI | 1 | 1000 | -0.003 | 9 | 4.5015 | 0.29
| 2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  |  | 2 | 1000 | 2 | 0.008 | 0.996 | 0.29
| 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 3 | 1000 | 9 | 3 | 3 | 0.59
| 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  |  | 4 | 1000 | 2 | 0.012 | 0.994 | 0.29
| 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |  |  | 5 | 1000 | 15 | 0.002 | 7.499 | 0.29
| 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 6 | 1000 | 13 | 0.005 | 6.4975 | 0.59
| 7 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 7 | 1000 | 5 | 4 | 0.5 | 0.59
| 8 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 8 | 1000 | 0 | 80 | 40 | 0.59
| 9 | 250 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 9 | 1000 | 0 | -97 | 48.5 | 0.59
No | No urut alat | KOREKSI ESA | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [7 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | - | 0 | 0 | 1.4 |  | I | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.43
| 2 | 10 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.3 |  |  | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.43
| 3 | 10 | 0.1 | 0 | 0.05 | 1.7 |  |  | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 4 | 10 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.3 |  |  | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.43
| 5 | 10 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.3 |  |  | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.43
| 6 | 10 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.7 |  |  | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 7 | 10 | - | 0 | 0 | 1.7 |  |  | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2
II | 1 | 20 | - | 0 | 0 | 1.4 |  | II | 1 | 0.1 | 0.002 | -0.001 | 0.0015 | 0.43
| 2 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 1.3 |  |  | 2 | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.0005 | 0.43
| 3 | 20 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.7 |  |  | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 4 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 1.3 |  |  | 4 | 0.1 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0.43
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.3 |  |  | 5 | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.43
| 6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.7 |  |  | 6 | 0.1 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 1.2
| 7 | 20 | - | 0.1 | 0 | 1.7 |  |  | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0.1 | 0 | -0.002 | 0.001 | 1.2
| 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.1 | 0 | -0.003 | 0.0015 | 1.2
III | 1 | 50 | - | 0 | 0 | 1.4 |  | III | 1 | 1 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.43
| 2 | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 |  |  | 2 | 1 | 0.055 | 0.045 | 0.005 | 0.43
| 3 | 50 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.7 |  |  | 3 | 1 | -0.002 | 0 | 0.001 | 1.2
| 4 | 50 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.3 |  |  | 4 | 1 | 0.007 | -0.001 | 0.004 | 0.43
| 5 | 50 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 1.3 |  |  | 5 | 1 | 0.003 | 0.012 | 0.0045 | 0.43
| 6 | 50 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.7 |  |  | 6 | 1 | 0.002 | -0.001 | 0.0015 | 1.2
| 7 | 50 | - | 0.4 | 0 | 1.7 |  |  | 7 | 1 | -0.0023 | -0.0023 | 0 | 1.2
| 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 1 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 1.2
| 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 1 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 1.2
IV | 1 | 100 | - | -0.3 | 0 | 1.4 |  | IV | 1 | 2 | 0 | 0.007 | 0.0035 | 0.43
| 2 | 100 | 0 | 0.3 | 0.15 | 1.3 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43
| 3 | 100 | 1.7 | 0.6 | 0.55 | 1.7 |  |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 4 | 100 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1.3 |  |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43
| 5 | 100 | 1.3 | 0.8 | 0.25 | 1.3 |  |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43
| 6 | 100 | 0.9 | 0.6 | 0.15 | 1.7 |  |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 7 | 100 | - | 1.4 | 0 | 1.7 |  |  | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 2 | 0 | -0.006 | 0.003 | 1.2
| 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 2 | 0 | -0.006 | 0.003 | 1.2
7 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 |  |  |  |  | Tegangan jala-jala listrik |  |  |  |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | 220 |  | 0.37
Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  | 224.13 |  | 0.4113
( V ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 230 |  | 0.47 |  | 224.13 | 224.5413 | 224.5413 |  | :
150 | 0.21 | 0.21 | 0 | 1.2 |  | Tahanan isolasi kabel catu daya |  |  |  |  | OL | #VALUE! | OL
180 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1.2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
200 | 0.34 | 0.34 | 0 | 1.2 |  | OL |  | #VALUE! |  | NO | - | #VALUE! | -
220 | 0.37 | 0.37 | 0 | 1.2 |  |  | 0 |  | 0 | NC | 20 | 20.68 | 20.68
230 | 0.47 | 0.47 | 0 | 1.2 |  | Resistansi pembumian protektif
250 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 |  | 0
Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  | 0.1 |  | 0
( uA ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  | Arus bocor
50 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 0 |  | 0
100 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  | - |  | #VALUE!
200 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.59 |  |  | 0 |  | 0
500 | 3 | 3 | 0 | 0.59 |  | Arus bocor
1000 | 5 | 4 | 0.5 | 0.59 |  |  | 0 |  | 0
Main-PE |  |  | Driff | U95 |  | 20 |  | 0.68
( MΩ ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 50 |  | 1.7
10 | - | 0 | 0 | 1.7 |  | Arus bocor
20 | - | 0.1 | 0 | 1.7 |  |  | 0 |  | 0
50 | - | 0.4 | 0 | 1.7 |  | 0 |  | 0
100 | - | 1.4 | 0 | 1.7 |  |  | 50 |  | 1.7
Resistance |  |  | Driff | U95 |  | Arus bocor
( Ω ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  | 0 |  | 0
0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 50 |  | 1.7
1 | -0.0023 | -0.0023 | 0 | 1.2 |  | Arus bocor
2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 50 |  | 1.7
Arus bocor
[7 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 50 |  | 1.7
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [11 empty] | 7
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 1 |  | 1 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2017 | 2019 | 2 |  | 2 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2017 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2017 | 2019 | 4 |  | 4 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2017 | 2019 | 5 |  | 5 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 6 |  | 6 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 7 |  | 7 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 8 |  | 8 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 9 |  | 9 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
7 | [11 empty] | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 4 / 1 / V - 21 / E - 061 Dt
OA.S - 007-18 / REV : 1
Nama Alat : | Audiometer |  | Nomor Order : |  | E - 061 Dt
Merek |  | : | gsi
Model / Tipe |  | : | GSI 18
Nomor Seri |  | : | 650051202
Nama Pemilik : | RSUD Datu Sanggul |  | Identitas Pemilik : |  | Negeri
Alamat Pemilik |  | : | Jalan Brigjend Hasan Basri
Nama Ruang |  | : | -
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 12 Mei 2022
Tanggal |  | : | 12 Mei 2022
Penanggungjawab |  | : | Gusti Arya Dinata
Lokasi |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Hasil |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK 007 - 18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-12-04
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
Note on D20: PC-PK: CONTOH

## Lembar Penyelia
HASIL KALIBRASI AUDIOMETER
Nomor Sertifikat : 4 / 1 / V - 21 / E - 061 Dt
Merek |  |  | : | gsi
Model/Tipe |  |  | : | GSI 18
No. Seri |  |  | : | 650051202
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 12 Mei 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 12 Mei 2022
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Ruang |  |  | : | -
Metode Kerja |  |  | : | MK 007 - 18
I. | Kondisi Ruang
| 1. | Suhu | : | ( 22.9 ± 0.3 ) °C
| 2. | Kelembaban | : | ( 57.4 ± 1.5 ) %RH
| 3. | Tegangan Jala - jala | : | 224.5413
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [8 empty] | Score
| 1. | Fisik | : | Baik | [5 empty] | 5
| 2. | Fungsi | : | Baik | [5 empty] | 5
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil ukur | Ambang Batas yang diijinkan |  | Score
| 1 | Resistansi isolasi |  |  |  |  | OL | > 2 MΩ |  | 10 | 15 |  |  |  |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
| 2 | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | 0.1 | ≤ 0.2 Ω |  | 10 | [5 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | - | ≤ 500 µA |  | 20 | [6 empty] | 500
IV. | Pengujian Kinerja
| A. Earphone Kanan, SN : |  | -
1. Kalibrasi Hearing Level
|  | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  | Score | 17.5 | 5.8333
|  |  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) | [9 empty] | Batas Atas | Batas Bawah
|  | Hearing Level (dB) | 125 | 70 | 69.98 | -0.02 | ± 5 dBHL | 0.53381 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 75 | 65
|  |  | 250 | 90 | 90.04 | 0.04 |  | 0.53381 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 95 | 85
|  |  | 500 | 120 | 120.0376 | 0.0376 |  | 0.53381 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 125 | 115
|  |  | 750 | 120 | 120.04 | 0.04 |  | 0.62906 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 125 | 115
|  |  | 1000 | 120 | 120.04 | 0.04 |  | 0.62906 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 125 | 115
|  |  | 1500 | 120 | 120.04 | 0.04 |  | 0.21138 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 125 | 115
|  |  | 2000 | 120 | 120.04 | 0.04 |  | 0.82361 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 125 | 115
|  |  | 3000 | 120 | 120.6376 | 0.6376 |  | 0.72588 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 125 | 115
|  |  | 4000 | 120 | 120.6376 | 0.6376 |  | 1.1198 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 125 | 115
|  |  | 6000 | 110 | 110.2106 | 0.2106 | ± 8 dBHL | 1.318 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 118 | 102
|  |  | 8000 | 100 | 99.99 | -0.01 |  | 1.1198 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 108 | 92
2. Kalibrasi Akurasi Frekuensi
|  | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  | Score |  | 5.8333
|  |  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB)
|  | Frekuensi (Hz) | 125 | MAX | 125 | 0 | 1.9 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
|  |  | 250 | MAX | 250 | 0 | 4 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
|  |  | 500 | MAX | 500 | 0 | 8 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
|  |  | 750 | MAX | 750 | 0 | 11 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
|  |  | 1000 | MAX | 1000 | 0 | 15 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
|  |  | 1500 | MAX | 1500 | 0 | 23 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
|  |  | 2000 | MAX | 2000 | 0 | 30 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
|  |  | 3000 | MAX | 3000 | 0 | 45 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
|  |  | 4000 | MAX | 4000 | 0 | 60 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
|  |  | 6000 | MAX | 6000 | 0 | 90 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
|  |  | 8000 | MAX | 8000 | 0 | 120 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
3. Kalibrasi Total Harmonic Distortion
|  | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Kesalahan Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran | Score |  | 5.8333 |  |  |  |  | Earphone Kanan
|  |  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) | [9 empty] | Batas Atas | Batas Bawah |  |  | score 1 | score 2
|  | Total Harmonic Distortion (Hz) | 125 | 75 | - | - | #DIV/0! | 3 | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 128.75 | 121.25 |  | SUM | 100 | 100
|  |  | 250 | 90 | - | - | #DIV/0! |  | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 257.5 | 242.5 |  | Max | 100 | 100
|  |  | 500 | 110 | - | - | #DIV/0! |  | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 515 | 485
|  |  | 750 | 110 | - | - | #DIV/0! |  | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 772.5 | 727.5
|  |  | 1000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 1030 | 970
|  | Air Conduction | 1500 | 110 | - | - | #DIV/0! |  | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 1545 | 1455 |  | ALL E.Kanan | Sum | 11.6667
|  |  | 2000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 2060 | 1940 |  |  | MAX | 17.5
|  |  | 3000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 3090 | 2910 |  |  |  | 17.5
|  |  | 4000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 4120 | 3880
|  |  | 6000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 6180 | 5820
|  |  | 8000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 8240 | 7760 |  | SUM |  | 100
[17 empty] | Max |  | 100
| B. Earphone Kiri, SN : |  | -
1. Kalibrasi Hearing Level
|  | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  | Score | 17.5 | 5.8333
|  |  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) | [9 empty] | Batas Atas | Batas Bawah
|  | Hearing Level (dB) | 125 | 70 | 69.98 | -0.02 | ± 5 dBHL | 0.53381 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 75 | 65
|  |  | 250 | 90 | 89.98 | -0.02 |  | 0.53381 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 95 | 85
|  |  | 500 | 120 | 120.04 | 0.04 |  | 0.53381 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 125 | 115
|  |  | 750 | 120 | 120.04 | 0.04 |  | 0.62906 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 125 | 115
|  |  | 1000 | 120 | 120.04 | 0.04 |  | 0.62906 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 125 | 115
|  |  | 1500 | 120 | 120.04 | 0.04 |  | 0.21138 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 125 | 115
|  |  | 2000 | 120 | 120.04 | 0.04 |  | 0.82361 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 125 | 115
|  |  | 3000 | 120 | 120.04 | 0.04 |  | 0.72588 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 125 | 115
|  |  | 4000 | 120 | 120.04 | 0.04 |  | 1.1198 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 125 | 115
|  |  | 6000 | 110 | 109.9432 | -0.0568 | ± 8 dBHL | 1.3242 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 118 | 102
|  |  | 8000 | 100 | 99.99 | -0.01 |  | 1.1198 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 108 | 92
2. Kalibrasi Akurasi Frekuensi
|  | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  | Score |  | 5.8333
|  |  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB)
|  | Frekuensi (Hz) | 125 | MAX | 125 | 0 | 1.9 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
|  |  | 250 | MAX | 250 | 0 | 4 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
|  |  | 500 | MAX | 500 | 0 | 8 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
|  |  | 750 | MAX | 750 | 0 | 11 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
|  |  | 1000 | MAX | 1000 | 0 | 15 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
|  |  | 1500 | MAX | 1500 | 0 | 23 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
|  |  | 2000 | MAX | 2000 | 0 | 30 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
|  |  | 3000 | MAX | 3000 | 0 | 45 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
|  |  | 4000 | MAX | 3999 | -1 | 60 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
|  |  | 6000 | MAX | 6000 | 0 | 90 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
|  |  | 8000 | MAX | 8000 | 0 | 120 | 0.50214 |  | 9.0909 |  |  | 9.0909
3. Kalibrasi Total Harmonic Distortion
|  | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Kesalahan Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran | Score |  | 5.8333 |  |  |  |  | Earphone Kiri
|  |  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB) | [9 empty] | Batas Atas | Batas Bawah |  |  | score 1 | score 2
|  | Total Harmonic Distortion (Hz) | 125 | 75 | - | - | #DIV/0! | 3 | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 128.75 | 121.25 |  | SUM | 100 | 100
|  |  | 250 | 90 | - | - | #DIV/0! |  | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 257.5 | 242.5 |  | Max | 100 | 100
|  |  | 500 | 110 | - | - | #DIV/0! |  | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 515 | 485
|  |  | 750 | 110 | - | - | #DIV/0! |  | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 772.5 | 727.5
|  |  | 1000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 1030 | 970
|  | Air Conduction | 1500 | 110 | - | - | #DIV/0! |  | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 1545 | 1455 |  | ALL E.Kiri | Sum | 11.6667
|  |  | 2000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 2060 | 1940 |  |  | MAX | 17.5
|  |  | 3000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 3090 | 2910 |  |  |  | 17.5
|  |  | 4000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 4120 | 3880
|  |  | 6000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 6180 | 5820 |  |  | SUM | 100
|  |  | 8000 | 110 | - | - | #DIV/0! |  | - | 9.0909 |  |  | 9.0909 | 8240 | 7760 |  |  | Max | 100
C. Bone Conduction
|  | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Kesalahan Relatif (%) | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran | Score
|  |  | Frekuensi (Hz) | Sound Level (dB)
|  | Total Harmonic Distortion (Hz) | 250 | 20 | - | - | - | 6 | - | 12.5 |  | 15 | 12.5 | 265 | 235 |  | 100
|  |  | 500 | 50 | - | - | - |  | - | 12.5 |  |  | 12.5 | 530 | 470 |  | 10
|  |  | 750 | 50 | - | - | - |  | - | 12.5 |  |  | 12.5 | 795 | 705
|  |  | 1000 | 60 | - | - | - |  | - | 12.5 |  |  | 12.5 | 1060 | 940
|  | Bone Conduction | 1500 | 60 | - | - | - |  | - | 12.5 |  |  | 12.5 | 1590 | 1410 |  |  |  | Score Akhir
|  |  | 2000 | 60 | - | - | - |  | - | 12.5 |  |  | 12.5 | 2120 | 1880 |  | E Kanan | 17.5 | 17.5
|  |  | 3000 | 60 | - | - | - |  | - | 12.5 |  |  | 12.5 | 3180 | 2820 |  | E Kiri | 17.5 | 17.5
|  |  | 4000 | 60 | - | - | - |  | - | 12.5 |  |  | 12.5 | 4240 | 3760
[17 empty] | Ket : |  |  | Precentace
[17 empty] | Score 1 | Kondisi Fisik dan Fungsi Alat |  | 10
V. | Keterangan | [15 empty] | Score 2 | Pengujian Keselamatan Listrik |  | 15
| Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2 | [10 empty] | 15 |  |  |  |  | Score 3 | Pengukuran Earphone Kanan |  | 17.5
| Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN) | [15 empty] | Score 4 | Pengukuran Earphone Kiri |  | 17.5
| Hasil Kalibrasi Hearing tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI | [15 empty] | Score 5 | Pengukuran Bone |  | 15
Hasil Kalibrasi Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
Hasil Kalibrasi Total Harmonic Distortion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
Type earphone : DD 45
-
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat Ukur yang digunakan
Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : 831C, SN : 11418
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Gusti Arya Dinata
NAMA |  |  |  | Tanggal |  | Paraf | Total
| Dibuat oleh : | Gusti Arya Dinata |  | 30 Mei 2022 |  |  | 75
Penyelia :

## DB Suhu
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2021 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 35 | -6 | 1e-05 | 3
|  | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 40 | -5.8 | 1e-05 | 2.9
|  | 25 | 1e-05 | 0.1 | 0.049995 |  |  | 50 | -5.3 | 1e-05 | 2.65
|  | 30 | 1e-05 | -0.2 | 0.10001 |  |  | 60 | -4.4 | 1e-05 | 2.2
|  | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 70 | -3.2 | 1e-05 | 1.6
|  | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  |  | 80 | -1.6 | 1e-05 | 0.80001
|  | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  |  | 90 | 0.3 | 1e-05 | 0.14999
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.3
|  | 15 | 1e-05 | 0.5 | 0.24999 |  |  | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35
|  | 20 | -0.1 | 1e-05 | 0.050005 |  |  | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25
|  | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
|  | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 60 | -1.3 | -1.3 | 5e-06
|  | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
|  | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
|  | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | 1e-05 | 0.2 | 0.099995 |  |  | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3
|  | 20 | 1.1e-05 | 1e-05 | 5e-07 |  |  | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7
|  | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
|  | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
|  | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
|  | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
|  | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45
|  | 20 | -0.3 | 1e-05 | 0.15 |  |  | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3
|  | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 50 | -1.0001 | -1 | 5e-05
|  | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
|  | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
|  | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
|  | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH | 3.2
|  | 15 | 0.3 | 0.4 | 0.05 |  |  | 35 | -9.6 | -1.6 | 4
|  | 20 | 0.3 | 1e-05 | 0.14999 |  |  | 40 | -8 | -1.8 | 3.1
|  | 25 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  |  | 50 | -6.2 | -2.1 | 2.05
|  | 30 | 0.1 | -0.7 | 0.4 |  |  | 60 | -4.2 | -2 | 1.1
|  | 35 | 1e-05 | -1.1 | 0.55001 |  |  | 70 | -2.1 | -1.6 | 0.25
|  | 37 | 1e-05 | -1.2 | 0.60001 |  |  | 80 | 0.2 | -0.9 | 0.55
|  | 40 | -0.1 | -1.5 | 0.7 |  |  | 90 | 2.7 | 0.2 | 1.25
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2
|  | 15 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 30 | 1.7 | -4.9 | 3.3
|  | 20 | 0.2 | 1e-05 | 0.099995 |  |  | 40 | 1.5 | -3.4 | 2.45
|  | 25 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 50 | 1.2 | -2.5 | 1.85
|  | 30 | -0.5 | 0.13 | 0.315 |  |  | 60 | 1.1 | -2 | 1.55
|  | 35 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |  |  | 70 | 0.9 | -2.1 | 1.5
|  | 37 | -1.1 | 1e-05 | 0.55001 |  |  | 80 | 0.8 | -2.6 | 1.7
|  | 40 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 90 | 0.7 | -2.6 | 1.65
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2.3
|  | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 40 | 1.2 | 0 | 0.6
|  | 25 | -0.2 | 1e-05 | 0.10001 |  |  | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
|  | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
|  | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
|  | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
|  | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 1e-05 | -0.2 | 0.10001 |  |  | 30 | -1.4 | 1 | 1.2
|  | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15
|  | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
|  | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
|  | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
|  | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
|  | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
|  | 15 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 30 | -1.2 | - | 0
|  | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.9 | - | 0
|  | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -0.8 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.6 | - | 0
|  | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.2 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
|  | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45
|  | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55
|  | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
|  | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
|  | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
|  | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
|  | 40 | 0.2 | 1e-05 | 0.099995 |  |  | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.8
|  | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 30 | -5.2 | - | 0
|  | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -5.5 | - | 0
|  | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -5.5 | - | 0
|  | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -4.8 | - | 0
|  | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -3.4 | - | 0
|  | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -1.4 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | 1.3 | - | 0
12 | KOREKSI Extech SD700/A.100609 | [5 empty] | KOREKSI Extech SD700/A.100609 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | -2 | - | 0 |  |  | 30 | 1 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.3 | - | 0
|  | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 60 | -0.6 | - | 0
|  | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 70 | -0.8 | - | 0
|  | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 80 | -0.9 | - | 0
|  | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
13 | KOREKSI Extech SD700/A.100605 | [5 empty] | KOREKSI Extech SD700/A.100605 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 30 | -1.5 | - | 0
|  | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -1.3 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.3 | - | 0
|  | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -1.9 | - | 0
|  | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 80 | -2.5 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | -3.2 | - | 0
14 | KOREKSI Extech SD700/A.100611 | [5 empty] | KOREKSI Extech SD700/A.100611 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2017 | - |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 30 | -0.5 | - | 0
|  | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 40 | -0.3 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.3 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.5 | - | 0
|  | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -0.8 | - | 0
|  | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 80 | -1.3 | - | 0
|  | 40 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 90 | -2 | - | 0
15 | KOREKSI Extech SD700/A.100616 | [5 empty] | KOREKSI Extech SD700/A.100616 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | -1.6 | - | 0
|  | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1.4 | - | 0
|  | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.4 | - | 0
|  | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -1.8 | - | 0
|  | 37 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 80 | -2.3 | - | 0
|  | 40 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 90 | -3 | - | 0
16 | KOREKSI Extech SD700/A.100617 | [5 empty] | KOREKSI Extech SD700/A.100617 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | 0.1 | - | 0
|  | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.2 | - | 0
|  | 25 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 50 | 0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | 1e-05 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 80 | -0.8 | - | 0
|  | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 90 | -1.4 | - | 0
17 | KOREKSI Extech SD700/A.100618 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.6
|  | 15 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | -0.2 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.2 | - | 0
|  | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
18 | KOREKSI Extech SD700/A.100586 | [5 empty] | KOREKSI Extech SD700/A.100586 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2
|  | 15 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 40 | -0.1 | - | 0
|  | 25 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 50 | 1e-05 | - | 0
|  | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 60 | 1e-05 | - | 0
|  | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 70 | -0.1 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.9 | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH |  |  |  |  | 1 | 0.6
A | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | A | 1 | 35 | -6 | 1e-05 | 3 |  | 2 | 0.3
| 2 | 15 | 1e-05 | 0.5 | 0.24999 |  |  | 2 | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35 |  | 3 | 0.3
| 3 | 15 | 1e-05 | 0.2 | 0.099995 |  |  | 3 | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3 |  | 4 | 0.6
| 4 | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 4 | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45 |  | 5 | 0.3
| 5 | 15 | 0.3 | 0.4 | 0.05 |  |  | 5 | 35 | -9.6 | -1.6 | 4 |  | 6 | 0.5
| 6 | 15 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 6 | 30 | 1.7 | -4.9 | 3.3 |  | 7 | 0.3
| 7 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 7 | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 1e-05 | -0.2 | 0.10001 |  |  | 8 | 30 | -1.4 | 1 | 1.2 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | - | 0 |  | 12 | 0.4
| 12 | 15 | -2 | - | 0 |  |  | 12 | 30 | 1 | - | 0 |  | 13 | 0.3
| 13 | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 13 | 30 | -1.5 | - | 0 |  | 14 | 0.3
| 14 | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 30 | -0.5 | - | 0 |  | 15 | 0.4
| 15 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 30 | -1.6 | - | 0 |  | 16 | 0.3
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 17 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0
B | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | B | 1 | 40 | -8 | -1.8 | 3.1 |  | U95
| 2 | 20 | -0.1 | 1e-05 | 0.050005 |  |  | 2 | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1.1e-05 | 1e-05 | 5e-07 |  |  | 3 | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.3 | 1e-05 | 0.15 |  |  | 4 | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.3 | 1e-05 | 0.14999 |  |  | 5 | 40 | -8 | -1.8 | 3.1 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.2 | 1e-05 | 0.099995 |  |  | 6 | 40 | 1.5 | -3.4 | 2.45 |  | 4 | 2.6
| 7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 7 | 40 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 5 | 3.2
| 8 | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 8 | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15 |  | 6 | 2
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  | 7 | 2.3
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 8 | 2.6
| 11 | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 40 | 0.3 | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | -1.3 | - | 0 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | -0.3 | - | 0 |  | 12 | 2.2
| 15 | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | -1.4 | - | 0 |  | 13 | 2.7
| 16 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 40 | -0.2 | - | 0 |  | 15 | 2.2
| 18 | 20 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.1 | - | 0 |  | 16 | 2.8
[14 empty] | 17 | 1.6
C | 1 | 25 | 1e-05 | 0.1 | 0.049995 |  | C | 1 | 50 | -5.3 | 1e-05 | 2.65 |  | 18 | 2
| 2 | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 2 | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
| 3 | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 3 | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
| 4 | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 4 | 50 | -1.0001 | -1 | 5e-05
| 5 | 25 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -2.1 | 2.05
| 6 | 25 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 6 | 50 | 1.2 | -2.5 | 1.85
| 7 | 25 | -0.2 | 1e-05 | 0.10001 |  |  | 7 | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
| 8 | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
| 11 | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | - | 0
| 12 | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 50 | -0.2 | - | 0
| 13 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -1.3 | - | 0
| 14 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 14 | 50 | -0.3 | - | 0
| 15 | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | -1.4 | - | 0
| 16 | 25 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 16 | 50 | 0.2 | - | 0
| 17 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 50 | -0.2 | - | 0
| 18 | 25 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 18 | 50 | 1e-05 | - | 0
D | 1 | 30 | 1e-05 | -0.2 | 0.10001 |  | D | 1 | 60 | -4.4 | 1e-05 | 2.2
| 2 | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -1.3 | -1.3 | 5e-06
| 3 | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 3 | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
| 4 | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 4 | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
| 5 | 30 | 0.1 | -0.7 | 0.4 |  |  | 5 | 60 | -4.2 | -2 | 1.1
| 6 | 30 | -0.5 | 0.13 | 0.315 |  |  | 6 | 60 | 1.1 | -2 | 1.55
| 7 | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 7 | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
| 8 | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
| 11 | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | - | 0
| 12 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 12 | 60 | -0.6 | - | 0
| 13 | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -1.5 | - | 0
| 14 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.5 | - | 0
| 15 | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | -1.5 | - | 0
| 16 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 60 | 1e-05 | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 60 | -0.2 | - | 0
| 18 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 18 | 60 | 1e-05 | - | 0
E | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | E | 1 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 2 | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 2 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 3 | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 3 | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
| 4 | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 4 | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
| 5 | 35 | 1e-05 | -1.1 | 0.55001 |  |  | 5 | 70 | -2.1 | -1.6 | 0.25
| 6 | 35 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | 0.9 | -2.1 | 1.5
| 7 | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 7 | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
| 8 | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
| 11 | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | - | 0
| 12 | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.8 | - | 0
| 13 | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -1.9 | - | 0
| 14 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | -0.8 | - | 0
| 15 | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -1.8 | - | 0
| 16 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -0.3 | - | 0
| 17 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0
| 18 | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.1 | - | 0
F | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | F | 1 | 80 | -1.6 | 1e-05 | 0.80001
| 2 | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 2 | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
| 3 | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 3 | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
| 4 | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 4 | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
| 5 | 37 | 1e-05 | -1.2 | 0.60001 |  |  | 5 | 80 | 0.2 | -0.9 | 0.55
| 6 | 37 | -1.1 | 1e-05 | 0.55001 |  |  | 6 | 80 | 0.8 | -2.6 | 1.7
| 7 | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 7 | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
| 8 | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
| 11 | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | - | 0
| 12 | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.9 | - | 0
| 13 | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -2.5 | - | 0
| 14 | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | -1.3 | - | 0
| 15 | 37 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -2.3 | - | 0
| 16 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -0.8 | - | 0
| 17 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.5 | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0
G | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | G | 1 | 90 | 0.3 | 1e-05 | 0.14999
| 2 | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 2 | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
| 3 | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 3 | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
| 4 | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 4 | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
| 5 | 40 | -0.1 | -1.5 | 0.7 |  |  | 5 | 90 | 2.7 | 0.2 | 1.25
| 6 | 40 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 6 | 90 | 0.7 | -2.6 | 1.65
| 7 | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 7 | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
| 8 | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 8 | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-05 | 0.099995 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
| 11 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | - | 0
| 12 | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.8 | - | 0
| 13 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -3.2 | - | 0
| 14 | 40 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | -2 | - | 0
| 15 | 40 | 1e-05 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -3 | - | 0
| 16 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -1.4 | - | 0
| 17 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -0.8 | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.9 | - | 0
10 | Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 |  |  |  | 10 | Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 |  |  |  | 10 | Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669
Suhu | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 2019 | 2016
15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45
20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | Suhu | 22.8 | 22.944 | 0 | 0.3
25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5 |  | %RH | 59.55 | 57.405 | 1.2021 | 1.5
30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4 |  |  | Konversi TEXT
37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45 |  |  | 22.9 | 0.3 | °C
40 | 0.2 | 1e-05 | 0.099995 |  | 90 | 5.4 | 0 | 2.7 |  |  | 57.4 | 1.5 | %RH
[11 empty] | ( | ± | )
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN
| 20 |  | 0.2 |  |  | 50 |  | -3.1
22.8 |  | 0.144 |  |  | 59.55 |  | -2.145
| 25 |  | 0.1 |  |  | 60 |  | -2.1
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 1
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 2
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 3
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2017 | 2015 | 4
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2017 | 2015 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | - | 11
Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2020 | - | 12
Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2020 | - | 13
Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2020 | - | 14
Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 15
Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 16
Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 17
Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | 18
10
Note on L338: HP: dari input data

## UB Earphone Kanan
UNCERTAINTY
EARPHONE KANAN
Hearing Level 70dB (125 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | dB | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 0.5 | dB | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0714 | 7.9069e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.26721
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 64.4747
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9977
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.53381 | dB
Hearing Level 90dB (250 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | dB | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 0.5 | dB | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0714 | 7.9069e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.26721
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 64.4747
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9977
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.53381 | dB
Hearing Level 120dB (500 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | dB | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 0.5 | dB | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0714 | 7.9069e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.26721
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 64.4747
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9977
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.53381 | dB
Hearing Level 120dB (750 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | dB | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 0.6 | dB | normal | 2 | 0.3 | 50 | 1 | 0.3 | 0.09 | 0.000162
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0989 | 0.00016294
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.31448
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 60.028
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0003
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.62906 | dB
Hearing Level 120dB (1000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | dB | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 0.6 | dB | normal | 2 | 0.3 | 50 | 1 | 0.3 | 0.09 | 0.000162
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0989 | 0.00016294
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.31448
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 60.028
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0003
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.62906 | dB
Hearing Level 120dB (1500 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | dB | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0114 | 1.0692e-06
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.10677
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 121.5488
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9798
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.21138 | dB
Hearing Level 120dB (2000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | dB | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 0.8 | dB | normal | 2 | 0.4 | 50 | 1 | 0.4 | 0.16 | 0.000512
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.1689 | 0.00051294
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.41097
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 55.6146
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.004
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.82361 | dB
Hearing Level 120dB (3000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 1.7405e-14 | dB | normal | 1.7321 | 1.0049e-14 | 2 | 1 | 1.0049e-14 | 1.0097e-28 | 5.0979e-57
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 0.7 | dB | normal | 2 | 0.35 | 50 | 1 | 0.35 | 0.1225 | 0.00030012
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.1314 | 0.00030107
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.36249
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 57.3488
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0025
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.72588 | dB
Hearing Level 120dB (4000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 1.7405e-14 | dB | normal | 1.7321 | 1.0049e-14 | 2 | 1 | 1.0049e-14 | 1.0097e-28 | 5.0979e-57
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 1.1 | dB | normal | 2 | 0.55 | 50 | 1 | 0.55 | 0.3025 | 0.0018301
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.3114 | 0.0018311
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.55803
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 52.9581
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0066
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.1198 | dB
Hearing Level 110dB (6000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | dB | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 1.3 | dB | normal | 2 | 0.65 | 50 | 1 | 0.65 | 0.4225 | 0.0035701
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.4314 | 0.0035711
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.65681
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 52.1149
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0066
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.318 | dB
Hearing Level 100dB (8000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | dB | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 1.1 | dB | normal | 2 | 0.55 | 50 | 1 | 0.55 | 0.3025 | 0.0018301
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.3114 | 0.0018311
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.55803
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 52.9581
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0066
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.1198 | dB
Frekuensi 125 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Frekuensi 250 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Frekuensi 500 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Frekuensi 750 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Frekuensi 1000 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Frekuensi 1500 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Frekuensi 2000 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Frekuensi 3000 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Frekuensi 4000 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Frekuensi 6000 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Frekuensi 8000 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Total Harmonic Distortion 70dB (125 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 90dB (250 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 110dB (500 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 110dB (750 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 110dB (1000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 110dB (1500 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 110dB (2000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 110dB (3000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 110dB (4000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 110dB (6000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 110dB (8000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %

## UB Earphone Kiri
UNCERTAINTY
EARPHONE KIRI
Hearing Level 70dB (125 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | dB | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 0.5 | dB | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0714 | 7.9069e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.26721
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 64.4747
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9977
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.53381 | dB
Hearing Level 90dB (250 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | dB | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 0.5 | dB | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0714 | 7.9069e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.26721
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 64.4747
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9977
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.53381 | dB
Hearing Level 120dB (500 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | dB | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 0.5 | dB | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0714 | 7.9069e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.26721
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 64.4747
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9977
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.53381 | dB
Hearing Level 120dB (750 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | dB | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 0.6 | dB | normal | 2 | 0.3 | 50 | 1 | 0.3 | 0.09 | 0.000162
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0989 | 0.00016294
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.31448
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 60.028
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0003
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.62906 | dB
Hearing Level 120dB (1000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | dB | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 0.6 | dB | normal | 2 | 0.3 | 50 | 1 | 0.3 | 0.09 | 0.000162
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0989 | 0.00016294
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.31448
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 60.028
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0003
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.62906 | dB
Hearing Level 120dB (1500 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | dB | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0114 | 1.0692e-06
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.10677
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 121.5488
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9798
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.21138 | dB
Hearing Level 120dB (2000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | dB | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 0.8 | dB | normal | 2 | 0.4 | 50 | 1 | 0.4 | 0.16 | 0.000512
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.1689 | 0.00051294
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.41097
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 55.6146
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.004
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.82361 | dB
Hearing Level 120dB (3000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | dB | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 0.7 | dB | normal | 2 | 0.35 | 50 | 1 | 0.35 | 0.1225 | 0.00030012
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.1314 | 0.00030107
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.36249
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 57.3488
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0025
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.72588 | dB
Hearing Level 120dB (4000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | dB | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 1.1 | dB | normal | 2 | 0.55 | 50 | 1 | 0.55 | 0.3025 | 0.0018301
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.3114 | 0.0018311
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.55803
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 52.9581
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0066
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.1198 | dB
Hearing Level 110dB (6000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0.11547 | dB | normal | 1.7321 | 0.066667 | 2 | 1 | 0.066667 | 0.0044444 | 9.8765e-06
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 1.3 | dB | normal | 2 | 0.65 | 50 | 1 | 0.65 | 0.4225 | 0.0035701
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.43584 | 0.0035809
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.66019
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 53.0475
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0057
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.3242 | dB
Hearing Level 100dB (8000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | dB | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart SLM | 0.16 | dB | normal | 2 | 0.08 | 50 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 8.192e-07
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.1 | dB | normal | 2 | 0.05 | 50 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07
Sertifikat Standart Microphone | 1.1 | dB | normal | 2 | 0.55 | 50 | 1 | 0.55 | 0.3025 | 0.0018301
Drift Standart SLM | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart Microphone | 0 | dB | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.3114 | 0.0018311
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.55803
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 52.9581
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0066
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.1198 | dB
Frekuensi 125 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Frekuensi 250 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Frekuensi 500 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Frekuensi 750 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Frekuensi 1000 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Frekuensi 1500 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Frekuensi 2000 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Frekuensi 3000 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Frekuensi 4000 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Frekuensi 6000 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Frekuensi 8000 Hz (MAX dB)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | 0 | Hz | normal | 1.7321 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.0625 | 7.8125e-05
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.25
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.50214 | Hz
Total Harmonic Distortion 70dB (125 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 90dB (250 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 110dB (500 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 110dB (750 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 110dB (1000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 110dB (1500 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 110dB (2000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 110dB (3000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 110dB (4000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 110dB (6000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 110dB (8000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 20dB (250 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 50dB (500 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 500dB (750 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 60dB (1000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 60dB (1500 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 60dB (2000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 60dB (3000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %
Total Harmonic Distortion 600dB (4000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.25 | Hz | normal | 2 | 0.125 | 50 | 1 | 0.125 | 0.015625 | 4.8828e-06
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | %

## UB BONE
UNCERTAINTY
Total Harmonic Distortion 20dB (250 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | Hz
Total Harmonic Distortion 50dB (500 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | Hz
Total Harmonic Distortion 500dB (750 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | Hz
Total Harmonic Distortion 60dB (1000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | Hz
Total Harmonic Distortion 60dB (1500 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | Hz
Total Harmonic Distortion 60dB (2000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | Hz
Total Harmonic Distortion 60dB (3000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | Hz
Total Harmonic Distortion 600dB (4000 Hz)
Sumber | u | satuan | dist | div | ui | vi | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
Repeatibility | #DIV/0! | Hz | normal | 1.7321 | #DIV/0! | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat Standart Acoustic Calibrator | 0.5 | Hz | normal | 2 | 0.25 | 50 | 1 | 0.25 | 0.0625 | 7.8125e-05
Drift Standart Acoustic Calibrator | 0 | Hz | rect. | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | #DIV/0!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #DIV/0! | Hz

## SURAT KETERANGAN
#REF!
SURAT KETERANGAN
Nomor : 4 / M - 1 / V - 21 / E - 061 Dt
Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah dilakukan pengujian / kalibrasi alat kesehatan oleh tim Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru,
Nama Pemilik Alat |  | : | #REF!
Alamat |  | : | #REF!
Nomor Order |  | : | #REF!
Bahwa alat kesehatan tersebut dibawah ini :
No. | Nama Alat | Merk |  | Model | Serial Number | Tanggal Kalibrasi
1. | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Dinyatakan tidak aman untuk pelayanan dikarenakan pembacaan alat melebihi batas toleransi maksimal yang diijinkan (Hasil Terlampir).
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan bilamana diperlukan.
[5 empty] | Banjarbaru, | 2023-12-04
Kepala LPFK Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001

## DB SERTIFIKAT
No | Nama Alat | Kode Alat | Kode MK | Bulan
1 | Suction Pump | T.S - 046 - 18 / REV : 1 | MK 046 - 18 | Januari
2 | Analitical Balance | GM.S - 004-18 / REV : 1 | MK 004 - 18 | Februari
3 | Anasthesi Ventilator | FV. S - 09 / REV : 0 | FV.MK - 09 | Maret
4 | Audiometer | OA.S - 007-18 / REV : 1 | MK 007 - 18 | April
5 | Autoclave | SH.S - 01 / REV : 0 | SH.MK - 01 | Mei
6 | Baby Incubator | SH.S - 02 / REV : 0 | SH.MK - 02 | Juni
7 | Patient Monitor | KL.S - 05 / REV : 0 | KL.MK - 05 | Juli
8 | Blood Bank | SH.S - 03 / REV : 0 | SH.MK - 03 | Agustus
9 | Blood Pressure Monitor | T.S 014-18 / REV : 1 | MK 014 - 18 | September
10 | Centrifuge | WF.S - 016-18 / REV : 0 | MK 016 - 18 | Oktober
11 | Centrifuge Refrigerator | WF.S - 016-18 / REV : 0 | MK 016 - 18 | November
12 | CPAP | FV.S 017-18 / REV : 0 | MK 017-18 | Desember
13 | CTG | OA.S - 015-18 / REV : 1 | MK 015 - 18
14 | Defibrillator | KL.S - 03 / REV : 0 | KL.MK - 03
15 | Defibrillator Monitor | KL.S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
16 | Defibrillator with ECG | KL.S - 03 / REV : 0 | KL.MK - 03
17 | Dental Unit | GM.S - 03 / REV : 0 | GM.MK - 03
18 | Fetal Doppler | OA.S - 024 - 18 / REV : 1 | MK 024 - 18
19 | Electrocardiograph | KL.S - 020-18 / REV : 0 | MK 020 - 18
20 | EEG | KL.S - 021-18 / REV : 1 | MK 021 - 18
21 | Elektro Stimulator | KL.S - 11 / REV : 0 | KL.MK - 11
22 | Electrosurgery Unit | KL.S - 06 / REV : 0 | KL.MK - 06
23 | Examination Lamp | OA.S - 04 / REV : 0 | OA.MK - 04
24 | Flowmeter | FV.S - 025-18 / REV : 0 | MK 025 - 18
25 | Hemodialisa | FV.S - 12 / REV : 0 | FV.MK - 12
26 | Head Lamp | OA.S - 011 / REV : 0 | OA.MK - 011
27 | Heart Rate Monitor
28 | Infant Warmer | SH.S - 04 / REV : 0 | SH.MK - 04
29 | Infusion Pump | FV.S - 027-18 / REV : 0 | MK 027-18
30 | Inkubator Laboratorium | SH.S - 028 - 18 / REV : 1 | MK 028 - 18
31 | Laboratorium Refrigerator | SH.S - 07 / REV : 0 | SH.MK - 07
32 | Rotator | WF.S - 040-18 / REV : 1 | MK 040-18
33 | Lampu Operasi (Ceiling Type) | OA.S - 029-18 / REV : 0 | MK 029 - 18
34 | Lampu Operasi (Mobile Type) | OA.S - 06 / REV : 0 | OA.MK - 06 (IEC 60601 - 2 41)
35 | Anesthesi Unit | FV.S - 07 / REV : 0 | FV.MK - 07
36 | Mikropipet Fixed | FV.S - 114-19 / REV : 0 | MK 114 - 2019
37 | Mikropipet Variable | FV.S - 13 / REV : 0 | FV.MK - 13
38 | Nebulizer | FV.S - 035-18 / REV : 0 | MK 035 - 18
39 | Oxygen Concentrator | FV.S - 037-18 / REV : 0 | MK 037 - 18
40 | Oven | SH.S - 036-18 /REV : 0 | MK 036 - 18
41 | Phototherapy | OA.S - 038-18 / REV : 0 | MK 038 - 18
42 | Pulse Oxymeter | OA.S - 041-18 / REV : 1 | MK 041-18
43 | Short Wave Diathermi
44 | Sphygmomanometer | T.S - 042 - 18 / REV : 1 | MK 042 - 18
45 | Spirometer | FV.S - 04 / REV : 0 | FV.MK - 04
46 | Sterilisator Basah | SH.LHU - 08 / REV.0 | SH.MK - 08
47 | Sterilisator Kering | SH.S - 044-18 / REV : 1 | MK 044 - 18
48 | Suction Thorax
49 | Syringe Pump | FV.S - 047-18 / REV : 0 | MK 047 - 18
50 | Thermometer Klinik | SH.S - 11 / REV : 0 | SH.MK - 11
51 | Timbangan Bayi | GM.S - 051-18 / REV : 0 | MK 051-18
52 | Traction Unit | GM.S - 07 / REV : 1 | GM.MK - 07
53 | Treadmill | WF.S - 054-18 / REV : 1 | MK 054 - 18
54 | Treadmill with ECG | WF.S - 054-18 / REV : 1 | MK 054 - 18
55 | Ultrasound Therapy | KL.S - 11 / REV : 0 | KL.MK - 10
56 | USG | OA.S - 065 - 18 / REV : 0 | MK 065 - 18
57 | UV Lamp
58 | UV Sterilizer | OA.S - 067 - 18 / REV : 0 | MK 067 - 18
59 | Vacuum Extractor
60 | Vaporizer | FV.S - 08 / REV : 0 | FV.MK - 08 (ECRI 436 - 20010301)
61 | Ventilator | FV.S - 10 / REV : 0 | FV.MK - 10
62 | Wall Suction | T.S - 04 / REV : 0 | T.MK - 04 (ECRI 459 - 20010301)
63 | Water Bath | SH.S - 09 / REV : 0 | SK.MK - 09
64 | Mikropipet Multi Channel
65 | Parafin Bath
66 | Stirrer
67 | Medical Freezer
68 | Blood Warmer | SH.S - 081 - 2019 / REV :0 | MK 081 - 2019
71 | Defibrillator with ECG with SPO₂ | KL.S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
70 | Bedside Monitor with Defibrillator | KL. S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
76 | HFNC | FV.S - 14 / REV : 0 | FV.MK - 14
78 | Timbangan Dewasa | GM.S - 141-2019 / REV : 0 | MK 141 - 19

## Interpolasi dB
Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : 831C, SN : 11418 |  |  |  | INTERPOLASI
dB | Koreksi
0 | 0
20 | 0.35
50 | -0.02
60 | -0.02
70 | -0.02
75 | -0.04
90 | -0.02
95 | -0.02
110 | 0.01
120 | 0.04
130 | 0
Hearing Level
Earphone Kanan
Hz | dB | Rata rata | Koreksi Interpolasi | Rata Terkoreksi | UB | Koreksi |  | 125 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 8000
125 | 70 | 70 | -0.02 | 69.98 | 0.53381 | -0.02 |  |  | 60 |  | -0.02 |  | 110 |  | 0.01 |  | 95 |  | -0.02
250 | 90 | 90 | 0.04 | 90.04 | 0.53381 | 0.04 |  | 70 |  | -0.02 |  | 120 |  | 0.04 |  | 100 |  | -0.01
500 | 120 | 120 | 0.0376 | 120.0376 | 0.53381 | 0.0376 |  |  | 70 |  | -0.02 |  | 120 |  | 0.04 |  | 110 |  | 0.01
750 | 120 | 120 | 0.04 | 120.04 | 0.62906 | 0.04 |  | 250 |  |  |  | 2000
1000 | 120 | 120 | 0.04 | 120.04 | 0.62906 | 0.04 |  |  | 110 |  | 0.01 |  | 110 |  | 0.01
1500 | 120 | 120 | 0.04 | 120.04 | 0.21138 | 0.04 |  | 120 |  | 0.04 |  | 120 |  | 0.04
2000 | 120 | 120 | 0.04 | 120.04 | 0.82361 | 0.04 |  |  | 120 |  | 0.04 |  | 120 |  | 0.04
3000 | 120 | 120.6 | 0.0376 | 120.6376 | 0.72588 | 0.6376 |  | 500 |  |  |  | 3000
4000 | 120 | 120.6 | 0.0376 | 120.6376 | 1.1198 | 0.6376 |  |  | 120 |  | 0.04 |  | 120 |  | 0.04
6000 | 110 | 110.2 | 0.0106 | 110.2106 | 1.318 | 0.2106 |  | 120.6 |  | 0.0376 |  | 120.6 |  | 0.0376
8000 | 100 | 100 | -0.01 | 99.99 | 1.1198 | -0.01 |  |  | 130 |  | 0 |  | 130 |  | 0
[8 empty] | 750 |  |  |  | 4000
[9 empty] | 110 |  | 0.01 |  | 120 |  | 0.04
[8 empty] | 120 |  | 0.04 |  | 120.6 |  | 0.0376
[9 empty] | 120 |  | 0.04 |  | 130 |  | 0
[8 empty] | 1000 |  |  |  | 6000
[9 empty] | 110 |  | 0.01 |  | 110 |  | 0.01
[8 empty] | 120 |  | 0.04 |  | 110.2 |  | 0.0106
[9 empty] | 120 |  | 0.04 |  | 120 |  | 0.04
Earphone Kiri
Hz | dB | Rata rata | Koreksi Interpolasi | Rata Terkoreksi | UB | Koreksi |  | 125 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 8000
125 | 70 | 70 | -0.02 | 69.98 | 0.53381 | -0.02 |  |  | 60 |  | -0.02 |  | 110 |  | 0.01 |  | 95 |  | -0.02
250 | 90 | 90 | -0.02 | 89.98 | 0.53381 | -0.02 |  | 70 |  | -0.02 |  | 120 |  | 0.04 |  | 100 |  | -0.01
500 | 120 | 120 | 0.04 | 120.04 | 0.53381 | 0.04 |  |  | 70 |  | -0.02 |  | 120 |  | 0.04 |  | 110 |  | 0.01
750 | 120 | 120 | 0.04 | 120.04 | 0.62906 | 0.04 |  | 250 |  |  |  | 2000
1000 | 120 | 120 | 0.04 | 120.04 | 0.62906 | 0.04 |  |  | 75 |  | -0.04 |  | 110 |  | 0.01
1500 | 120 | 120 | 0.04 | 120.04 | 0.21138 | 0.04 |  | 90 |  | -0.02 |  | 120 |  | 0.04
2000 | 120 | 120 | 0.04 | 120.04 | 0.82361 | 0.04 |  |  | 90 |  | -0.02 |  | 120 |  | 0.04
3000 | 120 | 120 | 0.04 | 120.04 | 0.72588 | 0.04 |  | 500 |  |  |  | 3000
4000 | 120 | 120 | 0.04 | 120.04 | 1.1198 | 0.04 |  |  | 110 |  | 0.01 |  | 110 |  | 0.01
6000 | 110 | 109.9333 | 0.0098667 | 109.9432 | 1.3242 | -0.0568 |  | 120 |  | 0.04 |  | 120 |  | 0.04
8000 | 100 | 100 | -0.01 | 99.99 | 1.1198 | -0.01 |  |  | 120 |  | 0.04 |  | 120 |  | 0.04
[8 empty] | 750 |  |  |  | 4000
[9 empty] | 110 |  | 0.01 |  | 110 |  | 0.01
[8 empty] | 120 |  | 0.04 |  | 120 |  | 0.04
[9 empty] | 120 |  | 0.04 |  | 120 |  | 0.04
[8 empty] | 1000 |  |  |  | 6000
[9 empty] | 110 |  | 0.01 |  | 95 |  | -0.02
[8 empty] | 120 |  | 0.04 |  | 109.9333 |  | 0.0098667
[9 empty] | 120 |  | 0.04 |  | 110 |  | 0.01
Total Harmonic Distortion
Earphone Kanan
Air Conduction
Hz | dB | Rata rata | Koreksi Interpolasi | Rata Terkoreksi | UB | Koreksi | Kesalahan Relatif
125 | 75 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
250 | 90 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
500 | 110 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
750 | 110 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 | 110 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 | 110 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 | 110 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 | 110 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4000 | 110 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6000 | 110 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8000 | 110 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Earphone Kiri
Air Conduction
Hz | dB | Rata rata | Koreksi Interpolasi | Rata Terkoreksi | UB | Koreksi | Kesalahan Relatif
125 | 75 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
250 | 90 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
500 | 110 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
750 | 110 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 | 110 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 | 110 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 | 110 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 | 110 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4000 | 110 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6000 | 110 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8000 | 110 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Bone Conduction
Hz | dB | Rata rata | Koreksi Interpolasi | Rata Terkoreksi | UB | koreksi | Kesalahan Relatif
250 | 20 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
500 | 50 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
750 | 50 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 | 60 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 | 60 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 | 60 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 | 60 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4000 | 60 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Frekuensi
Earphone Kanan
Frekuensi | Rata rata | UB | Koreksi
125 | 125 | 0.50214 | 0
250 | 250 | 0.50214 | 0
500 | 500 | 0.50214 | 0
750 | 750 | 0.50214 | 0
1000 | 1000 | 0.50214 | 0
1500 | 1500 | 0.50214 | 0
2000 | 2000 | 0.50214 | 0
3000 | 3000 | 0.50214 | 0
4000 | 4000 | 0.50214 | 0
6000 | 6000 | 0.50214 | 0
8000 | 8000 | 0.50214 | 0
Earphone Kiri
Frekuensi | Rata rata | UB | Koreksi
125 | 125 | 0.50214 | 0
250 | 250 | 0.50214 | 0
500 | 500 | 0.50214 | 0
750 | 750 | 0.50214 | 0
1000 | 1000 | 0.50214 | 0
1500 | 1500 | 0.50214 | 0
2000 | 2000 | 0.50214 | 0
3000 | 3000 | 0.50214 | 0
4000 | 3999 | 0.50214 | -1
6000 | 6000 | 0.50214 | 0
8000 | 8000 | 0.50214 | 0

## Data Sound Level Meter
Sertifikat standart =Acoustic Calibrator CAL250/5432 | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : System 824, SN : A4488 | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : System 824, SN : A4563 | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : 831C, SN : 11318 | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : 831C, SN : 11319 | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : 831C, SN : 11418
U95 dB | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1
U95 Hz | 0.01 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5
U95 THD | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
U SLM | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : System 824, SN : A4488 | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : System 824, SN : A4563 | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : 831C, SN : 11318 | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : 831C, SN : 11319 | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : 831C, SN : 11418
U95 dB | 0.3 | 0.4 | 0.16 | 0.16 | 0.16
Sertifikat Standart Micrphone | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : System 824, SN : A4488 | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : System 824, SN : A4563 | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : 831C, SN : 11318 | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : 831C, SN : 11319 | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : 831C, SN : 11418
125 | 0.14 | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 0.5
250 | 0.13 | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 0.5
500 | 0.13 | 0.06 | 0.5 | 0.5 | 0.5
750 | 0.13 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6
1000 | 0.13 | 0.06 | 0.6 | 0.6 | 0.6
1500 | 0.13 | 0.12 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2000 | 0.13 | 0.06 | 0.8 | 0.8 | 0.8
3000 | 0.13 | 0.16 | 0.7 | 0.7 | 0.7
4000 | 0.13 | 0.08 | 1.1 | 1.1 | 1.1
6000 | 0.13 | 0.32 | 1.3 | 1.3 | 1.3
8000 | 0.13 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : 831C, SN : 11418
Sertifikat Standart Micrphone | dB |  | Sertifikat standart =Acoustic Calibrator CAL250/5432 |  |  | U SLM
125 | 0.5 |  | U95 dB | 0.1 |  | U95 dB | 0.16
250 | 0.5 |  | U95 Hz | 0.5
500 | 0.5 |  | U95 THD | 0.25
750 | 0.6
1000 | 0.6
1500 | 0.6
2000 | 0.8
3000 | 0.7
4000 | 1.1
6000 | 1.3
8000 | 1.1

## SLM DB
| System 824 (A4488) | [5 empty] | System 824 (A4563) |  |  |  |  | System 831C (11318)
| Koreksi SLM | [5 empty] | Koreksi SLM |  |  |  |  | Koreksi SLM
| Setting dB |  |  | Driff | U95 |  | Setting dB |  |  | Driff | U95 | Setting dB |  |  | Driff | U95
| dB | 2018 | 2021 |  |  |  | dB | 2016 | 2021 |  |  | dB | 2020 | 2021
| 20 | 0 | - | 0 | 0.3 |  | 20 | 0 | - | 0 | 0.4 | 20 | 0.29 | - | 0 | 0.16
| 50 | 0 | - | 0 | 0.3 |  | 50 | 0 | - | 0 | 0.4 | 50 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 60 | 0 | - | 0 | 0.3 |  | 60 | 0.1 | - | 0 | 0.4 | 60 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 70 | 0 | - | 0 | 0.3 |  | 70 | 0 | - | 0 | 0.4 | 70 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 75 | 0 | - | 0 | 0.3 |  | 75 | 0.1 | - | 0 | 0.4 | 75 | -0.04 | - | 0 | 0.16
| 90 | 0 | - | 0 | 0.3 |  | 90 | 0 | - | 0 | 0.4 | 90 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 95 | 0 | - | 0 | 0.3 |  | 95 | 0 | - | 0 | 0.4 | 95 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 110 | 0 | - | 0 | 0.3 |  | 110 | 0 | - | 0 | 0.4 | 110 | 0.01 | - | 0 | 0.15
| 120 | 0 | - | 0 | 0.3 |  | 120 | 0 | - | 0 | 0.4 | 120 | 0.04 | - | 0 | 0.15
| System 831C (11319) | [5 empty] | System 831C (11418) |  |  |  |  | System 824 (.............)
| Koreksi SLM | [5 empty] | Koreksi SLM |  |  |  |  | Koreksi SLM
| Setting dB |  |  | Driff | U95 |  | Setting dB |  |  | Driff | U95 | Setting dB |  |  | Driff | U95
| dB | 2020 | 2021 |  |  |  | dB | 2020 | 2021 |  |  | dB | 2018 | 2020
| 20 | 0.35 | - | 0 | 0.16 |  | 20 | 0.35 | - | 0 | 0 | 20 | 0 | - | 0 | 0
| 50 | -0.02 | - | 0 | 0.16 |  | 50 | -0.02 | - | 0 | 0 | 50 | 0 | - | 0 | 0
| 60 | -0.02 | - | 0 | 0.16 |  | 60 | -0.02 | - | 0 | 0 | 60 | 0 | - | 0 | 0
| 70 | -0.02 | - | 0 | 0.16 |  | 70 | -0.02 | - | 0 | 0 | 70 | 0 | - | 0 | 0
| 75 | -0.04 | - | 0 | 0.16 |  | 75 | -0.04 | - | 0 | 0 | 75 | 0 | - | 0 | 0
| 90 | -0.02 | - | 0 | 0.16 |  | 90 | -0.02 | - | 0 | 0 | 90 | 0 | - | 0 | 0
| 95 | -0.02 | - | 0 | 0.16 |  | 95 | -0.02 | - | 0 | 0 | 95 | 0 | - | 0 | 0
| 110 | 0.01 | - | 0 | 0.15 |  | 110 | 0.01 | - | 0 | 0 | 110 | 0 | - | 0 | 0
| 120 | 0.04 | - | 0 | 0.15 |  | 120 | 0.04 | - | 0 | 0 | 120 | 0 | - | 0 | 0
| System 824 (.............) | [5 empty] | System 824 (.............) |  |  |  |  | System 824 (.............)
| Koreksi SLM | [5 empty] | Koreksi SLM |  |  |  |  | Koreksi SLM
| Setting dB |  |  | Driff | U95 |  | Setting dB |  |  | Driff | U95 | Setting dB |  |  | Driff | U95
| dB | 2018 | 2020 |  |  |  | dB | 2018 | 2020 |  |  | dB | 2018 | 2020
| 20 | 0 | - | 0 | 0 |  | 20 | 0 | - | 0 | 0 | 20 | 0 | - | 0 | 0
| 50 | 0 | - | 0 | 0 |  | 50 | 0 | - | 0 | 0 | 50 | 0 | - | 0 | 0
| 60 | 0 | - | 0 | 0 |  | 60 | 0 | - | 0 | 0 | 60 | 0 | - | 0 | 0
| 70 | 0 | - | 0 | 0 |  | 70 | 0 | - | 0 | 0 | 70 | 0 | - | 0 | 0
| 75 | 0 | - | 0 | 0 |  | 75 | 0 | - | 0 | 0 | 75 | 0 | - | 0 | 0
| 90 | 0 | - | 0 | 0 |  | 90 | 0 | - | 0 | 0 | 90 | 0 | - | 0 | 0
| 95 | 0 | - | 0 | 0 |  | 95 | 0 | - | 0 | 0 | 95 | 0 | - | 0 | 0
| 110 | 0 | - | 0 | 0 |  | 110 | 0 | - | 0 | 0 | 110 | 0 | - | 0 | 0
| 120 | 0 | - | 0 | 0 |  | 120 | 0 | - | 0 | 0 | 120 | 0 | - | 0 | 0
50 | No | KOREKSI PS320
|  | Setting dB |  |  | Driff | U95
|  | dB | 2018 | 2020
| 1 | 30 | 0 | - | 0 | 0.3
| 2 | 30 | 0 | - | 0 | 0.4
| 3 | 30 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 4 | 30 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 5 | 30 | -0.02 | - | 0 | 0
| 6 | 50 | 0 | - | 0 | 0.3
| 7 | 50 | 0 | - | 0 | 0.4
| 8 | 50 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 9 | 50 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 10 | 50 | -0.02 | - | 0 | 0
| 11 | 50 | 0 | - | 0 | 0
| 12 | 50 | 0 | - | 0 | 0
60 | 1 | 60 | 0 | - | 0 | 0.3
| 2 | 60 | 0.1 | - | 0 | 0.4
| 3 | 60 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 4 | 60 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 5 | 60 | -0.02 | - | 0 | 0
| 6 | 60 | 0 | - | 0 | 0.3
| 7 | 60 | 0.1 | - | 0 | 0.4
| 8 | 60 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 9 | 60 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 10 | 60 | -0.02 | - | 0 | 0
| 11 | 60 | 0 | - | 0 | 0
| 12 | 60 | 0 | - | 0 | 0
70 | 1 | 90 | 0 | - | 0 | 0.3
| 2 | 90 | 0 | - | 0 | 0.4
| 3 | 90 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 4 | 90 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 5 | 90 | -0.02 | - | 0 | 0
| 6 | 70 | 0 | - | 0 | 0.3
| 7 | 70 | 0 | - | 0 | 0.4
| 8 | 70 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 9 | 70 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 10 | 70 | -0.02 | - | 0 | 0
| 11 | 70 | 0 | - | 0 | 0
| 12 | 70 | 0 | - | 0 | 0
75 | 1 | 120 | 0 | - | 0 | 0.3
| 2 | 120 | 0.1 | - | 0 | 0.4
| 3 | 120 | -0.04 | - | 0 | 0.16
| 4 | 120 | -0.04 | - | 0 | 0.16
| 5 | 120 | -0.04 | - | 0 | 0
| 6 | 75 | 0 | - | 0 | 0.3
| 7 | 75 | 0.1 | - | 0 | 0.4
| 8 | 75 | -0.04 | - | 0 | 0.16
| 9 | 75 | -0.04 | - | 0 | 0.16
| 10 | 75 | -0.04 | - | 0 | 0
| 11 | 75 | 0 | - | 0 | 0
| 12 | 75 | 0 | - | 0 | 0
90 | 1 | 150 | 0 | - | 0 | 0.3
| 2 | 150 | 0 | - | 0 | 0.4
| 3 | 150 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 4 | 150 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 5 | 150 | -0.02 | - | 0 | 0
| 6 | 90 | 0 | - | 0 | 0.3
| 7 | 90 | 0 | - | 0 | 0.4
| 8 | 90 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 9 | 90 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 10 | 90 | -0.02 | - | 0 | 0
| 11 | 90 | 0 | - | 0 | 0
| 12 | 90 | 0 | - | 0 | 0
95 | 1 | 180 | 0 | - | 0 | 0.3
| 2 | 180 | 0 | - | 0 | 0.4
| 3 | 180 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 4 | 180 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 5 | 180 | -0.02 | - | 0 | 0
| 6 | 95 | 0 | - | 0 | 0.3
| 7 | 95 | 0 | - | 0 | 0.4
| 8 | 95 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 9 | 95 | -0.02 | - | 0 | 0.16
| 10 | 95 | -0.02 | - | 0 | 0
| 11 | 95 | 0 | - | 0 | 0
| 12 | 95 | 0 | - | 0 | 0
110 | 1 | 210 | 0 | - | 0 | 0.3
| 2 | 210 | 0 | - | 0 | 0.4
| 3 | 210 | 0.01 | - | 0 | 0.15
| 4 | 210 | 0.01 | - | 0 | 0.15
| 5 | 210 | 0.01 | - | 0 | 0
| 6 | 110 | 0 | - | 0 | 0.3
| 7 | 110 | 0 | - | 0 | 0.4
| 8 | 110 | 0.01 | - | 0 | 0.15
| 9 | 110 | 0.01 | - | 0 | 0.15
| 10 | 110 | 0.01 | - | 0 | 0
| 11 | 110 | 0 | - | 0 | 0
| 12 | 110 | 0 | - | 0 | 0
120 | 1 | 240 | 0 | - | 0 | 0.3
| 2 | 240 | 0 | - | 0 | 0.4
| 3 | 240 | 0.04 | - | 0 | 0.15
| 4 | 240 | 0.04 | - | 0 | 0.15
| 5 | 240 | 0.04 | - | 0 | 0
| 6 | 120 | 0 | - | 0 | 0.3
| 7 | 120 | 0 | - | 0 | 0.4
| 8 | 120 | 0.04 | - | 0 | 0.15
| 9 | 120 | 0.04 | - | 0 | 0.15
| 10 | 120 | 0.04 | - | 0 | 0
| 11 | 120 | 0 | - | 0 | 0
| 12 | 120 | 0 | - | 0 | 0
20 | 6 | 120 | 0 | - | 0 | 0.3
| 7 | 120 | 0 | - | 0 | 0.4
| 8 | 120 | 0.29 | - | 0 | 0.16
| 9 | 120 | 0.35 | - | 0 | 0.16
| 10 | 120 | 0.35 | - | 0 | 0
| 11 | 120 | 0 | - | 0 | 0
| 12 | 120 | 0 | - | 0 | 0
10 | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : 831C, SN : 11418
Koreksi SLM
Setting dB |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : 831C, SN : 11418
dB | 2020 | 2021 | [5 empty] | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : ............., SN : ............... | [6 empty] | 1
20 | 0.35 | - | 0 | 0 |  |  |  | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : ............., SN : ............... | [6 empty] | 2
50 | -0.02 | - | 0 | 0 |  |  |  | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : ............., SN : ............... | [6 empty] | 3
60 | -0.02 | - | 0 | 0 |  |  |  | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : ............., SN : ............... | [6 empty] | 4
70 | -0.02 | - | 0 | 0 |  |  |  | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : ............., SN : ............... | [6 empty] | 5
75 | -0.04 | - | 0 | 0 |  |  |  | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : System 824, SN : A4488 | [6 empty] | 6
90 | -0.02 | - | 0 | 0 |  |  |  | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : System 824, SN : A4563 | [6 empty] | 7
95 | -0.02 | - | 0 | 0 |  |  |  | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : 831C, SN : 11318 | [6 empty] | 8
110 | 0.01 | - | 0 | 0 |  |  |  | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : 831C, SN : 11319 | [6 empty] | 9
120 | 0.04 | - | 0 | 0 |  |  |  | Audiometer Analyzer, Merek : Larson Davis, Model : 831C, SN : 11418 | [6 empty] | 10
10
10
[7 empty] | 1 | Hasil Kalibrasi Hearing tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
[7 empty] | 2 | Hasil Kalibrasi Hearing tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
[7 empty] | 3 | Hasil Kalibrasi Hearing tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
[7 empty] | 4 | Hasil Kalibrasi Hearing tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
[7 empty] | 5 | Hasil Kalibrasi Hearing tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
[7 empty] | 6 | Hasil Kalibrasi Hearing tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
[7 empty] | 7 | Hasil Kalibrasi Hearing tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
[7 empty] | 8 | Hasil Kalibrasi Hearing tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui LARSON DAVIS
[7 empty] | 9 | Hasil Kalibrasi Hearing tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui LARSON DAVIS
[7 empty] | 10 | Hasil Kalibrasi Hearing tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
Hasil Kalibrasi Hearing tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
10
[7 empty] | 1 | Hasil Kalibrasi Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
[7 empty] | 2 | Hasil Kalibrasi Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
[7 empty] | 3 | Hasil Kalibrasi Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
[7 empty] | 4 | Hasil Kalibrasi Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
[7 empty] | 5 | Hasil Kalibrasi Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
[7 empty] | 6 | Hasil Kalibrasi Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
[7 empty] | 7 | Hasil Kalibrasi Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
[7 empty] | 8 | Hasil Kalibrasi Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui LARSON DAVIS
[7 empty] | 9 | Hasil Kalibrasi Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui LARSON DAVIS
[7 empty] | 10 | Hasil Kalibrasi Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
Hasil Kalibrasi Frekuensi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
10
[7 empty] | 1 | Hasil Kalibrasi Total Harmonic Distortion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
[7 empty] | 2 | Hasil Kalibrasi Total Harmonic Distortion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
[7 empty] | 3 | Hasil Kalibrasi Total Harmonic Distortion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
[7 empty] | 4 | Hasil Kalibrasi Total Harmonic Distortion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
[7 empty] | 5 | Hasil Kalibrasi Total Harmonic Distortion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
[7 empty] | 6 | Hasil Kalibrasi Total Harmonic Distortion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
[7 empty] | 7 | Hasil Kalibrasi Total Harmonic Distortion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
[7 empty] | 8 | Hasil Kalibrasi Total Harmonic Distortion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui LARSON DAVIS
[7 empty] | 9 | Hasil Kalibrasi Total Harmonic Distortion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui LARSON DAVIS
[7 empty] | 10 | Hasil Kalibrasi Total Harmonic Distortion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI
Hasil Kalibrasi Total Harmonic Distortion tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Puslit Metrologi - LIPI

## KESIMPULAN
Kesimpulan :
| KESIMPULAN | SIMBOL
| Nomor Sertifikat : 4 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| Nomor Surat Keterangan : 4 / M - | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020