## LK (hidden)
LEMBAR KERJA KALIBRASI USG
Nomor Sertifikat / Nomor Surat Keterangan : 56 / / - / E - Dt / DL
Merek |  |  | :
Model/Tipe |  |  | :
No. Seri |  |  | :
Resolusi |  |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  | :
Nama Ruang |  |  | :
I. | Kondisi Ruang |  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  |  |  | oC
| 2. Kelembaban |  |  |  |  | % RH
| 3. Tegangan jala - jala |  | : |  |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [9 empty] | SCORE
| 1. Fisik |  | : | Baik / Tidak Baik | [6 empty] | 5%
| 2. Fungsi |  | : | Baik / Tidak Baik | [6 empty] | 5%
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas
[10 empty] | Yang Diijinkan | SCORE
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | MΩ |  | > 2 MΩ | 10%
| 2 | Resistansi pembumian protektif | [5 empty] | Ω |  | ≤ 0.2 Ω | 10%
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I / II | [5 empty] | µA |  | ≤ 500 / 100 µA | 20%
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter |  | Hasil Pengamatan |  |  |  | Toleransi
| 1 | Dead Zone |  | a. Terlihat ada 4 titik |  |  |  | 4 titik
b. Terlihat kurang dari 4 titik
| 2 | Axial Zone |  | a. Dua pasangan titik terakhir tidak menyatu |  |  |  | Tidak menyatu
b. Dua pasangan titik terakhir menyatu
| 3 | Grey Scale |  | a. Probe < 5 MHz ( Diameter ...... cm / mm ) |  |  |  | Diameter 0.8 cm / 8 mm
|  |  |  | b. Probe > 5 MHz ( Diameter ...... cm / mm) |  |  |  | Diameter 1 cm / 10 mm
| No | Parameter |  | Setting Standar |  | Pembacaan Alat |  |  | Toleransi | Batas
[6 empty] | I | II | III
| 4 | Horizontal Distance |  | 10 mm / 1 cm | Pin 4 ke 5 |  |  |  | ± 5 % | 1 titik keluar
|  |  |  | 20 mm / 2 cm | Pin 5 ke 6 / 4 ke 6
| 5 | Vertical Distance |  | 10 mm / 1 cm | Pin 4 ke 5 / 1 ke 3 |  |  |  | ± 2 % | 1 titik keluar
Pin 9 ke 10 / 9 ke 11
V. | Keterangan
...............................................................................................
...............................................................................................
VI. | Alat Yang Digunakan
Muti-Purposes Multi-Tissue Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 040 GSE, SN : D7232-4 , D8119-2, 203438468, 203438463
Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 055, SN :201184256, 201184255, 201184254
Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-1, 802262-5381-3, 802262-5381-4
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA 615, SN : 2853077, 2853078, 3148907, 3148908, 3699030
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA 615, SN : 4670010, 4669058
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE Model : ESA 620 SN :1837056, 1834020
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210 , SN: 15062875, 15062874, 14082463, 15062872, 15062873
Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN: HE 21-000670, HE 21-000669
Digital Thermohygrometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB 200, SN: 34903046, 34903053, 34903051, 34904091
Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100609, A.100605, A.100611, A.100616, A.100617
A.100618, A.100586
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dinyatakan LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI
VIII. | Petugas Kalibrasi

## Riwayat Revisi (hidden)
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-01-29 | - | Revisi NC kelas II
|  | ada sama dengan | > 20 MΩ
|  | - | Penambahan Alat tidak boleh digunakan pada instalasi yang tanpa dilengkapi grounding pada LHK dan penyelia
|  | tidak terdapat grounding | tidak terdapat grounding di ruangan
2 | 2021-04-15 | STDEV DB Suhu masih manual | DONE | Arya
|  | Pemilihan no. sertifikat / surat ket masih manual | DONE | Arya
3 | 11 Mei 2021 | Rumus koreksi terbalik | DONE | Arya
4 | 11 Mei 2021 | Skoring | DONE | Isra
5 | 2021-06-02 | Alat Kalibrator yang digunakan ada kesalahan model dan nomer seri | DONE | Isra
6 | 26 Juli 2021 | Penambahan kalibrator | DONE | Isra
7 | 2021-11-09 | Scoring untuk kelistrikan value | DONE | Isra
8 | 10 Februari 2022 | Menambahkan sheet cetak sertifikat | DONE | Septia
9 | 26 Oktober 2022 | Masalah di scoring | done | Isra
10 | 9 Desember 2022 | Perubahan LK,Penambahan Kalibrator | done | Isra
11 | 10.1.2023 | Pin 4-5 | Perubahan pin dan nilai koreksi untuk sun nuclear pin horizontal 4-6 | Venna
Rev 11 : 10.1.2023

## DB Kelistrikan
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2018
| 150 | 0.31 | 0.76 | - | 0.225 | 1.8 |  | 150 | 0.15 | 0.23 | - | 0.04 | 1.8 |  | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8
| 180 | 0.1 | -0.03 | - | 0.065 | 2.16 |  | 180 | 0.12 | -0.06 | - | 0.09 | 2.16 |  | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.04 | -0.16 | - | 0.06 | 2.4 |  | 200 | 0.06 | -0.18 | - | 0.12 | 2.4 |  | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.28 | -0.18 | - | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.05 | -0.03 | - | 0.04 | 2.64 |  | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | -0.2 | -0.26 | - | 0.03 | 2.76 |  | 230 | 1e-06 | 0.05 | - | 0.025 | 2.76 |  | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.32 | 1e-06 | - | 0.16 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.3 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 50 | 0.1 | -0.06 | - | 0.08 | 0.295 |  | 50 | -0.08 | 0.1 | - | 0.09 | 0.295 |  | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 100 | 0.2 | -0.06 | - | 0.13 | 0.59 |  | 100 | -0.07 | 2.2 | - | 1.135 | 0.59 |  | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 200 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.18 |  | 200 | -0.1 | 3.3 | - | 1.7 | 1.18 |  | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | 3.8 | -0.9 | - | 2.35 | 2.95 |  | 500 | 0.8 | 2 | - | 0.6 | 2.95 |  | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95 |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95 |  | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2018
| 10 | -0.001 | 1e-06 | - | 0.0005005 | 0 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.059 |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085
| 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 20 | 0.2 | 0.1 | - | 0.05 | 0.118 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 50 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 50 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | 0.295 |  | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34
| 100 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 100 | 0.3 | 1e-06 | - | 0.15 | 0.59 |  | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2020 | 2019 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2017 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.00012 |  | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 1.2e-08
| 0.1 | -0.001 | 0.002 | - | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.006 | 0.005 | - | 0.0005 | 0.0012 |  | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 1 | 0.004 | 0.012 | - | 0.004 | 0.012 |  | 1 | 0.045 | 0.055 | - | 0.005 | 0.012 |  | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 2 | 0.007 | 1e-06 | - | 0.0034995 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( V ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2018 | -
| 150 | -0.05 | 0.11 |  | 0.08 | 1.8 |  | 150 | 0.25 | 0.02 |  | 0.115 | 1.8 |  | 150 | -0.15 | 0.03 |  | 0.09 | 1.8
| 180 | -0.04 | 0.03 |  | 0.035 | 2.16 |  | 180 | 0.09 | 0.1 |  | 0.005 | 2.16 |  | 180 | -0.11 | 1e-06 |  | 0.055001 | 2.16
| 200 | -0.67 | 0.05 |  | 0.36 | 2.4 |  | 200 | 0.18 | -0.03 |  | 0.105 | 2.4 |  | 200 | -0.1 | 0.05 |  | 0.075 | 2.4
| 220 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.56 | 0.38 |  | 0.09 | 2.64 |  | 220 | -0.13 | 0.05 |  | 0.09 | 2.64
| 230 | -0.11 | 1.11 |  | 0.61 | 2.76 |  | 230 | 0.73 | -0.16 |  | 0.445 | 2.76 |  | 230 | -0.15 | -0.05 |  | 0.05 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( uA ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2018 | -
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.29
| 50 | -0.3 | -0.29 |  | 0.005 | 0.295 |  | 50 | 0.3 | -0.33 |  | 0.315 | 0.29 |  | 50 | 0.02 | -0.1 |  | 0.06 | 0.29
| 100 | -0.4 | -0.35 |  | 0.025 | 0.59 |  | 100 | -0.1 | -0.42 |  | 0.16 | 0.58 |  | 100 | 0.22 | -0.2 |  | 0.21 | 0.58
| 200 | 0.3 | 0.8 |  | 0.25 | 1.18 |  | 200 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 1.16 |  | 200 | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 1.16
| 500 | 0.2 | 1.2 |  | 0.5 | 2.95 |  | 500 | 0.7 | 0.7 |  | 0 | 2.9 |  | 500 | 1.1 | 0.6 |  | 0.25 | 2.9
| 1000 | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 850 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.9 |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2018 | -
| 10 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 | 0.34
| 50 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 | 0.85 |  | 50 | 0.6 | 0.4 |  | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 | 0.85
| 100 | 1.4 | 1 |  | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 1.5 | 0.8 |  | 0.35 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 0.7 |  | 0.05 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2021 | 2019 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2018 | -
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012
| 0.1 | -0.002 | 1e-06 |  | 0.0010005 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.005 | 0.002 |  | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.002 | 0.006 |  | 0.004 | 0.0012
| 1 | -0.008 | -0.001 |  | 0.0035 | 0.012 |  | 1 | 0.018 | 0.012 |  | 0.003 | 0.012 |  | 1 | -0.001 | 0.008 |  | 0.0045 | 0.012
| 2 | -0.007 | 1e-06 |  | 0.0035005 | 0.024 |  | 2 | 0.113 | 1e-06 |  | 0.0565 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4669058) | [5 empty] | I | ESA 615 (4670010)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( V ) | 2020 | - | -
| 150.21 | 0.21 | 0.27 |  | 0.03 | 1.8025 |  | 150 | -0.17 | -0.24 |  | 0.035 | 1.8 |  | 149.83 | -0.17 | - |  | 0 | 1.798
| 180.33 | 0.33 | 0.37 |  | 0.02 | 2.164 |  | 180 | -0.39 | -0.14 |  | 0.125 | 2.16 |  | 179.78 | -0.22 | - |  | 0 | 2.1574
| 200.35 | 0.34 | 0.4 |  | 0.03 | 2.4042 |  | 200 | -0.23 | -0.33 |  | 0.05 | 2.4 |  | 199.67 | -0.33 | - |  | 0 | 2.396
| 220.37 | 0.37 | 0.38 |  | 0.005 | 2.6444 |  | 220 | -0.16 | -0.45 |  | 0.145 | 2.64 |  | 219.61 | -0.39 | - |  | 0 | 2.6353
| 230.47 | 0.47 | 0.4 |  | 0.035 | 2.7656 |  | 230 | -0.15 | -0.54 |  | 0.195 | 2.76 |  | 229.61 | -0.39 | - |  | 0 | 2.7553
| 240.38 | 0.38 | 1e-06 |  | 0.19 | 2.8846 |  | 250 | 1e-06 | -0.49 |  | 0.245 | 3 |  | 239.61 | -0.39 | - |  | 0 | 2.8753
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( uA ) | 2020 | - | -
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | 0.12
| 50 | 1.7 | 2.1 |  | 0.2 | 0.295 |  | 20 | 6.6 | 0.9 |  | 2.85 | 0.118 |  | 20.8 | 0.8 | - |  | 0 | 0.12272
| 100 | 1.7 | 2.2 |  | 0.25 | 0.59 |  | 50 | 5 | 2.1 |  | 1.45 | 0.295 |  | 51.7 | 1.7 | - |  | 0 | 0.30503
| 200.4 | 0.4 | 2.4 |  | 1 | 1.1824 |  | 200 | -8.2 | 3.7 |  | 5.95 | 1.18 |  | 103.4 | 3.4 | - |  | 0 | 0.61006
| 500 | 3 | 3.3 |  | 0.15 | 2.95 |  | 500 | -31.8 | 8.3 |  | 20.05 | 2.95 |  | 507.2 | 7.2 | - |  | 0 | 2.9925
| 1000 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.95 |  | 1000 | -74 | 1e-06 |  | 37 | 5.9 |  | 920 | 1e-06 | - |  | 0 | 2.99
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( MΩ ) | 2020 | - | -
| 10 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| 20 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| 50 | 1e-06 | 0.4 |  | 0.2 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| 100 | 1e-06 | 1.4 |  | 0.7 | 1.7 |  | 100 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2020 | 2018 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( Ω ) | 2020 | - | -
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.01 |  | 0.1 | -0.001 | -0.001 |  | 0 | 0.0012 |  | 0.001 | -0.001 | - |  | 0 | 1.2e-05
| 0.5 | 1e-06 | 0.001 |  | 0.0004995 | 0.006 |  | 0.5 | 0.004 | -0.003 |  | 0.0035 | 0.006 |  | 0.102 | -0.002 | - |  | 0 | 0.001224
| 1 | -0.002 | 0.001 |  | 0.0015 | 0.012 |  | 1 | 0.005 | 0.001 |  | 0.002 | 0.012 |  | 0.5 | 1e-06 | - |  | 0 | 0.006
| 2 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.024 |  | 2 | 0.005 | -0.001 |  | 0.003 | 0.024 |  | 1 | -0.001 | - |  | 0 | 0.012
J | 10 | [5 empty] | K | 11 | [5 empty] | L | 12
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | - | - | - |  |  |  | ( V ) | - | - | - |  |  |  | ( V ) | - | - | -
| 150 | - | - | - | 0 | - |  | 150 | - | - |  | 0 | - |  | 150 | - | - |  | 0 | -
| 180 | - | - | - | 0 | - |  | 180 | - | - |  | 0 | - |  | 180 | - | - |  | 0 | -
| 200 | - | - | - | 0 | - |  | 200 | - | - |  | 0 | - |  | 200 | - | - |  | 0 | -
| 220 | - | - | - | 0 | - |  | 220 | - | - |  | 0 | - |  | 220 | - | - |  | 0 | -
| 230 | - | - | - | 0 | - |  | 230 | - | - |  | 0 | - |  | 230 | - | - |  | 0 | -
| 250 | - | - | - | 0 | - |  | 250 | - | - |  | 0 | - |  | 250 | - | - |  | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | - | - | - |  |  |  | ( uA ) | - | - | - |  |  |  | ( uA ) | - | - | -
| 0 | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - | - |  | 0 | - |  | 0 | - | - |  | 0 | -
| 50 | - | - |  | 0 | - |  | 50 | - | - |  | 0 | - |  | 50 | - | - |  | 0 | -
| 100 | - | - |  | 0 | - |  | 100 | - | - |  | 0 | - |  | 100 | - | - |  | 0 | -
| 200 | - | - |  | 0 | - |  | 200 | - | - |  | 0 | - |  | 200 | - | - |  | 0 | -
| 500 | - | - |  | 0 | - |  | 500 | - | - |  | 0 | - |  | 500 | - | - |  | 0 | -
| 1000 | - | - |  | 0 | - |  | 1000 | - | - |  | 0 | - |  | 1000 | - | - |  | 0 | -
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | - | - | - |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | - |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | -
| 10 | - | - |  | 0 | - |  | 10 | - | - |  | 0 | - |  | 10 | - | - |  | 0 | -
| 20 | - | - |  | 0 | - |  | 20 | - | - |  | 0 | - |  | 20 | - | - |  | 0 | -
| 50 | - | - |  | 0 | - |  | 50 | - | - |  | 0 | - |  | 50 | - | - |  | 0 | -
| 100 | - | - |  | 0 | - |  | 100 | - | - |  | 0 | - |  | 100 | - | - |  | 0 | -
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | - | - | - |  |  |  | ( Ω ) | - | - | - |  |  |  | ( Ω ) | - | - | -
| 0 | - | - |  | 0 | - |  | 0.01 | - | - |  | 0 | - |  | 0.01 | - | - |  | 0 | -
| 0.1 | - | - |  | 0 | - |  | 0.1 | - | - |  | 0 | - |  | 0.1 | - | - |  | 0 | -
| 1 | - | - |  | 0 | - |  | 1 | - | - |  | 0 | - |  | 1 | - | - |  | 0 | -
| 2 | - | - |  | 0 | - |  | 2 | - | - |  | 0 | - |  | 2 | - | - |  | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [8 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.31 | 0.76 | - | 0.225 | 1.8 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.3
| 2 | 150 | 0.15 | 0.23 | - | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.3
| 3 | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8 |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 4 | 150 | -0.05 | 0.11 | 0 | 0.08 | 1.8 |  |  | 4 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.3
| 5 | 150 | 0.25 | 0.02 | 0 | 0.115 | 1.8 |  |  | 5 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 6 | 150 | -0.15 | 0.03 | 0 | 0.09 | 1.8 |  |  | 6 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.29
| 7 | 150.21 | 0.21 | 0.27 | 0 | 0.03 | 1.8025 |  |  | 7 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.3
| 8 | 150 | -0.17 | -0.24 | 0 | 0.035 | 1.8 |  |  | 8 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 9 | 149.83 | -0.17 | - | 0 | 0 | 1.798 |  |  | 9 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0.12
| 10 | 150 | - | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 150 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 150 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0 | - | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 180 | 0.1 | -0.03 | - | 0.065 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | 0.1 | -0.06 | - | 0.08 | 0.295
| 2 | 180 | 0.12 | -0.06 | - | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | -0.08 | 0.1 | - | 0.09 | 0.295
| 3 | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 4 | 180 | -0.04 | 0.03 | 0 | 0.035 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | -0.3 | -0.29 | 0 | 0.005 | 0.295
| 5 | 180 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0.005 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 0.3 | -0.33 | 0 | 0.315 | 0.29
| 6 | 180 | -0.11 | 1e-06 | 0 | 0.055001 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 0.02 | -0.1 | 0 | 0.06 | 0.29
| 7 | 180.33 | 0.33 | 0.37 | 0 | 0.02 | 2.164 |  |  | 7 | 50 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.295
| 8 | 180 | -0.39 | -0.14 | 0 | 0.125 | 2.16 |  |  | 8 | 20 | 6.6 | 0.9 | 0 | 2.85 | 0.118
| 9 | 179.78 | -0.22 | - | 0 | 0 | 2.1574 |  |  | 9 | 20.8 | 0.8 | - | 0 | 0 | 0.12272
| 10 | 180 | - | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 50 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 180 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 50 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 180 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 50 | - | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 200 | -0.04 | -0.16 | - | 0.06 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | 0.2 | -0.06 | - | 0.13 | 0.59
| 2 | 200 | 0.06 | -0.18 | - | 0.12 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | -0.07 | 2.2 | - | 1.135 | 0.59
| 3 | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 4 | 200 | -0.67 | 0.05 | 0 | 0.36 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | -0.4 | -0.35 | 0 | 0.025 | 0.59
| 5 | 200 | 0.18 | -0.03 | 0 | 0.105 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | -0.1 | -0.42 | 0 | 0.16 | 0.58
| 6 | 200 | -0.1 | 0.05 | 0 | 0.075 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 0.22 | -0.2 | 0 | 0.21 | 0.58
| 7 | 200.35 | 0.34 | 0.4 | 0 | 0.03 | 2.4042 |  |  | 7 | 100 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.25 | 0.59
| 8 | 200 | -0.23 | -0.33 | 0 | 0.05 | 2.4 |  |  | 8 | 50 | 5 | 2.1 | 0 | 1.45 | 0.295
| 9 | 199.67 | -0.33 | - | 0 | 0 | 2.396 |  |  | 9 | 51.7 | 1.7 | - | 0 | 0 | 0.30503
| 10 | 200 | - | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 100 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 200 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 100 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 200 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 100 | - | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 220 | -0.28 | -0.18 | - | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 | 1.18
| 2 | 220 | 0.05 | -0.03 | - | 0.04 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | -0.1 | 3.3 | - | 1.7 | 1.18
| 3 | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 4 | 220 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.25 | 1.18
| 5 | 220 | 0.56 | 0.38 | 0 | 0.09 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.16
| 6 | 220 | -0.13 | 0.05 | 0 | 0.09 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1.16
| 7 | 220.37 | 0.37 | 0.38 | 0 | 0.005 | 2.6444 |  |  | 7 | 200.4 | 0.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.1824
| 8 | 220 | -0.16 | -0.45 | 0 | 0.145 | 2.64 |  |  | 8 | 200 | -8.2 | 3.7 | 0 | 5.95 | 1.18
| 9 | 219.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.6353 |  |  | 9 | 103.4 | 3.4 | - | 0 | 0 | 0.61006
| 10 | 220 | - | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 200 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 220 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 200 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 220 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 200 | - | - | 0 | 0 | -
V | 1 | 230 | -0.2 | -0.26 | - | 0.03 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | 3.8 | -0.9 | - | 2.35 | 2.95
| 2 | 230 | 1e-06 | 0.05 | - | 0.025 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | 0.8 | 2 | - | 0.6 | 2.95
| 3 | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 4 | 230 | -0.11 | 1.11 | 0 | 0.61 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.5 | 2.95
| 5 | 230 | 0.73 | -0.16 | 0 | 0.445 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 2.9
| 6 | 230 | -0.15 | -0.05 | 0 | 0.05 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.25 | 2.9
| 7 | 230.47 | 0.47 | 0.4 | 0 | 0.035 | 2.7656 |  |  | 7 | 500 | 3 | 3.3 | 0 | 0.15 | 2.95
| 8 | 230 | -0.15 | -0.54 | 0 | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | -31.8 | 8.3 | 0 | 20.05 | 2.95
| 9 | 229.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.7553 |  |  | 9 | 507.2 | 7.2 | - | 0 | 0 | 2.9925
| 10 | 230 | - | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 500 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 230 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 500 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 230 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 500 | - | - | 0 | 0 | -
VI | 1 | 250 | -0.32 | 1e-06 | - | 0.16 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95
| 2 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.76 |  |  | 2 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 2.95
| 3 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 3 | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| 4 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | 4 | 1000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 5 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | 5 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.9
| 6 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.9
| 7 | 240.38 | 0.38 | 1e-06 | 0 | 0.19 | 2.8846 |  |  | 7 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.95
| 8 | 250 | 1e-06 | -0.49 | 0 | 0.245 | 3 |  |  | 8 | 1000 | -74 | 1e-06 | 0 | 37 | 5.9
| 9 | 239.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.8753 |  |  | 9 | 920 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 2.99
| 10 | 250 | - | - | - | 0 | - |  |  | 10 | 1000 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 250 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1000 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 250 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1000 | - | - | 0 | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [8 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | -0.001 | 1e-06 | - | 0.0005005 | 0 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 2 | 10 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.059 |  |  | 2 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0.00012
| 3 | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085 |  |  | 3 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 1.2e-08
| 4 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 4 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 5 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 5 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 6 | 10 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 6 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 7 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | 7 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.01
| 8 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | 8 | 0.1 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0.0012
| 9 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.001 | -0.001 | - | 0 | 0 | 1.2e-05
| 10 | 10 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 10 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.01 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 10 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.01 | - | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | II | 1 | 0.1 | -0.001 | 0.002 | - | 0.0015 | 0.0012
| 2 | 20 | 0.2 | 0.1 | - | 0.05 | 0.118 |  |  | 2 | 0.1 | 0.006 | 0.005 | - | 0.0005 | 0.0012
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 3 | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 4 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.34 |  |  | 4 | 0.1 | -0.002 | 1e-06 | 0 | 0.0010005 | 0.0012
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 5 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0012
| 6 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 | 0.34 |  |  | 6 | 0.1 | -0.002 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0.0012
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.34 |  |  | 7 | 0.5 | 1e-06 | 0.001 | 0 | 0.0004995 | 0.006
| 8 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 8 | 0.5 | 0.004 | -0.003 | 0 | 0.0035 | 0.006
| 9 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.102 | -0.002 | - | 0 | 0 | 0.001224
| 10 | 20 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0.1 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 20 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.1 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 20 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.1 | - | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | III | 1 | 1 | 0.004 | 0.012 | - | 0.004 | 0.012
| 2 | 50 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | 0.295 |  |  | 2 | 1 | 0.045 | 0.055 | - | 0.005 | 0.012
| 3 | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34 |  |  | 3 | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 4 | 50 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.85 |  |  | 4 | 1 | -0.008 | -0.001 | 0 | 0.0035 | 0.012
| 5 | 50 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.85 |  |  | 5 | 1 | 0.018 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0.012
| 6 | 50 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.85 |  |  | 6 | 1 | -0.001 | 0.008 | 0 | 0.0045 | 0.012
| 7 | 50 | 1e-06 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.85 |  |  | 7 | 1 | -0.002 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0.012
| 8 | 50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.85 |  |  | 8 | 1 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.012
| 9 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0.006
| 10 | 50 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 50 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 50 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1 | - | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | IV | 1 | 2 | 0.007 | 1e-06 | - | 0.0034995 | 0.024
| 2 | 100 | 0.3 | 1e-06 | - | 0.15 | 0.59 |  |  | 2 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 3 | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85 |  |  | 3 | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
| 4 | 100 | 1.4 | 1 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 4 | 2 | -0.007 | 1e-06 | 0 | 0.0035005 | 0.024
| 5 | 100 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.35 | 1.7 |  |  | 5 | 2 | 0.113 | 1e-06 | 0 | 0.0565 | 0.024
| 6 | 100 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.05 | 1.7 |  |  | 6 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 7 | 100 | 1e-06 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1.7 |  |  | 7 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.024
| 8 | 100 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | 0.005 | -0.001 | 0 | 0.003 | 0.024
| 9 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 1 | -0.001 | - | 0 | 0 | 0.012
| 10 | 100 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 2 | - | - | 0 | 0 | -
| 11 | 100 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 2 | - | - | 0 | 0 | -
| 12 | 100 | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 2 | - | - | 0 | 0 | -
8 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [5 empty] | Konversi TEXT |  |  |  |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | 225.6 | 2.7 | Volt
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | ( | ± | )
( V ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  | ( 225.6 ± 2.7 ) Volt |  |  |  |  | 225.8 | 225.6458 | 225.6458
150 | -0.17 | -0.24 | 0 | 0.035 | 1.8 | [6 empty] | OL | #VALUE! | OL
180 | -0.39 | -0.14 | 0 | 0.125 | 2.16 | [6 empty] | - | #VALUE! | -
200 | -0.23 | -0.33 | 0 | 0.05 | 2.4 |  | Tegangan jala-jala listrik |  |  |  | NO | 65.6 | 69.2272 | 69.2272
220 | -0.16 | -0.45 | 0 | 0.145 | 2.64 |  |  | 220 |  | -0.16 | NC | 120 | 118.84 | 118.84
230 | -0.15 | -0.54 | 0 | 0.195 | 2.76 |  | 225.8 |  | -0.1542
250 | 1e-06 | -0.49 | 0 | 0.245 | 3 |  |  | 230 |  | -0.15
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Tahanan isolasi kabel catu daya
( uA ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  |  | 50 |  | 0.2
0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | OL |  | #VALUE!
20 | 6.6 | 0.9 | 0 | 2.85 | 0.118 |  |  | 100 |  | 0.4 |  | 225.6458 | ± | 2.7077 | Volt
50 | 5 | 2.1 | 0 | 1.45 | 0.295 |  | Resistansi pembumian protektif
200 | -8.2 | 3.7 | 0 | 5.95 | 1.18 |  |  | 1 |  | 0.005
500 | -31.8 | 8.3 | 0 | 20.05 | 2.95 |  | - |  | #VALUE!
1000 | -74 | 1e-06 | 0 | 37 | 5.9 |  |  | 2 |  | 0.005
Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Arus bocor
( MΩ ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  |  | 50 |  | 5
10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17 |  | 65.6 |  | 3.6272
20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 200 |  | -8.2
50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.85 |  | Arus bocor
100 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 50 |  | 5
Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | 120 |  | -1.16
( Ω ) | 2022 | 2020 | - |  |  |  |  | 200 |  | -8.2
0.1 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0.0012 |  | U95
0.5 | 0.004 | -0.003 | 0 | 0.0035 | 0.006 |  |  | 220 |  | 2.64
1 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.012 |  | 225.6458 |  | 2.7077
2 | 0.005 | -0.001 | 0 | 0.003 | 0.024 |  |  | 230 |  | 2.76
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [12 empty] | 8
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2020 | 2019 | - | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2019 | 2017 | - | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2019 | 2018 | - | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2020 | 2018 | - | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2020 | - | - | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | - | - | - | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | - | - | - | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | - | - | - | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
8 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | - | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 | - | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | - | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 | - | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 | - | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 | - | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 | - | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 | - | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | - | 0.25 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 | - | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 | - | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 | - | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 | - | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | - | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 | - | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 | - | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 | - | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 | - | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 | - |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 | - | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 | - | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 | - | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 | - | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 | - | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 | - | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 | - | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 | - | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 | - | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | - | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | - |  |  | %RH |  | 2019 | - | - |  |  | hPa |  | 2019 | - | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 | - | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 | - | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 | - | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 | - | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 | - | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 | - | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 | - | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 | - | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | - |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 | - | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 | - | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 | - | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 | - | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 | - | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 | - | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 | - | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 | - | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 | - | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0.6 |  | 1 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0.4 |  | 1 | 985 | 3.8 | 0.9 | - | 1.45 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  | 2 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.8 | 1 | - | 1.4
| 3 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0.25 |  | 3 | 995 | 3.7 | 1 | - | 1.35
| 4 | 30 | -0.1 | 0.1 | - | 0.1 |  | 4 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0.05 |  | 4 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 5 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0.25 |  | 5 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0.25 |  | 5 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 1.25
| 6 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0.3 |  | 6 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0.65 |  | 6 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 1.2
| 7 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0.35 |  | 7 | 90 | -1 | -3.2 | - | 1.1 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  | 1 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0.7 |  | 1 | 985 | 3.9 | 0.9 | - | 1.5 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  | 2 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.9 | 1 | - | 1.45
| 3 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 995 | 3.8 | 1 | - | 1.4
| 4 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  | 4 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 5 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0.75 |  | 5 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 6 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  | 6 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 1 |  | 6 | 1010 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 7 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0.15 |  | 7 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 1.15 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0.6 |  | 1 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0.8 |  | 1 | 985 | 4.3 | 0.9 | - | 1.7 |  | hPa | 2.6
| 2 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0.4 |  | 2 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0.7 |  | 2 | 990 | 4.2 | 1 | - | 1.6
| 3 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  | 3 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0.55 |  | 3 | 995 | 4.1 | 1 | - | 1.55
| 4 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 4 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 1.5
| 5 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0.45 |  | 5 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  | 5 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 1.45
| 6 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0.55 |  | 6 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0.45 |  | 6 | 1010 | 3.9 | 1.1 | - | 1.4
| 7 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0.7 |  | 7 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0.95 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - | - |  |  | %RH |  | 2021 | - | - |  |  | hPa |  | 2021 | - | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | - |  |  | %RH |  | 2017 | - | - |  |  | hPa |  | 2017 | - | - |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | - | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | - | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1e-06 | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | - | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | - | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | - | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | - | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | - | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | - | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | - | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | - | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | - | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0.6 |  |  | 13 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0.4 |  |  | 13 | 985 | 3.8 | 0.9 | - | 1.45 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  |  | 14 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0.7 |  |  | 14 | 985 | 3.9 | 0.9 | - | 1.5 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0.6 |  |  | 15 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0.8 |  |  | 15 | 985 | 4.3 | 0.9 | - | 1.7 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 750 | 1e-06 | - | - | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | - | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | - | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | - | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | - | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | - | 0 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | - | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | - | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | - | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | - | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | - | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | - | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  |  | 13 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0.35 |  |  | 13 | 990 | 3.8 | 1 | - | 1.4 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  |  | 14 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0.35 |  |  | 14 | 990 | 3.9 | 1 | - | 1.45 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0.4 |  |  | 15 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0.7 |  |  | 15 | 990 | 4.2 | 1 | - | 1.6 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | - | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | - | 0 |  | 15 | 2.6
| 18 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | - | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | - | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 800 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 18 | 1.6
[24 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | - | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | - | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | - | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | - | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | - | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | - | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | - | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | - | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0.15 |  |  | 13 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0.25 |  |  | 13 | 995 | 3.7 | 1 | - | 1.35 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  |  | 14 | 995 | 3.8 | 1 | - | 1.4 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0.3 |  |  | 15 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0.55 |  |  | 15 | 995 | 4.1 | 1 | - | 1.55 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | - | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | - | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | - | 0 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | - | 0 |  | 14 | 2.4
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 850 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 15 | 2.6
[24 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | - | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | - | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | - | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | - | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | - | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | - | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | - | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | - | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | - | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | - | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | - | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | - | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | - | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 13 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 13 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0.05 |  |  | 13 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 14 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0.45 |  |  | 14 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 15 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0.3 |  |  | 15 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 15 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 1.5
| 16 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | - | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | - | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | - | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | - | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | - | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | - | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | - | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | - | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | - | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | - | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0.25 |  |  | 13 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0.25 |  |  | 13 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 1.25
| 14 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0.75 |  |  | 14 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 1.35
| 15 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0.45 |  |  | 15 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  |  | 15 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 1.45
| 16 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 1000 | 1e-06 | - | - | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | - | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | - | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | - | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | - | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | - | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | - | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | - | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | - | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | - | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | - | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | - | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0.3 |  |  | 13 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0.65 |  |  | 13 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 1.2
| 14 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0.05 |  |  | 14 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 1 |  |  | 14 | 1010 | 3.7 | 1.1 | - | 1.3
| 15 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0.55 |  |  | 15 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0.45 |  |  | 15 | 1010 | 3.9 | 1.1 | - | 1.4
| 16 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 1005 | 1e-06 | - | - | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | - | 0.25 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | - | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | - | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | - | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | - | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | - | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | - | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | - | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | - | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | - | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | - | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | - | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | - | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 13 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0.35 |  |  | 13 | 90 | -1 | -3.2 | - | 1.1 |  |  | 13 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 14 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0.15 |  |  | 14 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 1.15 |  |  | 14 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 15 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0.7 |  |  | 15 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0.95 |  |  | 15 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | - | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 20 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
3 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 |  |  |  |  | 3 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 |  |  |  |  | 3 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 |  |  |  |  | 3 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa | 2021 | 2018 | -
15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 30 | -7.3 | -5.7 | - | 0.8 |  | 750 | - | - | - | 0
20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  | 40 | -5.9 | -5.3 | - | 0.3 |  | 800 | - | - | - | 0 |  | Suhu | 26.65 | 26.9858 | 0.28284 | 0.5
25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 50 | -4.5 | -4.9 | - | 0.2 |  | 850 | - | - | - | 0 |  | %RH | 75.1 | 73.6716 | 0.49497 | 3.1
30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  | 60 | -3.2 | -4.3 | - | 0.55 |  | 900 | - | - | - | 0 |  | hPa | 1002 | #DIV/0! | 2.0506 | 0
35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  | 70 | -2 | -3.6 | - | 0.8 |  | 1000 | - | - | - | 0
37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 80 | -0.8 | -2.9 | - | 1.05 |  | 1005 | - | - | - | 0 |  | HASIL | ( 27.0 ± 0.5 ) °C
40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 90 | 0.3 | -2 | - | 1.15 |  | 1020 | - | - | - | 0 |  |  | ( 73.7 ± 3.1 ) %RH
#DIV/0!
[18 empty] | Koreksi Suhu | Koreksi Kelembaban | Koreksi tekanan
[18 empty] | 0.33578 | -1.4284 | #DIV/0!
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [12 empty] | Konversi TEXT |  |  |  |  | 26.9858 | ± | 0.5 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | - | 1 |  | 27.0 | 0.5 | °C |  |  | 73.6716 | ± | 3.1 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 2 |  | 73.7 | 3.1 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 3 |  | #DIV/0! | 0.0 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | - | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | - | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | - | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | - | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | - | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | - | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | - | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | - | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | - | 20
3

## ID
INPUT DATA KALIBRASI USG
[5 empty] | Nomor Sertifikat : 56 / |  |  | 1 / IV - 21 / E - 00.000 DL
Merek |  |  | : | GE
Model/Tipe |  |  | : | LOGIQ F8 | [8 empty] | mm | Horizontal Distance (mm) | Vertical Distance (mm)
No. Seri |  |  | : | 5478039 | [8 empty] | cm | Horizontal Distance (cm) | Vertical Distance (cm)
Resolusi |  |  | : | 0.01 | cm
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 4 Februari 2020
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Ruang EKG
Nama Ruang |  |  | : | Ruang EKG
Metode Kerja |  |  | : | MK 065 - 18
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir | [6 empty] | Tidak terdapat grounding diruangan |  | 0 | Tidak terdapat grounding diruangan
| 1. Suhu |  | : | 26.4 | 26.9 | oC | [5 empty] | Pengukuran keselamatan listrik menggunakan Point to Point |  | 1 | Tidak terdapat grounding diruangan
| 2. Kelembaban |  | : | 79.4 | 70.8 | % RH | [5 empty] | V | 1 | 2 | 0
| 3. Tegangan jala - jala |  | : | 225.8 | Volt | [6 empty] | MΩ | 1 | 3 | Tidak terdapat grounding diruangan
[12 empty] | Ω | 0 | 4
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [10 empty] | µA | 1
| 1. Fisik |  | : | Baik | [7 empty] | SUM | 3 |  | Tidak terdapat grounding diruangan
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [6 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas Yang Diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi | [6 empty] | OL | MΩ | > 2 MΩ
| 2 | Resistansi pembumian protektif | [6 empty] | - | Ω | ≤ 0.2 Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk perangkat elektromedik kelas I | [6 empty] | 65.6 | µA | ≤ 500 µA | 500
[13 empty] | Closed | 120
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter |  |  | Hasil Pengamatan |  |  |  |  | Toleransi
| 1 | Dead Zone |  |  | Terlihat ada 4 titik |  |  |  |  | 4 titik
| 2 | Axial Resolution |  |  | Dua pasangan titik terakhir tidak menyatu |  |  |  |  | Tidak Menyatu |  | - | -
| 3 | Grey Scale |  |  | Probe < 5 MHz |  | Diameter : | 0.79 | cm | 0.8 cm |  | Probe < 5 MHz | 0.8 cm | ( | Dua pasangan titik terakhir tidak menyatu | 20
[12 empty] | Probe > 5 MHz | 1 cm | ) | Dua pasangan titik terakhir menyatu | 0
| No | Parameter |  |  | Setting Standar |  | Pembacaan Alat |  |  | SD |  |  |  |  | Terlihat ada 4 titik | 20
[7 empty] | I | II | III | [5 empty] | Kurang dari 4 titik | 0
| 4 | Horizontal Distance (cm) |  |  | 1 | Pin 4 ke 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | cm
[5 empty] | 2 | Pin 4 ke 6 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.7195e-16 |  | cm | mm
| 5 | Vertical Distance (cm) |  |  | 1 | Pin 1 ke 3 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.3597e-16 |  | 0.8 cm | 8 mm |  | Muti-Purposes Multi-Tissue Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 040 GSE, SN : D7232-4 | A
[6 empty] | Pin 9 ke 11 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.3597e-16 |  | 1 cm | 10 mm |  | Muti-Purposes Multi-Tissue Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 040 GSE, SN : D8119-2 | A
[12 empty] | A | B | C | Muti-Purposes Multi-Tissue Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 040 GSE, SN : 203438468 | A
V. | Keterangan | [10 empty] | Pin 4 ke 5 | Pin 4 ke 5 | Pin 4 ke 5 | Muti-Purposes Multi-Tissue Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 040 GSE, SN : 203438463 | A
| Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber ketidakpastian tipe A dan B | [10 empty] | Pin 5 ke 6 | Pin 4 ke 6 | Pin 4 ke 6 | Ultrasound Wire Phantom, Merk : CIRS, Model 055A, SN : 201184256 | B
| Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN) | [10 empty] | Pin 4 ke 5 | Pin 4 ke 5 | Pin 1 ke 3 | Ultrasound Wire Phantom, Merk : CIRS, Model 055A, SN : 201184255 | B
| Hasil pengujian kinerja USG tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SUN NUCLEAR | [10 empty] | Pin 9 ke 10 | Pin 7 ke 8 | Pin 9 ke 11 | Ultrasound Wire Phantom, Merk : CIRS, Model 055A, SN : 201184254 | B
| Tidak terdapat grounding diruangan | [13 empty] | Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-1 | C
[15 empty] | Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-3 | C
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan | [13 empty] | Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-4 | C
| Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-1 | [13 empty] | C
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Venna Filosofia
Tidak terdapat grounding di ruangan
IX. | Tanggal Pembuatan Laporan | [11 empty] | -
11 Maret 2020
Hasil Skor
[13 empty] | Tidak terdapat grounding diruangan | 30 | 30
30
[12 empty] | 69.2272 | 69.2272 |  | 0 | -
[12 empty] | 500 | 69.2272 | 30 | 20 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi yang tanpa dilengkapi grounding
[12 empty] | 118.84 | 30 |  | 30 | -
-
30
30
Note on F7: New User: Rubah Satuannya
Note on C32: USG: Kalau tidak di isi di LHK Harap di Hidden
Note on F38: Setting Standar: masukan nilai setting sesuai pemilihan di lembar kerja
Note on J38: Input Data Hasil Pengukuran menggunakan satuan ( mm ) / convert manual dulu ke mm

## LH
HASIL KALIBRASI USG
Nomor Sertifikat : 56 / 1 / IV - 21 / E - 00.000 DL
Merek |  |  | : | GE
Model/Tipe |  |  | : | LOGIQ F8
No. Seri |  |  | : | 5478039
Resolusi |  |  | : | 0.01 | cm
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 4 Februari 2020
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 4 Februari 2020
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Ruang EKG
Nama Ruang |  |  | : | Ruang EKG
Metode Kerja |  |  | : | MK 065 - 18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 26.9858 | ± | 0.5 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 73.6716 | ± | 3.1 | %RH
| 3. Tegangan jala - jala |  | : | 225.6458 | ± | 2.7077 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas Yang Diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi |  |  |  |  | OL | MΩ | > 2 MΩ
| 2 | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | - | Ω | ≤ 0.2 Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk perangkat elektromedik kelas I |  |  |  |  | 69.2272 | µA | ≤ 500 µA
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter |  | Hasil Pengamatan |  |  | Toleransi
| 1 | Dead Zone |  | Terlihat ada 4 titik |  |  | 4 titik
| 2 | Axial Resolution |  | Dua pasangan titik terakhir tidak menyatu |  |  | Tidak Menyatu
| 3 | Grey Scale |  | Probe < 5 MHzDiameter : | 0.79 | cm | 0.8 cm
| No | Parameter |  | Setting Standar |  | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 4 | Horizontal Distance (cm) |  | 1 | Pin 4 ke 5 | 1 | -1e-06 | ± 5 % | ± | 0.0081
|  |  |  | 2 | Pin 4 ke 6 | 2.01 | -0.01 |  | ± | 0.0081
| 5 | Vertical Distance (cm) |  | 1 | Pin 1 ke 3 | 0.98 | 0.02 | ± 2 % | ± | 0.0081
[5 empty] | Pin 9 ke 11 | 0.99 | 0.009999 |  | ± | 0.0057983
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber ketidakpastian tipe A dan B
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengujian kinerja USG tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SUN NUCLEAR
Tidak terdapat grounding diruangan
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-1
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Venna Filosofia
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
Choirul Huda, S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001
Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012

## UB
UNCERTAINTY BUDGET | [11 empty] | VALIDASI
| Horizontal 1/10 |  | 10 | cm | [8 empty] | Horizontal (0-40) |  | 10 | cm
No | Komponen | Satuan | u | distribusi | div | vi | ui | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi | No | Komponen | Satuan | u | distribusi | div | vi | ui | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
1 | Repeatibility (Tipe A) | cm | 0 | normal | 1.7321 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Repeatibility (Tipe A) | cm | #VALUE! | normal | 1.7321 | 2 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | Daya Baca UUT | cm | 0.005 | rectangular | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | 2 | Daya Baca UUT | cm | 0.005 | rectangular | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
3 | Drift | cm | 0.0050005 | rectangular | 1.7321 | 50 | 0.002887 | 1 | 0.002887 | 8.335e-06 | 1.3894e-12
Jumlah | [9 empty] | 1.6668e-05 | 2.7783e-12 | Jumlah | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.0040827 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | #VALUE!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 100 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | #VALUE!
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 1.984 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | #VALUE!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.0081 | cm | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | #VALUE! | cm
| Horizontal 2/20 |  | 20 | cm | [8 empty] | Horizontal(40-90) |  | 20 | cm
No | Sumber | Satuan | u | dist | div | vi | ui | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi | No | Sumber | Satuan | u | dist | div | vi | ui | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
1 | Repeatibility (Tipe A) | cm | 2.7195e-16 | normal | 1.7321 | 2 | 1.5701e-16 | 1 | 1.5701e-16 | 2.4652e-32 | 3.0386e-64 | 1 | Repeatibility (Tipe A) | cm | #VALUE! | normal | 1.7321 | 2 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | Daya Baca UUT | cm | 0.005 | rectangular | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | 2 | Daya Baca UUT | cm | 0.005 | rectangular | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
3 | Drift | cm | 0.0050005 | rectangular | 1.7321 | 50 | 0.002887 | 1 | 0.002887 | 8.335e-06 | 1.3894e-12
Jumlah | [9 empty] | 1.6668e-05 | 2.7783e-12 | Jumlah | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.0040827 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | #VALUE!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 100 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | #VALUE!
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 1.984 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | #VALUE!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.0081 | cm | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | #VALUE! | cm
| Vertical(4-5) |  | 10 | cm | [8 empty] | Vertical(20-30) |  | 10 | cm
No | Sumber | Satuan | u | dist | div | vi | ui | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi | No | Sumber | Satuan | u | dist | div | vi | ui | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
1 | Repeatibility | cm | 1.3597e-16 | normal | 1.7321 | 2 | 7.8505e-17 | 1 | 7.8505e-17 | 6.163e-33 | 1.8991e-65 | 1 | Repeatibility | cm | #REF! | normal | 1.7321 | 2 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Daya Baca UUT | cm | 0.005 | rectangular | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | 2 | Daya Baca UUT | cm | 0.005 | rectangular | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
3 | Drift | cm | 0.0050005 | rectangular | 1.7321 | 50 | 0.002887 | 1 | 0.002887 | 8.335e-06 | 1.3894e-12
Jumlah | [9 empty] | 1.6668e-05 | 2.7783e-12 | Jumlah | [9 empty] | #REF! | #REF!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.0040827 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | #REF!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 100 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | #REF!
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 1.984 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | #REF!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.0081 | cm | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | #REF! | cm
| Vertical(9-10) |  | 10 | cm | [8 empty] | Vertical(90-100) |  | 10 | cm
No | Sumber | Satuan | u | dist | div | vi | ui | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi | No | Sumber | Satuan | u | dist | div | vi | ui | ci | ui.ci | (ui.ci)^2 | (ui.ci)^4/vi
1 | Repeatibility (Tipe A) | cm | 1.3597e-16 | normal | 1.7321 | 2 | 7.8505e-17 | 1 | 7.8505e-17 | 6.163e-33 | 1.8991e-65 | 1 | Repeatibility (Tipe A) | cm | #REF! | normal | 1.7321 | 2 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Daya Baca UUT | cm | 0.005 | rectangular | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | 2 | Daya Baca UUT | cm | 0.005 | rectangular | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
3 | Drift | cm | 0 | rectangular | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | Jumlah | [9 empty] | #REF! | #REF!
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.0028868 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | #REF!
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 50 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | #REF!
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0086 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | #REF!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.0057983 | cm | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | #REF! | cm

## Data Phantom
| A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  | H |  | I |  | J |  | K |  | L |  | M
Vertikal (cm) | Muti-Purposes Multi-Tissue Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 040 GSE, SN : D7232-4 |  | Muti-Purposes Multi-Tissue Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 040 GSE, SN : D8119-2 |  | Muti-Purposes Multi-Tissue Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 040 GSE, SN : 203438468 |  | Muti-Purposes Multi-Tissue Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 040 GSE, SN : 203438463 |  | Ultrasound Wire Phantom, Merk : CIRS, Model 055A, SN : 201184256 |  | Ultrasound Wire Phantom, Merk : CIRS, Model 055A, SN : 201184255 |  | Ultrasound Wire Phantom, Merk : CIRS, Model 055A, SN : 201184254 |  | Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-1 |  | Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-3 |  | Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-4 |  | (…..................) |  | (…..................) |  | (…..................)
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023
Pin 1 ke 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 1e-06 | -0.02 | 1e-06 | -0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
Pin 9 ke 11 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
Horizontal (cm) | Muti-Purposes Multi-Tissue Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 040 GSE, SN : D7232-4 |  | Muti-Purposes Multi-Tissue Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 040 GSE, SN : D8119-2 |  | Muti-Purposes Multi-Tissue Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 040 GSE, SN : 203438468 |  | Muti-Purposes Multi-Tissue Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 040 GSE, SN : 203438463 |  | Ultrasound Wire Phantom, Merk : CIRS, Model 055A, SN : 201184256 |  | Ultrasound Wire Phantom, Merk : CIRS, Model 055A, SN : 201184255 |  | Ultrasound Wire Phantom, Merk : CIRS, Model 055A, SN : 201184254 |  | Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-1 |  | Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-3 |  | Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-4 |  | (…..................) |  | (…..................) |  | (…..................)
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023
1-2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
2-3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
3-4 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | 0.01 | 1e-06 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
4-5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.01 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
5-6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.02 | 1e-06 | 0.01 | 1e-06 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
6-7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 1e-06 | -0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
Vertikal (cm) | Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-1 |  |  |  | H
| 2022 | 2021 | drift |  | cm |  | Vertical | Code | 2022 | 2023 |  | Horizontal | Code | 2022 | 2023 |  | Horizontal | Code | 2022 | 2023 |  | Horizontal | Code | 2022 | 2023
Pin 1 ke 3 | -0.01 | 1e-06 | 0.0050005 |  | 1 | 1 | Pin 1 ke 3 | A | 1e-06 | 1e-06 |  | 1-2 | A | 1e-06 | 1e-06 |  | 3-4 | A | 1e-06 | 1e-06 |  | 5-6 | A | 1e-06 | 1e-06
Pin 9 ke 11 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | -0.01 | 10 |  | B | 1e-06 | 1e-06 |  |  | B | 1e-06 | 1e-06 |  |  | B | 1e-06 | 1e-06 |  |  | B | 1e-06 | 1e-06
[5 empty] | 1e-06 |  |  | C | 1e-06 | 1e-06 |  |  | C | 1e-06 | 1e-06 |  |  | C | 1e-06 | 1e-06 |  |  | C | 1e-06 | 1e-06
Horizontal (cm) | Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-1 |  |  | H |  |  |  | D | 1e-06 | 1e-06 |  |  | D | 1e-06 | 1e-06 |  |  | D | 1e-06 | 1e-06 |  |  | D | 1e-06 | 1e-06
| 2022 | 2021 | drift |  | cm |  |  | E | 1e-06 | 1e-06 |  |  | E | 1e-06 | 1e-06 |  |  | E | 1e-06 | 1e-06 |  |  | E | 1e-06 | 1e-06
1-2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 1 |  |  | F | 1e-06 | 1e-06 |  |  | F | 1e-06 | 1e-06 |  |  | F | 1e-06 | 1e-06 |  |  | F | 1e-06 | 1e-06
2-3 | -0.01 | 1e-06 | 0.0050005 |  | 1e-06 |  |  | G | 1e-06 | 1e-06 |  |  | G | 1e-06 | 1e-06 |  |  | G | 1e-06 | 1e-06 |  |  | G | 1e-06 | 1e-06
3-4 | 0.02 | 1e-06 | 0.0099995 |  | 0.03 |  |  | H | -0.01 | 1e-06 |  |  | H | 1e-06 | 1e-06 |  |  | H | 0.02 | 1e-06 |  |  | H | 0.02 | 1e-06
4-5 | 0.01 | 1e-06 | 0.0049995 |  |  |  |  | I | -0.02 | 1e-06 |  |  | I | -0.01 | 1e-06 |  |  | I | 0.01 | 1e-06 |  |  | I | 0.01 | 1e-06
5-6 | 0.02 | 1e-06 | 0.0099995 |  |  |  |  | J | -0.01 | 1e-06 |  |  | J | 1e-06 | 1e-06 |  |  | J | 0.01 | 1e-06 |  |  | J | 0.01 | 1e-06
6-7 | -0.01 | 1e-06 | 0.0050005 |  |  |  |  | K | 1e-06 | 1e-06 |  |  | K | 1e-06 | 1e-06 |  |  | K | 1e-06 | 1e-06 |  |  | K | 1e-06 | 1e-06
4-6 | 0.03 | 0 | 0.015 |  |  |  |  | L | 1e-06 | 1e-06 |  |  | L | 1e-06 | 1e-06 |  |  | L | 1e-06 | 1e-06 |  |  | L | 1e-06 | 1e-06
[8 empty] | M | 1e-06 | 1e-06 |  |  | M | 1e-06 | 1e-06 |  |  | M | 1e-06 | 1e-06 |  |  | M | 1e-06 | 1e-06
[7 empty] | Pin 9 ke 11 | A | 1e-06 | 1e-06 |  | 2-3 | A | 1e-06 | 1e-06 |  | 4-5 | A | 1e-06 | 1e-06 |  | 6-7 | A | 1e-06 | 1e-06
[8 empty] | B | 1e-06 | 1e-06 |  |  | B | 1e-06 | 1e-06 |  |  | B | 1e-06 | 1e-06 |  |  | B | 1e-06 | 1e-06
[8 empty] | C | 1e-06 | 1e-06 |  |  | C | 1e-06 | 1e-06 |  |  | C | 1e-06 | 1e-06 |  |  | C | 1e-06 | 1e-06
[8 empty] | D | 1e-06 | 1e-06 |  |  | D | 1e-06 | 1e-06 |  |  | D | 1e-06 | 1e-06 |  |  | D | 1e-06 | 1e-06
[8 empty] | E | 1e-06 | 1e-06 |  |  | E | 1e-06 | 1e-06 |  |  | E | 1e-06 | -0.01 |  |  | E | 1e-06 | 1e-06
[8 empty] | F | 1e-06 | 1e-06 |  |  | F | 1e-06 | 1e-06 |  |  | F | 1e-06 | 1e-06 |  |  | F | 1e-06 | 1e-06
[8 empty] | G | 1e-06 | 1e-06 |  |  | G | 1e-06 | 1e-06 |  |  | G | 1e-06 | 1e-06 |  |  | G | 1e-06 | 1e-06
[8 empty] | H | 1e-06 | 1e-06 |  |  | H | -0.01 | 1e-06 |  |  | H | 0.01 | 1e-06 |  |  | H | -0.01 | 1e-06
[8 empty] | I | 1e-06 | 1e-06 |  |  | I | 1e-06 | 1e-06 |  |  | I | 0.02 | 1e-06 |  |  | I | -0.01 | 1e-06
[8 empty] | J | 1e-06 | 1e-06 |  |  | J | 1e-06 | 1e-06 |  |  | J | 0.01 | 1e-06 |  |  | J | 1e-06 | 1e-06
[8 empty] | K | 1e-06 | 1e-06 |  |  | K | 1e-06 | 1e-06 |  |  | K | 1e-06 | 0 |  |  | K | 1e-06 | 1e-06
[8 empty] | L | 1e-06 | 1e-06 |  |  | L | 1e-06 | 1e-06 |  |  | L | 1e-06 | 0 |  |  | L | 1e-06 | 1e-06
[8 empty] | M | 1e-06 | 1e-06 |  |  | M | 1e-06 | 1e-06 |  |  | M | 1e-06 | 0 |  |  | M | 1e-06 | 1e-06
|  |  |  | Pembacaan Alat |  |  | rata - rata
Parameter |  | Setting Standar |  | I | II | III
Horizontal Distance (cm) |  | 1 | Pin 4 ke 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 2 | Pin 4 ke 6 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.01
Vertical Distance (cm) |  | 1 | Pin 1 ke 3 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98
|  |  | Pin 9 ke 11 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-1 | [6 empty] | H
| Muti-Purposes Multi-Tissue Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 040 GSE, SN : D7232-4 | [6 empty] | A
| Muti-Purposes Multi-Tissue Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 040 GSE, SN : D8119-2 | [6 empty] | B
| Muti-Purposes Multi-Tissue Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 040 GSE, SN : 203438468 | [6 empty] | C
| Muti-Purposes Multi-Tissue Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 040 GSE, SN : 203438463 | [6 empty] | D
| Ultrasound Wire Phantom, Merk : CIRS, Model 055A, SN : 201184256 | [6 empty] | E
| Ultrasound Wire Phantom, Merk : CIRS, Model 055A, SN : 201184255 | [6 empty] | F
| Ultrasound Wire Phantom, Merk : CIRS, Model 055A, SN : 201184254 | [6 empty] | G
| Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-1 | [6 empty] | H
| Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-3 | [6 empty] | I
| Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-4 | [6 empty] | J
| (….................................) | [6 empty] | K
| (….................................) | [6 empty] | L
| (….................................) | [6 empty] | M
Note on G51: Input Data Hasil Pengukuran menggunakan satuan ( mm ) / convert manual dulu ke mm

## Input Sertifikat (hidden)
Isi Sertifikat
SN. 802262-5381-1 | Horizontal
Pin | Standar sertifikat | UUT Alat LPFK | Koreksi
1-2 | 1 | 1 | 0
2-3 | 1 | 1.01 | -0.01
3-4 | 1 | 0.98 | 0.02
4-5 | 1 | 0.99 | 0.01
5-6 | 1 | 0.98 | 0.02
6-7 | 1 | 1.01 | -0.01
SN. 802262-5381-3 | Horizontal
Pin | Standar sertifikat | UUT Alat LPFK | Koreksi
1-2 | 1 | 1.01 | -0.01
2-3 | 1 | 1 | 0
3-4 | 1 | 0.99 | 0.01
4-5 | 1 | 0.98 | 0.02
5-6 | 1 | 0.99 | 0.01
6-7 | 1 | 1.01 | -0.01
SN. 802262-5381-4 | Horizontal
Pin | Standar sertifikat | UUT Alat LPFK | Koreksi
1-2 | 1 | 1 | 0
2-3 | 1 | 1 | 0
3-4 | 1 | 0.99 | 0.01
4-5 | 1 | 0.99 | 0.01
5-6 | 1 | 0.99 | 0.01
6-7 | 1 | 1 | 0

## SURAT KETERANGAN (hidden)
#REF!
SURAT KETERANGAN
Nomor : 56 / M - 1 / IV - 21 / E - 00.000 DL
Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah dilakukan pengujian / kalibrasi alat kesehatan oleh tim Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru,
Nama Pemilik Alat |  | : | #REF!
Alamat |  | : | #REF!
Nomor Order |  | : | #REF!
Bahwa alat kesehatan tersebut dibawah ini :
No. | Nama Alat | Merk |  | Model | Serial Number | Tanggal Kalibrasi
1. | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Dinyatakan tidak aman untuk pelayanan dikarenakan pembacaan alat melebihi batas toleransi maksimal yang diijinkan (Hasil Terlampir).
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan bilamana diperlukan.
[5 empty] | Banjarbaru, | 2023-10-09
Kepala LPFK Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001

## DB SERTIFIKAT (hidden)
No | Nama Alat | Kode Alat | Kode MK | Bulan
1 | Suction Pump | T.S - 046 - 18 / REV : 1 | MK 046 - 18 | Januari
2 | Analitical Balance | GM.S - 004-18 / REV : 1 | MK 004 - 18 | Februari
3 | Anasthesi Ventilator | FV. S - 09 / REV : 0 | FV.MK - 09 | Maret
4 | Audiometer | OA.S - 007-18 / REV : 1 | MK 007 - 18 | April
5 | Autoclave | SH.S - 01 / REV : 0 | SH.MK - 01 | Mei
6 | Baby Incubator | SH.S - 02 / REV : 0 | SH.MK - 02 | Juni
7 | Patient Monitor | KL.S - 05 / REV : 0 | KL.MK - 05 | Juli
8 | Blood Bank | SH.S - 03 / REV : 0 | SH.MK - 03 | Agustus
9 | Blood Pressure Monitor | T.S 014-18 / REV : 1 | MK 014 - 18 | September
10 | Centrifuge | WF.S - 016-18 / REV : 0 | MK 016 - 18 | Oktober
11 | Centrifuge Refrigerator | WF.S - 016-18 / REV : 0 | MK 016 - 18 | November
12 | CPAP | FV.S 017-18 / REV : 0 | MK 017-18 | Desember
13 | CTG | OA.S - 015-18 / REV : 1 | MK 015 - 18
14 | Defibrillator | KL.S - 03 / REV : 0 | KL.MK - 03
15 | Defibrillator Monitor | KL.S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
16 | Defibrillator with ECG | KL.S - 03 / REV : 0 | KL.MK - 03
17 | Dental Unit | GM.S - 03 / REV : 0 | GM.MK - 03
18 | Fetal Doppler | OA.S - 024 - 18 / REV : 1 | MK 024 - 18
19 | Electrocardiograph | KL.S - 020-18 / REV : 0 | MK 020 - 18
20 | EEG | KL.S - 021-18 / REV : 1 | MK 021 - 18
21 | Elektro Stimulator | KL.S - 11 / REV : 0 | KL.MK - 11
22 | Electrosurgery Unit | KL.S - 06 / REV : 0 | KL.MK - 06
23 | Examination Lamp | OA.S - 04 / REV : 0 | OA.MK - 04
24 | Flowmeter | FV.S - 025-18 / REV : 0 | MK 025 - 18
25 | Hemodialisa | FV.S - 12 / REV : 0 | FV.MK - 12
26 | Head Lamp | OA.S - 011 / REV : 0 | OA.MK - 011
27 | Heart Rate Monitor
28 | Infant Warmer | SH.S - 04 / REV : 0 | SH.MK - 04
29 | Infusion Pump | FV.S - 027-18 / REV : 0 | MK 027-18
30 | Inkubator Laboratorium | SH.S - 028 - 18 / REV : 1 | MK 028 - 18
31 | Laboratorium Refrigerator | SH.S - 07 / REV : 0 | SH.MK - 07
32 | Rotator | WF.S - 040-18 / REV : 1 | MK 040-18
33 | Lampu Operasi (Ceiling Type) | OA.S - 029-18 / REV : 1 | MK 029 - 18
34 | Lampu Operasi (Mobile Type) | OA.S - 029-18 / REV : 1 | MK 029 - 18
35 | Anesthesi Unit | FV.S - 07 / REV : 0 | FV.MK - 07
36 | Mikropipet Fixed | FV.S - 114-19 / REV : 0 | MK 114 - 2019
37 | Mikropipet Variable | FV.S - 13 / REV : 0 | FV.MK - 13
38 | Nebulizer | FV.S - 035-18 / REV : 0 | MK 035 - 18
39 | Oxygen Concentrator | FV.S - 037-18 / REV : 0 | MK 037 - 18
40 | Oven | SH.S - 036-18 /REV : 0 | MK 036 - 18
41 | Phototherapy | OA.S - 038-18 / REV : 1 | MK 038 - 18
42 | Pulse Oxymeter | OA.S - 041-18 / REV : 1 | MK 041-18
43 | Short Wave Diathermi
44 | Sphygmomanometer | T.S - 042 - 18 / REV : 1 | MK 042 - 18
45 | Spirometer | FV.S - 04 / REV : 0 | FV.MK - 04
46 | Sterilisator Basah | SH.LHU - 08 / REV.0 | SH.MK - 08
47 | Sterilisator Kering | SH.S - 044-18 / REV : 1 | MK 044 - 18
48 | Suction Thorax
49 | Syringe Pump | FV.S - 047-18 / REV : 0 | MK 047 - 18
50 | Thermometer Klinik | SH.S - 11 / REV : 0 | SH.MK - 11
51 | Timbangan Bayi | GM.S - 051-18 / REV : 0 | MK 051-18
52 | Traction Unit | GM.S - 07 / REV : 1 | GM.MK - 07
53 | Treadmill | WF.S - 054-18 / REV : 1 | MK 054 - 18
54 | Treadmill with ECG | WF.S - 054-18 / REV : 1 | MK 054 - 18
55 | Ultrasound Therapy | KL.S - 11 / REV : 0 | KL.MK - 10
56 | USG | OA.S - 065 - 18 / REV : 0 | MK 065 - 18
57 | UV Lamp
58 | UV Sterilizer | OA.S - 067 - 18 / REV : 0 | MK 067 - 18
59 | Vacuum Extractor
60 | Vaporizer | FV.S - 08 / REV : 0 | FV.MK - 08 (ECRI 436 - 20010301)
61 | Ventilator | FV.S - 10 / REV : 0 | FV.MK - 10
62 | Wall Suction | T.S - 04 / REV : 0 | T.MK - 04 (ECRI 459 - 20010301)
63 | Water Bath | SH.S - 09 / REV : 0 | SK.MK - 09
64 | Mikropipet Multi Channel
65 | Parafin Bath
66 | Stirrer
67 | Medical Freezer
68 | Blood Warmer | SH.S - 081 - 2019 / REV :0 | MK 081 - 2019
71 | Defibrillator with ECG with SPO₂ | KL.S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
70 | Bedside Monitor with Defibrillator | KL. S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
76 | HFNC | FV.S - 14 / REV : 0 | FV.MK - 14
78 | Timbangan Dewasa | GM.S - 141-2019 / REV : 0 | MK 141 - 19

## List cetik - cetik
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056)
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 ( 1834020 )
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077)
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853078)
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3148907)
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3148908) |  | Choirul Huda | Arus bocor peralatan untuk perangkat elektromedik kelas I | ≤ 500 µA | 500
Dany Firmanto |  | Akhsanudin Vikki Nurkholis | Arus bocor peralatan untuk perangkat elektromedik kelas II | ≤ 100 µA | 100
Donny Martha | Image Normal | Donny Martha
Choirul Huda | Image Noise | Rangga Setya Hantoko
Rangga Setya Hantoko | Image Distorsi | Hamdan Syarif
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro |  | Isra Mahensa
Muhammad Arrizal Septiawan | Dua pasangan titik terakhir tidak menyatu | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Hamdan Syarif | Dua pasangan titik terakhir menyatu | Muhammad Ikhsan Ilyas
Isra Mahensa | - | Hary Ernanto
Hary Ernanto | Terlihat ada 4 titik | Gusti Arya Dinata
Muhammad Irfan Husnuzhzhan | Kurang dari 4 titik | Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Gusti Arya Dinata |  | Fatimah Novrianisa
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI |  | Taufik Priawan
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI |  | Septia Khairunnisa
| Baik | Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber ketidakpastian tipe A dan tipe B | Kurang Baik | Wardimanul Abrar
1. Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber ketidakpastian tipe A dan tipe B |  | Venna Filosofia
| Baik | Muhammad Alpian Hadi
| Kurang Baik | Dewi Nofitasari
Yurdha Algifari
| Baik | Ryan Rama Chaesar R
Baik | Kurang Baik | Siti Fathul Jannah
Tidak Baik |  | Sholihatussa'diah
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056) | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 ( 1834020 ) | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077) | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN )
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853078) | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN )
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3148907) | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN )
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3148908) | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN )
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3699030) | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN )
3. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (14082463)
3. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (15062872)
3. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO ( 15062874 )
3. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (15062875)
3. Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A (HE 21-000670)
3. Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A (HE 21-000669)
3. Thermohygrometer, Merek : GREISINGER,GFTB 200 (34903053)
3. Thermohygrometer, Merek : GREISINGER,GFTB 200 (34903046)
3. Thermohygrometer, Merek : GREISINGER,GFTB 200 (34903051)
3. Thermohygrometer, Merek : GREISINGER,GFTB 202 (34904091)
3. Tidak terdapat grounding
3. Catu daya mengunakan Baterai
3. Tidak terdapat grounding
3. Catu daya mengunakan Baterai
Muti-Purposes Multi-Tissue Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 040 GSE, SN : D7232-4 | Hasil pengujian kinerja USG tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CIRS
Muti-Purposes Multi-Tissue Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 040 GSE, SN : D8119-2 | Hasil pengujian kinerja USG tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CIRS
Muti-Purposes Multi-Tissue Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 040 GSE, SN : 203438468 | Hasil pengujian kinerja USG tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CIRS
Muti-Purposes Multi-Tissue Ultrasound Phantom, Merk : CIRS, Model 040 GSE, SN : 203438463 | Hasil pengujian kinerja USG tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CIRS
Ultrasound Wire Phantom, Merk : CIRS, Model 055A, SN : 201184256 | Hasil pengujian kinerja USG tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CIRS
Ultrasound Wire Phantom, Merk : CIRS, Model 055A, SN : 201184255 | Hasil pengujian kinerja USG tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CIRS
Ultrasound Wire Phantom, Merk : CIRS, Model 055A, SN : 201184254 | Hasil pengujian kinerja USG tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CIRS
Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-1 | Hasil pengujian kinerja USG tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SUN NUCLEAR
Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-3 | Hasil pengujian kinerja USG tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SUN NUCLEAR
Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-4 | Hasil pengujian kinerja USG tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SUN NUCLEAR |  |  |  |  | 1
2
3
4
5
| Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 |  |  |  |  | 6
| 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056) |  |  |  |  | 7
| 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 ( 1834020 ) |  |  |  |  | 8
| 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077) |  |  |  |  | 9
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853078)
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3148907)
Probe < 5 MHz | 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3148908)
Probe > 5 MHz | 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (3699030)
- | 2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (,,,,,)
2. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (,,,,)
6

## Kesimpulan
Kesimpulan :
| KESIMPULAN | SIMBOL
| Nomor Sertifikat : 56 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| Nomor Surat Keterangan : 56 / M - | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020

## PENYELIA
HASIL KALIBRASI USG
Nomor Sertifikat : 56 / 1 / IV - 21 / E - 00.000 DL
Merek |  |  | : | GE
Model/Tipe |  |  | : | LOGIQ F8
No. Seri |  |  | : | 5478039
Resolusi |  |  | : | 0.01 | cm
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 4 Februari 2020
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Ruang EKG
Nama Ruang |  |  | : | Ruang EKG
Metode Kerja |  |  | : | MK 065 - 18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 26.9858 | ± | 0.5 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 73.6716 | ± | 3.1 | %RH
| 3. Tegangan jala - jala |  | : | 225.6458 | ± | 2.7077 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [8 empty] | Score |  | Score
| 1. Fisik |  | : | Baik | [5 empty] | 5 |  | 5
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [5 empty] | 5 |  | 5
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur | Ambang Batas Yang Diijinkan
[10 empty] | Score |  | Score
| 1 | Resistansi isolasi |  |  |  |  | OL | > 2 MΩ |  | 10 |  | 10
| 2 | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | - | ≤ 0.2 Ω |  | 0 |  | 0
| 3 | Arus bocor peralatan untuk perangkat elektromedik kelas I |  |  |  |  | 69.2272 | ≤ 500 µA |  | 20 |  | 20
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter |  | Hasil Pengamatan |  |  | Toleransi
| 1 | Dead Zone |  | Terlihat ada 4 titik |  |  | 4 titik |  |  |  |  | 0.0001
| 2 | Axial Resolution |  | Dua pasangan titik terakhir tidak menyatu |  |  | Tidak Menyatu |  |  |  |  | 0.5
| 3 | Grey Scale |  | Probe < 5 MHzDiameter : |  | 0.79 | 0.8 cm |  |  |  |  | 2
0.9999
| No | Parameter |  | Setting Standar |  | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran | SCORE |  | Score | sum
| 4 | Horizontal Distance (cm) |  | 1 | Pin 4 ke 5 | 1 | -1e-06 | ± 5 % | 0.0081 | 50 | 0.0001 | 50 | 100 | 50
|  |  |  | 2 | Pin 4 ke 6 | 2.01 | -0.01 |  | 0.0081 |  | 0.5 |  |  | 50
| 5 | Vertical Distance (cm) |  | 1 | Pin 1 ke 3 | 0.98 | 0.02 | ± 2 % | 0.0081 |  | 2 | 50 | 100 | 50
[5 empty] | Pin 9 ke 11 | 0.99 | 0.009999 |  | 0.0057983 |  | 0.9999 |  |  | 50
100
V. | Keterangan | [10 empty] | koreksi relatif
Ketidakpastian pengukuran diperoleh dari sumber ketidakpastian tipe A dan B
| Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN) | [7 empty] | 0.02 |  |  | 1 | -1e-06 | 0.0081
| Hasil pengujian kinerja USG tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SUN NUCLEAR | [10 empty] | 2.01 | -0.01 | 0.0081
| Tidak terdapat grounding diruangan | [10 empty] | 0.98 | 0.02 | 0.0081
| 0 | [10 empty] | 0.99 | 0.009999 | 0.0057983
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Ultrasound Phantom, Merk : SUN NUCLEAR, Model : SUN 404, SN :802262-5381-1
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Venna Filosofia
|  | NAMA |  |  |  |  | Tanggal |  | Paraf | TOTAL
|  | Dibuat | : | Venna Filosofia |  |  | 11 Maret 2020 |  |  | 90 | Kondisi | 10
|  | Diperiksa | : | ...................................................... | [6 empty] | Listrik | 30
[11 empty] | kinerja | 50

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor Sertifikat : 56 / 1 / IV - 21 / E - 00.000 DL
MK 065 - 18
Nama Alat : | USG |  | Nomor Order : |  | E - 00.000 DL
Merek |  | : | GE
Model / Tipe |  | : | LOGIQ F8
Nomor Seri |  | : | 5478039
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | : | 1
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | Ruang EKG
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 4 Februari 2020
Tanggal Kalibrasi |  | : | 4 Februari 2020
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Venna Filosofia
Lokasi Kalibrasi |  | : | Ruang EKG
Hasil Kalibrasi |  | : | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Metode Kerja |  | : | MK 065 - 18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-10-09
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 00.000 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI USG
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | #VALUE!
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | #VALUE!
HASIL KALIBRASI | #VALUE!
BAHAN GABUNGAN | #VALUE!
#VALUE!
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH