## LK
Lembar Kerja Kalibrasi / Pengujian Blood Warmer
No Sertifikat / No Surat Keterangan : 69 /……….. / ............. - ….......... / E - ….................DL
Merek |  | :
Model/Tipe |  | :
No. Seri |  | :
Kapasitas |  | :
Resolusi |  | :
Tanggal Penerimaan Alat |  | :
Tanggal Kalibrasi |  | :
Tempat Kalibrasi |  | :
Nama Ruang |  | :
Metode Kerja |  | : | 081-2019
I. | Kondisi Ruang |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu | : |  |  | 0C
| 2. Kelembaban | : |  |  | %RH
| 3. Tegangan jala-jala | : |  |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik | : | Baik / Tidak Baik
| 2. Fungsi | : | Baik / Tidak Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
No | Parameter | [5 empty] | Hasil ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan
1 | Resistansi isolasi | [6 empty] | MΩ | > 2 MΩ
2 | Resistansi pembumian protektif | [6 empty] | Ω | ≤ 0.2 Ω
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas ( I / II ) | [6 empty] | µA | ≤ 500 / 100 µA
IV. | Pengujian Kinerja
No. | Setting Alat ( °C ) | Pembacaan Alat ( °C ) |  | Pembacaan Standar ( °C ) |  |  |  |  | Toleransi ( °C )
|  |  |  | I | II | III | IV | V
1 | [8 empty] | 35 ≤ t < 43 Koreksi ≤ 0.5
V | Keterangan | [8 empty] | #REF!
| Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2 | [8 empty] | #REF!
Thermocouple Data Logger Menggunakan Channel ….......
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Thermocouple Data Logger, Merek : Madgetech, Model : Oct Temp 2000, SN : P40270, P41878
Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038, 1803037
Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812984, 200812985,
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368322, 210368323, 210368324
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000, 200936001
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983, 210411984, 210411985
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054, 210746055, 210746056
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396, 200821397
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke Model : ESA 620 No Seri :1837056, 1834020
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, No Seri :2853077, 2853078, 3148907, 3148908,
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, No Seri :3699030, 4670010, 4669058
Thermohygrolightmeter, Merek : KIMO, KH-210-AO No Seri :14082463, 15062872, 15062873, 15062874, 15062875
Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046, 34903053, 34903051, 34904091
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586, A.100605, A.100609, A.100611, A.100616,
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617, A.100618, A.100615
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji / dikalibrasi dalam batas / melebihi* toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI*
VIII. | Petugas Kalibrasi

## Riwayat Revisi (hidden)
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-07-06 | Update sertifikat ESA 77, 07, 78 Thermo 74, 63, 15 Incu 07, 17, 14, 29, 32, 24, 20, 49 | DONE | Zaenuri dan Fauzan
| 2021-07-06 | Update sertfikat octtemp 70 dan 78, yokogawa | DONE | Fauzan
| 2021-07-06 | Kepala instalasi kalibrasi | Kepala instalasi | venna
| 2021-07-06 | Rata-rata koreksi suhu tidak connect | DONE | Fauzan
2 | 17.12.2021 | Link pemilihan hijau dan merah error | DONE | Fauzan
3 | 31.5.2023 | - | Ubah database standar | diman
|  |  | tambahkan sheet LHU | diman
|  |  | Tambahan komponen resolusi pada budget | diman
4 | 8.6.2023 | - | sheet LK, LP, (pengujian / kalibrasi) otomatis | diman
koreksi (standar-penunjukan) dan (standar-set) otomatis
5 | 9.6.2023 | - | Absolut Koreksi | Diman
6 | 3.1.2024 | - | update sertfikiat OctTemp 270, 878 | diman
7 | 3.1.2024 | - | Update thermohygro 051, 617,616,618,605, 609, 611,586, 615, 463, 875, 874, 873, 670, 053, 669 | diman
8 | 3.1.2024 | - | ESA 907, 068 | diman
9 | 3.1.2024 | jika resolusi - maka drift DIV pada UB | drift = 0 | diman
10 | 5.1.2024 | - | Update kode rev dokumen dan merubah kepala instalasi lab pengujian dan kalibrasi menjadi Kepala instalasi kalibrasi alkes | Venna
Rev 10 : 5.1.2024

## ID
Input Data Kalibrasi Blood Warmer | [12 empty] | Input Data Pengujian Blood Warmer
Nomor Sertifikat : 69 / | [5 empty] | 1 / I - 24 / E - 001 DL | [6 empty] | Input Data Kalibrasi Blood Warmer
Merek |  | : | Barkey
Model/Tipe |  | : | S-line
No. Seri |  | : | 12345
Resolusi |  | : | 0.1 | °C
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 8 Juni 2023
Tanggal kalibrasi |  | : | 8 Juni 2023
Tempat kalibrasi |  | : | OK
Nama Ruang |  | : | OK
Metode Kerja |  | : | 081-2019
I. | Kondisi Ruang |  | Awal | Akhir | Rata2 | Rata2 Terkoreksi
| 1. Suhu | : | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.8517 |  | °C
| 2. Kelembaban | : | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 60.6685 |  | %RH
| 3. Tegangan jala-jala | : | 220.1 |  | V
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik | : | Baik | [10 empty] | Baik
| 2. Fungsi | : | Baik | [10 empty] | Tidak Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
No | Parameter | [5 empty] | Hasil ukur |  | Ambang batas yang diijinkan |  |  |  | G | NC
1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | OL | MΩ | > 2 MΩ |  |  |  |  | 12
2 | Resistansi pembumian protektif (kabel tidak dapat dilepas) | [5 empty] | 0.198 | Ω | 0.3
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | [5 empty] | - | µA | 100
IV. | Pengujian Kinerja
No. | Setting (°C) | Pembacaan Alat (°C) |  | Pembacaan Standar ( 0C ) |  |  |  |  | Rata-rata ( °C ) | Rata-rata Terkoreksi ( °C ) | Koreksi ( °C ) | STDEV | Koreksi
|  |  |  | I | II | III | IV | V |  |  |  |  | rata-pembacaan | rata-set
1 | 36 | 36 |  | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | -0.5 | 0 | -0.5 | -0.5
V | Keterangan | [15 empty] | #REF!
| Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2 | [15 empty] | #REF!
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 10
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat ukur yang digunakan
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812985
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 5838068
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
VIII. | Petugas kalibrasi
Choirul Huda
IX. | Tanggal Pembuatan Laporan
2024-01-17
[15 empty] | KESIMPULAN | SIMBOL
[15 empty] | Nomor Sertifikat : 69 / | Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
[15 empty] | Nomor Surat Keterangan : 69 / M - | Alat yang diuji melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Note on C33: - (strip) jika PENGUJIAN
Note on B45: HAPUS jika tidak menggunakan HIOKI

## Uncertainy B
U N C E R T A I N T Y B U D G E T
resolusi : | 0.1
Komponen |  | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | νi | ui | ci | ui ci | (ui ci)² | (ui ci)4/vi
1. Repeatability std |  | ° C | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Sertifikat standar |  | ° C | normal | 0.27 | 2 | 50 | 0.135 | 1 | 0.135 | 0.018225 | 6.643e-06
3. Resolusi |  | ° C | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
3. Drift Standar |  | ° C | rect. | 0.48879 | 1.7321 | 50 | 0.2822 | 1 | 0.2822 | 0.07964 | 0.00012685
Jumlah | [9 empty] | 0.098698 | 0.00013351
Ketidakpastian baku gabungan, uc | [6 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.31416
Derajat kebebasan efektif, νeff | [6 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 72.965
Faktor cakupan, k-student's untuk derajat kebebasan efektif, νeff , pada CL = 95% | [7 empty] | k(neff) |  | 1.9935
Ketidakpastian bentangan, U = k . uc | [7 empty] | UE = k . uc |  | 0.62627

## LP
Hasil Kalibrasi Blood Warmer | [9 empty] | Hasil Pengujian Blood Warmer
Nomor Sertifikat : 69 / 1 / I - 24 / E - 001 DL | [9 empty] | Hasil Kalibrasi Blood Warmer
Input Data Pengujian Blood Warmer
Merek |  | : | Barkey | [6 empty] | Input Data Kalibrasi Blood Warmer
Model/Tipe |  | : | S-line
No. Seri |  | : | 12345
Resolusi |  | : | 0.1°C
Tanggal penerimaan alat |  | : | 8 Juni 2023 | [6 empty] | kalibrasi | Tanggal | Tanggal kalibrasi |  |  | NG |  | µA | Terkoreksi | Toleransi | Tidak terdapat grounding di ruangan
Tanggal kalibrasi |  | : | 8 Juni 2023 | [7 empty] | Tempat | [8 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
Tempat kalibrasi |  | : | OK | [7 empty] | Petugas | Tempat kalibrasi |  |  | Kelas I | Input NC | 12 | 13.643 | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
Nama ruang |  | : | OK | [16 empty] | Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik karena alat menggunakan panel
Metode Kerja |  | : | 081-2019 | [8 empty] | Petugas kalibrasi
Resistansi pembumian protektif
I. | Kondisi Ruang | [13 empty] | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) |  | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
| 1. Suhu | : | ( 29.9 ± 0.8 ) °C | [14 empty] | G |  | Resistansi pembumian protektif (kabel tidak dapat dilepas) |  | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
| 2. Kelembaban | : | ( 60.7 ± 2.3 ) %RH | [11 empty] | - | 100 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  | 500
| 3. Tegangan jala-jala | : | ( 220.2 ± 2.6 ) Volt | [16 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II |  | 100
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik | : | Baik
| 2. Fungsi | : | Baik | [8 empty] | 5% |  | 10% | fisik
5%
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan
1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | OL |  | > 2 MΩ |  |  | 10% |  | 20% | listrik
2 | Resistansi pembumian protektif (kabel tidak dapat dilepas) | [5 empty] | 0.19786 |  | 0.3 |  |  | 10%
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | [5 empty] | - |  | 100 |  |  | 0%
IV. | Pengujian Kinerja
No. | Setting Alat (°C) | Pembacaan Alat (°C) |  | Pembacaan Standar ( °C ) | Koreksi ( °C ) | Toleransi (°C) | Ketidakpastian pengukuran (°C) |  |  |  | Koreksi (°C) | kalibrasi | pengujian
1 | 36 | 36 |  | 35.5 | -0.5 | 35 ≤ t < 43 Koreksi ≤ 0.5 | 0.62627 |  |  |  | 0.5 | 50% | 50% | kinerja
[10 empty] | 35 ≤ t < 43 | 35 ≤ t < 43 Koreksi ≤ 0.5 | [9 empty] | #REF!
V | Keterangan | [19 empty] | #REF!
| Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2 | [19 empty] | #REF!
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 10
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812985
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 5838068
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
VIII. | Petugas kalibrasi
Choirul Huda
[10 empty] | Pengujian | Kalibrasi
| Nama |  |  |  | Tanggal |  | Paraf | 80 |  | 80% | 80%
| Dibuat Oleh : Choirul Huda |  |  |  | 2024-01-17 | [6 empty] | 1 | Nomor Sertifikat : 69 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
| Diperiksa : | [10 empty] | 0 | Nomor Surat Keterangan : 69 / M - | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Dibuat Oleh :

## LHU (hidden)
Hasil Pengujian Blood Warmer
Nomor Sertifikat : 69 / 1 / I - 24 / E - 001 DL
Merek |  | : | Barkey |  | PRINT LHK BUKAN LHU
Model/Tipe |  | : | S-line
No. Seri |  | : | 12345
Resolusi |  | : | 0.1°C
Tanggal penerimaan alat |  | : | 8 Juni 2023
Tanggal kalibrasi |  | : | 8 Juni 2023
Tempat kalibrasi |  | : | OK
Nama ruang |  | : | OK
Metode Kerja |  | : | 081-2019
I. | Kondisi ruang
| 1. Suhu | : | ( 29.9 ± 0.8 ) °C
| 2. Kelembaban | : | ( 60.7 ± 2.3 ) %RH
| 3. Tegangan jala-jala | : | ( 220.2 ± 2.6 ) Volt
II. | Pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat
| 1. Fisik | : | Baik
| 2. Fungsi | : | Baik
III. | Pengujian keselamatan listrik
No | Parameter |  |  |  | Hasil pengukuran | Ambang batas yang diijinkan
1 | Resistansi isolasi |  |  |  | OL | > 2 MΩ
2 | Resistansi pembumian protektif (kabel tidak dapat dilepas) |  |  |  | 0.19786 | 0.3
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II |  |  |  | - | 100
IV. | Pengujian kinerja
No. | Pembacaan Standar ( °C ) | Toleransi (°C) |  | Ketidakpastian pengukuran (°C)
1 | 35.5 | 35 ≤ t < 43 |  | 0.62627
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 10
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat ukur yang digunakan
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812985
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 5838068
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
VIII. | Petugas kalibrasi
Choirul Huda
Menyetujui,
|  |  |  | a.n | Kepala Instalasi Kalibrasi
Alat Kesehatan
[5 empty] | Farid Wajidi, SKM |  |  | Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
[5 empty] | NIP 196712101990031012 |  |  | Choirul Huda, S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
Ω
M Ω
Ω
µA
µA
µA
µA
M Ω
Volt
Note on F4: PC-PK: JANGAN DIHAPUS!!!

## LHK
Hasil Kalibrasi Blood Warmer
Nomor Sertifikat : 69 / 1 / I - 24 / E - 001 DL
Merek |  | : | Barkey
Model/Tipe |  | : | S-line
No. Seri |  | : | 12345
Resolusi |  | : | 0.1°C
Tanggal penerimaan alat |  | : | 8 Juni 2023
Tanggal kalibrasi |  | : | 8 Juni 2023
Tempat kalibrasi |  | : | OK
Nama ruang |  | : | OK
Metode Kerja |  | : | 081-2019
I. | Kondisi ruang
| 1. Suhu | : | ( 29.9 ± 0.8 ) °C
| 2. Kelembaban | : | ( 60.7 ± 2.3 ) %RH
| 3. Tegangan jala-jala | : | ( 220.2 ± 2.6 ) Volt
II. | Pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat
| 1. Fisik | : | Baik
| 2. Fungsi | : | Baik
III. | Pengujian keselamatan listrik
No | Parameter |  |  |  | Hasil pengukuran | Ambang batas yang diijinkan
1 | Resistansi isolasi |  |  |  | OL | > 2 MΩ
2 | Resistansi pembumian protektif (kabel tidak dapat dilepas) |  |  |  | 0.19786 | 0.3
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II |  |  |  | - | 100
IV. | Pengujian kinerja
No. | Setting Alat (°C) | Pembacaan Alat (°C) | Pembacaan Standar ( °C ) | Koreksi ( °C ) | Toleransi (°C) | Ketidakpastian pengukuran (°C)
1 | 36 | 36 | 35.5 | -0.5 | 35 ≤ t < 43 Koreksi ≤ 0.5 | 0.62627
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 10
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat ukur yang digunakan
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812985
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 5838068
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
VIII. | Petugas kalibrasi
Choirul Huda
Menyetujui,
|  |  |  | a.n | Kepala Instalasi Kalibrasi
Alat Kesehatan
[5 empty] | Farid Wajidi, SKM |  |  | Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
[5 empty] | NIP 196712101990031012 |  |  | Choirul Huda, S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
Ω
M Ω
Ω
µA
µA
µA
µA
M Ω
Volt

## LH
Hasil Kalibrasi Blood Warmer
Nomor Sertifikat : 69 / 1 / I - 24 / E - 001 DL
Merek |  | : | Barkey
Model/Tipe |  | : | S-line
No. Seri |  | : | 12345
Resolusi |  | : | 0.1°C
Tanggal penerimaan alat |  | : | 8 Juni 2023
Tanggal kalibrasi |  | : | 8 Juni 2023
Tempat kalibrasi |  | : | OK
Nama ruang |  | : | OK
Metode Kerja |  | : | 081-2019
I. | Kondisi ruang
| 1. Suhu | : | 29.9 | ± | 0.8 | °C
| 2. Kelembaban | : | 60.7 | ± | 2.3 | %RH
| 3. Tegangan jala-jala | : | 220.2 | ± | 2.6 | Volt
II. | Pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat
| 1. Fisik | : | Baik
| 2. Fungsi | : | Baik
III. | Pengujian keselamatan listrik
No | Parameter |  |  |  | Hasil pengukuran |  | Ambang batas yang diijinkan
1 | Resistansi isolasi |  |  |  | OL |  | > 2 | MΩ
2 | Resistansi pembumian protektif (kabel tidak dapat dilepas) |  |  |  | 0.19786 | Ω | 0.3 | Ω
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II |  |  |  | - |  | 100 | µA
IV. | Pengujian kinerja
No. | Setting Alat (°C) | Pembacaan Alat (°C) | Pembacaan Standar ( °C ) | Koreksi ( °C ) | Toleransi (°C) |  | Ketidakpastian pengukuran (°C)
1 | 36 | 36 | 35.5 | -0.5 | 35 ≤ t < 43 Koreksi ≤ 0.5 |  | 0.62627
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 10
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat ukur yang digunakan
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812985
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 5838068
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
VIII. | Petugas kalibrasi
Choirul Huda
Menyetujui,
|  |  |  | a.n | Kepala Instalasi Kalibrasi
Alat Kesehatan
[5 empty] | Farid Wajidi, SKM |  |  |  | Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
[5 empty] | NIP 196712101990031012 |  |  |  | Choirul Huda, S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
Ω
M Ω
Ω
µA
µA
µA
µA
M Ω
Volt

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 5 / 1 / IV - 21 / E - 00.000 DL
081-2019
Nama Alat : | Blood Warmer |  | Nomor Order : |  | E - 00.000 DL
Merek |  | : | Barkey
Model / Tipe |  | : | S-line
Nomor Seri |  | : | 12345
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | OK
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 8 Juni 2023
Tanggal |  | : | 8 Juni 2023
Penanggungjawab |  | : | Choirul Huda
Lokasi |  | : | OK
Hasil |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | 081-2019
|  |  | Banjarbaru, | 2024-01-17
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
KUNCI KOP SERTIFIKAT | Input Data Kalibrasi Blood Warmer
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
Note on D20: PC-PK: CONTOH

## Data Standar (hidden)
D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R
CH 1 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi |  | CH 1 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi |  | CH 1 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | validasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | validasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | validasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | validasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | CH 1 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi | CH 1 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi | CH 1 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2022 | 2023 | DRIFT |  |  |  | 2022 | 2023 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  |  | 2022 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  | 2023 | DRIFT |  |  | 2023 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.77 | -0.14 | 0.63 | 0.12 |  | -20 | -0.62 | 0.33 | 0.95 | 0.12 |  | -20 | -0.56 | -0.58 | 0.02 | 1e-06 | -20 | -1.46 |  | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | -0.03 | -0.53 | 0.5 | 1e-06 |  | -20 | -0.02 | -0.05 | 0.03 | 1e-06 | -20 | 0.4 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | 0.33 | 0.08 | 1e-06 | -20 | 0.53 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.02 | 0.09 | 1e-06 | -20 | 0.53 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.4 | 0.086667 | 1e-06 | -20 | -1.5 | 0.09 | 1e-06 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | -0.67 | -0.05 | 0.62 | 0.31 |  | -15 | 0.52 | 0.32 | 0.2 | 0.05 |  | -15 | -0.45 | -0.48 | 0.03 | 0.015 | -15 | -1.26 |  | 0.083333 | 0.015 |  | -15 | 0.02 | 1e-06 | 0.019999 | 0.015 |  | -15 | 0.01 | 1e-06 | 0.009999 | 0.015 | -15 | 0.42 | 0.083333 | 0.015 | -15 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.015 | -15 | -0.76 | 0.09 | 0.015 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.015 | -15 | -1.14 | 0.086667 | 0.015 | -15 | -1.24 | 0.09 | 0.015 | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.015 | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.015 | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.015
-10 | -0.58 | 0.03 | 0.61 | 0.25 |  | -10 | -0.43 | 0.31 | 0.74 | 0.05 |  | -10 | -0.34 | -0.4 | 0.06 | 0.02 | -10 | -1.04 |  | 0.083333 | 0.02 |  | -10 | 0.05 | -0.25 | 0.3 | 0.02 |  | -10 | 0.04 | 0.17 | 0.13 | 0.02 | -10 | 0.43 | 0.083333 | 0.02 | -10 | 0.36 | 0.08 | 0.02 | -10 | 0.5 | 0.26333 | 0.02 | -10 | -0.57 | 0.09 | 0.02 | -10 | 0.5 | 0.26333 | 0.02 | -10 | -0.91 | 0.086667 | 0.02 | -10 | -1.01 | 0.09 | 0.02 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.02 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.02 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.02
1e-06 | -0.39 | 0.18 | 0.57 | 0.13 |  | 1e-06 | -0.26 | 0.3 | 0.56 | 0.05 |  | 1e-06 | -0.35 | -0.26 | 0.09 | 0.03 | 1e-06 | -0.38 |  | 0.083333 | 0.03 |  | 1e-06 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.03 |  | 1e-06 | 0.02 | 0.35 | 0.33 | 0.03 | 1e-06 | 0.38 | 0.083333 | 0.03 | 1e-06 | 0.34 | 0.08 | 0.03 | 1e-06 | 0.48 | 0.26333 | 0.03 | 1e-06 | -0.31 | 0.09 | 0.03 | 1e-06 | 0.48 | 0.26333 | 0.03 | 1e-06 | -0.63 | 0.086667 | 0.03 | 1e-06 | -0.6 | 0.09 | 0.03 | 1e-06 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.03 | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.03 | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.03
2 | -0.35 | 0.21 | 0.56 | 0.115 |  | 2 | -0.23 | 0.3 | 0.53 | 0.05 |  | 2 | -0.35 | -0.24 | 0.11 | 0.035 | 2 | -0.59 |  | 0.083333 | 0.035 |  | 2 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.035 |  | 2 | 0.05 | 0.38 | 0.33 | 0.035 | 2 | 0.41 | 0.083333 | 0.035 | 2 | 0.37 | 0.08 | 0.035 | 2 | 0.48 | 0.26333 | 0.035 | 2 | -0.43 | 0.09 | 0.035 | 2 | 0.48 | 0.26333 | 0.035 | 2 | -0.67 | 0.086667 | 0.035 | 2 | -0.65 | 0.09 | 0.035 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.035 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.035 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.035
8 | -0.25 | 0.3 | 0.55 | 0.045 |  | 8 | -0.13 | 0.31 | 0.44 | 0.05 |  | 8 | -0.15 | -0.17 | 0.02 | 0.04 | 8 | -0.33 |  | 0.083333 | 0.04 |  | 8 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.04 |  | 8 | 0.04 | 0.47 | 0.43 | 0.04 | 8 | 0.41 | 0.083333 | 0.04 | 8 | 0.36 | 0.08 | 0.04 | 8 | 0.46 | 0.26333 | 0.04 | 8 | -0.16 | 0.09 | 0.04 | 8 | 0.46 | 0.26333 | 0.04 | 8 | -0.4 | 0.086667 | 0.04 | 8 | -0.38 | 0.09 | 0.04 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.04 | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.04
37 | 0.2 | 0.64 | 0.44 | 0.215 |  | 37 | 0.21 | 0.4 | 0.19 | 0.05 |  | 37 | -0.15 | 0 | 0.093333 | 0.065 | 37 | 0.5 |  | 0.083333 | 0.065 |  | 37 | 0.05 | 0.56 | 0.51 | 0.065 |  | 37 | 0.05 | 0.72 | 0.67 | 0.065 | 37 | 0.41 | 0.083333 | 0.065 | 37 | 0.33 | 0.08 | 0.065 | 37 | 0.38 | 0.26333 | 0.065 | 37 | 0.65 | 0.09 | 0.065 | 37 | 0.38 | 0.26333 | 0.065 | 37 | 0.45 | 0.086667 | 0.065 | 37 | 0.52 | 0.09 | 0.065 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.065 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.065 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.065
44 | 0.29 | 0.71 | 0.42 | 0.265 |  | 44 | 0.28 | 0.43 | 0.15 | 0.045 |  | 44 | -0.18 | 0.02 | 0.2 | 0.07 | 44 | 0.62 |  | 0.083333 | 0.07 |  | 44 | 0.06 | 0.62 | 0.56 | 0.07 |  | 44 | 0.06 | 0.75 | 0.69 | 0.07 | 44 | 0.41 | 0.083333 | 0.07 | 44 | 0.33 | 0.08 | 0.07 | 44 | 0.36 | 0.26333 | 0.07 | 44 | 0.75 | 0.09 | 0.07 | 44 | 0.36 | 0.26333 | 0.07 | 44 | 0.56 | 0.086667 | 0.07 | 44 | 0.65 | 0.09 | 0.07 | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.07 | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.07 | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.07
50 | 0.37 | 0.75 | 0.38 | 0.305 |  | 50 | 0.33 | 0.46 | 0.13 | 0.03 |  | 50 | 0.36 | 0.02 | 0.34 | 0.075 | 50 | 0.65 |  | 0.083333 | 0.075 |  | 50 | 0.07 | 0.66 | 0.59 | 0.075 |  | 50 | 0.07 | 0.76 | 0.69 | 0.075 | 50 | 0.41 | 0.083333 | 0.075 | 50 | 0.33 | 0.08 | 0.075 | 50 | 0.34 | 0.26333 | 0.075 | 50 | 0.8 | 0.09 | 0.075 | 50 | 0.34 | 0.26333 | 0.075 | 50 | 0.64 | 0.086667 | 0.075 | 50 | 0.74 | 0.09 | 0.075 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.075 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.075 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.075
100 | 0.76 | 0.93 | 0.17 | 0.45 |  | 100 | 0.55 | 0.65 | 0.1 | 0.03 |  | 100 | 0.15 | -0.1 | 0.25 | 0.1 | 100 | 0.65 |  | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | 0.18 | 0.66 | 0.48 | 0.1 |  | 100 | 0.19 | 0.57 | 0.38 | 0.1 | 100 | 0.49 | 0.083333 | 0.1 | 100 | 0.41 | 0.08 | 0.1 | 100 | 0.17 | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.53 | 0.09 | 0.1 | 100 | 0.17 | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.57 | 0.086667 | 0.1 | 100 | 0.71 | 0.09 | 0.1 | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.1 | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.1 | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.1
150 | 0.73 | 0.62 | 0.11 | 0.23 |  | 150 | 0.53 | 0.52 | 0.01 | 0.125 |  | 150 | -0.1 | -0.22 | 0.12 | 0.105 | 150 | -0.07 |  | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | 0.37 | 0.29 | 0.08 | 0.105 |  | 150 | 0.39 | 0.08 | 0.31 | 0.105 | 150 | 0.65 | 0.083333 | 0.105 | 150 | 0.58 | 0.08 | 0.105 | 150 | -0.04 | 0.26333 | 0.105 | 150 | -0.15 | 0.09 | 0.105 | 150 | -0.04 | 0.26333 | 0.105 | 150 | -0.12 | 0.086667 | 0.105 | 150 | -0.17 | 0.09 | 0.105 | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 | 0.105 | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.105 | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.105
200 | 0.2 | -0.24 | 0.44 | 0.42 |  | 200 | 0.39 | -0.29 | 0.68 | 0.265 |  | 200 | 0.31 | 0.06 | 0.25 | 0.095 | 200 | -0.7 |  | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | 0.61 | -0.16 | 0.77 | 0.095 |  | 200 | 0.66 | -0.38 | 1.04 | 0.095 | 200 | 0.9 | 0.083333 | 0.095 | 200 | 0.81 | 0.08 | 0.095 | 200 | -0.28 | 0.26333 | 0.095 | 200 | -0.01 | 0.09 | 0.095 | 200 | -0.28 | 0.26333 | 0.095 | 200 | -0.59 | 0.086667 | 0.095 | 200 | -1.27 | 0.09 | 0.095 | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 | 0.095 | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.095 | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.095
CH 2 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi |  | CH 2 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi |  | CH 2 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | validasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | validasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | validasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | validasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | CH 2 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi | CH 2 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi | CH 2 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2022 | 2023 | DRIFT |  |  |  | 2022 | 2023 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  |  | 2022 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  | 2023 | DRIFT |  |  | 2023 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.67 | -0.13 | 0.54 | 0.12 |  | -20 | -0.59 | 0.18 | 0.77 | 0.12 |  | -20 | -0.53 | -0.5 | 0.03 | 1e-06 | -20 | -1.45 |  | 0.09 | 1e-06 |  | -20 | 0.01 | -0.54 | 0.55 | 1e-06 |  | -20 | 0.02 | -0.14 | 0.16 | 1e-06 | -20 | 0.42 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | 0.3 | 0.08 | 1e-06 | -20 | 0.62 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -0.97 | 0.093333 | 1e-06 | -20 | 0.62 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.29 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | -1.45 | 0.09 | 1e-06 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | -0.58 | -0.04 | 0.54 | 0.605 |  | -15 | -0.51 | 0.2 | 0.71 | 0.05 |  | -15 | -0.44 | -0.41 | 0.03 | 0.025 | -15 | -1.23 |  | 0.09 | 0.025 |  | -15 | 0.05 | 1e-06 | 0.049999 | 0.025 |  | -15 | 0.05 | 1e-06 | 0.049999 | 0.025 | -15 | 0.44 | 0.083333 | 0.025 | -15 | 0.33 | 0.08 | 0.025 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.025 | -15 | -0.72 | 0.093333 | 0.025 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.025 | -15 | -1.04 | 0.083333 | 0.025 | -15 | -1.18 | 0.09 | 0.025 | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.025 | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.025 | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.025
-10 | -0.5 | 0.05 | 0.55 | 0.485 |  | -10 | -0.42 | 0.22 | 0.64 | 0.05 |  | -10 | -0.34 | -0.34 | 0 | 0.03 | -10 | -0.99 |  | 0.09 | 0.03 |  | -10 | 0.08 | -0.28 | 0.36 | 0.03 |  | -10 | 0.08 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | -10 | 0.44 | 0.083333 | 0.03 | -10 | 0.35 | 0.08 | 0.03 | -10 | 0.59 | 0.26333 | 0.03 | -10 | -0.52 | 0.093333 | 0.03 | -10 | 0.59 | 0.26333 | 0.03 | -10 | -0.83 | 0.083333 | 0.03 | -10 | -0.94 | 0.09 | 0.03 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.03 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.03 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.03
1e-06 | -0.34 | 0.22 | 0.56 | 0.275 |  | 1e-06 | -0.26 | 0.26 | 0.52 | 0.05 |  | 1e-06 | -0.32 | -0.21 | 0.11 | 0.04 | 1e-06 | -0.34 |  | 0.09 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.05 | -0.06 | 0.11 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.06 | 0.29 | 0.23 | 0.04 | 1e-06 | 0.38 | 0.083333 | 0.04 | 1e-06 | 0.35 | 0.08 | 0.04 | 1e-06 | 0.56 | 0.26333 | 0.04 | 1e-06 | -0.28 | 0.093333 | 0.04 | 1e-06 | 0.56 | 0.26333 | 0.04 | 1e-06 | -0.57 | 0.083333 | 0.04 | 1e-06 | -0.56 | 0.09 | 0.04 | 1e-06 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.04 | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.04 | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.04
2 | -0.31 | 0.25 | 0.56 | 0.235 |  | 2 | -0.23 | 0.27 | 0.5 | 0.05 |  | 2 | -0.32 | -0.19 | 0.13 | 0.04 | 2 | -0.62 |  | 0.09 | 0.04 |  | 2 | 0.07 | -0.02 | 0.09 | 0.04 |  | 2 | 0.08 | 0.33 | 0.25 | 0.04 | 2 | 0.41 | 0.083333 | 0.04 | 2 | 0.36 | 0.08 | 0.04 | 2 | 0.55 | 0.26333 | 0.04 | 2 | -0.41 | 0.093333 | 0.04 | 2 | 0.55 | 0.26333 | 0.04 | 2 | -0.58 | 0.083333 | 0.04 | 2 | -0.64 | 0.09 | 0.04 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.04 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.04 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.04
8 | -0.22 | 0.34 | 0.56 | 0.125 |  | 8 | -0.14 | 0.3 | 0.44 | 0.05 |  | 8 | -0.18 | -0.13 | 0.05 | 0.045 | 8 | -0.37 |  | 0.09 | 0.045 |  | 8 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.045 |  | 8 | 0.08 | 0.42 | 0.34 | 0.045 | 8 | 0.41 | 0.083333 | 0.045 | 8 | 0.35 | 0.08 | 0.045 | 8 | 0.53 | 0.26333 | 0.045 | 8 | -0.13 | 0.093333 | 0.045 | 8 | 0.53 | 0.26333 | 0.045 | 8 | -0.34 | 0.083333 | 0.045 | 8 | -0.37 | 0.09 | 0.045 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.045 | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.045 | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.045
37 | 0.19 | 0.68 | 0.49 | 0.295 |  | 37 | 0.21 | 0.44 | 0.23 | 0.05 |  | 37 | -0.17 | 0.01 | 0.18 | 0.07 | 37 | 0.49 |  | 0.09 | 0.07 |  | 37 | 0.08 | 0.47 | 0.39 | 0.07 |  | 37 | 0.09 | 0.69 | 0.6 | 0.07 | 37 | 0.42 | 0.083333 | 0.07 | 37 | 0.33 | 0.08 | 0.07 | 37 | 0.43 | 0.26333 | 0.07 | 37 | 0.65 | 0.093333 | 0.07 | 37 | 0.43 | 0.26333 | 0.07 | 37 | 0.41 | 0.083333 | 0.07 | 37 | 0.51 | 0.09 | 0.07 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.07 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.07 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.07
44 | 0.28 | 0.75 | 0.47 | 0.365 |  | 44 | 0.27 | 0.48 | 0.21 | 0.035 |  | 44 | -0.2 | 0.02 | 0.22 | 0.075 | 44 | 0.61 |  | 0.09 | 0.075 |  | 44 | 0.08 | 0.52 | 0.44 | 0.075 |  | 44 | 0.1 | 0.72 | 0.62 | 0.075 | 44 | 0.42 | 0.083333 | 0.075 | 44 | 0.33 | 0.08 | 0.075 | 44 | 0.41 | 0.26333 | 0.075 | 44 | 0.72 | 0.093333 | 0.075 | 44 | 0.41 | 0.26333 | 0.075 | 44 | 0.51 | 0.083333 | 0.075 | 44 | 0.63 | 0.09 | 0.075 | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.075 | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.075 | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.075
50 | 0.35 | 0.79 | 0.44 | 0.42 |  | 50 | 0.33 | 0.5 | 0.17 | 0.025 |  | 50 | 0.16 | 0.01 | 0.15 | 0.08 | 50 | 0.69 |  | 0.09 | 0.08 |  | 50 | 0.09 | 0.55 | 0.46 | 0.08 |  | 50 | 0.11 | 0.73 | 0.62 | 0.08 | 50 | 0.43 | 0.083333 | 0.08 | 50 | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 50 | 0.39 | 0.26333 | 0.08 | 50 | 0.76 | 0.093333 | 0.08 | 50 | 0.39 | 0.26333 | 0.08 | 50 | 0.57 | 0.083333 | 0.08 | 50 | 0.71 | 0.09 | 0.08 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.08 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.08
100 | 0.74 | 0.96 | 0.22 | 0.56 |  | 100 | 0.59 | 0.67 | 0.08 | 0.02 |  | 100 | -0.11 | -0.14 | 0.03 | 0.1 | 100 | 0.67 |  | 0.09 | 0.1 |  | 100 | 0.21 | 0.54 | 0.33 | 0.1 |  | 100 | 0.22 | 0.52 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0.54 | 0.083333 | 0.1 | 100 | 0.45 | 0.08 | 0.1 | 100 | 0.19 | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.26 | 0.093333 | 0.1 | 100 | 0.19 | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.39 | 0.083333 | 0.1 | 100 | 0.64 | 0.09 | 0.1 | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.1 | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.1 | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.1
150 | 0.71 | 0.73 | 0.02 | 0.275 |  | 150 | 0.56 | 0.59 | 0.03 | 0.085 |  | 150 | -0.44 | -0.27 | 0.17 | 0.105 | 150 | -0.12 |  | 0.09 | 0.105 |  | 150 | 0.4 | 0.18 | 0.22 | 0.105 |  | 150 | 0.42 | 1e-06 | 0.42 | 0.105 | 150 | 0.72 | 0.083333 | 0.105 | 150 | 0.66 | 0.08 | 0.105 | 150 | -0.03 | 0.26333 | 0.105 | 150 | -0.58 | 0.093333 | 0.105 | 150 | -0.03 | 0.26333 | 0.105 | 150 | -0.36 | 0.083333 | 0.105 | 150 | -0.28 | 0.09 | 0.105 | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 | 0.105 | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.105 | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.105
200 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.315 |  | 200 | 0.28 | 0.1 | 0.18 | 0.16 |  | 200 | -0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.09 | 200 | -1.01 |  | 0.09 | 0.09 |  | 200 | 0.64 | -0.25 | 0.89 | 0.09 |  | 200 | 0.66 | -0.47 | 1.13 | 0.09 | 200 | 0.96 | 0.083333 | 0.09 | 200 | 0.9 | 0.08 | 0.09 | 200 | -0.28 | 0.26333 | 0.09 | 200 | -0.38 | 0.093333 | 0.09 | 200 | -0.28 | 0.26333 | 0.09 | 200 | -0.85 | 0.083333 | 0.09 | 200 | -1.34 | 0.09 | 0.09 | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 | 0.09 | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.09 | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.09
CH 3 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi |  | CH 3 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi |  | CH 3 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | validasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | validasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | validasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | validasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | CH 3 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi | CH 3 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi | CH 3 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2022 | 2023 | DRIFT |  |  |  | 2022 | 2023 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  |  | 2022 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  | 2023 | DRIFT |  |  | 2023 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.6 | -0.21 | 0.39 | 0.12 |  | -20 | -0.48 | 0.18 | 0.66 | 0.11 |  | -20 | -0.7 | -0.47 | 0.23 | 1e-06 | -20 | -1.45 |  | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.05 | -0.39 | 0.44 | 1e-06 |  | -20 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | -20 | 0.43 | 0.08 | 1e-06 | -20 | 0.33 | 0.08 | 1e-06 | -20 | 0.58 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -0.93 | 0.09 | 1e-06 | -20 | 0.58 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.33 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | -1.47 | 0.09 | 1e-06 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | -0.53 | -0.1 | 0.43 | 0.48 |  | -15 | -0.41 | 0.2 | 0.61 | 0.02 |  | -15 | -0.56 | -0.39 | 0.17 | 0.025 | -15 | -1.23 |  | 0.083333 | 0.025 |  | -15 | 0.1 | 1e-06 | 0.099999 | 0.025 |  | -15 | 0.09 | 1e-06 | 0.089999 | 0.025 | -15 | 0.45 | 0.08 | 0.025 | -15 | 0.36 | 0.08 | 0.025 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.025 | -15 | -0.69 | 0.09 | 0.025 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.025 | -15 | -1.08 | 0.083333 | 0.025 | -15 | -1.22 | 0.09 | 0.025 | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.025 | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.025 | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.025
-10 | -0.46 | 0 | 0.18667 | 0.385 |  | -10 | -0.35 | 0.22 | 0.57 | 0.015 |  | -10 | -0.46 | -0.32 | 0.14 | 0.03 | -10 | -0.98 |  | 0.083333 | 0.03 |  | -10 | 0.13 | -0.14 | 0.27 | 0.03 |  | -10 | 0.12 | 0.19 | 0.07 | 0.03 | -10 | 0.46 | 0.08 | 0.03 | -10 | 0.37 | 0.08 | 0.03 | -10 | 0.55 | 0.26333 | 0.03 | -10 | -0.52 | 0.09 | 0.03 | -10 | 0.55 | 0.26333 | 0.03 | -10 | -0.86 | 0.083333 | 0.03 | -10 | -0.99 | 0.09 | 0.03 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.03 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.03 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.03
1e-06 | -0.32 | 0.19 | 0.51 | 0.205 |  | 1e-06 | -0.23 | 0.26 | 0.49 | 0.01 |  | 1e-06 | -0.38 | -0.2 | 0.18 | 0.04 | 1e-06 | -0.32 |  | 0.083333 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.1 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.1 | 0.34 | 0.24 | 0.04 | 1e-06 | 0.4 | 0.08 | 0.04 | 1e-06 | 0.37 | 0.08 | 0.04 | 1e-06 | 0.52 | 0.26333 | 0.04 | 1e-06 | -0.26 | 0.09 | 0.04 | 1e-06 | 0.52 | 0.26333 | 0.04 | 1e-06 | -0.59 | 0.083333 | 0.04 | 1e-06 | -0.6 | 0.09 | 0.04 | 1e-06 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.04 | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.04 | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.04
2 | -0.29 | 0.22 | 0.51 | 0.18 |  | 2 | -0.2 | 0.27 | 0.47 | 0.01 |  | 2 | -0.37 | -0.18 | 0.19 | 0.04 | 2 | -0.56 |  | 0.083333 | 0.04 |  | 2 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.04 |  | 2 | 0.12 | 0.37 | 0.25 | 0.04 | 2 | 0.43 | 0.08 | 0.04 | 2 | 0.37 | 0.08 | 0.04 | 2 | 0.52 | 0.26333 | 0.04 | 2 | -0.35 | 0.09 | 0.04 | 2 | 0.52 | 0.26333 | 0.04 | 2 | -0.57 | 0.083333 | 0.04 | 2 | -0.67 | 0.09 | 0.04 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.04 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.04 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.04
8 | -0.2 | 0.32 | 0.52 | 0.085 |  | 8 | -0.13 | 0.3 | 0.43 | 0.005 |  | 8 | -0.22 | -0.13 | 0.09 | 0.045 | 8 | -0.32 |  | 0.083333 | 0.045 |  | 8 | 0.11 | 0.21 | 0.1 | 0.045 |  | 8 | 0.12 | 0.44 | 0.32 | 0.045 | 8 | 0.42 | 0.08 | 0.045 | 8 | 0.36 | 0.08 | 0.045 | 8 | 0.5 | 0.26333 | 0.045 | 8 | -0.1 | 0.09 | 0.045 | 8 | 0.5 | 0.26333 | 0.045 | 8 | -0.34 | 0.083333 | 0.045 | 8 | -0.39 | 0.09 | 0.045 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.045 | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.045 | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.045
37 | 0.19 | 0.65 | 0.46 | 0.225 |  | 37 | 0.18 | 0.44 | 0.26 | 0 |  | 37 | -0.13 | 0 | 0.093333 | 0.07 | 37 | 0.49 |  | 0.083333 | 0.07 |  | 37 | 0.1 | 0.56 | 0.46 | 0.07 |  | 37 | 0.12 | 0.64 | 0.52 | 0.07 | 37 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | 37 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 37 | 0.41 | 0.26333 | 0.07 | 37 | 0.66 | 0.09 | 0.07 | 37 | 0.41 | 0.26333 | 0.07 | 37 | 0.43 | 0.083333 | 0.07 | 37 | 0.53 | 0.09 | 0.07 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.07 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.07 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.07
44 | 0.27 | 0.7 | 0.43 | 0.27 |  | 44 | 0.25 | 0.47 | 0.22 | 0.08 |  | 44 | -0.15 | 0 | 0.093333 | 0.075 | 44 | 0.61 |  | 0.083333 | 0.075 |  | 44 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.075 |  | 44 | 0.13 | 0.65 | 0.52 | 0.075 | 44 | 0.42 | 0.08 | 0.075 | 44 | 0.32 | 0.08 | 0.075 | 44 | 0.39 | 0.26333 | 0.075 | 44 | 0.74 | 0.09 | 0.075 | 44 | 0.39 | 0.26333 | 0.075 | 44 | 0.54 | 0.083333 | 0.075 | 44 | 0.66 | 0.09 | 0.075 | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.075 | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.075 | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.075
50 | 0.34 | 0.73 | 0.39 | 0.3 |  | 50 | 0.3 | 0.49 | 0.19 | 0.125 |  | 50 | 0.2 | 0 | 0.093333 | 0.08 | 50 | 0.7 |  | 0.083333 | 0.08 |  | 50 | 0.11 | 0.64 | 0.53 | 0.08 |  | 50 | 0.14 | 0.66 | 0.52 | 0.08 | 50 | 0.43 | 0.08 | 0.08 | 50 | 0.32 | 0.08 | 0.08 | 50 | 0.37 | 0.26333 | 0.08 | 50 | 0.79 | 0.09 | 0.08 | 50 | 0.37 | 0.26333 | 0.08 | 50 | 0.6 | 0.083333 | 0.08 | 50 | 0.75 | 0.09 | 0.08 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.08 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.08
100 | 0.77 | 0.78 | 0.01 | 0.33 |  | 100 | 0.61 | 0.63 | 0.02 | 0.125 |  | 100 | -0.01 | -0.16 | 0.15 | 0.1 | 100 | 0.77 |  | 0.083333 | 0.1 |  | 100 | 0.21 | 0.61 | 0.4 | 0.1 |  | 100 | 0.24 | 0.45 | 0.21 | 0.1 | 100 | 0.55 | 0.08 | 0.1 | 100 | 0.42 | 0.08 | 0.1 | 100 | 0.19 | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.51 | 0.09 | 0.1 | 100 | 0.19 | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.57 | 0.083333 | 0.1 | 100 | 0.73 | 0.09 | 0.1 | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.1 | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.1 | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.1
150 | 0.73 | 0.53 | 0.2 | 0 |  | 150 | 0.6 | 0.53 | 0.07 | 0.04 |  | 150 | -0.3 | -0.28 | 0.02 | 0.105 | 150 | 0.03 |  | 0.083333 | 0.105 |  | 150 | 0.39 | 0.25 | 0.14 | 0.105 |  | 150 | 0.42 | 0.01 | 0.41 | 0.105 | 150 | 0.74 | 0.08 | 0.105 | 150 | 0.61 | 0.08 | 0.105 | 150 | 1e-06 | 0.26333 | 0.105 | 150 | -0.2 | 0.09 | 0.105 | 150 | 1e-06 | 0.26333 | 0.105 | 150 | 0 | 0.083333 | 0.105 | 150 | -0.11 | 0.09 | 0.105 | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 | 0.105 | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.105 | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.105
200 | 0.02 | 0.14 | 0.12 | 0.535 |  | 200 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.37 |  | 200 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 200 | -1.03 |  | 0.083333 | 0.09 |  | 200 | 0.61 | -0.17 | 0.78 | 0.09 |  | 200 | 0.71 | -0.4 | 1.11 | 0.09 | 200 | 0.96 | 0.08 | 0.09 | 200 | 0.82 | 0.08 | 0.09 | 200 | -0.22 | 0.26333 | 0.09 | 200 | -0.21 | 0.09 | 0.09 | 200 | -0.22 | 0.26333 | 0.09 | 200 | -0.37 | 0.083333 | 0.09 | 200 | -1.05 | 0.09 | 0.09 | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 | 0.09 | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.09 | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.09
CH 4 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi |  | CH 4 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi |  | CH 4 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | validasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | validasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | validasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | validasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | CH 4 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi | CH 4 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi | CH 4 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2022 | 2023 | DRIFT |  |  |  | 2022 | 2023 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  |  | 2022 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  | 2023 | DRIFT |  |  | 2023 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.59 | 0.02 | 0.61 | 0.11 |  | -20 | -0.42 | 0.27 | 0.69 | 0.06 |  | -20 | -0.64 | -0.5 | 0.14 | 1e-06 | -20 | -1.47 |  | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | 0.07 | -0.7 | 0.77 | 1e-06 |  | -20 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 1e-06 | -20 | 0.46 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | 0.33 | 0.08 | 1e-06 | -20 | 0.64 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -0.91 | 0.09 | 1e-06 | -20 | 0.64 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.31 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | -1.41 | 0.086667 | 1e-06 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | -0.53 | 0.07 | 0.6 | 0.445 |  | -15 | -0.37 | 0.27 | 0.64 | 0.05 |  | -15 | -0.52 | -0.41 | 0.11 | 0.025 | -15 | -1.25 |  | 0.086667 | 0.025 |  | -15 | 0.11 | 1e-06 | 0.11 | 0.025 |  | -15 | 0.11 | 1e-06 | 0.11 | 0.025 | -15 | 0.48 | 0.083333 | 0.025 | -15 | 0.35 | 0.08 | 0.025 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.025 | -15 | -0.67 | 0.09 | 0.025 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.025 | -15 | -1.06 | 0.083333 | 0.025 | -15 | -1.14 | 0.086667 | 0.025 | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.025 | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.025 | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.025
-10 | -0.47 | 0.12 | 0.59 | 0.375 |  | -10 | -0.31 | 0.27 | 0.58 | 0.045 |  | -10 | -0.43 | -0.33 | 0.1 | 0.03 | -10 | -1 |  | 0.086667 | 0.03 |  | -10 | 0.13 | -0.42 | 0.55 | 0.03 |  | -10 | 0.15 | 0.21 | 0.06 | 0.03 | -10 | 0.48 | 0.083333 | 0.03 | -10 | 0.36 | 0.08 | 0.03 | -10 | 0.6 | 0.26333 | 0.03 | -10 | -0.48 | 0.09 | 0.03 | -10 | 0.6 | 0.26333 | 0.03 | -10 | -0.85 | 0.083333 | 0.03 | -10 | -0.9 | 0.086667 | 0.03 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.03 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.03 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.03
1e-06 | -0.34 | 0.22 | 0.56 | 0.225 |  | 1e-06 | -0.2 | 0.27 | 0.47 | 0.045 |  | 1e-06 | -0.36 | -0.2 | 0.16 | 0.04 | 1e-06 | -0.29 |  | 0.086667 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.12 | -0.18 | 0.3 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.12 | 0.35 | 0.23 | 0.04 | 1e-06 | 0.43 | 0.083333 | 0.04 | 1e-06 | 0.38 | 0.08 | 0.04 | 1e-06 | 0.57 | 0.26333 | 0.04 | 1e-06 | -0.26 | 0.09 | 0.04 | 1e-06 | 0.57 | 0.26333 | 0.04 | 1e-06 | -0.58 | 0.083333 | 0.04 | 1e-06 | -0.52 | 0.086667 | 0.04 | 1e-06 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.04 | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.04 | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.04
2 | -0.32 | 0.24 | 0.56 | 0.19 |  | 2 | -0.18 | 0.28 | 0.46 | 0.04 |  | 2 | -0.35 | -0.18 | 0.17 | 0.04 | 2 | -0.59 |  | 0.086667 | 0.04 |  | 2 | 0.14 | -0.14 | 0.28 | 0.04 |  | 2 | 0.13 | 0.37 | 0.24 | 0.04 | 2 | 0.45 | 0.083333 | 0.04 | 2 | 0.38 | 0.08 | 0.04 | 2 | 0.56 | 0.26333 | 0.04 | 2 | -0.34 | 0.09 | 0.04 | 2 | 0.56 | 0.26333 | 0.04 | 2 | -0.58 | 0.083333 | 0.04 | 2 | -0.63 | 0.086667 | 0.04 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.04 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.04 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.04
8 | -0.24 | 0.3 | 0.54 | 0.11 |  | 8 | -0.12 | 0.29 | 0.41 | 0.04 |  | 8 | -0.22 | -0.13 | 0.09 | 0.045 | 8 | -0.34 |  | 0.086667 | 0.045 |  | 8 | 0.13 | -0.01 | 0.14 | 0.045 |  | 8 | 0.12 | 0.44 | 0.32 | 0.045 | 8 | 0.45 | 0.083333 | 0.045 | 8 | 0.36 | 0.08 | 0.045 | 8 | 0.54 | 0.26333 | 0.045 | 8 | -0.08 | 0.09 | 0.045 | 8 | 0.54 | 0.26333 | 0.045 | 8 | -0.32 | 0.083333 | 0.045 | 8 | -0.36 | 0.086667 | 0.045 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.045 | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.045 | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.045
37 | 0.14 | 0.59 | 0.45 | 0.245 |  | 37 | 0.17 | 0.42 | 0.25 | 0.035 |  | 37 | -0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.07 | 37 | 0.54 |  | 0.086667 | 0.07 |  | 37 | 0.11 | 0.41 | 0.3 | 0.07 |  | 37 | 0.14 | 0.64 | 0.5 | 0.07 | 37 | 0.43 | 0.083333 | 0.07 | 37 | 0.33 | 0.08 | 0.07 | 37 | 0.43 | 0.26333 | 0.07 | 37 | 0.67 | 0.09 | 0.07 | 37 | 0.43 | 0.26333 | 0.07 | 37 | 0.46 | 0.083333 | 0.07 | 37 | 0.53 | 0.086667 | 0.07 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.07 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.07 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.07
44 | 0.23 | 0.66 | 0.43 | 0.315 |  | 44 | 0.23 | 0.46 | 0.23 | 0.005 |  | 44 | -0.13 | 0.01 | 0.14 | 0.075 | 44 | 0.67 |  | 0.086667 | 0.075 |  | 44 | 0.11 | 0.48 | 0.37 | 0.075 |  | 44 | 0.15 | 0.66 | 0.51 | 0.075 | 44 | 0.43 | 0.083333 | 0.075 | 44 | 0.33 | 0.08 | 0.075 | 44 | 0.4 | 0.26333 | 0.075 | 44 | 0.73 | 0.09 | 0.075 | 44 | 0.4 | 0.26333 | 0.075 | 44 | 0.55 | 0.083333 | 0.075 | 44 | 0.65 | 0.086667 | 0.075 | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.075 | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.075 | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.075
50 | 0.3 | 0.71 | 0.41 | 0.37 |  | 50 | 0.28 | 0.49 | 0.21 | 0.04 |  | 50 | 0.22 | 0.01 | 0.21 | 0.08 | 50 | 0.76 |  | 0.086667 | 0.08 |  | 50 | 0.11 | 0.52 | 0.41 | 0.08 |  | 50 | 0.15 | 0.67 | 0.52 | 0.08 | 50 | 0.44 | 0.083333 | 0.08 | 50 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | 50 | 0.38 | 0.26333 | 0.08 | 50 | 0.76 | 0.09 | 0.08 | 50 | 0.38 | 0.26333 | 0.08 | 50 | 0.61 | 0.083333 | 0.08 | 50 | 0.74 | 0.086667 | 0.08 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.08 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.08
100 | 0.76 | 1 | 0.24 | 0.63 |  | 100 | 0.58 | 0.73 | 0.15 | 0.105 |  | 100 | 0.12 | -0.16 | 0.28 | 0.1 | 100 | 0.82 |  | 0.086667 | 0.1 |  | 100 | 0.22 | 0.58 | 0.36 | 0.1 |  | 100 | 0.27 | 0.55 | 0.28 | 0.1 | 100 | 0.54 | 0.083333 | 0.1 | 100 | 0.45 | 0.08 | 0.1 | 100 | 0.18 | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.24 | 0.09 | 0.1 | 100 | 0.18 | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.39 | 0.083333 | 0.1 | 100 | 0.69 | 0.086667 | 0.1 | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.1 | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.1 | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.1
150 | 0.78 | 0.81 | 0.03 | 0.43 |  | 150 | 0.61 | 0.65 | 0.04 | 0.14 |  | 150 | -0.06 | -0.29 | 0.23 | 0.105 | 150 | 0.13 |  | 0.086667 | 0.105 |  | 150 | 0.41 | 0.26 | 0.15 | 0.105 |  | 150 | 0.48 | 0.21 | 0.27 | 0.105 | 150 | 0.72 | 0.083333 | 0.105 | 150 | 0.67 | 0.08 | 0.105 | 150 | -0.03 | 0.26333 | 0.105 | 150 | -0.73 | 0.09 | 0.105 | 150 | -0.03 | 0.26333 | 0.105 | 150 | -0.35 | 0.083333 | 0.105 | 150 | -0.21 | 0.086667 | 0.105 | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 | 0.105 | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.105 | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.105
200 | 0.07 | -0.12 | 0.19 | 0.175 |  | 200 | 0.25 | -0.12 | 0.37 | 0.145 |  | 200 | 0.36 | 0.07 | 0.29 | 0.09 | 200 | -0.67 |  | 0.086667 | 0.09 |  | 200 | 0.61 | -0.14 | 0.75 | 0.09 |  | 200 | 0.76 | -0.08 | 0.84 | 0.09 | 200 | 0.97 | 0.083333 | 0.09 | 200 | 0.91 | 0.08 | 0.09 | 200 | -0.26 | 0.26333 | 0.09 | 200 | -0.85 | 0.09 | 0.09 | 200 | -0.26 | 0.26333 | 0.09 | 200 | -0.64 | 0.083333 | 0.09 | 200 | -1.31 | 0.086667 | 0.09 | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 | 0.09 | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.09 | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.09
CH 5 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi |  | CH 5 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi |  | CH 5 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | validasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | validasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | validasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | validasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | CH 5 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi | CH 5 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi | CH 5 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2022 | 2023 | DRIFT |  |  |  | 2022 | 2023 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  |  | 2022 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  | 2023 | DRIFT |  |  | 2023 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.57 | -0.04 | 0.53 |  |  | -20 | -0.47 | 0.21 | 0.68 |  |  | -20 | -0.5 | -0.41 | 0.09 |  | -20 | -1.42 |  | 0.086667 |  |  | -20 | 0.07 | -0.57 | 0.64 |  |  | -20 | 0.11 | -0.04 | 0.15 |  | -20 | 0.46 | 0.083333 |  | -20 | 0.34 | 0.083333 |  | -20 | 0.54 | 0.26333 |  | -20 | -0.94 | 0.086667 |  | -20 | 0.54 | 0.26333 |  | -20 | -1.29 | 0.086667 |  | -20 | -1.4 | 0.083333 |  | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 |  | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 |  | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29
-15 | -0.52 | 0.02 | 0.54 | 0.605 |  | -15 | -0.4 | 0.23 | 0.63 | 0.02 |  | -15 | -0.41 | -0.34 | 0.07 | 0.015 | -15 | -1.19 |  | 0.086667 | 0.015 |  | -15 | 0.12 | -0.31 | 0.43 | 0.015 |  | -15 | 0.15 | 1e-06 | 0.15 | 0.015 | -15 | 0.48 | 0.083333 | 0.015 | -15 | 0.36 | 0.083333 | 0.015 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.015 | -15 | -0.7 | 0.086667 | 0.015 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.015 | -15 | -1.04 | 0.086667 | 0.015 | -15 | -1.14 | 0.083333 | 0.015 | -15 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.015 | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.015 | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.015
-10 | -0.46 | 0.09 | 0.55 | 0.505 |  | -10 | -0.34 | 0.24 | 0.58 | 0.02 |  | -10 | -0.32 | -0.27 | 0.05 | 0.02 | -10 | -0.94 |  | 0.086667 | 0.02 |  | -10 | 0.16 | -0.08 | 0.24 | 0.02 |  | -10 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 0.02 | -10 | 0.49 | 0.083333 | 0.02 | -10 | 0.38 | 0.083333 | 0.02 | -10 | 0.53 | 0.26333 | 0.02 | -10 | -0.51 | 0.086667 | 0.02 | -10 | 0.53 | 0.26333 | 0.02 | -10 | -0.84 | 0.086667 | 0.02 | -10 | -0.91 | 0.083333 | 0.02 | -10 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.02 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.02 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.02
1e-06 | -0.34 | 0.21 | 0.55 | 0.305 |  | 1e-06 | -0.22 | 0.28 | 0.5 | 0.02 |  | 1e-06 | -0.29 | -0.16 | 0.13 | 0.03 | 1e-06 | -0.3 |  | 0.086667 | 0.03 |  | 1e-06 | 0.14 | -0.04 | 0.18 | 0.03 |  | 1e-06 | 0.16 | 0.34 | 0.18 | 0.03 | 1e-06 | 0.43 | 0.083333 | 0.03 | 1e-06 | 0.39 | 0.083333 | 0.03 | 1e-06 | 0.51 | 0.26333 | 0.03 | 1e-06 | -0.27 | 0.086667 | 0.03 | 1e-06 | 0.51 | 0.26333 | 0.03 | 1e-06 | -0.57 | 0.086667 | 0.03 | 1e-06 | -0.51 | 0.083333 | 0.03 | 1e-06 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.03 | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.03 | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.03
2 | -0.31 | 0.23 | 0.54 | 0.275 |  | 2 | -0.19 | 0.29 | 0.48 | 0.02 |  | 2 | -0.27 | -0.14 | 0.13 | 0.035 | 2 | -0.62 |  | 0.086667 | 0.035 |  | 2 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.035 |  | 2 | 0.18 | 0.37 | 0.19 | 0.035 | 2 | 0.46 | 0.083333 | 0.035 | 2 | 0.38 | 0.083333 | 0.035 | 2 | 0.5 | 0.26333 | 0.035 | 2 | -0.3 | 0.086667 | 0.035 | 2 | 0.5 | 0.26333 | 0.035 | 2 | -0.56 | 0.086667 | 0.035 | 2 | -0.57 | 0.083333 | 0.035 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.035 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.035 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.035
8 | -0.23 | 0.3 | 0.53 | 0.17 |  | 8 | -0.12 | 0.31 | 0.43 | 0.02 |  | 8 | -0.16 | -0.09 | 0.07 | 0.04 | 8 | -0.34 |  | 0.086667 | 0.04 |  | 8 | 0.15 | 0.47 | 0.32 | 0.04 |  | 8 | 0.17 | 0.45 | 0.28 | 0.04 | 8 | 0.45 | 0.083333 | 0.04 | 8 | 0.37 | 0.083333 | 0.04 | 8 | 0.49 | 0.26333 | 0.04 | 8 | -0.06 | 0.086667 | 0.04 | 8 | 0.49 | 0.26333 | 0.04 | 8 | -0.3 | 0.086667 | 0.04 | 8 | -0.31 | 0.083333 | 0.04 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.04 | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.04
37 | 0.15 | 0.59 | 0.44 | 0.225 |  | 37 | 0.18 | 0.45 | 0.27 | 0.025 |  | 37 | -0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.065 | 37 | 0.56 |  | 0.086667 | 0.065 |  | 37 | 0.15 | 0.53 | 0.38 | 0.065 |  | 37 | 0.17 | 0.68 | 0.51 | 0.065 | 37 | 0.43 | 0.083333 | 0.065 | 37 | 0.33 | 0.083333 | 0.065 | 37 | 0.42 | 0.26333 | 0.065 | 37 | 0.69 | 0.086667 | 0.065 | 37 | 0.42 | 0.26333 | 0.065 | 37 | 0.47 | 0.086667 | 0.065 | 37 | 0.55 | 0.083333 | 0.065 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.065 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.065 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.065
44 | 0.24 | 0.65 | 0.41 | 0.29 |  | 44 | 0.25 | 0.49 | 0.24 | 0.025 |  | 44 | -0.18 | 0.03 | 0.21 | 0.07 | 44 | 0.69 |  | 0.086667 | 0.07 |  | 44 | 0.16 | 0.57 | 0.41 | 0.07 |  | 44 | 0.17 | 0.71 | 0.54 | 0.07 | 44 | 0.44 | 0.083333 | 0.07 | 44 | 0.33 | 0.083333 | 0.07 | 44 | 0.4 | 0.26333 | 0.07 | 44 | 0.78 | 0.086667 | 0.07 | 44 | 0.4 | 0.26333 | 0.07 | 44 | 0.56 | 0.086667 | 0.07 | 44 | 0.67 | 0.083333 | 0.07 | 44 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.07 | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.07 | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.07
50 | 0.31 | 0.69 | 0.38 | 0.35 |  | 50 | 0.3 | 0.52 | 0.22 | 0.025 |  | 50 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.075 | 50 | 0.76 |  | 0.086667 | 0.075 |  | 50 | 0.17 | 0.63 | 0.46 | 0.075 |  | 50 | 0.18 | 0.72 | 0.54 | 0.075 | 50 | 0.44 | 0.083333 | 0.075 | 50 | 0.34 | 0.083333 | 0.075 | 50 | 0.38 | 0.26333 | 0.075 | 50 | 0.84 | 0.086667 | 0.075 | 50 | 0.38 | 0.26333 | 0.075 | 50 | 0.62 | 0.086667 | 0.075 | 50 | 0.75 | 0.083333 | 0.075 | 50 | -1 | -0.7 | 0.3 | 0.075 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.075 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.075
100 | 0.79 | 0.88 | 0.09 | 0.535 |  | 100 | 0.59 | 0.71 | 0.12 | 0.01 |  | 100 | -0.12 | -0.13 | 0.01 | 0.1 | 100 | 0.68 |  | 0.086667 | 0.1 |  | 100 | 0.28 | 0.34 | 0.06 | 0.1 |  | 100 | 0.28 | 0.54 | 0.26 | 0.1 | 100 | 0.53 | 0.083333 | 0.1 | 100 | 0.46 | 0.083333 | 0.1 | 100 | 0.21 | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.65 | 0.086667 | 0.1 | 100 | 0.21 | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.39 | 0.086667 | 0.1 | 100 | 0.71 | 0.083333 | 0.1 | 100 | -1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.1 | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.1 | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.1
150 | 0.78 | 0.69 | 0.09 | 0.3 |  | 150 | 0.58 | 0.6 | 0.02 | 0.08 |  | 150 | -0.42 | -0.25 | 0.17 | 0.105 | 150 | -0.13 |  | 0.086667 | 0.105 |  | 150 | 0.49 | -0.04 | 0.53 | 0.105 |  | 150 | 0.47 | 0.1 | 0.37 | 0.105 | 150 | 0.7 | 0.083333 | 0.105 | 150 | 0.68 | 0.083333 | 0.105 | 150 | 1e-06 | 0.26333 | 0.105 | 150 | 0.06 | 0.086667 | 0.105 | 150 | 1e-06 | 0.26333 | 0.105 | 150 | -0.37 | 0.086667 | 0.105 | 150 | -0.11 | 0.083333 | 0.105 | 150 | -1.7 | -0.7 | 1 | 0.105 | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.105 | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.105
200 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.315 |  | 200 | 0.19 | -0.02 | 0.21 | 0.185 |  | 200 | -0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.095 | 200 | -0.84 |  | 0.086667 | 0.095 |  | 200 | 0.75 | 0.02 | 0.73 | 0.095 |  | 200 | 0.76 | -0.29 | 1.05 | 0.095 | 200 | 0.91 | 0.083333 | 0.095 | 200 | 0.9 | 0.083333 | 0.095 | 200 | -0.26 | 0.26333 | 0.095 | 200 | 0.09 | 0.086667 | 0.095 | 200 | -0.26 | 0.26333 | 0.095 | 200 | -0.74 | 0.086667 | 0.095 | 200 | -1.08 | 0.083333 | 0.095 | 200 | -0.9 | -0.6 | 0.3 | 0.095 | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.095 | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.095
CH 6 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi |  | CH 6 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi |  | CH 6 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | validasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | validasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | validasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | validasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | CH 6 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi | CH 6 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi | CH 6 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2022 | 2023 | DRIFT |  |  |  | 2022 | 2023 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  |  | 2022 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  | 2023 | DRIFT |  |  | 2023 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.63 | 0.09 | 0.72 | 0.11 |  | -20 | -0.43 | 0.34 | 0.77 | 0.09 |  | -20 | -0.62 | -0.45 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.37 |  | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | 0.11 | -0.58 | 0.69 | 1e-06 |  | -20 | 0.15 | -0.07 | 0.22 | 1e-06 | -20 | 0.48 | 0.08 | 1e-06 | -20 | 0.35 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | 0.58 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -0.91 | 0.09 | 1e-06 | -20 | 0.58 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.27 | 0.086667 | 1e-06 | -20 | -1.43 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | -0.56 | 0.13 | 0.69 | 0.6 |  | -15 | -0.37 | 0.33 | 0.7 | 0.035 |  | -15 | -0.5 | -0.38 | 0.12 | 0.025 | -15 | -1.14 |  | 0.086667 | 0.025 |  | -15 | 0.15 | 1e-06 | 0.15 | 0.025 |  | -15 | 0.18 | 1e-06 | 0.18 | 0.025 | -15 | 0.49 | 0.08 | 0.025 | -15 | 0.38 | 0.083333 | 0.025 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.025 | -15 | -0.65 | 0.09 | 0.025 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.025 | -15 | -1.01 | 0.086667 | 0.025 | -15 | -1.17 | 0.083333 | 0.025 | -15 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | 0.025 | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.025 | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.025
-10 | -0.49 | 0.17 | 0.66 | 0.48 |  | -10 | -0.31 | 0.32 | 0.63 | 0.035 |  | -10 | -0.41 | -0.31 | 0.1 | 0.03 | -10 | -0.9 |  | 0.086667 | 0.03 |  | -10 | 0.18 | -0.31 | 0.49 | 0.03 |  | -10 | 0.2 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | -10 | 0.5 | 0.08 | 0.03 | -10 | 0.4 | 0.083333 | 0.03 | -10 | 0.55 | 0.26333 | 0.03 | -10 | -0.46 | 0.09 | 0.03 | -10 | 0.55 | 0.26333 | 0.03 | -10 | -0.8 | 0.086667 | 0.03 | -10 | -0.94 | 0.083333 | 0.03 | -10 | -1.4 | -0.7 | 0.5 | 0.03 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.03 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.03
1e-06 | -0.35 | 0.26 | 0.61 | 0.27 |  | 1e-06 | -0.19 | 0.31 | 0.5 | 0.035 |  | 1e-06 | -0.34 | -0.21 | 0.13 | 0.04 | 1e-06 | -0.27 |  | 0.086667 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.16 | -0.08 | 0.24 | 0.04 |  | 1e-06 | 0.19 | 0.34 | 0.15 | 0.04 | 1e-06 | 0.45 | 0.08 | 0.04 | 1e-06 | 0.38 | 0.083333 | 0.04 | 1e-06 | 0.52 | 0.26333 | 0.04 | 1e-06 | -0.25 | 0.09 | 0.04 | 1e-06 | 0.52 | 0.26333 | 0.04 | 1e-06 | -0.61 | 0.086667 | 0.04 | 1e-06 | -0.53 | 0.083333 | 0.04 | 1e-06 | 0 | -0.7 | 0.7 | 0.04 | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.04 | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.04
2 | -0.32 | 0.28 | 0.6 | 0.225 |  | 2 | -0.17 | 0.31 | 0.48 | 0.035 |  | 2 | -0.33 | -0.19 | 0.14 | 0.04 | 2 | -0.57 |  | 0.086667 | 0.04 |  | 2 | 0.2 | -0.04 | 0.24 | 0.04 |  | 2 | 0.2 | 0.38 | 0.18 | 0.04 | 2 | 0.48 | 0.08 | 0.04 | 2 | 0.39 | 0.083333 | 0.04 | 2 | 0.51 | 0.26333 | 0.04 | 2 | -0.27 | 0.09 | 0.04 | 2 | 0.51 | 0.26333 | 0.04 | 2 | -0.5 | 0.086667 | 0.04 | 2 | -0.6 | 0.083333 | 0.04 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.04 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.04 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.04
8 | -0.24 | 0.33 | 0.57 | 0.12 |  | 8 | -0.1 | 0.32 | 0.42 | 0.035 |  | 8 | -0.21 | -0.14 | 0.07 | 0.045 | 8 | -0.3 |  | 0.086667 | 0.045 |  | 8 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | 0.045 |  | 8 | 0.19 | 0.47 | 0.28 | 0.045 | 8 | 0.47 | 0.08 | 0.045 | 8 | 0.37 | 0.083333 | 0.045 | 8 | 0.5 | 0.26333 | 0.045 | 8 | -0.03 | 0.09 | 0.045 | 8 | 0.5 | 0.26333 | 0.045 | 8 | -0.27 | 0.086667 | 0.045 | 8 | -0.34 | 0.083333 | 0.045 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.045 | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.045 | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.045
37 | 0.16 | 0.58 | 0.42 | 0.275 |  | 37 | 0.19 | 0.4 | 0.21 | 0.035 |  | 37 | -0.31 | -0.02 | 0.29 | 0.07 | 37 | 0.57 |  | 0.086667 | 0.07 |  | 37 | 0.18 | 0.48 | 0.3 | 0.07 |  | 37 | 0.18 | 0.74 | 0.56 | 0.07 | 37 | 0.45 | 0.08 | 0.07 | 37 | 0.33 | 0.083333 | 0.07 | 37 | 0.4 | 0.26333 | 0.07 | 37 | 0.7 | 0.09 | 0.07 | 37 | 0.4 | 0.26333 | 0.07 | 37 | 0.49 | 0.086667 | 0.07 | 37 | 0.56 | 0.083333 | 0.07 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.07 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.07 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.07
44 | 0.25 | 0.64 | 0.39 | 0.335 |  | 44 | 0.25 | 0.43 | 0.18 | 0.045 |  | 44 | -0.15 | -0.01 | 0.14 | 0.075 | 44 | 0.68 |  | 0.086667 | 0.075 |  | 44 | 0.18 | 0.54 | 0.36 | 0.075 |  | 44 | 0.18 | 0.77 | 0.59 | 0.075 | 44 | 0.46 | 0.08 | 0.075 | 44 | 0.33 | 0.083333 | 0.075 | 44 | 0.38 | 0.26333 | 0.075 | 44 | 0.79 | 0.09 | 0.075 | 44 | 0.38 | 0.26333 | 0.075 | 44 | 0.59 | 0.086667 | 0.075 | 44 | 0.7 | 0.083333 | 0.075 | 44 | -1 | -0.7 | 0.2 | 0.075 | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.075 | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.075
50 | 0.32 | 0.69 | 0.37 | 0.38 |  | 50 | 0.3 | 0.46 | 0.16 | 0.04 |  | 50 | 0.2 | -0.02 | 0.22 | 0.08 | 50 | 0.76 |  | 0.086667 | 0.08 |  | 50 | 0.19 | 0.58 | 0.39 | 0.08 |  | 50 | 0.19 | 0.78 | 0.59 | 0.08 | 50 | 0.46 | 0.08 | 0.08 | 50 | 0.34 | 0.083333 | 0.08 | 50 | 0.36 | 0.26333 | 0.08 | 50 | 0.84 | 0.09 | 0.08 | 50 | 0.36 | 0.26333 | 0.08 | 50 | 0.66 | 0.086667 | 0.08 | 50 | 0.79 | 0.083333 | 0.08 | 50 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.08 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.08
100 | 0.78 | 0.93 | 0.15 | 0.465 |  | 100 | 0.58 | 0.66 | 0.08 | 0.015 |  | 100 | 0.05 | -0.14 | 0.19 | 0.1 | 100 | 0.65 |  | 0.086667 | 0.1 |  | 100 | 0.29 | 0.61 | 0.32 | 0.1 |  | 100 | 0.28 | 0.62 | 0.34 | 0.1 | 100 | 0.53 | 0.08 | 0.1 | 100 | 0.46 | 0.083333 | 0.1 | 100 | 0.17 | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.63 | 0.09 | 0.1 | 100 | 0.17 | 0.26333 | 0.1 | 100 | 0.63 | 0.086667 | 0.1 | 100 | 0.87 | 0.083333 | 0.1 | 100 | -1.7 | -0.7 | 0.9 | 0.1 | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.1 | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.1
150 | 0.77 | 0.72 | 0.05 | 0.16 |  | 150 | 0.58 | 0.56 | 0.02 | 0.14 |  | 150 | -0.17 | -0.24 | 0.07 | 0.105 | 150 | -0.23 |  | 0.086667 | 0.105 |  | 150 | 0.47 | 0.3 | 0.17 | 0.105 |  | 150 | 0.48 | 0.17 | 0.31 | 0.105 | 150 | 0.69 | 0.08 | 0.105 | 150 | 0.68 | 0.083333 | 0.105 | 150 | -0.05 | 0.26333 | 0.105 | 150 | -0.04 | 0.09 | 0.105 | 150 | -0.05 | 0.26333 | 0.105 | 150 | -0.1 | 0.086667 | 0.105 | 150 | 0.07 | 0.083333 | 0.105 | 150 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.105 | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.105 | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.105
200 | 0.06 | -0.19 | 0.25 | 0.34 |  | 200 | 0.26 | -0.21 | 0.47 | 0.335 |  | 200 | 0.21 | 0.03 | 0.18 | 0.09 | 200 | -1.13 |  | 0.086667 | 0.09 |  | 200 | 0.71 | -0.08 | 0.79 | 0.09 |  | 200 | 0.75 | -0.24 | 0.99 | 0.09 | 200 | 0.92 | 0.08 | 0.09 | 200 | 0.91 | 0.083333 | 0.09 | 200 | -0.29 | 0.26333 | 0.09 | 200 | -0.26 | 0.09 | 0.09 | 200 | -0.29 | 0.26333 | 0.09 | 200 | -0.93 | 0.086667 | 0.09 | 200 | -1.1 | 0.083333 | 0.09 | 200 | 0 | -0.6 | 0.3 | 0.09 | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.09 | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.09
CH 7 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi |  | CH 7 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi |  | CH 7 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | validasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | validasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | validasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | validasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | CH 7 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi | CH 7 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi | CH 7 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2022 | 2023 | DRIFT |  |  |  | 2022 | 2023 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  |  | 2022 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  | 2023 | DRIFT |  |  | 2023 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.57 | -0.05 | 0.52 | 0.1 |  | -20 | -0.49 | 0.3 | 0.79 | 0.09 |  | -20 | -0.67 | -0.36 | 0.31 | 1e-06 | -20 | -1.33 |  | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.13 | -0.52 | 0.65 | 1e-06 |  | -20 | 0.16 | -0.09 | 0.25 | 1e-06 | -20 | 0.45 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | 0.37 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | 0.54 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -0.91 | 0.09 | 1e-06 | -20 | 0.54 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.3 | 0.086667 | 1e-06 | -20 | -1.34 | 0.09 | 1e-06 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | -0.52 | 0 | 0.18667 | 0.475 |  | -15 | -0.42 | 0.29 | 0.71 | 0.055 |  | -15 | -0.53 | -0.3 | 0.23 | 0.04 | -15 | -1.1 |  | 0.083333 | 0.04 |  | -15 | 0.18 | 0 | 0.086667 | 0.04 |  | -15 | 0.2 | 1e-06 | 0.2 | 0.04 | -15 | 0.46 | 0.083333 | 0.04 | -15 | 0.39 | 0.083333 | 0.04 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.04 | -15 | -0.66 | 0.09 | 0.04 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.04 | -15 | -1.05 | 0.086667 | 0.04 | -15 | -1.05 | 0.09 | 0.04 | -15 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | 0.04 | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.04 | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.04
-10 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.405 |  | -10 | -0.35 | 0.29 | 0.64 | 0.055 |  | -10 | -0.44 | -0.25 | 0.19 | 0.045 | -10 | -0.85 |  | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | 0.21 | -0.23 | 0.44 | 0.045 |  | -10 | 0.2 | 0.12 | 0.08 | 0.045 | -10 | 0.47 | 0.083333 | 0.045 | -10 | 0.4 | 0.083333 | 0.045 | -10 | 0.52 | 0.26333 | 0.045 | -10 | -0.47 | 0.09 | 0.045 | -10 | 0.52 | 0.26333 | 0.045 | -10 | -0.84 | 0.086667 | 0.045 | -10 | -0.81 | 0.09 | 0.045 | -10 | -1.4 | -0.7 | 0.5 | 0.045 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.045 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.045
1e-06 | -0.33 | 0.16 | 0.49 | 0.265 |  | 1e-06 | -0.22 | 0.3 | 0.52 | 0.055 |  | 1e-06 | -0.36 | -0.16 | 0.2 | 0.06 | 1e-06 | -0.28 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 1e-06 | 0.18 | 0.01 | 0.17 | 0.06 |  | 1e-06 | 0.21 | 0.29 | 0.08 | 0.06 | 1e-06 | 0.44 | 0.083333 | 0.06 | 1e-06 | 0.39 | 0.083333 | 0.06 | 1e-06 | 0.5 | 0.26333 | 0.06 | 1e-06 | -0.25 | 0.09 | 0.06 | 1e-06 | 0.5 | 0.26333 | 0.06 | 1e-06 | -0.58 | 0.086667 | 0.06 | 1e-06 | -0.46 | 0.09 | 0.06 | 1e-06 | 0 | -0.7 | 0.7 | 0.06 | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.06 | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.06
2 | -0.3 | 0.18 | 0.48 | 0.24 |  | 2 | -0.19 | 0.3 | 0.49 | 0.055 |  | 2 | -0.33 | -0.15 | 0.18 | 0.06 | 2 | -0.49 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 2 | 0.23 | 0.05 | 0.18 | 0.06 |  | 2 | 0.23 | 0.33 | 0.1 | 0.06 | 2 | 0.46 | 0.083333 | 0.06 | 2 | 0.4 | 0.083333 | 0.06 | 2 | 0.5 | 0.26333 | 0.06 | 2 | -0.28 | 0.09 | 0.06 | 2 | 0.5 | 0.26333 | 0.06 | 2 | -0.54 | 0.086667 | 0.06 | 2 | -0.56 | 0.09 | 0.06 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.06 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.06 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.06
8 | -0.23 | 0.25 | 0.48 | 0.16 |  | 8 | -0.12 | 0.32 | 0.44 | 0.055 |  | 8 | -0.21 | -0.11 | 0.1 | 0.07 | 8 | -0.26 |  | 0.083333 | 0.07 |  | 8 | 0.22 | 0.18 | 0.04 | 0.07 |  | 8 | 0.22 | 0.41 | 0.19 | 0.07 | 8 | 0.46 | 0.083333 | 0.07 | 8 | 0.38 | 0.083333 | 0.07 | 8 | 0.48 | 0.26333 | 0.07 | 8 | -0.04 | 0.09 | 0.07 | 8 | 0.48 | 0.26333 | 0.07 | 8 | -0.3 | 0.086667 | 0.07 | 8 | -0.29 | 0.09 | 0.07 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.07 | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.07
37 | 0.15 | 0.54 | 0.39 | 0.175 |  | 37 | 0.2 | 0.43 | 0.23 | 0.055 |  | 37 | -0.09 | -0.04 | 0.05 | 0.095 | 37 | 0.55 |  | 0.083333 | 0.095 |  | 37 | 0.19 | 0.59 | 0.4 | 0.095 |  | 37 | 0.21 | 0.67 | 0.46 | 0.095 | 37 | 0.46 | 0.083333 | 0.095 | 37 | 0.33 | 0.083333 | 0.095 | 37 | 0.41 | 0.26333 | 0.095 | 37 | 0.7 | 0.09 | 0.095 | 37 | 0.41 | 0.26333 | 0.095 | 37 | 0.5 | 0.086667 | 0.095 | 37 | 0.6 | 0.09 | 0.095 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.095 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.095 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.095
44 | 0.24 | 0.6 | 0.36 | 0.245 |  | 44 | 0.26 | 0.46 | 0.2 | 0.05 |  | 44 | -0.11 | -0.04 | 0.07 | 0.065 | 44 | 0.67 |  | 0.083333 | 0.065 |  | 44 | 0.2 | 0.66 | 0.46 | 0.065 |  | 44 | 0.21 | 0.7 | 0.49 | 0.065 | 44 | 0.47 | 0.083333 | 0.065 | 44 | 0.33 | 0.083333 | 0.065 | 44 | 0.39 | 0.26333 | 0.065 | 44 | 0.79 | 0.09 | 0.065 | 44 | 0.39 | 0.26333 | 0.065 | 44 | 0.61 | 0.086667 | 0.065 | 44 | 0.72 | 0.09 | 0.065 | 44 | -1 | -0.7 | 0.2 | 0.065 | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.065 | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.065
50 | 0.31 | 0.65 | 0.34 | 0.305 |  | 50 | 0.31 | 0.49 | 0.18 | 0.04 |  | 50 | 0.25 | -0.05 | 0.3 | 0.105 | 50 | 0.75 |  | 0.083333 | 0.105 |  | 50 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.105 |  | 50 | 0.22 | 0.71 | 0.49 | 0.105 | 50 | 0.47 | 0.083333 | 0.105 | 50 | 0.33 | 0.083333 | 0.105 | 50 | 0.37 | 0.26333 | 0.105 | 50 | 0.84 | 0.09 | 0.105 | 50 | 0.37 | 0.26333 | 0.105 | 50 | 0.68 | 0.086667 | 0.105 | 50 | 0.8 | 0.09 | 0.105 | 50 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.105 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.105 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.105
100 | 0.77 | 0.91 | 0.14 | 0.55 |  | 100 | 0.57 | 0.7 | 0.13 | 0.005 |  | 100 | 0.18 | -0.19 | 0.37 | 0.13 | 100 | 0.79 |  | 0.083333 | 0.13 |  | 100 | 0.29 | 0.73 | 0.44 | 0.13 |  | 100 | 0.32 | 0.58 | 0.26 | 0.13 | 100 | 0.58 | 0.083333 | 0.13 | 100 | 0.42 | 0.083333 | 0.13 | 100 | 0.2 | 0.26333 | 0.13 | 100 | 0.6 | 0.09 | 0.13 | 100 | 0.2 | 0.26333 | 0.13 | 100 | 0.63 | 0.086667 | 0.13 | 100 | 0.68 | 0.09 | 0.13 | 100 | -1.7 | -0.7 | 0.9 | 0.13 | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.13 | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.13
150 | 0.77 | 0.71 | 0.06 | 0.33 |  | 150 | 0.55 | 0.6 | 0.05 | 0.075 |  | 150 | 0.05 | -0.27 | 0.32 | 0.125 | 150 | 0.06 |  | 0.083333 | 0.125 |  | 150 | 0.47 | 0.38 | 0.09 | 0.125 |  | 150 | 0.52 | 0.19 | 0.33 | 0.125 | 150 | 0.76 | 0.083333 | 0.125 | 150 | 0.62 | 0.083333 | 0.125 | 150 | -0.02 | 0.26333 | 0.125 | 150 | -0.1 | 0.09 | 0.125 | 150 | -0.02 | 0.26333 | 0.125 | 150 | -0.07 | 0.086667 | 0.125 | 150 | -0.3 | 0.09 | 0.125 | 150 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.125 | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.125 | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.125
200 | 0.02 | -0.13 | 0.15 | 0.51 |  | 200 | 0.24 | -0.12 | 0.36 | 0.175 |  | 200 | 0.51 | 0.04 | 0.47 | 0.095 | 200 | -0.9 |  | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | 0.7 | -0.04 | 0.74 | 0.095 |  | 200 | 0.76 | -0.16 | 0.92 | 0.095 | 200 | 0.98 | 0.083333 | 0.095 | 200 | 0.83 | 0.083333 | 0.095 | 200 | -0.28 | 0.26333 | 0.095 | 200 | -0.31 | 0.09 | 0.095 | 200 | -0.28 | 0.26333 | 0.095 | 200 | -0.74 | 0.086667 | 0.095 | 200 | -1.43 | 0.09 | 0.095 | 200 | 0 | -0.6 | 0.3 | 0.095 | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.095 | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.095
CH 8 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi |  | CH 8 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi |  | CH 8 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | validasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | validasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | validasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | validasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | CH 8 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi | CH 8 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi | CH 8 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
| 2022 | 2023 | DRIFT |  |  |  | 2022 | 2023 | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  |  | 2022 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  | 2023 | DRIFT |  |  | 2023 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | -0.65 | -0.03 | 0.62 | 0.08 |  | -20 | -0.47 | 0.32 | 0.79 | 0.1 |  | -20 | -0.6 | -0.43 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.31 |  | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | 0.19 | -0.63 | 0.82 | 1e-06 |  | -20 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 1e-06 | -20 | 0.46 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | 0.36 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | 0.52 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -0.95 | 0.09 | 1e-06 | -20 | 0.52 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.22 | 0.086667 | 1e-06 | -20 | -1.36 | 0.093333 | 1e-06 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | -0.57 | 0.03 | 0.6 | 0.53 |  | -15 | -0.4 | 0.31 | 0.71 | 0.035 |  | -15 | -0.47 | -0.37 | 0.1 | 0.04 | -15 | -1.07 |  | 0.086667 | 0.04 |  | -15 | 0.23 | 0 | 0.086667 | 0.04 |  | -15 | 0.23 | 1e-06 | 0.23 | 0.04 | -15 | 0.47 | 0.083333 | 0.04 | -15 | 0.38 | 0.083333 | 0.04 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.04 | -15 | -0.69 | 0.09 | 0.04 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.04 | -15 | -0.97 | 0.086667 | 0.04 | -15 | -1.09 | 0.093333 | 0.04 | -15 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | 0.04 | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.04 | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.04
-10 | -0.5 | 0.09 | 0.59 | 0.45 |  | -10 | -0.34 | 0.3 | 0.64 | 0.035 |  | -10 | -0.39 | -0.31 | 0.08 | 0.045 | -10 | -0.82 |  | 0.086667 | 0.045 |  | -10 | 0.26 | -0.31 | 0.57 | 0.045 |  | -10 | 0.25 | 0.13 | 0.12 | 0.045 | -10 | 0.48 | 0.083333 | 0.045 | -10 | 0.4 | 0.083333 | 0.045 | -10 | 0.5 | 0.26333 | 0.045 | -10 | -0.49 | 0.09 | 0.045 | -10 | 0.5 | 0.26333 | 0.045 | -10 | -0.77 | 0.086667 | 0.045 | -10 | -0.85 | 0.093333 | 0.045 | -10 | -1.4 | -0.7 | 0.5 | 0.045 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.045 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.045
1e-06 | -0.36 | 0.21 | 0.57 | 0.305 |  | 1e-06 | -0.21 | 0.31 | 0.52 | 0.04 |  | 1e-06 | -0.33 | -0.21 | 0.12 | 0.055 | 1e-06 | -0.29 |  | 0.086667 | 0.055 |  | 1e-06 | 0.22 | -0.05 | 0.27 | 0.055 |  | 1e-06 | 0.21 | 0.32 | 0.11 | 0.055 | 1e-06 | 0.46 | 0.083333 | 0.055 | 1e-06 | 0.39 | 0.083333 | 0.055 | 1e-06 | 0.48 | 0.26333 | 0.055 | 1e-06 | -0.27 | 0.09 | 0.055 | 1e-06 | 0.48 | 0.26333 | 0.055 | 1e-06 | -0.56 | 0.086667 | 0.055 | 1e-06 | -0.5 | 0.093333 | 0.055 | 1e-06 | 0 | -0.7 | 0.7 | 0.055 | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.055 | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.055
2 | -0.33 | 0.24 | 0.57 | 0.275 |  | 2 | -0.19 | 0.31 | 0.5 | 0.04 |  | 2 | -0.31 | -0.2 | 0.11 | 0.055 | 2 | -0.51 |  | 0.086667 | 0.055 |  | 2 | 0.27 | 0 | 0.086667 | 0.055 |  | 2 | 0.25 | 0.35 | 0.1 | 0.055 | 2 | 0.48 | 0.083333 | 0.055 | 2 | 0.4 | 0.083333 | 0.055 | 2 | 0.48 | 0.26333 | 0.055 | 2 | -0.27 | 0.09 | 0.055 | 2 | 0.48 | 0.26333 | 0.055 | 2 | -0.51 | 0.086667 | 0.055 | 2 | -0.58 | 0.093333 | 0.055 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.055 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.055 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.055
8 | -0.24 | 0.3 | 0.54 | 0.19 |  | 8 | -0.12 | 0.32 | 0.44 | 0.04 |  | 8 | -0.18 | -0.16 | 0.02 | 0.06 | 8 | -0.26 |  | 0.086667 | 0.06 |  | 8 | 0.25 | 0.13 | 0.12 | 0.06 |  | 8 | 0.24 | 0.44 | 0.2 | 0.06 | 8 | 0.48 | 0.083333 | 0.06 | 8 | 0.38 | 0.083333 | 0.06 | 8 | 0.46 | 0.26333 | 0.06 | 8 | -0.03 | 0.09 | 0.06 | 8 | 0.46 | 0.26333 | 0.06 | 8 | -0.26 | 0.086667 | 0.06 | 8 | -0.3 | 0.093333 | 0.06 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.06 | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.06
37 | 0.16 | 0.59 | 0.43 | 0.2 |  | 37 | 0.19 | 0.42 | 0.23 | 0.04 |  | 37 | -0.14 | -0.05 | 0.09 | 0.08 | 37 | 0.58 |  | 0.086667 | 0.08 |  | 37 | 0.22 | 0.59 | 0.37 | 0.08 |  | 37 | 0.23 | 0.72 | 0.49 | 0.08 | 37 | 0.47 | 0.083333 | 0.08 | 37 | 0.33 | 0.083333 | 0.08 | 37 | 0.39 | 0.26333 | 0.08 | 37 | 0.72 | 0.09 | 0.08 | 37 | 0.39 | 0.26333 | 0.08 | 37 | 0.49 | 0.086667 | 0.08 | 37 | 0.61 | 0.093333 | 0.08 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.08 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.08
44 | 0.25 | 0.64 | 0.39 | 0.29 |  | 44 | 0.26 | 0.46 | 0.2 | 0.065 |  | 44 | -0.18 | -0.04 | 0.14 | 0.06 | 44 | 0.7 |  | 0.086667 | 0.06 |  | 44 | 0.21 | 0.66 | 0.45 | 0.06 |  | 44 | 0.23 | 0.75 | 0.52 | 0.06 | 44 | 0.48 | 0.083333 | 0.06 | 44 | 0.33 | 0.083333 | 0.06 | 44 | 0.37 | 0.26333 | 0.06 | 44 | 0.82 | 0.09 | 0.06 | 44 | 0.37 | 0.26333 | 0.06 | 44 | 0.57 | 0.086667 | 0.06 | 44 | 0.73 | 0.093333 | 0.06 | 44 | -1 | -0.7 | 0.2 | 0.06 | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.06 | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.06
50 | 0.32 | 0.69 | 0.37 | 0.355 |  | 50 | 0.31 | 0.49 | 0.18 | 0.07 |  | 50 | 0.2 | -0.05 | 0.25 | 0.09 | 50 | 0.79 |  | 0.086667 | 0.09 |  | 50 | 0.21 | 0.7 | 0.49 | 0.09 |  | 50 | 0.23 | 0.77 | 0.54 | 0.09 | 50 | 0.48 | 0.083333 | 0.09 | 50 | 0.34 | 0.083333 | 0.09 | 50 | 0.35 | 0.26333 | 0.09 | 50 | 0.87 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.35 | 0.26333 | 0.09 | 50 | 0.62 | 0.086667 | 0.09 | 50 | 0.81 | 0.093333 | 0.09 | 50 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.09 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.09 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.09
100 | 0.75 | 0.88 | 0.13 | 0.76 |  | 100 | 0.61 | 0.69 | 0.08 | 0.05 |  | 100 | -0.13 | -0.17 | 0.04 | 0.105 | 100 | 0.82 |  | 0.086667 | 0.105 |  | 100 | 0.28 | 0.72 | 0.44 | 0.105 |  | 100 | 0.33 | 0.61 | 0.28 | 0.105 | 100 | 0.58 | 0.083333 | 0.105 | 100 | 0.43 | 0.083333 | 0.105 | 100 | 0.19 | 0.26333 | 0.105 | 100 | 0.71 | 0.09 | 0.105 | 100 | 0.19 | 0.26333 | 0.105 | 100 | 0.31 | 0.086667 | 0.105 | 100 | 0.66 | 0.093333 | 0.105 | 100 | -1.7 | -0.7 | 0.9 | 0.105 | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.105 | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.105
150 | 0.71 | 0.66 | 0.05 | 0.735 |  | 150 | 0.57 | 0.6 | 0.03 | 0.035 |  | 150 | -0.68 | -0.26 | 0.42 | 0.11 | 150 | 0.09 |  | 0.086667 | 0.11 |  | 150 | 0.44 | 0.34 | 0.1 | 0.11 |  | 150 | 0.51 | 0.16 | 0.35 | 0.11 | 150 | 0.74 | 0.083333 | 0.11 | 150 | 0.62 | 0.083333 | 0.11 | 150 | -0.02 | 0.26333 | 0.11 | 150 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 150 | -0.02 | 0.26333 | 0.11 | 150 | -0.57 | 0.086667 | 0.11 | 150 | -0.22 | 0.093333 | 0.11 | 150 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.11 | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.11 | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.11
200 | -0.06 | -0.09 | 0.03 | 0.1 |  | 200 | 0.11 | -0.13 | 0.24 | 0.18 |  | 200 | -0.38 | -0.03 | 0.35 | 0.095 | 200 | -0.86 |  | 0.086667 | 0.095 |  | 200 | 0.67 | -0.12 | 0.79 | 0.095 |  | 200 | 0.76 | -0.25 | 1.01 | 0.095 | 200 | 0.96 | 0.083333 | 0.095 | 200 | 0.82 | 0.083333 | 0.095 | 200 | -0.26 | 0.26333 | 0.095 | 200 | -0.06 | 0.09 | 0.095 | 200 | -0.26 | 0.26333 | 0.095 | 200 | -1.06 | 0.086667 | 0.095 | 200 | -0.93 | 0.093333 | 0.095 | 200 | 0 | -0.6 | 0.3 | 0.095 | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.095 | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.095
CH 9 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi |  | CH 9 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi |  | CH 9 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | validasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | validasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | validasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | validasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | CH 9 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi | CH 9 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi | CH 9 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
|  |  | DRIFT | [5 empty] | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  |  | 2022 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  | 2023 | DRIFT |  |  | 2023 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -20 | 1e-06 | -0.45 | 0.45 |  | -20 | -1.4 |  | 0.083333 | 1e-06 |  | -20 | 0.2 |  | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | 0.19 |  | 0.09 | 1e-06 | -20 | 0.44 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | 0.36 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | 0.5 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.11 | 0.093333 | 1e-06 | -20 | 0.5 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.26 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | -1.42 | 0.09 | 1e-06 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -15 | 1e-06 | -0.38 | 0.38 |  | -15 | -1.15 |  | 0.083333 | 0.04 |  | -15 | 0.24 |  | 0.086667 | 0.04 |  | -15 | 0.24 |  | 0.09 | 0.04 | -15 | 0.45 | 0.083333 | 0.04 | -15 | 0.38 | 0.083333 | 0.04 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.04 | -15 | -0.83 | 0.093333 | 0.04 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.04 | -15 | -1 | 0.083333 | 0.04 | -15 | -1.14 | 0.09 | 0.04 | -15 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | 0.04 | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.04 | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.04
-10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -10 | 1e-06 | -0.32 | 0.32 |  | -10 | -0.9 |  | 0.083333 | 0.045 |  | -10 | 0.27 |  | 0.086667 | 0.045 |  | -10 | 0.26 |  | 0.09 | 0.045 | -10 | 0.46 | 0.083333 | 0.045 | -10 | 0.39 | 0.083333 | 0.045 | -10 | 0.48 | 0.26333 | 0.045 | -10 | -0.6 | 0.093333 | 0.045 | -10 | 0.48 | 0.26333 | 0.045 | -10 | -0.78 | 0.083333 | 0.045 | -10 | -0.89 | 0.09 | 0.045 | -10 | -1.4 | -0.7 | 0.5 | 0.045 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.045 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.045
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | -0.21 | 0.21 |  | 1e-06 | -0.36 |  | 0.083333 | 0.055 |  | 1e-06 | 0.22 |  | 0.086667 | 0.055 |  | 1e-06 | 0.21 |  | 0.09 | 0.055 | 1e-06 | 0.46 | 0.083333 | 0.055 | 1e-06 | 0.38 | 0.083333 | 0.055 | 1e-06 | 0.47 | 0.26333 | 0.055 | 1e-06 | -0.34 | 0.093333 | 0.055 | 1e-06 | 0.47 | 0.26333 | 0.055 | 1e-06 | -0.55 | 0.083333 | 0.055 | 1e-06 | -0.54 | 0.09 | 0.055 | 1e-06 | 0 | -0.7 | 0.7 | 0.055 | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.055 | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.055
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 |  | 2 | -0.53 |  | 0.083333 | 0.055 |  | 2 | 0.26 |  | 0.086667 | 0.055 |  | 2 | 0.25 |  | 0.09 | 0.055 | 2 | 0.49 | 0.083333 | 0.055 | 2 | 0.4 | 0.083333 | 0.055 | 2 | 0.47 | 0.26333 | 0.055 | 2 | -0.36 | 0.093333 | 0.055 | 2 | 0.47 | 0.26333 | 0.055 | 2 | -0.53 | 0.083333 | 0.055 | 2 | -0.62 | 0.09 | 0.055 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.055 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.055 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.055
8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 8 | 1e-06 | -0.15 | 0.15 |  | 8 | -0.28 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 8 | 0.25 |  | 0.086667 | 0.06 |  | 8 | 0.25 |  | 0.09 | 0.06 | 8 | 0.49 | 0.083333 | 0.06 | 8 | 0.38 | 0.083333 | 0.06 | 8 | 0.46 | 0.26333 | 0.06 | 8 | -0.09 | 0.093333 | 0.06 | 8 | 0.46 | 0.26333 | 0.06 | 8 | -0.27 | 0.083333 | 0.06 | 8 | -0.34 | 0.09 | 0.06 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.06 | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.06
37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 37 | 1e-06 | -0.04 | 0.040001 |  | 37 | 0.6 |  | 0.083333 | 0.08 |  | 37 | 0.24 |  | 0.086667 | 0.08 |  | 37 | 0.26 |  | 0.09 | 0.08 | 37 | 0.51 | 0.083333 | 0.08 | 37 | 0.34 | 0.083333 | 0.08 | 37 | 0.4 | 0.26333 | 0.08 | 37 | 0.79 | 0.093333 | 0.08 | 37 | 0.4 | 0.26333 | 0.08 | 37 | 0.52 | 0.083333 | 0.08 | 37 | 0.57 | 0.09 | 0.08 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.08 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.08
44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 44 | 1e-06 | -0.04 | 0.040001 |  | 44 | 0.74 |  | 0.083333 | 0.06 |  | 44 | 0.24 |  | 0.086667 | 0.06 |  | 44 | 0.26 |  | 0.09 | 0.06 | 44 | 0.51 | 0.083333 | 0.06 | 44 | 0.34 | 0.083333 | 0.06 | 44 | 0.38 | 0.26333 | 0.06 | 44 | 0.91 | 0.093333 | 0.06 | 44 | 0.38 | 0.26333 | 0.06 | 44 | 0.6 | 0.083333 | 0.06 | 44 | 0.7 | 0.09 | 0.06 | 44 | -1 | -0.7 | 0.2 | 0.06 | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.06 | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.06
50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 50 | 1e-06 | -0.04 | 0.040001 |  | 50 | 0.83 |  | 0.083333 | 0.09 |  | 50 | 0.24 |  | 0.086667 | 0.09 |  | 50 | 0.27 |  | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.52 | 0.083333 | 0.09 | 50 | 0.34 | 0.083333 | 0.09 | 50 | 0.37 | 0.26333 | 0.09 | 50 | 0.99 | 0.093333 | 0.09 | 50 | 0.37 | 0.26333 | 0.09 | 50 | 0.65 | 0.083333 | 0.09 | 50 | 0.77 | 0.09 | 0.09 | 50 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.09 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.09 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.09
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 100 | 1e-06 | -0.17 | 0.17 |  | 100 | 0.95 |  | 0.083333 | 0.105 |  | 100 | 0.33 |  | 0.086667 | 0.105 |  | 100 | 0.36 |  | 0.09 | 0.105 | 100 | 0.61 | 0.083333 | 0.105 | 100 | 0.44 | 0.083333 | 0.105 | 100 | 0.2 | 0.26333 | 0.105 | 100 | 1.02 | 0.093333 | 0.105 | 100 | 0.2 | 0.26333 | 0.105 | 100 | 0.37 | 0.083333 | 0.105 | 100 | 0.67 | 0.09 | 0.105 | 100 | -1.7 | -0.7 | 0.9 | 0.105 | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.105 | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.105
150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 150 | 1e-06 | -0.28 | 0.28 |  | 150 | 0.34 |  | 0.083333 | 0.11 |  | 150 | 0.51 |  | 0.086667 | 0.11 |  | 150 | 0.54 |  | 0.09 | 0.11 | 150 | 0.77 | 0.083333 | 0.11 | 150 | 0.62 | 0.083333 | 0.11 | 150 | -0.01 | 0.26333 | 0.11 | 150 | 0.63 | 0.093333 | 0.11 | 150 | -0.01 | 0.26333 | 0.11 | 150 | -0.35 | 0.083333 | 0.11 | 150 | -0.12 | 0.09 | 0.11 | 150 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.11 | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.11 | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.11
200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 200 | 1e-06 | 0 | 0.093333 |  | 200 | -0.41 |  | 0.083333 | 0.095 |  | 200 | 0.74 |  | 0.086667 | 0.095 |  | 200 | 0.81 |  | 0.09 | 0.095 | 200 | 1.02 | 0.083333 | 0.095 | 200 | 0.83 | 0.083333 | 0.095 | 200 | -0.29 | 0.26333 | 0.095 | 200 | 0.8 | 0.093333 | 0.095 | 200 | -0.29 | 0.26333 | 0.095 | 200 | -0.36 | 0.083333 | 0.095 | 200 | -0.65 | 0.09 | 0.095 | 200 | 0 | -0.6 | 0.3 | 0.095 | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.095 | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.095
CH 10 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | validasi |  | CH 10 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | validasi |  | CH 10 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | validasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | validasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | validasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | validasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  | validasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  | validasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  | validasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  | validasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  | validasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  | validasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 |  | validasi | CH 10 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  |  | validasi | CH 10 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  |  | validasi | CH 10 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  |  | validasi
|  |  | DRIFT | [5 empty] | DRIFT |  |  |  | 2021 | 2023 | DRIFT |  |  | 2022 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 |  | DRIFT |  |  |  | 2023 | 2021 | DRIFT |  |  | 2023 | DRIFT |  |  | 2023 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2021 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | DRIFT |  |  | 2022 | 2020 | DRIFT |  |  | 2021 | 2019 | DRIFT |  |  | 2021 | 2020 | DRIFT
-20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -20 | 1e-06 | -0.46 | 0.46 | 1e-06 | -20 | -1.35 |  | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | 0.21 |  | 0.086667 | 1e-06 |  | -20 | 0.22 |  | 0.093333 | 1e-06 | -20 | 0.44 | 0.08 | 1e-06 | -20 | 0.34 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | 0.47 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.09 | 0.09 | 1e-06 | -20 | 0.47 | 0.26333 | 1e-06 | -20 | -1.22 | 0.083333 | 1e-06 | -20 | -1.34 | 0.09 | 1e-06 | -20 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 1e-06 | -20 | -0.15 | -0.32 | 0.17 | 1e-06 | -20 | -1.8 | -0.51 | 1.29 | 1e-06
-15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -15 | 1e-06 | -0.39 | 0.39 | 0.04 | -15 | -1.11 |  | 0.086667 | 0.04 |  | -15 | 0.25 |  | 0.086667 | 0.04 |  | -15 | 0.26 |  | 0.093333 | 0.04 | -15 | 0.45 | 0.08 | 0.04 | -15 | 0.35 | 0.083333 | 0.04 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.04 | -15 | -0.81 | 0.09 | 0.04 | -15 | 1e-06 | 0.26333 | 0.04 | -15 | -0.96 | 0.083333 | 0.04 | -15 | -1.06 | 0.09 | 0.04 | -15 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | 0.04 | -15 | -0.1 | -0.24 | 0.14 | 0.04 | -15 | -1.52 | -0.39 | 1.13 | 0.04
-10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | -10 | 1e-06 | -0.32 | 0.32 | 0.045 | -10 | -0.87 |  | 0.086667 | 0.045 |  | -10 | 0.28 |  | 0.086667 | 0.045 |  | -10 | 0.28 |  | 0.093333 | 0.045 | -10 | 0.46 | 0.08 | 0.045 | -10 | 0.36 | 0.083333 | 0.045 | -10 | 0.46 | 0.26333 | 0.045 | -10 | -0.59 | 0.09 | 0.045 | -10 | 0.46 | 0.26333 | 0.045 | -10 | -0.75 | 0.083333 | 0.045 | -10 | -0.81 | 0.09 | 0.045 | -10 | -1.4 | -0.7 | 0.5 | 0.045 | -10 | -0.05 | -0.18 | 0.13 | 0.045 | -10 | -1.26 | -0.28 | 0.98 | 0.045
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | -0.22 | 0.22 | 0.055 | 1e-06 | -0.36 |  | 0.086667 | 0.055 |  | 1e-06 | 0.26 |  | 0.086667 | 0.055 |  | 1e-06 | 0.24 |  | 0.093333 | 0.055 | 1e-06 | 0.46 | 0.08 | 0.055 | 1e-06 | 0.36 | 0.083333 | 0.055 | 1e-06 | 0.45 | 0.26333 | 0.055 | 1e-06 | -0.34 | 0.09 | 0.055 | 1e-06 | 0.45 | 0.26333 | 0.055 | 1e-06 | -0.53 | 0.083333 | 0.055 | 1e-06 | -0.52 | 0.09 | 0.055 | 1e-06 | 0 | -0.7 | 0.7 | 0.055 | 1e-06 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.055 | 1e-06 | -0.79 | -0.08 | 0.71 | 0.055
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 | 0.055 | 2 | -0.51 |  | 0.086667 | 0.055 |  | 2 | 0.31 |  | 0.086667 | 0.055 |  | 2 | 0.28 |  | 0.093333 | 0.055 | 2 | 0.48 | 0.08 | 0.055 | 2 | 0.38 | 0.083333 | 0.055 | 2 | 0.44 | 0.26333 | 0.055 | 2 | -0.37 | 0.09 | 0.055 | 2 | 0.44 | 0.26333 | 0.055 | 2 | -0.47 | 0.083333 | 0.055 | 2 | -0.58 | 0.09 | 0.055 | 2 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.055 | 2 | 0.04 | -0.04 | 0.08 | 0.055 | 2 | -0.7 | -0.05 | 0.65 | 0.055
8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 8 | 1e-06 | -0.15 | 0.15 | 0.06 | 8 | -0.26 |  | 0.086667 | 0.06 |  | 8 | 0.29 |  | 0.086667 | 0.06 |  | 8 | 0.28 |  | 0.093333 | 0.06 | 8 | 0.49 | 0.08 | 0.06 | 8 | 0.37 | 0.083333 | 0.06 | 8 | 0.43 | 0.26333 | 0.06 | 8 | -0.09 | 0.09 | 0.06 | 8 | 0.43 | 0.26333 | 0.06 | 8 | -0.24 | 0.083333 | 0.06 | 8 | -0.31 | 0.09 | 0.06 | 8 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.06 | 8 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 8 | -0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.06
37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 37 | 1e-06 | -0.03 | 0.030001 | 0.08 | 37 | 0.63 |  | 0.086667 | 0.08 |  | 37 | 0.27 |  | 0.086667 | 0.08 |  | 37 | 0.29 |  | 0.093333 | 0.08 | 37 | 0.52 | 0.08 | 0.08 | 37 | 0.35 | 0.083333 | 0.08 | 37 | 0.37 | 0.26333 | 0.08 | 37 | 0.81 | 0.09 | 0.08 | 37 | 0.37 | 0.26333 | 0.08 | 37 | 0.5 | 0.083333 | 0.08 | 37 | 0.57 | 0.09 | 0.08 | 37 | 0 | -0.6 | 0.2 | 0.08 | 37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 37 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.08
44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 44 | 1e-06 | -0.03 | 0.030001 | 0.06 | 44 | 0.77 |  | 0.086667 | 0.06 |  | 44 | 0.27 |  | 0.086667 | 0.06 |  | 44 | 0.29 |  | 0.093333 | 0.06 | 44 | 0.53 | 0.08 | 0.06 | 44 | 0.35 | 0.083333 | 0.06 | 44 | 0.36 | 0.26333 | 0.06 | 44 | 0.93 | 0.09 | 0.06 | 44 | 0.36 | 0.26333 | 0.06 | 44 | 0.6 | 0.083333 | 0.06 | 44 | 0.68 | 0.09 | 0.06 | 44 | -1 | -0.7 | 0.2 | 0.06 | 44 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.06 | 44 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 0.06
50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 50 | 1e-06 | -0.03 | 0.030001 | 0.09 | 50 | 0.86 |  | 0.086667 | 0.09 |  | 50 | 0.27 |  | 0.086667 | 0.09 |  | 50 | 0.3 |  | 0.093333 | 0.09 | 50 | 0.53 | 0.08 | 0.09 | 50 | 0.35 | 0.083333 | 0.09 | 50 | 0.34 | 0.26333 | 0.09 | 50 | 1.01 | 0.09 | 0.09 | 50 | 0.34 | 0.26333 | 0.09 | 50 | 0.66 | 0.083333 | 0.09 | 50 | 0.75 | 0.09 | 0.09 | 50 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | 0.09 | 50 | 0.27 | 0.22 | 0.05 | 0.09 | 50 | 0.67 | 0.57 | 0.1 | 0.09
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 100 | 1e-06 | -0.16 | 0.16 | 0.105 | 100 | 0.99 |  | 0.086667 | 0.105 |  | 100 | 0.34 |  | 0.086667 | 0.105 |  | 100 | 0.38 |  | 0.093333 | 0.105 | 100 | 0.6 | 0.08 | 0.105 | 100 | 0.44 | 0.083333 | 0.105 | 100 | 0.18 | 0.26333 | 0.105 | 100 | 1.06 | 0.09 | 0.105 | 100 | 0.18 | 0.26333 | 0.105 | 100 | 0.54 | 0.083333 | 0.105 | 100 | 0.56 | 0.09 | 0.105 | 100 | -1.7 | -0.7 | 0.9 | 0.105 | 100 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.105 | 100 | 0.95 | 0.81 | 0.14 | 0.105
150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 150 | 1e-06 | -0.28 | 0.28 | 0.11 | 150 | 0.28 |  | 0.086667 | 0.11 |  | 150 | 0.51 |  | 0.086667 | 0.11 |  | 150 | 0.54 |  | 0.093333 | 0.11 | 150 | 0.72 | 0.08 | 0.11 | 150 | 0.61 | 0.083333 | 0.11 | 150 | -0.02 | 0.26333 | 0.11 | 150 | 0.62 | 0.09 | 0.11 | 150 | -0.02 | 0.26333 | 0.11 | 150 | -0.15 | 0.083333 | 0.11 | 150 | -0.39 | 0.09 | 0.11 | 150 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.11 | 150 | 0.3 | 0.22 | 0.08 | 0.11 | 150 | 0.49 | 0.87 | 0.38 | 0.11
200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  |  | 200 | 1e-06 | 0 | 0.093333 | 0.095 | 200 | -0.8 |  | 0.086667 | 0.095 |  | 200 | 0.73 |  | 0.086667 | 0.095 |  | 200 | 0.81 |  | 0.093333 | 0.095 | 200 | 0.95 | 0.08 | 0.095 | 200 | 0.84 | 0.083333 | 0.095 | 200 | -0.28 | 0.26333 | 0.095 | 200 | 0.66 | 0.09 | 0.095 | 200 | -0.28 | 0.26333 | 0.095 | 200 | -0.66 | 0.083333 | 0.095 | 200 | -1.22 | 0.09 | 0.095 | 200 | 0 | -0.6 | 0.3 | 0.095 | 200 | 0.34 | 0.47 | 0.13 | 0.095 | 200 | -0.26 | 0.99 | 1.25 | 0.095
DATA SERTIFIKAT | [16 empty] | DATA SERTIFIKAT
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021
CH 1 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 2 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | -0.14 | 0.33 | -0.58 | -1.46 | -0.03 | -0.02 | 0.4 | 0.33 | 0.53 | -1.02 | 0.53 | -1.4 | -1.5 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | -0.13 | 0.18 | -0.5 | -1.45 | 0.01 | 0.02 | 0.42 | 0.3 | 0.62 | -0.97 | 0.62 | -1.29 | -1.45 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | -0.05 | 0.32 | -0.48 | -1.26 | 0.02 | 0.01 | 0.42 | 0.35 | 1e-06 | -0.76 | 1e-06 | -1.14 | -1.24 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | -0.04 | 0.2 | -0.41 | -1.23 | 0.05 | 0.05 | 0.44 | 0.33 | 1e-06 | -0.72 | 1e-06 | -1.04 | -1.18 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | 0.03 | 0.31 | -0.4 | -1.04 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.36 | 0.5 | -0.57 | 0.5 | -0.91 | -1.01 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | 0.05 | 0.22 | -0.34 | -0.99 | 0.08 | 0.08 | 0.44 | 0.35 | 0.59 | -0.52 | 0.59 | -0.83 | -0.94 | -1.2 | -0.05 | -1.26
1e-06 | 0.18 | 0.3 | -0.26 | -0.38 | 0.02 | 0.02 | 0.38 | 0.34 | 0.48 | -0.31 | 0.48 | -0.63 | -0.6 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 1e-06 | 0.22 | 0.26 | -0.21 | -0.34 | 0.05 | 0.06 | 0.38 | 0.35 | 0.56 | -0.28 | 0.56 | -0.57 | -0.56 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | 0.21 | 0.3 | -0.24 | -0.59 | 0.05 | 0.05 | 0.41 | 0.37 | 0.48 | -0.43 | 0.48 | -0.67 | -0.65 | 0 | 0.04 | -0.7 | 2 | 0.25 | 0.27 | -0.19 | -0.62 | 0.07 | 0.08 | 0.41 | 0.36 | 0.55 | -0.41 | 0.55 | -0.58 | -0.64 | 0 | 0.04 | -0.7
8 | 0.3 | 0.31 | -0.17 | -0.33 | 0.05 | 0.04 | 0.41 | 0.36 | 0.46 | -0.16 | 0.46 | -0.4 | -0.38 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | 0.34 | 0.3 | -0.13 | -0.37 | 0.07 | 0.08 | 0.41 | 0.35 | 0.53 | -0.13 | 0.53 | -0.34 | -0.37 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 0.64 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.41 | 0.33 | 0.38 | 0.65 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.68 | 0.44 | 0.01 | 0.49 | 0.08 | 0.09 | 0.42 | 0.33 | 0.43 | 0.65 | 0.43 | 0.41 | 0.51 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 0.71 | 0.43 | 0.02 | 0.62 | 0.06 | 0.06 | 0.41 | 0.33 | 0.36 | 0.75 | 0.36 | 0.56 | 0.65 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.75 | 0.48 | 0.02 | 0.61 | 0.08 | 0.1 | 0.42 | 0.33 | 0.41 | 0.72 | 0.41 | 0.51 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 0.75 | 0.46 | 0.02 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 0.8 | 0.34 | 0.64 | 0.74 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.79 | 0.5 | 0.01 | 0.69 | 0.09 | 0.11 | 0.43 | 0.34 | 0.39 | 0.76 | 0.39 | 0.57 | 0.71 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 0.93 | 0.65 | -0.1 | 0.65 | 0.18 | 0.19 | 0.49 | 0.41 | 0.17 | 0.53 | 0.17 | 0.57 | 0.71 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.96 | 0.67 | -0.14 | 0.67 | 0.21 | 0.22 | 0.54 | 0.45 | 0.19 | 0.26 | 0.19 | 0.39 | 0.64 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 0.62 | 0.52 | -0.22 | -0.07 | 0.37 | 0.39 | 0.65 | 0.58 | -0.04 | -0.15 | -0.04 | -0.12 | -0.17 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.73 | 0.59 | -0.27 | -0.12 | 0.4 | 0.42 | 0.72 | 0.66 | -0.03 | -0.58 | -0.03 | -0.36 | -0.28 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | -0.24 | -0.29 | 0.06 | -0.7 | 0.61 | 0.66 | 0.9 | 0.81 | -0.28 | -0.01 | -0.28 | -0.59 | -1.27 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | 0.13 | 0.1 | 0.05 | -1.01 | 0.64 | 0.66 | 0.96 | 0.9 | -0.28 | -0.38 | -0.28 | -0.85 | -1.34 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.56 | 0.67 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.26 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.56 | 0.67 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.79 | 0.28 | 0.79 | 0.25 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77
CH 3 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 4 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | -0.21 | 0.18 | -0.47 | -1.45 | 0.05 | 0.05 | 0.43 | 0.33 | 0.58 | -0.93 | 0.58 | -1.33 | -1.47 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | 0.02 | 0.27 | -0.5 | -1.47 | 0.07 | 0.07 | 0.46 | 0.33 | 0.64 | -0.91 | 0.64 | -1.31 | -1.41 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | -0.1 | 0.2 | -0.39 | -1.23 | 0.1 | 0.09 | 0.45 | 0.36 | 1e-06 | -0.69 | 1e-06 | -1.08 | -1.22 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | 0.07 | 0.27 | -0.41 | -1.25 | 0.11 | 0.11 | 0.48 | 0.35 | 1e-06 | -0.67 | 1e-06 | -1.06 | -1.14 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | 0 | 0.22 | -0.32 | -0.98 | 0.13 | 0.12 | 0.46 | 0.37 | 0.55 | -0.52 | 0.55 | -0.86 | -0.99 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | 0.12 | 0.27 | -0.33 | -1 | 0.13 | 0.15 | 0.48 | 0.36 | 0.6 | -0.48 | 0.6 | -0.85 | -0.9 | -1.2 | -0.05 | -1.26
1e-06 | 0.19 | 0.26 | -0.2 | -0.32 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.37 | 0.52 | -0.26 | 0.52 | -0.59 | -0.6 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 1e-06 | 0.22 | 0.27 | -0.2 | -0.29 | 0.12 | 0.12 | 0.43 | 0.38 | 0.57 | -0.26 | 0.57 | -0.58 | -0.52 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | 0.22 | 0.27 | -0.18 | -0.56 | 0.12 | 0.12 | 0.43 | 0.37 | 0.52 | -0.35 | 0.52 | -0.57 | -0.67 | 0 | 0.04 | -0.7 | 2 | 0.24 | 0.28 | -0.18 | -0.59 | 0.14 | 0.13 | 0.45 | 0.38 | 0.56 | -0.34 | 0.56 | -0.58 | -0.63 | 0 | 0.04 | -0.7
8 | 0.32 | 0.3 | -0.13 | -0.32 | 0.11 | 0.12 | 0.42 | 0.36 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | -0.34 | -0.39 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | 0.3 | 0.29 | -0.13 | -0.34 | 0.13 | 0.12 | 0.45 | 0.36 | 0.54 | -0.08 | 0.54 | -0.32 | -0.36 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 0.65 | 0.44 | 0 | 0.49 | 0.1 | 0.12 | 0.42 | 0.32 | 0.41 | 0.66 | 0.41 | 0.43 | 0.53 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.59 | 0.42 | 0.01 | 0.54 | 0.11 | 0.14 | 0.43 | 0.33 | 0.43 | 0.67 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 0.7 | 0.47 | 0 | 0.61 | 0.1 | 0.13 | 0.42 | 0.32 | 0.39 | 0.74 | 0.39 | 0.54 | 0.66 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.66 | 0.46 | 0.01 | 0.67 | 0.11 | 0.15 | 0.43 | 0.33 | 0.4 | 0.73 | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 0.73 | 0.49 | 0 | 0.7 | 0.11 | 0.14 | 0.43 | 0.32 | 0.37 | 0.79 | 0.37 | 0.6 | 0.75 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.71 | 0.49 | 0.01 | 0.76 | 0.11 | 0.15 | 0.44 | 0.33 | 0.38 | 0.76 | 0.38 | 0.61 | 0.74 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 0.78 | 0.63 | -0.16 | 0.77 | 0.21 | 0.24 | 0.55 | 0.42 | 0.19 | 0.51 | 0.19 | 0.57 | 0.73 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 1 | 0.73 | -0.16 | 0.82 | 0.22 | 0.27 | 0.54 | 0.45 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.39 | 0.69 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 0.53 | 0.53 | -0.28 | 0.03 | 0.39 | 0.42 | 0.74 | 0.61 | 1e-06 | -0.2 | 1e-06 | 0 | -0.11 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.81 | 0.65 | -0.29 | 0.13 | 0.41 | 0.48 | 0.72 | 0.67 | -0.03 | -0.73 | -0.03 | -0.35 | -0.21 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | -1.03 | 0.61 | 0.71 | 0.96 | 0.82 | -0.22 | -0.21 | -0.22 | -0.37 | -1.05 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | -0.12 | -0.12 | 0.07 | -0.67 | 0.61 | 0.76 | 0.97 | 0.91 | -0.26 | -0.85 | -0.26 | -0.64 | -1.31 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.56 | 0.67 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.25 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.56 | 0.67 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.25 | 0.26 | 0.6 | 0.22 | 0.77
CH 5 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 6 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | -0.04 | 0.21 | -0.41 | -1.42 | 0.07 | 0.11 | 0.46 | 0.34 | 0.54 | -0.94 | 0.54 | -1.29 | -1.4 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | 0.09 | 0.34 | -0.45 | -1.37 | 0.11 | 0.15 | 0.48 | 0.35 | 0.58 | -0.91 | 0.58 | -1.27 | -1.43 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | 0.02 | 0.23 | -0.34 | -1.19 | 0.12 | 0.15 | 0.48 | 0.36 | 1e-06 | -0.7 | 1e-06 | -1.04 | -1.14 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | 0.13 | 0.33 | -0.38 | -1.14 | 0.15 | 0.18 | 0.49 | 0.38 | 1e-06 | -0.65 | 1e-06 | -1.01 | -1.17 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | 0.09 | 0.24 | -0.27 | -0.94 | 0.16 | 0.18 | 0.49 | 0.38 | 0.53 | -0.51 | 0.53 | -0.84 | -0.91 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | 0.17 | 0.32 | -0.31 | -0.9 | 0.18 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.55 | -0.46 | 0.55 | -0.8 | -0.94 | -1.2 | -0.05 | -1.26
1e-06 | 0.21 | 0.28 | -0.16 | -0.3 | 0.14 | 0.16 | 0.43 | 0.39 | 0.51 | -0.27 | 0.51 | -0.57 | -0.51 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 1e-06 | 0.26 | 0.31 | -0.21 | -0.27 | 0.16 | 0.19 | 0.45 | 0.38 | 0.52 | -0.25 | 0.52 | -0.61 | -0.53 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | 0.23 | 0.29 | -0.14 | -0.62 | 0.16 | 0.18 | 0.46 | 0.38 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | -0.56 | -0.57 | 0 | 0.04 | -0.7 | 2 | 0.28 | 0.31 | -0.19 | -0.57 | 0.2 | 0.2 | 0.48 | 0.39 | 0.51 | -0.27 | 0.51 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.04 | -0.7
8 | 0.3 | 0.31 | -0.09 | -0.34 | 0.15 | 0.17 | 0.45 | 0.37 | 0.49 | -0.06 | 0.49 | -0.3 | -0.31 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | 0.33 | 0.32 | -0.14 | -0.3 | 0.19 | 0.19 | 0.47 | 0.37 | 0.5 | -0.03 | 0.5 | -0.27 | -0.34 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 0.59 | 0.45 | 0.02 | 0.56 | 0.15 | 0.17 | 0.43 | 0.33 | 0.42 | 0.69 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.58 | 0.4 | -0.02 | 0.57 | 0.18 | 0.18 | 0.45 | 0.33 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.49 | 0.56 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 0.65 | 0.49 | 0.03 | 0.69 | 0.16 | 0.17 | 0.44 | 0.33 | 0.4 | 0.78 | 0.4 | 0.56 | 0.67 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.64 | 0.43 | -0.01 | 0.68 | 0.18 | 0.18 | 0.46 | 0.33 | 0.38 | 0.79 | 0.38 | 0.59 | 0.7 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 0.69 | 0.52 | 0.02 | 0.76 | 0.17 | 0.18 | 0.44 | 0.34 | 0.38 | 0.84 | 0.38 | 0.62 | 0.75 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.69 | 0.46 | -0.02 | 0.76 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.34 | 0.36 | 0.84 | 0.36 | 0.66 | 0.79 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 0.88 | 0.71 | -0.13 | 0.68 | 0.28 | 0.28 | 0.53 | 0.46 | 0.21 | 0.65 | 0.21 | 0.39 | 0.71 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.93 | 0.66 | -0.14 | 0.65 | 0.29 | 0.28 | 0.53 | 0.46 | 0.17 | 0.63 | 0.17 | 0.63 | 0.87 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 0.69 | 0.6 | -0.25 | -0.13 | 0.49 | 0.47 | 0.7 | 0.68 | 1e-06 | 0.06 | 1e-06 | -0.37 | -0.11 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.72 | 0.56 | -0.24 | -0.23 | 0.47 | 0.48 | 0.69 | 0.68 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.1 | 0.07 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | 0.01 | -0.02 | 0.04 | -0.84 | 0.75 | 0.76 | 0.91 | 0.9 | -0.26 | 0.09 | -0.26 | -0.74 | -1.08 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | -0.19 | -0.21 | 0.03 | -1.13 | 0.71 | 0.75 | 0.92 | 0.91 | -0.29 | -0.26 | -0.29 | -0.93 | -1.1 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.56 | 0.67 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.79 | 0.26 | 0.79 | 0.26 | 0.25 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.56 | 0.67 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.26 | 0.25 | 0.6 | 0.22 | 0.77
CH 7 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 8 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | -0.05 | 0.3 | -0.36 | -1.33 | 0.13 | 0.16 | 0.45 | 0.37 | 0.54 | -0.91 | 0.54 | -1.3 | -1.34 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | -0.03 | 0.32 | -0.43 | -1.31 | 0.19 | 0.2 | 0.46 | 0.36 | 0.52 | -0.95 | 0.52 | -1.22 | -1.36 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | 0 | 0.29 | -0.3 | -1.1 | 0.18 | 0.2 | 0.46 | 0.39 | 1e-06 | -0.66 | 1e-06 | -1.05 | -1.05 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | 0.03 | 0.31 | -0.37 | -1.07 | 0.23 | 0.23 | 0.47 | 0.38 | 1e-06 | -0.69 | 1e-06 | -0.97 | -1.09 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | 0.06 | 0.29 | -0.25 | -0.85 | 0.21 | 0.2 | 0.47 | 0.4 | 0.52 | -0.47 | 0.52 | -0.84 | -0.81 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | 0.09 | 0.3 | -0.31 | -0.82 | 0.26 | 0.25 | 0.48 | 0.4 | 0.5 | -0.49 | 0.5 | -0.77 | -0.85 | -1.2 | -0.05 | -1.26
1e-06 | 0.16 | 0.3 | -0.16 | -0.28 | 0.18 | 0.21 | 0.44 | 0.39 | 0.5 | -0.25 | 0.5 | -0.58 | -0.46 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 1e-06 | 0.21 | 0.31 | -0.21 | -0.29 | 0.22 | 0.21 | 0.46 | 0.39 | 0.48 | -0.27 | 0.48 | -0.56 | -0.5 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | 0.18 | 0.3 | -0.15 | -0.49 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.4 | 0.5 | -0.28 | 0.5 | -0.54 | -0.56 | 0 | 0.04 | -0.7 | 2 | 0.24 | 0.31 | -0.2 | -0.51 | 0.27 | 0.25 | 0.48 | 0.4 | 0.48 | -0.27 | 0.48 | -0.51 | -0.58 | 0 | 0.04 | -0.7
8 | 0.25 | 0.32 | -0.11 | -0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.46 | 0.38 | 0.48 | -0.04 | 0.48 | -0.3 | -0.29 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | 0.3 | 0.32 | -0.16 | -0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.48 | 0.38 | 0.46 | -0.03 | 0.46 | -0.26 | -0.3 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 0.54 | 0.43 | -0.04 | 0.55 | 0.19 | 0.21 | 0.46 | 0.33 | 0.41 | 0.7 | 0.41 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.59 | 0.42 | -0.05 | 0.58 | 0.22 | 0.23 | 0.47 | 0.33 | 0.39 | 0.72 | 0.39 | 0.49 | 0.61 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 0.6 | 0.46 | -0.04 | 0.67 | 0.2 | 0.21 | 0.47 | 0.33 | 0.39 | 0.79 | 0.39 | 0.61 | 0.72 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.64 | 0.46 | -0.04 | 0.7 | 0.21 | 0.23 | 0.48 | 0.33 | 0.37 | 0.82 | 0.37 | 0.57 | 0.73 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 0.65 | 0.49 | -0.05 | 0.75 | 0.2 | 0.22 | 0.47 | 0.33 | 0.37 | 0.84 | 0.37 | 0.68 | 0.8 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.69 | 0.49 | -0.05 | 0.79 | 0.21 | 0.23 | 0.48 | 0.34 | 0.35 | 0.87 | 0.35 | 0.62 | 0.81 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 0.91 | 0.7 | -0.19 | 0.79 | 0.29 | 0.32 | 0.58 | 0.42 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.63 | 0.68 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.88 | 0.69 | -0.17 | 0.82 | 0.28 | 0.33 | 0.58 | 0.43 | 0.19 | 0.71 | 0.19 | 0.31 | 0.66 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 0.71 | 0.6 | -0.27 | 0.06 | 0.47 | 0.52 | 0.76 | 0.62 | -0.02 | -0.1 | -0.02 | -0.07 | -0.3 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.66 | 0.6 | -0.26 | 0.09 | 0.44 | 0.51 | 0.74 | 0.62 | -0.02 | 0.09 | -0.02 | -0.57 | -0.22 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | -0.13 | -0.12 | 0.04 | -0.9 | 0.7 | 0.76 | 0.98 | 0.83 | -0.28 | -0.31 | -0.28 | -0.74 | -1.43 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | -0.09 | -0.13 | -0.03 | -0.86 | 0.67 | 0.76 | 0.96 | 0.82 | -0.26 | -0.06 | -0.26 | -1.06 | -0.93 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.56 | 0.67 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.26 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.56 | 0.67 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.26 | 0.28 | 0.6 | 0.22 | 0.77
CH 9 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 10 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | 1e-06 | 1e-06 | -0.45 | -1.4 | 0.2 | 0.19 | 0.44 | 0.36 | 0.5 | -1.11 | 0.5 | -1.26 | -1.42 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | 1e-06 | 1e-06 | -0.46 | -1.35 | 0.21 | 0.22 | 0.44 | 0.34 | 0.47 | -1.09 | 0.47 | -1.22 | -1.34 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | 1e-06 | 1e-06 | -0.38 | -1.15 | 0.24 | 0.24 | 0.45 | 0.38 | 1e-06 | -0.83 | 1e-06 | -1 | -1.14 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | -1.11 | 0.25 | 0.26 | 0.45 | 0.35 | 1e-06 | -0.81 | 1e-06 | -0.96 | -1.06 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | 1e-06 | 1e-06 | -0.32 | -0.9 | 0.27 | 0.26 | 0.46 | 0.39 | 0.48 | -0.6 | 0.48 | -0.78 | -0.89 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | 1e-06 | 1e-06 | -0.32 | -0.87 | 0.28 | 0.28 | 0.46 | 0.36 | 0.46 | -0.59 | 0.46 | -0.75 | -0.81 | -1.2 | -0.05 | -1.26
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.21 | -0.36 | 0.22 | 0.21 | 0.46 | 0.38 | 0.47 | -0.34 | 0.47 | -0.55 | -0.54 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.22 | -0.36 | 0.26 | 0.24 | 0.46 | 0.36 | 0.45 | -0.34 | 0.45 | -0.53 | -0.52 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.2 | -0.53 | 0.26 | 0.25 | 0.49 | 0.4 | 0.47 | -0.36 | 0.47 | -0.53 | -0.62 | 0 | 0.04 | -2.7 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.2 | -0.51 | 0.31 | 0.28 | 0.48 | 0.38 | 0.44 | -0.37 | 0.44 | -0.47 | -0.58 | 0 | 0.04 | -2.7
8 | 1e-06 | 1e-06 | -0.15 | -0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.49 | 0.38 | 0.46 | -0.09 | 0.46 | -0.27 | -0.34 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | 1e-06 | 1e-06 | -0.15 | -0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.49 | 0.37 | 0.43 | -0.09 | 0.43 | -0.24 | -0.31 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 1e-06 | 1e-06 | -0.04 | 0.6 | 0.24 | 0.26 | 0.51 | 0.34 | 0.4 | 0.79 | 0.4 | 0.52 | 0.57 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 1e-06 | 1e-06 | -0.03 | 0.63 | 0.27 | 0.29 | 0.52 | 0.35 | 0.37 | 0.81 | 0.37 | 0.5 | 0.57 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 1e-06 | 1e-06 | -0.04 | 0.74 | 0.24 | 0.26 | 0.51 | 0.34 | 0.38 | 0.91 | 0.38 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 1e-06 | 1e-06 | -0.03 | 0.77 | 0.27 | 0.29 | 0.53 | 0.35 | 0.36 | 0.93 | 0.36 | 0.6 | 0.68 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 1e-06 | 1e-06 | -0.04 | 0.83 | 0.24 | 0.27 | 0.52 | 0.34 | 0.37 | 0.99 | 0.37 | 0.65 | 0.77 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | -0.03 | 0.86 | 0.27 | 0.3 | 0.53 | 0.35 | 0.34 | 1.01 | 0.34 | 0.66 | 0.75 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 1e-06 | 1e-06 | -0.17 | 0.95 | 0.33 | 0.36 | 0.61 | 0.44 | 0.2 | 1.02 | 0.2 | 0.37 | 0.67 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | -0.16 | 0.99 | 0.34 | 0.38 | 0.6 | 0.44 | 0.18 | 1.06 | 0.18 | 0.54 | 0.56 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.28 | 0.34 | 0.51 | 0.54 | 0.77 | 0.62 | -0.01 | 0.63 | -0.01 | -0.35 | -0.12 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.28 | 0.28 | 0.51 | 0.54 | 0.72 | 0.61 | -0.02 | 0.62 | -0.02 | -0.15 | -0.39 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -0.41 | 0.74 | 0.81 | 1.02 | 0.83 | -0.29 | 0.8 | -0.29 | -0.36 | -0.65 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -0.8 | 0.73 | 0.81 | 0.95 | 0.84 | -0.28 | 0.66 | -0.28 | -0.66 | -1.22 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.1 | 0.1 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.79 | 0.28 | 0.79 | 0.25 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.1 | 0.1 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.79 | 0.27 | 0.79 | 0.25 | 0.27 | 0.6 | 0.22 | 0.77
CH 11 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 12 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2 | -1.1 | -0.15 | -1.8 | -20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.1 | -0.15 | -1.8
-15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3 | -1.1 | -0.1 | -1.52 | -15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.1 | -0.1 | -1.52
-10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4 | -1.2 | -0.05 | -1.26 | -10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.2 | -0.05 | -1.26
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5 | -1.4 | 0.03 | -0.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.4 | 0.03 | -0.79
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 6 | 0 | 0.04 | -2.7 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.04 | -2.7
8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 7 | 0 | 0.08 | -0.46 | 8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.08 | -0.46
37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 8 | 0 | 0.23 | 0.42 | 37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.23 | 0.42
44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 9 | 0 | 0.25 | 0.57 | 44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.25 | 0.57
50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 10 | -1 | 0.27 | 0.67 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1 | 0.27 | 0.67
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 11 | -1.6 | 0.31 | 0.95 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.6 | 0.31 | 0.95
150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 12 | -1.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -1.7 | 0.3 | 0.49
200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | -0.9 | 0.34 | -0.26 | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.9 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.6 | 0.22 | 0.77
DATA STANDAR
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | CH 1 | CH 2 | CH 3 | CH 4 | CH 5 | CH 6 | CH 7 | CH 8 | CH 9 | CH 10
-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-20 | -0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.2 | 0
-15 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0
-10 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0
1e-06 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0
2 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0
8 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0
37 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0
44 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.24 | 0
50 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.24 | 0
100 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0
150 | 0.37 | 0.4 | 0.39 | 0.41 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.51 | 0
200 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.75 | 0.71 | 0.7 | 0.67 | 0.74 | 0
U95 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
Drifft | 0.48879 | 0.37086 | 0.44138 | 0.29172 | 0.3769 | 0.29017 | 0.38138 | 0.35707 | 0.086667 | 0.086667
| 0.48879 | 0.48879 | 0.48879 | 0.48879 | 0.48879 | 0.48879 | 0.48879 | 0.48879 | 0.48879 | 0.48879
D R I F T
Kumpulan DRIFT | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
CH 1 | 0.44569 | 0.20293 | 0.08954 | 0.083333 | 0.48879 | 0.65759 | 0.083333 | 0.08 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.09 | 0.2 | 0.041552 | 0.055345
CH 2 | 0.49362 | 0.24086 | 0.17328 | 0.09 | 0.37086 | 0.58655 | 0.083333 | 0.08 | 0.26333 | 0.093333 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0.2 | 0.041552 | 0.055345
CH 3 | 0.4631 | 0.26879 | 0.093161 | 0.083333 | 0.44138 | 0.50966 | 0.08 | 0.08 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0.2 | 0.041552 | 0.055345
CH 4 | 0.45466 | 0.25828 | 0.11845 | 0.086667 | 0.29172 | 0.49069 | 0.083333 | 0.08 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.083333 | 0.086667 | 0.2 | 0.041552 | 0.055345
CH 5 | 0.44466 | 0.27828 | 0.14586 | 0.086667 | 0.3769 | 0.4981 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26333 | 0.086667 | 0.26333 | 0.086667 | 0.083333 | 0.2 | 0.041552 | 0.055345
CH 6 | 0.42776 | 0.22086 | 0.27862 | 0.086667 | 0.29017 | 0.54552 | 0.08 | 0.083333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.083333 | 0.2 | 0.041552 | 0.055345
CH 7 | 0.39466 | 0.24086 | 0.052586 | 0.083333 | 0.38138 | 0.44603 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.09 | 0.2 | 0.041552 | 0.055345
CH 8 | 0.43569 | 0.24086 | 0.086379 | 0.086667 | 0.35707 | 0.475 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.086667 | 0.093333 | 0.2 | 0.041552 | 0.055345
CH 9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.045691 | 0.083333 | 0.086667 | 0.09 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26333 | 0.093333 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0.2 | 0.041552 | 0.055345
CH 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.036208 | 0.086667 | 0.086667 | 0.093333 | 0.08 | 0.083333 | 0.26333 | 0.09 | 0.26333 | 0.083333 | 0.09 | 0.2 | 0.041552 | 0.055345
35.5
Drift Max | CH 1: 0.48879
U95 max | CH 1: 0.27
Channel | CH 1: Suhu Terukur; CH 2: Suhu Terkoreksi; CH 3: koreksi; CH 4: Validasi
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 1 | CH 1: 35.5; CH 2: 35.55; CH 3: 0.05; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 2 | CH 1: 35.5; CH 2: 35.5795; CH 3: 0.079483; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 3 | CH 1: 35.5; CH 2: 35.6005; CH 3: 0.10052; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 4 | CH 1: 35.5; CH 2: 35.611; CH 3: 0.11103; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 5 | CH 1: 35.5; CH 2: 35.65; CH 3: 0.15; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 6 | CH 1: 35.5; CH 2: 35.6805; CH 3: 0.18052; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 7 | CH 1: 35.5; CH 2: 35.6916; CH 3: 0.19155; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 8 | CH 1: 35.5; CH 2: 35.7216; CH 3: 0.22155; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 9 | CH 1: 35.5; CH 2: 35.7405; CH 3: 0.24052; CH 4: 0
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 10 | CH 1: 35.5; CH 2: 35.5; CH 3: 0; CH 4: 0

## Data Alat (hidden)
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Azhar Alamsyah
Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Choirul Huda
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Dewi Nofitasari
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Donny Martha
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Fatimah Novrianisa
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Gusti Arya Dinata
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Hamdan Syarif
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Hary Ernanto
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Isra Mahensa
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Muhammad Alpian Hadi
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Muhammad Arrizal Septiawan
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Muhammad Ihsan Ilyas
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812984 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812985 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Rangga Setya Hantoko
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368322 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN |  |  |  | Ryan Rama Chaesar R
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368323 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Septia Khairunnisa
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368324 | Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Sholihatussa'diah
Siti Fathul Jannah
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Vikki Akhsanudin Nurkholis
Wardimanul Abrar
Yurdha Algifari
|  | Nomor Sertifikat : 30 / / - / E - |  | 1
|  | Nomor Surat Keterangan : 30 / / - / E - |  | 2
#N/A
#N/A
|  | 1 | Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02 / V / 0412 / 2020
|  | 2 | Alat yang diuji melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02 / V / 0412 / 2020
#N/A
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | OK
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | OK
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | OK
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | OK
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | OK
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | OK
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | OK
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | OK
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | OK
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821396 | OK
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | JOSS
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | JOSS
Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | JOSS
Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | JOSS
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | JOSS
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | JOSS
OK
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 10 |  | #N/A
Thermocouple Data Logger menggunakan channel 1 ( SN : P40270 ) | 1 | 1 | Thermocouple Data Logger menggunakan channel 1
Thermocouple Data Logger menggunakan channel 2 ( SN : P40270 ) | 2 | 2 | Thermocouple Data Logger menggunakan channel 2
Thermocouple Data Logger menggunakan channel 3 ( SN : P40270 ) | 3 | 3 | Thermocouple Data Logger menggunakan channel 3
Thermocouple Data Logger menggunakan channel 4 ( SN : P40270 ) | 4 | 4 | Thermocouple Data Logger menggunakan channel 4
Thermocouple Data Logger menggunakan channel 5 ( SN : P40270 ) | 5 | 5 | Thermocouple Data Logger menggunakan channel 5
Thermocouple Data Logger menggunakan channel 6 ( SN : P40270 ) | 6 | 6 | Thermocouple Data Logger menggunakan channel 6
Thermocouple Data Logger menggunakan channel 7 ( SN : P40270 ) | 7 | 7 | Thermocouple Data Logger menggunakan channel 7
Thermocouple Data Logger menggunakan channel 8 ( SN : P40270 ) | 8 | 8 | Thermocouple Data Logger menggunakan channel 8
Thermocouple Data Logger menggunakan channel 1 ( SN : P41878 ) | 9 | 9 | Thermocouple Data Logger menggunakan channel 1
Thermocouple Data Logger menggunakan channel 2 ( SN : P41878 ) | 10 | 10 | Thermocouple Data Logger menggunakan channel 2
Thermocouple Data Logger menggunakan channel 3 ( SN : P41878 ) | 11 | 11 | Thermocouple Data Logger menggunakan channel 3
Thermocouple Data Logger menggunakan channel 4 ( SN : P41878 ) | 12 | 12 | Thermocouple Data Logger menggunakan channel 4
Thermocouple Data Logger menggunakan channel 5 ( SN : P41878 ) | 13 | 13 | Thermocouple Data Logger menggunakan channel 5
Thermocouple Data Logger menggunakan channel 6 ( SN : P41878 ) | 14 | 14 | Thermocouple Data Logger menggunakan channel 6
Thermocouple Data Logger menggunakan channel 7 ( SN : P41878 ) | 15 | 15 | Thermocouple Data Logger menggunakan channel 7
Thermocouple Data Logger menggunakan channel 8 ( SN : P41878 ) | 16 | 16 | Thermocouple Data Logger menggunakan channel 8
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 1 ( SN : 200936000 ) | 17 | 17 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 1
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 2 ( SN : 200936000 ) | 18 | 18 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 2
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 3 ( SN : 200936000 ) | 19 | 19 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 3
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 4 ( SN : 200936000 ) | 20 | 20 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 4
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 5 ( SN : 200936000 ) | 21 | 21 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 5
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 6 ( SN : 200936000 ) | 22 | 22 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 6
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 7 ( SN : 200936000 ) | 23 | 23 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 7
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 8 ( SN : 200936000 ) | 24 | 24 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 8
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 9 ( SN : 200936000 ) | 25 | 25 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 9
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 10 ( SN : 200936000 ) | 26 | 26 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 10
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 1 ( SN : 200936001 ) | 27 | 27 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 1
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 2 ( SN : 200936001 ) | 28 | 28 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 2
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 3 ( SN : 200936001 ) | 29 | 29 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 3
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 4 ( SN : 200936001 ) | 30 | 30 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 4
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 5 ( SN : 200936001 ) | 31 | 31 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 5
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 6 ( SN : 200936001 ) | 32 | 32 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 6
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 7 ( SN : 200936001 ) | 33 | 33 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 7
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 8 ( SN : 200936001 ) | 34 | 34 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 8
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 9 ( SN : 200936001 ) | 35 | 35 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 9
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 10 ( SN : 200936001 ) | 36 | 36 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 10
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 1 ( SN : 200821397 ) | 37 | 37 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 1
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 2 ( SN : 200821397 ) | 38 | 38 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 2
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 3 ( SN : 200821397 ) | 39 | 39 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 3
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 4 ( SN : 200821397 ) | 40 | 40 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 4
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 5 ( SN : 200821397 ) | 41 | 41 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 5
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 6 ( SN : 200821397 ) | 42 | 42 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 6
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 7 ( SN : 200821397 ) | 43 | 43 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 7
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 8 ( SN : 200821397 ) | 44 | 44 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 8
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 9 ( SN : 200821397 ) | 45 | 45 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 9
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 10 ( SN : 200821397 ) | 46 | 46 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 10
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 1 ( SN : 200821396 ) | 47 | 47 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 1
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 2 ( SN : 200821396 ) | 48 | 48 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 2
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 3 ( SN : 200821396 ) | 49 | 49 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 3
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 4 ( SN : 200821396 ) | 50 | 50 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 4
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 5 ( SN : 200821396 ) | 51 | 51 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 5
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 6 ( SN : 200821396 ) | 52 | 52 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 6
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 7 ( SN : 200821396 ) | 53 | 53 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 7
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 8 ( SN : 200821396 ) | 54 | 54 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 8
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 9 ( SN : 200821396 ) | 55 | 55 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 9
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 10 ( SN : 200821396 ) | 56 | 56 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 10
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 1 ( SN : 210411983 ) | 57 | 57 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 1
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 2 ( SN : 210411983 ) | 58 | 58 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 2
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 3 ( SN : 210411983 ) | 59 | 59 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 3
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 4 ( SN : 210411983 ) | 60 | 60 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 4
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 5 ( SN : 210411983 ) | 61 | 61 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 5
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 6 ( SN : 210411983 ) | 62 | 62 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 6
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 7 ( SN : 210411983 ) | 63 | 63 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 7
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 8 ( SN : 210411983 ) | 64 | 64 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 8
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 9 ( SN : 210411983 ) | 65 | 65 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 9
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 10 ( SN : 210411983 ) | 66 | 66 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 10
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 1 ( SN : 210411984 ) | 67 | 67 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 1
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 2 ( SN : 210411984 ) | 68 | 68 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 2
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 3 ( SN : 210411984 ) | 69 | 69 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 3
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 4 ( SN : 210411984 ) | 70 | 70 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 4
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 5 ( SN : 210411984 ) | 71 | 71 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 5
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 6 ( SN : 210411984 ) | 72 | 72 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 6
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 7 ( SN : 210411984 ) | 73 | 73 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 7
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 8 ( SN : 210411984 ) | 74 | 74 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 8
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 9 ( SN : 210411984 ) | 75 | 75 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 9
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 10 ( SN : 210411984 ) | 76 | 76 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 10
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 1 ( SN : 210411985 ) | 77 | 77 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 1
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 2 ( SN : 210411985 ) | 78 | 78 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 2
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 3 ( SN : 210411985 ) | 79 | 79 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 3
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 4 ( SN : 210411985 ) | 80 | 80 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 4
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 5 ( SN : 210411985 ) | 81 | 81 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 5
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 6 ( SN : 210411985 ) | 82 | 82 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 6
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 7 ( SN : 210411985 ) | 83 | 83 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 7
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 8 ( SN : 210411985 ) | 84 | 84 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 8
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 9 ( SN : 210411985 ) | 85 | 85 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 9
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 10 ( SN : 210411985 ) | 86 | 86 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 10
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 1 ( SN : 210746054 ) | 87 | 87 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 1
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 2 ( SN : 210746054 ) | 88 | 88 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 2
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 3 ( SN : 210746054 ) | 89 | 89 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 3
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 4 ( SN : 210746054 ) | 90 | 90 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 4
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 5 ( SN : 210746054 ) | 91 | 91 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 5
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 6 ( SN : 210746054 ) | 92 | 92 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 6
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 7 ( SN : 210746054 ) | 93 | 93 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 7
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 8 ( SN : 210746054 ) | 94 | 94 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 8
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 9 ( SN : 210746054 ) | 95 | 95 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 9
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 10 ( SN : 210746054 ) | 96 | 96 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 10
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 1 ( SN : 210746055 ) | 97 | 97 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 1
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 2 ( SN : 210746055 ) | 98 | 98 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 2
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 3 ( SN : 210746055 ) | 99 | 99 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 3
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 4 ( SN : 210746055 ) | 100 | 100 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 4
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 5 ( SN : 210746055 ) | 101 | 101 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 5
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 6 ( SN : 210746055 ) | 102 | 102 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 6
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 7 ( SN : 210746055 ) | 103 | 103 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 7
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 8 ( SN : 210746055 ) | 104 | 104 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 8
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 9 ( SN : 210746055 ) | 105 | 105 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 9
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 10 ( SN : 210746055 ) | 106 | 106 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 10
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 1 ( SN : 210746056 ) | 107 | 107 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 1
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 2 ( SN : 210746056 ) | 108 | 108 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 2
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 3 ( SN : 210746056 ) | 109 | 109 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 3
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 4 ( SN : 210746056 ) | 110 | 110 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 4
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 5 ( SN : 210746056 ) | 111 | 111 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 5
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 6 ( SN : 210746056 ) | 112 | 112 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 6
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 7 ( SN : 210746056 ) | 113 | 113 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 7
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 8 ( SN : 210746056 ) | 114 | 114 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 8
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 9 ( SN : 210746056 ) | 115 | 115 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 9
Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 10 ( SN : 210746056 ) | 116 | 116 | Wireless Temperature Recorder menggunakan channel 10
Mobile Corder menggunakan channel 1 ( SN : S5T810599 ) | 117 | 117 | Mobile Corder menggunakan channel 1
Mobile Corder menggunakan channel 2 ( SN : S5T810599 ) | 118 | 118 | Mobile Corder menggunakan channel 2
Mobile Corder menggunakan channel 3 ( SN : S5T810599 ) | 119 | 119 | Mobile Corder menggunakan channel 3
Mobile Corder menggunakan channel 4 ( SN : S5T810599 ) | 120 | 120 | Mobile Corder menggunakan channel 4
Mobile Corder menggunakan channel 5 ( SN : S5T810599 ) | 121 | 121 | Mobile Corder menggunakan channel 5
Mobile Corder menggunakan channel 6 ( SN : S5T810599 ) | 122 | 122 | Mobile Corder menggunakan channel 6
Mobile Corder menggunakan channel 7 ( SN : S5T810599 ) | 123 | 123 | Mobile Corder menggunakan channel 7
Mobile Corder menggunakan channel 8 ( SN : S5T810599 ) | 124 | 124 | Mobile Corder menggunakan channel 8
Mobile Corder menggunakan channel 9 ( SN : S5T810599 ) | 125 | 125 | Mobile Corder menggunakan channel 9
Mobile Corder menggunakan channel 10 ( SN : S5T810599 ) | 126 | 126 | Mobile Corder menggunakan channel 10
#N/A |  | #N/A

## Data ESA (hidden)
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2021
| 150 | 0.31 | 0.76 |  | 0.225 | 1.8 |  | 150 | 0.15 | 0.23 |  | 0.04 | 1.8 |  | 150 | 0.06 | -1.43 | -1.6 | 0.83 | 1.8
| 180 | 0.1 | -0.03 |  | 0.065 | 2.16 |  | 180 | 0.12 | -0.06 |  | 0.09 | 2.16 |  | 180 | -1.94 | -1.81 | -1.9 | 0.065 | 2.16
| 200 | -0.04 | -0.16 |  | 0.06 | 2.4 |  | 200 | 0.06 | -0.18 |  | 0.12 | 2.4 |  | 200 | -1.95 | -2.05 | -2.14 | 0.095 | 2.4
| 220 | -0.28 | -0.18 |  | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.05 | -0.03 |  | 0.04 | 2.64 |  | 220 | -2.31 | -2.29 | -3.44 | 0.575 | 2.64
| 230 | -0.2 | -0.26 |  | 0.03 | 2.76 |  | 230 | 1e-06 | 0.05 |  | 0.025 | 2.76 |  | 230 | -2.38 | -11.79 | -2.52 | 4.705 | 2.76
| 250 | -0.32 | 1e-06 |  | 0.16 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.76 |  | 250 | -2.56 | 1e-06 | 1e-06 | 1.28 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2021
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.3 |  | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9e-09
| 50 | 0.1 | -0.06 |  | 0.08 | 0.295 |  | 50 | -0.08 | 0.1 |  | 0.09 | 0.295 |  | 50 | 2.7 | 9.1 | -0.62 | 4.86 | 0.295
| 100 | 0.2 | -0.06 |  | 0.13 | 0.59 |  | 100 | -0.07 | 2.2 |  | 1.135 | 0.59 |  | 100 | 2.4 | 6 | -0.22 | 3.11 | 0.59
| 200 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 | 1.18 |  | 200 | -0.1 | 3.3 |  | 1.7 | 1.18 |  | 200 | 2.7 | -3.6 | -0.1 | 3.15 | 1.18
| 500 | 3.8 | -0.9 |  | 2.35 | 2.95 |  | 500 | 0.8 | 2 |  | 0.6 | 2.95 |  | 500 | 3 | -18.8 | -1.1 | 10.9 | 2.95
| 1000 | 9 | 1e-06 |  | 4.5 | 5.9 |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.95 |  | 1000 | -88 | -47 | 3 | 45.5 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2021
| 10 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 | 0.059 |  | 5 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.085
| 20 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 20 | 0.2 | 0.1 |  | 0.05 | 0.118 |  | 10 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17
| 50 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 50 | 0.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.295 |  | 20 | 0.2 | 1e-06 | 0.4 | 0.2 | 0.34
| 100 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 100 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 | 0.59 |  | 50 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.85
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2021
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012 |  | 0 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 0.1 | -0.001 | 0.002 |  | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.006 | 0.005 |  | 0.0005 | 0.0012 |  | 0.5 | 0.005 | -0.002 | -0.001 | 0.0035 | 0.006
| 1 | 0.004 | 0.012 |  | 0.004 | 0.012 |  | 1 | 0.045 | 0.055 |  | 0.005 | 0.012 |  | 1 | 0.008 | -0.012 | 0.005 | 0.01 | 0.012
| 2 | 0.007 | 1e-06 |  | 0.0034995 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0.014 | -0.008 | 0.014 | 0.011 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2023 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2019
| 150 | -0.06 | -0.05 | 0.11 | 0.085 | 1.8 |  | 150 | -0.05 | 0.25 | 0.02 | 0.15 | 1.8 |  | 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8
| 180 | -0.02 | -0.04 | 0.03 | 0.035 | 2.16 |  | 180 | -0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.105 | 2.16 |  | 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16
| 200 | 0.09 | -0.67 | 0.05 | 0.38 | 2.4 |  | 200 | -0.35 | 0.18 | -0.03 | 0.265 | 2.4 |  | 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4
| 220 | 0.15 | 1e-06 | 0.1 | 0.074999 | 2.64 |  | 220 | -0.07 | 0.56 | 0.38 | 0.315 | 2.64 |  | 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64
| 230 | -0.17 | -0.11 | 1.11 | 0.64 | 2.76 |  | 230 | -0.22 | 0.73 | -0.16 | 0.475 | 2.76 |  | 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76
| 240 | 0.12 | 1e-06 | 1e-06 | 0.059999 | 2.88 |  | 250 | -0.21 | 1e-06 | 1e-06 | 0.105 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2023 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 50 | 3.2 | 0.4 | -0.29 | 1.745 | 0.295 |  | 50 | 3.5 | 1.2 | -0.33 | 1.915 | 0.295 |  | 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295
| 100 | 4.2 | 0.4 | -0.35 | 2.275 | 0.59 |  | 100 | 5.1 | 3.9 | -0.42 | 2.76 | 0.59 |  | 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59
| 200 | 6 | 0 | 0.8 | 3 | 1.18 |  | 200 | 8.4 | 0 | 1.3 | 4.2 | 1.18 |  | 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 500 | -18 | 1.5 | 1.2 | 9.75 | 2.95 |  | 500 | 7.6 | 9.3 | 0.7 | 4.3 | 2.95 |  | 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 4.85 | 2.95
| 1000 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5.9 |  | 1000 | 88 | -110 | 1e-06 | 99 | 5.9 |  | 1000 | -88 | -11 | 1e-06 | 44 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2023 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2019
| 10 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.17
| 20 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.34 |  | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34
| 50 | 2.9 | 0.4 | 0.5 | 1.25 | 0.85 |  | 50 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.85 |  | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.85
| 100 | 10.5 | 1.4 | 1 | 4.75 | 1.7 |  | 100 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.7 |  | 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | 0 | -0.003 | 1e-06 | 0.0015005 | 0
| 0.1 | -0.001 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.001 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0012 |  | 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0015 | 0.0012
| 1 | -0.007 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012 |  | 1 | -0.003 | 0.063 | 0.012 | 0.033 | 0.012 |  | 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012
| 2 | -0.01 | -0.007 | 1e-06 | 0.0050005 | 0.024 |  | 2 | -0.004 | 0.091 | 1e-06 | 0.0475 | 0.024 |  | 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4669058) | [5 empty] | I | ESA 615 (4670010)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2020
| 150 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.11 | 1.8 |  | 150 | -0.5 | -0.17 | -0.24 | 0.165 | 1.8 |  | 150 | -0.08 | -0.08 | -0.17 | 0.045 | 1.8
| 180 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.065 | 2.16 |  | 180 | -0.19 | -0.39 | -0.14 | 0.125 | 2.16 |  | 180 | -0.2 | -0.2 | -0.22 | 0.01 | 2.16
| 200 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | 2.4 |  | 200 | -0.07 | -0.23 | -0.33 | 0.13 | 2.4 |  | 200 | -0.25 | -0.25 | -0.33 | 0.04 | 2.4
| 220 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | 0.13 | 2.64 |  | 220 | -0.39 | -0.16 | -0.45 | 0.145 | 2.64 |  | 220 | -0.29 | -0.29 | -0.39 | 0.05 | 2.64
| 230 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0.045 | 2.76 |  | 230 | -0.3 | -0.15 | -0.54 | 0.195 | 2.76 |  | 230 | -0.34 | -0.34 | -0.39 | 0.025 | 2.76
| 250 | 1e-05 | 1e-05 | 0.38 | 0.18999 | 3 |  | 250 | 0 | 1e-06 | -0.49 | 0.245 | 3 |  | 250 | 0 | 0 | -0.39 | 0.195 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 50 | 5 | 1.9 | 1.7 | 1.65 | 0.295 |  | 20 | 4.7 | 6.6 | 0.9 | 2.85 | 0.118 |  | 25 | 3 | 4.9 | 0.8 | 2.05 | 0.1475
| 100 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 2.25 | 0.59 |  | 50 | 4.7 | 5 | 2.1 | 1.45 | 0.295 |  | 50 | 4.1 | 9.2 | 1.7 | 3.75 | 0.295
| 200 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 4.1 | 1.18 |  | 200 | 7.7 | -8.2 | 3.7 | 7.95 | 1.18 |  | 100 | 6 | 7.7 | 3.4 | 2.15 | 0.59
| 500 | 9.3 | 0.9 | 3 | 4.2 | 2.95 |  | 500 | 6 | -31.8 | 8.3 | 20.05 | 2.95 |  | 500 | 9.5 | -25.1 | 7.2 | 17.3 | 2.95
| 1000 | -88 | 1 | 1e-06 | 44.5 | 5.9 |  | 1000 | -88 | -74 | 1e-06 | 44 | 5.9 |  | 1000 | -88 | -66 | 1e-06 | 44 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020
| 10 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  | 10 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.34
| 50 | 0.3 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 | 0.85 |  | 50 | 0.3 | 0.2 | 1e-06 | 0.15 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 | 0.85
| 100 | 0.8 | 0.9 | 1e-06 | 0.45 | 1.7 |  | 100 | 0.7 | 0.4 | 1e-06 | 0.35 | 1.7 |  | 100 | 1.1 | 0.6 | 1e-06 | 0.55 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020
| 0.1 | 0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0014995 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.003 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | 0.0012 |  | 0.001 | 0 | -0.002 | -0.001 | 0.001 | 1.2e-05
| 0.5 | 0.008 | 0.003 | 1e-06 | 0.0039995 | 0.006 |  | 0.5 | 0.001 | 0.004 | -0.003 | 0.0035 | 0.006 |  | 0.102 | 0 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 0.001224
| 1 | -0.006 | 0.002 | -0.002 | 0.004 | 0.012 |  | 1 | -0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.012 |  | 0.5 | 0.002 | 0.004 | 1e-06 | 0.0019995 | 0.006
| 2 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0040005 | 0.024 |  | 2 | -0.006 | 0.005 | -0.001 | 0.0055 | 0.024 |  | 1 | -0.005 | 1e-06 | -0.001 | 0.0025005 | 0.012
J | ESA 615 (5838068) | [5 empty] | K | 11 | [5 empty] | L | 12
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2023 | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016
| 150 | 0.03 | - |  | 0 | 1.8 |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 180 | -0.09 | - |  | 0 | 2.16 |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | -0.05 | - |  | 0 | 2.4 |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 220 | 0.28 | - |  | 0 | 2.64 |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 230 | 0.24 | - |  | 0 | 2.76 |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 250 | 0 | - |  | 0 | 3 |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2023 | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016
| 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 0 | - |  | 0 | 0.295 |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 3.4 | - |  | 0 | 0.59 |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | 4.8 | - |  | 0 | 1.18 |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 500 | 0.7 | - |  | 0 | 2.95 |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1000 | -9 | - |  | 0 | 5.9 |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2023 | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016
| 10 | 0.1 | - |  | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 20 | 0.4 | - |  | 0 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 2.3 | - |  | 0 | 0.85 |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 9.9 | - |  | 0 | 1.7 |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016
| 0 | 1e-06 | - |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 0.1 | 0.001 | - |  | 0 | 0.0012 |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1 | -0.003 | - |  | 0 | 0.012 |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 2 | -0.003 | - |  | 0 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [8 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.31 | 0.76 | 0 | 0.225 | 1.8 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 2 | 150 | 0.15 | 0.23 | 0 | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.3
| 3 | 150 | 0.06 | -1.43 | -1.6 | 0.83 | 1.8 |  |  | 3 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9e-09
| 4 | 150 | -0.06 | -0.05 | 0.11 | 0.085 | 1.8 |  |  | 4 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 5 | 150 | -0.05 | 0.25 | 0.02 | 0.15 | 1.8 |  |  | 5 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 6 | 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8 |  |  | 6 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 7 | 150 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.11 | 1.8 |  |  | 7 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 8 | 150 | -0.5 | -0.17 | -0.24 | 0.165 | 1.8 |  |  | 8 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 9 | 150 | -0.08 | -0.08 | -0.17 | 0.045 | 1.8 |  |  | 9 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 10 | 150 | 0.03 | - | 0 | 0 | 1.8 |  |  | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
| 11 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 180 | 0.1 | -0.03 | 0 | 0.065 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | 0.1 | -0.06 | 0 | 0.08 | 0.295
| 2 | 180 | 0.12 | -0.06 | 0 | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | -0.08 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0.295
| 3 | 180 | -1.94 | -1.81 | -1.9 | 0.065 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 2.7 | 9.1 | -0.62 | 4.86 | 0.295
| 4 | 180 | -0.02 | -0.04 | 0.03 | 0.035 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | 3.2 | 0.4 | -0.29 | 1.745 | 0.295
| 5 | 180 | -0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.105 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 3.5 | 1.2 | -0.33 | 1.915 | 0.295
| 6 | 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295
| 7 | 180 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.065 | 2.16 |  |  | 7 | 50 | 5 | 1.9 | 1.7 | 1.65 | 0.295
| 8 | 180 | -0.19 | -0.39 | -0.14 | 0.125 | 2.16 |  |  | 8 | 20 | 4.7 | 6.6 | 0.9 | 2.85 | 0.118
| 9 | 180 | -0.2 | -0.2 | -0.22 | 0.01 | 2.16 |  |  | 9 | 25 | 3 | 4.9 | 0.8 | 2.05 | 0.1475
| 10 | 180 | -0.09 | - | 0 | 0 | 2.16 |  |  | 10 | 50 | 0 | - | 0 | 0 | 0.295
| 11 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 200 | -0.04 | -0.16 | 0 | 0.06 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | 0.2 | -0.06 | 0 | 0.13 | 0.59
| 2 | 200 | 0.06 | -0.18 | 0 | 0.12 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | -0.07 | 2.2 | 0 | 1.135 | 0.59
| 3 | 200 | -1.95 | -2.05 | -2.14 | 0.095 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 2.4 | 6 | -0.22 | 3.11 | 0.59
| 4 | 200 | 0.09 | -0.67 | 0.05 | 0.38 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | 4.2 | 0.4 | -0.35 | 2.275 | 0.59
| 5 | 200 | -0.35 | 0.18 | -0.03 | 0.265 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | 5.1 | 3.9 | -0.42 | 2.76 | 0.59
| 6 | 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59
| 7 | 200 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | 2.4 |  |  | 7 | 100 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 2.25 | 0.59
| 8 | 200 | -0.07 | -0.23 | -0.33 | 0.13 | 2.4 |  |  | 8 | 50 | 4.7 | 5 | 2.1 | 1.45 | 0.295
| 9 | 200 | -0.25 | -0.25 | -0.33 | 0.04 | 2.4 |  |  | 9 | 50 | 4.1 | 9.2 | 1.7 | 3.75 | 0.295
| 10 | 200 | -0.05 | - | 0 | 0 | 2.4 |  |  | 10 | 100 | 3.4 | - | 0 | 0 | 0.59
| 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 220 | -0.28 | -0.18 | 0 | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.18
| 2 | 220 | 0.05 | -0.03 | 0 | 0.04 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | -0.1 | 3.3 | 0 | 1.7 | 1.18
| 3 | 220 | -2.31 | -2.29 | -3.44 | 0.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | 2.7 | -3.6 | -0.1 | 3.15 | 1.18
| 4 | 220 | 0.15 | 1e-06 | 0.1 | 0.074999 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 6 | 0 | 0.8 | 3 | 1.18
| 5 | 220 | -0.07 | 0.56 | 0.38 | 0.315 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 8.4 | 0 | 1.3 | 4.2 | 1.18
| 6 | 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 7 | 220 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | 0.13 | 2.64 |  |  | 7 | 200 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 4.1 | 1.18
| 8 | 220 | -0.39 | -0.16 | -0.45 | 0.145 | 2.64 |  |  | 8 | 200 | 7.7 | -8.2 | 3.7 | 7.95 | 1.18
| 9 | 220 | -0.29 | -0.29 | -0.39 | 0.05 | 2.64 |  |  | 9 | 100 | 6 | 7.7 | 3.4 | 2.15 | 0.59
| 10 | 220 | 0.28 | - | 0 | 0 | 2.64 |  |  | 10 | 200 | 4.8 | - | 0 | 0 | 1.18
| 11 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
V | 1 | 230 | -0.2 | -0.26 | 0 | 0.03 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | 3.8 | -0.9 | 0 | 2.35 | 2.95
| 2 | 230 | 1e-06 | 0.05 | 0 | 0.025 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | 0.8 | 2 | 0 | 0.6 | 2.95
| 3 | 230 | -2.38 | -11.79 | -2.52 | 4.705 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | 3 | -18.8 | -1.1 | 10.9 | 2.95
| 4 | 230 | -0.17 | -0.11 | 1.11 | 0.64 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | -18 | 1.5 | 1.2 | 9.75 | 2.95
| 5 | 230 | -0.22 | 0.73 | -0.16 | 0.475 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 7.6 | 9.3 | 0.7 | 4.3 | 2.95
| 6 | 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 4.85 | 2.95
| 7 | 230 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0.045 | 2.76 |  |  | 7 | 500 | 9.3 | 0.9 | 3 | 4.2 | 2.95
| 8 | 230 | -0.3 | -0.15 | -0.54 | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | 6 | -31.8 | 8.3 | 20.05 | 2.95
| 9 | 230 | -0.34 | -0.34 | -0.39 | 0.025 | 2.76 |  |  | 9 | 500 | 9.5 | -25.1 | 7.2 | 17.3 | 2.95
| 10 | 230 | 0.24 | - | 0 | 0 | 2.76 |  |  | 10 | 500 | 0.7 | - | 0 | 0 | 2.95
| 11 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
VI | 1 | 250 | -0.32 | 1e-06 | 0 | 0.16 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | 9 | 1e-06 | 0 | 4.5 | 5.9
| 2 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | 2 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.95
| 3 | 250 | -2.56 | 1e-06 | 1e-06 | 1.28 | 3 |  |  | 3 | 1000 | -88 | -47 | 3 | 45.5 | 5.9
| 4 | 240 | 0.12 | 1e-06 | 1e-06 | 0.059999 | 2.88 |  |  | 4 | 1000 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5.9
| 5 | 250 | -0.21 | 1e-06 | 1e-06 | 0.105 | 3 |  |  | 5 | 1000 | 88 | -110 | 1e-06 | 99 | 5.9
| 6 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1000 | -88 | -11 | 1e-06 | 44 | 5.9
| 7 | 250 | 1e-05 | 1e-05 | 0.38 | 0.18999 | 3 |  |  | 7 | 1000 | -88 | 1 | 1e-06 | 44.5 | 5.9
| 8 | 250 | 0 | 1e-06 | -0.49 | 0.245 | 3 |  |  | 8 | 1000 | -88 | -74 | 1e-06 | 44 | 5.9
| 9 | 250 | 0 | 0 | -0.39 | 0.195 | 3 |  |  | 9 | 1000 | -88 | -66 | 1e-06 | 44 | 5.9
| 10 | 250 | 0 | - | 0 | 0 | 3 |  |  | 10 | 1000 | -9 | - | 0 | 0 | 5.9
| 11 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [8 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 2 | 10 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 | 0.059 |  |  | 2 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 3 | 5 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.085 |  |  | 3 | 0 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 4 | 10 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 4 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 5 | 10 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 5 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 6 | 10 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 6 | 0 | 0 | -0.003 | 1e-06 | 0.0015005 | 0
| 7 | 10 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  |  | 7 | 0.1 | 0.003 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0014995 | 0.0012
| 8 | 10 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  |  | 8 | 0.1 | -0.003 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | 0.0012
| 9 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 9 | 0.001 | 0 | -0.002 | -0.001 | 0.001 | 1.2e-05
| 10 | 10 | 0.1 | - | 0 | 0 | 0.17 |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0
| 11 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | II | 1 | 0.1 | -0.001 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0012
| 2 | 20 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.118 |  |  | 2 | 0.1 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0.0012
| 3 | 10 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  |  | 3 | 0.5 | 0.005 | -0.002 | -0.001 | 0.0035 | 0.006
| 4 | 20 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.34 |  |  | 4 | 0.1 | -0.001 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012
| 5 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.34 |  |  | 5 | 0.1 | 0.001 | -0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0012
| 6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 6 | 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0015 | 0.0012
| 7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  |  | 7 | 0.5 | 0.008 | 0.003 | 1e-06 | 0.0039995 | 0.006
| 8 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.34 |  |  | 8 | 0.5 | 0.001 | 0.004 | -0.003 | 0.0035 | 0.006
| 9 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.34 |  |  | 9 | 0.102 | 0 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 0.001224
| 10 | 20 | 0.4 | - | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 10 | 0.1 | 0.001 | - | 0 | 0 | 0.0012
| 11 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | III | 1 | 1 | 0.004 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0.012
| 2 | 50 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.295 |  |  | 2 | 1 | 0.045 | 0.055 | 0 | 0.005 | 0.012
| 3 | 20 | 0.2 | 1e-06 | 0.4 | 0.2 | 0.34 |  |  | 3 | 1 | 0.008 | -0.012 | 0.005 | 0.01 | 0.012
| 4 | 50 | 2.9 | 0.4 | 0.5 | 1.25 | 0.85 |  |  | 4 | 1 | -0.007 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012
| 5 | 50 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.85 |  |  | 5 | 1 | -0.003 | 0.063 | 0.012 | 0.033 | 0.012
| 6 | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.85 |  |  | 6 | 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012
| 7 | 50 | 0.3 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 | 0.85 |  |  | 7 | 1 | -0.006 | 0.002 | -0.002 | 0.004 | 0.012
| 8 | 50 | 0.3 | 0.2 | 1e-06 | 0.15 | 0.85 |  |  | 8 | 1 | -0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.012
| 9 | 50 | 0.2 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 | 0.85 |  |  | 9 | 0.5 | 0.002 | 0.004 | 1e-06 | 0.0019995 | 0.006
| 10 | 50 | 2.3 | - | 0 | 0 | 0.85 |  |  | 10 | 1 | -0.003 | - | 0 | 0 | 0.012
| 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | IV | 1 | 2 | 0.007 | 1e-06 | 0 | 0.0034995 | 0.024
| 2 | 100 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 | 0.59 |  |  | 2 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 3 | 50 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.85 |  |  | 3 | 2 | 0.014 | -0.008 | 0.014 | 0.011 | 0.024
| 4 | 100 | 10.5 | 1.4 | 1 | 4.75 | 1.7 |  |  | 4 | 2 | -0.01 | -0.007 | 1e-06 | 0.0050005 | 0.024
| 5 | 100 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.7 |  |  | 5 | 2 | -0.004 | 0.091 | 1e-06 | 0.0475 | 0.024
| 6 | 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.7 |  |  | 6 | 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0
| 7 | 100 | 0.8 | 0.9 | 1e-06 | 0.45 | 1.7 |  |  | 7 | 2 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0040005 | 0.024
| 8 | 100 | 0.7 | 0.4 | 1e-06 | 0.35 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | -0.006 | 0.005 | -0.001 | 0.0055 | 0.024
| 9 | 100 | 1.1 | 0.6 | 1e-06 | 0.55 | 1.7 |  |  | 9 | 1 | -0.005 | 1e-06 | -0.001 | 0.0025005 | 0.012
| 10 | 100 | 9.9 | - | 0 | 0 | 1.7 |  |  | 10 | 2 | -0.003 | - | 0 | 0 | 0.024
| 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
10 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 5838068 | [5 empty] | Koreksi Tegangan Jala jala | Koreksi Resistansi Isolasi | Koreksi Resistansi Pembumian | Koreksi Arus Bocor (NO) |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | 0.093807 | #VALUE! | -0.00013762 | #VALUE!
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
( V ) | 2023 | - | 2016 |  |  |  | Koreksi Arus bocor (NC) | U95 Jala-jala |  |  |  | 220.1 | 220.1938 | 220.1938
150 | 0.03 | - | 0 | 0 | 1.8 |  | 1.643 | 2.6423 |  |  |  | OL | #VALUE! | OL
180 | -0.09 | - | 0 | 0 | 2.16 | [6 empty] | 0.198 | 0.19786 | 0.19786
200 | -0.05 | - | 0 | 0 | 2.4 |  | Konversi TEXT |  |  |  | NO | - | #VALUE! | -
220 | 0.28 | - | 0 | 0 | 2.64 |  | 220.2 | 2.6 | Volt |  | NC | 12 | 13.643 | 13.643
230 | 0.24 | - | 0 | 0 | 2.76 |  | ( | ± | )
250 | 0 | - | 0 | 0 | 3 |  | ( 220.2 ± 2.6 ) Volt
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
( uA ) | 2023 | - | 2016
0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
50 | 0 | - | 0 | 0 | 0.295
100 | 3.4 | - | 0 | 0 | 0.59
200 | 4.8 | - | 0 | 0 | 1.18
500 | 0.7 | - | 0 | 0 | 2.95
1000 | -9 | - | 0 | 0 | 5.9
Main-PE |  |  |  | Driff | U95
( MΩ ) | 2023 | - | 2016
10 | 0.1 | - | 0 | 0 | 0.17
20 | 0.4 | - | 0 | 0 | 0.34
50 | 2.3 | - | 0 | 0 | 0.85
100 | 9.9 | - | 0 | 0 | 1.7
Resistance |  |  |  | Driff | U95
( Ω ) | 2023 | - | 2016
0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0
0.1 | 0.001 | - | 0 | 0 | 0.0012
1 | -0.003 | - | 0 | 0 | 0.012
2 | -0.003 | - | 0 | 0 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 5838068 | [12 empty] | 10
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2020 | 2019 | 2016 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2019 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2019 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 5838068 | [7 empty] | 2023 | - | 2016 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | - | - | 2016 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | - | - | 2016 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
10 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )

## 1 (hidden)
Hasil Pengujian Blood Warmer
Nomor Sertifikat : 69 / 1 / I - 24 / E - 001 DL
Merek |  | : | Barkey
Model/Tipe |  | : | S-line
No. Seri |  | : | 12345
Resolusi |  | : | 0.1°C
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 8 Juni 2023
Tanggal Pengujian |  | : | 8 Juni 2023
Tempat Pengujian |  | : | OK
Nama Ruang |  | : | OK
Metode Kerja |  | : | 081-2019
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu | : | ( 29.9 ± 0.8 ) °C
| 2. Kelembaban | : | ( 60.7 ± 2.3 ) %RH
| 3. Tegangan jala-jala | : | ( 220.2 ± 2.6 ) Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik | : | Baik
| 2. Fungsi | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
No | Parameter |  |  | Hasil pengukuran | Ambang batas yang diijinkan
1 | Resistansi isolasi |  |  | OL | > 2 MΩ
2 | Resistansi pembumian protektif (kabel tidak dapat dilepas) |  |  | 0.19786 | 0.3
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II |  |  | - | 100
IV. | Pengujian Kinerja
No. | Pembacaan Standar ( °C ) | Presisi ( °C ) | Toleransi (°C) | Ketidakpastian pengukuran (°C)
1 | 35.5 | 0 | Suhu ≤ 43 | 0.62627
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Hasil pengujian kinerja suhu tertelusur ke Satuan SI melalui Laboratorium SNSU-BSN
Thermocouple Data Logger menggunakan Channel 10
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat ukur yang digunakan
Wireless Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812985
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 5838068
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
VIII. | Petugas Pengujian
Choirul Huda
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
|  |  |  | Choirul Huda, S.Tr.Kes |  |  | Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031000
|  |  |  | NIP 198008062010121001 |  |  | Choirul Huda, S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
Ω
M Ω
Ω
µA
µA
µA
µA
M Ω
Volt

## Data Thermohygro (hidden)
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.4 |  | 1 | 35 | -5 | -14.4 | -6 | 4.7 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.15 |  | 2 | 40 | -5.9 | -11.5 | -5.8 | 2.85 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.6 | -9.1 | -5.3 | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.1 | 0 | 1e-06 | 0.050001 |  | 4 | 60 | -6 | -6.9 | -4.4 | 1.25 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 |  | 5 | 70 | -4 | -5.1 | -3.2 | 0.95 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.7 | -3.7 | -1.6 | 1.5 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  | 7 | 90 | 4 | -2.7 | 0.3 | 3.35 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 3.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 3 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  | 4 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  | 5 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  | 6 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  | 7 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 5e-07 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  | 2 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 4 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 5 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 6 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  | 6 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 7 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  | 7 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 5e-07
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 |  | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 |  | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 |  | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 |  | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 |  | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 |  | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 |  | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 |  | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 |  | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.3 |  | 1 | 35 | -10.5 | -9.7 | -7.7 | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |  | 2 | 40 | -9.6 | -9.7 | -7.2 | 1.25 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 3 | 50 | -8.8 | -9.1 | -6.2 | 1.45 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.25 |  | 4 | 60 | -8 | -7.9 | -5.2 | 1.4 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | 5 | 70 | -7.1 | -6.1 | -4.1 | 1.5 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | 6 | 80 | -6.3 | -3.8 | -3 | 1.65 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.25 |  | 7 | 90 | -5.4 | -0.8 | -1.8 | 2.3 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 |  | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | 1e-06 | 1.05 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 |  | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | 1e-06 | 0.8
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 |  | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | 1e-06 | 0.55
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 |  | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | 1e-06 | 0.45
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 |  | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 |  | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 |  | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 |  | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 |  | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.7 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  | 1 | 960 | 0.5 | 1e-06 | 3.2 | 1.6 |  | hPa | 2
| 2 | 20 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | 2 | 40 | -2 | -1.9 | 1.2 | 1.6 |  | 2 | 970 | 0.5 | 1e-06 | 2.5 | 1.25
| 3 | 25 | -0.1 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -2.1 | -1.9 | 0.8 | 1.45 |  | 3 | 980 | 0.4 | 1e-06 | 1.7 | 0.85
| 4 | 30 | -0.2 | 1e-06 | -0.6 | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.2 | -2.1 | 0.7 | 1.45 |  | 4 | 990 | 0.4 | 1e-06 | 1 | 0.5
| 5 | 35 | -0.4 | 1e-06 | -1.1 | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.1 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  | 5 | 1000 | 0.4 | -3.9 | -0.4 | 2.15
| 6 | 37 | -0.4 | 1e-06 | -1.4 | 0.7 |  | 6 | 80 | -1.9 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  | 6 | 1010 | 0.3 | -3.8 | -0.5 | 2.05
| 7 | 40 | -0.5 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  | 7 | 90 | -1.6 | -3 | 1.8 | 2.4 |  | 7 | 1020 |  | -3.8 | 1e-06 | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2023 | 2021 | 2019 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2019 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2019 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.4 | 0.1 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -4.6 | -4 | -1.4 | 1.6 |  | 1 | 960 | -1.5 | -4 | 1e-06 | 2 |  | hPa | 2.5
| 2 | 20 | 0.2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 |  | 2 | 40 | -4.6 | -3.8 | -1.2 | 1.7 |  | 2 | 970 | -1 | -3.9 | 1e-06 | 1.95
| 3 | 25 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.2 |  | 3 | 50 | -5 | -3.8 | -1.2 | 1.9 |  | 3 | 980 | -0.6 | -3.8 | 1e-06 | 1.9
| 4 | 30 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.15 |  | 4 | 60 | -5.6 | -3.9 | -1.1 | 2.25 |  | 4 | 990 | -0.2 | -3.6 | 1e-06 | 1.8
| 5 | 35 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -6.5 | -4.1 | -1.2 | 2.65 |  | 5 | 1000 | 0.2 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 6 | 80 | -7.6 | -4.5 | -1.2 | 3.2 |  | 6 | 1010 | 0.2 | -3.4 | 0.2 | 1.8
| 7 | 40 | -0.1 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  | 7 | 90 | -9.1 | -4.9 | -1.3 | 3.9 |  | 7 | 1020 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 6 | 37 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2022 | 2019 | 2016 |  |  | hPa |  | 2022 | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |  | 1 | 35 | -5.1 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.2 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.4 |  | 3 | 50 | -5 | -3.1 | -6.1 | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -2.1 | -5.6 | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  | 5 | 70 | -2 | -0.3 | -5.1 | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 6 | 80 | 0.7 | 2.2 | -4.7 | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.4 | 0.2 | 1e-06 | 0.2 |  | 7 | 90 | 4.2 | 5.4 | 1e-06 | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 |  | 1 | 35 | -9.7 | -5.2 | -6.4 | 2.25 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |  | 2 | 40 | -8.6 | -5.5 | -5.9 | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 50 | -6.4 | -5.5 | -5.6 | 0.45 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.15 |  | 4 | 60 | -4.3 | -4.8 | -4.5 | 0.25 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |  | 5 | 70 | -2.2 | -3.4 | -1.7 | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | -0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |  | 6 | 80 | -0.2 | -1.4 | 2.6 | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | -0.5 | 0.5 | 1e-06 | 0.5 |  | 7 | 90 | 1.7 | 1.3 | 1e-06 | 0.85 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 1 | 35 | -3.1 | -0.4 |  | 1.35 |  | 1 | 960 | 4 | -0.4 |  | 2.2 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -3.1 | -0.1 |  | 1.5 |  | 2 | 970 | 4.1 | -0.5 |  | 2.3
| 3 | 25 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -3.2 | 1e-06 |  | 1.6 |  | 3 | 980 | 4.1 | -0.6 |  | 2.35
| 4 | 30 | 0.5 | -0.1 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -3 | 1e-06 |  | 1.5 |  | 4 | 990 | 4.1 | -0.7 |  | 2.4
| 5 | 35 | 0.7 | -0.2 |  | 0.45 |  | 5 | 70 | -2.8 | -0.1 |  | 1.35 |  | 5 | 1000 | 4.1 | -0.8 |  | 2.45
| 6 | 37 | 0.7 | -0.3 |  | 0.5 |  | 6 | 80 | -2.4 | -0.5 |  | 0.95 |  | 6 | 1010 | 4.1 | -0.8 |  | 2.45
| 7 | 40 | 0.8 | -0.4 |  | 0.6 |  | 7 | 90 | -1.8 | -0.9 |  | 0.45 |  | 7 | 1020 |  | 1e-06 |  | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 0.6 |  | 1 | 35 | -4.1 | -2.2 | -1.4 | 1.35 |  | 1 | 960 | 3.3 | 3.8 | 0.9 | 1.45 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  | 2 | 40 | -4 | -2 | -1.3 | 1.35 |  | 2 | 970 | 3.5 | 3.8 | 1 | 1.4
| 3 | 25 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.25 |  | 3 | 50 | -3.6 | -1.8 | -1.3 | 1.15 |  | 3 | 980 | 3.7 | 3.7 | 1 | 1.35
| 4 | 30 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.25 |  | 4 | 60 | -3.1 | -1.6 | -1.5 | 0.8 |  | 4 | 990 | 3.9 | 3.7 | 1.1 | 1.4
| 5 | 35 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.35 |  | 5 | 70 | -2.3 | -1.4 | -1.9 | 0.45 |  | 5 | 1000 | 4.1 | 3.6 | 1.1 | 1.5
| 6 | 37 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  | 6 | 80 | -1.5 | -1.2 | -2.5 | 0.65 |  | 6 | 1010 | 4.3 | 3.5 | 1.1 | 1.6
| 7 | 40 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.45 |  | 7 | 90 | -0.4 | -1 | -3.2 | 1.4 |  | 7 | 1020 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 1 | 35 | -4.2 | -0.8 | 0.6 | 2.4 |  | 1 | 960 | 3.4 | 3.9 | 0.9 | 1.5 |  | hPa | 2.5
| 2 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  | 2 | 40 | -3.8 | -0.4 | 0.3 | 2.05 |  | 2 | 970 | 3.6 | 3.9 | 1 | 1.45
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.15 |  | 3 | 50 | -2.8 | 1e-06 | -0.2 | 1.4 |  | 3 | 980 | 3.8 | 3.8 | 1 | 1.4
| 4 | 30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  | 4 | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  | 4 | 990 | 4 | 3.8 | 1.1 | 1.45
| 5 | 35 | 0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.45 |  | 5 | 70 | -0.6 | 0.7 | -0.8 | 0.75 |  | 5 | 1000 | 4.2 | 3.8 | 1.1 | 1.55
| 6 | 37 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | 0.6 |  | 6 | 80 | 0.6 | 1.1 | -0.9 | 1 |  | 6 | 1010 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 1.65
| 7 | 40 | 0.4 | -0.8 | -1.1 | 0.75 |  | 7 | 90 | 1.9 | 1.5 | -0.8 | 1.35 |  | 7 | 1020 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  | 1 | 35 | -4.1 | -2 | -0.4 | 1.85 |  | 1 | 960 | 3.8 | 4.3 | 0.9 | 1.7 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.4 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.7 | -0.3 | 1.75 |  | 2 | 970 | 4 | 4.2 | 1 | 1.6
| 3 | 25 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.35 |  | 3 | 50 | -3.1 | -1.4 | -0.3 | 1.4 |  | 3 | 980 | 4.1 | 4.1 | 1 | 1.55
| 4 | 30 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.3 | -1.1 | -0.5 | 0.9 |  | 4 | 990 | 4.3 | 4.1 | 1.1 | 1.6
| 5 | 35 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.45 |  | 5 | 70 | -1.6 | -0.7 | -0.8 | 0.45 |  | 5 | 1000 | 4.4 | 4 | 1.1 | 1.65
| 6 | 37 | 0.5 | 1 | -0.1 | 0.55 |  | 6 | 80 | -0.7 | -0.4 | -1.3 | 0.45 |  | 6 | 1010 | 4.6 | 3.9 | 1.1 | 1.75
| 7 | 40 | 0.6 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 |  | 7 | 90 | 0.1 | -0.1 | -2 | 1.05 |  | 7 | 1020 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0
0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.1 |  | 0 |  | 1 | 35 | -2.5 | -1.6 |  | 0.45 |  | 1 | 960 | 4.6 | -2.9 |  | 3.75 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -2.3 | -1.4 |  | 0.45 |  | 2 | 970 | 4.5 | -2.3 |  | 3.4
| 3 | 25 | 0.5 | 0.2 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -2 | -1.4 |  | 0.3 |  | 3 | 980 | 4.5 | -1.7 |  | 3.1
| 4 | 30 | 0.6 | 0.2 |  | 0.2 |  | 4 | 60 | -1.9 | -1.5 |  | 0.2 |  | 4 | 990 | 4.4 | -1.1 |  | 2.75
| 5 | 35 | 0.6 | 0.1 |  | 0.25 |  | 5 | 70 | -2.1 | -1.8 |  | 0.15 |  | 5 | 1000 | 4.3 | -0.4 |  | 2.35
| 6 | 37 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 6 | 80 | -2.5 | -2.3 |  | 0.1 |  | 6 | 1010 | 4.3 | -0.4 |  | 2.35
| 7 | 40 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 7 | 90 | -3.1 | -3 |  | 0.05 |  | 7 | 1020 |  | 1e-06 |  | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -2.7 | 0.1 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.4 | 0.2 |  | 1.3 |  | 2 | 970 | 4.5 | -0.6 |  | 2.55
| 3 | 25 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.2 |  | 1.05 |  | 3 | 980 | 4.5 | -0.6 |  | 2.55
| 4 | 30 | 0.6 | -0.2 |  | 0.4 |  | 4 | 60 | -1.7 | 1e-06 |  | 0.85 |  | 4 | 990 | 4.4 | -0.6 |  | 2.5
| 5 | 35 | 0.7 | -0.5 |  | 0.6 |  | 5 | 70 | -1.8 | -0.3 |  | 0.75 |  | 5 | 1000 | 4.4 | -0.6 |  | 2.5
| 6 | 37 | 0.7 | -0.6 |  | 0.65 |  | 6 | 80 | -2.2 | -0.8 |  | 0.7 |  | 6 | 1005 | 4.4 | -0.6 |  | 2.5
| 7 | 40 | 0.7 | -0.8 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -2.9 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 1020 |  | 1e-06 |  | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 |  | 1 | 35 | -3.2 | -0.4 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.4 | -1.5 |  | 2.95 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.9 | -0.2 |  | 1.35 |  | 2 | 970 | 4.4 | -1.3 |  | 2.85
| 3 | 25 | 0.2 | -0.2 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -2.4 | -0.2 |  | 1.1 |  | 3 | 980 | 4.3 | -1.1 |  | 2.7
| 4 | 30 | 0.3 | -0.2 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -2.1 | -0.2 |  | 0.95 |  | 4 | 990 | 4.3 | -0.9 |  | 2.6
| 5 | 35 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 5 | 70 | -2.2 | -0.3 |  | 0.95 |  | 5 | 1000 | 4.3 | -0.8 |  | 2.55
| 6 | 37 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 6 | 80 | -2.4 | -0.5 |  | 0.95 |  | 6 | 1010 | 4.2 | -0.7 |  | 2.45
| 7 | 40 | 0.5 | -0.4 |  | 0.45 |  | 7 | 90 | -3 | -0.8 |  | 1.1 |  | 7 | 1020 |  | 1e-06 |  | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 1 | 35 | -2.2 | -1.5 |  | 0.35 |  | 1 | 960 | 4.5 | 2.5 |  | 1 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.3 | 0.1 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -2.4 | -0.8 |  | 0.8 |  | 2 | 970 | 4.5 | 2.5 |  | 1
| 3 | 25 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -2.7 | -0.2 |  | 1.25 |  | 3 | 980 | 4.4 | 2.4 |  | 1
| 4 | 30 | 0.5 | -0.1 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.7 | 0.4 |  | 1.55 |  | 4 | 990 | 4.4 | 2.3 |  | 1.05
| 5 | 35 | 0.5 | -0.1 |  | 0.3 |  | 5 | 70 | -2.6 | -0.7 |  | 0.95 |  | 5 | 1000 | 4.4 | 2.4 |  | 1
| 6 | 37 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 6 | 80 | -2.2 | -0.9 |  | 0.65 |  | 6 | 1010 | 4.3 | 2.2 |  | 1.05
| 7 | 40 | 0.6 | 0.2 |  | 0.2 |  | 7 | 90 | -1.7 | -0.6 |  | 0.55 |  | 7 | 1020 |  | 2.3 |  | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2017 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.5
1 | 1 | 15 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -5 | -14.4 | -6 | 4.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 0.5
| 2 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  |  | 2 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 3 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  |  | 3 | 750 | - | - | 1e-06 | 5e-07 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 0 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 0.5
| 5 | 15 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -10.5 | -9.7 | -7.7 | 1.4 |  |  | 5 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 1e-06 | 1.05 |  | 7 | 0.5
| 7 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.7 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  |  | 7 | 960 | 0.5 | 1e-06 | 3.2 | 1.6 |  | 8 | 0.8
| 8 | 15 | 0.4 | 0.1 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 8 | 35 | -4.6 | -4 | -1.4 | 1.6 |  |  | 8 | 960 | -1.5 | -4 | 1e-06 | 2 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 10 | 0.5
| 10 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 35 | -5.1 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 11 | 0.5
| 11 | 15 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 |  |  | 11 | 35 | -9.7 | -5.2 | -6.4 | 2.25 |  |  | 11 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 12 | 0.5
| 12 | 15 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 12 | 35 | -3.1 | -0.4 | 0 | 1.35 |  |  | 12 | 960 | 4 | -0.4 | 0 | 2.2 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 0.6 |  |  | 13 | 35 | -4.1 | -2.2 | -1.4 | 1.35 |  |  | 13 | 960 | 3.3 | 3.8 | 0.9 | 1.45 |  | 14 | 0.6
| 14 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 14 | 35 | -4.2 | -0.8 | 0.6 | 2.4 |  |  | 14 | 960 | 3.4 | 3.9 | 0.9 | 1.5 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.1 | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  |  | 15 | 35 | -4.1 | -2 | -0.4 | 1.85 |  |  | 15 | 960 | 3.8 | 4.3 | 0.9 | 1.7 |  | 16 | 0.5
| 16 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 16 | 35 | -2.5 | -1.6 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 960 | 4.6 | -2.9 | 0 | 3.75 |  | 17 | 0.8
| 17 | 15 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 17 | 35 | -2.7 | 0.1 | 0 | 1.4 |  |  | 17 | 960 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6 |  | 18 | 0.6
| 18 | 15 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 35 | -3.2 | -0.4 | 0 | 1.4 |  |  | 18 | 960 | 4.4 | -1.5 | 0 | 2.95 |  | 19 | 0.5
| 19 | 15 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 19 | 35 | -2.2 | -1.5 | 0 | 0.35 |  |  | 19 | 960 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
2 | 1 | 20 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.15 |  | 2 | 1 | 40 | -5.9 | -11.5 | -5.8 | 2.85 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  |  | 3 | 800 | - | - | 1e-06 | 5e-07 |  | 1 | 2.6
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 0 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |  |  | 5 | 40 | -9.6 | -9.7 | -7.2 | 1.25 |  |  | 5 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 2.4
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 0 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 1e-06 | 0.8 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -2 | -1.9 | 1.2 | 1.6 |  |  | 7 | 970 | 0.5 | 1e-06 | 2.5 | 1.25 |  | 5 | 2.3
| 8 | 20 | 0.2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 |  |  | 8 | 40 | -4.6 | -3.8 | -1.2 | 1.7 |  |  | 8 | 970 | -1 | -3.9 | 1e-06 | 1.95 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 2.3
| 10 | 20 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  |  | 10 | 40 | -5.2 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 8 | 2.3
| 11 | 20 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |  |  | 11 | 40 | -8.6 | -5.5 | -5.9 | 1.55 |  |  | 11 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 |  |  | 12 | 40 | -3.1 | -0.1 | 0 | 1.5 |  |  | 12 | 970 | 4.1 | -0.5 | 0 | 2.3 |  | 10 | 2.3
| 13 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  |  | 13 | 40 | -4 | -2 | -1.3 | 1.35 |  |  | 13 | 970 | 3.5 | 3.8 | 1 | 1.4 |  | 11 | 2.3
| 14 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 14 | 40 | -3.8 | -0.4 | 0.3 | 2.05 |  |  | 14 | 970 | 3.6 | 3.9 | 1 | 1.45 |  | 12 | 2.3
| 15 | 20 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 15 | 40 | -3.8 | -1.7 | -0.3 | 1.75 |  |  | 15 | 970 | 4 | 4.2 | 1 | 1.6 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 40 | -2.3 | -1.4 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 970 | 4.5 | -2.3 | 0 | 3.4 |  | 14 | 2.3
| 17 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 17 | 40 | -2.4 | 0.2 | 0 | 1.3 |  |  | 17 | 970 | 4.5 | -0.6 | 0 | 2.55 |  | 15 | 2.3
| 18 | 20 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 40 | -2.9 | -0.2 | 0 | 1.35 |  |  | 18 | 970 | 4.4 | -1.3 | 0 | 2.85 |  | 16 | 2.3
| 19 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 |  |  | 19 | 40 | -2.4 | -0.8 | 0 | 0.8 |  |  | 19 | 970 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 |  | 17 | 2.3
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 18 | 2.3
[24 empty] | 19 | 2.3
3 | 1 | 25 | -0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.1 |  | 3 | 1 | 50 | -6.6 | -9.1 | -5.3 | 1.9 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  |  | 2 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 0 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -8.8 | -9.1 | -6.2 | 1.45 |  |  | 5 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 0 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 1e-06 | 0.55 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | -0.1 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -2.1 | -1.9 | 0.8 | 1.45 |  |  | 7 | 980 | 0.4 | 1e-06 | 1.7 | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 50 | -5 | -3.8 | -1.2 | 1.9 |  |  | 8 | 980 | -0.6 | -3.8 | 1e-06 | 1.9 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.4 |  |  | 10 | 50 | -5 | -3.1 | -6.1 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -6.4 | -5.5 | -5.6 | 0.45 |  |  | 11 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 |  |  | 12 | 50 | -3.2 | 1e-06 | 0 | 1.6 |  |  | 12 | 980 | 4.1 | -0.6 | 0 | 2.35 |  | 7 | 2
| 13 | 25 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.25 |  |  | 13 | 50 | -3.6 | -1.8 | -1.3 | 1.15 |  |  | 13 | 980 | 3.7 | 3.7 | 1 | 1.35 |  | 8 | 2.5
| 14 | 25 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.15 |  |  | 14 | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  |  | 14 | 980 | 3.8 | 3.8 | 1 | 1.4 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.35 |  |  | 15 | 50 | -3.1 | -1.4 | -0.3 | 1.4 |  |  | 15 | 980 | 4.1 | 4.1 | 1 | 1.55 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 50 | -2 | -1.4 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 980 | 4.5 | -1.7 | 0 | 3.1 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 17 | 50 | -1.9 | 0.2 | 0 | 1.05 |  |  | 17 | 980 | 4.5 | -0.6 | 0 | 2.55 |  | 12 | 2.1
| 18 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 18 | 50 | -2.4 | -0.2 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 980 | 4.3 | -1.1 | 0 | 2.7 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 19 | 50 | -2.7 | -0.2 | 0 | 1.25 |  |  | 19 | 980 | 4.4 | 2.4 | 0 | 1 |  | 14 | 2.5
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 15 | 2.3
[24 empty] | 16 | 2.2
4 | 1 | 30 | -0.1 | 0 | 1e-06 | 0.050001 |  | 4 | 1 | 60 | -6 | -6.9 | -4.4 | 1.25 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  |  | 2 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 18 | 2.1
| 3 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  |  | 3 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  |  | 3 | 900 | - | - | 1e-06 | 5e-07 |  | 19 | 2.1
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 0 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -8 | -7.9 | -5.2 | 1.4 |  |  | 5 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 0 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 30 | -0.2 | 1e-06 | -0.6 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.2 | -2.1 | 0.7 | 1.45 |  |  | 7 | 990 | 0.4 | 1e-06 | 1 | 0.5
| 8 | 30 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.15 |  |  | 8 | 60 | -5.6 | -3.9 | -1.1 | 2.25 |  |  | 8 | 990 | -0.2 | -3.6 | 1e-06 | 1.8
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 10 | 30 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  |  | 10 | 60 | -3.9 | -2.1 | -5.6 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 30 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.15 |  |  | 11 | 60 | -4.3 | -4.8 | -4.5 | 0.25 |  |  | 11 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 30 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.3 |  |  | 12 | 60 | -3 | 1e-06 | 0 | 1.5 |  |  | 12 | 990 | 4.1 | -0.7 | 0 | 2.4
| 13 | 30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  |  | 13 | 60 | -3.1 | -1.6 | -1.5 | 0.8 |  |  | 13 | 990 | 3.9 | 3.7 | 1.1 | 1.4
| 14 | 30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  |  | 14 | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  |  | 14 | 990 | 4 | 3.8 | 1.1 | 1.45
| 15 | 30 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 15 | 60 | -2.3 | -1.1 | -0.5 | 0.9 |  |  | 15 | 990 | 4.3 | 4.1 | 1.1 | 1.6
| 16 | 30 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 60 | -1.9 | -1.5 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 990 | 4.4 | -1.1 | 0 | 2.75
| 17 | 30 | 0.6 | -0.2 | 0 | 0.4 |  |  | 17 | 60 | -1.7 | 1e-06 | 0 | 0.85 |  |  | 17 | 990 | 4.4 | -0.6 | 0 | 2.5
| 18 | 30 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.25 |  |  | 18 | 60 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 990 | 4.3 | -0.9 | 0 | 2.6
| 19 | 30 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.3 |  |  | 19 | 60 | -2.7 | 0.4 | 0 | 1.55 |  |  | 19 | 990 | 4.4 | 2.3 | 0 | 1.05
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
5 | 1 | 35 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 |  | 5 | 1 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  |  | 2 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  |  | 2 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 3 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  |  | 3 | 1000 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 0 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | 5 | 70 | -7.1 | -6.1 | -4.1 | 1.5 |  |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 0 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 35 | -0.4 | 1e-06 | -1.1 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.1 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | 0.4 | -3.9 | -0.4 | 2.15
| 8 | 35 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -6.5 | -4.1 | -1.2 | 2.65 |  |  | 8 | 1000 | 0.2 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 10 | 35 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -2 | -0.3 | -5.1 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 35 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |  |  | 11 | 70 | -2.2 | -3.4 | -1.7 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 35 | 0.7 | -0.2 | 0 | 0.45 |  |  | 12 | 70 | -2.8 | -0.1 | 0 | 1.35 |  |  | 12 | 1000 | 4.1 | -0.8 | 0 | 2.45
| 13 | 35 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.35 |  |  | 13 | 70 | -2.3 | -1.4 | -1.9 | 0.45 |  |  | 13 | 1000 | 4.1 | 3.6 | 1.1 | 1.5
| 14 | 35 | 0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.45 |  |  | 14 | 70 | -0.6 | 0.7 | -0.8 | 0.75 |  |  | 14 | 1000 | 4.2 | 3.8 | 1.1 | 1.55
| 15 | 35 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.45 |  |  | 15 | 70 | -1.6 | -0.7 | -0.8 | 0.45 |  |  | 15 | 1000 | 4.4 | 4 | 1.1 | 1.65
| 16 | 35 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.25 |  |  | 16 | 70 | -2.1 | -1.8 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 1000 | 4.3 | -0.4 | 0 | 2.35
| 17 | 35 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0.6 |  |  | 17 | 70 | -1.8 | -0.3 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1000 | 4.4 | -0.6 | 0 | 2.5
| 18 | 35 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 70 | -2.2 | -0.3 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1000 | 4.3 | -0.8 | 0 | 2.55
| 19 | 35 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.3 |  |  | 19 | 70 | -2.6 | -0.7 | 0 | 0.95 |  |  | 19 | 1000 | 4.4 | 2.4 | 0 | 1
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1000 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
6 | 1 | 37 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.2 |  | 6 | 1 | 80 | -0.7 | -3.7 | -1.6 | 1.5 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  |  | 2 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  |  | 3 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 0 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 37 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  |  | 5 | 80 | -6.3 | -3.8 | -3 | 1.65 |  |  | 5 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 0 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 37 | -0.4 | 1e-06 | -1.4 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -1.9 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  |  | 7 | 1010 | 0.3 | -3.8 | -0.5 | 2.05
| 8 | 37 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -7.6 | -4.5 | -1.2 | 3.2 |  |  | 8 | 1010 | 0.2 | -3.4 | 0.2 | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 10 | 37 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 0.7 | 2.2 | -4.7 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 37 | -0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |  |  | 11 | 80 | -0.2 | -1.4 | 2.6 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 37 | 0.7 | -0.3 | 0 | 0.5 |  |  | 12 | 80 | -2.4 | -0.5 | 0 | 0.95 |  |  | 12 | 1010 | 4.1 | -0.8 | 0 | 2.45
| 13 | 37 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  | 13 | 80 | -1.5 | -1.2 | -2.5 | 0.65 |  |  | 13 | 1010 | 4.3 | 3.5 | 1.1 | 1.6
| 14 | 37 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | 0.6 |  |  | 14 | 80 | 0.6 | 1.1 | -0.9 | 1 |  |  | 14 | 1010 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 1.65
| 15 | 37 | 0.5 | 1 | -0.1 | 0.55 |  |  | 15 | 80 | -0.7 | -0.4 | -1.3 | 0.45 |  |  | 15 | 1010 | 4.6 | 3.9 | 1.1 | 1.75
| 16 | 37 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 80 | -2.5 | -2.3 | 0 | 0.1 |  |  | 16 | 1010 | 4.3 | -0.4 | 0 | 2.35
| 17 | 37 | 0.7 | -0.6 | 0 | 0.65 |  |  | 17 | 80 | -2.2 | -0.8 | 0 | 0.7 |  |  | 17 | 1005 | 4.4 | -0.6 | 0 | 2.5
| 18 | 37 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 80 | -2.4 | -0.5 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1010 | 4.2 | -0.7 | 0 | 2.45
| 19 | 37 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 19 | 80 | -2.2 | -0.9 | 0 | 0.65 |  |  | 19 | 1010 | 4.3 | 2.2 | 0 | 1.05
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1005 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
7 | 1 | 40 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  | 7 | 1 | 90 | 4 | -2.7 | 0.3 | 3.35 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  |  | 3 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 0 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 40 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.25 |  |  | 5 | 90 | -5.4 | -0.8 | -1.8 | 2.3 |  |  | 5 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 0 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 40 | -0.5 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -1.6 | -3 | 1.8 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | 0 | -3.8 | 1e-06 | 1.9
| 8 | 40 | -0.1 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -9.1 | -4.9 | -1.3 | 3.9 |  |  | 8 | 1020 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 10 | 40 | 0.4 | 0.2 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 10 | 90 | 4.2 | 5.4 | 1e-06 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 40 | -0.5 | 0.5 | 1e-06 | 0.5 |  |  | 11 | 90 | 1.7 | 1.3 | 1e-06 | 0.85 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 40 | 0.8 | -0.4 | 0 | 0.6 |  |  | 12 | 90 | -1.8 | -0.9 | 0 | 0.45 |  |  | 12 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
| 13 | 40 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.45 |  |  | 13 | 90 | -0.4 | -1 | -3.2 | 1.4 |  |  | 13 | 1020 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 14 | 40 | 0.4 | -0.8 | -1.1 | 0.75 |  |  | 14 | 90 | 1.9 | 1.5 | -0.8 | 1.35 |  |  | 14 | 1020 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 15 | 40 | 0.6 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 |  |  | 15 | 90 | 0.1 | -0.1 | -2 | 1.05 |  |  | 15 | 1020 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 16 | 40 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 90 | -3.1 | -3 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
| 17 | 40 | 0.7 | -0.8 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 90 | -2.9 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
| 18 | 40 | 0.5 | -0.4 | 0 | 0.45 |  |  | 18 | 90 | -3 | -0.8 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 0
| 19 | 40 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 19 | 90 | -1.7 | -0.6 | 0 | 0.55 |  |  | 19 | 1020 | 0 | 2.3 | 0 | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
17 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 |  |  |  |  | 17 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 |  |  |  |  | 17 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 |  |  |  |  | 17 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa | 2023 | 2020 | 2016
15 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 35 | -2.7 | 0.1 | 0 | 1.4 |  | 960 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6
20 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.15 |  | 40 | -2.4 | 0.2 | 0 | 1.3 |  | 970 | 4.5 | -0.6 | 0 | 2.55 |  | Suhu | 29.3 | 29.8517 | 0 | 0.8
25 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  | 50 | -1.9 | 0.2 | 0 | 1.05 |  | 980 | 4.5 | -0.6 | 0 | 2.55 |  | %RH | 62.9 | 60.6685 | 0 | 2.3
30 | 0.6 | -0.2 | 0 | 0.4 |  | 60 | -1.7 | 1e-06 | 0 | 0.85 |  | 990 | 4.4 | -0.6 | 0 | 2.5 |  | hPa | 1011.55 | 1014.1568 | 2.0506 | 2.1
35 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0.6 |  | 70 | -1.8 | -0.3 | 0 | 0.75 |  | 1000 | 4.4 | -0.6 | 0 | 2.5
37 | 0.7 | -0.6 | 0 | 0.65 |  | 80 | -2.2 | -0.8 | 0 | 0.7 |  | 1005 | 4.4 | -0.6 | 0 | 2.5 |  | HASIL | ( 29.9 ± 0.8 ) °C
40 | 0.7 | -0.8 | 0 | 0.75 |  | 90 | -2.9 | -1.4 | 0 | 0.75 |  | 1020 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | ( 60.7 ± 2.3 ) %RH
( 1014.2 ± 2.1 ) hPa
[18 empty] | Koreksi Suhu | Koreksi Kelembaban | Koreksi tekanan
[18 empty] | 0.55167 | -2.2315 | 2.6068
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2020 | 1 |  | 29.9 | 0.8 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 2 |  | 60.7 | 2.3 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 3 |  | 1014.2 | 2.1 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2020 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 2016 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2019 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 2016 | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | 2020 | 2016 | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | 2021 | 2016 | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 2016 | 20
17