## RIWAYAT REVISI
No. | Tanggal | Revisi |  | Nama
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-02-02 | Kesimpulan | dirapikan, masih terhide | Venna
2 | 6.4.2021 | - | sertifikat terbit 5.2.2021 SN : 12L-0536, 3505042,3534043, 1831023, 1831021 | Rangga
3 | 16.4.2021 | - | sertifikat terbit 8.2.2021 Stopwatch SN : 611Q02R, 510Q06R | Rangga
4 | 2021-05-04 | Nomor sertifikat tidak otomatis | Sudah otomatis | Arya
5 | 26 Juli 2021 | Belum menambahkan koreksi tahun sebelumnya untuk perhitungan drift | Sudah ditambahkan | Diman
6 | 27 Juli 2021 | Daya baca alat standar pada budget ketidakpastian belum sesuai dengan resolusi standar | Sudah disesuailkan dengan resolusi standar | Rangga
7 | 3 Januari 2021 | - | Tanggal Penerimaan Alat | Diman
8 | 3 Januari `2021 | Alat ukur yang digunakan DPM H, DPM G, BP SIM, AccuPulse, Uni Sim | Hanya DPM-H | Diman
9 | 4.1.2021 | Link nilai rata rata terkoreksi turun (data 1 (c6)) | Link nilai rata rata terkoreksi turun (data 1 (f6)) | Rangga
10 | 27.1.2022 | koreksi pada dpm terdiri dari 2 sertifikat | sekarang koreksinya menjadi sertifikat dari 3 tahun terakhir guna kepentingan drift | Rangga
11 | 3.2.2022 | Validasi rumus excell | sudah divalidasi rumus excell | Rangga
12 | 3.2.2022 |  | Update Sertifikat thermohygrometer KIMO 15062875, 15062873 | Diman
13 | 10.2.2022 |  | Koreksi sertifikat 2018 (DPM 4-2H 3787040) titik 150, 200, 250 mmhg | Diman
14 | 10.2.2022 |  | update sertifikat stopwatch 001385, 001386, 001387, 001381, 001382, 001449 | DIman
15 | 11.2.2022 |  | Menambahkan sheet Sertifikat | Diman
16 | 2.3.2022 | Hasil Kalibrasi Sphygmomanometer | Merubah menjadi huruf kapital : HASIL KALIBRASI SPHYGMOMANOMETER | Rangga
17 | 2.3.2022 | Perubahan misal : T.ID-042-18/Rev:1 | menjadi misal : T.ID-042-18 (untuk kepentingan excell laragon om Janawi) | Rangga
18 | 4.3.2022 | ˚C, %RH | dibuat terpisah dari angka | Rangga
19 | 6.4.2022 dan 11.4.2022 | - | update sertifikat tensimeter 3534043 (10.2.2022), 3505042 (9.2.2022), 3787040 (8.3.2022), 3191005 (9.3.2022), A.100605 (2.3.2022), A.100609 (4.3.2022), A.100611 (4.3.2022), 001380 (7.2.2022), 001381 (2.3.2022), 001382 (7.2.2022), 001383 (7.2.2022), 001384 (7.2.2022), 001385 (2.3.2022), 001386 (2.3.2022), 001387 (7.2.2022), 001445 (7.2.2022), 001449 (7.2.2022), 001452 (2.3.2022), 005018 (7.2.2022), 510Q06R (7.2.2022), 605Q11R (2.3.2022), 510Q06R (7.2.2022) | Rangga
20 | 11.4.2022 | - | merombak interpolasi forecast pada tiap sheet ke kolom interpolasi | Rangga
21 | 11.4.2022 | - | revisi T.LK,ID,UB,LP,LHK | Rangga
22 | 18.5.2022 | T. ID, UB dan LP belum berubah | revisi T.LK,ID,UB,LP,LHK | Rangga
23 | 18.5.2022 | cell suhu dan kelembaban lebar | revisi jarak cell suhu dan kelembaban LH dan memperbesar ukuran page menjadi 71% | Rangga
| 14.7.2022 | Sertifikat DPM tipe G | Nama dihilangkan pada sheet sertifikat DPM | Ilyas & pak Rangga
24 | 14.7.2022 |  | Koreksi sertifikat 2021 (DPM 4-1H 3505042) | Ilyas
25 | 14.7.2022 | link koreksi laju buang cepat ke sertifikat DPM | link koreksi laju buang cepat ke sertifikat stopwatch | Ilyas & Alpian
26 | 2.8.2022 | - | validasi excell | Rangga
27 | 2.8.2022 | rumus 70 kolom penyelia pada kesimpulan | merubah rumus 80 kolom penyelia pada kesimpulan (temuan audit internal) | Rangga
28 | 8.8.2022 | link validasi UB naik tidak terkoneksi pada sheet interpolasi | validasi excell uncertainty budget naik dan turun | Rangga
29 | 19.8.2022 | sheet ID kolom D2 IF(PENYELIA!M73>=70;KETERANGAN!F8;KETERANGAN!F9) | membenahi sheet ID kolom D2 IF(PENYELIA!M73>=80;KETERANGAN!F8;KETERANGAN!F9) | Rangga
30 | 24.8.2022 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | Menambah B pada model menjadi GFTB : Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | Rangga
31 | 24.8.2022 | if error pada kolom O8 sertifikat thermohygrometer dan AK11 pada sertifikat thermohygrometer | di hilangkan if error | Rangga
Rev 20 : 11.4.2022

## KETERANGAN (hidden)
KETERANGAN :
|  |  |  | KESIMPULAN | SIMBOL
|  |  |  | Nomor Sertifikat : 44 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 80% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
|  |  |  | Nomor Surat Keterangan : 44 / M - | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 80% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
RANGGA |  | CHAIRUL HUDA
Jenis tensimeter : |  | JENIS TENSIMETER :
200 | DEWASA | TENSIMETER DEWASA | 60, 120, 150
120 | DEWASA | TENSIMETER ANAK | 50, 120, 150
60 | DEWASA | TENSIMETER BAYI | 30, 60, 80
150 | ANAK
120 | ANAK
60 | ANAK
80 | BAYI
60 | BAYI
50 | BAYI
KOLOM KETERANGAN :
|  |  |  | Manset harap diganti | Manset harap diganti
|  |  |  | Bulb harap diganti | Bulb harap diganti
|  |  |  | Manset dan Bulb harap diganti | Manset dan Bulb harap diganti
|  |  |  | Manset harap dilengkapi | Manset harap dilengkapi
|  |  |  | Bulb harap dilengkapi | Bulb harap dilengkapi
|  |  |  | Manset dan bulb harap dilengkapi | Manset dan bulb harap dilengkapi
|  |  |  | Titik ukur atas permintaan pelanggan | Titik ukur atas permintaan pelanggan
|  |  |  | - | -
|  |  |  | Laju Kebocoran tekanan 250 mmHg dalam 1 menit | Laju Kebocoran tekanan 250 mmHg Terkoreksi dalam 1 menit
|  |  |  | Laju Kebocoran tekanan 150 mmHg dalam 1 menit | Laju Kebocoran tekanan 150 mmHg Terkoreksi dalam 1 menit
|  |  |  | Laju Buang Cepat tekanan 260 mmHg sampai dengan 15 mmHg | Laju Buang Cepat tekanan 260 mmHg sampai dengan 15 mmHg Terkoreksi
|  |  |  | Laju Buang Cepat tekanan 150 mmHg sampai dengan 15 mmHg | Laju Buang Cepat tekanan 150 mmHg sampai dengan 15 mmHg Terkoreksi

## SERTIFIKAT DPM (hidden)
Hamdan Syarif
Gusti Arya Dinata
[44 empty] | ALAT YANG DIGUNAKAN |  |  | Venna Filosofia
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
[45 empty] | FALSE |  | Fatimah Novrianisa
[16 empty] | INDUK FILE | [27 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505041 | 0.1 | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2 (HH12080311) | Muhammad Irfan Husnuzhzhan
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU | [32 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042 | 0.1 |  | Choirul Huda
[16 empty] | NAIK | [5 empty] | TURUN | [21 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3506049 |  |  | Donny Martha
[20 empty] | 0.5*(max-min) |  |  |  |  | 0.5*(max-min) | [18 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3534043 | 0.1 |  | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
| PA | koreksi naik | koreksi turun | 9.3.2017 |  | PA | koreksi naik | koreksi turun | 21.2.2018 |  | PA | koreksi naik | koreksi turun | U95 | 5.2.2021 | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3 | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3191005 | 0.1 |  | Isra Mahensa
| 0 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 |  |  | 1 |  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3787040 | 0.1 |  | Rangga Setya Hantoko | Muhammad Ihsan Ilyas
| 50 | 0.4 | 0.4 |  |  | 50 | 0.5 | 0.5 |  |  | 50 | -0.6 | -0.5 | 0.3 |  | 50 | 0.4 | 0.5 | -0.6 | 0.55 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.3 |  |  | 2 |  | 131 | 50 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.25 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN |  | 0.1 |  | Hary Ernanto
| 100 | 0.6 | 0.6 |  |  | 100 | 0.7 | 0.7 |  |  | 100 | -0.5 | -0.4 | 0.3 |  | 100 | 0.6 | 0.7 | -0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | -0.4 | 0.55 | 0.3 |  |  | 3 |  | 132 | 100 | 0 | 0 | -0.1 | 0.05 | 0.4 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN |  | 0.5
| 150 | 0.6 | 0.6 |  |  | 150 | 0.7 | 0.7 |  |  | 150 | -0.2 | -0.1 | 0.3 |  | 150 | 0.6 | 0.7 | -0.2 | 0.45 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | 4 |  | 133 | 150 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN |  | 0.5 |  |  | Taufik Priawan
| 200 | 0.5 | 0.5 |  |  | 200 | 0.6 | 0.6 |  |  | 200 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |  | 200 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.35 | 0.3 |  |  | 5 |  | 134 | 200 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN |  | 0.5 |  |  | Septia Khairunnisa
| 250 | 0.3 | 0.3 |  |  | 250 | 0.4 | 0.4 |  |  | 250 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 250 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  |  | 6 |  | 135 | 250 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN |  | 0.5
| 300 | -0.1 | -0.1 |  |  | 300 | 0.1 | 0.1 |  |  | 300 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | 300 | -0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 |  |  | 7 |  | 136 | 300 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN |  | 0.5 |  |  | Wardimanul Abrar
[29 empty] | 8 | [15 empty] | 0.5
[29 empty] | 9 | [15 empty] | 0.5 |  |  | Muhammad Alpian Hadi
[29 empty] | 10 | [15 empty] | 0.5 |  |  | Yurdha Algifari
[29 empty] | 11 | [15 empty] | 0.5 |  |  | Ahmad Ghazali
[29 empty] | 12 | [15 empty] | 0.5 |  |  | Ryan Rama Chaesar R
[29 empty] | 13 | [15 empty] | 0.1 |  |  | Siti Fathul Jannah
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 14 | [15 empty] | 0.1 |  |  | Azhar Alamsyah
| 0 | 0.1 | 0.1 | 9.3.2017 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2.2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5.2.2021 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | 15 | [15 empty] | 0.1 |  |  | Sholihatussa'diah
| 50 | 0.1 | 0.1 |  |  | 50 | -0.1 | -0.1 |  |  | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 50 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |  |  | 16 | [15 empty] | 0.1
| 100 | 0.1 | 0.1 |  |  | 100 | -0.2 | -0.2 |  |  | 100 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |  | 100 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.05 | 0.3 |  |  | 17 | [15 empty] | 0.1
| 150 | 0 | 0 |  |  | 150 | -0.3 | -0.3 |  |  | 150 | -0.2 | -0.2 | 0.3 |  | 150 | 0 | -0.3 | -0.2 | 0.05 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.2 | 0.05 | 0.3 |  |  | 18 | [15 empty] | 0.1
| 200 | -0.1 | -0.1 |  |  | 200 | -0.4 | -0.4 |  |  | 200 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 200 | -0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.35 | 0.3 |  |  | 19 | [14 empty] | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4422046 | 0.1
| 250 | -0.3 | -0.3 |  |  | 250 | -0.5 | -0.5 |  |  | 250 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | 250 | -0.3 | -0.5 | 0 | 0.25 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  |  | 20 | [14 empty] | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4416070 | 0.1
| 300 | -0.5 | -0.5 |  |  | 300 | -0.6 | -0.6 |  |  | 300 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |  | 300 | -0.5 | -0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | -0.5 | -0.6 | 0.5 | 0.55 | 0.3 |  |  | 21
22
[20 empty] | 0.5*(max-min) |  |  |  |  | 0.5*(max-min) |  |  |  | 23
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 24
LAMA | 0 | 0 | 0 | 1.4.2021 | TENGAH | 0 | 0 | 0 | 9.3.2022 | BARU | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.3.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3191005 | 25
| 50 | -0.4 | -0.4 |  |  | 50 | 0.3 | 0.4 |  |  | 50 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |  | 50 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3191005 | 26
| 100 | -0.4 | -0.4 |  |  | 100 | 0.2 | 0.4 |  |  | 100 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | 100 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3191005 | 27
| 150 | -0.3 | -0.3 |  |  | 150 | 0.2 | 0.3 |  |  | 150 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | 150 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3191005 | 28
| 200 | -0.3 | -0.3 |  |  | 200 | 0.3 | 0.4 |  |  | 200 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |  | 200 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3191005 | 29
| 250 | -0.4 | -0.4 |  |  | 250 | 0.2 | 0.3 |  |  | 250 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |  | 250 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3191005 | 30
| 300 | -0.3 | -0.3 |  |  | 300 | 0.3 | 0.4 |  |  | 300 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |  | 300 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3191005 | 31
32
33
34
35
36
37
38
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 39
| 0 | - | - | - |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 17.7.2019 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.6.2021 | 0 | - | 0.1 | 0 | 0.05 | 1 | - | 0.1 | 0 | 0.05 | 1 |  |  | 40
| 50 | - | - |  |  | 50 | 0.7 | 0.7 |  |  | 50 | 0 | 0.1 | 1 |  | 50 | - | 0.7 | 0 | 0.35 | 1 | - | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1 |  |  | 41
| 100 | - | - |  |  | 100 | 1 | 1 |  |  | 100 | -0.2 | 0 | 1 |  | 100 | - | 1 | -0.2 | 0.55 | 1 | - | 1 | 0 | 0.55 | 1 |  |  | 42
| 150 | - | - |  |  | 150 | 1.2 | 1.2 |  |  | 150 | -0.3 | -0.1 | 1 |  | 150 | - | 1.2 | -0.3 | 0.65 | 1 | - | 1.2 | -0.1 | 0.65 | 1 |  |  | 43
| 200 | - | - |  |  | 200 | 1.2 | 1.2 |  |  | 200 | -0.2 | 0 | 1 |  | 200 | - | 1.2 | -0.2 | 0.65 | 1 | - | 1.2 | 0 | 0.6 | 1 |  |  | 44
| 250 | - | - |  |  | 250 | 1.1 | 1.1 |  |  | 250 | -0.3 | -0.1 | 1 |  | 250 | - | 1.1 | -0.3 | 0.5 | 1 | - | 1.1 | -0.1 | 0.5 | 1 |  |  | 45
| 300 | - | - |  |  | 300 | 0.8 | 0.8 |  |  | 300 | -0.1 | 0.1 | 1 |  | 300 | - | 0.8 | -0.1 | 0.35 | 1 | - | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 1 |  |  | 46
47
48
49
50
51
52
53
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 54
| 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 12.7.2019 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4.2021 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 55
| 50 | - | - |  |  | 50 | -0.2 | -0.2 |  |  | 50 | 0.7 | 1 | 1 |  | 50 | - | -0.2 | 0.7 | 0.45 | 1 | - | -0.2 | 1 | 0.6 | 1 |  |  | 56
| 100 | - | - |  |  | 100 | -0.3 | -0.3 |  |  | 100 | 1.2 | 1.6 | 1 |  | 100 | - | -0.3 | 1.2 | 0.75 | 1 | - | -0.3 | 1.6 | 0.95 | 1 |  |  | 57
| 150 | - | - |  |  | 150 | -0.3 | -0.3 |  |  | 150 | 1.2 | 1.6 | 1 |  | 150 | - | -0.3 | 1.2 | 0.75 | 1 | - | -0.3 | 1.6 | 0.95 | 1 |  |  | 58
| 200 | - | - |  |  | 200 | -0.3 | -0.3 |  |  | 200 | 1 | 1.3 | 1 |  | 200 | - | -0.3 | 1 | 0.65 | 1 | - | -0.3 | 1.3 | 0.8 | 1 |  |  | 59
| 250 | - | - |  |  | 250 | -0.3 | -0.3 |  |  | 250 | 1.4 | 1.8 | 1 |  | 250 | - | -0.3 | 1.4 | 0.85 | 1 | - | -0.3 | 1.8 | 1.05 | 1 |  |  | 60
| 300 | - | - |  |  | 300 | -0.1 | -0.1 |  |  | 300 | 1 | 1.3 | 1 |  | 300 | - | -0.1 | 1 | 0.55 | 1 | - | -0.1 | 1.3 | 0.7 | 1 |  |  | 61
62
63
64
65
66
67
[20 empty] | 0.5*(max-min) |  |  |  |  | 0.5*(max-min) |  |  |  | 68
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 69
| 0 | 0 | 0 | 9.3.2017 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2.2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11.2.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 70
| 50 | 0.1 | 0.1 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 |  |  | 50 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7.0777e-16 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.1 |  |  | 71
| 100 | 0.2 | 0.2 |  |  | 100 | 0.2 | 0.2 |  |  | 100 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |  | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 72
| 150 | 0.3 | 0.3 |  |  | 150 | 0.3 | 0.3 |  |  | 150 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  | 150 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.1 |  |  | 73
| 200 | 0.4 | 0.4 |  |  | 200 | 0.4 | 0.4 |  |  | 200 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |  | 200 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.1 |  |  | 74
| 250 | 0.5 | 0.5 |  |  | 250 | 0.5 | 0.5 |  |  | 250 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |  | 250 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.15 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |  |  | 75
| 300 | 0.5 | 0.5 |  |  | 300 | 0.5 | 0.5 |  |  | 300 | 1 | 0.9 | 0.1 |  | 300 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 |  |  | 76
77
78
79
80
81
82
83
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 84
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 85
| 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | [12 empty] | 86
| 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | [12 empty] | 87
| 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | [12 empty] | 88
| 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | [12 empty] | 89
| 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 | [12 empty] | 90
| 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 | [12 empty] | 91
92
93
94
95
96
97
[20 empty] | 0.5*(max-min) |  |  |  |  | 0.5*(max-min) |  |  |  | 98
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 99
LAMA | 0 | 0 | 0 | 5.2.2021 | TENGAH | 0 | 0 | 0 | 9.2.2022 | BARU | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 23.1.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042 | 100
| 50 | 0.1 | 0.1 |  |  | 50 | 0.1 | 0.3 |  |  | 50 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042 | 101
| 100 | -0.2 | -0.2 |  |  | 100 | -0.1 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | 100 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042 | 102
| 150 | -0.2 | -0.2 |  |  | 150 | -0.1 | 0 |  |  | 150 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | 150 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.05 | 0.4 | -0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042 | 103
| 200 | -0.3 | -0.2 |  |  | 200 | -0.2 | -0.1 |  |  | 200 | -0.2 | 0.3 | 0.4 |  | 200 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 0.05 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042 | 104
| 250 | -0.2 | -0.1 |  |  | 250 | -0.1 | -0.1 |  |  | 250 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | 250 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.05 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042 | 105
| 300 | -0.3 | -0.2 |  |  | 300 | 0 | 0.1 |  |  | 300 | -0.3 | 0.3 | 0.4 |  | 300 | -0.3 | 0 | -0.3 | 0.15 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042 | 106
107
108
109
110
111
112
[20 empty] | 0.5*(max-min) |  |  |  |  | 0.5*(max-min) |  |  |  | 113
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 114
LAMA | 0 | 0 | 0 | 5.2.2021 | TENGAH | 0 | 0 | 0 | 9.2.2022 | BARU | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 23.1.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3534043 | 115
| 50 | 0.1 | 0.2 |  |  | 50 | 0.1 | 0.3 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3534043 | 116
| 100 | -0.2 | -0.1 |  |  | 100 | -0.1 | -0.1 |  |  | 100 | -0.1 | 0.3 | 0.4 |  | 100 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.05 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3534043 | 117
| 150 | -0.2 | -0.1 |  |  | 150 | -0.2 | -0.1 |  |  | 150 | -0.2 | 0.3 | 0.4 |  | 150 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3534043 | 118
| 200 | -0.5 | -0.3 |  |  | 200 | -0.4 | -0.3 |  |  | 200 | -0.6 | -0.1 | 0.4 |  | 200 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3534043 | 119
| 250 | -0.3 | -0.2 |  |  | 250 | -0.3 | -0.2 |  |  | 250 | -0.4 | 0 | 0.4 |  | 250 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | 0.05 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3534043 | 120
| 300 | -0.2 | -0.1 |  |  | 300 | -0.2 | -0.1 |  |  | 300 | -0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 300 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3534043 | 121
122
123
124
125
126
127
[20 empty] | 0.5*(max-min) |  |  |  |  | 0.5*(max-min) |  |  |  | 128
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 129
| 0 | 0 | 0 | 1.9.2021 |  | 0 | 0 | 0 | 31.8.2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 09.6.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3506049 | 130 | 130
| 50 | -0.1 | -0.1 |  |  | 50 | 0.1 | 0.2 |  |  | 50 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  | 50 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.25 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3506049 | 131 | 131
| 100 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0.1 |  |  | 100 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  | 100 | 0 | 0 | -0.1 | 0.05 | 0.4 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3506049 | 132 | 132
| 150 | 0.2 | 0.2 |  |  | 150 | -0.2 | -0.1 |  |  | 150 | 0.2 | 0 | 0.4 |  | 150 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3506049 | 133 | 133
| 200 | 0.2 | 0.2 |  |  | 200 | -0.2 | -0.1 |  |  | 200 | 0.2 | 0 | 0.4 |  | 200 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3506049 | 134 | 134
| 250 | 0.2 | 0.2 |  |  | 250 | -0.3 | -0.2 |  |  | 250 | 0.2 | 0 | 0.4 |  | 250 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3506049 | 135 | 135
| 300 | 0.1 | 0.1 |  |  | 300 | -0.2 | -0.1 |  |  | 300 | 0.1 | 0 | 0.4 |  | 300 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3506049 | 136 | 136
137
138
139
140
141
142
[20 empty] | 0.5*(max-min) |  |  |  |  | 0.5*(max-min) |  |  |  | 143
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 144
| 0 | 0 | 0 | 3.6.2021 |  | 0 | 0 | 0 | 26.7.2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 19-5-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505041 | 145
| 50 | -0.1 | -0.2 |  |  | 50 | 0.1 | 0.3 |  |  | 50 | -0.2 | -0.3 | 0.4 |  | 50 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.15 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505041 | 146
| 100 | -0.1 | -0.1 |  |  | 100 | 0 | 0.2 |  |  | 100 | -0.1 | -0.2 | 0.4 |  | 100 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0.05 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505041 | 147
| 150 | 0 | 0 |  |  | 150 | 0.1 | 0.2 |  |  | 150 | 0 | -0.2 | 0.4 |  | 150 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.4 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505041 | 148
| 200 | -0.3 | -0.3 |  |  | 200 | 0.2 | 0.3 |  |  | 200 | -0.2 | -0.3 | 0.4 |  | 200 | -0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.25 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505041 | 149
| 250 | -0.1 | -0.2 |  |  | 250 | 0.1 | 0.1 |  |  | 250 | 0 | -0.2 | 0.4 |  | 250 | -0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.15 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505041 | 150
| 300 | 0.1 | 0 |  |  | 300 | 0 | 0.1 |  |  | 300 | 0.1 | -0.1 | 0.4 |  | 300 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.4 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505041 | 151
152
153
154
155
156
[20 empty] | (1/3)*U95 |  |  |  |  | (1/3)*U95 |  |  |  | 157
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 158
| 0 | - | - | - |  | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 22.1.2018 | 0 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 159
| 50 | - | - |  |  | 50 | - | - |  |  | 50 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 50 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0.3 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 160
| 100 | - | - |  |  | 100 | - | - |  |  | 100 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 100 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 161
| 150 | - | - |  |  | 150 | - | - |  |  | 150 | -0.1 | 0 | 0.1 |  | 150 | - | - | -0.1 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 162
| 200 | - | - |  |  | 200 | - | - |  |  | 200 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |  | 200 | - | - | -0.1 | 0.033333 | 0.1 | - | - | -0.1 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 163
| 250 | - | - |  |  | 250 | - | - |  |  | 250 | -0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 250 | - | - | -0.4 | 0.033333 | 0.1 | - | - | -0.4 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 164
| 300 | - | - |  |  | 300 | - | - |  |  | 300 | -0.7 | 0.6 | 0.1 |  | 300 | - | - | -0.7 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0.6 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 165
166
167
168
169
170
171
[20 empty] | 0.5*(max-min) |  |  |  |  | 0.5*(max-min) |  |  |  | 172
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 173
LAMA | 0 | 0 | 0 | 26.3.2021 | TENGAH | 0 | 0 | 0 | 8.3.2022 | BARU | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 06.2.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3787040 | 174
| 50 | 0.2 | 0.2 |  |  | 50 | -0.1 | -0.1 |  |  | 50 | -0.1 | 0 | 0.4 |  | 50 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3787040 | 175
| 100 | 0.2 | 0.3 |  |  | 100 | -0.2 | -0.2 |  |  | 100 | -0.2 | 0 | 0.4 |  | 100 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.25 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3787040 | 176
| 150 | 0.4 | 0.4 |  |  | 150 | -0.3 | -0.3 |  |  | 150 | -0.5 | -0.2 | 0.4 |  | 150 | 0.4 | -0.3 | -0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | -0.2 | 0.35 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3787040 | 177
| 200 | 0.8 | 0.8 |  |  | 200 | -0.6 | -0.6 |  |  | 200 | -0.7 | -0.4 | 0.4 |  | 200 | 0.8 | -0.6 | -0.7 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | -0.6 | -0.4 | 0.7 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3787040 | 178
| 250 | 0.8 | 0.8 |  |  | 250 | -0.8 | -0.6 |  |  | 250 | -0.7 | -0.5 | 0.4 |  | 250 | 0.8 | -0.8 | -0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | -0.6 | -0.5 | 0.7 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3787040 | 179
| 300 | 0.8 | 0.8 |  |  | 300 | -0.4 | -0.3 |  |  | 300 | -0.8 | -0.6 | 0.4 |  | 300 | 0.8 | -0.4 | -0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | -0.3 | -0.6 | 0.7 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3787040 | 180
181
182
183
184
185
186
187
188
[20 empty] | 0.5*(max-min) |  |  |  |  | 0.5*(max-min) |  |  |  | 189
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 190
| 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 14.11.2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.2.2021 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | - | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 191
| 50 | - | - |  |  | 50 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0.1 |  | 50 | - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | - | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 192
| 100 | - | - |  |  | 100 | -0.1 | -0.1 |  |  | 100 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  | 100 | - | -0.1 | 0.4 | 0.25 | 0.1 | - | -0.1 | 0.4 | 0.25 | 0.1 |  |  | 193
| 150 | - | - |  |  | 150 | 0 | 0 |  |  | 150 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |  | 150 | - | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.1 |  |  | 194
| 200 | - | - |  |  | 200 | -0.2 | -0.2 |  |  | 200 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |  | 200 | - | -0.2 | 0.5 | 0.35 | 0.1 | - | -0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |  |  | 195
| 250 | - | - |  |  | 250 | -0.4 | -0.4 |  |  | 250 | 0.9 | 0.9 | 0.1 |  | 250 | - | -0.4 | 0.9 | 0.65 | 0.1 | - | -0.4 | 0.9 | 0.65 | 0.1 |  |  | 196
| 300 | - | - |  |  | 300 | -0.6 | -0.6 |  |  | 300 | 1.1 | 1.1 | 0.1 |  | 300 | - | -0.6 | 1.1 | 0.85 | 0.1 | - | -0.6 | 1.1 | 0.85 | 0.1 |  |  | 197
198
199
200
201
202
203
204
205
[20 empty] | (1/3)*U95 |  |  |  |  | (1/3)*U95 |  |  |  | 206
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 207
| 0 | - | - | - |  | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 14.11.2019 | 0 | - | - | 0 | 0.06 | 0.18 | - | - | 0 | 0.06 | 0.18 |  |  | 208
| 50 | - | - |  |  | 50 | - | - |  |  | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.18 |  | 50 | - | - | 0.2 | 0.06 | 0.18 | - | - | 0.2 | 0.06 | 0.18 |  |  | 209
| 100 | - | - |  |  | 100 | - | - |  |  | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.18 |  | 100 | - | - | 0.1 | 0.06 | 0.18 | - | - | 0.1 | 0.06 | 0.18 |  |  | 210
| 150 | - | - |  |  | 150 | - | - |  |  | 150 | -0.1 | -0.1 | 0.18 |  | 150 | - | - | -0.1 | 0.06 | 0.18 | - | - | -0.1 | 0.06 | 0.18 |  |  | 211
| 200 | - | - |  |  | 200 | - | - |  |  | 200 | -0.1 | -0.1 | 0.18 |  | 200 | - | - | -0.1 | 0.06 | 0.18 | - | - | -0.1 | 0.06 | 0.18 |  |  | 212
| 250 | - | - |  |  | 250 | - | - |  |  | 250 | -0.3 | -0.3 | 0.18 |  | 250 | - | - | -0.3 | 0.06 | 0.18 | - | - | -0.3 | 0.06 | 0.18 |  |  | 213
| 300 | - | - |  |  | 300 | - | - |  |  | 300 | -0.6 | -0.6 | 0.18 |  | 300 | - | - | -0.6 | 0.06 | 0.18 | - | - | -0.6 | 0.06 | 0.18 |  |  | 214
215
216
217
218
219
220
221
222
[20 empty] | 0.5*(max-min) |  |  |  |  | 0.5*(max-min) |  |  |  | 223
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 224
| 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 14.11.2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.6.2021 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | - | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 225
| 50 | - | - |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 |  |  | 50 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 50 | - | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |  |  | 226
| 100 | - | - |  |  | 100 | -0.2 | -0.2 |  |  | 100 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 100 | - | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - | -0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.1 |  |  | 227
| 150 | - | - |  |  | 150 | -0.1 | -0.1 |  |  | 150 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 150 | - | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | -0.1 | 0.4 | 0.25 | 0.1 |  |  | 228
| 200 | - | - |  |  | 200 | -0.2 | -0.2 |  |  | 200 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 200 | - | -0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.1 | - | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |  |  | 229
| 250 | - | - |  |  | 250 | -0.3 | -0.3 |  |  | 250 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |  | 250 | - | -0.3 | 0.6 | 0.45 | 0.1 | - | -0.3 | 0.6 | 0.45 | 0.1 |  |  | 230
| 300 | - | - |  |  | 300 | -0.4 | -0.4 |  |  | 300 | 0.7 | 0.7 | 0.1 |  | 300 | - | -0.4 | 0.7 | 0.55 | 0.1 | - | -0.4 | 0.7 | 0.55 | 0.1 |  |  | 231
232
233
234
235
236
237
238
239
[20 empty] | 0.5*(max-min) |  |  |  |  | 0.5*(max-min) |  |  |  | 240
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 241
| 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 14.11.2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4.2021 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | - | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 242
| 50 | - | - |  |  | 50 | 0.2 | 0.2 |  |  | 50 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | 50 | - | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.1 |  |  | 243
| 100 | - | - |  |  | 100 | 0.1 | 0.1 |  |  | 100 | -0.3 | -0.4 | 0.1 |  | 100 | - | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | -0.4 | 0.25 | 0.1 |  |  | 244
| 150 | - | - |  |  | 150 | -0.1 | -0.1 |  |  | 150 | -0.6 | -0.7 | 0.1 |  | 150 | - | -0.1 | -0.6 | 0.25 | 0.1 | - | -0.1 | -0.7 | 0.3 | 0.1 |  |  | 245
| 200 | - | - |  |  | 200 | -0.2 | -0.2 |  |  | 200 | -0.8 | -0.9 | 0.1 |  | 200 | - | -0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.1 | - | -0.2 | -0.9 | 0.35 | 0.1 |  |  | 246
| 250 | - | - |  |  | 250 | -0.4 | -0.4 |  |  | 250 | -1 | -1.1 | 0.1 |  | 250 | - | -0.4 | -1 | 0.3 | 0.1 | - | -0.4 | -1.1 | 0.35 | 0.1 |  |  | 247
| 300 | - | - |  |  | 300 | -0.6 | -0.6 |  |  | 300 | -1.3 | -1.5 | 0.1 |  | 300 | - | -0.6 | -1.3 | 0.35 | 0.1 | - | -0.6 | -1.5 | 0.45 | 0.1 |  |  | 248
249
250
251
252
253
254
255
256
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 257
| 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 16.11.2020 |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 27.2.2022 | 0 | - | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | - | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  |  | 258
| 50 | - | - |  |  | 50 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 50 | - | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | - | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  |  | 259
| 100 | - | - |  |  | 100 | 0.3 | 0.4 |  |  | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 100 | - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | - | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  |  | 260
| 150 | - | - |  |  | 150 | 0.2 | 0.3 |  |  | 150 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 150 | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  |  | 261
| 200 | - | - |  |  | 200 | 0.4 | 0.5 |  |  | 200 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 200 | - | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | - | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  |  | 262
| 250 | - | - |  |  | 250 | 0.5 | 0.7 |  |  | 250 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 250 | - | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | - | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  |  | 263
| 300 | - | - |  |  | 300 | 0.5 | 0.7 |  |  | 300 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 300 | - | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | - | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  |  | 264
265
266
267
268
269
270
271
272
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 273
| 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 16.11.2020 |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 27.2.2022 | 0 | - | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | - | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  |  | 274
| 50 | - | - |  |  | 50 | 0.2 | 0.5 |  |  | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 50 | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | - | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  |  | 275
| 100 | - | - |  |  | 100 | 0.7 | 0.9 |  |  | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 100 | - | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | - | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  |  | 276
| 150 | - | - |  |  | 150 | 0.5 | 0.7 |  |  | 150 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 150 | - | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | - | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  |  | 277
| 200 | - | - |  |  | 200 | 0.5 | 0.7 |  |  | 200 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 200 | - | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | - | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  |  | 278
| 250 | - | - |  |  | 250 | 0.6 | 0.9 |  |  | 250 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 250 | - | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | - | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  |  | 279
| 300 | - | - |  |  | 300 | 0.7 | 0.9 |  |  | 300 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 300 | - | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | - | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  |  | 280
281
282
283
284
285
286
287
288
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 289
| 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 16.11.2020 |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 16.11.2020 | 0 | - | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | - | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  |  | 290
| 50 | - | - |  |  | 50 | -0.6 | -0.4 |  |  | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |  | 50 | - | -0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | - | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 |  |  | 291
| 100 | - | - |  |  | 100 | -0.7 | -0.5 |  |  | 100 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |  | 100 | - | -0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | - | -0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 |  |  | 292
| 150 | - | - |  |  | 150 | -0.9 | -0.6 |  |  | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 150 | - | -0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | - | -0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 |  |  | 293
| 200 | - | - |  |  | 200 | -1 | -0.7 |  |  | 200 | 1 | 1 | 0.8 |  | 200 | - | -1 | 1 | 0.1 | 0.8 | - | -0.7 | 1 | 0.1 | 0.8 |  |  | 294
| 250 | - | - |  |  | 250 | -0.9 | -0.7 |  |  | 250 | 1.1 | 1.1 | 0.8 |  | 250 | - | -0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | - | -0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.8 |  |  | 295
| 300 | - | - |  |  | 300 | -0.7 | -0.4 |  |  | 300 | 1.2 | 1.2 | 0.6 |  | 300 | - | -0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | - | -0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  |  | 296
297
298
299
300
301
302
303
304
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 305
| 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 16.11.2020 |  | 0 | -0.2 | -0.2 | 0.6 | 27.2.2022 | 0 | - | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | - | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |  |  | 306
| 50 | - | - |  |  | 50 | 0.7 | 0.9 |  |  | 50 | -0.2 | -0.2 | 0.6 |  | 50 | - | 0.7 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | - | 0.9 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |  |  | 307
| 100 | - | - |  |  | 100 | 0.7 | 0.9 |  |  | 100 | -0.2 | -0.2 | 0.8 |  | 100 | - | 0.7 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | - | 0.9 | -0.2 | 0.1 | 0.8 |  |  | 308
| 150 | - | - |  |  | 150 | 0.8 | 1 |  |  | 150 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |  | 150 | - | 0.8 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | - | 1 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  |  | 309
| 200 | - | - |  |  | 200 | 0.8 | 1.1 |  |  | 200 | -0.1 | -0.1 | 0.8 |  | 200 | - | 0.8 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | - | 1.1 | -0.1 | 0.1 | 0.8 |  |  | 310
| 250 | - | - |  |  | 250 | -0.1 | 0.2 |  |  | 250 | -0.1 | -0.1 | 0.8 |  | 250 | - | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | - | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.8 |  |  | 311
| 300 | - | - |  |  | 300 | 0 | 0.4 |  |  | 300 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |  | 300 | - | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | - | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  |  | 312
313
314
315
316
317
318
319
320
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 321
| 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 23.7.2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.2.2022 | 0 | - | 0 | 0 | 0.16667 | 0.6 | - | 0 | 0 | 0.16667 | 0.6 |  |  | 322
| 50 | - | - |  |  | 50 | 0.5 | 0.2 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0.6 |  | 50 | - | 0.5 | 0 | 0.16667 | 0.6 | - | 0.2 | 0 | 0.16667 | 0.6 |  |  | 323
| 100 | - | - |  |  | 100 | 0.5 | 0.5 |  |  | 100 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |  | 100 | - | 0.5 | -0.1 | 0.16667 | 0.6 | - | 0.5 | -0.1 | 0.16667 | 0.6 |  |  | 324
| 150 | - | - |  |  | 150 | 0.5 | 0.5 |  |  | 150 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |  | 150 | - | 0.5 | -0.1 | 0.16667 | 0.6 | - | 0.5 | -0.1 | 0.16667 | 0.6 |  |  | 325
| 200 | - | - |  |  | 200 | 0.7 | 0.7 |  |  | 200 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |  | 200 | - | 0.7 | -0.1 | 0.16667 | 0.6 | - | 0.7 | -0.1 | 0.16667 | 0.6 |  |  | 326
| 250 | - | - |  |  | 250 | 1 | 1 |  |  | 250 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |  | 250 | - | 1 | -0.1 | 0.16667 | 0.6 | - | 1 | -0.1 | 0.16667 | 0.6 |  |  | 327
| 300 | - | - |  |  | 300 | 0.7 | 0.9 |  |  | 300 | -0.1 | -0.1 | 0.6 |  | 300 | - | 0.7 | -0.1 | 0.16667 | 0.6 | - | 0.9 | -0.1 | 0.16667 | 0.6 |  |  | 328
329
330
331
332
333
334
335
336
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 337
| 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 23.7.2020 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 27.2.2022 | 0 | - | 0 | 0.1 | 0.16667 | 0.6 | - | 0 | 0.1 | 0.16667 | 0.6 |  |  | 338
| 50 | - | - |  |  | 50 | -0.3 | -0.5 |  |  | 50 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | 50 | - | -0.3 | 0.4 | 0.16667 | 0.6 | - | -0.5 | 0.4 | 0.16667 | 0.6 |  |  | 339
| 100 | - | - |  |  | 100 | -0.5 | -0.5 |  |  | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |  | 100 | - | -0.5 | 0.5 | 0.16667 | 0.6 | - | -0.5 | 0.5 | 0.16667 | 0.6 |  |  | 340
| 150 | - | - |  |  | 150 | -0.5 | -0.5 |  |  | 150 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  | 150 | - | -0.5 | 0.7 | 0.16667 | 0.6 | - | -0.5 | 0.7 | 0.16667 | 0.6 |  |  | 341
| 200 | - | - |  |  | 200 | -0.5 | -0.5 |  |  | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |  | 200 | - | -0.5 | 0.8 | 0.16667 | 0.6 | - | -0.5 | 0.8 | 0.16667 | 0.6 |  |  | 342
| 250 | - | - |  |  | 250 | -0.5 | -0.5 |  |  | 250 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |  | 250 | - | -0.5 | 0.8 | 0.16667 | 0.6 | - | -0.5 | 0.8 | 0.16667 | 0.6 |  |  | 343
| 300 | - | - |  |  | 300 | -0.5 | -0.5 |  |  | 300 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |  | 300 | - | -0.5 | 0.8 | 0.16667 | 0.6 | - | -0.5 | 0.8 | 0.16667 | 0.6 |  |  | 344
345
346
347
348
349
350
351
[20 empty] | (1/3)*U95 |  |  |  |  | (1/3)*U95 |  |  |  | 352
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 353
| 0 | - | - | - |  | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28.1.2019 | 0 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 354
| 50 | - | - |  |  | 50 | - | - |  |  | 50 | -0.4 | -0.5 | 0.1 |  | 50 | - | - | -0.4 | 0.033333 | 0.1 | - | - | -0.5 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 355
| 100 | - | - |  |  | 100 | - | - |  |  | 100 | -0.2 | -0.2 | 0.1 |  | 100 | - | - | -0.2 | 0.033333 | 0.1 | - | - | -0.2 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 356
| 150 | - | - |  |  | 150 | - | - |  |  | 150 | -0.1 | -0.2 | 0.1 |  | 150 | - | - | -0.1 | 0.033333 | 0.1 | - | - | -0.2 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 357
| 200 | - | - |  |  | 200 | - | - |  |  | 200 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |  | 200 | - | - | -0.1 | 0.033333 | 0.1 | - | - | -0.1 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 358
| 250 | - | - |  |  | 250 | - | - |  |  | 250 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 250 | - | - | 0.2 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0.2 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 359
| 300 | - | - |  |  | 300 | - | - |  |  | 300 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 300 | - | - | 0.3 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0.3 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 360
361
362
363
364
365
366
367
[20 empty] | (1/3)*U95 |  |  |  |  | (1/3)*U95 |  |  |  | 368
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU |  |  |  |  | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru |  |  | 369
| 0 | - | - | - |  | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28.1.2019 | 0 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 370
| 50 | - | - |  |  | 50 | - | - |  |  | 50 | -0.3 | -0.3 | 0.1 |  | 50 | - | - | -0.3 | 0.033333 | 0.1 | - | - | -0.3 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 371
| 100 | - | - |  |  | 100 | - | - |  |  | 100 | -0.2 | -0.3 | 0.1 |  | 100 | - | - | -0.2 | 0.033333 | 0.1 | - | - | -0.3 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 372
| 150 | - | - |  |  | 150 | - | - |  |  | 150 | 0 | 0 | 0.1 |  | 150 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 373
| 200 | - | - |  |  | 200 | - | - |  |  | 200 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 200 | - | - | 0.1 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 374
| 250 | - | - |  |  | 250 | - | - |  |  | 250 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 250 | - | - | 0.2 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0.2 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 375
| 300 | - | - |  |  | 300 | - | - |  |  | 300 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 300 | - | - | 0.3 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0.3 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 376
377
378
379
380
381
382
383
384

## ID
INPUT DATA KALIBRASI SPHYGMOMANOMETER
|  |  | Nomor Surat Keterangan : 44 / M - |  |  |  |  | 11 / II - 21 / E - 035.66 DL
Merek | : | COSMO Med
Model | : | -
No. Seri | : | -
Resolusi | : | 2 | [9 empty] | Anak
Tanggal Penerimaan Alat | : | 2022-03-21 | [9 empty] | Dewasa
Tanggal Kalibrasi | : | 21 Maret 2022 | [9 empty] | Lansia
Tempat Kalibrasi | : | ICU
Nama Ruang | : | VK
Klasifikasi Sphygmomanometer | : | Anak
I. Kondisi Ruang
Parameter | Penunjukan Standar | Penunjukan Standar | Penunjukan Standar Awal | Penunjukan Standar Akhir | Nilai Rata - Rata | [21 empty] | 22.6
0.1
| awal | akhir | terkoreksi | terkoreksi | terkoreksi
Suhu ( °C ) | 22.5 | 22.5 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | ˚C | [12 empty] | 15062874, 2.6.2021 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 25 | 0.1 | 30 | 0.1 | 0.1 | 22.6 | 22.65
Kelembaban (% RH) | 55.9 | 55.7 | 53.39 | 53.17 | 53.28 | % RH | [13 empty] | 55.9 | 55.7 | 55.8 | 80 | 2.2 | 90 | 5.4 | -5.544 | 50.256 | 53.28
II. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
Pemeriksaan Fisik | : | Baik | [8 empty] | Baik
Pemeriksaan Fungsi | : | Baik | [8 empty] | Tidak Baik
III. Pengujian Kinerja
A. Pengujian Kebocoran
Parameter | Laju Kebocoran tekanan 250 mmHg dalam 1 menit |  | Laju Kebocoran tekanan 250 mmHg Terkoreksi dalam 1 menit |  | Toleransi
Kebocoran Tekanan | 27.7 |  | 27.5338 |  | < 15 mmHg | [13 empty] | 3534043, 5.2.2021 |  |  | 27.7 | 0 | 0 | 50 | -0.3 | -0.1662 | 27.5338 | 27.5338
Parameter | Laju Kebocoran tekanan dalam 1 menit |  | Laju Kebocoran tekanan Terkoreksi dalam 1 menit |  | Toleransi
Kebocoran Tekanan | 9 |  | 27.682 |  | < 15 mmHg
B. Laju Buang Cepat | Digit Desimal Penyelia dan LH : |  | 0.000
Parameter | Laju Buang Cepat tekanan 260 mmHg sampai dengan 15 mmHg |  | Laju Buang Cepat tekanan 260 mmHg sampai dengan 15 mmHg Terkoreksi |  | Toleransi
Laju Buang Cepat | 1.79 |  | 1.7882 |  | < 10 Detik | [13 empty] | 510Q06R. 8.2.2021 |  |  | 1.79 | 0 | 0 | 10 | -0.01 | -0.00179 | 1.7882 | 1.7882
C. Kalibrasi Akurasi Tekanan
Pembacaan Alat | Pembacaan Standar | [5 empty] | Nilai rata-rata |  | Nilai rata-rata terkoreksi |  | Repeatability |  | Koreksi |  | U95
| Terbaca | Terbaca | Terbaca | Terbaca | Terbaca | Terbaca
| NAIK 1 | TURUN 1 | NAIK 2 | TURUN 2 | NAIK 3 | TURUN 3 | Naik | Turun | Naik | Turun | Naik | Turun | naik | Turun | naik | Turun
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | -6e-09 | 0 | 0 | -2e-09 | -6e-09 | 0.60889 | 0.60889 |  |  | 3534043, 5.2.2021 |  | 0-50 | 0 | 0 | 0 | 50 | -0.1 | 0 | 0 | -2e-09
50 | 50.8 | 50.3 | 50.8 | 50.3 | 50.8 | 50.1 | 50.8 | 50.2333 | 50.7 | 49.9333 | 8.7023e-15 | 0.11547 | 0.7 | -0.066667 | 0.61907 | 0.68328 |  |  |  |  | 0-50 | 50.8 | 0 | 0 | 50 | -0.1 | -0.1016 | 50.6984 | 50.7
70 | 101 | 100.5 | 101 | 100.6 | 101 | 100.6 | 101 | 100.5667 | 100.906 | 100.5667 | 0 | 0.057735 | 30.906 | 30.5667 | 0.61538 | 0.66464 |  |  |  |  | 50-100 | 101 | 50 | -0.1 | 100 | -0.1 | -0.1 | 100.9 | 100.906
100 | 151.2 | 150.8 | 151.2 | 150.8 | 151.1 | 150.7 | 151.1667 | 150.7667 | 151.3667 | 150.7667 | 0.057735 | 0.057735 | 51.3667 | 50.7667 | 0.61485 | 0.65214 |  |  |  |  | 100-150 | 151.1667 | 100 | -0.1 | 150 | 0.2 | 0.207 | 151.3737 | 151.3667
120 | 201.8 | 201.1 | 201.8 | 201.1 | 201.7 | 201 | 201.7667 | 201.0667 | 201.9667 | 201.0667 | 0.057735 | 0.057735 | 81.9667 | 81.0667 | 0.62453 | 0.64469 |  |  |  |  | 150-200 | 201.7667 | 150 | 0.2 | 200 | 0.2 | 0.2 | 201.9667 | 201.9667
150 | 251.2 | 250.7 | 251.2 | 250.7 | 251.2 | 250.6 | 251.2 | 250.6667 | 251.3976 | 250.6667 | 3.4809e-14 | 0.057735 | 101.3976 | 100.6667 | 0.64895 | 0.63491 |  |  |  |  | 150-200 | 251.2 | 150 | 0.2 | 200 | 0.2 | 0.2 | 251.4 | 251.3976
[21 empty] | 0-50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.2 | 0 | 0 | -6e-09
Keterangan : | [10 empty] | ¦K¦ + ¦U95¦ | [9 empty] | 0-50 | 50.2333 | 0 | 0 | 50 | -0.3 | -0.3014 | 49.9319 | 49.9333
Bulb harap diganti | [10 empty] | NAIK | TURUN | [8 empty] | 50-100 | 100.5667 | 50 | -0.3 | 100 | -0.3 | -0.3 | 100.2667 | 100.5667
[11 empty] | 0.60889 | 0.60889 | [8 empty] | 100-150 | 150.7667 | 100 | -0.3 | 150 | -0.3 | -0.3 | 150.4667 | 150.7667
[11 empty] | 1.3191 | 0.74995 | [8 empty] | 150-200 | 201.0667 | 150 | 0 | 200 | 0 | 0 | 201.0667 | 201.0667
[11 empty] | 31.5214 | 31.2313 | [8 empty] | 150-200 | 250.6667 | 150 | 0 | 200 | 0 | 0 | 250.6667 | 250.6667
Petugas Kalibrasi | [10 empty] | 51.9815 | 51.4188
Rangga Setya Hantoko | [10 empty] | 82.5912 | 81.7114 |  |  |  |  | INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)) | INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1) | INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)) | INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1)
Alat ukur yang Digunakan : | [10 empty] | 102.0466 | 101.3016 |  |  |  |  | -0.1 | -0.1 | 50 | 100
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3506049 | [16 empty] | -0.1 | 0.2 | 100 | 150
[11 empty] | LABEL |  | Bobot |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 150 | 200
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001382 | [10 empty] | MERAH |  | 30 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 200 | 250
Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 21-000669 | [16 empty] | 0.2 | 0.1 | 250 | 300
[17 empty] | INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(I68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)) | INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(I68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1) | INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(I68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)) | INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(I68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1)
[17 empty] | -0.1 | -0.1 | 50 | 100
[17 empty] | -0.1 | 0.2 | 100 | 150
Tanggal Pembuatan Laporan | : | 2020-10-12 | [14 empty] | 0.2 | 0.2 | 150 | 200
[17 empty] | 0.2 | 0.2 | 200 | 250
[17 empty] | 0.2 | 0.1 | 250 | 300
REV : 8 DEC 2020
Note on D51: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jangan dihilangkan tanda = dan "

## LK
LEMBAR KERJA KALIBRASI SPHYGMOMANOMETER | [8 empty] | Baik
Nomor Sertifikat / Nomor Surat keterangan : 44 / …....... / …........ / E - …........... DL / Dt | [8 empty] | Tidak Baik
Nama Petugas Kalibrasi | : | ....................................................
Merek |  | : | ....................................................
Model |  | : | ....................................................
No. Seri |  | : | ....................................................
Resolusi |  | : | ....................................................mmHg
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | ....................................................
Tanggal Kalibrasi |  | : | ....................................................
Tempat Kalibrasi |  | : | ....................................................
Nama Ruang |  | : | ....................................................
Tanggal Pembuatan laporan | : | 15 Maret 2017
Daya Baca Operator UUT | : |  | mmhg
Klasifikasi Sphygmomanometer |  | : | ( Anak / Dewasa )
I. Kondisi Ruang
Parameter | Penunjukan Standar | Penunjukan Standar
| awal | akhir
Suhu ( °C )
Kelembaban (% RH)
II. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [7 empty] | SKOR
Pemeriksaan Fisik | : | Baik / Tidak Baik | [5 empty] | 5
Pemeriksaan Fungsi | : | Baik / Tidak Baik | [5 empty] | 5
III. Pengujian Kinerja
A. Pengujian Kebocoran
Parameter | Laju Kebocoran tekanan 250 mmHg dalam 1 menit |  | Toleransi
SKOR
Kebocoran Tekanan |  |  | < 15 mmHg |  |  |  |  | 20
Parameter | Laju Kebocoran tekanan dalam 1 menit |  | Toleransi
Kebocoran Tekanan | 9 |  | < 15 mmHg
B. Laju Buang Cepat
Parameter | Laju Buang Cepat tekanan 260 mmHg sampai dengan 15 mmHg |  | Toleransi
SKOR
Laju Buang Cepat |  |  | < 10 Detik |  |  |  |  | 20
C. Kalibrasi Akurasi Tekanan
Pembacaan Alat | Pembacaan Standar | [5 empty] | Toleransi (mmHg)
| NAIK 1 | TURUN 1 | NAIK 2 | TURUN 2 | NAIK 3 | TURUN 3 |  | SKOR
[7 empty] | ≤ 3 | 50
Keterangan :
.......................................................................................................................................................................
Alat Ukur Yang Digunakan :
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042, 3534043, 3506049, 3505041
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3787040, 3191005
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009, 4819018, 4600002, 4821028, 1831021, 1831023, 4414016, 4414018
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027, 4611021
Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804
NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0536, 44L-1084, 06L-0610, 12L-0534
Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309
Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4422046, 4416070
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875, 15062874, 14082463, 15062872, 15062873
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051, 34903053, 34904091, 34903334, 34903050
Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670, HE 21-000669
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609, A.100611, A.100605, A.100586, A.100616, A.100618, A.100617, A.100615
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 3, SN : 611Q02R
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q06R, 510Q061R, 207Q01R
Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001380, 001381, 001382, 001383, 001384, 001385, 001386, 001387, 001445, 001452, 005018, 001449
Petugas Kalibrasi | : | ................................................
200
150
100
50
0
150
120
100
70
50
0
250
Anak
Dewasa

## SERTIFIKAT STOPWATCH (hidden)
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS-3, SN : 611Q02R
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS-80TW, SN : 510Q061R
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS-80TW, SN : 510Q06R
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS-80TW, SN : 605Q11R
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001380
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001381
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001382
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001383
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001384
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001385
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001386
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001387
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001445
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001449
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001452
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 005018
Laju Buang Cepat
-0.0049471
DATA SERTIFIKAT STOPWATCH
| KOREKSI |  |  | KOREKSI
| Bsekarang |  | Setting Waktu (detik) | Bsekarang PASTE | DRIFT | KETELUSURAN | KALIBRATOR | P1 | P2 | P3 | Setting Waktu (detik) | Bsekarang PASTE | DRIFT | KETELUSURAN
|  | 7.2.2022 | 0 | 0 | 0 | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS-3, SN : 611Q02R | 1 |  | 88 | 0 | 0 | 0 | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN
|  |  | 10 | 0.01 | 0 |  | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS-3, SN : 611Q02R | 2 |  | 89 | 10 | -0.01 | 0
|  |  | 30 | 0 | 0 |  | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS-3, SN : 611Q02R | 3 |  | 90 | 30 | 0.01 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 4
5
6
7
|  | 7.2.2022 | 0 | 0 | 0 | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS-80TW, SN : 510Q06R | 8
|  |  | 10 | 0 | 0 |  | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS-80TW, SN : 510Q06R | 9
|  |  | 30 | 0 | 0 |  | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS-80TW, SN : 510Q06R | 10
[5 empty] | 0 |  |  | 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
|  | 2.3.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001385 | 28
|  |  | 10 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001385 | 29
|  |  | 30 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001385 | 30
31
32
33
34
35
36
37
38
|  | 7.2.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001384 | 39
|  |  | 10 | 0 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001384 | 40
|  |  | 30 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001384 | 41
42
43
44
45
46
47
48
49
|  | 2.3.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001386 | 50
|  |  | 10 | 0 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001386 | 51
|  |  | 30 | 0 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001386 | 52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
|  | 7.2.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001387 | 63
|  |  | 10 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001387 | 64
|  |  | 30 | 0 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001387 | 65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
|  | 21.6.2021 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001381 | 76
|  |  | 10 | 0 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001381 | 77
|  |  | 30 | 0 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001381 | 78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
|  | 7.2.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001382 | 88 | 88
|  |  | 10 | -0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001382 | 89 | 89
|  |  | 30 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001382 | 90 | 90
91
92
93
94
95
96
97
98
|  | 7.2.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001380 | 99
|  |  | 10 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001380 | 100
|  |  | 30 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001380 | 101
102
103
104
105
106
107
108
109
|  | 7.2.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001383 | 110
|  |  | 10 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001383 | 111
|  |  | 30 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001383 | 112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
|  | 7.2.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001445 | 122
|  |  | 10 | 0 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001445 | 123
|  |  | 30 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001445 | 124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
|  | 31.5.2021 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS-80TW, SN : 510Q061R | 135
|  |  | 60 | -0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS-80TW, SN : 510Q061R | 136
|  |  | 300 | -0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS-80TW, SN : 510Q061R | 137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
|  | 2.3.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001452 | 148
|  |  | 10 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001452 | 149
|  |  | 30 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001452 | 150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
|  | 7.2.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 005018 | 160
|  |  | 10 | 0 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 005018 | 161
|  |  | 30 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 005018 | 162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
|  | 7.2.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001449 | 174
|  |  | 10 | 0 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001449 | 175
|  |  | 30 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001449 | 176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
|  | 2.3.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS-80TW, SN : 605Q11R | 189
|  |  | 10 | 0 |  |  | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS-80TW, SN : 605Q11R | 190
|  |  | 30 | 0.001 |  |  | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS-80TW, SN : 605Q11R | 191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

## RESOLUSI STANDAR (hidden)
RESOLUSI | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3
0.1 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505041 | 1 |  | 3 |  | 0.1
0.1 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042 | 2
0.1 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3506049 | 3 | 3
0.1 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3534043 | 4
0.1 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3191005 | 5
0.1 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3787040 | 6
0.5 |  | 7 |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009
0.5 |  | 8 |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018
0.5 |  | 9 |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002
0.5 |  | 10 |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028
0.5 |  | 11 |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021
0.5 |  | 12 |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023
0.5 |  | 13 |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016
0.5 |  | 14 |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018
0.5 |  | 15 |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027
0.5 |  | 16 |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021
0.1 |  | 17 |  |  | Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804
0.1 |  | 18 |  |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0536
0.1 |  | 19 |  |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 44L-1084
0.1 |  | 20 |  |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 06L-0610
0.1 |  | 21 |  |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0534
0.1 |  | 22 |  |  | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309
0.1 |  | 23 |  |  | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4422046
0.1 |  | 24 |  |  | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4416070

## SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER (hidden)
ALAT YANG DIGUNAKAN
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874
PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb) | TAHUN : | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3 | PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb) | TAHUN : | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875
15 | -0.1 | 0.3 | 30 | -9.7 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | 1 |  | 41 | 15 | 0.2 | 0.3 | 30 | -2.9 | 1.5 | 25.3.2019 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01-203004
20 | 0.1 | 0.3 | 40 | -9.7 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | 2 |  | 42 | 20 | 0.2 | 0.3 | 40 | -3.3 | 1.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 21-000669
25 | 0.2 | 0.3 | 50 | -9.1 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | 3 |  | 43 | 25 | 0.1 | 0.3 | 50 | -3.1 | 1.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 21-000670
30 | 0.1 | 0.3 | 60 | -7.9 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | 4 |  | 44 | 30 | 0.1 | 0.3 | 60 | -2.1 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586
35 | 0.1 | 0.3 | 70 | -6.1 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | 5 |  | 45 | 35 | 0.2 | 0.3 | 70 | -0.3 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605
37 | 0.1 | 0.3 | 80 | -3.8 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | 6 |  | 46 | 37 | 0.2 | 0.3 | 80 | 2.2 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609
40 | 0.2 | 0.3 | 90 | -0.8 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | 7 |  | 47 | 40 | 0.2 | 0.3 | 90 | 5.4 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611
[8 empty] | 8 |  |  |  | max = | 0.3 |  | max = | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
[8 empty] | 9 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
[8 empty] | 10 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617
15 | 0.4 | 0.8 | 30 | -6.9 | 2.2 | 2.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | 11 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618
20 | 0.7 | 0.8 | 40 | -6.2 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | 12 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046
25 | 0.5 | 0.8 | 50 | -5.3 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | 13 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050
30 | 0.2 | 0.8 | 60 | -4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | 14 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051
35 | -0.1 | 0.8 | 70 | -2.4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | 15 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053
37 | -0.2 | 0.8 | 80 | -0.5 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | 16 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334
40 | -0.1 | 0.8 | 90 | 1.7 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | 17 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091
18
19
20
15 | 0.3 | 0.3 | 35 | -5.2 | 1.8 | 10.2.2020 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 21-000670 | 21
20 | 0.4 | 0.3 | 40 | -5.5 | 1.8 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 21-000670 | 22
25 | 0.4 | 0.3 | 50 | -5.5 | 1.8 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 21-000670 | 23
30 | 0.5 | 0.3 | 60 | -4.8 | 1.8 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 21-000670 | 24
35 | 0.5 | 0.3 | 70 | -3.4 | 1.8 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 21-000670 | 25
37 | 0.5 | 0.3 | 80 | -1.4 | 1.8 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 21-000670 | 26
40 | 0.5 | 0.3 | 90 | 1.3 | 1.8 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 21-000670 | 27
28
29
30
15 | 0.4 | 0.5 | 30 | -7.3 | 3.1 | 2.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | 31
20 | 1 | 0.5 | 40 | -5.9 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | 32
25 | 0.7 | 0.5 | 50 | -4.5 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | 33
30 | 0 | 0.5 | 60 | -3.2 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | 34
35 | -0.3 | 0.5 | 70 | -2 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | 35
37 | -0.2 | 0.5 | 80 | -0.8 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | 36
40 | 0.2 | 0.5 | 90 | 0.3 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | 37
38
39
40
15 | 0.2 | 0.3 | 30 | -2.9 | 1.5 | 25.3.2019 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 21-000669 | 41 | 41
20 | 0.2 | 0.3 | 40 | -3.3 | 1.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 21-000669 | 42 | 42
25 | 0.1 | 0.3 | 50 | -3.1 | 1.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 21-000669 | 43 | 43
30 | 0.1 | 0.3 | 60 | -2.1 | 1.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 21-000669 | 44 | 44
35 | 0.2 | 0.3 | 70 | -0.3 | 1.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 21-000669 | 45 | 45
37 | 0.2 | 0.3 | 80 | 2.2 | 1.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 21-000669 | 46 | 46
40 | 0.2 | 0.3 | 90 | 5.4 | 1.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 21-000669 | 47 | 47
48
49
50
15 | -0.2 | 0.3 | 30 | -4.5 | 1.3 | 9.9.2019 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 51
20 | -0.1 | 0.3 | 40 | -4.4 | 1.3 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 52
25 | -0.1 | 0.3 | 50 | -4.3 | 1.3 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 53
30 | -0.1 | 0.3 | 60 | -4.2 | 1.3 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 54
35 | -0.3 | 0.3 | 70 | -4 | 1.3 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 55
37 | -0.4 | 0.3 | 80 | -3.8 | 1.3 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 56
40 | -0.5 | 0.3 | 90 | -3.5 | 1.3 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 57
58
59
60
15 | 0.1 | 0.8 | 30 | -14.4 | 2.5 | 31.8.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 61
20 | 0.1 | 0.8 | 40 | -11.5 | 2.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 62
25 | 0.1 | 0.8 | 50 | -9.1 | 2.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 63
30 | 0 | 0.8 | 60 | -6.9 | 2.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 64
35 | -0.2 | 0.8 | 70 | -5.1 | 2.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 65
37 | -0.3 | 0.8 | 80 | -3.7 | 2.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 66
40 | -0.4 | 0.8 | 90 | -2.7 | 2.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 67
68
69
70
15 | 0.4 | 0.8 | 30 | -1.5 | 2.6 | 9.9.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | 71
20 | 0.3 | 0.8 | 40 | -3.8 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | 72
25 | 0.2 | 0.8 | 50 | -5.4 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | 73
30 | 0.1 | 0.8 | 60 | -6.4 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | 74
35 | 0.1 | 0.8 | 70 | -6.7 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | 75
37 | 0.1 | 0.8 | 80 | -6.3 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | 76
40 | 0.1 | 0.8 | 90 | -5.2 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | 77
78
79
80
15 | 0.1 | 0.3 | 30 | -4 | 2.5 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 81
20 | 0 | 0.3 | 40 | -3.8 | 2.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 82
25 | -0.1 | 0.3 | 50 | -3.8 | 2.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 83
30 | -0.2 | 0.3 | 60 | -3.9 | 2.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 84
35 | -0.1 | 0.3 | 70 | -4.1 | 2.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 85
37 | -0.1 | 0.3 | 80 | -4.5 | 2.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 86
40 | 0 | 0.3 | 90 | -4.9 | 2.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 87
88
89
90
15 | 0.1 | 0.2 | 30 | -1.9 | 2.4 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 91
20 | 0 | 0.2 | 40 | -1.9 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 92
25 | 0 | 0.2 | 50 | -1.9 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 93
30 | 0 | 0.2 | 60 | -2.1 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 94
35 | 0 | 0.2 | 70 | -2.3 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 95
37 | 0 | 0.2 | 80 | -2.6 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 96
40 | 0.1 | 0.2 | 90 | -3 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 97
98
99
100
15 | 0 | 0.3 | 30 | -1.2 | 2.4 | 27.3.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 101
20 | -0.2 | 0.3 | 40 | -1 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 102
25 | -0.4 | 0.3 | 50 | -0.9 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 103
30 | -0.5 | 0.3 | 60 | -0.8 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 104
35 | -0.5 | 0.3 | 70 | -0.6 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 105
37 | -0.5 | 0.3 | 80 | -0.5 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 106
40 | -0.4 | 0.3 | 90 | -0.2 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 107
108
109
110
15 | 0.5 | 0.5 | 30 | -0.8 | 2.7 | 4.3.2022 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 111
20 | 0.2 | 0.5 | 40 | -0.4 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 112
25 | -0.1 | 0.5 | 50 | 0 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 113
30 | -0.4 | 0.5 | 60 | 0.3 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 114
35 | -0.6 | 0.5 | 70 | 0.7 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 115
37 | -0.7 | 0.5 | 80 | 1.1 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 116
40 | -0.8 | 0.5 | 90 | 1.5 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 117
118
119
120
15 | 0.6 | 0.5 | 30 | -2 | 2.6 | 4.3.2022 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 121
20 | 0.3 | 0.5 | 40 | -1.7 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 122
25 | 0.2 | 0.5 | 50 | -1.4 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 123
30 | 0.4 | 0.5 | 60 | -1.1 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 124
35 | 0.8 | 0.5 | 70 | -0.7 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 125
37 | 1 | 0.5 | 80 | -0.4 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 126
40 | 1.4 | 0.5 | 90 | -0.1 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 127
128
129
130
15 | 0.5 | 0.5 | 30 | -2.2 | 2.3 | 2.3.2022 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 131
20 | 0.2 | 0.5 | 40 | -2 | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 132
25 | 0.1 | 0.5 | 50 | -1.8 | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 133
30 | -0.1 | 0.5 | 60 | -1.6 | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 134
35 | -0.2 | 0.5 | 70 | -1.4 | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 135
37 | -0.2 | 0.5 | 80 | -1.2 | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 136
40 | -0.2 | 0.5 | 90 | -1 | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 137
138
139
140
15 | 0.4 | 0.5 | 30 | -6.6 | 2.9 | 22.7.2020 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01-203004 | 141
20 | 0.4 | 0.5 | 40 | -5.8 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01-203004 | 142
25 | 0.4 | 0.5 | 50 | -5.1 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01-203004 | 143
30 | 0.3 | 0.5 | 60 | -4.4 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01-203004 | 144
35 | 0.2 | 0.5 | 70 | -3.6 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01-203004 | 145
37 | 0.2 | 0.5 | 80 | -2.9 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01-203004 | 146
40 | 0.1 | 0.5 | 90 | -2.3 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01-203004 | 147
148
149
150
15 | 0.2 | 0.7 | 30 | -6.2 | 2.7 | 22.7.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 151
20 | 0.2 | 0.7 | 40 | -5.7 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 152
25 | 0.1 | 0.7 | 50 | -5.2 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 153
30 | 0.2 | 0.7 | 60 | -4.6 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 154
35 | 0.3 | 0.7 | 70 | -3.9 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 155
37 | 0.4 | 0.7 | 80 | -3.2 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 156
40 | 0.5 | 0.7 | 90 | -2.4 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 157
158
159
160
15 | 0.2 | 0.5 | 30 | -3.8 | 2.2 | 22.7.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 161
20 | 0.2 | 0.5 | 40 | -4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 162
25 | 0.1 | 0.5 | 50 | -4.1 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 163
30 | -0.1 | 0.5 | 60 | -4.1 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 164
35 | -0.3 | 0.5 | 70 | -4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 165
37 | -0.4 | 0.5 | 80 | -3.9 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 166
40 | -0.5 | 0.5 | 90 | -3.7 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 167
168
169
170
15 | 0 | 0.3 | 30 | -0.4 | 2 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 171
20 | 0 | 0.3 | 40 | -0.1 | 2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 172
25 | 0 | 0.3 | 50 | 0 | 2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 173
30 | -0.1 | 0.3 | 60 | 0 | 2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 174
35 | -0.2 | 0.3 | 70 | -0.1 | 2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 175
37 | -0.3 | 0.3 | 80 | -0.5 | 2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 176
40 | -0.4 | 0.3 | 90 | -0.9 | 2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 177
178
179
180
15 | 0.1 | 0.4 | 30 | -1.6 | 2.2 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 181
20 | 0.2 | 0.4 | 40 | -1.4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 182
25 | 0.2 | 0.4 | 50 | -1.4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 183
30 | 0.2 | 0.4 | 60 | -1.5 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 184
35 | 0.1 | 0.4 | 70 | -1.8 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 185
37 | 0 | 0.4 | 80 | -2.3 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 186
40 | 0 | 0.4 | 90 | -3 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 187
188
189
190
15 | 0 | 0.3 | 30 | -0.4 | 1.6 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 191
20 | -0.1 | 0.3 | 40 | -0.2 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 192
25 | -0.2 | 0.3 | 50 | -0.2 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 193
30 | -0.2 | 0.3 | 60 | -0.2 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 194
35 | -0.3 | 0.3 | 70 | -0.3 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 195
37 | -0.3 | 0.3 | 80 | -0.5 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 196
40 | -0.4 | 0.3 | 90 | -0.8 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 197
198
199
200
15 | 0.1 | 0.3 | 30 | 0.1 | 2.8 | 12.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 201
20 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0.2 | 2.8 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 202
25 | 0 | 0.3 | 50 | 0.2 | 2.8 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 203
30 | -0.2 | 0.3 | 60 | 0 | 2.8 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 204
35 | -0.5 | 0.3 | 70 | -0.3 | 2.8 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 205
37 | -0.6 | 0.3 | 80 | -0.8 | 2.8 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 206
40 | -0.8 | 0.3 | 90 | -1.4 | 2.8 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 207
208
209
210
15.1 | 0 | 0.1 | 36.3 | -1.5 | 1.5 | 31.3.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 211
20.2 | 0.1 | 0.1 | 40.5 | -0.8 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 212
25 | 0 | 0.1 | 49.8 | -0.2 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 213
30.5 | -0.1 | 0.1 | 59.2 | 0.4 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 214
35.5 | -0.1 | 0.1 | 70.6 | -0.7 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 215
37.2 | 0 | 0.1 | 80.9 | -0.9 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 216
39.7 | 0.2 | 0.1 | 90.4 | -0.6 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 217

## DATA 1 (hidden)
INDUK FILE paste
| Sertifikat Kalibrator Tekanan TERBARU | [6 empty] | Sertifikat Thermohygrometer
-0.1 | PA | koreksi Naik | U Naik | Drift naik | koreksi Turun | U Turun | Drift turun | PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb)
| 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 15 | 0.2 | 0.3 | 30 | -2.9 | 1.5
| 50 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | 0.4 | 0.25 | 20 | 0.2 | 0.3 | 40 | -3.3 | 1.5
| 100 | -0.1 | 0.4 | 0.05 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | 25 | 0.1 | 0.3 | 50 | -3.1 | 1.5
| 150 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.15 | 30 | 0.1 | 0.3 | 60 | -2.1 | 1.5
| 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.15 | 35 | 0.2 | 0.3 | 70 | -0.3 | 1.5
| 250 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0 | 0.4 | 0.2 | 37 | 0.2 | 0.3 | 80 | 2.2 | 1.5
| 300 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.4 | 0.1 | 40 | 0.2 | 0.3 | 90 | 5.4 | 1.5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kebocoran Tekanan
-0.0094042
| U naik | [5 empty] | Suhu Awal |  |  |  | Kelembapan Awal
| 0.20741 | [5 empty] | Suhu Awal | Suhu koreksi |  |  | Kelembapan Awal |  | Kelembapan Koreksi
[7 empty] | 22.5 | 0.16808 |  |  | 55.9 |  | -1.1524
[7 empty] | Suhu Akhir |  |  |  | Kelembapan Akhir
[7 empty] | Suhu Akhir | Suhu koreksi |  |  | Kelembapan Akhir |  | Kelembapan Koreksi
[7 empty] | 22.5 | 0.16808 |  |  | 55.7 |  | -1.18

## INTERPOLASI (hidden)
KUNCI : | H68+(FORECAST(H68,INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)):INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1),INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)):INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1))) | [40 empty] | IF(INDEX('DATA 1'!$H$6:$H$14;MATCH(BO19;'DATA 1'!$B$6:$B$14;1)+1)=0;0.000001;INDEX('DATA 1'!$H$6:$H$14;MATCH(BO19;'DATA 1'!$B$6:$B$14;1)+1))
|  | BAB : INTERPOLASI PENGHASIL NILAI RATA RATA TERKOREKSI | [12 empty] | UNCERTAINTY BUDGET (SERTIFIKAT STANDAR) | [12 empty] | UNCERTAINTY BUDGET (DRIFT) | [12 empty] | KONDISI SUHU RUANG | [12 empty] | PENGUJIAN KEBOCORAN | [6 empty] | LAJU BUANG CEPAT
|  |  | INTERPOLASI KOREKSI NAIK | [6 empty] | INTERPOLASI KOREKSI TURUN | [5 empty] | INTERPOLASI U95 NAIK | [6 empty] | INTERPOLASI U95 TURUN | [5 empty] | DRIFT NAIK | [6 empty] | DRIFT TURUN | [5 empty] | KOREKSI SUHU AWAL | [5 empty] | KOREKSI KELEMBABAN AWAL | [6 empty] | KOREKSI SERTIFIKAT DPM TURUN | [6 empty] | KOREKSI SERTIFIKAT STOPWATCH
|  |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y)
|  |  | 1e-06 | 0 | -0.1 | 0 | 50 | -2e-09 | 1e-06 | 0 | -0.3 | 0 | 50 | -6e-09 |  | 1e-06 | 0.4 | 0.4 | 0 | 50 | 0.4 | 1e-06 | 0.4 | 0.4 | 0 | 50 | 0.4 |  | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0 | 50 | 2e-09 | 1e-06 | 0 | 0.25 | 0 | 50 | 5e-09 |  | 22.5 | 0.2 | 0.1 | 20 | 25 | 0.15 | 55.9 | -3.1 | -2.1 | 50 | 60 | -2.51 |  | 27.7 | 0 | -0.3 | 0 | 50 | -0.1662 |  | 1.79 | 0 | -0.01 | 0 | 10 | -0.00179
|  |  | 50.8 | -0.1 | -0.1 | 50 | 100 | -0.1 | 50.2333 | -0.3 | -0.3 | 50 | 100 | -0.3 |  | 50 | 0.4 | 0.4 | 50 | 100 | 0.4 | 50 | 0.4 | 0.4 | 50 | 100 | 0.4 |  | 50 | 0.1 | 0.05 | 50 | 100 | 0.1 | 50 | 0.25 | 0.2 | 50 | 100 | 0.25
|  |  | 101 | -0.1 | 0.2 | 100 | 150 | -0.094 | 100.5667 | 1e-06 | 1e-07 | 100 | 150 | 9.898e-07 |  | 70 | 0.4 | 0.4 | 50 | 100 | 0.4 | 70 | 0.4 | 0.4 | 50 | 100 | 0.4 |  | 70 | 0.1 | 0.05 | 50 | 100 | 0.08 | 70 | 0.25 | 0.2 | 50 | 100 | 0.23
|  |  | 151.1667 | 0.2 | 0.2 | 150 | 200 | 0.2 | 150.7667 | 1e-06 | 1e-07 | 150 | 200 | 9.862e-07 |  | 100 | 0.4 | 0.4 | 100 | 150 | 0.4 | 100 | 0.4 | 0.4 | 100 | 150 | 0.4 |  | 100 | 0.05 | 0.2 | 100 | 150 | 0.05 | 100 | 0.2 | 0.15 | 100 | 150 | 0.2 |  | KOREKSI SUHU AKHIR | [5 empty] | KOREKSI KELEMBABAN AWAL
|  |  | 201.7667 | 0.2 | 0.2 | 200 | 250 | 0.2 | 201.0667 | 1e-06 | 1e-07 | 200 | 250 | 9.808e-07 |  | 120 | 0.4 | 0.4 | 100 | 150 | 0.4 | 120 | 0.4 | 0.4 | 100 | 150 | 0.4 |  | 120 | 0.05 | 0.2 | 100 | 150 | 0.11 | 120 | 0.2 | 0.15 | 100 | 150 | 0.18 |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y)
|  |  | 251.2 | 0.2 | 0.1 | 250 | 300 | 0.1976 | 250.6667 | 1e-06 | 1e-07 | 250 | 300 | 9.88e-07 |  | 150 | 0.4 | 0.4 | 150 | 200 | 0.4 | 150 | 0.4 | 0.4 | 150 | 200 | 0.4 |  | 150 | 0.2 | 0.2 | 150 | 200 | 0.2 | 150 | 0.15 | 0.15 | 150 | 200 | 0.15
[42 empty] | 22.5 | 0.2 | 0.1 | 20 | 25 | 0.15 | 55.7 | -3.1 | -2.1 | 50 | 60 | -2.53

## LH
HASIL KALIBRASI SPHYGMOMANOMETER
Nomor Surat Keterangan : 44 / M - 11 / II - 21 / E - 035.66 DL | [12 empty] | Dani Firmanto
Merek |  |  | : | : | COSMO Med | [7 empty] | Supriyanto
Model |  |  | : | : | -
No. Seri |  |  |  | : | -
Resolusi |  |  |  | : | 2
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | : | 2022-03-21
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | : | 21 Maret 2022
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : | ICU
Nama Ruang |  |  |  | : | VK
Metode Kerja |  |  |  | : | MK 042-18
I. Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | : | 22.65 | ± | 0.3 | ˚C
| 2. Kelembaban |  | : | : | 53.28 | ± | 1.5 | % RH
II. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : BAIK | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : BAIK | : | Baik
III. Pengujian Kinerja
A. Pengujian Kebocoran
| Parameter |  |  |  | Laju Kebocoran tekanan 250 mmHg dalam 1 menit |  |  | Toleransi
[5 empty] | (mmHg) |  |  | (mmHg)
| Kebocoran Tekanan |  |  |  | 27.5338 |  |  | < 15
B. Laju Buang Cepat
| Parameter |  |  |  | Laju Buang Cepat tekanan 260 mmHg sampai dengan 15 mmHg |  |  | Toleransi
[5 empty] | (Detik) |  |  | (Detik)
| Laju Buang Cepat |  |  |  | 1.7882 |  |  | < 10
C. Kalibrasi Akurasi Tekanan
| No. | Pembacaan | [5 empty] | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
Alat
|  | (mmHg) | [5 empty] | (mmHg) | (mmHg) | (mmHg) | ± (mmHg)
| 1. | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | + 3 | #REF!
| 2. | 50 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 3. | 70 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
| No. | Pembacaan Alat (mmHg) |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Toleransi (mmHg) | Ketidakpastian Pengukuran
[5 empty] | Naik | Turun | Naik | Turun |  | Naik | Turun
[5 empty] | (mmHg) | (mmHg) | (mmHg) | (mmHg) |  | ± (mmHg) | ± (mmHg)
| 1 | 0 |  |  | -2e-09 | -6e-09 | -2e-09 | -6e-09 |  | 0.60889 | 0.60889
| 2 | 50 |  |  | 50.7 | 49.9333 | 0.7 | -0.066667 |  | 0.61907 | 0.68328
| 3 | 70 |  |  | 100.906 | 100.5667 | 30.906 | 30.5667 | ≤ 3 | 0.61538 | 0.66464
| 4 | 100 |  |  | 151.3667 | 150.7667 | 51.3667 | 50.7667 | max U95 = ± 1 | 0.61485 | 0.65214
| 5 | 120 |  |  | 201.9667 | 201.0667 | 81.9667 | 81.0667 |  | 0.62453 | 0.64469
| 6 | 150 |  |  | 251.3976 | 250.6667 | 101.3976 | 100.6667 |  | 0.64895 | 0.63491
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN
Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN
Bulb harap diganti
V. | Alat Ukur Yang Digunakan
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3506049
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001382
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 80% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VII. | Petugas Kalibrasi |  | :
Rangga Setya Hantoko
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
FIX | [11 empty] | Halaman 2 dari 2 halaman

## BUDGET NAIK
| UNCERTAINTY BUDGET NAIK | [19 empty] | T.UB 042-18
| Nomor Surat Keterangan : 44 / M - 11 / II - 21 / E - 035.66 DL | [21 empty] | Validasi
| 0 | mmHg | [9 empty] | 100 | mmHg | [9 empty] | #REF! | 0 | [9 empty] | 150 | 0
|  | mmHg | [10 empty] | mmHg | [9 empty] | H68+(FORECAST(H68,INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)):INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1),INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)):INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1)))
| Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
| Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0.057735 | 1.7321 | 0.033333 | 1 | 5 | 0.033333 | 0.0011111 | 2.4691e-07 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
| Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 50 | 0.2 | 0.04 | 3.2e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 50 | 0.2 | 0.04 | 3.2e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.1 | 2 | 0.05 | 1 | 50 | 0.005 | 2.5e-05 | 1.25e-11 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 50 | 0.1 | 0.01 | 2e-06 | 0.4 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 0 | 0.4 | 50 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 100 | 0.4 | 150 | 0.4 | 0.4
2 | Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23093 | 1 | 50 | 0.23093 | 0.05333 | 5.6882e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23093 | 1 | 50 | 0.23093 | 0.05333 | 5.6882e-05
| Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift | mmHg | Rectangular | 2e-09 | 1.7321 | 1.1547e-09 | 1 | 50 | 1.1547e-09 | 1.3333e-18 | 3.5556e-38 | Drift | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | Drift | mmHg | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | Drift | mmHg | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.1 | 0 | 0.05 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 100 | 0.05 | 150 | 0.2 | -0.25
[5 empty] | Sums |  |  |  |  | 0.094167 | 8.8903e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.096111 | 8.9164e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.053355 | 5.6882e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.06333 | 5.8882e-05
0.4 |  |  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.30687 | [5 empty] | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.31002 |  | PA | U95 |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.23099 |  | PA | U95 |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.25166
[5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 99.7422 | [5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 103.6 |  | 0 | 0.1 |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 50.0469 |  | 100 | 0.2 |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 68.1142
[5 empty] | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9842 | [5 empty] | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9833 |  | 50 | 0.2 |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0086 |  | 150 | 0.2 |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9955
[5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.60889 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.61485 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.46395 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.50217
| 50 | mmHg | [9 empty] | 120 | mmHg | [9 empty] | 50 | 0 | [9 empty] | 200 | 0
|  | mmHg | [10 empty] | mmHg | [9 empty] | 50
| Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
| Repeatability | mmHg | Normal | 8.7023e-15 | 1.7321 | 5.0243e-15 | 1 | 5 | 5.0243e-15 | 2.5244e-29 | 1.2745e-58 | Repeatability | mmHg | Normal | 0.057735 | 1.7321 | 0.033333 | 1 | 5 | 0.033333 | 0.0011111 | 2.4691e-07 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
| Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 50 | 0.2 | 0.04 | 3.2e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 50 | 0.2 | 0.04 | 3.2e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.198 | 2 | 0.099 | 1 | 50 | 0.099 | 0.009801 | 1.9212e-06 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 50 | 0.1 | 0.01 | 2e-06 | 0.4 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 50 | 0.4 | 100 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 100 | 0.4 | 150 | 0.4 | 0.4
| Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23093 | 1 | 50 | 0.23093 | 0.05333 | 5.6882e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23093 | 1 | 50 | 0.23093 | 0.05333 | 5.6882e-05
| Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift | mmHg | Rectangular | 0.1 | 1.7321 | 0.057735 | 1 | 50 | 0.057735 | 0.0033333 | 2.2222e-07 | Drift | mmHg | Rectangular | 0.11 | 1.7321 | 0.063509 | 1 | 50 | 0.063509 | 0.0040333 | 3.2536e-07 | Drift | mmHg | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | Drift | mmHg | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 50 | 0.1 | 100 | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 100 | 0.05 | 150 | 0.2 | -0.25
[5 empty] | Sums |  |  |  |  | 0.0975 | 8.9125e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.099311 | 8.9475e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.063131 | 5.8804e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.06333 | 5.8882e-05
[5 empty] | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.31225 | [5 empty] | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.31514 |  | PA | U95 |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.25126 |  | PA | U95 |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.25166
[5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 106.662 | [5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 110.2285 |  | 0 | 0.1 |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 67.7775 |  | 100 | 0.2 |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 68.1142
[5 empty] | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9826 | 1.9825 |  |  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9818 |  | 50 | 0.2 |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.996 | 1.9956 | 150 | 0.2 |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9955
[5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.61907 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.62453 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.50152 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.50217
| 70 | mmHg | [9 empty] | 150 | mmHg | [9 empty] | 100 | 0 | [9 empty] | 250 | mmHg
|  | mmHg | [10 empty] | mmHg | [20 empty] | 0.2 | mmHg
| Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
| Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 3.4809e-14 | 1.7321 | 2.0097e-14 | 1 | 5 | 2.0097e-14 | 4.039e-28 | 3.2627e-56 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
| Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 50 | 0.2 | 0.04 | 3.2e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 50 | 0.2 | 0.04 | 3.2e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 50 | 0.1 | 0.01 | 2e-06 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.6016 | 2 | 0.3008 | 1 | 50 | 0.3008 | 0.090481 | 0.00016373 | 0.4 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 50 | 0.4 | 100 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 150 | 0.4 | 200 | 0.4 | 0.4
| Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23093 | 1 | 50 | 0.23093 | 0.05333 | 5.6882e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05
| Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift | mmHg | Rectangular | 0.08 | 1.7321 | 0.046188 | 1 | 50 | 0.046188 | 0.0021333 | 9.1022e-08 | Drift | mmHg | Rectangular | 0.2 | 1.7321 | 0.11547 | 1 | 50 | 0.11547 | 0.013333 | 3.5556e-06 | Drift | mmHg | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | Drift | mmHg | Rectangular | 0.0504 | 1.7321 | 0.029098 | 1 | 50 | 0.029098 | 0.00084672 | 1.4339e-08 | 0.08 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 50 | 0.1 | 100 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 150 | 0.2 | 200 | 0.2 | 0.2
[5 empty] | Sums |  |  |  |  | 0.0963 | 8.8994e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.1075 | 9.2458e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.06333 | 5.8882e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.14466 | 0.00022064
[5 empty] | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.31032 | [5 empty] | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.32787 |  | PA | U95 |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.25166 | [5 empty] | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.38034
[5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 104.206 | [5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 124.9887 |  | 100 | 0.2 |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 68.1142 | [5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 94.8463
[5 empty] | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.983 | [5 empty] | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9793 |  | 150 | 0.2 |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9955 | [5 empty] | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9855
[5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.61538 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.64895 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.50217 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.75518

## BUDGET TURUN
| UNCERTAINTY BUDGET TURUN | [19 empty] | T.UB 042-18 |  | VALIDASI
Nomor Surat Keterangan : 44 / M - 11 / II - 21 / E - 035.66 DL
| 0 | mmHg | [9 empty] | 100 | mmHg | [9 empty] | #REF! | 0 | [9 empty] | 150 | 0
|  | mmHg | [10 empty] | mmHg
| Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
| Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0.057735 | 1.7321 | 0.033333 | 1 | 5 | 0.033333 | 0.0011111 | 2.4691e-07 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
| Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 50 | 0.2 | 0.04 | 3.2e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 50 | 0.2 | 0.04 | 3.2e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.1 | 2 | 0.05 | 1 | 50 | 0.005 | 2.5e-05 | 1.25e-11 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 50 | 0.1 | 0.01 | 2e-06 | 0.4 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 0 | 0.4 | 50 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 100 | 0.4 | 150 | 0.4 | 0.4
| Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23093 | 1 | 50 | 0.23093 | 0.05333 | 5.6882e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23093 | 1 | 50 | 0.23093 | 0.05333 | 5.6882e-05
0.4 | Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift | mmHg | Rectangular | 5e-09 | 1.7321 | 2.8868e-09 | 1 | 50 | 2.8868e-09 | 8.3333e-18 | 1.3889e-36 | Drift | mmHg | Rectangular | 0.2 | 1.7321 | 0.11547 | 1 | 50 | 0.11547 | 0.013333 | 3.5556e-06 | Drift | mmHg | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | Drift | mmHg | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5e-09 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.25 | 0 | 0.2 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 100 | 0.2 | 150 | 0.15 | 0.3
[5 empty] | Sums |  |  |  |  | 0.094167 | 8.8903e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.10861 | 9.2705e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.053355 | 5.6882e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.06333 | 5.8882e-05
[5 empty] | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.30687 | [5 empty] | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.32956 |  | PA | U95 |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.23099 |  | PA | U95 |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.25166
[5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 99.7422 | [5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 127.246 |  | 0 | 0.1 |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 50.0469 |  | 100 | 0.2 |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 68.1142
[5 empty] | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9842 | [5 empty] | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9788 |  | 50 | 0.2 |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0086 |  | 150 | 0.2 |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9955
[5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.60889 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.65214 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.46395 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.50217
| 50 | mmHg | [9 empty] | 120 | mmHg | [9 empty] | 50 | 0 | [9 empty] | 200 | 0
|  | mmHg | [10 empty] | mmHg
| Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
| Repeatability | mmHg | Normal | 0.11547 | 1.7321 | 0.066667 | 1 | 5 | 0.066667 | 0.0044444 | 3.9506e-06 | Repeatability | mmHg | Normal | 0.057735 | 1.7321 | 0.033333 | 1 | 5 | 0.033333 | 0.0011111 | 2.4691e-07 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
| Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 50 | 0.2 | 0.04 | 3.2e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 50 | 0.2 | 0.04 | 3.2e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.198 | 2 | 0.099 | 1 | 50 | 0.099 | 0.009801 | 1.9212e-06 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 50 | 0.1 | 0.01 | 2e-06 | 0.4 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 50 | 0.4 | 100 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 100 | 0.4 | 150 | 0.4 | 0.4
| Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23093 | 1 | 50 | 0.23093 | 0.05333 | 5.6882e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23093 | 1 | 50 | 0.23093 | 0.05333 | 5.6882e-05
| Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift | mmHg | Rectangular | 0.25 | 1.7321 | 0.14434 | 1 | 50 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06 | Drift | mmHg | Rectangular | 0.18 | 1.7321 | 0.10392 | 1 | 50 | 0.10392 | 0.0108 | 2.3328e-06 | Drift | mmHg | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | Drift | mmHg | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 50 | 0.25 | 100 | 0.2 | 0.3 | 0.18 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 100 | 0.2 | 150 | 0.15 | 0.3
[5 empty] | Sums |  |  |  |  | 0.11944 | 0.00010153 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.10608 | 9.1482e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.063131 | 5.8804e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.06333 | 5.8882e-05
[5 empty] | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.34561 | [5 empty] | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.3257 |  | PA | U95 |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.25126 |  | PA | U95 |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.25166
[5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 140.5143 | [5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 123.0016 |  | 0 | 0.1 |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 67.7775 |  | 100 | 0.2 |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 68.1142
[5 empty] | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9771 | 1.977 |  |  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9794 |  | 50 | 0.2 |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.996 | 1.9956 | 150 | 0.2 |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9955
[5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.68328 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.64469 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.50152 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.50217
| 70 | mmHg | [9 empty] | 150 | mmHg | [9 empty] | 100 | 0 | [9 empty] | 250 | mmHg
|  | mmHg | [10 empty] | mmHg | [20 empty] | 0.2 | mmHg
| Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
| Repeatability | mmHg | Normal | 0.057735 | 1.7321 | 0.033333 | 1 | 5 | 0.033333 | 0.0011111 | 2.4691e-07 | Repeatability | mmHg | Normal | 0.057735 | 1.7321 | 0.033333 | 1 | 5 | 0.033333 | 0.0011111 | 2.4691e-07 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
| Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 50 | 0.2 | 0.04 | 3.2e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 50 | 0.2 | 0.04 | 3.2e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 50 | 0.1 | 0.01 | 2e-06 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.6016 | 2 | 0.3008 | 1 | 50 | 0.3008 | 0.090481 | 0.00016373 | 0 | 3534043, 5.2.2021 | 0 | 50 | 0.4 | 100 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 150 | 0.4 | 200 | 0.4 | 0.4
| Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23093 | 1 | 50 | 0.23093 | 0.05333 | 5.6882e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05
| Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Drift | mmHg | Rectangular | 0.23 | 1.7321 | 0.13279 | 1 | 50 | 0.13279 | 0.017633 | 6.2187e-06 | Drift | mmHg | Rectangular | 0.15 | 1.7321 | 0.086603 | 1 | 50 | 0.086603 | 0.0075 | 1.125e-06 | Drift | mmHg | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | Drift | mmHg | Rectangular | 0.0504 | 1.7321 | 0.029098 | 1 | 50 | 0.029098 | 0.00084672 | 1.4339e-08 |  | 3534043, 5.2.2021 | 0 | 50 | 0.25 | 100 | 0.2 | 0.3 | 0.15 | 3787040, 8.3.2022 | 0 | 150 | 0.15 | 200 | 0.15 | 0.15
[5 empty] | Sums |  |  |  |  | 0.11291 | 9.5368e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.10278 | 9.0275e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.06333 | 5.8882e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.14466 | 0.00022064
[5 empty] | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.33602 | [5 empty] | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.32059 |  | PA | U95 |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.25166 | [5 empty] | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.38034
[5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 133.6808 | [5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 117.0125 |  | 100 | 0.2 |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 68.1142 | [5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 94.8463
[5 empty] | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.978 | [5 empty] | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9804 |  | 150 | 0.2 |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9955 | [5 empty] | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9855
[5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.66464 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.63491 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.50217 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.75518

## PENYELIA
HASIL KALIBRASI SPHYGMOMANOMETER
Nomor Surat Keterangan : 44 / M - 11 / II - 21 / E - 035.66 DL | [25 empty] | Dani Firmanto
Petugas Kalibrasi |  |  | : | : | Rangga Setya Hantoko
Merek |  |  | : | : | COSMO Med | [20 empty] | Supriyanto
Model |  |  | : | : | -
No. Seri |  |  |  | : | -
Resolusi |  |  |  | : | 2
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | : | 2022-03-21
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | : | 21 Maret 2022
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : | ICU
Nama Ruang |  |  |  | : | VK | [10 empty] | 0.3
Metode Kerja |  |  |  | : | MK 042-18 | [10 empty] | 1.5
I. Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | : | 22.65 | ± | 0.3 | ˚C
| 2. Kelembaban |  | : | : | 53.28 | ± | 1.5 | % RH
II. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [13 empty] | Score
| 1. Fisik |  | : BAIK | : | Baik | [8 empty] | 5
| 2. Fungsi |  | : BAIK | : | Baik | [8 empty] | 5
III. Pengujian Kinerja
A. Pengujian Kebocoran
| Parameter |  |  |  | Laju Kebocoran tekanan 250 mmHg dalam 1 menit |  |  | Toleransi
[5 empty] | (mmHg) |  |  | (mmHg) | [5 empty] | Score
| Kebocoran Tekanan |  |  |  | 27.5338 |  |  | < 15 | [5 empty] | 0
B. Laju Buang Cepat
| Parameter |  |  |  | Laju Buang Cepat tekanan 260 mmHg sampai dengan 15 mmHg |  |  | Toleransi
[5 empty] | (Detik) |  |  | (Detik) | [5 empty] | Score
| Laju Buang Cepat |  |  |  | 1.788 |  |  | < 10 | [5 empty] | 20
C. Kalibrasi Akurasi Tekanan
| No. | Pembacaan |  |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
|  | Alat | [13 empty] | Uncertainty Budget u95
|  | (mmHg) |  |  | (mmHg) | (mmHg) | (mmHg) | ± (mmHg)
| 1. | 0 |  |  | #REF! | #REF! | + 3 | 0.60889 | [7 empty] | 0.60889
| 2. | 50 |  |  | #REF! | #REF! |  | 0.61907 | [7 empty] | 0.61907
| 3. | 70 |  |  | #REF! | #REF! |  | 0.61538 | [7 empty] | 0.61538
| No. | Pembacaan Alat |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran | [5 empty] | Uncertainty Budget U95
[5 empty] | Naik | Turun | Naik | Turun |  | Naik | Turun |  |  | Score |  |  |  |  | ¦K¦ + ¦U95¦
|  | (mmHg) |  |  | (mmHg) | (mmHg) | (mmHg) | (mmHg) | (mmHg) | ± (mmHg) | ± (mmHg) |  |  |  |  | NAIK | TURUN |  | NAIK | TURUN |  | Naik | Turun | Naik + Turun
| 1 | 0 |  |  | -2e-09 | -6e-09 | -2e-09 | -6e-09 |  | 0.60889 | 0.60889 |  |  | 0 |  | 0.60889 | 0.60889 |  | 0.60889 | 0.60889 |  | 4.167 | 4.167 | 8.334
| 2 | 50 |  |  | 50.7 | 49.9333 | 0.7 | -0.066667 |  | 0.61907 | 0.68328 |  |  |  |  | 0.61907 | 0.68328 |  | 1.3191 | 0.74995 |  | 4.167 | 4.167 | 8.334
| 3 | 70 |  |  | 100.906 | 100.5667 | 30.906 | 30.5667 | ≤ 3 | 0.61538 | 0.66464 |  |  |  |  | 0.61538 | 0.66464 |  | 31.5214 | 31.2313 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | 100 |  |  | 151.3667 | 150.7667 | 51.3667 | 50.7667 | max U95 = ± 1 | 0.61485 | 0.65214 |  |  |  |  | 0.61485 | 0.65214 |  | 51.9815 | 51.4188 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | 120 |  |  | 201.9667 | 201.0667 | 81.9667 | 81.0667 |  | 0.62453 | 0.64469 |  |  |  |  | 0.62453 | 0.64469 |  | 82.5912 | 81.7114 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | 150 |  |  | 251.3976 | 250.6667 | 101.3976 | 100.6667 |  | 0.64895 | 0.63491 |  |  |  |  | 0.64895 | 0.63491 |  | 102.0466 | 101.3016 |  | 0 | 0 | 0
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN
Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN
Bulb harap diganti
0
V. | Alat Ukur Yang Digunakan
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3506049
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001382
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 80% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VII. | Petugas Kalibrasi | [14 empty] | Anak | Dewasa | Lansia | ADL | PIL ADL | 100% | Hasil
| Rangga Setya Hantoko | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Anak | 0 | 0
|  | NAMA | [5 empty] | TANGGAL | PARAF | LABEL |  | BOBOT (%) |  |  | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 |  |  | Dewasa | 0
|  | Dibuat Oleh |  | : | Rangga Setya Hantoko |  |  | 2024-01-15 |  | MERAH |  | 30 | O |  | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 0 |  |  | Lansia | 0
|  | Penyelia |  | : | [10 empty] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0
[15 empty] | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 0
[15 empty] | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0
Note on R70: BPFK Banjarbaru: Untuk normal
Note on S70: BPFK Banjarbaru: Untuk Lansia / Hiprtensi
Note on X72: BPFK Banjarbaru: Untuk normal
Note on M73: BPFK Banjarbaru: Lebarkan cell
Note on X73: BPFK Banjarbaru: Untuk Lansia / Hiprtensi

## SERTIFIKAT
TIDAK LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor Surat Keterangan : 44 / M - 11 / II - 21 / E - 035.66 DL
OA.042-18
Nama Alat : | Sphygmomanometer |  | Nomor Order : |  | E - 035.66 DL
Merek |  | : | COSMO Med
Model / Tipe |  | : | -
Nomor Seri |  | : | -
Resolusi |  | : | 2 | mmHg
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | VK
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-03-21
Tanggal Kalibrasi |  | : | 21 Maret 2022
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Rangga Setya Hantoko
Lokasi Kalibrasi |  | : | ICU
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK 042-18
|  |  | Banjarbaru, | 2024-01-15
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 035.66 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI SPHYGMOMANOMETER
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF
HASIL KALIBRASI
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH