## Sheet1 (hidden)
Kalibrasi anak timbangan
Temperature |  | : 18,88 - 19,75 °c
Relative Humidity |  | : 61,2% - 60,9%
Pressure (mmHg) |  | : 755 - 755
Nomor seri |  | 01 - 1117309
µk (F1) |  | 100 | g
Ue |  | 0.15 | mg
Nominal | Standard | Balance Used | Unit | UUT |  | S1 | T1 | T2 | S2
|  |  |  | Class | SN/Marker
100 g | F1 | XS204 | gram | M1 | N/A | 100.0001 | 100.0421 | 100.042 | 100
[6 empty] | 99.9999 | 100.0421 | 100.042 | 100

## LK
LEMBAR KERJA TIMBANGAN DEWASA
Nomor Sertifikat / Surat Keterangan : 78 /…………/…………-…………/ E -
Merek |  | :
Model/Type |  | :
No. Seri |  | :
Resolusi |  | : |  | kg |  | ( Digital / Analog )
Tanggal Kalibrasi |  | :
Tempat Kalibrasi |  | :
Nama Ruang |  | :
Metode Kerja |  | :
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu | : | awal: | akhir:
| 2. Kelembaban | : | awal: | akhir:
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik | :
| 2. Fungsi | :
III. | Pengukuran Kinerja
| A. Daya Ulang Pembacaan Pembacaan ( Toleransi ≤ 3 kali resolusi ) | [6 empty] | 50 | 100
| Reading No. | Load : kg |  | Load : kg |  | Note : | 1. Load 60 kg: 100 kg | 60 | 120
|  | z1 (kg) | m1 (kg) | z1 (kg) | m1 (kg) |  | 2. Load 60 kg: 120 kg | 80 | 140
| 1 | [5 empty] | 3. Load 80 kg: 140 kg
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B. Penyimpangan Penunjukan ( Toleransi ≤ 10 kali resolusi )
| Massa (kg) | z1 | m1 | m2 | z2 | Penggunaan Standar | Note : Sesuaikan SN anak timbangan dengan urutan yang ada di LK
20
40
60
80
100
120
140
IV. | Keterangan
-
-
V. | Alat ukur yang digunakan
[20kg] Anak Timbangan Standar, Merk: Sartorius, Type : YCW7254-AC-00
SN : ( BI2 / BI3 / BI5 / BI6 / BI7 / BIN / BIP / BIQ / BIR / BIS / BIT / BIU / BIW / BIX )
Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO SN: 14082463, 15062872, 15062874, 15062875, 15062873
Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A SN : HE 21-000669, HE 21-000670
Thermohygrometer, Merek : Greisinger , GFTB 200 SN : 34903051, 34903053, 34903046, 34904091
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam BATAS / MELEBIHI toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI
VII. | Petugas Kalibrasi

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 9 Agustus 2021 | Update list dan sertifikat thermohygro | DONE | Hamdan
|  | Pada sheet LK, Input data, penyelia dan LHK bagian kesimpulan, nama petugas, dan data alat masih berbeda apakah pengujian atau kalibrasi | DONE | Hamdan
|  | Input melebihi batas, scoring tidak berubah kecuali titik 20 kg | DONE | Hamdan
2 | 26 Agustus 2021 | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/5771/2018 | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020 | Venna
|  | MK 051-18 | MK 141-19 | Venna
3 | 2021-09-28 | Pada daya ulang pembacaan m-z masih belum tertulis | DONE | Diman
|  | Penulisan untuk standar masih menggunakan desimal | DONE | Diman
4 | 2021-11-12 | Timbangan bayi | Timbangan Dewasa | Venna
5 | 14 Desember 2021 | Error ketika titik 140 diberi (-) | DONE | Hamdan
6 | 10 Februari 2022 | Menambahkan Sheet Cetak Sertifikat | DONE | Alpian
7 | 1 Februari 2023 | Revisi presentase penilaian di 100,120,140 | DONE | Hamdan
8 | 1 Februari 2023 | Perbaikan Perhitungan LOP | DONE | Hamdan
9 | 1.2.2023 | List thermohygro tidak link, list pemeriksaan kondisi fisik tidak ada pilihan tidak baik | Done | Venna
10 | 7.5.23 | Pngukuran sampai 100 kg | Done | Hamdan
11 | 29.5.23 | Ketidakpastian dari Koreksi Maksimum | Ketidakpastian Maksimum | Hamdan
Rev 11 : 29.5.2023

## ID
INPUT DATA TIMBANGAN DEWASA
|  |  | Nomor Sertifikat : 78 / |  |  |  |  | 3 / I - 17 / E - 015.36 DL
Merek |  | : | -
Model/Type |  | : | -
No. Seri |  | : | -
Resolusi |  | : | 0.1 | kg | Digital
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-06-29
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-06-30
Tempat Kalibrasi |  | : | laboratorium kalibrasi lpfk banjarbaru
Nama Ruang |  | : | laboratorium kalibrasi lpfk banjarbaru
Metode Kerja |  | : | MK 141-19
Baik
I. | Kondisi Ruang | [10 empty] | Tidak Baik
|  |  | awal | akhir | mean
| 1. Suhu | : | 22 | 24 | 23
| 2. Kelembaban | : | 60 | 63 | 61.5
| 3. Tekanan Ruangan | : | 1000 | 1002 | 1001
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik | : | Baik
| 2. Fungsi | : | Baik | [6 empty] | Resolusi | Distribusi | Divisor
[10 empty] | Analog | segi 3 | 2.4495
[10 empty] | Digital | segi 4 | 1.7321
III. | Pengukuran Kinerja
A. Daya Ulang Pembacaan
|  | Load : 60 kg |  |  | Load : 100 kg
| Reading No. | z1 (kg) | m1 (kg) | m-z (kg) | z1 (kg) | m1 (kg) | m-z (kg)
| 1 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100 | 100
| 2 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | Load : 60 kg |  | Load : 100 kg
| 3 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | Load : 80 kg |  | Load : 120 kg
| 4 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100 | 100 | [5 empty] | Load : 140 kg
| 5 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100 | 100
| 6 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100 | 100
| 7 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100 | 100
| 8 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100 | 100
| 9 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100 | 100
| 10 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100 | 100
|  |  | SD | 0 |  | SD | 0
B. Penyimpangan Penunjukan
| Mass (kg) | z1 | m1 | m2 | z2 | Rata -rata pembacaan ((m1-z1)+(m2-z2))/2 | Massa konvensional | Koreksi (mc-rata rata pembacaan) | Koreksi maksimum (kg) |  |  |  |  | Absolute koreksi
| 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 19.5 | 20.0002 | 0.50025 | 0.701 |  |  |  |  | 0.50025
| 40 | 0 | 39.5 | 39.5 | 0 | 39.5 | 40.0005 | 0.50052 | [5 empty] | 0.50052
| 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60.0008 | 0.000773 | [5 empty] | 0.000773
| 80 | 0 | 79.6 | 79 | 0 | 79.3 | 80.001 | 0.701 | [5 empty] | 0.701
| 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.0012 | 0.001225 | [5 empty] | 0.001225
V. | Alat ukur yang digunakan
Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI3
Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI2
Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI5
Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI6
Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI6
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VII. | Petugas Kalibrasi
| Siti Fathul Jannah |  |  | Tanggal |  | 2024-01-15
Note on C28: MyBook PRO K5: ISI MANUAL
Note on F28: MyBook PRO K5: ISI MANUAL

## LH
HASIL KALIBRASI TIMBANGAN DEWASA
Nomor Sertifikat : 78 / 3 / I - 17 / E - 015.36 DL
Merek |  | : | -
Model/Type |  | : | -
No. Seri |  | : | -
Resolusi |  | : | 0.1 | kg
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-06-29
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-06-30
Tempat Kalibrasi |  | : | laboratorium kalibrasi lpfk banjarbaru
Nama Ruang |  | : | laboratorium kalibrasi lpfk banjarbaru
Metode Kerja |  | : | MK 141-19
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu | : | ( | 22.9 | ± | 0.6 | ) | °C
| 2. Kelembaban | : | ( | 56.8 | ± | 3.1 | ) | %RH
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik | : | Baik
| 2. Fungsi | : | Baik
III. | Pengukuran Kinerja
A. Daya Ulang Pembacaan
| Standar (kg) | Pembacaan Alat (kg) |  |  |  | Simpangan Baku (kg) |  | Toleransi (≤ 3 kali resolusi) (kg) |  | Ketidakpastian Pengukuran (kg)
| 60 | 60 |  |  |  | 0 |  | 0.3 |  | ± | 0.082
| 100 | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | ± | 0.080128
B. Penyimpangan Penunjukan
| Standar (kg) | Pembacaan Alat (kg) |  |  |  | Koreksi |  | Toleransi (≤ 10 kali resolusi) (kg) |  | Ketidakpastian Pengukuran (kg)
| 20 | 19.5 |  |  |  | 0.50025 |  | 1 |  | ± | 0.082
| 40 | 39.5 |  |  |  | 0.50052 |  |  |  | ± | 0.080115
| 60 | 60 |  |  |  | 0.000773 |  |  |  | ± | 0.080118
| 80 | 79.3 |  |  |  | 0.701 |  |  |  | ± | 0.098125
| 100 | 100 |  |  |  | 0.001225 |  |  |  | ± | 0.080128
C. Evaluasi Kinerja Timbangan Dewasa Berdasarkan LOP
| Koreksi maksimum (kg) | Ketidakpastian maksimum (kg) |  |  |  | Limit of Perfomance |  | Hasil
| 0.701 | 0.098125 |  |  |  | 0.79912 |  | 0.701
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran timbangan dewasa tertelusur ke SARTORIUS - Deutschland
0
V. | Alat ukur yang digunakan
Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI3
Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI2
Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI5
Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI6
Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI6
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VII. | Petugas Kalibrasi
Siti Fathul Jannah
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
[13 empty] | Choirul Huda, S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001
[13 empty] | Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012

## BUDGETING
Uncertainty Budget
Titik ukur | 20 | kg
Component |  | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | 0.0003 | 2 | 60 | 0.00015 | 1 | 0.00015 | 2.25e-08 | 8.4375e-18
Resolusi | kg | rectangular | 0.070711 | 1.7321 | 50 | 0.040825 | 1 | 0.040825 | 0.0016667 | 5.5556e-08
Daya Ulang Pembacaan | kg | t-student | 0 | 1.4142 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | kg | rectangular | 0.0001 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-05 | 1 | 5.7735e-05 | 3.3333e-09 | 2.2222e-19
Buoyancy | kg | rectangular | 2e-05 | 1.7321 | 50 | 1.1547e-05 | 1 | 1.1547e-05 | 1.3333e-10 | 3.5556e-22
Jumlah | [8 empty] | 0.0016667 | 5.5556e-08
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 0.040825
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 50.0016
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 2.0086
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 0.082 | kg
Titik ukur | 40 | kg
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | 0.0006 | 2 | 60 | 0.0003 | 1 | 0.0003 | 9e-08 | 1.35e-16
Resolusi | kg | rectangular | 0.070711 | 1.7321 | 1000 | 0.040825 | 1 | 0.040825 | 0.0016667 | 2.7778e-09
Daya Ulang Pembacaan | kg | t-student | 0 | 1.4142 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | kg | rectangular | 0.0002 | 1.7321 | 1000 | 0.00011547 | 1 | 0.00011547 | 1.3333e-08 | 1.7778e-19
Buoyancy | kg | rectangular | 4e-05 | 1.7321 | 1000 | 2.3094e-05 | 1 | 2.3094e-05 | 5.3333e-10 | 2.8444e-22
Jumlah | [8 empty] | 0.0016668 | 2.7778e-09
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 0.040826
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 1000.1246
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 1.9623
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 0.080115 | kg
Titik ukur | 60 | kg
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | 0.0009 | 2 | 60 | 0.00045 | 1 | 0.00045 | 2.025e-07 | 6.8344e-16
Resolusi | kg | rectangular | 0.070711 | 1.7321 | 1000 | 0.040825 | 1 | 0.040825 | 0.0016667 | 2.7778e-09
Daya Ulang Pembacaan | kg | t-student | 0 | 1.4142 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | kg | rectangular | 0.0003 | 1.7321 | 1000 | 0.00017321 | 1 | 0.00017321 | 3e-08 | 9e-19
Buoyancy | kg | rectangular | 6e-05 | 1.7321 | 1000 | 3.4641e-05 | 1 | 3.4641e-05 | 1.2e-09 | 1.44e-21
Jumlah | [8 empty] | 0.0016669 | 2.7778e-09
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 0.040828
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 1000.2802
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 1.9623
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 0.080118 | kg
Titik ukur | 80 | kg
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | 0.0012 | 2 | 60 | 0.0006 | 1 | 0.0006 | 3.6e-07 | 2.16e-15
Resolusi | kg | rectangular | 0.070711 | 1.4142 | 1000 | 0.05 | 1 | 0.05 | 0.0025 | 6.25e-09
Daya Ulang Pembacaan | kg | t-student | 0 | 1.4142 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | kg | rectangular | 0.0004 | 1.7321 | 1000 | 0.00023094 | 1 | 0.00023094 | 5.3333e-08 | 2.8444e-18
Buoyancy | kg | rectangular | 8e-05 | 1.7321 | 1000 | 4.6188e-05 | 1 | 4.6188e-05 | 2.1333e-09 | 4.5511e-21
Jumlah | [8 empty] | 0.0025004 | 6.25e-09
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 0.050004
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 1000.3321
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 1.9623
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 0.098125 | kg
Titik ukur | 100 | kg
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | 0.0015 | 2 | 60 | 0.00075 | 1 | 0.00075 | 5.625e-07 | 5.2734e-15
Resolusi | kg | rectangular | 0.070711 | 1.7321 | 1000 | 0.040825 | 1 | 0.040825 | 0.0016667 | 2.7778e-09
Daya Ulang Pembacaan | kg | t-student | 0 | 1.4142 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | kg | rectangular | 0.0005 | 1.7321 | 1000 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 6.9444e-18
Buoyancy | kg | rectangular | 0.0001 | 1.7321 | 1000 | 5.7735e-05 | 1 | 5.7735e-05 | 3.3333e-09 | 1.1111e-20
Jumlah | [8 empty] | 0.0016673 | 2.7778e-09
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 0.040833
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 1000.7772
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 1.9623
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 0.080128 | kg
Titik ukur | #REF! | kg
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | #REF! | 2 | 60 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Resolusi | kg | rectangular | 0.070711 | 2 | 1000 | 0.035355 | 1 | 0.035355 | 0.00125 | 1.5625e-09
Daya Ulang Pembacaan | kg | t-student | 0 | 1.4142 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | kg | rectangular | #REF! | 1.7321 | 1000 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Buoyancy | kg | rectangular | #REF! | 1.7321 | 1000 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Jumlah | [8 empty] | #REF! | #REF!
Ketidakpastian baku | [8 empty] | #REF!
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | #REF!
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | #REF!
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | #REF! | kg
Titik ukur | #REF! | kg
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | #REF! | 2 | 60 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Resolusi | kg | rectangular | 0.070711 | 2 | 1000 | 0.035355 | 1 | 0.035355 | 0.00125 | 1.5625e-09
Daya Ulang Pembacaan | kg | t-student | 0 | 1.4142 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | kg | rectangular | #REF! | 1.7321 | 1000 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Buoyancy | kg | rectangular | #REF! | 1.7321 | 1000 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Jumlah | [8 empty] | #REF! | #REF!
Ketidakpastian baku | [8 empty] | #REF!
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | #REF!
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | #REF!
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | #REF! | kg
Koreksi maksimum |  | 0.701 | kg
Ketidak pastian maksimum |  | 0.098125 | kg
LOP |  | 0.79912 | kg
| y | ax+b
Persamaan regresi | y
100 | 100.0001
1 | x | + | -0.0001762
0.40825
Note on A98: penunjukkan di timbangan

## PENYELIA
HASIL KALIBRASI TIMBANGAN DEWASA
Nomor Sertifikat : 78 / 3 / I - 17 / E - 015.36 DL
Merek |  | : | -
Model/Type |  | : | -
No. Seri |  | : | -
Resolusi |  | : | 0.1 | kg
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-06-29
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-06-30
Tempat Kalibrasi |  | : | laboratorium kalibrasi lpfk banjarbaru
Nama Ruang |  | : | laboratorium kalibrasi lpfk banjarbaru
Metode Kerja |  | : | MK 141-19
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu | : | ( | 22.9 | ± | 0.6 | ) | °C
| 2. Kelembaban | : | ( | 56.8 | ± | 3.1 | ) | %RH
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat | [9 empty] | Score
| 1. Fisik | : | Baik | [7 empty] | 5
| 2. Fungsi | : | Baik | [7 empty] | 5
III. | Pengukuran Kinerja
A. Daya Ulang Pembacaan
| Standar (kg) | Pembacaan Alat (kg) |  |  |  | Simpangan Baku (kg) |  | Toleransi (≤ 3 kali resolusi) (kg) | Ketidakpastian Pengukuran (kg) |  | Score
| 60 | 60 |  |  |  | 0 |  | 0.3 | ± | 0.082 | 30 | 30 |  | 15
| 100 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | ± | 0.080128 |  |  |  | 15
B. Penyimpangan Penunjukan
| Standar (kg) | Pembacaan Alat (kg) |  |  |  | Koreksi (kg) |  | Toleransi (≤ 10 kali resolusi) (kg) | Ketidakpastian Pengukuran (kg) |  | Secore |  |  | Secore | Secore | Secore | Absolut
| 20 | 19.5 |  |  |  | 0.50025 |  | 1 | ± | 0.082 | 60 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0.50025
| 40 | 39.5 |  |  |  | 0.50052 |  |  | ± | 0.080115 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 0.50052
| 60 | 60 |  |  |  | 0.000773 |  |  | ± | 0.080118 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 0.000773
| 80 | 79.3 |  |  |  | 0.701 |  |  | ± | 0.098125 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 0.701
| 100 | 100 |  |  |  | 0.001225 |  |  | ± | 0.080128 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 0.001225
| #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
C. Limit Of Performance
| Koreksi maksimum (kg) | Ketidakpastian maksimum (kg) |  |  |  | Limit of Perfomance |  | Hasil |  |  | Score
| 0.701 | 0.098125 |  |  |  | 0.79912 |  | 0.701 |  |  | 40 | ABS Koreksi | Ketidakpastian Pengukuran
[12 empty] | 0.50025 | 0.082
IV. | Keterangan | [10 empty] | 0.50052 | 0.080115
| Ketidakpastian pengukuran pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2 | [10 empty] | 0.000773 | 0.080118
| Hasil pengukuran timbangan dewasa tertelusur ke SARTORIUS - Deutschland | [10 empty] | 0.701 | 0.098125
[12 empty] | 0.001225 | 0.080128
V. | Alat ukur yang digunakan
Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI3
Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI2
Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI5
Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI6
Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI6
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VII. | Petugas Kalibrasi
Siti Fathul Jannah
| Nama |  |  |  | Tanggal |  | Paraf |  | Score
| Dibuat : | Siti Fathul Jannah |  |  | 2024-01-15 |  |  |  | 100
Diperiksa :
Load : 100 kg | 60 |  | 60
Load : 120 kg | 60 |  | 60
Load : 140 kg | 60 |  | 60
Load : 100 kg
60
Note on A78: MyBook PRO K5: 100 kg
Note on A79: MyBook PRO K5: 120kg
Note on A80: MyBook PRO K5: 140 kg

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0 | 0.1 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | hPa |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.3
| 1 | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  | 1 | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  | 3 | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  | 4 | 60 | -1.3 | -1.3 | 0 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  | 5 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  | 6 | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  | 7 | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | hPa |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 1 | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  | 3 | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  | 4 | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.6 | -1.6 | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  | 6 | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  | 7 | 90 | -2 | 0.9 | 1.45 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | U95
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 |  |  | Suhu | 0.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | %RH | 1.3
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 0 | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 0 | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | hPa |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  | 1 | 30 | 1.7 | -4.9 | 3.3 |  | 1 | 750 | 2.1 | - | 0 |  | hPa | 1.8
| 2 | 20 | 0.2 | 0 | 0.1 |  | 2 | 40 | 1.5 | -3.4 | 2.45 |  | 2 | 800 | 1.6 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 3 | 50 | 1.2 | -2.5 | 1.85 |  | 3 | 850 | 1.1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.5 | 0.13 | 0.315 |  | 4 | 60 | 1.1 | -2 | 1.55 |  | 4 | 900 | 0.7 | - | 0
| 5 | 35 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |  | 5 | 70 | 0.9 | -2.1 | 1.5 |  | 5 | 1000 | -0.3 | - | 0
| 6 | 37 | -1.1 | 0 | 0.55 |  | 6 | 80 | 0.8 | -2.6 | 1.7 |  | 6 | 1005 | -0.3 | - | 0
| 7 | 40 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  | 7 | 90 | 0.7 | -2.6 | 1.65 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  | 1 | 750 | 0 | 3.2 | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0 | 0.1 | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 | 1.55 |  | 2 | 800 | 0 | 2.5 | 1.25
| 3 | 25 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 | 1.35 |  | 3 | 850 | 0 | 1.7 | 0.85
| 4 | 30 | 0 | -0.6 | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 | 1.4 |  | 4 | 900 | 0 | 1 | 0.5
| 5 | 35 | 0 | -1.1 | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1.75
| 6 | 37 | 0 | -1.4 | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 0 | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 | 1.3 |  | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  | 2 | 800 | 0 | 0 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  | 3 | 850 | 0 | 0 | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 0 | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 1.8
| 7 | 40 | 0 | -0.4 | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 0 | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | hPa |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 1 | 750 | 0 | - | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - | 0 |  | 2 | 800 | 0 | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - | 0 |  | 3 | 850 | 0 | - | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - | 0 |  | 4 | 900 | 0 | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 0 | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 0 | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 0 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - | 0
| 3 | 25 | 0 | - | 0 |  | 3 | 50 | 0 | - | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0 | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | -0.7 | - | 0 |  | 1 | 35 | -1.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.4 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.9 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | 0.4 | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | - | 0 |  | 7 | 90 | -3.2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | -0.2 | - | 0 |  | 1 | 35 | 0.6 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.3 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.6 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -1.1 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | -0.6 | - | 0 |  | 1 | 35 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.5 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.1 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 0 | - | 0 |  | 7 | 90 | -2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - | 0
| 6 | 37 | 0 | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - | 0
| 7 | 40 | 0 | - | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - | 0
| 3 | 25 | 0 | - | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0 | - | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 0 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 0 | - | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - |  |  | %RH |  | 2021 | - |  |  | hPa |  | 2021 | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - | 0
| 3 | 25 | 0 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - | 0
| 6 | 37 | 0 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - | 0
20 | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2017 | - |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 0 | - | 0 |  | 1 | 45.7 | 0 | - | 0 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 0 | - | 0 |  | 2 | 54.3 | 0 | - | 0 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 24.6 | 0 | - | 0 |  | 3 | 62.5 | 0 | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 29.5 | 0 | - | 0 |  | 4 | 71.5 | 0 | - | 0 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 34.5 | 0 | - | 0 |  | 5 | 80.8 | 0 | - | 0 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 39.5 | 0 | - | 0 |  | 6 | 88.7 | 0 | - | 0 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0 | - | 0 |  | 7 | 90 | 0 | - | 0 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH | [6 empty] | hPa |  |  |  |  | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 0 |  | 2 | 0.3
| 2 | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 2 | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35 |  |  | 2 | 750 | - | - | 0 |  | 3 | 0.3
| 3 | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | 3 | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3 |  |  | 3 | 750 | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | 0 |  | 6 | 0.5
| 6 | 15 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 6 | 30 | 1.7 | -4.9 | 3.3 |  |  | 6 | 750 | 2.1 | - | 0 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 0 | 3.2 | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  |  | 9 | 750 | 0 | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | 0 |  | 13 | 0.3
| 13 | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 13 | 35 | -1.4 | - | 0 |  |  | 13 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 14 | 0.4
| 14 | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 35 | 0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 15 | 0.3
| 15 | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 35 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 750 | - | - | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 0 |  | U95
| 2 | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 2 | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25 |  |  | 2 | 800 | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7 |  |  | 3 | 800 | - | - | 0 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 0 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 6 | 40 | 1.5 | -3.4 | 2.45 |  |  | 6 | 800 | 1.6 | - | 0 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 0 | 0.1 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 0 | 2.5 | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 2
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  |  | 9 | 800 | 0 | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 970 | 1 | - | 0 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | 0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 970 | 1 | - | 0 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 970 | 1 | - | 0 |  | 13 | 2.7
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | 0 |  | 14 | 2.2
| 17 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | 0 |  | 15 | 2.7
| 18 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 800 | - | - | 0 |  | 18 | 1.6
[21 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 0 | 0.1 | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 2 | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05 |  |  | 2 | 850 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 3 | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3 |  |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 6 | 50 | 1.2 | -2.5 | 1.85 |  |  | 6 | 850 | 1.1 | - | 0 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 0 | 1.7 | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 |  |  | 9 | 850 | 0 | - | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 0 |  | 6 | 1.8
| 12 | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 50 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 980 | 1 | - | 0 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 980 | 1 | - | 0 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 980 | 1 | - | 0 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 0 | - | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | 0 |  | 13 | 1.5
| 19 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | 0 |  | 14 | 1.5
| 20 | 24.6 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 850 | - | - | 0 |  | 15 | 1.5
[21 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -1.3 | -1.3 | 0 |  |  | 2 | 900 | - | - | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 3 | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05 |  |  | 3 | 900 | - | - | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | 0
| 6 | 30 | -0.5 | 0.13 | 0.315 |  |  | 6 | 60 | 1.1 | -2 | 1.55 |  |  | 6 | 900 | 0.7 | - | 0
| 7 | 30 | 0 | -0.6 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 0 | 1 | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 0 | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 |  |  | 9 | 900 | 0 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 60 | 0 | - | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | 0
| 13 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -1.5 | - | 0 |  |  | 13 | 990 | 1.1 | - | 0
| 14 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 990 | 1.1 | - | 0
| 15 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 990 | 1.1 | - | 0
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 60 | 0 | - | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | 0
| 20 | 29.5 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 900 | - | - | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 1 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 0
| 2 | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 2 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05 |  |  | 2 | 1000 | - | - | 0
| 3 | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 3 | 70 | -3.6 | -1.6 | 1 |  |  | 3 | 1000 | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 35 | -0.9 | 0.1 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | 0.9 | -2.1 | 1.5 |  |  | 6 | 1000 | -0.3 | - | 0
| 7 | 35 | 0 | -1.1 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1.75
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 13 | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -1.9 | - | 0 |  |  | 13 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 14 | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 15 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | 0
| 20 | 34.5 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 1000 | - | - | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 0
| 2 | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 2 | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15 |  |  | 2 | 1005 | - | - | 0
| 3 | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 3 | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15 |  |  | 3 | 1005 | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | 0
| 6 | 37 | -1.1 | 0 | 0.55 |  |  | 6 | 80 | 0.8 | -2.6 | 1.7 |  |  | 6 | 1005 | -0.3 | - | 0
| 7 | 37 | 0 | -1.4 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | 0
| 13 | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -2.5 | - | 0 |  |  | 13 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 14 | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | -0.9 | - | 0 |  |  | 14 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 15 | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -1.3 | - | 0 |  |  | 15 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 16 | 37 | 0 | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | 0
| 19 | 37 | 0 | - | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | 0
| 20 | 39.5 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 1005 | - | - | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 0
| 2 | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 2 | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45 |  |  | 2 | 1020 | - | - | 0
| 3 | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 3 | 90 | -2 | 0.9 | 1.45 |  |  | 3 | 1020 | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | 0
| 6 | 40 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 6 | 90 | 0.7 | -2.6 | 1.65 |  |  | 6 | 1020 | 0 | - | 0
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 0 | 1.9
| 8 | 40 | 0 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 0 | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 1020 | 0 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 0 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | 0 |  |  | 12 | 1020 | 0 | - | 0
| 13 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -3.2 | - | 0 |  |  | 13 | 1020 | 0 | - | 0
| 14 | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1020 | 0 | - | 0
| 15 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -2 | - | 0 |  |  | 15 | 1020 | 0 | - | 0
| 16 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0 |  |  | 16 | 1020 | 0 | - | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | 0 |  |  | 17 | 1020 | 0 | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | 0 |  |  | 18 | 1020 | 0 | - | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | 0
| 20 | 40 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 90 | 0 | - | 0 |  |  | 20 | 1020 | - | - | 0
1 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 |  |  |  | 1 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 |  |  |  | 1 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 |  |  |  | 1 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873
Suhu | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2020 | 2017 |  |  | hPa | 2020 | 2017
15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 750 | - | - | 0
20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 40 | -6 | -8.6 | 1.3 |  | 800 | - | - | 0 |  | Suhu | 23 | 22.92 | 1.4142 | 0.6
25 | 0 | 0.1 | 0.05 |  | 50 | -5.8 | -7.2 | 0.7 |  | 850 | - | - | 0 |  | %RH | 61.5 | 56.83 | 2.1213 | 3.1
30 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | 60 | -5.3 | -5.2 | 0.05 |  | 900 | - | - | 0 |  | hPa | 1001 | #VALUE! | 1.4142 | 0
35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 70 | -1.1 | -1 | 0.05 |  | 1000 | - | - | 0
37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 80 | -3.2 | 0.7 | 1.95 |  | 1005 | - | - | 0 |  | HASIL | ( 22.9 ± 0.6 ) °C
40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | 90 | -1.6 | 4.5 | 3.05 |  | 1020 | - | - | 0 |  |  | ( 56.8 ± 3.1 ) %RH
#VALUE!
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI TEKANAN
| 20 |  | -0.2 |  |  | 60 |  | -5.3 |  |  | 1000 |  | -
23 |  | -0.08 |  |  | 61.5 |  | -4.67 |  |  | 1001 |  | #VALUE!
| 25 |  | 0 |  |  | 70 |  | -1.1 |  |  | 1005 |  | -
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [11 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 1 |  | 22.9 | 0.6 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 2 |  | 56.8 | 3.1 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062863 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 3 |  | #VALUE! | 0.0 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 5
Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 6
Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 7
Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 8
Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 11
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | 12
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2020 | - | 13
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2020 | - | 14
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2020 | - | 15
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 16
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 17
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 18
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 20
1

## SERTIFIKAT (hidden)
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 78 / 3 / I - 17 / E - 015.36 DL
GM.141-19
Nama Alat : | Timbangan Dewasa |  | Nomor Order : |  | E - 015.36 DL
Merek |  | : | -
Model / Tipe |  | : | -
Nomor Seri |  | : | -
Kapasitas
Resolusi |  | : | 0.1
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Mars
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | laboratorium kalibrasi lpfk banjarbaru
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-06-29
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-06-30
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Siti Fathul Jannah
Lokasi Kalibrasi |  | : | laboratorium kalibrasi lpfk banjarbaru
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | GM.141-19
|  |  | Banjarbaru, | 2024-01-15
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 015.36 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA TIMBANGAN DEWASA
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | 2023-06-30
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | 30 June 2023
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 30 June 2023
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 30 June 2023
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 30 June 2023
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal

## SURAT KETERANGAN (hidden)
#REF!
SURAT KETERANGAN
Nomor : 78 / M - 3 / I - 17 / E - 015.36 DL
Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah dilakukan pengujian / kalibrasi alat kesehatan oleh tim Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru,
Nama Pemilik Alat |  | : | #REF!
Alamat |  | : | #REF!
Nomor Order |  | : | #REF!
Bahwa alat kesehatan tersebut dibawah ini :
No. | Nama Alat | Merk |  | Model | Serial Number | 0
1. | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Dinyatakan tidak aman untuk pelayanan dikarenakan pembacaan alat melebihi batas toleransi maksimal yang diijinkan (Hasil Terlampir).
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan bilamana diperlukan.
[5 empty] | Banjarbaru, | 2024-01-15
Kepala LPFK Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001

## DB SERTIFIKAT (hidden)
No | Nama Alat | Kode Alat | Kode MK | Bulan
1 | Suction Pump | T.S - 046 - 18 / REV : 1 | MK 046 - 18 | Januari
2 | Analitical Balance | GM.S - 004-18 / REV : 1 | MK 004 - 18 | Februari
3 | Anasthesi Ventilator | FV. S - 09 / REV : 0 | FV.MK - 09 | Maret
4 | Audiometer | OA.S - 007-18 / REV : 1 | MK 007 - 18 | April
5 | Autoclave | SH.S - 01 / REV : 0 | SH.MK - 01 | Mei
6 | Baby Incubator | SH.S - 02 / REV : 0 | SH.MK - 02 | Juni
7 | Patient Monitor | KL.S - 05 / REV : 0 | KL.MK - 05 | Juli
8 | Blood Bank | SH.S - 03 / REV : 0 | SH.MK - 03 | Agustus
9 | Blood Pressure Monitor | T.S 014-18 / REV : 1 | MK 014 - 18 | September
10 | Centrifuge | WF.S - 016-18 / REV : 0 | MK 016 - 18 | Oktober
11 | Centrifuge Refrigerator | WF.S - 016-18 / REV : 0 | MK 016 - 18 | November
12 | CPAP | FV.S 017-18 / REV : 0 | MK 017-18 | Desember
13 | CTG | OA.S - 015-18 / REV : 1 | MK 015 - 18
14 | Defibrillator | KL.S - 03 / REV : 0 | KL.MK - 03
15 | Defibrillator Monitor | KL.S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
16 | Defibrillator with ECG | KL.S - 03 / REV : 0 | KL.MK - 03
17 | Dental Unit | GM.S - 03 / REV : 0 | GM.MK - 03
18 | Fetal Doppler | OA.S - 024 - 18 / REV : 1 | MK 024 - 18
19 | Electrocardiograph | KL.S - 020-18 / REV : 0 | MK 020 - 18
20 | EEG | KL.S - 021-18 / REV : 1 | MK 021 - 18
21 | Elektro Stimulator | KL.S - 11 / REV : 0 | KL.MK - 11
22 | Electrosurgery Unit | KL.S - 06 / REV : 0 | KL.MK - 06
23 | Examination Lamp | OA.S - 04 / REV : 0 | OA.MK - 04
24 | Flowmeter | FV.S - 025-18 / REV : 0 | MK 025 - 18
25 | Hemodialisa | FV.S - 12 / REV : 0 | FV.MK - 12
26 | Head Lamp | OA.S - 011 / REV : 0 | OA.MK - 011
27 | Heart Rate Monitor
28 | Infant Warmer | SH.S - 04 / REV : 0 | SH.MK - 04
29 | Infusion Pump | FV.S - 027-18 / REV : 0 | MK 027-18
30 | Inkubator Laboratorium | SH.S - 028 - 18 / REV : 1 | MK 028 - 18
31 | Laboratorium Refrigerator | SH.S - 07 / REV : 0 | SH.MK - 07
32 | Rotator | WF.S - 040-18 / REV : 1 | MK 040-18
33 | Lampu Operasi (Ceiling Type) | OA.S - 029-18 / REV : 0 | MK 029 - 18
34 | Lampu Operasi (Mobile Type) | OA.S - 06 / REV : 0 | OA.MK - 06 (IEC 60601 - 2 41)
35 | Anesthesi Unit | FV.S - 07 / REV : 0 | FV.MK - 07
36 | Mikropipet Fixed | FV.S - 114-19 / REV : 0 | MK 114 - 2019
37 | Mikropipet Variable | FV.S - 13 / REV : 0 | FV.MK - 13
38 | Nebulizer | FV.S - 035-18 / REV : 0 | MK 035 - 18
39 | Oxygen Concentrator | FV.S - 037-18 / REV : 0 | MK 037 - 18
40 | Oven | SH.S - 036-18 /REV : 0 | MK 036 - 18
41 | Phototherapy | OA.S - 038-18 / REV : 0 | MK 038 - 18
42 | Pulse Oxymeter | OA.S - 041-18 / REV : 1 | MK 041-18
43 | Short Wave Diathermi
44 | Sphygmomanometer | T.S - 042 - 18 / REV : 1 | MK 042 - 18
45 | Spirometer | FV.S - 04 / REV : 0 | FV.MK - 04
46 | Sterilisator Basah | SH.LHU - 08 / REV.0 | SH.MK - 08
47 | Sterilisator Kering | SH.S - 044-18 / REV : 1 | MK 044 - 18
48 | Suction Thorax
49 | Syringe Pump | FV.S - 047-18 / REV : 0 | MK 047 - 18
50 | Thermometer Klinik | SH.S - 11 / REV : 0 | SH.MK - 11
51 | Timbangan Bayi | GM.S - 051-18 / REV : 0 | MK 051-18
52 | Traction Unit | GM.S - 07 / REV : 1 | GM.MK - 07
53 | Treadmill | WF.S - 054-18 / REV : 1 | MK 054 - 18
54 | Treadmill with ECG | WF.S - 054-18 / REV : 1 | MK 054 - 18
55 | Ultrasound Therapy | KL.S - 11 / REV : 0 | KL.MK - 10
56 | USG | OA.S - 065 - 18 / REV : 0 | MK 065 - 18
57 | UV Lamp
58 | UV Sterilizer | OA.S - 067 - 18 / REV : 0 | MK 067 - 18
59 | Vacuum Extractor
60 | Vaporizer | FV.S - 08 / REV : 0 | FV.MK - 08 (ECRI 436 - 20010301)
61 | Ventilator | FV.S - 10 / REV : 0 | FV.MK - 10
62 | Wall Suction | T.S - 04 / REV : 0 | T.MK - 04 (ECRI 459 - 20010301)
63 | Water Bath | SH.S - 09 / REV : 0 | SK.MK - 09
64 | Mikropipet Multi Channel
65 | Parafin Bath
66 | Stirrer
67 | Medical Freezer
68 | Blood Warmer | SH.S - 081 - 2019 / REV :0 | MK 081 - 2019
71 | Defibrillator with ECG with SPO₂ | KL.S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
70 | Bedside Monitor with Defibrillator | KL. S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
76 | HFNC | FV.S - 14 / REV : 0 | FV.MK - 14
78 | Timbangan Dewasa | GM.S - 141-2019 / REV : 0 | MK 141 - 19

## Setifikat
No | Anak Timbangan | Massa | Sertifikat 1 | Sertifikat 2 | MK | Drift | U95 | Tahun
1 | Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI2 | 20 | 0.000276 |  | 20.0003 | 0.0001 | 0.0003 | 2021 | -
2 | Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI3 | 20 | 0.000246 |  | 20.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 2021 | -
3 | Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI5 | 20 | 0.000251 |  | 20.0003 | 0.0001 | 0.0003 | 2021 | -
4 | Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI6 | 20 | 0.000226 |  | 20.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 2021 | -
5 | Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI7 | 20 | 0.000201 |  | 20.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 2021 | -
6 | Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BIN | 20 | 0.000536 |  | 20.0005 | 0.0001 | 0.0003 | 2021 | -
7 | Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BIP | 20 | 0.000346 |  | 20.0003 | 0.0001 | 0.0003 | 2021 | -
8 | Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BIQ | 20 | 0.000296 |  | 20.0003 | 0.0001 | 0.0003 | 2021 | -
9 | Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BIR | 20 | 0.000256 |  | 20.0003 | 0.0001 | 0.0003 | 2021 | -
10 | Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BIS | 20 | 0.000281 |  | 20.0003 | 0.0001 | 0.0003 | 2021 | -
11 | Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BIT | 20 | 0.000231 |  | 20.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 2021 | -
12 | Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BIU | 20 | 0.000221 |  | 20.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 2021 | -
13 | Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BIW | 20 | 0.000181 |  | 20.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 2021 | -
14 | Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BIX | 20 | 0.000251 |  | 20.0003 | 0.0001 | 0.0003 | 2021 | -
| 20 KG | Sertifikat 1 | Sertifikat 2 | MK | Drift | U95
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI3 | 20 | 0.000246 | 20.0002 | 0.0001 | 0.0003
[5 empty] | MK | 20.0002
[5 empty] | DRIFT | 0.0001
[5 empty] | U95 | 0.0003
| 40 KG | Sertifikat 1 | Sertifikat 2 | MK | Drift | U95
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI3 | 20 | 0.000246 | 20.0002 | 0.0001 | 0.0003
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI2 | 20 | 0.000276 | 20.0003 | 0.0001 | 0.0003
[5 empty] | MK | 40.0005
[5 empty] | DRIFT | 0.0002
[5 empty] | U95 | 0.0006
| 60 KG | Sertifikat 1 | Sertifikat 2 | MK | Drift | U95
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI3 | 20 | 0.000246 | 20.0002 | 0.0001 | 0.0003
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI2 | 20 | 0.000276 | 20.0003 | 0.0001 | 0.0003
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI5 | 20 | 0.000251 | 20.0003 | 0.0001 | 0.0003
[5 empty] | MK | 60.0008
[5 empty] | DRIFT | 0.0003
[5 empty] | U95 | 0.0009
| 80 KG | Sertifikat 1 | Sertifikat 2 | MK | Drift | U95
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI3 | 20 | 0.000246 | 20.0002 | 0.0001 | 0.0003
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI2 | 20 | 0.000276 | 20.0003 | 0.0001 | 0.0003
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI5 | 20 | 0.000251 | 20.0003 | 0.0001 | 0.0003
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI6 | 20 | 0.000226 | 20.0002 | 0.0001 | 0.0003
[5 empty] | MK | 80.001
[5 empty] | DRIFT | 0.0004
[5 empty] | U95 | 0.0012
| 100 KG | Sertifikat 1 | Sertifikat 2 | MK | Drift | U95
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI3 | 20 | 0.000246 | 20.0002 | 0.0001 | 0.0003
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI2 | 20 | 0.000276 | 20.0003 | 0.0001 | 0.0003
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI5 | 20 | 0.000251 | 20.0003 | 0.0001 | 0.0003
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI6 | 20 | 0.000226 | 20.0002 | 0.0001 | 0.0003
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI6 | 20 | 0.000226 | 20.0002 | 0.0001 | 0.0003
[5 empty] | MK | 100.0012
[5 empty] | DRIFT | 0.0005
[5 empty] | U95 | 0.0015
| 120 KG | Sertifikat 1 | Sertifikat 2 | MK | Drift | U95
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI3 | 20 | 0.000246 | 20.0002 | 0.0001 | 0.0003
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI2 | 20 | 0.000276 | 20.0003 | 0.0001 | 0.0003
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI5 | 20 | 0.000251 | 20.0003 | 0.0001 | 0.0003
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI6 | 20 | 0.000226 | 20.0002 | 0.0001 | 0.0003
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI6 | 20 | 0.000226 | 20.0002 | 0.0001 | 0.0003
| #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | MK | #REF!
[5 empty] | DRIFT | #REF!
[5 empty] | U95 | #REF!
| 140 KG | Sertifikat 1 | Sertifikat 2 | MK | Drift | U95
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI3 | 20 | 0.000246 | 20.0002 | 0.0001 | 0.0003
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI2 | 20 | 0.000276 | 20.0003 | 0.0001 | 0.0003
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI5 | 20 | 0.000251 | 20.0003 | 0.0001 | 0.0003
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI6 | 20 | 0.000226 | 20.0002 | 0.0001 | 0.0003
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI6 | 20 | 0.000226 | 20.0002 | 0.0001 | 0.0003
| #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | MK | #REF!
[5 empty] | DRIFT | #REF!
[5 empty] | U95 | #REF!

## Cetik Cetik
Nomor Sertifikat : 51 / / I - 17 / E - 000.00 DL
Nomor Surat Keterangan : 51 / M - / I - 17 / E - 000.00 DL
Nomor Sertifikat : 10 / / I - 17 / E - 000.00 DL
Nomor Surat Keterangan : 10 / M - / I - 17 / E - 000.00 DL
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Nomor Sertifikat : 78 /
Nomor Surat Keterangan : 78 / M -
Achmad Fauzan Adzim
Choirul Huda
Dany Firmanto
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Fikry Faradinna
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Septia Khairunnisa
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Wardimanul Abrar
Ryan Rama Chaesar R
Siti Fathul Jannah
Ahmad Ghazali
Sholihatussa'diah
| Anak Timbangan Standar, Merek : HÄFNER, Tipe : 7.MEHM-210 (2790715) | 1
| Anak Timbangan Standar, Merek : HÄFNER, Tipe : 7.MEHM-210 (1060716) | 2
| Anak Timbangan Standar, Merek : HÄFNER, Tipe : 7.MEHM-210 (1840819) | 3
| Anak Timbangan Standar, Merek : HÄFNER, Tipe : 7.MEHM-210 (1850819) | 4
1 | Hasil pengukuran timbangan bayi tertelusur ke SNSU
2 | Hasil pengukuran timbangan bayi tertelusur ke SNSU
3 | Hasil pengukuran timbangan bayi tertelusur ke MASSCAL - Jerman
4 | Hasil pengukuran timbangan bayi tertelusur ke MASSCAL - Jerman
| Anak Timbangan Standar, Merek : Sartorius, Tipe : YCW7254-AC-00, SN : BI3 | #N/A
Hasil pengukuran timbangan dewasa tertelusur ke SARTORIUS - Deutschland