## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-02-04 | Belum ada NO NC | Menambahkan rumus NO NC
|  | Resistansi Pembumian Protektif dapat dilepas/tdk dapat dilepas | Resistansi Pembumian Protektif
|  | Hasil pengukuran kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI | Hasil kalibrasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
|  | WF.LHK - 040-18 / REV : 0 | WF.LHK - 040-18 / REV : 1
|  | Score untuk arus bocor perlu diperbaiki | sudah diperbaiki
2 | 2021-02-09 | Perbaikan Rumus Scoring | Menjadi 35 untuk kecepatan dan 15 untuk waktu
3 | 16 Februari 2021 | Perbaikan resistansi pembumian protektif agar bisa dipillih antara 0.2 ohm dan 0.3 ohm | Dapat dilakukan pemilihan
4 | 3 Mei 2021 | Update sertifikat Tachometer & Stopwatch | Done | Arya
5 | 2021-06-28 | Update sertifikat Tachometer: 39, 79, 200, 06, Stopwatch: 02R, 06R, 61R, 384 , Thermohygro : 615,874, 463, 051, ESA: 077, 78, 07 | Done | Arya
6 | 23 Juli 2021 | Perbaikan rumus drift tacho & stopwatch | Done | Arya
7 | 2021-07-28 | Perbaikan input sertifikat stopwatch | Done | Arya + venna
8 | 2021-08-12 | Perbaikan keterangan tachometer dari Lipi ke Kaliman, dan penambahan validasi di sheet input | Done | Venna
9 | 2021-08-18 | Perbaikan rumus koreksi relatif | Done | Venna
10 | 14 Oktober 2021 | Penambahan kolom tanggal penerimaan alat | Done | Arya
|  | Penulisan tegangan beserta ktps | Done | Arya
|  | Update scoring keselamatan listrik & uji kinerja | Done | Arya
11 | 6 Januari 2022 | Perubahan drift menjadi 3 tahun | Done | Arya
12 | 3 Februari 2022 | Update Sertifikat DB Thermohygro | Done | Arya
13 | 7.7.2022 | Update Sertifikat | Done | Arya
14 | 8.4.2023 | Update Sertifikat | Done | Arya
15 | 31.5.2023 | Rumus 2 AP di LHK dan penambahan keterangan rentang ukur di LK | Done | Arya
Rev 15 : 31.5.2023

## LK
Lembar Kerja Kalibrasi Rotator
Sertifikat / Surat Keterangan : 32 / ………. / ………. - ………. / E - ………..
Merek |  |  | :
Model/Tipe |  |  | :
No. Seri |  |  | :
Resolusi |  |  | : | RPM | ( Digital / Analog )
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  | :
Nama Ruang |  |  | :
I. | Kondisi Ruang
|  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  |  | oC
| 2. Kelembaban |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat |  |  |  | Score
| 1. Fisik |  | : Baik / Tidak baik |  | 5
| 2. Fungsi |  | : Baik / Tidak baik |  | 5
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Score
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | MΩ | > 2 | MΩ | 10
| 2 | Resistansi pembumian protektif (kabel dapat / tidak dapat dilepas) | [5 empty] | Ω | ≤ 0.2 / 0.3 | Ω | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I / II | [5 empty] | µA | ≤ 500 / 100 | µA | 20
IV. | Pengujian Kinerja
(Rentang Ukur Akreditasi : 0 RPM - 200 RPM)
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | [5 empty] | Toleransi | Score
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Kecepatan Putaran (RPM) | [7 empty] | ± 10% | 8.75
| 2 | [9 empty] | 8.75
| 3 | [9 empty] | 8.75
| 4 | [9 empty] | 8.75
(Rentang Ukur Akreditasi : 300 - 600 s)
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | [5 empty] | Toleransi | Score
|  |  |  | I |  | II |  | III
| 5 | Waktu (s) | 600 | [6 empty] | ± 10% | 15
V. | Keterangan
VI. | Alat ukur yang digunakan
Digital Tachometer_Merek : Compact Instrument_Model : CT6/LSR/ERP_SN : 631339 / 631340 / 631341 / 632334
Digital Tachometer_Merek : Krisbow_Model : KW06-563_SN : 180812179 / 180812200 / 180812206
Stopwatch_Merek : Casio_Model : HS-3_SN : 611Q02R, HS-80TW_SN : 510Q06R / 605Q11R / 510Q061R / 207Q01RR
Stopwatch_Merek : EXTECH_Model : 365535_SN : 001380 / 001381 / 001382 / 001383 / 001384 / 001385
Stopwatch_Merek : EXTECH_Model : 365535_SN : 001386 / 001387 / 001445 / 001449 / 001452 / 005018
Electrical Safety Analyzer_Merek : FLUKE_Model : ESA 620_SN : 1834020 / 1837056
Electrical Safety Analyzer_Merek : FLUKE_Model : ESA 615_SN : 2853077 / 2853078 / 3148907 / 3148908 / 3699030 / 4669058 / 4670010
Thermohygrometer_Merek : KIMO_Model : KH-210-AO_SN : 14082463 / 15062872 / 15062873 / 15062874 / 15062875
Thermohygrometer_Merek : SEKONIC_Model : ST-50A_SN : HE 21-000669 / HE 21-000670
Thermohygrometer_Merek : Greisinger_Model : GFTB 200_SN : 34903046 / 34903051 / 34903053 / 34904091
Thermohygrometer_Merek : EXTECH_Model : SD700_SN : 100586 / 100605 / 100609 / 100611 / 100615 / 100616 / 100617 / 100618
VII. | Kesimpulan
LAIK / TIDAK LAIK
VIII. | Petugas Kalibrasi

## ID
Input Data Kalibrasi Rotator
|  |  |  | Nomor Sertifikat : 32 / |  |  |  | 1 / VIII - 22 / E - 008.27 DL
Merek |  |  | : | Digisystem
Model/Tipe |  |  | : | DSR-2800D
No. Seri |  |  | : | 1211516
Resolusi |  |  | : | 1 | RPM | ( Digital )
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2 Agustus 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2 Agustus 2022
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK 040-18
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir | Pembacaan Standar
| 1. Suhu |  | : | 24.9 | 24.6 | 24.7941 | °C | 1
| 2. Kelembaban |  | : | 69.3 | 69.3 | 68.7521 | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 221 |  | 221.3856 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | OL | MΩ | 2 |  |  |  | G |  | µA | Toleransi
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | 1 | Ω | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 555 | µA | 500 |  |  |  | Kelas I | Input NC | 50 | 100
IV. | Pengujian Kinerja
A. Pengukuran Kecepatan Putar (RPM) - (Rentang Ukur Akreditasi : 0 RPM - 200 RPM)
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi |  |  |  |  | Verifikasi
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI | [7 empty] | Rata-Rata | Pembacaan standar + Koreksi Sertifikat | Koreksi
| 1 | Kecepatan Putaran (RPM) | 50 |  | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49.0985 | -0.90154 | 10
| 2 |  | 100 |  | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101.0955 | 1.0955 | [5 empty] | 50.3333 | 50.3403 | 0.34
| 3 |  | 150 |  | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155.0924 | 5.0924 | [5 empty] | 100 | 101 | 1
| 4 |  | 200 |  | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211.0892 | 11.0892
[18 empty] | 200.1667 | 200.17 | 0.17
B. Kalibrasi Pewaktu (Rentang Ukur Akreditasi : 300 - 600 s)
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi
[5 empty] | I |  | II |  | III | [8 empty] | Rata-rata | Pembacaan standar + koreksi sertifikat | Koreksi
| 5 | Waktu (s) | 606 |  | 611 |  | 611 |  | 611 |  | 611.0206 | 5.0206 | 10 |  |  |  |  | 596.6667 | 596.68 | -3.32
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat ukur yang digunakan
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812200
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 207Q01RR
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Gusti Arya Dinata
IX. | Tanggal Pembuatan Laporan
7/8/2022
Choirul Huda
Donny Martha
Rangga Setya Hantoko
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Hamdan Syarif
Gusti Arya Dinata
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Venna Filosofia
Fatimah Novrianisa
Septia Khairunnisa
Dewi Nofitasari
Sholihatussa"diah
Siti Fathul Jannah
Taufik Priawan
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Alpian Hadi
Wardimanul Abrar
Ryan Rama Chaesar R.
Azhar Alamsyah
Vikki Akhsanudin N.
Muhammad Ihsan Ilyas
Yurdha Algifari
Note on P28: GAD - [2021] URRAAA

## UB RPM (hidden)
UNCERTAINTY BUDGET | [13 empty] | Verifikasi
Kecepatan |  | 50 | RPM | [10 empty] | Kecepatan |  | 50 | RPM
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | RPM | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1. Repeatability | RPM | normal | 0.8165 | 2.4495 | 5 | 0.33333 | 1 | 0.33333 | 0.11111 | 0.0024691
2. Resolusi alat | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 |  |  |  | 2. Daya baca UUT | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | RPM | rect. | -0.024838 | 1.7321 | 50 | -0.01434 | 1 | -0.01434 | 0.00020564 | 8.4576e-10 |  |  |  | 3. Drift standar | RPM | rect. | 0.0050333 | 1.7321 | 50 | 0.002906 | 1 | 0.002906 | 8.4448e-06 | 1.4263e-12
4. Sertifikat standar | RPM | normal | 0.0147 | 2 | 50 | 0.00735 | 1 | 0.00735 | 5.4023e-05 | 5.8369e-11 |  |  |  | 4. Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.0151 | 2 | 50 | 0.00755 | 1 | 0.00755 | 5.7002e-05 | 6.4985e-11
5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 |  |  |  | 5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.16693 | 0.00027778 |  |  |  | Jumlah | [8 empty] | 0.27784 | 0.0027469
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.40857 |  |  |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.52711
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 100.3115 |  |  |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 28.1031
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9839 |  |  |  |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0481
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.81056 | RPM |  |  |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.0796 | RPM
[9 empty] | 1.6211 | % | CMC LAB = | 0.55 | % | [9 empty] | 2.1591 | %
Kecepatan |  | 100 | RPM | [10 empty] | Kecepatan |  | 100 | RPM
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | RPM | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1. Repeatability | RPM | normal | 0 | 2.45 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi alat | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 |  |  |  | 2. Daya baca UUT | RPM | rect. | 0.5 | 1.73 | 50 | 0.28902 | 1 | 0.28902 | 0.083531 | 0.00013955
3. Drift standar | RPM | rect. | -0.023996 | 1.7321 | 50 | -0.013854 | 1 | -0.013854 | 0.00019193 | 7.3674e-10 |  |  |  | 3. Drift standar | RPM | rect. | 0.009801 | 1.73 | 50 | 0.0056653 | 1 | 0.0056653 | 3.2096e-05 | 2.0603e-11
4. Sertifikat standar | RPM | normal | 0.0303 | 2 | 50 | 0.01515 | 1 | 0.01515 | 0.00022952 | 1.0536e-09 |  |  |  | 4. Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.030003 | 2 | 50 | 0.015002 | 1 | 0.015002 | 0.00022505 | 1.0129e-09
5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 |  |  |  | 5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.5 | 1.73 | 50 | 0.28902 | 1 | 0.28902 | 0.083531 | 0.00013955
Jumlah | [8 empty] | 0.16709 | 0.00027778 |  |  |  | Jumlah | [8 empty] | 0.16732 | 0.0002791
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.40876 |  |  |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.40905
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 100.5057 |  |  |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 100.3077
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9839 |  |  |  |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9839
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.81093 | RPM |  |  |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.81151 | RPM
[9 empty] | 0.81093 | % | CMC LAB = | 0.55 | % | Komponen |  | 150 | RPM | [5 empty] | 0.81151 | %
[14 empty] | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
Komponen |  | 150 | RPM | [10 empty] | 1. Repeatability | RPM | normal | 0.40825 | 2.45 | 5 | 0.16663 | 1 | 0.16663 | 0.027766 | 0.00015419
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  |  | 2. Daya baca UUT | RPM | rect. | 0.5 | 1.73 | 50 | 0.28902 | 1 | 0.28902 | 0.083531 | 0.00013955
1. Repeatability | RPM | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3. Drift standar | RPM | rect. | 0 | 1.73 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi alat | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 |  |  |  | 4. Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.06005 | 2 | 50 | 0.030025 | 1 | 0.030025 | 0.0009015 | 1.6254e-08
3. Drift standar | RPM | rect. | -0.023121 | 1.7321 | 50 | -0.013349 | 1 | -0.013349 | 0.00017819 | 6.3506e-10 |  |  |  | 5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.5 | 1.73 | 50 | 0.28902 | 1 | 0.28902 | 0.083531 | 0.00013955
4. Sertifikat standar | RPM | normal | 0.0465 | 2 | 50 | 0.02325 | 1 | 0.02325 | 0.00054056 | 5.8442e-09 |  |  |  | Jumlah | [8 empty] | 0.19573 | 0.00043331
5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 |  |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.44241
Jumlah | [8 empty] | 0.16739 | 0.00027778 |  |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 88.4136
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.40913 |  |  |  |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9872
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 100.862 |  |  |  |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.87915 | RPM
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9838 | [13 empty] | 0.5861 | %
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.81162 | RPM
[9 empty] | 0.54108 | % | CMC LAB = | 0.55 | %
Komponen |  | 200 | RPM
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
1. Repeatability | RPM | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi alat | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | RPM | rect. | -0.022214 | 1.7321 | 50 | -0.012825 | 1 | -0.012825 | 0.00016449 | 5.4111e-10
4. Sertifikat standar | RPM | normal | 0.0633 | 2 | 50 | 0.03165 | 1 | 0.03165 | 0.0010017 | 2.0069e-08
5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.16783 | 0.0002778
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.40967
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 101.3968
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9836
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.81265 | RPM
[9 empty] | 0.40632 | % | CMC LAB = | 0.55 | %
[23 empty] | 0.55657 | %

## UB TIMER (hidden)
Waktu (s) |  | 606 | s
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  |  | Waktu (s) |  | 606 | s
1. Repeatability | s | normal | 0 | 1.7321 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
2. Resolusi alat | s | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  |  |  | 1. Repeatability | s | normal | 3.2146 | 2.4495 | 5 | 1.3123 | 1 | 1.3123 | 1.7222 | 0.59321
3. Drift standar | s | rect. | 0.02068 | 1.7321 | 50 | 0.01194 | 1 | 0.01194 | 0.00014256 | 4.0647e-10 |  |  |  | 2. Daya baca UUT | s | rect. | 0.05 | 1.73 | 50 | 0.028902 | 1 | 0.028902 | 0.00083531 | 1.3955e-08
4. Sertifikat standar | s | normal | 0.1154 | 2 | 50 | 0.057699 | 1 | 0.057699 | 0.0033292 | 2.2167e-07 |  |  |  | 3. Drift standar | s | rect. | 0.015 | 1.73 | 50 | 0.0086705 | 1 | 0.0086705 | 7.5178e-05 | 1.1303e-10
5. Daya baca alat standar | s | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 |  |  |  | 4. Sertifikat Standar | s | normal | 0.12 | 2 | 50 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.0036 | 2.592e-07
Jumlah | [8 empty] | 0.004305 | 2.3596e-07 |  |  |  | 5. Daya baca alat standar | s | rect. | 0.005 | 1.73 | 50 | 0.0028902 | 1 | 0.0028902 | 8.3531e-06 | 1.3955e-12
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.065613 |  |  |  |  | Jumlah | [8 empty] | 1.7267 | 0.59321
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 78.5446 |  |  |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 1.3141
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9906 |  |  |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 5.0263
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.13061 | s |  |  |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.5667
[9 empty] | 0.021553 | % | CMC LAB = | 0.05 | % | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 3.3728 | s

## PENYELIA
Hasil Kalibrasi Rotator
Nomor Sertifikat : 32 / 1 / VIII - 22 / E - 008.27 DL
Merek |  |  | : | Digisystem
Model/Tipe |  |  | : | DSR-2800D | [10 empty] | 1
No. Seri |  |  | : | 1211516 | [9 empty] | Resolusi | 1
Resolusi |  |  | : | 1 | RPM | [8 empty] | ( Digital )
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2 Agustus 2022 | [9 empty] | 0.5
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2 Agustus 2022 | [9 empty] | ( Digital ) | 2
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium | [9 empty] | ( Analog ) | 10
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK 040-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 24.8 ± 0.1 ) °C
| 2. Kelembaban |  | : | ( 68.8 ± 1.5 ) %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | ( 221.4 ± 2.7 ) Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [10 empty] | Score (%) |  | G |  | µA | Terkoreksi | Toleransi | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| 1. Fisik |  | : | Baik | [7 empty] | 5 | [6 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [7 empty] | 5 |  | Kelas I | Input NC | 50 | 62.273 | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Score (%) | [6 empty] | Resistansi pembumian protektif
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | OL |  | 2 |  | 30 | 10 | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
| 2 | Resistansi pembumian protektif | [5 empty] | 0.99778 |  | 0.2 |  |  | 0 |  |  |  | G |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 524.0913 |  | 500 |  |  | 20 | 62.273 | 100 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
[19 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
IV. | Pengujian Kinerja
A. Pengukuran Kecepatan Putar (RPM) - (Rentang Ukur Akreditasi : 0 RPM - 200 RPM)
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  | [ ¦C¦+¦U¦ ] (%) | Score (%) |  | Score Pengujian Kinerja
|  |  | (RPM) |  | (RPM) | (RPM) | (%) |  | (%)
| 1 | Kecepatan Putaran | 50 |  | 49.0985 | -0.90154 | -1.8362 | 10 | 1.6211 |  | 3.4573 | 35 | 8.75
| 2 |  | 100 |  | 101.0955 | 1.0955 | 1.0836 |  | 0.81093 |  | 1.8945 |  | 8.75
| 3 |  | 150 |  | 155.0924 | 5.0924 | 3.2834 |  | 0.55 |  | 3.8334 |  | 8.75
| 4 |  | 200 |  | 211.0892 | 11.0892 | 5.2533 |  | 0.55 |  | 5.8033 |  | 8.75 | 50
B. Kalibrasi Pewaktu (Rentang Ukur Akreditasi : 300 - 600 s)
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  | [ ¦C¦+¦U¦ ] (%) | Score (%)
|  |  | (s) |  | (s) | (s) | (%) |  | (%)
| 5 | Waktu | 606 |  | 611.0206 | 5.0206 | 0.82167 | 10 | 0.05 |  | 0.87167 | 15
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat ukur yang digunakan
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812200
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 207Q01RR
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Gusti Arya Dinata
| Nama |  |  |  |  | Tanggal |  | Paraf | Score Total
| Dibuat : Gusti Arya Dinata |  |  |  |  | 7/8/2022 |  |  | 90
Penyelia :
Baik
Tidak Baik
Nomor Sertifikat : 32 /
| Nomor Sertifikat : 32 / | [9 empty] | 1
| Nomor Surat Keterangan : 32 / M - | [9 empty] | 2
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| 1 | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| 2 | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
: Dalam ambang batas yang diijinkan
: Melebihi ambang batas yang diijinkan
: Dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan
: Melebihi kesalahan maksimal yang diijinkan
Choirul Huda
Dany Firmanto
Donny Martha
Supriyanto
Rangga Setyo Hantoko
Dibuat :
: Choirul Huda
: Dany Firmanto
: Donny Martha
: Supriyanto
: Rangga Setyo Hantoko
: Choirul Huda
: Donny Martha
: Baik
: Tidak Baik
- Alat / Parameter yang diuji dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan LAIK PAKAI
- Alat / Parameter yang diuji Melebihi batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI

## LH
Hasil Kalibrasi Rotator
Nomor Sertifikat : 32 / 1 / VIII - 22 / E - 008.27 DL
Merek |  |  | : | Digisystem
Model/Tipe |  |  | : | DSR-2800D
No. Seri |  |  | : | 1211516
Resolusi |  |  | : | 1 | RPM
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2 Agustus 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2 Agustus 2022 | [9 empty] | ( 24.8 ± 0.1 ) °C
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium | [9 empty] | ( 68.8 ± 1.5 ) %RH
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium | [9 empty] | ( 221.4 ± 2.7 ) Volt
Metode Kerja |  |  | : | MK 040-18
I. | Kondisi Ruang | [12 empty] | Konversi TEXT |  |  | Konversi TEXT
| 1. Suhu |  | : | 24.8 | ± | 0.1 | °C | [6 empty] | 24.8 | 0.1 | °C | 221.4 | 2.7 | Volt
| 2. Kelembaban |  | : | 68.8 | ± | 1.5 | %RH | [6 empty] | 68.8 | 1.5 | %RH | ( | ± | )
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 221.4 | ± | 2.7 | Volt | [6 empty] | ( | ± | )
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi |  |  |  |  | OL |  |  | 2
| 2 | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | 0.99778 | Ω |  | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | 524.0913 | µA |  | 500
IV. | Pengujian Kinerja
A. Pengukuran Kecepatan Putar (RPM) - (Rentang Ukur Akreditasi : 0 RPM - 200 RPM)
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | (RPM) |  | (RPM) | (RPM) | (%) | % |  | (%)
| 1 | Kecepatan Putaran | 50 |  | 49.0985 | -0.90154 | -1.8362 | ± | 10 | ± | 1.6 |  | 1.6211
| 2 |  | 100 |  | 101.0955 | 1.0955 | 1.0836 |  |  | ± | 0.81 |  | 0.81093
| 3 |  | 150 |  | 155.0924 | 5.0924 | 3.2834 |  |  | ± | 0.55 |  | 0.55
| 4 |  | 200 |  | 211.0892 | 11.0892 | 5.2533 |  |  | ± | 0.55 |  | 0.55
B. Kalibrasi Pewaktu (Rentang Ukur Akreditasi : 300 - 600 s)
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | (s) |  | (s) | (s) | (%) | % |  | (%)
| 5 | Waktu | 606 |  | 611.0206 | 5.0206 | 0.82167 | ± | 10 | ± | 0.05 |  | 0.05
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat ukur yang digunakan
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812200
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 207Q01RR
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Gusti Arya Dinata
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
[18 empty] | Choirul Huda, S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001
[8 empty] | Choirul Huda, S.Tr.Kes | [9 empty] | Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman

## DB Thermohygro (hidden)
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 |  | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 |  | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 |  | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 |  | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.25 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 |  | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 |  | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 |  | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 3.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 3 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  | 4 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  | 5 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  | 6 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  | 7 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  | 2 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  | 6 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  | 7 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 |  | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 |  | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 |  | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 |  | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 |  | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 |  | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 |  | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 |  | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 |  | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1 | 35 | -10.5 | -7.7 | -9.6 | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.15 |  | 2 | 40 | -9.6 | -7.2 | -8 | 1.2 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -8.8 | -6.2 | -6.2 | 1.3 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  | 4 | 60 | -8 | -5.2 | -4.2 | 1.9 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  | 5 | 70 | -7.1 | -4.1 | -2.1 | 2.5 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.03 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  | 6 | 80 | -6.3 | -3 | 0.2 | 3.25 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 7 | 90 | -5.4 | -1.8 | 2.7 | 4.05 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 |  | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 |  | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 |  | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 |  | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 |  | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 |  | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 |  | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 |  | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 |  | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 |  | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 |  | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 |  | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 |  | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 |  | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 |  | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 |  | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.7 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  | 1 | 960 | 0.7 | - | - | 0 |  | hPa | 2
| 2 | 20 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | 2 | 40 | -2 | -1.9 | 1.2 | 1.6 |  | 2 | 970 | 0.6 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -2.1 | -1.9 | 0.8 | 1.45 |  | 3 | 980 | 0.5 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | 1e-06 | -0.6 | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.2 | -2.1 | 0.7 | 1.45 |  | 4 | 990 | 0.5 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.4 | 1e-06 | -1.1 | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.1 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  | 5 | 1000 | 0.4 | -3.9 | -0.4 | 2.15
| 6 | 37 | -0.4 | 1e-06 | -1.4 | 0.7 |  | 6 | 80 | -1.9 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  | 6 | 1005 | - | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 7 | 40 | -0.5 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  | 7 | 90 | -1.6 | -3 | 1.8 | 2.4 |  | 7 | 1020 | 0.3 | -3.8 | 1e-06 | 2.05
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 |  | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 |  | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 |  | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 |  | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 |  | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 |  | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 |  | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 |  | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 |  | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 |  | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 |  | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - |  | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - |  | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 |  | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 |  | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 |  | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 |  | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 |  | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 |  | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 |  | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 |  | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 |  | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 |  | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 |  | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 |  | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 |  | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 |  | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 |  | 2 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 |  | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - |  | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - |  | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  | 2 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | 0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0 |  | 7 | 90 | -1 | -3.2 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | 0 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0 |  | 4 | 990 | 3.9 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0 |  | 7 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.7 | 1e-06 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4.5 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.6
| 2 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4.5 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 4.3 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 4.2 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.9 | 1e-06 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.1 |  | 0 |  | 1 | 35 | -2.5 | -1.6 |  | 0.45 |  | 1 | 960 | 4.6 | - |  | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -2.3 | -1.4 |  | 0.45 |  | 2 | 970 | 4.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.5 | 0.2 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -2 | -1.4 |  | 0.3 |  | 3 | 980 | 4.5 | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.2 |  | 0.2 |  | 4 | 60 | -1.9 | -1.5 |  | 0.2 |  | 4 | 990 | 4.4 | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.6 | 0.1 |  | 0.25 |  | 5 | 70 | -2.1 | -1.8 |  | 0.15 |  | 5 | 1000 | 4.3 | -0.4 |  | 2.35
| 6 | 37 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 6 | 80 | -2.5 | -2.3 |  | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | -0.4 |  | 0
| 7 | 40 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 7 | 90 | -3.1 | -3 |  | 0.05 |  | 7 | 1010 | 4.3 | 1e-06 |  | 2.15
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -2.7 | 0.1 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.4 | 0.2 |  | 1.3 |  | 2 | 970 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6
| 3 | 25 | 0.5 | 0 |  | 0.25 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.2 |  | 1.05 |  | 3 | 980 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6
| 4 | 30 | 0.6 | -0.2 |  | 0.4 |  | 4 | 60 | -1.7 | 0 |  | 0.85 |  | 4 | 990 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6
| 5 | 35 | 0.7 | -0.5 |  | 0.6 |  | 5 | 70 | -1.8 | -0.3 |  | 0.75 |  | 5 | 1000 | 4.5 | -0.6 |  | 2.55
| 6 | 37 | 0.7 | -0.6 |  | 0.65 |  | 6 | 80 | -2.2 | -0.8 |  | 0.7 |  | 6 | 1005 | - | -0.6 |  | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.8 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -2.9 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 1020 | 4.5 | 1e-06 |  | 2.25
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 |  | 1 | 35 | -3.2 | -0.4 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.6 | - |  | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.9 | -0.2 |  | 1.35 |  | 2 | 970 | 4.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.2 | -0.2 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -2.4 | -0.2 |  | 1.1 |  | 3 | 980 | 4.5 | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.3 | -0.2 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -2.1 | -0.2 |  | 0.95 |  | 4 | 990 | 4.5 | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 5 | 70 | -2.2 | -0.3 |  | 0.95 |  | 5 | 1000 | 4.4 | -0.8 |  | 2.6
| 6 | 37 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 6 | 80 | -2.4 | -0.5 |  | 0.95 |  | 6 | 1005 | - | -0.7 |  | 0
| 7 | 40 | 0.5 | -0.4 |  | 0.45 |  | 7 | 90 | -3 | -0.8 |  | 1.1 |  | 7 | 1010 | 4.4 | 1e-06 |  | 2.2
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - |  | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - |  | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - |  | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2017 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 0 | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 2 | 0.5
| 2 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  |  | 2 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 3 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  |  | 3 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 0 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 5 | 0.5
| 5 | 15 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -10.5 | -7.7 | -9.6 | 1.4 |  |  | 5 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 7 | 0.5
| 7 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.7 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  |  | 7 | 960 | 0.7 | - | - | 0 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 0 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | 0 | 0 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0 |  |  | 13 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0 |  |  | 13 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 960 | 4.5 | 0.9 | - | 0 |  | 16 | 0.5
| 16 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 16 | 35 | -2.5 | -1.6 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 960 | 4.6 | - | 0 | 0 |  | 17 | 0.8
| 17 | 15 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 17 | 35 | -2.7 | 0.1 | 0 | 1.4 |  |  | 17 | 960 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6 |  | 18 | 0.6
| 18 | 15 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 35 | -3.2 | -0.4 | 0 | 1.4 |  |  | 18 | 960 | 4.6 | - | 0 | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 750 | - | - | 0 | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | 0 | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  |  | 2 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  |  | 3 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 0 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.15 |  |  | 5 | 40 | -9.6 | -7.2 | -8 | 1.2 |  |  | 5 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 3 | 2.4
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 0 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -2 | -1.9 | 1.2 | 1.6 |  |  | 7 | 970 | 0.6 | - | - | 0 |  | 5 | 2.3
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 7 | 2.3
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 0 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | 0 | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 970 | 4 | 1 | - | 0 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 970 | 4 | 1 | - | 0 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 970 | 4.5 | 1 | - | 0 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 40 | -2.3 | -1.4 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 970 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 17 | 40 | -2.4 | 0.2 | 0 | 1.3 |  |  | 17 | 970 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6 |  | 15 | 2.6
| 18 | 20 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 40 | -2.9 | -0.2 | 0 | 1.35 |  |  | 18 | 970 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | 16 | 2.3
| 19 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | 17 | 2.3
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 18 | 2.3
[24 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0 | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  |  | 2 | 850 | - | - | 0 | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  |  | 3 | 850 | - | - | 0 | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 0 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -8.8 | -6.2 | -6.2 | 1.3 |  |  | 5 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 0 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | -0.1 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -2.1 | -1.9 | 0.8 | 1.45 |  |  | 7 | 980 | 0.5 | - | - | 0 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0 | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 0 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 7 | 2
| 13 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 980 | 4.3 | 1 | - | 0 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 50 | -2 | -1.4 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 980 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 17 | 50 | -1.9 | 0.2 | 0 | 1.05 |  |  | 17 | 980 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 18 | 50 | -2.4 | -0.2 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 980 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | 0 | 0 |  | 14 | 2.4
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 15 | 2.6
[24 empty] | 16 | 2.2
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0 | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  |  | 2 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 18 | 2.1
| 3 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  |  | 3 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  |  | 3 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 0 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -8 | -5.2 | -4.2 | 1.9 |  |  | 5 | 900 | - | - | 0 | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 0 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1
| 7 | 30 | -0.2 | 1e-06 | -0.6 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.2 | -2.1 | 0.7 | 1.45 |  |  | 7 | 990 | 0.5 | - | - | 0
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | 0 | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | 0 | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 0 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 0 | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 0 | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | 0 | 0
| 13 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0 |  |  | 13 | 990 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 14 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 990 | 3.9 | 1.1 | - | 0
| 15 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 990 | 4.2 | 1.1 | - | 0
| 16 | 30 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 60 | -1.9 | -1.5 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 990 | 4.4 | - | 0 | 0
| 17 | 30 | 0.6 | -0.2 | 0 | 0.4 |  |  | 17 | 60 | -1.7 | 0 | 0 | 0.85 |  |  | 17 | 990 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6
| 18 | 30 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.25 |  |  | 18 | 60 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 990 | 4.5 | - | 0 | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | 0 | 0
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 900 | - | - | 0 | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.25 |  | 5 | 1 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 2 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  |  | 2 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  |  | 2 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 3 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 3 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  |  | 3 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 0 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -7.1 | -4.1 | -2.1 | 2.5 |  |  | 5 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 0 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 0 | 0.6
| 7 | 35 | -0.4 | 1e-06 | -1.1 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.1 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | 0.4 | -3.9 | -0.4 | 2.15
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | 0 | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 0 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 0 | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 0 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | 0 | 0
| 13 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0 |  |  | 13 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 0
| 14 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 15 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 0
| 16 | 35 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.25 |  |  | 16 | 70 | -2.1 | -1.8 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 1000 | 4.3 | -0.4 | 0 | 2.35
| 17 | 35 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0.6 |  |  | 17 | 70 | -1.8 | -0.3 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1000 | 4.5 | -0.6 | 0 | 2.55
| 18 | 35 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 70 | -2.2 | -0.3 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1000 | 4.4 | -0.8 | 0 | 2.6
| 19 | 35 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | 0 | 0
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1000 | - | - | 0 | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | 0 | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 2 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  |  | 2 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 3 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  |  | 3 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 0 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 5 | 37 | 0.03 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -6.3 | -3 | 0.2 | 3.25 |  |  | 5 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 0 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 0 | 0.6
| 7 | 37 | -0.4 | 1e-06 | -1.4 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -1.9 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | - | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | 0 | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 0 | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 0 | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 0 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 0 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | 0 | 0
| 13 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0 |  |  | 13 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 0
| 14 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 0 |  |  | 14 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 15 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0 |  |  | 15 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 0
| 16 | 37 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 80 | -2.5 | -2.3 | 0 | 0.1 |  |  | 16 | 1005 | - | -0.4 | 0 | 0
| 17 | 37 | 0.7 | -0.6 | 0 | 0.65 |  |  | 17 | 80 | -2.2 | -0.8 | 0 | 0.7 |  |  | 17 | 1005 | - | -0.6 | 0 | 0
| 18 | 37 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 80 | -2.4 | -0.5 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1005 | - | -0.7 | 0 | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | 0 | 0
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1005 | - | - | 0 | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | 0 | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 2 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 3 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  |  | 3 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 0 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 5 | 40 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -5.4 | -1.8 | 2.7 | 4.05 |  |  | 5 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 0 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 0 | 0.45
| 7 | 40 | -0.5 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -1.6 | -3 | 1.8 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | 0.3 | -3.8 | 1e-06 | 2.05
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | 0 | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | 0 | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 13 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -1 | -3.2 | - | 0 |  |  | 13 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 0
| 14 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1010 | 3.7 | 1e-06 | - | 0
| 15 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0 |  |  | 15 | 1010 | 3.9 | 1e-06 | - | 0
| 16 | 40 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 90 | -3.1 | -3 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 1010 | 4.3 | 1e-06 | 0 | 2.15
| 17 | 40 | 0.7 | -0.8 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 90 | -2.9 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1020 | 4.5 | 1e-06 | 0 | 2.25
| 18 | 40 | 0.5 | -0.4 | 0 | 0.45 |  |  | 18 | 90 | -3 | -0.8 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 1010 | 4.4 | 1e-06 | 0 | 2.2
| 19 | 40 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | 0 | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1020 | - | - | 0 | 0
19 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 |  |  |  |  | 19 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 |  |  |  |  | 19 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 |  |  |  |  | 19 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH | 2021 | - | 2016 |  |  | hPa | 2021 | - | 2016
15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 30 | -1.5 | - | 0 | 0 |  | 750 | 2.5 | - | 0 | 0
20 | 0.1 | - | 0 | 0 |  | 40 | -0.8 | - | 0 | 0 |  | 800 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | Suhu | 24.75 | 24.7941 | 0.21213 | 0.1
25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  | 50 | -0.2 | - | 0 | 0 |  | 850 | 2.4 | - | 0 | 0 |  | %RH | 69.3 | 68.7521 | 0 | 1.5
30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  | 60 | 0.4 | - | 0 | 0 |  | 900 | 2.3 | - | 0 | 0 |  | hPa | 1000 | 1002.2379 | - | 0.4
35 | -0.1 | - | 0 | 0 |  | 70 | -0.7 | - | 0 | 0 |  | 1000 | 2.2 | - | 0 | 0
37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 80 | -0.9 | - | 0 | 0 |  | 1005 | 2.2 | - | 0 | 0 |  | HASIL | ( 24.8 ± 0.1 ) °C
40 | 0.2 | - | 0 | 0 |  | 90 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 1020 | 2.3 | - | 0 | 0 |  |  | ( 68.8 ± 1.5 ) %RH
( 1002.2 ± 0.4 ) hPa
[18 empty] | KOREKSI SUHU | KOREKSI KELEMBABAN | KOREKSI TEKANAN
[18 empty] | 0.044111 | -0.54786 | 2.2379
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 2016 | 1 |  | 24.8 | 0.1 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 2 |  | 68.8 | 1.5 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 3 |  | 1002.2 | 0.4 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2017 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 2016 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 2016 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 2016 | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 2016 | 11
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 12
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 13
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 14
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 15
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 16
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 17
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 18
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | 2016 | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 2016 | 20
19

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 32 / 1 / VIII - 22 / E - 008.27 DL
WF.016-18
Nama Alat : | Rotator |  | Nomor Order : |  | E - 008.27 DL
Merek |  | : | Digisystem
Model / Tipe |  | : | DSR-2800D
Nomor Seri |  | : | 1211516
Resolusi |  | : | 1
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | Laboratorium
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2 Agustus 2022
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2 Agustus 2022
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Gusti Arya Dinata
Lokasi Kalibrasi |  | : | Laboratorium
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK 040-18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-12-01
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 008.27 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | Input Data Kalibrasi Rotator
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D21: PC-PK: CONTOH

## LAPORAN
Hasil Kalibrasi Rotator
Nomor Sertifikat : 32 / 1 / VIII - 22 / E - 008.27 DL
Merek |  |  | : | Digisystem
Model/Tipe |  |  | : | DSR-2800D
No. Seri |  |  | : | 1211516
Resolusi |  |  | : | 1 | RPM
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2 Agustus 2022
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2 Agustus 2022
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK 040-18
I. | Kondisi Ruang | [12 empty] | Konversi TEXT |  |  |  | Konversi TEXT
| 1. Suhu |  | : | ( 24.8 ± 0.1 ) °C | [9 empty] | 24.8 | 0.1 | °C |  | 221.4 | 2.7 | Volt
| 2. Kelembaban |  | : | ( 68.8 ± 1.5 ) %RH | [9 empty] | 68.8 | 1.5 | %RH |  | ( | ± | )
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | ( 221.4 ± 2.7 ) Volt | [9 empty] | ( | ± | )
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [12 empty] | 24.8 | ± | 0.1 | °C
| 1. Fisik |  | : | Baik | [9 empty] | 68.8 | ± | 1.5 | %RH
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [9 empty] | 221.4 | ± | 2.7 | Volt
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi |  |  |  |  | OL |  |  | 2
| 2 | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | 0.99778 | Ω |  | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | 524.0913 | µA |  | 500
IV. | Pengujian Kinerja
A. Pengukuran Kecepatan Putar (RPM) - (Rentang Ukur Akreditasi : 0 RPM - 200 RPM)
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | (RPM) |  | (RPM) | (RPM) | (%) | % |  | (%)
| 1 | Kecepatan Putaran | 50 |  | 49.0985 | -0.90154 | -1.8362 | ± | 10 | ± | 1.6 |  | 1.6211
| 2 |  | 100 |  | 101.0955 | 1.0955 | 1.0836 |  |  | ± | 0.81 |  | 0.81093
| 3 |  | 150 |  | 155.0924 | 5.0924 | 3.2834 |  |  | ± | 0.55 |  | 0.55
| 4 |  | 200 |  | 211.0892 | 11.0892 | 5.2533 |  |  | ± | 0.55 |  | 0.55
B. Kalibrasi Pewaktu (Rentang Ukur Akreditasi : 300 - 600 s)
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | (s) |  | (s) | (s) | (%) | % |  | (%)
| 5 | Waktu | 606 |  | 611.0206 | 5.0206 | 0.82167 | ± | 10 | ± | 0.05 |  | 0.05
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat ukur yang digunakan
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812200
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 207Q01RR
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Gusti Arya Dinata
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
[19 empty] | Choirul Huda, S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001
[8 empty] | Choirul Huda, S.Tr.Kes | [10 empty] | Farid Wajidi, SKM | NIP 196712101990031012
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman

## DB Tachometer (hidden)
INPUT SERTIFIKAT TACHOMETER
1. SN. 631339 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 2. SN. 631340 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 3. SN. 631341 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan | Tahun
rpm | 2023 | 2022 | 2021 |  |  |  | rpm | 2022 | 2019 | 2018 |  |  |  | rpm | 2022 | 2021 | 2019
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.015 |  | 50 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  | 50 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015
100 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.03 |  | 100 | - | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.03 |  | 100 | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0297
200 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.06 |  | 200 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  | 200 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06
1000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.3 |  | 1000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  | 1000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3
2000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.6 |  | 2000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6 |  | 2000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6
3000 | - | 0 | - | 0.3 | 0.9 |  | 3000 | - | - | 1e-06 | 0.3 | 0.9 |  | 3000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.9
4000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.2 |  | 4000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  | 4000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
5000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.5 |  | 5000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5 |  | 5000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5
6000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.8 |  | 6000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.8 |  | 6000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.8
7000 | 0 | 0 | - | 0.7 | 2.1 |  | 7000 | - | - | 1e-06 | 0.7 | 2.1 |  | 7000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.1
8000 | 0 | 0 | - | 0.8 | 2.4 |  | 8000 | - | - | - | 0.8 | 2.4 |  | 8000 | 0 | 1e-06 | - | 0.8 | 2.4
9000 | 0 | 0 | - | 0.9 | 2.7 |  | 9000 | - | - | - | 0.9 | 2.7 |  | 9000 | 0 | 1e-06 | - | 0.9 | 2.7
10000 | 0 | 0 | - | 1 | 3 |  | 10000 | - | - | 1e-06 | 1 | 3 |  | 10000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
50000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 15 |  | 50000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15 |  | 50000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15
99000 | 2 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 29.7 |  | 95000 | - | 1e-06 | - | 9.5 | 28.5 |  | 95000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 28.5
4. SN. 632334 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5. SN. 180812179 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6. SN. 180812200 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun
rpm | 2022 | 2020 | 2018 |  |  |  | rpm | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | rpm | 2023 | 2022 | 2021
0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
50 | 1 | 1 | - | 0.0049 | 0.0147 |  | 50 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  | 50 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.015
100 | 1 | 1 | - | 0.0099 | 0.0297 |  | 100 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.03 |  | 100 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.03
200 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.0597 |  | 200 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  | 200 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.06
1000 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.2997 |  | 1000 | -0.1 | 1e-06 | -0.1 | 0.050001 | 0.30003 |  | 1000 | 0 | 0 | -0.1 | 0.05 | 0.3
2000 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.5997 |  | 2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003 |  | 2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003
3000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8997 |  | 3000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.90003 |  | 3000 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.90009
4000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1997 |  | 4000 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 1.2001 |  | 4000 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 1.2001
5000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.4997 |  | 5000 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.05 | 1.5001 |  | 5000 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.05 | 1.5001
6000 | 1 | 1 | - | 0.5999 | 1.7997 |  | 6000 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.8001 |  | 6000 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.8001
7000 | 1 | 1 | - | 0.6999 | 2.0997 |  | 7000 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 2.1001 |  | 7000 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 2.1001
8000 | 1 | 1 | - | 0.7999 | 2.3997 |  | 8000 | -0.4 | - | -0.3 | 0.80004 | 2.4001 |  | 8000 | -0.4 | -0.4 | - | 0.80004 | 2.4001
9000 | 1 | 1 | - | 0.8999 | 2.6997 |  | 9000 | -0.4 | - | -0.3 | 0.90004 | 2.7001 |  | 9000 | -0.4 | -0.5 | - | 0.90004 | 2.7001
10000 | 1 | - | 1 | 0.9999 | 2.9997 |  | 10000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | 10000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3
50000 | 1 | - | 1 | 4.9999 | 14.9997 |  | 50000 | -2 | -2 | -2 | 0 | 15.0006 |  | 50000 | -2 | 0 | -2 | 1 | 15.0006
99000 | 1 | - | - | 9.8999 | 29.6997 |  | 99000 | -5 | -4 | -4 | 0 | 29.7015 |  | 99000 | -6 | -4 | -3 | 0.5 | 29.7018
7. SN. 180812206 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 8. SN. |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 9. SN. |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun
rpm | 2023 | 2022 | 2021 |  |  |  | rpm | 8 | 8 | 8 |  |  |  | rpm | 9 | 9 | 9
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | - | - | - | - | - |  | 0 | - | - | - | - | -
50 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.015 |  | 50 | - | - | - | - | - |  | 50 | - | - | - | - | -
100 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.03 |  | 100 | - | - | - | - | - |  | 100 | - | - | - | - | -
200 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.06 |  | 200 | - | - | - | - | - |  | 200 | - | - | - | - | -
1000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.30003 |  | 1000 | - | - | - | - | - |  | 1000 | - | - | - | - | -
2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003 |  | 2000 | - | - | - | - | - |  | 2000 | - | - | - | - | -
3000 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0.90009 |  | 3000 | - | - | - | - | - |  | 3000 | - | - | - | - | -
4000 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.2001 |  | 4000 | - | - | - | - | - |  | 4000 | - | - | - | - | -
5000 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 1.5001 |  | 5000 | - | - | - | - | - |  | 5000 | - | - | - | - | -
6000 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | 0 | 1.8001 |  | 6000 | - | - | - | - | - |  | 6000 | - | - | - | - | -
7000 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | 0 | 2.1001 |  | 7000 | - | - | - | - | - |  | 7000 | - | - | - | - | -
8000 | -0.4 | -0.6 | - | 0.80004 | 2.4001 |  | 8000 | - | - | - | - | - |  | 8000 | - | - | - | - | -
9000 | -0.4 | -0.7 | - | 0.90004 | 2.7001 |  | 9000 | - | - | - | - | - |  | 9000 | - | - | - | - | -
10000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3 |  | 10000 | - | - | - | - | - |  | 10000 | - | - | - | - | -
50000 | -3 | -3 | -3 | 0 | 15.0009 |  | 50000 | - | - | - | - | - |  | 50000 | - | - | - | - | -
99000 | -12 | -7 | -6 | 0.5 | 29.7036 |  | 99000 | - | - | - | - | - |  | 99000 | - | - | - | - | -
10. SN. |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 11. SN. |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun
rpm | 10 | 10 | 10 |  |  |  | rpm | 11 | 11 | 11
0 | - | - | - | - | - |  | 0 | - | - | - | - | -
50 | - | - | - | - | - |  | 50 | - | - | - | - | -
100 | - | - | - | - | - |  | 100 | - | - | - | - | -
200 | - | - | - | - | - |  | 200 | - | - | - | - | -
1000 | - | - | - | - | - |  | 1000 | - | - | - | - | -
2000 | - | - | - | - | - |  | 2000 | - | - | - | - | -
3000 | - | - | - | - | - |  | 3000 | - | - | - | - | -
4000 | - | - | - | - | - |  | 4000 | - | - | - | - | -
5000 | - | - | - | - | - |  | 5000 | - | - | - | - | -
6000 | - | - | - | - | - |  | 6000 | - | - | - | - | -
7000 | - | - | - | - | - |  | 7000 | - | - | - | - | -
8000 | - | - | - | - | - |  | 8000 | - | - | - | - | -
9000 | - | - | - | - | - |  | 9000 | - | - | - | - | -
10000 | - | - | - | - | - |  | 10000 | - | - | - | - | -
50000 | - | - | - | - | - |  | 50000 | - | - | - | - | -
99000 | - | [5 empty] | 99000 | -
No Urut Titik Ukur |  | Kecepatan | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | No Urut Titik Ukur |  | Kecepatan | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
|  | rpm | [9 empty] | rpm
I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  | IX | 1 | 5000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.5
| 2 | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 5000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5
| 3 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 5000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5
| 4 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.4997
| 5 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 5000 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.05 | 1.5001
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 6 | 5000 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.05 | 1.5001
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 7 | 5000 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 1.5001
| 8 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 5000 | - | - | - | - | -
| 9 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 5000 | - | - | - | - | -
| 10 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 5000 | - | - | - | - | -
II | 1 | 50 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.015 |  |  | X | 1 | 6000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.8
| 2 | 50 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  |  |  | 2 | 6000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.8
| 3 | 50 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  |  |  | 3 | 6000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.8
| 4 | 50 | 1 | 1 | - | 0.0049 | 0.0147 |  |  |  | 4 | 6000 | 1 | 1 | - | 0.5999 | 1.7997
| 5 | 50 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  |  |  | 5 | 6000 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.8001
| 6 | 50 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.015 |  |  |  | 6 | 6000 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.8001
| 7 | 50 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.015 |  |  |  | 7 | 6000 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | 0 | 1.8001
| 8 | 50 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 6000 | - | - | - | - | -
| 9 | 50 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 6000 | - | - | - | - | -
| 10 | 50 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 6000 | - | - | - | - | -
III | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.03 |  |  | XI | 1 | 7000 | 0 | 0 | - | 0.7 | 2.1
| 2 | 100 | - | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.03 |  |  |  | 2 | 7000 | - | - | 1e-06 | 0.7 | 2.1
| 3 | 100 | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0297 |  |  |  | 3 | 7000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.1
| 4 | 100 | 1 | 1 | - | 0.0099 | 0.0297 |  |  |  | 4 | 7000 | 1 | 1 | - | 0.6999 | 2.0997
| 5 | 100 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.03 |  |  |  | 5 | 7000 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 2.1001
| 6 | 100 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.03 |  |  |  | 6 | 7000 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 2.1001
| 7 | 100 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.03 |  |  |  | 7 | 7000 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | 0 | 2.1001
| 8 | 100 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 7000 | - | - | - | - | -
| 9 | 100 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 7000 | - | - | - | - | -
| 10 | 100 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 7000 | - | - | - | - | -
IV | 1 | 200 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.06 |  |  | XII | 1 | 8000 | 0 | 0 | - | 0.8 | 2.4
| 2 | 200 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  |  |  | 2 | 8000 | - | - | - | 0.8 | 2.4
| 3 | 200 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  |  |  | 3 | 8000 | 0 | 1e-06 | - | 0.8 | 2.4
| 4 | 200 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.0597 |  |  |  | 4 | 8000 | 1 | 1 | - | 0.7999 | 2.3997
| 5 | 200 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  |  |  | 5 | 8000 | -0.4 | - | -0.3 | 0.80004 | 2.4001
| 6 | 200 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.06 |  |  |  | 6 | 8000 | -0.4 | -0.4 | - | 0.80004 | 2.4001
| 7 | 200 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.06 |  |  |  | 7 | 8000 | -0.4 | -0.6 | - | 0.80004 | 2.4001
| 8 | 200 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 8000 | - | - | - | - | -
| 9 | 200 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 8000 | - | - | - | - | -
| 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 8000 | - | - | - | - | -
V | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.3 |  |  | XIII | 1 | 9000 | 0 | 0 | - | 0.9 | 2.7
| 2 | 1000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  |  | 2 | 9000 | - | - | - | 0.9 | 2.7
| 3 | 1000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  |  | 3 | 9000 | 0 | 1e-06 | - | 0.9 | 2.7
| 4 | 1000 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.2997 |  |  |  | 4 | 9000 | 1 | 1 | - | 0.8999 | 2.6997
| 5 | 1000 | -0.1 | 1e-06 | -0.1 | 0.050001 | 0.30003 |  |  |  | 5 | 9000 | -0.4 | - | -0.3 | 0.90004 | 2.7001
| 6 | 1000 | 0 | 0 | -0.1 | 0.05 | 0.3 |  |  |  | 6 | 9000 | -0.4 | -0.5 | - | 0.90004 | 2.7001
| 7 | 1000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.30003 |  |  |  | 7 | 9000 | -0.4 | -0.7 | - | 0.90004 | 2.7001
| 8 | 1000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 9000 | - | - | - | - | -
| 9 | 1000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 9000 | - | - | - | - | -
| 10 | 1000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 9000 | - | - | - | - | -
VI | 1 | 2000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.6 |  |  | XIV | 1 | 10000 | 0 | 0 | - | 1 | 3
| 2 | 2000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6 |  |  |  | 2 | 10000 | - | - | 1e-06 | 1 | 3
| 3 | 2000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6 |  |  |  | 3 | 10000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| 4 | 2000 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.5997 |  |  |  | 4 | 10000 | 1 | - | 1 | 0.9999 | 2.9997
| 5 | 2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003 |  |  |  | 5 | 10000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| 6 | 2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003 |  |  |  | 6 | 10000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3
| 7 | 2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003 |  |  |  | 7 | 10000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3
| 8 | 2000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 10000 | - | - | - | - | -
| 9 | 2000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 10000 | - | - | - | - | -
| 10 | 2000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 10000 | - | - | - | - | -
VII | 1 | 3000 | - | 0 | - | 0.3 | 0.9 |  |  | XV | 1 | 50000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 15
| 2 | 3000 | - | - | 1e-06 | 0.3 | 0.9 |  |  |  | 2 | 50000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15
| 3 | 3000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.9 |  |  |  | 3 | 50000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15
| 4 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8997 |  |  |  | 4 | 50000 | 1 | - | 1 | 4.9999 | 14.9997
| 5 | 3000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.90003 |  |  |  | 5 | 50000 | -2 | -2 | -2 | 0 | 15.0006
| 6 | 3000 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.90009 |  |  |  | 6 | 50000 | -2 | 0 | -2 | 1 | 15.0006
| 7 | 3000 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0.90009 |  |  |  | 7 | 50000 | -3 | -3 | -3 | 0 | 15.0009
| 8 | 3000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 50000 | - | - | - | - | -
| 9 | 3000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 50000 | - | - | - | - | -
| 10 | 3000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 50000 | - | - | - | - | -
| 1 | 4000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.2 |  |  | XVI | 1 | 99000 | 2 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 29.7
| 2 | 4000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  |  | 2 | 95000 | - | 1e-06 | - | 9.5 | 28.5
| 3 | 4000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  |  | 3 | 95000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 28.5
| 4 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1997 |  |  |  | 4 | 99000 | 1 | - | - | 9.8999 | 29.6997
VIII | 5 | 4000 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 1.2001 |  |  |  | 5 | 99000 | -5 | -4 | -4 | 0 | 29.7015
| 6 | 4000 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 1.2001 |  |  |  | 6 | 99000 | -6 | -4 | -3 | 0.5 | 29.7018
| 7 | 4000 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.2001 |  |  |  | 7 | 99000 | -12 | -7 | -6 | 0.5 | 29.7036
| 8 | 4000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 99000 | - | - | - | - | -
| 9 | 4000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 99000 | - | - | - | - | -
| 10 | 4000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 99000 | - | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812200
Kecepatan | Tahun |  |  | KOREKSI | DRIFT |  | U95 STD
rpm | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | 1 Tahun
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.005 | 0.015
100 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03
200 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.02 | 0.06
1000 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.3
2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.20001 | 0.60003
3000 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.30003 | 0.90009
4000 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0.40002 | 1.2001
5000 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.05 | 0.50002 | 1.5001
6000 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 0.60003 | 1.8001
7000 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.70002 | 2.1001
8000 | -0.4 | -0.4 | - | -0.4 | 0 | 0.80004 | 2.4001
9000 | -0.4 | -0.5 | - | -0.4 | 0.05 | 0.90004 | 2.7001
10000 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1 | 3
50000 | -2 | 0 | -2 | -2 | 1 | 5.0002 | 15.0006
99000 | -6 | -4 | -3 | -6 | 1.5 | 9.9006 | 29.7018
INTERPOLASI KOREKSI | [5 empty] | INTERPOLASI DRIFT
|  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -
49 |  |  | 0 |  |  | 49.0985 |  |  | -
|  | 200 |  | 0 |  |  | 200 |  |  | -
INTERPOLASI KOREKSI | [5 empty] | INTERPOLASI DRIFT
|  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -
101 |  |  | 0 |  |  | 101.0955 |  |  | -
|  | 200 |  | 0 |  |  | 200 |  |  | -
INTERPOLASI KOREKSI | [5 empty] | INTERPOLASI DRIFT
|  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -
155 |  |  | 0 |  |  | 155.0924 |  |  | -
|  | 200 |  | 0 |  |  | 200 |  |  | -
INTERPOLASI KOREKSI | [5 empty] | INTERPOLASI DRIFT
|  | 200 |  | 0 |  |  | 200 |  |  | -
211 |  |  | 0 |  |  | 211.0892 |  |  | -
|  | 1000 |  | 0 |  |  | 1000 |  |  | -
Setting Alat | Rata-rata standar | Interpolasi Koreksi | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Koreksi (%) | Presisi | Interpolasi U95 | Daya Baca UUT | Interpolasi Drift
50 | 49 | 0.098456 | 49.0985 | 0 | 0.90154 | 1.8031 | -0.90154 | -1.8031 | 0 | 0.0147 | 0.5 | -0.024838
100 | 101 | 0.095473 | 101.0955 | 0 | -1.0955 | -1.0955 | 1.0955 | 1.0955 | 0 | 0.0303 |  | -0.023996
150 | 155 | 0.092376 | 155.0924 | 0 | -5.0924 | -3.3949 | 5.0924 | 3.3949 | 0 | 0.0465 |  | -0.023121
200 | 211 | 0.089164 | 211.0892 | 0 | -11.0892 | -5.5446 | 11.0892 | 5.5446 | 0 | 0.0633 |  | -0.022214
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812200 | [8 empty] | Tahun Kalibrasi |  |  |  | Resolusi Alat Standar |  |  |  |  | 6
Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 631339 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 631340 | [8 empty] | 2022 | 2019 | 2018 | 2 | 0.5 |  |  |  |  | 2 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 631341 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 3 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 632334 | [8 empty] | 2022 | 2020 | 2018 | 4 | 0.5 |  |  |  |  | 4 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812179 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 5 | 0.05 |  |  |  |  | 5 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812200 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 6 | 0.05 |  |  |  |  | 6 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812206 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 7 | 0.05 |  |  |  |  | 7 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
Digital Tachometer, Merek : | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 |  |  |  |  | 9 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
Digital Tachometer, Merek : | [8 empty] | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
6 | [12 empty] | 0.05 |  |  |  |  | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN

## DB Stopwatch
INPUT SERTIFIKAT STOPWATCH
1. SN. 611Q02R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 2. SN. 510Q06R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 3. SN. 605Q11R |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2019
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.04 | 0.01 | -0.001 | 0.0055 | 0.12 | 2 | 10 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.121 | 2 | 10 | -0.002 | 0 | - | 0.04 | 0.12
20 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 | 3 | 20 | - | - | - | 0.04 | 0.12
30 | 0.03 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0.12 | 4 | 30 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.121 | 4 | 30 | -0.003 | 0.001 | -0.005 | 0.003 | 0.12
40 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 | 5 | 40 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 | 5 | 40 | - | - | - | 0.04 | 0.12
50 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 | 6 | 50 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 | 6 | 50 | - | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0.02 | 0.01 | -0.006 | 0.008 | 0.12 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0015 | 0.121 | 7 | 60 | -0.002 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 0.12
300 | 0.02 | 0.01 | -0.002 | 0.006 | 0.12 | 8 | 300 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.121 | 8 | 300 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.12
600 | 0.03 | 0.01 | -0.008 | 0.009 | 0.12 | 9 | 600 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.0015 | 0.121 | 9 | 600 | -0.001 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.12
900 | 0.02 | 0.01 | -0.008 | 0.009 | 0.12 | 10 | 900 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.121 | 10 | 900 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.12
1200 | - | - | -0.013 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | 1e-06 | 0.040333 | 0.121 | 11 | 1200 | - | - | 0.004 | 0.04 | 0.12
4. SN. 510Q061R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5 SN. 001380 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6 SN. 001381 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2019 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021
0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 2 | 10 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 | 2 | 10 | -0.01 | 0 | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 3 | 20 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0 | 0 | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 4 | 30 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 | 4 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 5 | 40 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 5 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 6 | 50 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 7 | 60 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12 | 7 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
300 | - | -0.01 | 0.001 | 0.0055 | 0.12 | 8 | 300 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 | 8 | 300 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
600 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12 | 9 | 600 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12 | 9 | 600 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
900 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12 | 10 | 900 | 0 | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12
1200 | - | 0.05 | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
7. SN. 001382 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 8. SN. 001383 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 9. SN. 001384 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
10 | -0.05 | -0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | -0.01 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
30 | -0.04 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 | 4 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 4 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 | 5 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 5 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 | 6 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 6 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 | 7 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 7 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
300 | -0.06 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12 | 8 | 300 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 8 | 300 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
600 | -0.05 | -0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.12 | 9 | 600 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 9 | 600 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
900 | -0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 10 | 900 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12 | 10 | 900 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.12
1200 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12
10. SN. 001385 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 11 SN. 001386 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 12 SN. 001387 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
10 | -0.03 | 0.01 | -0.07 | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 2 | 10 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
30 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12 | 3 | 30 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0.02 | 0.12 | 3 | 20 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.12
60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | 4 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 4 | 30 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | 5 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 5 | 40 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | 6 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 6 | 50 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | 7 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 7 | 60 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
300 | -0.03 | 0.01 | -0.05 | 0.03 | 0.12 | 8 | 300 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 8 | 300 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12
600 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12 | 9 | 600 | -0.04 | 0.01 | -0.04 | 0.025 | 0.12 | 9 | 600 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
900 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12 | 10 | 900 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12 | 10 | 900 | 0.02 | 0 | - | 0.04 | 0.12
1200 | - | - | -0.05 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
13. SN. 001445 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 14. SN. 001449 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 15. SN. 001452 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
10 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 2 | 10 | -0.04 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 2 | 10 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12
20 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12
30 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 4 | 30 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 4 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
40 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 5 | 40 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 5 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
50 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 6 | 50 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 6 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
60 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 7 | 60 | -0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 7 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
300 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 8 | 300 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 8 | 300 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.025 | 0.12
600 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 9 | 600 | -0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.015 | 0.12 | 9 | 600 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12
900 | -0.03 | -0.05 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | -0.04 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.035 | 0.12
1200 |  | - | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.12
16. SN. 005018 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 17. SN. 207Q01R |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2018 | 2017 | -
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
10 | 0 | 0 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
30 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 4 | 30 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 5 | 40 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 6 | 50 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 7 | 60 | 0.01 | 0 | - | 0.04 | 0.12
300 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 8 | 300 | 0.01 | -0.002 | - | 0.04 | 0.12
600 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 9 | 600 | 0.02 | -0.003 | - | 0.04 | 0.12
900 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 10 | 900 | - | - | - | 0.04 | 0.12
1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
No Urut Titik Ukur |  | Waktu | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | No Urut Titik Ukur |  | Waktu | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
|  | s | [9 empty] | s
I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.12 |  |  | VII | 1 | 60 | 0.02 | 0.01 | -0.006 | 0.008 | 0.12
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.121 |  |  |  | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0015 | 0.121
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 60 | -0.002 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 0.12
| 4 | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 |  |  |  | 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 5 | 60 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 7 | 60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 8 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 9 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 10 | 60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 11 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 12 | 60 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 13 | 60 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 14 | 60 | -0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12
| 15 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 16 | 60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 60 | 0.01 | 0 | - | 0.04 | 0.12
II | 1 | 10 | 0.04 | 0.01 | -0.001 | 0.0055 | 0.12 |  |  | VIII | 1 | 300 | 0.02 | 0.01 | -0.002 | 0.006 | 0.12
| 2 | 10 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.121 |  |  |  | 2 | 300 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.121
| 3 | 10 | -0.002 | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 300 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 300 | - | -0.01 | 0.001 | 0.0055 | 0.12
| 5 | 10 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 5 | 300 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 6 | 10 | -0.01 | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 6 | 300 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 7 | 10 | -0.05 | -0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 7 | 300 | -0.06 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12
| 8 | 10 | -0.01 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 300 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 9 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 9 | 300 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 10 | 10 | -0.03 | 0.01 | -0.07 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 10 | 300 | -0.03 | 0.01 | -0.05 | 0.03 | 0.12
| 11 | 10 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 11 | 300 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12
| 12 | 10 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 12 | 300 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12
| 13 | 10 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 |  |  |  | 13 | 300 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 14 | 10 | -0.04 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 |  |  |  | 14 | 300 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12
| 15 | 10 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 15 | 300 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.025 | 0.12
| 16 | 10 | 0 | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 16 | 300 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 17 | 300 | 0.01 | -0.002 | - | 0.04 | 0.12
III | 1 | 20 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 |  |  | IX | 1 | 600 | 0.03 | 0.01 | -0.008 | 0.009 | 0.12
| 2 | 20 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 |  |  |  | 2 | 600 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.0015 | 0.121
| 3 | 20 | - | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 600 | -0.001 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 600 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12
| 5 | 20 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 600 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12
| 6 | 30 | 0 | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 6 | 600 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 7 | 30 | -0.04 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 7 | 600 | -0.05 | -0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.12
| 8 | 30 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 600 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 9 | 30 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 9 | 600 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 10 | 30 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12 |  |  |  | 10 | 600 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12
| 11 | 30 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0.02 | 0.12 |  |  |  | 11 | 600 | -0.04 | 0.01 | -0.04 | 0.025 | 0.12
| 12 | 20 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 600 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
| 13 | 20 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 600 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
| 14 | 20 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 600 | -0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.015 | 0.12
| 15 | 30 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 15 | 600 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12
| 16 | 30 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 16 | 600 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 20 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 17 | 600 | 0.02 | -0.003 | - | 0.04 | 0.12
IV | 1 | 30 | 0.03 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0.12 |  |  | X | 1 | 900 | 0.02 | 0.01 | -0.008 | 0.009 | 0.12
| 2 | 30 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.121 |  |  |  | 2 | 900 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.121
| 3 | 30 | -0.003 | 0.001 | -0.005 | 0.003 | 0.12 |  |  |  | 3 | 900 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 900 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12
| 5 | 30 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 5 | 900 | 0 | -0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 6 | 900 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12
| 7 | 60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 |  |  |  | 7 | 900 | -0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12
| 8 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 8 | 900 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12
| 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 9 | 900 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.12
| 10 | 60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 |  |  |  | 10 | 900 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12
| 11 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 11 | 900 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12
| 12 | 30 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 12 | 900 | 0.02 | 0 | - | 0.04 | 0.12
| 13 | 30 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 13 | 900 | -0.03 | -0.05 | - | 0.04 | 0.12
| 14 | 30 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 14 | 900 | -0.04 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12 |  |  |  | 15 | 900 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.035 | 0.12
| 16 | 60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 16 | 900 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 30 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 17 | 900 | - | - | - | 0.04 | 0.12
V | 1 | 40 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 |  |  | XI | 1 | 1200 | - | - | -0.013 | 0.04 | 0.12
| 2 | 40 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 |  |  |  | 2 | 1200 | - | - | 1e-06 | 0.040333 | 0.121
| 3 | 40 | - | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 1200 | - | - | 0.004 | 0.04 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 1200 | - | 0.05 | - | 0.04 | 0.12
| 5 | 40 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 6 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 7 | 60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 |  |  |  | 7 | 1200 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 8 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 8 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 9 | 1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12
| 10 | 60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 |  |  |  | 10 | 1200 | - | - | -0.05 | 0.04 | 0.12
| 11 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 11 | 1200 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12
| 12 | 40 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 13 | 40 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 1200 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
| 14 | 40 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12 |  |  |  | 15 | 1200 | - | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.12
| 16 | 60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 16 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 17 | 40 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 17 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12 | 0
VI | 1 | 50 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12
| 2 | 50 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121
| 3 | 50 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12
| 5 | 50 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 7 | 60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12
| 8 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
| 10 | 60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12
| 11 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12
| 12 | 50 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 13 | 50 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 14 | 50 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
| 16 | 60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 50 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
2 | 3 | 4 | 5 | 7
17 | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 207Q01RR
Waktu | Tahun |  |  | U95 STD | KOREKSI | DRIFT
s | 2018 | 2017 | - |  |  |  | 1 Tahun
0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | - | - | 0.12 | 0 | 0 | 0.04
20 | 0 | - | - | 0.12 | 0 | 0 | 0.04
30 | 0 | - | - | 0.12 | 0 | 0 | 0.04
40 | 0 | - | - | 0.12 | 0 | 0 | 0.04
50 | 0 | - | - | 0.12 | 0 | 0 | 0.04
60 | 0.01 | 0 | - | 0.12 | 0.01 | 0.005 | 0.04
300 | 0.01 | -0.002 | - | 0.12 | 0.01 | 0.006 | 0.04
600 | 0.02 | -0.003 | - | 0.12 | 0.02 | 0.0115 | 0.04
900 | - | - | - | 0.12 | - | 0.04 | 0.04
1200 | - | - | - | 0.12 | - | 0.04 | 0.04
INTERPOLASI KOREKSI | [5 empty] | INTERPOLASI DRIFT
|  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
611 |  |  | - |  |  | 611.0206 |  |  | -
|  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
Setting Alat | Rata-rata standar | Interpolasi Koreksi | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Interpolasi U95 | Daya Baca UUT | Interpolasi Drift
606 | 611 | 0.020589 | 611.0206 | 0 | -5.0206 | -0.82848 | 5.0206 | 0.82848 | 0.1154 | 0.05 | 0.02068
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 207Q01RR | [8 empty] | Tahun Kalibrasi |  |  |  |  | 17
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 3, SN : 611Q02R | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 1 |  | 1 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q06R | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 2 |  | 2 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 605Q11R | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2019 | 3 |  | 3 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q061R | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001380 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 5 |  | 5 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001381 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 6 |  | 6 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001382 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 7 |  | 7 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001383 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 8 |  | 8 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001384 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 9 |  | 9 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001385 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 10 |  | 10 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001386 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 11 |  | 11 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001387 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 12 |  | 12 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001445 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 13 |  | 13 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001449 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 14 |  | 14 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001452 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 15 |  | 15 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 005018 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 16 |  | 16 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 207Q01RR | [8 empty] | 2018 | 2017 | - | 17 |  | 17 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
17 | [13 empty] | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN

## DB ESA (hidden)
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2018
| 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 1.8 |  | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 |  | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8
| 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.12 | 2.4 |  | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.04 | 2.64 |  | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.025 | 2.76 |  | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  | 250 | -0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295 |  | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.295 |  | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59 |  | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.135 | 0.59 |  | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18 |  | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 1.7 | 1.18 |  | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95 |  | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 0.6 | 2.95 |  | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9 |  | 1000 | -0.067 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9 |  | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2018
| 10 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.17 |  | 10 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085
| 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.3383 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 0.8449 |  | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8466 |  | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34
| 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.6932 |  | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 1.6966 |  | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 2.4e-05 |  | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 |  | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.001188 |  | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.00114 |  | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.011952 |  | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.005 | 0.011304 |  | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.023856 |  | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.022644 |  | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2019
| 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 |  | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 |  | 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8
| 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.035 | 2.16 |  | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  | 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16
| 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.36 | 2.4 |  | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  | 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4
| 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 2.64 |  | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  | 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64
| 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  | 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76
| 250 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | 240 | -0.31 | 1e-06 | 1e-06 | 0.155 | 2.88 |  | 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 50 | 2.3 | -0.3 | -0.29 | 0.005 | 0.295 |  | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295 |  | 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295
| 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 0.025 | 0.59 |  | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59 |  | 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59
| 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 0.25 | 1.18 |  | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18 |  | 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 2.95 |  | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95 |  | 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 2.55 | 2.95
| 1000 | -1 | 2 | 2 | 0 | 5.9 |  | 1000 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.9 |  | 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2019
| 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.3383 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3383 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3383
| 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.8432 |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.8449 |  | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8483
| 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.6864 |  | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.6932 |  | 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.666
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 |  | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 |  | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 0.1 | 0 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.001272 |  | 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0005 | 0.0012
| 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012024 |  | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012024 |  | 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012072
| 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024072 |  | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024048 |  | 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024084
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4669058) | [5 empty] | I | ESA 615 (4670010)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | 2016
| 150 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.075 | 1.8 |  | 150 | -0.17 | -0.24 |  | 0.035 | 1.8 |  | 150 | -0.08 | -0.17 |  | 0.045 | 1.8
| 180 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.065 | 2.16 |  | 180 | -0.39 | -0.14 |  | 0.125 | 2.16 |  | 180 | -0.2 | -0.22 |  | 0.01 | 2.16
| 200 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | 2.4 |  | 200 | -0.23 | -0.33 |  | 0.05 | 2.4 |  | 200 | -0.25 | -0.33 |  | 0.04 | 2.4
| 220 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | 0.105 | 2.64 |  | 220 | -0.16 | -0.45 |  | 0.145 | 2.64 |  | 220 | -0.29 | -0.39 |  | 0.05 | 2.64
| 230 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0 | 2.76 |  | 230 | -0.15 | -0.54 |  | 0.195 | 2.76 |  | 230 | -0.34 | -0.39 |  | 0.025 | 2.76
| 240 | 0.44 | 0 | 0.38 | 0.19 | 2.88 |  | 250 | 1e-06 | -0.49 |  | 0.245 | 3 |  | 250 | 0 | -0.39 |  | 0.195 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | 2016
| 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07 | 0.12
| 50 | 5 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.295 |  | 20 | 6.6 | 0.9 |  | 2.85 | 0.118 |  | 20 | 4.9 | 0.8 |  | 2.05 | 0.118
| 100 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  | 50 | 5 | 2.1 |  | 1.45 | 0.295 |  | 50 | 9.2 | 1.7 |  | 3.75 | 0.295
| 200 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 0.55 | 1.18 |  | 200 | -8.2 | 3.7 |  | 5.95 | 1.18 |  | 200 | -0.2 | 3.4 |  | 1.8 | 1.18
| 500 | 9.3 | 0.9 | 3 | 1.05 | 2.95 |  | 500 | -31.8 | 8.3 |  | 20.05 | 2.95 |  | 500 | -25.1 | 7.2 |  | 16.15 | 2.95
| 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9 |  | 1000 | -74 | 1e-06 |  | 37 | 5.9 |  | 1000 | -0.066 | 1e-06 |  | 0.033001 | 2.99
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2016
| 10 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.17 |  | 10 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07 | 0
| 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.34 |  | 20 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07 | 0
| 50 | 0.3 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 | 0.8449 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 | 0
| 100 | 0.8 | 0.9 | 1e-06 | 0.45 | 1.6864 |  | 100 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2016
| 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 |  | 0.1 | -0.001 | -0.001 |  | 0 | 0.0012 |  | 0.001 | 0 | -0.001 |  | 0.0005 | 1.2e-05
| 0.5 | 0.008 | 0.003 | 1e-06 | 0.0014995 | 0.005904 |  | 0.5 | 0.004 | -0.003 |  | 0.0035 | 0.006 |  | 0.102 | 0.001 | -0.002 |  | 0.0015 | 0.001224
| 1 | -0.006 | 0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.012072 |  | 1 | 0.005 | 0.001 |  | 0.002 | 0.012 |  | 0.5 | 0.004 | 1e-06 |  | 0.0019995 | 0.006
| 2 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.024096 |  | 2 | 0.005 | -0.001 |  | 0.003 | 0.024 |  | 1 | 0 | -0.001 |  | 0.0005 | 0.012
J | 10 | [5 empty] | K | 11 | [5 empty] | L | 12
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016
| 150 | -0.05 | - |  | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 180 | -0.04 | - |  | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | -0.67 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 220 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 230 | -0.11 | - |  | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 250 | -0.11 | - |  | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016
| 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 500 | 1.5 | - |  | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1000 | 2 | - |  | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016
| 10 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 20 | 0.1 | - |  | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 1.4 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016
| 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 0.1 | -0.002 | - |  | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1 | -0.008 | - |  | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 2 | -0.007 | - |  | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [8 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 1.8 |  | I | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 2 | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 3 | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8 |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 4 | 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 |  |  | 4 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 5 | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 |  |  | 5 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 6 | 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 7 | 150 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.075 | 1.8 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 8 | 150 | -0.17 | -0.24 | 0 | 0.035 | 1.8 |  |  | 8 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 9 | 150 | -0.08 | -0.17 | 0 | 0.045 | 1.8 |  |  | 9 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.12
| 10 | 150 | -0.05 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295
| 2 | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.295
| 3 | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 4 | 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.035 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | 2.3 | -0.3 | -0.29 | 0.005 | 0.295
| 5 | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295
| 6 | 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295
| 7 | 180 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.065 | 2.16 |  |  | 7 | 50 | 5 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.295
| 8 | 180 | -0.39 | -0.14 | 0 | 0.125 | 2.16 |  |  | 8 | 20 | 6.6 | 0.9 | 0 | 2.85 | 0.118
| 9 | 180 | -0.2 | -0.22 | 0 | 0.01 | 2.16 |  |  | 9 | 20 | 4.9 | 0.8 | 0 | 2.05 | 0.118
| 10 | 180 | -0.04 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 50 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59
| 2 | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.12 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.135 | 0.59
| 3 | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 4 | 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.36 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 0.025 | 0.59
| 5 | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59
| 6 | 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59
| 7 | 200 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | 2.4 |  |  | 7 | 100 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59
| 8 | 200 | -0.23 | -0.33 | 0 | 0.05 | 2.4 |  |  | 8 | 50 | 5 | 2.1 | 0 | 1.45 | 0.295
| 9 | 200 | -0.25 | -0.33 | 0 | 0.04 | 2.4 |  |  | 9 | 50 | 9.2 | 1.7 | 0 | 3.75 | 0.295
| 10 | 200 | -0.67 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 100 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18
| 2 | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.04 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 1.7 | 1.18
| 3 | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 4 | 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 0.25 | 1.18
| 5 | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18
| 6 | 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 7 | 220 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | 0.105 | 2.64 |  |  | 7 | 200 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 0.55 | 1.18
| 8 | 220 | -0.16 | -0.45 | 0 | 0.145 | 2.64 |  |  | 8 | 200 | -8.2 | 3.7 | 0 | 5.95 | 1.18
| 9 | 220 | -0.29 | -0.39 | 0 | 0.05 | 2.64 |  |  | 9 | 200 | -0.2 | 3.4 | 0 | 1.8 | 1.18
| 10 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 200 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
V | 1 | 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95
| 2 | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.025 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 0.6 | 2.95
| 3 | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 4 | 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 2.95
| 5 | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95
| 6 | 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 2.55 | 2.95
| 7 | 230 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0 | 2.76 |  |  | 7 | 500 | 9.3 | 0.9 | 3 | 1.05 | 2.95
| 8 | 230 | -0.15 | -0.54 | 0 | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | -31.8 | 8.3 | 0 | 20.05 | 2.95
| 9 | 230 | -0.34 | -0.39 | 0 | 0.025 | 2.76 |  |  | 9 | 500 | -25.1 | 7.2 | 0 | 16.15 | 2.95
| 10 | 230 | -0.11 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 500 | 1.5 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
VI | 1 | 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9
| 2 | 250 | -0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.76 |  |  | 2 | 1000 | -0.067 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9
| 3 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 3 | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| 4 | 250 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 4 | 1000 | -1 | 2 | 2 | 0 | 5.9
| 5 | 240 | -0.31 | 1e-06 | 1e-06 | 0.155 | 2.88 |  |  | 5 | 1000 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.9
| 6 | 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  | 6 | 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9
| 7 | 240 | 0.44 | 0 | 0.38 | 0.19 | 2.88 |  |  | 7 | 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9
| 8 | 250 | 1e-06 | -0.49 | 0 | 0.245 | 3 |  |  | 8 | 1000 | -74 | 1e-06 | 0 | 37 | 5.9
| 9 | 250 | 0 | -0.39 | 0 | 0.195 | 3 |  |  | 9 | 1000 | -0.066 | 1e-06 | 0 | 0.033001 | 2.99
| 10 | 250 | -0.11 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1000 | 2 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [8 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.17 |  | I | 1 | 0 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 2.4e-05
| 2 | 10 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  |  | 2 | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 3 | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085 |  |  | 3 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 4 | 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 4 | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 5 | 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 5 | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 6 | 10 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.17 |  |  | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 7 | 10 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  |  | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 8 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | 8 | 0.1 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0.0012
| 9 | 10 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0 |  |  | 9 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0.0005 | 1.2e-05
| 10 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  | II | 1 | 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.001188
| 2 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.3383 |  |  | 2 | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.00114
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 3 | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 4 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.3383 |  |  | 4 | 0.1 | 0 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3383 |  |  | 5 | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.001272
| 6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3383 |  |  | 6 | 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0005 | 0.0012
| 7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  |  | 7 | 0.5 | 0.008 | 0.003 | 1e-06 | 0.0014995 | 0.005904
| 8 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 8 | 0.5 | 0.004 | -0.003 | 0 | 0.0035 | 0.006
| 9 | 20 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0 |  |  | 9 | 0.102 | 0.001 | -0.002 | 0 | 0.0015 | 0.001224
| 10 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0.1 | -0.002 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 0.8449 |  | III | 1 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.011952
| 2 | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8466 |  |  | 2 | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.005 | 0.011304
| 3 | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34 |  |  | 3 | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 4 | 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.8432 |  |  | 4 | 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012024
| 5 | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.8449 |  |  | 5 | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012024
| 6 | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8483 |  |  | 6 | 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012072
| 7 | 50 | 0.3 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 | 0.8449 |  |  | 7 | 1 | -0.006 | 0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.012072
| 8 | 50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.85 |  |  | 8 | 1 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.012
| 9 | 50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 9 | 0.5 | 0.004 | 1e-06 | 0 | 0.0019995 | 0.006
| 10 | 50 | 0.4 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1 | -0.008 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.6932 |  | IV | 1 | 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.023856
| 2 | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 1.6966 |  |  | 2 | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.022644
| 3 | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85 |  |  | 3 | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
| 4 | 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.6864 |  |  | 4 | 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024072
| 5 | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.6932 |  |  | 5 | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024048
| 6 | 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.666 |  |  | 6 | 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024084
| 7 | 100 | 0.8 | 0.9 | 1e-06 | 0.45 | 1.6864 |  |  | 7 | 2 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.024096
| 8 | 100 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | 0.005 | -0.001 | 0 | 0.003 | 0.024
| 9 | 100 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 9 | 1 | 0 | -0.001 | 0 | 0.0005 | 0.012
| 10 | 100 | 1.4 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 2 | -0.007 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
7 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [5 empty] | Koreksi Tegangan Jala jala | Koreksi Resistansi Isolasi | Koreksi Resistansi Pembumian | Koreksi Arus Bocor (NO) |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | 0.3856 | - | -0.0022189 | -30.9087
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
( V ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | Koreksi Arus bocor (NC) | U95 Jala-jala |  |  |  | 221 | 221.3856 | 221.3856
150 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.075 | 1.8 |  | 12.273 | 2.6566 |  |  |  | OL | - | OL
180 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.065 | 2.16 | [6 empty] | 1 | 0.99778 | 0.99778
200 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | 2.4 |  | Konversi TEXT |  |  |  | NO | 555 | 524.0913 | 524.0913
220 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | 0.105 | 2.64 |  | 221.4 | 2.7 | Volt |  | NC | 50 | 62.273 | 62.273
230 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0 | 2.76 |  | ( | ± | )
240 | 0.44 | 0 | 0.38 | 0.19 | 2.88 |  | ( 221.4 ± 2.7 ) Volt
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
( uA ) | 2023 | 2022 | 2020
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
50 | 5 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.295
100 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59
200 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 0.55 | 1.18
500 | 9.3 | 0.9 | 3 | 1.05 | 2.95
1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9
Main-PE |  |  |  | Driff | U95
( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020
10 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17
20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383
50 | 0.3 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 | 0.8449
100 | 0.8 | 0.9 | 1e-06 | 0.45 | 1.6864
Resistance |  |  |  | Driff | U95
( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020
0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
0.5 | 0.008 | 0.003 | 1e-06 | 0.0014995 | 0.005904
1 | -0.006 | 0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.012072
2 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.024096
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [12 empty] | 7
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2019 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2017 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2019 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2021 | - | 2016 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | - | - | 2016 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | - | - | 2016 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
7 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)