## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-02-04 | Belum ada NO NC | Menambahkan rumus NO NC
|  | Resistansi Pembumian Protektif dapat dilepas/tdk dapat dilepas | Resistansi Pembumian Protektif
|  | tidak terlink ke LHK > Tidak terdapat grounding di ruangan dan Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding | Sudah terlink
|  | Hasil pengukuran kinerja kecepatan putaran tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI | Hasil pengujian kinerja kecepatan putaran tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
|  | Hasil pengukuran kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI | Hasil pengujian kinerja waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
|  | Petugas pengujian | petugas kalibrasi
|  | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020 | Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
2 | 2021-02-16 | Perbaikab resistansi pembumian protektif 0.2 ohm dan 0.3 ohm | Sudah diperbaiki
3 | 4 Mei 2021 | Update sertifikat Tachometer & Stopwatch | Done | Arya
4 | 23 Juli 2021 | Update sertifikat Tachometer, Stopwatch, ESA, Thermohygro | Done | Arya
5 | 2021-07-28 | Perbaikan input sertifikat stopwatch | Done | Arya + Venna
10 | 15 Oktober 2021 | Penambahan kolom tanggal penerimaan alat | Done | Arya
|  | Penulisan tegangan beserta ktps | Done | Arya
|  | Update scoring keselamatan listrik & uji kinerja | Done | Arya
11 | 7 Januari 2022 | Perubahan drift menjadi 3 tahun | Done | Arya
12 | 14 Februari 2022 | Gelar Pa Huda | Done | Venna
13 | 23 Maret 2022 | Perubahan satuan presisi dari rpm jadi % | Done | Venna
14 | 13.7.2022 | Update Sertifikat | Done | Arya
15 | 31.8.2022 | list thermohygro belum terlink | Done | Venna
16 | 31.5.2023 | Rumus 2 AP di LHK dan penambahan keterangan rentang ukur di LK | Done | Arya
Rev 16 : 31.5.2023

## LK
Lembar Kerja Pengujian Rotator
Sertifikat / Surat Keterangan : 32 / ………. / ………. - ………. / E - ………..
Merek |  |  | :
Model/Tipe |  |  | :
No. Seri |  |  | :
Resolusi |  |  | : | ( Digital / Analog )
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  | :
Nama Ruang |  |  | :
I. | Kondisi Ruang
|  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  |  | oC
| 2. Kelembaban |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat |  |  |  | Score
| 1. Fisik |  | : Baik / Tidak baik |  | 5
| 2. Fungsi |  | : Baik / Tidak baik |  | 5
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Score
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | MΩ | > 2 | MΩ | 10
| 2 | Resistansi pembumian protektif (kabel dapat / tidak dapat dilepas)* | [5 empty] | Ω | ≤ 0.2 / 0.3 | Ω | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I / II | [5 empty] | µA | ≤ 500 / 100 | µA | 20
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | [5 empty] | Toleransi | Score
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Kecepatan Putaran (RPM) | [7 empty] | ± 10% | 8.75
| 2 | [9 empty] | 8.75
| 3 | [9 empty] | 8.75
| 4 | [9 empty] | 8.75
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | [5 empty] | Toleransi | Score
|  |  |  | I |  | II |  | III
| 5 | Waktu (s) | 600 | [6 empty] | ± 10% | 15
V. | Keterangan
VI. | Alat ukur yang digunakan
Digital Tachometer_Merek : Compact Instrument_Model : CT6/LSR/ERP_SN : 631339 / 631340 / 631341 / 632334
Digital Tachometer_Merek : Krisbow_Model : KW06-563_SN : 180812179 / 180812200 / 180812206
Stopwatch_Merek : Casio_Model : HS-3_SN : 611Q02R, HS-80TW_SN : 510Q06R / 605Q11R / 510Q061R
Stopwatch_Merek : EXTECH_Model : 365535_SN : 001380 / 001381 / 001382 / 001383 / 001384 / 001385
Stopwatch_Merek : EXTECH_Model : 365535_SN : 001386 / 001387 / 001445 / 001449 / 001452 / 005018
Electrical Safety Analyzer_Merek : FLUKE_Model : ESA 620_SN : 1834020 / 1837056
Electrical Safety Analyzer_Merek : FLUKE_Model : ESA 615_SN : 2853077 / 2853078 / 3148907 / 3148908 / 3699030 / 4669058 / 4670010
Thermohygrometer_Merek : KIMO_Model : KH-210-AO_SN : 14082463 / 15062872 / 15062873 / 15062874 / 15062875
Thermohygrometer_Merek : SEKONIC_Model : ST-50A_SN : HE 21-000669 / HE 21-000670
Thermohygrometer_Merek : Greisinger_Model : GFTB 200_SN : 34903046 / 34903051 / 34903053 / 34904091
Thermohygrometer_Merek : EXTECH_Model : SD700_SN : 100586 / 100605 / 100609 / 100611 / 100615 / 100616 / 100617 / 100618
VII. | Kesimpulan
LAIK / TIDAK LAIK
VIII. | Petugas Pengujian

## ID
Input Data Pengujian Rotator
[5 empty] | Nomor Sertifikat : 32 / |  |  | 1 / VIII - 22 / E - 090.126 DL
Merek |  |  | : | K
Model/Tipe |  |  | : | VRN-200
No. Seri |  |  | : | 1517450
Resolusi |  |  | : | ( Analog )
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 30 Agustus 2022
Tanggal Pengujian |  |  | : | 30 Agustus 2022
Tempat Pengujian |  |  | : | Laboratorium
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK 040-18
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir | Pembacaan Standar
| 1. Suhu |  | : | 23 | 23 | 23.1378 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 71 | 71 | 69.62 | %RH | [6 empty] | 90
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 226 |  | 222.1466 | Volt | [6 empty] | Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [12 empty] | Nomor Sertifikat : 32 /
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | OL | MΩ | 2 |  |  |  | G |  | µA | Toleransi
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | 1 | Ω | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 555 | µA | 500 |  |  |  | Kelas I | Input NC | 10 | 100
IV. | Pengujian Kinerja | [16 empty] | Verifikasi
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar (RPM) | [5 empty] | Pembacaan Standar | Presisi | Toleransi |  |  |  |  | Pembacaan standar | Pembacaan standar + Koreksi Sertifikat | Koreksi
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Kecepatan Putaran | 2 |  | 134 | 133 | 134 | 133 | 134 | 133 | 133.5789 | 0.41004 | 10 |  |  |  |  | 100 | 99.93 | -0.07 | 0.07
| 2 |  | 5 |  | 197 | 190 | 197 | 190 | 197 | 190 | 193.5788 | 1.9806 | [5 empty] | 150 | 149.92 | -0.08 | 0.053333
| 3 |  | 8 |  | 256 | 250 | 256 | 250 | 256 | 250 | 253.0787 | 1.2985
| 4 |  | HIGH |  | 296 | 299 | 296 | 299 | 296 | 299 | 297.5787 | 0.55218
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi
[5 empty] | I |  | II |  | III | [8 empty] | Pembacaan standar + koreksi sertifikat
| 5 | Waktu (s) | 600 |  | 611 |  | 611 |  | 611 |  | 611.0018 | 11.0018 | 10
11.004
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 631341
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001381
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Pengujian
Gusti Arya Dinata
IX. | Tanggal Pembuatan Laporan
31/8/2022
Choirul Huda
Donny Martha
Rangga Setya Hantoko
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Hamdan Syarif
Gusti Arya Dinata
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Venna Filosofia
Fatimah Novrianisa
Septia Khairunnisa
Dewi Nofitasari
Sholihatussa"diah
Siti Fathul Jannah
Taufik Priawan
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Alpian Hadi
Wardimanul Abrar
Ryan Rama Chaesar R.
Azhar Alamsyah
Vikki Akhsanudin N.
Muhammad Ihsan Ilyas
Yurdha Algifari

## PENYELIA
Hasil Pengujian Rotator
Nomor Sertifikat : 32 / 1 / VIII - 22 / E - 090.126 DL
Merek |  |  | : | K
Model/Tipe |  |  | : | VRN-200
No. Seri |  |  | : | 1517450
Resolusi |  |  | : | ( Analog )
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 30 Agustus 2022
Tanggal Pengujian |  |  | : | 30 Agustus 2022 | [10 empty] | ( Analog )
Tempat Pengujian |  |  | : | Laboratorium | [10 empty] | -
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium | [10 empty] | ( Digital ) | 2
Metode Kerja |  |  | : | MK 040-18 | [10 empty] | ( Analog ) | 10
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 23.1 ± 0.5 ) °C
| 2. Kelembaban |  | : | ( 69.6 ± 2.3 ) %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | ( 222.1 ± 2.7 ) Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [10 empty] | Score (%) |  |  | G |  | µA | Terkoreksi | Toleransi | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| 1. Fisik |  | : | Baik | [7 empty] | 5 | [7 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [7 empty] | 5 |  |  | Kelas I | Input NC | 10 | 16.9744 | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Score (%) | [7 empty] | Resistansi Pembumian Protektif
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | OL |  | 2 |  | 30 | 10 |  | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif | [5 empty] | 0.99374 |  | 0.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | G |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 532.7008 |  | 500 |  |  | 20 |  | 16.9744 | 100 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
[20 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Presisi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  | [ ¦C¦+¦U¦ ] (%) |  | Score (%) |  | KTPS (RPM) |  | Score Pengujian Kinerja
[5 empty] | (RPM) | (%) |  | (%)
| 1 | Kecepatan Putaran | 2 |  | 133.5789 | 0.41004 | 10 | 0.5617 |  | 0.86866 |  | 35 | 8.75 | 0.75031
| 2 |  | 5 |  | 193.5788 | 1.9806 |  | 2.0732 |  | 3.0964 |  |  | 8.75 | 4.0134
| 3 |  | 8 |  | 253.0787 | 1.2985 |  | 1.3585 |  | 1.8716 |  |  | 8.75 | 3.4381 |  | 50
| 4 |  | HIGH |  | 297.5787 | 0.55218 |  | 0.58061 |  | 0.76617 |  |  | 8.75 | 1.7278
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  | [ ¦C¦+¦U¦ ] (%) |  | Score (%)
|  |  | (s) |  | (s) | (s) |  | (%) | [5 empty] | KTPS (RPM)
| 5 | Waktu | 600 |  | 611.0018 | 11.0018 | 10 | 0.05 |  | 1.8836 |  | 15 |  | 0.3
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 631341
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001381
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Pengujian
Gusti Arya Dinata
| Nama |  |  |  |  | Tanggal |  | Paraf | Score Total
| Dibuat : Gusti Arya Dinata |  |  |  |  | 31/8/2022 |  |  | 90
Penyelia :
Baik
Tidak Baik
Nomor Sertifikat : 32 /
| Nomor Sertifikat : 32 / | [9 empty] | 1
| Nomor Surat Keterangan : 32 / M - | [9 empty] | 2
1
1
| 1 | Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| 2 | Alat yang diuji melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
: Dalam ambang batas yang diijinkan
: Melebihi ambang batas yang diijinkan
: Dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan
: Melebihi kesalahan maksimal yang diijinkan
Choirul Huda
Dany Firmanto
Donny Martha
Supriyanto
Rangga Setyo Hantoko
Dibuat :
: Choirul Huda
: Dany Firmanto
: Donny Martha
: Supriyanto
: Rangga Setyo Hantoko
: Choirul Huda
: Donny Martha
: Baik
: Tidak Baik
- Alat / Parameter yang diuji dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan LAIK PAKAI
- Alat / Parameter yang diuji Melebihi batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI

## LH
Hasil Pengujian Rotator
Nomor Sertifikat : 32 / 1 / VIII - 22 / E - 090.126 DL
Merek |  |  | : | K
Model/Tipe |  |  | : | VRN-200
No. Seri |  |  | : | 1517450
Resolusi |  |  | : | ( Analog )
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 30 Agustus 2022
Tanggal Pengujian |  |  | : | 30 Agustus 2022
Tempat Pengujian |  |  | : | Laboratorium | [8 empty] | ( 23.1 ± 0.5 ) °C
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium | [8 empty] | ( 69.6 ± 2.3 ) %RH
Metode Kerja |  |  | : | MK 040-18 | [8 empty] | ( 222.1 ± 2.7 ) Volt
I. | Kondisi Ruang | [11 empty] | Konversi TEXT |  |  | Konversi TEXT
| 1. Suhu |  | : | 23.1 | ± | 0.5 | °C | [5 empty] | 23.1 | 0.5 | °C | 222.1 | 2.7 | Volt
| 2. Kelembaban |  | : | 69.6 | ± | 2.3 | %RH | [5 empty] | 69.6 | 2.3 | %RH | ( | ± | )
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 222.1 | ± | 2.7 | Volt | [5 empty] | ( | ± | )
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi |  |  |  |  | OL |  |  | 2
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif |  |  |  |  | 0.99374 | Ω |  | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | 532.7008 | µA |  | 500
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Presisi |  | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
[5 empty] | (RPM) | (%) |  | (%) |  | (%)
| 1 | Kecepatan Putaran | 2 |  | 133.5789 | 0.41004 |  | ± | 10 | ± | 0.56 |  | 0.5617
| 2 |  | 5 |  | 193.5788 | 1.9806 |  |  |  | ± | 2.1 |  | 2.0732
| 3 |  | 8 |  | 253.0787 | 1.2985 |  |  |  | ± | 1.4 |  | 1.3585
| 4 |  | HIGH |  | 297.5787 | 0.55218 |  |  |  | ± | 0.58 |  | 0.58061
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi |  | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | (s) |  | (s) | (s) |  | (%) |  | (%)
| 5 | Waktu | 600 |  | 611.0018 | 11.0018 |  | ± | 10 | ± | 0.05 |  | 0.05
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 631341
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001381
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Pengujian
Gusti Arya Dinata
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
[14 empty] | Donny Martha | NIP 198103112010121001
[8 empty] | Choirul Huda, S.Tr. Kes | [5 empty] | Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT PENGUJIAN
Nomor : 32 / 1 / VIII - 22 / E - 090.126 DL
WF.016-18
Nama Alat : | Rotator |  | Nomor Order : |  | E - 090.126 DL
Merek |  | : | K
Model / Tipe |  | : | VRN-200
Nomor Seri |  | : | 1517450
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | Laboratorium
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 30 Agustus 2022
Tanggal Pengujian |  | : | 30 Agustus 2022
Penanggungjawab Pengujian |  | : | Gusti Arya Dinata
Lokasi Pengujian |  | : | Laboratorium
Hasil Pengujian |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK 040-18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-12-01
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 090.126 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | Input Data Pengujian Rotator
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Pengujian
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D21: PC-PK: CONTOH

## LAPORAN
Hasil Pengujian Rotator
Nomor Sertifikat : 32 / 1 / VIII - 22 / E - 090.126 DL
Merek |  |  | : | K
Model/Tipe |  |  | : | VRN-200
No. Seri |  |  | : | 1517450
Resolusi |  |  | : | ( Analog )
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 30 Agustus 2022
Tanggal Pengujian |  |  | : | 30 Agustus 2022
Tempat Pengujian |  |  | : | Laboratorium
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK 040-18
I. | Kondisi Ruang | [11 empty] | Konversi TEXT |  |  |  | Konversi TEXT
| 1. Suhu |  | : | ( 23.1 ± 0.5 ) °C | [8 empty] | 23.1 | 0.5 | °C |  | 222.1 | 2.7 | Volt
| 2. Kelembaban |  | : | ( 69.6 ± 2.3 ) %RH | [8 empty] | 69.6 | 2.3 | %RH |  | ( | ± | )
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | ( 222.1 ± 2.7 ) Volt | [8 empty] | ( | ± | )
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [11 empty] | 23.1 | ± | 0.5 | °C
| 1. Fisik |  | : | Baik | [8 empty] | 69.6 | ± | 2.3 | %RH
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [8 empty] | 222.1 | ± | 2.7 | Volt
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi |  |  |  |  | OL |  | 2
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif |  |  |  |  | 0.99374 | Ω | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | 532.7008 | µA | 500
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Presisi | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
[5 empty] | (RPM) | (%) | (%) |  | (%)
| 1 | Kecepatan Putaran | 2 |  | 133.5789 | 0.41004 | ± | 10 | ± | 0.56 |  | 0.5617
| 2 |  | 5 |  | 193.5788 | 1.9806 |  |  | ± | 2.1 |  | 2.0732
| 3 |  | 8 |  | 253.0787 | 1.2985 |  |  | ± | 1.4 |  | 1.3585
| 4 |  | HIGH |  | 297.5787 | 0.55218 |  |  | ± | 0.58 |  | 0.58061
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | (s) |  | (s) | (s) | (%) |  | (%)
| 5 | Waktu | 600 |  | 611.0018 | 11.0018 | ± | 10 | ± | 0.05 |  | 0.05
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 631341
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001381
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Pengujian
Gusti Arya Dinata
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
[14 empty] | Donny Martha | NIP 198103112010121001
[8 empty] | Choirul Huda, S.Tr. Kes | [5 empty] | Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman

## UB RPM (hidden)
UNCERTAINTY BUDGET | [13 empty] | Verifikasi
Kecepatan |  | 2 | RPM | [10 empty] | Kecepatan |  | 2 | RPM
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | RPM | normal | 0.54772 | 2.4495 | 5 | 0.22361 | 1 | 0.22361 | 0.05 | 0.0005 |  |  |  | 1. Repeatability | RPM | normal | 0.76 | 2.45 | 5 | 0.3102 | 1 | 0.3102 | 0.096227 | 0.0018519
[14 empty] | 2. Daya baca UUT | RPM | rect. | 0.5 | 1.73 | 50 | 0.28902 | 1 | 0.28902 | 0.083531 | 0.00013955
3. Drift standar | RPM | rect. | 0.039435 | 1.7321 | 50 | 0.022768 | 1 | 0.022768 | 0.00051837 | 5.3741e-09 |  |  |  | 3. Drift standar | RPM | rect. | 0 | 1.73 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.04005 | 2 | 50 | 0.020025 | 1 | 0.020025 | 0.000401 | 3.216e-09 |  |  |  | 4. Sertifikat Standar | RPM | normal | 1 | 2 | 50 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.00125
5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 |  |  |  | 5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 1 | 1.73 | 50 | 0.57803 | 1 | 0.57803 | 0.33412 | 0.0022328
Jumlah | [8 empty] | 0.13425 | 0.0006389 |  |  |  | Jumlah | [8 empty] | 0.42976 | 0.0032415
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.36641 |  |  |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.65556
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 28.2108 |  |  |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 56.9779
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0478 |  |  |  |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0025
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.75031 | RPM |  |  |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.3128 | RPM
[9 empty] | 0.5617 | % | CMC LAB = | 0.55 | %
Kecepatan |  | 5 | RPM | [10 empty] | Kecepatan |  | 5 | RPM
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | RPM | normal | 3.8341 | 2.4495 | 5 | 1.5652 | 1 | 1.5652 | 2.45 | 1.2005 |  |  |  | 1. Repeatability | RPM | normal | 1.11 | 2.45 | 5 | 0.45306 | 1 | 0.45306 | 0.20526 | 0.0084267
[14 empty] | 2. Daya baca UUT | RPM | rect. | 0.5 | 1.73 | 50 | 0.28902 | 1 | 0.28902 | 0.083531 | 0.00013955
3. Drift standar | RPM | rect. | 0.039395 | 1.7321 | 50 | 0.022745 | 1 | 0.022745 | 0.00051732 | 5.3525e-09 |  |  |  | 3. Drift standar | RPM | rect. | 0 | 1.73 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.05805 | 2 | 50 | 0.029025 | 1 | 0.029025 | 0.00084245 | 1.4194e-08 |  |  |  | 4. Sertifikat Standar | RPM | normal | 1 | 2 | 50 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.00125
5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 |  |  |  | 5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 1 | 1.73 | 50 | 0.57803 | 1 | 0.57803 | 0.33412 | 0.0022328
Jumlah | [8 empty] | 2.5347 | 1.2006 |  |  |  | Jumlah | [8 empty] | 0.5388 | 0.0098162
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 1.5921 |  |  |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.73403
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 5.351 |  |  |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 29.5735
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.5208 |  |  |  |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0435
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 4.0134 | RPM |  |  |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.5 | RPM
[9 empty] | 2.0732 | % | CMC LAB = | 0.55 | %
Komponen |  | 8 | RPM
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
1. Repeatability | RPM | normal | 3.2863 | 2.4495 | 5 | 1.3416 | 1 | 1.3416 | 1.8 | 0.648
3. Drift standar | RPM | rect. | 0.039356 | 1.7321 | 50 | 0.022722 | 1 | 0.022722 | 0.00051629 | 5.3312e-09
4. Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.0759 | 2 | 50 | 0.03795 | 1 | 0.03795 | 0.0014402 | 4.1484e-08
5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 1.8853 | 0.64814
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 1.3731
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 5.4839
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.504
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 3.4381 | RPM
[9 empty] | 1.3585 | % | CMC LAB = | 0.55 | %
Komponen |  | HIGH | RPM
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
1. Repeatability | RPM | normal | 1.6432 | 2.4495 | 5 | 0.67082 | 1 | 0.67082 | 0.45 | 0.0405
3. Drift standar | RPM | rect. | 0.039326 | 1.7321 | 50 | 0.022705 | 1 | 0.022705 | 0.00051552 | 5.3152e-09
4. Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.08925 | 2 | 50 | 0.044625 | 1 | 0.044625 | 0.0019914 | 7.9313e-08
5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.53584 | 0.040639
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.73201
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 7.0653
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.3603
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.7278 | RPM
[9 empty] | 0.58061 | % | CMC LAB = | 0.55 | %

## UB TIMER (hidden)
Waktu (s) |  | 600 | s | [10 empty] | Waktu (s) |  | 600 | s
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
1. Repeatability | s | normal | 0 | 2.4495 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
2. Daya baca UUT | s | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  |  |  | 1. Repeatability | s | normal | 0.07 | 2.4495 | 5 | 0.028577 | 1 | 0.028577 | 0.00081667 | 1.3339e-07
3. Drift standar | s | rect. | 0.015879 | 1.7321 | 50 | 0.0091676 | 1 | 0.0091676 | 8.4045e-05 | 1.4127e-10 |  |  |  | 2. Daya baca UUT | s | rect. | 0.05 | 1.73 | 50 | 0.028902 | 1 | 0.028902 | 0.00083531 | 1.3955e-08
4. Sertifikat Standar | s | normal | 0.11553 | 2 | 50 | 0.057767 | 1 | 0.057767 | 0.003337 | 2.2271e-07 |  |  |  | 3. Drift standar | s | rect. | 0.01 | 1.73 | 50 | 0.0057803 | 1 | 0.0057803 | 3.3412e-05 | 2.2328e-11
5. Daya baca alat standar | s | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 |  |  |  | 4. Sertifikat Standar | s | normal | 0.12 | 2 | 50 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.0036 | 2.592e-07
Jumlah | [8 empty] | 0.0042627 | 2.3674e-07 |  |  |  | 4. Sertifikat Standar | s | rect. | 0.005 | 1.73 | 50 | 0.0028902 | 1 | 0.0028902 | 8.3531e-06 | 1.3955e-12
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.065289 |  |  |  |  | Jumlah | [8 empty] | 0.0052854 | 4.0657e-07
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 76.7529 |  |  |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.072701
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9914 |  |  |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 68.7105
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.13002 | s |  |  |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9951
[9 empty] | 0.021669 | % | CMC LAB = | 0.05 | % | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.14505 | s

## DB SUHU (hidden)
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 |  | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 |  | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 |  | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 |  | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.25 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 |  | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 |  | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 |  | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 3.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 3 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  | 4 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  | 5 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  | 6 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  | 7 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  | 2 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  | 6 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  | 7 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 |  | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 |  | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 |  | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 |  | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 |  | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 |  | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 |  | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 |  | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 |  | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1 | 35 | -10.5 | -7.7 | -9.6 | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.15 |  | 2 | 40 | -9.6 | -7.2 | -8 | 1.2 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -8.8 | -6.2 | -6.2 | 1.3 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  | 4 | 60 | -8 | -5.2 | -4.2 | 1.9 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  | 5 | 70 | -7.1 | -4.1 | -2.1 | 2.5 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.03 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  | 6 | 80 | -6.3 | -3 | 0.2 | 3.25 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 7 | 90 | -5.4 | -1.8 | 2.7 | 4.05 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 |  | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 |  | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 |  | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 |  | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 |  | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 |  | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 |  | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 |  | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 |  | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 |  | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 |  | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 |  | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 |  | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 |  | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 |  | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 |  | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.7 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  | 1 | 960 | 0.7 | - | - | 0 |  | hPa | 2
| 2 | 20 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | 2 | 40 | -2 | -1.9 | 1.2 | 1.6 |  | 2 | 970 | 0.6 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -2.1 | -1.9 | 0.8 | 1.45 |  | 3 | 980 | 0.5 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | 1e-06 | -0.6 | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.2 | -2.1 | 0.7 | 1.45 |  | 4 | 990 | 0.5 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.4 | 1e-06 | -1.1 | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.1 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  | 5 | 1000 | 0.4 | -3.9 | -0.4 | 2.15
| 6 | 37 | -0.4 | 1e-06 | -1.4 | 0.7 |  | 6 | 80 | -1.9 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  | 6 | 1005 | - | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 7 | 40 | -0.5 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  | 7 | 90 | -1.6 | -3 | 1.8 | 2.4 |  | 7 | 1020 | 0.3 | -3.8 | 1e-06 | 2.05
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 |  | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 |  | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 |  | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 |  | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 |  | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 |  | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 |  | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 |  | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 |  | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 |  | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 |  | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - |  | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - |  | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 |  | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 |  | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 |  | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 |  | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 |  | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 |  | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 |  | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 |  | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 |  | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 |  | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 |  | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 |  | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 |  | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 |  | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 |  | 2 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 |  | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - |  | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - |  | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  | 2 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | 0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0 |  | 7 | 90 | -1 | -3.2 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | 0 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0 |  | 4 | 990 | 3.9 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0 |  | 7 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.7 | 1e-06 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4.5 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.6
| 2 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4.5 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 4.3 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 4.2 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.9 | 1e-06 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.1 |  | 0 |  | 1 | 35 | -2.5 | -1.6 |  | 0.45 |  | 1 | 960 | 4.6 | - |  | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -2.3 | -1.4 |  | 0.45 |  | 2 | 970 | 4.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.5 | 0.2 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -2 | -1.4 |  | 0.3 |  | 3 | 980 | 4.5 | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.2 |  | 0.2 |  | 4 | 60 | -1.9 | -1.5 |  | 0.2 |  | 4 | 990 | 4.4 | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.6 | 0.1 |  | 0.25 |  | 5 | 70 | -2.1 | -1.8 |  | 0.15 |  | 5 | 1000 | 4.3 | -0.4 |  | 2.35
| 6 | 37 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 6 | 80 | -2.5 | -2.3 |  | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | -0.4 |  | 0
| 7 | 40 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 |  | 7 | 90 | -3.1 | -3 |  | 0.05 |  | 7 | 1010 | 4.3 | 1e-06 |  | 2.15
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.2 | 0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -2.7 | 0.1 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.4 | 0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.4 | 0.2 |  | 1.3 |  | 2 | 970 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6
| 3 | 25 | 0.5 | 0 |  | 0.25 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.2 |  | 1.05 |  | 3 | 980 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6
| 4 | 30 | 0.6 | -0.2 |  | 0.4 |  | 4 | 60 | -1.7 | 0 |  | 0.85 |  | 4 | 990 | 4.6 | -0.6 |  | 2.6
| 5 | 35 | 0.7 | -0.5 |  | 0.6 |  | 5 | 70 | -1.8 | -0.3 |  | 0.75 |  | 5 | 1000 | 4.5 | -0.6 |  | 2.55
| 6 | 37 | 0.7 | -0.6 |  | 0.65 |  | 6 | 80 | -2.2 | -0.8 |  | 0.7 |  | 6 | 1005 | - | -0.6 |  | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.8 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -2.9 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 1020 | 4.5 | 1e-06 |  | 2.25
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 |  | 1 | 35 | -3.2 | -0.4 |  | 1.4 |  | 1 | 960 | 4.6 | - |  | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -2.9 | -0.2 |  | 1.35 |  | 2 | 970 | 4.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.2 | -0.2 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -2.4 | -0.2 |  | 1.1 |  | 3 | 980 | 4.5 | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.3 | -0.2 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -2.1 | -0.2 |  | 0.95 |  | 4 | 990 | 4.5 | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 5 | 70 | -2.2 | -0.3 |  | 0.95 |  | 5 | 1000 | 4.4 | -0.8 |  | 2.6
| 6 | 37 | 0.4 | -0.3 |  | 0.35 |  | 6 | 80 | -2.4 | -0.5 |  | 0.95 |  | 6 | 1005 | - | -0.7 |  | 0
| 7 | 40 | 0.5 | -0.4 |  | 0.45 |  | 7 | 90 | -3 | -0.8 |  | 1.1 |  | 7 | 1010 | 4.4 | 1e-06 |  | 2.2
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - |  | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - |  | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - |  | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2017 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 0 | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 2 | 0.5
| 2 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -12.6 | -6.9 | -1.6 | 5.5 |  |  | 2 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.2 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 3 | 35 | -11.5 | -7.3 | -5.7 | 2.9 |  |  | 3 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 0 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 5 | 0.5
| 5 | 15 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -10.5 | -7.7 | -9.6 | 1.4 |  |  | 5 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 7 | 0.5
| 7 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.7 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  |  | 7 | 960 | 0.7 | - | - | 0 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 0 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | 0 | 0 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0 |  |  | 13 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0 |  |  | 13 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 960 | 4.5 | 0.9 | - | 0 |  | 16 | 0.5
| 16 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 16 | 35 | -2.5 | -1.6 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 960 | 4.6 | - | 0 | 0 |  | 17 | 0.8
| 17 | 15 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 17 | 35 | -2.7 | 0.1 | 0 | 1.4 |  |  | 17 | 960 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6 |  | 18 | 0.6
| 18 | 15 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 35 | -3.2 | -0.4 | 0 | 1.4 |  |  | 18 | 960 | 4.6 | - | 0 | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 750 | - | - | 0 | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | 0 | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -10.3 | -6.2 | -1.6 | 4.35 |  |  | 2 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0.2 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -9.7 | -5.9 | -5.3 | 2.2 |  |  | 3 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 0 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.15 |  |  | 5 | 40 | -9.6 | -7.2 | -8 | 1.2 |  |  | 5 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 3 | 2.4
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 0 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -2 | -1.9 | 1.2 | 1.6 |  |  | 7 | 970 | 0.6 | - | - | 0 |  | 5 | 2.3
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 7 | 2.3
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 0 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | 0 | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 970 | 4 | 1 | - | 0 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 970 | 4 | 1 | - | 0 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 970 | 4.5 | 1 | - | 0 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 40 | -2.3 | -1.4 | 0 | 0.45 |  |  | 16 | 970 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 17 | 40 | -2.4 | 0.2 | 0 | 1.3 |  |  | 17 | 970 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6 |  | 15 | 2.6
| 18 | 20 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 18 | 40 | -2.9 | -0.2 | 0 | 1.35 |  |  | 18 | 970 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | 16 | 2.3
| 19 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | 17 | 2.3
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 18 | 2.3
[24 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0 | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -8 | -5.3 | -1.5 | 3.25 |  |  | 2 | 850 | - | - | 0 | 0
| 3 | 25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -7.9 | -4.5 | -4.9 | 1.7 |  |  | 3 | 850 | - | - | 0 | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 0 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -8.8 | -6.2 | -6.2 | 1.3 |  |  | 5 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 0 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | -0.1 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -2.1 | -1.9 | 0.8 | 1.45 |  |  | 7 | 980 | 0.5 | - | - | 0 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0 | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 0 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 7 | 2
| 13 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 980 | 4.3 | 1 | - | 0 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 50 | -2 | -1.4 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 980 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 17 | 50 | -1.9 | 0.2 | 0 | 1.05 |  |  | 17 | 980 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 18 | 50 | -2.4 | -0.2 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 980 | 4.5 | - | 0 | 0 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | 0 | 0 |  | 14 | 2.4
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 15 | 2.6
[24 empty] | 16 | 2.2
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0 | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -5.7 | -4 | -1.3 | 2.2 |  |  | 2 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 18 | 2.1
| 3 | 30 | 0.3 | 1e-06 | -0.3 | 0.3 |  |  | 3 | 60 | -6.2 | -3.2 | -4.3 | 1.5 |  |  | 3 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 0 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -8 | -5.2 | -4.2 | 1.9 |  |  | 5 | 900 | - | - | 0 | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 0 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1
| 7 | 30 | -0.2 | 1e-06 | -0.6 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.2 | -2.1 | 0.7 | 1.45 |  |  | 7 | 990 | 0.5 | - | - | 0
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | 0 | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | 0 | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 0 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 0 | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 0 | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | 0 | 0
| 13 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0 |  |  | 13 | 990 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 14 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 990 | 3.9 | 1.1 | - | 0
| 15 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 990 | 4.2 | 1.1 | - | 0
| 16 | 30 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 60 | -1.9 | -1.5 | 0 | 0.2 |  |  | 16 | 990 | 4.4 | - | 0 | 0
| 17 | 30 | 0.6 | -0.2 | 0 | 0.4 |  |  | 17 | 60 | -1.7 | 0 | 0 | 0.85 |  |  | 17 | 990 | 4.6 | -0.6 | 0 | 2.6
| 18 | 30 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.25 |  |  | 18 | 60 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 990 | 4.5 | - | 0 | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | 0 | 0
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 900 | - | - | 0 | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.25 |  | 5 | 1 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 2 | 35 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  |  | 2 | 70 | -3.4 | -2.4 | -1.1 | 1.15 |  |  | 2 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 3 | 35 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 3 | 70 | -4.4 | -2 | -3.6 | 1.2 |  |  | 3 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 0 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 5 | 35 | 0.4 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -7.1 | -4.1 | -2.1 | 2.5 |  |  | 5 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 0 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 0 | 0.6
| 7 | 35 | -0.4 | 1e-06 | -1.1 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.1 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | 0.4 | -3.9 | -0.4 | 2.15
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | 0 | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 0 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 0 | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 0 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | 0 | 0
| 13 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0 |  |  | 13 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 0
| 14 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 15 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 0
| 16 | 35 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.25 |  |  | 16 | 70 | -2.1 | -1.8 | 0 | 0.15 |  |  | 16 | 1000 | 4.3 | -0.4 | 0 | 2.35
| 17 | 35 | 0.7 | -0.5 | 0 | 0.6 |  |  | 17 | 70 | -1.8 | -0.3 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1000 | 4.5 | -0.6 | 0 | 2.55
| 18 | 35 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 70 | -2.2 | -0.3 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1000 | 4.4 | -0.8 | 0 | 2.6
| 19 | 35 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | 0 | 0
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1000 | - | - | 0 | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | 0 | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 2 | 37 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 80 | -1.1 | -0.5 | -0.7 | 0.3 |  |  | 2 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 3 | 37 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.45 |  |  | 3 | 80 | -2.7 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 0 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 5 | 37 | 0.03 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -6.3 | -3 | 0.2 | 3.25 |  |  | 5 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 0 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 0 | 0.6
| 7 | 37 | -0.4 | 1e-06 | -1.4 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -1.9 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | - | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | 0 | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 0 | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 0 | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 0 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 0 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | 0 | 0
| 13 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0 |  |  | 13 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 0
| 14 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 0 |  |  | 14 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 15 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0 |  |  | 15 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 0
| 16 | 37 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 80 | -2.5 | -2.3 | 0 | 0.1 |  |  | 16 | 1005 | - | -0.4 | 0 | 0
| 17 | 37 | 0.7 | -0.6 | 0 | 0.65 |  |  | 17 | 80 | -2.2 | -0.8 | 0 | 0.7 |  |  | 17 | 1005 | - | -0.6 | 0 | 0
| 18 | 37 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 18 | 80 | -2.4 | -0.5 | 0 | 0.95 |  |  | 18 | 1005 | - | -0.7 | 0 | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | 0 | 0
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1005 | - | - | 0 | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | 0 | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 2 | 40 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.45 |  |  | 2 | 90 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 3 | 40 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 0.5 |  |  | 3 | 90 | -0.9 | 0.3 | -2 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 0 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 5 | 40 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -5.4 | -1.8 | 2.7 | 4.05 |  |  | 5 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 0 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 0 | 0.45
| 7 | 40 | -0.5 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -1.6 | -3 | 1.8 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | 0.3 | -3.8 | 1e-06 | 2.05
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | 0 | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | 0 | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 13 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -1 | -3.2 | - | 0 |  |  | 13 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 0
| 14 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1010 | 3.7 | 1e-06 | - | 0
| 15 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0 |  |  | 15 | 1010 | 3.9 | 1e-06 | - | 0
| 16 | 40 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 16 | 90 | -3.1 | -3 | 0 | 0.05 |  |  | 16 | 1010 | 4.3 | 1e-06 | 0 | 2.15
| 17 | 40 | 0.7 | -0.8 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 90 | -2.9 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 17 | 1020 | 4.5 | 1e-06 | 0 | 2.25
| 18 | 40 | 0.5 | -0.4 | 0 | 0.45 |  |  | 18 | 90 | -3 | -0.8 | 0 | 1.1 |  |  | 18 | 1010 | 4.4 | 1e-06 | 0 | 2.2
| 19 | 40 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | 0 | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1020 | - | - | 0 | 0
13 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 |  |  |  |  | 13 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 |  |  |  |  | 13 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 |  |  |  |  | 13 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa | 2022 | 2020 | -
15 | 0.5 | -0.7 | - | 0 |  | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0 |  | 960 | 4 | 0.9 | - | 0
20 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  | 40 | -2 | -1.3 | - | 0 |  | 970 | 4 | 1 | - | 0 |  | Suhu | 23 | 23.1378 | 0 | 0.5
25 | 0.1 | -0.2 | - | 0 |  | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0 |  | 980 | 3.9 | 1 | - | 0 |  | %RH | 71 | 69.62 | 0 | 2.3
30 | -0.4 | -0.3 | - | 0 |  | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0 |  | 990 | 3.8 | 1.1 | - | 0 |  | hPa | 1000 | 1003.6626 | - | 2.4
35 | -0.2 | 0.3 | - | 0 |  | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0 |  | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 0
37 | -0.2 | 0.4 | - | 0 |  | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0 |  | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 0 |  | HASIL | ( 23.1 ± 0.5 ) °C
40 | -0.2 | 0.5 | - | 0 |  | 90 | -1 | -3.2 | - | 0 |  | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 0 |  |  | ( 69.6 ± 2.3 ) %RH
( 1003.7 ± 2.4 ) hPa
[18 empty] | KOREKSI SUHU | KOREKSI KELEMBABAN | KOREKSI TEKANAN
[18 empty] | 0.13785 | -1.38 | 3.6626
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 2016 | 1 |  | 23.1 | 0.5 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 2 |  | 69.6 | 2.3 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 3 |  | 1003.7 | 2.4 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2017 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 2016 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2018 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 2016 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 2016 | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 2016 | 11
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 12
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 13
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 14
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2022 | 2020 | - | 15
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 16
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 17
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2016 | 18
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | 2016 | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 2016 | 20
13

## DB ESA (hidden)
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2018
| 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 1.8 |  | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 |  | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8
| 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.12 | 2.4 |  | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.04 | 2.64 |  | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.025 | 2.76 |  | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  | 250 | -0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295 |  | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.295 |  | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59 |  | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.135 | 0.59 |  | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18 |  | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 1.7 | 1.18 |  | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95 |  | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 0.6 | 2.95 |  | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9 |  | 1000 | -0.067 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9 |  | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2018
| 10 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.17 |  | 10 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085
| 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.3383 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 0.8449 |  | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8466 |  | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34
| 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.6932 |  | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 1.6966 |  | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2019 | 2017 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 2.4e-05 |  | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 |  | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.001188 |  | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.00114 |  | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.011952 |  | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.005 | 0.011304 |  | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.023856 |  | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.022644 |  | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( V ) | 2023 | 2022 | 2019
| 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 |  | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 |  | 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8
| 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.035 | 2.16 |  | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  | 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16
| 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.36 | 2.4 |  | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  | 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4
| 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 2.64 |  | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  | 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64
| 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  | 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76
| 250 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | 240 | -0.31 | 1e-06 | 1e-06 | 0.155 | 2.88 |  | 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( uA ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 50 | 2.3 | -0.3 | -0.29 | 0.005 | 0.295 |  | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295 |  | 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295
| 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 0.025 | 0.59 |  | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59 |  | 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59
| 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 0.25 | 1.18 |  | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18 |  | 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 2.95 |  | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95 |  | 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 2.55 | 2.95
| 1000 | -1 | 2 | 2 | 0 | 5.9 |  | 1000 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.9 |  | 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2019
| 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.3383 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3383 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3383
| 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.8432 |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.8449 |  | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8483
| 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.6864 |  | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.6932 |  | 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.666
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2019
| 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 |  | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 |  | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 0.1 | 0 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.001272 |  | 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0005 | 0.0012
| 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012024 |  | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012024 |  | 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012072
| 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024072 |  | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024048 |  | 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024084
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4669058) | [5 empty] | I | ESA 615 (4670010)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | 2016
| 150 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.075 | 1.8 |  | 150 | -0.17 | -0.24 |  | 0.035 | 1.8 |  | 150 | -0.08 | -0.17 |  | 0.045 | 1.8
| 180 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.065 | 2.16 |  | 180 | -0.39 | -0.14 |  | 0.125 | 2.16 |  | 180 | -0.2 | -0.22 |  | 0.01 | 2.16
| 200 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | 2.4 |  | 200 | -0.23 | -0.33 |  | 0.05 | 2.4 |  | 200 | -0.25 | -0.33 |  | 0.04 | 2.4
| 220 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | 0.105 | 2.64 |  | 220 | -0.16 | -0.45 |  | 0.145 | 2.64 |  | 220 | -0.29 | -0.39 |  | 0.05 | 2.64
| 230 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0 | 2.76 |  | 230 | -0.15 | -0.54 |  | 0.195 | 2.76 |  | 230 | -0.34 | -0.39 |  | 0.025 | 2.76
| 240 | 0.44 | 0 | 0.38 | 0.19 | 2.88 |  | 250 | 1e-06 | -0.49 |  | 0.245 | 3 |  | 250 | 0 | -0.39 |  | 0.195 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | 2016
| 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07 | 0.12
| 50 | 5 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.295 |  | 20 | 6.6 | 0.9 |  | 2.85 | 0.118 |  | 20 | 4.9 | 0.8 |  | 2.05 | 0.118
| 100 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  | 50 | 5 | 2.1 |  | 1.45 | 0.295 |  | 50 | 9.2 | 1.7 |  | 3.75 | 0.295
| 200 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 0.55 | 1.18 |  | 200 | -8.2 | 3.7 |  | 5.95 | 1.18 |  | 200 | -0.2 | 3.4 |  | 1.8 | 1.18
| 500 | 9.3 | 0.9 | 3 | 1.05 | 2.95 |  | 500 | -31.8 | 8.3 |  | 20.05 | 2.95 |  | 500 | -25.1 | 7.2 |  | 16.15 | 2.95
| 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9 |  | 1000 | -74 | 1e-06 |  | 37 | 5.9 |  | 1000 | -0.066 | 1e-06 |  | 0.033001 | 2.99
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2016
| 10 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.17 |  | 10 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07 | 0
| 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.34 |  | 20 | 0 | 1e-06 |  | 5e-07 | 0
| 50 | 0.3 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 | 0.8449 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 | 0
| 100 | 0.8 | 0.9 | 1e-06 | 0.45 | 1.6864 |  | 100 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 1e-06 |  | 0.3 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2023 | 2022 | 2020 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2016
| 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012 |  | 0.1 | -0.001 | -0.001 |  | 0 | 0.0012 |  | 0.001 | 0 | -0.001 |  | 0.0005 | 1.2e-05
| 0.5 | 0.008 | 0.003 | 1e-06 | 0.0014995 | 0.005904 |  | 0.5 | 0.004 | -0.003 |  | 0.0035 | 0.006 |  | 0.102 | 0.001 | -0.002 |  | 0.0015 | 0.001224
| 1 | -0.006 | 0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.012072 |  | 1 | 0.005 | 0.001 |  | 0.002 | 0.012 |  | 0.5 | 0.004 | 1e-06 |  | 0.0019995 | 0.006
| 2 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.024096 |  | 2 | 0.005 | -0.001 |  | 0.003 | 0.024 |  | 1 | 0 | -0.001 |  | 0.0005 | 0.012
J | 10 | [5 empty] | K | 11 | [5 empty] | L | 12
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016
| 150 | -0.05 | - |  | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 180 | -0.04 | - |  | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | -0.67 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 220 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 230 | -0.11 | - |  | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 250 | -0.11 | - |  | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016
| 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 500 | 1.5 | - |  | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1000 | 2 | - |  | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016
| 10 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 20 | 0.1 | - |  | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 1.4 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016
| 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 0.1 | -0.002 | - |  | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1 | -0.008 | - |  | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 2 | -0.007 | - |  | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [8 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 0.225 | 1.8 |  | I | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 2 | 150 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 3 | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8 |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 4 | 150 | 0.08 | -0.05 | 0.11 | 0.08 | 1.8 |  |  | 4 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 5 | 150 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.115 | 1.8 |  |  | 5 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 6 | 150 | 0.14 | 0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.8 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 7 | 150 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.075 | 1.8 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
| 8 | 150 | -0.17 | -0.24 | 0 | 0.035 | 1.8 |  |  | 8 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 9 | 150 | -0.08 | -0.17 | 0 | 0.045 | 1.8 |  |  | 9 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.12
| 10 | 150 | -0.05 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 180 | -0.1 | 0.1 | -0.03 | 0.1 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | 4 | 0.1 | -0.06 | 2.03 | 0.295
| 2 | 180 | 0.1 | 0.12 | -0.06 | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | 1 | -0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.295
| 3 | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 4 | 180 | 0.11 | -0.04 | 0.03 | 0.035 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | 2.3 | -0.3 | -0.29 | 0.005 | 0.295
| 5 | 180 | -0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 4.1 | 0.3 | -0.33 | 2.215 | 0.295
| 6 | 180 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.14 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 4.5 | 19.1 | 0.02 | 9.54 | 0.295
| 7 | 180 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 0.065 | 2.16 |  |  | 7 | 50 | 5 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.295
| 8 | 180 | -0.39 | -0.14 | 0 | 0.125 | 2.16 |  |  | 8 | 20 | 6.6 | 0.9 | 0 | 2.85 | 0.118
| 9 | 180 | -0.2 | -0.22 | 0 | 0.01 | 2.16 |  |  | 9 | 20 | 4.9 | 0.8 | 0 | 2.05 | 0.118
| 10 | 180 | -0.04 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 50 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 200 | -0.17 | -0.04 | -0.16 | 0.065 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | 3.6 | 0.2 | -0.06 | 1.83 | 0.59
| 2 | 200 | 0.09 | 0.06 | -0.18 | 0.12 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | -0.9 | -0.07 | 2.2 | 1.135 | 0.59
| 3 | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 4 | 200 | 0.11 | -0.67 | 0.05 | 0.36 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | 4.1 | -0.4 | -0.35 | 0.025 | 0.59
| 5 | 200 | -0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.15 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | 5 | -0.1 | -0.42 | 2.71 | 0.59
| 6 | 200 | 0.08 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 6.2 | 18.4 | 0.22 | 9.09 | 0.59
| 7 | 200 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.09 | 2.4 |  |  | 7 | 100 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59
| 8 | 200 | -0.23 | -0.33 | 0 | 0.05 | 2.4 |  |  | 8 | 50 | 5 | 2.1 | 0 | 1.45 | 0.295
| 9 | 200 | -0.25 | -0.33 | 0 | 0.04 | 2.4 |  |  | 9 | 50 | 9.2 | 1.7 | 0 | 3.75 | 0.295
| 10 | 200 | -0.67 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 100 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 220 | -0.27 | -0.28 | -0.18 | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 2.2 | 0.4 | 1e-06 | 1.1 | 1.18
| 2 | 220 | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.04 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | -6.4 | -0.1 | 3.3 | 1.7 | 1.18
| 3 | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 4 | 220 | 0.13 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 5 | 0.3 | 0.8 | 0.25 | 1.18
| 5 | 220 | -0.17 | 0.56 | 0.38 | 0.365 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 1.18
| 6 | 220 | 0.06 | 0.07 | -0.13 | 0.1 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 9.4 | 14.4 | 0.8 | 6.8 | 1.18
| 7 | 220 | 0.32 | 0.58 | 0.37 | 0.105 | 2.64 |  |  | 7 | 200 | 8.6 | 1.5 | 0.4 | 0.55 | 1.18
| 8 | 220 | -0.16 | -0.45 | 0 | 0.145 | 2.64 |  |  | 8 | 200 | -8.2 | 3.7 | 0 | 5.95 | 1.18
| 9 | 220 | -0.29 | -0.39 | 0 | 0.05 | 2.64 |  |  | 9 | 200 | -0.2 | 3.4 | 0 | 1.8 | 1.18
| 10 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 200 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
V | 1 | 230 | 0.64 | -0.2 | -0.26 | 0.45 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | -2 | 3.8 | -0.9 | 2.9 | 2.95
| 2 | 230 | 1.08 | 1e-06 | 0.05 | 0.025 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | -21.7 | 0.8 | 2 | 0.6 | 2.95
| 3 | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 4 | 230 | 0.11 | -0.11 | 1.11 | 0.61 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 2.95
| 5 | 230 | -0.14 | 0.73 | -0.16 | 0.445 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 2.95
| 6 | 230 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.115 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 10.8 | 6.2 | 1.1 | 2.55 | 2.95
| 7 | 230 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0 | 2.76 |  |  | 7 | 500 | 9.3 | 0.9 | 3 | 1.05 | 2.95
| 8 | 230 | -0.15 | -0.54 | 0 | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | -31.8 | 8.3 | 0 | 20.05 | 2.95
| 9 | 230 | -0.34 | -0.39 | 0 | 0.025 | 2.76 |  |  | 9 | 500 | -25.1 | 7.2 | 0 | 16.15 | 2.95
| 10 | 230 | -0.11 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 500 | 1.5 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
VI | 1 | 250 | -0.36 | -0.32 | 1e-06 | 0.18 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | -26 | 1e-06 | 1e-06 | 13 | 5.9
| 2 | 250 | -0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.76 |  |  | 2 | 1000 | -0.067 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9
| 3 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 3 | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| 4 | 250 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 4 | 1000 | -1 | 2 | 2 | 0 | 5.9
| 5 | 240 | -0.31 | 1e-06 | 1e-06 | 0.155 | 2.88 |  |  | 5 | 1000 | -88 | 1e-06 | 1e-06 | 44 | 5.9
| 6 | 250 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  | 6 | 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9
| 7 | 240 | 0.44 | 0 | 0.38 | 0.19 | 2.88 |  |  | 7 | 1000 | -88 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 5.9
| 8 | 250 | 1e-06 | -0.49 | 0 | 0.245 | 3 |  |  | 8 | 1000 | -74 | 1e-06 | 0 | 37 | 5.9
| 9 | 250 | 0 | -0.39 | 0 | 0.195 | 3 |  |  | 9 | 1000 | -0.066 | 1e-06 | 0 | 0.033001 | 2.99
| 10 | 250 | -0.11 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1000 | 2 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [8 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.17 |  | I | 1 | 0 | -0.002 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0010005 | 2.4e-05
| 2 | 10 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 |  |  | 2 | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 3 | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085 |  |  | 3 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 4 | 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 4 | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 5 | 10 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.17 |  |  | 5 | 0.01 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 6 | 10 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.17 |  |  | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 7 | 10 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.17 |  |  | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.00012
| 8 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | 8 | 0.1 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0.0012
| 9 | 10 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0 |  |  | 9 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0.0005 | 1.2e-05
| 10 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  | II | 1 | 0.1 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.001188
| 2 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.3383 |  |  | 2 | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.0005 | 0.00114
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 3 | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 4 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.3383 |  |  | 4 | 0.1 | 0 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.0012
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3383 |  |  | 5 | 0.1 | -0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.0055 | 0.001272
| 6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3383 |  |  | 6 | 0.1 | 0 | -0.003 | -0.002 | 0.0005 | 0.0012
| 7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.3383 |  |  | 7 | 0.5 | 0.008 | 0.003 | 1e-06 | 0.0014995 | 0.005904
| 8 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 8 | 0.5 | 0.004 | -0.003 | 0 | 0.0035 | 0.006
| 9 | 20 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0 |  |  | 9 | 0.102 | 0.001 | -0.002 | 0 | 0.0015 | 0.001224
| 10 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0.1 | -0.002 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 50 | 0.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15 | 0.8449 |  | III | 1 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.011952
| 2 | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8466 |  |  | 2 | 1 | 0.058 | 0.045 | 0.055 | 0.005 | 0.011304
| 3 | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34 |  |  | 3 | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 4 | 50 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.8432 |  |  | 4 | 1 | -0.002 | -0.008 | -0.001 | 0.0035 | 0.012024
| 5 | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.8449 |  |  | 5 | 1 | -0.002 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | 0.012024
| 6 | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8483 |  |  | 6 | 1 | -0.006 | -0.007 | -0.001 | 0.003 | 0.012072
| 7 | 50 | 0.3 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 | 0.8449 |  |  | 7 | 1 | -0.006 | 0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.012072
| 8 | 50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.85 |  |  | 8 | 1 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.012
| 9 | 50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 9 | 0.5 | 0.004 | 1e-06 | 0 | 0.0019995 | 0.006
| 10 | 50 | 0.4 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1 | -0.008 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 100 | 0.4 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 1.6932 |  | IV | 1 | 2 | 0.012 | 0.007 | 1e-06 | 0.0059995 | 0.023856
| 2 | 100 | 0.2 | 0.3 | 1e-06 | 0.15 | 1.6966 |  |  | 2 | 2 | 0.113 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.022644
| 3 | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85 |  |  | 3 | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
| 4 | 100 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.6864 |  |  | 4 | 2 | -0.006 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024072
| 5 | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.55 | 1.6932 |  |  | 5 | 2 | -0.004 | 0.113 | 1e-06 | 0.0585 | 0.024048
| 6 | 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.666 |  |  | 6 | 2 | -0.007 | -0.007 | 1e-06 | 0.0035005 | 0.024084
| 7 | 100 | 0.8 | 0.9 | 1e-06 | 0.45 | 1.6864 |  |  | 7 | 2 | -0.008 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.024096
| 8 | 100 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | 0.005 | -0.001 | 0 | 0.003 | 0.024
| 9 | 100 | 0.6 | 1e-06 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 9 | 1 | 0 | -0.001 | 0 | 0.0005 | 0.012
| 10 | 100 | 1.4 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 2 | -0.007 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
3 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [5 empty] | Koreksi Tegangan Jala jala | Koreksi Resistansi Isolasi | Koreksi Resistansi Pembumian | Koreksi Arus Bocor (NO) |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | -3.8534 | - | -0.0062571 | -22.2992
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
( V ) | 2022 | 2021 | 2018 |  |  |  | Koreksi Arus bocor (NC) | U95 Jala-jala |  |  |  | 226 | 222.1466 | 222.1466
150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8 |  | 6.9744 | 2.6658 |  |  |  | OL | - | OL
180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 | [6 empty] | 1 | 0.99374 | 0.99374
200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  | Konversi TEXT |  |  |  | NO | 555 | 532.7008 | 532.7008
220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  | 222.1 | 2.7 | Volt |  | NC | 10 | 16.9744 | 16.9744
230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76 |  | ( | ± | )
250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | ( 222.1 ± 2.7 ) Volt
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
( uA ) | 2022 | 2021 | 2018
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
Main-PE |  |  |  | Driff | U95
( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2018
5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34
50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85
Resistance |  |  |  | Driff | U95
( Ω ) | 2022 | 2021 | 2018
0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [12 empty] | 3
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2019 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2022 | 2019 | 2017 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2019 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2021 | - | 2016 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | - | - | 2016 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | - | - | 2016 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
3 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)

## DB Tachometer (hidden)
INPUT SERTIFIKAT TACHOMETER
1. SN. 631339 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 2. SN. 631340 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 3. SN. 631341 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan | Tahun
rpm | 2023 | 2022 | 2021 |  |  |  | rpm | 2022 | 2019 | 2018 |  |  |  | rpm | 2022 | 2021 | 2019
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.015 |  | 50 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  | 50 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015
100 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.03 |  | 100 | - | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.03 |  | 100 | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0297
200 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.06 |  | 200 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  | 200 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06
1000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.3 |  | 1000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  | 1000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3
2000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.6 |  | 2000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6 |  | 2000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6
3000 | - | 0 | - | 0.3 | 0.9 |  | 3000 | - | - | 1e-06 | 0.3 | 0.9 |  | 3000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.9
4000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.2 |  | 4000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  | 4000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
5000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.5 |  | 5000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5 |  | 5000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5
6000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.8 |  | 6000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.8 |  | 6000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.8
7000 | 0 | 0 | - | 0.7 | 2.1 |  | 7000 | - | - | 1e-06 | 0.7 | 2.1 |  | 7000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.1
8000 | 0 | 0 | - | 0.8 | 2.4 |  | 8000 | - | - | - | 0.8 | 2.4 |  | 8000 | 0 | 1e-06 | - | 0.8 | 2.4
9000 | 0 | 0 | - | 0.9 | 2.7 |  | 9000 | - | - | - | 0.9 | 2.7 |  | 9000 | 0 | 1e-06 | - | 0.9 | 2.7
10000 | 0 | 0 | - | 1 | 3 |  | 10000 | - | - | 1e-06 | 1 | 3 |  | 10000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
50000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 15 |  | 50000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15 |  | 50000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15
99000 | 2 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 29.7 |  | 95000 | - | 1e-06 | - | 9.5 | 28.5 |  | 95000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 28.5
4. SN. 632334 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5. SN. 180812179 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6. SN. 180812200 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun
rpm | 2022 | 2020 | 2018 |  |  |  | rpm | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | rpm | 2023 | 2022 | 2021
0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
50 | 1 | 1 | - | 0.0049 | 0.0147 |  | 50 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  | 50 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.015
100 | 1 | 1 | - | 0.0099 | 0.0297 |  | 100 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.03 |  | 100 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.03
200 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.0597 |  | 200 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  | 200 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.06
1000 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.2997 |  | 1000 | -0.1 | 1e-06 | -0.1 | 0.050001 | 0.30003 |  | 1000 | 0 | 0 | -0.1 | 0.05 | 0.3
2000 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.5997 |  | 2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003 |  | 2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003
3000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8997 |  | 3000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.90003 |  | 3000 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.90009
4000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1997 |  | 4000 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 1.2001 |  | 4000 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 1.2001
5000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.4997 |  | 5000 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.05 | 1.5001 |  | 5000 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.05 | 1.5001
6000 | 1 | 1 | - | 0.5999 | 1.7997 |  | 6000 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.8001 |  | 6000 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.8001
7000 | 1 | 1 | - | 0.6999 | 2.0997 |  | 7000 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 2.1001 |  | 7000 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 2.1001
8000 | 1 | 1 | - | 0.7999 | 2.3997 |  | 8000 | -0.4 | - | -0.3 | 0.80004 | 2.4001 |  | 8000 | -0.4 | -0.4 | - | 0.80004 | 2.4001
9000 | 1 | 1 | - | 0.8999 | 2.6997 |  | 9000 | -0.4 | - | -0.3 | 0.90004 | 2.7001 |  | 9000 | -0.4 | -0.5 | - | 0.90004 | 2.7001
10000 | 1 | - | 1 | 0.9999 | 2.9997 |  | 10000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | 10000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3
50000 | 1 | - | 1 | 4.9999 | 14.9997 |  | 50000 | -2 | -2 | -2 | 0 | 15.0006 |  | 50000 | -2 | 0 | -2 | 1 | 15.0006
99000 | 1 | - | - | 9.8999 | 29.6997 |  | 99000 | -5 | -4 | -4 | 0 | 29.7015 |  | 99000 | -6 | -4 | -3 | 0.5 | 29.7018
7. SN. 180812206 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 8. SN. |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 9. SN. |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun
rpm | 2023 | 2022 | 2021 |  |  |  | rpm | 8 | 8 | 8 |  |  |  | rpm | 9 | 9 | 9
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  | 0 | - | - | - | - | - |  | 0 | - | - | - | - | -
50 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.015 |  | 50 | - | - | - | - | - |  | 50 | - | - | - | - | -
100 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.03 |  | 100 | - | - | - | - | - |  | 100 | - | - | - | - | -
200 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.06 |  | 200 | - | - | - | - | - |  | 200 | - | - | - | - | -
1000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.30003 |  | 1000 | - | - | - | - | - |  | 1000 | - | - | - | - | -
2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003 |  | 2000 | - | - | - | - | - |  | 2000 | - | - | - | - | -
3000 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0.90009 |  | 3000 | - | - | - | - | - |  | 3000 | - | - | - | - | -
4000 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.2001 |  | 4000 | - | - | - | - | - |  | 4000 | - | - | - | - | -
5000 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 1.5001 |  | 5000 | - | - | - | - | - |  | 5000 | - | - | - | - | -
6000 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | 0 | 1.8001 |  | 6000 | - | - | - | - | - |  | 6000 | - | - | - | - | -
7000 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | 0 | 2.1001 |  | 7000 | - | - | - | - | - |  | 7000 | - | - | - | - | -
8000 | -0.4 | -0.6 | - | 0.80004 | 2.4001 |  | 8000 | - | - | - | - | - |  | 8000 | - | - | - | - | -
9000 | -0.4 | -0.7 | - | 0.90004 | 2.7001 |  | 9000 | - | - | - | - | - |  | 9000 | - | - | - | - | -
10000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3 |  | 10000 | - | - | - | - | - |  | 10000 | - | - | - | - | -
50000 | -3 | -3 | -3 | 0 | 15.0009 |  | 50000 | - | - | - | - | - |  | 50000 | - | - | - | - | -
99000 | -12 | -7 | -6 | 0.5 | 29.7036 |  | 99000 | - | - | - | - | - |  | 99000 | - | - | - | - | -
10. SN. |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 11. SN. |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun
rpm | 10 | 10 | 10 |  |  |  | rpm | 11 | 11 | 11
0 | - | - | - | - | - |  | 0 | - | - | - | - | -
50 | - | - | - | - | - |  | 50 | - | - | - | - | -
100 | - | - | - | - | - |  | 100 | - | - | - | - | -
200 | - | - | - | - | - |  | 200 | - | - | - | - | -
1000 | - | - | - | - | - |  | 1000 | - | - | - | - | -
2000 | - | - | - | - | - |  | 2000 | - | - | - | - | -
3000 | - | - | - | - | - |  | 3000 | - | - | - | - | -
4000 | - | - | - | - | - |  | 4000 | - | - | - | - | -
5000 | - | - | - | - | - |  | 5000 | - | - | - | - | -
6000 | - | - | - | - | - |  | 6000 | - | - | - | - | -
7000 | - | - | - | - | - |  | 7000 | - | - | - | - | -
8000 | - | - | - | - | - |  | 8000 | - | - | - | - | -
9000 | - | - | - | - | - |  | 9000 | - | - | - | - | -
10000 | - | - | - | - | - |  | 10000 | - | - | - | - | -
50000 | - | - | - | - | - |  | 50000 | - | - | - | - | -
99000 | - | [5 empty] | 99000 | -
No Urut Titik Ukur |  | Kecepatan | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | No Urut Titik Ukur |  | Kecepatan | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
|  | rpm | [9 empty] | rpm
I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  | IX | 1 | 5000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.5
| 2 | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 5000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5
| 3 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 5000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5
| 4 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.4997
| 5 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 5000 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.05 | 1.5001
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 6 | 5000 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.05 | 1.5001
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 7 | 5000 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 1.5001
| 8 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 5000 | - | - | - | - | -
| 9 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 5000 | - | - | - | - | -
| 10 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 5000 | - | - | - | - | -
II | 1 | 50 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.015 |  |  | X | 1 | 6000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.8
| 2 | 50 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  |  |  | 2 | 6000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.8
| 3 | 50 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  |  |  | 3 | 6000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.8
| 4 | 50 | 1 | 1 | - | 0.0049 | 0.0147 |  |  |  | 4 | 6000 | 1 | 1 | - | 0.5999 | 1.7997
| 5 | 50 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  |  |  | 5 | 6000 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.8001
| 6 | 50 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.015 |  |  |  | 6 | 6000 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.8001
| 7 | 50 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.015 |  |  |  | 7 | 6000 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | 0 | 1.8001
| 8 | 50 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 6000 | - | - | - | - | -
| 9 | 50 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 6000 | - | - | - | - | -
| 10 | 50 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 6000 | - | - | - | - | -
III | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.03 |  |  | XI | 1 | 7000 | 0 | 0 | - | 0.7 | 2.1
| 2 | 100 | - | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.03 |  |  |  | 2 | 7000 | - | - | 1e-06 | 0.7 | 2.1
| 3 | 100 | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0297 |  |  |  | 3 | 7000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.1
| 4 | 100 | 1 | 1 | - | 0.0099 | 0.0297 |  |  |  | 4 | 7000 | 1 | 1 | - | 0.6999 | 2.0997
| 5 | 100 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.03 |  |  |  | 5 | 7000 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 2.1001
| 6 | 100 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.03 |  |  |  | 6 | 7000 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 2.1001
| 7 | 100 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.03 |  |  |  | 7 | 7000 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | 0 | 2.1001
| 8 | 100 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 7000 | - | - | - | - | -
| 9 | 100 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 7000 | - | - | - | - | -
| 10 | 100 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 7000 | - | - | - | - | -
IV | 1 | 200 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.06 |  |  | XII | 1 | 8000 | 0 | 0 | - | 0.8 | 2.4
| 2 | 200 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  |  |  | 2 | 8000 | - | - | - | 0.8 | 2.4
| 3 | 200 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  |  |  | 3 | 8000 | 0 | 1e-06 | - | 0.8 | 2.4
| 4 | 200 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.0597 |  |  |  | 4 | 8000 | 1 | 1 | - | 0.7999 | 2.3997
| 5 | 200 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  |  |  | 5 | 8000 | -0.4 | - | -0.3 | 0.80004 | 2.4001
| 6 | 200 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.06 |  |  |  | 6 | 8000 | -0.4 | -0.4 | - | 0.80004 | 2.4001
| 7 | 200 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.06 |  |  |  | 7 | 8000 | -0.4 | -0.6 | - | 0.80004 | 2.4001
| 8 | 200 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 8000 | - | - | - | - | -
| 9 | 200 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 8000 | - | - | - | - | -
| 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 8000 | - | - | - | - | -
V | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.3 |  |  | XIII | 1 | 9000 | 0 | 0 | - | 0.9 | 2.7
| 2 | 1000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  |  | 2 | 9000 | - | - | - | 0.9 | 2.7
| 3 | 1000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  |  | 3 | 9000 | 0 | 1e-06 | - | 0.9 | 2.7
| 4 | 1000 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.2997 |  |  |  | 4 | 9000 | 1 | 1 | - | 0.8999 | 2.6997
| 5 | 1000 | -0.1 | 1e-06 | -0.1 | 0.050001 | 0.30003 |  |  |  | 5 | 9000 | -0.4 | - | -0.3 | 0.90004 | 2.7001
| 6 | 1000 | 0 | 0 | -0.1 | 0.05 | 0.3 |  |  |  | 6 | 9000 | -0.4 | -0.5 | - | 0.90004 | 2.7001
| 7 | 1000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.30003 |  |  |  | 7 | 9000 | -0.4 | -0.7 | - | 0.90004 | 2.7001
| 8 | 1000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 9000 | - | - | - | - | -
| 9 | 1000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 9000 | - | - | - | - | -
| 10 | 1000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 9000 | - | - | - | - | -
VI | 1 | 2000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.6 |  |  | XIV | 1 | 10000 | 0 | 0 | - | 1 | 3
| 2 | 2000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6 |  |  |  | 2 | 10000 | - | - | 1e-06 | 1 | 3
| 3 | 2000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6 |  |  |  | 3 | 10000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| 4 | 2000 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.5997 |  |  |  | 4 | 10000 | 1 | - | 1 | 0.9999 | 2.9997
| 5 | 2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003 |  |  |  | 5 | 10000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| 6 | 2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003 |  |  |  | 6 | 10000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3
| 7 | 2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003 |  |  |  | 7 | 10000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 3
| 8 | 2000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 10000 | - | - | - | - | -
| 9 | 2000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 10000 | - | - | - | - | -
| 10 | 2000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 10000 | - | - | - | - | -
VII | 1 | 3000 | - | 0 | - | 0.3 | 0.9 |  |  | XV | 1 | 50000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 15
| 2 | 3000 | - | - | 1e-06 | 0.3 | 0.9 |  |  |  | 2 | 50000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15
| 3 | 3000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.9 |  |  |  | 3 | 50000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15
| 4 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8997 |  |  |  | 4 | 50000 | 1 | - | 1 | 4.9999 | 14.9997
| 5 | 3000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.90003 |  |  |  | 5 | 50000 | -2 | -2 | -2 | 0 | 15.0006
| 6 | 3000 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.90009 |  |  |  | 6 | 50000 | -2 | 0 | -2 | 1 | 15.0006
| 7 | 3000 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0.90009 |  |  |  | 7 | 50000 | -3 | -3 | -3 | 0 | 15.0009
| 8 | 3000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 50000 | - | - | - | - | -
| 9 | 3000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 50000 | - | - | - | - | -
| 10 | 3000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 50000 | - | - | - | - | -
| 1 | 4000 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.2 |  |  | XVI | 1 | 99000 | 2 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 29.7
| 2 | 4000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  |  | 2 | 95000 | - | 1e-06 | - | 9.5 | 28.5
| 3 | 4000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  |  | 3 | 95000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 28.5
| 4 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1997 |  |  |  | 4 | 99000 | 1 | - | - | 9.8999 | 29.6997
VIII | 5 | 4000 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 1.2001 |  |  |  | 5 | 99000 | -5 | -4 | -4 | 0 | 29.7015
| 6 | 4000 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 1.2001 |  |  |  | 6 | 99000 | -6 | -4 | -3 | 0.5 | 29.7018
| 7 | 4000 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.2001 |  |  |  | 7 | 99000 | -12 | -7 | -6 | 0.5 | 29.7036
| 8 | 4000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 99000 | - | - | - | - | -
| 9 | 4000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 99000 | - | - | - | - | -
| 10 | 4000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 99000 | - | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 631341
Kecepatan | Tahun |  |  | KOREKSI | DRIFT |  | U95 STD
rpm | 2022 | 2021 | 2019 |  |  | 1 Tahun
0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0 | 0
50 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.005 | 0.015
100 | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1 | 0.5 | 0.0099 | 0.0297
200 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.02 | 0.06
1000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.1 | 0.3
2000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.2 | 0.6
3000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.3 | 0.9
4000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.4 | 1.2
5000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.5 | 1.5
6000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.6 | 1.8
7000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.7 | 2.1
8000 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 5e-07 | 0.8 | 2.4
9000 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 5e-07 | 0.9 | 2.7
10000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1 | 3
50000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 5 | 15
95000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 9.5 | 28.5
INTERPOLASI KOREKSI | [5 empty] | INTERPOLASI DRIFT
|  | 0 |  | 1e-06 |  |  | 0 |  |  | -
133.5 |  |  | 1e-06 |  |  | 133.5789 |  |  | -
|  | 200 |  | 1e-06 |  |  | 200 |  |  | -
INTERPOLASI KOREKSI | [5 empty] | INTERPOLASI DRIFT
|  | 0 |  | 1e-06 |  |  | 0 |  |  | -
193.5 |  |  | 1e-06 |  |  | 193.5788 |  |  | -
|  | 200 |  | 1e-06 |  |  | 200 |  |  | -
INTERPOLASI KOREKSI | [5 empty] | INTERPOLASI DRIFT
|  | 200 |  | 1e-06 |  |  | 200 |  |  | -
253 |  |  | 1e-06 |  |  | 253.0787 |  |  | -
|  | 1000 |  | 1e-06 |  |  | 1000 |  |  | -
INTERPOLASI KOREKSI | [5 empty] | INTERPOLASI DRIFT
|  | 200 |  | 1e-06 |  |  | 200 |  |  | -
297.5 |  |  | 1e-06 |  |  | 297.5787 |  |  | -
|  | 1000 |  | 1e-06 |  |  | 1000 |  |  | -
Setting Alat | Rata-rata standar | Interpolasi Koreksi | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Koreksi (%) | Presisi | Interpolasi U95 | Daya Baca UUT | Interpolasi Drift
2 | 133.5 | 0.078869 | 133.5789 | 0.54772 | -0.078869 | -0.059078 | 0.078869 | 0.059078 | 0.41004 | 0.04005 | 0.5 | 0.039435
5 | 193.5 | 0.078789 | 193.5788 | 3.8341 | -0.078789 | -0.040718 | 0.078789 | 0.040718 | 1.9806 | 0.05805 |  | 0.039395
8 | 253 | 0.078711 | 253.0787 | 3.2863 | -0.078711 | -0.031111 | 0.078711 | 0.031111 | 1.2985 | 0.0759 |  | 0.039356
HIGH | 297.5 | 0.078652 | 297.5787 | 1.6432 | -0.078652 | -0.026438 | 0.078652 | 0.026438 | 0.55218 | 0.08925 |  | 0.039326
Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 631341 | [8 empty] | Tahun Kalibrasi |  |  |  | Resolusi Alat Standar |  |  |  |  | 3
Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 631339 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 631340 | [8 empty] | 2022 | 2019 | 2018 | 2 | 0.5 |  |  |  |  | 2 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 631341 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 3 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 632334 | [8 empty] | 2022 | 2020 | 2018 | 4 | 0.5 |  |  |  |  | 4 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812179 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 5 | 0.05 |  |  |  |  | 5 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812200 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 6 | 0.05 |  |  |  |  | 6 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812206 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 7 | 0.05 |  |  |  |  | 7 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
Digital Tachometer, Merek : | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 |  |  |  |  | 9 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
Digital Tachometer, Merek : | [8 empty] | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
3 | [12 empty] | 0.5 |  |  |  |  | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN

## DB Stopwatch
INPUT SERTIFIKAT STOPWATCH
1. SN. 611Q02R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 2. SN. 510Q06R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 3. SN. 605Q11R |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2019
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.04 | 0.01 | -0.001 | 0.0055 | 0.12 | 2 | 10 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.121 | 2 | 10 | -0.002 | 0 | - | 0.04 | 0.12
20 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 | 3 | 20 | - | - | - | 0.04 | 0.12
30 | 0.03 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0.12 | 4 | 30 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.121 | 4 | 30 | -0.003 | 0.001 | -0.005 | 0.003 | 0.12
40 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 | 5 | 40 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 | 5 | 40 | - | - | - | 0.04 | 0.12
50 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 | 6 | 50 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 | 6 | 50 | - | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0.02 | 0.01 | -0.006 | 0.008 | 0.12 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0015 | 0.121 | 7 | 60 | -0.002 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 0.12
300 | 0.02 | 0.01 | -0.002 | 0.006 | 0.12 | 8 | 300 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.121 | 8 | 300 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.12
600 | 0.03 | 0.01 | -0.008 | 0.009 | 0.12 | 9 | 600 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.0015 | 0.121 | 9 | 600 | -0.001 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.12
900 | 0.02 | 0.01 | -0.008 | 0.009 | 0.12 | 10 | 900 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.121 | 10 | 900 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.12
1200 | - | - | -0.013 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | 1e-06 | 0.040333 | 0.121 | 11 | 1200 | - | - | 0.004 | 0.04 | 0.12
4. SN. 510Q061R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5 SN. 001380 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6 SN. 001381 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2019 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021
0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 2 | 10 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 | 2 | 10 | -0.01 | 0 | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 3 | 20 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0 | 0 | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 4 | 30 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 | 4 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 5 | 40 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 5 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 6 | 50 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 7 | 60 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12 | 7 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
300 | - | -0.01 | 0.001 | 0.0055 | 0.12 | 8 | 300 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 | 8 | 300 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
600 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12 | 9 | 600 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12 | 9 | 600 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
900 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12 | 10 | 900 | 0 | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12
1200 | - | 0.05 | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
7. SN. 001382 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 8. SN. 001383 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 9. SN. 001384 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
10 | -0.05 | -0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | -0.01 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
30 | -0.04 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 | 4 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 4 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 | 5 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 5 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 | 6 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 6 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 | 7 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 7 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
300 | -0.06 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12 | 8 | 300 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 8 | 300 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
600 | -0.05 | -0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.12 | 9 | 600 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 9 | 600 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
900 | -0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 10 | 900 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12 | 10 | 900 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.12
1200 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12
10. SN. 001385 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 11 SN. 001386 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 12 SN. 001387 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0
10 | -0.03 | 0.01 | -0.07 | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 2 | 10 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
30 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12 | 3 | 30 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0.02 | 0.12 | 3 | 20 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.12
60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | 4 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 4 | 30 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | 5 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 5 | 40 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | 6 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 6 | 50 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 | 7 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 7 | 60 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
300 | -0.03 | 0.01 | -0.05 | 0.03 | 0.12 | 8 | 300 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 | 8 | 300 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12
600 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12 | 9 | 600 | -0.04 | 0.01 | -0.04 | 0.025 | 0.12 | 9 | 600 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
900 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12 | 10 | 900 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12 | 10 | 900 | 0.02 | 0 | - | 0.04 | 0.12
1200 | - | - | -0.05 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
13. SN. 001445 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 14. SN. 001449 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 15. SN. 001452 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
10 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 2 | 10 | -0.04 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 2 | 10 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12
20 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12
30 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 4 | 30 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 4 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
40 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 5 | 40 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 5 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
50 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 6 | 50 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 6 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
60 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 7 | 60 | -0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 7 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
300 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 | 8 | 300 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 8 | 300 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.025 | 0.12
600 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 9 | 600 | -0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.015 | 0.12 | 9 | 600 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12
900 | -0.03 | -0.05 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | -0.04 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.035 | 0.12
1200 |  | - | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.12
16. SN. 005018 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 17. SN. 207Q01R |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | No. | s | 2018 | 2017 | -
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
10 | 0 | 0 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
30 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 4 | 30 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 5 | 40 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 6 | 50 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 7 | 60 | 0.01 | 0 | - | 0.04 | 0.12
300 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 8 | 300 | 0.01 | -0.002 | - | 0.04 | 0.12
600 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 9 | 600 | 0.02 | -0.003 | - | 0.04 | 0.12
900 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 10 | 900 | - | - | - | 0.04 | 0.12
1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
No Urut Titik Ukur |  | Waktu | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | No Urut Titik Ukur |  | Waktu | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
|  | s | [9 empty] | s
I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.12 |  |  | VII | 1 | 60 | 0.02 | 0.01 | -0.006 | 0.008 | 0.12
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0.121 |  |  |  | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0015 | 0.121
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 60 | -0.002 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 0.12
| 4 | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 |  |  |  | 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 5 | 60 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 7 | 60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 8 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 9 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 10 | 60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 11 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 12 | 60 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 13 | 60 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 14 | 60 | -0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12
| 15 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 0 |  |  |  | 16 | 60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 60 | 0.01 | 0 | - | 0.04 | 0.12
II | 1 | 10 | 0.04 | 0.01 | -0.001 | 0.0055 | 0.12 |  |  | VIII | 1 | 300 | 0.02 | 0.01 | -0.002 | 0.006 | 0.12
| 2 | 10 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.121 |  |  |  | 2 | 300 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.121
| 3 | 10 | -0.002 | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 300 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 300 | - | -0.01 | 0.001 | 0.0055 | 0.12
| 5 | 10 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 5 | 300 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 6 | 10 | -0.01 | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 6 | 300 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 7 | 10 | -0.05 | -0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 7 | 300 | -0.06 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12
| 8 | 10 | -0.01 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 300 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 9 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 9 | 300 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 10 | 10 | -0.03 | 0.01 | -0.07 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 10 | 300 | -0.03 | 0.01 | -0.05 | 0.03 | 0.12
| 11 | 10 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 11 | 300 | -0.03 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12
| 12 | 10 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 12 | 300 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12
| 13 | 10 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 |  |  |  | 13 | 300 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 14 | 10 | -0.04 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 |  |  |  | 14 | 300 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12
| 15 | 10 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 15 | 300 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.025 | 0.12
| 16 | 10 | 0 | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 16 | 300 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 17 | 300 | 0.01 | -0.002 | - | 0.04 | 0.12
III | 1 | 20 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 |  |  | IX | 1 | 600 | 0.03 | 0.01 | -0.008 | 0.009 | 0.12
| 2 | 20 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 |  |  |  | 2 | 600 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.0015 | 0.121
| 3 | 20 | - | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 600 | -0.001 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 600 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12
| 5 | 20 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 600 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12
| 6 | 30 | 0 | 0 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 6 | 600 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 7 | 30 | -0.04 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 7 | 600 | -0.05 | -0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.12
| 8 | 30 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 600 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 9 | 30 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 9 | 600 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 10 | 30 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12 |  |  |  | 10 | 600 | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12
| 11 | 30 | -0.03 | 0 | -0.04 | 0.02 | 0.12 |  |  |  | 11 | 600 | -0.04 | 0.01 | -0.04 | 0.025 | 0.12
| 12 | 20 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 600 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
| 13 | 20 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 600 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12
| 14 | 20 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 600 | -0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.015 | 0.12
| 15 | 30 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 15 | 600 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12
| 16 | 30 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 16 | 600 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 20 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 17 | 600 | 0.02 | -0.003 | - | 0.04 | 0.12
IV | 1 | 30 | 0.03 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0.12 |  |  | X | 1 | 900 | 0.02 | 0.01 | -0.008 | 0.009 | 0.12
| 2 | 30 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.121 |  |  |  | 2 | 900 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.121
| 3 | 30 | -0.003 | 0.001 | -0.005 | 0.003 | 0.12 |  |  |  | 3 | 900 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 900 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12
| 5 | 30 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 5 | 900 | 0 | -0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 6 | 900 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12
| 7 | 60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 |  |  |  | 7 | 900 | -0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12
| 8 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 8 | 900 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.12
| 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 9 | 900 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.12
| 10 | 60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 |  |  |  | 10 | 900 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | 0.035 | 0.12
| 11 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 11 | 900 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.12
| 12 | 30 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 12 | 900 | 0.02 | 0 | - | 0.04 | 0.12
| 13 | 30 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 13 | 900 | -0.03 | -0.05 | - | 0.04 | 0.12
| 14 | 30 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 14 | 900 | -0.04 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12 |  |  |  | 15 | 900 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.035 | 0.12
| 16 | 60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 16 | 900 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 30 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 17 | 900 | - | - | - | 0.04 | 0.12
V | 1 | 40 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12 |  |  | XI | 1 | 1200 | - | - | -0.013 | 0.04 | 0.12
| 2 | 40 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121 |  |  |  | 2 | 1200 | - | - | 1e-06 | 0.040333 | 0.121
| 3 | 40 | - | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 1200 | - | - | 0.004 | 0.04 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 1200 | - | 0.05 | - | 0.04 | 0.12
| 5 | 40 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 6 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 7 | 60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12 |  |  |  | 7 | 1200 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 8 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 8 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 9 | 1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12
| 10 | 60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12 |  |  |  | 10 | 1200 | - | - | -0.05 | 0.04 | 0.12
| 11 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 11 | 1200 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12
| 12 | 40 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 13 | 40 | - | - | 0.01 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 1200 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
| 14 | 40 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12 |  |  |  | 15 | 1200 | - | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.12
| 16 | 60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 16 | 1200 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 17 | 40 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 17 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12 | 0
VI | 1 | 50 | - | - | -0.001 | 0.04 | 0.12
| 2 | 50 | - | - | 0.001 | 0.040333 | 0.121
| 3 | 50 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12
| 5 | 50 | - | - | -0.02 | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 7 | 60 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.025 | 0.12
| 8 | 60 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.12
| 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
| 10 | 60 | -0.03 | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.12
| 11 | 60 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.015 | 0.12
| 12 | 50 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 13 | 50 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.12
| 14 | 50 | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
| 16 | 60 | 0 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 17 | 50 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
2 | 3 | 4 | 5 | 7
6 | Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001381
Waktu | Tahun |  |  | U95 STD | KOREKSI | DRIFT
s | 2023 | 2022 | 2021 |  |  |  | 1 Tahun
0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 5e-07 | 0
10 | -0.01 | 0 | - | 0.12 | -0.01 | 0.005 | 0.04
30 | 0 | 0 | - | 0.12 | 0 | 0 | 0.04
60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.12 | -0.01 | 0.01 | 0.04
60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.12 | -0.01 | 0.01 | 0.04
60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.12 | -0.01 | 0.01 | 0.04
60 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.12 | -0.01 | 0.01 | 0.04
300 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.12 | -0.01 | 0.01 | 0.04
600 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.005 | 0.04
900 | 0 | 0 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.01 | 0.04
1200 | - | - | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.04
INTERPOLASI KOREKSI | [5 empty] | INTERPOLASI DRIFT
|  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
611 |  |  | - |  |  | 611.0018 |  |  | -
|  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE
Setting Alat | Rata-rata standar | Interpolasi Koreksi | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Interpolasi U95 | Daya Baca UUT | Interpolasi Drift
600 | 611 | 0.0018422 | 611.0018 | 0 | -11.0018 | -1.8336 | 11.0018 | 1.8336 | 0.11553 | 0.05 | 0.015879
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001381 | [8 empty] | Tahun Kalibrasi |  |  |  |  | 6
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 3, SN : 611Q02R | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 1 |  | 1 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q06R | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 2 |  | 2 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 605Q11R | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2019 | 3 |  | 3 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q061R | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001380 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 5 |  | 5 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001381 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 6 |  | 6 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001382 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 7 |  | 7 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001383 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 8 |  | 8 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001384 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 9 |  | 9 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001385 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 10 |  | 10 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001386 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 11 |  | 11 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001387 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 12 |  | 12 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001445 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 13 |  | 13 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001449 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 14 |  | 14 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 001452 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 15 |  | 15 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN : 005018 | [8 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 16 |  | 16 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 207Q01RR | [8 empty] | 2018 | 2017 | - | 17 |  | 17 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
6 | [13 empty] | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN