## SERTIFIKAT
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor Surat Keterangan : 13 / M - 1 / IV - 21 / E - 03.000 DL
MK 015 - 18
Nama Alat : | Cardiotocograph |  | Nomor Order : |  | E - 03.000 DL
Merek |  | : | bistos
Model / Tipe |  | : | BT - 200
Nomor Seri |  | : | BDH10736
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | : | 1
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | IGD
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-03-04
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-03-05
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Septia Khairunnisa
Lokasi Kalibrasi |  | : | IGD
Hasil Kalibrasi |  | : | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Metode Kerja |  | : | MK 015 - 18
|  |  | Banjarbaru, | 2023-09-05
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 003.30 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI ELECTROCARDIOGRAPH
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | 2023-03-05
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | 5 March 2023
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 5 March 2023
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 5 March 2023
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 5 March 2023
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## Lembar Kerja
Lembar Kerja Kalibrasi Cardiotocograph
Sertifikat / Surat Keterangan : 13 / / - /E - DL / Dt
Merek |  |  |  | :
Model/Tipe |  |  |  | :
No. Seri |  |  |  | :
Resolusi |  |  |  | :
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  |  | :
Nama Ruang |  |  |  | :
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  |  |  | oC
| 2. Kelembaban |  |  |  |  | % RH
| 3. Tegangan jala - jala |  |  | : | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [9 empty] | Score
| 1. Fisik |  |  | : Baik / Tidak Baik | [6 empty] | 5%
| 2. Fungsi |  |  | : Baik / Tidak Baik | [6 empty] | 5%
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan
Score
| 1 | Resistansi isolasi | [6 empty] | MΩ | > 2 MΩ | 10%
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif | [6 empty] | Ω | ≤ 0.2 Ω | 10%
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I / II | [6 empty] | µA | ≤ 500 / 100 µA | 20%
IV. | Kalibrasi Akurasi Frekuensi Heart Rate
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan UUT |  |  |  |  | Toleransi
|  |  |  | I | II | III | IV | V | + 5% |  | Batas
| 1 | Frekuensi Heart Rate (BPM) | 30 | [7 empty] | Maksimal keluar 2 titik
| 2 |  | 60
| 3 |  | 90
| 4 |  | 120
| 5 |  | 150
| 6 |  | 180
| 7 |  | 210
V. | Keterangan
...............................................................................................
...............................................................................................
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Fetal Simulator, Merek : Fluke, Model : PS 320 SN : 1828012, 1828016, 3204002, 3204003, 4312020, 4662032, 4662033
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA 615, SN : 2853077, 2853078, 3148907, 3148908, 3699030, 4670010, 4669058
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE Model : ESA 620 SN :1837056, 1834020
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210 , SN: 15062875, 15062874, 14082463, 15062872, 15062873
Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN: HE 21-000670, HE 21-000669
Digital Thermohygrometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB 200, SN: 34903046, 34903053, 34903051, 34904091
Digital Thermohygro Barometer : EXTECH, SD700, SN : A.100609, A.100605, A.100611, A.100616, A.100617
A.100618, A.100586
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dinyatakan LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI
VIII. | Petugas Kalibrasi
Note on N35: BPFK Banjarbaru: VALID ( 11 - 5 - 2019 ) C. Huda

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-01-29 | Rev 0 | Rev 1
|  | - | Perbaikan NC kelas II
2 | 2021-04-15 | STDEV DB Suhu masih manual | DONE | Arya
|  | Pemilihan no. sertifikat / surat ket masih manual | DONE | Arya
3 | 2021-05-17 | Arus diberi strip = Value | DONE | Venna
4 | 5.4.2022 | Penambahan sheet sertifikat | Done | Septia
Rev 4 : 5.4.2022

## UB
UNCERTAINTY
VALIDASI
30 BPM | [12 empty] | 30 BPM
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | ui | vi | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | UiCi | (UiCi)2 | (UiCi)4/Vi
Repeatibility | bpm | normal | 0 | 2.4495 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
Drift | bpm | rect. | 0 | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1. Repeatability |  | normal | 0 | 2.45 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 50 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 |  |  | 2. Daya baca UUT |  | rect. | 0 | 1.73 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Standart | bpm | normal | 0.55 | 2 | 0.275 | 50 | 1 | 0.275 | 0.075625 | 0.00011438 |  |  | 3. Drift standar |  | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.15896 | 0.00025327 |  |  | 4. Sertifikat Standar |  | normal | 0.55 | 2 | 50 | 0.275 | 1 | 0.275 | 0.075625 | 0.00011438
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.3987
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 99.7654 |  |  |  | Jumlah | [8 empty] | 0.15896 | 0.00025327
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.984 |  |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.3987
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.79103 | BPM |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 99.7654
[13 empty] | Faktorcakupan, k-student's for veff and CL 95% | [8 empty] | 1.984
60 BPM | [12 empty] | Ketidakpastian bentangan, U= k.Uc | [8 empty] | 0.79103 | RPM
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | ui | vi | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
Repeatibility | bpm | normal | 0 | 2.4495 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 BPM
Drift | bpm | rect. | 0 | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | UiCi | (UiCi)2 | (UiCi)4/Vi
Resolusi | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 50 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
Sertifikat Standart | bpm | normal | 0.55 | 2 | 0.275 | 50 | 1 | 0.275 | 0.075625 | 0.00011438 |  |  | 1. Repeatability |  | normal | 0 | 2.45 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [8 empty] | 0.15896 | 0.00025327 |  |  | 2. Daya baca UUT |  | rect. | 0 | 1.73 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.3987 |  |  |  | 3. Drift standar |  | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 99.7654 |  |  |  | 4. Sertifikat Standar |  | normal | 0.55 | 2 | 50 | 0.275 | 1 | 0.275 | 0.075625 | 0.00011438
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.984
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.79103 | BPM |  |  | Jumlah | [8 empty] | 0.15896 | 0.00025327
[13 empty] | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.3987
90 BPM | [12 empty] | Derajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 99.7654
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | ui | vi | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  | Faktorcakupan, k-student's for veff and CL 95% | [8 empty] | 1.984
Repeatibility | bpm | normal | 0 | 2.4495 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ketidakpastian bentangan, U= k.Uc | [8 empty] | 0.79103 | RPM
Drift | bpm | rect. | 0 | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 50 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 |  |  | 90 BPM
Sertifikat Standart | bpm | normal | 0.55 | 2 | 0.275 | 50 | 1 | 0.275 | 0.075625 | 0.00011438 |  |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | UiCi | (UiCi)2 | (UiCi)4/Vi
Jumlah | [8 empty] | 0.15896 | 0.00025327 |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.3987 |  |  |  | 1. Repeatability |  | normal | 0 | 2.45 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 99.7654 |  |  |  | 2. Daya baca UUT |  | rect. | 0 | 1.73 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.984 |  |  |  | 3. Drift standar |  | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.79103 | BPM |  |  | 4. Sertifikat Standar |  | normal | 0.55 | 2 | 50 | 0.275 | 1 | 0.275 | 0.075625 | 0.00011438
120 BPM | [12 empty] | Jumlah | (10): 0.15896; (11): 0.00025327
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | ui | vi | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | (10): 0.3987
Repeatibility | bpm | normal | 0.44721 | 2.4495 | 0.18257 | 5 | 1 | 0.18257 | 0.033333 | 0.00022222 |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | (10): 99.7654
Drift | bpm | rect. | 0 | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Faktorcakupan, k-student's for veff and CL 95% | (10): 1.984
Resolusi | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 50 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 |  |  | Ketidakpastian bentangan, U= k.Uc | (10): 0.79103; (11): RPM
Sertifikat Standart | bpm | normal | 0.55 | 2 | 0.275 | 50 | 1 | 0.275 | 0.075625 | 0.00011438
Jumlah | [8 empty] | 0.19229 | 0.00047549 |  |  | 120 BPM
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.43851 |  |  |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | UiCi | (UiCi)2 | (UiCi)4/Vi
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 77.7635 |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.991 |  |  |  | 1. Repeatability |  | normal | 0.44721 | 2.45 | 5 | 0.18254 | 1 | 0.18254 | 0.033319 | 0.00022204
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.87305 | BPM |  |  | 2. Daya baca UUT |  | rect. | 0 | 1.73 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 3. Drift standar |  | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
150 BPM | [12 empty] | 4. Sertifikat Standar |  | normal | 0.55 | 2 | 50 | 0.275 | 1 | 0.275 | 0.075625 | 0.00011438
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | ui | vi | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
Repeatibility | bpm | normal | 0 | 2.4495 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Jumlah | (10): 0.19228; (11): 0.00047531
Drift Standart | bpm | rect. | 0 | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | (10): 0.43849
Resolusi | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 50 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | (10): 77.7826
Sertifikat Standart | bpm | normal | 0.55 | 2 | 0.275 | 50 | 1 | 0.275 | 0.075625 | 0.00011438 |  |  | Faktorcakupan, k-student's for veff and CL 95% | (10): 1.9909
Jumlah | [8 empty] | 0.15896 | 0.00025327 |  |  | Ketidakpastian bentangan, U= k.Uc | (10): 0.87302; (11): RPM
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.3987
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 99.7654 |  |  |  | 150 BPM
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.984 |  |  |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | UiCi | (UiCi)2 | (UiCi)4/Vi
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.79103 | BPM |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
[13 empty] | 1. Repeatability |  | normal | 0 | 2.45 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
180 BPM | [12 empty] | 2. Daya baca UUT |  | rect. | 0 | 1.73 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | ui | vi | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  | 3. Drift standar |  | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Repeatibility | bpm | normal | 0 | 2.4495 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4. Sertifikat Standar |  | normal | 0.55 | 2 | 50 | 0.275 | 1 | 0.275 | 0.075625 | 0.00011438
Drift Standart | bpm | rect. | 0 | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
Resolusi | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 50 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 |  |  | Jumlah | (10): 0.15896; (11): 0.00025327
Sertifikat Standart | bpm | normal | 0.55 | 2 | 0.275 | 50 | 1 | 0.275 | 0.075625 | 0.00011438 |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | (10): 0.3987
Jumlah | [8 empty] | 0.15896 | 0.00025327 |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | (10): 99.7654
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.3987 |  |  |  | Faktorcakupan, k-student's for veff and CL 95% | (10): 1.984
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 99.7654 |  |  |  | Ketidakpastian bentangan, U= k.Uc | (10): 0.79103; (11): RPM
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.984
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.79103 | BPM |  |  | 180 BPM
[13 empty] | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | UiCi | (UiCi)2 | (UiCi)4/Vi
210 BPM | [12 empty] | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | ui | vi | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  | 1. Repeatability |  | normal | 0 | 2.45 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Repeatibility | bpm | normal | 0 | 2.4495 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2. Daya baca UUT |  | rect. | 0 | 1.73 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standart | bpm | rect. | 0 | 1.7321 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3. Drift standar |  | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Resolusi | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 50 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 |  |  | 4. Sertifikat Standar |  | normal | 0.55 | 2 | 50 | 0.275 | 1 | 0.275 | 0.075625 | 0.00011438
Sertifikat Standart | bpm | normal | 0.55 | 2 | 0.275 | 50 | 1 | 0.275 | 0.075625 | 0.00011438
Jumlah | [8 empty] | 0.15896 | 0.00025327 |  |  | Jumlah | (10): 0.15896; (11): 0.00025327
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.3987 |  |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | (10): 0.3987
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 99.7654 |  |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | (10): 99.7654
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.984 |  |  |  | Faktorcakupan, k-student's for veff and CL 95% | (10): 1.984
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.79103 | BPM |  |  | Ketidakpastian bentangan, U= k.Uc | (10): 0.79103; (11): RPM
210 BPM
KIMO | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [11 empty] | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | UiCi | (UiCi)2 | (UiCi)4/Vi
Suhu |  |  | Kelembaban | [9 empty] | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
Reading | Koreksi |  | Reading | Koreksi |  | INTERPOLASI SUHU |  |  |  | U Termo |  |  | 1. Repeatability |  | normal | 0 | 2.45 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | 0.4 |  | 35 | -0.8 |  |  | 20 |  | 0.0 | Suhu | 0.4 |  | 2. Daya baca UUT |  | rect. | 0 | 1.73 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
20 | 0 |  | 40 | -0.9 |  | 24.5 |  | -0.45 |  | Kelembaban | 1.6 |  | 3. Drift standar |  | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
25 | -0.5 |  | 50 | -1 |  |  | 25 |  | -0.5 |  |  |  | 4. Sertifikat Standar |  | normal | 0.55 | 2 | 50 | 0.275 | 1 | 0.275 | 0.075625 | 0.00011438
30 | -1 |  | 60 | -0.9 |  | INTERPOLASI KELEMBABAN
35 | -1.5 |  | 70 | -0.07 |  |  | 70 |  | -0.1 |  |  |  | Jumlah | (10): 0.15896; (11): 0.00025327
37 | -1.8 |  | 80 | -0.4 |  | 79.5 |  | -0.385 |  |  |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | (10): 0.3987
40 | -2.1 |  | 90 | 0.2 |  |  | 80 |  | -0.4 |  |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | (10): 99.7654
[13 empty] | Faktorcakupan, k-student's for veff and CL 95% | (10): 1.984
Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 1828012 | [12 empty] | Ketidakpastian bentangan, U= k.Uc | (10): 0.79103; (11): RPM
BPM | Koreksi |  |  |  |  | Koreksi 2018
| 2018 | 2019 | DRIFT |  |  | BPM | Koreksi
0 | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
30 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 30 | 1e-06
60 | - | 0 | 0 |  |  | 60 | 1e-06
90 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 90 | 1e-06
120 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 120 | 1e-06
150 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 150 | 1e-06
180 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 180 | 1e-06
210 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 210 | 1e-06
240 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 240 | 1e-06
of reading 0.12% | [5 empty] | Hasil Interpolasi
BPM | U95
[6 empty] | BPM | Koreksi
20 | 0.55 |  |  |  |  | 30 | 3.3333e-07
40 | 0.55 |  |  |  |  | 60 | 6.6667e-07
60 | 0.55 |  |  |  |  | 90 | 1e-06
150 | 0.55 |  |  |  |  | 120 | 1e-06
180 | 0.55 |  |  |  |  | 150 | 1e-06
210 | 0.55 |  |  |  |  | 180 | 1e-06
#DIV/0! | 0.55 |  |  |  |  | 210 | #DIV/0! | [6 empty] | (2): BPM 180; (7): BPM 210
[14 empty] | Pengukuran I |  |  |  |  | Pengukuran I
INTERPOLASI KOREKSI | [13 empty] | (3): 180; (5): 1e-06; (8): #DIV/0!; (10): #DIV/0!
BPM 60 |  |  |  |  | BPM 90 |  |  |  |  | BPM 120 |  |  |  | (2): 210; (4): 1e-06; (7): #DIV/0!; (9): #DIV/0! | BPM 30 |  |  |  | 150
Pengukuran I |  |  |  |  | Pengukuran I |  |  |  |  | Pengukuran I |  |  |  | (3): 210; (5): 1e-06; (8): #DIV/0!; (10): #DIV/0! | Pengukuran I |  |  |  | Pengukuran I
| 0 |  | 0 |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 120 |  | 1e-06 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 150 |  | 1e-06
40 |  | 6.6667e-07 |  |  | 60 |  | 1e-06 |  |  | 150 |  | 1e-06 |  | (2): Pengukuran II; (7): Pengukuran II | 20 |  | 3.3333e-07 |  | 180 |  | 1e-06
| 60 |  | 1e-06 |  |  | 60 |  | 1e-06 |  |  | 150 |  | 1e-06 | (3): 150; (5): 1e-06; (8): 180; (10): 1e-06 |  | 60 |  | 1e-06 |  | 180 |  | 1e-06
[14 empty] | 180 |  | 1e-06 |  |  | 210 |  | 1e-06
Pengukuran II |  |  |  |  | Pengukuran II |  |  |  |  | Pengukuran II |  |  |  | (3): 180; (5): 1e-06; (8): 210; (10): 1e-06 | Pengukuran II |  |  |  | Pengukuran II
| 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 120 |  | 1e-06 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 90 |  | 1e-06
40 |  | 6.6667e-07 |  |  | 60 |  | 1e-06 |  |  | 150 |  | 1e-06 |  | (2): Pengukuran III; (7): Pengukuran III | 20 |  | 3.3333e-07 |  | 120 |  | 1e-06
| 60 |  | 1e-06 |  |  | 60 |  | 1e-06 |  |  | 150 |  | 1e-06 | (3): 150; (5): 1e-06; (8): 180; (10): 1e-06 |  | 60 |  | 1e-06 |  | 120 |  | 1e-06
[14 empty] | 180 |  | 1e-06 |  |  | 210 |  | 1e-06
Pengukuran III |  |  |  |  | Pengukuran III |  |  |  |  | Pengukuran III |  |  |  | (3): 180; (5): 1e-06; (8): 210; (10): 1e-06 | Pengukuran III |  |  |  | Pengukuran III
| 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 120 |  | 1e-06 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 90 |  | 1e-06
40 |  | 6.6667e-07 |  |  | 60 |  | 1e-06 |  |  | 150 |  | 1e-06 |  | (2): Pengukuran IV; (7): Pengukuran IV | 20 |  | 3.3333e-07 |  | 120 |  | 1e-06
| 60 |  | 1e-06 |  |  | 60 |  | 1e-06 |  |  | 150 |  | 1e-06 | (3): 150; (5): 1e-06; (8): 180; (10): 1e-06 |  | 60 |  | 1e-06 |  | 120 |  | 1e-06
[14 empty] | 180 |  | 1e-06 |  |  | 210 |  | 1e-06
Pengukuran IV |  |  |  |  | Pengukuran IV |  |  |  |  | Pengukuran IV |  |  |  | (3): 180; (5): 1e-06; (8): 210; (10): 1e-06 | Pengukuran IV |  |  |  | Pengukuran IV
| 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 120 |  | 1e-06 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 90 |  | 1e-06
40 |  | 6.6667e-07 |  |  | 60 |  | 1e-06 |  |  | 150 |  | 1e-06 |  | (2): Pengukuran V; (7): Pengukuran V | 20 |  | 3.3333e-07 |  | 120 |  | 1e-06
| 60 |  | 1e-06 |  |  | 60 |  | 1e-06 |  |  | 150 |  | 1e-06 | (3): 150; (5): 1e-06; (8): 180; (10): 1e-06 |  | 60 |  | 1e-06 |  | 120 |  | 1e-06
[14 empty] | 180 |  | 1e-06 |  |  | 210 |  | 1e-06
Pengukuran V |  |  |  |  | Pengukuran V |  |  |  |  | Pengukuran V |  |  |  | (3): 180; (5): 1e-06; (8): 210; (10): 1e-06 | Pengukuran V |  |  |  | Pengukuran V
| 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 120 |  | 1e-06 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 120 |  | 1e-06
40 |  | 6.6667e-07 |  |  | 60 |  | 1e-06 |  |  | 150 |  | 1e-06 | [11 empty] | 20 |  | 3.3333e-07 |  | 121 |  | 1e-06
| 60 |  | 1e-06 |  |  | 60 |  | 1e-06 |  |  | 150 |  | 1e-06 | [11 empty] | 60 |  | 1e-06 |  | 150 |  | 1e-06
[14 empty] | BPM 180 |  |  |  |  | BPM 210
[14 empty] | Pengukuran I |  |  |  |  | Pengukuran I
INTERPOLASI DRIFT | [13 empty] | (3): 180; (5): 0; (8): #DIV/0!; (10): #DIV/0!
BPM 60 |  |  |  |  | BPM 90 |  |  |  |  | BPM 120 |  |  |  | (2): 210; (4): 0; (7): #DIV/0!; (9): #DIV/0! | BPM 30 |  |  |  | 150
Pengukuran I |  |  |  |  | Pengukuran I |  |  |  |  | Pengukuran I |  |  |  | (3): 210; (5): 0; (8): #DIV/0!; (10): #DIV/0! | Pengukuran I |  |  |  | Pengukuran I
| 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 120 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 150 |  | 0
40 |  | 0 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 | [11 empty] | 20 |  | 0 |  | 180 |  | 0
| 60 |  | 0 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 | [11 empty] | 60 |  | 0 |  | 180 |  | 0
Note on J13: BPFK Banjarbaru: VALID ( 11 - 5 - 2019 ) C. Huda
Note on J25: BPFK Banjarbaru: VALID ( 11 - 5 - 2019 ) C. Huda
Note on J37: BPFK Banjarbaru: VALID ( 11 - 5 - 2019 ) C. Huda
Note on J49: BPFK Banjarbaru: VALID ( 11 - 5 - 2019 ) C. Huda
Note on J61: BPFK Banjarbaru: VALID ( 11 - 5 - 2019 ) C. Huda
Note on J73: BPFK Banjarbaru: VALID ( 11 - 5 - 2019 ) C. Huda
Note on J85: BPFK Banjarbaru: VALID ( 11 - 5 - 2019 ) C. Huda

## ID
Input Data Kalibrasi Cardiotocograph
[7 empty] | Nomor Surat Keterangan : 13 / M - | 1 / IV - 21 / E - 03.000 DL
[13 empty] | KESIMPULAN | SIMBOL
Merek |  |  | : | bistos | [8 empty] | Nomor Sertifikat : 13 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Model/Tipe |  |  | : | BT - 200 | [8 empty] | Nomor Surat Keterangan : 13 / M - | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
No. Seri |  |  | : | BDH10736
Resolusi |  |  | : | 1 | BPM
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2022-03-04
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2022-03-05
Tempat Kalibrasi |  |  | : | IGD
Nama Ruang |  |  | : | IGD
Metode Kerja |  |  | : | MK 015 - 18
I. | Kondisi Ruang | [11 empty] | Rata2
|  |  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  | : | 24 | 25 | °C |  |  | oC |  |  |  | 24.5
| 2. Kelembaban |  | : | 79 | 80 | %RH |  |  | % RH |  |  |  | 79.5
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 220 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | OL | MΩ | > 2 MΩ | [5 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif | [5 empty] | 0.23 | Ω | ≤ 0.2 Ω | [5 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 200 | µA | ≤ 500 µA |  | NC | 12 |  |  | 500
IV. | Kalibrasi Akurasi Frekuensi Heart Rate
| No | Parameter | Setting Pada Standar | Pembacaan UUT
|  |  |  | I | II | III | IV | V
| 1 | Frekuensi Heart Rate (BPM) | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 2 |  | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 3 |  | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 4 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121
| 5 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| 6 |  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
| 7 |  | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k= 2
| Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD | [11 empty] | VAC | 1 | 0 | Catu daya menggunakan baterai
| Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD | [11 empty] | Ua | 1 | 1 | Tidak terdapat grounding diruangan
| - | [11 empty] | sum | 2 | 2 | -
| - | [13 empty] | -
VI. | Alat ukur yang digunakan
Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 1828012
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046
VII. | Kesimpulan
| Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020 | [12 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
-
VIII. | Petugas Kalibrasi
| Septia Khairunnisa | [14 empty] | Hasil Skor
[14 empty] | Catu daya menggunakan baterai | 30 | 30
[14 empty] | Tidak terdapat grounding diruangan | 30
IX. | Tanggal Pembuatan Laporan | [12 empty] | - | 30
11 Maret 2020
[13 empty] | 200.2408 | 200.2408
[13 empty] | 500 | 12.2397
[13 empty] | 12.2397 | 30 |  | 0 | -
[16 empty] | 10 | -
[13 empty] | 30 |  | 30 | 20 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi yang tanpa dilengkapi grounding
[13 empty] | 30 |  |  | 30 | -
[16 empty] | 40 | -
-
| No | Parameter | Setting Pada Standar |  | Pembacaan UUT Terkoreksi |  |  |  | Rata - Rata terkoreksi | Koreksi | Standar deviasi | Koreksi Relatif % | U95
|  |  |  | I | II | III | IV | V
| 1 | Frekuensi Heart Rate (BPM) | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -10 | 0 | 35.9701 | 0.79103
| 2 |  | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | -20 | 0 | 34.6517 | 0.79103
| 3 |  | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | -30 | 0 | 34.2123 | 0.79103 |  |  |  |  | No | Nama | Tipe / Model | Nomor Seri | Nomor Sertifikat | Treceable | Tanggal
| 4 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 120.2 | 0.2 | 0.44721 | 0.89421 | 0.87305 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1e-06 | 0 | 0.52735 | 0.79103 |  |  |  |  | Fetal Simulator
| 6 |  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1e-06 | 0 | 0.43946 | 0.79103 |  |  |  |  | A | Fetal Simulator | PS320 | 1828012
| 7 |  | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 1e-06 | 0 | 0.37668 | 0.79103 |  |  |  |  | B | Fetal Simulator | PS320 | 1828016
[18 empty] | C | Fetal Simulator | PS320 | 3204002
|  |  | Rata Rata | [14 empty] | D | Fetal Simulator | PS320 | 3204003
|  |  | 20 | [14 empty] | E | Fetal Simulator | PS320 | 4312020
|  |  | 40 | [14 empty] | F | Fetal Simulator | PS320 | 4662032
|  |  | 60 | [14 empty] | G | Fetal Simulator | PS320 | 4662033
|  |  | 120.2 | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | 150 | [14 empty] | Electrical Safety Analyzer
|  |  | 180 | [14 empty] | A | Electrical Safety Analyzer | ESA 620 | 1837056
|  | Baik | 210 | [14 empty] | B | Electrical Safety Analyzer | ESA 620 | 1834020
|  | Tidak Baik | #DIV/0! | [14 empty] | C | Electrical Safety Analyzer | ESA 615 | 2853077
[18 empty] | D | Electrical Safety Analyzer | ESA 615 | 2853078
|  | 2. Tidak terdapat grounding | [15 empty] | E | Electrical Safety Analyzer | ESA 615 | 3148907
|  | 2. Catu daya menggunakan genset | [15 empty] | F | Electrical Safety Analyzer | ESA 615 | 3148908
|  | 2. Catu daya menngunakan baterai | [15 empty] | G | Electrical Safety Analyzer | ESA 615 | 3699030
|  | 2. Catu daya menggunakan adaptor | [15 empty] | H | Electrical Safety Analyzer | ESA 615 | 4670010
[18 empty] | I | Electrical Safety Analyzer | ESA 615 | 4669058
|  | Dany Firmanto | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Donny Martha | [15 empty] | Thermohygrometer
|  | Choirul Huda | [15 empty] | A | Thermohygrolight | KH-210-AO | 15062873
|  | Rangga Prasetya Hantoko | [15 empty] | B | Thermohygrolight | KH-210-AO | 15062874
|  | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro | [15 empty] | C | Thermohygrolight | KH-210-AO | 14082463
|  | Muhammad Arrizal Septiawan | [15 empty] | D | Thermohygrolight | KH-210-AO | 15062872
|  | Supriyanto | [15 empty] | E | Thermohygrolight | KH-210-AO | 15062875
|  | Isra Mahensa | [15 empty] | F | Thermohygrolight | KH-210-AO | 34903046
[18 empty] | G | Thermohygrolight | GFTB 200 | 34903053
|  | Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI | [15 empty] | H | Thermohygrolight | GFTB 200 | 34903051
|  | Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI | [15 empty] | I | Thermohygrolight | GFTB 200 | 34904091
[18 empty] | J | Thermohygrolight | GFTB 200 | HE-21.000669
[18 empty] | K | Digital Thermohygro Barometer | SD700 | HE-21.000670
|  | Tidak terdapat grounding | [15 empty] | L | Digital Thermohygro Barometer | SD700 | A.100609
|  | Catu daya menggunakan baterai | [15 empty] | M | Digital Thermohygro Barometer | SD700 | A.100605
|  | - | [15 empty] | N | Digital Thermohygro Barometer | SD700 | A.100611
[18 empty] | O | Digital Thermohygro Barometer | SD700 | A.100616
|  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | ≤ 500 µA | [14 empty] | P | Digital Thermohygro Barometer | SD700 | A.100617
|  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | ≤ 100 µA | [14 empty] | Q | Digital Thermohygro Barometer | SD700 | A.100618
[18 empty] | R | Digital Thermohygro Barometer | SD700 | A.100586

## DB ESA
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2022
| 150 | 0.76 | 0.31 | 0.225 | 0.47 |  |  | 150 | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 0.47 |  |  | 150 | -0.07 | -1.43 | 0.68 | 1.2
| 180 | -0.13 | 0.1 | 0.115 | 0.47 |  |  | 180 | -0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.47 |  |  | 180 | -0.13 | -1.81 | 0.84 | 1.2
| 200 | -0.16 | -0.04 | 0.06 | 0.47 |  |  | 200 | -0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.47 |  |  | 200 | -0.26 | -2.05 | 0.895 | 1.2
| 220 | -0.18 | -0.28 | 0.05 | 0.47 |  |  | 220 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.47 |  |  | 220 | -0.29 | -2.29 | 1 | 1.2
| 230 | -0.26 | -0.2 | 0.03 | 0.47 |  |  | 230 | -10.02 | 0.05 | 5.035 | 0.47 |  |  | 230 | -0.23 | -11.79 | 5.78 | 1.2
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.47 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.47 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2022
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.29 |  |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.29 |  |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59
| 50 | -0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.29 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.29 |  |  | 50 | 2 | 9.1 | 3.55 | 0.59
| 100 | -0.06 | 0.2 | 0.13 | 0.29 |  |  | 100 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.29 |  |  | 100 | 2 | 6 | 2 | 0.59
| 200 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.29 |  |  | 200 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 0.29 |  |  | 200 | 3.6 | -3.6 | 3.6 | 0.59
| 500 | -0.9 | 3.8 | 2.35 | 0.29 |  |  | 500 | 20 | 0.8 | 9.6 | 0.29 |  |  | 500 | 2.9 | -18.8 | 10.85 | 0.59
| 1000 | -0.003 | 9 | 4.5015 | 0.29 |  |  | 1000 | 2 | 0.008 | 0.996 | 0.29 |  |  | 1000 | 3 | -47 | 25 | 0.59
| Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2015 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2022
| 10 | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  |  | 10 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.3 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.051
| 20 | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  |  | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 1.3 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.051
| 50 | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  |  | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 |  |  | 50 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.051
| 100 | - | -0.3 | 0 | 1.4 |  |  | 100 | 1e-06 | 0.3 | 0.15 | 1.3 |  |  | 100 | 0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.051
| Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.43 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.43 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| 0.1 | 0.002 | -0.001 | 0.0015 | 0.43 |  |  | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.0005 | 0.43 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| 1 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.43 |  |  | 1 | 0.055 | 0.045 | 0.005 | 0.43 |  |  | 1 | 1e-06 | 0.003 | 0.0014995 | 1.2
| 2 | 1e-06 | 0.007 | 0.0034995 | 0.43 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.43 |  |  | 2 | 1e-06 | 0.004 | 0.0019995 | 1.2
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2019
| 150 | -0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.47 |  |  | 150 | -0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.47 |  |  | 150 | 0.03 | -0.15 | 0.09 | 1.2
| 180 | -0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.47 |  |  | 180 | -0.11 | 0.1 | 0.105 | 0.47 |  |  | 180 | 1e-06 | -0.11 | 0.055001 | 1.2
| 200 | -0.14 | 0.05 | 0.095 | 0.47 |  |  | 200 | -0.17 | -0.03 | 0.07 | 0.47 |  |  | 200 | 0.05 | -0.1 | 0.075 | 1.2
| 220 | -0.19 | 0.1 | 0.145 | 0.47 |  |  | 220 | -0.25 | 0.38 | 0.315 | 0.47 |  |  | 220 | 0.05 | -0.13 | 0.09 | 1.2
| 230 | -0.2 | 0.368 | 0.284 | 0.47 |  |  | 230 | -0.23 | -0.16 | 0.035 | 0.47 |  |  | 230 | -0.05 | -0.15 | 0.05 | 1.2
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.47 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.47 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2019
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.29 |  |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.29 |  |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59
| 50 | -0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.29 |  |  | 50 | 4.7 | -0.33 | 2.515 | 0.29 |  |  | 50 | 2.1 | 2.6 | 0.25 | 0.59
| 100 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.29 |  |  | 100 | 4.4 | -0.42 | 2.41 | 0.29 |  |  | 100 | 2.3 | 2.6 | 0.15 | 0.59
| 200 | 1.1 | 1.4 | 0.15 | 0.29 |  |  | 200 | 15.6 | 1.3 | 7.15 | 0.29 |  |  | 200 | 0.2 | 3.1 | 1.45 | 0.59
| 500 | 0.9 | 2.8 | 0.95 | 0.29 |  |  | 500 | 14.3 | 0.7 | 6.8 | 0.29 |  |  | 500 | 2.8 | 3.9 | 0.55 | 0.59
| 1000 | 2 | 0.012 | 0.994 | 0.29 |  |  | 1000 | 15 | 0.002 | 7.499 | 0.29 |  |  | 1000 | 13 | 0.005 | 6.4975 | 0.59
| Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2019
| 10 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 1.3 |  |  | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 1.3 |  |  | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 1.7
| 20 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 1.3 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.3 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.7
| 50 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.3 |  |  | 50 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 1.3 |  |  | 50 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.7
| 100 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1.3 |  |  | 100 | 1.3 | 0.8 | 0.25 | 1.3 |  |  | 100 | 0.9 | 0.6 | 0.15 | 1.7
| Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2019
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.43 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.43 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| 0.1 | 0.006 | 1e-06 | 0.0029995 | 0.43 |  |  | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.43 |  |  | 0.1 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 1.2
| 1 | 0.007 | -0.001 | 0.004 | 0.43 |  |  | 1 | 0.003 | 0.012 | 0.0045 | 0.43 |  |  | 1 | 0.002 | -0.001 | 0.0015 | 1.2
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.43 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.43 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4670010) | [5 empty] | I | ESA (4669058)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2020 | 2022
| 150 | 0.21 | 0.21 | 0 | 1.2 |  |  | 150 | 1e-06 | -0.17 | 0.085001 | 1.2 |  |  | 150 | -0.24 | -0.17 | 0.035 | 1.2
| 180 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1.2 |  |  | 180 | 1e-06 | -0.22 | 0.11 | 1.2 |  |  | 180 | -0.14 | -0.39 | 0.125 | 1.2
| 200 | 0.34 | 0.34 | 0 | 1.2 |  |  | 200 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2 |  |  | 200 | -0.33 | -0.23 | 0.05 | 1.2
| 220 | 0.37 | 0.37 | 0 | 1.2 |  |  | 220 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 220 | -0.45 | -0.45 | 0 | 1.2
| 230 | 0.47 | 0.47 | 0 | 1.2 |  |  | 230 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 230 | -0.54 | -0.16 | 0.19 | 1.2
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | -0.15 | 0.075 | 1.2
| Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2020 | 2022
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59 |  |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59 |  |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59
| 50 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 50 | 1e-06 | 1.7 | 0.85 | 0.59 |  |  | 50 | 2.1 | 5 | 1.45 | 0.59
| 100 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 3.4 | 1.7 | 0.59 |  |  | 100 | 3.7 | 0.7 | 1.5 | 0.59
| 200 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 200 | 8.3 | -8.2 | 8.25 | 0.59
| 500 | 3 | 3 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 8.3 | -31.8 | 20.05 | 0.59
| 1000 | 5 | 4 | 0.5 | 0.59 |  |  | 1000 | 1e-06 | 80 | 40 | 0.59 |  |  | 1000 | -97 | -74 | 11.5 | 0.59
|  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2018 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2020 | 2022
| 10 | - | 1e-06 | 0 | 1.7 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.7
| 20 | - | 0.1 | 0 | 1.7 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.7
| 50 | - | 0.4 | 0 | 1.7 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 50 | 1e-06 | 0.2 | 0.1 | 1.7
| 100 | - | 1.4 | 0 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 100 | 1e-06 | 0.4 | 0.2 | 1.7
| Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2020 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.1 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 1.2 |  |  | 0.1 | -0.003 | 1e-06 | 0.0015005 | 1.2
| 1 | -0.0023 | -0.0023 | 0 | 1.2 |  |  | 1 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 1.2 |  |  | 1 | -0.001 | 0.003 | 0.002 | 1.2
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 2 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 1.2 |  |  | 2 | -0.006 | 0.004 | 0.005 | 1.2
No | No urut alat | KOREKSI ESA | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [7 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.76 | 0.31 | 0.225 | 0.47 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.29
| 2 | 150 | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 0.47 |  |  | 2 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.29
| 3 | 150 | -0.07 | -1.43 | 0.68 | 1.2 |  |  | 3 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59
| 4 | 150 | -0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.47 |  |  | 4 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.29
| 5 | 150 | -0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.47 |  |  | 5 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.29
| 6 | 150 | 0.03 | -0.15 | 0.09 | 1.2 |  |  | 6 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59
| 7 | 150 | 0.21 | 0.21 | 0 | 1.2 |  |  | 7 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59
| 8 | 150 | 1e-06 | -0.17 | 0.085001 | 1.2 |  |  | 8 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59
| 9 | 150 | -0.24 | -0.17 | 0.035 | 1.2 |  |  | 9 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59
II | 1 | 180 | -0.13 | 0.1 | 0.115 | 0.47 |  | II | 1 | 50 | -0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.29
| 2 | 180 | -0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.47 |  |  | 2 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.29
| 3 | 180 | -0.13 | -1.81 | 0.84 | 1.2 |  |  | 3 | 50 | 2 | 9.1 | 3.55 | 0.59
| 4 | 180 | -0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.47 |  |  | 4 | 50 | -0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.29
| 5 | 180 | -0.11 | 0.1 | 0.105 | 0.47 |  |  | 5 | 50 | 4.7 | -0.33 | 2.515 | 0.29
| 6 | 180 | 1e-06 | -0.11 | 0.055001 | 1.2 |  |  | 6 | 50 | 2.1 | 2.6 | 0.25 | 0.59
| 7 | 180 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1.2 |  |  | 7 | 50 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59
| 8 | 180 | 1e-06 | -0.22 | 0.11 | 1.2 |  |  | 8 | 50 | 1e-06 | 1.7 | 0.85 | 0.59
| 9 | 180 | -0.14 | -0.39 | 0.125 | 1.2 |  |  | 9 | 50 | 2.1 | 5 | 1.45 | 0.59
III | 1 | 200 | -0.16 | -0.04 | 0.06 | 0.47 |  | III | 1 | 100 | -0.06 | 0.2 | 0.13 | 0.29
| 2 | 200 | -0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.47 |  |  | 2 | 100 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.29
| 3 | 200 | -0.26 | -2.05 | 0.895 | 1.2 |  |  | 3 | 100 | 2 | 6 | 2 | 0.59
| 4 | 200 | -0.14 | 0.05 | 0.095 | 0.47 |  |  | 4 | 100 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.29
| 5 | 200 | -0.17 | -0.03 | 0.07 | 0.47 |  |  | 5 | 100 | 4.4 | -0.42 | 2.41 | 0.29
| 6 | 200 | 0.05 | -0.1 | 0.075 | 1.2 |  |  | 6 | 100 | 2.3 | 2.6 | 0.15 | 0.59
| 7 | 200 | 0.34 | 0.34 | 0 | 1.2 |  |  | 7 | 100 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59
| 8 | 200 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2 |  |  | 8 | 100 | 1e-06 | 3.4 | 1.7 | 0.59
| 9 | 200 | -0.33 | -0.23 | 0.05 | 1.2 |  |  | 9 | 100 | 3.7 | 0.7 | 1.5 | 0.59
IV | 1 | 220 | -0.18 | -0.28 | 0.05 | 0.47 |  | IV | 1 | 200 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.29
| 2 | 220 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.47 |  |  | 2 | 200 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 0.29
| 3 | 220 | -0.29 | -2.29 | 1 | 1.2 |  |  | 3 | 200 | 3.6 | -3.6 | 3.6 | 0.59
| 4 | 220 | -0.19 | 0.1 | 0.145 | 0.47 |  |  | 4 | 200 | 1.1 | 1.4 | 0.15 | 0.29
| 5 | 220 | -0.25 | 0.38 | 0.315 | 0.47 |  |  | 5 | 200 | 15.6 | 1.3 | 7.15 | 0.29
| 6 | 220 | 0.05 | -0.13 | 0.09 | 1.2 |  |  | 6 | 200 | 0.2 | 3.1 | 1.45 | 0.59
| 7 | 220 | 0.37 | 0.37 | 0 | 1.2 |  |  | 7 | 200 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.59
| 8 | 220 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 8 | 500 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59
| 9 | 220 | -0.45 | -0.45 | 0 | 1.2 |  |  | 9 | 200 | 8.3 | -8.2 | 8.25 | 0.59
V | 1 | 230 | -0.26 | -0.2 | 0.03 | 0.47 |  | V | 1 | 500 | -0.9 | 3.8 | 2.35 | 0.29
| 2 | 230 | -10.02 | 0.05 | 5.035 | 0.47 |  |  | 2 | 500 | 20 | 0.8 | 9.6 | 0.29
| 3 | 230 | -0.23 | -11.79 | 5.78 | 1.2 |  |  | 3 | 500 | 2.9 | -18.8 | 10.85 | 0.59
| 4 | 230 | -0.2 | 0.368 | 0.284 | 0.47 |  |  | 4 | 500 | 0.9 | 2.8 | 0.95 | 0.29
| 5 | 230 | -0.23 | -0.16 | 0.035 | 0.47 |  |  | 5 | 500 | 14.3 | 0.7 | 6.8 | 0.29
| 6 | 230 | -0.05 | -0.15 | 0.05 | 1.2 |  |  | 6 | 500 | 2.8 | 3.9 | 0.55 | 0.59
| 7 | 230 | 0.47 | 0.47 | 0 | 1.2 |  |  | 7 | 500 | 3 | 3 | 0 | 0.59
| 8 | 230 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 8 | 500 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59
| 9 | 230 | -0.54 | -0.16 | 0.19 | 1.2 |  |  | 9 | 500 | 8.3 | -31.8 | 20.05 | 0.59
VI | 1 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.47 |  | VI | 1 | 1000 | -0.003 | 9 | 4.5015 | 0.29
| 2 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.47 |  |  | 2 | 1000 | 2 | 0.008 | 0.996 | 0.29
| 3 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 3 | 1000 | 3 | -47 | 25 | 0.59
| 4 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.47 |  |  | 4 | 1000 | 2 | 0.012 | 0.994 | 0.29
| 5 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.47 |  |  | 5 | 1000 | 15 | 0.002 | 7.499 | 0.29
| 6 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 6 | 1000 | 13 | 0.005 | 6.4975 | 0.59
| 7 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 7 | 1000 | 5 | 4 | 0.5 | 0.59
| 8 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 8 | 1000 | 1e-06 | 80 | 40 | 0.59
| 9 | 250 | 1e-06 | -0.15 | 0.075 | 1.2 |  |  | 9 | 1000 | -97 | -74 | 11.5 | 0.59
No | No urut alat | KOREKSI ESA | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [7 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  | I | 1 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.43
| 2 | 10 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.3 |  |  | 2 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.43
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.051 |  |  | 3 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| 4 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 1.3 |  |  | 4 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.43
| 5 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 1.3 |  |  | 5 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.43
| 6 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 1.7 |  |  | 6 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| 7 | 10 | - | 1e-06 | 0 | 1.7 |  |  | 7 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| 8 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| 9 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.7 |  |  | 9 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
II | 1 | 20 | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  | II | 1 | 0.1 | 0.002 | -0.001 | 0.0015 | 0.43
| 2 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 1.3 |  |  | 2 | 0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.0005 | 0.43
| 3 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.051 |  |  | 3 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| 4 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 1.3 |  |  | 4 | 0.1 | 0.006 | 1e-06 | 0.0029995 | 0.43
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.3 |  |  | 5 | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.43
| 6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.7 |  |  | 6 | 0.1 | 0.001 | -0.002 | 0.0015 | 1.2
| 7 | 20 | - | 0.1 | 0 | 1.7 |  |  | 7 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| 8 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0.1 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 1.2
| 9 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.7 |  |  | 9 | 0.1 | -0.003 | 1e-06 | 0.0015005 | 1.2
III | 1 | 50 | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  | III | 1 | 1 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.43
| 2 | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 |  |  | 2 | 1 | 0.055 | 0.045 | 0.005 | 0.43
| 3 | 50 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.051 |  |  | 3 | 1 | 1e-06 | 0.003 | 0.0014995 | 1.2
| 4 | 50 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.3 |  |  | 4 | 1 | 0.007 | -0.001 | 0.004 | 0.43
| 5 | 50 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 1.3 |  |  | 5 | 1 | 0.003 | 0.012 | 0.0045 | 0.43
| 6 | 50 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.7 |  |  | 6 | 1 | 0.002 | -0.001 | 0.0015 | 1.2
| 7 | 50 | - | 0.4 | 0 | 1.7 |  |  | 7 | 1 | -0.0023 | -0.0023 | 0 | 1.2
| 8 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 8 | 1 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 1.2
| 9 | 50 | 1e-06 | 0.2 | 0.1 | 1.7 |  |  | 9 | 1 | -0.001 | 0.003 | 0.002 | 1.2
IV | 1 | 100 | - | -0.3 | 0 | 1.4 |  | IV | 1 | 2 | 1e-06 | 0.007 | 0.0034995 | 0.43
| 2 | 100 | 1e-06 | 0.3 | 0.15 | 1.3 |  |  | 2 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.43
| 3 | 100 | 0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.051 |  |  | 3 | 2 | 1e-06 | 0.004 | 0.0019995 | 1.2
| 4 | 100 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1.3 |  |  | 4 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.43
| 5 | 100 | 1.3 | 0.8 | 0.25 | 1.3 |  |  | 5 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.43
| 6 | 100 | 0.9 | 0.6 | 0.15 | 1.7 |  |  | 6 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| 7 | 100 | - | 1.4 | 0 | 1.7 |  |  | 7 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| 8 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 8 | 2 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 1.2
| 9 | 100 | 1e-06 | 0.4 | 0.2 | 1.7 |  |  | 9 | 2 | -0.006 | 0.004 | 0.005 | 1.2
2 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 |  |  |  |  | Tegangan jala-jala listrik |  |  |  |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | 200 |  | 0.06
Setting VAC |  |  | Driff | U95 |  | 220 |  | 0.05
( V ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | 220 |  | 0.05 |  | 220 | 220.05 | 220.05 |  | :
150 | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 0.47 |  | Tahanan isolasi kabel catu daya |  |  |  |  | OL | #VALUE! | OL
180 | -0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.47 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 | 0.24163 | 0.24163
200 | -0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.47 |  | OL |  | #VALUE! |  | NO | 200 | 200.7 | 200.7
220 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.47 |  |  | 0 |  | 0 | NC | 12 | 12.024 | 12.024
230 | -10.02 | 0.05 | 5.035 | 0.47 |  | Resistansi pembumian protektif | [6 empty] | 0.47
250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.47 |  |  | 0.1 |  | 0.006
Current Leakage |  |  | Driff | U95 |  | 0.23 |  | 0.011633
( uA ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | 1 |  | 0.045
0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.29 |  | Arus bocor
50 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.29 |  |  | 100 |  | 0.4
100 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.29 |  | 200 |  | 0.7
200 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 0.29 |  |  | 200 |  | 0.7
500 | 20 | 0.8 | 9.6 | 0.29 |  | Arus bocor
1000 | 2 | 0.008 | 0.996 | 0.29 |  |  | 0 |  | 1e-06
Main-PE |  |  | Driff | U95 |  | 12 |  | 0.024001
( MΩ ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | 50 |  | 0.1
10 | 0 | 0.1 | 0.05 | 1.3 |  | Arus bocor
20 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 1.3 |  |  | 0 |  | 1e-06
50 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 |  | 0 |  | 1e-06
100 | 1e-06 | 0.3 | 0.15 | 1.3 |  |  | 50 |  | 0.1
Resistance |  |  | Driff | U95 |  | Arus bocor
( Ω ) | 2017 | 2019 |  |  |  |  | 0 |  | 1e-06
0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.43 |  | 0 |  | 1e-06
0.1 | 0.005 | 0.006 | 0.0005 | 0.43 |  |  | 50 |  | 0.1
1 | 0.055 | 0.045 | 0.005 | 0.43 |  | Arus bocor
2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.43 |  |  | 0 |  | 1e-06
[6 empty] | 0 |  | 1e-06
[7 empty] | 50 |  | 0.1
Arus bocor
[7 empty] | 0 |  | 1e-06
[6 empty] | 0 |  | 1e-06
[7 empty] | 50 |  | 0.1
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [11 empty] | 2
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 1 |  | 1 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2017 | 2019 | 2 |  | 2 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2018 | 2022 | 3 |  | 3 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2017 | 2019 | 4 |  | 4 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2017 | 2019 | 5 |  | 5 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 6 |  | 6 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 7 |  | 7 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 8 |  | 8 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2020 | 2022 | 9 |  | 9 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
2 | [11 empty] | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 |  | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 |  | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 |  | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 |  | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.25 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 |  | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 |  | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 |  | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 |  | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 |  | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 |  | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 |  | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 |  | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 |  | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 |  | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 |  | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 |  | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 |  | 1 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 |  | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 1e-06 |  | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 |  | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 |  | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 |  | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.3 |  | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 |  | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 |  | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 |  | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 |  | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 |  | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 |  | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 |  | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 |  | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 |  | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 |  | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 |  | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 |  | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 |  | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 |  | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 |  | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 |  | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 |  | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 |  | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 |  | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 |  | 0 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 |  | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 |  | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 |  | 1 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 1e-06 |  | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 |  | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 |  | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 |  | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 |  | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 |  | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 |  | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 |  | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 |  | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 |  | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 |  | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 |  | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 |  | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 |  | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 |  | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 |  | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 |  | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 |  | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 |  | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 |  | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 |  | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 |  | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 |  | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 |  | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 |  | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 |  | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 |  | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 |  | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 |  | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 |  | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 |  | 1.75
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 |  | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 |  | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 |  | 1.65
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 |  | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 |  | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 |  | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 |  | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 |  | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 |  | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 |  | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 |  | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 |  | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 |  | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 |  | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 |  | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 |  | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 |  | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - |  | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - |  | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 |  | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 |  | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 |  | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 |  | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 |  | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 |  | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 |  | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 |  | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 |  | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 |  | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 |  | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 |  | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 |  | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 |  | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 |  | 2 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 |  | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - |  | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - |  | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  | 2 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | 0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0 |  | 7 | 90 | -1 | -3.2 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | 0 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0 |  | 4 | 990 | 3.9 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0 |  | 7 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.7 | 1e-06 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4.5 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.6
| 2 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4.5 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 4.3 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 4.2 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.9 | 1e-06 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - |  | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - |  | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - |  | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - |  | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - |  | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - |  | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - |  | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - |  | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - |  | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - |  | 0
| 3 | 25 | 0 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 0 | - |  | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - |  | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - |  | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - |  | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - |  | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - |  | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - |  | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - |  | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2017 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 0 | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | 0 | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | 0 | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 0 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0 | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | 0 | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 0 | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 0 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | 0 | 0 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | -0.7 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 30 | -1.4 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 960 | 0.9 | - | #REF! | 0 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | -0.2 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 30 | 0.6 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 960 | 0.9 | - | #REF! | 0 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | -0.6 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 30 | -0.4 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 960 | 0.9 | - | #REF! | 0 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | 0 | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | 0 | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 750 | - | - | 0 | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | 0 | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | 0 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | 0 | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 1e-06 | 0 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0 | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 0 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0 | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 0 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | 0 | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 0 | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 0 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | 0 | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | -0.4 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 40 | -1.3 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 970 | 1 | - | #REF! | 0 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | -0.1 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 40 | 0.3 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 970 | 1 | - | #REF! | 0 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | -0.5 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 40 | -0.3 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 970 | 1 | - | #REF! | 0 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | 0 | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 15 | 2.6
| 18 | 20 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | 0 | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 18 | 1.6
[24 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0 | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | 0 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | 0 | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | 0 | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | 0 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | 0 | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 0 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0 | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 0 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | 0 | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 0 | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0 | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 0 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | -0.2 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 50 | -1.3 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 980 | 1 | - | #REF! | 0 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 980 | 1 | - | #REF! | 0 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | -0.4 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 50 | -0.3 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 980 | 1 | - | #REF! | 0 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | 0 | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | 0 | 0 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | 0 | 0 |  | 14 | 2.4
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 15 | 2.6
[24 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0 | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | 0 | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 1e-06 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0 | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 0 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0 | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | 0 | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 0 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | 0 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | 0 | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | 0 | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | 0 | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | 0 | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 0 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 0 | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 0 | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | 0 | 0
| 13 | 30 | -0.3 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 60 | -1.5 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 990 | 1.1 | - | #REF! | 0
| 14 | 30 | -0.3 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 990 | 1.1 | - | #REF! | 0
| 15 | 30 | -0.2 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 60 | -0.5 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 990 | 1.1 | - | #REF! | 0
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | 0 | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 60 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | 0 | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | 0 | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | 0 | 0
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 900 | - | - | 0 | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.25 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0 | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0 | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | 0 | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | 0 | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 0 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 0 | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 0 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 0 | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | 0 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | 0 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 0 | 1.75
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | 0 | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 0 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 0 | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 0 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | 0 | 0
| 13 | 35 | 0.3 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 70 | -1.9 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 1000 | 1.1 | - | #REF! | 0
| 14 | 35 | -0.6 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 70 | -0.8 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 1000 | 1.1 | - | #REF! | 0
| 15 | 35 | -0.1 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.8 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 1000 | 1.1 | - | #REF! | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | 0 | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | 0 | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | 0 | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | 0 | 0
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1000 | - | - | 0 | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | 0 | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | 0 | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | 0 | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | 0 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 0 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 0 | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 0 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 0 | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | 0 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | 0 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 0 | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | 0 | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 0 | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 0 | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 0 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 0 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | 0 | 0
| 13 | 37 | 0.4 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 80 | -2.5 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 1005 | 1.1 | - | #REF! | 0
| 14 | 37 | -0.8 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 80 | -0.9 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 1005 | 1.1 | - | #REF! | 0
| 15 | 37 | -0.1 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 80 | -1.3 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 1005 | 1.1 | - | #REF! | 0
| 16 | 37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | 0 | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | 0 | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | 0 | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | 0 | 0
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1005 | - | - | 0 | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | 0 | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | 0 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | 0 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 0 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 0 | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 0 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 0 | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 0 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 0 | 1.9
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | 0 | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | 0 | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 13 | 40 | 0.5 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 90 | -3.2 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 1010 | 1.1 | - | #REF! | 0
| 14 | 40 | -1.1 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 90 | -0.8 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 1010 | 1e-06 | - | #REF! | 0
| 15 | 40 | 1e-06 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 90 | -2 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 1010 | 1e-06 | - | #REF! | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | 0 | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1020 | - | - | 0 | 0
19 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 |  |  |  |  | 19 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 |  |  |  |  | 19 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 |  |  |  |  | 19 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH | 2021 | - | 2016 |  |  | hPa | 2021 | - | 2016
15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 30 | -1.5 | - | 0 | 0 |  | 750 | 2.5 | - | 0 | 0
20 | 0.1 | - | 0 | 0 |  | 40 | -0.8 | - | 0 | 0 |  | 800 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | Suhu | 24.5 | 24.474 | 0.70711 | 0.1
25 | -0.2 | - | 0 | 0 |  | 50 | -0.2 | - | 0 | 0 |  | 850 | 2.4 | - | 0 | 0 |  | %RH | 79.5 | 79.025 | 3.5355 | 1.5
30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  | 60 | 0.4 | - | 0 | 0 |  | 900 | 2.3 | - | 0 | 0 |  | hPa |  | 3.3265 |  | 0.4
35 | -0.1 | - | 0 | 0 |  | 70 | -0.7 | - | 0 | 0 |  | 1000 | 2.2 | - | 0 | 0
37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 80 | -0.9 | - | 0 | 0 |  | 1005 | 2.2 | - | 0 | 0 |  | HASIL | ( 24.5 ± 0.1 ) °C
40 | 0.2 | - | 0 | 0 |  | 90 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 1020 | 2.3 | - | 0 | 0 |  |  | ( 79.0 ± 1.5 ) %RH
( 3.3 ± 0.4 ) hPa
[18 empty] | KOREKSI SUHU | KOREKSI KELEMBABAN | KOREKSI TEKANAN
[18 empty] | -0.026012 | -0.475 | 3.3265
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 2016 | 1 |  | 24.5 | 0.1 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2016 | 2 |  | 79.0 | 1.5 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2016 | 3 |  | 3.3 | 0.4 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 2016 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 2016 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2016 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 2016 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 2016 | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 2016 | 11
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 12
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2020 | - | #REF! | 13
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2020 | - | #REF! | 14
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2020 | - | #REF! | 15
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 16
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 17
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 18
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | 2016 | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 2016 | 20
19

## Penyelia
Hasil Kalibrasi Cardiotocograph
Nomor Surat Keterangan : 13 / M - 1 / IV - 21 / E - 03.000 DL
Merek |  |  |  | : | bistos
Model/Tipe |  |  |  | : | BT - 200
No. Seri |  |  |  | : | BDH10736
Resolusi |  |  |  | : | 1 | BPM
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : | 2022-03-04
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : | 2022-03-05
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : | IGD
Nama Ruang |  |  |  | : | IGD
Metode Kerja |  |  |  | : | MK 015 - 18
± 0.47 Volt
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  |  | : | 24.474 | ± | 0.1 | °C
| 2. Kelembaban |  |  | : | 79.025 | ± | 1.5 | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  |  | : | 220.0498 | ± | 0.47 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [13 empty] | Score
| 1. Fisik |  |  | : | Baik | [9 empty] | 5
| 2. Fungsi |  |  | : | Baik | [9 empty] | 5
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [8 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas
[13 empty] | yang diijinkan |  | Score |  |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
| 1 | Resistansi isolasi | [8 empty] | OL |  | > 2 MΩ |  | 10 |  |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif | [8 empty] | 0.24149 |  | ≤ 0.2 Ω |  | 0 |  |  | MΩ | 500
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [8 empty] | 200.2408 |  | ≤ 500 µA |  | 20 |  |  | Ω
µA
IV. | Kalibrasi Akurasi Frekuensi Heart Rate
| No. | Parameter | Setting Standar |  | Pambacaan Alat |  |  |  | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  | Koreksi Relatif (%) | Score
| 1 | Frekuensi Heart Rate (BPM) | 30 |  | 20 |  |  |  | -10 | 5% | 0.79103 |  |  | 35.9701 | 0 | 14.2857 | 2.5 | 14.2857 | 14.2857 | 57.1429 | 100 | 0
| 2 |  | 60 |  | 40 |  |  |  | -20 |  | 0.79103 |  |  | 34.6517 | FALSE | 14.2857 | 5 | 14.2857 | 14.2857
| 3 |  | 90 |  | 60 |  |  |  | -30 |  | 0.79103 |  |  | 34.2123 | 0 | 14.2857 | 20 | 14.2857 | 14.2857
| 4 |  | 120 |  | 120.2 |  |  |  | 0.2 |  | 0.87305 |  |  | 0.89421 | 14.2857 | 14.2857 | 20 | 14.2857 | 14.2857
| 5 |  | 150 |  | 150 |  |  |  | 1e-06 |  | 0.79103 |  |  | 0.52735 | 14.2857 | 14.2857 | 20 | 14.2857 | 14.2857 |  |  |  | 35.9701
| 6 |  | 180 |  | 180 |  |  |  | 1e-06 |  | 0.79103 |  |  | 0.43946 | 14.2857 | 14.2857 | 20 | 14.2857 | 14.2857 |  |  |  | 34.6517
| 7 |  | 210 |  | 210 |  |  |  | 1e-06 |  | 0.79103 |  |  | 0.37668 | 14.2857 | 14.2857 | 2.5 | 14.2857 | 14.2857 |  |  |  | 34.2123
0.89421
V. | Keterangan | [21 empty] | 0.52735
| Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k= 2 | [21 empty] | 0.43946
| Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD | [15 empty] | Kondisi | 10 |  |  |  |  | 0.37668
| Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD | [15 empty] | Listrik | 30
| - | [15 empty] | Frekuensi | 0
-
VI. | Alat ukur yang digunakan
Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 1828012
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Septia Khairunnisa
40
|  | Nama | [6 empty] | Tanggal |  | Paraf | Score Total
|  | Dibuat Oleh : | Septia Khairunnisa | [5 empty] | 11 Maret 2020 |  |  | 40
Penyelia :
Note on P27: ASUS: VALID ( 11 - 5 - 2019 ) C. Huda
Note on P33: BPFK Banjarbaru: VALID ( 11 - 5 - 2019 ) C. Huda
Note on R33: BPFK Banjarbaru: VALID ( 11 - 5 - 2019 ) C. Huda
Note on S33: BPFK Banjarbaru: VALID ( 11 - 5 - 2019 ) C. Huda
Note on R60: BPFK Banjarbaru: VALID ( 11 - 5 - 2019 ) C. Huda

## LH
Hasil Kalibrasi Cardiotocograph
Nomor Surat Keterangan : 13 / M - 1 / IV - 21 / E - 03.000 DL
Merek |  |  | : | bistos
Model/Tipe |  |  | : | BT - 200
No. Seri |  |  | : | BDH10736
Resolusi |  |  | : | 1 | BPM
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2022-03-04
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2022-03-05
Tempat Kalibrasi |  |  | : | IGD
Nama Ruang |  |  | : | IGD
Metode Kerja |  |  | : | MK 015 - 18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 24.474 | ± | 0.1 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 79.025 | ± | 1.5 | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 220.0498 | ± 0.47 Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [8 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi | [8 empty] | OL |  | > 2 MΩ
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif | [8 empty] | 0.24149 | Ω | ≤ 0.2 Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [8 empty] | 200.2408 | µA | ≤ 500 µA
IV. | Kalibrasi Akurasi Frekuensi Heart Rate
| No. | Parameter | Setting Standar |  |  |  |  | Pambacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Frekuensi Heart Rate (BPM) | 30 |  |  |  |  | 20 | -10 | 5% | ± | 0.79103
| 2 |  | 60 |  |  |  |  | 40 | -20 |  | ± | 0.79103
| 3 |  | 90 |  |  |  |  | 60 | -30 |  | ± | 0.79103
| 4 |  | 120 |  |  |  |  | 120.2 | 0.2 |  | ± | 0.87305
| 5 |  | 150 |  |  |  |  | 150 | 1e-06 |  | ± | 0.79103
| 6 |  | 180 |  |  |  |  | 180 | 1e-06 |  | ± | 0.79103
| 7 |  | 210 |  |  |  |  | 210 | 1e-06 |  | ± | 0.79103
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k= 2
Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
-
VI. | Alat ukur yang digunakan
Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 1828012
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Septia Khairunnisa
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda,S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
[14 empty] | Donny Martha | NIP 198103112010121001
[14 empty] | Choirul Huda,S.Tr.Kes | NIP 198008062010121001
Note on B25: ZAEN: Harap diluruskan

## FORECAST
PS320
6 | Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 1828012 | [5 empty] | HASIL FORECAST
| BPM | Koreksi
| 0 | 1e-06
| 30 | 1e-06
| 60 | 1e-06 |  |  |  |  | Pembacaan Alat
| 90 | 1e-06 |  |  |  |  | BPM | Rata Rata | Koreksi | Hasil | Koreksi
| 120 | 1e-06 |  |  |  |  | 30 | 20 | 1e-06 | 20 | -10
| 150 | 1e-06 |  |  |  |  | 60 | 40 | 1e-06 | 40 | -20
| 180 | 1e-06 |  |  |  |  | 90 | 60 | 1e-06 | 60 | -30
| 210 | 1e-06 |  |  |  |  | 120 | 120.2 | 1e-06 | 120.2 | 0.2
| 240 | 1e-06 |  |  |  |  | 150 | 150 | 1e-06 | 150 | 1e-06
[7 empty] | 180 | 180 | 1e-06 | 180 | 1e-06
[7 empty] | 210 | 210 | 1e-06 | 210 | 1e-06
SUHU dan KELEMBABAN
#REF! | #REF! | [5 empty] | HASIL FORECAST
| SUHU |  |  | Kelembaban |  |  | PEMBACAAN STANDAR
| °C | Koreksi |  | %RH | Koreksi |  | Suhu | koreksi | terkoreksi | U95 |  | Kelembaban | koreksi | terkoreksi | U95
| 15 | #REF! |  | 35 | #REF! |  | 24.5 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 79.5 | #REF! | #REF! | #REF!
| 20 | #REF! |  | 40 | #REF!
| 25 | #REF! |  | 50 | #REF! |  | Convert TEXT
| 30 | #REF! |  | 60 | #REF! |  | Suhu | #REF!
| 35 | #REF! |  | 70 | #REF! |  | Kelembaban | #REF!
| 37 | #REF! |  | 80 | #REF! | [5 empty] | 33
| 40 | #REF! |  | 90 | #REF! |  | #REF! | #REF! | °C |  | #REF! | ± | #REF! | °C
[7 empty] | #REF! | #REF! | %RH |  | #REF! | ± | #REF! | %RH
[7 empty] | ( | ± | ) |  |  | ±
Pengujian Keselamatan Listrik
2 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 |  |  |  |  | HASIL FORECAST
| VAC | Koreksi | U95 |  |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Terkoreksi | Hasil
| 150 | 0.15 | 0.47 |  |  | 220 | 0.049797 | 220.0498 | 220.0498
| 180 | 0.12 | 0.47 |  |  | OL | #VALUE! | #VALUE! | OL
| 200 | 0.06 | 0.47 |  |  | 0.23 | 0.011494 | 0.24149 | 0.24149
| 220 | 0.05 | 0.47 |  | NO | 200 | 0.24081 | 200.2408 | 200.2408
| 230 | 0.05 | 0.47 |  | NC | 12 | 0.23967 | 12.2397 | 12.2397
| 250 | 1e-06 | 0.47
| MAIN - PE | Koreksi | U95
| 10 | 0.1 | 1.3
| 20 | 0.2 | 1.3
| 50 | 0.3 | 1.3
| 100 | 0.3 | 1.3
| Resistance | Koreksi | U95
| 0.01 | 1e-06 | 0.43
| 0.1 | 0.006 | 0.43
| 1 | 0.045 | 0.43
| 2 | 1e-06 | 0.43
| Current Leakage | Koreksi | U95
| 0 | 1e-06 | 0.29
| 50 | 0.1 | 0.29
| 100 | 0.4 | 0.29
| 500 | 0.7 | 0.29
| 1000 | 0.008 | 0.29

## DATA SERTIFIKAT PS320
| PS 320 ( 1828012 ) | [5 empty] | PS 320 ( 1828016 ) |  |  |  |  | PS 320 ( 3204002 )
| Koreksi PS320 | [5 empty] | Koreksi PS320 |  |  |  |  | Koreksi PS320
| Setting BPM |  |  | Driff | U95 |  | Setting BPM |  |  | Driff | U95 | Setting BPM |  |  | Driff | U95
| BPM | 2016 | 2019 |  |  |  | BPM | 2018 | 2019 |  |  | BPM | 2018 | 2019
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 30 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55 |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55 |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55 |  | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55 |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55 |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 180 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55 |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 210 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55 |  | 210 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 | 210 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 240 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55 |  | 240 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 | 240 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| PS 320 ( 3204003 ) | [5 empty] | PS 320 ( 4312020 ) |  |  |  |  | PS 320 ( 4662032 )
| Koreksi PS320 | [5 empty] | Koreksi PS320 |  |  |  |  | Koreksi PS320
| Setting BPM |  |  | Driff | U95 |  | Setting BPM |  |  | Driff | U95 | Setting BPM |  |  | Driff | U95
| BPM | 2022 | 2019 |  |  |  | BPM | 2022 | 2021 |  |  | BPM | 2017 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 30 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58 |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58 |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58 |  | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58 |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58 |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 180 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58 |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 210 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58 |  | 210 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 | 210 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 240 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58 |  | 240 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 | 240 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| PS 320 ( 4662033 ) | [5 empty] | PS 320 |  |  |  |  | PS 320
| Koreksi PS320 | [5 empty] | Koreksi PS320 |  |  |  |  | Koreksi PS320
| Setting BPM |  |  | Driff | U95 |  | Setting BPM |  |  | Driff | U95 | Setting BPM |  |  | Driff | U95
| BPM | 2017 | 2018 |  |  |  | BPM | 2017 | 2018 |  |  | BPM | 2017 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 30 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 |  | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 180 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 210 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 |  | 210 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 | 210 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 240 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 |  | 240 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001 | 240 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
30 | No | KOREKSI PS320
|  | Setting BPM |  |  | Driff | U95
|  | BPM | 2017 | 2018
| 1 | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55
| 2 | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 3 | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 4 | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58
| 5 | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 6 | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55
| 7 | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 8 | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 9 | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58
| 10 | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 11 | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 12 | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
60 | 1 | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55
| 2 | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 3 | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 4 | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58
| 5 | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 6 | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55
| 7 | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 8 | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 9 | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58
| 10 | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 11 | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 12 | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
90 | 1 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55
| 2 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 3 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 4 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58
| 5 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 6 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55
| 7 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 8 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 9 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58
| 10 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 11 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 12 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
120 | 1 | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55
| 2 | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 3 | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 4 | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58
| 5 | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 6 | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55
| 7 | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 8 | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 9 | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58
| 10 | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 11 | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 12 | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
150 | 1 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55
| 2 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 3 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 4 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58
| 5 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 6 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55
| 7 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 8 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 9 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58
| 10 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 11 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 12 | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
180 | 1 | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55
| 2 | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 3 | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 4 | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58
| 5 | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 6 | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55
| 7 | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 8 | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 9 | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58
| 10 | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 11 | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 12 | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
210 | 1 | 210 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55
| 2 | 210 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 3 | 210 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 4 | 210 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58
| 5 | 210 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 6 | 210 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55
| 7 | 210 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 8 | 210 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 9 | 210 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58
| 10 | 210 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 11 | 210 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 12 | 210 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
240 | 1 | 240 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55
| 2 | 240 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 3 | 240 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 4 | 240 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58
| 5 | 240 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 6 | 240 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.55
| 7 | 240 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 8 | 240 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12
| 9 | 240 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.58
| 10 | 240 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 11 | 240 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
| 12 | 240 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.001
6 | Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 1828012
Koreksi PS320
Setting BPM |  |  | Driff | U95
BPM | 2018 | 2019
0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
30 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18333 | 0.55
60 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18333 | 0.55
90 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18333 | 0.55
120 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18333 | 0.55
150 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18333 | 0.55
180 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18333 | 0.55
210 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18333 | 0.55
240 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18333 | 0.55

## cetik
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k= 2 | Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 1828012 | 6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | 2 |  | Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (14082463) | Choirul Huda
1. Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k= 2 | 1. Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320 ( 1828012 ) | 1 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | 1 | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD | Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (15062872) | Dany Firmanto
| 1. Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320 ( 1828016 ) | 2 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | 2 | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD | Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO ( 15062874 ) | Donny Martha | Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 1828012 | Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
| 1. Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320 ( 3204002) | 3 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | 3 | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN ) | Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (15062875) | Rangga Setya Hantoko | Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 1828012 | Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
| 1. Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320 ( 3204003 ) | 4 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | 4 | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN ) | Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A (HE 21-000670) | Hamdan Syarif | Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 1828016 | Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
| 1. Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320 ( 4312020 ) | 5 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | 5 | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN ) | Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A (HE 21-000669) | Isra Mahensa | Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 3204002 | Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
| Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 1828012 | 6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | 6 | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN ) | Thermohygrometer, Merek : GREISINGER,GFTB 200 (34903053) | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro | Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 3204003 | Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
| Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 1828016 | 7 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | 7 | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN ) | Thermohygrometer, Merek : GREISINGER,GFTB 200 (34903046) | Muhammad Arrizal Septiawan | Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 4312020 | Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui CALTEK PTE LTD
| Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 3204002 | 8 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | 8 | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN ) | Thermohygrometer, Merek : GREISINGER,GFTB 200 (34903051) | Hary Ernanto | Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 4662032 | Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT.KALIMAN
| Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 3204003 | 9 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | 9 | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN ( LK - 032 - IDN ) | Thermohygrometer, Merek : GREISINGER,GFTB 202 (34904091) | Gusti Arya Dinata | Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 4662033 | Hasil Kalibrasi Frekuensi Heart Rate (BPM) tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT.KALIMAN
| Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 4312020 | 10 |  |  |  | Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (15062873) | Muhammad Irfan Husnuzhzhan
| Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 4662032 | 11 |  |  |  |  | Fatimah Novrianisa
| Fetal Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 320, SN : 4662033 | 12 |  |  |  |  | Taufik Priawan
Septia Khairunnisa
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Wardimanul Abrar
Venna Filosofia
Muhammad Alpian Hadi
Achmad Fauzan Adzim
Ahmad Ghazali
Ryan Rama Chaesar R
Siti Fathul Jannah

## kesimpulan (hidden)
KESIMPULAN | SIMBOL
Nomor Sertifikat : 13 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Nomor Surat Keterangan : 13 / M - | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020