## LK
Lembar Kerja Kalibrasi Mikropipet Fixed
Nomor Sertifikat : 36 / / - / E -
Merek |  |  | :
Model/Tipe |  |  | :
No. Seri |  |  | :
Kapasitas |  |  | : |  | µl
Tanggal Penerimaan |  |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  | :
Nama Ruang |  |  | :
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir
| Suhu ruang |  | : |  |  | °C
| Kelembaban |  | : |  |  | %RH
| Tekanan udara |  | : |  |  | hPa
| Suhu air (tw) |  | : |  |  | °C
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik / Tidak Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik / Tidak Baik
III. | Kalibrasi Akurasi Volume
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar (g) |  | Waktu (s)
| 1 | Volume (µl)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| 11 | Efek Evaporasi | Pembacaan Setelah Waktu Total |  |  | Waktu total(s)
| 12 | Bejana kosong
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
V. | Alat Yang Digunakan
Pippette callibration balance, Merek: Sartorius, Type: GPC26-CW, SN: 32804763
Pippette callibration balance, Merek: Sartorius, Type: MSA 2298-100-DU, SN: 36301077
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN( 34903046/ 34903051/ 34903053 )
Digital Thermohygrometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB 202, SN: 34904091
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN(A.100586/A.100605/A.100609/A.100611)
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN(A.100615/A.100616/A.100617/A.100618)
Digital thermometer, Merek AccuMac, Type : AM 8010, SN : PT10130121
Digital thermometer, Merek Greisinger, Type : GMH 5530, SN : (33700051/ 33700052)
VI. | Petugas Kalibrasi
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Donny Martha
Dany Firmanto
Choirul Huda

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Nama
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-01-27 | Kalibrasi akurasi volume | pengujian kinerja | Venna
| 2021-01-27 | NIP berbold, menggunakan titik | NIP tidak bold tanpa titik | Venna
| 2021-01-27 | Koreksi dengan ABS | Koreksi tanpa ABS | Venna
2 | 2021-04-12 | Tidak ada kapasitas 0.5 | Ditambahkan kapasitas 0.5 | Donny
3 | 22 Juni 2021 | pada keterangan tidak ada disebutkan BSN | Ditambahkan keterangan BSN | Liha
4 | 27.1.2022 | - | Tanggal Penerimaan Alat | venna
5 | 5.3.2023 | Tambahan keterangan dan dikolom penguapan jia diatas 50 diberi (-) saja | Done | Donny
6 | 3.7.2023 | - | Update sertifikat 32804763 36301077 39606016 | Donny
Rev 6 : 3.7.2023

## ID
Input Data Kalibrasi Mikropipet Fixed
[5 empty] | Nomor Sertifikat : 36 / | 4 / XI - 16 / E - 038.012 Dt
Merek |  |  | : | SOCOREX
Model/Tipe |  |  | : | ACURA 815
No. Seri |  |  | : | 18071332
Kapasitas |  |  | : | 100
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 16 Juli 2023
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 16 Juli 2023
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Ruang |  |  | : | AA
Metode Kerja |  |  | : | MK 114 - 2019
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir
| Suhu ruang |  | : | 20.5 | 20.6 | °C
| Kelembaban |  | : | 65.3 | 65.4 | %RH
| Tekanan udara |  | : | 1003.5 | 1003.5 | hPa
| Suhu air (tw) |  | : | 20.46 | 20.46 | °C
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar (g)
| 1 | Volume (µl) | 100 | 0.1
| 2 |  |  | 0.1
| 3 |  |  | 0.1
| 4 |  |  | 0.1
| 5 |  |  | 0.1
| 6 |  |  | 0.1
| 7 |  |  | 0.1
| 8 |  |  | 0.1
| 9 |  |  | 0.1
| 10 |  |  | 0.1
| 11 | Efek Evaporasi | Pembacaan Setelah Waktu Total | -
| 12 | Bejana kosong |  | 13.2237
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Hasil kalibrasi pippette calibration balance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU-BSN
V. | Alat Yang Digunakan
Pippette Callibration Balance, Merek : Sartorius, Tipe : GPC26-CW, SN : 32804763
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051
Digital Thermometer, Merek : Greisinger, Tipe : GMH 5530, SN : 33700051
VI. | Kesimpulan
VI. | Petugas Kalibrasi
Donny Martha
VII | Tanggal pembuatan laporan
10 November 2016

## UB
UNCERTAINTY BUDGET
| Komponen | Value | Satuan | Konversi | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | Satuan | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1 | Massa Air (Repeatability) | 0.057 | mg | 57 | µg | normal | 57 | 3.1623 | 9 | 18.025 | 1 | nl/µg | 18.025 | 324.9 | 11728.89
2 | Massa Air (Sertifikat timbangan) | 0.057 | mg | 57 | µg | normal | 57 | 2 | 50 | 28.5 | 1 | nl/µg | 28.5 | 812.25 | 13195.0012
3 | Densitas Suhu Air (Sertifikat thermometer air) | 0.2 | °C | 0.2 | °C | normal | 0.1 | 2 | 50 | 0.05 | 7.0002e-08 | nl/°C | 3.5001e-09 | 1.2251e-17 | 3.0015e-36
4 | Densitas Anak Timbangan | 8 | mg/ml | 0.008 | µg/µl | rect. | 0.008 | 1.7321 | 50 | 0.0046188 | 1 | nl/µg | 0.0046188 | 2.1333e-05 | 9.1022e-12
5 | Densitas Air | 998.2658 | mg/ml | 0.99827 | µg/µl | rect. | 4.9161 | 1.7321 | 50 | 2.8383 | 1 | nl/µg | 2.8383 | 8.0561 | 1.298
6 | Coef. Cubic Thermal | 0.0003 | °C | 0.0003 | °C | rect. | 3e-05 | 1.7321 | 50 | 1.7321e-05 | -3.06e-05 | nl °C | -5.3001e-10 | 2.8091e-19 | 1.5782e-39
7 | Drift | 0.012 | mg | 12 | µg | normal | 12 | 1.7321 | 50 | 6.9282 | 1 | nl/µg | 6.9282 | 48 | 46.08
8 | Efek Operator | 150 | nl | 150 | nl | rect. | 150 | 1.7321 | 50 | 86.6025 | 1 | nl | 86.6025 | 7500 | 1125000
9 | Efek Evaporasi | 0 | mg | 0 | µg | rect. | 0 | 3.1623 | 9 | 0 | 1 | nl/µg | 0 | 0 | 0
| Jumlah | [12 empty] | 8693.2061 | 1149971.2693
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 93.2374
| Derajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 65.7163
| Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [8 empty] | k |  |  |  | 1.9967
| Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [8 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 186.1708 | nl
[14 empty] | 0.18617 | µl

## Penyelia
Hasil Kalibrasi Mikropipet Fixed
Nomor Sertifikat : 36 / 4 / XI - 16 / E - 038.012 Dt
Merek |  |  | : | SOCOREX
Model/Tipe |  |  | : | ACURA 815
No. Seri |  |  | : | 18071332
Kapasitas |  |  | : | 100
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 16 Juli 2023
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 16 Juli 2023
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Ruang |  |  | : | AA
Metode Kerja |  |  | : | MK 114 - 2019
I. | Kondisi Ruang
| Suhu ruang |  | : | 20.7141 | ± | 0.4 | °C
| Kelembaban |  | : | 63.3706 | ± | 2.2 | %RH
| Tekanan udara |  | : | 1003.1529 | ± | 2.3 | hPa
| Suhu air (tw) |  | : | 20.306 | ± | 0.2 | °C
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Kinerja
| No. | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan standar |  | Koreksi | Ketidakpastian pengukuran
| 1 | Volume (µl) | 100 |  | 100.2707 |  | 0.27066 | ± | 0.19
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Hasil kalibrasi pippette calibration balance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU-BSN
V. | Alat Yang Digunakan
Pippette Callibration Balance, Merek : Sartorius, Tipe : GPC26-CW, SN : 32804763
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051
Digital Thermometer, Merek : Greisinger, Tipe : GMH 5530, SN : 33700051
VI. | Kesimpulan
VI. | Petugas Kalibrasi
Donny Martha
|  | Nama |  |  |  |  | Tanggal |  | Paraf
|  | Dibuat : Donny Martha |  |  |  |  | 10 November 2016
Penyelia :

## LH
Hasil Kalibrasi Mikropipet Fixed
Nomor Sertifikat : 36 / 4 / XI - 16 / E - 038.012 Dt
Merek |  |  | : | SOCOREX
Model/Tipe |  |  | : | ACURA 815
No. Seri |  |  | : | 18071332
Kapasitas |  |  | : | 100 | µl
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 16 Juli 2023
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 16 Juli 2023
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Ruang |  |  | : | AA
Metode Kerja |  |  | : | MK 114 - 2019
I. | Kondisi Ruang
| Suhu ruang |  | : | 20.7141 | ± | 0.4 | °C
| Kelembaban |  | : | 63.3706 | ± | 2.2 | %RH
| Tekanan udara |  | : | 1003.1529 | ± | 2.3 | hPa
| Suhu air (tw) |  | : | 20.306 | ± | 0.2 | °C
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Kinerja
| No. | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan standar |  | Koreksi | Ketidakpastian pengukuran
| 1 | Volume (µl) | 100 |  | 100.2707 |  | 0.27066 | ± | 0.19
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Hasil kalibrasi pippette calibration balance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU-BSN
V. | Alat Yang Digunakan
Pippette Callibration Balance, Merek : Sartorius, Tipe : GPC26-CW, SN : 32804763
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051
Digital Thermometer, Merek : Greisinger, Tipe : GMH 5530, SN : 33700051
VI. | Kesimpulan
VI. | Petugas Kalibrasi
Donny Martha
Menyetujui ,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
Donny Martha | NIP 198103112010121001
Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Koordinator Laboratorium
Flow dan Volume

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 36 / 4 / XI - 16 / E - 038.012 Dt
MK.020-18
Nama Alat : | Mikropipet Fixed |  | Nomor Order : |  | E - 038.012 Dt
Merek |  | : | SOCOREX
Model / Tipe |  | : | ACURA 815
Nomor Seri |  | : | 18071332
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | : | 1
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | AA
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 16 Juli 2023
Tanggal Kalibrasi |  | : | 16 Juli 2023
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Donny Martha
Lokasi Kalibrasi |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK 114 - 2019
|  |  | Banjarbaru, | 2023-08-07
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 038.012 Dt
KUNCI KOP SERTIFIKAT | Input Data Kalibrasi Mikropipet Fixed
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | #VALUE!
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | #VALUE!
HASIL KALIBRASI | #VALUE!
BAHAN GABUNGAN | #VALUE!
#VALUE!
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## DB Balance
Sertifikat Satorius GPC26-CW, SN: 32804763 | [5 empty] | KOREKSI Sertifikat Satorius GPC26-CW, SN: 32804763 | [5 empty] | Koreksi Sertifikat Satorius MSA 225S-100-DU, SN: 36301077
| (g) |  |  | DRIFT |  |  | (g) |  |  | DRIFT |  |  | (g) |  |  | DRIFT
| 2023 | 2022 | 2021 |  |  |  | 2023 | 2022 | 2021 |  |  |  | 2023 | 2022 | 2021
Uncertainty | 1.3e-05 | 1.2e-05 | 1.3e-05 | 5e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Readability(Ketelitian/akurasi timbangan) | 1e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 5e-07 |  | 2 | 4.3e-05 | 1.1e-05 | 0 | 2.15e-05 |  | 2 | 1e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 5e-06
Reproducibility (Repeatability) | 4e-06 | 5e-06 | 6e-06 | 1e-06 |  | 4 | 2.5e-05 | 1e-05 | 0 | 1.25e-05 |  | 4 | 2e-05 | 1e-05 | 0 | 1e-05
Linearity(Pembebanan tidak di pusat Pan) | 1e-06 | 5.3e-05 | 1.5e-05 | 2.6e-05 |  | 6 | 2e-06 | 6e-06 | 0 | 3e-06 |  | 6 | 2e-05 | -1e-05 | -2e-05 | 2e-05
LOP | 5.7e-05 | 3.3e-05 | 3.9e-05 | 1.2e-05 |  | 8 | 2.3e-05 | 8e-06 | 0 | 1.15e-05 |  | 8 | 1e-05 | 2e-05 | -1e-05 | 1.5e-05
[6 empty] | 10 | 2.3e-05 | 5e-06 | 0 | 1.15e-05 |  | 10 | -1e-05 | 0 | -3e-05 | 1.5e-05
Sertifikat Satorius MSA 225S-100-DU, SN: 36301077 | [5 empty] | 12 | 3.8e-05 | 9e-06 | 0 | 1.9e-05 |  | 12 | 1e-05 | -1e-05 | -4e-05 | 2.5e-05
| (g) |  |  | DRIFT |  | 14 | 4.4e-05 | 1.2e-05 | 0 | 2.2e-05 |  | 14 | 1e-05 | -1e-05 | -2e-05 | 1.5e-05
| 2023 | 2022 | 2021 |  |  | 16 | 3.3e-05 | 1.5e-05 | 0 | 1.65e-05 |  | 16 | -1e-05 | -1e-05 | -3e-05 | 1e-05
Uncertainty | 2e-05 | 2e-05 | 3e-05 | 5e-06 |  | 18 | 4.5e-05 | 1.5e-05 | 0 | 2.25e-05 |  | 18 | 0 | 0 | -2e-05 | 1e-05
Readability(Ketelitian/akurasi timbangan) | 9e-06 | 9e-06 | 1e-05 | 5e-07 |  | 20 | 2.7e-05 | 7e-06 | 0 | 1.35e-05 |  | 20 | -4e-05 | -2e-05 | -4e-05 | 1e-05
Reproducibility (Repeatability) | 2e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 5e-06
Linearity(Pembebanan tidak di pusat Pan) | 1e-05 | 2e-05 | -4e-05 | 3e-05 |  | Koreksi Sertifikat Sartorius, Type BCE224i-1S, SN: 39606016 | [5 empty] | Koreksi Sertifikat 02
LOP | 4e-05 | 4e-05 | 7e-05 | 1.5e-05 |  |  | (g) |  |  | DRIFT |  |  | (g) |  |  | DRIFT
[7 empty] | 2023 | 2021 | 2020 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2010
Sertifikat Sartorius, Type BCE224i-1S, SN: 39606016 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (g) |  |  | DRIFT |  | 9.9997 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.00015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023 | 2021 | 2020 |  |  | 20 | 0.0001 | 0 | 0 | 5e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uncertainty | 0.0002 | 0.0003 | 0 | 0.00015 |  | 40.0001 | 0 | -0.0002 | 0 | 0.0001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Readability(Ketelitian/akurasi timbangan) | 0.0001 | 0 | 0 | 5e-05 |  | 60.0002 | -0.0002 | 0 | 0 | 0.0001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reproducibility (Repeatability) | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 5e-05 |  | 80 | 0.0001 | 0 | 0 | 5e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linearity(Pembebanan tidak di pusat Pan) | 0.0003 | 0.0002 | 0 | 0.00015 |  | 100.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 5e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOP | 0.0005 | 0.0004 | 0 | 0.00025 |  | 120.0003 | -0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 140.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 5e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat 02 | [5 empty] | 160.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 5e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (g) |  |  | DRIFT |  | 180.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0.0001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 2020 | 2010
Uncertainty | 0 | 0 | 0 | 0
Readability(Ketelitian/akurasi timbangan) | 0 | 0 | 0 | 0
Reproducibility (Repeatability) | 0 | 0 | 0 | 0
Linearity(Pembebanan tidak di pusat Pan) | 0 | 0 | 0 | 0
LOP | 0 | 0 | 0 | 0
No | No urut alat | Koreksi Sertifikat |  |  |  |  | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat | [5 empty] | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat |  |  |  |  | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat
|  |  | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  |  | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tahun |  |  | DRIFT
1 | 1 | Uncertainty | 1.3e-05 | 1.2e-05 | 1.3e-05 | 5e-07 | 4 | 1 | Linearity(Pembebanan tidak di pusat Pan) | 1e-06 | 5.3e-05 | 1.5e-05 | 2.6e-05 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | 3.8e-05 | 9e-06 | 0 | 1.9e-05
| 2 | Uncertainty | 2e-05 | 2e-05 | 3e-05 | 5e-06 |  | 2 | Linearity(Pembebanan tidak di pusat Pan) | 1e-05 | 2e-05 | -4e-05 | 3e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1e-05 | -1e-05 | -4e-05 | 2.5e-05
| 3 | Uncertainty | 0.0002 | 0.0003 | 0 | 0.00015 |  | 3 | Linearity(Pembebanan tidak di pusat Pan) | 0.0003 | 0.0002 | 0 | 0.00015 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 100.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 5e-05
| 4 | Uncertainty | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Linearity(Pembebanan tidak di pusat Pan) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | No urut alat | Koreksi Sertifikat |  |  |  |  | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat | [5 empty] | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat |  |  |  |  | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat
|  |  | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  |  | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tahun |  |  | DRIFT
2 | 1 | Readability(Ketelitian/akurasi timbangan) | 1e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 5e-07 | 5 | 1 | LOP | 5.7e-05 | 3.3e-05 | 3.9e-05 | 1.2e-05 |  | 2 | 1 | 2 | 4.3e-05 | 1.1e-05 | 0 | 2.15e-05 | 8 | 1 | 14 | 4.4e-05 | 1.2e-05 | 0 | 2.2e-05
| 2 | Readability(Ketelitian/akurasi timbangan) | 9e-06 | 9e-06 | 1e-05 | 5e-07 |  | 2 | LOP | 4e-05 | 4e-05 | 7e-05 | 1.5e-05 |  |  | 2 | 2 | 1e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 5e-06 |  | 2 | 14 | 1e-05 | -1e-05 | -2e-05 | 1.5e-05
| 3 | Readability(Ketelitian/akurasi timbangan) | 0.0001 | 0 | 0 | 5e-05 |  | 3 | LOP | 0.0005 | 0.0004 | 0 | 0.00025 |  |  | 3 | 9.9997 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.00015 |  | 3 | 120.0003 | -0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0001
| 4 | Readability(Ketelitian/akurasi timbangan) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | LOP | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | No urut alat | Koreksi Sertifikat | [12 empty] | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat |  |  |  |  | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat
|  |  | Tahun |  |  | DRIFT | [11 empty] | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tahun |  |  | DRIFT
3 | 1 | Reproducibility (Repeatability) | 4e-06 | 5e-06 | 6e-06 | 1e-06 | [8 empty] | 3 | 1 | 4 | 2.5e-05 | 1e-05 | 0 | 1.25e-05 | 9 | 1 | 16 | 3.3e-05 | 1.5e-05 | 0 | 1.65e-05
| 2 | Reproducibility (Repeatability) | 2e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 5e-06 | [9 empty] | 2 | 4 | 2e-05 | 1e-05 | 0 | 1e-05 |  | 2 | 16 | -1e-05 | -1e-05 | -3e-05 | 1e-05
| 3 | Reproducibility (Repeatability) | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 5e-05 | [9 empty] | 3 | 20 | 0.0001 | 0 | 0 | 5e-05 |  | 3 | 140.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 5e-05
| 4 | Reproducibility (Repeatability) | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat |  |  |  |  | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat
1 | Pippette Callibration Balance, Merek : Sartorius, Tipe : GPC26-CW, SN : 32804763 |  |  |  |  | Tabel Densitas air destilasi (kg/m3) |  |  | Tabel Densitas udara (kg/m3) | [8 empty] | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tahun |  |  | DRIFT
| Tahun |  |  | DRIFT |  | a0 | 999.8531 |  | k1 | 0.34844
| 2023 | 2022 | 2021 |  |  | a1 | 0.063269 |  | k2 | -0.00252 |  |  |  |  | 4 | 1 | 6 | 2e-06 | 6e-06 | 0 | 3e-06 | 10 | 1 | 18 | 4.5e-05 | 1.5e-05 | 0 | 2.25e-05
Uncertainty | 1.3e-05 | 1.2e-05 | 1.3e-05 | 5e-07 |  | a2 | -0.0085328 |  | k3 | 0.020582 | [5 empty] | 2 | 6 | 1e-05 | 2e-05 | -1e-05 | 1.5e-05 |  | 2 | 18 | 0 | 0 | -2e-05 | 1e-05
Readability(Ketelitian/akurasi timbangan) | 1e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 5e-07 |  | a3 | 6.9432e-05 | [8 empty] | 3 | 40.0001 | 0 | -0.0002 | 0 | 0.0001 |  | 3 | 160.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 5e-05
Reproducibility (Repeatability) | 4e-06 | 5e-06 | 6e-06 | 1e-06 |  | a4 | 3.8212e-07 | [8 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linearity(Pembebanan tidak di pusat Pan) | 1e-06 | 5.3e-05 | 1.5e-05 | 2.6e-05 |  |  |  |  | Bejana kosong | 13.2237 | gram
LOP | 5.7e-05 | 3.3e-05 | 3.9e-05 | 1.2e-05 | Konversi | [9 empty] | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat |  |  |  |  | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat
[5 empty] | 1 ml = | 1000 | µl | [10 empty] | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tahun |  |  | DRIFT
ID |  |  |  |  | 1 µl = | 0.001 | g (water)
| Suhu ruangan : | 20.7141 | °C |  | 1 kg/m3 = | 0.001 | g/ml | [7 empty] | 5 | 1 | 8 | 2.3e-05 | 8e-06 | 0 | 1.15e-05 | 11 | 1 | 20 | 2.7e-05 | 7e-06 | 0 | 1.35e-05
| Kelembaban : | 63.3706 | %RH |  | 1 gram = | 0.001 | kg | [8 empty] | 2 | 8 | 1e-05 | 2e-05 | -1e-05 | 1.5e-05 |  | 2 | 20 | -4e-05 | -2e-05 | -4e-05 | 1e-05
| Tekanan Udara : | 1003.1529 | hPa |  | 1 mg = | 0.001 | gram | [8 empty] | 3 | 60.0002 | -0.0002 | 0 | 0 | 0.0001 |  | 3 | 180.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0.0001
| ta0 = | 273.15 | °C |  | 1 mg = | 1000 | µg | [8 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Densitas anak timbangan (Pb) : | 8000 | kg/m3 |  | 1 gram = | 1000 | mg
| td20 = | 20 | °C |  | 1 nl = | 0.001 | µl | [7 empty] | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat
[5 empty] | 1 mg/ml = | 0.001 | µg/µl | [10 empty] | Tahun |  |  | DRIFT
[5 empty] | 1 gram = | 1000000 | µg
[5 empty] | 1 g/ml = | 1000 | mg/ml | [7 empty] | 6 | 1 | 10 | 2.3e-05 | 5e-06 | 0 | 1.15e-05
No | Densitas Udara (Pa)(kg/m3) | Densitas anak timbangan (Pb)(kg/m3) | Koefisien Muai Bahan (Plastic) | Std Dev | [11 empty] | 2 | 10 | -1e-05 | 0 | -3e-05 | 1.5e-05
1 | 1.1826 | 8000 | 0.0003 | 1.4628e-17 | [11 empty] | 3 | 80 | 0.0001 | 0 | 0 | 5e-05
[16 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | Setting pada alat (µl) | Rata rata pembacaan standar (g) | Suhu air (°C) (tw) | Densitas Air (Pw)(kg/m3) | m (g) | Efek Bouyancy (Z) | Efek temperatur (Y) | V20 (ml) | V20 (µl) | Correction (µl)
1 | 100 | 0.1 | 20.306 | 998.2658 | 0.1 | 1.0028 | 0.99991 | 0.10027 | 100.2707 | 0.27066 | Sistematic error (Es) |  |  | Pippette Callibration Balance, Merek : Sartorius, Tipe : GPC26-CW, SN : 32804763 | [6 empty] | Interpolasi Koreksi
[10 empty] | 1.4628e-17 | Random Error (Sr) |  |  | (g) |  |  |  |  | DRIFT |  |  | 0 |  | 0
Massa Air (Repeatability) |  |  | 5.7e-05 | g | [9 empty] | No | 1 | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | 0.1 |  | 2.15e-06
Massa Air (Sertifikat timbangan) |  |  | 5.7e-05 | g | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 4.3e-05
Densitas Suhu Air (Sertifikat thermometer air) |  |  | 0.2 | C | [9 empty] | 2 | 2 | 4.3e-05 | 1.1e-05 | 0 | 2.15e-05
Densitas Anak Timbangan |  |  | 8000 | kg/m3 | 8 | g/ml | [7 empty] | 3 | 4 | 2.5e-05 | 1e-05 | 0 | 1.25e-05
Densitas Suhu Air |  |  | 20.306 | C | [9 empty] | 4 | 6 | 2e-06 | 6e-06 | 0 | 3e-06
Koefisien Muai Bahan |  |  | 0.0003 | C | [9 empty] | 5 | 8 | 2.3e-05 | 8e-06 | 0 | 1.15e-05
Drift |  |  | 1.2e-05 | g |  | U95 | Decimal | HASIL 2-SD | [5 empty] | 6 | 10 | 2.3e-05 | 5e-06 | 0 | 1.15e-05
Efek Operator |  |  | 150 | nl |  | 0.18617 | 0.00 | 0.19 | [5 empty] | 7 | 12 | 3.8e-05 | 9e-06 | 0 | 1.9e-05
[14 empty] | 8 | 14 | 4.4e-05 | 1.2e-05 | 0 | 2.2e-05
Maximum Permissible Error Type A dan D1 | [5 empty] | Maximum Permissible Error Type A dan D1 | [7 empty] | 9 | 16 | 3.3e-05 | 1.5e-05 | 0 | 1.65e-05
Volume (µl) | Sistematic error |  | Random error |  |  | Sistematic Error (Es) |  | Random Error | [5 empty] | 10 | 18 | 4.5e-05 | 1.5e-05 | 0 | 2.25e-05
0.5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 |  |  |  | Sr | CV |  |  |  |  | 11 | 20 | 2.7e-05 | 7e-06 | 0 | 1.35e-05
1 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 |  | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3
2 | 0.08 | 4 | 0.04 | 2
2.5 | 0.08 | 4 | 0.04 | 2 |  | HASIL MPE Mikropipet
5 | 0.125 | 2.5 | 0.075 | 1.5 |  | Sistematic error (Es) |  | Random Error
10 | 0.12 | 1.2 | 0.08 | 0.8 |  |  |  | Sr | CV
20 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | 0.27066 | -0.26993 | 1.4628e-17 | 1.4589e-17
25 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4
50 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 |  | EFEK EVAPORASI (ME)
100 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |  | M10 | M11 | ME
200 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |  | 0.1 | 0.1 | 0
250 | 4 | 0.8 | 0.6 | 0.3
300 | 4 | 0.8 | 0.6 | 0.3
500 | 4 | 0.8 | 1.5 | 0.3
1000 | 8 | 0.8 | 3 | 0.3
2000 | 16 | 0.8 | 5 | 0.3
5000 | 40 | 0.8 | 15 | 0.3
Pippette Callibration Balance, Merek : Sartorius, Tipe : GPC26-CW, SN : 32804763
Pippette Callibration Balance, Merek : Sartorius, Tipe : GPC26-CW, SN : 32804763 | [6 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 1
Pippette Callibration Balance, Merek : Sartorius, Tipe : MSA 225S-100-DU, SN: 36301077 | [6 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 2
Pippette Callibration Balance, Merek : Sartorius, Tipe : BCE224i-1S, SN : 39606016 | [6 empty] | 2023 | 2021 | 2020 | 3
Pippette callibration balance 02 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2010 | 4
1
1
1 | Hasil kalibrasi pippette calibration balance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU-BSN
2 | Hasil kalibrasi pippette calibration balance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU-BSN
3 | Hasil kalibrasi pippette calibration balance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU-BSN
4 | Hasil kalibrasi pippette calibration balance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU-BSN
Hasil kalibrasi pippette calibration balance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU-BSN
Choirul Huda
Donny Martha |  |  | Baik |  | -
Rangga Setya Hantoko |  |  | Tidak Baik
Hary Ernanto
Isra Mahensa |  |  | Dibuat :
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Hamdan Syarif
Gusti Arya Dinata
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Fatimah Novrianisa
Venna Filosofia
Taufik Priawan
Muhammad Alpian Hadi
Wardimanul Abrar
Septia Khairunnisa
Siti Fathul Jannah
Ryan Rama Chaesar R
1
1
1 | Nomor Sertifikat : 36 / |  |  | 1
2 | Nomor Surat Keterangan : 36 / M - |  |  | 2
Nomor Sertifikat : 36 /
1
1
1
2 | Disarankan untuk melakukan adjustment pada mikropipet

## DB Thermohygro (hidden)
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2017 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.3 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 1 | 35 | -5 | -6 | -9.4 | 2.2 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 40 | -5.9 | -6 | -8.6 | 1.35 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | 1e-06 | 0.1 | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.6 | -5.8 | -7.2 | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 4 | 60 | -6 | -5.3 | -5.2 | 0.4 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0 | -0.1 | -0.5 | 0.25 |  | 5 | 70 | -4 | -4.4 | -2.6 | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | 0.35 |  | 6 | 80 | -0.7 | -3.2 | 0.7 | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.3 | -0.3 | -0.8 | 0.55 |  | 7 | 90 | 4 | -1.6 | 4.5 | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 | - | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 |  | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 |  | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 |  | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 |  | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 |  | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 |  | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 |  | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2023 | 2021 | 2019 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2019 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2019 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.4 | 0.1 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 30 | -4.6 | -4 | -1.4 | 1.6 |  | 1 | 960 | -1.5 | 1e-06 | 1e-06 | 0.75 |  | hPa | 2.5
| 2 | 20 | 0.2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 |  | 2 | 40 | -4.6 | -3.8 | -1.2 | 1.7 |  | 2 | 970 | -1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.5
| 3 | 25 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.2 |  | 3 | 50 | -5 | -3.8 | -1.2 | 1.9 |  | 3 | 980 | -0.6 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3
| 4 | 30 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.15 |  | 4 | 60 | -5.6 | -3.9 | -1.1 | 2.25 |  | 4 | 990 | -0.2 | -4.4 | 1e-06 | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -6.5 | -4.1 | -1.2 | 2.65 |  | 5 | 1000 | 0.2 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 6 | 80 | -7.6 | -4.5 | -1.2 | 3.2 |  | 6 | 1010 | 0.6 | -3.4 | 0.2 | 2
| 7 | 40 | -0.1 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  | 7 | 90 | -9.1 | -4.9 | -1.3 | 3.9 |  | 7 | 1020 | 0.6 | -3.4 | 1e-06 | 2
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | - |  |  | %RH |  | 2019 | - | - |  |  | hPa |  | 2019 | - | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 | - | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 | - | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 | - | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 | - | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 | - | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 | - | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 | - | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 | - | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | - |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 | - | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 | - | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 | - | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 | - | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 | - | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 | - | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 | - | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 | - | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 | - | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 0.6 |  | 1 | 30 | -4.1 | -2.2 | -1.4 | 1.35 |  | 1 | 970 | 3.5 | 3.8 | 0.9 | 1.45 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  | 2 | 40 | -4 | -2 | -1.3 | 1.35 |  | 2 | 980 | 3.7 | 3.8 | 1 | 1.4
| 3 | 25 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.25 |  | 3 | 50 | -3.6 | -1.8 | -1.3 | 1.15 |  | 3 | 990 | 3.9 | 3.7 | 1 | 1.45
| 4 | 30 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.25 |  | 4 | 60 | -3.1 | -1.6 | -1.5 | 0.8 |  | 4 | 1000 | 4.1 | 3.7 | 1.1 | 1.5
| 5 | 35 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.35 |  | 5 | 70 | -2.3 | -1.4 | -1.9 | 0.45 |  | 5 | 1005 | 4.1 | 3.6 | 1.1 | 1.5
| 6 | 37 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  | 6 | 80 | -1.5 | -1.2 | -2.5 | 0.65 |  | 6 | 1010 | 4.3 | 3.5 | 1.1 | 1.6
| 7 | 40 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.45 |  | 7 | 90 | -0.4 | -1 | -3.2 | 1.4 |  | 7 | 1020 | 4.3 | 1e-06 | 1e-06 | 2.15
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 1 | 30 | -4.2 | -0.8 | 0.6 | 2.4 |  | 1 | 985 | 3.8 | 3.9 | 0.9 | 1.5 |  | hPa | 2.5
| 2 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  | 2 | 40 | -3.8 | -0.4 | 0.3 | 2.05 |  | 2 | 990 | 3.8 | 3.9 | 1 | 1.45
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.15 |  | 3 | 50 | -2.8 | 1e-06 | -0.2 | 1.4 |  | 3 | 995 | 4 | 3.8 | 1 | 1.5
| 4 | 30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  | 4 | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  | 4 | 1000 | 4.2 | 3.8 | 1.1 | 1.55
| 5 | 35 | 0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.45 |  | 5 | 70 | -0.6 | 0.7 | -0.8 | 0.75 |  | 5 | 1005 | 4.2 | 3.8 | 1.1 | 1.55
| 6 | 37 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | 0.6 |  | 6 | 80 | 0.6 | 1.1 | -0.9 | 1 |  | 6 | 1010 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 1.65
| 7 | 40 | 0.4 | -0.8 | -1.1 | 0.75 |  | 7 | 90 | 1.9 | 1.5 | -0.8 | 1.35 |  | 7 | 1020 | 4.4 | 1e-06 | 1e-06 | 2.2
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  | 1 | 30 | -4.1 | -2 | -0.4 | 1.85 |  | 1 | 985 | 4.1 | 4.3 | 0.9 | 1.7 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.4 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.7 | -0.3 | 1.75 |  | 2 | 990 | 4.3 | 4.2 | 1 | 1.65
| 3 | 25 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.35 |  | 3 | 50 | -3.1 | -1.4 | -0.3 | 1.4 |  | 3 | 995 | 4.3 | 4.1 | 1 | 1.65
| 4 | 30 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.3 | -1.1 | -0.5 | 0.9 |  | 4 | 1000 | 4.4 | 4.1 | 1.1 | 1.65
| 5 | 35 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.45 |  | 5 | 70 | -1.6 | -0.7 | -0.8 | 0.45 |  | 5 | 1005 | 4.4 | 4 | 1.1 | 1.65
| 6 | 37 | 0.5 | 1 | -0.1 | 0.55 |  | 6 | 80 | -0.7 | -0.4 | -1.3 | 0.45 |  | 6 | 1010 | 4.6 | 3.9 | 1.1 | 1.75
| 7 | 40 | 0.6 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 |  | 7 | 90 | 0.1 | -0.1 | -2 | 1.05 |  | 7 | 1020 | 4.6 | 1e-06 | 1e-06 | 2.3
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - | - |  |  | %RH |  | 2021 | - | - |  |  | hPa |  | 2021 | - | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | - |  |  | %RH |  | 2017 | - | - |  |  | hPa |  | 2017 | - | - |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | - | - | - | 0 |  | 1 | 45.7 | - | - | - | 0 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | - | - | - | 0 |  | 2 | 54.3 | - | - | - | 0 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 24.6 | - | - | - | 0 |  | 3 | 62.5 | - | - | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 29.5 | - | - | - | 0 |  | 4 | 71.5 | - | - | - | 0 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 34.5 | - | - | - | 0 |  | 5 | 80.8 | - | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 39.5 | - | - | - | 0 |  | 6 | 88.7 | - | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | - | - | - | 0 |  | 7 | 90 | - | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.5
1 | 1 | 15 | 0.3 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -5 | -6 | -9.4 | 2.2 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | 0 | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | 8 | 0.8
| 8 | 15 | 0.4 | 0.1 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 8 | 30 | -4.6 | -4 | -1.4 | 1.6 |  |  | 8 | 960 | -1.5 | 1e-06 | 1e-06 | 0.75 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | - | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | - | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | - | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | - | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | - | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 0.6 |  |  | 13 | 30 | -4.1 | -2.2 | -1.4 | 1.35 |  |  | 13 | 970 | 3.5 | 3.8 | 0.9 | 1.45 |  | 14 | 0.6
| 14 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 14 | 30 | -4.2 | -0.8 | 0.6 | 2.4 |  |  | 14 | 985 | 3.8 | 3.9 | 0.9 | 1.5 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.1 | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  |  | 15 | 30 | -4.1 | -2 | -0.4 | 1.85 |  |  | 15 | 985 | 4.1 | 4.3 | 0.9 | 1.7 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 45.7 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 750 | - | - | - | 0
2 | 1 | 20 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -5.9 | -6 | -8.6 | 1.35 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | - | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0 | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | - | 0 |  | 1 | 2.6
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | - | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | - | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 0.2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 |  |  | 8 | 40 | -4.6 | -3.8 | -1.2 | 1.7 |  |  | 8 | 970 | -1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.5 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | - | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | - | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | - | 0 |  | 8 | 2.3
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | - | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  |  | 13 | 40 | -4 | -2 | -1.3 | 1.35 |  |  | 13 | 980 | 3.7 | 3.8 | 1 | 1.4 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 14 | 40 | -3.8 | -0.4 | 0.3 | 2.05 |  |  | 14 | 990 | 3.8 | 3.9 | 1 | 1.45 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 15 | 40 | -3.8 | -1.7 | -0.3 | 1.75 |  |  | 15 | 990 | 4.3 | 4.2 | 1 | 1.65 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | - | 0 |  | 14 | 2.3
| 17 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | - | 0 |  | 15 | 2.3
| 18 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | - | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | - | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 54.3 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 800 | - | - | - | 0 |  | 18 | 1.6
[24 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | -0.1 | 1e-06 | 0.1 | 0.1 |  | 3 | 1 | 50 | -6.6 | -5.8 | -7.2 | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | - | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 50 | -5 | -3.8 | -1.2 | 1.9 |  |  | 8 | 980 | -0.6 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | - | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | - | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | - | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.25 |  |  | 13 | 50 | -3.6 | -1.8 | -1.3 | 1.15 |  |  | 13 | 990 | 3.9 | 3.7 | 1 | 1.45 |  | 8 | 2.5
| 14 | 25 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.15 |  |  | 14 | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  |  | 14 | 995 | 4 | 3.8 | 1 | 1.5 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.35 |  |  | 15 | 50 | -3.1 | -1.4 | -0.3 | 1.4 |  |  | 15 | 995 | 4.3 | 4.1 | 1 | 1.65 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | - | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | - | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | - | 0 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | - | 0 |  | 14 | 2.5
| 20 | 24.6 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 62.5 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 850 | - | - | - | 0 |  | 15 | 2.3
[24 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | -0.1 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -6 | -5.3 | -5.2 | 0.4 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | - | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | - | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | - | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0 | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | - | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 8 | 30 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.15 |  |  | 8 | 60 | -5.6 | -3.9 | -1.1 | 2.25 |  |  | 8 | 990 | -0.2 | -4.4 | 1e-06 | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | - | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | - | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | - | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | - | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 13 | 30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  |  | 13 | 60 | -3.1 | -1.6 | -1.5 | 0.8 |  |  | 13 | 1000 | 4.1 | 3.7 | 1.1 | 1.5
| 14 | 30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  |  | 14 | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  |  | 14 | 1000 | 4.2 | 3.8 | 1.1 | 1.55
| 15 | 30 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 15 | 60 | -2.3 | -1.1 | -0.5 | 0.9 |  |  | 15 | 1000 | 4.4 | 4.1 | 1.1 | 1.65
| 16 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 29.5 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 71.5 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 900 | - | - | - | 0
5 | 1 | 35 | 0 | -0.1 | -0.5 | 0.25 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | - | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | - | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | 0 | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 8 | 35 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -6.5 | -4.1 | -1.2 | 2.65 |  |  | 8 | 1000 | 0.2 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | - | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | - | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | - | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | - | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | - | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 35 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.35 |  |  | 13 | 70 | -2.3 | -1.4 | -1.9 | 0.45 |  |  | 13 | 1005 | 4.1 | 3.6 | 1.1 | 1.5
| 14 | 35 | 0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.45 |  |  | 14 | 70 | -0.6 | 0.7 | -0.8 | 0.75 |  |  | 14 | 1005 | 4.2 | 3.8 | 1.1 | 1.55
| 15 | 35 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.45 |  |  | 15 | 70 | -1.6 | -0.7 | -0.8 | 0.45 |  |  | 15 | 1005 | 4.4 | 4 | 1.1 | 1.65
| 16 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 34.5 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 80.8 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 1000 | - | - | - | 0
6 | 1 | 37 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | 0.35 |  | 6 | 1 | 80 | -0.7 | -3.2 | 0.7 | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | - | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | - | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | 0 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | - | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -7.6 | -4.5 | -1.2 | 3.2 |  |  | 8 | 1010 | 0.6 | -3.4 | 0.2 | 2
| 9 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | - | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | - | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | - | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | - | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 37 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  | 13 | 80 | -1.5 | -1.2 | -2.5 | 0.65 |  |  | 13 | 1010 | 4.3 | 3.5 | 1.1 | 1.6
| 14 | 37 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | 0.6 |  |  | 14 | 80 | 0.6 | 1.1 | -0.9 | 1 |  |  | 14 | 1010 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 1.65
| 15 | 37 | 0.5 | 1 | -0.1 | 0.55 |  |  | 15 | 80 | -0.7 | -0.4 | -1.3 | 0.45 |  |  | 15 | 1010 | 4.6 | 3.9 | 1.1 | 1.75
| 16 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 39.5 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 88.7 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 1005 | - | - | - | 0
7 | 1 | 40 | 0.3 | -0.3 | -0.8 | 0.55 |  | 7 | 1 | 90 | 4 | -1.6 | 4.5 | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | - | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | 0 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | - | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
| 8 | 40 | -0.1 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -9.1 | -4.9 | -1.3 | 3.9 |  |  | 8 | 1020 | 0.6 | -3.4 | 1e-06 | 2
| 9 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | - | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | - | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | - | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | - | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | - | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 13 | 40 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.45 |  |  | 13 | 90 | -0.4 | -1 | -3.2 | 1.4 |  |  | 13 | 1020 | 4.3 | 1e-06 | 1e-06 | 2.15
| 14 | 40 | 0.4 | -0.8 | -1.1 | 0.75 |  |  | 14 | 90 | 1.9 | 1.5 | -0.8 | 1.35 |  |  | 14 | 1020 | 4.4 | 1e-06 | 1e-06 | 2.2
| 15 | 40 | 0.6 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 |  |  | 15 | 90 | 0.1 | -0.1 | -2 | 1.05 |  |  | 15 | 1020 | 4.6 | 1e-06 | 1e-06 | 2.3
| 16 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 40 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 90 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 1020 | - | - | - | 0
16 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 |  |  |  |  | 16 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 |  |  |  |  | 16 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 |  |  |  |  | 16 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2020 | - | - |  |  | hPa | 2020 | - | -
15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  | 800 | -2.9 | - | - | 0
20 | 0.2 | - | - | 0 |  | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  | 850 | -2.3 | - | - | 0 |  | Suhu | 20.55 | 20.7141 | 0.070711 | 0.4
25 | 0.2 | - | - | 0 |  | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  | 900 | -1.7 | - | - | 0 |  | %RH | 65.35 | 63.3706 | 0.070711 | 2.2
30 | 0.2 | - | - | 0 |  | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  | 950 | -1.1 | - | - | 0 |  | hPa | 1003.5 | 1003.1529 | 0 | 2.3
35 | 0.1 | - | - | 0 |  | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  | 1000 | -0.4 | - | - | 0
37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  | 1005 | -0.4 | - | - | 0 |  | HASIL | ( 20.7 ± 0.4 ) °C
40 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 90 | -3 | - | - | 0 |  | 1020 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | ( 63.4 ± 2.2 ) %RH
( 1003.2 ± 2.3 ) hPa
[18 empty] | Koreksi Suhu | Koreksi Kelembaban | Koreksi tekanan
[18 empty] | 0.16407 | -1.9794 | -0.34709
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2017 | 1 |  | 20.7 | 0.4 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 2 |  | 63.4 | 2.2 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 3 |  | 1003.2 | 2.3 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | - | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 2016 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | - | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2019 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | - | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | - | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | - | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | - | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | - | 20
16

## DB Thermo Air
1. Sertifikat Accumac PT10130121 | [6 empty] | 2. Sertifikat Greisinger 33700051 | [6 empty] | 3. Sertifikat Greisinger 33700052 | [5 empty] | 4. Sertifikat 4
| (g) |  |  | DRIFT | U95 |  |  | (g) |  |  | DRIFT | U95 |  |  | (g) |  |  | DRIFT | U95 |  | (g) |  |  | DRIFT | U95
| 2019 | 2016 | 2012 |  |  |  |  | 2019 | 2016 | 2012 |  |  |  |  | 2019 | 2016 | 2012 |  |  |  | 2019 | 2016 | 2012
0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 15 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 15 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 20 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 20 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 25 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 25 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 30 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 30 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 35 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 35 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [7 empty] | 5
1 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 1 | 20 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 2 | 30 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 3 | 30 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [7 empty] | 6
1 | 5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 1 | 25 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08
2 | 15 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 2 | 35 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
3 | 15 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 3 | 35 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [7 empty] | 7
1 | 10 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 1 | 30 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08
2 | 20 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 2 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2
3 | 20 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 3 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [7 empty] | 8
1 | 15 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 1 | 40 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08
2 | 25 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 2 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2
3 | 25 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 3 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Digital Thermometer, Merek : Greisinger, Tipe : GMH 5530, SN : 33700051
2 | (g) |  |  | DRIFT | U95
| 2019 | 2016 | 2012
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
15 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
20 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
25 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
30 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
35 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2
0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2
Sertifikat thermometer air |  |  | TEXT
U95 | 0.2 | °C | 0.2
FORECAST KOREKSI SUHU
20.46 | -0.154
Rata rata terkoreksi
Suhu (tw) | 20.306 |  | 20.3
( | ± | ) | °C
( 20.3 ± 0.2 ) °C
Digital Thermometer, Merek : Greisinger, Tipe : GMH 5530, SN : 33700051
Digital Thermometer, Merek : AccuMac, Tipe : AM 8010, SN : PT10130121 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2012 | 1
Digital Thermometer, Merek : Greisinger, Tipe : GMH 5530, SN : 33700051 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2012 | 2
Digital Thermometer, Merek : Greisinger, Tipe : GMH 5530, SN : 33700052 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2012 | 3
Digital thermometer | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2012 | 4
2