## LK
Lembar Kerja Kalibrasi Mikropipet Variabel
Nomor Sertifikat : 37 / / - / E -
Merek |  |  | :
Model/Tipe |  |  | :
No. Seri |  |  | :
Kapasitas |  |  | : |  | µl
Tanggal Penerimaan |  |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  | :
Nama Ruang |  |  | :
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir
| Suhu ruang |  | : |  |  | °C
| Kelembaban |  | : |  |  | %RH
| Tekanan udara |  | : |  |  | hPa
| Suhu air (tw) |  | : |  |  | °C
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik / Tidak Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik / Tidak Baik
III. | Kalibrasi Akurasi Volume
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar (g) |  | Waktu Total (s) | No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar (g) | Waktu Total (s)
| 1 | A. Volume (µl) |  |  |  |  | 1 | B. Volume (µl)
| 2 | [5 empty] | 2
| 3 | [5 empty] | 3
| 4 | [5 empty] | 4
| 5 | [5 empty] | 5
| 6 | [5 empty] | 6
| 7 | [5 empty] | 7
| 8 | [5 empty] | 8
| 9 | [5 empty] | 9
| 10 | [5 empty] | 10
| 11 | Efek Evaporasi | Pembacaan Setelah Waktu Total |  |  | Waktu Total (s) | 11 | Efek Evaporasi | Pembacaan Setelah Waktu Total |  | Waktu Total (s)
| 12 | Bejana kosong |  |  |  |  | 12 | Bejana kosong
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar (g) |  | Waktu (s)
| 1 | C. Volume (µl)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| 11 | Efek Evaporasi | Pembacaan Setelah Waktu Total |  |  | Waktu Total (s)
| 12 | Bejana kosong
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
V. | Alat Yang Digunakan
Pippette callibration balance, Merek: Sartorius, Type: GPC26-CW, SN: 32804763
Pippette callibration balance, Merek: Sartorius, Type: MSA 2298-100-DU, SN: 36301077
Pippette callibration balance, Merek Sartorius, Type: BCE224i-1S, SN: 39606016
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN( 34903046/ 34903051/ 34903053 )
Digital Thermohygrometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB 202, SN: 34904091
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN(A.100586/A.100605/A.100609/A.100611)
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN(A.100615/A.100616/A.100617/A.100618)
Digital thermometer, Merek AccuMac, Type : AM 8010, SN : PT10130121
Digital thermometer, Merek Greisinger, Type : GMH 5530, SN : (33700051/ 33700052)
VI. | Petugas Kalibrasi
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Donny Martha
Dany Firmanto
Choirul Huda

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Nama
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-01-27 | Kalibrasi akurasi volume | pengujian kinerja | Venna
| 2021-01-27 | NIP berbold, menggunakan titik | NIP tidak bold tanpa titik | Venna
| 2021-01-27 | Koreksi dengan ABS | Koreksi tanpa ABS | Venna
2 | 2021-04-12 | Tidak ada kapasitas 0.5 | Ditambahkan kapasitas 0.5 | Donny
3 | 22 Juni 2021 | pada keterangan tidak ada disebutkan BSN | Ditambahkan keterangan BSN | Liha
4 | 27.1.2022 | - | Tanggal Penerimaan Alat | venna
5 | 5.3.2023 | Tambahan keterangan dan dikolom penguapan jia diatas 50 diberi (-) saja | Done | Donny
6 | 3.7.2023 | - | Update sertifikat 32804763 36301077 39606016 | Donny
Rev 6 : 3.7.2023

## ID
Input Data Kalibrasi Mikropipet Variabel
[7 empty] | Nomor Sertifikat : 36 / | 1 / VII - 23 / E - 007 Dt
Merek |  |  | : | SOCOREX
Model/Tipe |  |  | : | ACURA 815
No. Seri |  |  | : | 18071332
Kapasitas |  |  | : | 10 - 100 µl
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 10 November 2016
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 10 November 2016
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK. 115 - 2019
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir
| Suhu ruang |  | : | 21 | 21 | °C
| Kelembaban |  | : | 65.3 | 65.4 | %RH
| Tekanan udara |  | : | 1003.5 | 1003.5 | hPa
| Suhu air (tw) |  | : | 22 | 22 | °C
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar (g) |  |  | No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar (g)
| 1 | A. Volume (µl) | 10 | 0.00993 |  |  | 1 | B. Volume (µl) | 50 | 0.04988
| 2 |  |  | 0.00993 |  |  | 2 |  |  | 0.04988
| 3 |  |  | 0.00993 |  |  | 3 |  |  | 0.04988
| 4 |  |  | 0.00993 |  |  | 4 |  |  | 0.04988
| 5 |  |  | 0.00993 |  |  | 5 |  |  | 0.04988
| 6 |  |  | 0.00993 |  |  | 6 |  |  | 0.04988
| 7 |  |  | 0.00993 |  |  | 7 |  |  | 0.04988
| 8 |  |  | 0.00993 |  |  | 8 |  |  | 0.04988
| 9 |  |  | 0.00993 |  |  | 9 |  |  | 0.04988
| 10 |  |  | 0.00993 |  |  | 10 |  |  | 0.04988
| 11 | Efek Evaporasi | Pembacaan Setelah Waktu Total | 0.00987 |  |  | 11 | Efek Evaporasi | Pembacaan Setelah Waktu Total | -
| 12 | Bejana kosong |  | 13.2237 |  |  | 12 | Bejana kosong |  | 13.2237
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar (g)
| 1 | C. Volume (µl) | 100 | 0.09975
| 2 |  |  | 0.09975
| 3 |  |  | 0.09975
| 4 |  |  | 0.09975
| 5 |  |  | 0.09975
| 6 |  |  | 0.09975
| 7 |  |  | 0.09975
| 8 |  |  | 0.09975
| 9 |  |  | 0.09975
| 10 |  |  | 0.09975
| 11 | Efek Evaporasi | Pembacaan Setelah Waktu Total | -
| 12 | Bejana kosong |  | 13.2237
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Hasil kalibrasi pippette calibration balance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU-BSN
V. | Alat Yang Digunakan
Pippette Callibration Balance, Merek : Sartorius, Tipe : MSA 225S-100-DU, SN : 36301077
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053
Digital Thermometer, Merek : Greisinger, Tipe : GMH 5530, SN : 33700052
VI. | Kesimpulan
VI. | Petugas Kalibrasi
Donny Martha
VII. | Tanggal pembuatan laporan
10 November 2016

## UB
UNCERTAINTY BUDGET
10
| Komponen | Value | Satuan | Konversi | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | Satuan | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1 | 1. Massa Air (Repeatability) | 0.04 | mg | 40 | µg | normal | 40 | 3.1623 | 9 | 12.6491 | 1 | nl/µg | 12.6491 | 160 | 2844.4444
2 | Massa Air (Sertifikat timbangan) | 0.04 | mg | 40 | µg | normal | 40 | 2 | 50 | 20 | 1 | nl/µg | 20 | 400 | 3200
3 | Densitas Suhu Air (Sertifikat thermometer air) | 0.2 | °C | 0.2 | °C | normal | 0.1 | 2 | 50 | 0.05 | 6.993e-09 | nl/°C | 3.4965e-10 | 1.2226e-19 | 2.9893e-40
4 | Densitas Anak Timbangan | 8 | mg/ml | 0.008 | µg/µl | rect. | 0.008 | 1.7321 | 50 | 0.0046188 | 1 | nl/µg | 0.0046188 | 2.1333e-05 | 9.1022e-12
5 | Densitas Air | 997.976 | mg/ml | 0.99798 | µg/µl | rect. | 4.5705 | 1.7321 | 50 | 2.6388 | 1 | nl/µg | 2.6388 | 6.9632 | 0.96971
6 | Coef. Cubic Thermal | 0.0003 | °C | 0.0003 | °C | rect. | 3e-05 | 1.7321 | 50 | 1.7321e-05 | -1.8333e-05 | nl °C | -3.1754e-10 | 1.0083e-19 | 2.0335e-40
7 | Drift | 0.015 | mg | 15 | µg | normal | 15 | 1.7321 | 50 | 8.6603 | 1 | nl/µg | 8.6603 | 75 | 112.5
8 | Efek Operator | 150 | nl | 150 | nl | rect. | 150 | 1.7321 | 50 | 86.6025 | 1 | nl | 86.6025 | 7500 | 1125000
9 | Efek Evaporasi | 0.06 | mg | 60 | µg | rect. | 60 | 3.1623 | 9 | 18.9737 | 1 | nl/µg | 18.9737 | 360 | 14400
| Jumlah | [12 empty] | 8501.9632 | 1145557.9142
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 92.2061
| Derajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 63.0988
| Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [8 empty] | k |  |  |  | 1.9983
| Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [8 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 184.2549 | nl
[14 empty] | 0.18425 | µl
50
| Komponen | Value | Satuan | Konversi | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | Satuan | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1 | 1. Massa Air (Repeatability) | 0.04 | mg | 40 | µg | normal | 40 | 3.1623 | 9 | 12.6491 | 1 | nl/µg | 12.6491 | 160 | 2844.4444
2 | Massa Air (Sertifikat timbangan) | 0.04 | mg | 40 | µg | normal | 40 | 2 | 50 | 20 | 1 | nl/µg | 20 | 400 | 3200
3 | Densitas Suhu Air (Sertifikat thermometer air) | 0.2 | °C | 0.2 | °C | normal | 0.1 | 2 | 50 | 0.05 | 0 | nl/°C | 0 | 0 | 0
4 | Densitas Anak Timbangan | 8 | mg/ml | 0.008 | µg/µl | rect. | 0.008 | 1.7321 | 50 | 0.0046188 | 1 | nl/µg | 0.0046188 | 2.1333e-05 | 9.1022e-12
5 | Densitas Air | 997.976 | mg/ml | 0.99798 | µg/µl | rect. | 4.5705 | 1.7321 | 50 | 2.6388 | 1 | nl/µg | 2.6388 | 6.9632 | 0.96971
6 | Coef. Cubic Thermal | 0.0003 | °C | 0.0003 | °C | rect. | 3e-05 | 1.7321 | 50 | 1.7321e-05 | 0 | nl °C | 0 | 0 | 0
7 | Drift | 0.015 | mg | 15 | µg | normal | 15 | 1.7321 | 50 | 8.6603 | 1 | nl/µg | 8.6603 | 75 | 112.5
8 | Efek Operator | 150 | nl | 150 | nl | rect. | 150 | 1.7321 | 50 | 86.6025 | 1 | nl | 86.6025 | 7500 | 1125000
9 | Efek Evaporasi | 0 | mg | 0 | µg | rect. | 0 | 3.1623 | 9 | 0 | 1 | nl/µg | 0 | 0 | 0
| Jumlah | [12 empty] | 8141.9632 | 1131157.9142
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 90.2328
| Derajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 58.605
| Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [8 empty] | k |  |  |  | 2.0013
| Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [8 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 180.5825 | nl
[14 empty] | 0.18058 | µl
100
| Komponen | Value | Satuan | Konversi | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | Satuan | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1 | 1. Massa Air (Repeatability) | 0.04 | mg | 40 | µg | normal | 40 | 3.1623 | 9 | 12.6491 | 1 | nl/µg | 12.6491 | 160 | 2844.4444
2 | Massa Air (Sertifikat timbangan) | 0.04 | mg | 40 | µg | normal | 40 | 2 | 50 | 20 | 1 | nl/µg | 20 | 400 | 3200
3 | Densitas Suhu Air (Sertifikat thermometer air) | 0.2 | °C | 0.2 | °C | normal | 0.1 | 2 | 50 | 0.05 | 0 | nl/°C | 0 | 0 | 0
4 | Densitas Anak Timbangan | 8 | mg/ml | 0.008 | µg/µl | rect. | 0.008 | 1.7321 | 50 | 0.0046188 | 1 | nl/µg | 0.0046188 | 2.1333e-05 | 9.1022e-12
5 | Densitas Air | 997.976 | mg/ml | 0.99798 | µg/µl | rect. | 4.5705 | 1.7321 | 50 | 2.6388 | 1 | nl/µg | 2.6388 | 6.9632 | 0.96971
6 | Coef. Cubic Thermal | 0.0003 | °C | 0.0003 | °C | rect. | 3e-05 | 1.7321 | 50 | 1.7321e-05 | 0 | nl °C | 0 | 0 | 0
7 | Drift | 0.015 | mg | 15 | µg | normal | 15 | 1.7321 | 50 | 8.6603 | 1 | nl/µg | 8.6603 | 75 | 112.5
8 | Efek Operator | 150 | nl | 150 | nl | rect. | 150 | 1.7321 | 50 | 86.6025 | 1 | nl | 86.6025 | 7500 | 1125000
9 | Efek Evaporasi | 0 | mg | 0 | µg | rect. | 0 | 3.1623 | 9 | 0 | 1 | nl/µg | 0 | 0 | 0
| Jumlah | [12 empty] | 8141.9632 | 1131157.9142
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 90.2328
| Derajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 58.605
| Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [8 empty] | k |  |  |  | 2.0013
| Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [8 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 180.5825 | nl
[14 empty] | 0.18058 | µl

## Penyelia
Hasil Kalibrasi Mikropipet Variabel
Nomor Sertifikat : 36 / 1 / VII - 23 / E - 007 Dt
Merek |  |  | : | SOCOREX
Model/Tipe |  |  | : | ACURA 815
No. Seri |  |  | : | 18071332
Kapasitas |  |  | : | 10 - 100 µl
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 10 November 2016
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 10 November 2016
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK. 115 - 2019
I. | Kondisi Ruang
| Suhu ruang |  | : | 21.0 | ± | 0.2 | °C
| Kelembaban |  | : | 63.0 | ± | 2.4 | %RH
| Tekanan udara |  | : | 1000.1 | ± | 2.4 | hPa
| Suhu air (tw) |  | : | 21.8 | ± | 0.2 | °C
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Kinerja
| No. | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan standar |  | Koreksi | Ketidakpastian pengukuran |  |  | Score
| 1 | Volume (µl) | 10 |  | 10.0151 |  | 0.015145 | ± | 0.18 | 0.015145 | 10 | 30 | 1
| 2 |  | 50 |  | 50.0055 |  | 0.0055488 | ± | 0.18 | 0.0055488 | 10
| 3 |  | 100 |  | 100.0011 |  | 0.0010725 | ± | 0.18 | 0.0010725 | 10
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Hasil kalibrasi pippette calibration balance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU-BSN
V. | Alat Yang Digunakan
Pippette Callibration Balance, Merek : Sartorius, Tipe : MSA 225S-100-DU, SN : 36301077
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053
Digital Thermometer, Merek : Greisinger, Tipe : GMH 5530, SN : 33700052
VI. | Kesimpulan
VI. | Petugas Kalibrasi
Donny Martha
|  | Nama |  |  |  |  | Tanggal |  | Paraf
|  | Dibuat : Donny Martha |  |  |  |  | 10 November 2016
Penyelia :

## LH
Hasil Kalibrasi Mikropipet Variabel
Nomor Sertifikat : 36 / 1 / VII - 23 / E - 007 Dt
Merek |  |  | : | SOCOREX
Model/Tipe |  |  | : | ACURA 815
No. Seri |  |  | : | 18071332
Kapasitas |  |  | : | 10 - 100 µl
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 10 November 2016
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 10 November 2016
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK. 115 - 2019
I. | Kondisi Ruang
| Suhu ruang |  | : | 21.0 | ± | 0.2 | °C
| Kelembaban |  | : | 63.0 | ± | 2.4 | %RH
| Tekanan udara |  | : | 1000.1 | ± | 2.4 | hPa
| Suhu air (tw) |  | : | 21.8 | ± | 0.2 | °C
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Kinerja
| No. | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan standar |  | Koreksi | Ketidakpastian pengukuran
| 1 | Volume (µl) | 10 |  | 10.0151 |  | 0.015145 | ± | 0.18
| 2 |  | 50 |  | 50.0055 |  | 0.0055488 | ± | 0.18
| 3 |  | 100 |  | 100.0011 |  | 0.0010725 | ± | 0.18
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Hasil kalibrasi pippette calibration balance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU-BSN
V. | Alat Yang Digunakan
Pippette Callibration Balance, Merek : Sartorius, Tipe : MSA 225S-100-DU, SN : 36301077
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053
Digital Thermometer, Merek : Greisinger, Tipe : GMH 5530, SN : 33700052
VI. | Kesimpulan
VI. | Petugas Kalibrasi
Donny Martha
Menyetujui ,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
Donny Martha | NIP 198103112010121001
Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Koordinator Laboratorium
Flow dan Volume

## SERTIFIKAT
LAIK
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 36 / 1 / VII - 23 / E - 007 Dt
MK. 115 - 2019
Nama Alat : | MIKROPIPET VARIABLE |  | Nomor Order : |  | E - 007 Dt
Merek |  | : | SOCOREX
Model / Tipe |  | : | ACURA 815
Nomor Seri |  | : | 18071332
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | : | 1
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | Laboratorium
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 10 November 2016
Tanggal Kalibrasi |  | : | 10 November 2016
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Donny Martha
Lokasi Kalibrasi |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 10 November 2017
Metode Kerja |  | : | MK. 115 - 2019
|  |  | Banjarbaru, | 2023-08-10
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 007 Dt
KUNCI KOP SERTIFIKAT | Input Data Kalibrasi Mikropipet Variabel
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | 2017-11-10
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | 10 November 2017
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 10 November 2017
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 10 November 2017
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 10 November 2017
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2023 | 2020 | 2017 |  |  | hPa |  | 2023 | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.3 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 1 | 35 | -5 | -6 | -9.4 | 2.2 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 40 | -5.9 | -6 | -8.6 | 1.35 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | 1e-06 | 0.1 | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.6 | -5.8 | -7.2 | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 4 | 60 | -6 | -5.3 | -5.2 | 0.4 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0 | -0.1 | -0.5 | 0.25 |  | 5 | 70 | -4 | -4.4 | -2.6 | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | 0.35 |  | 6 | 80 | -0.7 | -3.2 | 0.7 | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.3 | -0.3 | -0.8 | 0.55 |  | 7 | 90 | 4 | -1.6 | 4.5 | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 | - | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 |  | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 |  | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 |  | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 |  | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 |  | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 |  | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 |  | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | - |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2023 | 2021 | 2019 |  |  | %RH |  | 2023 | 2021 | 2019 |  |  | hPa |  | 2023 | 2021 | 2019 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.4 | 0.1 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 30 | -4.6 | -4 | -1.4 | 1.6 |  | 1 | 960 | -1.5 | 1e-06 | 1e-06 | 0.75 |  | hPa | 2.5
| 2 | 20 | 0.2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 |  | 2 | 40 | -4.6 | -3.8 | -1.2 | 1.7 |  | 2 | 970 | -1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.5
| 3 | 25 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.2 |  | 3 | 50 | -5 | -3.8 | -1.2 | 1.9 |  | 3 | 980 | -0.6 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3
| 4 | 30 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.15 |  | 4 | 60 | -5.6 | -3.9 | -1.1 | 2.25 |  | 4 | 990 | -0.2 | -4.4 | 1e-06 | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -6.5 | -4.1 | -1.2 | 2.65 |  | 5 | 1000 | 0.2 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 6 | 80 | -7.6 | -4.5 | -1.2 | 3.2 |  | 6 | 1010 | 0.6 | -3.4 | 0.2 | 2
| 7 | 40 | -0.1 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  | 7 | 90 | -9.1 | -4.9 | -1.3 | 3.9 |  | 7 | 1020 | 0.6 | -3.4 | 1e-06 | 2
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | - |  |  | %RH |  | 2019 | - | - |  |  | hPa |  | 2019 | - | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | - |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 | - | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 | - | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 | - | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 | - | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 | - | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 | - | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 | - | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 | - | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | - |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | - |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | - |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 | - | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 | - | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 | - | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 | - | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 | - | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 | - | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 | - | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 | - | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 | - | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 0.6 |  | 1 | 30 | -4.1 | -2.2 | -1.4 | 1.35 |  | 1 | 970 | 3.5 | 3.8 | 0.9 | 1.45 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  | 2 | 40 | -4 | -2 | -1.3 | 1.35 |  | 2 | 980 | 3.7 | 3.8 | 1 | 1.4
| 3 | 25 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.25 |  | 3 | 50 | -3.6 | -1.8 | -1.3 | 1.15 |  | 3 | 990 | 3.9 | 3.7 | 1 | 1.45
| 4 | 30 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.25 |  | 4 | 60 | -3.1 | -1.6 | -1.5 | 0.8 |  | 4 | 1000 | 4.1 | 3.7 | 1.1 | 1.5
| 5 | 35 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.35 |  | 5 | 70 | -2.3 | -1.4 | -1.9 | 0.45 |  | 5 | 1005 | 4.1 | 3.6 | 1.1 | 1.5
| 6 | 37 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  | 6 | 80 | -1.5 | -1.2 | -2.5 | 0.65 |  | 6 | 1010 | 4.3 | 3.5 | 1.1 | 1.6
| 7 | 40 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.45 |  | 7 | 90 | -0.4 | -1 | -3.2 | 1.4 |  | 7 | 1020 | 4.3 | 1e-06 | 1e-06 | 2.15
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 1 | 30 | -4.2 | -0.8 | 0.6 | 2.4 |  | 1 | 985 | 3.8 | 3.9 | 0.9 | 1.5 |  | hPa | 2.5
| 2 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  | 2 | 40 | -3.8 | -0.4 | 0.3 | 2.05 |  | 2 | 990 | 3.8 | 3.9 | 1 | 1.45
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.15 |  | 3 | 50 | -2.8 | 1e-06 | -0.2 | 1.4 |  | 3 | 995 | 4 | 3.8 | 1 | 1.5
| 4 | 30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  | 4 | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  | 4 | 1000 | 4.2 | 3.8 | 1.1 | 1.55
| 5 | 35 | 0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.45 |  | 5 | 70 | -0.6 | 0.7 | -0.8 | 0.75 |  | 5 | 1005 | 4.2 | 3.8 | 1.1 | 1.55
| 6 | 37 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | 0.6 |  | 6 | 80 | 0.6 | 1.1 | -0.9 | 1 |  | 6 | 1010 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 1.65
| 7 | 40 | 0.4 | -0.8 | -1.1 | 0.75 |  | 7 | 90 | 1.9 | 1.5 | -0.8 | 1.35 |  | 7 | 1020 | 4.4 | 1e-06 | 1e-06 | 2.2
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | hPa |  | 2023 | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.1 | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  | 1 | 30 | -4.1 | -2 | -0.4 | 1.85 |  | 1 | 985 | 4.1 | 4.3 | 0.9 | 1.7 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.4 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.7 | -0.3 | 1.75 |  | 2 | 990 | 4.3 | 4.2 | 1 | 1.65
| 3 | 25 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.35 |  | 3 | 50 | -3.1 | -1.4 | -0.3 | 1.4 |  | 3 | 995 | 4.3 | 4.1 | 1 | 1.65
| 4 | 30 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.3 | -1.1 | -0.5 | 0.9 |  | 4 | 1000 | 4.4 | 4.1 | 1.1 | 1.65
| 5 | 35 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.45 |  | 5 | 70 | -1.6 | -0.7 | -0.8 | 0.45 |  | 5 | 1005 | 4.4 | 4 | 1.1 | 1.65
| 6 | 37 | 0.5 | 1 | -0.1 | 0.55 |  | 6 | 80 | -0.7 | -0.4 | -1.3 | 0.45 |  | 6 | 1010 | 4.6 | 3.9 | 1.1 | 1.75
| 7 | 40 | 0.6 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 |  | 7 | 90 | 0.1 | -0.1 | -2 | 1.05 |  | 7 | 1020 | 4.6 | 1e-06 | 1e-06 | 2.3
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | - |  |  | %RH |  | 2020 | - | - |  |  | hPa |  | 2020 | - | - |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - | - |  |  | %RH |  | 2021 | - | - |  |  | hPa |  | 2021 | - | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | - |  |  | %RH |  | 2017 | - | - |  |  | hPa |  | 2017 | - | - |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | - | - | - | 0 |  | 1 | 45.7 | - | - | - | 0 |  | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | - | - | - | 0 |  | 2 | 54.3 | - | - | - | 0 |  | 2 | 800 | - | - | - | 0
| 3 | 24.6 | - | - | - | 0 |  | 3 | 62.5 | - | - | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 29.5 | - | - | - | 0 |  | 4 | 71.5 | - | - | - | 0 |  | 4 | 900 | - | - | - | 0
| 5 | 34.5 | - | - | - | 0 |  | 5 | 80.8 | - | - | - | 0 |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 39.5 | - | - | - | 0 |  | 6 | 88.7 | - | - | - | 0 |  | 6 | 1005 | - | - | - | 0
| 7 | 40 | - | - | - | 0 |  | 7 | 90 | - | - | - | 0 |  | 7 | 1020 | - | - | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.5
1 | 1 | 15 | 0.3 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -5 | -6 | -9.4 | 2.2 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | - | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | - | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 1e-06 | - | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | 0 | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | - | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | - | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | - | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | - | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | - | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | - | 0.6 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6 |  | 8 | 0.8
| 8 | 15 | 0.4 | 0.1 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 8 | 30 | -4.6 | -4 | -1.4 | 1.6 |  |  | 8 | 960 | -1.5 | 1e-06 | 1e-06 | 0.75 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | - | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | - | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | - | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | - | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | - | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | - | 0 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 0.6 |  |  | 13 | 30 | -4.1 | -2.2 | -1.4 | 1.35 |  |  | 13 | 970 | 3.5 | 3.8 | 0.9 | 1.45 |  | 14 | 0.6
| 14 | 15 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 14 | 30 | -4.2 | -0.8 | 0.6 | 2.4 |  |  | 14 | 985 | 3.8 | 3.9 | 0.9 | 1.5 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.1 | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  |  | 15 | 30 | -4.1 | -2 | -0.4 | 1.85 |  |  | 15 | 985 | 4.1 | 4.3 | 0.9 | 1.7 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | - | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | - | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 45.7 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 750 | - | - | - | 0
2 | 1 | 20 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -5.9 | -6 | -8.6 | 1.35 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | - | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | - | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 1e-06 | - | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0 | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | - | 0 |  | 1 | 2.6
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | - | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | - | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | - | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | - | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | - | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | - | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | - | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 0.2 | 1e-06 | -0.2 | 0.2 |  |  | 8 | 40 | -4.6 | -3.8 | -1.2 | 1.7 |  |  | 8 | 970 | -1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.5 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | - | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | - | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | - | 0 |  | 8 | 2.3
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | - | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  |  | 13 | 40 | -4 | -2 | -1.3 | 1.35 |  |  | 13 | 980 | 3.7 | 3.8 | 1 | 1.4 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 14 | 40 | -3.8 | -0.4 | 0.3 | 2.05 |  |  | 14 | 990 | 3.8 | 3.9 | 1 | 1.45 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 15 | 40 | -3.8 | -1.7 | -0.3 | 1.75 |  |  | 15 | 990 | 4.3 | 4.2 | 1 | 1.65 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | - | 0 |  | 14 | 2.3
| 17 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | - | 0 |  | 15 | 2.3
| 18 | 20 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | - | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | - | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 54.3 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 800 | - | - | - | 0 |  | 18 | 1.6
[24 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | -0.1 | 1e-06 | 0.1 | 0.1 |  | 3 | 1 | 50 | -6.6 | -5.8 | -7.2 | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | - | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | - | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | - | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | - | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | - | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | - | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | - | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | - | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | - | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 50 | -5 | -3.8 | -1.2 | 1.9 |  |  | 8 | 980 | -0.6 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | - | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | - | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | - | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | - | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | - | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | - | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.25 |  |  | 13 | 50 | -3.6 | -1.8 | -1.3 | 1.15 |  |  | 13 | 990 | 3.9 | 3.7 | 1 | 1.45 |  | 8 | 2.5
| 14 | 25 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.15 |  |  | 14 | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  |  | 14 | 995 | 4 | 3.8 | 1 | 1.5 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.35 |  |  | 15 | 50 | -3.1 | -1.4 | -0.3 | 1.4 |  |  | 15 | 995 | 4.3 | 4.1 | 1 | 1.65 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | - | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | - | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | - | 0 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | - | 0 |  | 14 | 2.5
| 20 | 24.6 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 62.5 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 850 | - | - | - | 0 |  | 15 | 2.3
[24 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | -0.1 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -6 | -5.3 | -5.2 | 0.4 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | - | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | - | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | - | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | - | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 1e-06 | -0.3 | - | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0 | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | - | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | - | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | - | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | - | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | - | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | - | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | - | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | - | 0.1
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5
| 8 | 30 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.15 |  |  | 8 | 60 | -5.6 | -3.9 | -1.1 | 2.25 |  |  | 8 | 990 | -0.2 | -4.4 | 1e-06 | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | - | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | - | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | - | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | - | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | - | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | - | 0
| 13 | 30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  |  | 13 | 60 | -3.1 | -1.6 | -1.5 | 0.8 |  |  | 13 | 1000 | 4.1 | 3.7 | 1.1 | 1.5
| 14 | 30 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.35 |  |  | 14 | 60 | -1.8 | 0.3 | -0.6 | 1.05 |  |  | 14 | 1000 | 4.2 | 3.8 | 1.1 | 1.55
| 15 | 30 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 15 | 60 | -2.3 | -1.1 | -0.5 | 0.9 |  |  | 15 | 1000 | 4.4 | 4.1 | 1.1 | 1.65
| 16 | 30 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | - | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 17 | 60 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | - | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | - | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 29.5 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 71.5 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 900 | - | - | - | 0
5 | 1 | 35 | 0 | -0.1 | -0.5 | 0.25 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | - | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | - | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | - | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | - | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | 0 | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | - | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | - | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | - | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | - | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | - | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
| 8 | 35 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -6.5 | -4.1 | -1.2 | 2.65 |  |  | 8 | 1000 | 0.2 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | - | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | - | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | - | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | - | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | - | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | - | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 35 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.35 |  |  | 13 | 70 | -2.3 | -1.4 | -1.9 | 0.45 |  |  | 13 | 1005 | 4.1 | 3.6 | 1.1 | 1.5
| 14 | 35 | 0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.45 |  |  | 14 | 70 | -0.6 | 0.7 | -0.8 | 0.75 |  |  | 14 | 1005 | 4.2 | 3.8 | 1.1 | 1.55
| 15 | 35 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.45 |  |  | 15 | 70 | -1.6 | -0.7 | -0.8 | 0.45 |  |  | 15 | 1005 | 4.4 | 4 | 1.1 | 1.65
| 16 | 35 | 0.1 | - | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | - | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | - | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 34.5 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 80.8 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 1000 | - | - | - | 0
6 | 1 | 37 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | 0.35 |  | 6 | 1 | 80 | -0.7 | -3.2 | 0.7 | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | - | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | - | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | - | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | - | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | - | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | 0 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | - | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | - | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | - | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | - | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | - | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | - | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | - | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | - | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -7.6 | -4.5 | -1.2 | 3.2 |  |  | 8 | 1010 | 0.6 | -3.4 | 0.2 | 2
| 9 | 37 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | - | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | - | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | - | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | - | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | - | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | - | 0
| 13 | 37 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  | 13 | 80 | -1.5 | -1.2 | -2.5 | 0.65 |  |  | 13 | 1010 | 4.3 | 3.5 | 1.1 | 1.6
| 14 | 37 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | 0.6 |  |  | 14 | 80 | 0.6 | 1.1 | -0.9 | 1 |  |  | 14 | 1010 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 1.65
| 15 | 37 | 0.5 | 1 | -0.1 | 0.55 |  |  | 15 | 80 | -0.7 | -0.4 | -1.3 | 0.45 |  |  | 15 | 1010 | 4.6 | 3.9 | 1.1 | 1.75
| 16 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | - | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | - | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | - | 0
| 20 | 39.5 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 88.7 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 1005 | - | - | - | 0
7 | 1 | 40 | 0.3 | -0.3 | -0.8 | 0.55 |  | 7 | 1 | 90 | 4 | -1.6 | 4.5 | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | - | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | - | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | - | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | - | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | 0 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | - | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | - | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | - | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | - | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | - | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | - | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | - | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | - | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9
| 8 | 40 | -0.1 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -9.1 | -4.9 | -1.3 | 3.9 |  |  | 8 | 1020 | 0.6 | -3.4 | 1e-06 | 2
| 9 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | - | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | - | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | - | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | - | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | - | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | - | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | - | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | - | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 13 | 40 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.45 |  |  | 13 | 90 | -0.4 | -1 | -3.2 | 1.4 |  |  | 13 | 1020 | 4.3 | 1e-06 | 1e-06 | 2.15
| 14 | 40 | 0.4 | -0.8 | -1.1 | 0.75 |  |  | 14 | 90 | 1.9 | 1.5 | -0.8 | 1.35 |  |  | 14 | 1020 | 4.4 | 1e-06 | 1e-06 | 2.2
| 15 | 40 | 0.6 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 |  |  | 15 | 90 | 0.1 | -0.1 | -2 | 1.05 |  |  | 15 | 1020 | 4.6 | 1e-06 | 1e-06 | 2.3
| 16 | 40 | 1e-06 | - | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | - | 0 |  |  | 16 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | - | 0 |  |  | 17 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | - | 0 |  |  | 18 | 1020 | 1e-06 | - | - | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | - | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | - | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | - | 0
| 20 | 40 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 90 | - | - | - | 0 |  |  | 20 | 1020 | - | - | - | 0
7 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 |  |  |  |  | 7 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 |  |  |  |  | 7 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 |  |  |  |  | 7 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2021 | 2018 | - |  |  | %RH | 2021 | 2018 | - |  |  | hPa | 2021 | 2018 | -
15 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 |  | 30 | -1.9 | 1.8 | - | 1.85 |  | 750 | 1e-06 | 3.2 | - | 1.6
20 | 1e-06 | 0.1 | - | 0.05 |  | 40 | -1.9 | 1.2 | - | 1.55 |  | 800 | 1e-06 | 2.5 | - | 1.25 |  | Suhu | 21 | 21.0327 | 0 | 0.2
25 | 1e-06 | -0.2 | - | 0.1 |  | 50 | -1.9 | 0.8 | - | 1.35 |  | 850 | 1e-06 | 1.7 | - | 0.85 |  | %RH | 65.35 | 63.0097 | 0.070711 | 2.4
30 | 1e-06 | -0.6 | - | 0.3 |  | 60 | -2.1 | 0.7 | - | 1.4 |  | 900 | 1e-06 | 1 | - | 0.5 |  | hPa | 1003.5 | 1000.1467 | 0 | 2.4
35 | 1e-06 | -1.1 | - | 0.55 |  | 70 | -2.3 | 0.9 | - | 1.6 |  | 1000 | -3.9 | -0.4 | - | 1.75
37 | 1e-06 | -1.4 | - | 0.7 |  | 80 | -2.6 | 1.2 | - | 1.9 |  | 1005 | -3.8 | -0.5 | - | 1.65 |  | HASIL | ( 21.0 ± 0.2 ) °C
40 | 0.1 | -1.7 | - | 0.9 |  | 90 | -3 | 1.8 | - | 2.4 |  | 1020 | -3.8 | 1e-06 | - | 1.9 |  |  | ( 63.0 ± 2.4 ) %RH
( 1000.1 ± 2.4 ) hPa
[18 empty] | Koreksi Suhu | Koreksi Kelembaban | Koreksi tekanan
[18 empty] | 0.032714 | -2.3403 | -3.3533
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2023 | 2020 | 2017 | 1 |  | 21.0 | 0.2 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 2 |  | 63.0 | 2.4 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 3 |  | 1000.1 | 2.4 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | - | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 2016 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | - | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | - | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2023 | 2021 | 2019 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | - | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | - | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2023 | 2022 | 2020 | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | - | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | - | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | - | 20
7

## DB Thermo Air
1. Sertifikat Accumac PT10130121 | [6 empty] | 2. Sertifikat Greisinger 33700051 | [6 empty] | 3. Sertifikat Greisinger 33700052 | [5 empty] | 4. Sertifikat 4
| (g) |  |  | DRIFT | U95 |  |  | (g) |  |  | DRIFT | U95 |  |  | (g) |  |  | DRIFT | U95 |  | (g) |  |  | DRIFT | U95
| 2019 | 2016 | 2012 |  |  |  |  | 2019 | 2016 | 2012 |  |  |  |  | 2019 | 2016 | 2012 |  |  |  | 2019 | 2016 | 2012
0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 15 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 15 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 20 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 20 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 25 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 25 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 30 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 30 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 35 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 35 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [7 empty] | 5
1 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 1 | 20 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 2 | 30 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 3 | 30 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [7 empty] | 6
1 | 5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 1 | 25 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08
2 | 15 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 2 | 35 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
3 | 15 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 3 | 35 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [7 empty] | 7
1 | 10 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 1 | 30 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08
2 | 20 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 2 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2
3 | 20 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 3 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [7 empty] | 8
1 | 15 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |  | 1 | 40 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08
2 | 25 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 2 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2
3 | 25 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 3 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Digital Thermometer, Merek : Greisinger, Tipe : GMH 5530, SN : 33700052
3 | (g) |  |  | DRIFT | U95
| 2019 | 2016 | 2012
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
15 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
20 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
25 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
30 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
35 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2
0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2
Sertifikat thermometer air |  |  | TEXT
U95 | 0.2 | °C | 0.2
FORECAST KOREKSI SUHU
22 | -0.16484
Rata rata terkoreksi
Suhu (tw) | 21.8352 |  | 21.8
( | ± | ) | °C
( 21.8 ± 0.2 ) °C
Digital Thermometer, Merek : Greisinger, Tipe : GMH 5530, SN : 33700052
Digital Thermometer, Merek : AccuMac, Tipe : AM 8010, SN : PT10130121 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2012 | 1
Digital Thermometer, Merek : Greisinger, Tipe : GMH 5530, SN : 33700051 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2012 | 2
Digital Thermometer, Merek : Greisinger, Tipe : GMH 5530, SN : 33700052 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2012 | 3
Digital thermometer | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2012 | 4
3

## DB Balance
Sertifikat Satorius GPC26-CW, SN: 32804763 | [5 empty] | KOREKSI Sertifikat Satorius GPC26-CW, SN: 32804763 | [5 empty] | Koreksi Sertifikat Satorius MSA 225S-100-DU, SN: 36301077
| (g) |  |  | DRIFT |  |  | (g) |  |  | DRIFT |  |  | (g) |  |  | DRIFT
| 2023 | 2022 | 2021 |  |  |  | 2023 | 2022 | 2021 |  |  |  | 2023 | 2022 | 2021
Uncertainty | 1.3e-05 | 1.2e-05 | 1.3e-05 | 5e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Readability(Ketelitian/akurasi timbangan) | 1e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 5e-07 |  | 2 | 4.3e-05 | 1.1e-05 | 0 | 2.15e-05 |  | 2 | 1e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 5e-06
Reproducibility (Repeatability) | 4e-06 | 5e-06 | 6e-06 | 1e-06 |  | 4 | 2.5e-05 | 1e-05 | 0 | 1.25e-05 |  | 4 | 2e-05 | 1e-05 | 0 | 1e-05
Linearity(Pembebanan tidak di pusat Pan) | 1e-06 | 5.3e-05 | 1.5e-05 | 2.6e-05 |  | 6 | 2e-06 | 6e-06 | 0 | 3e-06 |  | 6 | 2e-05 | -1e-05 | -2e-05 | 2e-05
LOP | 5.7e-05 | 3.3e-05 | 3.9e-05 | 1.2e-05 |  | 8 | 2.3e-05 | 8e-06 | 0 | 1.15e-05 |  | 8 | 1e-05 | 2e-05 | -1e-05 | 1.5e-05
[6 empty] | 10 | 2.3e-05 | 5e-06 | 0 | 1.15e-05 |  | 10 | -1e-05 | 0 | -3e-05 | 1.5e-05
Sertifikat Satorius MSA 225S-100-DU, SN: 36301077 | [5 empty] | 12 | 3.8e-05 | 9e-06 | 0 | 1.9e-05 |  | 12 | 1e-05 | -1e-05 | -4e-05 | 2.5e-05
| (g) |  |  | DRIFT |  | 14 | 4.4e-05 | 1.2e-05 | 0 | 2.2e-05 |  | 14 | 1e-05 | -1e-05 | -2e-05 | 1.5e-05
| 2023 | 2022 | 2021 |  |  | 16 | 3.3e-05 | 1.5e-05 | 0 | 1.65e-05 |  | 16 | -1e-05 | -1e-05 | -3e-05 | 1e-05
Uncertainty | 2e-05 | 2e-05 | 3e-05 | 5e-06 |  | 18 | 4.5e-05 | 1.5e-05 | 0 | 2.25e-05 |  | 18 | 0 | 0 | -2e-05 | 1e-05
Readability(Ketelitian/akurasi timbangan) | 9e-06 | 9e-06 | 1e-05 | 5e-07 |  | 20 | 2.7e-05 | 7e-06 | 0 | 1.35e-05 |  | 20 | -4e-05 | -2e-05 | -4e-05 | 1e-05
Reproducibility (Repeatability) | 2e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 5e-06
Linearity(Pembebanan tidak di pusat Pan) | 1e-05 | 2e-05 | -4e-05 | 3e-05 |  | Koreksi Sertifikat Sartorius, Type BCE224i-1S, SN: 39606016 | [5 empty] | Koreksi Sertifikat 02
LOP | 4e-05 | 4e-05 | 7e-05 | 1.5e-05 |  |  | (g) |  |  | DRIFT |  |  | (g) |  |  | DRIFT
[7 empty] | 2023 | 2021 | 2020 |  |  |  | 2020 | 2020 | 2010
Sertifikat Sartorius, Type BCE224i-1S, SN: 39606016 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (g) |  |  | DRIFT |  | 9.9997 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.00015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023 | 2021 | 2020 |  |  | 20 | 0.0001 | 0 | 0 | 5e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uncertainty | 0.0002 | 0.0003 | 0 | 0.00015 |  | 40.0001 | 0 | -0.0002 | 0 | 0.0001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Readability(Ketelitian/akurasi timbangan) | 0.0001 | 0 | 0 | 5e-05 |  | 60.0002 | -0.0002 | 0 | 0 | 0.0001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reproducibility (Repeatability) | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 5e-05 |  | 80 | 0.0001 | 0 | 0 | 5e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linearity(Pembebanan tidak di pusat Pan) | 0.0003 | 0.0002 | 0 | 0.00015 |  | 100.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 5e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOP | 0.0005 | 0.0004 | 0 | 0.00025 |  | 120.0003 | -0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 140.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 5e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat 02 | [5 empty] | 160.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 5e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (g) |  |  | DRIFT |  | 180.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0.0001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 2020 | 2010
Uncertainty | 0 | 0 | 0 | 0
Readability(Ketelitian/akurasi timbangan) | 0 | 0 | 0 | 0
Reproducibility (Repeatability) | 0 | 0 | 0 | 0
Linearity(Pembebanan tidak di pusat Pan) | 0 | 0 | 0 | 0
LOP | 0 | 0 | 0 | 0
No | No urut alat | Sertifikat |  |  |  |  | No | No urut alat | Sertifikat | [5 empty] | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat |  |  |  |  | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat
|  |  | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  |  | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tahun |  |  | DRIFT
1 | 1 | Uncertainty | 1.3e-05 | 1.2e-05 | 1.3e-05 | 5e-07 | 4 | 1 | Linearity(Pembebanan tidak di pusat Pan) | 1e-06 | 5.3e-05 | 1.5e-05 | 2.6e-05 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | 3.8e-05 | 9e-06 | 0 | 1.9e-05
| 2 | Uncertainty | 2e-05 | 2e-05 | 3e-05 | 5e-06 |  | 2 | Linearity(Pembebanan tidak di pusat Pan) | 1e-05 | 2e-05 | -4e-05 | 3e-05 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1e-05 | -1e-05 | -4e-05 | 2.5e-05
| 3 | Uncertainty | 0.0002 | 0.0003 | 0 | 0.00015 |  | 3 | Linearity(Pembebanan tidak di pusat Pan) | 0.0003 | 0.0002 | 0 | 0.00015 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 100.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 5e-05
| 4 | Uncertainty | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Linearity(Pembebanan tidak di pusat Pan) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | No urut alat | Sertifikat |  |  |  |  | No | No urut alat | Sertifikat | [5 empty] | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat |  |  |  |  | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat
|  |  | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  |  | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tahun |  |  | DRIFT
2 | 1 | Readability(Ketelitian/akurasi timbangan) | 1e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 5e-07 | 5 | 1 | LOP | 5.7e-05 | 3.3e-05 | 3.9e-05 | 1.2e-05 |  | 2 | 1 | 2 | 4.3e-05 | 1.1e-05 | 0 | 2.15e-05 | 8 | 1 | 14 | 4.4e-05 | 1.2e-05 | 0 | 2.2e-05
| 2 | Readability(Ketelitian/akurasi timbangan) | 9e-06 | 9e-06 | 1e-05 | 5e-07 |  | 2 | LOP | 4e-05 | 4e-05 | 7e-05 | 1.5e-05 |  |  | 2 | 2 | 1e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 5e-06 |  | 2 | 14 | 1e-05 | -1e-05 | -2e-05 | 1.5e-05
| 3 | Readability(Ketelitian/akurasi timbangan) | 0.0001 | 0 | 0 | 5e-05 |  | 3 | LOP | 0.0005 | 0.0004 | 0 | 0.00025 |  |  | 3 | 9.9997 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.00015 |  | 3 | 120.0003 | -0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0001
| 4 | Readability(Ketelitian/akurasi timbangan) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | LOP | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | No urut alat | Sertifikat | [12 empty] | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat |  |  |  |  | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat
|  |  | Tahun |  |  | DRIFT | [11 empty] | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tahun |  |  | DRIFT
3 | 1 | Reproducibility (Repeatability) | 4e-06 | 5e-06 | 6e-06 | 1e-06 | [8 empty] | 3 | 1 | 4 | 2.5e-05 | 1e-05 | 0 | 1.25e-05 | 9 | 1 | 16 | 3.3e-05 | 1.5e-05 | 0 | 1.65e-05
| 2 | Reproducibility (Repeatability) | 2e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 5e-06 | [9 empty] | 2 | 4 | 2e-05 | 1e-05 | 0 | 1e-05 |  | 2 | 16 | -1e-05 | -1e-05 | -3e-05 | 1e-05
| 3 | Reproducibility (Repeatability) | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 5e-05 | [9 empty] | 3 | 20 | 0.0001 | 0 | 0 | 5e-05 |  | 3 | 140.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 5e-05
| 4 | Reproducibility (Repeatability) | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat |  |  |  |  | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat
2 | Pippette Callibration Balance, Merek : Sartorius, Tipe : MSA 225S-100-DU, SN : 36301077 |  |  |  |  | Tabel Densitas air destilasi (kg/m3) |  |  | Tabel Densitas udara (kg/m3) | [8 empty] | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tahun |  |  | DRIFT
| Tahun |  |  | DRIFT |  | a0 | 999.8531 |  | k1 | 0.34844
| 2023 | 2022 | 2021 |  |  | a1 | 0.063269 |  | k2 | -0.00252 |  |  |  |  | 4 | 1 | 6 | 2e-06 | 6e-06 | 0 | 3e-06 | 10 | 1 | 18 | 4.5e-05 | 1.5e-05 | 0 | 2.25e-05
Uncertainty | 2e-05 | 2e-05 | 3e-05 | 5e-06 |  | a2 | -0.0085328 |  | k3 | 0.020582 | [5 empty] | 2 | 6 | 1e-05 | 2e-05 | -1e-05 | 1.5e-05 |  | 2 | 18 | 0 | 0 | -2e-05 | 1e-05
Readability(Ketelitian/akurasi timbangan) | 9e-06 | 9e-06 | 1e-05 | 5e-07 |  | a3 | 6.9432e-05 | [8 empty] | 3 | 40.0001 | 0 | -0.0002 | 0 | 0.0001 |  | 3 | 160.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 5e-05
Reproducibility (Repeatability) | 2e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 5e-06 |  | a4 | 3.8212e-07 | [8 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linearity(Pembebanan tidak di pusat Pan) | 1e-05 | 2e-05 | -4e-05 | 3e-05 |  |  |  |  | Bejana kosong | 13.2237 | gram
LOP | 4e-05 | 4e-05 | 7e-05 | 1.5e-05 | [10 empty] | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat |  |  |  |  | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat
[6 empty] | Konversi | [11 empty] | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tahun |  |  | DRIFT
ID | [5 empty] | 1 ml = | 1000 | µl
| Suhu ruangan : | 21.0327 | °C |  |  | 1 µl = | 0.001 | g (water) | [6 empty] | 5 | 1 | 8 | 2.3e-05 | 8e-06 | 0 | 1.15e-05 | 11 | 1 | 20 | 2.7e-05 | 7e-06 | 0 | 1.35e-05
| Kelembaban : | 63.0097 | %RH |  |  | 1 kg/m3 = | 0.001 | g/ml | [7 empty] | 2 | 8 | 1e-05 | 2e-05 | -1e-05 | 1.5e-05 |  | 2 | 20 | -4e-05 | -2e-05 | -4e-05 | 1e-05
| Tekanan Udara : | 1000.1467 | hPa |  |  | 1 gram = | 0.001 | kg | [7 empty] | 3 | 60.0002 | -0.0002 | 0 | 0 | 0.0001 |  | 3 | 180.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0.0001
| ta0 = | 273.15 | °C |  |  | 1 mg = | 0.001 | gram | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Densitas anak timbangan (Pb) : | 8000 | kg/m3 |  |  | 1 mg = | 1000 | µg
| td20 = | 20 | °C |  |  | 1 gram = | 1000 | mg | [6 empty] | No | No urut alat | Koreksi Sertifikat
[6 empty] | 1 nl = | 0.001 | µl | [9 empty] | Tahun |  |  | DRIFT
[6 empty] | 1 mg/ml = | 0.001 | µg/µl
[6 empty] | 1 gram = | 1000000 | µg | [6 empty] | 6 | 1 | 10 | 2.3e-05 | 5e-06 | 0 | 1.15e-05
No | Densitas Udara (Pa)(kg/m3) | Densitas anak timbangan (Pb)(kg/m3) | Koefisien Muai Bahan (Plastic) | Std Dev |  | 1 g/ml = | 1000 | mg/ml | [7 empty] | 2 | 10 | -1e-05 | 0 | -3e-05 | 1.5e-05
1 | 1.1777 | 8000 | 0.0003 | 1.8286e-18 | [11 empty] | 3 | 80 | 0.0001 | 0 | 0 | 5e-05
2 |  |  |  | 7.3142e-18 | [11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 0
No | Setting pada alat (µl) | Rata rata pembacaan standar (g) | Suhu air (°C) (tw) | Densitas Air (Pw)(kg/m3) | m (g) | Efek Bouyancy (Z) | Efek temperatur (Y) | V20 (ml) | V20 (µl) | Correction (µl) |  |  |  | Pippette Callibration Balance, Merek : Sartorius, Tipe : MSA 225S-100-DU, SN : 36301077 | [6 empty] | Interpolasi Koreksi
[14 empty] | (g) |  |  |  |  | DRIFT |  |  | 0 |  | 0
1 | 10 | 0.00993 | 21.8352 | 997.976 | 0.00999 | 1.0031 | 0.99945 | 0.010015 | 10.0151 | 0.015145 | Sistematic error (Es) |  |  | No | 2 | 2023 | 2022 | 2021 |  |  | 0.00993 |  | 4.965e-08
[10 empty] | 1.8286e-18 | Random Error (Sr) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1e-05
No | Setting pada alat (µl) | Rata rata pembacaan standar (g) | Suhu air (°C) (tw) | Densitas Air (Pw)(kg/m3) | m (g) | Efek Bouyancy (Z) | Efek temperatur (Y) | V20 (ml) | V20 (µl) | Correction (µl) |  |  |  | 2 | 2 | 1e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 5e-06 |  | Interpolasi Koreksi
[14 empty] | 3 | 4 | 2e-05 | 1e-05 | 0 | 1e-05 |  |  | 0 |  | 0
2 | 50 | 0.04988 | 21.8352 | 997.976 | 0.04988 | 1.0031 | 0.99945 | 0.050006 | 50.0055 | 0.0055488 | Sistematic error (Es) |  |  | 4 | 6 | 1e-05 | 2e-05 | -1e-05 | 1.5e-05 |  | 0.04988 |  | 2.494e-07
[10 empty] | 7.3142e-18 | Random Error (Sr) |  |  | 5 | 8 | 1e-05 | 2e-05 | -1e-05 | 1.5e-05 |  |  | 2 |  | 1e-05
No | Setting pada alat (µl) | Rata rata pembacaan standar (g) | Suhu air (°C) (tw) | Densitas Air (Pw)(kg/m3) | m (g) | Efek Bouyancy (Z) | Efek temperatur (Y) | V20 (ml) | V20 (µl) | Correction (µl) |  |  |  | 6 | 10 | -1e-05 | 0 | -3e-05 | 1.5e-05 |  | Interpolasi Koreksi
[14 empty] | 7 | 12 | 1e-05 | -1e-05 | -4e-05 | 2.5e-05 |  |  | 0 |  | 0
3 | 100 | 0.09975 | 21.8352 | 997.976 | 0.09975 | 1.0031 | 0.99945 | 0.1 | 100.0011 | 0.0010725 | Sistematic error (Es) |  |  | 8 | 14 | 1e-05 | -1e-05 | -2e-05 | 1.5e-05 |  | 0.09975 |  | 4.9875e-07
[10 empty] | 0 | Random Error (Sr) |  |  | 9 | 16 | -1e-05 | -1e-05 | -3e-05 | 1e-05 |  |  | 2 |  | 1e-05
1. Massa Air (Repeatability) |  |  | 4e-05 | g | [9 empty] | 10 | 18 | 0 | 0 | -2e-05 | 1e-05
2. Massa Air (Repeatability) |  |  | 4e-05 | g | [9 empty] | 11 | 20 | -4e-05 | -2e-05 | -4e-05 | 1e-05
3. Massa Air (Repeatability) |  |  | 4e-05 | g
Massa Air (Sertifikat timbangan) |  |  | 4e-05 | g
Densitas Suhu Air (Sertifikat thermometer air) |  |  | 0.2 | C
Densitas Anak Timbangan |  |  | 8000 | kg/m3 | 8 | g/ml
Densitas Suhu Air |  |  | 21.8352 | C
Koefisien Muai Bahan |  |  | 0.0003 | C |  | U95 | Decimal | HASIL 2-SD
Drift |  |  | 1.5e-05 | g |  | 0.18425 | 0.00 | 0.18
Efek Operator |  |  | 150 | nl |  | 0.18058 |  | 0.18
[6 empty] | 0.18058 |  | 0.18
Maximum Permissible Error Type A dan D1
Volume (µl) | Sistematic error |  | Random error |  |  | No | Maximum Permissible Error Type A dan D1
0.5 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 |  |  | Sistematic Error (Es) |  | Random Error
1 | 0.05 | 5 | 0.05 | 5 |  |  |  |  | Sr | CV
2 | 0.08 | 4 | 0.04 | 2 |  | 10 | 0.12 | 1.2 | 0.08 | 0.8
2.5 | 0.08 | 4 | 0.04 | 2 |  | 50 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4
5 | 0.125 | 2.5 | 0.075 | 1.5 |  | 100 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3
10 | 0.12 | 1.2 | 0.08 | 0.8
20 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | No | HASIL MPE Mikropipet
25 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 |  |  | Sistematic error (Es) |  | Random Error
50 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 |  |  |  |  | Sr | CV
100 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |  | 10 | 0.015145 | -0.15122 | 1.8286e-18 | 1.8258e-17
200 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |  | 50 | 0.0055488 | -0.011096 | 7.3142e-18 | 1.4627e-17
250 | 4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |  | 100 | 0.0010725 | -0.0010724 | 0 | 0
300 | 4 | 0.8 | 0.6 | 0.3
500 | 4 | 0.8 | 1.5 | 0.3 |  | EFEK EVAPORASI (ME)
1000 | 8 | 0.8 | 3 | 0.3 |  | No | M10 | M11 | ME
2000 | 16 | 0.8 | 5 | 0.3 |  | 10 | 0.00993 | 0.00987 | 6e-05
5000 | 40 | 0.8 | 15 | 0.3 |  | 50 | 0.04988 | 0.04988 | 0
[6 empty] | 100 | 0.09975 | 0.09975 | 0
Pippette Callibration Balance, Merek : Sartorius, Tipe : MSA 225S-100-DU, SN : 36301077
Pippette Callibration Balance, Merek : Sartorius, Tipe : GPC26-CW, SN : 32804763 | [6 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 1
Pippette Callibration Balance, Merek : Sartorius, Tipe : MSA 225S-100-DU, SN : 36301077 | [6 empty] | 2023 | 2022 | 2021 | 2
Pippette Callibration Balance, Merek : Sartorius, Tipe : BCE224i-1S, SN : 39606016 | [6 empty] | 2023 | 2021 | 2020 | 3
Pippette callibration balance 02 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2010 | 4
2
2
1 | Hasil kalibrasi pippette calibration balance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU-BSN
2 | Hasil kalibrasi pippette calibration balance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU-BSN
3 | Hasil kalibrasi pippette calibration balance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU-BSN
4 | Hasil kalibrasi pippette calibration balance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU-BSN
Hasil kalibrasi pippette calibration balance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU-BSN
Choirul Huda
Donny Martha |  |  | Baik |  | -
Rangga Setya Hantoko |  |  | Tidak Baik
Hary Ernanto
Isra Mahensa |  |  | Dibuat :
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Hamdan Syarif |  |  | 0.1 - 2.5 µl
Gusti Arya Dinata |  |  | 0.5 - 10 µl
Muhammad Irfan Husnuzhzhan |  |  | 2 - 10 µl
Muhammad Iqbal Saiful Rahman |  |  | 2 - 20 µl
Fatimah Novrianisa |  |  | 5 - 50 µl
Venna Filosofia |  |  | 10 - 100 µl
Taufik Priawan |  |  | 20 - 200 µl
Muhammad Alpian Hadi |  |  | 50 - 200 µl
Wardimanul Abrar |  |  | 100 - 1000 µl
Septia Khairunnisa |  |  | 200 - 1000 µl
Siti Fathul Jannah |  |  | 1000 - 5000 µl
Ryan Rama Chaesar R
1
1
1 | Nomor Sertifikat : 36 / |  |  | 1
2 | Nomor Surat Keterangan : 36 / M - |  |  | 2
Nomor Sertifikat : 36 /
1
1
1
2 | Disarankan untuk melakukan adjustment pada mikropipet